主要技术参数

| 序号 | 产品名称 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 报价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宠物养护实训中心 | 宠物塑料浴缸 | 塑胶材质，长宽高=148.5cm78.5cm（90-95）cm，可拆卸。可承重100kg以内，产品重量：≤32kg，一体成型，浴缸底部有防滑图案，可将宠物固定住，方便清洗，浴缸脚底配有可旋转式底脚，可进行微调5-10cm。抽拉式开门，方便宠物进出。中间配有活动隔板，方便小型宠物使用。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 电热水器 | 容量100L。电压：220V。功率：1500W。高温度：75℃。额定压力：0.8mpa。能效等级：二级。热水输出率：60%。产品重量：≤29kg。安装材料全包。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 美容桌 | 6045（72/82)CM（桌子的长宽高），可折叠 | 20 |  |  |  |
|  |  | 吹水机 | 单马达，2200W，重量约5kg，包装尺寸：412124cm，电压220V，实物尺寸：3119cm | 2 |  |  |  |
|  |  | 电吹风 | 功能：带蓝光负离子杀菌。功率：2000W以上。风力：900。挡位调节：6档以上。外观尺寸：24.522cm。电源线长度：≥2.5米 | 10 |  |  |  |
|  |  | 犬猫用电剪 | 狗猫专用1.加宽加厚陶瓷刀头 2.数字显视可用时间 3.充电2小时续航2.5小时 4.四档微距调节 5.四种规格限位梳 6充电直插两用 7.负载状态及注油提示 8.过充过放保护 9.功率：7W | 10 |  |  |  |
|  |  | 针梳 | 中号 | 10 |  |  |  |
|  |  | 排梳 | 19035MM | 10 |  |  |  |
| 2 | 临床兽医实训中心（临床诊疗实训室 | 宠物处置台 | 304不锈钢，可接水，有抽屉，长140cm，宽66cm，高86cm | 6 |  |  |  |
|  |  | 动物检耳镜 | 医用光纤检耳镜，动物专用。 | 6 |  |  |  |
|  |  | 动物直接检眼镜 | 医用光纤检眼镜，动物专用。 | 6 |  |  |  |
|  |  | 动物用震荡式血压计 | （动物专业计算方式）能同时测量收缩压，舒张压，平均压，心率，含1套袖带；可靠： 由于采用了SunTech的运动耐受技术， BP读数成功率很高。 使用简单： 直观的触摸屏界面具有审查和分析BP数据的所有必要功能。 准确： BP算法是由一家领先的兽医学校的专家专门为伴侣动物开发的。 无声： 设备可以安静地测量血压，并且可以使警报静音以避免吓到动物。 快速： 在几分钟内完成多次测量！ 便携性： 电池供电的设备可以在考场之间轻松移动。 记忆：高级内存可确保在设备断电时始终保留数据。 平均： 用户可以从设备存储器中选择特定的测量值并执行自动BP平均。 兽医血压袖口尺寸1-6 病人软管，4英尺（1.2米） AC适配器 收缩： 40至265毫米汞柱 舒张： 20至200 mmHg平均动脉压：27至222 mmHg心率： 25至300 BPM 设备重量： 1.3磅（带电池），590克（带电池） 外形尺寸： 6.25“×5”×5.25“，15.9cm×12.7cm×13.3cm 保证： 监控2年；袖口/软管大于90天 | 6 |  |  |  |
|  |  | 动物用多普勒血压计 | 多普勒8兆赫兹探头，低噪音，抗干扰 主机采用最先进多普勒采集音频技术，脉冲示波显示，音量可调节，可充电源，可插耳机，五支动物专用袖带，快速对接插口，指针式压力表，收放自如。内置扬声器；辅助耳机输出（带标准3.5mm耳机转接头）；可充电电池；低电压报警；8 MHz到9.7 MHz频率探头可用；可升级；自动关机功能；外包装盒；测量步骤要求： 1、 选择安静的房间，先让动物适应几分钟，测量时由动物主人或饲养员来实施保定，因为测量血压并不痛，所以只需适合的保定，无需麻醉。 2、 连接好多普勒测量系统，将多普勒探头连接到主机，在有外音干扰时或者胆小的动物可以连接耳机使用。（带有标准3.5mm耳机转接头，可连接任何普通耳机） 3、 将小动物的四肢掌侧内的毛剃掉，曝露出掌侧总动脉区。很多动物会对剃毛很不舒服，所以剃毛尽量要快，剃完后要等其平静后再进行测量。 4、 选择合适的袖带（袖带选择参考袖带上的RANGE箭头），将袖带和压力计（含充气装置）相连，并检查连接及袖带不漏气。将袖带缠绕在肢体上，注意不要过紧和过松。用超声波耦合剂在事先剃毛的掌侧均匀的涂一层。然后再在探头上挤一些耦合剂。 5、 打开主机电源，将探头置于掌侧剃毛处（区别于人医临床，探头不是放置于袖带内），用拇指固定探头，轻轻的滑动以寻找动脉血流声音。一左手拇指固定好探头（不要将探头压的太紧），另一只手开始给袖带加压。当不再听到声音时再加压30mmHg。然后慢慢的放出空气，使压力计指针缓慢的下降，注意听，当再次出现动脉血流声音时，压力计指针的读数即为动物的收缩压。用多普勒测量舒张压时，是当测得收缩压后继续缓慢的放出袖带内的空气，仔细听，当动脉血流声音突然变大时，压力计的读数即为舒张压。但这一变化极为不明显，对于体型小的犬和猫很难去辨别。测得的值偏差较大，所以使用多普勒测量血压时，测量收缩压是最好的选择。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 动物真菌检查伍德氏灯 | 双波长：253.7和365波长，超大滤光片：14.54.5cm，电压：220V，功率：16W.重量：≤600g，滤光片面积：50100mm²。体积：2598CM | 6 |  |  |  |
|  |  | 听诊器 | 双面听头，医用 | 20 |  |  |  |
|  |  | 伊丽莎白项圈 | 1-7号各1个为1套 | 6 |  |  |  |
|  |  | 兽用肛门电子体温计 | 柔软探头，温度范围：32至43度，电子屏显示，长度：15.5cm，探头长度：7cm | 10 |  |  |  |
|  |  | 兽用金属注射器 | 10ml（配不同型号针头） | 20 |  |  |  |
|  |  | 兽用金属连续注射器 | K型可调，正略2ml（配不同型号针头） | 20 |  |  |  |
|  |  | 犬猫用电剪 | 犬猫专用。1.加宽加厚陶瓷刀头 2.数字显视可用时间 3.充电2小时续航2.5小时 4.四档微距调节 5.四种规格限位梳 6充电直插两用 7.负载状态及注油提示 8.过充过放保护 9.功率：7W | 10 |  |  |  |
|  |  | 兽用叩诊锤 | 巴克锤 | 10 |  |  |  |
|  |  | 小动物住院笼 | 14007001500mm,304材质,1组4个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 猫保定袋 | 小号2-4kg 大号4-6kg | 6 |  |  |  |
|  |  | 立式输液架 | 材质：不锈钢。底座：不锈钢圆管、ABS塑料。上管：直径19mm。下管：直径：25mm。调节方式：顶丝。高度：2米。挂钩：4个。净重21.8kg。 | 6 |  |  |  |
|  |  | 雾化器 | 兽用，超声雾化，医用级雾化效果，气流量10L/min，空气压力：0.15mpa，噪音低于65分贝。净重：1.46kg，尺寸：2129cm. | 6 |  |  |  |
|  |  | 犬猫喂药器 | 医用环保塑料，带抓药软口，10支/盒 | 12 |  |  |  |
|  |  | 犬导尿管 | 双腔导尿管，型号6F\8F\10F,长度400mm，550mm，100%医用硅胶，304医用不锈钢导丝，标配注水气囊，标配润滑剂，弗利头 | 12 |  |  |  |
|  |  | 猫导尿管 | 型号：3F\4F，长度：130mm，圆滑封闭端头，带两边测孔设计，介入时可避免损伤组织粘膜。PU材质，生物相容性好，导管强度适中，弹性良好，便于医生直接疏通尿道。 | 12 |  |  |  |
|  |  | 犬猫鼻饲管 | Fr5和Fr3.5 | 12 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢狗盆 | 防打翻，直径16cm，上窄下宽 | 12 |  |  |  |
| 3 | 兽医影像诊断实训中心 | 动物彩超 | 一、设备名称：兽用全数字彩色多普勒超声诊断仪 二、设备主要用途： 1、主要用于：狗，猫，马，牛，羊等多种动物临床腹部，心脏，小器官，外周血管，经直肠，肌肉骨骼，术中等检查。 三、主机及技术参数要求： 1、通用功能 1.1、彩色显示器≥23.8寸，双翼支撑臂，可上下、左右旋转。 1.2、主机一体化触摸屏≥13.3寸，触摸屏支持多点触摸，在触摸屏上支持手势操作临床图像放大、图像旋转及图像模式切换等功能，触摸屏角度30度可调。 1.3、主机标配探头接口：≥4个 1.4、操作面板可升降、左右旋转 1.5、支持B/C双实时显示 1.6、多倍波束合成 1.7、二维灰阶模式 1.8、谐波成像模式 1.9、M型模式 1.10、彩色M型模式 1.11、解剖M型模式 (≥2条取样线) 1.12、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 1.13、频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） 1.14、组织多普勒成像（包括TVI, TVD, TVM, TEI4种模式） 1.15、负荷成像（选配） 1.16、宽景成像（要求所有探头可用，扫描速度提示） 1.17、空间复合成像，要求曲别针试验可显示≥9条线 1.18、斑点噪声抑制技术，可调级别≥7 1.19、频率复合成像 1.20、扩展成像要求支持凸阵、线阵 1.21、智能血管跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等（选配） 1.22、全屏放大 1.23、局部放大（支持前端、后端放大） 1.24、有专业动物预置参数，包括狗猫牛马羊，自动工作协议，要求支持狗猫心脏、腹部检查模式，在检查过程中自动标注、体标和自动进入检查模式，提高工作效率 1.25、穿刺增强,要求具备多个角度可选，并在显示屏上有最佳穿刺角度显示，提高穿刺的准确性 1.26、一键优化，要求一键快速优化二维图像、彩色图像、频谱图像。 1.27、支持移动终端系统：超声设备与智能设备无线连接，通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑。 1.28、焦点位置自动调节。随深度变化焦点位置自动优化，简化操作流程。 1.29、全中文操作系统界面、操作菜单并可选多种语言。 1.30、原始数据处理，可处理参数≥35项 1.31、可选配内置电池 1.32、弹性成像，要求具备组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，并具备肿块周边组织弹性定量分析功能（选配） 1.33、造影成像及造影定量分析功能（选配），要求支持线阵探头、相控阵探头 双计时器 支持向后存储，≥6分钟电影 支持向前存储 双实时: 实时显示组织图像和造影图像 支持斑点噪声抑制 具备混合模式 支持造影图像和组织图像位置互换 支持造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动） 2.探头规格 2.1、宽频变频技术，系统频率范围1.3-13.5MHz 2.2、超宽频变频探头，基波、谐波、彩色、多普勒模式下可选频率式均≥2种 2.3、腹部标配探头：频率范围2.6-12.8MHz，扩展后最大角度≥140度 2.4 腹部大凸探头：1.3-5.7 MHz 2.5 浅表线阵探头：4.4-13.5 MHz 2.6、心脏探头：频率范围2.3-7.2MHz 3、系统技术参数及要求 3.1、二维灰阶成像单元 3.1.1、数字化声束形成器 3.1.2、数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 3.1.3、接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 3.1.4、扫描线：每帧线密度≥230超声线 3.1.5、预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 3.1.6、最大帧率: ≥999 帧/秒 3.1.7、TGC: ≥8段 3.1.8、LGC: ≥8段 3.1.9、二维灰阶：≥256 3.1.10、动态范围: ≥180 3.1.11、增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 3.1.12、伪彩图谱: ≥8种 3.2、彩色多普勒参数 3.2.1、包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 3.2.2、显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 3.2.3、取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 3.2.4、最大帧率: ≥300 帧/秒 3.2.5、支持B/C 同宽 3.3、频谱多普勒参数 3.3.1、频谱多普勒模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 3.3.2、显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 3.3.3、显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 3.3.4、PW最大速度: ≥8.00m/s（连续多普勒速度: ≥37m/s） 3.3.5、最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 3.3.6、取样容积: 0.5-20mm 3.3.7、偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) 3.3.8、零位移动：≥8 级 3.3.9、快速角度校正 3.3.10、支持频谱自动测量 4、测量功能 4.1、具备常规测量：包括距离、周长、面积、预产期等 4.2、自定义测量快捷键：支持产科、心脏测量等 4.3、自动NT测量 4.4、血管内中膜自动测量，可进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备IMT发育趋势分析曲线。 4.5、心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心、心肌边界，无需手动描记。 5、检查存储和管理（内置超声工作站） 5.1、检查存储 5.2、≥1T硬盘 5.3、内置超声工作站 5.4、多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 6、连通性要求 6.1、支持网络连接 6.2、DICOM 3.0 DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告 6.3、视频/音频输入、输出 6.4、USB接口≥5个 6.5、选配内置电池 四、外设和附件 1、配耦合剂加热器 2、具备专业探头放置架≥6个 3、支持数字黑白、数字彩色、图文打印机 4、支持脚踏开关（选配） 5、支持生理信号：ECG 6、激光条码扫描仪 7、内置无线网卡 8、动物操作台和V型槽 9、整机重量：≦ 85Kg | 4 |  |  |  |
|  |  | 动物数字化X线成像系统 | 1、高压发生器频率≥30KHz ；2、设备标称功率≥30kW；3、最大管电流≥400mA；4、kV范围：40-125kV，每增量为1kV；5、最短曝光时间：0.001s；6、球管双焦点：1.0/2.0，140KHU；7、球管可进行±90°旋转；8、封闭、完整的摄影床面，四向浮动床面，摄影床尺寸≥1.70.7m；9、自动关闭电路。；10、内置X-光保护装置。；11、球管支撑装置可实现垂直变化的焦点到影像接收屏的距离；12、可纵向移动的滤线器柜和带联锁功能的球管支撑装置；13、数字显示mAs, kVp和状态诊断信息；14、10英尺电源线。；15、20英尺电线两程脚踏控制开关；16、可调曝光声音。；17、内置滤线板箱，8:1,103L滤线栅。；18、可选配支持室外曝光；19、高压发生装置具有UL和CE认证；20、视野范围：14×17英寸；21、探测器类型：非晶硅平板探测器；22、闪烁体类型：碘化铯；23、采集像素矩阵：2560×3072；24、像素尺寸≤139μm；；25、极限空间分辨率：≥3.57LP/mm；26、A/D转换系数：16位；27、成像时间：≤2秒；；28、负载压力：整个探测器表面可承载100KG重量，适用于各种体位拍摄；；29、探测器厚度≤15mm；30、探测器重量: ≤3.0 KG，搬运更省力，减少操作人员的工作强度,且每块平板探测器出厂时都进行1.2m垂直降落实验，保证平板在意外跌落发生时的安全性；31、探测器原厂兽医专用软件，并可根据客户需求修改；32、采集软件具有犬、猫、马、鸟、爬行动物、小型哺乳动物多种动物的的图像处理程序，可进行翻转、90°旋转、自由旋转、窗宽窗位调整、放大/缩小、Penn HIP 、TPA测量、VHS测量、尺寸校正等功能。；33、开放PACS端口，支持云远程诊断平台，配置远程平台账户支持多个远程诊断终端；（远程终端支持支持病例比对、报告、DICOM影像及报告二维码分享、支持远程诊断）；34、射线机品牌在宠物医院使用年限超过10年，服务供应商在宠物医院影像服务超过10年；5.1 其他功能：动物图像可以采用各种方式查询，并可自定义查询方式；具有患病动物预约功能；具有像素计量优化；诊断工作站图像处理软件界面为中文界面；支持无损压缩的高速传输；支持在线解压；5.2 图像编码可实现bmp及jpg格式，能用windows操作系统自带图像软件浏览；5.3 为保证客户都能达到最佳观片效果，实现开放式调整图像亮度、对比度等，设备应具有开放式曲线调节功能。；5.4 提供远程云诊断系统1套，提供相关证书 ； | 1 |  |  |  |
|  |  | 兽用五分类血细胞计数仪 | 1 测量原理 半导体三角度激光散射技术，流式细胞术，无氰化物测定血红蛋白； 2 测量参数 WBC，Lym%，Mon%，Neu%，Eos%，Bas%，Lym#，Mon#，Neu#，Eos#，Bas#，RBC，HGB，HCT，MCV，MCH，MCHC，RDW-CV，RDW-SD，PLT，MPV，PDW，PCT共23项参数（白细胞五分类），1个散点图，3个直方图； 3 测试速度 ≥60个样本/小时； 4 用血量 全血模式15Ul,预稀释模式20UL；5 动物类型 狗、猫、马、猴、兔、大鼠、小鼠、熊猫、奶牛、美洲鸵、山羊、绵羊等多种动物专用检查模式以及20种自定义动物类型，自定义动物类型可以支持五分类； 6 线性范围 WBC:0.00～100×109/L；RBC:0.00～16.99×1012/L；HGB:0～250g/L；PLT:0～2999×109/L；7 重复性指标 参数 测量范围 全血模式CV（%） 预稀释模式CV（%）；WBC 6.0～15.0×109/L ≤2.0 ≤4.0；RBC 3.50～10.00×1012/L ≤1.5 ≤3.0；HGB 110～180g/L ≤1.5 ≤3.0；PLT 150～500×109/L ≤4.0 ≤8.0；MCV 60～95fL ≤1.0 ≤1.0；； 8 样本存储 ≥40000（包括参数和直方图和散点图）； 9 全中文操作系统 是； 10 全中文可自定义报告模板 是； 11 通信 HL7，支持双向LIS；12 显示屏 触摸屏，10.4寸； 13 自动维护 是。14 结果溯源性 有原厂校准品和质控品； | 1 |  |  |  |
|  |  | 全自动动物湿式生化分析仪 | 1.仪器类型：随机任取、分立式全自动生化分析仪 2.分析速度：比色恒速200T/H，选配ISE速度可达400T/H 3.最大可同时分析项目：83个（80生化+3ISE） 4.测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(可选配ISE模块) 5.样本位：40，可扩展至80个。 6.试剂盘制冷温度：2～12℃ 7.样本加样量：2μL-45uL， 0.1µl步进。 8.最小反应体积： 100µl-360uL； 9.试剂位：最多可达80个 10.试剂加样量：10μL-250uL， 0.5µl步进,试剂针具有随量跟踪、防撞和试剂预加热。 11.反应杯位：40个可重复使用的反应杯，光径5mm； 12.温控方式：包容式恒温装置，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养； 13.比色杯清洗：温水自动清洗 14.光学系统 ：8个波长，340nm、405nm、450nm、510nm、546nm、578nm、630nm、670nm，滤光片分光。 15.吸光度线性范围：0～4.0 Abs 16.样品携带污染率：不大于0.05% 17.支持全血测试功能（HbA1c） 18.具有酶线性拓展功能 19.支持一个项目放置多套试剂 20.固定式条码扫描仪选配 21.电解质分析模块选配 22.操作系统：全中文操作界面 23.电脑要求：CPU 2.6G及以上，硬盘 160G及以上，内存 2G及以上 24.具有原厂配套的试剂、校准品、质控品 | 1 |  |  |  |
|  |  | 动物尿液分析仪 | 1.测试项目：≥11项；2.可测项目：葡萄糖（GLU），胆红素（BIL），比重（SG），PH，酮体（KET），潜血（BLD），蛋白质（PRO），尿胆原（URO），亚硝酸盐（NIT），白细胞（LEU），抗坏血酸（VC），尿钙（CA），微量（MCA），肌肝（CRE）；3.测定原理：反射率及色品分析；4.自动启动测试：红外感应传感器自动感应操作者放置试纸的动作，启动测试；；5.测定速度：≥600个/小时 ；6.测定波长：≥3个；7.存储：可自动存储病人数据，测试结果储存数量≥2000，可按日期、尿样编号及项目检索；8.显示器： LCD液晶显示器，≥5英寸 ；9.打印：内置热敏打印机，可通过USB外接打印机；10.接口： 支持RS232C﹑USB；11.报告：中英文报告，支持定性和半定量结果；12.光源：LED冷光源，寿命≥1500H ；13.断电保护：具有断电自动保存所有测量数据；14.电源：220V±22V，50Hz±1Hz；15.具备废纸盒自动收集废纸条；废液盘收集积累的残液；16.自动修正尿碱度比对测试结果的影响；17.内置温度检测，可根据温度修正结果；18.试纸条姿态检测：拥有完备的试纸条姿态检测，发生异常及时报警的同时无需中止测试过程 | 1 |  |  |  |
|  |  | 血气分析仪 | 1.适用对象 犬、猫供专属参考值范围 2.方法学：电化学法，交流阻抗法 配套试剂：血气生化测试卡，血气生化试剂包 3.上样本方式：注射器或毛细管插入生化测试卡 4.工作模式：采取动脉血于注射器或毛细管内并插入测试卡，将试剂卡插入仪器内，样本自动流入卡内，并于仪器内进行测试 5.测试速率：约20个测试/小时 6.检测通道：1个检测通道 7.显示系统：8寸全触摸彩屏 8.软件系统：自带Linux操作系统下的测试 9.控制管理软件：可使用虚拟键盘 10.结果数据管理：最多可存储结果数据50000条，可智能选择结果查询时间区间进行 11.扫描系统：内置激光扫描器，可扫描测试卡铝塑袋上的一维条码 12.打印系统：可外接USB扫描仪，打印机 通讯硬件接口：USB接口、串口DB9、以太网络接口 13.通讯支持：支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接、外置打印机连接 14.电源输入接口：3P电源端口 15.尺寸：约302×226×180mm （长×宽×高） 16.重量：约4.5kg 17.环境要求参数 17.1 操作温度：10℃-31℃ 17.2 操作相对环境湿度：25%-80% 17.3 储存温度：-20℃-60℃ 17.4 储存相对环境湿度：25%-93% 17.5 操作储存海拔：-500m-3000m 17.6 大气压：40KPa~106.6KPa 18.电源：AC220V，频率:50HZ 19.匹配检测试剂项目参数 19.1 测试技术：电化学和交流阻抗 19.2 试剂内标：独特的内部标准作为试剂盒内部质控，对每个测试的变异因素进行校正 | 1 |  |  |  |
|  |  | 尿比重仪 | 动物专用比重仪，区分犬猫尿比重，独立刻度显示，不用换算。最佳棱镜角度，印记明显，防水渗入。附带蛋白含量光学测定刻度。赠送校准工具。 | 4 |  |  |  |
|  |  | 动物呼吸麻醉机 | 气路系统规格气源 气体类型 空气，氧气 气源压力范围 280 kPa~600 kPa(40PSI~87PSI) 接口类型 NIST/DISS 接口数量 1个（O2） 气源压力表范围 0kPa ~ 1000 kPa(0PSI~140PSI) 快速供氧 流速范围 10L/min~15L/min 流量计 数量 1个（O2） 范围 0L/min ~ 4 L/min 精度 ±0.1L/min或指示值的±10% 泄漏测试方式 手动 系统泄漏量 在3kPa压力下，系统泄漏量不大于75mL/min 接口 手动皮囊接口 同轴22mm（外）/15mm（内）的圆锥接头吸气接口 同轴22mm（外）/15mm（内）的圆锥接头呼气接口 同轴22mm（外）/15mm（内）的圆锥接头排气口 30mm外圆锥形接头 二氧化碳吸收器 容积 1500mL APL阀 调节范围 0cmH2O~70cmH2O 控制精度 ±10cmH2O 气道压力表 类型 机械式压力表 范围 -20cmH2O~100cmH2O 精度 ±(满刻度读数的2.5%+实际读数的4%) 麻醉蒸发器规格蒸发器 加药方式 异氟醚（Pour Fill、Key Filler） 七氟醚（Pour Fill、Key Filler、Quik-Fil） 重量 6.0kg 容量 药芯干燥：360mL 药芯湿润：300mL 最大和最小刻度线之间：260mL 浓度范围 异氟醚：0 vol.%~6 vol.% 七氟醚：0 vol.%~8 vol.% 浓度精度范围 ±0.25vol.% 或设置值的±20％，取大者 麻醉气体净化系统规格主动AGSS 尺寸 430mm×132mm×120mm 抽气流速 25L/min~50L/min （低流量AGSS） 75L/min~105L/min （高流量AGSS） 被动AGSS 接口类型 直径30mm的圆锥接头 环境规格工作环境 温度（ºC） 10 ～ 40 相对湿度（非冷凝）15％～ 95％ 大 气 压 力 （kPa） 70～ 106.7 储存环境 温度（ºC） -20 ～ 60 相对湿度（非冷凝）10％～ 95％ 大气压力（kPa） 50～ 106. | 6 |  |  |  |
| 3 | 兽医外科实训中心 | 麻醉监护仪 | 11.动物专用呼末心电监护仪： 1.1 内置犬、猫、其他等动物专用监测算法与参考范围 1.2 配有动物专用的心电导联夹、血氧探头及血压袖套 2.监护仪外形结构： 2.1 可选择升级高端监测参数 2.2 12.1寸彩色LED显示，彩色高分辨率达800600，8通道波形显示 2.3 配置360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息 3.监测参数： 3.1 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，体温 3.2 3/5导心电测量，算法通过全球权威数据库AHA和MIT-BIH验证 3.3 心电和呼吸采用全球领先ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高 3.4 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护 3.5 具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测 3.6 可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况 3.7 采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术 3.8 NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患病动物舒适性 3.9 可升级参数 3.9.1可选配有创压（IBP），最多可配置4通道 3.9.2 可监测肺动脉楔压，并具有测量标尺 4 系统功能： 4.1 支持中/英文字符输入 4.2 具有三级声光报警，参数报警级别可调 4.3 具备报警集中设置功能 4.4具备Nurse Call报警功能 4.5 具备120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾. 4.6 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 4.7 可配置高容量锂电池，工作时间>=4小时 4.8 支持3通道记录仪 4.9可支持外接打印机A4打印 4.10 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰 4.11 防水等级达到IPX1标准 | 6 |  |  |  |
|  |  | 器械台 | 长650宽430高800mm，矩形设计，万向轮 | 9 |  |  |  |
|  |  | 气管插管 | 3.0～12.0型号 | 6 |  |  |  |
|  |  | 再呼吸回路 | 22mm直径1～1.2m长同轴管、22mm直径1.5m长同轴各1根 | 6 |  |  |  |
|  |  | 气囊 | 0.5L、1L、1.5L、2L、3L | 6 |  |  |  |
|  |  | 皮肤缝合模型 | 17011520mm | 40 |  |  |  |
|  |  | 兽医手术器械套装 | 手术刀柄2把， 有齿镊2把， 无齿镊2把， 直尖剪2把， 弯尖剪2把， 直圆剪2把， 弯圆剪2把， 创巾钳4把，止血钳（直弯的大中小各2把）6把，组织钳2把，肠钳2把，持针钳2把，开口器（大中小各1）3个，手术包包布2块 | 15 |  |  |  |
|  |  | 兽医常规手术防护用品包 | 棉（刷手服+手术衣+手术帽+白大褂） | 25 |  |  |  |
|  |  | 动物专用高频电刀 | 具有三种操作模式:单极切割、单极凝血、双极凝血切换简便,功能全面。 独特的肛门导电棒设计,手术操作无需剃毛,操作简单,畜主满意。 具有10段不同功率设定,强劲电力,稳定输出。 配备小动物专用双极电凝银和不同规格可高温高压消毒刀头,适用不同手术需求。 精确、高效的软组织切割及凝血控制,是现代动物临床手术所必需。 超高频设计。 临床适用于:凝血(适用于皮肤、软组织、肌肉毛细血管性出血等)切割(皮肤切开、声带手术切除、脓肿手术切开、肿瘤切割、系膜切断等输入电压:220V±22V输入电流:0.9A电源频率:50Hz±1Hz工作频率:1.5~1.7MHz额定负载:5000输出功率:单切0~300W 单凝0~300W 双凝0~150W | 1 |  |  |  |
|  |  | 动物专用超声刀 | 动物手术时安全闭合3mm以内的所有血管，极限可达5mm 具备切（MAX）和凝（MIN）两种输出模式 具备脚踏开关和手控开关两种输出控制功能 采用三核CPU控制和电流闭环控制技术，输出振幅稳定 采用恒流组织自适应控制技术，跟踪组织变化，恒流输出，确保振幅恒定 换能器自动检测运行参数（静态电容、阻抗、谐振频率等），保证换能器高效稳定、安全输出 OLED电容屏控制，激活自动清除错误提示 系统智能监测钳口开闭情况、连接可靠性、压力过载报警、温度过载报警等功能 振幅：60um、100um 电流：280mA、380mA 电压：AC 190~240V 主载频率：55.5KHz±1% 最大输入电流：3.15A 输入功率：690VA 最大振幅：100um±1% 最大输出电流：380mA±1% 保险丝：T3.15A, L250VP 尺寸（长宽高）：315mm285mm100mm | 1 |  |  |  |
|  |  | 外科洗手池 | 304不锈钢，感应供水，双人位，尺寸：12006001800cm。 | 4 |  |  |  |
|  | 基础兽医实训中心 | 桌面式虚拟现实解剖操作平台 | 桌面式虚拟现实VR操作平台，系统为一体化设计，可自由调整使用角度，设备配置不小于23.6寸高清立体显示终端，实现软件资源的偏振形式展示，搭配位置追踪元件的被动式偏振跟踪眼镜实现虚拟现实出屏和临场感效果。 桌面式虚拟现实操作平台设备1套，包括：高清立体显示器1个、跟踪眼镜1副，非跟踪眼镜2副、定位笔1支、电源适配器1个、AC连接线1根。 系统硬件配置如下： （1）支持Windows 7及以上操作系统； （2）CPU：≥I3-7100； （3）硬盘：≥256G SSD； （4）内存：≥8G，DDR4； （5）显卡：显存不低于2GB且支持四缓冲立体成像技术SsF的专业图形显卡。 1、硬件设备功能要求： （1）具有虚拟现实显示方式与普通显示方式自动切换功能，当跟踪眼镜出现在屏幕传感器捕捉范围内，显示方式由普通显示屏方式自动切换成3D显示方式，当跟踪眼镜在屏幕传感器之外，显示方式自动切换至普通显示方式。 （2）设备具备头部跟踪功能，且能实时将操作者的虚拟现实交互场景展示至大屏幕及其他演示设备。 （3）定位笔：支持对对象进行3个自由度坐标轴移动及3个自由度坐标轴的转动；触控笔与主机采用有线方式连接以保证信号稳定性，触控笔无电池供电；通过触控笔功能按键来实现对象选择、菜单调用等操作；触控笔内置震动器，可以通过震动的方式回馈用户的操作。 （4）3D跟踪眼镜：眼镜无电池及连接线，具有多个与显示器上的跟踪器配合使用的反光点来实现头部跟踪功能，系统能准确判断眼镜所在位置，从而根据眼镜视角的不同来转换不同视角下的显示内容。 （5）非跟踪转换眼镜：供旁观者使用，透过该眼镜用户可以观察到无重影的影像，并且不影响主操作者的头部跟踪交互。 一、牛解剖系统要求 1、软件采用unity3D专业引擎，保证仿真效果； 2、软件结合专业桌面式虚拟现实硬件平台使用，将平面教学PPT转化为立体化智慧课堂； 3、软件包含丰富的可交互式的牛解剖3D资源模型，辅助老师进行立体化智慧课堂的转化，资源至少包括10个生理系统、雌雄切换、心脏动态解剖、牛胃剖面展示及反刍过程展示等； 4、软件结合专业桌面式虚拟现实硬件平台或裸眼3D显示设备，用于课堂教学展示；桌面VR设备性能参数：单场景模型总面数：场景模型三角面总数控制在100万内；图形宣染：摄像机可渲染范围内三角面尽量控制在8万以内；显示刷新帧率：单显示器帧率输出不低于50 FPS，通常稳定在60 FPS上下；双显示器帧率输出不低于25 FPS；响时间：界面上任意可交互操作（如，按钮事件交互），响时间最长不超过0.5s,如果出现网络或者其他资源堵塞时，将及时给出明确的提示信息。 5、软件在播放VR智慧课堂 PPT时，具涂鸦功能，同时支持3D视频和2D视频，方便教师教学使用； 6、软件可导出和导入VR课程，并按照星级和时间进行排序； 二、功能要求 1、VR智慧课堂PPT编辑器 （1）教师可根据教学求，对系统内置VR PPT进行自主编辑； （2）教师可导入普通PPT，通过调用系统自带VR资源，插入本地图片、 Flash、 视频等，生成教师个人的VR课程； 2、VR资源库： （1）系统提供基于课程求的VR资源库，教师可按照求选取资源使用； （2）资源库内容至少包括系统结构展示VR资源、原动画展示VR资源、可交互型VR资源，模型数量不少于900个； 3、个人课程库： （1）教师自主编辑VR PPT课件可自动保存于个人课程库，方便随时取用； （2）个人课程可按照时间及重要等级进行排列。 4、软件有文本注释，显示选中结构的解剖学介绍，文本框具有隐藏和显示功能，隐藏状态下有图标显示。 5、软件可语音播放文本注释，便于教师授课。 6、软件有10个生理系统，可进行分层展示，生理系统包括被皮、骨骼、肌肉、消化、呼吸、泌尿生殖、心血管、神经、淋巴、内分泌系统，所有结构均可360度全方位观察，可进行自由拆分、缩放、平移、隐藏/显示等操作。 7、软件能进行雌雄动物模型的切换，可分别对雌/雄动物进行观察与操作； 8、软件能对心脏进行内部结构展示，主要展示左（右）心室，左（右）心房，动脉瓣，二尖瓣，三尖瓣，冠状血管等结构。 9、软件能展示牛复胃的剖面结构，包括瘤胃、网胃、瓣胃、皱胃的剖面结构。（为保证软件采购质量和教学效果，此项投标人提供现场演示） 10、软件能展示牛反刍原理的模型动画。 11、拆分后的结构移动到整体模型原有的位置附近时，会有提示（原来位置出现半透明阴影区，轮廓为该结构），松开交互笔按键，该结构会自动吸附到原来位置上。 12、软件有牛待机动画，当交互笔的箭头移动到牛动画上时，停止播放动画，可进行其它操作。 一、鸡解剖系统要求 1、软件采用MVC技术框架，保证软件稳定性； 2、软件采用unity3D专业引擎，保证仿真效果； 3、软件结合专业桌面式虚拟现实硬件平台使用，将平面教学PPT转化为立体化智慧课堂； 4、软件包含丰富的可交互式的鸡解剖3D资源模型，辅助老师进行立体化智慧课堂的转化，资源至少包括10个生理系统、雌雄切换等； 5、软件结合专业桌面式虚拟现实硬件平台或裸眼3D显示设备，用于课堂教学展示；桌面VR设备性能参数：单场景模型总面数：场景模型三角面总数控制在100万内；图形宣染：摄像机可渲染范围内三角面尽量控制在8万以内；显示刷新帧率：单显示器帧率输出不低于50 FPS，通常稳定在60 FPS上下；双显示器帧率输出不低于25 FPS；响时间：界面上任意可交互操作（如，按钮事件交互），响时间最长不超过0.5s,如果出现网络或者其他资源堵塞时，将及时给出明确的提示信息。 6、软件在播放VR智慧课堂 PPT时，具涂鸦功能，同时支持3D视频和2D视频，方便教师教学使用； 7、软件可导出和导入VR课程，并按照星级和时间进行排序； 二、功能要求 1、VR智慧课堂PPT编辑器 （1）教师可根据教学求，对系统内置VR PPT进行自主编辑； （2）教师可导入普通PPT，通过调用系统自带VR资源，插入本地图片、 Flash、 视频等，生成教师个人的VR课程； 2、VR资源库： （1）系统提供基于课程求的VR资源库，教师可按照求选取资源使用； （2）资源库内容至少包括系统结构展示VR资源,可交互型VR资源，模型数量不少于400个； 3、个人课程库： （1）教师自主编辑VR PPT课件可自动保存于个人课程库，方便随时取用； （2）个人课程可按照时间及重要等级进行排列。 4、软件有文本注释，显示选中结构的解剖学介绍，文本框具有隐藏和显示功能，隐藏状态下有图标显示。 5、软件有10个生理系统，可进行分层展示，生理系统包括被皮、骨骼、肌肉、消化、呼吸、泌尿生殖、心血管、神经、淋巴、内分泌系统，所有结构均可360度全方位观察，可进行自由拆分、缩放、平移、隐藏/显示等操作。 6、软件能进行雌雄动物模型的切换，可分别对雌/雄动物进行观察与操作； 7、拆分后的结构移动到整体模型原有的位置附近时，会有提示（原来位置出现半透明阴影区，轮廓为该结构），松开交互笔按键，该结构会自动吸附到原来位置上。 8、软件有鸡待机动画，当交互笔的箭头移动到鸡动画上时，停止播放动画，可进行其它操作。 一、犬解剖系统要求 1、软件采用MVC技术框架，保证软件稳定性； 2、软件采用unity3D专业引擎，保证仿真效果； 3、软件包含丰富的可交互式的犬解剖3D资源模型，辅助老师进行立体化智慧课堂的转化，资源至少包括犬的10个生理系统、雌雄犬模型、单独的心脏模型；软件至少包含1200个犬结构模型。 4、软件结合专业桌面式虚拟现实硬件平台或裸眼3D显示设备，用于课堂教学展示；桌面VR设备性能参数：单场景模型总面数：场景模型三角面总数控制在100万内；图形宣染：摄像机可渲染范围内三角面尽量控制在8万以内；显示刷新帧率：单显示器帧率输出不低于50 FPS，通常稳定在60 FPS上下；双显示器帧率输出不低于25 FPS；响时间：界面上任意可交互操作（如按钮事件交互），响时间最长不超过0.5s,如果出现网络或者其他资源堵塞时，将及时给出明确的提示信息。 5、软件包含中英文两种语言模式，适学校多样化教学求； 二、功能要求 1、有动物解剖学的文本注释，文本注释框内显示内容为选中的结构名称及该结构解剖学介绍，文本框具有隐藏和显示功能，隐藏状态下有图标显示。 2、系统有10个生理系统，可进行分层展示，生理系统包括被皮、骨骼、肌肉、消化、呼吸、泌尿生殖、心血管、神经、淋巴、内分泌系统，所有结构均可360度全方位观察，可进行自由拆分、缩放、平移、隐藏/显示等操作。 3、系统能进行雌雄动物模型的切换，可分别对雌/雄动物进行观察与操作； 4、系统能对心脏单独进行展示，心脏至少展示13个结构，左（右）心室，左（右）心房，主动脉，前（后）腔静脉，肺动脉，肺静脉，冠状血管，动脉瓣，二尖瓣，三尖瓣。各个结构能隐藏，透明，但不能拆分。 5、当交互设备移动到心脏结构时，设备能感受到心脏搏动的振动效果。 6、在心脏界面有心脏血液流动和心跳原理flash，辅助认知心脏功能。 7、拆分后的结构移动到整体模型原有的位置附近时，有提示（原来位置出现半透明阴影区，轮廓为该结构），松开交互设备按键，该结构能自动吸附到原来位置上。 8、场景切换：系统能够切换实验室场景和蓝色背景场景。 9、软件有犬待机动画，当交互设备的箭头移动到犬动画上时，停止播放动画，可进行其它操作。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 小动物解剖台 | 304不锈钢，台面凹形设计，配有不锈钢冲水池和双水笼头方便使用，为保障亮度需求，配有高亮度电灯，一头装有活动托盘，方便摆放手术器械，实用性强。长1600宽650高800. | 5 |  |  |  |
|  |  | 大小动物解剖器械包 | 手术刀柄1把， 有齿镊1把， 无齿镊1把， 直尖剪1把， 弯尖剪1把， 直圆剪1把， 弯圆剪1把， 创巾钳4把，止血钳（直弯的大中小各2把），组织钳1把，肠钳1把，持针钳1把，开口器（大中小各1）3个，手术包包布2块，高档PU包1个 | 10 |  |  |  |
|  |  | 生物显微镜 | 三目电子显微镜，包含三目显微镜，电子物镜，镜检图文工作站。显微镜包含无限远光学系统，四物镜配置，四物镜要求高光学工作距离，使用过程中物镜与载物台载玻片之间不会发生接触和磨损，自带不低于800万像素电子目镜。经由电子目镜连接电脑端镜检图文工作站，要求图文工作站内置图像采集，电子目镜参数调节，图像存储，图像裁剪等成像功能，同时具备样本数据库，报告数据库等信息管理和编辑功能，工作站内置血涂片、粪便、尿液、皮肤等常规检查项目样本制备标准操作流程并可自定义添加或修改，工作站内置血液、尿液、粪便、皮肤等常规检查项目的阳性样本对照图库并可自定义添加或修改，工作站内集成血液、尿液、粪便、皮肤等常规检查项目的临床项目数据库并可自定义添加或修改，工作站内集成镜检报告模板并可自定义添加或修改，并具备打印和输出为pdf，jpg等格式文件的功能。 显微镜要求 1)机械筒长：160mm。 2)共 轭 距：无限远。 3)观 察 筒：30°转轴双（三）目，瞳距 50mm～75mm；±5视度调节,有防霉装置。 4)转 换 器：四孔内定位转换器。 5)机械移动平台：尺寸 125mm×125mm； 纵横行程（Y 轴）35mm×（X 轴）75mm。 6)调焦机构：同轴调焦粗微动，粗动行程最大25mm，微动手轮格值2μm/格，具备粗微动松紧调节装置，配置粗动上限位可调装置；。 7)聚 光 镜：阿贝聚光镜 N.A.1.25，带可调孔径光栏，螺旋升降调焦行程≥10mm。 8)照明系统：非球面照明系统。 9)LED 光源 10)独立旋钮电位器； 11)机身具有三目接口，配置电子目镜转接环和电子目镜，电子目镜像素不低于800万像素。可实现三目同步聚焦，同步显示。 12)配置10x目镜，视场数20。 13)配置4x，10x，40x，100x四物镜，其中40x，100x为PLAN平场物镜，100x物镜为非接触式干式物镜，四物镜最小光学工作距离（WD）不得小于2mm，100x干式物镜数值孔径（NA）不得低于0.8。（物镜参数如下表） 无限远平场 消色差物镜 数值孔径 N.A. 光学工作距离WD(mm) 分辨率 μm 物方视场 视场数 4X 0.10 19.37 3.35 5.5 20 10X 0.25 15.86 1.34 2.2 20 40X ≥0.65 ≥2.0 0.49 0.55 20 100X（干镜） ≥0.80 ≥2.0 0.41 0.22 20 14)40x，100x物镜来回切换时，目镜下可见图像存在，通过微动调节可以快速实现对焦。 15)在放置1mm载玻片和0.17mm盖玻片后，四物镜均能清晰对焦载玻片上样本的前提下，载物台移动至最高位时，与物镜不发生接触，来回切换物镜时物镜不与载玻片或盖玻片产生接触或摩擦。 软件要求 1)基于windows操作平台，兼容windows10操作系统。 2)具有创建和管理多账户功能。 3)集成电子目镜图像采集功能，可以预设图像采集参数和图像调节参数，并可以编辑。可以进行图片采集和视频采集，并可指定存放位置。 4)软件内可以实现采集图像的裁剪功能，保存功能，图片存储格式至少包括jpg，bmp格式。 5)软件包含样本信息管理功能，报告管理功能，可以长期保存样本信息和报告信息。 6)软件内置检查项目样本制备图文指引信息，并可编辑和自定义添加。可以自行增加项目样本制备视频并能点击播放。 7)软件内置血液、尿液、粪便、皮肤等常规检查项目的临床项目数据和检查报告，并可以自定义编辑内容、增加项目、新建自定义报告模板。检查报告模板应包含图片信息、项目检查结果和临床参考意义、诊断结论等内容区域。 8)软件内置血液、尿液、粪便、皮肤等常规检查项目的阳性图片对照库，并可以在电子目镜成像时随时调看和对照。 9)在准备好样本涂片后，从开始镜检到拍摄到清晰图像并输出标准镜检报告，时间不超过3分钟。 | 1 |  |  |  |
|  | 预防兽医实训中心 | 台式恒温振荡细菌培养摇床 | 温控范围： +5～50℃ 温度分辨率： 0.1℃ 输入功率： 500W 控制器： 液晶控制器 托盘尺寸（mm）： 350x350 振荡频率 40~300r/min 电源电压： AC 220V 50HZ 外形尺寸： 500x610x460mm 定时范围： 1~9999min | 1 |  |  |  |
|  |  | 超低温冰箱 | 一、功能描述：保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温试验等，适用于血站、医院、疾控预防控制中心、科研院所、电子化工等企业实验室、生物医学工程研究所，远洋渔业公司等 二、技术要求及配置： 2.1、工作条件：环境温度10～32℃，环境湿度:（20～80%）RH，工作电压：（198～242）V，频率：(50 ±1)HZ。 2.2、样式：立式 。 2.3、有效容积:398L 。 2.4、外部尺寸(宽深高)：78510411947 。 2.5、内部尺寸(宽深高)：4406961266 。 2.6、净重/毛重（KG）：237/272 。 2.7、显示：7英寸电容触控屏控制系统，清晰显示，界面友好，液晶屏动态实时显示运行温度、设定温度、环境温度、报警状态与管理、时间等参数信息。 且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。 样本存取管理：可选择样本存储类型，再设置存储数量，精确存取样本。 具有数据导出，可按日期选择导出 Excel格式（.xls）的数据文档到U盘，导出内容为温度数据（箱内温度、环境温度、冷凝器温度）及操作记录，且可设置导出Excel文件是否加密、加密密码。 打印按钮，弹出打印设置对话框，可以选择按时间打印或按天打印。按时间打印设置起止时间及打印间隔，按天打印设置起止时间及打印时间点。且可以通过蓝牙功能链接蓝牙打印机。 留言/记事本功能：方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘。且可选择公开或者选定用户留言。 2.8、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，确保箱内温度维持在-40℃～-86℃范围内。且可以通过滑动滑杆修改设定温度或点击温度值修改设定温度，点击℃（摄氏温标）或者℉（华式温标）用以切换温标，温度设置精度0.1℃，显示精度0.1℃。 2.9、箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。 2.10、内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。 2.11、保温材料：采用高性能VIP真空绝热材料，大幅提升保温效果。双层发泡保温门，内外门均设门封条，多专利外门保温设计，有效阻止冷量流失：发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小。 2.12、中国科学院理化所发明的无氟环保制冷工质,自主知识产权的独特制冷回路，降温速度更快，温度更均匀,单级油滑润压缩机制冷技术，制冷能力更强。 2.13、安全存储：完善的声光报警系统（高低温、开门、电压异常、传感器故障、断电报警、冷凝器散热差、系统故障等），物品存储更安全。 2.14、开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠。 2.15、高效压缩机，动力强劲，质量更可靠，低噪音风机，节能高效。冷凝风机及压缩机散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。 2.16、大面积翅片式冷凝器，散热面积大，效果好。 2.18、自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待。 2.19、内门压紧门设计，方便开启，长久耐用，牢牢锁住冷量。 2.20、2个温度测试孔，方便测试温度。 2.21、标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上。蓄电池可持续为冰箱报警及温度记录打印机、USB端口供电。 2.22、可选配远程通讯集中监控系统，液氮/二氧化碳后备系统。 2.23、可选配温度记录打印机、警灯、电压补偿系统。 2.24、25℃环温时，降温速度≤5小时。 2.25、25℃环温时，国家第三方权威结构认证单日耗电量7.96KW.h/24h。 2.26、可存储2英寸标准冻存盒300个，2ml标准冻存管30000支。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 控温式远红外消煮炉 | 主要技术指标: 1.炉孔温度调控范围:室温至450C; 2.单孔温度与平均温度偏差:不大于20C; 3.升温时间:满功率加热，室温升至450C，不大于45分钟; 4.消化样品数量: 20个/次、 12个/欣、35个/次; 5.消化管尺寸: 中28 X 230mm、中40X 250mm、中21X 230mm; 6.消化试管容积: 100士0. 25mL、250士0. 25mL、50土0. 25mL; 7.电源电压: AC 220V士 10%，50Hz; 8.功率: 2000W; 9.绝缘电阻:任一端对机壳不低于 5MQ; 10.外形尺寸: 480X305X 180mm; 11.重量:不大于20 Kg; | 1 |  |  |  |
|  |  | 电子计价秤 | 精品计价秤，电压220V，最大量程30kg，最小量程10g，分度值1g2g5g10g，体积333411cm | 1 |  |  |  |
|  |  | 微型高速样品粉碎机 | 新型密封型手提式高速粉碎机 容量 300g 电压 220V 功率 1100w 电机转速 25000/min 重量 6kg | 1 |  |  |  |
|  |  | 水平多用振荡器 | 主要技术参数： 速度：0-200转/分 振荡方式：水平圆周回转 振幅：φ20 托盘尺寸(mm)：320 x 240 外型尺寸(mm)：240 x 340 x 120 电机：30W 电源：AC220V | 1 |  |  |  |
|  |  | 粮食水份仪 | 测量品种：蕃茄籽、茄子籽、萝卜籽、韭菜籽、虱:豆籽、育菜籽、香瓜籽、冬瓜籽、辣椒籽、黄瓜籽、西瓜籽（小）、特大茄 门椒等各种蔬菜种子。 测量误差：w±0.5%（主要水分范围） 車复误差：W0.2% 使用环境温度：0~40t 囊温度补偿：自动/手动 定标：浮动三点定标，品种不限（常见品种20个巳预先定标，可直接测量） 净重：1干克 | 1 |  |  |  |
|  |  | 硬度计 | 显示选用高清晰度液晶显示屏，显示内容丰富 技术指标: 硬度测试范围：2-200N 0.2KG-20KG 分辨率：0.1N 0.01Kg 硬度测量精度：量程±0.5% 片剂测试直径：2-40mm 重复测量误差：±1% 每组测试片数：≤100片 度量单位: 牛顿 N 公斤力 Kgf (1Kgf=9.81N) 接口：标准串行打印接口，自带微打。 外形尺寸：长宽高 500mm400mm160mm | 1 |  |  |  |
|  |  | 手持饲草水分测定仪 | 技术参数 1、显示方式：4位LCD液晶数字显示 2、水分测量范围：0-84% 3、测量环境： 温度：-10℃-60℃ 湿度：35%-90% 4、精确度：±0.5％ 5、分辩力：0.1 6、响应时间：1秒 7、电源：4节7号电池 8、体积：460mm×75mm×35mm 9、净重：约203克 | 1 |  |  |  |
|  | 动物营养实验室 | 消化炉 | 一、技术参数： 测定品种：粮食、饲料、食品、乳制品、土肥、医药等。 测定范围： 0.1%-200mg氮（回收率 99.5%） 精 度：相对差≤ 2%，平行差≤ 0.2% 测定时间：消化 45分钟左右（视样品含氮量而定）； 每批测定：最小量 1个，最大量 8个。 电 源： AC220V/50HZ。 功 率：（八孔） 2400W。 显 示：指针（电压显示） 体 积： 650× 300× 150mm | 1 |  |  |  |
|  |  | 快速水分测定仪 | 参数规格 髙至称量：110g 天平可读数：0.005g 水分可读性：0.02% 重复性：0.2% 秤盘尺寸：Φ90mm 干燥技术：环形卤素灯 温度范围：室温-200℃ 显示方式：水分和干重含量% 、 ATRO干重、ATRO湿重 温控精度：±1℃ 时间控制：0~120分钟 输出接口：RS232C 电压功耗：AC220V 50HZ 1W（髙至功耗480W） 外形尺寸：325mm×195mm×195mm | 1 |  |  |  |
|  |  | 酸度计（含数字式） | 自动识别3种标准缓冲溶液（4.00pH、6.86pH、9.18pH） 仪器级别0.01级 测量参数pH值、mV（ORP）、温度值 测量范围 pH（0.00～14.00）pH, mV（-1999～1999）mV 温度（0.0～99.9）℃ 分辨率 pH：0.01pH mV：1mV 温度0.1℃ 基本误差 pH±0.01pH mV±0.1%FS 温度±0.3℃ 稳定性：（0.01pH±1个字）/3h 温度补偿：自动/手动（0.0～99.9）℃ 电源AC （220±22）V，（50±1 ）Hz 尺寸（mm），重量（kg）300×220×90,1.3 | 1 |  |  |  |
|  |  | 多功能近红外分析仪 | 1. 多功能近红外分析仪 2. 主要用途：用于食品和农产品的常规品质指标分析。 3. 工作条件：连续工作8小时以上或可以24小时不关机，仪器工作环境温度：5 – 40°C，仪器防水防尘（符合IP65标准）。 4 技术指标： 4.1 近红外漫反射和透反射，用于粉末、颗粒、液体、浆状物等多形态样品检测。 4.2 单色器：数字式全息光栅 4.3 检测器：256位铟镓砷二极管阵列检测器 4.4 数据可追溯性：基于RFID（射频读码）专利技术的自动样品识别功能，自动识别样品信息（包括样品类别、编号、温度等），自动选择定标方程，杜绝操作时装错样品。 4.5 内置标准化技术，保证仪器间定标可以准确传递。 4.6 扫描及分析软件：具有样品扫描，光谱和结果的自动保存和输出功能。 扫描软件须提供近红外仪器诊断程序，并具有对诊断结果的保存，打印和跟踪功能，诊断结果须符合标书规定的指标要求并提供相应诊断结果书。 4.7定标及数据管理软件：具有光谱剔除，合并，平均功能；具有光谱去散射处理，归一化、求导和平滑处理技术。 在定量分析应用中， 具有马氏距离量化应用功能，具有针对光谱扫描数据完成定标样品集的自动筛选功能，具有超范围样品的报警功能，具有参与定标模型升级样品的自动甄别功能。 定量算法需具有Stepwise MLR(多元线形回归和主要定标波长筛选技术)、PCR(主成分回归)、PLS(最小二乘法回归)，LOCAL(局部分速定标技术)，ANN(人工神经网络定标技术，由福斯软件部提供技术支持)、DPD(自动产品鉴定功能)等服务农产品定标建立的功能。 在定性应用中，具有PCA(主因子分析)、DPLS(基于PLS的鉴定鉴定定标) 4.8 网络功能：可共享数据库和定标模型， 仪器具有联网和网络分析功能，具有远程诊断，远程定标升级，远程数据传递。 4.9各种食品和农产品的定标模型及数据库：具有国家官方检测机构提供的数据库，样品容量不少于1000份 食品类： 奶粉：可测定全脂奶粉，脱脂奶粉，配方奶粉，米粉，豆粉，奶茶粉等不同样品中的脂肪，蛋白，水分， 酸度，灰分，蔗糖和乳糖等指标。 冰激凌：可测定冰激凌配料中的脂肪，蛋白，总干，蔗糖等指标 饲料类： 饲料原料：可测定菜籽饼，菜籽粕，大麦，大米蛋白粉，豆粕，花生粕，酒糟，酒糟粕DDGS，麦麸，米糠，棉籽粕，苜蓿，膨化大豆粉，肉粉，肉骨粉，水解羽毛粉，小麦，次粉，鱼粉，鱼头粉，玉米，玉米蛋白粉，玉米胚芽饼，玉米胚芽粕等饲料原料中的脂肪，蛋白，水分，灰分，钙，磷，盐，等指标， 成品饲料：可测定浓缩料，配合料，特种水产料，鱼料等成品饲料中的脂肪，蛋白，水分，灰分，钙，磷，盐等指标 油脂类： 可测定大豆，豆粕，菜籽，菜籽粕，棉籽，棉籽粕中的水分，蛋白，油分，灰分，钙，磷，盐等指标。 4.10具备很强的定标开发能力，提供40-60份特征性的样品及参比化学分析数据，能建立起始定标方程，并随着定标样品集的优化与扩充，随时升级定标方程，提高对未知样品预测的准确性。 5.基本配置： 5.1 主机：二极管阵列型近红外光谱仪，可以连续检测多达7个子样品以上，所有分析操作均由电脑控制，自带Window系统下的ISIscan Nova分析软件。 5.2 Windows版随主机配置的操作软件，符合“技术指标”要求，可以按技术要求设置主机所有常数和完成常规分析，并可对定标模型进行斜率和截距调整， 5.3 大样品杯及不锈钢盖子1套，小样品杯及不锈钢盖子1套，小样品杯支架 5.4 备用单色仪检测灯。 6.可选附件： 6.1浆状样品杯，液体样品杯反射板，培养皿样品杯支架 6.2 WinISI Calibration Development Software 定标开发软件 6.3样品前处理专用的磨盘磨一套 7.技术资料: 7.1 仪器操作手册（中、英文） 7.2 维护手册(中、英文) | 1 |  |  |  |
|  |  | 计算机 | 商务机，屏幕20寸以上，内存8G以上，硬盘1T，键盘鼠标标配。CPU：英特尔酷睿17-10700/10700F处理器 显卡：NVIDIA GeForce GTX1660 SUPER 6GB 显卡 硬盘：512 GB M.2 NVMe 高速固态硬盘 +2T 大容量机械硬盘 内存：32GB DDR4 3200MHz@2933MHz Windows 10中文专业版 显示器：27寸4K屏 | 4 |  |  |  |
|  |  | 冷藏保鲜箱 | 一、用 途： 用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等，适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心、各类实验室等。 二、主要指标: 2.1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10% ， 频率50±1Hz。 2.2、样式：立式，单门。 2.3、有效容积(L)：260。 2.4、外部尺寸（宽深高mm）：5755831690。 2.5、内部尺寸（宽深高mm）：4904851172。 2.6、净重/毛重（KG）：68/77。 2.7、双层透明保温玻璃门，门体配锁，底部带有调整脚。 2.8、箱体材料为优质结构钢板，经先进防腐磷化喷涂工艺；内壁为HIPS工程塑料。 2.9、电加热玻璃门，门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露。 2.10、后背外挂式高效冷凝器，内藏式蒸发器，制冷迅速。 2.11、箱内横排配有LED照明功能，使箱体内部一目了然。 2.12、3个优质钢丝浸塑搁架+1个储存吊框，存取物品更方便，且易于清洗。 2.13、左侧标配1个测试孔，方便用户测试箱内温度。 2.14、采用名牌高效压缩机，无氟环保制冷剂，节能高效。 2.15、控温：高精度电脑温度控制系统；箱体内置精密温度传感器，控温精确稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。 2.16、高亮度数码显示，在2～8℃范围内任意设定，温度显示精度0.1℃。 2.17、完善的声光报警功能：具有高温报警、低温报警、开门、传感器故障报警等多种声光报警功能，物品存放更安全。 2.18、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 2.19、冷凝水自动蒸发，操作简便，无需手动倒水。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分液漏斗振荡器 | 工作方式：水平往复 垂直振荡 振荡幅度 (mm)：20 振荡频率 (rpm)：启动-300次/分 定时范围：0～120 整机功率 (W)：120 工作尺寸 (cm)：5436 外形尺寸 (cm)：7550 | 1 |  |  |  |
|  |  | 冷冻离心机 | 1，台式结构，不锈钢离心腔。微电脑控制，LCD大屏液晶显示。 2，无碳刷交流变频电机驱动，制冷压缩机。运行宁静清洁。 3，提供10种升、降速率选择模式；提供10种工作模式选择，可自由编程调用。 4，转速/离心机可相互设定，同步显示。 5，液晶大屏同步显示：模式、时间、转速、离心力、升速档、降速档，设有离心转速校准专用观察孔。 6，门盖采用双锁杆设计，磁感应门锁。电动开门，自动升起上盖，安全可靠。 7，自动配平，最大不平衡偏重30克，无需专门称重配平。 8，运行中可随时改变工作参数，无需停机，有短暂/连续离心功能。 9，采用下排风设计，风口采用过滤棉吸附，避免生物交叉感染。 10，最高转速：16500rpm；最大相对离心力：20038g 11，转速精度：±30转/分 12，温空范围：﹣20℃～40℃ 13，温控精度：±2℃ 13，定时范围：1～99时99分59秒 14，自动识别转子。 15，砖头具备使用记忆功能，达到使用寿命后机器会报警提示，防止安全隐患。 16，两种计时模式可选：运行开始计时和到达设定转速开始计时。 17，角转子容量：241.5/2ml 18，有医疗器械注册证 19，外形尺寸（长宽高）mm: 520540430 20，重量：69kg | 1 |  |  |  |
|  |  | 实验室PH计 | 技术参数： 1、仪器级别：0.01 级 2、测量范围：pH 0.00~14.00pH ；mV 0 ～ ± 1400mV 3、分辨率：0.01pH ， 1mV ， 0.1 ℃ 4、温度补偿范围：0 ～ 60 ℃ ； 5、电子单元基本误差：pH ± 0.05pH ；mV ± 1% （ FS ） 6、仪器基本误差：± 0.1pH ； 7、电子单元输入电流：不大于 1 × 10 － 11 A 8、电子单元输入阻抗：不小于 3 × 10 11 Ω 9、电子单元重复性误差： pH 0.05Ph mV 5mV 10、仪器重复性误差：不大于 0.05pH 11、电子单元稳定性：± 0.05pH ± 1 个字 /3h 12、外形尺寸： 220 × 160 × 65mm （ l × b × h ） 13、重量：0.3kg 14、正常使用条件： a) 环境温度：（ 5 ～ 50 ）℃ b) 相对湿度：≤ 85% c) 供电电源： DC6V d) 无显著的震动； e) 除地球磁场外无外磁场干扰 | 1 |  |  |  |
|  |  | 超级恒温器 | 超级恒温水浴 原理： 通过电加热管，对水加热，利用先进的微电脑液晶温控仪进行精确控温，同时为了改善水温的不均匀现象，加入循环泵，强制水流循环，通过不断循环达到温度一致的目的。改善水温环境，可以达到较高的实验要求 超级恒温水浴 结构： 产品外壳采用金属板，控制箱直接安装在水箱上。旁边有进出水嘴两只，水箱内采用优质水泵作为循环动力，解决了水温不匀的弊病，使仪器的控温精度和水的均匀度都能达到更高的要求。其特点就是水温均匀，温度精确，水温波动小，同时可以用来建立第二恒温场。 技术指示： 1：电源 ：220V 50Hz 2：温度范围：室温+ 5℃—95℃ 3：恒温波动：≤0.5度 加热功率1000w 4：恒温设定与测量：数字控制（液晶屏多状态显示） 5：水泵流速：≥4L/min 功率40w 6：总功耗 ：≤ 1.2KW 7：内胆尺寸：400X300X180mm | 1 |  |  |  |
|  |  | 电加热二氧化碳减压器 | 铜质，双表头，电压220V，高温自动保护 | 1 |  |  |  |
|  |  | 生物洁净工作台 | 单人双面垂直净化工作台技术参数： 洁净等级： 100级（美联邦209E） 100Graed @ 0.5um（USA 209E） 菌落数： ≤0.5个/皿·时（∮90mm培养平皿） 平均风速： 0.3~ 0.6 m/s（可调） 0.3~0.6 m/s（can beadjusted） 噪音： ≤62dB（A） 振动/单峰值： ≤4μm 照度： ≥300LX 电源： AC单相 220V/50Hz zui大功率：400W 重量：110kg 工作方式：单人双面垂直风 工作区宽：870mm 工作区深：610mm 工作区高：520mm 外形尺寸：990×790×1650mm 高效过滤器规格及数量：820×600×50×1 荧光灯/紫外灯规格量： 20W×1/20W×1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 液氮罐 | 便携式液氮罐，配有保护套，保护罐体 几何容积（L） 10 口径（mm） 50 静态液氮蒸发量（L/D） 0.12 静态液氮保存期（d） 86 提筒外径（mm） 38 提筒高度（mm） 120 提筒数量（ea） 6 高度（mm） 552 外径（mm） 300 空重（kg） 5.9 选配锁盖 √ 选配保护套 √ 选配液位监控仪 √ | 1 |  |  |  |
|  |  | 液氮罐 | 液氮罐，配有保护套，保护罐体 几何容积（L） 31.5 口径（mm） 125 静态液氮蒸发量（L/D） 0.35 静态液氮保存期（d） 90 提筒外径（mm） 97 提筒高度（mm） 120/276 提筒数量（ea） 6 高度（mm） 705 外径（mm） 462 空重（kg） 12.9 锁盖 √ 保护套 √ 液位监控仪 √ 选配运输车 √ | 1 |  |  |  |
|  | 胚胎移植应用中心 | 电采精器 | 动物电刺激采精器 自动采精 应用于动物人工授精：猪、马、牛、羊、犬、狐狸、熊猫、珍稀动物、国家一级保护动物等育种保种，精液质量检察，鲜精稀释和冻精生产制作。参数： 1、整机耗电：200W ； 2、电刺激输出电压：0～12V ； 3、电刺激输出电流：＜2A； 4、仪器供电：交流220W； 5、电刺激输出电压：粗调：0～13.4V交流； 每细调增加至0.5V交流； 6、电刺激输出有手动和自动 7、配置： 1)、动物电刺激采精仪（电池版）主机1台； 2)、刺激电极棒4根(直径分别为3，8，15，25mm)； 3)、电源线1根； 4)、使用说明书1份； | 1 |  |  |  |
|  |  | 渗透压仪 | 1.测量范围：0- 3000m0smol/kg同0 2.样品量：soul (SOul-lOOul) 3.测试时间：＜l.S分钟 4.预；令时间：ζ3分钟 5.重复性：RSDζ±1 %(300 mOsmol/kg H ,0) 6.准确度：± 2mOsmol/kgH,O（ζ400mOsmol/kgH, 0). ± 1 %(>400mOsmol/kgH,O) 7.分辨率：1mOsmol/kgH,O 8.线性：＜1%（直线） 9.环境温度：10-30℃ 10.环境湿度：5-80% 11.电源：AC220V±10%;50Hz;<80W 12.外形尺寸：22 0×210×360mm | 1 |  |  |  |
|  |  | 药品保藏箱 | 一、用 途： 用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等，适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心、各类实验室等。 二、主要指标: 2.1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10% ， 频率50±1Hz。 2.2、样式：立式，单门。 2.3、有效容积(L)：260。 2.4、外部尺寸（宽深高mm）：5755831690。 2.5、内部尺寸（宽深高mm）：4904851172。 2.6、净重/毛重（KG）：68/77。 2.7、双层透明保温玻璃门，门体配锁，底部带有调整脚。 2.8、箱体材料为优质结构钢板，经先进防腐磷化喷涂工艺；内壁为HIPS工程塑料。 2.9、电加热玻璃门，门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露。 2.10、后背外挂式高效冷凝器，内藏式蒸发器，制冷迅速。 2.11、箱内横排配有LED照明功能，使箱体内部一目了然。 2.12、3个优质钢丝浸塑搁架+1个储存吊框，存取物品更方便，且易于清洗。 2.13、左侧标配1个测试孔，方便用户测试箱内温度。 2.14、采用名牌高效压缩机，无氟环保制冷剂，节能高效。 2.15、控温：高精度电脑温度控制系统；箱体内置精密温度传感器，控温精确稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。 2.16、高亮度数码显示，在2～8℃范围内任意设定，温度显示精度0.1℃。 2.17、完善的声光报警功能：具有高温报警、低温报警、开门、传感器故障报警等多种声光报警功能，物品存放更安全。 2.18、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 2.19、冷凝水自动蒸发，操作简便，无需手动倒水。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 纯水设备 | 主要技术指标 1、进水水源：市政自来水 2.产水量：≥40L/H 3.取水速度：1.5-2L/min 4.产水指标：电阻率：≥18.2MΩ.cm@25℃；重金属(mg/l)<0.01；细菌含量<1个/ml； 总有机碳（TOC）＜10ppb；颗粒:(<0.22um/ml)<0.1个。反渗透膜脱盐率：>98%；水中溶解的固体总含量：TDS<300ppm；氯气含量：<0.5mg/L；铁含量：<0.1mg/L；锰含量：<0.05mg/L 5.电源/功率：220V/50Hz 50-500W 6.外型尺寸（mm）：500×350×600 产品功能特点 1、系统采用微电脑全自动连续产水，开机自检、缺水保护报警、停电自动保护、水箱缺水自动制水、水箱满水自动停机、超低压保护、RO膜自动冲洗等功能； 2、设备采用定量耗材管理系统，可根据用户用水水质情况、耗材失效进行提示，及时告知客户设备运行情况； 3、采用电脑主板程序控制,设备具有进水/进膜压力、水质、在线监测，LCD液晶大屏实时在线显示，可直观设备一切状况； 4、整体设备集成化设计，外观简单大气，占地面积小。更方便的安装、使用、维护； 5、系统管路、DM接头均采用食品级PE超纯水专用部件，杜绝二次污染，系统采用抛光树脂、管接件等配件； 6、采用注塑式一体化离子交换柱，操作方便，耗材更换简单； 7、设备有低压保护功能：设有2个辅助按键，具有源水压力低时可一键启动功能，不需要人为接通低压开关，用户使用更方便贴心；设备可配有独立的取水口，方便用户其他用水需求； 8、系统运行不发热，无噪音，低功率，性能参数可调，适用于不同水源； 9、可根据用户需求设计安装纯水供应管路； 10、设备满足各型生化仪配套及其它检验室分析用水、医学实验用水； 完全符合中国实验室用水标准； | 1 |  |  |  |
|  |  | 消毒柜 | 304不锈钢，箱体国标1.0mm厚，可调位置，可放多层 容积：200L 内部尺寸518mm523mm778mm 外形尺寸750mm663mm1200mm 额定频率50Hz/60Hz 额定电压220V (200V-240V 间皆可稳定使用) 灭菌方式：紫外线+臭氧发生器（选配） 紫外线灭菌：三面UVC紫外灭菌灯 隔板：可调位置，可放多层 工作条件 a)环境温度 5℃~40℃ b)相对湿度 不大于 85% c)大气压力 70KPa~106KPa d)周围无易燃、腐蚀性气体或导电尘埃 工作区材质 304不锈钢，箱体国标1.0mm厚 外观结构 1. 外形端正，外表面平整光洁、色泽均匀，无毛刺、锋棱和破裂； 2. 外表面上的各种文字、图形、符号等清晰、准确； 3. 紧固件安装牢固，各控制开关、调节装置灵活、可靠、无阻滞现象。 灭菌原理 1.经过紫外线对细菌、病毒等微生物的照射，以损坏其机体内 DNA的结构，杀死细菌或损失繁衍才能； 2.DNA对波长 253.7nm 的紫外线吸收最强。紫外线的灭菌作用与其照射强度和总的照射量有关，一般可达杀灭率≥ 99 %； 3.采用全新三面紫外杀菌设计，内胆镜面不锈钢反射能力强，紫外线辐射更广、灭菌更加全面彻底。 控制系统 全自动操作： 设置好紫外线/臭氧消毒的时间，臭氧到了设定好的消毒时间后会自行关机。 产品用途 用于对不耐高温的用具、玻璃搪瓷杯子、塑料、陶瓷品、机器设备、生产用品、无 纺布、复合纸、包装箱、包装袋、器具、清洁用具、模具、容器、毛巾、工衣、衣服、工鞋、包材、原料、固体物品等杀菌保洁。 功能特点 1.采用耐高温、耐氧化 304 不锈钢机壳，豪华外形，时尚美观，箱体结构紧凑； 2.三面紫外线杀菌，更加全面，消毒更彻底； 3.全自动控制，操作简单化，消毒时间可调，使用简单灵活，消毒完毕自行关机； 4.人性化设计，选用优质材料密封，使用活动隔板，可以执照要求做几层，使用便利； 5.采用自主研发三面光源设计，匹配最佳。质量稳定，紫外灯覆盖广，杀菌迅速，杀菌效果 100%； 6.噪音小，运转平稳，操作方便，使用安全可靠,使用寿命长，坚固耐用。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 微波炉 | 国产，容积20L，电源220v，钢化面板，触摸操作 | 1 |  |  |  |
|  |  | 空气净化机 | 项目参数 消毒体积≤80m³ 外观尺寸 900540420mm 循环风量 ≥800m³/h 紫外泄露量≤5µw/cm² 臭氧浓度≤7.4X10-3mg/m³ 噪音≤55dB 输入功率≤350W 重量 21KG 初中效过滤网用于过滤 5μm 以上尘埃粒子 | 1 |  |  |  |
|  |  | 恒温磁力搅拌器 | 85-2数显恒温磁力搅拌器采用优质直流电机，噪音小，调速平稳，全封闭式加热盘可作辅助加热之用，可长期加热使用。由聚四氯乙烯和优质磁钢精制成的搅拌子，耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强。可在密闭的容器中进行调漫工作，使用十分理想与方便。搅拌器可设定温度及温度显示，可长期加热使用，数显直观准确。85-2数显恒温磁力搅拌器性能1.电源单相交流50H72202.电机功率:25W热丝功率300w3.无级词速:0-2400转/分4.数显恒温，常温100摄氏度 | 1 |  |  |  |
|  |  | 组织搅碎机 | 名称：组织捣碎匀浆机产品特点：1．科学研究：生化、植物、营养等研究都可采用本机捣碎之用。2．医学治疗：实验室与药品都可采用，特别适合于组织治疗法药品捣碎。3．化工制药：制造胶质乳浊液，及固体液体物质之混合，如制造油质有霉素剂的调和，制造浓缩牛肝捣碎等.4．生物制造品：在生物药品制造过程中，其液体药品的搅拌混合以及微生物培养基的捣碎均需在无菌操作下进行，其用具均需严密消毒，以免杂菌感染，本机构造方面均合无菌操作的要求。5．食品工业：可供制造肉酱，奶酪等作搅拌捣碎用 | 1 |  |  |  |
|  |  | 原子吸收分光度计 | 可做火焰吸收、火焰发射、石墨炉原子吸收和氢化物发生法。 光学系统： 双光束全反射，C - T单色器 光栅： 1800线/mm 闪耀波长： 250nm 波长范围： 190nm ~ 900nm 波长示值误差： ±0.5nm 波长重复性： ≤±0.3nm(单向) 光谱带宽： 0.2nm 、0.4nm 、0.7nm 、1 .4nm 、 2.4nm 、5.0nm 波长扫描速度： 低速状态：1.2nm/min 高速状态： 300nm/min 分辨率： <40% 基线稳定性： ±0.005 A/30min 特征浓度： ≤ 0.04μg/mL/1%（Cu元素） 检出限： ≤ 0.007μg/mL（Cu元素） 背景校正能力： 大于30倍 燃烧器： 100mm 单缝钛合金 喷雾器： 高效玻璃雾化器 雾化室： 防爆预混合 通讯口： RS232和USB 电源： AC220V±22V，50Hz±1Hz，200W 主机尺寸： 1000mm×530mm×425mm | 1 |  |  |  |
|  |  | 粗纤维测定仪 | 电源AC220V50Hz样品数6个/次重复性误差粗纤维含量在10%以下，绝对值误差≤0.4粗纤维含量在10%以上，相对误差≤4%测定时间需约90min(包括酸30分，碱30分，抽滤和洗涤约30分)功率3.3kw重量28kg | 1 |  |  |  |
|  |  | 气流烘干器 | 干燥时间8～10min温度设定范围40～120℃加热器功率800W出风口数量20风管规格φ12×190（外径×长度）mm电机功率22W～30W工作电压～220V±10%50Hz外形尺寸φ400×400 | 2 |  |  |  |
|  |  | 电机振荡器 | 振荡方式往复振荡频率0～360转/分钟 电源 AC 220V±10%， 50Hz±1Hz 振荡频率 0～360转/分钟 振荡幅度 20mm 振荡方式 往复 定时范围 0～120分钟 负载 50Kg 工作尺寸 5030cm | 1 |  |  |  |
|  |  | 混匀仪 | 快速混匀器（亦称试管振荡器、漩涡振荡器）只要依靠装液容器与转盘的平稳接触，使容器内的溶液快速混匀，混匀速度有人为施加的压力大小调节，是生物、遗传、医学、环保、水产、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具。 主要技术指标： 1.最高转速：3000r/min 2.工作面直径：Φ120mm 3.电源：交流220V 50HZ | 1 |  |  |  |
|  |  | 台式封闭电炉 | 一、产品特点： 1.炉壳采用优质冷轧钢板制成，表面经静电喷塑处理，整洁美观、不脱落、抗腐蚀、壳体上冲有通气排热的百叶窗； 2.电子调温万用炉，采用双向可控硅控制、电源实现加热功率的无级调功； 3.可调式万用炉采用炉丝分压式，实现对功率的分级调控。炉盘用石棉板隔热，炉盘上发热体用铁铬铝合金丝绕成。 二．技术参数： 外形尺寸：190240240mm 电压：220V 功率：1000W | 1 |  |  |  |
|  |  | 猪用背膘仪 | 规格：长19CM，宽7.2CM，高2.4CM范围：4-35MM特点：卡位式接头不易松动操作简单，一键测三层膘数字式显示屏 | 1 |  |  |  |
|  |  | 孵化机 | 容量：可放鸡蛋880枚或鸽子蛋1120枚或鸭蛋630枚或鹅蛋320枚煤电两用系统，停电时可使用家用煤炉等热源进行加热供温随机器配送：喂水器、喂食器、开食盘、消毒灯泡、行程开关、上水管、喷水壶、加水壶、操作光盘、孵化技术书籍。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 种蛋自动恒温贮藏箱 | 【输入电压】AC220V 【制冷功率】85W 【加热功率】170W 【恒定温度】4-38℃(任意设定) 【净 重】40kg 【外形尺寸】540x545x833mm 【容 积】138L 【产品颜色】蓝白色 【功能特点】 1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4～38度之间任意调控且恒定。 2.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统及制冷、加热系统的合理匹配，可以保持箱内温度均匀稳定。 3.箱体内部2个精密温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。 4.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。 5.低功耗，宽电压带，适合电压不稳定地区。 6.双安全门锁设计，箱内照明灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。 7.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。 8.箱体外胆采用A3钢板喷塑，造型美观大方，增加了外观质感和洁净度。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 牛、羊采精器 | 中华人民共和国农业部NY 530-2002 牛、羊用采精器本标准规定了牛、羊用采精器的结构、形式和尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。本标准适用于牛、羊用采精器。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 电热恒温培养箱 | 54L容积，无玻璃内门，外门观察窗 系列：数码管显示、有玻璃内门，无外门观察窗 控温范围：控温范围：室温+5℃~60℃ 温度均匀度 ≤1℃ 温度波动度 ≤±0.5℃ 加温方式 底部加热方式 箱内循环方式 自然对流 报警类型 超温报警、温度探头损坏报警 温度控制器 LED数码管显示，P.I.D控制器 搁板 2 容积（L）/内部尺寸（cm） 54/36×36×42 外部尺寸(cm) 61×51×67 净重/毛重（KG） 40/60 功率（W） 300 | 1 |  |  |  |
|  |  | 乳汁成分测定仪 | 1.全金属外型耐低温材料可抗干扰 2.液晶显示全中文操作 3.配专用电脑管理软件可连接麦安斯系统 4.检测项目 脂肪、非脂乳固体、乳糖、蛋白质、密度、冰点、含水率、灰份 5.检测速度90秒 6.可直接接入汽车12V电源野外使用 7.可选配打印机进行现场打印 | 2 |  |  |  |
|  |  | 牛乳密度乳稠计 | 1适用范围：本方法适用于牛乳掺水量的现场快速检测。2方法原理: 利用物理特性，采用乳稠计加以测定。3检测器材：乳稠计，250mL量筒。4 密度检测：取温度为10℃～25℃混匀的样品200mL，沿筒壁小心倒入250mL量筒内（勿使发生泡沫），测量样品温度后，小心将乳稠计沉入样品中，让其自然浮动，但不能与筒内壁接触。静置2～3min，读取乳稠计与样品界面的读数。当温度在20℃时，将乳稠计的读数÷1000+1即得出牛乳密度。在非20℃情况下测量时，根据样品的温度和乳稠计读数查表换算成20℃时的度数。按公式d=X÷1000+1计算出牛乳密度，公式中：d代表牛乳的密度，X代表乳稠计读数。例：样品温度为18℃，乳稠计读数为28°，查表18℃与28°对角读数为27.5°，牛乳密度=27.5÷1000+1=1.0275。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 气室测定器 | 1、采用优质芯片，超高亮度LED，光效更高。 2、驱动采用恒压、恒流设计，无闪烁，降低LED衰减。 3、外形美观新颖，优异的光学设计。 4、Bulader专用系统，无汞、无紫外线和红外线，无热辐射，节能环保。 5、测量范围：0-130mm 6、精度0.01mm 7、灯源：LED灯冷光源 8、电源：220V±10% 50H 9、灯口温度：≤10℃(环境温度为20℃情况下) 10、持续工作时间：≤3小时 | 1 |  |  |  |
|  |  | 便携式鸡蛋测定仪 | 哈氏单位是根据蛋重和浓蛋白高度，按公式计算出其指标的一-种方法，可以衡量蛋白品质和蛋的新鲜程度，它是现在国际上对蛋品质评定的重要指标和常用方法。新鲜 蛋的哈夫指数在80以上。随着存放时间的延长，由于蛋白质的水解，使浓厚蛋白变稀，蛋白高度下降，哈夫单位变小。当哈夫单位小于31时则为次蛋。 技术参数: 显示:数字显示分辨率:001mm范围: 0-20mm无死机故障发生。合金测头， Bulader专用校准系统，芯片。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 牛马发情排卵测定仪 | 牛马排卵检测仪是通过检测动物阴道黏液的电阻变化判断犬是否处于排卵发情期。能够规避肉眼观察的误差，造成动物多次受孕，又可避免错过动物交配时间，杜绝兽医成本的支出和浪费。此检测仪是一个小型轻便的仪器，只需要一个9 伏电力的电池带动工作。使用方便快捷，只要把探针插入动物阴道，阅读仪器显示屏上的数据就可以，无需任何专业技术就可操作完成。仪器尾部是一个容易用手握住的长柄，使得我们在操作时很容易掌控住设备，又能很直观的阅读屏幕显示数据。技术参数：测试速度：2秒钟内；测试方法：一次测试；重量：约0.3公斤。；电力供应： 1电池9伏，类型6f22；显示： 3位，液晶显示器；测量范围： 0 -1 990个单位。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 羊发情排卵测定仪 | 羊排卵检测仪是通过检测动物阴道黏液的电阻变化判断羊是否处于排卵发情期。能够规避肉眼观察的误差，造成动物多次受孕，又可避免错过动物交配时间，杜绝兽医成本的支出和浪费。此检测仪是一个小型轻便的仪器，只需要一个9 伏电力的电池带动工作。使用方便快捷，只要把探针插入动物阴道，阅读仪器显示屏上的数据就可以，无需任何专业技术就可操作完成。仪器尾部是一个容易用手握住的长柄，使得我们在操作时很容易掌控住设备，又能很直观的阅读屏幕显示数据。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 断喙器 | 断喙器主要是由变压器、电机、冷却风机等部分构成。机头装有电机启动船形开关和电热动刀电压调节多段开关。4型断喙器；消耗功率220-250W；动刀温度700-950℃断喙率≤1800羽/时；停刀止血时间0—4秒可调；停刀红热时间＜30秒；外形尺寸270160（头部高135；尾部高110） | 4 |  |  |  |
|  |  | 自动酶杆洗板仪 | 酶标仪 一、技术指标：（必须与洗板机同一品牌） 1 操作方式：外接电脑全面控制，鼠标、键盘操作。 2 测试方法：速率法、两点法、终点法 3测量范围： 0-4.000Abs。 4 准 确 度： ±0.5%或±0.005A。 5 吸光度稳定性：在10min内+0.001。 6 滤 光 片： 标准配置405、450、492和630nm四片，最多可装载8片。 7 波长精度： ±1nm 。 8 检测速度： 单波长﹤5秒/96孔。 9 振板功能： 具备，速度和时间可调。 10 项目设置：在同一块板上可同时设置10个以上不同的项目。 11 对照设置：可在任意位置设置4对以上的阴阳性对照。 12存储：可存储100组以上程序，10万个以上测试结果。 13质控：可做Westguard多规则质控和即刻法质控，可存储不少于3年的质控图。 14 权限管理： 具有多种权限分级保护，防止未经授权使用。 15 打 印： 外接打印机，可打印中文报告。 16：计算方法：软件支持多种计算方式，至少包括吸光度模式、Cut-Off定性计算、单点定标、折线回归、多点百分比、线性回归、指数回归、对数回归、幂回归、百分比对数回归、四参数回归。 17：具备单波长法、双波长法、多孔空白法、行空白法、列空白法等测试方法。 18：软件辅助管理功能：内置科室数据库、医生数据库、系统日志、试剂管理、工作量统计等功能。 19：软件支持多种格式的综合中文报告输出。 20：具备完善的质控功能，可做三水平质控。包含Westguard多规则质控、即刻法质控等多种质控方法，具有质控报警功能。 21：软件支持临界对照品的检测，也可以通过阴性对照和阳性对照的结果计算临界值。 22：可利用双阈值法判断样本的结果，尤其对临界样本的检测更准确。 洗板机 一、技术指标：（必须与酶标仪同一品牌） 1 显示屏幕： 4英寸以上液晶显示屏 2 可洗板条： 适用于平底、U和V型底酶标板或条。 3 冲 洗 头： 8或12针冲洗头，分配针和抽吸针独立。 4 残 液 量： ﹤1ul/孔。 5 注液精度： ≤1% 6 清洗液量： 10-3000ul/孔，1ul递增。 7 清洗次数： 0-99次可调。 8 清洗条数： 1-12排可调。 9 浸泡时间： 0-24小时可调。 10 振板时间： 0-24小时可调。 11 洗液通道： ≥3个 12 存 储： 100组以上程序。 13 孵 育： 可选配酶标板孵育功能。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 自动菌落计数器 | 光源组合：4种组合形式的光源和背景颜色 1.基本参数 培养皿直径：标准的90mm和55mm 光源组合：4种组合形式的光源和背景颜色 背景：黑/白 菌落分辨率：<0.1mm 计数时间：<0.5s 光源：长寿命的LED光源 光照方式：底部透射光均可调光 统计数据：统计数据可以通过 Excel 导出，统计数据可以打印成数据报表，按照日期查询菌落图像和统计结果； 彩色CMOS分辨率：500百万像素 语言：中文 材质：ABS 数据接口：USB 摄像头类型：采用CMOS摄像镜头，保证采集图像高清和准确 摄像镜头分辨率：1280768 适用培养皿：适用于传统的平板接种法、螺旋接种法等培养皿 干扰校正：自动校正所有来自培养皿的不良影响和成片的菌落自动分割； 可选智能遥控多色光源背景，使计数不同种类及颜色的培养基更加精准 2.软件技术参数 颜色标记：可以选择不同颜色对菌落进行标记 菌落删减：可手动对菌落进行去除 黏连菌落处理：手动对粘连的菌落进行分割 背景处理：自动去除背景 菌落放大功能：可对菌落进行局部放大 菌落面积计算：自动计数菌落面积，并可以txt格式导出 数据导出形式：菌落数目以excel形式导出 | 1 |  |  |  |
|  |  | 厌氧培养箱 | 箱内装有紫外线杀菌灯 取样室通道 16x24.5cm 取样室形成厌氧状态时间 ＜5分钟 操作室形成厌氧时间 ＜1小时/含氧量≤1% 厌氧环境维持时间 操作室在停止补充微量混合气体的情况下，＞12小时 培养室使用温控范围 室温+3~60℃ 培养室温度波动 ±0.3℃ 培养室温度均匀性 ±1℃ 电源/功率 220V，50Hz/60W 净重/毛重 240/320kg 取样室通道 16x24.5cm 培养室尺寸 25x19x29cm 操作室尺寸 81x65x66cm 外形尺寸 121x74x141cm 包装箱尺寸 134x88x159cm | 1 |  |  |  |
|  |  | 快速水分测定仪 | 快速分析、先进卤素灯技术 量程(g)120 称量可读性(g)0.001 水分测量最大允许误差（%） >2g ±0.5% >10g ±0.3% 显示模式：%MC;%DC;%AM;%AD;g 测量盘尺寸(mm)Φ90 外形尺寸(长宽高)(mm)310205200 开机预热时间(分钟)20-30 波特率300、600、1200、2400、4800、9600 显示器LCD液晶显示器 加热温度范围(℃)60-200 干燥程序：标准加热、阶梯加热、失重加热模式 停机方式：自动停机、手动停机、定时停机 设定时间0~99分 间隔1分钟 | 1 |  |  |  |
|  |  | 酸度计 | 自动识别3种标准缓冲溶液（4.00pH、6.86pH、9.18pH） 仪器级别0.01级 测量参数 pH值、mV（ORP）、温度值 测量范围 pH（0.00～14.00）pH, mV（-1999～1999）mV 温度（0.0～99.9）℃ 分辨率 pH：0.01pH mV：1mV温度0.1℃ 基本误差 pH：±0.01pH mV：±0.1%FS 温度±0.3℃ 稳定性（0.01pH±1个字）/3h 温度补偿：自动/手动（0.0～99.9）℃ 电源AC （220±22）V，（50±1 ）Hz 尺寸（mm），重量（kg）300×220×90,1.3 | 2 |  |  |  |
|  |  | 羊毛细度测定仪 | 技术参数： 1、流量计流量刻度范围：1.0～8.5 L/min 2、细度测量范围：18～40 洀 3、试样规定重量：4.5±0.01g 4、试样筒有效容积：内径Φ25mm,高25mm 5、压力差： 160毫米水柱 6、抽气泵最大流量： 3.0m/h 7、抽气泵真空度： 10pa 8、电动机功率：AC 220V 200W 9、主体体积：280×160×560mm 10、重量： 约15 Kg | 1 |  |  |  |
|  |  | 育雏保温伞 | 折叠式，育雏伞包装尺寸：168x20x15cm 重量：7kg | 4 |  |  |  |
|  |  | 药品专用柜 | 一、用 途： 用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等，适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心、各类实验室等。 二、主要指标: 2.1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10% ， 频率50±1Hz。 2.2、样式：立式，单门。 2.3、有效容积(L)：260。 2.4、外部尺寸（宽深高mm）：5755831690。 2.5、内部尺寸（宽深高mm）：4904851172。 2.6、净重/毛重（KG）：68/77。 2.7、双层透明保温玻璃门，门体配锁，底部带有调整脚。 2.8、箱体材料为优质结构钢板，经先进防腐磷化喷涂工艺；内壁为HIPS工程塑料。 2.9、电加热玻璃门，门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露。 2.10、后背外挂式高效冷凝器，内藏式蒸发器，制冷迅速。 2.11、箱内横排配有LED照明功能，使箱体内部一目了然。 2.12、3个优质钢丝浸塑搁架+1个储存吊框，存取物品更方便，且易于清洗。 2.13、左侧标配1个测试孔，方便用户测试箱内温度。 2.14、采用名牌高效压缩机，无氟环保制冷剂，节能高效。 2.15、控温：高精度电脑温度控制系统；箱体内置精密温度传感器，控温精确稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。 2.16、高亮度数码显示，在2～8℃范围内任意设定，温度显示精度0.1℃。 2.17、完善的声光报警功能：具有高温报警、低温报警、开门、传感器故障报警等多种声光报警功能，物品存放更安全。 2.18、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 2.19、冷凝水自动蒸发，操作简便，无需手动倒水。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 便携式精液保温箱 | 材质：PP塑料加硅胶隔温层，尺寸：223216cm | 2 |  |  |  |
|  |  | 可视化输精枪 | 总长度:400mm 手柄宽度: 80mm 内窥镜探杆:300mm 探杆材质: 304 不锈钢探杆直径: 16mm 扩张头长度: 16mm 扩张头直径:12 mm 摄像头直径: 3.9 mm 输精通道:6mm 气通道直径: 1 mm， 屏幕尺寸：3.5寸 屏幕像素：1500万 分辨率：640x480 摄像头冷光源：180° 探杆前端装置：可拆卸金属扩张头 屏幕：左右方向360℃，上下方向120℃。 气通道：内置吹气电机，手柄处开关按键 电源：5V/2000MA(可充电、电池可自行拆卸、更换) 工作温度：-30℃---65℃ 工作湿度：15-85% 功能：探杆加热、屏幕拍照、录像、数据传输、观察等。 用途：可视化输精 发情检测、子宫颈观察、检查炎症、清洗、子宫上药。 注:牛/马/驴通用 | 20 |  |  |  |
|  |  | 牛助产器械 | 产品名称：牛助产器 牛难产辅助器械 奶牛生产工具 产品用途：犊牛助产器主要应用在奶牛养殖中，主要解决了奶牛生产时间过长造成的犊牛死亡以及在生产过程中对待产奶牛所造成的伤害。 产品特点：结构耐用、使用便捷、技术成熟。 产品特性： 奶牛助产器由形状、大小和螺纹均相同的前螺纹杆和后螺纹杆对接连为一体的螺纹杆，前螺纹杆的端部与槽形支架连接，槽形支架的两端分别设有两个小孔，捆绑索链连接在两个小孔之间，活动助力器安装在螺纹杆上。本实用新型结构简单，耐磨，操作使用方便，安全可靠，适用于养牛厂、养牛小区或兽医站，可最大限度降低因母牛难产而引起的不必要的损失；同时可以减少对母牛产道的损伤，用力均匀减轻了母牛的疼痛，另外也保障了小牛的健康；本实用新型产品仅有两个人就可以操作，防止了夜晚、雨雪天及人员少的情况下母牛难产情况的发生。 奶牛助产器操作杆采用双杆设计,双杆可拼接,拆卸,存放十分方便.特殊的镙纹操作杆在使用中移动精确,而且不会打滑。安装操作简单,使用灵活方便,节省人力,产品坚固耐用。适用于牛等大型动物难产时。 产品外观规格：2100X550X100(mm) 产品包装规格：1150x345x195（mm） | 2 |  |  |  |
|  |  | 牛羊测仗仪 | 马测杖 马身高测量尺 马测杖仪 马身高测量工具标尺为不锈 钢材质制成外杆为铁制成。主要用于牛、马、羊测量身体高 长 宽 。材质为不锈钢，外形有如手杖，用时可以将尺子拉 出，以供测量用不用时可以便于存放，便于携带 羊量体尺：尺长54厘米，全长1.2米 刻度尺：高65厘米-110厘米，宽5厘米-50厘米，长63厘米-110厘米 牛、马量体尺： 尺长86厘米，全长1.8米 刻度尺：高90厘米-170厘米，宽10厘米-80厘米，长94厘米-170厘米 | 6 |  |  |  |
|  |  | 蛋壳厚度测定仪 | 测定精度为1/100mm。操作简单，只需将蛋壳夹在测定接点和测定子之 间便可迅速，准确得出测定结果。 测定精度 1/100mm 尺寸Dimension 95mm 重量Weight 120g | 4 |  |  |  |
|  |  | 保温集精杯 | 塑料材料，容量1000ml，体积：1221.5cm | 5 |  |  |  |
|  |  | 兔子输精枪 | 输精枪套装，配置标准： 大众型兔输精枪1把； 医用级兔输精管1包（18根/包）； 兔用-采精器1个 ； 兔用-刻度接精管(玻璃) 1个； 兔用-采精内胎5个； 集精杯2个； 资料1份； 后备配件包（刻度玻璃管1个.卡簧2个.密封圈一个等）。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 鸡用授精枪 | 鸡用受精枪，尺寸：2012cm，重量：约120g，枪有刻度， 枪头有圆滑保护 | 5 |  |  |  |
|  |  | 实验桌凳 | 需提供不少于3套样品图，商标注册产家生产，有产品环保标志、产品合格证。1.规格：24001500850，水池台操作面加防液体溢流边，周边总厚25mm及以上。耐高温、耐强酸碱、抗静电易清洗。四周边缘打磨加工。台面防腐蚀性、抗菌性、防潮、耐高温、抗撞击、耐刻刮以及耐磨。2.Ｃ型钢架，以特殊方型钢管垂直焊接而成，台下四周均以钢架组合（可拆装），形成稳固C型和口型结构。主框架：采用40㎜×60㎜（壁厚1.8㎜,）方钢组成的Ｃ型骨架，用暗藏式内置紧固螺丝连接；表面经复合环氧树脂粉高温固化处理．台面下四周及后背支架均用方钢横梁连接加固。经磷化后环氧树脂喷塑处理,承重280Kg以上。3.柜体：采用E1等级三聚氰胺防火板，厚度16㎜及以上，切面以优质2.0mmPVC封边条热熔胶封边防水处理，各连接部位用专用连接件连接，牢固性强。柜门及抽屉：采用E1等级三聚氰胺防火板，厚度为16㎜及以上，柜门和抽屉板面断面以优质2.0mm兄奕PVC封边条配热熔胶封边作防水处理。4.背板及层板：采用16㎜厚及以上的优质环保E1等级三聚氰胺防火板。轨道：采用三节金属载重型滑轨。铰链：采用HDC铰链。拉手：一字铝合金隐藏式拉手。 | 20 |  |  |  |
|  |  | 实验柜 | 材质：合金，带锁，可视化窗口，多层结构，适用范围：医疗、卫生、检疫、商检、 生物、制药 | 20 |  |  |  |
|  |  | 牛、羊、猪可视输精枪 | 电源：5V2000MA可充电电池。(可拆卸、更换)输精管长度：82cm（65cm可选）输精管外套管长度：80cm（65cmm可选）显示屏调节角度：可以上下120°、左右360°旋转。功 能：录像、拍照、回放、图像放大、图像输出打印，内置电动气泵。摄像头：3.9mm医用百万像素（冷光源）显示屏：3.5寸液晶显示器分辨率：640×480探 杆：304不锈钢，防水、震动、加热恒温功能工作温度：-10-50°（加热恒温功能不受低温限制）工作湿度：15-85%（探杆摄像头具有防水功能不受环境影响） | 2 |  |  |  |
|  |  | 采卵器 | 适应条件防水、防尘、防摔击用途兽医，牛，马，宠物(小动物)，猪，外来物种，特种动物、海洋动物和小反刍动物等重量2.8kg尺寸9 x 8.5 x 3 英寸22.9 x 21.5 x 7.6 cm显示器8.5英寸屏幕、反眩光LCD屏，SVGA分辨率、720 p HDMI，NTSC / PAL模拟视频 连接USB 2.0图像存储和查看；无线WiFi连接和蓝牙连接可无线连接在手机、IPad同步显示图像探头可换探头，可配备：128阵元（3-36MHZ）背膘眼肌探头（30cm深度）、128阵元微凸活体采卵（OPU）高效探头、 128阵元（6-14MHz）高频线阵探头、128阵元（5-8MHZ）直肠探头、128阵元凸阵(2-6.4MHZ)直肠探头、128阵元微凸探头、128阵元（2-6.4MHz）大凸探头。探头扫描方向可变。显示模式B, B+M,M, PD,Color, PWD扫描测量距离测量无限的卡尺集周长连续区域快速测量的网格选项触摸板导航计算表屏幕上的文本注释和箭头并排比较双重图像特性肌腱计算：病变︱差异︱变化。心脏计算：FS︱LA /AO快速启动快速启动的特点自动感应调节参数功能根据坏境自动调试参数、自动优化图像（自动调节增益和片段增益TGC）超声类型数字超声产科软件完整的患病动物图像管理软件，可自定义兽医专业设置，软件可升级。储存功能可存储图像和视频图像储存480帧视频内存(60帧/秒 帧频记录)图像可以伴随有音频标签存储静态图像可以从电影中截取存储从保存的图像中测量和计算键盘密封的LED背光键盘图像注释可标注存储图像图像处理组织谐波、帧相关、斑点抑制、伽马校正等电池高效锂电池，电池可连续3个小时以上工作独立的外部电池充电器；交流电源适配器充电或操作；输出：15V DC 4A。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 牛羊鸡人工受精器材 | 牛用双增压授精器包装：长度24CM、宽3CM、无毒无味、耐高；羊用双增压授精器：长度24CM、宽2.7CM、无毒无味、耐高 | 6 |  |  |  |
|  |  | 开宫器 | 羊用开膣器产品材质:不锈钢、碳钢 、产品尺寸:长17cm最大开口10.5cm 牛用开膣器产品材质:不锈钢、碳钢 产品尺寸:长32.5cm宽19.5cm最大开口10.5cm 产品特点:产品采用圆头设计，保护牛羊宫颈内壁，可用于人工授精时使用,将牛羊生殖器撑开,观察内部情况。 | 6 |  |  |  |
|  |  | 兽用排卵测定仪 | 1、全自动；2、测试速度5S；3、液晶显示屏；4、测量范围：10-1990；5、最大适度：85%；6、供电：9V | 4 |  |  |  |

质保三年，终身维修