广西建展建设工程管理集团有限公司

公开招标文件

项目名称：贵港市食品药品检验所检验业务用房建设项目药品检测仪器设备采购

项目编号：GGZC2020-G1-02614-GXJZ

采 购 人：贵港市市场监督管理局

采购代理机构：广西建展建设工程管理集团有限公司

2020年11月

目    录

第一章  公开招标公告……………………………………………2

第二章  招标项目采购需求………………………………………4

第三章  投标人须知………………………………………………28

第四章  评标办法…………………………………………………42

第五章  政府采购合同格式………………………………………45

第六章  投标文件格式……………………………………………50

广西建展建设工程管理集团有限公司

关于贵港市食品药品检验所检验业务用房建设项目药品检测仪器

设备采购（项目编号：GGZC2020-G1-02614-GXJZ）

# 招标公告

项目概况：

贵港市食品药品检验所检验业务用房建设项目药品检测仪器设备采购；招标项目的潜在投标人应在贵港市政府采购网（http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/home.html）“供应商注册入口”完 成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载采购文件，并于2020年12月1日8点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GGZC2020-G1-02614-GXJZ

项目名称：贵港市食品药品检验所检验业务用房建设项目药品检测仪器设备采购

预算金额：A分标：人民币贰佰壹拾陆万贰仟伍佰元整（￥2162500.00）；B分标：人民币贰佰零伍万伍仟元整（￥2055000.00）；C分标：人民币贰佰陆拾叁万元整（￥:2630000.00）；D分标：人民币叁佰贰拾叁万元整（￥3230000.00）。

采购需求：详见招标文件。

合同履行期限：详见招标文件要求。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（4）财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）；

（5）财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）等政府采购相关政策。

3.本项目的特定资格要求：（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备独立法人资格，生产或经营本次采购货物，并在人员、设备、资金、专业技术能力等方面具有相应的能力的供应商；

（2）本项目不接受未完成网上报名程序的投标人投标；

（3）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2020年11月10日至2020年12月1日。

地点：http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn（贵港市政府采购网）；

方式：供应商通过贵港市政府采购网“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载采购文件；潜在投标人在截标现场签到报名，便认定为本项目的报名人。投标人在签到后即可递交投标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年12月1日8点30分（北京时间）

地点：贵港市公共资源交易中心二楼交易厅（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

公告查询地址：

http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/（贵港市公共资源交易中心网）、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/（贵港市政府采购网）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：贵港市市场监督管理局

地  址：贵港市

联系人：姚强

电  话： 0775-4539333

2.采购代理机构信息

名  称：广西建展建设工程管理集团有限公司

地　址：广西贵港市港北区金港大道844号万港城6幢14层1402号

联系人：廖思鸿

电  话：0775-4598668

3.项目联系方式

项目联系人：广西建展建设工程管理集团有限公司   廖思鸿

电　话：　0775-4598668

2020年11月9日

- 第二章  招标项目采购需求

说明：

1、报价人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数及性能（配置）要求。

2、本需求中的“技术参数及性能（配置）要求”不明确或有误的，报价人请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写报价表和技术规格响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，报价人应在报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、本项目带“▲”的条款为实质性内容要求，加▲号的部分为必须具备的技术参数和要求，单个产品如有一项不能满足▲号则视为报价扣分，单个产品未带▲号参数的一般技术参数发生负偏离超过3项以上的视为报价无效。

- 需求中的“货物名称”中“电位滴定仪、气相色谱仪、高效液相色谱仪和串联三重四级杆液质联用仪（超高效液相色谱串联质谱仪）”为核心产品，非单一产品采购项目中，多家报价人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，并按有关规定处理。

- 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等等品目为政府强制采购的节能产品。若采购货物含有此类产品时，报价人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，报价人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖单位公章），否则相应竞标无效。

- 供需一览表

A分标：

| 项号 | 货物名称 | 单位 |  | 数量 | 性能参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿 贝 折 光 仪 | 台 |  | 1 | - 能测量透明、半透明液体的折射率nD和糖溶液的质量分数（Brix），具有友好的操作界面、自动测量、测试速度快、重复性好、有数据存储和打印功能。 2、▲测量范围 (nD)1.30000～1.70000 ( Brix)0～100% 3、▲分辨率 (nD)0.00001 ( Brix)0.01% - ▲示值误差 (nD)±0.0002 - ▲( Brix)±0.1% - 温度显示范围0-50℃ 7、显示方式彩色液晶触摸屏 8、通信接口RS232/USB 9、数据存储500组 10.质保期1年 |
| 2 | 色差计 | 台 |  | 1 | 1.照明方式：0/d 2.光谱条件：总体响应等价于CIE标准照明体D65及10°视场色匹配函数下的三刺激值X、Y、Z 3.照射试样面积：≥φ20 4.显示方式：数字显示打印输出 ▲5.表色系统： - 颜色:X、Y、Z、 y、x、y、L*、a*、b*、L、a、b、L*、U*、v*、L*、C*、h （2）色差：△E(L*a*b*) 、 △E(lab)、△E(L*u*V*)、△L*、△C*、△H* （3）白度：甘茨白度，CIE推荐的二元线性白度蓝光白度：W-B 陶贝式(Tabble)：W＝4B-3G R457的反射白度 ▲6.重复性：δu（Y）≤0.2，δu（X）≤0.003 ，δu( y)≤0.003 ▲7.稳定性：ΔY≤0.6 CK NT-T40P - 配置：主机一套配套纸质数据输出系统一套。 - 9.质保期1年 |
| 3 | 粘度计 | 台 |  | 1 | 1.测量范围：1～1×105mPa.s 2.转子规格:1－4号转子 3.转子转速:6、12、30、60转/分 4.自 动 档:能自动选择合适转子号和转速 5.操作界面选择:中文/英文 6.读数稳定光标:竖条方块光标满格时显示读数基本稳定 ▲7.测量精度:±2%（牛顿液体） 8.供电电源:交流 220V±10% 50Hz±10% 9.工作环境:温度5OC~35OC，相对湿度不大于80% 配置： 主机 1台 1、2、3、4号转子 1套 电源适配器 1套 保护架 1只 底座 1只 升降立柱 1套 内六角板头 1只 呆扳手 2只（注：大小各1只） 10.质保期1年 |
| 4 | 薄层扫描仪（全自动薄层色谱成像系统） | 台 |  | 1 | 一、性能 1、 具有24位高线性数码成像组件， 可实现16777216级色阶； 2、 使用全自动灯箱，完全使用计算机控制光源； 3、使用高频光源，消除了频闪与同步效应； 4、产品可选用AdobeRGB色域，色彩显示范围与层次远优于sRGB色域； 5、使用具有16 bit数据处理能力，可显示10.7亿种颜色的专业显示系统； 6、可以采用USB传输方式，可便利、快速、高质量传输数据； 7、软件功能涵盖图像处理、数据分析、指纹图谱，可计算Rf值、峰高、峰面积、含量、标准方程等数据； 8、完全满足最新版药典薄层色谱成像完全满足最新版药典薄层色谱成像的要求，符合GMP/GLP规范； 二、仪器配置： 1、 主机（包括工业相机、全自动灯箱、专业显示系统、控制器） 2、薄层图像工作站一台 3、全自动薄层色谱点样器一台 4、电动色谱展开仪一台 5、双喷超细电动薄层喷雾器一台 6、控薄层显色加热器一台 7、全自动薄层铺板机一台 8、终端操作系统一套 三、配置仪器指标： （一）全自动薄层色谱成像系统 ▲1、成像波长：标配UV254nm、UV365nm、白光400-700nm，其余波长可定制； 2、照明时间：0-600min间任意计算机设定，到时自动关闭，如不考虑灯管寿命与安全因素可扩展为0-∞min任意长时间任意设定； 3、成像尺寸：最大200×200mm；图像传感器面积：≥1英寸； ▲4、专用摄像机：≥2000万像素，高分辨率、反应灵敏； 5、曝光时间：0-10s； 6、色彩深度：24bit,色阶数为16777216级； 7、工业定焦镜头：焦距固定便于拍摄 8、通讯方式：USB； 9、专业显示系统：具有16 bit数据处理能力，可显示10.7亿种颜色，4G内存、2G显存； 10、控制器：USB接口6个； 11、系统：Windows10； 12、光源控制功能：可电脑选择光源波长、开闭时间、光量调节； 13、操作管理功能：可管理操作者权限、分析时间、地点、仪器条件、分析方法，支持电子签名； 14、 图像优化功能：根据光源情况对图像颜色进行校正，使之更为真实、去除光源引起的光照不匀情况、镜头引起的四角发暗情况、广角桶状变形的情况； 15、图像编辑功能：对图像进行裁切、局部或全部放大、缩小、旋转、文字标注； 16、背景优化功能：可将多张图片进行重叠合并，去除背景干扰、可对空白板成像，差减去除因吸附剂不匀带来的影响、可隔一段时间多次取像去除可能的干扰； 17、图像比较功能：可对薄层板之间进行双窗口或多窗口进行板间比较、对不同板间不同样品的轨道进行两两比较或与标准轨道进行一对多的比较、可将各轨道重组排序进行平行比较；可将不同轨道进行重叠比较、将标准轨道生成模板进行模板比较； 18、动态计算功能：原点、前沿设定以后，可动态显示各斑点Rf值的与色谱峰图、背景、峰高、峰面积，可进行直观比较； 19、数据分析功能：可使用单点法、两点法、多点法计算标准方程，使用外标法、内标法、归一化法计算斑点物质含量； 20、中药指纹图谱功能：对不同样品进行聚类分析，得出中药的指纹图谱，指导样本间的相似度分析与勾兑指导； 21、图像后处理功能：可对图像进行数据格式、像素、颜色、曝光调整，改变对比度、饱和度与亮度，去除图像的瑕疵，是发表专业文章的好帮手；、 （二）全自动薄层色谱点样器： 1、带有控温底盘，可很快挥发点样溶剂； ▲2、带有全自动进样器，样品数目可达96个； 3、可自由调节点样嘴到台面距离，增加点样的重现性； 4、喷嘴带有稳流功能，喷雾点样重复性良好； 5、可不取下点样器在线吸样与清洗针； ▲6、带有可加热喷嘴，可以点高粘度与高沸点. 大体积样品； 7、带有瓶盖刺破装置，可使用密封样品瓶，保持样品的稳定性； 8、带有样品瓶震荡功能，防止中药样品结晶析出； 9、可以通过专用软件点出复杂形状的样品条带； 10、条带点样功能可以提高点样量，增加分离度； 11、可将点样工作站的位置数据直接带入到薄层扫描仪软件用于扫描； 12、点样喷嘴设计优越，可喷出0.3mm以内宽度； 13、软件可以实时显示点样状态、点样进程、自动点样器状态； 14、软件具有样品管理功能，具有良好的追溯性； 15、可将样品瓶位置、点样位置、点样形状、点样量输入计算机自动执行； 16、仪器配置： （1）主机(点样臂、定位装置、气体控制装置、USB串口）； （2）自动进样器（含：样品瓶刺破装置）； （3）薄层色谱点样工作站软件； （4）进样针：10 μL、25μL、50 μL、100μL各一支； 17、主要指标： （1）点样方式：喷雾式，样品间自动清洗、自动除气泡，支持重叠点样； （2）点样形状：点状、条带状、方形（适合大体积点样）； （3）点样长度： 0-195mm； （4）点样平台：最大可放20×30 cm的薄层板； ▲（5）点样体积：10nL-2mL； （6）点样精准度：±1.25nL（25μL进样针） （7）进样针规格：10 μL、25μL、50 μL、100μL； （8）进样针驱动：≥6400步/转，≥3200步/mm，≥6400步/μL； （9）X轴驱动：≥1600步/转，≥200步/mm （10）Y轴驱动：≥1600步/转，≥400步/mm （11）气压：0.4MPa，氮气或压缩空气； （12）气体流量：2-3L/min （13）加热附件：加热底盘室温-60 ℃，精度±1℃，加热喷嘴，30~80℃； （14）自动进样器：可放96个2 mL样品瓶； （15）操作：电脑控制 （三）电动色谱展开仪； 1、对展开的色谱板尺寸无严格限制；只要边长≤200mm即可； 2、展开终点控制、可实时显示温度、湿度等展开条件； 3、USB数据传输，自动化程度高，实时性好，控制灵敏； 4、溶剂消耗量远低于传统展开方法； 5、仪器指标： （1）展板尺寸：最大200mm×200mm； （2）展开距离：10-200mm； （3）展距控制精度：≤1mm； （4）仪器配置：传感器、控制器、展开槽 双喷超细电动薄层喷雾器： 6、本仪器装备了双喷头、双喷瓶，B喷头用于非腐蚀性液体，喷口达0.2mm，喷雾超细，定向性良好，可进行定量喷雾，便于快速切换显色剂；A喷头为高质量聚四氟乙烯制作，喷口达0.3mm，喷雾超细，定向性良好，主要用于腐蚀性显色剂如浓硫酸的喷雾显色；本仪器还装备了进口专用喷雾泵，体积小、噪音低、故障少、便于移动；本产品性能优于进口产品； （1）喷嘴尺寸：0.2-0.3mm； （2）喷雾距离：0-500mm； （3）喷雾压力：30psi； （4）喷雾颗粒大小：0.1-3μm； （5）仪器配置：空压机、聚四氟乙烯喷雾头A、超细喷雾头B； （四）数控薄层显色加热器： 1、数字控温，控温准确，温度范围宽； 2、铸铝平板加热； 3、仪器指标： （1）升温范围：0－200℃，精度≤1℃ （2）载物台尺寸：30×25cm （3）仪器配置：不锈钢载样台 、数字控温器 、铸铝 加热块、匀热板； （五）全自动薄层铺板机： 1、不锈钢结构 2、高速匀浆，无粉尘、无气泡、无流挂； 3、仪器指标： ▲（1）铺板厚度：0~3mm间连续调 （2）铺板宽度：分别有 200mm 、100mm 薄层色谱板。 ▲（3）铺板速度：10秒铺一个流程，可全天24小时连续操作； ▲（4）单次制板量： 每次可铺不同规格数量 200×200 mm --4张、200×100 mm --8张 、100×100 mm --16张 （5）仪器配置：主机、高速匀浆机、可调厚度供浆槽、搁板洗板架； |
| 5 | 电子天 平 |  |  | 1 | ▲1、量程：60/120g ▲2、可读性：0.01/0.01mg ▲3、重复性：0.02/0.04mg 4、线性：0.1/0.1mg 5、有全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能（isoCAL）； 6、智能彩色触摸屏； 7、中文用户界面； 8、滑屏操作界面； 9、可以MiniUSB接口直接将数据传输到Microsoft Windows程序； 10、具有数据中断功能，当检测到以下不确定称重结果时，暂时中断至打印机、计算机的数据传输： 称重结果低于USP最小称量量限制； 天平不水平； 天平未校准时； 11、具有水平报警功能的智能电子水平气泡，图形提示水平调整； 12、按要求监控天平的合规性； 13、具有存储校准过程的所有数据功能（CAL Audit Trail），数据可溯源； 14、机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁； 15、有完全可拆卸的防风罩设计； 16、可进行单次和批次ID的设置； 17、密码保护功能，防止数据被篡改； 18、有其它的应用程序如混合、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等； 19、配置 主机一台，电源线一根，秤盘一套，防风罩一套，说明书合格证一套 20、质保期一年 |
| 6 | 电子天 平 | 台 |  | 2 | ▲1、量程：≥220g ▲2、可读性：0.1mg ▲3、重复性：0.1mg 4、线性：0.2mg 5、有全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能（isoCAL）； 6、智能彩色触摸屏； 7、中文用户界面； 8、滑屏操作界面； 9、可MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Office程序； 10、具有存储校准过程的所有数据功能（CAL Audit Trail），数据可溯源； 11、机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁； 12、完全可拆卸的防风罩设计； 13、管理员锁功能，防止数据被篡改； 14、有其它应用程序如配方、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等； 15、配置 主机一台，电源线一根，秤盘一套，防风罩一套，说明书合格证一套 16、质保期一年 |
| 7 | 电子天平 | 台 |  | 1 | ▲1、量 程：≥310g ▲2、可读性：1mg ▲3、重复性：1mg 4、线 性：2mg 5、有全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能（isoCAL），； 6、智能彩色触摸屏； 7、中文用户界面； 8、全新的滑屏操作界面； 9、MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Office程序； 10、具有存储校准过程的所有数据功能（CAL Audit Trail），数据可溯源； 11、机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁； 12、完全可拆卸的防风罩设计； 13、管理员锁功能，防止数据被篡改； 14、更多的应用程序：配方、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等； 15、配置 主机一台，电源线一根，秤盘一套，防风罩一套，说明书合格证一套 16、质保期一年 |
| 8 | 电子天平 | 台 |  | 1 | ▲1、 量 程：≥510g ▲2、 可读性：1mg ▲3、 重复性：1mg 4、 线 性：2mg 5、有全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能（isoCAL）； 6、智能彩色触摸屏； 7、中文用户界面； 8、滑屏操作界面； 9、MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Office程序； 10、具有存储校准过程的所有数据功能（CAL Audit Trail），数据可溯源； 11、机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁； 12、完全可拆卸的防风罩设计； 13、管理员锁功能，防止数据被篡改； 14、更多的应用程序：配方、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等； 15、配置 主机一台，电源线一根，秤盘一套，防风罩一套，说明书合格证一套 16、质保期一年 |
| 9 | 干燥箱（鼓风电热恒温干燥箱） | 台 |  | 5 | - 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 2.温控系统采用微电脑单片机技术，系统具有控温、定时和超温报警等功能； 3.采用双屏高亮度数码管显示，触摸式按键设定调节； 5.采用进口电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环； 6.箱门具备大视角观察玻璃窗； 7.采用纳米材料门封条及保温材料； 8.具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 技术参数： 电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% ▲控温范围：室温+5～250℃ 分辨率：1℃ ▲波动度：±1℃(100℃) 输入功率：约1700W 内胆尺寸(mm)：≥600×540×750 外形尺寸(mm)：约890×675×925 载物托架：3块 定时范围：0～999分钟 9.质保期一年 |
| 10 | 精密水浴锅 | 台 |  | 3 | - 外壳采用优质钢板制成，表面喷塑，内胆采用不锈钢板； 2.温控系统选用高精度传感器和集成元件； 3.具有关键电子元器件诊断功能。 ▲规格：双列八孔 ▲温控范围及温度误差：RT+5-100℃ ±1℃ 4.质保期一年 |
| 11 | 生化培养箱 | 台 |  | 2 | - 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； ▲2.微电脑智能控制，液晶显示控制温度，时间，超温报警功能； 3.采用离心风机； 4.采用独立的新风装置可随时开启和关闭调节箱体内的空气保持箱内空气新鲜； 5.配有玻璃观察内门； 6.箱体左右侧配有检测口接头，内径约为30mm、外径约为60mm； 7.采用品牌压缩机、无氟制冷剂； 8.可在密闭环境进行培养； 9.标配机械锁，防止任意开门； 10.配RS-485接口，可连接计算机或记录仪； 11.具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能； 技术参数： 控温范围：0℃-60℃ 分辨率：0.1℃ ▲波动度：±0.5℃ ▲均匀度：±1℃（37℃时） 输入功率：约1100W 定时范围：0-9999分钟 内胆尺寸(mm)：约510×450×1090 外形尺寸(mm)：约650×740×1726 载物托架：4块 |
| 12 | 旋转蒸发仪（真空平行浓缩仪） | 台 |  | 1 | 1、主机模块 ▲1.1样品在真空负压、加热和震荡的多重作用下，进行样品浓缩，无需外接气源。 ▲1.2批处理能力：可支持16位370 ml带定容尾管样品同时进行浓缩，样品管可配置浓缩尾管，可在浓缩尾管内直接定容。 1.3 试管架和浓缩腔分体式设计，样品架16位370 ml试管架、36位85 ml试管架可选。 1.4 浓缩杯具备0.5 ml或1 ml刻度线，可直接在浓缩杯上完成定容。 1.5 浓缩腔体为三面透明，不小于8L，试管底部无遮挡物。 1.6 加热模块：水浴加热，温度可设定（室温~90℃），加热模块不与样品管接触，水浴进行温度传递，腔体温度均一。 1.7 仪器具备自动给排水功能。 1.8 程序阶梯式控制：真空度可进行梯度设定，时间范围0- 99小时59分钟。 1.9 水平振荡转速范围：0-300 rpm。 1.10 水平振荡偏心率可调范围：0-5mm。 1.11 每个样品管含有独立的真空管路 1.12 真空盖板采用耐腐蚀PFA涂层。 1.13 泵速：1.2 -1.8 M3/h。 ▲1.14 真空度控制精度：1-10 mbar，真空度设置精度1 mbar，真空最大值 6 mbar； 1.15 耐腐蚀真空系统与真空低温溶剂回收主机直接相连，冷凝回收主机实时显示各级冷肼温度。 1.16 真空泵膜片为聚四氟乙烯隔膜，气体管道材料：PEEK，PTFE，PP，玻璃，抗化学腐蚀，可自动干燥残留溶剂。 2、溶剂回收系统：浓缩过程产生的有机蒸汽可进行冷凝回收处理 3、集成控制系统 3.1 主机集成软件控制,LED大屏幕进行参数显示及仪器控制，可按设定进行真空度梯度的实时调节。 3.2 终点控制可设定，采用定时模式。 3.3安全模块：内置放气阀和压力传感器，断电时可以自动放气，防止系统过压； 3.4含浓缩数据库，带有多种溶剂的挥发设定程序，客户可根据自身实验条件进行数据存储和调用； 4、配置清单 4.1 真空平行浓缩仪主机，带三面观察水浴模块，加热模块，震荡模块、集成控制系统 1台 4.2 溶剂回收系统 1套 4.3 真空控制系统 1套 4.4 冷却循环系统 1套 4.5 16位样品架1套 4.6 16位真空盖板1件 4.7 370ml玻璃试管32支,260玻璃试管32支 5、质保及备件供应：保证产品为全新原厂设备；仪器在调试通过后提供保修服务，保修期一年；在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。 6、提供仪器设备详细的中文操作手册。 |
| 13 | 恒温培养箱（霉菌培养箱） | 台 |  | 1 | - 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 2.温控系统采用微电脑单片机技术， 3.具有温度、时间调节控制，触模式键盘设定调节； 4.显示为双屏高亮度数码管显示， 5.具有定时和计时功能； 6.工作室内装紫外线杀菌灯，大视角保温真空钢化玻璃； 7.具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 ▲8.控温范围：0-60℃ ▲9.分辨率：0.1℃ ▲10.波动度：±0.5℃ ▲11.均匀度：±1℃ 12.输入功率：360W 定时范围：0-999小时 内胆尺寸(mm)：约505×450×1100 外形尺寸(mm)：约615×560×1579 载物托架：4块 13.质保一年 |
| 14 | 恒温恒湿实验柜（恒温恒湿培养箱） | 台 |  | 1 | - 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； ▲2.微电脑智能控制，液晶显示控制温度，湿度，时间，超温报警功能； 3.采用离心风机； - 配有玻璃观察内门； 5.箱体左右侧配有检测口接头，内径约为30mm、外径约为60mm； 6.采用品牌压缩机、无氟制冷剂； 7.可在密闭环境进行培养； 8.标配机械锁，防止任意开门； 9.集成式制冷系统； 10.湿度传感器采用进口元器件，采用翅片加湿电热管加湿，外配大容量水箱， - 配RS-485接口，可连接计算机或记录仪； 12.具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 13.技术参数： ▲控温范围：0℃-60℃ ▲分辨率：0.1℃ ▲波动度：±0.5℃ ▲均匀度：±1℃（37℃时） ▲控湿范围：50%-90% ▲湿度波动：±5% 输入功率：约1300W 定时范围：0-9999分钟 内胆尺寸(mm)：约510×450×1100 外形尺寸(mm)：约650×740×1726 载物托架：4块 14.质保一年 |
| 15 | 高压蒸汽灭菌锅 | 台 |  | 1 | - 1、最高灭菌温度：135℃ ▲2、最高使用压力：0.241Mpa ▲3、使用温度范围：灭菌115℃~135℃/保温45℃~60℃/溶解60℃~115℃ ▲4、定时范围：灭菌0~5小时59min/溶解0~5小时59min/保温0~72小时59min，分辨率1min 5、运行模式：普通灭菌（可对水、培养基、试剂、液态食品等液体进行灭菌处理），灭菌保温（灭菌后可对物品进行保温）,器械灭菌(烧瓶、烧杯、培养皿等能够耐受极速减压的器具进行灭菌),溶解保温（将培养基溶解后进行保温） ▲6、有效容积≥75L 7、电压：单相AC220V±10%,50Hz 电流：17~21A 8、快开门机构：单手按压上盖另外一只手左右划动把手，实现上盖的开启和关闭 9、冷却桶水位观测窗：观测窗位于机器前侧，方便观察水位高低 ▲10、真彩触屏：同屏显示温度、压力、时间 - 触摸操作 ▲12、16种预置程序 每个模式包含4种程序，共计16种程序 13、质保一年 |
| 16 | 氮吹仪（全自动氮吹仪） | 台 |  | 2 | 1. 工作条件 1.1 工作温度: 10 - 40 °C 1.2 湿度: 20 - 80 % 1.3 电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz 2. 技术规格及要求 2.1 利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩 ▲2.2 批量处理能力：可40个样品同时进行浓缩。 ▲2.3 浓缩管体积：10ml~50ml，可兼容多种不同规格浓缩管，并有通用管架可选，通用管架适配外径15-20mm，高度100-150mm的各种样品管 ▲2.4浓缩过程中，氮吹口吹气流速可随液面下降，增大氮气流速。通过软件对阀门自动开大，提高浓缩效率，节约氮气。 2.5 氮吹口吹气流速模式可选择：手动设置流速或程序自动更改流速 ▲2.6气体压力大小仪器根据软件设定自动调节，除了气源处的减压阀，仪器使用无任何需要手动调节的压力阀。 ▲2.7每排氮气通道仪可单独控制，通道的气流由比例调节阀进行自动分配，氮吹口气流大小由软件直接设定，气流大小不受开启通道数的影响 ▲2.8 氮吹针可单独拆卸，方便清洗和更换。 2.9可视玻璃窗设计，用户可随时观察浓缩状态，浓缩仪前部开窗控制并具有照明功能，浓缩过程可视，无须拿出杯子后观察是否浓缩到期待体积的繁琐操作。 *2.10每排氮吹针具有单独的单独的定时模式。 2.11 管架采用手提方式，方便进行试管架或试管的拿取或更换 2.11.1 水浴方式加热，导热效率高、均匀，浓缩速度快。 2.11.2 显示值基本误差：0.1℃ 2.11.3 控温方式：PID；控温精度：±1℃；控温范围：室温~100℃ 2.12 样品架与加热模块分体式设计，可不拆卸任何部件的情况下手动进行样品架的更换 *2.13 通用管架，可同时放置10mL、15mL、20、25ml等试管、15ml离心管进行浓缩，同时处理不同体积的样品。 2.14 浓缩过程中具有锁定功能 2.15 具有水位超限报警，压力超限报警等功能，并自动切断气流，方便安全 ；压力过低报警 2.16 操作系统：简单易用，人性化设计，采用7寸高清触摸屏，进行方法的编辑、修改、控制等，触摸屏分辨率1024*600。 - 仪器配置 *3.1 全自动平行浓缩仪主机 1台 *3.2 管架支架 1套 3.3 50mL离心管架和通用试管架（外径15-20mm；高度100-150mm）各 1套 3.4 15ml试管50个/包和50ml离心管50个/包 各1包 3.5 进气管、进水管、排水管、排气管、气动接头（集中供气安装）等附件1批 4 质保及备件供应：保修期一年；在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。 5 技术服务：提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后24小时内响应，48小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。 |
| 17 | 自动定氮仪 | 台 |  | 1 | 1、仪器配置：全自动凯氏定氮仪含蒸馏系统、滴定系统、软件系统、进样系统，消解系统； 2 主机基础要求：蒸馏滴定一体机，不接受另配滴定器模式； ▲2.1 采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法； 2.2 检测范围：0.1-240mgN； ▲2.3 回收率≥99.5%（1-240mgN）；(作为安装验收指标) ▲2.4 重复性误差：RSD≤0.5%（1-240mgN）； ▲2.5 滴定精度：0.2μL/步,0.4μL/步,1.0 μL/步三档可选； 2.6 测定样品重量：固体≤5g 液体≤20ml； ▲2.7 全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏滴定、全自动排废、全自动清洗、全自动校正、全自动消化管排空、全自动故障检测、全自动溶液液位监测、全自动超温监测、全自动计算结果、输出、打印； 2.8 ≥10寸彩色触摸显示系统，使用安卓操作系统，能够进行样品的测试，结果的存储； 2.9 采用三级用户名加密码形式登录，并可对密码进行老化设置，内置用户权限分级规则，仪器操作可溯源， 2.10 云服务功能,能够通过LAN或者WIFI连接网络； 2.11 批量测试功能，能够批量的输入样品信息； 2.12 机身可存储100万及以上条数据； 2.13 测试结果具备两种报告类型，标题可编辑； 2.14 机器具有PDF和XML两种输出方式，2.15 接口：USB，LAN，RS232，CAN，WIFI； 2.16 结果高低限报警功能 3蒸馏系统 3.1 蒸汽流量可调； 3.2 采用氨残留回收技术，蒸馏结束前可再次自动加碱 3.3 蒸馏模式：双蒸馏模式可选； 3.4 蒸馏时间：0—6000S 连续可调； ▲3.5 采用金属材质蒸馏发生器，具有压力传感器、温度传感器、温度保护开关、分离式液位监测等多重保护； 3.6 具备冷凝水温度检测功能， 3.7 防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质； 4滴定系统 4.1 直线电机微控滴定系统，具备边蒸馏边滴定功能； 4.2 采用达到进口标准的25mL滴定管,也可根据需要选配5mL及10mL滴定管； 4.3 采用柱塞泵式滴定系统； ▲4.4 具备边蒸馏边滴定和变速度变体积滴定技术； ▲4.5 滴定颜色设置和微调功能，共三种颜色判定，可支持凯氏定氮各指示剂种类及配比，满足各类标准需要； 4.6采用金属冷凝方式，温度传感器置于冷凝瓶冷凝水的出水处，保证馏出液的温度不超温； 5消解系统 5.1处理能力：≥20个/批； ▲5.2 控温范围：室温+5℃～450℃； 5.3 控温精度：±1℃； 5.4 消化管容量：300ml（满容量水，20℃）； ▲5.5 加热方式：采用红外一体式加热及高纯石墨传导； 5.6 隔热方式：要求采用陶瓷及风道隔热； 5.7 石墨表面处理方式：要求采用气相沉积技术； 5.8 自动检测加热单元工作故障并可判断出故障模块； 5.9可存贮：要求可存贮500组以上消解方法； 5.10采用≥5.6寸真彩液晶显示屏，实时显示消解状态； 5.11具备过压、过流、过热报警，故障自动报警功能； 5.12升温计时方式：消解开始计时或达至设定温度计时两种可选； 5.13 控温方式：PID 控温；嵌入式软件控温技术。 6、配置： 全自动凯氏定氮仪主机1台；定氮仪操作系统软件1套20位石墨消解仪 1台；300ml消化管40根；样品支架1个； 7、质保一年 |
| 18 | 匀质器 | 台 |  | 1 | 1.控制方式：微电脑控制 2.显示方式：大屏幕液晶显示 3.拍击时间：0.1-99分59秒或连续旋转 4.排击速度：3~12次/秒 5.消毒功能：有，消毒波长253.7mm 6.有效容积：3-400ml 7.无菌袋尺寸：约17*30cm 8.拍击箱体：不锈钢 9.拍击间距：0-50mm可调 10.启动模式：柔和启动 11.暂停功能：有 12.电源/功率：220V/200W 13.防夹功能：带自动停止防夹功能 14.其他：可装卸视窗+钢化玻璃安全门 15.外形尺寸：约420*230*330mm 16仪器配置： 主机 一台 均质架 两个 封口无菌均质袋100个 |
| 19 | 高效液相色谱仪（进口） | 台 |  | 1 | 一、工作要求： 工作电压：220V±10%，50Hz 温度：4.0～40.0℃ 湿度：20%～80% 二、技术指标： 1、四元梯度泵 ▲1.1串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程，主动电磁阀控制。▲1.2流量范围：0.001ml/min～10.0ml/min，递增率0.001ml/min。 ▲1.3流量精度：＜0.07%RSD。 ▲1.4压力范围：0～600bar(0～60MPa)。 1.5压力脉动：在整个压力范围内，1ml/min流量时，＜1.3%或＜0.3Mpa。 1.6梯度洗脱：0～100%，最小递增率为0.1%。 1.7混合精度：＜0.2%SD或＜0.04min SD。 ▲1.8系统延迟体积：600ul。 2、在线真空脱气机 2.1 流速：10mLmin每个流路。 2.2 通道：四个独立通道。 2.3 PH 范围：1～14。 2.4 内部材料：PTFE。 3、柱温箱 3.1 柱温范围：室温以下10～80℃。 3.2 温度稳定性：±0.1˚C。 3.3 温度准确度：±0.5˚C。 3.4 控温速率：室温加热至40℃，5min； 3.5柱容量：最多可容纳两根30cm色谱柱 4、自动进样器： 4.1样品容量：130个2mL样品瓶。 4.2进样范围：0.1～100L，多次进样模式可达1500L。 ▲4.3进样精度：＜0.25%RSD (5～100L)， ＜1% RSD(1～5L)。 ▲4.4残留：<0.004%。 4.5最小取样体积：0.1L。 ▲4.6控制：柱前自动衍生程序，进样体积，自动洗针程序，取样及进样速率。 4.7耐压：600bar(8700psi)。 5、检测器 5.1二极管阵列检测器 5.1.1 检测器: 1020二极管 5.1.2 光源：氘灯 ▲5.1.3 采集速率：120Hz 5.1.4波长范围：190～950nm 5.1.5 短期噪音：采用 10 mm 最大光强流通池：<±3•10-6 AU 在 230/4 nm，狭缝宽度为 4 nm， TC 2 s 条件下， ASTM 5.1.6漂移 <0.5•10-3 AU/h，在 230 nm 条件下 5.1.7波长准确度：0.1nm 5.1.8全范围二极管分辨率：<0.5nm 5.1.9安全性和维护：通过 Instant Pilot 和 Lab Advisor 软件进行全方位诊断、故障检测和显示。泄漏检测、安全泄漏处理、用于关闭泵系统的泄漏输出信号。主要维护区为低电压。 5.1.10用于对流通池和紫外灯状况（光程、体积、产品编号、序列号、已通过测试、使用情况）进行电子记录早期维护反馈 （EMF） 用于根据亮灯时间以及用户可设置的限值和反馈消息来连续跟踪仪器的使用情况。维护和故障状况的电子记录。利用氘灯谱线验证波长准确度。 三、基本配置： 1、四元梯度泵(含在线真空脱气机、主动阀系统和动态在线柱塞杆密封冲洗装置)一套 2、≥130位自动进样器 一套 3、柱温箱 一套 4、紫外-可见光检测器（含流通池）一套 5、二极管检测器 一套 6、中英文液相色谱工作站软件1套，包括仪器控制、工作软件、数据处理等软件；定量分析软件；整体控制液相色谱及检测器的软件和相应接口。 ▲6.1Windows xp操作环境，工作站系统通过LAN接口控制泵系统和检测器并可进行快速采集数据，进行色谱定性、定量分析。 6.2参数输入：仪器控制参数，数据采集及计算处理参数的设定。 6.3 报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等。 6.4 早期维护预警（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护。 6.5 安装验证（IQ）：仪器软、硬件的自动认证。 6.6 电子日志：实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态。 ▲7、终端操作系统一套：配置不低于：3GHz 或以上 4 核 CPU；8MB高速缓存；4GB DDR3-1600 内存；1TB容量，7200转硬盘；16倍速可读写DVD光驱；21寸宽屏LCD显示器。具备数据备份还原软件技术；具备计算机带断电模块保护技术；具备一块原厂同品牌防雷模块，具备网络信号端口防雷功能 （竞标时提供复印件并加盖厂家公章） 8、 各种消耗品：滤芯1包、2ml样品瓶（带盖、垫）100个、样品过滤膜100个、溶剂滤膜100个和所有用于验收的标准测试样品及耗材等 9、 C8、c18保护柱各一套、C8、c18色谱柱各1根(250mm长 );c8、c18（150mm长）色谱柱各一根 10、工具包1套、PEEK切割器1个 11、 A4报告打印系统一套 四、质保一年 |
| 20 | 高效液相色谱仪（进口） | 台 |  | 1 | 一、工作要求： 工作电压：220V±10%，50Hz温度：4.0～40.0 °C 湿度：20%～80% 二、技术指标： 1、四元梯度泵 ▲1.1串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程，主动电磁阀控制。▲1.2流量范围：0.001ml/min～10.0ml/min，递增率0.001ml/min。 ▲1.3流量精度：＜0.07%RSD。 ▲1.4压力范围：0～600bar(0～60MPa)。 1.5压力脉动：在整个压力范围内，1ml/min流量时，＜1.3%或＜0.3Mpa。 1.6梯度洗脱：0～100%，最小递增率为0.1%。 1.7混合精度：＜0.2%SD或＜0.04min SD。 ▲1.8系统延迟体积：600ul。 2、在线真空脱气机 2.1 流速：10mLmin每个流路。 2.2 通道：四个独立通道。 2.3 PH 范围：1～14。 2.4 内部材料：PTFE。 3、柱温箱 3.1 柱温范围：室温以下10～80℃。 3.2 温度稳定性：±0.1˚C。 3.3 温度准确度：±0.5˚C。 3.4 控温速率：室温加热至40℃，5min； 3.5柱容量：最多可容纳两根30cm色谱柱 4、自动进样器： 4.1样品容量：130个2mL样品瓶。 4.2进样范围：0.1～100L，多次进样模式可达1500L。 ▲4.3进样精度：＜0.25%RSD (5～100L)， ＜1% RSD(1～5L)。 ▲4.4残留：<0.004%。 4.5最小取样体积：0.1L。 ▲4.6控制：柱前自动衍生程序，进样体积，自动洗针程序，取样及进样速率。 4.7耐压：600bar(8700psi)。 5、检测器 5.1紫外检测器 VWD 5.1.1光源：氘灯。 5.1.2波长范围190～600 nm。 ▲5.1.3基线噪音：＜±0.25×10-5 AU，at230nm（1ML/min甲醇）。 5.1.4 漂移：在230 nm波长下＜1.0×10-4 AU/hr。 5.1.5 波长精确度：±1nm。 5.1.6 线性吸收范围：在265 nm波长下＞2.0 AU (5%) ，一般2.5 AU (5%)。 5.1.7 狭缝宽度：整个波长范围，一般6.5nm。 5.1.8数据采集速率：80Hz。 5.1.9安全性和维护： 5.1.9.1 广泛的诊断功能，检查错误并通过控制组件和Lab Advisor显示，渗漏检测，安全渗漏处理，输出渗漏信号以关闭泵系统。 5.1.9.2大多数维护区域为低电压区。 5.1.10 GLP特性： 5.1.10.1早期的维护反馈(EMF)，连续跟踪仪器使用，从灯燃烧时间和用户可设置的限制和反馈信息。电子记录的维护和错误。内置氧化钬过滤器验证的波长准确度。 5.1.10.2机箱均为可再生材料，环保。 5.2荧光检测器 6.1.1具有多信号输出和在线实时光谱扫描功能，在进样分析过程中，可同时采集激发光谱或发射光谱。便于方法建立。 6.1.2.灵敏度：蒽（LOD）为10fg，Ex 250nm/Em 400nm Raman（水）>500，单波长模式：Ex 350nm/Em397nm Raman（水）>300，双波长模式：Ex 350nm/Em397nm 和Ex 350nm/Em450nm 6.1.3.光源：闪烁氙灯（标准型20W） 6.1.4.脉冲模式：单一模式296Hz; 经济模式74Hz 6.1.5.激发光柵：凹型全息光柵, 200－1200nm波长范围, 狭缝宽度20nm 6.1.6.发射光柵：凹型全息光柵, 280－1200nm波长范围, 狭缝宽度20nm 6.1.7.实时信号：可同时输出4 个激发或发射波长的实时检测信号 6.1.8.时间编程参数：响应时间，PMT增益，基线归零，光谱参数 6.1.9.光谱采集：激发和发射光谱，扫描速度28ms/数据点 6.1.10.步进：10nm 6.1.11.波长重现性：±0.2nm 6.1.12.波长准确性：±3nm 6.1.13.流通池：8uL，最高耐压20bar（2MPa），石英材质 三、基本配置： 1、四元梯度泵(含在线真空脱气机、主动阀系统和动态在线柱塞杆密封冲洗装置)一套 2、≥130位自动进样器 一套 3、柱温箱 一套 4、紫外-可见光检测器（含流通池） 一套 5、荧光检测器一套 6、中英文液相色谱工作站软件1套。包括仪器控制、工作软件、数据处理等软件；定量分析软件；整体控制液相色谱及检测器的软件和相应接口。 ▲6.1Windows xp操作环境，工作站系统通过LAN接口控制泵系统和检测器并可进行快速采集数据，进行色谱定性、定量分析。 6.2参数输入：仪器控制参数，数据采集及计算处理参数的设定。 6.3 报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等。 6.4 早期维护预警（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护。 6.5 安装验证（IQ）：仪器软、硬件的自动认证。 6.6 电子日志：实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态。 ▲7、终端操作系统一套：配置不低于：3GHz 或以上 4 核 CPU；8MB高速缓存；4GB DDR3-1600 内存；1TB容量，7200转硬盘；16倍速可读写DVD光驱；21寸宽屏LCD显示器。具备数据备份还原软件技术；具备计算机带断电模具备计算机带断电模块保护技术；具备一块原厂同品牌防雷模块，具备网络信号端口防雷功能 （竞标时提供复印件并加盖厂家公章） 8、 各种消耗品：滤芯1包、2ml样品瓶（带盖、垫）100个、样品过滤膜100个、溶剂滤膜100个和所有用于验收的标准测试样品及耗材等 9、 C8、c18保护柱各一套、C8、c18色谱柱各1根(250mm长 );c8、c18（150mm长）色谱柱各一根 10、工具包1套、PEEK切割器1个 11、 A4报告打印系统一套 四、 质保一年 |
| 商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、免费安装调试费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费及其它相关费用； （4）招标代理服务费、保险费和各项税金； （5）现场施工安装所有费用； （6）所有设备单项报价均不能超出其预算单价，否则为无效报价。 注：如在货物一览表中没有提及、而按项目技术要求是必须的则该设备也包含在内。 |  |  |
| 质保期 |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期从验收合格之日起计算1年（需求表中单独有要求的，按其要求执行）。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 一、质保期从验收合格之日起计算壹年(厂家有规定的按厂家保修承诺执行)，质保期内免费维修及更换配件。 服务内容如下： 1、免费送货上门，免费安装调试，免费技术培训，其中气相色谱仪、高效液相色谱仪和串联三重四级杆液质联用仪（超高效液相色谱串联质谱仪）每台仪器设备至少2名操作人员一次外出交通费、食宿费和培训费等的全免费培训。 2、投标商书面承诺提供保修期内7×24小时免费用户现场服务，在发生紧急故障时，2小时内做出实质性响应，48小时内到达现场。 3、定期回访以及对货品维护。 4、免费定期软件升级。 5、其余按厂家承诺。 二、整机免费保修：详见仪器设备参数，保修期内免费维修及更换配件。 |  |  |
| 交货期和验收要求 |  |  | 1、所有设备一次性整标交货，不接受个别交货； 2、交货期：自合同签订之日起120天（日历日）内； 3、交货地点：采购人指定地点 4、货物交货安装调试完毕后，由采购人及成交人共同组织现场验收，按招标文件要求、国家相关标准及行业标准进行验收，阿贝折光仪、电子天平、干燥箱（鼓风电热恒温干燥箱）、精密水浴锅、生化培养箱、恒温恒湿实验柜（恒温恒湿培养箱）、恒温培养箱（霉菌培养箱）、高效液相色谱仪、紫外可见分光光度计、红外分光光度计、电位滴定仪（全自动滴定仪）、电导率测定仪、酸度计（pH计）、马弗炉、真空干燥箱、气相色谱仪和串联三重四级杆液质联用仪（超高效液相色谱串联质谱仪）验收时提供计量检定机构出具的合格检定（校准）证书方为验收合格。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、竞标产品必须是原厂生产的全新合格产品，产品质量须符合国际相关标准和安全规范。 2、本项目带“▲”的条款为实质性内容要求，加▲号的部分为必须具备的技术参数和要求，单个产品如有一项不能满足▲号则扣分，单个产品未带▲号参数的一般技术参数发生负偏离超过2项以上的也视为报价无效。 - ▲3、成交人若不是投标产品生产厂家时，签订合同之前,必须提供核心产品生产厂家对本项目的授权书、供货证明和售后服务承诺书原件,否则作为虚假应标处理，使用单位有权拒签合同。 ▲4、竞标时提供核心产品（应标型号仪器设备）生产厂家的彩页（体现参数指标）或技术说明书或技术规格证书并加盖厂家公章，供应商在技术响应表中的响应与生产厂家的彩页或技术说明书或技术规格证书不一致时，以生产厂家提供的资料为准。 |  |  |

B分标：

| 项号 | 货物名称 | 单位 |  | 数量 | 性能参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | 台 |  | 2 | 一、设备概况 1 工作条件 1.1 电源：220V ±10%、140 VA 、50/60Hz 1.2 温度：15℃～35℃ 1.3 相对湿度：30%-80% 二、主要技术参数 1、波长范围：190～1,100 nm 2、光谱带宽：1 nm (190 ～1,100 nm) 3、波长显示：0.1 nm步进 4、波长设置：0.1 nm步进 ▲5、波长准确度：± 0.1 nm（氘灯，656.1 nm处），全光谱范围± 0.3 nm 6、波长重复性：± 0.1 nm 7、波长转动速度：14,500 nm/min ▲8、波长扫描速度：29,000～2 nm/min 换灯波长：根据设置波长自动执行换灯操作，可设换灯波长范围295 - 364 nm (0.1 nm步进) ▲9、杂散光： <0.02% (220 nm，NaI) <0.02% (340 nm，NaNO2) <0.5% (198 nm，KCl) 10、光路系统：双光束 11、光度范围：吸光度： -4～4 Abs，透过率：0%～400% 12、光度准确性：± 0.002 Abs （0.5 Abs） ± 0.004 Abs （1.0 Abs） ± 0.006 Abs （2.0 Abs） (使用IST930D/NIST1930或者相同性能滤光片) ▲13、光度重复性： <± 0.0002 Abs at 0.5 Abs <± 0.0002 Abs at 1 Abs <± 0.001 Abs at 2 Abs ▲14、基线稳定性：<0.0003 Abs/Hr (700 nm，光源稳定1小时后) 15、基线平坦度：<± 0.0006 Abs (1,100～190 nm, 光源稳定1小时后) 16、噪声水平：<0.00005 Abs (700 nm) 17、光源：20W碘钨灯和氘灯，集成光源设计，自动灯位转换 18、单色器：低杂散光LO-RAY-LIGH光栅； ▲19、检测器：硅光二极管 20、样品仓：内部尺寸≥ W110 × D250 × H115 mm，光束间距100 mm 21、仪器外部尺寸：约W450 × D501 × H244 mm 22、数据输出设备：USB闪存盘 (可选)；、 23、电脑兼容性：标配，可通过USB接口进行外部控制 24、显示：彩色触摸屏幕 25、支持语言：中文 三、配置要求 1、紫外可见分光光度计主机 一套 2、中文工作站 一套 3、长光程比色池架 一套 4、10mm石英光程比色皿 8支 - ▲终端操作系统（计算机配置不低于：3GHz 或以上 4 核 CPU；8MB高速缓存；4GB DDR3-1600 内存；500GB容量，7200转硬盘；16倍速可读写DVD光驱；21寸宽屏LCD显示器）具备数据备份还原软件技术；具备计算机带断电模块保护技术；具备一块原厂同品牌防雷模块，具备网络信号端口防雷功能（竞标时提供复印件并加盖厂家公章 ）一套 - A4报告打印系统 1台 四、售后服务 1、所购仪器质量保证期为3年，提供仪器的终生维修服务； 2、在任何时候包括保修期后，在接到用户故障报告电话后，6小时内响应，24小时内提出解决方案，必要时维修服务工程师在1个工作日内到达现场。 3、仪器安装调试后进行现场免费培训，安装调试至仪器可正常运行。 |
| 2 | 红外分光光度计（进口） | 台 |  | 1 | 技术指标要求 一、工作要求： 1. 工作条件 1.1湿度:  80% 1.2温度: 15 - 30  C 1.3电源: 220 V +/- 10% 50 Hz, 1 phase 2 构成：紧凑型傅立叶变换红外光谱仪，由主机模块和附件模块组成，可以使用多种红外附件。可以应用于实验室测量分析，也可用于移动式现场测试。 3技术参数 3.1光谱范围：7,000 – 350 cm-1 3.2分辨率：优于2cm-1 3.3 波数精度（Accuracy）：0.05cm-1 3.4 波数重复性（Precision）：0.005cm-1 3.5 信噪比：优于30000：1（1分钟，峰-峰，4cm-1） ▲3.6干涉仪：最新一代移动式Flexture干涉仪，45度角，25mm直径达透光孔，光路永久准直确保仪器长期稳定，可用于移动式和手持红外系统，10年保修。 ▲3.7光源：高能量中红外光源，5年保修 3.8分束器：KBr中红外分束器，具有ZnSe分束器可选。 3.9检测器： DTGS检测器 3.10 激光：保修10年 3.11扫描速度：大于100张光谱/分钟（分辨率4cm-1, DTGS检测器），现场验收。 3.12仪器连接：高速USB2.0 3.13红外控制和数据处理软件： 包括光谱采集软件，可实现：红外控制，谱图采集，采用过程图像指导，实施光谱预览自动定性分析，自动报告生成，采集方法编辑，光谱仪器自动检查。 3.14 软件具有权限管理、审计追踪、数据完整性、电子签名等功能，满足21 CFR第11部分要求。 3.15光谱检索软件，具有自建谱库、光谱检索等功能。 3.16附件识别：附件即插即用，软件全自动识别校准。 3.17红外主机和附件均为原装进口。 二、关于售后服务工作的承诺 2.1、仪器保修期为验收合格后3年，提供终身的维修服务。 2.2、厂家设有售后服务办事机构并配备专职售后人员2-3名（提供相关证明材料），免费现场培训2～3名相关人员至掌握仪器设备操作及日常维护； 2.3、★厂家具备NTC培训和考核资质，以保证用户现场设备的正确使用 |
| 3 | 电导率测定仪 | 台 |  | 1 | 一、仪器特点： 1、7英寸彩色高分辨率(1024*600)电容触摸屏，灵敏度高，参数显示齐全，直观，使用方便、简单。 2、符合国际规范的GLP要求，具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、USB输出、时钟显示、无线打印、功能设置和自诊断信息等智能化功能。 3、仪器内置中英文双语操作系统，人性化操作设计，仪器亮度，三挡分辨率选择性 ▲4、内置大容量存储可储存2000套测量数据，数据可以通过U盘存储转移数据，存储数据可用通用办公软件EXELL打开，极大的方便客户编辑。 ▲5、自动识别8种电导率标准溶液，有二个系列的标准溶液可以选择：欧美系列和中国系列。 6、仪器标配蓝牙模块，支持无线蓝牙打印，方便用户操作。选配支持无线蓝牙向传输数据。 ▲7、采用先进的电导率测量技术，使用常数K=1的电导电极 只需一点校准，即可满足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的测量精度要求。 ▲8、 可切换电导率、TDS、盐度和电阻率。TDS和盐度采用多项式计算，保证全量程的换算精度。 9、有自动温度补偿的三合一电导电极,测量结果快速准确。 ▲10、可智能判断电极状态，确保客户准确适用。 11、符合IP54防尘防溅等级设计 ▲12、选配支持选配无线蓝牙传输实时数据到android手机。断电保护功能,数据断电自动存储 二、主要技术参数 1、测量范围：电导率：（0 ~2000）mS/cm，分为六段量程：（0.00~20.00μS/cm （20.0~200.0）μS/cm （200~2000）μS/cm （2.00~20.00）mS/cm （20.0~200.0）mS/cm （200~2000）mS/cm（K=10） 电阻率：（0 ~ 100）MΩ·cm TDS: （0 ~ 100）g/L 盐度： （0 ~ 100）ppt - 分辨率：0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm - 精确度：电计：±0.5% FS，配套：±0.80%FS 4、温度补偿范围：（0 ~ 50）℃（自动） 5、电极常数：0.1 / 0.5 / 1 / 5 / 10 / 50 / 100 cm-1 6、温度、测量范围、分辨率、准确度：10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范围：±0.5℃ 其余范围：±1.0℃ 7、数据储存：2000组 8、储存内容：测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量日期、测量时间 9、电源：DC9V/300mA 10、通讯接口：无线蓝牙，标准USB2.0 11、尺寸和重量： 160 × 190 × 70mm/880g 12、工作条件：环境温度 5 ~ 35 ℃；环境湿度≤80%；IP等级IP54 防尘防溅 三、标准配置： 1.P21型实验室电导率测量电计 1台 2.标准塑壳电导电极 1支 3.万向电极架 1个 4. 1408μS/cm 电导率标准溶液（50ml） 2瓶 5. 9V电源适配器（仪器配用） 1个 6. 说明书 1份 7. 简要操作指南 1份 |
| 4 | 酸度计（pH计） | 台 |  | 1 | ▲1.测量范围： pH：-2.00～18.00； mV：-2000～2000V 温度：-5～110 105 ˚C 2.分辨率：pH：0.01pH；温度：0.1℃ ▲3.精度：pH：0.0002pH01pH； 温度：（-5～110）℃ ▲4.校准：5点校正，4组内置缓冲液。 5.200组数据存储，USB和RS232接口 技术性能指标： 1.自动（3点校准，3-point calibration)，欧/美/NIST. Erope/USA/NIST，（自动识别5种缓冲溶液） 2.自动/手动锁定终点。 3.自动及手动温度补偿。 4.电极状态显示，随时提醒电极使用情况。 5.可连接RS232或USB接口轻松传输数据至打印机或电脑蓝牙无线 6.电极支架使用后收纳于仪表侧面的空间内。 7.原厂工程师负责上门安调和培训 8.1主机 1台 8.2三合一复合 PH电极 1根 8.3纯水PH电极 1根 8.4电极支架 1个 8.5. pH校正缓冲剂 8.6. 9V电源适配器（仪器配用） 1个 8.7. 说明书 1份 8.8. 简要操作指南 9、售后服务：主机质保12个月，电极质保不少于3个月。 |
| 5 | 电位滴定仪（全自动滴定仪） | 台 |  | 1 | 1.1可用于酸碱滴定、络合滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定、永停滴定、两相滴定（如表面活性剂类样品）、光度滴定，并能直接测量pH值、离子浓度、氧化还原电位、温度、极化电压、极化电流、透光率和吸光率等； 1.2具有完全密封滴定台，防止易挥发或有毒有害化学品对人体伤害； 1.3▲测量分辨率：电位0.1mV，pH值0.001pH，温度0.1℃； mV测量电极接口测量范围：-2000.00mV-+2000.00 mV； pH测量电极接口测量范围：-26.8-40.8pH； 1.4具有USB接口，主机可以直接连接自动进样器、U盘、打印机、鼠标、键盘、电脑软件和LIMS实验室网络系统；可通过电脑软件控制仪器； 1.5可直接测定温度、电位、电压、pH值、极化电流； 1.6内置可编辑应用方法，可编辑不少于100个方法，仪器配置U盘，可存储不少于500个结果； 1.7▲加液方式采用上推式滴定管，完全排除气泡； 1.8.智能识别滴定管具有RFID（射频识别芯片），自动识别滴定剂的名称、浓度、有效期及滴定管驱动器位置等，且更换智能识别滴定管时无需重设方法; ▲1.9滴定管驱动器: 滴定管的分辨率:1/20000； 1.10 滴定管需具备20ml规格，同时有1ml,5ml,10等多个规格可选； 1.11同时具有磁力搅拌器和螺旋桨搅拌器； 1.12 具有中文彩色触摸屏,实时显示滴定曲线,具有一键滴定 ▲1.13滴定仪控制方式：中文彩色触摸屏，中文电脑软件同时控制或分别控制仪器 1.14电位滴定仪软件可设置不同用户级别，防止操作员错误设定和操作。 1.15输出报告输出格式具有PDF,CSV等格式。输出内容可根据操作人员要求自主选择。 ▲1.16具备自动进样器，可同时放置≥9个样品。 1.17 自动进样器配置浸洗功能 ▲1.18 仪器配置自动加液（所需试剂）功能 1.19 质保三年 配置： 1 主机 1套 2 中文彩色操作触摸屏（内置） 1套 2 密封滴定台套件(含电极搁架套件,螺旋桨搅拌器等) 1套 3 20000步滴定管驱动器（内置） 1套 4 双重屏蔽电缆 1套 5 20毫升可交换智能滴定管 1套 6 馈液管路 1套 7 吸液管路 1套 8 防扩散头 1套 9 自动滴定台 1套 10 自动进样器转盘 1套 11 自动加溶剂装置 1套 12 低离子、极性溶剂或较脏水溶液样品酸碱滴定用复合玻璃智能电极 1套 13 非水溶液样品酸碱滴定用复合玻璃智能电极 1套 14 无pH值变化的氧化还原用复合铂环智能电极 1套 15 常规银量法滴定用复合银环智能电极 1套 16 P25微型打印机 1套 17 100ml聚丙烯滴定杯（避光） 50个 18 PH=4/7/9缓冲液 1套 19 电极保存液 1套 20 1L玻璃溶剂瓶 3套 |
| 6 | 不溶性微粒测定仪(微粒检测仪) | 台 |  | 1 | 1.光学系统：激光光阻法 2.检测范围：1～400um ▲3.检测通道：16通道，粒径在1.2 um～100um范围内可由用户间隔0.1um.任意设置 4.取样体积：0.2～1000ml 5.注射器规格：标配10ml，可更换其它不同规格注射器 6.取样速度：5～100ml/分钟 7.测试范围：0～9999999粒 8.取样体积精度：<±1% 9.分辨率：>95%（按中国药典最新版校准） 10.最佳检测浓度：0～18000粒/ml 11.准确度：规定值±5％ 12.重复性：RSD<2%（颗粒计数>1000粒/ml，5ml取样) 13.显示操作：≥5.7寸彩色LCD触摸屏操作，中文图形菜单提示，触摸屏操作，具有汉字拼音输入功能，方便用户对检测结果进行档案管理； 14.数据输出：内置打印机；RS232接口外接计算机 15.数据库软件，数据存储统计分析功数据存储统计分析功能 16.电源：100～264V，50Hz±1%，<80W 17.环境温度：10～40℃ 18.仪器内置三条校准曲线，可存储不同校准方法的校准参数，符合不同行业对微粒污染检测的要求； 19.检测范围宽，1～400um，具有检测粒度分布功能；可在2～100um范围内设置近万种粒径对微粒进行检测分析，可制定自己的内控标准； 20.采用国际上光阻法仪器通用的磁力搅拌方式（下搅拌）； 21.全防腐管路设计，可检测水基质、各种油基质、有机溶剂类及弱酸碱有一定腐蚀性的样品； 22.封闭检测室，取样头自动升降，可任意设置升降位置；取放样方便； 23.数据、权限管理、时钟锁定功能，有审计追踪等多项功能，符合数据完整性要求。 24.质保期一年 |
| 7 | 细菌内毒素测定仪 | 台 |  | 1 | 1.具有直接检测鲎试剂安瓿技术； 2.可同时获得的凝胶法、定量法监测数据； 3. 8mm试管适配器技术，可以使用8mm试管检测，仅使用0.05ml鲎试剂； 4.凝胶法、动态浊度法、动态显色法； 5.有两种检测波长可供选择（405nm和660nm）； ▲6.配置96检测孔。 7.检测孔可扩充至192，也可减少到48； 8、软件要求: （1）仪器的原理采用检测动力学曲线方法； （2）具有多任务多窗口操作功能，资源管理式操作界面； （3）可进行反应速率法计算； （4）具有实验向导设置，自动填表功能； （5）实时显示反应曲线，全部曲线独立查看，放大单条曲线，显示速率反应曲线，任选多条曲线同坐标显示并可打印； （6）多次实验可合并处理，生成大规模的实验数据，支持多条标准曲线合并功能； （7）自动计算内毒素含量，样品原液含量及单位换算，计算样品回收率； （8）具有中国药典定量法检品资料库，可随时添加去除； （9）实验数据，实验中自动备份能力，在断电等异常情况发生时，能有效的保护数据。 9.技术参数： （1）温度控制：37.0±0.2℃； （2）操作方式：通过外接通用计算机操作，提供LAN接口； （3）检测容器：鲎试剂安瓿或专用定量检测试管（直径8mm）； （4）电源：交流220V±10%/50Hz±2%<150W； （5）检测速度：3-12s（默认10s） （6）适用试剂:凝胶法鲎试剂，动态浊度法定量鲎试剂，动态显色法鲎试剂。 10、数据完整性软件特点： （1）支持可加入域的高级操作系统，实现网络统一控制时间和权限； （2）符合药品数据规范性的相关要求； （3）提供用户分级权限控制； （4）具备完整的审计追踪功能与操作日志； （5）采用数据库技术存储数据，防止未授权人员访问数据。 （6）软件具备数据备份功能。 （7）数据灵活查询方式。 （8）新的试验导向模板，操作简便灵活。 11、质保期一年 |
| 8 | 熔点仪(药物熔点仪) | 台 |  | 1 | - 设有温度预置功能，且有记忆功能。 2、到达预置温度后有声音提示功能。 3、当样品熔化时可利用初熔、终熔键记录初熔点、终熔点的值。 4、初熔点键、终熔点键也可用于测量两个样品的熔点，初熔点记录一个样品的熔点值，终熔点记录另一个样品的熔点值。 - 主要技术指标: （1）熔点测定范围：室温至260℃ （2）升温速率：0.5℃/分 1.0℃/分 1.5℃/分 2.0℃/分 3.0℃/分钟五档（如需要其它速率可按用户要求提供） （3）线性升温速率偏差：＜5% ▲（4）熔点测定精度： ＜200℃时不大于±0.5℃ ＞200℃时不大于±1.0℃ （5）温度预置：室温至260℃范围内任意预置 （6）传温介质：甲基硅油 （7）传稳液杯：250ml高型烧杯 （8）使用环境温度：20℃±10℃ （9）电源：220V±10% 功率＜200W 频率50H 6、质保期一年 |
| 9 | 渗透压测定仪 | 台 |  | 1 | 1.智能化设计，探头自动升降 。 2.大屏幕液晶屏显示，菜单操作。 3.具有记忆、存储、时钟、打印功能 。 4.仪器采用双半导体制冷系统，无冷冻液，冷针导向防偏离设计，无污染，无噪音。 5.测量范围宽，能满足各种注射液渗透压摩尔浓度的检测。 6.取样量少，适合于珍贵检品的检测。 7.能提供多种浓度校准液多点校正。 8.技术指标: ▲（1）取样量：50～100μl （2）测量范围：0～3000 mOsmol/kg H2O （3）显示结果单位：mOsmol/kg H2O （4）分辨率：1 mOsmol/kg H2O ▲（5）重复性：RSD ≤1% （6）线性度误差：≤±1 mOsmol/kg H2O ±1.5% （7）常规测量时间：<100 s 9.质保期一年 |
| 10 | 红外接种环灭菌器 | 台 |  | 2 | 1.采用微电脑智能控温仪，可根据实验要求设定灭菌温度； 2.无明火操作，加热组件采用高效陶瓷红外线加热管； 3.主体采用304不锈钢制造，耐腐蚀。 4.产品参数： （1）加温区总长：130mm ▲（2）中心区最高温度：900℃ - 温度调节范围：室温+5～900℃ （4）可消毒物品外径：≤φ14mm （5）升温至800℃所需时间：＜20 min （6）灭菌时间：5～7秒 （7）功率：约130W （8）电源：交流220V±15% 50Hz （9）配置接种环支架 5.质保期一年 |
| 11 | 药材粉碎机（万能粉碎机） | 台 |  | 1 | 1.具有3个样品杯位，可放置3个2000ml样品杯，可同时对3个样品进行粉碎。 2．电机功率约1100W，最高转速达15000转/分； 3.粉碎刀组材料：316不锈钢； 4.在程序编辑界面可以直接设定粉碎转速和时间，并可分两段设置梯度转速； 5.可以设置20个操作程序并保存在机器上以便随时调用； 6.有真彩触摸屏。 7.粉碎刀组带重力盖。 8.具有样品杯自动检测系统，自动进行粉碎； 9.批次间处理不同样品时，无需更改工作方法，能自动检测并进行粉碎； 10.粗粉碎和精细粉碎一体机完成：支持间歇式粉碎、转速递增式粉碎、连续式粉碎； 11.支持粗料进样，最终出料粒度<300微米； 12.带透明安全防护门； 13.安全联锁：安全门未关闭不会启动粉碎；开安全门立刻停止粉碎；粉碎过程安全门锁死无法打开； 14.中文操作系统； 15、主要配置 （1）粉碎机1台 （2）粉碎刀组3套 （3）200ml样品杯30个 - 16.质保期一年 |
| 12 | 超声波清洗机 | 台 |  | 2 | 1、外形尺寸：约530*325*450mm 2、内槽尺寸：约500*300*200mm ▲3、容量：≥30L 4、超声频率：40KHz 5、超声频率可选择替换 6、超声功率：约800W 600W 7、加热功率：约1000W 8、温度设定范围：室温-80℃ 9、工作时间可调：1-20min 1-30min 10、其他配置：手控进排水、清洗网篮、降音盖 11、材质：不锈钢 12、质保期一年 |
| 13 | 超声波清洗机 | 台 |  | 1 | 1、外形尺寸：约800*550*800mm 2、内槽尺寸：约600*300*400mm ▲3、容量：≥72L 4、超声频率：40KHz 5、选配超声频率：20、25、28、33、40KHz 6、超声功率：约1500W 7、超声功率可调范围：40-100% 8、加热功率：约3000W 9、温度设定范围：室温-80℃ 10、工作时间可调：1-20min 11、其他配置：手控进排水、不锈钢网篮、不锈钢降音盖 12、材质：不锈钢 13、质保期一年 |
| 14 | 药材粉碎机（精细研磨机） | 台 |  | 1 | 1.马达输入 / 输出功率: 1000 / 500 W； 2.速度范围: 3000 – 6500 rpm； 3.有效流量: 最大 5 kg / h； 4.允许运转时间 (开/关): 120 min / 30 min； 5.过载保护: 是； 6.周转线速度: 22.5 m/s（MF 10.1 剪切研磨刀头）、 31.4 m/s（MF 10.2 冲击研磨刀头）； ▲7.最大进样粒度: 15 mm（MF 10.1 剪切研磨刀头）、10 mm（MF 10.2 冲击研磨刀头）； 8.研磨腔材料: 304不锈钢； 9.研磨物料可在研磨室用干冰冷却； 10.外形尺寸：约320 x 380 x 300 mm（不含研磨刀头）； 11.仪器配置： （1）研磨机，1台； （2）MF 10.1 剪切研磨刀头、MF 10.2 冲击研磨刀头各一个 （3）MF0.25筛子、MF2.0筛子、MF3.0筛子各1个 12.质保期一年 |
| 15 | 离心机 | 台 |  | 1 | 1、机壳采用全钢制外壳： 2、采用CPU微机控制系统，微机控制器及微电脑驱动程序可更精确控制转速、时间和相对离心机； 3、直流无刷电机，速度范围0～13000rpm，精确度 20rpm； 4、离心转速与离心力步增调节为10rpm/10 g，时间控制：0-999分钟，精度 1秒； 5、不锈钢腔体，适于持续使用，充气弹簧，轻松开盖，自动化锁盖确保安全； 6、配有门盖保护、电子式不平衡探测系统，可以对离心机过程实时监控，确保仪器安全运行； 7、采用LCD显示，同时显示参数设定值和实际值； 8、微电脑按键操作； 9、运转结束、出错及出现不平衡时，声音信号提示，同时停止运转，LCD数码管文本显示； 10、转子采用超硬铝合金经特殊工艺制造，具有密封性能和无限次耐高温消毒功能 11、10档升降（0档为自由停车），10个程序存储。 12、最大相对离心力：23669xg 13、最大容量：4×100ml 14、电机：交流变频电机 15、定时范围：0999min 16、噪声：≤65dB(A) 17、配主机一台，角转子:8*15ml；角转子:6*50ml各一个，工具一套。 18、质保期一年 |
| 16 | 低温高速离心机 | 台 |  | 1 | 1、机壳采用全钢制外壳，内置保护钢套，简洁紧凑，噪音低： 2、采用先进的CPU微机控制系统，微机控制器及微电脑驱动程序可更精确控制转速、时间和相对离心力； 3、具有国家认证ISO9001:2015质量管理体系认证证书； 4、交流变频电机，速度范围0~16600rpm，精确度±20rpm； 5、离心转速与离心力步增调节为10rpm/10g，时间控制：0-999min，精度±1秒； 6、不锈钢腔体，坚固构造，适于持续使用，充气弹簧，轻松开盖，自动化锁盖确保安全； 7、配有门盖保护、超速和先进的电子式不平衡探测系统，可以对离心机过程实时监控，确保仪器安全运行； 8、采用德国进口5寸彩屏显示，同时显示参数设定值和实际值； 9、微电脑触摸按键操作，设计人性化，操作简单易学； 10、运转结束、出错及出现不平衡时，声音信号提示，同时停止运转， 11、10档升降（0档为自由停车），36个程序存储； 12、具有国家最新标准的医疗器械备案凭证及医疗器械生产备案凭证； 13、最大相对离心力：23699xg 14、最大容量：4×100ml 15、电机：交流变频电机 16、定时范围：0~999min 17、控温范转：-20℃～+40℃ 18、控温精度：±1℃ 19、噪声：≤58dB(A) 20、电源：AC220v 50Hz 30A 21、外形尺寸：600×570×370mm(L×W×H) |
| 17 | 超纯水仪 （进口） | 台 |  | 1 | 一、纯水的主要用途： 玻璃器皿清洗/洗涤；超纯水系统的进水；试剂配置用水/稀释用水；缓冲液和溶剂制备；应用化学；普通定性分析、材料分析测试用水；人造环境箱的进水；火焰原子吸收 二、纯水性能指标： 1. 进水要求: 自来水 2. 出水水质: 可达2-10 MΩ-cm @25℃ 3. 产水量：大于8 L/hr(15℃) 4. 总有机碳TOC: ＜50ppb 5. 前开门设计，方便系统维护和耗材的更换 6.系统可湿管道消毒 7.可调整的多水平视听报警，耗材更换提示等功能 8.配备25升储水箱，内部无锐角，内表面光洁度低于0.8um，带有5个液位感受器和除菌呼吸滤器 三、超纯水的主要用途： 高精密分析设备用水；电化学分析，痕量分析；分析试剂及药品配置、稀释；毒理学研究、环保实验分析等； 分子生物学，基因组学和蛋白质组学研究；各种组织/细胞培养，试管婴儿；单抗制备，血清稀释等 四、超纯水性能指标： 1．产水水质:电阻率: 18.2M-cm@25℃(纯水进水) ▲2．产水速度：逐滴至2 L/min，移液器式按钮放水，带记忆功能 ▲3．TOC总有机碳: <5ppb (实时显示TOC数值) 4．Bacteria细菌: <1CFU/10ml ▲5．Endotoxin内毒素<0.001 EU/ml（with ELGA Biofilter ） 6．Particles直径大于0.2μm的颗粒物数量: <1/ml 7．Fashion design with mental access door and 360。moving flexible dispense tube, unique LED screen shows real time parameters时尚金属外壳，360度灵活的取水手柄、易读大显示屏－取水时可以轻松查看水质（电阻率或电导率以及TOC数值）及水量。 - 取水点高度可调， 取水手柄可灵活移动，可沿着中柱轻松上下滑动 - 精确的仿移液器按钮设计，适用于逐滴取水，或者预设较大的取水量对较大容器进行自动取水 - 具有记忆取水功能，并可设置定时定量取水 ▲8．Five languages menu including Chinese menu多语言菜单显示，具备中文菜单 ▲9．Full internal loop sanitization主机具有全内管路自动消毒功能，可定期将主机内所有触水点进行消毒，保证水质长年稳定 - Full computer control system and LED screen 具有高亮屏幕显示,自动检测,自动维护提示,自动报警等功能 11. Use of full Spectrum 185/254nm UV Lamp to meet low bacterial: 内置高功率185/254nmUV灯，有效降解有机物的同时，杀除细菌防止微生物污染。 ▲12. USB port can connect memory stick ,autonomic taking recorder the water quality over the working life of the unit .智能USB端口，能大量及永久存储水质信息，可以通过USB设备在数秒内自动将您的个性化设置加载到您的PURELAB Flex 13. Cartridge Identification Tags in conformity with GLP数据追踪系统 ·带芯片的纯化柱，符合GLP要求。贮存纯化柱的信息（填料，批号，生产日期，使用历史）； ·在主机显示屏上显示相关信息； ·为认证工作需要下载纯化柱的信息； ·带芯片的消毒组件使消毒过程简单化。 ▲14. Real-time TOC Monitoring取水臂终端TOC实时检测（非间歇式），实时显示；取水臂可360°灵活旋转 |
| 18 | 超纯水仪 | 台 |  | 1 | 一、工作条件 - 环境温度 ： 5-45℃ - 水源：市政自来水 - 电源 ： AC220V ± 10%, 50HZ - 功耗：50W - 总溶解固体含量：TDS≤200ppm - 最大电导率：<400μs/cm - 最大TOC：500ppb - 最大游离氯：＜0.3ppm - 最大CO2浓度：0.5PPM - 压力范围（bar）：1.5-4 二、技术参数 2.1产水量 100L/Hr 2.2取水量流量(L/min) ≥5 2.3超纯水电阻率（mΩ-cm@25℃） 18.25 2.4TOC（ppb） ＜10 2.5细菌（CFU/ml） ＜1 2.6溶解性二氧化硅 ＜0.01mg/L 2.7PH 中性 2.8尺寸（长X宽X高）mm 680*520*1250mm(长*宽*高) 2.9典型应用 三、系统功能： 1.一体化成型塑料机箱，人体工程学设计，水电分离结构 ，防腐蚀耐酸碱； 2采用人机界面及微电脑控制，全程实时动画模拟显示，具有参数修改及数据存储打印功能。 3、在线3路水质监控，实时监测源水、一级RO反渗透水、UP超纯水水质。 ★4、工厂、用户双重密码，防止未经授权的更改，帮助实验室管理； 5、系统具有USB接口，支持数据拷贝、下载、打印、储存等操作； 6、系统漏水、缺水、水质不合格等报警提示； ★7、运行状态语音播报，更直观了解系统运行状态，日期、运行时间、流量、压力实时在线监控显示； ★8、严格执行水电分离设计原则，尽可能多地使用更加安全可靠的弱电、低压元件，同时诸如水质不合格报警、高/低压保护、高/低液位保护、电器过载保护、紫外失效报警、以及全方位漏水保护等功能的应用更可确保系统工作的安全性。 9.进口核级树脂，超纯化柱模块化一体式设计，特有的内压结构式技术可提高纯化效率、降低消耗成本。 10.双柱双道水质实时在线监控，超纯水电阻率一目了然，并了解滤芯的使用情况； 11.系统可升级远程监控，只需与Windows系统计算机对接，即轻松可实现远程监控操作，包括动画实时监控模拟 四、配置清单： 1、机箱一体式 1套 2、三级外置钱处理 10寸 1套 3、预处理模块 20寸 2套 4、超纯化柱模块 20寸 3套 5、输送泵 150B 1台 6、纯水箱 40L 1个 7、空气过滤器 DL712 1个 8、杯式锅炉器 DL418 1套 9、电导率电级 2套 10、电阻率电级 1套 11、压力传感器 1套 12、流量传感器 1套 13、电磁阀 3分 4个 14、直流电源 200W 1套 15、电器元件 1套 16、管接件 1批 |
| 19 | 真空干燥箱 | 台 |  | 1 | 1.功率：约1.4Kw 2.最高温度大于等于200°C 3.温度波动：±1°C ▲4.真空度：小于133PA ▲5.工作室容量大于等于20L 6.工作室材质：不锈钢 7.具有数显控制面板，定时超温报警，硅油真空压力表显示压力，耐高温硅胶密封圈，双层隔板 8.配置：主机一台套，双极真空泵一台及相应连接管道，硅油一瓶。 9.质保一年 |
| 20 | 马弗炉 | 台 |  | 3 | - 箱式，内部空间≥10L - 能机械调温，配置数字温控系统，最高温度≥1200℃配坩埚钳2把 3.质保期一年 |
| 21 | 脆碎度检查仪 | 台 |  | 1 | 1.转速范围：20 rpm–70 rpm±1rpm 2.计时范围：0 – 9小时59分59秒，可选择倒计时。 3.计数范围：0 - 99999 次，可选择倒计数 4.轮鼓尺寸：内径约286 mm ，深39 mm 5.工作电源：110-220V±10% V ，50-60 Hz 6.环境温度：5 - 35 ℃ 7.相对湿度：小于 80 % 8.整机功率：40 W 9.质保一年 |
| 22 | 光学显微镜（进口） | 台 |  | 1 | 一、显微镜主机： 1.无限远光学设计，国际齐焦距离≤45mm； 2.后倾物镜转盘大于等于四位平场消色差物镜，不少于四个4X、10X、40X、100X 4X(NA=0.1) , 工作距离≥18 mm 10X (NA=0.25), 工作距离≥17.6mm 40X(NA=0.65) 工作距离≥0.36 mm 100X(NA=1.25) 工作距离≥0.1mm 3. 10×/20mm目镜，视野数≥20mm，带护眼功能； 4. 光源：LED 白色冷光，平均可以使用超过50000小时； 5. 表面抗菌处理：使用银离子添加剂对显微镜表面进行处理； 6.载物台：无突出尺条，圆角设计； 7. 双目镜筒：30°标准观察角度，可以360°旋转； 8. 调焦机构为助力式，调焦齿轮部件为铜材质； 9. 聚光镜:预对焦聚光镜,预留可升级相差滑片的插槽，带有与物镜相对应的最佳孔径光阑指示； 10. 机身： 一体化机身，内部核心全金属，不含塑料件。防震机座，稳定结构，明场观察,可扩展荧光、相差和暗场功能； 二、数码摄像头： 1.与显微镜同品牌的高分辨率高色彩还原显微专用数码摄像头； ▲2.有效像素：≥500万，最大图像分辨率：2592 x 1944； 3.安装在显微镜支架和观察镜筒之间，无需添加摄影或摄像镜筒，便于显微镜升级成像系统； 4.视频录制：直接录像，1080P全高清模式，可保存于SD卡中； 5.可以通过无线方式或者以有线方式接收图像； 6.高清显示器上呈现动态预览图像(720 p 或 1080 i/p)，1024 x 768分辨率达30 fps； 7. 曝光时间：1毫秒 – 500毫秒 8.色彩：24位真彩色； 9.数据保存：可以将图片及视频保存在电脑及SD卡上，遥控器可直接控制所有摄像头参数； 10.摄像头有独立开关； 11.针孔开关可控制； 12.RC2 红外线遥控器，对摄像头无线控制； 13.中间固定50/50分光，内部图像放大0.5X； 三、图像采集、分析软件 1中文显示界面，具有自动标尺功能，可用于图像采集及后期分析处理； 2.具备测量及图像叠加功能； 3.可图象采集、图象显示和管理； 4.实验条件可保存并使用在另外的实验中应用； 5.有多用户界面自定义设置，功能锁定功能，一键恢复功能； 四、配置清单： 1、正置显微镜主机1台 2、4X、10X、40X、100X四个平场消色差物镜1套 3、双目镜筒1个 4、10X/20mm目镜2个 5、 500万像素显微镜专用数码摄像头1套 6、显微图像分析软件1套 7、控制系统1套 8、终端操作系统1台 9.电源线收起支架； 五、质保期一年 |
| 23 | 崩解仪 | 台 |  | 2 | - 定时范围：0～24小时任意设定 2、温度预置范围：室温～45℃任意设定，显示分辨率为0.1℃ ▲3、控温精度：±0.5℃ 4、吊篮升降频率：30—32次/分钟 5、吊篮升降距离：55mm±1mm 6、筛网至杯底最小间距：25mm±2mm 7、筛网孔径：2mm、0.425mm（1mm孔径为可选件） 8、主要特点: （1）仪器自动设定预置温度为37.0℃。并可随时重新设定预置温度 （2）该仪器具有左、右两组吊篮，可分别独立进行崩解试验。 （3）仪器自动设定预置时间为15分钟也可重新设定。 （4）当预置时间到，吊篮自动停在最高位置，便于装取吊篮及烧杯。 （5）具有温度修正和温度超限报警自动保护功能。 9、质保期一年 |
| 24 | 融变时限测定仪 | 台 |  | 1 | ▲1.水浴控温精度：37℃±0.3℃ 2.温度预定范围：20～45℃ 3.套筒：直径52mm /高度60mm 4.金属架：直径50mm/孔径4mm/板距30mm 5.时限选择(三种) P1：运行30分钟，每隔10分钟金属架自动翻转一次 P2：运行60分钟，每隔10分钟金属架自动翻转一次 P3：运行30分钟，金属架不翻转 6.烧杯容积：5升 - 配置：主机1套，6只5升烧杯，说明书1份 质保期一年 |
| 25 | 微波消解仪（进口） | 台 |  | 1 | 一、用途：用于各种样品的消解和萃取 二、工作条件 1.环境温度：0-50℃； 2.适用电源：220V（AC），50HZ ； 3.微波发射频率：2450MHz。 三、技术指标 （一）硬件部分 1.采用最先进的双磁控管微波控制技术，微波输出功率≥1800W； 2.★微波发射方式脉冲和非脉冲可选。磁控管终身保修。满功率工作时，微波泄漏量≤0.05mW/cm2.以保证操作人员健康。 3.多维微波能量输出，“微波散射器技术”和Power enable能量最大化技术结合，以保证腔体内能量分布均匀和微波能量最优化。 4.★大微波消解腔体，内腔体积≥70L。（提供详细微波主机及内腔长宽高尺寸） 5.腔体内具有多层PTFE涂层，具有≥5年的防腐质量保证。 6.不锈钢自吸式门体采用 “自密闭”技术，可自吸式关闭，有效防爆、防微波泄露作用，具有自动平移泻压功能，遇到意外误操作可自动迅速向外平移，解除隐患后能自动恢复原状。 7.自动落锁系统，当微波工作时，门自动锁闭，门打开时，微波自动切断，防止被随意打开，开门软件控制。 8.自动温控门锁功能，确保操作过程中门体不被意外打开。 （二）温度/压力控制系统 1.采用先进的PID控制技术，微波功率自动连续调整。 2.★配置高精度红外温度控制系统，两个红外温度传感器测量样品的温度，控温范围：0-500℃，样品控温精度：±1℃，控温响应时间≤1秒 ， 要求能在控制终端上显示控温精度。并且可控制显示最高温度、平均温度、最低温度的消解罐。 （三）控制终端 1.★一体/分体式两用防腐专用触摸式智能控制终端（不得以民用控制终端替代），高分辨率彩色显示，大屏幕直观易操作。远距离在线控制微波消解系统的所有操作，确保操作人身安全。（提供仪器设备清晰彩色照）。 2.图标式菜单，一键操作，智能消解，内存1000种以上的应用方法。 3.可在线控制和修改所有的反应参数，能在线精确显示微波功率曲线。 4.具有智能程序升温、梯度升温功能，实时精确显示反应罐内的温度曲线。 5.全自动消解罐识别系统，根据用户消解样品的数量和消解罐类型，全自动调节微波输出功率大小，确保每次试验的重现性。 6.全自动过温保护系统，当消解罐内温度高于设定温度时，全自动识别并自动切断微波输出，确保操作安全。当消解温度回归正常时，自动识别并启动，全自动消解罐识别系统。保证样品消解不会中断重做。 7.微波消解过程中平均功率计算功能，为新方法的建立提供足够依据。 8.多语言操作界面，11种语言，含中文操作界面。 （四）高压高通量样品罐 1.高温/高压样品消解罐，每个消解罐均有“弹性泄压阀”主动泻压保护技术，泄压后不影响样品继续消解，泄压过程无任何消耗件。 2.样品消解罐最高耐压：≥100bar（1500psi）。 3.样品消解罐最高耐温：≥310℃。 4.★样品消解罐体积：≥80ml，且同时处理的反应罐数：≥44个。 5.样品消解罐和盖子的材料：PTFE-TFM 6.保护外罐材质：复合石英纤维PEEKK材料，不吸收任何溶剂和气体，永远不会发生形变。外罐终身免费保修保换，只要外罐发生尺寸变化，就提供保换，超强保护。 四、★仪器配置 1.带全套安全设施的全不锈钢主机 1套 2.高精度红外温度控制系统 1套 3.自动落锁系统 1套 4.≥44位，单罐消解罐体积≥80ML标准高通量样品消解罐转子1套 5.高压外罐 50个 6.≥80ML TFM内罐 50个 7.TFM盖子 50个 8.安全帽 50个 9.赶酸器 1套 五、★验收 1.微波泄漏量大小验收: 严格按照相关国际电工标准要求，在负载情况下微波泄漏量不超过0.05mW/cm2为合格。 2.电子温控门锁验收： 在消解过程中，可在操作软件界面设定门锁温控数值，门体在此温度值之上时必须处于锁死机械和电子状态。 六、售后服务 （一）维修标准响应时间： 接到用户维修仪器邀请后，在2小时内给予答复。需要到现场维修到达时间：1天。 （二）保修： 1.供货方在设备的调试、验收完毕后即进行现场培训直至采购方基本掌握使用操作、维护保养技术。 2.以用户常规检测样品为例，免费提供微波消解及微波萃取培训，保证用户能够完成相关的检测任务。 3.仪器经安装调试双方签字后，即进入保修期，保修期：1年。 4.保修期内的零部件不收取费用（易损件和消耗件除外），并在一周内更换、维修完毕。 5.仪器终身维护。 （三）技术支持： 1. 终身免费升级操 |
| 26 | 抑菌圈测定仪 | 台 |  | 1 | 1.成像装置 ▲1.1配超微立体彩色扫描成像仪（最高4800dpi、19mm大景深、微透镜12 线矩阵CCD），亮度可调、自动聚焦，能实现光学分辨率2960万像素的悬浮式暗视野成像，最大色彩深度48位 1.2适应培养皿：50～180mm及A4幅面内的矩形平板，同时测定6个90mm平皿 2.抑菌圈测量（含药敏效价自动分析） ▲2.1一键式全自动测定6个90mm直径平皿中的所有抑菌圈，可全自动测定局部粘连的抑菌圈，可自动获得抑菌圈面积、直径等结果。测量分析耗时1～4秒钟，能保存或查看分析数据； 2.2平皿可任意方向摆放。具有抑菌圈样本自动挑选、可视化比对、编辑功能。抑菌圈测量系统的分辨率≤0.001mm、重复测量误差≤0.3%；效价测量误差≤0.3%；效价重复测量误差≤0.3%；台间测量差异≤0.2% 3、符合中国药典，可完成最新的国家药典(最新版)一、二、三剂量及合并计算，以及全部菌种的抗生素效价分析。具有效价的组合优化分析特性。 4、可按食品添加剂乳酸链球菌素QB 2394-2007标准，全自动同时测量24个以上抑菌圈并自动分析出效价 5、内置“抗微生物药物敏感性试验执行标准”，提供数据输入和修改平台，方便更新，为纸片法药敏分析提供快捷工具 6、数据导出：分析结果可保存，自动形成报告。软件能在线升级。 7、数据追溯、权限保护，操作记录可追踪回溯，符合GLP和GMP要求： 8、测量功能：全自动尺寸标定，也可人工标定。 9、系统配置： （1）自动抑菌圈测量分析软件、锁及附件 1套 （2）超微立体彩色扫描成像仪 1台 （3）自动抑菌圈测量仪专用标准板 1片 （4）终端操作系统（酷睿i5 CPU / 8G内存/ 19.5”彩显/无线网卡，5个以上USB2.0口，运行环境Windows 10完整专业版或旗舰版）1台 （5）A4报告打印系统 1台 10、质保期一年 |
| 27 | 生物显微镜（进口） | 台 |  | 1 | 1、主机参数 1.1、光学系统：无限远校正光学，国际齐焦距离45mm，提供高清晰图像，具备明场观察功能； 1.2、三目镜筒30度准观察角度，50%/50%分光系统，在观察的同时可以拍照，提供25mm视野大小； 1.3、载物台操作杆用户可左右手随意快速更换，适合不同操作习惯； 1.4、防划陶瓷面载物台； 1.5、内倾式六孔物镜转盘； 1.6、万用聚光器转盘式，适合明场及微分干涉观察，转盘安装微分干涉聚光镜棱镜，卡位可标注； 1.7、单手操作样品夹，单样品观察； 1.8、10×/22mm宽视野目镜，均可屈光度调节； 1.9、五个平场消色差设计高级荧光物镜组：5×0.12、10×0.25、20×0.40、40×0.65、100×1.25 Oil； 1.10、全金属T型镜座设计，利用双金属原理热补偿调焦系统，增强热稳定性，减少积温引起的焦面漂移； 1.11、调焦系统：2档以上同轴粗/微调焦，调焦驱动钮高、低位可调，调焦精度1um； 1.12、照明光源：外置100W高亮卤素灯照明，光强可调，日光片调整白光； 2、高分辨率显微数码摄像头技术参数： 2.1、与显微镜同品牌的高分辨率高色彩还原显微专用数码摄像头； 2.2、有效像素：单幅芯片≥2000万；芯片规格：背照式芯片，1英寸超大彩色COMS；最大图像分辨率：5472×3648； ▲2.3、传感器快门：卷帘快门，适合高速拍摄；像素大小：2.4μm ×2.4μm； ▲2.4、动态图片：4K全高清模式下15帧/秒，； 2.5、智能自动模式可调整曝光时间、灰度值和各种其他摄像头设置，能在各种环境条件下实现高精准度； ▲2.6、高清显示器上呈现超快速或高分辨率动态预览图像(720 p 或 1080 i/p)，1024× 768分辨率达24 fps； 2.7、 曝光时间：0.5 ms – 500 ms 2.8、色彩深度：3x16 bits 或3x8 bits可选； 2.9、动态范围：71Db，3500:1； 2.10、饱和电子：15000 e-；读出噪音：4e-； ▲2.11、活图速度：15帧/秒@全分辨率，30帧/秒@500万像素(2×2 binning模式)，40 fps @230万像素(3×3 Binning)； 2.12、量子效率：67% @ 536 nm； 2.13、高速接口：USB3.0； 3、显微图像分析软件技术参数： 3.1．与显微镜同品牌显微分析软件：全中文显示； 3.2．图型化界面，可以在图片上显示及隐藏标尺,可做直线、曲线、面积、周长、不规则图形、手动计数等测量； 3.3．调节亮度、对比度、伽玛值显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作； 3.4．可做白平衡、点测光以及背景校正等处理； 3.5．显微镜参数一键恢复，带功能锁定功能； 3.6．带注释功能，曝光不足及过度曝光提示； ▲3.7．带荧光图像叠加功能； 4.配置清单： 4.1、主机1套，包括：主机1台，三目镜筒1个，调焦系统1个，六位物镜转盘1个，载物台1个，万能聚光器1个，样品夹1个， 10×22mm目镜2个，5×、10×、20×、40×、100×Oil物镜各1个，防尘罩1个，油镜油1瓶， 4.2、同品牌2000万像素数码摄像头1个，显微图像分析软件1套 4.3、终端操作系统一台 5.质保期一年 |
| 商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、免费安装调试费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费及其它相关费用； （4）招标代理服务费、保险费和各项税金； （5）现场施工安装所有费用； （6）所有设备单项报价均不能超出其预算单价，否则为无效报价。 注：如在货物一览表中没有提及、而按项目技术要求是必须的则该设备也包含在内。 |  |  |
| 质保期 |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期从验收合格之日起计算1年（需求表中单独有要求的，按其要求执行）。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 一、质保期从验收合格之日起计算壹年(厂家有规定的按厂家保修承诺执行)，质保期内免费维修及更换配件。 服务内容如下： 1、免费送货上门，免费安装调试，免费技术培训，其中气相色谱仪、高效液相色谱仪和串联三重四级杆液质联用仪（超高效液相色谱串联质谱仪）每台仪器设备至少2名操作人员一次外出交通费、食宿费和培训费等的全免费培训。 2、投标商书面承诺提供保修期内7×24小时免费用户现场服务，在发生紧急故障时，2小时内做出实质性响应，48小时内到达现场。 3、定期回访以及对货品维护。 4、免费定期软件升级。 5、其余按厂家承诺。 二、整机免费保修：详见仪器设备参数，保修期内免费维修及更换配件。 |  |  |
| 交货期和验收要求 |  |  | 1、所有设备一次性整标交货，不接受个别交货； 2、交货期：自合同签订之日起120天（日历日）内； 3、交货地点：采购人指定地点 4、货物交货安装调试完毕后，由采购人及成交人共同组织现场验收，按招标文件要求、国家相关标准及行业标准进行验收，阿贝折光仪、电子天平、干燥箱（鼓风电热恒温干燥箱）、精密水浴锅、生化培养箱、恒温恒湿实验柜（恒温恒湿培养箱）、恒温培养箱（霉菌培养箱）、高效液相色谱仪、紫外可见分光光度计、红外分光光度计、电位滴定仪（全自动滴定仪）、电导率测定仪、酸度计（pH计）、马弗炉、真空干燥箱、气相色谱仪和串联三重四级杆液质联用仪（超高效液相色谱串联质谱仪）验收时提供计量检定机构出具的合格检定（校准）证书方为验收合格。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、竞标产品必须是原厂生产的全新合格产品，产品质量须符合国际相关标准和安全规范。 2、本项目带“▲”的条款为实质性内容要求，加▲号的部分为必须具备的技术参数和要求，单个产品如有一项不能满足▲号则扣分，单个产品未带▲号参数的一般技术参数发生负偏离超过2项以上的也视为报价无效。 - ▲3、成交人若不是投标产品生产厂家时，签订合同之前,必须提供核心产品生产厂家对本项目的授权书、供货证明和售后服务承诺书原件,否则作为虚假应标处理，使用单位有权拒签合同。 ▲4、竞标时提供核心产品（应标型号仪器设备）生产厂家的彩页（体现参数指标）或技术说明书或技术规格证书并加盖厂家公章，供应商在技术响应表中的响应与生产厂家的彩页或技术说明书或技术规格证书不一致时，以生产厂家提供的资料为准。 |  |  |

C分标：

| 项号 | 货物名称 | 单位 |  | 数量 | 性能参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪（进口） | 台 |  | 1 | 一、 工作条件 1、电源电压： 220 V±10% 2、温度：18℃～28℃ 3、湿度：40%～70% 二、主要技术参数 1 柱温箱 ▲1.1 柱箱温度：室温以上2℃ ～ 450℃（使用液态CO2时可达-45℃）； ▲1.2 程序升温：32阶33平台； ▲1.3 可设定升温速率：最大±250℃/min； 1.4 温度设定精度：0.1℃； ▲1.5 控温精度：设定值(K) ± 1% (可校准至0.01℃)； 1.6 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃； ▲1.7 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s）； 1.8 具有柱温箱温度的自动保护功能； 1.9 最大运行时间：9999.99分钟； 1.10 气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控。 1.11 柱温箱可升级配置氢气传感器，其具有氢气漏气报警功能，可实时监控泄漏。 1.12 具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率。 1.13 柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱，须提供安装智能灯的柱箱内部图片证明。 2 分流/不分流进样口 2.1 最高温度：450℃； 2.2 配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能；支持恒流、恒压、程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能。 2.3 标准配备载气节省模式； ▲2.4 进样口标配“智能锁”功能，徒手无需任何工具1秒内即可完成进样口的打开或关闭，仪器自动感知最佳气密位置。 2.5 压力设定范围：0 ～ 1035kPa（相当于0～150psi）； 2.6 压力控制精度：0.001psi； 2.7 压力程序比率设定范围：-400 ～ 400kPa/min； 2.8 压力程序：7阶； 2.9 分流比设定范围：0 ～ 9999.9； 2.10 流量设定范围：0 ～ 1300mL/min，He；0 ～ 600mL/min，N2 ▲2.11 进样口标配“智能扣”功能，徒手无需任何工具1秒内即可完成色谱柱的安装或拆卸，仪器自动感知最佳气密位置，大幅提升色谱柱操作体验。 2.12 仪器主机最多可同时安装3个SPL进样口。 3 检测器单元 3.1 氢火焰离子化检测器（FID） 3.1.1 最高使用温度：450℃ 3.1.2 自动点火功能 ▲3.1.3 检测限：1.2×10-12g/s ( 十二烷 ) 3.1.4 动态范围：107 3.1.5 数据采集速度：500Hz 3.2 电子捕获检测器（ECD） 3.2.1 最高使用温度：400°C ▲3.2.2 检测限：4.0 fg/s (γ-BHC) 3.2.3 动态范围：105 3.2.4 数据采集速度：500Hz 3.3 火焰热离子化检测器（氮磷检测器，FTD） 3.3.1 最高使用温度：450℃ ▲3.3.2 检测限：N 0.1pgN/s (偶氮苯)、P 0.01pgP/s ( 马拉硫磷) 3.3.3 动态范围：N、P 103 3.3.4 数据采集速度：500Hz 4 液体自动进样器单元 ▲4.1 样品位：≥150位样品盘 4.2 进样量范围：0.1~150 uL ，10μl 注射器以0.1μL步进 4.3 交叉污染：小于10-4 (使用4种溶剂清洗，测定正己烷中1% 联苯) 4.4 具有样品优先模式：当进行样品批处理进样时，可对某样品进行优先进样设定，而后继续完成批处理设定。 4.5 可升级双塔双柱进样系统。 4.6 可升级样品架冷却和加热功能。 4.7 保留时间重复性：<0.001min ▲4.8 峰面积重复性：<1% RSD 5 顶空进样器单元 5.1 样品流路 ▲5.1.1 样品流路温度：室温+10℃至220℃，1℃增量，精度±0.5℃ 5.1.2 加热方式：电子加热 5.1.3 进样阀：6 通阀 5.1.4 进样环：1ml Sulfinert 惰化处理；0.2ml，3ml 5.2 传输管线 5.2.1 材质：Sulfinert惰化处理 5.2.2 温度：室温+10℃至200℃ 5.2.3 加热方式：电子加热 5.3 样品瓶 5.3.1 样品瓶位数：≥90位 5.3.2 样品瓶规格：外径约22.5mm x 高79mm(20mL);外径约22.5mmx高46mm(10mL)；10mL和20mL样品瓶可以同时使用，无需额外附件。 5.3.3 样品瓶恒温时间：0.00 ～ 999.99 (min) 5.3.4 样品瓶加压时间：0.00 ～ 9.99 (min) 5.4 恒温炉 5.4.1 温度范围：室温+10℃至300℃（1℃增量，精度±0.1℃） 5.4.2 加热方式：电子加热 5.4.3 加热孔数量：12个样品瓶位旋转托盘 5.4.4 摇晃（平衡时）：1-5个级别（1 分钟内的搅拌次数随数值增大而增加） 5.4.5 加热时间：0 ～ 999.99 min ( 以0.01 分钟为单位设置) 5.5 气体控制 5.5.1 载气控制：通过GC内置的AFC电子控制（0.5 ～ 0.9 MPa， 流向AFC） 5.5.2 样品瓶加压控制：通过GC内置的APC电子控制（0.2 ～ 0.5 MPa，流向AuxAPC） 5.5.3 高纯氦气 ( 纯度在99.995 % 以上) 或高纯氮气 ( 纯度在99.995 % 以上) 5.6 界面控制：使用 USB 建立 PC 与顶空的通讯，不限定 USB 端口。 5.7 操作软件：控制顶空，顶空软件随主机标配，可独立操作。 6 其他 6.1 色谱柱和主机功能 6.1.1 可安装并使用包括内径0.53mm在内的各规格毛细管柱，可选配填充柱，可使用PAH专用柱、PLOT、手性柱等特殊填料色谱柱； 6.1.2 支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制； ▲6.1.3 具有专为色谱柱安装设计的 “智能规”组件—进样口/检测器量具的多合一。 6.1.4 具有色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件。 ▲6.1.5 主机具有Eco节能模式及自动开始/关闭功能，实验完成后可使仪器进入Eco模式或关闭系统。 6.1.6 主机具有“参数锁定”和“显示屏锁定功能”。这些功能均可在主机彩色触摸屏上进行设置。 6.1.7 主机具有载气漏气检查功能，可在主机显示屏上显示漏气检查的结果。 6.2 电子流量控制单元 6.2.1 具有大气压力补偿和温度补偿功能； 6.2.2 压力单元包括psi、 kPa、bar三种，可自由选择使用； 6.2.3 压力设定范围：0 ～ 1035kPa（相当于0～150psi） 6.2.4 压力控制精度：0.001psi； 6.2.5 压力程序阶数：7阶； 6.2.6 压力传感器准确度：< ± 2%（全范围）； 6.2.7 压力传感器重现性：< ± 0.34 kPa； 6.2.8 温度系数：< ± 0.068 kPa/°C； 6.2.9 压力漂移：< ± 0.68 kPa/6个月； 6.2.10 支持的载气类型：氮气、氦气、氢气、氩气。 ▲6.2.11 支持中/英文工作站，一套软件即可安装成全中文，亦可安装成英文。支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入。 7 数据处理系统 7.1 数据采集和数据解析：采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。快速批处理窗口将系统中的样品瓶架图形化显示。 7.2 报告制作：高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。 7.3 质量控制：高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 7.4 网络化控制及信号传送 7.4.1 可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。 7.4.2 具有远程访问功能，允许直接通过智能手机或IPAD远程访问实验室GC主机。 7.4.3 主机可选择使用USB接口、LAN接口或RS-232C接口传输数据。 三、仪器配置清单 1、主机及快速加热和冷却的柱温箱 一套 2、分流/不分流进样口 二套（含整机标配的1套进样口） 3 、150位自动进样器 一套 4、氢火焰离子化检测器 一套 5、电子捕获检测器 一套 6、火焰热离子化检测器(氮磷检测器) 一套 7、90位顶空进样器（含安装工具包和顶空瓶等附件） 一套 8、可徒手拧紧色谱柱且可自动感知最佳气密位置的智能扣 一套 9、用于量取不同进样/检测单元色谱柱长度的多合一智能规 一套 10、柱温箱内置的耐高温智能灯 一套 11、全中文气相色谱工作站（含内嵌的顶空进样器中文工作站） 一套 12、消耗品包（含样品瓶、色谱柱、衬管、隔垫、压环、O型圈、石墨压环、自动进样针等） 一套 13、载气管 一套 14、安装工具包 一套 15、氢气发生器：氢气纯度≥99.999%；氢气流量≥0-300ml/min； 输出压力：0～0.4Mpa；压力稳定性：< 0.001Mpa，一套 16、空气压缩机：带干燥净化装置；气流量：1L/min；调压范围：0.05～0.4MPa，一套 ▲17、终端操作系统一套：配置不低于：3GHz 或以上 4 核 CPU；8MB高速缓存；4GB DDR3-1600 内存；1TB容量，7200转硬盘；16倍速可读写DVD光驱；21寸宽屏LCD显示器。具备数据备份还原软件技术；具备计算机带断电模块保护技术；具备一块原厂同品牌防雷模块，具备网络信号端口防雷功能 （竞标时提供复印件并加盖厂家公章） 18、A4报告打印系统 一台 19、极性及非极性柱（0.25mm*30m*0.25μm） 各一根 |
| 2 | 高效液相色谱仪（进口） | 台 |  | 1 | 一、操作环境 工作电压：220V ±10%，单相 工作温度：4-35℃ 相对湿度：小于80% 二、主要技术参数 1 在线脱气机 1.1真空脱气流路数：5路 1.2最大脱气流速：20 ml/min 2 超高压输液泵系统 ▲2.1流速范围：0.0001~5.0000 ml/min，0.1 ul/min 步进 ▲2.2最高耐受压力：≥66 MPa 2.3流速准确性：±1.0 % ▲2.4流速精确度：≤0.06 % RSD 2.5柱塞清洗： 自动柱塞清洗 2.6可压缩性补偿：自动连续调节，流路独立，可用户自定义 2.7梯度设置：0.0-100.0%，最小递增率为0.1% 2.8梯度混合精度：±0.5%，不随反压变化 2.9 梯度组成精度：0.15%RSD 2.10物理双泵头 ▲2.11输液模式：恒定流速输液、恒定压力输液 （可通过工作站实现切换）。 ▲2.12无阻尼器设计。 ▲2.13 梯度模式：二元高压梯度系统，要求独立两台输液泵而非二元一体泵，以降低故障率且便于维护。 ▲2.14 混合器控温：可实现流动相快速混合 ▲2.15 具有操作面板，可直接在操作面板上控制仪器的流速，实时监控仪器压力。 3 自动进样器 3.1 进样系统：可变的进样量类型（进样期间无样品损失） 3.2 进样量设定范围：0.1 至 50µL 3.3自动进样器样品瓶位数： ≥110个(1.5mL样品瓶) 3.4 进样量准确度：≤1% （以 50µL 进样，n = 10） 3.5 进样量重复性：<0.2%RSD ▲3.6 交叉污染：< 0.0025% (萘、洗必泰) 不清洗进样针 ▲3.7进样速度：10秒完成5uL进样 ▲3.8具有操作面板，可直接在操作面板上控制仪器的进样量及温度 3.9 自动样品前处理功能 4 柱温箱 ▲4.1容量：可放置6根4.6×300mm的色谱和两个手动进样器、梯度混合器、柱 切换阀等 4.2温度控制范围：(室温+10) ℃~85℃ 4.3控温方式：强制空气循环电子冷却加热方式 4.4定时程序：线性温度程序 4.5温度设定准确度：±0.5℃ 4.6温度稳定性：±0.1℃ 4.7温度重现性：±0.1℃ 4.8安全措施：为防止过热，可以设定温度上限，内装温度保险丝，内装可燃溶剂漏夜传感器。 4.9时间程序功能：温度设定变更，温度控制启动、停止。320段，0.1-999.9分。 ▲4.10 具有操作面板，可直接在操作面板上控制仪器的温度。 5 检测器 5.1 二极管阵列检测器 5.1.1 光源：氘灯加钨灯 ▲5.1.2 波长范围：190~800nm 5.1.3 波长准确度：≤1nm 5.1.4 波长精密度：≤0.1nm 5.1.5 噪音：±0.3×10－5 5.1.6 飘移：5×10－4AU/h 5.1.7 检测池体积：10uL （可更换） 5.1.8 同时监测波长个数： 16个 5.1.9 web控制：可进行参数设置，日志管理，消耗品管理 5.1.10 实现共流出化合物的基线分离： 5.11 智能动态范围扩展功能 5.1.12 实现共流出化合物最大吸收波长的确认 ▲5.1.13 流通池温控：支持 ▲5.1.14 流通池温设置范围：工作站设置，9～50℃ 6 紫外检测器 ▲6.1光源：氘灯，汞灯 6.2波长范围：190－700nm ▲6.3 波长校正：氘灯自校正，低压汞灯校正，低压汞灯特征谱线为自然基准，较氧钬或钬玻璃避免误差传递。 6.4波长准确度：≤1nm 6.5波长精密度： < 0.1nm ▲6.6噪音：±0.25×10－5 ▲6.7飘移： 1×10－4AU/h ▲6.8流通池温控：支持 6.9流通池温设置范围：工作站设置，9～50℃ 6.10停泵扫描：可停泵作UV光谱图扫描 6.11波长时间程序：支持 ▲6.12 双波长检测：支持 6.13 比例色谱：支持 ▲6.14 独立控制面板：可脱离工作站独立操作 7仪器配置清单 7.1高精度输液泵 一套 7.2高效混合器 一套 7.3四元比例阀 一套 7.4五通道脱气机 一套 7.5 ≥110位自动进样器 一套 7.6柱温箱 一套 7.7高灵敏度二极管阵列检测器 一套 7.8紫外检测器 一套 7.9、全中文液相色谱工作站 一套 7.10、消耗品包（包含色谱柱、接头、配管、柱塞密封圈、样品瓶等） 一套 7.11网络化系统控制器 一套 7.12工具包 一套 7.13同品牌C8、C18保护柱各一套，同品牌C8、C18色谱柱(150mm长）各一根，同品牌C8、C18色谱柱（250mm长）各一根 ▲7.14、终端操作系统一套：配置不低于：3GHz 或以上 4 核 CPU；8MB高速缓存；4GB DDR3-1600 内存；1TB容量，7200转硬盘；16倍速可读写DVD光驱；21寸宽屏LCD显示器。具备数据备份还原软件技术；具备计算机带断电模块保护技术；具备一块原厂同品牌防雷模块，具备网络信号端口防雷功能 （竞标时提供复印件并加盖厂家公章） 7.15 A4报告打印系统 一套 8、ups不间断电源（10kva 3h）一台 9、质保3年 |
| 3 | 高效液相色谱仪（进口） | 台 |  | 1 | 一、操作环境 工作电压：220V ±10%，单相 工作温度：4-35℃ 相对湿度：小于80% 二、主要技术参数 1 在线脱气机 1.1真空脱气流路数：5路 1.2最大脱气流速：20 ml/min 2 超高压输液泵系统 ▲2.1流速范围：0.0001~5.0000 ml/min，0.1 ul/min 步进 ▲2.2最高耐受压力：≥66 MPa 2.3流速准确性：±1.0 % ▲2.4流速精确度：≤0.06 % RSD 2.5柱塞清洗： 自动柱塞清洗 2.6可压缩性补偿：自动连续调节，流路独立，可用户自定义 2.7梯度设置：0.0-100.0%，最小递增率为0.1% 2.8梯度混合精度：±0.5%，不随反压变化 2.9 梯度组成精度：0.15%RSD 2.10物理双泵头 ▲2.11输液模式：恒定流速输液、恒定压力输液 （可通过工作站实现切换）。 ▲2.12无阻尼器设计。 ▲2.13 梯度模式：二元高压梯度系统，要求独立两台输液泵而非二元一体泵，以降低故障率且便于维护。 ▲2.14 混合器控温：可实现流动相快速混合 ▲2.15 具有操作面板，可直接在操作面板上控制仪器的流速，实时监控仪器压力。 3 自动进样器 3.1 进样系统：可变的进样量类型（进样期间无样品损失） 3.2 进样量设定范围：0.1 至 50µL 3.3自动进样器样品瓶位数： ≥110个(1.5mL样品瓶) 3.4 进样量准确度：≤1% （以 50µL 进样，n = 10） 3.5 进样量重复性：<0.2%RSD ▲3.6 交叉污染：< 0.0025% (萘、洗必泰) 不清洗进样针 ▲3.7进样速度：10秒完成5uL进样 ▲3.8 具有操作面板，可直接在操作面板上控制仪器的进样量及温度 3.9 自动样品前处理功能 4 柱温箱 ▲4.1容量：可放置6根4.6×300mm的色谱和两个手动进样器、梯度混合器、柱 切换阀等 4.2温度控制范围：(室温+10) ℃~85℃ 4.3控温方式：强制空气循环电子冷却加热方式 4.4定时程序：线性温度程序 4.5温度设定准确度：±0.5℃ 4.6温度稳定性：±0.1℃ 4.7温度重现性：±0.1℃ 4.8安全措施：为防止过热，可以设定温度上限，内装温度保险丝，内装可燃溶剂漏夜传感器。 4.9时间程序功能：温度设定变更，温度控制启动、停止。320段，0.1-999.9分。 ▲4.10 具有操作面板，可直接在操作面板上控制仪器的温度。 5 荧光检测器 5.1波长范围：200~650nm 5.2 光源：氙灯 5.3 光谱带宽：20nm 5.4 波长准确性：2nm 5.5 波长精度：0.2nm ▲5.6灵敏度：水拉曼峰S/N 9000以上（暗背景） ▲5.7 独立控制面板：可脱离工作站独立操作 6 紫外检测器 ▲6.1光源：氘灯，汞灯 6.2波长范围：190－700nm ▲6.3 波长校正：氘灯自校正，低压汞灯校正，低压汞灯特征谱线为自然基准，较氧钬或钬玻璃避免误差传递。 6.4波长准确度：≤1nm 6.5波长精密度： < 0.1nm ▲6.6噪音：±0.25×10－5 ▲6.7飘移： 1×10－4AU/h ▲6.8流通池温控：支持 6.9流通池温设置范围：工作站设置，9～50℃ 6.10停泵扫描：可停泵作UV光谱图扫描 6.11波长时间程序：支持 ▲6.12 双波长检测：支持 6.13 比例色谱：支持 ▲6.14 独立控制面板：可脱离工作站独立操作 7光化学衍生器 7.1技术指标： UVD光化学衍生器在线对黄曲霉毒素B1、G1进行衍生，不需要任何化学试剂。 黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的最低检测限均小于0.5 PPB。 7.2.运行环境 温度5℃～40℃；相对湿度≤85% ；适用电压220V±10(%)，50Hz(±2%) 7.3. 产品参数 运行环境温度5℃～40℃； 相对湿度≤85%； 适用电压220V(±10%)，50Hz(±2%)。 衍生体积1-2ml/分钟 衍生时间：1-5分钟 UVD光化学衍生器光源和衍生管全封闭，无紫外光泄露 7.4衍生器配置单 主机：UVD光化学衍生器(254nm 低压紫外灯光源1个，聚四氟乙烯反应管（管径0.5毫米, 长15米）1个，不锈钢支撑板1个。) 附件：（1）12位泵流操作架1台（2）黄曲霉毒素混合标准（1ML）1支（3）黄曲霉毒素质控样品（6g 玉米基质）1包（4）黄曲霉毒素免疫亲合柱 （25支/盒）1盒（5）真菌毒素分析专用C18色谱柱1支（6）塑料漏斗(10 个/包)1包（7）玻璃微纤微滤纸（100张/盒）1盒（8）无荧光测试管（250个/包）1包。 8仪器配置清单 8.1高精度输液泵 一套 8.2、高效混合器 一套 8.3、四元比例阀 一套 8.4、五通道脱气机 一套 8.5、≥110位自动进样器 一套 8.6、柱温箱 一套 8.7、荧光检测器 一套 8.8、紫外检测器 一套 8.9、全中文液相色谱工作站 一套 8.10、消耗品包（包含色谱柱、接头、配管、柱塞密封圈、样品瓶等） 一套 8.11、网络化系统控制器 一套 8.12、工具包 一套 9、同品牌C8、C18保护柱各一套，同品牌C8、C18色谱柱(150mm长）各一根，同品牌C8、C18色谱柱（250mm长）各一根 ▲10、终端操作系统一套：配置不低于：3GHz 或以上 4 核 CPU；8MB高速缓存；4GB DDR3-1600 内存；1TB容量，7200转硬盘；16倍速可读写DVD光驱；21寸宽屏LCD显示器。具备数据备份还原软件技术；具备计算机带断电模块保护技术；具备一块原厂同品牌防雷模块，具备网络信号端口防雷功能 （竞标时提供复印件并加盖厂家公章） 11.A4报告打印系统一套 12、ups不间断电源（10kva 3h）一台 13、质保3年 |
| 4 | 高效液相色谱仪（进口） | 台 |  | 1 | 一、操作环境 工作电压：220V ±10%，单相 工作温度：4-35℃ 相对湿度：小于80% 二、主要技术参数 1 在线脱气机 1.1真空脱气流路数：5路 1.2最大脱气流速：20 ml/min 2 超高压输液泵系统 ▲2.1流速范围：0.0001~5.0000 ml/min，0.1 ul/min 步进 ▲2.2最高耐受压力：≥66 MPa 2.3流速准确性：±1.0 % ▲2.4流速精确度：≤0.06 % RSD 2.5柱塞清洗： 自动柱塞清洗 2.6可压缩性补偿：自动连续调节，流路独立，可用户自定义 2.7梯度设置：0.0-100.0%，最小递增率为0.1% 2.8梯度混合精度：±0.5%，不随反压变化 2.9 梯度组成精度：0.15%RSD 2.10物理双泵头 ▲2.11输液模式：恒定流速输液、恒定压力输液 （可通过工作站实现切换）。 ▲2.12无阻尼器设计。 ▲2.13 梯度模式：二元高压梯度系统，要求独立两台输液泵而非二元一体泵，以降低故障率且便于维护。 ▲2.14 混合器控温：可实现流动相快速混合 ▲2.15 具有操作面板，可直接在操作面板上控制仪器的流速，实时监控仪器压力。 3 自动进样器 3.1 进样系统：可变的进样量类型（进样期间无样品损失） 3.2 进样量设定范围：0.1 至 50µL 3.3自动进样器样品瓶位数： ≥110个(1.5mL样品瓶) 3.4 进样量准确度：≤1% （以 50µL 进样，n = 10） 3.5 进样量重复性：<0.2%RSD ▲3.6 交叉污染：< 0.0025% (萘、洗必泰) 不清洗进样针 ▲3.7进样速度：10秒完成5uL进样 ▲3.8 具有操作面板，可直接在操作面板上控制仪器的进样量及温度 3.9 自动样品前处理功能 4 柱温箱 ▲4.1容量：可放置6根4.6×300mm的色谱和两个手动进样器、梯度混合器、柱 切换阀等 4.2温度控制范围：(室温+10) ℃~85℃ 4.3控温方式：强制空气循环电子冷却加热方式 4.4定时程序：线性温度程序 4.5温度设定准确度：±0.5℃ 4.6温度稳定性：±0.1℃ 4.7温度重现性：±0.1℃ 4.8安全措施：为防止过热，可以设定温度上限，内装温度保险丝，内装可燃溶剂漏夜传感器。 4.9时间程序功能：温度设定变更，温度控制启动、停止。320段，0.1-999.9分。 ▲4.10 具有操作面板，可直接在操作面板上控制仪器的温度。 5蒸发光散射检测器 5.1 雾化方式：虹吸分流 5.2光源：蓝色发光二极管（LED） 5.3 检测器：高灵敏度光电倍增管 ▲5.4 典型检测限：1ng 5.5 蒸发方式：低温蒸发型，优化热不稳定和半挥发性化合物的灵敏度。 5.6 蒸发温度：室温到100ºC，调节精度1ºC 5.7 水相样品雾化温度：40℃蒸发100%的水流动相 5.8 流动相流量：200uL/min~2.5mL/min 5.9 可选喷雾头种类：4种（HPLC，CC，Micro，UPLC） 5.10 雾化气：氮气或空气 5.11 气体消耗量：<3.0L/min，Max 4.5Bar 5.12 信号输出：0 ~ 1V 5.13 GAIN值：1 ~ 12，Factor 2II （2048） 5.14 数据传输：100Hz 5.15 计算机接口：RS-232 5.16 检测样品范围：半挥发性物质、不挥发性物质、热不稳定化合物 ▲5.17 完全外置的雾化装置，可目测雾化装置的污染程度，不需要任何工具便可拆装雾化管等装置进行清洗， ▲5.18 与LC主机为同一品牌，软件可以直接控制 6 紫外检测器 ▲6.1光源：氘灯，汞灯 6.2波长范围：190－700nm ▲6.3 波长校正：氘灯自校正，低压汞灯校正，低压汞灯特征谱线为自然基准，较氧钬或钬玻璃避免误差传递。 6.4波长准确度：≤1nm 6.5波长精密度： < 0.1nm ▲6.6噪音：±0.25×10－5 ▲6.7飘移： 1×10－4AU/h ▲6.8流通池温控：支持 6.9流通池温设置范围：工作站设置，9～50℃ 6.10停泵扫描：可停泵作UV光谱图扫描 6.11波长时间程序：支持 ▲6.12 双波长检测：支持 6.13 比例色谱：支持 ▲6.14 独立控制面板：可脱离工作站独立操作 7仪器配置清单 7.1高精度输液泵 一套 7.2高效混合器 一套 7.3四元比例阀 一套 7.4五通道脱气机 一套 7.5≥110位自动进样器 一套 7.6柱温箱 一套 7.7蒸发光检测器 一台 7.8紫外检测器 一台 7.9全中文液相色谱工作站 一套 7.10消耗品包（包含色谱柱、接头、配管、柱塞密封圈、样品瓶等） 一套 7.11网络化系统控制器 一套 7.12工具包 一套 7.13同品牌C8、C18保护柱各一套，同品牌C8、C18色谱柱(150mm长）各一根，同品牌C8、C18色谱柱（250mm长）各一根 ▲7.14终端操作系统一套：配置不低于：3GHz 或以上 4 核 CPU；8MB高速缓存；4GB DDR3-1600 内存；1TB容量，7200转硬盘；16倍速可读写DVD光驱；21寸宽屏LCD显示器。具备数据备份还原软件技术；具备计算机带断电模块保护技术；具备一块原厂同品牌防雷模块，具备网络信号端口防雷功能 （竞标时提供复印件并加盖厂家公章） 7.15、A4报告打印系统一套 8、质保3年 |
| 5 | 高效液相色谱仪（进口） | 台 |  | 1 | 一、操作环境 工作电压：220V ±10%，单相 工作温度：4-35℃ 相对湿度：小于80% 二、主要技术参数 1 在线脱气机 1.1真空脱气流路数：5路 1.2最大脱气流速：20 ml/min 2 超高压输液泵系统 ▲2.1流速范围：0.0001~5.0000 ml/min，0.1 ul/min 步进 ▲2.2最高耐受压力：≥66 MPa 2.3流速准确性：±1.0 % ▲2.4流速精确度：≤0.06 % RSD 2.5柱塞清洗： 自动柱塞清洗 2.6可压缩性补偿：自动连续调节，流路独立，可用户自定义 2.7梯度设置：0.0-100.0%，最小递增率为0.1% 2.8梯度混合精度：±0.5%，不随反压变化 2.9 梯度组成精度：0.15%RSD 2.10物理双泵头 ▲2.11输液模式：恒定流速输液、恒定压力输液 （可通过工作站实现切换）。 ▲2.12无阻尼器设计。 ▲2.13 梯度模式：二元高压梯度系统，要求独立两台输液泵而非二元一体泵，以降低故障率且便于维护。 ▲2.14 混合器控温：可实现流动相快速混合 ▲2.15 具有操作面板，可直接在操作面板上控制仪器的流速，实时监控仪器压力。 3 自动进样器 3.1 进样系统：可变的进样量类型（进样期间无样品损失） 3.2 进样量设定范围：0.1 至 50µL 3.3自动进样器样品瓶位数： ≥110个(1.5mL样品瓶) 3.4 进样量准确度：≤1% （以 50µL 进样，n = 10） 3.5 进样量重复性：<0.2%RSD ▲3.6 交叉污染：< 0.0025% (萘、洗必泰) 不清洗进样针 ▲3.7进样速度：10秒完成5uL进样 ▲3.8 具有操作面板，可直接在操作面板上控制仪器的进样量及温度 3.9 自动样品前处理功能 4 柱温箱 ▲4.1容量：可放置6根4.6×300mm的色谱和两个手动进样器、梯度混合器、柱 切换阀等 4.2温度控制范围：(室温+10) ℃~85℃ 4.3控温方式：强制空气循环电子冷却加热方式 4.4定时程序：线性温度程序 4.5温度设定准确度：±0.5℃ 4.6温度稳定性：±0.1℃ 4.7温度重现性：±0.1℃ 4.8安全措施：为防止过热，可以设定温度上限，内装温度保险丝，内装可燃溶剂漏夜传感器。 4.9时间程序功能：温度设定变更，温度控制启动、停止。320段，0.1-999.9分。 ▲4.10 具有操作面板，可直接在操作面板上控制仪器的温度。 5示差检测器 5.1 测定方法：偏转式 5.2 折射率范围：1-1.75 RIU 5.3 范围 A模式 0.01-500 μRIU P、L模式 1-5000 μRIU 5.4 线性 A模式 500 μRID P、L模式 5000 μRID 5.5 噪音级别：0.0025 μRIU以下（水，时间常数3.0sec，室温25，A模式） 5.6漂移：0.1 μRIU/h以下（水，时间常数3.0sec，室温25，A模式） ▲5.7 工作模式：兼容分析型和制备型 5.8 最大使用流量： A模式 20 mL/min P、L模式 150 mL/min ▲5.9 控温方式：双重温度控制光学系统，缩短平衡时间，减少基线漂移，消除环境温度波动影响。 ▲5.10 独立控制面板：可脱离工作站独立操作 6 紫外检测器 ▲6.1光源：氘灯，汞灯 6.2波长范围：190－700nm ▲6.3 波长校正：氘灯自校正，低压汞灯校正，低压汞灯特征谱线为自然基准，较氧钬或钬玻璃避免误差传递。 6.4波长准确度：≤1nm 6.5波长精密度： < 0.1nm ▲6.6噪音：±0.25×10－5 ▲6.7飘移： 1×10－4AU/h ▲6.8流通池温控：支持 6.9流通池温设置范围：工作站设置，9～50℃ 6.10停泵扫描：可停泵作UV光谱图扫描 6.11波长时间程序：支持 ▲6.12 双波长检测：支持 6.13 比例色谱：支持 ▲6.14 独立控制面板：可脱离工作站独立操作 7仪器配置清单 7.1高精度输液泵 一套 7.2高效混合器 一套 7.3四元比例阀 一套 7.4五通道脱气机 一套 7.5 ≥110位自动进样器 一套 7.6柱温箱 一套 7.7示差检测器 一套 7.8紫外检测器 一套 7.9全中文液相色谱工作站 一套 7.10消耗品包（包含色谱柱、接头、配管、柱塞密封圈、样品瓶等） 一套 7.11网络化系统控制器 一套 7.12工具包 一套 7.13同品牌C8、c18保护柱各一套，同品牌C8、c18色谱柱150mm各一根，同品牌C8、c18色谱柱250mm各一根 ▲7.14 终端操作系统一套：配置不低于：3GHz 或以上 4 核 CPU；8MB高速缓存；4GB DDR3-1600 内存；1TB容量，7200转硬盘；16倍速可读写DVD光驱；21寸宽屏LCD显示器。具备数据备份还原软件技术；具备计算机带断电模块保护技术；具备一块原厂同品牌防雷模块，具备网络信号端口防雷功能 （竞标时提供复印件并加盖厂家公章） 7.15 A4报告打印系统一套 8、ups不间断电源（10kva 3h）一台 9、质保3年 |
| 商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、免费安装调试费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费及其它相关费用； （4）招标代理服务费、保险费和各项税金； （5）现场施工安装所有费用； （6）所有设备单项报价均不能超出其预算单价，否则为无效报价。 注：如在货物一览表中没有提及、而按项目技术要求是必须的则该设备也包含在内。 |  |  |
| 质保期 |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期从验收合格之日起计算1年（需求表中单独有要求的，按其要求执行）。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 一、质保期从验收合格之日起计算壹年(厂家有规定的按厂家保修承诺执行)，质保期内免费维修及更换配件。 服务内容如下： 1、免费送货上门，免费安装调试，免费技术培训，其中气相色谱仪、高效液相色谱仪和串联三重四级杆液质联用仪（超高效液相色谱串联质谱仪）每台仪器设备至少2名操作人员一次外出交通费、食宿费和培训费等的全免费培训。 2、投标商书面承诺提供保修期内7×24小时免费用户现场服务，在发生紧急故障时，2小时内做出实质性响应，48小时内到达现场。 3、定期回访以及对货品维护。 4、免费定期软件升级。 5、其余按厂家承诺。 二、整机免费保修：详见仪器设备参数，保修期内免费维修及更换配件。 |  |  |
| 交货期和验收要求 |  |  | 1、所有设备一次性整标交货，不接受个别交货； 2、交货期：自合同签订之日起120天（日历日）内； 3、交货地点：采购人指定地点 4、货物交货安装调试完毕后，由采购人及成交人共同组织现场验收，按招标文件要求、国家相关标准及行业标准进行验收，阿贝折光仪、电子天平、干燥箱（鼓风电热恒温干燥箱）、精密水浴锅、生化培养箱、恒温恒湿实验柜（恒温恒湿培养箱）、恒温培养箱（霉菌培养箱）、高效液相色谱仪、紫外可见分光光度计、红外分光光度计、电位滴定仪（全自动滴定仪）、电导率测定仪、酸度计（pH计）、马弗炉、真空干燥箱、气相色谱仪和串联三重四级杆液质联用仪（超高效液相色谱串联质谱仪）验收时提供计量检定机构出具的合格检定（校准）证书方为验收合格。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、竞标产品必须是原厂生产的全新合格产品，产品质量须符合国际相关标准和安全规范。 2、本项目带“▲”的条款为实质性内容要求，加▲号的部分为必须具备的技术参数和要求，单个产品如有一项不能满足▲号则扣分，单个产品未带▲号参数的一般技术参数发生负偏离超过2项以上的也视为报价无效。 - ▲3、成交人若不是投标产品生产厂家时，签订合同之前,必须提供核心产品生产厂家对本项目的授权书、供货证明和售后服务承诺书原件,否则作为虚假应标处理，使用单位有权拒签合同。 ▲4、竞标时提供核心产品（应标型号仪器设备）生产厂家的彩页（体现参数指标）或技术说明书或技术规格证书并加盖厂家公章，供应商在技术响应表中的响应与生产厂家的彩页或技术说明书或技术规格证书不一致时，以生产厂家提供的资料为准。 |  |  |

D分标：

| 项号 | 货物名称 | 单位 |  | 数量 | 性能参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动溶出仪 | 台 |  | 1 | 1. 工作条件 1.1 工作温度: 10 - 40 C 1.2 湿度: 20 - 80 % 1.3 电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz 2. 技术规格及要求 ▲2.1 符合中国药典中的篮法、浆法、小杯法的溶出度测试。可手动取样、自动取样，手动取样定位准确，自动取样器应体积准确。 ▲2.3 溶出杯数：≥12杯。 2.4 转速范围20-250rpm，转速精度±0.01 rpm，稳速误差±0.5 rpm/分。 ▲2.5 水浴温度范围为室温至45℃，精度±0.1℃，控温误差±0.2℃。 2.6 配置大屏幕触摸式控制面板。 2.7 37℃试验条件下，溶出杯内溶媒24小时蒸发量不大于1%。 ▲2.8 主机升降式设计，一键自动升降。 2.9 取样针自动升降取样，在规定时间点将带有预过滤头的取样针下降至中国药典规定位置取样。 2.10 取样到达设定时间点前1分钟内应发出提示音。 2.11 预约定时功能：任意设定溶出开始和结束的时间，自动开始。 2.12 由操作系统控制自动同步投药，自动投药器可快速拆卸清洗。 2.13 能设置自动取样收集前样品在管路内循环润洗，以确保所收集的样品为设定时刻的样品，以防止上次样品残留的污染。 2.14 控制面板编程控制自动取样时间及取样量。 2.15 能储存不少于200种溶出方法，可调出来直接使用。 2.16 现场安装时应按CFDA发布的《药物溶出度仪机械验证指导原则》要求进行机械校验，校验结果应不低于该标准。 2.17 账号具备三级权限管理功能，账号密码可修改，高级账号具备校正水浴温度等功能，除了操作员权限外其他级别账号不得具有测试功能，设备可存不少于100个账号。 2.18 具有审计追踪功能 2.19 设备配备USB接口，可导出测试报告，设备使用记录，审计追踪记录，导出报告的格式应为PDF或HTML格式。 2.20 设备具有自动备份功能，通过网络（有线或无线），能够在客户提供指定服务器ip地址的情况下，定时将测试报告自动发送到指定的ip地址完成数据自动备份 2.21 设备在有网络（WIFI或Lan）的情况下能够实现远程诊断，及时排查故障。 2.22 配置温度检测探头，能实时检测并显示溶出介质的温度。 2.23 接触溶出介质的表面不被腐蚀，不得生锈；在接触溶媒的区域不存在螺纹等不易清洁的机械结构。 2.24 溶出杯采用包边设计 2.25 设备接触溶媒的区域应易于清洁；溶出杯投药孔应可以拆卸清洁。 2.26 篮法与桨法切换无需人工重新定位高度。 2.27 水浴槽设计符合水系统设计中排水位在最低位的要求，并且水浴槽不得出现90°C角设计影响温度分布均匀度。 2.28 桨板、转篮、转轴、溶出杯均具有清晰的编号标记，标记可耐受酸碱、有机溶剂而不会脱落。 2.29 设备能够使用小杯法并提供相关套件。 3. 自动取样器 3.1 取样通道数≥12个 3.2 取样泵应为高精密度注射泵或陶瓷活塞泵。 ▲3.3 取样准确度：≤±1%。 3.4 具有两级过滤设计，并且最大过滤级别: 0.45μm。 3.5 取样间隔: 不超过3分钟。 3.6 管路系统：全特氟龙管路。 3.7 样品收集量：1ml-20ml可调。 3.8 样品盘最大样品收集数量应大于96。 3.9 溶液残留量不超过全管道体积的1%（以核黄素试验为标准）。 3.10 可以在试验结束后自动清洗管路，包括取样管路和回流管路、泵、阀体等。 3.11 自动取样器应能够兼容篮法，桨法以及小杯法，不经过改动取样针管的条件下，自动取样器即可在相关要求下实施自动取样。 4 质保一年 |
| 2 | 串联三重四级杆液质联用仪（超高效液相色谱串联质谱仪）（进口） | 台 |  | 1 | 1、液相色谱部分： 1.1输液单元（二元高压梯度系统）： 1.1.1流量范围：0.001 mL/min～5.0mL/min。 1.1.2流量精度：≤0.06%RSD。 ▲1.1.3压力范围：≥9500psi。 1.1.4混合精度：＜0.15% RSD，高精度的梯度混合控制，保证复杂混合流动相和洗脱液时的高重现性。 1.1.5组成方式：两台独立高压送液泵构成的二元梯度系统 2、智能化温控柱箱： 2.1柱温范围：室温以上10~80˚C。 2.2控温方式：空气循环强制平衡。 3、在线真空脱气机： ≥3个独立通道。 4、自动进样器： 4.1进样范围：0.1 μL～50μL。 4.2进样交叉污染：≤0.05% 。 ▲4.3样品数量：110位。 5、串联质谱部分 5.1离子源具有自动排放废气装置带动离子源内溶剂气体排放，防止气体在密闭的离子源腔体中的回流。 5.2离子源接口要求采用带气帘气技术的锥孔结构或毛细管设计，离子源切换方便、快速，无需放空质谱真空系统； ▲5.3独立的离子源加热辅助气设计，脱溶剂温度可达650℃，并可针对不同化合物设定不同的分析温度，保证获得最优的离子化效果。 ESI/APCI离子源流速：液相不分流方式的情况下流速范围5μL～2ml/min，可以直接移植液相方法到质谱而不损失灵敏度。 ▲5.4气源供应：采用高纯氮气或惰性气体作为雾化气和碰撞气，极大提高使用的便利性，同时确保质谱仪极高的灵敏度和重现性； 5.5 Q0离子引入部分拥有高压离子聚焦技术 5.6采用180度弯曲或直线型线性加速碰撞池技术。Dwell time低至1ms时，灵敏度不损失。 ▲5.7 Q1四极杆设计：Q1带有预四极杆和后四极杆用作离子聚焦和抗污染功能，有效降低中性分子引起的背景噪声。具备Q1扫描或Q1选择离子监测SIM功能，可任意设置。提供相应的证明文件 ▲5.8 Q2碰撞室设计：碰撞室采用多极杆超快速碰撞室，实现快速MRM性能，同时采取先进的曲线型加速电势场加碰撞气压控制，同时进行线性高压加速，可有效消除记忆效应和交叉污染。提供相应的证明文件 ▲5.9 Q2碰撞室高压加速技术：在超高速扫描30000Da/s的情况下高质量端的信号强度稳中有升，避免了因扫描速度加快造成的质量检测范围狭窄。 ▲5.10 Q3四极杆设计：Q3前端带有预四极杆用作离子聚焦和抗污染功能有效降低中性分子引起的背景噪声。 ▲5.11检测器系统：采用脉冲计数电子倍增器 5.12离子源和进样方式：离子源接口适用于100%有机相到100%水相 6、检测性能 ▲6.1质量范围m/z：5-2000 amu 6.2实际定量分析，一般设置驻留时间(dwell time)为1ms。可满足一次进样＞300对MRM分析（约15分钟），并且保持良好的重现性和定量准确性 ▲6.3质谱扫描速度：≥30000 u/sec ▲6.4 正负离子切换速度：不超过8ms(不损失灵敏度的情况下)，实现正、负离子同时采集 ▲6.5 MRM通道速度：>550MRM/s，提供相应的证明文件 ▲6.6可选配同一品牌的原位分析电离源，进一步扩展质谱应用。同一品牌兼容性更好，售后服务更优 ▲6.6 ESI灵敏度：采用1pg利血平进样，MRM离子对为m/z609与195，信噪比S/N＞200000:1。APCI灵敏度：1pg利血平进样，MRM离子对为m/z609与195，信噪比S/N＞200000:1（提供权威第三方机构仪器检测证书灵敏度证明文件）。 ▲6.7扫描功能：全扫描、母离子扫描、子离子扫描、多反应监测扫描可同时MRM检测300个离子对以上（全程采集数据，不对色谱时间分段）；并具有混合扫描：一次进样完成上述所有扫描模式。 7、串联质谱功能和应用 7.1可兼容无鞘液方式的毛细管电泳质谱连接接口，以拓展蛋白生物大分子分析，如奶粉中蛋白含量和成分分析 7.2.可兼容离子色谱用于无机盐分析，如奶制品中高氯酸盐分析。 8、要求工作站软件除可控制质谱仪外，也可直接控制市面主流液相色谱，包括Agilent、Shimadzu、Thermo等， 9、系统配置： 9.1超高效液相色谱仪1套（含高压二元梯度泵、在线脱气机、自动进样器、柱温箱）。 9.2串联最新高性能质谱仪1套 ：包括串联最新三重四极杆主机，独立的ESI 和APCI 离子源 9.3最新串联质谱软件，包含电脑、液质控制软件、高通量数据处理软件及谱库。系统和谱库终身免费更新至最新版本。 9.4试剂耗材和备件，包含ESI喷针5根，APCI喷雾针1根，机械泵油1瓶，校准液1套，进样瓶500个，贮液瓶托盘1套、流动相瓶6套，同品牌C18、C8保护柱各3套 ；同品牌C8、C18柱各3根 - 氮气发生器： 氮气流速：流速范围0-12L/min@60psi，零级空气流速：流速范围0-25L/min@105psi， 洁净空气流速：流速范围0-12L/min@60psi ▲11、终端操作系统一套：配置不低于：3GHz 或以上 4 核 CPU；8MB高速缓存；4GB DDR3-1600 内存；1TB容量，7200转硬盘；16倍速可读写DVD光驱；21寸宽屏LCD显示器。具备数据备份还原软件技术；具备计算机带断电模块保护技术；具备一块原厂同品牌防雷模块，具备网络信号端口防雷功能 （竞标时提供复印件并加盖厂家公章） 12、A4报告打印系统一套 13、UPS不间断电源（2小时）1套 6KW 14、质保3年 |
| 商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、免费安装调试费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费及其它相关费用； （4）招标代理服务费、保险费和各项税金； （5）现场施工安装所有费用； （6）所有设备单项报价均不能超出其预算单价，否则为无效报价。 注：如在货物一览表中没有提及、而按项目技术要求是必须的则该设备也包含在内。 |  |  |
| 质保期 |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期从验收合格之日起计算1年（需求表中单独有要求的，按其要求执行）。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 一、质保期从验收合格之日起计算壹年(厂家有规定的按厂家保修承诺执行)，质保期内免费维修及更换配件。 服务内容如下： 1、免费送货上门，免费安装调试，免费技术培训，其中气相色谱仪、高效液相色谱仪和串联三重四级杆液质联用仪（超高效液相色谱串联质谱仪）每台仪器设备至少2名操作人员一次外出交通费、食宿费和培训费等的全免费培训。 2、投标商书面承诺提供保修期内7×24小时免费用户现场服务，在发生紧急故障时，2小时内做出实质性响应，48小时内到达现场。 3、定期回访以及对货品维护。 4、免费定期软件升级。 5、其余按厂家承诺。 二、整机免费保修：详见仪器设备参数，保修期内免费维修及更换配件。 |  |  |
| 交货期和验收要求 |  |  | 1、所有设备一次性整标交货，不接受个别交货； 2、交货期：自合同签订之日起120天（日历日）内； 3、交货地点：采购人指定地点 4、货物交货安装调试完毕后，由采购人及成交人共同组织现场验收，按招标文件要求、国家相关标准及行业标准进行验收，阿贝折光仪、电子天平、干燥箱（鼓风电热恒温干燥箱）、精密水浴锅、生化培养箱、恒温恒湿实验柜（恒温恒湿培养箱）、恒温培养箱（霉菌培养箱）、高效液相色谱仪、紫外可见分光光度计、红外分光光度计、电位滴定仪（全自动滴定仪）、电导率测定仪、酸度计（pH计）、马弗炉、真空干燥箱、气相色谱仪和串联三重四级杆液质联用仪（超高效液相色谱串联质谱仪）验收时提供计量检定机构出具的合格检定（校准）证书方为验收合格。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、竞标产品必须是原厂生产的全新合格产品，产品质量须符合国际相关标准和安全规范。 2、本项目带“▲”的条款为实质性内容要求，加▲号的部分为必须具备的技术参数和要求，单个产品如有一项不能满足▲号则扣分，单个产品未带▲号参数的一般技术参数发生负偏离超过2项以上的也视为报价无效。 - ▲3、成交人若不是投标产品生产厂家时，签订合同之前,必须提供核心产品生产厂家对本项目的授权书、供货证明和售后服务承诺书原件,否则作为虚假应标处理，使用单位有权拒签合同。 ▲4、竞标时提供核心产品（应标型号仪器设备）生产厂家的彩页（体现参数指标）或技术说明书或技术规格证书并加盖厂家公章，供应商在技术响应表中的响应与生产厂家的彩页或技术说明书或技术规格证书不一致时，以生产厂家提供的资料为准。 |  |  |

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：贵港市食品药品检验所检验业务用房建设项目药品检测仪器设备采购 项目编号：GGZC2020-G1-02614-GXJZ |
| 2 | 投标人资格要求： （1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备独立法人资格，生产或经营本次采购货物，并在人员、设备、资金、专业技术能力等方面具有相应的能力的供应商； （2）本项目不接受未完成网上报名程序的投标人投标； （3）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价：本项目的报价包含全部设备的采购、运送期间的仓储保管费、装车费、卸货费、运费、保险及税金费用、安装调试直至整个项目验收合格及售后服务等费用，其中还包括招标项目采购需求表等。 2、本项目采购预算控制价：详见“招标公告”。 3、投标人须就《招标项目采购需求》中全部的货物和服务内容作完整唯一报价； 4、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 5、本项目招标代理服务费按发改价格〔2015〕299号文件“货物类”规定收取，方式为中标人向采购代理机构支付。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费及交易服务费，招标代理服务费金额如下：A分标：人民币贰万柒仟柒佰捌拾柒元整（￥27787.00）；B分标：人民币贰万陆仟陆佰零伍元整（￥26605.00）；C分标：人民币叁万贰仟玖佰叁拾元整（￥:32930.00）；D分标：人民币叁万玖仟伍佰叁拾元整（￥39530.00）。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定。 |
| 4 | 投标保证金：无。 |
| 5 | 答疑与澄清： 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到采购文件之日或者采购文件公告期届满之日起7个日历日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 6 | 投标文件组成： 开标一览表一份；投标文件（含资信及商务、技术、报价文件）正本一份；副本四份。 |
| 8 | 投标截止时间及地点： 投标人应于2020年12月1日8时30分前将投标文件密封送交到贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦），逾期送达或未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝。 |
| 9 | 开标时间及地点： 本次招标将于2020年12月1日8时30分在贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦），投标人可以派授权代表出席开标会议。投标人可以派授权代表出席开标会议，参加开标会的法定代表人或委托代理人必须持以下证件：①法定代表人参加开标会的，凭本人身份证原件及复印件、有效的营业执照副本复印件；②委托代理人参加开标会的，凭法人授权委托书原件和其本人身份证原件及复印件、有效的营业执照副本复印件，属复印件的均须加盖投标人单位公章依时到达参加开标(以上材料均加盖单位公章，材料不齐全或无效的作无效投标处理)，签到参加开标会并接受验证，唱标结束后必须在唱标记录上签字。投标人的法定代表人或其授权代理人未按时签字的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。 |
| 10 | 评标办法： 本项目评标办法为综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法》。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书： 采购代理机构将在评标结束两个工作日内将采购结果报告送达采购人，采购人在五个工作日内按照采购结果报告中推荐的第一中标候选供应商确定为中标供应商，采购代理机构在采购人依法确认中标供应商后2个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.ggcz.gov.cn/（贵港市政府采购网）、贵港市公共资源交易中心网站（网址：http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）。 |
| 12 | 投标保证金：无。 |
| 13 | 履约保证金：无 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后7日内。 |
| 15 | 采购资金来源：财政资金。 |
| 16 | 付款方式：签订合同时双方约定。 |
| 17 | 投标文件有效期：60天。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 19 | 1、本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 3、对投标人资格审查时进行信用查询： 查询渠道：“信用中国” 网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等。 查询起止时间：招标公告发布后任1日， 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国” 网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |

一、总  则

- （一）适用范围

本招标文件适用于贵港市市场监督管理局的贵港市食品药品检验所检验业务用房建设项目药品检测仪器设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规、规章，通过公开招标来择优选定中标单位。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标采购单位提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

递交投标文件时，投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（七）特别说明：

- ★1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

- ★2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ★3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 4.投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家或开标后参加投标的供应商不足三家的，将依据中华人民共和国财政部第18号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条规定处理。

- 5.在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，将依据中华人民共和国财政部第18号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条规定处理。

- 6.中小微型企业参加投标的，按财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）文件规定执行。

- 7、出现下列情形之一的，在评审过程中，取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；当报价相同时，则由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他投标无效：

- （1）提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

- （2）提供核心产品品牌均相同的不同供应商参加非单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

- 8、有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

- （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

- （4）不同供应商的投标文件异常一致或报价呈规律性差异；

- （5）不同供应商的投标文件相互混装；

- 9、供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

- （1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件：

- （2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

- （3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

- （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- （5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加投标；

- （6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

- （7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 10、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

- （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- （2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，招标代理机构应当依照上述规定就招标人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后三个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人必须首先经过质疑程序，质疑材料必须符合《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》（桂财采[2006]11号）的规定，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级人民政府财政部门投诉。

2. 政府采购监督管理机构在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知招标人暂停采购活动。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

4.质疑人或投诉人提供的书面材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下内容：

（1）质疑人或投诉人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；

（2）被质疑人或被投诉人的单位名称或姓名等；

（3）质疑或投诉的事实及理由；

（4）有关违纪违规的情况和有效证明材料；

（5）质疑人或投诉人的签章及质疑或投诉时间；

如未按上述要求所进行以及不符合《广西壮族自治区供应商质疑处理办法》规定的质疑或投诉将被视为无效，不予受理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求；

3.投标人须知；

4.评标办法；

5.政府采购合同格式；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在按照投标人须知第4点要求提出。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5.采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由正本1份、副本4份组成；（包括资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部分组成）。招标文件要求提供的各种复印件，须加盖投标人单位公章，否则其无效（含正、副本，正本与副本不一致的，以正本为准）。招标文件要求“必须提供”的证明等材料，投标人必须全部提供，缺一不可，否则投标无效。

1. 资信及商务文件

★（1）投标声明书 (格式见附件) ；（必须提供）

★（2）法定代表人授权委托书和委托代理人正反面身份证复印件（委托代理时需要提供）(格式见附件)；（必须提供）

★（3）法定代表人正反面身份证复印件；（必须提供）

★（4）有效的营业执照副本复印件、有效的组织机构代码证书副本复印件；（必须提供）

★（5）有效的税务登记证副本复印件、开户许可证复印件；（必须提供）

注：有效的营业执照副本复印件、有效的组织机构代码证书副本复印件及有效的税务登记证副本复印件，如公司已更换 “三证合一”营业执照，投标人必须提供“三证合一”营业执照副本复印件，否则报价无效。

- （6）投标人财务状况报告复印件，如为2020年1月以后新成立的投标人请按实际情况依法提供相关材料；

★（7）投标人2020年6月至2019年8月份依法缴纳税收证明资料复印件或依法免税的证明复印件，如为2020年5月以后成立的投标单位请按实际依法缴纳税收月份提供[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件]；（必须提供）

★（8）投标人所属社保机构出具缴纳的2020年6月至2020年8月份份社保证明复印件，如为2020年6月以后成立的请按实际依法缴纳社保月份提供（依法缴纳社会保险的证明（如缴费凭证）复印件）；（必须提供）

★（9）商务响应表（格式见附件）；（必须提供）

★（10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明、信用记录查询结果截图；（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图加盖公章与上述书面声明一并提交）（书面声明格式自拟，必须提交，加盖公章，否则投标无效）；

（11）投标人认为可以证明其能力的其他材料（结合投标人自身情况及招标文件其他要求和评分要素自行提供）。

（12）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目的中标通知书或合同）

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）：

（13）节能环保等可予评分优惠的资质证书或文件；

（14）投标单位的信誉、荣誉证书或文件复印件；

（15）投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件；

（16）投标单位情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）。

★注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

2.技术文件

★（1）设备配置清单（均不含报价）；（必须提供）

★（2）技术响应表；（必须提供）

★（3）售后服务方案（含服务响应、零配件售后、培训等涉及评分项的内容）；

★（4）项目实施方案（含项目计划方案、项目实施人员配置、应急处理预案及安全管理保障措施等涉及评分项的内容）；

(5) 招标项目采购需求中要求响应或必须提供的材料；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明

3. 报价文件

★（1）投标函（格式见附件）；（必须提供）

★（2）开标一览表（单独封装，格式见附件）；（必须提供）

★（3）投标报价明细表（格式见附件）；（必须提供）

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（5）中小企业声明函；

★注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.本项目投标应以人民币报价：本项目的报价包含全部设备的采购、运送期间的仓储保管费、装车费、卸货费、运费、保险及税金费用、安装调试直至整个项目验收合格及售后服务等费用等。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止之日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金：无。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将开标一览表单独装订成一册；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件合并装订成一册，其中，正本一份，副本四份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。若投标文件过厚无法装订成一册的，投标人可进行分装，但须相应标注清楚。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将投标文件（含资信及商务文件、技术文件、投标报价文件，正本一份，副本四份）密封封装，其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封，不可与投标文件密封在同一文件袋内。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（投标文件或开标一览表等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。投标人应将投标正本文件袋和副本一并装入投标文件袋中加以密封，并在每一封贴及接口处密封并加盖公章或密封章。（投标文件袋由投标人自行准备）

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字或其授权委托代理人签字，未按招标文件规定要求签署盖章，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写实质性要求项目不齐全的。

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准等实质性条件，或者经评标委员会认定与招标文件中标注“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的，或质量证明材料不全的，并且达到否决要求的；

（3）不加“★”号的技术参数发生负偏离达 5 项（含5项）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标人案的；

（5）参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的均作无效处理；

（6）”第二章  招标项目采购需求”中所列明的投标无效条款。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。参加开标会的法定代表人或委托代理人必须持以下证件：①法定代表人参加开标会的，凭本人身份证原件及复印件、有效的营业执照副本复印件；②委托代理人参加开标会的，凭法人授权委托书原件和其本人身份证原件及复印件、有效的营业执照副本复印件，属复印件的均须加盖投标人单位公章依时到达参加开标。如不按上述规定提交开标会检查的证件资料，由招标代理机构记录，并交由评标委员会认定处理。

- （二） 开标程序：

1、开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、采购单位代表或监督人员一同检验参加开标会的各开标人法定代表人或其委托代理人（委托代理时）的资格证件｛①法定代表人参加开标会的，凭本人身份证原件及复印件、有效的营业执照副本复印件；②委托代理人参加开标会的，凭法人授权委托书原件和其本人身份证原件及复印件、有效的营业执照副本复印件，属复印件的均须加盖投标人单位公章。若上述材料未提供或提供不全或无效的投标文件均按无效标处理，开标后退回其投标文件。

5、投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

6、随机拆封投标文件，并清点投标文件正本、副本数量；

7、按随即顺序唱标；

8、采购代理机构做开标记录， 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、采购人代表当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

8、开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人，或政府采购评审专家5人，共5人组成。评标委员会成员中评审专家不少于2/3。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2、符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3、 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。

5、本项目采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6、 编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1)、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2)、购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3)、评标方法和标准；

4)、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5)、评标结果和中标候选供应商排序表；

6)、评标委员会的授标建议。

（四）澄清问题的形式

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式(应当由评标委员会专家签字)要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

不得向外界透露任何与评标有关的内容；

任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；

评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法》。

（七）废标条款

一）投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

1、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定资格要求的；

3、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

二）在招标过程中，出现以下情况之一的，应予以废标。

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在两个工作日内发布中标公告，中标公告发布于中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、贵港市政府采购网、贵港市公共资源交易中心网站。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标供应商须在中标公示结束之日起2个工作日日内领取领取中标通知书和中标通知书发出之日起30日内与招标单位签订合同，延期自误。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

- 七、履约保证金：无

- 八 、签订合同

- （一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

- （二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理。

- （3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，也可以重新组织招标，以此类推。

- （4）履约保证金按本章“七、履约保证金”项要求足额缴纳向招标人交纳。否则，不予签订合同。

- （5）签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- （6）签订合同后，中标人按合同履约并验收合格、招标人出具证明后，由招标人于7个工作日内如数退还（无息）。如中标人不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- （7）在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知招标人，否则由此产生的后果由中标人自负。

- 九、其他事项

- （一）招标代理服务费

本项目招标代理服务费按发改价格〔2015〕299号文件“货物类”规定收取，方式为中标人向采购代理机构支付。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费及交易服务费，招标代理服务费金额如下：A分标：人民币贰万柒仟柒佰捌拾柒元整（￥27787.00）；B分标：人民币贰万陆仟陆佰零伍元整（￥26605.00）；C分标：人民币叁万贰仟玖佰叁拾元整（￥:32930.00）；D分标：人民币叁万玖仟伍佰叁拾元整（￥39530.00）。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定。

开户名：广西建展建设工程管理集团有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司贵港分行

开户账号：8001 1065 9400 013

第四章  评标办法

一、评标原则：

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的报价分、技术分、商务分、政策功能分(节能、、广西工业产品环保等)等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》或者相关证明材料，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

二、评标方法

评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、产品技术质量性能、配送、培训、配套解决方案、售后服务、信誉业绩、财务状况、政策功能等七方面内容按百分制打分。其中价格分30分；技术分30分；售后服务分21分，项目实施、培训方案分13分，信誉分4分,政策功能分2分。

- 三、评定方法：

- 带▲号及表述为“须”或“必须”的条款均为实质性要求，必须满足或优于该要求，否则投标无效。

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

- 1、价格分…………………………………………………………………………………30分

- （1）以进入评标的最低的投标报价为30分。

（2）某投标人价格得分 =   ×30分

2、货物技术参数、性能档次分…………………………………………………………30分

①一档（10分）核心设备技术参数和配置基本完整,无偏离招标要求，允许偏离的项目不超出5项；▲符号不满足的一项扣3分扣完为止；

②二档（20分）核心设备技术参数大部分满足招标要求，所使用的产品具有硬件结构体系合理优化技术（以厂家盖公章的证书为准）且投标产品技术参数有1-5项高于招标文件要求的；▲符号不满足的一项扣3分扣完为止；

③三档（30分）核心设备技术参数大部分满足招标要求，所使用的产品具有硬件结构体系合理优化技术和绿色之星产品认证证书（以厂家盖公章的证书为准）且投标产品技术参数有6项或以上高于招标文件要求的；▲符号不满足的一项扣3分，扣完为止；

3、售后服务分……………………21分

（1）由评委在打分前根据投标人的技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施集体讨论确定投标人的档次，并由评委在相应的档次内独立打分。

①一档（6分）：投标人技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施基本合理、可行，有一般保障响应措施的

②二档（12分）：投标人技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施比较细致、合理、可行，有较详细的保障响应措施和应急响应服务方案和培训方案的；

③三档（18分）：投标人技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施细致、合理、可行，提供售后服务承诺，售后服务承诺需涵盖免费服务期限、热线服务、响应能力服务、定期巡检服务等方面；提供售后服务保障，需涵盖售后服务小组、故障保障计划、维护响应计划等方面，且有详细的保障响应措施和应急响应服务方案和培训方案的。

（2）本地化实施运维人员保障………（满分3分）

由评标委员会在打分前根据核心产品生产厂家在广西省设有售后服务保障机构，提供售后服务保障机构营业执照复印件得1分;售后服务人员在广西缴纳社保得1分;售后服务人员在广西缴纳社保,且人数达到3人或以上得1分,总分3分。

4、项目实施、培训方案分……………………………………………………………13分

一档（4分）：经评委综合评定项目实施方案简单，保证项目实施的技术力量和培训方案安排等措施一般，安装调试及培训方案一般，评定为“一档”并视满足程度在该档次内打分。

二档（9分）：经评委综合评定项目实施方案较详细，保证项目实施的技术力量和培训方案安排满足项目实施要求，服务内容和措施较完善，安装调试及培训方案良好，评定为“二档”，视满足程度在该档次内打分。

三档（13分）：经评委综合评定项目实施方案详实，保证项目实施的技术力量和培训方案安排充足，服务内容和措施完善，建议的验收方法或方案完善有效且更优化、切实可行，安装调试及培训方案优秀，评定为“三档”，并视满足程度在该档次内打分。

5、信誉分…………………………………………………………………………… 4分

（1）荣获全国售后服务十佳单位奖，复印件并加盖厂家公章得2分。

（2）生产厂家获得售后服务十佳厂商奖并获得最具影响力厂商奖,提供证书复印件并加盖厂家公章得2分。

6、政策功能分……………………………………………………………2分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖单位公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖单位公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得1分；

（三）总得分=1+2+3+4+5+6+7

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选供应商。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章  政府采购合同格式

政府采购合同（参考）

合同编号：

招标 编 号：

采购单位（甲方）                                 采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                                 项目名称编 号

签  订  地  点                                   签 订 时 间      年  月  日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 品牌、规格型号及技术参数、生产厂家 | 单位 | 数 量 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计金额（大写） （小写）￥ 元 |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括全部设备的采购、运输、利润、税金、安装、调试直至整个项目验收合格、售后服务（运送期间的仓储保管费、装车费、卸货费、运费、保险及税金费用）等。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式： 不限     。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目不接受损耗 。

第五条　交付和验收

1、交付使用时间：                 ；地点：                             。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方在到货后即首先对货物外观、数量进行初步验收，（安装、调试完）后7个工作日内进行详细验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲、乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方2名技术人员的培训。培训时间、地点： 采购人指定的时间及地点 。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期；免费保修   年。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、乙方应根据清单实际供货，当采购数量与实际使用数量不一致时，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、本合同以人民币付款。

3、甲方按合同规定审核验收合格后付款。

4、付款方式：

（1）签订合同时双方约定。

第九条　保证金

甲方扣除合同总金额的5%作为质量保证金，壹年过后五个工作日内无息返还。如在保质期内发现乙方不按合同要求履行售后服务承诺，业主因此所造成直接经济损失将从保证金中扣除，直致扣完为止。

第十条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付中标金额的2%滞纳金，超过15天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十五条、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十六条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条　签订本合同所依据的文件

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。上述文件为合同组成部分，通具有约束力。

第十八条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构、甲、乙双方各一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： 年 月 日 | 委托代理人： 年 月 日 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行：工行贵港分行 | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：投标文件（开标一览表）

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 二、投标文件格式

1、投标文件封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2、投标文件目录格式：

投标文件目录

1. 资信及商务文件

★（1）投标声明书 (格式见附件) ；（必须提供）

★（2）法定代表人授权委托书和委托代理人正反面身份证复印件（委托代理时需要提供）(格式见附件)；（必须提供）

★（3）法定代表人正反面身份证复印件；（必须提供）

★（4）有效的营业执照副本复印件、有效的组织机构代码证书副本复印件；（必须提供）

★（5）有效的税务登记证副本复印件、开户许可证复印件；（必须提供）

注：有效的营业执照副本复印件、有效的组织机构代码证书副本复印件及有效的税务登记证副本复印件，如公司已更换 “三证合一”营业执照，投标人必须提供“三证合一”营业执照副本复印件，否则报价无效。

（6）投标人财务状况报告复印件，如为2020年1月以后新成立的投标人请按实际情况依法提供相关材料；

★（7）投标人2020年6月至2020年8月份依法缴纳税收证明资料复印件或依法免税的证明复印件，如为2020年6月以后成立的投标单位请按实际依法缴纳税收月份提供[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件]；（必须提供）

★（8）投标人所属社保机构出具缴纳的2020年6月至2020年8月份社保证明复印件，如为2020年6月以后成立的请按实际依法缴纳社保月份提供（社保证明必须经投标人所在地社保部门盖章确认）；（必须提供）

★（9）商务响应表（格式见附件）；（必须提供）

★（10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明、信用记录查询结果截图；（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图加盖公章与上述书面声明一并提交）（书面声明格式自拟，必须提交，加盖公章，否则投标无效）；

（11）投标人认为可以证明其能力的其他材料（结合投标人自身情况及招标文件其他要求和评分要素自行提供）。

（12）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目的中标通知书或合同）

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）：

（13）节能环保等可予评分优惠的资质证书或文件；

（14）投标单位的信誉、荣誉证书或文件复印件；

（15）投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件；

（16）投标单位情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）。

★注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

2.技术文件

★（1）设备配置清单（均不含报价）；（必须提供）

★（2）技术响应表；（必须提供）

★（3）售后服务方案（含服务响应、零配件售后、培训等涉及评分项的内容）；

★（4）项目实施方案（含项目计划方案、项目实施人员配置、应急处理预案及安全管理保障措施等涉及评分项的内容）；

(5) 招标项目采购需求中要求响应或必须提供的材料；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明

3. 报价文件

★（1）投标函（格式见附件）；（必须提供）

★（2）开标一览表（单独封装，格式见附件）；（必须提供）

★（3）投标报价明细表（格式见附件）；（必须提供）

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（5）中小企业声明函；

注：1.以上投标文件组成带‘★’符号、标注“必须提供”材料必须加盖单位公章（不包含专业章），法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，否则投标无效；2.以上投标文件组成带‘★’符号、标注“必须提供”材料为实质审查组成部分，无效或未提供的，均视为投标无效3.以上材料必须清晰可见，如有模糊不清、无法辨识的视为无效材料。

（一）资信及商务文件格式：

1、投标声明书格式：

投标声明书

致：    （招标采购单位名称）      ：

（投标人名称）   系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我  （姓名）  系        （投标人名称）       的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的

项目（项目编号：                  ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品规格型号见投标报价明细表，该型号产品我方有现货可供，可按时供货。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年     月      日

2.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：  （招标采购单位名称）   ：

我  （姓名）  系       （投标人名称）       的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   （姓名）   以我方的名义参加                项目（项目编号：                 ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附件：被授权人身份证复印件

3、法定代表人身份证正反面复印件

4、有效的营业执照副本复印件、有效的组织机构代码证书副本复印件；

5、有效的税务登记证副本复印件、开户许可证复印件；

6、投标人财务状况报告复印件，如为2020年1月以后新成立的投标人请按实际情况依法提供相关材料；

- 7、投标人2020年6月至2020年8月份依法缴纳税收证明资料复印件或依法免税的证明复印件，如为2020年6月以后成立的投标单位请按实际依法缴纳税收月份提供[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件]；（必须提供）

8、投标人所属社保机构出具缴纳的2020年6月至200年8月份社保证明复印件，如为2020年6月以后成立的请按实际依法缴纳社保月份提供（社保证明必须经投标人所在地社保部门盖章确认）；（必须提供）

9、商务响应表（格式）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目工作要求 |  |  |  |
| 验收规则 |  |  |  |
| 交货地点及交付使用期 |  |  |  |
| 质保期、售后服务及要求 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：根据“第二章  招标项目采购需求”填写该表，表格未尽述部分应“其他”处填写。

法定代表人或授权代表签字：

投标人盖章：

日期：

10、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明、信用记录查询结果截图；（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图加盖公章与上述书面声明一并提交）（书面声明格式自拟，必须提交，加盖公章，否则投标无效）

11、投标人认为可以证明其能力的其他材料（结合投标人自身情况及招标文件其他要求和评分要素自行提供）。

12、投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目的中标通知书或合同）；

投标人同类项目实施情况一览表格式：（附投标人同类项目实施情况一览表或合同复印件）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同复印件 | 中标通知书或网站链接截图 |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人盖章：

日期：

13、节能环保等可予评分优惠的资质证书或文件；

14、投标单位的信誉、荣誉证书或文件复印件；

15、投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件；

16、投标单位情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）。

（二）技术文件格式：

1. 设备配置清单（均不含报价）；

| 序号 | 设备名称 | 品 牌、 规格型号、生产厂家 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：       年   月   日

2. 技术响应表；

| 项号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标技术规格 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。（正偏离视为优于招标要求）

法定代表人或授权委托代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：       年   月   日

3.项目实施人员一览表（格式自拟）

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日   期：

4.项目实施方案（由投标人根据本项目实际情况自行编写）

5. 针对本项目的服务质量保证及售后服务方案 （由投标人根据本项目实际情况自行编写）

6. 招标项目采购需求中要求响应或必须提供的材料；

7. 投标人需要说明的其他文件和说明

（三）报价文件格式：

1、投标函格式：

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：             ），签字代表              （全名）经正式授权并代表投标人                          （投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：             投标人代表姓名           职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或授权委托代理人（签字）：

日 期：      年    月   日

2.开标一览表

开标一览表

招标编号：

投标人名称：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌及生产厂家 | 规格型号及技术参数 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括全部设备的采购、运输、利润、税金、安装、调试直至整个项目验收合格、售后服务（运送期间的仓储保管费、装车费、卸货费、运费、保险及税金费用）等。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明采购编号、投标人名称及“开标一览表”字样。

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日   期：

3.投标报价明细表：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌及厂家 | 规格型号及技术参数 | 投标单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日   期：

4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟，可选）

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
　　日   期：

说明：《中小企业声明函》为参加政府采购活动的中小企业应当提供，同时需提供符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定划分标准的证明材料（如财务报表、社保证明材料等，投标人非生产厂家时还需提供生产厂家符合上述划分标准的证明材料）

附件2：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章） ：

日 期：