广西建澜项目管理有限公司

招标文件

项目名称：阳朔县疾病预防控制中心整体搬迁项目（实验室洁净系统配套及安装）项目采购

项目编号：GLZC2020-G1-210031-GXJL

采购代理机构：广西建澜项目管理有限公司

2020年10月

目     录

第一章：公开招标公告.......................... ....2

第二章：投标人须知...... ..........................4

第三章：货物采购需求................... ....... ...18

第四章：评标办法...... .......................... .29

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）.... .. .....35

第六章：投标文件格式............. .................39

# 第一章  公开招标公告

一、项目基本情况 项目概况： 阳朔县疾病预防控制中心整体搬迁项目（实验室洁净系统配套及安装）项目采购项目的潜在投标人应登陆 http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网），从网上下载招标文件电子版，并2020年11月20日9时30 分（北京时间）前递交投标文件。

1、项目编号：GLZC2020-G1-210031-GXJL

2、项目名称：阳朔县疾病预防控制中心整体搬迁项目（实验室洁净系统配套及安装）项目采购

3、预算金额：5508267.69元

4、最高限价：5508267.69元

5、采购需求：标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳朔县疾病预防控制中心整体搬迁项目（实验室洁净系统配套及安装）项目采购 | 1 | 批 | 如需进一步了解详细内容，详见招标文件 |

6、合同履行期限：30个日历日。

7、本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.投标人具有完整有效的《医疗器械经营企业许可证》或《二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械生产企业许可证》

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件：

1.时间：2020年10月30日自发布公告之时至投标截止时间止；

2.地点：投标人应登陆http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网），从网上下载招标文件电子版；

3.方式：网上下载；

4.售价：免费提供。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间和地点：

提交投标文件截止时间：2020年11月20日9时30分（北京时间）。

地点：投标人应于2020年11月20日9时00分至9时30分（北京时间）止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心  8 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

2.开标时间及地点：

开标时间： 2020年11月20日9时30分（北京时间）；

开标地点：桂林市公共资源交易中心 8 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.本项目需要落实的政府采购政策：

1.1本项目非专门面向中小微企业采购，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

1.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

1.4落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

1.5《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）。

七、信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/（桂林政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网站）

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名称：阳朔县疾病预防控制中心

地址：阳朔镇石马路阳朔县疾病预防控制

联系人：杨春元

联系方式：0773-8821806

2、采购代理机构信息：

名 称：广西建澜项目管理有限公司

地　址：桂林市叠彩路6号5楼

联系方式：0773-2583851

3.项目联系方式：

项目联系人：李根

电　话：0773-2583851

广西建澜项目管理有限公司

2020年10月30日

# 第二章  投标人须知

投 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：阳朔县疾病预防控制中心整体搬迁项目（实验室洁净系统配套及安装）项目采购； 项目编号：GLZC2020-G1-210031-GXJL |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 5.3本项目的特定资格要求：无； 5.4投标人具有完整有效的《医疗器械经营企业许可证》或《二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械生产企业许可证》 5.5对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价及采购预算金额 | 15.2投标人必须就“货物采购需求”中所投分标货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件每个分标只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 15.3本项目采购预算金额（人民币）：5508267.69元 ；投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天，有效期不足的投标文件将被拒绝。 |
| 6 | 17.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本肆册，须完整提交。 |
| 7 | 17.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、所投分标、投标单位名称。 |
| 8 | 17.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 9 | 17.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”“ 电子版（如有）”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章（公章、密封章、法定代表人或负责人或自然人或相应的授权委托代理人签字均可）。 |
| 10 | 17.8 | 投标文件袋（盒、箱）标记 | 项目名称：阳朔县疾病预防控制中心整体搬迁项目（实验室洁净系统配套及安装）项目采购 项目编号：GLZC2020-G1-210031-GXJL 采购代理机构：广西建澜项目管理有限公司 投标单位名称： 在 年 月 日上午 时 分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间） |
| 11 | 19.1 | 投标文件递交起止时间及投标截止时间 | 投标截止时间：2020年11月 20日9时30分。 投标人应于2020年11月20日9时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 8 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 12 | 19.2 | 投标文件递交地点 | 桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区） 8 号开标室开标。 |
| 13 | 21.1 | 开标时间及开标地点 | 开标时间：2020年11月20日9时30分； 开标地点：在桂林市公共资源交易中心 8 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标； |
| 14 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数共5人。 |
| 15 | 24.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。 |
| 16 | 31 | 中标人信用 信息查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； （2）查询截止时点：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 （4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标供应商或者重新组织采购。 |
| 17 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息，中标公告期限为1个工作日。 32.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。 |
| 18 | 33 | 履约保证金 | 无 |
| 19 | 34.1 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起十日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 20 | 34.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送阳朔人民政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 21 | 35 | 招标代理服务费 | 本项目的采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准的90%（单个分标代理费不足柒仟元的，按柒仟元收取）。在领取中标通知书前，由中标人向广西建澜项目管理有限公司一次性付清代理服务费。 代理服务费的缴纳账户： 账户名称：广西建澜项目管理有限公司桂林分公司 开户银行：中国工商银行桂林市西城支行 银行账号： 2103 2091 0930 0013 495 |
| 22 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 38 | 监督管理机构 | 阳朔县人民政府采购管理办公室 电话：0773-8811598。 |

## 一、总则

1、项目名称及项目编号

项目名称：阳朔县疾病预防控制中心整体搬迁项目（实验室洁净系统配套及安装）项目采购；

项目编号：GLZC2020-G1-210031-GXJL

2、适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3、定义

3.1“招标采购单位”是指组织本次招标的采购人和采购代理机构。

3.2“投标人”是指向招标方提交投标文件的供应商或自然人或其他组织。

3.3“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.4“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.5“项目”系指按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.7实质性要求：《货物采购需求》中标注▲号项的条款及商务要求均为实质性要求。

4、招标方式

公开招标方式。

5、投标人资格：详见《投标人须知前附表》。

6、投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7、联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8、转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9、特别说明

9.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一分标或未划分分标的同一项目的投标，否则，投标文件无效。

9.2除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则投标文件无效。

9.3使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标价也相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定一个中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，按前款规定处理。本项目的核心产品详见第三章《货物采购需求》。

9.4本项目非专门面向中小微企业采购，按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，投标人被认定为小型和微型企业且所投产品被认定为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价（计算方式见“评标办法”）；

9.5根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

9.5.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本招标文件第六章附件），并对声明的真实性负责。

9.5.2供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9.5.3享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

9.6投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.7投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.8投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人、自然人）所拥有。

10、询问、质疑和投诉

10.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

10.2投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.3投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向阳朔人民政府采购管理办公室投诉。

10.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函格式详见附件。

10.5质疑联系部门：广西建澜项目管理有限公司；联系电话：0773-2583851；

通讯地址：桂林市叠彩路6号5楼。

10.6投诉联系部门：阳朔县人民政府采购管理办公室；联系电话：0773-8811598；

## 二、招标文件

11、招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求（“货物采购需求”中标注▲号项的及商务要求均为实质性条款）；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件格式。

12、招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告，投标人应自行登录招标公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.glcz.cn:880/（桂林政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。】查询，不足十五日的，应当顺延首次投标文件递交截止时间。

12.3采购代理机构在招标公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同投标人已知晓招标文件的澄清或者修改，投标人应将澄清或者修改的内容考虑在投标文件中。投标人在投标文件递交截止前未登录招标公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成供应商的投标文件不符合招标文件要求或废标的，由投标人自行承担责任。

12.4投标人应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.5澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.6招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

13、投标文件的组成及要求

13.1投标文件的组成（格式见第六章投标文件格式）

13.1.1投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（格式见附件，必须提供）；

（5）投标人前期服务情况声明函（格式见附件，必须提供）；

13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格偏离表（必须提供）；

（2）投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（3）项目实施方案（根据项目采购需求及评标方法自行编写，格式自拟）（如有，请提供）；

（4）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按货物采购需求要求提供）；

（5）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（6）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

（7）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（8）投标人2017年以来，具有同类产品的销售业绩的相关证明材料【无不良记录，以中标（成交）通知书、签订的销售合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额、日期等内容】（如有，请提供）；

（9）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（10）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（11）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

（12）中小企业声明函（见附件）（如投标人被认定为小型和微型企业且所投产品被认定为小型和微型企业产品的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果                                                                                                                  同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。投标人应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。）（如有，请提供）；

（13）其他有效证明文件的复印件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准）】（如有，请提供）；

（14）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）（如有，请提供）；

（15）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），否则投标无效。

13.2投标人应按招标文件第六章投标文件格式编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.4投标文件电子版：（如有，请提供）：

（1）投标文件电子版内容：与纸质版投标文件内容一致；

（2）投标文件电子版份数：1份；

（3）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式；

（4）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘或U盘单独包封（封面注明项目名称、编号、分标、供应商名称），与纸质版投标文件一并装入投标文件袋（盒、箱）中。

14、投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15、投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章投标文件格式填写。

15.2投标人必须就“货物采购需求” 中所投分标货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件每个分标只允许有一个报价。

15.3本项目采购预算金额：详见投标人须知前附表第4条。

15.4投标报价指本次采购范围货物价款、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验及验收、售后服务、培训费、保修等全部费用，采购人不再支付任何费用，投标人综合考虑投标报价。

16、投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天，有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，投标文件为有效文件，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17、投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

17.1投标文件份数：正本壹册，副本肆册，须完整提交。

17.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、所投分标、投标单位名称。

17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效）并由法定代表人或负责人或自然人或授权委托代理人签署，投标人应写全称（自然人应写全名），投标文件副本可以是正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章及法定代表人或负责人或自然人或授权委托代理人签字或盖法定代表人或负责人或自然人印章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.6投标人的公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

17.7投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”、“电子版（如有）”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章（公章、密封章、法定代表人或负责人或自然人或相应的授权委托代理人签字均可）。

17.8投标文件袋（盒、箱）标记：

项目名称： 阳朔县疾病预防控制中心整体搬迁项目（实验室洁净系统配套及安装）项目采购

项目编号：GLZC2020-G1-210031-GXJL

采购代理机构：广西建澜项目管理有限公司

投标单位名称：

在   年  月  日上午  时  分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间）

18、投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19、投标文件的递交

19.1投标文件递交起止时间及投标截止时间：详见《投标人须知前附表》。

19.2投标文件递交地点：详见《投标人须知前附表》。

19.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

## 四、开标

20、开标的时间和地点

20.1采购代理机构按投标人须知前附表第13条规定的时间和地点公开开标，投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按规定签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

20.2单个分标投标人少于3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

21、开标程序

21.1主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

21.2投标文件的密封性检查：由投标人代表对本公司投标文件的密封情况进行检查并确认签字或由投标人推选的投标人代表对投标文件的密封情况进行检查并签字确认。

21.3按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

21.4唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

21.5采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

21.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

21.7宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

## 五、资格性审查

22、资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。单个分标合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

22.3对未通过资格性审查的投标人，由采购人或者采购代理机构现场告知未通过资格性审查的投标人未通过资格性审查的原因（投标人在评标现场或能及时赶到评标现场的应书面形式通知并签字确认；投标人未在评标现场或不能及时赶到评标现场的应以电话通知，并做相应记录）。

## 六、评标

23、评标委员会组成

评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数共5人。

24、评标办法

24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25、评标

25.1采购代理机构负责评标组织工作；评标委员会自行登录评标系统阅读评标工作职责与纪律，确认回避原则，评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；公布投标人名单；在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰；采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

对未通过符合性审查的投标人，由评标委员会现场告知未通过符合性审查的投标人未通过资格性审查的原因（投标人在评标现场或能及时赶到评标现场的应书面形式通知并签字确认；投标人未在评标现场或不能及时赶到评标现场的应以电话通知，并做相应记录）。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向阳朔人民政府采购管理办公室报告。

26、推荐及确定中标候选供应商原则

26.1评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；若得分相同且评标价相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若相同的，则依次按技术、项目实施方案、履约能力、售后服务得分由高到低的顺序排列并推荐中标候选供应商。

26.2评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

26.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，并依此类推。

27、属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

（6）投标文件有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足招标文件要求的；

（7）投标人未就“货物采购需求”中所投项目的所有货物和服务内容作完整唯一报价的；

（8）未完全响应招标文件实质性要求的；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下分标或未划分分标的同一合同项下的政府采购活动；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28、投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

29、属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30、开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31、信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时间：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

（4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标供应商或者重新组织采购。

32、 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

## 七、履约保证金及签订合同

33、履约保证金

34、签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起十日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2如中标供应商有下列情形之一的，对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送阳朔人民政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

- 八 、其他事项

35、招标代理服务费

本项目的采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准的90%计取。在领取中标通知书前，由中标人向广西建澜项目管理有限公司一次性付清代理服务费。

招标代理服务收费标准

| 折扣 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

36、代理服务费的缴纳账户：

账户名称：广西建澜项目管理有限公司桂林分公司

开户银行：中国工商银行桂林市西城支行

银行账号：2103 2091 0930 0013 495

37、解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

38、监督管理机构：阳朔人民政府采购管理办公室      电话：0773-8811598

# 第三章　采购需求

说明 ：

一、如本一览表中有参考品牌、型号，其仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

二、如本一览表中有参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表；

三、本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购的产品属于品目清单范围的，应当提供有效节能证明材料，（在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）  上属于节能产品的查询结果打印材料或国家认可的权威机构颁发的节能产品认证证书复印件，并加投标人公章），对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

四、本“货物采购需求”中，标注“▲”号的参数或要求为实质性条款，必须满足或者优于，否则投标无效。带“★”参数或要求为本项目服务产品的重要技术指标、功能项，将作为产品性能的评分依据。

五、本项目为阳朔县疾病预防控制中心整体搬迁项目4楼5楼实验室洁净系统及配套货物采购和安装 ，具体区域包括四楼(面积约612平米)生化室、微生物室、HIV、PCR、无菌室及辅助区、办公区等组成；五楼(面积约444平米)理化室及辅助区，内容包括实验室家具、洁净空调、普通空调、配套装修、给排水、配电与照明、实验室气体管路。

六、货物清单与技术要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实验室净化台柜部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验边台 | 规格：4400*750*800 ▲1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： <1>放射性核素限量检测：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果必须符合：内照射指数≤0.45。 <2>台面坯体采用一体实芯黑色实验室专业坯体。 <3>抗腐蚀性性能检测：参照SEFA3-2010实验室工作台面条款2.1台面检测标准，对49项化学试剂进行检测的检测报告，测试结果符合台面至少抗“48”种化学品且检测结果为0级（表面结果无变化）。参照GB/T 17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法，要求超过60多种化学试剂的测试，且检测结果均为表面无变化。 <4>抗急冷急热性能检测：参照JC/T 872-2000(2017)技术要求，结论满足遇急冷急热无裂隙的检测报告。 <5>破坏强度检测：破坏强度检测结果≥12530N。 <6>耐高温性能：不低于1350度，需出具耐极限高温达到1350度以上的第三方权威检测机构的检验报告。 2.主体框架材质：全柜体采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。 3、配件： 滑轨：加厚优质实验室专用钢制三节静音滑轨，表面经烤漆处理，不反弹，安全自动上锁，拉动负重25公斤（大于100000次）。安装好的抽屉滑轨承重力需达20Kg。 铰链：加厚采用优质 105度自闭式铰链。采用优质自闭式带阻尼铰链，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 调整脚：采用直径φ8mm，着地部分外六角尼龙，总高为25MM，可调高度为15MM。 拉手：一字型与门一体，折弯液压而成。 4、加工工艺： 板材下料：采用2000W数控光纤激光切割机，速度高，下料快，工差小。 折弯：全自动数控折弯，机械人操作，精度高，误差少。 焊接：点焊和氩弧焊。 喷涂：全自动喷房，优质喷枪，流水线加温固化炉。 5、柜体结构： 每个单元均可拆装结构，包装小，装安前搬运方便，体积小不易碰到实验室的过道及楼梯，上楼容易，移动快捷。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 2 | 洗涤消毒室器皿柜 | 规格：900*450*1800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 3 |  |  |
| 3 | 三联水龙头水槽 | 规格：500*400*300mm 水槽： ▲1、材质为高密度PP，耐强腐蚀。优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压注塑成型，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀，热力稳定性好，尤其再不受外强力作用下，处于零下35°~零上150°均不变形。 2、独有防臭结构设计。水槽下水口设有独特的防臭设计，可有效阻止臭气溢出，并阻止异物直排。且具有缓存排水功能、防虹吸、降噪声。 3、可拆卸防溢水结构设计。彻底排除因不慎放水过量导致水溢出水槽的隐患，可拆卸利于清洗维修。 4、提高空间利用率。下水口位置设在靠近水槽后壁，使水槽下方可利用空间增加一倍以上，研究人员可以有效利用此空间置物。 5、双重过滤结构设计，避免杂物流入下水管导致堵塞。 6、重量：3KG（带防溢结构）2.88KG（不带防溢结构） 7、水槽上表面为皮纹，防滑耐用。 感应水龙头： 1、通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送脉冲电磁阀，然后接受信号指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水； 2、采用优质环保CU-01精铜制作，符合含铅标准，不会对水源二次污染，保障健康用水。 3、能有效将铅分子从铜键中剥离出来，吸收IONE分子，有效吸附铅分子，再同归特殊液体清晰，彻底清除。 4、采用晶钻镀铬工艺，抗腐蚀性能强，耐刮伤，长久使用闪亮如新。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 4 | 菌种室实验电脑台 | 规格：1400*750*800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 1 |  |  |
| 5 | 资料柜 | 规格：900*450*1800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 1 |  |  |
| 6 | 样品柜 | 规格：900*450*1800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 1 |  |  |
| 7 | 无菌室一实验边台 | 规格：3495*750*1800mm 1.台面：采用304#1.0mm厚不锈钢钢板，板料无划痕、折痕等现象，板材尺寸长度偏差不大于±1mm，对角线尺寸偏差不大于±2mm。折弯后不应有磕碰、划伤、折痕等现象，里面包三胺板。 2.框架：采用38*38mm不锈钢焊接，专业模具组合式结构；可调螺丝为M12*50mm不锈钢，外盖为注塑模具一次成型，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀；可根据室内地坪适当调整柜体高度。 3.焊接、拼装、抛磨组必须按要求进行焊接、拼接、抛磨。 （1）产品焊接部位牢固，焊纹一致，无虚焊、漏焊等现象，无明显的变形。 （2）拼装的产品各连接部位的紧固件位置均匀、连接牢固，外形尺寸偏差不大 于±3mm，相邻两平面垂直度偏差不大于±5mm，后立板与台面的垂直度偏差不大于±2mm，台柱与台面的垂直度偏差不大于±5mm。调整脚应牢固，调整灵活。柜门开闭灵活，无异常杂音，平稳、灵活，无异常杂音，无漏水、渗水现象。 （3）产品打磨、抛光后表面纹理均匀一致，外表粗糙度符合要求，且不能有明显划痕、锤印、烧痕、外露焊缝均进行抛光或去色处理。进行去色处理后无黄斑等残迹，无尖角和毛刺。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 8 | 转角柜 | 规格：1000*1000*800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 1 |  |  |
| 9 | 实验边台 | 规格：2380*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料符合上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 10 | 前室高温矮台 | 规格：2350*800*450mm 全钢结构。 1、台面：18MM大理石台面。 2、材质：全柜体采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。 3、配件： ①滑轨：16寸专用滑轨，静音顺滑。 ②合页：采用优质铰链，115度打开。 ③调整脚：采用直径φ8mm，着地部分外六角尼龙，总高为25MM，可调高度为15MM。 ④拉手：一字型与门一体，折弯液压而成。 | 套 |  | 2 |  |  |
| 11 | 操作台 | 规格：1500*750*800mm 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料符合上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 12 | 无菌室二实验边台 | 规格：3495*750*1800mm 1.台面：采用304#1.0mm厚不锈钢钢板，板料无划痕、折痕等现象，板材尺寸长度偏差不大于±1mm，对角线尺寸偏差不大于±2mm。折弯后不应有磕碰、划伤、折痕等现象，里面包三胺板。 2.框架：采用38*38mm不锈钢焊接，专业模具组合式结构；可调螺丝为M12*50mm不锈钢，外盖为注塑模具一次成型，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀；可根据室内地坪适当调整柜体高度。 3.焊接、拼装、抛磨组必须按要求进行焊接、拼接、抛磨。 （1）产品焊接部位牢固，焊纹一致，无虚焊、漏焊等现象，无明显的变形。 （2）拼装的产品各连接部位的紧固件位置均匀、连接牢固，外形尺寸偏差不大 于±3mm，相邻两平面垂直度偏差不大于±5mm，后立板与台面的垂直度偏差不大于±2mm，台柱与台面的垂直度偏差不大于±5mm。调整脚应牢固，调整灵活。柜门开闭灵活，无异常杂音，平稳、灵活，无异常杂音，无漏水、渗水现象。 （3）产品打磨、抛光后表面纹理均匀一致，外表粗糙度符合要求，且不能有明显划痕、锤印、烧痕、外露焊缝均进行抛光或去色处理。进行去色处理后无黄斑等残迹，无尖角和毛刺。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 13 | 转角柜 | 规格：1000*1000*800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 1 |  |  |
| 14 | 实验边台 | 规格：2380*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料符合上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 15 | 试剂室试剂柜 | 规格：900*450*1800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 2 |  |  |
| 16 | 样本接受室实验边台 | 规格：1500*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料符合上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 17 | 试剂室试剂柜 | 规格：900*450*1800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 8 |  |  |
| 18 | 试剂室实验边台 | 规格：1100*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 19 | 转角柜 | 规格：1000*1000*800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 1 |  |  |
| 20 | 实验边台 | 规格：1950*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 21 | 感应水龙头水槽 | 规格：500*400*300mm 水槽： 1、材质为高密度PP，耐强腐蚀。优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压注塑成型，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀，热力稳定性好，尤其再不受外强力作用下，处于零下35°~零上150°均不变形。 2、独有防臭结构设计。水槽下水口设有独特的防臭设计，可有效阻止臭气溢出，并阻止异物直排。且具有缓存排水功能、防虹吸、降噪声。 3、可拆卸防溢水结构设计。彻底排除因不慎放水过量导致水溢出水槽的隐患，可拆卸利于清洗维修。 4、提高空间利用率。下水口位置设在靠近水槽后壁，使水槽下方可利用空间增加一倍以上，研究人员可以有效利用此空间置物。 5、双重过滤结构设计，避免杂物流入下水管导致堵塞。 6、重量：3KG（带防溢结构）2.88KG（不带防溢结构） 7、水槽上表面为皮纹，防滑耐用。 感应水龙头： 1、通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送脉冲电磁阀，然后接受信号指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水； 2、采用优质环保CU-01精铜制作，符合含铅标准，不会对水源二次污染，保障健康用水。 3、能有效将铅分子从铜键中剥离出来，吸收IONE分子，有效吸附铅分子，再同归特殊液体清晰，彻底清除。 4、采用晶钻镀铬工艺，抗腐蚀性能强，耐刮伤，长久使用闪亮如新。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 22 | 样本接受室实验边台 | 规格：1500*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 23 | 标本制备室实验边台 | 规格：2680*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 24 | 实验边台 | 规格：3230*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 25 | 转角柜 | 规格：1000*1000*800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 1 |  |  |
| 26 | 实验边台 | 规格：1489*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 27 | 感应水龙头水槽 | 规格：500*400*300mm 水槽： 1、材质为高密度PP，耐强腐蚀。优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压注塑成型，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀，热力稳定性好，尤其再不受外强力作用下，处于零下35°~零上150°均不变形。 2、独有防臭结构设计。水槽下水口设有独特的防臭设计，可有效阻止臭气溢出，并阻止异物直排。且具有缓存排水功能、防虹吸、降噪声。 3、可拆卸防溢水结构设计。彻底排除因不慎放水过量导致水溢出水槽的隐患，可拆卸利于清洗维修。 4、提高空间利用率。下水口位置设在靠近水槽后壁，使水槽下方可利用空间增加一倍以上，研究人员可以有效利用此空间置物。 5、双重过滤结构设计，避免杂物流入下水管导致堵塞。 6、重量：3KG（带防溢结构）2.88KG（不带防溢结构） 7、水槽上表面为皮纹，防滑耐用。 感应水龙头： 1、通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送脉冲电磁阀，然后接受信号指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水； 2、采用优质环保CU-01精铜制作，符合含铅标准，不会对水源二次污染，保障健康用水。 3、能有效将铅分子从铜键中剥离出来，吸收IONE分子，有效吸附铅分子，再同归特殊液体清晰，彻底清除。 4、采用晶钻镀铬工艺，抗腐蚀性能强，耐刮伤，长久使用闪亮如新。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 28 | 扩增检测室实验边台 | 规格：1790*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 29 | 转角柜 | 规格：1000*1000*800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 1 |  |  |
| 30 | 实验边台 | 规格：2930*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 31 | 感应水龙头水槽 | 规格：500*400*300mm 水槽： 1、材质为高密度PP，耐强腐蚀。优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压注塑成型，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀，热力稳定性好，尤其再不受外强力作用下，处于零下35°~零上150°均不变形。 2、独有防臭结构设计。水槽下水口设有独特的防臭设计，可有效阻止臭气溢出，并阻止异物直排。且具有缓存排水功能、防虹吸、降噪声。 3、可拆卸防溢水结构设计。彻底排除因不慎放水过量导致水溢出水槽的隐患，可拆卸利于清洗维修。 4、提高空间利用率。下水口位置设在靠近水槽后壁，使水槽下方可利用空间增加一倍以上，研究人员可以有效利用此空间置物。 5、双重过滤结构设计，避免杂物流入下水管导致堵塞。 6、重量：3KG（带防溢结构）2.88KG（不带防溢结构） 7、水槽上表面为皮纹，防滑耐用。 感应水龙头： 1、通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送脉冲电磁阀，然后接受信号指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水； 2、采用优质环保CU-01精铜制作，符合含铅标准，不会对水源二次污染，保障健康用水。 3、能有效将铅分子从铜键中剥离出来，吸收IONE分子，有效吸附铅分子，再同归特殊液体清晰，彻底清除。 4、采用晶钻镀铬工艺，抗腐蚀性能强，耐刮伤，长久使用闪亮如新。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 32 | 扩增分析室实验边台 | 规格：2050*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 33 | 转角柜 | 规格：1000*1000*800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 1 |  |  |
| 34 | 实验边台 | 规格：2590*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 35 | 感应水龙头水槽 | 规格：500*400*300mm 水槽： 1、材质为高密度PP，耐强腐蚀。优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压注塑成型，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀，热力稳定性好，尤其再不受外强力作用下，处于零下35°~零上150°均不变形。 2、独有防臭结构设计。水槽下水口设有独特的防臭设计，可有效阻止臭气溢出，并阻止异物直排。且具有缓存排水功能、防虹吸、降噪声。 3、可拆卸防溢水结构设计。彻底排除因不慎放水过量导致水溢出水槽的隐患，可拆卸利于清洗维修。 4、提高空间利用率。下水口位置设在靠近水槽后壁，使水槽下方可利用空间增加一倍以上，研究人员可以有效利用此空间置物。 5、双重过滤结构设计，避免杂物流入下水管导致堵塞。 6、重量：3KG（带防溢结构）2.88KG（不带防溢结构） 7、水槽上表面为皮纹，防滑耐用。 感应水龙头： 1、通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送脉冲电磁阀，然后接受信号指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水； 2、采用优质环保CU-01精铜制作，符合含铅标准，不会对水源二次污染，保障健康用水。 3、能有效将铅分子从铜键中剥离出来，吸收IONE分子，有效吸附铅分子，再同归特殊液体清晰，彻底清除。 4、采用晶钻镀铬工艺，抗腐蚀性能强，耐刮伤，长久使用闪亮如新。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 36 | 洗消间实验边台 | 规格：2240*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 37 | 三联水龙头水槽 | 规格：500*400*300mm 水槽： 1、材质为高密度PP，耐强腐蚀。优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压注塑成型，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀，热力稳定性好，尤其再不受外强力作用下，处于零下35°~零上150°均不变形。 2、独有防臭结构设计。水槽下水口设有独特的防臭设计，可有效阻止臭气溢出，并阻止异物直排。且具有缓存排水功能、防虹吸、降噪声。 3、可拆卸防溢水结构设计。彻底排除因不慎放水过量导致水溢出水槽的隐患，可拆卸利于清洗维修。 4、提高空间利用率。下水口位置设在靠近水槽后壁，使水槽下方可利用空间增加一倍以上，研究人员可以有效利用此空间置物。 5、双重过滤结构设计，避免杂物流入下水管导致堵塞。 6、重量：3KG（带防溢结构）2.88KG（不带防溢结构） 7、水槽上表面为皮纹，防滑耐用。 感应水龙头： 1、通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送脉冲电磁阀，然后接受信号指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水； 2、采用优质环保CU-01精铜制作，符合含铅标准，不会对水源二次污染，保障健康用水。 3、能有效将铅分子从铜键中剥离出来，吸收IONE分子，有效吸附铅分子，再同归特殊液体清晰，彻底清除。 4、采用晶钻镀铬工艺，抗腐蚀性能强，耐刮伤，长久使用闪亮如新。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 38 | 生化室实验边台 | 规格：4330*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 39 | 转角柜 | 规格：1000*1000*800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 1 |  |  |
| 40 | 实验边台 | 规格：2590*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 41 | 三联水龙头水槽 | 规格：500*400*300mm 水槽： 1、材质为高密度PP，耐强腐蚀。优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压注塑成型，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀，热力稳定性好，尤其再不受外强力作用下，处于零下35°~零上150°均不变形。 2、独有防臭结构设计。水槽下水口设有独特的防臭设计，可有效阻止臭气溢出，并阻止异物直排。且具有缓存排水功能、防虹吸、降噪声。 3、可拆卸防溢水结构设计。彻底排除因不慎放水过量导致水溢出水槽的隐患，可拆卸利于清洗维修。 4、提高空间利用率。下水口位置设在靠近水槽后壁，使水槽下方可利用空间增加一倍以上，研究人员可以有效利用此空间置物。 5、双重过滤结构设计，避免杂物流入下水管导致堵塞。 6、重量：3KG（带防溢结构）2.88KG（不带防溢结构） 7、水槽上表面为皮纹，防滑耐用。 感应水龙头： 1、通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送脉冲电磁阀，然后接受信号指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水； 2、采用优质环保CU-01精铜制作，符合含铅标准，不会对水源二次污染，保障健康用水。 3、能有效将铅分子从铜键中剥离出来，吸收IONE分子，有效吸附铅分子，再同归特殊液体清晰，彻底清除。 4、采用晶钻镀铬工艺，抗腐蚀性能强，耐刮伤，长久使用闪亮如新。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 42 | 实验中央台 | 规格：3000*1500*800mm 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 44 | 高压室实验边台 | 规格：2280*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 45 | 三联水龙头水槽 | 规格：500*400*300mm 水槽： 1、材质为高密度PP，耐强腐蚀。优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压注塑成型，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀，热力稳定性好，尤其再不受外强力作用下，处于零下35°~零上150°均不变形。 2、独有防臭结构设计。水槽下水口设有独特的防臭设计，可有效阻止臭气溢出，并阻止异物直排。且具有缓存排水功能、防虹吸、降噪声。 3、可拆卸防溢水结构设计。彻底排除因不慎放水过量导致水溢出水槽的隐患，可拆卸利于清洗维修。 4、提高空间利用率。下水口位置设在靠近水槽后壁，使水槽下方可利用空间增加一倍以上，研究人员可以有效利用此空间置物。 5、双重过滤结构设计，避免杂物流入下水管导致堵塞。 6、重量：3KG（带防溢结构）2.88KG（不带防溢结构） 7、水槽上表面为皮纹，防滑耐用。 感应水龙头： 1、通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送脉冲电磁阀，然后接受信号指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水； 2、采用优质环保CU-01精铜制作，符合含铅标准，不会对水源二次污染，保障健康用水。 3、能有效将铅分子从铜键中剥离出来，吸收IONE分子，有效吸附铅分子，再同归特殊液体清晰，彻底清除。 4、采用晶钻镀铬工艺，抗腐蚀性能强，耐刮伤，长久使用闪亮如新。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 46 | 报告发放室实验电脑台 | 规格：2000*750*800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 1 |  |  |
| 47 | CT室实验边台 | 规格：2530*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 48 | 转角柜 | 规格：1000*1000*800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 1 |  |  |
| 49 | 实验边台 | 规格：2980*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 50 | 感应水龙头水槽 | 规格：500*400*300mm 水槽： 1、材质为高密度PP，耐强腐蚀。优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压注塑成型，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀，热力稳定性好，尤其再不受外强力作用下，处于零下35°~零上150°均不变形。 2、独有防臭结构设计。水槽下水口设有独特的防臭设计，可有效阻止臭气溢出，并阻止异物直排。且具有缓存排水功能、防虹吸、降噪声。 3、可拆卸防溢水结构设计。彻底排除因不慎放水过量导致水溢出水槽的隐患，可拆卸利于清洗维修。 4、提高空间利用率。下水口位置设在靠近水槽后壁，使水槽下方可利用空间增加一倍以上，研究人员可以有效利用此空间置物。 5、双重过滤结构设计，避免杂物流入下水管导致堵塞。 6、重量：3KG（带防溢结构）2.88KG（不带防溢结构） 7、水槽上表面为皮纹，防滑耐用。 感应水龙头： 1、通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送脉冲电磁阀，然后接受信号指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水； 2、采用优质环保CU-01精铜制作，符合含铅标准，不会对水源二次污染，保障健康用水。 3、能有效将铅分子从铜键中剥离出来，吸收IONE分子，有效吸附铅分子，再同归特殊液体清晰，彻底清除。 4、采用晶钻镀铬工艺，抗腐蚀性能强，耐刮伤，长久使用闪亮如新。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 51 | HIV工作区实验边台 | 规格：2000*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 52 | 实验中央台 | 规格：3000*1500*800mm 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 53 | 实验边台 | 规格：6310*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 54 | 感应水龙头水槽 | 规格：500*400*300mm 水槽： 1、材质为高密度PP，耐强腐蚀。优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压注塑成型，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀，热力稳定性好，尤其再不受外强力作用下，处于零下35°~零上150°均不变形。 2、独有防臭结构设计。水槽下水口设有独特的防臭设计，可有效阻止臭气溢出，并阻止异物直排。且具有缓存排水功能、防虹吸、降噪声。 3、可拆卸防溢水结构设计。彻底排除因不慎放水过量导致水溢出水槽的隐患，可拆卸利于清洗维修。 4、提高空间利用率。下水口位置设在靠近水槽后壁，使水槽下方可利用空间增加一倍以上，研究人员可以有效利用此空间置物。 5、双重过滤结构设计，避免杂物流入下水管导致堵塞。 6、重量：3KG（带防溢结构）2.88KG（不带防溢结构） 7、水槽上表面为皮纹，防滑耐用。 感应水龙头： 1、通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送脉冲电磁阀，然后接受信号指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水； 2、采用优质环保CU-01精铜制作，符合含铅标准，不会对水源二次污染，保障健康用水。 3、能有效将铅分子从铜键中剥离出来，吸收IONE分子，有效吸附铅分子，再同归特殊液体清晰，彻底清除。 4、采用晶钻镀铬工艺，抗腐蚀性能强，耐刮伤，长久使用闪亮如新。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 55 | 数据处理室实验边台 | 规格：2000*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 56 | 资料柜 | 规格：900*450*1800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 2 |  |  |
| 57 | 样品接收室实验边台 | 规格：2600*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 58 | 样品柜 | 规格：900*450*1800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 1 |  |  |
| 59 | 办公室办公卡座 | 规格：1200*600*750mm | 套 |  | 10 |  |  |
| 60 | 女更更衣柜 | 规格：900*450*1800mm | 套 |  | 3 |  |  |
| 61 | 男更更衣柜 | 规格：900*450*1800mm | 套 |  | 6 |  |  |
| 62 | 纯水室实验边台 | 规格：2140*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 63 | 三联水龙头水槽 | 规格：500*400*300mm 水槽： 1、材质为高密度PP，耐强腐蚀。优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压注塑成型，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀，热力稳定性好，尤其再不受外强力作用下，处于零下35°~零上150°均不变形。 2、独有防臭结构设计。水槽下水口设有独特的防臭设计，可有效阻止臭气溢出，并阻止异物直排。且具有缓存排水功能、防虹吸、降噪声。 3、可拆卸防溢水结构设计。彻底排除因不慎放水过量导致水溢出水槽的隐患，可拆卸利于清洗维修。 4、提高空间利用率。下水口位置设在靠近水槽后壁，使水槽下方可利用空间增加一倍以上，研究人员可以有效利用此空间置物。 5、双重过滤结构设计，避免杂物流入下水管导致堵塞。 6、重量：3KG（带防溢结构）2.88KG（不带防溢结构） 7、水槽上表面为皮纹，防滑耐用。 感应水龙头： 1、通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送脉冲电磁阀，然后接受信号指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水； 2、采用优质环保CU-01精铜制作，符合含铅标准，不会对水源二次污染，保障健康用水。 3、能有效将铅分子从铜键中剥离出来，吸收IONE分子，有效吸附铅分子，再同归特殊液体清晰，彻底清除。 4、采用晶钻镀铬工艺，抗腐蚀性能强，耐刮伤，长久使用闪亮如新。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 64 | 高压室实验边台 | 规格：3890*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 65 | 三联水龙头水槽 | 规格：500*400*300mm 水槽： 1、材质为高密度PP，耐强腐蚀。优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压注塑成型，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀，热力稳定性好，尤其再不受外强力作用下，处于零下35°~零上150°均不变形。 2、独有防臭结构设计。水槽下水口设有独特的防臭设计，可有效阻止臭气溢出，并阻止异物直排。且具有缓存排水功能、防虹吸、降噪声。 3、可拆卸防溢水结构设计。彻底排除因不慎放水过量导致水溢出水槽的隐患，可拆卸利于清洗维修。 4、提高空间利用率。下水口位置设在靠近水槽后壁，使水槽下方可利用空间增加一倍以上，研究人员可以有效利用此空间置物。 5、双重过滤结构设计，避免杂物流入下水管导致堵塞。 6、重量：3KG（带防溢结构）2.88KG（不带防溢结构） 7、水槽上表面为皮纹，防滑耐用。 感应水龙头： 1、通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送脉冲电磁阀，然后接受信号指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水； 2、采用优质环保CU-01精铜制作，符合含铅标准，不会对水源二次污染，保障健康用水。 3、能有效将铅分子从铜键中剥离出来，吸收IONE分子，有效吸附铅分子，再同归特殊液体清晰，彻底清除。 4、采用晶钻镀铬工艺，抗腐蚀性能强，耐刮伤，长久使用闪亮如新。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 66 | 前室实验边台 | 规格：5300*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 67 | 三联水龙头水槽 | 规格：500*400*300mm 水槽： 1、材质为高密度PP，耐强腐蚀。优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压注塑成型，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀，热力稳定性好，尤其再不受外强力作用下，处于零下35°~零上150°均不变形。 2、独有防臭结构设计。水槽下水口设有独特的防臭设计，可有效阻止臭气溢出，并阻止异物直排。且具有缓存排水功能、防虹吸、降噪声。 3、可拆卸防溢水结构设计。彻底排除因不慎放水过量导致水溢出水槽的隐患，可拆卸利于清洗维修。 4、提高空间利用率。下水口位置设在靠近水槽后壁，使水槽下方可利用空间增加一倍以上，研究人员可以有效利用此空间置物。 5、双重过滤结构设计，避免杂物流入下水管导致堵塞。 6、重量：3KG（带防溢结构）2.88KG（不带防溢结构） 7、水槽上表面为皮纹，防滑耐用。 感应水龙头： 1、通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送脉冲电磁阀，然后接受信号指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水； 2、采用优质环保CU-01精铜制作，符合含铅标准，不会对水源二次污染，保障健康用水。 3、能有效将铅分子从铜键中剥离出来，吸收IONE分子，有效吸附铅分子，再同归特殊液体清晰，彻底清除。 4、采用晶钻镀铬工艺，抗腐蚀性能强，耐刮伤，长久使用闪亮如新。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 68 | 实验中央台 | 规格：3380*1500*800mm 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 69 | 中央台试剂架 | 规格：2780*300*750mm | 套 |  | 1 |  |  |
| 70 | 微生物室实验边台 | 规格：2700*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 71 | 转角柜 | 规格：1000*1000*800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 1 |  |  |
| 72 | 实验边台 | 规格：5950*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 73 | 实验中央台 | 规格：3400*1500*800mm 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 74 | 三联水龙头水槽 | 规格：500*400*300mm 水槽： 1、材质为高密度PP，耐强腐蚀。优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压注塑成型，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀，热力稳定性好，尤其再不受外强力作用下，处于零下35°~零上150°均不变形。 2、独有防臭结构设计。水槽下水口设有独特的防臭设计，可有效阻止臭气溢出，并阻止异物直排。且具有缓存排水功能、防虹吸、降噪声。 3、可拆卸防溢水结构设计。彻底排除因不慎放水过量导致水溢出水槽的隐患，可拆卸利于清洗维修。 4、提高空间利用率。下水口位置设在靠近水槽后壁，使水槽下方可利用空间增加一倍以上，研究人员可以有效利用此空间置物。 5、双重过滤结构设计，避免杂物流入下水管导致堵塞。 6、重量：3KG（带防溢结构）2.88KG（不带防溢结构） 7、水槽上表面为皮纹，防滑耐用。 感应水龙头： 1、通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送脉冲电磁阀，然后接受信号指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水； 2、采用优质环保CU-01精铜制作，符合含铅标准，不会对水源二次污染，保障健康用水。 3、能有效将铅分子从铜键中剥离出来，吸收IONE分子，有效吸附铅分子，再同归特殊液体清晰，彻底清除。 4、采用晶钻镀铬工艺，抗腐蚀性能强，耐刮伤，长久使用闪亮如新。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 75 | 高温矮台 | 规格：2262*750*450mm 全钢结构。 1、台面：18MM大理石台面。 2、材质：全柜体采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。 3、配件： ①滑轨：16寸专用滑轨，静音顺滑。 ②合页：采用优质铰链，115度打开。 ③调整脚：采用直径φ8mm，着地部分外六角尼龙，总高为25MM，可调高度为15MM。 ④拉手：一字型与门一体，折弯液压而成。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 76 | 物品柜 | 规格：900*450*1800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 1 |  |  |
| 77 | 霉菌室实验边台 | 规格：2880*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 78 | 实验边台 | 规格：2680*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 79 | 试验凳 | 万象滑轮，自由升降，可带靠背，防酸碱，耐腐蚀。 | 套 |  | 30 |  |  |
| 80 | 实验台插座 | 国标，实验室专用插座台。 | 套 |  | 74 |  |  |
| 81 | 流动注射室实验仪器台 | 规格：4510*900*800mm 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 82 | 操作台 | 规格：2000*750*800mm 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 83 | 资料柜 | 规格：900*450*1800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 1 |  |  |
| 84 | 原子吸收罩 | 规格：400*400*1360mm ▲主体均采用1.0mm厚表面拉丝处理的304不锈钢板，全自动数控激光切割机下料，折弯全自动数控折弯机一次性折弯成型，焊接采用氩弧焊。 | 套 |  | 2 |  |  |
| 85 | 离子色谱室实验仪器台 | 规格：4730*900*800mm 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 86 | 操作台 | 规格：2000*750*800mm 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 87 | 资料柜 | 规格：900*450*1800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 1 |  |  |
| 88 | 万象排气罩 | 规格：400*400*1360mm 1、抽气罩吊顶处配有装饰盘，确保抽气罩安装后吊顶处不会出现黑边，保证实验室的整体美观。 2、关节：高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。 3、关节连接杆：304不锈钢 4、关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢推力轴承，与关节连接杆锁合。 5、气流调节阀：调节阀挡风板设在罩口与管连接处，调节精度高，调节钮在罩口侧壁，操作方便。 | 套 |  | 3 |  |  |
| 89 | 理化室一实验边台 | 规格：4235*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 90 | 三联水龙头/水槽 | 规格：500*400*300mm 水槽： 1、材质为高密度PP，耐强腐蚀。优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压注塑成型，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀，热力稳定性好，尤其再不受外强力作用下，处于零下35°~零上150°均不变形。 2、独有防臭结构设计。水槽下水口设有独特的防臭设计，可有效阻止臭气溢出，并阻止异物直排。且具有缓存排水功能、防虹吸、降噪声。 3、可拆卸防溢水结构设计。彻底排除因不慎放水过量导致水溢出水槽的隐患，可拆卸利于清洗维修。 4、提高空间利用率。下水口位置设在靠近水槽后壁，使水槽下方可利用空间增加一倍以上，研究人员可以有效利用此空间置物。 5、双重过滤结构设计，避免杂物流入下水管导致堵塞。 6、重量：3KG（带防溢结构）2.88KG（不带防溢结构） 7、水槽上表面为皮纹，防滑耐用。 感应水龙头： 1、通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送脉冲电磁阀，然后接受信号指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水； 2、采用优质环保CU-01精铜制作，符合含铅标准，不会对水源二次污染，保障健康用水。 3、能有效将铅分子从铜键中剥离出来，吸收IONE分子，有效吸附铅分子，再同归特殊液体清晰，彻底清除。 4、采用晶钻镀铬工艺，抗腐蚀性能强，耐刮伤，长久使用闪亮如新。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 91 | 实验中央台 | 规格：3380*1500*800mm 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 92 | 三联水龙头/水槽 | 规格：500*400*300mm 水槽： 1、材质为高密度PP，耐强腐蚀。优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压注塑成型，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀，热力稳定性好，尤其再不受外强力作用下，处于零下35°~零上150°均不变形。 2、独有防臭结构设计。水槽下水口设有独特的防臭设计，可有效阻止臭气溢出，并阻止异物直排。且具有缓存排水功能、防虹吸、降噪声。 3、可拆卸防溢水结构设计。彻底排除因不慎放水过量导致水溢出水槽的隐患，可拆卸利于清洗维修。 4、提高空间利用率。下水口位置设在靠近水槽后壁，使水槽下方可利用空间增加一倍以上，研究人员可以有效利用此空间置物。 5、双重过滤结构设计，避免杂物流入下水管导致堵塞。 6、重量：3KG（带防溢结构）2.88KG（不带防溢结构） 7、水槽上表面为皮纹，防滑耐用。 感应水龙头： 1、通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送脉冲电磁阀，然后接受信号指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水； 2、采用优质环保CU-01精铜制作，符合含铅标准，不会对水源二次污染，保障健康用水。 3、能有效将铅分子从铜键中剥离出来，吸收IONE分子，有效吸附铅分子，再同归特殊液体清晰，彻底清除。 4、采用晶钻镀铬工艺，抗腐蚀性能强，耐刮伤，长久使用闪亮如新。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 93 | 试剂架 | 规格：2780*300*750mm | 套 |  | 1 |  |  |
| 94 | 台式洗眼器 | ▲1、主体：加厚铜质。 2、涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 3、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 4、开关手柄：采用杠杆结构，启闭快捷方便。 5、供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网 6、外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 7、最大耐水压：0.6mpa。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 95 | 试剂柜 | 规格：900*450*1800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 2 |  |  |
| 97 | 小型仪器室实验边台 | 规格：3000*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 98 | 实验边台 | 规格：5120*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 99 | 转角柜 | 规格：1000*1000*800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 1 |  |  |
| 100 | 实验边台 | 规格：2165*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 101 | 天平室1天平台 | 规格：900*600*800mm ▲1.全钢结构,三级防震设计,可独立调节水平,防震良好，适用于万级以下的天平操作。台面采用单片厚40mm及以上的黑色优质大理石制作； 2.台面置于钢制框架顶部，由安装于四个角落的高精度空气压缩防振垫予以挑空支撑。 3.外形尺寸：长、宽、高的误差≤2mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线 1000mm的误差≤2mm，地脚平稳性：误差≤ 1mm，每沿米的承重应在400公斤以上。 4.主框架采用40×60mm，壁厚1.0mm的方形钢管制成；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺及假焊，且经打磨平磨平整并防锈处理。箱体及层板采用1～1.2mm优质冷轧钢板制成，钢材表面经酸洗、磷化、表面均经静电及磷化处理。水平可调地脚高度30—50mm。 5.防震脚：组合结构，底座材质为耐酸橡胶，地脚盖为高强度尼龙，用M12×40 螺杆连接组合，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-30mm。 | 套 |  | 3 |  |  |
| 102 | 天平室2天平台 | 规格：900*600*800mm 1.全钢结构,三级防震设计,可独立调节水平,防震良好，适用于万级以下的天平操作。台面采用单片厚40mm及以上的黑色优质大理石制作； 2.台面置于钢制框架顶部，由安装于四个角落的高精度空气压缩防振垫予以挑空支撑。 3.外形尺寸：长、宽、高的误差≤2mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线 1000mm的误差≤2mm，地脚平稳性：误差≤ 1mm，每沿米的承重应在400公斤以上。 4.主框架采用40×60mm，壁厚1.0mm的方形钢管制成；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺及假焊，且经打磨平磨平整并防锈处理。箱体及层板采用1～1.2mm优质冷轧钢板制成，钢材表面经酸洗、磷化、表面均经静电及磷化处理。水平可调地脚高度30—50mm。 5.防震脚：组合结构，底座材质为耐酸橡胶，地脚盖为高强度尼龙，用M12×40 螺杆连接组合，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-30mm。 | 套 |  | 4 |  |  |
| 103 | 高温室实验边台 | 规格：2943*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 104 | 实验边台 | 规格：2780*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 105 | 三联水龙头/水槽 | 规格：500*400*300mm 水槽： 1、材质为高密度PP，耐强腐蚀。优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压注塑成型，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀，热力稳定性好，尤其再不受外强力作用下，处于零下35°~零上150°均不变形。 2、独有防臭结构设计。水槽下水口设有独特的防臭设计，可有效阻止臭气溢出，并阻止异物直排。且具有缓存排水功能、防虹吸、降噪声。 3、可拆卸防溢水结构设计。彻底排除因不慎放水过量导致水溢出水槽的隐患，可拆卸利于清洗维修。 4、提高空间利用率。下水口位置设在靠近水槽后壁，使水槽下方可利用空间增加一倍以上，研究人员可以有效利用此空间置物。 5、双重过滤结构设计，避免杂物流入下水管导致堵塞。 6、重量：3KG（带防溢结构）2.88KG（不带防溢结构） 7、水槽上表面为皮纹，防滑耐用。 感应水龙头： 1、通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送脉冲电磁阀，然后接受信号指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水； 2、采用优质环保CU-01精铜制作，符合含铅标准，不会对水源二次污染，保障健康用水。 3、能有效将铅分子从铜键中剥离出来，吸收IONE分子，有效吸附铅分子，再同归特殊液体清晰，彻底清除。 4、采用晶钻镀铬工艺，抗腐蚀性能强，耐刮伤，长久使用闪亮如新。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 106 | 无碘实验室实验边台 | 规格：4320*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 107 | 转角柜 | 规格：1000*1000*800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 1 |  |  |
| 108 | 实验边台 | 规格：4200*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 109 | 实验感应水龙头/水槽 | 规格：500*400*300mm 水槽： 1、材质为高密度PP，耐强腐蚀。优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压注塑成型，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀，热力稳定性好，尤其再不受外强力作用下，处于零下35°~零上150°均不变形。 2、独有防臭结构设计。水槽下水口设有独特的防臭设计，可有效阻止臭气溢出，并阻止异物直排。且具有缓存排水功能、防虹吸、降噪声。 3、可拆卸防溢水结构设计。彻底排除因不慎放水过量导致水溢出水槽的隐患，可拆卸利于清洗维修。 4、提高空间利用率。下水口位置设在靠近水槽后壁，使水槽下方可利用空间增加一倍以上，研究人员可以有效利用此空间置物。 5、双重过滤结构设计，避免杂物流入下水管导致堵塞。 6、重量：3KG（带防溢结构）2.88KG（不带防溢结构） 7、水槽上表面为皮纹，防滑耐用。 感应水龙头： 1、通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送脉冲电磁阀，然后接受信号指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水； 2、采用优质环保CU-01精铜制作，符合含铅标准，不会对水源二次污染，保障健康用水。 3、能有效将铅分子从铜键中剥离出来，吸收IONE分子，有效吸附铅分子，再同归特殊液体清晰，彻底清除。 4、采用晶钻镀铬工艺，抗腐蚀性能强，耐刮伤，长久使用闪亮如新。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 111 | 实验中央台 | 规格：2800*1500*800mm 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 112 | 三联水龙头/水槽 | 规格：500*400*300mm 水槽： 1、材质为高密度PP，耐强腐蚀。优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压注塑成型，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀，热力稳定性好，尤其再不受外强力作用下，处于零下35°~零上150°均不变形。 2、独有防臭结构设计。水槽下水口设有独特的防臭设计，可有效阻止臭气溢出，并阻止异物直排。且具有缓存排水功能、防虹吸、降噪声。 3、可拆卸防溢水结构设计。彻底排除因不慎放水过量导致水溢出水槽的隐患，可拆卸利于清洗维修。 4、提高空间利用率。下水口位置设在靠近水槽后壁，使水槽下方可利用空间增加一倍以上，研究人员可以有效利用此空间置物。 5、双重过滤结构设计，避免杂物流入下水管导致堵塞。 6、重量：3KG（带防溢结构）2.88KG（不带防溢结构） 7、水槽上表面为皮纹，防滑耐用。 感应水龙头： 1、通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送脉冲电磁阀，然后接受信号指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水； 2、采用优质环保CU-01精铜制作，符合含铅标准，不会对水源二次污染，保障健康用水。 3、能有效将铅分子从铜键中剥离出来，吸收IONE分子，有效吸附铅分子，再同归特殊液体清晰，彻底清除。 4、采用晶钻镀铬工艺，抗腐蚀性能强，耐刮伤，长久使用闪亮如新。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 113 | 试剂架 | 规格：2200*300*750mm | 套 |  | 1 |  |  |
| 114 | 台式洗眼器 | 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 3、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 4、开关手柄：采用杠杆结构，启闭快捷方便。 5、供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网 6、外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 7、最大耐水压：0.6mpa。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 115 | 预留实验室1实验仪器台 | 规格：4730*900*800mm 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 116 | 操作台 | 规格：2000*750*800mm 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 117 | 资料柜 | 规格：900*450*1800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 1 |  |  |
| 118 | 万象排气罩 | 规格：375*1540mm 1、抽气罩吊顶处配有装饰盘，确保抽气罩安装后吊顶处不会出现黑边，保证实验室的整体美观。 2、关节：高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。 3、关节连接杆：304不锈钢 4、关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢推力轴承，与关节连接杆锁合。 5、气流调节阀：调节阀挡风板设在罩口与管连接处，调节精度高，调节钮在罩口侧壁，操作方便。 | 套 |  | 3 |  |  |
| 119 | 标准物质存放实验边台 | 规格：2650*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 120 | 试剂库试剂柜 | 规格：900*450*1800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 3 |  |  |
| 121 | 洗刷消毒室器皿柜 | 规格：900*450*1800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 4 |  |  |
| 122 | 实验边台 | 规格：3580*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 123 | 三联水龙头/水槽 | 规格：500*400*300mm 水槽： 1、材质为高密度PP，耐强腐蚀。优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压注塑成型，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀，热力稳定性好，尤其再不受外强力作用下，处于零下35°~零上150°均不变形。 2、独有防臭结构设计。水槽下水口设有独特的防臭设计，可有效阻止臭气溢出，并阻止异物直排。且具有缓存排水功能、防虹吸、降噪声。 3、可拆卸防溢水结构设计。彻底排除因不慎放水过量导致水溢出水槽的隐患，可拆卸利于清洗维修。 4、提高空间利用率。下水口位置设在靠近水槽后壁，使水槽下方可利用空间增加一倍以上，研究人员可以有效利用此空间置物。 5、双重过滤结构设计，避免杂物流入下水管导致堵塞。 6、重量：3KG（带防溢结构）2.88KG（不带防溢结构） 7、水槽上表面为皮纹，防滑耐用。 感应水龙头： 1、通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送脉冲电磁阀，然后接受信号指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水； 2、采用优质环保CU-01精铜制作，符合含铅标准，不会对水源二次污染，保障健康用水。 3、能有效将铅分子从铜键中剥离出来，吸收IONE分子，有效吸附铅分子，再同归特殊液体清晰，彻底清除。 4、采用晶钻镀铬工艺，抗腐蚀性能强，耐刮伤，长久使用闪亮如新。 | 套 |  | 2 |  |  |
| 125 | 微波热工室实验边台 | 规格：3860*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 126 | 三联水龙头/水槽 | 规格：500*400*300mm 水槽： 1、材质为高密度PP，耐强腐蚀。优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压注塑成型，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀，热力稳定性好，尤其再不受外强力作用下，处于零下35°~零上150°均不变形。 2、独有防臭结构设计。水槽下水口设有独特的防臭设计，可有效阻止臭气溢出，并阻止异物直排。且具有缓存排水功能、防虹吸、降噪声。 3、可拆卸防溢水结构设计。彻底排除因不慎放水过量导致水溢出水槽的隐患，可拆卸利于清洗维修。 4、提高空间利用率。下水口位置设在靠近水槽后壁，使水槽下方可利用空间增加一倍以上，研究人员可以有效利用此空间置物。 5、双重过滤结构设计，避免杂物流入下水管导致堵塞。 6、重量：3KG（带防溢结构）2.88KG（不带防溢结构） 7、水槽上表面为皮纹，防滑耐用。 感应水龙头： 1、通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送脉冲电磁阀，然后接受信号指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水； 2、采用优质环保CU-01精铜制作，符合含铅标准，不会对水源二次污染，保障健康用水。 3、能有效将铅分子从铜键中剥离出来，吸收IONE分子，有效吸附铅分子，再同归特殊液体清晰，彻底清除。 4、采用晶钻镀铬工艺，抗腐蚀性能强，耐刮伤，长久使用闪亮如新。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 127 | 实验边台 | 规格：2210*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 128 | 样品接收室实验边台 | 规格：4980*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 129 | 转角柜 | 规格：1000*1000*800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 1 |  |  |
| 130 | 实验边台 | 规格：1480*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 131 | 样品柜 | 规格：900*450*1800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 1 |  |  |
| 132 | 理化室2实验边台 | 规格：5305*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 133 | 三联水龙头/水槽 | 规格：500*400*300mm 水槽： 1、材质为高密度PP，耐强腐蚀。优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压注塑成型，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀，热力稳定性好，尤其再不受外强力作用下，处于零下35°~零上150°均不变形。 2、独有防臭结构设计。水槽下水口设有独特的防臭设计，可有效阻止臭气溢出，并阻止异物直排。且具有缓存排水功能、防虹吸、降噪声。 3、可拆卸防溢水结构设计。彻底排除因不慎放水过量导致水溢出水槽的隐患，可拆卸利于清洗维修。 4、提高空间利用率。下水口位置设在靠近水槽后壁，使水槽下方可利用空间增加一倍以上，研究人员可以有效利用此空间置物。 5、双重过滤结构设计，避免杂物流入下水管导致堵塞。 6、重量：3KG（带防溢结构）2.88KG（不带防溢结构） 7、水槽上表面为皮纹，防滑耐用。 感应水龙头： 1、通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送脉冲电磁阀，然后接受信号指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水； 2、采用优质环保CU-01精铜制作，符合含铅标准，不会对水源二次污染，保障健康用水。 3、能有效将铅分子从铜键中剥离出来，吸收IONE分子，有效吸附铅分子，再同归特殊液体清晰，彻底清除。 4、采用晶钻镀铬工艺，抗腐蚀性能强，耐刮伤，长久使用闪亮如新。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 135 | 实验中央台 | 规格：3080*1500*800mm 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 136 | 三联水龙头/水槽 | 规格：500*400*300mm 水槽： 1、材质为高密度PP，耐强腐蚀。优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压注塑成型，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀，热力稳定性好，尤其再不受外强力作用下，处于零下35°~零上150°均不变形。 2、独有防臭结构设计。水槽下水口设有独特的防臭设计，可有效阻止臭气溢出，并阻止异物直排。且具有缓存排水功能、防虹吸、降噪声。 3、可拆卸防溢水结构设计。彻底排除因不慎放水过量导致水溢出水槽的隐患，可拆卸利于清洗维修。 4、提高空间利用率。下水口位置设在靠近水槽后壁，使水槽下方可利用空间增加一倍以上，研究人员可以有效利用此空间置物。 5、双重过滤结构设计，避免杂物流入下水管导致堵塞。 6、重量：3KG（带防溢结构）2.88KG（不带防溢结构） 7、水槽上表面为皮纹，防滑耐用。 感应水龙头： 1、通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送脉冲电磁阀，然后接受信号指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水； 2、采用优质环保CU-01精铜制作，符合含铅标准，不会对水源二次污染，保障健康用水。 3、能有效将铅分子从铜键中剥离出来，吸收IONE分子，有效吸附铅分子，再同归特殊液体清晰，彻底清除。 4、采用晶钻镀铬工艺，抗腐蚀性能强，耐刮伤，长久使用闪亮如新。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 137 | 试剂架 | 规格：2480*300*750mm | 套 |  | 1 |  |  |
| 138 | 台式洗眼器 | 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 3、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 4、开关手柄：采用杠杆结构，启闭快捷方便。 5、供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网 6、外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 7、最大耐水压：0.6mpa。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 139 | 无氨实验室实验边台 | 规格：2650*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 140 | 转角柜 | 规格：1000*1000*800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 1 |  |  |
| 141 | 实验边台 | 规格：1770*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 142 | 实验感应水龙头/水槽 | 规格：500*400*300mm 水槽： 1、材质为高密度PP，耐强腐蚀。优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压注塑成型，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀，热力稳定性好，尤其再不受外强力作用下，处于零下35°~零上150°均不变形。 2、独有防臭结构设计。水槽下水口设有独特的防臭设计，可有效阻止臭气溢出，并阻止异物直排。且具有缓存排水功能、防虹吸、降噪声。 3、可拆卸防溢水结构设计。彻底排除因不慎放水过量导致水溢出水槽的隐患，可拆卸利于清洗维修。 4、提高空间利用率。下水口位置设在靠近水槽后壁，使水槽下方可利用空间增加一倍以上，研究人员可以有效利用此空间置物。 5、双重过滤结构设计，避免杂物流入下水管导致堵塞。 6、重量：3KG（带防溢结构）2.88KG（不带防溢结构） 7、水槽上表面为皮纹，防滑耐用。 感应水龙头： 1、通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送脉冲电磁阀，然后接受信号指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水； 2、采用优质环保CU-01精铜制作，符合含铅标准，不会对水源二次污染，保障健康用水。 3、能有效将铅分子从铜键中剥离出来，吸收IONE分子，有效吸附铅分子，再同归特殊液体清晰，彻底清除。 4、采用晶钻镀铬工艺，抗腐蚀性能强，耐刮伤，长久使用闪亮如新。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 143 | 纯水间实验边台 | 规格：1230*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 144 | 转角柜 | 规格：1000*1000*800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 1 |  |  |
| 145 | 实验边台 | 规格：1770*750*800 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 146 | 实验感应水龙头/水槽 | 规格：500*400*300mm 水槽： 1、材质为高密度PP，耐强腐蚀。优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压注塑成型，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀，热力稳定性好，尤其再不受外强力作用下，处于零下35°~零上150°均不变形。 2、独有防臭结构设计。水槽下水口设有独特的防臭设计，可有效阻止臭气溢出，并阻止异物直排。且具有缓存排水功能、防虹吸、降噪声。 3、可拆卸防溢水结构设计。彻底排除因不慎放水过量导致水溢出水槽的隐患，可拆卸利于清洗维修。 4、提高空间利用率。下水口位置设在靠近水槽后壁，使水槽下方可利用空间增加一倍以上，研究人员可以有效利用此空间置物。 5、双重过滤结构设计，避免杂物流入下水管导致堵塞。 6、重量：3KG（带防溢结构）2.88KG（不带防溢结构） 7、水槽上表面为皮纹，防滑耐用。 感应水龙头： 1、通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送脉冲电磁阀，然后接受信号指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水； 2、采用优质环保CU-01精铜制作，符合含铅标准，不会对水源二次污染，保障健康用水。 3、能有效将铅分子从铜键中剥离出来，吸收IONE分子，有效吸附铅分子，再同归特殊液体清晰，彻底清除。 4、采用晶钻镀铬工艺，抗腐蚀性能强，耐刮伤，长久使用闪亮如新。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 147 | 原子荧光/吸引实验仪器台 | 规格：4200*900*800mm 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 148 | 操作台 | 规格：2000*750*800mm 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 149 | 原子吸收罩 | 规格：400*400*1360mm 主体均采用1.0mm厚表面拉丝处理的304不锈钢板，全自动数控激光切割机下料，折弯全自动数控折弯机一次性折弯成型，焊接采用氩弧焊。 | 套 |  | 2 |  |  |
| 151 | 资料柜 | 规格：900*450*1800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 1 |  |  |
| 152 | 预留实验室实验仪器台 | 规格：4200*900*800mm 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 153 | 操作台 | 规格：2000*750*800mm 1. 台面选用约20mm厚实芯（可选颜色）胚体实验室专用陶瓷台面，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料参照上文同类要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 154 | 原子吸收罩 | 规格：400*400*1360mm 主体均采用1.0mm厚表面拉丝处理的304不锈钢板，全自动数控激光切割机下料，折弯全自动数控折弯机一次性折弯成型，焊接采用氩弧焊。 | 套 |  | 2 |  |  |
| 156 | 资料柜 | 规格：900*450*1800mm 参数同试验边台 | 套 |  | 1 |  |  |
| 157 | 试验凳 | 万象滑轮，自由升降，可带靠背，防酸碱，耐腐蚀。 | 套 |  | 25 |  |  |
| 158 | 实验台插座 | 国标，实验室专用插座台。 | 套 |  | 70 |  |  |
| 159 | 安装辅材 | 密封胶，紧固五金小件，固定小件，成品保护膜，安装家具前的区域清洁等 | 批 |  | 1 |  |  |
| 二、实验室通风柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风柜 | 规格：1800*850*2350mm ▲1.主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用1.2~1.5mm厚钢板，全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。内衬板、导流板采用5mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP优质材质制作一体成型。移动视窗玻璃两侧PP夹条包裹，拉手PP一体成型，嵌入5mm钢化玻璃，门开启高度为760mm,自由升降，移门上下滑动装置采用滑轮钢丝绳结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入5mm厚钢化玻璃。 2.台面采用实芯理化板（12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。 3.连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。 4.排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。 | 套 |  | 8 |  |  |
| 2 | 通风柜智能面风速控制系统 | - 主要部件有：通风柜监控屏变风量蝶阀、电源模块、区域存在传感器、 位移传感器. - 2、性能要求：采用具有压力无关性的变风量控制系统，通风柜视窗动作时，系统自动计算通风柜当前视窗高度所需排风量值，压力无关性的变风量蝶阀快速响应，快速调节阀门排风量，满足通风柜排风要求；风量传感器实时监测排风量值，快速稳定通风柜排风量，保证通风柜面风速恒定，控制精度在±10%以内。保证通风柜视窗在任意位置下，通风柜的面风速迅速恒定在设定值，一般为0.5M/S；该系统包括：一个带风量测量装置的变风量蝶阀，一个液晶触摸控制屏，一个位移传感器，一个区域存在传感器，一个控制电源模块； 3、系统控制功能： 系统采用视窗高度检测控制方式； 通风柜监控屏采用5寸电容触摸屏，安装在通风柜立柱上；实时监测视窗平均面风速，实时排风量，实时视窗高度值（mm），以及柜内温度； 通风柜运行参数设定：有人/无人面风速值，门高超限值，最小排风量等； 系统一键启停功能； 紧急情况下，可一键快速切换为紧急排风，风阀全开； 有人工作到无人工作时，系统可自动转人节能（无人）工作模式，按无人时面风速运行，减少排风量； 实时状态指示灯：状态灯灭，运行状态为蓝色，节能状态为绿色，紧急状态为红色； 排风联动功能，系统启动时，有信号给出，可用于启动排风机； 通风柜柜内照明灯直接控制； 通风柜视窗超限报警功能； 通风柜视窗面风速超限报警功能； 变风量阀风压过低报警功能； 变风量阀前后风压实时监测；（需选配压力传感器） 通风柜柜内温度超限报警功能；（需选配温度传感器） 通风柜视窗全关闭时维持最小排风量200 m3/h；（最小风量可设） 系统排风量实时反馈； 实验过程计时提醒功能，包括正计时、倒计时； 文字便签提醒功能； 兼容自动视窗控制系统； 系统采用拔插式设计，方便日后维护 支持ModbusRTU 标准协议，扩展性强； 4、产品技术参数： 变风量蝶阀：阀体采用高耐腐蚀性的PP材料，高温挤压一次成型，满足实验室防腐、防火要求。阀体防火阻燃等级为UL94-V0级。阀体的风量测量段与调节段一体成型，测量方式采用“文丘里喷嘴效应”原理，测定风量，风量控制精度±5%以内。支持测量风量实时反馈，风量传感器自动校零功能。阀体执行机构采用快速调节风阀执行器，全行程0-90度时间为1S。快速响应：对命令信号变化的响应时间小于2秒。压力无关：对风管静压变化的响应时间小于2秒。阀体自带VAV控制模块，与通风柜监控屏通讯连接，可就地接入门高传感器等面风速配件。 通风柜面风速控制由阀体控制模块主动运算完成，响应更快速。 支持RS485端口：3路RS485，用于相关调试、设定、控制与检测 支持2路模拟量输出（0-10V），4路数字量输出（24V 1A） 受控于通风柜监控器，面风速控制精度：当前面风速设定值0.5m/s±20%安装无需直管段。 5、噪音：低于55dB - 变风量排风柜需获得权威第三方检测报告，且包含面风速测试内容； - ★变风量蝶阀具有国家空调设备质量监督检验中心的风量与阀前后压差无关性测试报告； - ★变风量蝶阀具有国家空调设备质量监督检验中心的阀体漏风量，阀片漏风量检验报告； - ★变风量蝶阀全行程工作时间小于2S，并在检测报告中体现。 - ★防火等级：V-0 并提供第三方测试报告。 - 风量校验标定装置须获得国家空调设备质量监督检验中心或权威检测机构第三方风量标定设备的测试报告及评定证书，且在有效期内; - ★快速执行器检测获得SGS出具的0-90°1S以内测试报告。 - 产品获得省级高新技术产品证书，提供证书复印件。 14、风量传感器传感器测量段与变风量阀门一体成型采用“文丘里喷嘴效应” 原理测定通过阀门的流量传感器采用进口产品，可自动校准，测量范围：0-1000Pa，测量精度：±1.0%。 - 通风柜监控屏，具有LCD液晶触模控制面板，尺寸不小于5吋，分辨率800*480，电容触摸屏；显示至少下列数据：实时面风速、门高、运行模式、运行状态、实时排风量等参数。通过触摸屏可设置面风速，可开关通风柜照明灯、可操作系统一键启停。系统相关调试参数的设置，需通过密码功能才能完成，防止误操作。具有一键紧急排风操作功能，紧急排风时，风阀最大排风量排风；可设置相关上下限值，实现门高超限报警、风速过低报警、缺风报警等；报警时有声光提示。具有节能/正常工作模式切换功能，实现夜间、无人工作情况下的节能排风。具有根据不同通风柜结构，补尝风量功能；具有RS485通讯功能，与变风量阀门通讯。可实时显示当前通风柜面风速值以及所有设置参数可进行通风柜风量累计，并显示累计总风量及节能率（相对定风量）所有参数均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入界面应设置密码保护避免误操作，最小风量设置功能，最小开度设置功能，支持实验过程计时提醒功能， 支持文字便签提醒功能，可兼容自动视窗控制功能。 位移传感器，直接卷轴的调节门传感技术。测量范围为0～1000mm，适用于通用通风柜调节窗。轮彀材料：绝缘颗粒涂层阳极氧化铝。线性精度误差：<0.25%。 重复性误差：<0.017%。温漂系数<-20ppm/℃。使用寿命>10万次输出阻值 ：0-10与外部测量呈线性关系产品需通过CE认证，直接固定于通风柜顶部，有防腐保护胶膜的钢丝与配重相联。安装方式：固定支架或螺纹安装 16、区域存在传感器，安装在通风柜正上方，高度最大2500mm； 辐射范围：1000mmx60mm； 感应时间<50ms；无使用精度漂移；采用图像识别技术，自动判别有人/无人状态，无人时继电器输出；传感器状态指示灯：有人亮，无人灭；RS232通讯功能； 通风柜运行状态指示灯：有人为蓝色，无人为绿色，紧急排风时为红色； 尺寸mm：143*56*13.5玻璃面板。产品通过CE认证。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 三、实验室气体部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双瓶报警气瓶柜 | 规格：900*450*1800 1，柜体采用1.0mm厚钢板制作，进口全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型，气体保护焊接。 2，涂层表面经去污去油水洗铜化，环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。 3，结构整体为拆装型，柜体单层结构，门板双层加厚，整体加固。 4，柜体内部底部为活动翻板，方便气瓶进出柜体。 5，钢制抱箍可上下调节高低，活动扣链条。 6，门轴式弹簧插销，使门更灵活轻巧。 7，铝合金拉手门锁，一字型美观，耐用。 8，门板上方为圆形小视窗，嵌入5mm厚钢化玻璃，可视性好，方便观察。 9，颜色默认标准颜色为整体灰白色（其它颜色也可定制）。 10，柜体外观尺寸：双门900*450*1900mm。 - 带智能可燃气体检测报警装置，通风稀释系统、气瓶紧固定链条； - ▲12、报警气瓶柜压力表必须经过强制检定，提供符合要求且在有效期内的压力表强制检定证书。 | 套 |  | 2 |  |  |
| 2 | 医用级不锈钢管 | 氩气用φ15,BA级316L，充氮焊接 | m |  | 30 |  |  |
| 3 | 医用级不锈钢管 | 氩气用φ12,BA级316L，充氮焊接 | m |  | 15 |  |  |
| 4 | 医用级不锈钢管 | 氮气用φ15,BA级316L，充氮焊接 | m |  | 30 |  |  |
| 5 | 医用级不锈钢管 | 氮气用φ12,BA级316L，充氮焊接 | m |  | 15 |  |  |
| 6 | 医用级不锈钢管 | 氢气用φ15,BA级316L，充氮焊接 | m |  | 30 |  |  |
| 7 | 医用级不锈钢管 | 氢气用φ12,BA级316L，充氮焊接 | m |  | 15 |  |  |
| 8 | 医用级不锈钢管 | 氦气用φ15,BA级316L，充氮焊接 | m |  | 30 |  |  |
| 9 | 医用级不锈钢管 | 氦气用φ12,BA级316L，充氮焊接 | m |  | 15 |  |  |
| 10 | 医用不锈钢管件 | 充氮焊接 | 套 |  | 4.00 |  |  |
| 11 | 气体报警装置 | 氩气、氮气、氢气、氦气声光报警，柔性报警面板，配RS485通讯协议 - ▲1、提供投标人委托国家认可的检测机构出具的气体报警系统检测报告。报警系统要求主机可同时监测多台分机，分机报警时主机应启动报警，分机掉线主机应启动报警。启动报警时，报警声应不小于55dB(A）.应符合GB/T4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第一部分：通用要求》的要求。 ▲2、产品应符合GB/T18268.1-2010《测量、控制和实验室的用电设备 电磁兼容性要求 第一部分：通用要求》，提供提供投标人委托国家认可的检测机构出具的气体报警系电磁兼容性检测报告。 | 套 |  | 4.00 |  |  |
| 12 | 实验室气咀 | 全铜材质，哑光环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，人体工学手轮，顺滑耐用，高密度PP开关旋钮，陶瓷阀芯，使用寿命50万次 | 个 |  | 16.00 |  |  |
| 13 | 辅材 | 不锈钢焊接条，焊接用气，安装支架，气压表4套，不锈钢调压阀4套，试压耗材。 | 项 |  | 1.00 |  |  |
| 四、实验室废水处理系统部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室污水处理系统 | - 控柜主机外形材质：采用钣金喷塑材质，外观整洁美观。 2.处理后用途：废水经处理后排入市政污水管网； 3.处理水量： 1000（升每天）（按每天工作8小时计）。 4.处理后水质标准：项目规划情况及有关设计规范，实验室废水经处理后达到国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）Ⅲ级排放标准要求。 5.电压：AC220V; 6.控制模式：全自动控制及远程通讯功能，同时可手动操作。 7．主机外形尺寸：1800*800*1400Hmm 8.水质运行检测指标 9.物理指标：液位、流量、压力 10.化学指标：PH 11.测量范围：0-14ph 12.准确度：±0.2 pH 13.分辨率：0.1pH 14.稳定性：≤ 0.02 pH/24小时 15.pH标准溶液：4.01/6.86/9.18 16.配置pH调节装置，通过传感器在线监控水质，根据需要添加相应药剂，完成水质酸碱度控制，同时系统具有根据pH值自动调整加药速度的功能，以确保pH调节效率和效果。 17.重金属捕捉去除装置：通过加入螯合能力更强、更环保的新型重金属螯合剂及助凝剂，高效去除重金属、胶体及悬浮物等污染物。 18.多程氧化及分解：利用氧化装置的高级氧化处理技术，去除水中酚、氰等污染物质，水的脱色、除去水中铁、锰等金属离子，除异味和臭味。具有反应迅速、流程简单、没有二次污染等优势。 19.配置臭氧发生器，主要用于降解有机污染物、除色、除味等。臭氧发生器应提供制造商消毒产品生产企业卫生许可证和在全国消毒产品网上备案信息平台登记备案； 20.▲17、配置水质纯化装置，纯化水电导率应不得过1.5uS/cm(23.8℃)。重金属指标应不得超过0.00001%，酸碱度应符合规定要求，提供投标人委托国家认可的检测机构出具的纯化水水质检测报告。 ★21、采用国内成熟产品，为无土建的实验室废水综合处理一体化成套设备；具备实验室废水综合处理设备CE认证证书（认证时间需3个月以上），提供认证证书复印件。 ★22、所提供的设备需采用一体化处理设备，并符合国家环保要求，具备一体化污水处理设备省级环境保护产品认证证书，提供认证证书复印件； ★23、系统采用先进的智能组件和总控技术，设备控制系统具有实验室综合废水处理相关技术证明，提供复印件。 24、全自动微电脑控制系统，能够实时显示仪器的运行状态信息。 25、清洗及校正功能：具有自动和手动两种方法进行清洗和设备校正。 - ★26、报警功能：具有系统故障、断电、试剂存量不足、无水、异常等情况下的报警功能。提供设备控制系统技术认证证书复印件。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 2 | 管道连接 | 与市政排污管道连接的管材与安装，开挖坑槽并回填 | 项 |  | 1 |  |  |
| 五、净化装饰部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用级洁净复合钢板空钢板 | - 钢板厚度：：0.426mm. 2、医用级玻镁夹芯厚度：50mm。 3、A级防火芯材。 4、防火等级A1级。 5、符合GB/T23932-2009建筑用金属面绝热夹芯板规范要求。 6、外观质量：板面平整，无明显凹凸，变形，表面清洁，色泽均匀，无胶痕，无明显划痕。 7、切口平直，切面整齐，无毛刺，芯材密实。 8、芯板切面整齐无大块剥落，块与块之间接缝无明显间隙。 9、剥落性能：每个剥离面的粘接面积≥90%。 - ★10、玻镁板不腐蚀钢板及铝合金，有防反卤证书。 ★11、玻镁板氯离子＜0.01%，有国家权威机构检测证明。 ★12、耐火极限不小于60分钟，有第三方检测报告。 | ㎡ |  | 2767 |  |  |
| 2 | 洁净专用铝合金槽铝 | 1、50系列 2、国标铝型材 | m |  | 504 |  |  |
| 3 | 洁净专用铝合金内圆弧 | 1、50系列 2、国标铝型材 3、含胶条底座 | m |  | 2044 |  |  |
| 4 | 洁净专用铝合金角铝 | 1、38*38mm 2、国标铝型材 | m |  | 796 |  |  |
| 5 | 洁净专用铝合金外圆柱 | 1、50系列 2、国标铝型材 | m |  | 291 |  |  |
| 6 | 洁净专用T型铝 | 1、86*60mm 2、国标铝型材 | m |  | 120 |  |  |
| 7 | 洁净专用外三维片 | 1、配套50系列 2、国标铝型材 | 个 |  | 97 |  |  |
| 8 | 洁净专用内三维片 | 1、配套50系列 2、国标铝型材 | 个 |  | 328 |  |  |
| 9 | 洁净专用彩钢板吊件组合 | 1、国标丝杆、固定码、花篮、连接片 | ㎡ |  | 859 |  |  |
| 10 | 洁净专用彩钢板密封胶 | 1、无毒无味 | ㎡ |  | 2492 |  |  |
| 11 | 防火板龙骨 | 12mm，20*30木方龙骨 | ㎡ |  | 27 |  |  |
| 12 | 12mm防火板 | 12mm防火板具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻 | ㎡ |  | 27 |  |  |
| 13 | 3mm医用UV板 | 3mm医用UV板亮度效果高；耐磨耐刮；环保性高；不易褪色；非常美观时尚且防水性能极佳；抗污能力强；易清理 | ㎡ |  | 27 |  |  |
| 14 | 医疗板 | - 医疗板厚度≥ 4.5 mm，基材为无机不燃材料 2、防火性能不低于A2 级； 3、 E1 级环保 4、抗菌性能好，权威机构抗菌检测时间不低于 24 小时。 - 5、龙骨+基材板硅钙板（见图） | ㎡ |  | 768 |  |  |
| 15 | 洁净专用地板界面剂 | 1、胶体均匀，无团块颗粒。 2、容易涂布，梳尺不凌乱。 3、拉伸粘结强度≥1.13MPa。 4、符合JC/T550-2008标准中普通乳液型的技术要求。 ★5、提供国家认可的检测（验）机构出具的完整有效的检测报告复印件，其中拉伸粘结强度≥1.13MPa。 | ㎡ |  | 1005 |  |  |
| 16 | 洁净专用超细自流平地面 | 1、厚度：3mm。 2、初始流动度：≥140mm。 3、拉伸粘结强度：≥1.2MPa。 4、尺寸变化率：-0.04%。 5、24h抗压强度：≥10.5MPa。 6、24h抗折强度：≥2.9MPa。 7、28d抗压强度：≥26.4MPa。 8、28d抗折强度：≥5.4MPa。 ★9、提供国家认可的检测（验）机构出具的完整有效的检测报告复印件。 | ㎡ |  | 1005 |  |  |
| 17 | 实验室用高级橡胶地板 | - 具有良好的防火、防水、防滑、耐磨、耐腐蚀、易清洗、不易起尘、抗菌、阻燃等性能1、选用单层均质橡胶地板产品，规格：卷材2.0mm厚, 获得国际机构蓝天使认证，绿色卫士认证。 2、防火设计应符合国家标准。 3、环保要求：根据国家标准检测，不含有害物质。 4、防滑性能：根据HG/T 3747.1-2011的要求测定，≥R9级。 - 5、其它标准符合国家相关要求. | ㎡ |  | 1111 |  |  |
| 18 | 钢制子母门 | 1、尺寸：1200*2100mm。 3、观察窗400*300mm。 | 樘 |  | 13 |  |  |
| 19 | 钢制门单开 | 1、尺寸：900*2100mm。 3、观察窗400*300mm。 | 樘 |  | 41 |  |  |
| 20 | 铝合金玻璃门 | 尺寸：700*2100mm。 | 樘 |  | 2 |  |  |
| 21 | 滑门 | 尺寸：1000*2100mm。 | 樘 |  | 2 |  |  |
| 22 | 防火门 | 尺寸：900*2100mm，乙级。 | 樘 |  | 3 |  |  |
| 23 | 防火门 | 尺寸：1200*2100mm，乙级。 | 樘 |  | 5 |  |  |
| 24 | 防火门 | 尺寸：1500*2100mm，乙级。 | 樘 |  | 2 |  |  |
| 25 | 缓冲间互锁 | 电子互锁 | 套 |  | 14 |  |  |
| 26 | 不锈钢传递窗 | 规格：600*600m | 套 |  | 8 |  |  |
| 27 | 连体传递窗 | 规格：600*1200m | 套 |  | 2 |  |  |
| 28 | 铝合金检修口 | 600*600 | 套 |  | 16 |  |  |
| 29 | 新外窗定制安装 | 钢化玻璃规格依图，尺寸≥1800mmX1800mm，30套，与外墙立面协调，与实验室隔墙开口相配，优级铝型材 | 项 |  | 1 |  |  |
| 30 | 实验室透视玻璃窗 | 钢化玻璃≥800mmX1200mm | 套 |  | 71 |  |  |
| 31 | 墙砖 | 300*600 | 平米 |  | 35 |  |  |
| 32 | 地砖 | 300*300防滑地砖+防水2mm聚氨酯 | 平米 |  | 26 |  |  |
| 33 | 铝扣板 | 300*300，600*600 | 平米 |  | 41 |  |  |
| 34 | 辅材 | 原卫生间墙体拆除、部分吊顶拆除、33套外窗拆除搬运、施工个人防护用具、安全标识和安全措施， | 项 |  | 1 |  |  |
| 六、空调部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面设备平台 | 混泥土。国标，厚度200mm，含钢筋。50平方，含地面清理。 | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 办公室卫生间 | 卫生间墩台，隔板，地面抬升，墙面瓷砖。 | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 四面出风嵌入式 | MDV-D28Q4/N1-D 风量：750CMH，制冷量：2.8KW，制热量：3.2KW | 台 |  | 10 |  |  |
| 4 | 四面出风嵌入式 | MDV-D36Q4/N1-D 风量：800CMH，制冷量：3.6KW，制热量：4.0KW | 台 |  | 2 |  |  |
| 5 | 四面出风嵌入式 | MDV-D45Q4/N1-D 风量：900CMH，制冷量：4.5KW，制热量：5.0KW | 台 |  | 4 |  |  |
| 6 | 四面出风嵌入式 | MDV-D50Q4/N1-D 风量：900CMH，制冷量：5.0KW，制热量：5.6KW | 台 |  | 2 |  |  |
| 7 | 四面出风嵌入式 | MDV-D63Q4/N1-D 风量：950CMH，制冷量：6.3KW，制热量：7.0KW | 台 |  | 13 |  |  |
| 8 | 四面出风嵌入式 | MDV-D80Q4/N1-D 风量：1200CMH，制冷量：8.0KW，制热量：9.0KW | 台 |  | 1 |  |  |
| 9 | 四面出风嵌入式 | MDV-D100Q4/N1-D 风量：1500CMH，制冷量：9.0KW，制热量：10.0KW | 台 |  | 4 |  |  |
| 10 | 直膨式净化空调机组 | 风量：3000m3/h，冷量：30kw，新风量：1000m3/h，再热量：8kw，加湿量：8Kg/H，余压：700pa，配置G4+F8二级过滤器，混泥土基础 工字钢基础 100*50 减震垫 槽钢吊装支架100*50，机组吊装，安装，检测、调试；机组要求如下： ▲1.1医用净化组合式空调机组、风冷室外机、医用净化空调恒温恒湿控制柜等空调产品应为同一品牌，以便于后期售后服务。 ▲1.2所有空气处理机组均符合《洁净手术室空气调节机组》（GB19569）要求，并经过鉴定，性能优越的空调专业厂家生产医用机组，不得用通用机组代替专用机组。 ▲1.3所有空调机组均采用变频器进行控制，采取恒风压控制技术，自动恒定系统风量，严格控制室内所需的风量，节省运行费用。 1.4 所有净化机组的风机均需要按照最高效率进行选型。 2、净化空调系统主要设备材料技术、质量要求 2.1循环机组由混合段、风机段、均流段、初校过滤段（G4板式）、中效过滤段（F8袋式）、蒸发段、加热段、加湿段、出风段等组成。 2.2集中新风机组由进风段、初校过滤段（G4板式）、风机段、均流段、中效过滤段（F8袋式）、亚高效过滤段（H10）、加热段、蒸发段、深度除湿段、出风段等组成。 ★2.3空调机组均通过CRAA国家产品认证，提供国家空调设备质量监督检验中心依据EN1886标准出具的检测报告以保证产品安全性能及质量； ★2.4箱体要求采用铝合金框架结构，保证机组的刚度和强度，机体在运转时不变形。在±1000pa条件下，机组变形量≤0.9mm/m；且同时机组箱体机械强度不低于D1级； ★2.5面板要求采用双面保温箱板结构保温层厚度不小于50mm，内充填聚氨脂发泡保温（密度≥48kg/m3）。外板采用彩色镀锌钢板，内板采用锌铝板或304#不锈钢板。外壁板厚度≥0.6mm，内壁板厚度≥0.5mm。传热系数不大于0.75w/(㎡*K)，机组热绝缘性能保证应不低于 T2 级。空调制造商须通过根据国家标准GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测箱板燃烧性能不低于B1级的检测，合格并提供国家第三方检测报告）； ★2.6 机组应具有良好的防冷桥措施及密封性能。保证在运转时框架外壁及外面板不结露、机组的冷桥因子不低于TB1级且机组在静压1000Pa条件下，机组的最大漏风率不大于0.011%。（冷桥因子依据EN1886-2007标准检测的国家第三方检测报告，漏风率依据GB/T19569-2004标准检测的国家第三方检测报告）； 2.7电机要求：采用优质三相异步电机，如西门子、ABB或同等品牌。要求防护等级IP55，F级绝缘。应在连续运行的所有方面，符合IEC 34或相当级别的标准要求，可在≦40℃，相对湿度≦90％的环境下连续操作；风机及传动装置应具有良好的接地措施以避免静电累积； ★2.8过滤器要求采用“初效+中效”两级过滤方案，中效安装于出风侧的正压段；初效过滤采用铝合金框架板式过滤器（G4），过滤材料无纺布；中效过滤器采用金属框架袋式过滤器（F8），滤料为进口化纤；过滤器槽架要求采用框架单元，密封良好，拆装方便。严控循环空气过滤品质，机组在+400pa的条件下过滤器旁通漏风率≤0.005%；在-400pa条件下过滤器旁通漏风率≤0.105%（须提供依据欧标EN1886-2007检验依据的国家级质量监督检验中心检验报告加盖制造商公章的复印件为证）； 2.9加湿器要求：加湿器采用瑞士“康迪”、美国“阿姆斯壮”或同等品牌电极式加湿器，机电一体化设计，可接受机组控制器控制，实现加湿量连续控制；采用可更换或可拆洗式加湿桶；配不锈钢加湿喷管及连接软管；配水质调理器，可适应各种不同水质条件下的加湿需要； 2.10机组加热采用PTC电加热器，表面温度＜65℃，无火灾隐患，含高温保护开关。 ★2.11空调机组表冷器滑槽、接水盘底板材质均为SUS304不锈钢，厚度δ≥1.0mm。凝结水盘底部需带厚度不小于25mm的聚氨脂发泡材料进行保温，确保在环境温度不超过40℃，相对湿度不超过95%的条件下机组箱体面板外表面不结露，凝结水盘为相应功能段整体发泡下沉式结构底盘结构。医用净化机组采用的专用水盘具有杀菌功能，对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率达到99.9%以上（提供第三方权威检测机构出具的检测报告为证）； 2.12制造商须通过组合式空调智能控制柜电气强度试验和接地连续性试验并试验合格，确保使用过程中避免在工作温度下电流泄露和电气强度出现击穿，并具有良好的接地保护措施（提供合格的第三方检测报告复印件）； 2.13机组配紫外线杀菌灯。紫外线可有效杀灭驻留于机组内表面的各类细菌。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 11 | 直膨式净化空调机组 | 风量：5000m3/h，冷量：95kw，新风量：5000m3/h，再热量：12kw，加湿量：40Kg/H，余压：700pa，配置G4+F8二级过滤器，混泥土基础 工字钢基础 100*50 减震垫 槽钢吊装支架100*50，机组吊装，安装，检测、调试. 性能要求同上。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 12 | 空调室外机 | MDV-952W/D2SN1-8X(I) 制冷量：95.2KW 制热量：106KW | 台 |  | 1 |  |  |
| 13 | 空调室外机 | MDV-952W/D2SN1-8X(I) 制冷量：95.2KW 制热量：106KW | 台 |  | 1 |  |  |
| 14 | 空调室外机 | 制冷量：32KW 制热量：34KW ，变频压缩机。混泥土基础 工字钢基础 100*50 减震垫 槽钢吊装支架100*50，机组吊装，安装，检测、调试。性能要求： 1、机组采用多机头并联制冷系统，压缩机必须为国际知名品牌（HITACHA或DANFOSS）全封闭涡旋压缩机，运行稳定、寿命长，噪音低。可实现分级节流控制。室外机冷量大于20KW 机组采用多机头并联制冷系统；连管长度需达到≥40 米，高差≥20 米。 ▲2、室外机风机采用可调速设计，满足不同季节运行工况需求。 3、机组外机冷凝器均采用翅片采用国产优质防腐亲水铝片，铜管采用优质磷脱氧内螺纹紫铜管，保证换热性、耐用性。 4、采用冷凝风扇控制，根据机组运行供液温度控制冷凝风扇的转速，保证机组压力在正常范围运行。超强的环境适应能力，在室外环境温度18～40℃可正常制冷。 5、风扇电机采用单相永磁电容式电动机，电源220V/50Hz，耐压电压AC1500/1分钟，绝缘等级：B级，防护等级IP54；免维护轴承，轴镀镍磷合金，配电容保护罩、金属穿线管及高温保护器。 ▲6、室外机所有控制元件全都选用国内外知名品牌，采用强弱电一体化设计，机组运行和故障点为不带电的安全接点，性能稳定、可靠、耐用。控制器具备完整的保护系统：高低压保护，高温保护，过热保护，电流保护，防冻保护，具有智能化的自诊断功能、详尽的故障代码自动显示。 | 台 |  | 1 |  |  |
| 15 | 空调室外机 | 制冷量：95KW 制热量：99.5KW ，变频压缩机混泥土基础 工字钢基础 100*50 减震垫 槽钢吊装支架100*50，机组吊装，安装，检测、调试。性能要求同上 | 台 |  | 1 |  |  |
| 16 | 净化专用管道式排风机箱 | 离心风机 风量：200CMH 机外余压：300Pa | 台 |  | 1 |  |  |
| 17 | 净化专用管道式排风机箱 | 离心风机 风量：300CMH 机外余压：300Pa | 台 |  | 2 |  |  |
| 18 | 净化专用管道式排风机箱 | 离心风机 风量：1800CMH 机外余压：600Pa | 台 |  | 1 |  |  |
| 19 | 净化专用管道式排风机箱 | 离心风机 风量：1200CMH 机外余压：600Pa | 台 |  | 1 |  |  |
| 20 | 净化专用管道式排风机箱 | 离心风机 风量：500CMH 机外余压：600Pa | 台 |  | 1 |  |  |
| 21 | 净化专用管道式排风机箱 | 离心风机 风量：600CMH 机外余压：300Pa | 台 |  | 8 |  |  |
| 22 | 净化专用管道式排风机箱 | 离心风机 风量：700CMH 机外余压：600Pa | 台 |  | 1 |  |  |
| 23 | 净化专用管道式排风机箱 | 离心风机 风量：700CMH 机外余压：300Pa | 台 |  | 1 |  |  |
| 24 | 净化专用管道式排风机箱 | 离心风机 风量：3300CMH 机外余压：600Pa | 台 |  | 1 |  |  |
| 25 | 排风机组支吊架、底座 | 1、材质国标角钢。 2、规格50*50mm | 套 |  | 17 |  |  |
| 26 | 管道式排气扇 | 风量：100m3/h ，余压：200pa | 台 |  | 4 |  |  |
| 27 | 高效送风口带过滤器、散流板、带调节阀 | 500CMH——1000CMH | 套 |  | 14 |  |  |
| 28 | 高效送风口带过滤器、散流板、带调节阀 | 1000CMH——1500CMH | 套 |  | 2 |  |  |
| 29 | 洁净层流罩 | 规格：1200x600mm 高效过滤器：H14，自带风机，工作区100级@≥0.5μm (FS209E)，噪声≤65dB，过滤效率 ≥99.995%@0.3um（液槽密封），配DEHS测试口、压差表、风速变频可调，SUS304不锈钢壳体 | 台 |  | 4 |  |  |
| 30 | 排风口 中效过滤器 孔板百叶 带调节阀 | 300*300面尺寸 | 个 |  | 18 |  |  |
| 31 | 排风口 中效过滤器 孔板百叶 带调节阀 | 400*400面尺寸 | 个 |  | 5 |  |  |
| 32 | 排风口 高效过滤器 孔板百叶 带调节阀 | 450*450面尺寸 | 个 |  | 5 |  |  |
| 33 | 排风口 高效过滤器 孔板百叶 带调节阀 | 550*550面尺寸 | 个 |  | 3 |  |  |
| 34 | 排风口 高效过滤器 孔板百叶 带调节阀 | 650*650面尺寸 | 个 |  | 3 |  |  |
| 35 | 回风百叶（带尼龙滤网） | 600*600面尺寸 | 个 |  | 2 |  |  |
| 36 | 回风百叶（带尼龙滤网） | 300*300面尺寸 | 个 |  | 2 |  |  |
| 37 | 消声器 40*40角钢支架 6MM后橡塑保温 | 500*400*1500 | 套 |  | 1 |  |  |
| 38 | 消声器 40*40角钢支架 6MM后橡塑保温 | 500*320*1500 | 套 |  | 1 |  |  |
| 39 | 消声器 40*40角钢支架 6MM后橡塑保温 | 400*320*1500 | 套 |  | 1 |  |  |
| 40 | 调节阀 | 规格随风管 | 套 |  | 71 |  |  |
| 41 | 电动调节阀 | 规格随风管 | 套 |  | 21 |  |  |
| 42 | 防火阀 | 规格随风管 | 套 |  | 2 |  |  |
| 43 | 止回阀 | 规格随风管 | 套 |  | 17 |  |  |
| 44 | 抽屉式防尘尼龙活动网 | 规格按现场定制 | 个 |  | 2 |  |  |
| 45 | 排风防雨百叶 | 规格按现场定制 | 套 |  | 14 |  |  |
| 46 | 新风防雨百叶 | 规格按现场定制 | 套 |  | 2 |  |  |
| 47 | 消音器 | 8mmPP灰板制作，长度1m,630*500 | 套 |  | 2 |  |  |
| 48 | 玻璃钢防腐风机 | 7A/7.5KW变频电机/处理风量15000 | 台 |  | 2 |  |  |
| 49 | 酸雾喷淋塔 | 规格：1000*4500 | 台 |  | 2 |  |  |
| 50 | 风机基座 | 规格：1200*1200 | 台 |  | 2 |  |  |
| 51 | 酸雾喷淋塔基座 | 规格：1800*1800处理风量15000。 | 台 |  | 2 |  |  |
| 52 | 变频器 | 标配。 | 套 |  | 2 |  |  |
| 53 | 活性炭吸附装置 | 规格：长2200，宽1200，高1200， 双层过虑。 ▲实验室活性炭吸附装置排气需要达到合格标准，提供排气孔空气浮游菌检测报告，排气口浮游菌数量≤350cfu/m | 套 |  | 2 |  |  |
| 54 | 金属配件支架/固定架 | 规格随风管 | 项 |  | 1 |  |  |
| 55 | 防雨帽 | 规格随风管 | 套 |  | 2 |  |  |
| 56 | 电动风阀 | 规格:250 | 套 |  | 6 |  |  |
| 57 | 电动风阀 | 规格:160 | 套 |  | 13 |  |  |
| 58 | 变径 | 规格:500/600 | 套 |  | 1 |  |  |
| 59 | 变径 | 规格:110/160 | 套 |  | 11 |  |  |
| 60 | 三通 | 规格:110/160 | 套 |  | 4 |  |  |
| 61 | 变径 | 规格:160/200 | 套 |  | 4 |  |  |
| 62 | 三通 | 规格:250 | 套 |  | 3 |  |  |
| 63 | 变径 | 规格:250/315 | 套 |  | 5 |  |  |
| 64 | 变径 | 规格:200/315 | 套 |  | 2 |  |  |
| 65 | 弯头160 | 规格:160 | 套 |  | 1 |  |  |
| 66 | 三通 | 规格:160/200 | 套 |  | 2 |  |  |
| 67 | 弯头 | 规格:200 | 套 |  | 1 |  |  |
| 68 | 喷涂塔安装高空作业费 | 国标，脚手架搭建。 | 项 |  | 1 |  |  |
| 69 | 帆布软接（排风机） | 国标 | 套 |  | 64 |  |  |
| 70 | 专用洁净镀锌风管 | 1、厚度：0.75mm 2、制作、安装，清洁、消毒、杀菌。 | ㎡ |  | 80 |  |  |
| 71 | 专用洁净镀锌风管 | 1、厚度：0.6mm 2、制作、安装，清洁、消毒、杀菌。 | ㎡ |  | 65 |  |  |
| 72 | 专用洁净镀锌风管 | 1、厚度：0.5mm 2、制作、安装，清洁、消毒、杀菌。 | ㎡ |  | 274 |  |  |
| 73 | 专用洁净塑料风管 | 1、规格：圆形Φ160 2、清洗、消毒、杀菌。 | m |  | 34 |  |  |
| 74 | 专用洁净塑料风管 | 1、规格：圆形Φ200 2、清洗、消毒、杀菌。 | m |  | 16 |  |  |
| 75 | 专用洁净塑料风管 | 1、规格：圆形Φ250 2、清洗、消毒、杀菌。 | m |  | 18 |  |  |
| 76 | 专用洁净塑料风管 | 1、规格：圆形Φ315 2、清洗、消毒、杀菌。 | m |  | 34 |  |  |
| 77 | 专用洁净塑料风管 | 1、规格：方形Φ630*320 2、清洗、消毒、杀菌。 | m |  | 3 |  |  |
| 78 | 专用洁净塑料风管 | 1、规格：方形Φ630*500 2、清洗、消毒、杀菌。 | m |  | 60 |  |  |
| 79 | 洁净风管保温 | 1、材质橡塑保温棉 2、厚度25mm. ▲3、等级：B1级。 | ㎡ |  | 546 |  |  |
| 80 | 空调冷媒铜管及保温 | 铜管φ51(包括保温套管) | m |  | 60 |  |  |
| 81 | 空调冷媒铜管及保温 | 铜管φ34.93(包括保温套管) | m |  | 216 |  |  |
| 82 | 空调冷媒铜管及保温 | 铜管φ28.58(包括保温套管) | m |  | 182 |  |  |
| 83 | 空调冷媒铜管及保温 | 铜管φ22.23(包括保温套管) | m |  | 68 |  |  |
| 84 | 空调冷媒铜管及保温 | 铜管φ19.05(包括保温套管) | m |  | 12 |  |  |
| 85 | 空调冷媒铜管及保温 | 铜管φ15.88(包括保温套管) | m |  | 283 |  |  |
| 86 | 空调冷媒铜管及保温 | 铜管φ12.70(包括保温套管) | m |  | 318 |  |  |
| 87 | 空调冷媒铜管及保温 | 铜管φ9.53(包括保温套管) | m |  | 184 |  |  |
| 88 | 空调冷媒铜管及保温 | 铜管φ6.35(包括保温套管) | m |  | 196 |  |  |
| 89 | 分歧管 |  | 个 |  | 34 |  |  |
| 90 | 镀锌钢管 | DN20*3 186米，DN25*3 46米，DN32*3 52米，DN40*3.5 36米，DN50*3.5 24米 | 项 |  | 1.00 |  |  |
| 91 | 橡塑保温套管 | 1、规格规格：DN20 ▲难燃性,B1级 | m |  | 186 |  |  |
| 92 | 橡塑保温套管 | - 规格：DN25 - ▲难燃性,B1级 | m |  | 46 |  |  |
| 93 | 橡塑保温套管 | 1、规格：DN32 ▲2、难燃性,B1级 | m |  | 52 |  |  |
| 94 | 橡塑保温套管 | 1、规格：DN40 ▲难燃性,B1级 | m |  | 36 |  |  |
| 95 | 橡塑保温套管 | 1、规格：DN50 ▲难燃性,B1级 | m |  | 24 |  |  |
| 96 | 风管支吊架 | 1、吊杆、角钢。2、制作、安装、刷防锈漆、 | KG |  | 2770 |  |  |
| 97 | 辅材 | 水管支架/弯头（角铁及焊条）制作、安装、刷防锈漆、风管检漏、试压，实验室空调压差与洁净度检测 | 项 |  | 1 |  |  |
| 七、净化电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调配电箱 | 1、 规格:按系统要求制作的成套设备（含配电箱体、开关元件及附件等） 2、其他：箱体为非标箱，材质为冷轧钢板，表面防静电喷涂。 | 套 |  | 3 |  |  |
| 2 | 双电源切换配电屏 | 开关元器件为人民电器、正泰 | 套 |  | 2 |  |  |
| 3 | 供电照明配电箱 | 开关元器件为人民电器、正泰 | 套 |  | 4 |  |  |
| 4 | 动力配电箱 | 开关元器件为人民电器、正泰 | 套 |  | 7 |  |  |
| 5 | 开关箱 | 开关元器件为人民电器、正泰 | 套 |  | 4 |  |  |
| 6 | 净化机组智能恒温恒湿自控系统 | 含金属箱体，强电电路控制（断路器、交流接触器、热继电器)，变频器，智能编程式多点路控制器、控制模块，压差传感器，执行器，温湿度传感器，各类指示开关，旋钮开关，文本控制显示屏。控制布线(机组至自控箱，自控箱至末端客户控制面板）， | 套 |  | 2 |  |  |
| 7 | UPS应急电源 | ≥30min,100KVA，UPS电池柜； 1)三进三出纯在线双变换式产品，支持380/400/415V,50/60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护。 2)超强的负载适应性，超强的过载与短路能力。 3)超宽输入电压与频率范围，适应恶劣电网环境，适应各种燃油发电机接入。 4)整流器采用IGBT，具有PFC功能，输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于1%，整机效率高达99%，绿色环保，高效节能。 5)DSP 全数字化控制，实现了整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制。 6)数字化环流控制技术，可实现8台并机，可不同容量并机，并机可靠性极高。 7)宽电压输入范围,智能化电池管理方案，延长电池使用寿命。 8)超长的平均无故障时间(>300,000h), 超低的平均检修时间(<10min)。 9)丰富的选件：SNMP卡、电池温度补偿模块 10)具备完善的过载和故障保护功能,可有效抑制UPS对电网源造成的谐波污染,提高UPS的输入功率因数.具有输入输出隔离变压器。 11)电池数量29-32节可调，可灵活适配客户不同需求 12)提供RS232接口及监控软件，支持TCP／IP、SNMP等网络协议，先进的远程网络监控功能，采用发送电子邮件或传呼、短信等方式提供实时报警信息。大屏幕LCD显示控制面板。 ★13）提供UPS电源有效的泰尔中心检测报告、节能检验报告。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 8 | 镀锌线槽 | 规格：100*50*1.0 | m |  | 110 |  |  |
| 9 | 镀锌线槽 | 规格：300*100*1.0 | m |  | 110 |  |  |
| 10 | 洁净灯具 | 规格：医用LED平板灯 1200x600带应急 | 套 |  | 1 |  |  |
| 11 | 洁净灯具 | 规格：医用LED平板灯 1200x300 ★洁净面板灯通过CCC国家强制产品试验、CCC电磁兼容式试验、CCC光源和灯具的蓝光危害认证、盐雾（耐腐）测试，提供检测报告复印件； | 套 |  | 22 |  |  |
| 12 | 洁净灯具 | 规格：医用LED平板灯 1200x300 带应急 | 套 |  | 23 |  |  |
| 13 | 洁净灯具 | 规格：医用LED平板灯 600x600 | 套 |  | 35 |  |  |
| 14 | 洁净灯具 | 规格：医用LED平板灯 600x600 带应急 | 套 |  | 45 |  |  |
| 15 | 洁净灯具 | 规格：医用LED平板灯 600x300 | 套 |  | 7 |  |  |
| 16 | 洁净灯具 | 规格：医用LED平板灯 300x300 | 套 |  | 15 |  |  |
| 17 | 防水防尘灯 | 规格：20w | 套 |  | 6 |  |  |
| 18 | 防爆灯 | 规格：医用LED平板灯 1200x300 带应急 | 套 |  | 4 |  |  |
| 19 | 防爆灯 | 规格：医用LED平板灯 1200x300 | 套 |  | 2 |  |  |
| 20 | 灯具 | 单管荧光灯 | 套 |  | 2 |  |  |
| 21 | 紫外线杀菌灯 | 30W*1 | 套 |  | 74 |  |  |
| 22 | 48口接入交换机 | 1.名称、规格型号：48口接入交换机,S1324GF 2.技术要求：48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，包转发率：38.7Mpps；交换容量：52Gbps, | 套 |  | 4 |  |  |
| 23 | 双互锁门禁系统 |  | 套 |  | 7 |  |  |
| 24 | 门禁系统 |  | 套 |  | 8 |  |  |
| 25 | 半球IP彩色摄像头 | 300M像素 | 台 |  | 12 |  |  |
| 26 | 硬盘录像机 | 1.名称.规格型号：DS-8616N-K8 2.技术要求：16路视频预览、存储、回放，最大可安装8块硬盘 | 台 |  | 2 |  |  |
| 27 | 监控级硬盘 | 1.名称.规格型号：监控级硬盘 2.技术要求：6TB | 台 |  | 4 |  |  |
| 28 | 22寸液晶监视器 | 1.名称.规格型号：DS-D5022QD-S 2.技术要求:支持1080P分辨率。 | 台 |  | 2 |  |  |
| 29 | 9U机柜 | 1.名称、规格型号：9U机柜 2.技术要求：1、机柜应兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准。 | 套 |  | 2 |  |  |
| 30 | 电线管 | 规格：DN20SC | m |  | 380 |  |  |
| 31 | 镀锌线槽 | 150*75 | m |  | 100 |  |  |
| 32 | 电线电缆 | 电缆WDZ-YJY 4*95+1*50mm 220米，WDZ-YJY 4*70+1*35mm 120米，WDZ-YJY 4*35+1*16mm 60米，WDZ-YJY 4*25+1*16mm 300米，WDZ-YJY5*10mm 120米，WDZ-YJY5*6mm 180米，WDZ-YJY5*4mm 220米 ; 电线 ZR-BV 4mm 6700米，ZR-BV 2.5mm 5200米；电线管 DN20SC 700米，DN25SC 1000米，电线软管 DN20 1200米 | 项 |  | 1 |  |  |
| 33 | 辅材 | 照明开关83个，单项三孔电源插座250VAC 10A 295个,6类水晶头70个，电话电脑接口模板130套，六类非屏蔽双绞线800米，24口六类非屏蔽配线架2个，理线器4个，六类非屏蔽跳线2米，HDMI电缆 160米，接线盒500个 | 项 |  | 1 |  |  |
| 八、给排水部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 成品陶瓷拖把池 | 规格：600*500 | 套 |  | 4 |  |  |
| 2 | 蹲便器 | 陶瓷，配节能水箱 | 套 |  | 2 |  |  |
| 3 | 紧急冲淋器 | ▲1.材质：SUS304不锈钢 洗眼盆：SUS 304不锈钢材质，直径300mm 2.表面处理“镜面高精度抛光（国内唯一一家达到此工艺） 3.流量调节装置：具有流量调节装置并带有节压阀门，可适用于不同压力场所 4.洗眼喷头：模注一体成型，并带有缓冲滤网，既可以去除水中杂质，也可以避免水束冲伤眼睛。 5.冲淋喷头水束：周围水束为幕布形，中间为线性水束，确保水流充分，冲洗面积大 6.冲淋拉手/拉杆：冲林拉手为ABS一体成型，手握处根据人体工学原理设计为仿手形，使用舒适；便于操作，拉杆为Ø13mm不锈钢管成型加工，钢性设计。 7.冲淋球阀连杆：一体精注成型 8.阀门：洗眼阀为 ½304不锈钢球阀，冲洗阀为1寸不锈钢球阀，确保有足够过水（通道）截面，保证水流畅通 9.连接管件：304材质熔蜡精注成型 10.主体连接：上下两部分用由任连接，内装聚四氟控，连接方便，内控可靠。 11.进、排水口连接螺纹密封可靠Rp1内螺纹 12.洗眼开关推板：大面积模型ABS模注成型，根据人体工学原理设计，扩大与人体接触面，所处位置适中，紧急情况下便于寻找操作使用。 注：洗眼流量≥11.4升/min 冲洗流量≥75.7升/min 开启时间 1秒内开启 | 套 |  | 2 |  |  |
| 4 | 淋浴器 | 全铜材质，空气增压花洒 | 套 |  | 2 |  |  |
| 5 | 大理石洗手台 | 定制 | m |  | 2.3 |  |  |
| 6 | 洗手台盆 | 配感应龙头、镜子 | 套 |  | 1 |  |  |
| 7 | PPR水管 | 规格：DN20 | 米 |  | 272 |  |  |
| 8 | PPR水管 | 规格：DN25 | 米 |  | 83 |  |  |
| 9 | PPR水管 | 规格：DN32 | 米 |  | 35 |  |  |
| 10 | PPR水管 | 规格：DN40 | 米 |  | 81 |  |  |
| 12 | PVC排水管 | 规格：DN50 | 米 |  | 216 |  |  |
| 13 | PVC排水管 | 规格：DN75 | 米 |  | 106 |  |  |
| 14 | PVC排水管 | 规格：DN110 | 米 |  | 306 |  |  |
| 15 | 无缝钢管 | 1、规格DN100 | m |  | 168 |  |  |
| 16 | 橡塑保温套管 | 1、规格：DN100 难燃性,B1级 | m |  | 168 |  |  |
| 17 | 防臭地漏 | 不锈钢 | 个 |  | 5 |  |  |
| 17 | 缓冲弯 |  | 个 |  | 39 |  |  |
| 18 | PPR截止阀 | 规格：DN50 | 个 |  | 2 |  |  |
| 19 | PPR球阀 | 规格：DN20 | 个 |  | 40 |  |  |
| 20 | 管件 | PVC pp-r 等管件、阀门 弯头 直通 三通 等 | 宗 |  | 1 |  |  |
| 21 | 管道支架 | 制安，刷防锈漆3遍 | kg |  | 500 |  |  |

| 商务要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体要求 |
| 1 | 免费保修期 | 免费送货上门，免费安装调试合格，按国家有关规定实行产品“三包”， 免费保修期最短不得少于贰年，超过保质期提供有偿服务。 |
| 2 | 交货时间及地点、方式 | 1、交付使用时间：自收到预付款之日起30个日历天之内 2、交货地点：采购人指定地点 3、交货方式：现场交货 |
| 3 | 付款方式 | 合同签订后材料进场支付合同总价30%的材料预付款；安装完成合同工作量的80%后支付至合同总价的60%；验收合格后支付至合同总价90%，经财政性投资预算评审中心审核造价后支付至合同总价的97%，3%质保金待质量保修期满后支付。 |
| 4 | 投标报价 | 本项目实行总承包报价，包括：服务价款、服务所用耗材、人工费、管理费用、报送、验收、维护等全部费用；货物采购、标准附件、运输、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。供应商应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价；采购人不再支付任何费用。 |
| 5 | 售后技术服务要求 | 1. 免费技术服务及培训要求 ： 采购范围内的货物免费送货上门，按采购人要求免费安装、调试验收合格；提供免费现场技术培训，保证使用人员正常操作产品的各种功能。 2.出现故障解决方案: 2.1免费保修期内提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费、维修费；提供7*24小时的售后服务；接到采购在故障发生时，在接到用户报障请求后，在15分钟内响应，先电话或者远程沟通，如无法远程解决的应于2~4小时内到场修复； 2.2免费保修期最短不得少于壹年，超过保质期提供有偿服务。 2.3设备的质量保证期内因设备本身的质量问题发生故障，负责免费修理和更换零部件，如果需要更换配件的，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。对设备达不到使用要求者，经双方协商，可以更换设备，由供货方承担所发生的全部费用。 2.4在质保期内，如果投标人的产品或服务升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人应对采购人购买的产品或服务进行升级。 3、技术资料：验收时提供完整应用中文操作书说明书和详细技术参数手册及其它相关技术资料，一式贰份；提供正版软件光盘。 4、技术培训要求：供货方应免费提供现场安装及技术培训，投标人提供的技术培训须保证操作使用人员能够熟练掌握设备的各种功能和日常维护保养，协助使用人员完成简明操作规程和保养规程的制定。技术使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。 5、售后服务服务过程中如有违反约定的情况，采购人有权扣除质保金。 6、投标人于响应文件中对所投产品的技术参数、性能、配置及证明材料作出真实、有效的响应。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。 |
| 6 | 验收条款 | 1、质量标准：符合国家及行业有关标准，并符合招标投标有关质量要求 2、 验收条件及标准： 2.1设备验收合格后方可交付投入使用 2.2验收工作由采购人与投标人双方验收，验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，并严格按照采购人相关管理规定的内容及招投标技术参数表逐条进行验收， 验收必须以招投标参数为基准，对招标技术响应表逐条进行验收。验收时出现不实质性响应招投标要求或验收条款规定的虚假应标情形者，设备不予接收。 2.3验收发现的问题，必须做好记录（文字或影像记录，文字记录必须阳朔政务服务中心与投标人双方验收人员签字）。 2.4验收合格生效：产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。设备相关资料由采购人相关部门接收，并建立设备档案。验收合格日期以最后验收完成项目为准，设备验收时间计算在供货期内，按合同相关规定执行，由于投标人原因造成不按时完成验收造成逾期供货事实，由投标人承担相关合同责任。 2.5设备验收交接：验收合格后视为设备交接，在验收合格前设备属于投标人，所有运输、仓储、装卸、保管、搬运等其相关责任由投标人负责。 3、如投标响应条件与本招标文件验收条款有冲突的造成无法验收的，或有虚假应标情形者，将报有关管理部门处理。投标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 |
| 7 | 注意事项 | - 投标人的投标产品必须确保安全、可靠，因投标人原因造成无法验收的，由投标人承担一切责任，对采购人造成损失的，赔偿所造成的损失。 本项目采购预算金额： 万元，超出采购预算总金额的将被视为无效投标。 2、本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 - 3、核心产品范围： - 实验室净化台柜部分：第1项实验边台。 |

# 第四章 评标办法

一、投标文件评审(初步评审)：

1、采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行资格性审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2、评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3、资格性及符合性审查内容：

| 资格性审查 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 2 | 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（若为新成立的企业，请根据实际情况提供） | 委托代理时必须提供，投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 3 | 投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 4 | 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明 | 投标文件是否按招标文件要求声明 |
| 5 | 供应商企业股东及出资信息 | 供应商是否不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”情形 |
| 符合性审查 |  |  |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件是否按招标文件要求书写及签名、盖章 |
| 2 | 投标文件完整性 | 投标文件是否按招标文件要求编制 |
| 3 | 投标报价 | 是否在采购预算金额内 |
| 4 | 其他情况 | 是否无其他未响应招标文件实质性要求的情况 |
| 注：以上审查因素如有一项不符合，初步评审不通过，不再进入下一轮详评。 |  |  |

评标办法

二、投标文件评审（详细评审）

（一）评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、项目要求及技术需求、售后服务、业绩信誉、政策功能等方面内容按百分制打分。

（二）评标方式：以封闭方式进行评标。

（三）根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

（四）评标方法：对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（五）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：

1、价格分…………………………………………………………………………满分50分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

投标人被认定为小型和微型企业且所投标产品被认定为小型和微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

(2) 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。进入详评投标人的价格分统一按照下列公式计算：

以进入评标的最低的评标报价为50分。

评标基准价

（4）投标人价格分 =                                       　　×50分

投标人评标报价

2、技术响应程度分（满分29分）

技术参数满分29分；

带▲号的技术参数，必须满足，否则投标无效；带★号的技术参数不能满足招标文件参数要求的（投标人需提供证明材料），每一项扣减3分，扣完29分为止。

3、建设方案及施工组织方案能力分 (满分2分)

由评委在打分前根据招标文件要求，对比各供应商所提供的投标方案，含投入人员、机械及设备的配备、保证项目质量和安全的技术组织措施、安装进度计划、安装调试方案等内容）”，并根据各投标人针对本项目拟定的实施方案新颖性、完整性、优越性、合理性等方面横向对比确定供应商“一档、二档”各所属档次并在相应档次内独立打分。（投标方案未提供的不得分）。

一般的评为一档，得1分；

良好的评为二档，得2分；

4. 售后服务方案分………………………………………………………………7分

（1）售后服务承诺分：响应文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性、保障性、故障出现解决方案、、服务响应体系、技术培训服务等方面进行独立评审，横向对比确定供应商“一档、二档”各所属档次并在相应档次内独立打分。满分2分。

一档（1分）：售后服务承诺基本满足招标文件。

二档（2分）：售后服务承诺完全满足招标文件，售后服务承诺书完整、可行，保障性强，解决方案能力强、服务体系完善、技术培训到位。

（2）本地化服务分（满分5分）

能提供本地化服务，投标人为广西桂林市或在广西桂林市区域内设有自营维修服务网点（工商营业执照注册地址为桂林区域内的做为有效证明），有专门负责维修的售后服务人员, 提供7×24小时400电话服务的得5分(以提供服务网点相关证明材料,和400电话服务协议合同复印件为准)，少提供或不提供不得分。

5、业绩信誉分…………………………………………………………………………10分

（1）投标人通过ISO 9001质量管理体系、ISO13485医疗器械质量管理体系认证并处于有效期内的，得1分。（投标文件提供以上证书复印件加盖供应商公章。全部提供的得1分，少提供或不提供不得分）。

（2）投标人具有建筑装修装饰工程专业承包贰级（含贰级）及以上资质、建筑机电安装工程专业承包叁级（含叁级）、建筑电子与智能化二级（含二级）及以上资质的单位，具有有效的安全生产许可证；得1分（投标文件提供以上证书复印件加盖供应商公章。全部提供的得1分，少提供或不提供不得分）。

（3）投标人具备特种设备安装改造维修许可证（压力管道，GC2级及以上）得2分；

（4）投标人为高新技术企业的并提供证书复印件得0.5分。

（5）投标人2020年新冠疫情期间履行社会责任程度高，疫情期间为社会捐赠价值达到550万元及以上的得5分，疫情期间为社会捐赠达到450万元及以上的得2分，350万元及以上的得1分，捐赠证明以红十字会证明为有效，以上三项不累计加分；

（6）投标人自2017年1月1日以来具有类似项目的业绩 [无不良记录，以中标（成交）通知书或项目合同复印件为准（能清晰反映所项目的名称、种类、金额)，否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次] ，每提供1项得0.5分，最多得0.5分。

6、政策功能分(节能、环保、区内产品等)………………………………………2分

（1）投标产品中含有列入财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品并具有效节能产品认证证书的，每项产品得0.5分（以《节能产品政府采购清单》和有效的节能产品认证证书复印件为准）。满分0.5分

（2）投标产品中含有列入财政部现行《环境标志产品政府采购品目清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品并具有效环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分（以《环境标志产品政府采购品目清单》和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。满分0.5分

（3）根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细 则的通知》（桂政办发【2015】78 号）的规定，对使用广西工业产品的金额占本项目（分标）总金额80%以上（含）的，得1分。满分1分

7、综合得分＝1+2+3+4+5

三、推荐中标候选人的原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；若得分相同且评标价相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若相同的，则依次按技术、项目实施方案、履约能力、售后服务得分由高到低的顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，并依此类推。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 第五章  合同主要条款及格式

项目名称：阳朔县疾病预防控制中心整体搬迁项目（实验室洁净系统配套及安装）项目采购

项目编号：

甲方：阳朔县疾病预防控制中心（采购人）

乙方：                  （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的及合同金额

分标

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）。

第二条  质量保证

1、乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的合法渠道的整套全新的符合国家有关质量标准制造的原厂正品，所供货物、材料须符合国家有关标准要求，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2、乙方提供货物的免费保修期为      （自交货并验收合格之日起计）（属于实行国家强制保修政策的除外）（采购需求有单独要求的按其执行）。投标产品必须是整套全新的符合国家有关质量标准制造的产品。免费保修期自货物安装调试验收合格签字之日算起。采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

- 使用中文说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

- 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1、交付使用期：自签订合同之日起 30 个日历日内必须到货，并全部安装调试合格完毕；

交付地点：广西桂林市采购人指定地点；

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方。

第六条  调试和验收

1、验收标准：  按分标要求执行    。

2、乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

3、货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

4、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

7、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　3　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。根据甲方要求进行培训，培训时间、地点：广西桂林市采购人指定地点。

第八条  售后服务

1、乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 付款方式

合同签订后材料进场支付合同总价30%的材料预付款；安装完成合同工作量的80%后支付至合同总价的60%；验收合格后支付至合同总价90%，经财政性投资预算评审中心审核造价后支付至合同总价的97%，3%质保金待质量保修期满后支付。

第十一条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额5 %违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接受货物或乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同金额3‰违约金，但违约金额不得超过合同金额10 %，超过5天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报阳朔人民政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

- 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各二份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送阳朔人民政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：                          .

法定代表人：                                法定代表人：                              .

委托代理人：                                委托代理人：                              .

电  话：                                    电   话：                                 .

开户名称：                                  开户名称：                                .

开户银行：                                  开户银行：                                .

银行账号：                                  银行账号：                                .

日    期：                                  日    期：                                .

# 第六章 投标文件格式

## 投标文件目录

一、投标报价表（必须提供）；

二、资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（格式见附件，必须提供）；

（5）投标人前期服务情况声明函（格式见附件，必须提供）；

三、商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格偏离表（必须提供）；

（2）投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（3）项目实施方案（根据项目采购需求及评标方法自行编写，格式自拟）（如有，请提供）；

（4）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按货物采购需求要求提供）；

（5）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（6）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

（7）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（8）投标人2017年以来，具有同类产品的销售业绩的相关证明材料【无不良记录，以中标（成交）通知书、签订的销售合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额、日期等内容】（如有，请提供）；

（9）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（10）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（11）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

（12）中小企业声明函（见附件）（如投标人被认定为小型和微型企业且所投产品被认定为小型和微型企业产品的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果                                                                                                                  同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。投标人应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。）（如有，请提供）；

（13）其他有效证明文件的复印件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准）】（如有，请提供）；

（14）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）（如有，请提供）；

（15）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

- 一、投标报价表

1.投标报价表（格式）

致：广西建澜项目管理有限公司

根据贵方阳朔县疾病预防控制中心整体搬迁项目（实验室洁净系统配套及安装）项目采购项目招标文件，项目编号，签字代表           （姓名）经正式授权并代表投标人（投标单位名称），提交投标文件正本一份，副本  四 份，并做出如下报价：

（    分标）

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：            .

开户名称：                               .

开户银行：                               .

账号：                                   .

投标人（公章，自然人除外）：                           .

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                            .

投标日期：                      .

注：（1）各投标人必须就“货物采购需求”中所投分标货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件每个分标只允许有一个报价。

（2）投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

（3）当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

（4）如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品,同时以提供节能产品认证证书复印件或环境标志产品认证证书复印件，以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

- 二、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

致：广西建澜项目管理有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）（适用于自然人投标）

致：广西建澜项目管理有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：                       　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：                            声   明（格式）

致：广西建澜项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人（公章，自然人除外）：                           .

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                  .

日          期：                       .

5.投标人前期服务情况声明函（必须提供）；

附件：                       声   明（格式）

致：广西建澜项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

供应商（公章，自然人除外）：             .

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：                        .

日      期：                         .

- 三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.技术规格偏离表（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

（     分标）

| 项号 | 货物名称 | 招标采购需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术响应情况： |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 商务要求响应情况： |  |  |  |  |
| 1 | 售后服务要求及免费保修期 |  |  |  |
| 2 | 交付使用时间及地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 验收标准 |  |  |  |
| 5 | 其他要求 |  |  |  |

投标人（公章）：                     .

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：              .

注：（1）投标人应对照“货物采购需求”注明所投产品技术参数、商务条款的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”情况时应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料，否则，不予认可。

（2）当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

2.投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（格式自拟）

投标人（公章，自然人除外）：                 .

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：             .

3.项目实施方案（根据项目采购需求及评标方法自行编写，格式自拟）（如有，请提供）；

（格式自拟）

投标人（公章，自然人除外）：                 .

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：             .

4. “货物采购需求”需提供的有效证明文件（按货物采购需求要求提供）；

5.项目实施人员一览表（如有，请提供）；

附件

项目实施人员一览表

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（公章，自然人除外）：                  .

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：                .

日          期：                  .

6.节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

7.环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

8.投标人2017年以来，具有同类产品的销售业绩的相关证明材料【无不良记录，以中标（成交）通知书、签订的销售合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额、日期等内容】（如有，请提供）；

9.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

10.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

11.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

附件：

广西工业产品声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

12.中小企业声明函（见附件）【如投标人被认定为小型和微型企业且所投产品被认定为小型和微型企业产品的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果                                                                                                                  同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。投标人应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。】（如有，请提供）；

附件

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

13.其他有效证明文件的复印件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准）】（如有，请提供）；

14. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）（如有，请提供）；

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

15.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明（如有，请提供）

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。