广西永祥建设监理有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：玉林市检验检测研究院离子色谱仪一套项目

项目编号:YLZC2021-J1-000383-GXYX

采 购 单 位 ：玉林市检验检测研究院

采购代理机构：广西永祥建设监理有限公司

2021年09月

目  录

- 竞 标 公 告	3

- 第一章  竞标人须知及前附表	6

- 第二章  货物需求一览表	19

- 第三章  合同基本条款	23

- 第四章  合同书格式	25

- 第五章  竞标文件格式	26

- 第六章  评定成交的标准	37

- 第七章  政府采购合同格式 ..........................39

广西永祥建设监理有限公司玉林市检验检测研究院离子色谱仪一套项目（项目编号：YLZC2021-J1-000383-GXYX）

竞争性谈判公告

项目概况

玉林市检验检测研究院离子色谱仪一套项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2021年9月30日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：YLZC2021-J1-000383-GXYX

采购计划编号：YLZC2021-J1-10961-003

项目名称：玉林市检验检测研究院离子色谱仪一套项目

采购方式：√竞争性谈判□竞争性磋商 □询价

预算金额：人民币叁拾柒万圆整（¥370000.00)

最高限价：人民币叁拾柒万圆整（¥370000.00)

采购需求:

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子色谱仪 | 套 | 1 | 详见竞争性谈判采购文件一览表 |

如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判采购文件项目需求一览表。

合同履行期限：供应商在成交结果公告之日起5个工作日内签订合同，自签订合同之日起5天交货、安装完毕并交付使用。

本项目不接受联合体。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1政府采购促进中小企业发展。

2.2政府采购促进残疾人就业政策。

2.3政府采购支持监狱企业发展。

2.4政府采购扶持不发达地区和少数民族地区政策。

3.本项目的特定资格要求：

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购，具备合法资格的供应商。

- 2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：于2021年9月27 日公告发布之时起至2021年9月29日止（逾期下载谈判无效）；

地点：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理报名；

方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）自行下载采购文件；如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190.

- 响应文件提交:

截止时间：2021年9月30日北京时间10时00分，逾期送达的将予以拒收。

地点：玉林市广场东路756-10号。

五、开启

时间：2021年9月303日北京时间10时00分。

地点：玉林市广场东路756-10号。

- 开启

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜（无）

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名    称：玉林市检验检测研究院

地    址：玉林市玉柴工业园玉博大道1520号

联系方式：0775-3117181

联 系 人：雍艺

- 2.采购代理机构名称：广西永祥建设监理有限公司

- 地址：玉林市玉东大道61号富林金桂丽湾绿兰园6栋901室

- 项目联系人：陈兼

- 联系电话：0775-2293848

- 3、监督单位：

玉林市财政局   电话:   0775-2697961

九、.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西玉林市人民政府门户网（www.yulin.gov.cn）上发布。

广西永祥建设监理有限公司

2021年9月26 日

# 第一章  竞标人须知及前附表

竞标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 1.2 1.3 1.4 | 项目名称：玉林市检验检测研究院离子色谱仪一套项 项目编号：YLZC2021-J1-000383-GXYX 采购计划编号：YLZC2021-J1-10961-003 本项目政府采购预算：人民币叁拾柒万圆整（¥370000.00) 资金来源：财政资金 |
| 2 | 2.1 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购，具备合法资格的供应商。 2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 10.1 | 竞标报价：竞标人须就《货物需求一览表》中的所有货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。 |
| 4 | 14.1 | 竞标有效期：竞标截止日期后60天。 |
| 5 | 15.4 | 竞标文件份数：正本一套，副本三套。 |
| 6 | 16.1 16.2 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 18 | 竞标截止时间：2021年9月30日北京时间10时00分 地点：玉林市广场东路756-10号 |
| 8 | 19.1 | 谈判时间：2021年9月30日北京时间10时00分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知） 谈判地点：玉林市广场东路756-10号 |
| 9 | 20.1 | 评标办法：最低评标价法 |
| 10 | 27.1 | 成交服务费：本项目成交服务费按成交总金额的1.5% 收取，由采购人向采购代理机构支付。 |
| 11 |  | 履约保证金：无 |
| 特别说明： 同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加投标。采购内容包含多项设备，如其中两家或两家以上供应商所投产品均为同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定。多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过商务评审和技术（服务）评审合格的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以售后服务最优一家为有效供应商；均相同时，由询价小组集体决定。 多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理同一品牌同一型号产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。 同一家原生产厂商授权多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。 |  |  |

## 竞 标 人 须 知

## 一   总  则

### 1.项目名称及编号

1.1项目名称：玉林市检验检测研究院离子色谱仪一套项目

1.2项目编号：YLZC2021-J1-000383-GXYX

采购计划编号：YLZC2021-J1-10961-003

1.3本项目采购预算控制价：人民币叁拾柒万圆整（¥370000.00)

1.4资金来源：财政资金

1.5凡超过本次政府采购预算控制价的竞标报价均为无效竞标。

### 2.竞标人资格

2.1竞标人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购，具备合法资格的供应商。

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

2.2符合竞标人资格的竞标人应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

2.3只有在规定时间内向采购代理机构购买了本项目谈判采购文件的供应商才能参加竞标。

### 3.竞标费用

3.1竞标人应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

二    竞争性谈判采购文件（简称谈判采购文件）

### 4.谈判采购文件的构成

4.1谈判采购文件包括：

⑴竞争性谈判公告；

⑵竞标人须知及前附表；

⑶货物需求一览表；

⑷合同基本条款；

⑸合同书格式；

⑹竞标文件格式；

⑺评定成交的标准。

### 5.谈判采购文件的澄清和修改

5.1任何要求澄清谈判采购文件的竞标人，均应在竞标截止日期的3天前以传真、电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.2 在竞标截止日期3天前，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答竞标人提出的澄清问题时对谈判采购文件进行澄清或修改。该澄清或修改的内容为竞标文件的组成部分。

5.3 谈判采购文件的澄清或修改将以书面形式通知所有购买谈判采购文件的竞标人，并对其具有约束力，并在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西玉林市人民政府门户网（www.yulin.gov.cn）上发布更改公告。

5.4 采购代理机构可视具体情况，在竞标截止日期的3天前公布延长竞标截止时间，并将此澄清或修改通知所有购买谈判采购文件的竞标人。并在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西玉林市人民政府门户网（www.yulin.gov.cn）上发布更改公告。

## 三    竞标文件的编制格式

### 6.竞标文件编写的注意事项

6.1竞标人应认真阅读竞争性谈判采购文件，按照竞争性谈判文件的要求编制竞标文件。如果没有按照竞争性谈判文件要求提交竞标文件，没有对竞争性谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

6.2对竞争性谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对竞争性谈判文件中竞标项目的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求等内容作出响应。

### 7.竞标文件的构成

7.1竞标文件由商务部分、技术部分和其他部分组成（竞标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负）：

一、商务部分

（1）竞标函；

（2）竞标报价表；

（3）竞标人资格证明文件；

（4）竞标货物合格的证明文件；

（5）售后服务承诺书；

二、技术部分

（1）技术规格响应表；

（2）技术文件。

三、其他

### 8.竞标文件的语言及计量单位

8.1竞标人的竞标文件以及竞标人与采购代理机构的所有来往的函电统一使用中文（另有规定的除外）。

8.2竞标文件中使用的计量单位除谈判采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

### 9. 竞标函和竞标报价表

9.1竞标人应完整地填写谈判采购文件中的竞标函格式和竞标报价表，并详细标明所提供的货物名称、型号规格、产地、生产厂家、数量及价格。

### 10.竞标报价

10.1竞标报价：竞标人须就《货物需求一览表》中的所有货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。

10.2竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价,单价不能高于业主上限价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写与大写不符的，以大写为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，同时又被谈判时所接受，其后果由竞标人自负。

10.3竞标报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、保险、包装运输到指定交付使用地点费、安装调试费、税费、各种费用和售后服务及其他所有成本费用的总和。

### 11.竞标货币

11.1竞标应以人民币报价。

### 12.证明竞标人合格和资格的文件

12.1证明竞标人合格和资格的文件包括：[其中⑴-（8）项，所要求提交的资格文件必须在竞标文件中提交，否则资格审查不合格，不得进入下一步详评]。

（1）法定代表人（负责人）身份证明书原件（按第四章格式填写）；（必须提供，否则投标无效）

（2）法定代表人（负责人）授权委托书原件及委托代理人有效身份证件复印件（委托代理时，按第四章格式填写）；（必须提供，否则投标无效）

（3）投标供应商合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照等）复印件（必须提供，否则其投标无效）；

（4）供应商依法缴纳近半年内其中任意一个月的“中华人民共和国税收转账专用完税证” 复印件或“电子缴税凭证” 复印件或依法缴纳税收证明复印件；（零申报的，须提供企业税务申报表复印件）；（必须提供，否则投标无效）

（5）供应商依法缴纳近半年内其中任意一个月的“社会保险基金专用收款收据”复印件或“ 社保电子缴付款凭证” 复印件或地市级人力资源与社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明复印件；（必须提供，否则投标无效）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明书；（书面声明书格式自拟，加盖公章，否则投标无效）（必须提供）

（7）投标供应商必须在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果加盖公章与上述书面声明一并提供。其中“信用中国”查询内容包括：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单共三个网页查询页面直接打印查询记录，查询记录须显示投标人名称、查询结果以及网页打印时间。显示的网页打印时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天（加盖单位公章，否则投标无效）；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。（必须提供，否则投标无效）。

（8）投标人近3年的财务报表或审计报告复印件，须随财务报告附上承诺书，承诺所有财务信息真实有效。(新成立的公司按成立之日起提供)（必须提供，否则投标无效）。

（9）竞标人认为必要提供的证明其满足本项目竞标资格的声明及文件资料。

### 13.证明货物的合格性和符合谈判采购文件规定的相关文件

13.1按照本须知第7条规定，竞标人还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是(如有就提供，没有无须提供)：

（1）生产许可证、经营许可证、产品实行强制标准认证的证书、注册证、产品质量检验证（以上均为复印件）；

（2）产品样本、使用说明书等技术资料及产品近三年获得的质量获奖荣誉证书(复印件)；

（3）设备或产品保证供货有效证明或按采购文件承诺的时间、数量供应货物的证明；

（4）《货物需求一览表》中要求提供的。

（5）其它相关资料。

### 14.竞标的有效期

14.1竞标文件从竞标截止时间起60天内有效。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可酌情延长竞标有效期。竞标人可同意或不同意延长竞标文件的有效期，不同意延长竞标文件有效期的竞标人不会导致其竞标保证金被没收；同意延长竞标文件的有效期的竞标人不能要求对原竞标文件（经竞标人与谈判小组谈判后确定的内容作为原竞标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的竞标有效期内遵循本竞标文件，在延长的竞标有效期满之前继续具有约束力。

### 15.竞标文件书写及签名、盖章要求

15.1竞标文件正本须用不褪色的墨水工整书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章。

15.2字迹应清晰、表达清楚并按要求表述竞标文件。

15.3竞标文件须由法定代表人或委托代理人在凡规定签名处逐一签名和竞标文件每页加盖单位的公章（包含正、副本）。

15.4竞标文件的份数：正本一份，副本三份，共四份。并在每份文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

### 16.竞标保证金

16.1竞标保证金（无）

## 四     竞标文件的递交

### 17.竞标文件的密封与标记

17.1竞标人应将竞标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。

17.2竞标人应将竞标文件正、副本装入竞标文件袋（或箱）中进行包装[尽可能装在一个竞标文件袋（或箱）中，加以密封，并在每一封贴处加盖密封章。竞标文件袋（或箱）由竞标人自行准备。

17.3竞标文件袋（或箱）上必须写明：

（1）采购代理机构：

（2）项目名称：

（3）项目编号：

（4）竞标人：

（5）竞标截止时间：         年      月      日      时      分

### 17.4竞标文件的密封以竞标文件袋无明显缝隙暴露袋内文件且封口处有密封章为合格。

### 17.5竞标人在递交竞标文件时未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，或交至谈判小组进行密封评审，所产生的后果由竞标人自负。

### 18.竞标截止时间

18.1竞标文件的提交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

18.2竞标人必须在规定时间内将竞标文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过竞标截止时间送达的竞标文件为无效竞标文件，采购代理机构将拒收。

## 五    截标、开标与谈判

19、截标与谈判

19.1截标、开标

19.1.1截标、开标会议由采购代理机构组织并主持。

19.1.2采购代理机构将于2021年9月30日北京时间10时00分在玉林市广场东路756-10号举行截标、开标会议，参加截标的竞标人法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席截标、开标会议，并携带有效证明材料【法定代表人凭身份证原件或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证原件、营业执照副本复印件】前往，接受身份验证。如未按时签到的，视同放弃开标监督权力，认可开标结果。

19.1.3 开标程序：

⑴采购代理机构主持人宣布截标会议开始；

⑵介绍参加截标会议人员名单、竞标人家数及名单；

⑶ 宣读截标、开标会相关事项；

⑷由竞标人或者其推选的代表检查竞标文件的密封情况，也可以由采购人或采购代理机构委托的公证机构检查并公证，并签字确认。

⑸宣布谈判与评标期间的有关事项；

⑹截标、开标会议结束。

19.2谈判

19.2.1谈判时间及地点: 2021年9月30 日北京时间10时00分截标后在玉林市广场东路756-10号进行谈判。

19.2.2采购代理机构将组织谈判小组与各竞标人分别进行谈判。竞标人的法定代表人或其授权委托人必须持证件（法定代表人持身份证或授权委托人持授权委托书及本人身份证）依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。

19.2.3竞标人可由1～3人组成参谈组，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的书面意见为准。

19.2.4谈判的内容包括技术性条件、商务性条件、价格（单价及总价）以及谈判小组认为需要谈判的内容。当竞争性谈判采购文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

19.2.5谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

19.2.6谈判时，谈判小组应要求竞标人在约定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

19.2.7谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判，谈判程序和要求按本须知第19条规定执行，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束（最多进行二轮，每轮谈判后必须重新报价，且以最终报价为准）。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

19.2.8最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

19.2.9谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

20.评标

20.1本采购项目采用的评标方法最低评标价法，详见采购文件第六章的评标办法。

20.2评标工作将采取封闭方式进行，谈判小组成员和有关工作人员不得透露对竞标文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

20.3竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

21.无效竞标及废标

21.1竞标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效竞标处理：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合谈判采购文件标明的资格要求的；

（3）应交未交或不足额交竞标保证金的；

（4）未按谈判采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（5）竞标截止时间后送达的竞标文件的；

（6）谈判后采购项目完成期限仍不能满足采购人规定期限的；

（7）谈判后采购项目明显不符合技术规格、技术标准要求的；

（8）谈判后采购项目货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购人要求的；

（9）竞标文件和谈判应答文件附有采购人不能接受的条件；

（10）不符合法律、法规和谈判采购文件中规定的其他实质性要求的。

21. 2 有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，竞标文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的竞标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞标文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞标文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

21.3在竞标中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）竞标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.4废标后，依法重新组织采购。

## 六    签订合同

### 22.成交结果公告

22.1采购代理机构在评审工作结束后两个工作日内将评审报告送采购人，采购人在五个工作日内按评审报告中推荐的第一成交候选供应商为成交供应商。

22.2采购代理机构在中国采购与招标网站上发布成交结果公告。

22.3竞标人如对成交结果有异议，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

22.4质疑竞标人必须首先经过质疑程序，质疑材料必须符合《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》（桂财采[2006]11号）的规定，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复满后十五个工作日内书面向同级人民政府财政部门投诉。

23.成交通知

23.1采购代理机构在发布成交结果公告的同时，向成交供应商发出成交通知书。

23.2采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还竞标文件。

### 24.合同授予标准

24.1合同将授予被确定为实质上响应采购人需求，具备履行合同能力，评标报告中推荐的排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

### 25.签订合同

25.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

25.2如成交供应商不按有关规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构将成交供应商竞标的全部竞标保证金上缴同级财政国库。

25.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排名第二的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

### 26.履约保证金

26.1履约保证金由成交人所提交的竞标保证金自动转成，由采购代理机构代管。

26.2如成交人不按双方签订的合同规定履约，则将其全部履约保证金上缴同级财政国库，成交人承担违约责任和损失赔偿责任。

26.3成交供应商的履约保证金在供货完毕并验收合格后5个工作日内，凭采购人与成交人所签订的合同原件及货物验收合格证明原件到采购代理机构退还（不计利息）。

26.4有下列情形之一的，保证金不予退还：

（一）供应商在提交竞标文件截止时间后撤回竞标文件的；

（二）供应商在竞标文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或谈判文件、成交通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）谈判采购文件规定的其他情形。

26.5在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构否则由此产生的后果由成交供应商自负。

## 七    其他事项

### 27.代理服务费

27.1本项目成交服务费按成交总金额的1.5%收取，由成交人向采购代理机构支付。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定并没收成交供应商参加本项目的全部竞标保证金，上缴同级财政国库。

### 28.解释权

28.1本谈判采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

### 29.有关事宜

29.1所有与本谈判采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

(1) .采购代理机构名称：广西永祥建设监理有限公司

地址：玉林市玉东大道61号富林金桂丽湾绿兰园6栋901室

项目联系人：陈兼

联系电话：0775-2293848

# 第二章  货物需求一览表

货物需求一览表

说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用相应的品牌型号替代进行投标，但这些替代品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）的要求，如供应商报价的技术参数性能（配置）不满足要求将导致报价无效。

2、本报价表中，供应商应详细标明所提供的货物、技术参数、数量及产品的生产厂家、品牌型号等。本一览表中参考品牌型号及技术参数不明确或有误的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）填写供应商报价表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在报价表一栏中将其标配参数详细列明，或者供应商选用其他品牌型号替代的，以及技术参数有偏离的，也必须将其技术参数及性能（配置）详细列明，否则该报价无效。

4、本采购需求表中，凡标注“★”号的条款为实质性内容要求，不允许有负偏离，否则投标无效。未标注“★”的项目需求及技术需求中有负偏离（或未作响应）达2项（含）数以上的投标无效。

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必须时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4、供应商必须自行为其报价产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任； 同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目报价过程中被侵权问题提出异议。

适用于样品中阴离子、糖类检测，阴离子一次进样分析F-、Cl-、NO2-、PO43-、Br-、NO3-、SO42-、SO32-、SCN-、碘化物、亚氯酸盐、氯酸盐、溴酸盐、三氯乙酸、二氯乙酸、甲酸、乙酸、草酸等离子检测；糖类检测分析：果糖、蔗糖、葡萄糖、半乳糖、麦芽糖、阿拉伯糖等多种糖类检测。

1.1泵：四元梯度泵，适合pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

四元梯度泵：

1.1.1泵类型：四元低压分析梯度泵（带脱气）

1.1.2脱气：四通道同时脱气；LPG自适应循环抽液

1.1.3梯度类型：低压梯度形式

1.1.4可调比例：0-100%，比例增量：0.1%，梯度准确度：0.3%（150bar下1ml/min测量），1.1.9梯度一致性：<0.1% (1ml/min测量)

1.2检测器：配备脉冲安培检测器和电导检测器各1套

1.2.1电导检测器：单独控温双极电导检测器，具有电导检测器的恒温装置和抗干扰装置，色谱柱的内置恒温装置，同时具有离子色谱模拟电压放大模块的抗干扰装置和屏蔽装置以及离子色谱数据采集模块的屏蔽装置等，有效提高电导检测灵敏度。

★1.2.1.1数字式信号控温，可通过工作软件设定电导池恒温温度，单独恒温控温

1.2.1.2分辨率：≤0.0020nS

1.2.1.3电导检测量程：0～50000µS/cm

1.2.1.4控温范围：室温＋5℃至56℃

1.2.1.5 温度稳定性：±0.01℃

1.2.1.6电导池体积：≤0.8µL

1.2.1.7最大操作压力：≥10MPa

★1.2.1.8基线噪声：≤0.05％FS（（必须提供出具计量器具型式评价报告）

1.2.1.9基线漂移：≤3% FS

★1.2.1.10 最小检出浓度：Cl-≤0.0005 µg/mL；Li+≤0.001 µg/mL；（必须提供出具计量器具型式评价报告）

1.2.1.11线性范围：≥103

1.2.1.12仪器线性：≥0.999

1.2.1.13定性重复性：≤1.0%

★1.2.1.14电导检测器输出信号采用自动量程，不需手工切换

1.2.2 脉冲安培检测器(AU电极)：

1.2.2.1信号范围：10nA-200μA（脉冲）

1.2.2.2噪音：≤2pA（直流）；

1.2.2.3池体积：≤0.5µL

1.2.2.4脉冲波形：五段脉冲

1.3自再生连续电解膜抑制器

★1.3.1先进的连续自再生微膜电抑制技术，不需额外再加酸；

1.3.2树脂填充结构耐压抗干裂能力强、抑制容量高、适用范围广；

1.3.3高抑制容量，低背景电导；

1.3.4低噪声，稳定性好；

1.3.5耐压高，在高达6MPa情况下无泄漏；

1.3.6 可选适应细管径、小流速的专用抑制器，死体积更小，检出限更低；

1.4色谱柱

1.4.1分离能力：满足样品中各种阴离子、糖类检测

1.4.2糖柱：果糖、蔗糖、葡萄糖、半乳糖、麦芽糖、阿拉伯糖等多种糖类分析检测；

★1.4.3色谱柱是离子色谱仪的核心部件，从长期运维考虑，要求离子色谱仪生产厂家具有色谱柱的生产能力（并提供色谱柱生产证明材料），高容量阴离子色谱柱，一次性进样分析：F-、Cl-、NO2-、PO43-、Br-、NO3-、SO42-、SO32-、SCN-、碘化物、亚氯酸盐、氯酸盐、溴酸盐、三氯乙酸、二氯乙酸、甲酸、乙酸、草酸等阴离子及有机酸分析；

1.4.4色谱柱耐受pH 0-14的工作范围可耐受3000psi的压力；

1.5离子色谱工作站色谱分析软件，软件具有数据采集、数字信号传输、数据补偿装置，可以通过电脑直接控制仪器的运行，支持Windows xp/win7等操作系统，可通过USB传送数字信号。

1.5.1 操作界面模拟Microsoft®office 操作系统，易于学习和操作。

1.5.2 软件数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据；

1.6色谱柱恒温箱：程序升温由色谱工作站反控实现，自动且精密。

1.6.1温度控制范围	5-65℃

★1.6.2采用立式变频循环风加热方式，效果更加均匀。（需提供实物图片）

1.7自动进样系统：可以实现不同样品给两个通道同时进样，三轴式自动进样器，无需人工值守，可连续完成进样，有效节省人工。进样批次一致性高，数据更准确。

★1.7.1样品位数：≥96

1.7.2可替换10ml样品瓶，为防止污染，自动进样器有防尘盖。。

★1.7.3最大进样量：≥2000μL

1.7.4为提高使用效率，自动进样器具有自动稀释功能，可自动完成标准曲线配置，不需人工配置标准曲线容易。

★1.7.5进样方式：全定量环/部分定量环/无损耗进样，改变进样量只需软件设置即可，无需更换定量环；

1.7.6进样重复性：全定量环进样：RSD≤0.3%；部分定量环进样：RSD≤0.5%；无损耗进样：RSD≤1.0%

1.7.7 注射次数/瓶≥ 6次

1.7.8 自动进样器在序列开始运行进样后不需暂停中间可以随时添加样品。

★1.8. 离子色谱仪生产厂家必须提供的文件：计量器具型式批准证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、CE认证证书、原厂离子色谱柱生产证明以及关键技术参数的证明文件，以证明所投产品参数的真实性，保证产品质量。

2.售后服务

2.1现场安装：厂家工程技术人员在用户提出安装要求后，在2个工作日内到达现场进行设备安装，所需工具器材，交通食宿厂家自理。

2.2检验调试：厂家工程技术人员现场安装的同时，本报价中提出的性能指标逐项演示给用户，逐项验收。

2.3现场培训：厂家技术人员在安装调试验收合格后，对用户操作人员现场进行仪器使用及维护培训。

2.4、后期回访：仪器厂家每年要上门进行1-2次免费回访，回访期间免费对仪器进行维护和培训等。

2.5仪器自安装验收合格免费保修3年。买方提出有关维修的问题，卖方必须做到2小时内响应，如不能解决问题48小时内派人现场排除故障。

2.6后期仪器软件有更新换代版本，免费升级或者更新成最新版本。

- 3、配置要求

1、离子色谱仪                    1台

2. 四元梯度泵                    1台

3、色谱柱恒温箱                  1套

4、自动再生电解膜阴离子抑制器    1个

5、电导检测器                    1个

6、脉冲安培检测器（AU电极）     1套

7、阴离子色谱柱（含保护柱）      1套

8、糖分析住（含保护柱）          1套

9.自动进样器                    1台

10、工作站                      1套

11、前处理小柱                  1包

12、电脑                        1套

13、样品瓶                      500个

14、针头过滤器                  500个

15、备品备件                    1套

# 第三章   合同基本条款

# 合同基本条款

# 一    说   明

1.1合同基本条款是指买方（以下简称甲方）和成交人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则,并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》。

1.3政府采购合同以书面方式签订。

二    货物条款

2.1甲、乙双方应将竞争性谈判采购文件、竞标文件及谈判小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

三    技术资料

3.1甲方向乙方提供所采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料。

3.2乙方应按竞争性谈判采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

四    质量保证

4.1乙方应按竞争性谈判采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.2乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限按竞标文件的承诺）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

4.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按竞标文件承诺的时间内到达甲方现场。

4.4在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

五    验   收

5.1乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.2甲方对乙方所交货物依照竞争性谈判采购文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验

收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

5.3甲方应在货到指定地点安装调试完毕之日起    个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方必须在现场。

六    货物包装、发运及运输

6.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

6.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

6.3 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

6.4货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

6.5货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

七    交货时间及交货方式

7.1交货时间：按《货物需求一览表》规定时间。

7.2交货方式：现场验收。

7.3交货地点：按《货物需求一览表》规定地点。

八    付款方式

8.1本合同具体付款方式由甲、乙双方协商而定。

九    违约责任

9.1逾期交货或无正当理由拒收的，乙方违约则不返还乙方所交的投标保证金；甲方违约则按乙方所交投标保证金金额的双倍赔偿。

9.2逾期超过10天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

9.3其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

十    不可抗力事件处理

10.1在合同有效期限内，甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由：因不可抗力而导致不能履行或不能完全履行的可免予承担违约责任。

10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一    合同纠纷解决

11.1双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向南宁仲裁委员会提起仲裁。

十二     合同生效及其它

12.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

12.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

第四章   合同书（格式）

（由成交人同采购人协商签订）

# 第五章  竞标文件格式

竞标文件封面格式

正（副）本

竞标单位名称

竞 标 文 件

项目名称：

项目编号：

竞标人（公章）：

地  址：

法定代表人或委托代理人签字：

联系电话：

目   录

（由竞标人自行排列）

一、商务部分

1．竞 标 函 格 式

致：广西永祥建设监理有限公司

根据贵方                           项目谈判采购文件，项目编号：              ，正式授权下述签名人            （姓名和职务）代表竞标人                             （竞标人名称），提交下述竞标文件正本一份，副本三份。

一、商务部分

（1）竞标函；

（2）竞标报价表；

（3）竞标人资格证明文件；

（4）竞标货物合格的证明文件；

（5）售后服务承诺书；

二、技术部分

（1）技术规格响应表；

（2）技术文件。

三、其他

据此函，签名人兹宣布同意如下：

- 谈判采购文件货物需求一览表和竞标报价表，竞标总报价（大写）               人民币(¥           ) ，交货时间：                            。

- 我们根据谈判采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

- 我们已详细审查全部谈判采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

⑷我们同意在竞标人须知规定的截标日期起遵循本竞标文件，并在竞标人须知第14条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

⑸如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，我们的竞标保证金可被贵方全部没收。

⑹我们同意提供按照贵方可能要求的与本竞标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何竞标。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户公司名称：

开户银行名称：

开户银行地址：

开户银行账号：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标人（盖公章）：

日期：

2、 竞标报价表（必须提供）

项目名称：                   项目编号：

| 序号 | 内 容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 人民币（大写）： 元（¥ ） |  |  |  |
| 说明：竞标报价应包括完成本项目的全套文件及后续服务的全部费用。主要包含收集已有资料、现场踏勘等作业，后续指评审、报批以及保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等各项应有费用。 |  |  |  |  |  |

竞标人（公章）

法定代表人或授权委托代理人签字：

年   月   日

竞标说明：

1、竞标人必须加盖公章并签字,无签字、盖公章的竞标无效。

3、竞标人资格证明文件格式

（竞标人按竞标人须知第12条要求提供）

4、法人授权委托书格式

兹授权         同志为我方参加                   项目竞标（项目编号：             ）的竞标代理人，其代理权限为：

。

代理期限从    年    月   日至    年    月    日止

委托单位：              （公章）        法定代表人：         （签名）

签发日期：    年      月     日

附：1、代理人工作单位：                       职务：

身份证号码：                           性别：           年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地址：                                 经济性质：

注册资金：                             经营方式：

经营范围：

说明：

1、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签名为有效的时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

5、竞标货物合格的证明文件格式

（竞标人按竞标人须知第13条要求提供）

6、售后服务承诺书格式

（由竞标人按“货物需求一览表”售后服务及要求自行填写）

竞标人（盖公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

日期：

二、技术部分

1、 技术规格响应表

| 项号 | 货物名称 | 采购技术要求 | 竞标技术规格 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 竞标技术规格由竞标人按照竞标文件货物需求一览表对应的技术参数及性能进行填写。

- 此表竞标技术规格与竞标报价表和产品检验报告证书的技术指标不符的，以产品检验报告证书的技术指标为准。

- 竞标技术规格与采购技术要求相同的为无偏离，竞标技术规格高于采购技术要求的为正偏离，低于采购技术要求的为负偏离。

竞标人（盖公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

日期：

2、技术文件

三、其他

第六章  评定成交的标准

评定成交的标准

一、评标原则

(一) 谈判小组构成：本项目的谈判小组由有关专家共三人以上的单数组成。

(二) 评标依据：以本竞争性谈判文件、竞标文件、谈判应答文件为评定依据。

(三) 评标方法：采用最低评标价法。根据满足谈判采购文件实质性响应要求且最后评标报价最低的原则确定成交供应商。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），谈判供应商认定为小型和微型企业的（以竞标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对竞标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终竞标报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体竞标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=最终竞标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最终竞标报价。

二、成交候选人推荐原则

(一) 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照评标报价由低到高的顺序提出成交候选供应商(评标报价相同时，由谈判小组集体讨论确定排序，并按由低到高的原则推荐成交候选供应商)。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商，其余以此类推。

（二) 谈判小组认为，某竞标人的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

第七章  政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：             ）的约定，我单位对   （项目名称）  政府采购项目成交供应商             提供的货物进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | 自行验收（ ） 联合验收（ ） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 货物型号规格、标准及配置 |  |  | 数量/单位 |  | 与合同约定是否一致 |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | 按政府采购合同、成交通知书、竞标文件及验收方案等。可附件 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字或盖章 年 月 日 |  |  |  |  | 采购单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位、供应商、采购监督部门备案、采购代理机构）