公开招标采购文件

项 目 编 号： BSZC2021-G1-230127-SZQL

项 目 名 称：放射科购全数字化通用型平板血管造影系统（DSA）

采 购 单 位：平果市人民医院

采购代理机构：深圳群伦项目管理有限公司

2021年4月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章  招标项目采购需求	22

第四章  合同主要条款（参考）	33

第五章  投标文件格式	43

第六章  评标办法及评分标准	71

# 第一章  招标公告

深圳群伦项目管理有限公司关于放射科购全数字化通用型平板血管造影系统（DSA）(项目编号: BSZC2021-G1-230127-SZQL)公开招标公告

项目概况 放射科购全数字化通用型平板血管造影系统（DSA）招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（广西百色）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy）获取招标文件，并于 2021年5月10日 点 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BSZC2021-G1-230127-SZQL

项目名称：放射科购全数字化通用型平板血管造影系统（DSA）

采购方式：公开招标

预算费用（元）：10000000.00

最高限价（元）：10000000.00

采购需求：

标项名称：放射科购全数字化通用型平板血管造影系统（DSA）

数量： 1

预算金额（元）：10000000.00

单位：套

简要规格描述：全数字化通用型平板血管造影系统（DSA）1套。

备注：

合同履约期限：标项 1，自合同签订之日起至交货完成并验收合格交付使用止

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：具有由食品药品监督管理部门颁发的有效医疗器械生产许可证（制造商提供）或医疗器械经营许可证和第二类医疗器械经营备案凭证（经营商提供）。

三、获取招标文件

1. 时间： 2021年4月19日至 2021年4月25日，每天上午8:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：全国公共资源交易平台（广西百色）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy）

3. 方式：供应商登录全国公共资源交易平台（广西百色）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy）在线自行下载采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 时间： 2021年5月10日09：00（北京时间）

2. 地点：百色市公共资源交易中心（百色园博园主展馆三楼，具体开标厅详见显示屏安排），逾期送达的将予以拒收（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。

五、公告期限

1. 自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金：100000.00元（须足额交纳）

投标保证金的交纳方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。采用银行转账、电汇或网上支付方式的，在投标截止时间前交到百色市公共资源交易中心账户；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票、保函原件；否则视为无效投标保证金(具体详见招标文件投标人须知前附表）。

2. 本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3. 未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云（https://www.zcygov.cn/）进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

4. 投标文件必须由投标单位法定代表人或授权委托人持下述证件及材料准时参加开标会：法定代表人前来的持本人有效的身份证原件、法定代表人身份证明原件、投标保证金缴纳凭证；授权委托人前来的持授权委托书原件、本人有效的身份证原件、投标保证金缴纳凭证；否则其投标文件将被拒收。

5. 投标人须按照《百色市公共资源交易中心疫情防控期间进场交易项目服务指南》要求入场，投标人在递交投标文件时需附上“投标人（供应商）承诺书”（详见附件1）、“各交易活动参与人承诺书”（详见附件2），疫情区过来人员须出具当地检疫部门的健康证明，如投标人未按要求提供以上材料或者拒绝配合检查无法按时到达开标现场的，视为无效投标。

6. 公告发布媒体：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn)、全国公共资源交易平台（广西百色）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：平果市人民医院

地址：平果市建民路76号

联系方式：0776-5821431

2.采购代理机构信息

名 称：深圳群伦项目管理有限公司

地　址：百色市右江区龙景锦绣国际5号商业楼2楼

电　话：0779-3056856/0776-2101900

3.项目联系方式

项目联系人：王荧

电　话：0779-3056856/0776-2101900

平果市人民医院                                              深圳群伦项目管理有限公司

2021年4月19日

# 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：放射科购全数字化通用型平板血管造影系统（DSA） 采购项目编号：BSZC2021-G1-230127-SZQL |
| 2 | 投标人的法定代表人（或负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 投标报价及费用: 1. 本项目投标应以人民币报价； 2. 不论投标结果如何,投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3. 本项目代理服务费按本表第17条代理服务费收费标准向中标人收取。 |
| 4 | 采购预算（人民币）： 10000000.00元 |
| 5 | 投标保证金:100000.00（须足额交纳） 投标保证金的交纳方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。 采用银行转账、电汇或网上支付方式的，在投标截止时间前交到交至以下账户；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票、保函原件；否则视为无效投标保证金。 开户名称： 开户银行： 银行账号： |
| 6 | 现场踏勘:无 |
| 7 | 演示时间及地点:无。 |
| 8 | 询问、质疑: 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑； 答疑、澄清: 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份,采购代理机构将以书面形式送达所有已报名的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况,延长投标截止时间和开标时间,但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前,将变更时间书面通知所有招标文件收受人,并在指定的采购信息发布媒体上发布变更公告(详细见公告中公布的网站)。 |
| 9 | 投标文件组成: 1. 投标文件开标一览表、资格部分、商务及技术部分、报价部分组成。 2. 开标一览表：1份，单独装订成册； 投标文件（资格部分）：正本1份，副本4份，单独装订成册； 投标文件（商务及技术部分、报价部分）：正本1份，副本4份，单独装订成册； 投标文件电子版（U盘）：正本经签字盖章后的PDF格式扫描件及可编辑的word格式，未按此规定提交电子文档的,对其不利的评审结果由投标单位自负。 3. 副本可以是正本的复印件,正本与副本不一致时，以正本为准。 |
| 9 | 投标截止时间：2021年5月10日09：00（北京时间） 投标截止地点：百色市公共资源交易中心（百色园博园主展馆三楼，具体开标厅详见显示屏安排），逾期送达的将予以拒收（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。 逾期送达或未密封的投标文件将予以拒收(或作无效投标文件处理)。 |
| 10 | 开标时间：2021年5月10日09：00（北京时间） 开标地点: 百色市公共资源交易中心（百色园博园主展馆三楼，具体开标厅详见显示屏安排），逾期送达的将予以拒收（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。 投标文件必须由投标单位法定代表人或授权委托人持下述证件及材料准时参加开标会：法定代表人前来的持本人有效的身份证原件、法定代表人身份证明原件、投标保证金缴纳凭证；授权委托人前来的持授权委托书原件、本人有效的身份证原件、投标保证金缴纳凭证，否则其投标文件将被拒收。 |
| 11 | 评标方法及评分标准:综合评分法。 |
| 12 | 中标通知书及中标公告:采购代理机构在采购人依法确定中标人之日起2个工作日内发出中标通知书,并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn)、全国公共资源交易平台（广西百色）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy）发布中标公告。 |
| 13 | 投标保证金退还(不计息):除招标文件规定不予退还保证金的情形外,采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金,自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。投标人提供本单位开户银行及账号后,采购代理机构以电汇或转账方式退还投标保证金。 |
| 14 | 签订合同时间:自中标通知书发出之日起20个日历天内 |
| 15 | 采购资金来源:财政资金。 |
| 16 | 付款方式: 本项目无预付款，项目验收合格并交付后30天内甲方按合同价款总额的20%支付乙方货款，甲方在第一次付款之日起三年内按合同价款总额的78%支付乙方货款，余下合同总金额的2%作为质保金，待质保期满且无质量问题后一次性付清，不计利息。乙方自收到全额货款之日起3个工作日内将合同价款全额发票开具给甲方。 |
| 17 | 本项目代理服务费服务类型：货物招标。 招标代理服务费由招标代理机构按照发改价格[2015]299号文件规定，按差额定率累进法计算，由中标供应商在领取中标通知书时一次性付清。 - 代理服务费收费标准： 服务类型 费率 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.50%; 1.50%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. ……; ……; …; ……. - 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。 |
| 18 | 投标文件有效期:六十日。 |
| 18 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

投标人须知

一、总则

(一)适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为(法律、法规另有规定的,从其规定)。

(二)定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标采购单位提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定,须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7．“投标保证金”根据《中华人民共和国政府采购法》第三条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条，财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十六条、第三十七条、第七十五条的规定，投标保证金，是政府采购公开招标项目的投标人，依照招标文件的规定，向招标采购单位交纳一笔款项，以这笔款项担保投标人在投标活动中不发生违法违规、违反程序或者不诚信的行为，如果发生了违法违规、违反程序或者不诚信的行为，则无权要求退还投标保证金，如果没有发生违法违规、违反程序或者不诚信行为，招标采购单位应当退还投标保证金。

8.“▲”系指实质性要求条款。

(三)招标采购方式

公开招标采购方式。

(四)投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人）,须有法法定代表人（负责人）出具的授权委托书(正本用原件,副本用复印件,格式见第四部分)。

(五)投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用(招标文件有相关的规定除外)。

(六)联合体投标

本项目不接受联合体投标。

(七)转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

(八)特别说明:

▲1. 关联供应商不得参加同一合同项下（分标/分包）的政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下（分标/分包）的政府采购活动。

生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下（分标/分包）的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲2. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品），按前款规定处理。

▲3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲6、本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

▲7、本文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

▲8、购买招标文件期限届满后，购买招标文件的供应商不足三家的，可以顺延提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及采购代理机构网站上发布公告。

(九)询问、质疑和投诉

1．询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人或采购代理机构提出询问:

①采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复；

②供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

2．质疑

2.1投标人有权就招标事宜提出质疑

2.1.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。具体计算时间如下:

①对可以质疑的招标文件提出质疑的,为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

②对招标采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日；

③对中标结果提出质疑的,为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.1.2 投标人提出质疑、投诉，应当遵守中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，且采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源。,

2.1.3 质疑人的质疑应当采用政府采购供应商质疑函文本格式【在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)下载】以书面形式提交,并有明确的请求和必要的证明材料。

2.2采购人或采购代理机构在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项,作出答复或相关处理决定,并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商,但答复的内容不涉及商业秘密。

2.3

2.4质疑联系部门及电话为:深圳群伦项目管理有限公司   0779-3056856/0776-2101900

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的,可以在答复期满后五个工作日内向财政部门投诉。

3.2 质疑人的投诉应当采用政府采购供应商投诉书文本格式【在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)下载】以书面形式提交,并有明确的请求和必要的证明材料,投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

3.3投诉联系部门及电话为: 平果市政府采购管理中心    0779-5825152

二、招标文件

(一)招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成:

1.招标公告；

2.投标人须知；

3.招标项目采购需求；

4.政府采购合同主要条款；

5.投标文件格式；

6.评标办法及评分标准。

(二)投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料,或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险,并可能导致其投标被拒绝。

(三)招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件,发现其中有误或有不合理要求的,收到招标文件之日起7个工作日内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前,在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告,并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题,并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时,以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布,采购人非通过本机构,不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5.采购人可以视采购具体情况,延长投标截止时间和开标时间,但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人,并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

(一)投标文件的组成

投标文件由开标一览表、资格部分、商务及技术部分、报价部分组成。

▲1.开标一览表（格式见第五章，单独封装递交）

2. 资格部分

▲(1) 投标保证金的缴纳证明复印件 (必须提供) ；

▲(2)法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件(格式见第五章)(必须提供)；当法定代表人(负责人)参加投标时,必须提供法定代表人(负责人)身份证复印件；

▲(3)投标人有效的主体资格证明，如营业执照或事业单位法人证书的副本复印件（必须提供，原件备查）；

▲(4) 食品药品监督管理部门颁发的有效医疗器械生产许可证（制造商提供）或医疗器械经营许可证和第二类医疗器械经营备案凭证（经营商提供）（必须提供，原件备查）

▲(5) 投标人近半年内连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明(复印件，原件备查，格式自拟)(必须提供)；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》(格式自拟，复印件，原件备查)。

▲(6) 投标人近半年内其中一个月的缴纳社会保险证明材料复印件(注:投标人如为事业单位,则提供事业单位法人资格证书或证明材料)(必须提供)

▲(7)2019年度的财务状况，对于从取得营业执照时间起在要求年份不足1年的公司，需提供最近连续三个月的月报表，成立不足三个月的公司提供成立之后的月报表(格式自拟，必须提供)；

▲(8)投标人参与政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函(必须提供)；

▲注：上述（1）-（8）项必须提供且加盖投标人单位公章。

3. 商务及技术部分

商务文件

▲(1)投标声明书 (必须提供，格式见第五章)

▲(2)商务响应表(必须提供，格式见第五章)

（3）主要设备、货物材料的原厂商对本项目的授权、售后服务承诺（格式自拟）；

（4）近三年来同类项目成功的业绩（投标人同类项目的合同复印件及验收书）；

（5）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（6）投标人的信誉、荣誉证书或文件；

（7）广西（工业）产品声明函；

（8）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（9）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第五章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（10）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（11）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第五章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（12）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（13）投标人情况介绍。

技术部分

（1）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备（货物）选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）（格式自拟）；

▲（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置功能清单（均不含报价）；

（4）随机工具、易损件、资料清单（均不含报价）；

（5）产品质量保证书；

（6）投标产品原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（7）产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）；

▲（8）采购需求中要求的必须提供的材料（如有要求则必须提供，否则投标无效）；

（9）投标人或投标产品制造商拥有主要制造设备的情况和现状；

（10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（11）技术服务、技术培训的内容和措施；

▲（12）售后服务承诺书（由投标按本项目第三章“项目需求一览表”中售后服务要求自行填写）（格式自拟，必须提供）；

（13）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（14）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（15）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

4.报价文件:

▲(1)投标函(格式见第五章)；(必须提供)

▲(2)投标报价明细表(格式见第五章)；(必须提供)

(3)投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；(格式自拟)

▲注:法定代表人(负责人)授权委托书必须由法定代表人(负责人)和委托代理人签名并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人(负责人)或委托代理人签名并加盖单位公章。

特别说明:①招标文件要求提供的的各种复印件,必须加盖投标人印章,否则其无效(副本可以是正本的复印件,正本与副本不一致的,以正本为准)。

②招标文件要求“必须提供”的证明等材料,投标人必须全部提供,缺一不可,否则投标无效。

(二)投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电,均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外,以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位,招标文件已有明确规定的,使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的,应采用中华人民共和国法定计量单位(货币单位:人民币元),否则视同未响应。

(三)投标报价

1. 投标人可就《项目需求和说明》中的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正,其投标报价无效。

2.投标人的报价已包含了实施和完成项目常规检测工作所需的劳务费、设备进退场、检测试验、数据分析、成果报告、保险、税金和利润等与检测业务有关的一切费用。

3.投标文件只允许有一个报价,有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.如投标人的报价明显低于其他通过资格和符合性审查供应商的报价时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当在评标委员会规定的期限内提供其详细合理的报价成本分析予以说明,并提交包括但不限于2017年度~2019年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、技术成本、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核查）等相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将可评定其报价低于成本价，作为无效投标处理。

(四)投标文件的有效期

1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效,有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下,招标人可与投标人协商延长投标书的有效期,这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期,但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

(五)投标保证金

1.投标人必须按规定交纳投标保证金。否则,其投标无效。

2. 投标人应于投标截止时间前将投标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式(不接受现钞交款或个人交款的投标保证金)通过银行基本账户交至百色市公共资源交易中心账号，在办理保证金手续时，请务必在银行转账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明项目名称（可简称）或项目编号；投标保证金必须从投标人基本账户转账或电汇转出并于投标截止时间前到达百色市公共资源交易中心保证金专户，否则视为无效投标保证金。 采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票、保函原件。否则视为无效投标保证金。不按指定账户交纳的,视为不交纳投标保证金。

开户名称：

开户银行：

账    号：

注：办理投标保证金手续时，务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称或项目编号，否则视为未按采购文件要求缴纳投标保证金，投标无效。

3.对未按招标文件要求交纳投标保证金的投标文件,采购代理机构将拒绝接收。

4.办理投标保证金手续时,必须在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号。

5.未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起五个工作日内退还,中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起五个工作日内退还,不计利息。

6. 投标人有下列情形之一的,投标保证金将不予退还:

(1)投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

(2)投标人在投标过程中弄虚作假,提供虚假材料的；

(3)中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

(4)将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意,将中标项目分包给他人的；

（5)拒绝履行合同义务的；

(6)投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(7)其他严重扰乱招投标程序的。

(六)投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件,并编制目录、标注页码,投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的,是投标人的责任。

2. 投标人应将开标一览表单独装订成一册，其中，正本一份，副本四份，并单独密封封装。

3.投标人应将资格审查文件单独装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

4.投标人应将商务文件、技术文件、投标报价文件合并装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

5.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写,投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

6.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人(负责人)或法定代表人(负责人)的授权委托人签署,投标人应写全称。

7.投标文件不得涂改,若有修改错漏处,须加盖单位公章或者法定代表人(负责人)或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

8.活页装订的投标文件将有可能被拒绝。

(七)投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将开标一览表单独装入到一个开标一览表文件袋内封装并加以密封签章【公章、密封章、法定代表人(负责人)、委托代理人签字等均可】单独递交。

2. 投标人应将资格审查文件正、副本尽量一并装入到一个投标文件袋内加以密封,在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人(负责人)、委托代理人签字等均可】单独递交。

投标人应将商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）正、副本和投标文件电子文档（签字盖章后扫描的PDF版）1份尽量一并装入到一个投标文件袋内加以密封,在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人(负责人)、委托代理人签字等均可】单独递交。

3. 投标文件的密封以文件袋无明显缝隙露出袋内文件表述内容且封口处有密封签章为合格。

投标文件的正、副本的每一册(每一本)的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称(资信/商务文件、技术文件、报价文件；开标一览表)、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章,并注明“开标时才能启封”。

4.逾期送达或未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝,由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

5.投标人在投标截止时间之前,可以对已提交的投标文件进行修改或撤回,并书面通知采购人；投标截止时间后,投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

(八)投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标,但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错,应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正(可以是复印件、传真件等,原件必须加盖单位公章)。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行,并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的,应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后,不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时,如发现下列情形之一的,投标文件将被视为无效:

(1)超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

(2)资格证明文件不全的,或者不符合招标文件标明的资格要求的；

(3)未按照招标文件要求密封、签字和盖章的,或未提供法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

(4)投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人(负责人)授权委托人身份不符的；

(5)项目不齐全或者内容虚假的；

(6)投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的(经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外)；

(7)投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

(8)未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

(9)应交未交投标保证金的

（10）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

2.在技术评标时,如发现下列情形之一的,投标文件将被视为无效:

(1)未提供或未如实提供投标货物的技术参数,或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

(2)明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准,或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

(3)服务要求项目发生负偏离的；

(4)投标技术方案不明确,存在一个或一个以上备选(替代)投标方案的；

(5)与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评标时,如发现下列情形之一的,投标文件将被视为无效:

(1)未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

(2)报价超出最高限价,或者超出采购预算金额,采购人不能支付的；

(3)投标报价具有选择性,或者开标价格与投标文件承诺的优惠(折扣)价格不一致的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

(九)废标

1.招标采购项目出现下列情形之一的,将予废标:

⑴截标后整个招标项目的投标人不足三家的或实质性响应不足法定三家的；

⑵出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑶投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的；

⑷因重大变故,采购任务取消的。

2.废标后,采购代理机构将把废标理由通知所有投标人。

四、开标

(一)开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标,投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表未按时签到的,视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

(二) 开标程序:

1.开标会由采购代理机构主持,主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避。

4.投标人或其当场推荐的代表,或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5. 由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封投标文件外包装,清点投标文件正本、副本数量；

6.唱标：宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；未宣读的投标价格和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认；；

7. 开标过程由采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误,并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的,不影响评标过程。

8.开标会议结束。

注：（1）投标人不足3家的，不得开标。

（2）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、资格审查

1.公开招标采购项目开标结束后，由采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，确定投标供应商是否具备投标资格。

2.资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制。

3. 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询由采购人或采购代理机构在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)对投标人资格审查时进行，查询规则见“投标人须知前附表”）

（2）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.2条规定“必须提供”的文件资料的或提供的文件资料不合格的；

（4）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

4. 合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

(一)组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标的方式

本项目采用不公开方式评标,评标的依据为招标文件和投标文件。

(三)评标程序

1. 符合性审查

（1）评标委员会应当对符合资栺的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的,评标委员会有权视该投标文件无效

2. 比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

(四)澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,由其授权代表签字或盖章确认,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(五)错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误,修正错误的原则如下:

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的,以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价,投标人同意并签字确认后,调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价,则其投标将作为无效投标处理。

(六)评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观,不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法,具体评标内容及评分标准等详见《第四章:评标办法及评分标准》。

(七)评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控,投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动,可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后二个工作日内将评标报告送达采购人，采购人自收到评标报告之日起五个工作日内在评标报告中推荐的中标候选供应商按顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）采购代理机构自中标供应商确定之日起二个工作日内，向中标供应商发出中标通知书，同时在中国政府采购网、广西政府采购网上发布中标公告，招标文件随中标结果同时公告。

（三）投标供应商对中标公告有异议的，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。采购人或采购人委托的采购代理机构应当在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（四）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七 、签订合同

(一)合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评审得分最高的投标人。

(二)签订合同

1.投标人收到中标通知书后，应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

2.由于中标供应商放弃中标或未按规定签订合同（采购人原因除外），则按中标人违约处理。（采购代理机购简称）将取消该中标决定，不予退还该中标人的投标保证金，中标人应当依法承担法律责任。

3.中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以确定排名第二位的中标候选供应商并与其签订政府采购合同，以此类推。

八、履约保证金：无

九、其他事项

(1)采购代理服务费的收取标准。

招标代理服务费由招标代理机构按照发改价格[2015]299号文件规定，按差额定率累进法计算，由中标供应商在领取中标通知书时一次性付清。

- 代理服务费收费标准：

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.50% | 1.50% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| …… | …… | … | …… |

（2）缴纳投标保证金的账户为：

开户名称： 深圳群伦项目管理有限公司北海分公司；开户银行： 中国农业银行股份有限公司北海海城支行；账    号： 20710101040008911

（3）所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：深圳群伦项目管理有限公司

通讯地址：百色市右江区龙景锦绣国际5号商业楼2楼

联系人：王荧       电话（传真）：0779-3056856/0776-2101900

- 第三章  招标项目采购需求

说明：

1、下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。

3、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

4、本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人单位公章），否则相应投标无效。

台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴均为节能产品政府采购目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。

5、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请在投标文件中提供中文翻释文本。

6、招标文件中标注“★”号的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。不带“★”，允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离的项数达6项（含）以上的投标也无效。

7、投标人所投项目（或分标）货物如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。

8、本项目的政府采购预算：人民币壹仟万元整元整（￥10000000.00），超过上述采购最高限额的报价将视为无效投标。

采购需求一览表

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| 1 | 放射科购全数字化通用型平板血管造影系统（DSA） | 1 | 套 | 一.主要组成 多轴落地式C臂机架，导管床，高压发生器，球管，非晶硅数字化探测器，能够完全满足数字化平板采集特点的数字图像处理系统，存储系统（含各种分析软件），控制操作系统，防护设备，连接电缆以及附属设备。 二、技术参数及性能配置要求 1. 机架系统: 1.1 全自动落地式C臂≥六轴 1.2 具有智能床旁控制系统可以控制机架和导管床的运动 1.3 CRA≥ 55° 1.4 CAU≥ 45° 1.5 RAO ≥ 130° 1.6 LAO ≥ 130° 1.7 SID范围：90cm―120cm 1.8 落地C臂头足位旋转速度≥25度/秒 1.9 落地C臂左右位旋转速度≥25度/秒 1.10 机架可移动至抢救位,即机架可与检查床完全分离，便于开展抢救或特殊治疗 1.11 机架立柱和底盘可分离运动，从而使C臂既可垂直于导管床横向水平移动，运动速度15cm/s，也可沿导管床纵向移动，运动速度25cm/s。 1.12 机架偏心安装，C臂沿导管床纵向移动，覆盖范围≥210cm 1.13 准直器和平板探测器具备自动跟踪旋转技术，无论C臂机架与检查床投照角度如何，平板探测器始终与检查床保持相对静止，实时图像始终保持正直向上无偏转。 2. 数字化平板探测器： 2.1 采用碘化铯非晶硅数字化平板探测器技术 2.2 平板有效探测面积≥29cm×26cm 2.3 平板分辨率≥2.7LP/mm 2.4 平板像素尺寸≤184μm ★2.5 动态范围平板≥16bit 2.6 视野≥6视野 2.7 平板带有感应式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 2.8 平板检测器光子转换效率≥70% DQE 3. X线球管： 3.1 最大连续透视功率≥3000W ★3.2 最大透视管电流≥250mA 3.3 球管阳极连续高速旋转，转速≥9000转/分，包括透视及采集 3.4 阳极热容量≥3.375MHU 3.5 管套热容量≥4.9MHU 3.6 阳极最大散热功率≥6667W 3.7 球管焦点≥2个 3.8最小焦点≤0.4mm 3.9最小焦点功率≥42KW 3.10 小焦点要求采用平板灯丝技术，非传统钨丝技术 3.11 最大焦点≥0.8mm 3.12 最大焦点功率≥112KW 3.13 球管带有防碰撞保护装置 3.14球管采用油冷或水冷的冷却方式 3.15球管采用液态金属轴承技术 4. X线高压发生器装置： 4.1发生器功率≥100KW 4.2最大管电流支持≥1000mA 4.3高频逆变频率≥100KHz 4.4输出电压 40KV－125KV ★4.5最短曝光时间≤0.5ms 4.6无需测试曝光进行自动曝光控制 5. 导管床: 5.1碳纤维浮动床面 5.2床长≥280cm 5.3床宽≥60cm 5.4床的最大病人承重≥250KG + 100KG附件+60KG（CPR） 5.5床的纵向运动范围≥125cm 5.6床面的升降范围≥75cm－110cm 5.7床面的旋转±120° 5.8床面的横向运动≥17cm 6. 图像采集及处理系统： 6.1 主机可并行处理当前手术病人数据和后处理病人数据，同屏幕显示，互不干扰。 6.2 标准DR模式，速率：≥0.5-7.5帧/秒； 6.3 标准DSA模式，速率：≥0.5-7.5帧/秒； 6.4 动态心脏模式，速率：≥30 幅/秒 6.5 高速DSA模式，速率：≥30帧/秒 6.6 数字脉冲透视0.5-30幅/秒 6.7 数字脉冲透视≥8档 6.8 图像处理包括窗宽/窗位可调节，噪声滤过及图像边缘增强的功能 6.9 具有实时动态范围管理功能 7. 由身高、体重等参数，自动测算患者不同解剖部位体厚 7.1 由被投造部位的解剖厚度及密度信息自动计算该部位的X线穿透性 7.2 由C型臂的角度自动计算X线穿越人体的路径 7.3 动态图像优化降噪 7.4 适应性边缘增强 7.5 轮廓跟踪自动亮度、对比度实时调节 8. 智能二维路径导航功能 8.1 可实现传统Roadmap功能 8.2 可使用DSA采集序列中任意一副减影图像作为路径图 8.3 可使用DR采集序列中任意一副图像或任意一副透视图像作为路径图 8.4 实时透视图像与路径图像叠加，可淡进淡出，循环显像 9. 图像显示系统： 9.1 检查室1台显视器，可显示实时图像，参考图像，后处理图像等，显示器尺寸≥30英吋，视频信号输入≥4个。 9.2 检查室显视器分辨率≥2560×1600。 9.3 检查室显示器包含下拉菜单，可通过床旁鼠标控制选择各功能。 9.4控制室1台显示器，用于主机操作以及实时与后处理图像显示，≥20英吋,显视器分辨率≥1280×1024。 10. 图像存储及图像分析系统： 10.1 主机硬盘图像可存储在CD/DVD光盘上，同时CD/DVD光盘上的图像可回传至主机硬盘 10.2 自动回放采集序列 10.3 回放序列的速度及方向可调 10.4 可进行减影及非减影切换 10.5后处理功能包括：选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、选择图像、移动放大、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位等。 11. 射线剂量防护技术： 11.1 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预 ★11.2 自动插入铜滤片数≥5片 11.3 透视图像存储功能：最大透视图像连续存储≥1000幅 11.4 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值 11.5 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏 11.6 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 11.7 透视末帧图像上可显示无射线病人投照视野的改变 11.8 提供低剂量的采集协议，并有专门低剂量曝光脚闸开关 11.9 提供DICOM格式的剂量报告 11.10提供最新低剂量技术（如：CARE&CLEAR技术， Clarity IQ技术或 ASSIST版本技术等） 12. 三维重建功能 12.1 具有三维重建功能 12.2 可进行图像后处理，包括图像全幅和局部放大，多幅图像显示，图像边缘增强、边缘平滑，图像正负像切换 12.3配备全兼容性的CD/DVD刻录系统，可制作标准DICOM3.0血管造影光盘，输出及叠加单幅图象，可用AVI文件输出完整图象 12.4光盘刻录数据可随时回传至主机，并进行后处理、分析 12.5 可完成全身各部位（包括神经，胸腹，四肢）三维图像的重建、后处理、显示和归档 12.6 最短重建时间：≤ 30秒 12.7 具有快速二维和多平面显示、回放，三维处理：3D多平面重建（MPR）、最大密度投影重建（MIP）、3D容积再现重建（VRT） 12.8 床旁可实现对三维图像采集、重建及后处理等操作 13. 双容积重建功能 13.1 能够区分两种具有事实上一样对比度的高密度3D结构，并且能够将一个低密度结构和高密度三维结构同时显示在一幅图像里 13.2 能够清楚地将对比剂充盈的血管、骨骼、支架和弹簧圈区分开来，还能将肿瘤的解剖结构和滋养血管结合起来深入观察 13.3 重建模式可用于血管、骨骼、金属夹和弹簧圈 13.4 重建结果可以为减影或非减影 13.5 可以用增加阴影或亮光以增强3D显示效果 14. 其他： 14.1 高压注射器接口 14.2 激光相机接口 14.3 DICOM Send 14.4 DICOM Print 14.5 DICOM Query / Retrieve 14.6 DICOM 接口开放 14.7 原装双向对讲通话系统 14.8 悬吊式手术灯（一个） 15. 技术服务 15.1 提供对机房及电源的要求 15.2 开机率≥95% 15.3 现场免费培训操作人员 15.4 免费负责设备的安装调试 15.5 如设备出现故障, 接到通知后48小时内工程人员应到达现场 15.6 国内具有大规模零配件库存，以保证及时的零配件供应 16.项目配套设施 ★16.1高压注射器一套 16.1.1自动充注对比剂针筒：无级变速 16.1.2显示项目：流速，设定注射剂量，对比剂剩余量 16.1.3显示方式：随动力头角度旋转，始终正位显示 16.1.4控制方式：触摸式控制，液晶屏 16.1.5旋转能力：左右方向旋转，大范围观察角度 16.1.6心血管和周围血管模式：真正的两种操作界面，可一键切换 16.1.7测试性注射：支持 16.1.8单次和多次注射：支持 16.1.9流速递增：在一定时间范围内以一定增量流速递增 16.1.10暂停和重新注射 CT模式可进行暂停、重新注射、结束暂停 16.1.10注射方案：支持存储和调用 16.1.11心血管和周围血管模式储存方案45个 16.1.12针筒：可使用安射力预灌装造影剂针筒和一次性空针筒， 16.1.13最小注射剂量：0.1ml 16.1.14程控流速：（心血管和周围血管）0.1 ml/s至40.0ml/s, 16.1.15持续时间：1至999秒 16.1.16压力精度：（心血管和周围血管）以1 PSI为单位进行调整，从75增至1200 PSI 16.1.17 操作室可控制。 ★16.2体外除颤仪一台 16.2.1工作温度：0到45℃ 16.2.2存储温度：-20到70℃ 16.2.3整机重量（不含电池）：≤6公斤 16.2.4显示屏：高分辨率彩色TFT显示屏 16.2.5除颤最高能量：≤200J 16.2.6最短充能时间：10秒 16.2.7除颤能量选择：旋钮选择方式 16.2.8配手动除颤、AED和同步电复律功能 16.2.9具有快速电击技术 16.2.10具备成人/婴儿一键切换功能，以满足不同病人类型的治疗 ★16.3有创监护仪一台 16.3.1可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率快/心率慢、心搏停止、室颤/室速、室速、极度心动过速、室性早搏心率、起搏器未夺获、起搏器未起搏。 16.3.2主机显示：≥3道波形 16.3.3具备3导心电监护功能 16.3.4具备事件标记功能 16.3.5具备生命体征趋势回顾功能 16.3.6具备有创血压监测 16.3.7主机具备自检待机状态灯指示功能 16.3.8具备CO2模块 16.3.9具备分屏显示，操作间外接显示器一台 ★16.4监护仪 1台 16.4.1可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率快/心率慢、心搏停止、室颤/室速、室速、极度心动过速、室性早搏心率、起搏器未夺获、起搏器未起搏。 16.4.2主机显示：≥3道波形 16.4.3具备3导心电监护功能 16.4.4具备事件标记功能 16.4.5具备生命体征趋势回顾功能 16.4.6具备动脉血压监测 ★16.5微量泵（双通道）3台 16.5.1整机重量（不含固定夹）：≤3.5KG 16.5.2供电：市电220V，50Hz 16.5.3电池续航：≥3小时 16.5.4最小速率：0.1ML/hr 16.5.5防水等级：IPX4 16.5.6注射精度：+/-2% ★16.6 分体式防护服5套 16.6.1防护服为超软型，一套包含上衣、围裙、防护围脖、性腺防护罩、帽子、护袖等。 ★16.7 手术专用拖鞋5双 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 投标报价中应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅助设备（电源稳压器、配电箱、支架、轨道、连接线缆等安装所涉及到的所有辅助设备）、辅材施工、辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用；采购人不再支付任何费用。 |  |  |
| 产品资料说明文件 |  | 投标时如有可提供设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以产品说明书或彩页为准。 |  |  |
| 验收标准 |  | 1. 货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 2. 中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达规定标准。 （2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 （3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 （4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3. 项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装高度完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。 4. 在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。 |  |  |
| 质保期 |  | 设备必须是具有合法销售途经及完善售后服务的原装全新合格产品；按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质保期最短不少于1 年。若厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | （1）按国家有关规定实行产品“三包”； （2）负责免费送货上门，负责免费安装、调试合格； （3）免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能及日常简单维护，终身提供免费技术支持； （4）质保期内免费上门维护； （5）出现故障3小时内作出响应，24小时内到场维修。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，并提供相同配置或功能的零配件代替使用，直至问题解决为止。期间发生的修修人员的差旅、食宿等费用由中标人自行承担； （6）定期回访； （7）设备自带软件的在免费保修期内免费升级； （8）其余按投标人承诺进行。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1. 交付使用时间：自签订合同之日起90日内供货并安装调试完毕交付使用。 2. 交付使用地点：采购人指定地点 |  |  |
| 付款方式 |  | 本项目无预付款，项目验收合格并交付后30天内甲方按合同价款总额的20%支付乙方货款，甲方在第一次付款之日起三年内按合同价款总额的78%支付乙方货款，余下合同总金额的2%作为质保金，待质保期满且无质量问题后一次性付清，不计利息。乙方自收到全额货款之日起3个工作日内将合同价款全额发票开具给甲方。 |  |  |
| 三、投标人的资信要求 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 1. 投标产品按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定生产厂家有关证明材料为准），对投标价给予10%的扣除； 2. 投标主要产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 3. 投标人单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 4. 符合优先采购节能产品、环境标志产品目录内的产品。 5. 在同等质量和价格的条件下，采用广西工业产品（是指在广西境内生产的工业产品。 具体见第六章“评标方法及评标标准”。 |  |  |
| 质量管理、企业信用加分要求 |  | 详见第六章评分办法及评分标准 |  |  |
| 能力或业绩加分要求 |  | 详见第六章评分办法及评分标准 |  |  |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与竞标的做无效投标处理。 |  |  |

# 第四章  合同主要条款（参考）

政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

采购合同文本（供参考）

政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方以公开招标方式就放射科购全数字化通用型平板血管造影系统（DSA） 按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，一致共同达成如下协议：

第一条  合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入最新一期政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：    汽车      。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

第五条　交付和验收

1.交付使用时间：                                                 ，

地点：                                                         。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后     日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：   采购人指定   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期；按乙方投标文件中商务条款偏离表和售后服务方案。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和质量保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：   财政资金      。

3.付款方式： 本项目无预付款，项目验收合格并交付后30天内甲方按合同价款总额的20%支付乙方货款，甲方在第一次付款之日起三年内按合同价款总额的78%支付乙方货款，余下合同总金额的2%作为质保金，待质保期满且无质量问题后一次性付清，不计利息。乙方自收到全额货款之日起3个工作日内将合同价款全额发票开具给甲方    。

4.因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

第九条　质量保证金

1.质量保证金由甲方收取的，乙方应在货物验收合格无异议后，履约保证金在设备安装调试完毕并验收合格后转为质保金，质量保证期过后15个工作日内无息返还。

2.质量保证金因其他原因被扣除，数额不足合同金额的  5  %的，乙方应及时补足。

第十条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在      小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的                          。（注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议）。

3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十一条　本合同一式陆份，具有同等法律效力。政府采购监管部门（或采购人所属财政部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各贰份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招投标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：市、县（区）使用时可在“北海市”后再加所在地名称或将“北海市”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招投标文件要求填写，如招投标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和保证金：资金性质按一般预算拔款、政府性基金拔款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招投标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）本合同条款中涉及选择性内容的，应当确定所选择的内容。除此之外，甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标供应商在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字： 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本验收书一式三份（采购人一份、中标人一份、采购代理机构一份）

# 第五章  投标文件格式

一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

(一)投标文件的外包装封面格式:

投 标 文 件

采购项目名称:

采购项目编号:

所投分标:

投标文件名称:资格审查文件/商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称:(盖章)

投标人地址:

在  ×年×月×日×时×分前不得启封(开标时才能启封)

(二)投标文件封面格式:

(正、副本)

投标文件

项目名称:

项目编号:

所投分标:

投标文件名称:资格审查文件/商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称:(盖章)

投标人地址:

年   月   日

【注:投标文件要求装订成一本(正本一本、副本四份)】

(三)开标一览表信封封面格式(可以手写,密封)

开标一览表文件

(1) 采购项目名称:

(2) 采购项目编号:

(3) 所投分标:

(4) 投标人名称:

(5) 注明“开标时才能启封”

二、投标文件格式

(一) 开标一览表(格式)

开标一览表

招标编号：                                     　       　分标（有分标时填写）

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明招标项目名称、项目编号、所投所有分标号、投标单位名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：       年    月    日

(二) 资格审查文件

目  录

（应附有页码）

▲(1) 投标保证金的缴纳证明复印件；(必须提供)

▲(2)法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件(格式见第五章)(必须提供)；当法定代表人(负责人)参加投标时,必须提供法定代表人(负责人)身份证复印件；

▲(3)投标人有效的主体资格证明，如营业执照或事业单位法人证书的副本复印件（必须提供，原件备查）；

▲(4) 食品药品监督管理部门颁发的有效医疗器械生产许可证（制造商提供）或医疗器械经营许可证和第二类医疗器械经营备案凭证（经营商提供）（必须提供，原件备查）

▲(5) 投标人近半年内连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明(复印件，原件备查，格式自拟)(必须提供)；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》(格式自拟，复印件，原件备查)。

▲(6) 投标人近半年内其中一个月的缴纳社会保险证明材料复印件(注:投标人如为事业单位,则提供事业单位法人资格证书或证明材料)(必须提供)

▲(7)2019年度的财务状况，对于从取得营业执照时间起在要求年份不足1年的公司，需提供最近连续三个月的月报表，成立不足三个月的公司提供成立之后的月报表(格式自拟，必须提供)；

▲(8)投标人参与政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函(必须提供)；

资格审查文件格式：

(1) 投标保证金的缴纳证明复印件(必须提供)；

(2)法定代表人(负责人)授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：（采购代理机构名称）：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                 法定代表人（负责人）签名：   （盖姓名章无效）

所在部门职务：                    职务：

被授权人身份证号码：

联系电话：                        手机号：

贴附“委托代理人身份证复印件”

投标人公章：

年    月    日

(3)投标人有效的主体资格证明，如营业执照或事业单位法人证书的副本复印件（必须提供，原件备查）

(4) 食品药品监督管理部门颁发的有效医疗器械生产许可证（制造商提供）或医疗器械经营许可证和第二类医疗器械经营备案凭证（经营商提供）（必须提供，原件备查）

(5) 投标人近半年内连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明(复印件，原件备查，格式自拟)(必须提供)；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》(格式自拟，复印件，原件备查)。

(6) 投标人近半年内其中一个月的缴纳社会保险证明材料复印件(注:投标人如为事业单位,则提供事业单位法人资格证书或证明材料)(必须提供)

(7)2019年的财务状况，对于从取得营业执照时间起在要求年份不足1年的公司，需提供最近连续三个月的月报表，成立不足三个月的公司提供成立之后的月报表(格式自拟，必须提供)；

(8)投标人参与政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函(必须提供)；

近三年内,在经营活动中没有重大违法记录的声明函(格式)

致: (采购代理机构名称)

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录(包括:因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业,吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚),特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录,我单位将无条件地退出本项目的投标,并承担因此引起的一切后果。

投标人(公章):

法定代表人(负责人)或委托代理人签字:

日     期:

（三）商务文件、技术文件、报价文件

目  录

（应附有页码）

商务文件

▲（1）投标声明书 (必须提供，格式见第五章)

▲(2)商务响应表(必须提供，格式见第五章)

▲(3)招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（注明必须提供的必须提供，否则投标无效）；

（4）主要设备、货物材料的原厂商对本项目的授权、售后服务承诺（格式自拟）；

（5）近三年来同类项目成功的业绩（投标人同类项目的合同复印件及验收书）；

（6）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（7）投标人的信誉、荣誉证书或文件；

（8）广西（工业）产品声明函；

（9）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（10）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第五章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（11）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（12）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第五章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（14）投标人情况介绍。

技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备（货物）选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）；（格式自拟）

▲（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置功能清单（均不含报价）；

（4）随机工具、易损件、资料清单（均不含报价）；

（5）产品质量保证书；

（6）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（7）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备，应当提供由第三方精度检测报告）；

（8）采购需求中要求的必须提供的材料（如原厂出厂配置表等）；

（9）技术服务方案（包括但不限于技术方案、实施方案、质量控制措施、应急方案等内容）；

（10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

▲（11）售后服务承诺书（由投标按本项目第三章“项目需求一览表”中售后服务要求自行填写）（格式自拟，必须提供）；

（12）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（13）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（14）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

报价文件:

▲(1)投标函(格式见第五章)；(必须提供)

▲(2)投标报价明细表(格式见第五章)；(必须提供)

(3)投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；(格式自拟)

商务文件格式

(1)投标声明书格式:

投标声明书

致:_采购代理机构名称:

_______     __(投标人名称)系中华人民共和国合法企业,经营地址                               。

我___    __(姓名)系_______     __(投标人名称)的法定代表人(负责人),我方愿意参加贵方组织的______         _     __项目（项目编号：                   ）的投标,为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务,我方就本次投标有关事项郑重声明如下:

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：                 ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进【或需在中标后向               订购】。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：____ ___                           __ ________

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人(负责人)签字或盖章:

投标人公章:

年    月    日

(2)商务响应表格式 (必须提供，格式自拟) ：

商务响应表

请逐条对应本项目招标文件第三章“采购需求一览表”中“商务条款”的要求，认真填写该表。

分标（有分标时填写）

| 项目 | 招标文件的商务需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标要求 |  |  |  |
| 核心产品 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  |
| 现场安装、运维服务及其他相关要求 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日 期：

(3)招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（注明必须提供的必须提供，否则投标无效）；

（4）主要设备、货物材料的原厂商对本项目的授权、售后服务承诺（格式自拟）；

（5）近三年来同类项目业绩一览表格式；

投标人同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：附同类项目的中标通知书、采购合同复印件并加盖单位公章。

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

投标人公章：

年    月     日

（6）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（7）投标人的信誉、荣誉证书或文件；

（8）广西（工业）产品声明函；

广西（工业）产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年   月   日

（9）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（10）中小企业声明函（格式）

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（11）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（12）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（14）投标人情况介绍。

投标人基本情况登记表（格式)。

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和相关联系人：

1、投标人名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法人代表人（负责人）：姓名          职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务            电话

手机            传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、投标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有、请如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

投标人(盖章) ：

法定代表人（负责人）或委托代表签字：

年      月       日

技术文件(格式)

（1）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备（货物）选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）；（格式自拟）

（2）技术响应表格式

技术响应表

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件响应 |  | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 招标要求 | 货物名称 | 性能及指标 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。投标技术指标或者规格有“正偏离”或者“负偏离”的，请在偏离的指标处加划下横线标注。

法定代表人（负责人）或授权代表签名：

投标人盖章：

日 期：

（3）设备配置功能清单（均不含报价）

设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

（4）随机工具、易损件、资料清单（格式）

随机工具、易损件、资料清单

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位及数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

（5）产品质量保证书（格式）

产品质量保证书

致                      ：

我公司在此向贵方承诺：

我方参与投标的                项目（编号：                ），一旦中标，我方保证按照招标文件文件和投标文件的要求提供合格的产品，如出现弄虚作假，包括掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品的，我方愿按《政府采购法》、《合同法》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》等法律法规规定，承担相应的经济责任和法律责任。

投标人（章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：

（6）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（格式）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）授权代表签名：

投标人盖章：

日 期：

（7）距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式）

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

投标人公章：

年    月　 日

（8）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备，应当提供由第三方精度检测报告）；

（9）采购需求中要求的必须提供的材料（如原厂出厂配置表等）；

（10）技术服务方案（包括但不限于技术方案、实施方案、质量控制措施、应急方案等内容）；

（11）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（12）售后服务承诺书（由投标按本项目第三章“项目需求一览表”中售后服务要求自行填写）（格式自拟，必须提供）；

（13）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

（14）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（15）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

报价文件(格式)

(1)投标函格式:

投 标 函

致:采购代理机构名称:

根据贵方为                       项目的招标公告(项目编号:_____     __),签字代表_____    (全名)经正式授权并代表投标人__               __(投标人名称)提交投标文件(内含:资信及商务文件、技术文件、报价文件)正本一份、副本X份。

据此函,签字代表宣布同意如下:

1.投标人已详细审查全部“招标文件”,包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件,已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通,完全理解并接受招标文件的各项规定和要求,对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日(自然日)。

4.如中标,本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效,本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址:                  邮编:__________   电话:______________

传真:______________投标人代表姓名 ___________  职务:

投标人名称(公章):___________________

开户银行:                         银行帐号:

法定代表人(负责人) 或委托代理人签字:___________

日期:_____年___月___日

(2)投标报价明细表格式

投标报价明细表

金额单位:人民币(元)

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1. 仅为参考格式，各投标人可以结合身情况拓展。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：       年    月    日

(3)投标人针对报价需要说明的其他文件和说明(格式自拟)；

投标保证金（履约保证金）退还账号说明书（格式）

深圳群伦项目管理有限公司：

我单位参加                    项目(项目编号：               )缴纳的投标保证金情况如下：

| 缴纳金额（元） | 缴纳时间 | 备注 |
| --- | --- | --- |

请将投标保证金（履约保证金）退至以下账户：

账户名：

开户行：

账  号：

办退期限内，账户如有变动，我单位将及时函告你们。

联系人：                                联系电话：

供应商（章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

日期

注：1、请以打印形式并附以下加盖公章资料的复印件

①营业执照复印件、②银行转账回执复印件

2、营业执照复印件、银行转账回执复印件（不要放在投标文件袋内），在封面注明“保证金退还账号说明书”字样，并在交投标文件时一并提交。保证金退还联系电话：0779-305856。

# 第六章  评标办法及评分标准

一、评标原则

(一)评委构成:本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为七人以上（含七人）单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据:评委将以招投标文件为评标依据,对投标人的投标报价,技术方案、服务方案、业绩及信誉、政策功能等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式:以封闭方式进行。

二、评标方法

本次评标采用综合评分法。综合评分法，是指评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照评标因素的量化指标进行评分，并按评审后得分推荐中标候选人。

三、评标程序

（一）初步评审

初步评审包括资格性审查及符合性审查。

1、资格性审查

开标结束后，由采购人对所有投标人的投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。审核内容按照投标须知中投标文件组成内容资格部分注有“必须提供”的内容进行审查，未按照招标文件要求提供的，视为资格性审查不合格。

2、符合性审查

资格性审查结束后，由评标委员会对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定投标人是否满足招标文件的实质性要求。审查内容为：

（1）投标文件格式；

（2）商务是否响应；

（3）技术是否响应；

（4）报价唯一有效；

（5）投标文件是否响应招标文件实质性要求；

（二）详细评审

1、评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。详细评分表如下：

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | (1)投标产品按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定生产厂家有关证明材料为准），对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标价。 投标主要产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 投标人单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （2）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价），其价格分为满分30分。 1.价格分计算公式： 某投标人价格得分 =评标基准价/某投标人评标价×30分 |
| 2 | 技术分 （满分59分） | 设备性能分（满分15分） | 1.基本分（满分5分） 完全满足招标文件要求的得5分，招标项目技术需求表中参数及功能要求负偏离每一条扣1分，漏项的每一条扣1分，最多扣完本项分值。（最多允许的负偏离数量不大于5项）。 2.性能分（满分10分） （1）产品设备的技术参数有优于招标文件要求，每项加2分，满分10分，最多该项得10分。 注：有优于的，投标人须在投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或技术白皮书复印件作为佐证，以上材料需加投标人公章，否则评标委员会有权不接受其优于。 |
|  |  | 技术及项目实施方案分（满分24分） | 一档（6分）：方案简单，基本可行的。 二档（12分）：方案较详细，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等，整体方案符合实际情况的。 三档（18分）：方案详细完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施，整体方案针对性强，可行性高。 四档（24分）：方案详细全面完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施，整体方案针对性较强，可行性较高。 |
|  |  | 售后服务分（满分20分） | （1）售后服务方案分（满分18分） 根据各投标人对投标货物的售后服务方案(技术支持、服务情况、服务承诺)的详细程度、合理可行性等评分： 一档（5分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、响应时间、服务承诺等，满足项目需求。 二档（10分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求。 三档（15分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等）整体方案符合用户需求，可行性较高。 四档（18分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），产品的售后服务机构，提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等）整体方案优于用户需求，可行性高。 （2）质保期（满分2分）：在满足基本保修期后得1分，免费保修期每延长1年增加1分（以设备生产厂家承诺为准，投标文件中提供厂家证明文件），满分2 分。 |
| 3 | 商务分（满分11分） | 信誉分 （满分6分） | （1）投标产品生产厂家均通过质量管理体系认证、环境质量认证、职业健康安全管理体系认证的，每1个得1分，满分3分（投标文件中提供有效的认证证书复印件）。 （2）投标产品，生产厂家，投标公司获得认证证书（包括但不限于FDA，EC,ISO9001，ISO18001等），每一个得1分，满分3分。（投标文件中提供有效的认证证书复印件）。 |
|  |  | 业绩分 （满分2分） | 2016年1月1日以来至投标截止日期止，投标人同类产品的销售业绩，每项得1分，满分2分。（投标文件中提供合同复印件。合同要求体现签订双方名称、采购内容、签订日期、签订双方盖章）。 |
|  |  | 政策功能分 （3分） | （1）优先采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件（原件备查）），根据其所占项目金额比例得0.1～1分；满分1分。 （2）优先采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件（原件备查）），根据其所占项目金额比例得0.1～1分；满分1分。 （3）在同等质量和价格的条件下，采用广西工业产品（是指在广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准）的金额占本次投标总金额的80%以上（含80%）得1分。 |
| 总得分＝1+2+3 |  |  |  |

2、评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后由评标组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。评标标准如有主客观分定义，评标委员会所有成员的客观分打分分数应当一致。

3、复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

4、过低报价合理性的审查（如有）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提交相关证明材料（具体要求见第二章投标人须知3.3.6 款要求）。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）澄清、说明或补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

四、中标候选人推荐原则。

按评标后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名第一的为第一中标候选人。若中标候选人综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的并列；中标候选人并列的，由采购人按技术部分得分由高到低顺序排列，若综合得分、投标报价、技术部分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。

五、评标争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。