公开招标文件

项目名称：贺州市人民医院生殖中心实验室设备采购

项目编号：HZZC2020-G1-000258-HZSG

采购单位：贺州市人民医院

集中采购机构：贺州市政府采购中心

2020年07月27日

目 录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

投标人须知前附表	5

投标人须知	7

（一）总则	7

（二）招标文件	8

（三）投标文件的编制	9

（四）开标	14

（五）资格审查	14

（六）评标	14

（七）评标结果	15

（八）签订合同	16

（九）其他事项	17

第三章  采购需求和说明	19

采购需求和说明	20

第四章  政府采购合同主要条款	22

合同书（格式）	24

合同基本条款	26

第五章  投标文件（格式）	29

第一部分  开标一览表文件（格式）	30

（一）外包装封面（格式 ）	30

（二）投标文件（格式）	31

第二部分  资格文件（格式）	32

（一）外包装封面（格式 ）	32

（二）投标文件封面（格式 ）	32

（三）投标文件（格式）	33

第三部分  商务及技术文件（格式）	34

（一）外包装封面（格式 ）	34

（二）投标文件封面（格式 ）	34

（三）投标文件（格式）	35

第六章  评标方法及评定标准	50

评标方法及评定标准	51

一、评标原则	51

二、评标方法	51

三、中标候选人推荐原则	53

- 第一章  招标公告

贺州市政府采购中心关于贺州市人民医院生殖中心实验室设备采购项目（HZZC2020-G1-000258-HZSG）招标公告

项目概况

贺州市人民医院生殖中心实验室设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线获取招标文件，并于2020年08月17日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZZC2020-G1-000258-HZSG

项目名称：贺州市人民医院生殖中心实验室设备采购

预算金额：伍佰贰拾陆万玖仟捌佰贰拾元整(¥5269820.00)

最高限价：伍佰贰拾陆万玖仟捌佰贰拾元整(¥5269820.00)

采购需求：贺州市人民医院生殖中心实验室设备采购，详见招标文件。

合同履行期限：签订合同之日起30个日历日内。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目特定的资格要求：投标时须提供“医疗器械经营企业许可证”复印件（发证机构应为设区的市级人民政府以上级别的食品药品监督管理部门）。

4.本项目不接受联合体。

三、获取招标文件

时间：2020年07月27日公告发布之时至2020年08月03日18:00（北京时间）

地点：网上在线获取

方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线获取采购文件。尚未注册的供应商可在政采云平台完成注册后在线获取采购文件（政采云平台-商家入驻-注册）。

《供应商项目采购（线下辅助评标）操作指南》下载网址：贺州市公共资源交易中心网http://ggzyjy.gxhz.gov.cn/gzdt/t5476106.shtml，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

供应商未按以上时间、地点、方式获取本项目采购文件的，本中心将拒收其响应文件。本项目采用资格后审，已获取采购文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

售价：免费。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 截止时间：2020年08月17日09点00分（北京时间）

- 地点：贺州市公共资源交易中心（贺州市鞍山西路83-1号城投集团 4楼）交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.落实的政府采购政策

1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）中属于强制采购的品目，予以强制采购节能产品。属于非强制采购的品目，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购节能产品。

2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，对国家公布的环境标志产品政府采购品目清单（财库〔2019〕18号）内的，实行优先采购环境标志产品。

3）扶持中小企业政策：评审时小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动（以评标阶段在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果为准）。

4.投标保证金(人民币)：壹拾万元整（¥100000.00）。

投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。贺州市公共资源交易中心财务室电话传真：0774-5268008。

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

账号：945009010008838888

5.投标人可以由法定代表人（或负责人）或委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件，以及保证金交纳凭证复印件）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：贺州市人民医院

地    址：贺州市八步区西约街150号

联系方式：0774-5271683

2.采购代理机构信息

名    称：贺州市政府采购中心

地    址：贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）五楼政府采购科

联系方式：0774-5137827

3.项目联系方式

项目联系人：何嵩

电      话：0774-5137827

贺州市人民医院                            贺州市政府采购中心

2020年07月27日

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：贺州市人民医院生殖中心实验室设备采购 项目编号：HZZC2020-G1-000258-HZSG |
| 2 | 采购资金来源：财政性资金 |
| 3 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 答疑、澄清： 投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当在投标截止日期10天前，以书面形式要求采购人答疑、澄清； 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有按规定获取招标文件的投标人；本中心可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及贺州市公共资源交易中心网站上发布公告。 询问、质疑： 投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知（一）总则第9条“询问、质疑和投诉”中的要求向采购人提出书面询问、质疑。 |
| 5 | 投标文件有效期： 60 天 |
| 6 | 投标保证金：壹拾万元整（￥100000.00）。 投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。 投标保证金交纳账户： 开户名称：贺州市公共资源交易中心 开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部 账号：945009010008838888 已交纳投标保证金未递交投标文件的投标人须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人（何嵩，0774-5137827）办理退还投标保证金手续。 |
| 7 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发布后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起五个工作日内（合同签订后须送达贺州市公共资源交易中心财务室)退还中标供应商的投标保证金。贺州市公共资源交易中心将按有关规定退还投标人的投标保证金（如未在规定时间内收到退款请及时与贺州市公共资源交易中心财务室联系，电话0774-5268008，以便办理退款）。 |
| 8 | 投标文件组成：开标一览表 壹 份；资格文件正本 壹 份，副本 肆 份；商务及技术文件正本 壹 份，副本 肆 份；投标文件电子版 壹 份(光盘或U盘介质，其表面请注明投标人名称)。 |
| 9 | 投标截止时间及地点： 2020年08月17日09点00分，贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）4楼贺州市公共资源交易中心交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏）；参加投标的法定代表人或委托代理人必须持有效证件（法定代表人凭身份证或委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和身份证复印件）及投标保证金交纳证明复印件按时到达指定地点递交投标文件。 |
| 10 | 开标时间及地点：2020年08月17日09点00分，贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）4楼贺州市公共资源交易中心交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏） |
| 11 | 评标方法及评定标准：综合评分法 |
| 12 | 是否授权评标委员会确定中标人：是 |
| 13 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起七日内。 |
| 14 | 中标结果公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标结果公告和中标通知书，中标结果公告在媒体上发布（详细见公告中公布的网站）。 |
| 15 | 履约保证金： 为中标金额的2%，应由中标供应商在签订合同前缴入以下账户。否则不予签订合同。 开户名称：贺州市公共资源交易中心 开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行 账 号：945006010030198890 中标人交付货物验收合格后，履约保证金如数退还（不计利息）。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式及时通知贺州市公共资源交易中心，否则由此产生的后果由中标供应商自负。 |
| 16 | 现场勘查：无。 |
| 17 | 演示时间及地点：无 |
| 18 | 本招标文件解释权属贺州市政府采购中心。 |

- 投标人须知

- （一）总则

- 1.适用范围

1.1本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.2 “集中采购机构”、“采购代理机构”、“本中心”均系指贺州市政府采购中心。

2.3“投标人”、“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.8“▲”系指实质性要求条款。

- 3.招标方式

3.1公开招标方式。

- 4.投标委托

4.1投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第五章《投标文件格式》）。

- 5.投标费用

5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

- 6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

- 7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

- 8.特别说明

▲8.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲8.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人，其投标无效。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。按前两款规定处理。核心产品的名称见本招标文件第三章“采购需求和说明”。

▲8.3生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲8.4投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲8.5投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲8.6 投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

- 9.询问、质疑及投诉

9.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

9.2投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

9.3质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述招标文件、招标过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑联系部门及电话：贺州市政府采购中心5楼政府采购科，0774-5137827

9.4质疑投标人必须首先经过质疑程序，对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- （二）招标文件

- 10.招标文件的构成

10.1公开招标公告；

10.2采购需求和说明；

10.3投标人须知；

10.4评标方法及评定标准；

10.5政府采购合同主要条款；

10.6投标文件格式。

- 11.投标人的风险

11.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

11.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

- 12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在投标截止日期10天前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）要求采购人答疑、澄清。采购人或者本中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及贺州市公共资源交易中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有按规定获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。如果澄清或者修改通知发出时间距投标截止时间不足15天，相应延迟开标时间。

12.2本中心以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

12.3招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

12.5本中心可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及贺州市公共资源交易中心网站上发布公告。

- （三）投标文件的编制

- 13.投标文件的组成

投标文件由开标一览表、资格文件、商务及技术文件三部份组成（格式见第五章）。

13.1开标一览表

开标一览表（必须提供）。

13.2资格文件：

- 有效的营业执照等证明文件复印件（必须提供）；

（2）投标时须提供“医疗器械经营企业许可证”复印件（发证机构应为设区的市级人民政府以上级别的食品药品监督管理部门），投标产品若为医疗设备的须提供该产品“医疗器械注册证”复印件（必须提供）；

（3）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（格式自拟，复印件，必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）。

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（格式自拟，复印件，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）。

- （5）信用记录书面声明（必须提供）；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定，则必须提供)。

13.3商务及技术文件：

（1）商务文件：

1）投标函（必须提供）；

2）投标报价明细表（必须提供）；

3）投标保证金的相关证明（复印件，必须提供）；

4）投标声明书（必须提供）；

5）投标人针对本项目的售后服务承诺书（必须提供）；

6）法定代表人身份证明书和法定代表人身份证复印件（必须提供）；

7）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定，则必须提供)。

9）广西（工业）产品声明函(如有，请提供)。

可作为投标人资信评分的证明材料（可选）

10）类似案例成功的业绩；

11）其他特殊资质证书复印件；

12）节能环保产品或政府强制采购节能产品证书复印件或有效查询截图；

13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书复印件；

14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

15）投标人基本情况登记表。

（2）技术文件

（3）其他文件

1）第三章《采购需求和说明》中要求必须提供的材料(如有规定，则必须提供)；

2）投标人需要说明的其他文件和说明；

3）其它文件。

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章。

- 14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《采购需求和说明》中所有货物和服务内容作完整唯一报价。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

15.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 16.投标文件的有效期

16.1自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

16.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 17.投标保证金

17.1投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

17.2投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。

注：①办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内（合同签订后送达贺州市公共资源交易中心财务室)后退还，不计利息。

④已交纳投标保证金未递交投标文件的投标人须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人（何嵩，0774-5137827）办理退还投标保证金手续。

17.3中标人应在中标通知书发出之日起7日内与采购人签订合同。

17.4投标保证金不计息。

17.5投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- 18.投标文件的签署和份数

18.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，属于投标人的责任。

18.2投标人应提供：开标一览表 壹 份；资格文件正本 壹 份，副本 肆 份；商务及技术文件正本 壹 份，副本 肆 份，投标文件电子版 壹 份(光盘或U盘介质，其表面请注明投标人名称)。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

18.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件，一旦副本和正本不符，以正本为准。。

18.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

18.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 19.投标文件的包装、递交、修改和撤回

19.1投标人应将投标文件装订成册（应采用无线胶装方式装订，若使用活页夹、拉杆夹、夹条等活页装订方式，容易发生投标文件散落或脱页等不利情形。开标一览表可以不装订），具体按开标一览表、资格文件、商务及技术文件三个部分分别装到不同的文件袋中加以密封（要求独立封装且文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；投标文件电子版单独密封提交。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标文件名称（开标一览表；资格文件；商务及技术文件）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”；投标文件电子版(光盘或U盘介质)，密封袋或电子版表面应注明投标人名称。

19.2逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

19.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人或本中心；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

19.4投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤销投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

- 20.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

20.1如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（4）项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未按招标文件的规定提交投标保证金的。

20.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

20.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

20.4有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

20.5有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

20.6被拒绝的投标文件为无效。

- （四）开标

- 21.开标准备

21.1本中心将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- 22.开标程序

22.1开标程序：

（1）开标会由本中心主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

（4）投标人或者其推选的代表检查其投标文件的密封情况并签字确认；

（5）唱标：本中心工作人员当众拆封开标一览表并宣读；

（6）本中心做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

（7）开标会议结束。

- （五）资格审查

- 23.资格审查

23.1采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得继续评审。

- （六）评标

- 24.组建评标委员会

24.1本招标采购项目的评标委员会由采购人评审代表和在贺州市评标专家库中随机抽取的评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

- 25.评标的方式

25.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- 26.评标程序

26.1评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价，如有疑问，将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

- 27.澄清问题的形式

27.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 28.错误修正

28.1投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- 29.评标原则和评标方法

29.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

29.2评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六章：评标方法及评定标准。

29.3在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，评标委员会应评定本项目废标。

- 30.评标过程的监控

30.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- （七）评标结果

- 31.评标结果及中标通知书的发出

31.1本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，也可授权评标委员会直接确定中标供应商。

31.2中标供应商确定后2个工作日内，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、贺州市公共资源交易中心网站发布中标结果公告。

31.3在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

31.4投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

31.5本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- （八）签订合同

- 32.合同授予标准

32.1合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

- 33.履约保证金

33.1履约保证金为中标金额的 2%，应由中标供应商在签订合同前缴入以下账户。否则不予签订合同。

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行

账    号：945006010030198890

33.2中标人交付货物验收合格后，履约保证金如数退还（不计利息）。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.3在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式及时通知贺州市公共资源交易中心，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

- 34.签订合同

34.1投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

34.2如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，贺州市公共资源交易中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

34.3中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推，也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

- 35.合同履行中的追加

35.1政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，经贺州市政府采购管理办公室同意，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充的合同。但补充的合同涉及的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- （九）其他事项

- 36.解释权

37.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属贺州市政府采购中心。

- 37.有关事宜

37.1所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

（1）集中采购机构全称：贺州市政府采购中心

通讯地址：贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）5楼政府采购科

邮政编码：542899

电    话：0774-5137827

传    真：0774-5137845

（2）监督单位全称：贺州市财政局政府采购监督管理科

电    话：0774-5135553

附件：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条  政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国合同法》有关规定：

第四十二条：当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行磋商；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚实信用原则的行为。

- 第三章  采购需求和说明

- 采购需求和说明

注：

1.本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.评标时，若评标委员会认为招标产品某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。

3.本项目核心产品为第（一）项“胚胎实验室设备”序号1、2、3货物“体外受精洁净工作台”，提供相同品牌核心产品的不同投标人参加本项目投标的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

- 货物需求表

- （一）胚胎实验室设备

| 1 | 体外受精洁净工作台（医疗设备） |
| --- | --- |
|  | 数量：1台 |
| （1） | 原装进口产品，用于辅助生殖实验室配子，胚胎及囊胚等的操作。 |
| （2） | 百级超净工作站主机一台，工作站外部尺寸（D×W×H）不小于：690×1930x2045（单位：mm）。支架：900-950mm。 |
| （3） | 净化区体积（D×W×H）不小于560x1865x753(单位：mm)，前开窗不大于350mm。 |
| （4） | 可放置一台显微操作系统和内嵌一台解剖显微镜。用于捡卵拆蛋及ICSI操作。 |
| （5） | 完全垂直风设计，进风口及预过滤膜位于工作站最顶端。 |
| （6） | 风速 (m/s)：0.34±8%，风速可选，数字液晶屏显示。 |
| （7） | 包含两层过滤系统：活性炭预滤系统及HEPA过滤系统各一套，符合EU3标准及欧洲EN1822标准，有效去除尘埃粒子，过滤空气中的VOC及可溶性化学物质，对直径0.3µm以上粒子达到99.999%以上的清除率。 |
| （8） | 照明光源：0-2000LUX光亮度连续可调，满足不同操作步骤对光亮度的不同需求。 |
| （9） | 双马达直流电风机，减少振动，全速工作时噪音（标准：ISO6081）低于51dB，半速工作时噪音低于30dB，满足用户不同操作步骤的工作需求。 |
| ★（10） | 净化空间顶部特殊的网面材料：使照明光均匀分布,不刺眼;使净化风的流速更加均匀。 |
| （11） | HEPA过滤器内特殊的负压设计，避免污染颗粒进入净化系统。内置的压力传感器有报警装置，一旦HEPA过滤层出现堵塞漏洞可及时报警更换。 |
| （12） | 白色水晶砖台面，易于辨识标记，确保暗光操作不混淆病人样本。台面恒温区域边界使用黑色线条明确标示。 |
| ★（13） | 台面材质抗划痕，不易变形，耐用且稳定性更高。台面具备胚胎无毒无放射性安全测试认证报告。 |
| （14） | 配置恒温台：不小于450mm X 830mm（深度X长度）。 |
| （15） | 台面温度均一性≤+/-0.2℃，温控稳定性越高越有利于胚胎存活。可调节温度：0.1℃。 |
| （16） | 体视镜配置直径不小于60mm的恒温玻璃，大于观测孔面积。恒温玻璃温度独立控制，不易碎裂。 |
| （17） | 气体出口通过加湿瓶外接硅胶管流出，一旦污染更换管道方便。 |
| （18） | 数显式控制面板位于净化区上方的前置面板的可视范围内，可控制灯光、热板温度及风速大小，与操作区分离，防止因操作时误碰面板而引起事故。 |
| （19） | 配备加热槽及内嵌式电源插座各一套。 |
| （20） | 可通过控制面板程序设定定时开关风机、加热台面，方便实验室提前为当天工作做好准备。 |
| （21） | 一体化设计的防震台，可将外部的垂直及水平的震动都削减，达到最佳的防震效果。 |
| （22） | 更换显微操作不需更换工作台，可放下目前市面上所有型号的显微操作系统而不需更换工作台。 |
| （23） | 配置了内嵌22寸液晶显示屏，可实时显示操作过程，并将操作过程录制出来 |
| （24） | 工作站放置位置与实验室墙面距离不大于2cm，缩短胚胎体外的移动距离及时间，增加胚胎存活率。 |
| （25） | 更换预滤膜方便。不需移动工作站或钻到工作站后面即可更换 |
| （26） | 工作站台面以下背板不封闭。可定制带孔背板。 |
| （27） | 电压：220-230V，内置控制器和稳压器，自动断电保护。 |

| 2 | 体外受精洁净工作台（医疗设备） |
| --- | --- |
|  | 数量：1台 |
| （1） | 原装进口产品，用于辅助生殖实验室胚胎操作。 |
| （2） | 百级超净工作站主机一台，工作站外部尺寸（D×W×H）不小于：690×1930x2045（单位：mm）。支架：800-850mm。 |
| （3） | 净化区体积（D×W×H）不小于560x1865x635(单位：mm)，前开窗不大于350mm |
| （4） | 完全垂直风设计，进风口及预过滤膜位于工作站最顶端。風速 (m/s) ：0.34±8%，风速可选，数字液晶屏显示。 |
| （5） | 两层过滤系统,无净化死角，配有：活性炭预滤系统一套，符合EU3标准，有效去除尘埃粒子，过滤空气中的VOC及可溶性化学物质，延长HEPA的使用寿命；HEPA过滤层一套，符合欧洲EN1822标准，对直径0.3µm以上粒子达到99.999%以上的清除率。 |
| （6） | 照明光源：0-2000LUX光亮度连续可调,满足不同操作步骤对光亮度的不同需求。 |
| （7） | 双马达直流电风机，减少振动，全速工作时噪音（标准：ISO6081）低于51dB，半速工作时噪音低于30dB。 |
| ★（8） | 净化空间顶部特殊的网面材料：使照明光均匀分布,不刺眼;使净化风的流速更加均匀。 |
| （9） | HEPA过滤器内特殊的负压设计，避免污染颗粒进入净化系统 |
| （10） | 白色台面，材质抗划痕，不易变形，易于辨识标记，台面恒温区域边界使用黑色线条明确标示。台面具备胚胎无毒无放射性安全测试认证报告。 |
| （11） | 配置恒温热台：不小于450x650mm（深度X长度）。 |
| （12） | 台面温度均一性≤+/-0.2℃，温控稳定性越高越有利于胚胎存活。可调节温度：0.1℃ |
| （13） | 可内嵌两台解剖显微镜，或者只内嵌一台解剖镜，另一边加热台面。 |
| （14） | 控制面板在操作者的可视范围内，与操作区分离，可预设程序定时自动开机，所有电源插座外置，避免污染。 |
| （15） | 配置了内嵌22寸液晶显示屏，可实时显示操作过程，并将操作过程录制出来。 |
| ★（16） | 解剖显微镜配置直径不小于60mm的恒温玻璃，大于观测孔面积。恒温玻璃温度独立控制，不易碎裂。 |
| （17） | 气体出口通过加湿瓶外接硅胶管流出，一旦污染更换管道方便。 |
| （18） | 工作站放置位置与实验室墙面距离不大于2cm，缩短胚胎体外的移动距离及时间，增加胚胎存活率。 |
| （19） | 更换预滤膜方便。不需移动工作站或钻到工作站后面即可更换 |
| （20） | 工作站台面以下背板不封闭。可定制带孔背板。 |
| （21） | 数显式控制面板1块，可控制灯光、热板温度及风速大小，位于净化区上方的前置面板。不占据洁净操作空间。 |
| （22） | 报警系统1套，风速报警系统，当风流速率低于标准风流速率时，滤膜压力报警（指示需更换滤膜） |
| （23） | 可通过控制面板程序设定定时开关风机、加热台面，方便实验室提前为当天工作做好准备。 |
| （24） | 配备加热槽一套，配置内嵌式电源插座一个 |
| （25） | 配内嵌式临时保存装置 |
| 1） | 工作站定制内嵌式临时保存装置，提供样品的恒定温度及PH值，渗透压，湿度等临时操作环境。 |
| 2） | 临时保存装置后部通过弹簧锁及阀门外接气体--预混合三气 |
| 3） | 可放不小于4个四孔皿或4个60mm的培养皿 |
| 4） | 箱盖不完全密封时回温及操作环境的恢复时间大约3分钟 |
| 5） | 箱盖完全密封时及锁定弹簧锁后操作环境可保持恒定状态。 |

| 3 | 体外受精洁净工作台（医疗设备） |
| --- | --- |
|  | 数量1台 |
| （1） | 原装进口产品，用于辅助生殖实验室胚胎操作。 |
| （2） | 百级超净工作站主机一台，工作站外部尺寸（D×W×H）不小于：690×1320x2045（单位：mm）。支架：800-850mm。 |
| （3） | 净化区体积（D×W×H）不小于560x1235x635(单位：mm)，前开窗不大于350mm |
| （4） | 可内嵌一台体视显微镜，用于拆蛋捡卵，玻璃化冷冻解冻操作。 |
| （5） | 完全垂直风设计，进风口及预过滤膜位于工作站最顶端。風速 (m/s) ：0.34±8%，风速可选，数字液晶屏显示。 |
| （6） | 两层过滤系统,无净化死角，配有：活性炭预滤系统一套，符合EU3标准，有效去除尘埃粒子，过滤空气中的VOC及可溶性化学物质，延长HEPA的使用寿命；HEPA过滤层一套，符合欧洲EN1822标准，对直径0.3µm以上粒子达到99.999%以上的清除率。 |
| （7） | 照明光源：0-2000LUX光亮度连续可调,满足不同操作步骤对光亮度的不同需求。 |
| （8） | 双马达直流电风机，减少振动，全速工作时噪音（标准：ISO6081）低于51dB，半速工作时噪音低于30dB。满足用户不同的工作需求。 |
| （9） | 净化空间顶部特殊的网面材料：使照明光均匀分布,不刺眼;使净化风的流速更加均匀。 |
| （10） | HEPA过滤器内特殊的负压设计，避免污染颗粒进入净化系统。 |
| （11） | 白色台面，易于辨识标记。台面恒温区域边界使用黑色线条明确标示，且台面具备胚胎无毒无放射性安全测试认证报告。 |
| （12） | 配置恒温热台：不小于450x650mm（深度X长度）。 |
| ★（13） | 台面温度均一性≤+/-0.2℃，温控稳定性越高越有利于胚胎存活。可调节温度：0.1℃。 |
| （14） | 体视镜位配置直径不小于60mm的恒温玻璃，大于观测孔面积。恒温玻璃温度独立控制，不易碎裂。 |
| （15） | 气体出口通过加湿瓶外接硅胶管流出，一旦污染更换管道方便。控制面板在操作者的可视范围内，与操作区分离，防止误操作。 |
| （16） | 配备加热槽一套，配置内嵌式电源插座一个。 |
| （17） | 数显式控制面板，可控制灯光、热板温度及风速大小，位于净化区上方的前置面板。不占据洁净操作空间。 |
| （18） | 可通过控制面板程序设定定时开关风机、加热台面，方便实验室提前为当天工作做好准备。 |
| （19） | 配置了内嵌22寸液晶显示屏，可实时显示操作过程，并将操作过程录制出来 |
| （20） | 工作站放置位置与实验室墙面距离不大于2cm，缩短胚胎体外的移动距离及时间，增加胚胎存活率。 |
| （21） | 更换预滤膜方便。不需移动工作站或钻到工作站后面即可更换 |
| （22） | 工作站台面以下背板不封闭。可定制带孔背板。 |
| （23） | 报警系统1套，风速报警系统，当风流速率低于标准风流速率时，滤膜压力报警（指示需更换滤膜） |
| （24） | 配内嵌式进口品牌体视显微镜 |
| 1） | 双光轴平行光系统 |
| 2） | 放大倍数：0.63-6.3倍，变倍比10 |
| 3） | 倍率表示: 0.5/ 0.75 / 1 / 1.25 / 1.5 / 2 ，可以轻易的从宏观观察转变到微观观察。 |
| 4） | 目镜：10×，视场数≥22 |
| 5） | 30度可调角度双目镜筒 |
| 6） | 眼幅调整范围：51～76mm |
| 7） | 配备1倍平场复消色差物镜，工作距离：81MM |
| 8） | 粗微调聚焦机构 / SZX2-FOF，通过同轴的粗/微调焦旋钮，不需要移动手就可以快速、容易地调焦。旋钮的调节张力可以精细调节（提供配套工具）并且可以锁定，以防止在观察过程中图象变模糊。此机构中配有配重部件，以确保在安装了显微照相或视频系统后，还可以轻便的操作 |
| 9） | 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 |
| 10） | 不需光源底座，与工作站整合使用。 |

| 4 | 体视显微镜(可调角度三目镜筒) |
| --- | --- |
|  | 数量1台 |
| （1） | 原装进口产品，研究级体视显微镜。 |
| （2） | 双光轴平行光系统，连续变焦显微镜镜体：左右光轴平行式变焦系统，变焦驱动机构采用水平手柄，备有以每一倍率变焦档为单位的停档装置；可变焦比：16.4:1（0.7×-11.5×时）；备有内装式孔径光阑。 |
| （3） | 放大倍数：7倍到92倍，，变倍比16.4 ,配合高景深齐焦物镜 |
| （4） | 倍率表示: 0.3 / 0.5 / 0.8 / 1 / 1.6 / 2 ，可以轻易的从宏观观察转变到微观观察。 |
| （5） | 聚焦机构：粗微调聚焦装置：备有内装式配重和聚焦机构轴粗、微调旋钮，粗调旋钮行程为80mm（粗调行程每一圈为36.8mm），微调旋钮行程为80mm，（微调行程每一圈为0.77mm）。 |
| （6） | 5度-45度可调角度三目镜筒。 |
| （7） | 目镜：10×，视场数≥22。 |
| （8） | 眼幅调整范围：51～76。 |
| （9） | 不需光源底座，与工作站整合使用。 |
| （10） | 配摄像系统一套。 |
| 1） | 彩色 CMOS图像传感器。 |
| 2） | 传感器尺寸：1/1.8 英寸 (7.140mm×4.980mm) |
| 3） | 分辨率：2592×1944 pixels（仅采集），1920×1080 pixels (HDMI, WLAN, on PC) |
| 4） | 像素大小：2.4×2.4μm |
| 5） | A/D：8 bits |
| 6） | 曝光时间：1 ms–918 ms |
| 7） | 实时帧速：最大30 fps (on PC, 1920×1080 pixels)，最大60 fps (HDMI输出, 1920×1080 pixels)，最大25 fps (WLAN输出, 1920 × 1080 pixels) |
| 8） | 数据传输：HDMI，WLAN（使用WLAN适配器）， 以太网（使用USB连到以太网适配器） |
| 9） | PC控制：支持 (32位或64位) |

| 5 | 体视显微镜(30度可调角度双目镜筒) |
| --- | --- |
|  | 数量2台 |
| （1） | 原装进口产品。 |
| （2） | 双光轴平行光系统。 |
| （3） | 放大倍数：0.63-6.3倍，变倍比10 。 |
| （4） | 倍率表示: 0.5/ 0.75 / 1 / 1.25 / 1.5 / 2 ，可以轻易的从宏观观察转变到微观观察。 |
| （5） | 目镜：10×，视场数≥22。 |
| （6） | 30度可调角度双目镜筒。 |
| （7） | 眼幅调整范围：51～76mm。 |
| （8） | 配备1倍平场复消色差物镜，工作距离：81mm。 |
| （9） | 粗微调聚焦机构 / SZX2-FOF，通过同轴的粗/微调焦旋钮，不需要移动手就可以快速、容易地调焦。旋钮的调节张力可以精细调节（提供配套工具）并且可以锁定，以防止在观察过程中图象变模糊。此机构中配有配重部件，以确保在安装了显微照相或视频系统后，还可以轻便的操作。 |
| （10） | 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 |
| （11） | 不需光源底座，与工作站整合使用。 |

| 6 | 显微操作系统 |
| --- | --- |
|  | 原装进口产品，数量1套 |
| （1） | 显微操作移动范围 粗调最大：22mm；细调最大：10㎜；操作杆 最大：2㎜。 |
| （2） | 驱动单元 细调：40mm×57mm×55mm，172g；粗调：62mm×124mm×79mm，510g。 |
| （3） | 采用新的连接设计，角度调校更容易，指示更清晰。角度调校连接的不稳定性得到解决。 |
| （4） | 新一代的持卵注射器，可实现一只手同时控制注射器和显微操作的操作手柄，免去了手在注射时的切换操作。 |
| （5） | 配备油压式显微注射仪一个 |
|  | （1）每转体积：1μL/10μL |
|  | （2）活塞腔体积1000μL |
|  | （3）最小体积：<1.5nl |
|  | （4）最大压力：20,000hPa |
|  | （5）注射压力管：氟化乙丙烯（FEP)1.3m长，内径1ｍｍ，外径2mm |
|  | （6）用于：吸取释放小细胞（如精子），在高压下手动注射（如植物细胞注射），分离细胞（胚胎活检） |
| （6） | 配置进口辅助孵化仪。 |
| （7） | 激光瞄准点可自动移动，具有多种模式的对不同位置自动连续打孔的功能；可设置 “击穿”(单孔)、“切割透明袋”(连续直线多孔)、“削薄透明袋”(连续曲线多孔)、“快速切断囊胚”(极快速度上下3孔) 4类发射模式，方便设定并任意调整激光连续打孔路径，可一次鼠标点击完成卵裂球活检PGD、辅助孵化AH或囊胚活检PGD等操作。 |
| （8） | CCD像素≥320万，分辨率≥2048×1536，每秒帧数≥40fps，图像质量远远超越所有其他品牌同类产品。 |
| （9） | 使用过程中无任何易损件或耗材，方便实验室日常运作及设备维护，降低成本，同时避免出现易损件或耗材更换不及时导致的停工（激光发射器安装在显微镜荧光接口，无需任何光纤接入激光专用物镜）。 |
| （10） | 由激光主机及控制分析软件等组成，国际通用的激光应用模式Class Ⅰ安全可靠； |
| （11） | 获得CE及SFDA认证； |
| （12） | 二极管红外线激光，激光波长：≥1480nm； |
| （13） | 中心聚焦能量: ≤150mW，每击能量差异性≤±5% ，低聚焦能量及能量稳定有利于保证胚胎安全； |
| （14） | 照射脉冲时间: 范围0.1 - 10.0ms，每 0.1ms 为单位连续可调，可发射≤0.1ms的激光瞬时脉冲； |
| （15） | 可使用鼠标直接点击击打位置进行激光发射，无需移动显微镜载物台调整击打位点。 |
| （16） | 软件带多脉冲激光自动发射功能，无需移动载物台即可调节激光击打位置完成多次脉冲击打任务。 |
| （17） | 激光目标标记：使用环标记激光打孔范围，使用准星显示激光发射中心位点。 |
| （18） | 钻孔精度: <1μm ，钻孔重现性<1μm； |
| （19） | 单脉冲激光钻孔范围：1μm - 50μm（由脉冲时间调节）。 |
| （20） | 软件带激光锁功能，防止误操作可能对胚胎造成的损害。 |
| （21） | 激光专用物鏡: 25倍长焦距激光专用物镜，视野范围足够大，方便活检操作，与系统兼容； |
| （22） | 软件包含数据库储存及分析功能；同一软件还可整合精子放大系统、卵子纺锤体观察系统、透明带测试评分系统，方便多系统交叉操作；并提供远程监控及获取数据功能。 |
| （23） | 激光系统适用于各种型号倒置显微镜及显微操作系统； |
| （24） | 配备专业电脑主机一台。 |

| 7 | 生物显微镜（医疗设备） |
| --- | --- |
|  | 数量：1台 |
| （1） | 原装进口产品，研究级倒置显微镜。 |
| ★（2） | 显微镜镜体，U型光路。 |
| ★（3） | 显微镜镜体，配有明场和浮雕相衬观察方式，单层显微镜机架，三档光路选择（0:100,50:50,100:0）。 |
| （4） | 物镜转换器：物镜转换器：≥6孔物镜转盘，可编码型6孔式防水物镜转换器，移动速度3mm/s。 |
| （5） | 聚焦机构：聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：1μm），行程10mm，粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节。 |
| （6） | 透射光照明： 100W卤素灯透射光照明装置，视场可变光阑可调。 |
| （7） | 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm。 |
| （8） | 配置符合生殖中心使用的机械式载物台。 |
| （9） | 透射光照明装置：外置电源供应器。 |
| （10） | 人机工学、正象、可倾斜式观察筒, 观察角度35-85°, 眼点高度调节范 围0－65mm可调, 瞳距50－76mm, 视场数22。 |
| （11） | 载物台：右手控制机械载物台，行程可满足载玻片、35mm直径培养皿和多孔板。行程为50 × 50mm。 |
| （12） | 聚光镜：长工作距离DIC/RC专用万能聚光镜，NA≥0.5，WD≥45mm。 |
| （13） | 浮雕相衬滑座：相衬环板：4×、10×、20×、40× |
| （14） | 目镜：高眼点目镜，10×，视场直径≥22。 |
| （15） | 配电源线和防尘罩。 |
| （16） | 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 |
| （17） | 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 |
| （18） | 物镜参数： |
| 1） | 万能平场半复消色差相差物镜4X（N.A.≥0.13, W.D. ≥17.0mm） |
| 2） | 长工作距离浮雕相衬物镜20X（N.A.≥0.4, W.D.≥2.8mm） |
| 3） | 长工作距离浮雕相衬物镜40X（N.A.≥0.55, W.D.≥1.9mm） |
| 4） | 长工作距离浮雕相衬物镜40X（N.A.≥0.55, W.D.≥1.9mm） |
| （19） | 配恒温玻璃热台 |
| 1） | 加强型玻璃材料，不易损坏。 |
| 2） | 可内嵌在倒置显微镜机械载物台上。 |
| 3） | 玻璃厚度：0.5mm |
| 4） | 在原有的PID控制基础上，采用连续控制方式，相比传统的占空比控制最大限度抑制图像抖动，在高倍率观察下稳定效果尤为明显 |
| 5） | 温度设定：室温+5OC-60OC |
| 6） | 尺寸(直径）：110mm |
| 7） | 圆形载物台,恒温台LED指示灯 |
| 8） | 配置最新型号控制器，尺寸：W85*D135*H30mm |
| 9） | 温度控制 : 连续控制方式 |
| 10） | 常规塑料底皿用 |

| 8 | 二氧化碳培养箱（医疗设备） |
| --- | --- |
|  | 原装进口产品，数量：2台 |
| （1） | 有效容积：小于180L. |
| （2） | 净重：小于95公斤。 |
| （3） | 外壁：彩色涂层钢板。 |
| ★（4） | 内壁：抗菌铜合金不锈钢，R角设计。 |
| （5） | 外门：彩色涂层钢板，双开门对应（可选择打开方向），外门加热单元防止内门发生露水凝结。 |
| （6） | 内门：强化玻璃。 |
| （7） | 搁架数/尺寸：标准3个铜合金不锈钢SUS-304搁架（最多15个）， 450W´450D´12Hmm，承重量：7kg/张，多段可调节式。 |
| （8） | 适合环境：温度0℃～35℃，相对湿度：不高于80%RH。 |
| ★（9） | 加热方式：直接加热和气套式系统（DHA）。出色的温度湿度恢复特性：独有的DHA（直接加热气套式）系统，外加外门、底盘、主加热单元三个独立控制的加热单元，确保了高精度高稳定的温度环境，并且减少了由于温度分布不均造成的箱体内结露现象以及由于结露而导致污染的可能性。 |
| （10） | 温度控制：微电脑PID控制（电热调节传感器）。 |
| （11） | 过滤器：0.3um，功率99.97%（二氧化碳用）。 |
| （12） | 温控范围：环境温度以上+5℃～50℃（环境温度5℃～35℃）。 |
| （13） | 温度分布均一性：±0.2℃（周围温度25℃，设定37℃，二氧化碳5%，无负荷）。 |
| （14） | 温度波动幅度：±0.1℃（周围温度25℃，设定37℃，二氧化碳5%，无负荷）。 |
| （15） | CO2控制：微电脑PID控制（ON-OFF控制系统-TC传感器） |
| （16） | CO2传感器：热导式TC（箱体直接感应）。 |
| （17） | CO2范围：0～20%。 |
| （18） | CO2浓度波动幅度：±0.15%（周围温度25℃，设定37℃，二氧化碳5%，无负荷）。 |
| （19） | 过滤器：0.3微米，效率99.97%。 |
| （20） | 增湿方法：增湿盘自然蒸发式。 |
| （21） | 箱内湿度：95±5%RH（相对湿度，环境温度20°C，RH60%）。 |
| （22） | 报警系统：高低温报警，大于±1°C，独立上限温度警报，门未关报警、CO2浓度报警，高于1%，所有CO2浓度数字均闪烁；过热报警，手动设定（35-51 °C），过热指示灯报警，加热器关断，紫外灯故障。 |
| （23） | 噪音：小于35分贝（A级）。 |
| （24） | 附件：3个搁板，3套搁板支架。1根气管，1个增湿盘。 |

| 9 | 二氧化碳培养箱（医疗设备） |
| --- | --- |
|  | 数量：2台 |
| （1） | 原装进口产品，个人型三气培养箱。 |
| （2） | 有效容积：小于50L。 |
| （3） | 外部材料：彩色涂层钢板；内部材料：铜合金不锈钢，能高效抗菌。 |
| （4） | 外门：彩色涂层钢板，双开门对应 (可选择打开方向，订货时注明即可)。 |
| （5） | 内胆：圆角设计，无污染死角，便于清洁，内门:强化玻璃。 |
| （6） | 搁板：铜合金不锈钢材质，可高效抗菌。，标准3张 (最多6张) ，尺寸: 长310x宽310x高12mm ，承重量: 4kg/张 多段可调节式。 |
| ★（7） | 加热方式：DHA方式 (直接加热气套式)，确保高精度高稳定的温度环境。 |
| （8） | 温度调节方式：PID控制方式。 |
| （9） | 温度控制范围：+5℃～50℃ (环境温度:5℃～35℃)。 |
| （10） | 温度均匀性：±0.25℃(环境温度25℃，设定37℃，二氧化碳5%，无负载)。 |
| （11） | 温度波动幅度：±0.1℃(环境温度25℃，设定37℃，二氧化碳5%，无负载)。 |
| （12） | 二氧化碳控制方式：开关控制方式 (TC传感器)。 |
| （13） | 二氧化碳浓度控制范围：0～20%。 |
| （14） | 二氧化碳浓度波动幅度：±0.15℃ (环境温度25℃，设定37℃，二氧化碳5%，无负载)。 |
| （15） | 使用长寿命的二氧化锆氧气传感器+热传导式二氧化碳传感器可实现稳定、精准的培养环境。 |
| （16） | 氧气控制浓度范围：1～18%，22～80% ，控制方式:PID控制。 |
| （17） | 加湿方式：加湿托盘自然蒸发方式。 |
| （18） | 箱内湿度：95±5%R.H。 |
| （19） | 过滤器 0.3μm，有效率: 99.97% (氧气/二氧化碳或氮气/二氧化碳用)。 |
| （20） | 水位感应器：光学反射检测法。 |
| （21） | 过滤器：0.3μm，有效率: 99.97% (二氧化碳用)。 |
| （22） | 报警功能：高/低温报警，二氧化碳浓度波动，门未关报警，低水位，独立过热保护。 |
| （23） | 开关门后温度及二氧化碳，氧气浓度回复时间快。 |

| 10 | 电动注液器 |
| --- | --- |
|  | 数量：1台 |
| （1） | 原装进口产品。 |
| （2） | 用于辅助生殖实验室配置试剂和培养液。 |
| （3） | 规格：适用于1ml至100ml的各种型号移液管，吸液控制有快和慢两个控制档， 排液有吹和重力排液两档。 |
| （4） | 吸液速度最快可达3秒内吸取25ml液体。 |
| （5） | 电池：2*1.2V 镍氢电池，可充电。 |
| （6） | 电池使用时间: 连续8小时。 |
| （7） | 充电器1个：75mA/h 14 hours。 |
| （8） | 总重（g）：≤180g。 |
| （9） | 过滤器：0.45um。 |
| （10） | 吸嘴材质：聚丙烯。 |
| （11） | 支架材质：有机树脂 |
| （12） | 配套进口移液管：1ml、2ml、5ml、10ml、50ml规格各20支。 |
| （13） | 温度范围：室温+10℃-100℃ |
| （14） | 温度程序多达4个 |
| （15） | 高效电子PID控制，双行数字显示1/10℃ |

| 11 | 精密移液器 |
| --- | --- |
|  | 原装进口产品，数量：三种规格各1把 |
| （1） | 四位数字显示，精密度高。 |
| （2） | 单手可调，光滑轻便，适手性好。 |
| （3） | （1）0.5-10UL，整支可高温消毒； |
|  | （2）10-100UL，整支可高温消毒； |
|  | （3）100-1000UL，整支可高温消毒。 |

| 12 | 恒温试管架 |
| --- | --- |
|  | 数量：2台 |
| （1） | 原装进口产品。 |
| （2） | 温度设定操作简单，侧边可拆卸，易于清洁。 |
| （3） | 铝合金主体，温度均一性好。 |
| （4） | 温度设置：室温-50℃。 |
| （5） | 试管位：不小于14*14ml。 |

| 13 | 手持式微滴PH计 |
| --- | --- |
|  | 数量：1台 |
| （1） | 用于质量检测。 |
| （2） | 原装进口产品。 |
| （3） | 测量范围：PH值0-14。 |
| （4） | 温度范围：0-100℃手动输入。 |
| （5） | 精度：±0.005PH。 |
| （6） | PH分辨率：0.001。 |
| （7） | 电源要求：4x1.2v镍氢电池AA型。 |
| （8） | 工作时长：不小于1000小时。 |
| （9） | 重量：小于0.5㎏。 |

| 14 | IVF实验室专用温度计 |
| --- | --- |
|  | 数量：1台 |
| （1） | 原装进口产品。 |
| （2） | 标配3个温度探头：PT100 电阻式温度探头；微滴温度探头；平面温度探头。 |
| （3） | 可同时进行两个探头读数。 |
| （4） | 温度量程可达：-220 to +1150℃。 |
| （5） | 探头接线长度可达：1000mm。 |
| （6） | 精度：±0.1℃。 |

| 15 | 气体浓度测定仪 |
| --- | --- |
|  | 原装进口产品，数量：1台 |
| （1） | 电池供电的手持分析仪，用于 测量 CO2, O2, 温度, VOC, 相对湿度和pH。 |
| （2） | 拥有用户友好的触摸屏界面，可以与市场上的任何一款培养箱兼容 。 |
| （3） | 采用“扩散”或“抽吸”式气体采样模式。 |
| （4） | 泵的抽吸率：100 ml/min ，包括取样管和除湿套件，可长时间记录。 |
| （5） | 采用微型USB 用于数据下载。 |
| （6） | CO2 具有温度和压力补偿的、非分散 红外双波长传感器 0-20%。 |
|  | 在6%时，测量精度=+/-(输出满量 程的1%+读数的2% ）=+/-0.32%。 |
|  | CO2 浓度范围： 0-20%;精度：±0.1%。 |
| （7） | O2 基于荧光的光学传感器 0-25%。 |
|  | 在6%时，测量精 度=+/-(输出满量 程的1%）=+/0.25%。 |
|  | O2 浓度范围： 0-25%;精度：±0.1%。 |
| （8） | LEO 可配带有两个外置温度检测模块，可以同时启动操作。 |
|  | T1是一款小巧而灵活的可浸入式热电偶，用 于测量液体的温度，如培养皿中的液体培养基温度。 |
| （9） | 标配T1温度探头，K型热电偶 OD: 0.13 mm ，液滴温度探头，温度监测范围：20-45，精度± 0.1℃，长度： 2 m。 |
| （10） | 标配的温度探头经国际标准校准，可用于校准实验室内其他的温度设备。 |
| （11） | 配备取样管和除湿套件。 |

| 16 | 空气过滤消毒机 |
| --- | --- |
|  | 数量：1台 |
| （1） | 原装进口产品。 |
| （2） | 适用面积：45-226M2. |
| （3） | 有效净化面积：18.6-920.9M2,(4次空气更换/小时),37.2-185.8M2(2次空气更换/小时）。 |
| （4） | 靠等离子过滤层实现高效快速空气过滤，可实现1000M3/小时空气更换效率。 |
| （5） | 3层过滤系统：预过滤层，HEPA过滤层，活性炭滤层。 |
| （6） | 五级速率可调,噪音范围：47.9-75.5dBA,39.5-62.9dBA 。 |
| （7） | 空气流速：181-906M3/HR。 |
| （8） | 尺寸：不大于（长*宽*高：46.5*50.5*101.1CM)。 |
| （9） | 重量：小于35公斤。 |

| 17 | 在线过滤器 |
| --- | --- |
|  | 原装进口产品，数量：6个 |
| （1） | 可有效去除二氧化碳培养箱供气中的 VOC、CACs、细菌、气味、微小颗粒及有害的物质。 |
| （2） | 针对实验室经常使用的气体如CO2 02、及预混气等可有效提升气体的质量及纯度，对于细胞培养会 有所改善。 |
| （3） | 由清洁活性碳及专为IVF及干细胞 培养等设计的99.997%的HEPA组成，防止活性炭粉尘造成 二次污染。 |
| （4） | 高效气体净化器在洁净室的环境中生产，活性炭使用 超纯水冲洗。 |
| （5） | 赠送多种规格的接头及磁性支架。 |
| （6） | 为确保细胞培养质量的稳定，建议定期90天更换。 |

（二）冷冻室及液氮储存室设备

| 1 | 液氮储存罐 |
| --- | --- |
|  | 数量：3个 |
| （1） | 原装进口产品。 |
| （2） | 用于辅助生殖实验室保存冷冻胚胎。 |
| （3） | 吊筒数量：10个。 |
| （4） | 可放 1/2cc麦管数量（10/支撑条）: 不小于3,500个。 |
| （5） | 架子数量（25个冻存管）: 不小于1,050个。 |
| （6） | 可放1.2&2.0ml冻存管数量(5/支撑条): 不小于5000个。 |
| （7） | 液氮容量(Liters): 小于50L。 |
| （8） | 静态挥发量(Liters/day): 约0.39L/天。 |
| （9） | 正常工作时间（day）: 不小于76天。 |
| （10） | 罐颈直径约（mm）: 127。 |
| （11） | 总体罐高约（mm）: 673。 |
| （12） | 外部直径约（mm）: 508。 |
| （13） | 吊桶高度约（mm）: 279。 |
| （14） | 吊桶直径约（mm）: 71。 |
| （15） | 空罐重量约（kg）: 19。 |
| （16） | 满罐重量约（kg）小于: 55。 |
| （17） | 配滚轮底座。 |

| 2 | 液氮运输罐 |
| --- | --- |
|  | 原装进口产品，数量：1个 |
| （1） | 产品用途：适用于静置室内长时间牛精液、胚胎、干细胞、皮肤、内脏器官、疫苗、实验室标本保存、机械零部件的冷却与降温，还适用于医院做冷疗用,也可做运输液氮用。 |
| （2） | 由防锈铝合金制造，采用高真空多层超级绝热结构，重量轻，液氮静态日蒸损量小。 |
| （3） | 容积(L)约：30升；口径(MM)：125；高度(MM)：690。 |
| （4） | 保存期(天)：≥95。 |
| （5） | 提筒数量：不小于3个。 |
| （6） | 配皮革保护套。 |

| 3 | 恒温水浴箱 |
| --- | --- |
|  | 原装进口产品，数量：1台 |
| （1） | 浴槽：直接浸浴样品。 |
| （2） | 操作温度：室温+5-99度。 |
| （3） | 稳定性：±0.2℃。 |
| （4） | 数字式设置和显示,实时显示浴槽温度,方便观察和控制。 |
| （5） | 容积: ≤5升。 |
| （6） | 材料:不锈钢内胆,抗腐蚀,易于清洁。 |
| （7） | 安全性：操作者可设定过温断电保护。 |

| 4 | 医用冰箱（医疗设备） |
| --- | --- |
|  | 原装进口产品，数量：1台 |
| （1） | 专业医用冰箱。 |
| （2） | 款式：立式。 |
| （3） | 外观：侧开门。 |
| （4） | 有效容积(L)：小于530升。 |
| （5） | 输入功率：400W。 |
| （6） | 高精度电脑温度控制系统：箱体内置精密温度传感器，保持箱体内部温度稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。 |
| （7） | 自动温度控制：高亮度数码显示，温度显示精度0.1℃。 |
| （8） | 采用无氟环保制冷剂，国际名牌高效压缩机，节能静音。 |
| （9） | 风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，制冷迅速。 |
| （10） | 不锈钢箱体，大屏幕数码显示。 |
| （11） | 双层透明保温玻璃门，门体防淋露加热系统，方便在温度大的环境下使用。 |
| （12） | 箱内照明系统使箱体内部一目了然。 |
| （13） | 不锈钢轧花内胆，可调整搁架，存取物品更方便，且易于清洁。 |
| （14） | 配备温度记录打印机和后备蓄电池，可随时记录打印箱体内的温度，并在断电后可显示箱内温度。 |
| （15） | 完善的声光报警系统：具有高温报警、低温报警、传感器故障等多种声光报警功能，物品存放更安全；门体配锁，防止随意开门。 |
| （16） | 存储温度：2℃ ~ 8℃。 |
| （17） | 额定电压（V）：220。 |
| （18） | 额定频率（Hz）：50。 |
| （19） | 能耗等级：3级。 |
| （20） | 制冷剂：R600a。 |
| （21） | 噪声db（A）: ≤40。 |

| 5 | 洁净工作台（医疗设备） |
| --- | --- |
|  | 原装进口产品，数量：1台 |
| （1） | 垂直风，准闭合式台面，可有效防止外部气流诱入及操作异味对人体的刺激。 |
| （2） | 采用可调风量风机系统，轻触式开关调节电压，保证工作区风速始终处于理想状态。 |
| （3） | 工作台面为进口不锈钢。 |
| （4） | 菌落数：≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养皿）。 |
| （5） | 洁净等级：100级@≥0.5μm。 |
| （6） | 菌落数：≤0.5个/皿·时(φ90mm培养平皿)。 |
| （7） | 平均风速：0.32～0.48m/s（可调）。 |
| （8） | 噪 音：≤62dB（A）。 |
| （9） | 电 源：单项交流220V/50Hz。 |
| （10） | 光照度：≥300LX。 |
| （11） | 荧光灯/紫外灯规格及数量：20w x ①/ 20w x① 。 |

（三）精液处理室设备

| 1 | 医用离心机（医疗设备） |
| --- | --- |
|  | 原装进口产品，数量：2台 |
| （1） | 控制精度：从100rpm到最高转速，增幅为100rpm。 |
| （2） | 时间设定最长为99分钟，或选择连续运转。 |
| （3） | 所有转子在最大的载重量时，加速到最高转速时间<18秒，减速时间≤16秒。 |
| （4） | 自动开盖功能。 |
| （5） | 当顶盖几乎关闭时自动盖锁功能。 |
| （6） | 旋钮和数字显示，易于阅读。 |
| （7） | 缩短启动和刹车的Soft功能，可以使得特殊的血样、尿样和细胞培养物的离心产物增加。 |
| （8） | 根据需要设置rpm/rcf值并转换。 |
| （9） | 不锈钢转子腔体。 |
| （10） | 独特的气流导向设计便于样品的冷却。 |
| （11） | 可选择永久地固定设置参数，以免在不经意时被更改。 |
| （12） | 运行中可随时修改数值。 |
| （13） | 转子特性：最小的样品加热效应，低噪音运行。 |
| （14） | 转子和适配器可以整体高压灭菌。 |
| （15） | 符合IEC1010-2-020 国际最高安全标准。 |
| （16） | 可用于不小于8个15ML FALON 尖底管及16个 5ML 精子处理管。 |

| 2 | 恒温热板 |
| --- | --- |
|  | 原装进口产品，数量：1个 |
| （1） | 温度范围：室温+2℃-55℃。 |
| （2） | 温度精度：±0.1℃。 |
| （3） | 温度均一度：±0.3℃。 |
| ★（4） | 热区面积 ≥400x600mm。 |
| （5） | 厚度 ≤ 15mm。 |
| （6） | 进口品牌。 |

| 3 | 医用冰箱（医疗设备） |
| --- | --- |
|  | 原装进口产品，数量：1台 |
| （1） | 专业医用冰箱。 |
| （2） | 款式：立式。 |
| （3） | 外观：侧开门。 |
| （4） | 有效容积(L)：≤270。 |
| （5） | 输入功率：215W。 |
| （6） | 高精度电脑温控系统，自动温度补偿加热器，智能控制风扇强制冷气循环系统，自动温度控制，三位高亮度数码显示，温度显示精度0.1℃。 |
| （7） | 具备完善的声光报警系统。 |
| （8） | 箱体采用优质钢板结构，经先进防腐磷化，喷涂工艺，内壁为ABS工程塑料。 |
| （9） | 双层透明保温玻璃门，内充惰性气体，门体配锁，箱体底部带有脚轮，优质钢丝浸塑搁架。 |
| （10） | 国际名牌高效压缩机，风冷式高效冷凝器，整体吹胀式蒸发器。 |
| （11） | 存储温度：2℃ ~ 8℃。 |
| （12） | 额定电压（V）：220。 |
| （13） | 额定频率（Hz）：50。 |
| （14） | 能耗等级：3级。 |
| （15） | 制冷剂：R600a。 |
| （16） | 噪声db（A）: ≤40。 |

| 4 | 生物显微镜（医疗设备） |
| --- | --- |
|  | 原装进口产品，数量：1台 |
| （1） | 人机工程学设计：低位载物台，物镜转盘，和XYZ方向操作手柄。 |
| （2） | 投射LED光源。 |
| （3） | 反射式LED荧光照明器（只有B激发单通道）。 |
| （4） | UIS光学系统。 |
| （5） | 多功能7孔位聚光镜：BF（4X-100X),2X,DF,PHQ,PH2,PH3,FL。 |
| （6） | 适应多种观察方式：BF,DF,PH,简易偏光，FL。 |
| （7） | 50/50 三目观察筒，FN20，分光50/50。 |
| （8） | 五位物镜转盘，内倾式设计，防止意外污染物镜。 |
| （9） | 10倍目镜一对，视野20mm，屈光度可调。 |
| （10） | 四个高级平场消色差物镜，全部无铅玻璃制造，无光学应力，在明场观察中具有极佳的图像性能。全部带相差观察功能。 |
|  | 4x，N.A.=0.10； |
|  | 10x，N.A.=0.22； |
|  | 20x,N.A=0.4； |
|  | 40x，N.A.=0.65； |
|  | 100x，N.A.=1.25，油镜。 |
| （11） | 显微镜机身所有接触面上带银离子抗菌涂层，可以抑制细菌生长。 |
| （12） | 重平衡聚焦手柄，为聚焦提供惯性力量，可以非常精确地定位聚焦。 |

| 5 | 洁净工作台（医疗设备） |
| --- | --- |
|  | 原装进口产品，数量：1台 |
| （1） | 垂直风，准闭合式台面，可有效防止外部气流诱入及操作异味对人体的刺激。 |
| （2） | 采用可调风量风机系统，轻触式开关调节电压，保证工作区风速始终处于理想状态。 |
| （3） | 工作台面为进口不锈钢。 |
| （4） | 菌落数：≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养皿）。 |
| （5） | 洁净等级：100级@≥0.5μm(美联邦209E)。 |
| （6） | 菌落数：≤0.5个/皿·时(φ90mm培养平皿)。 |
| （7） | 平均风速：0.32～0.48m/s（可调）。 |
| （8） | 噪 音：≤62dB（A）。 |
| （9） | 电 源：单项交流220V/50Hz。 |
| （10） | 光照度：≥300LX。 |
| （11） | 荧光灯/紫外灯规格及数量：20w x ①/ 20w x① 。 |

| 6 | 恒温水浴箱 |
| --- | --- |
|  | 原装进口产品，数量：1台 |
| （1） | 浴槽：直接浸浴样品。 |
| （2） | 操作温度：室温+5-99度。 |
| （3） | 稳定性：±0.2℃。 |
| （4） | 数字式设置和显示,实时显示浴槽温度,方便观察和控制。 |
| （5） | 容积: ≤5升。 |
| （6） | 材料:不锈钢内胆,抗腐蚀,易于清洁。 |
| （7） | 安全性：操作者可设定过温断电保护。 |

（四）取卵室+移植室设备

| 1 | 电动手术台（医疗设备） |
| --- | --- |
|  | 原装进口产品，数量：2台 |
| （1） | 台面长度/宽度：1780/600mm。 |
| （2） | 台面最低/最高高度：680/880mm。 |
| （3） | 台面前倾/后倾角度：8°/20°。 |
| （4） | 背板上折/下折角度:45°/7°。 |
| （5） | 电源电压、电源频率、电源容量：220V，50Hz,1.0kw。 |
| （6） | 毛重不大于260 kg。 |
| （7） | 净重不大于217 kg。 |
| （8） | 配置：2 托手板 2 托腿架 1 污物盆 |

（五）辅助设备

| 1 | 超纯水仪 |
| --- | --- |
|  | 原装进口产品，数量：1台 |
| （1） | 同时产生2种水质（实验室三级＋超纯水），并有2个独立取水口供分级取用。 |
| （2） | 所有型号均可升级加装UV/UF组件。 |
| （3） | 具备RS232数据通讯功能。 |
| （4） | 内部元件按照功能区分布，结构紧凑却仍可保证元件的快速独立拆装。 |
| （5） | 主机台式设计，外形尺寸仅为410×480×490mm（W×H×D）。 |
| （6） | 系统自动运行，自动保养，无须人工伺服。 |
| （7） | 精确的定量/定时取水（0.1-500L/1-999min）。 |
| （8） | 防水轻触按键，蓝色高亮LED＋背光LCD显示界面，设备工作状态和参数一目了然。 |
| （9） | 超纯柱（DI）自动润洗，超滤膜（UF）自动清洗。 |
| （10） | 整机采用进口快速接头，所有元件可迅速独立拆拔。 |
| （11） | 即时显示报警及保养信息。 |
| （12） | 内置系统消毒程序。 |
| （13） | 可编程控制器，自动保存设置。 |
| （14） | 独特的预排水功能可进一步确保RO水质稳定。 |
| （15） | 自动提示滤芯更换，自动诊断系统故障及污堵。 |
| （16） | 累计产水统计功能，为精确掌握滤芯更换周期提供可靠参考。 |
| （17） | 系统参数可调，适配不同源水条件，压力状态即时显示。 |
| （18） | 纯水系统运行无噪音，无发热，低功率（100-200W）。 |
| （19） | 系列机型产水量15-60L/H，纯水回收率25－60％。 |
| （20） | 系列机型均具备UV失效报警、漏水保护装置。 |
| （21） | 使用原装进口MW5000超滤膜附件，确保去除热源及核酸酶，并保证取水流速。 |
| （22） | 使用长寿命双波长（185/254nm）紫外附件，内置6道循环回路设计延长作用时间，可以确保出水TOC的高效去除。 |
| （23） | 系统使用的所有管道、接头、储水容器均有NSF（美国国家卫生基金会）认证，确保其卫生品质。 |
| （24） | 整机水电分离设计，低压运行。 |

（六）配置清单

胚胎实验室设备配置清单

| 1 | 体外受精洁净工作台（带防震台，水晶砖台面） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作台右边放一台解剖镜左边放一台显微操作（带防震台）（白色水晶砖台面），包括防震台面 工作站配置都不含显微镜 | 1 |
|  |  | 工作台左边放一台解剖镜右边放一台显微操作（带防震台）（白色水晶砖台面）包括防震台面 工作站配置都不含显微镜 | 备选 |
|  |  | 90-95 cm 脚架 | 1 |
|  |  | 解剖镜光源 | 1 |
|  |  | 玻璃热板（直径：60MM) | 1 |
|  |  | 内嵌式显示器接口（中间） | 1 |
|  |  | 内嵌电源插座 | 1 |
|  |  | 气体流量计 | 1 |
|  |  | 450 x 830mm 加大恒温台面 | 1 |
|  |  | 加湿气瓶 | 1 |
|  |  | ø 130 mm h 100 mm 玻璃罩 | 1 |
|  |  | 气瓶加湿瓶加热槽 | 1 |
|  |  | 14/17ML试管加热槽，2孔倾斜管 | 1 |
|  |  | 10ML 注射器加热槽 | 1 |
|  |  | 20ML 注射器加热槽 | 1 |
|  |  | 14/17ML试管加热槽，10孔 | 1 |
|  |  | 6ML试管加热槽，10孔 | 1 |
|  |  | 22寸液晶显示器 | 1 |

| 2 | 体外受精洁净工作台（两个加热台面，水晶砖台面） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 双加热台面，可内嵌两台解剖镜，白色水晶砖台面 工作站配置都不含显微镜 | 1 |
|  |  | 80 - 85cm 脚架 | 1 |
|  |  | 解剖镜光源(两台解剖镜配2个） | 2 |
|  |  | 玻璃热板（直径：60MM)解剖镜配2个 | 2 |
|  |  | 内嵌式显示器接口（中间） | 1 |
|  |  | 内嵌电源插座 | 1 |
|  |  | 内嵌式临时存放转运箱，配置标准恒温热台：450x650mm | 2 |
|  |  | 14/17ML试管加热槽，2孔倾斜管 | 1 |
|  |  | 10ML 注射器加热槽 | 1 |
|  |  | 20ML 注射器加热槽 | 1 |
|  |  | 14/17ML试管加热槽，10孔 | 1 |
|  |  | 6ML试管加热槽，10孔 | 1 |
|  |  | 22寸液晶显示器 | 1 |

| 3 | 体外受精洁净工作台（内嵌一台体视显微镜，水晶砖面板) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 体外受精洁净工作台，可内嵌一台体视显微镜（右边），白色水晶砖台面工作站配置都不含显微镜 | 1 |
|  |  | 体外受精洁净工作台，可内嵌一台体视显微镜 （左边），白色水晶砖台面,工作站配置都不含显微镜 | 备选 |
|  |  | 体外受精洁净工作台，可内嵌一台体视显微镜 （中间），白色水晶砖台面,工作站配置都不含显微镜 | 备选 |
|  |  | 80 - 85cm 脚架 | 1 |
|  |  | 体视显微镜光源 | 1 |
|  |  | 恒温台面450 x 830mm | 1 |
|  |  | 玻璃热板（直径：60MM) | 1 |
|  |  | 内嵌式显示器接口（左边），体视显微镜选右边的，显示器可选左边或中间 | 1 |
|  |  | 内嵌式显示器接口（中间） | 备选 |
|  |  | 内嵌式显示器接口（右边）体视显微镜选左的，显示器可选右边或中间 | 备选 |
|  |  | 内嵌电源插座 | 1 |
|  |  | 气体流量计 | 1 |
|  |  | 加湿气瓶 | 1 |
|  |  | ø 130 mm h 100 mm 玻璃罩 | 1 |
|  |  | 气瓶加湿瓶加热槽 | 1 |
|  |  | 14/17ML试管加热槽，2孔倾斜管 | 1 |
|  |  | 10ML 注射器加热槽 | 1 |
|  |  | 20ML 注射器加热槽 | 1 |
|  |  | 14/17ML试管加热槽，10孔 | 1 |
|  |  | 6ML试管加热槽，10孔 | 1 |
|  |  | 22寸液晶显示器 | 1 |
|  | 体视显微镜（不带底座，内嵌在工作站中使用，30度可调角度双目镜筒) |  |  |
|  |  | Research stereo microscope，including: | 1 |
|  |  | 10:1 zoom显微镜镜体 | 1 |
|  |  | 30度可调角度双目镜筒，瞳孔间距调整：51-76mm | 1 |
|  |  | 粗微调聚焦装置 | 1 |
|  |  | 1X, W.D.81mm 平场复消色差物镜 | 1 |
|  |  | Eyepiece 10X with ESD capability, F.N. 22, focusable目镜 | 2 |

| 4 | 体视显微镜（内嵌在工作站中使用，可调角度三目镜筒) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Research stereo microscope,including: | 1 |
|  |  | 16: 1 zoom 显微镜镜体 | 1 |
|  |  | 长距离倾斜角度可调三目观察筒 | 1 |
|  |  | 粗微调聚焦装置 | 1 |
|  |  | 1X（W.D.60mm）高分辨率平场复消色差物镜,工作距离：60MM | 1 |
|  |  | Eyepiece 10X with ESD capability, F.N. 22, focusable目镜 | 2 |
|  |  | 相机适配器连接器 | 1 |
|  |  | Power cord for U-CFU, MM6-CFU, BXFM-A, SZX-FOA2/SZX2FOA, SZX2-ILLT 电源适配器 | 1 |
|  |  | 0.5X C接口 | 1 |
|  | 无线数字摄像系统 |  |  |
|  |  | 显微专用相机，500万像素 | 1 |
|  |  | 电脑主机+显示器 | 1 |

| 5 | 体视显微镜（不带底座，内嵌在工作站中使用，30度可调角度双目镜筒) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Research stereo microscope，including: | 2 |
|  |  | 10:1 zoom显微镜镜体 | 2 |
|  |  | 30度可调角度双目镜筒，瞳孔间距调整：51-76mm | 2 |
|  |  | 粗微调聚焦装置 | 2 |
|  |  | 1X, W.D.81mm 平场复消色差物镜 | 2 |
|  |  | Eyepiece 10X with ESD capability, F.N. 22, focusable目镜 | 4 |

| 6 | 显微操作系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 油压显微操作器（仅IX3适用） | 1 |
|  |  | 气压注射器及单手调节定位器（卵细胞操作手柄，用于卵细胞单手操作器）适用于NTX-N4 /ON4 | 1 |
|  |  | CellTram 4r Oil油压式显微注射仪(粗调+微调) | 1 |
|  |  | 持针器架子*2 | 1 |
|  |  | 油压注射器 | 1 |
|  |  | 持针器架子*2 | 1 |
|  | 激光打孔系统 |  |  |
|  |  | 激光发射器 | 1 |
|  |  | 激光基本软件 | 1 |
|  |  | 激光专用物镜（25X专用镜头，可选配40倍长焦距镜头） | 1 |
|  |  | 专用高解像 USB数碼照相机 | 1 |
|  |  | 显微镜光学校对器 | 1 |
|  |  | NaviLaseTM upgrade for existing Laser ShotTM systems installed to modern inverted microscopes, cpl with NaviLaseTM motion elements,microscope adaptor, mirror block, EyeTM USB2 3.2 Mpix digital camera,EyeWareTM software update to current version, manual连续打孔激光升级 | 1 |
|  |  | 安装板（配套使用） | 1 |
|  |  | 台式计算机主机 | 1 |

| 7 | 生物显微镜（万能倒置显微镜，带HOFFMAN 系统） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主机 | 1 |
|  |  | 编码6孔物镜转盘 | 1 |
|  |  | 人机工学、正象、可倾斜式观察筒, 观察角度35-85°, 眼点高度调节范 围0－65mm可调, 瞳距50－76mm, 视场数22 | 1 |
|  |  | 10XWith diopter Adjustment 目镜 | 1 |
|  |  | 10X 目镜 | 1 |
|  |  | 灯柱 | 1 |
|  |  | 供电装置 | 1 |
|  |  | 100W卤素灯灯箱 | 1 |
|  |  | 12V100W Halogen Bulb 灯泡 | 2 |
|  |  | 日光平衡滤光片 | 1 |
|  |  | 中性灰度滤光片 | 1 |
|  |  | 中性灰度滤光片 | 1 |
|  |  | 45mm直径透射光柔光镜 | 1 |
|  |  | 电源线 | 1 |
|  |  | Mechanical Stage with Flexible Handle 机械式载物台（这个符合生殖中心客户的使用习惯，推荐） | 1 |
|  |  | 透明圆盘 | 1 |
|  |  | 长工作距离聚光镜 | 1 |
|  |  | 相差环板 | 1 |
|  |  | 4X/0.13, WD 17 万能平场半复消色差相差物镜 | 1 |
|  |  | 10X, NA 0.25, WD 9.5 平场消色差浮雕相衬物镜 | 1 |
|  |  | 20X/0.4, WD 2.8 长工作距离消色差浮雕相衬物镜 | 1 |
|  |  | 40X/0.55, WD 1.9 长工作距离消色差浮雕相衬物镜 | 1 |
|  |  | 视频接口 | 1 |
|  |  | C型接口 | 1 |
|  |  | 防尘罩 | 1 |
|  | 热板 |  |  |
|  |  | cross stage with φ110mm round opening Glass thickness: 0.5mm 加强型玻璃恒温热板,常规塑料底皿用 | 1 |

| 8 | 二氧化碳培养箱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室温+5℃_50℃，气套式 170L | 2 |

| 9 | 二氧化碳培养箱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室温+5℃_50℃，气套式 49L，带热传导探头 | 2 |

| 10 | 电动注液器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电动注液器，0.1ml～100ml，带充电器 | 1 |

| 11 | 精密移液器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.5-10UL，整支可高温消毒 | 1 |
|  |  | 10-100UL，整支可高温消毒 | 1 |
|  |  | 100-1000UL，整支可高温消毒 | 1 |

| 12 | 恒温试管架 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 恒温试管架，可放14个14ml试管 | 2 |

| 13 | 手持式微滴PH计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 手持式微滴PH计，包括5MM超细的电子PH探头，一套溶液，（每件250ML电解液,一件蛋白酶清洗液，两件校准液，分别是PH4.0及PH7.0，和PH10.0） | 1 |

| 14 | IVF实验室专用温度计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IVF实验室专用温度计，包括三个温度探头：微滴，培养箱及表面温度探头 | 1 |

| 15 | 气体浓度测定仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电池供电的手持分析仪，用于 测量 CO2, O2, 温度,（两通道） VOC, 相对湿度 和 pH,标准配置包括： CO2 和 O2 传感器 ,适用于目前市场上任何品牌的培养箱，CO2探头：具有温度和压力补偿的、非分散 红外双波长传感器 ，O2探头：基于荧光的光学传感器 | 1 |
|  |  | K型热电偶 OD: 0.13 mm ，液滴温度探头，温度监测范围：20-45°C 精度± 0.1 °C,长度: 2 m;小于2mm的探测空间建议用T1 此款探头经 ISO/IEC 17025 国际标准认证，已经4点校正并出具校准证书。 | 1 |

| 16 | 空气过滤消毒机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空气净化机，适用体积：45-226M3，有效净化面积：18.6-92.9M2,(4次空气更换/小时),37.2-185.8M2(2次空气更换/小时）靠等离子过滤层实现高效快速空气过滤，1000M3/小时空气更换效率 | 1 |
|  |  | M5 30/30 PRE FILTER预过滤膜 | 1 |
|  |  | H13 HEPA过滤膜 | 1 |
|  |  | 活性炭过滤膜 | 1 |
|  |  | 空气净化机，适用体积：45-226M3，有效净化面积：18.6-92.9M2,(4次空气更换/小时),37.2-185.8M2(2次空气更换/小时）靠等离子过滤层实现高效快速空气过滤，1000M3/小时空气更换效率 | 1 |

| 17 | 在线过滤器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12支/箱，两箱起订，快插接头和磁架按培养箱赠送，每台一套 | 6 |

冷冻室及液氮储存室设备配置清单

| 1 | 液氮储存罐 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 47立升的液氮贮存罐 | 3 |
|  |  | 滚轮底座 | 3 |

| 2 | 液氮运输罐 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30升液氮运输罐 | 1 |

| 3 | 水浴箱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Unstirred water bath, digital, with stainless steel tank, ambient +5℃to 99℃.数显恒温水浴 | 1 |

| 4 | 国产医用冰箱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 520升，医用冰箱 | 1 |

| 5 | 洁净工作台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 双人洁净工作台 | 1 |

精液处理室设备配置清单

| 1 | 台式低速医用离心机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常温离心机，不含转子，230V/50-60HZ,中式电源插头。 | 2 |
|  |  | A-4-38水平转子，含4X85ML圆形吊篮，用于5702系列离心机 | 2 |
|  |  | 适配器，用于85ML圆形吊篮，适配离心标准管，VACUTAINER和FALCON管，15ML 管，2个，共8个15ML 尖底FALCON 管 | 4 |
|  |  | 适配器，用于85ml圆形吊篮，适配器2.6，4个，共16个5ML 采血管 | 4 |

| 2 | 恒温热台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | control unit high heating capancity for 1 large warming plate | 1 |
|  |  | Multi-purpose warming plate,aluminium（尺寸：600*400*10mm) | 1 |

| 3 | 国产医用冰箱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 260升，医用冰箱 | 1 |

| 4 | 生物显微镜（三目） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 显微镜镜架，配有透射光LED照明，五孔物镜转盘，右手低手位载物 台，单样品夹片器，阿贝聚光镜，透射LED光源（包含电源线）。 | 1 |
|  |  | 电源线 | 1 |
|  |  | 50/50 三目观察筒，FN20，分光50/50 | 1 |
|  |  | Wide field eyepiece 10X, FN20 10X目镜 | 1 |
|  |  | Wide field eyepiece 10X, FN20, focusable 10X屈光度可调目镜 | 1 |
|  |  | 对中望远镜 | 1 |
|  |  | 45mm dia. 绿色反差滤光片 | 1 |
|  |  | 10X/0.25, WD 10.6 10X平场消色差相差物镜, NA 0.25, 工作距离10.6mm | 1 |
|  |  | 20X/0.4, WD 1.2 （spring） 20X平场消色差相差物镜, NA 0.4, 工作距离1.2mm | 1 |
|  |  | 40X/0.65, WD 0.6 （spring） 40X平场消色差相差物镜, NA 0.65, 工作距离0.6mm | 1 |
|  |  | 100X/1.25, WD 0.15 （spring, oil） 100X平场消色差相差油浸物镜, NA 1.25, 工作距离0.15mm | 1 |
|  |  | 8cc镜油 | 1 |

| 5 | 洁净工作台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 双人洁净工作台 | 1 |

| 6 | 水浴箱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Unstirred water bath, digital, with stainless steel tank, ambient +5℃to 99℃. 数显恒温水浴 | 1 |

取卵室+移植室设备配置清单

| 1 | 电动手术台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 台面长度/宽度：1780/600mm 台面最低/最高高度：680/880mm 台面前倾/后倾角度：8°/20° 背板上折/下折角度:45°/7° 电源电压、电源频率、电源容量：220V，50Hz,1.0kw | 2 |
|  |  | 配置：托手板*2 托腿架*2 污物盆*2 |  |

辅助设备配置清单

| 1 | 超纯水仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 双级RO，30L/H产水量，回收率25-30％,标配40L水桶 | 1 |
|  |  | 40L白色钢制压力桶 钢质进口 | 1 |

二、采购要求及售后服务：

1.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

2.验收标准：在所有货物到达指定地点后三个工作日内，由采购人对货物的数量和质量进行初步验收后，对不符合要求的货物可立即要求退换；在采购人将所有的货物按照招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后；发现有其他非故意的损坏或质量问题的由中标人立即予以更换，不得拒绝和延误。验收时中标人必须在场，验收完毕后作出验收结果报告；验收及安装调试费用由中标人负责。

3.质保期：中标人提供的产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，产品按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，免费送货上门、免费安装调试合格；保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障的，中标人承担一切费用（请提供技术援助电话和售后服务电话）；产品质保期、维保期在参数中有明确要求的，以参数为准，参数中未明确要求的，质保期、维保期自本项目验收合格之日起不少于1年，分项要求的按分项要求。如厂家有更优的保修政策，则以厂家政策为准。

三、付款方式：

1.预付款：合同金额的30%，在合同签订生效以及具备实施条件后15日内支付。

2.货物安装调试完毕并验收合格后，成交供应商开具发票给采购人，采购人收到发票后在30日内支付65%合同款给成交供应商，其余5%作为质保金，待质保期满无质量问题一次性支付给成交供应商（不计利息）。

四、其他要求：

1.至少提供1年原厂技术支持服务。

2.中标人所提供的软硬件不得包含有任何侵犯第三方权益的内容和行为，否则由中标人负全责。

3.合同签订期：自中标通知书发出之日起7日内。

4.交货日期：签订合同之日起30个日历日内。

5.交货地点：贺州市内采购人指定地点。

6.本次采购产品为原装进口，有满足需求的国内产品也可以参与投标。

- 第四章  政府采购合同主要条款

贺州市政府采购中心

政府采购合同书

合同名称：

项目编号：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：签订的政府采购合同必须与本《政府采购合同书》格式（包括内容和结构）一致，不得改变。

- 合同书（格式）

合同名称：

项目编号：

甲方：                           （采购人）

乙方： 　　　　　　　　　　　　　　（中标供应商）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同基本条款；

（2）投标人提交的投标函、投标报价表和售后服务承诺等全部投标文件；

（3）项目需求和说明；

（4）中标通知书；

（5）甲、乙双方商定经贺州市政府采购管理办公室确认后的补充协议。

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3.货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见《项目需求和说明》中所列内容和“合同基本条款”。

4.合同金额

根据中标通知书的中标内容，合同的总金额为（大写）：　　　　　　 （￥　　　）本合同的总金额在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，在任何情况下不再作调整。

5.付款方式

预付款：合同金额的30%，在合同签订生效以及具备实施条件后15日内支付。

货物安装调试完毕并验收合格后，成交供应商开具发票给采购人，采购人收到发票后在30日内支付65%合同款给成交供应商，其余5%作为质保金，待质保期满无质量问题一次性支付给成交供应商（不计利息）。

6.交货时间

本合同项目交货时间在合同的基本条款中有明确规定，即　　年　　月　　日前交清，接到采购人中标通知书   天内供货并安装调试完毕且经采购人验收合格。

7.验收办法

本合同验收办法在合同的基本条款中有明确规定。

8.交货地点及数量

在　　　　　　　　　　　　 ，共  　（单位）一次交清。

………..

9.合同生效及其它

本合同一式陆份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲乙双方各执壹份，贺州市政府采购中心执贰份，贺州市财政局政府采购监督管理科执贰份。合同签订起七日内送上述单位备案。

甲方名称及公章：                        乙方名称及公章：

法定代表人                              法定代表人 ：

或委托代理人：                          或委托代理人：

邮政编码：                              邮政编码：

地    址：                              地    址：

联系电话：                              联系电话：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

合同签订时间：

合同签订地点：

- 合同基本条款

- （一）说明

1.1合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

1.3政府采购合同以书面方式签订。

- （二）货物条款

2.1甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货安装竣工日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

- （三）货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供安装使用货物配套件所属装置等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

- （四）质量保证

4.1乙方应按招标文件及投标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.2乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《项目需求和说明》中要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在《项目需求和说明》要求的时间内到达甲方现场。

4.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

- （五）验收

5.1乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.2甲方对乙方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

5.3甲方应在货到指定地点之日起5个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方或乙方委托代理方必须在现场。

- （六）货物包装、发送及运输

6.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

6.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

6.3乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

6.4货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

6.5货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

- （七）交货期及交货方式

7.1交货时间：按《项目需求和说明》规定时间。

7.2交货方式：现场免费安装调试验收。

7.3交货地点：采购人指定地点。

- （八）付款方式

8.1本合同以人民币付款。

8.2付款方式：见合同书 。

- （九）违约责任

9.1逾期交货或无正当理由拒收的，每天按合同额的1%支付违约金。

9.2逾期超过10天仍不能交货，或验收不合格的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

9.3乙方违反售后服务承诺，每违反一项一次按合同额1‰向甲方支付违约金。

9.4其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

- （十）不可抗力事件处理

10.1在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- （十一）仲裁

11.1双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

- （十二）合同生效及其他

12.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

12.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经贺州市政府采购管理办公室确认后作为主合同不可分割的一部分。

- 第五章  投标文件（格式）

说明：

1.外包装要求：开标一览表、资格文件、商务及技术文件均要求单独包装、密封递交。

2.投标文件装订要求：投标人应将投标文件装订成册（应采用无线胶装方式装订，若使用活页夹、拉杆夹、夹条等活页装订方式，容易发生投标文件散落或脱页等不利情形。开标一览表可以不装订），具体按开标一览表、资格文件、商务及技术文件三个部分分别装到不同的文件袋中加以密封（要求独立封装且文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；投标文件电子版单独密封提交。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标文件名称（开标一览表；资格文件；商务及技术文件）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”；投标文件电子版(光盘或U盘介质)，密封袋或电子版表面应注明投标人名称。

- 第一部分  开标一览表文件（格式）

- （一）外包装封面（格式 ）

开标一览表文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

- （二）投标文件（格式）

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金（元） |  |  |
| 2 | 投标总报价（元） | （大写） |  |
|  |  | （￥ ） |  |
| 3 | 交货日期 |  | 自合同签订之日起 |

投标人（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日期：       年    月    日

注：1.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

2.开标一览表一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.开标一览表报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4.此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明采购项目名称、采购项目编号、投标人名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

- 第二部分  资格文件（格式）

- （一）外包装封面（格式 ）

投标文件

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

- （二）投标文件封面（格式 ）

（正\副本）

投标文件

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

- （三）投标文件（格式）

（1）有效的营业执照等副本证明文件复印件（必须提供）；

1）投标人有效的营业执照副本等证明文件复印件，同时要加盖单位公章；

2）投标时须提供“医疗器械经营企业许可证”复印件（发证机构应为设区的市级人民政府以上级别的食品药品监督管理部门），投标产品若为医疗设备的须提供该产品“医疗器械注册证”复印件（必须提供）；

（2）投标截止之日前半年内连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（格式自拟，复印件，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）。

（3）投标截止之日前半年内连续三个月的依法纳税的缴费凭证（格式自拟，复印件，必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）。

（4）信用记录书面声明（必须提供）；

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明（格式如下，必须提供）；

近三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的声明函（格式）

致： （本中心名称）

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录和不良信用记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定，则必须提供）。

- 第三部分  商务及技术文件（格式）

- （一）外包装封面（格式 ）

投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

- （二）投标文件封面（格式 ）

（正\副本）

投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

- （三）投标文件（格式）

- （1）商务文件部分

- 1）投标函（必须提供）；

投标函（格式）

致：贺州市政府采购中心：

根据贵方  （项目名称及项目编号）   项目的招标文件要求，我方    （投标人名称）   提交投标文件(其中开标一览表 壹 份；资格文件正本 壹 份；副本 肆 份；商务及技术文件正本 壹 份；副本 肆 份)；并附投标文件电子版 壹 份。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解贵方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起60日（自然日）。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                            邮编：__________

电话：______________       传真：______________

投标人名称(盖章)：___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：___________

日期：_____年___月___日

- 2）投标报价明细表（必须提供）；

投标报价明细表（格式）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家及品牌型号 | 数量及单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |
| 合计金额：大写 |  |  |  |  | ￥ |

投标人（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日期：       年    月    日

- 3）投标保证金的相关证明（必须提供）；

本证明应为交纳投标保证金凭据复印件（加盖投标单位公章），否则投标无效。

- 4）投标声明书（必须提供）；

投标声明书（格式）

致：贺州市政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

我　　　　　　（姓名）系　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件和资料都是准确的、真实的、合法的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品有现货可供，并已于  年   月生产完工或向　　           （厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关投标产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 5）投标人针对本项目的售后服务承诺书（必须提供）

售后服务承诺书（格式自拟）

- 6）法定代表人身份证明书和法定代表人身份证复印件（必须提供）；

法定代表人身份证明书（格式）

单位性质：

地址：

成立时间：          年       月      日

经营期限：

姓名：              性别：           年龄：         职务：

系     （投标人名称）     的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号码：

住址：

联系电话：

附“法定代表人身份证复印件”（正反两面）

投标人（盖章）：

年    月    日

- 7）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

法定代表人授权委托书（格式）

致：贺州市政府采购中心：

我        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                     法定代表人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人（盖章）：

年    月    日

- 8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定，则必须提供)。

- 9）广西（工业）产品声明函(如有，请提供)；

广西（工业）产品声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

说明：中标供应商的《广西（工业）产品声明函》随中标结果一并公告。

可作为投标人资信评分的证明材料（可选）

- 10）类似案例成功的业绩；

- 11）其他特殊资质证书复印件；

- 12）节能环保产品或政府强制采购节能产品证书复印件或有效查询截图；

- 13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书复印件；

- 14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

- 15）投标人基本情况登记表。

投标人基本情况登记表（格式）

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和法律地位：

1、投标人名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法人代表人：    姓名                    职务                    电话

5、政府采购业务联系人：姓名                    职务                    电话

手机                    传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、投标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有，请如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

投标人（盖章） ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年      月     日

- （2）技术文件部分

- 1）技术响应表（必须提供）；

技术响应表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （货物需求表中要求提供证明材料的，请注明相关证明材料所在页码。） |

注：1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

2.对于技术指标和参数的应答，应按投标产品的实际品牌型号填写真实的技术参数值，不允许简单地复制招标文件的技术指标和参数或提供虚假技术参数，否则作无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

- 2）实施方案 (格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，必须提供)；

- 3）售后服务方案;

- 4）投标人需要说明的其他文件和说明；

- （3）其他文件（格式）

- 1）第三章《采购需求和说明》中要求必须提供的材料(如有规定，则必须提供)

- 2）投标人需要说明的其他文件和说明

- 3）其它文件

- 附件1：中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为 （请填写：小型、微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：小型、微型）企业。

2．本公司参加   （采购人名称）     的    （项目名称）   采购活动提供本企业制造的货物，或者提供其他 （请填写：小型、微型） 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：      年   月   日

说明：参加政府采购活动的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》。中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果一并公告。

- 附件2：监狱企业证明文件

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：中标供应商的监狱企业证明文件随中标结果一并公告。

- 附件3：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     （采购人名称）     的    （项目名称）     采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：      年   月   日

说明：参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果一并公告。

- 附件4：收件回执

（说明：投标人收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后，按以下回执格式填写并回复招标代理机构予以确认。）

收 件 回 执

致贺州市政府采购中心：

我公司于      年    月    日收到贵中心                               （文件名称），共      份，特此确认。

投标单位(加盖公章）：

签 收 人：

联系电话：

日    期：

- 附件5：履约保证金退还申请表

（说明：中标人按合同履约的，于履约保证金期满后填写意见书并经采购人确认，与《转履约保证金通知回执》一并递交至贺州市公共资源交易中心。）

履约保证金退还申请表

贺州市公共资源交易中心：

我公司中标的                      项目（招标编号：          ）已按合同履约完毕，现特申请退回履约保证金共计人民币（大写）     元整（￥      .00）。

申请单位（盖章）：

年    月    日

| 退回履约金请转入以下账户 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开户名（ 全称） |  |  |  |  |
| 开户银行（全称） |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |
| 采购单位确认意见 |  |  | 贺州市公共资源交易中心审查意见 |  |
| 科室经办人： 年 月 日 |  | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 | 科室经办人： 年 月 日 | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 |

注：本申请表一式3份，申请单位、采购单位、市公共资源交易中心各一份。

- 第六章  评标方法及评定标准

- 评标方法及评定标准

- 一、评标原则

（一）评标分三个阶段进行：第一阶段为资格审查；第二阶段为符合性评审；第三阶段为详细评审，详细评审为综合评分法。

（二）评标依据：评委将以招标文件、投标文件为评标依据。

（三）第一阶段资格审查：采购人监督代表依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家时，不得进入下一步评审。

第二阶段符合性评审：评标委员会依法对投标文件的符合性进行审查，投标文件未通过符合性审查的，不得进行详细评审。

第三阶段详细评审：评标委员会按照评标方法依法对投标文件进行详细评审。

（四）评标委员会构成： 5  人，其中采购人评审代表  1 人，评审专家  4 人；

（五）评标方式：以不公开方式进行。

- 二、评标方法

（一）资格审查标准

1.采用合格制审查方法，按第二章投标人须知第13.2条、第20条规定及第五章资格文件相关内容进行审查。

2.通过资格审查的投标人方可进入符合性评审。

（二）符合性评审标准

1.符合性评审按第二章投标人须知第13.3条、第20条及第五章商务和技术文件相关内容规定进行评审。

2.通过符合性评审的投标人方可进入详细评审。

（三）详细评审标准

对进入详评的，采用百分制综合评分法。计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.投标报价分………………………………………………………………………………………30分

（1）参与投标的小型、微型企业，其投标产品均为小型或微型企业产品的（投标人必须按规定提供《中小企业声明函》，或者监狱企业证明文件，或者《残疾人福利性单位声明函》），对投标人的投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；否则，评标价=投标价。

注：小型、微型企业提供大、中型企业制造的货物的，视同为非小微企业。

（2）以进入评标的最低的评标价为30分。

某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额） ×30分

2.产品性能及配置分…………………………………………………………………………………… 20 分

由评委根据投标人所投设备的技术参数、性能等因素综合打分。如评标委员会认为技术参数为某一品牌特有或其它限制性要求的，将不作为实质性响应条件，不作无效投标处理，也不扣分。

提供的投标产品参数完全满足招标文件要求，本项得20分。

《货物需求和说明》中带“★”参数为本次采购主要参数，投标产品一项负偏离扣5分；不带 “★”参数，投标产品每项负偏离扣2分，扣完为止。

3.实施方案分…………………………………………………………………………………………………20分

不提供实施方案或实施方案达不到要求的不得分。

（1）实施方案内容简单，重点、难点阐述不到位，应对措施不完善，供货方案、安装方案、调试方案、培训方案、实施进度计划等较简单，基本满足项目需求（12分）。

（2）实施方案较详细、可行，重点、难点阐述有针对性，应对措施基本完善，供货方案、安装方案、调试方案、培训方案详细、具体，实施进度计划合理，实施组织机构健全、实施人员配备合理，能满足项目需求。（16分）。

（3）实施方案详细具体、科学合理，重点、难点阐述全面且针对性，应对措施完善、科学、可行，供货方案、安装方案、调试方案、培训方案详细、全面、具体，实施进度计划合理，实施组织机构健全、完善、人员配备合理充足，进度有保障，安装进度有保障，质量控制、培训计划、测试及验收描述详细、可行，优于项目需求（20分）。

4.售后服务方案分………………………………………………………………………………………20分

1）售后服务方案。（满分18分）

不提供售后服务方案或售后服务方案不满足招标文件要求的不得分。

（1）售后服务方案：服务满足招标文件要求，根据完成期、服务承诺、技术服务队伍、接到招标单位电话通知响应程度、能确保24个小时内到达招标单位办公现场提供技术服务（10分）。

（2）售后服务方案：服务满足招标文件要求，根据完成期、服务承诺、技术服务队伍、接到招标单位电话通知响应程度、有日常保养事项等情况，各投标人之间对比，能确保12个小时内迅速到达招标单位办公现场提供技术服务（14分）。

（3）售后服务方案：服务满足招标文件要求，根据完成期、服务承诺、技术服务队伍、接到招标单位电话通知响应程度、有全面完善具体的技术培训方案和日常保养事项，承诺保证免费培训人员熟练掌握维护保养及基本维修技能等情况，各投标人之间对比，能确保8个小时内迅速到达招标单位办公现场提供技术服务（18分）。

2）更长免费保修期得分。（满分2分）

承诺免费保修期长于招标文件要求的，每延长1年加2分，满分2分。（必须提供证明材料并加盖生产厂家或国内总代理商公章，否则不得分）

5.产品特性政策分……………………………………………………………………………………………3分

（1）优先采购节能产品。属于节能产品政府采购品目清单优先采购的品目，每有一项节能产品加0.5分，满分1分[须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书复印件或提供在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品查询页面的查询结果截图方可得分]。

（2）优先采购环境标志产品。属于环境标志产品政府采购品目清单，每有一项加0.5分，满分1分[须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件或提供在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）环境标志产品查询页面的查询结果截图方可得分]。

（3）投标的产品属于广西区内的产品（根据桂政办发【2015】78号文的规定，本次投标供货范围中使用广西区内产品〈包括工业产品〉超过投标总金额的80%以上〈含〉，提供生产厂家营业执照及相关有效证明）得1分（满分1分）。

6.信誉业绩分………………………………………………………………………………………………7分

（1）投标人自2017年以来获得省级及以上有关部门颁发的与企业生产经营相关的各种荣（信）誉奖项的，每有一项得0.5分，提供证明材料复印件加盖公章。（满分1分）

（2）投标人具有质量标准体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理系统认证，每有一项得1分，提供认证证书复印件加盖公章。（满分3分）

（3）投标人自2017年至今有与此次采购货物为同类设备的业绩分，每有1个业绩得1分，以合同或中标（成交）通知书复印件为准（必须提供且能清晰反映出同类设备的业绩，否则不得分）。（满分3分）。

7.总得分

总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6。

备注：以上各项均由评委独立评定，将评委的分数进行平均，计算出各投标人的得分。

- 三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选供应商（总得分相同时，以投标报价分由高到低顺序排列；总得分相同且投标报价分相同的，按产品性能及配置分由高到低顺序排列）。招标人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人，其投标无效。

签　章　页

采购单位：贺州市人民医院

集中采购机构：贺州市政府采购中心

日期：2020年07月27日