广西兆旭工程管理咨询有限公司

项目名称：凤山县中医医院平疫结合可转换传染病区医疗设备采购项目

项目编号：HCZC2020-G1-230106-GXZX

采购单位：凤山县卫生健康局

采购代理机构：广西兆旭工程管理咨询有限公司

2020年11月

# 广西兆旭工程管理咨询有限公司

# 凤山县中医医院平疫结合可转换传染病区医疗设备采购项目

# （项目编号：HCZC2020-G1-230106-GXZX）招标公告

项目概况

凤山县中医医院平疫结合可转换传染病区医疗设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）或政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于 2020年12月09日10点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZC2020-G1-230106-GXZX

项目名称：凤山县中医医院平疫结合可转换传染病区医疗设备采购项目

预算金额：玖佰叁拾柒万壹仟玖佰伍拾元整（￥9,371,950.00）

最高限价：玖佰叁拾柒万壹仟玖佰伍拾元整（￥9,371,950.00）

采购需求：采购一批医疗设备，内容包含3台心电监护仪、2台有创压监测仪、1台便携转运监护仪、3台有创呼吸机等，具体内容详见招标文件。

合同履行期限：自签订合同之日起至质保期满止。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法提供本次采购货物和服务要求并具有行业主管部门颁发的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证的供应商。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，供应商应在开标时提供未被列入失信行为记录名单承诺书原件，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2020年11月18日至截标时间前。

地点：河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）或政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取。

方式：自行获取。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年12月09日10点30分（北京时间）

地点：河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼），逾期送达或未密封将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

6.1.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）强制性节能产品、鼓励性节能政策：对国家公布的节能产品、环境标志产品品目清单范围中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

（2）鼓励性环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于节能产品、环境标志产品品目清单范围中产品。

（3）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的给予价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

（4）《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）。

（5）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6.2.投标保证金：人民币壹拾万元整（￥100000.00）。可以采用银行保函、银行转账、电汇、工程担保、工程保证保险等方式提交，银行保函或担保必须是无条件银行保函或担保，保函有效期不得低于投标有效期。采用银行转账、电汇形式的应于开标截止时间前通过基本账户转账方式交纳至指定账户（具体账户详见文件）

6.3.本项目采用资格后审，开标结束后审查供应商资格证明材料。

投标截止时间前供应商在递交投标文件同时必须递交下述材料作为资格审查用，如材料不齐或无效的，将拒收投标文件或按无效标处理，对未通过资格审查的供应商，资审小组应当书面告知其未通过的原因。

（1）供应商有效的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）（副本）复印件；

#### （2）有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证复印件；

（3）未被列入失信行为记录名单承诺书原件；

（4）单位负责人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件）（如单位负责人亲自来则提供原件）；

（5）有效的授权委托书原件和有效的委托代理人身份证原件（如有委托人时提供）；

（6）供应商保证金缴纳凭证复印件；

（7）供应商2020年6月1日以来任意三个月完税证明或免缴税费或零缴税费的证明复印件；（必须提交，加盖公章,新设立的企业按实际情况提供）

（8）供应商2020年6月1日以来任意三个月缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由供应商所在地主管部门出具的《缴纳或免缴社保费证明》，新设立的企业、个人按实际情况提供；

（9）供应商在河池市公共资源交易中心网成功注册的证明材料（如未注册请出具一份承诺书，承诺在开标结束后两个工作日内在河池市公共资源交易中心网站成功注册）；

（10）供应商在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）上注册成为正式供应商的证明材料（如未注册请出具一份承诺书，承诺在签订合同前在政府采购云平台成为正式供应商。

#### （以上材料属复印件的需盖单位鲜红公章）

#### 6.4.网上公告媒体查询：中国政府采购网、 广西壮族自治区政府采购网、河池市公共资源交易中心网

6.5.交易服务机构：河池市公共资源交易中心

通讯地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼

联系方式： 0778—2302718（交易服务部） 0778—2303798（开标评标部）、0778—2301278（财务部）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：凤山县卫生健康局

地址：河池市凤山县凤城镇朝阳大道21号

联系方式：罗起状   联系电话：0778-6812225

2.采购代理机构信息

名 称：广西兆旭工程管理咨询有限公司

地　址：广西壮族自治区河池市市辖区下任新城区“东方半岛”4号楼1-702号房

联系方式：王蛟    联系电话: 0778-2180929

3.项目联系方式

项目联系人：王蛟

电　话：0778-2180929

广西兆旭工程管理咨询有限公司

2020年11月18日

目   录

第一章  供应商须知及前附表…………………..................……………....5

第二章  货物需求一览表…………………………….................………....18

第三章  合同主要条款（格式）…………………….........……………....60

第四章  评标方法…………………....……..........................……………...68

第五章  投标文件（格式）………………........................…………….....72

# 第一章   供应商须知及前附表

# 供应商须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：凤山县中医医院平疫结合可转换传染病区医疗设备采购项目 项目编号：HCZC2020-G1-230106-GXZX |
| 2 | 2.1 | 申请人的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求： 3.1国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法提供本次采购货物和服务要求并具有行业主管部门颁发的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证的供应商。 3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，供应商应在开标时提供未被列入失信行为记录名单承诺书原件，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。 4.本项目不接受联合体。 |
| 3 | 10.2 | 投标报价：供应商必须就《货物需求一览表》中所投货物的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。 |
| 4 | 14.1 | 投标有效期：投标截止日期后60天。 1、未中标人的投标文件投标有效期内均应保持有效。 2、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。 |
| 5 | 15.5 | 投标文件：正本一套、副本四套，共五套。投标文件电子版一份（格式不限，内容完整，递交投标文件的同时递交）建议按统一规定的格式、顺序填写、排列、并装订、胶封成册。复印件应清晰整洁。全部的规格尺寸为A4纸型。 |
| 6 | 16.1 | 投标保证金：人民币壹拾万元整（￥100000.00）。 投标保证金的形式：可以采用银行保函、银行转账、电汇、工程担保、工程保证保险等方式提交，银行保函或担保必须是无条件银行保函或担保，保函有效期不得低于投标有效期。采用银行转账、电汇形式的应于开标截止时间前通过基本账户转账方式交纳至指定账户。 采用银行转账、电汇形式必须于投标截止时间前从供应商的基本账户汇到以下指定的帐户，并在备注栏注明项目名称或项目编号，否则投标无效。 银行账号:20401333455003714； 账户名称：河池市公共资源交易中心； 开户行:河池市区农村信用合作联社兴业信用社。 注：1.开标现场由招标人核验转账底单复印件（转账或电汇方式提供）或保函原件（采用保函形式提供）。 2.保证金未按要求缴纳的，或银行保函（工程担保保函或工程保证保险）额度不足或弄虚作假的，其投标无效。 |
| 7 | 17 18 | 投标文件以密封形式递交至：河池市公共资源交易中心开标厅 地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼 投标文件递交时间：2020年12月09日10时00分至2020年12月09日10时30分 |
| 8 | 20.1 | 开标时间：2020年12月09日10时30分 开标地点：河池市公共资源交易中心开标厅 |
| 9 | 21.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 10 | 29.1 | 履约保证金的金额：合同金额的3%，投标人在收到中标通知书后，须在10日内向采购人足额提交履约保证金。履约保证金在货物验收合格交付使用后转化为质保金，质保期满后15个工作日内满后退回（无息）。 履约保证金的形式：可以采用银行保函、银行转账、电汇、工程担保、工程保证保险等方式，银行保函或担保必须是无条件银行保函或担保，保函有效期不得低于质保期。 |
| 11 | 29.1 | 中标服务费：本项目招标代理服务费参照发改价格〔2015〕299号文件“货物类”规定及广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（桂价费〔2011〕55号）“货物类”收费标准收取，方式为中标人向采购代理机构支付。 |
| 12 |  | 供应商在中标后须在河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）上成功注册，在签订合同前须在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）上注册成为正式供应商。 |

# 投 标 人 须 知

### 一、总  则

1.项目名称及项目编号

1.1详见本须知前附表第1项。

2.供应商资格

2.1参加本项目的供应商必须满足本须知前附表第2项要求的资格；

2.2符合供应商资格的供应商应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

3.投标费用

3.1供应商应自行承担所有与本次投标有关的全部费用。

### 二、招标文件

4. 招标文件的构成

4.1招标文件包括：

⑴招标公告；

⑵供应商须知及前附表；

⑶货物需求一览表；

⑷合同主要条款（格式）；

⑸评标方法；

⑹投标文件（格式）；

5.招标文件的澄清和修改

5.1供应商要认真审核《货物需求一览表》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

5.2如果供应商认为本招标文件中存在有倾向性、排他性的内容或条款的，可以在收到招标文件7个工作日内，以书面形式并附上相关证明材料一次性向本采购项目联系人提出。

5.3任何供应商对招标文件的澄清要求，均应在收到招标文件7个工作日内的正常工作时间以书面形式通知采购代理机构，同时认定其他形式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复，该答复不指明答复问题的来源，答复将同时在招标公告发布网站上公布。

5.4采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在提交投标文件截止时间15天前，在招标公告发布媒体上发布澄清或更正公告，不足15天，将相应延长投标截止时间。因为是匿名获取招标文件，所有的澄清、答复、修改、补充通知均由潜在供应商在发布公告的网站自行查询。否则，由此造成的一切后果由供应商承担。

5.5供应商在招标公告发布媒体上获知后到采购代理机构处领取以上澄清或更正公告（或补充通知），或在网上查询，或以传真形式接收。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由供应商承担。

5.6采购代理机构可视具体情况，延长投标截止日期和开标时间，至少于投标截止时间3天前在招标公告发布媒体上发布延期公告。潜在供应商自行查阅相关信息。

### 三、投标文件的编制

6.投标文件编写注意事项

6.1供应商应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。如果没有按照招标文件要求提交投标文件，没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，该投标将被拒绝。

6.2招标文件提出的实质性要求和条件是指本招标项目所涉及的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同条款等内容。

7.投标的语言及计量单位

7.1供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构所有来往函电统一使用中文(特别规定除外)。

7.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8.投标文件构成

8.1投标文件（按招标文件第五章要求的格式及顺序自行填写并装订）：

⑴投标函；

⑵投标保证金交纳证明；

⑶投标报价表；

⑷技术规格偏离表；

⑸售后服务承诺书；

⑹货物合格证明文件；

⑺供应商符合性证明文件；

⑻供应商认为有必要提供的其他有关材料（如残疾人福利性单位声明函、中小企业声明函等材料）。

8.2另册投标函：

供应商复印投标文件正本投标函一份（加盖公章）另册单独提交，无需装订，与投标文件一并或单独密封即可。如另册投标函内容与投标文件正本投标函不一致，则以另册投标函内容为准。（该份文件主要用于唱标报价及清退投标保证金工作，请供应商一定提供，并仔细核准相关信息。）

9.投标文件格式

9.1供应商应参照招标文件第六章中“投标文件(格式)”编制投标文件。

9.2供应商应按招标文件提供的投标函、投标报价表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

9.3在投标报价表中,供应商应详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号。

9.4投标文件须编制目录及页码，目录与页码必须保持一致，否则因此造成的一切后果由供应商自行承担。

10.投标报价

10.1供应商应在另册投标函上标明投标总报价，在投标报价表上标明单价和总价。如另册投标函上的投标报价与投标报价表上的投标报价不符，以另册投标函的投标报价为准；小写与大写不符的，以大写为准；单价累计之和与总价不符，以单价累计之和为准，如单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果供应商不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

10.2供应商必须就《货物需求一览表》中所投货物的所有内容作完整唯一报价，否则其投标将被拒绝。如果供应商所填报的货物内容与招标文件相比较有存在漏项的状况且在评标时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在投标价中，中标人在供货时应严格按招标文件要求的货物内容完整提供，不得要求招标人对其漏报的货物追加支付货款。

10.3本项目投标报价仅包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试、普通税票及其他所有成本费用的总和。

11. 投标货币

11.1投标应以人民币报价。

12. 供应商符合性证明文件（均需加盖单位公章，否则其投标无效）

12.1供应商符合性证明文件含以下文件[属复印件的必须加盖单位公章并按招标公告6.3携带文件核查，否则其投标无效]：

（1）供应商有效的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）（副本）复印件；（必须提供，加盖公章）

#### （2）有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证复印件；（必须提供，加盖公章）

（3）未被列入失信行为记录名单承诺书原件；（必须提供，加盖公章）

（4）单位负责人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件）（如单位负责人亲自来则提供原件）；（必须提供，加盖公章）

（5）有效的授权委托书原件和有效的委托代理人身份证原件（如有委托人时提供）；（必须提供，加盖公章）

（6）供应商保证金缴纳凭证复印件；（必须提供，加盖公章）

（7）供应商2020年6月1日以来任意三个月完税证明或免缴税费或零缴税费的证明复印件；（必须提交，加盖公章,新设立的企业按实际情况提供）

（8）供应商2020年6月1日以来任意三个月缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由供应商所在地主管部门出具的《缴纳或免缴社保费证明》，新设立的企业、个人按实际情况提供；

（9）供应商在河池市公共资源交易中心网成功注册的证明材料（如未注册请出具一份承诺书，承诺在开标结束后两个工作日内在河池市公共资源交易中心网站成功注册）；（必须提供，加盖公章）

（10）供应商在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）上注册成为正式供应商的证明材料（如未注册请出具一份承诺书，承诺在签订合同前在政府采购云平台成为正式供应商；（必须提供，加盖公章）

（注：如果不承诺或者不按承诺按时注册成功，视为违约或自动放弃成交资格,已签订合同的视为违约，未签订合同的视为自动放弃。）

（11）供应商认为必要提供的声明及文件资料。

12.2 本项目不接受联合体投标。

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件｛如标明“必须提供”的文件均必须提供，否则其投标无效｝

13.1供应商应提交根据本招标项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

⑴生产厂家的有关资格和生产许可证、产品强制标准认证证书、产品质量检验证，以上均为复印件并加盖公章，于供货时提供；

⑵产品样本、使用说明书等技术资料及产品近三年获得的质量获奖荣誉证书（复印件）；

⑶产品销售授权书或代理证书｛若有，请提供原件或复印件（加盖单位公章），若《货物需求一览表》要求提供原件的，必须提供原件｝；

⑷进口产品合法手续有效证明｛若有，请提供原件或复印件（加盖单位公章），《货物需求一览表》要求提供原件的，必须提供原件｝；

⑸投标产品生产厂家对技术性能及配置证明文件｛若《货物需求一览表》要求提供的，必须提供｝。

⑹招标文件中要求的其他文件。

14.投标的有效期

14.1投标文件有效期详见本须知前附表第4项规定。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长投标文件的有效期。

15.投标文件的书写及签名、盖章要求

15.1投标文件正副本应用不褪色的墨水工整书写或打印并逐页加盖鲜红公章，由供应商单位负责人或其委托人在规定签章处亲自签署，否则投标无效（副本可以用正本复印，但要求盖章的必须在复印后加盖单位鲜红公章）。

15.2投标文件的书写应清楚工整，修改处应由单位负责人或被授权人签字和加盖公章，否则其投标无效。

15.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被认定为无效的投标。

15.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及单位负责人（或授权委托人）签字或盖印鉴章。否则投标无效。

15.5投标文件的份数：投标文件的份数详见本须知前附表第5项规定。并在文件封面注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

15.6本招标文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

16.投标保证金

16.1投标保证金应用人民币，金额按本须知前附表第6项要求交纳。

16.2交款方式：银行转账、电汇或网上支付、银行保函、工程担保、工程保证保险。采用银行保函、工程担保或工程保证保险方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期，并将复印件按要求装订于响应文件中。若在规定时间内没有收到供应商交纳的投标保证金或未按规定装订，则按无效响应文件处理。

16.3采用转账或电汇方式的供应商应按供应商须知前附表第6项中明确的开户名称、开户银行、账号提交投标保证金，并确保其于本须知前附表第6项规定时间前到达河池市公共资源交易中心帐户上，因此供应商在缴纳投标保证金时应充分考虑投标保证金到达河池市公共资源交易中心账户上的时间）。若在规定时间内没有收到供应商交纳的投标保证金，则取消供应商的投标资格。

16.4对未按本招标文件要求交纳投标保证金的投标文件，广西兆旭工程管理咨询有限公司有权拒绝接收。

16.5采用转账或电汇方式办理投标保证金手续时，请务必在银行底单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标。

16.6未中标供应商的投标保证金，将在中标通知书发出后1个工作日内由供应商将退还保证金账户信息提供给广西兆旭工程管理咨询有限公司，中标人的投标保证金在与采购人签订合同后2个工作日内将合同和退还保证金账户信息提供给广西兆旭工程管理咨询有限公司。由广西兆旭工程管理咨询有限公司统一发函给河池市公共资源交易中心后方能办理，供应商未能及时提供退还保证金账户信息的后果由供应商自行承担。供应商的保函，在中标通知书发布后5个工作日内自行联系代理机构领取。

### 四、投标文件的递交

17.投标文件的密封与标记

17.1投标文件正副本装入文件袋并加以密封，在封面处签字（单位负责人或其委托代理人签字均可，当为代理人签字时由代理人在开标会上随身携带授权书原件以备核验）和盖投标单位公章确认。

17.2外层的文件袋上应写明：

⑴ 采购代理机构：广西兆旭工程管理咨询有限公司

⑵ 招标项目名称：

⑶ 招标编号：

⑷ 投标单位：

⑸ 注明“开标时才能启封”（投标文件袋上注明“二Ο  年 月 日 时 分前不得拆封”）

17.3投标文件的密封以投标文件袋无明显缝隙暴露袋内文件为合格。

17.4供应商在递交投标文件时未按本须知要求密封、标记的，所产生的后果由供应商自负。

18.投标截止时间

18.1投标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

18.2供应商必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理。

18.3供应商的单位负责人或其委托代理人凭个人有效身份证明原件（委托代理人还需凭单位负责人授权委托书）及投标保证金缴纳凭证签到后递交投标文件，到截标时间止，供应商单位负责人未能出示有效身份证明原件及投标保证金缴纳证明[或委托代理人未能出示身份证明原件（含授权委托书及身份证明）及投标保证金缴纳证明]的，其投标文件不予接收。

19.投标文件的修改及撤回

19.1供应商在投标截止时间前，对所递交的投标文件可以进行补充、修改或撤回，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2投标文件的修改或撤回通知应由单位负责人（或委托代理人）签字并加盖单位公章，按本须知第15条及第17条的规定编制、密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。对已递交的投标文件进行补充、修改或撤回的书面通知可单独用文件袋另行封装。

19.3在投标截止日期后，供应商不得对其投标做任何修改。

19.4在投标截止日期后的投标有效期内，供应商不得撤回其投标，否则其全部投标保证金将被没收。

### 五、开标与评标

20.开标

20.1招标代理机构将在供应商须知前附表第8项规定的时间和地点进行开标，供应商的单位负责人或其委托代理人于唱标结束后必须在唱标记录上签字。

20.2开标时，由供应商代表或公证机关检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标函中投标总报价、书面修改和撤回投标的通知、招标文件允许提供的备选投标方案等（可根据具体需要修改内容），未宣读的投标价格、招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

20.3招标代理机构将做开标记录（包含供应商名称、投标总报价、交货期等）。

20.4当整个招标项目的供应商不足3家时，除招标任务取消情形外，招标代理机构将按政府采购管理的有关规定报主管部门批准后将该项目改为其它方式进行招标，或重新招标。

21. 评标

21.1本采购代理机构根据招标项目的特点组建评标委员会和指定负责人，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

21.2本招标项目采用的评标方法为综合评分法。评标的依据为招标文件和投标文件。

21.3本招标项目是以政府采购预算价为最高限价，超出政府采购预算价而采购人不能支付的投标报价，评标委员会不予以评审。

21.4评标过程的保密性。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.5供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的活动，可能导致其被取消中标资格。

22.澄清或说明

22.1评标时评标委员会将以书面形式要求供应商就其投标文件中含义不明确的内容予以澄清或说明，或者对投标文件中模糊不清的材料要求其提供原件核实。

22.2供应商对要求澄清或说明的内容应在评标委员会规定的时间内以书面形式予以澄清，该澄清或说明函应有单位负责人或其被授权人的签名或盖公章，对于评标委员会提出核对原件的要求应在规定时间内响应。

22.3供应商的澄清或说明函是投标文件的组成部分。

22.4供应商对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标的实质内容。

23．无效投标

23.1投标文件如有下列情况之一的，在评审过程中将作无效投标处理：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）招标文件要求必须提供的资格部分文件不齐全或者内容虚假的；

（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在符合性及技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件的规定提交投标函的；

（3）投标文件未按招标文件的要求签署、盖章及要求提供投标文件套数的；

（4）招标文件要求必须提供的商务及技术部分的文件不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目、商务条款要求发生实质性偏离的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标函的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（4）投标报价不是唯一报价，具有选择性。

4.有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效投标文件。

特别说明：

1.提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他投标无效;

2.非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

3.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本单位所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本单位员工（或必须为本单位控股公司员工）。

4.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.供应商在招标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。 
    6.本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的单位负责人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

7.对未通过符合性审查的供应商，评审小组应当书面告知其未通过的原因。

24．废标

24.1招标采购过程中出现下列情形之一的，将予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商投标报价均超过了采购预算而采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

### 六、评标结果

25.中标公告

25.1招标代理机构将在评审结束两个工作日内将评审报告送委托人，委托人五个工作日内确认中标人，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

25.2供应商如对招标文件、采购过程或中标公告有异议，可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构一次性提出质疑。采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

25.3质疑供应商必须首先经过质疑程序，质疑材料必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定，在对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级人民政府财政部门投诉。

26.中标通知

26.1在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标人亦可主动联系采购代理机构获取相关内容。

27.合同授予标准

27.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评审认为具备履行合同能力，综合评分最高的供应商。

27.2 委托人应按照评审报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，也可以事先授权评审委员会直接确定中标供应商。

27.3中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排名第二的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

28.签订合同

28.1供应商收到中标通知书后，应按招标文件中规定的时间、地点与采购人签订合同。

28.2如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理。采购代理机构将取消该中标决定，并对该中标人的全部投标保证金不予退还。

28.3如遇28.2情形，采购代理机构有权从中标候选供应商中确定中标人，组织中标人与采购人签订合同或重新招标。

29. 履约保证金

29.1履约保证金金额详见本须知前附表第10项规定，应由中标人在签订合同前按本须知前附表第10条缴纳，否则，不予签订合同。

29.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

29.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，应以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。

### 七、其他事项

30.招标代理服务费

30.1中标人向广西兆旭工程管理咨询有限公司一次付清招标代理服务费，其金额详见本须知前附表第11项规定。

31.解释权

31.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

32.通讯地址

32.1所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

河池市公共资源交易中心

通讯地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼

采购代理机构：广西兆旭工程管理咨询有限公司

通讯地址：广西壮族自治区河池市市辖区下任新城区“东方半岛”4号楼1-702号房

电    话：0778-2180929

开户名称：广西兆旭工程管理咨询有限公司

开户银行：河池市区农村信用合作联社兴业信用社

银行账号：705012010106280002

监督部门：凤山县人民政府采购办公室

地址：凤山县凤城镇朝阳大道29号    联系电话：0778-6819211

# 第二章   货物需求一览表

# 货物需求一览表

说明：招标要求

1、供应商应仔细阅读招标文件（包括技术要求）中所有条款。

2、供应商投标的货物应符合招标文件中有关品目的技术要求。如果供应商不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为投标的货物不符合招标文件的技术要求。

3、本需求中的技术参数及其性能配置要求仅起参考作用，供应商可选用其他技术参数及性能配置替代，但这些替代的技术参数要实质上相当于或优于招标文件技术参数及性能配置要求。

4、本需求中技术参数及配置不明确或有误的，请以详细正确的技术参数及配置同时填写投标报价表和技术响应表。

5、凡在“技术参数及性能配置要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

6、评标时，若评标委员发现本项目“货物需求一览表”的技术需求（含附件）和售后服务及其他要求中含有某一品牌特有的参数或其他限制性及不符合其他相关规定要求的，有权认定此条（项）无效，不得作为投标无效处理。

7、根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）和财政部《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，供应商响应文件中必须提供所投产品的相关材料。

8、除非在技术要求中另有规定外，在质保期内，供应商接到通知后3天内免费提供维修服务，调整或更改有缺陷的零部件或设备。

9、要求供应商在所投标的品目名称下注明的商品的型号/产品目录号。

10、投标产品的生产厂商，应遵循《中华人民共和国产品质量法》的规定，依法承担产品质量责任。“生产者不得生产国家明令淘汰的产品。不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。不得伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志。生产产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。”“销售者应当执行进货检查验收制度，验明产品合格证明和其他标识。应当采取措施，保持销售产品的质量。不得销售失效、变质的产品。不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。不得伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志。销售产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。”若采购方掌握了确切事实说明某供应商存在上列行为之一的，该投标书将作为无效投标处理。

11、投标产品的质量应当检验合格，质量符合产品的国家标准或行业标准以及国家有关规定。对于没有按国家行业标准生产的产品，应提供企业生产标准，供评标时使用，如果中标，将作为今后签约、供货、验收的依据。不按要求提供者，评标时按投标资料不齐全对待。

12、 产品或者其包装上的标识应当符和下列要求：

（1）有产品质量检验合格证明；

（2）有中文标明的产品名称、生产厂家厂名和厂址；

（3）根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量的，相应予以标明；

（4）限期使用的产品，标明生产日期和安全使用期或者失效日期；

（5）使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，有警示标志或者中文警示说明；

（6）剧毒、危险、易碎、储运中不能倒置以及有其他特殊要求的产品，其包装必须符合相应要求，有警示标志或者中文警示说明标明储运注意事项。

13、其他要求按商务要求执行。

14、投标报价含货物价、运费、检测费、售后服务、税金及其他费用的总和。

15、供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

16、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库[2010]48号）的规定，如货物需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

17、供应商投标时，对要求提供样品的，必须提供样品，否则投标无效。

| 序号 | 设备 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电监护仪 | 3 | 台 | 1：整机要求： 1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 1.2、配置提手,方便移动。 ★1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达≥900*800像素，≥8通道波形显示。 1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。 1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪。 1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 ★1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 1.10、监护仪设计使用年限≥8年。 1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。 1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。 1.13、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。 1.14、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。 1.15、防水等级≥IPX2. 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测 ★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 2.3、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 2.4、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 ★2.5、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.6、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.7、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.8、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.9、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.10、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 ★2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 2.14、提供辅助静脉穿刺功能。 2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 3：系统功能： 3.1、★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、支持肾功能计算功能。 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 3.6、≥1000组NIBP测量结果 3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 ★3.12、可升级配置临床评分系统，可支持定时自动EWS评分功能。 3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 ★3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 ★3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 3.17、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 |
| 2 | 有创压监测仪 | 2 | 台 | 1：整机要求： ★1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥1槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。 1.2、整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。 ★1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥800*600像素，≥4通道波形显示。 1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。 1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。 1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 2：监测参数： ★2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，具备有创压IBP监测。 ★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 2.3、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s 2.4、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 ★2.5、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.6、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.7、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.8、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.9、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 2.10、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 2.11、提供辅助静脉穿刺功能。 2.12、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 2.13、支持升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿. 3：系统功能： 3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、支持肾功能计算功能。 3.3、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 3.6、≥1000组NIBP测量结果 3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能 3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 3.12、可升级配置临床评分系统，可支持定时自动EWS评分功能。 3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 |
| 3 | 便携转运监护仪 | 1 | 台 | 1：整机要求： 1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 1.2、配置提手,方便移动。 ★1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥900*800像素，≥8通道波形显示。 1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。 1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪。 1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 ★1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 1.10、监护仪设计使用年限≥8年。 1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。 1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。 1.13、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。 1.14、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。 1.15、防水等级≥IPX2. 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测 ★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 2.3、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 2.4、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 ★2.5、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.6、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.7、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.8、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.9、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.10、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 ★2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 2.14、提供辅助静脉穿刺功能。 2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 3：系统功能： 3.1、★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、支持肾功能计算功能。 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 3.6、≥1000组NIBP测量结果 3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 ★3.12、可升级配置临床评分系统，可支持定时自动EWS评分功能。 3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 ★3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 ★3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 3.17、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 |
| 4 | 有创呼吸机 | 3 | 台 | 1．基本要求 1.1.适用于儿童和成人的呼吸机，中文操作界面； 1.2.电动电控呼吸机； ★1.3.吸气阀、呼气阀均可拆卸并能高温消毒（134℃），以防止交叉感染； 1.4.视角可调的12.1英寸彩色触摸控制屏，分辨率≥1280*800； 1.5.可开机自检，进行系统顺应性补偿及泄露补偿； 1.6.可选病人类型及身高进行参数设置，并可一键选择成人/儿童； 1.7.参数设置时具有自动计算关联参数，以及超限参数红色提醒功能； ★1.8.压力上升时间和呼气触发灵敏度可调节，呼气灵敏度具有自动触发可供选择； 1.9.同屏可显示4道波形，支持呼吸波形与呼吸环同屏显示，呼吸环可存储（不少于4个）、对比，可冻结及导出。 2、呼吸模式及功能 ★2.1、常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式（具有容量和压力两种方式）及SIGH模式、PRVC、PRVC-SIMV；具备高流量氧疗功能。 2.2、肺保护功能：具有低流速PV工具环、ATRC(自动插管阻力补偿)、TV/IBW等功能； ★2.3、氧疗功能：可同时调节吸氧流量及吸氧浓度； 2.4、其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、监测参数的72小时的趋势图、表分析。 3、设置参数要求 ★3.1、潮气量：20ml—2000ml 3.2、呼吸频率：1-100次/min 3.3、压力支持：0—80cmH2O 3.4、PEEP：0--45 cmH2O 3.5、压力上升时间：0-2s 3.6、呼气触发灵敏度：自动或10%-80% 4、监测参数要求 4.1、监测参数不少于20个； 4.2、波形：压力/时间、流速/时间、容量/时间监测； 4.3、呼吸环:压力/容量、容量/流速、流速/压力环监测； 4.4、肺力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼吸功、时间常数的监测； 5、其他功能要求 5.1、便利的锁屏功能； 5.2、气体检漏塞设计，便于自检及校准； 5.3、氧电池更换无需拆机及专业工具； 5.4、可以和同品牌的监护仪进行监护信息整合； 5.5、内置电池供电不少于4小时，支持直流电供电； 5.6、呼吸机整机重量约小于11 kg（不包括台车），方便手提及转运 |
| 5 | 高端呼吸机 | 2 | 台 | 1、基本特征：适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。 采用大于等于15英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率大于等于1920*1080。 屏幕显示：支持多达5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。 自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件 支持内置1块锂电池可达≥90分钟后备供电，电池总剩余电量能显示在屏幕上。 气动电控呼吸机 具备有创通气模式 ★具备高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（2~60L/min）和氧浓度 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。 具备显示屏截屏U盘导出功能（可缓存10张以上截屏文件）。 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 ★具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化 2、呼吸模式及功能 ★标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式、自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）、自适应分钟通气量通气AMV； 可选高级模式：压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、容量支持通气VS、心肺复苏通气CPRV、PSV-S/T。 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定 具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。 ★具有智能同步技术，可以将呼气触发灵敏度设置为【Auto】，自动调节至最佳值，提高人机同步。或者在5%~85%范围内手动灵活调节。 具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能 3、设置参数 ★潮气量：2ml—4000ml 呼吸频率：1-150/min 吸气流速：2-180L/min SIMV频率：1-60/min 吸/呼比：4:1—1:10 最大峰值流速：180L/min 吸气压力：1--100 cmH2O 压力支持：0—100cmH2O PEEP：0~50 cmH2O 压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF 流速触发灵敏度：0.1—20L/ min，或 OFF 氧浓度：21—100vol.% 叹息功能：有 4、监测参数 气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测 每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测 可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间， 吸入氧浓度的监测 具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，4种呼吸环监测。 肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测。 实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险 实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险 可监测参数≥96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。 5、其他功能 便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能 |
| 6 | 便携式呼吸机 | 1 | 台 | 1.通气模式: CPAP 模式、S 模式、S/T 模式、T 模式、APCV模式 2.压力范围: (IPAP,EPAP为4-30 cm H2O), (CPAP为4-20cmH2O) 3.呼吸频率: 5~50 次 4.延迟时间: 0-60分钟，每次调节1分钟 5.呼气敏感度调节：1-6 档，调节间隔1 6.吸气斜率：1-6档，调节间隔1 7.潮气量显示范围：50-2500ml 8.潮气量显示误差：不超过±25％ 9.备份频率：5~50 次/分(bpm)，调节间隔 1bpm 10.吸气比：10%~80%可调，调节间隔 1% 11.监测参数：IPAP, EPAP, 潮气量，呼吸频率，漏气量 12.测压方式：面罩内测压 13.报警选项: 断电，漏气，窒息，低潮气量，低分钟通气量，高/低压报警。 14.加温湿化功能： 一体化加温湿化器 15.调压技术：DRT动态呼吸追踪 16.触发方式：气流触发 17.压力误差：±(2%满刻度＋4%实际读数) 18.接口：符合 YY0461 规定的 22mm的锥形接头 19.运行模式：连续运行 20.加湿器加温出气口气体温度：最大41 ℃ 21源: 输入100-240V （±10%）~, 50-60Hz, 2-1A，输出24V , 2.5A 22.尺寸: 约18cm x 12 cm x 10.5cm 23.噪音: ＜30 dB (符合 ISO17510-1:2002 ) |
| 7 | 中央输液管理系统 | 1 | 套 | 中央站主要规格及系统概述 1.中央站与床旁输液工作站进行单独远程连接；连接方式可选择无线连接。 2. 最大同时可监测不少于400个输注泵的工作状态，可同时显示不少于50套床旁工作站的输液信息3.1.3 安全性：可分级别设置系统登录和操作权限，保证数据的安全性。 3. 输液管理系统中央站屏幕：可显示病区内各床输注泵的运行状态，同时提供详细实时静脉治疗用药参数 4. 自动实时显示：可实时显示药物名称、输注速度、给药总量、输注压力、剩余时间。 5. 液体出入量统计：包括数字和图形两种显示方式，并可以打印或导出数据； 6. 中央显示器规格：≥19英寸彩色液晶显示器； |
| 8 | 床旁输液泵 | 16 | 台 | 床旁输注工作站 1、 床旁工作站可插入若干个输注泵，泵即插即用，使用中移除其中任何一台泵不会影响工作站及其它泵的工作连续性。 2、 床旁工作站仅需一根电源线，即可对站内所有注射泵和输液泵供电。 3、 床旁工作站具备固定装置，可支持上吊塔。/床旁工作站自带移动推车，可灵活移动。 10台注射泵，6台输液泵，共计16台。 二、注射泵 1安全要求： 1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505； ★1.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 1.3压力报警阈值3档可调； 1.4 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； 1.5防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出； ★1.6满足救护车标准，适合在户外急救和车载情况下使用 2 精度要求： 2.1 速率≥1ml/h: 精度≤±2%； ★2.2 快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间； ★2.3 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。 3 基本要求： 3.1 速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）； 3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml； 3.3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）； ★3 安装固定：可固定在输液支架上；灵活支持横竖杆。 3.4 快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增, 具有自动和手动快推“bolus”可选； 3.5 KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h； ★3.6 自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml； ★3.7 屏幕不小于3英寸，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ； ★3.8 整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带 3.8分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 3.9 高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落； 中级报警信息：系统异常、待机时间结束； 低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断、联机失效； 3.10 具有3种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式； ★3.11 电池工作时间﹥6小时@5ml/h，可升级至﹥12小时@5ml/h 3.12供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； 3.13 信息储存：自动储存1500条以上的操作信息； 3.14 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； ★3.15 可加装无线模块，实现无线联网监测； ★3.16 全中文软件操作界面。 三、名称：输液泵 1安全要求： 1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505； ★1.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； ★1.3压力报警阈值至少3档可调； 1.4 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； 1.5防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出； 1.6 双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警； 1.7 自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。 ★1.8满足救护车标准，适合在户外急救和车载情况下使用 2 精度要求： 2.1 全挤压蠕动输注，精度≤±5%； ★2.2 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； 3 基本要求： ★3.1 速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml； 3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml； ★3.3 安装固定：可固定在输液支架上；灵活支持横竖杆。 3.4 快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量，具有自动和手动快推“bolus”可选； 3.5 KVO：0.1-5.0ml/h可调，步进0.1ml/h； ★3.6 可预存20种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器； ★3.7 屏幕不小于3英寸，同屏显示：速率、当前输液状态、待入量、累计量、输液器品牌、药物名称、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ； ★3.8 整机重量不超过1.5kg，主机自带提手，方便携带 3.8 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 3.9高级别:阻塞，完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO完成、空瓶； 中级别:系统异常，待机时间结束； 低级别:无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管、通讯中断； ★3.10具有5种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式和滴速模式； ★3.11 电池工作时间≥4小时@25ml/h；可升级至≥8小时@25ml/h 3.12供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； 3.14 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； ★3.15 可加装无线模块，实现无线联网监测； ★3.16全中文软件操作界面。 四、输注泵中央站DS3 4.1中央站主要规格及系统概述 4.2中央站与床旁输液工作站进行单独远程连接；连接方式可选择无线连接。 4.3 最大同时可监测不少于400个输注泵的工作状态，可同时显示不少于50套床旁工作站的输液信息 4.4 安全性：可分级别设置系统登录和操作权限，保证数据的安全性。 4.5 输液管理系统中央站屏幕：可显示病区内各床输注泵的运行状态，同时提供详细实时静脉治疗用药参数 4.6 自动实时显示：可实时显示药物名称、输注速度、给药总量、输注压力、剩余时间。 4.7液体出入量统计：包括数字和图形两种显示方式，并可以打印或导出数据； 4.8 中央显示器规格：≥19英寸彩色液晶显示器； |
| 9 | 心电图机 | 1 | 台 | 1.12导心电波形能同时打印于A4大小的热敏纸； 2.★起搏器采样率16,000Hz或更大； 3.★无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态； 4.电压分辨率不低于1uV； 5.模数转换不低于24位； 6.国际知名静息心电算法，适用于所有年龄段的人群； 7.开机出波形时间不超过7秒； 8.★内置存储容量不低于800份； 9.支持锂电池供电，锂电池规格不小于4500mAh，电池单次充电至少可供打印400份报告； 10.★屏幕尺寸约8英寸，LED背光液晶显示屏，分辨率约800*480像素 11.★采用全电脑键盘设计，方便患者信息的交互输入； 12.屏幕可预览完整的心电图报告； 13.更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断； 14.输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护； 15.可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸； 16.可支持条形码扫描枪接收患者； 17.U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告； 18.波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动； 19.记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm； 20.心电放大器：直流耦合； 21.走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s； 报告打印格式支持：3x4+1R， 22.3x4+3R, 6x2, 6x2+1R, 12x1； 23.通过FTP协议上传XML格式的报告至心电管理系统。 ★产品设计使用年限8年或更长。 |
| 10 | 除颤仪 | 1 | 台 | 1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 2.整机带电极板、电池的重量不超过6kg。 3.★除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 4.★手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 5.除颤充电迅速，充电至200J<5s。 6.心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 7.选配血氧饱和度、血压监护功能。 8.可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。 9.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 10.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 11.支持中文操作界面、AED中文语音提示。 12.彩色TFT显示屏>6英寸, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 13. 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 14.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 |
| 11 | 全自动心肺复苏仪 | 1 | 台 | 1、按压深度：3cm～6.5cm可调节，每档5mm 2、按压通气比：30：2模式,连续按压模式,可切换； 3、按压频率： 100次/ min，110次/ min，120次/ min ； 4、复苏潮气量：500ML,符合成人常规通气的安全要求； 5、按压释放比：1：1 ，非绑带式，保证胸部无负荷； ★6、单臂开放式、可旋转结构设计，便于高效配合其他急救设备的应用，提高抢救效率； ★7、操作面板位于患者的上方，避免抢救中呕吐物的污染 ； ★8、开机默认状态：按压通气比30:2，按压深度3cm，按压频率100次/min； 9、报警功能：气压不足报警，低电压报警； 10、设备自身具有通气功能； 11、胸厚测量指示功能； 12、适用病人胸厚范围为155mm到305mm； 13、主机配有便携背包，方便转运和提拎。 |
| 12 | 血氧电解质分析仪 | 1 | 台 | 1、测量项目：血气电解质等8个参数,pH、PCO2、PO2、Na+、K+、CL-、Ca2+、Hct 2、计算项目：pH(TC)、PCO2(TC)、PO2(TC)、HCO3、SBC、BE、BEecf、TCO2、sO2%、P50、AG、A-aDO2、TCa、nCa 、Rl，THb(c)，测量项目和计算项目≥25项。 3、进样器的选择：同时支持注射器和毛细管测量，自动识别注射器和毛细管，不需适配器。 4、样本量：全血小于等于120uL，毛细管最低采血量小于等于50uL。 5、在线液流温度电极监测，样品恒温 37±0.2℃。 6、内置酸碱平衡自动智能分析系统。 7、样品、试剂预热功能。 8、操作界面：约10.4寸TFT全中文彩色液晶触摸屏。 9、采样针内、外壁自动清洗。 10、电极测量方式：采用免维护微电极技术，血气项目采用块状电极，电解质项目采用固态离子选择性电极 11、可使用条码扫描仪。 12、须配套原厂的血气质控。 13、定标方式：全自动液体定标。 14、进样方式：全自动进样，能自动检测并排除小气泡和微血凝块。 15、定标间隔：可根据实验室要求，自行调整定标间隔时间。 16、可根据需要外接打印机。 17、支持中英文输入。 18、内置不间断电源，断电后满足1小时以上的工作时间。 19、支持外接鼠标、键盘功能。 |
| 13 | 胸部震荡排痰仪 | 1 | 台 | 1、立体柜式设计，可存放备品备件，结构坚固，移动灵活自如，带刹车； 2、电源电压：A.C.220V±22V，频率50Hz±10Hz； 3、输入/输出功率：≥150 W/≥140W； 4、电机：稀土永磁低压直流电机，动力强劲，治疗过程中动力无衰减、无卡滞； 5、安全电压：独有24V安全电压,产品使用更安全； 6、叩击输出：双路输出, 穿透力不同，可以同时治疗两位成人型患者； 7、治疗头：特定方向周期变化的治疗力, 能在垂直方向分力产生叩击、震颤力，在水平方向分力产生定向挤推、震颤力，使患者舒适感增强，对深度的痰液排出效果明显； 8、扣击头：海绵治疗头，软硬、密度在10-60Hz频率下有效地发挥效能，每路输出各有5种不同规格的治疗头，可满足不同患者多种体外引流要求； 9、频率控制：10～60Hz，连续可调，电子数码管显示，微电脑控制； 10、时间控制： 手动模式：1～60min,连续可调,电子数码管显示,微电脑控制,可自动停机； 自动模式：四档可调节，5min、10min、15min、20min，误差为±10%； 自动模式工作程序：轻柔、标准、加强、超强； 11、输出速度：600转/分～3600转/分； 12、振动幅度：成人≤6mm； 13、四种自动叩击模式： P1自动叩击模式：变频范围10～20Hz；适合手术后病人或敏感性病人； P2自动叩击模式：变频范围15～25Hz；适合体质较弱，或瘦小病人； P3自动叩击模式：变频范围20～25Hz；适合体质较好或需要治疗的病人； P4自动叩击模式：变频范围20～30Hz；适合体质强壮或肥胖病人 |
| 14 | 多功能空气消毒机 | 2 | 台 | 1、动态消毒（人机共存） 2、金属过滤网免更换 3、二层双高压等离子体高效、广谱杀菌 4、等离子体电场故障监测 5、过滤网清洗自动提示功能 6、低噪音风机，底部进风，上部出风，可防止吹凉风。 7、机身采用金属材质，平板设计制造 8、中文液晶屏、智能控制，可选择手动、定时、自动三种工作模式 ①手动：临时消毒时选用，可调整消毒时间； ②自动：工作一小时停机一小时，24小时循环； ③定时：按设定的程控时间消毒，可设置5组工作时段。 9、等离子体电场、风机故障报警 10、红外线遥控控制 11、循环风量：≥1000m3/h 12、适用体积：≤100m3 13、输入功率：≤150VA 14、消毒效果：≤81cfu/m3 15、空气消毒的臭氧量：≤0.02 mg/m3 16、负离子释放量：≥6×106个/cm3 17、噪音：≤50db 18、电源：约～220V±10% 50H 19、尺寸：约1100*430*215mm |
| 15 | 等离子臭氧消毒柜 | 1 | 台 | 应用场所: 适用于医院II、III类环境，如诊疗室、病房、办公室、普通手术室等。不适用范围：温湿度较大、粉尘过高的区域，如盥洗室、厨房等。 默认消毒方式：紫外线消毒方式 循环风量（m3/h）：≥800 适用范围（m3）：≤80 ★消毒效果：模拟现场试验，白色葡萄球菌杀灭率≥99%；现场试验，空气中自然菌的杀灭率≥90% 人机共存：设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且无二次污染。 温湿度监测：通过温湿度传感器可以监测设备周围的摄氏温度和相对湿度情况。 多挡风速可调：共三个挡位，可随意调节。 智能提示功能：具备故障报警、滤网过期提示功能。 ★整体金属喷塑外壳，质感强，耐碰撞，使用寿命长。 壁挂式设计，外观美观大方，医患场景友好。 噪声dB（A）：≤50 多种工作模式 13.1自动模式：根据空气质量和尘埃粒子传感器检测的数据，判断空气净化消毒器是否运行； 13.2手动模式：在该模式下用户可以随时启停空气净化消毒，消毒时间可以在消毒过程中更改，最长运行8小时，最短运行0.5小时； 13.3定时模式：根据用户所设定的时间来启停净化消毒，可以设置多达5组定时时间。 遥控器远程操控，操作灵敏，内容显示清晰、明亮，外观新颖美观。 产品安装了空气质量传感器、尘埃粒子传感器等，可实时自动检测室内环境状况，自动运行，保证室内空气的洁净。 环境检测功能：可对空气质量、尘埃粒子进行检测，能对室内空气质量进行自动评级 报警提示：具有滤网过期、风机故障、紫外线故障提示报警 液晶屏显示，让用户更直观的了解设备的运行状态。 电源要求：AC220V 50Hz 额定功率（W）：≤190净重（Kg）：≤15 |
| 16 | 抢救车 | 4 | 台 | 1.规格约：640*380*930(mm) 整车由优质 201 不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，管厚为：约 1.5mm ；板厚为约 1.0mm； 3.抢救车分为上下两部分，上部大容积储物箱，下部一个门及两个抽 屉和置物桶，方便医务人员对病患进行治疗。 4.外观美观平整、端正，四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷。 5.配置 4 寸万向轮 4 只，高耐磨，无噪音，稳定性好； |
| 17 | 治疗车 | 6 | 台 | 1、规格约：740×450×850mm 2、性能材质： （1）整车由优质 201 不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，管厚为： 1.5mm,板厚为 1.0mm； （2）整车分上下二层，每层设有三面护栏，左边配置一个抽屉，高 级滑轨设计，抽屉配置圆型拉手，右前车脚 25 公分处焊有垃圾桶圈， 以便回收废品； （3）采用 3 寸万向轮 4 只，高耐磨，无噪音，稳定性好； （4）车坚实、美观大方、操作灵活方便。 |
| 18 | 便携式彩超 | 1 | 台 | 一、产品用途说明 2.1腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用 二、系统技术规格及概述： 5.1全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 5.1.1.≥15寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏 5.1.2.多倍波束合成 5.1.3.二维灰阶模式 5.1.4.组织谐波成像模式 5.1.5.斑点抑制成像 5.1.6.频率复合成像 5.1.7.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 5.1.8.高分辨率血流技术 5.1.9.频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） 5.1.10.组织多普勒成（包括TVI、TVD、TVM、TEI四种模式） 5.1.11.可选配组织多普勒定量分析，支持≥8个取样点心肌速度定量分析，专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具 5.1.12.M型模式、彩色M型模式 5.1.13.解剖M型模式，要求M取样线≥2条，能360度任意旋转角度，同时要求支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像 5.1.14.可选配实时宽景成像，扫描速度提示，最大扫描长度≥90CM 5.1.15.扩展成像技术 5.1.16.实时双幅对比成像 5.1.17.一键自动优化单元，可用于二维、彩色、频谱多普勒等多种模式，支持频谱多普勒角度自动优化和快速矫正 5.1.18.一键实现全屏放大，支持≥2种不同成像区域的放大 5.1.19.局部放大（支持前端、后端放大） 5.1.20.二维和彩色多谱勒双幅显示 5.1.21.穿刺针增强技术，具备双幅实时对比显示，增强前后效果，支持增强平面多角度可调 5.1.22.支持超声教学软件（支持腹部、妇产、甲状腺、乳腺、睾丸、神经方面应用） 5.1.23.支持多语言操作界面（包括键盘输入、注释、操作面板等） 5.1.24.可选配曲线解剖M型模式，多段取样线可连续对心肌取样分析 5.1.25.可选配低机械指数造影成像 5.1.26.可选配弹性成像，要求具备组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，并具备肿块周边组织弹性定量分析功能 5.1.27.可选配3D/4D容积成像 5.2 测量和分析: 5.2.1.常规测量软件包，具备距离、面积、周长、体积、多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） 5.2.2.全科专用测量及分析软件包，包括腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科，可自动生成报告 5.2.3.妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 5.2.4.可选配自动产科测量（支持双顶径、头围、枕额径、股骨长、腹围） 5.2.5.心脏功能专用测量评估及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等 5.2.6.Auto-LV自动左心室收缩功能自动测量 5.2.7.可选配负荷超声心动分析软件包 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动 5.2.8.生成测量数据结果 5.2.9.用户可自定义测量项目以及公式编辑 5.3 电影回放及原始数据处理 5.3.1.所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 5.3.2.原始数据处理，可对回放图像进行参数调节 5.3.3.动态和静态图像同步存储功能，存储或导出图像数据的同时不影响实时扫描 5.4 检查存储和管理（内置超声工作站） 5.4.1.≥800G硬盘 5.4.2.内置超声工作站 5.4.3.多种图像导出格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像 5.4.4.导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 5.4.5.一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失 三、 技术参数及要求 6.1系统通用功能 6.1.1监视器:≥15寸高分辨率、医用专业彩色LED显示屏 6.1.2内置探头接口:1个（可扩展到3个） 6.1.3安全标准：符合商品安全质量要求 6.1.4整机重量≤6KG 6.1.5支持用户自定义按键数量≥4个 6.2探头规格 6.2.1频率: 宽频带变频探头,二维和彩色独立变频 6.2.2凸阵探头具有≥4种频率的变频范围，常规扫描角度≥70度，扩展后扫描角度≥90度 6.2.3线阵探头具有≥5种频率的变频范围，支持梯形扩展显示 6.2.4相控阵探头具有≥5种频率的变频范围，扫描角度≥90度 6.2.5穿刺导向:可选配穿刺导向装置 6.3二维灰阶模式 6.36.3.1数字化声束形成器 6.3.2数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 6.3.3接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 6.3.4扫描线：每帧线密度≥230超声线 6.3.5发射声束聚焦：发射≥4段 6.3.6扫描频率： 电子凸阵：超声频率 1.7- 6.0 MHz 电子相控阵：超声频率1.5- 5.0MHz 电子线阵：超声频率 3.5-13MHz 电子微凸阵：3.5-11MHz 6.3.7二维独立角度偏转 6.3.8预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 6.3.9最大显示深度:≥30cm 6.3.10最大帧率: ≥240 帧/秒 6.3.11TGC: ≥8段 6.3.12LGC: ≥6段 6.3.13二维灰阶：≥256 6.3.14增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 6.3.15伪彩图谱: ≥8种 6.3.16体位标记：≥120种，可以自定义注释 6.3.17扫描帧率：诊断深度18cm，全视野时≥51帧／秒 6.4彩色多普勒模式 6.4.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 6.4.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 6.4.3取样框偏转: ≥±20度 6.4.4最大帧率: ≥240 帧/秒 6.4.5支持B/C 同宽 6.5频谱多普勒模式 6.5.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 6.5.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 6.5.3显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 6.5.4最大速度: ≥9.21m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s） 6.5.5最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 6.5.6取样容积: 0.5-20mm 6.5.7偏转角度: ≥±20度 (线阵探头) 6.5.8零位移动：≥8 级 6.5.9快速角度校正 6.5.10支持频谱自动测量 6.6连通性 6.6.1参考信号: 心电，并支持心电触发控制 6.6.2支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换 6.6.3可选配DICOM3.0单元，包括DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告等 6.6.4USB3.0接口≥2个，支持USB接口扩展 6.6.5可选配外设数据模块：I/O扩展模块IOM-21包含下列接口：2个USB、1个ECG、1个串行接口、1个远程接口、1个音频输出、1个视频输出、1 个DVI-I、1个麦克风接口 6.6.6选配音视频扩展模块：1个音频输入、1个视频输入（预留）、1个S-Video（预留） 6.6.7音视频输出：S-Video 6.6.8有线网络接口1个 6.6.9可选配无线网卡 6.7外设和附件 6.7.1可拆卸锂电池 6.7.2多功能专用台车 6.7.3储物设备 6.7.4专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件 四、配置要求 1、全身应用彩色多普勒超声诊断仪主机1台 2、探头：凸阵探头1个，线阵探头1个，心脏探头1个 3、多功能台车：1个 4、探头扩展器：1个 5、拉杆箱：1个 |
| 19 | 移动式数字化医用X线摄影系统 | 1 | 台 | 一、总体要求 1设备名称：移动式数字化医用X线摄影系统 2设备主要功能和用途：用于将X线机移动至病房、手术室等地对不宜搬动的患者进行摄影使用 二、技术性能要求 1球管系统 1.1焦点：小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.2mm 1.2最大输出电压≥150KV ★1.3最高工作管电流≥500mA ★1.4球管热容量≥150KHU 2 X线高频高压发生器 2.1类型：电池储能型高压发生器 2.2高频功率≥32KW 2.3最大频率≥25kHZ 2.4最短曝光时间≤2ms 2.5曝光KV范围：40-150kV 2.6曝光mA范围：10-500mA 2.7曝光手闸线长度≥5m ★2.8具备无线曝光手柄实现无线遥控曝光操作，非红外信号源遥控方式。 3平板探测器 3.1材料：碘化铯+非晶硅 3.2有效区域：≥17″×17″ ★3.3像素间距：≤125μm 3.4像素矩阵：≥3320×3408 3.5空间分辨率：≥3.7 LP/mm 3.6图像灰度：≥16bit 3.7图像预览时间：< 4sec 3.8电池完全充电支持：连续拍摄张数最大900张 3.9探测器重量（含电池）：≤3.7kg 3.10整板承重：≥135kg 4台车装置 4.1驱动方式：电助力推行 ★4.2结构：采用伸缩立柱结构配合电动助力和双电机独立供电系统 ★4.3设备移动最低通过高度：≤135cm 4.4锁定方式：电磁锁定 4.5解锁方式：一键解锁，多轴联动 4.6球管绕立柱旋转运动：≥±310°（误差±2°） 4.7球管绕其横轴旋转运动：≥±180°（误差±2°） 4.8球管绕其水平轴旋转运动：≥120°（误差±2°） 4.9球管与地面垂直时焦点距离地面最低：≤550mm 4.10球管垂直地面焦点距离地面最高：≥2000mm 4.11球管沿伸缩臂长度方向伸缩行程：≥500mm 4.12限束器可相对球管旋转：≥±90°（误差±2°） 4.13球管垂直运动范围≥1400mm ★4.14球管端操作支持：球管端可以控制设备的前进、后退及旋转等动作 5驱动及续航系统 ★5.1系统供电：系统双电池组（采用电机电池组和曝光电池组）独力供电设计 5.2电机电池组续航力 5.2.1电量满载可以驱动移动DR连续运动≥20公里 5.3曝光电池组续航力 5.3.1电量满载支持曝光≥150次 5.3.2支持墙壁电源直连保证工作的续航力 6图像采集系统 6.1显示器尺寸：≥16英寸液晶触摸屏 6.2操作系统：Windows 10 ★6.3内存：≥16G 6.4硬盘：≥1T 6.5图像采集软件界面：中文或英文 6.6图像处理：图像缩放、图像翻转翻转、图像左右标记、窗宽窗位调节、图像裁剪功能、图像注释、图像测量等 ★6.7支持图像拼接功能，如全脊柱显示、全下肢显示等（提供软件界面显示截屏） 6.8 DICOM支持：DICOM图像发送、存储等功能 ★6.9具备散射线抑制功能，软件（非物理滤线栅）实现 （提供软件界面显示截屏） 7安全防护 7.1具备气囊式防碰撞系统，当设备与障碍物发生接触，设备所有运动将停止 7.2为减少崎岖路面推行过程中产生越障震动对设备的影响，设备需具有压簧式的防震设计 |
| 20 | 防护用品 | 4 | 套 | 1.铅衣：WK-1正穿短袖双面式 0.5mmPb 尺寸约900*600mm ; 铅帽：WK-1 通用型 0.5mmPb ; 铅围脖：WK-1大领异型 0.5mmPb； 铅眼镜：普通型 0.5mmPb; 防护三角巾：WK-1 三角式 0.5mmPb; |
| 21 | 救护车急救设备 | 1 | 台 | 1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 2.整机带电极板、电池的重量不超过6kg。 3.★除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 4.★手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 5.除颤充电迅速，充电至200J<5s。 6.心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 7.选配血氧饱和度、血压监护功能。 8.可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。 9.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 10.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 11.支持中文操作界面、AED中文语音提示。 12.彩色TFT显示屏>6英寸, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 13.记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 14.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 |
| 22 | 急救转运呼吸机 | 1 | 台 | 1．基本要求 1.1.适用于儿童和成人的呼吸机，中文操作界面； 1.2.电动电控呼吸机； ★1.3.吸气阀、呼气阀均可拆卸并能高温消毒（134℃），以防止交叉感染； 1.4.视角可调的12.1英寸彩色触摸控制屏，分辨率≥1280*800； 1.5.可开机自检，进行系统顺应性补偿及泄露补偿； 1.6.可选病人类型及身高进行参数设置，并可一键选择成人/儿童； 1.7.参数设置时具有自动计算关联参数，以及超限参数红色提醒功能； ★1.8.压力上升时间和呼气触发灵敏度可调节，呼气灵敏度具有自动触发可供选择； 1.9.同屏可显示4道波形，支持呼吸波形与呼吸环同屏显示，呼吸环可存储（不少于4个）、对比，可冻结及导出。 2、呼吸模式及功能 ★2.1、常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式（具有容量和压力两种方式）及SIGH模式、PRVC、PRVC-SIMV；具备高流量氧疗功能。 2.3、肺保护功能：具有低流速PV工具环、ATRC(自动插管阻力补偿)、TV/IBW等功能； ★2.4、氧疗功能：可同时调节吸氧流量及吸氧浓度； 2.5、其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、监测参数的72小时的趋势图、表分析。 3、设置参数要求 ★3.1、潮气量：20ml—2000ml 3.2、呼吸频率：1-100次/min 3.3、压力支持：0—80cmH2O 3.4、PEEP：0--45 cmH2O 3.5、压力上升时间：0-2s 3.6、呼气触发灵敏度：自动或10%-80% 4、监测参数要求 4.1、监测参数不少于20个； 4.2、波形：压力/时间、流速/时间、容量/时间监测； 4.3、呼吸环:压力/容量、容量/流速、流速/压力环监测； 4.4、肺力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼吸功、时间常数的监测； 5、其他功能要求 5.1、便利的锁屏功能； 5.2、气体检漏塞设计，便于自检及校准； 5.3、氧电池更换无需拆机及专业工具； 5.4、可以和同品牌的监护仪进行监护信息整合； 5.5、内置电池供电不少于4小时，支持直流电供电； 5.6、呼吸机整机重量约小于11 kg（不包括台车），方便手提及转运 |
| 23 | 心电图机 | 1 | 台 | 1.12导心电波形能同时打印于A4大小的热敏纸； 2.★起搏器采样率≥16,000Hz. 3.★无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态； 4.电压分辨率不低于1uV； 5.模数转换不低于24位； 6.国际知名静息心电算法，适用于所有年龄段的人群； 7.开机出波形时间不超过7秒； 8.★内置存储容量不低于800份； 9.支持锂电池供电，锂电池规格不小于4500mAh，电池单次充电至少可供打印400份报告； 10.★屏幕尺寸8英寸或更大，LED背光液晶显示屏，分辨率800*480像素或更高。 11.★采用全电脑键盘设计，方便患者信息的交互输入； 12.屏幕可预览完整的心电图报告； 13.更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断； 14.输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护； 15.可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸； 16.可支持条形码扫描枪接收患者； 17.U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告； 18.波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动； 19.记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm； 20.心电放大器：直流耦合； 21.走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s； 报告打印格式支持：3x4+1R， 22.3x4+3R, 6x2, 6x2+1R, 12x1； 23.通过FTP协议上传XML格式的报告至心电管理系统。 ★产品设计使用年限8年或更长。 |
| 24 | 心电监护仪 | 1 | 台 | 1：整机要求： 1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 1.2、配置提手,方便移动。 ★1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达900*800像素或更高，≥8通道波形显示。 1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。 1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪。 1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 ★1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 1.10、监护仪设计使用年限≥8年。 1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。 1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。 1.13、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。 1.14、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。 1.15、防水等级≥IPX2. 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测 ★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 2.3、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 2.4、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 ★2.5、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.6、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.7、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.8、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.9、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.10、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 ★2.11、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 2.12、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 2.13、提供辅助静脉穿刺功能。 2.14、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 3：系统功能： 3.1、★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、支持肾功能计算功能。 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 3.6、≥1000组NIBP测量结果 3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 ★3.12、可升级配置临床评分系统，可支持定时自动EWS评分功能。 3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 ★3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 ★3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 3.17、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 |
| 25 | 电动吸引器 | 1 | 台 | 适用∶妇科手术室吸羊水，外形高大上， 顶部可以放治疗盘，医生使用更顺手。 外形尺寸约 350×305×795mm 包装尺寸约 445×400x860mm 电源电压∶220±22V， 50Hz±1Hz 电机功率∶120VA ：吸引泵∶活塞泵极限负压值∶>0.09MPa 噪音∶<60dB（A）抽气速率∶>20L/min 贮液瓶∶2500mL/只，2只 包装数量1台 毛重22Kg，净重19.5Kg |
| 26 | 注射泵 | 1 | 台 | 1、用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射。 2、一般规格和要求： 2.1 设备先进、结构合理、加工精密； 3、主要技术和性能要求： 3.1安全要求： 3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP24、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU； 3.1.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 3.1.3压力报警阈值3档可调； 3.2 精度要求： 3.2.1 速率≥1ml/h: 精度≤±2%； 3.3 基本要求： ★3.3.1 速率范围：0.1-1200ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）； 3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml； 3.3.3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）； 3.3.4 快推“bolus”：0.1-1200ml/h，以0.1ml/h递增 ★3.3.5 自动识别注射器规格：10ml、20ml、30ml、50ml； 3.3.6 屏幕不小于2.5英寸，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ； 3.3.7 整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带 ★3.3.8 电池工作时间﹥5小时@5ml/h |
| 27 | 输液泵 | 1 | 台 | 1、用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于精确输液。 2、一般规格和要求： 2.1 设备先进、结构合理、加工精密； 2.2可选配滴数传感器，提高给药精度； 3、主要技术和性能要求： 3.1安全要求： ★3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34； ★3.1.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 3.1.3压力报警阈值至少3档可调； 3.1.4 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； 3.1.5防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出； 3.1.6 双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警； 3.1.7 自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。 3.2 精度要求： 3.2.1精度≤±5%； ★3.2.2 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； 3.3 基本要求： ★3.3.1 速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml； 3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml； 3.3.3 安装固定：可固定在输液支架上。 ★3.3.4 快推“bolus”：0.2-1500ml/h； 3.3.5 KVO： 0.5ml/h； ★3.3.6 支持在输液泵上编辑输液器品牌名称，可校准自定义输液器； ★3.3.7 屏幕不小于2.5英寸，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ； ★3.3.8 整机重量不超过1.8kg，主机自带提手，方便携带 3.3.8 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 3.3.9高级别:阻塞，完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO完成、空瓶； 中级别:系统异常，待机时间结束； 低级别:无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管、通讯中断； 3.3.10具有2种输液模式可选：速度模式、滴速模式； ★3.3.11 电池工作时间≥4小时@25ml/h；可升级至≥8小时@25ml/h 3.3.12供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； 3.3.14 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； ★3.3.15 可加装无线模块，实现无线联网监测； 3.3.16全中文软件操作界面。 4、技术服务 4.1 技术文件：提供技术文件资料，使用说明，操作卡； 4.2 操作培训；厂家或代理商负责培训医务人员熟练掌握使用并提供长期技术支持； 5、售后服务及维修： 5.1 维修站及工作情况：在国内有专业维修中心，有专职维修工程师负责维护及维修负责上门安装、维护及维修,响应时间﹤24h; 5.2 保修期：5年，终身维修； |
| 28 | 急救箱 | 1 | 个 | 内尺寸约：315*225*320mm |
| 29 | 体温监测设备 | 2 | 套 | 一、热成像200万像素测温型双目枪型摄像机 二、热成像模块参数 1.传感器类型：氧化硅非制冷红外焦平面探测器 2.分辨率 约256X192 3.像元尺寸：12μm 4.噪声等效温差：≤60mk @25℃，F#=1.0 5.测温精度：（1）、目标温度35℃~38℃：测温精度±0.3℃ （2）、目标温度20℃~33℃或者38℃~50℃：测温精度±0.6℃ （3）、目标温度其余温度段：测温精度±2℃ 6.视场角：水平：35°；垂直：27° 7.图像模式 黑热/白热/铁红/彩虹等多种伪彩 三、可见光模组参数 1.图像传感器：1/2.8”2.0M Pixel CMOS 2.最低照度：0.005Lux@F1.2（彩色模式）、0.001Lux@F1.2（黑白模式） 3.宽动态范围：≥80dB 4.信噪比：≥46dB（AGC OFF） 5.焦距：4mm 6.视场角：水平视角84°、垂直视角45° 四、AI功能： 1.人脸抓拍内置深度学习AI算法，支持同时检测20-30张人脸，人脸检测、曝光、评分、筛选、抓拍上传，支持FTP、HTTP等方式上传人脸、头肩、上半身、全身、原图等多种图片。 五、功能 1.测温功能：支持全局测温及区域测温 2.温度异常报警：高温限值 低温限值 区域温差报警 3网络协议：支持RTSP，RTP，TCP，UDP，UPNP，DHCP，PPPoE，ONVIF，GB/T 28181协议等 4.网络接口：1路10/100BaseT以太网，RJ45接口 5.报警接口：预留 6.音频接口：预留 六、一般规范 1.工作温度：-20℃～55℃ 2.工作湿度：0%-90% RH（无冷凝） 3.防护等级：IP67 4.电源：12VDC 5.功耗：≤5W（不含加热） 6.产品尺寸：约246mm*101mm*81mm(带支架） 7.重量：＜1kg |
| 30 | 病床 | 16 | 张 | 1．产品规格：约长 2100ⅹ宽 900ⅹ高（500-750)mm。 2．床架采用≥2mm 冷轧钢管，四角配置四个防撞塑料，底梁采用双支撑式冷轧 钢管，床体可承受载重≥200kg 3．床板厚度≥1.2mm 厚冷扎钢板，具有多孔设计，便于透气，结实耐用； 4．床体为静电粉体涂装，彩用优质绿色环保粉料，抗菌、防锈不脱落，颜色自 然、美观耐看。 5． 床头、床尾板以 ABS 材料经模具成形，可拆卸，具有轻便坚实、安装拆卸 方便、安全可靠、美观的特点；床尾板外侧设信息卡插槽。 6. 病床配有 ABS 摇杆，并装有限位保护装置，在正常使用情况下，任意摆动 不会损坏，丝杆采用一次性冷挤压成型；内藏式摇把，高强度 ABS 注塑成型。 7. 三摇三折，背部可升 0°~85°，腿部可升 0°~45°，可整体升降，调节承 载重量：≥250kg。 8．折叠式护栏：折叠护栏的管材采用优质铝合金材料，6 支铝合金 支柱，不使用时可收缩，具有强度高操作方便，并带防夹手功能，护栏上可放置 移动餐桌板。 9.床体最少带有六个点滴架插座，四个引流尿袋挂钩，在床体两侧对称排列。 10.四只豪华全包万向轮，采用螺杆式或插杆式设计，符合无毒标准，高耐磨，无噪音，制动稳定可靠，脚轮滚动平稳无噪音。 11、可另配 ABS 伸缩餐桌板，长度可以调整，收缩悬挂于床头尾板。 12、配置：护栏，输液架，鞋架。 |
| 31 | 床垫 | 16 | 张 | 1、产品规格：约 1900ⅹ840ⅹ60 (mm)； 2、半棕半海绵防水冬夏二用 床垫。高密度弹性海绵，面料：纯棉通气性强，舒适耐用，液体不渗透表层 且擦拭容易，可长期保持床面干净卫生，有防水防潮、通气等功能 |
| 32 | 床头柜 | 16 | 个 | 1、规格约： 480ⅹ480ⅹ800mm 2、材质性能: 整柜材料用ABS一次注塑成型，抗变形； 3、柜体上部一抽屉，抽屉上方内藏式拖拉餐板，柜子下部 做一门设计，柜内加隔板，分上下两层； 4、柜身两边配备挂毛巾架，并可在不需要使用时收拢，方 便灵活； 5、抽屉导轨为工程塑料，防止了因导轨损坏而产生的呆滞故障。 |
| 33 | 转运平车 | 1 | 辆 | 1、规格约：1900X 580 X （550-590）(mm) 2、性能材质：优质 201 型不锈钢材料厚度 1.5mm 冲弯焊接而成，两 侧面活动护栏；背部可自由调节 0～45°，整车可整体升降。 3、配置输液架，优质人造皮革海棉垫。 4、采用万向豪华静音脚轮，转动灵活，运转平稳，外型美观大方 |
| 34 | 轮椅 | 2 | 辆 | 1.钢管喷塑车架，固定手、固定脚； 2.前轮约5英寸，后轮约24英寸； 3.软座、包箍式踏板锁紧装置，可配餐桌板和安全带； 4.座宽约46cm。 |
| 35 | 肺功能检测仪 | 1 | 台 | 1、中英文操作界面 2、具有不少于30个以上测量参数 3、提供容量--时间曲线，容量--流速曲线（F-V） 4、提供10种预测公式，并具有5种以上专门针对国人预测公式 5、ATPS可自动转换至BTPS 6、支持支气管舒张试验，并具有药前药后试验对比功能 ★7、各项检测可反复进行测量，并可比较3次测试结果，可做激发试验。可做激发试验。 ★8、可打印10例完整波形测量报告或300例以上非波形测量报告，VC、FVC、MVV测量结果及曲线，及相应的药后测量结果打印，也可以通过激光打印机打印报告以便存储病例。 9、交直流两用，内置充电电池 10、心肺、颅脑、腹、胸等手术前常规检查，体检、职业病普查，各种呼吸病人治疗效果评定等 11、技术指标： 容量：0L～9L 精度：±50mL或±3% 流速：0～14升/秒 精度：5%或0.2升/秒 呼吸：4次/分～60次/分 精度：±1次/分或±5% ★12、具有USB接口，实现测量数据上传功能，并通过强大的PC机分析处理，可回放、分析、打印测量波形和结果，测量数据存储不限量，具备和医院HIS系统联网功能。 13、具有专用仪器车，方便科室及病房巡检。 14.主机 肺功能仪流量传感器、一次性呼吸过滤器、一次性口嘴、地线、电线组件、说明书、打印纸、合格证、保修卡、电脑、显示器、激光打印机、仪器车 |
| 36 | 医用雾化机 | 5 | 台 | 1.电源电压：AC220V50Hz； 2.环境温度范围:5度-40度； 3.相对湿度范围:小于或等于80%； 4.连续工作时间: 约30min； 5.输入功率：130VA； 6.正常工作压力；0.07Mpa-0.13Mpa 7.雾化量：大于或等于5.8ml/MIN； 8.喷雾率：大于或等于0.2ml/min 9.噪音：小于或等于65dB（A） 10.压缩泵自由空气流量：大于或等于6L/min |
| 37 | 电子血压计 | 10 | 台 | 1、使用温湿度：+5℃～+40℃,15%RH～85%RH 2、运行大气压力：700hPa～1060hPa 3、显示方式:数字式显示方式 4、运输和保存大气压力:500hPa～1060hPa 5、测量方式：示波测定法 6、本体重量:约290g(不包活电池) 7、测量范围：压力：0mmHg～299mmHg(0KPa～39.9KPa)脉搏数：40次/分～180次/分 8、外形尺寸：约宽107mm*高79mm*厚141m（不包括袖带) 9、测量精度：压力:±3mnHg(±0.4kPa)脉搏数：精度±5% 10、袖带：约宽145mm*长466mm(重量约130g)空气管长610mm； 11、电池：5号干电池4节（DC6V）电源适配器：(100v～240V～50Hz60Hz 0.12A～0.065A) 11、输和保存温湿度：-20℃～60℃(本产品符合GB/T14710标准中低温贮存(-40℃)的要求,为了更好地保证产品性能的稳定性,建议本产品运输和保存温度不低于-20℃),10%RH-95%RH 12、袖带使用寿命1万次； 13、附件：袖带和空气管(适用臂周范围:220mm～320mm),5号干电池4节、电源适配器，使用说明书 |
| 38 | 电子体温计 | 5 | 把 | 1.测量范围：额温模式：32℃～42.9℃； 2.电源：DC3V（2节5号碱性电池；） 3.分辨力：0.1℃； 4.工作环境：温度+14℃～+38℃，湿度≤85%RH；大气压力70KPa--106KPa 5.环境精度：±0.3℃； |
| 39 | 紫外线灯车 | 2 | 台 | 1.材质：采用碳钢制作； 2.双灯管结构，可单独使用； 3.灯管功率：≥30w×2,无臭氧石英材料； 4.灯管消毒寿命：≥600小时,带智能感应设置； 5.移动可折叠，带定时装置； 6.延时开关：灯开启后人离开正常亮起； |
| 40 | 污物车 | 1 | 台 | 1、规格：约1100x610x900（mm） 2、产品用途：用于无菌物品的封闭下送，可有效避免无菌物品在下送过程中被污 染。 3、技术说明： （1）采用优质 304 不锈钢材质；顶带对开门；单面双开门， （2）大轮径静音轮，推拉省力，平稳； （3）内置隔板，高度不可调，可运输不同大小物品； （4）全密封用于无菌物品的封闭下送，可有效避免无菌物品在下送过程中被污染。 新一代无菌物品车制作工艺流程：所有产品经下料、冲压、折弯、焊接成形后，板 材经亚光、拉丝光三级处理，管材采用电抛光处理，保证产品表面质感更佳，耐磨 性更强，并提高产品光洁度及美观度。安全性高。 |
| 41 | 负压担架 | 1 | 个 | 一、产品特点： 1、躯体固定气囊外层材料采用阻燃材料，内衬高强离子，配有专用抽气筒。 2、在对人体需要固定部位裹上躯体/肢体固定气囊后，利用专用抽气筒抽去躯体/肢体固定气囊内的空气，使得躯体/肢体固定气囊与人体形状相符并贴在一起。对受伤部位起保护作用，避免二次伤害。 3、体积小、质量轻，携带方便，保护性强，坚固耐用。 4、可进行X光成像及磁共振检查。 5、使用时快速简便，非专业人员也可操作。 二、技术参数： 1、展开尺寸：约210*105*6cm 2、折叠尺寸：约90*57*26cm 3、包装尺寸：约92*58*27cm 3、承重：≤159kg 4、净重：约6kg |
| 42 | 生物安全运输箱 | 4 | 个 | 适用标本∶运输2814/290/3373可致病性病毒、菌株、传染性样本如∶2019新冠状病毒、HV血液样本、离流感样本、口蹄疫样本、鼠疫样本、SARS样本、埃博拉样本等。 标本转运箱∶主容器、次级容器、辅助包装材料、外层硬质包装。 外尺寸约420x245x300mm 内尺寸：约335x470x240mm 4温度要求∶在环境温度 20℃25℃，保持箱内温度2℃8℃在24小时以上。 |
| 43 | 应急电源 | 1 | 台 | 1、30KVA/27KW;三进三双变换在线式高频机 2、主路输入：输入电压380V/400V/415V；输入方式三相四线；功率因数>0.99；电流畸变率<3%；电压范围+25%-25%,满载/25%-40%,带载能力在100%至70%之间线性降额；频率范围40-70HZ； 3、旁路输入：输入电压380V/400V/415V；电压范围-50%-+20%；频率范围；±3HZ (可设置) 4、输出：输出电压380V/400V/415V；电压精度±0.5% (平衡负载)；动态电压瞬变2%(0~100%负载变化)；电压畸变率THD<0.5% (线性负载) / THD<3% (非线性负载)；功率因数0.9；频率跟踪范围50/60Hz±1% (可调)；频率精度±0.01%；三相相位精度120”±0.5 ”；电压不平衡度±3% (100%不平衡负载)；频率跟踪速率0.5Hz/s至5Hz/s，可设置；峰值比3:1；过载能力105%长期工作/110%, 1h/125%, 10min /150%, 1min />150%,立即关机 5、系统：系统效率正常模式: 95%，经济模式: 99%；电池模式效率95%；电池配置12V：±192V/±240V可调；显示LCD+LED；EMI IEC62040-2；EMS IEC61000-4-2(ESD)/IEC61000-4-3(RS) / 61000-4-4 (EFT) 1 IEC61000-4-5 (Surge)；绝缘电阻>2M (500VDC)；绝缘强度(输入输出对地) 2820Vdc,漏电电流小于3.5mA, 1分钟无飞弧；浪涌保护 达到IEC60664-1规定的IV类安装位置要求，即承受1. 2/50us+8/20us混合波能力不低于6KV/3KA；防护等级IP31；通信接口R5232, RS485,干接点，SNMP卡, EPO,发电机接口；接线方式 后进线；工作温度0-40C；相对湿度0-95% (无凝露)；噪音(dB)<55dB 6、物理参数 重量约(Kg)44；尺寸约DxWxH 703 x252 x 532 mm 7、超强的负载适应性，超强的过载与短路能力。 8、超宽输入电压与频率范围，适应恶劣电网环境，适应各种燃油发电机接入。 9、输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于3%，整机效率大于95%，绿色环保，高效节能。 10、 DSP 全数字化控制，实现了整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制。 11、数字化环流控制技术，井机可靠性极高。 12、智能化电池管理方案，延长电池使用寿命。 13、系统采用模块化设计，性能稳定可靠。 14、系统内所有风扇均采取冗余设计，极大地提高了系统的可靠性。 15、可实现EP0紧急关机功能。 16、超长的平均无故障时间(>200, 000h)，超低的平均检修时间(<0.5h)。 17、丰富的选件:防尘网、SNMP网络通信卡、防雷模块、电池温度补偿器、手机短信报警器。 18、所有电路板均采用三防工艺。 19、可以通过并机替代传统模块机，省去了模块机柜的高额费用。 |
| 44 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 2 | 台 | 电脑板控制，冷藏冷冻温度同时显示，精度1 ℃。 冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-20~-30 ℃可调。 多种报警功能：超温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警；两种报警方式（声音蜂鸣报警、闪烁报警），可接远程报警。 断电报警持续48小时 3、压缩机，环保无氟制冷剂。 4、安全设计：双门双锁扣设计，每个锁扣均可外挂锁，满足安全要求； 5、热锌板喷粉内胆，大容积约185L大冷藏室。 6、冷藏、冷冻共用一套制冷系统，冷藏可单独停用。 7、产品带有2个测试，方便用户对箱内温度进行监测。 8、USB接口模块，可自动保存箱内十年温度数据。 方便人员导出数据。 9、设有监控功能，可远程报警、可网络监控 10、发泡门设计。 11、产品配有4个脚轮和2个平衡底脚； 12、冷藏室配有4个蘸塑搁架；冷冻室配有2个蘸塑搁架； |
| 45 | 普通冰箱 | 2 | 台 | 1、箱体外壳采用优质PCM板； 2、内箱侧板采用压花铝板，底板为PP材质，耐腐蚀性更强，经久耐用。 温度控制： 1、采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行； 2、精准的电子温度控制，精度达到0.1℃； 3、标配USB存储模块，可以滚动存储8000条温度数据； 4、优秀的制冷布局，箱内温度稳定在2℃~8℃范围内； 5、可选配本地远程监控模块； 6、不受环境温度影响的可靠温度控制，提供试剂、药品、样本所需的存储环境。 制冷系统： 1、内藏板管式蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定； 2、高密度保温发泡层采用环保聚氨酯发泡剂，保温效果好。 安全保障： 1、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能； 2、具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式； 3、温控器测点故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）； 4、密码保护功能，放置随意调整运行参数； 5、断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时导致断路器保护。 人性化设计： 1、宽电压带，适合187~242V电压下使用； 2、静音设计，适合安静环境； 3、安全门锁设计，确保存放物品安全； 4、大屏幕数字显示便于观察； 5、可选配测试孔，方便用户监测或实验采集数据； 6、高度可调节搁架设计，适用于存储不同高度的物品； 7、万向脚轮设计，独立调平地脚，方便用户移动设备； 8、双层中空钢化玻璃门，带热反射膜，防止表面凝露，展示效果更佳； 9、内置LED节能照明灯，开关门自动点亮或熄灭，方便观察箱内物品。 技术参数： 类型:（搁架/抽屉）/材质;搁架/钢丝浸塑 层数：4 制冷方式（风冷/直冷）风冷 除霜方式（自动/手动）：自动 制冷剂/g：R600a/33g 噪音级别：49.6dB(A) 温度：环温：10~32℃ 温度范围：5±3℃ 控制：蒸发器类型：内藏板管式 冷凝器类型：丝管式 冷凝器材料：邦迪管 传感器类型：NTC 温控器：电子温控 显示方式（LCD/LED)：LED数码管 电质参数：电压/频率（V/Hz)：220/50Hz 材质：功率（W)：170 电流（A)：1.1 内部材料：压花铝板 外部材料：PCM板 隔热层：聚氨酯发泡 有效容积（L)：250 净重（kg)：60-68 外部尺寸（宽*深*高)(mm)：约580×575×1810 内部尺寸（宽*深*高)(mm)：约495×410×1200 包装尺寸（宽*深*高）（mm)：约670*650*1870 |
| 46 | 涡旋振荡混匀仪 | 2 | 台 | 旋涡混合器具有结构简单可靠，仪器体积小，耗电省，噪音低等特点，广泛应用于生物化学，基因工程，医学等实验需要。对液液、液固、固固（粉末）混合，它能将你所需混合的任何液体、粉末以高速旋涡状形式快速混合，混合速度快、均匀、彻底。 产品特点： 所有混合器机体均采用增强型工程塑料成型技术，机体无油漆喷涂，耐酸碱，耐碰撞，工作台面全部为耐磨天然橡胶，改变原海绵台面易破损的缺点，仪器集成了连续、点振、调速、平板型、碗型等所有功能，为您的实验提供了快速的操作平台。 技术参数： 电源：220V 功率：40W 转速：2800转/分 工作方式：连续、点触 外形尺寸：约160×120×170mm |
| 47 | 单道可调移液器 | 5 | 套 | 单道移液器特点： 1、轻便且设计符合人机工效学 2、量程范围广（0.1μl-5000μl） 3、使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修 4、多道移液器还具有如下创新特点： 5、管嘴推出器可同时推出8/12道吸嘴，高效省力 6、各种量程的8/12道移液器适用于标准96孔板 7、液头可360度旋转，以方便移液 8、每道管嘴连件都有独立的活塞装置，使维修保养十分容易 9、特别的管嘴连件设计，易于观察吸嘴的密封状况 |
| 48 | 金属浴 | 1 | 台 | 一、产品介绍：是采用微电脑控制的一款经济型干式恒温器，利用高纯度铝材料做为导热介质，以代替传统的水浴装置，外观精美、使用方便、精度高、体积小等特点。可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等。 二、产品特点： 1.即时温度与倒计时显示； 2.动故障检测及蜂鸣器报警功能； 3.温度偏差校准功能； 4.内置超温保护装置； 5.便捷的模块更换，便于清洁与消毒； 6.外观精美，蓝色液晶显示即时参数信息； 7.可选的断电自动恢复功能，开机自动运行功能，提高工作效率； 8.智能算法，保证了全程范围内≤±0.3℃控温精度，有效降低实验误差； 9.多重安全保护，保证长期运行的稳定性和无人值守情况下的安全性. 10.可按照客户要求定制模块； 11.支持模块分类自定义校准功能。 基本参数：温度设置范围：0℃~100℃ 控温范围：室温+5℃~100℃ 时间设置：1min ~ 99h59min/∞ 控温精度：≤±0.3℃* 显示精度： 0.1℃ 温度均匀性：≤±0.3℃* 升温时间：≤12分钟 （25℃升温到100℃）* 多点运行：支持（最大5点） 多点循环运行：支持（最大循环数99次） 自动预热：支持 开机自动运行：支持 断电自动恢复：支持 样品容量：见模块选型表 输入功率：150W 电压： AC220V/50-60HZ 熔 断 器：250V 3A Ф5×20 外形尺寸(mm)： 约260x195x150 mm 重量：约2.5Kg 试管及孔径： MD30：96×0.2ml （标准版） MD31：54×0.5ml （离心管） MD32：35×1.5ml （离心管） MD33：35×2.0ml （离心管） MD34：15×0.5ml+20×1.5ml（离心管） MD35：96×0.2ml （酶标板） MD36：24×5ml （离心管） MD37：15×10ml （离心管） MD38：12×15ml （离心管） MD39：6×50ml （50ml圆底离心管） MD39-S：6×50ml （50ml锥底离心管） |
| 49 | 离心机 | 1 | 台 | 最高转速约4000r/min 最大离心力约2390*g 最大容量约6*50ml 电源 AC220V,50HZ,1A 5.定时范围 0~99min 噪音Noise ≤55dBA 6.外型尺寸约 485*320*255mm 7净重约 20KG 8.控速精度 ±10r/min |
| 50 | 移动紫外线灯车 | 2 | 台 | 1.材质：采用碳钢制作； 2.双灯管结构，可单独使用； 3.灯管功率：≥30w×2,无臭氧石英材料； 4.灯管消毒寿命：≥600小时,带智能感应设置； 5.移动可折叠，带定时装置； 6.延时开关：灯开启后人离开正常亮起； |
| 51 | 超净工作台（双人单面） | 1 | 台 | 1、技术参数 1.1 外部尺寸：约1460mm×620mm×1850mm； 1.2 内部尺寸：约1338mm ×530mm×650mm； 1.3 过滤器尺寸：约1300mm×450mm×69mm； 1.4 额定功率：900 W； 1.5 气流流速：0.30～0.45m/s； 1.6 紫外灯功率：40W； 1.7 LED日光灯功率：16W； 1.8 前窗玻璃最大开口高度：400mm； 1.9 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm； 1.10 工作台到地面高度约：750mm； 1.11 噪音≤65dB(A)； 1.12 转速:2460 RPM，流量：750 m³/h，功率90W； 1.13 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min； 1.14 照明：≥300lx； 1.15 毛重约：231KG； 1.16 木包装外尺寸约：1640mm ×900mm×1350mm； 2、结构特点 2.1 洁净台分类：垂直层流、单面操作； 2.2 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%； 2.3 可在洁净台前部更换、维修风机及过滤器； 2.4 箱体部分采用1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂，增强了结构强度，整个装置更加稳重； 2.5 工作区台面为不锈钢材质，美观耐腐蚀； 2.6 工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品； 2.7 控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间； 2.8 洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停； 2.9 紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员； 2.10 紫外灯延时5S开启，保护操作人员安全； 2.11 设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定； 2.12 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。 |
| 52 | 超低温冰箱（-86℃） | 1 | 台 | 1、外部尺寸（宽*深*高mm）约:855*1006*1920 2、内部尺寸（宽*深*高mm）约:488x600x1140 3、电压(V/Hz）:220/50 4、功率(W):650 5、箱内温度(℃）:-40~-86 6、有效容积（L)约:340 7、净重(Kg）约:175 |
| 53 | 水浴恒温振荡培养箱 | 1 | 台 | 1、控制方式 P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片） 显示方式 LCD（大屏幕液晶双显） 2、往复频率 30∽200rpm 3、频率精度 ±1 rpm 4、行程幅度 Φ25（mm） 5、安全功能 上、下限超温声光报警；上、下限超速报警；独立式超温保护器；开门停机保护；漏电或过电保护装置； 附属功能 转速存储、一健恢复出厂设置、来电恢复、参数记忆、温速度校正、时钟显示、室温/实测温度双显 6、编程功能 反复、步调、八段曲线编程设定 7、标 配 万能弹簧摇板 8、最大容量 12×250mL或500ml*8或1000ml*6 9、摇板尺寸 430×320（mm） 9、定时范围 0—999.99小时 10、温控范围 室温-100℃ 11、温控精度 ±0.1℃（恒温状态） 12、温度均匀度 ±0.2℃ 13、摇板数量 一块 14、内腔尺寸 约510×380×240（mm） 15、外型尺寸 约760×420×370（mm) 16、净 重 约45kg 17、功 率 2000W 18、电 机 80W变频电机 19、轴 承 NSK双列轴承 转轴材质 45#碳钢、220-250HBW调质处理 材 料 不锈钢材质（耐酸碱能力强，具有更好的氯化物腐蚀能力） 20、电 压 AC 200∽240V 50∽60HZ |
| 54 | 8道可调移液器 | 1 | 支 | 1.增量：0.1μl， 2.测量体积：10μl5μl1μl 3.不准确度：1.50%2.50%4.00% 4.不精确度：1.50%2.50%4.00% |
| 55 | 迷你离心机 | 1 | 台 | 1.最大转速 7000rpm 2.最大相对离心力 2650×g 3.样品处理量 0.2/0.5/1.5/2.0ml×8；8×4×0.2ml（PCR排管） 4.适配转子 8×2/1.5ml转子（配0.2ml和0.5ml适配器）8×4×6.0.2ml PCR排管转子 5.电源参数 110VAC 60Hz；220VAC 50/60Hz 6.功率 20W 7.噪音 45dB（A） 8.外形尺寸 约178mm×178mm×115mm 9.包装尺寸 约320 mm×250 mm×210 mm 10.设备净重 约1kg |
| 56 | 微孔板离心机 | 1 | 台 | 微孔板离心机是专门为96孔微孔板设计的迷你型瞬时离心机，能够瞬间离下挂在容器壁上的液滴。 1、适用范围广：适用于带裙边及不带裙边的各种标准PCR微孔板。 2、离心功能强：瞬时加速至2800rpm，全自动刹车，从最高速到停止10S左右，直流无刷电机免维护。 3、人性化的程序设计，配置点动和定时两种操作模式，让实验更加便捷高效，安静稳定无噪音。 4、外观设计独特，体积精小，不占空间，操作简单，全盖95°打开，方便取放微孔板。 5、能够快速离下挂壁液滴 ，PCR实验前后使用，显著改善实验效果。 6、转 速：2800rpm ，相对离心力：627g， 样品处理量：2块96孔PCR板，转子固定方式：垂直固定，定时范围：1s ~99s 或点动，输入电源：DC 24V 电源适配器（AC 100V~230V,50/60Hz），功率：40W，外形尺寸约：W.190 x D. 219 x H.186mm，净 重约：2.7kg |
| 57 | 生物安全柜（双人A2型） | 1 | 台 | 1、（1）分类：B2型，100%外排 （2）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm； （3）内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 2、过滤效率:送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%） 3、（1）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s （2）噪音等级：≤65dB（A） （3）照明：≥1000lx 4、配备压力传感器，可实时监测送风和排风过滤器压差，超出规定范围进行声光报警。 5、高亮度LCD显示屏，实时显示安全柜的各项参数并保证安全柜正常运行，异常状态声光报警，提示状态异常的参数。 6、完善的报警系统： （1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警； （2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警 （3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警； （4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警 |
| 58 | 全自动核酸提取仪（32通道） | 2 | 台 | 一、产品特点 1、屏幕操作： 约7寸触摸屏，简单易用，反应快 2、精确控制： 简单易懂界面，实时显示程序运行状态，可独立使用，无需电脑 3、温度控制 ：根据需求自定义裂解、洗脱温度 4、温度保持: 样品裂解模块、洗脱模块具有温度控制及保持功能 5、自由编程 :强大的程序编辑功能，满足不同试剂需求 6、快速提取: 操作时间短，15-60分钟（与试剂有关），通量大，可以同时提取32份样品 7、提取效率 :可以根据不同试剂优化提纯方案，实现更高的提取效率和纯度 8、稳定可靠 :全程自动化完成，避免人工操作引起的差异及错误，结果稳定，重复性好 9、污染防控 :内置紫外消毒功能，可定时消毒，杜绝交叉污染 10、安全可靠 :安全打开后自动暂定程序运行，安全门关闭后可继续运行程序，避免伤害人体 11、试剂开放 :可使用各种厂家的试剂提取 二、产品性能指标 ★处理体积： 20μl-1000μl 样品通量: 1-32 ★磁珠回收率: 大于98% 孔板类型 :96孔深孔板 提取孔间差 :CV小于3% 磁 棒: 32根 ★加热温度 :加热模块（室温至+120℃） ★震荡混合: 多档可调 试剂种类: 磁珠法开放式平台 提取时间: 15-60分钟/次（由所用试剂决定） 操作界面： 全中文7寸触摸操作界面 ★内部程序 :可储存>100组程序 ★安全门设计: 安全门打开后自动暂停程序运行，安全门关闭后可继续运行程序，可避免交叉污染 ★程序管理 :新建、编辑、删除模式程序 紫外照射: 有 |
| 59 | 高速冷冻大容量离心机 | 1 | 台 | 技术参数 7寸高清触摸屏控制，操作简便，显示直观 ★自动识别13种不同转子既可微量离心24x1.5ml转子（最高转速达17500r/min），又可简易检验（4x100ml）转子，配多种适配器 气密性转子，有效防止气溶胶及液体外泄 9种升速曲线、10种减速曲线、有效的防止二次悬沉，使离心效果达到最佳 整机噪音小，最高转速时接近于静音 用户可设置多组程序，并可对每组程序进行简易的描述，更方便使用时调取 设有超速、超温、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、保护套等多种保护、确保人身、机器安全 前板、门盖一次性模具成型，流线型外观、简介、大方，符合人机工程学 内置冷凝水槽及防护、避免冷凝水集聚、防止腐蚀，提高仪器使用寿命 最高转速：17500r/min ★最大相对离心力：29302xg 最大容量：4×100ml 转速精度：±10r/min 定时范围：1min~99h59min 温度设定范围：-20℃～+40℃ 温控精度：±1℃ 压缩机组：高性能压缩机组环保制冷剂 整机噪声：<62dB(A) 电 源： AC220V±22V 50/60Hz 整机功率： 1000W 外形尺寸（W×D×H)约：380×660×330(mm) 包装尺寸（W×D×H)约：480×940×460(mm) 重量约：48kg 配置：48*1.5ml角转子（最高转速13000r/min，最大相对离心力18525xg）；6*50ml尖底角转子（最高转速12000r/min，最大相对离心力15292xg）；2*2*96孔，酶标板转子（最高转速4000r/min，最大相对离心力2200xg） |
| 60 | 全自动医用PCR分析系统 | 1 | 台 | 1.采用先进的热电制冷技术与长寿命多孔半导体 加热制冷器，和先进的PMT光纤信号传导技术，全球 宽压恒流电源和多点控温方式，具快速变温，精确控制， 低能耗的卓越性能。 2.长寿命LED光源，成对激发。 3.支持Windows 平板电脑，全新的触摸屏操控为您带来 人机互动的极致体验。多种接口供选，与计算机接口 可供选用的有RS232、USB、蓝牙。 4.操作系统：Windows7、Window10 专业版或者旗舰版。 5.荧光检测通道：5通道。 6.扫描方式：采用双高灵敏PMT光电倍增管底部荧光扫描方式， 光程短、准确度及重复性高，还可以大大降低反应管耗材的费用； 7.荧光检测波长：500-770nm； 激发光波长：300-7700nm； 8.样本容量96×0.2mL，可用12×8联管，96孔板(底部透明)； 9.反应体系5~98μL； 10.可探测荧光染料有： F1:FAM/SYBR Green I F2:HEX/VIC/JOE/CY3/NED/TAMRA F3:Texas Red/ROX F4:Cy5 F5:Cy5.5 11.动力学范围为：1-1010copies； 12.模块控温范围：4.0～103.0℃（最小设置温度：0.1℃）， 具有SOAK低温保存功能。模块梯度范围为1～36℃， 可设置连续温度梯度；4~103℃ 热盖温度范围：30～110℃，全封闭3D电动热盖， 无需手动开/闭，可以实现试管压力恒定，自动升降， 有效防止试剂蒸发，确保实验稳定可靠，操作简便。 14.荧光强度检测重复性：5%。 15.仪器采用TAS技术，极大提高模块的控温精度及温度均一性。 16.温度控制精度：≤±0.1℃；温度波动范围：≤±0.1℃； 模块温度均匀性：≤±0.3℃。 17.控温模式：依据加液量自动选择BLOCK和模拟TUBE两种控温模式。 18.扫描模式：仪器至少具备两种扫描模式：全板扫描和指定行两种扫描模式。 19.编程：每个程序段可设置多达20个温控程序节，最大循环数96个。 20.操作界面：全中文操作界面，程序设定灵活，分析和报告功能全面， 参数可储存。具有绝对定量、相对定量、SNP分析系统功能、 熔解度曲线分析功能、HRM分析功能；梯度功能、自动增益调节等。 软件功能：1.文件内容备注功能；2.样本资料记录功能；3.文件运行显示功能 ；4.检测数据分析功能；5.分析结果输出功能；6.故障保护和报警功能； 断电数据保护功能。 21.外部电源要求：100-220V～50/60Hz 600W。 22.外形尺寸：≤410mm×386mm×352mm（L*W*H）。 |
| 61 | UPS不间断电源 | 2 | 套 | 1、容量3000VA/2400W，单进单出在线式高频机。 2、输入参数：输入电压范围115~300VAC；频率范围40Hz-70Hz；输入连接 国标；输入谐波失真 < 10% 非线性满载；输入功率因数≥0.98 3、输出参数：输出电压220VAC；输出精度±2%；输出连接GB 10A*3+ 输出端子台；锁相范围46-54Hz/54-66Hz；输出频率（电池模式）50/60Hz±0.05Hz；电流峰值比 03:01；输出谐波失真<4% （线性负载）<7% （非线性负载）； 输出波形 纯净正弦输出；过载能力 市电模式 电池模式105% ～ 150% : 47s ～ 25s/150% ～ 200% : 25s ～ 300ms/>200% : 200ms 4、效率：市电模式>90%；电 池 及 充电参数 电池电压96VDC； 电池类型/后备时/ 回冲时间 取决于用户需求和配置;电池模式；充电电流 6.0A 5、转换时间 电池模式 <--> 市电模式 0ms 6、显示LED负载/电量/输入/输出/运行模式 7、物理参数(WxHxD)mm：约190x328x393 8、环境参数：运行环境温度0-40℃；运行环境湿度20-90%（无凝露）； 噪声<50dB @ 距离 1 米 9、具有输入开关故障、整流器故障、风扇故障、电池开关故障时，应发出声光告警 10、自动实现电池的故障诊断功能，电池预故障/维护报警功能 |
| 62 | 打印机 | 1 | 台 | 1.重量:大约 5.7kg(不含硒鼓) 2.电源:220-240V( ±10%) 50/60Hz(±2Hz) 3.尺寸:约369mm×250mm×216mm 4.包装清单:主机 x1 说明书 x1 保卡 x1 电源线 x1 硒鼓X1 |
| 63 | 扫码枪 | 1 | 台 | 1.类型:二维影像式(838*640像素列) 2.颜色:黑色 3.可读条码:一维码、二维码、 4.通讯方式：有线 5.可选接口：USB/PS2/RS-232C 6.驱动方式：即插即用免驱动 7.支架：可选配支架 8.物理参数约：104mm*71mm*160mm 9.重量约:147g |
| 64 | 大容量全自动高压灭菌锅 | 1 | 台 | 一基本参数 1.容积：约120L 2.功率：约5200W 3.净重：约120kg 4.内腔尺寸：约386x1054mm 5.外形尺寸：约550x640x1370mm 二、产品技术特点 1.额定工作压力0.22Mpa， 2.额定工作温度134℃ 3.使用温度105～136℃ 4.产品符合YY1007-2018标准， 5.灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，汽水内循环。 6.手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。 7.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。 8.LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。 9.自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。 10.微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序，并具有干燥功能。（可以满足不同物品的灭菌需求） 11.设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。（全自动运行，无需人监管） 12.灭菌腔体温度均匀性：±1℃，干燥温度范围：50~120℃。（符合国家标准） 13.脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。 14.全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。（防止人员触摸门盖烫伤） 15.具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出。 16.具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。（检修维护方便） 17.★具有七大灭菌程序1#裸露器械 2#器械包3#橡胶4#敷料 5#液体类6#固体体类自定义7#液体类自定义，可满足不同的灭菌需求 |
| 65 | 计算机 | 1 | 套 | 1、CPU：Intel双核G4900 内存：4G 2、硬盘：1TB 3、集成显卡显 4、无光驱系统：WIN10 5、配约21.5寸显示器. |
| 售后服务及其他要求 |
| 质保期 | ★质保期自验收合格之日起不少于12个月，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件；提供终身有偿升级维护服务以及上门维修服务。 |
| 售后服务要求 | 1、免费送货上门，免费安装调试，免费培训操作人员。 2、接收到用户设备故障维修要求通知后，2小时内做出响应， 24小时内到达现场处理。 3、培训：设备安装调试完成后，成交人应立即提供免费技术培训，保证设备使用人员掌握设备操作的各种知识和技巧以及能排除简单的故障。 4、保修期内非用户原因引起的质量事故供货商应负全部责任。 5、投标产品必须是原厂生产的全新合格产品，产品质量符合国家相关标准及安全规范。 6、本项目核心产品为：移动式数字化医用X线摄影系统。 注：带“★”号的为重要参数，投标人必须满足，否则视为无效投标文件。不带★标注的参数及要求有6项以上（含6项）负偏离的，则视为无效投标文件 |
| 交货期及地点 | 1、合同生效之日起30日历日内安装调试完毕并通过验收。 2、用户指定地点。 |
| 签订合同日期 | 自中标通知书发出之日起15日内。 |
| 付款方式 | 签订合同后15日内采购人预付合同总额的30%，验收合格交付使用后15日内支付至合同总额的100%。质保金为合同金额的3%，履约保证金在验收合格交付使用后转化为质保金，质保期满后15个工作日内退回（无息）。 |

# 第三章  合同主要条款（格式）

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：   不限     。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目不接受损耗 。

第五条　交付和验收

1、交货时间：按招标文件要求  ；交货地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收（如有产品质量争议，需要进行产品抽样送检，送检及检验时间不计入验收时间范围内）、逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5 日内及时予以解决。

7、交付及验收要求程序如下：

本项目产品交货、验收的步骤程序见招标文件“交货、验收、售后及其他要求。”

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 采购人指定的时间及地点 。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期；按《货物需求一览表》。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）。

第八条　付款方式和保证金

1、资金性质： 预算内资金 。

2、付款方式：签订合同后15日内采购人预付合同总额的30%，验收合格交付使用后15日内支付至合同总额的100%。质保金为合同金额的3%，履约保证金在验收合格交付使用后转化为质保金，质保期满后15个工作日内退回（无息）。

第九条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费

用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在48小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费质保期见《货物需求一览表》及中标人承诺，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后15个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，超过15天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十七条、合同生效及其它

1、合同经双方单位负责人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、售后服务承诺书；

4、中标通知书。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力。甲乙双方各两份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报政府采购监督管理部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 单位负责人： | 单位负责人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2、售后服务具体事项： |
| 3、质保期责任： |
| 4、其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件1：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式 | □自行验收 □联合验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | (应按采购合同、招标文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： |
| 验收小组成员签字： |
| 参与验收其他或监督人员签字： |
| 中标（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购单位的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

备注：本报告单一式三份（采购单位1份、中标供应商1份、采购代理机构1份）。

# 第四章 评标方法

# 评标方法

## 一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人及以上单数构成，其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对供应商的价格分、服务分、技术要求分等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。由各评委成员独立打分，以各评委平均分作为某供应商某项对应分值。

（四）为确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和中华人民共和国反不正当竞争法第十一条，经营者不得以排挤对手为目的，以不合理的价格销售货物及服务。采购人不能接受供应商的恶意低价的竞争。评标委员会认为，某投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，供应商必须在评标现场合理时间内提供本项目合理报价的分析报告，同时提供以下支撑证明材料：

①提供项目合理报价组成明细（合理报价中必须包括各类税收、人员成本等），其中：人力成本必须根据供应商所在省（自治区、直辖市）政府部门或人力资源社会保障部门公布的关于2019年1月份至12月份供应商所在地最低工资标准相关文件要求编制，项目合理报价组成明细需经第三方会计事务所或其它具备审计资质的机构出具的合理报价分析文件复印件（新设立公司按实际情况提供，原件核查）；

②2019年企业所得税1-12月份申报表复印件（新设立公司按实际情况提供，原件核查）。

备注：对于存在严重不平衡、不合理、有可能低于供应商自身合理报价的投标价，供应商不能合理说明或不能提供证明材料的，评标委员会有权予以拒绝。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分…………………………………………………………………………………………30分

（1）评标报价为供应商的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）之规定，供应商认定为小型、微型企业或监狱企业且其投标产品被认定为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报 价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、单位负责人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，《联合体投标协议书》中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上（含 30%）的， 联合体投标报价给予 2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情 况外，评标报价=投标报价。 注：小型、微型企业组成联合体参加投标的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。小型、微型 企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业，不重复享受政策。

（4）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》【财库〔2017〕141号】的规定，供应商为符合条件的残疾人福利性单位的（以投标文件提供的有效的《残疾人福利性单位声明函》为准）视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）以进入综合评分环节的最低的评标报价为评标基准价，评标基准价得分为 30分。

（6）价格分计算公式：

评标基准价（金额）

某供应商价格得分 =  --------------------------- ×30分

某供应商评标报价（金额）

供应商组成联合体的大中型企业和其他自然人、单位负责人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。否则投标价格不予扣除。

#### 2.服务分……………………………………………………………………………………55分

#### （1）技术方案（15分）

#### 一档（0分）：未提供技术方案或提供与本项目无关的技术方案；

#### 二档（5分）：技术方案简单，重点、难点阐述不到位；

#### 三挡（10分）：技术方案较详细、可行，对本项目的重点、难点进行简要阐述，制定有相应解决措施且对实现方式有具体描述；

#### 四挡（15分）：技术方案详细具体、科学合理，技术方案包含系统架构、项目设计、技术解决措施、技术关键点的解析等方面内容，制定的技术方案能充分满足采购人的需求。

#### （2）实施方案（20分）

#### 一档（0分）：未提供实施方案或提供与本项目无关的实施方案；

#### 二档（6分）：实施方案内容简单，重点、难点阐述不到位，应对措施一般，能提供简单实施方案；

#### 三挡（13分）：实施方案较详细、可行，调试方案、施工方案详细、具体，实施进度计划合理，能满足项目需求，能提供针对本项目的实施方案；

#### 四挡（20分）：实施方案详细具体、科学合理，实施组织机构健全、完善、人员配备充足，进度有保障，调试方案、施工方案详细、全面、具体，实施进度计划合理，应对措施完善、科学、可行。能提供针对本项目且详细的实施方案。

#### （3）售后服务方案（20分）

#### 一档（0分）：未提供项目售后服务或提供与本项目无关的售后服务；

#### 二档（6分）：供应商提供的项目售后服务方案包含售后维护、定期维护 ，但方案简单；

#### 三档（13分）：供应商提供的项目售后服务方案包含售后维护、定期维护、免费技术培训方案，且描述了方案以及实现方式并注明定期维护时间，方案可行较详细；

#### 四档（20分）：供应商提供的项目售后服务方案包含售后维护、定期维护、免费技术培训方案、免费质保期外维修方案，其他优惠措施，且详细描述了方案以及实现方式并注明定期维护时间，方案完善，充分满足采购人的需求。

3.技术要求分……………………………………………………………………15分

#### 一档（3分）：投标产品技术参数无负偏离；

#### 二档（7分）：投标产品技术参数在无负偏离的情况下，有2项（含2项）参数正偏离；

#### 三档（11分）：投标产品技术参数在无负偏离的情况下，有4项（含4项）以上参数正偏离；

#### 四档（15分）：投标产品技术参数在无负偏离的情况下，有6项（含6项）以上参数正偏离。

总得分 = 1 + 2 + 3

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序（总得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；总得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐三名中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排定第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

四、说明

1、供应商应在投标文件中附上以上涉及的有关证书、文件、合同等的复印件。因供应商资料不全或不清楚影响到最终得分的责任由供应商自负。

2、对于存在严重不平衡、不合理、有可能低于供应商自身合理报价的投标价，供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会有权予以拒绝。

3、供应商一旦被发现有虚假响应情况，将被取消投标或中标资格。

# 第五章  投标文件（格式）

｛投标文件正、副本（正本一套、副本四套）分别按以下顺序装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”｝

# 封面格式                        本

×××××（供应商名称）

投   标  文  件

项目名称：凤山县中医医院平疫结合可转换传染病区医疗设备采购项目

项目编号： HCZC2020-G1-230106-GXZX

投 标 人：

地    址：

联 系 人：

联系电话：

（至         年    月     日     时       分以前不得开封）

目     录

一、投标函.................... ........ .....

二、投标保证金交纳证明............... .......

三、投标报价表............. ..... ........ ...

四、技术规格偏离表............ ....... .......

五、售后服务承诺书............ ...............

六、货物合格证明文件.................. .......

七、供应商符合性证明文件.......... ........ ....

八、供应商认为有必要提供的其他有关材料........

# 一、投 标 函

致：广西兆旭工程管理咨询有限公司

根据贵方（项目名称） 项目招标文件（项目编号：          ），正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表供应商                                    （投标单位名称），提交下述文件：

一、投标文件（按招标文件第五章要求的格式及顺序自行填写提交，正本一套，副本四套，共五套，投标文件电子版一份）：

⑴投标函；

⑵投标保证金交纳证明；

⑶投标报价表；

⑷技术规格偏离表

⑸售后服务承诺书；

⑹货物合格证明文件；

⑺供应商符合性证明文件；

⑻供应商认为有必要提供的其他有关材料。

二、据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件货物需求一览表和投标报价表，投标总报价（大写）                              元人民币（￥                 ），交货期：                                。

2、我方同意在供应商须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在供应商须知第14条规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核招标文件，我方知道并同意必须放弃提出含糊不清或误解问题及对招标文件质疑的权利。

6、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，贵方对我方的投标保证金可不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为中标人。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，知悉以下之法律责任：供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理：

⑴ 提供虚假材料谋取中标、成交的；

⑵ 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

⑶ 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

⑷ 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

⑸在招标采购过程中与采购人进行协商的；

⑹拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

三、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐号：

单位负责人或委托代理人签名：

供应商盖公章：

投标日期：

注：供应商必须加盖公章并签字，若此函由多页构成的，应逐页加盖供应商公章并由单位负责人（或委托代理人）签字，无签字、盖公章的投标无效。

另册投标函：

供应商复印投标文件正本投标函一份（加盖公章）另册单独提交，无需装订，与投标文件一并或单独密封即可。如另册投标函内容与投标文件正本投标函不一致，则以另册投标函内容为准。（该份文件主要用于唱标报价及清退投标保证金工作，请供应商一定提供，并仔细核准相关信息。）

# 二、投标保证金交纳证明

# 投标报价表

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 品牌型号 生产厂家 国别 | 技术参数及性能、配置 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |
| 交货期： |
| 交货地点： |
| 投标报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试和质保期一年、普通税票等及其他所有成本费用的总和。 |

供应商盖公章

单位负责人或被授权人签字

日期

投标说明：

1、供应商必须加盖公章并签字，若此表由多页构成的，应逐页加盖供应商公章并由单位负责人（或委托代理人）签字，无签字、盖公章的该投标无效。

2、在投标报价表中，供应商必须详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号，否则该投标无效。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

# 技术规格偏离表

请按所投标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应招标文件《货物需求一览表》中的要求认真填写本表（本表仅指招标文件《货物需求一览表》中货物技术参数不明确或有误，以及供应商选用其它品牌型号替代或出现偏离的）。若出现与招标文件要求有正偏离情况的，须提供相关有效证明材料。

| 项号 | 货物名称 | 发标要求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

单位负责人或委托代理人签字：

日        期：

说明：供应商必须加盖公章并签字，若此表由多页构成的，应逐页加盖供应商公章并由单位负责人（或委托代理人）签字，无签字、盖公章的投标无效。

五、售后服务承诺书

（由供应商就所投内容按《货物需求一览表》售后服务及要求自行分别填写）

供应商盖公章：

单位负责人或委托代理人签字：

日        期：

说明：若此承诺书由多页构成的，应逐页加盖供应商公章并由单位负责人（或委托代理人）签字, 无签字、盖公章的投标无效。

# 六、货物合格证明文件

（按照第一章“供应商须知”第13条要求提供，均需加盖单位公章）

# 七、供应商符合性证明文件

（按照第一章“供应商须知”第12条要求提供，均需加盖单位公章）

# 授权委托书

兹授权           同志为我方参加广西兆旭工程管理咨询有限公司                           招标（项目编号：              ）投标代理人，其代理权限为：

代理期限从    年    月   日至    年    月    日止

委托单位：              （公章）        单位负责人：                   （签字）

委托代理人：            （签字）

签发日期：         年     月     日

说明：

1、授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效的时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

# 八、供应商认为有必要提供的其他有关材料

（由供应商根据自己实际情况结合评分办法需要评审内容如实提交）

附件一：

未被列入失信行为记录名单承诺书（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)          （项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

单位负责人或委托代理人签字：

供应商（盖章）：

年    月    日

附件二：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件三：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加           单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附件四：

保证金退款申请

广西兆旭工程管理咨询有限公司：

我单位于     年    月    日参加    （项目及编号）    项目投（竞）标，于     年    月   日交纳保证金人民币         元（小写：         ）。本单位  未中/已中标，对招标文件、招标过程、中标结果均无异议，现申请将保证金退至以下账户，请予办理。（注：所提供退款银行账户须与交纳保证金账户一致）：

户    名：

开户银行：

账    号：

联 系 人：

联系方式：

（保证金缴纳凭证复印件及联系人身份证复印件附后）

投（竞）标人：（盖章）

年   月   日

注：各供应商应按供应商须知第16.6条中内容在规定时间内按以上格式办理申请保证金退款手续，保证金退款申请以原件扫描方式提交至广西兆旭工程管理咨询有限公司财务邮箱后予以办理相关手续。（邮箱：1491592831@QQ.com；联系电话：0778-2180929）