广西睿翼工程咨询有限公司

公开招标采购文件

（A分标）

项目名称：巴马瑶族自治县基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升项目建设设备采购

项目编号：HCZC2020-G1-270079-GXRY

采购人：巴马瑶族自治县卫生健康局

采购代理机构：广西睿翼工程咨询有限公司

2020年11月

目    录

第一章  公开招标公告	1

第二章  项目采购需求	5

第三章  投标人须知	56

投标人须知前附表	56

1、总  则	64

1.1 项目概况	64

1.2 定义	64

1.3 投标人资格条件	65

1.4 现场踏勘	65

1.5 投标费用	65

1.6  转包与分包	66

1.7 特别说明	66

2、招标文件	67

2.1 招标文件的构成。	67

2.2 投标人的风险	68

2.3 招标文件的澄清与修改	68

3、投标文件	68

3.1 投标文件的组成	68

3.2 投标文件的语言及计量	69

3.3 投标报价	69

3.4 投标文件的有效期	69

3.5 投标保证金	70

3.6 投标文件的签署和份数	70

3.7 投标文件的包封	71

3.8 投标文件的递交	71

3.9 投标文件的修改或撤回	71

4、开标	72

4.1 开标准备	72

4.2 开标程序	72

4.3 演示	72

4.4 样品	72

5、资格审查	73

5.1 资格审查	73

5.2 资格审查不通过情形	73

5.3 信用查询操作	28

6、评标	73

6.1 组建评标委员会	73

6.2 评标原则	74

6.3 评标的方式及评标依据	74

6.4 评标程序	74

6.5 评标方法及评标标准	74

6.6 投标文件报价修正	74

6.7 评标过程的监控	74

7、评标结果	75

7.1 确定中标人	75

7.2 中标公告发布	75

7.3 中标通知书发出	75

8、签订合同	75

8.1 合同授予标准	75

8.2 履约保证金	75

8.3 签订合同	75

8.4 政府采购合同公告	76

8.5 履行合同	76

8.6 履约验收	76

9、质疑和投诉	76

10、其他事项	77

10.1 招标代理服务费	77

10.2 其他说明	77

第四章  评标方法及评标标准	78

第五章  合同主要条款格式	86

第六章　投标文件格式	96

一、投标文件外层包装封面格式	97

二、投标文件封面格式	98

三、目录格式	99

四、附件格式	100

第一章  公开招标公告

广西睿翼工程咨询有限公司

关于巴马瑶族自治县基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升项目建设设备采购

（项目编号：HCZC2020-G1-270079-GXRY）公开招标公告

项目概况：

巴马瑶族自治县基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升项目建设设备采购项目的潜在投标人应在巴马瑶族自治县公共资源交易中心网（http://www.bmggzy.org.cn/gxbmzbw/）登录或注册下载招标文件电子版，同时登陆政采云平台（www.zcygov.cn）注册下载招标文件，并于2020年 12 月 17 日 15 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZC2020-G1-270079-GXRY

项目名称：巴马瑶族自治县基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升项目建设设备采购

预算金额：人民币3177300.00元【其中：A分标控制价为：2912100.00元。B分标：控制价为：265200.00元】；投标人有效报价范围为小于或等于采购控制价，超过采购控制价的按无效投标处理。

最高限价（如有）：/ ；

采购需求：

| A标段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量/ 单位 | 功能目标及技术指标 |
| 附件一：所略卫生院设备 |  |  |  |
| 1 | 外伤缝合器械（套） （包含:持针器、线剪、组织剪、有齿镊、止血钳等） | 10台 | （包含:持针器、线剪、组织剪、有齿镊、止血钳、手术剪、不锈钢方盘） |
| 2 | 医用制氧雾化一体机 | 1台 | 基本参数：氧浓度均≥90％； 输出压力：0.02-0.05MPa，0.04-0.07MPa； 二氧化碳含量：≤0.01%； 固体物质粒径：≤10μm； 雾化率应达0.1mL/min。 |
| 3 | 手夹式指脉氧监测仪 | 3台 | 显示方式：OLED显示 血氧饱和度显示：70—100%，±2% 脉率显示：25—250 BPM，±1%或±1BPM，取大者 电源：2节AAA 1.5V碱性电池，电压适应范围：2.6—3.6V 功耗：小于30mA 测量精度：血氧饱和度在70%-99%段为±2%，小于70%无定义，脉率为±1%或±1BPM，取大者弱灌注情况下的测量性能：在脉搏充盈度为0.6%时能正确显示血氧饱和度值和脉率值抗环境光干扰能力：在室内自然光及现有照明光源下的血氧测量值与暗室条件下的测量值相比，偏差小于±1%，具有功能开关，无手指插入时8秒后自动关机 |
| 4 | …… | …… | …… |

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：

A分标：投标人具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件【生产企业：生产第一类医疗器械须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》，生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》（多证合一的需提供相应资料），经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》】。

B分标：无。

三、获取招标文件

自本公告发布之时起至投标截止时间前在巴马瑶族自治县公共资源交易中心网（http://www.bmggzy.org.cn/gxbmzbw/）登录或注册下载招标文件电子版，同时登陆政采云平台（www.zcygov.cn）注册下载招标文件，逾期下载无效。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件提交截止时间、开标时间：2020年 12 月 17 日 15 时 30 分前（北京时间）

地点：巴马瑶族自治县公共资源交易中心三楼开标室（河池市巴马瑶族自治县巴马镇寿乡大道184号）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

4、网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、巴马瑶族自治县公共资源交易中心网（http://www.bmggzy.org.cn/gxbmzbw/）；

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：巴马瑶族自治县卫生健康局

地址： 河池市巴马瑶族自治县城北路1078号

联系方式：王世众      0778-6219129

统一社会信用代码：11451227340378325T

2.采购代理机构信息

名 称：广西睿翼工程咨询有限公司

地　址：河池市金城江区金城中路2-4号铜鼓园写字楼3楼

联系方式：罗荣菊        0778-2211981

统一社会信用代码：91451200MA5KERN438

3.项目联系方式

项目联系人：罗荣菊

电　话：0778-2211981

2020年 11 月 25 日

第二章  项目采购需求

说明：

1、本一览表中设备或货物的技术参数及其性能（配置）是本项目的基本要求，投标人可选满足或优于本一览表的技术参数性能（配置）要求的设备或货物进行投标。

2、对于本项目采购需求中项目要求及技术需求，供应商应以满足采购需求的产品和服务进行响应，同时填写投标报价明细表，并以详细、正确的品牌型号及技术参数、性能（配置）填写技术响应表。

3、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

4、本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人单位公章），否则相应投标无效。

台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴均为节能产品政府采购目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。

5、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请在投标文件中提供中文翻释文本。

6、招标文件中标注“▲”号的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标；非“▲”号要求或技术指标发生负偏离或不响应达5项（不含）以上的投标无效。

7、投标人所投项目（或分标）货物如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。

| A标段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 |  | 货物名称 |  | 数量/ 单位 |  | 单价（元） |  | 功能目标及技术指标 | 合计 |  |
| 附件一：所略卫生院设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 外伤缝合器械（套） （包含:持针器、线剪、组织剪、有齿镊、止血钳等） |  | 10套 |  | 500.00 |  | （包含:持针器、线剪、组织剪、有齿镊、止血钳、手术剪、不锈钢方盘） | 5000.00 |  |
| 2 |  | 医用制氧雾化一体机 |  | 1台 |  | 4500.00 |  | 基本参数：氧浓度均≥90％； 输出压力：0.02-0.05MPa，0.04-0.07MPa； 二氧化碳含量：≤0.01%； 固体物质粒径：≤10μm； 雾化率应达0.1mL/min。 | 4500.00 |  |
| 3 |  | 手夹式指脉氧监测仪 |  | 3台 |  | 400 |  | 显示方式：OLED显示 血氧饱和度显示：70—100%，±2% 脉率显示：25—250 BPM，±1%或±1BPM，取大者 电源：2节AAA 1.5V碱性电池，电压适应范围：2.6—3.6V 功耗：小于30mA 测量精度：血氧饱和度在70%-99%段为±2%，小于70%无定义，脉率为±1%或±1BPM，取大者弱灌注情况下的测量性能：在脉搏充盈度为0.6%时能正确显示血氧饱和度值和脉率值抗环境光干扰能力：在室内自然光及现有照明光源下的血氧测量值与暗室条件下的测量值相比，偏差小于±1%，具有功能开关，无手指插入时8秒后自动关机 | 1200.00 |  |
| 4 |  | 电解质分析仪 |  | 1台 |  | 30000.00 |  | 1.仪器采用ARM快速高性能处理器，伺服程序网络下载功能，保证仪器程序及时得到更新。 2.去蛋白液定时自动处理功能，去除管道蛋白吸附，不堵塞，电极性能更稳定、测试更准确。 3.侧驱自动复位式进样系统，操作方便，无污染，更环保。 4.仪器设有液体检测程序，能自动识别并提示进样过程中的错误，确保了进样及测量的可控、可靠。 5.电极采用膜制作，性能稳定，使用寿命长。 6.自动电位跟踪技术，自动两点定标，斜率、截距双参数校正，保证测试结果的准确。 7.光电定位液体分配阀，具有集成度高、简化流路及便于维护保养的优点。 8.智能化免维护设计：定标，进样，测量，冲洗，显示并打印报告，仪器故障诊断与排除，全程自动化，无需人工清洗与维护。 9.能自动进行质控数据处理，自动统计并打印均值、SD及CV值。 10.配备30个样品位自动进样器，批量检测快捷方便，可提高工作效率。 11.可选配数据通讯软件，实现数据库管理，可长期存储，随时查询。 12.采用USB和RS232双通讯接口设计，可实现远程控制，双向数据传输。 13.技术参数 测量项目; 测量范围; 测量精度; 分辨率. 钾; 0.40—15.00mmol/L; C.V≤1.0%; 0.01mmol/L. 钠; 30.0—200.0 mmol/L; C.V.≤1.0%; 0.1mmol/L. 氯; 30.0—200.0 mmol/L; C.V.≤1.0%; 0.1mmol/L. 标准离子钙; 0.10—5.00 mmol/L; C.V.≤1.0%; 0.01mmol/L. 总钙; 计算值; /; /. PH; 4.00—9.00; C.V.≤1.0%; 0.01. 14.其他参数 分析速度（S）; 25-90. 样本量（ul）; 60-220. 打印机; 内置低噪音热敏高速中文打印机. 外部接口; USB. 环境温度(℃); 10―35. 相对湿度; ＜85%. 电压(v); ～220V±10%. 频率(Hz); 50. 功率(W); 60. | 30000.00 |  |
| 5 |  | 心肌三项分析仪 |  | 1套 |  | 25000 |  | 干式荧光免疫分析仪参数表 基本参数. 产品名称; 干式荧光免疫分析仪. 方法学; 荧光免疫. 工作模式; 机内反应模式，同时间多项目检测，同时孵育量：20个试剂卡. 测试速率; 近200个测试/小时. 光源; LED蓝光. 激发光谱; 中心波长λ0=470nm. 接收光谱; 中心波长λ1=525nm. 检测通道; 20个检测通道. 显示系统; 10寸全触摸. 软件系统; Linux 3.0.8. 结果数据管理; 可智能选择保存结果时间区间，最多可存储结果数据20000条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理. 打印系统; 内置热敏打印机. 通讯硬件接口; 4个USB接口；1个COM接口；一个以太网络接口；1个VGA接口；. 通讯支持; 支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接. 电源输入接口; 3P电源端口. 尺寸; （374×396×480.5）mm （长×宽×高）. 重量; 约19.5kg. | 25000 |  |
| 6 |  | 五分类血球分析仪 |  | 1台 |  | 150000 |  | ▲1、检测技术：白细胞三维地形图分类技术、直线恒速稳流技术、无氰化物检测HGB技术 ▲2、恒温孵育反应技术：一体化钛合金恒温孵育反应技术 3、检测项目：28项参数，白细胞五分类 4、测试速度：60秒/测试 ▲5、分析模式：常规模式（CBC+5Diff模式）、体检模式（CBC模式） 6、进样模式：全自动进样模式及单管封闭进样模式 ▲7、全自动进样：一次可装载50个样本，支持不间断连续追加样本 8、激光光源：采用长寿命半导体激光 9、吸样针：侧开孔设计，有效“防抵死” 10、样本类型：静脉全血、预稀释末梢血、抗凝末梢血 11、直方图：≥2个；散点图：≥2个 ▲12、样本用量：CBC+5Diff模式20μl，CBC模式10μl 13、结果存储：存储10万份以上测试结果，包括散点图、直方图、患者信息 14、报告参数： WBC、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、RDW-SD、RDW-CV、PLT、PDW、MPV、PCT、P-LCR、NEU#、NEU%、LYM#、LYM%、MON#、MON%、EOS#、EOS%、BAS#、BAS%，研究参数： ALY#、ALY%、IG#、IG% 15、重复性：WBC≤2.0%, RBC≤1.5%，HGB≤1.5%，PLT≤4.0% 16、交叉污染率：WBC≤0.5%，RBC≤0.5%，HGB≤0.6%，PLT≤1.0% 17、报告打印：多种打印格式可选，全部参数或部分参数自定义打印 18、休眠技术：自动进入休眠状态，休眠等待时间可调 19、余量监测：试剂余量监测，智能提醒更换试剂 ▲20、参考值设置：按性别、年龄设定正常参考值范围，仪器内置6组年龄段的参考值范围，可自定义10组参考值范围 21、定时维护：定时、定量（检测次数）智能执行管路维护 22、统计功能：检测结果统计学分析，包括平均值、标准差和变异系数的计算；仪器计数次数统计，包括样本、质控、校准次数统计 23、提醒功能：结果异常信息在相对应的Flag信息栏内自动显示提醒 | 150000.00 |  |
| 7 |  | 医用显微镜 |  | 1台 |  | 3800 |  | 1.总放大倍数：100X-1600X ▲ 2.目镜：带有指针定位的WF10X目镜并锁定于目镜筒（其中一只目镜带视度可调），可防止学生把目镜拔出使物镜遭到损坏，并防止灰尘进入，目镜放大率准确度不超过±0.95%。 ▲4.物镜： 185标准消色差物镜，10X/0.25成像清晰圆直径≥15.3mm，景深范围内像面的偏摆≤0.04mm；40X/0.65（弹簧），成像清晰圆直径≥15.0mm；所有物镜均保证齐焦，10倍－40倍不超过±0.013mm；100X/1.25（弹簧），成像清晰圆直径≥14.7mm；所有物镜均保证齐焦，40倍－100倍不超过±0.009mm，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏，物镜放大率准确度不超过±1.,04%。 5.镜筒：双目斜筒，45°倾斜，可360°旋转便于同步观察，360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.20mm。 6.转换器：三孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置，转换器稳定性≤0.01mm。 7.粗微调: 分体式粗微调焦机构，调节载物台，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命，微调机构空回≤0.005mm。 8.调焦范围：初调范围6.5mm，微调范围2mm 9.视场光栏：制作精密的金属可变视场光栏。 10.照明：电源调节旋钮和电压开关分开,亮度可调的LED冷光源,可以充电,充电后不接电源可连续使用50小时.灯泡使用寿命在10000小时以上.不产生温度,灯光色泽为无色,且不会产生热度。 11.聚光镜：NA1.25带可变光栏螺旋式升降聚光镜，聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离在0.03－0.16（mm）之间。 ▲12.载物台：双层机械移动平台125mmX115mm，载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.015mm；不重复性≤0.004mm。 - 用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.008mm。 | 3,800.00 |  |
| 8 |  | 超声波身高体重血压测量一体机 |  | 1台 |  | 5000 |  | 成高范围：50-~210CM（±0.1CM） 称重范围：2.0-200KG(±0.01KG) 屏幕尺寸：上屏5.0寸 下屏3.0寸 测量原理:智能加压技术，示波测定法（支持左右臂测量） 测量压力∶0-299mmHg（OkPa-3939kPa）脉搏∶40-180次分 测量精度∶±3mmHg（±4kPa-3939KPa），脉搏∶±5% | 5000 |  |
| 9 |  | LED视力表灯箱 |  | 1台 |  | 500 |  | 工作距离(m) 5 适用人群 成人 长(mm) 900 宽(mm) 290 高(mm) 120 | 500.00 |  |
| 10 |  | 医用体重称 |  | 1台 |  | 400 |  | 重量计量：最大秤量Max=120kg最小秤量Min=5kg 分度值e=d=0.5kg 准确度等级： 长度计量：量度范围70～190（cm） 分度值0.5cm 承重板面积：（长×宽）370×270（mm） 外形尺寸：（长×宽×高）695×278×935（mm） 铝制指针、加厚钢板材质、带可拆卸防滑垫、底座带平衡调节钮。 | 400.00 |  |
| 11 |  | 多普勒胎心检测仪 |  | 1台 |  | 2800 |  | 正常工作环境条件： 环境条件： 环境温度：5℃～40℃ 相对湿度：≤80% 大气压力：860hpa～1060hpa 充电器电源：交流电压220V±22V；频率50Hz±1Hz。充电器内部装有网电源熔断器，规格为250V，1A，F。 超声工作频率：2.5MHz超声工作频率与标称额定频率的偏差不大于±15% 综合灵敏度：在距探头表面200mm距离处，综合灵敏度不小于90db。 在测量距探头表面距离200mm处的综合灵敏度时，所采用的多普勒频率为：50Hz～100Hz和反射靶速度为：1㎝/s～4㎝/s。 空间峰值时间峰值声压：＜1Mpa 输出超声功率：＜15mW 超声换能器敏感元件的有效面积：1.766 c㎡。 正常使用时，对声耦合剂及其声特性阻抗的要求为：水性高分子凝胶，声阻抗与人体软组织相近，对皮肤无刺激，对探头无损伤。 连续工作时间：≥8h. 数码秒表显示：0~60秒可置零；计时偏差：±1s/30min。 主机外型尺寸：180mm×64mm×44mm。 输入功率：不大于10+1.5VA。 工作制：连续工作制。 本产品的声输出参数满足以下条件： 峰值负声压：p_＜1Mpa 输出波束声强：Iob＜20mW/c㎡ 空间峰值时间平均声强：Ispta＜100mW/c㎡ 声输出参数免予公布。 | 2,800.00 |  |
| 12 |  | 除颤仪 |  | 1台 |  | 78000 |  | ▲具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能（附件选配）。 整机带电极板、电池的重量不超过6kg。 ▲除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 除颤充电迅速，充电至200J<5s。 可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式,具备慢速起搏功能。 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 成人、小儿一体化电极板， 支持中文操作界面、AED中文语音提示。 ▲彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 符合除颤专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 符合救护车标准EN1789:2007。 具备良好的防水性能，防水级别不低于IPX4。 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 | 78,000.00 |  |
| 13 |  | 教学用人体模型（全身） |  | 1套 |  | 3500 |  | 功能特点： ▲ 模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 ▲ 模拟生命体征： • 初始状态时，模拟人液晶瞳孔散大，颈动脉无搏动。 • 按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 • 抢救成功后，模拟人液晶瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 • 液晶瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。 ▲ 可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。 ▲ 二种操作方式：可进行CPR训练、模式考核。 • 方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。 • 方式二：模式考核，在设定的时间内，根据心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。 控制器显示屏功能： ▲ 电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。 ▲ 语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。 ▲ 条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml： • 吹气量过少时，条形码为黄色。 • 吹气量合适时，条形码为绿色。 • 吹气量过大时，条形码为红色。 • 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示； ▲ 条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm： • 按压深度过少时，条形码为黄色。 • 按压深度合适时，条形码为绿色。 • 按压深度过大时，条形码为红色。 ▲ 可自行设定操作正确率。 ▲ 可自行设定操作时间，以秒为单位。 ▲ 操作频率：标准为至少100次/分，也可自行设定数值。 ▲ 电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。（可选加装锂电池，适用于无外接电源的情况下直接使用。） RF遥控器功能（选配） ▲ RF遥控器，老师可通过遥控器设定操作流程。控制CPR开始、停止、静音、瞳孔变化、有无脉搏、打印机等功能。还可以意识判断、急救呼叫、脉搏检查、检查呼吸、清除异物进行记录。 材料特点： ▲ 面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到同等水平。 标准套配置： 高级复苏全身人体模型一具； 高级显示控制器一台； 豪华手拉推式人体硬塑箱一只； 复苏操作垫一条； 电源适配器一根； 数据线一根； 屏障面膜(50张/盒)一盒 ； 可换肺囊装置四套； 可换面皮一只； 2015最新操作指南光盘1盘； 急救手册1本； 使用说明书一本。 保修卡、合格证； 可选配件： RF遥控器； 锂电池； | 3,500.00 |  |
| 14 |  | 输液泵 |  | 1个 |  | 5000 |  | 产品名称：输液泵 泵送方式：指状蠕动式 输液器规格：标准PVC输液器，▲六档位设计。 输液速度：1-1100ml/h 输液精度误差：±5%（普通输液器），±3%（优质输液器），输液量精度误差可调。 ▲泵内独有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%。 输液量预置：1-9999ml KVO（保持血管畅通）流速：4ml/h（当输液速度大于KVO时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO时，输液完成只发出报警，输液速度不变） 声光报警：阻塞、气泡、开门、输完、欠压、速度异常、开机后一段时间无任何操作报警。 其他功能：输液累计量显示；交直流自动转换、自动充电；快排；“滴数/分”和“毫升/小时”转换；报警声消除。 气泡探测方式：超声波检测式 护士呼叫接口：选配 电源电压AC：220V/50Hz，DC：9.6V~10.1V 功耗：20VA 电池工作时间：在30ml/h流速下连续工作不小于3小时，▲可选配救护车车载电瓶。 工作环境温度：10~30℃、湿度：30%-75%、大气压力：800-1060hpa 储存温度：-40℃~﹢55℃，湿度：不超过93%，无凝露，大气压力：500~1060hpa 外型尺寸：174mmx126mmx215mm 净重：约2.5KG 安全分类：Ⅰ类和带内部电源的BF型 适用范围:适用于对患者普通输液之用。 | 5,000.00 |  |
| 15 |  | 注射泵（双管） |  | 1个 |  | 6000 |  | 注射器规格：10mL、20mL、30mL、50/60mL普通注射器 注射量范围：0mL~10000mL，＜100mL可按0.1mL递增或递减，≥100mL可按1mL递增或递减。 ▲注射速度：10mL注射器： 0.1mL/h~420mL/h，20ml注射器：0.1mL/h~650mL/h，30mL注射器： 0.1mL/h~1000mL/h，50mL/60mL注射器： 0.1mL/h~1600mL/h， 0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。 ▲快速输注：10ml：200-420ml/h；20ml：300-650ml/h；30 ml：500-1000 ml/h；50 ml：800-1600 ml/h。 ▲速度增量：0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。 注射精度：±2%（注射器误差不大于1%） ▲注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式 ▲双操作输入模式：按键和穿梭键 ▲六种给药单位：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ug/kg/h；ug/kg/min 报警功能：阻塞报警、注射器脱落报警、接近完成报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、交流掉电报警、电机异常报警、遗忘操作报警、开合报警、注射器推杆安装错误报警 其他功能：注射器自动识别、累计量显示、阻塞压力释放功能、静音功能、速度超范围控制、动态压力显示、交直流自动切换、残留提示、记忆功能、通道休眠功能、历史记录功能、护士呼叫功能、▲无线监视功能、报警音多级可调、单通道独立报警、夜间模式/省电模式、数据下载端口 ▲历史记录功能：可记录不少于50000条使用记录 KVO: a)速度范围：0.1mL/h~1mL/h可调，可按0.1mL/h递增或递减； b）KVO流速误差≤±5% 丸剂量注射速度： 10mL注射器： 200mL/h~420mL/h 20ml注射器： 300mL/h~650mL/h 30mL注射器： 500mL/h~1000mL/h 50mL/60mL注射器： 800mL/h~1600mL/h 丸剂量范围1mL~5mL；可按0.1mL递增或递减 阻塞灵敏度：高中低三档可选择，分别为：0.02MPa~0.07Mpa；0.05MPa~0.10MPa；0.08MPa~0.14Mpa。 工作环境温度：5℃～40℃；相对湿度：20%～90%；大气压力：860hPa～1060hPa； 存储环境温度：-20℃~﹢55℃，相对湿度：不超过93% 无凝露，大气压力：700~1060hpa 电源类型：交流：220V/50Hz，电池：DC9.6V-10.1V 电池工作时间：内部电池充电完成后，在夜间模式/省电模式下，注射泵以5mL/h的速度进行注射：单通道可连续工作不小于8小时、双通道可连续工作不小于5小时。 整机功耗：≤30VA 尺寸：330（长）×125（宽）×225（高）（不含突出部分） 重量：约4.5kg 安全分类：Ⅱ类CF型，外壳防护等级为IPX4，可连续运行 适用范围：适用于医疗机构对患者静脉恒速注射 适用于生产的10mL、20mL、30mL、50/60mL普通已注册注射器。 注射泵已经内置21种品牌注射器和2种可定义注射器。 | 6,000.00 |  |
| 16 |  | 呼吸机 |  | 1台 |  | 40000 |  | 一、用途：适用于内、外科，急诊室等无创通气抢救及治疗。 二、技术参数 1、通气模式： S--自主通气模式 T--时间通气模式 CPAP--持续正压通气模式 S/T--自主/定时双级别通气模式 2、IPAP吸气相正压：4-25cmH2O 3、EPAP呼气相正压：4-20cmH2O 4、CPAP持续气道正压：4-20 cmH2O 5、压力上升时间：可调 6、吸气灵敏度ISNS：自动，可调。 7、呼气灵敏度ESNS：自动，可调。 8、呼吸频率：4-60次/分可调。 9、呼吸比例：10%-90%可调。 10、延时时升压时间：5-60min可调。 11、补偿功能：漏气补偿60L/min，自动海拔补偿。 12、报警：断电报警、窒息报警、测压管脱落报警、检查滤膜提醒。 13、监测参数：潮气量、漏气量、分钟通气量、呼吸频率、吸气时间、实时压力。 14、显示方式：4.2吋液晶屏显示。 15、采用近心端测压技术，压力监测采样位于面罩端，保证设定压力及监测数据最为精确。 16、一键式压力、模式调整。 17、高性能涡轮电机，电磁阀压力控制。 无创呼吸机配置清单 1）Flexo主机1台 2）Flexo说明书1本 3）Flexo便携包1个 4）电源线1根 5）Flexo操作流程1份 6）主机合格证1份 7）呼吸回路1套 8）麻醉回路1条 9）Flexo过滤棉6片 10）口鼻面罩1套 11）呼吸管路直型接头1个 12）有创机加温加湿器1套 13）有创机湿化灌1套 14）台车 15）Flexo保修单1份 | 40,000.00 |  |
| 17 |  | 电子叫号机 |  | 1个 |  | 10000 |  | 尺寸:19寸 CPU :Atom D525 1.8GHz双核心 内存:2G DDR3 硬盘:SSD固态硬盘32GB 液晶面板:19寸LED背光 分辨率:1280x1024 显示比列:4：3 操作系统:Windows 7 可视角度:左/右/ 176°176° 亮度:250cd/m2 对比度:1000：1 输入/输出接口:4×USB2.0，VGA，LVDS，RJ45，音频口，串口，并口 工作电压:220V 50Hz 网络支持:以太网 音频输出:左右双声道输出8R/3W喇叭 解码分辨率:最高支持1080P 定时开关机:支持 安装方式:立式 触摸屏:19寸防爆红外触摸屏、单点寿命超5000万次 打印机:T532嵌入式热敏式打印机（80mm纸宽） 磁条卡刷卡器:USB接口，免驱动即插即用 条码扫描器: USB接口，可识别一维、二维条码 重量:45kg 制作工艺:1.2mm冷轧钢板，颜色可选 | 10,000.00 |  |
| 18 |  | 胎儿监护仪 |  | 1台 |  | 7000 |  | 一、监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），自动胎动（AFM） 二、选配： 1.内置充电锂电池，可不间断监护； 2.外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印，胎儿振动刺激节奏可通过旋钮调整； 3.支持挂墙、台车、挂墙支架放置。 三、工作环境： 1.工作电压： 100-240V～ 工作频率： 50/60Hz 2.温度：+5ºC~+40ºC 3.湿度：25%~80%（无冷凝） 4.大气压：860hPa~1060hPa 四、产品性能： 1.整机 1.1 ▲一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头，方便医生出诊； 1.2 飞梭和硅胶按键两种操作方式； 1.3 易装纸打印结构设计，一键式纸仓开关； 1.4 隐藏式提手，方便移动； 1.5 双胎心率重合报警(SOV)； 1.6 回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息； 1.7 ▲60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储； 1.8 模块化结构，方便升级； 1.9 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统； 1.10 具有查找监护记录功能； 2.显示： 2.15.6英寸高清晰液晶黑白屏，90度角度内任意翻转。 2.2良好的人机对话界面，多种界面可选； 2.3胎心率110-160bpm正常范围区域标识（可调）； 2.4可同步显示和打印胎儿活动图曲线； 2.5多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字；支持大字体显示 2.6监护曲线：胎心率（FHR）曲线，宫缩压力（TOCO）曲线，自动胎动（AFM）曲线； 3.探头： 3.1全新探头外观设计，更符合人机工程学原理 3.2新式探头防水设计； 4.胎儿监护指标: 4.1胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，胎心信号扑捉稳定 超声技术：脉冲多普勒及自相关 超声频率：▲1MHz 胎心率范围：30 bpm ～ 240 bpm 4.2宫缩压力： 宫缩压范围：0% ~ 100% 归零方式：自动/手动 4.3胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图； 5.打印： 5.1▲内置150/152mm标准宽行打印，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线； 5.2打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持最高速度15mm/s高速回放打印； 支持缺纸缓存打印，选段打印和定时打印功能 | 7000 |  |
| 19 |  | 简易呼吸气囊（新生儿、儿童） |  | 2个 |  | 1100 |  | 型号：新生儿、儿童 材质：PVC+硅胶合成材质 结构组成：呼吸气囊、面罩、组合颈、储气袋、连接管、开口器、口咽通道。 | 2200.00 |  |
| 20 |  | 儿童喉镜 |  | 1个 |  | 1500 |  | ▲I照明方式为纤维导光束照明式 ▲叶片由不锈钢制成，通光管可拆卸，发光源在手柄内，便于窥视片的清洗和浸泡消毒。 ▲电源：1.5VX2“C”型电池(2 号） ▲灯泡：2.5V/0.45A ▲叶片规格：92、114、134 毫米 | 1500.00 |  |
| 附件二：甲篆卫生院设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可视喉镜 |  | 1 |  | 50,000.00 |  | 一：显示主机技术技术规格 ▲1：采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。 ▲2：采用3.2吋的广角高亮的显示屏，可同时外接显示器。 ▲3：主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音；可在主机上直接阅读、回放；具备USB、HDMI输出方式，方便科研、教学。 ▲4：主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。 ▲5：具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。 6：内置锂电池，容量不低于2500mAh，具有电量管理功能。 7：主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，方便临床使用及携带。 8：显示器能上下0º～150º转动，左右0º～260º转动，以方便特殊体位的操作。 二：窥视叶片手柄技术规格 ▲1：采用可调节的多功能手柄，一支手柄可满足新生儿、小儿、成人的插管需求，无需更换。 ▲2：采用电子成像技术，成像能力不低于30万像素。 3：叶片采用可重复使用的特种医用高分子材料。 4：要求具备即时防雾功能，开机即用，防雾功能无需等待。 5：具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。 视频喉镜（配窥视手柄）配置清单 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 便携箱; 个; 1. 2; 主机; 台; 1. 3; 窥视叶片手柄; 把; 1. 4; 窥视叶片; 套; 1. 5; 电源适配器; 个; 1. 6; 数据线; 根; 1. 7; 使用说明书; 本; 1. 8; 合格证、产品质保卡、装箱清单; 份; 1. | 50,000.00 |
| 2 | 除颤仪 |  | 1 |  | 78,000.00 |  | ▲具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能（附件选配）。 整机带电极板、电池的重量不超过6kg。 ▲除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 除颤充电迅速，充电至200J<5s。 可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式,具备慢速起搏功能。 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 成人、小儿一体化电极板， 支持中文操作界面、AED中文语音提示。 ▲彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 具备良好的防水性能，防水级别不低于IPX4。 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 |  |  | 78,000.00 |
| 3 | 病床 |  | 8 |  | 2,000.00 |  | 规格：2080*900*500mm 功能：背部升降0~85°。 材质：床采用优质不锈钢制造，床面使用条形方管焊接。 配置：手摇安全限位摇杆三支，床体可承重200KG以上，输液钩1支，引流挂钩2个，病号插卡1个，防滑脚套4个。 |  |  | 16,000.00 |
| 4 | 床上用品 |  | 16 |  | 500.00 |  | 棉料床单：150*230 棉料被套: 155*210 枕套：45*70 可印字 |  |  | 8,000.00 |
| 5 | 心肺复苏机 |  | 1 |  | 98000.00 |  | 1、按压频率：100次/分钟、110次/分钟、120 次/分钟三挡可调。 ▲2、按压深度在0-7cm，实际按压深度﹥5cm，最大按压深度能达到7cm，可视，连续精确可调。 3、按压释放比率：1：1（50%：50%）；确保胸腔完全回弹，胸腔上无任何负重。 ▲4、具有自动15：2按压模式、30：2按压模式、连续按压CCV模式，可配合手动气囊辅助通气。 5、按压器的双刚性固定柱有刻度标示，可指示患者实际胸厚。 ▲6、按压器采用双刚性立柱滑轨固定（非绑带式固定），固定和支撑按压器必须是使用硬质材料制成，不得使用有弹让性软质材料（如：布、软性纤维等），无法确保有效的按压深度，且不方便清洗消毒。按压器可前后滑动、上下移动锁定，在不移动病人的同时，可快速确定病人的心脏按压位置。 ▲7、等高背板设计，便于病人头部可后仰，有效开放气道。 ▲8、无绑带式耗材，不会增加科室成本。 ▲9、防电击类型：Ⅰ类BF型；防水等级：IPX4。 ▲10、锂电池持续工作时间≥8小时，充电时间≤4小时；电池电量不足时，亮红灯提示。 11、具有暂停∕重启工作键。 ▲12、键盘上具有锁定键，可防止工作过程中误操作而造成意外工作程序混乱。 ▲13、具有通气声音提示功能，当按压次数至倒数5次时发出蜂鸣提示。 ▲14、电磁兼容符合YY0505-2012要求。 ▲15、工作条件：-40ºC～+55ºC，相对湿度≥93%； 16、具有输入气体压力过大保护自动泄压功能，当输入氧气压力≥0.7 MPa时，压力释放阀开启。 17、主机重量≤6.5kg，主机体积≤60cm×46cm×7cm，功率: 50W。 18、氧气驱动压力范围345Kpa~600Kpa。 19、当气道压力≥50cmH2O时，压力提示装置自动发出鸣叫。 ▲20、设备参数操作面板位于患者下方，避免呕吐物的污染影响临床抢救效率。 21、设备操控面板界面采用机械式或按键式的操控面板，非液晶显示，可避免在户外强光照射下出现盲视，影响参数设定。 配置清单 1） 主机及控制背板 (1套) 2） 按压器 (1个) 3）氧气动力管及调节控制阀 (1套) 4） 中心供氧管 （1条） 5）电源适配器 （1个） 6） 锂电池 （1块） 7）便携包 (1件) |  |  | 98000.00 |
| 6 | 电子叫号机 |  | 1 |  | 10000.00 |  | 1尺寸:19寸 CPU :Atom D525 1.8GHz双核心 内存:2G DDR3 硬盘:SSD固态硬盘32GB 液晶面板:19寸LED背光 分辨率:1280x1024 显示比列:4：3 操作系统:Windows 7 可视角度:左/右/ 176°176° 亮度:250cd/m2 对比度:1000：1 输入/输出接口:4×USB2.0，VGA，LVDS，RJ45，音频口，串口，并口 工作电压:220V 50Hz 网络支持:以太网 音频输出:左右双声道输出8R/3W喇叭 解码分辨率:最高支持1080P 定时开关机:支持 安装方式:立式 触摸屏:19寸防爆红外触摸屏、单点寿命超5000万次 打印机:T532嵌入式热敏式打印机（80mm纸宽） 磁条卡刷卡器:USB接口，免驱动即插即用 条码扫描器: USB接口，可识别一维、二维条码 重量:45kg 制作工艺:1.2mm冷轧钢板，颜色可选 |  |  | 10000.00 |
| 7 | 毛巾消毒机 |  | 1 |  | 5,000.00 |  | 重量∶10KG/层 消毒温度∶70℃ 功 率∶1800w 消毒方式：臭氧+紫外线+石英管 电 压：220V/5OHz 消毒时间：60分钟（可定时） 内部尺寸∶114X43X148CM 外部尺寸∶116X48X162cm |  |  | 5,000.00 |
| 8 | 呼吸机 |  | 1 |  | 40,000.00 |  | 一、用途：适用于内、外科，急诊室等无创通气抢救及治疗。 二、技术参数 1、通气模式： S--自主通气模式 T--时间通气模式 CPAP--持续正压通气模式 S/T--自主/定时双级别通气模式 2、IPAP吸气相正压：4-25cmH2O 3、EPAP呼气相正压：4-20cmH2O 4、CPAP持续气道正压：4-20 cmH2O 5、压力上升时间：可调 6、吸气灵敏度ISNS：自动，可调。 7、呼气灵敏度ESNS：自动，可调。 8、呼吸频率：4-60次/分可调。 9、呼吸比例：10%-90%可调。 10、延时时升压时间：5-60min可调。 11、补偿功能：漏气补偿60L/min，自动海拔补偿。 12、报警：断电报警、窒息报警、测压管脱落报警、检查滤膜提醒。 13、监测参数：潮气量、漏气量、分钟通气量、呼吸频率、吸气时间、实时压力。 14、显示方式：4.2吋液晶屏显示。 15、采用近心端测压技术，压力监测采样位于面罩端，保证设定压力及监测数据最为精确。 16、一键式压力、模式调整。 17、高性能涡轮电机，电磁阀压力控制。 无创呼吸机配置清单 1）Flexo主机1台 2）Flexo说明书1本 3）Flexo便携包1个 4）电源线1根 5）Flexo操作流程1份 6）主机合格证1份 7）呼吸回路1套 8）麻醉回路1条 9）Flexo过滤棉6片 10）口鼻面罩1套 11）呼吸管路直型接头1个 12）有创机加温加湿器1套 13）有创机湿化灌1套 14）台车 15）Flexo保修单1份 |  |  | 40,000.00 |
| 附件三：那桃乡中心卫生院设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子显微镜 |  | 2 |  | 15,000.00 |  | 产品主要技术参数： 放大倍数：40X-1600X 观察镜筒：铰链双目TV镜筒（三目），30°倾斜，360°旋转，瞳间距55-75mm 目 镜：广角WF10X/18mm，广角WF16X/15mm 物 镜：195消色差物镜4X、10X、40X（弹）、100X（弹油） 转 换 器：四孔内倾，钢珠定位 载 物 台：双层机械移动平台 大小140×132mm，移动范围76×52mm 调焦机构：粗微动同轴，粗调20mm，微调0.002mm 聚 光 镜：阿贝聚光镜，N.A.=1.25，可变光阑 光 源：LED冷光源，3W，亮度可调 电 源：电子变压器，AC 220V 摄像头主要技术参数： 图像设备：1/2”CMOS，逐行扫描 图像大小：500万像素，2560×1920 信号输出：USB2.0（480 Mbit/秒） 图像软件：图像拍照、录像、测量、处理、分析、报告 |  |  | 30,000.00 |
| 2 | 医用制氧雾化一体机 |  | 4 |  | 3,500.00 |  | 基本参数：氧浓度均≥90％； 输出压力：0.02-0.05MPa，0.04-0.07MPa； 二氧化碳含量：≤0.01%； 固体物质粒径：≤10μm； 雾化率应达0.1mL/min。 |  |  | 14,000.00 |
| 3 | 简易指脉氧监测仪 |  | 3 |  | 400.00 |  | 显示方式：OLED显示 血氧饱和度显示：70—100%，±2% 脉率显示：25—250 BPM，±1%或±1BPM，取大者 电源：2节AAA 1.5V碱性电池，电压适应范围：2.6—3.6V 功耗：小于30mA 测量精度：血氧饱和度在70%-99%段为±2%，小于70%无定义，脉率为±1%或±1BPM，取大者弱灌注情况下的测量性能：在脉搏充盈度为0.6%时能正确显示血氧饱和度值和脉率值抗环境光干扰能力：在室内自然光及现有照明光源下的血氧测量值与暗室条件下的测量值相比，偏差小于±1%，具有功能开关，无手指插入时8秒后自动关机 |  |  | 1,200.00 |
| 4 | 呼吸气囊 |  | 1 |  | 1,100.00 |  | 材质：PVC+硅胶合成材质 结构组成：呼吸气囊、面罩、组合颈、储气袋、连接管、开口器、口咽通道。 |  |  | 1,100.00 |
| 5 | 脉冲针灸治疗仪 |  | 3 |  | 600.00 |  | 一、组成： 由主机、皮肤电极、皮肤电极导联线或毫针电极导联线、穴位探测棒和电源适配器组成。本机有六路输出。 二、 性能参数： ▲1、脉冲重复频率1 Hz±0.5 Hz～100Hz±10Hz 连续可调； ▲2、脉冲宽度：0.5ms±0.15MS； ▲3、连续波在250Ω负载上输出脉冲幅度10V±30%， 4、输出五种波形：连续波、疏密波、间歇波、三角波、锯齿波； ▲5、250Ω负载上最大输出电流有效值≤10 MA; ▲6. 治疗仪输出端开路时输出脉冲峰值≤500V 7、具有定时功能，定时范围（0～60）min±10%。 三、功能特点： ▲1、输出波形可选择。 2、探测穴位。 3、针灸治疗、脉冲理疗、代替人工按摩。 4、详细穴位挂图。 5、定时治疗音乐提示。 6、开机输出安全保护。 7、内置9V电池（1.5V×6）、外接220V交流稳压电源。 |  |  | 1,800.00 |
| 6 | 电动吸引器 |  | 1 |  | 800.00 |  | 1.电机功率：120VA 2.抽气速率：≥15L/min 贮液瓶：1000mL/只，1只 |  |  | 800.00 |
| 7 | 红外线治疗仪 |  | 2 |  | 600.00 |  | 1.电压：220V 2.功率：150W 3.频率：50Hz 4.光谱波长：0.5-3um 5.辐射板直径：PAR38E um 6.活动臂伸缩范围：0-600mm 7.活动臂提升范围：0-800mm 8.活动臂升降范围：300mm 9.俯仰角：270度 10.转角：360度 11.包装尺寸：620*530*280mm 12.净重：10.8Kg 13.毛重：12.0Kg |  |  | 1,200.00 |
| 8 | 不锈钢大型（2500克）中草药粉碎机 |  | 1 |  | 500.00 |  | 材质：304不锈钢粉碎仓 额定电压：220V 负载功率：4200W 额定功率：2000W 电机转速：32000/分 |  |  | 500.00 |
| 9 | 不间断电源 |  | 1 |  | 5,000.00 |  | 额定容量; 3KVA/2700W. 输入. 输入电压范围; 115-300V. 功率因数; >0.99. 频率范围; 46-54HZ. 输出. 电压范围; 220 x (1±1%)VAC. 频率范围; 与电网同步(市区电模式) 50±0.2%(电池模式). 功率因数; 0.9. 过载能力; 输出过载能力：负载≤125%，维持1min，≤150%维持30s，≥150% 立即转旁路. 直流. 电池类型; 阀控式免维护铅酸蓄电池. 备用时间; 4.5min(满载）. 额定电压; 72V. 充电电流; 1.0A. 转换时间; 零转换. 其他. 操作环境; 湿度20%-90% 温度0°C-40°C. 噪声; <55dB @ 距离1 米. 标准; IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943. 认证; TLC（如有请提供）/节能认证/广电认证/CQC. 通讯接口; 标配RS232、智能插槽选配商宇智能监控卡. 尺寸（mm）; 193*400*327. 重量（kg）; 23.2. 毛重（kg）; 25. | 5,000.00 |
| 10 | 微波治疗仪 |  | 4 |  | 5,000.00 |  | 1、电源电压：220V±10％，频率50Hz±1Hz； 环境温度：0-45℃； 相对湿度：≤85％; 整机输入功率≤400W; 输出功率≤80W; 微波频率:2450MHz±30 MHz; 显示方式：LED显示 理疗:0W-30W之间连续可调; 治疗:0W-80W之间连续可调; 工作方式：分治疗、理疗两种，均为连续工作，输出控制方式为双路输出控制，安全可靠。 2、治疗工作时间 定时范围:治疗:1-10S可调 功率0-80W可调 理疗:1-99MIN可调 功率0-30W可调，理疗蜂鸣报警。 手术时间:可根据手术具体情况来控制手术时间,治疗时功率输出由脚踏开关控制,方便医生操做. 3、辐射防护 a、外壳泄露≤0.1 mW/㎝2 b、无用辐射≤0.1 mW/㎝2 c、驻波比≤1.5 d、输出阻抗：≤50Ω 在电压不稳时，可自动调节，安全性更强。 具有输出的定时功能，可预设定，采用数字显示，时间结束可提示。 具有过载自动保护系统。 有输出功率自检显示系统及过载、温控保护系统。 4、基本配置 4.1手术辐射器7支，不锈钢探头，手术无粘连； 4.2理疗辐射器2支； 4.3理疗线、治疗线、脚踏开关、电源线各1根。 |  |  | 20,000.00 |
| 11 | 手提式高压消毒锅 |  | 1 |  | 2,000.00 |  | 消毒面积：18L 280*260 额定工作压力：0.14-0.16Mpa 额定工作温度：126℃ 最大安全压力：0.165Mpa 功率：AC220V.50HZ/2KW |  |  | 2,000.00 |
| 12 | 多频振动排痰机 |  | 2 |  | 11100 |  | 1、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz，功率：150VA。 2、使用环境温度：5℃～40℃。 3、输出方式：单路输出，适用于成人。 4、显示方式：0.5英寸数码管显示，按键式操作。 ▲5、软轴长度：1.8米，不锈钢可插拔软轴，便于清洁、消毒与更换。 ▲6、反馈控制电路：保持振动频率的实际输出值等同于设定值，穿透力强，效果显著。 ▲7、超静音设计：≤65dB，整机采用防电磁屏蔽装置，对相临的设备无干扰。 8、操作模式：手动模式，时间、频率随时可调。 9、振动幅度：6mm，普遍人群均能承受。 9、时间设置： 1min～60min可调，步距为1min，允差±30s。 10、频率范围：10Hz～60Hz（600转/分～3600转/分）可调，步距1Hz，允差±10%。 11、提示功能：当时设定的工作时间完成时，有蜂鸣器“滴-滴-滴”声响提示。 12、传动系统机构：由带双层橡胶绝缘保护层的钢制软连接轴组成，可以360°自由转动。 13、其他配置：可根据客户需求对叩击头进行灵活组合，配置可升级。 14、叩击头（共5个） 轭状海绵叩击头：长215mm，宽80mm，高85mm。 圆形橡胶叩击头：直径130mm。 圆形海绵叩击头：直径90mm。 圆形海绵叩击头：直径78mm。 圆形海绵叩击头：直径68mm。 |  |  | 22200 |
| 附件4：巴马镇卫生院设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 简易呼吸机 |  | 1 |  | 40,000.00 |  | 一、用途：适用于内、外科，急诊室等无创通气抢救及治疗。 二、技术参数 1、通气模式： S--自主通气模式 T--时间通气模式 CPAP--持续正压通气模式 S/T--自主/定时双级别通气模式 2、IPAP吸气相正压：4-25cmH2O 3、EPAP呼气相正压：4-20cmH2O 4、CPAP持续气道正压：4-20 cmH2O 5、压力上升时间：可调 6、吸气灵敏度ISNS：自动，可调。 7、呼气灵敏度ESNS：自动，可调。 8、呼吸频率：4-60次/分可调。 9、呼吸比例：10%-90%可调。 10、延时时升压时间：5-60min可调。 11、补偿功能：漏气补偿60L/min，自动海拔补偿。 12、报警：断电报警、窒息报警、测压管脱落报警、检查滤膜提醒。 13、监测参数：潮气量、漏气量、分钟通气量、呼吸频率、吸气时间、实时压力。 14、显示方式：4.2吋液晶屏显示。 15、采用近心端测压技术，压力监测采样位于面罩端，保证设定压力及监测数据最为精确。 16、一键式压力、模式调整。 17、高性能涡轮电机，电磁阀压力控制。 无创呼吸机配置清单 1）Flexo主机1台 2）Flexo说明书1本 3）Flexo便携包1个 4）电源线1根 5）Flexo操作流程1份 6）主机合格证1份 7）呼吸回路1套 8）麻醉回路1条 9）Flexo过滤棉6片 10）口鼻面罩1套 11）呼吸管路直型接头1个 12）有创机加温加湿器1套 13）有创机湿化灌1套 14）台车 15）Flexo保修单1份 |  |  | 40,000.00 |
| 2 | 电动吸痰器 |  | 5 |  | 2,000.00 |  | 1.电机功率：120VA 2.抽气速率：>20L/min 贮液瓶：2500mL/只，2只 |  |  | 10,000.00 |
| 3 | 电动洗胃机 |  | 1 |  | 15,000.00 |  | - 电源∶-220V±22V，50Hz±1Hz/ - 2、输入功率∶90VA 3、洗胃周期∶<40s 4、冲液量∶250~350mL/次 吸液量∶350~450mL/次 5、噪声∶≤65dB（A） 6、工作压力及变化压力绝对值在47-67kPa范围内∶工作压力变化不大于∶±5kPA 7、熔丝管∶ F2AL250V，Ф5×20 8、重量∶9.8kg 9、外形尺寸∶410×370×246mm |  |  | 15,000.00 |
| 4 | 电解质分析仪 |  | 1 |  | 30,000.00 |  | 采用ARM快速高性能处理器，伺服程序网络下载功能，保证仪器程序及时得到更新。 去蛋白液定时自动处理功能，去除管道蛋白吸附，不堵塞，电极性能更稳定、测试更准确。 侧驱自动复位式进样系统，操作方便，无污染，更环保。 设有液体检测程序，能自动识别并提示进样过程中的错误，确保了进样及测量的可控、可靠。 电极采用膜制作，性能稳定，使用寿命长。 自动电位跟踪技术，自动两点定标，斜率、截距双参数校正，保证测试结果的准确。 光电定位液体分配阀，具有集成度高、简化流路及便于维护保养的优点。 智能化免维护设计：定标，进样，测量，冲洗，显示并打印报告，仪器故障诊断与排除，全程自动化，无需人工清洗与维护。 能自动进行质控数据处理，自动统计并打印均值、SD及CV值。 配备30个样品位自动进样器，批量检测快捷方便，可提高工作效率。 可选配数据通讯软件，实现数据库管理，可长期存储，随时查询。 采用USB和RS232双通讯接口设计，可实现远程控制，双向数据传输。 技术参数 其他参数 测量项目; 测量范围; 测量精度; 分辨率. 钾; 0.40—15.00mmol/L; C.V≤1.0%; 0.01mmol/L. 钠; 30.0—200.0 mmol/L; C.V.≤1.0%; 0.1mmol/L. 氯; 30.0—200.0 mmol/L; C.V.≤1.0%; 0.1mmol/L. 标准离子钙; 0.10—5.00 mmol/L; C.V.≤1.0%; 0.01mmol/L. 总钙; 计算值; /; /. PH; 4.00—9.00; C.V.≤1.0%; 0.01. 分析速度（S）; 25-90. 样本量（ul）; 60-220. 打印机; 内置低噪音热敏高速中文打印机. 外部接口; USB. 环境温度(℃); 10―35. 相对湿度; ＜85%. 电压(v); ～220V±10%. 频率(Hz); 50. 功率(W); 60. | 30,000.00 |
| 5 | 便携式彩超机 |  | 2 |  | 160,000.00 |  | 1、产品用途说明 1.1适合腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、神经、外周血管、颅脑，泌尿系统、超声引导下介入性治疗等全身超声应用。中位线同时配合碎石机器定位 1.2▲要求为2013年最新版本或者最新出厂机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求，提供上门免费升级系统版本 2、主要规格及系统概述： 2.1主机彩色多谱勒超声波诊断仪包括： 2.2 15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器 2.3 ▲探头接口2个，标配2个探头接口，全部激活，互相通用，支持热拔插 2.4二维灰阶成像部件； 2.5频谱多谱勒显示及分析系统； 2.6▲彩色多谱勒超声波诊断部件（包括彩色、能量）；支持频谱多普勒 2.7组织谐波成像；宽带频移谐波技术（PSHI） 2.8斑点噪声抑制技术，要求多级可调；专利的斑点噪声抑制技术（iClear） 2.9图像局部放大功能； 2.10 具有组织特征成像≥2档可调。 2.11 可选配内置电池（内置电池在充满电后，连续正常工作时间≥1.5小时）； 2.12 支持语言，包括英语，中文（键盘输入、注释、操作面板等）； 2.13 ▲具有空间复合成像技术，具有空间复合成像技术（iBeam） 3、测量和分析:(B型，M型，频谱多谱勒，彩色多谱勒) 3.1一般测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长）； 3.2妇产科测量，妇科/产科专用测量及分析 3.3心脏功能测量； 3.4外周血管血流测量分析报告功能； 3.5全科测量软件包：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科； 3.6多普勒测量及分析； 4、技术参数及要求 4.1系统通用功能； 4.1.1▲监视器:15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器，同时显示器可独立调节角度。 4.1.2主机探头接口数:2个，标配探头接口2个；全部激活，互相通用，支持热拔插 4.1.3▲整机重量8.5kg（含电池）； 4.2二维灰阶模式； 4.2.1数字化声束形成器； 4.2.2▲最大显示深度:35cm； 4.2.3 TGC:8段； 4.2.4动态范围:≥140（可视可调）； 4.2.5增益调节:B/M/D分别独立可调，100； 4.2.6预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件； 4.3探头规格； 4.3.1频率:宽频带变频探头，两维和彩色独立变频； 4.3.2凸阵探头具有≥5种频率的变频范围，扫描角度≥70度。 4.3.3线阵探头具有≥5种频率的变频范围； 4.3.4 B/D兼用:凸阵:B灰阶/PW脉冲多普勒/Color彩色多普勒 线阵:B灰阶/PW脉冲多普勒/Color彩色多普勒； 4.3.5 凸阵，频率范围:2.0-4.0MHz； 4.3.6 ▲线阵，频率范围:5.0-14MHz； 4.3.7穿刺导向:探头可支持穿刺导向装置；支持穿刺引导辅助线 4.4彩色多普勒成像； 4.4.1显示方式：B灰阶/C彩色多普勒、B灰阶/POWER能量多普勒、B灰阶/C彩色多普勒/PW脉冲多普勒； 4.4.2多普勒频率≥2段可视可独立调节； 4.5频谱多普勒模式； 4.5.1显示方式：B，PW，B/PW，B/C/PW等； 4.5.2取样容积:0.5-20mm；可视可调 4.5.3偏转角度:≥±6度(线阵探头)； 4.5.4快速角度校正； 5、全中文界面内置一体化数字化图像管理与记录装置： 5.1数字化超声图像硬盘存储≥300G 5.2 3个USB2.0接口，支持一键操作，图像直接储存硬盘或移动储存设备。 6、输入/输出信号: 6.1输入:USB、VCR，外部视频，RGB彩色视频； 6.2输出:复合视频，RGB彩色视频，VGA； 6.3支持DICOM3.0连接； 7、电影回放 7.1所有模式下可用； 7.2支持手动、自动回放； 7.3图像存储与(电影)回放重现单元：支持同步存储(支持单帧图像文件包含：BMP，JPG，DCM，单帧，电影文件包括：AVI 7.4 B模式最大电影存储容量≥1000帧/秒； 7.5 C模式最大电影存储容量≥400帧/秒。 8、备件、技术、维修服务及培训要求 |  |  | 320,000.00 |
| 6 | 全自动生化仪 |  | 1 |  | 150,000.00 |  | ▲1、测试速度：生化恒速400T/H(可选配ISE，加ISE可达600T/H) 2、加样针数量：1根样品针,2根试剂针 3、分析方法：终点法、两点法、速率法，可选配离子选择电极法，可支持三、四种试剂项目测试 4、加样针技术： 自动液面检测、随量跟踪、立体防撞功能 ▲5、分光方式：全息光栅后分光 6、波长范围：340-800nm,12个波长，分别为340nm、405nm、450nm、505nm、540nm、570nm、600nm、635nm、670nm、700nm、760nm、795nm 7、光源：卤钨灯，12V，20W ▲8、反应位： ≥100个 9、反应液体积：150 μL～500 μL 10、反应杯光径：≤5mm 11、搅拌装置：搅拌针个数不小于2根，保证混匀更充分 12、反应杯清洗：比色杯十阶温水自动清洗 ▲13、恒温方式： 固体直热，反应杯单个嵌入温控装置加热，真正免维护 14、反应杯温度：37℃，实时显示 15、反应时间：0-10分钟内任意设置 ▲16、样本位： ≥100个（不含虚拟扩展样品盘），样本盘可整盘取出 17、样本盘： 具备样本盘虚拟扩展功能，可扩展至7个样本盘 18、样本管兼容：标准试管、原始采血管、微量样本杯 19、样本用量：2-45ul，0.1ul步进 20、试剂位：80个，试剂盘可整盘取出 21、试剂瓶规格：支持25ml、60ml、70ml容量规格 22、试剂用量：20-350ul，1ul步进 23、试剂冷藏：2～10 ℃，可24小时不间断冷藏 24、报警功能：试剂及样本耗尽报警及故障报警，有报警提示音并显示信息 25、自动重测： 支持原始样本等量、增量、减量重测以及3~150倍稀释重测 26、急诊功能： 随时插入急诊，并优先检测 27、校准方式：至少具备因子法、单点定标、多点折线定标、多点线性定标、对数法、指数法、Logistic-Log 4P、Logistic-Log 5P、Exponential 5P、Polynomial 5P、Parabola、Spline等12种计算方法 28、统计功能：可统计均值、标准偏差等，可对工作量和费用进行统计 29、LIS功能：具备LIS双向传输功能，方便实验室信息化管理 30、操作界面：全中文windows图形化界面操作 31、耗水量：≤20L/H 32、工作站：品牌台式电脑，500G硬盘，19寸WLCD显示屏 33、环境：工作温度：10-30 ℃，湿度：40%-85% 34、电源：a.c.100V-240V ，50Hz/60 Hz |  |  | 150,000.00 |
| 7 | 心电图机 |  | 2 |  | 18,000.00 |  | 1、全数字3通道心电图机，提取人体心电波群进行形态和节律分析，供临床诊断和研究； 2、尺寸：56mm*260mm*194mm； 3、▲含电池重量仅1.2Kg，非常便携； 4、采样率：1000采样点/秒； 5、▲起搏检测采样率：16000采样点/秒； 6、▲采用先进的直流耦合心电放大器，保障在除颤等冲击后波形迅速恢复； 7、提供预采集模式，用户无须等待心电波形的采集时间； 8、动态范围：差分输入 ±10 mV, 极化电压 ±600 mV； 9、分辨率：1 μV/LSB @ 500 sps； 10、频率响应：–3 dB @ 0.05 to 150 Hz； 11、基线漂移滤波：0.05 Hz, BDR； 12、低通滤波：20 Hz, 35 Hz, 150 Hz； 13、交流滤波：50/60 Hz±0.3 Hz； 14、共模抑制比不小于110 dB； 15、▲模数转换：24bit； 16、输入阻抗不小于50MΩ @ 10 Hz； 17、患者漏电流：<10 μA； 18、实时心率计范围：30-300BPM ± 10% 或 ±5 BPM, 两者取更大者； 19、▲开机时间5秒以内，保证快速临床响应； 20、灵敏度/增益：2.5, 5, 10, 20 mm/mV, 自动； 21、▲5英寸彩色LED背光液晶显示器，分辨率高达800*480； 22、▲内置可充电锂电池，可供6小时持续操作（不打印）或打印500份报告； 23、关机状态下3.5小时充满电池； 24、80mm热敏点阵式记录仪，可兼容热敏卷纸和热敏折叠纸； 25、走纸速度5, 12.5, 25, 50 mm/s可选； 26、▲提供额外的4*2.5s 紧凑版打印格式，诊断报告显示于波形上方，节约用纸； 27、▲强大的内部存储可存储800份报告； 28、▲Glasgow大学静息心电算法用于心电测量及解析，提供可靠的诊断报告供临床参考； 29、▲患者信息可包括ID，年龄，出生日期，性别，种族，用药情况，既往疾病类型； 30、▲小儿患者提供V4R导联替换V3导联的算法和诊断支持。 |  |  | 36,000.00 |
| 8 | 冲击波治疗系统 |  | 1 |  | 200,000.00 |  | 1.能量：60~185mJ(1-5bar); 2.频率：1-22HZ; 3.工作模式：4连拍模式（连拍/4/8/12个脉冲）； 4.参考方案：7个预设参考方案，可调 5.治疗部位建议：超过25条预设治疗建议； 6.控制：7英寸彩晶中英文触摸屏设计； 7.打击头：6/15/25mm； 8.寿命：手柄打击次数最少200万次，打击头打击次数最少15万次； 9.体积：290*240*130mm(长/宽/高）； 10.重量：2.07kg（主机）； 11.包装：铝合金箱； 12.保修：主机3年，配件1年 |  |  | 200,000.00 |
| 9 | 盆地治疗系统 |  | 1 |  | 200,000.00 |  | 评估和治疗共有2个肌电通道，可选配压力通道。 评估方式：肌电评估，肌电评估有标准肌电评估、2分半钟肌电筛查评估，可打印报告；可选压力筛查和评估 ▲筛查报告包括评估指标数值、参考值、肌电图、报告解读说明和治疗建议。 腹肌参与报警功能：对盆底肌肉进行评估和治疗时，获取腹部肌电值，动作不规范时腹部肌电超限报警，并有评估报告中腹部参与度情况。 电刺激治疗波形分为三种：单向波、双向波和交互波 系统内置6个大治疗方向，治疗方案不少于200多种治疗方案，包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、肌电反馈训练、场景训练，产后康复，多媒体训练等。 每个评估和治疗方案都有视频操作指引，可以根据需要进行开启或关闭 智能推送评估方案，评估过程中均有真人语音提示。 自定义治疗方案，包括训练课程、训练图形、治疗参数。 多种阈值设置组合方式，智能、手动触发功能。 多媒体训练有多种训练模型，并能在完成后得出评分和排名。 数据可以通过网络或云组建盆底中心共享数据，提高协作效率。 内置应急电源，意外断电后系统自动暂停治疗，保存病人正在进行的治疗信息，并报警声音提示。 电极脱落保护：在进行电刺激治疗的过程中，电极脱落时，刺激自动停止，避免电流对人体皮肤造成意外伤害。电极诊断功能：具有电极自动检测系统提示功能，诊断电极连接是否正常。 可在诊疗记录中预览评估报告，回放评估过程，快速开始评估方案、治疗方案； 治疗界面显示信息：表面肌电波形及数据、定量分析值、电刺激阈值、最大值、最小值、平均值、电流刺激波形。 治疗过的方案会从课程列表中改变颜色并不可选，并将治疗的情况记录在病历中，方便查看对比患者的治疗情况。 一体化可移动台车整体设计（避免子机与主机连接不良），台车上有专用移动把手，治疗系统可以轻松在门诊、病区和康复训练区移动。 22寸高清显示屏，可上下左右前后调整，并可360度旋转，同时方便医生操作和病人进行生物反馈治疗。白天黑夜模式，更加保护患者的眼睛，降低疲劳度 配置专业的催乳电极片和镇痛电极片，可做催乳、小叶增生、术后镇痛、产后尿潴留、形体恢复等。 强大的预约功能，为医院和患者更好的管理时间，减少等待时间，提高治疗效率。 ▲探头9针接口，稳固链接，盆底治疗探头。 ▲12.输出提示:治疗系统有治疗电流输出时应有输出的指示，在工作状态栏中提示为“刺激” 支持一键开机和关机。 25.EMG采集位数: 16位。 26.EMG每个通道单独采集肌电信号，采样频率高,不低于8000Hz。 27.EMG采集灵敏度：2-2000μV。 28.通频带通：25~500Hz 29.电刺激输出电流强度可调范围：0-90mA，步长0.5mA或1mA可选 30.电刺激输出电流频率可调范围：1-250Hz，步长1Hz 31电刺激输出电流脉宽可调范围：50-600μs，步长50μs 32.电刺激持续治疗时间可调范围：2-50s，步长1s 33.休息时间可调范围：0-110s，步长1s 34.电刺激波形上升和下降时间可调范围：0-10s 35.声音输出:一路声音输出 |  |  | 200,000.00 |
| 10 | 艾灸烟雾净化器 |  | 5 |  | 5,000.00 |  | 风速∶约21m/s 噪音∶约50db 吸烟 管∶75mm*L1.3mm 进风接口∶75mm 输入电压∶AC220V50HZ 额定功率∶120W 过滤效果∶0.3-0.5um 99.97% 最大风量∶约260m²/h 机身重量∶约14.5kg 机身尺寸∶W420*T240*H460 |  |  | 25,000.00 |
| 11 | 空气消毒机 |  | 2 |  | 10,000.00 |  | 一、产品特点 1、人机共存，可在有人情况下对室内空气进行连续动态消毒, 对人和物品无任何损害 2、初、中效过滤除尘、除菌, 3、长寿命、高强度紫外线杀菌, 4、风速高、中微电脑程控自动运行,风向多角度可调 5、超静音轴流风机, 6、红外线遥控操作, 7、负氧离子清新空气，光触礁媒、活性碳滤膜除异味 8、消毒时无味、无辐射、不腐蚀设备 9、微电脑程控自动运行，可预约开机关机时间 10、工作时间自动记录显示 11、紫外线故障自动监测、自动累时维护报警 二、技术参数 1、▲循环风量≥1000m3/h，适用体积≤100m3 3、输入功率≤250VA 4、外观尺寸(cm)35*42*105 5、消毒效果≤（cfu/15min.皿）≤4 6、▲消毒器出风口30cm处测得紫外线辐照强度值均为＜1μw/cm2提供省级检测报告 7、▲机内紫外线强度≥30000μw/cm2（设备自带紫外线强度检测显示功能） 8、消毒时空气的臭氧量≤0.1mg/m3符合《室内空气中臭氧卫生标准》的要求提供省级检测报告 9、灯管寿命≥5000（h），负氧离子释放量≥6×106个/m3 10、▲消毒效果：产品开启60分钟后，对20m3房间对白色葡萄球菌的杀灭率99.9%，产品开启90分钟后，可以使120m3房间对白色葡萄球菌的消亡率＞90%，符合卫生部《消毒技术规范》。 11、电源~220V 50Hz 噪音≤45db(A) 12、操作模式： 程控、遥控、手动 13、净化性能：悬浮粒子：≤3500个／L (φ≥0.5um) |  |  | 20,000.00 |
| 12 | 超声波身高体重血压测量一体机 |  | 3 |  | 6,000.00 |  | 成高范围：50-~210CM（±0.1CM） 称重范围：2.0-200KG(±0.01KG) 屏幕尺寸：上屏5.0寸 下屏3.0寸 测量原理:智能加压技术，示波测定法（支持左右臂测量） 测量压力∶0-299mmHg（OkPa-3939kPa）脉搏∶40-180次分 测量精度∶±3mmHg（±4kPa-3939KPa），脉搏∶±5% |  |  | 18,000.00 |
| 13 | 儿童体重称（站式、卧式各一） |  | 2 |  | 3,750.00 |  | 身高测量范围0-105cm 分度值1mm 坐高测量范围0-105cm 分度值1mm 体重测量范围0—60KG 分度值 0.01KG 测量结果：语音报出，数码显示、自动打印（选配） 数据传输：标准RS-232接口蓝牙传输 标准互联网接门/无线传输（均选配） 功率：10W 电源 电压：DC12V 使用环培温度：-10-40度 外观尺寸 129*50*30cm |  |  | 7,500.00 |
| 14 | 病 床 |  | 70 |  | 2,000.00 |  | 规格：2080*900*500mm 功能：背部升降0~85°。 材质：床采用优质不锈钢制造，床面使用条形方管焊接。 配置：手摇安全限位摇杆三支，床体可承重200KG以上，输液钩1支，引流挂钩2个，病号插卡1个，防滑脚套4个。 |  |  | 140,000.00 |
| 15 | 床头柜 |  | 70 |  | 600.00 |  | 规格：480*470*750mm 配置：带餐板、毛巾杂物挂架 |  |  | 42,000.00 |
| 16 | 急救床 |  | 3 |  | 5,000.00 |  | 1、规格：640*400*930mm 2、功能：上面门内有分格布袋，中间部分有两个抽屉，下面为对开门。 3、配置：输液杆 1支，抽板 1块，带推手，对刹静音包轮。 |  |  | 15,000.00 |
| 17 | 诊疗床 |  | 12 |  | 800.00 |  | 1.规格：1900*650*700mm 2.材质：优质不锈钢 3.配置：防滑脚套4个 |  |  | 9,600.00 |
| 18 | 治疗车 |  | 15 |  | 500.00 |  | 规格740*450*800mm 优质不锈钢材质 |  |  | 7,500.00 |
| 19 | 抢救车 |  | 2 |  | 1,950.00 |  | 规格：640*400*900mm 优质不锈钢材质 |  |  | 3,900.00 |
| 20 | 输液泵 |  | 3 |  | 6,000.00 |  | 产品名称：输液泵 泵送方式：指状蠕动式 输液器规格：标准PVC输液器，▲六档位设计。 输液速度：1-1100ml/h 输液精度误差：±5%（普通输液器），±3%（优质输液器），输液量精度误差可调。 ▲泵内独有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%。 输液量预置：1-9999ml KVO（保持血管畅通）流速：4ml/h（当输液速度大于KVO时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO时，输液完成只发出报警，输液速度不变） 声光报警：阻塞、气泡、开门、输完、欠压、速度异常、开机后一段时间无任何操作报警。 其他功能：输液累计量显示；交直流自动转换、自动充电；快排；“滴数/分”和“毫升/小时”转换；报警声消除。 气泡探测方式：超声波检测式 护士呼叫接口：选配 电源电压AC：220V/50Hz，DC：9.6V~10.1V 功耗：20VA 电池工作时间：在30ml/h流速下连续工作不小于3小时，▲可选配救护车车载电瓶。 工作环境温度：10~30℃、湿度：30%-75%、大气压力：800-1060hpa 储存温度：-40℃~﹢55℃，湿度：不超过93%，无凝露，大气压力：500~1060hpa 外型尺寸：174mmx126mmx215mm 净重：约2.5KG 安全分类：Ⅰ类和带内部电源的BF型 适用范围:适用于对患者普通输液之用。 |  |  | 18,000.00 |
| 21 | 注射泵 |  | 3 |  | 6,000.00 |  | 注射器规格：10mL、20mL、30mL、50/60mL普通注射器 注射量范围：0mL~10000mL，＜100mL可按0.1mL递增或递减，≥100mL可按1mL递增或递减。 ▲注射速度：10mL注射器： 0.1mL/h~420mL/h，20ml注射器：0.1mL/h~650mL/h，30mL注射器： 0.1mL/h~1000mL/h，50mL/60mL注射器： 0.1mL/h~1600mL/h， 0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。 ▲快速输注：10ml：200-420ml/h；20ml：300-650ml/h；30 ml：500-1000 ml/h；50 ml：800-1600 ml/h。 ▲速度增量：0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。 注射精度：±2%（注射器误差不大于1%） ▲注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式 ▲双操作输入模式：按键和穿梭键 ▲六种给药单位：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ug/kg/h；ug/kg/min 报警功能：阻塞报警、注射器脱落报警、接近完成报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、交流掉电报警、电机异常报警、遗忘操作报警、开合报警、注射器推杆安装错误报警 其他功能：注射器自动识别、累计量显示、阻塞压力释放功能、静音功能、速度超范围控制、动态压力显示、交直流自动切换、残留提示、记忆功能、通道休眠功能、历史记录功能、护士呼叫功能、▲无线监视功能、报警音多级可调、单通道独立报警、夜间模式/省电模式、数据下载端口 ▲历史记录功能：可记录不少于50000条使用记录 KVO: a)速度范围：0.1mL/h~1mL/h可调，可按0.1mL/h递增或递减； b）KVO流速误差≤±5% 丸剂量注射速度： 10mL注射器： 200mL/h~420mL/h 20ml注射器： 300mL/h~650mL/h 30mL注射器： 500mL/h~1000mL/h 50mL/60mL注射器： 800mL/h~1600mL/h 丸剂量范围1mL~5mL；可按0.1mL递增或递减 阻塞灵敏度：高中低三档可选择，分别为：0.02MPa~0.07Mpa；0.05MPa~0.10MPa；0.08MPa~0.14Mpa。 工作环境温度：5℃～40℃；相对湿度：20%～90%；大气压力：860hPa～1060hPa； 存储环境温度：-20℃~﹢55℃，相对湿度：不超过93% 无凝露，大气压力：700~1060hpa 电源类型：交流：220V/50Hz，电池：DC9.6V-10.1V 电池工作时间：内部电池充电完成后，在夜间模式/省电模式下，注射泵以5mL/h的速度进行注射：单通道可连续工作不小于8小时、双通道可连续工作不小于5小时。 整机功耗：≤30VA 尺寸：330（长）×125（宽）×225（高）（不含突出部分） 重量：约4.5kg 安全分类：Ⅱ类CF型，外壳防护等级为不低于IPX4，可连续运行 适用范围：适用于医疗机构对患者静脉恒速注射适用于生产的10mL、20mL、30mL、50/60mL普通已注册注射器。 注射泵已经内置21种品牌注射器和2种可定义注射器。 |  |  | 18,000.00 |
| 22 | 轮椅 |  | 5 |  | 600.00 |  | 折叠尺寸∶90"90*26cm 车架材料∶高碳钢 座位宽地∶44cm 轮椅宽度∶66cm 座位离地∶53cm 轮椅长度∶98cm 座垫宽地∶42cm 扶手离地∶72cm 靠背高度：41cm 前轮尺寸∶17cm/7寸 后轮尺寸∶60cm/24寸 净重∶19kg 轮坐垫材料∶可拆洗蜂网布、牛津布、皮革 |  |  | 3,000.00 |
| 23 | 平板车 |  | 3 |  | 2,000.00 |  | 规格：1000*600*900mm 优质不锈钢材质 静音轮 |  |  | 6,000.00 |
| 24 | 颈椎牵引床 |  | 1 |  | 100,000.00 |  | 技术参数： 1.电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz 2.额定输入功率： 240VA 3.腰椎牵引行程：0～200mm，允差±10% ▲4.腰椎牵引力：0～980N（0～99kg）可设定，不大于200N时，允差±10%；200N～980N时，允差为±20%（注册证体现） 5.腰椎牵引总时间：0～99min可设定，级差1min，允差为±30s 6.牵引持续时间：0～9min可设定，级差1min，允差为±30s ▲7.牵引间歇时间：0～90s可设定，级差10s，允差为允差为±30s（注册证体现） 8.腰椎上下成角：-30°～+10°的范围内设定，级差1°，允差为±2° 9.腰椎左右旋转：-25°～+25°的范围内设定，级差1°，允差为±2° 10.腰椎左右平摆：-20°～+20°的范围内设定，级差1°，允差为±2° 11.具有纵向牵引、上下成角牵引、左右旋转牵引、左右平摆牵引四维牵引功能 12.上述功能可单独使用或组合使用 13.独有的两套操作系统，一种是电脑配备操作软件，一种是数码显示板按键操作 14.腰椎牵引力具备正向自动补偿功能 15.具有持续牵引、间歇牵引、上下阶梯式牵引及反复牵引等八种牵引模式 16.具有手动应急放松安全保护功能 17.独立的电脑显示操作台 18.具有病历档案的存储功能 19.配有可靠的测力传感器，在治疗过程中及时跟踪显示牵引力的变化 20. 牵引床在运行时的噪声不大于60dB(A)。 |  |  | 100,000.00 |
| 25 | 候诊椅（三位） |  | 50 |  | 750.00 |  | 三人位1750*650*780 材质普钢 |  |  | 37,500.00 |
| 26 | 候诊椅（四位） |  | 25 |  | 1,100.00 |  | 四人位2300*650*780 材质普钢 |  |  | 27,500.00 |
| 27 | 诊疗椅 |  | 100 |  | 160.00 |  | 1200*600*800 304不锈钢桌面 |  |  | 16,000.00 |
| 28 | 诊疗桌 |  | 50 |  | 550.00 |  | 90*44*45cm |  |  | 27,500.00 |
| 29 | 病例柜 |  | 4 |  | 750.00 |  | 15格328*360*830mm 优质不锈钢 |  |  | 3,000.00 |
| 30 | 电子叫号机（计免科、公卫科） |  | 2 |  | 10,000.00 |  | 尺寸; 19寸. CPU; Atom D525 1.8GHz双核心. 内存; 2G DDR3. 硬盘; SSD固态硬盘32GB. 液晶面板; 19寸LED背光. 分辨率; 1280x1024. 显示比列; 4：3. 操作系统; Windows 7. 可视角度; 左/右/ 176°176°. 亮度; 250cd/m2. 对比度; 1000：1. 输入/输出接口; 4×USB2.0，VGA，LVDS，RJ45，音频口，串口，并口. 工作电压; 220V 50Hz. 网络支持; 以太网. 音频输出; 左右双声道输出8R/3W喇叭. 解码分辨率; 最高支持1080P. 定时开关机; 支持. 安装方式; 立式. 触摸屏; 19寸防爆红外触摸屏、单点寿命超5000万次. 打印机; T532嵌入式热敏式打印机（80mm纸宽）. 磁条卡刷卡器; USB接口，免驱动即插即用. 条码扫描器; SB接口，可识别一维、二维条码. 重量; 45kg. 制作工艺; 1.2mm冷轧钢板，颜色可选. | 20,000.00 |
| 31 | 床上用品 |  | 200 |  | 500.00 |  | 棉料床单：150*230 棉料被套: 155*210 枕套： 45*70 可印字 |  |  | 100,000.00 |
| 32 | 药房药架（单面） |  | 15 |  | 900.00 |  | 单面四层无轨2000*460*800 |  |  | 13,500.00 |
| 33 | 药房药架（双面） |  | 17 |  | 1,200.00 |  | 双面四层无轨2000*860*800 |  |  | 20,400.00 |
| 34 | 病房呼叫系统（住院部、中医科） |  | 2 |  | 40,000.00 |  | 1）区分来自XXX房间卫生间的呼叫方式：如208房间卫生间有紧急呼叫，语音报208房间卫生间紧急呼叫。直观简洁，耳听八方,便于医护人员准确定位、快速出动、直达目标。如出现多个紧急呼叫，系统后台默认排队处理，并强制医护人员必须到现场进行处理完毕后，系统会自动显示下一个的呼救信息，以此类推。真正做到了求救必到。 2）区分来自XXX房间号（3位数）和XXX床位号（1-3位数）的病床分机呼叫方式：如108房间26床呼叫，868房间156床呼叫。满足了大型医院多楼层多病房的要求，便于护理人员能够准确定位提供服务。 3）连续呼叫语音报号：语音报号的目的是让医护人员专注于工作的同时能耳听八方，不用再去看主机的病员一览表就能准确判断信息的来源。如一路或多路呼叫，均按呼叫的顺序连续语音报号并显示。有效的克服了传统机型一个分机呼叫能正常报号，多个分机再呼叫时往往是只显示不能报号的弊端，从而避免了医护人员因漏掉了服务所引起的投诉，杜绝了医患纠纷真正做到了每呼必报。 4） 未处理排队叫号语音提示：如护士有没来得及处理的信息，系统自动在30秒内按呼叫的先后顺序循环排队叫号提示，语音报218房间06床等待处理，29号（床）呼叫等待处理。可同时储存9组未处理信息，直至处理完为止。确保信息无一漏落有效杜绝了投诉。(本公司特有功能） 5）; 报号轮数和遍数设置：可以根据自己的需要任意设置(1-6遍）报号的遍数和轮数， 6）背景音乐设置:报号遍数完毕后响多首和旋音乐（随分机设置的音乐决定）。 7）语音报号.和旋音乐.报号加音乐菜单提示：分机呼叫主机时，主机有LED路选指示灯闪亮、音乐声提示、语音播报“XX 床呼叫”。 语音报号的最大特点是医务人 8：中文菜单设置显示屏：主机采用中文液晶显示屏菜单式操作功能，可用于调节及显示 --日期、时间、 护理级别、呼叫床位号、系统状态等。 9）在线编码分机号任意设定：分机采用在线编码方式，可任意设定分机号。设置过程中有语音及汉字提示，灵活方便实现床号人性化编排。 10）四级护理级别：以病情为主有紧急、二级，三级，普通四种护理级别，并分别以红色，绿色，黄色，不亮等颜色区分，紧急呼叫的呼叫方式为---紧急呼叫28床。高级别呼叫可强插低级别的呼叫并通话。 11）.三色门灯（红，黄，绿）: 系统可以配备能显示三种灯光的门灯，并可关联分机及卫生间紧急呼叫按钮。分机呼叫时,门灯按分机的护理级别显示不同颜色。紧急护理亮红色，二级护理亮绿色，三级亮黄色， 12）分机关联门灯及卫生间紧急按钮 : 分机（包括紧急按钮）可以关联门灯、房间号， 分机呼叫时显示屏会显示、门灯会闪亮。 13）主机一键复位：主机面板上的返回键可做一键复位使用：当多个病人呼叫时依次循环显示所有呼叫的床号，以及卫生间的呼叫，按4个功能键中的最后一个键（返回）键即可进行复位，其他呼叫继续显示。(本公司特有功能） 14）治疗室报警显示器：具备12首和旋音乐，音量大小可调，声光报警显示病人床号，病人呼叫一般发生在盐水挂完后，在治疗室化药处显示病人床号便于护士进一步核对病人与所需的药物，以免拿错发生医疗事故。在夜晚一人值班时作用显著。(本公司特有功能） 15）.主机播放广播 ： 可接入录音机，MP3等信号源播放医疗信息，音乐或广播通知等。 16）.振铃及语音音量可调 ： 系统有15级音量适应白天，夜晚自动开启低音量，设置过程有语音提示音量供参考。 17）.通话音量可调： 主机与分机通话时按面板上的（上翻或下翻键）可随时调节通话的音量大小。 18）无绳电话 ： 系统可以配备无绳子母机，医护人员在病区任意位置皆可通话。 19）.故障自检报警 ： 当系统出现故障时主机显示窗口会给出数字显示并有声响提示， 线路短路故障报警，分机中的任何一个部件均采取隔离保护措施，发生故障均不影响整个系统正常使用。 20）.检测电流、电压 主机可以实时检测总线的电流、电压，并报警提示。 21）.无线寻呼 ： 系统可佩备BP机，分机呼叫时，BP机会振铃提示，适合于在晚间一人 值班时作用显著。(可选定制功能) 22）.联网功能 主机设有通讯接口，可以连接计算机也可相互联网。(可选定制功能) 23）标配50-60门，可根据客户的要求定制70---128门的床位数量 。 |  |  | 80,000.00 |
| 35 | 深层肌肉刺激仪 |  | 1 |  | 30,000.00 |  | 1.外形尺寸：240*136*50mm 2.材质：钛合金、不锈钢 3.治疗头规格：35mm/20mm/12mm各1个 4.治疗头振幅：6mm 5.整机重量：2.5kg 6.振动频率：20-60Hz 7.操作模式：连续震动模式 8.输出电源：DC24V/60W，2.5A/Max 9.输入电源：100 - 240V |  |  | 30,000.00 |
| 36 | 可视喉镜 |  | 1 |  | 50,000.00 |  | 一：显示主机技术技术规格 ▲1：采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。 ▲2：采用3.2吋的广角高亮的显示屏，可同时外接显示器。 ▲3：主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音；可在主机上直接阅读、回放；具备USB、HDMI输出方式，方便科研、教学。 ▲4：主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。 ▲5：具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。 6：内置锂电池，容量不低于2500mAh，具有电量管理功能。 7：主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，方便临床使用及携带。 8：显示器能上下0º～150º转动，左右0º～260º转动，以方便特殊体位的操作。 二：窥视叶片手柄技术规格 ▲1：采用可调节的多功能手柄，一支手柄可满足新生儿、小儿、成人的插管需求，无需更换。 ▲2：采用电子成像技术，成像能力不低于30万像素。 3：叶片采用可重复使用的特种医用高分子材料。 4：要求具备即时防雾功能，开机即用，防雾功能无需等待。 5：具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。 视频喉镜（配窥视手柄）配置清单 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 便携箱; 个; 1. 2; 主机; 台; 1. 3; 窥视叶片手柄; 把; 1. 4; 窥视叶片; 套; 1. 5; 电源适配器; 个; 1. 6; 数据线; 根; 1. 7; 使用说明书; 本; 1. 8; 合格证、产品质保卡、装箱清单; 份; 1. | 50,000.00 |
| 37 | 中药熏蒸机 |  | 1 |  | 50,000.00 |  | ▲1.结构形式：双缸双喷头 2.环境温度：5℃～40℃ 3.相对湿度：10%～80% 4.大气压力：700hPa～1060hPa 5.电源：AC220V±10%，频率：50Hz±1Hz ▲ 6.预热及治疗功率1、2、3、4档可调，其中1档最小，4档最大。 7.预热设定温度为50℃～90℃，可调，允差±20%，步长1℃。 8.药液从常温加热到95℃时间≤15min。 9.当加热到气压0.035MPa～0.08MPa时，药液能自动从喷头均匀喷出，且在 熏蒸过程中，保持气压的基本稳定。 10. 治疗时间1～35min可调，步长1min。准确度为±5%。 11. 当药液温度达到95℃±3℃时，蒸汽能从喷头喷出。 12.双缸双喷头设计，两个通道可分别进行功能设置，可同时喷出2种不同的药物进行不同的治疗。 13.在非治疗及预热状态可进行排液操作。 14. 当容器内药液低于200mL声音提示并停止治疗。 15.按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示。 16.当熏蒸仪药罐中气压大于0.08MPa时，减压阀动作。 |  |  | 50,000.00 |
| 附件5：肺功能仪相关技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 肺功能仪 |  | 6台 |  | 36000.00 |  | 产品标准及认证 产品注册名称：肺功能仪，肺功能测定仪，肺功能检测仪等； 产品注册标准：符合国家肺功能仪有关技术规范要求和技术标准，产品 主要性能指标需经过国家权威检测机构检测； 产品检测原理：釆用压差检测技术原理。 产品功能参数 检测显示参数包含：FVC （用力肺活量）FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/ FVC、 FEVl/VCMax、 PEF、 PEF25、 FEF50、 FEF75、 MMEF, VEXP、 FET 等 呼气指标，PIF等吸气指标;VC（肺活量）VC、VT、IRV、ERV、IC等; 可进行支气管舒张试验； 可检测呼气、吸指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲 线）；建议加入中国人预计值； 便携式设计，方便床旁及基层医疗卫生机构使用，适用于在社区体检或 现场流调等工作开展； 具备交叉感染防控的恰当措施，例如拆卸、清洗、消毒传感器，或使用 一次性传感器或呼吸过滤器； 同时支持A4报告打印或仪器自带打印功能，方便基层医疗卫生机构开 展筛查与流调等工作场景下可以及时打印报告。 产品质控功能 3升定标桶符合质量标准，仪器支持容量定标、三流速线性验证 具备自动测量环境参数（温度、湿度、大气压）并进行BTPS自动修正功 能。 系统软件可根据检测结果进行自动质控评级0 四、 产品数据传输 支持无线数据互联功能； 支持单台仪器离线工作及与PC端联机工作模式。 五、 PC端软件功能 检测模块：肺通气功能检查（FVC、VC）、支气管舒张试验等：实时显示 流量容积（F-V）曲线、时间容积（V-T）曲线等； 质控管理模块：容量定标、线性验证，并形成质控报告；自动计算质控 评级；依据ATS/ERS智能推荐可接受度高的测量曲线； 肺功能检查对象信息收集及管理模块:可录入检查对象基本信息、症状、 危险因素、呼吸系统疾病史、身体测量结果、禁忌症、及定期的慢阻肺 高危人群及患者的随访管理等信息； 随访问卷模块：CAT、mMRC、COPD-SQ等问卷配置； 报告生成及打印模块：支持多种报告模板，包括肺量计检查、支气管舒 张试验； 工作台账模块：检测结果统计及报告导出； 数据通讯模块：支持对接医院HIS系统；支持多中心及分级诊疗工作模 式等功能； 账号管理及设置模块：账号及密码管理，账户基本信息配置，版本升级、 设备管理、预计值选择、数据同步等。 六、 云端数据平台功能 项目管理功能：包括基础信息，汇总信息，随访内容设置，项目参与单 位等； 质控管理功能：设备质控定标报告，检查报告质量管理；査看某个中心 的质控报告，可在线批注、留言； 肺功能检查对象信息管理功能：包括调查对象姓名、性别、出生年月日、 民族、身份证号、婚姻状况、职业、户籍地址、实际居住地址、联系电 话、门诊号/住院号、症状、危险因素、呼吸病史、身体测量、禁忌症、 慢阻肺高危人群及患者的随访管理等； 肺功能报告管理模块：肺功能报告汇总；肺功能质控等级；在线查看肺 功能报告详情；在线解读批注；FVC检查质量、FEV1检査质量、肺通气 功能障碍类型、肺通气功能障碍程度、舒张试验阴性/阳性、GOLD分级等 分析图表展示；实时査看及动态展示本中心、本地区、本省肺功能检查 情况； 数据导出功能：支持自定义时间范围数据导出；支持全部数据导出，包 括检査对象基础信息、肺功能报告数据、随访数据等； 数据共享：检查对象的基本信息和肺功能检査、诊断等相关数据和信息 可传输共享至居民电子健康档案和区域人口健康信息平台等； 安全性要求:保护调査对象隐私，保证信息平台和所收集信息的安全性； 具备可定制扩展功能。 七、 团队服务支持能力 在各地建有成熟技术支持团队； 团队具备实施肺功能检查能力培训的经验； 具备完整的产品使用PPT、视频等培训素材； 产品团队具备肺功能仪质控校准设备，可根据要求提供必要的质控校准 检测服务。 八、 产品清单 符合标准的3升定标桶一个； 肺功能仪一台（包括肺功能仪、PC端软件和云端数据平台等）； 培训用耗材适量。 |  |  | 216000.00 |

| 二、涉及项目的其他要求 |  |
| --- | --- |
| ▲采购预算价 | 人民币3177300.00元【其中：A分标控制价为：2912100.00元。B分标：控制价为：265200.00元】；投标人有效报价范围为小于或等于采购控制价，超过采购控制价的按无效投标处理。 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 具体见第一章“招标公告”的规定以及第四章“评标方法及评标标准” |
| 规范标准 | 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 | 见本表“功能目标及技术指标”。 |
| 采购标的验收标准 | 1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 （2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 （3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 （4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。 4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。 5、为保证《项目采购需求》中带有“▲”号的技术指标和性能达到采购文件要求及与合同、投标文件相符，如采购人对中标人所投标货物的技术指标有质疑，供货时须进行现场演示，以确认是否达到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求；中标人未提供的或演示效果达不到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求，则视为合同违约，所有损失由中标人承担。 |
| 其他技术及服务要求 | 无 |
| ▲三、商务条款（不满足商务要求的投标无效） |  |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质保期最短不少于1年。若厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。 |
| 交货时间及地点 | 1.交货时间：自签订合同之日起，20天（日历日）内完成供货安装完毕。 2.交货地点：采购人指定地点。 |
| 售后服务要求 | （1）按国家有关规定实行产品“三包”； （2）负责免费送货上门，负责免费安装、调试合格。 （3）免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，终身提供免费技术支持。 （4）质保期内免费上门维护，一切维修、换件、保养费用和备品备件免费提供。质保期外，维修提供免费咨询服务，需上门维修的不收取维修费，仅收取材料费、零配件费。 （5）出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 （6）提供定期上门维护保养、质控服务，每年需提供定期的上门巡检、维护设备服务。 （7）免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，并保证所有系统软件为最新版本。 （8）维修设备时所更换的备件应是设备生产厂家认证合格的全新零配件，满足设备运行要求，不会给设备带来危害，备件供应100%保障。 （9）维修设备时需更换的备件价格不得高于市场平均价。 （10）其余按投标人承诺进行。 |
| 付款条件 | 双方签订合同之日起10个工作日内所有货物到达采购单位指定地点并经采购单位签收确认无误后，采购单位支付合同总金额的60%给中标人。待仪器安装调试完毕，经业主验收无质量问题后15个工作日内采购单位将支付合同总金额的38%给中标人。剩余的合同总金额2%的货款作为质保金满一年后支付（自验收合格之日起算，一年后无质量问题无息退还）。 每次付款前，乙方需提供该支付金额的合法发票。 |
| 投标报价 | 1、投标报价中应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用；采购人不再支付任何费用。 2、投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |
| 进口产品 | 是否接受进口产品： þ否，本项目所有采购货物均不接受进口产品。 □是，本项目第 项 货物接受进口产品，其余货物不接受进口产品。 □是，本项目所有采购货物均接受进口产品。 备注： 1.以上所述不接受进口产品的，投标人不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效处理；允许接受进口产品的，投标人可以选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 2.如本项目接受进口产品，进口产品采购审核手续已按规定办妥；如投标人选择提供进口产品，则提供的必须为全套全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标人办理进口相关手续，投标人报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。 3.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。 4.采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 5. ▲投标产品如为进口产品的，投标文件中需提供生产厂家或国内代理商出具的授权书、供货证明、售后服务承诺原件或复印件。 6.其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。 |
| 样品要求 | 是否要求递交样品： 否 □是 |
| 产品演示要求 | 是否进行产品演示： þ否，本项目所有采购货物均不进行产品演示。 □是，本项目第/项/货物需进行产品演示，其余货物不需进行产品演示。演示要求如下 演示时间：本项目截标时间后，以采购代理机构通知时间为准。 注：每个投标人演示时间不得超过30分钟（包括回答演示现场评委的提问），逾期者必须立即中止演示并退离演示现场，否则其演示分作0分处理。不提供演示的演示分为0分。 演示地点：以采购代理机构通知地点为准。每个投标人在递交投标文件的同时明确是否参加演示，参加的演示的投标人将按照投标文件递交的签到顺序进行演示，未轮到其进行演示的投标人须在场外等候。 演示设备：请投标人自行准备【包括设备或电脑、投影仪（可选）、电源线、排插、网络等】。演示场地仅提供基本的电源配备及普通电脑桌。 演示内容：无 |
| 核心产品 | 本表 附件4：巴马镇卫生院设备 第 5 项 便携式彩超机 产品为核心产品 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 备品备件及易损件 | 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 |
| ▲其他 | 投标人投标文件中必须提供投标产品的品牌和型号（注：如为定制、非标产品可不填写），如不填写视为不满足。 |

- 第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：巴马瑶族自治县卫生健康局 地址： 河池市巴马瑶族自治县城北路1078号 联系方式：王世众 0778-6219129 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：广西睿翼工程咨询有限公司 联系地址：金城江区金城中路2-4号铜鼓园写字楼3楼 联系人：罗荣菊 联系电话：0778-2211981 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 巴马瑶族自治县基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升项目建设设备采购 |
| 1.1.5 | 项目编号 | HCZC2020-G1-270079-GXRY |
| 1.1.6 | 采购预算 | （1）采购预算：人民币3177300.00元【其中：A分标控制价为：2912100.00元。B分标：控制价为：265200.00元】；投标人有效报价范围为小于或等于采购控制价，超过采购控制价的按无效投标处理。 （2）最高限价：☑不设定 |
| 1.1.7 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 1.1.8 | 预留采购份额 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 1.3 | 投标人资格条件 | 1.基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且为境内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物的供应商。包括： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 （6）诚信要求：未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （7）法律、行政法规规定的其他条件：无。 以上具体内容见第四章“评标方法及评标标准”。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目。 3.本项目的特定资格要求：A分标：投标人具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件【生产企业：生产第一类医疗器械须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》，生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业:经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》（多证合一的需提供相应资料），经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》】。 B分标：无。 4.存在本章“投标人须知正文”1.3.3所述情形的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 5.按本项目招标公告规定方式获得招标文件。 6.本项目不接受联合体投标。 |
| 1.4.1 | 踏勘现场 | þ不组织；由投标人自行决定是否踏勘现场。 □组织：时间 ，地点 联系人： 电话： 。 |
| 1.5 | 投标费用 | （1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； （2）本项目的代理服务费按本须知10.1规定的费率标准（货物类），采用差额定率累进计费方式计算,由中标人向采购代理机构支付。 |
| 1.6.1 | 分包 | 不允许。 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的其他要求： |
| 2.3.2 | 投标人确认收到澄清、修改的时间 | 不需要确认。澄清、修改文件在招标公告发布媒介上发布，自发布之日起，视为投标人已收到该澄清、修改。投标人未及时关注相关网站造成的损失，由投标人自行负责。 □需要确认。投标人在收到澄清、修改文件后24小时内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清、修改。书面形式确认可通过扫描件发送到邮箱，邮箱： |
| 2.3.3 | 投标截止时间 | 2020年 12 月 17 日 15 时 30 分 |
| 3.1.1 | 资格证明文件 | 【说明：以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作无效投标处理。投标人所提供的材料未加盖公章、不完整或模糊不清以致关键信息无法辨认的，评标委员会有权认定该材料无效。其他如有请提供】： - 投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；(必须提供) - 投标截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明（新成立的且不足一个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明，或投标人所在地税务部门出具的有效证明（复印件）；（必须提供） - 投标截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳社会保险费或依法免缴社保费的相关证明（新成立的且不足一个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳保费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明；不需要缴纳社会保险金的应提供投标人所在地有关行政主管部门出具相应的文件证明（复印件）；（必须提供） - 投标人经第三方审计的2019年度的财务报表（账务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、审计报告）复印件（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或投标截止之日前三个月内投标人基本开户银行出具的资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；(必须提供) - 具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书；（格式见附件，必须提供；如有，请附相关证明材料） - 投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；（格式见附件，必须提供） - 本须知1.3款对投标人特定要求的证明材料；（如有要求的，必须提供） - 投标人控股及管理关系情况申报表；（格式见附件，必须提供） - 招标文件要求的其他资格证明材料。 注：以上材料属于复印件的，必须加盖单位公章，否则作无效投标处理。 |
| 3.1.2 | 商务技术文件 | 【说明：以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作无效投标处理。投标人所提供的材料未加盖公章、不完整或模糊不清以致关键信息无法辨认的，评标委员会有权认定该材料无效。其他如有请提供】： （一）报价文件： （1）投标函；（格式见附件，必须提供） （2）开标一览表（报价表）；（格式见附件，必须提供） （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 （二）商务文件： - 投标声明书； (格式见附件，必须提供) - 投标保证金缴纳凭证复印件；（必须提供） - 商务响应表；（格式见附件，必须提供） - 法定代表人身份证明书原件及法定代表人有效身份证正反面复印件；（格式见附件，必须提供） - 法定代表人授权委托书原件及被授权人有效身份证正反面复印件；（格式见附件，委托时必须提供，否则投标无效） - 联合体投标协议书及联合投标授权委托书；（格式见附件，如本项目接受联合体投标的，联合体投标时必须提供，否则投标无效） - 投标人类似成功案例的业绩证明［以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类)］；（格式见附件） - 其他证明文件（产品如属于小型、微型企业的，请提供《中小企业声明函》(格式见附件)；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)；本地化服务能力等）； - 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》；(格式见附件) - 投标人认为有必要提供的其他材料（如货物认证、检测报告、鉴定证书；产品获奖证书；质量保证体系等方面的认证证；投标人情况介绍等）。 （三）技术文件： - 投标货物配置清单（均不含报价）；（格式见附件，必须提供） - 技术响应表；（格式见附件，必须提供） - 售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供） - “项目采购需求”内要求必须提供的材料（如有，必须提供） - 项目实施方案，该项目实施方案的编制应考虑科学性、针对性、合理性，具体包含但不限于：①实施方案；②售后服务； - 项目实施人员一览表(格式见附件)； - 投标人对本项目的合理化建议和改进措施； - 投标人需要说明的其他文件和说明（如提供有关产品说明书或产品彩页（产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）、图纸等技术资料）。 |
| 3.1.3 | 投标文件电子版 | 需要提供,投标人在递交投标文件时，需同时递交投标文件电子版。具体要求： （1）投标文件电子版内容：与全部投标文件正本内容一致； （2）投标文件电子版份数：1份； （3）投标文件电子版形式：已签字盖章且未加密的PDF格式投标文件电子版光盘（或U盘）。 □不需要提供 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起60日内。 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 需要缴纳投标保证金 投标保证金金额：A分标：贰万元整（20000元）； 投标保证金递交方式：支票、汇票、本票、网上银行支付、保函等非现金形式。 （1）投标保证金通过银行支付的，必须从投标人银行账户转出并于投标截止时间前到达指定银行账户【A分标：开户名称：巴马瑶族自治县公共资源交易中心 ，开户银行：广西巴马农村商业银行股份有限公司 ，银行账号：20360236202000651 。】，否则视为无效投标保证金。 办投标保证金缴纳手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称+标段（简称即可）或项目编号，以免耽误投标。 （2）投标人以保函形式提交投标保证金的，在投标截止时间前，投标人在开标现场递交保函原件，由采购人核验保函信息，确认保函是否有效后交由采购人管理，保函原件无效的或未能在投标截止时间前现场提交的，其投标无效。 （3）投标保证金不足额缴纳的，或银行保函额度不足的，其投标无效。 □不需要缴纳投标保证金 |
| 3.6.2 | 投标文件份数 | 资格证明文件正本 1 份，副本 4 份； 商务技术文件正本 1 份，副本 4 份； |
| 3.8.2 | 递交投标文件地点 | 巴马瑶族自治县公共资源交易中心三楼开标室（河池市巴马瑶族自治县巴马镇寿乡大道184号） |
| 4.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：巴马瑶族自治县公共资源交易中心三楼开标室（河池市巴马瑶族自治县巴马镇寿乡大道184号） |
| 4.3.1 | 演示要求 | 演示时间、地点及要求： 无要求 □有要求。具体要求见第二章《项目采购需求》. |
| 4.4.1 | 样品要求 | 样品接收时间、地点及要求： þ无要求； □有要求。具体要求见第二章《项目采购需求》. |
| 5.2（5） | 信用查询 | 由采购人或采购代理机构对投标人资格进行审查时进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等 “信用中国”网站查询内容：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图；查询或打印截止时点：同投标截止时间。 “中国政府采购网”的查询内容：政府采购严重违法失信行为信息记录；查询或打印截止时点：递交投标文件截止时间前三年内。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会组成：共5人组成 。 |
| 6.5.1 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 8.2.1 | 履约保证金 | ¨需要缴纳履约保证金 履约保证金金额：按中标金额的5%。 履约保证金递交方式：支票、汇票、本票、网上银行支付、保函、保函等非现金形式。 履约保证金指定账户： 开户名称： 开户银行： 银行账号： ☑不需要缴纳履约保证金 |
| 9.7 | 质疑函接收及联系方式 | 接收质疑函的方式：接收投标人或其委托代理人以书面形式递交的质疑函原件，委托代理人提出质疑的，还应当提交投标人签署的授权委托书。 联系部门：广西睿翼工程咨询有限公司 联系电话：0778-2211981 通讯地址：金城江区金城中路2-4号铜鼓园写字楼3楼 |
| 10.1 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费由中标人支付。 费率 中标金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万元; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500～1000万元; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000～5000万元; 0.5%; 0.25%; 0.35%. （1）中标人领取中标通知书前，应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，代理服务收费按下述标准（货物招标）以差额定率累进法计算收取，具体标准如下： 例如：某货物招标代理业务中标金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5 万元 （300－100）万元×1.1%＝2.2万元 合计收费＝1.5＋2.2=3.7万元 |
| 10.2.2 | 其他 | ①本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。不符合要求的作投标无效处理。 ②本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件提供的投标文件格式规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。不符合要求的或漏签的作投标无效处理。 ③投标人须知前附表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。 ④本招标文件是根据国家有关法律及有关政策、法规编制，解释权属采购代理机构。 |

- 1、总  则

## 1.1 项目概况

1.1.1 本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.1.2  采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  项目编号：见投标人须知前附表。

1.1.6  采购预算：见投标人须知前附表。

1.1.7  资金来源：见投标人须知前附表。

1.1.8  预留采购份额：见投标人须知前附表。

## 1.2 定义

1.2.1“采购人"是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2“采购代理机构”是指依法设立、从事采购代理业务并提供相关服务的社会中介机构。

1.2.3“投标人” 系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。如果该投标人在本次投标中中标，即成为"中标人"。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。其他组织包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户及国家有关法律法规规定的组织。自然人是指中国公民。

1.2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.2.5“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

1.2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

1.2.7“书面形式”如无特殊规定，“书面形式”是指信函和数据电文（包括地表现所载内容的形式。招标文件如有特殊规定，以招标文件规定为准。

1.2.8“▲”号系指实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

1.2.9“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

1.2.10本文件中的“法定代表人”若法律法规无特别规定，当投标人是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当投标人是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当投标人是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当投标人是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当投标人是自然人的，是指参与本项目投标的自然人本人。

## 1.3 投标人资格条件

1.3.1 基本资格条件：见“投标人须知前附表”规定。

1.3.2 投标人的特定要求：见“投标人须知前附表”规定。

1.3.3 存在下列情形之一的投标人不得参加资格性审查：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（2）在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

1.3.4 按本项目招标公告规定方式获得招标文件。

1.3.5 本项目是否接受联合体投标，见“投标人须知前附表”规定。

1.3.6“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.3.1～1.3.4项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备|《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

（3）联合体各方之间应当签订联合投标协议，联合投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。联合投标协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体业绩计算，按照联合投标协议分工认定。

## 1.4 现场踏勘

1.4.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.4.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.4.3  除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.4.4  采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## 1.5 投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

## 1.6  转包与分包

1.6.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.6.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

## 1.7 特别说明

1.7.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

1.7.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。（本采购文件第二章“项目采购需求”另有约定的从其约定）

1.7.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.7.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

1.7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

1.7.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

1.7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

1.7.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

- 2、招标文件

## 2.1 招标文件的构成。

第一章 招标公告

第二章 项目采购需求

第三章 投标人须知

第四章 评标办法及标准

第五章 合同主要条款

第六章 投标文件格式

## 2.2 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 2.3 招标文件的澄清与修改

2.3.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误、缺页、附件不全或有不合理要求的，投标人必须在规定时间内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。

2.3.2 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在原招标公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。投标人获取招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。投标人在收到澄清或修改后，应在“投标人须知前附表”规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标人须知前附表规定的投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.3.5招标文件的澄清、答复、修改或补充仅通过本采购代理机构以法定形式发布。

- 3、投标文件

## 3.1 投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）两部分组成。

3.1.1资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

3.1.2商务技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

3.1.3投标文件电子版：见“投标人须知前附表”。

3.1.4投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.2款内容里的联合体投标协议书。

## 3.2 投标文件的语言及计量

3.2.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

## 3.3 投标报价

3.3.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

3.3.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用。

3.3.3投标人必须就所投分标的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

3.3.4报价超出采购预算金额或最高限价（如有）的，将导致投标无效。

3.3.5对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

3.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人书面说明应当有签字或盖章确认，否则投标文件无效。投标人为法人的，由其法定代表人或者授权代表签名或盖章确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者授权代表签名或盖章确认；投标人为自然人的，由其本人或者授权代表签名或盖章确认。

## 3.4 投标文件的有效期

3.4.1投标文件有效期按投标人须知前附表规定的期限。在投标有效期内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效投标处理。

3.4.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.4.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不予退还。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

## 3.5 投标保证金

3.5.1投标人须按须知前附表的规定的交纳形式、方式提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

3.5.2 投标保证金的退还（不计利息）均以转账形式退回到投标人银行账户。

3.5.2.1未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

3.5.2.2中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内退还。

3.5.3投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

## 3.6 投标文件的签署和份数

3.6.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并编制完整的目录、页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，由此导致投标文件被视为无效的后果由投标人自行负责。

3.6.2投标文件应按资格证明文件、商务技术文件顺序编制并分别装订成册，并编制目录和页码。投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”规定，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.6.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，须按招标文件的规定加盖投标人公章及法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

3.6.4投标文件副本可为已按要求签字盖章的正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

3.6.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人（或授权委托人）签字或盖印鉴章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 3.7 投标文件的包封

3.7.1投标人应将投标文件按如下要求进行包封：

将所有投标文件正、副本全部装入一个投标文件袋（盒、箱）中（投标文件电子版（如有）单独包封（封面写明“投标人名称、项目名称+标段、投标文件电子版”字样）并与纸质版投标文件一并装入同一投标文件袋中）并加以密封。投标文件外包封上应写明的内容见第六章投标文件格式。外包封必须加盖投标人单位公章或由投标人法定代表人（或授权代表）签字以示密封。

3.7.2未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝接收，由此造成的后果由投标人承担。

## 3.8 投标文件的递交

3.8.1 投标人应在本章第2.3.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

3.8.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

3.8.3 采购代理机构工作人员收到投标文件后，如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

3.8.4 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

## 3.9 投标文件的修改或撤回

3.9.1投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构，撤回或修改投标文件的书面通知应由投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

3.9.2修改后重新递交的投标文件应当在封套上标明“修改投标文件”字样，并按本章的规定进行编制、密封、标记和递交。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改的内容作为投标文件的组成部分。

## 3.10 投标文件的编写说明

3.10.1 投标文件的复印件均须加盖投标单位的公章。

3.10.2 投标人在投标文件中提供不真实的材料，都将视为虚假应标，投标无效，并承担由此产生的经济与法律责任。

3.10.3 报价栏项目中如出现唯一的数字“0”或空白，则视报价为零。

3.10.4投标人必须自行承担因其投标文件中的任何错漏而导致的一切后果。

3.10.5 投标人投标报价明细表的服务内容应与招标文件要求内容一致或优于。

3.10.6 投标文件必须用不褪色的墨水书写或打印，投标文件正本除目录外，须由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位公章（本页正文内容已加盖单位章的除外），否则视为不响应招标文件。

- 4、开标

## 4.1 开标准备

采购代理机构将在投标人须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表可以参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

## 4.2 开标程序

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项；

（4）投标人全体代表或投标人推选的代表检查投标文件密封性并签字确认；

（5）经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标文件正本“开标一览表（报价表）”的投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容；

（6）开标过程由采购代理机构如实记录, 由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评标过程；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（8）开标会议结束。

## 4.3 演示

4.3.1“投标人须知前附表”规定在开标会议结束后进行演示的，投标人应按规定按时到达指定地点进行演示。

4.3.2未按规定时间进行演示或未进行演示可能引起的演示分数被计为0分或投标无效等后果由投标人自行承担。

## 4.4 样品

4.4.1“投标人须知前附表”规定递交样品的，投标人应按前附表规定递交样品。

4.4.2未按规定时间递交样品或未递交样品可能引起的样品分数被计为0分或投标无效等后果由投标人自行承担。

- 5、资格审查

## 5.1 资格审查

5.1.1开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标人的资格进行审查。

5.1.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

5.1.3 资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

## 5.2 资格审查不通过情形

投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

（2）未获取本招标文件的投标人。

（3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（4）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。具体审查标准详见本须知前附表的规定。

（6）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

- 6、评标

## 6.1 组建评标委员会

6.1.1本项目的评标委员成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。

6.1.2评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

## 6.2 评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

## 6.3 评标的方式及评标依据

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件、补充文件、投标文件、澄清和答复。

## 6.4 评标程序

具体内容详见第四章“评标方法及评标标准”。

## 6.5 评标方法及评标标准

6.5.1评标方法：见投标人须知前附表；

6.5.2评标标准：具体内容详见第四章“评标方法及评标标准”。

## 6.6 投标文件报价修正

6.6.1投标文件报价出现前后不一致的，执照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.6.2修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

6.6.3修正后的最终投标报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

## 6.7 评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

- 7、评标结果

## 7.1 确定中标人

采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。

## 7.2 中标公告发布

自中标人确定后2个工作日内，采购代理机构在发布招标公告的媒体上公告中标结果。

## 7.3 中标通知书发出

7.3.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

7.3.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当承担相应的法律责任。

7.3.3投标人的投标文件不予退还。

- 8、签订合同

## 8.1 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

## 8.2 履约保证金

8.2.1中标人须于签订合同前按本须知前附表规定的金额、方式直接缴入指定账户。否则,不予签订合同。

8.2.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

8.2.3履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，由中标人向采购人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），采购人在收到合格材料后5个工作日内退还（不计利息）。

## 8.3 签订合同

8.3.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。招标文件、投标文件等，均为签订政府采购合同的依据。

8.3.2如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将不予退还中标人投标保证金并上缴财政国库。

8.3.3中标人拒绝签订政府采购合同的，如政府采购活动或中标人不存在违法违规情形的，采购人可以根据采购项目的实际情况，综合考虑递补供应商的经济性和效率等因素，自主确定是否重新开展采购活动或确定下一候选人为中标人。

8.3.4采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

8.3.5在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变原合同条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原采购合同金额的10%。

## 8.4 政府采购合同公告

中标人应在签订合同后1个工作日内，将政府采购合同副本送采购代理机构备案。

## 8.5 履行合同

中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 8.6 履约验收

8.6.1采购人可以根据政府采购项目具体情况自行组织验收，或者委托政府采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作。

8.6.2验收结果合格的，中标人可向采购人申请办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

8.6.3本项目将严格按照本招标文件及合同有关规定进行合同履约验收。招标文件或合同未规定的按《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）以及财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205号）的规定执行。

- 9、质疑和投诉

9.1投标人认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

9.2投标人应知其权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

9.3质疑函应使用财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》，并应按照“质疑函制作说明”进行编写。质疑书应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

9.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，采购人或采购代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。

9.5采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

9.6 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

9.7 质疑函接收及联系方式：详见投标人须知前附表。

- 10、其他事项

## 10.1 招标代理服务费

本项目招标代理服务费收费标准及方式：见投标人须知前附表；

## 10.2 其他说明

10.2.1供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（投标人未通过资格审查原因、未中标人的得分排名等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人不承担由此引起的一切后果。

10.2.2 其他：见投标人须知前附表。

- 第四章  评标方法及评标标准

一、评标原则

(一) 评标委员会构成：本招标采购项目的评标委员会分别由共五人以上单数构成。

(二)评标依据：评标委员会将以招标文件为评标依据，对投标文件进行评分。

二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评标程序

（一）初步评审

初步评审包括资格性审查及符合性审查。

1、资格性审查

开标结束后，由采购人或采购代理机构（或采购人与采购代理机构）对递交投标文件的投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格性审查视为不合格。

| 序号 | 评审因素 |  | 评审内容及评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 审查法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。须按以下要求提供，材料须有效。 投标人是企业则审查营业执照 （副本） 复印件；投标人是事业单位，则审查事业单位法人证书（副本）复印件；投标人是非企业专业服务机构的，则审查执业许可证等证明文件复印件；投标人是个体工商户，则审查个体工商户营业执照复印件；投标人是自然人，则审查自然人身份证明复印件；如投标人不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 审查投标人2019年经第三方审计的财务报表（账务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、审计报告）复印件（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或投标截止之日前三个月内投标人基本开户银行出具的资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 审查“具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书”（格式自拟）。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | ①审查投标截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳税费证明复印件（新成立的且不足一个月的企业按实际提供）。 ②审查投标截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳社会保险费证明记录复印件（新成立的且不足一个月的企业按实际提供）。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查无重大违法记录声明，格式见第六章投标文件格式“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 |
|  |  | （6）诚信要求 | A、审核要求：投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 B、审核内容：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的主体信用记录查询结果或界面截图（由采购人或采购代理机构对投标人进行信用信息查询） ①“信用中国”查询内容：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图；查询或打印截止时点：同投标截止时间。 ②“中国政府采购网”的查询内容：政府采购严重违法失信行为信息记录（查询界面截图须显示投标人名称以及查询结果）；查询时间：递交投标文件截止时间前三年内。 |
|  |  | （7）法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 2 | 投标人不得参加资格性审查的情形 |  | （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。见第六章投标文件格式“投标人控股及管理关系情况申报表”。 |
|  |  |  | （2）在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。 |
| 3 | 投标人应符合的供应商的特定要求 | （1）资质条件 | 须符合“投标人须知前附表”1.3的要求 |
|  |  | （2）其他要求 | 须符合“投标人须知前附表”1.3的要求 |

2、符合性审查

资格性审查结束后，由评标委员会对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定投标人是否满足招标文件的实质性要求。符合性检查资料表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其符合性审查视为不合格。

| 序号 | 评审因素 |  | 评审内容及评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 法定代表人或其授权代表人已按要求签字盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书须有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 投标文件或投标报价唯一性 | 同一投标人不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 |
|  |  | 附加条件 | 投标文件不得含有招标不能接受的附加条件。 |
|  |  | 投标报价 | 报价超出采购预算金额或最高限价（如有）的，投标无效。提交选择性报价的，投标无效。 |
|  |  | 联合体投标人（如允许） | 提交联合体投标协议书，并明确联合体牵头人，并符合招标文件规定。 |
|  |  | 分包（如允许） | 满足招标文件规定。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 对采购文件的响应程度审查 | 实质性条款响应 | 对采购文件中所有标注“▲”号的实质性条款要求响应均无负偏离。 |
|  |  | 第二章《项目采购需求》允许负偏离项数 | 非“▲”号要求或技术指标发生负偏离或不响应达到第二章“项目采购需求”规定的项数的，投标无效。 |
|  |  | 投标文件格式 | 投标文件未按第二章第3.1项和第六章“投标文件格式”的规定编写和提供的，投标无效。 |
|  |  | 投标保证金 | 足额、及时缴纳投标保证金 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定并在第六章“投标文件格式”投标函做出响应的。 |

（二）详细评审

1、评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。详细评分表如下：

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 投标报价（满分30分） | （1）以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （2）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价： ①按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。 ②按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审时投标价格给予10%扣除的政府采购政策。 ③按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审时投标价格给予10%扣除的政府采购政策。 （3）政策性扣除计算方法。 投标人所投标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的，该产品投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。 投标人既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其报价只能享受一次的扣除，不重复享受政策。 （4）价格分计算公式： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：投标报价计算时均为投标人的实际投标报价进行政策性扣除后的价格，最终中标金额＝投标报价。 |
| 2 | 技术分 （满分55分） | 设备性能分（满分19分） | （1）基本分（满分10分）：完全满足招标文件要求得10分，一般参数及功能（不带▲号的参数）负偏离一项扣2分（负偏离应在招标文件允许偏离的项数内），漏项的每一项扣2分，最多扣完本项分值。 （2）完全满足招标文件要求的前提下，标注▲号技术性能及功能：有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加3分。（满分9分） 注：标注▲号技术性能及功能或一般参数及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖生产厂家或代理商公章，否则评标委员会有权不接受其优于。 |
|  |  | 实施方案分（满分16分） | 一档（4分）：投标人的项目实施方案内容不够详细，例如质量控制措施、项目实施人员，设备描述，安装方案等内容不清晰； 二档（8分）：投标人的项目实施方案一般，例如质量控制措施、项目实施人员，设备描述，安装方案等, 整体方案内容清晰，满足该项目的需要； 三档（12分）：投标人的项目实施方案良好，具有详细的质量控制措施、项目实施人员，安装方案良好, 整体方案内容良好，思路清晰，能够很好的满足该项目需要。 四档（16分）：投标人的项目实施方案优秀，具有有完善的施工进度计划和工期保证措施；有完善的安全控制措施及实施质量控制方案，具有工程项目安全管理，实施质量保证措施及质量管理程序；提供详细施工安装方案，能够非常好的满足该项目业主的需求。 |
|  |  | 售后服务分（满分20分） | 售后服务方案（满分20分）：由评委根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、提供备品备件、其他优惠措施等方面进行独立评审并独立打分。 一档（4分）：售后服务方案内容不清晰，未标明免费保修期限，未说明到达故障现场时间，无定期维护说明（注明时间）等方面综合评估较差； 二档（8分）：售后服务方案内容基本可行，免费保修期限，到达故障现场时间，故障出现解决方案等方面一般； 三档（12分）：售后服务方案内容完整，可行，免费保修期限，到达故障现场时间，故障出现解决方案，定期维护（注明时间），免费技术培训方案等方面较好； 四档（16分）：售后服务方案内容的完整性，可行性，免费保修期限，到达故障现场时间，故障出现解决方案，定期维护（注明时间），免费技术培训方案，保修期外维修方案，本地化售后服务措施等方面良好。 五档（20分）：在满足四档的基础上，售后服务方案内容的完整性，可行性，免费保修期限，到达故障现场时间，故障出现解决方案，定期维护（注明时间），免费技术培训方案，保修期外维修方案，本地化售后服务措施等方面优秀。 |
| 3 | 商务分（满分15分） | 信誉分 （满分12分） | 1.投标人或核心产品制造商售后服务团队中技术负责人为高级工程师的，提供近三个月中任意一个月的社保证明，得6分。 2.投标人所投核心产品生产厂家在广西常驻专职的维修工程师与应用工程师，并提供投标人为其工程师近三个月中任意一个月广西社保证明，或投标人承诺中标后在领取中标通知书后签订合同前投入在投标人所投核心产品生产厂家在广西常驻专职的维修工程师与应用工程师的每个人得1分，满分3分。如中标后未按承诺执行，视为虚假应标，将按相关规定追究其法律责任。 3.投标人具有独立完成过专用设备（至少包含核心产品： 便携式彩超机 产品为核心产品）采购项目业绩，得3分（投标时，以中标通知书或验收证明原件核查，否则该项不予加分）； |
|  |  | 政策功能分 （满分3分） | （1）节能产品分：投标产品列入品目清单范围内优先采购的，且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），每有一项得0.5分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分。 （2）环保标志产品分：投标产品列入品目清单范围内优先采购的，且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件（加盖供应商公章），每有一项得0.5分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分。 （3）广西工业产品分：投标产品使用广西工业产品80%以上的得1分。 备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |

2、评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后由评标组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。评标标准如有主客观分定义，评标委员会所有成员的客观分打分分数应当一致。

3、复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

4、过低报价合理性的审查（如有）

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）澄清、说明或补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

四、中标候选人推荐原则。

按评标后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名第一的为第一中标候选人。若中标候选人综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的并列；中标候选人并列的，由采购人按技术部分得分由高到低顺序排列，若综合得分、投标报价、技术部分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。

五、评标争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章  合同主要条款格式

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购人（甲方）                              采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）

项目名称+标段：

项目编号：

签订地点：

签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 商标品牌 | 规格型号、参数 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第三条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件要求及投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

4.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

5.货物的运输方式： 不限 。

6.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

7.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险 。

8.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第四条　交付和交付验收

1、交货时间：按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的时间 。地点：采购人指定地点 。

2、甲方对乙方提交的货物依据招标文件和乙方投标文件中承诺的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单（如装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等），作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、因产品或施工质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

7、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 五 日内及时予以解决。

第五条　安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  按乙方投标文件承诺  。

3. 其他按乙方投标文件承诺执行。

第六条　付款方式、保证金

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质： 财政性资金  。

3. 付款方式：

双方签订合同之日起10个工作日内所有货物到达采购单位指定地点并经采购单位签收确认无误后，采购单位支付合同总金额的60%给中标人。待仪器安装调试完毕，经业主验收无质量问题后15个工作日内采购单位将支付合同总金额的38%给中标人。剩余的合同总金额2%的货款作为质保金满一年后支付（自验收合格之日起算，一年后无质量问题无息退还）。

每次付款前，乙方需提供该支付金额的合法发票。

4.履约保证金：

（1）乙方在签订合同前将中标价5%的履约保证金转入甲方指定账户。

账户信息如下：

开户名：

开户行：

帐  号：

（2）按合同约定交货验收合格后，由乙方向甲方提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），甲方在收到合格材料后5个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。

第七条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的响应时间   小时内到达甲方现场处理。

3.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《售后服务方案》，为甲方提供售后服务。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期按乙方投标文件承诺，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

6.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项：（见合同附件）。

第九条  调试和验收

1.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

2. 验收由甲方组织，乙方配合进行。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与最终验收，并由其出具质量检测报告。

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后七个工作日内验收。

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如货物经乙方1次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任，并按虚假应标上报处理。

（5）验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

3.货物安装完成后七个工作日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。验收合格的项目，甲方在验收书签署之日后日内向乙方支付采购资金，在   日内退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，将按本合同第十条违约责任处理，未作约定的，按照《合同法》规定处理。

4. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

5. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第十条　违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方不同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过7天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十四条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十五条　签订本合同依据

1. 招标文件；

2. 乙方提供的投标文件；

3. 投标承诺书；

4. 中标通知书。

第十六条　本合同一式   份，具有同等法律效力，采购代理机构、政府采购监督管理处各一份，甲方   份，乙方   份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合同附件1

投标承诺书

一般货物类

| 1．乙方承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2．售后服务具体事项： |  |
| 3．质保期责任： |  |
| 4．其他具体事项： |  |
| 甲方(章) 年 月 日 | 乙方(章) 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件2：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称+标段 ） 政府采购项目中标供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人 签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件3：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称+标段： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

- 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

所有投标文件的外包封封面格式：

投 标 文 件

项目名称+标段：

项目编号：

标 项: （如无，填“/”）

投标文件名称：资格证明文件、商务技术文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

- 二、投标文件封面格式

正本/或副本

资格证明文件/商务技术文件

项目名称+标段：

项目编号：

标 项:（如无，填“/”）

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或委托代理人签字：

年  月  日

- 三、目录格式

A、资格证明文件目录格式：

目 录

（请按投标人须知前附表3.1.1项内容编列，应有页码）

B、商务技术文件目录格式：

目 录

（一）报价文件

（请按投标人须知前附表3.1.2项内容编列，应有页码）

（二）商务文件

（请按投标人须知前附表3.1.2项内容编列，应有页码）

（三）技术文件

（请按投标人须知前附表3.1.2项内容编列，应有页码）

- 四、附件格式

附件1：具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书

具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书

致：广西睿翼工程咨询有限公司

我单位参加贵公司组织的    （项目名称+标段）       （项目编号：     ）政府采购活动。我单位在此郑重承诺：我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术服务能力，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

特此承诺。

供应商：         （单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字）

日期：  年  月  日

附：我单位具备履行合同所必需的设备、项目实施人员专业技术服务能力证明材料（如有可以提供）

（参考格式）：

我单位具备的履行合同所必需的设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | …… |  |

项目实施人员专业技术服务能力

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 |
| --- | --- | --- |
|  | …… |  |

（可以附上相关证明材料）

附件2：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

致：广西睿翼工程咨询有限公司

我单位参加贵公司组织的    （项目名称+标段）          （项目编号：    ）政府采购活动。我单位在此郑重声明，我单位参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字：

日  期：  年   月   日

附件3：投标人控股及管理关系情况申报表

投标人控股及管理关系情况申报表

致：广西睿翼工程咨询有限公司

我单位参加   （项目名称+标段）    （项目编号：    ）的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

| 申报人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓 名 |  |
|  | 身份证号 |  |
| 控股股东/投资人名称及出资比例 |  |  |
| 非控股股东/投资人名称及出资比例 |  |  |
| 管理关系单位名称 | 管理关系单位名称 |  |
|  | 被管理关系单位名称 |  |
| 备注： |  |  |

注：

      - 控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；

      - 管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

      - 如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字：

日  期：  年   月   日

附件4：投标函

投 标 函

致：广西睿翼工程咨询有限公司

根据贵方      （项目名称+标段） （项目编号：     ）   的招标公告，我方签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人            （投标人名称、地址。如为联合体的，则联合体成员名称、地址）提交投标文件（包括资格证明文件、商务技术文件）正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期为自投标截止之日起       日内。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：             邮编：            电话：

传真：             投标人代表姓名：        职务：

开户银行：                银行帐号：

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字：

日  期：  年   月   日

附件5：开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

项目名称+标段：                                分标：    分标

项目编号：                                                      单位：元

| 项号 | 货物或产品名称 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 ① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为¥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为¥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1. 项目如有分标的，按一个分标一份开标一览表（报价表）提供。投标人的开标一览表（报价表）必须逐页加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。如投标人为联合体的，则联合体各成员共同在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3. 投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用。

4.本一览表投标产品中如有现行《节能产品政府采购品目清单》目录内强制、优先采购的产品、现行《环境标志产品政府采购品目清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字：

日  期：  年   月   日

附件6：投标声明书

投标声明书

致：广西睿翼工程咨询有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我        （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的  （项目名称+标段）  （项目编号：        ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

4.我方在此声明，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人签字：

日  期：  年   月   日

附件7：商务响应表

商务响应表

分标：

| 序号 | 商务条款名称 | 招标文件的商务要求 | 投标文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：（1）本表应对招标文件第二章《项目采购需求》中所列商务条款进行逐项响应；

（2）本表内容必须如实填写，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（3）本表可扩展。

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字：

日  期：  年   月   日

附件8：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件，并加盖公章。

投标人：                       （盖单位章）

年        月        日

附件9：法定代表人授权委托:

法定代表人授权委托书

致：广西睿翼工程咨询有限公司

我_____  （姓名）系_____ （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加    （项目名称+标段）     （项目编号：         ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托期限：   年   月   日至   年   月   日。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件均有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效身份证正反面复印件，并加盖公章。

投标人：  （单位名称并盖公章）

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

日  期：  年  月  日

附件10：联合体投标协议书

联合体投标协议书

（所有成员单位名称）  自愿组成联合体，共同参加  （采购代理机构名称） 组织组织的  （项目名称+标段）  （项目编号： ）  投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.________________________（某成员单位名称）为  （联合体名称）  牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：______________________________。

5.本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

成员一名称：             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

成员二名称：             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

......

年  月  日

联合体投标授权委托书

本授权委托书声明：  根据                    与               签订的《联合体投标协议书》的内容，主办人     （单位名称）      的法定代表人    （姓名）     现授权   （被授权人姓名）    为联合体投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

授权委托期限：   年   月   日至   年   月   日。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件均有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效身份证正反面复印件，并加盖公章。

联合体主办人：      （单位名称并盖公章）

联合体主办人法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

被授权人身份证号码：

日期：    年  月  日

附件11：投标人类似成功案例的业绩证明

投标人类似成功案例的业绩证明一览表

| 采购人名称 | 设备或项目名称+标段 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）本表后未附中标（成交）通知书或合同复印件的业绩无效。

（2）类似项目的定义见第四章《评标方法及评标标准》规定。

（3）本表可拓展并逐页签字及盖章。

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字：

日  期：  年   月   日

附件12：中小企业声明函

如属于小型、微型企业的，须提供《中小企业声明函》（格式见如下附件）。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

日  期：  年   月   日

附件13：残疾人福利性单位声明

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

日  期：  年   月   日

注：1、投标人为残疾人福利性单位的，中标公告将同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件14：广西工业产品声明

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：          （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

注：（1）广西工业产品，是指在广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。

（2）使用广西工业产品80%以上，是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标或竞标总金额的80%以上(含)；或者工程建设使用广西工业产品占工程建设所需产品总金额的80%以上(含)。

（3）供应商未按要求提供证明材料的不得分，使用广西工业产品比例小于80%的不得分。如提供虚假证明材料，本次投标按无效投标处理，并按照财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定依法承担失信联合惩戒。

附件15：投标货物配置清单

投标货物配置清单

分标：（如有 ）

| 项号 | 货物或产品名称 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上配置清单中“货物或产品名称、产地、品牌及厂家、规格型号、单位、数量”必须与“开标一览表（报价表）”相对应一致，否则做无效投标处理。

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字：

日  期：  年   月   日

附件16：技术响应表

分标：

| 项号 | 货物或产品名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容（投标货物的技术参数、性能指标承诺） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人应对照第二章《项目采购需求》中所列技术参数、性能指标要求逐条对应填报投标货物的技术参数、性能指标等承诺，并在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

（2）投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

（3）本表可扩展。

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字：

日  期：  年   月   日

附件17：项目实施人员一览:

项目实施人员一览表

分标：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字：

日  期：  年   月   日