竞争性谈判采购文件

项目编号：LBZC2021-J1-43012-GTZB

项目名称：来宾市中心血站专用设备采购

采购单位：来宾市中心血站

采购代理机构：广西国腾招标代理有限公司

2021年8月

目  录

竞争性谈判公告.........................................................................2

第一章：谈判供应商须知前附表.............................................6

第二章：评标方法.....................................................................22

第三章：采购项目技术规格、参数及要求.............................23

第四章：谈判响应文件基本格式.............................................29

第五章：政府采购合同（格式）.............................................38

广西国腾招标代理有限公司

来宾市中心血站专用设备采购（LBZC2021-J1-43012-GTZB）

竞争性谈判公告

项目概况

来宾市中心血站专用设备采购项目的潜在供应商应在广西国腾招标代理有限公司（来宾市西山路719号）获取采购文件，并于2021年8月24日下午15时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LBZC2021-J1-43012-GTZB

政府采购计划编号：LBZC2021-J1-00487-001

项目名称：来宾市中心血站专用设备采购

采购方式：☑竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算金额：人民币柒拾叁万元整（￥730,000.00）

最高限价：同预算金额

采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 基本概况 | 拟选定成交单位数量 | 实施地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封管热合器 | 5台 | 1．射频源类型：高频晶体管； ★2．封管时间： ≤1秒； ★3．热合管路直径： 2-6mm； …… | 1家 | 采购人指定地点 |
| 2 | 采液控制器 （带计时） | 4台 | ★1．采 液 量：50～1000ml； 2．液体比重：1.05g/ml； 3．分 度 值：2ml 或2g； …… |  |  |
| 3 | 干式生化 分析仪 | 2台 | 1.测试原理：干式化学法； ★2．检测项目：谷丙转氨酶（ALT）； 3．标本类型：全血、血清、血浆； …… |  |  |
| 4 | 冷冻标本离心机 | 2台 | 1．微机变频控制系统，高清IPS电容触摸屏，液晶显示； 2．采用大功率交流变频电机驱动，配置高精度测速系统； 3．采用原装进口压缩机组，制冷加热双回路设计，精确控温； …… |  |  |
| 5 | 无菌接管机 | 1台 | 1．机器性能 ：操作简便,全程自动连接，液晶屏自动显示整个机器工作状态； 2. 接管模式：能在湿的和干的管路之间进行各种连接；管子规格 ：内径：3.0～4.2毫米,外径：4.6-5.4毫米； 3. 接管效果：确保接口内壁光滑无PVC毛刺，避免毛刺熔入血液,及血细胞磨擦溶血； …… |  |  |
| 6 | 全自动凝血分析仪（可测FIB、VIII因子） | 1台 | 1．试剂针、样本针各自独立； ★2．血栓/止血分析系统的检测方法学至少三种；可开展PT/APTT/TT/Fbg,因子VIII,IX,XI,XII,XIII等，ATIII,D-二聚体，FDP、FIB、vWF等项目； 3．采用全自动进样架方式进样，样品位≥50个，连续循环进样； …… |  |  |

如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判采购文件。

合同履行期限：自合同签订之日起20日历天。

本项目不接受未购买本采购文件及未缴纳竞标保证金的供应商竞标。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.本项目的特定资格要求：竞标人必须具有有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。

三、获取采购文件

时间：2021年8月18日至2021年8月23日，每天上午8时00分至12时00分，下午15时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西国腾招标代理有限公司（来宾市西山路719号）

方式：现场购买，竞标人自行到广西国腾招标代理有限公司购买，付款方式只接受现金付款或银行卡转账，不接受微信付款、支付宝付款和银行卡刷卡支付。

售价：工本费每本300元，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2021年8月24日下午15时00分（北京时间）

地点：广西国腾招标代理有限公司开标厅（来宾市西山路719号）

注：供应商必须在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。

五、开启

时间：2021年8月24日下午15时00分（北京时间）截标后

地点：广西国腾招标代理有限公司评标室（来宾市西山路719号）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.为配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

2.公告发布媒介：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）。

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：来宾市中心血站

地    址：来宾市兴宾区新华路28号

联系方式： 韦付良  电话：0772-6025390

2.采购代理机构信息

名    称：广西国腾招标代理有限公司

地    址：来宾市西山路719号

联系方式：李龙星，0772-4285666

3.项目联系方式

项目联系人：李龙星

电      话：0772-4285666

九、政府采购监督管理部门

来宾市财政局政府采购监督管理科

电      话：0772-4235317

- 第一章 谈判供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 采购项目名称：来宾市中心血站专用设备采购 采购项目编号：LBZC2021-J1-43012-GTZB 采购预算金额（人民币）：人民币柒拾叁万元整（￥730,000.00） |
| 2 | 3.1 | 谈判供应商资格： （一）基本资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 （二）特殊资格要求：竞标人必须具有有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。 |
| 3 | 7.1 | 竞标报价：谈判供应商须就《采购项目技术规格、参数及要求》中的全部货物和服务内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 8.1 | 响应文件份数： “价格文件”正本一份，副本三份； “商务技术文件”正本一份，副本三份。 响应文件也可以合订成一册，正本一份，副本三份。 与响应文件电子版U盘一并装入并密封在一个响应文件袋（盒、箱）中，须完整提交（A4纸装订）。 |
| 5 |  | 竞标有效期：竞标截止日期后90天。 |
| 6 |  | 谈判保证金为人民币：人民币壹万肆仟元整（￥14,000.00）（须足额交纳） 谈判供应商应于截标前将谈判保证金以电汇、转账等非现金形式交至以下账户。 开户名称：广西国腾招标代理有限公司 开户银行：广西来宾桂中农村合作银行兴宾支行 开户账号：2238 1201 0103 5070 75 谈判保证金应在竞标有效期内保持有效。 |
| 7 |  | 响应文件递交截止时间：2021年8月24日下午15时00分（北京时间） 地址：广西国腾招标代理有限公司开标厅（来宾市西山路719号） 注：供应商必须在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。 |
| 8 |  | 谈判时间：2021年8月24日下午15时00分截止后（具体时间由采购代理机构另行通知） 谈判地点：广西国腾招标代理有限公司评标室（来宾市西山路719号） |
| 9 |  | 信用查询：根据《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）和《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号）的要求，谈判开始前，由采购代理机构对按时递交响应文件的供应商进行信用查询，并将查询结果打印作为评审资料保存： （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； （2）查询截止时点：响应文件递交截止之日前三年； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。 |
| 10 |  | 成交服务费按《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（桂价费〔2011〕55号）》计算所得金额，向成交供应商收取。签订合同前，成交供应商应向采购代理机构一次付清成交服务费。 |
| 11 |  | 评审方法：最低评标价法。 |
| 12 |  | 签订合同时间：成交通知书发出后二十五日内。 |
| 13 | 13.1 | 履约保证金：无。 |
| 14 |  | 1.本采购文件中描述竞标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用竞标人法定主体行为名称制作的印章，除本采购文件有特殊规定外，竞标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本采购文件中描述竞标人的“签字”是指竞标人的法定代表人或被授权人亲自在采购文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

谈判须知

- 一、总 则

1.适用范围

1.1本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2.定义

2.1“采购人”是指：来宾市中心血站。

2.2“采购代理机构”是指：广西国腾招标代理有限公司。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.7 “原件备查”指当响应文件中所提供的材料出现字体过小、模糊不清等谈判小组成员无法清晰可见情况或谈判小组成员对供应商所提供材料的真实性提出疑问、异议时谈判小组有权要求供应商提供相应原件进行核查，如供应商无法提供，由此引起的响应文件无效、不予给分等责任后果，由供应商自行承担。

3.谈判供应商的基本条件

3.1基本资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2特殊资格要求：竞标人必须具有有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。

4.谈判费用

4.1谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西国腾招标代理有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2谈判文件的澄清和修改

4.2.1谈判供应商应认真审核《采购项目技术规格、参数及要求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。

4.2.2任何要求澄清谈判文件的谈判供应商，均应在相应文件递交截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式通知本公司，同时认定其他澄清方式为无效。本公司将以书面形式予以答复。

4.2.3本公司对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间三个工作日前（不足三个工作日顺延），在公告指定发布媒介上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

4.2.4采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止时间和开标时间。本公司至少在谈判文件要求提交响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有谈判文件收受人，并在公告指定发布媒介上发布变更公告。

- 二、竞争性谈判响应文件的编制

5.竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与广西国腾招标代理有限公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成（竞标文件每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订）：

5.6.1价格文件

1）报价表；（附件二）（必须提供，否则竞标无效，不能进入下一阶段谈判）

5.6.2商务技术文件

1）谈判保证金缴纳证明复印件（必须提供，否则竞标无效，不能进入下一阶段谈判）；

2）谈判书；（附件一）（必须提供，否则竞标无效，不能进入下一阶段谈判）；

3）技术偏离、商务响应情况说明表；（附件三）（必须提供，否则竞标无效，不能进入下一阶段谈判）；

4）有效的营业执照副本复印件（必须提供，否则竞标无效，不能进入下一阶段谈判）；

5）法定代表人身份证明原件（附件四）和身份证复印件（必须提供，否则竞标无效，不能进入下一阶段谈判）；

6）有效的法定代表人授权书原件、有效的委托代理人身份证复印件（附件四）（委托代理时必须提供，否则竞标无效，不能进入下一阶段谈判）；

7）竞标截止之日前6个月内谈判供应商任意连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟），无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）；谈判供应商为近三个月内成立的新公司，应提供于公司成立之日后的依法缴纳税收证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供，否则竞标无效，不能进入下一阶段谈判）；

8）竞标截止之日前6个月内谈判供应商任意连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）；谈判供应商近三个月内成立的新公司，应提供于公司成立之日后的依法缴纳社保证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供，否则竞标无效，不能进入下一阶段谈判）；

9）近三年无重大违法、违规行为的声明书（格式自拟，必须提供，否则竞标无效，不能进入下一阶段谈判）；

10）竞标人有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件（必须提供，原件备查，否则竞标无效，不能进入下一阶段谈判）；

11）提供的切实可行的售后服务方案（格式自拟，必须提供，否则竞标无效，不进入下一阶段谈判）；

12）竞标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

13）竞标人情况介绍；

14）中小企业声明函（竞标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写）。

15）残疾人福利性单位声明函（竞标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

16）竞标人对本项目的合理化建议和改进措施；

17）竞标人需要说明的其他文件和说明。

5.7第四章“谈判响应文件基本格式”中规定了竞争性谈判响应文件格式的，应按相应格式要求编写、签名、盖章（有特殊要求除外），必须提供的资格证明文件和技术资料均必须有法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章，否则竞标无效，不进入下一阶段谈判。

6.计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

- 三、谈判报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3谈判供应商应在竞标报价表上详细标明单价和总价金额（如有分标，按分标填写总价金额）。响应文件的价格大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果谈判供应商不接受对其错误的更正，其竞标将被拒绝。

- 四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

8.谈判响应文件的份数和封装

8.1响应文件的份数：正本一份，副本三份及响应文件电子版U盘一并装入并密封在一个响应文件袋（盒、箱）中，须完整提交（A4纸装订）。

8.2响应文件的封装：谈判供应商应将竞争性谈判响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”单独封装，即：“价格文件”正本一份，副本三份；“商务技术文件”正本一份，副本三份。信封上标明“价格文件”，“商务技术文件”，然后再将所有信封封装在一个外层信封中密封。所有封贴处必须密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可）。竞标文件也可以合装订成一本（正本一份，副本三份），其中商务技术文件、报价文件部分需分别用封面标记分隔。密封签章与单独封装要求一致。

8.3竞争性谈判响应文件的信封上应写明：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）谈判货物、服务名称；

4）谈判供应商名称（盖章）。

响应文件的密封以文件袋无明显缝隙露出袋（盒）内文件且封口处有签字或盖章为合格。

9.竞争性谈判响应文件的递交

9.1所有竞争性谈判竞争性响应文件应于“第一章 谈判供应商须知前附表”中规定的时间前递交到规定地点。

10.迟交的竞争性谈判响应文件

按《中华人民共和国政府采购法》的规定，广西国腾招标代理有限公司将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

- 五、谈判的步骤

11.1实质审查

（1）谈判小组审查竞争性谈判响应文件的实质性内容是否符合竞争性谈判文件的实质性要求。

（2）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

未实质性响应谈判文件的谈判响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

11.2无效竞标及特别说明

11.2.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，竞标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合竞争性谈判文件标明的资格要求的；

（3）响应文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、谈判书或者填写项目不齐全的；

（4）竞标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合竞争性谈判文件要求的（经谈判小组认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）竞标有效期、交货时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足竞争性谈判文件要求的；

（8）未实质性响应竞争性谈判文件要求或者响应文件有采购方不能接受的附加条件的。

11.2.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，竞标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供竞标货物的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假竞标的；

（2）明显不符合竞争性谈判文件要求的规格型号、质量标准，或者与竞争性谈判文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）竞标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）竞标方案的；

（4）与其他参加本次竞标供应商的响应文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

11.2.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照竞争性谈判文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）竞标报价具有选择性，或者开标价格与响应文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）谈判供应商未就所投分标的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

（5）提供同品牌产品的不同竞标人参加同一合同项下（分标/分包）竞标的，以其中通过资格审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标，其他竞标无效。

非单一产品采购项目中，多家竞标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。核心产品的名称见本招标文件第三章“采购项目技术规格、参数及要求”。

11.2.4有下列情形之一的视为竞标人相互串通投标，竞标文件将被视为无效：

（1）不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制；或不同竞标人报名的IP地址一致的；

（2）不同竞标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的竞标人的竞标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同竞标人的竞标文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（5）不同竞标人的竞标文件相互混装；

（6）不同竞标人的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

11.2.5供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其竞标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改竞标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等竞标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标（成交）,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标（成交）；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

11.2.6关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则竞标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

11.2.7竞标人竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。竞标人竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

11.2.8竞标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交竞标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

11.2.9竞标人在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；中标（成交）后发现的，中标（成交）供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政与刑事责任。

11.3第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

11.4谈判文件修正

⑴第一轮谈判结束后，各响应供应商退场等候，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

⑵采购代理机构通知响应供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。

⑶响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

11.5第二轮谈判

谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。以此类推。

11.6最后报价

成交候选人作最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组按报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成谈判报告。

11.7响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

- 六、确定成交供应商办法

12.1谈判小组只要求商务评审和技术（服务）评审合格的谈判供应商在规定的时间内进行报价。

12.2谈判小组将根据需要决定是否要求所有合格的谈判供应商在规定时间内进行第二次或最后报价，该最后报价将作为谈判小组评比的最终依据。

12.3根据以下原则确定成交供应商：

12.3.1质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。（详见第二章评标方法）

12.3.2最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

- 七、履约保证金

13.1.成交供应商须于签订合同前按本须知前附表规定的金额直接缴入前附表中指定账户。否则，不予签订合同。

13.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

13.3履约保证金在成交供应商按合同约定交货验收合格后，由成交供应商向广西国腾招标代理有限公司提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件），广西国腾招标代理有限公司在收到合格材料后7个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。

13.4在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

- 八、签订合同

14.1竞标人接到成交通知书后，应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

14.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构将没收成交供应商竞标的全部竞标保证金并上缴同级财政国库。

14.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与成交供应商之后排名第一的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。采购人也可以重新组织采购。

- 九、政府采购合同公告

15.1根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

15.2各竞标人应在竞标文件中注明竞标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为竞标文件中不涉及商业秘密。

- 十、项目验收

（一）成立验收小组

1.验收小组由采购人组织成立。除协议（定点）采购、网上商城采购以及批量集中的采购项目外，验收小组原则上应由三人以上单数组成，并明确验收小组的负责人，负责整个采购项目的验收工作，前期参与该政府采购项目评审的采购人代表不得作为验收小组的负责人。大型或复杂、民生等采购项目采购人可以派监督人员对履约验收工作实施监督。

2.验收小组成员应由熟悉掌握该政府采购项目技术需要的技术人员（专家）、采购人使用部门人员、采购人采购项目有关人员或受托采购代理机构人员等至少3人以上的单数组成，其中采购人至少1人参加。采购项目属于政府向社会公众提供的公共服务项目，验收人员中应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构人员参加验收工作。

3.采购人可以邀请参加本项目的其他竞标人参与验收，参与验收的竞标人意见作为验收书的参考资料一并存档。

4.组成验收小组所产生的费用，由成交或者成交供应商负责。

（二）组织验收

验收小组应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对成交或者成交供应商履约情况进行验收。

1.验收前准备。验收小组成员应当在实施验收前全面掌握项目验收清单和标准，采购文件对项目的技术规定要求和成交或者成交供应商的响应承诺等情况以及合同明确约定的要求，并完成验收所需要的其他准备工作。验收小组应当根据政府采购项目的具体情况，制定具体详细的项目验收工作方案。

2.实施验收。验收小组应按照事先拟定的验收工作方案，对成交或者成交供应商提供的货物、工程或服务按照采购文件、封存样品、成交或者成交通知书、政府采购合同进行核对、验收，并作好验收记录。

3.验收要求。采购项目的验收，必须严格依照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。自成交、成交供应商履行完合同义务之日起七个工作日内组织验收，并提出验收意见。大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，可适当延长验收时间。采购合同约定分阶段验收的，应按合同进行分段验收和出具分段验收书。

（三）出具验收书

1.验收小组完成验收后，应当出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

2.验收小组应以书面形式将验收情况报告采购人，作出验收结论性意见，并出具采购项目验收书。验收小组成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。验收小组认为验收合格的，采购人在验收书上签署合格意见并加盖公章；验收结果与采购文件、封存样品、采购合同有出入的，应由验收小组在验收书上载明偏差具体内容并提出处理意见，采购人在验收书上签署意见并加盖公章。有质量检测机构参加验收的，质量检测机构应当在验收书上签署意见并加盖单位公章。验收书一式四份，采购人、成交或者成交供应商、采购代理机构、采购监督部门各一份。

（四）验收结果公告

1.达公开招标数额标准以上的政府采购项目，采购人应当将验收结果（验收书）在本单位范围内进行公告，公告期不得少于5个工作日。

2.采购项目属于政府向社会公众提供的公共服务项目，采购人或者采购代理机构应当将验收结果（验收书）在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上向社会公告，公告期不得少于5个工作日。

（五）验收费用

采购项目验收费用采购合同有约定的按照合同执行；合同无约定的，因采购项目验收发生的邀请国家认可的质量检测机构、邀请专家及相关人员及检验费等费用应当由成交供应商承担，费用标准参照国家或自治区有关规定执行。

- 十一、询问、质疑和投诉

1.竞标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.竞标人认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。竞标人对采购单位的质疑答复不满意或者采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

（1）质疑联系部门及电话为：广西国腾招标代理有限公司招标代理部  0772-4285666

（2）投诉联系部门及电话为：来宾市财政局政府采购监督管理科      0772-4235317。

- 十二、其它事项

（一）成交服务费按《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（桂价费〔2011〕55号）》按计算所得金额向成交供应商收取。签订合同前，成交供应商应向采购代理机构一次付清成交服务费。

（二）代理服务费收费标准：

| 服务类型 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿元以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。

（三）所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西国腾招标代理有限公司

通讯地址：来宾市西山路719号

联系电话：0772-4285666

- 投标保证金、中标（成交）服务费缴纳账户：

- 开户行名称：广西国腾招标代理有限公司

- 开户银行：广西来宾桂中农村合作银行兴宾支行

- 开户行账号：2238 1201 0103 5070 75

（四）政府采购促进中小企业发展

1.本项目是否专门面向中小企业采购：□是      ☑否

2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业

3.中小企业划型标准见下表，其中，对于营业收入（Y）、从业人员（X）、资产总额（Z）有非单一指标划分要求的，须全部指标均在划分范围内才可划入对应档位。

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业（不含铁路运输业） | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Z<5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

4.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，可享受中小企业扶持政策。货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.项目属于专门面向中小企业采购的，不再执行价格评审优惠的扶持政策；项目不属于专门面向中小企业采购的，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。详见“第二章  评标方法”。

6.中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（见“第四章 谈判响应文件基本格式”），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、竞争性谈判文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章： 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

- 第二章  评标方法

一、评标原则：

（一）谈判小组的构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家三人组成。

（二）评标依据：以谈判采购文件、竞标文件为评定依据

（三）评标方法：采用最低价评标法。谈判小组以竞争性谈判采购文件为依据，对竞标文件进行评审，在全部满足竞争性谈判采购文件实质性要求和条件的前提下，按竞标报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，按照交货时间由短到长的顺序排列；报价相同且交货时间也相同时，采用抽签的方式决定成交候选供应商顺序），并依照次序确定成交供应商。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号，谈判供应商认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对竞标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终竞标报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体竞标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=最终竞标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最终竞标报价。

谈判供应商为监狱企业的，需符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）方可认定为监狱企业，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

谈判供应商为残疾人福利性单位的，需符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）方可认定为残疾人福利性单位，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；

二、成交候选供应商推荐原则

（一）谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。

（二）谈判小组认为，某谈判供应商的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该谈判供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

- 第三章  采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：LBZC2021-J1-43012-GTZB

二、采购项目类别：货物

三、采购项目需求：

说明：

1.本表中的“技术参数及性能配置要求”仅起参考作用，竞标人可选用其他产品替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考技术参数性能（配置）要求。

2.本表中“技术参数及性能配置要求”不明确或有误的，请以详细正确的技术参数及配置同时填写竞标报价表和技术响应表。

3.若采购货物属于节能产品政府采购品目清单范围的，竞标人的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，品目清单请从中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询下载，有属于政府强制节能产品的，必须提供所竞标产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，加盖竞标人公章），否则其竞标无效。

4.根据《财政部发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，如本项目包含的配套货物属于环境标志产品政府采购品目清单内的产品时，应优先采购。

5.凡在“技术参数及性能配置要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在竞标文件中将其标配参数详细列明。

6.竞标人所竞标的产品必须是符合国家和行业标准的全新产品，所提供的货物或服务必须符合国家和行业标准。

7.标注“★”的参数要求和条件为实质性参数要求和条件，竞标人必须满足并在竞标文件中如实作出响应，否则竞标无效。

8.竞标人所竞标的产品必须是符合国家和行业标准的全新产品，所提供的货物或服务必须符合国家和行业标准。

9.竞标人竞标时必须在竞标文件中对所有技术参数及性能配置要求、商务要求表中内容及附件内容（如有）逐条响应并一一对应。

10.本项目采购需求中封管热合器、无菌接管机、全自动凝血分析仪（可测FIB、VIII因子）已做进口论证，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标。

| 一、采购需求一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物 名称 | 数量及 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| 1 | 封管热合器 | 5台 | 1．射频源类型：高频晶体管； ★2．封管时间： ≤1秒； ★3．热合管路直径： 2-6mm； 4．工作频率： ≤40.68MHz； 5．封口有效射频（RF）功率： ≥30W； 6．热合宽度调节：可根据不同型材和厚度的管路调节热合模式，达到最佳的热合面宽度； 7. 防溅保护：透明可伸缩防溅保护片和金属防护盖，双重安全保障，避免热合时血液溅到操作者的眼睛里； 8.清洁便利：安全金属防护盖，无需借助专用工具即可方便拆卸清洁； 9.仪器型材：铝合金型材制成仪器框架结构及防护挡板，轻便、抗颠簸、抗碰撞； ★10. 散热系统：整机材料环保安全，无不良气体产生。采用导热性能优良的铝制外壳和散热片与风扇构成三重散热模式，性能稳定，能适应大批量热合任务，连续工作8小时以上； 11.电压范围:100-240VAC～50\60Hz； 12.电源保护:多重电压保护装置，内置异常电流熔断器，保证意外情况下机器安全不受损； ★13. 热合保护：热合头遇水时自动发出声光报警，并启动热合保护功能，干燥后可继续热合； 14．环形指示灯：指示热合的过程。准备状态（一个LED灯绿色）；热合中 (五个LED灯绿色)；未准备好，保护盖安装不当（五个LED灯琥珀色）； 15．尺寸： ≤123mm（宽）×220mm（高）×301mm（长），宽度仅123mm±3%，重量≤4.8Kg。 |
| 2 | 采液控制器 （带计时） | 4台 | ★1．采 液 量：50～1000ml； 2．液体比重：1.05g/ml； 3．分 度 值：2ml 或2g； ★4．摇摆方式：前后摇摆.摇摆角度：13°±2°； 5．摇摆频率：30±2次／分； 6．电 源：AC220V 50Hz； 7．输入功率：≤40W； 8．工作环境：0℃～40℃室内； ★9．报 警：当采液量达到预定值时，有声光双重报警提示； 10．采液控制量(ml)：100、200、300、400； 11．外形尺寸(mm)：≤170×275×150 (宽×深×高)； 12．采用模块电源，外观小巧，携带轻便，适用于流动采血； 13．通过面板操作，即可进行称量校正，方便又快捷； ★14．计量单位ml、g可一键转换； 15．大容量托盘，更适合用户进行多连袋、大量程的采液； 16．托盘采用磁性连接，装卸方便，易于清洁； ★17．具有扣皮瞬间摇摆停顿、接近采液量时摇摆自动停止、下一袋开始采血自动恢复摇摆，减少了摇晃对采液量的影响，提高了采液的准确性。 |
| 3 | 干式生化 分析仪 | 2台 | 1.测试原理：干式化学法； ★2．检测项目：谷丙转氨酶（ALT）； 3．标本类型：全血、血清、血浆； ★4．标本量：30µl； 5．线性范围：10-800U/L； ★6．检测时间：≤2分钟/人次； 7．检测速度：1个独立检测通道，30样本/小时； 8．记忆功能：1000个测试（含检测项目、时间、日期、序号）； 9．通讯接口：RS-232接口、USB接口； 10．打印：通过RS232C端口连接外置微型热敏/针式打印机； 11．电源频率：电压220V，频率50Hz； 12．功耗：40W； ★ 13. 净重：≤3.1KG。 |
| 4 | 冷冻标本离心机 | 2台 | 1．微机变频控制系统，高清IPS电容触摸屏，液晶显示； 2．采用大功率交流变频电机驱动，配置高精度测速系统； 3．采用原装进口压缩机组，制冷加热双回路设计，精确控温； 4．运行中可随时更改参数，无需停机； 5．采用弹簧悬挂式平衡系统，对位不平衡量可达3克； 6．具有故障自动诊断系统，针对超速、超温、电子门盖等多重保护，确保仪器安全使用； ★7．水平转子最高转速（max.speed)：5000r/min； ★8．水平转子最大相对离心力(max.rcf)：3630×g； 9．噪音（Noise）：≤55dB； 10．升速时间：＜35s 降速时间：＜45s（制动模式）； 11．转速精度 Speed Accuracy：±10 r/min； ★12．外形尺寸 Dimension（mm）：深≤450，宽≤350，高度≤430； ★13．容量配置：5mlx24支及8mx16支。 |
| 5 | 无菌接管机 | 1台 | 1．机器性能 ：操作简便,全程自动连接，液晶屏自动显示整个机器工作状态； 2. 接管模式：能在湿的和干的管路之间进行各种连接；管子规格 ：内径：3.0～4.2毫米,外径：4.6-5.4毫米； 3. 接管效果：确保接口内壁光滑无PVC毛刺，避免毛刺熔入血液,及血细胞磨擦溶血； ★4. 接管方式环保，使用计数器，不使用刀片，无导管以外的医疗废物产生； 5. 连接速度：自取管开始，整个连接全过程不超过20秒。可在接管过程中去除废管，以节省整个接驳时间； 6. 连接后的管路拉伸强度高； ★7. 无菌接驳：在接驳全过程中外界不与管路直接接触，保证无菌连接； 8. 报警系统：屏幕显示及报警指示灯同时提示错误； 9．液晶显示器：显示操作的过程、操作步骤及剩余时间，并可以在出现故障时提示； 10．温度控制系统：内设温度感应器，能够连续监测调整接驳时的温度，确保连接质量和强度； ★11．安全性：“全内置”安全设计，保证操作者在无菌接驳过程中的安全性； 12．接口设置：能够连接扫描仪，可用于网络数据传输及储存。操作过程符合GMP相关质量认证； 13. 采用不锈钢材料的管路夹，能够同时打开，同时关闭。操作过程中完全锁闭，有效防止误操作； 14. 有PEI无菌认证； 15．配500次记忆棒。 |
| 6 | 全自动凝血分析仪（可测FIB、VIII因子） | 1台 | 1．试剂针、样本针各自独立； ★2．血栓/止血分析系统的检测方法学至少三种；可开展PT/APTT/TT/Fbg,因子VIII,IX,XI,XII,XIII等，ATIII,D-二聚体，FDP、FIB、vWF等项目； 3．采用全自动进样架方式进样，样品位≥50个，连续循环进样； 4．试剂位≥45个，其中试剂冷藏位≥40个； 5．所有检测程序可自由设定修改，可任意选择试剂、任意开展项目组合； ★6．仪器拥有PT演算纤维蛋白原与Clauss法实测纤维蛋白原两种方法； 7．具有样本监测功能：能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血标本； ★8．检测波长≥3个：并且可自动转换检测波长。不仅有效避免溶血、黄疸、脂血对检测结果的干扰，更可大大提高低纤维蛋白原标本的检测灵敏度； 9．检测通道：凝固法、发色底物法和免疫比浊法三种方法学均≥10个检测通道； ★10．PT检测速度≥150测试/小时；D-二聚体检测速度≥90测试/小时； 11．试剂信息自动扫描、报警、容量提示功能； 12．自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能； 13．反应杯：容量≥500个，通过内部反应杯箱自动装载； 14．实时在线质控管理功能，可实现实时的仪器功能监控和远程维护； 15．配电脑及激光打印机各一台，安装后保证能正常开展工作。 |
| 注：本项目第6项产品（全自动凝血分析仪（可测FIB、VIII因子））为核心产品（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）。竞标时提供同品牌产品的不同竞标人参加同一项目（分标）竞标的，以其中通过资格审查且报价最低的参加评标，通过资格审查报价最低且报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标。 |  |  |  |
| 二、商务要求表 |  |  |  |
| 竞标报价 要 求 |  | 1、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括货物及标准附件、备品备件、专用工具、项目方案、运输、保管、设计、安装、调试、审核、验收、培训等各种费用和售后服务、税金、代理服务费及其它所有成本费用的总和。 2、竞标人应充分考虑项目实施期间各类材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，确定风险系数，对本项目的所有内容范围的设备及其服务进行总承包报价。 3.有效的竞标报价≤本项目预算价。 |  |
| ★交付使用期和交货地点 |  | 交付使用期：自合同签订之日起20日历天。 交货地点：采购人指定地点。 |  |
| 付款方式 |  | 本项目无预付款，成交供应商交付所有货物安装调试完成并验收合格，由成交供应商开具有效发票后，采购人支付总合同款的97%，余下3%待一年质保期后无息全部付清。 |  |
| 售后服务要求 |  | 1.设备必须是具有合法销售途经及完善售后服务的原装全新合格产品。 2.符合国家有关规定及厂家承诺实行“三包”，免费送货上门安装调试。质保期最短不得少于1年，若厂家或竞标人免费质保期超过此年限的，按厂家或竞标人承诺规定保修。 3.质保期内免费维修、更换配件。若在使用的前3个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以免费换货。保修期满前1个月内成交供应商负责一次免费全面检查；质保期满后，以优惠价格提供维修和备件更换，且免除一切手续费。 4.安装及培训：免费安装。验收完成后在安装调试时要进行操作培训。成交供应商到现场对用户进行免费现场培训，一直到用户可以熟练操作设备为止，所有培训费由成交供应商承担。 5.故障响应时间：质量保修期内要求现场保修的货物若发生问题，维修服务响应时间为3小时，在 24小时内到达现场进行免费维修服务。 |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。 2.成交供应商在货物验收时由采购单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，成交供应商应负责更换；若发现错发/漏发情况，成交供应商应负责更换和补发。 |  |
| ★其他要求 |  | 本项目采购需求表中第3.干式生化分析仪、5.无菌接管机、6.全自动凝血分析仪（可测FIB、VIII因子）产品隶属医疗器械管理的，竞标时，须在竞标文件中提供产品的医疗器械注册证明，否则竞标无效。 |  |

第四章   谈判响应文件基本格式

竞争性谈判响应文件

采购项目编号：

采购项目名称：

标    项：   （如有，请填写）

谈判内容：

谈判供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

附件一

谈  判  书

广西国腾招标代理有限公司：

依据贵方来宾市中心血站专用设备采购（LBZC2021-J1-43012-GTZB）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件价格文件正本一份和副本三份，商务技术文件正本一份和副本三份（如合订为一册，则竞争性谈判响应文件正本一份和副本三份）。

1. 报价表；

2. 技术规格响应、偏离情况说明表；

3. 按竞争性谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

4. 资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：      电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人或授权代表签字：

谈判供应商名称（签章）：

开户银行：        帐号/行号：

附件二

报  价  表

采购项目编号： LBZC2021-J1-43012-GTZB

采购项目名称：来宾市中心血站专用设备采购

分标（如有）：

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价（元） | 单项小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| 竞标总价合计：人民币 大写 （￥ 小写 ） |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： 交货地点： |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

谈判供应商名称（签章）：

日   期：

附件三

技术偏离、商务响应情况说明表

采购项目编号： LBZC2021-J1-43012-GTZB

采购项目名称：来宾市中心血站专用设备采购

分标（如有）：

| - 序号 | - 竞争性谈判文件要求 | - 谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 谈判采购技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格、商务要求做出了实质性的响应，并申明与技术规格、商务要求条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，谈判供应商必须提供所供设备的具体参数值。

法定代表人或授权代表签字：

谈判供应商名称（签章）：

日   期：

附件四

    - 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

竞 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：       性      别：

年    龄：       职      务：

身份证号码：

系           （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

竞标人：       （盖单位章）

年        月        日

    - 法定代表人授权书

法定代表人授权书

广西国腾招标代理有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项    目    名   称）采购活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：          性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）

附件五

其 他 文 件

一、价格文件

报价表（必须提供，否则竞标无效，不能进入下一阶段谈判）；

二、商务技术文件

提供以下证明文件（复印件加盖竞标单位公章）

1）谈判保证金缴纳证明复印件（必须提供，否则竞标无效，不能进入下一阶段谈判）；

2）谈判书；（附件一）（必须提供，否则竞标无效，不能进入下一阶段谈判）；

3）技术偏离、商务响应情况说明表；（附件三）（必须提供，否则竞标无效，不能进入下一阶段谈判）；

4）有效的营业执照副本复印件（必须提供，否则竞标无效，不能进入下一阶段谈判）；

5）法定代表人身份证明原件（附件四）和身份证复印件（必须提供，否则竞标无效，不能进入下一阶段谈判）；

6）有效的法定代表人授权书原件、有效的委托代理人身份证复印件（附件四）（委托代理时必须提供，否则竞标无效，不能进入下一阶段谈判）；

7）竞标截止之日前6个月内谈判供应商任意连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟），无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）；谈判供应商为近三个月内成立的新公司，应提供于公司成立之日后的依法缴纳税收证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供，否则竞标无效，不能进入下一阶段谈判）；

8）竞标截止之日前6个月内谈判供应商任意连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）；谈判供应商近三个月内成立的新公司，应提供于公司成立之日后的依法缴纳社保证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供，否则竞标无效，不能进入下一阶段谈判）；

9）近三年无重大违法、违规行为的声明书（格式自拟，必须提供，否则竞标无效，不能进入下一阶段谈判）；

10）竞标人有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件（必须提供，原件备查，否则竞标无效，不能进入下一阶段谈判）；

11）提供的切实可行的售后服务方案（格式自拟，必须提供，否则竞标无效，不进入下一阶段谈判）；

12）竞标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

13）竞标人情况介绍；

14）中小企业声明函（竞标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写）。

15）残疾人福利性单位声明函（竞标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

16）竞标人对本项目的合理化建议和改进措施；

17）竞标人需要说明的其他文件和说明。

附件六 其他文书、文件格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 政府采购合同(格式)

合同编号：

采购人（甲方）：                            采购计划号：

供应商（乙方）：

项目名称：                                  项目编号：

签订地点：                                  签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式

本项目无预付款，成交供应商交付所有货物安装调试完成并验收合格，由成交供应商开具有效发票后，采购人支付总合同款的97%，余下3%待一年质保期后无息全部付清。

第九条　履约保证金

履约保证金金额：每分标按成交金额的   %（注：履约保证金不超过5%）。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照竞标保证金）。

履约保证金退付方式、时间及条件：由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按响应文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.成交通知书；

2.竞标声明书；

3.商务条款偏离表和技术需求偏离表；

4.采购需求；

5.竞标报价表；

6.其他合同文件。

7.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式陆份，具有同等法律效力，采购代理机构、甲乙双方各贰份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起2个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |