招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：广西水资源监测能力建设工程（1分标重）

项目编号：GXZC2022-G1-003763-GXXG

采 购 人： 广西壮族自治区水文中心

采购代理机构：广西兴桂源招标有限公司

2022年11月10日

目     录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	9

第三章  投标人须知	76

第四章  评标方法及评分标准	102

第五章 拟签订的合同文本	110

第六章 投标文件格式	121

第七章 质疑、投诉材料格式	155

- 第一章  招标公告

招标公告

项目概况

广西水资源监测能力建设工程（1分标重）招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2022年12月1日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2022-G1-003763-GXXG

项目名称：广西水资源监测能力建设工程（1分标重）

预算金额：人民币捌佰叁拾柒万捌仟壹佰肆拾叁元壹角捌分（¥8378143.18）

最高限价：人民币捌佰叁拾柒万捌仟壹佰肆拾叁元壹角捌分（¥8378143.18）

采购需求：

| 序号 | 标的的名称 | 单位 | 数量 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 实验室台柜设备 | 项 | 1 | 主要包括全钢重型仪器台、全钢实验边台（包括记录台、周转台）、可调升降台等44种货物，货物参数：1、仪器台采用采用厚度≥19mm一体透芯材质环氧树脂台面，口型支柱结构，支架采用不小于50x50x2.5mm厚的方钢，底柜材质1.0MM厚冷轧钢板，具有承重力强、稳固、耐腐蚀等特点……详见采购需求 |
| 二 | 实验室VAV智能通风、废气处理设备系统 | 项 | 1 | 包括活性炭吸附箱、综合废气处理塔、高效节能防腐型玻璃钢离心风机等58种货物，货物参数：1.活性炭吸附箱处理风量：5000-14940m3/h……详见采购需求。 |
| 三 | 实验室废水处理系统 | 项 | 1 | 包括实验室综合废水处理设备1套，本系统是一套用于对实验楼各个实验室所产生的实验室综合废水(包括实验室排出的少量药品、化学试剂、试液、废液、残留试剂、容器洗涤、仪器清洗及跑冒滴漏等)进行全自动处理的设备，处理达标后自动排入市政排污管道……详见采购需求。 |
| 四 | 实验室集中供气系统 | 项 | 1 | 包括316LBA级不锈钢洁净管、二级减压器、高压表等18种货物，货物参数：规格：3/8"；●压力等级：PN=0.4～0.8MPa……详见采购需求。 |
| 五 | 实验室七氟丙烷系统 | 项 | 1 | 包括安全泄放装置、 低泄高封阀、感温探测器等38种货物……详见采购需求。 |
| 六 | 无菌室洁净新风设备 | 项 | 1 | 包括高效过滤器、散流器、送风百叶口等23种货物，货物参数：1.风量1500m3/h，用于捕集0.5um以上的颗粒灰尘及各种悬浮物,由滤芯和壳体两部分组成。基本要求是过滤效率高、流动阻力低。过滤网为高分子纤维材料……详见采购需求。 |
| 七 | 净化实验室通风系统 | 项 | 1 | 包括组合式洁净空调机组（含洁净控制单元）、恒温恒湿医用净化空气处理机组、恒温恒湿医用净化空气处理机组控制面板等8种货物，货物参数：1、外机：制冷量14kW，制热量16.5kW ，风量6600m3/h，功率(W)：3900W；内机：制冷量14kW，制热量16kW，风量2350m3/h，功率(W)：400W……详见采购需求。 |
| 八 | 实验室结构改造部分 | 项 | 1 | 包括砖砌体拆除、原有门、铝合金窗拆除、开门洞及修补等，包括原有砖墙拆除……详见采购需求。 |
| 九 | 强弱电、电气、照明系统 | 项 | 1 | 包括楼层空调总配电箱AK、各功能室配电箱、塑壳4位电箱等73种货物，货物参数：250A，10-20位……详见采购需求。 |
| 十 | 实验室安防监控系统 | 项 | 1 | 包括无线移动摄像头、防爆型室内枪式摄像机、红外网络室内枪式摄像机等10种货物，货物参数：最高分辨率达 2304*1296@25fps……详见采购需求。 |
| 十一 | 给排水系统 | 项 | 1 | 包括PPR给水管、PVC-U排水管、角阀等9种货物，货物参数：DN20、De16……详见采购需求。 |
| 十二 | 实验室环境监测设备 | 项 | 1 | 包括水浸传感器、温湿度传感器等2种货物，货物参数：1、定位显示：LCD显示；2、测量精度：±（漏水绳长度的0.5%+0.5m）……详见采购需求。 |
| 十三 | 实验室中央控制模块系统 | 项 | 1 | 包括实验室中央控制模块等1项货物，货物参数：1.可在B/S电脑端和手机APP两种方式，监视通风柜的面风速，调节风机运行状态等，实现对实验室通风系统等参数的自动监控功能……详见采购需求。 |

合同履行期限：自合同签订之日起15个月。

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□本项目为专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

☑无，本项目非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目的特定条件：投标人应具备建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质和消防设施工程专业承包二级或以上资质；或建筑工程施工总承包三级或以上资质。

三、获取招标文件

时间：2022年11月10日至2022年11月17日，每天上午0:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，潜在投标人可自行在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取的招标文件编制。

售价：人民币0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月1日9点30分（北京时间）

提交投标文件地点：“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）

开标时间：2022年12月1日9点30分（北京时间）

开标地点：“政采云”平台电子开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）投标保证金：

☑ 本项目不需要缴纳投标保证金；

□ 本项目需要缴纳投标保证金，相关要求：

投标保证金金额：

投标保证金的缴纳方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账。缴纳投标保证金指定账户的信息：

开户银行：中国建设银行广西南宁市鲁班路支行

开户名称：广西兴桂源招标有限公司

银行账号：45050160477900001006

开户行行号：1056 1104 7794

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函等原件给采购代理机构。否则视为无效投标保证金。

（二）采购意向公开链接：http://zfcg.gxzf.gov.cn/reformColumn/ZcyAnnouncement10016/1g8LMqMSjn+MyeDs9S2KEg==.html

（三）网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/ (广西壮族自治区政府采购网)、http://gxggzy.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区公共资源交易中心网）。

（四） 本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（五）投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交投标文件截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在“政采云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在提交投标文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

2）投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，提交投标文件截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，提交投标文件截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。提交投标文件截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

（六）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

（八）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区水文中心

地址：南宁市建政路12号

联系方式：蒋工0771-2185692  吕工 0771-2185271

2.采购代理机构信息

名 称：广西兴桂源招标有限公司

地　址：南宁市建政路12号区水利厅综合楼一单元6楼

联系方式：0771-3491328

3.项目联系方式

项目联系人：黄晓殷

电    话：0771-3491280、0771-2211530

广西兴桂源招标有限公司

2022年11月10日

- 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评分标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。本项目货物需求一览表中标注“●”的货物参数为重要技术指标、功能项，将作为技术性能的评分依据。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，投标人必须承担相应法律责任。

4.采购内容所属行业：详见货物需求一览表。

| - 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 采购清单及货物参数 | 序号 | 采购货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 货物参数 | 分项预算合计（元） | 中小企业划分标准所属行业名称 |
|  | 第一部分、实验室台柜设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 全钢重型仪器台 | L*900mm*850mm | 193.1 | 米 | 1、仪器台采用采用厚度≥19mm一体透芯材质环氧树脂台面，口型支柱结构，支架采用不小于50x50x2.5mm厚的方钢，底柜材质1.0MM厚冷轧钢板，具有承重力强、稳固、耐腐蚀等特点。 ▲2、台面：采用厚度≥19mm一体透芯材质环氧树脂台面，各项性能符合下列2.1-2.6要求，并提供国家认可的第三方检测机构检测报告（复印件），检测依据标准为国家标准或优于国家标准且行业内普遍认可的标准： ▲2.1依据GB/T 6040-2019 （红外光谱分析方法通则）分析，测试单元为台面顶部、中间、底部。主体成分均为环氧树脂的主成分定性分析结果，台面为一体透芯环氧树脂台面。 ▲2.2依据GB/T17657-2013（人造板及饰面人造板理化性能试验方法）检测的台面耐污染性能表现为5级（测定溶液：硫酸、硝酸、盐酸、乙酸、氢氧化钠、磷酸、乙醇、二氯甲烷等常见强酸强碱和有机试剂）。 ▲2.3台面理化性能符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准表6操作台台面理化性能要求。 ▲2.4甲醛（测定方法GB18584-2001或ISO 17226-1:2018）含量测试结果为未检出。 ▲2.5放射性核素Ira小于1.0和Ir小于1.3。依据为：GB6566-2010(建筑材料放射性核素限量)。 ▲2.6耐（抗）老化测试（符合GB24820-2009，测定方法GB/T 16259-2008或GB/T17657-2013），测试结果外观无可视变化。 #### 3、主框架 3.1、口型支柱结构，支架采用不小于50x50x2.5mm厚的方钢，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，EPOXY喷涂厚度≥75μm。 ●3.2操作台力学性能符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准表8操作台力学性能要求。 4、柜体： 4.1材质1.0MM厚冷轧钢板，表面防锈耐酸碱耐腐蚀表面处理，EPOXY喷涂厚度≥75μm。 ●4.2提供符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准（或优于国家标准且行业内普遍认可的标准）的检测报告复印件，测试项目包含：表面理化性能、力学性能2大类。供货时提供满足上述标准的检测报告复印件，测试项目包含：表面理化性能、力学性能和安全性3大类。 4.3为了实验室防腐蚀需要，钢板采用双面烤漆工艺。 4.4门板：1.0MM厚冷轧钢板，表面防锈耐酸碱耐腐蚀表面处理，EPOXY喷涂厚度≥75μm，内填充防火减震静音材料，侧边圆弧工艺。 ●4.5门铰链：采用304不锈钢材质，开合耐久性不低于40000次，符合QB/T2189-2013标准；耐腐蚀性能按照QB/T3826规定进行：18H，1.5mm以下的锈点不超过20点/dm2,1.0mm以上的锈点不超过5点/dm2。 ●4.6不锈钢承重型隐蔽式合页，材质为SUS316不锈钢，寿命测试≥115,000次，72小时防盐雾腐蚀保护等级≥8级。 ●4.7抽屉导轨：采用优质镀锌钢材，在承重30kg条件下可提供至少40000次使用寿命；导轨阻尼采用封闭式设计。 4.8地脚：可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀、可调节台体水平。 | 825077.68 | 工业 |
|  | 2 | 全钢实验边台（包括记录台、周转台） | L*750mm*850mm | 11.2 | 米 | 1、参数要求同1“全钢重型仪器台”中1-4项。 | 41670.70 | 工业 |
|  | 3 | 全钢实验边台（包括记录台、周转台） | L*600mm*850mm | 6.75 | 米 | 1、参数要求同1“全钢重型仪器台”中1-4项。 | 21638.68 | 工业 |
|  | 4 | 可调升降台 | 1000mm*750mm*高度调节600-800mm之间 | 2 | 台 | 1、参数要求同1“全钢重型仪器台”中1-4项。 | 6104.00 | 工业 |
|  | 5 | 全钢实验边台（可移动式） | L*750*850mm | 8.1 | 米 | 1、悬挂式口型钢框架结构，50x50x2.5厚的方钢； 2、配4个重型双弹簧聚氨酯脚轮，承载力可达每平方米350KG。带有定，向刹车功能； 3、其他参数要求同1“全钢重型仪器台”中2-4项。 | 28252.80 | 工业 |
|  | 6 | 全钢中央实验台 | L*1500mm*850mm | 18.75 | 米 | 1、柜体落地式 2、其他参数要求同1“全钢重型仪器台”中1-4项。 | 160230.00 | 工业 |
|  | 7 | 中央实验台试剂架 | L*300mm*700mm | 12 | 米 | 1、采用优质1.0MM厚冷轧钢板，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，做耐酸碱耐腐蚀表面处理，EPOXY喷涂厚度≥75μm；试剂架立柱侧边使用圆弧工艺；立柱上下自由可调节；试剂架立柱内部中空结构，可以安装/检修管线；试剂架层板采用10mm单面磨砂玻璃，四周做磨边倒角处理。 ●2金属喷漆涂层在48H乙酸盐雾耐腐蚀性能试验中≥9级。 | 19620.00 | 工业 |
|  | 8 | 全钢高温矮台 | L*900mm*600mm | 6.2 | 米 | 1、框架为口型支柱结构，支架采用不小于50x50x2.5mm厚的方钢。 ▲2、台面采用≥20mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。提供具有资质的第三方检测机构出具满足以下参数检测报告复印件（依据标准为国家标准或优于国家标准且行业内普遍认可的标准）： 2.1.断裂模数要求：符合GB/T4100-2015要求，依据GB/T3810.4-2016（陶瓷砖试验方法，断裂模数和破坏强度测定），检测结果为：平均值≥35MPa。 2.2.吸水率要求：符合GB/T4100-2015要求，依据GB/T3810.3-2016（陶瓷砖试验方法，吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重测定），吸水率要求：平均值≤0.5%。 2.3. 耐化学腐蚀性：符合GB/T4100-2015要求，依据GB/T3810.13-2016（陶瓷砖试验方法，耐化学腐蚀性测定），测试结果为无可见变化。 2.4耐污染性：符合GB/T4100-2015要求，依据GB/T3810.14-2016（陶瓷砖试验方法，耐污染性测定），测试结果为≥3级。 2.5放射性：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果符合：内照射指数≤0.2，外照指数≤0.3。 2.6耐磨性：符合GB/T4100-2015要求，依据GB/T3810.7-2016（陶瓷砖试验方法，有釉砖表面耐磨性的测定），测试结果为4级以上。 | 27829.44 | 工业 |
|  | 9 | 档案柜 | 850*400*1800mm | 18 | 台 | 0.8mm冷轧钢结构，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂胶防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，上玻下门。 | 41202.00 | 工业 |
|  | 10 | 天平台 | 900*650*800mm | 4 | 台 | 满足十万分之一的天平使用。 1、采用外围台面为实芯理化板，内部嵌有60mm厚天然大理石材质，四周边缘打磨抛光，光滑无毛刺、无崩茬、颜色一致，台面表面无磕碰、无划痕。台面长、宽、对角线尺寸误差≤3mm；安装时台面与柜体连接稳固；整体水平一致。三级减震结构：外形 (长、宽、高) 尺寸±2mm，台面及板面平整度≤0.2mm,两侧立柱为钢板一体折弯结构，宽度120mm, 立柱内填充稳定物；满足十万分之一天平的稳定性； ▲2提供天平台合法的第三方检测机构出具的合格检测报告，检测依据：GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》或优于国家标准且行业内普遍认可的标准。 | 18390.48 | 工业 |
|  | 11 | 落地式通风柜（步入式） | 1500mm*900mm*2350mm | 1 | 台 | 1、带气体考克。 2、通风柜采用混合使用多种材质，主体结构采用优质碳素钢（Q235、A3），内部操作区间防腐材质与主体架构彻底隔离，采用多层结构设计，确保内部防腐性能，同时亦保证其整体结构的牢固性，便于安装维护水、电、气系统。 3、导流板：通风柜操作区内侧，采用三段式导流板设计，使操作区污染气体作层流运动，无气流死角，不会产生紊流或涡流现象，能迅速将实验过程中产生的不同比重的有毒有害气体排出，在生产基地里会将导流板调节在最佳位置。 4、内衬板：通风柜内部材料是极耐腐蚀的优质抗倍特板，具有良好的耐酸碱、耐高温性能，能抗化学品溅出及化学烟薰。扰流板和内衬材料一致，其引导通风柜气体快速排出柜外。 5、集风罩：排气口附件采用高分子材料一体成型的罩型设计，将通风柜的静压损失降到最低。 6、安全视窗：通风柜安全视窗采用窗框加防爆玻璃制作，根据实验要求可垂直升降、左右滑动，任意高度停留；使操作人员有可能进入操作区，同时也能有效阻挡有害物质的飞溅，确保操作人员及设备的安全； 7、视窗导向装置由抗腐蚀的PVC或相近材质构成。所有的内部连接装置都隐藏布置和抗腐蚀。 8、具有良好的密封性能，内部密封防止气体泄漏，不会使液体积留。 ●9、照明装置：采用安全玻璃面板使电气和操作区间隔离密封，避免与化学物质接触；两套照明灯管与高反射的照明罩配合，确保操作区间的照度不小于300Lux。 10、安全监控：高温测控报警，操作区温度超过内衬及风管的极限温度时，提供声、光报警视窗超出安全高度时报警，并自动返回到安全高度倒计时提醒功能，方便操作人员进行各类精确实验。 ●11、其他要求：技术指标：噪音：≤62dB（国标）；风速：0.5 m/s三段式排风；其他功能：带智能化自动延时保护装置，能彻底抽空残余腐蚀气体以保护设备使用寿命。通风柜控制面板还必须具备通风、照明、风阀调节、延时开、关功能。 ▲12、提供具有资质的第三方检测机构出具提供符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准（或优于国家标准且行业内普遍认可的标准）的检测报告复印件，测试项目包含：表面理化性能、力学性能2大类。供货时提供满足上述标准的检测报告复印件，测试项目包含：表面理化性能、力学性能和安全性3大类。 ▲13提供通风柜通过合法的第三方检测机构，出具提供符合JB/T 6412-1999（排风柜）标准（或优于此标准且行业内普遍认可的标准）的检测报告复印件，检测结果：操作口面风速达到0.4-0.5m/s，控制浓度≤0.5ml/m3,阻力≤70Pa | 19985.15 | 工业 |
|  | 12 | 落地式通风柜（步入式） | 1800mm*900mm*2350mm | 4 | 台 | 1、参数要求同11“落地式通风柜（步入式）”第1-13项。 | 98634.10 | 工业 |
|  | 13 | 定制通风柜 | 1500mm*900mm*2350mm | 3 | 台 | 1、台面：采用25mm厚一体成型碟形陶瓷板台面能够有效防止液体外溢台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。 2、参数要求同11“落地式通风柜（步入式）第1-13项参数。 | 59955.45 | 工业 |
|  | 14 | 定制通风柜 | 1800mm*900mm*2350mm | 7 | 台 | 1、参数要求同13“定制通风柜”的全部内容。 | 167860.00 | 工业 |
|  | 15 | 定制通风柜 | 1800mm*1000mm*2350mm | 2 | 台 | 1、参数要求同13“定制通风柜”的全部内容。 | 53290.10 | 工业 |
|  | 16 | 定制玻璃钢通风柜（机压阻燃型） | 1800mm*900mm*2350mm | 1 | 台 | 1、机压阻燃型。 2、通风柜上、下箱机模成型：均采用高分子复合片状材料经过机器设备高温热压固化倒模而成。具有耐酸、防腐、耐高温、阻燃、耐刮、使用寿命长、环保等特点。 3、通风柜顶板及灯罩全部采用阻燃防腐片状模材料经过机器设备高温热压固化倒模而成，设有风向导流层，并配有凝液接槽功能，防止液体回流。三防灯暗藏式安装于通风柜顶罩上，防止与通风柜内及室内的气体接触。 4、通风柜导流板：独特的导流板设计，设有调风速功能，必免排风死角，亦采用高分子复合片状材料经过机器设备高温热压固化倒模而成。导流层内设有冷凝水自动收集装置，冷凝水按指定的要求达到安全排放。 5、通风柜内壁两侧设有安全检修门，以方便水、气等的安装与检修。检测门材质同柜身一样采用机压一次成型FRP阻燃防腐材料。 6、视窗：单片式垂直视窗，上下开门结构，置于操作空间与操作者之间以保护操作者安全，视窗可停于任意活动点。 （1）视窗玻璃：采用约5.0mm钢化玻璃，视野清晰、无阻碍。 （2）视窗把手：采用防腐PP型材，把手上下均具圆弧造型，具导流效果，以避免涡流之产生。 （3）视窗外框：采用防腐PP型材，四边包夹嵌入式结合设计，确保安全性及耐用性。 （4）传动机构：采用同步带、同步轴组合传动结构。滑动自如，可以使玻璃门任意停留。 7、通风柜门板：也采用阻燃防腐型玻璃钢钢材质（内没任何夹层），内、外门组合式设计，可根需要内、外门采用不同的颜色来打配，使整个产品更具有美观性。通风柜门拉手：模具一次成型从门板顶部卡扣下来，呈现“U”型状，结构紧密不容易脱落。 8、通风柜上、下箱体，整体可拆装，螺母预埋在玻璃钢板内，整个产品具有易拆装、易搬迁、节省运费等特点。 9、通风柜的台面：台面：采用25mm厚一体成型碟形陶瓷板台面能够有效防止液体外溢台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。工作台风速在0.3-0.8M/S，电压为220V或380V。噪音：≤60db。 10、 配件：电控采用中文液晶超薄显示屏装在通风柜右侧立柱上，插件连接设计，方便操作及维护，配带稳压适配器，具用良好的防腐性能。 电：电源插座*2个，其中220V/10A多功能插座 4个，插座安装位置：每台通风柜两侧立柱各2个。 ★●11、水阀、水嘴（投标货物必须使用政府强制采购的节能产品）：主体材质：墙盘、截止阀、水咀体、出水咀：由H59红冲料采用红冲工艺制造。 立管：采用Φ26×1.2mm管径的H62铜管制造。 臂管：采用Φ22×1mm管径的H62铜管制造。 鹅颈弯管：采用Φ19×1mm管径的H62铜管制造，可绕立管360°旋转。 ▲12提供具有资质的第三方检测机构出具提供符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准（或优于国家标准且行业内普遍认可的标准）的检测报告复印件，测试项目包含：表面理化性能、力学性能2大类。供货时提供满足上述标准的检测报告复印件，测试项目包含：表面理化性能、力学性能和安全性3大类。 ▲13提供通风柜通过合法的第三方检测机构，出具提供符合JB/T 6412-1999（排风柜）标准（或优于此标准且行业内普遍认可的标准）的检测报告复印件，检测结果：操作口面风速达到0.4-0.5m/s，控制浓度不大于0.5ml/m3,阻力不大于70Pa。 | 29430.00 | 工业 |
|  | 17 | 定制玻璃钢通风柜（机压阻燃型） | 1800mm*1000mm*2350mm | 2 | 台 | 1、参数要求同16“定制玻璃钢通风柜（机压阻燃型）”的全部内容。 | 64190.10 | 工业 |
|  | 18 | 易燃品毒害品安全储存柜 | 900*510*1840mm | 4 | 台 | 1.落地型全钢制柜体，采用1.0mm国标一级冷轧钢板，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂； ▲2.带显示屏（温湿度值、VOC浓度值）；电子双密码锁双人管理，每次开门微电脑时间记录，可以随时查看，三方向多点锁定，具有移动、敲击、错码等自动报警功能。 3.柜体内填充具有保温隔热陶瓷纤维棉，右下部带有进风口、旋转风阀，可自动排风。 | 42993.96 | 工业 |
|  | 19 | 废液回收储存桶 | 不小于200L | 5 | 台 | 高密度聚乙烯材质，PP结构/耐化学酸碱腐蚀，螺纹桶盖，密封性能优异。 | 22928.15 | 工业 |
|  | 20 | 储物柜 | 900*450*1800mm | 1 | 台 | 0.8mm冷轧钢结构，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理；多层格。 | 3603.54 | 工业 |
|  | 21 | 工作服柜 | 850*400*1800mm | 9 | 台 | 0.8mm冷轧钢结构，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理；带挂衣杆。 | 11850.48 | 工业 |
|  | 22 | 不锈钢消毒鞋柜 | 900*400*600mm | 2 | 台 | 304#不锈钢结构，内嵌带紫外线灭菌装置 | 4697.90 | 工业 |
|  | 23 | 试剂储存柜（带排风） | 900*450*1800mm | 16 | 台 | 1、柜体：采用8mm白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成，、无缝焊技术，垂直燃烧需达到V-1级别。 2、层板：采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接，四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边可获得一定程度防溢效果。 3、视窗：采用5mm钢化玻璃制作。 4、门把手：耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。 5、门合页：耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。 ▲6、提供PP试剂柜或PP药品柜合法的第三方检测机构出具的合格检测报告，检测依据：GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》（或优于国家标准且行业内普遍认可的标准）。检测结果达到标准要求。 | 64649.12 | 工业 |
|  | 24 | 净气型药品柜 | 800*510*2070mm | 1 | 台 | 1、金属部件：主要材质≥1.2mm镀锌钢板，环氧树脂静电喷涂，覆有耐用防化无铅涂层。 2、门板：主要材质≥6mm亚克力板。 3、层板：一体成型PP托盘，抗酸碱，高度可调。 4、抗酸碱盛漏液抽屉：聚丙烯PP内胆，耐腐蚀，防止试剂瓶打碎泄漏的液体外溢。 5、实时温湿度环境监控系统，显示实时温湿度，设置报警参数，保障产品使用安全。 6、风机监控：风机系统失灵报警，在线可调风机转速，保证不同化学品量的储存需求。 ▲7、过滤器饱和报警系统：产品配有双层过滤器及双VOC探头，一个探头监测室内空气质量，一个探头监测过滤器饱和状况，过滤器设定饱和报警值，超出范围即报警，当浓度长时间超出设定值需更换过滤器。 8、风机，性能稳定，超静音，无火花静电。 9、高效过滤系统，大于0.3um的粒子，过滤效率达99.995%。 10、带软件控制 10.1、大屏幕显示，分辨率：不小于1024x600； 10.2、支持SIM卡4G通信，4G通信模块； ▲10.3、具有化学品管理功能，实现化学品库存列表管理，可支持不少于100种化学品列表清单显示，列表包括序号，化学品名称，数量，单位等；在设备端可进行库存增加、删减、更改等操作；数据同步至云端后台服务器；微信客户端可以查阅当前库存列表。 ▲10.4、通过微信客户端可进行远程管理，查阅历史VOC数据、温湿度环境数据，以曲线方式呈现；可查阅历史报警记录，可远程控制风机、报警灯。 10.5、可提供API接口，支持第三方平台对接功能。 11、有机溶剂安全盖：用于所有使用有机溶剂的设备，避免有害溶剂气体的挥发和废液容器的泄露。 ●11.1提供后续每年2次以上免费上门检测活性炭过滤系统参数指标是否正常，免费周期为终生。 ▲12、配置：（在审核货物参数正偏离时计一项） 12．1．层板：8块 12．2．层板承重：＞70kg/㎡ 12．3．存储容量：不小于160瓶（500ml） 12．4．过滤器：4组 12．5．初效过滤器：1个 12．6．风机：1个 12．7．显示屏：七英寸液晶 12．8．触摸屏 12．9．控制系统：1套 12．10．VOC报警系统：1套 12．11．温湿度报警系统：1套 12．12．远程监控系统：1套 12.13．电源线：1根 12．14.锁具：平面锁+PP挂锁 | 57988.00 | 工业 |
|  | 25 | 器皿柜 | 900*450*1800mm | 16 | 台 | 1.柜体：采用瓷白色PP（聚苯烯）板材，具有耐腐蚀性，经同色焊条作无缝焊接处理，保证柜体坚固及密封性。 2.层板：要求为不小于5mm厚抗倍特板（或不锈钢板），四周采用15mm*15mm的铝型材框边，层板根据常用器皿的规格开有圆孔，方便存放器皿。 | 64649.12 | 工业 |
|  | 26 | 标本柜 | 900*450*1800mm | 6 | 台 | 1.柜体采用优质1.0MM厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，EPOXY喷涂厚度≥75μm，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格；采用304不锈钢材质门铰链，开合耐久性不低于40000次。上玻下门。 | 21621.24 | 工业 |
|  | 27 | 样品架 | 1200*450*1800mm | 2 | 台 | 1.全钢框架结构，4层层板采用PP板材焊接，耐酸碱腐蚀。 | 4174.70 | 工业 |
|  | 28 | 样品架 | 1500*450*1800mm | 10 | 台 | 1.全钢框架结构，4层层板采用PP板材焊接，耐酸碱腐蚀。 | 26094.60 | 工业 |
|  | 29 | 万向抽气罩 |  | 31 | 台 | 360°旋转式万向抽气罩 1、组成部分：二段式伸缩导管、集气罩、固定座。 2、PP材质，管道直径75mm，罩口直径：375mm； ▲3、顶部连接件铝合金360°旋转装置坚固耐用； 4、罩口：拱型/杯型； 5、集气罩：高密度PP/PC，材质 罩口加装360°旋转装置，确保罩口能够360°旋转，做到无死角吸风； 6、关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 7、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶 。 ▲8、关节连接杆：304不锈钢； 9、关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 10、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 11、覆盖范围：长度3.15m，以固定架为中心最大活动半径可达2040mm。 长度2.6米以固定架为中心最大活动半径可达1600mm伸缩导管75mm/110mm 改性PP； 12、固定底座：为高密度PP材质，由模具注塑一体成型，非粘接而成，牢度强，不脱底。材质厚实，安装更方便，且安装后外观平整度高，光滑无凹凸，不易变形； ●13、PP抽气罩：耐化学性（常温下，经硫酸、硝酸、氢氧化钠、甲醛、乙醚各30%的稀释液，各自擦拭主要部件表面10min后洗净，无明显变形、脱色和影响使用性能的缺陷）、耐高温（主要零部件在110℃环境下，经1h耐高温试验后，无影响使用功能的缺陷） ●14、PP抽气罩：常温下，经0.5J冲击试验3次后，任一部件不应有破裂等影响强度的现象。 | 175925.04 | 工业 |
|  | 30 | 原子吸收罩 | 500*500mm | 5 | 台 | 1.采用1.0mm SUS304 不锈钢板制作，罩内有调节风量的调节阀，耐腐蚀；管颈装有伸缩节和风阀，上下高度可调节。 | 21656.57 | 工业 |
|  | 31 | ICP-MS抽风罩 |  | 1 | 台 | ▲1.要求在通风软管出口端得到的实际风量为5-7m3/min(风速4.7～6.6m/s)。在通风硬管上必须安装风速调节装置，比如节流阀。配置软管直径为15cm。材质不限，能够耐受75摄氏度气体即可。 | 9030.65 | 工业 |
|  | 32 | 气瓶柜 | 900*500*1800mm | 6 | 台 | 一、门板内镶嵌防火减震静音材料填充，内置双不锈钢卡圈（套锁式）以固定气瓶，翻推式垫板方便气瓶推入；内设排风口，便于泄漏的气体排出；配有燃气泄漏报警装置,适合各种气体气瓶的存放。 二、基本要求：安装方便与其它家具搭配协调，符合国家安全标准。 技术参数： 1、1.0mm厚冷轧镀锌钢材质，外喷75μm厚环氧树脂。双层结构。 2、铝合金把手。 3、柜内配置有功能架，可方便安装气体减压阀。配备有钢链以固定气瓶。 ●4、提供全钢气瓶柜通过合法的第三方检测机构的合格检测报告，检测依据：GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》（或优于国家标准且行业内普遍认可的标准）。 | 35323.76 | 工业 |
|  | 33 | 货 架 | 1200*450*1800mm | 3 | 台 | 1.全钢框架结构，4钢制层板，可调节高度。 | 4473.36 | 工业 |
|  | 34 | 器材架 | 1200*500*1800mm | 14 | 台 | 1.全钢框架结构，4钢制层板，可调节高度。 | 26664.80 | 工业 |
|  | 35 | 不锈钢工作台 | L*650*800 | 3.9 | 米 | 1.采用1.0mm以上304#不锈钢台面，内衬中密度纤维板，再包边封边，总厚度约为27mm。主框架采用30*30mm方形不锈钢钢管制成；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺及假焊，且经打磨平磨平整并防锈处理。 | 5855.48 | 工业 |
|  | 36 | 超净工作台 | 1500*730*1650mm | 2 | 台 | 技术参数 1. 额定功率：750 W； ▲2. 气流流速：0.30～0.45m/s； 3. 紫外灯功率：18W； 4. LED日光灯功率：12W； 5.前窗玻璃最大开口高度：约400mm； 6.前窗玻璃开口安全操作高度：约200-350mm； 7.工作台到地面高度：约750mm； 8.噪音≤65dB(A)； 9.风机：转速：2460 RPM，流量：750 m³/h，功率90W； ▲10.产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min； 11.照明：≥350lx； 12. 箱体部分采用不小于1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂，增强了结构强度，整个装置更加稳重； 13.工作区台面为不锈钢材质，美观耐腐蚀； 14.工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品； 15.控制面板采用轻触式开关，具有风速调节显示，紫外灯开关显示及消毒时间控制功能； 16.洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停； 17.紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员； 18.紫外灯延时5S开启，保护操作人员安全； 19.设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定； 20. 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。 | 26177.44 | 工业 |
|  | 37 | 实验水槽 | 560*460*385mm | 19 | 个 | 作为实验室重要的配件与水龙头搭配，用于实验室器具的盥洗。水槽边沿平整，契合台面。水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况。水槽材质为防腐蚀材质。主要搭配 PP存水器，防止虹吸现象。 1、材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱； 稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。 2、厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。 3、附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 ▲4、耐化学性：经试剂10%醋酸。10%NaOH,15%次氯酸钠，饱和NaCL溶液，70%乙醇分别试验，经试验后表面应无永久腐蚀或变形。其中外观及其承载能力的检测也都符合要求。 | 9920.09 | 工业 |
|  | 38 | ★三联水龙头（投标货物必须使用政府强制采购的节能产品） |  | 19 | 个 | 1、主体材料：直管：采用ø26*1.2 mm管径的H63铜管制造。臂管：采用ø22*1.2mm 管径的H63铜管制造。鹅颈弯管：采用ø19 *1.0mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射，陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar，符合GB18145-2014标准，开关旋钮: 高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 2、符合GB 25501-2010 水嘴用水效率限定值及用水效率等级标准。 3、实验室三口化验水龙头：主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准。水龙头总整高度555MM，主管直径26MM，弯头直径22MM，鹅颈管直径19mm。 | 11100.56 | 工业 |
|  | 39 | ★单联水龙头（投标货物必须使用政府强制采购的节能产品） |  | 11 | 个 | 1.主体材料：直管：采用26*1.2 mm管径的H63铜管制造。臂管：采用22*1.2mm 管径的H63铜管制造。鹅颈弯管：采用19 *1.0mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射，陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar，符合GB18145-2014标准，开关旋钮: 高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 2.其他参数要求同38“三联水龙头”第2-3项。 | 4232.47 | 工业 |
|  | 40 | 中央台台上电源插座 |  | 34 | 组 | 220V 10/16A万用二、三插多功能电插座，适用各种仪器插头 | 4801.17 | 工业 |
|  | 41 | 滴水架 |  | 12 | 台 | 27支棒，采用黑色PP棒+PP材质，抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿、并设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥 | 6409.20 | 工业 |
|  | 42 | 嵌入式紧急淋浴器 |  | 3 | 台 | 1.立式全不锈钢结构（实验室安全装置）,带脚踏式开关； 2.主体材料：不锈钢 304，厚度：不低于 3mm。可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀的现场； 3.配备喷淋系统和洗眼系统，当受伤者身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时，使用洗眼器喷淋系统进行大水量冲洗；当化学品物质喷溅到工作人员面部、眼部、脖子或者手臂等部位时，使用洗眼器的洗眼系统进行冲洗。冲洗时间不得小于 15 分钟； 4.工作压力：0.3—0.6Mpa 5.密封压力：不小于0.8Mpa 6.喷淋流量：>75.7L/min 7.洗眼流量：>11.4L/min 8.洗眼器进水口尺寸：DN25 9.洗眼系统排水口尺寸：DN25 | 18266.17 | 工业 |
|  | 43 | 洗眼器 |  | 3 | 台 | 1.桌上抽取式（实验室安全装置）,不锈钢材质，模具成型，喷头可抽取，喷水呈雾状扩散式且力度适中，快速彻底清洗眼球 | 2907.03 | 工业 |
|  | 44 | 实验凳 |  | 70 | 张 | 聚氨酯凳面,不锈钢螺杆,带靠背和扶手，液压可升降。 | 23500.40 | 工业 |
|  | 第二部分、实验室VAV智能通风、废气处理设备系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 活性炭吸附箱 |  | 2 | 台 | 1.活性炭吸附箱处理风量：5000-14940m3/h 2.PP材质 3.内置两级净化活性碳板，两级净化。 | 48388.75 | 工业 |
|  | 2 | 活性炭吸附箱 |  | 1 | 台 | 1.活性炭吸附箱处理风量：10000-20000m3/h 2.PP材质 3.内置两级净化活性碳板，两级净化。 | 51707.88 | 工业 |
|  | 3 | 综合废气处理塔 |  | 1 | 台 | 1.综合废气处理塔处理风量:10000-20000m3/h 2.酸雾喷淋塔 3.玻璃钢材质/双层喷淋 | 41140.47 | 工业 |
|  | 4 | 高效节能防腐型玻璃钢离心风机 |  | 1 | 台 | 1. 风量不小于13670m3/h，功率：7.5kw 2.玻璃钢离心风机，变频控制。 3.机壳材质：由 FRP 玻璃纤维增强塑料（即玻璃钢）材质一次成型制作耐温、防腐； 4.叶轮材质：FRP 玻璃纤维增强塑料制作（即玻璃钢），采用后倾机翼型叶片，曲线型前盘和平板后盘一次成型而成，耐温、防腐； 5.安装方式：楼顶落地装 | 22253.00 | 工业 |
|  | 5 | 高效节能防腐型玻璃钢离心风机 |  | 1 | 台 | 1.风量不小于16393m3/h；功率11kw。 2.其他参数要求同第4项“高效节能防腐型玻璃钢离心风机”中2-5项。 | 22253.00 | 工业 |
|  | 6 | 高效节能防腐型玻璃钢离心风机 |  | 1 | 台 | 1.风量不小于9360m3/h；功率：4kw。 2.其他参数要求同第4项“高效节能防腐型玻璃钢离心风机”中2-5项。 | 21878.25 | 工业 |
|  | 7 | 高效节能防腐型玻璃钢离心风机 |  | 1 | 台 | 1.风量不小于23015m3/h；功率：30kw。 2.其他参数要求同第4项“高效节能防腐型玻璃钢离心风机”中2-5项。 | 42835.84 | 工业 |
|  | 8 | 高效节能防腐型玻璃钢离心风机 |  | 1 | 台 | 1. 风量不小于5485m3/h；功率：2.2kw。 2.其他参数要求同第4项“高效节能防腐型玻璃钢离心风机”中2-5项。 | 9525.25 | 工业 |
|  | 9 | 高效节能防腐型玻璃钢离心风机 |  | 1 | 台 | 1.风量不小于4096m3/h；功率：2.2kw。 2.其他参数要求同第4项“高效节能防腐型玻璃钢离心风机”中2-5项。 | 9109.74 | 工业 |
|  | 10 | 防爆风机 | 防爆风机T35-2.8 | 1 | 台 | 1.转速：1450r/min； 2.功率:0.6KW； 3.风量: 不小于1464m3/h | 4532.12 | 工业 |
|  | 11 | 消声器 | 规格：￠800×1200 | 4 | 个 | 规格：￠800×1200 | 14205.33 | 工业 |
|  | 12 | 消声器 | 规格：￠800×1000 | 2 | 个 | 规格：￠800×1000 | 5979.32 | 工业 |
|  | 13 | 定制排风罩 | 定制一体风罩de250 | 1 | 个 | 定制一体风罩de250，不锈钢材质带调节阀de100，软接管de100 | 9304.06 | 工业 |
|  | 14 | PVC圆管 | ￠110 | 18.93 | ㎡ | ￠110 | 2834.16 | 工业 |
|  | 15 | PVC圆管 | ￠160 | 94.63 | ㎡ | ￠160 | 15213.54 | 工业 |
|  | 16 | PVC圆管 | ￠250 | 68.91 | ㎡ | ￠250 | 12066.02 | 工业 |
|  | 17 | PVC圆管 | ￠315 | 28.98 | ㎡ | ￠315 | 4738.80 | 工业 |
|  | 18 | PP通风管道 | 4mm厚度 | 124.17 | ㎡ | 4mm厚度 | 44655.19 | 工业 |
|  | 19 | PP通风管道 | 6mm厚度 | 51.37 | ㎡ | 6mm厚度 | 22422.37 | 工业 |
|  | 20 | PP通风管道 | 8mm厚度 | 99.42 | ㎡ | 8mm厚度 | 52992.92 | 工业 |
|  | 21 | 防潮层、保护层 |  | 99.42 | ㎡ | 外覆不燃铝箔,用难燃粘结剂粘紧,整体达到难燃B1级 | 9390.76 | 工业 |
|  | 22 | 防腐耐老化帆布软接 |  | 10.98 | ㎡ | 设备与风管连接、规格与风管对应，长度500mm | 4282.64 | 工业 |
|  | 23 | 管道支架 |  | 277 | kg | 含支架制作安装，支架除锈后，刷防锈漆二道 | 5642.83 | 工业 |
|  | 24 | 双层散流器 | 250*250mm | 2 | 个 | 1、铝质、烤漆方形散流器 2、规格：250*250mm | 893.32 | 工业 |
|  | 25 | 开墙孔 | 开孔尺寸φ350mm、φ315mm、φ250mm | 3 | 个 | 开孔尺寸φ350mm、φ315mm、φ250mm，各1个。 | 1684.50 | 建筑业 |
|  | 26 | 开墙孔 | 开孔尺寸400*320mm | 1 | 个 | 开孔尺寸400*320mm，1个。 | 561.50 | 建筑业 |
|  | 27 | 开墙孔 | 开孔尺寸500*400mm、400*250mm、400*320mm | 3 | 个 | 开孔尺寸500*400mm、400*250mm、400*320mm，各1个。 | 2695.20 | 建筑业 |
|  | 28 | 混凝土楼板开孔 | 开孔尺寸350*300 | 1 | 个 | 混凝土楼板开孔通至六层风井，开孔尺寸350mm*300mm1个 | 561.50 | 建筑业 |
|  | 29 | 混凝土楼板开孔 | 开孔尺寸550*550 | 1 | 个 | 混凝土楼板开孔通至六层风井，开孔尺寸550*550各1个 | 898.40 | 建筑业 |
|  | 30 | 活性炭吸附箱混凝土基座 | 基座(原有1米*1米,需加长)1600mm*2200mm | 3 | 个 | 基座(原有1米*1米,需加长)1600mm*2200mm | 5053.50 | 建筑业 |
|  | 31 | 酸雾喷淋塔混凝土基座 | 基座(原有1米*1米,需加长)1600mm*2200mm | 1 | 个 | 基座(原有1米*1米,需加长)1600mm*2200mm | 1684.50 | 建筑业 |
|  | 32 | 玻璃钢离心风机水泥基座 | 基座(新设)1200mm*1200mm | 1 | 个 | 基座(新设)1200mm*1200mm | 1684.50 | 建筑业 |
|  | 33 | 集成控制盒 |  | 20 | 台 | 1、220V供电； 2、风机启停、照明； ▲3、风阀角度、门高、面风速信号接收 | 75267.95 | 工业 |
|  | 34 | ★液晶显示器 |  | 20 | 台 | 1、4.3寸液晶彩屏、持续显示通风柜当前面风速； 2.面风速过高过低声光报警设置； 3.控制通风柜面风速运行在0.4-0.6m/s（可设） 4.反应时间小于0.1S,控制稳定时间小于3s； 5.一键紧急排风控制； 6.自动转换节能和正常模式。 | 25172.72 | 工业 |
|  | 35 | 门高传感器 |  | 20 | 个 | 1.输入电压24VDC 2.输出0-10； 3.实测柜门高度0-1000mm量程 | 16354.47 | 工业 |
|  | 36 | 面风速传感器 |  | 20 | 个 | 1.输入电压24VDC 2.输出0-10VDC； 3.风速范围（0-2m/s） | 17477.47 | 工业 |
|  | 37 | PPS蝶阀（带比例积分执行器） |  | 20 | 个 | 1、￠250mm； 2、输入24VDC； 3、控制信号0-10V； 4、扭力 5Nm； 5、0-90度运行时间约2.5s； 6、材质PP一体成型双层密闭 | 28911.19 | 工业 |
|  | 38 | 电动风阀 | 160mm | 38 | 个 | 规格：160mm，电源：AC220 V | 9910.61 | 工业 |
|  | 39 | 可编程控制器 |  | 6 | 台 | 1、可实时控制当前系统的压力值及所有设置参数 2、所有参数均可就地处理，应有调整相应指示，采集通风柜及新风系统开关信号，控制风机变频。 3、对变频器的输入输出控制 | 9104.39 | 工业 |
|  | 40 | 触摸屏 |  | 6 | 台 | 1、可实时显示当前排风与新风系统的压力值及所有设置参数 2、所有参数均可就地处理，应有调整相应指示 3、变频器的运行状态显示。 | 10786.06 | 工业 |
|  | 41 | 变频器 |  | 1 | 台 | 1、功率：7.5KW； 2、电源：三相380-480V±10%； 3、频率：0-50HZ， 4、功率因素：约0.98 5、输入信号：电压0-10 V或电流0-20 mA； 6、需配操作显示面板。 | 6234.00 | 工业 |
|  | 42 | 变频器 |  | 1 | 台 | 1、功率：4KW； 2、电源：三相380-480V±10%； 3、频率：0-50HZ， 4、功率因素：约0.98 5、输入信号：电压0-10 V或电流0-20 mA； 6、需配操作显示面板。 | 5335.60 | 工业 |
|  | 43 | 变频器 |  | 1 | 台 | 1、功率：11KW； 2、电源：三相380-480V±10%； 3、频率：0-50HZ， 4、功率因素：约0.98 5、输入信号：电压0-10 V或电流0-20 mA； 6、需配操作显示面板。 | 10164.50 | 工业 |
|  | 44 | 变频器 |  | 2 | 台 | 1、功率：2.2KW； 2、电源：三相380-480V±10%； 3、频率：0-50HZ， 4、功率因素：约0.98 5、输入信号：电压0-10 V或电流0-20 mA； 6、需配操作显示面板。 | 9099.00 | 工业 |
|  | 45 | 变频器 |  | 1 | 台 | 1、功率：30KW； 2、电源：三相380-480V±10%； 3、频率：0-50HZ， 4、功率因素：约0.98 5、输入信号：电压0-10 V或电流0-20 mA。 | 30490.80 | 工业 |
|  | 46 | 管道压力传感器 |  | 6 | 支 | 1.输入电压24VDC 2.输出0-10； 3.实测柜门高度0-1000mm量程 | 9488.18 | 工业 |
|  | 47 | 变频柜 |  | 1 | 台 | 1.功率：7.5KW 2.变频控制柜系统及柜内空开、电源等元器件 | 2585.73 | 工业 |
|  | 48 | 变频柜 |  | 1 | 台 | 1.功率：4KW 2.变频控制柜系统及柜内空开、电源等元器件 | 2248.83 | 工业 |
|  | 49 | 变频柜 |  | 1 | 台 | 1.功率：11KW 2.变频控制柜系统及柜内空开、电源等元器件 | 3686.27 | 工业 |
|  | 50 | 变频柜 |  | 2 | 台 | 1.功率：2.2KW 2.变频控制柜系统及柜内空开、电源等元器件 | 3823.86 | 工业 |
|  | 51 | 变频柜 |  | 1 | 台 | 1.功率：30KW 2.变频控制柜系统及柜内空开、电源等元器件 | 9211.43 | 工业 |
|  | 52 | 变频柜信号线 |  | 758.98 | m | 1、RVVS-2*0.75mm2 2、电线沿线管敷设 | 2446.20 | 工业 |
|  | 53 | 变频柜电源线 |  | 645.98 | m | 1、BV-4*4mm2 2、电线沿线管敷设 | 2952.32 | 工业 |
|  | 54 | 变频柜电源线 |  | 163.49 | m | 1、BV-4*6mm2 2、电线沿线管敷设 | 1268.68 | 工业 |
|  | 55 | 变频柜电源线 |  | 47.61 | m | 1、YJV-5*16mm2 2、电线沿线管敷设 | 4911.92 | 工业 |
|  | 56 | 变频柜信号线配管 | PC16 | 758.98 | m | 配套 | 5096.96 | 工业 |
|  | 57 | 变频柜信号线配管 | PC32 | 422.28 | m | 配套 | 6221.78 | 工业 |
|  | 58 | 变频柜信号线配管 | PC40 | 47.61 | m | 配套 | 794.48 | 工业 |
|  | 第三部分、实验室废水处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 实验室综合废水处理设备 | 日处理废水量：3 T/D | 1 | 套 | 1、项目概况及要求 本系统是一套用于对实验楼各个实验室所产生的实验室综合废水(包括实验室排出的少量药品、化学试剂、试液、废液、残留试剂、容器洗涤、仪器清洗及跑冒滴漏等)进行全自动处理的设备，处理达标后自动排入市政排污管道。 1.1投标人应根据招标文件中的技术要求为基础,结合现场实际情况,进行成套设备解决方案设计、满足设备正常运行所必需具备的工艺系统设计及安装、设计及施工、硬件部分的安装调试、软件系统的控制要求、设备部件的选择招标、运输及储存、制造、调试及检查、运行及验收、培训和最终交付投产等，同时具备应急备用功能，保证设备出现故障时，整体系统能够正常使用。 ▲1.2实验室综合废水经设备处理后的相关要求：实验室综合废水处理后的水质应符合《国家污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准或污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962 - 2015)c级标准。提供相关证明文件，证明文件以投标货物生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或产品说明书或招标文件中允许的其它形式为准。 1.3实验室综合废水经设备技术要求 投标方应选用高性能设备，所采用的工艺必须是技术先进，并经过实践证明是成熟可行的。所选系统布置合理、运行稳定可靠、全自动化运行，完全实现无人值守。 1.4实验室综合废水处理设备设计及参数要求 必须采用国内成熟产品，要求为无土建（无钢筋混凝土或砖砌池体设备基础等）的实验室综合废水处理一体化成套设备； 1）、设备日处理废水量： 3T/D，电源：380V/220V，总功率不大于3kw，可利用的总占地面积约18平米，可利用的高度约1.6米，应考虑水量增加及系统故障的应急预案； 2）、自动搅拌混凝气浮装置：采用优质耐强酸、耐强碱、抗腐蚀、高强度的PP材质折弯焊接而成，壁厚约10mm、密度约5.1g/cm3； 3）、自动絮凝助凝沉淀装置： 采用优质耐强酸、耐强碱、抗腐蚀、高强度的PP材质折弯焊接而成，壁厚约10 mm 、密度约5.1g/cm3； 4）、搅拌器：220V, 每分钟60转, PP材质叶片转轴 ； 5）、污泥干化器:产生的污泥须自动脱水至含水率低于5%便于处置； 6）、模块有应急功能，保证部分设备出现故障时整体系统能够正常使用； 7）、系统应超标报警功能、设备运行出错报警功能。 2、设备各处理单元技术要求 2.1实验室综合废水收集及预沉淀装置 2.2定量加药全自动定时混凝气浮搅拌装置 2.3絮凝助凝沉淀反应处理装置 2.4污泥干化器 2.5重金属捕捉器 2.6电化学催化氧化还原处理装置 2.7光催化氧化反应处理系统 2.8高低电位差微电解系统处理装置 2.9两级有机生物活性处理系统 2.10新型膜生物反应处理装置 2.11复合式消毒处理装置 2.12终端深度处理装置 3、设备控制系统及性能要求 3.1产品实用性广，可适应各类实验室的废水处理； 3.2漏水漏电自动保护、高低压自动保护、无废水保护等功能； 3.3定时自动清洗功能：系统定时对需要清洗的部件进行自动清洗，使用寿命更长； 3.4产品通过中央集中控制，自动化程度高，无须专人值守； 3.5定时开关机功能：可根据客户的要求设定早晚自动开关机； 3.6产品动态化运行，数字化指标，处理效果好，不会产生废渣、废水等二次污染； 3.7产品通过“一站式”设计，集成式一体化设备处理：外形美观、占地面积小等； 3.8设备系统集中控制，根据客户设定参数，系统可自动实时检测各传感器参数等功能； ▲3.9设备采用智能控制系统和人机界面操作屏：液晶中文显示所有监控参数：如设备的启停、冲洗、排污等功能；显示各单元运行状态，如动画式流程图、提升泵、压力显示、流量显示、水箱液位等都要显示在控制触摸屏里；设有停水、停电、过载等非正常状态自动保护、故障自动报警及处理功能，能自动记录和管理历史运行水质数据与分析等。具人机对话功能，时钟和语言设定功能，开机时系统自动检测，全自动处理废水、针对不同废水的成分和浓度，控制系统自动进行计算然后按比例进行自动投放药品，更加科学化和合理化； ▲3.10远程监控及操作功能： 客户只需要在办公室或中控室通过微机或中控机里安装的远程控制软件对废水处理间里的废水处理设备进行远程监控、运行操作和远程管理，时时了解设备的运行情况和运行状态； 3.11主板上配置：具备RFID芯片，实现自动识别安装日期，防伪防错、确保最佳可追溯性，保证系统运行安全，设置850/900/1800/1900MHz四频数据通信模块； 3.12产品PIN码锁系统：设备管理权和使用权分开，保障设备正常运行和安全使用；系统内置全自动消毒程序，可实现自动消毒，中英文界面和操作时钟设定、系统循环时间设定； 3.13控制主板配置：具备RFID芯片，实现自动识别安装日期，防伪防错、确保最佳可追溯性，保证系统运行安全； 3.13物联网产品管理系统：管理系统可为所有用户提供与产品“识别”信息交换的多种管理服务模式，每个管理体系通过产品识别的“证据”，产品控制和管理的“管控”、“规矩”、“目标”等管理方法，对产品进行控制和管理，实现了多用户共享物联网管理平台提供的从产品生产、调试、使用、运行、服务等多个环节的多种与产品“识别”信息交换的综合管理服务，实现产品“控制管理”和“企业管理”的技术效果，企业售后服务部可以通过物联网系统平台时时监管各个用户的设备，了解设备的运行情况等。 ▲3.14产品管理平台功能：监测系统24小时远程监测设备运行的各项参数指标，当达到设定限值时，控制系统会发送手机短信或语音电话等方式通知客户；系统可为所有用户提供与产品“识别”信息交换的多种管理服务模式，用户和设备供应企业专业技术人员均可在同一管理平台上对产品进行双重管理。 4、设备电气控制设计要求 4.1电源：实验室综合废水处理设备用电以380/220三相四线电缆将所需容量电源引入控制室配电柜，然后分送到各用电设备； 4.2电气控制：主要对设备中的污水提升泵、过滤提升泵、加药装置、搅拌装置、电磁阀以及监控仪器仪表等电器元气件进行控制； 4.3设计原则 1）、为确保安全，本设计中采用三相五线制线路，电源进线接零线N与接地线PE相连。所有污水处理系统的设备金属外壳均与PE线相连； 2）、为使污水处理工程调试后正常工作，确保污水处理效果，本系统的低压供电系统采作双进线，即设置一路备用电源，采用人工切换； 3）、一旦自动控制失灵时，本系统可进行手动控制，工作状态以信号灯观察运行正常与否； 4）、设备配有自动与手动控制开关，正常运行时，无需人员管理，完全由微机控制柜控制。 | 268698.41 | 工业 |
|  | 第四部分、实验室集中供气系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 316LBA级不锈钢洁净管 | 3/8" | 16.8 | 米 | 1.316LBA级不锈钢洁净管安装； 2.规格：3/8"； ●3.压力等级：PN=0.4～0.8MPa； 4.连接方式：焊接连接；含管道清洗、吹扫、压力试验、气密实验、脱脂。 | 3709.40 | 工业 |
|  | 2 | 316LBA级不锈钢洁净管 | 1/4" | 547.29 | 米 | 1.316LBA级不锈钢洁净管安装； 2.规格：1/4"； ●3.压力等级：PN=0.4～0.8MPa； 4.连接方式：焊接连接；含管道清洗、吹扫、压力试验、气密实验、脱脂。 | 106213.44 | 工业 |
|  | 3 | 二级减压器 | 二级减压器 | 31 | 套 | SS316L单表1.0Mpa,内置过滤（0.2um）,高洁净 | 103258.59 | 工业 |
|  | 4 | 高压表 | 0-25mpa,不锈钢 | 31 | 个 | 0-25mpa,不锈钢（安装于使用端，便于查看气瓶压力） | 26408.54 | 工业 |
|  | 5 | 低压球阀 | 低压球阀1/4" | 31 | 个 | 1.低压球阀1/4"； 2.连接方式：焊接连接 | 15065.50 | 工业 |
|  | 6 | 终端接头 |  | 31 | 个 | 接仪器 | 1057.68 | 工业 |
|  | 7 | 焊接正三通 1/4" | 压力等级：PN=0.4~0.6MPa | 26 | 个 | 1.焊接正三通通 1/4"； 2.压力等级：PN=0.4～0.6MPa； 3.连接方式：焊接连接 | 7380.65 | 工业 |
|  | 8 | 自动切换气体汇流排 | RH2100 | 6 | 组 | RH2100 | 49275.12 | 工业 |
|  | 9 | 高压球阀 | 高压球阀1/4" | 6 | 个 | 1.高压球阀1/4"； 2.连接方式：焊接连接 | 3077.63 | 工业 |
|  | 10 | 高压软管 | APS-1000通径6.35 | 12 | 根 | APS-1000通径6.35，不锈钢外网内衬特氟龙，长1000mm | 4828.69 | 工业 |
|  | 11 | 气瓶接头 | 依气瓶配， G5/8 | 12 | 个 | 依气瓶配， G5/8 | 1626.49 | 工业 |
|  | 12 | 阻火器 | SS316L-1/40D | 2 | 个 | SS316L-1/40D | 3255.78 | 工业 |
|  | 13 | 压力传感器 | 量程0-10Mpa，精度等级0.5%FS，不锈钢316L | 12 | 支 | 量程0-10Mpa，精度等级0.5%FS，不锈钢316L | 13018.27 | 工业 |
|  | 14 | 可燃气体漏气报警装置 | 由探头及报警装置组成 | 6 | 个 | 由探头及报警装置组成 | 39305.25 | 工业 |
|  | 15 | 氢气传感器 | 测量范围；0~1000ppm 或 0~4000ppm； 测量精度：≤读数的±3%（25℃）； | 1 | 套 | 1.钯合金薄膜材质，0-100%全量程。 2.测量范围；0～1000ppm 或 0～4000ppm； 3.测量精度：≤读数的±3%（25℃）。 | 1861.49 | 工业 |
|  | 16 | 乙炔传感器 | 测量范围；0~5000ppm； 测量精度：≤读数的±3%； 通信方式：RS485/4~20mA； 运行温度：-40~70℃ | 1 | 套 | 1.2M004型，灵敏度高，具有良好的重复性和长期的稳定性。 2.测量范围；0～5000ppm； 3.测量精度：≤读数的±3%； 4.通信方式：RS485/4～20mA； 5.运行温度：-40～70℃ | 769.99 | 工业 |
|  | 17 | 不锈钢面板 | SUS304拉丝不锈 | 37 | 块 | 不锈钢316L | 4243.90 | 工业 |
|  | 18 | 不锈钢过滤器 | 特制，不锈钢316L | 6 | 台 | 工作压力0.3-2.0Mpa，系统压损5-20Kpa，工作温度0-250° | 3976.14 | 工业 |
|  | 第五部分、实验室七氟丙烷系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 安全泄放装置 | QAX7.2-RG | 2 | 个 | 配套 | 360.96 | 建筑业 |
|  | 2 | 低泄高封阀 | QDG0.3/6.7RG | 12 | 个 | 配套 | 1818.29 | 建筑业 |
|  | 3 | 防火控制装置调试 |  | 3 | 点 | 配套 | 588.10 | 建筑业 |
|  | 4 | 感温探测器 | JTW-ZD-920 | 39 | 个 | 热敏半导体电阻式 | 5069.10 | 建筑业 |
|  | 5 | 感烟探测器 | JTY-GD-930 | 21 | 个 | 独立性烟感 | 2764.69 | 建筑业 |
|  | 6 | 高压内外镀锌无缝钢管 | DN50 | 284 | 米 | DN50 | 65777.35 | 建筑业 |
|  | 7 | 高压内外镀锌无缝钢管 | DN40 | 188 | 米 | DN40 | 36769.98 | 建筑业 |
|  | 8 | 高压内外镀锌无缝钢管 | DN25 | 16 | 米 | DN25 | 2507.27 | 建筑业 |
|  | 9 | 管道支架除锈、刷油 |  | 750 | KG | 刷樟丹两道，再刷红色调和漆两道 | 2318.70 | 建筑业 |
|  | 10 | 管道支架制作、安装 |  | 750 | KG | 角钢40*40*4mm等五金配件 | 15637.95 | 建筑业 |
|  | 11 | 柜式七氟丙烷灭火装置（利用原有旧的装置） |  | 3 | 套 | 含七氟丙烷药剂 | 3354.79 | 建筑业 |
|  | 12 | 金属线管 | DN20*1.2 | 80 | 米 | 锌合金，耐强酸碱，耐腐蚀性 | 1370.69 | 建筑业 |
|  | 13 | 紧急启停按钮 | QM-AN-965 | 15 | 个 | 一组启动和停止按钮，红色，启动和停止气体灭火系统进行灭火 | 3594.52 | 建筑业 |
|  | 14 | 控制气管 | QKG8-RG | 16 | 组 | 配套 | 2171.58 | 建筑业 |
|  | 15 | 灭火剂流通管路单向阀 | QYD32/8RG | 4 | 个 | 配套 | 1587.19 | 建筑业 |
|  | 16 | 配管 | DN20*1.2 | 480 | 米 | 配套 | 8258.40 | 建筑业 |
|  | 17 | 喷嘴 | QPT/25RG | 24 | 个 | 配套 | 4081.67 | 建筑业 |
|  | 18 | 七氟丙烷灭火设备 | QMP90/5.6RG | 4 | 组 | 由箱式气体灭火装置与火灾探测器、气体灭火报警控制器等组成，也具有自动、电气手动和机械应急手动三种控制方式。其中箱式气体灭火装置由箱体、储存瓶组、连接管、喷嘴等组成 | 37998.03 | 建筑业 |
|  | 19 | 气体灭火控制器（四区） | JB-QBL-QM300/4 | 5 | 台 | 配套 | 24639.58 | 建筑业 |
|  | 20 | 气体灭火控制器（一区） | JB-QBL-QM210 | 3 | 台 | 配套 | 12181.85 | 建筑业 |
|  | 21 | 气体释放警报器 | QM-ZSD-02 | 15 | 个 | 采用电化学传感器，结合先进传感器数字处理系统，测量精度高， 稳定性好，抗干扰能力强。 | 4289.77 | 建筑业 |
|  | 22 | 驱动瓶架 | QQJ8-RG | 12 | 组 | 配套 | 13911.35 | 建筑业 |
|  | 23 | 驱动气体控制管路单向阀 | QQD5/6.6RG | 14 | 个 | 配套 | 1957.79 | 建筑业 |
|  | 24 | 驱动气体瓶组 | QQP8/6RG | 12 | 组 | 8L | 11656.51 | 建筑业 |
|  | 25 | 容器阀与集流管间连接管 | QRG32/8RG | 4 | 条 | 配套 | 1046.24 | 建筑业 |
|  | 26 | 容器瓶架 | QRJ90-RG | 4 | 组 | 配套 | 4967.52 | 建筑业 |
|  | 27 | 声光警报器 | SG-993 | 30 | 个 | DC24V电源，声报警信号大于85db | 5476.26 | 建筑业 |
|  | 28 | 信号反馈装置 | QXF0.45/8RG | 12 | 套 | 配套 | 4346.98 | 建筑业 |
|  | 29 | 选择阀 | QXZ50/8RG | 8 | 套 | 配套 | 13624.75 | 建筑业 |
|  | 30 | 选择阀 | DN40mm | 4 | 套 | 配套 | 6129.16 | 建筑业 |
|  | 31 | 自动报警系统调试 |  | 3 | 套 | 64点以下系统 | 8186.46 | 建筑业 |
|  | 32 | 自动泄压装置 |  | 15 | 套 | 配套 | 25888.55 | 建筑业 |
|  | 33 | 阻燃电线 | NH-BVR-2x1.5 | 50 | 米 | 按现行有效国家标准 | 243.08 | 建筑业 |
|  | 34 | 阻燃电线 | ZR-RVS-2x1.0 | 900 | 米 | 按现行有效国家标准 | 4343.58 | 建筑业 |
|  | 35 | 阻燃电线 | ZR-RVS-2x1.5 | 800 | 米 | 按现行有效国家标准 | 4606.72 | 建筑业 |
|  | 36 | DN50mm集流管 | QJG50/8RG | 16 | 组 | 配套 | 4867.64 | 建筑业 |
|  | 37 | 一体化消防备用水池 |  | 1 | 座 | 200m3的地下消防水池，作为室外消防栓水源。消防水箱：碳钢材质；安装方式：埋地安装；C30钢筋混凝土浇筑基础，详见施工图。 | 170010.57 | 建筑业 |
|  | 38 | 原场地消防喷淋改装和移位 |  | 1 | 项 | 调整安装在吊顶 | 18126.70 | 建筑业 |
|  | 第六部分、无菌室洁净新风设备 其中ICP-MS室（含缓冲间、辅件室）：缓冲区洁净度级别100000级、仪器间洁净度10000级。 微生物检测实验室（含缓冲间、一更、二更）：缓冲间洁净度级别100000级，无菌室10000级，超净台局部100级。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 高效过滤器 | 风量1500m3/h | 1 | 个 | 1.风量1500m3/h，用于捕集0.5um以上的颗粒灰尘及各种悬浮物,由滤芯和壳体两部分组成。基本要求是过滤效率高、流动阻力低。过滤网为高分子纤维材料。 ●2.要求高效空气过滤器除菌率＞99.9%以上，要求过滤效率大于99.99%以上。 | 4345.00 | 工业 |
|  | 2 | 高效过滤器 | 风量500m3/h | 2 | 个 | 1.风量：500m3/h，用于捕集0.5um以上的颗粒灰尘及各种悬浮物,由滤芯和壳体两部分组成。基本要求是过滤效率高、流动阻力低。过滤网为高分子纤维材料。 ●2.要求高效空气过滤器除菌率＞99.9%以上，要求过滤效率大于99.99%以上。 | 5895.00 | 工业 |
|  | 3 | 散流器 | 500*500mm | 1 | 个 | 铝质、烤漆方形散流器 | 455.00 | 工业 |
|  | 4 | 送风百叶口 | 600*300mm | 4 | 个 | 外形尺寸600mm*300mm | 2021.00 | 工业 |
|  | 5 | 侧回风百叶口 | 300*600mm | 4 | 个 | 外形尺寸300mm*600mm | 2039.00 | 工业 |
|  | 6 | 侧回风百叶口 | 300*450mm | 1 | 个 | 外形尺寸300mm*450mm | 476.00 | 工业 |
|  | 7 | 顶回风百叶口 | 200*200mm | 2 | 个 | 外形尺寸200mm*200mm | 885.00 | 工业 |
|  | 8 | 带滤网防虫防雨百叶口 | 250*200mm | 1 | 个 | 尺寸250mm*200mm | 294.00 | 工业 |
|  | 9 | 带滤网防虫防雨百叶口 | 200*200mm | 1 | 个 | 尺寸200mm*200mm | 272.00 | 工业 |
|  | 10 | 侧回风百叶口 | 200*450mm | 2 | 个 | 外形尺寸200mm*450mm | 930.00 | 工业 |
|  | 11 | 70℃防火调节阀 | 250*200mm | 1 | 个 | 规格250*200mm | 544.00 | 工业 |
|  | 12 | 70℃防火调节阀 | 200*200mm | 1 | 个 | 70℃防火调节阀安装 | 532.00 | 工业 |
|  | 13 | 电动风量调节阀安装 | 250*200mm | 4 | 个 | 250*200mm | 1293.00 | 工业 |
|  | 14 | 电动风量调节阀安装 | 200*200mm | 2 | 个 | 200*200mm | 624.00 | 工业 |
|  | 15 | 净化通风管道 | 板材厚度:0.7mm | 77.43 | ㎡ | 1、形状:矩形 2、板材厚度:0.7mm 3、风管、管件、法兰、零件、支吊架制作安装 4、过跨风管落地支架制作安装； 5、风管检查口制作安装； 6、温度、风量测定孔制作； 7、风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层刷油 8、材质:镀锌铁皮 | 19250.00 | 工业 |
|  | 16 | 管道绝热 | 25mm厚B1级 | 2.05 | m³ | 25mm厚B1级橡塑保温管（板）绝热保温及保护层 | 7994.00 | 工业 |
|  | 17 | 铜管 | φ9.53 | 40.83 | m | 1、型号、规格:φ9.53 2、连接方式：承插式焊接 | 5887.00 | 工业 |
|  | 18 | 铜管 | φ15.88 | 20.61 | m | 1、型号、规格:φ15.88 2、连接方式：承插式焊接 | 4042.00 | 工业 |
|  | 19 | 铜管 | φ19.05 | 20.22 | m | 1、型号、规格:φ19.05 2、连接方式：承插式焊接 | 5136.00 | 工业 |
|  | 20 | 冷凝水管 | DN25 | 7.02 | m | 1、含管件安装 2、管道支架制作安装 3、规格：DN25 | 166.00 | 工业 |
|  | 21 | 微压差表 | 气压式0-60Pa | 2 | 台 | 气压式0-60Pa | 3725.00 | 工业 |
|  | 22 | 防腐耐老化帆布软接 | 长度500mm | 9.16 | ㎡ | 防腐耐老化帆布软接 风管软连接，规格与风管对应，长度500mm | 3573.00 | 工业 |
|  | 23 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | 77.43 | ㎡ | 风管漏光试验、漏风试验 | 281.00 | 工业 |
|  | 第七部分、净化实验室通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ★组合式洁净空调机组（含洁净控制单元） | 外机：制冷量14kW，制热量16.5kW，风量6600m3/h，功率(W)：3900W；内机：制冷量14kW，制热量16kW，风量2350m3/h，功率(W)：400W | 1 | 台 | 医用组合式净化洁净空调机组 1、外机：制冷量14kW，制热量16.5kW ，风量6600m3/h，功率(W)：3900W；内机：制冷量14kW，制热量16kW，风量2350m3/h，功率(W)：400W。 2、冷热量自动分级调节 3、冷热空气混合处理，具有除湿功能 4、箱体漏风率小于0.3%，板材厚度25cm 5、配置G4初效+F7中效过滤器 6、铝合金初效过滤器和压力监测装置（预报过滤膜堵塞状况） 7、过滤空气和压力监测装置（预报过滤膜堵塞状况） 8、微孔均流消声装置 9、具有故障自动检测、自动报警功能 10、功能段：新风初效段，新风混合段，初效过滤段，表冷段，除湿段、加热段、电极加湿段、风机段，中效过滤段，出风段 | 100855.00 | 工业 |
|  | 2 | 恒温恒湿医用净化空气处理机组 | 外机：制冷量22.4kW，制热量25.0kW，风量8000m3/h，功率7200W，内机：制冷量22.4kW，制热量25.0kW，风量4000m3/h，功率800W | 1 | 台 | 1、外机：制冷量22.4kW，制热量25.0kW，风量8000m3/h，功率7200W，内机：制冷量22.4kW，制热量25.0kW，风量4000m3/h，功率800W。 2、冷热量自动分级调节，恒温恒湿 3、冷热空气混合处理，具有除湿功能 4、箱体漏风率小于0.3%，板材厚度约25cm 5、配置G4初效+F7中效过滤器 6、铝合金初效过滤器和压力监测装置（预报过滤膜堵塞状况） 7、过滤空气和压力监测装置（预报过滤膜堵塞状况） 8、微孔均流消声装置 9、具有故障自动检测、自动报警功能 10、功能段：新风初效段，新风混合段，初效过滤段，表冷段，除湿段、加热段、电极加湿段、风机段，中效过滤段，出风段 | 105082.00 | 工业 |
|  | 3 | 恒温恒湿医用净化空气处理机组控制面板 |  | 1 | 台 | 液晶显示，触摸屏输入，显示器尺寸5.7,分辨率320pixel,处理器ARM，存储器容量512kbytel | 505.00 | 工业 |
|  | 4 | 恒温恒湿医用净化空气处理机组柜 |  | 1 | 台 | 薄型暗藏式，密封性好漏风率低，运行稳定，噪音低，与空调机组配套使用 | 3144.00 | 工业 |
|  | 5 | 医用组合式净化洁净空调机组控制面板 |  | 1 | 台 | 液晶显示，触摸屏输入，显示器尺寸5.7,分辨率320pixel,处理器ARM，存储器容量512kbytel | 505.00 | 工业 |
|  | 6 | 医用组合式净化洁净空调机组控制柜 |  | 1 | 台 | 薄型暗藏式，密封性好漏风率低，运行稳定，噪音低，与空调机组配套使用 | 2695.00 | 工业 |
|  | 7 | 加压风机 |  | 2 | 台 | 1.流量为3200-4600m3/h,全压为270-400Pa,功率为850W。 2.安装方式：吊装地装 | 21491.00 | 工业 |
|  | 8 | 风淋室 | 外尺寸:1200*1000*2050，内尺寸:800*860*1910 | 1 | 台 | - 双人，304不锈钢。 - 外尺寸:1200*1000*2050，内尺寸:800*860*1910 | 31712.00 | 工业 |
|  | 第八部分、实验室结构改造部分（具体做法详见施工图） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 砖砌体拆除 |  | 71.92 | 立方米 | 1.原有砖墙拆除。 2.拆除方式:人工拆除 3.砌体名称:加气混凝土砌块墙 4.拆除砌体的截面尺寸:200厚 | 6219.15 | 建筑业 |
|  | 2 | 原有门、铝合金窗拆除 |  | 3 | 项 | 其中门1樘，铝合金窗2扇（五层危化室、试剂室），现场施工 | 44.62 | 建筑业 |
|  | 3 | 开门洞及修补 | 1000X2100mm | 3 | 个 | 门洞精细拆除、洞口水泥砂浆抹灰修复、安装门头过梁 | 3158.61 | 建筑业 |
|  | 4 | 扩大门洞及修补 |  | 10 | 个 | 门洞扩大、门洞拆除加高及旧过梁精细拆除、洞口边框水泥砂浆抹灰修复、安装新的门头过梁 | 11622.33 | 建筑业 |
|  | 5 | 开窗洞及修补 | 1800X1200mm | 2 | 个 | 窗洞精细拆除、洞口水泥砂浆抹灰修复、安装窗过梁 | 2595.66 | 建筑业 |
|  | 6 | 渣土弃置 |  | 93.49 | 立方米 | 1.拆除垃圾外运清理 2.废弃料品种: 3.运距1km:10公里 | 2582.91 | 建筑业 |
|  | 7 | 轻质砖墙 |  | 4.25 | 立方米 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm | 4256.66 | 建筑业 |
|  | 8 | 楼地面水泥砂浆找平层 |  | 1323.21 | 平方米 | 1、楼地面水泥砂浆找平层 2、砂浆种类、配合比、厚度:50厚1:3水泥砂浆 3、基层材质:混凝土或硬基层 | 44670.24 | 建筑业 |
|  | 9 | 地面自流平 |  | 115.62 | 平方米 | 1、水泥砂浆楼地面单独找平 2、2～3mm厚超强自流平及吸收性界面处理 | 4355.09 | 建筑业 |
|  | 10 | 同质透芯橡胶地板（含踢脚） | 2.0厚同质透芯橡胶地板 | 124.32 | 平方米 | 1、规格：不小于2mm厚 2、配套胶粘剂粘贴 3、2.0mm厚防火性能B1级、抗静电、耐碘酒、抗酸碱等化学试剂 ●4、耐磨等级T级、不会明显损伤地板 5、抗菌及防霉处理：抗菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）达到99%、防霉检测长霉等级为0级 6、接缝同质材料焊接，与墙面接缝向上翻150mm | 34310.94 | 建筑业 |
|  | 11 | 块料楼地面 |  | 1210.38 | 平方米 | 1.10厚1500*750mm通体大理石瓷砖 ▲2. 提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告，证明产品符合GB/T4100-2015（陶瓷砖）的要求，检测依据GB/T3810.4-2016。 2.1吸水率不大于0.5% 2.2断裂模数≥35Mpa 2.3耐化学腐蚀性测试结果为无可见变化 2.4耐污染性测试结果3级以上。 2.5耐磨性测试结果为4级以上。（依据标准也可为优于国家标准且行业内普遍认可的标准） | 256297.97 | 建筑业 |
|  | 12 | 块料楼地面 |  | 34.83 | 平方米 | 1.参数要求同第11“块料楼地面”中1-2项。 | 7375.25 | 建筑业 |
|  | 13 | 块料踢脚线 | 100mm高通体大理石瓷砖 | 12.54 | 平方米 | 部位：准备间、试剂室、危化品室、废液室、纯水制备室、惰性气体气瓶室、可燃气体气瓶室、标本室 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:3 3.面层材料品种、规格、颜色:通体大理石瓷砖 | 2856.24 | 建筑业 |
|  | 14 | 金属踢脚线 | 100mm高不锈钢板 | 86.44 | 平方米 | 部位：五层除准备间、试剂室、危化品室、废液室以外的实验室区域。六层除纯水制备室、惰性气体气瓶室、可燃气体气瓶室以外的实验室区域。七层除墙体为实墙区域、微生物检测实验室以外的实验室区域 1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:9厘板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢板 | 32280.36 | 建筑业 |
|  | 15 | 定制双面医疗净化板（走廊） |  | 282.96 | 平方米 | 1.45厚定制医疗净化板+5mm厚无机预涂洁净医疗板 2.表面无裂纹、分层、脱皮，无调角，无掉边，具有良好的抗霉菌性能 ▲3提供具有资质的第三方检测机构出具的满足以下要求的检测报告（检测依据为国家标准或优于国家标准且行业内普遍认可的标准）： 3.1放射性核素Ira小于1.0和Ir小于1.3。依据为：GB6566-2010(建筑材料放射性核素限量) 3.2燃烧性能A级，依据GB 8624-2012（建筑材料及制品燃烧性能分级） 3.3甲醛释放量小于0.124mg/m3，依据GB18580-2017(室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量) | 225242.59 | 建筑业 |
|  | 16 | 双面医疗净化板（墙板） |  | 1053.93 | 平方米 | - 双面医疗净化板墙面50mm厚，双面钢板δ＝0.426mm，玻镁芯材，双面贴膜，四周采用冷拉型材框架。 2、材料双面均平整光滑，抗碰撞、不产尘、不易积尘、容易清洁。 3、具有体轻、强度高、防火隔热、隔音性能好、耐酸碱、抗腐蚀性强的性能。 ▲4、参数要求同第15“定制双面医疗净化板（走廊）”中第3项。 | 382385.31 | 建筑业 |
|  | 17 | 墙面单层5.0mm厚医疗净化板（走廊区域砖墙面） |  | 136.72 | 平方米 | 1、龙骨专用卡式主龙骨38*1.2mm厚，50*25*0.7mm厚副龙骨，专用扣件干挂医疗饰面板。 2、单层5.0mm医疗板，防火等级为A级不燃材料,材料基材为无机芯材，双面均为三聚氰胺浸渍保护层，平整光滑，抗碰撞，不产尘，不积尘，容易清洁。 ▲3.参数要求同第15“定制双面医疗净化板（走廊）”中第3项。 | 89058.24 | 建筑业 |
|  | 18 | 铝扣板吊顶 |  | 28.16 | 平方米 | 1、轻钢龙骨基层。 2、面层600*600*8mm铝扣板 | 6463.08 | 建筑业 |
|  | 19 | 定制双面医疗净化板吊顶（走廊区域） |  | 209.91 | 平方米 | 1.45厚定制医疗净化板+5mm厚无机预涂洁净医疗板，吊点设置间距横向@1200纵向@1000,8钢筋吊钩,8花蓝吊 2.表面无裂纹、分层、脱皮，无调角，无掉边，具有良好的抗霉菌性能 3.具有良好的环保性能，甲醛释放量达到国家标准要求。 4.单面。 ▲5. 参数要求同第15“定制双面医疗净化板（走廊）”中第3项。 | 178593.86 | 建筑业 |
|  | 20 | 双面医疗净化板（吊顶） |  | 1112.18 | 平方米 | 1、双面医疗净化板墙面50mm厚，双面钢板δ＝0.426mm，玻镁芯材，双面贴膜，四周采用冷拉型材框架。 2、材料双面均平整光滑，抗碰撞、不产尘、不易积尘、容易清洁。 3、具有体轻、强度高、防火隔热、隔音性能好、耐酸碱、抗腐蚀性强的性能。 ▲4.参数要求同第15“定制双面医疗净化板（走廊）”中第3项。 | 459708.58 | 建筑业 |
|  | 21 | 电泳铝合金T字型材 R50MM | 电泳铝合金T字型材 R50MM | 161.75 | 米 | 1、电泳铝合金T字约型材 R50MM | 16035.14 | 建筑业 |
|  | 22 | 灯带 | LED灯带 | 232.2 | 米 | 定制医疗手工洁净板材质的悬挑式灯槽、暗藏LED灯带 | 44953.92 | 建筑业 |
|  | 23 | 电泳铝合金地槽 |  | 1435.4 | 米 | 电泳铝合金地槽(35×55mm) | 94589.87 | 建筑业 |
|  | 24 | 电泳铝合金内圆弧型材 | 电泳铝合金内圆弧型材R50 | 1754.85 | 米 | 电泳铝合金内圆弧型材 | 88671.86 | 建筑业 |
|  | 25 | 电泳铝合金内圆弧底座 |  | 1754.85 | 米 | 银白铝合金卡座 | 49516.95 | 建筑业 |
|  | 26 | 电泳铝合金外圆弧型材 | 电泳铝合金外圆弧型材R50 | 195 | 米 | 电泳铝合金外圆弧型材 | 20546.53 | 建筑业 |
|  | 27 | 墙面一般抹灰 |  | 407.35 | 平方米 | 1.墙体类型:砖墙 2.砂浆种类、配合比:水泥砂浆 1:2 | 15969.29 | 建筑业 |
|  | 28 | 墙面喷（刷）涂料 |  | 407.35 | 平方米 | 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:防火腻子粉 4.涂料品种、喷刷遍数:二遍 | 7481.66 | 建筑业 |
|  | 29 | 抹灰面喷（刷）防火涂料 |  | 407.35 | 平方米 | 1.腻子种类:防火乳胶漆 2.基层类型:抹灰面 3.喷刷涂料部位:内墙 4.涂料品种、喷刷遍数:二遍 | 8365.21 | 建筑业 |
|  | 30 | 屋顶地面支架钢构件 |  | 0.134 | 吨 | 钢构架：60*400*2.5mm镀锌方钢管焊接制成,表面经过喷涂防锈处理 | 1899.99 | 建筑业 |
|  | 31 | 屋面层防腐木地板 |  | 13.80 | 平方米 | 面层：防腐木地板 规格为1860*137*18mm | 7296.86 | 建筑业 |
|  | 32 | 内装修脚手架 |  | 900 | 平方米 | 现场施工 | 5896.94 | 建筑业 |
|  | 33 | 建筑物垂直运输 |  | 900 | 平方米 | 现场施工 | 21643.88 | 建筑业 |
|  | 34 | 成品定制钢板单开门 | 900*2100mm | 1.00 | 樘 | 1、成品定制钢板单开门 2、门体材料为1mm厚钢板喷涂（颜色可选），内部填充40mm厚不燃材料 3、门框：一体成型钢板门套，钢板厚度1.5mm 4、含不锈钢门锁、合页等五金件 5、5+5mm中空钢化玻璃视窗。 | 3139.20 | 建筑业 |
|  | 35 | 成品定制钢板单开门 | 1000*2100mm | 11.00 | 樘 | 1.参数要求同第34“成品定制钢板单开门”中第1-5项。 | 38368.00 | 建筑业 |
|  | 36 | 成品定制钢板子母门 | (900+300)*2100mm | 13.00 | 樘 | - 成品定制钢板子母门 2、参数要求同第34“成品定制钢板单开门”中第2-5项。 | 54412.80 | 建筑业 |
|  | 37 | 成品定制钢板双开门 | 1200*2100mm | 3.00 | 樘 | 1、成品定制钢板双开门。 2、参数要求同第34“成品定制钢板单开门”中第2-5项。 | 12556.80 | 建筑业 |
|  | 38 | 成品定制钢板双开门 | 1500*2100mm | 11.00 | 樘 | 1、成品定制钢板双开门。 2、参数要求同第34“成品定制钢板单开门”中第2-5项。 | 57552.00 | 建筑业 |
|  | 39 | 成品定制设备门/安全门 | 1500*2100mm | 2.00 | 樘 | 1、成品定制设备门 2、一体成型钢板门套(钢板厚度1.5mm)面层静电粉末喷涂，门板10mm钢化玻璃 3、带下压式消防通道锁 4、含不锈钢门锁、合页等五金件 5、规格1500*2100mm | 10464.00 | 建筑业 |
|  | 40 | 钢化玻璃地弹双开门 | 1750*2100mm | 3.00 | 樘 | 1.10mm钢化玻璃，GMT上轴，1.2厚304不锈钢门套 2.规格1750*2100mm 3.含门锁、不锈钢拉手等配件 | 16415.40 | 建筑业 |
|  | 41 | 定制钢制推拉门 | 1200*2100mm | 1 | 樘 | 1、定制钢制推拉门 参数要求同第34“成品定制钢板单开门”中第2-5项。 | 4403.60 | 建筑业 |
|  | 42 | 定制钢制推拉门 | 900*2100mm | 3 | 樘 | 1、定制钢制推拉门 2、参数要求同第34“成品定制钢板单开门”中第2-5项。 | 9908.10 | 建筑业 |
|  | 43 | 乙级防火门 | 1000*2100mm | 3 | 樘 | 1、乙级防火门； 2、钢制门套； 3、规格：1000*2100mm；带铝框5mm钢化玻璃视窗； 4、含防火锁、闭门器、顺序器、铰链等五金配件 | 12426.00 | 建筑业 |
|  | 44 | 定制钢制推拉门 | 1400*2100mm | 1.00 | 樘 | 1、定制钢制推拉门 2、参数要求同第34“成品定制钢板单开门”中第2-5项。 | 5101.20 | 建筑业 |
|  | 45 | 防盗门 | 1000*2100mm | 1.00 | 樘 | 规格1000*2100mm,钢制门套，含制作、安装、运输、含五金配件。 | 3815.00 | 建筑业 |
|  | 46 | 钢制防爆门 | 1000*2100mm | 3.00 | 樘 | 1、规格1000*2100mm 2、钢制门套，4.0mm厚钢板门体，带双锁。 | 13080.00 | 建筑业 |
|  | 47 | 双层中空钢化玻璃固定透视窗 | 5+5mm中空钢化玻璃 | 138.87 | 平方 | 1.铝合金外框1.2mm厚 2.5+5mm中空钢化玻璃 | 62469.70 | 建筑业 |
|  | 48 | 固定防爆窗 | 12mm防爆玻璃 | 10.08 | 平方 | 1.钢制窗框1.2mm厚 2.12mm防爆玻璃 | 4989.29 | 建筑业 |
|  | 49 | 铝合金窗套(隔断开窗口) | 50系列喷塑铝型材框料包饰 | 36.00 | 个 | 框、扇材质:50系列喷塑铝型材框料包饰 | 25506.00 | 建筑业 |
|  | 50 | 洁净传递窗 | 600*600mm | 2.00 | 个 | 600*600mm，304不锈钢，带紫外线灭菌灯 | 10028.00 | 建筑业 |
|  | 51 | 窗帘盒 | 双面医疗净化板窗帘盒，板材50厚 | 133.65 | 米 | 1、优质50型玻镁彩钢板窗帘盒，板材50厚 2、M8厘吊杆，含吊件 | 36266.67 | 建筑业 |
|  | 52 | 卷帘电动机构 |  | 48.00 | 套 | 带过热保护功能 | 31392.00 | 建筑业 |
|  | 53 | 卷帘 |  | 267.70 | 平方 | - 高精度全遮光面料 2、带优质铝合金下梁 3、高度2米 | 48145.82 | 建筑业 |
|  | 第九部分、 强弱电、电气、照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 楼层空调总配电箱AK | 250A | 3 | 套 | 250A | 16716.00 | 建筑业 |
|  | 2 | 各功能室配电箱 | 10-20位 | 30 | 套 | 10-20位 | 84530.00 | 建筑业 |
|  | 3 | 塑壳4位电箱 | 380V，4位 | 1 | 套 | 380V，4位 | 1551.00 | 建筑业 |
|  | 4 | 双电源切换开关、空气开关及总开关安装 | DZ47，CDM3 3P | 3 | 套 | DZ47，CDM3 3P | 7868.00 | 建筑业 |
|  | 5 | 单联单控开关 | 220V 10A | 31 | 套 | 220V 10A | 809.00 | 建筑业 |
|  | 6 | 双联单控开关 | 220V 10A | 5 | 套 | 220V 10A | 151.00 | 建筑业 |
|  | 7 | 双联双控开关 | 220V 10A | 7 | 套 | 220V 10A | 230.00 | 建筑业 |
|  | 8 | 三联单控开关 | 220V 10A | 6 | 套 | 220V 10A | 237.00 | 建筑业 |
|  | 9 | 防爆开关 | 220V 10A | 5 | 套 | 220V 10A | 573.00 | 建筑业 |
|  | 10 | 定时开关 | 220V 10A | 1 | 套 | 220V 10A | 157.00 | 建筑业 |
|  | 11 | 空调插座 | 250V 16A | 7 | 个 | 250V 16A | 333.00 | 建筑业 |
|  | 12 | 地面插座 | 220V 10A | 12 | 套 | 220V 10A | 2637.00 | 建筑业 |
|  | 13 | 三孔插座 | 250V 16A | 15 | 套 | 250V 16A | 713.00 | 建筑业 |
|  | 14 | 十孔插座 | 220V 10A | 73 | 套 | 220V 10A | 3033.00 | 建筑业 |
|  | 15 | 普通五孔插座 | 220V 10A | 236 | 套 | 220V 10A | 8036.00 | 建筑业 |
|  | 16 | 全钢柜体接地:PE线 | 1*1.5mm2 | 411 | m | 按现行有效国家标准 | 1147.00 | 建筑业 |
|  | 17 | 线控器线 | Rvv-4*0.5mm2 | 172 | m | 按现行有效国家标准 | 568.00 | 建筑业 |
|  | 18 | 铜芯配线 | ZR-BV-3*1.5㎜2 | 429.21 | m | 按现行有效国家标准 | 1286.00 | 建筑业 |
|  | 19 | 铜芯配线 | BV-3*1.5㎜2 | 2099.16 | m | 按现行有效国家标准 | 5408.00 | 建筑业 |
|  | 20 | 铜芯配线 | BV-3*2.5㎜2 | 1074.99 | m | 按现行有效国家标准 | 3490.00 | 建筑业 |
|  | 21 | 铜芯配线 | BV-3*4㎜2 | 6353.66 | m | 按现行有效国家标准 | 29287.00 | 建筑业 |
|  | 22 | 铜芯配线 | BV-3*6㎜2 | 1949.19 | m | 按现行有效国家标准 | 12500.00 | 建筑业 |
|  | 23 | 铜芯配线 | BV-3*10㎜2 | 159.46 | m | 按现行有效国家标准 | 1783.00 | 建筑业 |
|  | 24 | 电力电缆 | YJV-5*6㎜2 | 276.66 | 米 | 按现行有效国家标准 | 11402.00 | 建筑业 |
|  | 25 | 电力电缆 | YJV-5*10㎜2 | 249.96 | 米 | 按现行有效国家标准 | 12667.00 | 建筑业 |
|  | 26 | 电力电缆 | YJV-5*16㎜2 | 54.62 | 米 | 按现行有效国家标准 | 4045.00 | 建筑业 |
|  | 27 | 电力电缆 | YJV-4*25+1*16㎜2 | 12.68 | 米 | 按现行有效国家标准 | 1241.00 | 建筑业 |
|  | 28 | 电力电缆头 | YJV-5*6㎜2 | 22 | 个 | 按现行有效国家标准 | 1664.00 | 建筑业 |
|  | 29 | 电力电缆头 | YJV-5*10㎜2 | 24 | 个 | 按现行有效国家标准 | 1815.00 | 建筑业 |
|  | 30 | 电力电缆头 | YJV-5*16㎜2 | 10 | 个 | 按现行有效国家标准 | 756.00 | 建筑业 |
|  | 31 | 电力电缆头 | YJV-4*25+1*16㎜2 | 2 | 个 | 按现行有效国家标准 | 219.00 | 建筑业 |
|  | 32 | 线管 | DN16 | 171.28 | 米 | 按现行有效国家标准 | 1163.00 | 建筑业 |
|  | 33 | 线管 | DN20 | 3418.15 | 米 | 按现行有效国家标准 | 28554.00 | 建筑业 |
|  | 34 | 线管 | DN25 | 169.96 | 米 | 按现行有效国家标准 | 2010.00 | 建筑业 |
|  | 35 | 线管 | DN32 | 426.91 | 米 | 按现行有效国家标准 | 6357.00 | 建筑业 |
|  | 36 | 线管 | DN40 | 336.47 | 米 | 按现行有效国家标准 | 5575.00 | 建筑业 |
|  | 37 | 线管 | DN50 | 12.68 | 米 | 按现行有效国家标准 | 266.00 | 建筑业 |
|  | 38 | 套接紧定式镀锌钢导管 | JDG16 | 143.07 | 米 | 按现行有效国家标准 | 1734.00 | 建筑业 |
|  | 39 | 25线槽 | 25*20 | 45 | 米 | 按现行有效国家标准 | 658.00 | 建筑业 |
|  | 40 | 金属镀锌桥架 | 200*100*1.5mm | 109.06 | 米 | 200*100*1.5mm | 14351.00 | 建筑业 |
|  | 41 | 桥架支撑架 |  | 1 | 项 | 角铁 | 2000.00 | 建筑业 |
|  | 42 | 电源安装及调试60KV.A | 60kVA | 1 | 套 | 1、额定功率为60kVA，为工频不间断电源，输出配置隔离变压器，抗干扰滤波电感，具有极强的抗负载冲击能力，负载的启动能力强。 2、双转换静态分布式主动冗余（在线式带静态旁路开关）无间隙切换；配置的UPS必须能与现有仪器设备正常使用，适应仪器的互联互通。 3、运行时环境温度：-5～＋45°C；相对湿度：≤95％。 ▲4、电池容量不小于120AH ，电压12V（64节蓄电池），配置品牌原厂蓄电池，满载后备续航达60分钟时间。 5、输入指标： 5.1输入电压范围：285V~485V，频率范围为50Hz±5％； 5.2 UPS整流器具有PFC功率因素校正功能 5.3输入功率因素≥0.95 5.4输入总电流谐波失真度(THDI)≤3%(单机) 5.5 UPS具有相序自动检测功能。 6、输出指标： ●6.1输出电压稳压精度： 380VAC±1％，三相五线；相电压：220VAC±1％。 6.2输出频率：50Hz； 6.3瞬态电压变化：在负载跳变100％时≤±3％； 6.4瞬时恢复时间：≤20ms； 6.5输入输出效率：≥90％（25%以上负载）；≥94％（满载）； 过载能力：正常工作方式下，过载125％可以支持10分钟；过载150％可以支持1分钟； 6.6三相不平衡负载能力：100％三相不平衡负载；三相电压不平衡：≤3％； 6.7 逆变器采用自由频率脉宽调制技术 ●6.8输出功率因数： ≥0.9（超前或滞后） ●7、工作噪音≤65dB； 8、操作面板：要求具有中文等多语言LCD显示面板，方便操作维护。 9、具有事件日志记录功能。 10、电池维护管理功能：具有根据用户要求设定参数，定期对电池进行周期性充放电的性能，电池组自动温度补偿及电池组放电记录功能，并具有深度放电保护功能，对电池有自动检测功能； 11、维护功能：能够在不停电的状态下方便对设备进行完全正面的维护。 12、标配通讯接口，如RS232或者485通信接口，便于远程或者换机监控UPS的运行状况。 13.原厂UPS系统柜和电池柜。 ▲14. 主机原厂质保3年，电池质保1年。 15.投标报价包含安装调试，以及承重设计和加固。 | 250119.00 | 建筑业 |
|  | 43 | 其他五金配件及密封件 |  | 1 | 项 | 包括小五金配件及其他辅助配件、密封件 | 3000.00 | 建筑业 |
|  | 44 | LED医用净化灯 | 600*300 24W | 3 | 套 | 600mm*300mm 24W | 1173.00 | 建筑业 |
|  | 45 | LED医用净化灯 | 1200*300 48W | 153 | 套 | 1200mm*300mm 48W | 85063.00 | 建筑业 |
|  | 46 | 不锈钢弯管杀菌灯 | 0.6M-20W | 3 | 套 | 0.6M-20W | 947.00 | 建筑业 |
|  | 47 | 不锈钢弯管杀菌灯 | 1.2M-40W | 9 | 套 | 1.2M-40W | 3254.00 | 建筑业 |
|  | 48 | 单管防爆灯 | 18W | 5 | 套 | 18W | 969.00 | 建筑业 |
|  | 49 | 双管防爆灯 | 2*18W | 3 | 套 | 2*18W | 1141.00 | 建筑业 |
|  | 50 | 应急电池 |  | 7 | 套 | 镇流器处加装 | 1431.00 | 建筑业 |
|  | 51 | 双头应急照明灯 | 7W | 12 | 套 | 2*7W | 3168.00 | 建筑业 |
|  | 52 | 安全出口指示灯 | 3W | 6 | 套 | 按现行有效国家标准 | 1571.00 | 建筑业 |
|  | 53 | 门头疏散指示灯 | 3W | 8 | 套 | 按现行有效国家标准 | 1089.00 | 建筑业 |
|  | 54 | 光量子点智能液晶屏幕65寸 | 65寸 | 1 | 台 | 1.分辨率：3840*2160；连接方式：单频双通道； 2.CPU：CA73*2+CA53*2； 3.GPU：4 核 Mail G51； 4.内存：运行 3GB，存储 32GB. | 12964.00 | 建筑业 |
|  | 55 | 42U 网络机柜 | 42U | 1 | 台 | 1、参考规格：约宽800mm*深1000*高2055mm，容量：42U; 2、基材：钢材：优质冷轧SPCC钢板，厚度：设备安装方孔条2.0MM，框架1.5MM，其它1.2MM； 3、单开六角网孔前门，双开六角网孔后门(可订做前后门双开)，机架应具有良好的通风散热能力，更适合机房使用，节约机房空间。六角网孔大小S=6.8，网孔通风率为75%，开通风孔面积达63.6%以上，一次性满足机械保护，通风散热，外部观察机器运行关态的使用要求。 4、框架：全新拼装式焊接框架,达到10级抗震结构要求，牢固可靠。2.0MM镀锌方孔条，使得安装在方孔条上设备消除静电干扰，保护设备安全。方孔条上清晰的U位丝印和凹口定位，方便设备安装 5、涂层：磷化后砂纹塑粉涂层，（表面喷塑厚度达到60-100µm，表面喷塑硬度应大于2H，附着力达到0级国际标准。 6、接地：机柜多处制有M6镀铜接地螺钉；所有零件均可用接地线套件（选件）接地 7、机柜安装：19”安装，方孔条可调节深度，前后共4根。为便于安装，方孔条上有U制标识。 8、可选配件：金属走线槽、电源排插、层板（有多种承重要求可选）、风扇单元、并柜件、底部走线孔盖板、底座。均可选配 9、承重：机柜静载800KG（机柜底部配4个可上下调整水平调节支脚，还配4只2""重型脚轮） 10、机柜设有多处进出线口：顶部后出线、下部后出线、下部前出线、下部中间出线。出线口管理：所有出线口均可关闭；下部中间出线口可调节大小。 11、操作：机柜侧门、前后门均可拆卸，在机柜四周均可进行安装布线操作。（每个机柜可以通过侧面的前后立柱和相临的机柜连接固定，做并柜连接） 12、 12.1防护等级IP20； 12.2工作环境: 60℃～40℃ 12.3湿度范围：5%～100% 12.4大气压力：65KPa～110KPa。 | 8477.00 | 建筑业 |
|  | 56 | 48口千兆交换机 | 48口 | 1 | 台 | 1.L2以太网交换机主机,支持48个。2.10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 370W),支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC。 | 5085.00 | 建筑业 |
|  | 57 | 核心交换机 |  | 1 | 台 | 1.L2以太网交换机主机,支持24个。2.10/100/1000BASE-T PoE+电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC电源。 | 4978.00 | 建筑业 |
|  | 58 | 汇聚交换机 |  | 1 | 台 | 1.L2以太网交换机主机,支持48个。2.10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 370W),支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC。 | 6810.00 | 建筑业 |
|  | 59 | 交换机 |  | 3 | 台 | 1.L2以太网交换机主机,支持24个。2.10/100/1000BASE-T PoE+电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC。 | 15255.00 | 建筑业 |
|  | 60 | 机架式光纤收发器 |  | 2 | 套 | 1.含发送器和接收器组成 2.机架+收发器。 | 1362.00 | 建筑业 |
|  | 61 | 安全设备防火墙 |  | 1 | 套 | 1.8*GE+2Combo+2Bypass+1 管理口；2. 1 硬盘扩展； 3.带机量 600； 4.单电源，自带 100 条 SSL VPN。 ▲5．提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人电子公章） | 18270.14 | 建筑业 |
|  | 62 | 48口光纤配线架 | 48口 | 1 | 架 | - 1U48位六类非屏蔽插座配线架，模块式。 | 1021.00 | 建筑业 |
|  | 63 | 48口网络配线架 | 48口 | 1 | 架 | 1.配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 2.IDC打线端子：磷青铜镀镍 3.镀金层厚度：50µm 4.配线架模块类型：6口一体式模块*8组 5.RJ45端口：可连接1-48根跳线 6.接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm 7.安装性：19英寸标准机架式设备 8.配线架背部理线功能：配线架背部含2*24金属理线板 9.安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 10.维护方式：打开机柜后门从背部进行维护 11.频率范围：0～100MHz 12.工作电压：125V 13.耐压：750V 14.插入损耗：0.4dB@100MHz 15.绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ 16.插入力：≤20N 17.拔出力：≥20N 18.连接器链接效果：50N 60±5s 19.RJ45卡接次数：≥750次 20.接线端子卡接次数：≥250次 21.使用温度：-40～70℃ 22.湿度：85%（温度85℃±3℃） 23.性能满足并超过YD/T 926.3-2009、TIA/EIA 568C标准规定。 | 1490.00 | 建筑业 |
|  | 64 | 布放尾纤 |  | 4 | 条 | 1.ODF体板材材质：加厚镀锌钝化处理冷轧钢板+白色喷塑 2.冷轧板厚度：1.0mm 3.法兰架材质：优质塑料 4.可接入光缆数量：≤4 5.可熔光纤数量：≤24芯 6.耦合器安装方式：直接卡接于法兰架上 7.进出线方式：ODF箱体后端左右两侧各有一个孔用于进线，前面上下边的左右各有一个孔用于出线 8.开启方式：抽屉式开启 9.安装方式：使用标配安装支架安装固定于19英寸机架式设备上 10.储存温度：-20～70℃ 11.湿度：≤85%（温度85℃±3℃） 12.性能符合YD/T 926.3-2009、TIA/EIA 568C标准 | 107.00 | 建筑业 |
|  | 65 | 光纤跳线 |  | 12 | 条 | 1.纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3/OM4 2.连接器插针类型：陶瓷 3.插针端面： PC端面 4.连接器插入损耗：≤0.2dB/每接口 5.连接器回波损耗：≥50dB 6.重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 7.拔插次数：≥1000次 8.线缆外径：3.0mm（单芯）、2*3.0mm（双芯） 9.护套材质：PVC 10.使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 11.工作温度：-20～+60℃ 12.储存温度：-20～+60℃ | 463.00 | 建筑业 |
|  | 66 | 上位机 | 23.8 英寸 | 1 | 套 | 1.处理器：Intel i7； 2.显卡：2GB 独立显卡； 3.内存：16GB； 4.硬盘：256GB SSD+2TB HDD； 5.分辨率：1920*1080； 6.屏幕尺寸：23.8 英寸； 7.操作系统：Windows10 | 6892.00 | 建筑业 |
|  | 67 | 网络单口插座 | 单口 | 23 | 个 | 1.面板类型：86*86mm型 2.面板端口数：单口 3.面板主体塑料材质：优质ABS 工程塑料 4.标识：含有机玻璃的标签 5.防尘门：优质ABS 工程塑料 6.Z字形弹簧材质：钢丝 7.连接方式：直接卡接信息模块 8.端口标识：自带内嵌式ICON，方便区分网络及语音端口应用 9.边框拆卸：侧面拆卸边框，更加方便省力 10.安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 11.匹配性：与爱谱华顿语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容 （超六类非屏蔽模块本身自带防尘门，如需与此款面板匹配需将模块上的防尘门拆除） 12.使用温度：-40～70℃ 13.湿度：85%（温度85℃±3℃） 14.性能符合ANSI/TIA568-C.2、ISO/IEC11801-2002ed2.0、GB50311-2007标准 15.使用符合 L94V-0阻燃等级的全ABS塑料注塑而成，配合密封性能良好的弹性防尘门，有效防止灰尘和其他污染物进入。 | 957.00 | 建筑业 |
|  | 68 | 网络双口插座 | 双口 | 29 | 个 | 1.面板类型：86*86mm型 2.面板端口数：双口 3.面板主体塑料材质：优质ABS 工程塑料 4.标识：含有机玻璃的标签 5.防尘门：优质ABS 工程塑料 6.Z字形弹簧材质：钢丝 7.连接方式：直接卡接信息模块 8.端口标识：自带内嵌式ICON，方便区分网络及语音端口应用 9.边框拆卸：侧面拆卸边框，更加方便省力 10.安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 11.匹配性：与爱谱华顿语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容 （超六类非屏蔽模块本身自带防尘门，如需与此款面板匹配需将模块上的防尘门拆除） 12.使用温度：-40～70℃ 13.湿度：85%（温度85℃±3℃） 14.性能符合ANSI/TIA568-C.2、ISO/IEC11801-2002ed2.0、GB50311-2007标准 15.使用符合 L94V-0阻燃等级的全ABS塑料注塑而成，配合密封性能良好的弹性防尘门，有效防止灰尘和其他污染物进入。 | 1763.00 | 建筑业 |
|  | 69 | 水晶头 |  | 104 | 个 | 按现行有效国家标准 | 2187.66 | 建筑业 |
|  | 70 | 网线 | UTP.CAT6 | 26 | 箱 | 1.护套材质：PVC 2.成品外径：6.3±0.3mm 3.导体：99.99%无氧铜 4.导体直径：23AWG 5.导体绝缘外径：1.1±0.05mm 6.芯数：4*2 7.特性阻抗：100±15Ω 8.导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 9.工作电容最大值：≤5.6nF/100m 10.单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 11.线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 12.最小互电容：51pf/m 13.最大平衡电容：160pf/km 14.最大电流平衡：2% 15.敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 16.敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 17.使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 18.使用温度： -10～60℃ 19.性能符合GB/T 50311-2007，YD/T 1019-2013，YD/T 926.2-2009,TIA568C标准。 | 9913.00 | 建筑业 |
|  | 71 | 套接紧定式镀锌钢导管JDG20 | JDG20 | 1263.13 | 米 | ¢20㎜ | 17118.00 | 建筑业 |
|  | 72 | 金属镀锌桥架 |  | 150 | 米 | MR100x50 | 10941.00 | 建筑业 |
|  | 73 | 安装五金材料 |  | 1 | 项 | 包括插接板、填缝剂、胶带、小五金（钉子、螺丝）等 | 3000.00 | 建筑业 |
|  | 第十部分、实验室安防监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 无线移动摄像头 |  | 5 | 台 | 1.最高分辨率达 2304*1296@25fps； 2.存储卡：32GB； 3.无线连接：WI-FI802.11a/b/g/n/ac2.4GHz，蓝牙 4.2 | 5478.00 | 工业 |
|  | 2 | 防爆型室内枪式摄像机 |  | 3 | 台 | 400万像素红外阵列筒型网络摄像机，2.7英寸，分辨率2560*1440@25fps，防护等级：支持 IP68，IK08； | 10368.00 | 工业 |
|  | 3 | 红外网络室内枪式摄像机 |  | 16 | 台 | 400万像素红外阵列筒型网络摄像机；分辨率2560*1440@25fps | 47278.00 | 工业 |
|  | 4 | 24路NVR硬盘录象机 | 24路 | 1 | 台 | 内置 1 块 8TB AI 硬盘；支持 16×1080P 解码。 | 23531.00 | 工业 |
|  | 5 | 监控专用服务器 |  | 1 | 台 | 2U机架式，八核CPU，32G内存，插槽数量24，网络控制器2*GE+2*10GE，10个PCle3.0扩展插槽，4T NL SAS*2硬盘。 | 34312.00 | 工业 |
|  | 6 | 上位机 | 23.8 英寸 | 1 | 台 | 1.处理器：Intel i7； 2.显卡：2GB 独立显卡； 3.内存：16GB； 4.硬盘：256GB SSD+2TB HDD； 5.分辨率：1920*1080； 6.屏幕尺寸：23.8 英寸； 7.操作系统：Windows10 | 6892.00 | 工业 |
|  | 7 | 监控专用硬盘 | 6T | 1 | 台 | 6T紫盘1块 | 6033.00 | 工业 |
|  | 8 | 人脸门禁读卡器一体机 | 英寸 IPS 屏，分辨率 1024*600 | 6 | 套 | 1.系统支持三合一门禁（人脸、刷卡、密码），四合一（人脸、刷卡、密码、指纹）；可以集成门禁账号，进行统一的开门、关门权限管理；可以联动具体业务，做具体开门的控制；可以实时查看各智能硬件的在线情况，远程开启实验室的门禁。 2.开门预约功能 3.可查看人员开门记录，进行导出。 4.配置清单 含配套主机1台： 4核4线程 8G内存丨2*1T 硬盘， 配23.8寸显示器和键盘鼠标 | 11803.00 | 工业 |
|  | 9 | 门禁和视频监控管理软件 |  | 1 | 套 | 1.自动验证、鉴别刷卡人员的身份,完成人员的出入控制,可设置各人员的开门权限,可统计查询个人的门禁信息，实现门禁的综合管理基础功能模块：视频监控、动环监控、人脸监控、门禁监控、车辆管控、电子地图、场景监控、热成像、智能识别；动环监控：动力、环境、安防、消防与视频的立体化场景监控 AR全景、人脸监控、门禁等安防业务数据可视化：设备接入数据、告警数据、设备安全数据、作业安全数据。 ▲2.系统可以集成摄像头及录像机，进行实时的在线播放，和历史记录播放；可以联动实验室房间业务，精确快速地查看特定场景和时间段的录像。必须搭建本地的视频主机，必须支持本地局域网查看实时画面和录像。(投标文件需按要求提供系统截图或真实场景图片) | 51567.00 | 工业 |
|  | 10 | 其他辅助配件 |  | 1 | 项 | 线管，扎带，水晶头等 | 3000.00 | 工业 |
|  | 第十一部分、给排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | PPR给水管 | DN20 | 171.87 | 米 | 按现行有效国家标准 | 7616.00 | 建筑业 |
|  | 2 | PVC-U排水管 | De16 | 44.49 | 米 | 按现行有效国家标准 | 1980.00 | 建筑业 |
|  | 3 | PVC-U排水管 | De50 | 172.38 | 米 | 按现行有效国家标准 | 6797.00 | 建筑业 |
|  | 4 | PVC-U排水管 | De75 | 2 | 米 | 按现行有效国家标准 | 111.00 | 建筑业 |
|  | 5 | PVC-U排水管 | De110 | 1 | 米 | 按现行有效国家标准 | 73.00 | 建筑业 |
|  | 6 | 角阀 | dn20 | 40 | 个 | 按现行有效国家标准 | 3557.00 | 建筑业 |
|  | 7 | 凿(压)槽及恢复 | dn20 | 354.09 | 米 | 按现行有效国家标准 | 3516.00 | 建筑业 |
|  | 8 | 地漏 | DN50 | 3 | 个 | 配套 | 247.00 | 建筑业 |
|  | 9 | 其他辅助配件 |  | 1 | 项 | 配套 | 1439.49 | 建筑业 |
|  | 第十二部分、实验室环境监测设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 水浸传感器 |  | 17 | 个 | 1、定位显示：LCD显示； 2、测量精度：±（漏水绳长度的0.5%+0.5m）； 3、通信方式：串行接口，标准MODBUS-RTU通信； 4、运行温度：-30~60℃； 5、供电：DC10V~30V。 | 8018 | 工业 |
|  | 2 | 温湿度传感器 |  | 15 | 个 | 1、蓝牙版； 2、温度测量范围；-40～70℃； 3、温度分辨率：0.05℃； 4、湿度测量精度：0～100%RH； 5、湿度分辨率：0.05%RH； 6、运行温度：-40～70℃； 7、供电：DC3.0V； 8、数据显示方式：使用手机APP或网关查看； 9、防护等级：IP66。 | 8167 | 工业 |
|  | 第十三部分、实验室中央控制模块系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 实验室中央控制模块 |  | 1 | 套 | 1.可在B/S电脑端和手机APP两种方式，监视通风柜的面风速，调节风机运行状态等，实现对实验室通风系统等参数的自动监控功能。 2.可上传或下载通风系统报警或控制系数，对通风系统故障诊断，事件/报警数据记录，实时面风速显示。 3.接入实验室视频监控、安防门禁实现实验室全域安全动态监控。温湿度值可以直接与实验室水质业务管理系统集成。 ▲4.环境监控：系统支持智能环境监控的接入，包括温湿度，TVOC，特殊气体浓度，烟雾，红外等感应器；可以实时查看各智能硬件的在线情况，查看各实验室的环境参数；(投标文件需按要求提供系统截图) | 50296 | 工业 |
| 商务条款 |  | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25日内。 二、交付期限： 装饰装修部分（主要在货物需求一览表中的第五部分、实验室七氟丙烷系统，第八部分、实验室结构改造部分，第九部分、强弱电、电气、照明系统，第十一部分、给排水系统，具体以施工图为准）：自合同签订之日起120日历日内完成实验室装饰装修。 货物部分：自合同签订之日起30个日历日内交付，到货后5个工作日内开箱验收。在合同履行期限内完成安装调试，具体安装时间以采购人通知为准。 三、交付货物地点：南宁市内由采购人指定。 四、验收标准、规范： 实验室装饰装修部分：详见“其他说明”中“四、实验室装饰装修部分总体技术要求”。验收相关费用由中标人负责，采购人不再支付任何费用。 货物部分：（1）招标人对中标人提交的货物依据招标文件及投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予开箱验收，不合格的不予开箱验收。 （2）中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为招标人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 （3）招标人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 五、售后服务要求： 1、质量保证期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于壹年（自验收合格之日起计）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 2、售后服务具体要求： 1）免费送货上门，免费安装调试，由生产厂家售后人员免费现场培训2～3名相关人员至掌握设备操作及日常维护。 2）设备出现故障后，中标人需要2小时内做出响应，24小时内派工程师到现场进行故障排除，48小时内故障无法修复的，需要立即提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3）软件在质保期内免费维护及完善性升级。 4）无论质保期内或质保期满后均应保证常用备品、配件及工具供应，如发生停止生产情况，需将停产计划及时通知采购人使其有足够的时间采购所需的备件；或免费向采购人提供备件的图纸、代用品，代用品的品质不得低于原配件的性能指标。 5）装饰装修部分（主要在货物需求一览表中的第五部分、实验室七氟丙烷系统，第八部分、实验室结构改造部分，第九部分、强弱电、电气、照明系统，第十一部分、给排水系统，具体以施工图为准）应符合《建设工程质量管理条例》规定的建设工程的最低保修期限要求，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算： ①屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年； ②供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期； ③电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。 六、其他要求： ▲1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他，如运输、包装、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级、验收（含检定、校准费，如有）等费用。 （4）装饰装修部分（主要在货物需求一览表中的第五部分、实验室七氟丙烷系统，第八部分、实验室结构改造部分，第九部分、强弱电、电气、照明系统，第十一部分、给排水系统，具体以施工图为准）的报价为包工包料价格。 2、付款方式：自合同签订之日起10个工作日内采购人向中标人支付合同金额的50%，主要货物（第一部分、实验室台柜设备，第二部分、实验室VAV智能通风、废气处理设备系统，第三部分、实验室废水处理系统，第七部分、净化实验室通风系统中除风淋室以外部分，第十部分、实验室安防监控系统，第十二部分、实验室环境监测设备）开箱验货后采购人向中标人支付合同金额的30%，设备安装调试完成且合同验收合格后采购人向中标人支付合同金额的20%。 3、本分标第一部分、实验室台柜设备，第二部分、实验室VAV智能通风、废气处理设备系统中第1-24项、第33-58项，第三部分、实验室废水处理系统，第四部分、实验室集中供气系统，第六部分、无菌室洁净新风设备，第七部分、净化实验室通风系统，第十部分、实验室安防监控系统，第十二部分、实验室环境监测设备，第十三部分、实验室中央控制模块系统均为货物采购，若投标人为中小企业按“中小企业声明函（货物）”格式提供中小企业声明函；第二部分、实验室VAV智能通风、废气处理设备系统中第25-32项，第五部分、实验室七氟丙烷系统，第八部分、实验室结构改造部分，第九部分、 强弱电、电气、照明系统，第十一部分、给排水系统均为工程采购，若投标人为中小企业按“中小企业声明函（工程）”格式提供中小企业声明函。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 |  | 一、进口产品说明 □本表的第 项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 二、核心产品 “采购清单及货物参数”表中的核心产品为第二部分、实验室VAV智能通风、废气处理设备系统序号第 7 项产品：高效节能防腐型玻璃钢离心风机。 三、其他 1、不进行演示 2、不要求提供样品 3、不组织现场踏勘 4、施工图详见本项目招标公告网页附件信息。 5、中标人在项目实施过程中应妥善保管原始记录、过程质量控制等档案资料，确保档案资料完整、可以溯源，并形成电子化的档案资料，在验收前向采购人移交电子化的档案资料。 四、装饰装修部分总体技术要求 （一）、执行规范标准 本项目施工安装工程严格按照（但不仅限于）下列施工安装规程、标准和规范进行，其质量及验收应按照所列规范的标准执行。 类别; 名称; 编号. 国 家 规 范; 《建筑工程施工质量验收统一标准》; GB50300－2013. 《建筑设计防火规范》; GB50016-2014. 《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》; GB50242-2002. 《采暖通风及空气调节设计规范》; GB50019-2003. 《通风与空调工程施工质量验收规范》; GB50243-2012. 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》; GB50236-2011. 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》; GB50254—2014. 《建筑电气照明装置施工与验收规范》; GB50617-2010. 《电气装置安装工程 电力变流设备施工及验收规范》; GB50255-2014. 《建筑电气工程施工质量验收规范》; GB50503-2011. 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》; GB 50168-2006. 《灯具一般安全要求与试验》; GB7000.1-2007. 《消防应急灯具》; GB17945-2010. 《普通照明用自镇流灯的安全要求》; GB 16844-2008. 《国家电气设备安全技术规范》; GB 19517-2009. 《电力工程电缆设计规范》; GB50217-2007. 行 业 规 范; 《施工现场临时用电安全技术规范》; JGJ46-2005. 《电控配电用电缆桥架》; JB/T10216-2013. 《建筑施工高处作业安全技术规范》; JGJ80-1991. 《建筑机械使用安全技术规程》; JGJ33-2001. 《通风管道技术规程》; JGJ141-2004. （二）、施工内容：本项目实验室装饰装修所涉及的内容包括但不限于：原建筑部分墙体拆除及修复，新建隔断墙体、强弱电、给排水、吊顶、地面。 （三）、质量标准：合格，并达到发包人工艺实验要求及验收标准。 （四）、技术要求： （1）改造工程 - 1）地面：采用通体大理石瓷砖铺贴，另因特殊功能室的需求，微生物区域、ICP-MS室采用同质透芯橡胶地板，具有易清洁、平整、环保、抗菌防霉、抗静电功能。 - 2）隔断、吊顶：走廊外墙面采用丰富多彩的定制医疗手工洁净板装饰，颜色丰富，立体感强势。内墙隔断全部采用双面医疗净化板制作安装。 - 3）所有隔断玻璃窗设计采用双层中空白色玻璃窗，有透光、静音、消音、洁净功能 - 4）暖通、水电、消防等管线系统地整合到天花里。 （2）洁净工程： 包括ICP-MS室和微生物检测实验室 具体设计技术参数：①房间高度:净2600㎜；②温度: 18～27℃；③相对湿度: 30%～70%；④照度：﹥300LUX；⑤噪音：﹤55DB（A）⑥满足《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）；符合生物安全实验室BSL-2级标准 实验室洁净级别设计需求表 楼层; 检测实验室; 净化级别设计需求. 六层; ICP-MS室（含缓冲间、辅件室）; 缓冲区洁净度级别100000级、仪器间洁净度10000级。. 七层; 微生物检测实验室（含缓冲间、一更、二更）; 缓冲间洁净度级别100000级，无菌室10000级，超净台局部100级。. （3）配电与照明工程 1）本工程电气照明实验室设计采用LED医用净化平板灯。所有区域照明功率密度按建筑照明功率密度值所示，9w/m2，对应照明值300LX；照明控制方式为分组控制。 2）实验室，实验台电源采用4平方塑铜线敷设，需要380V单独供电的设备，独立供电（空开箱）。 3）实验室采用TN-S三相五线制供电系统，动力和照明分开设置，供电保证实验室的用电安全，负压实验室、常压实验室和其他普通区域分别采用单独的照明配电箱。 4）工艺用电配置单相二、三孔安全暗插座。为便于实验室内设备的使用，实验室内沿墙一周，每隔一定距离的位置安装两个220V 10A插座，安装高度距地面300mm,。 5）对于有特殊要求用电的实验室，各安装2个380V 16A插座，安装高度为距地面0.3m。暗装插座、开关选用国标产品。 6）建筑配电与照明节能工程的施工质量验收，应符合节能规范和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50503-2011的有关规定。 7）照明光源、灯具及其附属装置的选择必须符合设计要就，进场验收时应对下列技术性能进行核查、验收记录。质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合国家现行有关标准和规定。 ## （4）电气线路敷设 1）380V/220V低压回路使用的绝缘导线，额定电压应不低于500V，电力电缆额定电压应不低于1000V 2）一般照明、动力回路采用阻燃型（ZR-）塑料绝缘（护套）铜芯导线、电缆。确保用电回路采用阻燃型。（ZR-）或耐火型（NH-）电缆。 3）三相负荷应均匀分配。 4）室内布线用的塑料管、塑料线槽，应采用难燃材料，其氧指数应在27以上。 5）两个拉线盒之间的距离如下： 室内管布线和硬质塑料管布线的管道较长或转弯较多时，宜适当加装拉线盒。 无弯管时，不超过30m； 两个拉线点之间有一个转弯时，不超过20m； 两个拉线点之间有两个转弯时，不超过15m； 两个拉线点之间有三个转弯时，不超过8m。 6）明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线应采用管壁厚度不少于1.5mm的电线管采用塑料管布线时，管壁厚度不应少于2.0mm。 7）室内线路敷设： 配电线管桥架（线槽）水平敷设时，距离地面的高度不宜低于2.5m；垂直敷设时，距地面1.8m以下部分应采取穿管或桥架（线槽）保护等防止机械损伤的措施。当明敷在配电室、电机室、设备室等专用房间内时，不受此限制。 各平面、结线图中无特别说明时，可按如下原则选择桥架（线槽）：宽度大于300mm的配电干线，采用密底疏孔带盖托盘式电缆桥架敷设，在电缆井内敷设时，采用梯架式电缆桥架。宽度小于300mm的配电分支线路和控制线路，采用金属线槽敷设。 相同电压的电缆并列明敷时，电缆的净距不应小于35mm，且不应少于电缆外径。当在桥架（线槽）内敷设时，不受此限制，但宜单层铺设。1kv及以下电力电缆及控制电缆与1kv以上电力电缆宜分开敷设。当并列明敷时，其净距不应小于150mm。当并列明敷时，其净距不应小于150mm 电缆在屋内埋地穿管敷设时，或电缆通过墙、楼板穿管时，穿管内的内径不应小于电缆外径的1.5 倍。 线管、桥架（线槽）与有保温、隔热措施的热水管、蒸汽管等热力管道同向敷设时，其上下净距不小于0.2m。线管、桥架（线槽）与其它管道（不包括可燃气体及易燃、可燃液体管道）的平行净距不应小于0.1m。0.1m.当与水管同侧敷设时，宜敷设在水管的上面。 电缆桥架（线槽）水平敷设时，其直线段的支（吊）架跨距，一般为1.5～2m，不宜大于3m。桥架（线槽）之间的连接头应尽量设置在跨距约1/4左右处。水平走向的电缆在架（线槽）内桥每隔5～10m左右稍作固定，垂直走向的电缆每隔1.5～2m处稍作固定。 电缆在桥架（线槽）内敷设时，电缆总截面面积与桥架（线槽）横断面面积之比，电力电缆不应大于40%，控制电缆不应大于50%. 电缆在桥架（线槽）内每根电缆的首端、尾端、主要转弯及每隔50m处应设标记，说明电缆编号、型号、规格、起点和终点。 配电线路跨越建筑变形缝，应做补偿措施。 ### （5）系统防雷接地及电源防护 为防止雷电波侵入，各区域需要保护微电子产品的各类终端配电箱线路前端设置电涌保护器。弱电设备的防雷防护，防雷电感应和雷电波侵入防护措施如下： 1）各种信号汇聚箱、机柜等金属外壳均应考虑接地； 2)防雷接地、电气接地、屏蔽接地和工作接地应形成等电位网，防止导线共模干扰产生的电位差以及由此电位差造成的弱电敏感设备损坏或致使误动作。 3)在监控中心弱电总电源处应考虑电源浪涌保护器，以有效预防雷电波从电源系统侵入；监控中心主要设备前端设计防雷插座；室外弱电设备设置防雷接地装置，如LED显示屏结构防雷。 4)弱电设备机房的等电位连接要求：弱电机房内应设置均压环或接地母线，与PE线相连，机房防静电地板、走线架、机架（设备金属外壳）、金属穿线管道、金属窗以及其他金属管道线，均应与均压环连接。 ## （6）设备安装 1）落地式安装的配电箱、控制台，应有不小于50mm高的混凝土或金属底坐，以防地面水的侵蚀。 2）消防设备的配电装置（如确保照明配电箱、消防水泵、风机控制箱等）应有明显标志。 3）装设在配电间、设备房内的小型配电箱明装，箱底离地面高度为1.3m；当箱体高度大于800mm时，箱体水平中线安装高度为1.5m，箱体高度大于1200mm时，采用落地式安装。 4）各平面、结线图中如无特别说明时，开关面板、插座、灯具可按要求安装：开关面板、温控器为暗装，安装高度为离地1.3m动力暗装插座高度为离地0.3m。(除注明外，开关面板、普通插座均为220V/10A，普通插座均为二、三极安全型插座，空调插座、电热水器插座为250V/16A)。 5）出口指示灯在门上方100mm处安装，疏散标志底边距地0.3m； 6）如无法安装时可吊杆安装，但高度不宜大于2.5m。 （7）其它 1）本工程所采用的材料、设备必须是符合并通过国家检验合格的产品。 2）各工种施工时应相互协调，密切配合。 3）施工时应按照国家现行建筑电气工程施工质量验收规范进行。 4）本工程所选用的应急灯，疏散标志的应急电池的供电时间不应少于30min。 5）常用导线穿管（线槽）最大敷设表： 导线截面; 管径. 2根; 3根; 4根; 5根; 6根; 7根; 8根. R、P; R、P; R、P; R、P; R、P; R、P; R、P. ZR-BV-1.5; 20; 2; 20; 20; 25; 25; 25. ZR-BV-2.5; 20; 20; 20; 25; 25; 25; 32. ZR-BV-4; 20; 25; 25; 25; 25; 32; 32. ZR-BV-6; 20; 25; 25; 25; 32; 32; 40. ZR-BV-10; 25; 32; 40; 40; 40; -; -. ZR-BV-16; 32; 40; -; -; -; -. 电线规格 (ZR-BV); 电线数量. 20*10; 24*14; 39*19; 59*22; 99*40. 1; 6; 10; 23; 42; 99. 1.5; 5; 9; 20; 37; 87. 2.5; 4; 6; 14; 26; 62. 4; 5; 11; 20; 49. 6; 4; 9; 16; 39. 10; 2; 4; 8; 19. 16; 3; 6; 14. 25; 2; 4; 9. ## （8）给排水技术要求 - 本工程给排水为实验室所有给水、排水管道的敷设、安装； - 给水设备主要包含：通风柜、实验水槽、落地式紧急冲淋； - 排水设备主要包含：通风柜、实验水槽、落地式紧急冲淋； - 楼层各用水点就近从各立管取水； - 排水系统采用废水立管排水每根立管负责就近实验室排水； - 给水管采用的材质为PP-R材质，采用热熔连接； - 排水管采用的材质为PE材质，采用热熔连接。 - 给水管穿楼板处应做钢套管，套管直径比管径大二号，套管顶部高出一般楼面20mm，高出卫生间地面50mm管道穿墙和楼板处应采取密封措施。管道穿越地下室外墙及屋面时，应预埋防水套管； - 排水管道横管与横管、横管与立管的连接必须采用45度三通，45度四通或90度斜三通或90度斜四通； - 排水立管与下部水平管、出户管连接一般采用2个45度弯头，弯曲半径不小于4倍管径的90度弯头或90°变径弯头； - 地漏应安装在地面最低处，其篦子顶面应低于设置处地面不小于5mm； - 排水管的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。 - 排水横管宜按以下标准坡度敷设，如有困难，可采用最小坡度： 管径; DN50; DN75; DN100; DN125; DN160; DN200. 标准坡度（‰）; 25; 15; 12; 10; 7; 6. 最小坡度（‰）; 12; 8; 6; 5; 4; 3. 14）本工程的器材、阀门、管材及附件必须是符合国家消防要求的标准的产品。 |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 第三章  投标人须知

- 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求 | 详见招标公告。 |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 详见招标公告。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX公司与XXX公司的联合体”的规则填写。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3. 联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合体投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳投标保证金，其缴纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 9.联合体投标的，联合体所有成员数量不超过2个。 |
| 7.2 | 是否允许分包 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在招标公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.6 | 是否组织标前答疑会 | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照复印件等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供有效身份证正反面复印件。（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料（2022年1月至投标截止时间止任意3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2022年1月至投标截止时间止任意3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]。（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人财务状况报告（提供2021年度经审计的财务报告复印件或者其基本开户银行出具的资信证明或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者投标人自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）。（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人直接控股股东信息、管理关系信息表。（必须提供，否则作无效投标处理） 6、符合特定资格条件的有关证明材料。（如有要求，则必须提供，否则作无效投标处理） 7、符合特定条件的有关证明材料。（必须提供，否则作无效投标处理） 8、投标资格声明函。（必须提供，否则作无效投标处理） 9、联合体投标协议书。（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 10、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章（若联合体投标的，此处由联合体牵头人盖其电子公章），否则作无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章（联合体牵头人盖其电子公章；联合体成员无法加盖其电子公章的，联合体成员可采用实物印章盖章后彩色扫描为PDF格式）和签字，否则投标文件作无效响应处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人情况介绍； 6、投标人类似的业绩证明文件（如有请提供） 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评分标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章（若联合体投标的，此处由联合体牵头人盖其电子公章），否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.项目实施方案（包括施工组织方案、售后服务方案）；（如有请提供） 3、对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；（如有请提供） 4. 产品出厂标准、质量检测报告；（如有请提供） 5. 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（如有请提供） 6.投标人对本项目的合理化建议和改进措施；（如有请提供） 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章（若联合体投标的，此处由联合体牵头人盖其电子公章），否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1、投标函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者投标人属于监狱企业的证明材料（格式后附）；（如有请提供） 4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、包装、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定） ☑投标报价包含验收费用 □投标报价不包含验收费用 |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90 日。 |
| 18 | 投标保证金金额 | ☑本项目不需要缴纳投标保证金。 □本项目需要缴纳投标保证金，相关要求如下： 1.投标保证金的缴纳方式：详见招标公告 2.投标保证金的金额：详见招标公告 3.投标保证金采用银行转账缴纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则作无效投标处理。 4.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等缴纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则作无效投标处理。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 5.缴纳投标保证金指定账户：详见招标公告。 6.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳投标保证金，其缴纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定缴纳方式缴纳的，或者未足额缴纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现金方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 时间： 年 月 日 时 分（北京时间） 地点： |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 30 项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 30.2 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的中标候选人确定方式 | ☑随机抽取（采用最低评标价法，报价相同时；采用综合评分法，评审价相同时） □其他方式： |
| 35 | 履约保证金金额 | □ 本项目不需要缴纳履约保证金； ☑ 本项目需要缴纳履约保证金，相关要求如下： 1.履约保证金金额：按采购合同金额的 5 %，如中标人是中小企业则履约保证金数额为政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金递交方式：中标人在合同签订前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。 3.履约保证金退付方式、时间及条件：验收合格之日起10个工作日内，期间提供的售后服务能够满足采购人需求且未发生质量问题，由中标供应商向履约保证金收取单位提供《采购项目合同验收书》（详见附件1）及《采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），履约保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 4.缴纳履约保证金的指定账户： 开户名称：广西壮族自治区水文中心 开户银行： 建行南宁市园湖北路支行 银行账号：45001604354050501515 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，鼓励采购人在与中标人签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的材料 | 委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）名称：广西兴桂源招标有限公司 联系电话：0771-3491280、0771-2211530 通讯地址：南宁市建政路12号区水利厅综合楼二单元6楼615室 （2）名称：广西壮族自治区水文中心 联系电话：0771-2185692 通讯地址： 南宁市建政路12号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日（北京时间）上午8时00分到12时00分，下午15时00分到18时00分。 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、通讯地址： 名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 地址：南宁市桃源路69号广西财政大厦7楼 联系电话：0771-5331544 |
| 40 | 采购代理服务费支付方式 | ☑本项目采购代理服务费由各分标中标人在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取采购代理服务费。 |
|  | 采购代理服务费收取标准 | ☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第40.2条规定的收费计算标准（货物类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费： 。 |
|  | 采购代理服务费收款账户信息 | 开户名称：广西兴桂源招标有限公司 开户银行：中国建设银行广西南宁市园湖北路支行 银行账号：45050160435300000866 开户行行号：1056 1104 3434 |
| 41.1 | 解释 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评分标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2.本项目采购代理机构应严格按照“政采云”平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，采购代理机构在“政采云”平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因采购代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由采购代理机构负责解释并承担其后果。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的实物印章或投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 4.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 5.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 6.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 投标人须知正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为本投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制投标文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评分标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原招标公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。澄清或者更正公告在招标公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不再另行通知，所有潜在投标人应密切关注招标公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，如果仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，将会对投标文件的评审造成影响，投标人应尽量提供相关证明材料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还，退还方式如下：

##### （1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。

##### 18.2.2中标人的投标保证金自采购合同签订之日起4个工作日内退还，退还方式同本须知正文第18.2.1，或者转为中标人的履约保证金。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除，投标文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“政采云”平台将拒收。

22.2“政采云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由采购代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台依法抽取评审专家，如采购代理机构未按规定抽取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，采购代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致采购代理机构无法联系到投标人进行按时解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标人报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”平台做接口，采购人或者采购代理机构可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法及评分标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评标委员会表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评标委员会成员投票表决，以得票率二分之一以上成员的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标作无效处理。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法及评分标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法及评分标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及评分标准”的规定排列中标候选人顺序，并按照顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按“投标人须知前附表”规定方式确定，确定后其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；投标报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按“投标人须知前附表”规定方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4中标人无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.5根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标人确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标人发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并依法确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以依法确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

##### 35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容签订。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标人处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告同级财政部门；同时，应当将新的中标结果进行公告或书面告知所有参加政府采购活动的供应商。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（6）国务院财政部门规定的其他条件。

### 八、验收

39.验收

39.1采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向中标人支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 九、其他事项

40.采购代理服务费

40.1采购代理服务费收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费。

##### 40.2采购代理服务费收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42. 广西线上“政采贷”政策告知函：

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

- 第四章  评标方法及评分标准

- 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（4）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者服务期等）、质保期及招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）招标文件要求提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，作无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评审委员会成员要根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评标方法、标准进行评审。对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评分标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（4）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（5）各投标人的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均数。

（6）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（7）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会各成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会各成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 第三节 评分标准

一、综合评分法

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

| 序号 |  |  | 评审因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） |  | 投标报价 |  | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其提供的投标内容全部由符合政策要求的小型、微型企业制造或施工，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，且工程施工单位为小微企业；对其投标价格给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的投标内容全部由符合政策要求的小型、微型企业制造或施工，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，且工程施工单位为小微企业；该投标人的投标报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1－6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为 30 分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 30 分 |
| 2 | 技术分 （满分62分） |  | 技术性能分（满分35分） |  | 1. 投标文件的技术需求中无负偏离的得15分，满分15分 。非实质性要求的技术需求有负偏离的，得分=该项满分分值-累计扣分分值（有一项非实质性要求的技术需求负偏离的扣0.015分，扣分不能超过满分分值，允许偏离的项目数不超过招标文件允许偏离的项目数） 2. 实质性要求的技术需求（货物需求一览表中标注“▲”的货物参数）：有优于招标文件要求且被评标委员会接受的，每优于一项得0.8分，满分12分。 3. 重要技术指标、功能项的技术需求（货物需求一览表中标注“●”的货物参数）：有优于招标文件要求且被评标委员会接受的，每优于一项得0.5分，满分8分。 注：技术参数及功能有优于的，须在技术需求偏离表中列明，并于投标文件中提供投标产品的彩页或具有资质的第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料需加盖投标人公章。 |
|  |  |  | 施工组织方案 （满分15分） |  | 1.提供的施工组织方案内容包含①主要施工方法、②拟投入的主要物资计划、③拟投入本项目人员安排计划、④确保工程质量的技术组织措施、⑤确保安全生产的技术组织措施、⑥确保工期的技术组织措施、⑦确保文明施工的技术组织措施、⑧工程施工的重点和难点和保证措施的得 4 分，以上内容每少一项扣0.5分，扣完为止。 2.按照施工组织方案结合项目需求、针对性内容评分（满分11分）： 一档：符合项目实际，内容冗杂、多余；方案内容包含简单的主要施工方法、拟投入的主要物资计划、拟投入本项目人员安排计划、确保工程质量的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、确保工期的技术组织措施、确保文明施工的技术组织措施、工程施工的重点和难点及保证措施的，得3分。 二档：施工组织方案符合实际，方案内容满足本项目实施需求；主要施工方法提供有工艺说明、工序衔接等内容；拟投入的主要物资计划能提供施工材料选型配置、进场时间安排；拟投入本项目人员安排计划能提供技术人员安排计划；确保工程质量、安全生产的技术组织措施能提供质量技术和安全管理班子和制度、自控体系完整；确保工期的技术组织措施有施工总进度表或施工网络图，确保文明施工的技术组织措施、工程施工的重点和难点及保证措施满足采购需求的；得7分。 三档：施工组织方案针对本项目采购需求，切合实际，内容明晰、简练，完全满足或优于本项目实施需求；主要施工方法提供有详细的工艺说明、工序衔接等内容；拟投入的主要物资计划能提供详实的施工材料选型配置、进场时间安排；拟投入本项目人员安排计划能提供技术人员安排计划、各工种劳动力安排计划；确保工程质量、安全生产的技术组织措施能提供质量技术和安全管理班子和制度、自控体系完整以及实现方式，有效的现场防火、应急救援措施；确保工期的技术组织措施有施工总进度表或施工网络图，确保文明施工的技术组织措施、工程施工的重点和难点及保证措施完全满足采购需求；整体方案考虑周全、措施得当的；得11分。 |
|  |  |  | 售后服务方案（满分12分） |  | 1.提供的售后服务方案包含①服务承诺、②应急保障措施、③定期上门维护、④到达故障现场时间、⑤故障出现解决方案、⑥售后服务技术人员配备情况的得3分；以上内容每少一项扣0.5分，扣完为止。（满分3分） 2.按照售后服务方案结合项目需求、针对性内容评分（满分9分）： 一档：符合项目实际，内容冗杂、多余；方案包含有简单的服务承诺、应急保障方案、定期上门维护、到达故障现场时间、故障出现解决方案、售后服务技术人员配备的，得3分。 二档：售后服务方案符合实际，内容措施基本满足项目需求；服务承诺提供有项目服务维护、保密承诺等内容，应急保障措施提供有应急项目内容、各应急项目的保障措施；方案能提供定期上门维护时间列表，到达故障现场的响应时间满足需求，提供的售后服务技术人员配备满足项目需求、专业技术水平较高，得6分； 三档：售后服务方案针对需求，切合实际，简练；服务承诺提供有详细的项目服务维护、保密承诺等内容，应急保障措施提供有详细的应急项目内容、各应急项目的保障措施，且能详细描述其实现方式；方案能提供定期上门维护具体时间列表，到达故障现场的响应时间完全满足或优于采购需求，提供的售后服务技术人员配备齐全、专业技术水平高，整体方案考虑周全，得9分。 |
| 3 | 商务分 | 履约能力分（满分1分） | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证的，得 1 分，满分 1分。 |  |  |
|  |  | 业绩 （满分6分） | 2019年1月1日至提交投标文件截止时间止，投标人具有与采购内容有关的类似项目业绩，每项得 1 分，满分 6分。【需在投标文件中提供合同或者中标（成交）通知书复印件（须附有采购货物清单及金额）】 |  |  |
|  |  | 政策分（满分 1分） | 节能、环境标志产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）投标金额比例得0 至0.5分，满分0.5分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）投标金额比例得0至0.5分，满分0.5分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |  |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |  |

## 第四节 中标候选人推荐原则

- 综合评分法

1.评标委员会将根据评审后总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐，确定后其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章 拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

采购人（甲方）：                                     采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：

项目名称：广西水资源监测能力建设工程（1分标重）

项目编 号：

签订地点：                                          签订时间：2022年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.合同总金额：                         。

2.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额：（大写）人民币 （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.合同总金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：不计。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：损耗由乙方承担。

第五条　交付和验收

1.交付时间： 由甲方指定 ；交付地点：  由甲方指定  。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后五个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 培训时间由甲方指定，地点为广西南宁市。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式：自合同签订之日起10个工作日内甲方向乙方支付合同金额的50%，主要货物（第一部分、实验室台柜设备，第二部分、实验室VAV智能通风、废气处理设备系统，第三部分、实验室废水处理系统，第七部分、净化实验室通风系统中除风淋室以外部分，第十部分、实验室安防监控系统，第十二部分、实验室环境监测设备）开箱验货后甲方向乙方支付合同金额的30%，设备安装调试完成且合同验收合格后甲方向乙方支付合同金额的20%。

第九条　履约保证金

履约保证金金额：按采购合同金额的 5 %，如乙方是中小企业则履约保证金数额为政府采购合同金额的2%。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）。

履约保证金退付方式、时间及条件：验收合格之日起10个工作日内，期间提供的售后服务能够满足采购人需求且未发生质量问题，由中标供应商向履约保证金收取单位提供《采购项目合同验收书》（详见附件1）及《采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），履约保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后五个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　实验室装饰装修部分特别约定

（一）实验室装饰装修部分概况

1. 工程地点：南宁市西乡塘区邕隆路160号附近的广西水环境监测中心综合楼

2. 工程内容：广西水资源监测能力建设工程（1分标重）实验室台柜设备、实验室VAV智能通风、废气处理设备系统、实验室废水处理系统、实验室集中供气系统、实验室七氟丙烷系统、无菌室洁净新风设备、净化实验室通风系统、实验室结构改造部分、强弱电、电气、照明系统、实验室安防监控系统、给排水系统、实验室环境监测设备、实验室中央控制模块系统等，具体内容详见施工图纸。

3. 工程承包范围： 按经审图备案的施工图范围内包含的施工内容的全部工程内容。

（二）合同工期

1. 计划开工日期：2022年   月    日。（具体以发包人书面通知为准）

2. 计划竣工日期：2023年   月    日。

3. 工期总日历天数：120日历日。实际开工日期以甲方或监理工程师发出开工令的开工日期为准。

4. 工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

（三）质量标准

工程质量符合标准。

（四）乙方采购材料与工程设备

1.本工程的材料、工程设备等由乙方负责采购、运输和保管。

2.对甲方在招标时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，乙方采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备结算时按投标单价支付，不得调整。

3.禁止使用松木、松木包装材料设备、种子、苗木、花卉及繁殖材料。

（五）隐蔽工程检查

乙方提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知甲方和监理工程师验收的内容、时间、地点，乙方准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，乙方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

（六）安全文明施工与环境保护

1.乙方应承担施工文明、安全、保卫工作及非夜间施工照明的责任，乙方应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由乙方承担。乙方生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。乙方承担一切由于自身安全措施不力而造成的安全事故责任及因此而发生的费用。

2.因施工需要，由乙方办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由乙方负责。经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由乙方承担。

3.乙方在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。乙方应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因乙方任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他施工等后果的，乙方应承担责任。

（七）验收

1.乙方负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。

2.由甲方和监理人按照《水文设施工程验收管理办法》以及国家、行业现行相关标准、规范进行验收。

3.对于验收不合格的，乙方应无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在甲方或监理人规定的时间内完成返工，否则甲方有权扣罚该分项工程10%的合同款作为处罚。经监理人检验认为修复质量不合格而乙方拒绝再进行修补的，甲方将扣除乙方该分项工程全部的合同款。

4.乙方在合同工程验收合格后 10 个工作日内将干净整洁的工程移交给甲方。

（八）价格、计量与支付

1.按照本合同第八条付款方式进行合同款支付，对经审图备案的施工图范围内包含的施工内容的价格不予调整，对于因返工、乙方原因造成的工程量增加的不予计量。

（八）保修

1.工程保修期不低于国家规定的建设工程的最低保修期限。

2.工程质量保修书具体内容见合同附件。

第十五条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十六条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十七条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十八条  合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或者其委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.乙方在项目实施过程中应妥善保管原始记录、过程质量控制等档案资料，确保档案资料完整、可以溯源，并形成电子化的档案资料，在验收前向甲方移交电子化的档案资料。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务条款偏离表和技术偏离表；

4.采购需求；

5.投标报价明细表；

6.工程质量保修书；

7.其他合同文件。

8.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者其委托代理人： | 法定代表人或者其委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件：

工程质量保修书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                   广西水资源监测能力建设工程（1分标重）1分标实验室装饰装修部分 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                                                    。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

2.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

3.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

4．其他项目保修期限约定如下：                                           。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起      天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，修理费用由乙方支付。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                          。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方（公章）：                      乙方（公章）：          

地  址：                     地  址：      

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：     

委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：     

电  话：                   电  话：      

传  真：                   传  真：    

开户银行：                   开户银行：  

账  号：                        账  号：    

邮政编码：                     邮政编码：   

- 第六章 投标文件格式

- 第一节 投标文件外层封面

投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采购方式： | 在线投标响应 |
| 项目编号： |  |
| 所投分标： | （如有则填写，无分标时填写“无”或者留空） |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得解密

年   月   日

- 第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息表…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接管理关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、联合体投标协议书（以联合体形式投标的，须提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）………………………………（页码）

八、符合特定资格条件（如项目有要求）的有关证明材料（复印件）…………………（页码）

九、符合特定条件的有关证明材料（复印件）……………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.投标人不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.投标人不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致： （采购人名称）

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）     （项目编号：          ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目招标公告发布之日起至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称(电子签章)：                                     年    月    日

七、联合体投标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加    （采购人名称）   组织的   （项目名称）  （项目编号：           ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员一名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员二名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

……

日期：   年    月     日

八、符合特定资格条件（如项目有要求）的有关证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

九、符合特定条件的有关证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串通投标行为的承诺函………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（如有委托时）…………………………………………………………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

七、其他商务文件或说明……………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串通投标行为的承诺函

投标人参加本项目无串通投标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制投标文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供。

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

附件：

三、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致： （采购人）

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的  （项目名称）   项目（项目编号：       ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

四、商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并加盖投标人公章。

2.请逐条对应本项目招标文件“第二章  采购需求”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表 :相关项目业绩一览表（投标人类似项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人可参照上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）

二、项目实施方案（包括施工组织方案、售后服务方案）（如有要求）………（页码）

三、对本项目总体要求的理解（如有要求）…………………………………（页码）

四、产品出产标准及质量检测报告（如有要求）……………………………（页码）

五、优惠条件及特殊承诺（如有要求）………………………………………（页码）

六、对项目的合理化建议和改进措施（如有要求）…………………………（页码）

七、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表

项目编号：

项目名称：

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 货物参数 | 货物名称 | 所提供货物的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并加盖投标人公章。

2.请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件“第二章 采购需求”中“货物需求一览表”的详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。

3.当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、项目实施方案（如有请提供）

（一）施工组织方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（二）供货及安装调试方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（三）人员培训方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（四）售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、对本项目总体要求的理解（如有请提供）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、产品出厂标准、质量检测报告（如有请提供）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、优惠条件及特殊承诺（如有请提供）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人对项目的合理化建议和改进措施（如有请提供）

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

七、认为需要的其他技术文件或说明（如有请提供）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者投标人属于监狱企业的证明材料…………………………………………………………………（页码）

一、投标函

致：（采购人）

我方已仔细阅读了贵方组织的  （项目名称）  项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              元 (小写)¥          的投标总报价，提交货物成果时间（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“采购需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币              元 (小写)¥          ，提交货物成果时间：          ；

分标报价为（大写）人民币              元 (小写)¥          ，提交货物成果时间：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标人的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：

项目编号：

分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 货物规格型号 | 制造商 | 品牌 （如有） | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“货物规格型号”一栏中，填写具体货物规格和型号，否则其投标作无效标处理。。

5、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者提供投标人属于监狱企业的证明材料。注：投标人提供的中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者提供投标人属于监狱企业的证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为       万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为        万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

- 第六节 其他文书、文件格式

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 第七章 质疑、投诉材料格式

## 第一节 质疑函（格式）

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                          包号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第二节 投诉书（格式）

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                       包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。