广 西 科 联 招 标 中 心 有 限 公 司

GUANGXI KELIAN TENDERING CENTER CO., LTD.

招 标 文 件

项目编号：    GXBHZC2021-G1-0017-KL

项目名称：        医疗设备采购

采购人：       北海市第二人民医院

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2021年 8 月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	7

第三章  招标项目采购需求	26

第四章  合同主要条款（参考）	97

第五章　投标文件格式	104

第六章  综合评分法	126

# 第一章 招标公告

医疗设备采购（GXBHZC2021-G1-0017-KL）

招标公告

项目概况：医疗设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于 2021年9月10日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号： GXBHZC2021-G1-0017-KL

政府采购计划编号：202108060009、202108060001

项目名称：医疗设备采购

预算金额：1分标：230.64万元，2分标56.6万元，3分标274.66万元，4分标722.5万元,5分标456.7万元。

最高限价：1分标：230.64万元，2分标56.6万元，3分标274.66万元，4分标722.5万元,5分标456.7万元。

采购需求：

1 分标：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肝功能剪切波量化超声诊断仪 | 1台 | 肝功能剪切波量化超声诊断仪、呼吸机、转运呼吸机已办理进口产品采购备案，可接受进口产品投标；如需进一步了解详细内容，详见招标项目采购需求。 |
| 2 | 除颤仪 | 2台 |  |
| 3 | 电动洗胃机 | 1台 |  |
| 4 | 呼吸机 | 1台 |  |
| 5 | 可视喉镜 | 1台 |  |
| 6 | 心电监护中央工作站 | 1套 |  |
| 7 | 转运呼吸机 | 1台 |  |
| 8 | 转运型心电监护仪 | 1台 |  |

2 分标：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盆底神经肌肉刺激治疗仪 | 1台 | 盆底神经肌肉刺激治疗仪 已办理进口产品采购备案，可接受进口产品投标；如需进一步了解详细内容，详见招标项目采购需求。 |
| 2 | 人流B超一体机 | 1台 |  |

3 分标：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨科磨钻 | 1台 | 骨科磨钻、椎间孔镜已办理进口产品采购备案，可接受进口产品投标；如需进一步了解详细内容，详见招标项目采购需求。 |
| 2 | 椎间孔镜 | 1台 |  |
| 3 | 电钻 | 2台 |  |
| 4 | 骨科双反牵引器 | 1台 |  |
| 5 | 多功能清创仪 | 1台 |  |
| 6 | 光子治疗仪（红蓝光一体） | 2台 |  |
| 7 | 空气波压力治疗系统 | 1台 |  |

4 分标：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高清荧光腹腔镜 | 1台 | 超高清荧光腹腔镜、动力碎石清石系统已办理进口产品采购备案；可接受进口产品投标，如需进一步了解详细内容，详见招标项目采购需求。 |
| 2 | 动力碎石清石系统 | 1台 |  |
| 3 | 结石分析仪 | 1台 |  |

5 分标：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤仪 | 4台 | 如需进一步了解详细内容，详见招标项目采购需求。 |
| 2 | 吊塔 | 5台 |  |
| 3 | 呼吸机 | 4台 |  |
| 4 | 麻醉机 | 2台 |  |
| 5 | 无影灯 | 5台 |  |
| 6 | 心电监护仪 | 8台 |  |

合同履行期限：

1、2、3、4、5分标：货物自签订合同之日起60日（日历日）内，如因中标供应商原因不能在规定时间完成交付任务，中标供应商将要承担违约责任。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证（属于二类医疗器械的可提供第二类医疗器械经营备案凭证）。

三、获取招标文件

时间：2021年8月19日至 2021年8月26日（工作日），上午8时至12时，下午15时00分至18时00分。

地点：政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）。

未在政采云注册的供应商请在获取招标文件前登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行注册并完善资料，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

方式：潜在投标人在政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）免费自行获取招标文件

售价：招标文件每套售价人民币0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

2021年9月10日09时00分（北京时间）

地点：通过政采云平台实行在线投标。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.本项目不收取投标保证金。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.本项目需要落实的政府采购政策

（1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购品目清单中产品。

（3）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

5.网上公告媒体查询

http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）。

6.在线投标响应（电子投标）说明

（1）本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“北海市政府采购中心网站-相关下载- CA证书办理操作指南”进行查阅；

（3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至政采云平台。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（4）投标供应商可以提供以介质（U盘或光盘等）存储的数据电文形成的电子备份投标文件。电子备份投标文件应当在投标截止时间前按要求密封并送达北海市北海大道科技大厦三楼广西科联招标中心有限公司，逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

邮寄地址：北海市北海大道科技大厦三楼广西科联招标中心有限公司，联系人：赖婷婷电话：0779-3832133。

本公司拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标供应商自行承担。

（5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过政采云平台上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：北海市第二人民医院

地址：北海市海城区文明路175号

联系方式：王华坤；0779-2022377

2.采购代理机构信息

名称：广西科联招标中心有限公司

地址：北海市北海大道科技大厦三楼

联系方式：赖婷婷；0779-3832133、3830266

3.项目联系方式

项目联系人：赖婷婷   电话：0779-3832133；3830266

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2021年8月19日

# 第二章 投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：医疗设备采购 项目编号：GXBHZC2021-G1-0017-KL |
| 2 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3.采购代理服务费的收取。采购代理机构按规定向中标人收取招标代理服务费。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。 |
| 3 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 4 | 采购预算（人民币）：详见招标公告第一点 |
| 5 | 现场踏勘：无 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式一次性要求采购代理机构作出书面解释、澄清或者向采购代理机构提出书面质疑；澄清或者修改内容是招标文件的组成部份，将以书面形式送达所有已报名的投标人；采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有招标文件的收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 7 | 投标前准备： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.各供应商应在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至北海市政府采购中心网站（https://www.zcygov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 |
| 8 | 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件二类： 1.电子投标文件，电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。 2.以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以DVD光盘或者U盘等形式提供。数量为1份。 3.投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，下一顺位投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：2021年9月10日09时00分整，通过政采云平台实行在线截标。 |
| 10 | 开标时间及地点：2021年9月10日09时00分整，通过政采云平台实行在线开标。 |
| 11 | 电子投标文件解密时间：截标时间后30分钟内，投标供应商必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 12 | 评标方法及评分标准：综合评分法 评标委员会组成：本项目评标委员会由政府采购评审专家 6 人和采购人代表 1 人,共 7 人组成。 |
| 13 | 公告发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）。 |
| 14 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 15 | 履约保证金金额：本项目不收取履约保证金。 |
| 16 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起8个工作日内。 |
| 17 | 各投标人应在投标函中注明评标结果告知书的接收方式（电子邮箱）。 |
| 18 | 本项目代理服务费服务类型： ☑货物招标 □服务招标 代理服务费收费标准： 服务类型 费率 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.50%; 1.50%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500---1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000---3000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 注： （1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格； （2）采购代理收费按差额定率累进法计算。 例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下： 100 万元 ×l.5 ％＝ 1.5 万元 （ 150 － 100 ）万元 ×1.1％＝ 0.55 万元 合计收费＝ 1.5 ＋ 0.55＝ 2.05 （万元） |
| 19 | 采购资金来源：公共财政预算拨款及上年结余收入。 |
| 19 | 付款方式：国库集中支付或采购专户支付、采购人自行支付（具体方式由采购人确定）。 |
| 20 | 投标文件有效期：60个日历日（自投标时间截止之日起计算）。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于北海市第二人民医院 的医疗设备采购的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位是指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

3.“投标人”系指响应招标并符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

4.“产品”系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8．“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件，如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第五章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标（本项目不适用）

本项目是否接受联合体投标详见招标公告第一条规定。

如接受联合体投标，则联合体投标要求如下:

（1）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标，否则，与之相关的投标文件作废。

（4）投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

（5）投标联合体投标人的相同资质按最低的一方计算。

联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件。但同一专业的投标人组成的联合体应以资质最低的一方为依据。联合体投标的，须提供《联合投标协议书》（格式见第六章）。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（七）政府采购合同的转包与分包

▲1.合同转包：本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包,是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

▲2.合同分包：

▲2.1采购人允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

▲2.2采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

▲2.3中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（八）特别说明：

▲1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本投标人所拥有。

▲3.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

▲4. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国民法典》之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲6.本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

▲7.本文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

（九）询问、质疑和投诉

1．询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问：

①采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复；

②供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

2．质疑

2.1投标人有权就招标事宜提出质疑

（1）投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内针对同一采购程序环节一次性提出质疑。具体计算时间如下：

①对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

②对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

（2）投标人提出质疑、投诉，应当遵守中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》相关规定，且采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源，并经法定代表人签字并加盖公章。

（3）质疑书应当包括以下主要内容：被质疑的采购人或采购人委托的代理机构名称、地址、电话，被质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间，质疑事项、权益受到损害的事实及法律依据（具体条款）、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。质疑供应商委托代理人办理质疑事务的，除提交质疑书外，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的权限和事项。

（4）有下列情形之一的，属于无效质疑，可不予受理：

①未在有效期限内提出质疑的；

②质疑未以书面形式提出的；

③所提交材料未明示属于质疑材料的；

④质疑书没有法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名但没有法定代表人的授权；质疑书加盖合同专用章的；

⑤质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

⑥质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

⑦其它不符合受理条件的情形。

（5）质疑人的质疑应当采用政府采购供应商质疑函文本格式【在北海市政府采购网(www.beihaizc.com.cn)下载】以书面形式提交，并有明确的请求和必要的证明材料。

2.2采购人或采购代理机构在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

2.3质疑人有下列情形之一的，采购代理机构应驳回质疑：

（1）质疑缺乏事实和法律依据的；

（2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

（3）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

（4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

2.4质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向财政部门投诉。

2.5质疑联系部门及电话为：广西科联招标中心有限公司     0779-3832133；3830266

地址：北海市北海大道科技大厦三楼

3.投诉

3.1质疑人的投诉应当采用政府采购供应商投诉书文本格式【在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)下载】以书面形式提交，并有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

3.2投诉联系部门及电话为：北海市财政局         0779-3063975

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.招标公告；

2.投标人须知；

3.招标项目采购需求；

4.合同主要条款；

5.投标文件格式；

6.综合评分法。

（二）投标人的风险

▲1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性的响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

▲2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

▲3.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为

（1）供应商直接或间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息修改其招标文件或者响应文件。

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或响应文件。

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动。

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价或者低价位中标。或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标。

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃招标。

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间。为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答复、修改招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件编制基本要求

1.本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件二类：

1.1电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“北海市政府采购中心网站-办事指南-政府采购项目电子交易管理操作指南”下载。

1.2电子备份投标文件系上传政采云平台的投标文件电子版，按照本招标文件要求制作。

▲1.3投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。全部投标供应商的电子投标文件均已按时解密的，以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件自动失效。如果某位投标供应商的电子投标文件无法按时解密的，其电子投标文件为无效，启用以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

2.供应商提交的投标文件以及供应商与本公司和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为主。

3.供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

4.投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评标委员会评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6.投标文件的组成：投标文件应分为资格文件价格文件、资信及商务文件商务、技术文件、报价文件四个部分组成。供应商应仔细阅读投标采购文件的所有内容，按招标文件的要求，详细编制投标文件（包含电子投标文件和电子备份投标文件）。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件四部份组成。

1.资格文件：

▲（1）有效的三证合一的营业执照副本证明文件复印件 （必须提供）；

▲（2）特定资质：医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证（属于二类医疗器械的可提供第二类医疗器械经营备案凭证）复印件(必须提供)；

▲（3）投标人2021年4月份以来任意三个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》【从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件】（复印件，格式自拟，必须提供）；

▲（4）投标人2021年4月份以来以来任意三个月依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》【从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件】（复印件，格式自拟，必须提供）

▲（5）2020年年度财务状况报告（表）【公司成立时间不足一年的，提供自公司成立以来至截标时间前的财务报表】（必须提供）；

▲（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第五章，必须提供）

▲（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供设备清单和拟投入项目的专业人员清单或承诺函，必须提供）

- 2.资信及商务文件

▲（1）承诺函(格式见第五章)（必须提供）；

▲（2）投标声明书(格式见第五章)（必须提供）；

▲（3）法定代表人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）(必须提供)；

▲（4）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件（授权代理人参加投标时必须提供，第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）（格式见第五章)；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第五章)；（必须提供）

▲（5）商务响应表(格式见第五章)(必须提供)；

（6）投标人情况介绍；

（7）属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料；

（8）属于产品制造商的资质及信誉等方面的证书或材料；

（9）投标人需要说明的其他文件和说明；

（10）投标人的类似成功案例的业绩证明文件(格式见第五章)；

（11）投标人产品符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）要求，提供中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内或注明为2021 年度的为有效；未注明有效期或2021年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核）(格式见第五章)；

（12）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第五章)；

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

▲（2）技术响应表(必须提供)；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

▲（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人或投标产品制造商拥有主要制造设备的情况和现状；

（6）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（7）技术服务、技术培训的内容和措施；

（8）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠；

（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（如有要求，则必须提供）；

4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第五章）(必须提供)；

▲（2）投标报价明细表（格式见第五章）(必须提供)；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

▲（4）开标一览表（格式见第五章）(必须提供)。

▲4.特别备注：招标文件第五章有格式要求的，必须按要求在规定处由法定代表人(负责人)授权委托书必须由法定代表人(负责人)和委托代理人签名并加盖单位公章。

特别说明：（1）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章。电子投标文件须加盖公章部分均采用CA签章。

- 投标文件（包含电子投标文件电子、备份投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

- （三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1. 投标人可就《项目需求和说明》中的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标报价无效。

2.投标报价是履行合同的最终价格，货物采购应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；服务采购应包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。

3.投标文件（每个分标）只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- （五）投标文件的有效期

- 自投标截止日起六十日投标文件应保持有效，有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标保证金

本项目不收取投标保证金。

（七）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，混乱的编排导致投标文件被误读、漏读或查找不到相关内容的，投标文件留有空项的地方，其投标将会被拒绝。

2.电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.CA 签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（八）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将电子备份投标文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；电子备份投标文件袋在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人（负责人）、委托代理人签字等均可】。

电子备份投标文件袋的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，给采购人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

5. 投标文件的递交

5.1所有投标文件应于招标文件中规定的时间上传递交至政采云平台。还提供电子备份投标文件的，应当在投标截止时间前按要求密封并送达北海市北海大道科技大厦三楼广西科联招标中心有限公司，逾期送达或未按要求密封将被拒收。

邮寄地址：北海市北海大道科技大厦三楼广西科联招标中心有限公司，联系人：赖婷婷，电话：0779-3832133。

本公司拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标供应商自行承担。

5.2电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交电子备份投标文件，若供应商未提交电子备份投标文件，其后果由供应商自行承担。

（3）如有特殊情况，本中心延长截止时间和开标时间，本中心和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）招标文件要求必须提供的资格文件文件不齐全或者内容虚假的；

（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在商务性及技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件的规定提交投标声明书的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）招标文件要求必须提供的资信及商务文件的文件不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目、商务条款要求发生实质性偏离的；

（10）经评委评定，允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离的项数达 5  项（含）以上的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标函的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（4）投标报价不是唯一报价，具有选择性。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

（九）废标

1.招标采购项目出现下列情形之一的，将予废标：

（1）截标后整个招标项目的投标人不足三家的或实质性响应不足法定三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有投标人。

四、开标

（一）开标准备

1.开标的准备工作由本公司负责落实；

2.本公司将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二） 开标程序：

1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标一览表有关内容，投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1. 资格审查

采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本公司工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则评标，不带任何倾向性和歧视性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

（二）中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在本项目招标公告媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。其余各投标人的评审得分与排序或资格审查未通过的原因通过投标人在投标文件中注明的接收方式单独告知。

（三）在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，如中标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则将被取消中标资格。

（四）在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标人亦可主动联系采购代理机构索取相关内容。

（五）投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（六）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七、投标样品的退回

中标人的投标样品由采购人保管，作为验收的依据，验收后由采购人退回。未中标人的投标样品由投标人在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订政府采购合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同（投标人中标后可以由项目所在地分公司在总公司授权下签订政府采购合同，相应的法律责任由总公司承担。）。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订政府采购合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将中标人投标的全部投标保证金上缴同级财政国库。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（4）政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

（5）政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

十、其他事项

1.电子交易异常情形处理：采购过程中出现以下异常情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构有权中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

2.采购代理服务费的收取。采购代理机构按规定向中标人收取招标代理服务费。签订政府采购合同前，中标人应向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。具体标准详见投标人须知前附表第18项规定。

采购代理服务费缴纳账户：

开户名称：  广西科联招标中心有限公司北海分公司

开户银行：  中国农业银行北海分行北京路支行

银行账号：         20706801040007161

3.有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西科联招标中心有限公司

邮政编码：536000

通讯地址：北海市北海大道科技大厦三楼广西科联招标中心有限公司北海分公司

电    话：0779—3832133；3830266；   传    真：0779-3832133。

附件1：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式 |  |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |
| 验收具体内容 |  | (应按采购合同、招标文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或中标人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 中标（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购单位的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |

备注：本报告单一式三份（采购单位1份、中标供应商1份、采购代理机构1份）。

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 采购编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 元（小写）¥ 元退付到达以下帐户： 单位名称： 开户银行： 银行帐号： 联系人： 联系电话： 供应商签章 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人： 联系电话： 采购单位签章 年 月 日 |

# 第三章 招标项目采购需求

说明：

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的有效期内节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

2.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3.根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库[2010]48号）的规定，如采购需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4.投标人应注意下列内容：

1）招标文件中带“▲”的条款为本次采购的实质性（关键性）的商务、技术或服务要求，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

2）招标文件中带“◆”号的条款是重要参数要求。

3）投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求，“无偏离”指投标设备的技术参数满足招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

4）本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

5.投标人投标产品中的主要设备需提供有关产品说明书或产品彩页，这些资料文件应以附件形式在投标文件中列出。若提供的产品说明书或产品彩页与投标文件中响应的同一技术指标不一致时，应由生产厂商出具相关说明，否则以产品说明书或产品彩页为准。

6.投标人应承诺投标文件中提供的证明材料和资质文件真实，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来确定赔偿金额。

7.采购预算：1分标：人民币230.64万元，其中①肝功能剪切波量化超声诊断仪1台：人民币76万元；②除颤仪2台：人民币9.44万元；③电动洗胃机1台：人民币3.6万元；④呼吸机1台：人民币34.4万元；⑤可视喉镜1台：人民币6万元；⑥心电监护中央工作站1套：人民币60万元；⑦转运呼吸机1台：人民币36万元；⑧转运型心电监护仪1台：5.2万元；2分标：人民币56.6万元，其中①盆底神经肌肉刺激治疗仪1台：人民币34.2万元；②人流B超一体机1台：人民币22.4万元；3分标：人民币274.66万元，其中①骨科磨钻1台：人民币25万元；②椎间孔镜1台：人民币197.1万元；③电钻2台：人民币3.68万元；④骨科双反牵引器1台：人民币6.24万元；⑤多功能清创仪1台：人民币19.84万元；⑥光子治疗仪（红蓝光一体）2台：人民币19.2万元；⑦空气波压力治疗系统1台：人民币3.6万元；4分标：人民币722.5万元，其中①超高清荧光腹腔镜1台：人民币369.75万元；②动力碎石清石系统1台：人民币314.5万元；③结石分析仪1台：人民币38.25万元；5分标：人民币456.7万元，其中①除颤仪4台：人民币23.6万元；②吊塔5台：人民币32.5万元；③呼吸机4台：人民币132万元；④麻醉机2台：人民币130万元；⑤无影灯5台：人民币41万元；⑥心电监护仪8台：人民币97.6万元；投标人的投标报价超过采购总预算或着单项预算的，将导致其投标被拒绝。

8.采购内容所属行业：工业*。

一、采购内容概况

1分标：

| 一、采购内容概况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况 （带▲号的条款均为实质性要求条款，必须满足，带◆号的条款是重要参数要求） |
| 1 | 肝功能剪切波量化超声诊断仪 | 1 | 台 | 一、项目概况： 用途说明：用于监测和评估慢性肝病的量化工具，利用瞬时弹性成像技术，以kPa为单位显示每次检测的肝脏硬度值，便于评估肝脏纤维化程度。诊断和鉴别肝病患者所处的状态，广泛应用于慢性肝病纤维化程度的确认以及对肝硬化并发症的预测，肝移植患者的术后随访，对抗病毒疗效的跟踪评估都有重大意义。利用受控衰减参数技术，以dB/m为单位显示超声波在肝脏中的衰减，便于评估肝脏脂肪变程度。 二、主要技术性能指标及要求、配置： 1.显示屏：≥12英寸，一体化LCD触摸屏； 2.接口：RJ45、USB2.0*2、兼容DICOM端口； 3.主机： （1）操作系统：不低于Windows7系统； （2）CPU：≥ 1.5GHz 4 核，RAM ≥ 4GB； （3）存储容量：固态硬盘：数据容量≥128GB； （4）电池待机时间：≥2小时； 4.工作原理： （1）利用振动控制的瞬时弹性成像技术（VCTE）技术来评估肝脏的硬度； （2）利用受控衰减参数来评估肝组织的脂肪变数值； （3）超声图像：实时超声引导定位，系统显示两幅超 声图像用于定位以求符合测量标准； （4）时间位移（TM）模式； ① A模式（实时超声信号振幅）； ②弹性图：彩色弹性结果图显示测量深度及时间，通过斜率及图形状态评估结果准确性； 5.测量数据： （1）测量数值显示：患者信息、硬度值中位数、CAP 值中位数、单次测量硬度值、单次测量CAP值、IQR、检测成功率、测量次数、无效测量次数等； （2）测量数据分布图，分别显示硬度值和CAP值的测 量结果分布情况； 6.硬度量程：≥65Kpa，精确度：变异系数≤5%； 7.CAP量程：≥350dB/m，精确度：变异系数≤10%； 8.探头：超声定位与纤维扫描二合一探头； （1）可同时连接纤维扫描探头数量:1； ▲（2）工作状态指示 :LED指示灯显示探头工作状 态； （3）超声换能器:实时监测超声换能器实时发射、 接收超声波； （4）取样体积：≥3cm3； （5）剪切波探头:供SCD值＜2.5cm人群使用； ①传感器直径:≤7mm； ②探头超声传感器频率:恒定3.5MHz； ③超声波有效跟踪深度:≥70㎜； ④剪切波振幅:≥2.00mm； ⑤剪切波探头测量深度：≥60mm(皮下)； ▲⑥剪切波激发方式：手动激发； （6）剪切波频率恒定50 Hz； （7）自动检测SCD（皮肤表面到肝脏包膜的距离），自动提示选择探头； ▲9.肝脏自动识别功能。通过色带颜色提示肝脏位置， 辅助探头定位。绿色表示所测部位是肝脏位置，黑色则不是； 10.具有中文、英文、日文、法文等多种语言报告，能够导出Excel、Fibx、PDF多种格式报告。 - 三、设备配置清单（包含但不限于）： 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 肝功能剪切波量化超声诊断仪主机; 1; 台. 2; 纤维扫描探头; 1; 把. 3; 台车; 1; 台. 4; 单机版工作站; 1; 台. 5; 说明书; 1; 本. |
| 2 | 除颤仪 | 2 | 台 | - ▲1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能； - 2.整机带电极板、电池的重量≤6kg； - ▲3.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能； - 4.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择； - 5.除颤充电迅速，充电至200J≤5s；最大能量360J； - 6.可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式,具备慢速起搏功能； - 7.心电波形扫描时间≥10s，扫描长度≥100mm； - 8.可充电锂电池，支持≥100次200J除颤； - 9.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警； - 10.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片； - 11.支持中文操作界面、AED中文语音提示； - 12.彩色TFT显示屏≥6”, 分辨率≥640×480，最多可显示2通道监护参数波形，有高对比度显示界面； - 13.50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间＞10s； - 14.可存储12小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看； - 15.具备防水性能，防水级别IPX4； - 16.具备抗跌落性能，裸机可承受≥0.70m跌落冲击。 |
| 3 | 电动洗胃机 | 1 | 台 | 一、技术参数： 1.自动洗胃机由气泵、控制管路、控制电路、机箱组成； 2.洗胃机采用压力传感器和计算机单板机控制, 实时 动态参数显示，实现了洗胃的自动化； 3.自动数码显示洗胃压力和洗胃次数,发光二级管显示洗胃状态； 4.进入洗胃状态后自动记录洗胃次数，并可随时清零； ▲5.大通径管路进出，确保不会堵塞；推车设计，可视液量变化窗口； 6.设有紧急出胃功能，当洗胃出现进多出少时，可按此键吸出多余污液； 7.进、出胃压力可根据不同的患者需要任意设置； 8.全塑外壳； 9.压力绝对值在47kPa～67kPa范围中； 10.工作环境：温度:+5℃～+40℃，相对湿度：25℃不 超过80%，大气压力：86KPa～106KPa； 11.洗胃机按防电击类型及程度分类为Ⅰ类设备B型应用部分，运行模式为连续运行，IPX0、非AP型或APG型普通设备。 二、技术指标： 1.电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz； 2.输入功率：≤140VA； 3.工作噪音：≤65dB(A)； 4.进胃压力设置：≤0.067MPa； 5.出胃压力设置：≥-0.067MPa； 6.进胃液量：≤350ml/次,出胃液量：≤450ml/次； 7.进出胃时间：≤30s/次； 说明：进、出胃液量随进、出胃压力的设置值大小而变化。 |
| 4 | 呼吸机 | 1 | 台 | - ▲一、适用范围：新生儿、儿童、成人。 - 二、通气模式： - 1.辅助/控制 (A/C) - （1）容量控制（VCV）； - （2）压力控制（PCV）； - 2.同步间歇强制通气(SIMV)：容控型SIMV，压控型SIMV - 3.自主呼吸 (SPONT) - （1）压力支持(PSV)； - （2）持续气道正压通气(CPAP)，持续气道正压通气+压力支持(CPAP+ PSV)； - 4.无创通气 (NIV) ； - 5.双水平气道正压通气(Bi-Level或BIPAP)和压力释放通气(APRV)； - 6.目标容量保证通气（VV+） - （1）VC+：用于A/C和SIMV模式下的强制呼吸，自动调节送气压力，以最小压力保证预设目标潮气量； - （2）VS：容量支持，用于SPONT模式下的自主呼吸，自动调节送气压力，以保证预设目标潮气量； - 三、参数设置： 呼吸机可以根据病人体重自动设置呼吸机工作参数、报警参数、窒息后备通气参数。 - 1.潮气量：25ml～2200ml（容控时）； - 2.呼吸频率：1min～100/min（A/C和SIMV模式）； - 3.吸气压力：5 cmH2O ～ 85 cmH2O； - 4.支持压力：0 cmH2O ～ 65 cmH2O； - 5.呼气末正压：0 cmH2O ～ 40 cmH2O； - 6.峰值流速：3 L/min～150 L/min； - 7.压力触发：1 cmH2O ～ 20 cmH2O； - 8.流速触发：0.5 L/min～20 L/min； - 9.吸气时间：0.2s～30s； - 10.平台时间：0.0s～2.0s； - 11.呼气时间：0.2s～10.0s； - 12.吸呼比：1:299～149:1； - 13.氧气浓度：21%～100%； - 14.容控时可调流量波形：方波、递减波； - 15.压控时可设定呼吸定时光柱条：可选择固定吸气时间、呼气时间或吸呼比； - 16.窒息报警时间间隔：10s～60s，窒息后备通气双向自动转换； - 17.流量加速百分比：1%～90%，可避免压力过冲，或加速气体弥散； - 18.脱管灵敏度：20%～95%，适用于无创通气(鼻、面罩)和无气囊气管插管； - 19.呼气灵敏度：1%～80%，调节病人在自主呼吸时吸气时间。 - 四、监测项目： - ▲1.中文彩色触摸显示屏≥15”，设置与监测界面分屏显示，互不冲突、不覆盖，屏幕可上下左右不同角度转动，可全方位观察，显示屏可与主机分离，可上吊塔； - 2.具有压力、流速、容量波形，向量环等的监测和实时显示，呼吸波形中吸气、呼气、自主呼吸、吸气暂停以4种不同颜色标记； - 3.具有压力、容量和时间参数，自主呼出潮气量、自主分钟通气量，浅快呼吸指数，Ti/Ttotal等功能； - 4.肺力学参数：肺顺应性、气道阻力、内源性PEEP。 - 五、其它功能： - ▲1.吸入、呼出端都有可重复消毒式细菌过滤器, 呼出端具有加热功能，防止交叉感染； - 2.智能分级警报系统，能提示报警信息、产生报警的原因并提供故障排除建议； - 3.吸气阀：比例电磁阀； - 4.呼气阀：电磁式主动呼气阀，在吸气相允许主动性呼气，减少人机对抗； - 5.流量传感器：内置晶体热膜式，非外置式，非消耗品, 无需消毒和经常定标； - ▲6.供气方式：支持医院中央供气系统供气或压缩机方式供气，非涡轮机供气； - 7.具备系统顺应性补偿； - 8.具有自动漏气补偿功能，最大可补偿65L/Min； - 9.具有后备电源。 |
| 5 | 可视喉镜 | 1 | 台 | 一、外观及材质功能： ◆1.全金属机身，显示手柄和镜体可拆卸； ◆2.≥80万像素高清摄像系统； ◆3.双重防雾功能； ◆4.全视角高清显示； ◆5.≥88o可视角； ◆6.镜体IPX7防水 可浸泡消毒； ◆7.金属窥片，可重复使用。 二、显示系统: 1.显示屏：≥2.5英寸全视角TFT-LCD彩色液晶屏； 2.解析度：640（H）×480(V)； 3.系统制式：PAL/NTSC两种制式自动转换； 4.上下调节：0度～130度； 5.左右调节：0度～270度； 三、摄像系统： 1.分辨率：≥3.51 LP/mm； 2.景深：3mm～100mm； 3.视角场：88o，F2.8/2.42MM； 4.自动对焦、自动白平衡； 四、光源系统： 1.LED光源直接或通过纤维导光束照明方式； 2.照度≥500lx。 五、锂电池： 1.可充电锂电池； 2.标称电压：3.7v； 3.额定容量：≥1400mAh； 4.具有双重过电流和短路保护； 5.连续工作时间≥4h触发电量指示报警。 |
| 6 | 心电监护中央工作站 | 1 | 套 | - 心电监护： - 一、监护参数 心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)、呼气末二氧化碳（EtCO2）（选配）、双有创血压（IBP）（选配）、Phasein麻醉气体（AG）(选配)。 - 二、显示 - 1.≥12.1寸彩色TFT屏，分辨率：≥800×600； - ▲2.支持同屏显示11道波形和全部监测数据； - 3.支持七导心电波形同屏显示、心电波形级联； - 4.可根据医护人员临床观察需要，自由组合任意4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察； - 5.具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生作出准确判断； - 6.具有短趋势共存界面显示，可同屏查看实时数据及趋势； - 7.主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表。 - 三、数据存储、回顾 - 1.≥120小时趋势图/表存储回顾； - 2.≥1200组无创血压测量回顾； - 3.≥48小时全息波形存储回顾； - 4.≥200组报警事件/心律失常事件回顾； - 5.具备USB数据接口、内置SD卡数据接口，可实现监测数据存储容量扩充； - 四、性能特点 - 1.具有中英文操作界面，全中文按键面板； - ▲2.标配触摸屏； - 3.具备触摸屏锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态； - 4.支持七导心电波形同屏显示、心电波形级联； - ▲5.心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求； - 6.心电波形速度：6.25 mm/s 、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s； - ▲7.共模抑制比：诊断＞95db（陷波器关闭），监护、手术＞105db（陷波器开）； - ▲8.支持双通道有创压监测，支持CVP、ART、PA、PAWP等测量； - 9.标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装； - 10.具有待机功能，可暂时停止所有监护操作，退出该状态，就可立即进行监护； - 11.具有脉搏调制音，医护人员可通过听心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,获取病人生命体征； - ▲12.无风扇设计，低噪音，保持临床环境安静；低功耗，延长电池的使用时长；不吸尘，保持设备内外部清洁，防止交叉感染； - 13.易清洁硅胶按键，防水防渗，防交叉感染； - 14.支持条形码扫描功能，可快速录入病人信息； - 15.具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站； - ▲16.声光双重三级报警，技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色，医护人员可远距离辨识报警情况； - 17.可在同一界面设置所有参数的报警上下限； - 18.可选配旁流/主流呼气末二氧化碳,抽气速率低至50ml/min，无需传统的脱水瓶； - 19.可选配旁流/主流麻醉气体,抽气速率低至50ml/min； - ▲20.具MEWS评分功能,可快速评估病人病情； - 21.可内置WiFi模块，支持3G\WiFi联网功能，实现3G\WiFi\有线等混合方式联网 - 22.可选配三通道内置热敏打印机 - 23.具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）。 中央监护系统 一、性能特点： 1.支持对监护设备心电（ECG），ST段，心率(HR)，呼吸(RESP)，血压(NIBP)，血氧(SpO2)，脉率(PR)，体温(TEMP)，双有创血压(IBP)，呼末二氧化碳（EtCO2）、心排（C.O.）、麻醉（AG）、呼吸力学（RM）、ICG、BIS等参数值及波形的显示； 2.支持17寸、19、21寸或以上液晶屏显示,宽屏和普屏均可以支持，可根据科室需求进行配置； ▲3.支持3G/WiFi、无线、遥测、混合等方式联网通讯，支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络联网通讯； ▲4.支持对病人远程监护，并具呼叫病人功能； ▲5.心电波形显示增益：X0.125、X0.25、X0.5、X1、X2、X4 和自动可选。 6.波形速度：6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s可选； 7.具起搏开关指示、呼叫护士图标、无线信号强度指示、遥测设备电池电量指示； 8.遥测设备所有报警在中央站显示，提供生理报警，技术报警； ▲9.中央监护系统支持最大64床接入，遥测设备及床边监护仪可有线、无线混合接入； 10.具自动识别床位功能，具监护仪唯一的设备编号显示及床号显示； 11.支持单床全信息显示；中央监护系统支持大字体模式显示当前监护窗口或大字体显示所有监护窗口； 12.支持通过无线网络对遥测设备进行远程控制，包括病人信息、参数配置等内容； 13.具趋势图、表数据存储及回顾功能，存储时间长达10天； 14.支持720组报警记录存储、回顾，支持使用外部移动设备保存数据； ▲15.支持每台监护设备240小时的全息生理波形存储和回顾； 16.支持连接打印机，实现A4纸打印报告； 17.具有Web观察站功能； 18.支持HL7协议； 19.设备配置清单（包含但不限于）： 序号; 名称; 数量及单位. 1; 监护仪; 20台. 2; 中央工作站; 一套. |
| 7 | 转运呼吸机 | 1 | 台 | 一、主要技术参数 1.动力 ▲（1）超静音涡轮供气：涡轮为匀速工作，由电磁阀控制流速。主机参数可以通过触摸屏和旋钮操作，主机＜5公斤； （2）最大持续流速：240L/min； ▲2.结构 （1）显示屏幕：≥8寸 TFT彩色触摸屏幕，具有后备旋钮按键； （2）具有主动呼气阀； （3）近心端流量传感器: 具有高精确度，减少病人误触发； 3.适用病人类型：成人, 儿童； 4.常规通气模式： (S)CMV、SIMV、PCV、PSIMV、 SPONT； 5.特殊通气模式：适应性支持通气、 闭环通气模式、自动应用肺保护通气策略、贯穿应用于机械通气病人整个治疗过程； 6.特殊功能 （1）手动呼吸； ▲（2）雾化：气动、可设置雾化时间、可设置吸气相, 呼气相或持续雾化、低压氧接入； （3）100%纯氧供气； （4）待机时没有持续流速, 需重新按待机键后才能恢复通气; 防止待机时对病人产生意外伤害； （5）具有叹气功能； （6）具有窒息后备通气功能； （7）漏气补偿：80l/min漏气补偿量； （8）可使用U盘数据输出及导入； （9）具有智能吸痰功能； 7.设置参数 （1）频率：1次-80次/分； ▲（2）潮气量/目标潮气量：20ml ～ 2000ml； （3）PEEP/CPAP, Plow：0cmH2O ～ 35cmH2O； （4）氧气：21%-100%； （5）吸呼比：1:9-4:1； （6）吸气时间：0.1s-12s； （7）峰流速：0L-210L/min； （8）流速触发灵敏度：0.1L-20L/min； （9）呼气切换灵敏度：5%-80%吸气峰流速可调； （10）压力：5cmH2O-60cmH2O； （11）压力延迟上升时间：0ms-2000ms； 8.监测参数 （1）压力：峰压, 平均压, 最小压, 平台压, PEEP， AutoPEEP； （2）流速：吸气峰流速, 呼气峰流速； （3）容量：呼出潮气量, 呼出分钟通气量，漏气量； （4）时间：吸气时间, 呼气时间, I:E, 总呼吸频率, 自主呼吸频率； （5）氧气：气道氧浓度； （6）肺功能参数：吸气阻力、静态顺应性、PEEP、呼气时间常数、压力时间乘积、浅快呼吸指数、P0.1； ◆（7）动态肺模型，可了解病人肺顺应性，阻力和自主呼吸状态；模拟肺会随着呼吸运动，脱机指示窗组合若干脱机参数，用户可自定义范围值，当病人实际参数符合脱机范围后，呼吸会开始计时，提示使用者脱机时机，并实时显示在机器上； 9.报警参数：低分钟通气量、高分钟通气量、低呼吸频率、高呼吸频率、低压力、高压力、低潮气量、高潮气量、窒息时间、O2浓度、特殊报警（氧气浓度, 管道脱落, PEEP测不到, 呼气阻塞, 检查设置, 流速传感器报警, ASV/APV报警, 电源, 电池, 氧气/空气源）； 10.电源和供气 - 输入电源：100V-125V和200V-240V, 50Hz/60Hz； - 内置后备电池：标准3小时。 二、设备配置清单（包含但不限于） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 呼吸机主机; 1; 台. 2; 中文操作手册; 1; 本. 3; 氧气管; 1; 根. 4; 流速传感器; 3; 套. 5; 湿化器; 1; 个. 6; 成人呼吸管道; 1; 套. |
| 8 | 转运型心电监护仪 | 1 | 台 | - 一、主机设计 - 1.模块化、插件式监护仪； - 2.支持参数模块热插拔； - 3.主机、显示器、测量模块插槽、记录仪一体化设计； - 4.主机集成不少于4个模块插槽，可外接插槽辅箱，可选配升级各参数模块。 - 二、参数模块 转运模块：3/5/12导心电（ECG）（12导选配）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP) 、有创血压(IBP)(选配) 插件模块： 呼气末二氧化碳（EtCO2）(选配)、血氧（选配）、有创血压(IBP) （选配）、麻醉气体（选配）、有创心排（C.O.）（选配） - 三、显示 - 1.屏幕尺寸：≥12.1英寸彩色TFT大屏幕，分辨率：≥800*600； - ◆2.标配触摸屏，具备锁屏功能，防止外界干扰影响监护仪的工作状态； - 3.支持同屏显示13道波形和全部监测数据； - 4.支持七导心电波形同屏显示、心电波形级联； - 5.可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面需支持NIBP多组回顾、对比，医护人员可进行全方位、远距离清晰观察； - 6.具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应； - 7.具有短趋势共存界面显示，可同屏查看实时数据及趋势； - 8.主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表； - ◆9.弹出的各界面窗口可拖曳，可观察窗口后面内容。 - 四、数据存储、回顾 - 1.≥150小时趋势图/表存储回顾； - 2.≥1200组无创血压测量回顾； - 3.≥48小时全息波形储存回顾； - 4.≥200组报警事件/心律失常事件回顾； - 5.需具备USB数据接口、SD卡数据接口，可实现监测数据存储容量扩充。 - 五、性能特点 - 1.具有中英文操作界面，全中文按键面板； - 2.支持七导心电波形同屏显示、心电波形级联； - 4.可选配十二导联心电； - ◆5.心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，满足临床需求； - 7.心电波形速度：6.25 mm/s 、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s； - ◆8.共模抑制比，诊断模式：＞95dB,监护和手术模式：＞105dB； - ◆9.最大支持8通道有创压监测，支持CVP、ART、PA、PAWP等测量； - 10.具有待机功能，暂时停止所有监护操作，退出该状态，就可立即进行监护； - 11.具有药物浓度计算、滴定表计算、氧合计算、通气计算和肾功能计算功能； - 12.具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征；支持脉搏血氧信号强度指示PI，便于医护人员确定病人测量部位的血流灌注情况； - 13.具有条形码扫描功能，录入病人信息； - 14.具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站； - ◆15.声光双重三级报警，同屏显示报警上下限，技术报警、生理报警和报警静音分别有各自的报警指示灯； - 16.可选配NELLCOR血氧模块，即插即用； - 17.可选配旁流/主流呼气末二氧化碳,抽气速率低至50ml/min，适合呼吸微弱的病人使用，无需传统的脱水瓶； - 18.可选配旁流/主流麻醉气体,抽气速率低至50ml/min； - 19.支持3G\WiFi联网功能，实现3G\WiFi\有线等混合方式联网； - 20.可选配三通道内置热敏打印机； - 21.标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、4路USB输出、SD卡接口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）等； - 22.无风扇设计，低噪音，保持临床环境安静；低功耗，延长电池的使用时长；不吸尘，保持设备内外部清洁，防止交叉感染； - ◆23.监护仪配转运监护模块，转运监护模块配置要求：屏幕尺寸≥5英寸彩色触摸屏，支持屏幕锁，防止误操作；一体式防滑提手，可移动使用，专门为病人转运监护而设计；防护等级IP44 ；配可充电锂电池，续航时间≥5小时，支持在不开机情况下查看电池电量；可直接接至监护仪，将转运的监护信息直接导入至监护仪，有效地保证病人监护信息的连续性； - ◆24.标配可拆卸充电锂电池，总容量≥10000mAh，最长使用时间≥9小时； - 25.支持HL7协议。 |
| ▲（二）商务要求 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起质保期不少于12个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1.免费送货上门、免费为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场免费培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明）。 2.售后服务： （1）项目在安装调试过程中，中标人应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。在保质期内，设备出现问题或招标人有服务需求的，中标人应在24小时内响应，应在三个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用机给招标人使用，并在一周内解决或提出明确解决方案。质保期内免费提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标方承担。质保期外也要要求终身维护，零配件只收取成本费。 （2）质保期内保证设备全年的开机率达到95%以上(按照一年365个工作日计算), 未达到的天数，按1：2比例顺延质保期时间。 （3）中标人提供24小时365天免费维修服务热线支持。每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由中标人免费提供。 （4）提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。 （5）使用周期内，免费开放所有各种数据接口，配合医院接入院内网络信息平台。 （6）售后服务承诺书中根据采购方的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 （7）在保质期满后，中标人应提供备件和维修服务。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交货时间：自签订合同之日起60天内安装调试并交付使用。 2.交付地点：北海市采购单位指定的地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 签订合同后，预付中标总金额的30%，设备验收合格后七个工作日内支付中标总金额的30%，验收合格后满二年后七个工作日内支付中标总金额40%。 |  |  |
| （三）投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加 分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求等 |  |  |
| 质量 要求 |  | 1.质量达到国家验收合格标准。 2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。 3.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，招标人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被招标人终止合同的一切风险和费用。 |  |  |
| 资料证明 文件 |  | - 投标时若有，请提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页。当投标文件承诺的货物性能参数与该货物厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件应该是出厂装箱的产品说明书，或从产品厂家官方网页下载、打印的有产品详细说明的相关PDF、HTML彩打文件（打印时必须保留页面页脚的网址链接内容）；符合要求的产品彩页必须是厂家编写印刷的公开发行宣传铜版彩页，或厂家编写的公开发行宣传图册，或厂家编写由投标人自行打印并加盖投标人公章的彩色说明文件。 |  |  |
| 投标报价 要求 |  | 1.投标报价为投标人在招标人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和； 货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； 2.评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |
| 进口产品 |  | 肝功能剪切波量化超声诊断仪、转运呼吸机已办理进口产品采购备案，可接受进口产品投标，其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 |  |  |
| 核心产品 |  | 肝功能剪切波量化超声诊断仪 |  |  |

2分标：

| 一、采购内容概况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况 （带▲号的条款均为实质性要求条款，必须满足，带◆号的条款是重要参数要求） |
| 1 | 盆底神经肌肉刺激治疗仪 | 1 | 台 | - 1 .产品适用范围：采用电刺激疗法对神经和肌肉软组织进行治疗，具有缓解疼痛、改善肌肉健康状态、提高局部机能、促进软组织损伤和刺激细胞恢复功能，可用于术后恢复及康复治疗。 - ◆2 .通道：电刺激通道数量4个；多功能通道数量4个。 - ◆3.外部模拟信号通道：外部模拟信号（压力）采集与治疗通道数量2个（E、F）； - 4.外部数字信号通道：外部数字信号采集与治疗通道1个（EXT1）； - ◆5.电流发生器2个； - ◆6.电刺激电流类型9种，包括：直流电流、单项脉冲、双向脉冲、补充电流脉冲、同步补充脉冲、同步双向脉冲、单项半正弦、双向半正弦、平均值（正弦）； - 7. 刺激电流强度：0mA-98mA任意调整，调节精度0.5 mA； - 8. 刺激电流脉宽：50uS-990uS任意调整，调节精度50us； - 9.刺激电流频率：1Hz-1800Hz，其中1Hz-390Hz任意调整, 调节精度1Hz； - ◆10.反射采集EMG数值可采集最大、最小、瞬间肌电位值，采集范围：0uV-1900uV，肌电位灵敏度：1uV； - 11.电极诊断功能：具有电极自动检测系统提示功能，诊断电极连接是否正常； - 12.有视觉和听觉辅助反射采集，达到锻炼目标和结果时，出现趣味反馈显示并伴有声音提示； - 13. 反射采集曲线包含盆底肌反射采集曲线和腹部肌反射采集曲线； - 14.混合模式：可对每个通道和每个阶段进行设置、调整（刺激、获取、反射）。两个刺激通道、两个多功能通道布局可调； - 15.条件刺激：当病人进行反射采集，训练不能达到目标时，激活电刺激来加强肌肉收缩； - 16.A3反射预置10种方案，可增加； - 17.场景反射预置58种，可增加； - ◆18.治疗方案及治疗参数的设定：治疗过程中可任意调整颜色、曲线厚度、缓冲值、治疗时间、工作时间、休息时间、样板图、电流的频率和脉宽、反射采集波形等参数，实现个体化方案治疗； - 19.电生理反射采集软件，将肌纤维类型分为Ⅰ类肌纤维和Ⅱ类肌纤维，Ⅱ类肌纤维分为ⅡA和ⅡB，可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维反射进行采集，每一类型的肌纤维可智能自动化测量出肌电位的最大值，肌电位最小值，肌电位瞬间值，以及肌肉疲劳度，并分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维受损情况进行针对性治疗； - 20. 病人文档的管理：记录每一位病人的治疗全过程，储存、回放并进行各种反射采集分析；病人的每一个疗程都可以建立开始、中间（多次）、结束的检查报告，可对以上报告进行多项参数综合对比，病人可从中知道治疗效果； - 21. 治疗模式11种，包括：电刺激、条件性电刺激、阈值电刺激、反射采集、负反射采集、反射采集-电刺激、场景反射、排尿记录表、镇痛、盆底肌肉康复器、盆底肌肉检查康复器治疗； - 22.预置治疗方案≥250个，可以编制适合病人具体情况的治疗方案。方案可提供禁忌症、适应症、电极和传感器位置示意图等信息； - 23.数据处理：数据可备份、统计、分析、更新，支持数据动态存储； - 24.保修期内软件免费升级。 |
| 2 | 人流B超一体机 | 1 | 台 | 一、产品适用范围： 供超声实时监控下施行人工流产、取放节育环等妇产科手术用。 二、整机技术参数： ▲1.采用R10弧阵6.5MHz电子变频探头； 2.标配≥15英寸显示器，带万向悬臂，方向可任意调节； 3.灰阶：≥256灰阶； 4.探头插口：≥两个； ▲5、纵向分辨率：≤0.5mm(深度≤60 mm)；横向分辨率：≤1mm(深度≤60mm)； 6.探测深度：≥90mm； 7.几何位置精度：≤4％(横向)，≤3％(纵向)； 8.盲区：≤4mm； 9.发射聚焦方式：1个～4个发射焦点，发射焦点连续可选； 10.采用数字波束形成技术、实时逐点动态接收聚焦技术、实时动态孔径成像技术、实时动态声束变迹技术以及多级电压发射技术； 11.B、BB、4B、BM、M式五种显示模式； 12.图像×1、×1.5、×2、×2.5四种放大倍率，显示深度连续可调； 13.B式图像上下翻转、左右翻转、黑白翻转、90度旋转； 14.B/M式图像扫描速度4级可调； 15.8段TGC调节、1dB～100dB总增益调节； 16.图像处理 （1）前处理：动态范围、边缘增强、帧相关； （2）后处理：灰阶变换、灰阶抑制、γ校正； 17.探头具有自动识别和变频功能； 18.8种IP预置图像处理参数； 19.参数预置功能：一般预置，医院名称、病人姓名、病人ID、日期和时间、压力参数调整； ▲20.测量与计算： （1）B常规测量：距离、周长、面积、体积、角度、直方图、狭窄比、残余尿量； （2）B产科测量：距离、胎囊、头臀径、双顶径、股骨长、头围、腹围、胎重； （3）M常规测量：距离、时间、斜率、心率、心脏测量； （4）产科检查模式具有胎龄推算、胎儿体重计算、预产期推算、胎儿发育曲线功能； 21.注释功能；体位图功能；穿刺功能； 22.≥256帧电影回放功能，手动/自动两种回放模式； 23.支持USB移动存储设备，4个USB接口； 24.RS232接口、网络接口；视频输出接口（PAL/NTSC）、SVGA输出接口，可外接图文工作站或视频打印机； 25.具有系统帮助功能、屏幕和探头保护功能； 26.中文操作界面及支持多种中文输入法； 27.支持DVD刻录功能； 28.具有伪彩功能； 29.内置工作站，具有诊断报告、打印功能； 30.文件处理功能：存储/打开屏幕图像，存储/打开单帧图像，存储/打开电影文件，数据刻录； 31.系统管理功能及参数预置：病历数据管理、专家库数据管理、操作参数管理、注释库管理、产科表管理； ▲32.腹部探头技术参数： （1）五段变频：R60 3.5MHz腹部探头（2.0/3.5/AUTO/4.2/5.3五段变频）； （2）探测深度：≥220mm； （3）纵向（轴向）分辨力（mm）：80mm＜深度≤130mm； （4）横向（侧向）分辨力（mm）：80mm＜深度≤130mm； （5）几何位置精度误差：侧向：≤3% 轴向：≤2%； （6）盲区：≤4mm； 三、设备配置清单（包含但不限于）： 序号; 名称; 数量及单位. 1; 超声主机; 一台. 2; 凸阵探头; 一只. 3; 腹部探头; 一只. 4; 15寸液晶监视器; 一台. 5; 一体化负压吸引装置; 一套. 6; 上开口窥器; 5只. 7; 下开口窥器; 5只. 8; 三联脚踏开关; 一套. 9; 多用途探头连接手柄; 一个. |
| ▲（二）商务要求 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起质保期不少于12个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1.免费送货上门、免费为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场免费培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明）。 2.售后服务： （1）项目在安装调试过程中，中标人应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。在保质期内，设备出现问题或招标人有服务需求的，中标人应在24小时内响应，应在三个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用机给招标人使用，并在一周内解决或提出明确解决方案。质保期内免费提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标方承担。质保期外也要要求终身维护，零配件只收取成本费。 （2）质保期内保证设备全年的开机率达到95%以上(按照一年365个工作日计算), 未达到的天数，按1：2比例顺延质保期时间。 （3）中标人提供24小时365天免费维修服务热线支持。每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由中标人免费提供。 （4）提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。 （5）使用周期内，免费开放所有各种数据接口，配合医院接入院内网络信息平台。 （6）售后服务承诺书中根据采购方的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 （7）在保质期满后，中标人应提供备件和维修服务。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交货时间：自签订合同之日起60天内安装调试并交付使用。 2.交付地点：北海市采购单位指定的地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 签订合同后，预付中标总金额的30%，设备验收合格后七个工作日内支付中标总金额的30%，验收合格后满二年后七个工作日内支付中标总金额40%。 |  |  |
| （三）投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加 分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求等 |  |  |
| 质量 要求 |  | 1.质量达到国家验收合格标准。 2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。 3.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，招标人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被招标人终止合同的一切风险和费用。 |  |  |
| 资料证明 文件 |  | - 投标时若有，请提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页。当投标文件承诺的货物性能参数与该货物厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件应该是出厂装箱的产品说明书，或从产品厂家官方网页下载、打印的有产品详细说明的相关PDF、HTML彩打文件（打印时必须保留页面页脚的网址链接内容）；符合要求的产品彩页必须是厂家编写印刷的公开发行宣传铜版彩页，或厂家编写的公开发行宣传图册，或厂家编写由投标人自行打印并加盖投标人公章的彩色说明文件。 |  |  |
| 投标报价 要求 |  | 1.投标报价为投标人在招标人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和； 货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； 2.评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |
| 进口产品 |  | 盆底神经肌肉刺激治疗仪已办理进口产品采购备案，可接受进口产品投标，其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 |  |  |
| 核心产品 |  | 盆底神经肌肉刺激治疗仪 |  |  |

3分标：

| 一、采购内容概况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况 （带▲号的条款均为实质性要求条款，必须满足，带◆号的条款是重要参数要求） |
| 1 | 骨科磨钻 | 1 | 台 | - 1.主机 （1）主机可接驳脑外科开颅、铣刀、磨钻。整机重量≤8300g，电压100-240V,频率50-60Hz满足全科室动力需求； （2）平面液晶彩色触摸屏：参数、主机状态可同时查看，体积≥305mm*305mm*175mm； （3）双马达动力接口：可在屏幕上分屏同时显示双马达状况； （4）自动识别各种类型的马达，并自动调用相应的参数设置。 （5）马达启动及停止特性可调； （6）无需工具即可装卸接头、刀头、磨头； （7）无滴漏立式冲洗泵：流量0ml－80ml/分，冲洗模式具有21种可选择。 - 2.脚踏开关：一个 （1）脚踏开关具有表面处理和防水性，可以维持长期寿命； （2）可控制正反转：借助把持架可将脚踏开关定位于手术台下； （3）尺寸：≤250mm*225mm*75mm； （4）重量：≤2420克，导线长度:≥5m；不含橡胶。 - 3.马达电缆线 （1）电缆线长度≥3m，不含橡胶； （2）手控安全锁，防止不使用时误踩脚踏造成危险； （3）不锈钢接口。 - 4.高速动力马达 （1）马达材质为全钛合金，重量≤155g,尺寸长99mm, 具有良好散热性能，可抗碱性消毒剂的腐蚀； - （2）输出功率≥150W，扭矩≥3.5Ncm，可在高速状态下具有良好的运行精度和切割特性； （3）转速为10000转－80000转/分，可正反转调节； （4）马达重量：≤265克（包括电缆线）； （5）马达直径：≤16mm。 5.磨钻手柄 （1）成角磨钻手柄，工作长度为70mm； （2）刀头拆装不需其他工具。 - 6.磨钻：环状标记手柄和磨头一一对应，可更换；成角磨头手柄，工作长度≥70mm。 - 7.配置清单（包含但不限于）： - 序号; - 名称; - 数量及单位. - 1; 新型高速动力主机; - 1台. - 2; 脚踏开关; - 1个. - 3; 连接电缆; - 1根. - 4; 高速马达; - 1个. - 5; 直型磨钻手柄; - 1个. - 6; 西瓜磨头：3mm; - 1个. - 7; 西瓜磨头：5mm; - 1个. - 8; 保养油; - 1瓶. |
| 2 | 椎间孔镜 | 1 | 台 | - 一、椎间孔镜① - 1.椎间孔镜：1支 - （1）视向角：≥15°； - （2）视场角：＞70°； - （3）工作通道直径：5.5mm～6.5mm； - （4）外径：≤10mm； - （5）工作长度：≤125 mm。 - 2.手术器械参数及配置要求： - ▲（1）工作套管1支，前端斜面，不锈钢外螺纹，内径≥10.2 mm，外径≥13.7mm，长度＜95mm； - ▲（2）工作套管1支，前端平口，不锈钢外螺纹，内径≥10.2 mm，外径≥13.7mm，长度＜95mm； - （3）工作套管手柄1个，内径＞12 mm，外径＜25mm，长度＜10mm； - （4）工作套管接头1个，内径＞10.0 mm，外径＜25mm，长度＜40mm； - （5）圆锥形导杆1支，内径≤1.0 mm，外径≥2.5mm，长度＞230mm； - （6）圆锥形导管1支，内径＞2.5 mm，外径＜4.0mm，长度＞190mm； - （7）圆锥形导管1支，内径＞3.5 mm，外径＜7.0mm，长度＞160mm； - （8）圆锥形导管1支，内径＞5.5mm，外径＜16.0mm，长度＞160mm； - （9）圆锥形导管1支，内径＞10.0mm，外径＜15.0mm，长度＞130mm； - （10）长开口带把手工作套管1支，内径＞14.0mm，外径＜18.0mm，长度＞130mm； - （11）工作套管1支，后端带把手，前端长开口＞10mm，内径＞4.0 mm，外径＜6.0mm，长度＞220mm； - （12）窥镜咬骨鞘管手柄1个，能与咬骨鞘管快速装配和拆卸，外径＞5.0mm； - （13）40度窥镜咬骨鞘管1支，长度＜250mm，直径＞5.0mm，钳口为40°，工作宽度＜2.5mm； - （14）90度加长型窥镜咬骨鞘管1支，长度＞220mm，直径＞5.0mm，钳口为90°，工作宽度≥3.0mm； - （15）窥镜咬骨鞘管1支，长度＜250mm，直径≤4mm，前端弧形上翘，钳口为40°，工作宽度＜2.0mm； - （16）半柔性抓钳1把，可控制弯曲弧度，直径≥3.5mm，长度＜250mm； - （17）打孔钳1把，直径＞4.4mm, 钳口长度＞7.0mm，长度＜250mm； - （18）剥离子1支，单面刃口，直径≥3.5 mm，长度＞200mm； - （19）剥离器1支，前端弧形，长度＞250mm，直径＜5mm； - （20）骨凿1支，长度＞270mm，直径≤3.7mm； - （21）弹性神经拉钩1支，直径≤2.5mm，L型工作端长度≥3.3mm，长度≥270mm； - （22）带手柄环锯1支，锯齿360°，内径＞10mm，外径＜12mm，长度＜130mm； - （23）带手柄环锯1支，锯齿＜280°，内径＞10mm，外径＜12mm，长度＜130mm； - （24）工作套管1支，前端阶梯斜面，内径＞11mm，外径＜13mm，长度＜110mm； - （25）工作套管1支，前端斜面，内径＞10mm，外径＜12mm，长度≥125mm； - （26）工作套管1支，前端斜面，内径＜10.5mm，外径＞11mm，长度≥125mm； - （27）工作套管1支，椭圆形，长轴＜15mm，短轴＞11mm，内径＞10mm； - （28）工作管道1支，内径≥14mm，外径≤15mm，长度≥125mm，手柄长度≥60mm； - （29）带手柄环锯1支，内径＞4mm，外径＜6mm，长度≤300mm； - （30）骨凿1支，铲型，长度≥280mm，直径≥5.5mm； - （31）铰刀1支，长度＞320mm，直径≤4.5mm，高度≤10.0mm； - （32）刮刀1支，长度＞320mm，直径≤4.5mm；铲型工作端长度＞10mm，高度＞6mm； - ▲（33）骨凿1支，长度＞320mm，直径≤4.5mm；方型工作端宽度＜10mm，长度＞5mm； - （34）快装式手柄1个； - （35）去骨椎1支，外径≥6.8mm，长度≤330mm； - （36）平口工作套管1支，后端喇叭形开口直径≥50mm，杆内径≥7.0mm，外径≤8.0mm，长度≤240mm； - （37）18G穿刺针1支；配套的定位丝1支，直径0.8mm； - 能归类放置全部器械的消毒灭菌托盘3个，独立放置内窥镜的灭菌盒1个。 - 二、高频/射频主机及配套电极：1套 - （1）工作频率：≥1.71 MHz，射频调制； - （2）输入功率≥280VA，双极输出功率：切割≥90W，凝血≥70W； - （3）脚踏开关操作； - （4）安全性：无电流通过人体，无电灼伤的风险； - （5）主机内设自我保护装置及系统自检和报警功能； - （6）内窥镜手术电极工作端直径≥2.5mm。电极为双层不锈钢管，其中一层为外套管，用于插入内窥镜工作通道；另一层牢固地外覆于电极芯并受手柄控制在外套管内前后移动，确保电极工作头端的可控性，提供触觉反馈。 - 三、椎间孔镜② - 1.椎间孔镜：1支 （1）视向角：≥30°； （2）视场角：≥75°； ▲（3）工作通道直径：3.5mm～3.7mm ； （4）外径：6.0 mm～6.5mm； （5）工作长度：≥205mm。 - 2.手术器械参数及配置要求： （1）≥2种尺寸逐级扩张导管及2种以上尺寸导杆各1支，具有不同的颜色标记，前端为圆锥形； ①导管内径2.6mm～6.5mm；导管外径3.9mm～7.3mm，长度175mm～205mm； ②导杆内径1.0mm～7.5mm；导杆外径2.5mm～9.6mm，长度165mm～240mm； ▲（2）扩张导杆1支，外径≥7.8mm；边缘具有一个贯通的偏心内切圆，内切圆直径≥4.1mm； ▲（3）工作套管1支，前端为半齿冠状，内径≥8.0 mm，外径≥9.3mm，长度≤165mm； （4）工作套管1支，前端为斜面半齿状，内径≥7.5 mm，外径≥9.0mm，长度≤175mm； （5）扩孔器1支，长度≤210 mm，内径≥6.5 mm，外径≥7.5 mm； （6）双通道扩张导杆1支，2个直径≤1.5mm的内通道，外径≤6.3mm； （7）凿型工作套管1支，前端为鸭舌状带锯齿，内表面具有毫米刻度；内径≥6.5mm，外径≤7.8 mm，长度≥185 mm； （8）标准型工作套管1支，前端为斜面；内径≥6.5mm，外径≤7.5mm，长度≥205mm； （9）内窥镜下使用的咬骨鞘管1把，直径≥3.5mm，长度≤320mm，钳口为40°，工作宽度＜2.5mm； （10）内窥镜下使用的咬骨鞘管1把，直径≥3.5mm，长度≤320mm，钳口为90°，工作宽度＜2.5mm； （11）可拆卸式咬骨鞘管手柄1把，手柄内孔道≥5.5mm； （12）内窥镜下使用的勺型活检钳1把，直径≤2.5mm, 钳口长度≥4.0mm，长度≤320mm； （13）内窥镜下使用的带角度勺型活检钳1把，直径≥2.0mm，钳口上翘角度＞40°，长度≤320mm； （14）内窥镜下使用的可控制弯曲弧度的半柔性抓钳1把，直径≥2.5mm，钳口上翘角度＞35°，螺旋弹簧活动关节长度≥2.5mm，长度≤320mm； （15）内窥镜下使用的勺型活检钳1把, 直径≥3.5mm, 钳口长度≥4.0mm，长度≤320mm； （16）内窥镜下使用的打孔钳1把，头端上翘＞10°，直径≥2.5mm，钳口长度≥4.5mm，长度≤320mm； （17）18G穿刺针1支，配套的定位丝1支，直径0.8mm； （18）配套器械包括缓冲榔头、钢尺、清洁线各1支，扩孔器配套手柄1支； （19）能归类放置全部器械的消毒灭菌托盘2个，独立放置内窥镜的灭菌盒1个。 - 四、手术动力刨削系统参数及配置要求： （1）主机：微电脑控制平台，恒速驱动控制系统， 负载速降≤5%；微电机：ISO-E类型标准接口（接口为手柄与电机连接的接口），可高温高压消毒； （2）电机自动识别功能； （3）≥7寸彩色液晶触摸菜单操作界面； （4）动力采用微电脑控制系统，系统具有多种功能、噪音低、工作稳定； （5）脚踏开关：线缆长≥3.5m，无级调速，可功能切换及注水控制；IPX8防水等级，脚踏防滑、防侧翻； （6）最大功率达100W，最高转速40000r/min，自动风冷技术，工作最高温度＜40℃； （7）磨钻手柄：ISO-E类型标准接口（接口为手柄与电机连接的接口），可高温高压消毒；转速25000r/min； （8）手柄与微电机连接具有自动锁止功能，防止旋转，适合精细手术操作； （9）脊柱钻头1支，适合脊柱微创手术，可重复消毒使用；刀杆长度≥350mm，直径≥3.0mm； （10）一次性无菌微创脊柱钻头3支，适合脊柱微创手术；刀杆长度≥350mm，直径≥3.5mm； （11）配套器械包括清洁毛刷、熔断器、电源线等。 - 五、全高清内窥镜摄像系统参数及配置要求： （1）主机：一体化设计，摄像主机内含LED冷光源； （2）输出像素：≥210万像素，水平分辨率：≥1080线；帧率：≥(1920x1080)60p，视频信号输出：HDMI*3,CVBS； （3）扫描系统：逐行扫描，图像分辨率：1920*1080； （4）摄像头手柄功能：冻结、白平衡； （5）LED冷光源：20级强度显示，光源强度≥20万Lux； （6）LED灯工作寿命：≥40000小时； （7）高清监视器：显示尺寸：≥24寸，分辨率：≥1920*1080，输入接口：HDMI/DVI/VGA/CVBS/S-VIDEO； （8）应用：内窥/电子胃肠镜，腹腔镜，术野显示器； （9）内置曲线：具有≥10种医疗显示曲线及显示器模式，色彩：具有7种色彩调节模式； （10）工作台车：铝合金材料，氧化合金面板；采用≥4英寸万向静音脚轮；四层面板高度可调。 - 六、配置清单（包含但不限于）： - 序号; - 名称; - 数量及单位. - 一、Delta大通道颈腰椎狭窄及镜下可视融合手术系统. - 1; - 椎间孔镜（大通道内窥镜）：WL（宽度）≥125 mm、OD（外径）≥10.0 mm 、角度≥15°、 工作通道直径 6.0 mm、注水通道两个、直径2.0 mm; 1套. - 2; - 定位针：18G，长度为≥150mm; 1根. - 3; - 定位丝： L（长度）≥ 400 mm 、OD（外径）≥0.8 mm; 1根. - 4; - 标准开口工作套管（不锈钢螺纹型）; 1根. - 5; 90度直开口工作套管（不锈钢螺纹型）; 1根. - 6; 工作套管手柄; 1片. - 7; 工作套管接头（含短接头和密封帽）; 1个. - 8; 圆锥形导管:内径＞2.5 mm，外径＜4.0mm，长度＞190mm; 1片. - 9; 圆锥形导管:内径＞3.5 mm，外径＜7.0mm，长度＞160mm; 1根. - 10; 圆锥形导管:内径＞5.5mm，外径＜16.0mm，长度＞160mm; 1根. - 11; 圆锥形导管:内径＞10.0mm，外径＜15.0mm，长度＞130mm; 1根. - 12; 圆锥形导管:内径＞2.5 mm，外径＜4.0mm，长度＞190mm; 1根. - 13; 长开口带把手工作套管; 1根. - 14; 工作套管; 1根. - 15; 窥镜咬骨鞘管手柄; 1片. - 16; 40度窥镜咬骨鞘管：L（长度）≥240 mm 、OD （外径）≥5.5 mm、 F（焦距）≥1.5 mm 、角度40°; 1片. - 17; 90度加长型窥镜咬骨鞘管：L（长度）≥240 mm / OD（外径）≥5.5 mm / F（焦距）≥3.0 mm; 1片. - 18; 40度咬骨鞘管（弧形窥镜咬骨鞘管）：L（长度）≥ 240mm 、 OD（外径）≥4.0mm 、 F（焦距）≥1.5mm; 1片. - 19; 上开口半柔性抓钳：L（长度）≥240 mm、OD（外径）≥3.5 mm; 1个. - 20; 打孔钳：直径L（长度）≥240 mm、OD（外径）≥4.5 mm; 1个. - 21; 剥离子：L（长度）≥240 mm 、 OD（外径）≥3.5 mm; 1个. - 22; 剥离器：L（长度）260mm/OD（外径）≥3.5mm; 1个. - 23; 窥镜骨凿：（￠3.7mm，含榔头）; 1个. - 24; 弹性神经钩; 1片. - 25; 器械托盘; 1个. - 26; 器械托盘; 1个. - 27; 内窥镜灭菌盒; 1个. - 二、镜下可视融合工具. - 1; 环锯; 1个. - 2; 半齿环锯; 1个. - 3; 工作管道; 1根. - 4; 工作管道（宽窗）可阻挡周围组织及压迫止血; 1根. - 5; 工作套管（窄窗）; 1根. - 6; 扩张套管; 1根. - 7; 工作套管（植入融合器）：可放置任何品牌融合器; 1根. - 8; 环锯; 1个. - 9; 骨凿， 外径≥5.9; 1个. - 10; 铰刀，外径≥4.5mm; 1个. - 11; 刮刀，外径≥4.5mm; 1个. - 12; 方凿; 1个. - 13; 快装手柄; 1片. - 14; 平口工作套管内芯（置骨内芯）; 1片. - 15; 平口工作套管（置骨外管）; 1根. - 16; 器械盒; 1个. - 三、可视化椎间孔镜手术系统. - 1; 椎间孔镜： WL（宽度）≥208 mm 、OD（外径）≥6.3 mm 、角度：30°、工作通道直径3.7 mm 、2 个注水通道，直径 1.5 mm; 1套. - 2; 圆锥形导管:内径2.6mm～6.5mm；导管外径3.9mm～7.3mm，长度175mm～205mm; 1个. - 3; 圆锥形导管:内径2.6mm～6.5mm；导管外径3.9mm～7.3mm，长度175mm～205mm; 1根. - 4; 圆锥形导管:内径8.0 mm，外径9.3mm，长度165mm; 1根. - 5; 圆锥形导管:前端为半齿冠状，内径8.0 mm，外径9.3mm，长度165mm; 1根. - 6; 圆锥形导杆;直径1.5mm的内通道，外径6.3mm; 1根. - 7; 圆锥型导杆:长度210 mm，内径6.5 mm，外径7.5 mm长度210 mm，内径6.5 mm，外径7.5 mm; 1个. - 8; 圆锥形导管:内径2.6mm～6.5mm；导管外径3.9mm～7.3mm，长度175mm～205mm; 1个. - 9; 扩张导杆; 1个. - 10; 双通道扩张导杆; 1个. - 11; 导杆手柄（配套配件）; 1片. - 12; 工作套管; 1根. - 13; 斜面工作套管; 1根. - 14; 粗齿扩孔器; 1个. - 15; 快速接头手柄; 1个. - 16; 扩孔钻推进-取出器; 1个. - 17; 带刻度凿型工作套管; 1根. - 18; 标准窗型带把手工作套管; 1根. - 19; 工作套管接头（配套配件）; 1个. - 20; 40度窥镜咬骨鞘管; 1根. - 21; 90度窥镜咬骨鞘管; 1根. - 22; 窥镜咬骨鞘管手柄; 1个. - 23; 勺型活检钳L（长度）≥320mm、外径≥2.5mm、钳口长度 ≥4.0mm; 1个. - 24; 带角度勺型活检钳：L（长度）≥320mm、外径≥2.5mm、钳口长度4.0mm、角度45°; 1个. - 25; 半柔性抓钳：L（长度）≥320 mm、OD（外径）≥2.5 mm 、钳口长度≥2.5 mm; 1个. - 26; 活检钳L （长度）≥320 mm 、OD（外径）≥3.4 mm 、 钳口长度 4.25 mm,; 1个. - 27; 打孔钳L（长度）≥320mm、外径≥2.5mm ×钳口长度≥5.0mm; 1个. - 28; 金属锤（带缓冲垫）L （长度）≥200mm 、重量≤170g; 1个. - 29; 钢尺; 1个. - 30; 清洁线L（长度）≥400 、 OD（外径）≥1.0mm; 1根. - 31; 定位针（18G，长度为150mm）; 1个. - 32; 定位丝，直径0.8mm×长度≥400mm; 1根. - 33; 钳子器械灭菌盒; 1盒. - 34; 器械灭菌盒; 1盒. - 35; 内窥镜灭菌盒; 1盒. - 36; 高频/射频机; 1个. - 37; 高频内窥镜手术电极; 1片. - 四、镜下动力刨削系统. - 1; 动力刨削系统主机; 1套. - 2; 手术动力装置全功能控制软件; 1套. - 3; 脚踏开关; 1件. - 4; 微电机; 1件. - 5; 磨钻手柄; 1件. - 6; 磨钻头（重复使用）：直径≥3.0mm，工作长度≥350mm; 1件. - 7; 一次性无菌微创脊柱钻头： 直径≥3.5mm，工作长度≥350mm; 1件. - 8; 一次性无菌微创脊柱钻头： 直径≥3.5mm，工作长度≥350mm; 1件. - 9; 一次性无菌微创脊柱钻头： 直径≥3.5mm，工作长度≥350mm; 1件. - 10; 清洁毛刷; 5件. - 11; 熔断器; 4件. - 12; 电源线; 1件. - 五、内窥镜摄像系统（全高清）. - 1; 内窥镜摄像主机（光源与摄像一体化设计，内置≥3.5寸液晶屏，LED光源，无需更换灯泡）≥210万像素，分辨率≥1920*1080P（附带录像功能）; 1套. - 2; ≥24寸内窥镜医用监视器：（屏幕比例 16：9，分辨率≥1920x1080），外形尺寸≥570（W宽度）×≥345(H 高度)×≥65(D厚度)mm; 1套. - 3; 多功能台车，铝合金+全注塑ABS材料，≥4英寸万向静音轮; 1套. 六、其他要求. - 1; 提供至少2人次不少于3天标本操作培训; 1项. |
| 3 | 电钻 | 2 | 台 | - 1.空载转速： - （1）主机0rpm-1200rpm； （2）骨钻接头0rpm-1200rpm； 2.空载噪声：主机≤65dB（A）； 3.径向跳动：骨钻接头≤0.1mm； 4.恒定扭矩：骨钻接头≤4N.m； 5.冲击扭矩：骨钻接头≤10N.m； 6.夹持范围：钻类夹头0.8mm-7.9mm； 7.空心直径:主机/骨钻接头≤4.2mm； 8.配置清单（包含但不限于）： 序号; 名称; 数量及单位. 1; 主机; 1台. 2; 充电器; 1个. 3; 电池; 2个. 4; 电池盒; 2个. 5; 骨钻接头; 1个. 6; 钻夹头钥匙; 1把. 7; 消毒通道; 2个. 8; 使用说明书; 1份. 9; 保修卡; 1张. 10; 产品合格证; 1张. 11; 包装箱; 1个. |
| 4 | 骨科双反牵引器 | 1 | 台 | - 1.骨科保护支具 - （1）长度≥420mm，宽度≥300mm，展开高度≥260mm，折叠高度＜100mm； - （2）连接套可与医用外固定支具连接，可根据手术需求调节方向。 - 2.医用外固定支具 - （1）外圆≥25mm，最大跨度≥700mm，可透X光； - （2）固定销不锈钢数量1个,高分子材料数量2个,高分子材料可透光，锁紧钉2个。 - 3.可调式固定支具 - （1）张口可调，最大张口尺寸≥200mm，最小张口尺寸≤195mm - （2）配置通用型（I型）、专用型（II型）各一个。 - 4.其他 - （1）M6骨把持器，长度≥320mm，数量2个； - （2）肢体固定器，分为单孔双孔两种（I型、II型），数量各1个，长度≥240mm； - （3）SW5mm扳手1个； - （4）2个骨牵引针：≤2.5mm，长度≥450mm； - （5）2个骨牵引针：≤3.0mm，长度≥350mm； - （6）1个扳手：≥5mm； - （7）1个快换手柄≥72mm； - （8）2个肢体固定器：≥5.0mm，长度≥35mm； - （9）1个挂钩； - （10）SW3.5起子1个； - （11）1个T型扳手； - （12）棘轮扳手：32mm。 - 5.配置清单（包含但不限于）： 序号; 名称; 数量及单位. 1; 骨科保护支具; 1片. 2; 医用外固定支具：Φ25; 1片. 3; 可调式牵开器：I型; 1个. 4; 可调式牵开器：II型; 1个. 5; T型扳手; 1个. 6; 棘轮扳手; 1个. 7; 单孔骨折固定夹：I型; 1个. 8; 双孔骨折固定夹：II型; 1个. 9; 长螺钉装配骨把持器：M6×320; 2个. 10; 螺钉肢体固定器：5.0×35; 2个. 11; 扳手：Φ5; 1个. 12; 骨牵引针：2.5×450; 2根. 13; 骨牵引针：3.0×350; 2根. 14; 挂钩; 1个. 15; 起子：SW5; 1个. 16; 起子：SW3.5; 1个. 17; 快装手柄：72; 1个. 18; 工具盒; 1盒. |
| 5 | 多功能清创仪 | 1 | 台 | - 1.超声清洗模块参数 - （1）超声主机输出频率范围：15kHz-45kHz； - （2）超声工作频率：25kHz±1kHz； - （3）有效超声输出功率范围：＜50W； - （4）超声自动扫频时间：≤5s； - （5）超声清创刀头振动幅度：≥70μm； - （6）超声刀头材料钛合金：TC4钛合金； - （7）具有超声清创刀头可拆卸功能； - （8）具有显示和设置超声输出功率功能； - （9）具有显示和设置清创液流量功能； - （10）清创液流量范围：40mL~120mL/min； - （11）最大超声清创液流量范围：≥90ml/min； - （12）手柄输出口处清创液温升：≤10℃； - （13）清创液最高温度：≤35℃。 - 2.高压冲洗模块参数 （1）具有显示和设置冲洗液流量功能； （2）最大高压清创液流量：≥350ml/min； （3）高压冲洗最大压强：0.6±0.05MPa。 - 3.负压吸引模块参数 - （1）最大负压压力：≥0.08MPa； - （2）具有调节负压吸引压力功能； - （3）抽气速率：≥20L/min； - （4）储液瓶容积：≥2L； - （5）正常使用中的噪声：≤70dB(A)。 - 4.系统参数 - （1）操作面板：触摸屏操作； - （2）具有自动频率匹配功能； - （3）具有显示和设置治疗时间功能； - （4）具有治疗结束时声音提示功能； - （5）定时器工作范围：0min-99min； - （6）具有脚踏开关启动或停止治疗功能； - （7）脚踏开关启动力：10N-50N。 5.配置清单（包含但不限于）： 序号; 名称; 数量及单位. 1; 多功能清创仪主机; 1台. 2; 超声清创手柄; 2个. 3; 超声清创手柄连接线+管路; 1套. 4; 超声清创刀头（圆柱形）; 8个. 5; 高压冲洗手柄连接管+手柄; 2套. 6; 超声管路; 3根. 7; 输液袋插针; 5根. 8; 脚踏开关; 1个. 9; 输液架; 1个. 10; 刀头拆装扳手; 2个. 11; 手柄收纳盒; 1盒. 12; 电源线; 1根. 13; 3.15A熔断器; 2个. 14; 医用保护套; 2个. 15; 操作卡; 1张. 16; 保修卡; 1张. 17; 合格证; 1张. 18; 产品说明书; 1本. 19; 珠形束线带; 2根. |
| 6 | 光子治疗仪（红蓝光一体） | 2 | 台 | - 1.光源材料：半导体固态光源； - 2.峰值波长：红光640±10nm ，蓝光460±10nm； - ▲3.功率密度（光源表面测量）：红光：≥1000mW/c ㎡，蓝光：≥1000mW/c ㎡； - 4.特定距离下照射的温升和光功率密度（在距离光杯口平面15cm 处，室温26℃的条件下，照射≥15min，水膜最低温升及此时的光功率密度要求）：温升≤2℃，光功率密度≥40mW/c ㎡； - ▲5.最大治疗深度：≥10cm； - 6.光源聚光设计； - 7.有效照射面积（光功率密度≥40mW/c ㎡时的实测有效治疗面积）：≥700c㎡ ； - 8.光杯口平面面积：≥160c㎡ - 9.输出光功率（光杯口平面测量）：≥12W； - 10.光功率稳定度：光功率变化率≤±1%； - 11.升降装置：手动； - 12.能量调节方式：五级焦耳剂量能量调节； - 13.照射治疗模式：可选择持续/脉冲照射方式治疗； - 14.定时时间:可从 0min～99min连续可调； - 15.操作面板:触摸屏、液晶显示； - 16.输入功率:≥450VA； - 17.配置清单（包含但不限于）： - 序号; - 名称; - 数量及单位. - 1; - 光子治疗仪主控台; - 1 台. - 2; - 光源主机; - 1 台. - 3; - 悬臂组件 - （含装配零件）; - 1 套. - 4; - 光源电缆线; - 1 根. - 5; - 电源线; - 1 根. - 6; - 产品说明书; - 1 本. - 7; - 保护眼镜 - （一深一浅）; - 2 副. - 8; - 眼罩; - 5 个. - 9; - 蓝色网袋; - 1 个. - 10; - 遮光罩; - 2 个. |
| 7 | 空气波压力治疗系统 | 1 | 台 | - 1.操作方式：≥7寸彩色液晶人体仿生触摸屏操作； - 2.具有血液回盈侦测功能； - 3.通道数：两路物理通道； - 4.气囊腔道数：四腔气囊，支持每腔压力单独可调； - 5.气囊自动识别：支持实时快速的识别气囊种类，并快速定位治疗类型，实现一键治疗； - 6.屏幕界面旋转功能：支持屏幕旋转功能，便于临床操作使用，可悬挂于床内侧或外侧； - 7.压力范围：手/足部压力：120mmHg～140mmHg，其他腔道：20mmHg～60mmHg； - 8.充气速度：充气速度 1-6 级可调，最大充气速度下，充满单腔的时间 15s 以内； - 9.气囊压力调节：支持气囊每腔压力可调，及创口零压跳过功能； - 10.治疗时间：治疗时间 1分钟-600分钟可调，支持不间断治疗； - 11.治疗模式：梯度治疗； - 12.治疗方案：支持三级可调和自定义调节； - 13.支持无线扩展功能； - 14.提示功能：具有过压、欠压、脱落等安全提示功能 - 15.安全防护功能：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，可自动泄压避免对病人意外伤害。 - 16.配置清单（包含但不限于）： - 序号; - 名称; - 数量及单位. - 1; - 空气波压力治疗系统主机; - 1台. - 2; - 电源线; - 1根. - 3; - 电源适配器; - 1个. - 4; - 说明书; - 1本. - 5; - 线控开关; - 1根. - 6; - 合格证; - 1张. - 7; - 保修卡; - 1张. - 8; - 操作指南卡; - 1张. - 9; - 延长管组件; - 1个. - 10; - 安装手册; - 1份. |
| ▲（二）商务要求 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起质保期不少于12个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1.免费送货上门、免费为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场免费培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明）。 2.售后服务： （1）项目在安装调试过程中，中标人应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。在保质期内，设备出现问题或招标人有服务需求的，中标人应在24小时内响应，应在三个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用机给招标人使用，并在一周内解决或提出明确解决方案。质保期内免费提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标方承担。质保期外也要要求终身维护，零配件只收取成本费。 （2）质保期内保证设备全年的开机率达到95%以上(按照一年365个工作日计算), 未达到的天数，按1：2比例顺延质保期时间。 （3）中标人提供24小时365天免费维修服务热线支持。每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由中标人免费提供。 （4）提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。 （5）使用周期内，免费开放所有各种数据接口，配合医院接入院内网络信息平台。 （6）售后服务承诺书中根据采购方的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 （7）在保质期满后，中标人应提供备件和维修服务。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交货时间：自签订合同之日起60天内安装调试并交付使用。 2.交付地点：北海市采购单位指定的地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 签订合同后，预付中标总金额的30%，设备验收合格后七个工作日内支付中标总金额的30%，验收合格后满二年后七个工作日内支付中标总金额40%。 |  |  |
| （三）投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加 分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求等 |  |  |
| 质量 要求 |  | 1.质量达到国家验收合格标准。 2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。 3.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，招标人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被招标人终止合同的一切风险和费用。 |  |  |
| 资料证明 文件 |  | - 投标时若有，请提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页。当投标文件承诺的货物性能参数与该货物厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件应该是出厂装箱的产品说明书，或从产品厂家官方网页下载、打印的有产品详细说明的相关PDF、HTML彩打文件（打印时必须保留页面页脚的网址链接内容）；符合要求的产品彩页必须是厂家编写印刷的公开发行宣传铜版彩页，或厂家编写的公开发行宣传图册，或厂家编写由投标人自行打印并加盖投标人公章的彩色说明文件。 |  |  |
| 投标报价 要求 |  | 1.投标报价为投标人在招标人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和； 货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； 2.评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |
| 进口产品 |  | 骨科磨钻、椎间孔镜已办理进口产品采购备案，可接受进口产品投标，其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 |  |  |
| 核心产品 |  | 椎间孔镜 |  |  |

4分标：

| 一、采购内容概况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况 （带▲号的条款均为实质性要求条款，必须满足，带◆号的是重要参数要求） |
| 1 | 超高清荧光腹腔镜 | 1 | 台 | 一、荧光影像处理系统和摄像头 1.具备CFDA认证； 2.具备主机和双光源一体机设计； ▲3.光源类型：LED光源，具备两种光源类型。可见光光源和近红外激光光源，且近红外激光光源为3R级医用激光。 4.NIR近红外激光光源发射激光波长805±4nm； 5.NIR近红外激光光源脉冲重复率≥20脉冲/秒，最大输出能量≤2mj/脉冲。 6.具备三种视频输出信号：HD-SDI，3G-SDI,DVI ； 7.全高清摄像系统，视频输出分辨率≥1920×1080p； 8.摄像头采用CMOS高清图像传感器； 9.摄像系统具备专用荧光摄像头，可同时捕捉高清白光信号和荧光信号，实现白光和荧光的融合图像； 10.具备四种不同荧光显示模式：高清白光模式，黑白荧光模式、绿色荧光模式、彩色荧光模式，并可通过摄像头按钮自由切换； 11.具备电子调焦功能：可通过摄像头上的调焦按键调节焦距，调整图像清晰度； 12.摄像头为四按钮设计，可控制白光和荧光切换，白平衡等功能； 13.输出格式为16:9； ▲ 14.模块化设计，后期可升级扩展开放手术模块，兼容腔镜手术与开放手术。 二、荧光腹腔镜： 1.可同时传输白光和近红外光； 2.一根腹腔镜：直径10mm，长度320mm，视向角30度； 3.有效景深范围：25mm-100mm； 4.可高温高压消毒； 三、专用光纤 1.荧光专用光缆，光纤直径≥4.9mm； ▲2.可同时传输可见光及近红外光专用光纤； 3.可高温高压消毒； 四、高流量气腹机 ▲1.最大充气流量：45升/分； 2.最小充气流量：0.1升/分； 3.最大压力：30mmHg； 4.具有实时压力监测功能； ▲5.具有一体化管组，包括无菌过滤器，加热丝，气腹管，及RTP（实时压力检测）管； 6.具备图形显示声光报警功能； 7.充气流量级别可自行编程设定； 8. CO2消耗总量计算功能，并可数值显示； 9.具备CO2气体加热功能，自动加热到37°C。同时具有温度检测传感器，气体加热温度过高时会报警提示并停止加热功能； 10.具有压力过高感应及自动泄气功能； 11.具备液体污染检测感应器； 12.具备双过滤器配置； 13.具有开机自检功能； 五、医用专业液晶监视器 1.高清液晶显示器，有效分辨率为≥4096*2160，兼容≥1920*1080P； 2.内置Standard（标准模式）、Arthro （关节镜模式）、Lap（腹腔镜模式）、ENT（耳鼻喉模式）、PACS（影像归档和通讯系统）、Norm（示范模式）或 GYN（妇科模式）的颜色模式； 3.垂直方向视角＞178°，水平方向视角＞178°； 4.对比度≥1500:1，支持RS-232控制； 5.同一屏幕可显示多个图像，至少实现画中画、画上画、画旁画等三种以上显示模式； 6.信号输入接口包括：DVI*1、HDMI(1.4)*1、HDMI(2.0)*1、RS-232*1、SDC控制口*1；支持输出供电USB*2, 5V/1A。 7.能与任何品牌的吊臂整合，有效可视范围对角线长度＞32英寸； 8.具有4:3和16:9两种图像显示模式； 9.亮度≥525cd/㎡； 10.具有CCC认证标识； 11.具有≥IP23级防水设计。 |
| 2 | 动力碎石清石系统 | 1 | 台 | 一、技术性能要求 1.在碎石的同时，可将击碎的结石碎片直接清理到患者体外； ▲2.设备为一体化设计，必须具备三个能量源，可同时产生三种能量：超声碎石能量、气压弹道碎石能量、钬激光碎石能量；必须有四种以上碎石方式，每一种方式都可以单独碎石。超声和气压弹道可以联合在一起同时作用于结石； 3.超声和气压弹道治疗中不损伤人体软组织，无热产生，不损坏内窥镜； 4.采用微电脑控制技术，可精确设置治疗参数，并对治疗参数进行储存； 5.配有专门的结石收集装置，能够自动收集结石碎屑，以备研究之用； 6.具有气压弹道手控器及超声能换能器； ▲7.主机必须装备吸附调控泵，无需外接电源，能对负压吸引的流量大小进行调控； 8.空气压缩机必须具有三级空气过滤装置； 9.激光要配备直径200μm的碎石光纤用于输尿管软镜碎石。 （二）技术要求： ▲1.超声频率：23KHz-26.4KHz； 2.超声能探针尖端主振幅：20µm-80µm； 3.气压弹道能能量：≥1J； 4.气压弹道能探针尖端振幅范围：1.5mm-2.0mm。 5.气压弹道能频率：1次/S--12次/S，同时连续可调； 6.吸附调控泵最大负压≥0.07Mpa，最大抽水效率≥1L/min； 7.压力供应：3.5bar-6.5bar； 8.钬激光波长：2.1μm； ▲9.钬激光脉冲宽度范围： （1）短脉冲宽度（全峰值功率）范围：200µs-1000µs； （2）长脉冲宽度（全峰值功率）范围：200µs-1600µs； 10.治疗激光终端输出平均功率：1.5W-20W； 11.激光终端最大脉冲能量：3.5J； 12.瞄准波长：532nm； 13.脉冲重复频率：3Hz-20Hz； 14.断水保护：当冷却系统发生阻断故障时，激光电源自动切断； 15.电气要求：100V~240V AC，50/60Hz，14A； 16.冷却方式：水冷却； 17.操作环境： （1）温度：+10～+25°C； （2）相对湿度：30%—85%； （3）大气压力：700HPa—1060 HPa； 18.输及贮存环境： （1）储存温度：+10℃～+40℃； （2）运输温度：-10℃～+80℃； （3）相对湿度：10%-85%； （4）大气压力：500HPa-1060HPa。 |
| 3 | 结石分析仪 | 1 | 台 | 一、适用范围 ▲1.《医疗器械注册证》许可的泌尿系结石和胆结石自动定性分析。 2.《医疗器械注册证》许可的泌尿系结石自动定量分析。 二、功能要求 1.具有根据结石成分自动提供相应的预防措施功能； ▲2.具有根据结石成分自动提供相应的药物治疗方案建议功能； 3.具有避免对问题图谱进行错误解析功能； 4.采用高密封工艺防潮，光学精密元器件。 三、 技术参数要求 1.光谱范围：7800cm-1～350cm-1 2.波数重复性：≤0.25cm-1。 ▲3.分辨力：（投标时提供《国家食品药品监督管理局医疗器械质量监督检验报告》证明） （1）在3200cm-1～2800cm-1能分辨7个峰值； （2）在2851cm-1～2870cm-1之间分辨深度≥18%； （3）在1583cm-1～1589cm-1之间分辨深度≥12%； 4.透射比重复性：≤0.5％； 5.信噪比：S/N≥15000：1（RMS值）； 6.采样时间：5档扫描采样时间。 四、红外部件要求： ▲1.激光器：He-Ne激光器，输出功率稳定性且具有极低的激光噪声水平，波长一致性良好，不易受环境温度影响； 2.探测器：采用KRS-5晶体封装，探测器防潮； 3.分束器：溴化钾基片镀锗，直径＞60毫米，分光精确； 4.光源：高性能的空冷高效球反射红外光源，球反射机构(铜空心球反射机构)，聚焦红外光源，可获得更高能量； 5.能量不衰减：扫描能量不会衰减，减少分析误差。 五、操作系统： 1.具备泌尿结石的定性操作模块； 2.具备泌尿结石的定量操作模块； 3.具备胆结石的定性操作模块； 4.具备傅立叶红外光谱操作模块。 六、配置要清单（包含但不限于）： 序号; 名称; 数量及单位. 1; 智能结石分析仪主机; 1台. 2; ≥19寸台式电脑; 1套. 3; 分析软件系统; 1套. 4; 制样设备（压片机、玛瑙研钵、压片模具、烤箱、光谱纯溴化钾); 1套. 5; 彩色喷墨打印机; 1台. 6; 电子防潮箱; 1台. |
| ▲（二）商务要求 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起质保期不少于12个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1.免费送货上门、免费为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场免费培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明）。 2.售后服务： （1）项目在安装调试过程中，中标人应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。在保质期内，设备出现问题或招标人有服务需求的，中标人应在24小时内响应，应在三个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用机给招标人使用，并在一周内解决或提出明确解决方案。质保期内免费提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标方承担。质保期外也要要求终身维护，零配件只收取成本费。 （2）质保期内保证设备全年的开机率达到95%以上(按照一年365个工作日计算), 未达到的天数，按1：2比例顺延质保期时间。 （3）中标人提供24小时365天免费维修服务热线支持。每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由中标人免费提供。 （4）提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。 （5）使用周期内，免费开放所有各种数据接口，配合医院接入院内网络信息平台。 （6）售后服务承诺书中根据采购方的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 （7）在保质期满后，中标人应提供备件和维修服务。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交货时间：自签订合同之日起60天内安装调试并交付使用。 2.交付地点：北海市采购单位指定的地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 签订合同后，预付中标总金额的30%，设备验收合格后七个工作日内支付中标总金额的30%，验收合格后满二年后七个工作日内支付中标总金额40%。 |  |  |
| （三）投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加 分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求等 |  |  |
| 质量 要求 |  | 1.质量达到国家验收合格标准。 2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。 3.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，招标人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被招标人终止合同的一切风险和费用。 |  |  |
| 资料证明 文件 |  | - 投标时若有，请提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页。当投标文件承诺的货物性能参数与该货物厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件应该是出厂装箱的产品说明书，或从产品厂家官方网页下载、打印的有产品详细说明的相关PDF、HTML彩打文件（打印时必须保留页面页脚的网址链接内容）；符合要求的产品彩页必须是厂家编写印刷的公开发行宣传铜版彩页，或厂家编写的公开发行宣传图册，或厂家编写由投标人自行打印并加盖投标人公章的彩色说明文件。 |  |  |
| 投标报价 要求 |  | 1.投标报价为投标人在招标人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和； 货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； 2.评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |
| 进口产品 |  | 超高清荧光腹腔镜、动力碎石清石系统已办理进口产品采购备案，可接受进口产品投标，其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 |  |  |
| 核心产品 |  | 超高清荧光腹腔镜 |  |  |

5分标：

| 一、采购内容概况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况 （带▲号的条款均为实质性要求条款，必须满足，带◆号的条款是重要参数要求） |
| 1 | 除颤仪 | 4 | 台 | - ▲1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能； - 2.整机带电极板、电池的重量≤6kg； - ▲3.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能； - 4.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择； - ▲5.除颤充电至200J≤5s；最大能量360J； - 6.可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式,具备慢速起搏功能； - 7.心电波形扫描时间≥10s，扫描长度≥100mm； - 8.可充电锂电池，支持100次以上200J除颤； - 9.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警； - 10.成人、小儿一体化电极板； - 11.支持中文操作界面、AED中文语音提示。 - 12.彩色TFT显示屏≥6”, 分辨率≥640×480，最多可显示2通道监护参数波形，有高对比度显示界面； - 13. 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间≥10s； - 14.可存储12小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看； - 15.具备良好的防水性能，防水级别≥IPX4； - 16.具备良好抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 |
| 2 | 吊塔 | 5 | 台 | 1.吊塔旋转角度≥340度，且具限位系统； 2.所有吊塔均配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移； 3.气电箱上气体终端及强弱电终端可位于箱体同侧同面，便于临床观察及线缆管理； 4.吊塔采用上电下气分离式设计，可以保护使用者及患者安全； 5.吊塔采用气电分离式设计，保证使用安全； 6.吊塔防护等级IP20，外壳防火等级为UL94-V1级，保证使用安全； 7.吊塔电源为单相220V电源，有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A； 8.气体终端：所有气体插座和接头为标准制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能； ▲9.吊塔所有气管为医用气体管路，采用国标的医用气体管路系统，气体终端符合ENISO 9170-1标准，医用气体软管符合ENISO 5359标准； ▲10.吊塔主体材料为高强度铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料为防腐蚀材料，可进行清洗，设备表面喷塑采用环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用； ▲11.所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路在塔体内不外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生； 12.麻醉气体排放：使用正压原理专用麻醉废气排放，非使用直接负压抽吸，并配有专门的废气排放接头。 13.配置清单（包含但不限于）： 序号; 名称; 数量及单位. 1; 吊柱式，竖式气电箱：长度≥800mm，旋转角度≥340°; 1套. 2; 吊臂长度旋转半径总长≥750mm，具体长度根据医院现场实际定制；净负载能力≥120Kg; 1套. 3; 标准气体插座（氧气≥2个，空气≥1个，负压吸引≥2个，麻醉气体排放≥1个），并包含所有插头；; 1套. 4; 电源插座; ≥10个. 5; 网络接口; ≥1个. 6; 等电位柱; ≥2个. 7; 设备托盘，其中一个带抽屉，托盘为纯平橘纹无内陷设计，带标准附件导轨，尺寸≥530mm×480mm；; 2个. 8; 集线器; ≥4个. |
| 3 | 呼吸机 | 4 | 台 | 一、基本性能 1.适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，具有中文操作界面； 2.采用≥15英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率≥1920×1080； 3.屏幕显示：支持多达5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示； ▲4.气动电控呼吸机，支持空气气源，没有中央气源的情况下也可以正常使用； 5.具备有创通气模式； 6.具有自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件； ▲7.支持高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度； 8.病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出；显示屏截屏U盘导出功能； 9.吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染； ▲10.具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化； 二、呼吸模式及功能 1.常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV（同步间歇指令通气）、CPAP（持续气道正压通气系统）/PSV（呼吸模式）、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式； 2.可选高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW（自动流速调节）或者PRVC（压力调节容量控制）等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、自适应分钟通气量通气AMV、容量支持通气VS、PSV-S/T； 3.具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致； 4.其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF（负力吸气）、PEEPi（内源性呼气末正压）及P0.1（气道阻断压）测定； ▲5.具有智能同步技术，提高人机同步，具有单位理想体重输送的潮气量( TVe/IBw〕的设置及监测功能； 三、设置参数 1.潮气量：20ml～4000ml； 2.呼吸频率：1次～150次/min； 3.吸气流速：2L～180L/min； 4.SIMV频率：1～60/min 5.吸/呼比：4:1～1:10； 6.PEEP（呼吸末正压）：0cmH2O~50 cmH2O； 7.压力触发灵敏度：-20cmH2O ～- 0.5cmH2O，或OFF； 8.流速触发灵敏度：0.1L～20L/ min，或 OFF； 四、监测参数 1.气道压力：PEEP（呼吸末正压）、气道峰压、平台压、平均压等监测；每分钟呼出通气量、潮气量的监测、呼吸频率监测、肺的力学监测； 2.具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，4种呼吸环监测； 3.波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间； 4.实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index（压力指数）以提示肺损伤风险；实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险； 5.可监测参数≥96小时的趋势图、表分析，≥5000条报警和操作日志记录。 五、其他功能 具备锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS（舒张压）补偿功能。 |
| 4 | 麻醉机 | 2 | 台 | - 一、技术规格： - 1.操作环境，温度：10℃至40℃，湿度：15%至95%； - 2.电源：220V (≥±10%), 50Hz(≥±2%) ； - 3.标配一节后备电池，使用时间≥90min。可选增加一节电池，最大使用时间150min； - 4.具有RJ45接口、USB口、以太网连接功能； - ▲5.机架：中央刹车系统，大脚轮配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车三个抽屉，并可配置辅助工作台，方便麻醉记录； - 6.具备后备触摸板配置，支持鼠标操作，保证站姿和坐姿都能轻松操作； - 7.适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，且亮度可调，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明； - 8.图示化智能自检功能,若检测失败,可图示检验出错原因； - 9.具有趋势图分析、报警事件回顾等功能； - 二、气源 - 1.标配氧气、空气、笑气三气源； - 2.氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警； - 3.具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于25%； - 4.快速充氧范围35L～50L/min； - 5.辅助高压氧输出口：支持用于连接外部设备的高压氧气出口； - 三、流量计 - ▲1.全电子流量计，可显示并控制新鲜气O2（氧气）浓度、总流量； - 2.每种气体虚拟高低流量双管显示，便于实施低流量麻醉； - 3.自动弹出备用流量计（BFCS），当电子流量计(EFCS) 意外失效时，自动弹出备用流量计（BFCS）； - ▲4.流量计算功能：提示最佳流量，保证最低安全流量，避免麻药浪费。可合理调节流量，节省新鲜气体； - 5.具备氧气、空气后备流量计； - 四、挥发罐 - 1.标配一个挥发罐（同品牌非OEM产品），具备压力、流速和温度补偿； - 2.标配双罐位，具有安全互锁功能； - 3.挥发罐首次加药量≥360ml，二次加药量≥300ml(避免多次重复加药)； - 五、呼吸回路 - 1.回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染； - 2.二氧化碳吸收罐，容积≥1400ml； - 3.内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端； - 4.可升级新鲜气体输出口，输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如T型橡皮管等； - 5.具有回路整体加温功能，不接受冷凝器，保证回路不受积水影响及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激； - 6.具有自动CO2（二氧化碳）旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可直接更换； - 7.具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示； - 8.一体化集成回路，回路整体可旋转，旋转角度≥30°； - 六、呼吸机 ： - 1.气动电控呼吸机，全中文操作和显示； - ▲2.提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制压力限制模式、压力控制容量保证通气（PCV-VG）、手动通气、电子PEEP（呼气末正压）、SIMV-VC（同步间歇指令通气）、SIMV-PC（压力控制频率）、带窒息后备保护通气的PSV； - 3.潮气量设置范围：20ml-1500ml； - 4.吸气压力设置范围：5cmH2O～60cmH2O； - 5.呼吸频率：4次-100次/分钟； - 6.吸呼比：4:1到1:8； - 7.压力限制范围：10cmH2O～99cmH2O； - 8.电子PEEP、显示屏设置范围：4cmH2O～30cmH2O，可关闭； - 9.吸气暂停：OFF, 5%-60%吸气时间； - 10.最大吸气流速120L/min； - 11.上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全。小儿手术无需更换风箱； - ▲12.具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差，具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器； - 七、数字和波形监测 - 1.具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示； - ▲2.≥15英寸彩色触摸屏，可同屏显示3通道波形，屏幕与麻醉机一体化且为内嵌式； - 3.内置插件槽，可直接热插拔插件； - 4.插件可在监护仪和麻醉机之间，选配升级插件：EtCO2（呼吸末二氧化碳浓度），AG（麻醉气体）,BIS（难点频谱指数），NMT（肌松）； - 5.可升级AG麻醉气体功能，除O2（氧气）和CO2（二氧化碳）、NO2（二氧化氮）外还可以监测5种麻醉气体；自动识别2种麻醉药物；采用顺磁氧监测技术。具备最低肺泡浓度（MAC）监测功能，MAC监测值根据病人的年龄修正，更加准确； - 6.可升级麻醉意识深度监测BIS监测，监测左右脑脑电双频指数； - 7.可升级神经肌电传导NMT监测，帮助医生合理的使用肌松药； - 8.监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性，麻醉气体浓度（顺磁氧浓度，N2O，ETCO2,五种麻醉气体）、呼吸环（P-V,P-F）监测； - 9.潮气量监测范围：0ml到2500ml； - 10.PEEP监测范围：0cmH2O－70cmH2O； - 八、工作站功能 - 1.可选配备麻醉工作站，统一操作界面，统一管理界面，统一报警界面； - 2.可连接监护仪，麻醉机参数可以显示在监护仪上； - 3.可扩展连接CIS（识别系统）、PACS（影像系统）、LIS（信息管理系统）； - 4.可连接设备连接模块，将呼吸力学监测值与波形显示到连接监护仪上； - 5.可连接监护仪，麻醉机，自动形成电子麻醉记录单，直接打印输出。 |
| 5 | 无影灯 | 5 | 台 | - 设备说明： - 采用LED冷光源,每一组光源由单独的透镜聚光。 二、技术参数 1.采用原装弹簧臂，灯臂关节数≥6个，具有良好稳定性，定位准确； 2.无影灯控制面板位于关节臂连接处，禁止位于灯头上，延长使用寿命； 3.无影灯控制面板具备照度指示和至少十级亮度调节功能，满足不同外科手术的需求； 4.灯头为超薄造型，灯头整体厚度＜0CM； ▲5.无影灯具有良好的层流穿透效果，符合层流手术室要求(紊流度≤37.5%)； 6.无影灯中置手柄可耐受≥134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌； 7.母灯灯盘直径≥600mm,子灯灯盘直径≥600mm。 8.母灯LED灯泡≤35个，子灯LED灯泡≤25个；每个LED光源可单独更换； 9.母灯最大中心照度160,000lx，检测结果≥155000lx，子灯最大中心照度≥130,000lx，检测结果≥125000lx 10.光斑直径可以调节，子母灯最小光斑直径检测结果均≤190mm，母灯调节范围检测值≥126mm，子灯调节范围检测值≥78mm，且照度不随光斑大小改变而变化，保证术野获得稳定的照明； 11.子母灯光柱深度检测结果≥1250mm； 12.显色指数（Ra）检测结果≥95； 13.显色指数（R9）检测结果≥96； 14.母灯的深腔无影率实际检测值≥98%，单遮板深腔无影率检测值≥74%； 15.子灯的深腔无影率实际检测值≥99%，单遮板深腔无影率检测值≥73%； ▲16.母灯光斑分布直径d50检测结果≥65%，子灯光斑分布直径d50检测结果≥64%； ▲17.具有明亮照明模式、普通照明模式和环境光照明模式，可一键切换。明亮照明模式和普通照明模式下照度至少十级可调； 三、配置清单（包含但不限于）: 序号; 名称; 数量及单位. 1; 灯头带C臂组件; 2 个. 2; 双灯悬吊系统; 1 套. 3; 天花吊顶装饰组件; 1 套. 4; LED 灯标准安装及服务（全包）; 1 套. 5; LED消毒手柄; 2个. |
| 6 | 心电监护仪 | 8 | 台 | - 1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个，并可外接8槽位辅助插件箱进行升级； - ▲2.≥15寸彩色电容触摸屏，支持多点触摸操作，分辨率≥1920 x 1080像素，10通道显示，显示屏亮度自动调节； - 3.工作海拔高度4550米，满足高原地区，工作温度0℃ ~40 ℃，采用无风扇设计，支持配置内置锂电池，供电时间≥2小时，配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备，支持扩展独立显示屏； - 4.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测； - ▲5.基本功能模块从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计； - ▲6.支持3/5/6导心电监测,可升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析，支持房颤心律失常分析功能，支持≥20种实时心律失常分析； - 7.提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护； - 8.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值；提供QT和QTc模板显示； - 9.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式： ①无创血压成人测量范围：25mmHg-290mmHg（收缩 压），10mmHg-250mmHg（舒张压），15mmHg-260mmHg（平均压）； ②无创血压小儿测量范围：25mmHg-240mmHg（收缩 压），10mmHg-200mmHg（舒张压），15mmHg-215mmHg（平均压）； ③无创血压新生儿测量范围：25mmHg-140mmHg（收 缩压），10mmHg-115mmHg（舒张压），15mmHg-125mmHg（平均压）； - 10.支持双通道有创压IBP监测，支持升级≥8通道有创压监测，提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测，支持≥2道IBP波形叠加显示，可满足临床对比查看、节约显示空间； - 11.可升级EtCO2（呼气末二氧化碳）监测模块，采用旁流技术，水槽要求易用快速更换，CO2波形提供填充和线条两种方式显示，满足不同临床使用习惯，CO2波形最小走速为3mm/s,满足同屏查看更多呼吸周期； - 12.可升级BISx4监测模块或者单机，提供≥4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测，提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况； - 13.可升级NMT（活体生理检测仪）监测模块，满足病人肌松药物监测； - 14.支持与任意品牌呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算； - 15.大字体界面支持6个参数的设置和显示，具有图形化报警指示功能，可自动设置参数进行报警功能，能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。病人之间能够互相进行它床观察； - 16.具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能； - 17. ≥40个参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能，120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾； - 18.具有在线帮助功能，能够指导使用者掌握使用方法； - 19.工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式； - ▲20.具备麻醉专用系统软件，满足麻醉科的专业应用； - ▲21.具备麻醉平衡专用界面，显示患者疼痛，意识和肌松三个维度的体征情况； - 22.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。 |
| ▲（二）商务要求 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起质保期不少于12个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1.免费送货上门、免费为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场免费培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明）。 2.售后服务： （1）项目在安装调试过程中，中标人应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。在保质期内，设备出现问题或招标人有服务需求的，中标人应在24小时内响应，应在三个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用机给招标人使用，并在一周内解决或提出明确解决方案。质保期内免费提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标方承担。质保期外也要要求终身维护，零配件只收取成本费。 （2）质保期内保证设备全年的开机率达到95%以上(按照一年365个工作日计算), 未达到的天数，按1：2比例顺延质保期时间。 （3）中标人提供24小时365天免费维修服务热线支持。每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由中标人免费提供。 （4）提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。 （5）使用周期内，免费开放所有各种数据接口，配合医院接入院内网络信息平台。 （6）售后服务承诺书中根据采购方的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 （7）在保质期满后，中标人应提供备件和维修服务。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交货时间：自签订合同之日起60天内安装调试并交付使用。 2.交付地点：北海市采购单位指定的地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 签订合同后，预付中标总金额的30%，设备验收合格后七个工作日内支付中标总金额的30%，验收合格后满二年后七个工作日内支付中标总金额40%。 |  |  |
| （三）投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加 分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求等 |  |  |
| 质量 要求 |  | 1.质量达到国家验收合格标准。 2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。 3.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，招标人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被招标人终止合同的一切风险和费用。 |  |  |
| 资料证明 文件 |  | - 投标时若有，请提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页。当投标文件承诺的货物性能参数与该货物厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件应该是出厂装箱的产品说明书，或从产品厂家官方网页下载、打印的有产品详细说明的相关PDF、HTML彩打文件（打印时必须保留页面页脚的网址链接内容）；符合要求的产品彩页必须是厂家编写印刷的公开发行宣传铜版彩页，或厂家编写的公开发行宣传图册，或厂家编写由投标人自行打印并加盖投标人公章的彩色说明文件。 |  |  |
| 投标报价 要求 |  | 1.投标报价为投标人在招标人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和； 货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； 2.评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |
| 进口产品 |  | 本分标不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理 |  |  |
| 核心产品 |  | 呼吸机 |  |  |

# 第四章 合同主要条款（参考）

北海市政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

北海市政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                         采 购 计 划 号 ：

供 应 商（乙方）                         项目名称编号：

签  订  地  点                           签 订 时 间:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.合同总金额：                      。

2.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额（大写）人民币 （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同总金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技

- 术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入最新一期政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交货时间：                 、地点：                          。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项（见合同附件）。

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：        。

3.付款方式：         。

第九条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条 履约保证金:本项目不收取履约保证金。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从设备尾款中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的 仲裁委员会申请仲裁   。

3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，由甲乙双方协商解决并签订补充合同，所签订的补充合同为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第十九条　本合同一式五份，采购代理机构一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人） 或委托代理人： | 法定代表人（负责人） 或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第五章　投标文件格式

一、投标文件外包装封面格式

投标文件

投标人名称:

投标人地址:

投标项目名称:

项目编号:

“开标时启封”

二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的三证合一的营业执照副本复印件

（2）特定资质：医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证（属于二类医疗器械的可提供第二类医疗器械经营备案凭证）复印件

（3）投标人2021年4月份以来任意三个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》【从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件】

（4）投标人2021年4月份以来以来任意三个月依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》【从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件】

（5）2020年年度财务状况报告（表）【公司成立时间不足一年的，提供自公司成立以来至截标时间前的财务报表】

- （6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- （7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供设备清单和拟投入

- 项目的专业人员清单或承诺函，必须提供）

- 2.资信及商务文件

（1）承诺函

（2）投标声明书

（3）法定代表人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）

（4）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件（授权代理人参加投标时必须提供，第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）（格式见第五章)；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》

（5）商务响应表

（6）投标人情况介绍

（7）属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料

（8）属于产品制造商的资质及信誉等方面的证书或材料

（9）投标人需要说明的其他文件和说明

（10）投标人的类似成功案例的业绩证明文件

（11）投标人产品符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）要求，提供中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内或注明为2021 年度的为有效；未注明有效期或2021年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核）

（12）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解

（2）技术响应表

（3）设备配置清单（均不含报价）

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）

（5）投标人或投标产品制造商拥有主要制造设备的情况和现状

（6）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案

（7）技术服务、技术培训的内容和措施

（8）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠

（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施

（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等

4.报价文件：

（1）投标函

（2）投标报价明细表

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

（4）开标一览表

三、资格文件格式

3.1资格文件封面格式：

投标文件

（资格文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月   日

3.2 资格文件目录

（1）有效的三证合一的营业执照副本复印件

（2）特定资质：医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证（属于二类医疗器械的可提供第二类医疗器械经营备案凭证）复印件

（3）投标人2021年4月份以来任意三个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》【从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件】

（4）投标人2021年4月份以来以来任意三个月依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》【从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件】

（5）2020年年度财务状况报告（表）【公司成立时间不足一年的，提供自公司成立以来至截标时间前的财务报表】

- （6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- （7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供设备清单和拟投入项目的专业人员清单或承诺函，必须提供）

3.2.1“营业执照”证明文件复印件（副本，同时要加盖单位公章）。

3.2.2特定资质：医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证（属于二类医疗器械的可提供第二类医疗器械经营备案凭证）复印件(必须提供)

3.2.3投标人2021年4月份以来任意三个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》【从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件】

3.2.4投标人2021年4月份以来以来任意三个月依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》【从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件】

3.2.2020年年度财务状况报告（表）【公司成立时间不足一年的，提供自公司成立以来至截标时间前的财务报表】

3.2.6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

（格式）

致： 广西科联招标中心有限公司：

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：

3.2.7具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供设备清单和拟投入项目的专业人员清单或承诺函，必须提供）

四、投标文件（资信及商务文件、技术文件、报价文件）格式

投标文件

（资信及商务文件、技术文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月   日

4.1 资信及商务文件、技术文件及报价文件目录

（一）资信及商务文件

（1）承诺函

（2）投标声明书

（3）法定代表人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）

（4）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件（授权代理人参加投标时必须提供，第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）（格式见第五章)；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》

（5）商务响应表；

（6）投标人情况介绍；

（7）属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料

（8）属于产品制造商的资质及信誉等方面的证书或材料

（9）投标人需要说明的其他文件和说明

（10）投标人的类似成功案例的业绩证明文件

（11）投标人产品符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）要求，提供中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内或注明为2021 年度的为有效；未注明有效期或2021年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核）

（12）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

（二）技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解

（2）技术响应表

（3）设备配置清单（均不含报价）

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）

（5）投标人或投标产品制造商拥有主要制造设备的情况和现状

（6）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案

（7）技术服务、技术培训的内容和措施

（8）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠

（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施

（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等

（三）报价文件：

（1）投标函

（2）投标报价明细表

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

（4）开标一览表

4.2资信及商务文件内封面格式：

资信及商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

4.2.1承诺函

承诺函

广西科联招标中心有限公司：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）

或委托代理人（签字，盖姓名章无效） ：

日期：

4.2.2投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：                              （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：             ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：              ，产品原产地及厂家为：                。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该产品的的重大决策和事项有：　　　　　　　　　　　　　　。

5. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字）：

投标人公章：

年    月    日

4.2.3 委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章，否则其投标无效）；

4.2.4 法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                （采购代理机构名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目（项目编号：              ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

所在部门职务：                                      职  务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

4.2.4 商务响应表格式：

分标：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 | （合同签订后×天内）交货； 地点： |  |  |

法定代表人（负责人）或授权代表签名：

投标人盖章：

日 期：

4.2.5 投标人情况介绍

投标人基本情况登记表（格式)。

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和相关联系人：

1、投标人名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法人代表人（负责人）：    姓名             职务               电话

5、政府采购业务联系人：姓名                    职务                 电话

手机                    传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、投标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有、请如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

投标人(盖章) ：

法定代表人（负责人）或委托代表签字：

年      月       日

4.2.6投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 合同页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：项目合同关键页复印件或中标通知书复印件。

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

投标人公章：

年    月     日

4.2.7 中小企业声明函格式：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4.2.8 残疾人福利性单位声明格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期

注：投标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

4.3技术文件（格式）

4.3.1技术文件内封面格式

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月   日

4.3.2 技术响应表格式：

分标号：

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件响应 |  | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相应条款 | 招标要求 | 设备名称 | 性能及指标 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。投标技术指标或者规格有“正偏离”或者“负偏离”的，请在偏离的指标处加划下横线标注。

法定代表人（负责人）或授权代表签名：

投标人盖章：

日 期：

4.3.3 设备配置清单格式（均不含报价）；

分标号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人盖章：                            日  期：

4.3.4 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

分标号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人（负责人）或授权代表签名：

投标人盖章：                        日 期：

五. 报价文件部分 （格式）

5.1报价文件内封面格式

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月   日

5.2 投标函格式：

投 标 函

致：（采购代理机构名称）：

根据贵方为                                          项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：             ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人

（投标人名称）提交投标文件(其中资格文件一份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件一份)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              邮编：             电话：

传真：                           电子邮箱地址：

投标人代表姓名：                职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（负责人）或授权代表签字:

日期:        年      月     日

(公章)

年     月     日

5.3 投标报价明细表格式

投标报价明细表

分标（有分标时填写）                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）或授权代表签名：

投标人盖章：                               日  期：

5.3.1开标一览表封面格式

开标一览表文件

（1） 采购项目名称：

（2） 采购项目编号：

(3) 所投所有分标号：

（4） 投标单位：

5.3.2开标一览表

开标一览表

招标编号：                              标项：    分标

投标人名称：                                                  单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用 耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价金额大写： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：       年    月    日

六、其他文书、文件格式

（1）联合投标协议书格式：（本项目不适用）

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人（负责人）或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式四份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及招标机构各一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人（负责人）：（签字，盖姓名章无效） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人（负责人）：（签字，盖姓名章无效） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

（2）联合投标授权委托书格式：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据                 与            签订的《联合投标协议书》的内容，主办人           的法定代表人（负责人）            现授权                为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同投标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：                             被授权人（签字）；

日期：     年   月   日                     日期：    年  月  日

（3）产品质量保证书

产品质量保证书

致               ：

我公司在此向贵方承诺：

我方参与投标的                项目（编号：                ），一旦中标，我方保证按照招标文件文件和投标文件的要求提供合格的产品，如出现弄虚作假，包括掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品的，我方愿按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》等法律法规规定，承担相应的经济责任和法律责任。

投标人（章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期

- 此评分办法适用于1分标：

一、评标原则

(一)评标委员会构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评标委员会将以招标文件为依据对投标文件进行评审，对投标人的投标报价，设备性能及配置、技术方案、售后服务方案、政策功能等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分 ………………………………………………………………………………………30分

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其投标价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1- 3 %）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。

（7）某投标人价格分 =（评标基准价÷某投标人评标报价）×30分。

2.设备性能及配置分…………………………………………………………………………25分

- 基本分：实质性响应招标文件，全部技术参数、基本性能、配置满足招标文件要求得25分，简单的复制粘贴招标文件的技术要求将不得分。非主要技术参数、基本性能、配置（指招标项目采购需求未标注“▲”和“◆”的技术参数及配置）每有一项负偏离扣5分，最多扣25分。

3.项目实施方案…………………………………………………………………………………12分

投标文件未提供项目实施方案不得分

一档（3分）：方案简单，基本能满足项目实际需求基本可行的。

二档（6分）：方案较详细，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等，整体方案符合实际情况的。

三档（9分）：方案详细完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施，整体方案针对性强，能说明实施各个阶段工作安排和进度计划。

四档（12分）：方案详细全面完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施，整体方案针对性较强，有项目管理组织机构图，能说明项目风险管理措施，能提供项目联调及验收方案，方案全面、描述详细，完全准确地理解项目需求，部署科学可靠。

4.人员岗位管理方案分…………………………………………………………………………12分

投标文件未提供人员岗位管理方案不得分。

一档（3分）：投标人对项目实施设置有简单岗位职责；

二档（6分）：投标人对项目实施设置岗位职责；制定有人员规划安排表；

三档（9分）：投标人对项目实施设置岗位职责；制定有人员规划安排表，有简单的技术管理机构及人员，人员配备基本满足本项目总体需求；

四档（12分）：投标人对项目实施设置有明确的岗位职责；制定的各项工作的人员规划安排表，有明确的技术管理机构及人员，人员配备投入合理，完全满足本项目总体要求。

- 培训方案分……………………………………………………………………………………8分

- 投标文件未提供培训方案不得分。

一档（2分）：培训方案基本可行的。

二档（4分）：基本包含招标文件要求的培训内容，方案较详细的。

三档（6分）：培训方案全面、有详细的培训计划，免费培训时间优于招标文件要求的。

四档（8分）：培训方案全面、有详细的培训计划，免费培训时间、设备调试技术指导等内容优于招标文件要求的。

6.售后服务方案分……………………………………………………………………………………12分

评标委员会对投标人的投标文件中售后服务承诺书内容，即：到达故障现场时间、问题出现解决方案、送货方案其他优惠措施等方面，由评标委员会根据各投标人的承诺的内容进行独立打分。

一档（4分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修 ，质保期内接到故障通知，投标人在18小时内响应，在二个工作日内到达仪器现场；一般问题在36小时内解决。

二档（8分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，投标人承诺自签订合同之日起50天内完成安装、调试并交付使用。提供1年2次回访，质保期内接到故障通知，投标人在10小时内响应，在一个工作日内到达仪器现场；一般问题在20小时内解决，提供送货方案，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等）整体方案符合用户需求。

三档（12分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，投标人承诺自签订合同之日起45天内完成安装、调试并交付使用。具有保修期满后维修零配件优惠，提供1年不少于4次回访；质保期内接到故障通知，投标人在30分钟内响应，在6个小时内到达仪器现场；一般问题在12小时内解决，提供送货方案，包含售后技术培训计划、响应时间、服务承诺等，满足项目需求，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），产品的售后服务机构，提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等）整体方案优于用户需求。

7.政策功能分（节能、环保、区内产品等）……………………………………………………1分

(1) 投标主要产品纳入《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中节能产品政府采购清单的（提供投标产品所属清单页，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，适用于非强制采购产品）得0.5分。

(2) 投标主要产品纳入《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中环境标志产品政府采购清单的（提供投标产品所属清单页，单一分标报价或项号数占三分之一及以上）得0.5分。

（三）总得分=1+2+3+4+5+6+7。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

此评分办法适用于2分标：

一、评标原则

(一)评标委员会构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评标委员会将以招标文件为依据对投标文件进行评审，对投标人的投标报价，设备性能及配置、技术方案、售后服务方案、政策功能等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分 ………………………………………………………………………………………30分

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其投标价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1- 3 %）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。

（7）某投标人价格分 =（评标基准价÷某投标人评标报价）×30分。

2.设备性能及配置分…………………………………………………………………………25分

- 基本分：实质性响应招标文件，全部技术参数、基本性能、配置满足招标文件要求得25分，简单的复制粘贴招标文件的技术要求将不得分。非主要技术参数、基本性能、配置（指招标项目采购需求未标注“▲”和“◆”的技术参数及配置）每有一项负偏离扣5分，最多扣25分。

3.项目实施方案…………………………………………………………………………………12分

投标文件未提供项目实施方案不得分

一档（3分）：方案简单，基本能满足项目实际需求基本可行的。

二档（6分）：方案较详细，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等，整体方案符合实际情况的。

三档（9分）：方案详细完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施，整体方案针对性强，能说明实施各个阶段工作安排和进度计划。

四档（12分）：方案详细全面完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施，整体方案针对性较强，有项目管理组织机构图，能说明项目风险管理措施，能提供项目联调及验收方案，方案全面、描述详细，完全准确地理解项目需求，部署科学可靠。

4.人员岗位管理方案分…………………………………………………………………………12分

投标文件未提供人员岗位管理方案不得分。

一档（3分）：投标人对项目实施设置有简单岗位职责；

二档（6分）：投标人对项目实施设置岗位职责；制定有人员规划安排表；

三档（9分）：投标人对项目实施设置岗位职责；制定有人员规划安排表，有简单的技术管理机构及人员，人员配备基本满足本项目总体需求；

四档（12分）：投标人对项目实施设置有明确的岗位职责；制定的各项工作的人员规划安排表，有明确的技术管理机构及人员，人员配备投入合理，完全满足本项目总体要求。

5.培训方案分……………………………………………………………………………………8分	投标文件未提供培训方案不得分。

一档（2分）：培训方案基本可行的。

二档（4分）：基本包含招标文件要求的培训内容，方案较详细的。

三档（6分）：培训方案全面、有详细的培训计划，免费培训时间优于招标文件要求的。

四档（8分）：培训方案全面、有详细的培训计划，免费培训时间、设备调试技术指导等内容优于招标文件要求的。

6.售后服务方案分……………………………………………………………………………………12分

评标委员会对投标人的投标文件中售后服务承诺书内容，即：到达故障现场时间、问题出现解决方案、送货方案其他优惠措施等方面，由评标委员会根据各投标人的承诺的内容进行独立打分。

一档（4分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修 ，质保期内接到故障通知，投标人在18小时内响应，在二个工作日内到达仪器现场；一般问题在36小时内解决。

二档（8分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，投标人承诺自签订合同之日起50天内完成安装、调试并交付使用。提供1年2次回访，质保期内接到故障通知，投标人在10小时内响应，在一个工作日内到达仪器现场；一般问题在20小时内解决，提供送货方案，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等）整体方案符合用户需求。

三档（12分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，投标人承诺自签订合同之日起45天内完成安装、调试并交付使用。具有保修期满后维修零配件优惠，提供1年不少于4次回访；质保期内接到故障通知，投标人在30分钟内响应，在6个小时内到达仪器现场；一般问题在12小时内解决，提供送货方案，包含售后技术培训计划、响应时间、服务承诺等，满足项目需求，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），产品的售后服务机构，提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等）整体方案优于用户需求。

7.政策功能分（节能、环保、区内产品等）……………………………………………………1分

(1) 投标主要产品纳入《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中节能产品政府采购清单的（提供投标产品所属清单页，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，适用于非强制采购产品）得0.5分。

(2) 投标主要产品纳入《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中环境标志产品政府采购清单的（提供投标产品所属清单页，单一分标报价或项号数占三分之一及以上）得0.5分。

（三）总得分=1+2+3+4+5+6+7。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

此评分办法适用于3分标：

一、评标原则

(一)评标委员会构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评标委员会将以招标文件为依据对投标文件进行评审，对投标人的投标报价，设备性能及配置、技术方案、售后服务方案、政策功能等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分 ………………………………………………………………………………………30分

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其投标价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1- 3 %）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。

（7）某投标人价格分 =（评标基准价÷某投标人评标报价）×30分。

2.设备性能及配置分…………………………………………………………………………30分

（1）基本分：实质性响应招标文件，全部技术参数、基本性能、配置满足招标文件要求得9分，简单的复制粘贴招标文件的技术要求将不得分；非主要技术参数、基本性能、配置（指招标项目采购需求未标注“▲”和“◆”的技术参数及配置）每有一项负偏离扣2分，重要性参数（指招标项目采购需求标注“◆”的技术参数及配置）每有一项负偏离扣3分，最多扣9分。

- （2）关键性技术参数及配置（指招标项目采购需求标注“▲”和“◆”技术参数及配置）优于招标文件且评标时被评标委员会接受的，每有一项正偏离加5分；非关键性技术参数及配置（指招标项目采购需求标注“▲”和“◆”技术参数及配置）优于招标文件且评标时被评标委员会接受的，每有一项正偏离加3分；最多加21分。

说明：投标时投标人须提供能够体现技术性能参数优于招标文件要求的技术证明材料（提供的证明材料可以是产品彩页或官网截图、权威第三方机构检测/测试报告、产品功能配置截图、资质证书等其他证明文件，需加盖投标人公章），简单的复制粘贴招标文件的技术要求将不得分。

3.项目实施方案…………………………………………………………………………………12分

投标文件未提供项目实施方案不得分

一档（3分）：方案简单，基本能满足项目实际需求基本可行的。

二档（6分）：方案较详细，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等，整体方案符合实际情况的。

三档（9分）：方案详细完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施，整体方案针对性强，能说明实施各个阶段工作安排和进度计划。

四档（12分）：方案详细全面完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施，整体方案针对性较强，有项目管理组织机构图，能说明项目风险管理措施，能提供项目联调及验收方案，方案全面、描述详细，完全准确地理解项目需求，部署科学可靠。

4.人员岗位管理方案分…………………………………………………………………………10分

投标文件未提供人员岗位管理方案不得分。

一档（2.5分）：投标人对项目实施设置有简单岗位职责；

二档（6分）：投标人对项目实施设置岗位职责；制定有人员规划安排表；

三档（9分）：投标人对项目实施设置岗位职责；制定有人员规划安排表，有简单的技术管理机构及人员，人员配备基本满足本项目总体需求；

四档（10分）：投标人对项目实施设置有明确的岗位职责；制定的各项工作的人员规划安排表，有明确的技术管理机构及人员，人员配备投入合理，完全满足本项目总体要求。

5.培训方案分……………………………………………………………………………………8分

投标文件未提供培训方案不得分。

一档（2分）：培训方案基本可行的。

二档（4分）：基本包含招标文件要求的培训内容，方案较详细的。

三档（6分）：培训方案全面、有详细的培训计划，免费培训时间优于招标文件要求的。

四档（8分）：培训方案全面、有详细的培训计划，免费培训时间、设备调试技术指导等内容优于招标文件要求的。

6.售后服务方案分……………………………………………………………………………………9分

评标委员会对投标人的投标文件中售后服务承诺书内容，即：到达故障现场时间、问题出现解决方案、送货方案其他优惠措施等方面，由评标委员会根据各投标人的承诺的内容进行独立打分。

一档（3分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修 ，质保期内接到故障通知，投标人在18小时内响应，在二个工作日内到达仪器现场；一般问题在36小时内解决。

二档（6分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，投标人承诺自签订合同之日起50天内完成安装、调试并交付使用。提供1年2次回访，质保期内接到故障通知，投标人在10小时内响应，在一个工作日内到达仪器现场；一般问题在20小时内解决，提供送货方案，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等）整体方案符合用户需求。

三档（9分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，投标人承诺自签订合同之日起45天内完成安装、调试并交付使用。具有保修期满后维修零配件优惠，提供1年不少于4次回访；质保期内接到故障通知，投标人在30分钟内响应，在6个小时内到达仪器现场；一般问题在12小时内解决，提供送货方案，包含售后技术培训计划、响应时间、服务承诺等，满足项目需求，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），产品的售后服务机构，提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等）整体方案优于用户需求。

7.政策功能分（节能、环保、区内产品等）……………………………………………………1分

(1) 投标主要产品纳入《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中节能产品政府采购清单的（提供投标产品所属清单页，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，适用于非强制采购产品）得0.5分。

(2) 投标主要产品纳入《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中环境标志产品政府采购清单的（提供投标产品所属清单页，单一分标报价或项号数占三分之一及以上）得0.5分。

（三）总得分=1+2+3+4+5+6+7。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

此评分办法适用于4分标：

一、评标原则

(一)评标委员会构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评标委员会将以招标文件为依据对投标文件进行评审，对投标人的投标报价，设备性能及配置、技术方案、售后服务方案、政策功能等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分 ………………………………………………………………………………………30分

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其投标价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1- 3 %）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。

（7）某投标人价格分 =（评标基准价÷某投标人评标报价）×30分。

2.设备性能及配置分…………………………………………………………………………25分

- 基本分：实质性响应招标文件，全部技术参数、基本性能、配置满足招标文件要求得25分。非主要技术参数、基本性能、配置（指招标项目采购需求未标注“▲”和“◆”的技术参数及配置）每有一项负偏离扣5分，最多扣25分。

3.项目实施方案…………………………………………………………………………………12分

投标文件未提供项目实施方案不得分

一档（3分）：方案简单，基本能满足项目实际需求基本可行的。

二档（6分）：方案较详细，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等，整体方案符合实际情况的。

三档（9分）：方案详细完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施，整体方案针对性强，能说明实施各个阶段工作安排和进度计划。

四档（12分）：方案详细全面完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施，整体方案针对性较强，有项目管理组织机构图，能说明项目风险管理措施，能提供项目联调及验收方案，方案全面、描述详细，完全准确地理解项目需求，部署科学可靠。

4.人员岗位管理方案分…………………………………………………………………………12分

投标文件未提供人员岗位管理方案不得分。

一档（3分）：投标人对项目实施设置有简单岗位职责；

二档（6分）：投标人对项目实施设置岗位职责；制定有人员规划安排表；

三档（9分）：投标人对项目实施设置岗位职责；制定有人员规划安排表，有简单的技术管理机构及人员，人员配备基本满足本项目总体需求；

四档（12分）：投标人对项目实施设置有明确的岗位职责；制定的各项工作的人员规划安排表，有明确的技术管理机构及人员，人员配备投入合理，完全满足本项目总体要求。

- 5.培训方案分……………………………………………………………………………………8分

- 投标文件未提供培训方案不得分。

一档（2分）：培训方案基本可行的。

二档（4分）：基本包含招标文件要求的培训内容，方案较详细的。

三档（6分）：培训方案全面、有详细的培训计划，免费培训时间优于招标文件要求的。

四档（8分）：培训方案全面、有详细的培训计划，免费培训时间、设备调试技术指导等内容优于招标文件要求的。

6.售后服务方案分………………………………………………………………………………12分

评标委员会对投标人的投标文件中售后服务承诺书内容，即：到达故障现场时间、问题出现解决方案、送货方案其他优惠措施等方面，由评标委员会根据各投标人的承诺的内容进行独立打分。

一档（4分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修 ，质保期内接到故障通知，投标人在18小时内响应，在二个工作日内到达仪器现场；一般问题在36小时内解决。

二档（8分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，投标人承诺自签订合同之日起50天内完成安装、调试并交付使用。提供1年2次回访，质保期内接到故障通知，投标人在10小时内响应，在一个工作日内到达仪器现场；一般问题在20小时内解决，提供送货方案，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等）整体方案符合用户需求。

三档（12分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，投标人承诺自签订合同之日起45天内完成安装、调试并交付使用。具有保修期满后维修零配件优惠，提供1年不少于4次回访；质保期内接到故障通知，投标人在30分钟内响应，在6个小时内到达仪器现场；一般问题在12小时内解决，提供送货方案，包含售后技术培训计划、响应时间、服务承诺等，满足项目需求，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），产品的售后服务机构，提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等）整体方案优于用户需求。

7.政策功能分（节能、环保、区内产品等）……………………………………………………1分

(1) 投标主要产品纳入《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中节能产品政府采购清单的（提供投标产品所属清单页，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，适用于非强制采购产品）得0.5分。

(2) 投标主要产品纳入《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中环境标志产品政府采购清单的（提供投标产品所属清单页，单一分标报价或项号数占三分之一及以上）得0.5分。

（三）总得分=1+2+3+4+5+6+7。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

此评分办法适用于5分标：

一、评标原则

(一)评标委员会构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评标委员会将以招标文件为依据对投标文件进行评审，对投标人的投标报价，设备性能及配置、技术方案、售后服务方案、政策功能等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分 ………………………………………………………………………………………30分

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其投标价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1- 3 %）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。

（7）某投标人价格分 =（评标基准价÷某投标人评标报价）×30分。

2.设备性能及配置分…………………………………………………………………………25分

- 基本分：实质性响应招标文件，全部技术参数、基本性能、配置满足招标文件要求得25分，简单的复制粘贴招标文件的技术要求将不得分。非主要技术参数、基本性能、配置（指招标项目采购需求未标注“▲”和“◆”的技术参数及配置）每有一项负偏离扣5分，最多扣25分。

3.项目实施方案…………………………………………………………………………………12分

投标文件未提供项目实施方案不得分

一档（3分）：方案简单，基本能满足项目实际需求基本可行的。

二档（6分）：方案较详细，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等，整体方案符合实际情况的。

三档（9分）：方案详细完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施，整体方案针对性强，能说明实施各个阶段工作安排和进度计划。

四档（12分）：方案详细全面完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施，整体方案针对性较强，有项目管理组织机构图，能说明项目风险管理措施，能提供项目联调及验收方案，方案全面、描述详细，完全准确地理解项目需求，部署科学可靠。

4.人员岗位管理方案分…………………………………………………………………………12分

投标文件未提供人员岗位管理方案不得分。

一档（3分）：投标人对项目实施设置有简单岗位职责；

二档（6分）：投标人对项目实施设置岗位职责；制定有人员规划安排表；

三档（9分）：投标人对项目实施设置岗位职责；制定有人员规划安排表，有简单的技术管理机构及人员，人员配备基本满足本项目总体需求；

四档（12分）：投标人对项目实施设置有明确的岗位职责；制定的各项工作的人员规划安排表，有明确的技术管理机构及人员，人员配备投入合理，完全满足本项目总体要求。

5.培训方案分……………………………………………………………………………………8分	投标文件未提供培训方案不得分。

一档（2分）：培训方案基本可行的。

二档（4分）：基本包含招标文件要求的培训内容，方案较详细的。

三档（6分）：培训方案全面、有详细的培训计划，免费培训时间优于招标文件要求的。

四档（8分）：培训方案全面、有详细的培训计划，免费培训时间、设备调试技术指导等内容优于招标文件要求的。

6.售后服务方案分……………………………………………………………………………………12分

评标委员会对投标人的投标文件中售后服务承诺书内容，即：到达故障现场时间、问题出现解决方案、送货方案其他优惠措施等方面，由评标委员会根据各投标人的承诺的内容进行独立打分。

一档（4分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修 ，质保期内接到故障通知，投标人在18小时内响应，在二个工作日内到达仪器现场；一般问题在36小时内解决。

二档（8分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，调试并交付使用。提供1年2次回访，质保期内接到故障通知，投标人在10小时内响应，在一个工作日内到达仪器现场；一般问题在20小时内解决，提供送货方案，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等）整体方案符合用户需求。

三档（12分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，投标人承诺自签订合同之日起50天内完成安装、调试并交付使用。具有保修期满后维修零配件优惠，提供1年不少于4次回访；质保期内接到故障通知，投标人在30分钟内响应，在6个小时内到达仪器现场；一般问题在12小时内解决，提供送货方案，包含售后技术培训计划、响应时间、服务承诺等，满足项目需求，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），产品的售后服务机构，提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等）整体方案优于用户需求。

7.政策功能分（节能、环保、区内产品等）……………………………………………………1分

(1) 投标主要产品纳入《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中节能产品政府采购清单的（提供投标产品所属清单页，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，适用于非强制采购产品）得0.5分。

(2) 投标主要产品纳入《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中环境标志产品政府采购清单的（提供投标产品所属清单页，单一分标报价或项号数占三分之一及以上）得0.5分。

（三）总得分=1+2+3+4+5+6+7。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。