广 西 科 文 招 标 有 限 公 司

公开招标文件

项目名称：江州区兴和家园安置点卫生室医疗设备采购项目

项目编号：CZZC2020-G1-20065-KWZB

采购单位：崇左市江州区卫生健康局

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2020年8月

目    录

- 公开招标公告……………………………………………………3

- 招标项目采购需求………………………………………………6

- 投标人须知……………………………………………………17

- 评标办法及评分标准…………………………………………31

- 政府采购合同主要条款………………………………………33

- 投标文件格式…………………………………………………39

- 第一章  公开招标公告

- 广西科文招标有限公司

- 江州区兴和家园安置点卫生室医疗设备采购项目（CZZC2020-G1-20065-KWZB）招标公告

项目概况

江州区兴和家园安置点卫生室医疗设备采购项目招标项目的潜在投标人应在崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段崇左市政务服务中心综合楼3楼）获取招标文件，并于2020年8月25日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CZZC2020-G1-20065-KWZB，政府采购计划编号：JZZC2020-G1-00361-001

项目名称：江州区兴和家园安置点卫生室医疗设备采购项目

预算金额：253.1 万元

最高限价：与预算金额一致

采购需求：

| 项号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携式彩色多谱勒超声诊断系统 | 1台 |
| 2 | 数字式十二道心电图机 | 2台 |
| 3 | 全自动生化分析仪 | 1台 |
| 4 | 电脑中频治疗仪 | 2台 |
| 5 | 电针治疗仪 | 2台 |
| 6 | 除颤仪 | 1台 |
| 7 | 特定电磁波谱治疗仪 | 6台 |
| 8 | 双喷头熏蒸治疗机 | 2台 |
| 9 | 全自动艾灸床 | 4台 |
| 10 | 多功能按摩床 | 4台 |
| 11 | 中药煎药一体机 | 2台 |
| 12 | 中药粉碎机 | 2台 |
| 13 | 玻璃拔火罐 | 1批 |
| 14 | 微锅炉 | 2台 |
| 15 | 中药柜 | 2个 |
| 16 | 深层肌肉刺激仪 | 1台 |
| 17 | 全自动尿液分析仪 | 1台 |

- 如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：具体详见招标文件

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 ；

3.本项目的特定资格要求：投标人还须具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第一类医疗器械须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》，生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

6.本项目不接受未购买本采购文件的供应商投标。

三、获取招标文件

时间：2020年8月4日至2020年8月11日每天上午9时至12时，下午15时00分至17时30分（北京时间，法定节假日除外）

地点：崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段崇左市政务服务中心综合楼3楼）

方式：持法定代表人或委托代理人身份证（复印件须加盖单位公章，非法定代表人携带法定代表人授权书原件）及主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件购买。

售价：招标文件工本费每本300元，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间、开标时间：2020年8月25日9点30分（北京时间）

地点：崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼）（具体安排详见5楼电子大屏幕场地安排表）（逾期送达或未密封将予以拒收或作无效投标文件处理）

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金

投标保证金：人民币贰万伍仟元整（￥25,000.00）。

投标保证金交纳方式：银行转账、电汇、支票形式的，必须从投标人的基本账户转账或电汇到以下指定的投标保证金专用账户

崇左市公共资源交易中心银行账号：

开户名称：崇左市公共资源交易中心

开户行：广西北部湾银行崇左分行

开户账号：8000 9177 3466 663

【备注：在投标截止时间前于开标现场查验投标保证金提交收据（如有）、银行转账（电汇）底单原件（可采用彩色打印件并加盖单位公章形式），复印件加盖投标人单位公章装入投标文件】，否则做否决投标处理。

本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

2、本项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号），《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），强制采购、优先采购节能产品，优先采购环境标志产品，《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号）

3、为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190

4.网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、www.czjyzx.gov.cn（崇左市公共资源交易中心网）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：崇左市江州区卫生健康局

地址：崇左市新民路18号

联系方式：许工         联系电话：0771-6460951

2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司崇左分公司

地　址：广西崇左市花山路万隆商务领寓1-1-301室

联系方式：韦工，联系电话：0771-7963773，传真：0771-7963938

3.监督部门

崇左市江州区财政局政府采购监督管股，电话：0771-7829899

广西科文招标有限公司

2020年8月4日

第二章  招标项目采购需求

说明：

1、本一览表中技术参数性能（配置）不明确或有误的，请投标供应商以详细、正确的技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标供应商须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

2、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

3、带“★”要求为实质性关键指标，必须全部满足,否则该投标无效。

| 项号 | 设备 名称 | 项目要求及技术需求 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全数字化全身型高端便携式彩色多谱勒超声诊断系统 | 一.产品用途说明 1.腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、 2.介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用 3.要求为2015年最新版本及最新出产机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求 二.系统技术规格及概述： 1.≥15寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏 2.数字波束增强器 3.多倍波束合成 4.二维灰阶模式 5.组织谐波成像模式 6.组织特异性成像 7.空间复合成像 8.斑点抑制成像 9.频率复合成像 10.回波增强技术 11.M型模式 12.彩色M型模式 13.具备解剖M型模式 ，要求M取样线≥2条，能360度任意旋转角度，同时要求支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像 14.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 15.超宽动态血流技术 16.频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） 17.具备实时宽景成像，要求支持凸阵、线阵和相控阵探头，扫描速度提示，宽景最大扫描长度≥90CM 18.独立角度偏转 19.扩展成像，要求凸阵、线阵探头可用 20.实时双幅对比成像 21.高分辨率血流成像 22.一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影） 23.★智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度 24.★一键实现全屏放大 25.局部放大（支持前端、后端放大） 26.二维和彩色多谱勒双幅显示 27.支持穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调 28.★支持超声教学软件 29.支持自动工作流协议，可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作 30.支持DICOM 3.0 31.支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等） 三.测量和分析： 1.常规测量 2.距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量 3.多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） 4.全科测量包，自动生成报告 5.腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 6.妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 7.心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等 8.Auto-LV自动左心室收缩功能自动测量 9.支持血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具有专业的评估报告和历史回顾分析功能 10.支持用户自定义测量项目以及公式编辑 四. 电影回放及原始数据处理： 1.所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 2.支持保存后的图像对比分析（动态、静态） 3.原始数据处理，可对回放图像进行参数调节 4.★支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失 5.支持一键多功能输出，要求同一个自定义功能按键支持≥4个功能的输出。 五. 检查存储和管理（内置超声工作站） 1.检查存储 2.≥240G硬盘，为固态硬盘，速度快，低功耗 3.内置超声工作站 4.多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 六. 安全和认证 1. 经CE、FDA及SFDA认证 七. 技术参数及要求 系统通用功能 1.探头接口选择:1个，可扩展到3个 2.安全标准：符合商品安全质量要求 3.整机重量≤6KG 4.支持用户自定义按键数量≥4个 5.探头规格：腹部凸阵探头1把，浅表线阵探头1把，心脏相控阵探头1把共3把探头 6. 二维灰阶模式 6.1 数字化声束形成器 6.2.数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 6.3.接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 6.4.扫描线：每帧线密度≥512超声线 6.5.发射声束聚焦：发射≥8段 6.6.扫描频率： 6.7.电子凸阵：超声频率 1.3- 5.0 MHz 6.8..电子相控阵：超声频率1.5-4.5MHz 6.9.电子线阵：超声频率 4.0-12.0MHz 6.10.预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 6.11.最大显示深度:≥39cm 6.12.最大帧率: ≥999 帧/秒 6.13.TGC: ≥8段 6.14.LGC: ≥4段 6.15.二维灰阶：≥256 6.16.动态范围: 30-190db 6.17.增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 6.18.伪彩图谱: ≥8种 6.19.体位标记：≥120种，可以自定义注释 6.20.扫描帧率：诊断深度18cm，相控阵探头全视野时≥61帧／秒 7. 彩色多普勒成像 7.1.包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 7.2.显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 7.3.取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 7.4.最大帧率: ≥244 帧/秒 7.5.支持B/C 同宽 8. 频谱多普勒模式 8.1.包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 8.2.显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 8.3.显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 8.4.最大速度: ≥9.21m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s） 8.5.最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 8.6.取样容积: 0.5-20mm 8.7.偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) 8.8.零位移动：≥8 级 8.9.快速角度校正 8.10.支持频谱自动测量 8.11.可支持组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式） 八. 连通性 1.输入/输出信号: 2.输入: VCR,外部视频, RGB彩色视频 3.输出:高清影视频接口，复合视频, RGB彩色视频, S---视频 4.支持数据无线传输 5.支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换 6.支持DICOM 3.0，支持DICOM图像的存储和打印 7.USB3.0接口 8.外设数据模块：包含下列接口：1 S---视频、2 VGA视频接口、高清音视频接口 9.音频接口 10.可升降多功能专用台车 11.支持机器防盗锁控制 12.支持扩展USB接口 13.具备可装卸探头扩展槽 14.储物设备 15.专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件 16.配置超声工作站一台 17.配置激光打印机一台 |  | 1台 |
| 2 | 数字式十二道心电图机 | 一、工作条件： 1.1 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%~80%的环境下正常工作 1.2 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器 二、 ECG输入 2.1 ECG输入通道：标准12导联心电信息同步采集 2.2 导联选择：手动/自动可选,支持国际Cabrera 导联体系 2.3 输入阻抗：≥50MΩ（10Hz） 2.4 频率响应：0.05-150Hz (-3db) 2.5 定标电压：1mV±2% 2.6 耐极化电压：±600mV 2.7 内部噪声：≤12.5µVp-p 2.8 时间常数：≥3.2s(0,+20%) 2.9 共模抑制比： ≥121dB（ AC 滤波开启） ≥115dB（ AC 滤波关闭） 2.10 输入电流：≤0.01µA 2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 2.13 中文输入及中文操作提示和中文报告语言 三、波形处理： ★3.1 A/D转换：24bit 3.2 采样率：1000Hz/秒/通道 3.3 灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC） 3.4 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 3.5 自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR间期、ST段分析功能 3.6 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能 四、存储器 ★4.1 设备内置存储器，存储病历800例 4.2 数据可通过USB口导入导出 4.3 支持外接U盘扩展存储空间 五、 显示器： 5.1 5.7英寸彩色高清液晶显示屏；分辨率：320*240 5.2 显示信息：同屏显示12导同步心电波形 5.3 显示内容：包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等 5.4 支持屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断 5.5 可显示导联连接指导图，方便护士及实习医生使用。 六、记录器： 6.1 热敏式点阵打印机 6.2 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ±3% 6.3 记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1 6.4 记录纸规格：支持卷纸和折叠纸两种规格，210mm或215mm 6.5 打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印 6.6 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等 ★6.7 可直接外接USB打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告 6.8 可设置打印报告测量信息显示自由配置功能 ★6.9 具备在无网格纸上打印网格功能 七、外部输入接口： 7.1 RS232端口，USB接口，网络接口 7.2 可以直接输出DAT \FDA-XML\SCP\PDF\DICOM格式标准协议，满足医院日后联网需求（DAT、PDF及选配文件格式SCP/FDA-XML/DICOM） 八、机器功能 ★8.1 手动、自动、节律、R-R等多种工作模式可供选择 8.2 病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息 8.3 具有心律失常延长打印功能 8.4 具有预约下载功能，可以和心电数据管理软件/心电网络连接，直接将病人预约下载到心电图机上，减少医生工作量 ★8.5 支持一维码，二维码条码扫描仪，支持支持社保卡阅读器和身份证阅读器，可对病人信息进行快速输入，减少医生工作 ★8.6 具有导联脱落指示，具有信号检测功能，对于信号质量不佳的导联做出指示，保证波形采集的质量 九、便携：外部隐藏式提手，方便机器移动 十、电源：交直流两用 自动转换 10.1 交流电源：交流 100V~240V 50/60Hz 10.2 直流电源：内置可充电锂离子电池（ 配置额定容量为 2500mAh 时），充足后可正常工作时间3.5小时以上 |  | 2台 |
| 3 | 全自动生化分析仪 | 1、比色方法:反应杯连续直接比色（分立式） 2、分析方法: 终点法、动力学法、固定时间、单/双波长法、单/双试剂、多标准等方法，检测方法全部开放，可采用进口或国产试剂 3、分析项目：在线最少可同时开展120项测试（可扩充） 4、分析速度:800测试/小时（不含ISE），最大1200测试/小时（可选配ISE） 5、 样品装置: ≥5个非运动式独立急诊位，方便不间断加入急诊；≥140个样品位，含标准、质控、急诊位；可用原试管或血清杯 6、可采用轨道式进样 7、 试 剂 位: 120个冷藏试剂位，多种试剂瓶，系统可自动检测试剂瓶内余量 8、试 剂 量: 10-400µl，1µl步进 9、液位控测：具自动液位探测功能，带立体防撞系统 10、比 色 杯: ≥160个微型特种材料制作的永久性反应杯 11、清洗系统: 两个清洗装置，检测杯自动八段冲洗，比色杯自动干燥 12、样品稀释/重测: 结果超出线性范围或样品不足时仪器可自动对样品稀释重测 13、光 源：长寿命卤素灯 14、波长数： ≥13个 波长：300-1100nm 15、检测方式:光栅后分光测量 16、检测范围: -0.3000-5.0000Abs 17、报警功能：试剂缺少或废液溢满报警 18、急诊功能: 可随时插入急诊样品 19搅拌针：不少于2根搅拌针，确保充分搅拌。 20、质 控: 具有丰富的质控处理功能，可任意插入质控；可存储、显示和打印质控图；可预定义不同质控物；每项检测可同时带三种不同质控物 21、软 件：Window环境运行，中英文版本可选，系统操作方便 22、数据处理: 可编辑300个以上检测参数并可长期储存，仪器可长期储存200万个以上病人资料 23、打 印: 多种打印格式，可任意选择 24、电 源: 220V 50HZ 1KVA |  | 1台 |
| 4 | 电脑中频治疗仪 | 1、工作频率：1KHz-12KHz 2、输出电流：80mA±10%（工作频率≤1.5KHz，标准负载500欧姆） 100mA±10%（工作频率>1.5KHz，标准负载500欧姆） 3、调制频率范围：不窄于0Hz-150Hz 4、调 幅 度：0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%。 ★5、调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波、以及它们的组合波形。 ★6、治疗时间：1-99分钟（到达预定时间发出声音信号并自动停止输出） 7、输出通道： ——具有两个输出通道，输出电流独立可调。 ——温热电极：温度三档可调（25℃~41℃） 8、治疗处方：50个专家治疗处方，其中含多步程序（24个）、音频电流、正弦调制、脉冲调制。 9、电源电压：220V/50Hz 10、输入功率：90VA 11、工作条件：环境温度5℃-40℃，相对湿度≤80% ★12、处方选择按键：彩色触摸式，具备“循环”和“加减”双重功能，操作便捷。 13、外形尺寸：380mm╳290mm╳85mm(长╳宽╳高) 14、重量：3.75Kg |  | 2台 |
| 5 | 电针治疗仪 | 产品介绍 电针是在传统针灸的基础上加入了低频脉冲电刺激，在针刺得气后，通过接近人体生物电的微量电流，针刺和电流相结合，起到疏通经络、调和阴阳、扶正祛邪、镇痛止痉、消炎消肿、增强抗病能力的功效。 技术参数: 1、治疗仪额定输入功率：11VA。 2、输出波形：连续波、断续波、疏密波。 3、连续波： a）连续波频率：0.8Hz～100Hz分11档可调，允差±15％； b）脉冲宽度：0.5ms±0.1ms； 4、断续波：断续周期：6s，允差±10％； 5、疏密波：疏、密波变换周期：6s，允差±10％。 6、输出脉冲强度 a）毫针电极（额定负载阻抗250Ω），输出强度为0～12V，允差±20％； b）皮肤电极（额定负载阻抗500Ω），输出强度为0～38V，允差±20％。 c）加强电极（额定负载阻抗500Ω），输出强度为0～44V，允差±20％。 7、输出通道：6路输出。 8、治疗时间：10min、15 min、20min、25 min、30min、40min、50min、60min八档可调，允差±10％。 |  | 2台 |
| 6 | 除颤仪 | 一、显示器 ★1、监护屏幕：8.4英寸高亮度彩色液晶显示屏 2、分辨率：800*600像素 ★二、功能：手动除颤、AED（自动除颤）、心电监护、呼吸监护、起搏、血氧、血压。 三、除颤功能 1、除颤技术：双相截断指数，具备自动阻抗补偿功能 2、除颤模式:体外手动和自动体外除颤（AED） 3、运行方式：同步和非同步两种方式 ★4、能量等级：1~360J，能量分23档 5、充电时间：充电至200J≤5S 四、心电监护功能 1、 ECG(心电图)：3导联 2、 除颤后心电监护的恢复：放电后10s内应出现监护信号，且幅度变化不大于 3、心率：检测范围（0,20~300）次/min，大允许误差为 4、 心率报警预置值：检测范围（0,20~300）次/min，大允许误差为 5、心率报警发生时间：不大于12s 6、共模抑制比：不小于90dB 五、起搏器 1、体外起博模式：固定、按需 2、起搏速率：30ppm-180ppm ★六、呼吸监护 1、IM呼吸： 2、技术：阻抗式呼吸描记法 3、范围：0、3-120次呼吸/分钟 七、血氧饱和度 1、测量范围 2、血氧饱和度范围：1%~100% 3、脉率范围：20~300bpm/min 4、灌注率：0.03~20% 5、显示扫描速度：25mm/sec 6、脉率精度：20~300bpm/min±3bpm 7、血氧饱和度准确度：70%-100%±2% ·新生儿:±3% ★八、血压 1、脉搏率范围：成人/儿童40-200bpm、新生儿 40-240bpm 2、解析度：5bpm 九、电池： 1、可充电锂电池 ★2、电池性能：少200次200J能级电击(每块电池），1块完全满电的电池 能进行5h心电监护 3、数据管理：包括病人信息、危重事件记录、生命体征特定事件，大可记录250个事件数据 十、报警：具备生理报警和技术报警功能，可通过声音、灯光进行报警 十一、主机重量：≤6.2公斤（含电池） |  | 1台 |
| 7 | 特定电磁波谱治疗仪 | 适用治疗板直径：166mm 电源输入：a.c. 220V 50Hz 功 率： 250VA 支臂提升范围：37-101cm； 支臂伸缩范围：0-78cm； 内立柱升降范围：0-43cm； 波普范围： 2-25微米 定时范围：0-60分钟 治疗板有效使用期限： 1000小时（到期可更换治疗板） 工作寿命：＞2000小时 ★优点1、治疗头是可以固定活插头。 2、治疗器可以自动升降。 3、电源盒正、反面都有通电和工作指示灯。 4、铁制五脚折合脚架。 5、5个脚轮，其中2个带刹车。 6、治疗板与加热器之间使用的是8mm厚的陶瓷绝缘板。 7、每台仪器毛重不低于10公斤 |  | 6台 |
| 8 | 双喷头熏蒸治疗机 | 一、技术参数： ★1、电源电压220V/50Hz设备输入功率(预热功率)≤1600VA ★2、药箱容量为6.0升,最大加液量为4.0升 3、预热设定温度为40-95℃，可调 4、药液从常温加热到95℃时间≤15分钟 ★5、当加热到气压大于0.02MPa时，药液蒸汽能自动从喷头均匀喷出，且在熏蒸治疗过程中保持气压的基本稳定。 6、治疗时间1-45分钟可任意设定。 7、外形尺寸：600×540×1150mm。 二、产品特点： 1、双路（喷头）输出，可两人同时治疗 2、具有6大安全防护措施，对超温、超压、漏电、缺液、干烧及 堵塞进行防护 3、电子控制部份与蒸汽及水有效隔离，安全性、稳定性高，使用寿命长 4、具有预热煎药、预热保温控制缺液报警及缺液自动停止加热等多项实用功能 5、特制喷头及支架系统，结实稳定、活动方便，能满足临床不同治疗体位需要，即便是喷头放置在水平位置工作，亦不喷水、滴水，避免了常规喷头易烫伤病人的缺点。 6、设备底部有冷凝水托盘,使用方便。 |  | 2台 |
| 9 | 全自动艾灸床 | 一、产品用途：智能点火调温艾灸床，人躺在艾灸床上可自主艾灸，通过自动燃烧的艾柱、艾条，产生温热，发挥温通气血、宣经活络、回阳补虚、祛寒逐湿的作用；而且，还具有预防疾病，增强机体抵御外邪的功能。 二、技术参数： 1; 尺寸; 195×70×65cm. 2; 电源; 输入AC220V(50Hz)；输出DC24V. 3; 调温装置行程、功率; 0-180MM；≤40W×2. 4; 摇摆装置行程、功率; 0-60MM；20-40 W. 5; 排烟装置排风量、功率; ≥3立方米/分钟；18-40 W. 6; 电点火功率; 24V-30W. 7摇摆装置频率 ≥10次/分钟 三、配置清单： 主机; 1台. 自动点火遥控手柄; 1个. 温度调节装置; 2套. 摇摆装置; 1套. 排风系统装置; 1个. 点火器; 15支. 排烟管; 1条. 艾灸托盘; 2只. 电源线; 1根. 脚轮; 4只. 聚能马斗; 15个. 使用（技术）说明书; 1本. | 4台 |
| 10 | 多功能按摩床 | 1、电源：AC220V±22V ，50Hz±1Hz - 2、输入功率：60VA 3、尺寸：2000mm×620mm×450mm 4、升降行程：350mm 5、最大起升重量：200kg ★6、配备手持点动开关和脚踏开关进行电动升降调节。 7、配备直线伸缩电机，无噪音，运行平稳。 8、采用耐磨、易清洗皮革。 ★9、治疗床具有患者呼吸孔及肩孔。 10、装箱单： 10.1主机：1台 10.2 使用说明书：1本 10.3合格证：1个 10.4售后服务保修单：1张 10.5安装培训记录单：1份 10.6公司证件及非医疗器械证明：1份 10.7熔断器：4个 F3AL 250V，Φ5×20mm 10.8快速操作指南：1份 粘钩和扎带各一 |  | 4台 |
| 11 | 中药煎药一体机 | 1.电压：AC220V 2.功率：1800*3+800W 3.包装速度：9袋/分钟 4.包装量：50-280ML 5.包装桶：20000毫升 6.重量：130kg 7.煎药桶容量：20000ML*3 8.尺寸：1300*600*1180（mm） 9. 双液位探针包装 10. 5毫升逐级调节包装容量 11.包装温度自动恒温 12.包装温度达120度时即可包装 13.武火、文火时间可单独设定 14.封口、封边温度均可调节 15.可设定大火浓缩功能 16.发热管内置进口封边温控器 17.煎药定时数控功能，高温时间自动倒计 18.控制面板盒采用一体成型不锈钢材料 19.数控自动包装，50-280ML变量可调包装 20.常温常压煎药，药物先煎后下功能，符合国家煎药室管理规范 |  | 2台 |
| 12 | 中药粉碎机 | 主要用途：本机广泛适用于制药、化工、食品等行业的物料粉碎 特点：粉碎室采用风轮式高速旋转刀，机腔内自身风量大，机腔内不易发热。具有运转平稳 工作原理：本机采用了风轮式高速锤甩式定刀进行冲击、捶打研磨，粉碎时机腔内产生了强力的气流，把粉碎室的热量和成品一起从筛网流出，粒度大小通过更换筛网获得，有拆装与清洗方便、噪音低、粉碎效果好等优点。 技术参数： 电压：AC220V 功率：3KW 转速：4500r/min 重量：100kg 粉碎细度：10-180目 尺寸：740*600*900（mm） 材质：304不锈钢 产量：10—120KG/h 投料工作模式：连续投料 内腔工作方式：锤甩式 电机：大功率纯铜线电机 下料口：倾斜式 粉碎腔：大于26厘米 散热方式：强力静音风扇 |  | 2台 |
| 13 | 玻璃拔火罐 | 3#、4# 各10个， 5#20个 |  | 1批 |
| 14 | 微锅炉 | 微波功率：700W 内腔容量：20L 内胆材质：黄金内胆 额定电压：220V 额定功率：50hz 内腔尺寸：180*315*329mm（高*宽*深） 外形尺寸：271*457*342mm（高*宽*深） 产品净重：约11.5kg |  | 2台 |
| 15 | 中药柜 | 中药柜侧身后背顶部，为超硬度多层板实木，（中药柜底部和后背全部包有铁皮防潮防鼠）框架和抽屉帮为硬质樟松木实木板，抽屉底和抽屉面板防潮梧桐木实木板。柜体1.9米宽、2.15米高、0.6米厚、横九抽 、竖十二抽排列，每抽2格。可放216味中药。 |  | 2个 |
| 16 | 深层肌肉刺激仪 | 1、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz 2、额定输入功率：80VA 3、振动头振动频率：15-60HZ 4、振动幅度：6mm 5、治疗深度：0-60mm 6、噪声：不大于60dB(A) 7、钛合金探头：15mm、25mm、35mm 8、电机驱动电压：DC24V 9、进口电机动力强劲，易于操作 10、三种规格治疗探头，满足多种临床需求 11、治疗探头由钛合金制成，坚固耐用 12、便携式手提箱存放，避免碰撞和意外损坏 |  | 1台 |
| 17 | 全自动尿液分析仪 | 1、仪器测试项目：仪器可进行尿11项、12项测试；维生素C、白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、PH、肌肝、微白蛋白、颜色、微白蛋白/肌酐 2、测试原理：多波长反射光比色法 3、显示：触摸式彩色液晶显示屏 4、语言：可进行中英文语言切换 5、测试速度：测试速度≥300个样本/小时 6、打印：仪器内置热敏打印机，可使用热敏打印纸打印测量结果，仪器可外接并口或USB接口打印机打印测量结果 7、存储器容量：可存储至少30万条数据 8、试纸仓容量：200条试纸 9、试管进样机构最大容量：11个试管架，110个样本 10、尿样需求量： 2mL 11、混匀：有自动混匀功能。 12、采样方式：采用液面感应技术，当样本量不足时会发出报警提示。 13、急诊插入：有单独急诊测试位，具有急诊插入功能 14、数据通讯：RS-232接口、并口、USB接口、网络接口、PS/2接口 15、操作系统：linux操作系统，全中文操作界面。 16、采样针：采用原装进口内外壁镜面抛光采样针 17、采样针清洗：对采样针进行内外壁清洗 18、大容量内置废条盒：自动抛弃废试纸条，废条盒能容纳500条 19、滴样方式：滴样过程是三维矩阵式高速滴样 20、正负压清洗：清洗过程使用正负压清洗 |  | 1台 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | - 1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自设备验收合格之日起最短不得少于1年，终身维护。 - 2、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。 |  |
| 交付使用期及地点 |  |  | ★自签订合同之日起30日内全部货物交货安装调试完毕并验收合格，地点：采购人指定地点。 |  |
| 付款条件 |  |  | ★双方签订合同后，设备安装调试运行结束并验收合格正式交付甲方使用后，甲方收到乙方开具全额发票后三十个工作日内，甲方向乙方转账支付合同总价款一次性转账付清。 |  |
| 质量保证金 |  |  | 按付款条件 |  |
| ★医疗器械注册证 |  |  | 以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。 |  |
| 售后服务要求 |  |  | - 1、免费送货上门，免费培训； - 2、投标人应提出可行的售后服务承诺书； - 3、按厂家承诺实行“三包”； - 4、投标报价包括货物的所有费用，包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和，不再增加其它费用； - 5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： - （1）备件要求：投标人或厂家应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； - （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）设备维修期间须提供备用机代替。 |  |
| 其它要求 |  |  | - ★1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 |  |
| ★产品说明 |  |  | 1、本分标第1项货物为核心产品 2、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 投标报价必须包括设备的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、验收、培训、售后服务以及所有的不确定的风险因素等。 |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号） |  |
| 其它加分条件 |  |  | 详见评标办法及评分标准 |  |

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：江州区兴和家园安置点卫生室医疗设备采购项目 项目编号：CZZC2020-G1-20065-KWZB |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价，投标人须就《招标项目采购需求》中的货物和服务内容作完整唯一报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定向中标人收取。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：贰万伍仟元整（￥25,000.00） |
| 4 | 现场踏勘：无 |
| 5 | 演示时间及地点：无 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于购买招标文件后5个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表正本一份，副本二份；资格审查文件正本一份，副本五份；投标文件（商务、技术、报价文件）正本一份，副本五份。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：2020年8月25日9点30分在崇左市公共资源交易中心开标厅（崇左市城南新区石景林路东段崇左市政务服务中心综合楼5楼，具体详见5楼电子显示屏安排）开标，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。 |
| 9 | 开标时间及地点：开标时间同投标截止时间，开标地点同投标截止地点。 |
| 10 | 评标办法及评分标准：本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。 |
| 11 | 质疑：供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交 联系部门：广西科文招标有限公司崇左分公司 联系人：韦 工 联系电话：0771-7963773 通讯地址：广西崇左花山路万隆商务领寓1-1-301室 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、www.czjyzx.gov.cn（崇左市公共资源交易中心网）。 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在中标人与采购人签订合同并将两份合同送到采购代理机构备案后五个工作日内退还，不计利息。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后7日内。 |
| 15 | 采购资金来源：财政资金。 |
| 16 | 付款方式：详见《招标项目采购需求》中的“商务要求表”中的“付款方式”。 |
| 17 | 投标文件有效期：60天 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于江州区兴和家园安置点卫生室医疗设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购人”是指：崇左市江州区卫生健康局。

2.“采购代理机构”是指：广西科文招标有限公司。

3.“投标人”系指购买招标文件并向采购代理机构提交投标文件的单位或自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

★1.本项目不接受联合体投标。

★2.如本项目接受联合体的，联合体投标要求如下：

⑴两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

⑵以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

⑶联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。否则，与之相关的投标文件作废。

⑷投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

⑸联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

⑹联合体投标的，须提供《联合投标协议书》，格式见第六章《投标文件格式》。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

- ★1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- ★2.提供相同品牌产品且通过资格审核、符合性审查的不同投标人参加同一分标投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

- ★3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

- ★4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

- ★5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ★6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于购买招标文件后5个工作日内，以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日的，招标采购单位应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5. 招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，招标采购单位应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务文件、技术文件、投标报价文件组成。

- 1、资格审查文件：

（1）★投标保证金交纳证明；

（2）★投标人有效的加载统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；

- （3）★投标人有效的医疗器械经营许可证或生产许可证复印件；

（4）★投标截止之日前半年内投标单位连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟）；

（5）★投标截止之日前半年内投标单位连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）；

（6）★参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；

2、商务文件：

（1）★投标声明书 （格式见第六章《投标文件格式》）；

（2）★法定代表人身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件（格式见第六章《投标文件格式》）；

（3）产品销售许可证、安全生产许可证等；

（4）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（5）招标文件列明的其他证明文件（注明必须提供的必须提供，否则投标无效）；

（6）节能环保等方面的资质证书；

（7）投标人的信誉、荣誉证书；

（8）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（10）投标人情况介绍；

（11）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（12）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（13）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（14）广西工业产品声明函格式；

（15）★商务响应表（格式见第六章《投标文件格式》）；

3、技术文件

（1）★技术响应表；

（2）★培训、技术支持和售后服务方案（根据招标文件“第二章 招标项目采购需求和第四章  评标办法及评分标准”要求自行编写）；

（3）★项目实施人员一览表；

（4）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

（5）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略，第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的，必须提供，否则投标无效）；

（7）根据招标文件“第四章  评标办法及评分标准”要求提供的各种文件和材料；

（8）投标人认为有必要提供的材料；

4、报价文件：

（1）★投标函（格式见第六章《投标文件格式》）；

（2）★投标报价明细表（格式见第六章《投标文件格式》）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

5、★开标一览表（单独封装，格式见第六章《投标文件格式》）；

★特别说明：投标声明书、法定代表人授权委托书、商务响应表、技术响应表、投标函、投标报价明细表、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章，否则投标无效。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3. 投标文件只允许有一个报价（如有分标按分标报价），有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

★1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2. 投标保证金交纳形式：电汇、转账、汇票等非现金形式。办理投标保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的附言或用途栏上注明项目编号及项目名称等信息，否则，信息不明确或有误的视为未按规定提交投标保证金处理。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4. 中标人的投标保证金在中标人与采购人签订合同并将两份合同送到采购代理机构备案后五个工作日内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将开标一览表单独装订成一册，其中，正本一份，副本二份，并单独密封封装。

3.投标人应将资格审查文件单独装订成一册，其中，正本一份，副本五份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

4.投标人应将商务文件、技术文件、投标报价文件合并装订成一册，其中，正本一份，副本五份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

5.活页装订的投标文件将有可能被拒绝。

6.投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本项目招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件。

7.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人的法定代表人或其委托代理人签署，否则投标无效，投标人应写全称。

8.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）等，含正、副本，应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中】一起密封封装，并将开标一览表单独用信封密封。同时在封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可），密封以投标文件袋（信封）无明显缝隙露出袋（信封）内文件且封贴处有密封签章为合格。

2.投标文件、开标一览表的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（投标文件、开标一览表等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

3.投标人递交投标文件时应确认投标文件的密封、标记情况，由此造成投标文件被误投或提前拆封或密封、标记不合格等风险由投标人承担。采购代理机构在接收投标文件时只负责检查包装是否完好，不负责检查投标文件的密封、标记情况。 投标文件的密封性检查由投标人或投标人代表负责检查，未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5. 逾期送达或未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝；没有购买招标文件的供应商的投标文件将被拒绝。

- （八）投标无效的情形

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。投标人提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

3.投标人应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函（原件），投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

质疑联系部门：广西科文招标有限公司

质疑联系人：韦工          联系电话：0771-7963773

通讯地址：广西崇左花山路万隆商务领寓1-1-301室

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目错误、不齐全的；

（4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人或委托代理人身份不符的。

（5）未按招标文件要求的格式编写投标文件、 项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准、其他等实质性条件，或者经评标委员会认定与招标文件中标注“ ★”的技术指标、主要功能及要求发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目经评标委员会认定发生负偏离达4项（含）以上的（按分标独立统计）；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的。

- 3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

- （3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠、折扣、价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 4.投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

- 5. 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

- （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- （2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

- 6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

投标人不足3家的，不予以开标。

（二） 开标：

1、开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

2、开标时，由投标人或投标人的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认。

3、经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封《开标一览表》，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

4、开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

5、投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

五、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会审查投标文件的有效性、对招标文件的商务、技术等要求的响应程度，以确定投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）评标委员会根据投标文件综合比较与评价的结果确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人。

（5）评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（6）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、www.czjyzx.gov.cn（崇左市公共资源交易中心网）发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

八 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将不予退还中标人投标的全部投标保证金，并将全部投标保证金上缴同级财政国库。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

（三）履约保证金：无

九、其他事项

中标服务费

（1）中标服务收费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定标准向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 第四章  评标办法及评分标准

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标依据：评委将以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、信誉及业绩等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且所报价产品均为小型和微型企业产品的，对投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

(五)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

- 1分标：

- 1、价格分…………………………………………………………………………………………30分

- 以进入评标的最低的投标报价为30分。

- 价格分计算公式：

有效投标人最低评标价（金额）

某有效投标人价格分 =  ----------------------------  × 30分

某有效投标人评标价（金额）

2、技术分………………………………………………………………………………………45分

（1）基本分（满分10分）

投标产品参数完全满足招标文件要求的得10分，一般参数（不带★号的条款）有负偏离的每一项扣2分，漏项的每一项扣2分，最多扣完本项分值。

（2）货物性能分（满分35分）（投标产品有负偏离本项计0分）

①投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，无正偏离的得10分；

②投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，有1-2项参数为正偏离的得20分；

③投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，有3项或以上参数为正偏离的得35分；

3、售后服务分 ……………………………………………………………………………………15分

- 售后服务方案（满分15分）

- 由评标委员会在打分前就投标人的售后服务方案进行综合比较，集体讨论确定各投标人所属档次，然后评委在相应档次内独立打分。

- 一档（5分）：投标人售后服务方案简单，基本满足采购文件要求的；

- 二档（10分）：投标人售后服务方案全面、可行，服务措施到位，应急措施较合理，人员配置较充足，能更好地为采购单位服务的；

- 三档（15分）：投标人售后服务方案详细、具体，定期回访，问题产品替换方案、应急措施合理、可操作性强，人员配置充分，具有一定技术专业能力，能很好地为采购单位服务的。

- 4、信誉及业绩分……………………………………………………………………………………8分

- （1）投标人自2016年以来同类项目的业绩分，每份得1分，满分8分（以合同或中标（成交）通知书复印件为准，合同或中标（成交）通知书中须清晰反映采购内容）。

5、政策功能分………………………………………………………………………………………2分

（1）主要投标产品（金额占总额50%以上）为政府采购节能产品的，得0.5分（适用于非强制采购节能产品，以有效的政府采购节能产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）。

（2）主要投标产品（金额占总额50%以上）为政府采购环境标志产品的，得0.5分（以有效的政府采购环境标志产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）。

（3）投标产品80%以上为广西工业产品的得1分（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。

6、总得分 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5

- 第五章  合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同

采购单位（甲方）：                               采购计划号：

供应商（乙方）：                                 项目编号：CZZC2020-G1-20065-KWZB

签订地点：                                      签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 数量 （单位） | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：由乙方自行安排。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条　交付和验收

1、交付使用期和地点： 详见“第二章  招标项目采购需求”里的交付使用期地点条件。                            2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条　培训

1、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：按甲方要求，地点：甲方指定地点。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按乙方投标文件中所承诺的期限。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政资金。

3、付款方式：详见“第二章  招标项目采购需求”里的付款条件。

第九条　保证金：无。

第十条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期按乙方投标文件中所承诺的期限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  验收

1、 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4、甲方应随货物出具包括有货物名称、生产厂家、数量、批号（效期）等信息的验收单，并一式三份，甲乙方及具体收货方各一份。验收时乙方必须在现场，甲乙方在验收单上签章后验收完成。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在验收合格交付甲方使用前发生的所有风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，需退换货处理的，费用由乙方负责。如因相关质量问题造成甲方经济损失或引发任何纠纷诉讼的，由乙方承担赔偿经济损失并承担全部责任。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向合同履行地仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向合同履行地仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式八份，具有同等法律效力。财政部门(政府采购监督管理部门)、采购代理机构各一份，甲五份,乙方一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表或授权代表： | 法定代表或授权代表： |
| 签约代表： | 签约代表： |
| 联系人及电话： | 联系人及电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 社会统一信用代码： | 社会统一信用代码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章   投标文件格式

- 一、投标文件包装封面及投标文件封面格式

1.投标文件的包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：（如有）

投标文件名称：投标文件、开标一览表

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

年  月  日

- 二、投标文件格式

（一）封面格式

1、投标文件（资格审查文件）封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

（资格审查文件）

项目名称：

项目编号：

分标号：（如有）

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2、投标文件（资格审查文件）目录格式：

投标文件（资格审查文件）目录

（1）投标保证金交纳证明————————————————————（页码）

（2）投标人有效的加载统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件———

（3）投标人有效的医疗器械经营许可证或生产许可证复印件—————————

（4） 投标截止之日前半年内投标单位连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟）—————————

（5）投标截止之日前半年内投标单位连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）—————————

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明—————————

3、投标文件（商务、技术、报价文件）封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

（商务、技术、报价文件）

项目名称：

项目编号：

分标号：（如有）

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4、投标文件（商务、技术、报价文件）目录格式：

投标文件（商务、技术、报价文件）目录

一、商务文件

（1）投标声明书———————————————————————————（页码）

（2）法定代表人授权委托书——————————————————————

（3）产品销售许可证复印件、安全生产许可证复印件等——————————

（4）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见） ————————————————————

（5）招标文件列明的其他证明文件：

5.1：主要设备、材料的原厂商出具的文件及相关资料等 ————————

5.2：距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表 —————

5.3：其他证明文件 ————————————————————————

（6）节能环保等方面的资质证书或文件 —————————————————

（7）投标人的信誉、荣誉证书或文件 ——————————————————

（8）投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书 ——————————

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料 ————————————

（10）投标人情况介绍—————————————————————————

（11）中小企业声明函—————————————————————————

（12）监狱企业证明文件————————————————————————

（13）残疾人福利性单位————————————————————————

（14）广西工业产品声明函格式—————————————————————

（15）商务响应表  ——————————————————————————

二、技术文件

（1）技术响应表——————————————————————————

（2） 培训、技术支持和售后服务方案（根据招标文件“第二章 招标项目采购需求和第四章  评标办法及评分标准”要求自行编写）—————————————————

（3）项目实施人员一览表——————————————————————

（4）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）——————

（5）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书——————————————

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略，第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的，必须提供，否则投标无效）—————————————————

（7）根据招标文件“第四章  评标办法及评分标准”要求提供的各种文件和材料———

（8）投标人认为有必要提供的材料———————————————————

三、报价文件

（1）投标函 ——————————————————————————————

（2）投标报价明细表———————————————————————————

（3）开标一览表（单独封装）

（二）投标文件格式

资格审查文件格式：

1、投标保证金交纳证明（复印件）

2、营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件

3、投标人有效的医疗器械经营许可证或生产许可证复印件

4、投标人依法纳税的税费凭证以及依法缴纳社会保障资金证明

4.1 依法纳税的税费凭证（复印件，原件备查）：

无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内均保持有效。

4.2 依法缴纳社会保障资金证明（复印件，原件备查）：

无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查），《依法缴纳或依法免缴社保费证明》原件一年内均保持有效。

5、投标人参加政府采购活动在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

5、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明

- 致：广西科文招标有限公司

- 我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

- 我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 我单位在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 特此声明！

法定代表人签字：

投标人盖章：

日      期：

商务文件格式：

1、投标声明书格式：

投标声明书

致：              （招标采购单位名称）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址

我      （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的          项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                  ；规格型号：                  ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

2、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：  （采购代理机构名称）   ：

我  （姓名）  系       （投标人名称）       的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   （姓名）   以我方的名义参加           项目（项目编号：                 ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附件：法定代表人及被授权人身份证复印件

一、法定代表人身份证复印件

二、被授权人身份证复印件

3、产品销售许可证复印件、安全生产许可证复印件等（如有）

4、投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：

日期：

5、招标文件列明的其他证明文件

5.1主要设备、材料的原厂商出具的文件及相关资料等

5.2距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：

日期：

5.3其他证明文件（招标文件有规定的，据实提供）

6、节能环保等方面的资质证书或文件（复印件）

7、投标人的信誉、荣誉证书或文件（复印件）

8、投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书（复印件）

9、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

10、投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

11、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：

日期：

12、监狱企业证明文件

13、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

14、广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明,根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

15、商务响应表格式：

商务响应表

分标： （如有）

| 序号 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应按第二章招标项目采购需求各分标“商务最低要求“内容填写

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：

日期：

技术文件格式：

1、技术响应表格式：

技术响应表

分标：（如有）

| - 序号 | - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 货物名称 | - 招标要求 | - 投标规格 |  |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |
| - N |  |  |  |  |

注：按第二章 招标项目采购需求“项目要求及技术需求”的内容填写。

投标人应根据投标产品的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：

日期：

2、培训、技术支持和售后服务方案（根据招标文件“第二章 招标项目采购需求和第四章  评标办法及评分标准”要求自行编写）；

3、项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

分标：（如有）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、项目实施人员必须提供投标截止之日前半年内投标人连续三个月为其依法缴纳社会保障资金的证明，无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）；

2、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：

日期：

4、产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）；

5、原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

6、投标人需要说明的其他文件和说明（格式略，第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的，必须提供，否则投标无效）

7、根据招标文件“第四章  评标办法及评分标准”要求提供的各种文件和材料

8、投标人认为有必要提供的材料。

报价文件格式：

1、投标函格式：

投 标 函

致：        （采购代理机构名称）        ：

根据贵方为                     项目（项目编号：              ）的招标公告/投标邀请书，签字代表 （全名）   经正式授权并代表投标人     （投标人名称）     提交开标一览表正本一份，副本二份；资格审查文件正本一份，副本五份；投标文件（商务、技术、报价文件）正本一份，副本五份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起       日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：              投标人代表姓名：            职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                         银行帐号：

委托代理人签字：                     日期：        年      月     日

2、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

分标号：  （如有）                             金额单位：人民币（元）

| 项号 | 货物名称 | 数量（单位） ① | 产地 | 品牌、 规格型号 | 生产厂家 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额（大写）：人民币 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日期：    年   月   日

- 3、开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

项目名称：

项目编号：

分标号：      （如有）

投标人名称：

4、开标一览表（货物类格式）：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

分标号：  （如有）

投标人名称：

单位：人民币（元）

| 项号 | 货物名称 | 数量（单位） ① | 产地 | 品牌、 规格型号 | 生产厂家 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额（大写）：人民币 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的投标报价相一致。

5、此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明项目编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：

日期：

三、其他文书、文件格式

1、联合投标协议书格式：

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                    组织实施的                 项目（项目编号：               ）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                        为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或委托代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标采购单位和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标采购单位和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：                               ，乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标采购单位后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式        份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及采购代理机构各一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

2、联合投标授权委托书格式：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据             与              签订的《联合投标协议书》的内容，主办人           的法定代表人       现授权                   为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

日期：    年  月  日

被授权人（签字）：

日期：    年  月  日