大成工程咨询有限公司

招标文件

项目名称：兴安县妇幼保健院核酸PCR实验室改建及配套设备采购

项目编号：GLZC2020-G1-250044-DCZX

采购代理机构：大成工程咨询有限公司

2020年9月30日

目     录

第一章：公开招标公告................................2

第二章：投标人须知..................................7

第三章：采购需求...................................24

第四章：评标办法...................................43

第五章：政府采购合同（合同主要条款及格式）.........45

第六章：投标文件（格式）...........................49

- 第一章  公开招标公告

项目概况：

兴安县妇幼保健院核酸PCR实验室改建及配套设备采购的潜在投标人应在桂林市政府采购网（http://gl.zfcg.zcygov.cn）或桂林市公共资源交易中心网（http://www.glggzy.org.cn）获取招标文件，并于2020年10月22日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：GLZC2020-G1-250044-DCZX

2.项目名称：兴安县妇幼保健院核酸PCR实验室改建及配套设备采购

3.采购方式：公开招标

4.采购项目预算金额（人民币）：贰佰壹拾叁万肆仟元整（￥2134000.00）

5.最高限价（人民币）：贰佰壹拾叁万肆仟元整（￥2134000.00）

5.采购需求：

| 项号 | 货务名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、配套设备部分 |  |  |  | 如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 |
| 1 | 洁净工作台 | 1 | 台 |  |
| 2 | 不间断电源 | 1 | 台 |  |
| 3 | 生物安全柜 | 1 | 台 |  |
| 4 | 超低温冰箱 | 1 | 台 |  |
| 5 | 电热恒温培养箱 | 1 | 台 |  |
| 6 | 高速冷冻离心机 | 1 | 台 |  |
| 7 | 恒温金属浴 | 1 | 台 |  |
| 8 | 普通冰箱 | 2 | 台 |  |
| 9 | 全自动核酸提取仪 | 1 | 台 |  |
| 10 | 全自动高压灭菌器 | 1 | 台 |  |
| 11 | 台式高速离心机 | 2 | 台 |  |
| 12 | 涡旋振荡混匀仪 | 2 | 台 |  |
| 13 | 移液器 | 3 | 套 |  |
| 14 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 台 |  |
| 15 | 掌上离心机 | 1 | 台 |  |
| 16 | 移动紫外线灯车 | 4 | 台 |  |
| 17 | 无线扫码枪 | 3 | 台 |  |
| 18 | 生物安全运输箱 | 5 | 套 |  |
| 19 | 电脑 | 2 | 套 |  |
| 20 | 激光打印机 | 2 | 套 |  |
| 二、PCR实验室基础配套设备 |  |  |  |  |
| 21 | 金属面绝热机制净化玻镁板吊顶板 | 99.00 | ㎡ |  |
| 22 | 金属面绝热机制净化玻镁板隔墙板 | 260.00 | ㎡ |  |
| 23 | 医用PVC地板 | 104.00 | ㎡ |  |
| 24 | 自流平处理 | 94.60 | ㎡ |  |
| 25 | 医用手动气密封平推单开门 | 8.00 | 樘 |  |
| 26 | 医用手动气密封平推子母门 | 3.00 | 樘 |  |
| 27 | 三维净化内圆弧条 R50 | 248.00 | m |  |
| 28 | 塑料卡槽底座 | 248.00 | m |  |
| 29 | 三维净化内圆弧角 R50 | 34.00 | 个 |  |
| 30 | 净化配套处理 | 292.00 | ㎡ |  |
| 31 | 检修口 | 2.00 | 个 |  |
| 32 | 槽铝50*50*5 | 143.60 | m |  |
| 33 | 电子机械互锁装置 | 3.00 | 个 |  |
| 34 | 开孔(打洞) | 1.00 | 项 |  |
| 35 | 电子门禁系统 | 1.00 | 套 |  |
| 36 | 洁净密闭玻璃窗1200/1500*1000 | 22.80 | ㎡ |  |
| 37 | 不锈钢传递窗 | 2.00 | 台 |  |
| 38 | 压差表 | 6.00 | 台 |  |
| 39 | 拖把池 | 3.00 | 套 |  |
| 40 | 闭门器 | 11.00 | 套 |  |
| 41 | 医用洁净净化空调机组AHU-1 | 1.00 | 台 |  |
| 42 | 医用高效杀菌排风箱 | 3.00 | 台 |  |
| 43 | 微孔消声器 | 1.00 | 套 |  |
| 44 | 高效送风口 | 4.00 | 套 |  |
| 45 | 高效送风口 | 4.00 | 套 |  |
| 46 | 可开式侧壁回风口 | 4.00 | 套 |  |
| 47 | 可开式侧壁回风口 | 2.00 | 套 |  |
| 48 | 可开式侧壁回风口 | 1.00 | 套 |  |
| 49 | 防火阀 | 4.00 | 个 |  |
| 50 | 止回阀 | 3.00 | 个 |  |
| 51 | 手动调节阀 | 9.00 | 个 |  |
| 52 | 镀锌风管 | 68.00 | m2 |  |
| 53 | B1级橡塑保温 | 0.60 | m³ |  |
| 54 | 风管吊架 | 46.00 | 套 |  |
| 55 | 回风百叶（带防虫过滤网） | 4.00 | 套 |  |
| 56 | 空调控制系统 | 1 | 套 |  |
| 57 | 电气控制箱 | 1 | 台 |  |
| 58 | LED净化灯 | 14 | 套 |  |
| 59 | LED净化灯 | 4 | 套 |  |
| 60 | 防爆灯 | 1 | 套 |  |
| 61 | 应急照明灯 | 8 | 套 |  |
| 62 | 紫外杀菌灯 | 10 | 套 |  |
| 63 | 紫外杀菌灯 | 4 | 套 |  |
| 64 | 单联开关 | 7 | 个 |  |
| 65 | 延时开关 | 5 | 个 |  |
| 66 | 五孔插座 | 27 | 个 |  |
| 67 | 接线盒 | 45 | 个 |  |
| 68 | 阻燃电力电缆 | 8 | m |  |
| 69 | 阻燃电线 | 420 | m |  |
| 70 | 阻燃电线 | 540 | m |  |
| 71 | 阻燃塑料线管 | 300 | m |  |
| 72 | 网络信息插口 | 5 | 个 |  |
| 73 | 网线 | 500 | m |  |
| 74 | 镀锌铁线管 | 250 | m |  |
| 75 | 可视呼叫系统 | 1 | 套 |  |
| 76 | 塑料管 | 26.00 | m |  |
| 77 | 塑料管 | 22.00 | m |  |
| 78 | 金属软管 | 11.00 | 个 |  |
| 79 | 截止阀 | 12.00 | 个 |  |
| 80 | 开槽预埋及填平修补 | 20.00 | m |  |
| 81 | 边台 | 14.75 | m |  |
| 82 | 水槽水嘴 | 3.00 | 套 |  |
| 83 | 水槽水嘴 | 1.00 | 套 |  |
| 84 | 洗眼器 | 3.00 | 套 |  |
| 85 | 紧急喷淋 | 1.00 | 套 |  |
| 86 | 更衣柜 | 3.00 | 套 |  |
| 87 | 实验凳 | 8.00 | 套 |  |

6.合同履行期限：自签订合同之日起45个日历日内全部安装调试合格完毕并交付使用。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：投标人必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件：

1.时间：2020年9月30日至2020年10月22日9点30分前。

2.http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）

2.方式：潜在投标人自行登陆上述网站于本公告下方自行下载附件。

3.售价：免费获取。

注：

1.已获取招标文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格条件。

2.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2020年10月22日9点 30分（北京时间）

地点：投标人必须于2020年10月22日上午9时00分起至9时30分止，携带本人身份证及复印件、委托代理人还需提供授权委托书（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交），将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心14号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜：

1.本项目落实政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（4）节能产品、环境标志产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购政策；

（5）政府采购支持采用本国产品的政策；

（6）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区；

（7）本项目是否专门面向中小企业（或小型、微型企业）采购：否。

2.信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：兴安县妇幼保健院

地址：广西桂林市兴安县志玲路131号

联系方式： 曾亮      0773-6225015

2.采购代理机构信息：

名 称：大成工程咨询有限公司

地　址：桂林市临桂区飞扬国际T6栋1607室

联系方式：0773-3663220

3.项目联系方式

项目联系人：莫朝杰

电　话：0773-3663220

4.政府采购监督管理机构：兴安县人民政府采购管理办公室   0773-6220651

大成工程咨询有限公司

2020年9月30日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：兴安县妇幼保健院核酸PCR实验室改建及配套设备采购 项目编号：GLZC2020-G1-250044-DCZX |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 5.3本项目的特定资格要求：投标人必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》。 5.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 5.5对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价 | 15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。 15.2投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本肆册，须完整提交。 |
| 7 | 17.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 8 | 17.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 9 | 17.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 10 | 17.8 | 投标文件袋（盒、箱）标记 | 项目名称：兴安县妇幼保健院核酸PCR实验室改建及配套设备采购 项目编号：GLZC2020-G1-250044-DCZX 采购代理机构：大成工程咨询有限公司 投标人名称： |
| 11 | 19.1 | 投标文件递交 | 投标截止时间：2020年10月22日上午9时30分。 投标人必须于2020年10月22日上午9时00分起至9时30分止，携带本人身份证及复印件、委托代理人还需提供授权委托书（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交），将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心14号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 12 | 20.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年10月22日上午9时30分 开标地点：桂林市公共资源交易中心14号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。 投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。 |
| 13 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人。 |
| 14 | 24.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 15 | 31 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中 国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）等； （2）查询截止时间：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 |
| 16 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 32.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。 32.3中标公告发布同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标人应自接到通知之日起及时办理中标通知书领取手续。 |
| 17 | 33 | 履约保证金 | 履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供（若中标供应商被确认为小型、微型企业的则予以免收履约保证金），由中标供应商在领取成交通知书前将履约保证金以转账、电汇形式缴入以下采购人指定账户，缴纳帐号如下： 开户名称：兴安县人民政府采购管理办公室 银行帐号：100001070700010 开户行：广西兴安民兴村镇银行股份有限公司营业部（桂林银行） |
| 18 | 34.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起10日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 19 | 34.3 | 合同存档备案 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送兴安县人民政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 20 | 35.1 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费按本须知第35.2条“招标代理服务收费标准”中货物类收费标准计算，由中标人在领取中标通知书前，向大成工程咨询有限公司一次性付清招标代理服务费。 |
| 21 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 22 | 38 | 监督管理机构 | 兴安县人民政府采购管理办公室 0773-6220651 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：兴安县妇幼保健院核酸PCR实验室改建及配套设备采购

项目编号：GLZC2020-G1-250044-DCZX

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：“采购需求”中标注“★”（或标明“必须”）项属于实质性要求。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5.3本项目的特定资格要求：投标人必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》。

5.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.5对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求：

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

9.3投标人必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向兴安县政府采购监督管理机构投诉（“投诉书”格式见附表2）。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：大成工程咨询有限公司，联系人：莫朝杰，联系电话：0773-3663220。通讯地址：桂林市临桂区飞扬国际T6栋1607室。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人必须认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.6采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人(负责人/自然人)身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年6月-8月社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2020年6月-8月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》复印件（必须提供）；

（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）。

13.1.2商务、技术性响应证明材料及其他证明材料：

（1）投标报价表（必须提供）；

（2）技术偏离表（必须提供）；

（3）商务响应表（必须提供）；

（4）售后服务方案（必须提供）；

（5）“采购需求”中要求必须提供的相关有效证明文件（必须提供）；

（6）“货物采购需求”需提供的有效证明文件

投标人所投产品如属于医疗器械范围内的应提供完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）或《第一类医疗器械备案凭证》复印件（必须提供）；

（7）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- （8）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（9）投标人2018年以来具有同类产品销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（10）投标人的专业技术能力说明（如有，请提供）；

（11）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（12）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

（13）投标人属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（14）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（15）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件必须加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），并于本项目投标截止时间前与投标文件同时提交，否则投标无效。

13.2投标人必须按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

17.1正本壹册，副本肆册，须完整提交。

17.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

17.7投标文件包装、密封：投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

17.8投标文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：兴安县妇幼保健院核酸PCR实验室改建及配套设备采购

项目编号：GLZC2020-G1-250044-DCZX

采购代理机构：大成工程咨询有限公司

投标人名称：

18. 投标文件的补充、修改撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19. 投标文件的递交

19.1投标文件递交：

投标截止时间：2020年10月22日上午9时30分。

投标人必须于2020年10月22日上午9时00分起至9时30分止，携带本人身份证及复印件、委托代理人还需提供授权委托书（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交），将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心14号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标

20. 开标时间及地点

20.1开标时间及地点：

开标时间：2020年10月22日上午9时30分；

开标地点：桂林市公共资源交易中心14号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。

投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

20.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

21. 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

22. 资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。

六、评标

23. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人。

24. 评标办法

24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25. 评标

25.1采购代理机构负责组织评标工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰。采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

25.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向兴安县政府采购监督管理机构报告。

26. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

- 27. 属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （6）投标人未就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

- （7）未完全响应招标文件实质性要求的；

- （8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 28.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装。

- 29. 属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

30.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）等；

（2）查询截止时间：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)； “中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

32. 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.3中标公告发布同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标人应自接到通知之日起及时办理中标通知书领取手续。

七、签订合同

33. 履约保证金：

33.1履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供（若中标供应商被确认为小型、微型企业的则予以免收履约保证金），由中标供应商在领取成交通知书前将履约保证金以转账、电汇形式缴入以下采购人指定账户，缴纳帐号如下：

开户名称：兴安县人民政府采购管理办公室

银行帐号：100001070700010

开户行：广西兴安民兴村镇银行股份有限公司营业部（桂林银行）。

33.2如果中标供应商没能按上述第33.1款规定执行，采购代理机构将上报兴安县政府采购监督管理部门，取消中标资格，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

33.3 项目验收合格后，中标供应商凭《验收报告单》和履约保证金收据原件办理履约保证金退款手续，采购人将履约保证金（无息）退还给中标供应商。如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.4 在到期退还前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

34. 签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起10日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2如中标供应商有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.3合同存档备案：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送兴安县人民政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

35.代理服务费

35.1招标代理服务费：本项目招标代理服务费按本须知第35.2条“招标代理服务收费标准”中货物类收费标准计算，由中标人在领取中标通知书前，向大成工程咨询有限公司一次性支付。

35.2招标代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

36.采购代理机构银行账户（用于缴纳代理服务费）：

开户名称：大成工程咨询有限公司桂林分公司

开户银行：广西临桂农村商业银行城北支行

银行账号：369812010101898486

37. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

38. 监督管理机构：兴安县人民政府采购管理办公室   0773-6220651

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分标进行质疑，质疑函中应列明具体分标号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：                                           分标号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分标进行投诉，投诉书中应列明具体分标号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章　采购需求

一、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌规格型号替代。

二、本项目所要执行的政府采购政策：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标人认定为小型、微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的，该产品投标报价给予10%的扣除。

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人于投标文件中必须提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。本项目采购内容不涉及以上政府强制采购节能产品。

5.政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

6.优先采购环境标志产品、节能产品。

| Ⅰ.采购需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） |
| 一、配套设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洁净工作台 | 1、产品类型：单人单面洁净工作台 2、气流模式：垂直层流 3、外形长度：≤1030mm ★4、工作区长度：≥900mm 5、工作台面高度：770±10mm 6、工作区洁净度：100 级 7、操作台面平均菌落数≤0.5CFU（皿●0.5h） 8、工作区风速：0.2-0.5m/s 三挡可调 9、工作区内部照度：≥300LX 10、噪声：≤60 分贝 11、采用防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP） 12、具有初效预过滤器，不使用工具即可更换，有效延长高效过滤器寿命 13、前窗钢化玻璃材质，厚度≥6mm 14、工作台面选用 304 不锈钢材质，外缘凸起设计，防止液体倾洒时溢出 15、内嵌式照明，眼睛不疲劳：采用内嵌式照明，避免日光灯对眼睛照射，眼睛不疲劳 16、≥2 个电源插座，具有防溅功能，防水防尘等级不低于 IP44 17、三位互锁，紫外灯与照明灯、前窗三位互锁功能，屏蔽误操作风险 18、具有联动功能，开门后自动开启荧光灯，方便实验准备工作；关门后风机自动关闭，防止风机空转不对外做功而产生过热现象 19、紫外杀菌延时启动，远离紫外线伤害：紫外灯开关按下后，声光提醒操作者及时离开，延时 10 秒钟后紫外灯点亮，保护操作者免受紫外照射伤害 20、可预设紫外灯自动点亮时间，方便班前班后自动消毒 21、紫外灯延时启动时间、杀菌时间长短、预约启动时间、风机档位等可按用户使用习惯自行设置；设置完成后，微电脑自动记忆用户使用习惯，方便用户使用 22、电控元件全部布置在正面面板内，与人体视线等高，使用简单的常规工具即可开启，维修保养时无需移动设备 23、底座设有 4 个万向脚轮和固定底脚，方便移动和定位 | 1 | 台 | 17000 |
| 2 | 不间断电源 | 1、6KVA/5400W; 2、输入电压：120~275VA，频率：40～70HZ 3、输出：220VA;输出波型：正弦波； 4、通讯接口：R232； 5、转换时间：零中断。 6、超载能力: 105％～125％ 1min, 125%~150% 30s; 7、输入功率因数：≥0.99； 8、采用输出隔离变压器设计 9、电池节数15节；电池类型：12V7AH 10、保护功能：过载、短路、过温、市电过高/过低、电池过高/ 过低 11、外观尺寸（W×D×H）248×500×565mm; | 1 | 台 | 12750 |
| 3 | 生物安全柜 | 1.气流模式：30%外排，70%循环； 2.外形尺寸：长≤1950mm、宽≤755mm、高≤1400mm 3.工作区尺寸：长≥1800mm、宽≥560mm、高≥650mm（适合2-3人操作）； 4.风速：下降气流平均流速＞0.35m/s；流入气流平均流速＞0.50m/s； 5.风速实时显示：使用温度补偿型风速传感器，实时数字式监控和显示下降气流和流入气流速度； 6.过滤效果：两块ULPA超高效微皱褶无间隔过滤器，针对0.12um颗粒系过滤效率大于99.999%； 7.洁净等级：ISO14644.1标准Class 3 8.风机系统：使用直流ECM技术的高性能风机，具有阻力感应补偿功能，在过滤网阻力增加300%时仍能提供安全风速，有效延长过滤器的使用寿命； 9.控制器系统：实时显示安全柜运行参数：安全柜的进气流，沉降气流在液晶显示屏上实时显示；可显示滤器寿命，温度，紫外灯寿命，前窗高度状态提示，当气流有波动时提供声光报警； 10.柜体：4-7度角倾斜式人体工程学设计； 11.操作室：工作腔两侧与后壁一次冲压成形，大圆弧角设计； 12.操作前窗：无边框滑动式前窗，防爆、抗紫外线、双层覆膜； 13.柜体涂层：柜体外部IsocidTM含银离子抗菌涂层，抑制细菌、微生物在柜体表面滋生； 14.照度：＞1400Lux； 15.噪音：噪音小于65dBA； 16.显示屏有3-15分钟预洁净程序； 17.搁手架：整块抛光不锈钢材质，高于工作台面，不会阻拦前进气孔，易于拆卸 18.配置：主机一台，支架一套，RS232或RS485联网数据接口1个，紫外灯管一根，抗菌涂层一套。 | 1 | 台 | 140000 |
| 4 | 超低温冰箱 | 1.微电脑控制，控温精度0.1℃； 2.外部尺寸： 812*893*1846mm（±5mm），内部尺寸：465*630*1165mm（±5mm） 3.有效容积≥338L 4.显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能； 5.设定温度在-40～-86℃范围调节，箱内温度均匀度误差小于6℃； 6.多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警）； 两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）； 开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能防止误操作； 7.网络功能（选配），具有RS-232、RS-485数据接口，可与计算机连接，通过计算机显示、调节箱内温度，显示报警信息，监控设备是否正常； 8. 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能； 9. 配备万向脚轮，灵活，可移动、可锁定； 10．“创新式”一体式门锁手把设计，可单手开关门； 11．内门手把：一体双料压铸成型，使用方便； 12、冷凝风机：高效节能冷凝风机两个，可根据环静温度实现智能开停，有效节能。环温高于20度时开启2个风机，环温高于12度低于20度时开启一个风机，环温低于12度时关闭所有风机； 13.超静音运行，整机运行噪音低于50db； 14.密封性能：内外门五层密封结构，采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，密封效果好，不易结霜； 15.材料：机器箱壳采用电锌板；内胆采用δ0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板，加厚VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好，VIP厚度达25mm； 16.内门：两个，每个内门具有可靠密封条，单独密封。可独立分别存取物品，以减小箱内温度波动，并有效保证物品安全保存； 17.双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠； 18. 测试孔暗管穿线设计，方便用户实验使用和监控箱内温度，告别后背凌乱传感线； ★19.创新双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，绝对环保； 20.门开报警：通过稳定可靠的门开关，在没有关门的时候及时提醒用户，确保样本安全； 21.25℃环温时，降温速度≤6小时； 22.25℃环温时，单日耗电量8KW/24h； 23.门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门不用等待； 24.数据下载USB（标配）：可以通过USB接口下载箱内设置、实时温度； | 1 | 台 | 55250 |
| 5 | 电热恒温培养箱 | 1、微电脑控制器，带定时。 2、箱门内层有一层玻璃门，观察方便明了，玻璃门打开时，微风循环和加热自动停止，避免温度过冲。 3、镜面不锈钢内胆，电热膜加热方式，加热速度快，使箱内被均匀的加热。 4、循环风扇速度自动控制，可避免试验过程中，由于速度过快造成样品挥发。 5、电源电压：AC220V 50HZ 6、控温范围：RT+5~65度 7、温度分辨率/波动度：0.1度/正负0.5度 8、工作环境温度：+5~35度 ★9、容积：≥50L 10、定时范围：1~9999min | 1 | 台 | 4250 |
| 6 | 高速冷冻离心机 | 1.最高转速：≥16000rpm； 2.最大离心力：20916×g； 3.最大容量：8×5ml； 4.定时范围：0-9h59min 5.转速精度：±30rpm； 6.尺寸：55.6×48.6×32cm 7.重量：50kg 8.噪音水平：≤60dB（A）； 9.温度：-20℃-+40℃； 10.温控精度：±1℃； 11.电源：220V/50Hz 400W 所配转子：角转子24×1.5ml/2. 2ml 产品特性： 1.免维护交流变频电机，高精度、低噪音； 2.蓝背光液晶：速度，离心剩余时间，离心腔内温度，最大离心力，累计运行时间，故障显示； 3.定速记时功能：运转时间从达到设定速度开始计时； 4.电动锁盖装置，实现最佳运转性能； 5.转速，时间可在离心中设定和调节； 6.转子自动识别功能； 7.10种加速与减速预设曲线； 8.电子不平衡监控，声音和符号报警，简单文本显示报错信息：同时快速停止运转； 9.温度范围：-20℃-+40℃之间，智能化的待机冷却功能，确保离心前后、甚至在最高转速时，都能可靠的对敏感样品进行制冷，可保持离心样本温度≤4℃； 10.广泛应用于核酸检测、生物、医药、科学研究实验室等领域。 | 1 | 台 | 46750 |
| 7 | 恒温金属浴 | 1.温度范围：室温+5℃~105℃ 2.时间设置：最长99h59min 3.温度稳定性@100℃：≤0.5℃ 4.温度均一性：模块内@37℃：±0.2℃ 模块间@37℃：±0.3℃ 5.升温时间：≤20min (从25℃升至105℃) 6.显示精度：0.1℃ 7.标配模块数：2件 8.净重：4.5kg 9.尺寸：365×210×150 | 1 | 台 | 8500 |
| 8 | 普通冰箱 | 1 冷冻室温度范围:-16~-24℃ 2 制冷类型：压缩机制冷 3 冷藏室温度范围：2~8℃ 4 总容积(升)：≧328L 5 控温方式: 电脑 6 开门报警: 有 | 2 | 台 | 4675 |
| 9 | 全自动核酸提取仪 | 1.工作模式：全自动加样 & 核酸提取 & PCR反应体系加样 ★2.提取方式：磁珠提取技术，批量、单样同步处理 3.单次移液范围：1μL～1000μL 4.工作体积：20～1000uL；样本体积：支持双倍样本提取，适用体积20μL～700μL 5.处理通量：1～96个样本 6.提取速度：96样品/60分钟 7.PCR位：最大3*96孔PCR位，可放置288人份PCR管 ★8.单人份提取：支持单人份提取，避免试剂耗材浪费 9.具备空气过滤系统，排风系统排气流量≥100m3/h 10.具备UV紫外消毒系统，紫外线灯辐照强度≥95ｕW/cm2 ★11.具备样本条码扫描功能，样本条及条码扫描状态指示灯指示功能； 12.具有液面探测功能，有效穿透气泡干扰层进行吸液， ★13.核酸污染安全防护：核酸提取区、样品试剂分配区严格物理分区，提取区可封闭，可同时在两个分区执行各自的工作或操作，两个提取模块可同时运行不同提取流程提取核酸； 14.枪头丢弃位置可用防污导料套，具备独立密闭的垃圾桶存放空间； 15.具备气压、湿度、温度和加样修正功能； ★16.具备温度设置不超过沸点保护功能（防止试剂沸腾），保护温度可根据海拔（气压）修正； ★17.异常报警：具备声光指示运行状态和报警功能、枪头堵塞及凝块报警功能异常报警，在试剂、耗材不足报警提醒，并可进行添加。 18. 加样准确性：加样量为20~100 uL时，误差不超过±1% ；加样量为100~1000 uL时，误差不超过±0.8% 19.加样重复性：变异系数不超过0.8% (≥20uL) 20.提取温度控制范围：室温～99℃ 21.XYZ机械臂运动精度：≤0.1mm 22.具备安全门锁功能； 23.具备双向LIS或HIS系统通讯功能； 24.输入电源：100～220V 50Hz 25.额定功率：1850VA 26.工作温度范围：10℃～30℃ 27.工作湿度范围：≤80％ 28.重量：≤250kg 29.外形尺寸（长×宽×高）：1300mm×745mm×1707mm （±5mm） | 1 | 台 | 660000 |
| 10 | 全自动高压灭菌器 | 一、技术要求 1.容积：≥75L 2.设计压力： -0.1～0.28Mpa 3.设计温度： 142℃ 4.使用寿命： 8年（16000次灭菌循环） 5.主体保温： 10mm玻璃棉 6.腔壁加热：覆盖式金属加热板。 7.测试接口：标准Rc1/4验证口，可特制其它尺寸测试接口。 二、密封门 1.门数量：单门 2.门板：拉伸门板，材料厚度≥2.5mm 3.材质： 06Cr19Ni10不锈钢 4.开关门方式：手动平移式密封门 ★5.安全联锁：压力安全联锁装置：通过技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开 6.门密封方式:自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成 7.门罩：采用玻璃钢高效隔热材料模具成型 三、管路系统 1.控制阀门：进口直动式电磁阀≥1个，手动球阀≥1个 2.压力传感器：进口压力传感器 3.蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源 4.注水排水方式：手动注水、手动排水，可防止培养基堵塞管路系统 ★5.储水装置：配有内置蒸汽收集水箱，不外排蒸汽 6.冷凝装置：配置风冷系统，无气溶胶产生 7.压力表：量程：0～0.4MPa精度等级：1.0级以上 四、控制系统 1.控制方式：模块化设计的专用灭菌器控制器，高度集成化的PLC；采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理；适用国际 主流的各种通信协议；利用自身的RUN/STOP开关，可以轻易的使系统运行和停止； 165V～240V宽电压范围；可选配压力传感器控制 2.界面显示：液晶屏显示 3.流程控制：注水、排水排汽手动控制，升温、灭菌自动控制；采用重力置换方式，排除灭菌室及负载内冷空气 ★4.延时启动功能：具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～99小时59分钟★5.传感器故障自检及保护功能：设备自动检测传感器故障，并声光指示 6.报警显示：出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示，蜂鸣报警30S，可随时被消除 7.预热功能:开机自动预热功能，预热时间最长20min ★8.排气模式:具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出 9.固体琼脂熔解功能:可实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能；熔解温度可设定范围60～100℃； 熔解时间可设定范围0～99小时59分 10.水位检测报警功能:灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源 11.温度指示器:配置固定温度传感器和可移动温度传感器；温度传感器全部为A级精度，显示精确度0.1℃ 12.温控模式:单/双温度切换控制，可通过移动式温度传感器实现液体负载的精确控温。 13.自校准功能:拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节 14.权限管理：多级密码权限管理，只有输入正确密码，才能不同权限，进行参数修改 15.安全保护:超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源；超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源；漏电保护装置：当设备出现漏电故障时，系统自动切断电源。 五、整体参数 1.装载装置： 304拉伸封底篮筐、网底篮筐各一个2.设备电源：单相：AC220V，50Hz 六、标准配置 1.门胶圈 1条 2.波纹管 1件 3.不锈钢提篮 2个 | 1 | 台 | 38000 |
| 11 | 台式高速离心机 | 1.微机控制，液晶显示，无刷直流电机，无碳粉污染 2.电子门锁，安全可靠 3.设RCF键，随时观察离心力，运行中可任意修改参数 4.最高转速：16500r/min； 5.最大相对离心力：18360xg； 6.最大容量：12×5ml； 7.转速精度：±30r/min； 8.定时范围：1min~99min； 9.整机噪声：≤65dB(A)； 10.电源：AC220V±22V 50Hz 3A； 11.整机功率：250W； 12.外形尺寸（长×宽×高）：约265×335×220（mm） 13.外包装尺寸（长×宽×高）：约322×452×268（mm） 14.重量约11Kg | 2 | 台 | 6800 |
| 12 | 涡旋振荡混匀仪 | 1、具有混合速度快，混匀彻底。液体呈旋涡状，能将附在管壁上的试液全部混匀。具有体积小，功率大、耗电省，操作方便等优点。 2、振荡频率：2600次/分 3、输出转矩：>0.035nm 4、功率：12W 5、电压：220V±10% 50HZ | 2 | 台 | 1105 |
| 13 | 移液器 | 1.类型：单道；结构形式：可调式；测量范围：100-1000μl ；测量精度：5.00μl ；重量：0.3 kg。 2.类型：单道；结构形式：可调式；测量范围：20-200μl ；测量精度：1μl ；重量：0.3 kg。 3.类型：单道；结构形式：可调式；测量范围：5-50μl ；测量精度：0.5μl ；重量：0.3 kg。 4.类型：单道；结构形式：可调式；测量范围：0.5-10μl ；测量精度：0.1μl ；重量：0.3 kg。 | 3 | 套 | 4250 |
| 14 | 实时荧光定量PCR仪 | ★1.样本容量：96×0.2ml离心管（10-100μl）,适应12×8联管。 2.独立模块：2个或2个以上独立模块，可同时运行两种及以上的不同扩增程序 ★3.拓展升级：仪器可升级更多应用模块 ★4.光源：超高亮度LED ★5.检测器：高灵敏度光电传感器 6.灵敏度：低至1个拷贝 7.检测动力学范围：100-1010 8.反应容积：10—100μL 9.检测的荧光素及染料：F1：FAM,SYBR GREEN;F2：VIC,HEX,JOE,TET,YELLOW F3:CY3; F4:ROX; F5:CY5 F6:CY5.5 10.波长范围：F1:470-525nm, F2:523-564nm, F3:543-584nm, F4:571-612nm, F5:624-692nm, F6:655-716nm 11.通道：标配6通道可升级至8通道 12.热盖：自动进样，电子自动热盖 13.温度范围：自动进样，电子自动热盖 14.控温模式：半导体热电模块 15.均匀性：±0.1℃ 16.温控精度：±0.1℃ 17.升降温速率（MAX）：≥6℃/s 18.热盖温度范围：30-110℃（可调默认105℃） 19.荧光强度检测重复性：CV≤0.5% 20.样本检测重复性：CV≤0.5% 21.样本线性：线性回归系数r ≥0.99 22.荧光线性：线性回归系数r≥0.99 ★23.仪器通讯接口：USB 2.0，仪器可选平板电脑，可实现远程无线控制 ★24.自动预警：仪器可实现污染自动预警 25.操作系统：操作系统 26.输入电源：100-240V ~ 50/60Hz 500W | 1 | 台 | 380000 |
| 15 | 掌上离心机 | 1. 静音技术，低噪音运行 2. 采用微型直流电机和碳纤维转头 3. 相对离心力：2,000g 4. 转速：6,000rpm 5. 样品处理量： 6x1.5ml/2.0ml或2x8x0.2ml 6. 安全设计：采用翻盖开关功能，开盖即自动停止，外盖采用复合材料，不易破碎 | 1 | 台 | 2550 |
| 16 | 移动紫外线灯车 | 1.定时：0-120min； 2.材质：碳钢喷塑； 3.输入功率：160VA； 4.紫外线灯管功率：2*30W； 5.单管辐照强度：≥110μw/cm2； 6.电源电压：220V； 7.灯臂角度：0-180°； 8.灯臂长度：100cm； 9.折叠后高度：1080mm； 10.灯管寿命：≥2000h； 11.电感镇流器。 | 4 | 台 | 1360 |
| 17 | 无线扫码枪 | 1.激光扫码 2.32位高性能硬件解码芯片 3.采用高精度光源为650nm±10nm 4.内一维码信息 5.支持AIM-128、Code 11 EAN-8等25种一维码解码；有效识别模糊码、彩色码。 | 3 | 台 | 2125 |
| 18 | 生物安全运输箱 | 1.容积：≥12L 2.重量：≥2.5kg 3.内部尺寸：330mm×170mm×225mm（±2mm） 4.外部尺寸：400mm×240mm×300mm（±2mm） 5.材料：食品级材质丙烯（PP），高密度聚氨酯（PU）发泡保温层 6.工艺：注塑工艺 7.选配：冰盒XLH-400C或D/4个 8.冷藏温度：2 ~ 8℃ 9.结构样式：外部采用PP原料，厚实耐用。顶部手挽，防滑易提方便易携，更舒适，坚固锁扣，安全可靠，两侧背带环与箱体的连接采用塑料扣，向上开盖，箱口有塑胶密封胶条，背带长度可调节。 10.功能配置：具备温度显示功能，可随时查看箱内温度。 | 5 | 套 | 1360 |
| 19 | 电 脑 | 1、台式商务机 2、配置：i5以上CPU，内存4G、硬盘500G、带DVD、显示器19.5寸 3、系统：Win7旗舰版 以上 4、带office软件 | 2 | 套 | 5100 |
| 20 | 激光打印机 | 1.技术类型：黑白激光打印 2.耗材类型：鼓粉一体 3.打印速度：黑白(A4，正常模式)：高达20页/分钟 4.分辨率： 600x600dpi | 2 | 套 | 1275 |
| 二、PCR实验室基础配套设备 |  |  |  |  |  |
| 21 | 金属面绝热机制净化玻镁板吊顶板 | 1.钢材品种、规格:定制国标基板，双面基板，基板厚度均为0.426mm 2.隔墙总厚度:50mm，使用率90%，损耗率10% 3.夹芯材料种类:净化专用玻镁板，高强度结构，良好隔热性能 4.耐火性能60分钟 5.净化专用型材龙骨:M8×80拉爆螺栓M8,下接钢筋吊杆,与钢筋混凝土板固定,中距1150之间; 6.T型铝配套￠8花篮吊挂件,角钢卡T型铝; 7.设备吊架槽钢开孔及修复装饰; | 99.00 | ㎡ | 350.96 |
| 22 | 金属面绝热机制净化玻镁板隔墙板 | 1.钢材品种、规格:定制国标基板，双面基板，基板厚度均为0.426mm 2.隔墙总厚度:50mm，使用率90%，损耗率10% 3.夹芯材料种类:净化专用玻镁板，高强度结构，良好隔热性能 4.耐火性能60分钟 5.净化专用型材龙骨:M8×80拉爆螺栓M8,下接钢筋吊杆,与钢筋混凝土板固定,中距1150之间; | 260.00 | ㎡ | 342.76 |
| 23 | 医用PVC地板 | 采用抗菌、阻燃、防滑、防潮、耐磨、易清洗、不易起尘与不开裂耐磨的2mm的PVC同质透心耐磨地板卷材 使用率90%，损耗率10% | 104.00 | ㎡ | 244.36 |
| 24 | 自流平处理 | 1.吸收性界面处理剂一遍; 2.3mm厚水泥自流平; | 94.60 | ㎡ | 54.12 |
| 25 | 医用手动气密封平推单开门 | 1.门框尺寸:W900×H2100 2.成品套装门，带观察窗 3.材质：铝合金门框环保填充工艺、铝蜂窝填充工艺和钢制门体 | 8.00 | 樘 | 5647.34 |
| 26 | 医用手动气密封平推子母门 | 1.门框尺寸:W1200×H2100 2.成品套装门，带观察窗 3.材质：铝合金门框环保填充工艺、铝蜂窝填充工艺和钢制门体 | 3.00 | 樘 | 7378.36 |
| 27 | 三维净化内圆弧条 R50 | 1.净化专用铝型材，R=50mm，厚度=1.2mm，表面采用喷砂处理; 2.采用专用优质塑胶卡槽安装 | 248.00 | m | 71.34 |
| 28 | 塑料卡槽底座 | 1.净化工程配套铝合金型材,座卡式； | 248.00 | m | 9.84 |
| 29 | 三维净化内圆弧角 R50 | 1.净化专用铝型材，R=50mm，厚度=1.2mm，表面采用喷砂处理; 2.采用专用优质塑胶卡槽安装 | 34.00 | 个 | 46.74 |
| 30 | 净化配套处理 | 洁净处理、消毒灭菌处理等 | 292.00 | ㎡ | 26.24 |
| 31 | 检修口 | 1.规格: 600*600mm; 2.材质: 铝合金包边. | 2.00 | 个 | 408.36 |
| 32 | 槽铝50*50*5 | 50型 | 143.60 | m | 80.36 |
| 33 | 电子机械互锁装置 | 缓冲专用 | 3.00 | 个 | 5723.6 |
| 34 | 开孔(打洞) | 1.墙面开孔洞。 | 1.00 | 项 | 3017.6 |
| 35 | 电子门禁系统 | 指纹、密码、刷卡三合一 | 1.00 | 套 | 6437 |
| 36 | 洁净密闭玻璃窗1200/1500*1000 | 1.窗框尺寸:W1500×H1000 2.窗框采用洁净级铝合金框架 3.双层钢化玻璃 4.具有干燥剂，密封效果好，不起雾 | 22.80 | ㎡ | 803.6 |
| 37 | 不锈钢传递窗 | SUS-304材质，型号为500型，双门机械连锁；含紫外灯 | 2.00 | 台 | 4821.6 |
| 38 | 压差表 | 0±60Pa，指针式 | 6.00 | 台 | 557.6 |
| 39 | 拖把池 | 陶瓷材质，配鹅颈弯管水龙头 | 3.00 | 套 | 557.6 |
| 40 | 闭门器 | 液压缓冲、自动关门 | 11.00 | 套 | 180.4 |
| 41 | 医用洁净净化空调机组AHU-1 | 风量3000m³/h，机外余压650Pa，冷量35KW，加热量8KW，电加热13.5KW | 1.00 | 台 | 138160 |
| 42 | 医用高效杀菌排风箱 | 高效过滤+杀菌 0.45kw-4 风量2100~3300 全压330~380 与新风空调联动 | 3.00 | 台 | 24485.2 |
| 43 | 微孔消声器 | 材质：金属薄板制作 | 1.00 | 套 | 5649.8 |
| 44 | 高效送风口 | 500CMH 四件套 | 4.00 | 套 | 982.36 |
| 45 | 高效送风口 | 1000CMH 四件套 | 4.00 | 套 | 1384.98 |
| 46 | 可开式侧壁回风口 | 200*200mm | 4.00 | 套 | 244.36 |
| 47 | 可开式侧壁回风口 | 300*300mm | 2.00 | 套 | 268.96 |
| 48 | 可开式侧壁回风口 | 400*400mm | 1.00 | 套 | 318.16 |
| 49 | 防火阀 | 70℃自动关 | 4.00 | 个 | 268.96 |
| 50 | 止回阀 | 蝶阀 | 3.00 | 个 | 282.9 |
| 51 | 手动调节阀 | 管道配套 | 9.00 | 个 | 191.88 |
| 52 | 镀锌风管 | 0.5-0.75mm厚 | 68.00 | m2 | 219.76 |
| 53 | B1级橡塑保温 | 保温厚度：20mm | 0.60 | m³ | 3263.6 |
| 54 | 风管吊架 | ¢6mm丝杆，3mm厚镀锌角钢 | 46.00 | 套 | 65.6 |
| 55 | 回风百叶（带防虫过滤网） | 320*250 | 4.00 | 套 | 326.36 |
| 56 | 空调控制系统 | 1.机组的保温护板与框架之间、各功能段之间在拼装时，应采用不含硅的密封胶密封，具有区别于常规含硅密封胶的性能，不易老化变形，以保证整个机组的密封性。在-400pa条件下漏风量≤0.1 L/(s*m²)；在700pa条件下漏风量≤0.12 L/(s*m²)。 2.机组底部均需垫以高度不小于100mm槽钢垫块，以便运输及安装。槽钢垫块表面进行热防腐处理。 3.在机组上应设足够的检修门或可拆卸的检修板，以便对每个功能段进行检修。 4.风机底座为弹簧减震型底座，具体减震措施为：根据风机和空调机组的重量、运行情况进行弹簧分布。弹簧的压缩量在20～30mm之间，是弹簧的减震处于最佳工作状态。 5.凝结水盘配有排水口，其结构可将凝结水顺畅地排出机体，排水管接口外径在32mm以上。通过出水口，可将凝结水排出机外。 6.机组内电加热器应采用PTC电加热器，避免烧红危险； 7.空调机组过滤器采用G4板式+F8袋式二级过滤。 8.机组加湿采用电极式加湿方式。 9.新风机组配置直接蒸发式深度除湿装置。 10.提供第三方检测机构出具的产品性能检测报告，加盖投标人公章。 | 1 | 套 | 13923.6 |
| 57 | 电气控制箱 | 含电器元件 | 1 | 台 | 5641.6 |
| 58 | LED净化灯 | 1200*300mm | 14 | 套 | 326.36 |
| 59 | LED净化灯 | 600*300mm | 4 | 套 | 236.16 |
| 60 | 防爆灯 | ≥24w | 1 | 套 | 408.36 |
| 61 | 应急照明灯 | 应急时间：≥90分钟 | 8 | 套 | 162.36 |
| 62 | 紫外杀菌灯 | 1200mm | 10 | 套 | 326.36 |
| 63 | 紫外杀菌灯 | 600mm | 4 | 套 | 236.16 |
| 64 | 单联开关 | 250V 10A | 7 | 个 | 36.9 |
| 65 | 延时开关 | 250V 10A | 5 | 个 | 408.36 |
| 66 | 五孔插座 | 250V 10A | 27 | 个 | 36.9 |
| 67 | 接线盒 | 塑料底盒 | 45 | 个 | 3.28 |
| 68 | 阻燃电力电缆 | YJY-4×35×1+16 0.6/1KV | 8 | m | 162.36 |
| 69 | 阻燃电线 | ZR-BV-0.45/0.75KV 2.5 | 420 | m | 3.444 |
| 70 | 阻燃电线 | ZR-BV-0.45/0.75KV 4.0 | 540 | m | 4.838 |
| 71 | 阻燃塑料线管 | PVC20 | 300 | m | 6.56 |
| 72 | 网络信息插口 | TO | 5 | 个 | 53.3 |
| 73 | 网线 | CAT6 | 500 | m | 9.02 |
| 74 | 镀锌铁线管 | JDG20 | 250 | m | 12.3 |
| 75 | 可视呼叫系统 | 一台主机3台分机 | 1 | 套 | 16236 |
| 76 | 塑料管 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 给水; 3.材质、规格: PP-R管（GB/T 19742）de20-S5; 4.连接形式: 热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒清洗; 6.主材标准号: GB/T 19742; | 26.00 | m | 13.12 |
| 77 | 塑料管 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 排水; 3.材质、规格: PVC-U管（GB/T 5836）-de50; 4.连接形式: 胶粘连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验; 6.主材标准号: GB/T 5836; | 22.00 | m | 18.04 |
| 78 | 金属软管 | ≥60cm | 11.00 | 个 | 34.44 |
| 79 | 截止阀 | DN20 | 12.00 | 个 | 31.98 |
| 80 | 开槽预埋及填平修补 | 现场定制 | 20.00 | m | 131.2 |
| 81 | 边台 | ▲1.台面：12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下：通过盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于40种酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化；耐沸水性能：5级无变化；24h吸水率≤0.1%；耐高温性：表面无裂痕；耐光色度≥4级； 2.柜体及门板：柜体及门板采用优质冷扎钢板门板,板厚均为1.0mm。所有钢制产品表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷塑灰白色。外表面平整无毛刺，无波纹、无坑不变形，整体达到外型美观、光亮度好、坚固耐用的效果。 3.抽屉：抽面板材质同门板，其它材质同柜身；两侧采用环美品牌三节式导轨，伸缩自如，存放或取物品简便。 4.铰链：采用品牌优质110度铰链，表面经电镀处理，螺栓固定处有胶垫，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，经久耐用。 5.导轨：采用品牌三节滚珠静音导轨，模具成型，伸缩自如、承重力强、可任意停所需空间。 6.拉手：采用磨具一次成形拉手，防腐耐蚀，外形美观，设计人性化。 7.地脚：ABS专用注塑可调脚，承重、防潮、防滑、抗菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度。 | 14.75 | m | 2033.6 |
| 82 | 水槽水嘴 | - 感应水龙头： 1. 主体：304不锈钢/全铜浇注。鹅颈弯管可以360度旋转。不锈钢拉丝处理。耐腐蚀、耐紫外线辐射。可以定制，给水口径G1/2( DN 15). - 操作压力：0.05Mpa-0.5Mpa推荐压力：0.1Mpa-0.5Mpa - 延时关水时间：1-60s（可调）； 4. 使用环境温度 0～45℃.使用环境湿度 95%RH以下。 5.电源：交流220V/50HZ 。直流： 6V（4节5号电池），交直流两用。 6.安全参数：冷水失供，前5秒内出水量自动降低至1.9L/Min，流出量〈150Ml流出温度〈49℃。 7.感应距离(以白板为基准) 6～35CM 8.防护等级：控制面板/IP68；控制盒/IP54； 二、水槽： 1、作为实验室重要的配件与水龙头搭配，用于实验室器具的盥洗。水槽边沿平整，契合台面。水槽材质为防腐蚀材质。主要搭配 PP存水器，防止虹吸现象。 2.材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化，耐划。 3.厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。 4.溢水管（可选）：新款溢水管与水盆一体注塑成型，防止废水溢出水盆及台面，保障实验室的安全性。 5.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 6.外观要求：产品使用表面光滑顺畅，没有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。 7.承载能力要求：在台盆中心部位加载50kg的质量，保持5min，台面不断裂和倒塌。 | 3.00 | 套 | 875.76 |
| 83 | 水槽水嘴 | 一、联水龙头 采用国产品牌铜制PP喷塑三联水嘴，防锈耐腐蚀、防老化等。出水嘴为尖嘴型，高头、单口360°旋转，使用寿命达50万次，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。出水嘴可拆卸，可方便连接循环等特殊用水水管。 二、水槽： 1、作为实验室重要的配件与水龙头搭配，用于实验室器具的盥洗。水槽边沿平整，契合台面。水槽材质为防腐蚀材质。主要搭配 PP存水器，防止虹吸现象。 2.材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化，耐划。 3.厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。 4.溢水管（可选）：新款溢水管与水盆一体注塑成型，防止废水溢出水盆及台面，保障实验室的安全性。 5.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 6.外观要求：产品使用表面光滑顺畅，没有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。 7.承载能力要求：在台盆中心部位加载50kg的质量，保持5min，台面不断裂和倒塌。 | 1.00 | 套 | 793.76 |
| 84 | 洗眼器 | 1.主体材质要求:加厚铜质；台式 2.洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛； 3.莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害； 4.防尘盖: PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并可降低使用时的短暂高水压，防止冲伤眼睛。 5.水流锁定开关:水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用； 控水阀:止逆阀，其阀门可自动关闭； 6.前置过滤器：配有小型前置过滤器，去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害； 7.供水软管:长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 | 3.00 | 套 | 721.6 |
| 85 | 紧急喷淋 | 主体:304不锈钢材质 冲淋器:不锈钢入水管、不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆和不锈钢冲淋头 | 1.00 | 套 | 4083.6 |
| 86 | 更衣柜 | 材质：全钢结构 一、更衣柜： 1. 柜体（顶板、底板、侧板、背板）：采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀。 2. 柜体门板：两块对开门，门板采用双层1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，经EPOXY喷涂处理。 3. 层板：单层1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作。 二、五金配件： 1. 把手： PVC内嵌式拉手。 2. 合页：115度DTC合页。 3. 层板销：1.5mm厚不锈钢板经数控冲床模具成型。 4．挂衣杆：采用O型铝合金材质。 4．透气孔：由数控机床一次成型 5．调整脚：8mm镀锌螺丝，底衬防水尼龙六角套环。 | 3.00 | 套 | 2361.6 |
| 87 | 实验凳 | 气压升降，360°旋转 | 8.00 | 套 | 557.6 |
| 商务要求（注：以下“★”要求均属于实质性要求，若有任意一项负偏离作无效投标处理）： |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | ★一、三包要求：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年（保修期内一切因生产厂商制造质量原因造成的损坏，免费负责维修；保修期满后若设备出现故障，需更换配件的，只收取配件费，免收其余费用；若不需更换配件，则免费维修）；免费保修期自产品安装调试并验收合格之日起计算（“项目要求及技术需求”中有要求的按其规定执行）。 ★二、投标人提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含，采购人不再就此另行付费： 1.采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训服务。 2.故障解决及免费保修（维护）服务要求： （1）在免费保修期内若出现故障必须在接报修通知后1小时内作出响应，24小时内到达现场处理，达到现场后48小时内修复，如确因客观原因超过48小时无法修复的，须用替代品更换作临时工作保障使用。 （2）免费保修（维护）期内定期上门检查、上门维修（免收维修费和元器件费）；维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品。 （3）若产品自带软件的，则须提供免费保修（维护）期内升级服务。 ★三、投标人根据售后服务要求，于投标文件中必须提供本项目的售后服务承诺书。 |  |  |  |
| ★交付使用期及地点 |  | 1.交付使用期：自签订合同之日起45个日历日内全部安装调试合格完毕并交付使用。 2.交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| ★付款方式 |  | 自验收合格之日起15个工作日内一次性支付合同金额的95%，剩余的5%作为质量保证金在质保期满后15日内支付给中标供应商。 |  |  |  |
| ★核心产品 |  | 本项目核心产品为第 9项号产品“全自动核酸提取仪”（提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格）。 |  |  |  |
| ★其他要求 |  | - 1.投标人所投产品如属于医疗器械范围内的应提供完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）或《第一类医疗器械备案凭证》复印件（必须提供）。 - 2.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 3.本项目政府采购预算金额为人民币贰佰壹拾叁万肆仟元整（￥2134000.00），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 |  |  |  |

第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1.评标依据： 评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标供应商的投标文件进行评审。

2.评标方式：以封闭方式进行评标。

二、评标办法

(一）对进入详评的，采用综合评分法。

(二)计分办法(按四舍五入取至小数点后二位)

1. 价格分………………………………………………………………………………………50分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

①投标人认定为小型、微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标报价×（1-10%）。

②除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）以进入评标的最低的评标报价为 50分。

最低投标人评标报价金额

（4）投标人价格分 =                                    　　× 50分

投标人评标报价金额

2.综合性能分……………………………………………………………………………………………30分

（1）基本分：技术参数及性能配置完全与招标文件要求（包含非实质性技术指标）无偏差的得15分；技术、性能指标或者辅助功能（非实质性技术指标）与招标文件要求出现负偏差的，每偏差一项扣1分，扣完为止。满分15分
    （2）技术参数及性能配置中实质性技术参数优于招标文件且评标时被评标委员会认可的，每有一项，得2分。满分10分
    （3）技术参数及性能配置中非实质性技术参数优于招标文件且评标时被评标委员会认可的，每有一项，得1分。满分5分
3. 履约能力分………………………………………………………………………………………………………………15分

(1)供应商或所投产品生产厂家通过IS09000（或IS09001）国际质量管理体系认、IS013485医疗器械质量管理体系认证、ISO14000环境管理体系认证且有效的（于投标文件中提供相应有效证明材料复印件，加盖投标供应商公章)，每有一项得2分，最多得6分。

(2)供应商所投产品通过CE(或EC)、FDA认证的(于投标文件中提供有效证明材料复印件)，每有一项

得1分，最多得3分。

(3)供应商所投第2项号产品“UPS稳压电源”获得节能认证的(于投标文件中提供相关证明材料复印件加盖供应商公章），得2分。

(4)供应商所投第3项号产品“生物安全柜”获得安全柜标准EX12469认证的(于投标文件中提供标证明材料复印件，加盖供应商公章)；得2分。

(5)供应商所投第4项号产品“超低温冰箱”获得中国质量认证中心出具的节能认证、环保认证的(于投标文件中提供相关认证证书及认证报告复印件，加盖供应商公章)，每有一项得1分，最多得2分。

4.售后服务分………………………………………………………………………………………5分

(1）承诺更长保修期：在满足基本免费保修期基础上，免费保修期每延长一年得2.5分（货物为多分项的，按所占项目金额比例得分)，最多得5分。

(5.综合得分=1+2+3+4）

三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标报价由低到高顺序排列；得分相同且评标报价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

四、特别说明

评标委员会认为供应商的最终报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最终报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：兴安县妇幼保健院核酸PCR实验室改建及配套设备采购

项目编号：GLZC2020-G1-250044-DCZX

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （中标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标人承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 技术参数性能指标等 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付使用期：_按乙方投标文件中承诺且不超过采购要求的时间、地点：采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.乙方必须提供原装正品、全新、符合有关质量标准的产品。设备经乙方安装调试完毕、性能测试合格后，甲方根据招标文件要求、乙方投标文件承诺及合同相关条款进行验收（设备调试、测试过程中所使用的消耗品由乙方提供）。设备验收不满足本文件规定的验收标准的，甲方有权解除合同全部退货，并追究乙方法律责任。

3.货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

4.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

7.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　5　　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定时间地点。

第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修（维护）期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

自验收合格之日起15个工作日内一次性支付合同金额的95%，剩余的5%作为质量保证金在质保期满后15日内支付给中标供应商。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 5 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额5‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向桂林市人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经兴安县财政部门审批，并签订书面补充协议报兴安县人民政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送兴安县人民政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章 投标文件（格式）

投标文件目录

一、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人(负责人/自然人)身份证正反面复印件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年6月-8月社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2020年6月-8月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.投标人相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》复印件（必须提供）；

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）。

二、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.投标报价表（必须提供）；

2.技术偏离表（必须提供）；

3.商务响应表（必须提供）；

4.售后服务方案（必须提供）；

5.“采购需求”中要求必须提供的相关有效证明文件（必须提供）；

6.“货物采购需求”需提供的有效证明文件

投标人所投产品如属于医疗器械范围内的应提供完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）或《第一类医疗器械备案凭证》复印件（必须提供）；

- 7.节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- 8环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

9.投标人2018年以来具有同类产品销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

10.投标人的专业技术能力说明（如有，请提供）；

11.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

12投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

13.投标人属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

14.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

15.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

一、资格性响应证明材料（格式）

1. 投标人相应的法定代表人(负责人/自然人)身份证正反面复印件（必须提供）

2. 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年6月-8月社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2020年6月-8月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

附件：

授权委托书（格式一）

- 致：大成工程咨询有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                   　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2020年6月-8月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

- 致：大成工程咨询有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                  　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2020年6月-8月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.投标人相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》复印件

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声   明（格 式）

- 致：大成工程咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料

1.投标报价表（必须提供）

附件

投标报价表（格式）

致：

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件正本壹份，副本肆份，并做出如下报价：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税 金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和； 投标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            邮箱：

办公电话：                   传真：

委托代理人联系电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

投标日期：

注：1.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

2.投标人必须按本投标报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话

等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。

3.如全部或部分产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，投标人应于投标文件中提供该产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及相应的品目清单（标注出所投产品在品目清单中所属的品目），以便评标委员会作为评审或优先采购的依据。

2.技术规格偏离表（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

3.商务响应表（必须提供）；

附件：

商务响应表（格式）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交付使用期及地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

4. 售后服务方案（必须提供）；

附件：

售后服务方案

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

5.“采购需求”中要求必须提供的相关有效证明文件（必须提供）

6.“货物采购需求”需提供的有效证明文件

投标人所投产品如属于医疗器械范围内的应提供完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）或《第一类医疗器械备案凭证》复印件（必须提供）

- 7. 节能方面的证书复印件（如有，请提供）

8.环保方面的证书复印件（如有，请提供）

9. 投标人2018年以来具有同类产品销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

10.投标人的专业技术能力说明（如有，请提供）

11. 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

12. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）

附件：

广西工业产品声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，

本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格 |  |  | 占投标总价比例 |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

13.投标人属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

附件：

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

14.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

附件：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

15. 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）