国咨项目管理有限公司

项目名称：医疗设备采购

项目编号：LBWXZC2020-J1-00058-GZXM

采 购 单 位 ：武宣县人民医院

采购代理机构：国咨项目管理有限公司

2020年10月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  供应商须知	6

第三章  货物采购需求	21

第四章  响应文件格式	42

第五章  合同主要条款及格式	55

第六章  评审办法	61

# 第一章  竞争性谈判公告

国咨项目管理有限公司关于武宣县人民医院的医疗设备采购（LBWXZC2020-J1-00058-GZXM）

竞争性谈判公告

项目概况

医疗设备采购的潜在供应商应在指定网站自行下载获取采购文件电子版，并于2020年10月  19日10时00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目名称：医疗设备采购

项目编号：LBWXZC2020-J1-00058-GZXM

采购方式：☑竞争性谈判

预算金额：A分标38.5万元，B分标88万元，C分标71.5万元。

采购需求：A分标：采购可视喉镜3台，转运式呼吸机 1台，空气消毒机30台；B分标：采购心电图机2台，婴幼儿呼吸机1台，新生儿/小儿持续气道正压呼吸支持系统1台；C分标：新生儿监护仪2台，病人监护仪4台，辐射保暖台2台，手术无影灯2台，VIP病房中央监护系统（一拖四）1台，如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件第三章《货物采购需求一览表》。

合同履行期限：自合同签订之日起60天内安装调试完毕并验收合格。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；具有行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证；

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.本项目不接受未购买竞争性谈判文件的供应商参与谈判。

## 三、获取采购文件

时间：在发布公告之日起至2020年10月19日前。

地点：武宣县公共资源交易中心（广西武宣县武宣镇城东路政务中心综合楼四楼）。

方式：本项目采用不记名方式购买采购文件，潜在供应商不需要报名，均可在广西来宾市武宣县人民政府门户网站http://www.wuxuan.gov.cn“公共资源交易”版块中下载采购文件电子版，如网站无法下载资料时，可以到武宣县公共资源交易中心（广西武宣县武宣镇城东路政务中心综合楼四楼）办公室下载资料。

售价：每套250元，不再收取其他任何费用，请参与谈判的潜在供应商在响应文件递交时间（2020年10月19日上午9时00分至10时00分）前向国咨项目管理有限公司缴纳，未缴纳此项费用的，响应文件不予接收。

四、谈判保证金：

## 谈判保证金：A分标：肆仟元整（¥4000.00元），B分标：玖仟元整（¥9000.00元），C分标：捌仟元整（¥8000.00元）。

## 谈判保证金的形式：应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账、电汇或网上支付形式的，在谈判截止时间前交到武宣县公共资源交易中心的保证金指定账户，并注明项目名称或项目编号（以下五家银行任选一家，需备注项目编号及所投分标），本项目不接受现金形式或从个人账户转出的谈判保证金。

## （1）开户名：武宣县公共资源交易中心

## 账  号：2108420029100126876

## 开户行：中国工商银行股份有限公司武宣县支行

## （2）开户名：武宣县公共资源交易中心

## 账  号：45050110207700000304

## 开户行：中国建设银行股份有限公司武宣支行

## （3）开户名：武宣县公共资源交易中心

## 账  号：72003500000000001769

## 开户行：柳州银行股份有限公司武宣支行

## （4）开户名：武宣县公共资源交易中心

## 账  号：20145101040013908

## 开户行：中国农业银行股份有限公司武宣县支行

## （5）开户名：武宣县公共资源交易中心

## 账  号：945003010029856667

## 开户行：中国邮政储蓄银行武宣县太平路支行

供应商在递交响应文件时须同时递交以下材料并加盖供应商盖章：廉政承诺书原件（格式见采购文件）、退保函原件（格式见采购文件）、谈判保证金转账底单复印件。采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等形式的，在谈判截止时间前，供应商应当在递交响应文件的同时递交单独密封的保函原件。否则视为无效谈判保证金。

无论以何种形式交纳的谈判保证金，谈判保证金的退还均以转账或电汇形式退回供应商银行账户（有息），按武宣县公共资源交易中心退还谈判保证金流程执行。

## 五、响应文件提交

截止时间：2020年10月19日10时00分（北京时间）

## 地点：武宣县公共资源交易中心（广西武宣县武宣镇城东路政务中心综合楼四楼）

## 六、开启

时间：2020年10月19日10时00分（北京时间）

地点：武宣县公共资源交易中心（广西武宣县武宣镇城东路政务中心综合楼四楼）

## 七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 八、其他补充事宜

1.为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。
    2.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、广西来宾市武宣县人民政府门户网站（http://www.wuxuan.gov.cn）。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（4）《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90号；

（5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

## 九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：武宣县人民医院

地    址：武宣县武宣镇城东路南二巷10号

联 系 人：徐叶叶

联系方式：0772-5213539

## 2.采购代理机构信息

名    称：国咨项目管理有限公司

地　　址：来宾市红水河大道333号翠屏水坊2号楼三层

项目联系人：黄婷

联系方式/传真：0772-4279666

3.监督部门信息

名    称：武宣县财政局政府采购监督管理股

联系方式：0772-5214660

国咨项目管理有限公司

2020年10月13日

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 内 容、要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：医疗设备采购 项目编号：LBWXZC2020-J1-00058-GZXM |
| 2 | 3.1 | 供应商资格 | 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；具有行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证。 2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4.本项目不接受联合体谈判。 5.本项目不接受未购买竞争性谈判文件的供应商参与谈判。 |
| 3 | 4.1 | 谈判费用 | 不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 |
| 4 | 8.3 | 响应文件电子版 | 供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版一份。 （1）响应文件电子版内容：与纸质响应文件一致。 （2）响应文件电子版份数：1份。 （3）响应文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 （4）响应文件电子版密封方式：响应文件电子版光盘或U盘（封面注明项目名称、编号、供应商名称）与纸质版响应文件一并装入响应文件袋（盒、箱）中。 |
| 5 | 10.2 | 谈判报价 | 供应商必须就《货物采购需求》中的所有内容作完整唯一报价，漏项报价或有选择的或有条件的报价，响应文件作响应无效处理。 |
| 6 | 11.1 | 响应文件的份数 | 正本壹册，副本叁册，须完整提交（A4纸装订）。供应商还应按供应商须知第8.3条“响应文件电子版”的规定提交响应文件电子版。 |
| 7 | 12 | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止时间之日起90天内。 |
| 8 | 13 | 谈判保证金 | 13.1谈判保证金金额（人民币）：A分标：肆仟元整（¥4000.00元）；B分标：玖仟元整（¥9000.00元），C分标：捌仟元整（¥8000.00元），各分标须足额交纳。 13.2 谈判保证金有效期：响应文件递交截止时间之日起90天内。 13.3 谈判保证金交纳的方式： 供应商应于响应文件递交截止时间前将谈判保证金从供应商的银行以应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账、电汇或网上支付形式的，在谈判截止时间前交到武宣县公共资源交易中心的保证金指定账户，本项目不接受现金形式或从个人账户转出的谈判保证金。 （1）开户名：武宣县公共资源交易中心 账 号：2108420029100126876 开户行：中国工商银行股份有限公司武宣县支行 （2）开户名：武宣县公共资源交易中心 账 号：45050110207700000304 开户行：中国建设银行股份有限公司武宣支行 （3）开户名：武宣县公共资源交易中心 账 号：72003500000000001769 开户行：柳州银行股份有限公司武宣支行 （4）开户名：武宣县公共资源交易中心 账 号：20145101040013908 开户行：中国农业银行股份有限公司武宣县支行 （5）开户名：武宣县公共资源交易中心 账 号：945003010029856667 开户行：中国邮政储蓄银行武宣县太平路支行 本项目不接受现金形式或从个人账户转出的谈判保证金。 备注:供应商转账时需提醒银行工作人员帮忙注明项目名称或项目编号及分标号。 备注：为确保谈判保证金在规定时间到账，请各供应商尽早办理保证转账或电汇。 1.无论以何种形式交纳的谈判保证金，谈判保证金的退还均以转账或电汇形式退回到供应商银行账户，按武宣县公共资源交易中心退还谈判保证金流程执行。 2.项目开标当天，由项目采购人（采购代理机构）将“武宣县公共资源交易中心谈判保证金缴纳情况审核表”发放给供应商填写。各供应商填写审核表时，需提交缴纳谈判保证金银行回单复印件。采购人（采购代理机构）将审核表和银行回单复印件交到武宣县交易中心综合部，核对谈判保证金到账情况。 3.未成交单位的谈判保证金退还：项目成交公告期内无异议的，武宣县公共资源交易中心将于公示结束后 5 个工作日内，按审核表所填的相关银行信息退还给供应商，不中标单位不需再提交纸质材料。 4.成交单位在签订合同后的谈判保证金的退还：在公示期过后无异议，请准备好以下材料：（1）退款申请书；（2）授权委托书及经办人身份证复印件；（3）原交款票据复印件（银行交款票据复印件）；（4）成交通知书复印件；（5）该项目成交单位与业主所签订合同原件（现场核验后退回）请签订合同后3个工作日内办理。 5.注明：上述退保证金的每一份材料请盖章后交到武宣县公共资源交易中心综合部，交易中心综合部收到材料后，7 天内将谈判保证金退回交款单位。具体详见广西来宾市武宣县人民政府门户网站发布的武宣县公共资源交易中心退还谈判保证金流程。 |
| 9 | 14.1 | 响应文件递交截止时间 | 响应文件递交截止时间：2020年10月19日10时00分止 地点：武宣县公共资源交易中心（广西武宣县武宣镇城东路政务中心综合楼四楼多媒体显示指定的开标厅） |
| 10 | 15 | 谈判时间、地点、人员 | 谈判时间及地点：2020年10月19日上午10：00截标后为与供应商谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：武宣县公共资源交易中心（广西武宣县武宣镇城东路政务中心综合楼四楼）。 谈判参加人员：采购代理机构将在供应商须知规定的时间和地点组织谈判小组与各供应商分别进行谈判。供应商的法定代表人或其授权委托人必须持证件（法定代表人持本人身份证或授权委托人持授权委托书及授权委托人身份证）依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。 |
| 11 | 16.2 | 评审办法 | 见第六章评审办法 |
| 12 | 27 | 合同 | 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告，并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 13 | 32 | 质疑 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：国咨项目管理有限公司 联系电话：0772-4279666 通讯地址：来宾市红水河大道333号翠屏水坊2号楼三层。 |

## 一、总  则

1.适应范围

1.1 项目名称及项目编号

项目名称：医疗设备采购

项目编号：LBWXZC2020-J1-00058-GZXM

1.2 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的竞标、谈判、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指：武宣县人民医院

2.2“采购代理机构”是指：国咨项目管理有限公司

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3. 供应商资格要求

3.1 供应商资格：详见须知前附表。

4. 谈判费用

4.1不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

5.联合体谈判要求

本项目不接受联合体参与谈判。

二、谈判文件

6.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）货物采购需求（“货物采购需求”中的所有条款要求均为实质性要求）；

（4）响应文件格式；

（5）合同主要条款及格式；

（6）评审方法。

7.谈判文件的澄清与修改

7.1供应商应认真阅读谈判文件，发现其中有误或有不合理要求的，应在公告期限届满之日前以书面形式要求采购代理机构澄清。

7.2提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间3个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，已购买竞争性谈判文件的供应商自行登录公告发布的相关网站【中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西来宾市武宣县人民政府门户网站（http://www.wuxuan.gov.cn）】查询，并以书面形式通知所有采购文件收受人，不足三个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

7.3采购代理机构在竞争性谈判公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同供应商已知晓竞争性谈判文件的澄清或者修改，供应商应将澄清或者修改的内容考虑在响应文件中，供应商在响应文件递交截止前未登录竞争性谈判公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成供应商的响应文件不符合竞争性谈判文件要求或废标的，由供应商自行承担责任。

7.4澄清、答复、修改、补充的内容为谈判文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

7.5谈判文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充谈判文件。

## 三、响应文件的编制

8. 竞争性谈判响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

8.1响应文件组成【以下文件要求必须提供的，未提供的视为不响应，谈判无效】

（1）响应函（格式见第四章，必须提供）；

（2）谈判报价表（格式见第四章，必须提供）；

（3）供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件（必须提供）；

（4）供应商相应的法定代表人的身份证正反两面复印件（必须提供）；

（5）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供，格式见第四章）；

（6）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第四章，必须提供）；

（7）供应商有效的医疗器械生产或经营许可证（采购货物为第一类医疗器械的不须提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明）复印件（必须提供）；

（8）谈判保证金转账底单复印件（必须提供）；

（9）供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道的信用查询页面打印文件；（查询日期须在本项目竞争性谈判公告发布之后，必须提供）；

（10）商务响应表和技术响应、偏离情况说明表（格式见第四章，必须提供）；

- （11）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

- （12）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（13）供应商的售后服务承诺书（格式自拟，由供应商按“货物需求一览表”售后服务及要求自行填写）（必须提供）；

（14）供应商2020年以来任意三个月依法缴纳社保费的缴费凭证或证明；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件，依法不参与社保的人员，应出具相关的说明文件；注：如为新成立的供应商请按实际情况依法提供相关材料（如有，请提供）；

（15）供应商2020年以来任意三个月依法缴纳税费证明复印件，无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（如有，请提供）

（16）经审计的2018年或2019年的年度财务报表复印件（2020年成立的新公司应提供公司成立日之后的财务报表复印件）或银行出具的资信证明复印件或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件或提交本公司出具的财务报表和承诺书，承诺该财务报表数据真实可靠；（如有，请提供）；

（17）供应商2018年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（18）“货物采购需求”须提供的有效证明文件（按货物采购需求要求提供，如有要求的，必须提供，否则谈判无效）

（19）供应商认为需要提供的有关材料（如产品属于小型、微型企业的须提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料；如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利性单位的，须提供残疾人福利性单位声明函。）

注： 以上有关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件必须于本项目截标前与响应文件同时提交，并加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外）；其余由供应商视自身情况自行提交。

8.2 供应商应按竞争性谈判文件第六章“响应文件格式”编制响应文件。

8.3 响应文件电子版

供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版一份。

（1）响应文件电子版内容：与纸质响应文件一致。

（2）响应文件电子版份数：1份。

（3）响应文件电子版形式：可编辑的word文档格式。

（4）响应文件电子版密封方式：响应文件电子版U盘（封面注明项目名称、编号、分标号、供应商名称）与纸质版响应文件一并装入响应文件袋（盒、箱）中。

9. 响应文件的语言及计量

9.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为准。

9.2 谈判计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

四、响应文件的份数、装订、封装、签署和递交

10.谈判报价

10.1 谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写。

10.2 供应商必须就《货物采购需求》中的所有内容作完整唯一报价，漏项报价或有选择的或有条件的报价，响应文件作响应无效处理。谈判报价包含货物、项目方案、软件提供、专用工具、运输、装卸保管、设计、施工、安装、调试、验收、和售后服务、培训、保险、税金及其他所有成本费用的总和。对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

10.3成交供应商负责本项目的采购服务需求表及商务要求表等全部工作，并确保项目实施质量达到采购人的要求。

10.4供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其谈判将视为无效。

11.响应文件的份数、装订、封装、签署

11.1响应文件份数：正本壹册，副本叁册，须完整提交（A4纸装订）。供应商还应按供应商须知第9.3条“响应文件电子版”的规定提交响应文件电子版。

11.2响应文件装订要求：供应商应按供应商须知第9.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、分标号、供应商名称、地址、日期。若响应文件过厚无法装订成壹册的，供应商可进行分装，但须相应标注清楚。

11.3响应文件须由供应商在规定签章处加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人或负责人或自然人或相应的授权委托代理人签字，供应商应写全称，响应文件副本可以是加盖公章（自然人除外）的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

11.4响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本竞争性谈判文件中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可以为正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

11.5响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章（自然人除外）及法定代表人或负责人或自然人或相应的授权委托代理人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

11.6响应文件包装、密封、标记：

11.6.1响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人或负责人或自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

11.6.2 响应文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：

项目编号：

分标号：

供应商单位名称：

在    年  月  日  时  分前不得开启(此处供应商填写响应文件递交截止时间)

11.7 供应商公章：本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、谈判专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

12. 响应文件有效期

12.1响应文件递交截止时间之日起90天内，有效期不足的响应文件将被拒绝。

13. 谈判保证金

13.1谈判保证金金额（人民币）：A分标：肆仟元整（¥4000.00元）；B分标：玖仟元整（¥9000.00元）；C分标：捌仟元整（¥8000.00元），各分标须足额交纳。

13.2 谈判保证金有效期：响应文件递交截止时间之日起90天内。

13.3 谈判保证金交纳的方式：于供应商须知前附表规定的谈判保证金交纳方式及时间前从供应商基本账户/银行账户转出并到达保证金指定银行账户，否则视为无效谈判保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的谈判保证金。

13.4办理手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注：项目名称或项目编号+分标号，以免耽误谈判。

13.5除法律规定不予退还保证金的情形外，谈判保证金的退还均以转账形式退回到供应商银行账户。

13.6未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后五个工作日内，由供应商提供本单位开户银行及账号和退保函后，以转账方式退还（有息）；成交供应商的谈判保证金在合同签订后并将一份合同副本送达到采购代理机构存档后的五个工作日内，以转账方式退还（有息）。

14. 响应文件的递交

14.1 响应文件递交截止时间：2020年10月19日10时00分止，供应商应按竞争性谈判文件规定的响应文件递交截止时间前递交响应文件。供应商递交响应文件时，须携带授权委托书原件及法定代人身份证复印件(委托代理时提供)和谈判保证金转账单原件及复印件（复印件须加盖公章，不须密封，单独提交），将响应文件密封提交到武宣县公共资源交易中心（广西武宣县武宣镇城东路政务中心综合楼四楼多媒体显示指定的开标厅），未按要求递交或逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构有权拒收。

五、竞争性谈判（简称谈判）与评审

15. 谈判小组组成及谈判时间、地点、人员

15.1 谈判小组组成：谈判及评审工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判小组的构成： 3 人，其中采购人代表 1 人， 专家  2 人。专家确定方式：随机抽取。

15.2 谈判时间及地点：2020年10月19日10时00分截标后为与供应商谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：武宣县公共资源交易中心（广西武宣县武宣镇城东路政务中心综合楼四楼）。

15.3 谈判参加人员：采购代理机构将在供应商须知规定的时间和地点组织谈判小组与各供应商分别进行谈判。供应商的法定代表人或其授权委托人必须持证件（法定代表人持本人身份证或授权委托人持授权委托书及授权委托人身份证）依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。

16.评审原则和评审办法

16.1 谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

16.2 评审办法：具体详见第六章评审办法。

16.3 谈判小组应按谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

16.4 在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

16.5 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

16.6评审工作将采取封闭方式进行，谈判小组成员和有关工作人员不得透露对响应文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

17. 评审程序及谈判要求

17.1 谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件中的资格证明、保证金等进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。并从符合竞争性谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判。（详见第六章的评审办法）

17.2 谈判小组在对响应文件的资格性和符合性进行审查时，如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定形式的，应一次性告之供应商，供应商应在规定的时间内当场补正或更正。

17.3 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人或负责人或自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

17.4 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或负责人或自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。逾时不交的，视同放弃谈判。

17.5在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

17.6最后报价

17.6.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

17.6.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

17.6.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

17.6.4 最后报价中谈判报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述勘误修正原则及方法调整或修正响应文件的谈判报价，供应商需签字确认。

17.6.5 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

18.评审报告

18.1 谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。

18.2 在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

19.特别说明

19.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下分标谈判或未划分分标的同一合同项下的谈判，否则，响应文件无效。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则响应文件无效。

19.2根据桂财采[2016]42号的规定，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的供应商，其他响应文件无效。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，应当按一个供应商认定，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。本项目的核心产品的名称见本竞争性谈判文件第三章“货物采购需求”。

19.3供应商谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人、自然人）所拥有。供应商谈判所使用的采购项目实施人员必须为本法人（负责人）员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

19.4供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

19.5供应商在谈判活动中提供任何虚假材料，其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

19.6 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，谈判产品被认定为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格为评审价（计算方式见“评审办法”）；

成交产品为小型和微型企业产品的，成交结果将同时公告产品企业《中小企业声明函》，接受社会监督。

19.7根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

19.7.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本竞争性谈判文件第四章附件），并对声明的真实性负责。

成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

19.8本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备[打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备(液晶显示器）]、制冷空调设备[制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组、单元式空气调节机）]、专用制冷、空调设备（机房空调）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器[空调机（房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组、单元式空气调节机）、电热水器]、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备[普通电视设备（电视机）]、视频设备[视频监控设备（监视器）]、便器（坐便器、蹲便器、小便器）、水嘴等为政府强制采购节能产品。若采购货物中含有此类产品时，供应商的所竞货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商应在响应文件中提供所竞产品在《节能产品政府采购清单》中的相应页面复印件或由国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书复印件，否则响应文件无效。

20. 属于下列情况之一者，响应文件无效：

- （1）未按供应商须知第14条款交纳谈判保证金的；

- （2）未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的；

- （3）不具备谈判文件规定的资格要求的；

- （4）响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- （5）属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

- （6）响应文件有效期、谈判保证金有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足谈判文件要求的；

- （7）供应商未就“货物采购需求”中所竞所有货物内容作完整唯一报价的；

- （8）未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；

- （9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下分标或未划分分标的同一合同项下的政府采购活动；

- （10）未满足谈判文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

- （11）信用查询资料不符合响应文件要求或未提供有关信用的书面声明的。

（12）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

21.有下列情形之一的视为供应商相互串通谈判，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出；

（7）响应文件实质性要求未做变动，供应商最后报价高于第一次报价的。

22.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低谈判报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加谈判；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 23. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 24. 谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其谈判被拒绝。

六、确定成交供应商办法及结果公告

25. 确定成交供应商

25.1采购代理机构于谈判结束后2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

25.2 采购代理机构应当在确定成交供应商后2个工作日内，将成交结果在公告发布的媒体上公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

25.3供应商如对成交公告有异议，可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构将在接收供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

25.4采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

七、签订合同

26. 履约保证金

26.1详见合同条款。

27.签订合同

27.1成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

27.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构将没收成交供应商的全部谈判保证金。

- 27.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排名第二的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

27.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告，并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

八、适用法律

28.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。

九、其它内容

29.采购代理服务费

29.1采购代理服务费:按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（货物类）向成交供应商收取，单个项目或分标代理服务费按收费标准计算不足5000元的，按5000元收取，成交供应商在领取成交通知书前，应向采购代理机构一次付清代理服务费。

29.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）万元×0.8%=4万元

（5000-1000）万元×0.5%=20万元

（6000-5000）万元×0.25%=2.5万元

合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元）

30.解释权

30.1本采购文件根据国家相关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

31.通讯地址

31.1所有与本采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：国咨项目管理有限公司来宾分公司

通讯地址：来宾市红水河大道333号翠屏水坊2号楼三层

电    话：0772-4279666

32.成交服务费交纳帐户：

账户名称：国咨项目管理有限公司来宾分公司

开户银行：中国邮政储蓄银行来宾市支行

银行账号：945007010024358889

33. 询问、质疑和投诉

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

33.2 供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内

作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

33.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主

要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第三章  货物采购需求

货物采购需求一览表

说明：

1.本需求表中带★标记的要求为实质性要求，必须满足或优于参数要求，否则谈判无效。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.提供相同品牌服务或产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的供应商，其他谈判无效。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的采购文件中载明的核心服务品牌或产品品牌相同的，视为提供相同品牌服务或同品牌产品。

4.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加谈判。

| A分标：政府采购预算金额为人民币叁拾捌万伍仟元整（¥385000.00），超出采购预算金额，采购人不能支付的将被视为无效谈判处理。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| 1 | 可视喉镜 | 3 | 台 | 1.喉镜与显示屏一体化结构，便携易用； 2.显示器可灵活翻转，前后至少180°，左右至少270°； 3.显示器分辨率：不低于320×240； 4.全防水设计，可浸泡消毒； 5.视频喉镜全金属框架，机械强度高； 6.镜片精细化设计宽度不大于5mm～8mm，为插管提供更大的空间； 7.具备一键拍照功能，一键录像功能，图像定格功能，浏览功能，图片放大功能； 8.USB读取与存储，大容量16G TF卡； 9.显示器规格：3.5英寸显示屏； 10.视场角：45-65 º； 11.景深：50mm-500mm； 12.光照度：≥150 Lux； 13.充电时间：≥3h； 14.工作时间：≥200min； 15.内置电源：可充电高能聚合物锂电池，容量不低于2000mAh； 16.支持低电量屏幕显示功能； 17.充电方式，连接充电线时接头正反两面都可以使用； 18.一支喉镜手柄可与至少五种不同规格的镜片匹配使用，须分别适用于身材高大型成人、身体正常型成人、正常成年女性、儿童及困难气道患者。 |
| 2 | 转运式呼吸机 | 1 | 台 | 一、基本参数 1.类型：气动电控； ★2.显示屏：5.6英寸TFT彩色液晶屏； ★3.后备电源：可充电锂电池，≥2小时； 4.呼吸模式：A/C，SIMV，SPONT，SIGH，MAN； ★5.图形显示波形：压力-时间，流速-时间，容量-时间 环图： 压力-容积，流速-容积； 6.气路系统安全压力：≤80cmH2O； 7.配置有推车式、钢架式、背包式可选。 二、主要配置参数 1.潮气量：范围：0，50～1500 mL；增量：10mL； ★2.呼吸频率：范围：4～80 bpm；增量：1bpm； 3.吸呼比：范围：3:1～1:5；增量0.5； 4.吸气时间：范围：0.2～10s；增量：0.1s； 5.压力触发：范围：(PEEP-20cmH2O)～PEEP 0cmH2O；增量：1cmH2O； 6.流速触发：范围：1～20L/min；增量：1L/min； 7.呼末正压：范围：0～20cmH2O； 8.压力限制：范围：5～80cmH2O； ★9.氧浓度：范围：45～100%。增量：1%。 三、主要监测参数 1.吸气潮气量：范围：0～1500mL；分辨率：1mL； 2.呼气潮气量：范围：0～1500mL；分辨率：1mL； 3.分钟通气量：范围：0～20/min L；分辨率：0.1L/min； 4.氧浓度：范围：21%～100%；分辨率：1%； 5.总计呼吸频率：范围：0～80bpm；分辨率：1bpm； 6.自主呼吸频率：范围：0～30bpm；分辨率：1bpm； 7.呼末正压：范围：0～20cmH2O；分辨率：1cmH2O； 8.气道峰压：范围：0～80cmH2O；分辨率：1cmH2O； 9.平均气道压力：范围：0～80cmH2O；分辨率：1cmH2O。 四、报警功能 1.潮气量：高：60～1450 mL，低：OFF，50～1440mL； 2.分钟通气量：高：1-20L，低：0-19L； 3.氧浓度：高：22～100%，低：OFF，21～99%； 4.气道压力：高：1～80 cmH2O，低：0～79cmH2O； 5.呼吸频率：高：6～80 bpm ，低：5～79bpm； 6.持续气道压力高：气道压力连续15 s超出（PEEP+15）cmH2O时发出报警； 7.窒息报警：设定时间为15～60s，增量为1s； 8.氧气不足报警：供氧压力小于0.28MPa； 9.交流电断电报警：交流断电后发出声光报警，并自动切换到电池供电； 10.电池电量低报警：报警后电池供电时间不少于10min； 11.电池电量耗尽报警：报警后电池供电时间不少于5min； 12.报警静音计时：≤120s。 |
| 3 | 空气消毒机 | 30 | 台 | 一、主要功能 ★1.主机壳体选用完全不燃烧的金属材质经现代防潮工艺制成，面饰层采用水晶面板，款式时尚、新颖，表面平整无凹凸状，易清洁，不藏污纳垢减少交叉感染； ★2.微电脑程序控制，触感式控制面板，中文背光液晶显示屏； ★3.UV管、 电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示； ★4.UV强度在线自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度； 5.整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能； 6.主管失效备管自动支援及加强功能； 7.采用进口主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠； 8.程控、遥控、手控多控消毒运行； ★9.风速高、中、低可选，采用下进上出风结构，避免凉风直吹病员； ★10.全翻盖式机壳，方便于日常清洗、保养、维护，节时省力； 11.带活性炭网除臭及光触媒除菌辅助消毒手段； ★12.遥控器设计具有防丢失功能。 二、主要技术参数 1.适用体积：100m3； 2.外形：平板壁挂式； 3.外观尺寸：100cm×40cm×24cm； ★4.循环消毒风量：≥1000m3/h； ★5.紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.75×103μW/cm2； 6.消毒功率：≤430W； 7.紫外线管寿命：≥5000h； 8.紫外线泄漏量：＜5μW/cm2； 9.消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3； 10.负离子发生量：≥6×106个/cm3； 11.额定电压：AC 220V±22V； 12.额定频率：50Hz±1Hz； 13.噪音：≤55dB(A)； 14.消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准； 15.适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）； 16.安全防护类型：I类。 |
| 商务要求（均为实质性条款）： |  |  |  |  |
| 免费保修期及售后服务要求 |  | - 1.免费送货上门，免费安装调试合格，免费技术培训，保证使用人员正常操作软件的各项功能；按国家有产品规定执行“三包”，定期回访及维护。 - 2.免费质保期：不少于1年。其余按供应商承诺进行。质保期过后，成交供应商应以最优惠价格为采购人提供维修零配件，在采购人所在地免费更换调试，只收取零配件成本，不收取其它一切服务费用。 3.设立维护电话，提供技术支持服务。如设备出现问题或采购人有服务需求的，成交供应商应在30分钟内响应；需要现场维修的，应在4小时内到达现场；一般问题应在12小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则成交供应商应赔偿采购人的相应损失；（需在响应文件中提供售后服务联系人及联系电话） 4.备品备件及耗材等要求：谈判产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，供应商应提供其清单；常年备有设备配件，能及时处理、更换损坏的零部件。 5.保证十五年内有零配件提供，其中耗材价格按市场售价的九折提供； 6.免费开放设备端口，免费升级系统软件。 7.人员培训要求：成交供应商须至少提供二次培训,第一次为现场安装调试培训，现场培训3名以上技术人员，培训时间不少于1天，达到能独立、熟练操作和维护的程度。第二次培训在仪器安装一年后，成交供应商工程师回访采购人，在现场进行提高培训，并对仪器进行免费检修保养；上述每次培训的各项 费用均由成交供应商全部承担，异地培训期间食宿由成交供应商承担。 8.供应商必须在竞争性谈判响应文件中提供服务承诺书。 |  |  |
| 合同签订时间、交付使用时间及地点 |  | 合同签订时间：自领取成交通知书后10个工作日内签订； 交付使用时间：自合同签订之日起60个日历日内完成安装与调试； 交货地点：广西来宾市武宣县采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 本分标无预付款。货物安装、调试、验收合格、乙方向甲方开具全额发票后在一个月内: 1.甲方向乙方支付合同总金额的40%（不计利息）； 2.剩余合同总金额的55%，甲方在12个月内分期付清（不计利息）； 3.质保金:设备正常使用18个月后，甲方向乙方支付作为质保金的合同总金额的5%（不计利息）。 |  |  |
| 验收条件及标准 |  | 1.谈判产品必须是厂家合法渠道的全新正品，成交供应商供货时须提供厂家的供货及售后服务证明。供应商须接受第三方参与的验收方式，验收方法不限于逐项参数验证、实施要求及功能应对等，如验收未通过，其产生的费用由成交供应商自行承担。以上材料提供不全者，视为产品验收不合格，采购人有权不予验收。 2.交货时，所有产品均严格按签订的政府采购合同、供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求或与响应和承诺的技术参数不一致的，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。 3.设备安装正常使用一个月后方可进行验收，验收合格以后，若设备在一年内出现三次核心部件故障，成交供应商无条件按采购人要求进行退货或者更换货物。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.谈判供应商须在响应文件中提供竞标产品的说明书或彩页或检测报告，说明书或彩页或检测报告上须清晰可见详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片。实质性要求的技术参数以以上证明材料为准，必须与技术响应及偏离情况说明表的响应一致，以上材料均须加盖单位公章，否则竞标无效。 2.设备必须是全新、完整、未使用过的产品，设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发； 3.属于国家规定必须取得医疗器械注册证的产品，在响应文件中必须提供该产品有效的医疗器械注册证复印件；属于国家规定必须备案的医疗器械，在响应文件中必须提供该产品有效的医疗器械备案信息表复印件。否则谈判无效。 4.知识产权保护要求：供应商应对谈判内容所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求。 |  |  |

| B分标：政府采购预算金额为人民币捌拾捌万元整（¥880000.00），超出采购预算金额，采购人不能支付的将被视为无效谈判处理。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| 1 | 心电图机 | 2 | 台 | 1.7英寸高分辨率可翻转彩色液晶显示屏，800×480高分辨率，长达5s的12导联同屏显示时长； ★2.支持synEci18 18导联静态记录，具备ECAPS18自动分析算法，针对右胸后壁导联提供详细自动测量分析； ★3.心电图波形数据可直接输出pdf文件（输出至SD卡）； 4.自带智能帮助程序； 5.长达3分钟的同屏12道心电波形冻结功能； 6.共模抵制比：≥100dB；模数转换精度：≤2.5μV；频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3dB）； 7.自动分析结果：5大类240种以上分析结论支持；支持右胸后壁导联独立分析；支持18导联ST-Map； 8.自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值； 9.数字滤波器：低通滤波 75Hz，100Hz，150Hz三档、肌电滤波 25Hz/35Hz两档、交流滤波 50Hz或60Hz、基线抑制滤波 强/弱两档； 10.增益/灵敏度选择：5，10，20mm/mV，手动或自动； 11.走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S； 12.打印数据：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等； 13.记录模式：可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调；支持二阶梯实验；支持运动后检查；支持RR间期检查； ★14.全键盘设计，支持中文输入病人信息； 15.数据存储：400份心电文件的内部存储并支持存储卡扩展； ★16.网络功能：支持有线和无线网络； 17.正式打印前可通过屏幕预览确认记录波形质量与解析结果； ★18.可选配单机版心电信息管理软件，组成工作站。 |
| 2 | 婴幼儿呼吸机 | 1 | 台 | 1.适用范围：适用于体重30kg以内的早产儿、新生儿及儿童科室治疗使用； 2.通气控制：具备无创通气、常频通气和高频通气；常频通气模式下至少两种呼吸模式同时具备容量保证VTG和和容量限制（VTLimit）功能；高频模式下具备容量保证（VTG）功能，具备nIPPV模式； 3.无创通气技术参数： 3.1通气模式：无创持续正压通气nCPAP；无创间歇正压通气nIPPV；无创高频通气nHFO；高流量氧疗HiFlow； 3.2无创nIPPV和nCPAP模式下，具备自动和手动两种调节吸气流量和呼气流量的方式； ★3.3具备无创间歇正压通气nIPPV模式； ★3.4 nHFO(无创高频)； 3.5高流量氧疗Hiflow：最大流量设置范围≥25L/min； 3.6高流量氧疗可设置压力限制Pmax：10～24mbar； 4.常频通气技术参数： ★4.1通气模式：间歇正压通气/间歇指令通气(IPPV/IMV)、同步间歇正压(SIPPV)、同步间歇指令(SIMV+Psupport压力支持)、压力支持通气 PSV（PSV+SIPPV）、持续正压通气CPAP； ★4.2常频容量保证最小可设置≤0.8ml； 4.3触发方式：流量触发和容量触发； 4.4最小流量触发可设置到小于等于0.1L/min； 4.5容量触发范围:5～30%； 4.6吸气流量:1～30L/min，可手动调节流量数值； 4.7呼气流量:1～18L/min，可手动调节流量数值； 4.8 SIPPV和SIMV模式都具备容量限制Limit功能：1-180ml 5.高频通气技术参数： 5.1平均压：0～40cmH2O，最小设定值＜4cmH2O； ★5.2振荡频率：5～20 Hz，频率的设置与振幅的设置范围互不干扰； 5.3振荡振幅：5～100 cmH2O（单独蓄电池供电时振幅可设置值≥80cmH2O）； 5.4振荡负压：≤-50cmH2O； ★5.5具备高频模式容量保证功能； 5.6高频模式具备四种吸呼比：25:75、33:66、40:60、50:50； 6.呼吸机主要监测功能： 6.1同屏显示压力（P）、容量（V）、流速（flow）呼吸参数波形； 6.2具备三个肺功能环：P/V环、P/Flow环、V/Flow肺功能环； 6.3至少可以同屏显示三道呼吸波形和两个肺功能环，方便对比研究肺功能情况； 6.4监测参数： Spont%、Tispont、C20/C(肺泡过度膨胀系数)、DCO2(CO2弥散系数)、Leak(泄漏率)、t（时间常数）、VHFO等参数； 7.要求热丝式流量传感器，非耗材，可重复使用，死腔≤0.9ml，配两个； 8.显示屏≥12英寸彩色触摸屏，屏幕与呼吸机主机可分离操作； 9.呼气阀具备恒温加热功能，防止呼气阀因水汽凝集而造成的患儿呼气阻力增大； 10.湿化系统：标配湿化系统一套；双加热重复性呼吸管路两套，可根据客户需求选配不同型号，可手动调节温度和湿度，保证最佳的湿化，减少管路里冷凝水的产生。可兼容第三方管路，减少使用成本； 11.空气压缩机： 11.1最高压力0.7MPa； 11.2输出压力：0.3MPa-0.4MPa； 11.3最大流量：≥60L/min（适合无创、常频、高频通气正常使用）。 |
| 3 | 新生儿/小儿持续气道正压呼吸支持系统 | 1 | 台 | 1.院内转运系统是将从产房或救护车运回高危婴儿转运到NICU进行救治,或转运到有关科室检查治疗, 转运过程中防止可能存在患儿出现病情变化的风险； ★2.婴儿转运系统车上配置：复苏设备(T组合)，空氧混合仪，CPAP，空气压缩机，氧气瓶，充电电池，移动转运推车； 3.CPAP发生器通过CPAP压力杠设置3到10cm水柱震荡气体压力； 4.安全、受控吸气峰压PIP，扩张新生儿的肺部并提供 最佳的氧合作用； 5.CPAP/PEEP，使肺部在呼气时保持张开的状态，从而避免粘连受损并维持功能残气量； 6.用于有自主呼吸的新生儿，提供持续正压通气支持； 7.低功耗大容量UPS,续航时间约2小时； 8.氧浓度（FiO2）调节范围：21%～100%，精度：<±3%； ★9.流量调节：0.1-1,1～10LPM ，精度：<±3%； 10.持续气道正压(CPAP)调节:3厘米水柱～10厘米水柱； 11.气源提供：空气：0.3MPa～0.4MPa；氧气：0.3MPa～0.4MPa； 12.供气压差报警：供气压力差在0.05MPa～0.12MPa，声音报警； 13.最大压力（MAX-P）、吸气峰压（PIP）、CPAP/PEEP压力； 14.报警时间：＞60s； 15.报警燥声:＞57dB(A)； 16.医用空压机配套使用，提供医用压缩空气源； 17.启动方式：高温过热保护功能； 18.输出压力：0.012Mpa-0,018Mpa； 19.输出流量：≥10L/min(20L/min)； 20.噪音：≤55Db(A)； 21.过热保护：120℃； 22.电源：a.c.220V,50Hz； 23.功率；30VA； 24.最大承重20Kg； |
| 商务要求（均为实质性条款）： |  |  |  |  |
| 免费保修期及售后服务要求 |  | - 1.免费送货上门，免费安装调试合格，免费技术培训，保证使用人员正常操作软件的各项功能；按国家有产品规定执行“三包”，定期回访及维护。 - 2.免费质保期：不少于1年。其余按供应商承诺进行。质保期过后，成交供应商应以最优惠价格为采购人提供维修零配件，在采购人所在地免费更换调试，只收取零配件成本，不收取其它一切服务费用。 3.设立维护电话，提供技术支持服务。如设备出现问题或采购人有服务需求的，成交供应商应在30分钟内响应；需要现场维修的，应在4小时内到达现场；一般问题应在12小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则成交供应商应赔偿采购人的相应损失；（需在响应文件中提供售后服务联系人及联系电话） 4.备品备件及耗材等要求：谈判产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，供应商应提供其清单；常年备有设备配件，能及时处理、更换损坏的零部件。 5.保证十五年内有零配件提供，其中耗材价格按市场售价的九折提供； 6.免费开放设备端口，免费升级系统软件。 7.人员培训要求：成交供应商须至少提供二次培训,第一次为现场安装调试培训，现场培训3名以上技术人员，培训时间不少于1天，达到能独立、熟练操作和维护的程度。第二次培训在仪器安装一年后，成交供应商工程师回访采购人，在现场进行提高培训，并对仪器进行免费检修保养；上述每次培训的各项 费用均由成交供应商全部承担，异地培训期间食宿由成交供应商承担。 8.供应商必须在竞争性谈判响应文件中提供服务承诺书。 |  |  |
| 合同签订时间、交付使用时间及地点 |  | 合同签订时间：自领取成交通知书后10个工作日内签订； 交付使用时间：自合同签订之日起60个日历日内完成安装与调试； 交货地点：广西来宾市武宣县采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 本分标无预付款。货物安装、调试、验收合格、乙方向甲方开具全额发票后在一个月内: 1.甲方向乙方支付合同总金额的40%（不计利息）； 2.剩余合同总金额的55%，甲方在12个月内分期付清（不计利息）； 3.质保金:设备正常使用18个月后，甲方向乙方支付作为质保金的合同总金额的5%（不计利息）。 |  |  |
| 验收条件及标准 |  | 1.谈判产品必须是厂家合法渠道的全新正品，成交供应商供货时须提供厂家的供货及售后服务证明。供应商须接受第三方参与的验收方式，验收方法不限于逐项参数验证、实施要求及功能应对等，如验收未通过，其产生的费用由成交供应商自行承担。以上材料提供不全者，视为产品验收不合格，采购人有权不予验收。 2.交货时，所有产品均严格按签订的政府采购合同、供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求或与响应和承诺的技术参数不一致的，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。 3.设备安装正常使用一个月后方可进行验收，验收合格以后，若设备在一年内出现三次核心部件故障，成交供应商无条件按采购人要求进行退货或者更换货物。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.本分标的“心电图机”、“婴幼儿呼吸机”设备已办妥采购进口产品论证相关手续，接受进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）谈判。供应商如使用进口产品的，须负责免费代办进口免关税手续，其报价须包含代办免关税手续费。 2.谈判供应商须在响应文件中提供竞标产品的说明书或彩页或检测报告，说明书或彩页或检测报告上须清晰可见详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片。实质性要求的技术参数以以上证明材料为准，必须与技术响应及偏离情况说明表的响应一致，以上材料均须加盖单位公章，否则竞标无效。 3.设备必须是全新、完整、未使用过的产品，设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发； 4.属于国家规定必须取得医疗器械注册证的产品，在响应文件中必须提供该产品有效的医疗器械注册证复印件；属于国家规定必须备案的医疗器械，在响应文件中必须提供该产品有效的医疗器械备案信息表复印件。否则谈判无效。 5.知识产权保护要求：供应商应对谈判内容所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求。 |  |  |

| C分标：政府采购预算金额为人民币柒拾壹万伍仟元整（¥715000.00），超出采购预算金额，采购人不能支付的将被视为无效谈判处理。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| 1 | 新生儿监护仪 | 2 | 台 | 一、监护仪参数 1.一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和双通道体温监测功能，具备国家食品药品监督管理局颁发的Ⅲ类医疗器械注册证； 2.可选配Nellcor血氧，支持SatSeconds技术，通过联合血氧偏离报警限的范围和血氧偏离报警限的时间分析生成报警，减少误报警； 3.支持选配可即插即用呼末二氧化碳（EtCO2）的伟康旁流/主流呼末二氧化碳,无需用户设置，软件自动识别和加载应用； 4.支持选配同品牌呼末二氧化碳（EtCO2）。 二、显示屏参数 1.屏幕尺寸：≥8英寸彩色显示屏，分辨率：800×600。支持同屏显示11道波形，以同时观察丰富的信息； 2.主界面上支持自定义快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯，调整快捷键数量和顺序; 3.支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式等。 三、数据参数 1.主机配备一个VGA或HDMI接口以及不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备； 2.支持AES128位加密和TLS 256位数据传输加密； 3.支持网络流量监控及控制，提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。 四、性能特点 1.在任何滤波模式下均可监测ST值，提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁、下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段； ★2.在诊断模式下，支持不低于94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于105dB的共模抑制比； - 支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性； ★4.无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值； 5.具备多参数数字遥测监护产品，支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网； 6.支持用户自行安装激光打印机驱动； 7.标配一体式可折叠收纳的挂床提手，不需要额外的工具安装挂床装置，便于挂床安装； ★8.监护仪设计使用年限8年； 9.具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，通过不一样的颜色显示两种类型的报警，能够同时显示两种报警，有利于医护人员远距离辨识报警情况； 10.屏幕与物理按键上下分布。物理按键板和飞梭的位置需处于屏幕下方，按键受力位置低，避免机器左右移动，避免造成机器移动倾倒； |
| 2 | 病人监护仪 | 4 | 台 | 一、监护仪参数 1.一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和双通道体温监测功能，产品具备国家食品药品监督管理局颁发的Ⅲ类医疗器械注册证； 2.支持选配可即插即用呼气末二氧化碳（EtCO2）的伟康旁流/主流呼气末二氧化碳,无需用户设置，软件自动识别和加载应用； 3.支持选配同品牌呼末二氧化碳（EtCO2）。 4.支持选配有创血压（IBP），支持CVP、ART、PA、PAWP测量。 二、显示屏参数 1.屏幕尺寸：≥8英寸彩色显示屏，分辨率：800×600。支持同屏显示11道波形，以同时观察丰富的信息。 2.主界面上支持自定义快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯，调整快捷键数量和顺序； 3.支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式等。 三、数据参数 1.主机配备一个VGA或HDMI接口以及不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。 2.支持AES 128位加密和TLS 256位数据传输加密。 3.支持网络流量监控及控制，提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。 四、性能特点 1.在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁、下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段； ★2.在诊断模式下，支持不低于94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于105dB的共模抑制比； 3.支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性； ★4.无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值； 5.具备多参数数字遥测监护产品，支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网。 6.支持用户自行安装激光打印机驱动； 7.标配一体式可折叠收纳的挂床提手，不需要额外的工具安装挂床装置，便于挂床安装。 8★.监护仪设计使用年限8年； 9.具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，通过不一样的颜色显示两种类型的报警，能够同时显示两种报警，有利于医护人员远距离辨识报警情况； 10.屏幕与物理按键上下分布。物理按键板和飞梭的位置需处于屏幕下方，按键受力位置低，避免机器左右移动，避免造成机器移动倾倒。 |
| 3 | 辐射保暖台 | 2 | 台 | 一、主要技术参数 1.电源：220V/50Hz； 2.功率：1000VA； 3.温控方式：微电脑高精度伺服控温； 4.温控模式：预热、自动、手动控制模式； ★5.温控范围：32℃～38℃； ★6.温控扩充范围：25℃～38℃，用于特殊婴儿护理； 7.温度显示范围：至少25℃～42℃； 8.温控精度：≤0.5℃； 9.床面温度均匀度：≤2℃； 10.温度显示精度：≤0.1℃； 11.温度传感器精度：≤0.3℃； 12.升温时间：≤45min； 13.显示方式：设置温度、肤温、计时、加热功率百分比实时LED分屏显示； 14.报警功能：具有断电、偏差、超温、传感器故障、手动五种声光报警和自检功能； 15.温度校正：温度偏差可在前面板修正； 16.超温保护：具备双CPU控制系统、三重超温保护独立切断装置； 17.脱落保护：肤温传感器具有防脱落保护装置； 18.辐射头角度：±90°水平无级可调； 19.床面倾斜±10°无级可调，四周有机玻璃挡板可向下翻转可拆卸； 20.LED照明灯：方向亮度可调； 21.APGAR评分计时器； 22.婴儿床下置X光拍片盒； 23.材质工艺：整机铝镁合金支架，氟喷涂工艺防酸防碱、不掉漆不生锈； 24.整体支架采用立柱轨道； 25.双托盘、输液架在立柱轨道上下可调； 26.底座超大托盘； 27.具有RS-232接口、输液密封口。 二、产品基本配置（包含但不限于）： 旋转辐射头、 床面、控制面板、脚轮、摇床、双托盘、输液架、输液密封口、RS232接口、LED照明灯、下置X光拍片盒。 |
| 4 | 手术无影灯 | 2 | 台 | 1.采用LED冷光源； 2.灯头为超薄中空造型，最厚处厚度不超过10cm，具有良好的层流穿透效果； 3.中置手柄可耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌； 4.采用高性能LED灯泡，灯泡寿命≥60000小时；每个灯泡可单独更换； 5.灯头光源功率≤65W； 6.灯头辐照密度(Ee/Ec)≤3.6mW/（㎡·lx）； 7.灯头最大照度130,000lux； 8.光斑直径≤220mm； ★9.深腔照明率≥100%； ★10.聚焦深度≥1200mm； 11.色彩还原指数（Ra）和红外显色指数（R9）均≥96； 12.色温4350K； 13.医生头部温升≤1℃，术野温升≤1℃； 14.单遮板无影率≥60%，单遮板深腔无影率≥55%； ★15.双遮板无影率≥50%，双遮板深腔无影率≥50%； 16.照度达到中心照度50%区域的光斑分布直径d50应不小于对应光斑d10的50%，既d50:d10≥50%； 17.无影灯具备一键环境光模式及智能记忆功能，环境光切换后，快速进入先前记忆的手术照度，提升手术效率； 18.控制面板具备亮度提示和调节功能，照度10级可调。 19.产品需通过电磁兼容性与生物相容性测试。 产品配置清单： 1.单灯悬吊系统1套 2.灯头1套 3.LED消毒手柄组件2套 4.天花吊顶装饰组件1套 5.LED灯标准安装及服务（全包）1套 |
| 5 | VIP病房中央监护系统(一拖四） | 1 | 台 | 基本配置： 1.有线中央监护系统1套 2.超声多普勒胎儿/母亲监护仪 （双胎）1台 3.超声多普勒胎儿/母亲监护仪 （单胎）3台 4.胎心多普勒仪2台 5.血氧饱和度监测仪2台 6.原厂移动台车2台 7.挂墙架2套 8.便携式手提电脑1台 一、有线中央监护系统参数 1.总线制通讯接口，可同时连接和管理床旁胎儿监护仪/母亲胎儿监护仪，采用工业标准的485网络或以太网络，可支持绿色无线联网，支持WIFI联网，可以实现多中央站/观察站的跨病区或科室的联合监护网络，实现跨区信息共享； 2.采用专利的分布式结构，可实现多产网系统统一服务器管理，跨围产科室（产前门诊、产科病房、待产室和产房等多科室）管理，实现孕妇完整档案管理； 3.最大支持接入128台床边机和32个客户端； 4.采用用户分级机制，便于授权管理； 5.支持国内主流KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分标准； ★6.配置产时胎心监护三类图形评估标准和报告系统，系统支持自动分析并提供临床处置建议； 7.全产程、实时、多床位显示和记录床边监护仪的数字和曲线，自动判断有效监护数据进行智能显示和报警，床边工作状态、信号质量、监护信息等，一目了然； 8.胎监/母胎监护/母亲监护三种监护版面，根据床边机监护数据，自适应界面更改，适合产前监护、产时监护、产后监护不同需要； 9.SOV（信号重合）报警功能，母亲和胎儿心率重合报警，双胎信号重合报警； 10.智能走纸技术，自动记录有效数据，无人值守也能完成监护过程； 11.支持转床功能，动态合并待产监护数据和产时监护数据； 12.支持转移功能，动态合并胎监和多参数监护数据； 13.支持双屏显示，支持上下、左右分屏显示； ★14.可根据医院需求在界面中定制化管理操作按键，可增加、删除快捷操作按键，可优先常用快捷操作功能； 15.具有强大的数据库，海量存储，全程CTG浏览，便于快速了解整体监护情况，贮存全产程所有数据，提供完整的分娩记录，并可选段分析、打印； 16.可回放CTG和母亲生命体征趋势，无创血压列表； 17.符合国际标准的三级声光处理系统，母亲/胎儿参数报警，报警界限根据需要可调节； 18.报警信息置顶显示，方便医务人员快速定位报警床位和报警信息； 19.高质量、高速度的激光打印系统，支持选段打印； 20.能打印多种报告，包括支持国内主流KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分报告，三类图形评估报告和CTG报告等多种报告系统； 21.打印支持国标/美标/欧标格式，支持A4/B5等纸型； 22.支持接入医院信息管理系统（HIS），实现数据的统一管理和共享； 23.可接入扫描枪，节约医生护士病人信息输入的时间； 25.提供打印设置小工具，可以对打印模板中的部分内容进行个性化设置，包括报告布局，边距，字号、CTG曲线背景网格、胎心安全区域背景色及曲线颜色和粗细等，方便临床应用； 26.可同步云服务上的远程监护数据，对监护数据进行管理，支持查询、添加分析意见，以及将分析信息上传至云。 27.可升级接入新生儿血气分析仪，实现孕妇、新生儿脐血气数据的统一管理； 28.支持双向控制，床边机与中央站之间可实现时间、ID、报警设置双向同步； ★29.支持断点续传，包括FHR、TOCO、MHR、AFM、SpO2和事件。 - 二、胎儿/母亲监护仪参数 1.监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）,母亲参数（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）； 2.多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1 mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm； 3.无凸点设计的宫缩探头，0~100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动； 4.胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图； 5.母亲参数指标： 5.1心电导联选择：三导，心率范围：30~240 bpm，测量精度：±2bpm； 5.2无创血压测量方法：振荡法，计量单位：mmHg/Kpa可选，测量方式：手动/自动，袖带压力范围：0～300 mmHg，测量范围：收缩压40~270mmHg；平均压20~235mmHg；舒张压10~215mmHg，测量精度：最大平均偏差不超过±5 mmHg（± 0.8 kPa）；最大标准偏差不超过8mmHg（1.2 kPa）； 5.3氧饱和度显示方法：脉搏波形、血氧饱和度值，测量范围：50%~100%，分辨率：1%，测量精确度：90% ~100%：±2%；70% ~90%：±4%；＜70%： 5.4呼吸阻抗法，测量范围：0~120rpm，测量精度：±3rpm； 5.5脉率显示范围：30bpm~240 bpm，测量精度：±3bpm； 5.6体温显示范围：0°C~+50°C，测量精度：±0.3°C（不包括探头误差:±0.1°C；探头：≤ ±0.2°C） 6.10≥英寸高清晰TFT屏，0-60°度内多角度翻转；（正） 7.人机对话界面，多种界面可选； 8.监护曲线显示支持30~240（美标）和50~210（国际）两种标准； 9.一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头； 10.飞梭和硅胶按键操作； 11.易装纸打印结构设计，不用喂纸； 12.隐藏式提手，方便移动； ★13.内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线； 14.打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min； 15.打印结束后给与声音提示； 16.每十分钟自动打印时间、日期、母亲参数（心率、血压、血氧、呼吸、体温等参数数值）； 17.支持NIBP省纸打印； 18.胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调； 19.具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线； 20.双胎心率重合报警(SOV)，母胎心率信号重合验证； 21.探头IPX8防水等级； 22.探头可在水下1.1m工作24小时，支持水中分娩； 23.宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性； 24.打印纸实时记录信号质量和报警，并用图标显示，方便医护人员随时确认曲线异常情况； ★25.在宫缩数值大于50单位的情况下，在界面上弹出禁止测量血压的提示信息； 26.回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息； 27.40小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储； 28.支持外接U盘存储监护数据； 29.具有查找监护记录功能； 30.可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印； 31.内置通讯接口，可与中央站组成网络系统； ★32.支持拓展无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放，无线探头工作距离＞90m，内置锂电池≥12小时的超强续航能力； 33.中英文操作界面； 34.可选配大容量锂电池供电； 35.可选配无线TOCO探头外接心电导联线测量母亲心率 三、胎心多普勒仪参数 1.手持式紧凑设计，一手掌握； ★2.高亮度OLED屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示； 3.轻巧机身设计，整机不超过350g； 4.超声工作频率：标配3MHz±10%，可选配2MHz±10%； 5.高灵敏度超声探头，可检测9周小孕周胎儿心率； 6.探头与主机分体设计，探头可更换； 7.超声输出强度：ISATA≤20mW/cm2； ★8.胎心率检测范围：50-240bpm，心率检测精度：±2bpm；分辨率：1bpm； ★9.在探头表面180mm的距离处，灵敏度≥90dB； 10.电源：标配充电电池可在线待机充电，充满电连续工作时间≥10小时； 11.具有电量低提示功能； 12.无信号1分钟自动关机和探头归位自动关机功能； 13.内置扬声器； 14.具有音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机； 15.可选配充电座，机器使用完可直接放充电座上进行充电； 四、血氧饱和度监测仪参数 1.标准配置参数： 1.血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)； 2.显示参数： 1.背光屏幕，实时显示波形、数字； 2.大字体显示血氧饱和度（SpO2）和脉率（PR），并柱状显示脉搏强度。 3.数据存储、回顾： 1.长达10分钟的SpO2和脉率趋势图/趋势表回顾。 4.性能特点： 1.4节AA普通电池可供电36小时，可选配镍氢充电电池； 2.具有三级声光报警功能，报警上下限可调； ★3.可实现290≥个小时数据存储功能, 完全满足睡眠监护的需要； 4.自动关机功能和实时时钟显示； 5.具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征； 6.支持掉电数据存储功能； 7.全面适用于成人、小儿、新生儿； 8.具有三级声光报警功能，报警上下限可调。 |
| 商务要求（均为实质性条款）： |  |  |  |  |
| 免费保修期及售后服务要求 |  | - 1.免费送货上门，免费安装调试合格，免费技术培训，保证使用人员正常操作软件的各项功能；按国家有产品规定执行“三包”，定期回访及维护。 - 2.免费质保期：不少于1年。其余按供应商承诺进行。质保期过后，成交供应商应以最优惠价格为采购人提供维修零配件，在采购人所在地免费更换调试，只收取零配件成本，不收取其它一切服务费用。 3.设立维护电话，提供技术支持服务。如设备出现问题或采购人有服务需求的，成交供应商应在30分钟内响应；需要现场维修的，应在4小时内到达现场；一般问题应在12小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则成交供应商应赔偿采购人的相应损失；（需在响应文件中提供售后服务联系人及联系电话） 4.备品备件及耗材等要求：谈判产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，供应商应提供其清单；常年备有设备配件，能及时处理、更换损坏的零部件。 5.保证十五年内有零配件提供，其中耗材价格按市场售价的九折提供； 6.免费开放设备端口，免费升级系统软件。 7.人员培训要求：成交供应商须至少提供二次培训,第一次为现场安装调试培训，现场培训3名以上技术人员，培训时间不少于1天，达到能独立、熟练操作和维护的程度。第二次培训在仪器安装一年后，成交供应商工程师回访采购人，在现场进行提高培训，并对仪器进行免费检修保养；上述每次培训的各项 费用均由成交供应商全部承担，异地培训期间食宿由成交供应商承担。 8.供应商必须在竞争性谈判响应文件中提供服务承诺书。 |  |  |
| 合同签订时间、交付使用时间及地点 |  | 合同签订时间：自领取成交通知书后10个工作日内签订； 交付使用时间：自合同签订之日起60个日历日内完成安装与调试； 交货地点：广西来宾市武宣县采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 本分标无预付款。货物安装、调试、验收合格、乙方向甲方开具全额发票后在一个月内: 1.甲方向乙方支付合同总金额的40%（不计利息）； 2.剩余合同总金额的55%，甲方在12个月内分期付清（不计利息）； 3.质保金:设备正常使用18个月后，甲方向乙方支付作为质保金的合同总金额的5%（不计利息）。 |  |  |
| 验收条件及标准 |  | 1.谈判产品必须是厂家合法渠道的全新正品，成交供应商供货时须提供厂家的供货及售后服务证明。供应商须接受第三方参与的验收方式，验收方法不限于逐项参数验证、实施要求及功能应对等，如验收未通过，其产生的费用由成交供应商自行承担。以上材料提供不全者，视为产品验收不合格，采购人有权不予验收。 2.交货时，所有产品均严格按签订的政府采购合同、供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求或与响应和承诺的技术参数不一致的，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。 3.设备安装正常使用一个月后方可进行验收，验收合格以后，若设备在一年内出现三次核心部件故障，成交供应商无条件按采购人要求进行退货或者更换货物。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.谈判供应商须在响应文件中提供竞标产品的说明书或彩页或检测报告，说明书或彩页或检测报告上须清晰可见详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片。实质性要求的技术参数以以上证明材料为准，必须与技术响应及偏离情况说明表的响应一致，以上材料均须加盖单位公章，否则竞标无效。 2.设备必须是全新、完整、未使用过的产品，设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发； 3.属于国家规定必须取得医疗器械注册证的产品，在响应文件中必须提供该产品有效的医疗器械注册证复印件；属于国家规定必须备案的医疗器械，在响应文件中必须提供该产品有效的医疗器械备案信息表复印件。否则谈判无效。 4.知识产权保护要求：供应商应对谈判内容所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求。 |  |  |

# 第四章   响应文件格式

封面格式

本

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

分 标 号：

供应商名称：                     （盖章）

地    址：

日    期：       年       月        日

目    录

（1）响应函……………………………………………………………………………

（2）谈判报价表………………………………………………………………………

（3）供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件………………………

（4）供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件……………………………………

（5）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件………………………………

（6）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明……………………………………

（7）供应商有效的医疗器械生产或经营许可证（采购货物为第一类医疗器械的不须提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明）复印件…………………………………………………

（8）谈判保证金转账底单复印件…………………………………………………

（9）供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道的信用查询页面打印文件…………………………………………

（10）商务响应表和技术响应、偏离情况说明表…………………………………………

- （11）节能方面的资质证书复印件…………………………………………

- （12）环保方面的资质证书复印件…………………………………………

（13）供应商的售后服务承诺书…………………………………………

（14）供应商2020年任意三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证或证明…………………

（15）供应商2020年任意三个月的依法缴纳税费证明复印件…………………

（16）供应商经审计的2018年或2019年的年度财务报表复印件（新成立的单位，提供自成立以来的财务报表）…………………………

（17）供应商2018年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料………………………

（18）“货物采购需求”须提供的有效证明文件（按货物采购需求要求提供）………………

（19）供应商认为需要提供的有关资料……………………………

（1）响应函

响应函（格式）

致：国咨项目管理有限公司

根据贵方                           项目谈判文件，项目编号：              ，正式授权下述签名人            （姓名和职务）代表供应商                             （供应商名称），提交下述响应文件文件正本一份，副本叁份。

一、谈判报价表；

二、商务响应表和技术响应、偏离情况说明表；

三、货物合格性文件；

四、按供应商须知和采购需求要求提供的相关文件；

五、其他。

据此函，签名人兹宣布同意如下：

⑴按谈判文件货物需求一览表和谈判报价表，

A/B/C分标谈判总报价（大写）         元人民币(¥           ) ，交付使用期：        。

⑵我们根据谈判采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

⑶我们已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

⑷我们同意在供应商须知规定的截标日期起遵循本响应文件，并在供应商须知第12条规定的响应文件有效期满之前均具有约束力。

⑸谈判保证金有效期为响应文件递交截止时间之日起     天。

⑹我们同意提供按照贵方可能要求的与本谈判有关的一切数据或资料。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人或委托代理人签字：

供应商（盖公章）：

日期：

注：

响应函须由法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章，并加盖供应商公章。

（2）谈判报价表

谈判报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 生产厂家、品牌、规格型号 | 技术参数、性能配置 | 单价 （元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判总报价（人民币大写）： 元（￥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判报价必须包括设备的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：

（3）供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件

（4）供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件

（5）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件

附件：

授权委托书（格式一）

致：     （采购代理机构）

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 供应商（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字或盖章：                          　　        年      月     日

附：委托代理人有效的身份证正反两面复印件

- 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

声   明（格式）

致：（采购代理机构）

#### 我公司在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

我公司在参加政府采购活动中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

供应商（盖公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：

#### （7）有效的医疗器械生产或经营许可证（采购货物为第一类医疗器械的不须提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明）复印件；

（8）谈判保证金转账底单复印件；

#### （9）供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道的信用查询页面打印文件；

（10）商务响应表和技术响应、偏离情况说明表

格式：

商务响应表

| 项目 | 竞争性谈判文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 免费保修期及售后服务要求 |  |  |  |
| 合同签订时间、交付使用时间及地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 验收条件及标准 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：

技术响应、偏离情况说明表

| 序号 | 名称 | 竞争性谈判文件要求 | 竞争性谈判响应文件技术规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.供应商应对照“货物采购需求”注明所提供产品技术参数、性能、配置、商务条款等的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离），当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2.技术规格和商务偏离表须由法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

供应商（盖公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：

- （11）节能方面的资质证书复印件（如有）；

- （12）环保方面的资质证书复印件（如有）；

（13）供应商的售后服务承诺书（格式自拟，由供应商按“货物需求一览表”售后服务及要求自行填写）；

售后服务承诺书（格式）

供应商（盖公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：

- 供应商2020年以来任意三个月依法缴纳社保费的缴费凭证或证明；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件，依法不参与社保的人员，应出具相关的说明文件；注：如为新成立的供应商请按实际情况依法提供相关材料；（如有，请提供）

- 供应商2020年以来任意三个月依法缴纳税费证明复印件，无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；（如有，请提供）

- （16）经审计的2018年或2019年的年度财务报表复印件（2020年成立的新公司应提供公司成立日之后的财务报表复印件）或银行出具的资信证明复印件或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件或提交本公司出具的财务报表和承诺书，承诺该财务报表数据真实可靠；（如有，请提供）

- （17）供应商2018年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料；

- （19）“货物采购需求”须提供的有效证明文件（按货物采购需求要求提供）；

- （20）供应商认为需要提供的有关资料；

附件1：中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1.供应商符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）

要求，提供有效证明文件及中小企业声明函。（不属于小微企业的不用提供）

2.如果谈判产品中有小型或微型企业的产品，须在谈判报价明细表备注栏中注明生产企业名称并提供相关证明材料，否则不认可该产品为小型或微型企业的产品。

附件2：监狱企业声明函格式

监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财

库〔2014〕68 号）的规定，本公司为           （请填写：监狱）企业。即本公司同时满足以下条件：

1、我公司为司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部

监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各

地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管

理局的企业。

2、我公司参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.供应商符合监狱企业标准的，按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（财库〔2014〕68号）要求，提供有效证明文件及中小企业声明函。（不属于监狱企业的不用提供）

2.供应商符合监狱标准的，按财库〔2014〕68号的要求，必须应当提供省级以上监狱管理

局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供谈判小组评审。（如

有请提供，原件备查）

附件3：残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 第五章  合同主要条款

政 府 采 购

（项目名称）         合同

项目编号：

分标号：

审批编号：

采购人：

成交供应商：

项目名称：

项目编号：

分标号：

甲方：                       （采购人）

乙方：                                                      （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

合同总金额应包括本次采购范围内货物价款、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修等全部费用。

第二条  质量保证

1. 乙方应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2. 乙方提供货物的质量保证期为                      。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

3. 乙方提供本次采购的材料为未经使用的原厂全新产品。

第三条  权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1. 交付时间：_按乙方响应文件中承诺且不超过采购要求的时间；交付地点：广西来宾市武宣县采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据谈判文件、响应文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后30日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西来宾市武宣县采购人指定时间地点。

第八条  售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 所成交产品（含部件）必须为全新的原厂原装正货（原厂标配），满足本项目需要的技术参数及性能（配置）要求的设备。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

按竞争性谈判文件第三章《货物采购需求》中规定执行。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额 5 %违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5% 。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额 5 %向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人或负责人或自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经武宣县财政部门审批，并签订书面补充协议报武宣县财政局政府采购监督管理股备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1. 竞争性谈判文件；

2. 乙方提供的响应（或应答）文件；

3. 售后服务承诺书；

4. 谈判中的谈判记录；

5. 成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份，采购代理机构两份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送武宣县财政局政府采购监督管理股备案，一份由采购代理机构存档。

甲方名称（公章）：                           乙方名称（公章，自然人除外）：              。

法定代表人：                                法定代表人（负责人或自然人）签字

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：      。

委托代理人：                                委托代理人：                                 。

电  话：                                    电   话：                                   。

开户名称：                                  开户名称：                                  。

开户银行：                                  开户银行：                                 。

银行账号：                                  银行账号：                                  。

日    期：                                  日    期：                                   。

# 第六章  评审办法

评 审 标 准

- 评审依据

1. 评审依据：谈判小组以谈判文件和响应文件为评审依据。

2. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、竞争性谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

- 二、评审方法

1.本项目采用最低评标价法进行评审。

2.谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价/评审报价由低到高的顺序提出3名成交候选人（报价相同时，依次按节能环保和自主创新产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列）。

3.按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），供应商提供的产品认定均为小型和微型企业产品的（以响应文件提供的符合规定生产厂家有关证明材料为准），对最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体谈判，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最后报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评标价=最后报价×（1-2%）；除上述情况外，评审价=最后报价。

4.谈判产品生产企业提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

5.在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知“《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）”规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。②谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。

- 三、确定成交供应商

1.采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

2.排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

3.排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

4.谈判小组认为，某供应商的有效谈判报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

附件4（须在递交响应文件的同时递交）：

武宣县公共资源交易活动廉政承诺书

（供应商）

武宣县公共资源交易中心制

武宣县公共资源交易活动廉政承诺书

为了保护国家利益，社会公共利益和公共资源交易当事人的合法利益，严肃招标投标工作纪律，打造“公开、公平、公正”的公共资源交易平台，我代表        公司在[医疗设备采购/项目编号：LBWXZC2020-J1-00058-GZXM]项目交易活动中承诺如下事项：

一、严格执行公共交易活动的法律、规章、制度、操作规程和办事程序。主动接受相关部门和社会公众的监督。

二、严格按照招标文件的要求及时提交履约保证金。

三、不以任何名义和变相向项目招投标工作人员、采购人提供现金、有价证券和支付凭证以及有任何可能影响公共交易的宴请、旅游、健身和娱乐活动。

四、不向项目招标代理机构及其他供应商行贿、串通搞假投标、陪标、围标、串标。不向项目评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。保证在投标过程中没有以任何形式非法牟取中标，一经查实，自意放弃中标资格，接受处理并承担一切责任。

五、中标后如无正当理由，及时签订书面合同，不擅自改变招标文件内容签订合同，不再签订背离合同实质内容的其他协议。中标后放弃中标项目的，愿意承担一切法律责任。

六、认真按照合同的约定履行义务，完成中标项目，不以任何名义对项目进行非法发包和分包。

如有违反上述承诺，愿意承担相关责任，按照国家法律，法规的规定接受处罚。

承诺单位：（签章）

承诺人： （签章）

年   月   日

备注：廉政承诺书不用放入响应文件,供应商在递交响应文件时需同时递交廉政承诺书的原件。

#### 附件5

关于退还谈判保证金的函（样板）

武宣县公共资源交易中心：

我单位于20XX年XX月XX日参加   （此处填写该项目名称）  项目招投标，投标编号（标号）                  ，该项目投标已结束，我单位    （流标、废标、中标），现请求将我单位已交纳的投保金           （小写：    ）退还我公司（单位）。

户名：

银行账号：

开户银行：

公司（单位）落款

20XX年XX月XX日

备注：应武宣县公共资源交易中心要求，进场的供应商的退保函及退保授权委托书（附件6）原件在开标前开标现场提交（不用放入响应文件），由采购代理机构统一收集完后提交到武宣县公共资源交易中心；“（未中标、流标、废标、中标）、落款日期”暂时留空，待确定中标供应商/成交供应商后由武宣县公共资源交易中心填写。

附件6：

授权委托书（样板）

本授权委托书声明：我       系        公司（单位）法定代表人，现授权委托            为我公司代理人 ， 以本公司名义办理退还        项目谈判保证金相关事宜，代理人所签署、办理谈判保证金一切相关事务，我均予以承认。

代理人无权再转此委托书。

特此委托。

代理人：

身份证号：

联系电话：

授权单位：（盖章）

20XX 年 XX 月 XX 日

注：授权委托代理人身份证复印件正反面