乌鲁木齐国际医院CT、DR等医疗设备及无线物联网络扩容采购项目

招标文件

采   购   人：乌鲁木齐国际医院

招标代理机构: 北京华采招标代理有限公司

采 购 内 容： 医疗设备及无线物联网络扩容采购

项  目 编 号：HCZB-2020-ZB0571

目录

第一章  招标公告	3

第二章 投标须知	6

投标须知前附表	6

投标须知正文	12

一、总则	12

二、招标文件	14

三、投标文件	15

四、投标文件的递交	17

五、开标和评标	18

六、中标结果信息公布与授予合同	20

七、其他规定	21

第三章 评标方法及标准	22

一、总则	22

二、评标程序	22

第四章  采购合同格式	30

第五章 采购需求	41

第六章 投标文件格式	74

一、资格性自查表	77

二、投标函	78

三、报价一览表及投标报价明细表	81

四、投标人基本情况	90

五、投标人的资格审查材料	93

六、货物说明	97

七、实施方案	105

八、投标人认为需要提供的其它资料	107

# 第一章  招标公告

项目概况

乌鲁木齐国际医院CT、DR等医疗设备及无线物联网络扩容采购项目的潜在供应商应在北京华采招标代理有限公司（新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号红山新世纪A座8层8-C4） 获取（下载）采购文件，并于  2020年08月11日 11:00 （北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号： HCZB-2020-0571

项目名称： 乌鲁木齐国际医院CT、DR等医疗设备及无线物联网络扩容采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：14820000

最高限价（元）：14820000

采购需求

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额 (万元) | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌鲁木齐国际医院CT | 1 | 340 | 详见招标文件 |  |
| 2 | 乌鲁木齐国际医院DR | 1 | 60 | 详见招标文件 |  |
| 3 | 乌鲁木齐国际医院胃肠镜主机和专用清洗槽 | 2 | 194 | 详见招标文件 | 允许进口 |
| 4 | 乌鲁木齐国际医院ICU专用病床 | 14 | 128 | 详见招标文件 |  |
| 5 | 乌鲁木齐国际医院ICU吊桥 | 15 | 153 | 详见招标文件 |  |
| 6 | 乌鲁木齐国际医院高档彩色多普勒超声波诊断仪 | 1 | 250 | 详见招标文件 | 允许进口 |
| 7 | 乌鲁木齐国际医院免散瞳眼底照相 | 2 | 235 | 详见招标文件 | 允许进口 |
| 8 | 乌鲁木齐国际医院新传染病楼内无线物联网络扩容 | 1 | 122 | 详见招标文件 |  |

合同履行期限： 详见合同

本项目不接受联合体。

- 申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

- （3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

3.本项目的特定资格要求：

（1）有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照；

（2）1-7包须提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》，经营范围包含本次所投产品，进口产品须提供制造商为本项目给予投标人投标产品的制造商授权书（可提供总代理授权）服务承诺函；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的投标；

- （4）投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人；

三、获取（下载）采购文件

时间： 2020年07月20日 至 2020年07月24日 ，每天上午 11:00至13:00 ，下午 16:30至18:00 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）： 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号红山新世纪A座8层8-C4

方式：  线下现金购买

售价（元）： 200

四、响应文件提交（上传）

截止时间： 2020年08月11日 11:00 （北京时间）

地点（网址）： 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路258号天缘金谷大酒店3楼3号会议厅

五、响应文件开启

开启时间：  2020年08月11日 11:00  （北京时间）

地点（网址）：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路258号天缘金谷大酒店3楼3号会议厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称： 乌鲁木齐国际医院

地    址： 新疆乌鲁木齐市高铁片区莲湖路50号

传    真： /

项目联系人（询问）：赵捷  张磊

项目联系方式（询问）：0991-2826435

2.采购代理机构信息

名    称： 北京华采招标代理有限公司

地    址： 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号红山新世纪A座8层8-C4

传    真： /

项目联系人（询问）：何凌云

项目联系方式（询问）：18699158007

财政监督电话：0991-2822689

# 第二章 投标须知

## 投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |  |  |  |
| 第二章第1.1款 | 项目名称 | 乌鲁木齐国际医院CT、DR等医疗设备及无线物联网络扩容采购项目 |  |  |  |
| 第二章第1.2款 | 采购内容 | 第一包 |  |  | CT |
|  |  | 第二包 |  |  | DR |
|  |  | 第三包 |  |  | 床旁支气管镜和专用清洗槽（检查型+治疗型）、胃肠镜主机和专用清洗槽 |
|  |  | 第四包 |  |  | ICU专用病床、外科手术床、生物安全柜 |
|  |  | 第五包 |  |  | ICU吊桥、手术室专用外科吊塔、手术室专用麻醉吊塔、手术室双头无影灯（带摄像） |
|  |  | 第六包 |  |  | 高档彩色多普勒超声波诊断仪 |
|  |  | 第七包 |  |  | OCT、免散瞳眼底照相 |
|  |  | 第八包 |  |  | 新传染病楼内无线物联网络扩容 |
| 第二章第1.3款 | 采购方式 | 公开招标 |  |  |  |
| 第二章第1.4款 | 交货地点 | 乌鲁木齐国际医院（新疆乌鲁木齐市高铁片区莲湖路50号） |  |  |  |
| 第二章第1.5款 | 交货/完成期限 | 接到项目方通知后30个工作日 |  |  |  |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 名称：乌鲁木齐国际医院 联系人：赵捷 张磊 联系方式：0991-2826435 |  |  |  |
| 第二章第2.2款 | 招标代理机构 | 名称：北京华采招标代理有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号红山新世纪A座8层8-C4 联系人：何凌云 联系电话： 18699158007 |  |  |  |
| 第二章第3.1款 | 投标人资格条件 | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件； （2）有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照； （3）1-7包须提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》，经营范围包含本次所投产品，进口产品须提供制造商为本项目给予投标人投标产品的制造商授权书（可提供总代理授权）服务承诺函； （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的投标； （5）投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人； |  |  |  |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | 不接受 |  |  |  |
| 第二章第6.2（3）款 | 对联合体各方的要求 | 无 |  |  |  |
| 第二章第7.1款 | 现场考察 | 不组织，投标人自行对项目现场和其周围环境进行考察 |  |  |  |
| 第二章第8.1款 | 采购进口产品 | 本项目已执行采购进口产品的论证手续，故供应商所投货物可以为产自中国境外的产品，允许进口的产品详见采购清单 。 |  |  |  |
| 第二章第9.1款 | 政府采购强制采购：标记★符号的节能产品 | 本项目中投标人所投货物属于政府强制采购节能产品的，投标人应提供《节能产品政府采购品目清单》 内的标记★符号节能产品，依据品目清单和认证证书实施政府强制采购 |  |  |  |
|  | 政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品； | 按国家有关节能环保政策执行：投标文件中所供产品为《节能产品政府采购品目清单》内非标记★符号的节能产品或《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品中的产品。 |  |  |  |
|  | 支持中小企业发展 | 本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，评标时将给予此类企业进行价格扣除6%-10%的优惠，用扣除后的价格参与评审，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。本项目具体扣除比例为6%。 |  |  |  |
|  | 政府采购支持中小企业融资 | 中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。 |  |  |  |
|  | 政府采购信用担保 |  |  |  |  |
| 二、招标文件 |  |  |  |  |  |
| 第二章第11.1款 | 提交投标文件的截止时间 | 2020年8月11日 11:00（北京时间） |  |  |  |
| 三、投标文件的编写 |  |  |  |  |  |
| 第二章第15.5款 | 采购预算资金 | 第一包 |  | 340万元 |  |
|  |  | 第二包 |  | 60万元 |  |
|  |  | 第三包 |  | 194万元 |  |
|  |  | 第四包 |  | 128万元 |  |
|  |  | 第五包 |  | 153万元 |  |
|  |  | 第六包 |  | 250万元 |  |
|  |  | 第七包 |  | 235万元 |  |
|  |  | 第八包 |  | 122万元 |  |
| 第二章第16.1.3款 | 业绩 | 类似项目业绩证明材料须提供中标通知书（或成交通知书）或合同协议书复印件 |  |  |  |
| 第二章第17.1款 | 投标保证金 | 1、金额 |  |  |  |
|  |  | 第一包 | 陆万捌仟元整 |  |  |
|  |  | 第二包 | 壹万元整 |  |  |
|  |  | 第三包 | 叁万捌仟元整 |  |  |
|  |  | 第四包 | 贰万肆仟元整 |  |  |
|  |  | 第五包 | 叁万元整 |  |  |
|  |  | 第六包 | 伍万元整 |  |  |
|  |  | 第七包 | 肆万陆仟元整 |  |  |
|  |  | 第八包 | 贰万肆仟元整 |  |  |
|  |  | 2、递交形式：单位账户转账或电汇； 3、递交时间：在投标截止时间前24小时递交（以到账时间为准）； 4、账户信息： 单位名称：北京华采招标代理有限公司新疆分公司 开户行：乌鲁木齐银行天山区支行（注：此账户仅限交纳投标保证金使用） 账号：0000 0200 7011 0083 9275 68 行号：3138 8100 0027 退还保证金方式：电汇 汇款时需备注：项目编号+包号 |  |  |  |
| 第二章第18.1款 | 投标文件有效期 | 60日历日 |  |  |  |
| 第二章第19.1款 | 投标文件份数 | 纸质版文件：正本一份，副本四份； 电子版文件：一份（以U盘形式递交，内容为投标文件盖章扫描件，PDF格式，U盘内不得附带任何与本次招标无关内容）； 1、投标文件电子版要求包含招标文件全部内容，投标文件电子版与纸质版不一致时以纸质文件为准。 2、投标文件要求按包编制，不允许将两个或两个以上包的投标文件编制、装订、密封在一起。 |  |  |  |
| 四、投标文件的递交 |  |  |  |  |  |
| 第二章第20.2款 | 封套上应载明的信息 | 采购人名称： 项目名称： 项目编号： 包号：第 包 包装内容：投标文件正本/副本/电子版 投标人名称： 投标人地址： 联系人： 联系电话： 在规定的开标时间 年 月 日 ： 前不得启封 |  |  |  |
| 第二章第22.1款 | 投标文件的递交地点 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路258号天缘金谷大酒店3楼3号会议厅 |  |  |  |
| 五、开标和评标 |  |  |  |  |  |
| 第二章第25.1款 | 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |
| 第二章第26.3款 | 推荐的中标候选人数量 | 3 |  |  |  |
| 六、中标结果信息公布与投标人质疑 |  |  |  |  |  |
| 第二章第30.1款 | 财政部门指定的媒体 | 新疆维吾尔自治区政府采购网 |  |  |  |
| 第二章第32.3款 | 履约担保 | / |  |  |  |
| 七、其他规定 |  |  |  |  |  |
| 第二章第34.1款 | 招标代理服务费 | 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。 （1）以中标金额作为收费的计算基数。 （2）招标代理机构按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标供应商收取中标服务费用。 （3）中标服务费币种与中标签订合同的币种相同或招标机构同意的币种 （4）中标服务费的交纳方式： 中标供应商在领取中标通知书时一次向招标代理机构交纳所有中标服务费。 中标服务费支付形式：单位账户转账或电汇 中标服务费账户（仅接受中标服务费） 开户行名称：北京华采招标代理有限公司 户名：北京华采招标代理有限公司 开户行：建行北京西客站支行 账号：1100 1028 0000 5300 6877 汇款时需备注：项目编号+包号 |  |  |  |
| 现场携带证件 |  | 开标时需提供下列证件原件备查： （1）法人授权委托书及被授权人身份证； （2）企业营业执照。 由监督人开标前现场查验，证件不齐全的投标人视为无效投标人。 |  |  |  |
| 除非另有特殊说明，若本招标文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务，所引用的品牌、型号或生产供应商不构成对投标的限制。若采用的外文术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。 |  |  |  |  |  |

## 投标须知正文

## 一、总则

1. 项目概况

1.1项目名称：详见投标须知前附表；

1.2招标内容：详见投标须知前附表；

1.3采购方式：详见投标须知前附表；

1.4交货地点：详见投标须知前附表；

1.5交货期限：详见投标须知前附表；

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.2 “招标代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他招标代理机构。招标代理机构名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.3 “投标人”是指响应招标文件要求、参加招标采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.4.1采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；投标货物中的相关产品，投标人应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

2.5 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。

2.6 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.7偏离

2.7.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

2.7.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

2.8.特别说明

2.8.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人所拥有。

2.8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效并承担相应法律责任。

3.投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合投标须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；

（2） 招标文件规定的投标人特定资格条件。

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、招标代理机构存在利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）近三年内（本项目投标截止时间前）投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

3.3 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；投标人提供的的产品必须是成熟产品；在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

4. 投标费用和知识产权

4.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.2投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

5．授权委托

5.1投标人代表为投标人法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。投标人代表不是投标人法定代表人的，应持有法定代表人授权书。

6．联合体形式

6.1除投标须知前附表中另有规定，本次招标采购不接受为联合体形式的投标人。

6.2投标人为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的投标人基本资格条件；

（3）除投标须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的投标人特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场考察

7.1投标人应按投标须知前附表中规定对招标采购项目现场和周围环境进行现场考察。

7.2考察现场的费用由投标人自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

7.3采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除投标须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足招标文件要求的国内产品参与招标。

9.政府采购政策支持

9.1投标人符合支持中小企业发展优惠政策的，报价可以优惠扣除。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

9.2产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品产品优惠(由投标人在报价文件中选择并填报，评审时进行价格、技术优惠)；投标人符合支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。

9.3同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品加分。

9.4为推进政府采购诚信体系建设，投标人在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

## 二、招标文件

10.招标文件的组成

10.1 招标文件由下列文件组成：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 政府采购合同格式条款

第五章 采购需求

第六章 投标文件格式

10.2本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前对招标文件澄清或者修改内容，为招标文件的组成部分。

10.3投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

11.提交投标文件的截止时间

11.1投标人提交投标文件截止时间见投标须知前附表。

11.2投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人应当报告设区的市、自治州以上人民政府财政部门，由财政部门按照以下原则处理：

（一）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

（二）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成采购人依法重新招标。

12.招标文件的澄清或者修改

12.1采购人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.2招标代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在规定的提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在指定的媒体上发布更正公告。

12.3投标人认为招标文件存在歧视性条款的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向本代理机构提出。

## 三、投标文件

13.一般要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的投标。

13.2 投标人提交的投标文件及投标人与采购人或招标代理机构就有关招标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 投标文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

13.5 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

14.投标文件的组成

14.1 投标文件包括下列内容：

（1）资格性自查表

（2）投标函

（3）报价一览表及投标报价明细表

（4）投标人基本情况

（5）投标人的资格审查材料

（6）货物说明

（7）实施方案

（8）商务响应与偏离表

（9）投标人认为需要提供的其它资料

14.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件正本留存。

15.报价

15.1投标人应当根据招标文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目招标范围内所有现场布置设计完善服务及供应货物、配套工具及包装运输、装卸、安装调试、培训、检测检验、保险、税金及其它附带服务的全部费用。投标人漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已包含在已标价货物的单价和合价中，中标后不予调整。

15.3投标人应按第五章“采购需求”要求及第六章“投标文件组成”格式填写。投标人在本章第11.1款规定的提交投标文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第六章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.4投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质投标而被拒绝。

15.5投标人的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见招标须知前附表。

16. 符合招标文件规定的证明文件

16.1投标人符合招标文件规定的资格证明文件

16.1.1投标人应提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第3.1款规定的投标人资格条件要求。

16.1.2投标人为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质投标而被拒绝。

16.1.3投标人应当提交符合招标文件规定的业绩证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分，业绩证明文件要求详见投标须知前附表。

16.2货物符合招标文件规定的资格证明文件

16.2.1供应商在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.2.2上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人验收后开始使用至招标文件规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

（4）投标人对加注星号（“★”）的重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料或经国家机关认可的检测机构出具的检测报告为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

17.投标保证金

17.1投标须知前附表规定交纳投标保证金的，应按规定提交投标保证金。投标保证金有效期应当与本章第18.1款规定的投标文件有效期一致。

17.2投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

17.3 未按招标文件规定提交投标保证金的，采购人或招标代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件。

17.4招标代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还中标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

18. 投标文件有效期

18.1投标文件有效期见投标须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间之日起计算。投标文件有效期不足的将被视为无效投标。

19.投标文件的签署及规定

19.1投标文件的正本和副本应分别装订成册，正本、副本份数见投标须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。所有文件装订方法不得以活页方式装订(如打孔、鸭嘴夹等)。

19.2 投标文件正本和副本应按招标文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致投标文件无效。

## 四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标文件“正本”“副本”“电子版”应单独分别密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖投标人单位章或密封章。

20.2投标文件封套上应写明的内容见投标须知前附表。

20.3投标文件如果未按上述规定密封、标记，采购人或采购招标代理机构将拒绝接收。

21.投标文件的补充、修改或者撤回

21.1投标人在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、招标代理机构。该通知应有投标人法定代表人或其委托代理人签字。

21.2补充、修改的内容与投标文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

22.投标文件的递交与接收

22.1 投标人应在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，将投标文件送达投标须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的投标文件，采购人、招标代理机构应当拒收。

## 五、开标和评标

23.开标

23.1采购招标代理机构在招标文件规定的投标截止时间(开标时间)和规定的地点组织公开开标，并邀请所有投标人法定代表人或其授权的代理人参加，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。参加开标的投标人代表应签名以证明其出席。采购人或者招标代理机构对开标、评标现场活动进行全程录音录像。

23.2 开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格、交货期等主要内容，并记录在案。

23.3开标时，采购代理机构当众宣读开标一览表中全部内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

23.4开标时，如唱标人宣读的内容与投标文件不一致时，投标人代表应当当场提出。

23.5投标人代表、采购人代表、招标代理机构代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

23.56开标时，投标文件中报价一览表内容与投标文件中投标报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

24. 资格审查小组、评标委员会

24.1采购人、招标代理机构组成审查小组进行资格审查，审查小组的组成人员由采购人、招标代理机构按照评标委员会及其成员的规定组成。

24.2评标由采购人或采购招标代理机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关经济、技术等方面的专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中，经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

25.评标

25.1 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。同时考虑以下因素：

（1）环保标志产品、节能产品（须附证明材料）；如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件

（2）财政部门核准的进口产品。优先采购向我国企业转让技术、提供培训服务及其他补偿贸易措施、与我国企业签订消化吸收再创新方案。（须附证明材料）

25.2 评标委员会按照第三章“评标方法及标准” 规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

25.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者招标代理机构沟通并作书面记录。采购人或者招标代理机构确认后，修改招标文件，重新组织采购活动。

26.确定中标人

26.1采购人不保证将合同授予最低投标报价的投标人。

26.2招标代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

26.3采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，从评标报告提出的3名中标候选人中，应当确定排名第一的中标候选人为中标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

27.招标终止

27.1出现下列情形之一的，采购人或者招标代理机构应当终止招标采购活动，在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的；

（4）政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的投标人中另行确定中标人，没有合格的中标人的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

28．重新评审

28.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

28.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者招标代理机构发现存在以上情形之一的，组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

29.纪律与保密事项

29.1评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评审情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

29.2投标人不得与采购人、招标代理机构、其他投标人恶意串通；不得向采购人、招标代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

29.3有下列情形之一的，属于恶意串通，中标无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人、招标代理机构获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件的；

（2）采购人、招标代理机构授意投标人撤换、修改投标文件的；

（3）投标人之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标的；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃提交投标文件或者退出招标或者放弃中标的；

（7）投标人与采购人、招标代理机构以及评标委员会成员之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

## 六、中标结果信息公布与授予合同

30.中标信息的公布

30.1中标人确定后2个工作日内，采购人或者招标代理机构应将中标结果信息在投标须知前附表指定的媒体上公布。

31.询问及质疑

31.1投标人对招标文件提出询问或者质疑的，必须遵守政府采购的相关法规，且应提交纸质的质询或者质疑文件原件，并须附证明材料，同时说明投标人联系人、联系方式。原件需加盖投标人公章并由被授权代表签署。

32.中标通知

32.1中标人确定后，采购人或招标代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

32.3 中标人在收到招标代理机构的中标通知书后10日内，应按照投标须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

32.4 中标人没有按照规定提交履约担保的，视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还。

33.签订合同

33.1 招标文件、中标人的投标文件及其补充的投标文件等均为签订政府采购合同的依据。

33.2 中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

33.3 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。

33.4 中标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

## 七、其他规定

34.招标代理服务费

34.1中标人应按投标须知前附表规定交纳招标代理服务费。

35. 其他规定

35.1招标文件的其他规定见投标须知前附表。

# 第三章 评标方法及标准

## 一、总则

1.评标原则

1.1资格性检查由资格审查小组负责。

1.2评标由依法组成的评标委员会负责。

2.评标方法

2.1评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审综合得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2本招标项目的评标因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格条件。

## 二、评标程序

3.投标文件的初步评审

3.1初步评审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1 资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，采购人、招标代理机构组成审查小组对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

3.1.2 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

3.1.3投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

| 项目 | 评审因素 |
| --- | --- |
| 资格性检查 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1）有效的营业执照复印件； 2）投标声明按招标文件规定格式完整提供； 3）提供上年度经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明； 4）提供税务登记证复印件或依法缴纳税收证明； 5）提供社会保险登记证或社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明； |
|  | 2、1-7包须提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》，经营范围包含本次所投产品，进口产品须提供制造商为本项目给予投标人投标产品的制造商授权书（可提供总代理授权）服务承诺函； |
|  | 3、投标人不存在第二章投标人须知3.2项规定 |
| 结论 | 是否通过审查，进入下一阶段 |
| 1）“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。 2）出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“√”，同意进入下一阶段评审。 3）若审查组成员意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由全部成员投票决定该投标人是否通过审查，进入下一阶段评审。 |  |

| 项目 | 评审因素 |
| --- | --- |
| 符合性检查 | 1、投标文件按照招标文件规定的内容、格式填写、装订，字迹清晰可辨 |
|  | 2、投标文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明 |
|  | 3、投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定 |
|  | 4、投标文件承诺投标有效期满足招标文件要求、按规定交纳投标保证金 |
|  | 5、投标报价具有唯一性，未超过采购项目预算 |
|  | 6、未存在不符合国家、行业技术标准的要求 |
|  | 7、投标文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求 |
|  | 8、进口产品报关手续完备 |
|  | 9、符合法律、法规的规定 |
| 结论 | 是否通过审查，进入下一阶段 |
| 1）“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。 2）出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“√”，同意进入下一阶段评审。 3）若审查组成员意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由全部成员投票决定该投标人是否通过审查，进入下一阶段评审。 |  |

3.2单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.3 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

4.澄清有关问题

4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2投标人不得对下列内容进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容。

（2）不满足第二章投标须知第2.7.2款规定的实质性要求的投标文件内容，

4.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

4.5 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

4.6 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

5.投标文件的详细评审

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行详细评审。

5.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.3评分标准：

评分办法

各投标人的总评分=A（含D价格折扣）+B+C+E，具体评分细则如下：

第一包至第七包：

| 项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| A：投标价格评分30分 |  |  |
| 价格 | 投标报价得分=(评标基准价/修正后投标报价)×30%×100 备注： 1.投标价格评分采用低价优先法计算； 2.评标基准价：满足招标文件要求且经算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价； 3.修正后投标报价：评标委员会以报价一览表中投标报价为基础，对其进行算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。 | 30分 |
| B：技术部分评分50分 |  |  |
| 技术参数响应程度 | 每负偏离一项扣3分，直至技术分扣完为止, 凡超出技术规格中所要求的参数（正偏离）不加分。 | 40 |
| 品牌市场评价 | 市场占有率（2分）占有率高、口碑好； 临床评价（2分）：从产品性能稳定性、故障发生率、运行寿命进行比较，酌情打分。 | 4 |
| 投标产品的质量、性能 | 满意：所投产品能满足购货方各种需要。产品检验报告齐全，产品近期检验报告和主要部件质量证书齐全，有标准彩页；（3分） 一般：所投产品能满足购货方一般需要。产品检验报告较齐全，产品近期检验报告和主要部件质量证书较齐全；（1-2分） 差：所投产品不能满足购货方需要。没有提供产品检验报告，产品近期检验报告和主要部件质量证书不全并大部分未注明产地及品牌。（0分） | 3 |
| 企业的承诺、优惠性条件、合理化建议 | 满意：有非常满意的承诺和优惠条件，现场服务到位，对缩短工期、提高质量、节省投资方面的建议合理；（3分） 一般：有较好的承诺和优惠条件，现场服务较到位，对缩短工期、提高质量、节省投资方面的建议较合理；（1-2分） 差：承诺较差、优惠条件一般，现场服务一般，对缩短工期、提高质量、节省投资方面无合理建议。（0分） | 3 |
| C：商务部分评分20分 |  |  |
| 类似业绩 | 近三年内完成疆内的供货业绩，每提供一项有效业绩得1分，最高得6分（提供中标通知书或者完整销售合同复印件，否则不予认可） | 6 |
| 实施方案 | 有完整合理的供货计划及措施；售后服务、服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施的计8分；欠合理的，每处扣1分，扣完为止。 | 8 |
|  | 提供新疆本地售后服务机构地点证明文件（提供租房合同）2分，提供新疆本地售后服务工程师社保缴纳证明文件（不少于2人）2分。 | 4 |
| 标函质量 | 良好：标函编制内容完整、齐全、叙述严谨，标书无涂改、错页、漏页（2分）；一般：标函编制内容不完整、叙述简单，标书有涂改、错页、漏页现象 （0-1分）。 | 2 |
| D:属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度 |  |  |
| 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①、《中小企业声明函》；或供残疾人福利性单位声明函 ②、提供投标人工商行政登记所在地管理部门出具的小微企业证明文件。 ③、提供所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业或监狱企业证明文件； 投标文件中须同时提供以上三个材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。提供残疾人福利性单位声明函的不须要提供其他证明材料。 |  |  |

第八包：

| 项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| A：投标价格评分30分 |  |  |
| 价格 | 投标报价得分=(评标基准价/修正后投标报价)×30%×100 备注： 1.投标价格评分采用低价优先法计算； 2.评标基准价：满足招标文件要求且经算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价； 3.修正后投标报价：评标委员会以报价一览表中投标报价为基础，对其进行算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。 | 30分 |
| B：技术部分评分50分 |  |  |
| 采购需求响应程度 | 横向对比有效供应商所投产品参数指标，结合供应商所投产品材料的提供情况进行评比，★为重要指标，重点评审。 | 15 |
| 产品配置及 性能指标 | 根据供应商提供产品质量、性能和适应性（提供相关证 明材料，包括但不限于网站截图，产品彩页，厂家说明 书等），横向对比有效供应商进行综合评审。 | 12 |
| 投标产品的质量、性能 | 以投标人提供的第三方检测机构出具的检测报告，检测 报告齐全的得 4-5 分，一般得 2-3，较少的得 0-1。 | 5 |
| 授权书和质保承诺函 | 完全满足招标文件要求得3 分，不齐全的得1-2分，未提供不得分。 | 3 |
| 售后及培训方案 | 各供应商应提供详细的售后服务方案、服务体系、服务 范围以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、培 训方案、专业技术人员保障、售后服务电话等。评标委 员会将根据各供应商提供的资料，从全面性、可操作性 等进行打分。 （1）总体售后服务方案计划优良得 4 分，较好 2 分，一 般 1 分，不提供不得分。 （2）服务时效性优良得 3 分，较好 2 分，一般 1 分，不 提供不得分。 （3）培训方案优良得 3 分，较好 2 分，一般 1 分，不提 供不得分。 | 10 |
| 售后服务体系 | 能满足本项目售后服务要求，在本地有固定、长期的服 务机构且提供更为优惠可行的售后服务及承诺（提供相 关证明文件）。 | 5 |
| C：商务部分评分20分 |  |  |
| 类似业绩 | 近两年内完成的新疆政府采购、大型企业业绩，每提供一项有效业绩得2分，最高得10分（提供中标通知书或者完整销售合同复印件，否则不予认可） | 10 |
| 企业综合实力 | 根据生产企业的生产规模、技术水平、生产管理经验、 质量保证能力等情况，横向比较。 | 5 |
| 标函质量 | 良好：标函编制内容完整、齐全、叙述严谨，标书无涂改、错页、漏页（4-5分）；一般：标函编制内容不完整、叙述简单，标书有涂改、错页、漏页现象 （1-3分）。 | 5 |
| D:属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度 |  |  |
| 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①、《中小企业声明函》；或供残疾人福利性单位声明函 ②、提供投标人工商行政登记所在地管理部门出具的小微企业证明文件。 ③、提供所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业或监狱企业证明文件； 投标文件中须同时提供以上三个材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。提供残疾人福利性单位声明函的不须要提供其他证明材料。 |  |  |

E: 节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

投标人所投设备满足下述要求其中之一的，即得1分；均不满足的，得0分。 （1）、财政部 发展改革委印发的《节能产品政府采购品目清单》； （2）、财政部 生态环境部印发的《环境标志产品政府采购品目清单》。 证明文件：须提供清单截图及在有效期内的产品认证证书扫描件，未提供不得分。 对该项的评审，评审专家须核认证证书中的产品是否为所投产品的规格型号，另证书中所出具的认证依据标准是否与《品目清单》中的一致；以上两点都符合，才能得相应分值。

6.推荐中标候选人名单

6.1评标委员会只对通过上述审查的投标文件，依据招标文件及相关澄清答复对每份投标文件进行评分。每个投标的得分是所有评委给其打分的平均值。各投标的得分将按由高到低的次序排列形成评标排序；当投标得分相同时，首先按投标报价得分由高到低顺序排列，若投标报价得分仍相同，由评标委员会根据技术/服务优势排序。评标委员会将根据评标标准和评标排序，推荐不超过三名中标候选人，并形成评标报告。

# 第四章  采购合同格式

# 合同一般条款

### 1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5 “买方”系指采购人或购买货物的单位。

1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的投标人，即中标人。

1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2．技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3. 知识产权

3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4. 包装要求

4.1 除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5. 装运标志

5.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定的交货期10天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7. 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8. 保险

8.1 如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方办理保险，按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

### 9 付款条件

9.1 付款条件见“合同专用条款”。

### 10 .技术资料

10.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后 10 天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 3 天内将这些资料免费寄给买方。

### 11. 质量保证

11.1 卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2 卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后最迟 7 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4 如果卖方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

11.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起  个月。详见合同特殊条款.

### 12. 检验和验收

12.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。制造商检验的结果和细节应在文件中加以说明。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

12.2 货物运抵现场后，买方应在 7 日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见并报政府采购监督管理部门备案。

12.3 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

12.4 买方有在货物制造过程中派人员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

12.5 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。

### 13. 索赔

13.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第11.5规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权根据有资质的质检机构的检验结果向卖方提出索赔。但责任应由保险公司或运输部门承担的除外。

13.2 在根据合同第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.3 如果在买方发出索赔通知后 7 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### 14. 迟延交货

14.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2 如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 15. 违约赔偿

15.1 除合同第16条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

### 16. 不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 28 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 17. 税费

17.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 18. 仲裁

18.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商不成的，任何一方均可申请北京仲裁委员会进行仲裁。

18.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力，当事人应当履行。当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构的仲裁裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的合同条款外，合同的其它部分应继续执行。

### 19. 违约解除合同

19.1 在卖方违约的情况下，买方经政府采购监督管理部门同意后，可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

19.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

19.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

19.1.3 买方认为卖方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

19.1.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

19.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签定、履行过程中的行为。

19.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程中，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

19.2 在买方根据上述第19.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 20. 破产终止合同

20.1 如果卖方破产或无清偿能力时，买方经报政府采购监督管理部门同意后，可在任何时候以书面通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 21. 转让和分包

21.1 政府采购合同不能转让。

21.2 经买方和政府采购监督管理部门事先书面同意 卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

### 22. 合同修改

22.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，由双方当事人提出书面的合同修改意见，并经政府采购监督管理部门同意后签署。

### 23. 通知

23.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 24. 计量单位

24.1 除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 25. 适用法律

25.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 26. 合同生效和其它

26.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

26.2 本合同一式 8 份，具有同等法律效力。买方执 4 份，卖方,执 2 份，采购代理机构执  2  份。

# 合同专用条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。合同专用条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.5买方：本合同买方系指：

1.6卖方：本合同卖方系指：中标人

1.7现场：本合同项下的货物配送地点位于：乌鲁木齐国际医院（新疆乌鲁木齐市高铁片区莲湖路50号）

6、交货方式

6.1.1　本合同项下的货物交货方式为：适用合同条款6.1.1。

6.1.1  交货时间：接到项目方通知后30个工作日

9.1、付款条件：

卖方与买方签订的协商。

11、质量保证：

11.3 如果卖方在收到通知后         天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

11.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起至少不低于12个月。（如有特殊要求，则以“技术参数要求”为准）

# 政府采购合同格式

合同编号：

政府采购合同

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(买方)   　　　      　　　       (项目名称)中所

需 　　　　　　　(货物名称)经                 (采购代理机构)以

号招标文件在国内　　　　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定 　　　　　                      (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物：

数量：

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：

4、付款方式

卖方与买方签订的协商。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：接到项目方通知后30个工作日

交货地点：乌鲁木齐国际医院（新疆乌鲁木齐市高铁片区莲湖路50号）

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章生效。

买　方：               			卖　方：

名　称：(印章)　　　　　　　　　名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

授权代表(签字)：      				授权代表(签字)：

地　　址：							地　　址：

邮政编码：							邮政编码：

电　　话：							电　　话：

开户银行：							开户银行：

帐　　号：							帐　　号：

# 第五章 采购需求

（一）采购项目名称

乌鲁木齐国际医院CT、DR等医疗设备及无线物联网络扩容采购项目

（二）供货范围及规格要求

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | CT | 1 | 340 | 国产 |

技术参数

一.概述

本次采购设备为螺旋CT，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备和适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二.招标货物一览表

| 序号 | 货 物 名 称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多层螺旋CT | 1套 | 扫描成像：16排32 层/360 |  |  |
| 2 | 随机附件 | 1套 |  |  |  |
| 3 | 技术资料 | 1套 |  |  |  |
| 4 | 投标方认为必须提供的其它货物 |  |  |  |  |

三.设备工作条件

3.1 供电

三相交流电  380V±10％    50±1Hz

单相交流电  220V±10％    50±1Hz

装机 功率：≤75kW

卖方负责设备的安装调试，包括电源线路的布置，安装完毕必须取得计量检定证书，首检费用由卖房承担。卖方负责机房空调的配置，空调不得小于5P。

3.2 设备安装地点： 买方指定地点，

3.3 通过有关中国国内认证，取得国家医疗器械注册证CFDA证。

3.4 投标设备必须是高档临床实用型多层螺旋CT，必须是投标厂家同类型最新产品。

3.5 对下列技术要求及配置：

四.设备技术要求及相应配置

|  |  | 招标要求 |  | 投标方响应 | 偏离度％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一. | 生产厂家 |  |  |  |  |
|  | 生产地 |  |  |  |  |
| 1 | 机 型 | 必须是2019年以后最新机型 |  |  |  |
| 2 | 平 台 | 投标产品必须提供超高端平台的高清低剂量迭代功能（飞利浦：星光平台iDose4，GE：ASiR，西门子：SAFIRE，东芝：ADIR 3D）。 |  |  |  |
| 3 | 设备要求 | 球管、探测器等核心备件与设备生产厂商为同一品牌 |  |  |  |
| 二. | 设备合法销售有关文件 |  |  |  |  |
| 1 | 国内认证 | 国家医疗器械注册证 （CFDA） |  |  |  |
| 三. | 主要参数 |  |  |  |  |
| 1 | 投标商应在投标文件中如实提供其技术指标，并说明其 测试条件和测试方法，可增加说明 |  |  |  |  |
| 2 | 机架系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 旋转方式 | 螺旋 |  |  |  |
| 2.2 | 机架宽度 | ≤200cm |  |  |  |
| 2.3 | 孔径 | ≤65cm |  |  |  |
| 2.4 | 探测器类型 | 固体稀土陶瓷探测器 |  |  |  |
| 2.5 | 滑环类型 | 低压滑环 |  |  |  |
| 2.6 | 探测器宽度 | ≥20mm |  |  |  |
| 2.7 | 每排探测器物理个数 | ≥700个 |  |  |  |
| 2.8 | 球管焦点到探测器的距离 | ≤95cm |  |  |  |
| 3 | 扫描床系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 床水平移动范围 | ≥1000mm |  |  |  |
| 3.2 | 床水平移动速度 | ≥0.5-100mm/s |  |  |  |
| 3.3 | 床垂直移动范围 | ≥45-90cm |  |  |  |
| 3.4 | 床定位精度 | ≤0.25mm |  |  |  |
| 4 | 高压系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 高压发生器功率 | ≥24KW |  |  |  |
| 4.2 | 球管阳极热容量 | ≤3MHU |  |  |  |
| 4.3 | 阳极最大散热率 | ≥500KHU/min |  |  |  |
| 4.4 | 球管最小输出电流 | ≤10mA |  |  |  |
| 4.5 | 球管最大输出电流 | ≥200mA |  |  |  |
| 4.6 | 毫安步进 | ≤5mA |  |  |  |
| 4.7 | 球管电压范围 | ≥80-140KV |  |  |  |
| 4.8 | 小焦点大小 | ≤0.5mm2 |  |  |  |
| 4.9 | 最大单螺旋连续扫描时间 | ≥100秒 |  |  |  |
| 5 | 主操作台 |  |  |  |  |
| 5.1 | 主计算机操作系统 | Linux或Windows |  |  |  |
| 5.2 | 内存 | ≥16GB |  |  |  |
| 5.3 | 硬盘容量 | ≥1024GB |  |  |  |
| 5.4 | 同步处理功能 | 具有 |  |  |  |
| 5.5 | 同步同屏显示不同方式后处理的图像 | 具有 |  |  |  |
| 5.6 | 同步摄片 | 具有 |  |  |  |
| 5.7 | 高分辨率显示器 | ≥21英寸LCD（1920×1080） |  |  |  |
| 5.8 | 主操作台显示器个数 | ≥1个 |  |  |  |
| 6 | 扫描参数 |  |  |  |  |
| 6.1 | 扫描时间 | ≤0.99s/360度 |  |  |  |
| 6.2 | 轴扫图像采集 | 32层/360度 |  |  |  |
| 6.3 | 扫描速度可选范围 | ≥6种 （提供具体扫描速度值） |  |  |  |
| 6.4 | 定位像长度 | ≥100cm |  |  |  |
| 6.5 | 定位像方向 | 后前，前后，左右侧位，任意角度 |  |  |  |
| 6.6 | 空间分辨率 | ≥18LP/cm (0%MTF) 注明扫描条件 |  |  |  |
| 6.7 | 密度分辨率 | ≤5mm@0.3% 10mGy |  |  |  |
| 6.8 | 图像重建速度 | ≥22幅/秒(任意层厚，512×512矩阵) |  |  |  |
| 7 | 临床应用软件 | 所有功能如果在操作台上不能实现，必须配原厂工作站 |  |  |  |
| 7.1 | MPR | 有 |  |  |  |
| 7.2 | MPVR | 有 |  |  |  |
| 7.3 | 3D软件包 | 有 |  |  |  |
| 7.4 | 最大密度投影MIP | 有 |  |  |  |
| 7.5 | 最小密度投影MinIP | 有 |  |  |  |
| 7.6 | 三维容积显示 (Volume Rendering) | 有 |  |  |  |
| 7.7 | 三维血管CTA | 有 |  |  |  |
| 7.8 | 仿真内窥镜功能 | 要求该功能可同时显示管腔器官的内部、腔壁和外部,并可作动态内窥镜(即模拟飞行) |  |  |  |
| 7.9 | CT电影 | 有 |  |  |  |
| 7.10 | 造影剂智能动态跟踪 | 一次注射完成 |  |  |  |
| 7.11 | 螺旋扫描降噪软件 | 有 |  |  |  |
| 7.12 | 肺纹理增强软件 | 有 |  |  |  |
| 7.13 | 运动伪影校正软件 | 有 |  |  |  |
| 7.14 | 条状伪影消除软件 | 有 |  |  |  |
| 7.15 | 后颅窝伪影校正软件 | 有 |  |  |  |
| 7.16 | 焦点自动跟踪功能 | 球管准直器可自动跟踪焦点轨迹 |  |  |  |
| 7.17 | X射线优化滤过功能 | 有 |  |  |  |
| 7.18 | 呼吸控制图形提示 | 具备 |  |  |  |
| 7.19 | 呼吸控制语音提示 | 具备 |  |  |  |
| 7.20 | 低剂量扫描功能 | 有，可达到最低10mA的扫描剂量 |  |  |  |
| 7.21 | Dicom3.0 数字接口 | 具备 |  |  |  |
| 7.21.1 | 远程维修诊断系统 | 具备 |  |  |  |
| 7.22 |  | 提供远程维修中心的详细地址 |  |  |  |
| 7.23 | 自动照相功能 | 具备 |  |  |  |
| 7.24 | 自动语音系统及双向语音传输 | 有 |  |  |  |
| 8 | 射线防护 | 投标设备符合射线防护标准 |  |  |  |
| 9 | 剂量检测 | 投标方有剂量检测及显示系统 |  |  |  |
| 10 | 售后服务 | 省内有固定维修点 |  |  |  |
| 10.1 | 维修点 | 提供详细地址及联系电话 |  |  |  |
|  |  | 省内有专职的CT维修工程师 |  |  |  |
| 10.2 | 维修工程师 | 提供人数 |  |  |  |
|  |  | 国内有固定的配件仓库 |  |  |  |
| 10.3 | 配件仓库 | 提供国内配件总金额及仓库详细地址 |  |  |  |
|  |  | 列出国内不备货的配件 |  |  |  |
| 10.4 | 电话维修系统 | 国内有800免费电话维修系统 |  |  |  |
|  |  | 提供800免费电话号码 |  |  |  |
| 10.5 | 维修响应速度 | 如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院（除元旦、春节、劳动节、国庆节四个法定节日以外的日子）； |  |  |  |
|  |  | 以上法定节日中，应根据实际情况尽可能快地到达现场 |  |  |  |
| 10.6 | 保修期内的开机率 | 投标方保证开机率 90％（按一年365天计算） |  |  |  |
| 10.7 | 设备停产后的备件供应 | 10年 |  |  |  |
| 10.8 | 设备免费保修期 | 两年 |  |  |  |
| 10.9 | 机房设计 | 卖方负责机房的设计， |  |  |  |

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二包 | DR | 1 | 60 | 国产 |

技术参数

一、数字化X线摄影系统1套

| 主要部件性能参数表及服务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 招标参数和性能要求 |
| 1 | 设备要求 |
| 1.1 | 功能要求：能进行人体全身各部位的立位、卧位、水平侧位等X线影像学检查，实现X线数字成像、数字图像的DICOM网络传输、打印、存贮管理及完善的图像后处理功能，配无线遥控器。 |
| 1.2 | 兼容性要求：投标设备平板探测器、高压发生器、采集工作站均需与整机为同一品牌注册，并在注册证中体现（需提供国家/省级食品药品监督管理部门出具的投标设备注册证复印件证明） |
| 2 | 主要技术规格和要求 |
| 2.1 | X线球管（原装进口） |
| 2.1.1 | 阳极热容量≥300KHU（需提供国家/省级食品药品监督管理部门出具的投标产品注册检测报告复印件证明） |
| 2.1.2 | 焦点：小焦点 ≤0.6mm，大焦点≤1.2mm |
| 2.1.3 | 焦点功率：小焦点≥20KW，大焦点≥50KW |
| 2.2 | 高压发生器 |
| 2.2.1 | 输出功率≥50KW |
| 2.2.2 | 高压发生器逆变频率≥300KHZ |
| 2.2.3 | 千伏范围≥40—150KV |
| 2.2.4 | 自动曝光功能及手动调节设置 |
| 2.2.5 | 最短曝光时间≤1ms |
| 2.2.6 | 发生器的操作与控制系统完全与主机集成 |
| 2.3 | 平板探测器（双平板，胸片架与摄影床位置）： |
| 2.3.1 | 探测器尺寸≥17×17英寸； |
| 2.3.2 | 探测器材料及结构：非晶硅；平板整板结构，非拼接； |
| 2.3.3 | 像素尺寸≤130微米； |
| 2.3.4 | 分辨率≥3.9lp/mm ；（需提供国家/省级食品药品监督管理部门出具的投标产品注册检测报告复印件证明） |
| 2.3.5 | 最终图像显示时间：≤7秒； |
| 2.3.6 | 为保证设备双板稳定性，系统需支持双平板摄影功能（需提供国家/省级食品药品监督管理部门出具的投标产品注册检测报告复印件证明） |
| 2.4 | X线球管支撑装置 |
| 2.4.1 | 球管支架结构：立柱式。 |
| 2.4.2 | - 立柱可沿轨道左右移动，移动范围≥200cm（需提供国家/省级食品药品监督管理部门出具的投标产品注册检测报告复印件证明） |
| 2.4.3 | 具备不小于9.5英寸高分辨率彩色触摸屏，显示信息自动调整，并可调节曝光条参数（为防止虚假应标，需提供产品照片证明） |
| 2.4.4 | 球管支撑臂可沿立柱上下移动，移动范围≥150cm（需提供国家/省级食品药品监督管理部门出具的投标产品注册检测报告复印件证明） |
| 2.4.5 | 球管沿支撑臂旋转≥±120°，液晶屏实时显示数据。在轮椅病人和担架病人不搬动的状况下对原生体位能直接进行投照，避免二次损伤. |
| 2.5 | 摄影床 |
| 2.5.1 | 床面可四向浮动，可电磁锁定。 |
| 2.5.2 | 床面纵向移动范围≥900mm。 |
| 2.5.3 | 床面横向移动范围≥250mm。 |
| 2.5.4 | 探测器托盘具备与球管自动跟踪功能。 |
| 2.5.5 | 滤线栅栅比≥10:1。 |
| 2.5.6 | 承重能力≥ 200 kg（需提供国家/省级食品药品监督管理部门出具的投标产品注册检测报告复印件证明） |
| 2.6 | 立式摄影架 |
| 2.6.1 | 探测中心垂直移动范围≥150cm |
| 2.6.2 | 探测器具备与球管自动对中，自动跟踪和自动同步功能 |
| 2.6.3 | 具备手动和电控控制一体的功能 |
| 2.6.4 | 探测中心点距离地面的最小距离≤40cm |
| 2.7 | DR工作站软件 |
| 2.7.1 | 工作站操作系统： Windows 操作系统； |
| 2.7.2 | 为方便管理，提高工作效率，系统需具备条形码扫描功能（需提供国家/省级食品药品监督管理部门出具的投标产品注册检测报告复印件证明） |
| 2.7.3 | DICOM.3.0输出标准；一体化集成图像采集、图像处理、图像输出及病例管理功能； |
| 2.7.4 | 软件界面实时监控高压发生器、平板探测器通信状态； |
| 2.7.5 | 工作站软件具备诊断报告工作站功能，可以编写打印诊断报告，并具有相应模板； |
| 2.7.6 | 工作站软件具备远程云会诊功能，支持远程诊断、远程教学等（需提供国家/省级食品药品监督管理部门出具的投标产品注册检测报告及相关功能的计算机软件著作权证书复印件证明） |
| 2.7.7 | 窗宽、窗位和Gamma调节，多点LUT曲线调整正负片转换、图像缩放、平移、镜像、旋转、放大镜显示；图像平滑、锐化、降噪、提取边缘、组织均衡；图像标注功能，包括画直线、矩形、多边形、箭头和文字；图像原始显示、全屏显示、直方图显示、不同部位窗宽窗位预置；实时提示系统可存储的图像数量； |
| 2.7.8 | 数字摄影功能，可配置正负片图像采集；实时窗宽窗位调节；实时ROI裁剪；实时水平镜像、垂直镜像、旋转功能，根据不同部位选择镜像和旋转；可显示病人信息/检查信息/设备信息/图像信息； |
| 2.7.9 | 预设APR摄影参数≥400种；系统可编程APR数量≥550种，最大可支持数量不小于2000种； |
| 2.7.10 | X线摄影体位图（三维）≥130种，为方便用户进行设备维护和矫正，其中需包含线对卡检测模式，要求提供作品著作权证书复印件证明； |
| 2.7.11 | 为保证兼容性，工作站软件需由应标DR整机制造商自主研发生产；（需提供软件著作权证书复印件证明）； |
| 2.7.12 | 具备图像拼接功能，需提供国家/省级食品药品监督管理部门出具的投标产品注册检测报告及相关功能的计算机软件著作权证书复印件证明； |
| 2.7.13 | 可根据病人高矮胖瘦设定不同图像风格或根据医生观片风格设定不同模式； |
| 2.7.14 | 为保证用户后期实现数字化管理，生产厂家需具备PACS系统资质，要求提供和整机同一品牌医学影像、数据传输处理软件（PACS）注册证及检测报告复印件证明；（不接受子公司或分公司共享资质） |
| 2.7.15 | DICOM.3.0标准的激光相机输出，可选择配置好的方案（胶片尺寸、排版）打印； |
| 2.7.16 | DICOM3.0标准的归档服务，可把图像归档到服务器，支持后台自动发送； |
| 2.7.17 | 病例管理：病例管理功能：包括病人信息、检查信息和图像的管理；DICOM3.0标准的Worklist查询服务；可自PACS查询并下载病例资料； |
| 2.7.18 | 为方便开展人工智能诊断研究，工作站软件需具备DR影像智能分析拓展功能（提供对应功能的软件著作权证书复印件证明） |
| 2.7.19 | 生产厂家已开发低剂量摄影控制功能。（提供对应功能的著作权证书证明）。 |
| 2.7.20 | 生产厂家已开发骨折智能检测功能。（提供对应功能的著作权证书证明）。. |
| 2.7.21 | 生产厂家已开发骨抑制-双能减影功能（提供对应功能的著作权证书证明）。 |
| 2.7.22 | 生产厂家已开发电子滤线栅功能（提供对应功能的著作权证书证明）。 |
| 3 | 商务要求 |
| 3.1 | 为保证产品品质及后期服务，投标产品制造商需拥有完善的生产实力和服务实力，拥有现代化的产品研发中心和技术支持中心（提供相关证明材料证明） |
| 3.2 | 生产企业认证：生产企业具备质量服务诚信AAA级证书，中国绿色环保推广产品证书，每一项2分，共计4分。 |
| 3.3 | 投标产品制造商企业内部需具有完善的质量及知识产权管理体系，获得ISO9001、ISO13485质量体系认证及知识产权管理体系认证证书。 |
| 3.4 | 投标产品制造商需为国家高新技术企业，投标产品入选第四批国产优秀设备目录（需提供相应证书复印件证明） |
| 3.5 | 保修要求：提供的设备的制造标准、安装标准及技术规范符合国家标准，验收合格起，质保一年，保修期满后，终身维护、软件升级，长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应。制造商具有全国400或800免费服务热线 |
| 3.6 | 为保证售后，制造商在新疆地区有登记注册的办事处售后服务机构，提供营业执照备案登记证证明资料，且本地配备有常驻工程师。 |

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三包 | 床旁支气管镜和专用清洗槽（检查型+治疗型） | 1 | 72 | 允许进口 |
|  | 胃肠镜主机和专用清洗槽 | 1 | 122 | 允许进口 |

床旁支气管镜和专用清洗槽（检查型+治疗型）技术参数

治疗型

1、视野角：120度

2、景深：3-50 mm

3、外径尺寸：插入部外径6.0mm。先端部外径5.9mm

4、弯曲角度	上180度，下130度

5、长度：全长900mm，有效长度600mm

6、钳子管道	钳子管道内径3.0mm

7、可视距离	最短可视距离5mm

8、光源一台

9、配备工作站，和检查型共用可打印诊断报告。

10、配备专用清洗槽及清洗设备。

镜身洗涤性能：

镜身洗涤性能良好：活检管道独立清洗消毒，有效防止感染。

消毒灭菌性：吸引按钮、清洁用具活检等器具均可高温、高压灭菌，减少了交叉感染情况的发生。

检查型

1、视野角：120度

2、景深：3-50 mm

3、外径尺寸：插入部外径5.0mm。先端部外径4.9mm

4、弯曲角度	上180度，下130度

5、长度：全长900mm，有效长度600mm

6、钳子管道	钳子管道内径2.2mm

7、可视距离	最短可视距离5mm

8  光源一台

镜身洗涤性能：

镜身洗涤性能良好：活检管道独立清洗消毒，有效防止感染。

消毒灭菌性：吸引按钮、清洁用具活检等器具均可高温、高压灭菌，减少了交叉感染情况的发生。

配有专业的清洗槽及所有清洗设备, 需配置齐全，可完成支气管镜的完整清洗，并达到院感要求。

清洗槽及所有清洗设备可以是国产。

胃肠镜主机和专用清洗槽技术参数

影像处理中心

1、有标清和HDTV数字高清信号双线路输出模式。

2、充分利用血色素对窄波光的吸收性，强调突出显示浅表层黏膜的血管分布状态及黏膜构造的细微变化；

3、具有色图显示功能，突出强调细微病灶。

4、具有色彩强调功能，能选择性地使红白对比加强，使肉眼不能分辨的细微变化得到充分的显示。

5、具有全自动测光功能，使图像的整体亮度达到最均匀的效果。

6、可通过面板上的按键进行自动白平衡。

7、有快速实时冻结功能，便于从连续图片中选择所需图像。

8、成像方式为顺次成像

9、有构造强调功能，8档可调。

10、有轮廓强调功能。

11、内镜信息记忆功能可以预设白平衡及操作参数。

12、有电子放大功能，有利于提高操作性与诊断率。

13、数字接口输出HD-SDI、DVI，双路输出，可实现与外挂2套存储设备的同步传输。

14、具备1394接口，静态图像存储接口。

氙气灯光源

1、300W氙气灯或LED光源，（连续使用寿命≥500小时），双灯设计。

2、配有NBI(Narrow Band Imaging)和AFI(Auto Florescence Imaging)和IRI专用滤光系统。

3、调光方式同时有自动/手动两种。

4、自动亮度控制，自动曝光17档。

5、送气压力分4档。

6、前面板有指示专用滤光片设定。

7、具有强透光定位功能。

8、具有过热保护功能。

9、使用专用滤光片可实现颜色转换。

10、关闭光源后，设定（滤光片设定除外）仍可被保存。

9、弯曲角度 上≥180°，下≥180°，左≥160°，右≥160°

10、有效长度: ≥1330 mm

11、成像方式为顺次成像

12、具有副送水管道

13、遥控按扭:≥5个，可任意设定

14、RIT反应性插入技术

15.自带光学放大功能，光学放大倍数≥45倍

16. 防水式一触式接头

三 监视器

1、与主机兼容达到高清显示

2、扫描线数：1080P

3、分辨率≥1920×1200

4、屏幕尺寸达到≥26英寸

5、输入/输出  HD-SDI，DVI（仅输入），VGA（仅输入），RGBS，Y/C

有画中画和画外画显示功能

四 台车

1、原装进口，与主机光源同一品牌

2、带绝缘变压器，三层设计

3、前面、背面、左侧、右侧配有把手，任何方向都可自由移动

4、通过线缆架可轻松整理线缆, 并确保线缆的收纳空间。

5、采用气压弹簧的监视器支架，可以左右上下移动。

6、顶部隔板尺寸（470mm*409mm）

7、中间隔板（512mm*473mm）

8、底部隔板（470mm*617mm）

9、负载量：顶部托盘≥20kg，中间隔板≥30.5kg（每个）， 底板≥30kg

10、脚轮：4*125mm，抗静电，两个制动脚轮

11、负责安装将信号传输到手术室会议室包括配置手术室会议室的图像输出系统

五．配有专业的清洗槽及所有清洗设备, 需配置齐全，可完成胃肠镜的完整清洗，并达到院感要求。清洗槽及所有清洗设备可以是国产

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第四包 | ICU专用病床 | 12 | 120 | 国产 |
|  | 外科手术床 | 1 | 5 | 国产 |
|  | 生物安全柜 | 1 | 3 | 国产 |

ICU专用病床技术参数

一、总体：

1、产品安全可靠，整体设计符合国家规范，

二、性能：

1、整床体包含各零部件全部采用机器人焊接，焊接质量与美观同时兼备；床体结构为钢制粉体涂装，喷粉后加热让油漆附在铁材上，23道电泳涂装、烤漆程序；

2、床面骨架为钢制粉体涂装，床面板为塑钢一体成型，表面设置透气孔；手、腹、膝、脚设有约束带孔；头脚&左右二侧共凸起六处，可防止床垫滑动；

四片床面板以全新塑钢一体成型，不生锈不受化学剂腐蚀，重量轻容昜拆卸清洗。四片床面转接头是高磨擦系数塑料一体成型，耐用，静音。

3、床头板与护栏、床尾板与护栏、背部与脚部两片护栏之间距都小于6公分，全方位防止病患滑落之危险；

4、背部床面采用X-Ray透光面板，下方还配有X光片固定座，满足临床X光透视需求。

5、床体四角设有防撞装置，避免床体移动之碰撞损坏床体；

6、引流袋（尿袋）挂勾设于左右二侧臀板下方；

7、床头尾板为塑钢一体成型，表面平整可供临时急救板之使用。 左右设有把手，易于施力移动病床；

8、护栏为塑钢一体成型，直下直下式共四组，放下时缩于床面下方；每组护栏外侧设有安全开关；把手之设计不仅符合安全规范、更易于施力移动病床；

9、标配护栏内建式控制器：控制器嵌入于护栏整体成型，控制线路隐藏设计，以维护病患安全。护栏内、外侧各一组控制器，内侧供病患使用，外侧供护理人员使用，可降低感染。标准控制功能包含背部升降、膝部升降、床面升降、头膝联动控制升降四组按键；

10、配手动CPR快速释放装置，在紧急状况时，可使背部床面快速放平，以便进行CPR急救病患，为抢救患者赢得时间；

11、床背板两侧装设缓冲式油压棒用以减缓床面快速下降之冲击力量，避免强烈撞击，以保护患者安全；

12、5"防尘轮设计，具中控煞车系统及直线定向功能，控制踏板于床尾踩踏，中控煞车连杆在底床方管内，不仅防止受损变形，更便于感染控制，易清洁

13、电动马达为直流低电压静音马达，IP66防水防尘等级运转平稳顺畅，2万次以上伸缩耐久测试，四组电动马达安装方式采用快速插锁固定，若断电或马达无法运转时，无需借助工具就可拆卸马达以达到急救的功能、

- 附充电电池，以配合临时停电或移动病床时使用；电池附充电过载断电系统。

15、可调整床身至心脏座椅的位置；

16、设头、膝联动控制键，可同时调整背部及膝部位置，避免病患下滑，使病患随时调整最舒适的位置；

17、标配床尾控制器，设有锁定按键，避免患者的误操作；设有复归按键，可同时启动四支马达同步快速下降到CPR体位；

18、标配床体倾斜和背部倾斜角度显示功能，采用精密培林指针，角度显示更精准，方便医生观察和记录；

19、内建式床上磅秤功能：

19.1、磅秤显示器位于于床尾护士控制面板，秤重范围：0-230kg；

19.2、准确度≤100g；

19.3、归零及秤重为单一步骤之简易操作模式；

19.4、“增加/移除”功能:当床面增减物件时，可使用此功能将物件重量排除；

19.5、体重变化监示功能：可使用此功能监视体重变化，及记录原体重数值；

19.6、安全状态监示功能：

19.6.1、离床警示：可设定病人离床是否警示，可侦测病患是否离床而发出警示；

19.6.2、病患跌落警示：当病患靠近床边、脚跨出床外或身体伸出床外时发出警示，预防病患跌落；

19.6.3、断电记忆功能：当不可抗力因素导致磅秤关机或断电，会将相关资料记录于永久记忆体中，重新开机仍可恢复先前状态，不用重新秤重。

20、可选配无线病患信息传输功能，系统具有内部资料库，可供1个医生取得多个病患的体重、离床警示及其他重要资讯；或把1个病患的重要资讯提供给多名医生，方便医疗单位提供优质管理服务。

三、主要技术参数：

1、床全长：2200mm±5%

2、床寬：护栏拉上1000mm±5%护栏放下950mm±5%

3、床面高度： 最低≤455 mm，最高755mm；

4、床面长：2020mm±5%

5、床面寬：900mm±5%

6、背部倾斜度：0-75°；

7、腿部倾斜度：0-30°；

8、床身倾斜角度：±12°

9、安全负载230kg。

四、单套配置：

1、病床主体1台；

2、护理床垫1张；

3、点滴架1个；

4、床头尾板1套

5、电机4组；

6、X光片固定座1个

7、 电池1个

8、磅秤系统1套

外科手术床技术参数

一、设备名称

电动外科手术台

二、基本要求

1、T型底座设计，底座和床柱均为不锈钢外包，具有中央刹车式功能。

2、每套均需配头板一个，腿板一对，手板一对，手术床垫一套，麻醉幕帘架一个。

三、主要使用功能及技术参数要求

1、床面至少为4段式全部为X-ray可透视材质制成。

2、床面长度≥1950mm，床面宽度≥500mm，头板可延伸50mm。

3、高度调节：低位≤650mm   升降范围≥305mm。

4、纵转角度（头高脚低/头低脚高）：≥26°，横转角度：≥21°。

5、背板:向上≥ 80°/，向下≥40°。

6、头板:  向上≥60°；向下≥90°；双片式腿板设计，上/下：15°—90°，水平：0°—90°，腿板可拆装。

7、单键操作FLEX自动腰上与REFLEX自动腰下复合动作等功能，腰上/腰下角度：220°/100°。

- 背板、座板、底座以铝合金或铸铁一体铸造成形，并做防锈处理。

9、床面可平移最少300mm。

11、内置式肾桥装置，顶举高度121mm

12、中央操作机械式脚踏式煞车装置组，采用不锈钢制品，具有4只高载重量之移动轮子。

13、手控制器使用5伏特之低电压控制，并具数秒内灯光指示自动安全锁控,具有电源开关，及双色动作安全等级颜色区分等功能。

14、制造商具有ISO-9001、ISO-13485等质量规范认证。

15、手术床底座、升降组件需要原装进口（提供关单）

16、油压系统、油压缸需要原装进口（提供关单）

生物安全柜技术参数

安全柜分类：II级B2型，100%外排
     (1)外部尺寸（L×D×H）≥ 1500mm ×850mm×2200mm,
      (2)内部尺寸（L×D×H） ≥ 1300mm ×600mm×660mm 
2、生物安全性：
      (1).人员安全性：撞击式采样器的菌落数≤10CFU/次,狭缝式采样器的菌落数≤5CFU/次 
     (2).产品安全性：菌落数≤5CFU/次 
     (3).交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次
3、洁净等级：100级. 
4、过滤效率:对0.3μm颗粒过滤效率≥99.999%
5、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全
6、可在安全柜前方更换、维修过滤器及风机。
7、气道密闭性
      (1).装置的气道在承受500 Pa±10%的压力下，其贯穿部分在皂泡实验条件下无气泡出现。
      (2).平均风速：0.37±0.015m/s, 
      (3). 吸入口风速0.65±0.015m/s
8、电机与风机：风机的电机应保证当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降应不超过10%
9、前玻璃窗有10度生理斜度，视角更大，更具人性化，且超出安全高度具有声光报警功能；安全玻璃  钢化，防UV，双层夹胶防爆安全玻璃；前玻璃窗，由脚踏控制或手动开关或遥控控制
10、内部工作区域，工作区内墙体及工作台面为优质304#不锈钢，操作区三面一体成型，三面无接缝圆角结构,不留死角，易于清洁。
11、噪音等级：≤65d B（A）
12、照明：≥680LUX
13、高亮度彩色VFD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速 
14、遥控控制，减少使用者与安全柜的直接接触，更能保护使用者。
15、具有预约定时功能，能自动消毒、自动开关机，提高工作效率。

16、负责安装，包括电路、排风管路等，并负责取得相关部门的鉴定证书。

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第五包 | ICU吊桥 | 12 | 120 | 国产 |
|  | 手术室专用外科吊塔 | 1 | 10 | 国产 |
|  | 手术室专用麻醉吊塔 | 1 | 10 | 国产 |
|  | 手术室双头无影灯（带摄像） | 1 | 13 | 国产 |

ICU吊桥技术参数

1. 干、湿分区

1 干区

    - 所有气电终端位于横梁或箱体上（根据用户需求），衡量及箱体长度根据现场勘查情况定制；LED 小夜灯１个，补充照明 2 个。

    - 德式标准气体插座（空气 1 个，负压吸引 1 个，氧气 1 个），含所有插头。

1.1.3 220V、16A，6 个以上 3 孔多功能插座、五孔电源插座 2 个，6 类网络接口 1 个。

1.1.4 二层设备托盘，其中一层带双抽屉，使用方便，可放置任何品牌呼吸机。

1.1.5 吊杆两侧必须带有国际标准,设备边条和国际标准通用制式，可用于连接各种设备（呼吸机、监护仪等）配套连接装置等。

1.1.6 干区配集线器 2 个，网篮 1 个；网络接口：1 个、电话接口 1 个。

1.1.7 内置机床专用高精度线性轨道,静音免维护,永不磨损。

1.2 湿区

1.2.1 所有气电终端位于横梁或箱体上（根据用户需求），衡量长度根据现场勘查情况定制。

1.2.2 德式标准气体插座（空气 1 个，负压吸引 1 个，氧气 1 个），含所有插头。

1.2.3 五孔电源插座 3 个，6 类网络接口 1 个，等电位 2 个；高度可调不锈钢输液架 2 个。

1.2.4 湿区配 1 个抽屉，方便储物。

1.2.5 湿区配集线器 2 个。

2.桥体以及附件的尺寸根据现场实地踏勘和测量结果定制。

3.内置机床专用高精度线性轨道,静音免维护,永不磨损（提静音轨道照片）

4.负责网络线路的安装调试并保证网络正常使用。

5.负责电源、各种气源的安装并保证正常使用。

手术室专用外科吊塔和麻醉吊塔技术参数

- 整体要求：

- 具有 ISO9001、ISO13485 认证，ISO14001 环境管理体系认证

- ISO45001 职业健康安全管理体系认证，吊塔具有 CE 认证，及第三方检测报告。

- 所投产品为知名品牌，生产厂家具有招投标企业信用评价 AAA 级证书。

- 吊塔主体材料要求为高强度铝合金，方形全封闭式设计。

- 吊塔所采用的材料必须采用静电粉体涂装、平面亚光、防老化、抗静电、防腐蚀、便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保粉末，提供第三方权威认证机构SGS的检测报告。

- 吊塔回转机构采用滚针轴承设计，各回转机构旋转角度≥340 度，且具有良好的限位装置。转动范围应能够覆盖病人所需区域，并配备旋转限位装置。（提供第三方机构运转测试报告，回转机构在重载下运转寿命不低于 10 万次）

- 材质及外观要求：所投产品主体材料必须为高强度铝合金型材，铝材材型6061-T6。采用一次性挤压成型工艺，流线型全封闭式设计。表面无锐角，无螺丝钉外露，保护性圆角防撞设计，吊塔外表涂层具有抗静电、耐腐蚀、防老化等功能，可使用标准消毒剂清洗的复合材料表面，完全杜绝污染，便于清洁。（提供型材、涂层工艺检测报告及吊塔生产厂家盖厂家公章）；

- 吊塔各旋转关节旋转角度≥340度，且具有良好的限位装置。

- 气电分离设计，具有独立的电器箱和气体箱体，提检测报告证明。

- 气体终端要求：自产具有CE认证的德规气体终端。提供证明文件。

- 所有吊塔均配有良好的刹车系统，保证吊塔不产生漂移。

- 所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

- 所有吊塔均须配有良好的刹车系统，保证吊塔不产生漂移。

14.每个仪器平台设计承载大于80公斤，抽屉承载15公斤，提供检测报告

具体配置（标准）：

- 机械单臂麻醉吊塔

- 设计承载≥250Kg；

- 臂长1100mm，回转半径900mm；

- 柱式气电分离式箱体，高度≥1024mm；

- 450*500mm仪器平台2层，自吸式抽屉1个；

- 输液泵架组1套；

- 不锈钢网篮1个；

- 电源指示灯2个，等电位端子2个，万能插座10个；

- 网络接口1个，电话接口1个；

气体终端：O2*2，Air*1，Vac*2，AGSS*1（根据医院的需求增减）。

负责网络线路的安装调试并保证网络正常使用。负责电源、各种气源的安装并保证正常使用。

手术室双头无影灯（带摄像）技术参数

一、LED手术无影灯（双灯）+中置摄像

二、基本要求：

1、无影灯灯头提供关单

2、手术无影灯灯头为超薄花瓣形设计，大灯头上具备5组环形把手，灯头中央有可消毒把手，两套灯头调整操纵装置，方便医护人员使用。

三、技术参数指标：

1、型式：子母双灯式；

2、手术灯径尺寸：母灯≥75cm，子灯≥60cm；

3、手术灯最大照度：母灯≥160,000 Lux（含），子灯≥120,000 Lux（含）；

4、色温：色温值≥4200K；

5、CRI（演色性）及R9（红色）指数：≥95；

6、照明深度（L1+L2）：母灯≧120cm，子灯≥130cm；

7、亮度调整：可于灯头悬臂上调整另配有红外线无线遥控器二种方式调整；

8、控制面板：采用LED背光按键膜组，可防止因灯头移动碰撞，造成控制面板故障；

9、可调整光域范围：母灯18cm—32cm，子灯16cm—28cm；

10、LED灯泡使用寿命：≥50000小时，并提供相关测试报告。

11、LED数量：采用同色系发光二极管LED灯泡，母灯不少于95颗LED灯泡，子灯不少于57颗LED灯泡；

12、灯臂系统：采用原装进口弹簧臂，提供关单，关节数≥6；

13、灯头层流设计：大灯头采用五片式灯头设计，小灯头采用三片式灯头设计，外壳采流线造型，手术房层流可以轻易通过，降低层流乱流产生；

14、手术无影灯中间位置具备MIS手术专用LED光源；LED光源数量：大灯头≥15颗，小灯头≥8颗，提供柔和手术环境。

16、大灯头具有五组防撞握把，小灯头具有三组防撞握把，可防止灯头因移动靠近造成灯头破坏，另外可提供非刷手人员调整灯头角度使用。

17、制造商具有ISO-9001、ISO-13485等质量规范认证。

18、具有蓝光无危害生物检测报告。

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第六包 | 高档彩色多普勒超声波诊断仪 | 1 | 250 | 允许进口 |

技术参数

一、设备名称：高档彩色多普勒超声波诊断仪

二、数    量：一套

三、设备用途说明：用于心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、儿科、术中、介入诊断和治疗及临床学术研究. 整机原装进口。

四、主要规格及系统概述：

4.1  彩色多普勒超声波诊断仪包括：

4.1.1≥22英寸OLED有机自发光纯黑液晶监视器，具有液晶触摸屏

4.1.2全数字化彩色超声诊断系统主机

4.1.3数字化二维灰阶成像单元

4.1.4数字化彩色多普勒单元

4.1.5数字化频谱多普勒显示和分析单元

4.1.6数字化能量血流成像单元

4.1.7全数字式波束形成器

4.1.8 超高端声学平台，组织声速矫正技术，智能化分布式处理器

4.1.9 穿刺针增强显示功能：可独立调整穿刺针的显示增益，不影响背景图像，分级可调，帮助清晰呈现穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作信心及成功率（提供穿刺针增益可调的按键图片）

4.1.10组织谐波成像, 可用于全部探头，频率可视可调，具体中心频率数值可显示

4.1.11斑点噪音抑制技术 ，支持所有探头，可以多级调节, 可以支持3D/4D、CFM/PDI、宽景成像以及造影（附图证明支持造影功能）

4.1.12空间复合成像技术，可以用于所有凸阵、线阵和容积探头，具有焦点、线密度、帧平均等多种参数可调（附图证明）；具有最大、平均、混合三种复合模式（附图证明），每个模式都有高中低三档可调（附图证明）

4.1.13造影成像技术

4.1.13.1既有谐波造影模式，又有基波造影模式

4.1.13.2 B型图与造影图像实时同屏双幅显示，同屏双幅造影可带双穿刺引导线（附图），可实现同屏双幅同时测量

4.1.13.5具有可调整爆破后再灌注显像功能以及微血管成像等功能

4.1.13.6具有全套机载的一体化TIC 时间强度分析软件及图像后处理功能，在双幅对照（B型+造影）的图像上可进行TIC时间强度曲线分析

4.1.13.7支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器（附图证明双造影计时器）

4.1.13.8造影功能支持凸阵、线阵、腔内探头、面阵探头、凸阵容积探头、线阵容积探头、腔内容积探头等≥16个探头（附证明材料）

4.1.13.9具备超声造影参数成像功能，使用不同颜色显示造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点（附图）。彩色和时间可自行设置。支持原始数据功能，同一系列其他机型的以原始数据格式存储的动态造影图像也可以导入本设备做出超声造影参数成像图

4.1.14血管内中膜自动测量

4.1.15类造影成像功能，非多普勒成像原理，在B型灰阶图上直接显示血管内血流状态。无取样框、不降低帧频、无速度和角度依赖（附图证明无取样框）。可在不需要注射造影剂的情况下显示真正的血流动力学状态。具有捕获模式，把多帧图像累积到一起，按血流灌注先后顺序动态呈现血管的空间分布状态（附图证明具有捕获模式按键）。可去掉血流周围组织回声背景，单独显示血流。

4.1.16应变式弹性成像

4.1.16.1具备成像质量监控色棒和操作动作曲线指导医生操作

4.1.16.2弹性成像功能可支持凸阵、线阵、腔内微凸探头等≥7个探头(附白皮书证明，并提供标配腹部凸阵探头和腔内微凸探头的应变式弹性成像图）

4.1.16.4具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，可同屏提供≥8个感兴趣区的硬度值和≥7个感兴趣区与参照区的硬度比，可同屏提供≥8条定量数据时间变化曲线。（附图证明具有8条定量数值时间变化曲线）

4.1.18心脏功能：

4.1.18.1标配心脏相控阵探头扫描角度≥115° (附图)

4.1.18.2支持在线或者脱机的解剖M型功能

4.1.18.3支持高帧频心肌组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时支持解剖M型和曲线解剖M型

4.1.18.4支持心肌组织多普勒定量分析，能显示组织速度曲线就组织运动的同步性/舒张功能/收缩功能等进行多参数研究，并且无需多次取样直接将组织速度曲线转换成组织位移曲线，同屏显示曲线≥8条

4.1.18.6心功能自动计算功能，在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数，同屏分三部分图像显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，自动得到EF、CO、SV、ML等心功能数据 （附图）

4.1.19原始数据储存，可对回放的常规图像进行≥30种参数调节

4.1.20主机一体化内置耦合剂加热装置，温度可调（提供证明图片）

4.1.21 宽景成像技术

4.1.22产科辅助测量：产科专用测量分析工具，包含自动半自动测量分析，系统能根据图像识别技术自动测量胎儿的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，从而提高测量客观性，减少人为误差。

4.1.23系统支持专业穿刺探头，≥4角度进针，可垂直进针，零盲区进针

4.2测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

4.2.1一般测量

4.2.2妇、产科测量，具有产科自动测量技术，系统能根据图像识别技术自动测量胎儿的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，并且自动测量计算数值

4.2.3心脏功能测量

4.2.4多普勒血流测量与分析

4.2.5外周血管测量与分析

4.2.6泌尿科测量与分析

4.2.7多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由客户自由选择

4.3图像存储与(电影)回放重现单元

4.4输入/输出信号：Audio、DVI、S端子、USB等

4.5连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件( 且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩超图像)

4.6图像管理与记录装置：

4.6.1超声图像存档与病案管理系统

4.6.2系统内置硬盘≥500GB

4.6.3一体化剪帖板(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，图像大小有3种可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统

4.6.4以往图像与当前图像同屏对比显示

4.6.5 CD－RW / DVD –RW

4.6.6 USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U盘、移动硬盘或者其它USB装置

五、技术参数及要求：

5.1系统通用功能：

5.1.1监 视 器：≥22英寸高分辨率有机自发光监视器

5.1.2扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转

5.1.3探头接口：≥4个激活的探头接口（不包括笔式探头接口）均为无针触点式大接口

5.1.4具有独立触摸操作屏

5.1.5操作控制台可调节高度和左右移动，可电动操作

5.2探头规格

5.2.1频率：无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调

5.2.2工作范围：频率范围可在1—18 MHz之间选择

5.2.3阵元：小器官面阵探头阵元数≥1000阵元

5.2.4探头配备:

电子凸阵探头一把

电子线阵探头一把

相控阵探头一把

阴道腔内探头一把

5.3二维灰阶显像主要参数：

5.3.1探头配备：单晶体凸阵探头一把/电子线阵探头一把/心脏相控阵探头一把

5.3.2扫描速率：

5.3.2.1凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥39帧/秒

5.3.2.2相控阵探头，90度开角，18cm深度时，帧速率≥72帧/秒

5.3.3标配心脏探头扫描角度≥115°

5.3.4回放重现：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒

5.3.5预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

5.3.6增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8

5.3.7扫描深度≥45cm（附图）

5.4频谱多普勒：

5.4.1方式：PW，CW，HPRF

5.4.2多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示

5.4.3 PWD：血流速度≥8m/s；CWD ；血流速度≥10m/s

5.4.4最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号)

5.4.5 PW取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示

5.4.6电影回放：≥60秒

5.4.7零位移动：≥10级

5.4.8取样宽度及位置范围：宽度1-15mm；分级可调

5.5彩色多普勒

5.5.1显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示

5.5.2具有双同步 / 三同步显示(B/D/CFM)

5.5.3彩色显示帧频：

凸阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥12帧/ s

相控阵探头，角度90，18cm深度，彩色显示帧频≥16帧/秒

5.5.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° - +20°

5.5.5 标配心脏探头彩色血流多普勒中心频率可视可调≥6个（附图证明）

5.5.6 标配腹部凸阵探头彩色血流多普勒中心频率可视可调≥6个（附图证明）

5.5.7彩色多普勒能量图(PDI)，彩色方向性能量图（DPDI）

5.6超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

六、备件、专用工具、资料及其它

6.1备件

6.1.1如有备件，卖方应随机向买方提供一套标准备件包，并列出清单及单价。

6.1.2为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

6.2专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

6.3资料

6.3.1卖方须向买方提供操作手册一套。

6.3.2卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

6.4技术服务

6.4.1在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。

6.4.2设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。

6.4.3在中国境内有相应的零配件保税库和维修机构

6.4.4提供远程应用技术支持: 可通过平板电脑把用户彩超与厂家应用支持中心进行无线网络连接，厂家应用医生可以远程看到用户设备屏幕上的图像并且与用户进行直接视频对话，无需应用医生到场就能及时解决用户的应用问题。

七、技术培训要求

7.1现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。

7.2 网络培训：厂家有专门为用户开放的集培训、学习、交流于一体的多功能网站。在该网站上，用户能学习各系统超声应用知识和设备操作技能，了解到最新的专业动态和活动，还可以在论坛里交流技术、讨论病例(附网页图)。该网站必须具有微信版（附微信图）。

应配置附属设备

8.1高端超声检查床一张，超声检查椅一把。

8.2彩色高端激光打印机一台。

8.3超声工作站（联想电脑一台，山特UPS可支持30分钟供电，负责医院HIS系统端口连接，配有打印机可直接答应诊断报告）

8.4工作站录入桌（140cm*90cm），录入椅各一张。

8.5超声机罩一个。

8.6穿刺架2个（腹部、浅表各一个）。

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第七包 | OCT | 1 | 200 | 允许进口 |
|  | 免散瞳眼底照相 | 1 | 35 | 允许进口 |

OCT技术参数

| OCT扫描 | 光源 | 超级发光二极管870nm光源 |
| --- | --- | --- |
|  | 扫描速度 | 85,000 A-scan/秒 |
|  | 轴向分辨率 | 3.9μm |
|  | 横向分辨率 | 6μm |
|  | 扫描深度 | 1.9mm |
|  | 每A扫描所含数据点数 | 496 |
|  | 每B扫描所含最大A扫描数 | 1536 |
|  | 扫描模式 | 单线扫描，视盘环形扫描，星形扫描，加密精细扫描，青光眼后极部扫描，3D立体扫描，精确随诊扫描模式 |
|  | 个性化扫描模式 | 扫描线长短3-10mm任意可调，扫描间距11-120微米，扫描线倾斜度5-90度及位置任意可调，3D立体扫描最大扫描范围8.8mm×8.8mm，3D扫描线最多241线，间隔11微米 |
|  | 实时眼球追踪功能 | 采用双光源同时同步进行眼底扫描，导航光源实时自动跟踪眼球移动，引导OCT光源进行位置调整，确保OCT扫描不受眼动影响，完全避免扫描伪迹 |
|  | OCT与眼底图像对位 | OCT与眼底图像同步获得，点对点实时对位 |
|  | 精确随诊 | 机器自动记忆并导航随访检查，确保随访检查在同一位置，真正做到精确随诊 |
|  | 屈光补偿 | -24.5D--+48D |
|  | 图像显示方式 | 伪彩，灰阶（黑白，白黑） |
|  | 实时降噪技术 | 同一视网膜位置获取2-100张图像进行实时降噪，进一步提升图像分辨率 |
| 眼底图像 | 光源 | 820nm共焦激光光源（CSLO） |
|  | 成像方式 | 红外 |
|  | 分辨率 | 5微米/像素 |
|  | 成像范围 | 30º×30º，20º×20°，15 º×15° |
|  | 瞳孔要求 | ≧2.0mm，激光光源具有很好准直性，因此在小瞳孔下亦可获得良好图像 |
| 软件 | 视网膜厚度分析 | 真正视网膜厚度（内界膜至Bruchs 膜 ） |
|  | 视网膜厚度地形图 | 有 |
|  | 视网膜各层分层及量化分析 | 可自动进行视网膜十层分层并进行自动测量 |
|  | 黄斑区体积厚度测量 | 国际标准ETDRS黄斑分区法，精确的黄斑分区体积厚度测量，并可随意拖动，测量任意位置的视网膜厚度和容积 |
|  | EDI脉络膜深层成像技术 | 独有EDI脉络膜深层成像技术，可清晰呈现脉络膜，筛板等视网膜深层组织 |
|  | 冠状位成像（Enface） | Enface横向观察视角，可由内界膜至脉络膜观察任意两层间冠状位图像，并可进行量化分析 |
| OCT血管成像 （OCTA） | 算法 | 全频谱概率算法 |
|  | OCT-A图像分辨率 | 6μm/像素 |
|  | 扫描范围 | 10°×10°（3×3mm）、15°×15°（4.5×4.5mm）、20°×20°（6×6mm）、30°×15°（9×4.5mm） |
|  | 最小B扫描间距 | 6μm |
|  | 同一位置重复扫描次数 | 7次 |
|  | OCTA分层 | 自动分为8层——玻璃体视网膜交界面、神经纤维层血管丛、浅层血管丛、中层毛细血管丛、深层毛细血管丛、无血管层、脉络膜毛细血管层、脉络膜层 |
|  | 用户自定义功能 | 可通过鼠标拖动标线观察任意层次的OCT-A图像；可根据需要设定并保存任意深度和厚度的层次作为快捷选项；可对任意层次的标线形状进行修改 |
|  | 投射伪迹去除（PAR） | 有 |
|  | 智能分层标记线修改 | 仅需手动修改1-3个B扫描的分层标记线，则整个扫描结果的分层标记线均可自动调整至所需位置 |
|  | 量化测量 | OCT-A图像中的距离、面积测量 |
|  | 随访功能 | 设备自动精准定位同一位置进行OCT-A随访扫描 |
|  | 与传统造影联合诊断 | 通过SPT联机实现OCT-A与传统造影的点对点对位观察分析，有利于明确诊断和指导治疗 |
| 青光眼分析 | 独有黄斑视盘追踪 | 利用黄斑视盘连线校正患者头位，确保神经纤维层厚度测量准确性 |
|  | 神经纤维层厚度分析 | 国际标准直径3.4mm环形扫描，与正常人数据库进行比对 |
|  | 双眼后极部非对称性分析 | 后极部8.8mm×8.8mm扫描，并进行双眼上下半球，左右眼神经纤维层对称性分析 |
|  | GCL单层厚度分析 | 对GCL（神经节细胞层）单层进行厚度分析，精确反映早期青光眼损害导致的形态学改变 |
|  | 视盘3D扫描 | 有 |
| 硬件 | 电源要求 | 220V，50Hz交流电源 |
|  | 与HRA对位联机 | SPT联机系统可将HRA和OCT系统进行交互，实现OCT和造影的精确对位观察，组成多功能影像诊断平台 |
|  | 计算机配置（具有工作站） | windows XP操作系统、CPU 多核处理器 windows,中文工作站、硬盘＞1T， 显示器：≥20寸以上液晶显示器 ，DVD-ROM刻录光驱。配置工作站，可和医院系统连接，直接打印诊断报告。 |
| 安装 | 负责安装培训 | 包括电源线路的布置和使用人员的培训。 |

免散瞳眼底照相技术参数

- 眼底照相机

  - 功能

    - 眼底彩色照相,眼前节成像。

    - 眼底无赤光照相

  - 视角：45°

  - 瞳孔直径：3.7mm或自动小瞳探测模式下可达3.3mm.

  - 自动拍照：可自动拍照，不需按触发按钮相机软件根据不同的患者校正所有参数，这样每个患者都能得到高质量的图像。

  - 自动聚焦：可轻松实现自动聚焦，并保证获得清晰完美的图像。

  - 自动曝光：自动调整曝光强度，照明强度造当，即能获得高质量图像，患者感觉舒服利于医患配合。

  - 闪光强度：≥9档可控制，可自动曝光。

  - 监视器：≥5.6英寸彩色液晶

  - 图像显示：在主机监视器可多幅图像显示（4幅、9幅、16幅）

  - 固视标：中心4点。周边8个方位固视

  - 工作距离：38-42mm

  - 屈光度补偿范围：－33D到+40D

  - 对焦指示：具备裂劈对焦

  - 机器自检：具备

- 采集系统

  - 数码相机：高分辨率专业数码相机2400万像素；

  - 计算机：采用原装商用电脑，高清晰度打印机；

- 软件系统

  - 操作系统：正版Windows操作系统，图象处理系统软件中文化，病人资料输入检索均能使用中文；

  - 图像处理功能：全视网膜自动拼图，图像具病灶定位、测量、放大、比较、修正、边界处理、黑白颠倒、去反光、亮度，彩色、重叠、杯盘比测量等标准处理功能；数字减影功能；

  - 资料存贮：能以多种格式对图像进行存贮，病人报告及照片统一管理；

  - 系统安全性：安全性好，能应付各种停电，死机等特殊情况；

  - 报告形式：中文写入及保存报告，报告版面可随意调整，打印；

  - 扩展性：系统扩展性强，将来能与各种眼科设备实现连接。

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第八包 | 新传染病楼内无线物联网络扩容 | 1 | 122 |  |

招标技术清单和参数

# 一、政策要求

为促进和规范医院信息化建设，国家卫健委制定了《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》，标准中包括5章22类，共计262项具体内容，明确了下一阶段医院信息化的建设内容和建设要求，物联网的具体内容和要求如下：

1、数据采集：支持基于传感网络的物联网应用架构，支撑医疗环境下的各类设备的数据采集与利用。

①数据信息的加密传输。

②通过红外线、射频等介质进行数据传输。

③医疗设备的生命体征采集、能耗采集、医疗环境下的温湿度，污染颗粒数据采集等。

2、患者安全：基于 RFID 电子标签的物联网应用架构，通过物联网终端设备支持在医院就诊环境下的患者业务服务应用。

①物联网终端的无障碍感应扫描，在不同业务场景下感应功率的自动调节。

②患者定位、身份识别、用药识别、业务监控等功能。

3、资产和物资管理：基于传感网络的物联网应用架构，通过 RFID电子标签实现医院资产或药品的管理。

①RFID 标签和医院资产的匹配绑定。

②区域内资产自动识别和盘点管理。

③医院固定资产管理、特殊药品的综合管理，包括医疗设备、高值耗材、毒药品等物品的全生命周期管理等。

无线网络建设采用医疗专用级的无线网络系统，可融合医院各项无线应用于一体，采用医疗专用无线网络平台，一举解决了多种无线业务的整合。

平台应支持400-6000MHz全频段设计，支持多频合路技术。平台需在实现无线数据网络信号覆盖功能之外，还能够通过扩展不同的信号接收接入设备，同时支持具有WIFI、、RFID、蓝牙、LORA等多种网络信号覆盖，构建多网合一的多业务的无线物联网平台，减少重复建设和重复投资，降低无线网络的维护成本。

# 二、项目概述

目前我院已在住院病区、ICU、手术室等区域建立我无线物联网平台，涵盖了医疗所需的无线工作频段，支持WIFI、RFID识别、RFID定位、蓝牙、LORA等多种无线信号工作协议，构建多网合一的多业务的无线物联网平台，后期开展相关物联网应用，只需接入不同的信号接收接入设备，无需再次布线，减少重复建设和重复投资，降低无线网络的维护成本。考虑无线物联系统的统一管理及支持物联网应用的开展，如在传染楼开展移动护理、智能输液、负压病房环境监测、发热患者定位、无线呼叫等物联网应用，建议放到弱电综合布线项目对现有无线物联网系统进行扩展。

# 三、系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 性能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内信号分布系统基站（含软、硬件） | 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac，2.4GHz及5GHz无线信号强度≥-65dBm | 套 | 9 |
| 2 | 超宽频天线 | 医疗专用超宽频天线，工作频段：400-6000MHz | 只 | 289 |
| 3 | 宽带耦合器 | 医疗专用耦合器，，工作频段：400-6000MHz，05型耦合器，07型耦合器，10型耦合器 | 只 | 69 |
| 4 | 宽带功分器 | 医疗专用功分器，工作频段：400-6000MHz，02型功率分配器，03型功率分配器，04型功率分配器 | 只 | 179 |
| 5 | 1/2"阻燃馈线 | 室内阻燃馈线，工作频率：0-6GHz | 米 | 3699 |

总体技术要求

| 序号 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | ★支持协议：系统可并发支持IEEE802.11a/b/g/n/ac、ZigBee、RFID、802.15.4、WMTS等不同工作频点、不同技术协议的医疗级应用，扩展不同的系统应不受品牌、厂商的限制。 |
| 2 | ★支持频段：为了能在不重复布线的前提下方便扩展各种智慧医疗物联网应用，减少重复投资，无线基础配套设备必须至少支持工作频率范围400-6000MHz，保证各个频点的应用能够同时运行。 |
| 3 | 覆盖方式：投标方案优先采用室内分布系统技术模式，所有网络有源设备必须集中安装在弱电间或信息中心机房内，以保证稳定的运行环境和网络设备物理安全，同时方便管理和维护。 |
| 4 | 天线配置：为保证信号质量，要求每个病房及医护办公室至少安装1个无线天线。 |
| 5 | 信号强度：在目标区域的覆盖范围内，WLAN须同时支持2.4GHz 和5GHz信号发射，2.4GHz 和5GHz信号强度应始终保持在-75dBm以上。 |
| 6 | ★漫游切换：2.4GHz及5GHz无线信号须同时实现单一病区内零漫游、零切换。 |
| 7 | 信号稳定性：在招标要求的覆盖范围内，不论是在2.4GHz还是5GHz无线网络下，PDA在同一病区病房之间移动中测试ping 10000字节的包，丢包率为0（连续测试时间不少于5分钟）。 |
| 8 | 信道干扰：2.4GHz及5GHz无线内网和外网信号在同一病区分别不得占用超过1个信道。 |
| 9 | 升级选项：可升级支持全网冗余备份、线性扩容或内、外网物理隔离，并非同一设备VLAN隔离或同一设备的两个网口分开使用，不能共用任何有源设备。 |
| 10 | 施工要求：合理利用有线网络设施，避免重复投资；安装过程中应充分考虑设备物理安全，所有设备必须有相应的安全措施，并安装在不易被人触及的位置；有源的无线设备的安装应尽量集中，以便管理，安装位置需明确标示；布线时应充分考虑防潮、防尘、防震等环境因素；在施工过程中，暴露在外的天线应不影响建筑物室内装潢的整体美观。 |
| 11 | 兼容性：为了保证系统的兼容性及稳定性，便于施工、调试及维护，要求所有网络设备（线缆除外）须使用同一品牌产品。 |
| 12 | ★其他要求：提供所有投标设备（线缆除外）的制造原厂商针对本项目的授权书和质保承诺函。 |

# 四、设备技术指标

室内信号分布系统基站（含软、硬件）

1、802.11标准：IEEE802.11a/b/g/n/ac

2、占用带宽：≤160MHz、≤80MHz和≤40MHz

3、无线信号强度：病房内2.4GHz及5GHz无线信号强度≥-75dBm，并满足同时实现单一病区内移动终端零漫游，零切换；

4、安全标准：802.11i，WEP, Dynamic WEP, WPA-PSK，WPA2-PSK，WPA, WPA2

5、多SSID：支持

6、 VLAN：支持

7、冗余备份、负载均衡：可升级

8、★内、外网物理隔离：可升级持内、外网物理隔离，并非同一设备VLAN隔离或同一设备的两个网口分开使用，不能共用任何有源设备

9、QoS 802.11e：支持

10、 频率范围、工作信道：- 中国标准：2.412 to 2.472 GHz；13信道；5.150 至 5.350 GHz；8信道；5.725 至 5.850 GHz；5信道

11、 RF接口：N-female 标准接口

12、 网络接口：10/100/1000Mbps以太网接口≥1个，Console端口≥1个

超宽频天线

工作频率：400-6000MHz

增益：433-600MHz：≥0.2dBi、800-920MHz：≥5dBi、2400-5850MHz：≥5.5dBi

电压驻波比：433-600MHz：≤8、800-920MHz：≤1.6、2400-5850MHz：≤1.6

效率：433-600MHz：≥40%、800-920MHz：≥85%、2400-5850MHz：≥80%

阻抗：50Ω

极化方向：Vertical

功率容量：≥30W

接口形式：N Female

安装方式：吸顶安装

宽带耦合器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造商 | 与室内信号分布系统基站匹配 |  |  |
| 2 | 设备类别 | 5dB耦合器 | 7dB耦合器 | 10dB耦合器 |
| 3 | 工作频率 | 400 – 6000MHz |  |  |
| 4 | 插入损耗 | ≤2.35dB | ≤1.55dB | ≤1dB |
| 5 | 耦合度 | 433MHz: ≤7.5dB 500-5850MHz:5±1dB | 433MHz:≤9.5dB 500-5850MHz:7±1dB | 433MHz:≤13.6dB 500-5850MHz:10.5±1.2dB |
| 6 | 输入驻波比 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 7 | 阻抗 | 50 OHMS | 50 OHMS | 50 OHMS |
| 8 | 功率容量 | 20W | 20W | 20W |
| 9 | 接口形式 | N-Female | N-Female | N-Female |
| 10 | ★检测报告 | 5db、7db、10db耦合器需提供省级或以上“无委无线电检测实验室”出具的产品检测报告复印件（检测报告须有CNAS和CMA认证标识），检测报告的测试数据必须包含433MHz、600MHz、800MHz、1.4GHz、1.8GHz、2.1GHz、2.4GHz、5.15GHz、5.35GHz、5.725GHz和5.85GHz共11个频率的测试结果，且检测报告中输入驻波比、插入损耗、耦合度的测试结果须满足招标技术指标要求。 |  |  |

宽带功分器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造商 | 与室内信号分布系统基站匹配 |  |  |
| 2 | 设备类别 | 二功分器 | 三功分器 | 四功分器 |
| 3 | 工作频率 | 400 – 6000MHz |  |  |
| 4 | 带内插入损耗 | ≤3.6dB | ≤5.8dB | ≤7.2dB |
| 5 | 输入驻波比 | ≤1.85 | ≤1.85 | ≤1.85 |
| 6 | 阻抗 | 50 OHMS | 50 OHMS | 50 OHMS |
| 7 | 接口形式 | N-Female | N-Female | N-Female |
| 8 | 功率容量 | 20W | 20W | 20W |
| 9 | ★检测报告 | 至少需提供一种功分器省级或以上 “无委无线电检测实验室”出具的产品检测报告复印件（检测报告须有CNAS和CMA认证标识），检测报告的测试数据必须包含433MHz、600MHz、800MHz、1.4GHz、1.8GHz、2.1GHz、2.4GHz、5.15GHz、5.35GHz、5.725GHz和5.85GHz共11个频率的测试结果，且输入驻波比、带内插入损耗的测试结果须满足招标技术指标要求。 |  |  |

1/2"阻燃馈线

| 序号 | 指标项 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内导体 | 铜包铝线 | Ф4.80±0.05 mm |
| 2 | 绝缘体 | 泡沫聚乙烯 | Ф12.10±0.30 mm |
| 3 | 外导体 | 皱纹铜管 | Ф13.90±0.25 mm |
| 4 | 最大衰减常数 | 2400 MHz | 11.95 dB/100m |
| 5 |  | 5800 MHz | 20.10 dB/100m |
| 6 | 内导体最大直流电阻 |  | 1.62 Ω/km |
| 7 | 外导体最大直流电阻 |  | 2.42 Ω/km |

★为重要指标，不满足着重扣分

（三）货物质量标准

1、成交方提供的设备材料应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

3、成交方提供的设备材料，其品牌、规格、型号须经采购人最终书面确认，并附有设备材料原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

4、成交方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利或商标或版权。否则，成交人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

（四）验收方式及质保期、售后服务要求

1、供需双方按用户采购需求有关规定验收。

2、因物品的质量问题发生争议，由项目地质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由成交方承担。

# 第六章 投标文件格式

投 标 文 件

（正本/副本）

第  包

项目名称：

项目编号：

招标内容：

投标人名称：                      （加盖公章）

投标人地址：

投标联系人：             电话:

年   月   日

目录

一、资格性自查表

二、投标函

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

三、报价一览表及投标报价明细表

附件3：报价一览表

附件4：投标报价明细表

附件5：节能、环境标志产品优惠明细表

附件6：节能、环境标志产品证明材料

附件7：中小企业生产或销售的产品优惠明细表

附件8：中小企业声明函、监狱企业声明函

附件9：中小企业证明材料

四、投标人基本情况

附件10：投标人基本情况表

附件11：拟投入本项目的人员一览表

附件12：投标人主要业绩

五、投标人的资格审查材料

附件13：近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件14：信用记录

六、货物说明

附件15：技术需求逐条应答表

附件16：供应商的资格声明

附件17：制造商的资格声明

七、实施方案

附件18：服务附表

八、投标人认为需提供的其它资料

## 一、资格性自查表

| 序号 | 审查因素 | 投标文件中 对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效的营业执照 |  |
| 2 | 有效的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》，经营范围包含本次所投产品，进口产品须提供制造商为本项目给予投标人投标产品的制造商授权书（可提供总代理授权）服务承诺函；（第八包除外） |  |
| 3 | 经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明 |  |
| 4 | 税务登记证或开标前近半年内任一月依法缴纳税收凭证 |  |
| 5 | 社会保险登记证或社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明 |  |
| 6 | 近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |

注：以上资料复印件必须加盖投标人单位公章。

## 二、投标函

致             (采购人或招标代理机构)：

我方己仔细研究了                 (项目名称)的招标文件（项目编号：           ）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在招标文件中规定的提交投标文件截止时间起    日内(投标文件有效期)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交投标文件正本     份和副本一式     份，电子版一份，并保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得中标资格后，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：            年            月            日

附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附件2

法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）投标文件及报价； (2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件

附：被授权人身份证复印件

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

## 三、报价一览表及投标报价明细表

附件3

报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |  |
| 2 | 投标内容 | 第 包： |  |
| 3 | 投标总价 | 大写： 元 小写： 元 |  |
| 4 | 交货期限 |  |  |
| 5 | 投标有效期 |  |  |
| 6 | 其他事项声明 |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、完成本项目招标范围内所有货物、配套工具及包装、运输、装卸、安装调试、培训、保险、税金及其它附带服务的全部费用。

3、项目须附详细的投标报价明细表，投标报价明细表中金额和报价一览表金额一致。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件4

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：                                                 金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌 | 规格型号 | 原产地及 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价 |  | （大写） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （小写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人在此表后附其报价详细说明。

2、若因不同的使用方所发货地点的不同，导致货物单价不一致时，投标企业需根据不同的使用方分别列出分项投标报价明细表。

3、各报价明细表合计需与报价一览表中投标总价一致，若出现不一致时，以各报价明细表合计为准修正总价。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件5

节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

（1）节能产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

2、若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。如不填写视同为无。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件6

节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在

中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

国家发展改革委网站（ http://hzs.ndrc.gov.cn ）

中国质量认证心网站（ http://www.cqc.com.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

国家环境保护部网（ http://www.sepa.gov.cn ）

中国绿色采购网（ http://www.cgpn.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等，并注出所在位置。

4.证明材料加盖投标人公章。

附件7

中小企业生产或销售的产品优惠明细表

（若有，请如实填写）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段（包） | 小型和微型企业产品名称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 价格评审扣除金额（元） | 品牌型号规格 | 制造商 全称 |
|  | 本标段（包）总计： （元） |  |  |  |  |  |  |

注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时， 供应商应按品目号详细填写。

2、栏目6=栏目5×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所投的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。如不填写视同为无。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件8

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖单位章）：

日期：      年      月      日

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以认可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位仅需提供声明函，不需提供其他证明材料。

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本单位是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱/戒毒企业制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商除提供此声明函外，还须提供提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予以认可。

附件9

中小企业证明材料

1.供应商工商行政注册地管理部门出具的小微企业证明材料；

2.所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业证明材料；

3. 监狱企业证明（如属于监狱企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

4.证明材料加盖投标人公章。

## 四、投标人基本情况

附件10

投标人基本情况表

盖投标人单位章

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件11

拟投入本项目的人员一览表

| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 岗位 | 执业 资格证 | 证件 种类 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、后附全部人员证件复印件、专家介绍，加盖单位公章。

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日      期：       年      月     日

附件12

投标人主要业绩

- 已完成类似项目一览表

| 项目名称 | 采购人 | 采购人联系人及联系电话 | 交货期限 | 项目地点 | 规模 | 签约合同金额 | 合同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：附近三年证明材料。提供中标通知书（成交通知书）或合同协议书复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 目前正在完成的项目一览表

| 项目名称 | 采购人 | 采购人联系人及联系电话 | 交货期限 | 项目地点 | 规模 | 签约合同金额 | 合同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：附证明材料。提供中标通知书（成交通知书）或合同协议书复印件 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

## 五、投标人的资格审查材料

1）企业法人营业执照副本或事业单位法人证书副本复印件

2）税务登记证复印件（营业执照“三证合一”不需提供）

3） 组织机构代码证复印件（营业执照“三证合一”不需提供）

4）投标人为制造商的应依法取得《医疗器械生产企业许可证》，投标人为代理商或经销商的应依法取得《医疗器械经营企业许可证》；有效的《医疗器械注册证》，进口产品须提供制造商为本项目给予投标人投标产品的制造商授权书（可提供总代理授权）服务承诺函；（第八包除外）

5）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料，其中：

供应商是法人的，应提供上一年度经审计的财务报告复印件（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注），或其基本开户银行出具的资信证明原件；

供应商是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明原件。

6）投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明：

7）投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料，其中：

供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供税务登记证复印件或开标前半年内任意一个月的纳税凭据复印件；；

供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供社会保险登记证或开标前半年内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

供应商是其他组织和自然人的，需要提供开标前半年内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。

8）近三年内，投标人在经营活动中没有重大违法记录，其中：

重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

供应商须提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

9）近三年内（本项目投标截止期前）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内），不得参与本项目的政府采购活动，供应商须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：供应商在“信用中国”和“中国政府采购网”网站上的查询记录截图。

注：1、以上复印件均需要加盖投标人行政原章。

2、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

附件13

近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司参与                          （项目名称、编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人（签名）：

日    期：              年   月   日

注：近三年：成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

附件14

信用记录

（复印件并加盖投标单位公章）

依据财库[2016]125号文件规定，投标人须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

投标人须提供本单位近3年（本项目至递交投标文件截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入投标单位名称，截图查询结果。

## 六、货物说明

一、技术参数、标准

（1）货物技术参数（指标）、功能等性能描述

（2）货物的规范资料、外观彩图及尺寸等描述（要求提供复印件）

（3）配置、技术成熟度、安全可靠说明

（4）货物适用环境和功能描述

（5）技术需求逐条应答表

（6）供应商认为有必要提供的其他说明材料

二、合格的货物证明材料

（1）具有相关生产经营许可证、行业认证：

（2）提供检测报告（含采购需求及评审办法中要求内容）；

（3）认证证书、技术说明书

（4）彩图

（5）所投产品获得的奖项、荣誉等

（6）其他

附件15

投标设备供货清单及技术响应表

（不含价格）

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 投标设备品牌型号、技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：本表必须根据第五部分“采购需求”的内容详细填写及说明，除清单内容外的设备，供应商可增项。（如果内容提供不全而导致对供应商不利评定的风险由供应商自行承担）

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

响应产品附件、备品备件和专用工具清单（如有）

项目编号：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量/台 | 材质说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：供应商可按以上表格形式进行复制。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

技术规格条款偏离表

| 招标文件技术需求条目编号及所要求内容 | 响应文件应答内容 | 相关技术证明文件中的描述在响应文件中的具体页码 | 偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

注：

1、供应商应在响应技术文件中对本技术规格书逐条按顺序响应，做出必要的解释并列出技术偏差表。而不应完全复制招标文件中技术参数要求，统一回答“响应”“无偏离”“正偏离”等。对于没有逐条对照询价文件技术规格，说明所提供货物和服务已对找招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或声明与技术规格条文的偏差和例外的条款，或未按照技术文件的要求提供相关证明材料的，将视同为不满足要求。

附件16

供应商的资格声明

1、名称及概况：

(1)供应商名称：_______________________________________________________

(2)地址及邮编：_______________________________________________________

(3)成立和注册日期：___________________________________________________

(4)主管部门：_________________________________________________________

(5)公司性质：_________________________________________________________

(6)法人代表：_________________________________________________________

(7)职员人数：_________________________________________________________

2、最近三年的年度总营业额：（ 年 月- 年 月）

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　      销售的项目和数量

(1)出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2)国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为供应商制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　_____________________________

_____________________　_____________________________

5、须由其它制造商供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　_______________________

_____________________　_______________________

6、最近三年中与各经销商中标/成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、供应商认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

供应商授权代表(签字)：________________________________

供应商授权代表的职务：________________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件17

制造商的资格声明

- 名称及概况 ：

(1)制造商名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

2、（1)关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　生产的项目　　　　　年生产能力　　　　　职工人数

_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________

_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________

3、制造商生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年类似货物（相同型号）销售业绩业绩统计：

（   年  月-----    年  月）

年、月份　　 　　　国内　　　 　出口/国外　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　 ___________

__________　　 ___________　　___________　 　___________

__________　　 ___________　　___________　　 ___________

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　国内　　　 　出口/国外　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　 ___________

__________　　 ___________　　___________　 　___________

__________　　 ___________　　___________　　 ___________

6、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

7、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：________

供应商授权代表(签字)：__________________

供应商授权代表的职务：__________________　　      电话号：__________________

制造商盖章：____________________________　　      传真号：__________________

## 七、实施方案

包括：

（1）供货装配方案，进度计划

（2）质量保证措施

（3）售后服务说明，保修、服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施

（4）质保期承诺

（5）其他售后服务承诺

附件18

服务附表

项目编号：

投标人名称：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  | 提供相关证明材料（如：营业执照或租房合同等） |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  | 提供相关证明材料 |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  | 此部分内容做附件进行详细说明 |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  | 提供相关证明材料 |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  | 附人员身份证等相关证件 |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

## 八、投标人认为需要提供的其它资料