昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）进口医疗设备1.5T核磁共振系统采购项目

招标文件

采   购   人：昌吉回族自治州人民医院（本项目由昌吉回族自治州卫生健康委员会组织部门集中采购）

招标代理机构：华采招标集团有限公司

采 购 内 容：1.5T核磁共振系统采购

项 目 编 号：HCZB-2022-ZB0520

目录

第一章  招标公告	3

第二章 投标须知	6

投标须知前附表	6

投标须知正文	12

一、总则	12

二、招标文件	14

三、投标文件	15

四、投标文件的递交	17

五、开标和评标	18

六、中标结果信息公布与授予合同	20

七、其他规定	21

第三章 评标方法及标准	21

一、总则	21

二、评标程序	22

第四章  采购合同格式	28

第五章 采购需求	54

第六章 投标文件格式	65

一、资格性自查表	68

二、投标函	69

三、报价一览表及投标报价明细表	72

四、投标人基本情况	80

五、投标人的资格审查材料	83

六、货物说明	87

七、实施方案	95

八、投标人认为需要提供的其它资料	97

# 第一章  招标公告

项目概况

昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）进口医疗设备1.5T核磁共振系统采购项目招标项目的潜在投标人应在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路658号德汇万达广场E2栋902室获取招标文件，并于2022年07月08日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZB-2022-ZB0520

项目名称：昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）进口医疗设备1.5T核磁共振系统采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：13000000

最高限价（元）：/,/

采购需求：

标项一

标项名称: 1.5T核磁共振系统

数量:1

预算金额（元）: 13000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

备注：

合同履约期限：合同签订后日90日内完成交货

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； （3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

3.本项目的特定资格要求：分标1：（1）有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照； （2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产许可证；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证；进口产品须提供制造商为本项目给予投标人投标产品的制造商授权书（可提供总代理授权）服务承诺函； （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的投标； （4）投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人。

三、获取招标文件

时间：2022年06月16日至2022年06月23日，每天上午11:00至13:00，下午16:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路658号德汇万达广场E2栋902室

方式：线下获取，只接受现金

售价（元）：200

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年07月08日 11:00（北京时间）

投标地点：昌吉市石河子西路260号环宇广场全季酒店4楼会议室

开标时间：2022年07月08日 11:00

开标地点：昌吉市石河子西路260号环宇广场全季酒店4楼会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

获取采购文件是需提交的资料：法定代表人授权委托书、被授权人身份证、营业执照、有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，进口产品须提供制造商为本项目给予投标人投标产品的制造商授权书（可提供总代理授权）服务承诺函（以上证件均需提供原件及加盖单位公章复印件一套），在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）→信用服务→ “失信被执行人”“税收违法黑名单”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”信用记录查询结果（需注明截止时间，不得早于招标公告发布日期）打印页面并加盖公章。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：昌吉回族自治州人民医院

地 址：昌吉市延安北路303号

联系方式：15909059966

2.采购代理机构信息

名 称：华采招标集团有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路658号德汇万达广场E2栋902室

3.项目联系方式

项目联系人：何凌云

电 话：18699158007

# 第二章 投标须知

## 投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |  |
| 第二章第1.1款 | 项目名称 | 昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）进口医疗设备1.5T核磁共振系统采购项目 |  |
| 第二章第1.2款 | 采购内容 | 1.5T核磁共振系统 |  |
| 第二章第1.3款 | 采购方式 | 公开招标 |  |
| 第二章第1.4款 | 交货地点 | 昌吉回族自治州人民医院（昌吉市延安北路303号） |  |
| 第二章第1.5款 | 交货期限 | 合同签订后日90日内完成交货 |  |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 招标人：昌吉回族自治州人民医院（本项目由昌吉回族自治州卫生健康委员会组织部门集中采购） 联系人：王先生 联系电话：15909059966 |  |
| 第二章第2.2款 | 招标代理机构 | 名称：华采招标集团有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路658号德汇万达广场E2栋902室 联系人：何凌云 联系电话： 18699158007 |  |
| 第二章第3.1款 | 投标人资格条件 | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件； （2）有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照； （3）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产许可证；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证；进口产品须提供制造商为本项目给予投标人投标产品的制造商授权书（可提供总代理授权）服务承诺函； （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的投标； （5）投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人。 |  |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | 不接受 |  |
| 第二章第6.2（3）款 | 对联合体各方的要求 | 无 |  |
| 第二章第7.1款 | 现场考察 | 不组织，投标人自行对项目现场和其周围环境进行考察 |  |
| 第二章第8.1款 | 采购进口产品 | 本项目已执行采购进口产品的论证手续，故供应商所投货物可以为产自中国境外的产品，允许进口的产品详见采购清单 。 |  |
| 第二章第9.1款 | 政府采购强制采购：标记★符号的节能产品 | 本项目中投标人所投货物属于政府强制采购节能产品的，投标人应提供《节能产品政府采购品目清单》 内的标记★符号节能产品，依据品目清单和认证证书实施政府强制采购 |  |
|  | 政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品； | 按国家有关节能环保政策执行：投标文件中所供产品为《节能产品政府采购品目清单》内非标记★符号的节能产品或《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品中的产品。 |  |
|  | 支持中小企业发展 | 本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，评标时将给予此类企业进行价格扣除6%-10%的优惠，用扣除后的价格参与评审，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。本项目具体扣除比例为6%。 |  |
|  | 政府采购支持中小企业融资 | 中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。 |  |
|  | 政府采购信用担保 |  |  |
| 二、招标文件 |  |  |  |
| 第二章第11.1款 | 提交投标文件的截止时间 | 2022年07月08日 11:00北京时间） |  |
| 三、投标文件的编写 |  |  |  |
| 第二章第15.5款 | 采购预算资金 | 1300万元 |  |
| 第二章第16.1.3款 | 业绩 | 类似项目业绩证明材料须提供中标通知书（或成交通知书）或合同协议书复印件 |  |
| 第二章第17.1款 | 投标保证金 | 1、金额 | 壹拾叁万 |
|  |  | 2、递交形式：单位账户转账或电汇； 3、递交时间：在投标截止时间之前递交（以到账时间为准）； 4、投标保证金缴纳要求：于投标截止时间前递交至招标文件指定账户，并从投标人基本帐户转出（以到账时间为准），投标单位在法定工作日每天上午10:30至13:30，下午16:00至19:00（北京时间）凭基本账户银行开户许可证及汇款凭证，在招标代理公司财务室处开具投标保证金收据。此收据为本次采购项目保证金交纳唯一凭证，其他凭证均不予认可。财务室电话：0991-8807396 5、账户信息： 单位名称：华采招标集团有限公司新疆分公司 开户行：乌鲁木齐银行天山区支行（注：此账户仅限交纳投标保证金使用） 账号：0000 0200 7011 0083 9275 68 行号：3138 8100 0027 退还保证金方式：电汇 汇款时需备注：项目编号+包号（如有） |  |
| 第二章第18.1款 | 投标文件有效期 | 60日历日 |  |
| 第二章第19.1款 | 投标文件份数 | 纸质版文件：正本一份，副本六份； 电子版文件：一份（以U盘形式递交，内容为投标文件盖章扫描件，PDF格式，U盘内不得附带任何与本次招标无关内容）； - 投标文件电子版要求包含招标文件全部内容，投标文件电子版与纸质版不一致时以纸质文件为准。 - 投标文件正副本必须一致。 3、投标文件要求按包编制，不允许将两个或两个以上包的投标文件编制、装订、密封在一起。 |  |
| 四、投标文件的递交 |  |  |  |
| 第二章第20.2款 | 封套上应载明的信息 | 采购人名称： 项目名称： 项目编号： 包号：第 包 包装内容：投标文件正本/副本/电子版 投标人名称： 投标人地址： 联系人： 联系电话： 在规定的开标时间 年 月 日 ： 前不得启封 |  |
| 第二章第22.1款 | 投标文件的递交地点 | 昌吉市石河子西路260号环宇广场全季酒店4楼会议室 |  |
| 五、开标和评标 |  |  |  |
| 第二章第25.1款 | 评标办法 | 综合评分法 |  |
| 第二章第26.3款 | 推荐的中标候选人数量 | 3 |  |
| 六、中标结果信息公布与投标人质疑 |  |  |  |
| 第二章第30.1款 | 财政部门指定的媒体 | 新疆维吾尔自治区政府采购网 |  |
| 第二章第32.3款 | 履约担保 | 履约保证金金额：中标金额的5% 履约保证金递交：中标人收到中标通知书后（签订合同前）向采购人缴纳； 履约保证金形式：支票、汇票、本票等非现金形式； 投标人未按招标文件规定缴纳履约保证金的，其投标保证金将不予退还。 |  |
| 七、其他规定 |  |  |  |
| 第二章第34.1款 | 招标代理服务费 | 成交人供应商须向招标代理机构按如下标准和规定交纳代理服务费。 （1）招标代理机构按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定下浮50%向成交供应商收取代理服务费用。 （2）代理服务费币种与成交签订合同的币种相同或招标机构同意的币种 （3）代理服务费的交纳方式： 成交供应商在领取成交通知书时一次向招标代理机构交纳所有代理服务费。 代理服务费支付形式：单位账户转账或电汇 代理服务费账户（仅接受代理服务费） 开户行名称：华采招标集团有限公司新疆分公司 开户行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐阿勒泰路南支行 账号：6505 0161 6337 0000 0129 行号：1058 8100 0366 汇款时需备注：项目编号+包号（如有） |  |
| 售后服务要求 |  | 验收合格后整机（包括第三方产品）免费保修3年（中标后经销商提供和原厂3年的保修协议)，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知2小时内，到达现场进行维修，24小时解决问题。提供全套的操作手册及维修手册，开放所有的密码，免费培训操作及维修人员。 |  |
| 现场携带证件 |  | 开标时需提供下列证件原件备查： （1）法定代表人授权委托书及被授权人身份证； （2）企业营业执照。 （3）《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》 （4）投标保证金收据 由监督人开标前现场查验，证件不齐全的投标人视为无效投标人。 |  |
| 除非另有特殊说明，若本招标文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务，所引用的品牌、型号或生产供应商不构成对投标的限制。若采用的外文术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。 |  |  |  |

## 投标须知正文

## 一、总则

1. 项目概况

1.1项目名称：详见投标须知前附表；

1.2招标内容：详见投标须知前附表；

1.3采购方式：详见投标须知前附表；

1.4交货地点：详见投标须知前附表；

1.5交货期限：详见投标须知前附表；

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.2 “招标代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他招标代理机构。招标代理机构名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.3 “投标人”是指响应招标文件要求、参加招标采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.4.1采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；投标货物中的相关产品，投标人应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

2.5 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。

2.6 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.7偏离

2.7.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

2.7.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

2.8.特别说明

2.8.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人所拥有。

2.8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效并承担相应法律责任。

3.投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合投标须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；

（2） 招标文件规定的投标人特定资格条件。

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、招标代理机构存在利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）近三年内（本项目投标截止时间前）投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

3.3 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；投标人提供的的产品必须是成熟产品；在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

4. 投标费用和知识产权

4.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.2投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

5．授权委托

5.1投标人代表为投标人法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。投标人代表不是投标人法定代表人的，应持有法定代表人授权书。

6．联合体形式

6.1除投标须知前附表中另有规定，本次招标采购不接受为联合体形式的投标人。

6.2投标人为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的投标人基本资格条件；

（3）除投标须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的投标人特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场考察

7.1投标人应按投标须知前附表中规定对招标采购项目现场和周围环境进行现场考察。

7.2考察现场的费用由投标人自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

7.3采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除投标须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足招标文件要求的国内产品参与招标。

9.政府采购政策支持

9.1投标人符合支持中小企业发展优惠政策的，报价可以优惠扣除。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

9.2产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品产品优惠(由投标人在报价文件中选择并填报，评审时进行价格、技术优惠)；投标人符合支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。

9.3同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品加分。

9.4为推进政府采购诚信体系建设，投标人在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

## 二、招标文件

10.招标文件的组成

10.1 招标文件由下列文件组成：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 政府采购合同格式条款

第五章 采购需求

第六章 投标文件格式

10.2本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前对招标文件澄清或者修改内容，为招标文件的组成部分。

10.3投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

11.提交投标文件的截止时间

11.1投标人提交投标文件截止时间见投标须知前附表。

11.2投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人应当报告设区的市、自治州以上人民政府财政部门，由财政部门按照以下原则处理：

（一）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

（二）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成采购人依法重新招标。

12.招标文件的澄清或者修改

12.1采购人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.2招标代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在规定的提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在指定的媒体上发布更正公告。

12.3投标人认为招标文件存在歧视性条款的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向本代理机构提出。

## 三、投标文件

13.一般要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的投标。

13.2 投标人提交的投标文件及投标人与采购人或招标代理机构就有关招标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 投标文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

13.5 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

14.投标文件的组成

14.1 投标文件包括下列内容：

（1）资格性自查表

（2）投标函

（3）报价一览表及投标报价明细表

（4）投标人基本情况

（5）投标人的资格审查材料

（6）货物说明

（7）实施方案

（8）商务响应与偏离表

（9）投标人认为需要提供的其它资料

14.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件正本留存。

15.报价

15.1投标人应当根据招标文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目招标范围内所有现场布置设计完善服务及供应货物、配套工具及包装运输、装卸、安装调试、培训、检测检验、保险、税金及其它附带服务的全部费用。投标人漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已包含在已标价货物的单价和合价中，中标后不予调整。

15.3投标人应按第五章“采购需求”要求及第六章“投标文件组成”格式填写。投标人在本章第11.1款规定的提交投标文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第六章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.4投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质投标而被拒绝。

15.5投标人的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见招标须知前附表。

16. 符合招标文件规定的证明文件

16.1投标人符合招标文件规定的资格证明文件

16.1.1投标人应提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第3.1款规定的投标人资格条件要求。

16.1.2投标人为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质投标而被拒绝。

16.1.3投标人应当提交符合招标文件规定的业绩证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分，业绩证明文件要求详见投标须知前附表。

16.2货物符合招标文件规定的资格证明文件

16.2.1供应商在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.2.2上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人验收后开始使用至招标文件规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

（4）投标人对加注星号（“★”）的重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料或经国家机关认可的检测机构出具的检测报告为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

17.投标保证金

17.1投标须知前附表规定交纳投标保证金的，应按规定提交投标保证金。投标保证金有效期应当与本章第18.1款规定的投标文件有效期一致。

17.2投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

17.3 未按招标文件规定提交投标保证金的，采购人或招标代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件。

17.4招标代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还中标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

18. 投标文件有效期

18.1投标文件有效期见投标须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间之日起计算。投标文件有效期不足的将被视为无效投标。

19.投标文件的签署及规定

19.1投标文件的正本和副本应分别装订成册，正本、副本份数见投标须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。所有文件装订方法不得以活页方式装订(如打孔、鸭嘴夹等)。

19.2 投标文件正本和副本应按招标文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致投标文件无效。

## 四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标文件“正本”“副本”“电子版”应单独分别密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖投标人单位章或密封章。

20.2投标文件封套上应写明的内容见投标须知前附表。

20.3投标文件如果未按上述规定密封、标记，采购人或采购招标代理机构将拒绝接收。

21.投标文件的补充、修改或者撤回

21.1投标人在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、招标代理机构。该通知应有投标人法定代表人或其委托代理人签字。

21.2补充、修改的内容与投标文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

22.投标文件的递交与接收

22.1 投标人应在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，将投标文件送达投标须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的投标文件，采购人、招标代理机构应当拒收。

## 五、开标和评标

23.开标

23.1采购招标代理机构在招标文件规定的投标截止时间(开标时间)和规定的地点组织公开开标，并邀请所有投标人法定代表人或其授权的代理人参加，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。参加开标的投标人代表应签名以证明其出席。采购人或者招标代理机构对开标、评标现场活动进行全程录音录像。

23.2 开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格、交货期等主要内容，并记录在案。

23.3开标时，采购代理机构当众宣读开标一览表中全部内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

23.4开标时，如唱标人宣读的内容与投标文件不一致时，投标人代表应当当场提出。

23.5投标人代表、采购人代表、招标代理机构代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

23.56开标时，投标文件中报价一览表内容与投标文件中投标报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

24. 资格审查小组、评标委员会

24.1采购人、招标代理机构组成审查小组进行资格审查，审查小组的组成人员由采购人、招标代理机构按照评标委员会及其成员的规定组成。

24.2评标由采购人或采购招标代理机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关经济、技术等方面的专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中，经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

25.评标

25.1 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。同时考虑以下因素：

（1）环保标志产品、节能产品（须附证明材料）；如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件

（2）财政部门核准的进口产品。优先采购向我国企业转让技术、提供培训服务及其他补偿贸易措施、与我国企业签订消化吸收再创新方案。（须附证明材料）

25.2 评标委员会按照第三章“评标方法及标准” 规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

25.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者招标代理机构沟通并作书面记录。采购人或者招标代理机构确认后，修改招标文件，重新组织采购活动。

26.确定中标人

26.1采购人不保证将合同授予最低投标报价的投标人。

26.2招标代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

26.3采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，从评标报告提出的3名中标候选人中，应当确定排名第一的中标候选人为中标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

27.招标终止

27.1出现下列情形之一的，采购人或者招标代理机构应当终止招标采购活动，在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的；

（4）政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的投标人中另行确定中标人，没有合格的中标人的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

28．重新评审

28.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

28.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者招标代理机构发现存在以上情形之一的，组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

29.纪律与保密事项

29.1评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评审情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

29.2投标人不得与采购人、招标代理机构、其他投标人恶意串通；不得向采购人、招标代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

29.3有下列情形之一的，属于恶意串通，中标无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人、招标代理机构获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件的；

（2）采购人、招标代理机构授意投标人撤换、修改投标文件的；

（3）投标人之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标的；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃提交投标文件或者退出招标或者放弃中标的；

（7）投标人与采购人、招标代理机构以及评标委员会成员之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

## 六、中标结果信息公布与授予合同

30.中标信息的公布

30.1中标人确定后2个工作日内，采购人或者招标代理机构应将中标结果信息在投标须知前附表指定的媒体上公布。

31.询问及质疑

31.1投标人对招标文件提出询问或者质疑的，必须遵守政府采购的相关法规，且应提交纸质的质询或者质疑文件原件，并须附证明材料，同时说明投标人联系人、联系方式。原件需加盖投标人公章并由被授权代表签署。

32.中标通知

32.1中标人确定后，采购人或招标代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

32.3 中标人在收到招标代理机构的中标通知书后10日内，应按照投标须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

32.4 中标人没有按照规定提交履约担保的，视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还。

33.签订合同

33.1 招标文件、中标人的投标文件及其补充的投标文件等均为签订政府采购合同的依据。

33.2 中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

33.3 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。

33.4 中标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

## 七、其他规定

34.招标代理服务费

34.1中标人应按投标须知前附表规定交纳招标代理服务费。

35. 其他规定

35.1招标文件的其他规定见投标须知前附表。

# 第三章 评标方法及标准

## 一、总则

1.评标原则

1.1资格性检查由资格审查小组负责。

1.2评标由依法组成的评标委员会负责。

2.评标方法

2.1评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审综合得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2本招标项目的评标因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格条件。

## 二、评标程序

3.投标文件的初步评审

3.1初步评审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1 资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，采购人、招标代理机构组成审查小组对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

3.1.2 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

3.1.3投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

| 项目 | 评审因素 |
| --- | --- |
| 资格性检查 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1）有效的营业执照复印件； 2）投标函按招标文件规定格式完整提供； 3）提供上年度经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明； 4）提供税务登记证复印件或近半年内任一月依法缴纳税收证明； 5）提供社会保险登记证或社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明； |
|  | 2、根据所投产品，制造商提供《医疗器械生产企业许可证》，代理商或经销商提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；进口产品须提供制造商为本项目给予投标人投标产品的制造商授权书（可提供总代理授权）服务承诺函 |
|  | 3、投标人需提供所投产品的《医疗器械注册证》(含注册登记表)，所有证件均应在有效期内 |
|  | 4、投标文件提供投标保证金收据复印件 |
|  | 5、投标人不存在第二章投标人须知3.2项规定 |
| 结论 | 是否通过审查，进入下一阶段 |
| 1）“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。 2）出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“√”，同意进入下一阶段评审。 3）若审查组成员意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由全部成员投票决定该投标人是否通过审查，进入下一阶段评审。 |  |

| 项目 | 评审因素 |
| --- | --- |
| 符合性检查 | 1、投标文件按照招标文件规定的内容、格式填写、装订，字迹清晰可辨 |
|  | 2、投标文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明 |
|  | 3、投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定 |
|  | 4、投标文件承诺投标有效期满足招标文件要求 |
|  | 5、投标报价具有唯一性，未超过采购项目预算 |
|  | 6、未存在不符合国家、行业技术标准的要求 |
|  | 7、投标文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求 |
|  | 8、符合法律、法规的规定 |
| 结论 | 是否通过审查，进入下一阶段 |
| 1）“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。 2）出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“√”，同意进入下一阶段评审。 3）若审查组成员意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由全部成员投票决定该投标人是否通过审查，进入下一阶段评审。 |  |

3.2单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.3 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

4.澄清有关问题

4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2投标人不得对下列内容进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容。

（2）不满足第二章投标须知第2.7.2款规定的实质性要求的投标文件内容，

4.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

4.5 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

4.6 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

5.投标文件的详细评审

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行详细评审。

5.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.3评分标准：

第一包评分办法

各投标人的总评分=A（含D价格折扣）+B+C+E，具体评分细则如下：

| 项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| A：价格评分40分 |  |  |
| 价格 | 投标报价得分=(评标基准价/修正后投标报价)×40%×100 备注： 1.投标价格评分采用低价优先法计算； 2.评标基准价：满足招标文件要求且经算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价； 3.修正后投标报价：评标委员会以报价一览表中投标报价为基础，对其进行算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。 | 40分 |
| B：商务部分评分12分 |  |  |
| 标书制作 | 投标文件目录、页码指向准确，不准确的每项扣0.2分，参数偏离表中表述不准确的每项扣0.3分。参数偏离表表述与技术检验报告等印证资料不一致的一项扣1分。扣完为止。 | 1 |
| 业绩 | 提供投标方近三年（2019年至今）投标供应商同类或类似产品的销售业绩，每提供一项得1分，不提供不得分，最高得5分。（评审时以标书中提供中标通知书或成交通知书或合同为准，复印件、扫描件等需要加盖公章认定）。 | 5 |
| 服务能力 | 1、售后服务体系完备并在本地有技术支持机构（须提供相关证明或证明材料原件或复印件加盖公章）.在昌吉相邻地州有售后服务机构的得1分、在昌吉本地有服务机构的得2分。 2、提供常用备品备件和消耗品明细及价格清单，备件、消耗品价格最低者得1分、次低者得0.5分，其他不得分。 3、响应招标文件中售后服务要求提供好的合理的维护维修服务方案的(质保期，维修响应时间等)，得1分，不提供不得分。（评审时以提供服务承诺及相关证明材料为准）。质保服务期每增加一年加1分，最高加2分。质保期低于招标要求的，每少一年扣2分。 | 6 |
| C：技术部分评分48分 |  |  |
| 核心参数响应 | “★”标项为关键（核心）技术参数，不完全满足不得分。参数完全满足得15分 | 15 |
| 其他技术参数响应性 | 1、投标产品的一般技术参数全部满足招标文件要求的得20分；由专家评审，逐条确定是否达到技术参数要求，参数一项负偏离扣2分扣完为止。 2、投标产品鼓励先进性，所提供产品技术指标和性能（影响产品质量实质性参数）（包括核心参数）高于招标文件中技术参数和性能的可加分，每一项正偏离加2分，最多加分不超过10分。 （评审时所提供产品的技术参数以参数偏离表对应技术检验报告或第三方技术支持资料为准，未提供或者不能验证相关参数的，视为负偏离，按上述第一条标准扣分） | 30 |
| 安装技术水平 | 疆内有专门联络员（名单、缴纳社保证明）得0.5分，配备2名以上安装技术人员，得1分。设备安装技术负责人有相应安装经验（提供业绩证明）得0.5分。对仪器设备的安装调试和使用操作有培训方案，方案合理得1分。一般得0.5分。 | 3 |
| D:属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度 |  |  |
| 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： ①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。 其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①、《中小企业声明函》 注：监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。 |  |  |

E: 节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

投标人所投设备满足下述要求其中之一的，即得1分；均不满足的，得0分。 （1）、财政部 发展改革委印发的《节能产品政府采购品目清单》； （2）、财政部 生态环境部印发的《环境标志产品政府采购品目清单》。 证明文件：须提供清单截图及在有效期内的产品认证证书扫描件，未提供不得分。 对该项的评审，评审专家须核认证证书中的产品是否为所投产品的规格型号，另证书中所出具的认证依据标准是否与《品目清单》中的一致；以上两点都符合，才能得相应分值。

6.推荐中标候选人名单

6.1评标委员会只对通过上述审查的投标文件，依据招标文件及相关澄清答复对每份投标文件进行评分。每个投标的得分是所有评委给其打分的平均值。各投标的得分将按由高到低的次序排列形成评标排序；当投标得分相同时，首先按投标报价得分由高到低顺序排列，若投标报价得分仍相同，由评标委员会根据技术/服务优势排序。评标委员会将根据评标标准和评标排序，推荐不超过三名中标候选人，并形成评标报告。

# 第四章  采购合同格式

# （国产设备）

昌吉回族自治州人民医院设备采购合同

合同编号：

采购方（以下简称甲方）：昌吉回族自治州人民医院

地址：昌吉市延安北路303号

电话：0994-2350409                  邮编：831100

供货方（以下简称乙方）：

地址：

电话：                              邮编：

甲方通过公开招标方式购买一批医疗设备（昌吉州州直卫生健康医疗系统医疗 XXXX年第XX批XX国产医疗设备采购项目）（招标文件编号：XXXX，招标项目名称:昌吉州卫生健康系统XXXX年第XX批XX国产医疗设备采购项目（第XX包））。乙方作为厂家授权的供货商已成为该项目的中标方，现经甲乙双方充分协商，就设备的买卖、运输、安装、质保及人员培训等达成下列条款,共同信守。

一、经甲方同意，乙方向甲方供应完全符合以下要求的设备(设备配置明细等附后)。

| 序号 | 设备名称 | 型号、品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额：￥XXXX 元 ，大写：人民币XXXX元整。 |  |  |  |  |  |  |  |

设备的易耗配件必须在合同附件（附件1：设备配置清单、附件2：设备备品备件耗材清单、附件3：设备零配件消耗品购买价格清单）中注明，如无明确配件价格的由甲方市场询价后确认乙方的配件供给价格。

二、售后服务及质量保证：

1、设备（货物）验收合格后，由乙方免费保修3年，如乙方不具备自行维修的资质，可指定厂家指定的售后维保商（或厂家）向甲方履行质保义务。保修期后仍由乙方负责终身维修，乙方可委托厂家指定的售后维保商（或厂家）向甲方提供维保服务。在免费质保期内，乙方履行保修义务应免收材料和人工等一切费用，人为损坏不在保修范围内；免费保修期后仍由乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）负责终身维修，免费保修期满以后乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）履行保修义务只收取甲方材料费，其他费用予以免除。乙方指定的售后维保商（或厂家）未按照本合同约定履行质保义务的，视为乙方违约，乙方应根据本合同的约定承担违约责任。

2.乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）自收到甲方维修要求（电话、微信、QQ、电子邮件、传真等不限）后应当在30分钟内响应，2小时内提出解决方案并开始进行维修。乙方在甲方提出维修要求24小时内不能维修到位的，则自24小时届满，乙方即有义务提供备用机供甲方使用。备用机使用期限超过7日的，该备用机须为全新的，且功能、能耗及使用便利性不得低于本合同项下的机器设备。乙方逾期维修，甲方可自行组织维修，但相关费用由乙方承担，甲方可直接从乙方质保金中扣除，扣除后乙方应在5个日历日内将质保金补足。

3.质保期内计算机系统乙方负责免费升级。其中系统中使用的厂家自主知识产权的系统软件，由乙方负责联系厂家进行终身免费升级和保修。除正常维修外，乙方应定期派工程师进行设备检查和维护。

4.乙方在中国国内设有维护部门和零备件库，保证对合同设备所需的零备件长期（本设备使用年限）供应。

三、安装、验收及培训：

1.乙方将设备送达至甲方指定地点后，甲、乙双方对设备进行现场验收，并出具验收证明。若在验收时发现设备数量、规格、品种、参数、外观等不符合规定，甲方有权拒收货物，因此产生的相关费用均由乙方负担。

验收标准：如招投标文件中有约定按照招投标文件中的约定，未予具体约定的，以国家或行业标准进行验收。安装调试完成符合验收条件时，由乙方向甲方提出书面验收要求，甲乙双方对设备、已完成培训的人员进行验收、考核，达到验收标准的，甲乙双方在验收报告上签字盖章，验收完成。必要时甲方可引入第三方或者委托专业机构进行验收，甲乙双方对该验收结果予以认可，验收费用由乙方负担。

2. 乙方派工程师至甲方的使用科室对相关人员进行操作培训，直到参加培训人员具备独立操作能力并能排除使用中的一般性障碍，且培训结果至甲方满意为止。

3.如有必要，甲方派人至乙方指定地点进行免费培训，甲方派出培训人员所产生的培训费用（交通、住宿、差旅等）均由乙方承担，培训的结果必须至甲方满意为止。

四、设备质量技术标准及包装：

1.乙方保证所供设备的相关资质证照齐备、有效，并符合《国家医疗器械管理条例》的管理规定；乙方及所供设备的相关资证复印件作为本合同附件。

2.设备的质量技术标准应符合设备生产厂制定的出厂质量技术标准，并符合国家相关质量标准要求。乙方已知悉上述标准，并确认采用该标准的设备能满足甲方的要求。

3.设备包装应为设备生产厂原包装。

五、付款方式：

甲方收到乙方提供的设备并由乙方安装调试完成、进行了相关验收和人员培训合格后，乙方应向甲方开具全额正规发票，甲方收到乙方开具的全额发票后的30个工作日内向乙方支付合同款总额的40%，计￥XXX元（大写：XXXX元整）；机器完成验收，正常使用半年后，甲方接到乙方的付款通知后30个工作日内向乙方付合同款总额的20%，计￥XXX元（大写：XXXX元整）；机器完成验收，正常使用18个月后，甲方接到乙方的付款通知后30个工作日内向乙方付合同款总额的30%，计￥XXX元（大写：XXXX元整）；余款合同款总额的10%，计￥XXX元（大写：XXXX元整）作为质保金，3年质保期满无质量问题发生的，甲方收到乙方的付款通知后30个工作日内向乙方支付合同质保金。

甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

乙方应对其指定的账号信息的真实性、安全性、正确性负责，因乙方收款信息问题造成的全部后果均由乙方自行承担。

六、设备交付：

1.乙方应在甲、乙双方合同签订之日起30个日历日内将设备（包括：相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等）送达甲方指定地点并组织安装、验收和培训，并在 7个日历日内完成设备验收及人员培训，设备运费及保险等费用由乙方承担。

2.设备的配置详见附件设备配置清单、设备备品备件耗材清单、设备零配件消耗品购买价格清单。设备配置清单、设备备品备件耗材清单、设备零配件消耗品购买价格清单表是本合同的附件部分。乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等。

七、合同有效期：为本合同的履行期。

八、公证：如需公证的，公证费用由提出公证需求的一方承担。

九、违约责任 ：

1.乙方逾期供货或者逾期完成验收、人员培训的，每逾期一日，按合同总金额的1%向甲方支付违约金。

2.乙方逾期超过30日，甲方有权解除合同，乙方按合同总金额的30%向甲方支付违约金。

3.如乙方交付的设备在验收时发现设备数量、规格、品种等不符合规定的，视为乙方根本违约，乙方应承担本合同总金额30%的违约金，并由甲方选择解除本合同或者要求乙方承担违约金后在指定期限内继续履行本合同约定的交付义务。

4. 如乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）未能按照本合同第二条的约定履行质保义务，或不能及时响应按时提供质保服务的，除按照本合同二.2约定从乙方质保金中扣除维保费用后，每发生一次违约，乙方还应向甲方支付2000元的违约金。

5.如乙方未按本合同二.4的约定，不能保证本合同项下机器设备备件长期供应的，乙方应按照合同二.2的约定提供备用机，该备用机必须是全新的，且功能、能耗及使用便利性不得低于本合同项下的设备；如乙方不能提供符合要求的备用机的，本合同项下设备无法正常使用的，乙方应当按照当时的折旧后的价格予以回购，并赔偿甲方的全部直接和间接经济损失（包括甲方主张权利的仲裁费、律师费、差旅费、调查取证等相关费用）。

6. 乙方在为甲方提供安装、调试、系统对接等服务时，应当确保不会影响甲方其他系统、设备的正常运行，如因此造成甲方其他系统、软件、设备无法运营或发生断电、断网等情形的，乙方应当全额赔偿甲方的损失，该损失包括但不限于：修理、重做、更换、重新调试的相关费用，财产和权益的直接减少，财产权益应当增加而未能增加的部分，数据丢失重新补录的时间和人力损失，为维权而产生的诉讼、仲裁、调查取证费用、差旅费、律师费等。

7.如因设备质量问题或乙方维护不及时，给甲方造成损失或导致甲方因此向第三方承担责任的，由甲方自行选择要求乙方对该设备予以免费退货或换货，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失包括甲方向第三方承担赔偿的全部金额、甲方处理纠纷的费用等，还应向甲方承担本合同总金额30%的违约金。

8.甲方如迟延付款的，每迟延一日应向乙方支付应付款总金额万分之一的违约金，该违约金累计达到合同总金额1%封顶。

9.乙方依据本合同约定应当承担的各项违约金和损失赔偿，甲方均有权从应支付乙方的款项中扣除。

十、争议解决方法：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应协商解决，协商不成的，均应提交钦州仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，采用网上仲裁的方式开庭。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

十一、其他：

1.合同变更须经双方书面同意。

2.招标文件、乙方投标文件、设备配置清单、设备备品备件耗材清单、设备零配件消耗品购买价格清单等均作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

3.本合同所列地址、联系方式是双方确定的作为本合同项下合同履行、争议解决方式条款中所涉仲裁法律文书的送达地址和联系方式。本合同履行过程中送达的文书包括但不限于商业函件、开庭传票、开庭通知书、证据、判决书、裁定书、裁决书、调解书、执行裁定书等。

双方确认：上述送达地址和电子邮箱适用于合同履行完毕或争议经或仲裁、一审、二审、再审、执行阶段，至案件执行程序终结时止。

任何一方发生地址、接收人变动的，应书面向对方送达并获得对方书面确认，否则不发生送达地址、接收人变动的效力；向本合同约定地址送达导致诉讼仲裁文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

4.本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，经双方签字盖章后生效。

甲  方（盖章）：昌吉回族自治州人民医院  乙方（盖章）：

开户行：中国建设银行昌吉分行文化东路支行 开户行：

账  号：65001620300050001465             账  号：

法人代表：	                         法人代表：

签约代表：                              签约代表：

日期：     年    月    日               日期：     年   月   日

附件1：

XXX设备配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 制造商 （产地） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

附件2：

Xxxxxxx设备备品备件清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 制造商 （产地） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

附件3：

XXXXX设备零配件消耗品购买价格清单

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价(元) | 对应的投标设备名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：招投标参数盖公章

附件5：法人授权书盖公章

附件6：服务承诺书盖公章

附件7：反商业贿赂承诺书盖公章

附件8：中标通知书复印件加盖公章

# （进口设备）

昌吉回族自治州人民医院设备采购合同

合同编号：

采购方（以下简称甲方）：昌吉回族自治州人民医院

地址：昌吉市延安北路303号

电话：0994-2350409                  邮编：831100

供货方（以下简称乙方）：

地址：

电话：                              邮编：

甲方通过公开招标方式购买一批医疗设备（昌吉州州直卫生健康医疗系统医疗 XXXX年第XX批XX进口医疗设备采购项目）（招标文件编号：XXXX，招标项目名称:昌吉州卫生健康系统XXXX年第XX批XX进口医疗设备采购项目（第XX包））。乙方作为厂家授权的供货商已成为该项目的中标方，现经甲乙双方充分协商，就设备的买卖、运输、安装、质保及人员培训等达成下列条款,共同信守。

一、经甲方同意，乙方向甲方供应完全符合以下要求的设备(设备配置明细等附后)。

| 序号 | 设备名称 | 型号、品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额：￥XXXX 元 ，大写：人民币XXXX元整。 |  |  |  |  |  |  |  |

设备的易耗配件必须在合同附件（附件1：设备配置清单、附件2：设备备品备件耗材清单、附件3：设备零配件消耗品购买价格清单）中注明，如无明确配件价格的由甲方市场询价后确认乙方的配件供给价格。

二、售后服务及质量保证：

1、设备（货物）验收合格后，由乙方免费保修3年，如乙方不具备自行维修的资质，可指定厂家指定的售后维保商（或厂家）向甲方履行质保义务。保修期后仍由乙方负责终身维修，乙方可委托厂家指定的售后维保商（或厂家）向甲方提供维保服务。在免费质保期内，乙方履行保修义务应免收材料和人工等一切费用，人为损坏不在保修范围内；免费保修期后仍由乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）负责终身维修，免费保修期满以后乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）履行保修义务只收取甲方材料费，其他费用予以免除。乙方指定的售后维保商（或厂家）未按照本合同约定履行质保义务的，视为乙方违约，乙方应根据本合同的约定承担违约责任。

2.乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）自收到甲方维修要求（电话、微信、QQ、电子邮件、传真等不限）后应当在30分钟内响应，2小时内提出解决方案并开始进行维修。乙方在甲方提出维修要求24小时内不能维修到位的，则自24小时届满，乙方即有义务提供备用机供甲方使用。备用机使用期限超过7日的，该备用机须为全新的，且功能、能耗及使用便利性不得低于本合同项下的机器设备。乙方逾期维修，甲方可自行组织维修，但相关费用由乙方承担，甲方可直接从乙方质保金中扣除，扣除后乙方应在5个日历日内将质保金补足。

3.质保期内计算机系统乙方负责免费升级。其中系统中使用的厂家自主知识产权的系统软件，由乙方负责联系厂家进行终身免费升级和保修。除正常维修外，乙方应定期派工程师进行设备检查和维护。

4.乙方在中国国内设有维护部门和零备件库，保证对合同设备所需的零备件长期（本设备使用年限）供应。

三、安装、验收及培训：

1.乙方将设备送达至甲方指定地点后，甲、乙双方对设备进行现场验收，并出具验收证明。若在验收时发现设备数量、规格、品种、参数、外观等不符合规定，甲方有权拒收货物，因此产生的相关费用均由乙方负担。

验收标准：如招投标文件中有约定按照招投标文件中的约定，未予具体约定的，以国家或行业标准进行验收。安装调试完成符合验收条件时，由乙方向甲方提出书面验收要求，甲乙双方对设备、已完成培训的人员进行验收、考核，达到验收标准的，甲乙双方在验收报告上签字盖章，验收完成。必要时甲方可引入第三方或者委托专业机构进行验收，甲乙双方对该验收结果予以认可，验收费用由乙方负担。

2. 乙方派工程师至甲方的使用科室对相关人员进行操作培训，直到参加培训人员具备独立操作能力并能排除使用中的一般性障碍，且培训结果至甲方满意为止。

3.如有必要，甲方派人至乙方指定地点进行免费培训，甲方派出培训人员所产生的培训费用（交通、住宿、差旅等）均由乙方承担，培训的结果必须至甲方满意为止。

四、设备质量技术标准及包装：

1.乙方保证所供设备的相关资质证照齐备、有效，并符合《国家医疗器械管理条例》的管理规定；乙方及所供设备的相关资证复印件作为本合同附件。

2.设备的质量技术标准应符合设备生产厂制定的出厂质量技术标准，并符合国家相关质量标准要求。乙方已知悉上述标准，并确认采用该标准的设备能满足甲方的要求。

3.设备包装应为设备生产厂原包装。

4.乙方应提供进口商品安全质量许可证及中华人民共和国进口医疗器械注册证并应明确提出验收标准和方法，并向甲方提供详细的验收手册，作为验收设备时的参考依据，最终应以甲方确定的验收标准验收，乙方提供商检证。

五、付款方式：

甲方收到乙方提供的设备并由乙方安装调试完成、进行了相关验收和人员培训合格后，乙方应向甲方开具全额正规发票，甲方收到乙方开具的全额发票后的30个工作日内向乙方支付合同款总额的40%，计￥XXX元（大写：XXXX元整）；机器完成验收，正常使用半年后，甲方接到乙方的付款通知后30个工作日内向乙方付合同款总额的20%，计￥XXX元（大写：XXXX元整）；机器完成验收，正常使用18个月后，甲方接到乙方的付款通知后30个工作日内向乙方付合同款总额的30%，计￥XXX元（大写：XXXX元整）；余款合同款总额的10%，计￥XXX元（大写：XXXX元整）作为质保金，3年质保期满无质量问题发生的，甲方收到乙方的付款通知后30个工作日内向乙方支付合同质保金。

甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

乙方应对其指定的账号信息的真实性、安全性、正确性负责，因乙方收款信息问题造成的全部后果均由乙方自行承担。

六、设备交付：

1.乙方应在甲、乙双方合同签订之日起90个日历日内将设备（包括：相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等）送达甲方指定地点并组织安装、验收和培训，并在 7个日历日内完成设备验收及人员培训，设备运费及保险等费用由乙方承担。

2.设备的配置详见附件设备配置清单、设备备品备件耗材清单、设备零配件消耗品购买价格清单。设备配置清单、设备备品备件耗材清单、设备零配件消耗品购买价格清单表是本合同的附件部分。乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等。

七、合同有效期：为本合同的履行期。

八、公证：如需公证的，公证费用由提出公证需求的一方承担。

九、违约责任 ：

1.乙方逾期供货或者逾期完成验收、人员培训的，每逾期一日，按合同总金额的1%向甲方支付违约金。

2.乙方逾期超过30日，甲方有权解除合同，乙方按合同总金额的30%向甲方支付违约金。

3.如乙方交付的设备在验收时发现设备数量、规格、品种等不符合规定的，视为乙方根本违约，乙方应承担本合同总金额30%的违约金，并由甲方选择解除本合同或者要求乙方承担违约金后在指定期限内继续履行本合同约定的交付义务。

4. 如乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）未能按照本合同第二条的约定履行质保义务，或不能及时响应按时提供质保服务的，除按照本合同二.2约定从乙方质保金中扣除维保费用后，每发生一次违约，乙方还应向甲方支付2000元的违约金。

5.如乙方未按本合同二.4的约定，不能保证本合同项下机器设备备件长期供应的，乙方应按照合同二.2的约定提供备用机，该备用机必须是全新的，且功能、能耗及使用便利性不得低于本合同项下的设备；如乙方不能提供符合要求的备用机的，本合同项下设备无法正常使用的，乙方应当按照当时的折旧后的价格予以回购，并赔偿甲方的全部直接和间接经济损失（包括甲方主张权利的仲裁费、律师费、差旅费、调查取证等相关费用）。

6. 乙方在为甲方提供安装、调试、系统对接等服务时，应当确保不会影响甲方其他系统、设备的正常运行，如因此造成甲方其他系统、软件、设备无法运营或发生断电、断网等情形的，乙方应当全额赔偿甲方的损失，该损失包括但不限于：修理、重做、更换、重新调试的相关费用，财产和权益的直接减少，财产权益应当增加而未能增加的部分，数据丢失重新补录的时间和人力损失，为维权而产生的诉讼、仲裁、调查取证费用、差旅费、律师费等。

7.如因设备质量问题或乙方维护不及时，给甲方造成损失或导致甲方因此向第三方承担责任的，由甲方自行选择要求乙方对该设备予以免费退货或换货，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失包括甲方向第三方承担赔偿的全部金额、甲方处理纠纷的费用等，还应向甲方承担本合同总金额30%的违约金。

8.甲方如迟延付款的，每迟延一日应向乙方支付应付款总金额万分之一的违约金，该违约金累计达到合同总金额1%封顶。

9.乙方依据本合同约定应当承担的各项违约金和损失赔偿，甲方均有权从应支付乙方的款项中扣除。

十、争议解决方法：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应协商解决，协商不成的，均应提交钦州仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，采用网上仲裁的方式开庭。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

十一、其他：

1.合同变更须经双方书面同意。

2.招标文件、乙方投标文件、设备配置清单、设备备品备件耗材清单、设备零配件消耗品购买价格清单等均作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

3.本合同所列地址、联系方式是双方确定的作为本合同项下合同履行、争议解决方式条款中所涉仲裁法律文书的送达地址和联系方式。本合同履行过程中送达的文书包括但不限于商业函件、开庭传票、开庭通知书、证据、判决书、裁定书、裁决书、调解书、执行裁定书等。

双方确认：上述送达地址和电子邮箱适用于合同履行完毕或争议经或仲裁、一审、二审、再审、执行阶段，至案件执行程序终结时止。

任何一方发生地址、接收人变动的，应书面向对方送达并获得对方书面确认，否则不发生送达地址、接收人变动的效力；向本合同约定地址送达导致诉讼仲裁文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

4.本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，经双方签字盖章后生效。

甲  方（盖章）：昌吉回族自治州人民医院  乙方（盖章）：

开户行：中国建设银行昌吉分行文化东路支行 开户行：

账  号：65001620300050001465             账  号：

法人代表：	                         法人代表：

签约代表：                              签约代表：

日期：     年    月    日               日期：     年   月   日

附件1：

XXX设备配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 制造商 （产地） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

附件2：

Xxxxxxx设备备品备件清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 制造商 （产地） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

附件3：

XXXXX设备零配件消耗品购买价格清单

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价(元) | 对应的投标设备名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：招投标参数盖公章

附件5：法人授权书盖公章

附件6：服务承诺书盖公章

附件7：廉洁协议盖公章

附件8：中标通知书复印件加盖公章

# 第五章 采购需求

（一）采购项目名称

昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）进口医疗设备1.5T核磁共振系统采购项目

（二）供货范围

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（万元） | 预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5T核磁共振系统 | 1 | 1300 | 1300 | 允许进口 |

（三）技术参数

一、投标机型为具备最新应用技术的 1.5T 高端进口品牌机型（提供注册时间）。成熟零液氦技术及一体化线圈技术 。

二、★提供完整的产品检验报告

三、产品技术参数：

★1、进口品牌1.5T磁共振机型，并具备独立的FDA、CE及NMPA认证（供应商提供印证材料，不提供视为负偏离）

★2、磁体类型：1.5T超导磁体

★3、磁体与整机为同一生产商（供应商提供印证材料，不提供视为负偏离）

4、匀场方式：主动+被动

5、屏蔽方式：主动屏蔽+抗外界电磁干扰屏蔽技术

6、线性匀场时间:≤0.1ms  （供应商提供具体数值）

7、★病人检查孔道孔径：≥70cm （供应商提供具体数值）

8、动态匀场或高级高序匀场：具备

9、10cm DSV：≤0.01ppm  、20cm DSV：≤0.06ppm 、 30cm DSV；≤0.2ppm  （供应商提供具体数值）

12、理论液氦消耗率：0升/年  （供应商提供具体数值）

13、★理论液氦补充周期：正常使用时无需填充

14、磁场稳定度：≤0.1ppm/h  （供应商提供具体数值）

15、梯度放大器为磁共振整机品牌自主生产

16、三维动态匀场：具备

17、X轴最大梯度场强：≥32mT/m 、Y轴最大梯度场强：≥32mT/m 、Z轴最大梯度场强：≥32mT/m  （供应商提供具体数值）

18、最大梯度切换率（非有效值）：≥120T/m/s   （供应商提供具体数值）

19、最短梯度爬升时间：≤0.28ms  （供应商提供具体数值）

20、具备最大场强、最大切换率、最大FOV同时达到

21、工作周期中的最大占空比100%

22、梯度工作方式：非共振式

23、具备硬件、软件降噪技术

24、梯度放大器冷却方式：水冷

25、梯度控制技术:全数字化实时控制

26、射频发射信号产生和处理方式:数字化处理

27、射频放大器为磁共振整机品牌自主研发并生产

28、射频发射功率:≥ 18KW

29、★接收带宽：≥1 MHz	（供应商提供具体数值）（供应商提供印证材料，不提供视为负偏离）

30、系统最大通道数:≥100  （供应商提供具体数值）（供应商提供印证材料，不提供视为负偏离）

31、★单个扫描野内一次扫描独立射频接收最大通道数:≥30 （供应商提供具体数值）（供应商提供印证材料，不提供视为负偏离）

32、全部线圈具备免调谐技术

33、线圈类型:体表一体化线圈

34、★所有线圈为磁共振整机品牌自主生产（供应商提供印证材料，不提供视为负偏离）

35、正交发射/接收体线圈

36、头颈联合矩阵线圈（具备并行采集功能）：≥16通道 （供应商提供具体数值）

37、★体部矩阵线圈2个（具备并行采集功能）：≥12*2通道 （供应商提供具体数值）

38、大号通用柔性线圈（具备肩/膝/髋等关节检查功能）

39、小号通用柔性线圈（小号柔性线圈（具备踝/肘/腕/指等关节检查功能）

40、膝关节专用线圈（原厂原装）≥16通道  （供应商提供具体数值）

41、肩关节专用线圈（原厂原装）≥16通道  （供应商提供具体数值）

42、乳腺专用线圈（原厂原装）≥16通道    （供应商提供具体数值）

43、踝关节专用线圈（原厂原装）≥16通道（供应商提供具体数值）

44、心脏线圈

45、具备一体化线圈技术，多线圈组合

46、一次摆位完成全部线圈扫描

47、脊柱矩阵线圈（具备并行采集功能）具备，≥20通道 （供应商提供具体数值）

48、线圈组合扫描

49、同时组合扫描的线圈个数≥4个（供应商提供具体数值）

50、组合扫描专用线圈控制软件

51、神经血管检查功能(单线圈或多线圈组合实现检查功能，支持并行采集)≥16通道 （供应商提供具体数值）

52、胸部（心脏）检查功能(单线圈或多线圈组合实现检查功能，支持并行采集)≥24通 道  （供应商提供具体数值）

53、腹部（盆腔）检查功能(单线圈或多线圈组合实现检查功能，支持并行采集)≥24通道  （供应商提供具体数值）

54、全中枢神经系统检查功能(单线圈或多线圈组合实现检查功能，支持并行采集)≥40通道  （供应商提供具体数值）

55、设备提供线圈接口数量 ≥ 3个（供应商提供具体数值）

56、计算机显示器：23英寸彩色高分辨率液晶显示器 （供应商提供具体数值）

57、DICOM3.0接口、DICOM发送/接收、DICOM查询/检索、DICOM基本打印、DICOM病人登记网络。

58、独立图像后处理工作站

59、最大扫描视野：≥50cm（供应商提供具体数值）最小扫描视野：≤0.5cm  （供应商提供具体数值）最小2D层厚：≤0.5mm （供应商提供具体数值）最小3D层厚：≤0.05mm（供应商提供具体数值）

60、主计算机内存≥32GB（供应商提供具体数值）

61、机房屏蔽间设计为双通道门

62、★扫描床水平精度：≤1毫米（供应商提供具体数值）（供应商提供印证材料，不提供视为负偏离）

63、★图像传输速度≥1G/s（供应商提供具体数值）（供应商提供印证材料，不提供视为负偏离）

64、最大进床速度≥20cm/s（供应商提供具体数值）

65、最大采集矩阵：1024×1024 （供应商提供具体数值）

66、最大采集弥散加权B值；≥10000 （供应商提供具体数值）

67、最小三维采集层厚：≤0.05mm （供应商提供具体数值）

68、快速自旋回波最大回波链：512 （供应商提供具体数值）

69、TSE 最大因子：≥ 512 （供应商提供具体数值）

70、EPI 最大因子：≥256  （供应商提供具体数值）

71、具备2D/3D快速自旋回波

72、具备三维FSE序列

73、具备FSE回波分享技术

74、具备单次激发SE序列

75、具备脂肪抑制序列

76、具备水抑制序列

77、具备频谱脂肪抑制序列

78、具备快速自由水抑制

79、具备快速IR(脂肪、 水抑制）

80、具备反转恢复序列

81、具备单次激发快速IR

82、具备STIR短T1压脂序列

83、具备真实影像反转恢复（灰白质强对比）

84、具备频率选择性脂肪激发技术

85、具备频率选择性水激发技术

86、具备梯度回波序列（2D/3D）

87、具备常规反转恢复序列

88、具备2D/3D稳态进动梯度回波

89、in-phase和out-phase成像具备

90、具备亚秒T1扫描序列（2D/3D）

91、具备亚秒T2扫描序列（2D/3D）

92、具备单次多平面梯度回波序列

93、具备多回波序列MEDIC

94、具备多回波梯度回波序列

95、具备除剩余磁化梯度回波

96、具备平面回波成像技术

97、具备利用剩余磁化梯度回波

98、具备EPI回波链

99、具备单多次激发平面回波成像

100、具备梯度回波EPI

101、具备自旋回波EPI

102、具备反转EPI

103、具备神经系统成像软件

104、多B值弥散成像：≥10组 （供应商提供具体数值）

105、具备MRS(中枢、体部）

106、具备自动采集处理

107、具备各向异性采集

108、具备各向同性采集

109、具备可选优化B值成像

110、具备ADC成像

111、具备高清弥散成像（多次激发分段读出弥散成像）

112、具备实时ADC-map图

113、具备高清弥散可应用于头部

114、具备高清弥散可应用于乳腺

115、具备高清弥散可应用于盆腔

116、具备灌注成像

117、具备TTP分析

118、具备rCBV分析

119、具备MTT分析

120、具备时间信号曲线

121、具备彩色显示

122、具备检索图

123、具备负积分图

124、具备多体素脑功能成像：血氧饱和度依赖性成像、t-test后处理成像

125、具备心血管成像技术

126、具备2D/3D时飞法(TOF)血管成像

127、具备相位对比(PC)血管成像

128、具备超快速血管造影成像技术

129、具备3D增强对比CE-MRA技术

130、具备门控法TOF/PC血管成像

131、具备造影剂实时跟踪触发技术

132、具备磁化转移（MTC）技术

133、具备黑血技术

134、具备白血技术

135、具备导航技术

136、具备心肌活性成像技术

137、具备心肌灌注成像技术

138、具备2D/3D多相位心脏电影成像

139、具备体部成像技术：肝脏T1加权3D高分辨动态成像，肝硬化3D VIBE或LAVA-XV或4D THRIVE或tFAST

140、★具备体部成像技术：多期动态扫描层面精准对位技术（供应商提供印证材料，不提供视为负偏离）

141、具备体部成像技术：全身弥散成像软件包

142、具备体部成像技术：同相位/去相位水脂分离技术，

143、具备MR胰胆管造影技术(2D/3D)

144、具备MR结肠造影技术 （亮、暗腔）

145、具备呼吸导航技术

146、具备单次激发 2D/3D水成像

147、具备动态肾脏灌注成像技术

148、具备自由呼吸 3D水成像

149、具备MR脊髓造影技术（2D/3D）

150、具备MR尿路造影技术（2D/3D

151、乳腺成像：并行采集兼容

152、乳腺成像：硅特异性成像

153、乳腺成像：快速多期动态成像

154、乳腺成像：实时流入流出图

155、乳腺成像：实时阳性增强积分图(PEI)

156、乳腺成像：自动后处理

157、乳腺成像：实时时间峰值图实时处理(TTP)

158、乳腺成像：双侧乳腺同时增强矢状面成像,

159、关节软骨成像：3D各向同性容积成像序列，

160、关节软骨成像：高分辨率颈髓成像，

161、高分辨率内耳三维成像，

162、具备全脊柱成像

163、具备关节软骨解剖成像

164、具备图像无缝拼接软件包

165、具备关节软骨生化成像。

166、神经成像软件包

167、DTI 具备

168、 3D-ASL 具备

169、DKI 具备

170、 BOLD 具备

171、肿瘤成像软件包 具备

172、波谱成像（MRS）： 具备

173、单体素波谱成像：具备

174、多体素波谱成像：具备

175、头颅波谱成像：具备

176、前列腺波谱成像：具备

177、 Maps (T1、T2、T2*, R2*)定量成像 具备

178、运动伪影校正技术 具备

179、 脂肪定量成像技术 具备

180、 脑灌注PWI高级后处理 具备

181、单、多体素波谱高级后处理 具备

182、磁敏感加权成像：可兼容并行采集

183、磁敏感加权成像：SWI原始图像成像技术

184、磁敏感加权成像：SWI实时相位图成像技术

185、磁敏感加权成像：SWI实时磁矩图成像技术

186、磁敏感加权成像：mMIP图像成像技术

187、具备自由呼吸心脏动态成像加速引擎

188、具备头部高分辨率三维容积成像

189、具备生命矩阵匀场平台-被动匀场及主动匀场

190、具备生命矩阵逐层匀场

191、具备智能靶向匀场

192、具备头部高分辨率三维容积定量成像技术

193、具备1D/2D前瞻性运动伪影校正技术

194、具备实时造影触发技术

195、具备倍速水脂分离成像

196、伪影校正技术：去金属伪影技术

197、伪影校正技术：头部伪影矫正

198、伪影校正技术：消除磁敏感伪影

199、伪影校正技术：卷积伪影去除

200、伪影校正技术：流体补偿

201、伪影校正技术：呼抑制腹部运动伪影吸补偿

202、伪影校正技术：抑制颈部运动伪影

203、伪影校正技术：前瞻性运动伪影校正

204、伪影校正技术：抑制关节运动伪影

205、伪影校正技术：抑制头部运动伪影

206、伪影校正技术：回顾性运动伪影校正

207、伪影校正技术：可应用于T1像

208、伪影校正技术：可应用于T2像

209、伪影校正技术：可应用于矢状位

210、伪影校正技术：可应用于黑水像

211、伪影校正技术：可应用于冠状位

212、并行及其它采集技术:基于图像算法

213、并行及其它采集技术:基于k-空间算法

214、病人检查环境 具备

215、双向病人通话系统 具备

216、提供防磁耳机 具备

217、磁体内可调试病人通风系统 具备

218、可调试磁孔内病人照明系统 具备

219、病人监视系统 具备

220、患者紧急呼叫装置 具备

221、计算机（原厂高级工作站）

222、CPU 主频 ≥3.5GHz  （供应商提供具体数值）、处理器位数 ≥64 位  （供应商提供具体数值）、主内存 ≥32GB   （供应商提供具体数值）

223、显示器图像分辨率 ≥1920 x 1200   （供应商提供具体数值）、显示器大小及规格 ≥23 英寸，专业级彩色 LCD 显示 器（供应商提供具体数值）

224、控制重建计算机 CPU 型号及主频 ≥3.4GHz （供应商提供具体数值）、控制重建计算机内存 ≥48GB （供应商提供具体数值）

225、图像重建速度(幅/秒)(256X256 矩阵全 FOV)≥10000 幅/秒 （供应商提供具体数值）

226、同步扫描重建功能 具备

227、集成式软件操作系统 具备

228、软件控制照相技术 具备

229、DICOM 3.0 接口及与 PACS 网络连接（包括打印，传输， 接收，查询,Worklist ,MPPS 等功能） 具备 （具体说明项目数量）

230、标准激光相机数字接口 具备

231、具备主计算机不间断电源UPS

232、具备UPS电缆

233、具备线圈整理柜

234、具备后处理工作站

235、具备压力检测系统

236、具备校正用标准水模

237、技师、医师各一名疆外三甲医院为期三个月的专业培训 ，维修工程师二名到厂家培训机构进行为期2周维修保养专业培训。

247、在新疆的维修核磁人员≥3人，提供维修核磁的证书、提供新疆当地社保缴纳记录清单，不提供视为负偏离

248、其它服务要求：

1、招标要求参数内配置都是标配。所有参数要求必须有印证材料，没有提供视为负偏离。

2、此项目为交钥匙工程，中标方承担所有与此项目相关所产生的所有费用，达到国家验收标准，出具计量院检测合格报告，由医院验收合格后方可付款。

3、机房改造、机房屏蔽间（双通道门）、场地改造、安装通道改造等所有施工及材料费用由中标商承担。

4、机器安装所需电缆由中标商承担。

5、所有网络接口费由中标商承担。

6、相关核磁EMC测试等检测报告由中标商提供。

7、由中标商负责办理配置许可证相关事宜。

8、带★键的参数必须提供印证材料，不提供的视为负偏离。

9、业绩需提供中标合同原件或加盖公章复印件。不提供的不得分

二、其他：

1、提供产品彩页、技术性能及参数表。

2、提供设备配置的详细清单。

3、提供零配件和耗材价格表。

三、配置：全套

另配:

1、高压注射器：进口双筒核磁共振专用1台

2、4M，27寸，2560*1440医用显示屏包含主机：15套

3、5M，21寸,2560*2048医用显示屏包含主机：2套

4、便携式辐射检测仪：1个带证书

5、3人不锈钢机场椅：30个（座板：采用1.5毫米进口加厚冷轧钢板，防锈，横梁为2.0毫米厚方状钢管）

6、按科室要求配备会议椅：60把

7、彩色激光打复印机1台

8、核磁心脏检查专用电极片：500套

9、进口品牌水冷机及配套的第三方产品（水冷机要求：总功率66KW、压缩机丹佛斯品牌、水泵为格兰富品牌）

10、高端笔记本工作电脑 1台

11、核磁专用空气消毒净化机（防磁）

12、双向波除颤监护仪3台

13、移动空气消毒机20台

14、医疗仪器保养专用吸尘器。

15、病人转用车：2个

★16、以上配置以医院实际需求为主。

四、售后服务要求：

验收合格后整机（包括第三方产品）免费保修3年（中标后经销商提供和原厂3年的保修协议)，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知2小时内，到达现场进行维修，24小时解决问题。提供全套的操作手册及维修手册，开放所有的密码，免费培训操作及维修人员。

（四）货物质量标准

1、成交方提供的设备材料应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

3、成交方提供的设备材料，其品牌、规格、型号须经采购人最终书面确认，并附有设备材料原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

4、成交方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利或商标或版权。否则，成交人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

# 第六章 投标文件格式

投 标 文 件

（正本/副本）

第/包

项目名称：

项目编号：

招标内容：

投标人名称：                      （加盖公章）

投标人地址：

投标联系人：             电话:

年   月   日

目录

一、资格性自查表

二、投标函

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

投标保证金收据

三、报价一览表及投标报价明细表

附件3：报价一览表

附件4：投标报价明细表

附件5：节能、环境标志产品优惠明细表

附件6：节能、环境标志产品证明材料

附件7：中小企业声明函、监狱企业声明函

四、投标人基本情况

附件8：投标人基本情况表

附件9：拟投入本项目的人员一览表

附件10：投标人主要业绩

五、投标人的资格审查材料

附件11：近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件12：信用记录

六、货物说明

附件13：技术需求逐条应答表

附件14：供应商的资格声明

附件15：制造商的资格声明

七、实施方案

附件16：服务附表

八、投标人认为需提供的其它资料

## 一、资格性自查表

| 序号 | 审查因素 | 投标文件中 对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效的营业执照 |  |
| 2 | 投标保证金收据 |  |
| 3 | 根据所投产品，制造商提供《医疗器械生产企业许可证》，代理商或经销商提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，进口产品须提供制造商为本项目给予投标人投标产品的制造商授权书（可提供总代理授权）服务承诺函 |  |
| 4 | 提供所投产品的《医疗器械注册证》(含注册登记表)，所有证件均应在有效期内 |  |
| 5 | 经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明 |  |
| 6 | 税务登记证或开标前近半年内任一月依法缴纳税收凭证 |  |
| 7 | 社会保险登记证或社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明 |  |
| 8 | 近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |

注：以上资料复印件必须加盖投标人单位公章。

## 二、投标函

致             (采购人或招标代理机构)：

我方己仔细研究了                 (项目名称)的招标文件（项目编号：           ）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在招标文件中规定的提交投标文件截止时间起    日内(投标文件有效期)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交投标文件正本     份和副本一式     份，电子版一份，并保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得中标资格后，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：            年            月            日

附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附件2

法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）投标文件及报价； (2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件

附：被授权人身份证复印件

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

## 投标保证金证明

## （附投标保证金收据）

## 三、报价一览表及投标报价明细表

附件3

报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |  |
| 2 | 投标内容 | 第 / 包： |  |
| 3 | 投标总价 | 大写： 元 小写： 元 |  |
| 4 | 交货期限 |  |  |
| 5 | 投标有效期 |  |  |
| 6 | 其他事项声明 |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、完成本项目招标范围内所有货物、配套工具及包装、运输、装卸、安装调试、培训、保险、税金及其它附带服务的全部费用。

3、项目须附详细的投标报价明细表，投标报价明细表中金额和报价一览表金额一致。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件4

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：                                                 金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌 | 规格型号 | 原产地及 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价 |  | （大写） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （小写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人在此表后附其报价详细说明。

2、若因不同的使用方所发货地点的不同，导致货物单价不一致时，投标企业需根据不同的使用方分别列出分项投标报价明细表。

3、各报价明细表合计需与报价一览表中投标总价一致，若出现不一致时，以各报价明细表合计为准修正总价。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件5

节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

（1）节能产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

2、若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。如不填写视同为无。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件6

节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在

中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

国家发展改革委网站（ http://hzs.ndrc.gov.cn ）

中国质量认证心网站（ http://www.cqc.com.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

国家环境保护部网（ http://www.sepa.gov.cn ）

中国绿色采购网（ http://www.cgpn.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等，并注出所在位置。

4.证明材料加盖投标人公章。

附件7

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位仅需提供声明函，不需提供其他证明材料。

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本单位是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱/戒毒企业制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商除提供此声明函外，还须提供提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予以认可。

## 四、投标人基本情况

附件8

投标人基本情况表

盖投标人单位章

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件9

拟投入本项目的人员一览表

| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 岗位 | 执业 资格证 | 证件 种类 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、后附全部人员证件复印件、专家介绍，加盖单位公章。

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日      期：       年      月     日

附件10

投标人主要业绩

- 已完成类似项目一览表

| 项目名称 | 采购人 | 采购人联系人及联系电话 | 交货期限 | 项目地点 | 规模 | 签约合同金额 | 合同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：附近三年证明材料。提供中标通知书（成交通知书）或合同协议书复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 目前正在完成的项目一览表

| 项目名称 | 采购人 | 采购人联系人及联系电话 | 交货期限 | 项目地点 | 规模 | 签约合同金额 | 合同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：附证明材料。提供中标通知书（成交通知书）或合同协议书复印件 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

## 五、投标人的资格审查材料

1）企业法人营业执照副本或事业单位法人证书副本复印件

2）税务登记证复印件（营业执照“三证合一”不需提供）

3） 组织机构代码证复印件（营业执照“三证合一”不需提供）

4）根据所投产品，制造商提供《医疗器械生产企业许可证》，代理商或经销商提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，进口产品须提供制造商为本项目给予投标人投标产品的制造商授权书（可提供总代理授权）服务承诺函，提供所投产品的《医疗器械注册证》(含注册登记表)，所有证件均应在有效期内

5）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料，其中：

供应商是法人的，应提供上一年度经审计的财务报告复印件（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注），或其基本开户银行出具的资信证明原件；

供应商是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明原件。

6）投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明：

7）投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料，其中：

供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供税务登记证复印件或开标前半年内任意一个月的纳税凭据复印件；；

供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供社会保险登记证或开标前半年内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

供应商是其他组织和自然人的，需要提供开标前半年内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。

8）近三年内，投标人在经营活动中没有重大违法记录，其中：

重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

供应商须提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

9）近三年内（本项目投标截止期前）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内），不得参与本项目的政府采购活动，供应商须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：供应商在“信用中国”和“中国政府采购网”网站上的查询记录截图。

注：1、以上复印件均需要加盖投标人行政原章。

2、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

附件11

近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司参与                          （项目名称、编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人（签名）：

日    期：              年   月   日

注：近三年：成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

附件12

信用记录

（复印件并加盖投标单位公章）

依据财库[2016]125号文件规定，投标人须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

投标人须提供本单位近3年（本项目至递交投标文件截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入投标单位名称，截图查询结果。

## 六、货物说明

一、技术参数、标准

（1）货物技术参数（指标）、功能等性能描述

（2）货物的规范资料、外观彩图及尺寸等描述（要求提供复印件）

（3）配置、技术成熟度、安全可靠说明

（4）货物适用环境和功能描述

（5）技术需求逐条应答表

（6）供应商认为有必要提供的其他说明材料

二、合格的货物证明材料

（1）具有相关生产经营许可证、行业认证：

（2）提供检测报告（含采购需求及评审办法中要求内容）；

（3）认证证书、技术说明书

（4）彩图

（5）所投产品获得的奖项、荣誉等

（6）其他

附件13

投标设备供货清单及技术响应表

（不含价格）

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 投标设备品牌型号、技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：本表必须根据第五部分“采购需求”的内容详细填写及说明，除清单内容外的设备，供应商可增项。（如果内容提供不全而导致对供应商不利评定的风险由供应商自行承担）

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

响应产品附件、备品备件和专用工具清单（如有）

项目编号：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量/台 | 材质说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：供应商可按以上表格形式进行复制。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

技术规格条款偏离表

| 招标文件技术需求条目编号及所要求内容 | 响应文件应答内容 | 相关技术证明文件中的描述在响应文件中的具体页码 | 偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

注：

1、供应商应在响应技术文件中对本技术规格书逐条按顺序响应，做出必要的解释并列出技术偏差表。而不应完全复制招标文件中技术参数要求，统一回答“响应”“无偏离”“正偏离”等。对于没有逐条对照询价文件技术规格，说明所提供货物和服务已对找招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或声明与技术规格条文的偏差和例外的条款，或未按照技术文件的要求提供相关证明材料的，将视同为不满足要求。

附件14

供应商的资格声明

1、名称及概况：

(1)供应商名称：_______________________________________________________

(2)地址及邮编：_______________________________________________________

(3)成立和注册日期：___________________________________________________

(4)主管部门：_________________________________________________________

(5)公司性质：_________________________________________________________

(6)法人代表：_________________________________________________________

(7)职员人数：_________________________________________________________

2、最近三年的年度总营业额：（ 年 月- 年 月）

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　      销售的项目和数量

(1)出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2)国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为供应商制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　_____________________________

_____________________　_____________________________

5、须由其它制造商供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　_______________________

_____________________　_______________________

6、最近三年中与各经销商中标/成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、供应商认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

供应商授权代表(签字)：________________________________

供应商授权代表的职务：________________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件15

制造商的资格声明

- 名称及概况 ：

(1)制造商名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

2、（1)关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　生产的项目　　　　　年生产能力　　　　　职工人数

_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________

_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________

3、制造商生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年类似货物（相同型号）销售业绩业绩统计：

（   年  月-----    年  月）

年、月份　　 　　　国内　　　 　出口/国外　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　 ___________

__________　　 ___________　　___________　 　___________

__________　　 ___________　　___________　　 ___________

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　国内　　　 　出口/国外　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　 ___________

__________　　 ___________　　___________　 　___________

__________　　 ___________　　___________　　 ___________

6、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

7、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：________

制造商授权代表(签字)：__________________

制造商授权代表的职务：__________________　　      电话号：__________________

制造商盖章：____________________________　　      传真号：__________________

## 七、实施方案

包括：

（1）供货装配方案，进度计划

（2）质量保证措施

（3）售后服务说明，保修、服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施

（4）质保期承诺

（5）其他售后服务承诺

附件16

服务附表

项目编号：

投标人名称：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  | 提供相关证明材料（如：营业执照或租房合同等） |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  | 提供相关证明材料 |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  | 此部分内容做附件进行详细说明 |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  | 提供相关证明材料 |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  | 附人员身份证等相关证件 |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

## 八、投标人认为需要提供的其它资料