广西万盯卯招标咨询有限公司

公开招标文件

项目名称：凭祥市妇幼保健院核酸实验室专用设备采购项目

项目编号：CZZC2021-J1-80002-WDMN

计划编号：PXZC2021-J1-00426-001

采购单位名称：凭祥市卫生健康局

招标代理机构：广西万盯卯招标咨询有限公司

2021年10月8日

目  录

第一章  谈判公告	2

第二章  供应商须知	5

一、总　则	10

二、响应文件的编制	11

三、谈判报价要求	11

四、响应文件的份数、封装和递交	11

五、谈判小组成立	12

六、响应文件评审程序	12

七、确定成交供应商办法及结果公告	15

八、履约保证金（无）	15

九、签订合同	15

十、政府采购合同公告	15

十一、适用法律	15

十二、其它内容	15

第三章  项目需求	19

第四章  竞争性谈判响应文件格式	31

第五章  合同主要条款	49

第六章  评审标准	56

# 第一章  谈判公告

广西万盯卯招标咨询有限公司凭祥市妇幼保健院核酸实验室专用设备采购项目（CZZC2021-J1-80002-WDMN）竞争性谈判公告

项目概况： 凭祥市妇幼保健院核酸实验室专用设备采购项目（项目编号：CZZC2021-J1-80002-WDMN）的潜在供应商应在政采云一站式政府采购云服务平台（https：//www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2021年10月13日10时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：CZZC2021-J1-80002-WDMN

2、计划编号：PXZC2021-J1-00426-001

3、项目名称：凭祥市妇幼保健院核酸实验室专用设备采购项目

4、采购方式：竞争性谈判

5、预算金额：124.26万元

6、最高限价：与预算金额一致

7、采购需求：医用冷藏冷冻冰箱（2-8度和-20度）1台、混匀器2台、迷你离心机4台、紫外线杀毒车4台、落地式洗眼器4台、超声波加湿器1台、二级生物安全柜2台、电脑2台、核酸自动提取仪1台、实时荧光定量PCR仪1台、打印机1台、单人超净工作台2台、高速离心机1台、医用冷藏冰箱（2-8度）1台、超低温冰箱（-80度）1个、水浴恒温震荡培养箱1个、微量冷冻高速离心机1个、恒温金属浴1个、恒温杂交仪1个、微波炉1个、电磁炉1个、电子分析天平1个、电泳仪1台、医用保温箱1个、全自动高压锅灭菌锅1台，如需进一步了解详细内容，详见采购文件。

8、合同履行期限：自合同签订之日起30个日历日内。

9、本项目不接受联合体投标，且不得转包、分包。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面对中小企业。

3、本项目的特定资格要求：供应商必须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

4、本项目的特定条件：无；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6、对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取采购文件

1、时间：2021年10月8日至 2021年10月12日，每天上午8：00至12：00，下午15：00至18：00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：政采云一站式政府采购云服务平台（https：//www.zcygov.cn）；

3、方式：供应商须登录政采云平台（www.zcygov.cn）在“供应商入驻”完成帐号注册后，登录政采云平台“项目采购——获取采购文件”模块自行下载招标文件。

4、售价：招标文件售价每本0元。

5、特别说明：（1）已获取采购文件的供应商不等于符合本项目的竞标人资格；（2）如在政采云平台操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

1、截止时间：2021年10月13日10时00分（北京时间），逾期送达或未密封的将予以拒收。

2、地点：崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼）。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、竞标保证金：本项目不需要提交竞标保证金。

2、网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy【全国公共资源交易平台】(广西.崇左）

3、本项目需要落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展。（2）政府采购支持采用本国产品的政策。（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。（4）政府采购促进残疾人就业政策。（5）政府采购支持监狱企业发展。（6）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区的政策。

4、按本公告第三条要求，通过实名制在线免费获取招标文件的供应商。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：凭祥市卫生健康局

地址：凭祥市北大路402号

联系方式：梁梅；0771-8567273

2、采购代理机构信息

名称：广西万盯卯招标咨询有限公司

地址：南宁市仙葫大道西184号B区2号楼

联系方式：陆梅珍；0771-5841135（项目部）、5583316（财务部）

3、项目联系方式

项目联系人：陆梅珍、陆义春

电话：0771-5841135

广西万盯卯招标咨询有限公司

2021年10月8日

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 项目名称：凭祥市妇幼保健院核酸实验室专用设备采购项目 项目编号：CZZC2021-J1-80002-WDMN |
|  | 3 | 供应商的基本条件 3.1 供应商资格：按第一章谈判公告第二条规定。 3.2 其他：无。 |
|  | 4.2 | 成交服务费：本项目的成交服务费原则上按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《采购代理服务费管理暂行办法》收费标准计取，若单个项目按以上标准计算的服务费低于人民币捌仟元整（￥8,000.00）时，则按人民币捌仟元整（￥8,000.00）计取，由成交人向采购代理机构支付。 |
|  | 6.6.1 | 价格文件[必须提供，否则竞标无效]： （1）谈判报价表；（附件二） |
|  | 6.6.2 | 商务技术文件（应该有的必须提供，如未提供，评审小组有权拒绝其响应文件） 一、资格审查 （1）有效的“营业执照”正本或副本复印件(要求包含本次采购货物的经营范围），对于有经营资质要求的，必须同时提供有效的经营资质证书副本内页复印件。[必须提供，否则竞标无效] （2）供应商股东及出资信息表。[必须提供，否则竞标无效] （3）供应商2020年度财务报表复印件【①如无经会计师事务所审计的财务报表，则需提交本公司出具的财务报表；②2021年新近成立的公司可根据其成立的时间提交财务报表；③账务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表，以上未按要求提供材料的，将取消其投标资格】。[必须提供，否则竞标无效] （4）竞标截止之日前六个月内供应商任意一个月依法缴纳税收的相关证明，可以是：缴费的银行单据，或供应商所在地主管税务部门出具的有效证明等复印件；依法免税的应提供供应商所在地主管税务部门出具相应的文件证明复印件，社会团体、协会不须提供。[必须提供，否则竞标无效] （5）竞标截止之日前六个月内供应商任意一个月依法缴纳社会保险费的相关证明，可以是：缴费的银行单据，或供应商所在社保机构出具的有效证明等复印件；不需要缴纳社会保险金的应提供供应商所在社保机构出具相应的文件证明复印件，社会团体、协会不须提供。[必须提供，否则竞标无效] （6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见附件) 。[必须提供，否则竞标无效] 二、符合性审查 （1）谈判书及竞标声明书。[必须提供，否则竞标无效] （2）供货清单。（格式见附件）[必须提供，否则竞标无效] （3）技术响应、偏离情况说明表。[必须提供，否则竞标无效] （4）商务响应表。[必须提供，否则竞标无效] （5）法定代表人身份证明书（必须提供），法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证正反面复印件。[必须提供，否则竞标无效] （6）根据“采购项目技术规格、参数及要求”中的要求提供的技术方案、服务方案或证明文件等（要求必须提供的必须提供）。 三、技术文件 （1）货物制造检测标准、货物认证、检测报告、鉴定证书等。 （2）生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的）。 （3）产品获奖证书。 （4）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况。 （5）货物制造、检验、验收执行的标准。 （6）质量保证措施。 （7）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料。 （8）提供切实可行的优惠承诺。 （9）供应商认为需要提供的有关资料（包括小微企业、残疾人企业、监狱企业等，如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地工业和信息化等部门出具的相关证明材料）。 |
|  | 6.7 | 响应文件电子版。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。 1、响应文件电子版内容：报价表（必须包括竞标产品的名称、规格型号、数量、单价），技术响应表，售后服务。 2、响应文件电子版份数：1份。 3、响应文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 4、响应文件电子版密封方式：将响应文件电子版光盘与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。 |
|  | 6.8 | 响应文件有效期：自响应文件提交截止之日起至政府采购合同签订之日止。 1、未成交的响应文件有效期内均应保持有效。 2、成交供应商的响应文件有效期自响应文件提交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。 |
|  | 6.9 | 本项目不需要提交竞标保证金。 |
|  | 8.1 | 竞标报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价且不能超过采购预算价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。 |
|  | 9.1 | 响应文件份数：正本一份、副本四份。 |
|  | 10.1 | 响应文件递交截止时间：2021年10月13日10时00分 |
|  | 10.2 | 响应文件递交地址：崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼） |
|  |  | 谈判时间：2021年10月13日10时00分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知） 谈判地点：崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼） |
|  | 13.2 | 在对供应商资格审查时进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等 查询起止时间：本项目中标（成交）通知书发布之日前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 14.2 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条及《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号）第十八条规定，成交结果公告内容包括成交供应商名称、地址和中标金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。 |
|  | 15.1 | 履约保证金金额：无。 履约保证金递交方式：无。 保证金指定账户：无 |
|  | 16.1 | 签订合同携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件。 |
|  | 17 | 政府采购合同公告。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
|  | / | 1、本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 3、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

供应商须知

# 一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指：广西万盯卯招标咨询有限公司。

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 供应商的基本条件：详见须知前附表。

4. 谈判费用、代理服务费、谈判文件的澄清和修改

4.1 谈判费用：供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2代理服务费：本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交人向采购代理机构支付。

4.3谈判文件的澄清和修改：

4.3.1供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

4.3.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5. 联合体竞标

5.1联合体竞标要求：

（1）两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议》（格式见附件）。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合谈判文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同竞标协议，明确约定联合体各方承担的工作和响应的责任，并将共同竞标协议连同响应文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订共同竞标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中竞标，也不得组成新的联合体参加同一项目竞标。否则，与之相关的响应文件作废。

（4）竞标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

（5）竞标联合体供应商的相同资质按最低的一方计算。

5.2根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

# 二、响应文件的编制

6. 响应文件编制基本要求

6.1供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文件，供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

6.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6.6响应文件的组成。

响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

6.6.1价格文件：详见须知前附表

6.6.2 商务技术文件：详见须知前附表

6.7响应文件电子版：详见须知前附表

6.8响应文件有效期：详见须知前附表

6.9谈判保证金：详见须知前附表

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

# 三、谈判报价要求

8.1对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

# 四、响应文件的份数、封装和递交

9. 响应文件的份数和封装

9.1供应商应将响应文件按“价格文件”和“商务技术文件”顺序编制并装订成册，响应文件的正、副本全部装入一个文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖供应商单位公章以示密封。

9.2响应文件的信封上应写明：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）包号及谈判货物、服务名称；

4）供应商名称。

9.3未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝接收，由此造成的后果由供应商承担。

10. 响应文件的递交

10.1响应文件应于竞争性谈判文件中规定的时间前递交到指定地点位置。

10.2递交响应文件的地点：见“供应商须知前附表”。

11. 迟交的响应文件

按《政府采购法》的规定，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

# 五、谈判小组成立

12.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人及以上单数组成。

评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

12.2竞争性谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

1）确认谈判文件；

2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；

3）审查供应商的响应文件并作出评价；

4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

5）编写评审报告；

6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

12.3竞争性谈判小组成员应当履行下列义务：

1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

3）参与评审报告的起草；

4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

# 六、响应文件评审程序

13.1谈判小组确认竞争性谈判文件。

13.2谈判小组对供应商资格条件及响应文件进行评审，并从符合竞争性谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

资格条件不符合的供应商或未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知有关供应商。

13.3谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判，以此类推。

13.4最后报价

13.4.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

13.4.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

13.4.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

13.4.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

13.4.5小型和微型企业最终报价扣除计算。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最终报价。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

13.4.6谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价/评标报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（报价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并编写评审报告。

13.4.7低于成本报价

谈判小组在评审过程中发现供应商的总报价明显低于其他供应商的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其报价可能低于其成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该供应商报价以低于成本价，其响应文件无效。

13.5响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

13.6在谈判过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

13.7特别说明：

（1）出现下列情形之一的，在评审过程中，取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；当报价相同时，则由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他投标无效：

①提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

②非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的。核心产品的名称应当在招标文件中载明。

（2）供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为其组织所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为组织员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

（3）供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（4）供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定3倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

（5）有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效：

①不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

③不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的响应文件相互混装；

⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

（6）供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件：

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

③供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（7）关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

②生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

# 七、确定成交供应商办法及结果公告

14.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

14.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

# 八、履约保证金（无）

# 九、签订合同

16.1成交供应商在收到成交通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

16.2 签订合同时间：按成交通知书规定的时间、地点与与采购人签订政府采购合同。

16.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

# 十、政府采购合同公告

17.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

# 十一、适用法律

18. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。

最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

# 十二、其它内容

19. 招标代理服务费：本项目的成交服务费，按第19.1款规定“货物类”标准采用差额定率累进计费方式计算，由成交人向采购代理机构支付。

19.1招标代理服务收费标准：

| 费率 成交金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

19.2采购代理机构的银行账户：

账户名称：广西万盯卯招标咨询有限公司

开户银行：南宁市邕宁区农村信用合作联社仙葫信用社

银行账号：187512010116245407

20. 询问、质疑和投诉

20.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

20.2供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

20.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额：仟佰拾万仟佰拾元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话：年月日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话：年月日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金 （大写）￥（小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐号： 联系人及电话： 供应商签章： 年月日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话：采购单位签章 年月日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于年月日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转帐日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到指定账户人财务部办理履约保证金退付事宜。

# 第三章  项目需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1、为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），供应商必须在响应文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。

2、“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3、采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4、供应商应根据自身实际情况如实响应竞争性谈判文件，不得仅将竞争性谈判文件内容简单复制粘贴作为竞标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以竞争性谈判文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5、供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

9、本项目需求一览表中标注“▲”号的内容为实质性要求和条件，不满足要求的作竞标无效处理。允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达5 项（含）以上的，竞标无效。

10、核心产品：本次项目核心产品为“迷你离心机、核酸自动提取仪、实时荧光定量PCR仪、高速离心机”。

11、本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与竞标的作无效标处理。

| 一、项目要求及技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌及型号规格：无 |  |  |  |
| 功能目标要求：详见《技术参数及性能配置要求》 |  |  |  |
| 技术指标：详见《技术参数及性能配置要求》 |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求：无 |  |  |  |
| 规范标准：执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |  |  |  |
| 服务标准、服务期限、服务效率：详见《商务要求表》 |  |  |  |
| 验收标准、验收方法及方案：详见《广西壮族自治区政府采购合同》 |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能配置要求 |
| 1 | 医用冷藏冷冻冰箱（2-8度和-20度） | 1台 | 1、有效容积：有效容积≥282L； 2、外形尺寸（mm）：约736×660×1810；内部尺寸（mm）：冷藏约605×510×720，冷冻约515×465×440； 3、立式，上下双发泡门，采用喷涂钢板外壳和热锌板喷粉内胆，有效防菌防腐蚀；冷藏室容积≥185L，冷冻室容积≥97L； 4、微电脑控制，触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度，冷藏显示精度0.1℃，冷冻显示精度1℃，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10～-30℃温度可自行调节； 5、制冷系统：双压缩机制冷系统，冷藏、冷冻独立制冷，可单独停用； 6、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证冷藏室温度均匀性≤2℃，波动性≤2℃，冷冻室温度均匀性≤2℃，并出具省级检验中心的检测报告； 7、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可远程报警、选配网络监控； 8、数据存储：可选配数据存储模块，数据可导出数据及图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性； 9、数据打印：选配针式温度记录打印机，冷藏、冷冻同时打印，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年； 10、生产企业必须具有：医疗器械生产许可证，产品具有医疗器械注册证提供注册登记表；产品生产企业通过：ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO13485认证。 |
| 2 | 混匀器 | 2台 | 1、电压【VAC)：198-242 2、频率【hz】：50/60 3、功率【W】：83 4、振荡方式：圆周 5、周转直接【mm】：5 6、电机输入功率【W】：80 7、电机输出功率【W】：14 8、速度范围【rpm】：2800 9、运行方式：连续运转 10、允许环境温度【℃】：5-40 11、允许环境湿度：80% |
| 3 | 迷你离心机 | 4台 | 一、技术参数 1.最高转速：4000r/min 2.最大相对离心力：1000×g 3.最大容量：6×2/1.5/0.5/0.2ml /2×8×0.2（0.2mlPCR离心管8排管） 二、配置要求 主机，角转子8×1.5/2ml，0.2mlPCR 8排管 |
| 4 | 紫外线杀毒车 | 4台 | 1、输入功率：132VA 2、电源电压：220V，50Hz 3、定时范围：0-60分钟 4、灯臂调节角度：0-180度 5、紫外线灯管辐射强度（30W）额定值：107uW/cm2；初始值不低于100uW/cm2 6、灯管：双端无臭氧紫外线杀菌灯（ZW30S19W）2支 7、紫外线波长：253.7nm |
| 5 | 落地式洗眼器 | 4台 | 1、公称压力：0.4MPA 2、密封压力：0.45MPA 3、工作压力：0.20～0.40MPA 4、喷淋流量L/min：≥75.5 5、洗眼流量L/min：≥11.4 6、适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水。 |
| 6 | 超声波加湿器 | 1台 | #### 1、加湿量：9KG/H #### 2、适用面积：100-120m2 |
| 7 | 二级生物安全柜 | 2台 | #### 1.A2型，30%外排，70%循环；相关试验中保护样本、人员和环境 #### 2、外部尺寸(长×宽×高〉约：≥1100mm×790mm×2200mm #### 3、内部尺寸(长×宽×高〉约：≥900mm×610mm×680mm #### ▲4、过滤器类型HEPA/ULPA；主过滤器采用世界名牌AAF防潮、阻燃玻璃纤维超高效过滤器（ULPA）99.9995%@0.12µm，洁净度等级10级，空气更洁净更安全。 #### 5、工作区：采用四面(左右二侧、后部、底部)负压环绕设计； #### 6、内部工作区域：工作区内壁及工作台面为304#不锈钢，操作区三面一体成型，三面无接缝圆角结构，无死角，易清洁； #### 7、前玻璃窗：有10度及以上生理斜度，超出去安全高度具有声光报警功能，6mm防紫外线钢化玻璃前窗，阻挡紫外线，防止爆裂，保证用户安全。 #### ▲8、前窗机械平衡器悬停式钢化玻璃前窗设计结构技术 #### 具有紫外灯、前窗、风机、照明灯四者互锁功能，在出现误操作等异常情况时，保护操作者安全 #### 10、可调底脚高度，无外漏螺纹，防止细菌滋生；带脚轮，方便移动 #### 11、噪声：≤60dB(A) #### 12、照明：≥1100LUX；下降气流流速≥0.31m/s；流入气流流速≥55m/s。 #### 13、显示屏：可显示流入、下降风速，外排风量，静压箱及负压区压力，过滤器寿命（通过压力监控方式对过滤器寿命检测，并有过滤器寿命预警功能），紫外灯累计运行时间，风机累计运行时间。 #### 14、预约定时功能：具有预约定时功能，能自动开启紫外灯消毒，实现一键预约功能，提高工作效率。 #### 15、具有漏电防护功能插座，无接地线的情况下也可保障用户的用电安全。 #### ▲16、具有气流阻断技术，对前窗上沿和两侧采用气流阻断技术杜绝防护盲点； #### 17、多重智能报警，异常状况全监控：门体位置异常（超高或超低）、气流波动超20%、门关闭不严、过滤器阻塞、破损、寿命不足、开门后风机被关闭等异常情况，自动发出声光报警。 #### 18、IS09001质量管理认证及IS014001环境管理体系证，ISO13485认证 #### 19、国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证； #### 20、技术服务：免费安装、调试和试运行，整机保修三年。 |
| 8 | 电脑 | 2台 | #### I3-7100（或同等档次以上品牌型号）/4G/1T/无光驱/USB键盘鼠标/E2216HV 22寸液晶显示器/乐扩PCIE-并口扩展卡 |
| 9 | 核酸自动提取仪 | 1台 | 一、产品应用：可从咽拭子、血清、血浆、全血、增菌液、组织、干血斑等多种类型的样本中实现全自动、快速提取到所需要的目标核酸； 二、运行原理：利用磁棒的磁性吸附技术将试剂中的磁珠在各个孔位中进行转移和反应，运行中不进行任何液体的转移工作即可完成整个提取过程； 三、技术要求 1、处理能力：一次性完成1-96个样本的提取；亦可完成单个样本的提取。 2、操控方式：7英寸全彩液晶屏触控或扫码抢操控； ▲3、混合方式：通过微型电机带动磁棒保护套持续旋转或上下震荡使样本与试剂的充分混合； 4、处理体系：30-1000ul 5、运行噪音：运行最大噪音≤65分贝； 6、孔间差异：CV≤1% 7、磁珠回收率：≥98% 8、运行时间：搭配原厂配套预封装试剂盒最快18分钟完成96个样本提取，供货时提供提取试剂盒说明书； 9、程序管理：仪器内置10组常用实验程序，且用户可根据需要灵活进行新建、编辑、删除程序等操作； 10、自动舱门：电机驱动自动开关实验舱门； 11、可选可外接扫码器，使用原厂试剂盒时扫码后即可运行，无需任何人工干预，一键运行； 12、污染防控： 13.1、实验舱内置紫外灯，最大灭菌时间可设置为60分钟； ▲13.2、实验舱具备外排式独立风路，采用负压HEPA排气过滤模块；其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶； 14、数据接口：USB； ▲15、配套试剂：具有预封装的病毒、全血、细菌、组织、干血斑等配套提取试剂盒； 16、配套耗材：单条六联管、96深孔板两种不同耗材； 三、商务要求： 1、免费质保时间不少于24个月； 2、必须提供产品医疗器械备案凭证、医疗器械备案信息表 |
| 10 | 实时荧光定量PCR仪 | 1台 | 1、实时荧光定量PCR分析仪： 48孔 ▲2、荧光通道： 4个。每个通道采用独立的高强度发光二极管激发光源（均一的激发光输出）和独立的发射滤光器和检测器。同时读取所有四个通道的强大的光学系统，快速的多通道检测。 3、光源： 每个通道有独立的LED 4、光源寿命： ≥10万小时 5、光源预热： 无需 6、定期校正： 无需 7、检测器： 光电传感器 8、信号采集时长： ≤0.2s ▲9、变温速率： 升温最高7℃/S，降温最高5℃/S 10、均一性（℃）： ≤±0.05 11、温度精度： ≤±0.25℃，孔间温度一致性≤±0.05℃ 12、样品： 测试孔位： 48孔 13、反应体积： 5-30μl 14、体积尺寸（cm）： ≤15×15×13 ▲15、重量（kg）： ≤2.5 16、稀释梯度： ≤1 17、分析软件功能： Cycling Analysis循环分析、 Relative Quantification相对定量、 Absolute Quantification绝对定量、 Melt Analysis熔解分析、 Allelic Discrimination等位基因检测、 High Resolution Melting高分辨率熔解曲线； 18、可以通过蓝牙多台联机，实现一台电脑控制多台机器同时运行 其他功能： 开放式试剂通道，适用于科研，流行病学调查研究。 19、配置需求： 笔记本电脑最低配置；便携式平板电脑，Win10系统，至少32位操作；Interi5处理器，2.4GHz 8GB的RAM；256GB硬盘容量；USB硬盘容量；USB插口，指针设备，蓝牙功能，配蓝牙键盘。 |
| 11 | 打印机 | 1台 | 电源电压：AC220-240V(±10%)，50Hz(±2Hz) |
| 12 | 单人超净工作台 | 2台 | 1、产品类型：单人单面洁净工作台 2、气流模式：垂直层流 3、外形长度：≤970mm 4、工作区长度：≥900mm 5、工作台面高度：880±10mm 6、工作区洁净度：100级 7、操作台面平均菌落数：≤0.5CFU（皿●0.5h） 8、工作区风速：0.2-0.4m/s三挡可调。 9、工作区内部照度：≥300LX；采用世界名牌防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP）。 10、具有初效预过滤器，不使用工具即可更换，有效延长高效过滤器寿命。 11、前窗钢化玻璃材质，厚度≥5mm。 12、工作台面选用304不锈钢材质，外缘凸起设计，防止液体倾洒时溢出。 13、内嵌式照明，眼睛不疲劳：采用内嵌式照明，避免日光灯对眼睛照射，眼睛不疲劳。 14、三位互锁，紫外灯与照明灯、前窗三位互锁功能，屏蔽误操作风险。 15、具有联动功能，开门后自动开启荧光灯，方便实验准备工作；关门后风机自动关闭，防止风机空转不对外做功而产生过热现象。 16、紫外杀菌延时启动，远离紫外线伤害：紫外灯开关按下后，声光提醒操作者及时离开，延时10秒钟后紫外灯点亮，保护操作者免受紫外照射伤害。 17、可预设紫外灯自动点亮时间，方便班前班后自动消毒。 18、紫外灯延时启动时间、杀菌时间长短、预约启动时间、风机档位等可按用户使用习惯自行设置；设置完成后，微电脑自动记忆用户使用习惯，方便用户使用。 19、电控元件全部布置在正面面板内，与人体视线等高，使用简单的常规工具即可开启，维修保养时无需移动设备。 20、底座设有4个万向脚轮和固定底脚，方便移动和定位。 |
| 13 | 高速离心机 | 1台 | 一、技术参数 ▲1、最高转速：16600r/min ▲2、最大相对离心力：21532×g ▲3、最大容量：400ml 4、转速精度：±20r/min 5、定时范围：0-99min 6、电源：AC220V，50Hz，5A 7、整机功率：400W 二配置要求 1、主机，加角转子24×1.5/2.2ml |
| 14 | 医用冷藏冰箱（2-8度） | 1台 | 1、类型：（搁架/抽屉）/材质 搁架/钢丝浸塑 2、层数： 5 3、制冷方式（风冷/直冷）： 风冷 4、除霜方式（自动/手动） ：自动 5、制冷剂/g R134a/310g 6、噪音级别： 49dB(A) 7、温度 环温： 10～32℃ 8、温度范围： 5±3℃ 9、控制 蒸发器类型： 翅片式 10、蒸发器材料 铜管铝翅片 11、冷凝器类型： 丝管式 12、冷凝器材料 ：邦迪管 13、传感器类型： NTC 14、温控器 ：电子温控 15、显示方式：（LCD/LED) LED数码管 16、电制参数： 电压/频率（V/Hz) 220/50、220/60、110/60 17、功率（W)： 560 18、电流（A)： 3.2 19、材质 内部材料 喷涂钢板 20、外部材料 喷涂钢板 21、隔热层 ：聚氨酯环戊烷发泡 22、尺寸： 有效容积（L) 588 |
| 15 | 超低温冰箱（-80度） | 1个 | 1、样式：立式。 2、容积：348L。 3、额定功率：668W。 4、制冷方式：直冷。 5、温度范围：-40℃～-86℃。 6、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz 7、噪音值：52dB。 8、外部材料：喷涂钢板。 9、内部材料：304不锈钢板 10、温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，断电记忆，调节精度为0.1℃。 11、报警系统：具备高低温报警、传感器故障报警、温控器故障报警、断电报警、门开报警、环温报警、冷凝器故障报警、过滤网检查报警、电压异常报警、电池电量低报警。 |
| 16 | 水浴恒温震荡培养箱 | 1个 | 1、LCD大屏幕背光液晶显示，参数的设定、观察清晰直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作。 ▲2、三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠。 ▲3、不锈钢内胆、摇板、弹簧、烧瓶夹；前面设有排水阀。 4、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能。 5、有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题。 ▲6、配备高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强 7、水浴控温温控线性好、波动小，温度均一性达到±0.2℃。 8、夹具为万能弹簧夹具，方便各种样板管、瓶固定使用。 9、空载振荡频率：10-280rpm 10、振荡频率精度：±1rpm 11、摇板振幅：Ф26mm 12、温控范围：室温-99.9℃ 13、温度调节精度：±0.1℃ 14、温度均匀度：±0.2℃(at37℃) 15、摇板尺寸（长×宽）：411mm×321mm 16、噪音：低于55dB 17、夹具板到顶部距离：246mm 18、外型尺寸（长×宽×高）：约691mm×553mm×522mm 19、空载约重（kg）：62 |
| 17 | 微量冷冻高速离心机 | 1个 | 一、技术参数 ▲1.最高转速：20500r/min ▲2.最大相对离心力：29200×g ▲3.最大容量：600ml 4.样品量范围：0.5ml-100ml 5.转速精度：±10r/min 6.温控范围：-20℃-+40℃ 7.温控精度：±1℃ 8.定时范围：0-999min 9.电源：AC220V，50Hz，10A 10.整机功率：1200W 8.离心腔直径：Φ280 9.最快加减速：25～30s 10.整机噪声：≤58dB(A) 11.外形尺寸：约550×530×360mm 12.重量：约68kg 二、配（附）件要求 1、主机，角转子24×1.5/2.2ml |
| 18 | 恒温金属浴 | 1个 | 1、电源：110-220V 2、功率：200W 3、温度范围：室温+59C-150*C 4、升温时间：≤25分钟(20°C-1009C) 5显示精度：±0.1°C 6、温控精度：<±0.5°C 7、标本容量：35×0.5ml+24×1.5ml或48×1.5ml |
| 19 | 恒温杂交仪 | 1个 | 1、控温范围：室温+8℃～85℃ 2、控温精度：±0.5℃ 3、温度均匀性误差：±0.03 4、温度显示分辨率：0.1℃ 5、温度平衡时间：<20min 6、旋转速度：0-30r/min转速可调 7、振动强度：1-10档可调 8、连续工作时间：1-1440min(24小时) 9、连续工作常开功能：有（设0为常开） 10、杂交管规格：φ35*240mm 11、摇匀功能：有 12、存储数据：50组 13、交互界面：采用4.3寸真彩触摸屏 14、采用模糊PID控制算法，自动演算，温度控制精确 15、电源电压：220VAC，50Hz 16、功率：＜800W |
| 20 | 微波炉 | 1个 | 1、容量：23L 2、额定电压：220V |
| 21 | 电磁炉 | 1个 | 额定功率：2100w |
| 22 | 电子分析天平 | 1个 | 1、最大称量(Max)：320g 2、检定分度值(e)：10mg |
| 23 | 电泳仪 | 1台 | 1、额定电压 （220±10%）VAC（50±1）Hz。 2、并联输出 4组。 3、输出方式 恒压、恒流或恒功率。 4、输出范围 电压：5-600V，增量1V，电流：4mA-600mA，增量1mA 5、功率：1-300W，增量1W。 |
| 24 | 医用保温箱 | 1个 | 1、额定电压/频率：220V/50Hz 2、压缩机类型：变频 |
| 25 | 全自动高压锅灭菌锅 | 1台 | 1、容积： ≥100升 2、密封门：单门 。 3、开关门方式：手动平移式密封门 。 4、安全联锁：具有压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开 。 5、门密封方式：自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。 6、蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源 。 7、注水排水方式：手动注水、手动排水，可防止培养基堵塞管路系统 。 8、储水装置：配有内置蒸汽收集水箱，不外排蒸汽，水箱容积>9.5L。 9、流程控制：注水、排水排汽手动控制，升温、灭菌自动控制；采用重力置换方式，排除灭菌室及负载内冷空气 。 10、标准配置：门胶圈1条、波纹管1件、不锈钢提篮2个。 |
| 二、商务最低要求表 |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 质保期除特别注明外，最短不得少于1年（自交付使用并验收合格之日起计），若厂家免费质保期超过此年限的，按厂家规定执行；质保期内完全免费上门维修、更换配件。 |  |
| ▲交货时间及地点 |  | 1、交付时间：自签订合同之日起30个日历日内。 2、交货地点：采购人指定地点。 |  |
| ▲售后服务及其他要求 |  | 1、免费送货上门，免费安装调试设备，要派出有相应资质的专职工程师到现场进行安装和调试，直至正常使用为止。提供完整的操作维修手册1套； 2、必须是全新、原装的，未使用过的产品，设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发；供应商须免费提供现场应用和维护培训服务； 3、故障响应时间：系统出现故障影响使用时，应2小时以内电话响应并远程处理，24小时或以内解决问题或人员到现场处理； 4、质保期内定期对设备进行免费保养和维护（免费维修或更换配件），保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费；提供终身维护和保养服务（请提供技术援助电话和售后服务电话）； 5、及时培训相关人员相关操作及保养、维护设备，保证熟练掌握全部功能为止，要求免费培训相关人员并由采购人根据需要确定培训人数。 6、中标供应商所投产品，在质保期如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，无论产品有无质量问题，中标人均应承担全部费用及相应的责任； 7、须提供设备配件供应保证，价格及质量的保证。 |  |
| ▲付款方式 |  | 本项目无预付款，乙方交货、安装、调试、培训完毕并经验收合格，且开具合同款全额发票给甲方后，甲方在十五个工作日内向乙方支付合同款的95%，余款5%在质保期满后十五个工作日内一次性付清（无息）。 |  |
| ▲竞标报价 |  | 供应商的报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、税金等费用。 |  |
| 产品证明文件 |  | 1、竞标时，按各分项要求提供产品相关证明复印件。 2、竞标时若有，请提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页（各分项另有要求的以各分项要求为准）。当竞标时承诺的设备性能参数与该设备厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件必须是出厂装箱的产品说明书，或厂家编写的公开发行宣传册，或厂家编写由竞标人自行打印的彩色说明文件；符合要求的产品彩页必须是厂家编写印刷的公开发行宣传铜版彩页，或从产品厂家官方网页下载的相关的PDF、HTML文件或产品彩页的彩打文件（打印时必须保留页面页脚的网址链接内容）。 |  |

# 第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、竞争性谈判响应文件外包装封面格式：

竞 争 性 谈 判 响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标号：

谈判供应商名称：

（截标时才能开启）

二、竞争性谈判响应文件封面格式：

正/副本

竞 争 性 谈 判 响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标号：

（谈判供应商名称）

年    月    日

附件一

谈  判  书

广西万盯卯招标咨询有限公司：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件正本一份，副本份。

1. 报价表；

2. 供货清单；

3. 技术规格响应、偏离情况说明表；

4. 按竞争性谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

5. 售后服务承诺；

6. 资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：邮政编号：

电话/传真： 电子函件：

法定代表人或被授权人签字：

供应商名称（签公章）：

日期：    年   月   日

开户银行：  帐号/行号：

竞标声明书

致：广西万盯卯招标咨询有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我               （姓名）系               （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的               项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：；规格型号：；该型号产品我方有现货可供，并已于年月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

■我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

供应商公章：

年    月    日

附件二

报  价  表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 品牌及规格型号、生产厂家及国别 | 技术参数及性能配置 | 质保期 | 单价（元） ② | 单项合价（元）③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（含其他优惠条件）：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

法定代表人或被授权人（签字）：

供应商名称（签公章）：

报价时间：   年   月   日

附件三

供  货  清  单

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号：（如有）

| 序号 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：1、提供所投设备详细的供货范围，包括主机、主要配件及生产厂家、软件系统、备品备件等。

2、各项货物详细技术性能应另页描述。

法定代表人或被授权人签字：

年   月   日

附件四

技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号： （如有）

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 谈判采购技术规格、参数及要求”的“技术参数要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人或被授权人签字：

年   月   日

附件五

商务响应表格式

分标：（如有）

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 竞标报价 |  |  |  |
| 其它要求 |  |  |  |
| 产品证明文件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 谈判采购技术规格、参数及要求”中的“二、商务最低要求表 ”，逐条说明对竞争性谈判文件的商务要求做出了实质性的响应，并申明与商务要求条文的响应和偏离。

法定代表人或被授权人签字：

年   月   日

附件六：法定代表人身份证明及法定代表人授权书

法定代表人身份证明书（格式）

竞 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：性      别：

年    龄：职      务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

供应商：（盖单位公章）

日期：   年    月    日

法 定 代 表 人 授 权 书

致：广西万盯卯招标咨询有限公司：

我               （姓名）系               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的提交响应文件、谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书、法定代表人有效的身份证正反面复印件及被授权人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

被授权人签字：            法定代表人签字：

所在部门职务：                      职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附件七

供应商股东及出资信息表

项目名称：

项目编号：                                                  项目分标：            （如果有）

| 序号 | 股东名称 | 出资比例 | 身份证号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http：// www.gsxt.gov.cn/index.html) “股东及出资信息”的信息相符。

法定代表人或被授权人签字：

谈判供应商名称（盖章）：

年     月      日

附件八

无重大违法记录声明书（格式）

广西万盯卯招标咨询有限公司：

我公司参加贵公司组织           项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我公司对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

谈判供应商公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：     年  月  日

附件九：其他文书、文件格式

9.1联合体竞标协议书格式：

联合体竞标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 组织实施的编号为号的采购活动联合进行竞标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以  为主办人进行竞标，并按照竞争性谈判文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次采购过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据竞争性谈判文件规定及竞标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果成交并签订合同，则联合体各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标采购单位后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式四份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及招标采购单位各一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

9.2联合投标授权委托书格式：

联合体竞标授权委托书

本授权委托书声明：根据 与签订的《联合体竞标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权  为联合竞标代理人，代理人在提交响应文件、谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合体各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

日期：    年  月  日

被授权人（签字）；

日期：    年  月  日

9.3中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为         万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：    年   月   日

备注：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.4残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

根据“采购项目技术规格、参数及要求”中的要求提供的技术方案、服务方案或证明文件等（要求必须提供的必须提供，格式自拟）

第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

- 合同名称：

- 合同编号：

- 采购单位（甲方）

- 供 应 商（乙方）

- 签订合同地点：

- 签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                                      采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                                      项目名称编号

签  订  地  点                                        签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 型号参数 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责。

第五条　交付和验收

1.交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间、地点： 甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                              。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.付款方式：本项目无预付款，乙方交货、安装、调试、培训完毕并经验收合格，且开具合同款全额发票给甲方后，甲方在十五个工作日内向乙方支付合同款的95%，余款5%在质保期满后十五个工作日内一次性付清（无息）。

第九条 履约保证金：无。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，质量保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十条　本合同一式五份，具有同等法律效力。本级政府采购监督管理部门、采购代理机构各一份，甲方两份，乙方一份。

本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报本级政府采购监督管理部门。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

# 第六章  评审标准

评定成交的标准

一、评标原则：

（一）谈判小组成员的组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评审依据：以竞争性谈判采购文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评标方法：

（一）对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

（二）谈判小组将以竞争性谈判采购文件和竞争性谈判响应文件为评审依据。在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价（价格扣除后）最低的供应商作为成交供应商。

（三）根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》之规定，对小型和微型企业产品或服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格作为评标价参与评审。即对竞标人竞标总价中的小型和微型企业产品或服务的价格给予10%的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分投标价格作为评标价计算价格分。除上述情况外，评标报价=竞标报价。[竞标人须如实填写中小企业声明函，否则不予价格扣除]

（四）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（五）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（六）特别说明：评标价为竞标人的竞标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终成交人的成交金额＝竞标报价；以上所述报价均为谈判后的最终报价。

二、成交候选供应商推荐原则

(一) 谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判采购文件实质性响应要求的供应商中，按照价格扣除后的报价由低到高的顺序推荐成交候选人(报价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序，并按由低到高的原则推荐成交候选人)。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

（二） 谈判小组认为，某谈判供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组将不推荐该谈判供应商为成交候选供应商。