广西万盯卯招标咨询有限公司

公开招标文件

项目名称：凭祥市卫生健康局采购负压救护车项目

项目编号：CZZC2021-J1-80003-WDMN

计划编号：PXZC2021-J1-00425-001

采购单位名称：凭祥市卫生健康局

招标代理机构：广西万盯卯招标咨询有限公司

2021年10月8日

目  录

第一章  谈判公告	2

第二章  供应商须知	5

一、总　则	10

二、响应文件的编制	11

三、谈判报价要求	11

四、响应文件的份数、封装和递交	11

五、谈判小组成立	12

六、响应文件评审程序	12

七、确定成交供应商办法及结果公告	15

八、履约保证金（无）	15

九、签订合同	15

十、政府采购合同公告	15

十一、适用法律	15

十二、其它内容	15

第三章  项目需求	19

第四章  竞争性谈判响应文件格式	34

第五章  合同主要条款	52

第六章  评审标准	59

# 第一章  谈判公告

广西万盯卯招标咨询有限公司凭祥市卫生健康局采购负压救护车项目（CZZC2021-J1-80003-WDMN）竞争性谈判公告

项目概况： 凭祥市卫生健康局采购负压救护车项目（项目编号：CZZC2021-J1-80003-WDMN）的潜在供应商应在政采云一站式政府采购云服务平台（https：//www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2021年10月13日10时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：CZZC2021-J1-80003-WDMN

2、计划编号：PXZC2021-J1-00425-001

3、项目名称：凭祥市卫生健康局采购负压救护车项目

4、采购方式：竞争性谈判

5、预算金额：81万元

6、最高限价：与预算金额一致

7、采购需求：负压监护型救护车2辆、除颤监护仪2台、车载呼吸机2台、负压担架2台、出诊箱2个、车载电动吸痰器2台、多通道心电图机2台、可视喉镜2台、多通道注射泵2台，如需进一步了解详细内容，详见采购文件。

8、合同履行期限：自合同签订之日起30个日历日内。

9、本项目不接受联合体投标，且不得转包、分包。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面对中小企业。

3、本项目的特定资格要求：供应商必须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

4、本项目的特定条件：无；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6、对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取采购文件

1、时间：2021年10月8日至 2021年10月12日，每天上午8：00至12：00，下午15：00至18：00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：政采云一站式政府采购云服务平台（https：//www.zcygov.cn）；

3、方式：供应商须登录政采云平台（www.zcygov.cn）在“供应商入驻”完成帐号注册后，登录政采云平台“项目采购——获取采购文件”模块自行下载招标文件。

4、售价：招标文件售价每本0元。

5、特别说明：（1）已获取采购文件的供应商不等于符合本项目的竞标人资格；（2）如在政采云平台操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

1、截止时间：2021年10月13日10时00分（北京时间），逾期送达或未密封的将予以拒收。

2、地点：崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼）。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、竞标保证金：本项目不需要提交竞标保证金。

2、网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy【全国公共资源交易平台】(广西.崇左）

3、本项目需要落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展。（2）政府采购支持采用本国产品的政策。（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。（4）政府采购促进残疾人就业政策。（5）政府采购支持监狱企业发展。（6）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区的政策。

4、按本公告第三条要求，通过实名制在线免费获取招标文件的供应商。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：凭祥市卫生健康局

地址：凭祥市北大路402号

联系方式：梁梅；0771-8567273

2、采购代理机构信息

名称：广西万盯卯招标咨询有限公司

地址：南宁市仙葫大道西184号B区2号楼

联系方式：张麟；0771-5841135（项目部）、5583316（财务部）

3、项目联系方式

项目联系人：张麟、陆义春

电话：0771-5841135

广西万盯卯招标咨询有限公司

2021年10月8日

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 项目名称：凭祥市卫生健康局采购负压救护车项目 项目编号：CZZC2021-J1-80003-WDMN |
|  | 3 | 供应商的基本条件 3.1 供应商资格：按第一章谈判公告第二条规定。 3.2 其他：无。 |
|  | 4.2 | 成交服务费：本项目的成交服务费原则上按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《采购代理服务费管理暂行办法》收费标准计取，若单个项目按以上标准计算的服务费低于人民币捌仟元整（￥8,000.00）时，则按人民币捌仟元整（￥8,000.00）计取，由成交人向采购代理机构支付。 |
|  | 6.6.1 | 价格文件[必须提供，否则竞标无效]： （1）谈判报价表；（附件二） |
|  | 6.6.2 | 商务技术文件（应该有的必须提供，如未提供，评审小组有权拒绝其响应文件） 一、资格审查 （1）有效的“营业执照”正本或副本复印件(要求包含本次采购货物的经营范围），对于有经营资质要求的，必须同时提供有效的经营资质证书副本内页复印件。[必须提供，否则竞标无效] （2）供应商股东及出资信息表。[必须提供，否则竞标无效] （3）供应商2020年度财务报表复印件【①如无经会计师事务所审计的财务报表，则需提交本公司出具的财务报表；②2021年新近成立的公司可根据其成立的时间提交财务报表；③账务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表，以上未按要求提供材料的，将取消其投标资格】。[必须提供，否则竞标无效] （4）竞标截止之日前六个月内供应商任意一个月依法缴纳税收的相关证明，可以是：缴费的银行单据，或供应商所在地主管税务部门出具的有效证明等复印件；依法免税的应提供供应商所在地主管税务部门出具相应的文件证明复印件，社会团体、协会不须提供。[必须提供，否则竞标无效] （5）竞标截止之日前六个月内供应商任意一个月依法缴纳社会保险费的相关证明，可以是：缴费的银行单据，或供应商所在社保机构出具的有效证明等复印件；不需要缴纳社会保险金的应提供供应商所在社保机构出具相应的文件证明复印件，社会团体、协会不须提供。[必须提供，否则竞标无效] （6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见附件) 。[必须提供，否则竞标无效] 二、符合性审查 （1）谈判书及竞标声明书。[必须提供，否则竞标无效] （2）供货清单。（格式见附件）[必须提供，否则竞标无效] （3）技术响应、偏离情况说明表。[必须提供，否则竞标无效] （4）商务响应表。[必须提供，否则竞标无效] （5）法定代表人身份证明书（必须提供），法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证正反面复印件。[必须提供，否则竞标无效] （6）根据“采购项目技术规格、参数及要求”中的要求提供的技术方案、服务方案或证明文件等（要求必须提供的必须提供）。 三、技术文件 （1）货物制造检测标准、货物认证、检测报告、鉴定证书等。 （2）生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的）。 （3）产品获奖证书。 （4）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况。 （5）货物制造、检验、验收执行的标准。 （6）质量保证措施。 （7）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料。 （8）提供切实可行的优惠承诺。 （9）供应商认为需要提供的有关资料（包括小微企业、残疾人企业、监狱企业等，如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地工业和信息化等部门出具的相关证明材料）。 |
|  | 6.7 | 响应文件电子版。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。 1、响应文件电子版内容：报价表（必须包括竞标产品的名称、规格型号、数量、单价），技术响应表，售后服务。 2、响应文件电子版份数：1份。 3、响应文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 4、响应文件电子版密封方式：将响应文件电子版光盘与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。 |
|  | 6.8 | 响应文件有效期：自响应文件提交截止之日起至政府采购合同签订之日止。 1、未成交的响应文件有效期内均应保持有效。 2、成交供应商的响应文件有效期自响应文件提交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。 |
|  | 6.9 | 本项目不需要提交竞标保证金。 |
|  | 8.1 | 竞标报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价且不能超过采购预算价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。 |
|  | 9.1 | 响应文件份数：正本一份、副本四份。 |
|  | 10.1 | 响应文件递交截止时间：2021年10月13日10时00分 |
|  | 10.2 | 响应文件递交地址：崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼） |
|  |  | 谈判时间：2021年10月13日10时00分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知） 谈判地点：崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼） |
|  | 13.2 | 在对供应商资格审查时进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等 查询起止时间：本项目中标（成交）通知书发布之日前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 14.2 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条及《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号）第十八条规定，成交结果公告内容包括成交供应商名称、地址和中标金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。 |
|  | 15.1 | 履约保证金金额：无。 履约保证金递交方式：无。 保证金指定账户：无 |
|  | 16.1 | 签订合同携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件。 |
|  | 17 | 政府采购合同公告。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
|  | / | 1、本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 3、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

供应商须知

# 一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指：广西万盯卯招标咨询有限公司。

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 供应商的基本条件：详见须知前附表。

4. 谈判费用、代理服务费、谈判文件的澄清和修改

4.1 谈判费用：供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2代理服务费：本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交人向采购代理机构支付。

4.3谈判文件的澄清和修改：

4.3.1供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

4.3.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5. 联合体竞标

5.1联合体竞标要求：

（1）两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议》（格式见附件）。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合谈判文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同竞标协议，明确约定联合体各方承担的工作和响应的责任，并将共同竞标协议连同响应文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订共同竞标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中竞标，也不得组成新的联合体参加同一项目竞标。否则，与之相关的响应文件作废。

（4）竞标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

（5）竞标联合体供应商的相同资质按最低的一方计算。

5.2根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

# 二、响应文件的编制

6. 响应文件编制基本要求

6.1供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文件，供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

6.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6.6响应文件的组成。

响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

6.6.1价格文件：详见须知前附表

6.6.2 商务技术文件：详见须知前附表

6.7响应文件电子版：详见须知前附表

6.8响应文件有效期：详见须知前附表

6.9谈判保证金：详见须知前附表

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

# 三、谈判报价要求

8.1对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

# 四、响应文件的份数、封装和递交

9. 响应文件的份数和封装

9.1供应商应将响应文件按“价格文件”和“商务技术文件”顺序编制并装订成册，响应文件的正、副本全部装入一个文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖供应商单位公章以示密封。

9.2响应文件的信封上应写明：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）包号及谈判货物、服务名称；

4）供应商名称。

9.3未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝接收，由此造成的后果由供应商承担。

10. 响应文件的递交

10.1响应文件应于竞争性谈判文件中规定的时间前递交到指定地点位置。

10.2递交响应文件的地点：见“供应商须知前附表”。

11. 迟交的响应文件

按《政府采购法》的规定，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

# 五、谈判小组成立

12.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人及以上单数组成。

评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

12.2竞争性谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

1）确认谈判文件；

2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；

3）审查供应商的响应文件并作出评价；

4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

5）编写评审报告；

6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

12.3竞争性谈判小组成员应当履行下列义务：

1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

3）参与评审报告的起草；

4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

# 六、响应文件评审程序

13.1谈判小组确认竞争性谈判文件。

13.2谈判小组对供应商资格条件及响应文件进行评审，并从符合竞争性谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

资格条件不符合的供应商或未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知有关供应商。

13.3谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判，以此类推。

13.4最后报价

13.4.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

13.4.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

13.4.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

13.4.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

13.4.5小型和微型企业最终报价扣除计算。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最终报价。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

13.4.6谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价/评标报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（报价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并编写评审报告。

13.4.7低于成本报价

谈判小组在评审过程中发现供应商的总报价明显低于其他供应商的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其报价可能低于其成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该供应商报价以低于成本价，其响应文件无效。

13.5响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

13.6在谈判过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

13.7特别说明：

（1）出现下列情形之一的，在评审过程中，取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；当报价相同时，则由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他投标无效：

①提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

②非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的。核心产品的名称应当在招标文件中载明。

（2）供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为其组织所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为组织员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

（3）供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（4）供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定3倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

（5）有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效：

①不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

③不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的响应文件相互混装；

⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

（6）供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件：

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

③供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（7）关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

②生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

# 七、确定成交供应商办法及结果公告

14.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

14.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

# 八、履约保证金（无）

# 九、签订合同

16.1成交供应商在收到成交通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

16.2 签订合同时间：按成交通知书规定的时间、地点与与采购人签订政府采购合同。

16.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

# 十、政府采购合同公告

17.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

# 十一、适用法律

18. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。

最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

# 十二、其它内容

19. 招标代理服务费：本项目的成交服务费，按第19.1款规定“货物类”标准采用差额定率累进计费方式计算，由成交人向采购代理机构支付。

19.1招标代理服务收费标准：

| 费率 成交金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

19.2采购代理机构的银行账户：

账户名称：广西万盯卯招标咨询有限公司

开户银行：南宁市邕宁区农村信用合作联社仙葫信用社

银行账号：187512010116245407

20. 询问、质疑和投诉

20.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

20.2供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

20.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额：仟佰拾万仟佰拾元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话：年月日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话：年月日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金 （大写）￥（小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐号： 联系人及电话： 供应商签章： 年月日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话：采购单位签章 年月日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于年月日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转帐日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到指定账户人财务部办理履约保证金退付事宜。

# 第三章  项目需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1、为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），供应商必须在响应文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。

2、“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3、采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4、供应商应根据自身实际情况如实响应竞争性谈判文件，不得仅将竞争性谈判文件内容简单复制粘贴作为竞标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以竞争性谈判文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5、供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

9、本项目需求一览表中标注“▲”号的内容为实质性要求和条件，不满足要求的作竞标无效处理。允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达5 项（含）以上的，竞标无效。

10、核心产品：本次项目核心产品为“负压监护型救护车”。

11、本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与竞标的作无效标处理。

| 一、项目要求及技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌及型号规格：无 |  |  |  |
| 功能目标要求：详见《技术参数及性能配置要求》 |  |  |  |
| 技术指标：详见《技术参数及性能配置要求》 |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求：无 |  |  |  |
| 规范标准：执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |  |  |  |
| 服务标准、服务期限、服务效率：详见《商务要求表》 |  |  |  |
| 验收标准、验收方法及方案：详见《广西壮族自治区政府采购合同》 |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能配置要求 |
| 1 | 负压监护型救护车 | 2辆 | 一、基本要求： 1、车型：投标车型必须为救护车。 2、功能：主要用于运输和抢救病人。 3、上牌要求：投标单位所投标车辆应具备国家发改委目录公告，能在买方所在地的公安交通管理部门办理特种车上牌照手续。 4、驾驶证要求：C1驾照即可驾驶。 5、工作条件：车辆应适应全国自然条件，适应户外作业的需求。 ▲6、舒适配置：多功能方向盘、GPS导航、倒车后视、行车记录仪。 二、底盘要求： ▲1.车辆尺寸：整车长(mm)：≥5300；整车宽(mm)：≥2000；整车高：≥2600；轴距(mm)：≥3300。 ▲2.排放标准：国六、排气量：≤2000ml、功率：≥90kw、总质量（kg）：3500-3550、整备质量（kg）：2480-2500。 ▲3、接近角/离去角≥20/25° 4、乘员数：7-9人 5、燃油种类：柴油。 6、百公里油耗：≤9L。 7、变速器：五档手动变速器，中控台集成式换挡杆。 8、最高时速：≥140Km/h。 9、轮胎：215/75R16LT，钢制轮毂。 10、刹车系统：前通风盘式，后实心盘式，ABS，四轮碟刹。 ▲11、具有上牌公告证明：投标人所投车辆产品必须是经中华人民共和国工业和信息化部车辆生产企业及公告的产品（投标人必须在投标文件中提供相应的产品参数公告截图）。投标文件《技术规格偏离表》中所承诺的投标产品技术参数与国家工信部车辆产品公告不符的，以公告为准。 三、车辆主要配置 1、防抱死制动系统(ABS) 2、制动力分配系统(EBD) 3、车辆维护警告系统 4、中控门锁 5、驾驶室3座椅 6、驾驶员安全气囊 7、多媒体收音机 8、驾驶室电动车窗 9、后双开门 10、后上车踏板 11、同色保险杆 12、第二把机械钥匙 13、后门装透明玻璃，窗户上2/3贴乳白色不透明防爆膜 ▲14、具备用车管理、车辆状态管理与围界预警、行车视频记录及远程实时监看、车载设备管理等功能模块。本系统配备两套供高清半球监控摄像头，分别用于行车摄像（1个）和倒车摄像（1个）（必须提供相关说明材料及产品软件著作权证书材料） 四、内饰装配系统 1、医疗舱内饰顶：内饰车顶采用高强度、扛冲击性强、耐老化、方便清洗和消毒的高分子材料，防火标准：B1级标准；顶部内饰采用PVC材料无并接；阻燃性能符合GB8624-2012-B1级标准1套；车辆顶部及侧围预埋金属件，采用断续焊，所有焊点处磨平并做防锈处理，增加整车顶部及侧围强度，增加顶部载重能力，1套。 2、隔断：驾驶室与医疗舱完全密封隔断（带推拉观察窗，方便驾驶舱与医疗舱人员交流以及物品传送）1套。 3、舱内左侧双10L氧气瓶柜，配置氧气瓶底座、固定支架，柜体表面无尖锐边角，采用原边处理1套。 4、舱内多用医药吊柜：吊柜为上掀门带安全锁，内嵌有机玻璃，柜体内可存放药品、设备、麻醉包、一次性医疗卫生用品等1套。 5、舱内左侧长医疗柜PVC轻型环保材料、蓝色抗辐射推拉窗、可放置药品等医疗用品；平台边缘突出3CM，可放置多台设备1套。 6、舱内左侧立式多层设备支架：三层上下可调节，带减震棉1套。 7、输液挂钩：2个折叠挂钩，未使用时此装置可向舱顶收起，避免对人员造成损伤1套。 8、舱门顶部边缘软包：舱内顶部边缘软包处理，纤维仿真皮，防止碰撞1套。 9、隔音装置：医疗舱车体侧围及顶部用EVA隔音材料，降低医疗舱噪音，隔音材料复合JT/T1095-2016标准1套。 10、医用地板：医用地板耐磨、耐老化、防滑防霉易清洗，阻燃性符合GB8410-2016标准；1套，医用地板下置12mm多层阻燃板1套。 11、医疗舱内饰顶采用皮质软包，医疗舱乘客椅采用白/蓝皮质软包。 五、智能管理供电系统 1、综合布线，集中控制，集中空电箱，电器保险符合DIN43560/1标准；电控箱内配有保险标识，便于故障排查；电控箱对外连接均采用插接件连接，操作简单方便；电控箱内配置各类强弱电的保护设施；1套。汽车低压电线束：符合国家汽车行业标准；可达到整车线束标准，所有连接均使用专用汽车连接件，无家用塑包线；1套。 2、自动充电及智能电源保护系统a、将钥匙转动到第2挡，副电瓶与主电瓶通电连接，副电瓶开始充电，同时保障在主电瓶无电时，也可通过此连接启动车辆；1套；b、电源延时功能：采用时间继电器、断电继电器及中央控制盒组成电源延时功能：当汽车钥匙置于ACC或2档时，控制信号接入时间继电器ACC端，正常工作，输出端输出正电到断电继电器，断电继电器线圈得电后吸合，使电池与中央控制盒导通，从而使医疗设备得电并正常工用；当汽车钥匙拔出时，时间继电器在设定时间内正常工作（通过设备上的相应旋钮调节，可调8秒到10分钟），当时间到达时，时间继电器输出端无电压输出，断电继电器线圈掉电断开吸合，切断电池与中央控制盒的通路，医疗设备无电。 ▲3、逆变系统：≥2000W、纯正弦波逆变电源：集逆变、自动充电于一体；采用工频方案加上电气隔离技术，带载能力强，抗冲击性强；正弦波输出，稳频稳压，波纹小；智能4段充电，充电电压、电流可以调节；超低的静态功耗，有效节约电池能源；多重保护功能，设有交流和直流输入高压保护，过流保护、过载保护、温度保护、输出短路等；电池激活模式，避免深度污电的电池在充电时收到损伤；内置两个独立的充电器，可分别用于启动电池及后备电池；内饰交流旁路继电器（10ms）；超宽交流输入电压（165-265VAC）；发电机自动能量分配技术，可以有效利用发电机功率，降低配置。1套 4、交/直流插座：组合插座、可接三/二孔的多功能插座3-5个，12V交流插座2个1套。 六、照明、消毒系统 1、紫外线消毒灯：消毒灯具备定时延时开启功能 1套。 2、医用射灯：3×1W色温中性白2套。 3、顶部照明灯：LED高亮照明灯4套。 4、后尾部场外照明灯：12V、投光灯、正白光1套。 ▲5、负压救护车车载除菌液专用雾化器（含除菌液） 关键特性指标要求并提供相关检测报告资料： 1、通过卫生部《消毒技术规范》； 2、通过国家室内车内环境及环保产品质量监督检验中心出具的检测报告，甲醛去除率不低于67%； 3、60min对1m³内白色葡萄球菌的消亡率为99.90%至99.91%； 4、专用电解液的各指标依照GB1886.9-2016食品添加剂盐酸的检测结果，对比标准值均合格。 七、供氧系统 1、氧气管道：采用医用紫铜管作为氧气管道，无缝焊接，壁厚1.5mm1套。 2、氧气瓶10L、钢质无缝，含固定支架2套。 3、湿化器快速转换接口，插头体总成(氧气) 2套。 4、湿化器：流量调节阀和湿化杯连为一体，湿化杯可以360°旋转1套。 5、氧气终端：吸氧用终端连接湿化器，呼吸机用的终端连接呼吸机专用接头2套。 八、空调排风系统 1、空调系统：前后独立控制、可调节风速，内部焊接空调支架1套。 2、双向换气扇：车厢内换气次数30次/小时，排气量7.5m3/min 1套。 3、暖风系统：暖风独立控制、可调节风速1套。 九、担架、座椅系统 1、长排柜式座椅：PVC轻型环保材料、蓝/白色纤维仿真皮、配三点式安全带，配前后上车扶手1套。 ▲2、朝前座椅：蓝/白色纤维仿真皮，右侧长条座椅前部安装一个单人后背可调节式座椅1套。 3、自动上车担架：铝合金自动上车担架 1套，担架重量不超过40kg。 4、自动上车担架配套担架舱：采用优质不锈钢材料制作，辅助担架上下车1套。担架舱内配配备脊柱担架1套。 5、铲式担架：采用优质铝合金材料制作，置于左后门上。 十、医疗警示外观系统 ▲1、一体化车顶：为更好的保持车身一致性，降低风阻，救护车车顶为玻璃钢材质一体成型车顶，车顶前部安装爆闪警灯，警灯不得突出车身表面5cm，为嵌入式，车顶前部警灯为椭圆型（提供实车图片），警灯功率98W、额定电压DC16V、工作电流8A、光源形式：超高亮度LED灯；灯罩材料：聚碳酸脂，底盘材料：优质铝合金；警灯结构：内置喇叭；灯颜色：蓝；外壳颜色：蓝/透明/白；环境温度：-40℃～+55℃，灯光配置：上层8个大LED灯组.，下层8个小LED灯组，两端2个射灯组；控制方式：（1）警灯可前排和后排可根据需求分开单独控制，使操作更加方便。（2）闪光模式：左右对闪、全闪、自动循环，操作更间简单。1套。 2、左右两侧爆闪警示灯：警灯功率：21.6W；工作电压：DC16V；工作电流1.8A；光源形式：LED灯；灯颜色：蓝白；灯罩颜色：透明蓝；安装方式：螺丝；环境温度：-40℃～+55℃警灯3套。 3、尾部LED警灯：警灯功率：21.6W；工作电压：DC16V；工作电流1.8A；光源形式：LED灯；灯颜色：蓝；灯罩颜色：蓝；安装方式：螺丝；环境温度：-40℃～+55℃警灯；2套。 4、驾驶室安装警报、警灯控制器；功率：100W；电压：DC1V；电流9.3A；阻抗：8Ω；声压级118dB；电极：外壳接地环境温度：-40℃～+55℃；音调：多音调；工作方式：警报器面板控制；警报器音调调节灯控制1套。 5、医疗舱玻璃窗膜1/2磨砂膜1套。 6、车身外观：安装客户要求定制1套。 十一、负压系统 1、定制负压系统装置，医疗舱带负压救护车消毒排风 2、净化装置（技术参数）外型尺寸：370mm×300mm×460mm 3、输入电压：12V；功率：≤250W；最大排风量：320m³/h 4、过滤效果：＞99.9%。 5、报警压差：＞-45pa（可调节） 6、医疗舱密封达到传染病负压救护车标准要求。 |
| 2 | 除颤监护仪 | 2台 | 一、操作要求 1、模式：AED模式和手动模式 2、心电图：可连接三导联线提供心电监护功能[ECG显示版] 3、设置：允许用户设置设备参数 4、数据发送：允许用户发送病人数据 5、自检：每日自动检测 二、语言要求：中文菜单、中文语音提示、中文提示对应所有功能键。 三、除颤波形要求：ADAPTIV™可适应性智能双相波，可针对病人阻抗进行电压和脉宽补偿 四、能量顺序要求：用户可设置，150-360焦耳。默认能量输出设置值是200，300，360焦耳。此后每次电击360焦耳。 五、电池要求：锂离子聚合电池（Li/MnO2），12.0V，4.5AH，电量新电池通常可提供440次200焦耳电击或1030分钟工作时间首次提示电池电量低时，至少剩余30次电击或75分钟工作时间。 六、充电时间要求：充电到200焦耳时间少于7秒（充电到360焦耳时间少于12秒） 七、心肺复苏时间：用户可设置：15，30，45，60，90，120，180秒 八、心电图要求：波形扫描速度，标称25毫米/秒，波形显示时间，最小4秒，波形振幅标称1厘米/毫伏，心率 20-300bmp数字显示，如果心率低于20bmp，显示“---”。每次探测出QRS，心型符号闪烁。心电图信息从成人和婴儿/儿童的前-外侧或前-后位置的电极片获得。[ECG显示版]3导联线可用于心电图监护。 九、显示要求：背光液晶显示器，120mm×89mm 十、存储器容量：双病人存储器。对于当前病人，最小40分钟心电图，先前病人汇总数据，最小一百个带时间标记的事件日志记录项。 十一、报告类型：连续心电图、摘要（关键复苏时间及相关的心电图波形）、事件报告、测试报告。 十二、通信要求：面向个人电脑的红外无线数据传送。 十三、工作温度：0-50℃ 十四、相对湿度：5-95% 十五、防尘防水等级：安装了电池和RED1-PAKTM电极，IP55等级（IEC60529/EN60529） 十六、振动要求：随机振动实验MIL-STD-810F，方法514.5，类别20；地面车辆3.15克（均方根值）每轴1小时。 十七、物理特性要求：高度：8.7厘米；宽度：23.4厘米；深度：27.7厘米；重量3.2千克 |
| 3 | 车载呼吸机 | 2台 | 1、适用范围：针对院外或院内的病人进行转运途中的呼吸生命支持。 2、技术参数： （1）气动电控型 ▲（2）具备中文语音导航和报警功能 （3）可选配呼吸抢救、吸痰、面罩供氧三合一功能 （4）标配便携急救包，可手提、单肩、双肩背 ▲（5）呼吸模式：IPPV，Demand flow按需模式等 （6）主机重量：≤590克 （7）工作压力：2.7～6.0bar （8）吸呼时间比：1：1.67 （9）潮气量：100ML～1100ML （10）每分钟呼吸流量（MV）：连续可调从3～16升/分钟 （11）呼吸频率：连续可调从10～30次/分钟 （12）监测指标：气道压力(0-60cmH2O)，气道阻塞，电池电量，气源压力等 ▲（13）有创/无创一键快速切换 （14）呼吸机气源连接管道接头规格：外螺纹9/16-18 （15）呼吸软管接头：外Φ15mm/内Φ20mm （16）可充电锂电池，可连续使用12小时以上 （17）三合一减压适配器：DISS接口、快插接口、面罩供氧接口各1个，面罩供氧流量0-25L可调 ▲（18）具有参数调节色块指示（成人、儿童、婴幼儿不同颜色区分），便于救护人员快速选择合理和安全的通气参数。 （19）已通过美国FDA注册或欧洲CE认证，通过EN1789车载测试，有证书。 （20）防水保护等级：IPX4。 |
| 4 | 负压担架 | 2台 | 1、展开尺寸≥（L×D×H）BFG-VI：1900mm×680mm×500mm 2、内部电源：DC12V； 3、换气量：≥50L/min； 4、负压值：≥15Pa（2min内）； 5、洁净度：对0.3μm气溶胶微粒过滤效率不小于99.99%； 6、噪音等级：≤65dB（A）； 7、充电时间：约12h； ▲8、放电时间：采用电池供电在正常情况下可连续抽吸（负压）时间大于等于4个小时； 9、报警：低压力和低电量报警； 10、使用人数：1人。 |
| 5 | 出诊箱 | 2个 | 1、急救箱：铝合金，综合型，长43.5cm×宽37cm×高18.5cm 1个 2、人工呼吸器：PVC成人小型1套 3、血压表：表式1套 4、听诊器：单用1套 5、体温计：水银/电子1支 6、手动吸引器：R型1套 7、麻醉喉镜：弯型（大中小叶片）1套 8、开口器：一次性1把 9、舌钳：17cm1支 10、压舌板：金属1把 11、叩诊槌：大圆头1把 12、一次性气管插管：大，中，小号3条 13、纱布绷带：8.8cm×8.4cm×6m 3卷 14、三角绷带：100×100×140cm 2包 15、弹性绷带：50×4500MM 2包 16、医用纱布片：7.5cm×7.5cm×5层 10片 17、急救毯：132×210cm 1包 18、卷式夹板：92×11cm 2卷 19、医用止血带：卡式 1个 20、透气胶带：1.25×200cm 2卷 21、医用手套：7或7.5号 1付 22、酒精棉片：5×5cm 10片 23、碘药：5支装/一包 4板 24、医用剪刀：12.5cm 1把 25、敷料镊子：14cm 1把 26、医用手电筒：笔式1把 27、手术刀柄：4号1把 28、手术刀片：小圆刀20号 2片 |
| 6 | 车载电动吸痰器 | 2台 | #### 1、适用范围：院内院外为患者吸脓血，痰等粘稠液体用 #### 2、技术参数： #### ▲（1）主机重量：≤5kg（含电池) #### （2）输入电源：内部：DC12V，5A；外部：100-240V～50/60Hz #### （3）抽气速率：≥20L/min #### （4）极限负压值：≥80kPa #### ▲（5）负压精度：±5kPa #### （6）负压指示器：表盘指针显示压力 #### （7）过滤器：具有滞留颗粒物的装置 #### （8）收集罐：≥1L #### （9）最高噪音值：≤70dB #### ▲（10）内置锂电池：14.8V，≥2600mAh #### （11）通过国际EN1789测试，提供第三方权威认证证书标配车载挂架，可方便用于固定主机、并可单手操作。 #### （12）产品通过欧盟CE认证，提供认证证书。 |
| 7 | 多通道心电图机 | 2台 | #### 一、工作条件： #### 1.1 产品可在电源交流100伏～240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%～80%的环境下正常工作 #### 1.2 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器 #### 二、ECG输入 #### 2.1 ECG输入通道：标准12导联心电信息同步采集 #### ▲2.2 导联选择：手动/自动可选，支持国际Cabrera导联体系 #### 2.3 输入阻抗：≥100MΩ（10Hz） #### 2.4 频率响应：0.01Hz～300Hz（+0.4dB～-3.0dB） #### 2.5 定标电压：1mV±2% #### ▲2.6 耐极化电压：±900mV（±5%） #### 2.7 内部噪声：≤12.5µVp-p #### 2.8 时间常数：≥3.2s(0，+20%) #### ▲2.9 共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭） #### 2.10 输入电流：≤0.01µA #### 2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 #### 2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 #### 2.13 中文输入及中文操作提示和中文报告语言 #### 三、波形处理： #### ▲3.1 A/D转换：24bit #### 3.2 采样率：16kHz，每导联 #### 3.3 灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC） #### 3.4 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 #### 3.5 自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR间期分析功能 #### 3.6 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能 #### 四、存储器 #### ▲4.1 设备内置存储器，存储病历800例 #### 4.2 数据可通过USB口导入导出 #### 4.3 支持外接U盘扩展存储空间 #### 五、显示器： #### 5.2 5.7英寸液晶显示屏；分辨率：320×240 #### 5.2 显示信息：同屏显示12导同步心电波形 #### 5.3 显示内容：包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等 #### ▲5.4 支持屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断 #### 六、记录器： #### 6.1 热敏式点阵打印机 #### 6.2 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ±3% #### 6.3 记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1 #### 6.4 记录纸规格：支持卷纸和折叠纸两种规格，210mm或215mm #### 6.5 打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印 #### 6.6 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等 #### ▲6.7可直接外接USB打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告 #### 6.8 可设置打印报告测量信息显示自由配置功能 #### ▲6.9 具备在无网格纸上打印网格功能 #### 七、外部输入接口： #### 7.1 RS232端口，USB接口，网络接口 #### ▲7.2 可以直接输出DAT\FDA-XML\SCP\PDF\DICOM格式标准协议，满足医院日后联网需求 #### 八、机器功能 #### ▲8.1 手动、自动、节律、R-R等多种工作模式可供选择 #### 8.2 病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息 #### 8.3 具有心律失常延长打印功能 #### 8.4 具有预约下载功能，可以和心电数据管理软件或心电网络连接，直接将病人预约下载到心电图机上，减少医生工作量 #### ▲8.5 支持一维码，二维码条码扫描仪，支持支持社保卡阅读器和身份证阅读器，可对病人信息进行快速输入，减少医生工作 #### ▲8.6 具有导联脱落指示，具有信号检测功能，对于信号质量不佳的导联做出指示，保证波形采集的质量 #### 九、便携：外部隐藏式提手，方便机器移动 #### 十、电源：交直流两用 自动转换 #### 10.1 交流电源：交流100V～240V，50/60Hz #### 10.2 直流电源：内置可充电锂离子电池（配置额定容量为2500mAh时），充足后可正常工作时间3.5小时以上。 |
| 8 | 可视喉镜 | 2台 | #### ▲1、显示屏：LCD3.5寸全视角无眩光"，分辨率640×480， #### ▲2、视频宽高比4：3，屏幕可前后旋转≥120°、左右≥120°； #### 3、摄像头：像素200万，镜头分辨率600LW/PH，视场角≥60°，光照度≥400lX； #### 4、电池：3200mAh锂离子可充电池，电压3.7V，充电时间4H，持续工作时间≥200min #### 5、电源：MicroUSB充电接口，充电器输入100-240V/50/60HZ，充电器输出DC5V，2A #### 6、充电/数据传输接口：MicroUSB； #### 7、储存环境：温度-10℃/+45°，湿度≤93%，大气压力500hPa/1060hPa #### 8、工作环境：温度5℃/+40℃，湿度20%--85%，大气压力700hPa/106kPa #### 9、整机重量：≤350g #### 10、防雾功能：无需预热，开机即可防雾； #### 11、拍照摄像：一键快速拍照，可连续摄像；数据可输出，可外接带有HD接口的显示器； #### ▲12、喉镜片为316医用不锈钢材质，坚固耐用，有效避免折弯、折断的风险； #### 13、镜片通过IPX8防水等级测试，喉镜片可深水浸泡消毒、低温等离子消毒，经济实惠，可重复消毒使用1000次以上； #### 14、一台主机配1个规格喉镜片； #### 15、手柄：人体工学设计，手感舒适、抑菌、轻便、便携，镜片支架连接件为SUS303材质，手柄材质为PC加内包铝受力强度大，无折断折弯的风险； #### 16、通过相关认证：CFDA、ISO13485。 |
| 9 | 多通道注射泵 | 2台 | 设备可供医院内对患者进行恒速静脉输注药液，且给药量必须非常准确、总量很小、给药速度需缓慢或长时间恒定的情况进行使用。 1、适用注射器规格 5ml、10ml、20ml、30ml、50ml/60ml 2、注射速度： （1）5ml：0.1ml/h～200ml/h； （2）10ml：0.1ml/h～420ml/h； （3）20ml：0.1ml/h～650ml/h； （4）30ml：0.1ml/h～1000ml/h； （5）50/60ml：0.1ml/h～1550ml/h 3、注射流速增量： （1）＜100ml/h：0.1ml/h； （3）≥100ml/h：1ml/h 4、注射流速精度 （1）速率≧1ml/h时，精度为±2%； （3）速率＜1ml/h时，精度为±5% 5、预置量设定范围：0.0～9999.9ml，0.1ml步进 6、BOLUS量/快排速度 丸剂量注射速度： （1）5mL注射器：0.1mL/h～200mL/h； （2）10mL注射器：0.1mL/h～420mL/h； （3）20ml注射器：0.1mL/h～650mL/h； （4）30mL注射器：0.1mL/h～1000mL/h； （5）50/60mL注射器：0.1mL/h～1550mL/h； 丸剂量范围0.1mL～5mL；可按0.1mL步进 7、工作模式：速度模式、时间容量模式、体重剂量模式、自动和手动BOLUS模式、KVO模式 8、时间/总量模式 预置量：0.0～9999.9ml；时间：99：59：59 9、药物/体重模式 病人体重：0.1～250kg；药物量：0.01mg～999.99mg；溶液量：0.1～100ml；(根据机器单位设置而定) 10、KVO速度 0.1-5ml/h，（0.1ml步进默认值为1ml/h） 11、阻塞压力阈值：高、中、低三档可选择 12、报警功能：操作遗忘、药物将近、药液注射完成、Bolus完成、注射完成、阻塞报警、注射器脱落、推柄错误、电池欠压、电池电量耗尽、电机故障、电池异常、交流电丢失 将近报警时间1、3、5分钟可调。 13、声音调节：报警音和按键音可调 14、药库：可升级 15、无线监控：可升级 16、显示器：两个2.8寸高分辨率TFT真彩屏（320×240)，各自显示每个通道的信息，屏幕亮度可调。 17、日志：5000条记录。 18、指示灯：流速LED灯和运行流水灯（LED） 19、交流电源：电源功耗≤38VA，100V～240V，50Hz/60Hz 20、内置电池：DC12V，2000mAh（完全充满电后，在5ml/h流速下，电池工作时间≧4小时） 21、安全分类/防水等级：I类CF型，外壳防护等级为IPX4，可连续运行 22、操作环境：温度：+5oC～+40oC， 23、相对湿度：20%～90%，无冷凝 24、大气压力：70kPa～110kPa 25、储存运输环境：温度：-20oC～+50oC，相对湿度：15%～95%，无冷凝 26、大气压力：70kPa～110kPa 27、外形尺寸：约340mm×220mm×205mm 28、重量：约3.0kg |
| 二、商务最低要求表 |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 质保期除特别注明外，最短不得少于1年（自交付使用并验收合格之日起计），若厂家免费质保期超过此年限的，按厂家规定执行；质保期内完全免费上门维修、更换配件。 |  |
| ▲交货时间及地点 |  | 1、交付时间：自签订合同之日起30个日历日内。 2、交货地点：采购人指定地点。 |  |
| ▲售后服务及其他要求 |  | 1、免费送货上门，免费安装调试设备，要派出有相应资质的专职工程师到现场进行安装和调试，直至正常使用为止。提供完整的操作维修手册1套； 2、必须是全新、原装的，未使用过的产品，设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发；供应商须免费提供现场应用和维护培训服务； 3、故障响应时间：系统出现故障影响使用时，应2小时以内电话响应并远程处理，24小时或以内解决问题或人员到现场处理； 4、质保期内定期对设备进行免费保养和维护（免费维修或更换配件），保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费；提供终身维护和保养服务（请提供技术援助电话和售后服务电话）； 5、及时培训相关人员相关操作及保养、维护设备，保证熟练掌握全部功能为止，要求免费培训相关人员并由采购人根据需要确定培训人数。 6、中标供应商所投产品，在质保期如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，无论产品有无质量问题，中标人均应承担全部费用及相应的责任； 7、须提供设备配件供应保证，价格及质量的保证。 |  |
| ▲付款方式 |  | 本项目无预付款，乙方交货、安装、调试、培训完毕并经验收合格，且开具合同款全额发票给甲方后，甲方在十五个工作日内向乙方支付合同款的95%，余款5%在质保期满后十五个工作日内一次性付清（无息）。 |  |
| ▲竞标报价 |  | 供应商的报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、税金等费用。 |  |
| 产品证明文件 |  | 1、竞标时，按各分项要求提供产品相关证明复印件。 2、竞标时若有，请提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页（各分项另有要求的以各分项要求为准）。当竞标时承诺的设备性能参数与该设备厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件必须是出厂装箱的产品说明书，或厂家编写的公开发行宣传册，或厂家编写由竞标人自行打印的彩色说明文件；符合要求的产品彩页必须是厂家编写印刷的公开发行宣传铜版彩页，或从产品厂家官方网页下载的相关的PDF、HTML文件或产品彩页的彩打文件（打印时必须保留页面页脚的网址链接内容）。 |  |

# 第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、竞争性谈判响应文件外包装封面格式：

竞 争 性 谈 判 响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标号：

谈判供应商名称：

（截标时才能开启）

二、竞争性谈判响应文件封面格式：

正/副本

竞 争 性 谈 判 响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标号：

（谈判供应商名称）

年    月    日

附件一

谈  判  书

广西万盯卯招标咨询有限公司：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件正本一份，副本份。

1. 报价表；

2. 供货清单；

3. 技术规格响应、偏离情况说明表；

4. 按竞争性谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

5. 售后服务承诺；

6. 资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：邮政编号：

电话/传真： 电子函件：

法定代表人或被授权人签字：

供应商名称（签公章）：

日期：    年   月   日

开户银行：  帐号/行号：

竞标声明书

致：广西万盯卯招标咨询有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我               （姓名）系               （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的               项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：；规格型号：；该型号产品我方有现货可供，并已于年月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

■我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

供应商公章：

年    月    日

附件二

报  价  表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 品牌及规格型号、生产厂家及国别 | 技术参数及性能配置 | 质保期 | 单价（元） ② | 单项合价（元）③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（含其他优惠条件）：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

法定代表人或被授权人（签字）：

供应商名称（签公章）：

报价时间：   年   月   日

附件三

供  货  清  单

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号：（如有）

| 序号 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：1、提供所投设备详细的供货范围，包括主机、主要配件及生产厂家、软件系统、备品备件等。

2、各项货物详细技术性能应另页描述。

法定代表人或被授权人签字：

年   月   日

附件四

技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号： （如有）

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 谈判采购技术规格、参数及要求”的“技术参数要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人或被授权人签字：

年   月   日

附件五

商务响应表格式

分标：（如有）

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 竞标报价 |  |  |  |
| 其它要求 |  |  |  |
| 产品证明文件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 谈判采购技术规格、参数及要求”中的“二、商务最低要求表 ”，逐条说明对竞争性谈判文件的商务要求做出了实质性的响应，并申明与商务要求条文的响应和偏离。

法定代表人或被授权人签字：

年   月   日

附件六：法定代表人身份证明及法定代表人授权书

法定代表人身份证明书（格式）

竞 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：性      别：

年    龄：职      务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

供应商：（盖单位公章）

日期：   年    月    日

法 定 代 表 人 授 权 书

致：广西万盯卯招标咨询有限公司：

我               （姓名）系               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的提交响应文件、谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书、法定代表人有效的身份证正反面复印件及被授权人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

被授权人签字：            法定代表人签字：

所在部门职务：                      职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附件七

供应商股东及出资信息表

项目名称：

项目编号：                                                  项目分标：            （如果有）

| 序号 | 股东名称 | 出资比例 | 身份证号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http：// www.gsxt.gov.cn/index.html) “股东及出资信息”的信息相符。

法定代表人或被授权人签字：

谈判供应商名称（盖章）：

年     月      日

附件八

无重大违法记录声明书（格式）

广西万盯卯招标咨询有限公司：

我公司参加贵公司组织           项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我公司对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

谈判供应商公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：     年  月  日

附件九：其他文书、文件格式

9.1联合体竞标协议书格式：

联合体竞标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 组织实施的编号为号的采购活动联合进行竞标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以  为主办人进行竞标，并按照竞争性谈判文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次采购过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据竞争性谈判文件规定及竞标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果成交并签订合同，则联合体各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标采购单位后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式四份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及招标采购单位各一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

9.2联合投标授权委托书格式：

联合体竞标授权委托书

本授权委托书声明：根据 与签订的《联合体竞标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权  为联合竞标代理人，代理人在提交响应文件、谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合体各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

日期：    年  月  日

被授权人（签字）；

日期：    年  月  日

9.3中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为         万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：    年   月   日

备注：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.4残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

根据“采购项目技术规格、参数及要求”中的要求提供的技术方案、服务方案或证明文件等（要求必须提供的必须提供，格式自拟）

# 第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

- 合同名称：

- 合同编号：

- 采购单位（甲方）

- 供 应 商（乙方）

- 签订合同地点：

- 签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

- 采购合同文本

- 广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                                      采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                                      项目名称编号

签  订  地  点                                        签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 型号参数 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责。

第五条　交付和验收

1.交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间、地点： 甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                              。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.付款方式：本项目无预付款，乙方交货、安装、调试、培训完毕并经验收合格，且开具合同款全额发票给甲方后，甲方在十五个工作日内向乙方支付合同款的95%，余款5%在质保期满后十五个工作日内一次性付清（无息）。

第九条 履约保证金：无。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，质量保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十条　本合同一式五份，具有同等法律效力。本级政府采购监督管理部门、采购代理机构各一份，甲方两份，乙方一份。

本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报本级政府采购监督管理部门。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

# 第六章  评审标准

评定成交的标准

一、评标原则：

（一）谈判小组成员的组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评审依据：以竞争性谈判采购文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评标方法：

（一）对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

（二）谈判小组将以竞争性谈判采购文件和竞争性谈判响应文件为评审依据。在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价（价格扣除后）最低的供应商作为成交供应商。

（三）根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》之规定，对小型和微型企业产品或服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格作为评标价参与评审。即对竞标人竞标总价中的小型和微型企业产品或服务的价格给予10%的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分投标价格作为评标价计算价格分。除上述情况外，评标报价=竞标报价。[竞标人须如实填写中小企业声明函，否则不予价格扣除]

（四）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（五）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（六）特别说明：评标价为竞标人的竞标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终成交人的成交金额＝竞标报价；以上所述报价均为谈判后的最终报价。

二、成交候选供应商推荐原则

(一) 谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判采购文件实质性响应要求的供应商中，按照价格扣除后的报价由低到高的顺序推荐成交候选人(报价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序，并按由低到高的原则推荐成交候选人)。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

（二） 谈判小组认为，某谈判供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组将不推荐该谈判供应商为成交候选供应商。