广西万盯卯招标咨询有限公司

公开招标采购文件

项目名称：兴安县人民医院乙类大型医用设备采购

项目编号：GLZC2021-G1-250094-WDMZ

计划编号：XAZC2021-G1-01356

采购单位名称：兴安县人民医院

招标代理机构：广西万盯卯招标咨询有限公司

2021年12月3日

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  项目需求一览表	6

第三章  评分办法和中标标准	19

第四章  投标人须知	24

投标人须知前附表	25

一、总则	28

二、公开招标文件	30

三、投标文件	31

四、投标	34

五、开标与评标	34

六、合同授予	38

七、其他事项	39

第五章  投标文件格式	41

一、报价文件格式	42

二、资格文件格式	49

三、技术文件格式	54

四、商务文件格式	59

第六章  合同条款及格式	69

# 第一章  招标公告

# 广西万盯卯招标咨询有限公司兴安县人民医院乙类大型医用设备采购（GLZC2021-G1-250094-WDMZ）公开招标公告

项目概况

兴安县人民医院乙类大型医用设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2021年12月24日14时00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：GLZC2021-G1-250094-WDMZ

2.计划编号： XAZC2021-G1-01356

3.项目名称：兴安县人民医院乙类大型医用设备采购

4.预算金额：1250万元

5.最高限价：与预算金额一致

6.采购需求：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5T磁共振成像系统 | 1套 | 详见招标文件第二章采购需求 |

7.合同履行期限：自签订合同之日起30个工作日内交货并安装调试合格交付使用，具体详见招标文件第二章采购需求。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：（1）供应商具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。（2）投标人须保证投标产品在广西乙类大型医用设备集中采购管理系统录入和完善本企业的乙类大型医用设备产品信息，将产品信息登记入库。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：2021年12月3日至2021年12月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）

3.售价（元）：0元

4.方式：在线下载。

获取方式一：潜在供应商通过广西壮族自治区政府采购网“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）“项目采购—获取采购文件”模块自行下载采购文件。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

获取方式二：广西壮族自治区公共资源交易中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/），按网站规定的流程下载招标文件。

注：（1）已获取招标文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格条件。（2）为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2021年12月24日14时00分00秒（北京时间）

2.投标地点（网址）：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号广西政务服务中心四楼，具体详见四楼电子显示屏场地安排）。

3.开标时间：2021年12月24日14时00分00秒

4.开标地点：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号广西政务服务中心四楼，具体详见四楼电子显示屏场地安排）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

2.网上查询地址：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网），http://gxggzy.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区公共资源交易平台网站）。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：兴安县人民医院

地址：桂林市兴安县兴安镇康宁街78号

联系方式：陈广林，0773-6227648

2.采购代理机构信息

名称：广西万盯卯招标咨询有限公司

地址：南宁市仙葫大道西184号B区2号楼

联系方式：张麟；0771-5841135（项目部）、5583316（财务部）

3.项目联系方式

项目联系人：张麟

电话：0771-5841135

4.监督管理部门：兴安县人民政府采购管理办公室

联系电话：0773-6220651

广西万盯卯招标咨询有限公司

2021年12月3日

# 第二章  项目需求一览表

项目需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、招标文件中带▲号的参数为实质性参数必须满足，否则视为未实质性响应，投标无效；非▲号的参数最高允许负偏离6项，否则视为未实质性响应，投标无效。

3、根据财库〔2020〕9号及财库〔2020〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），应优先采购，具体详见“第三章 评审程序和评定成交的标准”。

4、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按 “投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

5、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻释文本。

6、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

7、投标人所投标货物或服务如国家有强制性要求的按国家规定执行，并提供相关证明材料。若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

8、本项目中小企业划分标准所属行业名称：工业

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购清单及货物参数 | 序号 | 采购货物名称 | 单位 | 数量 | 货物参数 | 参考单价（元） |
|  | 1 | 1.5T磁共振成像系统 | 1 | 套 | 1、设备总体要求： ▲1.1为保障设备按时装机调试、运行稳定与维修保养，投标机型的生产厂家需具备核心部件的自主研发和生产能力，主磁体、梯度系统、射频线圈作为核心部件，为原厂生产，与磁共振整机为同一品牌，不采用第三方产品替代。 1.2为保证技术的先进性，投标机型需提供2017年以后获得《国家药品监督管理局》批准上市的1.5T磁共振机型。 2、磁体系统 2.1主磁体品牌：主磁体作为磁共振系统核心部件，与磁共振系统为同一制造商 2.2磁场强度：1.5T 2.3发射频率：63.87 MHz 2.4磁体类型：超导磁体 ▲2.5：磁体重量 (含液氦)：≤4000kg 2.6磁场均匀度：典型值(Typical)，采用V-RMS 24 plane plot测量法。 ▲2.6.1 10 cm DSV：≤ 0.002 ppm 2.6.2 20 cm DSV：≤ 0.06 ppm 2.6.3 30 cm DSV：≤ 0.1 ppm 2.6.4 40 cm DSV：≤ 0.75 ppm 2.6.5 45 cm DSV：≤ 2.0 ppm 2.7主磁场均匀度补偿技术：具备 2.8匀场方式：主动匀场 + 被动匀场 +高阶匀场 ▲2.9磁体长度（不含外壳）：≤150cm 2.10磁体孔径：≥60cm 2.11磁体线圈冷却方式：液氦制冷 2.12液氦消耗率（正常使用状态）：0.0升/年 ▲2.13液氦容积：≤1400L 2.14冷头类型：4K冷头 2.15 5高斯线范围（X轴×Y轴×Z轴）：≤2.5m×2.5m×4m 3、梯度系统 3.1梯度线圈品牌：梯度线圈作为梯度系统核心部件，与磁共振系统为同一制造商 3.2梯度控制技术：全数字实时 3.3梯度冷却方式：水冷 ▲3.4最大单轴梯度场强度（X/Y/Z轴可同时达到，非有效值）：≥33 mT/m 3.5最大单轴梯度切换率（X/Y/Z轴可同时达到，非有效值）：≥125 T/m/s 3.6最短梯度爬升时间：≤0.264 ms 4、射频系统 4.1射频线圈品牌：射频线圈作为射频系统核心部件，与磁共振系统为同一制造商 4.2射频发射功率：≥18kW ▲4.3独立射频接收通道数（单个FOV最大接收通道数）：≥24 4.4最高接收动态范围：≥160dB 4.5射频接收线圈及相关技术需符合以下要求：a要求线圈为原厂（与整机同品牌）线圈；b专用线圈不得以其他线圈（如通用柔性线圈或体线圈）替代；c线圈单元数计算不得组合累加，为独立线圈单元数。 4.5.1原厂正交发射/接收体线圈：具备 4.5.2原厂头颈联合线圈：≥16单元 4.5.6原厂体部相控阵线圈：≥6单元 ▲4.5.7原厂脊柱相控阵线圈：≥21单元（非组合） 4.5.8原厂大柔性多功能线圈：≥4单元 4.5.9原厂小柔性多功能线圈：≥4单元 4.5.10原厂膝关节专用线圈：≥10单元（不可用柔性线圈替代） 4.6线圈接口数：≥4个，必须可同时接驳使用 4.7线圈联合扫描技术：可通过多个线圈联合扫描，实现一次进床完成全身检查：具备 5、计算机系统 5.1主控计算机 5.1.1中央处理器：≥四核，主频≥3.5GHz 5.1.2中央处理器位数：≥64位 5.1.3内存容量：≥24GB 5.1.4硬盘容量：≥1.4TB 5.1.5图像存储容量（256×256）：≥240万幅 5.1.6显示器分辨率：≥1920 x 1200 5.1.7显示器大小及规格：≥24英寸，医用级彩色显示器 5.2控制重建计算机 5.2.1中央处理器：总核心数≥8，主频≥2.0GHz 5.2.2控制重建计算机内存容量：≥32GB 5.2.3控制重建计算机硬盘容量：≥1TB ▲5.2.4图像重建速度(256×256，全FOV)：≥14500幅/秒 5.2.5最大采集矩阵：≥1024 × 1024 5.2.6最大重建矩阵：≥2048 × 2048 5.2.7同步扫描重建功能：扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能 5.2.8集成式软件操作系统：主机操作系统可一站式完成患者信息管理、登记、扫描、图像浏览、后处理分析及打印胶片、存档管理等全流程功能：具备 6、后处理接口 6.1软件控制照相技术：具备 6.2 DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能）：具备 6.3标准激光相机数字接口：具备 7、扫描参数 7.1 X轴最大FOV：≥500mm 7.2 Y轴最大FOV：≥500mm 7.3 Z轴最大FOV：≥500mm 7.4最小FOV：≤5mm 7.5最薄层厚2D：≤0.1mm 7.6最薄层厚3D：≤0.05mm 7.7 SE序列最短TR时间（128矩阵）：≤6.8ms 7.8 SE序列最短TE时间（128矩阵）：≤2.4ms 7.9 FSE序列最小回波间距（128矩阵）：≤2.4ms 7.10 FSE序列最大回波链长度（ETL）：≥1024 7.11 GRE序列最短TR时间（128矩阵）：≤1.0ms 7.12 GRE序列最短TE时间（128矩阵）：≤0.4ms 7.13 EPI序列最小回波间距（128矩阵）：≤0.4ms 7.14 EPI序列最大回波链长度（ETL）：≥512 7.15最大弥散加权b值：≥10000 7.16软件界面：具备原生中文/英文可切换界面 8、扫描技术与序列 8.1自旋回波序列（FSE）技术要求： 8.1.1 2D/3D快速自旋回波：具备 8.1.2组织弛豫时间测量自旋回波序列：具备 8.1.3可选择角度的自旋回波序列：具备 8.1.4单回波、双回波、多回波技术：具备 8.1.5单次激发快速自旋回波序列：具备 8.1.6脂肪抑制序列：具备 8.1.7快速脂肪饱和技术：具备 8.1.8水抑制序列：具备 8.1.9反转恢复（IR），包括：具备 8.1.10常规反转恢复序列：具备 8.1.11快速自由水抑制序列（FLAIR）：具备 8.1.12快速自由水抑制序列T1W成像技术：具备 8.1.13快速自由水抑制序列T2W成像技术：具备 8.1.14快速反转恢复序列（脂肪、水抑制）：具备 8.1.15短TI反转回波水脂分离成像：具备 8.1.16真实影像反转恢复序列（灰白质强对比成像）：具备 8.2梯度回波(2D/3D)技术要求： 8.2.1多层面梯度回波（MPGR）：具备T1和PD加权像 8.2.2 2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术：具备 8.2.3 2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术：具备 8.2.4重T2加权高对比序列：具备 8.2.5 3D梯度回波技术：具备 8.2.6快速稳态进动梯度回波：具备 8.2.7超快速场回波序列：具备 8.2.8三维成像技术：具备 8.3平面回波成像技术（EPI）技术要求： 8.3.1单次激发平面回波成像技术：具备 8.3.2多次激发平面回波成像技术：具备 8.3.3自旋回波EPI：具备 8.3.4梯度回波EPI ：具备 8.3.5反转EPI：具备 8.3.6高分辨EPI采集：具备 8.4神经系统成像技术要求： 8.4.1高分辨解剖成像：具备 8.4.2高分辨率内耳三维成像技术：具备 8.4.3全脊髓成像：具备 8.5弥散成像技术要求： 8.5.1 ADC成像：具备 8.5.2各向同性采集：具备 8.5.3各向异性采集：具备 8.5.4 ADC值测量：具备 8.5.5 ADC-map：具备 8.5.6自动采集处理：具备 8.5.7单次激发EPI：具备 8.5.8多次激发EPI：具备 8.5.9实时弥散成像：具备 8.5.10自动生成ADC图：具备 8.5.11可选优化B值：具备 8.6血管与水成像技术要求： 8.6.1时飞法技术(2D/3D)：具备 8.6.2流入法采集技术（2D/3D）：具备 8.6.3连续多层3D时飞法技术：具备 8.6.4动静脉分离成像技术：具备 8.6.5磁转移(MTC)对比技术：具备 8.6.6最大密度投影技术：具备 8.6.7可变翻转角度射频技术：具备 8.6.8多层层面重建技术：具备 8.6.9 2D/3D水成像技术（MRCP, MRU）：具备 8.6.10电影采集回放功能：具备 8.6.11实时互动最大密度投影技术：具备 8.7伪影消除技术要求： 8.7.1流体补偿：具备 8.7.2呼吸补偿：具备 8.7.3呼吸导航技术：具备 8.7.3流动校正梯度波形技术：具备 8.7.4区域饱和技术：具备 8.7.5卷积伪影去除技术：具备 8.7.6自旋回波运动伪影消除技术：提供ARMS、Blade、 Propeller或 Multivane等技术：具备 8.7.7自由呼吸技术：提供StarVibe、uFreeR等径向采集梯度回波运动伪影抑制技术：具备 8.7.7图像滤波增强技术：具备 8.7.8 K空间降噪技术：具备 8.7.9环形伪影抑制技术：具备 8.8节时技术要求： 8.8.1半扫描技术：具备 8.8.2全方向部分编码采集技术：具备 8.8.3矩形视野采集技术：具备 8.8.4三维重叠连续采集技术：具备 8.8.5并行采集重建技术：具备 8.8.6部分回波采集：具备 8.9其他成像技术要求： 8.9.1短TR TE快速成像功能：具备 8.9.2三维定位系统：具备 8.9.3放射状片层定位技术：具备 8.9.4扫描暂停：具备 8.9.5可变带宽技术：具备 8.9.6预扫描技术：具备 8.9.7信噪比显示功能：具备 8.9.8实时交互式成像功能：具备 8.9.9磁共振实时定位：具备 8.9.10磁共振实时交互式参数改变：具备 8.9.11高分辨成像检查：具备 8.9.12组合扫描功能：具备 8.9.13水饱和技术：具备 8.9.14预饱和技术：具备 8.9.15饱和带数目：≥6 8.9.16平行饱和带：具备 8.9.17伴随饱和带：具备 8.9.18脂肪饱和技术：具备 8.9.19信号平均技术，包含内模式和外模式：具备 8.9.20频率编码方向扩大采集：具备 8.9.21相位编码方向扩大采集：具备 8.9.22偏中心扫描技术：具备 8.9.23可变K空间填写方式：具备 8.9.24K空间快速采集：具备 8.9.25线圈灵敏度校正技术：具备 8.9.26肝脏动态增强技术：具备 8.9.27图像亮度均一化校正技术：具备 8.9.28自动中心扫描技术：具备 8.9.29图像插值放大技术：具备 8.9.30图像变形校正技术：具备 8.10临床应用软件包，包括： 8.10.1神经成像软件包：具备 8.10.2体部系统软件包：具备 8.10.3骨关节成像软件包：具备 8.10.4肿瘤成像软件包：具备 8.10.5乳腺成像软件包：具备 8.10.6血管成像软件包：具备 8.10.7心脏成像软件包：具备 9、扫描应用平台及软件 9.1人工智能AI扫描平台：具备 9.1.1头部AI智能扫描：具备，无需激光定位，一键进床 9.1.2脊柱AI智能扫描：具备 9.1.3膝关节AI智能扫描：具备 9.1.4多协议智能规划：一键完成整体床位规划和整体扫描范围定位：具备 9.2压缩感知技术或以压缩感知为核心的技术：具备压缩感知技术或以压缩感知为核心的技术，不可用其他技术如并行采集技术替代。压缩感知技术或以压缩感知为核心的技术与磁共振整机为同一品牌，不采用第三方厂家技术替代，应注明技术名称。 9.2.1腹部动态增强成像压缩感知技术：≤2s/期的高时间分辨率：具备 9.2.2全身压缩感知技术：具备 9.3波谱成像技术(MRS)：具备单体素和多体素波谱 9.4三维多体素波谱成像技术：具备 9.5磁化率加权成像技术：支持幅值图、相位图、薄层块MinIP重建等多计算结果显示：具备 9.6体部磁敏感加权成像技术：快速对单层面完成采集并成像，获得组织的磁化率对比：具备 9.7调制翻转角三维容积成像技术：具备 9.8螺旋式K空间填充运动伪影校正技术：具备 9.9脑灌注成像技术（Perfusion）：具备 9.10弥散张量成像技术：弥散敏感梯度≥256个方向 9.11脑功能成像技术（Bold）：具备 9.12三维动脉自旋标记成像技术：具备 9.13水脂分离成像技术：具备 9.14快速3D T1体部动态增强序列：具备 9.15呼吸导航技术：具备 9.16脂肪定量成像技术：脂肪定量成像技术与磁共振整机为同一品牌，不采用第三方厂家技术替代，应注明技术名称：具备 9.17自由呼吸三维成像技术：具备 9.18多梯度合并关节软骨成像技术：具备 9.19参数定量成像与在线参数定量处理技术：具备 9.20去金属伪影成像技术：具备 9.21二维加速成像技术：具备 9.22小视野弥散成像技术： 小视野弥散成像技术与磁共振整机为同一品牌，不采用第三方厂家技术替代，应注明技术名称：具备 9.23“类PET”全身弥散加权成像技术：具备 9.24自动在线拼接：具备 10、应用后处理软件 10.1脑灌注后处理：具备 10.2弥散张量成像后处理及纤维束追踪技术后处理：具备 10.3 BOLD后处理：具备 10.4波谱后处理：支持单体素与多体素，具备 10.5 ADC定量后处理：具备 10.6 T1&T2&T2*参数定量后处理：具备 10.7图像融合后处理：具备 10.8图像拼接后处理：具备 10.9动态分析：具备 11、病人检查环境 11.1双向病人通话系统：具备 11.2磁体内可调试病人通风系统：具备 11.3可调试磁孔内病人照明系统：具备 11.4磁体内病人双向通话麦克风及扩音器系统：具备 11.5检查床最大承重：≥250KG 11.6检查床最低位置 ：≤52cm ▲11.7扫描床水平进床最大速度：≥20cm/s 11.8病人监视系统：具备 11.9磁体外壳上方集成彩色显示屏：可显示扫描相关信息以及患者舒适度调节等信息：具备 11.10磁体旁直接启动扫描功能：具备 11.11脚踏开关（在手推进行造影剂注射时，如灌注或动态增强扫描，可以在推注射器的同时用脚踏开关启动扫描。）：具备 12、其它要求 12.1原厂线圈整理柜1个：原厂防磁线圈柜：具备 12.2磁共振成像系统专用精密空调1套：具备 12.3磁共振成像系统机房屏蔽装修1项：具备 12.4磁共振成像系统配套专用水冷机1台：具备 12.5高压注射器1台：具备 12.6防噪耳机1副：具备 12.7医用4M竖屏显示器2台：具备 | 12500000 |
| 商务条款 | ▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25个日历日内。 ▲二、交货时间：自签订合同之日起30个工作日内。 ▲三、交货地点：采购人指定地点。 四、验收标准、规范： 1、产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物在送达采购人指定地点时完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 2、验收合格条件如下： 2.1货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 2.2技术或资料、装箱单、中文操作手册、合格证等资料齐全。 2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 4、中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 6、产品包装材料归采购人所有。 7、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作。 8、其他验收要求按第五章《拟签订的合同文本》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 五、售后服务要求： ▲1、质保期除特别注明外，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，要求整机至少免费保修一年（自交付使用并验收合格之日起计,若厂家免费质保期超过此年限的，按厂家规定执行）,保证设备在质保期内开机率达到95%以上；提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用,质保期内完全免费上门维修、更换配件。 2、免费送货上门，免费安装调试设备，要派出有相应资质的专职工程师到现场进行安装和调试，直至正常使用为止。提供完整的操作维修手册1套； 3、必须是全新、原装的，未使用过的产品，设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发；供应商须免费提供现场应用和维护培训服务； 4、故障响应时间：出现质量问题或故障时，响应时间为2小时，工程师应在24小时内到达现场并排除故障（包括节假日）。做到故障不排除，技术服务人员不撤离使用现场。 5、质保期内定期对设备进行免费保养和维护（免费维修或更换配件），保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费；提供终身维护和保养服务（请提供技术援助电话和售后服务电话）； ▲6、本项目为交钥匙工程，中标人负责招标人磁共振成像系统机房防护、装修工程建设（包括提供机房改建图、水电安装线路图），保证机房建设按期完工；磁共振成像系统到达医院后，必须保证在14天内快速装机，2天快速培训，节约时间尽快交付医院使用。机器使用一段时间操作人员熟悉使用后，卖方负责再次对操作人员进行免费提高培训服务，由采购人根据需要确定培训人数。 7、中标供应商所投产品，在质保期如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，无论产品有无质量问题，中标人均应承担全部费用及相应的责任； 8、须提供设备配件供应保证，价格及质量的保证。 六、其他要求： ▲1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）机房防护、装修工程建设（包括提供机房改建图、水电安装线路图）的费用。 （6）安装、开展培训（含教材费、场地租用费）、送货上门的费用； （7）到现场验收的费用。 ▲2、付款方式： （1）货到安装并验收合格后一月内付款90%，留10%作为质保金，一年后付完。 |  |  |  |  |  |
| 现场考察要求 | 本项目实施涉及相关设备的安装，设备安装机房房屋已确定位置，要求符合采购人现有的场地环境。因无法就安装环境做出完整的文字描述，为使供应商充分了解本项目安装条件，将统一组织供应商进行现场考察，采购人不单独或者分别组织供应商参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由供应商自行承担。具体规定如下： （1）现场考察统一集合时间：2021年12月14日上午9时30分至10时00分（过时不候，由于供应商自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切后果由供应商自行承担）。 （2）现场考察集合地点：兴安县人民医院设备科（地址：广西桂林市兴安县兴安镇康宁街78号）。 （3）采购人联系人：陈广林，联系电话：0773-6227648。 （4）参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件【法定代表人亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件）前往并签到（现场考察表一式两份，供应商留存一份，采购人留存一份）】。 （5）如供应商未按上述要求进行现场考察的，视为对现场情况已完全的了解，中标后必须按采购人的现场使用要求完成项目实施，否则不予验收，且采购方有权废止已签订的合同。 |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | ▲一、进口产品说明 □本表的第 项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 ▲二、核心产品 1、“采购清单及技术参数”表中的核心产品为序号第1项产品“1.5T磁共振成像系统”。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 三、其他 1、投标文件中请提供（如有）投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数），以供评标时核对，当投标文件提供的设备性能参数与该产品彩页或说明书的性能参数不符时，以后者为准。 2、交货时，中标产品均严格按照签订的政府采购合同、投标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。 3、供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 ▲4、属于国家规定必须取得医疗器械注册证的产品，投标人在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械注册证复印件；属于国家规定必须备案的医疗器械，投标人在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械注册证或医疗器械备案凭证复印件，否则投标无效。 ▲5、本政府采购项目现执行的有关政策、法律及法规，如有与国家最新发布的政策、法律及法规相抵触时，投标人必须无条件按照最新规定执行，且造成的损失均由投标人自行承担。 |  |  |  |  |  |

# 第三章  评分办法和中标标准

评分办法和中标标准

综合评分法

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由随机抽取的专家、采购单位代表共七人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标供应商的投标报价，技术，售后服务，业绩信誉、政策、诚信方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………………………………30分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，供应商（投标人）在其响应（投标）文件中提供《中小企业声明函》，且其所竞标产品全部为小型或者微型企业产品的，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

在货物采购项目中，供应商所投标全部货物由小型或者微型企业制造；在工程采购项目中，工程由小微企业承建；在服务采购项目中，服务由小微企业承接。对符合上述要求的供应商的投标报价给予10%（工程项目为3%）的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分

2、技术分……………………………………………………………………………………………40分

（1）技术性能分（满分31分）

①投标文件的技术需求中无负偏离的得15分，满分15分 。

非实质性要求的技术参数有负偏离的，得分=该项满分分值-累计扣分分值（有1项非实质性要求的技术需求负偏离的扣2.5分，扣分不能超过满分分值，允许偏离的项数不得超过招标文件允许偏离的项数，否则视为投标无效）。

②实质性要求的技术需求（带▲）：投标人在技术偏离表中标明正偏离且被评标委员会评定为正偏离的，每有一项加4分；满分12分。

③非实质性要求的技术需求（不带▲）：投标人在技术偏离表中标明正偏离且被评标委员会评定为正偏离的，每有一项加1分；满分4分。

注：1.投标人技术参数及功能有正偏离的，须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明或投标产品的彩页证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章，否则评标委员会不予评定为正偏离。2.如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

（2）项目实施方案分（满分9分）

评委根据各投标人提供的项目配送、安装等项目实施方案的优劣程序进行综合评审并独立打分：

一档（0分）：未提供项目配送、安装方案的或提供的内容简单未达到二档要求。

二档（3分）：对项目理解一般，项配送、安装实施方案针对性不强，有项目执行组织措施、项目执行保障措施，有实施组织方案，保证项目正常实施。

三档（6分）：对项目理解清晰、准确，配送、安装实施方案详细合理，组织机构健全，项目执行保障措施完整，方案资料齐全、完善，保证项目正常实施。

四档（9分）：对项目理解清晰、准确，配送、安装实施方案详细合理、有针对性，组织机构健全、完善，项目执行保障措施清晰、合理、具有针对性，方案资料齐全、完善，具有针对性，保证项目正常实施。

注：投标人未按本项目招标文件要求对项目实施现场进行考察（投标文件中未提供现场考察签到表原件）的或未提供项目实施方案的，项目实施方案分0分。

3、商务分…………………………………………………………………………………………30分

（1）售后服务方案（满分17分）

①质保期（满分10分）：

投标文件中针对本项目采购内容承诺的质保期（主机）每超过招标文件要求1年的，得2分，最高得10分。

②售后服务承诺（满分7分）：

评标委员会对投标人售后服务承诺书内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 （注明时间）、免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施、安装要求及方案、等方面进行评价，全面考核售后服务内容的可行性、科学性、高效性：

一档（3分）：质量保证措施和售后服务承诺基本满足招标文件要求，安排较具体，内容较完整、可行，售后响应时间满足招标文件要求，有具体承诺，服务内容、保障措施较为详细，具有本地化服务；

二档（5分）：质量保证措施和售后服务承诺完善，安排详细具体，内容完整，售后响应时间满足招标文件要求，响应程度较好，有具体承诺，服务内容、保障措施详细、具体，具备本地化服务、培训方案；

三档（7分）质量保证措施和售后服务承诺充分满足招标文件要求，安排详细具体，内容完整、齐全、可行，有针对性，售后响应时间充分优于招标文件要求，响应程度高，有具体承诺且优于采购要求，服务内容、保障措施详细、具体，区内设立有售后服务网点、本地化响应程度高，培训方案有针对性。

（2）综合实力分（满分6分）

①投标时提供所投标段所有产品生产厂家或区域代理出具的产品授权书、售后服务承诺书、供货证明原件的得2分，内容不齐全或未提供的不得分。

②投标人或其投标产品生产厂家通过ISO9001体系认证的，每项产品得2分，满分2分。

③投标人或其投标产品生产厂家通过ISO13485质量管理体系认证的，每项产品得2分，满分2分。

备注：提供证书或证明材料复印件并加盖投标单位公章，否则不予计分。

（3）业绩分（满分5分）

投标人2018年以来具有同类产品（同类产品是指：医疗设备）的销售业绩且无不良记录[以中标、成交 通知书或签订的销售合同为准，同一个编号的项目有两个或两个以上的中标的只算一次，不提供不得分]的 ，每提供1个得2分，满分5分。

（4）政策功能分（节能、环保、区内产品等）（满分2分）

①节能产品分（满分1分）：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0至1分，满分1分。非节能产品的不得分。

②环保标志产品分（满分1分）：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0至1分，满分1分；非环境标志产品的不得分。

（三）总得分＝1＋2＋3

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选供应商（总得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列）。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第四章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：兴安县人民医院 地址：桂林市兴安县兴安镇康宁街78号 联系方式：陈广林，0773-6227648 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：广西万盯卯招标咨询有限公司 地址：南宁市仙葫大道西184号B区2号楼 联系人：张麟 联系电话：0771-5841135 传真电话：0771-5841135 财务部：0771-5583316 开户名称：广西万盯卯招标咨询有限公司 开户银行：南宁市邕宁区农村信用合作联社凤岭信用社 账号：1875 1201 0116 2454 07 |
| 1.3 | 项目名称 | 兴安县人民医院乙类大型医用设备采购 |
| 1.4 | 项目编号 | GLZC2021-G1-250094-WDMZ |
| 1.5 | 采购预算 | 1250万元 |
| 1.7 | 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价 | 详见本项目招标公告“三、获取招标文件” |
| 3.2 | 投标人应具备的特定条件 | 详见本项目招标公告“二、申请人的资格要求” |
| 3.5 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 4.1 | 招标文件质疑提交的截止时间 | 对采购文件提出质疑的，应当在招标公告公示期限届满之日起 7 个工作日内提出。 |
|  | 质疑提交地点、电话 | 南宁市仙葫大道西184号B区2号楼广西万盯卯招标咨询有限公司，质疑咨询电话：0771-5841135 |
| 7.1 | 投标人要求澄清的截止时间 | 投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，应当于收到招标文件之日起7日内以书面形式要求招标采购单位澄清。 |
| 8.7 | 投标文件份数 | 一、投标文件份数 1、报价文件：正本1份，副本6份 2、资格文件：正本1份，副本6份 3、商务文件：正本1份，副本6份 4、技术文件：正本1份，副本6份 备注：不按投标文件份数要求提交投标文件的，视为无效投标。 二、投标文件电子版 投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1、投标文件电子版内容：投标报价表，投标技术资料表，售后服务。 2、投标文件电子版份数：1份。 3、投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 4、投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 中标服务费按计价格[2002]1980号文件规定收取，详见本文件后附表一，由中标供应商向采购代理机构支付。 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起60日历天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。 |
| 13.1 | 投标保证金金额及缴纳方式 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 13.5 | 供应商投标保证金的退付 | 无 |
| 15.1 | 投标截止时间（开标时间） | 详见本项目招标公告“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” |
| 15.2 | 递交投标文件地点 | 详见本项目招标公告“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” |
| 15.3 | 递交投标样品截止时间 | 无 |
| 15.4 | 递交投标样品地点 | 无 |
| 16.1 | 开标地点 | 详见本项目招标公告“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 23.1 | 中标通知书的发放 | 广西万盯卯招标咨询有限公司在评标报告出来后，按相关规定在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公示中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书。 |
| 26.1 | 履约保证金金额 | 无 |
| 28.1 | 需要补充的其他内容 | 1、投标人的法定代表人或其委托代理人开标必须持证件【（法定代表人凭法定代表人身份证明书原件、营业执照原件、本人身份证原件及复印件）或（委托代理人凭法人授权委托书原件、本人身份证原件及复印件营业执照复印件）】准时参加并签到。 |
|  |  | 2、预留采购份额：本项目非专门面向中小企业采购 |
|  |  | 3、合同规范管理：采购单位自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同通过委托的政府采购代理机构在广西壮族自治区政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |

- 一、总则

1.项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表。

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：自筹资金。

1.7  获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：见投标人须知前附表。

2.政府采购信息发布媒体：

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网），http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网) ，http://gxggzy.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区公共资源交易平台网站）。

3.投标人资格要求：

3.1  投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3  对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.4  针对本项目，投标人应具备的特定资格条件：见投标人须知前附表。

3.5  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，至少应当有一方符合本章第3.4项的要求；联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交评标委员会；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级最低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标，否则与之相关的投标文件作废。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

3.5.1  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，本须知所有相关联合体要求及格式文件均不适用。投标人以联合体形式参加投标的，投标无效。

3.6  投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4.质疑

4.1  投标人认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件发售之日起七个工作日内以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑；质疑提交截止时间后，采购代理机构不再受理对公开招标文件的质疑。投标人认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。

4.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3  供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和被质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构名称、地址、电话、邮编等；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）权益受到损害的事实和理由；

（4）相关证明材料；

（5）提起质疑的日期。

质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

4.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

4.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第4.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

4.6  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.投诉

5.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于兴安县政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经兴安县政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5  兴安县政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6  兴安县政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 二、公开招标文件

6.公开招标文件的组成

6.1  本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  项目需求一览表

第三章  评标方法

第四章  投标人须知

第五章  投标文件格式

第六章  合同条款及格式

6.2根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.招标文件的澄清和修改

7.1  投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2  采购人或采购代理机构必须在投标截止时间十五日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知所有招标文件收受人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.3  采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的，应在投标截止时间十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.4  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件

8.投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件中标注▲号的内容为实质性要求和条件。未标注▲号的内容在评标时不得作为判定投标无效的依据。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件正本、资格文件正本、技术文件正本、商务文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

9.投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.投标文件的组成

10.1  投标人需编制的投标文件包括报价文件、资格文件、技术文件和商务文件四部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件组成要求，包括：

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；

（2）中小企业声明函(格式见附件)(如有请提交)

（3）投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写。

备注：报价文件组成要求的以上除第(2)项如有请提交外，其他2项内容必须提交，否则投标无效。

10.1.2  资格文件组成要求，包括：

（1）投标人资格文件：根据本章第3.1、3.4项规定的投标人应具备的资格条件提供，包括有效的营业执照等证明文件复印件，营业执照中对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件；加盖公章。

（2）投标人及法定代表人近三年内无行贿犯罪记录的书面声明(格式见附件)；加盖公章。

（3）投标截止之日前半年内（成立不足半年的按实际缴纳的月份提供）投标人连续三个月或以上依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；加盖公章。

（4）投标截止之日前半年内（成立不足半年的按实际缴纳的月份提供）投标人连续三个月或以上依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；加盖公章。

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见附件）。

（6）投标人所投产品在广西乙类大型医用设备采购管理系统备案的承诺函（必须提供，格式自拟）。

（7）投标人针对资格需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

资格文件组成要求的第（1）～（5）项必须加盖投标单位公章提交，否则投标无效。

10.1.3  技术文件组成要求，包括：

（1）投标产品技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标产品技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）其它：针对本项目所投标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品技术资料彩页（技术指标要求对应印证投标文件技术参数承诺的符合性及有效性）、产品有效检测和鉴定证明复印件，等等。

其中，技术文件组成要求的第（1）项必须提交，否则投标无效；技术文件要求的第（2）项按第二章《货物需求一览表》要求提交。

10.1.4  商务文件组成要求，包括：

（1）投标声明书

（2）法定代表人身份证明书原件：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人身份证明书（格式）”的要求填写；

（3）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人相符；

（4）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（5）售后服务承诺书：按第五章“投标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

（6）法定代表人授权委托书原件：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（7）委托代理人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；

（8）联合体协议书原件：按第五章“投标文件格式”提供的“联合体协议书（格式）”的要求填写，协议中应清晰载明联合体各方合同履行过程中承担的工作和义务；

（9）其它：投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、投标人近三年同类服务项目的实际业绩证明（附中标通知书复印件或合同复印件）、投标货物的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

商务文件中的第（1）～（5）项必须加盖投标单位公章提交，否则投标无效；第（6）、（7）项在委托代理时必须提交；第（8）项在联合体投标时必须提交（否则投标无效）；第（9）项招标文件要求必须提供的必须加盖投标单位公章提交，否则投标无效，如招标文件未作要求的如有请提交。

10.2  投标人应编制目录，按上述顺序将报价文件、资格文件、技术文件和商务文件分别装订成册。特别注意投标报价不得出现在资格文件、技术文件和商务文件中。

10.2.1  上述文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字并加盖单位公章。其中，投标声明书必须由法定代表人签字并加盖单位公章；法定代表人授权委托书必须有法定代表人签字及被授权人签字并加盖单位公章。未在规定签章处签字并加盖单位公章的，作投标无效处理。

11.投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2  投标人可就第二章“项目需求一览表”中的某单个分标内容报出完整且唯一报价，也可就某几个或所有分标内容分别报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3  投标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第二章“项目需求一览表”。采购人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。投标人同意延长投标有效期的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在超过原有效期后失效。

13.投标保证金

13.1  本项目不收取投标保证金。

- 四、投标

14.投标文件的密封

14.1  投标人应将投标正、副本文件、电子版文件统一装入一个文件包装袋中加以密封。所有封贴处必须密封后并加盖投标人公章。

14.2  采购代理机构不提供投标文件袋，投标人自行准备投标文件袋并按14.3要求样式填写袋面。

14.3  投标文件袋上应写明（空格内要求写明具体内容）：

(1)项目名称：

(2)项目编号：

(3)投标单位：

(4)所投分标：

(5)联系人：

(6)联系电话：

(7)二Ο一  年  月  日  时  分前不得拆封

14.4  投标人投标文件无法装入1个文件时，均可按上述要求和文件袋样式另行包装。

14.5  投标文件的密封以投标文件袋无明显缝隙暴露袋内文件且封口处有密封签字或法人、单位公章为合格。

14.6  投标人在递交投标文件时外包封袋未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由投标人自负。

15.投标文件及投标样品的递交

15.1  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

15.2  投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

15.3  投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

15.4  投标人递交投标样品地点：见投标人须知前附表。

- 五、开标与评标

16.开标

16.1  采购代理机构将在本章第15.1项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加并签到。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

16.2  开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人代表按本章第14.1项的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（5）按各投标人递交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、分标名称、投标文件正副本数量、投标报价、交货期等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，记录人负责做开标记录；

（6）相关人员在开标记录上签字确认(投标人未参加开标的，视同认可开标结果。)；

（7）宣布评标期间的有关事项；

（8）开标结束。

17.评标

17.1  评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

在政府采购活动中，评审专家与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

17.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4  评标程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

17.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

备注：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号），本次招标采购项目由采购人负责对投标人的资格文件进行审查。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

1）资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2）符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）编写评标报告，并确定中标供应商名单。

17.4.4  整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

17.5  在确定中标供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行投标。

17.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.投标文件的修正

18.1  如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）开标时，投标文件中投标函内容与投标报价表中明细表内容不一致的，以投标函为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

18.2  按上述修正原则修正后的投标报价经投标人书面确认后对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

19.拒绝接收

19.1  投标人未在本章第15.1项规定的时间之前将投标文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

19.2  投标人未在本章第15.3项规定的时间之前将投标样品送达至本章第15.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标样品。

20.无效投标

20.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

20.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人不具备本章第3项规定的投标人资格要求的；

（2）投标文件未按本章第8.7项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）投标报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算的；

（6）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（7）投标人出现本章第18.2项所述情形的；

（8）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（9）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（10）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（11）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

21.废标

21.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

★21.3.特别说明：

(1)提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

(2)关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

(3)投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

(4)投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

(5)投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

(6)有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

(7)供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

(8)在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

④与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

- 六、合同授予

22.中标供应商的确定

22.1  评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列中标候选供应商顺序，并依照次序确定中标供应商。

23.中标通知书

23.1  评标结束后，评标结果由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公示，公示期为五个日历日，公示期满无异议的，由采购代理机构发布中标公告，同时向中标供应商发出中标通知书。

23.2  中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.投标文件及投标样品的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

24.2  中标供应商的投标样品由采购人保管，做为验收的依据，验收后由采购人退回。未中标供应商的投标样品由供应商在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25.签订合同

25.1采购人和中标供应商应当在第二章“项目需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，要求按第六章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.2政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.3政府采购合同（正本、副本）自签订之日起三个工作日内，由采购人送采购代理机构审核见证。采购代理机构在三个工作日内完成审核见证工作，加盖采购代理机构政府采购合同签订见证章后通知中标供应商领取，并将副本送政府采购监督管理部门备案。

25.4  中标通知书发出后，中标供应商有本章第13.7项第（3）至（6）项情形之一的，中标无效，采购人可追究中标供应商承担相应的法律责任。如采购人无正当理由拒签合同，采购人给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

25.5  采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目招标文件要求的资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

25.6  中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

26.履约保证金及质量保证金

26.1  本项目不收取履约保证金及质量保证金。

- 七、其他事项

27.解释权

27.1  本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

28.需要补充的其他内容

28.1  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

28.2  采购代理服务收费标准：

采购代理服务收费标准(费率)

| 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000——100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 1000000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

注：

1、采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务成交金额为600万元，计算采购代理服务费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（500－100）万元×1.1％＝4.4万元

（600－500）万元×0.8％＝0.8万元

合计收费＝1.5＋4.4＋0.8＝6.7(万元)

# 第五章  投标文件格式

格式1

- 一、报价文件格式

(正本1份，副本6份，分别按以下顺序单独装订成册，文件应标明“正本”或“副本”）

封面格式

本

×××××（投标人名称）

报   价  文  件

（     分标）

项目名称：××××××

项目编号： ××××××

计划编号：××××××

投标人：

地  址：

联系人：

联系电话：

目  录

1、投标函…………………………………………………………………

2、中小企业声明函………………………………………………………

3、投标报价表……………………………………………………………

1、投标函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的      （项目名称）     项目（项目编号：            ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、资格文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、技术文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）；

四、商务文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.4项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币                    （￥           )的投标总报价，交货期（无分标时填写）：                      ，提供本项目招标文件第一章“项目需求一览表”中的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币                (￥           )，交货期：                        ；

分标报价为（大写）人民币                (￥           )，交货期：                        ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第15.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：                                                                                    。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：                                               邮政编码：

电话：                            传真：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

日期：      年    月    日

2、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为         万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

备注：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、投标报价表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元）③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计：（大写）人民币 （￥ ） 投标货物中： 属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %； 属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %； 属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2、本报价表投标产品中如有财政部优先采购政府采购节能产品、优先采购政府采购环境标志产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

格式2

- 二、资格文件格式

(正本1份，副本6份，分别按以下顺序单独装订成册，文件应标明“正本”或“副本”）

封面格式

本

×××××（投标人名称）

资   格  文  件

（     分标）

项目名称：××××××

项目编号： ××××××

计划编号：××××××

投标人：

地  址：

联系人：

联系电话：

目  录

1、包括营业执照副本复印件和投标人资格的其他证明文件复印件……………

2、投标人及法定代表人近三年内无行贿犯罪记录的书面声明…………………

3、依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明……………………………

4、依法缴纳社保费的缴费凭证……………………………………………………

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明…

6、投标人针对资格需要说明的其他文件和说明…………………………………

#### 7、投标人所投产品在广西乙类大型医用设备采购管理系统备案的承诺函（必须提供）…………………………………

1、投标人资格文件：根据本章第3.1、3.4项规定的投标人应具备的资格条件提供，包括有效的营业执照等证明文件复印件，营业执照中对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件；加盖公章。

2、投标人及法定代表人近三年内无行贿犯罪记录的书面声明(格式见附件)；加盖公章。

3、投标截止之日前半年内（成立不足半年的按实际缴纳的月份提供）投标人连续三个月或以上依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；加盖公章。

4、投标截止之日前半年内（成立成立不足半年的按实际缴纳的月份提供）投标人连续三个月或以上依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；加盖公章。

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）。

6、投标人针对资格需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

附件：

投标人及法定代表人近三年内无行贿犯罪记录的书面声明（格式）

广西万盯卯招标咨询有限公司：

我公司参加贵公司组织       (项目名称及项目编号)         项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司及法定代表人近三年内无行贿犯罪记录，符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》及其他有关规定的供应商条件，我公司对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人（公章）：                     .

法定代表人或委托代理人签字：

日期：      年      月      日

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式)

广西万盯卯招标咨询有限公司：

我公司参加贵公司组织    (项目名称及项目编号)     项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我公司对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人（公章）：                     .

法定代表人或委托代理人签字：

日期：      年      月      日

格式3

- 三、技术文件格式

（正本1份，副本6份，分别按以下顺序单独装订成册，文件应标明“正本”或“副本”）

封面格式

本

×××××（投标人名称）

技 术 文 件

（     分标）

项目名称：××××××

项目编号： ××××××

计划编号：××××××

投 标 人：

地    址：

联 系 人：

联系电话：

目  录

1、投标产品技术资料表…………………………………………………

2、项目实施方案…………………………………………………………

3、其他……………………………………………………………………

1、投标产品技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“项目需求一览表”中的“一、项目要求及技术需求”认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

分标（有分标时填写）

| 序号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2、投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

3、当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

2、项目实施方案

由投标人根据本项目采购需求按实际情况编写项目实施方案。

3、其他

针对本项目所投标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品技术资料彩页（技术指标要求对应印证投标文件技术参数承诺的符合性及有效性）、产品有效检测和鉴定证明复印件，等等。

格式4

- 四、商务文件格式

（正本1份，副本6份，分别按以下顺序单独装订成册，文件应标明“正本”或“副本”）

封面格式

本

×××××（投标人名称）

商 务 文 件

（     分标）

项目名称：××××××

项目编号：××××××

计划编号：××××××

投 标 人：

地    址：

联 系 人：

联系电话：

目  录

1、投标声明书………………………………………………………………

2、法定代表人身份证明书原件……………………………………………

3、法定代表人身份证明复印件……………………………………………

4、商务条款偏离表…………………………………………………………

5、售后服务承诺书…………………………………………………………

6、法定代表人授权委托书原件……………………………………………

7、委托代理人身份证明复印件……………………………………………

8、联合体协议书原件………………………………………………………

9、其它………………………………………………………………………

1、投标声明书（格式）

致：广西万盯卯招标咨询有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我              （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的             项目               （项目编号）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：           ；规格型号：             ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向            （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                     ；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

投标人公章：

日期：      年    月    日

2、法定代表人身份证明书（格式）

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

日期：         年        月        日

3、法定代表人身份证明复印件

4、商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“项目需求一览表”“离务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。。

分标（有分标时填写）

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| … | …… | …… | …… |

注：1、表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2、投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

3、当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

5、售后服务承诺书（格式）

(由投标人按本招标文件第二章“项目需求一览表”中“二、商务要求表”的售后服务要求自行填写。)

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

6、法定代表人授权委托书（格式）

致：                       （采购代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年  月  日签字生效，委托期限：   年  月  日至  年  月  日。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

7、委托代理人身份证明复印件

1、如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；

8、联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、                        （某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同投标活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                          。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

......

年    月    日

9、其它

投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、投标人近三年同类服务项目的实际业绩证明（附中标通知书复印件或合同复印件）、投标货物的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件）、现场考察签到表原件（如有，请提供）

，等等。

# 第六章  合同条款及格式

《广西壮族自治区政府采购合同》（试行）

合同编号：

采购人（甲方）                              采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：                                               。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1、交货时间：                    、地点：                          。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后      日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                      。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期：                                          。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：   单位自筹资金     。

3、付款方式：货到安装并验收合格后一月内付款90%，留10%作为质保金，一年后付完。

第九条　质量保证金

货物验收合格并交付正常使用后，合同总金额的    %作为质量保证金，待质量保证期过后甲方在五个工作日内一次性无息返还给乙方。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在         小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十一条  其他

1、本合同一式六份，具有同等法律效力。甲方执贰份，乙方执壹份，财政部门（政府采购监管部门）、交易中心及采购代理机构各执壹份（可根据需要另增加）。

2、本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购单位名称）  单位的   （项目名称）  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：    年    月    日