广西科联招标中心有限公司

公开招标采购文件

项目名称：专用仪器设备采购

项目编号： GXZC2021-G1-000484-KLZB

采 购 人： 广西壮族自治区产品质量检验研究院

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2021年3月

目    录

第一章 招标公告	2

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	59

第四章  评标方法及评标标准	79

第五章  拟签订的合同文本	86

第六章　投标文件格式	94

# 第一章 招标公告

项目概况：专用仪器设备采购招标项目的潜在投标人应在广西南宁市大学东路170号（广西农业机械研究院内）广西科联招标中心有限公司一楼大厅获取招标文件，并于2021年4月12日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

政府采购计划文号：广西政采[2021]1875号

项目编号：GXZC2021-G1-000484-KLZB

项目名称：专用仪器设备采购

预算金额：A分标：536.4万元；B分标：514.85万元；C分标：408.15万元；D分标：197万元；E分标：376.49万元

最高限价：按采购预算

采购需求：

A分标：高效液相色谱-质谱联用仪1台、气相色谱仪（FID、FPD）1台、气相色谱仪（ECD、FPD）1台、液相色谱仪1台、化学衍生装置1套、冰箱（0-8）℃3台、全能型瓶口分配器1个、全能型瓶口分配器1个、酸度计2台、数控超声波清洗器1台、低温恒温槽1台、电子分析天平3台、电子分析天平3台、大容量电动移液器10台、手动单道可调微量移液器3台、瓶口分液器1台、电子天平1台、电子天平1台、移液枪2台、移液枪2台、移液枪2台、实验用铂金坩埚4台。

B分标：氮吹仪3台、旋转式摇床2台、酸度计1台、离心机4台、旋转蒸发仪整体套装2套、24位固相萃取真空装置5台、瓶口分配器4台、原子吸收分光光度计1台、原子荧光形态分析仪1台、微波消解萃取仪1台、恒温培养箱8台、霉菌培养箱8台、精密恒温鼓风干燥箱1台、冷藏柜（非医用）1台、冷冻柜（非医用）1台、均质器1台、光学显微镜1台、移动紫外线消毒车  10台、高压灭菌锅2个、PH计（台式）2台、PH计（便携式）1台、洗衣机1台、高速均浆仪1台 、水质微生物过滤系统1台、刀式研磨仪2台、光能电子滴定器2台、酸度计1台、紫外分光光度计1台、全自动流动注射分析仪1台、瓶口分液器（有机试剂）1台、循环水式多用真空泵3台、消化炉1台、全自动凯氏定氮仪1台。

C分标：低速离心机 2台、激光测距仪5台、冰虎车载冰箱5台、低本底α、β测量仪（8通道）1台、便携式抽滤器2台、全自动固液吹扫捕集仪1台、高通量加压流体萃取仪1台、全自动流动注射分析仪1台、气相分子吸收光谱仪1台、原子荧光光度计1台、超声波清洗机1台、调速多用振荡器3台、旋转蒸发仪1台、离子计2台、全自动流量/压力校准仪1台、全自动多路大气采样器1台、孔口流量校准器2台、智能皂膜流量校准器2台、空气综合采样器1台、多路采样器2台、多路恒温智能空气/TSP采样仪1台。

D分标：超高液相色谱串联三重四级杆质谱仪1台、全自动红外测油仪1台。

E分标：高效液相色谱仪1台、气相色谱仪1台、原子吸收分光光度计1台、超高速全自动氨基酸分析仪1台、原子荧光光度计1台、荧光分光光度计1台、液体封样器1台、微生物气溶胶采样器2台、生化培养箱1、高速台式离心机1、热脱附进样系统1台、数字式撕裂仪1台、水 浴 振 荡 器2台、静音无油压缩机4台、旋转蒸发仪1台、低温冷却液循环泵 1台、旋涡混合仪1台、低速离心机1台、温差补偿器6台、高倍投影仪1台、显微镜（带接口，连接显微镜和摄像头；含数字化纤维样片子系统及样片）1台、直驱超高速包缝机1台、推拉力计1台、电热鼓风干燥箱1台、阀门试验台1台、路缘石砧1台、佩戴装置强度试验机 、（动态绑带拉伸试验机）1台、照明眩光测量系统1台、耐辐照检测仪　1台、安全玻璃透射比测定仪1台、 冲击失效检测仪3台、紫外可见分光光度计1台、可见分光光度计1台、采样泵5台、电动防水卷材不透水仪1台、提袋疲劳试验机1台、陶瓷吸水率真空装置1台、高温电阻炉1台、智能电子拉力试验机1台、全自动低温柔性试验仪1台、超声波测厚仪1台。

合同履行期限：合同签订生效后，2021年9月30日前完成合同金额80%的供货进度，12月31前通过验收。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4. 本项目的特定条件：无

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2021年3月22日至2021年3月29日，每天上午8时至12时，下午15时至18时（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西南宁市大学东路170号（广西农业机械研究院内）广西科联招标中心有限公司一楼大厅

方式：①获取招标文件时间内，供应商代表携授权书原件或复印件到招标文件发售地点购买招标文件；②获取招标文件截止时间前将购买招标文件费用转至指定账户并将授权书、联系人、联系方式、邮寄地址、开票信息等传真至广西科联招标中心有限公司。

售价： 招标文件工本费每套250元，如需邮寄另加邮费50元；招标文件售后不退（邮购文件的，投标人须于招标文件发售截止时间将工本费及邮费汇到广西科联招标中心有限公司指定账户，汇款、转账时请备注项目名称或项目编号信息）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间和开标时间：2021年4月12日9时00分（北京时间）

投标和开标地点：广西科联招标中心有限公司一楼会议室（广西南宁市大学东路170号广西农机研究院内）。

疫情期间，投标文件可以接受邮寄。收件地址：广西科联招标中心有限公司（广西南宁市大学东路170号广西农机研究院内）。收件人：梁女士，电话13607880211。请寄件人在邮件外包装写清楚是本项目名称和编号的投标文件，内包装按采购文件要求密封，并留真实姓名和联系电话（手机号码）。超过提交投标文件截止时间邮寄送达的投标文件予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金

| 分标 | 投标保证金（人民币，万元） |
| --- | --- |
| A | 10 |
| B | 10 |
| C | 8 |
| D | 3 |
| E | 6 |

投标保证金应在投标有效期内保持有效。

投标人必须在投标文件中附上银行回执单复印件。项目评审时，评标委员会根据广西科联招标中心有限公司出具的《项目投标保证金到账信息表》查验投标保证金缴纳情况。

投标人应于投标截止时间前将投标保证金以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式递交并到达广西科联招标中心有限公司。

采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还投标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。未中标人的投标保证金应当在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

（1）电汇、转账缴纳方式：

①投标人应于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账形式从投标人基本账户一次性足额缴纳至本项目（各分标）对应的专用保证金账号（对公银行账号+虚拟账号），所交纳的投标保证金仅限当次项目（分标）有效，不得重复替代使用。本项目投标保证金缴纳对公银行账号信息如下：

开户名称：广西科联招标中心有限公司

开户银行：招商银行南宁市双拥路支行

银行账号：771901196910333

特别说明：本项目投标保证金缴纳账号采用对公银行账号+虚拟账号，为保证投标保证金与项目（分标）一一对应，投标人如参加本项目多个分标的投标，应按本项目各分标对应的专用账号（对公银行账号+虚拟账号）分别缴纳投标保证金。对应的项目（分标）虚拟账号在本项目报名成功后将以短信方式发送到报名时预留的手机号码上，请投标人务必保持此手机处于开通状态，如投标人未收到短信，请及时致电财务部联系电话确认虚拟账号事宜。【保证金缴纳账号为对公账号加上虚拟账号，例如：对公账号为771901196910333，收到手机短信提示对应项目（分标）的虚拟账号为10000005,则对应项目（分标）的缴纳账号为77190119691033310000005】

②投标保证金币种应与投标报价币种相同。投标保证金缴纳后无需开具收据，但必须在投标文件递交截止时间之前到达指定账号，其到账时间以银行确认的到账时间为准。

③除采购文件规定不予退还投标保证金的情形外，采购代理机构在法定时间内通过银行原路退还投标保证金至投标人缴纳账户。投标人自行承担交纳投标保证金后未参加投标活动或投标保证金缴纳错误而导致投标保证金无法及时退还的责任。

（2）财务部联系电话：0771-3486778

2. 网上查询地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：广西壮族自治区产品质量检验研究院

地  址：南宁市邕宁区蒲庙镇永乐路28号

联系方式：滕工；联系电话：0771-5864327

2.采购代理机构信息

名    称：广西科联招标中心有限公司

地　　址：广西南宁市大学东路170号

联系方式：

购买采购文件联系人：李艳    联系电话：0771-2273368     传真：0771-2273500

项目咨询联系人：黎旭华      联系电话：0771-2381520

3.项目联系方式：详见采购人信息

广西科联招标中心有限公司

2021年3月22日

## 第二章  采购需求

说明：

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人应根据自身实际情况响应招标文件采购需求中的各项需求，对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或招标文件中允许的其它形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

5.本货物需求一览表中技术参数、性能（配置）及其它要求中的外形尺寸、重量值仅供参考，不作为非实质性要求的废标条款。

6.本项目所属行业：工业。

A分标

| 一、采购需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数、性能（配置）及其它要求 （带▲号的条款均为实质性要求条款，必须满足） |
|  | 高效液相色谱-质谱联用仪 | 1 | 台 | - 一、功能要求 串联四极杆质谱仪（LC/MS/MS），用于食品安全、药品安全、环境污染物的定性、定量分析等；具备串联三重四极杆质谱仪的高灵敏度高选择性定量定性功能。 二、工作环境条件：电源:220V,AC(交流),50Hz，工作温度:10-30℃ 三、仪器构成 1.串联质谱部分：独立ESI和APCI离子源，串联质谱质量分析器，原装串联质谱仪软件，独立定量优化和处理软件， ESI喷针30根和APCI喷雾针10根，机械泵油10瓶，过滤网10个，安装标准品2套，正负校正液各1瓶，液相色谱后密封圈 10个，色谱柱接头6个，进样针1根。 2、液相色谱部分：二元高压梯度系统，带制冷的自动进样器，自动器进样瓶1000个，流动相托盘，1000mL流动相瓶10个（含瓶盖），柱温箱，脱气机，C18色谱柱 2.1×100mm，粒径2.2um 5根, 3.0×100mm，粒径2.2um 3根； 3、周边设备：UPS电源，10KVA延时2小时； - 4、氮气发生器（分体式，可同时供两台三重四级杆液质联用仪使用）：氮气流速：120L/min@60psi;零级空气：24L/min@110psi;洁净空气：10L/min@60psi ▲上述仪器构成只涉及主要仪器设备，中标供应商应确保设备安装调试后能正常开展检测工作，打印检验报告。 - 5、工作站级别电脑一套（i5处理器，内存8G，显示器21.5寸，1T硬盘或以上）；打印机一台（A4激光双面打印、可换碳粉） 四、技术参数 （一）串联质谱部分 1．四级杆有预四级，能消除质量歧视，质量范围（m/z）: 5-1200； 2.扫描速率：＞11000amu/s； 3.质量稳定性：≤0.1 amu/24 hrs； 4.灵敏度： ▲4.1.ESI（+）: 要求采用50fg利血平色谱柱进样，MRM离子对为m/z609与195，分辨率设置为0.4-0.8 amu（FWHH），信噪比S/N＞20000:1（RMS）； ▲4.2.ESI(-)：要求采用50fg氯霉素，色谱柱进样，MRM离子对为m/z321与152，信噪比为S/N＞20000:1（RMS）； ▲4.3正负模式切换速率：≤5ms ▲5．可加热的ESI模块，最高加热温度≥720℃，以增强脱溶剂效果，喷针可调节位置，便于最优化条件的选择； 6.驻留时间 (dwell time) ≦1ms 7.质量分析器: 三重四极杆 ； ▲8. 必须配置独立ESI和APCI离子源；更换ESI和APCI无需停机和卸真空； 9．多种扫描模式：全扫描、母离子扫描 、子离子扫描、中性丢失扫描 、MRM 10.离子源和进样方式: 10.1插拔式可互换ESI及APCI喷针，可在实现ESI源及APCI源的2分钟内更换； 10.2正/负ESI接口: 在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，它无需分流，即可达到3.0ml/min；在加快样品的分析速度，还可避免分流对样品造成损失； 10.3 正/负APCI接口: 在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，它无需分流，即可达到3.0ml/min；在加快样品的分析速度，还可避免分流对样品造成损失； ▲10.4任何一种离子化模式下,都要求有至少两路辅助加热雾化气，确保系统有稳定可靠的灵敏度，确保离子化更为充分,辅助加热气温度可到720℃，该温度可以在控制软件上进行设定并被运行； 10.5离子源内标配废气主动排放装置，空气带动离子源内溶剂气体排放，防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷延长机械泵泵油使用时间，维护试验环境，保障工作人员健康； 11.离子源接口和传输技术 ▲11.1采用无毛细管设计（半径<1mm）的离子源锥孔技术，减低后续使用和维护成本； 11.2离子源接口采用反吹气帘气技术，以同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力； 11.3离子引入传输部分采用高压离子聚焦技术，压力至少达7.5mtorr，以确保最佳的离子聚焦效果和离子传输效率, 有效消除“记忆效应”和“交叉污染”； ▲11.4 锥孔采用三片式设计，维护和清洗离子源所有锥孔无需停机，无需借助工具； 12．碰撞室技术: ▲12.1采用弯曲线性180度的碰撞池技术, 有效去除中性气体和粒子到达检测器，降低了噪音，提高了灵敏度； 12.2 碰撞室采用无透镜设计和制造，确保了离子传输效率，提高了灵敏度； 12.3 采用弯曲线性加速技术，提高了分析速度，消除了交叉污染，Q2子离子最小驻留时间 (dwell time)≤1ms，实际分析可以直接使用驻留时间为1ms； ▲12.4 气体要求: 采用氮气发生器产生的氮气作为雾化气和碰撞气, 无需额外氩气和高纯氮气等来自其他气源的气体，这样方便使用； 12.5 碰撞室能量可调，碰撞池内压力至少达7.5mtorr，确保了高效的离子碰撞效率； 13.真空系统: 特殊设计的抽溶剂大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统。自动断电保护功能； 14.质谱系统控制，数据采集和处理软件 质谱系统软件能对整套系统进行控制, 进行数据采集、数据处理、定性分析 和定量分析、建立数据库功能，谱库检索功能，GLP认证、自动校正和全自动分析 功能。全自动定量软件等。符合FDA 21 CFR Part 11要求； ▲15.独立定量优化和处理软件：能够处理由大量MRM通道和样本组成的大批量数据，提高了分析效率； 16. 真正的智能s-MRM分析算法，根据每个MRM目标物的保留时间自动安排MRM分析，无需设置MRM采集时间窗； ▲18. 系统稳定性和重现性：采用高能打拿极（HED）检测器，血浆样本中安定连续1300次进样分析，安定的峰面积变异系数（C.V%）≤3.3%； （二）超高效速液相色谱部分 1. 输液单元（二元高压梯度系统） 1.1 微体积（柱塞体积10µL）双柱塞往复泵, 免维护润滑系统 1.2 流速范围：0.001ml/min-5.0ml/min 1.3流速精确度：<0.06% RSD ▲1.4输液压力：≥ 18500psi 1.5 溶剂压缩性补偿可自动连续进行； 1.6 梯度组成范围：0.0-100.0%, 0.1%步进 1.7梯度混合准确度：±0.5%, 不随反压变化 1.8梯度组成精度：≤ 0.15%RSD 2. 智能化大体积温控柱箱，带制冷功能 2.1 温度控制范围: (室温-10)-80°C 2.2控温方式：强制空气循环电子冷却控温方式 2.3定时程序: 线性温度程序 2.4温度稳定性: ±0.1°C 2.5温度重现性: 0.1°C以下 2.6安全措施：为防止过热，可设定使用最高温度保护；内装温度保险丝； 2.7控制方式：软件控制或者面板控制； 2.8柱容量：可放置150mm的色谱柱； 3. 自动进样器： 3.1进样方式:全量进样, 进样量可变式； 3.2容许使用压力：≥ 18500psi； 3.3 进样量范围: 0.1-50uL； 3.4样品瓶数目: ≥样品瓶96位； 3.5进样次数:每个样品瓶可重复进样1-99次； 3.5进样精度: <0.3%RSD； 3.6交叉污染: < 0.005% (萘、洗必泰)； 3.7进样针清洗:在进样前后任意设定/内外清洗功能/清洗液有在线自动脱气； 3.8带制冷功能。 （三）氮气发生器（分体式，能同时供应两台液质联用仪氮气） 1．采用超细化中空纤维膜分离技术，所产氮气纯度高； 2．能够完全满足多级质谱要求； 3. 氮气流速、纯度：流速范围0-120L/min，纯度≥99.9%;零级空气流速范围0-24L/min、洁净空气流速范围0-12L/min; 4．氮气压力露点低：≤-40℃； 5．无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯； 6．氮气发生器底部具有承重轮及锁扣设计，安放平稳，移动方便。 |
|  | 气相色谱仪（FID、FPD） | 1 | 台 | 一、快速加热和冷却的柱温箱 1 柱箱温度：室温以上3℃ ～ 450℃（使用液态CO2时可达-45℃，液氮可达-90℃） ▲2 程序升温：32阶33平台 ▲3 可设定升温速率：最大±250℃/min，标配无需升级 4 温度设定精度：0.1℃ 5 控温精度：设定值(K) ± 1% (可校准至0.01℃) 6 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃ ▲7 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s） 8 具有柱温箱温度的自动保护功能。 9 最大运行时间：9999.99分钟 10 内置氢气传感器（选配），实时监控泄漏，确保安全使用。 11 可依据不同色谱柱自由设置柱温箱降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。 二、进样单元 最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的电子流量控制系统控制（AFC）。 1. 分流/不分流进样口 ▲1.1 最高温度：450℃ ▲1.2 配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及恒线速度控制功能 1.3 标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量 1.4 压力设定范围：0 ～ 1015kPa（相当于0～147psi） 1.5 压力控制精度：0.001psi/kPa/bar 1.6 压力程序比率设定范围：-400 ～ 400kPa/min 1.7 压力程序：7阶 1.8 分流比设定范围：0 ～ 9999 ▲1.9 流量设定范围：0 ～ 1290mL/min，He 0 ～ 590mL/min，N2 三、检测器单元 ▲3.1可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由先进的压力控制系统控制（APC），检测器的数据采集速率是400Hz（2.5ms）。 3.2. 氢火焰离子化检测器（FID） 3.2.1 最高使用温度：450℃ 3.2.2 自动点火功能 ▲3.2.3 检测限：1.3×10-12g/s ( 十二烷 ) 3.2.4 动态范围：107 3.2.5 数据采集速度：500Hz 3.3 火焰光度检测器（FPD） 3.3.1 最高使用温度：450°C ▲3.3.2 检测限：P 50fgP/s (磷酸三丁酯)、S 2.2pgS/s (十二烷硫醇) 3.3.3 动态范围：P 104、S 103 3.3.4 数据采集速度：400Hz 四、其他 1. 色谱柱和流路系统 1.1 可安装并使用包括内径0.53mm在内的各规格毛细柱，可选配填充柱，可使用PAH专用柱、PLOT、手性柱等特殊填料色谱柱 1.2 支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制 1.3 两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元 ▲1.4 支持三柱三FID同时分析组成气相色谱方法优化系统。 1.5 可通过切割少许长度来延长色谱柱使用寿命，污染后无需即刻整体更换 1.6 具有室温补偿和自动环境补偿功能 1.7 具有恒定的载气线速度控制功能 ▲1.8 支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件，操作方便。同时可实现不泄真空更换色谱柱功能。 2. 面板键盘 2.1 具有交互模式的彩色触摸屏进行操控 2.2 完全控制及显示所有温度区域和载气流量 2.3 完全控制所有检测器功能和检测器气体 2.4 实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件 3. 自动液体进样器 3.1 150位样品瓶位置 3.2进样体积: 用10μL注射器以0.1μL步进,可进样0.1-8μL, 用50μL注射器以0.5μL步进,可进样0.5-40μL, 用250μL注射器以2.5μL步进,可进样2.5-200μL 3.3进样重现性: ≤0.5% 五、数据处理系统 1. 数据采集和数据解析 采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。快速批处理窗口将系统中的样品瓶架图形化显示。 2. 报告制作 高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。 3. 质量控制 高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 4. 网络化控制 可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。远程访问功能允许直接通过智能手机或平板电脑远程访问实验室GC主机。 六、配置清单 1、主机1台，含FID、FPD检测器 2、150液体自动进样盘1套 3、150液体自动进样盘1套（必须能与GC-2010plus主机匹配 ） 4、液体进样塔1套 5、空压机1台（输出流量：0-2000ml/min，输出压力：0-0.4MPa ，压力稳定性：< 0.003MPa） 6、氢气发生器1台（氢气纯度： 99.999%，氢气流量： 0-300ml/min ，工作压力： 0.4MPa ） 7、原装色谱柱4根(2根为-5型，2根为-1701型） 8、消耗品包1个（高温进样隔垫25个、绿色隔垫100个、 10µL进样针3根、惰性化带石英棉不分流衬管10个、 惰性化带石英棉分流衬管10个） 9、气路净化装置1套 10、空气管、氢气管、载气管各1根 11、样品瓶10包（100个/包） 12、4mL 溶剂/废液瓶套装1 套（50个/套） 13、灵敏度检查标准物质4支 14、工作站级别电脑一套（i5处理器，内存8G，显示器21.5寸，1T硬盘或以上）；打印机一台（A4激光双面打印、可换碳粉） ▲上述仪器构成只涉及主要仪器设备，中标供应商应确保设备安装调试后能正常开展检测工作，打印检验报告。 |
|  | 气相色谱仪（ECD、FPD） | 1 | 台 | 一、快速加热和冷却的柱温箱 1 柱箱温度：室温以上3℃ ～ 450℃（使用液态CO2时可达-45℃，液氮可达-90℃） ▲2 程序升温：32阶33平台 ▲3 可设定升温速率：最大±250℃/min，标配无需升级 4 温度设定精度：0.1℃ 5 控温精度：设定值(K) ± 1% (可校准至0.01℃) 6 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃ ▲7 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s） 8 具有柱温箱温度的自动保护功能。 9 最大运行时间：9999.99分钟 10 可依据不同色谱柱自由设置柱温箱降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。 二、进样单元 最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的电子流量控制系统控制（AFC）。 1. 分流/不分流进样口 ▲1.1 最高温度：450℃ ▲1.2 配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及恒线速度控制功能 1.3 标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量 1.4 压力设定范围：0 ～ 1015kPa（相当于0～147psi） 1.5 压力控制精度：0.001psi/kPa/bar 1.6 压力程序比率设定范围：-400 ～ 400kPa/min 1.7 压力程序：7阶 1.8 分流比设定范围：0 ～ 9999 ▲1.9 流量设定范围：0 ～ 1290mL/min，He 0 ～ 590mL/min，N2 三、检测器单元 ▲3.1可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由先进的压力控制系统控制（APC），检测器的数据采集速率是400Hz（2.5ms）。 3.2 电子捕获检测器（ECD） 3.2.1 最高使用温度：400°C ▲3.2.2 检测限：4.2 fg/s (γ-BHC) 3.2.3 动态范围：8x104 3.2.4 数据采集速度：500Hz 3.3 火焰光度检测器（FPD） 3.3.1 最高使用温度：450°C ▲3.3.2 检测限：P 50fgP/s (磷酸三丁酯)、S 2.2pgS/s (十二烷硫醇) 3.3.3 动态范围：P 104、S 103 3.3.4 数据采集速度：400Hz 四、其他 1. 色谱柱和流路系统 1.1 可安装并使用包括内径0.53mm在内的各规格毛细柱，可选配填充柱，可使用PAH专用柱、PLOT、手性柱等特殊填料色谱柱 1.2 支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制 1.3 两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元 ▲1.4 支持三柱三FID同时分析组成气相色谱方法优化系统。 1.5 可通过切割少许长度来延长色谱柱使用寿命，污染后无需即刻整体更换 1.6 具有室温补偿和自动环境补偿功能 1.7 具有恒定的载气线速度控制功能 ▲1.8 支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件，操作方便。同时可实现不泄真空更换色谱柱功能。 2. 面板键盘 2.1 具有交互模式的彩色触摸屏进行操控 2.2 完全控制及显示所有温度区域和载气流量 2.3 完全控制所有检测器功能和检测器气体 2.4 实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件 3. 自动液体进样器 3.1 150位样品瓶位置 3.2进样体积: 用10μL注射器以0.1μL步进,可进样0.1-8μL, 用50μL注射器以0.5μL步进,可进样0.5-40μL, 用250μL注射器以2.5μL步进,可进样2.5-200μL 3.3进样重现性: ≤0.5% 五、数据处理系统 1. 数据采集和数据解析 采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。快速批处理窗口将系统中的样品瓶架图形化显示。 2. 报告制作 高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。 3. 质量控制 高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 4. 网络化控制 可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。远程访问功能允许直接通过智能手机或平板电脑远程访问实验室GC主机。 六、配置清单 1、主机1台 2、FPD检测1套 3、ECD检测器1套 4、ECD检测器1套（必须能与原有GC-2010plus主机匹配） 5、150液体自动进样器1台 6、空压机1台（输出流量：0-2000ml/min，输出压力：0-0.4MPa ，压力稳定性：< 0.003MPa） 7、氢气发生器1台（氢气纯度： 99.999%，氢气流量： 0-300ml/min ，工作压力： 0.4MPa ） 8、原装色谱柱4根(2根为-5型，2根为-1701型） 9、消耗品包1个（高温进样隔垫25个、绿色隔垫100个、 10µL进样针3根、惰性化带石英棉不分流衬管10个、 惰性化带石英棉分流衬管10个） 10、气路净化装置1套 11、空气管、氢气管、载气管各1根 12、样品瓶10包（100个/包） 13、4mL 溶剂/废液瓶套装1 套（50个/套） 14、灵敏度检查标准物质6支 15、工作站级别电脑一套（i5处理器，内存8G，显示器21.5寸，1T硬盘或以上）；打印机一台（A4激光双面打印、可换碳粉） ▲上述仪器构成只涉及主要仪器设备，中标供应商应确保设备安装调试后能正常开展检测工作，打印检验报告。 |
|  | 液相色谱仪 | 1 | 台 | 1、工作条件 1.1 电源：220V，50Hz电源。 1.2 环境温度：4-55˚C。 1.3 环境湿度：<95%。 2、技术性能 本色谱仪由四元梯度泵、自动进样器、二极管阵列检测器、荧光检测器、柱温箱、色谱柱、液相色谱工作站组成。 2.1 四元梯度泵 串联双柱塞往复泵，能保证在不同流速及不同流动相组成的最佳流速稳定性。自动柱塞清洗装置和全自动漏液检测系统，能防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损。 2.1.1 工作原理：串联双柱塞 2.1.2 通道数量：4个 2.1.3 流量范围：0.001~10.000 mL/min，步进0.001 mL/min ▲2.1.4 最大压力：70Mpa (700 bar, 10100 psi) 2.1.5 压力波动：<0.2 MPa or <1% ▲2.1.6 流量准确度：±0.1% ▲2.1.7 流量精密度：<0.05% RSD or <0.01 min SD 2.1.8 梯度准确度：±0.5%（全流域范围内） 2.1.9 梯度精密度：< 0.15%SD 2.1.10 泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞 2.1.11 液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况 2.1.12 溶剂脱气：内置4通道脱气机 2.1.13 压缩性补偿 全自动，与流动相组成无关 2.2 自动进样器 2.2.1 样品瓶位： 54×12 mm OD 进样瓶（≤ 1.5 mL） 2.2.2 进样方式：流经针环模式，无样品损失，无残留 ▲2.2.3 进样体积：0.01~100μL 2.2.4 进样准确度：± 0.5% 2.2.5 进样量精度：<0.25% RSD ▲2.2.6 交叉污染：0.0004% ▲2.2.7 最大耐压：70Mpa (700 bar, 10100 psi) ▲2.2.8 进样周期：< 8s ▲2.2.9 UDP用户自定义进样，可实现去溶剂效应，在线稀释和在线衍生功能 ▲2.2.10 进样线性 r>0.99999（咖啡因水溶液） ▲2.2.11 自动化特点 条码读取托盘：空段检测，样品拖盘/孔板识别，库存管理 ▲2.2.12 可调系统梯度延迟体积范围：0~230uL连续可调（最小可调单位1uL） 2.3二极管阵列检测器 2.3.1 二极管数：1024 2.3.2 波长范围：190-800 nm（选配钨灯） 2.3.3 波长准确度：± 1 nm 2.3.4 波长精密度：± 0.1 nm 2.3.5 分辨率：~0.6 nm 2.3.6 带宽：1~100 nm 2.3.7 通道数：8 + 3D UV 光谱扫描 ▲2.3.8 灯：氘灯、钨灯 ▲2.3.9 数据采集频率：125HZ；3D模式下也是125Hz ▲2.3.10 自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证 2.3.11 噪声：< ±6 µAU 在254 nm 2.3.12 漂移：< 1 mAU/h 在254 nm 2.3.13 线性：2.2 AU 时 <5%（2.7 AU 时通常 <5%） 2.3.14 光谱全扫描： 具备（VC-D12无此功能） 2.4 荧光检测器 ▲2.4.1 光源：闪烁氙灯 ▲2.4.2 脉冲频率：支持高能模式（300Hz）、标准模式（100Hz）、长寿命模式（20Hz） 2.4.3 扫描模式：激发、发射、同步扫描 2.4.4 激发波长：200~630nm，选配双PMT功能则200~880nm 2.4.5 发射波长：265~650nm，选配双PMT功能则265~900nm 2.4.6 带宽：激发和发射都是20nm 2.4.7 通道数：1个 ▲2.4.8 波长准确度：± 2 nm ▲2.4.9 波长精密度：±0.2 nm ▲2.4.10 最大数据采集频率：100Hz 2.4.11 灵敏度：拉曼S/N: >550 ASTM标准全灯寿命范围内；S/N: >2100当扣除背景噪声时 2.4.12 流通池温控：室温+10 ℃ to 50 ℃ 2.4.13 激发发射波长切换时间：小于250ms 2.5 柱温箱 2.5.1 安全性能：防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测漏液情况。 ▲2.5.2 控温原理：帕尔贴结合空气循环模式、直热模式，即双模式温控。 ▲2.5.3 温控范围：5~85℃ 2.5.4 温度准确度：±0.5℃ 2.5.5 温度稳定性：±0.05℃ 2.5.6 容量：最多2支色谱柱，最长30cm 2.5.7 升温速率：典型值5 min 从 25°C 升温至40°C 2.5.8 降温速率：典型值15 min 从 50°C 降温至20°C 2.5.9 预留额外的两个六通阀或七通阀位置，可用于在线样品前处理等应用 ▲2.5.10 管线接头：不锈钢或MP35N材质，耐压1000bar以上，零死体积接口，无需工具手旋拧紧方式，接头与任意主流厂商色谱柱完全匹配不漏液。 2.6 数据处理系统 ▲2.6.1 数据库：支持甲骨文或者SQL Server关系型数据库，全面保障数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。支持多种查询条件的组合，支持模糊查找与精确查找。 2.6.2 仪器控制：可以控制多个仪器厂商的多种HPLC、 LC和GC仪器，实现完全的双向控制、广泛的命令选项和详细的事件追踪。可以双向连接（仪器控制和数据采集）原厂生产的紫外检测器、二极管阵列检测器、荧光检测器、电雾式检测器、单级质谱以及串级质谱等液相检测器，也可双向连接（仪器控制和数据采集）原厂生产的离子色谱、气相色谱和气质联用仪。 2.6.3 缩略图：在查看已运行完成的样品队列时，无需打开色谱文件，即可通过缩略图查看样品色谱图，实现快速浏览 2.6.4 图形化功能：在查看数据时，可直接将数据转化为直观的图形（如折线图、棒状图、饼图、气泡图等）进行查看，也可将图形置于报告中；无需将数据导出到Excel里进行图形化处理。 2.6.5 动态数据处理：可查看序列中任意的色谱图、光谱图、校正曲线、方法设置和结果。当处理方法参数发生变化时，无需重新手工执行积分处理，所有相关的图会即时自动更新。用于快速有效优化积分、校准和报告并进行查看。 2.6.6 导入与导出：可将数据导出为通用色谱数据格式（AIA、TXT、CSV和GAML等）。 2.6.7 数据报告：集成了电子表格功能，无需特别培训即可掌握报告模版、自定义变量的编辑。支持单个报告和综合报告。报告模板可包含多项内容，例如积分、校准、峰分析、审计追踪等。支持多种格式（PDF、Excel等格式）的输出。 2.6.8 内置分析方法验证、溶出度计算以及含量均匀度测试的模板，无需借助第三方软件即可直接得到结果。 ▲2.6.9 SmartPeaks：当积分向导无法给出满意的积分结果，需要做积分调整时，智能积分功能给出最多5个优化的备选积分方案，用户只需选择恰当的积分方案即可，无需用户自行调整积分参数，积分操作被极大简化，用户上手更快。 ▲2.6.9 eWorkflow：软件官网已有数千个工作流程文件供用户免费使用。即使新手用户也无需学习如何创建分析方法、积分方法、编辑序列、编辑模版、生成报告就能得到实验结果。只需从软件官网下载待测样品的工作流程文件并导入到用户软件工作站，即可得到自动生成的样品分析序列，点击提交序列即得分析结果。从而极大减少了用户学习软件操作时间摸索分析方法时间，提高效率。 2.6.11 支持EP、JP、USP以及ChP的系统适应性参数计算，并可基于预定的参数、计算结果等进行判断，得到通过或者失败的结论后进行指定的相应操作，例如插入进样，重新运行整个样品队列或者选择部分样品进行重新进样等；也可以无条件地执行特定操作 2.6.12 符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11等相关法规的要求，具备用户管理、审计追踪以及访问控制等功能。 可使用三种级别的电子签名。可分别设置独立的电子签名密码与登录密码。支持强密码策略。 ▲2.6.13 软件的方法设置功能，可以在0~230uL体积范围内任意调节系统梯度延迟体积（GDV）功能。 2.6.14 支持自动进样器自定义进样功能，实现在线衍生，在线稀释，大体积进样，解决溶剂效应等功能。 仪器配置要求： 四元梯度输液泵，脱气机,流动相托盘和流动相瓶子，自动进样器，色谱柱温箱，二极管阵列检测器1台，荧光检测器1台， C18 5UM 4.6X250MM色谱柱2根，C18 5UM 4.6X150MM色谱柱2根；2ml含盖样品瓶 1000个，色谱工作站软件1套。工作站级别电脑一套（i5处理器，内存8G，显示器21.5寸，1T硬盘或以上）；打印机一台（A4激光双面打印、可换碳粉）；日常维护保养工具1套。 ▲上述仪器构成只涉及主要仪器设备，中标供应商应确保设备安装调试后能正常开展检测工作，打印检验报告。 |
|  | 化学衍生装置 | 1 | 套 | 1、用途与原理： 用于分析黄曲霉和贝类等毒素，维生素和氨基酸等营养元素、氨基甲酸酯和草甘膦等农残、抗生素、甲醛和六价铬等无机物。 2、工作条件： 温度4℃～45℃；相对湿度≤90%；适用电压220V（±10%），50Hz(±2%) 3、技术要求： 3.1 化学衍生单元 3.1.1 高压恒流泵：选用双柱塞串联式往复泵，由高精度直流伺服电机提供动力，并采用嵌入式微处理器控制和电子压力脉动抑制等新技术； 3.1.2 流速范围：0.001～10 mL/min，以0.001ml为增量 3.1.3 流量精度RSD<0.6% 3.1.4 流量准确度±0.1% 3.1.5 最大操作压力：45MPa 3.1.6 压力脉冲<0.05MPa 3.1.7 可对最大压力进行设定保护 3.1.8 化学衍生池采用惰性流路设计 3.1.9 黑金触控面板独立操作系统及VCS软件系统 3.2 温控反应池： 3.2.1 工作温度：室温-170℃ 3.2.2 温度重现性±0.1℃ 3.2.3 温度准确：±0.1℃ 3.2.4 温度稳定时间小于20min 3.2.5 可选反应池体积0.1ml-2ml 3.3 系统兼容性：兼容所有液相系统，兼容所有模拟检测器：UV（DAD）、FLD 3.4 仪器全惰性MDU管路 3.5 自清洗功能：自动活塞清洗，保护系统和延长系统寿命 3.6 反应池模块化设计，可实现快拆快修 3.7 柱后防回流系统：管内单向阀，当HPLC压力降低时，防止试剂回流至色谱柱 3.8 过压保护系统：设有最大压力上限，保护检测器流通池。 3.9 优良的人机交设计：电脑控制和触摸屏控制两种方式可选，快速且易于设置。 |
|  | 冰箱（0-8）℃ | 3 | 台 | 1、制冷方式：直冷； 2、功率：201-400W； 3、电压：220V； 4、产品类型：保鲜展示柜； 5、门数：三门。 |
|  | 全能型瓶口分配器 | 1 | 个 | 1、产品移液活塞柱由99.7%的高纯度陶瓷制成，可适合各种强酸、强碱和所有有机腐蚀试剂，含氯仿，王水等溶剂，耐磨损； 2、内置在线安全阀与机身一体化设计，不再出现排液管漏液，可有排液，回液和瓶口密封三种状态可选，可安全方便消泡并洄流试剂； 3、整个装置无须拆卸即可进行121℃高温消毒，所有与试剂接触部件都由耐腐蚀的材料：陶瓷、ECTFE和FEP材料制成； 4、配备万能防倾倒底座，可兼容底部直径75mm-120mm玻璃塑料试剂瓶，防止主机倾倒。并带折叠进液管可适用各种深度的试剂瓶，配三个以上瓶口转换接头（含A38）, 适合于多种规格的试剂瓶。 |
|  | 全能型瓶口分配器 | 1 | 个 | 1、产品移液活塞柱由99.7%的高纯度陶瓷制成，可适合各种强酸、强碱和所有有机腐蚀试剂，含氯仿，王水等溶剂，耐磨损； 2、内置在线安全阀与机身一体化设计，不再出现排液管漏液，可有排液，回液和瓶口密封三种状态可选，可安全方便消泡并洄流试剂； 3、整个装置无须拆卸即可进行121℃高温消毒，所有与试剂接触部件都由耐腐蚀的材料：陶瓷、ECTFE和FEP材料制成； 4、配备万能防倾倒底座，可兼容底部直径75mm-120mm玻璃塑料试剂瓶，防止主机倾倒。并带折叠进液管可适用各种深度的试剂瓶，配三个以上瓶口转换接头（含A38）, 适合于多种规格的试剂瓶。 |
|  | 酸度计 | 2 | 台 | 1、测量范围：pH：0.00～14.00； 2、分辨率：0.01pH； 3、稳定性：±0.01pH±1个字/3h 4、配置要求：每台酸度计配2支pH电极。 |
|  | 数控超声波清洗器 | 1 | 台 | 1、功率： 超声功率200w，加热功率400w； 2、标准超声频率：40KHz； 3、外形尺寸：约320*264*345mm；内槽尺寸：约300*240*150mm； 4、工作时间：1-480min 可调； 5、温度设定范围：室温-80℃； 6、超声功率可调范围：40-100%； 7、容量：10L。 |
|  | 低温恒温槽 | 1 | 台 | 1、温控范围：-10~100℃； 2、温度精度：0.01℃； 3、温度波动度：0.05； 4、循环方式：内、外循环； 5、泵流量（L/min）：10； 6、功率（W):2000。 |
|  | 电子分析天平 | 3 | 台 | 1、可读性：0.1mg，最大称量值：220g；重复性(sd)：0.08mg，线性误差：0.2mg，秤盘尺寸：ø 90mm； 2、配置清单：每台天平配主机1套、中/英文操作说明书1套，产品保修卡1套、天平清洁用刷子1个、不锈钢实心秤盘1个、防风圈1个，电源适配器1个。 |
|  | 电子分析天平 | 3 | 台 | 1、最大称量值：1200 g； 2、可读性：10 mg； 3、重复性：10 mg； 4、线性误差：20mg； 5、灵敏度漂移：3.0 ppm/˚C； 6、稳定时间：1S； 7、秤盘外形尺寸 ：约180x180 mm； 8、配置：每台天平配天平清洁用刷子1个、防风罩、秤盘、塑料保护罩、防风圈1，通用交流适配器. |
|  | 大容量电动移液器 | 10 | 台 | 1、适用于0.1 ml 到100 ml 标准刻度玻璃和塑料移液管、血清管。 2、移液器顶部超大LCD液晶显示，电量不足时，蓝色指示灯闪动提示。 3、八档吸液和放液速度单独可调，LCD显示选择的移液速度，胜任各种粘度、密度、挥发性等溶液的快速移取。 4、充电时间：3小时，一次充电可连续使用15小时。 5、配有疏水滤器，有效防止过量液体进入枪体内，防止交叉污染 6、标配含挂架、座架和1ml适配器 |
|  | 手动单道可调微量移液器 | 3 | 台 | 1、采用高科技材质，重量轻（仅约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀； 2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； 3、人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）； 4、下半支可徒手拆卸，便于清洁保养； 5、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性； |
|  | 瓶口分液器 | 1 | 台 | 1、适用于强腐蚀性溶液（强酸）分配、有机溶剂分配、盐溶液分配.安全排液系统：组合的安全排液系统在排液管没有安装好的情况下可以阻止液体流出； 2、安全阀：采用内循环方式排气泡，既避免了溶液浪费又保证了分液精度； 3、嵌入式吸液管：吸液管长度可调适用于不同规格的试剂瓶； 4、标配多个瓶口转换接头，适合于多种规格的试剂瓶。 |
|  | 电子天平 | 1 | 台 | 1、最大称量：2000g； 2、最小读数：0.01g； 3、秤盘直径mm：Φ110。 |
|  | 电子天平 | 1 | 台 | 1、最大称量：30kg；2、分辨率：1g； 3、校准砝码：30kg。 |
|  | 移液枪 | 2 | 台 | 1、连续可调1-10ml； 2、顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，手感好。有效预防移液中间的误操作； 3、低于50ul量程的移液器双活塞设计确保移液器具有强吹出能力； #### 4、每台移液枪配5包适配枪头。 |
|  | 移液枪 | 2 | 台 | 1、连续可调0.5-5ml； 2、顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，手感好。有效预防移液中间的误操作； 3、低于50ul量程的移液器双活塞设计确保移液器具有强吹出能力； 4、每台移液枪配5包适配枪头。 |
|  | 移液枪 | 2 | 台 | 1、连续可调100-1000ul； 2、顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，手感好。有效预防移液中间的误操作； 3、低于50ul量程的移液器双活塞设计确保移液器具有强吹出能力； 4、每台移液枪配5包适配枪头。 |
|  | 实验用铂金坩埚 | 4 | 台 | 1、重量：约100g ，带盖； 2、尺寸（mm）约：上口56mm,高50mm,底37mm。 3、铂金含量大于等于99.95%。 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、安装调试费、验收费（含检定、校准费，如有）； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 |  |  |
| ▲质保期 |  | 按国家有关规定实行产品“三包”，货物（易耗品除外）质保期不少于一年，分项设备有质保期要求的按其要求。保修期自安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。保修期内，中标人将负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零、部件，一切费用由中标人负责。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1.免费送货上门，免费安装调试，免费现场培训2～3名相关人员至掌握设备操作及日常维护。分项设备要求提供产品生产厂家提供技术人员培训的，按其要求执行。 2.设备出现故障后，中标人需要2小时内做出响应，4小时内派工程师到现场进行故障排除，48小时内故障无法修复的，需要立即提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3.软件在维保期内免费维修及完善性升级。 |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  | 交付使用期：合同签订生效后，2021年9月30日前完成合同金额80%的供货进度，12月31前通过验收。 交货地点：南宁市内用户指定地点。 |  |  |
| 其它要求 |  | 1.投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实逐项填写技术规格偏离表。 2.本分标的核心产品：高效液相色谱-质谱联用仪。 |  |  |
| 付款条件 |  | 合同签订后10个工作日内，甲方向乙方首次支付合同金额的30%；所有设备到货验收合格后支付合同总金额的68％，合同总金额2％的货款作为质保金，验收合格之日起算，验收合格后满1年无质量问题，10个工作日内一次性付清给中标人（无利息）。采购人付款前，中标供应商应将同等金额的合法、有效发票开具给采购人，否则，采购人可以顺延付款。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.履约保证金金额：中标金额的2%。 2.中标人收到中标通知后5个工作日内，以转账方式将履约保证金缴纳给采购人，否则，不予办理签订合同。所有货物验收合格后，无合同履约质量问题，10个工作日内一次退还履约保证金，不计利息。 |  |  |
| ▲进口产品说明 |  | 1.序号第1、2、3、4 项设备已办理采购进口产品审批手续，投标人可选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。如果投标人选投进口产品的，投标报价均应为人民币免税价，中标供应商须代办理免税及报关等手续（采购人可协助），所有费用由中标供应商负责。其他设备不接受进口产品参与投标。 2.投标人如所投的本分标第1、2、3项仪器设备是进口产品，投标文件必须提供该项产品原厂商或中国大陆有效代理商出具有效授权书原件和有效的售后服务承诺书原件，否则投标无效。 |  |  |

B分标

| 一、采购需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数、性能（配置）及其它要求 （带▲号的条款均为实质性要求条款，必须满足） |
|  | 氮吹仪 | 3 | 台 | 1.应用领域： 本系统采用涡旋剪切气流对样品液面进行吹扫，使溶剂表面形成涡旋，增大溶剂表面积，加速溶剂挥发过程，同时利用涡旋不断清洗样品管壁，减少样品在管壁的吸附。在氮吹的同时利用水浴对样品进行加热，维持溶剂的挥发速度。本系统可实现样品溶剂的快速挥发和快速浓缩样品，广泛应用于制药/生物技术实验室、食品和饮料检测实验室、环境检测实验室、农残检测实验室、烟草检测实验室、香精香料实验室等。 2. 工 作 环 境 ： 2.1、操作温度 ： 环境温度 18 - 32℃ 2.2、电源供给 ： 220-240 V, 50/60 Hz 2.3、相对湿度 ： 20% - 90%， 无 凝 结 3. 仪器性能指标： 3.1.1涡旋剪切气流：涡旋剪切气流技术，斜向吹扫样品使浓缩快速、有效。气流由管壁方向螺旋作用于样品，使样品产生涡流运动避免样品由于氮气直吹而使样品溅出及粘附试管壁上的可能，使样品浓缩快速、平和，便于复溶。 3.1.2 气流可调范围：精确可调的流量控制，每个出气嘴的流量范围0-3.5L/min，提升了浓缩性能及实验的可重复性和一致性。 3.1.3 处理样品数量：最大可同时处理48个样品，出气口可独立开关 3.1.4 样品管体积：使用常规支架时1.5-60 mL，根据需要可升级至6位自动定量浓缩支架的样品体积最大为200 mL） 3.1.5 多功能支架：设备采用多功能支架，一种支架可同时适用于多种不同规格的样品管。直径小于等于20mm的样品管为48位，大于20mm的样品管为24位。支持使用塑料离心管，特殊设计使得塑料离心管不会在水浴中浮起。 3.1.6 操控面板：7英寸彩色触摸屏控制，可显示运行参数，操作简单。 3.1.7方法编程：支持方法编程和存储，可实现浓缩过程中气流的自动梯度控制， 而不需要在浓缩过程中手动调节气流，优化浓缩过程。配合自动定量浓缩管及支架，可实现自动定量浓缩。 3.1.8 可视化：采用透明设计，可从多个角度直观观察浓缩进程，而不需要停机取出样品管观察，保证了工作的持续性。 3.1.9 水浴温控范围：室温至90℃。 ▲3.1.10 四种气流控制模式：恒定模式、梯度模式、斜率模式、手动模式。可设置不少于3种梯度的气流自动变化，提高氮吹效率，消除交叉污染的风险。 3.1.11具有水浴照明系统，进一步提升浓缩过程的可视化 3.1.12支持休眠模式，且具有自动唤醒功能，可在指定的时间启动加热，以缩短等待时间。 3.1.13 抗酸防腐蚀：可选采用PTFE涂层的氮吹针实现酸性及腐蚀性溶剂的样品浓缩。更换简单，无需更换额外的硬件或主机。 3.1.14气源要求：使用氮气或空气，最小入口压力：60psi；最大入口压力：130psi。 3.1.15 自带排气装置，可无需在通风橱中使用。 3.1.16即插即拔式排水口设计，换水更加方便。 4.配置： 4.1、多功能全自动样品浓缩仪主机1台 4.2、48位10-20mm试管支架1个 4.3、24位21-30mm试管支架1个 4.4、16 x 125 mm试管1000支 4.5、氮气发生器1台 4.5.1、采用超细化中空纤维膜分离技术，所产氮气纯度高 4.5.2、膜分离器采用螺旋卷式分离结构，以增加膜比表面积，提高氮气发生器分离效率 4.5.3、输出压力≥0.6Mpa，能够满足高通量自动氮吹仪气源要求 4.5.4、氮气流速、纯度：流速范围≥100L/min，纯度：90-99% 4.5.5、具有双压力保护装置：当氮气发生器内部压力异常时,系统具有自我保护功能 4.5.6、内置由两台空气压缩机 4.5.7、内置≥两个大功率对流扇,减轻空压机负担，延长氮气发生器使用寿命 4.5.8、耐高湿环境：环境相对湿度≥70％情况下，氮气发生器仍可正常运行 4.5.9、内置消音器及隔音机箱,系统（包括主机和压缩机）噪音水平：不高于65分贝 4.5.10、氮气压力露点低: ≤－38℃ 4.5.11、空压机和氮气发生器连接方式：空压机内置式 4.5.12、氮气发生器底部具承重轮及锁扣设计,安放平稳,移动方便 ▲上述仪器构成只涉及主要仪器设备，中标供应商应确保设备安装调试后能正常开展氮吹进行样品浓缩。 |
|  | 旋转式摇床 | 2 | 台 | 1.运行方式：往复； 2.周转直径：30 mm； 3.允许震荡承重量(含夹具)：15 kg； 4.电机输入功率：70 W； 5.电机输出功率：19 W； 6.允许连续运转时间：100 % ； 7.速度范围：0 - 300 rpm； 8.时间设置范围：1 - 55 min； 9.运行方式：定时，连续运转； 10.配置：主机1台，通用夹具 1个。 |
|  | 酸度计 | 1 | 台 | 1、测量范围：pH：0.00～14.00； 2、分辨率：0.01pH； 3、稳定性：±0.01pH±1个字/3h 4、配置要求：每台酸度计配2支pH电极。。 |
|  | 离心机 | 4 | 台 | 1、最高转速6000rpm(转/分)、 2、最大相对离心力5200(×g)、 3、规格容量20ml×12、 4、定时范围0min～99min、 5、要求配有电子门锁装置。 |
|  | 旋转蒸发仪整体套装 | 2 | 套 | 一、旋转蒸发仪主机参数： ▲1、旋蒸主机及整套配置内的其他产品来自同一厂家 2、水浴锅温度调节范围:室温+5℃~180℃ 3、水浴锅温度调节精度：•±1.5℃（水）±3℃（油） 4、水浴锅温度控制：微电脑ON-OFF控制 5、水浴锅加热功率：1.0kW（水浴锅本体加热）、水油兼用 6、水浴锅温度设定及显示方式：薄膜按键输入，数字显示。 7、回转速度：10~310rpm 8、蒸发能力：25mL/min(水的蒸发量) 9、到达真空度：399.9Pa（3mmHg）以下 10、管路连接口径：接口外径10mm 11、旋转设定：旋钮设定 12、安全功能：保险丝、温度过升防止器 13、升降方式：无段式升降，根据试料容器的尺寸形状，可在任何位置固定。 14、升降器冲程：180mm ▲15、冷凝管：直立式双层冷凝管•冷却面积≥0.146㎡ ▲16、要求具有独立四通瓶结构，防止冷凝液回流到密封垫位置 17、回收瓶：球型瓶 1L球磨口 NS35/20 18、试料瓶：梨型瓶1L标准磨口 NS29/38 19、旋转轴：内径18 x全长156mm TS29/38(加厚轴) 20、真空密封垫：特氟龙密封垫+特氟龙复合含氟橡胶密封垫的双重密封型 ▲21、玻璃件可安装在主机左右任何方向，可根据试验台空间以及用手习惯进行安装 22、可设置自动正反转，可使用于粉体等样品的干燥及含有固体物质的样品干燥、浓缩。 二、冷却水循环装置参数： 1. 循环方式：密闭式循环 2. 温度设定范围：-20℃～30℃（无加热器） 3. 温度调节精度：±2℃（-20～0℃设定时）±1℃（0～20℃设定时） ▲4. 冷却能力：450W at液温10℃， 310W at液温-10℃ ▲5. 外部循环能力：最大流量9L/min、最大扬程4.2m（50/60Hz） 6. 温度控制：冷冻机ON-OFF控制 7. 温度设定•显示：触摸式按键输入•数字显示、最小值1℃ 8. 安全功能：漏电过电流保护、冷冻机过载保护回路、冷冻机保护定时器、温度调节器自我诊断机能、循环泵阻抗保护 9. 外部输入输出：旋蒸用通讯接口 10. 冷冻机•冷媒：空冷式 输出450W•R404A 11. 冷却管：镀镍铜管 12. 外部循环接嘴：出水口、回水口相同适用外径10mm配管 13. 水槽尺寸•容量：约130Wx230Dx115H（mm）•约 3.2L 三、隔膜泵参数： ▲1、排气量(HIGH•LOW)：30L/min•20L/min 2、到达真空度：10hPa 3、安全功能：马达异常检知 4、马达：90W 5、接触气体部材质：PPS、特氟隆 四、真空控制器参数： 1、真空度设定范围：0-760mmHg（Torr）0-1013hpa（mbar） 2、压力测定范围：0-800mmHg（Torr）0-1066hpa（mbar） 3、蒸汽温度测定范围：-20~150℃（选配温度传感器连接时） 4、设定控制方式：旋钮设定、键盘输入、电磁阀开关、输出电压可变 ▲5、压力单位设定：mmHg、Torr、hPa、kPa、mbar 6、控制程序:定值浓缩•溶媒内置程序•自动浓缩•真空度分段程序控制 ▲7、控制项目：压力控制•温度控制（冷却水、浴槽、蒸汽）•自动升降•旋转 8、显示器：彩色TFT液晶显示（4.3寸） 9、显示内容：运行模式、运转状态、测定压力、设置压力、蒸汽温度（选购） ▲10、外部输入输出：冷却水循环装置•浴槽•旋转蒸发仪共通通信端子、NVC-NVC通信端子（2台真空控制器通信用）、变频隔膜真空泵通信端子、隔膜泵控制单元通信端子、蒸汽温度传感器端子、USD（电脑通信用），可对冷却水循环装置（CCA-1112A、CA-1116A、CA-1330），隔膜真空泵（NVP系列、DTC-30DC、EVP系列 ）等配套设施进行联动控制，显示各相关设备的运行情况、参数的设置和更改； ▲11、已经存储了有代表性的溶剂浓缩程序，对常用溶剂进行保存，浓缩时只需选择调用即可开始（程序控制模式）； ▲12、内置压力段程序控制功能，1个程序可以设置99个压力段控制或与定值控制，减压，释放真空等进行组合的压力控制，可保存5个程序。 五、溶媒回收装置参数： 1、溶媒回收方式：冷却器+废液回收瓶； 2、冷却器.容器：溶媒废气冷凝.回收瓶（500ml） 3、连接口径：单件试管：外径10mm 4、外尺寸：约200W x 350D x 720H 5、重量：约7.8kg 五、每套配置：旋转蒸发仪，隔膜泵，冷却循环水，真空控制器，溶媒回收装置。▲上述仪器构成只涉及主要仪器设备，中标供应商应确保设备安装调试后能正常开展旋转蒸发。 |
|  | 24位固相萃取真空装置 | 5 | 台 | 每套配置要求： 1、玻璃缸1个 ， 2、顶盖1个 （含24套鲁尔头和堵头）和垫圈以及24个流量控制阀， 3、黑色支脚 4支， 4、真空表组件1套、 5、聚丙烯导向针24个、 6、收集管支架（4块支撑板）1套 、C型夹以及支撑杆、 7、5ml玻璃试管24支、12ml玻璃试管24支 ▲上述仪器配置只涉及主要仪器设备，中标供应商应确保设备安装调试后能正常开展固相萃取。 |
|  | 瓶口分配器 | 4 | 台 | 1、4 位数字显示，可简单的通过调节数字显示直观准确的移取各种液体； 2、优秀的化学耐性，不同型号可适用于绝大多数实验室常用试剂和腐蚀性液体。红色普通型适用于酸，碱，盐溶液，黄色有机型适用于强酸及大部分的有机溶剂； 3、可整支 121°C 高压湿热灭菌，适用于移取各类需要无菌要求的液体； 4、10 倍量程段，移液体积的范围更广，操作空间更大； 5、最高的移液精准度，可达到≤0.5%的高精度； 6、采用浮动活塞原理，提供了更好的活塞密封性，同时移液时耗力更少，移液过程轻松流畅； 7、具有安全回流阀，残留液体可直接排回试剂瓶中，确保安全性的同时能更节省试剂； 8、排液管具有阀门设计，拆出排液管时阀门自动关闭，不会造成漏液现象，保障了使用安全性； 9、垂直设计的排液管盖和旋盖设计，移液时不会干扰移液过程，且在移液完成时保证残留液不会滴出； 10、瓶口分液器机身及活塞采用具有优秀化学耐性的材料制成，确保了使用的安全性及化学耐受性，试剂接触部件的材料：硼硅酸盐玻璃， 陶瓷， 铂铱或钽合金，ETFE、FEP、PFA、PTFE 及 PP； 11、随包装提供 3-5 个瓶口转接环，各种试剂瓶皆可使用。同时提供丰富的配件，可适用于连续分液，需要干燥环境的试剂及灭菌试剂； 12、量程：5 - 50ml，分刻度0.2ml。 |
|  | 原子吸收分光光度计 | 1 | 台 | 一、主要参数：同时具有火焰和石墨炉两种模式的小型化堆栈设计，双光束光纤光学系统，包括火焰原子化器、石墨炉原子化器及石墨炉自动进样器、工作站、空压机、石墨炉循环冷却水等必备的附件。实时双光束系统,波长范围190一890nm,狭缝：0.2-2.0nm,光栅：平面全息光栅，刻线密度1800条/mm,双闪耀波长，灯架：8灯架，背景校正：高强度氘灯校正,火焰灵敏度：5ppm Cu，吸光度≥0.75A，≤0.5% RSD,典型元素检出限 （3σ）：Cu ≤ 2.0ug/l，Ca ≤ 2.0ug/l,石墨炉类型：横向加热，等温平台石墨炉,石墨炉配有石墨管彩色观测系统，安全功能：具备石墨管损坏报警装置,背景校正：纵向塞曼效应背景校正，典型元素检出限（3σ）：Pb ≤0.1ug/l, Cd ≤0.01ug/l,石墨炉自动进样器：大于120位样品盘，进样体积1到99微升，可自动配制15个标准溶液，自动稀释和浓缩样品，自动控制测定精度、线性、回收率等；软件注重速度和功能的设计，可快速方便的从样品数据中获取结果，可全自动制定分析方法，可允许用户在离线状态下创建方法、评论或重新处理数据，甚至随时添加样品，无需中断正在进行的分析，软件具有易生成并使用的数据报告，包括各种向导、工具提示等，以满足各种复杂的数据处理要求。 二、配置要求： 1. 原子吸收光谱仪（含石墨炉可视系统1套，塞曼石墨炉和自动进样器模块1套，操作软件1套）1台 2. 循环冷却水系统 1台 3. 原装编码空心阴极灯：可测Fe,K,Ca、Na、Mg、Sb、Mn、Cu、Pb、 Cr、 Cd、Zn、Al、Ni共14盏. 4.长寿命石墨管50根，每根在2800℃灰化温度下可使用2000次。 5.静音无油空气压缩机1台 6.120位以上自动进样器1台 7.火焰随机启动包 1包 8.石墨炉随机启动包 1包 9. 工作站级别电脑一套（i5处理器，内存8G，显示器21.5寸，1T硬盘或以上）；打印机一台（A4激光双面打印、可换碳粉）； ▲上述仪器构成只涉及主要仪器设备，中标供应商应确保设备安装调试后能正常开展检测工作，打印检验报告。 |
|  | 原子荧光形态分析仪 | 1 | 台 | 1.形态分析前置技术要求 1.1、采用外置自动进样器 1.1.1、 全面实现软件反控 1.1.2、大容量样品盘：标准盘：2 毫升瓶 96位 1.1.3、定量环体积100 uL可实现微量、部分、全环三种进样方式，完成单点配曲线。 1.1.4、感应识别样品盘/瓶缺失功能 1.2、 形态分析液相色谱装置 1.2.1、输送系统：双柱塞杆高压二元梯度泵 1.2.2、 全自动切换砷/汞形态专用色谱柱；全自动的总量/形态切换功能；全自动的紫外/非紫外管路切换功能；全自动开关紫外消解灯。（均无需手工切换） 1.2.3、大体积双色谱柱柱温箱，控温范围30℃-80℃，控温精度<0.1℃ 1.2.4、 流速：10ml泵头:0.001-9.999ml/min 1.2.5、 最大压力：40MPa 1.2.6、流速准确度:10ml泵头：±1% (1ml/min) 1.2.7、流速准确性：RSD:<0.5%（1ml/min） 1.3、 形态分析蒸气发生装置 1.3.1、 多色LED显示灯，直观显示仪器的所处状态（运行/待机/报警） 1.3.2、全内置最新设计的紫外消解单元，可100%消解各种砷、汞的价态，无需再加氧化剂（比如做汞形态无需使用过硫酸钾） 1.3.3、化学气相发生气液分离装置，大体积设计，适用于剧烈反应，具有功能强大的除水效果，降低了噪声，降低了检测限。 1.4、全新自主设计的液相色谱-原子荧光联用仪数据工作站软件 1.4.1、全面的仪器控制，统一的方法管理。 1.4.2、混合序列设置，可设置不同方法（如砷、汞形态测量可以在一个程序中完成，人员无需值守切换方法），并能实时监控仪器状态。仪器检测结束后自动清洗、关灯、关火、仪器停止运行，做到真正自动化。 1.4.3、完善的系统自检。 1.4.4、可自主编辑的报告模板。 1.5、配备独立防腐，造型美观的溶剂托盘，所用试剂独立存放，放心安全。 1.6、专用的液相色谱和氢化物发生原子荧光光谱仪接口：可以有效的把柱后流出液和氢化物发生液体混合。 1.7、形态分析检出限（DL）： As（III）<0.04ng、DMA<0.08ng、MMA<0.08ng、As（V）<0.1ng SeCys<0.3ng、SeMeCys<1ng、Se（IV）<0.1ng、SeMet<2ng Hg（II）<0.05ng、MeHg<0.05ng、EtHg<0.05ng、PhHg<0.1ng Sb（v）<0.5ng、Sb（III）<0.1ng (验收以三价砷和五价砷检出限为标准) 1.8、形态分析精密度（RSD）<4% 1.9、线性范围达到三个数量级 1.10、能与单位现有原子荧光联机检测元素形态。 2.配置要求 2.1 SAP-50形态预处理装置 1套 2.2 双泵梯度系统输液泵1套 2.3 96位液相自动进样器1套 2.4 C18色谱柱及保护柱2套 2.5 阴离子色谱柱及保护柱2套 2.6 形态分析预处理装置备件1套 2.7 形态分析专用软件1套 2.8 形态主机1年耗材2套 2.9. 工作站级别电脑一套（i5处理器，内存8G，显示器21.5寸，1T硬盘或以上）；打印机一台（A4激光双面打印、可换碳粉）； ▲上述仪器构成只涉及主要仪器设备，中标供应商应确保设备安装调试后能正常开展检测工作，打印检验报告。 |
|  | 微波消解萃取仪 | 1 | 台 | 一、技术要求： 1、适用于用于植物、生物样、食品、药品、肥料、饲料、环境样、矿物、地质、聚合物、金属、原油、陶瓷、电子废弃物、废水等等各种样品金属元素分析的样品密闭消解前处理，作为AA,AF,ICP,ICPMS的前端样品制备，保证数据有效、完整性； 2、适用于实验室样品中有机污染物，农药残留含量的萃取分析前处理； 3、主机和控制终端为专业一体化（内置触摸屏）。 4、仪器总体要求：最多能够快速地同批次处理40个食品、药品、农产品、土壤、生物样品、污水、环境监测类等相关样品，同时非接触地控制40个样品罐的温度和压力安全，操作简单，高压消解罐无易耗品 ； ▲5、微波源采用专业双磁控管设计，安装功率≥3150W，微波输出功率≥1800W，微波能量采用垂直双向波导技术，微波从腔体的顶部和侧面两个微波输出口输出微波，保证微波能量场均匀，确保样品充分消解，全功率范围非脉冲控制，连续可调，控制精度：±1W； 6、主机配备功率最大化系统，瞬时同步大功率平台，保证微波输出能量最大化，三维微波输出，确保难溶样品消解完全； 7、主机配备多种接口，采用至少6个USB接口，可通过优盘等导入、导出应用方法，升级系统软件；采用至少2个以太网网口，可实现在线维修，传导数据，视频教程等； 8、主机门体具有大面积防弹玻璃视窗（尺寸不小于20cm*20cm），直接观察腔内消解罐异常情况，保证开关门安全，具有内置灯光识别反应状态系统，可通过灯光信号变化反馈反应状况和不同的消解阶段； 9、内置视频培训教程和文件及EPA、GB等国际标准通用方法，中文操作界面，用户可以直接选择无需特别培训； 10、内置一键式自动消解模式和经典消解模式两种消解模式，用户可自由选择和切换； 11、采用开放式Linux操作平台，结合先进的智能一键式操作技术，用户只需选择样品类型，仪器自动匹配消解程序和温度、压力、时间等消解参数，全过程无需用户手动输入任何参数，实现一键式消解； 12、主机可以实时显示和控制整个消解过程的温度、压力、功率数据和曲线图，同时可以实时显示和控制全罐温度曲线图及温/压双曲线图； ▲13、温度控制系统：底部安装，温度数据不受液面高度影响，保证精确的温度和最少的用酸量，无需其他的辅助连线实现实时监测40个所有反应罐的温度，并显示每个反应罐的温度柱状图，测温范围：常温-330℃，控温精度1℃； 14、压力控制系统：非接触式全罐压力控制系统，压控系统无需任何的连线与主机相连，40个反应罐内的压力，任何反应罐压力变化达到设定值，自动发出安全警告，并停止微波发射； ▲15、消解罐自动识别监控系统：腔体底部有非接触式红外消解罐自动识别监控系统两套，自动识别用户使用的消解罐状态（如消解罐类型、数量等），智能匹配最适合的消解程序，实现安全完备的自动消解； 16、消解罐工作方式为连续360°同向旋转和180°往复旋转两种方式可选； ▲17、内罐材质：高性能体状纯TFM材料，材料设计最高耐温330℃，设计最高压力2538psi，实验温状态下：最高耐温260℃，最高耐压1500psig，高压罐体体积≥60mL，超高压罐体体积≥110mL； ▲18、内罐设计：采用压力弹片泄压方式，无防爆膜，金属片等任何耗材，泄压弹片为实心TFM材质，可用酸浸泡清洗；外套与内罐紧密贴合无缝隙，保证操作安全和样品完整性；消解罐放入消解转子后直接上机消解，无须再添加盖子或任何装置； ▲19、外罐：高性能宇航复合纤维材料，最高耐温600℃，最高耐压10000psi，能承受如铁锤等重物连续敲击而不发生形变和损坏，以此作为验收标准杜绝使用金属材质外罐发生电弧打火的安全隐患； ▲20、消解转子：为高性能体状复合聚合高分子材料，无金属材质，不吸收微波，耐高温及酸碱度极强，轻便易搬动，转子采用和外罐的分离设计，更加安全且容易清洁； 21、罐体手动开关：全TFM材料，防腐蚀性高，轻便耐用，适合各类实验者使用； ▲22、安全性：整机非金属材料外壳设计，通过相关安全认证，具有防爆五层复合钢结构可视化安全门，在危险出现的时能动平行弹出，提前释放横向冲击波，具有防爆可视窗且可正面观察腔内运行情况，保证操作安全。 23、消解完成后风冷时间≤15min，冷却过程禁止搬运，确保安全； 24、工作条件电源：220VAC±10%,环境温度：10-40℃ 。 二、配置要求： 1、微波消解系统主机 1套 2、一键式智能消解系统 1套 3、非接触底部温度控制系统 2套 4、非接触压力监控系统 1套 5、全自动消解罐智能识别控制系统 2套 6、腔内火花监测系统 1套 7、40位高压消解罐整体转子 2个 8、高压消解保护外罐 80套 9、高压消解内罐（含罐子，泄压弹片，盖子）120套 10、全TFM材料罐体手动开关 2个 11、消解罐架 4套 12、精密控温赶酸装置（国内配套） 2套 13、随机附件 1套 |
|  | 恒温培养箱 | 8 | 台 | 1、控温范围：0～60℃；2、温度分辨率：0.1℃；3、温度波动度：高温±0.5℃、低温±1.0℃；4、内胆尺寸(MM)：W*D*H520*460*1050；5、外形尺寸(MM)：约W*D*H620*690*1590；6、载物托架3块；7、定时范围：1～9999min。 |
|  | 霉菌培养箱 | 8 | 台 | 1、控温范围：0～60℃； 2、温度分辨率：0.1℃； 3、温度波动度：高温±0.5℃、低温±1.0℃； 4、内胆尺寸(MM)：约W*D*H520*460*1050； 5、外形尺寸(MM)：约W*D*H620*690*1590； 6、载物托架3块； 7、定时范围：1～9999min。 |
|  | 精密恒温鼓风干燥箱 | 1 | 台 | 1、输入功率：2050W； 2、温度分辨率：0.1℃； 3、恒温波动度：±1℃； 4、温度均匀度：±2.5%(测试点为100℃)； 5、搁板：3块； 6、工作室尺寸（mm）：约W×D×H 600×450×900； 9、外形尺寸（mm）：约W×D×H 755×785×1130； 10、容积：250L； 11、定时范围：1～5999min。 |
|  | 冷藏柜（非医用） | 1 | 台 | 1、容量：498L； 2、体积：约1120*440*660（立方米）； 3、功率：200W； 4、外形尺寸：约长1260*宽650*高860（mm）。 |
|  | 冷冻柜（非医用） | 1 | 台 | 1、总容积：538L； 2、制冷方式：直冷； 3、额定耗电量：4.5Kwh/24h； 4、控温方式：机械控温； 5、额定电压/频率：220V； 6、额定输入功率：300W。 |
|  | 均质器 | 1 | 台 | 1. 电源：AC 220V/50Hz； 2. 有效容积：50-400mL； 3. 拍击速度：1-16次/秒； 4. 定时范围：1秒-1小时或连续运行； 5. 拍击板材质：不锈钢； 6. 功率：350W。 |
|  | 光学显微镜 | 1 | 台 | 用途：可观察普通染色的切片观察。 1.工作条件 1.1、适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度80%的环境条件下运行。 1.2、配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2.主要技术指标 2.1、生物显微镜 2.1.1、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 2.1.2、放大倍率：40-1000倍 2.1.3、载物台：钢丝传动，无齿条结构，尺寸为211mm × 154mm，活动范围为X轴向76mm × Y轴向52mm，双片标本夹 2.1.4、调焦机构：载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮）机构导向，采用粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈为36.8mm，总行程量为25mm，微调行程为每圈0.2mm，具备粗调限位挡块和张力调整环 2.1.5、聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片 2.1.6、照明系统：内置长寿命LED光源，≥60000小时内置透射光柯勒照明 2.1.7、观察筒：视场数≥20，瞳距调节范围为48-75mm，铰链式 2.1.8、目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 2.1.9、物镜转盘：与显微镜机身固定的4孔物镜转盘 2.1.10、物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1）、10X（N.A.≥0.25）、40X（N.A.≥0.65）、100X（N.A.≥1.25） 2.1.11、防霉装置：在观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理 2.1.12、所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识 3.1.显微成像系统： 3.1.1、采用2100万像素4\3英寸靶面彩色芯片，具有高灵敏度，低噪音，大视野的特性，自带64MB缓存，图像传输更稳定，支持Labview、Halcon、OpenCV等第三方软件。 3.1.2、产品配置 3.1.2.1、芯片尺寸：4\3英寸， 2100万像素彩色逐行扫描图像传感器； 3.1.2.2、像素点尺寸：3.3μm×3.3μm； 3.1.2.3、图像数据格式：12bit； 3.1.2.4、响应光谱：380nm~1100nm； 3.1.2.5、有效增益：1~32X 曝光模式：卷帘式快门； 3.1.2.6、高速的USB3.0传输口输送，带64MB缓存； 3.1.2.7、分辨率和帧率：5280*3952 21 fps 任意尺寸ROI 3.1.2.8、曝光时间：100μs~1000μs 曝光控制：手动/自动/区域曝光 3.1.2.9、白平衡：手动/一次/区域白平衡 3.1.2.10、拍照支持格式：RAW、BMP、JPG、PNG 支持软件接口：TWAIN，DirectShow。 3.2.软件： 3.2.1.用户管理：系统集成身份认证功能，预设管理员、组长、普通用户三个类型账号，不同类型账号按需设置相应使用权限。 3.2.2.审计追踪：根据GMP关于计算机化系统使用要求设计，配合用户管理模块，系统自动记录软件使用日志。 3.2.3.相机控制，多重拍摄，直方图均衡化，实时荧光多通道合成，图像测量，配套远程服务系统等。 |
|  | 移动紫外线消毒车 | 10 | 台 | 1、灯管功率30w*2； 2、电源频率50Hz±10%； 3、紫外线主波长253.7nm； 4、光源类型：紫外线光源； 5、适用面积：50-100㎡。 |
|  | 高压灭菌锅 | 2 | 个 | 1、操作温度范围 ： 灭菌：105－135 ℃ (0.019MPa to 0.212Mpa)； 加热： 45－104℃ (0 to 0.015Mpa)； 保温： 45－95 ℃； 2、有效容积: 69 L；内部容积: 79 L； 3、锅体材质：SUS304不锈钢； 4、电耗 ：3kW (2,580kcal/h) 5、附件：不锈钢篮子 |
|  | PH计（台式） | 2 | 台 | 1、仪器级别： 0.001级； 2、测量参数： pH值、mV（ORP）、温度值； 3、测量范围：pH：（-2.000～20.000）pH；mV：（-2000.00～2000.00）mV；温度： （-5.0～130.0）℃。 4、分辨率： pH： 0.001pH ；mV： 0.01mV ；温度： 0.1℃。 5、基本误差 pH：±0.002pH； mV：±0.03%FS； 温度：±0.1℃。 6、稳定性：（±0.002pH）/3h； 7、标配电极： E-201-L型复合电极； 7.1、标配电极配套测量范围：(0.000～14.000)pH。 |
|  | PH计（便携式） | 1 | 台 | 1、仪器级别：0.001级； 2、测量参数：pH值、mV（ORP）、温度值； 3、测量范围：pH：（-2.000～20.000）pH； mV：（-2000.00～2000.00）mV； 温度：（-5.0～130.0）℃。 4、分辨率：pH：0.001pH、0.01pH； mV：0.01mV、0.1mV； 温度：0.1℃； 5、基本误差：pH：±0.002pH； mV：±0.03%FS或±0.1mV； 温度：±0.1℃； 6、电源：锂电池 （DC 3.8V）； 7、标配电极：E-201-L型复合电极 8、标配电极配套测量范围：(0.000～14.000)pH。 |
|  | 洗衣机 | 1 | 台 | 1、脱水容量(kg)：9kg； 2、洗涤容量(kg)：9kg； 3、产品外观尺寸(高*宽*厚)：约850*595*550（mm）； 4、厚度(mm)：550； |
|  | 高速均浆仪 | 1 | 台 | 1. 电源：AC220V/50Hz； 2. 功率：200W； 3. 转速：10000rpm～20000rpm； 4. 定时：10～300s； 5. 匀浆杯容量：300ml（5个高分子合金杯）。 |
|  | 水质微生物过滤系统 | 1 | 台 | 1、过滤支架为6联，材质为316L不锈钢，一次过滤6个样品 2、使用直排式真空隔膜泵，不需连接抽滤瓶和缓冲瓶 3、过滤支架能够手工拆卸成底座、阀门、过滤头、滤膜支撑网等几部分，即插即用型连接，以便彻底消毒灭菌，支架内部可用试管刷进行清洁；开关阀门为铝质 4、滤杯材质 食品级聚丙烯材料（PP），可反复高温高压灭菌滤杯内表面需经过疏水处理，标准纯化水的残留量应低于0.2% 5、专用止回阀设计，防止过滤液体回流，造成污染风险；两个支架之间可通过不锈钢三通阀进行连接 6、适合滤杯容量规格 100mL和250mL |
|  | 刀式研磨仪 | 2 | 台 | 1仪器系统：仪器由两个长直刀头安装于转动轴上并垂直于转动方向，刀头之间保持一定的高度间距，刀头在研磨容器的中心做圆周运动，通过锋利而细长的钢制刀口的切割作用产生可靠的粉碎和均质化效果。 2. 最大样品处理量700ml 3. 进样尺寸：不超过40毫米 4. 最终出样尺寸：小于300um 5. 可选转速：2000-10000转/分钟可调，数字显示,最高14000rpmA瞬时转速供货时提供省级及以上计量单位出具的有效证书。 6. 大尺寸触控显示面板，操作简单可观。 7. 重力顶盖能够随研磨进程而压缩研磨室的空间，可避免研磨样品由于高速旋转的刀头被甩滑而贴于容器的内壁，进而避免样品粉碎不彻底的现象。 8. 可储存8个常用程序，4个顺联程序，变速运行。 9.可配备不锈钢研磨容器和玻璃研磨容器，并可选配防重金属污染的钛制刀头。 10.刀片可以进行顺时针和逆时针旋转，以便进行预切割和精细切割。 11.电机功率不小于1000瓦，采用串联电动机驱动。 |
|  | 光能电子滴定器 | 2 | 台 | 1、由 DURAN玻璃制成套筒。ECTFE, PTFE 材质活塞； 2、阀球由硼硅酸盐玻璃制成，出液阀弹簧材料为哈司特镍合金，所有阀门都可用安装扳手（包装箱内）轻松装卸的阀门，耐腐蚀、耐磨损。 3、所有与试剂接触的部件都由耐腐蚀材料制成：阀体材料为ECTFE，吸液管和出液管材料为 FEP，方便清洗； 4、太阳能驱动，无需电池或者再充电，绿色无成本充电； 5、规格要求：50ml 6、最小分度分别在0.01ml； 7、精度（A%）≤±0.2%；误差(CV%)<0.1%； |
|  | 酸度计 | 1 | 台 | 1、测量范围：pH：0.00～14.00； 2、分辨率：0.01pH； 3、稳定性：±0.01pH±1个字/3h 4、配置要求：每台酸度计配2支pH电极。 |
|  | 紫外分光光度计 | 1 | 台 | 1 工作环境 使用温度范围：15°C to 35°C，使用湿度范围：30% to 80% 2 技术规格 2.1 分光系统 2.1.1 光学系统: 双光束 2.1.2 分光器: 双单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置 2.1.3 设定波长范围: 185~1400nm ▲2.1.4 测试波长范围: 185-900nm（可升级PMT，可延伸至1150nm） 2.1.5 衍射光栅刻线数: 1300 lines/mm ▲2.1.6 波长准确性: ±0.1nm（656.1nm） ±0.3nm(全波段) ▲2.1.7 波长重复精度: ±0.05nm ▲2.1.8 波长扫描速度: 波长移动速度: 14000nm/min; 最大扫描速度：4000nm/min; 2.1.9 波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位 2.1.10 光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm 2.1.11 谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm L2/L5（低杂散光模式） ▲2.1.12 分辨率: 0.1nm ▲2.1.13 杂散光: KCI < 1%T （198nm） NaI < 0.00005%T （220nm) NaNO2 < 0.00002%T （340nm) 2.1.14 测光方式: 双光束测光方式 2.1.15 测光类型: 吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E） ▲2.1.16 测光范围: 吸光度：-8.5~8.5 Abs 2.1.17 光度准确性：±0.002Abs(0.5Abs)，±0.003Abs(1Abs)，±0.006Abs(2.0Abs) ±0.3%T 2.1.18光度重现性：±0.001Abs(0.5Abs)，±0.001Abs(1Abs)，±0.003Abs(2Abs) ±0.1%T ▲2.1.19 噪音 0.00005Abs RMS (500nm) ▲2.1.20基线稳定性 < 0.0003Abs/hour ▲2.1.21基线平直度 ±0.0004Abs(200-860nm) 2.1.22 记录范围: 吸光度-9.999~9.999 Abs; 透射率-999.9~9.999% 2.1.23 漂移：小于0.0003Abs/h 2.1.24 基线校正：计算机自动校正 2.2光源： 50W卤素灯和氘灯（插座型） 2.3 检测器：光电倍增管 2.4 配置清单： 2.41 主机一台，自动六联池架一套，可调节式比色皿卡槽一套，软件一套，玻璃比色皿：1cm、2cm、5cm各5个；石英比色皿：1cm、2cm、5cm各5个。工作站级别电脑一套（i5处理器，内存8G，显示器21.5寸，1T硬盘或以上）；打印机一台（A4激光双面打印、可换碳粉） 。▲上述仪器构成只涉及主要仪器设备，中标供应商应确保设备安装调试后能正常开展检测工作，打印检验报告。 |
|  | 全自动流动注射分析仪 | 1 | 台 | 1.仪器用途 本仪器可用于测定水（废水）和海水，土壤、食品、植株等提取液中的挥发酚、阴离子表面活性剂成分。 2.仪器原理 利用流动注射（FIA）的原理：在封闭的管路中向连续流动的载流注入一定体积的样品，试剂与样品在混合圈中反应，然后流过检测器，无需加入空气泡，来实现完全快速的自动化分析。在确定的管线长度和内径的流路系统中准确地控制注入样品的体积和液体流速来获得最佳的精度和重现性，无交叉污染。 3.仪器组成 仪器可单台工作或多台并联工作，配制不同自动进样器进行快速高效测定的同测。其中，一台分析通道包括一个蠕动泵、一个化学分析模板，一个双光束检测器，以及化学分析模板配套的温度控制器、分析通道控制电路。通道之间电源、蠕动泵和检测器等不共用，彼此完全独立。所有化学方法模块无需使用压缩气体操作；所有管道使用PTFE塑料管, 用户可自行更换。 阴离子表面活性剂分析需用到有机试剂，为人员的安全，该模块仪器应能放在通风柜使用，仪器尺寸一体机尺寸不得大于（长70cm,宽25cm,42cm,此尺寸已含进样器功能）。 4.性能指标 4.1分析项目：挥发酚（含蠕动泵、六通阀、化学分析模板、双光束检测器、温控仪） 方法原理：在线蒸馏4-氨基安替比林光度法 特别要求：膜分离在线蒸馏装置，内置式电子冷凝装置 线性范围：0.002 -0.2mg/L （最高5.0mg/L 应分段测量） MDL: < 0.0003 mg/L 样品分析频率：18样/小时 精密度：≤ 1% 4.2分析项目：阴离子表面活性剂（含蠕动泵、六通阀、化学分析模板、双光束检测器） 方法原理：在线萃取亚甲基蓝光度法 特别要求：双在线膜分离装置 线性范围：0.025 -1.0mg/L （最高10.0mg/L 分段测量） MDL：< 0.010 mg/L 样品分析频率：18样/小时 精密度：≤ 2% 5.系统配置 5.1仪器采用一体化设计，无需配置主机，各个通道配置自动进样装置便可工作，各个通道之间可独立工作，也可同时工作，互不影响。可实现24台设备同时运行检测（需含多台自动进样器），理论最大支持128台设备并入一个检测系统，任意多台检测主机可配置一台或多台自动进样器。 5.2进液系统使用可调压力式蠕动泵，泵速：0-100r/min连续可调。免调节整体十二通道压盖泵。 5.3 自动进样器：每个通道包括一个专用的自动进样器，极坐标自动进样器（进样器位数不少于210位），支持双针进样，保证同时分析两种不同基质的样品。 5.4仪器采用双光束检测器，每个通道都包括一个专用的检测器，波长范围340-1100nm，还包括一个流通式比色皿，至少2种规格光程可选。 5.5内置式前处理装置：采用内置加热、蒸馏、紫外消解装置，避免环境温度波动导致体系波动。直接电加热方式相比与油浴式加热，更加方便安全，无需添加更换加热油，避免加热油不纯导致高温飞溅及炸裂加热管风险。 5.6软件：预装满足仪器使用要求的正版中文操作系统及文字处理办公软件等。 5.7仪器配套的化学流路元件都固定在化学流路板上，化学流路板呈水平设计，不采取倾角放置，有利于观察化学反应情况，防止漏液或面板上液体回流至蠕动泵，避免蠕动泵腐蚀。 ▲上述仪器构成只涉及主要仪器设备，中标供应商应确保设备安装调试后能正常开展自动检测挥发酚和阴离子表面活性剂成分，打印检验报告。 |
|  | 瓶口分液器（有机试剂） | 1 | 台 | 1、纳米银生物安全防护材料，运用纳米银材料能有效地抑制细菌、真菌、霉菌以及其它微生物的生长，防止样品交叉污染和给使用者提供安全保证； 2、清洁简单：70%酒精，Virkon或10%次氯酸钠等常规清洁液的擦拭； 3、AVG液量联动装置，实现微调和粗调完美的结合，可快速容量设置，液量联动装置，避免了手部温度对移液精确度的影响。读数器为白色背景，黑色超大数字显示，带微量刻度尺； 4、120度旋转式放松指靠设计，具有新颖放松指靠设计，可调节角度多达120度，适合左或右手操作。 5、高于50ul量程活塞为PVDF材质，低于50ul量程的移液器为双活塞设计，即PVDF活塞和金属活塞，以确保移液器具有强吹出能力。 |
|  | 循环水式多用真空泵 | 3 | 台 | 1、双头，双表显示； 2、材质：铝合金； 3、输送介质：清水泵 ； 4、抽气速率：20； 5、驱动方式：电动 ； 6、功率：180W。 7、附件：每台真空泵配1个1000mL抽滤瓶，1个2500mL抽滤瓶，4根胶管。 |
|  | 消化炉 | 1 | 台 | 一. 功能要求：采用标准的铝模块湿消化原理，包括消化炉以及相应附件。 二. 详细用途：用于各类样品的湿消化处理。 三. 技术性能： 1、采用AOAC标准的铝模块消化装置； 2、消化能力: 每批20个样品； 3、消化炉可同时适用250ml常量消化管以及400ml大消化管，以便适应不同类型的样品； 4、消化炉内置大屏幕LED编程控制器，带中文操作菜单，可以设定消化时间与温度； 5、温控精度：±1℃； 6、温控范围：100 － 440℃（最高限温440度，带超温报警）； 7、温控时间：1 — 1199 分钟； 8、控制电路采用独立密封设计，并与加热模块相连，避免酸液腐蚀的同时，节省空间； 9、具备超温报警功能； 10、配套废气收集装置，具有防交叉感染设计； 四.配置要求： 1、消化炉主机：20位铝模块式整体加热,内置LED编程控温系统，中文操作菜单，可以设定消化温度及时间，最高工作温度达到440度，具备超温保护功能，可同时适用250ml与400ml消化管； 2、附件：带负压排废装置1套；250ml消化管60只；管架1个，1罐催化剂。 |
|  | 全自动凯氏定氮仪 | 1 | 台 | 一、技术参数 1、滴定原理: 比色法； 2、内置光电滴定系统:不需使用任何电极（酸碱中和电极以及液位检测电极），正压式，滴定酸桶以及所有管路内置在主机箱体内，内置颜色终点自动校正程序，不需人工调整； 3、符合标准方法程度: 完全符合国标GB 5009.5-2016第一方法，浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法； 4、水/碱液/接收液/滴定酸添加:自动； 5、试剂泵:风箱泵，不需软件校正； 6、试剂（水/碱液/接收液/废液/滴定酸）液位报警:有； 7、蒸汽可调: 30%-100%； 8、蒸馏旁路:有，可用于直接蒸馏应用，放置各种规格的吸收瓶容量瓶； 9、蒸汽延迟DELAY（Devarda alloy analysis）时间：0-1600秒，在定氮仪主机屏幕上可设置并显示DELAY延迟时间； 10、蒸汽平衡蒸馏SAfE时间：0-15秒，在定氮仪主机屏幕上可设置并显示SAfE时间； 11、安全门：内置安全门旋转电机，自动开启/关闭安全门； 12、消化管更换报警：有； 13、蒸馏馏出液温度监控：内置温度探头，监控溜出液温度； 14、冷凝水流量调节：自动； ▲15、滴定缸采用最新的电容式液位检测技术（非传统的液位电极），可以通过程序设定，自动检测任意高度液位，从而实现编程指定任意体积蒸馏，以适应不同高低含量样品类型； 16、滴定酸桶采用最新的电容式液位检测技术（非传统的液位电极），可以通过程序设定任意报警高度； 17、进样器进样方式：整批进样，进样器与消化炉采用通用管架，样品连同20位消化管架整体置入进样器，主机进样时不需更换管架或转移消化液，避免误操作及样品交叉污染； 18、操作界面：彩色触摸屏，中文操作界面； 19、测量范围：0.1—210mg N； 20、重现性(RSD)：≦0.5%（包括消化步骤）； 21、回收率：>99%； 22、检测限：≥0.1mgN。 二、配置要求：全自动凯氏定氮主机1台，20位自动进样器1台；消化管架1个。无爪装管上机架2个；碱、硼酸、蒸馏水试液桶(Net wt 35kg）各1个。▲上述仪器构成只涉及主要仪器设备，中标供应商应确保设备安装调试后能正常开展全自动凯氏定氮检测工作。 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、安装调试费、验收费（含检定、校准费，如有）； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 |  |  |
| ▲质保期 |  | 按国家有关规定实行产品“三包”，货物（易耗品除外）质保期不少于一年，分项设备有质保期要求的按其要求。保修期自安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。保修期内，中标人将负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零、部件，一切费用由中标人负责。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1.免费送货上门，免费安装调试，免费现场培训2～3名相关人员至掌握设备操作及日常维护。分项设备要求提供产品生产厂家提供技术人员培训的，按其要求执行。 2.设备出现故障后，中标人需要2小时内做出响应，4小时内派工程师到现场进行故障排除，48小时内故障无法修复的，需要立即提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3.软件在维保期内免费维修及完善性升级。 |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  | 交付使用期：合同签订生效后，2021年9月30日前完成合同金额80%的供货进度，12月31前通过验收。 交货地点：南宁市内用户指定地点。 |  |  |
| 其它要求 |  | 1.投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实逐项填写技术规格偏离表。 2.本分标的核心产品：原子吸收分光光度计和微波消解萃取仪。 |  |  |
| 付款条件 |  | 合同签订后10个工作日内，甲方向乙方首次支付合同金额的30%；所有设备到货验收合格后支付合同总金额的68％，合同总金额2％的货款作为质保金，验收合格之日起算，验收合格后满1年无质量问题，10个工作日内一次性付清给中标人（无利息）。采购人付款前，中标供应商应将同等金额的合法、有效发票开具给采购人，否则，采购人可以顺延付款。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.履约保证金金额：中标金额的2%。 2.中标人收到中标通知后5个工作日内，以转账方式将履约保证金缴纳给采购人，否则，不予办理签订合同。所有货物验收合格后，无合同履约质量问题，10个工作日内一次退还履约保证金，不计利息。 |  |  |
| ▲进口产品说明 |  | 1.序号第1、8、10、19、25、28、32、33 项设备已办理采购进口产品审批手续，投标人可选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。如果投标人选投进口产品的，投标报价均应为人民币免税价，中标供应商须代办理免税及报关等手续（采购人可协助），所有费用由中标供应商负责。其他设备不接受进口产品参与投标。 2.投标人如所投的本分标第8、10项仪器设备是进口产品，投标文件必须提供该项产品原厂商或中国大陆有效代理商出具有效授权书原件和有效的售后服务承诺书原件，否则投标无效。 |  |  |

#### C分标

| 一、采购需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数、性能（配置）及其它要求 （带▲号的条款均为实质性要求条款，必须满足） |
|  | 低速离心机 | 2 | 台 | 1、性能参数：转速：4000r/min；2、相对离心力：3000xg；3、转子参数：转子容量（4×100mL管架）；4、时间设置范围：1-99min；5、电源：AC220V 50Hz 10A。 |
|  | 激光测距仪 | 5 | 台 | 1、测距精度：±1m；2、望远倍率：6X。 |
|  | 冰虎车载冰箱 | 5 | 台 | 1、功率45W；2、制冷范围：-20℃~20℃；3、内部尺寸：450*280*580mm。 |
|  | 低本底α、β测量仪（8通道） | 1 | 台 | 一、技术参数： 1、探测器技术：主探测器采用硫化锌塑料闪烁体及低噪声光电倍增管组成，用于提高探测效率和降低串道比，结构简单，体积与实际空间占用小号的特点，主要用于辐射探测的塑料闪烁体探测器。 2、铅室技术：为保证仪器的长期稳定性，其结构设置合理，使用灵活性，主要用于低本底αβ测量仪屏蔽外界放射性干扰的屏蔽铅室。 ▲3、仪器对于90Sr- 90Y β源的2π探测效率比≥58％时，本底≤0.10cm-2min-1； ▲4、仪器对于239Pu α源的2π效率比≥85％时，本底≤0.003cm-2min-1； 5、α／β串道比：α进入β道≤2.5％，β进入α道≤0.3％； 6、KCL β源、241Am α源标准物质各一个。 7、采集模式：具有核脉冲峰值采样装置，可断点续采，即用户随时暂停、随时继续采集。 8、操作系统：可配任意型号的计算机，测量程序汉化，操作过程有中文提示，自动完成测量程序并打印结果，获低本底αβ测量仪分析软件。 9、高压调节要求：采用程控高压调节,仪器的αβ测量软件由计算机程序控制主探测器和反符合探测器高压阈值调节,非机械旋钮控制。 10、分步送样技术：可同时也可单独测量样品，分别给出两个样品中的总α、总β的活度浓度。可提高测量的灵活性和仪器使用效率。 11、本底计数：低本底（对α<8cp6000s，对β<230cp6000s） 12、稳定性：24h内，本底计数率变化应在平均计数率±3δ范围内，其中δ为本底计数的标准误差。 13、控制装置技术：具有并行高速处理，实时同步处理多路信号，且扩展方便，集成度高，提升设备稳定性。 二、配置： 1、八通道标准机柜1套； 2、八通道测量仪主机1套：含主探测器8个、反符合探测器2套； 3、αβ标准粉末源1套（附带校准证书）； 4、上下屏蔽铅室1套； 5、样品盘100个； 6、仪器连接线1套； 7、专用仪器软件（附带光盘）1份； 8、仪器计量检定证书1份； 9、产品合格证、装箱单各1份； 11、供货时提供《制造计量器具许可证》、《辐射安全许可证》及环保部备案并公告《放射源豁免证明文件》盖章复印件各一份； 12、产品使用说明书1份。 |
|  | 便携式抽滤器 | 2 | 台 | 1.便携式抽滤器自带电源，可以实现现场抽滤、抽滤快，容量大，体积小。 2.自带高容量锂电池，适合野外现场使用，续航时间长达25小时； 3.轻便小巧，整机小于5kg，适合携带； 4.操作简单，打开即用，自动泄压； 5.真空泵耐酸碱腐蚀，真空度高，使用寿命长，泵免维护、金属外壳，优质电芯； 6.集液瓶和样品瓶合二为一，抽滤下一个水样时无需清洗集液瓶； 7.执行标准：《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》，《HJ700水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》等； 8.使用0.45μm水系微孔滤膜、一键抽滤，换膜方便； 9.电池余量液晶屏显示，另外可增配多块锂电池，现场更换方便。 10.功能齐全：负压引流，平行分流； 11.工作温度：0-60℃ |
|  | 全自动固液吹扫捕集仪 | 1 | 台 | 1. 用途 吹扫捕集与任意品牌GC/MS联机使用，自动完成样品中挥发性有机物的测定。满足标准GB/T 5750.8-2006、HJ 686-2014 、HJ 605-2011、HJ 735-2015、EPA 624、 EPA524、EPA8260、 EPA5030以及 EPA5035等多项国内外标准，可以应用于环境保护、食品安全，农业等领域。 2. 技术指标 2.1 吹扫捕集浓缩仪 2.1.1 阀体 2.1.1.1高温阀采用八通阀设计，实现在线除水和分析物进出分析阱有独立通道，避免交叉污染。 2.1.1.2阀耐受温度可达330°C，可兼容挥发性以及半挥发性有机物测定。 2.1.1.3 阀体加热设计：前后双腔设计，高效省电 2.1.2 捕集阱 2.1.4.1 采用直型捕集阱技术，1/8英寸（外径）× 11.5英寸(长)，不锈钢材质，多种填料规格可选 2.1.4.2 标配创新设计捕集阱，全钝化镀膜处理，充分去除了活性位点，基于 EPA 8260C方法，可对二氯二氟甲烷, 萘的相对响应因子提高50%以上。 2.1.4.3 捕集阱加热方式：拔插模块化设计，使用寿命长，更换方便 2.1.4.4 捕集阱加热温度范围可实现室温~400ºC。 2.1.3 在线除水装置 2.1.3.1 除水方式：物理（低温冷凝）除水方式，非干吹或者吸附式除水，避免了待测目标物的损失。内部不含任何吸附性质的填料，非耗材，长寿命设计，终身无需更换，使用成本低。 2.1.3.2 在线实时脱水：在捕集阱脱附过程中实时在线除水，最大限度节省做样时间。 2.1.3.3 除水率：≥95% 2.1.3.4 最高使用温度：不低于400℃。最低使用温度：室温+1℃。 2.1.3.5 捕集阱、除水装置分置于两个不同独立区域，升温和降温均采用独立的加热装置，消除相互干扰。 2.1.4 安全保护 2.1.4.1 标配泡沫传感器技术，可以探测到样品水位异常（样品发泡或者排水过慢）而自动停止，最大程度预防可能发生的样品管路污染。 2.1.4.2 浓缩仪主机界面具有指示灯，可快速查看方法运行状态，具有快捷按钮，方便日常维护、问题排查。气路系统和电路系统两部分独立，拆卸方便，方便维修。 2.1.4.3 全部可更换的PEEK和SilcoNert硅烷化惰性管路，保证管路最大的化学惰性。 2.1.4.4 支持5ml和25ml吹扫管选择，可选吹扫管加热功能，加热温度可达80°C。 2.1.4.5 清洗时可选样品加热功能：在吹扫管清洗过程中可以选样品加热器对吹扫管进行加热，最大程度提高清洗效果，降低交叉污染。 2.1.4.6 传输线温度可达350°C，避免污染，可兼容挥发性以及半挥发性有机物测定。 2.2 固体一体自动进样器 2.2.1 精密XYZ三维机械平台，可以连续进行100位水土样品测定。 2.2.2 高通量100 位可移动样品架，支持标准 40 mL样品瓶。 2.2.3 水针、土针独立，避免土壤样品脏，对水样测定造成污染。 2.2.4 机械增压吹扫：高效防堵针，无需对土壤样品进行超声粉碎。 2.2.5 内标添加功能： 2微升高精度内标模块，嵌入流路式，非注射器，保证2微升体积精度5%，RSD精密度 <4% 2.2.6 支持土样自动加水功能，土壤样品可自动加入5毫升水。 2.2.7 土壤样品支持磁力搅拌加热功能，土样可加热至不低于80℃，三种搅拌控制速度可选择。 2.2.8 全化学惰性的样品路径：PEEK 材料管路、硅烷化不锈钢管及玻璃。 2.2.9 整机兼容性强，同一台仪器即可支持液体模式升级至固液一体模式，升级方便。 2.2.10 同一水样可以程序化的实现两次或三次重复分析、空白分析和运行期间冲洗。 2.3 操作软件 2.3.1 图形化界面操作软件，人机交互友好 2.3.2 软件兼容win xp (service pack 3), win 7，win8，win10操作系统 3. 配置清单 3.1 100位固液一体自动进样器 1套 3.2 浓缩仪主机 1套 3.3 吹扫管 1支 3.4 40ml样品瓶（100个/套） 1套 3.5 40ml样品瓶瓶盖（100个/套） 1套 3.6 40ml样品瓶瓶垫（100个/套） 1套 3.7 传输线 1根 3.8 GC通讯线 1根 3.9 中文说明书 1套 3.10 控制软件 1套 3.11 5ml、25ml定量环自动转换功组件 1套 3.12 透明40ml样品瓶，100pcs/pack 1套 3.13 PTFE/硅胶隔垫（22*3mm），适用于40ml样品瓶，100pcs/pack 1套 3.14 棕色40ml样品瓶，27.5*95mm，100pcs/pack 1套 3.15 5ml吹扫管，适用于自动进样器，1个/包 1包 3.16 25ML吹扫管 适用于自动进样器，1个/包 1包 3.17 吹扫捕集X型捕集阱,材质不锈钢，尺寸1/8" X 11.25"，内有涂层，1个/包 1包 3.18 吹扫捕集K型 (Vocarb 3000)捕集阱,材质不锈钢，尺寸1/8" X 11.25"，无涂层，1个/包 1包 |
|  | 高通量加压流体萃取仪 | 1 | 台 | 1. 工作条件 1.1 工作温度: 10 - 40 C 1.2 湿度: 20 - 80 % 1.3 电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz 2. 技术规格及要求 2.1 功能要求：加压流体萃取仪是一种从固体半固体中萃取有机物的实验室前处理设备，主要应用于土壤、环境、化工、制药、电子产品、农产品和食品以及一些天然产物中固体或者半固体样品中的目标组分的萃取。该技术的特点是使用溶剂少，萃取效率高，样品通量大，尤其适合复杂样品的大批量前处理。 2.2 流量泵压力：常压~200bar（20MPa）。 ▲2.3 溶剂控制器：4个溶剂通道，由多通阀进行溶剂切换，含有独立的溶剂管路，溶剂添加比例可进行设定 2.4 并行高精度高压流量泵：流速0~50mL/min。 2.5 温控范围：室温~200℃，控温精度±1℃。 2.6 样品通量：可同时处理6个样品，同步完成6个样品的溶剂添加、加压、升温、静态萃取、溶剂收集、清洗全过程，可与浓缩模块兼容使用。 2.7 典型工作速度：30 分钟内完成6个样品的萃取，高效快捷，实现真正高通量。 2.8 反应釜体积可选：支持11mL，22mL，34mL，66mL反应釜规格，满足不同方法中快速溶剂萃取体积的需求，应用于各种快速溶剂萃取的方法。 2.9 收集管规格：60 mL~240 mL收集管规格可选，满足各种用户的体积需求。 2.10 加热方式：采用特定的环抱式加热方式，升温速度快，提高前处理效率。 ▲2.11 温度反应速率：可满足5分钟内温度升至120℃。 ▲2.12 仪器结构紧凑，可直接放置于通风橱内进行实验；支持非通风橱放置模块，避免对有限的通风设备的占用。 2.13 安全模块，具备过压过温保护功能，在压力或温度过高时会被激活，自动泄压保证实验室人员安全。 ▲2.14 萃取池自动密封，萃取池装载完样品后可直接放入仪器，由仪器以机械形式完成萃取池的密封操作，无手动旋紧固定操作，操作便捷。 ▲2.15萃取池密封圈具备使用计次功能，当密封圈使用超过一定次数，仪器自动提醒进行密封圈更换，避免密封圈使用情况未知导致样品处理过程中发生漏液现象。 ▲2.16 具有氮气自动吹扫功能，避免样品在反应釜中的转移不完全。 ▲2.17 固定式触摸屏控制，无需外置控制端，有效的节省了实验室空间，操作便捷。 ▲2.18 操作软件：人性化交互界面，方法编辑与运行简单快捷。 2.19 具有方法编辑错误智能提醒功能，方便用户操作使用。 2.20 全方位日志，实时监控，仪器报警智能预判，保证全程可追溯。 3. 仪器配置 3.1 加压流体萃取主机，包含：高压输液系统、溶剂选择与比例混合系统、温度控制系统、萃取液收集系统 1台 3.2 34mL萃取釜，包括滤片卡环 6只 3.3 34mL萃取釜上金属滤片 6片 3.4 34mL萃取釜下金属滤片 6片 3.6 下部密封圈 6片 3.7 1000mL溶剂瓶 4只 3.8 280mL收集管 18只 3.9 上部玻璃纤维滤纸 100张 3.10 下部玻璃纤维滤纸 100张 3.11 维护工具包：包括滤纸片钩，镊子，内六角扳手3mm，扳手，毛刷 1套 |
|  | 全自动流动注射分析仪 | 1 | 台 | ▲1.1、仪器组成：/阴离子表面活性剂分析通道/（/氨氮分析通道/总磷分析通道/总氮分析通道/，每个通道都为一体机式设计，可配置1-16个通道同时分析（每个通道包括一个自动进样装置包括40个10ml样品位和2个50ml样品位及一个两位载流槽，一个十通道蠕动泵，一套化学分析流路，一个双光束检测器及与化学分析流路配套的温度控制器、控制电路等，分析通道与自动进样器及在线稀释装置为不可拆分的整体设计）除工作站软件外，通道间无共用装置。通道与工作站软件通过网线接口进行数据传输。仪器无需使用压缩气体，所有化学分析流路使用FEP全化学惰性透明管, 无翻边管路接头；每个模块可以放在不同的实验室独立工作。提供图片并指出自动进样器所在位置。 1.2、仪器原理：符合HJ 825-2017、HJ 826-2017 、HJ 823-2017、HJ 666-2013、HJ 671-2013标准。仪器基于流动注射分析的基本原理，试剂在封闭的管路中连续流动，一定体积的样品通过样品注入阀注入载流，载流携带样品在封闭的编结反应器与试剂混合，形成具有一定吸光度的混合物，流过光度检测器，形成检测峰形。样品与样品之间，样品与试剂之间，无需加入气泡，无需达到物理混合和化学反应平衡状态即可重复测定，实现快速准确地分析。 1.3、仪器用途：用于测定地表水、地下水、饮用水和环境水中的阴离子表面活性剂、可溶性硫化物、氨氮、总磷、总氮、硝酸盐、亚硝酸盐、六价铬、可溶性硼化物、氟化物、尿素、总碱度、总硬度、硅酸盐、正磷酸盐、酸度、色度、钙、镁、甲醛及高锰酸盐指数。 ▲1.4、仪器进样模式：蠕动泵采用整体压块进样，提高进样量精准度，淘汰使用多个塑料泵夹中单个泵夹压力上的不均匀，导致进样量不精准缺点。(提供此功能的结构图)； ▲1.5、该仪器配套的化学流路元件都固定在化学流路板上，化学流路板以与水平面成15-45度倾角放置仪器上，有利于观察化学反应情况和废液的集中收集，避免废液腐蚀。(提供此功能的结构图)； 2、工 作 环 境 ： 室内使用 ：环境温度 10—40℃； 电源供给 ： 220VAC，50HZ 相对湿度 ： 25%—85%， 无 凝 结 3、分析项目的具体技术性能指标：所有化学方法模块无需使用压缩气体操作；所有管道必需使用FEP塑料管, 用户可自行更换。 3.1 分析项目：全自动阴离子表面活性剂分析仪（含蠕动泵、六通阀、化学分析模板、双光束检测器、在线萃取装置，自动进样器） 3.1.1 阴离子表面活性剂分析所需用到有机试剂，为人员的安全，仪器能放在通风柜使用，仪器尺寸一体机式适合在：仪器尺寸不得大于（长70cm,宽25cm,42cm,此尺寸已含进样器功能）。 3.1.2 方法原理：在线萃取亚甲基蓝光度法 3.1.3 特别要求：膜分离在线萃取模块 3.1.4 线性范围：0.02 -2mg/L 3.1.5 MDL：0.010 mg/L 3.1.6 样品分析频率：＞18样/小时 3.1.7 精密度：< 2%（0.2mg/L）连续7次测试 3.1.8 准确度：误差在±3% 以内 3.1.9 加标回收率：90％-110％ ▲3.2 分析项目：全自动氨氮分析仪（含蠕动泵、六通阀、化学分析模板、双光束检测器、在线加热装置、在线消解装置，自动进样器在线稀释装置为内置式，不使用注射泵，道通上实现单点自动配标准曲线r>0.9995，在线自动稀释20倍内高浓度样品） 3.2.1 仪器尺寸一体机式适合应急事故在车载使用，联接手提电脑和试剂包使用，为应急事故需求方便：仪器尺寸不得大于（长70cm,宽25cm,42cm,此尺寸已含进样器功能）。 3.2.2 方法原理： 在线蒸馏水杨酸光度法 3.2.3 特别要求：在线加热模块 3.2.4 线性范围：0.01-50mg/L （可选配0.01-80 mg/L） 3.2.5 MDL：< 0.002mg/L 3.2.6 样品分析频率：＞18样/小时 3.2.7 精密度：< 1% 3.2.8 准确度：误差在±3% 以内 3.2.9 加标回收：90%－110% ▲3.3 分析项目：全自动总磷分析仪（含蠕动泵、六通阀、化学分析模板、双光束检测器、在线加热装置、在线消解装置，自动进样器在线稀释装置为内置式，不使用注射泵，道通上实现单点自动配标准曲线r>0.9995，在线自动稀释20倍内高浓度样品） 3.3.1仪器尺寸一体机式适合应急事故在车载使用，联接手提电脑和试剂包使用，为应急事故需求方便：仪器尺寸不得大于（长70cm,宽25cm,42cm,此尺寸已含进样器功能）。 3.3.2方法原理：在线消解磷钼兰光度法 3.3.3线性范围：0.01-10mg/L （以P计） 3.3.4检出限：≤ 0.003mg/L （以P计） 3.3.5样品分析频率：30样/小时 3.3.6精密度：≤1% 3.3.7准确度：误差在±3% 以内 3.3.8加标回收：90%－110% ▲3.4 分析项目：全自动总氮分析仪（含蠕动泵、六通阀、化学分析模板、双光束检测器、在线加热装置、在线消解装置，自动进样器在线稀释装置为内置式，不使用注射泵，道通上实现单点自动配标准曲线r>0.9995，在线自动稀释20倍内高浓度样品） 3.4.1 仪器尺寸一体机式适合应急事故在车载使用，联接手提电脑和试剂包使用，为应急事故需求方便：仪器尺寸不得大于（长70cm,宽25cm,42cm,此尺寸已含进样器功能）。 3.4.2方法原理：在线镉柱还原重氮偶合光度法 3.4.3线性范围：0.025 -10.0mg/L 3.4.4检出限：≤ 0.015 mg/L 3.4.5样品分析频率：40样/小时 3.4.6精密度：≤1% 3.4.7准确度：误差在±3% 以内 3.4.8加标回收：90%－110% 4、仪器性能指标：流动注射自动水质分析仪能满足6通道项目同时全自动分析和进样的功能 4.1 启动和关机时间：不超过5分钟 4.2 重现性： RSD<1.5%. 4.3 方法转换：方法转换无需移动仪器硬件 5. 系统配置及性能指标 ▲5.1 每个通道包括一个专用的检测器, 检测器为双光束设计，通过窄带滤光片分光，不同的系列分析仪可以使用相同的滤光片，也可使用不同的滤光片，滤光片更换方便。检测器使用400-1100nm的卤钨灯作为光源，还包括一个流通式比色皿，光程10mm ▲5.2 每个通道配置内置恒温加热器，温度通过软件控制实时监测，使化学反应温度为最佳反应温度，温度控制区间为室温到220℃，温度精度0.1℃，数字显示。 5.3 全中文操作软件，可控制1-16个通道同时工作。 5.4 使用半导体在线冷凝器，无需冰水混合物制冷。 5.5 进样模式：蠕动泵采用整体压块进样，提高进样量精准度，淘汰使用多个塑料泵夹中单个泵夹压力上的不均匀，导致进样量不精准缺点。 ▲5.6 每个通道都包括一个一体式自动进样装置，该装置大于42个位置，其中载流位置两个，10ml样品位置不少于40个，50ml样品位置2个。载流不但携带样品与试剂混合，还可起到清洁样品输送管路的作用，在不同的样品之间泵入载流，可清洗取样针、完全避免样品滞留引起交叉污染。 5.7 分析软件：全中文操作软件及帮助文件，可在winxp/win7以上的操作系统工作，可同时显示所有同系列分析仪的实时谱图及过往图谱，可一边进行测试一边进行以往数据的查看及处理（处理数据采用峰面积法计算）。仪器软件易于操作，能够进行多窗口同时操作，操作界面全部为中文。 5.8 可具有配套的中文方法手册，详细说明该分析仪的方法原理，应用领域，试剂配制方法，操作程序及详细列举工作曲线、检出限、精密度等指标的测试数据及图谱。 5.9 该仪器配套的化学分析管路为FEP全化学惰性透明管理,无需气泡生成及消除装置。 5.10 使用三卡头泵管，通过调换泵管的不同卡头位置来延长泵管的使用寿命，降低运行成本。 ▲5.11 通道采用一种整体式网线连接系统真正意义上实现通道同时运行，数据同时处理互不干扰。 5.12 配制流动分析试剂包，此试剂包可与全自动流动注射分析仪配套使用，每个检测方法有各自对应的方法试剂包，用于所需检测溶液的配制，使用时无需进行繁琐的试剂称量工作，无需直接接触有毒有害试剂，仅按说明书顺序将各个化学试剂转移到相应的容量瓶，用去离子水定容即可使用，节省用户的宝贵时间和人力资源；同时试剂的纯度严格把控，保证品质，避免杂质干扰，有效降低试剂空白，同时提供了更好的检测精度。单个化学试剂包理论可测试100个样品，能够满足用户批量检测的需求； 6、配置清单： 1 阴离子表面活性剂方法分析通道（包括独立一体动进样器，自动稀释装置）1套 2 氨氮分析通道 （包括独立一体自动进样器，自动稀释装置） 1套 3总磷分析通道（包括独立一体自动进样器，自动稀释装置） 1套 4总氮分析通道（包括独立一体自动进样器，自动稀释装置）1套 |
|  | 气相分子吸收光谱仪 | 1 | 台 | 1.用途：主要用于测定样品中的氨氮、凯氏氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总氮和硫化物等，符合HJ/T-195-2005氨氮、HJ/T-196-2005凯氏氮、HJ/T-197-2005亚硝酸盐氮、HJ/T-198-2005硝酸盐氮、HJ/T-199-2005总氮、HJ/T-200-2005硫化物的标准方法。 2.仪器实用性和成熟度要求： 2.1仪器的实用性：基本无需前处理即可直接分析浑浊和有颜色的水质 3.光学系统： ▲3.1光源：光源为空心阴极灯，完全符合国家标准HJ/T195-2005～HJ/T200-2005对光源的要求 3.2波长重复性≤0.1nm，全波段准确性≤0.2nm ▲3.3元素灯安装：四灯位以上灯架，元素灯自动切换，灯位自动旋转，提高仪器分析速度 3.4灯电流：灯电流自动调节 3.5狭缝：狭缝自动切换，有0.1nm,0.2nm,0.4nm,1.0nm等4 档可选 4.配备除水系统，分析全过程中完全不使用任何干燥剂 5.反应分离器： 5.1不使用砂芯做反应分离器，以免水样分析过程中产生泡沫而影响数据测定 5.2反应分离器为耐强酸强碱的聚四氟乙烯材料、反应体系始终保持密封状态 6.加热系统： 6.1配备全内置自动在线加热模块，过热设定温度自动停止 6.2温控精度：配备TCS温度控制系统，温度误差<0.5℃ 7.EPC电子压力控制系统：响应时间<1S 8.配备电子压力报警系统：无论载气为空气或氮气，都可能会存在载气流量及气压发生变化或载气系统故障，如发生这种状况，自动蜂鸣报警并自动关闭进样及加热系统，同时锁定软件并自动保存已测定数据 9.自动进样器： ▲9.1样品位数及样品管容量要求：48位*50mL，单个样品管容积不小于50mL 9.2吹扫均质系统（样品搅拌装置），样品进样前通入气体搅拌，自动去除VOC等干扰，使容易分层的样品均质化 10.自动稀释器：自动配置标准曲线；同时样品可按指定倍数稀释或自动判断稀释倍数，最大稀释倍数不低于40倍 11.氨氮测定时,只进行一次取样，可同时测定出样品中氨氮及亚硝酸盐氮含量，不经过两次取样。 12.仪器测试过程中断电或者电脑及软件崩溃时，之前测定数据自动恢复 13.仪器指标： 13.1氨氮项目： 13.1.1精密度要求： 配置0.05mg/L氨氮溶液，连续测定三次，RSD< 3％； 配置0.1mg/L氨氮溶液，连续测定三次，RSD< 2％； 配置0.5mg/L氨氮溶液，连续测定三次，RSD< 1％ 13.1.2线性要求： 自动或者手动配置浓度分别为0.0、0.05、0.10、0.20、0.40、0.80、1.0、2.0mg/L氨氮标准溶液，相关性系数r≥0.9995 13.1.3检出限要求： 按照HJ168-2010规定的检出限公式计算，检出限<0.005mg/L 13.1.4 质控样测试满足标样的不确定度要求 13.2 硫化物项目： 13.2.1精密度要求： 配置0.1mg/L硫化物溶液，连续测定三次，RSD< 3％； 配置0.2mg/L硫化物溶液，连续测定三次，RSD< 2％； 配置0.5mg/L硫化物溶液，连续测定三次，RSD< 1％ 13.2.2线性要求： 自动或者手动配置浓度分别为0.0、0.05、0.10、0.20、0.40、0.80、1.0、mg/L硫化物标准溶液，相关性系数r≥0.9995 13.2.3检出限要求： 按照HJ168-2010规定的检出限公式计算，检出限<0.005mg/L 13.2.4 质控样测试满足标样的不确定度要求 13.3 硝酸盐氮项目： 13.3.1精密度要求： 配置0.2mg/L硝酸盐氮溶液，连续测定三次，RSD< 3％； 配置0.5mg/L硝酸盐氮溶液，连续测定三次，RSD< 2％ 13.3.2线性要求： 自动或者手动配置浓度分别为0.0、0.20、0.40、0.80、1.0、2.0mg/L硝酸盐氮溶液，相关性系数r≥0.9995 13.3.3检出限要求： 按照HJ168-2010规定的检出限公式计算，检出限<0.006mg/L 13.4 总氮项目 13.4.1配置紫外在线消解模块，消解温度：60～120℃可控，控制精度：±1℃，紫外灯能耗（智能控制功耗）：300～700W，测量温度范围：-20℃～150℃，单个样品测量含消解时间在内小于5min 13.4.2精密度要求： 配置0.2mg/L硝酸盐氮溶液，连续测定三次，RSD< 3％； 配置0.5mg/L硝酸盐氮溶液，连续测定三次，RSD< 2％ 13.4.3线性要求： 自动或者手动配置浓度分别为0.0、0.20、0.40、0.80、1.0、2.0mg/L硝酸盐氮溶液，相关性系数r≥0.9995 13.4.4检出限要求： 按照HJ168-2010规定的检出限公式计算，检出限<0.01mg/L 13.4.5 质控样测试满足标样的不确定度要求 14.配置： 14.1主机标准套，含流动注射进样系统、自动除水系统、在线加热系统、EPC系统、元素灯四灯架光源系统等各1套 14.2电子压力报警系统1套； 14.3 TCS温度控制系统1套； 14.4自动进样器1套(含自动进样器控制模块及接口)，样品自动均质系统； 14.5自动稀释器1套； 14.6内置氨氮在线氧化系统1套； 14.7反应分离器全密闭系统1套、升级版软件系统1套； 14.8紫外线消解模块1套； 14.9壹年耗材配件； |
|  | 原子荧光光度计 | 1 | 台 | 1. 技术指标 1.1、检出限： As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn:<0.01µg/L；  Hg、Cd: <0.001µg/L；  Ge: <0.05µg/L；  Zn: <1.0µg/L；  Au: <3.0µg/L。 1.2、重复性<0.7％； 1.3、线性范围≥103； 1.4、漂移≤1.5%； 1.5、噪声≤1.5%； 1.6、道间干扰≤±1%； 2. 进样系统 2.1、将柱塞泵的免维护优点与注射泵高精度采样的优点完美结合的高度自动化、智能化的新一代顺序注射进样系统； 2.2、免维护柱塞泵吸取和推动载流与还原剂，结构简单，长期运行稳定可靠； 2.3、基于微步精确控制与补偿算法的高精度注射泵，实现微升级样品采集。 ▲2.4、高度集成三维流路系统，简化管路的连接，降低了流路系统的复杂程度，有效抑制记忆效应； 2.5、系统优化的流体力学参数，严格控制轴向、径向扩散、剪流和紊流，获得优异的信号重复性与平滑度； 2.6、全透明流路设计，全透明氟聚合物管路，易于观察液体传输状态； 2.7、热固化一体化成型存样环，模块化设计，可快速更换。 3. 气路系统 3.1、高度集成化设计的独立三通道(载气、屏蔽气、辅助气)数字化高精度电子流量气路系统，自动调节与优化流量，进一步提高了气路系统长期工作的稳定性和重复性。 3.2、流量范围：0～1000mL/min连续自动可调 3.3、流量精度：±1mL/min 3.4、满量程响应时间：≤0.5s 4. 气液分离系统 4.1、基于文丘里效应的免维护二级水冷式气液分离系统，高效除湿的同时，自动抑制泡沫的形成，自动形成水封，自动排除废液，进一步提高了系统的除湿效果。液封自平衡设计，提高了氩氢火焰和原子化区域气流的稳定性； 4.2、基于旋风离心分离原理的三级水冷式气液分离系统，强化三级除湿效果。 4.3、二级和三级气液分离系统均可外接冷却水循环系统，进一步强化除湿效果，提高分析结果的稳定性与重现性。 4.4、气液分离器玻璃接口采用公制螺纹设计，5秒实现快速连接。 5. 光源及光学系统 ▲5.1、双通道短焦距无色散光路系统，免调灯和自动对光设计，可实现两个元素的同时测量，并且可以升级为四通道九灯位，进一步提高分析效率； 5.2、优化的光学系统、非对称光阑和原子化室内消光螺纹设计，进一步降低了系统杂散光。 5.3、全新设计的脉宽调制电源，精准控制灯电流，延迟灯的使用寿命；三只空心阴极灯分别独立控制，独立预热； 5.4、空心阴极灯变慢采用非接触式射频身份识别(RFID)系统， 编码信息容量大，可随时写入和读出累计使用寿命等信息。 5.5、直插式免调节空心阴极灯，免工具3秒极速安装，自动对准光路，无需调节。 5.6、精密微步电机控制和高精度微米级二维PSD光斑探测技术，无需人工对光，实现了空心阴极灯光斑位置的自动调节、对准以及位置锁定。 5.7、基于日盲型高灵敏紫外传感器的双光束光源漂移校准系统，解决了汞灯长期使用过程中的能量漂移问题； 光路系统结构简单，没有能量损失，不使用光纤和运动部件，成本低，免维护；汞灯光源能量实时校准与动态调节技术，彻底解决汞灯漂移问题。 5.8、针对不易点燃的老化汞灯，自动识别免调汞灯的安装，自动判断是否点亮，智能化自动激发。 6. 点火及原子化系统 ▲6.1、百万次免维护高可靠性智能电火花点火技术(非传统的电炉丝点火)，彻底解决了传统点火技术寿命短、故障率高的问题。 6.2、智能化自适应点火技术，系统根据海拔高度和环境温度自动优化点程序与控制算法。 6.3、载气和屏蔽气双区分别独立控温设计； 6.4、优化的热场设计，进一步强化原子化区域原子密度的稳定性。 6.5、高精度自适应比例积分微分(PID)控温算法，控温精度高，速度快，长期稳定可靠。 6.6、原子化器温度在室温0～450℃之间连续可调； 6.7、温度控制精度：±0.5℃。 6.8、原子化器高度免调节设计，系统可靠性高，免维护。 6.9、石英炉原子化器接口采用公制螺纹设计，5秒实现快速连接。 7. 检测系统 7.1、高灵敏日盲光电倍增管R7154，Cs－Te型，响应波长范围160～320nm。 7.2、高增益前置放大电路全面电磁屏蔽保护技术； 7.3、光电倍增管高效磁屏蔽技术，避免环境磁场的干扰。 7.4、高品质运算放大器等电子元器件的信号处理电路，深度优化与改善了信噪比和系统可靠性。 8. 全方位智能化监测系统 ▲8.1、基于高清摄像头和辅助照明系统的原子化室可视化系统，通过软件界面实时显示原子化室内的工作状态； 8.2、高灵敏全防腐漏液实时监测系统，实时监测是否漏液，不受环境温度和湿度影响，确保进样系统长期工作稳定可靠。 8.3、高精度数字化压力监控系统，实时监测气路系统的输入压力，确保气路系统长期工作稳定可靠。 8.4、三通道及以上毫升级高灵敏气体流量实时监控系统，便于方法精确优化和信号重现。 8.5、对载气和屏蔽气进行高灵敏分区温度监控，实时监测温度变化，确保原子密度分布的长期稳定性与一致性。 8.6、实时监测点火系统的工作电流，为方法优化和电气系统自动优化点火程序提供精确的量化依据。 8.7、实时监测环境温湿度变化，保障点火系统和进样系统正常工作。 8.8、实时监测大气压力，推算当前主机所处的海拔高度和空气含氧量，进而为点火程序自动优化提供量化依据。 9. 电气系统 9.1、基于ARM Cortex STM32的全新一代32位高性能电气技术平台，接口和资源丰富，运算速度快，功能强大； 9.2、独立电气子模块设计，实现工作参数的自动优化及故障的诊断与排除； 9.3、自主研发的多参数子系统控制算法，确保电气系统长期运行稳定可靠； 9.4、全面优化的PCB布线、PCB防腐设计、系统布局、高效电磁屏蔽、热管理设计、冗余设计等关键工艺的优化与控制，最大限度地提高了整机系统的可靠性。 10. 软件系统 10.1、全面兼容Windows 7/10操作系统； 10.2、基于Savitzky-Golay平滑和Wavelet变换滤波的核心数据处理算法，深度优化数据质量； 10.3、针对选择测量的元素，自动设置与优化仪器条件； 10.4、软件实现系统自动诊断、自动样品测量、自动清洗、单标准自动配制标准曲线,自动稀释和超限自动标记； 10.5、测量完成后自动休眠，自动保存数据； 10.6、专家系统：各元素的物理参数，标准溶液的配制，样品预处理、干扰消除及推荐最佳仪器条件和优选方法等； 10.7、全面满足GLP、GMP、GCP、21CFR Part11数据完整性和审计追踪-电子签名的规范要求。 ▲10.8、支持条码扫描枪识别并输入，兼容主流一维及二维条码，提高样品信息的输入效率。 11.自动进样器 11.1、可选配样品盘位数：266位(兼容(10-15)mL样品管)；218位(兼容132位×(10-15)mL样品管和86位×25mL样品 管)；136位(兼容120位×25mL样品管和16位×50mL样品管)； 11.2、三位一体的载流槽及样品支架，逆流设计，杜绝污染载流问题；载流槽采用自溢流设计，自动排出废液； 小体积载流槽设计，以利于快速更新载流和清洗管路，提高分析效率； 11.3、PWM控制的内置静音式免维护载流补充泵，自动吸取和补充载流，流量调节范围为3-30mL/min； 11.4、TEFLON完全包裹的一体式碳纤维支撑进样针，与原子荧光主机之间无额外的连接点，可靠性高，记忆效应小； 11.5、可选配具备智能液面追踪功能的液面探测进样针； 11.6、基于轻量化和高强度设计的碳纤维横向支撑臂，长期使用可靠性高，耐腐蚀性能优异。 二、标准配置： 1．原子荧光光度计主机1台； 2．266位自动进样器1台； 3．软件光盘1套； 4．说明书1份； 5．无线网卡1张； 6．As、Hg、Se元素灯各1只 |
|  | 超声波清洗机 | 1 | 台 | 1、容量：30L； 2、超声频率：40KHz； 3、超声功率：800W； 4、超声功率可调范围：40-100%； 5、水位保护：有； 6、加热功率：800W； 7、温度设定范围：室温-80℃； 8、工作时间可调：1-480min； 9、其他配置：清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源。 |
|  | 调速多用振荡器 | 3 | 台 | 1、工作方式：往复；2、振荡幅度：20mm；3、振荡频率：0-300（rpm）。 |
|  | 旋转蒸发仪 | 1 | 台 | 1、旋蒸主机及整套配置内的其他产品来自同一厂家； 2、水浴锅温度调节范围:室温+5℃~90℃(水用）； 3、水浴锅温度调节精度：·±1℃（水）±3℃（油）； 4、水浴锅温度控制：微电脑ON-OFF控制； 5、水浴锅加热功率：1.05kW（水浴锅本体加热）、水油兼用； 6、水浴锅温度设定及显示方式：薄膜按键输入，数字显示； 7、回转速度：5~280rpm； 8、蒸发能力：25mL/min(加热温度与沸点温度差为40℃时) ； 9、管路连接口径：接口外径10mm； 10、旋转设定：旋钮设定，旋转轴用电机要求采用步进电机； 11、安全功能：保险丝、温度过升防止器； 12、升降方式：电动升降（110mm）+手动辅助延长（130mm)； 13、冷凝管：直立式二重蛇形盘管·冷却面积0.146㎡； 14、冷凝管要求设计防止冷凝液回流到样品瓶内； 15、回收瓶：球型瓶 1L球磨口 NS35/20； 16、试料瓶：梨型瓶1L标准磨口 NS29/38； 17、旋转轴：内径18 x全长178mm TS29/38； 18、真空密封垫：特氟龙密封垫； 19、水浴锅尺寸 · 材质 · 容量：内径约220×120H ·SUS304. 约4.3L。 |
|  | 离子计 | 2 | 台 | 1、仪器级别：0.001级； 2、测量范围： 2.1、pH/pX：（0.000～14.000）pH/pX； 2.2、mV：（-1999.99～1999.99）mV； 2.3、离子浓度：（0～19990），单位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L； 2.4、温度：（-5.0～105.0）℃。 3、分辨率： 3.1、pH/pX：0.01 pH/pX 、0.001 pH/pX； 3.2、mV：0.1mV 、0.01mV 3.3、温度：0.1℃。 |
|  | 全自动流量/压力校准仪 | 1 | 台 | 1、多路大范围流量校准，包括两路(10～300)mL/min，两路（0.3～3）L/min，一路（5～130）L/min，一路（200～1200）L/min； 2、大范围自动加压，微压：（0～4000）Pa，表压：（-30.00～30.00）Kpa； 3、常用PT100烟温标定（包括0℃、80℃、100℃、120℃、200℃以及500℃）； 4、孔板集成于仪器内部，在进行流量校准时，不需要频繁的更换孔板； 5、超大7寸触摸电容屏，触感更优，简单明了的界面风格，操作简单易学； 6、内置电池，可供仪器连续工作4小时以上。 |
|  | 全自动多路大气采样器 | 1 | 台 | 1、八路大气采样恒流控制，无刷隔膜泵，每路可单独采样； 2、采样恒温设定，先进的加热贴膜和半导体制冷，空间温度更加均匀； 3、兼容多种规格的吸收瓶，满足不同的气体采样需求； 4、小型一体化模具结构孔板，采样流量分辨率达到0.001L/min； 5、自动测量环境温度，大气压，流量计前温度、计前压力，计算标况、工况体积，采样数据一目了然； 6、可设置自动定时采样和手动采样两种工作模式； 7、具有断电恢复功能，实时记录采样进程，来电后自动恢复采样。 |
|  | 孔口流量校准器 | 2 | 台 | 1、流量范围 (80～120)L/min； 2、分辨率：0.1L/min； 3、外型尺寸(长×宽×高)：约116mm×47mm×216mm； 4、主机重量：约0.4kg； 5、工作电源：4节 5号 1.5V 碱性电池或AC220V/DC6V转换器； 6、环境温度：(－20～50)℃； 7、大气压：(50～130)kPa； 8、功耗：<1W。 |
|  | 智能皂膜流量校准器 | 2 | 台 | 1、流量范围：(50～6000)mL/min； 2、分辨率： 0.1 mL/min； 3、环境气压 （80～106）kPa； 4、电池工作时间：>10h； 5、充电时间：（5～6）h； 6、电源适配器：输入AC（100～240）V 50/60Hz 输出DC12.6V 3A 7、功耗：＜2.5 W。 |
|  | 空气综合采样器 | 1 | 台 | 1控制系统 1.1、LOCS系统设计，可同时采集环境空气中SO2、NOX等气态污染物和TSP、PM10和PM2.5等粉尘污染物； 1.2、采样流量自动控制：采用高精度、耐腐蚀电子流量计，微电脑系统检测采样流量，自动补偿因为电压波动和阻力、温度变化引起的流量变化；采用引风式环境温度检测模块，大幅减小环境温度测量误差，进一步提高流量准确度； 1.3、自动计算累计采样体积，并同时根据气压、温度换算参比采样体积（25℃、101.325kPa 参比状态的体积，出厂默认）或标况采样体积； 1.4采样过程停电自动保存工作数据，来电后可恢复采样。 2、动力系统 2.1、精密DS.采样泵，耐腐蚀，超低噪音，连续运转免维护，适应各种工况，具有过载保护功能；高效防倒吸干燥器设计，有效防止误操作导致的吸收液倒吸，增强仪器安全性； 2.2、优质滤尘滤网，具有过载、低流量自保护程序，可有效保护气路及采样泵。 3、操控系统 3.1、宽温高亮TC-OLED显示屏，适用于高寒地区，通俗软件显示界面，实现良好人机交互； 3.2、大气采样A/B两路设计，采样方式灵活，可分别单独控制；可以实现即时采样、定时采样、间隔采样等多种采样模式； 3.3、大气压可输入和测量，适于低压环境使用。 4、其他 4.1、一体式保温箱智能防冻设计，高效防倒吸干燥器、导气管、吸收瓶等均置于保温箱内，可防止气路结冰保证高寒条件下正常采样，茶色保温箱盖设计，对采样进行二级避光； 4.2、保温箱排水流道设计，可快速排出箱内液体； 4.3、外观密封结构有效防雨，防雪，更适合野外作业； 4.4、TSP/PM10/PM2.5采样头采用铝合金材质，抗静电吸附。 |
|  | 多路采样器 | 2 | 台 | 1、整机防水、防尘、防碰撞性能优异 ，可保证雨、雪、扬尘、重度霾天气正常工作； 2、采用5寸彩色高清液晶触摸屏且具有按键功能，同时支持按键和触控操作； 3、内置8路独立采样模块，可实现 8 路同时采样，均设有单向阀，防止样品倒吸。 |
|  | 多路恒温智能空气/TSP采样仪 | 1 | 台 | 1、控制系统： 1.1崂应系统设计，可同时采集环境空气中SO2、NOX等气态污染物和TSP、PM10和PM2.5等粉尘污染物； 1.2、自动计算累计采样体积，并同时根据气压、温度换算参比采样体积（25℃、101.325kPa 参比状态的体积，出厂默认）或标况采样体积； 1.3、采样流量自动控制：采用高精度、耐腐蚀电子流量计，微电脑系统检测采样流量，自动补偿因为电压波动和阻力、温度变化引起的流量变化 2、动力系统： 2.1、精密芯泵，耐腐蚀，超低噪音，连续运转免维护，负载能力大，使用寿命长，适应各种工况，具有过载保护功能； 2.2、高效防倒吸干燥器设计，有效防止误操作导致的吸收液倒吸，增强仪器安全性； 2.3、内置过滤网，具有过载、低流量自保护程序，可有效保护气路及采样泵。 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、安装调试费、验收费（含检定、校准费，如有）； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 |  |  |
| ▲质保期 |  | 按国家有关规定实行产品“三包”，货物（易耗品除外）质保期不少于一年，分项设备有质保期要求的按其要求。保修期自安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。保修期内，中标人将负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零、部件，一切费用由中标人负责。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1.免费送货上门，免费安装调试，免费现场培训2～3名相关人员至掌握设备操作及日常维护。分项设备要求提供产品生产厂家提供技术人员培训的，按其要求执行。 2.设备出现故障后，中标人需要2小时内做出响应，4小时内派工程师到现场进行故障排除，48小时内故障无法修复的，需要立即提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3.软件在维保期内免费维修及完善性升级。 |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  | 交付使用期：合同签订生效后，2021年9月30日前完成合同金额80%的供货进度，12月31前通过验收。 交货地点：南宁市内用户指定地点。 |  |  |
| 其它要求 |  | 1.投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实逐项填写技术规格偏离表。 2.本分标的核心产品：全自动流动注射分析仪。 |  |  |
| 付款条件 |  | 合同签订后10个工作日内，甲方向乙方首次支付合同金额的30%；所有设备到货验收合格后支付合同总金额的68％，合同总金额2％的货款作为质保金，验收合格之日起算，验收合格后满1年无质量问题，10个工作日内一次性付清给中标人（无利息）。采购人付款前，中标供应商应将同等金额的合法、有效发票开具给采购人，否则，采购人可以顺延付款。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.履约保证金金额：中标金额的2%。 2.中标人收到中标通知后5个工作日内，以转账方式将履约保证金缴纳给采购人，否则，不予办理签订合同。所有货物验收合格后，无合同履约质量问题，10个工作日内一次退还履约保证金，不计利息。 |  |  |
| ▲进口产品说明 |  | 本分标所有产品均不接受进口产品投标 |  |  |

D分标

| 一、采购需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数、性能（配置）及其它要求 （带▲号的条款均为实质性要求条款，必须满足） |
| 1 | 超高液相色谱串联三重四极杆质谱仪 | 1 | 台 | 1：工作条件 1.1 电源电压:220 V±10% 1.2 温度:18℃～28℃ 1.3 湿度:40%～70% 2：技术指标 2.1 质量范围m/z：涵盖5-2000 amu 或更宽 2.2 灵敏度： ▲2.2.1 ESI源正离子方式：1pg 利血平，MRM（609->195）,信噪比S/N >490000:1（RMS） ▲2.2.2 ESI源正离子方式：1pg利血平MRM（609->195）,峰峰比> 75000 ：1 2.2.3 APCI源正离子方式：50fg利血平MRM（609->195）,信噪比>3000 (RMS) ▲2.2.4 ESI负离子方式 : 1pg 氯霉素信噪比>490000:1 (RMS) 2.3重复性：氯霉素，0.01ppb，20μl ，6次重复进样，RSD ≤ 2% 2.4质谱分辨率（FWHM):样品(利血平)，结果m/z609处FWHM<0.4u 2.5质量准确度:样品(利血平)实测值与理论值之间的误差<0.1u 2.6定量重现性：分别检测猪尿样中0.1ppb的盐酸克伦特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇三种“瘦肉精”，每种连续重复检测6次，RSD＜3% ； ▲2.7质谱扫描速度: 最小步径为0.1u ，大于29000 u/sec ▲2.8正负离子切换速度：不超过6ms (不损失灵敏度的情况下)，实现正、负离子同时采集（需提供软件界面截图或者应用分析文章等证明文件） 2.9交叉污染cross talk（串扰）： < 0.0005% 2.10质谱最小延迟时间：不超过 1msec 2.11 质谱MRM最小驻留时间（Dwell Time）：<1msec 2.12 MS到MS/MS切换时间：<1msec 2.13 质量稳定性: ＜0.05amu /24hr； 2.14 MRM通道数量：一次进样，不分时间段，可以至少同时检测30000个MRM离子对，并保证灵敏度和重现性不受损失。 ▲2.15 MRM通道速度：>500MRM/s （需提供软件界面截图或者应用分析文章等证明文件） 2.16 MRM同步扫描：同步检查扫描在MRM或其它事件的同时，可触发产物离子扫描，同时实现定性定量；能自动按照离子对数目自动优化loop事件； 2.17离子源： 2.17.1离子源接口: 离子源为独立电喷雾离子源，非复合源配置，离子源的清洁、维护、切换方便、快速，无需卸除质谱真空系统。 2.17.2离子源流速范围：正/负ESI接口：1μL/min～2000μL/min； 2.17.3 ESI离子源加热气设计：独立的离子源加热辅助气设计，脱溶剂温度可达650°C，并可针对不同化合物设定不同的分析温度，保证获得最优的离子化效果。 ▲2.18质量分析器：串联四极杆型质量分析器，双曲面全金属钼四极杆，不需要控温即可保证质量准确度的稳定性。 2.18.1 Q1四极杆设计：Q1带有预四极杆和后四极杆用作离子聚焦和抗污染功能，有效降低中性分子引起的背景噪声。具备Q1扫描或Q1选择离子监测SIM功能，可任意设置。 2.18.2 Q2碰撞室设计：碰撞室采用多极杆超快速碰撞室，实现快速MRM性能，同时采取先进的曲线型加速电势场加碰撞气压控制，同时进行线性高压加速，可有效消除记忆效应和交叉污染 。 2.18.3 Q2碰撞室高压加速技术：在超高速扫描30000Da/s的情况下高质量端的信号强度稳中有升，避免了因扫描速度加快造成的质量检测范围狭窄。 2.18.4 Q3四极杆设计：Q3前端带有预四极杆用作离子聚焦和抗污染功能有效降低中性分子引起的背景噪声。 2.19液相色谱 2.19.1流速范围： 0.0001-5.000mL/min 2.19.2流速精密度： ≤0.07% 2.19.3组成方式：两台独立高压送液泵构成的二元梯度系统 2.19.4自动进样器样品盘容量：160位 2.20 检测器 2.20.1高灵敏度检测器：离轴连续打拿电子倍增器，动态范围：8×106，检测器前端采用具备离子聚焦及中性噪音过滤功能的电子透镜设计，可大幅度降低背景噪音、提高离子响应值。 2.20.2检测器：电子倍增器； 2.21质谱调谐和校正系统：可实现全自动质谱调谐和校正。 2.22操作软件：支持Microsoft Windows 7以上中文操作环境，软件提供液相和质谱联用的全自动控制；简单的用户界面可以实现高效能的仪器调谐和方法优化，包括碰撞气压力和碰撞能量的自动优化，并可利用优化参数方便地建立分析方法；可进行数据采集、数据处理、定量分析和定性分析；有建立数据库功能，谱库检索功能，自动校正和全自动分析功能，全自动定量软件。 2.23质谱软件还可以自动MRM参数生成优化功能，不需要手动逐条输入MRM参数。可以不需要注射泵，直接液相联机柱上进样即可MRM自动优化。一键式触发全自动定量数据处理和报告功能。同时如需要，也可以采用手动模式修改MRM参数及其它定量批处理方法 2.24提供中国农业部登记在册的500种以上农药质谱数据库及350种以上兽药数据库，包括MRM参数，Q1电压设置、Q2碰撞能量及电压设置、Q3电压设置，参考定量离子对和定性离子对数据库。包含相关化合物的标准品参考标准曲线。 ▲2.25质谱软件报告可中文显示，可自由添加、修改、提取化合物的信息，分析和处理方法。 2.26扫描功能：具有全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、选择反应串联质谱扫描(SRM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描：（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）、混合扫描（Mixed Scan Mode）、正/负离子快速切换扫描。 2.27自动调谐：在正离子和负离子模式均可以进行灵敏度和分辨率的自动优化，进行质量校正。 |
| 2 | 全自动红外测油仪 | 1 | 台 | 一、技术指标： 1、萃取试剂：四氯乙烯 2、测量方法：红外分光光度法 3、测量项目：连续测量油类、石油类、动植物油类 4、水样种类：污水、废水 5、样品配置：自动配置标准样品，质控样品，标准曲线 6、分离方式：膜分离 7、采样方式：专用样品瓶，水样无需转移，自动测量 8、试剂回收：过程全自动密闭完成，自动收集废液、废气。 9、萃取：搅拌萃取，萃取率＞95% ▲10、样本位数：≥16位 11、测量范围：0-50000mg/L，超量程自动稀释 12、分辨率：0.001mg/L 13、检出限：0.05mg/L 14、重现性：RSD<2% 15、仪器线性：R≥0.999 16、准确度：±5% 17、波数范围：2400-3400cm-1 18、吸光度范围：0.0000～2.0000AU 19、波长准确度：±1 cm-1 20、波数重复性：±1 cm-1 21、加标回收率≥90% 22、测量速度：10-15分钟（测量一个石油类） 二、配置要求 1、全自动红外分光测油仪主机1台。 2、全自动进样器1台。 3、系统操作软1套 4、700ml专用萃取瓶配备32个。 5、贰年耗材 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、安装调试费、验收费（含检定、校准费，如有）； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 |  |  |
| ▲质保期 |  | 按国家有关规定实行产品“三包”，货物（易耗品除外）质保期不少于一年，分项设备有质保期要求的按其要求。保修期自安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。保修期内，中标人将负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零、部件，一切费用由中标人负责。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1.免费送货上门，免费安装调试，免费现场培训2～3名相关人员至掌握设备操作及日常维护。分项设备要求提供产品生产厂家提供技术人员培训的，按其要求执行。 2.设备出现故障后，中标人需要2小时内做出响应，4小时内派工程师到现场进行故障排除，48小时内故障无法修复的，需要立即提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3.软件在维保期内免费维修及完善性升级。 |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  | 交付使用期：合同签订生效后，60天内通过验收。 交货地点：南宁市内用户指定地点。 |  |  |
| 其它要求 |  | 1.投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实逐项填写技术规格偏离表。 2.本分标的核心产品：超高液相色谱串联三重四极杆质谱仪。 |  |  |
| 付款条件 |  | 合同签订后10个工作日内，甲方向乙方首次支付合同金额的30%；所有设备到货验收合格后支付合同总金额的68％，合同总金额2％的货款作为质保金，验收合格之日起算，验收合格后满1年无质量问题，10个工作日内一次性付清给中标人（无利息）。采购人付款前，中标供应商应将同等金额的合法、有效发票开具给采购人，否则，采购人可以顺延付款。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.履约保证金金额：中标金额的2%。 2.中标人收到中标通知后5个工作日内，以转账方式将履约保证金缴纳给采购人，否则，不予办理签订合同。所有货物验收合格后，无合同履约质量问题，10个工作日内一次退还履约保证金，不计利息。 |  |  |
| ▲进口产品说明 |  | 1.序号第 1 项设备已办理采购进口产品审批手续，投标人可选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。如果投标人选投进口产品的，投标报价均应为人民币免税价，中标供应商须代办理免税及报关等手续（采购人可协助），所有费用由中标供应商负责。其他设备不接受进口产品参与投标。 2.投标人如所投的本分标第1项仪器设备是进口产品，投标文件必须提供该项产品原厂商或中国大陆有效代理商出具有效授权书原件和有效的售后服务承诺书原件，否则投标无效。 |  |  |

#### E分标

| 一、采购需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数、性能（配置）及其它要求 （带▲号的条款均为实质性要求条款，必须满足） |
|  | 高效液相色谱仪 | 1 | 台 | 1. 操作环境 工作电压：100V—230V，600VA，工作温度：4-35℃，相对湿度：20到85% 2 配置要求 四元泵系统 1套，内置在仪器内的高压混合器 1套，210位自动进样器 1套，制冷型柱温箱 1套，高灵敏度荧光检测器 1套，PDA检测器1套，光衍生器1套，专用工具1套，原装色谱柱及保护柱芯2套（反相柱C18 5UM 4.6X250MM色谱柱1根；正相柱 氨基柱5UM 4.6X250MM色谱柱1根 ），色谱工作站 1套 ,1.5ml样品瓶10包（100个/包）,流动相瓶5个，柱塞密封圈10个，自动进样针2个。 3. 系统控制： ▲3.1 仪器面板：支持，彩色液晶触控屏，GUI操作界面 3.2工作站：支持，GUI操作界面 ▲3.3移动终端：支持手机、平板电脑等智能终端，GUI操作界面 4. 输液泵 4.1 脱气单元：共5路：4路流动相+1路清洗液 （体积 400uL） ▲4.2 泵类型：并联双柱塞 4.3 泵腔体积：10uL ▲4.4 脉动：< 0.1MPa（1.0mL/min，10MPa，水） ▲4.5 流速范围：0.0001～10 mL/min ▲4.6 流速重现性：<0.065%RSD 4.7 梯度：4元低压梯度 4.8 梯度范围：0～100%（0.1% 步进） 4.9梯度程序：20步 4.10 梯度准确度：±0.55%（0.1～2mL/min，1～20MPa） 4.11 梯度重现性：±0.13%（1mL/min，10MPa） ▲4.12 最大耐压：43MPa 4.13 物理双泵头：便于维护，无需阻尼器即可实现系统压力稳定，减小延迟体积 5. 自动进样器 5.1 进样方式：全量进样（无样品损失） 5.2 进样准确度：±1.5%（50uL，N=6） 5.3 进样体积：0.1～100uL（可选：0.1～50uL、1～500uL、1～2,000uL） ▲5.4 进样精度：RSD <0.20% （5.0-2000uL），RSD <0.25% （2.0-4.9uL），RSD <0.5% （1.0-1.9uL），RSD <1.0% （0.5-0.9uL） ▲5.5交叉污染: ≦ 0.0025% (典型值) 5.6进样周期：最小10sec（5uL） 5.7样品数量： 210位（1.5mL） 5.8样品盘材质：金属材质 ，更利于热传导实现快速制冷 ▲5.9样品制冷：4～45℃ 5.10进样线性：>0.9995 （1～100uL） 5.11前处理功能 ：支持样品转移，添加，稀释 ▲5.12Co-injection功能 ：支持，可简化样品处理 6.1 加热/制冷方式：强制空气循环式，色谱柱加热更均匀 ▲6.2 容量：可放置5根色谱和梯度混合器、柱切换阀等 ▲6.3 控温范围：室温-10～85℃ 7. 荧光检测器 7.1 波长范围：200~600nm 7.2 光源：氙灯 7.3光谱带宽：20nm 7.4 波长准确性：2nm 7.5 波长精度：0.2nm ▲7.6灵敏度：水拉曼峰S/N 8000 以上（暗背景） ▲7.7独立控制面板 ：可脱离工作站独立操作 8. PDA检测器 8.1 波长范围：200～750nm ▲8.2 二极管数量：1024 8.3 设备分辨率：0.7 nm/pixel 8.4 波长准确度：±1nm ▲8.5 噪音：<±3×10-6AU（狭缝 8 nm ，波长250 nm，参比 350 nm） 8.6 漂移：500x10-6AU/h（250 nm，参比350 nm，甲醇1 mL/min） 8.7 采样频率：～90Hz ▲ 9.光衍生器（必须与液相同品牌） 9.1流速范围：1-3mL/min ▲9.2衍生管路体积：1mL 9.3安全措施：散热系统，防紫外线观察窗 10. 扩展性 可灵活扩展同品牌的荧光、同品牌的示差折光、同品牌的蒸发光散射等检测器，可升级为耐压66MPa系统 10. 色谱工作站 10.1 GUI操作界面，方便友好，易于使用，工作站基于windows系统，数据传输基于主流的网络协议，确保数据真实可靠，符合cGMP标准。 |
|  | 气相色谱仪 | 1 | 台 | 一、快速加热和冷却的柱温箱 1 柱箱温度：室温以上3℃ ～ 450℃（使用液态CO2时可达-45℃，液氮可达-90℃） ▲2 程序升温：32阶33平台 ▲3 可设定升温速率：最大±250℃/min，标配无需升级 4 温度设定精度：0.1℃ 5 控温精度：设定值(K) ± 1% (可校准至0.01℃) 6 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃ ▲7 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s） 8 具有柱温箱温度的自动保护功能。 9 最大运行时间：9999.99分钟 10 可依据不同色谱柱自由设置柱温箱降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。 二、进样单元 最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的电子流量控制系统控制（AFC）。 1. 分流/不分流进样口 ▲1.1 最高温度：450℃ ▲1.2 配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及恒线速度控制功能 1.3 标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量 1.4 压力设定范围：0 ～ 1015kPa（相当于0～147psi） 1.5 压力控制精度：0.001psi/kPa/bar 1.6 压力程序比率设定范围：-400 ～ 400kPa/min 1.7 压力程序：7阶 1.8 分流比设定范围：0 ～ 9999 ▲1.9 流量设定范围：0 ～ 1290mL/min，He 0 ～ 590mL/min，N2 三、检测器单元 ▲3.1可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由先进的压力控制系统控制（APC），检测器的数据采集速率是400Hz（2.5ms）。 3.2. 氢火焰离子化检测器（FID） 3.2.1 最高使用温度：450℃ 3.2.2 自动点火功能 ▲3.2.3 检测限：1.3×10-12g/s ( 十二烷 ) 3.2.4 动态范围：107 3.2.5 数据采集速度：500Hz 3.3. 热导检测器(TCD) 3.3.1 最高使用温度：400°C ▲3.3.2 检测限：4.2 fg/s (γ-BHC) 3.3.3 动态范围：8x104 3.3.4 数据采集速度：500Hz 四、其他 1. 色谱柱和流路系统 1.1 可安装并使用包括内径0.53mm在内的各规格毛细柱，可选配填充柱，可使用PAH专用柱、PLOT、手性柱等特殊填料色谱柱 1.2 支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制 1.3 两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元 ▲1.4 支持三柱三FID同时分析组成气相色谱方法优化系统。 1.5 可通过切割少许长度来延长色谱柱使用寿命，污染后无需即刻整体更换 1.6 具有室温补偿和自动环境补偿功能 1.7 具有恒定的载气线速度控制功能 ▲1.8 支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件，操作方便。同时可实现不泄真空更换色谱柱功能。 2. 面板键盘 2.1 具有交互模式的彩色触摸屏进行操控 2.2 完全控制及显示所有温度区域和载气流量 2.3 完全控制所有检测器功能和检测器气体 2.4 实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件 3. 自动液体进样器 3.1 150位样品瓶位置 3.2进样体积: 用10μL注射器以0.1μL步进,可进样0.1-8μL, 用50μL注射器以0.5μL步进,可进样0.5-40μL, 用250μL注射器以2.5μL步进,可进样2.5-200μL 3.3进样重现性: ≤0.5% 五、数据处理系统 1. 数据采集和数据解析 采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。快速批处理窗口将系统中的样品瓶架图形化显示。 2. 报告制作 高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。 3. 质量控制 高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 4. 网络化控制 可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。远程访问功能允许直接通过智能手机或平板电脑远程访问实验室GC主机。 六、配置清单 1、主机，含氢火焰离子化检测器（FID）、热导检测器(TCD) 2、150液体自动进样器 3、空压机（输出流量：0-2000ml/min，输出压力：0-0.4MPa ，压力稳定性：< 0.003MPa） 4、氢气发生器（氢气纯度： 99.999%，氢气流量： 0-300ml/min ，工作压力： 0.4MPa ） 5、原装色谱柱2根（非极性柱、极性柱各1根） 6、消耗品包1个（高温进样隔垫25个、绿色隔垫100个、 10µL进样针2根、惰性化带石英棉不分流衬管5个、 惰性化带石英棉分流衬管5个） 7、气路净化装置1套 8、空气管、氢气管、载气管各1根 9、样品瓶10包（100个/包） 10、4mL 溶剂/废液瓶套装1 套（50个/套） 11、灵敏度检查标准物质6支 #### 12、氮气：1瓶。99.999%以上高纯氮气，配置双级减压阀。 |
|  | 原子吸收分光光度计 | 1 | 台 | 1.测定系统： 1.1 测定波长范围：185～900nm。 1.2 单色器：象差校正型Czerny-Turner 装置，实现低杂散光，高成像质量； ▲1.3 光栅刻线条数：1800条/mm； 1.4 带宽：0.2，0.7，1.3，2.0 nm （4 档自动切换）； ▲1.5 检测器：特殊处理的高性能光电倍增器检测器（全波段范围），高能量小立体角小聚光光斑，不需要大面积光栅即达到具备高性能检出限。 1.6 光度测定方法：火焰：光学双光束；石墨炉：电子双光束； ▲1.7 背景校正：火焰和石墨炉分析都具备快速自吸收法和快速氘灯法背景校正功能，氘灯法和自吸收法两种背景校正法相结合，不仅能高灵敏度条件下进行背景校正，而且能效正分光干扰, 且扣背景能力强。 ▲1.8 空心阴极灯频率：不低于500Hz； 1.9 灯座数：≥6 灯插座，并且可2 灯同时点亮（1预热）； 1.10 点灯方式：发射，NON-BGC，BGC-SR，BGC-D2； 1.11 基线稳定性：0.004Abs/30min； ▲1.12 氘灯频率不低于1000H，高速自吸收（BGC-SR），自吸收频率不低于100Hz； ▲1.13 光度测定方式：三维光路系统，火焰分析使用光学双光束，石墨炉分析采用高光通量电子双光束，保证了火焰分析的稳定性和石墨炉分析的高灵敏度，配备氘灯能量衰减器，更好的实现了氘灯和空心阴极灯的能量平衡。 2.火焰系统 ▲2.1火焰系统安全保护：自动气体检漏，仪器内置的气体控制器在仪器初始化和熄火时均会自动进行气体泄露检查；具备气体压力检控器；利用振动传感器安全熄火；具备突然断电时防回火功能；可自行设定分析完成后熄火等待时间。 2.2雾化室：经过特殊处理的聚丙烯材质，耐酸耐碱 ▲2.3燃烧头位置调节：火焰分析燃烧头高度前后上下自动调整，且燃烧头高度位置能自动最优化，燃烧头角度也可以根据灵敏度要求进行角度调整。 2.4燃烧头：空冷全钛燃烧头，耐酸耐碱，高度可自动优化 2.5气体控制：自动搜索最优燃气流量，且流量比能自动最优化 2.6灵敏度：Cu的检出限不大于0.004PPm 3.自动进样器： ▲3.1 自动一机两用，自动切换支持火焰及石墨炉，双原子化器并联设置，减少光能量损失，提高测定灵敏度。 ▲3.2 火焰和石墨炉通用规格：一台自动进样器主机即可用于火焰分析也可用于石墨炉分析，火焰、石墨炉都可进行自动预混合和在线稀释，混合口可稀释大于300倍。 3.3 功能：原点检测功能；自动清洗功能；自诊断功能；随机编排； 3.4 最大样品个数：试剂用8个，样品60个(都可以随机编排)； 4.数据处理： 4.1 测定方式:火焰连续法，火焰微量进样法，石墨炉法共三种； 4.2 基线校正：采用峰高和峰面积的偏移量校正方法，自动校正基线的漂移； 4.3 灵敏度校正：通过灵敏度比较，自动校正校准曲线； 4.4 采用重量因子，稀释因子，定容因子和校正因子计算实样浓度。 5.配置及易耗品： 5.1原子吸收光谱仪一套，包含火焰系统、中文工作站一套 5.2空心阴极灯：11个(铅、铬、镉、锰、锌、铜、铁、钾、钠、钙、镁) 5.3低噪声型无油空压机1套； 5.4备用氘灯1个 |
|  | 超高速全自动氨基酸分析仪 | 1 | 台 | 1、技术要求： 1.1、整机性能---18种蛋白水解氨基酸标准分析 1.1.1、蛋白水解氨基酸18种净分析时间：≤30min，以提高分析效率，节省试剂消耗。 1.1.2、进样量2nmol时保留时间重现性：≤CV0.3% (精氨酸) Arg (同时标准偏差SD<0.09)。 1.1.3、进样量2nmol时峰面积重现性：≤CV1.0%（甘氨酸，组氨酸）Gly-His。 1.1.4、检出限≤2.5 pmol（信噪比=2，天冬氨酸）Asp。 1.1.5、净分析时间30min内18种蛋白水解氨基酸分离度≥1.2（Thr-Ser, Gly-Ala,Ile-Leu）及全部。 1.1.6、蛋白水解色谱柱可同时测定7种生物胺，无需更换色谱柱。 1.2、其他通用技术要求： 1.2.1、柱后衍生单元采用同等或优于第三代TDE2衍生技术，内置填料，以消除边缘效应。（第一代为1962年推出的1500 cm反应圈技术；第二代为1997年推出的4 cm反应柱技术，使用寿命是第一代的十倍以上；第三代为2011年内置热传导膜TDE2技术，使用寿命是第二代的两倍以上。） 1.2.2、分离柱采用不大于3 μm填料的高理论塔板数分离柱，以提高分析效率，节省试剂消耗。 1.2.3、茚三酮和其缓冲液采用独立试剂瓶常温放置，不预先混合，延长试剂保存时间到1年以上。 1.2.4、内置9通道真空脱气机。 1.2.5、具有提前预警式自动计算每次分析所需要的试剂量功能。 1.2.6、主要管路均采用耐茚三酮腐蚀的SUS合金或钛合金。 1.2.7、反应液、缓冲液用氮气预通气除氧，并用正压氮气保护。 1.2.8、色谱工作站，能够实现仪器的控制、数据的采集和处理。能够实现系统的自动清洗，符合GLP/GMP规则，能够进行系统校验性试验、订制客户报告和使用者安全验证。 1.2.9、茚三酮衍生试剂采用氮气保护，缓冲液可常温稳定存放，无需低温冷藏，无需氮气保护，节省氮气消耗。 2、氨基酸分析仪主机 2.1、分离柱（蛋白水解系统）： 2.1.1、填充树脂颗粒：≤3μm高理论塔板数分离柱。 2.2、输液泵： 2.2.1、泵1（输送缓冲液）：双柱塞串联往复半微量泵。 2.2.2、最大耐压能力≥30 Mpa。 2.2.3、泵1（输送缓冲液）最大输液速度≤1.000 mL/min，以进一步提高输送0.40 mL/min缓冲液时输液精确度和准确度，同时满足自行装填分离柱的需求。 2.2.4、泵2（输送衍生试剂）：双柱塞串联往复半微量泵。 2.2.5、最大耐压能力≥30 Mpa。 2.2.6、泵2（输送衍生试剂）最大输液速度≤1.000 mL/min，以进一步提高输送0.35 mL/min衍生试剂时输液精确度和准确度。 2.2.7、材质：SUS专用合金内衬或钛合金内衬。 2.3、自动进样器 2.3.1、进样方式：高压（全体积）可变量直接进样。 2.3.2、可实现0~100 μl任意体积直接进样，无需更换任何部件。 2.3.3、样品盘位数≥100。 2.4、柱温箱 2.4.1、方式：半导体制冷加热。 2.5、衍生单元 2.5.1、衍生方式：衍生单元采用同等或优于第三代TDE2衍生技术，必须内置填料以消除边缘效应。 2.6、检测器 2.6.1、分光系统：消象差凹面衍射光栅分光。 2.6.2、 检测波长：固定双波长570nm和440nm。 2.6.3、具有参比通道。 2.6.4、检测器通道1噪声：≤ 0.025mV。 2.6.5、 检测器通道2噪声：≤ 0.1 mV。 2.7、管理系统 2.7.1、仪器配置通用控制软件，提供中英文版本可选。 2.7.2、软件具有开机程序，可一键打开两台泵、两个柱温箱和检测器电源，并自动设置两台泵的流速和柱温箱温度。 2.7.3、软件具有自动清洗程序，测试结束后可自动激活清洗维护，清洗后关机，无需手动设置。 2.7.4、 软件具有序列模板，可直接输入待测样品个数，自动生成序列。 2.7.5、可把在Excel中编辑的序列拖入软件，自动生成测试序列。 2.7.6、测试报告可直接保存为DOCX、XLSX、PDF等格式，无需手动粘贴。 2.7.7、软件具有权限分级功能,同时具有审计追踪功能，仪器运行日志不可删除。 2.7.8、 软件具有分离柱自行装填功能。 3、配置清单 3.1、超高速全自动氨基酸分析仪台式型主机：1台。 含：自动进样器1台，衍生柱1根，通用型除氨柱1根，标准蛋白水解系统分离柱（填充树脂粒径3µm）1根，控制软件1套，蛋白水解标准液1套，蛋白水解缓冲液1套，衍生试剂1套，工作站1台。 3.2、进样瓶、预开口隔垫、瓶盖（各100个）：1套。 3.3、水解管：50支。 3.4、氮气：1瓶。99.999%以上高纯氮气，配置双级减压阀。 |
|  | 原子荧光光度计 | 1 | 台 | 一、仪器性能 1．可检测多达12种元素（As Se Hg Sn Te Sb Ge Cd Zn Pb Bi Au） 2．双道两元素同时测量（As/Sb，As/Hg，As/Se，Bi/Hg等） 3．一键式全自动运行 4．空芯阴极灯采用新式脉冲调制、恒流驱动供电方式，编码技术，仪器自动识别元素 5． 空芯阴极灯工作状态自动检测 6． 色散全密闭新型避光光学系统，短焦距透镜聚光 7． 具有氩氢火焰实时观察窗，配置垂直平面单反射镜及450镜面消除杂散光装置。 8． 配置180位转盘式全自动进样器。 9． 采用悬浮结构低温屏蔽式石英炉原子化器。 10． 采用嵌入式氢化物发生系统 11． 采用涌流式气液分离装置 12． 大型蠕动泵断续流动装置，蠕动泵可分别对6个通道的各种试剂流量进行单独调节 13． 自动进样器具有专用清洗位 14． 具有自动单点配置工作曲线功能 15． 自动在线稀释高浓度样品功能 16． 采用新型节气装置 17． 全自动控制气体流量，具备气路自动保护、氩气低气压自动提示功能 18． 具备氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱，有效去除尾气中汞蒸汽等有害气体，大大降低对人体的损害， 19． 基于Windows下操作系统，所有数据文件均可进行EXCEL格式转换 20． 仪器软件具有自我诊断功能 21． 具有在线曲线重校、管理样校正、插入测试等功能 22． 所有分析条件和结果均自动存储 23． 具有实验报告编辑功能，可时实对测量数据和图谱进行拷贝和打印 24． 仪器采用RS-232串口通讯 25.电路系统采用强、弱电分离，高集成度功能板卡式电路结构。更有利于维修服务和更换，避免了强、弱电路之间的干扰，杜绝仪器死机情况的发生。且具有开机自检等智能化操作功能，全自动智能化运行。 26. 具有通道间干扰和直流漂移自动扣除电路，有效降低仪器漂移，提高仪器的稳定性。 27.升级功能：配置形态分析前处理模块可做As、Se、Hg、Sb的形态分析.(并且可以AS、SE价态可以同时分析)；增配气态汞装置，可以测量大气中的气态汞。配置测汞镉升级模块；可以直接固体进样测汞镉（不需要固体样品消解，适合镉汞快速检测）。 二、技术指标： 1、适用于样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌、金等十二种元素的痕量分析测量。 2、技术参数： 2.1、检出限(D.L.): As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn＜ 0.01µg/L；Hg、Cd＜0.001µg/L；Ge <0.05μg/L；Zn <1.0μg/L；Au <3.0μg/L。 2.2、精密度（RSD）<0.7％ 2.3、线性范围: 大于0.999三个数量级。 三、配置清单 1、原子荧光主机1台 2、180位自动进样器1台 3、元素灯（砷、汞、硒、锑）各1支 4、标准备品备件1套 5、中文操作软件1套 #### 6、氩气：1瓶。99.999%以上高纯氩气，配置双级减压阀。 |
|  | 荧光分光光度计 | 1 | 台 | 1、环境条件： 1.1、电源电压：220V，50Hz。 1.2、温度：15~35℃。 1.3、相对湿度：45~80%。 2、技术指标 2.1、单色器：消相差机刻凹面衍射光栅。 激发侧闪耀波长：300nm；发射侧闪耀波长：400nm。 相对全息光栅，机刻光栅有以下优点：完美镜面凹槽表面带来更高的衍射效率、更高的像差校正；同时拥有光束的色散和聚焦功能提高整个系统的光能量；提高检测灵敏度，低偏振光特性。机刻光栅的寿命要长于全息光栅。 2.2、光源：150w氙灯（自动除臭氧灯室）。 2.3、灵敏度：背景噪声S/N≥10000:1(RMS)；峰值噪声信噪比S/N≥790:1（RMS）；S/N >250:1(P-P)。水拉曼峰。 2.4、狭缝方式：水平狭缝。相比竖直狭缝，水平狭缝能提供更多发射光量，增加灵敏度，狭缝大小可调。 2.5、使用标准 10mm荧光样品池最小样品量：≤0.6 毫升。 2.6、检测器：光电倍增管，检测器电压≥三挡可调，更好地检测荧光强度太强或者太弱的样品。 2.7、测光方式为单色光检测器比值计算法而非光电倍增管电极反馈法。 2.8、标配自动预扫描功能。预扫描功能可自动转换激发波长，确保发射荧光的可靠性并消除错误选择散射频带的可能性。可靠性发射荧光峰不会随激发波长的改变而改变。确保为未知样品自动而快速地选择最佳激发和发射波长。 3、配置清单 3.1、荧光分光光度计主机：1台。 |
|  | 液体封样器 | 1 | 台 | 主要功能：用于元素分析中的液体或粘稠的样品制备， 封口时使用氦气吹扫出锡囊内的空气，去 除空气对测定元素N和O的空白。 |
|  | 微生物气溶胶采样器 | 2 | 台 | 1、一机多用，可接撞击法安德森二级、六级、八级采样头以及冲击式吸收瓶； 2、内置精密芯泵，克服负载能力强，适合高负载采样，采样流量（5～50）L/min，分辨率0.1 L/min； 3、交直流双供电接口，可通过交流220V/50Hz市电或直流24V进行供电，可连接移动电源，供电方式更灵活，工况适应性更强； 4、采用引风式环境温度检测模块，大幅减小环境温度测量误差，进一步提高流量准确度； 5、可实现立即采样、定时采样、非间隔采样、等间隔采样四种采样方式； 6、自动测量采样点大气压、温度，实时监测计压、环温，自动补偿流量偏差，自动计算累计采样体积，自动计算标况/参比体积； 7、电子流量计自动精准控制流量，采样流量自动控制，流量稳定； 8、采样过程中停电，来电自动恢复采样，采样数据自动记忆； 9、优质滤尘滤网，具有过载、低流量自保护程序，可有效保护气路及采样泵； 10、提供USB接口，可将采样数据文件导出，同时支持U盘升级仪器主板程序； 11、预留物联网模块接口，可拓展联网功能； 12、内置蓝牙模块，可连接便携式蓝牙打印机轻松掌握实时数据； 13、内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理。 |
|  | 生化培养箱 | 1 |  | 1、控温范围：0～60℃；2、温度分辨率：0.1℃；3、温度波动度：高温±0.5℃、低温±1.0℃；4、内胆尺寸(MM)：W*D*H520*460*1050；5、外形尺寸(MM)：约W*D*H620*690*1590；6、载物托架3块；7、定时范围：1～9999min。 |
|  | 高速台式离心机 | 1 |  | 1、最高转速：20000；2、最大相对离心力：24596(×g)； |
|  | 热脱附进样系统 | 1 | 台 | 1、捕集管冷却方法:电子制冷； 2、样品管： ▲2.1、可以搭载55个样品管； 2.2、1/4英寸（外径）×89mm（长），Tenax TA； ▲2.3、样品管加热/吹扫流速：在50℃到428℃（1℃步进）时20mL/min到150mL/min（1mL增加）； ▲3、传输线温度：50℃到325℃（1℃步进）； 4、阀加热温度：（室温+15）℃到300℃（1℃步进）； 5、冷阱 5.1、3.2mm外径×102mm 不锈钢材质，填装Tenax TA，以不锈钢材质冷阱为优； 5.2、冷阱的制冷温度：冷阱的制冷温度：最低冷却温度为低于室温50℃(典型值-30℃) （1℃步进），电子制冷，无需额外冷却剂； 5.3、冷阱的加热温度：0~350℃； ▲6、接口温度：60℃到300℃（1℃步进），与气相色谱仪采用直接连接方式，传输线长度≤0.35m，实现最小的死体积，并且整个传输线都可以加热，流路无冷点。 7、载气控制： 7.1、AFC电子控制，分流比达1：200，载气和吹扫用的气体：5kPa至900kPa的高纯度氦气作为载气或者2kPa至300kPa的干燥空气； 7.2、阀驱动：马达驱动； 8、仪器在运行过程中，无需等待气相色谱运行结束，即可运行下一个样品的热脱附步骤，缩短整个样品序列的运行周期； 9、批处理时可随时插入紧急样品，无需中断整个分析； 10、具有样品管保护传感器，当监测到错误时自动将样品管从流路中退出。 #### 11、配置清单： 11.1 热脱附主机1台（含55个样品管的自动进样器）； #### 11.2标准备品（含捕集管）备件1套。 |
|  | 数字式撕裂仪 | 1 | 台 | 1、测试范围：A锤：0～16N B锤：0～32N C锤：0～64N 2、测试精度：≤±0.2％F•S 3、撕裂长度：43mm 4、自动切口长度：20±0.2mm 5、试样尺寸：100×63mm 6、试样夹持：气动方式 |
|  | 水 浴 振 荡 器 | 2 | 台 | 1、温度控制范围：室温～99℃，控制精度：±2℃ 2、电源：单相AC220V，50Hz，3.5KW 3、无级调节旋转速度控制器，控制试杯自动震荡搅拌，震荡幅度：42mm。 4、优质不锈钢SUS316L镜面板制造、耐酸碱性能良好。 5、配备24个250毫升玻璃三角烧瓶。 6、外形尺寸（机身净尺寸）：约530×320(长×宽×高) 7、配备PT100型温度探针。 8、不锈钢滚动轴承机构，提高整机使用寿命；采用硅元件无触点控制，消除了原接触器控制的通断噪声。 9、水浴槽设有1组电加热装置,采用专业染色温控器自动控制。 |
|  | 静音无油压缩机 | 4 | 台 | 1、流量80L/min；2、额定压力0.8Mpa；3、功率0.8KW；4、转速1400r/min；5、电压/频率220V/50Hz；6、容积30L；7、重量约20.5kg。 |
|  | 旋转蒸发仪 | 1 | 台 | 1、旋转速度：10-310rpm 2、水浴锅调节范围：+5-90℃，精度±1.5℃ 3、极限真空度：399.9pa 4、转速设定：旋钮设置，数字显示 5、升降功能：手动平衡式 6、冷凝管：直立式双层冷凝管，冷凝面积0.146㎡ 7、水浴锅加热器功率：1.3KW 8、真空密封垫：特氟龙+特氟龙、vition双重密封垫 9、配制24/29口径转接口 |
|  | 低温冷却液循环泵 | 1 | 台 | 1、额定功率 (W)：635；2、循环泵流量 (L/min)：20； |
|  | 旋涡混合仪 | 1 | 台 | 1、电源：220V 2、功率：40W 3、转速：2800转/分 4、工作方式：连续 5、工作台直径：110mm 6、外形尺寸：约160×140mm |
|  | 低速离心机 | 1 | 台 | 1、显示方式：LED； 2、最高转速：4000rpm； 3、转速精度：±30rpm； 4、最大相对离心力：2200×g； 5、最大容量：6×50mL； 6、定时范围：0～99min； 7、电机：直流无刷； 8、门锁：机械门锁； 9、噪音：≤65dB； |
|  | 温差补偿器 | 6 | 台 | 1、温差补偿器由显示器、按钮开关、手把、干电池及内部电路组成； 2、使用环境：-30℃～50℃；相对湿度85%以下； 3、测量范围：温度补偿：-30℃～50℃； 4、测量深度：温度：棉包内10～15cm； 5、温度传输：无线高频，有效距离20米左右； 6、传感器型式：梭镖形插入式NTC热敏电阻； 7、电源：直流4.5V，5号干电池三节，可连续使用300小时左右。 |
|  | 高倍投影仪 | 1 | 台 | 1.投影屏尺寸直径：250mm；2.测角范围；0-360°；3.载物台直径；120mm；3.角度分划最小值：1°；4.工作台玻璃直径：80mm；5.角度游标分划值：6'；6.测量范围：X向0-25mm、Y向0-13mm； 7.视场直径：1.25、0.625mm ；8.测微鼓最小格值：0.01mm。 |
|  | 显微镜（带接口，连接显微镜和摄像头；含数字化纤维样片子系统及样片） | 1 | 台 | 1、研究级正置显微镜，可作明场的观察 2、光学系统：UIS2无限远校正光学系统，镜头采用环保无铅玻璃材质；3、调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米；4、观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30°；5、照明装置：内置透射光科勒照明器，卤素光源，光强预调开关，光强度发光二极管指示灯，日光平衡滤色片；6、物镜：平场消色差物镜 4X（N.A.0.1,W.D.18.5) 10x（N.A.0.25,W.D.10.5) 20X（N.A.0.4,W.D.12)40X（N.A.0.65,W.D.0.6 spring) ;7、载物台：右手低位置同轴驱动选扭的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台；8、目镜：10X宽视野目镜，视野数为22；9、物镜转换器：五孔物镜转换器：10.聚光镜：阿贝聚光镜，N.A≥1.1；10、数字化纤维样片子系统软件；11、硬件附件，接口 |
|  | 直驱超高速包缝机 | 1 | 台 | 1、最高缝速：6500rpm 2、线迹宽度:0.7-3.8mm 3、包缝宽度：4mm 4、抬压脚高度：5.5mm 5、差动比：0.7-2.0mm 6、弯针勾：垂直 |
|  | 推拉力计 | 1 | 台 | 推拉力计（300N），精确度 1 级，满足 GB6675.2-2014 玩具安全 第二部分 5.24.6.1 要求 |
|  | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 台 | 1、温度范围：0℃-300℃； 2、工作室尺寸:约W450×D350×H450mm； 3、外形尺寸：约W830×D620×H750mm； 4、电源：AC220V，2000W。 |
|  | 阀门试验台 | 1 | 台 | 一、适用于阀门产品（项目）的耐水压测试，适用的标准为： 1.GB/T 13927-2008 2.JB/T 9092-1999 3.GB/T 12232-2005 二、主要功能及主要技术参数： 1.主要功能： 2.参数试验压力；测量范围0.2-10Mpa；分辨率1% 试样尺寸DN15-300 三、设备规格尺寸、电源要求等信息 不锈钢管路 |
|  | 路缘石砧 | 1 | 台 | 1.有两个面，相交于撞击边缘，形成一个105°±0.5°夹角，高度为50+2mm, 长度为125+2mm； 2.材质：45#铁，表面经过电镀处理。 |
|  | 佩戴装置强度试验机 （动态绑带拉伸试验机） | 1 | 台 | 1. 气动提升装置（ 可软件控制，可手动控制）。 2. 初负重：5.0kg ±0.5kg。 3. 冲击砝码重量：4.0kg±0.2kg。 4. 冲击高度：600mm±5mm。 5. 高精度位移传感器抓取数据。 6. 专用上位机软件控制上升，下降及数据演算 。 7. 报表可存为Word,Excel,PDF,JPG等格式。 8. 连接打印机报表可列印。 9. 软件支持数据存储，历史资料查询，数据导出，列印等。 10. 软件具有中英文，可切换。 |
|  | 照明眩光测量系统 | 1 | 台 | 1、亮度测量范围：0.001cd/m^2～2kcd/m^2 ～200kcd/m^2 （加衰减片）； 2、亮度测量误差:±4%； 3、亮度测量重复性：±0.8%（标准 A 光源）； 4、测量距离：150mm～无穷远； 5、广角镜头焦距：12mm； 6、广角镜头视场角：约 40°(水平)×30°(垂直)； 7、CCD 采用恒温制冷，CCD 像素：不少于 1300×1000； 8、配固定支架及自动转动云台； 9、供电：交流 220V 供电适配器、车载用点烟器供电适配器、移动电源。 |
|  | 耐辐照检测仪 | 1 | 台 | 1、辐照光源：无臭氧石英管式中压水银蒸汽弧光灯 灯管长度：360mm 灯管直径：9.5mm 电 弧 长：300±14mm 2、电源和变压器 电源：220cV 变压器 工作功率：750±50W 启动峰压：1100V 工作电压：500±50V 3、试样尺寸和厚度 尺寸：76mm×300mm 厚度：6mm~30mm 4、样品桶转速：1~5转/分 5、控温范围：室温~100℃ 6、时间设定范围：0~300h；精度：0.1s |
|  | 安全玻璃透射比测定仪 | 1 | 台 | 1.光源: 12V 20W卤钨灯、色温2856±50K 2.焦距: f'＝505 mm 3. 重复性: ±0.2％ 准确度: 1％ |
|  | 冲击失效检测仪 | 3 | 台 | 1、测定单位： N,Kg,切换式； 2、测试探头：不锈钢钢球，Φ75mm（可根据用户定制探头）； 3、A/D 变换: 16bit 逐次变换方式； 4、测试精度: ±0.2%F.S.以下； 5、再现精度: ±0.1%F.S.以下； 6、报警功能: 可在设定载荷达到时刻报警；容许荷量：50N （有过载报警） 7、显示屏 : 16位数液晶显示屏(模块化LCD)； 8、使用温度: 0~+40 ℃。 |
|  | 紫外可见分光光度计 | 1 | 台 | ▲1.1、波长范围：190-1100nm； ▲1.2、带宽：0.5,1,1.5,2,4nm； 1.3、波长准确度：±0.10nm，±0.3nm（全波长）； 1.4、波长重复性：±0.02nm； 1.5、扫描速度：1～6000nm/min； 1.6、单色器驱动速：4000nm/min、 1.7、数据间隔：10, 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.1, 0.05 nm； 1.8、杂散光：<0.010%T@220nm,<0.005％T@340nm； 1.9、吸光度范围：>4Abs； 1.10、吸光度显示：±6.0A； 1.11、吸光度准确度：±0.0015Abs（0.5Abs）、±0.003Abs（1Abs）、±0.006Abs（2Abs）； 1.12、吸光度重复性：±0.001Abs （1Abs）； 1.13、噪声值：<0.00015A； 1.14、吸光度稳定性：<0.0005 Abs/hour； 1.15、光源：氙灯光源全波段无需调整（保修3年），室光免疫，可开盖检测，一个光源可覆盖全波段（190-1100nm），无需光源转换； 1.16、机器开机即可使用，无需预热即可稳定测量； 1.17、光栅：全息母光栅； 1.18、光学元件：石英镀膜； 1.19、光路优化功能：具有自动动态准直功能，调整光路至最佳，无需人工调整； 1.20、检测器：硅光二极管； 1.21、加配可调支架，可放1-5cm比色皿。 |
|  | 可见分光光度计 | 1 | 台 | 1、光学系统:高性能全息光栅1200条/毫米,双光束比例监测； 2、波长范围:320-1100nm； 3、光谱带宽:1.8 nm； 4、光度范围:-0.3- 3.0A， 0-200%T ，0～9999.9C； 5、工作方式:A、T、C、E； 6、波长精度:±0.4nm； 7、波长重复性:≤0.2nm； 8、光度精度:±0.002A（0-0.5Abs） 、 ±0.004A(0.5-1.0Abs)、 ±0.3%T (0-100%T)； 9、光度重复性:0.001Abs(0-0.5Abs)、0.002Abs(0.5-1.0Abs)、 ≤0.1%T (0-100%T)； 10、稳定性:0.001Abs/h(500nm处)； 11、杂散光:≤0.04%T@ (360nm处）； 12、噪声:±0.0005Abs。 |
|  | 采样泵 | 5 | 台 | 1.流量设置范围：20～ 5000 mL/min 2.流量精度：1000 ～ 5000 mL/min－±5%以内 3.流路数：1流路 4.连接形状：入口－4 mm/6 mm 标准软管口 5.使用温度、湿度范围：温度：0～40℃ |
|  | 电动防水卷材不透水仪 | 1 | 台 | 1.最大试验压力：1.6MPa 2.加压方式：活塞泵 3.可自动调压 4.数字压力显示 5.试件数：3个 6.试件尺寸：135mm |
|  | 提袋疲劳试验机 | 1 | 台 | 1. 振幅：30±2mm； 2.频率：2-3Hz； 3.试验空间高度1000mm； 4.计数范围：999999次，载重≥20kg 5.需可按设定的试验次数试验，也可按设定的试验时间试验， 6.可设置提袋重量，试验过程中试样断裂自动停机。 |
|  | 陶瓷吸水率真空装置 | 1 | 台 | 1. 系统真空度应能在10KPa±1范围。 2. 系统达到10kPa±1真空度所用的抽气时间应不大于10min。 3. 试验可放置试样的最大尺寸数量为200×200×10（mm）10块。 4. 外形尺寸：约（长╳宽╳高）720×600×1160（mm）。 |
|  | 高温电阻炉 | 1 | 台 | 1.额定温度1000℃； 2.炉内膛600*400*300（mm）、15KW、三相电； 3.数显面板、可控温、显示温度、精度1℃； 4.使用电压380V。 |
|  | 智能电子拉力试验机 | 1 | 台 | 1、量程：500N；2、力值精度示值：±0.5%；3、显示器分辨率：0.001N；4、试验速度：0-500mm/min（可任意设定整数）；5、试样宽度：30mm，气动夹持；6、行程1200mm；7、配备内嵌主机、显示器、键盘、鼠标、气动夹具、取样刀。 |
|  | 全自动低温柔性试验仪 | 1 | 台 | 低温可至-45℃ |
|  | 超声波测厚仪 | 1 | 台 | 分辨率：0.01或0.001mm；声速范围：305~18542m/s；脉冲重复频率：200Hz。 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、安装调试费、验收费（含检定、校准费，如有）； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 |  |  |
| ▲质保期 |  | 按国家有关规定实行产品“三包”，货物（易耗品除外）质保期不少于一年，分项设备有质保期要求的按其要求。保修期自安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。保修期内，中标人将负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零、部件，一切费用由中标人负责。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1.免费送货上门，免费安装调试，免费现场培训2～3名相关人员至掌握设备操作及日常维护。分项设备要求提供产品生产厂家提供技术人员培训的，按其要求执行。 2.设备出现故障后，中标人需要2小时内做出响应，4小时内派工程师到现场进行故障排除，48小时内故障无法修复的，需要立即提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3.软件在维保期内免费维修及完善性升级。 |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  | 交付使用期：合同签订生效后，2021年9月30日前完成合同金额80%的供货进度，12月31前通过验收。 交货地点：南宁市内用户指定地点。 |  |  |
| 其它要求 |  | 1.投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实逐项填写技术规格偏离表。 2.本分标的核心产品： 高效液相色谱仪 。 |  |  |
| 付款条件 |  | 合同签订后10个工作日内，甲方向乙方首次支付合同金额的30%；所有设备到货验收合格后支付合同总金额的68％，合同总金额2％的货款作为质保金，验收合格之日起算，验收合格后满1年无质量问题，10个工作日内一次性付清给中标人（无利息）。采购人付款前，中标供应商应将同等金额的合法、有效发票开具给采购人，否则，采购人可以顺延付款。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.履约保证金金额：中标金额的2%。 2.中标人收到中标通知后5个工作日内，以转账方式将履约保证金缴纳给采购人，否则，不予办理签订合同。所有货物验收合格后，无合同履约质量问题，10个工作日内一次退还履约保证金，不计利息。 |  |  |
| ▲进口产品说明 |  | 1.序号第1、2、3、4、6、11、32 项设备已办理采购进口产品审批手续，投标人可选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。如果投标人选投进口产品的，投标报价均应为人民币免税价，中标供应商须代办理免税及报关等手续（采购人可协助），所有费用由中标供应商负责。其他设备不接受进口产品参与投标。2.投标人如所投的本分标第 1、2、3、4、6、11、32 项仪器设备是进口产品，投标文件必须提供该项产品原厂商或中国大陆有效代理商出具有效授权书原件和有效的售后服务承诺书原件，否则投标无效。 |  |  |

## 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求详见“招标公告”。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | □接受联合体投标 ☑不接受联合体投标 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： / 。 分包金额或者比例： / 。 |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分，逾期后果自负。集中地点： / 联系人： / ；联系电话： / ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分，逾期后果自负。会议地点： / |
| 13.1 | 报价文件： - 投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 - 投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人依法缴纳税收的相关材料（2020 年 9 月至2021 年 2 月内任意连续3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2020 年 9 月至2021 年 2 月内任意连续3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人2020年财务状况报告复印件【①可以是经会计师事务所审计的财务报告，或是供应商本单位出具的财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）；②新近成立不足半年的公司按实际提供财务报表，至少包含资产负债表、利润表、现金流量表】，或者财政部门认可的政府采购专业银行、保险机构出具的投标保函，或者银行出具的资信证明（说明：资信证明指：反映投标人资金结算无异常，无违规透支，无理拒付、无逾期（垫款）和欠息等不良记录，结算纪律良好的相关证明，并非指存款证明。如所提供该证明仅为存款数额信息的将作无效证明处理，并按无效投标处理）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人直接控股、管理关系信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标声明（格式见第六章）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 中小企业声明函；【本项目如为专门面向中小企业（或者小型、微型企业）采购时必须提供，否则作无效投标处理】 - 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 商务文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理。其余项应结合第二章“招标项目采购需求”要求提供，要求必须提供的如未提供评标委员会有权拒绝其投标文件；未作要求的，如有请提供。投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，评标委员会有权认定该材料无效】： 1.无串通投标行为的承诺函（格式见第六章）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 4.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 5.商务条款偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理。其余项应结合第二章“招标项目采购需求”要求提供，要求必须提供的如未提供评标委员会有权拒绝其投标文件；未作要求的，如有请提供。投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，评标委员会有权认定该材料无效】： 1.设备性能配置清单（格式见第六章）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.技术偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.项目实施方案（格式自拟）； 4.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 5.产品出厂标准、质量检测报告 6.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 投标人递交投标文件时，请同时单独递交投标人信息及投标文件签收回执（不密封包装，按第六章“投标文件格式”提供的“投标人信息及投标文件签收回执” 的要求填写） |
| 13.2 | 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1.投标文件电子版内容：与纸质投标文件全部内容一致。 2.投标文件电子版形式：可编辑的文档格式1份和已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）1份。 3.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘（或者U盘）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，应包括设备及服务需求要求所需的一切费用总和，除另有约定外，中标价不因任何因素而调整： （1）货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 ☑投标报价包含验收费用 □投标报价不包含验收费用 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起60日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金的交纳方式：详见招标公告 投标保证金的金额：详见招标公告 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须于递交投标文件时将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3.投标保证金指定账户：详见招标公告。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件正副本份数：报价文件正本 一份、副本 六 份； 资格证明文件正本一份、副本 三 份； 商务文件和技术文件合并装订成册，正本一份、副本 六 份； |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询： - 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。 - 信用查询截止时点：资格审查结束前 - 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 4、信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数： 7 人 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 1 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 2 项。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序； □随机抽取 |
| 35.1 | 履约保证金金额：按中标金额的2%（注：履约保证金不超过5%）。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式 履约保证金退付方式、时间及条件：验收之日起满1年，期间提供的售后服务能够满足业主需求且未发生严重质量问题，经中标人提出申请后退还 履约保证金指定账户： 开户名称：广西壮族自治区产品质量检验研究院 开户银行：工行南宁市思贤支行 银行账号：2102109209249002028 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西科联招标中心有限公司（采购代理机构）三楼307室，联系电话：0771-3486228，通讯地址：广西南宁市大学东路170号 现场提交质疑办理业务时间（北京时间）：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标人在签订合同前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： ☑以（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 / 。 3.账户名称：广西科联招标中心有限公司 开户银行： 中国工商银行南宁市甘蔗站支行 银行账号：2102111229300032105 开户行行号：102611011101 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指广西科联招标中心有限公司。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目不允许分包。

##### 8.特别说明：

##### 8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

9.4关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.2投标文件电子版：具体要求见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

##### （1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或者采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件退还手续。

##### 18.2.2中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还，退还方式同本须知正文第18.2.1。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别装订成册，商务文件和技术文件按顺序装订成册。投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或者其他后果由投标人自行承担。

##### 19.3投标文件的正本应用不褪色的材料书写或者打印，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

##### 19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则作无效投标处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

##### 19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

##### 19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的密封

##### 20.1投标文件正、副本全部装入一个或者多个包封袋/箱（投标文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或者法定代表人签字或者委托代理人签字，以示密封。

##### 20.2投标文件外层包装封面上应写明“投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及投标截止时间前不得启封”字样。

##### 20.3以不露出投标文件为合格，未按规定密封的投标文件将被拒收。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

##### 21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或者标记的投标文件，采购代理机构必须拒

##### 收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照本须知前附表第40.2条签署、盖章，并按照本须知正文第20条密封后，作为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，应当由投标人签字领回投标文件，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。（鉴于现阶段新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控时期，投标人可以不参加开标会）

##### 24.开标程序

主持人按以下程序进行开标：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。（鉴于现阶段新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控时期，投标人可以不参加开标会，文件检查将由采购人进行检查并签字确认）

（5）唱标：经投标人确认各自投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标总报价或分标总报价（如有分标时）和其他需要宣布的内容。

（6）开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；

（8）开标结束。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（3）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并依法确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以依法确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标结果公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

##### 35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

收费标准

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |

签订合同前，中标供应商应向采购代理机构一次付清中标服务费。

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 投标人签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

## 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

- 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 三、评标标准（综合评分法，计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 |  |  | 评审因素 |  | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分45分） |  | 投标报价 |  | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为45分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×45分 |
| 2 | 技术分 （满分47分） |  | 货物综合质量、性能分(满分20分) |  | 完全符合招标文件要求，技术参数及配置详细，没有任何负偏离的，主要货物主要技术指标每项明显高于招标文件要求（指对货物性能有显著提升），每项得2分，满分20分 |
|  |  |  | 资料及证明文件分(满分8分) |  | ①提供有基本的产品资料（如厂家提供的彩页、相关认证等），对投标产品的支持性一般，得4分 ②提供的产品资料（如厂家提供的彩页、相关认证、厂家出具的参数证明等）较为完整，内容较全面，对投标产品的支持性好，得8分 |
|  |  |  | 售后服务分（满分9分） |  | ①投标人承诺的售后服务能满足招标文件要求的。得3分 ②投标人承诺的售后服务满足招标文件要求，投标人在本项目实施地有相关技术服务、维护机构或常驻办事机构（或承诺中标后15天内设立），有完善的维保方案（含技术培训、回访措施、维护措施、耗材及备品备件优惠措施、维保人员配置等）。得6分 ③投标人承诺的售后服务满足招标文件要求，投标人在本项目实施地有相关技术服务、维护机构或常驻办事机构（或承诺中标后15天内设立），有完善的维保方案（含技术培训、回访措施、维护措施、耗材及备品备件优惠措施、维保人员配置等）和可靠的服务响应体系（含接到通知到达时现场处理故障时间、一般故障承诺解决时间、故障无法排除时的解决方案等）。得9分 |
|  |  |  | 质保期延长分，满分10分 |  | C分标第1-7项设备；D分标所有设备；A、B、E分标按商务需求表的进口产品说明第1点，已办理采购进口产品审批手续的设备，在满足基本保修期基础上，产品原厂商或中国大陆有效代理商承诺免费保修期，每项设备每延长一年增加1分，满分10分。(以产品原厂商或中国大陆有效代理商承诺的质保期、免费维护期且被评标委员会接受的为准)。 |
| 3 | 商务分（满分8 分） | 业绩 （满分6分） |  | 投标人2019年1月1日至今的同类专用仪器设备采购项目业绩且无不良记录（以政府采购中标通知书或政府采购合同复印件为准，要求清晰反映合同金额和合同主要内容），提供一份合同得1分，满分6分。 |  |
|  |  | 政策分（节能、环境标志）（满分 2分） |  | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目预算金额比例计算给分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目预算金额比例给分，满分1分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |  |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |  |

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 第五章  拟签订的合同文本

广西壮族自治区政府采购合同使用说明

《政府采购合同》是对招标文件规定或者投标文件承诺的中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“广西壮族自治区”后再加所在地名称或者将“广西壮族自治区”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件规定或者投标文件承诺的要求填写，如招标文件规定或者投标文件承诺的没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或者生效）后多少日（或者工作日）或者直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式：资金性质按一般预算拨款、财政性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处负责解释。

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：GXZC2021-G1-     -KLZB-

采购计划号：

采购人（甲方）：广西壮族自治区产品质量检验研究院

供应商（乙方）：

项目名称和编号：专用仪器设备采购（GXZC2021-G1-     -KLZB）

签订地点：广西南宁市                                          签订时间：2021年     月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（招标文件）规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

分标供货一览表和价格具体详见乙方投标报价明细表。

2.   分标合同合计金额：（大写）人民币                （小写）¥                。

3.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　交付

1.交货时间：合同签订生效后，2021年9月30日前完成合同金额80%的供货进度，12月31前通过验收。

交货地点：南宁市采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第五条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按甲方规定的时间和地点 。

第六条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修起止时间：交货验收合格之日起所有设备免费保修   年（自双方代表在设备验收单上签字之日起计算，乙方投标文件优于此标准的，以乙方投标文件承诺为准） 。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（如有，可另附合同附件）

第七条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款条件：合同签订后10个工作日内，甲方向乙方首次支付合同金额的30%；所有设备到货验收合格后支付合同总金额的68％，合同总金额2％的货款作为质保金，验收合格之日起算，验收合格后满1年无质量问题，10个工作日内一次性付清给中标人（无利息）。采购人付款前，中标供应商应将同等金额的合法、有效发票开具给采购人，否则，采购人可以顺延付款。

第八条　履约保证金

1.履约保证金金额：合同总金额2％。

2.中标人收到中标通知后5个工作日内，以转账方式将履约保证金缴纳给采购人，否则，不予办理签订合同。所有货物验收合格后，无合同履约质量问题，10个工作日内一次退还履约保证金，不计利息。

第九条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按乙方投标文件承诺时间到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期详见本合同条款第六条要求，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。

第十二条  货物包装、发运及运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。货物的运输方式：不计。

2.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：损耗由乙方承担。

3.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

4.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

5.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

6.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

7.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰  滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，若有质量保证金，费用从中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，协商不能解决的，可向甲方有管辖权限的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条  签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.中标通知书。

第十九条  本合同一式七份，具有同等法律效力，广西区财政厅（政府采购监管部门）、广西科联招标中心有限公司各一份，甲方三份，乙方二份。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

投标截止时间前不得启封

年    月    日

- 二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

正本/或者副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称或采购代理机构名称

根据贵方 项目名称（项目编号：                ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起60日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：

投标人名称：                                            单位：元

#### 分标：

| 序号 | 货物名称 | 产品品牌、型号、生产厂家、产地 | 详细参数配置 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 分标投标总价：大写人民币 ¥ |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： 质保期： |  |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表按所投分标分别填写，必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其所投分标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其所投分标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其所投分标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其所投分标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则其所投分标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

- 三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

正本/副本

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别

签署，否则投标无效。

法定代表人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

- 四、商务文件格式

投标文件商务及技术部分封面格式

正本/或副本

投标文件

（商务及技术部分）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月   日

1.商务文件封面格式：

正本/副本

商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

3.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

4.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

法定代表人授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本

5.商务条款偏离表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人盖公章：

日  期：

6.投标人类似的业绩证明文件

投标人同类项目情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

- 五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

正本/副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则作无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：                          日  期：

4. 技术偏离表格式

技术偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：                          日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可参照本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：                          日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：                          日 期：

- 六、其他文书、文件格式

联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份

证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于批发业、零售业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立的企业可不填报。

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人信息及投标文件签收回执格式：

投标人信息及投标文件签收回执（格式）

投标人信息：

投标人全称：           　　                             （加盖公章）

投标人统一社会信用代码：

投标人联系电话和邮箱：

投标人地址：

法定代表人（负责人）姓名：

法定代表人（负责人）身份证号码：

授权委托代理人姓名：

授权委托代理人身份证号码：

投标人开票资料：

开票信息：             （填“专票”或“普票”）

投标人名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

————————————————————————————-——————————

投标文件签收回执

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| 分标号 |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| 投标文件 递交人姓名 |  | 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| 采购代理机构 名称 | 广西科联招标中心有限公司 |  |  |  |  |
| 投标文件 递交时间 |  | 投标文件 密封情况 |  | 采购代理机构 签收人 |  |

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                              联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                 联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                    邮编：

联系人：                                  联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月   日，向              提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。