公开招标文件

项目编号：GXZC2020-G1-001465-KWZB

项目名称：2020年医疗设备采购

采购单位：广西壮族自治区职业病防治研究院

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2020年5月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	4

第三章  投标人须知	42

第四章  评标办法及评分标准	56

第五章  合同主要条款格式	59

第六章　投标文件格式	63

- 第一章  公开招标公告

广西科文招标有限公司受广西壮族自治区职业病防治研究院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经财政部门批准的政府采购计划（申请编号：广西政采[2020]7622号）批准，现对2020年医疗设备采购项目进行公开招标，现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、项目名称：2020年医疗设备采购

二、项目编号：GXZC2020-G1-001465-KWZB

三、采购项目的名称、数量、简要技术规格描述或项目基本概况介绍：A分标：彩色超声诊断系统1套、便携式彩色多普勒超声诊断系统1台；B分标：有创呼吸机2台、无创呼吸机11台；C分标：便携式肺功能仪2台、内科胸腔镜1条、电子支气管镜1条、TF视频插管软镜1台、全心功能血流动力检测分析系统1套；D分标：中央监护仪1台、心电监护仪5台、心电图机2台；E分标：射频治疗仪1台、宫腔监测系统1套；F分标：多功能关节康复器（上下肢主被动）2台、电子视力检测仪器1台、神经肌肉刺激治疗仪1台、裂隙灯显微镜1台、视频耳内镜1台；G分标：光子治疗仪1台、红外治疗仪1台、高频氩气刀1台；如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

四、采购项目预算金额（人民币）：A分标：420万元；B分标：121万元。C分标：221万元；D分标：58万元。E分标：94万元；F分标：78万元。G分标：80万元。

五、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号）。

六、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具有医疗器械生产或经营许可，具备法人资格的供应商。

2、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

3、本项目不接受联合体投标。

4、本项目不接受未购买本招标文件的供应商投标。

七、招标文件的获取：

1.发售时间：2020年5月27日至2020年6月3日（工作日），每日上午8：00-12：00；下午15：00-18：00。

2.发售地点：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层广西科文招标有限公司财务部。

3.售价：招标文件工本费每套250元，售后不退。如需邮寄另加邮费50元，请将邮购款转入下述帐户，款到即寄招标文件。

4. 购买招标文件联系人：朱瑜萍  电话：0771-2023962  传真：0771-2023829

八、投标保证金（人民币）：A分标：肆万贰仟元整（￥42,000.00)；B分标：壹万贰仟元整（￥12,000.00); C分标：贰万贰仟元整（￥22,000.00)；D分标：伍仟捌佰元整（￥5,800.00); E分标：玖仟肆佰元整（￥9,400.00)；F分标：柒仟捌佰元整（￥7,800.00); G分标：捌仟元整（￥8,000.00)；

投标人应于投标截止时间2020年6月17日上午9时前将投标保证金从投标人的银行账户以转账或电汇形式转出并到达以下账户，本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

开户名称：广西科文招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行营业部

银行账号：0101012090615689

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2020年6月17日上午9时前将投标文件密封送交到广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层广西科文招标有限公司开标厅，逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2020年6月17日上午9时在广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层广西科文招标有限公司开标厅开标，投标人可以由法定代表人或委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件）。

十一、网上查询地址：

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)

十二、公告期限：本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

十三、联系事项：

1、采购人名称：广西壮族自治区职业病防治研究院

地址：南宁市柳沙路2号

联系人及联系电话：王科长，0771-5713565；

2、采购代理机构：广西科文招标有限公司

地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层

项目联系人：王然；联系电话：0771-2023871  传真：0771-2023997

3、监督部门：广西区财政厅政府采购监督管理处

联系电话：0771-5331544

广西科文招标有限公司

2020年5月27日

- 第二章  招标项目采购需求

说明：

1、本需求表中的技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他产品替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考技术参数性能（配置）要求。

2、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标文件中将其标配参数详细列明。

3、表中的外形尺寸和重量仅供参考。

4、投标人所投标的设备必须是符合国家和行业标准的全新产品。

▲5、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

A分标：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 |  | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 彩色超声诊断系统 |  | 1套 | （一）基本要求： 1、主机成像系统： 1.1 高分辨率液晶显示器≥21.5英寸,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。具有中英文显示选项； ▲1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，触摸屏上可同时显示检查图像； 1.3 全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束； 1.4 脉冲优化处理技术； 1.5 海量并行处理技术； 1.6 自适应增益补偿技术； 1.7 数字化二维灰阶成像及M型显像单元； 1.8 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量； 1.9 脉冲反向谐波成像单元； 1.10 彩色多普勒成像技术； 1.11 自适应宽频带彩色多普勒成像技术； 1.12 彩色多普勒能量图技术； 1.13 方向性能量图技术； 1.14 数字化频谱多普勒显示和分析单元； ▲1.15 动态范围≥300dB； 1.16 数字化通道≥4000000； 1.17 智能全程聚焦技术； 1.18 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像； 1.19空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, 可达≥7线偏转（作曲别针试验)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头； 1.20自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级； 1.21 实时二同步 /三同步能力； 1.22 主机具有内置电池，预防断电检查数据丢失。 2、成像技术： ▲2.1 具备智能多普勒血管检查技术，单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等，具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等）； 2.2 超声声速自动校正技术，针对肥胖及困难病人，可用于乳腺检查，并可调整级别，专门的预置条件。 3、弹性成像： 3.1 弹性成像技术： 1）实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式； 2）具备囊实性结构鉴别弹性成像技术； 3）具备浅表及腔内弹性成像； 4）主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。 3.2 肝脏剪切波定量技术： 1）具备两种剪切波定量技术，包括点式剪切波定量技术及实时剪切波弹性定量技术； 2）点式剪切波定量技术，是无创评估肝组织弹性的超声成像技术，可以结合常规超声图像检测特定区域组织的弹性硬度； i.具有肝纤维化分级指示器，自动将获得的剪切波数值和肝纤维化分级关联显示； ▲ii.测量值可以两种单位显示，KPa及m/s； iii.具备单一定量区域具有15组组测量值录入，并可存储导入报告体系，报告可输出打印； iv.测量结果需包含：平均硬度及硬度标准差； v.可在1秒内快速获取剪切波数值。 3）实时剪切波弹性定量技术，可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价。 i.具有彩色编码功能，可双幅显示灰阶图与彩色编码图，并具有置信图模式； ii.取样框ROI可调节大小，最大达5x6cm； iii.具有多种测量模式，可根据临床需求使用取样框、圆圈、描记、点式等方式进行测量； iv.具有原始数据搜集及处理能力，可任意回放并进行回顾性测量计算； v.测量值可以两种单位显示，KPa及m/s。 4、图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元： 4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节； 4.2 硬盘≥1T（1024G），DVD／USB图像存储,电影回放重现单元≥2200帧； 4.3 具备主机硬盘图像数据存储； 4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。 5、输入/输出信号： 5.1 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频； 5.2 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出。 6、连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件。 （二）系统技术参数及要求： 1、系统通用功能： 1.1 高分辨率液晶显示器≥21.5寸, 分辨率1920×1080,不间断逐行扫描，自由臂可调节720°； 1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，可在触摸屏上实时显示检查图像； 1.3 探头接口选择：≥ 4个，并激活可互换通用； 1.4 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节； 1.5 安全性能：符合国家商品安全质量要求。 2、探头规格： 2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从1 MHz 到18 MHz； 2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频； 2.3 类型：4个探头，腹部凸阵探头1把、腔内探头1把、心脏相控阵探头1把、高频线阵探头1把； 2.4 单晶体探头≥3种； 2.5 阵元：电子线阵探头有效阵元数≥256，电子凸阵探头有效阵元数≥192； 2.6 频率：腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz），腔内探头（3.0-10.0MHz），心脏相控阵探头（1.0-5.0MHz），高频线阵探头（4.0-18.0MHz）； 2.7 探头视野≥100度； 2.8 扫描深度≥30cm； 2.9 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、电子凸阵：B/PWD。 3、二维显像主要参数： 3.1 成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥53帧/秒凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥51帧/秒； 3.2 扫描线：每帧线密度≥320超声线； ▲3.3 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段（触摸操作面板上可视可调）； 3.4 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit； 3.5 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率； 3.6 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦; 3.7 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理； 3.8 接收超声信号系统动态范围≥300 dB； 3.9 二维灰阶成像：256 灰阶。 4 频谱多普勒： 4.1 显示模式：脉冲多普勒 ，高脉冲重复频率 ，连续波多普勒； 4.2 发射频率: 电子相控阵: 脉冲多普勒，连续波多普勒1.6-1.8MHz，电子凸阵: 脉冲多普勒:2.0-2.2MHz，电子线阵: 脉冲多普勒:5.75-7.0MHz； 4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW； 4.4 最大测量速度：脉冲多普勒正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；连续波多普勒:血流速度28.0m/s 4.5 最低血流测量速度：≤ 0.9mm/s (非噪音信号)； 4.6 Doppler及M型电影回放：48 秒； 4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； 4.8 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调； 4.9 零位移动：9 级； 4.10显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位； 4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算。 （三）配置要求： 1、配备4把探头：阴超探头、腹部探头、心脏探头、高频探头； 2、具有定量弹性检测功能； 3、耦合剂加热器。 |
| 2 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 |  | 1台 | 1.主要规格及系统概述： 1.1 彩色多谱勒超声波诊断仪包括： 1.1.1 15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器； 1.1.2 二维灰阶成像部件； 1.1.3 频谱多谱勒显示及分析系统； 1.1.4 彩色多谱勒超声波诊断部件； 1.1.5 多谱勒能量图，包括速度图和方向能量图； 1.1.6 二维角度独立偏转技术； 1.1.7 组织谐波成像； ▲1.1.8 凸阵扩展成像技术 ，支持线阵探头和凸阵探头； 1.1.9 回声信号离线分析及处理（要求支持动态范围、频谱基线、图像效果等处理）； 1.1.10 具有空间复合成像技术； 1.1.11 二维和彩色多谱勒双幅实时显示； 1.1.12 图像局部放大功能(实时和冻结放大，放大倍率＞10倍)，支持智能全屏放大实时显示功能； 1.1.13 具有组织特征成像能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式； 1.1.14 双探头图像同屏对比显示； ▲1.1.15 解剖M型成像单元, 要求具有≥2条取样线，要求能360度任意旋转角度，同时要求支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像； ▲1.1.16 穿刺针增强显示功能专业软件包，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，可根据进针角度自动进行增强角度调节，并具备实时图像状态下最佳穿刺角度的图标指示，方便穿刺引导； 1.1.17 支持一键自动优化（包括应用于二维、COLOR、PW、CW）。 1.2 测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒) 1.2.1 一般测量； 1.2.2 产科测量； 1.2.3 心脏功能测量； 1.2.4 妇科测量包； 1.2.5 神经测量包； 1.2.6 腹部测量包； 1.2.7 急诊科测量包； 1.2.8 外周血管血流测量分析报告功能。 1.3 图像存储与(电影)回放重现单元：支持同步存储(支持单帧图像文件包含：DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，无需格式转换；支持网格硬盘直接存储；突然关机或未结束检查关机资料不丢失； 1.4 参考信号: 心电,心音,脉冲波,心电触发； 1.5 输入/输出信号: 1.5.1 输入: VCR, 外部视频, RGB彩色视频； 1.5.2 输出: 复合视频, RGB彩色视频, S---视频； 1.5.3 支持数据无线传输； 1.5.4 支持远程桌面控制； 1.5.5 支持无线鼠标遥控，支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件内置一体化数字化图像管理与记录装置：数字化超声图像硬盘存储≥120G。 2、技术参数及要求： 2.1 ≥120G硬盘，为固态硬盘； 2.1.1 监视器:≥15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器； 2.1.2 标配探头个数:4个（腹部，浅表，心脏，腔内）； 2.1.3 安全标准：符合商品安全质量要求。 2.2 探头规格： 2.3 频率: 宽频带变频探头,两维和彩色独立变频 2.3.1 凸阵探头具有≥5种频率的变频范围，扫描角度≥89度； 2.3.2 线阵探头具有≥5种频率的变频范围，支持T型扩展显示； 2.3.3 腔内探头具有≥5种频率的变频范围，扫描角度≥90度； 2.3.4 相控阵探头具有≥5种频率的变频范围，扫描角度≥90度。 2.4 最大扫描深度≥30cm； 2.5 体位标记：≥120种，可以自定义注释； 2.6 扫描帧率：诊断深度20cm，全视野时≥50帧／秒； 2.7 最大扫描线≥512/帧，扫描线密度可调。 3、彩色多普勒： 3.1 多普勒频率≥2段可视可独立调节； 3.2 B/Color双幅实时显示； 3.3 扫描帧率最大帧频≥340帧／秒； 3.4 彩色多普勒血流速度定点测量技术（要求支持一幅画面有≥6个测点以上，并具有深度显示）。 4、频谱多普勒： 4.1 支持脉冲多普勒（PW），高脉冲重复频率（HPRF）,连续多普勒（CW）模式； 4.2 取样宽度及位置范围：0.5mm~20mm； 4.3 线阵探头多普勒取样线偏转±20o可调； 4.4 多普勒取样音可开关，音量大小可调。 5、测量和分析： 5.1 常规测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量）； 5.2 外周血管专用测量及分析； ▲5.3 IMT血管内中膜自动描记，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，测量结果参数至少包括最大值、最小值、平均值、SD及质量指标； 5.4 妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 ； 5.5 心脏功能专用测量及分析； 5.6 多普勒测量及分析（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）。 6、外设接口： 6.1 机身自带2个USB2.0接口； 6.2 外设数据模块：包含下列接口； 6.3 ECG 接口：1； 6.4 USB：2； 6.5 串行接口：1； 6.6 左/右音频输出接口：1； 6.7 麦克风接口：1； 6.8 遥控控制接口：1； 6.9 复合视频输出接口：1； 6.10 DVI-I 输出接口：1。 7、配置 7.1 主机系统一套； 7.2 多功能台车一台； 7.3 配备4把探头：浅表探头、腹部探头、心脏探头、腔内探头。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交货验收合格之日起所有货物提供一年的免费上门保修和包换、维护服务（各分项另有要求的以各分项要求为准）。质保期内免费上门维修、免费更换零部件。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、免费送货上门、免费培训操作人员。 2、维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后8小时内响应， 12小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。 3、中标人除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购方提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。 |  |  |
| ▲交货期及地点 |  | 1、交货期：自签订合同之日起60日历日内。 2、交货地点：广西壮族自治区职业病防治研究院指定地点。 |  |  |
| ▲付款条件 |  | 合同签订后7个工作日内采购人支付合同总金额的50%货款。货物验收合格后，中标人开具发票给采购人，采购人在十个工作日内支付合同总金额的45%货款，余下5%作为质保金，质量保证期过后十个工作日内支付（无息）。 |  |  |
| ▲质量保证金 |  | 合同总金额5%的货款作为质保金，质量保证期过后十个工作日内支付（无息）。 |  |  |
| 其它要求 |  | ▲1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 ▲2、投标报价包括货物交付采购人并安装调试所有费用以及设备仪器所涉及的培训、售后服务费用。 |  |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 详见评标办法及评分标准 |  |  |
| 其它加分条件 |  | 详见评标办法及评分标准 |  |  |
| 四、特别说明及要求 |  |  |  |  |
| 特别说明 |  | 1、本表第 1 项货物为核心产品。 ▲2、本分标第1项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，中标人负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用。其余货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。如有此类产品参与投标的做无效标处理。 ▲3、投标文件中必须提供本分标所有货物的有效医疗器械注册证复印件。 |  |  |

B分标：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 |  | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 有创呼吸机 |  | 2台 | （一）通气模式： 1、辅助/控制 (A/C)： （1）容量控制（VCV）； （2）压力控制（PCV）。 2、同步间歇强制通气 (SIMV)：容控型SIMV，压控型SIMV； 3、自主呼吸 (SPONT)： （1）压力支持(PSV)； （2）持续气道正压通气(CPAP)，持续气道正压通气+压力支持(CPAP+ PSV)。 4、无创通气 (NIV)； ▲5、双水平气道正压通气(Bi-Level或BIPAP)和压力释放通气(APRV)； ▲6、目标容量保证通气（VV+）： （1）VC+：用于A/C和SIMV模式下的强制呼吸，自动调节送气压力，以最小压力保证预设目标潮气量； （2）VS：容量支持，用于SPONT模式下的自主呼吸，自动调节送气压力。 （二）参数设置：可以根据病人体重自动设置呼吸机工作参数、报警参数、窒息后备通气参数。 ▲1、潮气量：25～2200ml（容控时）； 2、呼吸频率：1～100/min（A/C和SIMV模式）； 3、吸气压力：5～85 cmH2O； 4、支持压力：0～65 cmH2O； 5、呼气末正压：0～40 cmH2O； 6、峰值流速：3～150 L/min； 7、压力触发：0.1～20 cmH2O； 8、流速触发：0.2～20 L/min； 9、吸气时间：0.2～30s； 10、平台时间：0.0～2.0s； 11、呼气时间：0.2～10.0s； 12、吸呼比：1:299～149:1； 13、氧气浓度：21%～100%； 14、窒息报警时间间隔：10～60s，窒息后备通气双向转换； 15、流量加速百分比：1～80%，可避免压力过冲，或加速气体弥散； 16、脱管灵敏度：20～95%，适合于无创通气(鼻、面罩)和无气囊气管插管； 17、呼气灵敏度：1～80%，调节病人在自主呼吸时吸气时间。 （三）监测项目： ▲1、原装一体化彩色触摸显示屏，显示屏大小15寸以上，呼吸设置和呼吸监测互不冲突、不覆盖，可不同角度转动，智能化操作平台； 2、具有压力、流速、容量波形，向量环等的监测和实时显示，吸气、呼气、自主呼吸以不同颜色标记； 3、压力、容量和时间参数，自主呼出潮气量、自主分钟通气量，浅快呼吸指数，Ti/Ttotal等； 4、肺力学参数：肺顺应性、气道阻力、内源性PEEP。 （四）其它功能： 1、吸入、呼出端都有可重复消毒式细菌过滤器, 呼出端还有加热功能，防止交叉感染； 2、智能分级警报系统，能提示产生报警的原因及故障排除建议； 3、吸气阀：比例电磁阀； 4、呼气阀：电磁式主动呼气阀，在吸气相允许主动性呼气，减少人机对抗； ▲5、流量传感器：高精度晶体热膜式，内置式，非消耗品, 无需消毒和经常定标； ▲6、支持医院内中央供气系统供气或压缩机供气而非涡轮机结构供气；维护保养简单、方便； 7、具备系统顺应性补偿； 8、具有自动漏气补偿功能； 9、有后备电源。 （五）配置要求： 1、吸入、呼出端都有可重复消毒式细菌过滤器, 呼出端还有加热功能，防止交叉感染； 2、智能分级警报系统，能提示产生报警的原因及故障排除建议 3、吸气阀：比例电磁阀； 4、呼气阀：电磁式主动呼气阀，在吸气相允许主动性呼气，减少人机对抗； ▲5、流量传感器：高精度晶体热膜式，内置式，非消耗品, 无需消毒和经常定标； 6、压缩机，非涡轮供气系统； 7、具备系统顺应性补偿； 8、具有自动漏气补偿功能； 9、有后备电源； 10、每台配备2个湿化罐+湿化器，2套吸，呼过滤器，空气，氧气接头,成人硅胶管可以不用配； 11、装备选配吊塔组件，非车载组件。 |
| 2 | 无创呼吸机 |  | 11台 | （一）技术参数： 1、适应范围：适用于成人、儿童呼吸功能不全及睡眠呼吸障碍； 2、通气模式：CPAP、S、ST、T、PAC、iVAPS； 3、IPAP：4-25 cm H2O； 4、EPAP：2-25 cm H2O； ▲5、呼吸频率：5-50 次/分； ▲6、吸气时间窗控制：Ti Max：0.3-4.0 sec、Ti Min： 0.1-TiMax sec； 7、延迟时间：OFF-45分钟； 8、吸气上升斜率：90-900 毫秒； 9、吸气灵敏度调节：5档可调； 10、呼气敏感度调节：5档可调； ▲11、监测功能：模式、压力、实时漏气量、实时呼吸频率、潮气量、吸气时间、I:E、压力条图显示、分钟通气量、人机同步信息； ▲12、数据卡记录365天数据数据：漏气量、潮气量、呼吸频率、分钟通气量、自主吸气触发信息、自主呼气触发信息、AHI指数、HI指数、压力、总体用小时累计、使用小时； ▲13、面罩选择及佩戴评分功能； 14患者提醒功能； 15、具有动开关机功能。 （二）配置要求： 1、主机1个； 2、无创湿化器一套； 3、呼吸管路1套； 4、鼻面罩1套； 5、专业包1个； 6、SD卡1个； 7、说明书1本； 8、电源线1条； 9、电源变压器1个； 10、保修卡1份。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交货验收合格之日起所有货物提供一年的免费上门保修和包换、维护服务（各分项另有要求的以各分项要求为准）。质保期内免费上门维修、免费更换零部件。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、免费送货上门、免费培训操作人员。 2、维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后8小时内响应， 12小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。 3、中标人除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购方提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。 |  |  |
| ▲交货期及地点 |  | 1、交货期：自签订合同之日起60日历日内。 2、交货地点：广西壮族自治区职业病防治研究院指定地点。 |  |  |
| ▲付款条件 |  | 合同签订后7个工作日内采购人支付合同总金额的50%货款。货物验收合格后，中标人开具发票给采购人，采购人在十个工作日内支付合同总金额的45%货款，余下5%作为质保金，质量保证期过后十个工作日内支付（无息）。 |  |  |
| ▲质量保证金 |  | 合同总金额5%的货款作为质保金，质量保证期过后十个工作日内支付（无息）。 |  |  |
| 其它要求 |  | ▲1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 ▲2、投标报价包括货物交付采购人并安装调试所有费用以及设备仪器所涉及的培训、售后服务费用。 |  |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 详见评标办法及评分标准 |  |  |
| 其它加分条件 |  | 详见评标办法及评分标准 |  |  |
| 四、特别说明及要求 |  |  |  |  |
| 特别说明 |  | 1、本表第 1 项货物为核心产品。 ▲2、本分标第1、2项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，中标人负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用。其余货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。如有此类产品参与投标的做无效标处理。 ▲3、投标文件中必须提供本分标所有货物的有效医疗器械注册证复印件。 |  |  |

C分标：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 |  | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 便携式肺功能仪 |  | 2台 | （一）技术参数： ▲1、测量原理：超声传播时间测量； 2、测量精度： 2.1容量： ±2 % 或 0.050 l； 2.2流量： ±2 % 或0.020 l/s, (除PEF)； 2.3PEF： ±5 % 或 0.200 l/s； 2.4MVV ：±5 % 或 5 l/min； 3、测量范围： 3.1容量： ±12 l； 3.2流量：±16 l/s； 3.3电阻：小于 0.3 cm H2O/l/s。 ▲4、报告格式：A4 (210 mm x 297 mm)； ▲5、呼吸管：转换型呼吸管； 6、FVC 用力肺活量（呼气）： 用力呼气肺活量； 7、FIVC 用力肺活量（吸气）： 用力吸气肺活量； 8、FEV1 用力呼气量（1s） ：1 秒后用力呼气量； 9、FEV6 用力呼气量（6s）： 6 秒后用力呼气量； 10、FEV1/FVC： FEV1 与FVC 的比值； 11、FEV1/Vcmax： FEV1 与VCmax 的比值； 12、FEV1/FEV6： FEV6 与FVC 的比值； 13、FEF 75(MEF 25)：中期呼气流量（25%） 达到75% 最大呼气肺活量时流量； 14、FEF 50(MEF 50)：中期呼气流量（50%） 达到50% 最大呼气肺活量时流量； 15、FEF 25(MEF 75)：中期呼气流量（75%） 达到25% 最大呼气肺活量时流量； 16、MEF ：25-75 中期呼气流量(25%-75%) 从25% 到75% 最大呼气肺活量时流量； 17、PEF ：呼气峰流量。呼气峰流量； 18、PIF ：吸气峰流量。吸气峰流量； 19、FET： 用力呼气时间呼气阶段的持续时间； 20、BEV ：往回推算的肺容量往回推算的肺容量； 21、VT ： 潮气量安静时的潮气量； 22、ERV： 呼气储备量呼气储备量； 23、IRV ：吸气储备量吸气储备量； 24、VC 或Vcmax：最大肺活量缓慢肺功能测试的最大肺活量； 25、Vcex： 呼气肺活量缓慢肺功能测试的呼气肺活量； 26、VCin ：吸气肺活量缓慢肺功能测试的吸气肺活量； 27、IC：吸气肺活量吸气量(VT + IRV)； 28、MVV：最大自主通气量(MVV) 每分钟最大自主通气量% Diff ( 前期/ 后期测试 %)：用药前后数值( 支气管舒张试验) 的百分比偏差FVC, FVL, slow VC, MVV, Pre/Post, FVC, MVV6, FEV6,FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VCmax,FEV1/FEV6, FEF25 (MEF75), FEF50 (MEF50), FEF75 (MEF25), FEF25-75% (MEF25-75%), PEF, FET, FIVC, PIF,ERV, IRV,Pre/Post % 变异度, 肺年龄； 29、操作条件:（传感器） 29.1温度：0 至 40 °C （32 至 104 °F）； 29.2相对湿度 ：5% 至 95%； 29.3大气压力： 500 hPa 到 1060 hPa； 29.4存储条件温度：-20 至 50 °C （-4 至 +122 °F）； 29.5相对湿度：5% 至 95%； 29.6大气压力：500 hPa 到 1060 hPa。 （二）配置要求： 1、肺功能仪主机1台； 2、转接头1个； 3、呼吸管2个； 4、转换型传感器20个； 5、肺功能数据软件1个； 6、鼻夹1个； 7、出厂检测报告1份； 8、配置清单1份； 9、咬嘴100个； 10、笔记本电脑1台。 |
| 2 | 内科胸腔镜 |  | 1条 | 1、视野角度:120度； 2、视野方向：直视； 3、景深距离:3-100mm； 4、最小可视距离:距先端3mm； 5、先端部外径:6.9mm； 6、插入部外径:7.0mm； 7、弯曲部角度：向上130度；向下130度； 8、钳子管道内径:2.8mm； 9、全长 :520mm； 10、有效长度:270mm； 11、激光兼容性能：可兼容YAG，810nm二极管激光； 12、成像方式：顺次成像； 13、记忆功能：内镜中设计有记忆芯片，内镜的钳子管道直径，镜子外径，型号，内镜编号，治疗附件伸出方向等有用信息显示在监视器上； 14、插入性能：插入部外径纤细,可顺利地从肋间向胸腔内插入,阻碍感小； 15、操作手柄上具有遥控按键：4个，至少可控制图像冻结、图像强调、图像大小切换功能。 |
| 3 | 电子支气管镜 |  | 1条 | 1、HDTV画质； 2、视野角:110度； 3、景深：3-50mm范围； 4、先端部外径: 5.9mm； 5、插入部外径：6.0mm； 6、钳子管道内径：≥2.9mm； 7、有效长度：600mm； 8、弯曲部弯曲角度：向上210度，向下130度； 9、插入管具有旋转功能； 10、具有1.4、1.6、1.8倍的电子放大功能，可实现近距离观察； 11、具有光学染色功能（窄带成像），可增强黏膜表层血管的可视性； 12、带内镜信息记忆功能：内镜有记忆芯片，可将所连接内镜重要参数显示于显示器上。 13、防水的一触式接头，无需防水帽，接头完全防水，无须担心意外浸泡的进水现象。 |
| 4 | TF视频插管软镜 |  | 1台 | （一）操作部： 1、视场角：120°； 2、视向角：0°； ▲3、景深：3-200㎜； 4、插入部外径：φ5.2㎜； 5、最小吸引孔道内径：φ2.6mm； 6、工作长度：600㎜； 7、弯曲角度：向上弯曲180°/向下弯曲130°； 8、成像分辨力：不低于9线对/毫米； 9、成像像：160000； 10、照明：采用LED白光照明，其最低照明不低于 80 lx； 11、多级调光照明：具有5级亮度的照明调光。 （二）显示部： ▲1、分辨率：1920×1080； 2、屏幕：5" 全视角全高清液晶屏； 3、触摸屏：带5"电容触摸屏，支持双指缩放； 4、存储卡：内置8GB，可外插入SD卡； 5、拍照/摄录：具有拍照录像功能； 6、视频输出：具有高画质的HDMI视频输出，外接显示器用； 7、显示屏转动角度：上下：60°～ 160°（可旋转100°），左右各170°； 8、色彩还原能力：不低于四级，即4分； 9、图像几何失真：无明显几何失真； 10、软件升级：可通过WiFi联网升级，可外插U盘升级。 （三）电源： 1、可充电锂电池：3.7V锂离子可充电电池，3100mAH； 2、电池工作时间：≥270分钟（新电池在充满电后室温25℃情况下）； 3、外接电源：具有外接移动电源接口并直接利用外接电源工作。 （四）其他 1、防水等级：插入部：IPX7，显示部：IPX1； 2、温度范围：工作：+5℃～+40℃，存储：-10℃～+55℃； 3、湿度范围：工作：30%～85%，存储：≤93%。 |
| 5 | 全心功能血流动力检测分析系统 |  | 1套 | 1、一体机，非PC机或插件式。 ▲2、无需一次性专用耗材。 3、系统具有可重复使用的双指感应器，且双指套具有双重锚固作用，减少体动的影响，两个手指交替采集数据，避免手指充血和水肿，可做到长达24小时持久测量。 4、适用范围：适用于麻醉手术室、ICU、急诊科，心血管及科研教学机构等对各类人群进行连续无创血压及血流动力学监测。 5、适用于4岁以上人群。 6、系统提供无创实时每搏连续血压及高保真血压波形图、脉搏数（Pulse）、连续收缩压（Sys）、连续舒张压（Dia）和连续平均压（MAP） 7、系统可提供脉压差变异率（PPV）、每搏输出量变异度（SVV）等前负荷反应参数。 8、系统可提供心输出量（CO）、心指数（CI）、每搏输出量（SV）、每搏输出指数（SI）等心功能参数。 9、系统可提供血管外周阻力（SVR）、血管外周阻力指数（SVRI）。 10、不仅能提供各种参数，还应能提供12个参数的趋势图：能对所有趋势图及幅度尺度进行调整，可导出Excel数据文件以备病情回顾和分析。 11、系统能自动检测患者的末梢血液循环,并给出明确的渗透指数（PI）描述外周动脉渗透信号质量。 12、具有无创肱动脉的自动定标装置,确保数据准确。 13、系统具有静脉淤滞功能,可以阻滞静脉血，帮助临床进行静脉穿刺。 14、显示屏幕不小于 8.4 英寸，分辨率不低于 800 x 600 像素。 15、自带外接端口可与手麻系统和监护仪连接，输出血压波形；可通过U盘储存记录数据。 16、系统自带一体化打印机，可打印快照报告和激活打印报警功能。 17、内置可充电电池。 18、具备声光报警功能：一体化的警报系统，设有生理（中优先级）和技术（低优先级）警报。生理报警参数包括：收缩压上下限，舒张压上下限，平均压上下限，脉搏上下限。 19、操作简便快捷，可90秒给出数据。 20、合规与许可：安全等级II (IEC 60601)，用于病人的部分为BF型。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交货验收合格之日起所有货物提供一年的免费上门保修和包换、维护服务（各分项另有要求的以各分项要求为准）。质保期内免费上门维修、免费更换零部件。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、免费送货上门、免费培训操作人员。 2、维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后8小时内响应， 12小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。 3、中标人除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购方提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。 |  |  |
| ▲交货期及地点 |  | 1、交货期：自签订合同之日起60日历日内。 2、交货地点：广西壮族自治区职业病防治研究院指定地点。 |  |  |
| ▲付款条件 |  | 合同签订后7个工作日内采购人支付合同总金额的50%货款。货物验收合格后，中标人开具发票给采购人，采购人在十个工作日内支付合同总金额的45%货款，余下5%作为质保金，质量保证期过后十个工作日内支付（无息）。 |  |  |
| ▲质量保证金 |  | 合同总金额5%的货款作为质保金，质量保证期过后十个工作日内支付（无息）。 |  |  |
| 其它要求 |  | ▲1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 ▲2、投标报价包括货物交付采购人并安装调试所有费用以及设备仪器所涉及的培训、售后服务费用。 |  |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 详见评标办法及评分标准 |  |  |
| 其它加分条件 |  | 详见评标办法及评分标准 |  |  |
| 四、特别说明及要求 |  |  |  |  |
| 特别说明 |  | 1、本表第 5 项货物为核心产品。 ▲2、本分标第1、2、3、5项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，中标人负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用。其余货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。如有此类产品参与投标的做无效标处理。 ▲3、投标文件中必须提供本分标所有货物的有效医疗器械注册证复印件。 |  |  |

D分标：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 |  | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 中央监护仪 |  | 1台 | A、心电血氧盒子参数： （一）整机要求：适用于成人、小儿的监测。 （二）物理指标： 1、采用彩色电容液晶显示触摸屏，屏幕尺寸3.5英寸；屏幕分辨率480 x 320像素； 2、通过上下拖动屏幕能够查看所有的波形和参数； 3、抗跌落测试通过1.5米跌落测试； 4、防水等级符合IPX7要求。 （三）监测参数指标： 1、标配心电监护、血氧、血压监测； 2、具有多导心电监护算法，良好的抗干扰性能； 3、提供3/5导心电监护，最大支持8道ECG波形监测； 4、提供ST Graphic功能，可以快速查看ST值的变化。（中央站上显示）； 5、提供起搏分析； 6、具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。（中央站上显示）； ▲7、提供大于20种心律失常事件的分析，包括房颤分析； ▲8、血氧监测可显示弱灌注指数（PI）； 9、具备较强的抗运动和抗弱灌注能力； 10、具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。 （四）系统功能指标 1、触摸屏，支持多点触摸操作； 2、具有LED报警灯，能够进行三级报警状态显示（红，黄，青）； ▲3、具有图形化报警指示功能； 4、支持在同品牌高端监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测盒子的监测数据和报警； 5、使用1块锂电池情况下，进行5导ECG监护和SpO2监护，显示屏关屏下，能够持续监护不少于84小时；显示屏持续开屏下，能够持续监护不少于15小时； 6、采用608M WMTS射频无线技术，实现遥测数据的传输； 7、一个中央站可以同时监护32床遥测病人。 B、血压盒子参数： 1、产品重量不超过202克； 2、来自于NIBP的脉率测量范围：30 – 300 bpm； 3、血压测量范围：10 – 270 mmHg； 4、提供500组最新的无创血压测量结果回顾； ▲5、提供手动、自动间隔、连续、序列测量模式。 |
| 2 | 心电监护仪 |  | 5台 | （一）技术参数： 1、基本要求：适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含ST段测量及心律失常分析， ▲2、监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2、AG、ICG、C.O.、BIS等参数； 3、便携式一体化监护仪，固定式提手； ▲4、≥12.1英寸高清触摸屏，触控操作； 5、心电：支持3/5/12导心电测量； 6、心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm； 7、灵敏度（增益）：×1/8、×1/4、×1/2、×1、×2、×4、自动； 8、加±750mV的直流极化电压，灵敏度变化范围±5%； 9、具有监护、诊断、手术、ST模式； 10、具有心律失常分析和ST段功能； 11、呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm； 12、窒息报警范围：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s； 13、具有心动干扰（CVA）识别功能； ▲14、血氧：全球金标准的 Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）； 15、NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg； 16、NIBP具有手动、自动、连续测量模式； 17、可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性； ▲18、支持手写中文输入； 19、具有报警延时调节功能，有效减少误报警； 20、具有数据存储功能； 21、支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、oxyCRG动态刷新界面、大字体界面、全屏7导界面、全屏12导界面、麻醉气体界面等； 22、支持连接护士呼叫系统； 23、记录仪实时记录时间可设为：3秒、5秒、8秒、连续； 24、具有药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算功能； 25、支持连接同品牌中央监护系统。 （二）配置要求： 1、大于等于12.1英寸触摸屏； 2、支持手写输入； 3、电池使用大于等于4小时； 4、标配有创血压、无创血压，血氧，5导心电，呼吸，体温，同时配备肺动脉压监测功能（心排测定功能）； 5、防水级别：IPX≥1； 6、中央监护系统一键启动，不需要软件启动或维护；双屏显示可同时观察大于等于64台监护仪；支持大于等于100万个病人的数据存储与管理，能与现有监护仪链接并接收储存信息。 |
| 3 | 心电图机 |  | 2台 | 1、支持12导心电图采集 2、全触控设计，无需键盘和按键操作。 ▲3、显示屏幕≥10寸 4、具备LAN、USB等传输接口 5、支持智能操作系统，可远程更新升级 6、支持内置4G功能 7、支持2.4GHz/5GHz无线Wi-Fi 8、支持可扩展数据存储 9、电池充满电最长工作时间不低于5小时，内置锂电池不低于3000mAh。 10、支持设备内置扫码功能，无需外接扫码枪。 ▲11、内置热敏打印机，支持报告自动打印 12、输入阻抗：≥10.0MΩ；输入回路输入电流：≤0.1μA 13、最小检测信号：10Hz、20μVP-P正弦信号 14、噪声电平：≤15μVP-P 15、50Hz干扰抑制滤波器：≥20dB；共模抑制比：≥89dB 16、耐极化电压：±600mV 17、标准灵敏度：最大允许误差为±5% 18、频响范围：0.05-250Hz全频滤波 19、低频特性：时间常数≥3.2s 20、基线稳定性：基线漂移≤1mm 21、支持连续采集30分钟以上心电图波形，并保存和上传 22、具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据 记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。 23、QTc参数测量：内置4种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置 24、心电图机可通过下载获取待检查信息，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。 25、对于危急值检查数据，心电图机应支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交货验收合格之日起所有货物提供一年的免费上门保修和包换、维护服务（各分项另有要求的以各分项要求为准）。质保期内免费上门维修、免费更换零部件。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、免费送货上门、免费培训操作人员。 2、维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后8小时内响应， 12小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。 3、中标人除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购方提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。 |  |  |
| ▲交货期及地点 |  | 1、交货期：自签订合同之日起30日历日内。 2、交货地点：广西壮族自治区职业病防治研究院指定地点。 |  |  |
| ▲付款条件 |  | 合同签订后7个工作日内采购人支付合同总金额的50%货款。货物验收合格后，中标人开具发票给采购人，采购人在十个工作日内支付合同总金额的45%货款，余下5%作为质保金，质量保证期过后十个工作日内支付（无息）。 |  |  |
| ▲质量保证金 |  | 合同总金额5%的货款作为质保金，质量保证期过后十个工作日内支付（无息）。 |  |  |
| 其它要求 |  | ▲1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 ▲2、投标报价包括货物交付采购人并安装调试所有费用以及设备仪器所涉及的培训、售后服务费用。 |  |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 详见评标办法及评分标准 |  |  |
| 其它加分条件 |  | 详见评标办法及评分标准 |  |  |
| 四、特别说明及要求 |  |  |  |  |
| 特别说明 |  | 1、本表第3项货物为核心产品。 ▲2、本分标第3项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，中标人负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用。其余货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。如有此类产品参与投标的做无效标处理。 ▲3、投标文件中必须提供本分标所有货物的有效医疗器械注册证复印件。 |  |  |

E分标：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 |  | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 射频治疗仪 |  | 1台 | （一）治疗主机： 1、设备类别：妇科射频治疗仪； 2、治疗范围：宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈肥大、尖锐湿疣、前庭大腺囊肿； 3、工作频率：550KHz±40KHz； 4、 输出功率：15～50W可调，步进为5W； ▲5、阻抗百分比显示为100～999%。 （二）无烟保证指标： 1、烟雾净化高频手术电极：设置在手术刀头的吸风口，可以保证烟尘未扩散之前被收集，吸烟率达到97% 2、大管径直通刀柄：管径大于5MM的专用操作手柄，保证烟尘畅通无阻。 3、气管防折叠系统：设有防折皱装置的管路，避免管路被无意折弯而阻塞，影响净化效果。 4、专用真空系统：140L/MIN拥有抽吸功能，45dB静音，可以产生-700mmHg的近似真空的压力； 5、四层烟尘净化系统： ①防尘：HEPA对直径为0.3微米微粒的过滤效99.99%； ②除臭：活性炭专用于吸附甲醛、苯系物、氨、氧、TVOC等数十种有害物质，祛除异味； ③灭菌：活性炭可杀灭大肠杆菌，金黄色葡萄球菌、霉菌、脓菌等致病菌，抑制流行病原的传播，彻底清除污染； ④杀毒：冷触酶可破坏固化病毒的蛋白质，将有机污染物和部分无机物分解成二氧化碳和水； ▲6、利普刀手柄：方便拔插手术电极；拥有凝、切双按钮减少误操作；大于5MM的管径，可方便抽吸烟尘.宫颈自动无烟电切技术，自动旋切病变组织。 7、利普刀无烟手术电极：锥形电极、环形电极、方形电极、适形电极 （三）专用宫颈刀具：宫颈凝固刀、宫颈肥大刀、宫颈息肉刀、尖锐湿疣刀、前庭大腺囊肿刀； （四）柯凝卡（宫颈冷刀自动锥切系统）： 1、锥切范围可控：冷刀切割范围可控制，可根据宫颈坏死组织大小，控制深入的深浅从而控制切割的范围； 2、减少切割次数：电机柯凝卡手术刀在人工引导下，可以完整锥切，操作方便锥切迅速； ▲3、无热损伤：柯凝卡锥切通过电机控制，完全冷锥切，没有热损伤。组织结构完整：送检细胞组织结构完整，保留完整的上皮和足够的间质； 4、适用于活组织细胞取检：手动控制切割，用于活检； 5、组织结构完整：送检细胞组织结构完整，保留完整的上皮和足够的间质； 6、染色清晰：送检组织染色后清晰可见：细胞大小、形态；细胞核大小、颜色、形状、核分裂是否增多、有无病理性核分裂像；异性细胞多少及区域；基底膜是否完整。 （五）工作环境温度： 1、环境温度：5℃-40℃； 2、相对湿度：≤80%； 3、电源：交流220V±22V； 4、大气压力70kpa-106kpa； 5、交流供电频率：50Hz±1 Hz。 （六）配置要求： 名称; 数量; 单位. 妇科射频治疗仪主机; 壹; 台. 射频配置; 宫颈糜烂刀; 叁; 把. 特号糜烂刀; 叁; 把. 宫颈息肉刀; 叁; 把. 囊肿刀; 壹; 把. 尖锐湿疣刀; 叁; 把. 联接电缆; 贰; 个. 利普刀 配置; 锥形电极; 贰; 把. 一号环形电极; 贰; 把. 二号环形电极; 贰; 把. 三号环形电极; 贰; 把. 方形电极; 贰; 把. 适形电极; 贰; 把. 利普刀操作手柄; 贰; 个. 柯凝卡配置; 操作手柄; 壹; 把. 一号锥切刀; 叁; 把. 二号锥切刀; 叁; 把. 三号锥切刀; 叁; 把. |
| 2 | 宫腔监测系统 |  | 1套 | （一）适用范围: 适用于超声实时监控下施行人工流产、取放节育环妇产科手术。 （二）技术要求: 1、宽频凸阵妇科术中探头： 1.1 探头曲率半径：R13 。 1.2 分辨率：纵（轴）向≤0.5mm（深度≤40mm）；横（侧）向≤1mm（深度≤40mm）。 1.3 盲区：≤3mm。 1.4 手术探头超薄小巧，术中贴在通用窥器下页外侧使用，不需要与窥器下页卡、扣联接。 1.5 手术探头能在术前、术后不依靠其他器械独立进行妇检； 1.6 手术探头与通用窥器术中结合时能左右分开，调整扫描角度，满足临床动态需要。 2、手术窥器和使用 2.1 术中手术探头与普通窥器贴合使用，即术中不使用下页与手术探头相互卡、扣联接的窥器，避免术中隔离套破损。 2.2 手术探头壁厚≤4mm，不占用手术空间。手术中排出的血污直接顺着普通窥器完整的下页流出，即窥器下页无豁口、无短缺。 2.3 手术过程中宫颈钳、扩宫棒、吸引杆在普通窥器完整的上下页之间工作（即窥器上、下页前端长度相等且无豁口），手术器械术中不会直接触碰到手术探头及隔离套，避免损坏探头和隔离套。 （三）主机 3.1 采用数字波束形成技术、实时逐点动态接收聚焦技术、实时动态孔径成像技术、实时动态声束变迹技术以及多级电压发射技术。具有彩色多普勒血流检测和显示功能，彩色多普勒参数可进行预置并进行8种以上效果调节。 3.2 具有卵泡测量软件，双B倒向功能，全域动态聚焦。 3.3 彩色多普勒血流成像单元；纯净波探头技术、iclear复合成像、XRES自适应图像、脉冲反相谐波成像技术，图像优化及扩展功能，多普勒自动描迹技术。 3.4 复合型增益技术：8段TGC，彩色图像分辨率 1024×768。 3.5 血流框可以倒置。 3.6 存储及管理功能：探头参数存储、图像存储、电影回放存储、测量结果存储、报告存储，查询调出图文病人信息档案，可按诊断模式自动生成相应格式，图文病案打印报告。可一键导出典型病案到当前诊断病案供医生编辑，也可将当前病案图文内容导入典型病案，病案库可扩充，实现自动快捷诊断。 3.7 超声功率输出调节：B/M、PWD、CF输出功率可调≥8级，≥16种伪彩功能。 3.8 四探头接口，自动识别可任意插接，全激活。 3.9 10级深度可调，10倍倍率放大，5级图像优化。 3.10 主机内置工作站。支持身份证信息自动录入技术。 3.11 支持同品牌超声远程传输系统，专家可收到被邀请的信息，点击进入系统；实时查看无失真的实时影像视频及操作手法视频，并进行实时语音交流。 3.12 二维图像成像速度：凸阵探头, 最大视野，18cm深度时,帧速度≥65帧/秒。 3.13 具有双向电影回放和逐帧回放功能，≥1000帧，可手动/自动回放，可保存/加载电影，机内可达1000幅图像永久存储功能， 3.14 预设模式：≥10种，用户可以自定义条件。 3.15 测量软件丰富，可以测量：距离、周长、面积、体积、比率、角度、直方图、狭窄比、残余尿量、胎囊、头臀径、双顶径、股骨长、头围、腹围、胎重、时间、斜率、心率、心脏等。 3.16 支持在手机上通过同品牌APP，实时观察彩超图像。 3.17 回转式面板即主机操作面板可相对于主机箱进行90度旋转。 3.18 主机操作面板上内嵌国际标准排列的电脑键盘。 （四）配置要求： 4.1 带彩色多普勒系统主机壹台。 4.2 薄壁式弯形，无凸台及卡槽的手术探头壹支。 4.3 3.5MHz R50凸阵探头壹支。 4. 4 15”医用高清液晶屏壹只，内置可独立开关的超净LED射灯。 (唯一主显示屏，非外接显示屏) 4.5 主机内置500G硬盘、超声工作站及光驱。 4.6 回转式带USB接口操作面板壹块。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交货验收合格之日起所有货物提供一年的免费上门保修和包换、维护服务（各分项另有要求的以各分项要求为准）。质保期内免费上门维修、免费更换零部件。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、免费送货上门、免费培训操作人员。 2、维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后8小时内响应， 12小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。 3、中标人除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购方提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。 |  |  |
| ▲交货期及地点 |  | 1、交货期：自签订合同之日起30日历日内。 2、交货地点：广西壮族自治区职业病防治研究院指定地点。 |  |  |
| ▲付款条件 |  | 合同签订后7个工作日内采购人支付合同总金额的50%货款。货物验收合格后，中标人开具发票给采购人，采购人在十个工作日内支付合同总金额的45%货款，余下5%作为质保金，质量保证期过后十个工作日内支付（无息）。 |  |  |
| ▲质量保证金 |  | 合同总金额5%的货款作为质保金，质量保证期过后十个工作日内支付（无息）。 |  |  |
| 其它要求 |  | ▲1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 ▲2、投标报价包括货物交付采购人并安装调试所有费用以及设备仪器所涉及的培训、售后服务费用。 |  |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 详见评标办法及评分标准 |  |  |
| 其它加分条件 |  | 详见评标办法及评分标准 |  |  |
| 四、特别说明及要求 |  |  |  |  |
| 特别说明 |  | 1、本表第1项货物为核心产品。 ▲2、本分标所有货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。如有此类产品参与投标的做无效标处理。 ▲3、投标文件中必须提供本分标所有货物的有效医疗器械注册证复印件。 |  |  |

F分标：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 |  | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 多功能关节康复器（上下肢主被动） |  | 2台 | （一）技术参数： 1、电源：220V±22V，50Hz±1Hz； 2、环境温度：10 ℃～40 ℃； 3、相对湿度：30%～75%； 4、大气压力：700 hPa～1060 hPa； 5、额定输入功率：800VA； 6、外形尺寸：65㎝×75㎝×115-125cm； ▲7、运行速度：1～9档可调； 8、运行速度调节范围：0-60r/min； 9、运行时间：2-120min可调，级差1min； 10、痉挛力量：无、小、中、大可调； ▲11、痉挛模式：变向、固定可调； 12、电机输出功率：高、中、低三档可调； ▲13、运行方向：正向、逆向可选，可选固定、1min、2min、3min换向； ▲14、阻力力矩调节范围：0-20Nm，分20档内可调，极差1Nm； 15、高度调节范围：100mm±10％； 16、8英寸触摸屏； 17、显示屏调节330度旋转； 18、微电脑控制转速、时间、并根据患者肌张力控制转向，起到痉挛保护作用； 19、具备自动防肌肉痉挛控制功能； 20、配有康复固定手套，便于患者手部的固定； 21、有脚踏按键，方便患者脚部放在脚踏板上固定； ▲22、具有评估功能：训练时间，主动时间、被动时间、距离、痉挛次数、卡路里等； 23、腿部支架可调，确保患者在运动训练中保持正确的姿势； 24、有主动和被动运动模式、上肢和下肢训练方式。 （二）配置要求： 1、主机1台； 2、电源线1根； 3、熔断器4只； 4、保险管F5AL 250V，Φ5×20mm； 5、手部固定绑带2付； 6、合格证1个； 7、使用说明书1本； 8、售后服务保修单1张； 9、安装培训记录单1份； 10、公司证件及注册证1份； 11、快速操作指南1份； 12、粘钩和扎带各一只。 |
| 2 | 电子视力检测仪器 |  | 1台 | 1、视力检查范围：对数值4.0-5.3（小数值0.1-2.0）； 2、检查功能：标准视力检查、低对比度视力检查、低亮度视力检查、散光检查、色盲检查； 3、结果描述：5分记录值、小数值、测试时间； 4、内部储存空间; ≥5GB； 5、显示屏：10.1寸液晶显示屏； 6、分辨率：1080*800。 |
| 3 | 神经肌肉刺激治疗仪 |  | 1台 | 1、产品适用范围：采用电刺激疗法对神经和肌肉软组织进行治疗，具有缓解疼痛、改善肌肉健康状态、提高局部机能、促进软组织损伤和刺激细胞恢复功能，可用于术后恢复及康复治疗。 2、通道：电刺激通道数量 4 个;多功能通道数量 4 个。 3、外部模拟信号通道：外部模拟信号（压力）采集与治疗通道数量 2 个（E、F） 4、外部数字信号通道：外部数字信号采集与治疗通道 1 个（EXT1）。 ▲5、电流发生器 2 个，可产生恒定电流。 ▲6、电刺激电流类型 9 种，包括：直流电流、单相脉冲、双相脉冲、补充电流脉冲、同步补充脉冲、同步双相脉冲、单相半正弦、双相半正弦、平均值（正弦）。 7、刺激电流强度：0-100mA 任意调整，调节精度 0.5 mA。 8、刺激电流脉宽：50-1000μs 任意调整，调节精度 50μs。 9、刺激电流频率：1-2000Hz，其中 1-400Hz 任意调整, 调节精度 1Hz。 10、反射采集 EMG 数值可采集最大、最小、瞬间肌电位值，采集范围：0-2000 μV，肌电位灵敏度：1 μV。 11、电极诊断功能：具有电极自动检测系统提示功能，诊断电极连接是否正常。 12、有视觉和听觉辅助反射采集，达到锻炼目标和结果时，出现趣味反馈显示并伴有声音提示。 13、反射采集曲线包含盆底肌反射采集曲线和腹肌反射采集曲线。 14、混合模式：可对每个通道和每个阶段进行设置、调整（刺激、获取、反射），两个刺激通道、两个多功能通道布局可调。 15、条件性电刺激：当病人进行反射采集，训练不能达到目标时，激活电刺激来加强肌肉收缩。 16、A3 反射预置 10 种，可增加，无数量上限。 17、负反射采集：针对病人肌肉长期处于一种紧张状态而不知时，肌肉痉挛时，给予一个负 的反射可让病人在训练中不知不觉学会放松，病人可在负反射采集屏幕指导下有效放松肌肉。 18、治疗方案及治疗参数的设定：治疗过程中可任意调整颜色、曲线厚度、缓冲值、治疗时间、工作时间、休息时间、样板图、电流的频率和脉宽、反射采集波形等参数，实现个体化方案治疗。 ▲19、盆底压力及肌电评估指标如下：I 类肌纤维肌力、I 类肌纤维疲劳度、II 类肌纤维肌力、II 类肌纤维疲劳度、肌电位、阴道最大压力、控尿功能指标、控便功能指标、A3 反射指标。 ▲20、多种治疗方式，治疗模式 11 种，包括：电刺激、条件性电刺激、阈值电刺激、反射采集、负反射采集、反射采集-电刺激、场景反射、排尿记录表、 镇痛、盆底肌肉康复器、盆底肌肉检查康复器治疗。 21、专业的压力反射采集软件，将肌纤维类型分为Ⅰ类肌纤维和Ⅱ类肌纤维，Ⅱ类肌纤维分 为ⅡA 和ⅡB，可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维反射进行采集，每一类型的肌纤维可智能自动化测量出肌力、疲劳度，可智能自动化测量阴道最大压力。 22、专业的电生理反射采集软件，将肌纤维类型分为Ⅰ类肌纤维和Ⅱ类肌纤维，Ⅱ类肌纤维 分为ⅡA 和ⅡB，可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维反射进行肌电采集，每一类型的肌纤维可智能自动化测量出肌纤维肌力、肌电位的最大值、肌电位最小值、肌电位瞬间值以及肌肉疲劳度，并分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维受损情况进行针对性治疗。 23、预置治疗方案数 260 多个，并可以编制适合病人具体情况的治疗方案。方案可提供禁忌症、适应症、电极和传感器位置示意图等信息。 24、高效患者档案管理，快速建立档案并支持病例标签、病人快速搜索。 25、治疗方案执行计划编排、治疗日志填写，支持治疗记录全过程回放。 26、集成盆底压力、肌电报告模板，模板支持自定义配置，可供记录 POP-Q 评分，腹直肌分离评估、诊断意见及治疗建议。 27、疗效指标曲线对比分析：支持多次盆底五大常规筛查指标对比、多次盆底肌电评估指标 对比、多次 POP-Q 评估指标对比，直观反映治疗效果。 28、数据备份、统计、导出，可统计筛查、治疗人数与人次，支持数据导出 excel 表。 29、支持开机自动启动软件、一键关机。 30、支持有线、无线两种接口模式，可用于拓展多台筛查、治疗、诊断、盆腹动力综合评估 治疗设备联网。 31、保修期内软件免费升级。 |
| 4 | 裂隙灯显微镜 |  | 1台 | （一）技术参数： 1、显微镜： ▲1.1 类型：伽利略式会聚型双目镜 1.2 放大倍数选择系统：5档旋转卷筒 1.3 接物镜：f=125mm 1.4 目镜：12.5x ▲1.5 屈光度调节：±8 D ▲1.6 放大倍数：5x，8x，12.5x，20x，32x 1.7 真实视野：46mm，29.5mm，18.4mm，11.5mm，7.5mm 1.8 瞳孔间调节：50至75mm 1.9 立体角度：6° 1.10 包括黄色滤光片。 2、裂隙灯： 2.1 光源：6v20w卤素灯泡； 2.1 裂隙投射比例：1.16X； ▲2.2 裂隙宽度：0至14mm连续可变； 2.3 裂隙长度：1.8至13mm连续可变； 2.4 最大裂隙长度：14mm； 2.5 光圈直径：14mm，9mm，5.5mm，0.2mm； 2.6 滤光片：蓝光，无赤光，热吸收； 2.7 裂隙旋转角度：±90°按照Tabo比例连续； 2.8 入射角度：0° 水平； 2.9 无障碍工作距离（退出棱镜/患者眼睛距离）：68mm。 3、下颚支架： 3.1 固视点：白色，发光，带接缝； 3.2 固视点指示灯：LED 12V 60mA； 3.3 下颚托高度调节：76mm。 4、直角运动底座：侧向或横向运动（x）107mm，前后或深度运动（y）113mm，上下或垂直运动（z）36mm，水平细致运动（x，y）14mm。 （二）配置要求： 1、裂隙灯主机1台； 2、校准棒1个； 3、保护罩1个； 4、六角形扳手1个； 5、备用照明灯泡1个； 6、颚托纸2叠； 7、呼吸罩1个； 8、电源线1根； 9、使用说明书1本； 10、产品合格证1张； 11、国产电动桌1台。 |
| 5 | 视频耳内镜 |  | 1台 | （一）技术参数： 1、整机参数： 1.1 显示屏TFT/LCD≥2.4寸； ▲1.2 显示器转动角度，前后转动角度≥120度； ▲1.3 显示屏的设计，显示屏左侧设计，不影响操作者视野直观观察镜管置入工作腔道； ▲1.4 手柄设计，人机工程学手柄设计，纺锤形手柄握持舒适； 1.5 存储空间32G； 1.6 最大存储照片量>32万张； 1.7 可存储录像>25小时； 1.8 电池容量3400mAh； 1.9 电池配备2节专用锂电池，外出工作不断电。 2、重量<400g，输入功率≤4VA； 3、光学参数： 3.1 视场≥68°； 3.2 分辨率≥992Lpmm； 3.3 景深2mm-100mm； ▲3.4 LED光源，内置LED光源，不用外接冷光源。 4、耳镜镜管设计： 4.1 镜管长度71mm； 4.2 工作长度31mm； 4.3 镜管头端直径4mm； ▲4.4 镜管更换方式，推拉式自锁航空插头的连接方式，方便更换镜管； ▲4.5 镜管与主机连接方式，支持热播拔，即播即用，无需重启镜管，节省操作时间。 5、充电器： 5.1 充电器输入100V~240V50~60Hz； 5.2 充电器输出5V； 5.3 充电时间<4小； ▲5.4 充电方式：卡坐充式充电方式，即用即充，充电过程便捷、高效。充电座又是设备放置架。 （二）配置要求： 序号; 名称; 数量. 1; 手柄显示器部件; 1. 2; 耳镜镜管; 1. 3; 充电底座; 1. 4; 18650 锂电池; 2. 5; 消毒帽; 1. 6; 电源适配器; 1. 7; 1.5 米数据线; 1. 8; 2.0 米 HDMI 线; 1. 9; HDMI 转 VGA 接头; 1. 10; 无线网卡; 1. 11; 使用说明书; 1. 12; 质保卡; 1. 13; 合格证; 1. |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交货验收合格之日起所有货物提供一年的免费上门保修和包换、维护服务（各分项另有要求的以各分项要求为准）。质保期内免费上门维修、免费更换零部件。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、免费送货上门、免费培训操作人员。 2、维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后8小时内响应， 12小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。 3、中标人除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购方提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。 |  |  |
| ▲交货期及地点 |  | 1、交货期：自签订合同之日起30日历日内。 2、交货地点：广西壮族自治区职业病防治研究院指定地点。 |  |  |
| ▲付款条件 |  | 合同签订后7个工作日内采购人支付合同总金额的50%货款。货物验收合格后，中标人开具发票给采购人，采购人在十个工作日内支付合同总金额的45%货款，余下5%作为质保金，质量保证期过后十个工作日内支付（无息）。 |  |  |
| ▲质量保证金 |  | 合同总金额5%的货款作为质保金，质量保证期过后十个工作日内支付（无息）。 |  |  |
| 其它要求 |  | ▲1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 ▲2、投标报价包括货物交付采购人并安装调试所有费用以及设备仪器所涉及的培训、售后服务费用。 |  |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 详见评标办法及评分标准 |  |  |
| 其它加分条件 |  | 详见评标办法及评分标准 |  |  |
| 四、特别说明及要求 |  |  |  |  |
| 特别说明 |  | 1、本表第3项货物为核心产品。 ▲2、本分标第3、4项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，中标人负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用。其余货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。如有此类产品参与投标的做无效标处理。 ▲3、投标文件中必须提供本分标所有货物的有效医疗器械注册证复印件。 |  |  |

G分标：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 |  | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 光子治疗仪 |  | 1台 | （一）技术参数： 1、光源材料： 半导体固态冷光源； ▲2、峰值波长： 640nm±10nm； ▲3、光功率密度（光源表面测量）：≥1500mW/cm²； 4、特定距离下照射的温升和光功率密度（在距离光杯口平面15cm处，室温26℃的条件下，照射15min，水膜最低温升及此时的光功率密度要求）： 光功率密度≥300mW/cm²，温升≤2℃； ▲5、激光组件功能：激光波长 640nm±10nm，功率≤1Mw； ▲6、有效照射面积（光功率密度≥40mW/cm²时的实测有效治疗了面积）：≥200 cm²； 7、光杯口平面面积：≥200 cm²； 8、输出光功率（光杯口平面测量）：8W； 9、升降装置：手动； 10、能量调节方式：六级焦耳剂量能量调节； 11、照射治疗模式：持续/脉冲照射治疗可选； 12、定时时间：0-99min连续可调； 13、操作面板：触摸屏、液晶显示； 14、输入功率：300VA； 15、售后服务：省内有厂家售后服务人员，并开通400服务热线。 （二）配置要求: 1、机箱组件1台； 2、灯头组件1套； 3、悬臂1套； 4、立杆转轴1套； 5、电源线1根； 6、3.15A保险管2个； 7、内六角螺丝M5*16 1把； 8、盘头螺丝M4*5 1把； 9、灯头转轴1个； 10、摩擦垫片1个； 11、d5弹垫1个； 12、d6弹垫1个； 13、内六角螺丝M5*10 1把； 14、眼罩5个； 15、保修卡1张； 16、合格证1张； 17、内六角扳手4mm 1个； 18、产品说明书1本； 19、用户安装说明1本； 20、操作指南1本； 21、珠形束线带1条。 |
| 2 | 红外治疗仪 |  | 1台 | （一）技术参数： 1、波长范围：能量主要分布范围0.4μm-1.4μm（即波长400nm-1400nm），可产生WIRA光； 2、治疗光源:卤素光源； 3、光源功率:750W； 4、光功率密度：出光口平面中心处光功率密度≥600mW/cm2； 5、出光口面积：≥95cm2； 6、有效照射面积：≥625cm2； 7、治疗深度：≥10cm； 8、彩色液晶触摸屏操作； 9、可定义和保存治疗方案； 10、电动升降调整治疗高度，最大治疗高度≥1500mm； 11、治疗头调整可水平旋转角度≥90°，竖直旋转角度≥90°； 12、电子定时，1-99min； 13、具有过热保护； 14、具有倾倒断电保护； 15、具有软件升级接口。 （二）配置要求： 1、主机箱1个； 2、光源头1个； 3、电源线1根； 4、3.15A保险管2个； 5、2.5mm 内六角扳手1把； 6、遮光罩2个； 7、保护眼镜2副； 8、眼镜袋2个； 9、眼镜布2块； 10、眼罩5个； 11、保修卡1张； 12、合格证 1张； 13、操作指南1份。 |
| 3 | 高频氩气刀 |  | 1台 | （一）技术参数： 1、具有液晶显示屏、集中显示功能，触模式操作界面，人机交互方式，功率和效果参数通过上下键进行设置。 2、氩气流量从0.1-8升可以进行调节。 ▲3、设备具用多种智能调节技术：电压调节（实现组织损伤及重复性极佳的电切和与电凝）；电弧调节（为高能电切、电凝和液体环境下的电切提供支持）；输出调节（为电凝和组织失活提供稳定的功率输出水平） 4、整机分体式设计，根据需求实现个性化配置。 5、 具有切割控制系统功能：输出功率可根据组织变化进行自动输出调节，切割效果不受电极大小、切割速度及组织类型的影响。 ▲6、具有功率峰值补偿技术功能：提供初始切割和切割过程的智能补偿支持。 7、采用低电压设计，在使用喷射电凝模式下，最高电压不能超过4300V。 8、具有多种单极电切模式，满足临床的各种需要： 自动切割、包括纯切和混切、高能切割。 9、单极电凝模式有：柔和电凝、强力电凝、喷射电凝。 10、双极电凝模式：采用低电压设计，防止器械与组织粘连，并减少炭化，有自动启动和自动停止功能。 11、氩气电极前端具有色环标记，有直喷、侧喷和环喷多种电极可供选择。 12、软管电极末端气体压力恒定系统：避免发生氩气囊肿的发生。 ▲13、具有中性电极安全系统，能够对病人动态监测，可监测高低频漏电流。 （二）配置要求： 1、高频电外科主机1台； 2、氩气刀主机1台； 3、双脚踏1个； 4、一次性负极板1个； 5、高频连线1根； 6、负极板导线1根； 7、减压阀1个； 8、台车1个； 9、APC消化道用软性凝血电极1套； 10、电源线1根； 11、氩气瓶（5升）1个 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交货验收合格之日起所有货物提供一年的免费上门保修和包换、维护服务（各分项另有要求的以各分项要求为准）。质保期内免费上门维修、免费更换零部件。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、免费送货上门、免费培训操作人员。 2、维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后8小时内响应， 12小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。 3、中标人除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购方提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。 |  |  |
| ▲交货期及地点 |  | 1、交货期：自签订合同之日起30日历日内。 2、交货地点：广西壮族自治区职业病防治研究院指定地点。 |  |  |
| ▲付款条件 |  | 合同签订后7个工作日内采购人支付合同总金额的50%货款。货物验收合格后，中标人开具发票给采购人，采购人在十个工作日内支付合同总金额的45%货款，余下5%作为质保金，质量保证期过后十个工作日内支付（无息）。 |  |  |
| ▲质量保证金 |  | 合同总金额5%的货款作为质保金，质量保证期过后十个工作日内支付（无息）。 |  |  |
| 其它要求 |  | ▲1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 ▲2、投标报价包括货物交付采购人并安装调试所有费用以及设备仪器所涉及的培训、售后服务费用。 |  |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 详见评标办法及评分标准 |  |  |
| 其它加分条件 |  | 详见评标办法及评分标准 |  |  |
| 四、特别说明及要求 |  |  |  |  |
| 特别说明 |  | 1、本表第3项货物为核心产品。 ▲2、本分标第3项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，中标人负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用。其余货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。如有此类产品参与投标的做无效标处理。 ▲3、投标文件中必须提供本分标所有货物的有效医疗器械注册证复印件。 |  |  |

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2020年医疗设备采购 项目编号：GXZC2020-G1-001465-KWZB |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；投标人可就《招标项目采购需求》中某个分标的全部货物和服务内容作完整唯一报价，也可就几个或全部分标的货物和服务内容按分标作完整唯一报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定向中标人收取。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：应按《招标采购公告》第八条规定交纳。 |
| 4 | 现场踏勘：无 |
| 5 | 质疑：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交 质疑联系部门及联系方式：广西科文有限公司招标部，联系电话：0771-2023903 通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误、有不合理要求的或者其他违法内容的，应当于收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面疑问；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表 1 份；投标文件正本 1 份；副本 6 份 |
| 8 | 投标截止时间及地点：投标人应于2020年6月17日上午9时前将投标文件密封送交到广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层广西科文招标有限公司开标厅，逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理。 |
| 9 | 开标时间及地点：本次招标将于2020年6月17日上午9时在广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层广西科文招标有限公司开标厅开标，投标人可以由法定代表人或委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件）。 |
| 10 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后5个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)。 |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，招标采购单位在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 采购资金来源：预算资金。 预算金额：A分标：420万元；B分标：121万元。C分标：221万元；D分标：58万元。E分标：94万元；F分标：78万元。G分标：80万元。 |
| 15 | 付款方式：采购人自行支付 |
| 16 | 投标文件有效期：60天 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 18 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于广西壮族自治区职业病防治研究院2020年医疗设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1. 出现下列情形之一的，在评审过程中，通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同且投标报价相同的则由评标委员会投票选择确定一个投标人获得中标人推荐资格。

（1）提供相同品牌产品的不同投标人参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

（2）提供核心产品品牌均相同的不同投标人参加非单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。核心产品的名称见本招标文件第二章“招标项目采购需求”。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起7个工作日内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。投标人必须按照桂财采〔2007〕65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5.采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成，其中资格文件独立装订成册，其余尽量装订成一册；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交。

1.资格文件：

▲实质性要求的资格材料：

（1）资格声明函；

（2）有效的营业执照副本（或事业单位法人证书）复印件和投标人医疗器械生产或经营许可复印件；

（3）投标人2020年1月（含1月）起任意连续三个月依法缴纳税收证明[连续缴纳税费凭证复印件，或者依法连续缴纳税费或依法免缴税费的证明，无税额月份应提供零申报证明，无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》] （复印件，格式可自拟）。

（4）投标人2020年1月（含1月）起任意连续三个月依法缴纳社保证明[社保证明可以是经投标人所在地社保部门盖章确认的相关材料，也可以是银行交纳凭证等有效证明，要求提供复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门或事业单位上级主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》]（复印件，格式可自拟）。

（5）投标人2019年度的财务报表（新成立的公司应提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或投标人基本开户银行出具的资信证明（复印件，格式可自拟）。

2.商务文件：

▲实质性要求的资信及商务材料：

（1）投标保证金缴纳证明（可单独提交）。

（2）投标声明书 (格式见第六章)。

（3）有效的法定代表人身份证复印件。

（4）法定代表人授权委托书（委托代理时提供，格式见第六章）。

（5）委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时提供，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的授权人相符）。

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

（7）商务响应表（格式见第六章）。

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（8）产品销售许可证复印件；

（9）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见，格式可自拟）；

（10）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件（格式可自拟）：

之一：主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺

之二：本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）

其他：

（11）节能环保等可予评分优惠的资质证书或文件（格式可自拟）；

（12）自主品牌投标人的信誉、荣誉证书或文件（格式可自拟）；

（13）投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件（格式可自拟）；

（14）广西企业或广西企业生产产品的有关证明文件；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其它材料（格式可自拟）；

（16）投标人情况介绍（格式可自拟）。

（17）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件。

3.技术文件

▲（1）设备配置清单（均不含报价）。

▲（2）技术响应表（格式见第六章）。

（3）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式可自拟）。

（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状（格式可自拟）。

（5）产品出厂标准、质量检测报告（格式可自拟）。

（6）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式可自拟）。

▲（7）投标人的售后服务承诺书（格式可自拟）。

（8）项目实施人员一览表（格式见第六章）。

（9）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠（格式可自拟）。

（10）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式可自拟）。

（11）投标人需要说明的其他文件和说明（格式可自拟）。

4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式可自拟）。

▲（4）开标一览表（尽量单独封装，格式见第六章）；

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；

▲3. 投标文件每个分标只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式： 转帐或电汇等非现金形式。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还（提供合同副本两份给采购代理机构）。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将投标文件装订成册成正本1份，副本6份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将投标文件正、副本（正本一份、副本六份）一并装入一个投标文件袋内加以密封 (投标人应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中)，在每一封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可）。

其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件、商务文件、技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2. 逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理，由此造成的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，或者未在规定时间内购买招标文件的。

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者实质性要求项目填写不齐全的，或未按招标文件规定要求签署、盖章。

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

（5）项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标文件未按本章“三、投标文件的编制”第（一）点的规定编写和提供的（包括缺少应提供的文件或格式不符合第六章“投标文件格式”的要求，有标注“格式可自拟”的除外）。

（8）未逐条应答“第二章 招标项目采购需求”中商务要求表条款要求的；

（9）未实质性响应招标文件中标注“▲”的商务条款要求的；

（10）投标有效期、交货时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的。

（11）未实质性响应招标文件或不符合法律、法规要求或投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准的。

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达 5 项（含）以上的。

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）投标人未就所投项目的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

7.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家，应予废标。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.打开资格文件，商务文件、技术文件、报价文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

6.唱标；

7.采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；

8.开标会议结束。

9.公开招标采购项目开标结束后，采购人及采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家6人和采购人代表1人，共7人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，采购代理机构将按规定以书面形式向政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门审核后作相应处理。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

中标服务费

（1）中标服务收费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 第四章  评标办法及评分标准

综合评分法

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的专家、采购单位代表共7人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、信誉业绩、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

(三)按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价；

（四）按照财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，投标人为残疾人福利性单位（投标文件中提供残疾人福利性单位声明函），提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业。

（五）投标人所提供的产品为监狱企业生产的，投标人所提供的产品生产厂家需符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）方可认定为监狱企业，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（六）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(七)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………45分

（1）以进入评标的最低的评标报价为45分。

有效投标人最低评标报价（金额）

某有效投标人价格分=    ----------------------------- ×45分

某投标人评标报价（金额）

- 技术分………………………………………………………………………45分

（1）基本分（满分25分）

技术参数完全满足招标文件要求（包含非▲技术指标）的得25分；允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项数范围内存在负偏离或漏项的，每有1项负偏离或漏项的扣5分。

（2）设备性能分（满分20分）

1）技术参数完全满足（含非▲技术指标）招标文件要求的前提下，主要技术参数（带▲号技术性能及功能）：有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加5分，满分10分。

注：技术参数及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品经有资质的第三方检测机构检测并出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖生产厂家或代理商公章，否则评标委员会不接受其优于。

2）技术参数完全满足（含非▲技术指标）招标文件要求的前提下，一般技术参数（不带▲号技术性能及功能）：有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加2分，满分10分。

注：技术参数及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品经有资质的第三方检测机构检测并出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖生产厂家或代理商公章，否则评标委员会不接受其优于。

3、信誉业绩分…………………………………………………………………………2分

⑴投标人或所投标产品生产厂家通过ISO9000认证的（提供证书复印件），每提供一个证书得1分，满分2分。

4、售后服务分………………………………………………………………………5分

（1）基本分：基本满足招标文件售后服务要求的，得基本分3分。

（2）承诺更长保修期：在满足基本免费保修期基础上，免费保修期每延长半年增加0.5分，满分1分（以货物生产厂家承诺为准，项目为多分项组成的，根据其所占项目金额比例加分）。

（3）其它优化服务措施分：投标人能提供其他有利于采购人的优化服务措施且被评标委员会接受的，每有一项得0.5分，满分1分。

5、政策功能分(节能、环保、区内等) ……………………………………………3分

（1）主要投标产品列入财政部、国家发展和改革委员会制定和公布《节能产品政府采购清单》的，每项产品得0.5分，满分1分（适用于非强制采购节能产品，以节能产品证书复印件为准）。

（2）主要投标产品列入财政部、国家环保总局制定和公布《环境标志产品政府采购清单》的，每项产品得0.1分，满分1分（以环境标志产品证书复印件为准）。

（3）投标产品80%以上为广西工业产品的得1分（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。

（三）总得分=1+2+3+4+5。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐不多于三名中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

- 第五章  合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  由乙方负责 。

第五条　交付和验收

1.交货期：按乙方投标文件中所承诺的时间、地点： 甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款方式：

合同签订后7个工作日内采购人支付合同总金额的50%货款。货物验收合格后，中标人开具发票给采购人，采购人在十个工作日内支付合同总金额的45%货款，余下5%作为质保金，质量保证期过后十个工作日内支付（无息）。

第九条 保证金

合同总金额5%的货款作为质保金，质量保证期过后十个工作日内支付（无息）。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，质量保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各一份，甲、乙方双方各两份。

本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章　投标文件格式

一、投标文件包装封面及投标文件封面格式

1.投标文件的包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资格文件、商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

年  月  日

2.投标文件封面格式：

1）资格文件封面

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资格文件

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2）商务文件、技术文件、报价文件封面

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标文件名称：商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

二、投标文件格式

目录

1.资格文件

（1）资格声明函———（页码）

（2）有效的营业执照副本（或事业单位法人证书）复印件和投标人医疗器械生产或经营许可复印件——

（3）投标人2020年1月（含1月）起任意连续三个月依法缴纳税收证明[连续缴纳税费凭证复印件，或者依法连续缴纳税费或依法免缴税费的证明，无税额月份应提供零申报证明，无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》] （复印件，格式可自拟）。———

（4）投标人2020年1月（含1月）起任意连续三个月依法缴纳社保证明[社保证明可以是经投标人所在地社保部门盖章确认的相关材料，也可以是银行交纳凭证等有效证明，要求提供复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门或事业单位上级主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》]（复印件，格式可自拟）。———

（5）投标人2019年度的财务报表（新成立的公司应提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或投标人基本开户银行出具的资信证明（复印件，格式可自拟）————————

1.商务文件

（1）投标保证金缴纳证明（可单独提交）————————（页码）

（2）投标声明书————————

（3）有效的法定代表人身份证复印件—————

（4）法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供，格式见第六章）—————

（5）委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）—————

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料————————

（7）商务响应表——————————

（8）产品销售许可证复印件—————

（9）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见）—————

（10）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件：———

之一：主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺———

之二：本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）———

其他：                            ———

（11）节能环保等可予评分优惠的资质证书或文件———

（12）自主品牌投标人的信誉、荣誉证书或文件———

（13）投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件———

（14）广西企业或广西企业生产产品的有关证明文件———

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其它材料———

（16）投标人情况介绍———

（17）投标人符合中小企业划型标准的，提供有效证明文件———

…

2.技术文件

（1）设备配置清单（均不含报价）————————

（2）技术响应表————————

（3）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）————————

（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状————————

（5）产品出厂标准、质量检测报告————————

（6）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案————————

（7）投标人的售后服务承诺书————————

（8）项目实施人员一览表————————

（9）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠————————

（10）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————

（11）投标人需要说明的其他文件和说明————————

…

3.报价文件

（1）投标函————————

（2）投标报价明细表————————

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明————————

…

4.其他文书、文件————————

资格文件

1.资格声明函（格式）。

资格声明函（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的(项目名称)         （项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

2. 有效的营业执照副本（或事业单位法人证书）复印件和投标人医疗器械生产或经营许可复印件）。

3. 投标人2020年1月（含1月）起任意连续三个月依法缴纳税收证明[连续缴纳税费凭证复印件，或者依法连续缴纳税费或依法免缴税费的证明，无税额月份应提供零申报证明，无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》] （复印件，格式可自拟）。

4. 投标人2020年1月（含1月）起任意连续三个月依法缴纳社保证明[社保证明可以是经投标人所在地社保部门盖章确认的相关材料，也可以是银行交纳凭证等有效证明，要求提供复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门或事业单位上级主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》]（复印件，格式可自拟）。

5. 投标人2019年度的财务报表（新成立的公司应提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或投标人基本开户银行出具的资信证明（复印件，格式可自拟）。

商务文件

1.投标保证金缴纳证明（复印件，格式略）

2.投标声明书格式：

投标声明书

致：            （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                            ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

3.有效的法定代表人身份证复印件；

4.法定代表人授权委托书格式（委托代理时提供）：

法定代表人授权委托书

致：                   （招标采购单位名称） ：

我               （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

5. 委托代理人身份证复印件(委托代理时提供)

6.招标项目采购需求中要求必须提供的材料

7.商务响应表格式：

分标号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：请逐条对应本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中“二、商务要求表”的要求，认真填写该表。在“是否响应”栏注明“响应”或“不响应”。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

日期：       年     月     日

8.产品销售许可证复印件（如有，请提供）

9.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                                                            年    月  日

10.主要设备材料的原厂商对本项目的授权书格式：

原厂商授权及售后服务承诺书

致：                        （招标采购单位名称）：

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设

在                            。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于

年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

单位公章：                                       年    月    日

注：本格式仅做参考，格式可自拟。

11.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

12.节能环保等可予评分优惠的资质证书或文件；

13.自主品牌投标人的信誉、荣誉证书或文件；

14.投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件；

15.广西企业或广西企业生产产品的有关证明文件；

16.投标人认为可以证明其能力或业绩的其它材料；

17.投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）。

18.中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

说明：

1、所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定，并提供行政主管部门出具的相关证明材料，否则在评标时不予价格扣除；

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视为中型企业；

3、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视为大型企业。

19、广西工业产品声明函

广西工业产品声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日 期：

20、残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

技术文件

1.设备配置清单格式：

分标号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                          日  期：

2.技术响应表格式：

分标号：

| 招标文件要求 |  | 投标文件响应 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物或条款名称 | 要求 | 货物或条款名称 | 性能及指标 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。请逐条对应本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中“一、项目要求及技术需求”的要求，认真填写该表。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                          日 期：

3. 对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程。格式自拟）

4. 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状（格式自拟）

5. 产品出厂标准、质量检测报告（格式自拟）

6. 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

7. 投标人的售后服务承诺书（格式自拟）

8. 项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

分标号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                         日  期：

9.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

分标号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                        日 期：

10.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

11.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

报价文件

1.投标函格式：

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：             ），签字代表              （全名）经正式授权并代表投标人                          （投标人名称）提交资格/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起         天内。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：             投标人代表姓名           职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表签字：                     日期：      年    月   日

2.投标报价明细表格式：

投标报价明细表

分标号：                               金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 单价汇总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                          日  期：

3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

4.开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

招标编号：                           分标号：

投标人名称：

开标一览表

5.开标一览表

开标一览表

招标编号：         分标号：

投标人名称：                                           单位：元

| 序号 | 货物（服务）名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请尽量单独装信封并单独递交，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：                                 日期：    年   月   日

其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式：

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                       组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式四份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及招标机构各一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

2.联合投标授权委托书格式：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：  根据                       与                    签订的《联合投标协议书》的内容，主办人                      的法定代表人            现授权                为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

日期：    年  月  日

被授权人（签字）；

日期：    年  月  日