广 西 科 文 招 标 有 限 公 司

公开招标文件

项目编号：GXZC2019-G1-000535-GXKW

项目名称：医疗设备采购

采购单位：广西医科大学附属武鸣医院

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2019年12月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	4

第三章  投标人须知	18

第四章  评标办法及标准	31

第五章  合同主要条款格式	34

第六章  投标文件格式	40

- 第一章  公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经财政部门批准的政府采购计划（编号：广西政采[2019]663号）批准，现就采购人广西医科大学附属武鸣医院的医疗设备采购项目进行公开招标，现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、项目名称：医疗设备采购

二、项目编号：GXZC2019-G1-000535-GXKW

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：生化免疫流水线系统1套、荧光定量基因扩增仪1套；具体内容详见招标文件。

四、采购项目预算金额（人民币）：290万元。

五、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号），《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），强制采购、优先采购节能产品，优先采购环境标志产品，《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号）。

六、合格投标人的资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且在参加政府采购活动期间未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（2）投标人具备医疗产品经营许可证（或医疗器械生产许可证）。

（3）本项目不接受联合体投标。

七、招标文件的发售：

1.发售时间：2019年12月24日至2019年12月31日（工作日）上午8：00-12：00；下午15：00-18：00。

2.发售地点：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层广西科文招标有限公司财务部。

3.售价：招标文件工本费每套250元，售后不退。

4.购买招标文件联系人：朱瑜萍  电话：0771-2023962  传真：0771-2023829

八、投标保证金：

投标保证金（人民币）：3万元。

投标人应于投标截止时间前将投标保证金以汇票、电汇、转帐等非现金形式交至广西科文招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行营业部，银行账号：0101012090615689。

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2020年1月14日14时前将投标文件密封送交到广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排），逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2020年1月14日14时在广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。

十一、联系事项：

1.采购人名称：广西医科大学附属武鸣医院

地址：广西南宁市武鸣区永宁路26号

联系人：黄工；联系电话：0771-6215306

2.采购代理机构：广西科文招标有限公司

地址：南宁市民族大道路141号中鼎万象东方大厦D区五层

联系人：李工；联系电话：0771-2023875  传真：0771-2023997

3.监督部门：广西区财政厅政府采购监督管理处；

联系电话：0771-5331810

十二、公告期限：本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

十三、网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、gxggzy.gxzf.gov.cn（广西公共资源交易中心网）

广西科文招标有限公司

2019年12月24日

- 第二章  招标项目采购需求

说明：

1、本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

3、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

4、带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。不带▲号条款最多允许5项负偏离技术指标，超出允许范围则投标无效。

| - 一、招标技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 采购内容 |  | - 数量 | - 技术参数及其性能（配置）要求 |
| 1 | 生化免疫流水线系统 |  | 1套 | 一、技术参数 1、标本处理系统 1.1 自动化系统通过环形闭合式轨道直接将样本进出样系统、生化分析仪、免疫分析仪以及其它相关模块和配件连接起来，实现样本自动分类、样本装载/下载、自动离心、自动开盖、全自动生化检测以及全自动免疫检测；任何环节都无须人工在模块间搬运传递，实现完整的自动化样本运输及检测流程。 ▲1.2 样品传送方式全程为单样本管传送，可同时兼容13mm～16mm口径的样本管。 1.3 流水线线上单向运行速度≥3600管/小时。 1.4 流水线采用无线射频技术管理样本，具有全程跟踪样本管的能力。 1.5 条码阅读器可识别各种国际标准条码，对错误条码或不清晰条码能有报警提示，条码识别系统可根据样本测试内容自动分配传送轨道。 1.6 流水线线上设备可以单独设置指定模块状态，无需使用的设备可转至待机状态，不影响其他模块运行。 ▲1.7 流水线所连接的检测仪器均为直接在轨吸样，无需借助任何机械臂或任何其他方式将试管转入分析仪器内进行吸样且无进样顺序要求。 1.8 流水线及线上检测仪器均具有急诊模式和通道，能随时插入急诊实现急诊样品优先处理。 1.9 轨道因维护保养等原因需停止运行时，在线连接的生化分析仪，免疫分析仪均可独立工作。 1.10 流水线轨道可分为直线型、L型、U型、T型轨道，分析仪器可灵活放置在轨道两侧，由专业团队根据科室现有地形灵活设计。 1.11 系统无需分杯实现一管血进行先生化检测后免疫检测模式。 1.12 进出样模块可实现样本进样、出样及离线样本下线分类，根据客户自定义设计。 1.13 流水线系统样本进样速度≥1550管/小时。 ▲1.14 单次进样样本容量≥1068管，可连续进样。 ▲1.15 可在同一位置进行上载/下载样本，检测后样本无需人工搬运可自动回到前处理系统，无须走动，节省时间，方便操作。 1.16 进样单元可设定急诊专用位置，具有急诊样本插入功能。 1.17 可采用多种规格的样本管同时上样，试管规格≥4种以上，方便客户，节省医院耗材成本。 1.18 根据后期发展需求可添加多个样本管理器或进样/出样模块。 1.19 线上离心速度≥600管/小时（离心时间设置为10分钟）。 ▲1.20 单台离心机单次装载样本量≥80管/批次。 1.21 自定义离心时间、离心温度、离心转速和离心力，最大离心转速可达4500RPM，最大离心力可达4000RCF，离心机为低温高速离心机。 1.22 离心机可同时混合放置各种类型、各种尺寸的样本管，具备自动配平功能。 1.23 具有扩展能力，在需要时可添加多台离心单元以增加处理能力。 1.24 对于不需要离心样本可调配跳跃离心单元，提高运行效率。 1.25 采用螺旋式开盖方式，避免拔开开盖方式造成的样本溅出，造成污染。 1.26 开盖速度≥800管/小时。 1.27 开盖模块可灵活附着于样本管理器和/或离心机模块，并且不占用任何接口。 2、生化分析模块 2.1 生化分析仪光学速度≥4800测试/小时，电解质总速度≥1800测试/小时 ▲2.2 生化分析仪吸样方式为直接在轨吸样，无需借助任何机械臂或延伸轨道或其他任何方式将样本转入生化分析仪器内进行采样，节省样本在轨道上的运转时间。 ▲2.3 生化分析仪 每个最小单元模块试剂位为≥112个。 2.4 每个最小单元模块可手工进样，随时插入急诊样本。 2.5 样本针和试剂针具有防撞、凝块检查及气泡检查功能。 ▲2.6 检测波长：波长范围340-804nm，检测波长数≥14种；采用后分光，蚀刻石英光栅。 2.7 生化分析仪可提供具有溯源性的生化仪生产原厂配套试剂及标准品，以及具备厂家授权条形码的第三方国产试剂。 2.8 恒温系统：水浴。 2.9 检测比色杯使用硬质石英比色杯，降低耗材使用成本。 2.10 非样本预处理模式加样，样品首次分析检测使用原倍血清检测，不需要人工或分析仪器自动预稀释。 2.11 搅拌系统：新颖的电流式的晶体（压电）搅拌技术，噪音低，携带率低。 2.12 电解质:集成晶片（ICT）技术，使用寿命长，无试剂冲洗浪费,可进行60000个以上的测试。 2.13 有酶测试线性范围扩大功能，可以不经过稀释自动重新计算超出酶线范围的项目结果，节省试剂和时间。 2.14 每个最小单元模块带有32个带冷藏功能的定标/质控专用盘。 3、化学发光模块：线上免疫总检测速度≥800t/h； 3.1 全自动免疫分析仪A 3.1.1 最小模块单机处理速度为≥200t/h ，总模块速度≥400t/h。 ▲3.1.2 免疫分析仪吸样方式为直接在轨吸样，无需借助任何机械臂或延伸轨道转运试管进入免疫分析仪器进行吸样，节省样本在轨道上的运转时间。 3.1.3 检测方法：化学发光微粒子免疫分析技术。 3.1.4 每个最小单元模块可手工进样，随时插入急诊样本。 ▲3.1.5 每个最小单元模块试剂位≥25个。 3.1.6 可提供最小包装为100测试/盒或500测试/盒的直接上机试剂盒。 3.1.7 检测项目 3.1.7.1 可同时进行的免疫检测项目＞80项，包含甲状腺、激素、肿瘤、心标、代谢、传染病、贫血、优生等。 3.1.7.2 肝炎病毒标记物可开展定量HCV Ag、Anti-HAV IgG、Anti-HAV IgM检测。 3.1.7.3 艾滋病毒抗原抗体联合检测和梅毒检测 3.1.7.4 心标项目，可开展高敏肌钙蛋白I 3.1.7.5 可开展肝癌检测项目PIVKA II 3.1.7.6 可开展胃癌检测项目PGI、PGII 3.1.7.7 可开展TOXO IgG 亲和力和CMV IgG 亲和力项目 3.1.8 不需要使用一次性TIP头，节省医院耗材使用成本。 3.1.9 单机仪器需自带试剂冷藏功能，温度控制在2-12℃。 ▲3.1.10 检测方式：既可进行批量检测，又可对单个标本进行随机检测，带有急诊检测功能；采用非流动比色池的反应读数方式，每个项目测试都有独立的反应区和读数区。 3.1.11 hCG项目试剂原倍血清检测范围2.3-12000mIU/ml(无需预稀释)。 3.2 全自动免疫分析仪B 3.2.1 模块化的全自动免疫系统具备可扩展性，可扩展为多台生化和免疫系统，仅使用一个操作界面。 3.2.2 每个最小单元模块速度≥200 t/h，单模块每平方米最快检测速度：144 tph/m2。 3.2.3 最小单元模块一次进样样本位为≥150个； 3.2.4 检测方法:化学发光微粒子免疫分析技术。 3.2.5 每个最小单元模块试剂冷藏位≥47个，可以用于放置试剂、定标液或质控品。 3.2.6 可提供最小包装为100测试/盒或600测试/盒的上机试剂盒。 3.2.7 试剂、标准品、质控品、辅助液体和消耗品均可以不停机进行更换。 3.2.8 试剂盒使用纠错设计，包括不同的试剂盒锁扣，不同的颜色标识，盖帽匹配设计等，防止出现耗材错误。 3.2.9 可根据用户需求设置智能化的自动质控及定标。 3.2.10 具备两种STAT急诊模式，有优先级按钮，可临时将任意常规进样位设置为最优先进样位。最快出结果时间为18分钟。 3.2.11 样本针：样本针具备液面探测、凝块和气泡检出等功能。 3.2.12 不需要使用一次性TIP头，节省医院耗材使用成本。 3.2.13 通过信息共享技术，可以将试剂盒从一台分析仪转移到另一台分析仪上使用，并记录剩余测试量。 3.2.14 每个最小单元模块可储存200个项目文件，具有自动稀释功能，支持反射测试。 3.3 全自动免疫分析仪C 3.3.1 可开展全定量TORCH检测、乙肝5项（三项及以上定量）、丙肝抗体、梅毒、艾滋抗原抗体、甲状腺激素8项、肿瘤标志物、性激素、人生长激素、EB病毒、直接肾素、醛固酮等项目； 3.3.2 试剂内置定标液，内置主曲线，2点定标，定标周期最长可达28天。 3.4 全自动免疫分析仪D 3.4.1 单人份液体试剂，随开随用，避免浪费。 3.4.2 24小时待机，标本随到随做；无液流系统，免维护。 3.4.3 支持样本类型：全血、血清、血浆和微量血。 3.4.4 全自动检测，原管上机。 4、急诊生化仪 4.1 生化分析仪光学速度≥1600测试/小时，电解质总速度≥600测试/小时 4.2 检测方法：可进行终点法、速率法、免疫比浊法、电极法测试。 4.3 生化分析仪每个最小单元模块试剂位为≥112个。 4.4 每个最小单元模块可手工进样，随时插入急诊样本。 4.5 样本针和试剂针具有防撞、凝块检查及气泡检查功能。 ▲4.6 检测波长：波长范围340-804nm，检测波长数≥14种；采用后分光，蚀刻石英光栅。 4.7 生化分析仪可提供具有溯源性的生化仪生产原厂配套试剂及标准品，以及具备厂家授权条形码的第三方国产试剂。 4.8 恒温系统：水浴。 4.9 检测比色杯使用石英比色杯，降低耗材使用成本。 4.10 非样本预处理模式加样，样品首次分析检测使用原倍血清检测，不需要人工或分析仪器自动预稀释。 4.11 搅拌系统：新颖的电流式的晶体（压电）搅拌技术，噪音低，携带率低。 4.12 电解质:集成晶片（ICT）技术，使用寿命长，无试剂冲洗浪费,可进行60000个以上的测试。 4.13 有酶测试线性范围扩大功能，可以不经过稀释自动重新计算超出酶线范围的项目结果，节省试剂和时间。 4.14 模块带有32个带冷藏功能的定标/质控专用盘。 5、自动凝血分析仪 5.1 检测方法：凝固法、发色底物法、免疫比浊法。凝固法检测采用摆动磁珠法，完全消除黄疸、溶血、脂肪、乳糜等干扰。 5.2 样品位置：同时在线大于200个； 5.3 进样类型：轨道式连续进样+抽屉式存放。能与多种实验室流水线兼容（Beckman Coulter，Bayer Labcell，Roche MPA等）。试管架进样出样都不影响进行中的检测； 5.4 急诊位置：随时插入急诊标本，立即优先处理，不限制数量和位置，不干扰进行中的检测； 5.5 样品种类：人血及动物血； 5.6 试剂位置：同时在线70个，全部位置具备冷藏，拥有温度控制系统，且需具有微量试剂位； 5.7 位置识别：样品和试剂任意放置，相同试剂能放置多瓶，样品和试剂自动识别功能； 5.8 冲洗方式：每根针有独立清洗槽，且为脉冲式自动冲洗，内、外壁同步冲洗。清洗液放置于仪器内部。废液可以直接连接废水处理系统； 5.9 定标系统：有厂家预定标功能，对同一项目，仪器可同时保存两条定标曲线，节约试剂和定标品，节省操作时间； 5.10 质控管理：质控启动方式≥5种。能够自动绘制和储存质控结果，随时查阅和打印。能够提供原厂具有溯源性的质控品、校准品，并有批准文号； 5.11 安全性：用户可自定义进入各级菜单的密码权限，保证实验操作的安全性； 5.12 全溯源性管理：对任一检测标本结果可进行全面的定标，质控，所用试剂及耗材的溯源。 6、血液体液CRP分析一体机 6.1 检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定； 6.2 检测参数：≥25项可报告参数（不含散点图和直方图）；研究参数：≥5项，具有异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞报警信息; 6.3 检测模式：具有独立CRP、五分类+CRP等3种以上全血检测模式； 6.4 分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道； 6.5 检测速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时 6.6 进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式；样本用量：五分类+CRP模式≤40μl，CRP模式≤25μl； 6.7 进样器容量：≥40个； 6.8 质控品与校准品：中国CFDA注册的原厂配套质控品及校准品；并提供校准品溯源性文件； 6.9 WBC线性范围：0～400×109/L 6.10 CRP线性范围：0.4～300mg/L, CRP携带污染：≤1.0%。 7、血液细胞分析仪 7.1 检测方法及原理：半导体激光法、鞘流阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术； 7.2 检测参数：≥35个参数，另有≥直方图2个，散点图≥8个；单台血液分析仪全自动细胞计数和分类检测速度≥120个样本/小时；全自动细胞计数、分类加网织红、有核红细胞计数同时检测速度≥80样本/小时； 7.3 网织红细胞测试为全自动检测，无需人为辅助，无需机外添加试剂； 7.4 具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液、滑膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能； 7.5 血小板检测：采用鞘流阻抗法和染色法两种方法，并可转换 7.6 进样模式及样本吸引量：手动进样小于150μl、自动穿刺进样小于200μl、末梢血预稀释模式40μl 7.7 自动进样器在待测区可一次性装载120个以上的标本，可选配自动条码旋转扫描装置，自动进样器内侧轨道可以回退，辅助异常样本快速复检； 7.8 质控品与校准品：中国CFDA注册的原厂配套质控品及校准品。 7.9 CBC+DIFF速度≥200T/H，CBC+DIFF+ RET速度≥90T/H 7.10 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）×109/L，红细胞：（0-8.6）×1012/L，血小板：（0-5000）×109/L ；体液分析白细胞线性（0-10）×109/L，白细胞本底≤0.001×109/L；红细胞线性（0-5）×1012/L，红细胞本底≤0.003×1012/L。 8、流水线数据管理系统及配件 8.1 能够集中控制并管理线上和线下的仪器；监测和提供检测样本实时状态，为中文管理界面。 8.2 具有开放数据接口功能并能与本院或者其他分院的不同LIS系统连接，提供数据接口文档。 8.3 可实现在线质控功能； 具有自定义实验室审核规则功能；具备自动审核结果功能和危急值管理功能。可根据审核规则对样本发送自动重做、追加测试的指令。 8.4 支持后存储单元内搜索存储样本位置、取出样本等功能。具备离线样本管理定位查找功能。 8.5 实验室浏览器：可监控实验室分析仪器及自动化系统，并支持远程控制。 9、备用离心机 9.1 配有脱盖专用转子，离心和脱盖一次性完成。可以离心3 ml/5ml两种标准真空采血管，更可以避免掉帽现象 9.2 最大容量：6×500ml 9.3 配套转子最高转速≥4000r/min，最大离心力≥4000Xg。 9.4 配实验室生物安全模块，能有效阻止微生物气溶胶的扩散与吸入。 10、血沉仪设备 10.1适用于测量人体红细胞的沉降率，辅助一些疾病诊断，和实现对患者血沉变化的监控。 10.2.样本位≥8 即揑即用模式支持随时加载样本 10.3检测速度≥20测试/小时，支持急诊功能，随时急诊揑入 10.4样本量:≥1.5ml 11、血球仪补充设备（推片染色机） 11.1 工作速度：≥110张玻片/小时，用血量：全自动进样≤200μl，闭盖进样≤200μl，微量血进样≤40μl； 11.2 推片规则：≥10项，用户可自定义推片规则，单次吸样最大推片数量：≥4张； 11.3 染色玻片储存：专用玻片篮，每篮可放置10张玻片，可循环使用； 11.4 玻片识别：可直接在玻片上打印数字、条码和二维码； 12、微生物设备：全自动酶联免疫分析仪 12.1全自动开放式一体机，内置1台酶标仪，可自动完成真菌检测项目的加样、孵育、洗板、读数等试验过程 12.2应用范围包括所有真菌检测项目，包括但不限于：真菌(1,3)-β-D 葡聚糖检测（G 试验）、曲霉半乳甘露聚糖检测（GM 试验）、新型隐球菌荚膜多糖检测（GXM 试验）、念珠菌甘露聚糖检测（Mn 试验）、曲霉抗体 IgG检测、念珠菌抗体 IgG检测等。 12.3 拥有2个可独立编程的加样通道，可进行单次或连续分液；使用一次性加样针；标本位≥90个 12.4拥有6个震荡孵育模块，能够单独温控，温度控制范围：室温~50℃，且有独立振荡功能 12.5 4个洗液通道，洗板机具备2个洗板位16通道式独立洗板机，清洗次数0-9可调，洗液量50-1000ul/孔以50ul为单位可调，洗涤方式可选一点洗、两点洗、四点洗，清洗残留液量≤2ul/孔 13、传染病设备 13.1 微粒子化学发光原理，根据夹心法、间接法、捕获法和竞争法等反应原理，与化学发光试剂配合该仪器具有高自动化、高智能化、高通量、高防污染能力等特点 13.2 检测项目包括传染病（术前八项、肝炎全套、EB、结核等）、甲功（8项全套）、肿标（≧14项）、心脑血管（≧6项）、贫血（Ferritin等)、糖尿病（Insulin、C-peptide等)等获得批文的项目。 13.3 反应位≥120个，试剂位≧50套，可支持50个项目同机检测；试剂藏具有冷藏功能，且有独立电源；仪器关机时试剂仓仍可保持冷藏； 13.4 气动压力传感技术进行液面探测，可探测凝块与气泡 13.5 反应杯和吸头均为96/盒包装，最大装载量均≧10盒，一次性普通吸头（非碳纤），最大装载量＞900个 13.6 满足每小时≥200的测试通量；检测时间短，可在半小时之内出第一份结果，后续结果不低于20秒。 14、血气分析设备 14.1 采用电极测量，电极采用免维护微电极技术，电极内置于试剂盒 14.2 测试和计算项目≥45项，其中包含一氧化碳血红蛋白项目。 14.3 用血量不多于100uL，试剂盒内已包含血氧检测，无需增加试剂成本 14.4 可连接注射器和毛细管，不需适配器，单个样本完成分析，打印检测报告的时间少于或等于60秒 15、全自动免疫印迹分析仪 15.1 采用免疫印迹法，从孵育、清洗、试剂分配、膜条干燥、数据采集、结果分析、结果保存、结果报告一步到位自动完成。 15.2 检测位≥48，样品量为10μl，从开始到报告结果，150min～180min/48T 15.3 试剂分配通道数10个，其中酶联物通道和洗涤液通道各3个，支持3种项目同盘，同时清洗3个样本 16、全自动化学发光免疫分析仪 16.1 检测项目：≥35种试剂项目，具有甲状腺功能、性腺激素、传染病等检测；促甲状腺激素（TSH）：为第三代，功能灵敏度≤0.02mIU/L； 16.2 检测速度：测试速度≥190测试/小时；一次性最多可装载样本量≥50个；试剂位≥25个，2-8℃不间断冷藏； 16.3 反应杯：独立的单个反应杯设计，一次性可在机放置100个反应杯，并可随时添加。 17、全自动血培养仪 17.1 检测原理：检测方法采用荧光增强瓶外非侵入性连续检测法； 17.2 可同时检测200个标本，并可扩展至400个标本； 17.3 检测周期每10分钟/次，对阴阳性结果自动检测，每个孔位具备自动检错和自动纠错功能，无需手工校正； 17.4 培养瓶最长可延迟放入达48小时，具备重新输入功能，培养瓶拿出后5小时内再放入，相关数据不丢失，可以继续检测； 17.5 仪器内置电脑系统，独立的条形码扫描器，门把配备独特的DISCO灯，不同灯光即时显示仪器内培养瓶检测状态。 二、配置清单： 1、标本处理系统1套 2、生化分析模块3台 3、全自动免疫分析仪5台 3.1 全自动免疫分析仪A 2台 3.2 全自动免疫分析仪B 1台 3.3 全自动免疫分析仪C 1台 3.4 全自动免疫分析仪D 1台 4、急诊生化分析仪1台 5、自动凝血分析仪2台 6、血液体液CRP分析一体机1台 7、血液细胞分析仪2台 7.1、CRP分析模块1台 8、流水线数据管理系统及配件1套 9、离心机2台 10、血沉仪设备2台 11、推片染色机1台 12、全自动酶联免疫分析仪1台 13、传染病设备2台 14、血气分析设备1台 15、全自动免疫印迹分析仪1台 16、全自动化学发光免疫分析仪1台 17、糖化血红蛋白分析模块1台 18、附属设备 18.1 空气压缩系统1套 18.2 增配操作电脑27套，I3处理器 18.3 打印机2台 18.4 UPS不间断电源各配1台，功率为80KVA 18.5 纯水机1台，制水量为500l/h 18.6 附属配件包1套 18.7 微生物培养箱2台 18.8 血培养仪1台 |
| 2 | 荧光定量基因扩增仪 |  | 1套 | 一、技术参数 1、实时荧光定量基因扩增仪 1.1 热循环系统：96孔通量，加热冷却方式为Peltier半导体控温，温度范围4-99.9℃，可以升级至快速模式（40分钟内完成常规96孔板的扩增与检验）或者升级 HRM 模块，反应体积为20-100uL； 1.2 光学检测系统：激发光源为卤钨灯，使用寿命≥2000小时，配备时间监测及自我诊断程序，检测器为CCD，实时动态检测整体成像，96个样本成像时间差小于0.01s，五个荧光通道，带五组激发光与发射光滤光片，可同时检测五种荧光。无需额外购买滤光片，即可准确使用FAM™/SYBR® Green、VIC®/JOE™、NED™/TAMRA™/CY3™、ROX™/Texas Red®与CY5™染料。 1.3 检测性能：能检测到单个拷贝数的模板，线性范围在109以上；能有效分辨5000和10000拷贝数差异模板，置信度不低于99.7% 1.4 软件系统：能进行绝对和相对定量，可自动进行数据分析，比对，作图；可同时导入无限个样品板数据进行综合分析，使用多组分算法，用于在多色荧光检测中去除不同荧光光谱之间的干扰；软件支持ROX荧光校正去除加样误差，具有Troubleshooting Flag功能，可自动诊断和发现有问题的实验数据，提供正版Primer Express引物探针软件，可用于PCR引物、巢式PCR引物、多重PCR引物、RT-PCR引物的设计和自动测试。 二、配置清单： 1、实时荧光定量基因扩增仪1台 2、高速冷冻离心机1台 3、干式恒温器1台 4、涡旋振荡器1台 5、核酸提取仪1台 6、离心机1台 7.操作电脑1套，I3处理器 |
| - 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | - 自设备安装完毕验收合格之日起质保期限不少于一年。质保期内免费保修，设备终身维护 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、免费送货上门并安装调试。 2、设备发生故障时，在接到报修通知后，30分钟内响应，24小时内到达现场，终身提供技术支持。 3、提供专业化技术培训：提供专业化技术培训：装机使用培训≥2天，跟进强化培训≥3天，保证使用人员正常操作设备的各种功能：维修保养培训：医院现场≥1天，保证使用人员能掌握日常的维修、保养技术。 4、定期回访以及对设备维修。 5、招标完成后厂家负责全自动流水线在实验室的合理布局，签订合同后6个月内完成全部安装，并在安装条件达到安装要求的前提下负责进行安装调试以及与LIS系统的双向通讯连接；所有设备每年的校准均由供方负责。 6、厂家负责按照医院要求进行应用和操作培训，包括自动化的维护和培训。 7、厂家在仪器正式投入使用之日起，设备使用期内免费供软硬件维修、维护及免费更换配件，免收人工费等，耗材除外。 8、厂家提供检测仪器远程诊断预警系统，售后可实行24小时实时监测检测仪器的各项运行数据，保障检测仪器稳定运行。支持400电话报修和官方微信平台报修；支持7×24小时维修服务。 |  |  |
| ▲交付使用时间及地点 |  | 1、交付使用时间： 1.1单机交付时间：自合同签订之日起30天内。 1.2流水线交付使用时间：自合同签订之日起180天内。 2、交货地点：在广西区内采购单位指定的地点。 |  |  |
| ▲付款条件 |  | 甲方收到全部货物及全额发票后1个月内支付50%货款，验收合格后1个月内支付40%扣货款，其余10%在质保期结束办理相关确认手续后一个月内支付（不计利息）。 |  |  |
| ▲核心产品 |  | 本分标第 1 项设备中的“ 标本处理系统 ”为核心产品（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| ▲其他要求 |  | 1、本项目采购的设备已按规定办妥进口产品采购审核手续，所有设备均接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 2、属于医疗器械产品的均必须提供有效的医疗器械注册证复印件。 3、设备须是全新整套的，应按有关质量标准制造、满足本项目需求的技术指标的设备。 4、投标产品选用进口设备投标的必须提供厂家或国内合法代理商出具针对本项目的授权书和售后服务承诺书原件。 5、试剂耗材成本控制要求 5.1本项目要求投标人对仪器必须使用的试剂、耗材进行成本控制，要求投标人在附件清单的上限控制比例范围内进行收费比例报价。 5.2试剂耗材成本控制比例指在自治区三级医院收费标准基础上的收费比例。计算公式：试剂耗材成本控制比例=试剂供货价格/自治区三级医院收费标准。 - ▲号技术参数必须提供验证测试、检验检测报告、操作手册或厂家公开印刷的彩页等技术支持证明文件，否则认定为不满足。 - 投标人中标后可委托转授权其他有资质的配送公司向采购单位配送试剂耗材，配送公司需按照此次招标文件中的价格进行配送。 |  |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 详见评标办法及标准 |  |  |
| 其它加分条件 |  | 详见评标办法及标准 |  |  |

附表：常用试剂耗材清单及上线控制比例

| 项号 | 仪器名称 | 耗材名称 | 试剂耗材成本控制比例上限（以三级收费为参考） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生化分析模块 | 试剂、清洗液 | ＜18.7% |  |
| 2 | 全自动免疫分析仪A、B、C | 试剂、清洗液、校准品、反应杯 | ＜46.75% |  |
| 3 | 全自动免疫分析仪D | 试剂、清洗液、校准品、反应杯 | ＜33% |  |
| 4 | 急诊生化分析仪 | 试剂、清洗液 | ＜18.7% |  |
| 5 | 全自动凝血分析仪 | 试剂、反应杯 | 1、凝血四项：＜12.8% 2、凝血六项：＜21% 3、凝血七项：＜22% |  |
| 6 | 血液体液CRP分析一体机 | 试剂、反应杯 | ＜21% |  |
| 7 | 血液细胞分析仪 | 试剂、反应杯 | 1、血分析+五分类：＜19.24% 2、网织红细胞：＜18.85% |  |
| 8 | 全自动酶联免疫分析仪 | 试剂、反应杯 | ＜31% |  |
| 9 | 传染病设备 | 试剂、反应杯 | ＜31% |  |
| 10 | 血气分析设备 | 试剂、反应杯 | ＜29% |  |
| 11 | 全自动免疫印迹分析仪 | 试剂、清洗液、校准品、反应杯 | ＜34% |  |
| 12 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 试剂、清洗液、校准品、反应杯 | ＜34% |  |

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：医疗设备采购 项目编号：GXZC2019-G1-000535-GXKW |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定标准向中标人收取。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：3万元。 |
| 4 | 现场踏勘：无 |
| 5 | 质疑：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交 质疑联系部门及联系方式：广西科文有限公司招标部，联系电话：0771-2023903 通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误、有不合理要求的或者其他违法内容的，应当于获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面疑问；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 7 | 投标文件组成： 开标一览表 1 份； 资格文件：正本 1 份；副本 4 份 资信/商务文件：正本 1 份；副本 4 份 技术文件：正本 1 份；副本 4 份 投标报价文件：正本 1 份；副本 4 份 其中投标报价文件中的《开标一览表》必须独立装订成册，并单独包装、单独密封递交。资格文件必须独立装订成册，其余尽量装订成一册或根据自身情况多册装订。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：投标人应于2020年1月14日14时前将投标文件密封送交到广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。 |
| 9 | 开标时间及地点：本次招标将于2020年1月14日14时在广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。 |
| 10 | 评标办法及标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内发布中标公告和发出中标通知书，中标公告发布于www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、gxggzy.gxzf.gov.cn（广西公共资源交易中心网）。 |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，招标采购单位在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 采购资金来源：预算资金。 |
| 15 | 付款方式：采购人自行支付。 |
| 16 | 投标文件有效期：60天。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接收联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审核、符合性审查的不同投标人参加同一分标投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标人须知前附表规定的时间以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信/商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成，其中资格文件独立装订成册，其余尽量装订成一册；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交。

1.资格文件：

▲实质性要求的资格材料：

（1）投标声明书 （格式见第六章）。

（2）投标人有效的营业执照副本复印件

（3）投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的依法纳税或依法免税证明（格式自拟）。

（4）投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明（格式自拟）。

（5）投标人财务状况报告（提供2018年度的财务状况报告）。

（6）投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书：投标人医疗产品经营许可证（或医疗器械生产许可证）复印件。

2.资信/商务文件：

▲实质性要求的资信/商务材料：

（1）投标保证金缴纳证明。

（2）法定代表人身份证复印、法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（格式见第六章）。

（3）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

（4）商务响应表（格式见第六章）。

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（5）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）。

（6）投标人的信誉、荣誉证书或文件。

（7）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。

（8）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

（9）节能产品证明文件、环保产品证明文件。

（10）投标人情况介绍。

（11）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（12）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（13）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（14）广西工业产品声明函。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）。

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状。

（3）产品出厂标准、质量检测报告。

▲（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

（5）设备配置清单（均不含报价）。

▲（6）技术响应表。

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案。

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

▲（9）项目实施人员一览表。

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施。

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲（4）开标一览表（独立装订成册，单独包装、密封递交，格式见第六章）；

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4. 试剂耗材必须在成本控制比例范围内进行报价。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将作无效投标处理。

2.保证金交纳形式：汇票、电汇、转帐等非现金形式。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还或者转为中标人的履约保证金（应提供两份合同副本给采购代理机构）。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将投标文件装订成册成正本1份，副本4份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将投标文件正、副本（正本一份、副本四份）一并装入一个投标文件袋内加以密封 （投标人应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中），在每一封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可）。

其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件、资信/商务文件或者技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2. 逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理，由此造成的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格性审查和符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，或者未在规定时间内购买招标文件的。

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的，或未按招标文件规定要求签署、盖章。

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

（5）项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件或不符合法律、法规要求或投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

- 4.投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出；

- 5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

- （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- （2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家，应予废标。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5.公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

▲说明：供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的相关信用记录由采购人或采购代理机构开标当天查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝参加本次采购活动。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，采购代理机构将按规定以书面形式向政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门审核后作相应处理。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西政府采购网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

- （3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

中标服务费

（1）中标服务收费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定向中标人收取。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 第四章  评标办法及标准

本项目评标方法：综合评分法

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、信誉业绩、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（五）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分…………………………………………………………………………………30分

（1）设备投标价格分计算公式：

有效投标人最低评标报价

某投标人设备价格分=                                  ×10分

某投标人有效评标报价

（2）试剂耗材报价费率价格分计算公式：（以试剂耗材报价费率平均值计算该项价格分）

有效投标人最低评标报价

某投标人试剂耗材价格分=                                ×20分

某投标人有效评标报价

2、技术分…………………………………………………………………………………54分

（1）基本分（满分9分）

投标产品参数完全满足招标文件要求的得9分，一般参数（不带▲号的条款）有负偏离的每一项扣3分，漏项的每一项扣3分，最多扣完本项分值。

（2）货物性能分（满分18分）（有负偏离或漏项，货物性能计0分）

一档：投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，无正偏离的得3分；

二档：投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，有1-5项参数为正偏离的得6分；

三档：投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，有6-10项参数为正偏离的得9分；

四档：投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，有11-15项参数为正偏离的得13分。

五档：投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，有16项以上参数为正偏离的得18分。

（3）技术方案分（满分12分）

一档（3分）设备技术方案粗略，技术低端，产品操作性一般，配置简陋，实验室集成效果一般，运行不够稳定，维护成本高。

二档（6分）：技术方案合理，技术中端，产品操作性良好，配置合理，实验室集成效果良好，运行相对稳定，维护成本适中。

三档（12分）：技术方案全面详尽，技术先进，产品操作性强，配置较优，实验室集成效果优秀，运行稳定，维护成本低。

（4）试剂耗材配送方案分（满分15分）

一档：对方案描述一般，方案中简单描述配送的内容，得5分；

二档：配送方案描述良好，方案中详细描述配送得方式、内容；提供的方案较完整，得10分；

三档：配送方案描述优秀，从配送的时间、方式、效果均有完整的描述，详尽、有针对性，提供的方案包含全面，得15分。

3、售后服务分……………………………………………………………………………8分

（1）售后服务方案分（满分6分）

①按招标文件质保期和技术服务要求进行保修，到达现场处理故障时间为12小时以内，一般排除故障时间为4小时以内，售后服务综合评定相对一般的得2分；

②保修期满后维修零配件有一定优惠，到达现场处理故障时间为8小时以内，一般排除故障时间为3小时以内，无法排除故障时5日内提供替换产品，售后服务综合评定相对良好的得4分；

③保修期满后维修零配件有较大优惠，到达现场处理故障时间为4小时以内，一般排除故障时间为2小时以内，无法排除故障时2日内提供替换产品，售后服务综合评定相对良好的得6分。

（2）投标人承诺所投的生化模块的仪器均可开放给国产品牌试剂使用的，得2分（以盖章的书面承诺为准）。

4、信誉业绩分……………………………………………………………………………4分

（1）投标人2015年以来获得的有关部门颁发的与企业生产经营相关的荣誉证书的每项得1分，满分2分（应提供复印件）。

（2）投标人获得ISO相关质量体系认证的每项得1分，满分2分（应提供复印件）。

5、政策功能分（节能、环保、区内产品等）…………………………………………4分

（1）主要投标产品（金额占总额50%以上）为政府采购节能产品的，得1分（适用于非强制采购节能产品，以有效的政府采购节能产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）。

（2）主要投标产品（金额占总额50%以上）为政府采购环境标志产品的，得1分（以有效的政府采购环境标志产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）。

（3）投标产品80%以上为广西工业产品的得2分（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。

6、总得分=1+2+3+4+5

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐不多于三名中标候选人。采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

- 第五章  合同主要条款格式

合同编号：

采购单位（甲方）广西医科大学附属武鸣医院    采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                        招  标  编  号GXZC2019-G1-000535-GXKW

签  订  地  点                          签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：乙方自定。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条　交付和验收

1、交货时间：按乙方投标文件中所承诺的时间，地点：广西区内采购单位指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后15个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后10个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：货物验收合格后、地点：按乙方投标文件中的承诺。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按乙方投标文件中所承诺的期限。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、资金性质：财政性资金。

2、付款方式：甲方收到全部货物及全额发票后1个月内支付50%货款，验收合格后1个月内支付40%扣货款，其余10%在质保期结束办理相关确认手续后一个月内支付（不计利息）。

第九条　保证金：按约定付款方式执行。

第十条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期按乙方投标文件中所承诺的期限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。在仪器正式投入使用之日起，设备使用期内免费供软硬件维修、维护及免费更换配件，免收人工费等，耗材除外。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在安装、调试完后15个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在验收合格交付甲方使用前发生的所有风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每逾期1天罚款1000元/天，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、乙方其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决及诉讼

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向武鸣区人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标通知书。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：　　）的约定，我单位对（项目名称）　　　　政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）　　　　提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （按招标采购文件、投标投标文件及验收方案等。可附件） |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 |  |  | 采购单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

- 第六章  投标文件格式

- 一、投标文件包装封面及投标文件封面格式

1.投标文件的包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

年  月  日

2.投标文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 二、投标文件格式

目录

1.资格文件：

▲实质性要求的资格材料：

（1）投标声明书 （格式见第六章）————————（页码）

（2）投标人有效的营业执照副本复印件————————

（3）投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的依法纳税或依法免税证明（格式自拟）————————

（4）投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明（格式自拟）————————

（5）投标人财务状况报告————————

（6）投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书————————

2.资信/商务文件：

▲实质性要求的资信/商务材料：

（1）投标保证金缴纳证明（可单独提交）————————

（2）法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（格式见第六章）———

（3）招标项目采购需求中要求必须提供的材料————————

（4）商务响应表（格式见第六章）————————

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（5）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）————————

（6）投标人的信誉、荣誉证书或文件————————

（7）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书————————

（8）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————

（9）节能产品证明文件、环保产品证明文件————————

（10）投标人情况介绍———————

（11）中小企业声明函———————

（12）监狱企业的证明文件———————

（13）残疾人福利性单位声明函———————

（14）广西工业产品声明函—————————

…

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）—————

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状————————

（3）产品出厂标准、质量检测报告————————

（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料————————

（5）设备配置清单（均不含报价）————————

（6）技术响应表————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案————————

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施————————

（9）项目实施人员一览表————————

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠————————

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————

（12）投标人需要说明的其他文件和说明————————

…

4.报价文件

（1）投标函————————

（2）投标报价明细表————————

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明————————

（4）开标一览表————————

…

5.其他文书、文件————————

资格文件

1.投标声明书格式：

投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                            ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

2.投标人有效的营业执照副本复印件。

3.投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的依法纳税或依法免税证明（格式自拟）。

4.投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明（格式自拟）。

5.投标人财务状况报告

6.投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书。

资信/商务文件

1.投标保证金缴纳证明（复印件，也可在开标会现场提交原件，格式略）

2. 法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

被授权人身份证复印：

法定代表人身份证复印件：

投标人公章：

年    月    日

3.招标项目采购需求中要求必须提供的材料

4.商务响应表格式：

标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：

5.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                                                            年    月  日

6.投标人的信誉、荣誉证书或文件复印件

7.投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书复印件

8.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

9.节能产品证明文件、环保产品证明文件

10.投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

11.中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

备注：享受政府采购支持政策的中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

12.监狱企业的证明文件

13.残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

14.广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

技术文件

1.对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

2.投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）

3.产品出厂标准、质量检测报告（格式自拟）

4.招标项目采购需求中要求必须提供的材料

5.设备配置清单格式：

标项：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                          日  期：

6.技术响应表格式：

标项：

| - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 采购内容 | - 技术参数及其性能（配置）要求 | - 设备名称 | - 技术指标及性能配置 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” 。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                          日 期：

7.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

8.技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

9.项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                         日  期：

10.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

标项：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                        日 期：

11.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

12.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

报价文件

1.投标函格式：

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：             ），签字代表              （全名）经正式授权并代表投标人                          （投标人名称）提交资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天内。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：             投标人代表姓名           职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字：                     日期：      年    月   日

2.投标报价明细表格式：

投标报价明细表

标项：                       金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌及生产厂家 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                          日  期：

试剂耗材投标报价表

| 项号 | 仪器名称 | 耗材名称 | 试剂耗材成本控制比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均值 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                          日  期：

3.开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

招标编号：

投标人名称：

开标一览表

4.开标一览表

开标一览表（格式）

招标编号：                             标项：

投标人名称：                                           单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及生产厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 试剂耗材成本控制比例平均值： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请尽量单独装信封并单独递交，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：                                 日期：    年   月   日

5.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

其他文书、文件格式：无