广西国建项目管理有限公司

公开招标采购文件

采购项目编号：GXZC2020-G1-005450-GXGJ

采购项目名称：医疗设备采购

（GXGJ2020-G0077-M）

采   购   人：广西壮族自治区肿瘤防治研究所

采购代理机构：广西国建项目管理有限公司

2020年12月

目  录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	8

第三章  投标人须知	25

第四章  评标方法及评分标准	42

第五章  政府采购合同主要条款	46

第六章　投标文件格式	53

第一章  公开招标公告

# 广西国建项目管理有限公司医疗设备采购（GXZC2020-G1-005450-GXGJ）招标公告

项目概况

(医疗设备采购)的潜在投标人应在广西国建项目管理有限公司（广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼）获取招标文件，并于    年  月  日    点    分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2020-G1-005450-GXGJ

项目名称：医疗设备采购

预算金额：942.00万元

最高限价（如有）：942.00万元

采购需求：

| 项号 | 货物 名称 | 数量 | 简要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物组织染色机 | 1台 | 1.采用液晶触摸屏控制，操作方便，界面直观，运行稳定。 …… |
| 2 | 流式图像计数仪（细胞计数仪） | 1台 | 1.仪器配置： 主机一台、电源适配器一套、配套试剂耗材一套 2.主要技术参数 ★2.1.无芯片耗材，自动清洗，定制版CL可实现细胞及蜜蜂等昆虫孢子的计数 …… |
| 3 | 倒置显微成像系统 | 1套 | 一、技术指标 1. 电源100-240V AC 50-60 HZ； …… |
| 4 | 玻璃器皿清洗消毒机 | 1台 | 1.用途：适用于清洗实验室玻璃器皿与水冲式清洗单独或配合使用。 2.技术要求： 2.1 外壳材质：304不锈钢；内腔材质：316L不锈钢；仪器内部可以存储不少于4桶5L装清洗剂； …… |
| 5 | 全自动轮转切片机 | 1台 | 1.切片方式：全自动轮转 2.切片厚度：0.5-100μm …… |
| 6 | 全自动生物组织脱水机 | 1台 | 1.容量在≥290个包埋盒，包埋盒脱水篮必须为长方形，方便包埋。 …… |
| 7 | 实时荧光定量PCR仪 | 1台 | 1.热循环采用珀耳帖效应系统，加热冷却方式为半导体，温控精准度高，使用寿命长； …… |
| 8 | 大容量离心机 | 1台 | ★1. 配置水平转头最大转速≥4750rpm，最大相对离心力≥5250g，最大容量≥4*750mL； …… |
| 9 | 超敏全能型凝胶成像系统 | 1套 | 技术参数： 1.功能涵盖：仪器可实现紫外核酸凝胶成像、透射白光蛋白胶成像，超敏化学发光成像、RGB红绿蓝荧光成像等功能，并可升级激光NIR近红外荧光成像、小动物活体荧光成像等功能 …… |
| 10 | 二代测序仪（NGS）/（高通量基因测序仪） | 1台 | 1.高数据通量：每次反应可生成150亿(15G)碱基数据； 2.采用可逆终止子技术测序，采用四色荧光检测，保证测序的高精准度 …… |
| 11 | 生物分析仪 | 1台 | 1.用途 1.1使用微流控芯片技术应用于DNA，RNA，small RNA、蛋白质分析等基因组学、蛋白组学相关研究 …… |
| 12 | 全自动生物样品处理工作站 | 1套 | 1. 设备用途 血液组分自动移液分装，可自动对抗凝血的血浆、白模层及血红细胞完成不同组分的自动分装。并可完成PCR反应配置等自动移液操作。 2. 设备参数 2.1 工作站台面规格：平铺SBS板位≥25个 …… |
| 13 | 小型液体工作站 | 1套 | 1.移液头通道数：具有96道移液头及8道移液头，并可加配384孔板适配器，方便不同需求时使用 …… |
| 总预算 |  |  | 942.00万元 |
| 资金来源 |  |  | 自筹资金 |

合同履行期限：进口设备自签订合同之日起180天内，国产设备自签订合同之日起30天内。

本项目不接受联合体投标。

采购计划编号（如有）：广西政采[2020]23508号-001

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：具备行业主管部门颁发有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（根据所投产品中属于医疗器械管理类中第二、三类医疗器械的要求）。

4.本项目不接受未购买本招标文件的投标人参加投标；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

6. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：    年  月  日至     年  月  日，每天上午8：30至12：00，下午15：00至18：00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼财务室（电话：0771-4915600）

3.方式：获取时间内，供应商代表携带授权委托书原件或复印件到获取地点购买。【邮购文件的，需于获取截止时间前，将以上材料邮寄或传真到采购代理机构，或发送到采购代理机构电子邮箱（gxguojian@126.com）进行报名，同时请注明拟投标采购项目名称、采购项目编号、供应商收件人、邮寄地址、邮编、电子邮箱、联系电话、传真号码等信息。】

4.售价：招标文件工本费每本 300 元，售后不退。如需邮购，每本另加邮费 50 元（邮购文件的，需于获取截止时间前将工本费及邮费汇到采购代理机构下述指定账号）；依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第16号的规定，投标人在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

开户名称：广西国建项目管理有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行

银行账号：8001 1543 5100 016

5.为配合采购人执行政府采购项目及备案，未在政采云注册的供应商请在获取招标文件后登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行注册，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：    年  月  日    点    分（北京时间），投标人请于投标文件提交截止时间前将投标文件密封递交，逾期送达或未密封的将予以拒收，投标人可以由法定代表人（负责人）或委托代理人出席开标会。

2.地点：广西壮族自治区公共资源交易中心开标室（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）： 180,000.00 元。（必须足额交纳）

投标人应于投标文件递交截止时间前将投标保证金以银行转账、电汇、网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单等非现金形式提交。采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单等形式的，投标人应当在递交投标文件的同时递交单独密封的票据或保函、保险单原件；采用银行转账、电汇、网上支付形式的，投标人须于投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人基本账户转至采购代理机构指定账户。缴纳时注明项目名称（简称即可）或项目编号（财务室电话：0771- 4915600）:

开户名称：广西国建项目管理有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市金凯支行

银行账号：8001 1543 5100 035

2.需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；促进残疾人就业政府采购政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

3.公告媒体：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、广西壮族自治区公共资源交易中心网

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区肿瘤防治研究所

地 址：广西壮族自治区南宁市河堤路71号

联系人及联系方式：潘冬润  0771-5649527

2.采购代理机构信息

名 称：广西国建项目管理有限公司

地 址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼

联系方式：0771-4915959

3.项目联系方式

项目联系人：潘新华

电 话：0771-4915959

购买招标文件联系人：张艳芬     联系电话：0771-4915600  传真：0771-4915500

保证金退付联系人：张艳芬      联系电话：0771-4915600

邮编：530000

4.监督部门及联系电话：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处  0771-5331544

广西国建项目管理有限公司

年    月   日

第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

说明：

一、本需求表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术响应表。技术响应表须按技术参数及性能（配置）要求一一对应响应。

二、招标文件中打★号及表述为“须”或“必须”的条款均为实质性要求或条件，投标人必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺（另有要求的除外），否则投标无效。

三、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

四、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

五、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻释文本。

六、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

七、投标人所投标货物或服务如国家有强制性要求的按国家规定执行，并提供相关证明材料。若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

预算金额：942 .00万元

| 项号 | 货物 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物组织染色机 | 1 | 台 | 1.采用液晶触摸屏控制，操作方便，界面直观，运行稳定。 2.采用光电开关定位，具有自动识别定位功能。 3.高性能步进电机，直线导轨传动，运行平稳，噪声小。 4.全中文菜单显示，指示次数少，操作简单。 5.内置空气过滤净化循环装置，减少空气污染。 6.电脑程控进水排水系统，确保流水冲洗干净。 7.线性的染色步骤，从1到20缸直线运行，稳定可靠。 8.自动识别染色架，自动循环工作，可以不间断送检染色，无需等待。 9.采用加温方式及分区染色，使组织着色迅速，节约时间。 10.液缸数量：20个，第1缸为自动识别缸 11.加温染液缸温度：0-99℃范围内调节 12.单缸处理时间：可在0～59分内任意设定 13.染色步骤：21步 14.苏木素和返蓝缸的温度可在0-99℃范围内调节 15.四个染色架无限循环工作模式 16.染色架染片数量：30张玻片 |
| 2 | 流式图像计数仪（细胞计数仪） | 1 | 台 | 1.仪器配置： 主机一台、电源适配器一套、配套试剂耗材一套 2.主要技术参数 ★2.1.无芯片耗材，自动清洗，定制版CL可实现细胞及蜜蜂等昆虫孢子的计数 ★2.2.检测结果有细胞浓度、细胞大小、活细胞浓度、死细胞浓度、细胞活率、结团率、平均粒径及细胞图片等 2.3.样本量约10微升，采用库尔特原理+图像法，10微升样本全计数 2.4.检测浓度 1×10^4 ～1×10^7 cells/ml，无需添加其他稀释液 2.5.可检测颗粒直径: 5~30μm 2.6.检测时间约40s 2.7.变异系数：CV≦5% 2.8.活性判断采用台盼蓝染色法 2.9.USB2.0数据输出 2.10.提供分区计算以及稀释计算的功能，可以对单一样本中混入其他的杂质进行初筛并分别计数，对于混合样本可以根据粒径大小进行分别计数 3.售后服务 3.1.保修年限 1年内免费维修、换机 3.2.维修支持 配件供应时间≥5年 3.3 软件更新 实时推送，免费更新（不包括桌面软件） |
| 3 | 倒置显微成像系统 | 1 | 套 | 一、技术指标 1. 电源100-240V AC 50-60 HZ； ★2. 研究级倒置显微镜，新的高性能光学系统ICCS，高分辨率、高反差、高色还原。具有双重色差校正性能，物镜、目镜独立色差矫正设计（投标文件中必须提供彩页证明）； 3. 国际标准的45mm物镜齐焦距离； ★4.可建立明场、相差等多种观察方式，并且可以升级荧光，Plas DIC观察方式，直接观察塑料培养皿（投标文件中必须提供彩页证明）。 5. 调焦机构：谐波齿轮精细同轴粗微调焦机构，内置免调节防下滑机构，不使用易损坏的外调节松紧调节环，不小于13mm行程； 6. 国际标准的M27物镜安装口，内置精确定位的五孔物镜转换器，4位荧光转盘，带有消除杂光干扰装置的荧光分色器座； 7.三目观察筒，45度固定倾斜角，瞳距可调，视野数23mm 8.目镜：10x/23，双眼视度可调，带目镜罩2只； 9. 全套物镜可满足明场、相差、荧光的观察要求； 10. 物镜： 1) 长工作距离平场相差物镜 5x/0.15 wd=11.7mm 2) 长工作距离平场相差物镜 10x/0.25 wd=8.5mm 3) 长工作距离平场相差物镜 20x/0.35 wd=8.4mm 4) 长工作距离平场相差物镜40x/0.55 wd=3.3mm 11. 长寿命LED透射光光源； 12. 固定式载物台250mmX230mm, 样品移动范围130X85mm，通用样品夹；96孔板样品夹； 13. 长工作距离聚光器N.A.≥0.4; WD≥53 mm H,PH； 14. 物镜配套的相差附件； 15. 高色彩还原彩色智能相机 15.1 彩色CMOS芯片尺寸≥1/2.1英寸 ★15.2 物理像素≥830万，Ultra HD(4K)，像素点大小≤1.85 μm x 1.85 μm 15.3 拍摄速度≥30幅/秒（分辨率3840 x 2160） 15.4 1-22x增益可调. 15.5 HDMI/USB3.0 Type C/Ethernet/Micro-D多种数据传输接口 15.6 相机可利用Wi-Fi进行连接控制相机拍照。 ★15.7 相机带有主动降噪、主动锐化功能并可进行HDR模式采集 16. 软件模块: 系统控制平台模块：为以后的功能升级提供了操作平台，并对数码CCD实行自动控制，图象处理工具如增强、编辑（修改）、注释、档案保存以及图像打印，能满足常规工作和科研的不同需求。 |
| 4 | 玻璃器皿清洗消毒机 | 1 | 台 | 1.用途：适用于清洗实验室玻璃器皿与水冲式清洗单独或配合使用。 2.技术要求： 2.1 外壳材质：304不锈钢；内腔材质：316L不锈钢；仪器内部可以存储不少于4桶5L装清洗剂； 2.2 清洗容积≥210L，可放置双层篮架，单次最多可以清洗460个色谱进样瓶或170根移液管；清洗剂独立供给通道不低于2个； 2.3 电源220V，50hz，峰值功率≤5KW，加热功率≤4KW，水加热盘管隐藏在水箱内部，不直接裸露在底板之上； 2.4 控制系统为进口微电脑芯片控制技术，非PLC控制，采用轻触式耐酸碱钢化面板显示操作； 2.5 内置不少于25个标准程序及不少于80个用户自定义程序，每个程序均有独立编码和参数，为应对极痕量清洗最多可提供27次以上漂洗，FDA标准三级密码操作管理； 2.6 循环泵软启动变频控制实现水循环量0--550L/min可调节，避免了水泵启动瞬间水柱压力过大对玻璃器皿造成的伤害； 2.7 通过管道压力检测传感器实时检测清洗水管道压力，在水压过低或零时可暂停水泵运行，防止水泵空转运行和有效保障清洗过程中的喷淋压力，防泡沫清洗技术（供货时必须提供管道压力监测证明材料复印件）； 2.8 仪器内置“黑匣子”功能，能全程自动记录清洗全过程中每一个电器部件的运行状态，并在清洗完成后蜂鸣提醒、面板提醒完成；符合FDA法规要求，机器可自动打印清洗参数，并自动存储清洗数据以备核查，喷淋臂转速传感器实时监控清洗状态； 2.9 喷淋循环清洗水从机器顶部进入内腔为清洗栏架供水，清洗栏架采用中心12等分，每30°角为一根分水管，均匀分水，保障每一根水管内的压力均匀一致，清洗水柱压力高度一致；清洗栏架需有泄水装置，确保洗瓶机循环管路和清洗舱内无存水死角； 2.10 要求移液管为直上直下清洗方式，不为倾斜清洗方式，防止倾斜式清洗大肚移液管造成的清洗死角问题； 2.11 为保证痕量分析实验结果的精确性，清洗后的残留物能完全达到行业内相应方法检出限标准和清洗后的颗粒物残留物≤0.003ppm，供货时必须提供第三方清洗残留验证报告复印件； 3.安全保护系统及干燥系统 3.1 电子安全锁，机械保险装置并电动开门无需手动扳手、过温保护、清洗剂缺液提醒功能，及时提醒用户添加清洗剂、漏水监测等保护功能；配有排水过滤和循环水过滤系统保障玻璃器皿和管路的安全，停水自恢复和停电自动保存当前清洗状态； 3.2 供货时必须提供防交叉污染证明材料复印件； 3.3 干燥空气通过注射清洗栏架直达器皿内部，可彻底干燥玻璃器皿的内部和外部，温度可调（室温-110℃），干燥时间（0-180分钟），热风循环量不低于100m³/h； 3.4 内腔没有排气孔，具有双重喷淋热交换系统，进行蒸汽冷凝和冷却水自动排放，无需排风管道，冷凝器采用高品质不锈钢材料，能够在循环结束前冷却玻璃器皿，每次排水后，水槽、清洗管路内不得有残留的废水； 4.清洗篮架 4.1 清洗篮架：不少于52位单层清洗篮架，主要用于清洗100-1500ml实验室器皿，例如：烧杯、容量瓶、锥形瓶、三角瓶、量筒等等，数量：一套；4.2混合清洗篮架，适合清洗移液管、试管、色谱进样小瓶、20ml顶空进样瓶，数量：一套。 |
| 5 | 全自动轮转切片机 | 1 | 台 | 1.切片方式：全自动轮转 2.切片厚度：0.5-100μm 3.修块厚度：1-600µm 4.水平进样幅度：24mm 5.垂直样品行程：70mm 6.静音样品回缩：5-100μm 7.粗进速度：300μm/s，800μm/s和1800μm/s 8.切片速度可调整 9.两种手动切片模式: 半刀和全手轮旋转模式 10.三种电动切片模式：单片、连续、步进 11.切片窗口可调节 12.手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑，减轻用户的疲劳 13.二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片 14.最大样品参考尺寸（L×H×W）：55×50×30mm 15.独立的控制面板，图形化按钮设计有效控制所有重要操作 16.电子制动终止切片功能，自动将样品头停在最上方位置，安全处理刀片和样本 17.个性化的小手轮，用户可自定义顺时针及逆时针转动方向 18.带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本 19.废屑槽可拆卸，具有抗静电功能（选配 ）和磁力吸附功能，方便清洁废屑 20.具备储物盘功能（选配），方便放置常用工具 21.刀架带有红色护手，确保操作者安全 22.具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长 23.手轮有2个独立的安全锁定系统 24.快速转换样本夹，可单手操作 25.粗修时具备快速回缩和位置记忆功能，实现快速修片 24.具开启/关闭功能的可编程样本回缩功能 26.两种小手轮运行模式：步进和连续 27.可归零的切片以及厚度计数功能， 28.可视信号和声音信号提示剩余进样距离 |
| 6 | 全自动生物组织脱水机 | 1 | 台 | 1.容量在≥290个包埋盒，包埋盒脱水篮必须为长方形，方便包埋。 2. 试剂缸和蜡缸容量：≤4.3L 3. 蜡缸温度：40-65℃ 4. 脱水缸：材质为不锈钢，室温或35-55℃（脱水），50-65℃（清洗） 5. 脱水缸压力范围：-70—+35kPa 6. 试剂缸：≥9个 7. 废液缸：≥1个 8. 清洗缸：≥2个 9. 蜡缸：≥2个 10. 试剂管理系统RMS： 根据处理的包埋盒数量、试剂使用的天数或者脱水次数来设定试剂和石蜡的使用寿命。 机器自动计数，到达阈值后会自动提示 试剂会自动按照“新鲜”程度排序并使用 11.有效防止试剂的传递污染： 互相独立的液体和气体通路,并可通过独特设计的冷凝管将气道中的气体液化并排入废液瓶 4种清洗程序满足不同应用 三步排放功能：真空－自然排干－加压 12.安全性 试剂相容性检测－按照相容性分组 预检测功能－测试阀门和泵是否处于正常状态 2个光学传感器感知最低和最高液平面 2级密码保护 断电保护 13.易于掌握并操作的用户界面, 通过耐腐蚀的彩色触摸屏进行控制。 14.全中文操作系统，能进行文件编辑 15.具备预检测功能,可以在正式启动程序之前及时发现潜在的故障。 16.外接灌注和排放功能 17.针对较短程序的精确的温控和试剂搅拌 18.石蜡清洁程序，能有效地分离石蜡中的溶剂污物后再使用 29.所有的试剂缸均可拆卸清洗 20.≥14个自定义脱水程序，≥3个清洗程序 |
| 7 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 台 | 1.热循环采用珀耳帖效应系统，加热冷却方式为半导体，温控精准度高，使用寿命长； 2.温度范围：4–100℃。4℃已足够保证PCR产物置于机上24h之内不降解，且不影响加热模块的使用寿命；过低的温度会导致仪器内部产生结露进而影响加热模块稳定性； 3.加热模块：0.2ml ×96孔； 4.样本通量：1-96样本/单次； 5.支持耗材：支持0.2ml 的单管、8连管和96孔板； 6.激发光源为全波长高强度卤钨灯，配备光源的时间监测及自我诊断程序； 7.检测系统为低温CCD成像，可预防高温状态下收集荧光信号时产生的背景噪音信号。实时动态检测，动态显示，96孔同步成像检测仪器支持的所有荧光染料，无逐个扫描的时间差； 8.5色发射光通道和5色激发光通道； 9.单管单次反应可同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，可用于基因拷贝数(CNV)检测； 10.支持ROX荧光校正去除移液误差和耗材透光度引起的物理误差； 11.安装时已校准染料：通道一：FAM, SYBR Green I；通道二：VIC, JOE；通道三：NED, TAMRA, Cy3；通道四：Texas Red，ROX；通道五：Cy5； 12.检测灵敏度高，低至单拷贝检测/反应体系； 13.检测精密度高，可区分5000和10000拷贝模板差异，置信度≥99.7%。装机时可一并提供精密度验证报告； 14.仪器具有宽广的动态范围，＞9个对数的线性动态范围； 15.样本检测的重复性：对高浓度和低浓度核酸样本分别进行重复性检测，CV值＜3%； 16.开放的应用程序界面（API）允许整合第三方系统，如LIMS（实验室综合管理系统）或定制的自动化平台。可选的符合FDA 21 CFR Part 11法规的模块，以便数据的审查记录。 17.人性化导向式软件界面，支持快捷向导设置/高级设置/模板快速启动三种实验启动方式； 18.仅简单设置实验循环程序，不设置样本和靶标信息即可启动实验，不影响结果分析； 19.可进行绝对定量分析，自动建立标准曲线，并给出定量结果； 20.支持两种相对定量分析方法：相对标准曲线法和比较Ct法；可支持同时分析和比对100块96孔板的数据的相对定量结果，并以单张柱形图展示所有的结果，多板结果一目了然； 21.支持单孔或多孔基线手动设定；支持阈值线手动设定； 22.软件自带原厂研发的多组分算法，可去除多色荧光间的相互干扰，保证多重分析结果的准确性，无需颜色补偿； 23.数据可导出至 excel或txt或PDF或powerpoint或符合MIQE标准的RDML格式；图片可导出为powerpoint, jpeg及多种图片格式； 24.除配备完备的定量PCR分析软件和等位基因分型分析软件外，还可提供原厂配备的专业引物探针设计软件。该软件能够精确计算寡核苷酸与MGB基团鳌合后的Tm值，可准确预测引物或者探针自身，引物与引物之间，引物和探针之间等的二级结构； 25.可提供原厂配备的基因表达相对定量分析软件，可同时对3840个数据进行自动的分析、比对、作图，可提供柱状图，火山图，箱式图和聚类图等多种图表展示形式，用于基因表达，药物疗效考核等相对定量分析； 26.可提供原厂配备的基于荧光定量PCR的蛋白表达分析软件，并提供同品牌原厂试剂； 27.可提供原厂配备的蛋白热稳定性分析软件，并提供同品牌原厂试剂； 28.可提供原厂配备的基于荧光定量PCR的基因拷贝数（CNV）分析软件，可同时支持100块96孔板的数据的比较、统计学分析和柱状图展示，并提供同品牌原厂试剂； 29.可提供原厂配备的基于荧光定量PCR的肿瘤稀有突变分析软件，可同时支持100块96孔板的数据的比较、统计学分析和突变率计算等，并提供同品牌原厂试剂； 30.仪器的耗材和试剂盒均为开放式；用户可选择原厂同品牌多款耗材和试剂，也可选择市场上其他厂家的耗材和试剂： 31.仪器具备医疗器械注册证，且在国家药品监督管理局认可的有效期之内。 32.仪器适用性广，可适用不少于50种合格的多类分子诊断试剂盒研发和使用； 仪器配置： 1.实时荧光定量PCR主机一台，原装配套软件； 2.工作站一套 |
| 8 | 大容量离心机 | 1 | 台 | ★1. 配置水平转头最大转速≥4750rpm，最大相对离心力≥5250g，最大容量≥4*750mL； 2. 配置定角转头最大转速≥10200rpm，最大相对离心力≥11420g，最大容量≥6*100mL； ★3.7及10mL离心管单次离心不少于96个；15mL锥形管单次离心不少于56个；50mL锥形管单次离心不少于28个； 4.不平衡检测：内置加速度传感器，实现多维多角度不平衡检测； ★5.温度范围：至少-10~40℃； 6.运行时间：可定时离心（最长至99小时59分钟），连续离心，瞬时离心； 7.程序存储：可存储10个用户自定义程序； 8.驱动系统：无碳刷感应电机； ★9.加/减速率：≥10/11种； UHT超平衡技术可最大化保护样品，提高样品的回收率； 10.模式：实时RPM/RCF转换功能； 11.水平转头和吊篮都有合格安全的防泄露密封盖可选； 12. 后期可以增加配置75cm2和25cm2细胞培养瓶适配器。 ★13.投标产品如为进口产品，投标文件中必须提供原厂或地区总代理授权复印件，以保证技术支持和售后服务。 配置： 1.台式高速大容量离心机主机：1台； 2.水平转头1个，最大容量≥4*750mL；7及10mL离心管适配器1组（4个/组），15mL锥形离心管适配器1组（4个/组），50mL锥形离心管适配器1组（4个/组）； 3.定角转头1个，最大容量≥6*100mL； 15mL锥形离心管适配器1组（6个/组），50mL锥形离心管适配器1组（6个/组）。 |
| 9 | 超敏全能型凝胶成像系统 | 1 | 套 | 技术参数： 1.功能涵盖：仪器可实现紫外核酸凝胶成像、透射白光蛋白胶成像，超敏化学发光成像、RGB红绿蓝荧光成像等功能，并可升级激光NIR近红外荧光成像、小动物活体荧光成像等功能 ★2. CCD冷却方式：Peltier，制冷温度≤-57℃，满足高灵敏度的化学发光实验需要 ★3. CCD像素矩阵3296×2472，即CCD物理分辨率≥810万像素 4.CCD芯片尺寸：≥1.33英寸（289.08mm^2） 5. 仪器检测的动态范围≥4个数量级，≥16 bit数据输出，灰度： ≥65536色灰阶,可在更宽的线性范围内得到好的实验数据 ★6. 像素点单元合并方式： 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8，其特别适合与低信号值的化学发光检测实验，能有效的提高检测灵敏度 7.配置大光圈口径的F0.95 CCD定焦镜头，从而保证了化学发光成像时更多光信号的捕捉，提高检测灵敏度 8. 标配有不少于透射紫外、透射白光、反射白光、红色荧光、蓝色荧光、绿色荧光六种不同的光源激发系统，方便不同实验的需求 9. 采用矩阵式排列的红绿蓝3色LED荧光光源，每色荧光有不少于40颗LED荧光光源颗粒聚焦而成，不仅适合普通荧光成像，更能满足小动物活体荧光成像需求 10.可升级双波段近红外激光荧光光源，实现信噪比更高的激光NIR近红外荧光成像； 可加配全波长的氙灯荧光激发光源，满足小动物活体荧光成像等高穿透性实验的需求 11.标配有RGB三色滤光组，可实现RGB红绿蓝色叁色荧光成像 12.共有不少于21种不同波段的滤光片组可以选，满足不同荧光波段的检测需求 13. 暗箱箱体绝对光密封，满足化学发光、多色荧光灯实验需要 14. 紫外台采用长寿命冷阴极管UV灯，兼容普通凝胶成像和蛋白免染胶成像 15.紫外透射台的紫外强度不少于两档可调，满足不同的应用需求 16.定时紫外关闭功能，提供更全面的安全保护，同时具有紫外开门自动关闭安全设计 17.成像面积不小于16.8 x 21 cm 18.可以同时进行多重荧光分析，用于不同标记DNA、蛋白分析（蛋白表达、修饰等） 19. 专业成像分析软件具有自动调焦、自动成像等功能，从而方便实验操作 20.软件系统及功能： 21.极简的一键成像功能，操作极其简单； 22.具有实时预览、自动曝光模式； 23.分子量测定、碱基数测定、RF值测定、克隆计数、相对百分比浓度测定、绝对浓度、光密度测定； 24.标准曲线制作、自动/手动泳道识别、自动/手动条带识别、定义标记物、图像文字注释、图像角度旋转； 25.图像镜像、反色及明暗对比处理、倾斜弯曲泳道条带修正，背景扣除、多态性分析； 26.显示过饱和图像提示 27. 3D 图像观测及输出 28.具有小动物活体成像的数据分析功能 ★29.软件具有数据图像采集和图像分析操作过程中的电子签名和数据可审计追踪功能。 ★30.仪器控制分析软件可至少在中文和英文间自由切换，从而满足不同的使用习惯 ★31.投标文件中必须提供产品彩页投标产品如为进口产品，投标文件中还必须提供原厂或地区总代理授权书和售后服务承诺书复印件，以保证技术支持和售后服务。 仪器配置：主机暗箱(内置RGB红绿蓝荧光激发模块、内置冷CCD模块)一个、紫外透色台一个、加配红绿蓝叁色滤光组模块一套、白光转换板一块、数据线一套、使用说明书一份、工作站一套 |
| 10 | 二代测序仪（NGS）/（高通量基因测序仪） | 1 | 台 | 1.高数据通量：每次反应可生成150亿(15G)碱基数据； 2.采用可逆终止子技术测序，采用四色荧光检测，保证测序的高精准度 3.配套小于2M Reads 芯片试剂，适用于临床科研检测 4.可调的测序读长、可选的测序芯片种类，可选的单端或双端测序，满足多种实验需求提供相应数据产量的选择灵活性 5.自动化双端读取序列：最大读长不低于600个碱基，且芯片通量大于20M Reads 6.样品用量：DNA样本低至1ng ★7.样品制备可在2小时内完成 8.可精确读取≥12个的连续单个重复碱基（如AAAAAAAAAAAAAAA） 9. 可以在4小时内完成样品测序(36bp)和二级数据分析，用于快速鉴定 10.不同样品并行性：提供稳定成熟的96个样品的index混合接头，可同时进行96个样品的1536重PCR产物的测序 ★11.可以采用多重pcr扩增和探针杂交的方法建设文库 12 .以业内原始数据质量的专业评测标准Q30值作为分析参考，获得最卓越的测序数据 ★13.建库后的扩增、测序和数据分析服务器在测序仪上完成 14.测序仪内置电脑，自带优化的自动生物信息学支持软件，可在仪器上完成二级分析：如新物种拼接，小RNA分析，扩增子分析 15.测序系统主机,包括了样本文库自动扩增和数据分析功能；仪器控制服务器内置配置：Intel Core i7-2710QE 2.10 GHz CPU，16 GB RAM，750 G硬盘，采用Win7 内置标准版操作系统 16. 数据准确率高：2*300bp测序读长数据Q30> 70%; 2*250bp测序读长数据Q30> 75%; 2*150bp测序读长数据 Q30> 80%，2*75bp测序读长数据 Q30> 85%，2*25bp测序读长数据 Q30> 85%； 17.仪器拥有IVD及RUO双模式检测，可以在科研及临床诊断间自由切换 18.试剂预分装，试剂槽即插即用、带有RFID（无线射频识别）追踪，触摸屏导航式视频向导，简单易用 19.配套试剂盒可满足微生物学、肿瘤学、心血管疾病、血液病学、遗传筛查、自闭症等多领域科学研究； 20. 测序仪属开放平台，有3个或以上公司在该平台上开发临床应用试剂，并获得NMPA注册证； 21.如有请提供NMPA及FDA、CE认证。 |
| 11 | 生物分析仪 | 1 | 台 | 1.用途 1.1使用微流控芯片技术应用于DNA，RNA，small RNA、蛋白质分析等基因组学、蛋白组学相关研究 1.2 自动完成核酸、蛋白样品的定性、定量分析参数测定。 1.3.RNA 分子完整性指数（RIN）分析功能，用于RNA样品的质量控制。 1.4 通过高灵敏度激光诱导荧光检测最大程度减少样品消耗。 1.5 各电泳通道完全独立，不重复使用，避免交叉污染。 1.6使用可拆卸式电极部件，易于日常维护 2 性能指标 2..1.1蛋白分析性能 2.1.2. 分析时间：蛋白样本检测时间≤3分钟每样本 2.1.3 分析形式：允许对每个样本进行定性及定量同步分析 2.1.4 全自动蛋白分析功能，无需后续染色和脱色 2.1.5灵敏度≤1pg/ul 2.1.6 上样体积：4ul，样本无需稀释 2.1.7 结果显示形式：可以显示为电泳图样形式以及峰值曲线格式 2.1.8片段分析范围:5kDa-250kDa； 2.1.9定量范围：0.3-3000ng；定量重复度：20%CV 2.1.10片段大小分辨率：10%；片段大小分析准确度：10%CV；片段大小分析重复度：3%CV 2．2 核酸分析性能 2.2.1. 分析时间：DNA、RNA样本检测时间≤3分钟每样本 2.2.2 分析形式：同步完成核酸样品的定性及定量分析 2.2.3 上样体积：DNA≤1ul，RNA≤1ul，样本无需稀释 2.2.4 结果显示形式：可以显示为电泳图片形式以及HPLC格式 2.2.5 灵敏度≤5pg/ul（DNA），50pg/ul(RNA）。 2.2.6 RNA分析完毕直接输出RNA完整数 2.2.7专用试剂盒可对small RNA( 6-150nt)分子进行定性，定量分析。 2.2.8 DNA片段分析范围:25bp-12000bp； 2.2.9片段大小分辨率： 5%-15%(DNA根据片段不一样),；DNA片段大小分析准确度：10%CV(DNA) 3. 软件 3.1．软件可以控制所有全自动分析过程，并内建分析功能 3.2．峰或胶视图及样品信息显示，方便比对数据参数,可快速比较在一个芯片或多个芯片上的多达48个样本。 3.3．单个应用软件即可同时控制两台设备，并能同时快速监控每步运行情况 3.4．集成强大的全自动数据采集功能，可自动检测每个峰的分子量大小，根据内标进行校准后自动计算相对浓度，并能对每个峰在总浓度中的百分比含量进行自动计算，同时可自动计算两种RNA核糖体的比率（指示RNA的质量）。 3.5. 可将多种结果的数据均可整合为统一的电子数据表进行输出 3.6. 对于弥散的RNA，DNA及蛋白样品的分析功能 |
| 12 | 全自动生物样品处理工作站 | 1 | 台 | 1. 设备用途 血液组分自动移液分装，可自动对抗凝血的血浆、白模层及血红细胞完成不同组分的自动分装。并可完成PCR反应配置等自动移液操作。 2. 设备参数 2.1 工作站台面规格：平铺SBS板位≥25个 2.2系统采用封闭式设计，具有自动门锁功能，无需红外光幕等辅助安全功能； 2.3系统机械臂的定位精度≥0.1mm； 2.4系统具有强大的扩展性，可与外周的机械臂整合。 3. 独立多通道移液单元参数 3.1独立多通道移液范围：最高可达1000ul，最小为1ul； 3.2独立多通道移液精度：吸取1000ul液体时，精度CV值小于1%； 3.3独立多通道可使用吸头种类包括10ul，50ul，300u以及1000ul四种； 3.4独立多通道自身应具有气密性设计的胶圈，同时配置相应的吸头； 3.5独立多通道可设置吸头重复使用位，以利用吸头的重复使用； 3.6独立多通道可进行多种方式的吸放液，如一吸多分、多吸多分、吸样前混合、放样前混合等多种操作，同时也可具备靠壁、液面跟随等动作； 3.7独立多通道在吸液时采用全新的气动置换技术进行液体处理，无需注射泵和注射器，无需系统溶液和繁杂的系统液管道等各种配件；使用后无需执行复杂的清洗操作；无需定期更换驱动溶液。 3.8移液通道采用压力传导O型环嵌合技术自动装卸吸头，同时采用非弹射方式卸下吸头。 ★3.9每个移液通道都具有独立的动态定位系统，多通道同时操作时，各通道可以同时在Y、Z 轴进行非统一、非对称的移动和移液。 3.10每个移液通道都具有自己的电机控制系统，一个通道损坏时，其它通道的使用不受影响，只需在系统软件中进行屏蔽即可； 3.11移液通道采用pLLD（压力传感器）和cLLD（电容传感器）双重液面探测技术 3.12每个通道都可以对挥发性液体进行移液，并具备抗液体悬滴功能； ★3.13 工作站平台配有一个机械臂，移液通道与转板抓手无需分别使用不同机械臂，避免双机械臂位阻 3.14相邻通道间距最大可达400mm； 3.15该系统为开放性系统，使用不同品牌的试剂 3.16 配有采血管侧壁1D/2D码读取系统 4. 分血模块 4.1 CCD配合镜子反射检测液面分层原理，分析采血管组份，无需红外扫描，CCD检测模块为原装进口产品。 ★4.2 10分钟以内可完成96根采血管系统的条码阅读和采血管组份分析工作。完成96根采血管自动识别过程无需任何人工干预。无需更换采血管载架位置。 ★4.3直接在采血管载架上检测液面分层，无需抓管 5. EP管自动开关盖模块 ★5.1自动对EP管实现自动开盖和自动关盖操作避免交叉污染 ★6.投标人授权文件需要加盖制造厂商在中国区子公司或代表处或地区总代理商的盖章。 仪器配置： 1.工作站主机； 2.侧壁1D/2D扫描模块； 3.机械臂 4.校验针, 5.样本管载架，2个； 6.孔板载架，1个； 7.试剂槽架，1个； 8.吸头载架，1个；, 9.分血功能模块，1个； 10.EP管自动开关盖模块，1个。 |
| 13 | 小型液体工作站 | 1 | 台 | 1.移液头通道数：具有96道移液头及8道移液头，并可加配384孔板适配器，方便不同需求时使用 2.功能：可完成混匀、常规移液、分液、稀释、特殊移液和梯度稀释等多种实验； ★3.记忆功能：操作一次后仪器会自动记忆相应加样高度，重复操作时只需一键即可完成加样； 4．每种移液模式下可以储存10个移液程序，下次使用只需调取即可直接使用； 5. 处理的微孔板种类：8联管及96和384孔板（深孔和浅孔板） 6. 采用TipTray技术：气密性好，确保加样高度的精确性和均一性，而且更换Tip头简单快速 7. 无需连接电脑、没有复杂的配置、即插即用 ★8. 吸液时具有空气密封功能，特别适合如甲醇等易下滴的液体移液 9.不小于3.5英寸彩色触摸屏，角度可调；操作界面直观友好，操作简便，无需复杂的使用培训 10. 仪器小巧，可以放到生物安全柜中操作 11. 具有不少于四种型号：25μl、60μl、250μl和1000μl 12. 加液精确度： 标配配置96道250μl移液头：5.0-25.0μl ≤2% CV 25.0-250.0μl ≤1% CV 可选配置： 96道25μl移液头：0.5-2.0μl ≤3% CV 2.0-5.0μl ≤2% CV 5.0-25.0μl ≤1% CV 96道60μl 移液头：3 μl-5 μl ≤2% CV 5 μl—60μl ≤1% CV 96道1000μl移液头：25.0-100.0μl ≤2% CV 100.0-1000.0μl≤1%CV ★13. 具有含中文在内的多种语言选择模式，适合不同母语背景的人使用 ★14. 投标文件中必须提供产品彩页，投标产品如为进口产品，投标文件中还必须提供原厂或地区总代理授权书和售后服务承诺书复印件，以保证技术支持和售后服务。 |
| ★二、商务最低要求表. 质保期; 1、技术参数要求表中如无特别要求，则质保期自验收合格之日起一年（投标文件应明确各产品的质保期，如供应商与厂家承诺的质保期不一致，以年限长的为准），从验收合格之日起每3个月巡检一次，质保期内最少巡检4次并免费维修、保养、更换零部件。质保期满后，终身维护。 2、属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。中标人质量保证期优于国家“三包”规定的，或招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。 3、中标后产品或服务由制造商负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由中标人向制造商支付，中标人可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。. 交货时间及地点; 1、交货时间：进口设备自签订合同之日起180天内，国产设备自签订合同之日起30天内。 2、交货地点：广西壮族自治区肿瘤防治研究所。. 服务标准、服务效率、售后服务要求; 售后服务除特别注明外，中标人在应当为采购人提供以下技术支持和服务： 1.供应商负责送货上门、安装调试及技术咨询。投标产品必须是全新、完整、未使用过的优质产品。设备必须为符合国家有关质量安全标准的合格产品。产品零部件、配件、包装及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。 2.供应商提供设备终身维护服务并定期回访。质保期内负责维修及无偿提供设备原厂维修配件；质保期过后提供设备无偿维修服务，只收取更换配件费用。如有常用耗材、易损件及备品备件，其价格清单应在投标文件中列出。采购人需要继续由原中标人或制造商提供售后服务的，该中标人或制造商应以比市场价更优惠的价格提供售后服务。 3.设备发生故障时接到通知后2小时内响应，12小时内到达现场维修，一般问题应在到场后24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题协商解决，维修时间不超过一周，设备及配件维修超过5天必须及时提供备用机及备品备件。中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 4.随机提供相关资料：中文操作手册、维修保养手册、培训手册等。培训期间，培训人员的费用含在投标报价中。 5. 供应商为采购人提供设备操作人员、应用人员、维修人员的操作及维护培训，使用人员至少3人，保证使用人员正常操作设备的各种功能。主要内容应为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。 6.其余按厂家承诺执行。. 付款方式; 签订合同预付总合同金额的30%，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署的验收合格证，供应商开具全额增值税发票给采购人后，采购人以转账方式支付至总合同金额的97%，剩余的3%作为余款；验收合格12个月后，采购人以转账方式一次性支付总合同金额的3%（无息）。. 投标报价要求; - 本项目报价包含本项目所有货物及服务内容、所涉及的设备、备品备件、工具、材料、实施、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金、招标代理服务费及其它所有成本费用的总和。. 三、投标人的资信要求表. 政策性加分条件; 符合节能环保等国家政策要求。. 质量管理、企业信用要求; 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。. 能力或业绩要求; 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。. 四、采购人对项目的特殊要求及说明. 采购人的特殊要求及说明; 1、项号5“全自动轮转切片机”、项号6“全自动生物组织脱水机”、项号7 “实时荧光定量PCR仪”、项号8“大容量离心机”、项号9“超敏全能型凝胶成像系统”、项号10“二代测序仪（NGS）/（高通量基因测序仪）”、项号11“生物分析仪”、项号12“全自动生物样品处理工作站”、项号13“小型液体工作站”已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 2、项号1“生物组织染色机”、项号2“流式图像计数仪（细胞计数仪）”、项号3 “倒置显微成像系统”、项号4“玻璃器皿清洗消毒机”不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。. 核心产品; 核心产品：本项目核心产品为第9项货物“超敏全能型凝胶成像系统”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。. 参考品牌及型号规格; 无. 为落实政府采购政策需满足的要求; 详见《招标公告》《采购需求》及《评标办法及评分标准》. 规范标准; 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准. 验收标准、验收方法及方案; 1.招标人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为招标人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3. 中标人需负责安装、调试，并培训招标人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，招标人方可验收。 4.招标人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 5.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。. 其他技术及服务要求; 无. 五、其他. 产品资料及说明文件; 1、投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 ▲2、如投标人投标产品为进口设备，投标人在投标文件中必须提供所投标进口产品生产厂家或国内代理商出具的授权书复印件，否则投标无效。 3、如有请提供与本项目采购内容相关的信誉业绩材料。. ▲采购预算价及最高限价; 详见《第一章公开招标公告》，投标报价超采购预算或最高限价的投标无效。. ▲医疗器械注册证; 以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。. 其他; 如有请提供与本项目采购内容相关的业绩、信誉、荣誉等材料. |

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
|  | 采购项目名称：医疗设备采购 采购项目编号：GXZC2020-G1-005450-GXGJ |
|  | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目的代理服务费按投标人须知第九条规定的（货物类）标准采用差额定率累进计费方式计算，由中标人向采购代理机构支付。 |
|  | 投标保证金金额：详见招标公告； 投标保证金缴纳方式：详见招标公告； 投标保证金指定账户：详见招标公告； 相关要求： 1、投标保证金采用银行转账、电汇、网上支付方式提交的，在投标文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将转账汇款凭证的复印件作为投标保证金提交证明，放置于投标文件中，否则投标文件作无效处理。 2、投标保证金采用支票、汇票或本票提交的，投标人应将支票、汇票或本票的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于投标文件中，否则投标文件作无效处理。投标人应当在递交投标文件的同时递交单独密封的支票、汇票或本票原件（原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样），否则投标文件作无效处理。 3、投标保证金采用金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单方式提交的，投标人应将保函、保险单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于投标文件中，否则投标文件作无效处理。投标人应当在递交投标文件的同时递交单独密封的保函、保险单原件（原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样），否则投标文件作无效处理。 4、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1、投标文件提交截止时间后提交的，或未足额交纳的，或保函、保险单额度不足的，视为无效投标保证金。 2、投标人采用现钞方式或从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3、支票、汇票或本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4、支票、汇票、本票、保函、保险单有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5、投标保证金采用金融机构、担保机构、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效投标保证金。 |
|  | 现场踏勘：无 |
|  | 演示时间及地点：无 |
|  | 预留采购份额：本项目非专门面向中小企业采购 |
|  | 澄清与修改：投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。 本公司可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在招标公告发布的媒体上发布公告。 |
|  | 投标文件组成：开标一览表及资格文件、投标文件正本 壹 份，副本 陆 份；投标文件电子版壹份(电子版封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。未按规定份数提供的，作无效投标处理。 |
|  | 投标截止时间及地点：2020年 月 日 时 分，广西壮族自治区公共资源交易中心开标室（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。 |
|  | 开标时间及地点：2020年 月 日 时 分，广西壮族自治区公共资源交易中心开标室（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。 |
|  | 评标方法：综合评分法。 |
|  | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网及广西壮族自治区公共资源交易中心网。 |
|  | 1、未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下： （1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。 （2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到供应商银行账户或由供应商代表持相关授权证明材料至投标保证金收取单位办理支票、汇票或本票原件退还手续。 （3）采用金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至投标保证金收取单位办理保函、保险单原件退还手续。 2、中标人的投标保证金自合同签订并送达采购代理机构存档后5个工作日内退还，退还方式同未中标人。 |
|  | 采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询起止时间：2018年1月1日起至投标截止时间前。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
|  | 履约保证金：无 |
|  | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起25日内。 |
|  | 采购资金来源：自筹资金。 |
|  | 付款方式：采购人自行支付。 |
|  | 投标文件有效期： 60天。 |
|  | 投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1.投标文件电子版份数：1份。 2.投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 3.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘或U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
|  | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人）或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、电子签名、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
|  | 本招标文件中要求“原件备查”的材料，投标人必须于开标当天携带好原件，若评标委员会通知原件核查，需在1小时内提供，否则按此项材料无效处理。若发现投标人提供虚假材料应标，作无效投标处理，并向财政监管部门汇报。 |
|  | 本招标文件解释权属广西国建项目管理有限公司。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于广西壮族自治区肿瘤防治研究所的医疗设备采购的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指广西国建项目管理有限公司（以下简称“本公司”）。

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”或“★”系指实质性要求条款。

9.“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”或“★”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目明确不接受联合体形式投标，本招标文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。投标人以联合体形式参加投标的，投标无效。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则投标文件将被视为无效。

▲4.投标人投标所使用的资格与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人正式员工(或必须为本法人或控股公司正式员工)。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲7.投标截止时间前三天，报名登记的供应商不足三家的，本采购代理机构将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已报名登记的供应商，并在招标公告发布的媒体上发布变更公告。

▲8.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

▲9.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（九）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法根据中标候选人推荐原则另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

质疑联系部门及电话为：广西国建项目管理有限公司                     0771-4915500

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构答疑、澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改、补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改、补充招标文件。

4.采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在招标公告发布的媒体上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（以下要求“必须提供”的，请按要求在投标文件中提供，否则作投标无效处理；其他如有请提供）

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成（要求：资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本，单独包装、密封递交；投标报价文件中的《开标一览表》与资格文件装订成一本，单独包装、密封递交）。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的“营业执照”（投标人为事业单位的不需要提供“营业执照”，但需提供“事业单位法人证书”）等证明文件复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供，原件备查）

②具备行业主管部门颁发有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（根据所投产品中属于医疗器械管理类中第二、三类医疗器械的要求）；（必须提供，原件备查）

（2）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；（格式自拟，复印件，原件备查）

（3）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（格式自拟，必须提供，原件备查）；如是事业单位参加投标，拟投入的在编人员须提供相关在编证明文件；（投标时提供相关材料复印件，原件备查，格式自拟，非监狱企业投标人必须提供）

（4）财务状况报告；（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式自拟，必须提供）

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明复印件（可单独提交）；（必须提供）

（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）

（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；联合体投标时，还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；

（4）法定代表人(负责人)身份证明书原件（格式见第六章)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）；

（5）税务登记证副本复印件（“营业执照”或“事业单位法人证书”为“三证合一”的，不须提供）；

（6）产品销售许可证复印件；

（7）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（8）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。(如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（11）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（13）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发〔2015〕78号）要求的，提供广西工业产品声明函；

（18）投标人情况介绍；

（19）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供中小企业声明函。

3.技术文件：

（1）技术响应表；（必须提供）

（2）设备配置清单（均不含报价）；

（3）项目实施方案、售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）；（格式自拟，必须提供）

（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明；

▲（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（与资格文件一同装订成册，单独封装递交，格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。（必须提供）

5. 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。

（1）投标文件电子版份数：1份。

（2）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。

（3）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘或U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书必须由法定代表人(负责人)和委托代理人签名并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人(负责人)或委托代理人签名并加盖单位公章，否则作投标无效处理。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。

3.投标人必须就所投项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

▲4.评标委员会认为某投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其提供投标文件中投标人自身出具的产品详细价格构成说明函原件（包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润），同时提供（包含但不限于）以下支撑证明材料：①行政机构税务部门开具的拟投入项目人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证（与本次投标拟投入项目人员所提供社保同月份）》；②近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告[包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）]复印件（原件现场核查）；③提供至少2个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该业绩合同复印件，原件现场核查），所有货物生产厂家的联系人和固定联系电话以供确认。以上资料必须齐全，如在规定时间内提供不全或不提供或者评标委员会认定其材料不能详尽合理说明其成本的，或者相关资料真实性及合理性不被评标委员会完全接受的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.投标保证金按须知前附表的规定退还投标人。

3.中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

4.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将投标文件分别装订成册或合并装订成册，其中资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本六份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。一旦正本和副本不符，以正本为准。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人）或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标文件袋、开标一览表文件袋等样式由广西国建项目管理有限公司在售卖招标文件时提供（需邮购招标文件的，文件袋与招标文件一同邮寄）。采购代理机构提供的文件袋如不能容纳投标人的投标文件或开标一览表时，投标人可按“第六章 投标文件格式”要求或所提供的文件袋样式自行制作包装。

2.投标人应将投标文件装订成册，资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本六份；提供投标文件电子版U(光)盘1份[U(光)盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称]；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件一并装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）。所有投标文件袋在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人（负责人）、委托代理人签字等均可）。

开标一览表及资格文件装订成一本，正本一份，副本六份；[开标一览表格式见第六章，所投分标（如有）的开标一览表应合并装订成一份]装入到一个开标一览表文件袋内封装并加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

投标文件的正、副本的每一册（每一本）的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信及商务文件、技术文件、报价文件；开标一览表、资格文件）、投标项目名称、项目编号、所投分标（如有）并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

3.投标文件袋与开标一览表文件袋须独立分装，在规定的截止时间前，以两个独立的包装密封递交。

4.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝。

5.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

6.投标人已经被推荐为第一中标候选人后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（10）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；（说明：评标时，评标委员会将以本公司财务室编制的《项目投标保证金到帐信息表》作为评审参考依据）。

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”或“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达 6项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标人未就所投项目的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

四、开  标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

（二）开标程序

1.开标会由本采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；

4.投标人或其当场推选的代表、监督人员检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.唱标：经密封检查确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；未宣读的投标价格和招标文件允许提供和备选投标方案等实质内容，评标时不予承认；本采购代理机构工作人员只唱开标一览表；

6.采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，某分标投标人不足3家的，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

7.投标人代表如果对开标会环节有疑义或认为违反相关规定的，应当现场提出，否则视为放弃。

8. 开标会议结束。

五、资格审查

（一）资格审查

1.采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）未购买本招标文件的投标人。

（3）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（4）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（5）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（6）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

六、评  标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（5）评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；开标一览表正副本不一致的以开标一览表正本为准。

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

（七）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网及广西壮族自治区公共资源交易中心网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）履约保证金

本项目不收取履约保证金。

（三）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金。

（3）中标人拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标人放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（一）中标服务费

（1）采购代理机构按（桂价费 〔2011〕55号）的收费标准，按差额定率累进法计取中标服务费。签订合同前，中标人须向广西国建项目管理有限公司一次付清中标服务费。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:代理服务收费按差额定率累进法计算。

（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国建项目管理有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行

银行账号：8001 1543 5100 016

（二）解释权：本招标文件解释权属本采购代理机构。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目    分标中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

第四章  评标方法及评分标准

评标方法及评分标准

一、评标原则

（一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、商务、技术、政策功能等内容按百分制打分。其中价格分30分；商务分28分；技术分40分；政策功能分2分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定条件（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标价。

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2018〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（2）以进入评标的最低的评标价为评标基准价30分。

（3）某投标人价格分 = 评标基准价 /某投标人评标价× 30分

（4）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2、商务分…………………………………………………………………………………………28分

（1）业绩分（1分）

2019年至投标截止时间，供应商具有与本项目采购内容相关的类似业绩1项得1分，否则不得分。提供合同、或中标通知书、或验收报告的复印件。

（2）制造商授权（1.5分）

非进口产品每提供1项投标产品的制造商出具的产品销售授权书或代理证书得0.5分，最高得1.5分。提供授权书复印件。

（3）企业认证（1.5分）

供应商或核心产品制造商通过ISO9001系列国际质量体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证及ISO 14001环境管理体系认证的，每有1项得0.5分，最高得1.5分。提供有效认证证书复印件。

（4）质保期（1分）

在满足基本保修期后，保修期每延长一年增加0.5分，最高得1分。以设备制造商承诺为准，投标文件中提供厂家证明文件。

（5）售后服务方案（23分）

一档（17分）：售后服务方案仅满足招标文件的要求，缺乏保障响应措施，服务经验。

二档（20分）：售后服务方案细致、合理、可行，耗材和备品备件配备合理。

三档（23分）：售后服务方案细致、合理、可行，保障响应措施有力，服务经验丰富，并承诺提供7×24售后服务热线，响应时间短，快捷、迅速，有该项目详细的售后服务方案、售后服务流程、应急预案、质量保障方案，耗材和备品备件配备充足，并提供投标产品制造商售后服务承诺书。

3、技术分…………………………………………………………………………………………40分

（1）技术响应（满分25分）

一档（10分）：经评审认定的一般指标负偏离项＞3项；

二档（15分）：经评审认定的一般指标负偏离项≤3项；

三档（20分）：经评审认定的全部指标无偏离；

四档（23分）：满足第三档的基础上，一般指标有经评审认定的正偏离项≤3项，并在投标文件中提供指标证明文件进行佐证。

五档（25分）：满足第三档的基础上，一般指标有经评审认定的正偏离项＞3项，并在投标文件中提供指标证明文件进行佐证。

（2）实质指标响应（满分3分）

带★、▲实质指标有经评审认定的正偏离项1项得1分，并在投标文件中提供指标证明文件进行佐证，最高得3分。

（3）投标产品性能（12分）

一档（8分）：投标产品功能基本完整，安全可靠性低，维护成本高。

二档（10分）：投标产品功能满足需求，易维护，安全可靠，兼容性高。

三档（12分）：满足二档的基础上，投标产品升级扩展性强，功能强大，维护便捷。

4、政策功能分………………………………………………………………………………………………2分

（1）投标产品纳入《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，产品提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章），得0.5分。

（2）投标产品纳入《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章），得0.5分。

(3)采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上（含）的加1分。

备注：

（1）供应商在投标文件中列明属于节能、环境标志产品的投标产品列表。

（2）以采购人或采购代理机构通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”结果与供应商所提供的投标产品列表进行比对作为评审依据。

（3）根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》【桂政办发（2015）78号文】的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上（含）。

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4 。（各项评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章  政府采购合同主要条款

目  录

一、政府采购合同书

二、合同附件

1、中标通知书

2、招标项目采购需求

3、招标文件的澄清和修改（如有请提供）

4、投标声明书

5、开标一览表

6、商务响应表

7、技术响应表

8、售后服务承诺

9、中标供应商澄清函（如有请提供）

10、其他与本合同相关的资料（如有请提供）

采购合同（格式）

合同编号：

采购单位(甲方)：广西壮族自治区肿瘤防治研究所

供应商（乙方）：                                      项目名称：

签  订  地  点：广西壮族自治区肿瘤防治研究所          签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计金额(大写) (小写) |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如采购文件、响应文件件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等应符合国家承认的相应标准，并与报价时承诺的质量相一致，以确保使用过程的安全有效。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按约定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方，且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按照投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：  不限

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输保险费已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵安装地点。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：进口设备自签订合同之日起90天内，国产设备自签订合同之日起30天内  ；交货地点：广西壮族自治区肿瘤防治研究所。

2. 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货并安装、调试完后一个月内内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。乙方应在到货之日起 7 个工作日内对货物进行安装、调试。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：按乙方承诺，质保期为一年。如厂家承诺质保期服务长于乙方的，乙方亦有继续履行质保服务的义务。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项（见合同附件)。

第八条 付款方式和质量保证金

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质： 自筹资金。

3. 付款方式：

签订合同预付总合同金额的30%，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署的验收合格证，供应商开具全额增值税发票给采购人后，采购人以转账方式支付至总合同金额的97%，剩余的3%作为余款；验收合格12个月后，采购人以转账方式一次性支付总合同金额的3%（无息）。

第九条 履约保证金

无。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《项目采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：产品出现质量问题、经乙方1次维修仍不能达到合同约定的质量标准的，甲方有权更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：产品出现严重质量问题的，甲方有权退货，乙方应退还甲方支付的合同款，同时承担退货所发生的所有费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等），并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任，且甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方负责。

2. 如在使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方通知后12小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如有产品质量争议，则按照国家《产品质量仲裁检验管理办法》解决。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收取部件成本费。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

第十三条 交货及验收要求

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3. 乙方需负责安装、调试，并培训甲方的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，甲方方可验收。

4. 甲方组织验收，乙方必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，费用由乙方承担。

5.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第十四条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，质量保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1.合同履行地点为：广西壮族自治区肿瘤防治研究所；合同履行的方式：按照本合同约定。

2. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据（注：如果有）

1. 采购文件；

2. 乙方提供的投标文件；

3. 中标通知书。

第二十条 本合同一式六份，具有同等法律效力。甲方三份，乙方二份，采购代理机构一份，本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

| 甲方（章）广西壮族自治区肿瘤防治研究所 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：广西南宁市河堤路71号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人: |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

第六章　投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

一）投标文件的外包装封面格式：（可选用）

投 标 文 件

采购代理机构：

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标（如有）：

投标文件名称：开标一览表及资格文件 / 资信及商务文件、技术文件、投标报价文件

投标单位：（盖章）

×年×月×日×时×分前不得拆开

二）投标文件封面格式：

（正、副本）

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标（如有）：

投标文件名称：开标一览表及资格文件 / 资信及商务文件、技术文件、投标报价文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的“营业执照”（投标人为事业单位的不需要提供“营业执照”，但需提供“事业单位法人证书”）等证明文件复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供，原件备查）

②具备行业主管部门颁发有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（根据所投产品中属于医疗器械管理类中第二、三类医疗器械的要求）；（必须提供，原件备查）

（2）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（3）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（格式自拟，必须提供，原件备查）；如是事业单位参加投标，拟投入的在编人员须提供相关在编证明文件。（投标时提供相关材料复印件，原件备查，格式自拟，非监狱企业投标人必须提供）。

（4）财务状况报告；（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式自拟，必须提供）

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明复印件（可单独提交）；（必须提供）

（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）

（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；联合体投标时，还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；

（4）法定代表人(负责人)身份证明书原件（格式见第六章)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）；

（5）税务登记证副本复印件（“营业执照”或“事业单位法人证书”为“三证合一”的，不须提供）；

（6）产品销售许可证复印件；

（7）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（8）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。(如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（11）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（13）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发〔2015〕78号）要求的，提供广西工业产品声明函；

（18）投标人情况介绍；

（19）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供中小企业声明函。

3.技术文件：

（1）技术响应表；（必须提供）

（2）设备配置清单（均不含报价）；

（3）项目实施方案、售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）；（格式自拟，必须提供）

（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明；

▲（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（与资格文件一同装订成册，单独封装递交，格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

5. 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。

（1）投标文件电子版份数：1份。

（2）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。

（3）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘或U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书必须由法定代表人(负责人)和委托代理人签名并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人(负责人)或委托代理人签名并加盖单位公章，否则作投标无效处理。

- 三、投标文件格式

- 一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的“营业执照”（投标人为事业单位的不需要提供“营业执照”，但需提供“事业单位法人证书”）等证明文件复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供，原件备查）

②具备行业主管部门颁发有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（根据所投产品中属于医疗器械管理类中第二、三类医疗器械的要求）；（必须提供，原件备查）

（2）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；（格式自拟，复印件，原件备查）

（3）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（格式自拟，必须提供，原件备查）；如是事业单位参加投标，拟投入的在编人员须提供相关在编证明文件；（投标时提供相关材料复印件，原件备查，格式自拟，非监狱企业投标人必须提供）

（4）财务状况报告；（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式自拟，必须提供）

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

- 二）资信及商务文件部分（格式）

（1）投标保证金的相关证明复印件（可单独提交）；（必须提供）

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致： 广西国建项目管理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                  ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于      年      月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录情况：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人（负责人）签字：

投标人公章：

年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(3) 法定代表人(负责人)授权委托书格式：

法定代表人(负责人)授权委托书

致： 广西国建项目管理有限公司

我             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                法定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                                职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人有效身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

（4）法定代表人（负责人）身份证明书

法定代表人（负责人）身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

（5）税务登记证副本复印件（“营业执照”或“事业单位法人证书”为“三证合一”的，不须提供）

（6）产品销售许可证复印件（按要求提供）；

（7）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件（按要求提供）

（8）商务响应表格式：

分标

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 服务标准、服务效率、售后服务要求 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  |  |  |
| 核心产品 |  |  |  |
| 规范标准 |  |  |  |
| 验收标准、验收方法及方案 |  |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  |  |  |
| 采购预算价及最高限价 |  |  |  |
| 医疗器械注册 证 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人盖章：                             日 期：

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)

（11）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人(负责人)签字：

投标人公章：                                                            年    月   日

（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；（按要求提供）

（13）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；（按要求提供）

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；（格式自拟）

（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发〔2015〕78号）要求的，提供广西工业产品声明函；

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖公章：

法定代表人（负责人）或被授权人签字：

年    月  日

（18）投标人情况介绍；主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

（19）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供中小企业声明函。

三）技术文件部分（格式）

（1）技术响应表格式：

分标

| 项号 | 招标要求 | 应 标 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

（2）设备配置清单格式：

分标

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日  期：

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

（3）项目实施方案、售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）；（格式自拟，必须提供）

（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人盖章：                        日 期：

（5）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 比招标要求提供更优售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人盖章：                        日 期：

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（7）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

▲（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

四）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式

投 标 函

致： 广西国建项目管理有限公司

根据贵方为               项目的招标公告（项目编号：            ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                      （投标人名称）提交投标文件:开标一览表及资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件，正本一份、副本六份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自提交投标文件截止之日起         天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：               电话：

传真：               投标人代表姓名：              职务：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字:                      投标人名称(公章):

日期:       年    月    日

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表

分标                                                     金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 分标投标总价（合计金额大写）： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人盖章：                                   日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：                                                       金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标投标总价（合计金额大写）： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3.开标一览表中的“设备名称”、“数量”、“单价”、“投标报价”列必须填写；设备类项目“品牌及厂家”和“规格型号”列必须填写（定制产品和服务除外）。

4.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

5.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

6.此表要求与资格文件一同装订成册，单独包装、密封、递交，信封封面请注明采购项目名称、采购项目编号、所投分标号（如有）、投标人名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

7.联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合投标协议书。

8.项目中如有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章再合并装订。

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年    月    日

五）投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。

（1）投标文件电子版份数：1份。

（2）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。

（3）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘或U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。