南宁市政府采购

公开招标文件

项目名称：办公设备耗材采购

项目编号：NNZC2020-G1-990027-GXGJ

（GXGJ2020-G0044-M）

审批编号：[2020]NCCZS406013/0482

采购人：南宁市不动产登记中心

采购代理机构：广西国建项目管理有限公司

2020年09月

目     录

第一章  公开招标公告	2

第二章  货物需求一览表	4

第三章  评标方法	11

第四章  投标人须知	14

一    总  则	16

二    公开招标文件	19

三    投标文件	20

四    投标	23

五    开标、资格审查与评标	23

六    合同授予	27

七    其他事项	28

第五章  投标文件格式	29

第六章  合同条款及格式	40

第七章  质疑材料格式	47

一    质疑函（格式）	47

二    质疑证明材料（格式）	48

- 第一章  公开招标公告

# 广西国建项目管理有限公司办公设备耗材采购（NNZC2020-G1-990027-GXGJ）招标公告

项目概况

(办公设备耗材采购)项目的潜在投标人应在南宁市公共资源交易平台（www.nnggzy.org.cn）下载获取招标文件，并于 2020年10月20日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2020-G1-990027-GXGJ

项目名称：办公设备耗材采购

预算金额：52.00万元

最高限价（如有）：52.00万元

采购需求：办公设备耗材1批。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：1年

本项目不接受联合体投标。

采购计划编号（如有）：[2020]NCCZS406013/0482

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：2020年10月20日9点30分（北京时间）前。

2.地点：本项目不发放纸质文件，潜在供应商自行在南宁市公共资源交易平台（www.nnggzy.org.cn）下载电子版招标文件。

3.为配合采购人执行政府采购项目及备案，未在政采云注册的供应商请在获取招标文件后登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行注册，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）提交投标文件截止时间

1.投标截止时间： 2020年10月20日9点30分

2.为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，根据南宁市财政局《关于做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（南财采〔2020〕12号）要求，本项目的投标文件通过邮寄快递的方式送达。具体要求如下：

2.1投标文件必须在投标截止时间前送达。采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为投标人投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效，后果由投标人自行承担。

2.2投标人应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，投标人应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件。

2.3投标人按照招标文件要求装订密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋或箱子再次包裹已密封的投标文件，并在邮寄袋或箱子上粘牢注明项目名称、项目编号、有效的电子邮箱、联系人及联系方式的纸质表格。

2.4投标文件邮寄地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼（广西国建项目管理有限公司），收件人：雷卫敏，联系电话：0771-4915522。

2.5为做好疫情防控工作，本项目的投标文件通过邮寄快递的方式送达。

（二）开标时间及地点：

1.本次招标将于2020年10月20日9点30分在南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏场地安排）开标。

2.投标人不参加现场开标活动。

3.投标文件拆封及密封性检查：截标后，采购代理机构工作人员在公共资源交易中心工作人员和采购人的见证下拆开投标文件包封，采购人对投标文件密封性进行签字确认。

4.关于投标人的报价：由采购代理机构在投标文件商务技术符合性审查结束后，根据投标人的投标报价情况填写开标记录表，交由评标委员会对投标人的报价、交货期等内容进行签字确认。

5.关于投标文件澄清的有关要求

5.1为便于采购代理机构或评标委员会在项目评标期间与投标人取得联系，做好评标过程中投标人对投标文件的澄清、说明或者补正等工作，投标人务必做到：招标文件“第五章投标文件格式”中“投标函（格式）”落款处的“电话”务必填写法定代表人或委托代理人的电话联系方式。

5.2开标当天投标人务必保持电话畅通。如果评标过程中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会将通知投标人在规定的时间内通过电子邮件、传真等方式提交。投标人所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖投标人的公章确认。

5.3如投标人未按上述要求提供联系方式，致使采购代理机构或评标委员会在项目评标期间无法与投标人取得联系的，或因自身原因未能保持电话畅通或未按评标委员会要求提交澄清、说明或者补正的，后果由投标人自行承担。

5.4为做好疫情防控工作，本项目的投标文件通过邮寄快递的方式送达。

五、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；促进残疾人就业政府采购政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

3.公告媒体：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、南宁政府采购网、南宁市公共资源交易中心网

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南宁市不动产登记中心

地址：南宁市玉洞大道33号南宁市民中心B603

联系人及联系方式：王继冕  0771-5609390

2.采购代理机构信息

名称：广西国建项目管理有限公司

地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼

项目方式：0771-4915959

3.项目联系方式

项目联系人：潘新华

电话：0771-4915959

4.监督部门：南宁市财政局政府采购监督管理办公室

电话：0771-2189091

广西国建项目管理有限公司

2020年9月27日

- 第二章  货物需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。

4、本货物需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 单价预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 常用耗材 |  |  |  |  |
| 1 | 硒鼓 | 30 | 个 | 单个硒鼓可打印2700页，适用HP400激光打印机 | 280.00 |
| 2 | 硒鼓 | 30 | 个 | 单个硒鼓可打印2000页，适用三星ML-3310ND激光打印机 | 280.00 |
| 3 | 硒鼓 | 10 | 个 | 单个硒鼓可打印2000页，适用HP1020/hp1022激光打印机 | 250.00 |
| 4 | 硒鼓 | 10 | 个 | 单个硒鼓可打印12000页,适用联想7450激光打印机 | 250.00 |
| 5 | 鼓架 | 10 | 个 | 单个硒鼓可打印14000页,适用HP176N彩色激光打印机 | 250.00 |
| 6 | 硒鼓 | 10 | 个 | 单个硒鼓可打印23000页,适用惠普HP203激光打印机 | 380.00 |
| 7 | 鼓架 | 10 | 个 | 单个硒鼓可打印50000页,适用施乐P355激光打印机 | 480.00 |
| 8 | 黑色粉盒 | 20 | 个 | 单个粉盒可打印1300页,适用HP176N彩色激光打印机 | 180.00 |
| 9 | 黄色粉盒 | 20 | 个 | 单个粉盒可打印1000页,适用适用HP176N彩色激光打印机 | 180.00 |
| 10 | 蓝色粉盒 | 20 | 个 | 单个粉盒可打印1000页,适用HP176N彩色激光打印机 | 180.00 |
| 11 | 红色粉盒 | 20 | 个 | 单个粉盒可打印1000页,适用HP176N彩色激光打印机 | 180.00 |
| 12 | 粉盒 | 10 | 个 | 单个粉盒可打印8000页,适用联想LJ3650DN激光打印机 | 150.00 |
| 13 | 粉盒（标准装） | 10 | 个 | 单个粉盒可打印2600页,适用联想7450激光打印机 | 150.00 |
| 14 | 粉盒 | 10 | 个 | 单个粉盒可打印10000页,适用施乐P355激光打印机 | 150.00 |
| 15 | 碳粉 | 20 | 个 | 适用施乐P355激光打印机 | 50.00 |
| 16 | 粉黑色 | 50 | 瓶 | 80G，适用HP176N彩色激光打印机 | 50.00 |
| 17 | 碳粉（专业装） | 20 | 瓶 | 80G，适用联想 7450激光打印机 | 50.00 |
| 18 | 碳粉 | 50 | 瓶 | 80G，适用三星3310激光打印机 | 50.00 |
| 19 | 碳粉（专业装） | 50 | 瓶 | 100G，适用HP400激光打印机 | 50.00 |
| 20 | 加黑碳粉 (专业装) | 20 | 瓶 | 100G，适用惠普hp1020激光打印机 | 50.00 |
| 21 | 碳粉 | 30 | 瓶 | 120G，适用HP403D激光打印机 | 80.00 |
| 22 | 碳粉黑色 | 50 | 瓶 | 60G，适用HP176N彩色激光打印机 | 50.00 |
| 23 | 碳粉蓝色 | 50 | 瓶 | 60G，适用HP176N彩色激光打印机 | 80.00 |
| 24 | 碳粉黄色 | 50 | 瓶 | 60G，适用HP176N彩色激光打印机 | 80.00 |
| 25 | 碳粉红色 | 50 | 瓶 | 60G，适用HP176N彩色激光打印机 | 80.00 |
| 26 | 硒鼓专用碳粉 | 30 | 瓶 | 100G，适用HP1505激光打印机 | 50.00 |
| 27 | 通用粉 | 20 | 瓶 | 100G，适用联想3650激光打印机 | 50.00 |
| 28 | 黑色芯片 | 50 | 片 | 适用HP176N彩色激光打印机 | 30.00 |
| 29 | 芯片 | 50 | 片 | 适用惠普400m401dn激光打印机 | 30.00 |
| 30 | 红色芯片 | 50 | 片 | 适用HP176N彩色激光打印机 | 30.00 |
| 31 | 黄色芯片 | 50 | 片 | 适用HP176N彩色激光打印机 | 30.00 |
| 32 | 蓝色芯片 | 50 | 片 | 适用HP176N彩色激光打印机 | 30.00 |
| 33 | 芯片 | 30 | 片 | 适用惠普M403d激光打印机 | 30.00 |
| 34 | 芯片 | 20 | 片 | 适用HP M1536dnf 激光一体机 | 30.00 |
| 35 | 黑色墨盒(大容量） | 10 | 个 | ★1.投标品牌原厂原装全新未开封墨盒，产品内包装附有产品合格证及使用说明书。 2.单个墨盒可打印10000页,适用HP477dw页宽一体机 | 950.00 |
| 36 | 青色墨盒(大容量） | 10 | 个 | ★1.投标品牌原厂原装全新未开封墨盒，产品内包装附有产品合格证及使用说明书。 2.单个墨盒可打印7000页,适用HP477dw页宽一体机 | 950.00 |
| 37 | 黄色墨盒（大容量） | 10 | 个 | ★1.投标品牌原厂原装全新未开封墨盒，产品内包装附有产品合格证及使用说明书。 2.单个墨盒可打印7000页,适用HP477dw页宽一体机 | 950.00 |
| 38 | 红色墨盒(大容量） | 10 | 个 | ★1.投标品牌原厂原装全新未开封墨盒，产品内包装附有产品合格证及使用说明书。 2.单个墨盒可打印7000页,适用HP477dw页宽一体机 | 950.00 |
| 39 | 硒鼓 | 50 | 个 | ★1.投标品牌原厂原装全新未开封硒鼓，产品内包装附有产品合格证及使用说明书。 2.单个硒鼓可打印1500页,适用惠普hp1008 激光一体机 | 450.00 |
| 40 | 硒鼓 | 50 | 个 | ★1.投标品牌原厂原装全新未开封硒鼓，产品内包装附有产品合格证及使用说明书。 2.单个硒鼓可打印2300页,适用惠普HP2055D激光一体机 | 480.00 |
| 41 | 黑色粉盒 | 18 | 个 | ★1.投标品牌原厂原装全新未开封粉盒，产品内包装附有产品合格证及使用说明书。 2.单个粉盒可打印28000页,适用柯尼卡美能达C308复印机 | 850.00 |
| 42 | 红色粉盒 | 15 | 个 | ★1.投标品牌原厂原装全新未开封粉盒，产品内包装附有产品合格证及使用说明书。 2.单个粉盒可打印26000页,适用柯尼卡美能达C308复印机 | 1250.00 |
| 43 | 黄色粉盒 | 15 | 个 | ★1.投标品牌原厂原装全新未开封粉盒，产品内包装附有产品合格证及使用说明书。 2.单个粉盒可打印26000页,适用柯尼卡美能达C308复印机 | 1250.00 |
| 44 | 蓝色粉盒 | 15 | 个 | ★1.投标品牌原厂原装全新未开封粉盒，产品内包装附有产品合格证及使用说明书。 2.单个粉盒可打印26000页,适用柯尼卡美能达C308复印机 | 1250.00 |
| 45 | 黑色硒鼓 | 3 | 个 | ★1.投标品牌原厂原装全新未开封硒鼓，产品内包装附有产品合格证及使用说明书。 2.单个硒鼓可打印120000页,适用柯尼卡美能达C308复印机 | 1200.00 |
| 46 | 黄色硒鼓 | 3 | 个 | ★1.投标品牌原厂原装全新未开封硒鼓，产品内包装附有产品合格证及使用说明书。 2.单个硒鼓可打印90000页,适用柯尼卡美能达C308复印机 | 2000.00 |
| 47 | 红色硒鼓 | 3 | 个 | ★1.投标品牌原厂原装全新未开封硒鼓，产品内包装附有产品合格证及使用说明书。 2.单个硒鼓可打印90000页,适用柯尼卡美能达C308复印机 | 2000.00 |
| 48 | 青色硒鼓 | 3 | 个 | ★1.投标品牌原厂原装全新未开封硒鼓，产品内包装附有产品合格证及使用说明书。 2.单个硒鼓可打印90000页,适用柯尼卡美能达C308复印机 | 2000.00 |
| 49 | 青色显影组件 | 2 | 个 | ★1.投标品牌原厂原装全新未开封显影组件，产品内包装附有产品合格证及使用说明书。 2.单个显影组件可打印70000页,适用柯尼卡美能达C266复印机 | 1850.00 |
| 50 | 红色显影组件 | 2 | 个 | ★1.投标品牌原厂原装全新未开封粉盒，产品内包装附有产品合格证及使用说明书。 2.单个显影组件可打印70000页,适用柯尼卡美能达C266复印机 | 1850.00 |
| 51 | 黄色显影组件 | 2 | 个 | ★1.投标品牌原厂原装全新未开封粉盒，产品内包装附有产品合格证及使用说明书。 2.单个显影组件可打印70000页,适用柯尼卡美能达C266复印机 | 1850.00 |
| 52 | 黑色硒鼓 | 2 | 个 | ★1.投标品牌原厂原装全新未开封硒鼓，产品内包装附有产品合格证及使用说明书。 2.单个硒鼓可打印80000页,适用柯尼卡美能达C266复印机 | 1450.00 |
| 53 | 粉盒 | 5 | 个 | ★1.投标品牌原厂原装全新未开封粉盒，产品内包装附有产品合格证及使用说明书。 2.单个粉盒可打印25000页,适用施乐3065五代机复印机 | 520.00 |
| 54 | 粉盒 | 2 | 个 | ★1.投标品牌原厂原装全新未开封粉盒，产品内包装附有产品合格证及使用说明书。 2.单个粉盒可打印10000页,适用柯尼卡美能达KM B7818复印机 | 280.00 |
| 55 | 硒鼓 | 2 | 个 | ★1.投标品牌原厂原装全新未开封硒鼓，产品内包装附有产品合格证及使用说明书。 2.单个硒鼓可打印80000页,适用施乐3065五代机复印机 | 850.00 |
| 56 | 色带架 | 200 | 条 | 适用富士通DPK800/8580针式打印机 | 35.00 |
| 二 | 常用配件 |  |  |  |  |
| 56 | 主板 | 1 | 个 | 适用富士通DPK510针式打印机 | 280.00 |
| 57 | 电源板 | 1 | 个 | 适用富士通DPK510针式打印机 | 175.00 |
| 58 | 打印头 | 1 | 个 | 适用富士通DPK510针式打印机 | 370.00 |
| 59 | 手扭 | 1 | 个 | 适用富士通DPK510针式打印机 | 70.00 |
| 60 | 挡片 | 1 | 个 | 适用富士通DPK510针式打印机 | 40.00 |
| 61 | 主板 | 1 | 个 | 适用爱普生DLQ-3500K针式打印机 | 270.00 |
| 62 | 电源板 | 1 | 个 | 适用爱普生DLQ-3500K针式打印机 | 135.00 |
| 63 | 打印头 | 1 | 个 | 适用爱普生DLQ-3500K针式打印机 | 350.00 |
| 64 | 纸盒搓纸轮 | 1 | 个 | 适用富士施乐DC-V3060CPS复印机 5代 | 145.00 |
| 65 | 套鼓组件 | 1 | 个 | 适用施乐AP & DC V 2060/3060 | 830.00 |
| 66 | 对位辊1 | 1 | 个 | 适用施乐AP & DC V 2060/3060 | 185.00 |
| 67 | 纸盒搓纸轮 | 1 | 个 | 适用施乐AP & DC V 2060/3060 | 60.00 |
| 68 | 定影组件 | 1 | 个 | 适用施乐AP & DC V 2060/3060 | 1100.00 |
| 69 | 纸盒一搓纸离合器 | 1 | 个 | 适用施乐AP & DC V 2060/3060 | 120.00 |
| 70 | 转印辊 | 1 | 个 | 适用施乐AP & DC V 2060/3060 | 170.00 |
| 71 | 转印组件（含侧门） | 1 | 个 | 适用施乐AP & DC V 2060/3060 | 1600.00 |
| 72 | 输稿器 | 1 | 个 | 适用施乐AP & DC V 2060/3060 | 3100.00 |
| 73 | 纸盒 | 1 | 个 | 适用施乐AP & DC V 2060/3060 | 530.00 |
| 74 | 输稿器 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 2200.00 |
| 75 | 间隙轮 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 160.00 |
| 76 | 显影组件 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 1500.00 |
| 77 | 定影组件 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 2300.00 |
| 78 | 转印辊 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 450.00 |
| 79 | 补粉驱动 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 300.00 |
| 80 | 垂直传送离合器 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 175.00 |
| 81 | 对位离合器 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 175.00 |
| 82 | 对位下辊 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 290.00 |
| 83 | 输稿器拾纸轮 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 80.00 |
| 84 | 输稿器分离轮 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 200.00 |
| 85 | 输稿器搓纸轮 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 130.00 |
| 86 | 通用传感器 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 135.00 |
| 87 | 纸盒锁杆 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 45.00 |
| 88 | 扭璜限位器 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 110.00 |
| 89 | 单向轮（离合器） | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 80.00 |
| 90 | 纸盒给纸轮 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 70.00 |
| 91 | 搓纸离合器 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 135.00 |
| 92 | 手送搓纸轮 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 110.00 |
| 93 | 手送分离轮 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 120.00 |
| 94 | 定影上辊 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 530.00 |
| 95 | 检测杆 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 70.00 |
| 96 | 齿轮 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 70.00 |
| 97 | 对位上辊 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 165.00 |
| 98 | 转印轴套 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 80.00 |
| 99 | 对位轴套 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 75.00 |
| 100 | 对位齿轮 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 45.00 |
| 101 | 对位齿轮 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 45.00 |
| 102 | 激光器 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 1400.00 |
| 103 | 纸盒2 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 1250.00 |
| 104 | 纸盒1 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 850.00 |
| 105 | 定影分离导板 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 550.00 |
| 106 | CCD | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 2450.00 |
| 107 | 主驱动组件 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 450.00 |
| 108 | 打印控制板 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 1300.00 |
| 109 | 高压板 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 600.00 |
| 110 | 电源板 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 1600.00 |
| 111 | 出纸电机 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 160.00 |
| 112 | 主电机 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 360.00 |
| 113 | 定影驱动电机 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 360.00 |
| 114 | 图像处理板 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 4000.00 |
| 115 | 中继板 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 85.00 |
| 116 | 输稿器控制板 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 1400.00 |
| 117 | 旋钮 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 65.00 |
| 118 | 操作面板 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 3000.00 |
| 119 | 扫描电机 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 55.00 |
| 120 | 提升板离合器 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 70.00 |
| 121 | 纸盒提升电机 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 230.00 |
| 122 | 线路板 | 1 | 个 | 适用柯尼卡美能达B283/363/423复印机 | 230.00 |
| 123 | 定影组件 | 1 | 个 | 适用松下KX-FL338/328/388CN传真机 | 230.00 |
| 124 | 原稿搓纸轮 | 1 | 个 | 适用松下KX-FL338/328/388CN传真机 | 90.00 |
| 125 | 分离垫 | 1 | 个 | 适用松下KX-FL338/328/388CN传真机 | 55.00 |
| 126 | 电源板 | 1 | 个 | 适用松下KX-FL338/328/388CN传真机 | 280.00 |
| 127 | 导纸辊 | 1 | 个 | 适用松下KX-FL338/328/388CN传真机 | 55.00 |
| 128 | 传真板 | 1 | 个 | 适用松下KX-FL338/328/388CN传真机 | 280.00 |
| 129 | 操作面板 | 1 | 个 | 适用松下KX-FL338/328/388CN传真机 | 300.00 |
| 130 | 分离片 | 1 | 个 | 适用施乐P268dw打印机 | 80.00 |
| 131 | 定影组件 | 1 | 个 | 适用施乐P268dw打印机 | 450.00 |
| 132 | 搓纸轮 | 1 | 个 | 适用施乐P268dw打印机 | 80.00 |
| 133 | 载体 | 1 | 个 | 适用施乐P218b打印机 | 190.00 |
| 134 | 定影组件 | 1 | 个 | 适用施乐P218b打印机 | 480.00 |
| 135 | 电源板 | 1 | 个 | 适用施乐P218b打印机 | 400.00 |
| 136 | 搓纸组件 | 1 | 个 | 适用施乐P218b打印机 | 400.00 |
| 137 | 主板 | 1 | 个 | 适用富士施乐CM228FW打印机 | 680.00 |
| 138 | 载体 | 1 | 个 | 适用富士施乐CM228FW打印机 | 230.00 |
| 139 | 定影组件 | 1 | 个 | 适用富士施乐CM228FW打印机 | 400.00 |
| 140 | 电源板 | 1 | 个 | 适用富士施乐CM228FW打印机 | 400.00 |
| 141 | 转印带 | 1 | 个 | 适用惠普M553彩色打印机 | 2100.00 |
| 142 | 定影组件 | 1 | 个 | 适用惠普M553彩色打印机 | 2200.00 |
| 143 | 搓纸轮 | 1 | 个 | 适用惠普M553彩色打印机 | 160.00 |
| 144 | 主板 | 1 | 个 | 适用惠普M553彩色打印机 | 930.00 |
| 145 | 激光器 | 1 | 个 | 适用惠普M553彩色打印机 | 400.00 |
| 146 | 分离垫 | 1 | 个 | 适用惠普M553彩色打印机 | 160.00 |
| 147 | 定影膜 | 1 | 个 | 适用惠普M553彩色打印机 | 430.00 |
| 148 | 电源板 | 1 | 个 | 适用惠普M553彩色打印机 | 550.00 |
| 149 | 主板 | 1 | 个 | 适用惠普M701n打印机 | 1050.00 |
| 150 | 激光器 | 1 | 个 | 适用惠普M701n打印机 | 430.00 |
| 151 | 分离垫 | 1 | 个 | 适用惠普M701n打印机 | 80.00 |
| 152 | 定影膜 | 1 | 个 | 适用惠普M701n打印机 | 430.00 |
| 153 | 电源板 | 1 | 个 | 适用惠普M701n打印机 | 480.00 |
| 154 | 定影组件 | 1 | 个 | 适用惠普M701n/706打印机 | 1430.00 |
| 155 | 搓纸轮 | 1 | 个 | 适用惠普M701n/706打印机 | 120.00 |
| 156 | 定影组件 | 1 | 个 | 适用惠普M401dn打印机 | 615.00 |
| 157 | 搓纸轮 | 1 | 个 | 适用惠普M401dn打印机 | 110.00 |
| 158 | 主板 | 1 | 个 | 适用惠普M401dn打印机 | 545.00 |
| 159 | 激光器 | 1 | 个 | 适用惠普M401dn打印机 | 255.00 |
| 160 | 分离垫 | 1 | 个 | 适用惠普M401dn打印机 | 80.00 |
| 161 | 定影膜 | 1 | 个 | 适用惠普M401dn打印机 | 100.00 |
| 162 | 电源板 | 1 | 个 | 适用惠普M401dn打印机 | 448.00 |
| 163 | 主板 | 1 | 个 | 适用惠普 M403dw打印机 | 650.00 |
| 164 | 纸盒搓纸轮 | 1 | 个 | 适用惠普 M403dw打印机 | 95.00 |
| 165 | 激光器 | 1 | 个 | 适用惠普 M403dw打印机 | 420.00 |
| 166 | 分离片 | 1 | 个 | 适用惠普 M403dw打印机 | 110.00 |
| 167 | 定影组件 | 1 | 个 | 适用惠普 M403dw打印机 | 650.00 |
| 168 | 电源板 | 1 | 个 | 适用惠普 M403dw打印机 | 640.00 |
| 169 | 搓纸轮 | 1 | 个 | 适用惠普2055/2035打印机 | 110.00 |
| 170 | 主板 | 1 | 个 | 适用惠普2055/2035打印机 | 430.00 |
| 171 | 分离片 | 1 | 个 | 适用惠普2055/2035打印机 | 55.00 |
| 172 | 定影组件 | 4 | 个 | 适用惠普2055/2035打印机 | 500.00 |
| 173 | 电源板 | 1 | 个 | 适用惠普2055/2035打印机 | 290.00 |
| 174 | 纸盒搓纸轮 | 1 | 个 | 适用惠普2055/2035打印机 | 45.00 |
| 175 | 定影组件 | 1 | 个 | 适用惠普M203dw黑白激光打印机 | 550.00 |
| 176 | 搓纸轮 | 1 | 个 | 适用惠普M203dw黑白激光打印机 | 90.00 |
| 177 | 主板 | 1 | 个 | 适用惠普M203dw黑白激光打印机 | 490.00 |
| 178 | 激光器 | 1 | 个 | 适用惠普M203dw黑白激光打印机 | 255.00 |
| 179 | 分离垫 | 2 | 个 | 适用惠普M203dw黑白激光打印机 | 79.00 |
| 180 | 定影膜 | 1 | 个 | 适用惠普M203dw黑白激光打印机 | 404.00 |
| 181 | 电源板 | 1 | 个 | 适用惠普M203dw黑白激光打印机 | 430.00 |
| 182 | 转印带 | 1 | 个 | 适用惠普CP5225彩色打印机 | 3100.00 |
| 183 | 主板 | 1 | 个 | 适用惠普CP5225彩色打印机 | 1050.00 |
| 184 | 激光器 | 1 | 个 | 适用惠普CP5225彩色打印机 | 830.00 |
| 185 | 分离垫 | 1 | 个 | 适用惠普CP5225彩色打印机 | 135.00 |
| 186 | 定影组件 | 2 | 个 | 适用惠普CP5225彩色打印机 | 2100.00 |
| 187 | 定影膜 | 1 | 个 | 适用惠普CP5225彩色打印机 | 450.00 |
| 188 | 搓纸轮 | 1 | 个 | 适用惠普CP5225彩色打印机 | 130.00 |
| 三 | 设备维护 |  |  |  |  |
| 189 | 设备维护服务 | 1 | 项 | 1、维护南宁市不动产登记中心所有复印机、打印机、传真机、针式打印机，标签打印机等输出型办公设备耗材及配件供应、安装等。设备主要有打印机（含激光、喷墨、针式、标签、多功能一体机）237台、复印机约8台。 2、硬件的安装、维护、升级，耗材的添加和更换，故障的诊断和维修。 3、定期的清洁保养，确保设备正常运行。 4、维护期：签订合同之日起1年。要求安排3名工程师驻场进行服务；接到需求后20分钟内响应、1小时内到达现场；非工作时间和节假日提供专人值班和现场服务；提供365天24小时技术服务。 5、采购人现有办公设备的部分品牌为：柯尼卡美能达、富士施乐、惠普、联想、佳能、松下、爱普生、富士通理想、新都、奔图等。 | 150000.00 |
| 分项最高限价合计（元） |  | 520000.00元 |  |  |  |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起7个工作日内。 ★二、交货期及服务期限：中标产品的交货期为自采购合同签订之日起30个日历日内，设备维护服务期限为自签订合同之日起1年 ★三、交货地点：南宁市内采购单位指定地点 四、交货方式：现场交货。 ★五、售后服务要求： ★1、质量保证期：1年 2、服务商有完整的售后服务体系和团队，保障日常服务的质量。指派两名专人负责对接本项目各项商务事宜。有专门固定技术队伍，技术人员需具有相关技术资质证书，必须认真做好所需维修设备故障鉴定工作，不得以换代修。具体修理项目须经采购人确认同意维修后方可进行。维修更换下来的损坏件归采购人所有，并按要求交还到指定地点，中标人不能占有或带走； ★3、中标服务商自签订合同5个工作日内提供3名驻场工程师，未经采购人同意不得更换驻场人员。入驻时须提供相应设备厂商技术认证证书（需具备柯尼卡美能达、惠普、富士施乐厂商颁发维修技术资质认证证书），并签订安全及保密责任协议。否则不予入驻（须提供证书复印件，原件备查）； ★4、驻场工程师主要负责“服务内容及要求”所涉及的服务内容。驻场期间，工程师须按照采购人单位工作时间上下班。如无故旷工，影响运维服务工作开展的，采购人将依据合同约定进行处理； ★5、服务期内，如采购人发现驻场工程师并不具备支撑技术运维服务的实操能力，采购人有权要求中标人更换与中标文件中相同资质的工程师提供驻场服务（须提供证书复印件）。 6、要求必须提供7×24小时的响应服务，中标人对采购人的服务通知，紧急故障处理:必须在接到需求后20分钟内响应、1小时内到达现场，不需要更换备件的条件下应在2小时内解除故障，需要更换备件时应在24小时内解除故障； 7、报修8个工作小时内无法修复的设备，中标人须当日内提供相应的同档次设备给予替用，不得收取任何相关费用； 8、以上打印机耗材含后期维护维修费用（不包含碳粉或者墨水的费用），中标人须保障每个硒鼓至少可加粉两次，并做好标注供采购人检查确认； 9、以上电子类产品服务含日常电脑和网络的维修维护，并不再另外收取任何费用。 六、其他要求： ★1、投标总报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）所有耗材及配件的价格； （2）设备维护服务的价格； （3）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （4）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用； （5）安装、辅材及样品检验、验收等费用。 （6）税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 （7）本项目所产生的采购代理服务费。 1）所有投标人必须依据适配机型/要求规格的要求，逐项对每一类耗材的单价进行报价（报价格式详见投标文件格式），如果投标人不按规定格式要求进行报价，或者缺少某一类适配机型/规格的耗材的报价，则视为投标无效。 2）本项目采用单价报价，投标人对所有适配机型/要求规格的耗材的单价进行汇总，报出总单价。 2、付款方式：采购合同签订之日起十五个工作日内支付50%的合同款；全部货物到齐之日起十五个工作日内支付45%合同款 ；待服务期满之日起十个工作日内支付5%合同款。 ★3、中标单位须在规定时间内并按照采购文件参数要求交清所有货物，一旦发现参数不符，采购人有权终止合同，无条件退货，追究相关法律责任，对造成的损失采购人保留索赔的权利。 ★4、采购验收方式：在交货验收时，采购人对中标人所交产品依照招标文件上的技术规格要求和国家有关标准逐项进行现场验收，如有疑问可送相关检验部门检验（所发生的费用由中标单位另行支付），性能达到技术要求的给予验收，若有一项指标不满足采购要求及提供虚假承诺的不予验收，并按照政府采购相关法律法规和合同约定条款进行处罚，并上报财政监管部门，由此造成的项目延误等所有责任及损失均由中标人承担，采购人保留进一步追究责任的权利。 5、验收条件及标准：符合国家相关标准、公开招标文件及合同要求。 6、核心产品：本项目核心产品为第45项货物“黑色硒鼓”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 7、投标人如有请提供与本项目相关的技术方案、信誉业绩、荣誉奖项等资料。 |  |  |  |  |

- 第三章  评标方法

综合评分法

（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件和商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分30分；技术方案分50分；商务分17分；政策功能分3分；不良记录扣分-6（百分制之外）。

（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）

1．价格分…………………………………………………………………………………………………30分

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-6%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评分依据）

（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-2%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评分依据）

（3）投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为评分依据。

（4）投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的，并提交残疾人证及在本企业缴纳社保证明。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评分依据）

（5）除上述情况外，评标价＝投标报价；

（6）价格分计算公式：

投标人最低评标价金额

某投标人价格分 =                                      ×　30分

某投标人评标价金额

2.技术方案分…………………………………………………………………………………………50分

（1）服务方案分（满分40分）

①方案整体评价分（满分8分）

由评标委员会根据投标人所提供的服务方案总体优劣情况确定各投标人所属档次，然后评委在相应档次内独立打分。

一档（3分）：服务方案较为简单，基本满足招标文件和项目需求，方案的整体性、可靠性、先进性、可行性一般；

二档（5分）：服务方案合理、内容详细，能较好地满足招标文件和项目需求，方案的整体性、可靠性、先进性、可行性较高，综合评定良好；

三档（8分）：服务方案科学合理、内容详尽，完全满足招标文件和项目需求，方案的整体性、可靠性、先进性、可行性高，针对性强，方案中有质量管理方案、人力资源管理及组织方案、运行维护保障方案等，综合评定为优秀；

②售后服务方案分（满分16分）

a.由评标委员会根据投标人所提供的售后服务方案中服务承诺相应内容优劣情况确定各投标人所属档次，然后评委在相应档次内独立打分。

一档（4分）：售后服务方案满足招标文件要求，售后服务方案在响应时间、替代品、备品备件、网点维修人员、服务体系、培训、定期回访等方面有简单的表述或表述不完整。

二档（8分）：售后服务方案满足招标文件要求，售后服务方案在响应时间、替代品、备品备件、网点维修人员、服务体系、培训、定期回访等方面有详细的表述，能针对本项目提供详细的项目实施组织计划、实施保证措施，及验收计划、项目回访计划。

三档（11分）：售后服务方案满足招标文件要求，售后服务方案在响应时间、替代品、备品备件、网点维修人员、服务体系、培训、定期回访等方面有详细的表述，能针对本项目提供详细的项目实施组织计划、实施保证措施，及验收计划、项目回访计划，内容详实且具有可操作性；投标人在项目所在地有售后服务机构（提供营业执照或房屋租赁合同、联系地址、联系人电话等相关资料）提供本地化服务；

四档（14分）：售后服务方案满足招标文件要求，售后服务方案在响应时间、替代品、备品备件、网点维修人员、服务体系、培训、定期回访等方面有详细完善的表述，能针对本项目提供详细的项目实施组织计划、项目实施保证措施，及验收计划、项目回访计划，内容详实且具有可操作性；投标人在项目所在地有售后服务机构，拟派遣优于采购需求的售后服务人员（提供营业执照或房屋租赁合同、联系地址、联系人电话等相关资料）提供本地化服务，并提供投标人为上述人员缴纳最近一个季度或近期连续三个月的社会保障资金的凭证复印件（原件备查）；

b.能承诺比招标文件要求更长产品质量保证期的，每延长半年加0.5分，满分2分。

③维保实施分（满分8分）

由评标委员会根据投标人所提供的服务方案中维保实施内容优劣情况确定各投标人所属档次，然后评委在相应档次内独立打分。

一档（3分）：提出有针对性维保实施方案，对技术环境及情况基本了解，方案思路及需求分析基本符合要求，提出基本可行的方案；

二档（5分）：提出有针对性维保实施方案，附有专门的技术服务团队，对项目技术环境及情况把握准确，方案思路思路清晰，需求分析合理，服务措施总体层次及模式相对清晰，方案目标及计划完整明确，具有一定的先进性；

三档（8分）：提出有针对性维保实施方案，附有专门的技术服务团队并有详细的人员安排计划，对项目技术环境及情况把握准确，方案思路思路清晰，需求分析合理，服务措施总体层次及模式相对清晰，方案目标及计划完整明确，服务措施成熟先进，并提出切合采购人实际需求的额外优惠措施；

④配送方案分（满分8分）

由评标委员会根据投标人所提供的服务方案中配送方案内容优劣情况确定各投标人所属档次，然后评委在相应档次内独立打分。

一档（3分）：有配送执行组织措施、配送执行保障措施、针对本项目情况配送人员投入拟定方案；；

二档（5分）：配送执行组织措施、配送执行保障措施详细可行，针对本项目情况配送人员及技术人员相关经验丰富；方案资料齐全、完整；

三档（8分）配送执行组织措施、配送执行保障措施详细可行，有详细的应急处置保障流程和措施，针对本项目配送人员及技术人员相关经验丰富，熟悉政府采购流程及业务，方案资料齐全、完整；

注：未提供项目服务方案或所提供的项目服务方案内容不符合以上进档要求的，不予进档打分。

（2）服务能力分（满分10分）

①投标人拟投入本项目的备品备件存储场地，面积≤60㎡以下的得1分，面积在60㎡以上每增加50㎡得1分（投标文件中提供有效房屋购买合同或租赁合同复印件，要求能够清晰反映存储场地面积）；（满分4分）

②投标人拟投入本项目的技术人员，在满足采购需求的基础上，经其他相关厂家（理想、新都、奔图、联想等）技术培训考核取得维修技术资质认证证书的，每有1人得1.5分（投标文件中提供有效证书复印件）；（满分6分）

3.商务分…………………………………………………………………………………………17分

（1）业绩分（满分10分）

投标人自2017年以来完成过同类型项目成功案例的（投标文件中提供有效中标/成交通知书或合同复印件），每有一个得2分，满分10分。

（2）信誉分（满分7分）

①投标人通过ISO9001系列质量管理体系认证证书，得1分（磋商时在响应文件中提供有效证书复印件，原件备查）；（满分1分）

②具有相关厂家柯尼卡美能达、富士施乐、惠普、联想、佳能、理想、新都、奔图等任意1个品牌厂家的售后维修站或厂家签约维修商的，得1分；具有以上任意 2个品牌厂家的售后维修站或厂家签约维修商的，得2分。具有以上任意3个品牌厂家的售后维修站或厂家签约维修商的，得3分；具有以上任意4个品牌厂家的售后维修站或厂家签约维修商的，得4分；具有以上任意5个以上品牌厂家的售后维修站或厂家签约维修商的，得5分；（满分5分）

③投标人2017年以来获得省级（含省级）以上与本项目生产经营有关荣誉或奖项的，每项得0.5分，满分1分；

4.政策功能分…………………………………………………………………………………………3分

（1）除强制采购节能产品外，其他产品属于财政部规定优先采购的产品（能提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品），每项得0.5分；（满分1分）

（2）属于财政部规定优先采购的产品（能提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的产品），每项得0.5分；（满分1分）非节能、环保产品的不得分；

（3）认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。

- 5.不良记录扣分（最高扣6分）

投标人在投标截止之日前一年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门书面认定材料为评分依据）每次扣除3分，最高扣6分

（三）总得分＝1＋2＋3 + 4 + 5

（四）评标委员会将按总得分由高到低推荐中标候选供应商顺序（总得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定1家中标供应商。

- 第四章  投标人须知

投标人须知前附表

本表是关于本次采购项目的具体资料，是对后列条款的具体补充和修改。所有与本次采购有关的事宜，以本表规定的为准。

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：南宁市不动产登记中心 地址：南宁市玉洞大道33号南宁市民中心B603 联系人：王继冕 电话：0771-5609390 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：广西国建项目管理有限公司 地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼 联系人：潘新华 联系电话：0771-4915959 传真电话：0771-4915500 |
| 1.3 | 项目名称 | 办公设备耗材采购 |
| 1.4 | 项目编号 | NNZC2020-G1-990027-GXGJ |
| 1.5 | 采购预算 | 52.00万元 |
| 1.7 | 获取招标文件的时间、地点、方式 | 详见公开招标公告 |
| 1.8 | 预留采购份额 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 3.2 | 投标人应具备的特定条件 | 详见公开招标公告 |
| 3.3 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 5.1.1 | 质疑提交地点和联系方式 | 质疑材料提交到广西国建项目管理有限公司。（地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼；收件人：潘新华，收件人联系电话：0771-4915959；质疑咨询电话：0771-4915959）。 |
| 7.1 | 投标人要求澄清的截止时间 | 招标文件发布之日起7个工作日内 |
| 8.8 | 投标文件份数 | 报价文件：正本1份，副本4份 资格文件：正本1份，副本4份 技术文件：正本1份，副本4份 商务文件：正本1份，副本4份 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 根据（桂价费 〔2011〕55号）的收费标准，按差额定率累进法计取中标服务费。领取中标通知书前，中标人须向广西国建项目管理有限公司一次付清中标服务费。 服务费指定银行账户： 开户名称：广西国建项目管理有限公司 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行 银行账号：8001 1543 5100 016 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起60天 |
| 13 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 14.2 | 投标截止时间（开标时间） | 与第一章招标公告的投标截止时间（开标时间）一致 |
| 14.3 | 递交投标文件地点 | 详见公开招标公告 |
| 14.4 | 递交投标样品截止时间 | 无 |
| 14.5 | 递交投标样品地点 | 无 |
| 15.1 | 开标地点 | 详见公开招标公告 |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 26 | 履约保证金 | 本项目不收取 |
| 28.2 | 需要补充的其他内容 | 为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。中标供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网“政府采购信用融资”专栏。 |

- 一    总  则

1. 项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表。

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：政府财政性资金。

1.7  获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价要求：见投标人须知前附表。

1.8  预留采购份额：见投标人须知前附表。

2.  政府采购信息发布媒体：

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、南宁政府采购网、南宁市公共资源交易中心网。

2.2  本项目公开招标公告期限为自公告发布之日起5个工作日。

3. 投标人资格要求：

3.1  投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，至少应当有一方符合本章第3.2项的要求；联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级最低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标，否则与之相关的投标文件作废；投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。联合体投标人的名称应统一按“××××公司与××××公司的联合体”的规则填写；联合体各方均应在《联合体协议》的签章处签章（包括单位公章和法人签字或盖章），其他投标材料签章处可由联合体牵头方签章。

3.4  投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4. 询问

4.1  供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

4.2  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

4.3  询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5. 质疑和投诉

5.1 质疑

5.1.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。质疑材料统一提交至采购代理机构，质疑提交地点和联系方式详见投标人须知前附表。采购代理机构应根据采购文件的规定将属于采购人受理和答复的质疑材料及时移交给采购人，采购人应将质疑处理情况及时函告采购代理机构。

5.1.1.1潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

5.1.1.2供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人提出，由采购人受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

5.1.1.3供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

5.1.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

5.1.3  供应商提交质疑应当提交质疑函和必要的证明材料[按第七章“质疑材料格式”提供的“质疑函（格式）”和“质疑证明材料（格式）”的要求填写]，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或其授权代表签字或盖章并加盖公章。

5.1.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.1.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商，以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出；

（2）质疑函内容符合本章第5.1.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

5.1.6  采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复质疑不成立，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复。

5.1.7质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.2  投诉

5.2.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.2.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.2.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.2.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.2.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 二    公开招标文件

6.  公开招标文件的组成

6.1  本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  公告

第二章  货物需求一览表

第三章  评标方法

第四章  投标人须知

第五章  投标文件格式

第六章  合同条款及格式

6.2根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.  招标文件的澄清和修改

7.1  投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2  采购人或采购代理机构必须在投标截止时间15日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知(在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，则相应延长投标截止时间。

7.3  采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.4  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知(在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人。

- 三    投标文件

8.  投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。未标注★号的内容在评标时不得作为判定投标无效的依据。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  投标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件正本、资格文件正本、技术文件正本、商务文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

9.  投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.  投标文件的组成

10.1  投标人需编制的投标文件包括报价文件、资格文件、技术文件、商务文件四部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件组成要求，包括：

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；

（2）投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写。

（3）中小企业声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写；

（4）监狱企业证明：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“残疾人福利性单位声明函（格式）”的要求填写。

其中，报价文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交；第（3）～（5）项如有请提交。

10.1.2  资格文件组成要求，包括：

（1）资格声明函。按第五章“投标文件格式”提供的“资格声明函（格式）”的要求填写。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

（2）根据本章第3.2项规定的投标人应具备的特定条件提供，包括营业执照副本内页或事业单位法人证复印件（投标人如为企业的，要求证件有效并清晰反映企业法人和经营范围，如需要核验营业执照原件，供应商可按有关规定提供电子营业执照或纸质营业执照原件供现场审核）和投标人资格的其他证明文件复印件；

（3）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照或事业单位法人证中的法定代表人相符；

其中，资格文件组成要求的第（1）～（3）项必须提交。

10.1.3 技术文件组成要求，包括：

（1）投标产品技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标产品技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）其它：针对本项目所投标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品技术资料彩页（技术指标要求对应印证投标文件技术参数承诺的符合性及有效性）、产品有效检测和鉴定证明复印件，等等。

其中，技术文件组成要求的第（1）项必须提交；第（2）项如有请提交。

10.1.4  商务文件组成要求，包括：

（1）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效 ；

（2）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟）；

（3）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（4）售后服务承诺书：按第五章“投标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

（5）法定代表人授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（6）委托代理人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；（7）联合体协议书：按第五章“投标文件格式”提供的“联合体协议书（格式）”的要求填写，协议中应清晰载明联合体各方承担的工作和义务；

（8）财务会计报表复印件：投标人近三年的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书和审计报告；

（9）其它：投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的投标人资信证明或信用等级证明复印件、投标人近三年同类货物销售的实际业绩证明（附中标通知书复印件或合同复印件）、投标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、投标货物的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

其中，商务文件组成要求的第（1）～（4）项必须提交；第（5）、（6）项在委托代理时必须提交；第（7）项在联合体投标时必须提交；第（8）、（9）项如有请提交。

10.2  投标人应编制目录，按上述顺序将报价文件、资格文件、技术文件、商务文件分别装订成册。特别注意投标报价不得出现在资格文件、技术文件、商务文件中。

11.  投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2  投标人可就第二章“货物需求一览表”中的某单个分标内容报出完整且唯一报价，也可就某几个或所有分标内容分别报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3  投标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第二章“货物需求一览表”。采购人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.  投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件。

13.  投标保证金

本项目不收取投标保证金

- 四    投标

14.  投标文件的密封及投标文件与投标样品的递交

14.1  投标人应将投标正、副本文件进行密封包装。

14.2  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

14.3 投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

14.4 投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

14.5  投标人递交投标样品地点：见投标人须知前附表。

- 五    开标、资格审查与评标

15.  开标

15.1  采购代理机构将在本章第14.2项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加并签到。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

15.2  开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始，介绍开标现场相关人员；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称

（3）投标人代表按本章第14.1项的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（4）当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、分标号、投标文件正副本数量、投标报价、

交货期等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，记录人负责做开标记录；

（5）相关人员在开标记录上签字确认；

（6）宣布评标期间的有关事项；

（7）开标结束。

16.资格审查

采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

17.  评标

17.1  评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

17.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4  评标程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

17.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

17.4.3.1投标文件初审。商务技术符合性检查：依据招标文件的规定，从商务文件和技术文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

(1)有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

⑤不同投标人的投标文件相互混装。

（2）关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

17.4.3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

17.4.3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和商务技术符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。在对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不能接触、比较和评价投标报价。

17.4.3.4报价符合性审查。评标委员会对投标人的报价文件进行符合性审查。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过商务技术符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.4.3.5编写评标报告，并确定中标供应商名单。

17.4.4  整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

17.5  在确定中标供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

17.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.  投标文件的修正

18.1  投标文件报价出现前后不一致的，修正的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

18.2同时出现两种以上不一致的，按照本条款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章17.4.3.2的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.  拒绝接收

19.1  投标人未在本章第14.2项规定的时间之前将投标文件送达至本章第14.3项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

19.2 投标人未在本章第14.4项规定的时间之前将投标样品送达至本章第14.5项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标样品。

20.  无效投标

★20.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人或投标文件不符合本章第3项规定的；

（2）投标文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）投标人报价不符合本章第11项规定或超过采购预算（包括分项预算）的或评标委员会认定属于17.4.3.4条规定的投标无效情形的；

（6）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（7）投标人出现本章第17.4.3.1项所述的投标文件将被视为无效的情形的；

（8）投标人出现本章第18.2项所述情形的；

（9）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（10）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（11）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（12）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

21.  废标

21.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

供应商家数计算规则：

①采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

②使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

- 六    合同授予

22.  中标供应商的确定

22.1  评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列中标候选供应商顺序，并依照次序确定中标供应商。

23.  中标通知书

23.1  评标结束后，在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

23.2  中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.  投标文件及投标样品的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

24.2  中标供应商的投标样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考，验收后由采购人退回。未中标供应商的投标样品由供应商在中标结果公布后2个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25.   签订合同

25.1 政府采购合同签订应遵照《中华人民共和国政府采购法》的有关要求。

25.2采购人和中标供应商应当在第二章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，按第六章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，均应在合同的签章处签章，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.3采购人不得向中标（成交）供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标（成交）供应商订立背离采购文件和中标（成交）供应商投标文件确定的标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的合同。

25.4政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.5政府采购合同签订后一个工作日内，由采购人将合同扫描件上传至南宁市电子化政府采购系统，由采购代理机构将合同扫描件上传到南宁市财政局备案系统。

25.6  中标通知书发出后，中标供应商无正当理由拒签合同的，采购人可追究中标供应商承担相应的法律责任。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

25.7  采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目招标文件要求的资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

25.8  中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

26.  履约保证金及质量保证金

本项目不收取履约保证金及质量保证金

- 七    其他事项

27.  解释权

27.1  本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

28.  需要补充的其他内容

28.1  为了帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小微企业参与政府采购活动提供金融服务。中标供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网“政府采购信用融资”专栏。

28.2  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第五章  投标文件格式

投标函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的        （项目名称）       项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、资格文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、技术文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）；

四、商务文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.4项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币                    （￥           元)的投标总报价，交货期（无分标时填写）：            ，提供本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第14.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）  拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：______________________________________________________________________________________。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

投标报价表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 总单价（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空, 否则按投标无效处理。

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加______单位的______项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标产品技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制采购需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。。

⑶当投标文件的技术参数低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

售后服务承诺书（格式）

(由投标人按本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“二、商务要求表”的售后服务要求自行填写。)

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制采购需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

法定代表人授权委托书（格式）

致：                       （采购代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

......

年    月    日

资格声明函（格式）

致：_                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_     (项目名称)     _     __（项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

- 第六章  合同条款及格式

南 宁 市 政 府 采 购

（项目名称）         合同

项目编号：

审批编号：[201 ]NCC

采购人：

中标供应商：

目  录

一、南宁市政府采购合同书

二、合同附件

- 中标通知书

- 招标文件货物需求一览表

- 招标文件的更改通知（如有）

- 投标函

- 投标报价表

- 投标产品技术资料表、商务条款偏离表

- 中标供应商澄清函

南宁市政府采购合同书

合同编号：              审批编号：[201 ]NCC

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据    年    月    日南宁市政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 货物名称：详见合同附件中投标报价表

1.2 数量（单位）：详见合同附件中投标报价表

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：详见合同附件中投标产品技术资料表（投标产品技术资料表与澄清函不一致的以澄清函为准）

1.4 技术参数：详见合同附件中投标产品技术资料表

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币　　　　　　   （￥　　　　　　）。（详见合同附件中投标报价表）

3.  交货要求

3.1 交货期：

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金

本项目无须交纳履约保证金。

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期    年（自交货验收合格之日起计）。

5.2 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在    小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.3 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.4 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.5 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.6 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

5.7 其他售后服务要求：   按投标文件商务条款偏离表及澄清函（商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准）内容执行。

6.  合同款支付

6.1 付款方式：

6.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向南宁市财政局提交完整且合格的支付申请材料；南宁市财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

6.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经南宁市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

6.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在5个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

10.6政府采购合同签订后，采购人和中标（成交）供应商应严格按照相关法律规定和合同要求履约验收。验收完成后应及时出具验收书或验收证明，不得无故拖延或附加额外条件。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

11.5政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）招标文件货物需求一览表；

（3）招标文件的澄清和修改；

（4）投标报价表；

（5）投标产品技术资料表、商务条款偏离表；

（6）中标供应商澄清函；

（7）其他与本合同相关的资料。

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5 本合同一式三份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，广西国建项目管理有限公司一份。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

统一社会代码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：    年    月    日

# 第七章  质疑材料格式

## 一  质疑函（格式）

一、被质疑人：

二、质疑环节：

三、质疑供应商基本信息

质疑供应商名称：

地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

四、质疑项目基本情况

1.质疑项目的名称 ：

2.质疑项目的编号：

3.质疑项目的分标号：

五、质疑事项具体内容

质疑事项1：

质疑事项1的事实依据：

质疑事项1的法律依据：

质疑事项1的相关请求：

质疑事项2：

质疑事项2的事实依据：

质疑事项2的法律依据：

质疑事项2的相关请求：

……

六、授权委托书（原件1份，委托代理时提交，材料附后。）

质疑供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

提起质疑的日期：     年   月   日

说明：1.根据质疑环节及内容填写“被质疑人：”。对采购文件中的采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法等）、采购过程中的资格审查、符合性审查等具体评审情况以及中标或者成交结果的质疑，“被质疑人：”处填写采购人名称；对采购文件中的采购执行程序、采购过程中的采购执行程序的质疑，“被质疑人：”处填写采购代理机构名称。

2. “质疑环节:”在下列内容中选一项填写：采购文件（采购需求）、采购文件（采购执行程序）、采购过程（资格审查、符合性审查等具体评审情况）、采购过程（采购执行程序）、中标或者成交结果。

3.质疑事项的事实依据应列明权益受到损害的事实和理由；

4.质疑事项的法律依据应列明质疑事项违反法律法规的具体条款及内容。

## 二  质疑证明材料（格式）

质疑项目的名称：

项目编号：

一、质疑事项1证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

二、质疑事项2证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

三、……

质疑供应商（公章）：

提起质疑的日期：     年   月   日

（后附质疑事项证明材料的具体文件）