广 西 科 文 招 标 有 限 公 司

公开招标文件

项目名称：玉林市南流江流域微型水质自动站采购

项目编号：YLZC2020-G1-10089-KWZB

采购人：玉林市生态环境局

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2020年 5月

目    录

- 公开招标公告（投标邀请函）……………………………2

- 招标项目采购需求…………………………………………4

- 投标人须知…………………………………………………21

- 评标办法及标准……………………………………………33

- 政府采购合同主要条款……………………………………36

- 投标文件格式………………………………………………43

- 第一章  公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现对玉林市生态环境局的玉林市南流江流域微型水质自动站项目进行公开招标，现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、项目名称：玉林市南流江流域微型水质自动站采购

二、项目编号：YLZC2020-G1-10089-KWZB

- 三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：玉林市南流江流域微型水质自动站8套。（其中每套包括：多参数在线分析仪（温度、PH、溶解氧）1套、氨氮在线分析仪1台、总磷在线分析仪1台、采配水系统1套、系统集成1套、数据传输系统1套、空调2套、视频监控2套、防雷1套、水站站房1套、设备运维1项），具体内容服务详见招标文件。

- 采购项目预算金额（人民币）：720万元。

五、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号）。

六、合格投标人的资格要求：

①符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定, 国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物，且具备独立法人资格的供应商；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；③在参加政府采购活动期间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

七、招标文件的获取：

1.发售时间：2020年5月27日至2020年6月2日（工作日）上午8：00-12：00；下午3：00-6：00。

2.发售地点：广西科文招标有限公司玉林分公司（广西玉林市玉州区人民东路东222号）。

3.售价：招标文件工本费每套250元，售后不退。

4.获取招标文件的方式：法定代表人或委托代理人持本人身份证原件（非法定代表人需携带法定代表人授权书原件，加盖单位公章）前来购买。

八、投标截止时间和地点：

投标人应于2020年6月16日北京时间10时00分前将投标文件密封送交到广西科文招标有限公司玉林分公司（广西玉林市玉州区人民东路东222号）开标厅，逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理。

九、开标时间及地点：

本次招标将于2020年6月16日北京时间10时00分在广西科文招标有限公司玉林分公司（广西玉林市玉州区人民东路东222号）评标室开标，投标人须派法定代表人（或委托代理人）出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人要出席应携带单位授权委托书原件）。

十、联系事项：

1.采购人名称：玉林市生态环境局    地址：玉林市人民东路200号

联系人：廖海瑜           联系电话：0775-2682093

2.采购代理机构名称：广西科文招标有限公司   地址：广西玉林市玉州区人民东路东222号

项目联系人：陈文献                         联系电话：0775-2685358

3.监督部门: 玉林市财政局   电话:0775-2697961

十一、公告期限：本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

十二、网上查询地址：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、

广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）

广西玉林市人民政府门户网站（www.yulin.gov.cn）

广西科文招标有限公司

2020年5月26日

- 第二章  招标项目采购需求

说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

4、根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则相应投标无效。

5、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。

6、本项目核心产品为“多参数在线分析仪”。

| 序号 | 货物名称 | 总数量 | 技术参数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多参数在线分析仪（温度、PH、浊度、溶解氧） | 8套 | pH 玻璃电极法 | 2.2.1 pH值 1) 测量原理： 玻璃电极法 2) 量程范围： 0~14 pH 3) 精确度： ±0.1pH 4) 分辨率： 0.01pH 5) 重复性： ±0.01pH 6) 漂移性： ±0.05pH 7) 响应时间： ≤15S 8) MTBF ： 1440H 无故障 9) *资质认证：取得CCEP 中国环保认证证书和IP68 防护等级认证证书，提供相关认证证书复印件并盖投标人公章。 |  |
|  |  |  | 温度：温度传感器法 | 2.2.2水温 1) 测定方法：热电阻/热电偶 2) 量程：0～60℃，可调 3) 准确度：±0.1℃ |  |
|  |  |  | 浊 度:光散射法 | 2.2.3 浊度 1) 测量原理： 90 度散射光 2) 量程范围： 0~4000NTU 3) 精确度： ±3% 4) 分辨率： 0.01/0.1 5) 重复性： ±0.5% 6) 漂移性： ±0.5% 7) MTBF ： 1440H 无故障 8) *资质认证：取得CCEP 中国环保认证证书和IP68 防护等级认证证书，提供相关认证证书复印件并盖投标人公章。 |  |
|  |  |  | 溶解氧 ：荧光法 | 2.2.4溶解氧 1) 测量原理： 荧光法光学技术 2) 量程范围： 0~20mg/L ; 0~200% 3) 精确度： ±0.3mg/L 4) 分辨率： 0.01mg/L 5) 重复性： ±0.05mg/L 6) 漂移性： ±0.2mg/L 7) 响应时间： ≤60S 8) MTBF ： 1440H 无故障 9) *资质认证：取得CCEP 中国环保认证证书和IP68 防护等级认证证书，提供相关认证证书复印件并盖投标人公章。 |  |
| 2 | 氨氮在线分析仪 | 8台 | 水杨酸分光光度法 | 测量方法 | *水杨酸分光光度法 |
|  |  |  |  | 测量范围 | 0-2mg/L；0-10mg/L；0-50mg/L；0-125mg/L；具备量程自动切换功能；具备量程扩展功能。 |
|  |  |  |  | 重复性 | *≤1% |
|  |  |  |  | 示值误差 | *≤±5% |
|  |  |  |  | 实际水样 比对准确度 | *实际水样比对： 水样浓度≤2.0mg/L，不超过±0.15mg/L； 水样浓度＞2.0mg/L,不超过±6% |
|  |  |  |  | 仪器尺寸 | *仪器要求小型化， 核心检测单元（不含预处理系统）不得大于： 420*240*300mm（长宽高） |
|  |  |  |  | 检出限 | 0.01mg/L |
|  |  |  |  | 检测周期 | 仪器测量周期小于15分钟，出数时间小于10分钟 |
|  |  |  |  | 试剂耗量 | 0.8mL/次 |
|  |  |  |  | 零点漂移（24h） | *±0.01 mg/L |
|  |  |  |  | 量程漂移（24h） | *±0.2%F.S. |
|  |  |  |  | 平均无故障连续运行时间 | ≥1440h/次 |
|  |  |  |  | 测量间隔 | 可1-24h间隔测量、整点测量、远程控制测量、流量触发启动测量 |
|  |  |  |  | 仪器运行日志 | *在日志中实时记录每一步采水、各端口进液、消解温度变化、比色电压、清洗排液等细节操作，以备在各级环保检查中核查。（要求提供国家授权的省级（含）以上计量检定机构或计量院出具的检测报告） |
|  |  |  |  | 仪器重量及体积 | 重量≤20kg 体积≤35L |
|  |  |  |  | 工作环境 | 温度范围为（5～40)℃ ;湿度范围65±20%(不结露）。 |
|  |  |  |  | 电源供应 | 100-230V±10%，AC 50/60Hz |
|  |  |  |  | 打印机配置 | *要求配置柜内安装58mm微型热敏打印机。 可打印检测结果包括：检测时间、检测指标、检测浓度、监测类型等内容。 |
|  |  |  |  | 绝缘阻抗 | 20MΩ，耐电压：无异常现象（电弧和击穿等） |
|  |  |  |  | 无线网络接入功能 | 要求仪器具备无线网络接入功能，可连接现场WIFI将仪器直接接入专用网络平台。 |
|  |  |  |  | 模拟输出 | 2路模拟电流输出：0/4-20mA（最大负载不超过500欧姆） |
|  |  |  |  | 数字输出接口 | RS485/RS232接口，MODBUS协议 |
|  |  |  |  | 监控平台质控核查功能 | 具备通过监控平台对仪器进行远程质控核查功能，包括远程标定仪器、远程做样、远程质控核查、远程智能诊断故障功能；运营企业及监管部门可通过平台和手机APP随时随地查看仪器状态、历史数据和详细运行日志，根据权限下达远程巡检和质控核查指令。 |
|  |  |  |  | 仪器质控参数监管功能 | 要求仪器具备质控参数的监管功能：仪器的核心质控参数，如消解温度、比色温度、消解时间、比色时间等须通过平台的动态密码进行管控，不允许运营人员自行更改；所有涉及仪器质控参数更改的操作都必须在平台中自动记录及备案。 |
|  |  |  |  | 产品认证要求 | *通过国家环保部CCEP认证检测，并提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心所出具的检测报告加盖投标人公章。 |
| 3 | 总磷在线分析仪 | 8台 | 钼酸铵分光光度法 | 测量方法 | *过硫酸钾氧化-钼酸铵分光光度法 |
|  |  |  |  | 测量范围 | 0-2mg/L，0-10mg/L，0-50mg/L，0-250mg/L；具备量程自动切换功能；具备量程扩展功能。 |
|  |  |  |  | 重复性 | *±2% |
|  |  |  |  | 直线性 | *≤±1% |
|  |  |  |  | 实际水样 比对准确度 | *±8% |
|  |  |  |  | 仪器尺寸 | *仪器要求小型化， 核心检测单元（不含预处理系统）不得大于： 420*240*300mm（长宽高） |
|  |  |  |  | 检出限 | 0.01mg/L |
|  |  |  |  | 检测周期 | 35分钟，当消解温度到达120度后，消解时长10分钟时，仪器测量周期小于35分钟，出数时间小于30分钟 |
|  |  |  |  | 试剂耗量 | ≤0.8mL/次 |
|  |  |  |  | 零点漂移（24h） | *±1%F.S. |
|  |  |  |  | 量程漂移（24h） | *±2%F.S. |
|  |  |  |  | 测量间隔 | 可1-24h间隔测量、整点测量、远程控制测量、流量触发启动测量 |
|  |  |  |  | 仪器运行日志 | 在日志中实时记录每一步采水、各端口进液、消解温度变化、比色电压、清洗排液等细节操作，以备在各级环保检查中核查。 |
|  |  |  |  | 质量控制 | 要求仪器具备空白样核查、质控样核查、平行样核查功能，同时具备未来加标回收核查功能端口。 |
|  |  |  |  | 仪器重量及体积 | 重量≤20kg 体积≤35L |
|  |  |  |  | 工作环境 | 温度范围为（5～40)℃ ;湿度范围65±20%(不结露）。 |
|  |  |  |  | 电源供应 | 100-230V±10%，AC 50/60Hz |
|  |  |  |  | 打印机配置 | 要求配置柜内安装58mm微型热敏打印机。 可打印检测结果包括：检测时间、检测指标、检测浓度、监测类型等内容。 |
|  |  |  |  | 绝缘阻抗 | 20MΩ，耐电压：无异常现象（电弧和击穿等） |
|  |  |  |  | 无线网络接入功能 | 要求仪器具备无线网络接入功能，可连接现场WIFI将仪器直接接入专用网络平台。 |
|  |  |  |  | 模拟输出 | 2路模拟电流输出：0/4-20mA（最大负载不超过500欧姆） |
|  |  |  |  | 数字输出接口 | RS485/RS232接口，MODBUS协议 |
|  |  |  |  | 监控平台质控核查功能 | 具备通过监控平台对仪器进行远程质控核查功能，包括远程标定仪器、远程做样、远程质控核查、远程智能诊断故障功能；运营企业及监管部门可通过平台和手机APP随时随地查看仪器状态、历史数据和详细运行日志，根据权限下达远程巡检和质控核查指令。 |
|  |  |  |  | 仪器质控参数监管功能 | 要求仪器具备质控参数的监管功能：仪器的核心质控参数，如消解温度、比色温度、消解时间、比色时间等须通过平台的动态密码进行管控，不允许运营人员自行更改；所有涉及仪器质控参数更改的操作都必须在平台中自动记录及备案。 |
|  |  |  |  | 产品认证要求 | *通过国家环保部CCEP认证检测，并提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心所出具的检测报告加盖投标人公章。 |
| 4 | 采配水系统 | 8套 | 采水单元 1、 采水方式：浮筒/船/浮标式 2、 采水设计：具备双泵/双管路轮换功能，配置双泵/双管路采水，一备一用；可进行自动或手动切换，满足实时不间断监测的要求。具有管道反冲洗和自动排空管道功能，采水完成后系统自动排空管道并清洗，清洗过程不对环境造成污染。除藻装置可以定期自动或手动操作，配合清洗水和压缩空气，通过控制总管路及配水管路的电动阀门，可分别对外部采水管路和内部配水进行反冲洗，以防止管路堵塞，并达到对管路的除藻作用。确保采水位置在水面下0.5米至1米之间。 3、 采水泵：满足建设点位落差和输送距离、输送压力的要求。 4、 采水管道：材质应有足够的强度，可以承受内压和外载荷，具有极好的化学稳定性、重量轻、耐磨耗和耐油性强。设有压力监控装置，控制单元通过该装置实时监控采水单元的运行状态。 5、根据每个点位具体的水文、地形和地质情况进行合理的采水方案设计。 配水和预处理单元要求 1、 配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求。 2、 所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量。 3、 配水单元的所有操作均可通过控制单元实现运行控制，并可以接受平台端的远程控制。 4、 能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能。 5、 配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试。 6、 多参数检测池、预处理装置单元和配水单元等均具有自动清洗功能。 7、 针对不同分析仪器（水质多参数、氨氮、总磷）分别进行水样预处理。 8、 具备可扩展功能，水站预留不少于1 台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口。 9、 配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响。 10、 能配合系统实现水样分配、预处理、故障报警、关键部件工作状态和反控等功能。 |  |  |
| 5 | 系统集成 | 8套 | 基本要求 1、具有仪器关键参数、工作环境参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令； 2、能够实现对氨氮、总磷水质自动分析仪器进行自动标样核查、自动加标回收率测试等质控功能，并具备自动留样功能； 3、具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警信息； 4、 具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式； 5、 具备断电再度通电后自动排空水样、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能； 6 、确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输； 7、 系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要可增加新的监测参数，并方便仪器安装和接入； 8、存储不少于1年的原始数据和运行日志； 9、水质自动分析仪器（多参数外）及控制单元须具有三级管理权限； 10 、具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台。 11、 集成系统与监测仪器具备物联网接入功能，可在远端通过WEB界面与手机APP对仪器与设备进行远程闭门维护和巡检核查。可通过物联网监控站内各设备的运行状态及数据指标。 12、 要求可完整展示每个站点的各项监测与运营数据，排污预警，按要求生成统计报表，并进行数据分析。 控制单元 1 、必须支持中文显示，操作方便。 2、 具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统。 3、 具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台。 4 、实现对单一控制点（阀、泵等）进行调试，对采水单元、配水及预处理单元、分析单元等的控制，并将控制点状态信息，以及水泵的开关状态等记录和显示。 5、 具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能。 6、 具备对留样单元的留样、排样的控制功能。 7、能够实时采集视频信息并传输至中心平台，能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能。 8、 控制器输入输出接口余量有不少于1路，以便以后扩展。 9、 控制器符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。 10、 具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置。 11、 具备各仪器监测结果、仪器状态参数、工作环境参数、运行流程、报警信息等显示的功能。 12、 具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。 13、 采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存。 14、 采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存。 15、 断电后能自动保存历史数据和参数设置。 16、 采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求。 17、 具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。 18、 工业计算机要求：CPU主频≥新赛扬4核1.99GHz、内存≥4GB，硬盘容量≥500GB，显示器≥15英寸，通讯接口：不少于6 个COM 口，不少于1个并口，不少于2 个网口。 19、 集成控制系统要求采用Linux操作系统，C/S构架控制软件，可直接连接专用网络平台，通过APP端以及WEB端实现闭门维护（无需人员进入的远程维护功能）。要求提供系统界面截图。 |  |  |
| 6 | 数据传输系统 | 8套 | 数据采集与传输软件： 应能按照采购人指定的传输协议要求，将所有监测数据传输至指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。 数据采集应完整、准确、可靠，监控现场各设备状态，并以图形化的界面显示其运行状态，同时能够对数据采集和控制单元的参数进行设置，具备自检和死机自动恢复功能。 应具备自动采集数据功能，包括监测设备数据、传感器数据、集成控制数据等信息，采集的数据应自动加数据有效性标识，异常监测数据能自动识别，并按设定频次定时主动上传至中心平台； 应能采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存； 应能采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存； 应能够实时采集视频信息并传输至中心平台； 断电后应能自动保存历史数据和参数设置。 应采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求； 应具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。 应能按通信协议要求定时主动上传历史数据、日志记录和环境参数记录、异常信息记录如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息。 应具有仪器关键参数上传、远程设置、远程校时功能，并能按要求接受、处理和反馈远程控制命令，如远程标定、仪器参数设置、标样核查、远程单元控制等，配水单元的所有操作均可接受平台端的远程控制。 VPN防火墙： 性能和容量; 防火墙吞吐量; 最大吞吐量≥4Gbps. VPN吞吐量; VPN最大吞吐量≥300Mbps. 并发连接数; 并发连接数≥20万. 网络接口; 4个千兆兆电口；. 电源; 直流12V 60W单电源. 部署模式; 支持网关/单臂方式部署. *系统可靠; 支持双系统，支持故障时启动备份系统； 支持通过管控平台下发指令切换至备份系统； （投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图）. 预配置向导; 引导用户完成SD-WAN网关（以下简称“CPE”）与管控平台建立连接所需配置。配置下发后自动保存。 支持通过静态公网IP、PPPoE、DHCP、4G方式连接管控平台。. *零配置上线; CPE与管控平台建立连接并认证通过后可自动获取所属的完整配置，不需要分支本地人员人工配置；（投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图）. 支持通过预配置向导上线； 支持通过批处理脚本上线； 支持专线/DHCP/PPPoE/4G场景下的零配置上线 （投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图）. *DNS; 支持DNS代理； 支持内网DNS访问路径优化； DNS静态代理，CPE上可配置域名与IP的映射，并响应内网DNS请求。 （投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图）. *故障线路切换; 链路出现故障时立即切换到备份线路并上报管控平台； 主链路故障修复后，由管控平台下发切换指令从备份链路切回主链路。 （投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图）. *业务控制; 支持IP/MAC地址绑定； 支持多个LAN共享一个三层网段； 支持DCHP多段定义地址池； （投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图）. *自动化运维; CPE的配置增删改查由管控平台统一进行，本地不再需要专门的管理员去维护； CPE的系统升级、特征库升级等也由管控平台统一进行，本地不再需要专门的管理员去维护； CPE会将自身的系统信息、网络信息、隧道信息、故障信息等数据定时上报到管控平台。. *接口; 支持物理子接口、VLAN接口、隧道接口、4G接口、WiFi接口；. *接口支持WAN/LAN互转，不限制接口的WAN/LAN属性； （投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图）. *WIFI; 支持四个WiFi接口：WLAN1、WLAN2、WLAN3、WLAN4； 支持WIFI用户监控、监控信息包括用户名、IP、MAC、在线时长、SSID； 支持设备预配置保存到本地，并实现控制器获取WIFI配置接口； （投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图）. *4G; 支持4G上网、自动获取IP、DNS、网关信息； 支持向管控平台上报4G接口的名称、4G数据卡的状态（插卡无法识别或未插卡）、4G网络的连接状态（未连通或是连通以及信号强度）； （投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图）. DHCP; 支持作为DHCP服务器为内网用户分配IP地址、网关及DNS；. 支持为内网分配多个不同的网段。. 路由; 支持静态路由、策略路由； 静态路由、策略路由支持多出口主备或负载均衡； 支持双向流量控制；. *智能选路; 支持基于全网路径的探测，可探测全网链路的丢包率、时延、抖动、跳数； 当链路探测对象连续失败确定链路故障，或者是链路质量过差不可用时，会切换到当前可用的链路。 （投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图）. VPN; 支持自动VPN； 支持IPSec VPN； 支持VPN地址池。. NAT; 支持基于业务的NAT策略。. QoS; 支持对业务进行高中低优先级定义； 支持对业务的流量设置保证带宽和最大带宽； 支持对高优先级的业务进行优先保障。. 防火墙; 支持按不同安全级别划分安全域； 支持下一代防火墙功能，可基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址/地区、目的地址/地区、服务、应用、时间下发安全策略；. 应用感知; 预置应用识别特征库，支持超过3000种应用特征，并支持由管控平台统一升级应用识别特征库； 关联安全策略可实现基于应用的管控及可视化展示。. *入侵防护; 支持漏洞防护及防间谍软件； 通过漏洞防护功能，配合安全策略可以对特定的网络、服务、应用、用户进行识别，对隐藏在正常数据中利用漏洞的异常行为进行阻断。同时，漏洞防护功能集成了暴力破解防护，可实现针对FTP、SMTP、POP3、IMAP、MYSQL协议的暴力破解防护功能。 通过防间谍软件功能，配合安全策略可针对木马后门、病毒蠕虫、僵尸网络对特定网络、服务、应用、用户进行防护，拦截间谍软件的攻击行为。 （投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图）. URL过滤; 支持本地URL识别，通过URL分类识别能够快速发现并识别可疑网站，能有效的防御挂马网站、钓鱼网站； 识别已被植入木马的傀儡主机，切断其与外界的通信，消除风险； 通过对高风险网站如色情、赌博等类别网站的控制，减少与挂马、钓鱼网站的接触机会，降低风险。. |
| 7 | 空调 | 16套 |  品牌2P冷暖空调，具备来电自启动功能。 |  |  |
| 8 | 视频监控 | 16套 | （1） 设备用途：主要用于室外安保 实时摄像监控 （2） 配置要求： 数字摄影分室外安保实时摄像监控系统 （3） 技术参数： 数据采集传输： 采集的图像及录像可存储于数据采集终端，存储量大于2周，并可自由扩展，可循环覆盖数字图片数据通过3G无线或有线宽带实时远程监控。 温度范围：-20℃～50℃，湿度范围：0～100%。 视频监控单元 1具有实时远程监控功能，可实现全方位、多视角、全天侯式监控。 2视频监控前端存储，至少满足1个月的存储能力。 3视频监控设备要求：  最高分辨率可达1920×1080 @ 25 fps,在该分辨率下可输出实时图像  支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码  码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求  支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加  支持OSD颜色自选  采用高效红外灯,使用寿命长, 照射距离可达10-30米  支持smart IR,防止夜间红外过曝  支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储  带S型号支持内置麦克风,支持音频输出,可支持双向音频  ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控  支持日夜两套参数独立配置  支持PoE供电功能  造型小巧美观  具有三轴调节功能,方便工程安装  支持3D数字降噪,支持120dB超宽动态  支持三码流,支持手机监控  支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境  支持智能报警:越界侦测,区域入侵侦测  支持智能后检索,配合NVR支持事件的二次检索分析  支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试  支持HTTPS等安全认证,支持创建证书  符合IP66级防尘防水设计,可靠性高  防暴等级支持IK08 |  |  |
| 9 | 防雷 | 8套 | 提供三级避雷装置及通讯防雷 最大放电电流：40kA 最大持续工作电压：385V 标称放点电流：15kA 电压保护水平：1.8kV 防护等级：IP20 |  |  |
| 10 | 固定式站房 | 8套 | 外形尺寸：5000 mm（长）×3000 mm（宽）×3200 mm（高） （业主方可根据现场情况更改站房结构及面积） 站房地面标高（±0.00）能够抵御100年一遇的洪水。 场地平整：基础至老土层并满足操作面，C10垫层，大放脚砖砌体基础。 室内布置排水沟及预埋管位置。 外墙面：吊直、套方、冲筋、抹灰（掺20%水泥重的107胶）、保温、贴高级面砖。 内墙面、天棚：混合砂浆，腻子刮两遍找平，打磨，刷底漆一遍，面漆两遍。 地面采用600*600地板砖铺设。 屋面防水：做防水处理。 窗：合理布置80系列中空推拉塑钢窗，要求表面洁净，密封胶表面平整光滑，厚度均匀，窗内侧加纱窗，外侧加不锈钢防盗网，并保证牢固。 门：成品防盗门，划线，立门框，安装门扇附件，必须符合设计要求，并保证牢固。 水、电安装：熟悉规范，留心预留预埋防水套管、穿墙套管，排水孔洞、设备基础预留孔洞及预埋件等。 供电：从附近引入380V交流电进入站房，现场必须做好防止漏电的保护措施，严格执行接地、接零和使用漏电开关要求。根据仪器、设备的用电情况，在380V供电条件下总配电采取分相供电：一相用于照明、空调及其他生活用电（220伏特）；一相供专用稳压电源为系统用电（220V）。同时在站房配电箱内还保留一到两个三相（380伏V）和单相（220V）电源接线端子备用 照明系统：安装照明灯，满足节能及室内照明要求，室内电路走暗线，合理布置配电箱、多个三孔+二孔插座。 站房暖通：应配备冷暖空调，室内温度应当保持在5～28℃，湿度在60%以内。 站房的选址和用地问题，需中标人协调沟通征用，其所涉及一切土地使用费由中标人自行承担。 |  |  |
| 11 | 设备运行服务 | 8项 | 设备运行服务费 站房的选址和用地问题，由中标人和村民协调沟通征用，其所涉及的一切费用由中标人自行承担。 （一）运维周期 本项目运维周期自项目正式运行之日起2年。 （二）运维主要工作内容 （1）对各站点（固定站、浮标站）每周至少进行一次现场运维巡检工作； 每个月对各个站点流量进行手工检测； （2）按照国家标准，水质自动在线监测仪应定期校正（标定）； （3）按照国家标准，周期性进行分析仪表质控检查工作； （4）按照国家标准，每月至少对各集成系统进行维护，包括水质监测系统、动力环境监测系统和视频监控系统。 （三）现场巡检 对自动监测站应定期进行巡检，现场检查自动站各部分的运转情况，并记录巡检情况。每次对监测子站巡检时应包括： a）检查自动监测站的接地线路是否可靠，排水排气装置工作是否正常，各管路是否漏液体及试剂消耗情况。 b）检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，各分析仪器采样是否正常。 c）检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常。 d）检查仪表供电、过程温度、搅拌电机、传感器、电极以及工作时序等是否正常，检查有无漏液，管路里是否有气泡等。 e）检查避雷设施是否可靠，站房是否有漏雨现象，站房外围的其他设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行。 f）定时对系统软件、水质监测软件、查杀毒进行升级更新，确保在用计算机系统及备份计算机系统的硬、软件的正常运行。 g）停机时间超过24h，重启时应对各仪表进行重新校准。停机期间，需清除仪表管路内的所有试剂并排空。有测量电极的，应取下并将电极放入保护液中存放，再次运行时需重新校准。 （四）系统检修 1、保养检修 根据系统运行的环境状况，在规定的时间对系统正在运行的仪器设备进行预防故障发生的检修。在有备份仪器的保障条件时，应用备份仪器将监测子站中正在运行的监测分析仪器设备替换下来，如没有备份仪器保障条件时，可到现场进行保养检修。保养检修计划应根据系统仪器设备的配置情况和设备使用手册的要求制定。 a）自动监测站的监测仪器设备每年至少进行1次保养检修。 b）按厂家提供的使用和维修手册规定的要求，根据使用寿命，更换监测仪器中的灯源、电极、蠕动泵、传感器等关键零部件； c）对仪器电路各测试点进行测试与调整； d）对仪器进行液路检漏和压力检查；对光路、液路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理。 e）对仪器的输出零点和满量程进行检查和校准，并检查仪器的输出线性。 f）在每次全面保养检修完成后，或更换了仪器中的灯源、电极、传感器等关键零部件后，应对仪器重新进行多点校准和检查，并记录检修及标定和校准情况。 g）对完成保养检修的仪器，在确认仪器运行考核通过后，仪器方可投入使用。 2、故障检修 故障检修是指对出现故障的仪器设备进行针对性检查和维修。故障检修应做到： a）应根据所使用的仪器结构特点和厂商提供的维修手册的要求，制定常见故障的判断和检修的方法及程序。 b）对于在现场能够诊断明确，并且可由简单更换备件解决的问题，如电磁阀控制失灵、泵管破裂、液路堵塞和灯源老化等问题，可在现场进行检修。 c）对于其他不易诊断和检修的故障，应将发生故障的仪器或配件送实验室进行检查和维修。若有备份仪器，则在现场用备份仪器替代发生故障的仪器。 d）在每次故障检修完成后，应根据检修内容和更换部件情况，对仪器进行校准。对于普通易损件的维修（如更换泵管、散热风扇、液路接头或接插件等）只做零/跨校准。对于关键部件的维修（如对运动的机械部件、光学部件、检测部件和信号处理部件的维修），应按仪器使用手册的要求进行线性检查、校准，并详细记录检修及检查、校准情况。 |  |  |
| 商务最低要求表 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1、质保期：自验收合格日起整机原厂免费质保期（全保，包含人工费、零配件更换、维修、软件升级、更换模块等各项费用）1年，质保期后免费提供软件升级、更换模块服务，质保期外免收上门服务费，只收取零配件费用。如需更换零配件按厂家出厂价提供。 2、在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，中标人无偿维修。三个月内如有严重质量问题整机包换，如涉及失效零件更换，该零件应由中标人免费提供。国内可提供部件更换，原厂专业维修。 3、保修期外负责仪器的终身维修。 |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1、中标人提供供货、安装、调试及培训服务，产生的一切费用由中标人承担； 2、免费送货上门，免费由工程师现场安装、调试和技术指导； 3、在用户地点免费现场培训2～3名相关人员至掌握仪器设备操作及日常维护； 4、采购人配合中标人在用户处的调试。所需工具、器材由中标供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收； 5、中标人必须提供所有设备完整技术资料。技术资料必须包括技术规格和指标、各部件型号和参数清单，操作使用说明手册，注意事项，设备维护和故障处理手册； 6、中标人提供技术支持，出现问题时2小时内响应，给出最快的解决方案；在接到采购人仪器报修通知后，在24小时内予以应答，一周内现场维护。如有需要经双方协商，24个小时内到现场解决问题； 7、提供长期售后保障，中标人每年免费现场巡检1次并出具巡检报告； |  |  |
| 交付使用时间及交付地点 |  |  | 自签订合同之日起，在150天内安装调试完毕并验收合格； 地点：广西区采购人指定地点。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 自合同签订之日起 15日内，采购人支付中标人合同款的40%；货到现场交货完毕后，采购人支付中标人合同款的30%；设备安装完成正常运行，由采购人组织验收小组验收后，采购人向中标人支付合同款的25%；合同金额的5%作为本合同的履约保证金，设备正常使用24个月后，采购人应在7个工作日内无息退还。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、投标人必须保证提供的货物是全新的、未使用过的产品。 2. 投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实逐项填写技术响应、偏离情况说明表。 3.投标报价必须包括设备的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、验收、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等。 |  |  |
| 投标人的资信要求 |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 符合节能、环保等政府采购政策要求。 |  |  |
| 其它加分条件 |  |  | 详见评标办法及标准。 |  |  |

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：玉林市南流江流域微型水质自动站采购 项目编号：YLZC2020-G1-10089-KWZB 采购项目预算金额（人民币）：720万元。 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按收费标准向中标人收取。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：无。 |
| 4 | 现场踏勘：无 |
| 5 | 演示时间及地点：无 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误、有不合理要求的或者其他违法内容的，应当于投标截止时间10日前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面疑问；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 7 | 投标文件组成：投标文件正本1 份；副本5份 |
| 8 | 投标截止时间及地点：投标人应于2020年6月16日北京时间10时00分前将投标文件密封送交到广西科文招标有限公司玉林分公司（广西玉林市玉州区人民东路东222号）开标厅，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。 |
| 9 | 开标时间及地点：本次招标将于2020年6月16日北京时间10时00分在广西科文招标有限公司玉林分公司（广西玉林市玉州区人民东路东222号）评标室开标，投标人须派法定代表人（或委托代理人）出席开标会议。 |
| 10 | 评标办法及标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内发布中标公告和发出中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn/)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、广西玉林市人民政府门户网站（www.yulin.gov.cn） |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 采购资金来源：预算资金。 |
| 14 | 付款方式：财政部门统一拔付 |
| 15 | 投标文件有效期：60天 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于招标代理机构。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

▲联合体投标要求（注：本项目不接受联合体投标）：

⑴两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

⑵以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

⑶联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本采购代理机构。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

⑷投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

⑸联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审核、符合性审查的不同投标人参加同一分标投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有或生产厂商所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工或生产厂商正式员工）。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料

3.1质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

3.2供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3招标代理机构和招标单位接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址与招标公告的联系方式相同。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标截止时间10日前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件四部份组成，其中资格文件独立装订成册，其余尽量装订成一册，密封递交。

1.资格文件：

▲实质性要求的资格材料：

（1）投标声明书 (格式见第六章)；

（2）投标人有效的营业执照副本内页复印件[要求清晰反映营业执照或者注册登记证书含本次采购服务的经营范围]（加盖单位公章）；

（3）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（投标截止时间前将这两个网站的查询结果截图打印出来放入投标文件中，并加盖单位公章）；

（4）投标截止之日前半年内供应商连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》，新成立不足三个月的供应商按实际情况提供；（必须提供）；

（5）投标截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》，新成立不足三个月的供应商按实际情况提供；（必须提供）；

（6）投标供应商 2019 年的年度财务报表复印件（可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料）；2020年新成立的企业按实际情况提供；（必须提供）；

（7）投标供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的投标声明书（格式附后）；（必须提供）；

（8）投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书。

2.资信/商务文件：

▲实质性要求的资信/商务材料：

（1）法定代表人身份证复印件；

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（委托代理时必须提供）(格式见第六章)；

（3）招标项目采购需求中要求必须提供的材料；

（4）商务响应表（格式见第六章）。

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（6）类似案例成功的业绩（投标人或生产厂商同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）。

（7）投标人或生产厂商的信誉、荣誉证书。

（8）投标人或生产厂商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。

（9）投标人或生产厂商认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

（10）节能产品证明文件、环保产品证明文件。

（11）投标人情况介绍。

（12）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（13）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（14）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（15）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）。

（2）投标人或生产厂商拥有主要装备和检测设施的情况及现状。

（3）产品出厂标准、质量检测报告。

▲（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

（5）设备配置清单（均不含报价）。

▲（6）技术响应表。

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案。

（8）技术服务、技术培训、运维及售后服务的内容和措施。

▲（9）项目实施人员一览表。

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施。

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函必须由法定代表人或（委托代理人）签名并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；

▲3. 投标人须就《货物需求一览表》中所有货物和服务内容作完整唯一报价。有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致履约保证金被没收。但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5. 投标人有下列情形之一的，将向政府采购监督管理部门汇报，依法予以处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将投标文件装订成册成正本1份，副本5份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件作无效投标文件处理。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将投标文件正、副本（正本一份、副本五份）一并装入一个投标文件袋内加以密封 (投标人应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中)，在每一封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可）。

投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件、资信/商务文件或者技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2. 逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理，由此造成的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格性审查和符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，或者未在规定时间内购买招标文件的。

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的，或未按招标文件规定要求签署、盖章。

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

（5）项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件或不符合法律、法规要求或投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

- 4.投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- 5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

- （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- （2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其法定代表人（或委托代理人）参加开标会并签到，未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。参加截标会的投标人法定代表人或其法定代表人（或委托代理人）必须持有效资格、资信证明文件（法定代表人凭身份证或授权委托代理人持法人授权委托书原件及身份证）按时签到并接受身份验证，资格证件不齐全的，投标文件将被拒绝。投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家，应予废标。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5.公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中投标报价表内容与投标文件中投标函相应内容不一致的，以投标函报价为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，采购代理机构将按规定以书面形式向政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门审核后作相应处理。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、广西玉林市人民政府门户网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，报告给同级财政部门，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

- （3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

中标服务费

（1）领取中标通知书前，中标人应按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》货物类收费标准向广西科文招标有限公司一次性付清中标服务费。

- 第四章  评标办法及标准

本项目评标方法：综合评分法

一、评标原则

(一)评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、系统集成设计方案、政策功能等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

(四)按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

①对投标人认定为小型和微型企业且所投产品为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的中小企业声明函为准），投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；

②投标人为大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标的，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上（含30%）的（投标人须于《联合投标协议书》中明确约定小型、微型企业的协议合同金额及所占比例，该金额应与投标报价表所报金额对应一致），联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

③除上述情况外，评标报价=投标报价。

(五)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1．价格分………………………………………………………………………………………30分

价格分计算公式：

投标人最低有效评标报价金额（万元）

某投标人价格分　=  ———————————————————×30分

某投标人有效评标报价金额（万元）

2.技术分 …………………………………………………………………………（30分）

基本分【投标文件完全满足《招标项目采购需求》的所有技术指标[其中（多参数、氨氮、总磷在线分析仪）]能提供有效的第三方质检部门出具的检测报告及相关证明材料的，得30分】。

（1）在《招标项目采购需求》中对未标注“*”号项，经评标委员会认定，每不满足一项扣3分，扣完为止。

（2）在《招标项目采购需求》中对标注“*”号项，经评标委员会认定，每不满足一项扣6分，扣完为止。

备注：①投标时，（多参数、氨氮、总磷在线分析仪）的技术指标与检测报告内的数据不一致的，以检测报告的为准。

②在《招标项目采购需求》中对标注“*”号项的资质认证，投标人必须出具有效期内的中国环境保护产品认证证书和IP68防护等级认证证书复印件，并加盖投标人公章方被认可。

3. 系统集成设计方案分……………………………………………………（27分）

系统集成设计方案包括：①采水单元设计方案；②预处理及配水单元设计方案；③系统控制单元设计方案；④数据采集及传输单元设计方案。

一档：系统集成设计方案（含以上4个方案）没有提供或提供不齐全，方案内容明显不适合本项目实际情况的，得0分；

二档：系统集成设计方案（含以上4个方案）提供齐全，经评委综合评定方案内容不够完善，可行性、针对性一般，履行合同能力的人员、设备、配套有送货人员、运输工具、项目实施的技术力量和人力资源及安装调试及培训等方面较差的，得9分；

三档：系统集成设计方案（含以上4个方案）提供齐全，经评委综合评定方案内容完善，可行性、针对性良好，履行合同能力的人员、设备、配套有送货人员、运输工具、项目实施的技术力量和人力资源及安装调试及培训等方面基本满足项目实施，能提供简略施工图纸的，得18分；

四档：系统集成设计方案（含以上4个方案）提供齐全，经评委综合评定方案内容完善，可行性、针对性优秀，履行合同能力的人员、设备、配套有送货人员、运输工具、项目实施的技术力量和人力资源及安装调试及培训等方面完全满足项目实施，能提供详细施工图纸的，得27分。

4．售后服务分………………………………………………………………（满分9分）

由评委根据供应商提供的售后服务方案，包括质保期、接故障通知到达现场的时间、售后服务人员配备、本地化服务、服务方案整体质量等方面综合评定并打分。

一档（0分）没有提供售后服务方案或售后服务方案内容明显不适合本项目实际情况的，得0分；

二档（3分）：质保期较短、接故障通知到达现场的时间较长、售后服务人员配备较少，经评委综合评定售后服务方案整体质量一般，得3分；

三档（6分）：质保期满足采购要求、接故障通知到达现场的时间较长，且投标人针对本项目运维服务的的售后服务技术人员至少15人以下，经评委综合评定售后服务方案整体质量良好，得6分；

四档（9分）：质保期长、接故障通知到达现场的时间最短、能提供本地化服务，且投标人针对本项目运维服务的的售后服务技术人员至少15人，并且能投入充足的工程车辆使用及常驻人员，且经评委综合评定售后服务方案整体质量优秀的，得9分。

备注：投标人需在服务方案中提供以下证明材料并加盖供应商公章：

1、投标人针对本项目的售后服务机构或办事处的相关有效证明材料（营业执照副本复印件等），房屋租赁合同及水电费缴费凭证；

2、社会养老保险经办机构出具投标人为拟投入本项目售后服务技术人员交纳2019年10月至2019年12月的社保证明复印件；

3、投标人拟投入本项目的工程车辆购买发票及车辆行驶证复印件，车辆必须属于投标人所有（原件备查），及常驻人员的名单及其身份证复印件（加盖单位公章）】

5． 政策功能分(节能、环保、区内产品等)………………………………………………………4分

⑴节能产品分（满分1分）

投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。（满分1分）

⑵环保标志产品分（满分1分）

投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。（满分1分）

（3）投标产品80%以上为广西工业产品的得2分（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。

综合得分 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5

二、 中标标准：

（一）评标委员会按照评标总得分由高到低顺序排列投标人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据采购需要确定中标候选供应商数量，并按总得分排名顺序推荐并排列中标候选供应商名单。排名第一的中标候选供应商可以确认为中标供应商，若排名第一的中标候选供应商放弃中标资格或由于不可抗力的原因不能按合同规定履约的，则排名第二、第三的中标候选供应商可以确认为中标供应商，以此类推。

- 第五章  合同主要条款格式

合同编号：

采购单位（甲方）                              采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                              项  目  编  号

签  订  地  点                                签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：乙方自定。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条　交付和验收

1、交货时间：按乙方投标文件中所承诺的时间、地点：广西区内采购单位指定地点

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：货物验收合格后、地点：按乙方投标文件中的承诺。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按乙方投标文件中所承诺的期限。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和履约保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：自合同签订之日起 15日内，采购人支付中标人合同款的40%；货到现场交货完毕后，采购人支付中标人合同款的30%；设备安装完成正常运行，由采购人组织验收小组验收后，采购人向中标人支付合同款的25%；合同金额的5%作为本合同的履约保证金，设备正常使用24个月后，采购人应在7个工作日内无息退还。

第九条　履约保证金：合同金额的5%作为本合同的履约保证金，由中标人转入采购人指定账户。

第十条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期按乙方投标文件中所承诺的期限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在安装、调试完后7个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在验收合格交付甲方使用前发生的所有风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量（履约）保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第十八条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或（或委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审

批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或（或委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

注：本合同条款仅作参考，招标人在签订合同时有权提出修改意见，经双方协商同意作为主合同不可分割的一部分。

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：             ）的约定，我单位对（项目名称          ）       政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：需携带两份《政府采购项目合同验收书》原件到广西科文招标有限公司玉林分公司。

- 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件包装封面及投标文件封面格式

1.投标文件的包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

年  月  日

2.投标文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 二、投标文件格式

目录

1.资格文件：

▲实质性要求的资格材料：

（1）投标声明书 (格式见第六章)；

（2）投标人有效的营业执照副本内页复印件[要求清晰反映营业执照或者注册登记证书含本次采购服务的经营范围]（加盖单位公章）；

（3）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（投标截止时间前将这两个网站的查询结果截图打印出来放入投标文件中，并加盖单位公章）；

（4）投标截止之日前半年内供应商连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》，新成立不足三个月的供应商按实际情况提供；（必须提供）；

（5）投标截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》，新成立不足三个月的供应商按实际情况提供；（必须提供）；

（6）投标供应商 2019 年的年度财务报表复印件（可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料）；2020 年新成立的企业按实际情况提供；（必须提供）；

（7）投标供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的投标声明书（格式附后）；（必须提供）；

（8）投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书。

2.资信/商务文件：

▲实质性要求的资信/商务材料：

（1）法定代表人身份证复印件————————

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（委托代理时必须提供）(格式见第六章) ————————

（3）招标项目采购需求中要求必须提供的材料————————

（4）商务响应表（格式见第六章）————————

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（5）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）————————

（6）投标人的信誉、荣誉证书或文件————————

（7）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书————————

（8）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————

（9）节能产品证明文件、环保产品证明文件————————

（10）投标人情况介绍———————

（11）中小企业声明函———————

（12）监狱企业的证明文件———————

（13）残疾人福利性单位声明函———————

（14）投标人需要说明的其他文件和说明———————

…

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）————————

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状————————

（3）产品出厂标准、质量检测报告————————

（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料————————

（5）设备配置清单（均不含报价）————————

（6）技术响应表————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案————————

（8）技术服务、技术培训、运维及售后服务的内容和措施————————

（9）项目实施人员一览表————————

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠————————

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————

（12）投标人需要说明的其他文件和说明————————

…

4.报价文件

（1）投标函————————

（2）投标报价明细表————————

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明————————

…

5.其他文书、文件————————

1.投标声明书格式：

投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                            ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。（如投标产品有货物时，请填写）

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：（如投标产品有货物时，请填写）

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

2.投标人有效的营业执照副本内页复印件 [要求清晰反映营业执照或者注册登记证书含本次采购服务的经营范围]（加盖单位公章）；

3.投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（投标截止时间前查询结果截图加盖单位公章）；

4.投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书。

资信/商务文件

1.法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

被授权人身份证复印：

投标人公章：

年    月    日

2.招标项目采购需求中要求必须提供的材料

3.商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人（或委托代理人）签字：

投标人公章：

4.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备（服务）或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人（或委托代理人）签字：

投标人公章：                                                            年    月  日

5.投标人的信誉、荣誉证书或文件复印件

6.投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件复印件

7.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

8. 节能产品证明文件、环保产品证明文件

9.投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

10.中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

备注：如果投标产品中有小型或微型企业的产品，应在投标报价明细表中注明生产企业名称，并在投标文件提供符合规定的有关证明材料（投标人应提供最近一年的年度财务审计报告，以证明投标人或投标产品生产厂家的营业收入、资产总额等指标），否则不认可该产品为小型或微型企业的产品。

11.监狱企业的证明文件（格式自拟）：

12.残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

13. 广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明,根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定,本公司在本次投标/投标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品,详情如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

14.主要设备材料的原厂商对本项目的授权书格式：

原厂商授权及售后服务承诺书

致：                        （招标采购单位名称）：

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设

在                            。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（项目编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于     年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人（或委托代理人）签字：

单位公章：                                       年    月    日

15.投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应等方面的情况（格式自拟）

16.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人（或委托代理人）签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

技术文件

1.对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

2.投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）

3.产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

4.原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

5.设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（或委托代理人）签名：

投标人公章：                          日  期：

6.技术响应表格式：

| - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 条款 | - 要求 | - 设备名称 | - 性能及指标 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” 。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（或委托代理人）签名：

投标人公章：                          日 期：

7.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

8.技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

9.项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人（或委托代理人）签名：

投标人公章：                         日  期：

10.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人（或委托代理人）签名：

投标人公章：                        日 期：

11.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

12.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

报价文件

1.投标函格式：

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方                         项目招标文件，项目编号                 ，正式授权下述签字人    （姓名和职务）代表投标人       （投标单位名称）             ，提交投标文件正本一份，副本伍份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

⑴按招标文件货物需求一览表和投标报价表，投标总报价为（大写）          （小写：   ）；

交付使用期：       。

⑵已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

⑶我们已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

⑷我们根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

⑸本投标有效期为：自开标日起 ______天内。如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，视同放弃中标，如果提交了履约保证金可被贵方全部没收。

⑹我们同意提供按照贵方可能要求的与本投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖公章：

日期：

注：未按照本投标函要求填报的投标函将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

2.投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（或委托代理人）签名：

投标人公章：

日  期：