国咨项目管理有限公司

招 标 文 件

项目名称：兴安县疾病预防控制中心检测设备项目

项目编号：GLZC2020-G1-250067-GZXM

采购代理机构：国咨项目管理有限公司

2020年11月

目     录

第一章 公开招标公告	1

第二章  投标人须知	4

一、总则	7

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	9

四、开标	11

五、资格性审查	12

六、评标	14

七、履约保证金及签订合同	15

第三章　采购需求	19

第四章 评标办法	41

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）	43

第六章 投标文件（格式）	46

- 公开招标公告

项目概况

兴安县疾病预防控制中心检测设备项目 项目的潜在供应商应在桂林市政府采购网（http://zfcg.czj.guilin.gov.cn）或桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn）获取采购文件，并于2020 年 12月 15日10点 30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2020-G1-250067-GZXM

项目名称：兴安县疾病预防控制中心检测设备项目

采购方式：公开招标

预算金额：312.875万

采购需求：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波消解仪 | 1 | 台 | 350000 | 具体要求详见招标文件 |
| 2 | 二氧化硫蒸馏装置 | 1 | 台 | 185000 |  |
| 3 | 全自动酶免工作站 | 1 | 台 | 450000 |  |
| 4 | 手动可调移液器 | 2 | 套 | 15000 |  |
| 5 | 气相色谱+顶空进样器 | 1 | 台 | 710000 |  |
| 6 | 电热板 | 1 | 台 | 35000 |  |
| 7 | 全自动实验室洗瓶机 | 1 | 台 | 280000 |  |
| 8 | 超纯水处理器 | 1 | 台 | 65000 |  |
| 9 | 高压灭菌器 | 1 | 台 | 45200 |  |
| 10 | 可见分光光度计 | 1 | 台 | 8600 |  |
| 11 | 高清析变倍体视显微镜 | 1 | 台 | 6800 |  |
| 12 | 便携式浊度仪 | 1 | 台 | 7800 |  |
| 13 | 恒温水浴锅 | 2 | 台 | 4800 |  |
| 14 | 旋涡振动器 | 2 | 台 | 2550 |  |
| 15 | 酶标仪 | 1 | 台 | 46000 |  |
| 16 | 洗板机 | 1 | 台 | 48000 |  |
| 17 | 万分之一天平 | 1 | 台 | 16000 |  |
| 18 | 千分之一天平 | 1 | 台 | 10500 |  |
| 19 | 药品试剂保存柜 | 2 | 台 | 56500 |  |
| 20 | 玻璃器皿存放柜 | 2 | 台 | 3000 |  |
| 21 | 医用冲洗机(套） | 1 | 台 | 75000 |  |
| 22 | 离心机 | 2 | 台 | 2000 |  |
| 23 | 生物安全柜 | 1 | 台 | 46500 |  |
| 24 | 洁净工作台 | 1 | 台 | 13850 |  |
| 25 | 通风柜 | 2 | 台 | 15500 |  |
| 26 | 智能程控定量封口机 | 1 | 个 | 78000 |  |
| 27 | 传递窗 | 4 | 个 | 6850 |  |
| 28 | 实验专用水盆柜 | 12 | 套 | 5600 |  |
| 29 | 实验专用水盆柜（弧形） | 3 | 套 | 5950 |  |
| 30 | 洗眼器 | 2 | 个 | 900 |  |
| 31 | 实验专用实验台 | 29 | 套 | 5850 |  |
| 32 | 中央净化系统 | 1 | 套 | 96500 |  |
| 33 | 通风风机系统（三层） | 1 | 套 | 35600 |  |
| 34 | 通风风机系统（五层） | 1 | 套 | 36800 |  |

如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

1、合同履行期限：自签订合同之日起20个工作日内安装完毕并交付使用。

2、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.本项目的特定资格要求：无

6本项目 不接受 联合体投标。

三、获取采购文件

时间：公告发布之日起至2020年 12 月 15 日上午10时30分前

地点：http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）

方式：网上下载

售价：无

四、响应文件提交

截止时间：2020年 12 月 15 日10点30分

地点：桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）3 号开标室，逾期送达的将予以拒收。

五、开启

时间：2020年 12 月 15 日 10点30分后

地点：桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）3号开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

本项目需要落实的政府采购政策：

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

2、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

4、节能产品、环境标志产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购（财库〔2020〕9号）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：兴安县疾病预防控制中心

地    址： 兴安镇教育路7号

联系方式：0773-6222320

2.采购代理机构信息

名    称：　国咨项目管理有限公司

地　　址：　桂林市秀峰区中隐路223号四楼

联系方式：　　0773-2311187

3.项目联系方式

项目联系人：陆工

电　　 话：　0773-2311187

国咨项目管理有限公司

2020年 11 月 24 日

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：兴安县疾病预防控制中心检测设备项目 项目编号： GLZC2020-G1-250067-GZXM |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无 5.3对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5.5本项目的特定资格要求：无 5.6本项目 不接受 联合体投标。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及 投标报价 | 15.1本项目采购预算金额：人民币312.875万元，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按分标作相应无效处理。 15.2投标人必须就“货物采购需求”中所投内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天，投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金不予退还。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 无投标保证金 |
| 7 | 18.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本 肆 册，须完整提交。 |
| 8 | 18.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 9 | 18.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 10 | 18.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签字盖章章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人，相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 11 | 18.8 | 投标文件袋（盒、箱）标记 | 项目名称： 项目编号： 采购代理机构： 投标人名称： 在2020年 月 日上午 时 分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间） |
| 12 | 20.1 | 投标文件递交 | 投标截止时间：2020年 12月15 日 10 时30分。 投标人应于2020年 12月15 日10 时00分至10 时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 3 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 13 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年 12 月 15 日10时30分； 开标地点：桂林市公共资源交易中心 3 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。 |
| 14 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共 5 人。 |
| 15 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 16 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 17 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 33.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 19 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 20 | 35.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送兴安县人民政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 21 | 39 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。 |
| 22 | 38 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 39 | 监督管理机构 | 兴安县人民政府采购管理办公室 电话：0773-6220651 |

- 一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：兴安县疾病预防控制中心检测设备项目

项目编号：GLZC2020-G1-250067-GZXM

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求，必须满足，否则响应文件无效。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

5.3对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.5本项目的特定资格要求：无；

5.6本项目 不接受 联合体投标。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日起 7 个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向兴安县政府采购监督管理机构投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

- 二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）总则；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在购买招标文件之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人购买招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

- 三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1投标报价表（格式见附件）

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应 提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事 业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人有效的组织机构代码证复印件（必须提供，营业执照为“三证合一”的或为个体工商户、自然人的除外）；

（5）投标人的税务登记证复印件（投标人为从事生产经营的纳税人必须提供，营业执照“三证合一”的或为自然人的除外）；

（6）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格偏离表（必须提供）；

（2）“货物采购需求”需提供的有效证明文件；（按其要求提供）。

（3）投标人的售后服务方案（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（4）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（5）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

（6）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（7）投标人  2019  年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（8）投标人2016年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（9）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（10）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（11）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

（12）投标人属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由

省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（13）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

（14）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）；联合体投标的，联合体各方必须同时提供资格性响应证明材料，并于本项目投标截止时间前与投标文件同时提交，否则投标无效。

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

投标有效期：投标截止时间之日起90天。

17. 投标保证金：无投标保证金

18. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

18.1投标文件份数：正本壹册，副本  肆  册，须完整提交。

18.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

18.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

18.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

18.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

18.7投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

18.8投标文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

投标人名称：

在2020年  月  日上午　时　分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间）

19. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标文件的递交

投标截止时间：2020年12 月 15 日 10 时30分。

投标人应于2020年 12月15 日 10时00分至10时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 3 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

20.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

- 四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：开标时间：2020年 12 月 15 日10  时30分；开标地点：桂林市公共资源交易中心 3 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

- 五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

- 六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人 。

25. 评标办法

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向兴安县政府采购监督管理机构报告。

27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

28. 属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

（6）投标人未就“货物采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

30. 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

- 七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金：无

35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。

35.3如中标供应商有下列情形之一的，中标供应商所投相应标的投标保证金不予退还，并上缴同级财政国库，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送兴安县人民政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

36. 招标代理服务费

中标供应商领取中标通知书前，向国咨项目管理有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目各分标的招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

37. 采购代理机构银行账户：

账户名称： 国咨项目管理有限公司桂林分公司

开户银行：中国建设银行七星路支行

银行账号： 45050163520400000317

38. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

39. 监督管理机构：兴安县人民政府采购管理办公室      电话：0773-6220651

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                               邮编：

联系人：                              联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                                  邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   采购文件获取日期：

£采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                               公章：

日期：

说明：1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件

中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体

权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字

或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                                  联系电话：

地址：                                                       邮编：

被投诉人 1：

地址：                                           邮编：

联系人：                                        联系电话：

被投诉人 2：

……

相关供应商：

地址：                                                   邮编：

联系人：                                                   联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于          年     月         日，向                                             提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于          年       月        日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项 2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                        公章：

日期：

说明：1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供

应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提

交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、

期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者

盖章，并加盖公章。

第三章 货物采购需求

说明：

一、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌规格型号替代。

二、本项目所要执行的政府采购政策：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号），投标人认定为小型、微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的，投标人的投标报价给予10%的扣除。

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.根据财库〔2020〕9 号及财库〔2020〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。本项目不涉及政府强制采购节能产品。

5.优先采购环境标志产品、节能产品。

| 项号 | 货物名称 | 采购需求（技术参数、性能、配置等要求） |  | 数量 | 单位 | 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波消解仪 | 1.主机 1）★微波谐振腔体容积≥68L（投标时须提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 2）▲腔体内具有旋转的微波散射器不断搅拌微波，以保证腔体内能量分布均匀和微波能量分布优化（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 3）工业双磁控管设计，微波输出功率≥1900W； 4）▲微波腔体和主机外壳均采用不锈钢材质，与微波能够自由穿透的塑料材质相比，具有多重微波屏蔽功能。最大功率时，微波泄漏量≤0.05mW/cm2.（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 5)▲微波门体为双层全不锈钢材质，不得采用塑料和玻璃等材质，有效防爆和防微波泄露作用。门体具有自动平移泻压功能，遇到意外事故可自动迅速向外平移，解除隐患后能自动恢复原状。门体可自吸式关闭，避免关门不严微波泄漏。（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 6)▲智能电子锁系统，当微波工作时，门自动锁闭，门打开时，微波自动切断，开门软件控制，防止被随意打开。具有电子温度门锁，锁闭温度可通过软件设定（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 7)彩色触摸式智能控制终端，图标式菜单，一键操作智能消解。 8)▲可随时修改正在运行的方法参数，修改后无需停止运行自动识别修改内容。具有智能程序升温、梯度升温功能，升温速度和时间软件设定，实时精确显示反应罐内的温度曲线和温度功率曲线（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 9)全自动消解罐识别系统，根据用户消解样品的数量和消解罐类型，全自动调节微波输出功率大小，确保每次试验的重现性。 10)包含多语言操作系统，含中英文操作界面。 2.温度和压力控制部分 1)全罐红外温度控制系统，两个在消解罐底部安装的传感器可透过TFM材料实现对样品消解溶液的非接触直接测量，同时监控所有样品罐的反应温度，样品控温精度：1℃ ▲2）全自动过温保护，当消解罐内温度高于设定温度时，全自动识别并自动切断微波输出，当消解温度回归正常时，自动识别并启动。（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 3)非接触式全罐压力控制系统，当消解罐内压力发生意外时，能自动切断微波功率输出，停止加热反应。当压力回到正常时，能自动启动微波输出功率，确保消解实验继续正常运行。 3.全塑材质高通量消解转子 1）▲全塑不含金属材质消解转子，保证转子在微波工作腔内的工作安全，避免酸气腐蚀。每个消解罐均具有弹性泄压主动保护技术，泄压后不影响样品继续消解，泄压过程无任何消耗件（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 2）★可同时处理的反应罐数≥40；样品消解罐体积：≥62ml（投标须时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 3）▲样品消解罐和盖子的材料：PTFE-TFM；保护外罐材质：复合石英纤维PEEKK材料，不吸收任何溶剂和气体，永远不会发生形变。（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 4）样品消解罐最高耐压≥100bar；样品消解罐最高耐温≥300℃。 5)转子所有部件不吸收水分、消解后转子支持原位普通风冷、强制风冷、水冷等三种冷却方式。 4.配置清单 1)微波消解萃取/萃取仪主机，含彩色触摸屏控制器1套 2)全罐温度控制系统1套 3)全罐压力控制系统1套 5.全塑不含金属材质整套高压消解转子1套(含全塑转子支架,40个内罐,40个外罐,40个内塞，40个盖子等) 6.配套赶酸器1套 |  | 1 | 台 | 350000 |
| 2 | 二氧化硫蒸馏装置 | 1、工作条件 电源：AC 220V，50Hz 环境温度：10-35℃ 环境湿度：＜60% 2、产品技术指标 2.1加热功率：单孔加热功率≤400W，整体加热功率≤3600W 2.2 样品处理数量：1-6个 2.3 氮气流量计：6个，调节范围：60-600ml/min 2.4 主机内置水箱体积：约20L 2.5 冷却水温度设定范围：5-35℃ 2.6 蒸馏终点设定范围：1-500ml或同等换算单位：1-500g 2.7 倒计时工作时间设定：1-200min 2.8升温时间：8-12min 2.9 主机尺寸≤960mm×575mm×410mm 2.10水蒸气主机尺寸（mm）：410×450×550 2.11水蒸气额定功率: 2400W 3、产品参数 3.1加热单元： 加热装置应采用适合圆底烧瓶加热的碗式形状的远红外陶瓷器皿，热辐射效率高、功耗小，均可单孔单控，加热功率≤400W； ★3.2 冷凝单元 3.2.1 为提高蒸馏冷却效果，防止蒸馏过程产生回吸现象，冷凝管蒸汽区域与冷却区域应分开设计，蒸汽腔位于冷却水腔的外侧，采用双层抽真空技术，冷凝管的上部应设有磨口塞，方便清洗冷凝管（投标时须提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 3.2.2 蒸馏结束后为防止烧瓶内形成真空，造成馏出液回吸，需在冷凝管下端设置防倒吸口。（投标时须提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 3.3 内置冷却水循环系统 3.3.1 主机内须设有冷却水箱（约20L）、主机内需整体内置有内置压缩机、冷凝器等，不得采用外置式冷却水循环机或自来水冷却等替代方案。 3.3.2 压缩机的输入功率应≤800W，制冷功率≥2000W 3.3.3 冷却系统设有压缩机冷却（冷却温度设定范围：5-35℃）和风冷双重循环模式，运行期间根据冷却水温度自动启停压缩机系统，无需手工切换，仪器连续工作3小时以上，在开启内置压缩机制冷情况下，冷却水温不得高于25℃。 3.4 精准蒸馏系统： 3.4.1蒸馏终点控制单元应采用压力传感器控制技术，能单孔设定馏出液体积或同等换算单位值，范围：1-500ml或1-500g，蒸馏结束可自动停止加热。 3.4.2 主机需设计有防过量蒸馏保护系统。在每个馏出液出口需设计有防过量蒸馏保护装置，蒸馏结束后系统能自动锁定馏出液出口，确保自动定量完成蒸馏作业。 ▲3.4.3 主机需在馏出液接收区设有废液排出口，以便蒸馏结束后残液的排出，操作系统有一键排空功能。蒸馏结束后管路内的残液可通过一键排空功能放出残液，由内部管路至机器排废口排出。（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 3.5 清洗系统： 主机需设有冷凝管自动清洗系统。蒸馏结束后按清洗键可自动吸入纯水，自馏出液接收端至烧瓶加热端实现反向冲洗。 ★3.6短路保护及自动烘干功能（投标时须提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章，验收时需开机后由供应商现场演示）：针对高温潮湿的工作状况，加热区极易受潮造成电路短路，主机应设计有漏电保护及加热区自动烘干功能，烘干时间可定时0-999秒，可在单个加热区受潮短路状况下，启动烘干功能，修复受潮线路，使设备可恢复至正常工作状态。 水蒸气单元： ▲4.1加热单元分为六路，且单路单控，单路加热功率≤400W，加热功率可自行设定，控制实验时间（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 ▲4.2机器设有自动防干烧功能，超温报警提醒，自动停止工作（投标时提供相关证明材料包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。； ▲4.3内置纯水箱，可自动补水（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 4.4加热采用PID控制程序，大屏液晶触摸屏设计，开机启动故障自检功能； 4.5可与蒸馏仪关联使用，终点自动控制，无需人工值守；也可单独使用，实验完成后需手动关闭仪器。 4.6具有防倒吸功能，防止实验完成后，烧瓶内溶液倒吸。 5、产品配置要求： 5.1 主机一台、外置水蒸气发生器一台、一套主机内置水箱一个、氮气调速流量计6个（主机内嵌）、内置压缩机制冷系统一套、馏出液自锁装置六套、馏出液排废孔3组、冷凝管固定支架一副、烧瓶置放架一个、蛇形冷凝管6只、500ml烧瓶6只、250ml锥形瓶6只。 5.2产品操作使用手册一份、装箱清单一份、合格证一份、保险丝两个。 |  | 1 | 台 | 185000 |
| 3 | 全自动酶免工作站 | 1.基本功能：全自动完成ELISA实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验 2.试剂应用范围 完全开放试剂系统 3.加样精度 加样量 精密度（CV） 准确度 100ul ≤2%; ≤±3% 4.工作模式：可连续进样、连续进板、随到随做 5.样本位：同时容纳（非连续装载）≥144个样本位：满足大标本量需求，减少频繁的样本装载 ★6.加样针：2通道独立加样,使用透明一次性加样头，避免样品携带污染和液体稀释效应（投标时须提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 7.加样通道性能：一次性加样头具有装针检测报警功能 8.液体水平监测：具备液面监测、凝块监测和空管监测功能，探测原理为压力感应式液面和凝块探测原理，不可使用电容电感式原理探测。 9.同时加样板位 ≥5块96孔微板，并行分配标本的微板数≥5块96孔微孔板。 ▲10.加样原理：气动置换加样原理，无液体稀释、无尾液、无系统液污染（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 ▲11.振荡孵育模块 振荡孵育模块5个，能够同时孵育≥5块微板，并且每个孵育模块能够单独温控，每个孵育模块必须有独立振荡功能（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 ▲12.洗板机：每个洗板头为16通道32针（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 13. 洗板残留量 ≤3μl 14. 机械手功能 采用压力感应式原理抓板，非采用电磁吸合式，具有红外抓板检测，运行中不掉板，断电不掉板。 15. 酶标仪：内置1台酶标仪，标准滤光片配置为：405nm、450nm、492nm 和630nm 16. 试剂仓：可同时放置≥24位试剂仓 17. 试剂仓容量 ≥60ml ▲18.设备台面：样本、质控、试剂全部采用通用轨道式装载（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 19. 报警处理：可选择：重试、忽略、终止运行，可选择处理模式不影响整体实验运行 20. 断点运行：可以从实验的任何一个步骤恢复实验 21. 运行保障：智能的自动运行保障系统，可以屏蔽故障模块，保证其他模块的正常运行 |  | 1 | 台 | 450000 |
| 4 | 手动可调移液器 | ▲1.四位数字显示，移液时可观察读数框；（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 2. 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌； 3.重量轻，操作用力小； 4.单手可调； ▲5.伸缩式弹性吸嘴设计，确保移液气密性和均一性；（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 6. 具备密度调节功能，适用于不同密度的液体； 7.坚固耐用，耐高温抗腐蚀； 8. 1套5支（0.5–10µl、10–100µl、20–200µl、100–1000µl、500–5000µl各一支）； |  | 2 | 套 | 15000 |
| 5 | 气相色谱+顶空进样器 | 一、快速加热和冷却的柱温箱 1 柱箱温度：室温以上4℃ ～ 450℃（使用液态CO2时可达-45℃，液氮可达-90℃） 2 程序升温：20阶21平台 ▲3最大升温速率：可设定最高升温速度180℃/min，以0.01℃/min增加（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 4温度设定精度：0.1℃ 5控温精度：0.01℃ 6温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃ ▲7冷却速度：从 450℃ 降到 50℃ ≤3.5min（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 8具有柱温箱温度的自动保护功能。 9最大运行时间：9999.99分钟 二、进样单元 最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的电子流量控制系统控制（AFC）。 1. 分流/不分流进样口 ▲1.1最高温度：420℃（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 ▲1.2配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 1.3标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量 1.4压力设定范围：0 ～ 1015 kPa（相当于0-147 psi） 1.5压力程序比率设定范围：-400 ～ 400 kPa/min 1.6压力程序：7阶 1.7分流比设定范围：0 ～ 9000 1.8流量设定范围：0～1250mL/min ▲三、检测器单元，可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由先进的压力控制系统控制（APC），检测器的数据采集速率是250Hz（4ms）（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 1.氢火焰离子化检测器（FID） 1.1最高使用温度：450℃ 1.2自动点火功能 ▲1.3检测限：1.5×10-12g/s ( 十二烷 ) （投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 1.4动态范围：107 2. 电子捕获检测器（ECD） 2.1最高使用温度：400°C ▲2.2检测限：4.2 fg/s (γ-BHC) （投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 2.3动态范围：8 x 104 3. 火焰光度检测器（FPD） 3.1最高使用温度：350°C ▲3.2检测限：P 55fg P/s (磷酸三丁酯)、S 2.5 pgS/s (十二烷硫醇) 3.3动态范围：P 104、S 103（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 四、其他 1. 色谱柱和流路系统 1.1可安装并使用包括内径0.53mm在内的各规格毛细柱，可选配填充柱，可使用PAH专用柱，PLOT，手性柱等特殊填料色谱柱 1.2支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制 1.3两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元 ▲1.4支持三柱三FID同时分析组成气相色谱方法优化系统（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。1.5可通过切割少许长度来延长色谱柱使用寿命，污染后无需即刻整体更换 1.6具有室温补偿和自动环境补偿功能 1.7具有恒定的载气线速度控制功能 2. 面板键盘 2.1 完全控制及显示所有温度区域和载气流量 2.2 完全控制所有检测器功能和检测器气体 2.3 实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件 3. 顶空进样器 3.1、样品流路 ▲3.1.1样品流路温度：室温+10℃至225℃（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 3.1.2加热：电子加热 3.1.3进样阀：6 通阀 3.1.4进样环：1ml Sulfinert 惰化处理 （同档次或以上材质） 3.2、传输管线 3.2.1材质：Sulfinert惰化处理（同档次或以上材质） 3.2.2温度：室温+10℃至225℃ 3.2.3加热：电子加热 3.3、样品瓶 ▲3.3.1样品瓶数量：≥20位（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 3.3.2样品瓶材料：中性玻璃 3.3.3样品瓶恒温时间：0.00 ～ 999.99 (min) 3.3.4样品瓶加压时间; 0.00 ～ 999.99 (min) 3.4．恒温炉 3.4.1温度范围：室温+10℃至225℃ 3.4.2加热方式：电子加热 ▲3.4.3加热孔数量：6个样品瓶位旋转托盘（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 3.4.4摇晃（平衡时）： 无， 1-3个级别（1 分钟内的搅拌次数随数值增大而增加） 3.4.5加热时间：0 ～ 999.99 min ( 以0.01 分钟为单位设置) |  | 1 | 台 | 710000 |
| 6 | 电热板 | 1、加热输出功率：4800W 2、板上测温，加热温度范围：室温-350℃ 3、温度控制：PID数显 4、加热温度控制精准度：±0.1 5、板面各点温差：±2℃ 6、加热速度：6.9秒/℃ 7、加热板材质：碳化硅、硬度大于维氏20（耐各种酸碱及腐蚀性空气，无损坏可重复使用） 8、两个热区：主加热区：400*600（mm）；副热区：400*60*2+710*60*2（mm） 9、电压：220V 10、工作频率：50赫兹 如遇故障自动断电、报警 11、安全：多层绝缘保护 |  | 1 | 台 | 35000 |
| 7 | 全自动实验室洗瓶机 | 技术参数 1. 用途：适用于清洗实验室玻璃器皿与水冲式清洗单独或配合使用。 2. 技术要求： 2.1外壳材质，304不锈钢，内腔材质，316L不锈钢，仪器内部可以存储4桶5L装清洗剂； 2.2清洗容积≥205L，可放置双层篮架，单次最多可以清洗460个色谱进样瓶或170根移液管；清洗剂独立供给通道不低于2个； 2.3电源220V，50赫兹，峰值功率≤5KW，加热功率≤4KW，水加热盘管隐藏在水箱内部，不直接裸露在底板之上； 2.4控制系统为进口微电脑芯片控制技术（非PLC控制），采用轻触式耐酸碱钢化面板显示操作； 2.5内置不少于25个标准程序及不少于75个用户自定义程序，每个程序均有独立编码和参数，为应对极痕量清洗最多可提供27次以上漂洗，FDA标准三级密码操作管理；可选配在线电导率监控清洗数据及A0值显示； 2.6 循环泵软启动变频控制实现水循环量0--480L/min可调节，避免了水泵启动瞬间水柱压力过大对玻璃器皿造成的伤害； 2.7产品为全新原厂设备 2.8仪器内置“黑匣子”功能，能全程自动记录清洗全过程中每一个电器部件的运行状态，并在清洗完成后蜂鸣提醒、面板提醒完成；符合FDA法规要求，机器可自动打印清洗参数，并自动存储清洗数据以备核查，喷淋臂转速传感器实时监控清洗状态； 2.9喷淋循环清洗水从机器顶部进入内腔为清洗栏架供水，清洗栏架采用中心12等分，每30°角为一根分水管，均匀分水，保障每一根水管内的压力均匀一致，清洗水柱压力高度一致；清洗栏架需有泄水装置，确保洗瓶机循环管路和清洗舱内无存水死角； 2.10要求移液管为直上直下清洗方式，不为倾斜清洗方式，防止倾斜式清洗大肚移液管造成的清洗死角问题； ▲2.11为保证痕量分析实验结果的精确性，清洗后的残留物能完全达到行业内相应方法检出限标准和清洗后的颗粒物残留物≤0.003ppm；（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 3.安全保护系统及干燥系统 3.1电子安全锁，机械保险装置并电动开门无需手动扳手、过温保护、清洗剂缺液提醒功能，及时提醒用户添加清洗剂、漏水监测等保护功能；配有排水过滤和循环水过滤系统保障玻璃器皿和管路的安全，停水自恢复和停电自动保存当前清洗状态； 3.2交货验收时提供设备生产厂家防交叉污染证明材料； 3.3干燥空气通过注射清洗栏架直达器皿内部，可彻底干燥玻璃器皿的内部和外部，温度可调（室温-110℃），干燥时间（0-180分钟），热风循环量不低于100m³/h； 3.4内腔没有排气孔，具有双重喷淋热交换系统，进行蒸汽冷凝和冷却水自动排放，无需排风管道，冷凝器采用高品质不锈钢材料，能够在循环结束前冷却玻璃器皿，每次排水后，水槽、清洗管路内不得有残留的废水； |  | 1 | 台 | 280000 |
| 8 | 超纯水处理器 | 1、设备供电:AC220V 50Hz 电压耐受范围AC230V—176V 2、设备功率: 30—150W 3、制水量:≥20升/小时 标准水温25℃下 4、取水流速:水箱满水状态下，1.5-1.8L/min 5、外观尺寸:台上式380×505×610mm 6、设备重量:台上式30-35kg 7、控制系统：全自动设计，系统自动定时冲洗RO膜，无水/缺水保护、满水停机，定时定量取水设定功能，UP水系统内循环功能，历史数据库查询功能 8、产水水质 8.1、RO水产水电导率：电导率≤进水电导率×2%，一般情况下2-10μS/cm，优于单蒸水,符合国标GB6682-2008纯水标准 8.2、PH值：RO水PH值大致在5.5-6.5之间（按照GB/T 6682-2008的要求对实验二级水和一级水不做PH值的要求） ▲8.3、UP水：（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 电阻率：电阻率18.2MΩ•cm，优于三蒸水,符合国标GB/T 6682-2008超纯水 重金属离子＜0.1ppb 微颗粒物≤1个/mL 微生物≤1cfu/mL TOC≤20ppb 9、具UP超纯水系统内循环功能 10、具系统自动冲洗功能、开机自检功能、自动保护功能、水质在线监测功能； ★11、保证核心部件属于原厂配置（供货时须提供 “实验室纯水器液位控制装置”、“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”、“实验室纯水器恒压脉冲发生装置”超纯水机和预处理装置等证书复印件证明）。 12、实验室有机溶剂封闭装置 ★12.1、有机溶剂封闭的安全盖:有其密闭性的第三方检测报告，其内容为至少两种有机溶剂的对比报告，其密闭性检测报告的对比检测时间不少于28天。（供货时须提供检测报告复印件）。 |  | 1 | 台 | 65000 |
| 9 | 高压灭菌器 | 1.额定电压：220V±10% 4.0KW 2.内腔尺寸：直径386mm*高765mm 3.内胆尺寸：单内桶：直径367mm*高620mm 又内桶：直径367mm*高377mm 直径367mm*高237mm 4.外形尺寸：长555mm*宽545mm*高1210mm 5. 消毒内筒、外筒采用SUS304材质 6. 数码显示、触摸式开关 7. 手抡式快开门结构，安全连锁装置 8. 人性化玻璃钢门罩防烫措施 9. 自动排放冷汽，无需人工排汽，固体灭菌完成自动排放蒸汽 10. 设有超温、超压、漏电保护装置 11. 工作温度：0-134°C 12.工作压力：0－0.22MPa 13.采用优质SUS304不锈钢材质 14.计时范围：0-9999min 15.灭菌过程及故障状态显示提示 16.自动控温控时，自动控温控时，灭菌器声光报警提示断水自控功能 |  | 1 | 台 | 45200 |
| 10 | 可见分光光度计 | 1.波长驱动：自动 2.波长范围：320~1000nm 3.波长准确度：±1nm 4.波长重复性：0.5nm 5.光谱带宽：2nm 6.透射比准确度：≤0.3%T 7.透射比重复：0.1%T 8.透射比范围：0~200%T 9.吸光度范围：-0.4~4A 10.浓度显示范围： 0~99999 11.杂散光：≤0.05%T 12.稳定性：±0.001A/H 13.噪声：0.0005A 14.输出接口：USB RS-232 15.1200L/mm光栅，C-T式单色器的结构。 16.样品室可根据不同需求选配 5cm、 10cm样品架，按行业的不同需求配置。 自动设置波长，具有自动修正波长误差功能。 |  | 1 | 台 | 8600 |
| 11 | 高清析变倍体视显微镜 | 1．三目镜筒：倾斜45 °可旋转360°， 瞳距54-75 mm 视度±5° 2．高眼点目镜：WF10X/20mm 3．物镜：0.7X-4.5X 总放大倍率:7-45X 4．调焦 ：粗动 立杆高度250 mm ， 升降范围48mm 5．试样最大高度120mm 6．工作距离：95mm 7．光源：上下LED光源 8.圆形载物台直径:95mm |  | 1 | 台 | 6800 |
| 12 | 便携式浊度仪 | 1.LED光源，采用850 nm波长，满足ISO 7027和HJ 1075标准； 2.采用散射-透射光测量原理，多方向接收散射光信号，比率校准，自动色度补偿； 3.量程自动切换，自动调零； 4.支持零点和最多6点校准； 5.支持平均测量功能； 6.支持存储2000组测试数据，符合GLP规范； 7.支持USB通讯，支持连接PC进行数据采集； 8.支持电池供电和USB供电，支持电源管理，支持自动关机； 9.IP65防护等级，良好防水防尘性能； 10.配套提供浊度校准溶液。 |  | 1 | 台 | 7800 |
| 13 | 恒温水浴锅 | 1.显示：LED，数字显示设定值和实际值 2.温度范围[°C]：室温+5~100 3.37℃时温度稳定性[°C]：±0.5 4.37℃时温度均匀性[°C]：±0.3 5.水槽容量[L]：20 6.混匀方式：自然混匀 7.过温保护：有 8.温度传感器：PT1000 9.外形尺寸[mm]：667x349x357 10.外壳：Q235喷塑板 11.与水接触部件（含盖子）：304不锈钢 12.整机重量[kg]：16.2 13.电源[v]：220V,50/60Hz 14.加热功率[w]：1050 15.工作温度[°C]：+10~40 16.工作湿度[%rHF]：<80 |  | 2 | 台 | 4800 |
| 14 | 旋涡振动器 | 1.适合短时间（点动）或长时间连续工作 2.转速范围：0-2500rpm，无级调速 3.偏心球轴承设计，振动头安装方便 4. 9种振头及适配器可选，可适用于Eppendorf管等 5.硅制底座，超强防震，适合高速工作 6.整机稳固，可选配真空吸盘脚 7.运行周转直径：4mm 8.防护等级：IP21 |  | 2 | 台 | 2550 |
| 15 | 酶标仪 | 1、波长：400-1000nm，8个滤光片位置（标配405、450、490、625nm） ▲2、吸光度范围：0.0-4.5（A）（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 3、检测通道：8通道光纤。 4、测量方式：单波长或双波长控制测量。 5、计算方式：吸光度法、定性计算、定量计算。 6、测试速度：≤96孔/5秒（单、双波长） 稳定性：≤0.01 8、重复性：≤0.005A 9、显示方式：中文 10、存储容量：可存储≥450个检测程序和≥800次96孔板检测结果。 11、光源：长寿命LED冷光源 操作界面：6.8英寸触摸屏界面 打印：内置热敏打印机 ▲14、配套性：免疫试剂项目，至少满足乙肝五项、丙肝、梅毒、艾滋检测项目。（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 |  | 1 | 台 | 46000 |
| 16 | 洗板机 | 1、适应板型：96孔，平、U、V型底酶标板或条 ▲2、洗板头：96针洗头。（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 3、清洗模式：单板、双板或多板 4、洗液通道：≥3个通道（洗液通道），1个缓冲液通道，1个废液通道； 5、注液精度： CV≤2% 6、注液和吸液速度：可调； ▲7、残液量：≤0.8ul/孔；（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 8、酶标板振动：支持振荡功能，弱、中、强可调节； ▲9、振板时间：0～15分钟；（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 ▲10、程序储存能力：≥100个程序；（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 11、清洗容量：50～2000ul； 12、清洗次数：0-99次 13、冲洗次数：0-99次； 14、侵泡时间：0～15分钟； 15、故障报警：具有空载报警技术，防止托盘空载加液;自动检测液面，清洗液不足和废液满溢时自动报警。 16、主机和内置泵分开设计，较少主机震动造成的加液、洗涤等影响； 17、洗液、废液瓶容量：4L。 |  | 1 | 台 | 48000 |
| 17 | 万分之一天平 | 1.水平调节：气泡定心玻璃水平指示器 ▲2.校准：全自动内部校准（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章） ▲3.可选的质量单位：克，千克，克拉，磅，盎司，金衡盎司，香港两，新加坡两，中国台湾（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 ▲4.单位转换一键操作：（23个单位）两，英厘，英钱，毫克，每磅，中国两，日本钱，奥地利克拉，拖拉，铢，斯米加尔，吨，磅：盎司，牛顿（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 5.接口：RS232, DB25孔 6.显示屏：白色背光，高对比度显示，数值高度 7.内部标准应用程序：称量，密度测量，称重百分比，计数，换算 8.语言：英语，法语，德语，意大利语，波兰语，俄语，西班牙语 9.防盗锁扣：可用线缆或链条将设备锁定在固定位置 10.底部称量：内部集成 11.称重能力（克）：220 12.实际分度值 d（克）： 0.0001 13.检定分度值 e（克）：0.001 14.最小负载（克）：0.01 15.可重复性（标准偏差）（克）：0.0001 16.线性偏差：0.0002 17.灵敏度偏移范围 18.+10到+30°C (± ppm/K)：2·10-6 19.一般达到稳定耗时（秒）：2.5 20.称重盘尺寸（毫米）：Φ90 21.称重室高度（毫米）：160 22.净重约值 （千克）：4.7 |  | 1 | 台 | 16000 |
| 18 | 千分之一天平 | 1.水平调节：气泡定心玻璃水平指示器 2.校准：全自动内部校准 ▲3.可选的质量单位：克，千克，克拉，磅，盎司，金衡盎司，香港两，新加坡两，中国台湾（投标时须提供厂家彩页资料或技术说明书并加盖供应商公章） ▲4.单位转换一键操作：（23个单位）两，英厘，英钱，毫克，每磅，中国两，日本钱，奥地利克拉，拖拉，铢，斯米加尔，吨，磅：盎司，牛顿（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 5.接口：RS232, DB25孔 6.显示屏：白色背光，高对比度显示，数值高度 7.内部标准应用程序：称量，密度测量，称重百分比，计数，换算 8.语言：英语，法语，德语，意大利语，波兰语，俄语，西班牙语 9.防盗锁扣：可用线缆或链条将设备锁定在固定位置 10.底部称量：内部集成 11．称重能力（克）：320 12．实际分度值 d（克） ：0.001 13．检定分度值 e（克）：0.01 14．最小负载（克）： 0.02 15．可重复性（标准偏差）（克）： 0.001 16．线性偏差 ：0.002 17．灵敏度偏移范围：+10到+30°C (± ppm/K) 2·10-6 18．一般达到稳定耗时（秒）： 1.0 19．称重盘尺寸（毫米）：Φ115 20．称重室高度*（毫米）：160 21．净重约值 （千克）：4.8 22．校准：内部 23.称重盘上沿到防风罩上面板的下沿 |  | 1 | 台 | 10500 |
| 19 | 药品试剂保存柜 | 1基本要求： 1.1系统描述：用于存储有机或无机液体及固体化学试剂过程中的有害物质的过滤，24小时净化室内空气，对实验人员提供有效的安全防护。采用灵活的模块化系统，针对液体,粉尘,液体与粉尘混合以及洁净室应用,可配置单层活性炭,双层活性炭及活性炭与HEPA组合型过滤器，有效保护了实验室及实验人员的安全。 1.2外部尺寸（长×宽×高mm）：850-950*500-550*2100-2350mm（允许误差为±3mm) 1.3储存容量：≥160瓶（每瓶500ml） 1.4空气处理量： 220 m³/h 1.5采用无刷变频风机，开门时加大风机转速，以尽量减少柜内气体外泄。 1.6材质：面板和过滤框均采用耐化学腐蚀的聚丙烯（PP）材质、柜体采用涂有抗酸聚合物的镀锌钢板材质。 1.7层板材质：聚丙烯（PP）；具有盛液功能，且层板盛液体积：≥3L 1.7储药柜配备未关门提醒、风机失灵提醒、（选配）过滤器饱和提醒，此提醒须通过声音报警和条形白光LED闪烁的组合形式，实现多台同时联网并具备将每台相关信息同步在电脑或手机上达到三者联动的在线报警和远程监控。 1.8可选配过滤器的种类需包含：有机无机气体综合过滤器、有机气体过滤器、甲醛过滤器、氨过滤器、高效粒子过滤器，并可实现配置单层活性炭,同类双层活性炭及活性炭与HEPA组合型过滤器。 质量安全保证要求： - 由于化学试剂易挥发且有毒有害的特殊性，为了保证使用者生命财产安全，产品必须完全遵循中国行业标准 JG/T385-2012（供货时须提供第三方检测（验）机构出具的检测（验）报告，否则不予收货）。 1.1.过滤效率及过滤器吸附量：针对标准化学品：异丙醇、环己烷、盐酸的的过滤器在达到1%TWA(卫生部规定的职业吸入限值）时的具体吸附量不低于标准规定值，即异丙醇≥500g、环己烷≥890g、盐酸≥2184g。 1.2.层板承重：≥100kg/m² 1.3.空气换气次数：≥300次/小时 2.关于过滤器的吸附量，须遵循中国行业标准JG/T 385-2012条件下验证过如下化学品并可达到以下吸附量：针对三氯乙烷 可吸附量≥700g、甲基乙基酮 可吸附量≥720g、氢溴酸 可吸附量≥1248g、硝酸 可吸附量≥1360g、吡啶 可吸附量≥400g、甲醛 可吸附量≥100g。 3.为防止漏电及被腐蚀，所采用风机箱须采用PP注塑一体成型。 技术服务要求： 1.技术要求： 1.1.每年提供上门检测服务，并有专门售后专员跟进每个客户的使用情况并做详细的记录档案。 1.2.提供专业的安装调试服务：在安装调试正常后，需在安装现场使用PID仪采用丙酮进行过滤效率的检测，检测出来结果为0-0.5ppm。 |  | 2 | 台 | 56500 |
| 20 | 玻璃器皿存放柜 | 1.外壳：采用8mm瓷白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成 具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性 2.柜体：采用一体成型、无缝焊技术，极大的加强了柜体的结构性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。 3.层板：采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接 四周有立边，立边整体焊接成型，层板上开有器皿滴水孔及下方集水盘 整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边可获得一定程度防溢效果 4.视窗：采用5mm钢化玻璃制作，提高3~5倍的强度。 5.门把手：门把手，门合页采用耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好 |  | 2 | 台 | 3000 |
| 21 | 医用冲洗机(套） | 1.输入功率 ：不大于1500VA 2.进水温度：≥ 8 ℃ 3.环境温度：10～40（℃） 4.相对湿度：30%-75% 5.清水扬程范围：10～160（cm） 6.清水流量在：350 ml/min～1000 ml/min范围内可调 7.洗液流量：600 mL/min±20% 8.出水温度：26～36（℃） 9.工作模式：自动、清水、洗液、自洁、打印 10.专用喷头：水液分离 |  | 1 | 台 | 75000 |
| 22 | 离心机 | 1.双门锁设计，锁定更安全 2.先进的宽电压技术，转速不受电压波动影响，转速精度高 3.运行安静，噪音≤45 dB, 4.直流电机，连续运行模式 ▲5.最高转速7000rpm（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 ▲6.最大相对离心力2680xg（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页或技术说明书）复印件，并加盖供应商公章）。 7.翻盖开关功能，合盖即转，开盖即停，操作方便 8.可容纳过滤型离心管，应用范围广 9.卡扣式转子，安全耐磨损，平衡性高 10.最大容量2ml x 8 离心管; 4 x 0.2ml PCR8排管，当与适配器联用时，亦可使用0.5ml或0.2ml离心管。 |  | 2 | 台 | 2000 |
| 23 | 生物安全柜 | 1、安全柜基本参数： （1）分类：A2型，30%外排，70%循环 （2）外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×750mm×2250mm；（允许误差为±2mm) （3）内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm。（允许误差为±2mm) （4）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改） （5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s （6）系统排风总量：360 m3/h （7）额定功率：1100W（包含操作区插座负载500W） （8）噪音等级：≤65dB（A） （9）照明：≥1000lx （10）过滤效率: 送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%） （11）产品标准：YZB/国6408-2012 （YY0569-2011 II级生物安全柜） （12）重量：毛重243KG 净重 227KG （13）使用人数：单人 2、生物安全性： （1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 （2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 （3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 |  | 1 | 台 | 46500 |
| 24 | 洁净工作台 | 1、技术参数 1、洁净台分类：垂直层流、单面操作 1.1 外部尺寸≥（L×D×H）1060mm×560mm×1850mm；（允许误差为±2mm) 内部尺寸≥（L×D×H）938mm ×530mm×650mm；（允许误差为±2mm) 额定功率：750 W； 气流流速：0.30～0.45m/s； 紫外灯功率：18W； LED日光灯功率：12W； 前窗玻璃最大开口高度：510mm； 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm； 工作台到地面高度：约750mm； 噪音≤65dB(A)； 风机：风机转速:2460 RPM，流量：750 m³/h，功率90W； 1.2 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min； 1.3过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%； 1.4工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品； 1.5 可在洁净台前部更换、维修风机及过滤器。 1.6箱体部分采用1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂； 1.7工作区台面为不锈钢材质； 1.8控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间； 1.9洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，通过手动控制，可以在行程范围内的任意高度停止； 1.10 照明：≥350lx。 1.11脚轮设计，方便柜体移动与固定。 1.12紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员。 1.13设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定。 |  | 1 | 台 | 13850 |
| 25 | 通风柜 | 1.尺寸：1040mm×800mm×2200mm（允许误差为±3mm) 2.台面板到地面高度：约850mm 3.吸入口风速：0.3～0.8m/s 4.系统排风量：590 m³/h 5.额定功率：400 W(不包括柜体插座负载的功率（负载不能超过500W）)； 6.噪音等级：≤65dB（A） 7.照度：≥400lx 8.前窗玻璃开口高度：520mm 9.紫外灯功率：20W 10.LED日光灯功率：8W |  | 2 | 台 | 15500 |
| 26 | 智能程控定量封口机 | 1.用于 GB5750-2006，HJ1001-2018 酶底物法检测水质总大肠菌群、大肠埃希氏菌，粪大肠菌群等。 2.可靠性无漏液,无破孔； 3.稳定性可检测 50,000 个样品以上，使用寿命大于 5 年； 4.方便性有开/关及退格键、有定量盘计数、自动节能功能、有保洁窗口、错误提示功能； 6.一键排水功能； 7．大液晶显示窗口，4 个按键； 8.不需要无菌室,24h 检测水中总大肠菌群\大肠埃希氏菌\耐热大肠菌群； 9.预热时间≤3min； 10.噪音≤48dB； 11.外罩温度<40ºC； 12.封口速度 10 秒； 13.工作电压 AC 220V±10％,50HZ； 14.封口速度 51 孔、97 孔定量检测盘封口时间≤12 秒/个； 15.工作环境温度-10ºC-50ºC； 16.检测范围： 配合 51 孔定量检测盘检测范围 0-200MPN/100ml (水样不稀释） 配合 97 孔定量检测盘检测范围 0-2419MPN/100ml (水样不稀释） |  | 1 | 个 | 78000 |
| 27 | 传递窗 | 1.尺寸：约600 mm *600 mm *600mm（允许误差为±3mm) 2.电源 AC200，50Hz； 3.功耗 0-0.06； 4.工作区为不锈钢材质，机械连锁， 5.内置 20W 紫外线消毒灯一只。 |  | 4 | 个 | 6850 |
| 28 | 实验专用水盆柜 | 1.尺寸：约900*750*800mm（允许误差为±2mm) 2.使用场地：实心理化板台面， 3.材质：16mm三聚氰胺板柜体， 4.PP材质：7mm高密度PP材质化验水槽， 5.类型：环氧高密度铜质三联实验水嘴 |  | 12 | 套 | 5600 |
| 29 | 实验专用水盆柜（弧形） | 1.尺寸：约1500*750*800mm（允许误差为±2mm) 2.使用场地：实心理化板台面， 3.材质：16mm三聚氰胺板柜体， 4.PP材质：7mm高密度PP材质化验水槽， 5.类型：环氧高密度铜质三联实验水嘴 |  | 3 | 套 | 5950 |
| 30 | 洗眼器 | 1.按下手柄出水，松开手柄则可关水。 2.供水软管：长度1.5米，软件PVC管外覆不锈钢网 3.水压：可耐水压18kgf/c㎡（250psi） 4.水流流量：4.5L/min |  | 2 | 个 | 900 |
| 31 | 实验专用实验台 | 1.尺寸：约1500*750*800mm（允许误差为±2mm) 2.使用场地：实心理化板台面， 3.材质：16mm三聚氰胺板柜体， 4.PP材质：7mm高密度PP材质化验水槽， 5.类型：环氧高密度铜质三联实验水嘴 |  | 29 | 套 | 5850 |
| 32 | 中央净化系统 | 一、基本参数： 1.主机尺寸：长:750mm, 宽:600mm 高:428mm 2.风量范围：大档 2100m³/h,小档 1200m³/h 3.主机电压：220V 50赫兹 4.主机功率：大档 240W, 小档100W 5.噪音：大档：54.8dB 小档：40dB. 二、技术参数： 1.循环机组功能段要求:混合段+风机段+、中效过滤段+制冷盘管、热水盘管、电加热、电极加湿、出风段;新风机组功能段要求:进风段+风机段+初、中效过滤段+制冷盘管、热水盘管、深度除湿段、亚高效过滤段、出风段。 2.循环机组配置“G4初效+F8中效”两重过滤器,新风机组配置“G4初效+F8中效+H10亚高效”三级过滤。 3.为保证非标净化空调机组的设计、生产能满足使用要求,并且达到一定的稳定性,制造商应有成熟的净化空调机组的设计选型软件,并经过至少3年的实际应用经验。 4.箱板采用硬质聚氨酯直接发泡一次成型发泡料密度不低于45kg/m3,箱板厚度不少于50mm。 组合式空调箱均采用铝合金框架结构,接水盘采用抗菌型不锈钢材质,对大肠杆和金黄色葡萄菌的抗菌率达到99.9%以上。 5.冷、热水盘管:优质紫铜管套防腐亲水铝翅片最大工作压力2.5Pa 6.风机:无蜗壳风机或双进风后弯式离心风机。 7.配套紫外线杀菌灯。 8.配置电极式加湿器,以保证高加湿效率。 9.要求机组整体配备优良,质量好结构合理,能良好稳定高。机组箱体应采用可拆 10.装的板框结构(快装式框架结构)。框架采用铝合金框架,在±1000pa条件下,机组变形量≤2.3mm/m。 |  | 1 | 套 | 96500 |
| 33 | 通风风机系统（三层） | 一、基本参数： 1.主机尺寸：长:1070mm, 宽:800mm 高:390mm 2.风量范围：大档 1500m³/h,小档 1200m³/h 3.主机电压：220V,50HZ 4.主机功率：大档 800W, 小档700W 5.噪音：大档：50dB 小档：40dB. 二、技术要求： 1.作为新风系统的启动条件必须同时考虑到室外温度的状况，只有当室外温湿度都符合条件时新风系统才开机。 2.新风系统应具有引进室外新风的温度设定值。现场人员根据不同气候条件、机房内设备发热量（冷负荷）、气流组织状况、新风风量等修改该定值。 3.新风系统所配置的过滤器应能满足机房的洁净度要求，新风系统应配备粗中效、高中效（GB/T14295标准）两级过滤器，粗中效过滤器过滤效率规格不低于G4（欧洲 CEN标准），高中效过滤器过滤效率规格不低于F8（欧洲 CEN标准）。所配过滤器防火等级不低于U.L.2（U.L900标准）。新风系统应安装有监测过滤器使用情况的传感器，正常运行情况下，过滤器达到设计终阻力时系统应有告警提示。 4.新风系统的风机应选用高效、低噪音风机。传动方式可采用皮带或联轴器，电动阀的电动执行器要求快速关断。风机及配属设备应采用底座与系统框架间固定必须有橡胶或阻尼弹簧减震器；在机组内面敷设具有保温、吸音的材料；增强风阀密封性，以消除全关时不严密带来的气流啸叫声，从而降低噪音。 5.防火性能 所有导线、线管、防尘网等辅材均应为阻燃材料，导线塑料绝缘层，绝缘等材料应具备阻燃特性；应符合标准GB 4943-2001的附录A中 V-0等级，结构件的材料应为UL 94V-1或以上等级的防火材料。 6.新风系统的室内、外机外壳应具备足够的强度，室外部分应采用高强度钢材，如中、大系统机柜钢板厚度应不小于1.5mm、机架钢板厚度应不小于2.0mm、水平方向负重机架钢板厚度应不小于2.5mm，并经相应的防腐、防锈处理。设备所采用的所有缆线应符合阻燃要求。 7.机柜和新风引入风道应具备良好的保温性和防腐性能，保温隔热材料应无毒、无异味，并符合建筑防火规范的要求。 |  | 1 | 套 | 35600 |
| 34 | 通风风机系统（五层） | 一、基本参数： 1.主机尺寸：长:1070mm, 宽:800mm 高:390mm 2.风量范围：大档 1800m³/h,小档 1500m³/h 3.主机电压：220V,50赫兹 4.主机功率：大档 850W, 小档700W 5.噪音：大档：50dB 小档：40dB. 二、技术要求： 1.作为新风系统的启动条件必须同时考虑到室外温度的状况，只有当室外温湿度都符合条件时新风系统才开机。 2.新风系统应具有引进室外新风的温度设定值。现场人员根据不同气候条件、机房内设备发热量（冷负荷）、气流组织状况、新风风量等修改该定值。 3.新风系统所配置的过滤器应能满足机房的洁净度要求，新风系统应配备粗中效、高中效（GB/T14295标准）两级过滤器，粗中效过滤器过滤效率规格不低于G4（欧洲 CEN标准），高中效过滤器过滤效率规格不低于F8（欧洲 CEN标准）。所配过滤器防火等级不低于U.L.2（U.L900标准）。新风系统应安装有监测过滤器使用情况的传感器，正常运行情况下，过滤器达到设计终阻力时系统应有告警提示。 4.新风系统的风机应选用高效、低噪音风机。传动方式可采用皮带或联轴器，电动阀的电动执行器要求快速关断。风机及配属设备应采用底座与系统框架间固定必须有橡胶或阻尼弹簧减震器；在机组内面敷设具有保温、吸音的材料；增强风阀密封性，以消除全关时不严密带来的气流啸叫声，从而降低噪音。 5.防火性能 所有导线、线管、防尘网等辅材均应为阻燃材料，导线塑料绝缘层，绝缘等材料应具备阻燃特性；应符合标准GB 4943-2001的附录A中 V-0等级，结构件的材料应为UL 94V-1或以上等级的防火材料。 6.新风系统的室内、外机外壳应具备足够的强度，室外部分应采用高强度钢材，如中、大系统机柜钢板厚度应不小于1.5mm、机架钢板厚度应不小于2.0mm、水平方向负重机架钢板厚度应不小于2.5mm，并经相应的防腐、防锈处理。设备所采用的所有缆线应符合阻燃要求。 7.机柜和新风引入风道应具备良好的保温性和防腐性能，保温隔热材料应无毒、无异味，并符合建筑防火规范的要求。 |  | 1 | 套 | 36800 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间 及地点 |  |  | - 交付时间：自签订合同之日起20个工作日内安装完毕并交付使用。 2、交付地点：采购单位指定地点 |  |  |  |
| 免费保修期 |  |  | 1、保修：项目有要求的按项目要求,无要求的按厂家承诺实行“三包”，免费保修期最短不得少于 1 年。 货物质保期超过一年的，以厂家承诺为准。 - 在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，中标人无偿维修。如涉及失效零件更换，该零件应由中标人免费提供。 - 投标人根据以上要求，于投标文件中必须提供相应售后服务承诺。 |  |  |  |
| 售后服务内容和措施 |  |  | - 免费送货上门，免费由技术人员现场安装、调试和技术指导，并在用户使用处免费 现场培训 2～3 名操作人员（培训内容：包含设备功能、安装、操作、维护等内容）， 直至采购人操作人员能熟练操作各项功能。采购人配合中标人在用户处的调试。所需工 具、器材由中标供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可， 现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。 - 所有材料包含送货上门、安装，保证能够正常使用。 - 保修期内出现故障，在接到电话通知后，1小时内做出响应，12小时赶到现场。一般问题应在 8 小时内解决，若 8 小时内无法解决故障，须提供同档次备机，保障系统正常运行。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 所有设备到达安装现场且货物安装调试完毕并验收合格后10日内支付合同总价的100%。 |  |  |  |
| 验收要求 |  |  | 1.检查供货范围或服务范围 货物类:产品到达现场后,中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 2.中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下: 2.1货物或服务技术参数与采购合同一致， 性能或指标达到规定的标准。 2.2技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3、所提供的产品必须为全新原装产品，其质量、规格及技术特征符合满足国家相关标准、行业标准、地方标准。具有生产合格证；设备、材料要求符合国家、行业有关标准规范要求，应明确投标产品存在正负偏离情况。 4、采购人在签订采购合同后，有权核验要求提供的第三方权威机构检测报告原件，同时有权要求中标人提供相应产品以供测试，确保技术参数、功能满足采购要求，如有不符，则取消中标人 资格(测试的具体时间、地点和测试机构由采购人另行确定，测试相关费用由中标人承担)。 同时向采购监督管理部门汇报并申请取消其中标资格，追究其法律责任。 5、依照合法正规渠道供货、设备保证原厂售后服务（供货时，必需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书，原件核查，否则不予收货）。 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、本项目第9项“高压灭菌器”为核心产品。 2.中标供应商于交货验收前必须提供所投产品生产厂家或国内总代理商出具的针对产品的售后服务承诺书原件，并携带资格文件、注册产品标准、产品白皮书及采购需求要求提供的证明材料（如有）等资料原件，以便核实相关资质和技术参数，否则不予验收。 3.本项目政府采购预算金额为人民币叁佰壹拾贰万捌仟柒佰伍拾元整（￥3128750.00），报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。投标人投标报价超政府采购预算金额的，投标文件作无效处理。 4、本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品） 参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 注：1、采购需求中的打★项参数及“商务要求”所有条款均为实质性要求，均须满足，若不能满足，则投标无效。 2、为保证整体项目的质量和确保服务质量，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交生产厂家针对该项目成本分析报告等相关证明材料；并提供至少三个同类业绩项目费用成本明细（提供合同复印件，供货时原件核查）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |  |

# 第四章  评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术分、售后服务、业绩分、政策功能分等方面内容按百分制打分。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1. 价格分………………………………………………………………………………………50分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

①投标人认定为小型、微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标报价×（1-10%）。

②除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）以进入评标的最低的评标报价为 50分。

1. 价格分……………………………………………………………………………………………50分

最低投标人投标报价金额

投标人价格分 =                                   　　×50分

投标人投标报价金额

- 技术分…………………………………………………………………………………………………32分

(1)货物性能、配置分…………………………………………………………………………………22分

①基本分：除非“★”号及“▲”项外，其他项满足采购需求（技术参数、性能、配置等要求）的得2分；                                                                          （满分2分）

②采购需求表中标注“▲”号技术需求为关键项，评标委员根据所提供的证明材料（彩页、技术说明书等有效材料复印件，并加盖供应商公章），证明响应或高于采购需求要求一项的，每有一项加0.5分，最多加20分；                                                                （满分20分）

（2）、技术及项目实施方案分（满分10分）

一档（1分）：方案简单，基本可行的。

二档（3分）：方案较详细，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等，整体方案符合实际情况的。

三档（6分）：方案详细完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排措施，整体方案针对性较强，可行性较高。

四档（10分）：方案详细全面完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施，整体方案针对性强，可行性高。

3、售后服务分…………………………………………………………………………………………13分

根据各投标人对投标货物的售后服务方案（技术支持、服务情况、服务承诺）的详细程度、合理可行性等进行比较：

一档（2分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、响应时间、服务承诺等，满足项目需求。

二档（4分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求。

三档（8分）：售后服务方案包含了技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求，提供服务流程等整体方案符合用户需求，可行性较高。

四档（13分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求，提供服务流程、产品的售后、提供应急预案、技术服务表等整体详细方案优于用户需求，可行性高。

4、业绩分……………………………………………………………………………………………………3分

投标人自2016年以来有类似的项目业绩的，每有一份得 0.5分，满分3分。 （以中标（成交）通知书或采购合同复印件为准（能清晰的反映所销售的货物名称、种类、金额），否则将不予计分。

- 5、政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）………………………………………………………2分

(1)本项目中除属于强制采购节能、环保产品外，投标产品列入财政部、国家发展和改革委员会制定和公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内，且具有有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的。每项得0.5分（以品目清单复印件及产品证书为准，投标产品需清晰反映在品目清单上），满分1分。

(2)采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上（含）的加1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》【桂政办发（2015）78号文】的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上（含）。

- 6、总得分 =1 + 2 + 3 + 4 + 5

- 第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家及品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　   　　　　（￥　　　　元）人民币。

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付使用期：_按乙方投标文件中承诺且不超过采购要求的时间

地点： 采购人指定地点                。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　　　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：               。

第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

交货验收合格后，成交供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后5日内转帐支付全部合同款。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　  　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额   %，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额   %。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　  　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　 　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向兴安县仲裁委员会申请仲裁或向兴安县人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经兴安县财政部门审批，并签订书面补充协议报送兴安县人民政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送兴安县人民政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

- 第六章 投标文件（格式）

投标文件目录

一、投标报价表

二、资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应 提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事 业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人有效的组织机构代码证复印件（必须提供，营业执照为“三证合一”的或为个体工商户、自然人的除外）；

（5）投标人的税务登记证复印件（投标人为从事生产经营的纳税人必须提供，营业执照“三证合一”的或为自然人的除外）；

（6）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

三、商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格偏离表（必须提供）；

（2）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其需求提供）。

（3）投标人的售后服务承诺方案（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（4）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（5）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

（6）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（7）投标人  2019  年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（8）投标人2016年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（9）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（10）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（11）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

（12）投标人属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由

省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提

供）；

（13）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

（14）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

一、投标报价表

投标报价表（格式）

致：国咨项目管理有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件正本一份，副本 四  份，并做出如下报价：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人及相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

投标日期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

二、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）

授权委托书（格式一）

致：国咨项目管理有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                   　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的近三个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：国咨项目管理有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                  　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的近三个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4. 投标人有效的组织机构代码证复印件（必须提供，营业执照为“三证合一”的或为个体工商户、自然人的除外）

5. 投标人的税务登记证复印件（投标人为从事生产经营的纳税人必须提供，营业执照为“三证合一”的或为自然人的除外）

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

声   明

致：国咨项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.技术规格偏离表（必须提供）

技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人及相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

注：当本表由多页构成时，需逐页签字并加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

2.“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其需求提供）

3.投标人的售后服务承诺方案（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）

售后服务承诺方案（格式）

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

4.项目实施人员一览表（如有，请提供）

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

5.节能方面的证书复印件（如有，请提供）

6.环保方面的证书复印件（如有，请提供）

7.投标人 2019年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）

8.投标人 2016年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

9. 投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）

10. 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

11. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）

附件：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，

本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格 |  |  | 占投标总价比例 |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

12. 投标人属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

附件：

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

13.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

14. 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）