广西科联招标中心有限公司

招标文件

项目名称：永福县精神病医院医疗设备采购

项目编号：GLZC2020-G1-260031-KLZB

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2020年10月28日

目 录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知	5

投标人须知前附表	5

一、总则	8

1. 项目名称及项目编号	8

2. 适应范围	8

3. 定义	8

4. 招标方式、评分办法	8

5. 投标人资格	8

6. 投标费用	8

7. 联合体投标要求	8

8. 转包与分包	8

9. 特别说明	9

10. 质疑和投诉	9

二、招标文件	9

11. 招标文件的构成	9

12. 招标文件的澄清与修改	10

三、投标文件的编制	10

13. 投标文件的组成及要求	10

14. 投标文件的语言及计量	11

15. 投标报价	12

16. 投标有效期	12

17. 投标保证金	12

18. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封	12

19. 投标文件的补充、修改和撤回	13

20. 投标文件的递交	13

四、开标	13

21. 开标时间及地点	13

22. 开标程序	13

五、资格性审查	14

23. 资格性审查	14

六、评标	14

24. 评标委员会组成	14

25. 评标办法	14

26. 评标	14

27. 推荐及确定中标候选供应商原则	16

28. 属于下列情况之一者，投标无效：	16

29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：	16

30. 属于下列情形之一的，应予废标：	16

31. 开标、评标过程的监控	16

32. 信用查询	16

33. 中标公告及中标通知书	17

七、履约保证金及签订合同	17

34. 履约保证金	17

35. 签订合同	17

八、其他事项	18

36. 招标代理服务费	18

37. 交纳采购代理服务费账号	18

38. 解释权	18

39. 监督管理机构	18

第三章  货物采购需求	19

第四章  评标办法	65

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）	69

第一条  合同标的及合同金额	69

第二条  质量保证	69

第三条  权力保证	69

第四条  货物包装、运输	70

第五条  交付	70

第六条  调试和验收	70

第七条  安装和培训	70

第八条  售后服务、保修期	70

第九条  税费	71

第十条  付款方式	71

第十一条  违约责任	71

第十二条  不可抗力事件处理	71

第十三条  合同争议解决	71

第十四条  合同生效及其它	71

第十五条  合同的变更、终止与转让	72

第十六条  签订本合同依据	72

第六章  投标文件（格式）	73

投标文件目录	74

一、投标报价表	75

二、资格性响应证明材料（格式）	76

三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）	79

- 第一章  公开招标公告

项目概况 永福县精神病医院医疗设备采购 招标项目的潜在供应商应在桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn）或桂林市政府采购网（http://gl.zfcg.zcygov.cn/）下载获取招标文件，并于2020年11月18日9时30分（北京时间）前提交投标文件。

广西科联招标中心有限公司受永福县卫生健康局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就永福县精神病医院医疗设备采购项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标，现将本次公开招标的有关事项公告如下：

- 一、项目基本情况

项目编号：GLZC2020-G1-260031-KLZB

项目名称：永福县精神病医院医疗设备采购

预算金额：壹仟壹佰零叁万柒仟零陆拾贰元整（RMB¥11037062.00）

最高限价：壹仟壹佰零叁万柒仟零陆拾贰元整（RMB¥11037062.00）

采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙盘器材 | 1 | 套 | 医疗设备用于永福县精神病医院。 |
| 2 | 团体生物反馈治疗仪 | 1 | 台 |  |
| 3 | 经颅磁刺激仪 | 1 | 台 |  |
| 4 | 计算机认知功能矫正治疗系统 | 1 | 套 |  |
| 5 | 多参数生物反馈仪 | 1 | 台 |  |
| 6 | 心理测评云平台系统（1拖10） | 1 | 套 |  |
| 7 | 精神压力分析仪 | 1 | 台 |  |
| 8 | 多感官视听功能检测处理系统 | 1 | 套 |  |
| 9 | 脑涨落图仪 | 1 | 台 |  |
| 10 | 脑电图机 | 1 | 台 |  |
| 11 | 多导人体反射治疗系统 | 1 | 台 |  |
| 12 | 数字平板放射成像系统（DR） | 1 | 套 |  |
| 13 | 彩色B超 | 1 | 套 |  |
| 14 | 全自动生化分析仪 | 1 | 套 |  |
| 15 | 全自动血液分析仪 | 1 | 套 |  |
| 16 | 心电图机 | 1 | 台 |  |
| 17 | 监护仪 | 1 | 台 |  |
| 18 | 尿液分析仪 | 1 | 台 |  |
| 19 | 电解质分析仪 | 1 | 台 |  |
| 20 | 生物安全柜 | 1 | 套 |  |
| 21 | 低温冰箱 | 4 | 台 |  |
| 22 | 超低温冰箱 | 1 | 台 |  |
| 23 | 高压灭菌锅 | 2 | 套 |  |
| 24 | 血气分析仪 | 1 | 台 |  |
| 25 | 便携式心电图机 | 2 | 台 |  |
| 26 | 除颤仪 | 2 | 台 |  |
| 27 | 麻醉机 | 1 | 台 |  |
| 28 | 简易呼吸机 | 1 | 台 |  |
| 29 | 病历车 | 2 | 台 |  |
| 30 | 病历夹 | 200 | 个 |  |
| 31 | 护理车(带垃圾筒) | 2 | 台 |  |
| 32 | 抢救车 | 1 | 台 |  |
| 33 | 抢救仪器推车 | 2 | 台 |  |
| 34 | ＡＢＳ治疗车 | 1 | 台 |  |
| 35 | 发药车 | 2 | 台 |  |
| 36 | 输液架 | 10 | 个 |  |
| 37 | 气垫床 | 2 | 套 |  |
| 38 | 轮椅推车 | 3 | 台 |  |
| 39 | 医疗垃圾桶 | 20 | 个 |  |
| 40 | 电子体温计 | 10 | 支 |  |
| 41 | 电子臂式血压计 | 10 | 个 |  |
| 42 | 体重秤 | 8 | 个 |  |
| 43 | 呼吸气囊 | 2 | 个 |  |
| 44 | 听诊器 | 4 | 支 |  |
| 45 | 叩诊锤 | 2 | 支 |  |
| 46 | 移动紫外线消毒车 | 4 | 台 |  |
| 47 | 吸痰器 | 3 | 个 |  |
| 48 | 等离子多功能空气消毒机 | 4 | 台 |  |
| 49 | 医用平车 | 4 | 台 |  |
| 50 | 约束带（脚铐式） | 15 | 个 |  |
| 51 | 约束带（手铐式） | 15 | 个 |  |
| 52 | 指脉氧监测仪 | 5 | 个 |  |
| 53 | 3折屏风 | 5 | 个 |  |
| 54 | 普通病床+床垫（单摇） | 400 | 套 |  |
| 55 | 床头柜 | 400 | 个 |  |
| 56 | 多功能抢救病床+床垫 | 5 | 套 |  |
| 57 | 床单 | 600 | 套 |  |
| 58 | 被套 | 600 | 套 |  |
| 59 | 枕套 | 600 | 套 |  |
| 60 | 枕芯 | 600 | 套 |  |
| 61 | 垫被 | 600 | 套 |  |
| 62 | 棉被 | 600 | 套 |  |
| 63 | 夏装病号服 | 400 | 套 |  |
| 64 | 冬装病号服 | 400 | 套 |  |
| 65 | 医生服（含冬夏装） | 200 | 套 |  |
| 66 | 护士服（含冬夏装） | 200 | 套 |  |
| 67 | 劳保服 | 30 | 套 |  |
| 68 | 洗脱一体机 | 1 | 台 |  |
| 69 | 烘干机 | 1 | 台 |  |
| 70 | 便携式B超 | 2 | 台 |  |

合同履行期限：自签订合同之日起60天内安装完毕并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：投标人必须具有相应完整有效的《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案表》。

- 三、获取招标文件

潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn）或桂林市政府采购网（http://gl.zfcg.zcygov.cn/），从网上下载招标文件电子版，并根据招标文件规定的投标截止时间和地点直接提交投标文件参与投标。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2020年11月18日9时30分。

投标人应于2020年11月18日9时30分（截标时间）止，将投标文件密封提交至到桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）9号开标室，逾期送达的将予以拒收。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

2.信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn/（桂林市公共资源交易中心网）。

- 3.本项目需要落实的政府采购政策：

1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

4）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）。

5）本项目非专门面向中小微企业采购。

- 4.政府采购监督管理机构：

监督部门：永福县政府采购管理办公室

联系电话：0773-8518392

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：永福县卫生健康局

地址：永福县永福镇向阳路茶岭街4号

联系方式：18077365536

2.采购代理机构信息

名称：广西科联招标中心有限公司

地址：桂林市临桂区西城南路1号花样年•花样城5幢B单元18层17-23号

联系方式：0773-5442846

3.项目联系方式

项目联系人：欧阳清松  曾学科

电话：0773-5442932

广西科联招标中心有限公司

2020年10月28日

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：永福县精神病医院医疗设备采购 项目编号：GLZC2020-G1-260031-KLZB |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 5.3本项目的特定资格要求：投标人必须具有相应完整有效的《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案表》。 5.4本项目不接受联合体投标。 5.5对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及投标报价 | 15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。本项目采购预算金额（人民币）：壹仟壹佰零叁万柒仟零陆拾贰元整（RMB¥11037062.00）；投标总报价超采购预算金额的，投标文件按无效处理。 15.2投标人必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 本项目不要求缴纳投标保证金。 |
| 7 | 18.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本陆册，须完整提交。 |
| 8 | 18.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订，图纸除外）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 9 | 18.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 10 | 18.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人或相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 11 | 18.8 | 投标文件袋（盒、箱）标记 | 项目名称：永福县精神病医院医疗设备采购 项目编号：GLZC2020-G1-260031-KLZB 采购代理机构：广西科联招标中心有限公司 投标单位名称： 在2020年 月 日上午 时 分前不得开启（此处填写截标时间） |
| 12 | 20.1 | 投标文件递交 | 投标人应于2020年11月18日上午9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）9号开标室，未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未送达指定地点的投标文件将予以拒收。 |
| 13 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年11月18日上午9时30分；开标地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）9号开标室；采购代理机构按以上规定的开标时间和地点进行公开开标，投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。 |
| 14 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共7人，其中采购人代表2人，技术、经济等专家5人。 |
| 15 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 16 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 17 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 32.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 18 | 34.1 | 履约保证金 | 无 |
| 19 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起25日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 20 | 35.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送永福县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 21 | 36 | 招标代理服务费 | 中标供应商在本项目政府采购合同签订前，向广西科联招标中心有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目的招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取（不满6000元按6000元收取）。 |
| 22 | 38 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 39 | 监督管理机构 | 永福县政府采购管理办公室 电话：0773-8518392 |

- 一、总则

- 1. 项目名称及项目编号

项目名称：永福县精神病医院医疗设备采购

项目编号：GLZC2020-G1-260031-KLZB

- 2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。

- 4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

- 5. 投标人资格

5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

5.3本项目的特定资格要求：投标人必须具有相应完整有效的《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案表》。

5.4本项目不接受联合体投标。

5.5对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

- 6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

- 8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

- 9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选供应商，其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 10. 质疑和投诉

- 10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

- 10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向永福县政府采购管理办公室监督管理机构投诉。

- 10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

- 二、招标文件

- 11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）总则；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

- 12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人购买招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

- 三、投标文件的编制

- 13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1投标报价表（格式见附件）

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年4月以来连续三个月社保证明复印件（如投标人为2020年8月1日以后成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2020年4月以来连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供；）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

- 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

- 投标人的财务状况报告（2018年以来任一年度经第三方审计的财务状况报告）复印件或银行出具的资信证明（必须提供）；

- 投标人2020年1月以来任意一个月依法缴纳税收的证明材料（增值税发票或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明）复印件（必须提供）。

- 投标人相应完整有效的《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案表》复印件（必须提供）。

13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：

- 技术规格偏离表（必须提供）；

- 商务响应表（必须提供）；

- “货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；

（4）投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（5）项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳2020年4月以来连续三个月社保证明复印件（如投标人为2020年8月1日以后成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）】；

（6）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

（7）环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

（8）投标人2017年以来类似项目销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、金额）（如有，请提供）；

（9）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（10）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（11）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

（12）如所提供服务企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知》（国统字[2017]213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

（13）如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；

（14）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

（15）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效）。

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

- 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

- 16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，原投标文件继续有效。投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 17. 投标保证金

本项目不要求缴纳投标保证金。

- 18. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

18.1投标文件份数：正本壹册，副本陆册，须完整提交。

18.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订，图纸除外）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

18.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

18.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效）并由法定代表人、负责人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

18.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章及法定代表人、负责人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

18.7投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人或相应的授权委托代理人签字均可】。

18.8投标文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：永福县精神病医院医疗设备采购

项目编号：GLZC2020-G1-260031-KLZB

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

投标单位名称：

在2020年  月  日上午  时  分前不得开启（此处填写截标时间）

- 19. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- 20. 投标文件的递交

投标截止时间：2020年11月18日9时30分。

投标文件递交：投标人应于2020年11月18日上午9时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）9号开标室，未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未送达指定地点的投标文件将予以拒收。

20.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

- 四、开标

- 21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：开标时间：2020年11月18日9时30分；开标地点：桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）9号开标室开标。投标人可以由法定代表人、负责人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

- 22. 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

- 五、资格性审查

- 23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

- 六、评标

- 24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共7人，其中采购人代表2人，技术、经济等专家5人。

- 25. 评标办法

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

- 26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市永福县政府采购监督管理机构报告。

- 27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，并依此类推。

- 28. 属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

（6）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

- 30. 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

- 七、履约保证金及签订合同

- 34. 履约保证金

无。

- 35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起25日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。

35.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送永福县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

- 八、其他事项

- 36. 招标代理服务费

中标供应商在本项目政府采购合同签订前，向广西科联招标中心有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目的招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取（不满6000元按6000元收取）。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 37. 交纳采购代理服务费账户

开户户名：广西科联招标中心有限公司桂林分公司

开户银行：工行桂林桂湖支行

账    号：2103260229201002537

- 38. 解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

- 39. 监督管理机构

永福县政府采购管理办公室    电话：0773-8518392

- 第三章  货物采购需求

说明：

1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。投标人投标时须提供投标产品的相关证明材料。

《节能产品政府采购品目清单》中：

- 计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）；

- 输入输出设备【打印设备（喷墨打印机、激光打印机、针式打印机）、显示设备（液晶显示器）】；

- 制冷空调设备【制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）、单元式空气调节机（制冷量＞14000W））、专用制冷、空调设备（机房空调）】；

- 镇流器（管型荧光灯镇流器）；

- 生活用电器｛空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）】、热水器（电热水器）｝；

- 照明设备（普通照明用双端荧光灯）；

- 电视设备【普通电视设备（电视机）】；

- 视频设备【视频监控设备（监视器）】；

- 便器（坐便器、蹲便器、小便器）；

- 水嘴。

以上所罗列的设备为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，采购人拟采购的产品属于政府强制采购产品的，投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人公章，否则投标无效。

2、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库[2010]48号）的规定，如采购需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4、投标人应注意下列内容：

1）本需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

2）投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙盘器材 | 1 | 套 | 一、基本功能 通过自由的沙具摆放，使来访者的无意识整合到意识中，帮助心理咨询师深入了解来访者的内心世界，广泛应用于心理健康教育、心理咨询等领域的心理治疗工作。 二、设备参数 1、沙具架：沙具陈列架两个，材质为松木原木。尺寸：宽120cm×高160cm×深35cm，6层11阶设计，木本色，清漆涂层。 2、沙箱：标准个体沙箱一个，标准团体沙箱一个。材质为松木原木。 个体沙箱规格：按照国际标准 1) 尺寸：57cm×72cm×7cm；； 2) 颜色：外侧原木本色，内侧为天蓝色。 团体沙箱规格：按照国际标准 1) 尺寸：85cm×120cm×10cm； 2) 颜色：外侧原木本色，内侧为天蓝色。 3、沙箱腿：整体为整条方木原木制作结构，材质为松木原木制作。高度70－100cm正好适合于手放置沙具的位置，美观实用。 4、沙具：1600个，沙具为树脂、陶瓷、聚氨脂材料制造。包含人物类、交通工具类、动物类、植物类、食品类、家居类、家禽类、宗教类等18大类别。 人物类：神话人物、动漫人物、科幻人物、职业人物、偶像人物、恐怖人物等系列； 交通工具：豪车、飞机、消防、公安、工程、公交、军事系列； 动物类：海洋动物、爬行动物、两栖动物、动漫动物、恐龙等系列； 植物类：花、草、树、果实、蔬菜等系列； 建筑类：桥、道路、网吧、公安局、医院、厕所、草房、洋房、别墅等系列； 食品类：包子、馒头、花卷、面包等系列； 家居类：手机、各种家具、家用电器、生活用品等系列； 家禽类：鸡、鸭等系列； 宗教类：妈祖、大肚佛等系列； 5、海沙：45公斤，天然黄色细沙、细腻、高温消毒,手握可以带来极柔软感； 6、箱庭活动记录本；操作手册各一本；箱庭活动记录本、分别为个体箱庭制作过程记录表（6份）、团体箱庭制作（2份 共8张）过程记录表，方便沙盘治疗的工作开展。 三、箱庭管理软件： 涵盖用户管理、个体箱庭、团体箱庭、团体箱庭讨论、沙具管理五大模块。可对个人箱庭、团体箱庭治疗过程分别记录。 （一）用户管理： 1、用户账号管理：管理员可以对注册用户的用户名、性别、年龄等信息进行编辑、统一管理，不同的角色具有网站使用的不同权限，极大的保证了用户信息安全。支持按照用户名筛选数据，方便查询用户信息。 2、账号信息修改：为了方便用户信息管理，管理员用户具有管理所有用户账号信息的权限，可对账号的密码及其其他信息进行修改，防止用户遗忘密码无法登录的问题发生。 （二）个体箱庭： 1、个体箱庭管理模块里包含了查看详细信息和添加箱庭记录的功能。可以查看、添加箱庭治疗的时间、箱庭沙具摆放顺序、完成时间、沙具移动次数、记录照片等功能。操作简单，便于心理咨询快速熟悉使用本软件。 2、可以按照姓名、时间范围对箱庭记录进行检索，方便心理咨询师在繁杂的数据快速查找到数据记录，更加系统性的研究数据资料。 （三）团体箱庭: 1、团体箱庭管理模块里面包含了查看详细信息和添加箱庭记录的功能。可以查看和添加制作时间、总用时、见证人、组别/次数、记录照片、第一次沙具或动作到第八次沙具或动作的记录、以及合计沙具数和制作者。充分考虑到团体箱庭治疗中所需记录的数据种类，保证记录报告的完整性。 2、可以按照姓名、时间范围对箱庭记录进行检索，方便心理咨询师在繁杂的数据快速查找到数据记录，更加系统性的研究数据资料。 （四）团体箱庭讨论: 1、团体箱庭讨论管理模块里面包含了查看详细信息和添加箱庭讨论记录的功能。可以查看和添加制作时间、总用时、见证人、组别/次数、个人主题、讨论内容、制作者的信息等内容。方便制作者记录团体箱庭活动过程，便于咨询师对于箱庭治疗过程的记录。 2、可以记录团体箱庭沙具摆放顺序、意图、感受、构思等讨论内容，方便心理咨询师深入分析团体在治疗过程中的心路历程和成长变化。 （五）沙具管理: 咨询师可以按照自定类别，添加沙具图片、名称等信息，便于咨询师对沙具的记录和管理。 |  |
| 2 | 团体生物反馈治疗仪 | 1 | 台 | 一、功能及基本要求： 1 适用范围：适用于焦虑症神经精神疾病的生物反馈治疗。 2 信号采集器生物相容性 与患者接触的材料必须进行生物相容性的试验或评价。细胞毒性不大于2级，应无致敏反应，应无皮内刺激反应。 3 产品结构及组成 生物反馈仪由信号采集器（包含表面肌电传感器与心率变异性传感器）10个、团体无线接收器（可选个体无线接收器）、计算机（含软件），USB连接线组成。 二、主要技术规格和要求： (一)硬件 1、无线网络平台：采用无线传输方式技术，可实现1个团体处理器对应10人信号采集器，对10人进行数据采集、分析、处理与交换。 2、无线数据传输性能要求：信号采集器和无线接受器相距10米时，无线传输丢包率＜5% 。 3、信号采集器： 3.1 无线式 为满足临床数据需求，一体化信号处理器需为无线型，与主机或控制端无导联线或电极线等连接，治疗训练时病人可以不受干扰的移动。 3.2 同时同步采集信号 可同时同步采集10个个体的血容量脉搏BVP及肌电sEMG信号，实时反应心理与身体的压力与放松情况，亦可进行生物反馈训练。 3.3 心理状态信号灯 为满足临床操作便捷，无线型披戴式传感器具备心理状态信号显示功能，实时直观反馈每一个使用者的即时的心理状态，避免误诊。 3.3.1 AD采样位数：14 Bit。 3.3.2 AD采样率：128Hz-256Hz。 3.3.3 肌电sEMG测量范围：1μv ~200μv（R.M.S.）。 3.3.4 肌电sEMG最高分辨率：≤2μv（R.M.S.）。 3.3.5 肌电sEMG输入噪声：＜1μv（R.M.S.）。 3.3.6 肌电sEMG通频带：25 Hz ~450Hz(-3dB) 。 3.3.7 肌电sEMG差模输入阻抗：＞5 MΩ。 3.3.8 肌电sEMG共模抑制比：＞100dB。 3.3.9 心率变异性通道BVP测量范围：0~100%。 3.3.10 心率变异性通道心率测量范围：40bpm~140bpm。 4、电池类型：聚合物锂电池。 5、团体版推车：具备储运、充电、临时存放、工作平台、灵活移动等功能。 （二）软件 中文版操作软件。 该软件主要由以下模块组成：基线测试模块、团体放松训练模块、团体实战训练模块、数据管理模块、系统设置模块。 1、基线测试模块： 多人（10人），时间1/3/5分钟，自动生成测试数据报告，内置通用参考常模，并可选用标准压力评估和特定压力评估。 2、团体放松训练模块： 呼吸放松、肌肉放松、冥想放松。指导用户使用更科学的呼吸方式和调节心理健康状态。通过不断的“热身”训练用户可以快速掌握科学的呼吸方式和心理协调能力，更好的、更快的调整自己的心理协调状态。 3、团体实战训练模块： 2至10人团体协作式训练方案，使参加团体训练的所有成员，可以保证同一时间互动。团体训练时，2至10人同时控制同一训练界面，并可以进行成员互动式训练，即在同一训练界面中拥有竞争式互动或协作式互动。 3.1支持性团体训练模式：支持10人分为2组，运用拔河游戏的模块，进行多组间的心理状态的对抗，参与者通过调整自己的心理协调能力控制自己的心理状态，为团队贡献自己的“力量”，达到训练团体成员心理协调能力和团队协作能力。 3.2动力性团体训练模式：支持10人可分为2-4组，通过心灵飞车比赛的方式，使得组内参与者相互帮助，调整自己的心理状态，组间相互竞争，达到激发参与者积极调解心理状态的动力，达到良好的心理状态调节效果。 3.3任务性团体训练模式：支持10人同时努力，并相互促进，一同控制大树的生长，让大树由枯萎变得茂盛，达到春暖花开的效果，运用双向反馈的方式，将受训者的实时心理状态及变化状态表现出来。 3.4成长性团体训练模式：支持10人同时努力，并相互促进，共同控制房间的陈设，将一开始空荡荡的毛坯房变成时尚温馨的浪漫小屋，采用意向诱导的方法，使得受训者达到良好的心理状态。 4、数据管理模块： 4.1生理信号数据：可同时同步进行10人肌电监测、可同时同步监测10人的心率变异性参数相关指标、可同时进行10人的肌电、心率变异性等指标的生物反馈治疗。 血容量脉搏信号（BVP）：经处理后可获得SDNN、RMSSD、PNN50、TP、VLF、LF、HF等时域、频域及非线性等心率变异性（Heart Rate Variability）指标。 表面肌电信号（EMG）：反映肌肉紧张程度，从而反映身体放松情况。 4.2报告模式：由评估报告、训练报告和趋势报告构成。包含放松指数（身体&心理）、肌电指数以及时域、频域和非线性的心率变异性指标。 4.3数据处理：支持批量导入及导出成员信息、数据回放等信息处理方式。 4.4开放的多媒体库：根据客户的个性化需求，放入音频、视频格式的文件。 5、系统设置模块：自定义设置向导功能。 6、包含心理素质训练评估软件，且需取得计算机软件著作权登记证，投标时提供证书复印件，并加盖投标人公章。 |  |
| 3 | 经颅磁刺激仪 | 1 | 台 | 功能及基本要求： 1、▲用于临床治疗，而非用于诊断及治疗研究。 2、▲投标时提供医疗器械注册证和该设备通过CFDA临床试验的证书复印件，并加盖投标人公章。 主要技术规格和要求： （一）、硬件 1、磁刺激器主机：1台 2、刺激线圈：1套 3、无线运动诱发电位监测模块：1套 4、脚踏开关：1套 （二）、产品性能要求： 1.▲冷却系统：智能风冷技术，安全、无需维护。不含惰性液态内循环冷却系统或静态液冷。 2.▲运动诱发电位监测模块：双通道、无线式运动诱发电位监测模块，A通道测量阈值，B通道用于在治疗中的安全性监测，同一工作界面显示MEP波形及监测值，避免癫痫发作，并可以打印报告。 3.▲运动诱发电位监测模块为原厂原装同一品牌（与所投产品品牌一致），符合国际磁刺激安全协会制定的双通道模式。 4.工作站：移动式推车工作站、360°万向调节支架，便于临床操作。 5.▲操作平台：≥15.6英寸的触屏式一体机，通过电磁兼容检测。 6.▲通过EMC电磁兼容性测试，取得医疗器械国家强制标准YY 0505-2012《医用电气设备第1-2部分:安全通用要求并列标准:电磁兼容要求和试验》测试合格的报告，投标时提供国家认可医疗器械检测中心出具的检测报告复印件，并加盖生产厂家公章。 7.▲通过YY/T 0994-2015《磁刺激设备》国家标准要求，投标时提供相应国家标准文件证明复印件并加盖生产厂家公章。 （三）、主机技术指标 1.▲最大磁感应强度：6T，允差 ±10% 2.▲输出脉冲重复频率：0.01Hz～30Hz可调，允差±5%； 3.脉冲持续时间：≥340μs ±20μs； 4.磁感应强度最大变化率：≥40kT/s～80kT/s。 （四）、运动诱发电位监测模块技术指标 1.通道数：≥2通道； 2.▲传输方式：无线模式，无线能够减少束缚、降低干扰。 3.采样率：≥2kHz； 4.测量范围：≥1～1000μV； 5.最小分辨率：≤0.2μV； 6.频率范围：≥20Hz～500Hz。 （六）、软件 1.人机交互软件：智能化软件，触屏式友好界面，三步开启治疗，便捷化参数设置，减轻医生操作负担； 2.▲刺激模式可调：包含单脉冲、重复脉冲、模式化多种可选刺激模式； 3.治疗方案：内置临床方案； 4.方案可编辑：刺激强度、刺激频率、脉冲个数、间歇时间、串时间等参数可调，可供医生自定义方案； 5.报告输出方式：自动化输出报告，也可根据需求自定义编辑报告模板； 6.信息管理功能：海量信息存储，查询、分析、报告等多种功能可供选择； 7.▲含波形设置、权限设置等多种自设功能，满足用户个性化需求。 |  |
| 4 | 计算机认知功能矫正治疗系统 | 1 | 套 | 一 适用范围 ▲适用于轻度认知障碍的辅助治疗 二 临床试验验证有效 ▲通过CFDA多中心临床试验验证有效的认知功能障碍治疗软件系统，投标时提供相应证明文件复印件，加盖生产厂家公章 三 软件性能要求 计算机认知功能矫正治疗系统（CCRT）由服务器端（百万级数据库），医生管理端,评估端系统和训练端系统（暨客户端）三部分组成。数据库为诊疗数据和训练方案提供支撑；医生管理端，评估端系统和训练端系统分别提供管理，评估和训练平台，用于实现认知能力的评估与治疗功能。 1 数据库性能 1.1大型数据库存储 大型数据库，可存储100万条患者的治疗数据和认知评估数据，具备添加、查询、数据导出、报告打印等功能，为各种配置的认知功能障碍治疗软件系统提供数据服务平台。 1.2数据自动备份，安全防护 自动建立数据副本，避免硬盘出现故障后造成损失；内置加密、安全和数据保护选项，避免代价高昂的数据中断。 1.3轻松访问、有效管理 管理人员通过办公室中的工作站轻松运行应用程序、共享信息和访问数据。 2 医生管理端 2.1能存储和管理上百万条以上的治疗数据，治疗数据能部分或全部导出； 2.2病员信息管理软件系统，根据姓名，住院号，治疗编号等变量精确或模糊查询 2.3可自动生成单个或多位患者的治疗报告，并打印。 2.4医生管理段，可统一管理所有训练终端 3 评估端系统（双屏立体化评估） ▲3.1由于认知功能涵盖范围广泛，业内知名的认知功能评估方法均采用医患互动式的评估。双屏幕形式的立体化评估，整合计算机认知评估模块，采用人机对话模式替代传统的纸笔评估，开展常见的认知工具量表评估，自动生成认知评估报告并打印，包含临床量表评估、认知功能范式评估：通过认知功能减退评估、数字广度测试、简易精神状态测试等模块，了解认知功能的状态，如是否有认知功能减退情况。 ▲3.2电子化临床量表评估（包括以下内容）： 简易精神状态量表(MMSE)、 蒙特利尔认知评估量表、 阿尔兹海默病评定量表、 常识-记忆-注意测验量表、 认知能力筛查量表（CCSE）、 简易智力检测量表等； ▲3.3标准范式评估（包括以下内容）： 执行：Stroop色词测验、伦敦塔测试、连线测试（TMT） 语言：Boston命名测验（BNT） 注意：符号数字模式测验（SDMT）、数字广度测验（顺背） 记忆：数字广度测验（倒背） 视觉空间：画钟测验（CDT） -空间 4 训练端系统 ▲4.1整合计算机认知功能训练模块，包括以下内容：感知运动、复合注意力、学习和记忆、执行能力、语言、社会认知（投标时提供第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件，并加盖生产厂家公章。） 4.2训练模块采用人机互动模式，趣味性和可选择性强，包括多媒体、动画、语音识别和触屏技术，能充分调动患者参与的积极性；每个训练包含40-60个难度等级，2000余项训练任务。帮助用户进行从易到难的系统治疗，并实时调节治疗难度和治疗参数，有效的帮助用户了解自身状况，从而达到良好的治疗效果。 ▲4.3情景化的训练方案 为提高认知矫正训练方案的社会迁移性，提高用户以及家属对于认知训练方法的认可度。训练方案设计时充分考虑到认知功能障碍人群的社会环境，将科学的训练方式以日常生活情境中的素材充分结合，设计出各种情景化的训练方案，摆脱训练效应的影响，真正达到认知矫正的目的。包含的场景：衣柜整理、厨房烹饪、超市购物，飞机起航，白兔回家等生活情景训练，更有利于其社会功能的恢复，有助于其更好的融入生活。 4.4 个性化方案推荐，靶向性治疗 认知功能障碍治疗软件包含评估和训练两个部分，其中评估又分为量表评估和范式评估。评估之后系统能够根据评估结果自动为用户推荐个性化的训练方案，提高训练的科学性和针对性。 4.5完全个体化的自适应治疗方案，根据患者的治疗表现，连续自动调整矫治治疗难度及治疗方案，确保每位患者，每次治疗均有获益 四 硬件配置 1、专业服务器 1套 2、医生管理端 1套 ▲3、评估端：双屏立体式评估端 1套 4、训练终端 10套 5、千兆级无线路由器（参考品牌：TP-LINK、小米、华为等） 参数要求：支持千兆线速转发、支持5G无线传输速率 6、头戴式耳机 10套（参考品牌：漫步者、小米、雷柏等） 参数要求：额定功率30mw、50mm单元喇叭 |  |
| 5 | 多参数生物反馈仪 | 1 | 台 | 一、项目名称：多参数生物反馈仪 二、▲适用范围：可用于焦虑、儿童多动症等神经精神疾病的生物反馈治疗，无任何禁忌症。 三、技术性能： （一）硬件 1、全进口核心部件，包括信号处理器、传感器、专用电极、光纤； 2、▲多参数信号处理器，可监测和记录双极脑电(可以同时采集脑部任意2个位点脑电信号)、肌电、皮温、皮电、心电、心率/血容量搏动、呼吸等多种生理信号。 3、信号处理器的物理通道均为独立通道（非集成通道），任意通道可采集任意参数； 4、信号处理器采用直流供电，可脱离计算机作为动态Holter使用； 5、▲外置独立传感器（非集成），内置IC芯片，有效消除伪差；内置定标及全程在线阻抗测试功能； 6、脑电电极必须是专业盘状电极，可用于头部任何位点；肌电电极可用于全身任何部位肌肉； 7、数据采用外置光纤传输，光纤的长度可调节；取代传统的单纯USB2.0及蓝牙等传输方式。速度快，不丢失。光电隔离，更安全，无禁忌症。配备双耳差拍模块。 （二）软件 8、操作平台软件BioNeuro Infiniti 6.0中文版，支持AVI、Flash、MIDI、Wave、MP3、DVD等通用媒体格式； 9、开发工具软件Developer Tools 6.0，内含通道编辑软件（Channel Editor）、界面编辑软件（Screen Editor）、方案编辑软件（Script Editor）； 10、▲提供60余种运算方式，支持255个虚拟通道； 11、5种评估功能：心理测试评估量表软件、视听整合连续测试软件、基线阈值评估、脑电认知评估、全参数应激评估。 12、▲采用生物反馈协会专家方案(需提供注册证附件产品技术要求)，运用双极脑电针对抑郁双脑电神经生物反馈训练，同时在F3\F4等位点采集双极脑电进行生物反馈训练； 13、采用生物反馈协会专家方案，运用双极脑电针对焦虑、抑郁、癫痫等疾病及其共病的生物反馈训练； 14、BioFun生物反馈训练软件，包含趣味生物反馈训练，阶梯式训练； 15、双耳差拍的脑电波诱发训练； 16、多种放松治疗方式：呼吸放松、冥想、渐进式放松、音乐治疗等多种形式的放松治疗； 17、一键式治疗模式，包含焦虑、抑郁、癫痫等多种治疗方案的快捷模式； 18、智能语音提示，在患者训练前，给予语音指导，帮助患者了解治疗流程及方法； 19、可同时采用五个界面进行训练，并可随意切换；可输出数字或模拟信号、直方图、两维频谱图、三维频谱图等； 20、支持视频实时采集、反馈功能； 21、数据管理功能，可回放训练、进行分析并生成报告，支持多次训练趋势报告分析。 （三）技术指标： 22、采样率：256-2048 Hz 23、共模抑制比：≥110 dB 24、噪声电平：≦5 μV 25、输入阻抗：≥50 MΩ （四）其他： 26、▲通过国内CFDA、ISO13485等认证，投标时提供相应证明文件复印件，加盖生产厂家公章。 |  |
| 6 | 心理测评云平台系统（1拖10） | 1 | 套 | 产品含综合类测试项目共118个，测验项目（包括病房测验项目、门诊测验项目）含10个管理端，可以实现10个科室自主管理和发布测验项目。 实现电脑、手机、平板、微信多测试终端数据一体化 【功能参数】 1、管理端 1．开放式架构：测试端采用BS架构，无需安装任何软件，客户端零维护，系统可扩展性强。 2．心理测评: 涵盖医院需求的12大类量表，总数共118个，包含新型冠状病毒相关情绪自我评估问卷、中医体质分类与判定表888、SD抑郁测试量表、MSI-BPD量表、心境与焦虑症状问卷等，保证权威、高效。 3．测试方式多样化：提供个体和团体测试，可针对特定团体和个体发布特定量表测试，对已发布测试可进行随时修改，管理人员可随时查看团体测试主题下已测和未测人员情况。支持10000人次同时在线测试，测试完成后及时生成报告。 4．五种心理健康分级及报告反馈体系：危机预警,自动筛查、五级预警、一键筛选，5种颜色分别对应不同严重程度，可随时根据量表名称、姓名、账号、危机等级等字段筛选、查看不同程度危机人员的测评报告，不同人员的危机等级状况支持自定义批量导出为excel。目前，支持危机预警功能的量表包括：大学生人格测验（UPI）、明尼苏达多相人格测验简式版（PHI）、90项症状清单（SCL-90）、焦虑自评量表（SAS）、抑郁自评量表（SDS）。 5．团体报告分析：根据一个单位的测验数据自动出一份团体分析报告，包括测验人员数量及各个级别人数，可以实现团体内部以及团体之间的结果比较。可以根据不同性别、民族、婚姻、文化程度等在不同因子/总分上的比较统计。 6．套餐式的答题方式：根据测试要求设置为几个测评项目，测评项目可以依次进行。 7．多种管理使用身份及权限：管理端操作平台、心理咨询师操作平台、测试端用户平台等等。 2、客户端（在对应的同一网络环境下） 1．网络测试：测试端采用BS架构，无需安装任何软件，客户端零维护，只需登陆网页即可开始测试，系统可扩展性强。 2．手机APP测试：手机端可识别二维码下载APP，安装后打开App进入测评，随时随地进行心理测试。 3．手机网页测试：移动终端可直接识别二维码打开WEB网页进行测评，无需下载APP也可以完成测试，支持android4.5以上手机系统流畅运行。 3、手机APP端 1．大数据分析：与心理工作平台（云平台服务）相连，实现所有自助、测评、咨询数据信息同步整合，配合心理工作平台的使用，可以使心理健康工作高效开展。 2．层级管理：开放式架构系统支持机构无限级添加，管理员对各层级机构心理健康发展的工作开展、进度及效果统一监控管理。 3．心理自助：支持多种形式进行心理健康与发展自助（.doc/.txt/.mp3/.mp4等），包括6类不少于60种音乐治疗曲目、8类不少于20篇心理微课堂、6类不少于30篇心灵美文，有效缓解和治疗自闭症等神经症人群，帮助用户重建、维持或促进心理健康，掌握心理知识、了解和认识自我与世界、提高问题解决能力。 4．心理测评：广泛收录国际/内通用、常用心理量表，可进行用户自测、管理员发布限时限部门统测、分段测试，管理端可查看个/整体报告、不同等级危机人员筛查、多维度统计分析、原始数据自定义导出等。 5．咨询预约：用户可随时查看咨询师信息、可预约时段并进行在线预约，双向查看实时反馈结果，通过对心理咨询的在线记录形成心理咨询档案，规范咨询流程。 ▲6.供应商须提供国家版权局颁发的《心理工作平台》计算机软件著作权证书，投标时提供相应证明文件复印件，加盖生产厂家公章。 |  |
| 7 | 精神压力分析仪 | 1 | 台 | 一、工作原理： 采用心率变异性（HRV）理论，通过检测受测者瞬时心动周期的微小变化，判断交感神经、副交感神经的平衡度，从而评估分析受测者的身体疲劳、抗压能力、压力指数、自主神经系统活性与平衡性等。 二、产品检测主要模块和指标： 1、时域分析： 1）Mean HR、SDNN、RMSSD、PSI、apen、TSRD（平均心率、心率标准差、心率变异均方根、身体压力指数、近似熵（或复杂度）、连续检测准确值）。 2）通过相关指标，检测出压力指数包括压力状态、情绪状态，并且用不同的区间比例以柱形图直观展现。 2、频域分析： 1）TP、VLF、LF、HF、LF norm、HF norm、LF/HF（总能量、极低频、低频、高频、低频标准值、高频标准值、低频高频比例。 2）利用傅里叶转换（FFT方法）将心率变异波形图转化为能量光谱密度图，并以柱状图的形式来分析总能量TP、极低频VLF、低频LF、高频HF，用于评估自主神经活性的调节能力和心脏的稳定性。 3、自主神经系统检测结果：检测自主神经系统活性，自主神经系统平衡，自主神经系统稳定性。 1）通过心率变异的波形图、直方图、散点图来综合评估自主神经的活性。 2）通过交感神经系统、副交感神经系统的柱形图，来评估自主神经系统的平衡。 3）通过不同的色块区间、四个象限区分，来综合评估自主神经系统的稳定性。 4）历史记录表：打印出近6次的测量结果，包括自主神经系统活性、自主神经系统的平衡、抗压能力、压力指数、疲劳指数、平均心率、心率稳定性、异常心率等，并且计算出平均值。 三、打印报告： 1、报告输出值：心率变异速率图、能量光谱密度图、功率谱、心率复杂度、抗压能力、压力指数、疲劳指数、平均心率、心率稳定性、异常心率、自主神经活性、自主神经平衡、自主神经系统稳定性以及历史记录表、临床诊断建议等。 2、报告类型：自动生成彩色图文打印报告（普通A4纸即可），可以设置用户图标和信息。输出3张报告，包括心率变异报表、压力自动分析报表、心血管和流程图（主要数据历史记录）。 3、打印报告可以设置用户LOGO图标和名称信息。 四、其他参数： 1、显示画面：19" LCD Monitor 2、采样频率：250Hz-500Hz 3、波特率：达到115200 ps 4、PPG传感器：可重复使用的手指传感器，传感器波长：红光660nm，红外光905nm 5、脉率测量范围：30bpm-250bpm±5% 6、测量时间及精度：5min±3s 7、功率：60VA 8、环境温度：5℃-40℃ 9、相对湿度：15%-80% 10、使用电源：AC220V、50Hz 11、具有与其他设备与软件互联接口，可与卫生健康各级平台联网。 12、具备医疗器械注册证，投标时需要提供注册证复印件并加盖投标人公章。 |  |
| 8 | 多感官视听功能检测处理系统 | 1 | 套 | 一、主要功能用途： 1、可视音乐干预：通过视听音乐进行正性、中性、负性曲诱导；采用脑电波嵌入音乐α波与现实和速写、镜像、卡通、虚幻、三基色、滚屏、浮雕、龟裂、彩笔、频谱视频画面效果相配合的训练； 2、可视音乐素材库管理，童趣篇包含11个板块，主题轻松愉快。根据正性、中性、负性三种童趣音乐性质，视觉素材采用大量图片和动画，听觉素材采用自然声和用各种乐器所演奏出来的风格迥异的乐曲。在趣味十足的视听欣赏中得到情绪的疏解与宣泄。童趣篇中的素材包括速写、镜像、卡通、虚幻四种画面效果。 3、视觉交叉干预：采用三屏动态显示技术，进行脑电波嵌入音乐与画面、灯光的视交叉配合训练；左、右屏分别设置为实物显示屏与虚拟显示屏，通过对图像、视频等素材从虚拟到现实显示的动态迁移，实现视觉感知效果的变换； 4、脑电波干预：通过脑电波嵌入音乐、特效视频（图像、卡通、虚拟画面）、脑电波嵌入灯光等多重刺激方式诱导，嵌入灯光模式包括：五级基准序列频率、十八种诱导模式、三种变化节奏（均匀变化、先快后慢、先慢后快）和三种灯光强度（高、中、低）控制。 二、主要组成： 配有台车（材质：ABS工程塑料，带万向轮）、专用主机、单通道低通滤波器、单向型专业话筒（频率响应50Hz-15KHz）、灯具、可视音乐与情绪行为干预仪软件。 三、 主要技术指标： 1、可视音乐干预仪用于可视音乐的康复训练，其主要技术指标： （1）▲谐波频率误差：±4%； （2）▲基频实时响应速率：≤6ms； （3）▲FFT实时响应速率：≤48ms； （4）▲LPC实时响应速率：≤45ms； （5）▲语谱图实时分辨率：窄带60Hz、中带120Hz、宽带240Hz：12.7ms±4%； 2、单通道低通滤波： 1）增益：共四档：25dB，30dB，35dB，40dB，每档误差±1.0dB 2）频响：在100Hz～700Hz频率范围内为-1.0dB～+1.0dB 3）▲静止噪声≤2mV 4）低通滤波：共三档：5kHz，10kHz，20kHz，截止频率处衰减≥50dB 四、资质要求： 1、必须提供医疗器械检验报告或者软件测试报告复印件，系统软件的功能与质量要求应符合GB/T 25000.51国家标准。主要功能指标前标记为“▲”的以测试报告内容为准。 |  |
| 9 | 脑涨落图仪 | 1 | 台 | 1.电压测量：误差不超过±10%。 2.时间间隔：误差不超过±5%。 3.幅频特性：1Hz～30Hz，偏差不超过＋5％～-30％ 4.噪音电平：≤5μVp-p。 5.密闭式（非裸露式）台车整机方案设计，以实拍照片或彩页为准，机箱内配置隔离变压器。 6.检测时间：10分钟。 7.能打印递质在12个脑区的递质相对功率及相对值分布和左右脑失衡率的图文报告。 8.能打印12个脑区的递质总功率分布及全脑、左脑、右脑等总功率统计值的图文报告。 9.能打印12个脑区的运动指数、兴奋抑制指数、血管收缩指数的图文报告。 10.产品须通过YY 0505-2012电磁兼容标准的检测，提供相应证明文件，加盖投标人公章。 11.提供产品稳定性信度研究证明文献。 12.可与经颅磁刺激仪匹配结合应用，实现脑部疾病诊疗一体化解决方案。 13.具备神经递质功率分析指标，以产品检验报告为准，投标时提供第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告文件复印件。 14.具备神经递质相对功率分析指标，以产品检验报告为准，投标时提供第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告文件复印件。 15.具备运动指数分析指标，以产品检验报告为准，投标时提供第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告文件复印件。 16.具备兴奋抑制指数分析指标，以产品检验报告为准，投标时提供第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告文件复印件。 17.具备血管舒缩指数分析指标，以产品检验报告为准，投标时提供第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告文件复印件。 18.具备α单频竞争图和熵值分析参数。 19.采集脑电信号时具有暂停采集、取消采集和继续采集的功能。 20.具有将实测值与参考值范围比较的功能。 21.具有在实测值异常时进行颜色显示的功能。 22.具有对脑电信号中的干扰信号进行标记的功能，并可显示所标记的干扰信号时间段。 23.具有用户管理和病例管理功能，可浏览已有病例和建立新病例。 24.具有浏览和打印分析报告的功能。 |  |
| 10 | 脑电图机 | 1 | 台 | 一、技术参数： 1、电压测量：±15mV，误差不超过±10％ 2、时间间隔：误差不超过±5％ 3、时间常数：0.03s，0.1s，0.3s可选 4、幅频特性：1Hz～60 Hz，误差不超过±10％ 5、功率谱幅度：误差不超过±10％ 6、功率谱频率：误差不超过±5％ 7、耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，偏差不超过5％ 8、显示速度：3，6，15，30，60，150，300mm/s可选 9、显示增益：1、2、3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、150、200μν／mm 10、高频滤波：15，30，45，60，120Hz可选 11、采样率：16位AD ，≥1000次/秒 12、噪声电平：检验报告体现峰峰值≤2.0uVp-p，平均值≤0.30 13、采用方便快捷的USB接口脑电放大器支持热插拔 14、输入范围：±15mv 15、共模抑制比：≥110dB 16、50Hz干扰抑制比：≥60dB 17、高频滤波控制：15，30，45，60，120Hz 18、绝缘方式：双重绝缘：USB供电 19、隔 离：4000V 20、高清视频红外彩色信号，视频图像与脑电波形必须同步。 21、脑电可以做常规脑电、长程视频脑电、脑电地型图等功能。 22、24通道以上脑电放大器 二、软件功能 1、 可以实现常规脑电图、长程视频脑电，脑地形图检查。 2、 可以实现床边脑电图检查及会诊。 3、 脑地形图功能、直方图功能、时域地形图。 4、导联任意编辑、单导、双导、平均导联、切换功能 5、单导放大及测量 6、支持EDF和Matlab数据格式 7、病例可备份到U盘和光盘及移动硬盘在任意不安装脑电软件PC电脑浏览分析病例。 8、频域数值分析、数值可保存Excel格式、及FFT数值、能量值、通道内各频段百分比。 9、各种诱发试验（睁眼、闭眼、过度换气等，并可自行设置名称及颜色。） 10、电子频率标尺：代替普通脑电图尺，帮助测量脑电图频率， 11、报告模板可任意编辑：横版、竖版及增加词条 12、可升级多导视频脑电（心电，呼吸，肌电）和动态 13、产品通过ISO13485质量认证，产品具有CMC计量证书，投标时提供证书复印件，并加盖投标人公章 |  |
| 11 | 多导人体反射治疗系统 | 1 | 台 | 一、主要技术参数： 1、电源：AC220V±10% 50Hz±2% 2、功耗：≤100W 3、最大能量输出：＜10mJ 4、输出调节范围：0 ～ 180V 5、输出调节方式：自动/手动方式 6、自动治疗程序：10种 7、输出安全保护：增幅大于限定值时，报警并自动停止输出 8、自检方式：开机自检 9、图形显示：液晶显示/闪烁脑部图形 10、输出设置：双通道输出 11、治疗探头：四极头部探头 12、结构：落地推车式 二、基本配置： 1、主机：1台 2、专用头部治疗探头：4个，其中2个备用 3、电源线：1根 4、使用说明书：1本 5、“脑反射”临床论文集：1套 6、专用导电介质：10套 |  |
| 12 | 数字平板放射成像系统（DR） | 1 | 套 | 1 功能及基本要求 1.1 用途说明：全身各部位立位、卧位、倾斜摄影等常规X线投照摄影 2 主要技术规格和要求 2.1 高压发生器 2.1.1 主机功率：≥50kW 2.1.2 最大摄影KV：≥150KV 2.1.3 最大摄影mA：≥630mA，mA分档须在R’10数系中选取 2.1.4 最短精确曝光时间：≤1ms 2.1.5 控制台软件操作界面病人体形选择：≥4种 2.1.6 数字化网络集成，控制台软件操作界面能实时显示并直接控制曝光参数KV、mA、mAs ▲2.1.7 投标时针对高压发生器提供第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件，并加盖投标人公章。 2.2 Ｘ线球管 2.2.1 大小焦点：1.2/0.6mm 2.2.2 焦点最大功率：≥50KW 2.2.3 阳极热容量：≥230KHU 2.2.4 安全保护：球管侧具备DR设备紧急急停按钮 2.2.5 数字化网络集成，控制台软件操作界面能实时显示球管热容量状态 2.3 平板探测器 ▲2.3.1 投标时针对数字平板探测器提供第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件，并加盖投标人公章。 2.3.2 非晶硅材质整板 2.3.3 成像速度：＜6s 2.3.4 探测器有效成像尺寸：≥17×17英寸 2.3.5 探测器像素：≥900万 2.3.6 动态范围：16bits 2.3.7 像素颗粒大小：≤140μm 2.3.8 分辨率：工作状态不低于3.6lp/mm 2.4 DR摄影装置 2.4.1 采用多功能吊件及立柱组件组成，为便于小面积机房安装天轨吊件须为单轨式结构，满足全身各部位立位和卧位投照摄影临床需求 2.4.2 数字平板探测器可自动旋转，转动角度≥0-90° 2.4.3 数字平板探测器可沿立柱竖直方向移动，移动行程距地≥1300mm 2.4.4 X管球吊架可沿天轨水平方向运动，移动行程≥1900mm 2.4.5 X管球可沿竖直方向移动，移动行程≥1150mm 2.4.6 X管球机头可旋转，转动角度≥±110° 2.4.7 病人支承床承重≥130kg 2.4.8 数字化和智能化：近台机头采用触摸式高清彩色液晶屏进行集成控制，可反馈显示曝光参数、机械参数、病人基本信息，具备体型选择和APR器官程序摄影设置功能，具备摆位图示化提示功能，具备曝光后图像预览功能。 2.5 球管侧近台智能化自动化操控系统 2.5.1 操控方式：高清高灵敏度、电容式液晶触摸屏 2.5.2 液晶屏尺寸：≥10英寸 2.5.3 具备病人基本信息模块，能显示病人基本信息 2.5.4 具备重力感应模块，可根据球管方向自动调整液晶屏显示的方向 2.5.5 具备高压发生器集成控制模块，能在触摸屏上直接控制调节高压参数 2.5.6 具备器官程序摄影自动设置模块，可实现器官程序引导与自动生成曝光参数 2.5.7 具备曝光后图像预览模块，能液晶显示曝光后图像预览 2.5.8 具备机械系统集成模块，能液晶显示基本的机械参数 2.5.9 具备曝光体位引导模块，能液晶显示各种曝光体位图示化引导 2.6 图像采集工作站与软件系统： ▲2.6.1 投标时针对软件系统提供第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件，并加盖投标人公章。 2.6.2 系统接口：USB接口、标准RS232接口、打印机并口、100MB网络接口、DVI/VGA、DICOM3.0接口 2.6.3 图像处理功能：图像处理：窗宽/窗位、自动窗宽/窗位、预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转、旋转、图像放大及漫游、图像插值边缘增强、恢复原始图像标注、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量、面积测量、电子剪切等 2.6.4 其他功能：病人图像可以采用各种方式查询，并可自定义查询方式；具有病人预约功能；具有像素计量优化；诊断工作站图像处理软件界面为中文界面；支持无损压缩的高速传输；支持在线解压 2.6.5 为保证数据统一性，设备应具备打印的胶片能显示详细曝光参数等功能 2.6.6 图像编码可实现bmp及jpg格式，能用windows操作系统自带图像软件浏览 2.6.7 为提高工作效率，软件采集系统中诊断报告应具有多种模块 2.6.8 为保证客户都能达到最佳观片效果，实现开放式调整图像亮度、对比度等，设备应具有开放式曲线调节功能 2.6.9 配备DR设备同品牌的远程云、诊断云系统1套 2.6.10 软件稳定性:软件一次性通过中国医学装备协会IHE系统测试DR类四项必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD、CPI/MOD、CPI/PC 2.6.11 核心部件中的高压发生器、平板探测器、机械系统、软件系统为同一厂家生产或同一品牌 2.7 售后服务与其他要求 2.7.1 产品具备智能售后远程服务系统，厂家能实时观测设备的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家 |  |
| 13 | 彩色B超 | 1 | 套 | 1. 系统技术规格及概述： 1.1.全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 1.2. ★≥21寸高分辨率彩色液晶显示器 1.3. ★≥13寸高灵敏度防反光彩色触摸屏 1.4.控制面板可独立旋转、升降和前后推拉 1.5.数字波束增强器 1.6.多倍波束合成 1.7.探头接口≥4个，全激活、相互通用 1.8.二维灰阶模式 1.9.谐波成像模式 1.10.M型模式 1.11.彩色M型模式 1.12. ★解剖M型模式，≥2条取样线 1.13.彩色多普勒成像 1.14.频谱多普勒成像 1.15.组织多普勒成像 1.16.组织斑点追踪定量分析 1.17.自由臂三维成像 1.18.弹性成像，具备组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标。 1.19.宽景成像 1.20.低机械指数造影成像 1.21.造影定量分析功能 1.22.空间复合成像 1.23.斑点抑制成像 1.24.频率复合成像 1.25.独立角度偏转 1.26.扩展成像 1.27.实时双幅对比成像 1.28.组织特异性成像 1.29.高分辨率血流成像 1.30.一键自动优化，支持独立按键操作 1.31.全屏放大 1.32.局部放大（支持前端、后端放大） 1.33.自动工作流，检查过程中可自动进入检查模式，自动注释和标记体位图等 1.34.穿刺针增强技术 1.35.多语言操作界面，英语，中文 1.36.支持语音注释及播放 1.37.自助超声教学系统，帮助医生更快掌握超声扫查的手法，实现标准化 2.测量/分析和报告 2.1.常规测量 多普勒测量 自动频谱测量 2.2.全科测量包（腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科），自动生成报告。 2.3.血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥4项。 2.4.自动产科测量，自动识别并自动计算获得≥4项胎儿发育评估指标 2.5.自动NT测量 2.6.心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心、心肌边界，无需手动描记。 3.电影回放和原始数据处理 3.1.支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放 3.2.支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 3.3.支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像 3.4.始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行32项参数调节。 4.检查存储和管理 4.1.内置超声工作站 4.2. ★硬盘：≥1TB硬盘 4.3.多种导出图像格式 5.连通性要求 5.1.支持移动终端系统 5.2.支持DICOM 3.0接口 5.3.视频/音频输入、输出 5.4.支持ECG信号 5.5.≥5个USB接口 5.6.DVD R/W 刻录光驱 6.系统技术参数及要求 6.1.主机重量≤100Kg，方便移动 6.2.二维灰阶模式 数字化声束形成器 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 扫描线：每帧线密度≥230超声线 发射声束聚焦：发射≥8段 扫描频率： 电子凸阵：超声频率 1.5- 6.0 MHz 电子相控阵：超声频率1.5- 5.0MHz 电子线阵：超声频率 3.0-13.0 MHz 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 最大显示深度:≥36cm 最大帧率: ≥1000 帧/秒 TGC: ≥8段 LGC: ≥2段 二维灰阶：≥256 动态范围: ≥200 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 伪彩图谱: ≥8种 6.3.彩色多普勒成像 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 最大帧率: ≥500 帧/秒 支持B/C 同宽 6.4.频谱多普勒模式 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s） 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 取样容积: 0.5-20mm 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) 零位移动：≥8 级 快速角度校正 支持频谱自动测量 6.5.组织多普勒成像 7.探头规格 7.1. ★配置探头类型：单晶体相控阵、凸阵、线阵探头 7.2.探头频率： 频率带宽1.5-15 MHz（依赖不同探头） 所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段 振元：最大有效振元数≥256振元 7.3.穿刺引导 凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能 7.4.凸阵，带宽: 1.5-6.0MHz，角度≥85° 7.5.线阵，带宽: 3-13 MHz , 7.6.相控阵，带宽: 1.5-5.0MHz 8.声功率输出调节 B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节 9.外设和附件 9.1.耦合剂加热器 9.2.探头放置架≥6个，每个探头放置架左右可换 9.3.支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机 9.4.支持脚踏开关 9.5.支持生理信号：ECG |  |
| 14 | 全自动生化分析仪 | 1 | 套 | 1.仪器：随机任选、分立式全自动生化分析仪 2. ★检测速度：全自动生化恒速≥800 测试/每小时。 3.检测项目:最大可同时分析项目≥180个 4.分析方法：比色法、比浊法，可选配离子选择电极法 5.分析类型：终点法、固定时间法、动力学法 6. 样本位：样本位≥190个样本位 7. 样本量：样本量：1.5μL～35uL， 0.1µl步进 8. ★试剂仓≥170个试剂位 9. 试剂仓冷藏温度：2℃-8℃ 10. 试剂量：试剂量：10μL～200uL， 0.5µl步进 11. 反应杯位：反应杯位≥160个，光径约5mm 12. ★反应体积：反应体积70µl～300uL； 13. ★温控方式：固体直热，升温快，免维护 14.比色杯清洗：比色杯清洗8阶，自动温水/清洗剂清洗 15. ★光学系统：全息凹面光栅后分光系统 16. 波长范围：340～850nm ，4个波长 17.吸光度线性范围：吸光度线性范围0～3.4 Abs 18.仪器样品携带污染率：仪器样品携带污染率≤0.05% 19. ★ 支持HbA1c全血测试功能 20.具有酶线性拓展功能 21.支持在线试剂装载 22.支持定时休眠和手动休眠两种模式 23.操作系统:全中文操作界面 |  |
| 15 | 全自动血液分析仪 | 1 | 套 | 1、全自动血液细胞分析仪，具有白细胞五分类功能，具备幼稚细胞和异常淋巴细胞报警功能；具有拓展功能可进行全程CRP检测。 2、检测原理：采用半导体激光散射、流式细胞技术结合细胞化学染色检测WBC五分类检测；阻抗法测定红细胞和血小板；环保型无氰试剂测试血红蛋白 3、检测速度：CBC+DIFF≥55样本/小时、CRP≥40样本/小时 4、标配自动进样器和封闭进样器，其中自动进样器：一次可装载≥20个，可连续添加； 5、样本模式：具有全血模式、末梢全血模式、预稀释模式 6、样本用量：静脉全血≤20ul，预稀释末梢血≤20ul ★7、主要参数检测线性范围：WBC 0～400×109/L，PLT 0～4000×109/L 8、主机配备有内置的稀释器，仪器可以自动加注稀释液； 9、操作软件：全中文操作，外置电脑，可打印中文报告单； ★10、检测参数：≥25项，其中至少可提供20项报告参数及5项研究参数，可提供1个散点图、3个直方图； ★11、检测试剂：可提供原厂配套试剂，能提供原厂配套的SFDA注册的质控品和校准品； 12、数据输出：具备联网功能，支持HL7协议，可接入实验室信息管理系统(LIS)或医院信息管理系统（HIS），可为临床医疗提供高效率的信息共享服务； 13、资料储存：外接电脑，可储存包括所有中文信息和全部散点图及直方图； 14、检测系统：能提供原厂配套的试剂、质控品、有溯源性的校准品，形成完整的具有溯源性的检测系统。 |  |
| 16 | 心电图机 | 1 | 台 | 1.导联：12导联同步采集、显示、打印。 2.增益：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、10/5mm/mV 、20/10mm/mV、 AGC。 3.滤波类型：交流滤波:50Hz/60Hz，肌电滤波：25Hz/35Hz/45Hz，漂移滤波：0.05Hz/0.1Hz/0.2Hz/0.50Hz，低通滤波：70Hz/100Hz/150Hz 4.噪声电平：≤15uVp-p 5.频率特性：0.05Hz-150Hz 6.时间常数：≥5S 7.输入回路电流：≤50nA 8.★耐极化电压：±650mV 9.共模拟制比：≥105dB 10.记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。 11.≥12英寸TFT液晶屏，支持触摸屏操作和按键操作。 12.全电脑式键盘设计。 13.★支持中文手写输入功能。 14.具有打印预览功能，诊断报告修改功能。 15.交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上。 16.支持连接USB打印机，直接打印普通A4纸。 17.具有Wilson（标准导联）和Cabrera导联两种导联模式。 18.★可存储回放10000例病人数据。 19.具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。 20.隐藏式提手。 |  |
| 17 | 监护仪 | 1 | 台 | 1.基本要求：适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含ST段测量及心律失常分析，需通过国家三类注册证明，投标时需要提供注册证书复印件。 2.★监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor血氧 、2IBP、ETCO2、AG、C.O.、BIS参数。 3.便携式一体化插件式监护仪，可用于监护成人、儿童、新生儿患者。 4.≥12.1英寸高清触摸屏，触控操作。 5.★双报警灯设计，生理报警和技术报警有各自独立的报警灯和报警信息。 6.整机无风扇，降低环境噪音干扰，适合手术室ICU等环境。 7.固定式提手，提动时稳固安全。 8.右侧按键板设计，人性化，符合操作习惯。 9.心电：支持3/5/12导心电测量，导联自动识别。 10.心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。 11.加±650mV的直流极化电压，灵敏度变化范围±5%。 12.具有监护、诊断、手术、ST模式。 13.具有26种心律失常分析和ST段功能。 14.呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。 15.窒息报警范围：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s。 16.具有心动干扰（CVA）识别功能。 17.血氧：可选全球金标准的 Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。 18.NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。 19.NIBP具有手动、自动、连续测量模式。 20.NIBP具有整点测量功能，更符合临床记录习惯，提高护理效率。 21.可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。 22.具有辅助静脉穿刺功能。 23.★支持手写中文输入。 24.可存储、回放不少于48小时波形全息回顾。 25.支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、大字体界面、全屏7导界面、全屏12导界面等多种界面可选。 26.具有夜间模式，避免夜间打扰患者休息。 27.具有屏幕亮度自动调节功能，可根据光线亮度的不同自动调节屏幕亮度。具有药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。 28.可选内置3通道热敏记录仪，实时记录时间可设为：8秒、16秒、32秒、连续。 29.标配大容量锂电池，使用时间≥3小时。 30.支持连接同品牌中央监护系统。 |  |
| 18 | 尿液分析仪 | 1 | 台 | 一、技术要求： 1、测定原理：反射光电比色法 2、光源系统：采用冷光源测定系统 3、测定速度：≥520条/h 4、试纸项目选择：兼容14项、13项、11项、10项 5、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白 6、工作方式：可选择单条测试或连续测试 7、显示：≥5.7英寸触摸液晶显示屏 8、仪器能准确感应尿试纸条的数量 9、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内 10、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤1.0% 11、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤1.0% 12、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性 13、打印：内置热敏打印机打印测试结果 14、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障 15、仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部 16、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码 17、存储功能：≥9000个测量结果 18、校准功能：仪器配有试纸条校准功能 19、输出接口：仪器有串口，并口、USB端口 20、电源：可在100V—240V下工作 |  |
| 19 | 电解质分析仪 | 1 | 台 | 1.检测项目：K、Na、Cl、Ca、PH、Li 2.检测样品：血清、血浆、全血、脑脊液及稀释尿液； 3.检测技术：离子选择性电极 4.试剂用量: 60ul-150ul 5.检测速度：≤25秒 6.检测范围、分辨率： 测量范围 分辨率 K 0.5—20.0mmol/L 0.01mmol/L Na 15—200mmol/L 0.1mmol/L Cl 15—200mmol/L 0.1mmol/L Ca 0.1—6.0mmol/L 0.01mmol/L pH 4—9 0.01 Li 0.1—6.0mmol/L 0.01mmol/L 7.≥七寸彩色超大高清晰触摸屏，人机互动式菜单，故障自动报警及排除，提高工作效率。 8.具有自动寻杯检测系统，全自动进样盘设有39个测试位（包括5个急诊位），每批测试只需按下“开始”键，仪器即自动检测样品位置和数量。 9.任意切换中、英文操作和打印报告，满足不同客户需求。 10.储存功能：主机具有断电保护功能，断电后仍可储存质控和样品数据，可实现数据储存再现；超大容量锂电池，可存储10000个检测结果，并可扩展到50000个以上；存满后可自动刷新，并支持模糊查询；保存测试样品数据长达五年。 11.强大的质控功能，可打印质控图及质控统计参数。 12.配具有原始管加样、条码扫描功能的全自动加样装置。 13.支持LIS联网系统，上传数据格式可选。 14.实时显示动态标本号码，备有RS-232通讯接口，RTC时钟管理。 15.仪器可24小时开机，长时间不操作即转入待机状态，保证仪器随时使用，适合急诊和标本量较多的大、中型医院。 |  |
| 20 | 生物安全柜 | 1 | 套 | 1.产品类别：II级A2型 2.气流循环：70%循环，30%外排 3.前窗开口高度（mm）：200（最大530） 4.等级：10级（美标FED 209D），CLASS 4（ISO 14644-1） 5.过滤器类别：防潮、阻燃玻璃纤维超高效过滤器ULPA 6.过滤器效率：99.9995%@0.12µm 7.排风量（m³/h）：380 8.标准模式下降气流速度(m/s）：≥0.33 9.标准模式流入气流速度(m/s）：≥0.55 10.节能模式下降气流速度(m/s）：≥0.31 11.节能模式流入气流速度(m/s）：≥0.52 12.照度(LX)：≥1200 13.噪音dB（A)：≤62 14.人员保护：6.2×106 15.产品保护：≤5CFU 16.交叉污染保护：≤2CFU 17.报警模式：声光报警 18.工作区内表面材质：304不锈钢 19.积液槽材质：304不锈钢 20.工作区最大承重kg：65 21.柜内插座配置：2个防水插座，左右各1个 22.插座负载能力：220V，6A 23.阀门口：共4个，左右各2个 24.脚轮：万向脚轮 25.固定底脚：无裸露螺纹 26.工作电压：220V±10% 27.频率：50±1HZ 28.功率(W)（带负载）：1500W 29.大气压：70~106KPa |  |
| 21 | 低温冰箱 | 4 | 台 | 1、外部尺寸约：（宽×深×高）665mm×710mm×1965mm 内部尺寸（宽×深×高）530mm×555mm×1350 mm 2.有效容积：≥390L；搁架数量：6个搁架1个筐 3.微电脑控制，内置5个数字温度传感器，1个机械温控器，控温精度0.1°C， LED数码管显示，观察方便。 4.显示：采用微电脑控制系统，数字显示箱内温度。可实时监控箱内温度。 5、设定温度在2～8℃范围调节，科学风道设计，箱内温度均匀度小于3°C。 6.多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警） 7、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼； 8. 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。 9. 配备脚轮，灵活，可移动、可通过底角锁定。 10、压缩机：进口压缩机，保证产品质量稳定 11、冷凝风机：原装进口品牌EBM冷凝风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。 12、材料：箱体采用彩色喷涂钢板，内胆PS吸附内胆，有效防菌防腐蚀； 13、门：单个电加热玻璃门，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，自关门功能; 14、多层搁架和滑动抽屉设计，用户可以根据需求选择搁架或者抽屉，搁架带标识牌插槽便于区分存储物品，可实现独立存取物品。 15、灯：LED照明灯，功耗低，亮度高。 16、门体双锁结构，防止门体随意开启，保证存储物品安全。 17、后备电池设计，断电后仍可实时显示箱内温度。 18、存储功能，可存储一个月左右温度数据，通过USB接口导出。 |  |
| 22 | 超低温冰箱 | 1 | 台 | 1、产品形式：立式 2、气候类型：N 3、冷却方式：直冷 4、制冷剂：混合无氟制冷剂 5、噪音(dB)：50 6、功率（W）：900 7、电源参数：电源(V/Hz) 220V/50 8、规格 箱内温度范围（℃）：-40~-86 外形尺寸(宽×深×高)（mm）约812×893×1846 内部尺寸(宽×深×高)（mm）约465×630×1165 有效容积（L）≥338 9、温控方式：电脑板温控 10、温度显示：LED数字式 |  |
| 23 | 高压灭菌锅 | 2 | 套 | 1、容积：100L 2、灭菌室有效尺寸：φ388×630mm 3、额定电压：220V 4、功率：4.0KW 5、设计压力：0.28Mpa 6、最高工作压力：0.22Mpa 7、设计温度：142℃ 8、最高工作温度：134℃ 9、时间设定范围：0-999min 10、超压自泄保护：安全阀能释放过高压力 11、超温保护：超过设计温度灭菌器自动断电 12、漏电保护：产品出现漏电灭菌器自动断电 13、断水保护：灭菌器内缺水、低水自动停止工作，报警提示 |  |
| 24 | 血气分析仪 | 1 | 台 | 1.检测参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu 10项。 2. 计算参数：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGtHb(est),pO2(A-a),pO2(a/A),RI,pO2/FIO2,cH+(T),pH(T),PCO2(T)，PO2(T)，pO2(A-a)(T)，pO2(a/A)(T)，RI（T），pO2（T）/FIO2，mOsm 测试项目≥18项 3. 检测速度：吸入样本后≤55秒出结果。 4.标本类型：动脉血、静脉血、毛细血管血、混合静脉血，CPB，水溶液等6种样本类型 5.电极测量方式：免维护微电极技术，电极内置于试剂单元内，电化学法/交流阻抗法 6.进样方式：自动水平吸样 7.定标方式：液体定标（无气瓶的气体定标方式） 8.质量控制：提供原厂配套具有溯源性质控品 9.检测试剂：单人份包装测试卡，一次性使用，常温保存，即取即用。灵活的组合参数，按需单测试切换组合。 10.仪器内置充电电池，便于不同病人终端移动及床旁检测。 11.触摸屏操作，具有二维码扫描仪。 数据接口： 串口或网络接口或USB口，方便数据管理及结果的打印。 数据存储：仪器可自动存储病人结果。 |  |
| 25 | 便携式心电图机 | 2 | 台 | 1.导联：12导联同步采集、显示、打印。 2.噪声电平：≤15uVp-p 3.频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db） 4.时间常数：≥5S 5.耐极化电压：±650mV 6.共模拟制比：≥105dB 7.增益：2.5 mm/mv 、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC。 8.记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。 9.≥5.6英寸TFT液晶屏，支持中文、英文输入。 10.交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上。 11.可存储最近2分钟12导联波形。 12.可存储回放300例病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量。 13.具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。 14.具有隐藏式提手。 |  |
| 26 | 除颤仪 | 2 | 台 | 1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护，自动体外除颤（AED）功能。 2.整机带电极板、电池的重量不超过6.21kg。 3.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 4.★手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 5.除颤充电迅速，充电至200J<3s。 6.心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 7.可选配血氧饱和度监护功能。 8.可充电锂电池，支持200次以上200J除颤。 9.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 10.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 11.支持中文操作界面、AED中文语音提示。 12.★最大能量可达360J 13.★彩色TFT显示屏≥6”,分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 14.50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 15.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 16.符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 17.具备良好的防水性能，防水级别IPX4。 18.★具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 19. 可在关机状态下自主进行自检 |  |
| 27 | 麻醉机 | 1 | 台 | 1、技术规格： 1.1 工作条件及基本配件 1.1.1操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95% 1.1.2电源：220V (≥±10%), 50Hz(≥±2%) 1.1.3后备电池使用时间：90分钟 1.1.4具有RJ45接口、HL7、以太网连接功能 1.1.5机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，配备中央刹车系统 1.1.6适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明 1.2 气源 1.2.1标配氧气、空气双气源 1.2.2氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于190Kpa时报警 1.2.3具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于25% 1.2.4快速充氧范围25 - 75 l/min 1.3 流量计 1.3.1电子显示流量计 1.3.2具备机械总流量计 1.4挥发罐 1.4.1标配单麻醉罐位 1.4.2标配一个高品质挥发罐，具备压力、流速和温度补偿 1.5 呼吸回路 1.5.1★回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路整体可旋转 1.5.2★回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染 1.5.2二氧化碳吸收罐，容积1500ml 1.5.3★内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端，此外还有第三个流量传感器用于校准 1.5.4低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供保障 1.5.5★具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激 1.5.6具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。 1.6 呼吸系统 1.6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示 1.6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制通气、压力控制通气、手动通气、电子PEEP 1.6.3潮气量设置范围：20ml-1500ml 1.6.4吸气压力设置范围：PEEP+5～70 cmH2O 1.6.5呼吸频率：4-100 次/分钟 1.6.6吸呼比：4:1到1:8 1.6.7压力限制范围：10到 100 cmH2O 1.6.8电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3 到 30 cmH2O 1.6.9吸气暂停：OFF，5%-60%吸气时间 1.6.10最大吸气流速120L/min 1.6.11上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全，并提供适量的PEEP 1.6.12具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差 1.7 数字和波形监测 1.7.1具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示 1.7.2★≥12.1寸彩色触摸屏，可同屏显示3通道波形，屏幕与麻醉机一体化且为内嵌式 1.7.3内置插件槽，可直接热插拔插件 1.7.4插件可在监护仪和麻醉机之间通用 1.7.5监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；可选配氧电池吸入氧浓度监测，呼末CO2监测、麻醉气体浓度（顺磁氧浓度，N2O，ETCO2,五种麻醉气体）、呼吸环（P-V,P-F）监测、BIS监测 1.7.6同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形） 1.7.7潮气量监测范围：0 到2500ml 1.7.8分钟通气量监测范围：0L/min 到100L/min 1.8 麻醉工作站功能 1.8.1可扩展连接同一品牌监护仪，全面监测病人生命体征 1.8.2可连接设备连接模块，将呼吸力学监测值与波形显示到 连接监护仪上 1.9 其它 1.9.1在本省有驻点分公司及维修部门，保证市内48小时响应 |  |
| 28 | 简易呼吸机 | 1 | 台 | 一、主机部分： 1、适用于急救车、急诊室、内外科急救室、院内转运、野外行军等多种场合 2、结构紧凑、方便携带，专为急救、转运设计，提供波形及多种参数监测 3、驱动方式：气动电控 4、通气方式：容量控制 5、内置电池：不小于6小时供电 6、可提供移动转运式、固定式不同解决方案 7、呼吸模式和通气参数可一步设置 8、内置流速传感器 9、内置空氧混合器 10、旋钮式调节方式，调节快速，赢得急救时间，避免按键式操作耽误抢救时间； 11、配备多用途挂架，方便急救、转运携带 12、可配备吸痰套件 13、可配备吸氧套件 14、主机显著位置上有呼吸机使用提示卡，方便医生迅速进入使用状态 15、整机采用橘黄色，符合急救设备的要求 二、参数设置部分： 1、通气模式：A/C、SIGH、SIMV、SPONT 2、具有Manual手动通气功能 3、潮 气 量： 0～1500ml 4、呼吸频率：4～99bpm 5、吸 呼 比: 2：1、1：1、1：1.5、1：2、1：3、1：4，具有反比通气功能 6、压力触发灵敏度：-20cmH2O ～ 0cmH2O 7、压力上限：20～80cmH2O 8、压力下限：0～20cmH2O 9、氧浓度：范围为48%～100%，连续可调 10、报警静音：不大于120秒 11、窒息后备通气功能 三、监测参数部分 1、潮气量、分钟通气量、峰值压力、总计呼吸频率、触发显示、交流供电指示、直流供电指示、充电指示、电池电量监测 2、监测波形：液晶显示，气道压力时间波形监测 四、报警参数部分 1、气道压力上限、气道压力下限、窒息、交流电源断电、电池电量低、气源压力低报警， 五、电源 1、具有多种电源方式，方便使用。 2、交流电源100 V to 240 V, 50/60 Hz， 3、直流电源 DC 12V, 1.5A， 4、内置电池、可配置车载电源 |  |
| 29 | 病历车 | 2 | 台 | 1、外形尺寸：约L750mm×W410mm×H1100mm； 2、双列型，上层配两个抽屉，条门、带门； 3、可供存放60本病历夹本； 4、车身侧面设有ABS扶手； 5、车身下方配4个高档静音万向轮，对角刹车，负荷强度高，运转灵活、无噪音、耐磨、防卷发。 |  |
| 30 | 病历夹 | 200 | 个 | 1、外形尺寸：约L230mm×W320mm； 2、整体采用ABS工程塑料颗粒加工成型，坚固、耐用、抗摔； 3、配高强度弹簧，强度高，转动灵活； 4、病历夹上方配医用小标签。 |  |
| 31 | 护理车(带垃圾筒) | 2 | 台 | 1、外形尺寸：约L940mm×W500mm×H910mm； 2、主架采用Φ25×1.2mm优质不锈钢管材，层板为0.9㎜优质,三层层板，帆布污物袋。左边为两层搁物架，可放置洗净的被服，右边是污物袋，可放已用过的被服； 3、4个万向轮，负荷强度高，运转灵活、无噪音、耐磨。 |  |
| 32 | 抢救车 | 1 | 台 | 1、外形尺寸：约L650mm×W400mm×H865mm； 2、车体主要为不锈钢材质； |  |
| 33 | 抢救仪器推车 | 2 | 台 | 1、外形尺寸：L625mm×W475mm×H920mm； 2、车体主要由塑、铝、钢结构组成，立柱为铝合金材质； 3、ABS注塑模具成型工艺台面，易清洁，凹陷设计，台面配有透明防摩擦垫，垫下可放置各类说明书。台面三面为304不锈钢围栏； 4、台面上部左侧配有除颤器平台，台面上部右侧配6×4回旋式挂钩输液架； 5、车身共有5个抽屉（2小抽、2中抽、1大抽）。每个抽屉配药格插片自行调整药格大小。每个抽屉配有抽屉标识插片，标识抽屉内物品； 6、ABS抽屉带铝合金抽屉框，易取放，车体均配优质轨道，抽拉次数可达到10万次，承重可达到30KG； 7、车身左侧上部配有隐藏式副工作台，工作台下部配有1个置物盒。车身右侧下部配置1个污物桶； 8、车身下方配4个高档静音脚轮，对角刹车，防卷发。 |  |
| 34 | ＡＢＳ治疗车 | 1 | 台 | 1、外形尺寸：约L6000mm×W450mm×H900mm； 2、车体主要为不锈钢材质，约150kg； |  |
| 35 | 发药车 | 2 | 台 | 1、尺寸：89cm×44cm×66cm； 2、304不绣钢； 3、二层单抽； 4、静音万向轮 |  |
| 36 | 输液架 | 10 | 个 | 1、不绣钢三爪底座； 2、可在1.1－1.9米间调节； 3、2钩 |  |
| 37 | 气垫床 | 2 | 套 | 1、尺寸：200cm×90cm； 2、静音泵； 3、带便孔； 4、34丝医用PVC面料； 5、承载≥300斤； 6、自动控制空气容量 |  |
| 38 | 轮椅推车 | 3 | 台 | 1、尺寸：98cm×28cm×92cm，重量19.5公斤； 2、材质：镀锌钢管、牛津布、充气橡胶胎； 3、承重≥100公斤 |  |
| 39 | 医疗垃圾桶 | 20 | 个 | 1、尺寸：36cm×32cm×48cm，黄色； 2、材质：进口高密度聚乙烯PE； 3、脚踏式带盖结构 |  |
| 40 | 电子体温计 | 10 | 支 | 1、产品类型：预测式电子体温计 2、测量部位：腋下 3、测温范围：32℃-42℃纠错 4、测试精度：±0.1度 5、测试时间：20s 6、显示方式：3位数字显示 7、特点：20秒快速预测，蜂鸣提示，记忆功能，机身防水 |  |
| 41 | 电子臂式血压计 | 10 | 个 | 1、测量范围压力：0-0.4KPA； 2、脉搏数：40－180/分； 3、测量精度压力：+－0.4KPA |  |
| 42 | 体重秤 | 8 | 个 | 1、产品类型 ：体重秤 2、分度值：0.1kg 3、最小称量：5kg 4、最大称量：150kg |  |
| 43 | 呼吸气囊 | 2 | 个 | 1、材质：PVC+硅胶； 2、适用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助； |  |
| 44 | 听诊器 | 4 | 支 | - 导管长度50cm； - 听头直径36mm， |  |
| 45 | 叩诊锤 | 2 | 支 | - 尺寸：17.7×6cm； - 不绣钢手柄，一大一小橡胶头 |  |
| 46 | 移动紫外线消毒车 | 4 | 台 | - 灯管功率；30W； - 灯管数量：2支； - 电源电压220v±10%； - 电源频率：50HZ±10%； - 紫外线主波长：253.7nm |  |
| 47 | 吸痰器 | 3 | 个 | 1、电源电压：AC220V±22V,50Hz±1Hz 2、输入功率：90VA 3、极限负压值：≥0.075Mpa 4、负压调节范围：0.02MPa-极限负压值 5、噪音：≤65dB（A） 6、抽气速率：≥18L/min |  |
| 48 | 等离子多功能空气消毒机 | 4 | 台 | - 空气净化技术吸附技术,静电集尘技术,HEPA过滤技术； - 等离子体杀菌功率150（Kw）； - 处理风量1500（m3/h）； - 净化率90（％）； - 噪音55（dB）； - 适用领域医院手术室、ICU、供应室、产房、病房、检验室、病理室、实验室、诊室、输液厅、保护性隔离病区规格 |  |
| 49 | 医用平车 | 4 | 台 | 1、外形尺寸：L1910×W610（含输液杆640）×H740mm； 2、主体框架采用Φ32×1.2mm优质不锈钢圆管弯形后焊接而成； 3、拼装式，配全海绵皮革垫、不锈钢输液杆，塑料网篮； 4、4个5寸塑包静音刹车轮； 5、推车面采用Φ25×1.2mm不锈钢管折弯成形，内嵌皮革包绵、中纤板担架面。 |  |
| 50 | 约束带（脚铐式） | 15 | 个 | - 病人加强型四肢约束带脚腕束缚带固定带； - 绑带宽4-8㎝，长约180㎝ |  |
| 51 | 约束带（手铐式） | 15 | 个 | 1、 病人加强型四肢约束带手腕束手带； 2、 绑带宽4-8㎝，长约180㎝ |  |
| 52 | 指脉氧监测仪 | 5 | 个 | - 显示屏类型：LED； - 显示内容：血氧饱和度、脉率、棒图、低电量； - 血氧饱和度：范围：35%-100%、精度；±2%； - 脉率显示：范围；25-250BPM、精度；±2BPM； - 产品重量：约32G |  |
| 53 | 3折屏风 | 5 | 个 | - 材质: 不锈钢； - 风格: 简约现代； - 颜色分类: 三折蓝色； - 金属结构工艺: 焊接 |  |
| 54 | 普通病床+床垫（单摇） | 400 | 套 | 1、床体尺寸：长度2040mm×宽度900mm×高度520mm； 2、床头、床 尾：主管采用38×1.2mm优质304不锈钢圆管弯型焊接，副管采用25×1.0mm和22×1.0mm优质304不锈钢圆管弯型焊接。整体外形为圆弧形状，流线型，外型美观。床头尾板采用自锁螺母固定，令床头尾板不会受到外力而歪斜，更无晃动之弊病。坚固结实、稳定可靠、拆卸方便； 3、床面：采用1.0mm优质冷轧钢板条板冲压，条板间隙W5mm,使手指不可插入, 可有效避免医疗事故的发生； 4、床框：采用30mm×70mm×1.2mm优质碳素钢矩形管焊接，两侧下方各配有3个约束带扣（位于床头40〜50cm、85〜95cm和床尾50cm〜60cm）。使用时，让患者仰卧在床上，然后分别用束缚带将患者身体的上部包括手臂、中部包括手及下肢 小腿部位进行固定。这样既不会损伤精神患者的肢体，又不会影响血液的循环，减少了医护人员的工作量，也减少了患者的痛苦，可有效避免医疗事故的发生； 5、床脚：与床头联体式床脚，床脚底部加装4个固定片，防止床体移动，可有 效避免医疗事故的发生； 6、床垫外套材质为高档防水布料，侧面配有拉链及透气孔，方便拆卸清洗，透气性强。内胆材质厚度为60mm（厚度40mm的高泡蜂窝海绵和20mm椰丝压模块）。与床配套使用； |  |
| 55 | 床头柜 | 400 | 个 | - 整体规格不小于420mm×420mm×760mm（L×W×H）； 2. 整柜材料用原生ABS一体注塑成型，柜板面承重不小于60Kg，高强度、不褪色； 3. 三层结构； 4. 两侧配置隐蔽式毛巾架和杂物架； 5. 4个直径不小于40mm的静音脚轮，对脚刹车，树脂或其他材质。 |  |
| 56 | 多功能抢救病床+床垫 | 5 | 套 | 1、多功能液压、手动抢救床； 2、规格：床全长2120～2160mm，床全宽770～790mm 3、背部升降0～90°；膝部上升0～40°；高低升降560～890mm；头尾倾斜-18°；具有手动调节心脏椅位的功能； 4、床体采用优质冷轧钢和粉体喷涂工艺制成，表面光滑，耐腐蚀； 5、床面板为优质ABS材质； 6、段式设计，保证床板的强度； 7、旋转式护栏有水平固定功能，起到与病床之间搭桥的作用； 6、背部、膝部升降采用手摇柄操作，手摇柄收纳于床头板、尾板下方，隐藏式设计，不占用空间。手摇柄具有过摇保护功能； 7、标配中控锁树脂脚轮，防腐蚀、耐酸性佳，四个脚轮中必须配置一个含碳导电脚轮； 8、床体前、后、左、右四侧均有刹车踏板，任意踩下一侧即可锁定及解锁； 9、床头标配有输液架，可自由伸缩，适应性佳。不用时可以倒下收纳； 10、标配70mm海绵床垫。 |  |
| 57 | 床单 | 600 | 套 | - 面料主成分：棉； - 颜色：白色 - 尺寸：2.5m×1.6m |  |
| 58 | 被套 | 600 | 套 | - 面料主成分：棉； - 颜色：白色 尺寸：2.2m×1.6m |  |
| 59 | 枕套 | 600 | 套 | 1、 面料主成分：棉； 2、 颜色：白色 3、 尺寸：0.7m×0.5m |  |
| 60 | 枕芯 | 600 | 套 | - 填充物成分：高弹棉； - 面料：棉； - 枕头形状：长方形 |  |
| 61 | 垫被 | 600 | 套 | - 成分：棉； - 重量：3斤； - 尺寸：150cm×210cm |  |
| 62 | 棉被 | 600 | 套 | - 成分：棉； - 重量：5斤； - 尺寸：150cm×210cm |  |
| 63 | 夏装病号服 | 400 | 套 | - 尺码：S,M,L（按实际需要尺码供货）； - 颜色：蓝白条纹； - 面料成分：棉 - 版型：合身； - 厚度：薄款 |  |
| 64 | 冬装病号服 | 400 | 套 | 1、 尺码：S,M,L（按实际需要尺码供货）； 2、 颜色：蓝白条纹； 3、 面料成分：棉 4、 版型：合身； 5、 厚度：厚款 |  |
| 65 | 医生服（含冬夏装） | 200 | 套 | 1、 尺码：S,M,L（按实际需要尺码供货）； 2、 颜色：白色； 3、 面料成分：棉 4、 版型：合身； 5、 厚度：薄和厚款各100套 |  |
| 66 | 护士服（含冬夏装） | 200 | 套 | 1、 尺码：S,M,L（按实际需要尺码供货）； 2、 颜色：蓝色； 3、 面料成分：棉 4、 版型：合身； 5、 厚度：薄和厚款各100套 |  |
| 67 | 劳保服 | 30 | 套 | 1、 尺码：M,L（按实际需要尺码供货）； 2、 颜色：蓝色； 3、 面料成分：棉 4、 版型：合身； 5、 厚度：适中 |  |
| 68 | 洗脱一体机 | 1 | 台 | - 额定容量：30kg； - 内胆尺寸：902mm×500mm - 外形尺寸：高1760mm,长1410mm，1750mm； - 洗涤速度：36r/min； - 均布转速：72r/min； - 高脱：780r/min； - 电机功率：4.02KW； - 重量：1900KG |  |
| 69 | 烘干机 | 1 | 台 | - 电机功率：2.2KW； - 电加热功率：9.6KW； - 转筒尺寸：900mm×790mm； - 外形尺寸：1080×1250×1900； - 机器重量：750kg； |  |
| 70 | 便携式B超 | 2 | 台 | 1、设备名称：全数字超声诊断系统 2、特点：便携式机型，12英寸高分辨率宽频LED显示器 带电池，电池使用时间≥120分钟 3、用途：腹部、经阴道、小器官及外周血管等临床诊断； 4、主要技术及系统概述 4.1超声波诊断仪组成部分 4.1.1全数字化超声诊断系统主机 4.1.2 高分辨率逐行扫描液晶显示器 4.1.3全数字化二维灰阶成像单元，频谱多普勒单元 4.1.4全面复合成像技术 4.1.5组织谐波成像技术THI 4.1.6图像优化技术i-Image 4.1.7自动图像智能优化(AIO) 4.1.8梯形成像功能 4.1.9一键全屏显示功能 4.1.10实时存图、冻结后存图存电影功能 4.1.11系统软件更新,恢复出厂软件功能 4.2 测量和分析：B型、M型、频谱多普勒 4.2.1 B模式、D模式、M模式下一般测量(包括距离、面积、周长、体积、角度、时 间、斜率、心率、速度等) 4.2.2常规多普勒血流测量与分析(速度、时间、速度积分、PI、RI、S/D、流量测量) 4.2.3产科测量软件：胎儿重量分析、预产期预估,生长曲线分析(支持四胞胎)，胎儿生理评分测量与分析 4.2.4血管测量与分析(IMT测量、血管狭窄比测量) 4.2.5小器官测量与分析 4.2.6泌尿系统测量与分析(肾脏、前列腺体积、残余尿量分析) 4.2.7妇科测量与分析：妇科多卵泡监测、测量技术（8组数据可选） 4.2.8心脏测量与分析：双平面椭圆，子弹容积，辛普森修订版 4.2.9二维+频谱同屏测量功能 4.2.10热键自定义设置功能（数字键0-9键设置） 4.2.11测量字体大小、位置、屏幕菜单位置显示（可视可调） 4.2.12自定义注释：包括插入、删除、编辑、保存等 4.3 图像存储与（电影）回放重现单元 4.3.1超声图像静态、动态存储 4.3.2配置内置高速存储器≥32GB，可选配内置硬盘≥320GB 4.3.3回调图像后测量功能 4.3.4一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、检索和打印等 4.3.5超声图像存档与病案管理系统(动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在PC 机上直接观看图像) 4.3.6支持超声工作站软件(包含中文超声诊断描述模板、图文报告单、报告模式可以任意编辑) 4.4 信号输入/输出 4.4.1输入/输出：VGA接口、USB接口、复合视频接口，网络端口 4.4.2 USB接口 3个 4.4.3可支持外接鼠标和键盘 4.4.4支持视频打印机和PC打印机 4.5 连通性 4.5.1医学数字图像接口部件 4.5.2通信DICOM3.0版接口部件 5 系统通用功能 5.1 监视器≥12″高分辨率宽频彩色LED显示器，无闪烁，不间断逐行扫描，支持0-30°旋转 5.2 扫描方式：逐行扫描，高分辨率 5.3 内置探头接口：左右并列排布、大小外观相同;全激活相互通用接口2个，零插拔力金属体连接器 5.4 探头规格 5.4.1 频率：超宽频、变频探头，工作频率范围明确显示 5.4.2 所配每种探头基波频率≥4种，谐波探头频率≥4种 5.4.3 超宽频带探头： 腹部探头：超声频率2.5-5.0MHz 线阵探头：超声频率5.3-10.0MHz 窄线阵探头：超声频率5.3-11.0MHz 腔内探头：超声频率4.5-8.0MHz 5.4.4 B/D兼用模式 线阵探头：B/PW(D模式) 凸阵探头：B/PW(D模式) 微凸阵腔内探头：B/PW(D模式) 5.5 穿刺导向：穿刺引导功能 5.5.1 穿刺引导线任意角度可调； 5.5.2 支持中心穿刺引导线 5.6 二维灰阶显像主要参数 5.6.1扫描速率：凸阵探头, 全视野, 18cm深度时, 帧速率≥36帧/秒 5.6.2扫描线：每帧线密度256超声线 5.6.3可视可调动态范围≥120，15级可调 5.6.4数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥ 12 bit 5.6.5最大扫描深度≥28cm 5.6.6回放重现,多级灰阶图像回放,回放时间≥20秒 5.6.7预设检查模式：调节多种参数，针对不同的检查脏器，不同的医生的增加预设条件,获得最佳化图像，减少操作时间 5.6.8 增益调节≥255，可视可调（B/D可独立调节） 5.6.9 STC分段增益≥ 8段 5.6.10伪彩调节≥40种 5.6.11发射声速聚焦：多焦点可调 5.7 频谱多普勒主要参数： 5.7.1方式：PWD 5.7.2最大测量速度：≥5.4m/s 5.7.3最低测量速度：1.0 mm/s(非噪声信号) 5.7.4显示方式：B、2B、4B、B/D、B/M、M、 5.7.5电影回放≥20秒 5.7.6零位移动≥7级可调 5.7.7取样门宽度多级可调,位置可调; 5.7.8显示控制：反转显示(左/右；上/下)，零移位 5.7.9 超声功率输出调节：0-100%（可视可调） 5.7.10频谱多普勒(PW)动态范围≥8级可调，谱线增强≥4级可调 6 配置要求： 6.1超声诊断仪主机 1台 6.2凸阵探头 1个 6.3线阵探头 1个 |  |

| 商务要求： |  |
| --- | --- |
| 售后服务要求及免费保修期 | 1、按国家有关规定实行产品“三包”,规定执行“三包”，免费保修期从验收合格之日起计算至少1年（如技术参数要求中另有规定的按其规定执行）； 2、免费送货上门，免费安装、调试； 3、质保期内免费上门检查维修、免费更换零部件； 4、定期回访检查维修，提供终身服务； |
| 交付使用时间 及地点 | 1、交付使用时间：自签订合同之日起60天内安装完毕并交付使用。 2、交货地点：广西桂林市永福县采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 所有货物到货并验收合格后，在15个工作日内一次性付清合同金额。 |
| 核心产品 | 本项目核心产品为：第 12 项货物 数字平板放射成像系统（DR） 。 |
| 其他要求 | 1、采购范围内的货物免费送货上门、免费安装合格。 2、中标供应商提供的货物、相关配件、材料等须为全新未使用的合格产品。并且必须按照符合国家标准及响应文件承诺的货物供货，如有不符合国家标准或不满足响应文件承诺的货物则全部退货，由此造成的不利后果，由中标供应商承担。 3、中标供应商供货时，必须同时提供本“货物采购需求”中所有要求提供复印件材料的原件，由采购人按照“货物采购需求”逐一核实，如不一致，项目不予验收，由此造成的不利后果均由该中标供应商承担。 4、本项目政府采购预算金额为人民币：壹仟壹佰零叁万柒仟零陆拾贰元整（RMB¥11037062.00），投标报价超出政府采购预算金额的将被视为无效报价。 5、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 6、在供货时采购人可要求中标人提供必要的设备样机进行性能及兼容性的测试运行，如中标人提供的设备不符合采购需求及投标承诺，采购人有权追究其法律责任并停止支付合同款。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请行业专家进行实际检验，所有产生的费用由中标人承担。 |

- 第四章  评标办法

一、评标原则

（一）评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、技术和经济等方面的专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术性能、履约能力、售后服务及政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

- 1、价格分………………………………………………………………………………………………………50分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

①投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准)，并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；

②除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知》（国统字[2017]213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为50分。

（4）价格分计算公式：

某投标人价格分=（评标基准价/某投标人评标报价）×50分

- 2、技术分………………………………………………………………………………………………………35分

完全满足招标文件“技术参数要求”的得35分；有一项“▲”技术参数发生负偏离的每项扣3分，其余非实质性技术参数发生负偏离的每项扣1分，直至本项分数扣完为止。。

- 3、售后服务分…………………………………………………………………………………………………5分

（1）投标时投标人能够提供本项目以下20项产品（团体生物反馈治疗仪、经颅磁刺激仪、计算机认知功能矫正治疗系统、多参数生物反馈仪、心理测评云平台系统（1拖10）、精神压力分析仪、多感官视听功能检测处理系统、脑涨落图仪、脑电图机、数字平板放射成像系统（DR）、彩色B超、全自动生化分析仪、全自动血液分析仪、心电图机、监护仪、尿液分析仪、电解质仪、血气分析仪、除颤仪、麻醉机）所投产品生产厂家针对本项目的售后服务承诺函（原件），每有一个产品得0.25分，满分5分。

- 4、履约能力分………………………………………………………………………………………………8分

- （1）信誉分（满分4分）

- 1）投标人获得由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证的，每提供一个证书得1分；本项最高得3分。（须提供证书复印件加盖投标人公章）；满分3分。

- 2）投标人获得行业协会或银行或国家认证认可信用评级机构颁发的信用等级评定AAA级或以上的得1分。（须提供证书复印件加盖投标人公章）；满分1分。

- （2）业绩分（满分4分）

- 投标人提供2017年至今签订的同类项目业绩情况：每提供一个业绩得1分，本项最高得4分。（须提供合同复印件加盖投标人公章）。满分4分。

- 5、政策功能分(节能、环保、广西区内产品等)……………………………………………………………2分

（1）投标产品列入财政部、国家发展和改革委员会制定和公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内，且具有有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的（货物采购需求中作为实质性要求的除外），每项得0.25分（以品目清单复印件及产品证书为准，投标产品需清晰反映在品目清单上），满分1分。

（2）投标产品80%以上为广西工业产品的得1分（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）满分1分。

- 6、总得分=1+2+3+4+5

三、成交候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）推荐3名中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

四、特别说明

评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

- 第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：永福县精神病医院医疗设备采购

项目编号：GLZC2020-G1-260031-KLZB

甲方：                              （采购人）

乙方：                             （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 第一条  合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）             人民币（RMB¥         元）

- 第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第（1）款办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

- 第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 第五条  交付

1.交付使用期：_按乙方投标文件中承诺且不超过采购要求的时间 、地点：采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

- 第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

5. 所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品；产品到货安装后，甲方将可能组织相关专家根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行现场核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

- 第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 桂林市永福县甲方指定地点 。

- 第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第十条  付款方式

- 1、所有货物到货并验收合格后，在15个工作日内一次性付清合同金额。

- 第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额 5 %违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额2‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额2%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额2‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额2%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额 5 %向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额 5 %收取违约金并赔偿经济损失。

- 第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市永福县仲裁委员会申请仲裁或向桂林市永福县人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市永福县财政部门审批，并签订书面补充协议报永福县政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

- 第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

- 第十六条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送永福县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                           法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

- 第六章  投标文件（格式）

- 投标文件封面格式：

正本/副本

投标文件

项目名称：永福县精神病医院医疗设备采购

项目编号：GLZC2020-G1-260031-KLZB

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

投标人（公章、自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

联系电话：

日期：              年           月           日

- 投标文件目录

一、投标报价表

二、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人、负责人身份证正反面复印件

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年4月以来连续三个月社保证明复印件（如投标人为2020年8月1日以后成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2020年4月以来连续三个月社保证明复印件】

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明

5.投标人的财务状况报告（2018年以来任一年度经第三方审计的财务状况报告）复印件或银行出具的资信证明

6.投标人2020年1月以来任意一个月依法缴纳税收的证明材料（增值税发票或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明）复印件

7.投标人相应完整有效的《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案表》复印件

三、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.技术规格偏离表

2.商务响应表

3.“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）

4.投标人的售后服务承诺书

5.项目实施人员一览表

6.节能方面的证书复印件

7.环境标志方面的证书复印件

8.投标人2017年以来类似项目销售业绩的相关证明材料

9.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明

10.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件

11.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》

12.如所提供服务企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知》（国统字[2017]213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

13.如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；

14.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责

15.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料

- 一、投标报价表

投标报价表（格式）

致：广西科联招标中心有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件正本壹份，副本陆份，并做出如下报价：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 （单位） | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（¥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

投标日期：

注：1.“投标报价表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

- 二、资格性响应证明材料（格式）

- 1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

- 2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年4月以来连续三个月社保证明复印件（如投标人为2020年8月1日以后成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2020年4月以来连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供；）

授权委托书（格式一）

致：广西科联招标中心有限公司

我              （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工          （姓名）以我公司名义参加   （项目名称及项目编号）    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                   　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年4月以来连续三个月社保证明复印件（如投标人为2020年8月1日以后成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：广西科联招标中心有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                  　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2020年4月以来连续三个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

- 3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

- 4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

声   明

致：广西科联招标中心有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

- 5.投标人的财务状况报告（2018年以来任一年度经第三方审计的财务状况报告）复印件或银行出具的资信证明（必须提供）

- 6.投标人2020年1月以来任意一个月依法缴纳税收的证明材料（增值税发票或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明）复印件（必须提供）

- 7.投标人相应完整有效的《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案表》复印件（必须提供）

- 三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

- 1.技术规格偏离表（必须提供）

技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

注：供应商应对照招标文件中项目要求及技术需求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

注：1.“技术规格偏离表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

- 2.商务响应表（必须提供）

商务响应表（格式）

| 项号 | 招标文件的商务条款 |  | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：供应商应对照招标文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

注：1.“商务响应表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

- 3.“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）：

- 4.投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）

售后服务承诺书（格式）

投投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

- 5.项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳2020年4月以来连续三个月社保证明复印件（如投标人为2020年8月1日以后成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）】

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

- 6.节能方面的证书复印件（如有，请提供）

- 7.环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）

- 8.投标人2017年以来类似项目销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、金额）（如有，请提供）

- 9.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）

- 10.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

- 11.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）

附件：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/投标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格 |  |  | 占投标总价比例 |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日 期：

- 12.如所提供服务企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知》（国统字[2017]213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

附件

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加           单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日期：     年   月   日

注：

- 如供应商属于中型、小型、微型企业的，请按此格式要求提供《中小企业声明函》享受相应优惠政策；同时又是提供其他中型、小型、微型企业制造的货物的，请按此格式要求提供其他中型、小型、微型企业的《中小企业声明函》享受相应优惠政策。

- 采购人或采购代理机构在公告中标结果时，将同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督，如有弄虚作假，中标供应商将承担相应责任。

- 13.如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；

- 14.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

- 15.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）