广西科联招标中心有限公司

招标文件

项目名称：大孔径多排螺旋CT

项目编号：GLZC2020-G1-990350-KLZB

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2020年11月

目     录

第一章：公开招标公告..................................2

第二章：投标人须知................................... 4

第三章：货物采购需求.................................17

第四章：评标办法.....................................20

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）...............23

第六章：投标文件格式.................................27

第一章  公开招标公告

项目概况：

大孔径多排螺旋CT的潜在投标人应在桂林市政府采购网（http://gl.zfcg.zcygov.cn）或桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）获取招标文件，并于2020年11月24日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：大孔径多排螺旋CT

2.项目编号：GLZC2020-G1-990350-KLZB

3.采购方式：公开招标

4.采购项目预算金额（人民币）：柒佰万元整（￥7000000.00）

5.采购需求：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 简要规格描述或服务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大孔径多排螺旋CT | 1 | 套 | 7000000.00 | 具体内容详见本公告附件：采购需求。 |

6.合同履行期限：所投产品自签订合同之日起35个日历日内必须到货,并全部安装调试合格完毕。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件：

潜在供应商登陆桂林市政府采购网（http://gl.zfcg.zcygov.cn/）或桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn），从网上下载招标文件电子版；并根据招标文件规定的投标截止时间和地点直接提交投标文件参与投标。

注：

为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交起止时间：2020年11月24日上午09时00分起至09时30分止

2.投标截止时间及开标时间：2020年11月24日上午09时30分

3.投标文件提交地点及开标地点：桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）。

注：投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜：

1.本项目落实政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（4）节能产品、环境标志产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购政策；

（5）政府采购支持采用本国产品的政策；

（6）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区；

（7）本项目是否专门面向中小企业（或小型、微型企业）采购：否。

2.信息公告发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.glcz.cn:880（桂林市政府采购网）、www.glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：桂林市中西医结合医院

地   址：桂林市七星区半塘路6号

联系人:  林殊文

联系方式：18378332006

2.采购代理机构信息

名    称：广西科联招标中心有限公司

地    址：桂林市临桂区西城南路1号花样年•花样城5幢B单元18层22号

联系方式：0773-5442911

3.项目联系方式

项目联系人：何格、刘亚都

电　　 话：0773-5442911

- 政府采购监督管理机构：

名 称：桂林市政府采购管理办公室

电 话： 0773-2829504

广西科联招标中心有限公司

2020年11月2日

第二章  投标人须知

投 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：大孔径多排螺旋CT 项目编号：GLZC2020-G1-990350-KLZB |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 5.2具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》。 5.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.5本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价 | 本项目采购预算金额（人民币）：柒佰万元整（￥7000000.00）。 投标报价超采购预算金额的，投标文件按无效处理。 15.2 投标人必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本肆册，投标文件电子版U盘壹个，须完整提交。 |
| 7 | 17.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 8 | 17.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 9 | 17.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”及投标文件电子版U盘一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 10 | 17.8 | 投标文件袋标记 | 项目名称： 项目编号： 采购代理机构：广西科联招标中心有限公司 投标单位名称： 在 年 月 日 时前不得开启（此处投标人填写投标截止时间） |
| 11 | 19.1 | 投标文件递交起止时间及投标截止时间 | 投标文件递交起止时间：2020年11月24日09时至09时30分； 投标截止时间：2020年11月24日09时30分。 |
| 12 | 19.2 | 投标文件递交地点 | 投标人应于2020年11月24日09时30分止，将投标文件密封提交至到桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）4号开标室，逾期送达的将予以拒收。 |
| 13 | 20.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年11月24日09时30分；开标地点： 桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）4号开标室 |
| 14 | 22 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中采购人代表1人，技术、经济等专家4人。 |
| 15 | 23.2 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。 |
| 16 | 30 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； （2）查询截止时点：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。 |
| 17 | 31 | 中标公告及中标通知书 | 32.1 采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息。 32.2 中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续，如不按期办理领取手续，视为自动放弃中标资格。从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商。 |
| 18 | 32.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）缴纳，由中标供应商将履约保证金以转账、电汇等非现金形式缴入广西科联招标中心有限公司账户。 |
| 19 | 33.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起25日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 20 | 33.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 21 | 34 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准下浮20%计算，由中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付。 |
| 22 | 36 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 37 | 监督管理部门 | 桂林市政府采购管理办公室 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：大孔径多排螺旋CT

项目编号：GLZC2020-G1-990350-KLZB

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“招标采购单位”是指组织本次招标的采购人和采购代理机构。

3.2“投标人”是指向招标方提交投标文件的供应商。

3.3“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.4“服务”系指招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.6“书面形式”包括信函、传真、电报。

4. 招标方式

公开招标方式。

5. 投标人资格

5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

5.2具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》。

5.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.5本项目不接受联合体投标。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（4）提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

9.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人或制造商所拥有，投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期满7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构（联系人：何格，联系电话：0773-5442911）提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购管理办公室投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求（“货物采购需求”中标注★号项的要求为实质性要求）；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件格式。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期满7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，采购代理机构应当顺延投标文件的截止时间。

12.3供应商应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由供应商自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件的组成【格式见第六章“投标文件格式”】

13.1.1资格性响应证明材料：

（1）投标函（必须提供）；

（2）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（3）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年7月-2020年9月的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2020年7月-2020年9月的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人主体信用记录结果截图加盖投标人公章（必须提供）；

（5）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

13.1.2商务、技术性响应及其他证明材料：

- （6）若产品属于医疗器械管理的，提供生产厂家的《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；若投标人为医疗器械销售代理商的，须同时提供有效的《医疗器械经营企业许可证》（必须提供）；

- （7）若产品属于医疗器械管理的，提供产品有效、完整的《医疗器械产品注册证》（附注册登记表或认可表，已取得二合一的除外）（必须提供）；

（8）投标报价表（必须提供）；

（9）技术规格偏离表（必须提供）；

- （10）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

- 凡属于政府强制采购节能产品，投标人必须提供节能证书，否则投标无效。

- （11）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（12）投标人的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（13）项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的2020年7月-2020年9月的社保证明复印件】；

（14）投标人2015年以来通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（15）投标人2015年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（16）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（17）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按采购需求详细列明）（如有，请提供）；

（18）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

- （19）其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供声明函为准）（如有，请提供）；

- （20）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。

投标人提供的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），并于本项目投标截止时间前与投标文件同时提交，否则投标无效。

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件格式”编制投标文件。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15. 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况，需要延长投标有效期的，采购代理机构通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

17.1投标文件份数：正本壹册，副本肆册，投标文件电子版U盘壹个，须完整提交。

17.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.5投标文件不得涂改，若有修改，须在修改处加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

17.7投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”、 投标文件电子版U盘一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

17.8投标文件袋标记：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

投标单位名称：

在    年    月    日    时前不得开启（此处投标人填写投标截止时间）

18. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已递交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

19. 投标文件的递交

19.1投标文件递交起止时间及投标截止时间

投标文件递交起止时间：2020年11月24日09时至09时30分；

投标截止时间：2020年11月24日09时30分。投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

19.2投标文件递交地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）4号开标室

19.3除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

四、开标

20. 开标时间及地点

20.1开标时间及地点：开标时间：2020年11月24日09时30分；开标地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）4号开标室；采购代理机构按以上规定的开标时间和地点进行公开开标，投标人准时参加开标会并签字，未按时参加开标会或未按时签字的，视同认可开标结果。

20.2投标人少于3家的，不得开标，招标采购单位应当重新组织采购。

21. 开标程序

（1）采购代理机构组织投标供应商签到，接收投标文件。主持人宣布开标程序、开标纪律；

（2）在投标文件递交截止时间由主持人宣布开标会正式开始，介绍项目情况和到会人员，宣布开标纪律；

（3）投标人代表共同检查投标文件的密封情况并签字确认；

（4）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（5）唱标；宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标函的投标报价、折扣，只有在开标时唱出的报价、折扣等实质性内容，评标时才予以采纳；

（6）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（7）勘误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：投标文件中投标函内容与投标文件

中投标报价表内容不一致的，以投标函为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述勘误修正原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人签字确认。

- 宣布开标结束，采购人、投标供应商和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

（9）公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

五、评标

22. 评标委员会组成

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标工作由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中采购人代表1人，技术、经济等专家4人。

23. 评标原则和评标办法

23.1评标委员会必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

23.2评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。

23.3评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

23.4在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

23.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

24. 评标程序及要求

24.1组织评标专家、采购人代表及相关监督人员签到，核实身份并发放标识证件，告知回避要求，统一保管通讯工具或相关电子设备，宣布评标工作纪律和程序，推选评标委员会组长。

24.2评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

24.3评审委员会在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

24.3.1查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

24.3.2审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

24.4评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

24.5采购代理机构对评标数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示评标委员会复核或书面说明理由。

24.6采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

25. 澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件实质性内容。

26. 推荐中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按技术参数分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）进入详评的投标人为五家以上(含五家)的，可推荐前三名为中标候选供应商，进入详评的投标人为四家以下(含四家)的，可推荐前两名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

（4）排名第二的中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。

- 27. 属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定完整提交投标文件或未按要求密封、签字、盖章的；（2）超越了行政审批的经营范围的；（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；（4）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；（5）投标有效期、交付使用期、免费保修期、售后服务不能满足招标文件要求的；（6）投标人未就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价的；（7）不满足“货物采购需求”中标注★号的实质性要求的；（8）未全部实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；（9）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求和条件的。

- 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装。

- 28. 属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

29. 评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

30. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时点：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。

31. 中标公告及中标通知书

31.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息。

31.2中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续，如不按期办理领取手续，视为自动放弃中标资格。从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商。

31.3采购代理机构无义务向未中标投标人解释未中标原因和退还投标文件。

六、履约保证金及签订合同

32. 履约保证金

32.1履约担保按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由中标供应商将履约保证金以转账、电汇形式缴入广西科联招标中心有限公司账户，并由广西科联招标中心有限公司10个工作日内转入采购人指定的履约保证金专户。

32.2如果中标供应商没能按上述第32.1款规定执行，采购人有权上报桂林市政府采购管理办公室，取消该中标资格并将其所投相应标的投标保证金不予退还，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

32.3项目验收合格后，中标供应商凭《验收报告单》和履约保证金收据原件办理履约保证金退款手续,采购人将履约保证金（无息）退还给中标供应商。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

32.4在履约保证金到期退还前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

33. 签订合同

33.1签订合同时间：中标通知书发出之日起25日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

33.2如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。招标采购单位可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

33.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

七、其他事项

34. 招标代理服务费

中标供应商领取中标通知书前，向广西科联招标中心有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准下浮20%向中标供应商收取。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

35．招标代理服务费缴纳账户：

开户名：广西科联招标中心有限公司桂林分公司

账  号：2103260229201002537

开户行：工行桂林桂湖支行

36. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

37. 监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室

第三章　货物采购需求

| 项号 | 货物名称 |  | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多层螺旋CT |  | 1套 | 1、总体要求：各公司须提供已获得FDA/CE及NMPA证书的80层及以上CT设备 2、机架系统： 2.01 机架孔径：≥78 cm ★2.02 机架最快全周旋转速度：≤0.6s / 360° 2.03 机架倾角：≥±30° 2.04 机架倾角控制，检查床升降控制：机架及控制台均可控制 2.05 机架倾斜状态下螺旋扫描：±30°范围内均可执行 2.06 机架驱动方式：高精度钢带驱动 2.07 滑环类型：低压滑环 2.08 机架内部冷却方式：风冷 2.09 具备机架激光定位系统 2.10 具备机架心电图显示系统 2.11 扫描中心平面到Gantry正面距离：≤35cm 3 高压发生器和球管： ★3.01 高压发生器实际功率：≥50KW 3.02 球管热容量（不含球管等效热容量），提供技术白皮书证实：≥5MHU 3.03 球管冷却方式：油冷或风冷 3.04 球管阳极最大散热率：≥860KHU/min 3.05 最大球管电流：≥420mA ▲3.06 最小球管电流：≤10mA 3.07 最大球管电压：≥135KV 3.08 最小球管电压：≤80KV 3.09 球管电压备选档数：≥4档 4 扫描床： 4.01 床面宽度：≥47cm ▲4.02 扫描床最小离地高度：≤34cm 4.03 扫描床升降可调范围：＞56cm ▲4.04 扫描床最大垂直移动速度：≥60mm/s 4.05 扫描床水平可调范围（含头托）：≥239cm 4.06 床面最大承重：≥300kg 4.07 扫描床定位精度：≤±0.25 mm 4.08 最大无金属可扫描范围（含头托）：≥203cm 4.09 最大螺旋扫描长度（含头托）：≥1950 4.10 床面最快水平移动速度：≥200mm/s 4.11 床旁升降脚闸：双侧各一组 5 探测器： ▲5.01 探测器Z轴方向物理排数：≥40排 5.02 探测器Z轴方向总宽度：≥20mm 5.03 探测器像素单元物理总数：≥35000个 ▲5.04 每排探测器数据采集物理个数：≥850个 ▲5.05 探测器最薄单元：≤0.5mm 5.06 数据最大采样率：≥2400 views/s 5.07 数据采集系统（DAS）通道层数：≥80通道 6 图像质量和剂量： ★6.01 空间分辨率（X,Y轴）：≥20lp/cm(0%MTF) ▲6.02 密度分辨率：≤2mm@0.3%，剂量≤16.7mGy 6.03 Z轴方向分辨率：≤0.31mm 6.04 具备能量均整滤线器，可滤除对成像无用杂波，低能射线等 6.05 具备自动KV功能 6.06 具备三维自动毫安调节技术 ▲6.07 最低智能剂量控制：≤10mA 6.08 剂量管理：自动毫安选择功能；动态剂量调制；具备剂量显示。 6.09 敏感器官保护功能：可在正面投照敏感器官如眼眶，甲状腺等时，具备自动降低毫安 6.10具备迭代降噪重建技术：GE:ASIR-V；Siemens:ADMIRE；Canon:AIDR 3D；Philips:iMR 7 扫描参数： 7.01具备轴扫，螺旋扫描，容积扫描模式 7.02 最薄物理扫描层厚：≤0.5mm×40 7.03 同时具备80层、40层、32层、20层、16层、4层、单层扫描模式选择 7.04 最大扫描视野范围：≥50cm 7.05 最小扫描视野范围：≤32cm 7.06 扫描视野备选种类：≥2种 7.07 最小重建视野范围：≤5cm 7.08 图像重建矩阵：≥512X512 7.09 图像显示矩阵：≥1024X1024 7.10 定位像最大扫描长度：≥175cm 7.11 具备正侧双定位相 7.12 具备单个扫描范围前后及左右双定位像确定功能 ★7.13 单次螺旋连续扫描时间：≥100s 7.14 螺旋扫描螺距最大值：≥1.5 7.15 具备薄层扫描不同厚层重建功能 7.16 扫描程序可预设：≥350种 7.17 每个扫描程序可预设重建模式：≥6种 7.18 扫描语音提示种类：≥200种 7.19 迭代条件下(GE AsirV，西门子Admire，飞利浦iMR，佳能AIDR-3D等)图像重建速度（512X512）：≥20幅/s 8 主控台 8.01 CPU：≥64位CPU 8.02 内存：≥32GB 8.03 硬盘总容量：≥900GB 8.04 图像存储量：≥500,000幅（512X512不压缩） 8.05 具备19寸液晶平面显示器，分辨率≥1280X1024 8.06 具备自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输，并且用户录制病人呼吸指令不少于30条 8.07 具备标准DICOM3.0接口 8.08 具备 DICOM 存储 8.09 具备DICOM 打印 8.10 具备DICOM 工作列表 8.11 具备DICOM 查询/检索 8.12 具备DICOM 移动媒体存储 8.13 具备DVD-RAM 图像存档系统 8.14 具备DICOM CD 图像存档系统 8.15 与医院信息系统无缝联接 9 后处理工作站 ★9.01 提供原厂原装独立后处理工作站软件 9.02 CPU主频：≥3.2GHz 9.03 采用多核CPU：提供 9.04 内存：≥32G 9.05 硬盘总容量：≥1T 9.06 具备专业图形处理卡 9.07 具备DVD刻录数据存储系统 9.08 显示器规格：≥24英寸彩色高分辨率专业显示器 9.09 显示器分辨率：≥1920x1200 9.10 提供标准DICOM3.0接口 9.11 具备扫描工作流管理，能实现数据传输，存储，打印，查询，检索等10 临床应用软件： 10.01 具备螺旋扫描实时成像技术，提供扫描时同步显示断面图像 10.02 实时成像速度：≥12幅/s（512×512） 10.03 具备MPR，曲面重建 10.04 具备三维（3D）软件包 10.05 具备最大及最小密度投影(MIP, MinP) 10.06 具备MIP模式的CT血管造影 10.07 具备模拟手术刀技术 10.08 具备透明显示技术，容积透明重建功能 10.09 具备三维容积漫游软件 10.10 具备组织器官的彩色容积重建与显示 10.11 具备容积再现技术（SVR），并可实时密度转换 10.12 具备螺旋扫描降噪软件 10.13 具备金属伪影消除技术 10.14 具备肩臂、骨盆条状伪影消除技术 10.15 具备Z轴容积分辨率优化软件 10.16 具备肺纹理增强软件 10.17 肺函数成像种类：≥4种 10.18 具备运动伪影校正软件 10.19 具备后颅窝伪影校正软件 10.20 具备低剂量肺扫描技术 10.21 具备儿童低剂量成像软件和扫描序列 10.22 具备CT电影功能 10.23 具备动态扫描分析评价软件 10.24 具备线束硬化伪影校正软件 10.25 具备三维容积测量评估功能 10.26 具备一键式容积重建：软件功能内包含设定的默认重建模式，操作者点击特定的重建模式后自动完成重建 10.27 具备一次注药自动触发造影跟踪软件 10.28 具备适用全身任何血管CT造影检查（包括冠脉造影成像） 10.29 为保证数据准确，对感兴趣区CT值测量频率：≥12次/s 10.30 可同时监测感兴趣区数目：≥3个 10.31 监测扫描常用剂量：≤10mA 10.32 具备可自动和手动启动正式增强扫描 10.33 具备血管分析软件 10.34 具备肺结节分析软件 10.35 具备自动结节分离功能 10.36 结节自动个性化容积成像：≥5种 10.37 具备全自动分析测量和评价结节功能 10.38 可自动产生评价报告 10.39 具备结肠造影分析评价软件 10.40 具备结肠自动分离功能 10.41 具备结肠全景浏览软件(采用三维技术显示空腔脏器内部结构, 并采用“飞行技术”的导航功能,显示内部结构的同时,能显示外部和腔壁结构,具有外窥镜和全景视图功能) 10.42 具备结肠自动透明化软件 10.43 具备结肠病灶三维测量评价软件 10.44 具备血管柔性减影成像功能及高级后处理软件包 10.45 控制台提供柔性减影专用扫描程序，可一次检查程序完成减影扫描 10.45 具备减影的两次扫描，检查床与管球的运动轨道一致 10.46 支持钢性及柔性配准对位技术 10.47 提供专用柔性减影软件后处理程序 10.48 具备头部柔性减影专用软件包 10.49 具备颈部柔性减影专用软件包 ▲10.50 具备血管分析软件包 10.51 具备肺柔性成像功能； 10.51.1 可使用增强，平扫图像进行柔性配准，配准后不同期扫描肺组织体素无偏差。 10.51.2 可使用增强，平扫图像生成柔性彩色碘图图像 10.52 具备体部柔性成像功能； 10.52.1 可使用增强，平扫图像进行柔性配准，配准后不同期扫描器官组织体素无偏差 10.52.2 可使用增强，平扫图像生成柔性彩色碘图图像 10.52.3 提供多种柔性剪影模式 11 具备CT人工智能辅助诊断 11.1 提供胸部CT影像阅片模块 11.2 提供肺结节影像处理模块 11.2.1 提供自动肺结节识别 11.2.2 提供肺结节识别阈值用户设置 11.2.3 提供结节自动定位功能 11.2.4 提供结节特征分析功能 11.2.5 提供结节智能随访功能 11.3 提供肺部炎症处理模块 11.3.1 提供炎症征象检测功能 11.3.2 提供炎症征象轮廓标记 11.3.3 提供炎症征象自动定位 11.3.4 提供炎症征象平均CT值测量 11.3.5 提供全肺病灶占比分析 11.3.6 提供病灶类型分布统计 11.3.7 提供炎症征象随访 11.4 提供肺部疾病影像处理模块 11.4.1 能检出如下征象：肿块、网格影、条索影、肺大疱、支气管扩张、肺气肿、胸膜增厚、胸腔积液、气胸等征象。 11.4.2 胸部征象自动定位： 肺内征象，如：肺气肿、条索影、肺大疱、网格影支持定位到左、右肺叶； 胸膜征象，如：胸膜增厚、胸腔积液、气胸支持定位到左、右侧 11.4.3 严重征象警告： 气胸、胸腔积液类疾病，系统自动生成醒目提示标记，提示医生提高注意 11.5 提供全肺分析功能 11.5.1 提供肺体积测量分析功能 11.5.2 提供肺平均CT值分析 11.5.3提供肺部CT值标准差分析 11.5.4 提供肺密度分布波形图 11.6 检测纵隔肿块 纵隔气肿，淋巴结肿大，心包增厚，心包积液，心包钙化，食管裂孔疝，甲状腺结节，冠状动脉钙化/支架影，主动脉壁间血肿，主动脉内膜钙化移位，二尖瓣钙化，主动脉瓣钙化 11.7 提供骨折处理模块 11.7.1 提供肋骨，锁骨，肩胛骨，椎骨骨折检测功能 11.7.2 提供肋骨，锁骨，肩胛骨，椎骨骨折定位功能 11.8 提供系统化报告功能 11.9 提供出血性卒中模块 11.9.1 提供出血灶自动标记功能 11.9.2 提供血肿标记列表 11.9.3 提供出血灶解剖定位 11.9.4 出血类型分类： 将脑出血病灶进行五种类别分类（脑实质出血、硬膜下出血、硬膜外出血、蛛网膜下腔出血、破入脑室内出血） 11.9.5 提供出血体积测量 11.9.6 提供脑中线分析功能 11.9.7 提供脑中线自动测量 11.9.8 提供脑出血随访功能 12 附件 12.1 提供全套扫描附件，如头托等 12.2 提供供系统调试与维修用的模体 12.3 提供专业操作室操作桌椅 12.4 放疗定位床：1台 12.5 三维激光灯定位系统：1台 12.6 高压注射器：1台 |
| 商务要求 |  |  |  |  |
| 售后服务要求及免费保修期 |  | ★1.售后服务要求 （1）按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”， 货物免费保修期最短不得少于1年。 ★2.投标人提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在投标报价中，采购人不再就此另行付费： （1）采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训服务。 （2）故障解决及免费保修（维护）服务要求： ①在免费保修期内若出现故障必须在接采购人报障电话4小时内应答，24小时内到达现场进行维修。 ②免费保修（维护）期内定期上门检查、上门维修（免收维修费和元器件费）；维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。 ③若产品自带软件的，则须提供免费保修（维护）期内升级服务。 3.投标人根据以上售后服务要求，于投标文件中必须提供相应的售后服务承诺书。 4.投标人根据招标文件要求和自身情况，可于投标文件提供相应的售后服务增值方案，该方案可从内容的合理性、针对性等方面编制（包含但不限于：①售后服务保障方案、②免费保修期外维修方案、③零配件供应方案、④其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等）。 |  |  |
| ★交货时间及地点、方式 |  | 1.交付使用时间：所投产品自签订合同之日起35个日历日内必须到货,并全部安装调试合格完毕。 2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |  |
| ★付款方式 |  | 合同签订起，支付全款的30%作为预付款，货物到后，支付到全款的80%，安装调试使用并完成验收后，支付到全款的95%，剩余5%作为质保金在验收满1年支付（无息）。 |  |  |
| ★验收要求 |  | 1.中标人须于供货前向招标人出具由行政主管部门核准所投产品的资格文件、产品注册标准、产品白皮书等资料材料，以便核实相关资质和技术参数，否则，不予验收。 2.验收时要求提供所投货物由货物的生产厂商（若为进口产品由国内总代理商）开具的售后服务承诺书及授权书原件，否则不予验收。 3.验收时若有涉及进口的产品提供海关进口货物报关合法文件，否则不予验收。 |  |  |
| ★其他要求 |  | 1.投标人于投标文件中必须提供所投本项目货物由相应部门核准的相应、完整且合法有效的《医疗器械产品注册证》复印件（包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容），否则，投标文件作无效处理。 2.货物已按规定办理进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）。同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除中标价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续，否则，投标文件作无效处理。 3.CT机房改扩建防护及通过相关部门评审（需要相应资质）。 4.直线加速器新建机房的设计、建造及通过相关部门评审（需要相应资质）。 5.本项目采购预算金额为人民币：柒佰万元整（￥7000000.00），投标报价超出采购预算金额的，投标文件作无效处理。 注：（1）以上标注“★”项的属于实质性要求，若有任意一项负偏离投标文件作无效处理。 （2）以上标注“▲”号的条款为本项目重要指标参数。 |  |  |

第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人投标文件进行评审。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1. 价格分………………………………………………………………………………………50分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

①投标人认定为小型、微型企业且所投产品为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标报价×（1-6%）；

②除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）以进入评标的最低的评标报价为50分。

最低投标人评标报价金额

（4）投标人价格分 =                               　　    ×50   （政采货物采购价格分应为50分）                     投标人评标报价金额

2. 项目要求及技术需求响应分………………………………………………………………40分

评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“采购货物需求”响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

通过资格性和符合性审查的得基本分40分；带▲号的技术参数及要求为负偏离的，每一项扣3分；不带★和▲号技术参数及要求为负偏离的，每一项扣1.5分，扣完40分为止。

- 3.售后服务分…………………………………………………………………………………7.5分

（1）评委对各投标人提供的售后服务增值方案（包含但不限于：①售后服务保障方案、②免费保修期外维修方案、③零配件供应方案、④其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等）内容的完整性、针对性两个方面进行独立评审并独立打分，本项最多得4.5分。

①完整性、针对性均评定为良好的，得1.5分；

②完整性、针对性有1项评定为优秀的，得3分；

③完整性、针对性均评定为优秀的，得4.5分。

（2）承诺更长保修期：在满足免费保修期要求基础上，投标人承诺所投本项目第1-5项号货物免费保修期均每延长1年的得1.5分，最多得3分。

4.履约能力分…………………………………………………………………………………0.5分

（1）投标人2018年以来同类项目销售业绩且无不良记录[以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类，否则将不予评审。同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次）]的，每具有1个得0.25分，最多得0.5分。

5. 政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）…………………………………………2分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目金额比例得 0.1～0.5分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品【投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章】，根据其所占项目金额比例得 0.1～0.5分。

（3）非节能、环保产品的不得分。

（4）认定为使用广西工业产品 80%以上的，得1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78 号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产 企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品 80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的 80%以上（含 80%）。

6. 综合得分＝1+2+3+4+5

三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标报价由低到高顺序排列；得分相同且评标报价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为                。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付时间：按《货物采购需求》执行；

交付地点：按《货物采购需求》执行。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市采购人指定时间地点。

第八条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

按“货物采购需求”执行。

第十一条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过5天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额　5　%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其他违约行为按违约货款额　5  %收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向桂林市人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                                乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                              法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

委托代理人：                                  委托代理人：

电  话：                                      电   话：

开户名称：                                    开户名称：

开户银行：                                    开户银行：

银行账号：                                    银行账号：

日    期：                                    日    期：

第六章 投标文件格式

1. 投标函

附件：

投 标 函 （格 式）

致：广西科联招标中心有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按招标文件采购需求和投标报价表：

投标总报价（大写）           元人民币(￥             )。

2.我方承诺已具备招标文件规定的投标人资格条件。

3.我方已详细审核招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。

5.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订政府采购合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金。

（3）我方承诺本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

投标日期：

注：投标函须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。

2.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

3.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2019年7月-2019年9月的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2019年7月-2019年9月的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

附件：

授权委托书（格式一）

- 致：广西科联招标中心有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2019年7月-2019年9月的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

- 致：广西科联招标中心有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加（项目名称及项目编号）项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖食指指印：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

4. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人主体信用记录结果截图加盖投标人公章（必须提供）

附件：

声   明

- 致：广西科联招标中心有限公司

我（公司）郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日          期：

5.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

- 若产品属于医疗器械管理的，提供生产厂家的《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；若投标人为医疗器械销售代理商的，须同时提供有效的《医疗器械经营企业许可证》（必须提供）；

7.若产品属于医疗器械管理的，提供产品有效、完整的《医疗器械产品注册证》（附注册登记表或认可表，已取得二合一的除外）（必须提供）；

8. 投标报价表（必须提供） 附件：

投标报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | … |  |  | … |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元人民币（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

注：1.各投标人必须就“货物采购需求”中所投的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

9. 技术规格偏离表（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 投标文件的响应情况及偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

注：1.投标人应对照“货物采购需求”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”或“负偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2.技术规格偏离表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

10. 节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）

11. 环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）

12. 投标人的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）

附件：

售后服务承诺书（格式）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

13. 项目实施人员一览表 【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的2019年7月-2019年9月的社保证明复印件】；

附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.项目实施人员一览表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

14. 投标人2015年以来通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）

15. 投标人2015年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

16. 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件

17、“货物采购需求”需提供的有效证明文件

18. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》

附件：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，

本公司在本次投标/投标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格 |  |  | 占投标总价比例 |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

19. 其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供声明函为准）

20. 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料