
**新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）放射科1.5T超导磁共振项目招标文件**



采 购 人：新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）

招标代理机构: 北京华采招标代理有限公司

项 目 编 号：HCZB-2020-ZB1075

目录

[第一章 招标公告 4](#_Toc523828288)

[第二章 投标须知 6](#_Toc523828289)

[投标须知前附表 6](#_Toc523828290)

[投标须知正文 10](#_Toc523828291)

[一、总则 10](#_Toc523828292)

[二、招标文件 12](#_Toc523828293)

[三、投标文件 13](#_Toc523828294)

[四、投标文件的递交 15](#_Toc523828295)

[五、开标和评标 16](#_Toc523828296)

[六、中标结果信息公布与授予合同 18](#_Toc523828297)

[七、其他规定 19](#_Toc523828298)

[第三章 评标方法及标准 20](#_Toc523828299)

[一、总则 20](#_Toc523828300)

[二、评标程序 20](#_Toc523828301)

[第四章 采购合同格式 26](#_Toc523828302)

[合同一般条款 26](#_Toc523828303)

[1. 定义 26](#_Toc523828304)

[2．技术规范 26](#_Toc523828305)

[3. 知识产权 26](#_Toc523828306)

[4. 包装要求 26](#_Toc523828307)

[5. 装运标志 27](#_Toc523828308)

[6. 交货方式 27](#_Toc523828309)

[7. 装运通知 28](#_Toc523828310)

[8. 保险 28](#_Toc523828311)

[9 付款条件 28](#_Toc523828312)

[10 .技术资料 28](#_Toc523828313)

[11. 质量保证 28](#_Toc523828314)

[12. 检验和验收 29](#_Toc523828315)

[13. 索赔 29](#_Toc523828316)

[14. 迟延交货 30](#_Toc523828317)

[15. 违约赔偿 30](#_Toc523828318)

[16. 不可抗力 30](#_Toc523828319)

[17. 税费 30](#_Toc523828320)

[18. 仲裁 30](#_Toc523828321)

[19. 违约解除合同 31](#_Toc523828322)

[20. 破产终止合同 31](#_Toc523828323)

[21. 转让和分包 31](#_Toc523828324)

[22. 合同修改 32](#_Toc523828325)

[23. 通知 32](#_Toc523828326)

[24. 计量单位 32](#_Toc523828327)

[25. 适用法律 32](#_Toc523828328)

[26. 合同生效和其它 32](#_Toc523828329)

[合同专用条款 33](#_Toc523828330)

[政府采购合同格式 34](#_Toc523828331)

[第五章 采购需求 37](#_Toc523828332)

[第六章 投标文件格式 41](#_Toc523828333)

[一、资格性自查表 44](#_Toc523828334)

[二、投标函 45](#_Toc523828335)

[三、报价一览表及投标报价明细表 48](#_Toc523828336)

[四、投标人基本情况 57](#_Toc523828337)

[五、投标人的资格审查材料 60](#_Toc523828338)

[六、货物说明 64](#_Toc523828339)

[七、实施方案 72](#_Toc523828340)

[八、商务响应与偏离表 74](#_Toc523828341)

[九、投标人认为需要提供的其它资料 75](#_Toc523828342)

# 第一章 招标公告

**一、招标项目编号：**  HCZB-2020-ZB1075

**二、采购组织类型：**  部门集中采购-委托中介机构

**三、招标项目概况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| 1 | 新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）放射科1.5T超导磁共振项目 | 1 | 12000000 | 套 | 1.5T超导磁共振一台，具体要求详见招标文件 |  |

**四、投标供应商资格要求:**

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

（2）供应商必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格企业的生产商（制造商）或代理商（经销商）（营业执照经营范围需包括此次采购的内容）；

（3）有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照；

（4）供应商为生产商或制造商的应依法取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产企业许可证》及所投医疗设备的《医疗器械注册证》（含登记表），供应商为代理商或经销商的应依法取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营企业许可证》。

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的投标；

（6）所有投标货物的生产、制造、安装等各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按约定的技术要求和规范；

（7）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；

（8）本项目不接受联合体投标。

**五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:**

**1． 报名（发售／获取）时间：** 2020-12-01 至 2020-12-04

**上午：** 10:30-13:30

**下午：** 15:30-18:30

**2．报名（发售／获取）地址：**新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号红山新世纪A座8层8-C4

**3．标书售价(元)：** 300

**4．投标人购买标书时应提交的资料：**投标人购买标书时应提交的资料：法定代表人授权委托书、被授权人身份证、营业执照、为代理商或经销商的需有效的《医疗器械经营许可证》、为生产商或制造商的《医疗器械生产许可证》、《中华人民共和国医疗器械注册证》、在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录”信用记录查询结果，（以上证件均需提供原件及加盖单位公章复印件一套），（需注明截止时间，不得早于招标公告发布日期）打印页面并加盖公章。

**六、投标截止时间：** 2020-12-21 16:00:00

**七、投标地址：**新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号红山新世纪A座8层8-C4

**八、开标时间：** 2020-12-21 16:00:00

**九、开标地址：**新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号红山新世纪A座8层8-C4

**十、其他事项：**

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

**2、采购项目需要落实的政府采购政策**

 符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

**十一、联系方式**

**1、采购代理机构名称：**北京华采招标代理有限公司

**联系人：**贾倩倩

**联系电话：** 15099344206

**地址：**新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号红山新世纪A座8层8-C4

**2、采购人名称：**新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）

**联系人：**王婧

**联系电话：** 18690160311

**地址：**乌鲁木齐市水磨沟区温泉西路21号

**3、同级政府采购监督管理部门名称：**自治区财政厅政府采购管理办公室

**联系人：**李正勇

**监督投诉电话：** 0991-2359479

# 第二章 投标须知

## 投标须知前附表

| **条款号** | **条款名称** | **编列内容规定** |
| --- | --- | --- |
| **一、说明** | | |
| 第二章第1.1款 | 项目名称 | 新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）放射科1.5T超导磁共振项目 |
| 第二章第1.2款 | 采购内容 | 1.5T超导磁共振1套 |
| 第二章第1.3款 | 采购方式 | 公开招标 |
| 第二章第1.4款 | 交货地点 | 乌鲁木齐市水磨沟区温泉西路21号 |
| 第二章第1.5款 | 交货期 | 合同签订后30天内 |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 采购单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）  采购单位地址：乌鲁木齐市水磨沟区温泉西路21号  联系人：王婧  联系方式：18690160311 |
| 第二章第2.2款 | 招标代理机构 | 名称：北京华采招标代理有限公司  地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号新世纪小区1栋8层8-C4  联系人：贾倩倩  联系电话：0991-8807396 15099344206 |
| 第二章第3.1款 | 投标人资格条件 | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；  （2）供应商必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格企业的生产商（制造商）或代理商（经销商）（营业执照经营范围需包括此次采购的内容）；  （3）有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照；  （4）供应商为生产商或制造商的应依法取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产企业许可证》及所投医疗设备的《医疗器械注册证》（含登记表），供应商为代理商或经销商的应依法取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营企业许可证》。  （5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的投标；  （6）所有投标货物的生产、制造、安装等各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按约定的技术要求和规范；  （7）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；  （8）本项目不接受联合体投标。 |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | 不接受 |
| 第二章第6.2（3）款 | 对联合体各方的要求 | 无 |
| 第二章第7.1款 | 现场考察 | 不组织，投标人自行对项目现场和其周围环境进行考察 |
| 第二章第8.1款 | 采购进口产品 | 根据财政部《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》的规定，本项目拒绝采购进口产品 |
| 第二章第9.1款 | 政府采购强制采购：标记★符号的节能产品 | 本项目中投标人所投货物属于政府强制采购节能产品的，投标人应提供《节能产品政府采购品目清单》 内的标记★符号节能产品，依据品目清单和认证证书实施政府强制采购 |
| 政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品； | 按国家有关节能环保政策执行：投标文件中所供产品为《节能产品政府采购品目清单》内非标记★符号的节能产品或《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品中的产品。 |
| 支持中小企业发展 | 本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，评标时将给予此类企业进行价格扣除6%-10%的优惠，用扣除后的价格参与评审，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。本项目具体扣除比例为6%。 |
| 政府采购支持中小企业融资 | 中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。 |
| 政府采购信用担保 |
| **二、招标文件** | | |
| 第二章第11.1款 | 提交投标文件的截止时间 | 2020年12月21日 16:00（北京时间） |
| **三、投标文件的编写** | | |
| 第二章第15.5款 | 采购预算资金 | 1200万元（壹仟贰佰万元整） |
| 资金性质 | 新冠疫情专项资金 |
| 第二章第16.1.3款 | 业绩原件 | **业绩原件及相关证明资料须单独密封并提交。** |
| 第二章第17.1款 | 投标保证金 | 1、金额 |
| 240000元（贰拾肆万元整 ） |
| 2、递交形式：以单位基本账户转账或电汇；  3、递交时间：在2020年12月20日 18:00时间前递交（以到账时间为准）；  4、账户信息：  单位名称：北京华采招标代理有限公司新疆分公司  开户行：乌鲁木齐银行天山区支行（注：此账户仅限交纳投标保证金使用）  账 号：0000 0200 7011 0083 9275 68  行 号：3138   8100   0027  退还保证金方式：电汇  **注：1.凡出现投标保证金未按时到账或未按照要求足额缴纳，视为未缴纳保证金，其投标文件将被拒绝评审。**  **2.投标人在汇款时需备注“HCZB-2020-ZB1075 保证金”。** |
| 第二章第18.1款 | 投标文件有效期 | 90日历日 |
| 第二章第19.1款 | 投标文件份数 | 纸质版文件：正本一份，副本四份，业绩原件一份；  电子版文件：一份（以U盘形式递交，**U盘内不得附带任何与本次招标无关内容）**；  1、投标文件电子版要求包含招标文件全部内容，投标文件电子版与纸质版不一致时以纸质文件为准。 |
| **四、投标文件的递交** | | |
| 第二章第20.2款 | 封套上应载明的信息 | 采购人名称：  项目名称：  项目编号：  包装内容：投标文件正本/副本/电子版/  投标人名称：  投标人地址：  联 系 人：  联 系 电话：  在规定的开标时间 年 月 日 ： 前不得启封 |
| 第二章第22.1款 | 投标文件的递交地点 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号红山新世纪A座8层8-C4 |
| **五、开标和评标** | | |
| 第二章第25.1款 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 第二章第26.3款 | 推荐的中标候选人数量 | 3 |
| **六、中标结果信息公布与投标人质疑** | | |
| 第二章第30.1款 | 财政部门指定的媒体 | 新疆维吾尔自治区政府采购网 |
| 第二章第32.3款 | 履约担保 | / |
| **七、其他规定** | | |
| 第二章第34.1款 | 招标代理服务费 | 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。  （1）以中标金额作为收费的计算基数。  （2）招标代理机构按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标供应商收取中标服务费用（不足3000元的按3000元计取）。  （3）中标服务费币种与中标签订合同的币种相同或招标机构同意的币种  （4）中标服务费的交纳方式：  中标供应商在领取中标通知书时一次向招标代理机构交纳所有中标服务费。  中标服务费支付形式：单位账户转账或电汇  中标服务费账户（仅接受中标服务费）  开户行名称：北京华采招标代理有限公司  户名：北京华采招标代理有限公司  开户行：建行北京西客站支行  账号：1100 1028 0000 5300 6877 |
| **除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评审时将其视为无效文件。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。** | | |
| **除非另有特殊说明，若本招标文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务，所引用的品牌、型号或生产供应商不构成对投标的限制。若采用的外文术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。** | | |
| **在评审过程中直至签订合同前的任何时间，如经证实发现投标人提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按照本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。** | | |
| **备注：1.开标时投标人代表须随身携带营业执照原件、医疗器械经营（生产）许可证原件、法人代表授权委托书及有效身份证明（以上证件不接受公证件），接受监督人的检查。如证件不齐或未按要求提供者则视为无效投标人。**  **2.所投产品内容描述必须为彩页。** | | |

## 

## 投标须知正文

## 一、总则

**1. 项目概况**

1.1项目名称：详见**投标须知前附表**；

1.2招标内容：详见**投标须知前附表**；

1.3采购方式：详见**投标须知前附表**；

1.4交货地点：详见**投标须知前附表**；

1.5交货期限：详见**投标须知前附表**；

**2.定义**

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见**投标须知前附表**。

2.2 “招标代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他招标代理机构。招标代理机构名称、地址、电话、联系人见**投标须知前附表。**

2.3 “投标人”是指响应招标文件要求、参加招标采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(**财库[2013]189号**)。

2.4.1采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；投标货物中的相关产品，投标人应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

2.5 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.6 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)，需要采购进口产品的应优先选取向我国转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.7偏离

2.7.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

**2.7.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。**

2.8.特别说明

2.8.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人所拥有。

2.8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效并承担相应法律责任。

**3.投标人的资格要求**

3.1 投标人应当符合**投标须知前附表**中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；

（2） 招标文件规定的投标人特定资格条件。

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、招标代理机构存在利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）近三年内（本项目投标截止时间前）投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

3.3 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；投标人提供的的产品必须是成熟产品；在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

**4. 投标费用和知识产权**

4.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.2投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

**5．授权委托**

5.1投标人代表为投标人法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。投标人代表不是投标人法定代表人的，应持有法定代表人授权书。

**6．联合体形式**

6.1除**投标须知前附表**中另有规定，本次招标采购不接受为联合体形式的投标人。

6.2投标人为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的投标人基本资格条件；

（3）除**投标须知前附表**中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的投标人特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

**7.现场考察**

7.1投标人应按**投标须知前附表**中规定对招标采购项目现场和周围环境进行现场考察。

7.2考察现场的费用由投标人自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

7.3采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

**8.采购进口产品**

8.1除**投标须知前附表**另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足招标文件要求的国内产品参与招标。

**9.政府采购政策支持**

9.1投标人符合支持中小企业发展优惠政策的，报价可以优惠扣除。本项目价格扣除比例见**投标须知前附表**。

9.2产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品产品优惠(由投标人在报价文件中选择并填报，评审时进行价格、技术优惠)；投标人符合支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。

9.3同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品加分。

9.4为推进政府采购诚信体系建设，投标人在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

## 二、招标文件

**10.招标文件的组成**

10.1 招标文件由下列文件组成：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 政府采购合同格式条款

第五章 采购需求

第六章 投标文件格式

10.2本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前对招标文件澄清或者修改内容，为招标文件的组成部分。

10.3投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

**11.提交投标文件的截止时间**

11.1投标人提交投标文件截止时间见**投标须知前附表**。

11.2投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人应当报告设区的市、自治州以上人民政府财政部门，由财政部门按照以下原则处理：

（一）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

（二）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成采购人依法重新招标。

**12.招标文件的澄清或者修改**

12.1采购人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足**15**日的，采购人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.2招标代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在规定的提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在指定的媒体上发布更正公告。

12.3投标人认为招标文件存在歧视性条款的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起**7**个工作日内以书面形式向本代理机构提出。

## 三、投标文件

**13.一般要求**

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的投标。

13.2 投标人提交的投标文件及投标人与采购人或招标代理机构就有关招标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 投标文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

13.5 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

**14.投标文件的组成**

14.1 投标文件包括下列内容：

（1）资格性自查表

（2）投标函

（3）投标保证金

（4）报价一览表及投标报价明细表

（5）投标人基本情况

（6）投标人的资格审查材料

（7）货物说明

（8）实施方案

（9）商务响应与偏离表

（10）投标人认为需要提供的其它资料

14.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件正本留存。

**15.报价**

15.1投标人应当根据招标文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目招标范围内所有现场布置设计完善服务及供应货物、配套工具及包装运输、装卸、安装调试、培训、检测检验、保险、税金及其它附带服务的全部费用。投标人漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已包含在已标价货物的单价和合价中，中标后不予调整。

15.3投标人应按第五章“采购需求”要求及第六章“投标文件组成”格式填写。投标人在本章第11.1款规定的提交投标文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第六章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.4投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质投标而被拒绝。

15.5投标人的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见**招标须知前附表**。

**16.** **符合招标文件规定的证明文件**

16.1投标人符合招标文件规定的资格证明文件

16.1.1投标人应提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第3.1款规定的投标人资格条件要求。

16.1.2投标人为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质投标而被拒绝。

16.1.3投标人应当提交符合招标文件规定的业绩证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分，业绩证明文件要求详见**投标须知前附表**。

16.2货物符合招标文件规定的资格证明文件

16.2.1供应商在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.2.2上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人验收后开始使用至招标文件规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

（4）投标人对加注星号（“**★**”）的重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料或经国家机关认可的检测机构出具的检测报告为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

**17.投标保证金**

17.1投标须知前附表规定交纳投标保证金的，应按规定提交投标保证金。投标保证金有效期应当与本章第18.1款规定的投标文件有效期一致。

17.2投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

17.3 未按招标文件规定提交投标保证金的，采购人或招标代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件。

17.4招标代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还中标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

**18.** **投标文件有效期**

18.1投标文件有效期见**投标须知前附表**，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间之日起计算。投标文件有效期不足的将被视为无效投标。

**19.投标文件的签署及规定**

19.1投标文件的正本、副本应分别装订成册，正本、副本份数见**投标须知前附表**。正本、副本业绩原件的封面上应标记“正本”或“副本”“业绩证明材料”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。**所有文件装订方法不得以活页方式装订(如打孔、鸭嘴夹等)，且投标文件须用A4纸打印。**

19.2 投标文件正本和副本应按招标文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字或盖章；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致投标文件无效。

## 四、投标文件的递交

**20.投标文件的密封和标记**

20.1**投标文件“正本”“副本”“业绩证明资料”“电子版”应单独分别密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖投标人单位章或密封章。**

20.2投标文件封套上应写明的内容见**投标须知前附表。**

20.3投标文件如果未按上述规定密封、标记，采购人或采购招标代理机构将拒绝接收。

**21.投标文件的补充、修改或者撤回**

21.1投标人在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、招标代理机构。该通知应有投标人法定代表人或其委托代理人签字。

21.2补充、修改的内容与投标文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

**22.投标文件的递交与接收**

22.1 投标人应在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，将投标文件送达**投标须知前附表**中指定的地点。在截止时间后送达的投标文件，采购人、招标代理机构应当拒收。

## 五、开标和评标

**23.开标**

23.1采购招标代理机构在招标文件规定的投标截止时间(开标时间)和规定的地点组织公开开标，并邀请所有投标人法定代表人或其授权的代理人参加，**但请投标人代表随身携带营业执照原件、医疗器械经营（生产）许可证原件、法人代表授权委托书及有效身份证明（以上证件不接受公证件），接受监督人的检查。如证件不齐或未按要求提供者则视为无效投标人。**投标人未参加开标的，视同认可开标结果。参加开标的投标人代表应签名以证明其出席。采购人或者招标代理机构对开标、评标现场活动进行全程录音录像。

23.2 开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格、交货期等主要内容，并记录在案。

23.3开标时，采购代理机构当众宣读开标一览表中全部内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

23.4开标时，如唱标人宣读的内容与投标文件不一致时，投标人代表应当当场提出。

23.5投标人代表、采购人代表、招标代理机构代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

23.56开标时，投标文件中报价一览表内容与投标文件中投标报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

**24.** **资格审查小组、评标委员会**

24.1采购人、招标代理机构组成审查小组进行资格审查，审查小组的组成人员由采购人、招标代理机构按照评标委员会及其成员的规定组成。

24.2评标由采购人或采购招标代理机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关经济、技术等方面的专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中，经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

**25.评标**

25.1 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。同时考虑以下因素：

**（1）环保标志产品、节能产品（须附证明材料）；如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件**

**（2）财政部门核准的进口产品。优先采购向我国企业转让技术、提供培训服务及其他补偿贸易措施、与我国企业签订消化吸收再创新方案。（须附证明材料）**

25.2 评标委员会按照第三章“评标方法及标准” 规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

25.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者招标代理机构沟通并作书面记录。采购人或者招标代理机构确认后，修改招标文件，重新组织采购活动。

**26.确定中标人**

26.1采购人不保证将合同授予最低投标报价的投标人。

26.2招标代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

26.3采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，从评标报告提出的3名中标候选人中，应当确定排名第一的中标候选人为中标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

**27.招标终止**

27.1出现下列情形之一的，采购人或者招标代理机构应当终止招标采购活动，在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的；

（4）政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的投标人中另行确定中标人，没有合格的中标人的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

**28．重新评审**

28.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

28.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者招标代理机构发现存在以上情形之一的，组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

**29.纪律与保密事项**

29.1评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评审情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

29.2投标人不得与采购人、招标代理机构、其他投标人恶意串通；不得向采购人、招标代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

29.3有下列情形之一的，属于恶意串通，中标无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人、招标代理机构获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件的；

（2）采购人、招标代理机构授意投标人撤换、修改投标文件的；

（3）投标人之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标的；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃提交投标文件或者退出招标或者放弃中标的；

（7）投标人与采购人、招标代理机构以及评标委员会成员之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

## 六、中标结果信息公布与授予合同

**30.中标信息的公布**

30.1中标人确定后2个工作日内，采购人或者招标代理机构应将中标结果信息在投标须知前附表指定的媒体上公布。

**31.询问及质疑**

31.1投标人对招标文件提出询问或者质疑的，必须遵守政府采购的相关法规，且应提交纸质的质询或者质疑文件原件，并须附证明材料，同时说明投标人联系人、联系方式。原件需加盖投标人公章并由被授权代表签署。

**32.中标通知**

32.1中标人确定后，采购人或招标代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

32.3 中标人在收到招标代理机构的中标通知书后10日内，应按照投标须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

32.4 中标人没有按照规定提交履约担保的，视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还。

**33.签订合同**

33.1 招标文件、中标人的投标文件及其补充的投标文件等均为签订政府采购合同的依据。

33.2 中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

33.3 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。

33.4 中标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

## 七、其他规定

**34.招标代理服务费**

34.1中标人应按投标须知前附表规定交纳招标代理服务费。

**35. 其他规定**

35.1招标文件的其他规定见投标须知前附表。

# 第三章 评标方法及标准

## 一、总则

**1.评标原则**

1.1资格性检查由资格审查小组负责。

1.2评标由依法组成的评标委员会负责。

**2.评标方法**

2.1评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审综合得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2本招标项目的评标因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格条件。

## 二、评标程序

**3.投标文件的初步评审**

3.1初步评审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1 资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，采购人、招标代理机构组成审查小组对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

3.1.2 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

3.1.3投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **评审因素** |
| **资格性检查** | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：  1）有效的营业执照复印件；  2）投标声明按招标文件规定格式完整提供；  3）提供上年度经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明；(公司成立不满一年无需提供）  4）提供税务登记证复印件或依法缴纳税收证明；  5）提供社会保险登记证或社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明；(公司成立不满一年无需提供） |
| 2、投标人不存在第二章投标人须知3.2项规定； |
| 3、投标人应按照投标人须知前附表第17.1条规定递交投标保证金。 |
| 4、投标人为生产商或制造商的应依法取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产企业许可证》，供应商为代理商或经销商的应依法取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营企业许可证》。 |
| 5、投标人须提供所投医疗产品的《医疗器械注册证》。 |
| **结论** | 是否通过审查，进入下一阶段 |
| **1）“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。**  **2）出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“√”，同意进入下一阶段评审。**  **3）若审查组成员意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由全部成员投票决定该投标人是否通过审查，进入下一阶段评审。** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **评审因素** |
| **符合性检查** | 1、投标文件按照招标文件规定的内容、格式填写装订，字迹清晰可辨 |
| 2、投标文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明 |
| 3、投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定 |
| 4、投标货物参数满足招标参数“★”实质性要求条款并全部响应，无任何偏离 |
| 5、投标文件承诺投标有效期、交货期限、质保期满足招标文件要求 |
| 7、投标报价具有唯一性，未超过采购项目预算 |
| 8、所投产品内容描述必须为彩页 |
| 9、未存在不符合国家、行业技术标准的要求 |
| 10、投标文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求 |
| 11、符合法律、法规的规定 |
| **结论** | 是否通过审查，进入下一阶段 |
| **1）“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。**  **2）出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“√”，同意进入下一阶段评审。**  **3）若审查组成员意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由全部成员投票决定该投标人是否通过审查，进入下一阶段评审。** | |

3.2单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.3 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

**4.澄清有关问题**

4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2投标人不得对下列内容进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容。

（2）不满足第二章投标须知第2.7.2款规定的实质性要求的投标文件内容，

4.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

4.5 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

4.6 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

**5.投标文件的详细评审**

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行详细评审。

5.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.3**评分标准：**

**评分办法**

**各投标人的总评分=A（含C价格折扣）+B+D，具体评分细则如下：**

| **项目** | **评审内容** | **分值** |
| --- | --- | --- |
| **A：投标价格评分30分** | | |
| 价格 | **投标报价得分=(评标基准价/修正后投标报价)×30%×100**  备注：  1.投标价格评分采用低价优先法计算；  2.评标基准价：满足招标文件要求且经算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价；  3.修正后投标报价：评标委员会以报价一览表中投标报价为基础，对其进行算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。 | 30分 |
| **B:技术部分评标标准（60分）**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 评标因素 | 分值 | | 评分标准 | | | 配套产品配置及技术参数响应情况 | 20 | | 非“★”号技术规格参数条款，如达不到设备技术规格及要求的（负偏离项目），），每项按2分进行扣除，扣完为止。 | | | 1 | 根据所投产品（设备符合性） | 10 | | 投标方在应标过程中应充分替用户考虑，在产品选型过程中保证提供的设备满  足用户对设备档次的基本需求以及产品的先进性、实用性、稳定性情况进行综  合对比打分（1-4分）。 | | | 投标方所投产品具有一定的品牌知名度和市场认可情况（1-3分） | | | 投标方所投主要产品能够与用户现有设备以及整体系统进行兼容得（1-3分） | | | 技术支持资料 | 5 | | 有技术支持资料的得5分，无技术支持资料的不得分。（需提供相应的证明资  料，未提供不得分） | | | 所投产品具有优良品质 | 5 | | 提供相关证明材料，未提供不得分。 | | | 2 | 质保承诺、售后服务体系及服务情况 | 10 | | 质保年限（2分） | 在招标文件规定的质保年限基础上每增加一年加1分，否则不得  分，最高得2分。 | |  | 售后服务响应时间（2分） | 投标人明确列有售后服务响应时间的得1分，优于其他投标人的  得2分 | | 售后服务体系（3分） | 投标文件中有明确的售后服务体系，在疆内设有技术支持机构并  提供相关证明材料的得基本分2分，在国内设有技术运营服务机  构并提供相关证明材料的得1分。（需提供房产租赁合同或房产  证等证明材料，请携带原件备查，资料不全者或未提供者均得0  分。） | | 配送及安装验收方案（3分） | （配送车辆安排、货物到达指定地点的时间，是否能承诺按用户  要求配送到指定地点、安装人员安排、安装实施方案、验收方案  等内容）根据投标文件所提供内容按以下四档打分：优得3分；  良得2分；中得1分；差得0分（得差0分值为无此项说明） | | 5 | 人员培训计划 | 10 | | 好5-10 | 为使合同能正常履行，供应商有责任提供相应的技术培训，培训  内容完整、详细、可行。 | | 一般0-5 | 为使合同能正常履行，供应商有责任提供相应的技术培训，培训  内容一般。 | | 6 | **C:商务部分评分标准（10分）** | | | | | | 交货期 | 2 | | 满足招标文件要求的得1分，优于的得2分。 | | | 类似业绩 | 5 | | 近三年内已完成的类似的供货业绩（类似业绩是指与本项目采购的内容相同），  每提供一项有效业绩得1分，最高得5分（提供完整销售合同复或中标通知书原件，否则不予认可） | | | 标函质量 | | | 3 | 标函编制内容完整、齐全、叙述严谨；标书无涂改、错页、漏页现象；履约措  施具体、合理、可行。好2-3分，一般：0-2分。 | | | | | |
| **C:属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度** | | |
| 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：  （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：  ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；  ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；  ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。  （二）价格扣除办法：  ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。  （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：  ①、《中小企业声明函》；或供残疾人福利性单位声明函  ②、提供投标人工商行政登记所在地管理部门出具的小微企业证明文件。  ③、提供所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业或监狱企业证明文件；  投标文件中须同时提供以上三个材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。提供残疾人福利性单位声明函的不须要提供其他证明材料。 | | |

|  |
| --- |
| **D: 节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：** |
| 投标人所投设备满足下述要求其中之一的，即得1分；均不满足的，得0分。  （1）、财政部 发展改革委印发的《节能产品政府采购品目清单》；  （2）、财政部 生态环境部印发的《环境标志产品政府采购品目清单》。  证明文件：须提供清单截图及在有效期内的产品认证证书扫描件，未提供不得分。  对该项的评审，评审专家须核认证证书中的产品是否为所投产品的规格型号，另证书中所出具的认证依据标准是否与《品目清单》中的一致；以上两点都符合，才能得相应分值。 |

**6.推荐中标候选人名单**

6.1评标委员会只对通过上述审查的投标文件，依据招标文件及相关澄清答复对每份投标文件进行评分。每个投标的得分是所有评委给其打分的平均值。各投标的得分将按由高到低的次序排列形成评标排序；当投标得分相同时，首先按投标报价得分由高到低顺序排列，若投标报价得分仍相同，由评标委员会根据技术/服务优势排序。评标委员会将根据评标标准和评标排序，推荐不超过三名中标候选人，并形成评标报告。

# 第四章 采购合同格式

# 

# 合同一般条款

### 1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5 “买方”系指采购人或购买货物的单位。

1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的投标人，即中标人。

1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2．技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3. 知识产权

3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4. 包装要求

4.1 除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5. 装运标志

5.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定的交货期10天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7. 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8. 保险

8.1 如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方办理保险，按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

### 9 付款条件

9.1 付款条件见“合同专用条款”。

### 10 .技术资料

10.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后 10 天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 3 天内将这些资料免费寄给买方。

### 11. 质量保证

11.1 卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2 卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后最迟 7 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4 如果卖方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

11.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 个月。**详见合同特殊条款.**

### 12. 检验和验收

12.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。制造商检验的结果和细节应在文件中加以说明。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

12.2 货物运抵现场后，买方应在 7 日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见并报政府采购监督管理部门备案。

12.3 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

12.4 买方有在货物制造过程中派人员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

12.5 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。

### 13. 索赔

13.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第11.5规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权根据有资质的质检机构的检验结果向卖方提出索赔。但责任应由保险公司或运输部门承担的除外。

13.2 在根据合同第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.3 如果在买方发出索赔通知后 7 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### 14. 迟延交货

14.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2 如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 15. 违约赔偿

15.1 除合同第16条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

### 16. 不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 28 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 17. 税费

17.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 18. 仲裁

18.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商不成的，任何一方均可申请北京仲裁委员会进行仲裁。

18.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力，当事人应当履行。当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构的仲裁裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的合同条款外，合同的其它部分应继续执行。

### 19. 违约解除合同

19.1 在卖方违约的情况下，买方经政府采购监督管理部门同意后，可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

19.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

19.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

19.1.3 买方认为卖方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

19.1.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

19.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签定、履行过程中的行为。

19.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程中，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

19.2 在买方根据上述第19.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 20. 破产终止合同

20.1 如果卖方破产或无清偿能力时，买方经报政府采购监督管理部门同意后，可在任何时候以书面通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 21. 转让和分包

21.1 **政府采购合同不能转让。**

21.2 经买方和政府采购监督管理部门事先书面同意 卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

### 22. 合同修改

22.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，由双方当事人提出书面的合同修改意见，并经政府采购监督管理部门同意后签署。

### 23. 通知

23.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 24. 计量单位

24.1 除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 25. 适用法律

25.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 26. 合同生效和其它

26.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

26.2 本合同一式 8 份，具有同等法律效力。买方执 4 份，卖方,执 2 份，采购代理机构执 2 份。

# 合同专用条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。合同专用条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.5买方：本合同买方系指：新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）

1.6卖方：本合同卖方系指：中标人

1.7现场：本合同项下的货物配送地点位于：甲方指定地点

6、交货方式

6.1.1　本合同项下的货物交货方式为：适用合同条款6.1.1。

6.1.1 交货时间：合同签订后3个月内。

9.1、付款条件：

### 签订合同后，货到安装并验收合格后付90%，剩余10%待质保期结束后一次性付清。

11、质量保证：

11.3 如果卖方在收到通知后 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

11.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起至少不低于 月（**以“招标需求、技术参数要求”为准**）。

# 政府采购合同格式

合同编号：

**政府采购合同**

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

**合　　　同　　　书**

　　　 (买方) 　　　 　　　 (项目名称)中所

需 　　　　　　　(货物名称)经 (采购代理机构)以

号招标文件在国内　　　　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定 　　　　　 (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

**1、合同文件**

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a. 本合同书

b. 中标通知书

c. 协议

d. 投标文件 (含澄清文件)

e. 招标文件 (含招标文件补充通知)

**2、货物和数量**

本合同货物：

数量：

**3、合同总价**

本合同总价为 　　 元人民币。

分项价格：

**4、付款方式：签订合同后，货到安装并验收合格后付90%，剩余10%待质保期结束后一次性付清。**

**5、本合同货物的交货时间及交货地点**

交货时间**：合同签订后30天内**

交货地点：甲方指定地点

**6、合同的生效。**

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章生效。

　　买　方： 卖　方：

　　名　称：(印章)　　　　　　　　　名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

　　授权代表(签字)： 授权代表(签字)：

　　地　　址： 地　　址：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　电　　话： 电　　话：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐　　号： 帐　　号：

# 第五章 采购需求及内容

**（一）采购项目名称：**  
新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）放射科1.5T超导磁共振项目

# （二）供货需求及详细技术规格：

**1.5T超导磁共振技术参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **技术参数名称** | **招标规格要求** | **响应情况** |
|  | **设备先进性总体要求** | |  |
| 1 | 投标厂家需提供1.5T磁共振最新的射频平台 | 西门子需提供Tim 4G平台，  飞利浦需提供Dstrea平台,  佳能需提供Atlas Speeder平台，  联影需提供光梭平台产品，  其他厂家提供同类高端产品。 |  |
| 2 | 投标机型必须获得NMDA、CE、FDA认证 | | |
| 3 | 原厂生产的原装的全新设备，2017年后最新配置、最新软件版本、最新机型， | | |
| 4 | 提供 1.5T磁共振检测报告书 | | |
| 5 | 所投产品两年内无国内外产品召回情况 | | |
| ★6 | 技术参数提供：原厂英文印刷版技术白皮书datasheet ，加盖公章 | | |
| 7 | 所有技术参数规格中要求提供原厂白皮书的条款 ，必须在原厂技术白皮书中逐项标注并准确翻译为中文，如有篡改原始数据 将导致 废标，加盖公章 | | |
|  | **磁体系统** | | |
| 1 | 磁体品牌 | 厂家自报 |  |
| 2 | 磁场强度 | 1.5T |  |
| 3 | 发射频率 | ≥63.75MHz |  |
| 4 | 磁体重量 (含液氦) | ≤3200kg |  |
| 5 | 磁体材料（提供：原厂英文印刷版技术白皮书datasheet ，加盖公章） | 厂家自报 |  |
| 6 | 磁场均匀度（以产品datasheet为准，（提供：原厂英文印刷版技术白皮书datasheet ，加盖公章）） |  |  |
| 6.1 | 10 cm DSV | ≤0.01ppm |  |
| 6.2 | 20 cm DSV | ≤0.05ppm |  |
| 6.3 | 30 cm DSV | ≤0.2ppm |  |
| 6.4 | 40 cm DSV | ≤1.1ppm |  |
| 7 | 磁体类型 | 超导磁体 |  |
| 8 | 磁体内孔径 | ≥60cm |  |
| 9 | 匀场方式 | 主动匀场+被动匀场 |  |
| 10 | 实时动态匀场技术 | 具备 |  |
| 11 | 磁体长度（不含外壳） | ≤160cm |  |
| 12 | 病人检查孔径 | ≥60cm |  |
| 13 | 磁场稳定度 | <0.1ppm/hour |  |
| 14 | 冷却方式 | 水冷 |  |
| 15 | 液氦消耗量（以产品datasheet为准，提供：原厂英文印刷版技术白皮书datasheet ，加盖公章） | 厂家自报 |  |
| 16 | 液氦容积 | ≤1300升 |  |
| 17 | 液氦补充周期（提供：原厂英文印刷版技术白皮书datasheet ，加盖公章） | 厂家自报 |  |
| 18 | 抗外界干扰屏蔽 | 具备 |  |
| 19 | 主磁场均匀度补偿 | 具备 |  |
| 20 | 冷头类型 | 4K冷头 |  |
| 21 | 冷头保用时间 | ≥1年 |  |
| 22 | 5高斯线范围 |  |  |
| 22.1 | 轴向 | ≤4.0m |  |
| 22.2 | 径向 | ≤2.5m |  |
| **三、** | **梯度系统** | | |
| 1 | 梯度线圈品牌 | 厂家自报 |  |
| 2 | 梯度线圈冷却方式 | 水冷 |  |
| 3 | 最大单轴梯度场强度(单轴非有效值) | ≥33mT/m |  |
| 4 | 最大切换率(单轴非有效值) | ≥125T/m/s |  |
| 5 | 最大FOV | ≥50cm |  |
| 6 | 最短梯度爬升时间 | ≤0.27ms |  |
| 7 | 最大占空比 | 100% |  |
| 8 | 梯度工作方式 | 非共振式 |  |
| 9 | 梯度控制技术 | 全数字化实时控制 |  |
| 10 | 梯度减噪系统 | 具备 |  |
| 11 | 静音控制技术(硬件静音平台、软件静音平台) | 具备 |  |
| 12 | 最大单轴梯度场强、最大单轴梯度切换率与最大FOV可同时达到 | 具备 |  |
| **四、** | **射频系统** | | |
| 1 | 谱仪品牌 | 厂家自报 |  |
| 2 | 射频类型 | 全数字实时控制 |  |
| 3 | 射频放大器类型 | 厂家自报 |  |
| 4 | 射频发射功率 | ≤18kw |  |
| 5 | 射频发射宽度 | ≤550kHz |  |
| 6 | 独立射频接收通道数 (以datasheet为准) | ≥ 16通道 |  |
|  | 系统最大通道数 (以datasheet为准) | ≥ 65通道 |  |
| 7 | 最高接收动态范围(以datasheet为准) | ≥156dB |  |
| 8 | 实时数字化射频能量监控 | 具备 |  |
| 9 | 实时数字化射频能量短期积累监控 | 具备 |  |
| 10 | 实时数字化射频能量长期积累监控 | 具备 |  |
| 11 | 射频接收线圈，必须包括： |  |  |
| 11.1 | 正交发射/接受体线圈 | 具备 |  |
| ★11.2 | 头颈联合线圈 (注明通道数) | ≥16通道 |  |
| ★11.3 | 体部线圈（单线圈或组合后，指体部前线圈，不包含后线圈） (注明通道数) | ≥12通道（仅前片） |  |
| ★11.4 | 脊柱线圈 (注明通道数) | ≥18通道 |  |
| 11.5 | 大柔性多功能线圈 (注明通道数) | ≥4通道 |  |
| 11.6 | 小柔性多功能线圈 (注明通道数) | ≥4通道 |  |
| 11.7 | 膝关节专用线圈 (注明通道数) | ≥18通道专用线圈 |  |
| 11.8 | 一体化线圈技术，支持多线圈组合同时扫描 | 具备 |  |
| 11.9 | 线圈接口 (注明接口数) | ≥6个 |  |
| **五、** | **计算机** | | |
| 1 | CPU主频 | ≥3.5GHz |  |
| 2 | 处理器位数 | ≥64位 |  |
| 3 | 主内存 | ≥32GB |  |
| 4 | 硬盘容量 | ≥900GB |  |
| 5 | 显示器图像分辨率 | ≥1920×1200 |  |
| 6 | 显示器大小及规格 | ≥19”医用彩色LCD |  |
| 7 | 控制重建计算机CPU型号及主频 | 厂家自报 |  |
| 8 | 控制重建计算机内存容量 | ≥16GB |  |
| 9 | 图像重建速度(幅/秒)(256X256矩阵全FOV)（以产品datasheet为准） | ≥11800幅/秒(256X256矩阵全FOV) |  |
| 10 | 同步扫描重建功能 | 具备 |  |
| 11 | 集成式软件操作系统 | 具备 |  |
| 12 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |  |
| 13 | 最大重建矩阵 | ≥1024×1024 |  |
| **六、** | **后处理接口** | | |
| 1 | 软件控制照相技术 | 具备 |  |
| 2 | DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能） | 具备 |  |
| 3 | 标准激光相机数字接口 | 具备 |  |
| **七、** | **扫描参数** | | |
| 1 | X轴最大FOV | ≥50cm |  |
| 2 | Y轴最大FOV | ≥50cm |  |
| 3 | Z轴最大FOV | ≥45cm |  |
| 4 | 最小FOV | ≤5mm |  |
| 5 | 最薄2D层厚 | ≤0.5mm |  |
| 6 | 最薄3D层厚 | ≤0.05mm |  |
| 7 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |  |
| 8 | 自旋回波最短TR时间（128\*128矩阵） | ≤6.8ms |  |
| 9 | 自旋回波最短TE时间（128\*128矩阵） | ≤2.6ms |  |
| 10 | 快速自旋回波最小回波间隔（128\*128矩阵） | ≤1.7ms |  |
| 11 | 三维梯度回波最短TR时间（128\*128矩阵） | ≤0.91ms |  |
| 12 | 三维梯度回波最短TE时间（128\*128矩阵） | ≤0.4ms |  |
| 13 | 快速自旋回波最大加速因子 | ≥512 |  |
| 14 | 最大弥散加权b值 | ≥10000 |  |
| **八、** | **扫描技术与序列** | | |
| **1** | **自旋回波序列（FSE），包括** |  |  |
| 1.1 | 2D/3D快速自旋回波 | 具备 |  |
| 1.2 | 组织弛豫时间测量自选回波序列 | 具备 |  |
| 1.3 | 可选择角度的自旋回波序列 | 具备 |  |
| 1.4 | 单回波、双回波、多回波技术 | 具备 |  |
| 1.5 | 单次激发快速自选回波序列 | 具备 |  |
| 1.6 | 脂肪抑制序列 | 具备 |  |
| 1.7 | 快速脂肪饱和技术 | 具备 |  |
| 1.8 | 水抑制序列 | 具备 |  |
| 1.9 | 反转恢复（IR），包括 | 具备 |  |
| 1.10 | 常规反转恢复序列 | 具备 |  |
| 1.11 | 快速自由水抑制序列（FLAIR） | 具备 |  |
| 1.12 | 快速自由水抑制序列T1W成像技术 | 具备 |  |
| 1.13 | 快速自由水抑制序列T2W成像技术 | 具备 |  |
| 1.14 | 快速反转恢复序列（脂肪、水抑制） | 具备 |  |
| 1.15 | 短TI反转回波水脂分离成像 | 具备 |  |
| 1.16 | 真实影像反转恢复序列（灰白质强对比成像） | 具备 |  |
| **2** | **梯度回波(2D/3D)，包括** |  |  |
| 2.1 | 多层面梯度回波（MPGR）：T1和PD加权像 | 具备 |  |
| 2.2 | 2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |  |
| 2.3 | 2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |  |
| 2.4 | 重T2加权高对比序列 | 具备 |  |
| 2.5 | 3D梯度回波技术 | 具备 |  |
| 2.6 | 快速稳态进动梯度回波（FIESTA或TrueFISP,必须提供2D及3D） | 具备 |  |
| 2.7 | 超快速场回波序列 | 具备 |  |
| 2.8 | 三维成像技术 | 具备 |  |
| **3** | **平面回波成像技术（EPI），包括** |  |  |
| 3.1 | 单次激发平面回波成像技术 | 具备 |  |
| 3.2 | 多次激发平面回波成像技术 | 具备 |  |
| 3.3 | 自旋回波EPI | 具备 |  |
| 3.4 | 梯度回波EPI | 具备 |  |
| 3.5 | 反转EPI | 具备 |  |
| 3.6 | 高分辨EPI采集 | 具备 |  |
| **4** | **神经系统成像技术，包括** |  |  |
| 4.1 | 高分辨解剖成像 | 具备 |  |
| 4.2 | 高分辨率内耳三维成像技术 | 具备 |  |
| 4.3 | 全脊髓成像 | 具备 |  |
| **5** | **弥散成像技术，包括** |  |  |
| 5.1 | ADC成像 | 具备 |  |
| 5.2 | 各向同性采集 | 具备 |  |
| 5.3 | 各向异性采集 | 具备 |  |
| 5.4 | ADC值测量 | 具备 |  |
| 5.5 | ADC-map | 具备 |  |
| 5.6 | 自动采集处理 | 具备 |  |
| 5.7 | 单次激发EPI | 具备 |  |
| 5.8 | 多次激发EPI | 具备 |  |
| 5.9 | 实时弥散成像 | 具备 |  |
| 5.10 | 自动生成ADC图 | 具备 |  |
| 5.11 | 可选优化B值 | 具备 |  |
| 5.12 | 弥散张量成像DTI | 具备 |  |
| 5.13 | 类PET”弥散加权成像技术 | 具备 |  |
| 5.14 | 小视野高清弥散成像 | 具备 |  |
| **6** | **血管成像技术，包括** |  |  |
| 6.1 | 时飞法技术(2D/3D)或其它技术 | 具备 |  |
| 6.2 | 流入法采集技术（2D/3D）或其它采集技术 | 具备 |  |
| 6.3 | 连续多层3D时飞法技术或其它技术 | 具备 |  |
| 6.4 | 动静脉分离成像技术 | 具备 |  |
| 6.5 | 磁转移(MTC)对比技术 | 具备 |  |
| 6.6 | 最大密度投影技术 | 具备 |  |
| 6.7 | 可变反转角度射频技术 | 具备 |  |
| 6.8 | 多层层面重建技术 | 具备 |  |
| 6.9 | 2D/3D水成像技术（MRCP, MRU） | 具备 |  |
| 6.10 | 电影采集回放功能 | 具备 |  |
| 6.11 | 实时互动最大密度投影技术 | 具备 |  |
| **7** | **伪影消除技术，包括** |  |  |
| 7.1 | 流体补偿 | 具备 |  |
| 7.2 | 呼吸补偿 | 具备 |  |
| 7.3 | 流动校正梯度波形技术 | 具备 |  |
| 7.4 | 区域饱和技术 | 具备 |  |
| 7.5 | 卷积伪影去除技术 | 具备 |  |
| 7.6 | 运动伪影消除技术 | 具备 |  |
| 7.7 | 图像滤波增强技术 | 具备 |  |
| 7.8 | K空间降噪技术 | 具备 |  |
| 7.9 | 环形伪影抑制技术 | 具备 |  |
| **8** | **节时技术，包括** |  |  |
| 8.1 | 半扫描技术 | 具备 |  |
| 8.2 | 全方向部分编码采集技术 | 具备 |  |
| 8.3 | 矩形视野采集技术 | 具备 |  |
| 8.4 | 三维重叠连续采集技术 | 具备 |  |
| 8.5 | 并行采集重建技术 | 具备 |  |
| 8.6 | 部分回波采集 | 具备 |  |
| **9** | **其他成像技术，包括** |  |  |
| 9.1 | 短TR TE快速成像功能 | 具备 |  |
| 9.2 | 三维定位系统 | 具备 |  |
| 9.3 | 放射状片层定位技术 | 具备 |  |
| 9.4 | 扫描暂停 | 具备 |  |
| 9.5 | 可变带宽技术 | 具备 |  |
| 9.6 | 预扫描技术 | 具备 |  |
| 9.7 | 信噪比显示功能 | 具备 |  |
| 9.8 | 实时交互式成像功能 | 具备 |  |
| 9.9 | 磁共振实时定位 | 具备 |  |
| 9.10 | 磁共振实时交互式参数改变 | 具备 |  |
| 9.11 | 高分辨成像检查 | 具备 |  |
| 9.12 | 多线圈组合扫描功能 | 具备 |  |
| 9.13 | 水饱和技术 | 具备 |  |
| 9.14 | 预饱和技术 | 具备 |  |
| 9.15 | 饱和带数目 | ≥6 |  |
| 9.16 | 平行饱和带 | 具备 |  |
| 9.17 | 伴随饱和带 | 具备 |  |
| 9.18 | 脂肪饱和技术 | 具备 |  |
| 9.19 | 信号平均技术，包含内模式和外模式 | 具备 |  |
| 9.20 | 频率编码方向扩大采集 | 具备 |  |
| 9.21 | 相位编码方向扩大采集 | 具备 |  |
| 9.22 | 偏中心扫描技术 | 具备 |  |
| 9.23 | 可变K空间填写方式 | 具备 |  |
| 9.24 | K空间快速采集 | 具备 |  |
| 9.25 | 线圈灵敏度校正技术 | 具备 |  |
| 9.26 | 肝脏动态增强技术 | 具备 |  |
| 9.27 | 图像亮度均一化校正技术 | 具备 |  |
| 9.28 | 自动中心扫描技术 | 具备 |  |
| 9.29 | 图像插值放大技术 | 具备 |  |
| 9.30 | 图像变形校正技术 | 具备 |  |
| **10** | **高级临床应用软件包，包括** |  |  |
| 10.1 | 神经成像软件包 | 具备 |  |
| 10.2 | 体部系统软件包 | 具备 |  |
| 10.3 | 骨关节成像软件包 | 具备 |  |
| 10.4 | 肿瘤成像软件包 | 具备 |  |
| 10.5 | 乳腺成像软件包 | 具备 |  |
| 10.6 | 血管成像软件包 | 具备 |  |
| 10.7 | 心脏成像软件包 | 具备 |  |
| **11** | **高级扫描应用软件及后处理** |  |  |
| 11.1 | 脑灌注成像技术,(主机具备后处理) | 具备 |  |
| 11.2 | 高级弥散张量成像技术，(主机具备后处理并进行纤维束追踪成像) | 具备 |  |
| 11.3 | 脑功能成像技术 | 具备 |  |
| 11.4 | 单体素波谱成像技术 | 具备 |  |
| 11.5 | 高清弥散加权成像技术 | 具备 |  |
| 11.6 | 磁化率加权成像技术 | 具备 |  |
| 11.7 | 去金属伪影成像技术 | 具备 |  |
| 11.8 | 运动伪影校正技术 | 具备 |  |
| 11.9 | 参数定量图 | 具备 |  |
| 11.10 | 脂肪定量技术 | 具备 |  |
| 11.11 | 腹部自由呼吸成像技术 | 具备 |  |
| 11.12 | 高级非增强血管成像技术 | 具备 |  |
| 11.13 | 小视野弥散成像技术 | 具备 |  |
| 11.14 | 水脂分离成像技术 | 具备 |  |
| 11.15 | 3D ASL | 具备 |  |
| 11.16 | 智能检查技术 | 具备 |  |
| **九、** | **病人检查环境** | | |
| 9.1 | 双向病人通话系统 | 具备 |  |
| 9.2 | 提供防磁耳机 | 具备 |  |
| 9.3 | 磁体内可调试病人通风系统 | 具备 |  |
| 9.4 | 可调试磁孔内病人照明系统 | 具备 |  |
| 9.5 | 磁体内病人双向通话麦克风及扩音器系统 | 具备 |  |
| 9.6 | 检查床最大承重 | ≥200kg |  |
| 9.7 | 扫描床水平进床最大速度 | ≥180mm/s |  |
| 9.8 | 病人监视系统 | 具备 |  |
| 9.9 | 磁体外壳上方集成彩色显示屏 | 具备 |  |
| 9.10 | 患者生理信号监控系统 | 具备 |  |
| 9.11 | 床旁患者信息系统 | 具备 |  |
| 9.12 | 床旁技师帮助系统 | 具备 |  |
| 10 | 磁体旁直接启动扫描功能 | 具备 |  |
| 11 | 扫描床长度 | ≥230cm |  |
| 12 | 单次进床最大扫描范围 | ≥150cm |  |
| 13 | 患者紧急呼叫装置 | 具备 |  |
| 14 | 检查中自动控制检查床移动 | 具备 |  |
| 15 | 扫描控制，可在扫描间启动和停止扫描 | 具备 |  |
| 16 | 扫描操作台上配备MR控制盒（主要功能包括：对讲系统，开启和停止扫描以及一键出床，音乐播放功能，系统开机、关机操作） | 具备 |  |
| **十、** | **技术资料** | | |
| 1 | 中文操作手册 | 具备 |  |
| 2 | 维修手册 | 具备 |  |
| 3 | 基本维修软件:调试、校正、保养等 | 具备 |  |
| 4 | 检测软件 | 具备 |  |
| 5 | 报错系统 | 具备 |  |
| **十一、** | **附属设备** | | |
| 1 | 压力监测系统 | 具备 |  |
| 2 | 校正用标准水模 | 具备 |  |
| 3 | 线圈整理柜 | 具备 |  |
| **十二、** | **机房安装要求** | | |
| 1 | 磁共振最小机房安装面积、高度 | 厂家自报 |  |
| 2 | 磁共振设备间最小安装面积、高度 | 厂家自报 |  |
| 3 | 磁共振配电柜、电缆要求 | 厂家自报 |  |
| 4 | 磁共振电压、功率、电流、 | 厂家自报 |  |
| 5 | 磁共振设备接地电阻要求 | ＜1欧姆 |  |
| **十三、** | **第三方产品** | | |
| 1 | 磁共振机房精密空调机（品牌、型号） | 厂家自报 |  |
| 2 | 磁共振专用水冷机（品牌、型号） | 厂家自报 |  |
| 3 | 磁共振专用稳压电源、在线式UPS（品牌、型号） | 厂家自报 |  |
| 4 | 3M医用显示器（品牌、型号、尺寸）含电脑主机、独立显卡一套 | 巨鲨或巴可（显示屏质保5年）电脑主机DELL或HP |  |
| 5 | 5M医用显示器（品牌、型号、尺寸）含电脑主机、独立显卡一套 | 巨鲨或巴可（显示屏质保5年）电脑主机DELL或HP |  |
| 6 | 无磁转运床（品牌、型号、尺寸）承重150 kg | 厂家自报 |  |
| 7 | 无磁轮椅（品牌、型号、尺寸）承重120kg | 厂家自报 |  |
| 8 | 患者监测系统、专用摄像头（无磁） | 原厂配置，设备自带 |  |
| 9 | 无磁 高压注射器1台（品牌、型号） | 米特朗 或 拜耳 |  |
| **十四、** | **第三方工程** | | |
| 1 | 磁共振机房屏蔽工程（含隔音、屏蔽门含金属探测器） | | |
| 2 | 磁共振设备安全接地工程 | | |
| 3 | 机房屏蔽工程、设备安全接地工程第三方检测 | | |
| **十五、** | **培 训** | | |
| 厂商标准培训，1年内应用技术工程师现场培训3次,每次为期3-5天，另提供两人次疆内MRI专业技能培训，时间30天 | | | |
| **十六、** | **售后服务** | | |
| 1、疆内有专职的1.5TMR维修工程师 **≥2人以上**（提供：常驻维修工程师姓名、电话、身份证复印件、新疆近一年社保缴费证明、厂家出具1.5TMR专业维修工程师资质证明） | | | |
| 2、生产厂家承诺整机全保三年，提供原厂承诺书 | | | |
| 3、提供：生产厂家在新疆地区设有常住维修站点、联系电话、详细地址 | | | |
| 4、电话维修系统、提供远程维修服务，详细说明 | | | |
| 5、国内有固定的配件仓库：提供国内配件总金额及仓库详细地址， | | | |
| 6、备件送达期限：国内＜4天，国外＜7天 | | | |
| 7、国内有800免费电话 维修系统 并提供7\*24小时服务：提供详细电话号码 | | | |
| 8、保修期内开机率 ≥95%（按一年365天计算） | | | |
| 9、设备停产后的备件供应：保证10年以上备件供应， 提供厂家承诺函 | | | |
| 10、维修响应速度：1小时响应，2小时答复，12小时人员到场 | | | |
| 11、提供：磁共振操作系统软件终身免费升级 | | | |
| 12提供：所有维修密码免费开放 | | | |
| 13、提供：保修报价 | | | |
| 14、提供 本次招标1.5T MRI型号在国内装机用户名单，疆内装机用户名单、联系人、电话。 | | | |

# （三）货物质量标准

1、成交方提供的设备材料，其品牌、规格、型号须经采购人最终书面确认，并附有设备材料原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

2、成交方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利或商标或版权。否则，成交人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

**（四）验收方式及质保期、售后服务要求**

1、供需双方按用户采购需求有关规定验收。

2、因物品的质量问题发生争议，由项目地质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由成交方承担。

# 第六章 投标文件格式

投 标 文 件

**（正本/副本）**

**项目名称：**

**项目编号：**

**招标内容：**

**投标人名称： （加盖公章）**

**投标人地址：**

**投标联系人： 电话:**

年 月 日

**目录**

**一、资格性自查表**

**二、投标函**

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

**三、报价一览表及投标报价明细表**

附件3：报价一览表

附件4：投标报价明细表

附件5：节能、环境标志产品优惠明细表

附件6：节能、环境标志产品证明材料

附件7：中小企业生产或销售的产品优惠明细表

附件8：中小企业声明函、监狱企业声明函

附件9：中小企业证明材料

**四、投标人基本情况**

附件10：投标人基本情况表

附件11：拟投入本项目的人员一览表

附件12：投标人主要业绩

**五、投标人的资格审查材料**

附件13：近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件14：信用记录

**六、货物说明**

附件15：技术需求逐条应答表

附件16：供应商的资格声明

附件17：制造商的资格声明

**七、实施方案**

附件18：服务附表

**八、商务响应与偏离表**

**九、投标人认为需提供的其它资料**

## 一、资格性自查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 审查因素 | 投标文件中  对应页码 |
| 1 | 有效的营业执照 |  |
| 2 | 投标人为生产商或制造商的应依法取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产企业许可证》，供应商为代理商或经销商的应依法取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营企业许可证》。 |  |
| 3 | 投标人须提供所投医疗产品的《医疗器械注册证》 |  |
| 4 | 经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明 |  |
| 5 | 税务登记证或开标前近半年内任一月依法缴纳税收凭证 |  |
| 6 | 社会保险登记证或社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明 |  |
| 7 | 近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 8 | 投标人应按照招标文件规定递交投标保证金，且须在投标截止时间前递交（以到账时间为准），须提供银行汇款凭证。 |  |

注：以上资料复印件必须加盖投标人单位公章。

## 二、投标函

致 (采购人或招标代理机构)：

我方己仔细研究了 (项目名称)的招标文件（项目编号： ）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在招标文件中规定的提交投标文件截止时间起 日内(投标文件有效期)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交投标文件正本 份和副本一式 份，电子版一份，并保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得中标资格后，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加投标)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加投标)

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 （签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人名称（盖单位章）：

日期： 年 月 日

附件2

法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

本人 （姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权 （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交 （项目名称、项目编号）投标文件及报价； (2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件

附：被授权人身份证复印件

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 三、报价一览表及投标报价明细表

附件3

**报价一览表**

**项目名称：**

**项目编号：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | | **备注** |
| 1 | 投标人名称 |  |  |
| 2 | 投标内容 |  |  |
| 3 | 投标总价 | 大写： 元  小写： 元 |  |
| 4 | 交货期限 |  |  |
| 5 | 投标有效期 |  |  |
| 6 | 其他事项声明 |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、完成本项目招标范围内所有货物、配套工具及包装、运输、装卸、安装调试、培训、保险、税金及其它附带服务的全部费用。

3、项目须附详细的投标报价明细表，投标报价明细表中金额和报价一览表金额一致。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件4

**投标报价明细表**

**项目名称：**

**项目编号： 金额单位： 元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备/服务名称 | 单位 | | 数量 | 单价 | 合价 | 国别 | 品牌 | 规格型号 | 原产地及  生产厂家 | 备注 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价 | |  | （大写） | | | | | | | | |
|  | （小写） | | | | | | | | |

注：1、投标人在此表后附其报价详细说明。

2、投标分项报价表中需包括所有设备及设备的关键零部件报价清单，外购件需注明型号和产地，加工件需注明材质。

3、如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

4、 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

5、如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件5

节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

（1）节能产品明细清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 单位 | 数量 | 单价 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 | | | | |  | | | |

（2）环保产品明细清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 单位 | 数量 | 单价 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 | | | | |  | | | |

注：

1、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

2、若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。如不填写视同为无。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件6

节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在

中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

国家发展改革委网站（ http://hzs.ndrc.gov.cn ）

中国质量认证心网站（ http://www.cqc.com.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

国家环境保护部网（ http://www.sepa.gov.cn ）

中国绿色采购网（ http://www.cgpn.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等，并注出所在位置。

4.证明材料加盖投标人公章。

附件7

**中小企业生产或销售的产品优惠明细表**

（若有，请如实填写）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 标段（包） | 小型和微型企业产品名称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 价格评审扣除金额（元） | 品牌型号规格 | 制造商  全称 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 本标段（包）总计： （元） | | | | | | |

注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时， 供应商应按品目号详细填写。

2、栏目6=栏目5×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所投的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。如不填写视同为无。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件8

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加 单位的 项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖单位章）：

日期： 年 月 日

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以认可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

说明：按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位仅需提供声明函，不需提供其他证明材料。

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本单位是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱/戒毒企业制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

说明：按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商除提供此声明函外，还须提供提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予以认可。

附件9

中小企业证明材料

1.供应商工商行政注册地管理部门出具的小微企业证明材料；

2.所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业证明材料；

3. 监狱企业证明（如属于监狱企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

4.证明材料加盖投标人公章。

## 四、投标人基本情况

附件10

投标人基本情况表

盖投标人单位章

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 | | |  | | | | | 法定代表人 |  |
| 组织机构代码 | | |  | | | | | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 | | |  | | | | | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 | | |  | | | | | 员工总人数 |  |
| 固定电话 | | |  | | | | |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 | | |  | | 注册地址 | |  | |
| 发证机关 | | |  | | 发证日期 | |  | |
| 营业范围（主营） | | |  | | | | | |
| 营业范围（兼营） | | |  | | | | | |
| 基本账户开户行及帐号 | | | |  | | | | | |
| 税务登记机关 | | | |  | | | | | |
| 资质名称 | | | | | 等级 | | 发证机关 | 有效期 | |
|  | | | | |  | |  |  | |
|  | | | | |  | |  |  | |
| 备注 | |  | | | | | | | |

附件11

拟投入本项目的人员一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 岗位 | 执业  资格证 | 证件  种类 | 职称 | 备注 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、后附全部人员证件复印件、专家介绍，加盖单位公章。

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

附件12

投标人主要业绩

1. **已完成类似项目一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 采购人 | 采购人联系人及联系电话 | 交货期限 | 项目地点 | 规模 | 签约合同金额 | 合同内容 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：附近三年证明材料。提供中标通知书（成交通知书）或合同协议书复印件。 | | | | | | | |

1. **目前正在完成的项目一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 采购人 | 采购人联系人及联系电话 | 交货期限 | 项目地点 | 规模 | 签约合同金额 | 合同内容 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：附证明材料。提供中标通知书（成交通知书）或合同协议书复印件 | | | | | | | |

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

## 五、投标人的资格审查材料

1）企业法人营业执照副本或事业单位法人证书副本复印件

2）税务登记证复印件（营业执照“三证合一”不需提供）

3） 组织机构代码证复印件（营业执照“三证合一”不需提供）

4）投标人为生产商或制造商的应依法取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产企业许可证》，供应商为代理商或经销商的应依法取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营企业许可证》（上述内容均需要提供复印件加盖公章）。

5）供应商须提供所投医疗产品的《医疗器械注册证》（上述内容均需要提供复印件加盖公章）。

7）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料，其中：

供应商是法人的，应提供上一年度经审计的财务报告复印件（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注），或其基本开户银行出具的资信证明原件；供应商是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明原件。

8）投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明：

9）投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料，其中：

供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供税务登记证复印件或开标前半年内任意一个月的纳税凭据复印件；供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供社会保险登记证或开标前半年内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；供应商是其他组织和自然人的，需要提供开标前半年内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。

10）近三年内，投标人在经营活动中没有重大违法记录，其中：

重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

供应商须提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

11）近三年内（本项目投标截止期前）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内），不得参与本项目的政府采购活动，供应商须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：供应商在“信用中国”和“中国政府采购网”网站上的查询记录截图。

### 12) 投标人应按照投标人须知前附表第17.1条规定递交投标保证金，应在投标截止时间前递交（以到账时间为准），须提供银行汇款凭证并加盖投标人行政原章。

注：1、以上复印件均需要加盖投标人行政原章。

2、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

附件13

**近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

我公司参与 （项目名称、编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

注：近三年：成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

附件14

信用记录

（复印件并加盖投标单位公章）

依据财库[2016]125号文件规定，投标人须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

投标人须提供本单位近3年（本项目至递交投标文件截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入投标单位名称，截图查询结果。

## 六、货物说明

一、技术参数、标准

（1）货物技术参数（指标）、功能等性能描述

（2）货物的规范资料、外观彩图及尺寸等描述（要求提供复印件）

（3）配置、技术成熟度、安全可靠说明

（4）货物适用环境和功能描述

（5）技术需求逐条应答表

（6）供应商认为有必要提供的其他说明材料

二、合格的货物证明材料

（1）具有相关生产经营许可证、行业认证：

（2）提供检测报告（含采购需求及评审办法中要求内容）；

（3）认证证书、技术说明书

（4）彩图

（5）所投产品获得的奖项、荣誉等

（6）其他

附件15

投标设备供货清单及技术响应表

（不含价格）

项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **单位** | **数量** | **投标设备品牌型号、技术参数** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附注：本表必须根据第五部分“采购需求”的内容详细填写及说明，除清单内容外的设备，供应商可增项。**（如果内容提供不全而导致对供应商不利评定的风险由供应商自行承担）**

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

响应产品附件、备品备件和专用工具清单（如有）

项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **单位** | **数量/台** | **材质说明** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附注：供应商可按以上表格形式进行复制。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

技术规格条款偏离表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标文件技术需求条目编号及所要求内容 | 响应文件应答内容 | 相关技术证明文件中的描述在响应文件中的具体页码 | 偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况） |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： \_

日期： 年 月 日

注：

1、供应商应在响应技术文件中对本技术规格书逐条按顺序响应，做出必要的解释并列出技术偏差表。而不应完全复制招标文件中技术参数要求，统一回答“响应”“无偏离”“正偏离”等。对于没有逐条对照询价文件技术规格，说明所提供货物和服务已对找招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或声明与技术规格条文的偏差和例外的条款，或未按照技术文件的要求提供相关证明材料的，将视同为不满足要求。

附件16

供应商的资格声明

1、名称及概况：

(1)供应商名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(2)地址及邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(3)成立和注册日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　(4)主管部门：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(5)公司性质：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(6)法人代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(7)职员人数：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2、最近三年的年度总营业额：（ 年 月- 年 月）

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3、最近三年货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　 销售的项目和数量

(1)出口销售：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(2)国内销售：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4、同意为供应商制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5、须由其它制造商供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6、最近三年中与各经销商中标/成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

产品名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

数量：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

合同金额\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7、有关开户银行的名称和地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8、供应商认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商授权代表(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商授权代表的职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

公章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件17

制造商的资格声明

1. 名称及概况 ：

(1)制造商名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

2、（1)关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　生产的项目　　　　　年生产能力　　　　　职工人数

\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3、制造商生产此投标货物的历史(年数)：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4、近三年类似货物（相同型号）销售业绩业绩统计：

**（ 年 月----- 年 月）**

年、月份　　 　　　国内　　　 　出口/国外　 　　　　总额

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　 　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　国内　　　 　出口/国外　 　　　　总额

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　 　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6、有关开户银行的名称和地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7、其他情况：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

制造商名称：\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商授权代表(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商授权代表的职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　 电话号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

制造商盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　 传真号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## 七、实施方案

**包括：**

（1）供货装配方案，实施进度计划

（2）质量保证措施

（3）售后服务说明，保修、服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施

（4）质保期承诺

（5）其他售后服务承诺

附件18

服务附表

**项目编号：**

**投标人名称：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务网点名称 |  | | | | | 备注 |
| 地址 |  | | | | |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 | | |  | 提供相关证明材料（如：营业执照或租房合同等） |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 | | |  |
| 经营期限 |  | | | | |
| 售后服务协议 |  | | | | | 提供相关证明材料 |
| 售后服务内容 |  | | | | | 此部分内容做附件进行详细说明 |
| 服务承诺 |  | | | | |
| 工作业绩 |  | | | | | 提供相关证明材料 |
| 业务咨询电话 |  | | 传 真 |  | | 附人员身份证等相关证件 |
| 负责人 |  | | 联系电话 |  | |

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日八、商务响应与偏离表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

说明：指付款条件、交货期限、质保期等商务要求，“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

## 九、投标人认为需要提供的其它资料