竞争性谈判采购文件

项 目 名 称：医疗设备采购

项 目 编 号：NNZC2020-J1-240043-RNZB

采购单位：马山县人民医院

采购代理机构：广西瑞能招标咨询有限公司

2020年11月

广西瑞能招标咨询有限公司

竞争性谈判公告

项目概况 医疗设备采购项目的潜在供应商应在南宁市公共资源交易平台（www.nnggzy.org.cn）获取采购文件，并于2020年11月19日13点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：NNZC2020-J1-240043-RNZB

采购计划文号: MSZC2020-J1-00701-001、MSZC2020-J1-00701-002

项目名称：医疗设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：93万元

采购需求：麻醉机1台、病人监护仪3台；如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

合同履行期限：自合同签订之日起15日内

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：具备行业主管部门颁发有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（根据所投产品中属于医疗器械管理类中第二、三类医疗器械的要求）。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

## 三、获取采购文件

本项目不发放纸质文件，潜在投标人自行在南宁市公共资源交易平台（www.nnggzy.org.cn）下载电子版招标文件。

注：为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

## 四、响应文件提交

截止时间： 2020年11月19日13点 00分（北京时间）

地点：马山县白山镇威马大道政务服务中心五楼公共资源交易中心（具体详见5楼电子显示屏场地安排）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜：

1、查询网站：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、南宁市政府采购网、南宁市公共资源交易中心网。

2、本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：马山县人民医院

地址：马山县江滨路446号

联系方式：陆敏 0771-6999505

2.采购代理机构信息

名 称：广西瑞能招标咨询有限公司

地 址：南宁市青秀区长湖路36号金湖富地广场大楼305号

联系方式： 0771-5789536

3.项目联系方式

项目联系人：李政

电  话：0771-5789536

广西瑞能招标咨询有限公司

2020年11月13日

目   录

第一章  谈判供应商须知及前附表	4

第二章  货物需求一览表	14

第三章  合同基本条款及合同书（格式）	19

第四章  评定成交的标准	26

第五章  响应文件（格式）	28

# 第一章  谈判供应商须知及前附表

谈判供应商须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：医疗设备采购 项目编号：NNZC2020-J1-240043-RNZB |
| 2 | 2.1 | 供应商资格： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3、本项目的特定资格要求：具备行业主管部门颁发有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（根据所投产品中属于医疗器械管理类中第二、三类医疗器械的要求）。 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 10.1 | 谈判报价：谈判供应商须就《服务需求一览表》中的货物和服务内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 14.1 | 谈判有效期：谈判截止日期后40天。 |
| 5 | 15.4 | 响应文件：正本一份、副本四份。 |
| 6 | 16.1 | 谈判保证金：无 |
| 7 | 17 18 | 竞争性谈判响应文件递交截止时间：2020年11月19日13时00分 递交地点：马山县白山镇威马大道政务服务中心五楼公共资源交易中心（具体详见5楼电子显示屏场地安排） |
| 8 | 19.1 | 竞争性谈判时间：2020年11月19日13时00分截标后 谈判地点：马山县白山镇威马大道政务服务中心五楼公共资源交易中心（具体详见5楼电子显示屏场地安排） |
| 9 | 20.2 | 评标方法：最低评标价法 |
| 10 | 27.1 | 成交服务费：参考按国家发展计划委员会《招标代理服务管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准向成交供应商收取。 |
| 12 |  | 预留采购份额：本项目非专门面向中小企业采购 |
| 13 |  | 其它：为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。成交供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网‘政府采购信用融资’专栏。 |

谈 判 供 应 商 须 知

一、总 则

1.项目名称及项目编号

1.1项目名称及项目编号详见本须知前附表第1项。

2. 谈判供应商资格

2.1参加本项目的谈判供应商必须满足本须知前附表第2项要求的资格；

2.2符合谈判供应商资格的谈判供应商应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

3.竞标费用

3.1谈判供应商应自行承担所有与本次谈判有关的全部费用。

二、竞争性谈判采购条件书（以下简称条件书）

4.条件书的构成

4.1条件书包括：

⑴竞争性谈判公告；

⑵谈判供应商须知及前附表；

⑶货物需求一览表；

⑷合同基本条款及合同（格式）；

⑸评标方法和成交标准；

⑹响应文件（格式）。

5.条件书的澄清和修改

5.1采购代理机构对已发出的条件书进行必要澄清或者修改的，在条件书要求提交竞争性谈判响应文件截止时间前，在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、南宁政府采购网、南宁市公共资源交易中心网上发布更正公告，不足3个工作日的，顺延提交首次响应文件截止之日。该澄清或者修改的内容为条件书的组成部分。

5.2采购代理机构可视具体情况，延长谈判截止时间和开标时间。采购代理机构至少在条件书要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间3工作日前，将变更时间在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、南宁政府采购网、南宁市公共资源交易中心网上发布更正公告。

5.3谈判供应商在网上查询以上澄清答复（或补充通知、更改通知等），否则，由此造成的一切后果由供应商负责。该澄清或修改的内容为条件书的组成部分。供应商应自行及时在网上查询以上澄清答复（或补充通知、更改通知等）。

三、竞争性谈判响应文件的编制格式

6. 竞争性谈判响应文件编写的注意事项

6.1谈判供应商应认真阅读条件书，按照条件书的要求编制竞争性谈判响应文件。如果没有按照条件书要求提交竞争性谈判响应文件，没有对条件书提出的实质性要求和条件作出响应，该谈判将被拒绝。

6.2条件书提出的实质性要求和条件是指本谈判项目所涉及的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同条款等内容。

7. 竞争性谈判响应文件的构成

7.1谈判供应商编写的竞争性谈判响应文件应包括下列内容（谈判供应商应按下列顺序自编目录及页码装订成册）：

7.2竞争性谈判响应文件（按条件书要求的格式及顺序自行填写并装订）：

⑴谈判函；

⑵谈判报价表；

⑶技术资料偏离表

⑷商务条款偏离表；

⑸售后服务承诺书；

⑹货物合格证明文件；

⑺谈判供应商资格证明文件；

⑻竞争性谈判采购条件书要求提供的其他文件资料及谈判供应商认为有必要提供的其他有关材料。

8. 竞争性谈判响应文件的文字及计量单位

8.1谈判供应商的响应文件以及谈判供应商与采购代理机构的所有来往的函电统一使用中文（另有规定的除外）。

8.2谈判响应响应文件中使用的计量单位除条件书中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9.响应文件格式

9.1谈判供应商应按条件书第六章中“竞争性谈判响应文件(格式)”详细完整地填写各项内容。

9.2在谈判报价表中，谈判供应商应详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号等。

9.3谈判响应响应文件必须编制目录及页码，目录与页码必须保持一致，否则因此造成的一切后果由谈判供应商自行承担。

10.谈判报价

10.1谈判报价：谈判供应商须就《服务需求一览表》中的货物和服务内容作完整唯一报价。

10.2谈判供应商应在谈判报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由供应商自负。

10.3谈判报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试、检测的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。

11. 竞争性谈判货币

11.1谈判应以人民币报价。

12. 谈判供应商资格证明文件（均需加盖单位公章）

12.1供应商下述资格证明文件中的（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（7）、（8）项所要求提交的文件均必须提交，否则其谈判无效：

(1) 供应商有效的“营业执照”（副本）复印件；（加盖单位公章）；

（2）行业主管部门颁发有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（根据所投产品中属于医疗器械管理类中第二、三类医疗器械的要求）复印件；

（3）法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

（4）法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（加盖单位公章，委托代理时必须提供，否则谈判无效）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式自拟）

（6）递交响应文件截止之日前半年内谈判供应商任意连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》新成立的公司按实际情况提供；（格式自拟，复印件）

（7）递交响应文件截止之日前一年内任意一季度依法缴纳税收证明（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件）新成立的公司按实际情况提供；

（8）财务状况报告（资产负债表、利润表、现金流量表，递交响应文件截止之日前一年内任意一季度报表或上一年度报表）复印件(新成立的公司按实际情况提供）；

（9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（格式自拟）

（10）竞争性谈判采购条件书要求提供的其他文件资料及供应商认为必要提供的声明及文件资料。

- 12.2本项目不接受联合体投标。

13.货物合格和符合条件书规定的证明文件[注明“必须提供”的文件均必须提供，否则其谈判无效]

13.1按照本须知第7条规定，供应商还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。以下材料均需加盖单位公章，它们可以是：

⑴生产厂家的有关资格和生产许可证（实行生产许可证制度的产品必须提供）、产品强制标准认证证书（凡实行强制标准认证的产品必须提供）、产品质量检验证，以上均为复印件；

⑵产品样本、使用说明书等技术资料及产品近三年获得的质量获奖荣誉证书(复印件)；

⑶设备或产品保证供货有效证明（指由竞标货物生产厂家针对本项目出具的保证按竞争性谈判响应文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明）；

⑷进口产品合法手续有效证明｛若有，请提供原件或复印件（加盖单位公章），若《货物需求一览表》要求提供原件的，必须提供原件｝；

⑸产品销售授权书或代理证书｛若有，请提供原件或复印件（加盖单位公章），若《货物需求一览表》要求提供原件的，必须提供原件｝；

⑹谈判产品生产厂家对技术性能及配置证明文件｛若《货物需求一览表》要求提供的，必须提供｝。

14.谈判的有效期

14.1竞争性谈判响应文件有效期详见本须知前附表第4项规定。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。

15.竞争性谈判响应文件书写及签名、盖章要求

15.1竞争性谈判响应文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章，否则其谈判无效。

15.2字迹潦草、表达不清或未按要求填写的竞争性谈判响应文件可能将被认定为无效的谈判。

15.3竞争性谈判响应文件应由法定代表人或委托代理人除在规定签名、盖章位置签字盖章（谈判供应商应写全称）外，其余竞争性谈判响应文件的每一页都应加盖公章，否则其谈判无效。

15.4竞争性谈判响应文件的份数：竞争性谈判响应文件的份数详见本须知前附表第5项规定。并在每份文件左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.谈判保证金：无

四、竞争性谈判响应文件的递交

17. 竞争性谈判响应文件的密封与标记

17.1谈判供应商应将谈判响应文件正、副本文件装入竞争性谈判响应文件袋中并加以密封，所有封贴处必须密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

⑴ 招（发）标单位：广西瑞能招标咨询有限公司

⑵ 项目名称：

⑶ 谈判编号：

⑷ 谈判供应商：

⑸ 注明“开标时才能启封”（竞争性谈判响应文件袋注明“      年  月  日  时  分前不得拆封”）

17.2谈判供应商可按上述要求的文件袋样式另行包装。

17.3竞争性谈判响应文件的密封以竞争性谈判响应文件袋无明显缝隙暴露袋内文件且封口处有密封签章为合格。

17.4供应商在递交响应文件时未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由供应商自负。

18.响应文件递交截止时间

18.1响应文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

18.2供应商必须在规定时间内将响应文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过竞标截止时间送达的响应文件将不予受理。

五、竞争性谈判（简称谈判）与评标

19.谈判

19.1谈判时间及地点：按本须知前附表第8项规定，具体时间由采购代理机构另行通知，地址：马山县白山镇威马大道政务服务中心五楼公共资源交易中心。

19.2采购代理机构根据竞标项目的特点组建由三人以上（含三人）的单数组成的谈判小组，小组成员由采购人代表和有关专家组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部响应文件进行审查、谈判及评标工作。

19.3 在谈判开始前，谈判小组定好下列事项：谈判的具体程序，如谈判轮次及每个轮次的谈判重点；拟谈判的内容，包括技术规格、价格、服务等，明确谈判小组应当考虑的具体因素及相关要求等。

19.4谈判原则如下：

⑴谈判供应商可由1～3人参加谈判，谈判中谈判供应商成员之间意见不一致时，以谈判供应商的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。谈判供应商的法定代表人或其授权的受托人必须持证件（法定代表人持本人资格证及身份证或授权的受托人持法定代表人授权委托书原件及本人身份证）依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。

⑵谈判小组成员作为一个集体与各谈判供应商分别进行谈判，谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当条件书有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的谈判供应商。其中涉及价格的内容不得要求谈判供应商在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

⑶谈判内容应作记录，并由谈判供应商及谈判小组成员签字确认。

⑷谈判结束后，谈判小组应要求谈判供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由谈判供应商的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成响应文件的一部分。

⑸谈判小组对各谈判供应商递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与谈判供应商进行谈判（最多三轮）。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知谈判供应商，并要求所有谈判供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

19.5最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

19.6谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他谈判供应商的技术资料、价格和其他信息。

20.评标

20.1本采购项目的评标依据为条件书和响应文件。

20.2本项目采用的评标方法为最低评标价法，“谈判与评标委员会”成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对竞争性谈判响应文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

20.3谈判供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

21.无效的竞争性谈判响应文件

21.1竞争性谈判响应文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效竞争性谈判响应文件处理：

⑴响应文件送到指定地点的时间超过条件书规定的报价截止时间；

⑵响应文件未按照条件书规定要求密封、签署、盖章的；

⑶超出经营范围报价，不具备条件书中规定资格要求的；

⑷供应商资格或符合性审查不通过的；

⑸供应商报价超出采购最高限价或最高分项限价的；

⑹响应文件未经法定代表人或授权委托代理人按照条件书的规定签字和盖公章；

⑺响应文件未按条件书规定的内容和要求编写，内容不全或字迹无法辨认；

⑻没有实质性响应条件书要求的（需加盖供应商公章的文件没有加盖供应商公章，该文件无效）；

⑼有虚假响应情况及响应文件附有采购人不能接受的条件；

⑽出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑾不符合法律、法规的；

⑿不符合条件书中规定的实质性要求并且在报价规定的时间内无法说明和补充的；

- 22、响应文件如有下列情形之一的视为供应商相互串通报价，响应文件将被视为无效

- (1)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的;

- (2)不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜;

- (3)不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人;

- (4)不同供应商的响应文件异常一致或报价报价呈规律性差异;

- (5)不同供应商的响应文件相互混装;

20.3关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则报价文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商仅能委托一个代理商参加投标。

- 23．废标

- 23.1谈判采购过程中出现下列情形之一的，将予以废标：

- ⑴出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- ⑵谈判供应商的最终报价均超过了采购预算，采购单位为不能支付的；

- ⑶因重大变故，采购任务取消的。

六、签订合同

24.成交结果及公告

24.1采购代理机构在谈判工作完成后二个工作日内将谈判报告送采购人,采购单位确认后，成交结果将在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、南宁政府采购网、南宁市公共资源交易中心网上公告。

24.2谈判供应商如对成交公告有异议，可以在成交公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.3质疑供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级人民政府财政部门投诉。

25.成交通知

25.1在发布成交公告的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

25.2采购代理机构无义务向落标的供应商解释落标原因和退还响应文件。

26.合同授予标准

26.1合同将授予被确定为实质上响应条件书要求在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，评标认为具备履行合同能力，最低报价的供应商。

26.2采购单位应按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定成交供应商。

26.3成交供应商因不可抗力或者自身原因，不能履行政府采购合同的，采购单位可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

27.签订合同

27.1成交供应商收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与采购单位签订合同。

27.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理。

27.3采购单位如遇成交供应商违约，有权从成交候选供应商中确定成交供应商，由采购代理机构组织成交供应商与采购人签订合同，或重新组织采购。

27.4政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，经同级政府采购监督管理部门同意，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充的合同。但补充的合同涉及的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

七、其他事项

28.成交服务费

28.1签订合同前，成交供应商向广西瑞能招标咨询有限公司一次付清成交服务费，其金额详见本须知前附表第10项规定。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定。

29解释权

29.1本条件书是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

30.其他

30.1供应商应保证其竞标产品未侵犯任何第三人知识产权（包括专利权、商标权等）。保证内容应包括，其竞标产品未侵犯任何第三人知识产权（包括专利权、商标权等），如其产品侵犯任何第三人知识产权（包括专利权、商标权等）竞标厂商应独立承担相应法律责任。供应商应保证采购人在使用其竞标产品时，不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权等知识产权的诉讼。

31.有关事宜

31.1所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西瑞能招标咨询有限公司

邮政编码：530028

通讯地址：南宁市青秀区长湖路36号金湖富地广场大楼305号

电    话：0771-5789536

开户名称：广西瑞能招标咨询有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市嘉宾支行

银行账号：800109484788883

# 第二章  货物需求一览表

货物需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，谈判供应商可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号，但不接受进口产品投标

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，谈判供应商应按第五章“响应文件格式”规定的格式在“谈判产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、本次货物采购最高限价为: 93万元。

| 序号 | 货物名称 | 数量 单位 | 技术参数要求 | 分项最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 麻醉机 | 1台 | 一、技术性能 - 适用于成人、小儿术中麻醉的多功能麻醉机。 - ★电动电控结构，设备运行无需气源驱动，在没有氧源的情况下仍可以大气为气源正常工作，保障术中麻醉的连续进行和病人的安全。 - 全自动自检，自动定标。 - 开放式平台结构，R232数据接口，Vitalink和Medibus传输协议，确保数字信号准确传输到监护仪及信息管理系统。 - 智能报警系统，文字显示报警原因和声音提示。 - 高灵敏度氧比例控制装置，保证氧浓度不低于23% ，氧气不足时，笑气自动载断，快速供氧系统可直接从旁路供氧，保证病人自主呼吸。 - 所有病人部分可高温消毒（如呼吸回路等），防止交叉感染。集成呼吸回路易于拆卸、清洗和消毒。 - 容量预置，时间切换，压力限制型呼吸机，确保潮气量精确和麻醉安全。 - ★无自然PEEP，PEEP从0可调。 - ★ 采用新鲜气体隔离阀技术，在呼吸机送气时新鲜气体不会进入呼吸回路，不会干扰潮气量的输送，保证潮气量的精确。 - ★铂金丝流量传感器，铂金丝被加热到180度高温，完全不受水汽影响，潮气量监测更加精确。 - ★呼吸回路具有加热装置，减少呼吸回路的积水。 - 小儿麻醉时无需更换皮囊。 - 监测实际参数包括气道峰压、平均气道压、PEEP、分钟通气量、潮气量、呼吸频率，新鲜气体流量显示。可显示气道压力波形图。 - 挥发罐出厂前一次性标定，无需维护。具有压力、流量、温度自动补偿功能，输出浓度恒定。配备一个七氟醚罐。 - 挥发罐装药容量不少于为300mL。 - 双流量计，垂直流量控制和垂直新鲜气体流量显示。载气为氧气和笑气。 - 呼吸模式：手动/自主，IPPV，PCV，PLV。 二、参数 - 潮气量：20~1400mL（容控模式下） - 呼吸频率：4~60BPM/min - 吸呼比：4:1~1:4 - 吸气平台时间：0~50% - PEEP：0~20cmH2O，从0，1，2，3，4…20连续可调。 - 气道压力限制：15~70cmH2O - 内置蓄电池可工作60分钟 | 450000 |
|  | 病人监护仪 | 3台 | 1.硬件&软件 1.1监护能力 成人，儿童，新生儿 1.2硬件&软件系统 1.2.1★ 380mm（15英寸）高分辨率彩色TFT触摸屏，分辨率（1024×768），最大支持11道波形 1.2.2全机配备1个电源指示灯，1个充电指示灯，2个报警指示灯， 1.2.3单个通道可同时显示小趋势、波形和参数 1.2.4屏幕布局可定制，可同屏显示NIBP测量历史记录 1.2.5支持20种语言选择 1.2.6具有大字体显示功能，同屏最大支持11道波形显示 1.2.7新生儿OxyCRG 呼吸氧合图 1.2.8可存储最大120小时趋势数据，所有参数均可以表格或图形格式存储 1.2.9监护仪提供了全部监护参数的 120 小时趋势数据，1200 个NIBP 测量数据和60 个参数报警事件的存贮 1.2.10★ 具有1个VGA输出接口，1个RS232接口，1个以太网口，2个USB接口，1个模拟输出接口和护士呼叫系统接口 1.2.11内置记录仪，最大可打印3通道信息。支持参数报警记录、趋势记录、药物计算和滴定表记录和回顾记录 1.2.12★内置可充电锂离子电池，供电可达240分钟（25℃，连续SpO2测量模式和NIBP自动测量模式） 2.测量参数 2.1心电 2.1.1标配ECG5导联 2.1.2可选3/5导联，最多达7道心电波形同屏显示 2.1.3导联命名类型 AHA（美标）、IEC（欧标） 2.1.4支持3/5导联ST段分析，同时标注ST段改变程度 2.1.5本监护仪可以进行16种高级心律失常分析 2.2呼吸速率 胸阻抗法 2.3无创血压 震荡法 步进阶梯式放气 2.4体温 标配双道体温，支持温差测量，可选用重复性探头和一次性探头 2.5脉搏血氧饱和度 2.5.1一体化指套设计 2.5.2可测量灌注指数（PI） 2.5.3SPO2灵敏度可调 2.6★有创血压 2.6.1 2道有创血压 2.6.2测量范围：-50 — 300 mmHg 2.6.3可测量压力 ART动脉压，PA肺动脉压，CVP中心静脉压，RAP右心房压， LAP左心房压， ICP颅内压 2.7 ★呼末二氧化碳 2.7.1主流etCO2 2.7.2测量方法 红外吸收技术 2.7.3测量范围 0 至 150mmHg 2.7.4可测量EtCO2呼末二氧化碳浓度，FiCO2吸入二氧化碳浓度，AwRR呼吸速率 2.7.5可设定大气压补偿，氧气补偿，平衡气体补偿和麻醉气体补偿 | 480000 |
| 分项最高限价合计（元） |  | 930000.00 |  |  |
| 商务条款 | 一、交货期：自合同签订之日起15日内。 二、交货地点：采购人指定地点。 三、交货方式：免费送货上门，现场交货。 四、售后服务要求： 1、整机质保壹年，免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，终身免费上门维护保养服务。 2、供应商必须配备受过专业培训的售后服务人员，并能确保现场实施和售后服务质量。为能及时响应对项目售后服务需求，保修期内接到故障报修后2小时内电话响应，维修到达现场时间6小时内，如在12小时内解决维修故障的，需提供备选应急方案使用。保修期满后，终身维护，软件升级，长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应，具有全国400或800免费服务热线。 3、软件免费升级 4、保证长期供应零备件和正常的售后服务，安装验收期间，免费在用户单位现场进行操作培训。内容包括，仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，安装现场对使用人员2人以上进行培训直至掌握为止。 五、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）出具正式发票； （2）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）包括安装费用。 六、付款方式：本项目无预付款，供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付95%合同款，余5%合同款为质量保证金。 七、验收条件及标准： （1）依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、产品数量、型号、参数、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，如有与响应文件承诺不相符的拒绝验收，直至提供与响应文件承诺相符货物，未在规定交货时间内提供与响应文件承诺相符的货物，采购人可以按照中国政府采购法等相关法律法规报所属地的同级政府采购管理监督部门处理，追究成交供应商的法律责任。 （2）成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人； 注：谈判供应商列明其谈判货物的详细技术参数，打★号标志的关键性指标，谈判供应商必须满足或者优于，否则谈判无效。非“★”号参数有五项以上（含五项）不能满足要求的，谈判无效。 |  |  |  |

# 第三章  合同基本条款及合同书（格式）

马 山 县 政 府 采 购

合同

项目编号：

审批编号：

采购人：

成交供应商：

马山县政府采购合同书

采购单位（甲方）：

供 应 商（乙方）：

签   订  地  点：

签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性响应文件、响应文件规定条款和成交服务商承诺，甲乙双方签订本合同。

1.  采购内容

1.1 货物名称：详见合同附件中谈判报价表

1.2 数量（单位）：详见合同附件中谈判报价表

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：详见合同附件中响应产品技术资料表（响应技术资料表与澄清函不一致的以澄清函为准）

1.4 技术参数：详见合同附件中响应产品技术资料表

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币：                             。（详见合同附件中最终报价表）

3.  交货要求

3.1交货时间：                                          。

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：

3.4 乙方必须按响应文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4. 质量保证及售后服务

4.1 质量保证期      年（自交货验收合格之日起计）。

4.2如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在    小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

4.3乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换相应配件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

4.4在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

4.5超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

4.6乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

4.7其他售后服务要求：按响应文件商务条款偏离表及澄清函（商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准）内容执行。

5. 合同款支付

5.1 付款方式：详见货物需求一览表

5.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定直接支付程序将款项直接支付给供应商。

5.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

5.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

6.  产权

6.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

6.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第10.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

7. 技术资料

7.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

7.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

7.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

8.  货物包装、发运及运输

8.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

8.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

8.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

8.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

9. 调试和验收

9.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

9.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

9.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

9.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

9.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

10. 违约责任

10.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

10.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

11. 不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12.  诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为甲方所在地。

13.  合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）成交通知书；

（2）履约保证金交纳证明；

（3）响应文件货物需求一览表；

（4）响应文件的澄清和修改；

（5）谈判报价表；

（6）技术资料偏离表；

（7）商务条款偏离表

（8）其他与本合同相关的资料。

13.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

13.5 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章）： 年 月 日 | 乙方（章）： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合同附件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章）： 年 月 日 | 乙方（章）： 年 月 日 |

# 第四章  评定成交的标准

评 定 标 准

一、评定原则

(一) 谈判小组构成：本采购项目的谈判小组分别由聘请的专家、采购人代表等三人以上单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评定依据：以采购文件和响应文件为评定依据。

（三）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），供应商认定为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对谈判报价（最后报价）给予10%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=谈判报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位组成联合体竞标，其中小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体谈判报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=谈判报价×（1-2%）；除上述情况外，评审报价=谈判报价（谈判谈判供应商即属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受竞标价格一次性6% 的扣除，不重复享受政策）。

二、评定方法

（一）对资格性和符合性检查合格的响应文件，采用最低评标价法进行评审。

（二）谈判小组将以采购文件、响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商中，以提出最后报价最低的供应商作为第一成交候选人。

三、成交候选人推荐原则

（一）响应文件在质量和服务均能满足采购文件实质性要求时，谈判小组将按最后报价由低到高顺序推荐3名以上（含3名）成交候选人（最后报价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。

（二）谈判小组认为，某谈判供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该谈判供应商的成交候选人资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

# 第五章  响应文件（格式）

｛响应文件正、副本（正本一份、副本四份）分别按以下顺序装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、供应商名称、地址等内容，再一并装入竞标正、副本文件袋中并加以密封，并在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）

封面格式

本

×××××（供应商名称）

竞争性谈判响应文件

项目名称：医疗设备采购

项目编号： NNZC2020-J1-240043-RNZB

供应商：

地 址：

联系人：

联系电话：

(至         年    月     日     时       分以前不得开封)

目     录

一、谈判函.................... ........ .....

二、谈判报价表............. ..... ........ ...

三、技术资料偏离表............ ....... .......

四、商务条款偏离表............ ....... .......

五、售后服务承诺书 .................. ........

六、货物合格证明文件.......... ........ .......

七、供应商资格证明文件.......... ..............

八、供应商认为有必要提供的其他有关材料. .......

一、谈 判 函

致：广西瑞能招标咨询有限公司

根据贵方   （项目名称）   竞争性谈判采购条件书（  项目编号  ），正式授权下述签字人            （姓名和职务）代表供应商                             （谈判单位名称），提交下述文件：

一、响应文件(按竞争性谈判采购条件书第六章要求的格式及顺序自行填写提交，正本一套，副本四套，共五套)：

⑴谈判函；

⑵谈判报价表；

⑶技术资料偏离表

⑷商务条款偏离表；

⑸售后服务承诺书；

⑹货物合格证明文件；

⑺谈判供应商资格证明文件；

⑻竞争性谈判采购条件书要求提供的其他文件资料及谈判供应商认为有必要提供的其他有关材料。

二、据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按竞争性谈判采购条件书货物需求一览表和谈判报价表,谈判总报价（人民币大写）          元 (￥           )。

2、我方已详细审阅竞争性谈判采购条件书，同意在供应商须知规定的截标日期起遵循本竞争性谈判采购条件书，在供应商须知第14条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并按时到场参加谈判。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

⑴具有独立承担民事责任的能力；

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑸参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据竞争性谈判采购条件书的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核竞争性谈判采购条件书，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、我方声明在竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，我方同意被处罚。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的供应商为成交供应商。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

⑴提供虚假材料谋取成交、成交的；

⑵采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

⑶与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

⑷向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

⑸拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

四、与本谈判有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人或委托代理人签名：

供应商（公章）：

谈判日期：

二、谈判报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价元② | 单项合价③=①x②元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计(包含装卸、运输等所有费用): (大写) 人民币 （￥ 元） 谈判货物中,属于小微企业生产的产品总值为￥ 元,占本谈判报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元,占本谈判报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值￥ 元,占本谈判报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标(此处有分标时填写具体分标号,无分标时填写“无”) |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判供应商(盖单位公章)： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)： |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注:表格内容均需按要求填写并盖章,不得留空,否则按投标无效处理

三、技术资料偏离表

请根据所谈判产品的实际技术参数,逐条对应本项目采购文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 称 号 | 采购文件需求 |  |  | 谈判响应文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标(此处有分标时填写具体分标号,无分标时填写“无”) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判供应商(盖单位公章): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人(签字或盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: (1)表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按谈判无效处理。

(2)谈判响应文件承诺不得直接复制采购文件需求，如果采购文件需求为小于或大于某个数值标准时，谈判响应文件承诺内容应当写明谈判服务具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按谈判无效处理。

(3)当谈判响应文件的技术参数或商务内容低于采购文件要求时, 谈判供应商应当如实写明“负偏离”,否则视为虚假应标。

四、商务条款偏离表

请逐条对应本项目采购文件第二章“货物需求一览表中“离务条款”的要求,详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 采购文件的商务需求 | 谈判响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| … | …… | …… | …… |
| 分标(此处有分标时填写具体分标号,无分标时填写“无”) |  |  |  |
| 谈判供应商(盖单位公章)： |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)： |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |

注:（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按谈判无效处理。

（2）谈判响应文件承诺不得直接复制采购文件需求，如果采购文件需求为小于或大于某个数值标准时，谈判响应文件承诺内容应当写明谈判服务具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按谈判无效处理。

（3）当谈判响应文件的技术参数或商务内容低于采购文件要求时，谈判供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

五、售后服务承诺书

(由供应商就《货物需求一览表》售后服务及要求自行填写)

供应商(公章)

法定代表人或委托代理人签字

日期

六、货物合格证明文件

此文件可以是[注明“必须提供”的文件均必须提供，否则其谈判无效] ：

⑴生产厂家的有关资格和生产许可证（产品强制标准认证证书（凡实行强制标准认证的产品必须提供））、产品质量检验证，以上若有，请提供原件或复印件（加盖单位公章）；

⑵产品样本、使用说明书等技术资料及产品近三年获得的质量获奖荣誉证书 (复印件)；

⑶设备或产品保证供货有效证明（指由竞标货物生产厂家针对本项目出具的保证按响应文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明）；

⑷进口产品合法手续有效证明｛若有，请提供原件或复印件（加盖单位公章），若《货物需求一览表》要求提供原件的，必须提供原件｝；

⑸产品销售授权书或代理证书｛若有，请提供原件或复印件（加盖单位公章），若《货物需求一览表》要求提供原件的，必须提供原件｝；

⑹竞标产品生产厂家对技术性能及配置证明文件｛若《货物需求一览表》要求提供的，必须提供｝。

七、资格证明文件

（均需加盖单位公章）

供应商下述资格证明文件中的（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（7）、（8）项所要求提交的文件均必须提交，否则其谈判无效：

(1) 供应商有效的“营业执照”（副本）复印件；（加盖单位公章）；

（2）行业主管部门颁发有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（根据所投产品中属于医疗器械管理类中第二、三类医疗器械的要求）复印件；

（3）法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

（4）法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（加盖单位公章，委托代理时必须提供，否则谈判无效）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式自拟）

（6）递交响应文件截止之日前半年内谈判供应商任意连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》新成立的公司按实际情况提供；（格式自拟，复印件）

（7）递交响应文件截止之日前一年内任意一季度依法缴纳税收证明（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件）新成立的公司按实际情况提供；

（8）财务状况报告（资产负债表、利润表、现金流量表，递交响应文件截止之日前一年内任意一季度报表或上一年度报表）复印件(新成立的公司按实际情况提供）；

（9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（格式自拟）

（10）竞争性谈判采购条件书要求提供的其他文件资料及供应商认为必要提供的声明及文件资料。

法人授权委托书

兹授权          同志为我方参加广西瑞能招标咨询有限公司医疗设备采购项目(项目编号：NNZC2020-J1-240043-RNZB)的竞标代理人，其代理权限为：

代理期限从    年    月   日至    年    月    日止

委托单位：              （公章）        法定代表人：         （签字或盖章）

签发日期：         年      月     日

附：1、代理人工作单位：                     职务：

身份证号码：                          性别：             年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地址：                                经营范围：

注册资金：

说明：

1、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

八、供应商认为有必要提供的其他有关材料

（由供应商根据自己实际情况如实提供）

附件

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：      ）的约定，我单位对（项目名称：     ）政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称：      ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  |  | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、报价响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

本验收书一式三份，采购人、中标或者成交供应商、受托采购代理机构各一份。