广西国建项目管理有限公司

机电产品

国际公开招标文件

(第二册)

采购项目编号：3649-2042020M0066

采购项目名称：医用直线加速器系统

（GXGJ2020-G0026-M）

采   购   人：灵山县中医医院

采购代理机构：广西国建项目管理有限公司

2020年7月

目  录

第五章  投标邀请

第六章  投标资料表

- 合同专用条款

- 货物需求一览表及技术规格

投 标 邀 请

医用直线加速器系统项目国际招标公告

广西国建项目管理有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标，于2020年7月13 日在中国国际招标网、中国政府采购网、广西政府采购网、灵山县人民政府网、广西壮族自治区公共资源交易中心网上公告。本次招标采用传统招标方式，现邀请合格投标人参加投标。

1. 招标条件

项目概况：招标人因发展需要，医用直线加速器系统1套。

资金到位或资金来源落实情况：项目所需资金已经落实

项目已具备招标条件的说明：项目已具备招标条件

2. 招标内容：

招标项目编号：3649-2042020M0066

政采项目编号：3649-2042020M0066

招标项目名称：医用直线加速器系统

项目实施地点：中国广西壮族自治区钦州市

招标产品列表（主要设备）：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用直线加速器系统 | 一套 | 1． 机架结构：影像引导容积旋转调强放疗集成化专用加速器平台。 2． 射线规格及指标 2.1 X线能量规格：提供两档X线能量（6、10MV）或用户选择的能量。 2.1.1 系统具备同时开通第三档能量的能力，单独报价 2.2 X线照射：能做固定源皮距、等中心给角度及等中心旋转照射、适形照射、调强照射和旋转调强放疗。 ...... |  |

3. 投标人资格要求

投标人应具备的资格或业绩：投标产品符合中华人民共和国关于对医疗器械经营销售的有关规定。

是否接受联合体投标：不支持

未领购招标文件是否可以参加投标：不可以

- 招标文件的获取

- 方式一：现场领购招标文件（纸质版）

⑴ 招标文件获取时间为：2020年7月13日至2017年7月20日

⑵ 招标文件（纸质版）领取地点：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼财务室（电话：0771-4915500、4915600）

⑶ 招标文件（纸质版）售价：300 元人民币

方式二：网上免费下载招标文件（电子版）

下载地址为：广西壮族自治区公共资源交易中心网站http://gxggzy.gxzf.gov.cn

5. 投标文件的递交

投标截止时间（开标时间）：2020年8月3日上午10时整

投标文件送达地点：广西南宁市青秀区怡宾路6号广西壮族自治区政务服务中心4楼广西壮族自治区公共资源交易中心开标室（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）

开标地点：广西南宁市青秀区怡宾路6号广西壮族自治区政务服务中心4楼广西壮族自治区公共资源交易中心开标室（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）

6. 投标人在投标前需在中国国际招标网上完成注册。评标结果将在中国国际招标网、中国政府采购网、广西政府采购网、灵山县人民政府网、广西壮族自治区公共资源交易中心网上公示。

7. 联系方式

招标人： 灵山县中医医院

地址：灵山县城燕山路33号

联系人：石昌刺

联系方式： 0777-6886283

招标代理机构：广西国建项目管理有限公司

地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼

联系人：方梦

联系方式：0771-4915522

8. 汇款方式

招标代理机构开户银行（人民币）：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行

招标代理机构开户银行（美元）：无

帐 号（人民币）：8001 1543 5100 016

帐 号（美　元）：无

广西国建项目管理有限公司

2020年7月13日

投 标 资 料 表

投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 说 明 |  |  |
| 1.2 | 招标人名称：灵山县中医医院 招标人地址：灵山县城燕山路33号 联系人：石昌刺 联系电话：0777-6886283 合同名称：医用直线加速器系统 招标机构名称：广西国建项目管理有限公司 招标机构地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼 项目联系人：方梦 电话：0771-4915522 传真：0771-4915500 |  |
| 1.3 | 项目概况：招标人因发展需要，医用直线加速器系统1套。 资金到位或资金来源落实情况：项目所需资金已经落实 项目已具备招标条件的说明：项目已具备招标条件 |  |
| *2 | 合格的投标人： （1）投标人必须是来自中华人民共和国或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区，制造或经授权的且具备法人资格的投标人； （2）投标人必须具备中华人民共和国医疗器械生产/经营企业许可证； （3）投标人必须是制造商或制造商的区域代理商授权的代理商参加投标，在招标机构登记并购买了招标文件； （4）投标人需提供投标产品的国家医疗器械注册证（CFDA 认证）。 （5）关境内投标人须满足诚信要求：2016 年起未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。被列入失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目采购活动。 ①信用信息查询渠道：信用中国网站（http：/www.creditchina.gov.cn/） ②信用信息查询截止时点：招标公告发布后任 1 日。 ③信用信息查询记录和证据留存的具体方式：在投标文件中提供书面声明及上述两个查询渠道查询结果（查询结果网页打印件并加盖投标人公章）。查询结果将作为采购活动档案留存。 关境外投标人不须提供信用信息查询结果。 （6）要求投标人所投的同类设备在近 3 年内无质量事故记录，投标人无违反商业道德的劣迹及其它不良记录（包括在中国国际招标网上公布的投标人无效质疑六个月内累计超过两次、一年内累计超过三次的）。 （7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。 |  |
| 2.8 | 投标人网上注册和年检： 投标人必须在投标截止时间前在“中国国际招标网”上完成注册并进入该网的供应商库中，已注册的投标人须完成网站规定的年检手续，否则其投标将可能视为无效。 投标人注册和办理年检方法，可登录“中国国际招标网”的门户网站（kwbid.chinabidding.com）查询或拨打网站服务咨询电话：010-58851111－678 ，联系人：赵媛媛。 |  |
| 投 标 文 件 的 编 制 |  |  |
| 6.1 | 投标人要求对招标文件澄清截止时间：投标截止时间 10 日前。 招标机构澄清时间：3 日内。 |  |
| 8 | 投标语言：中文 |  |
| *10.1 | 投标人必须按投标分项报价表格式填写详细的分项报价明细，否则将视为没有实质性响应招标文件。 |  |
| *10.3 | 备选方案：不接受 |  |
| *11.2 | 投标人投标报价缺漏项允许的范围或比重：漏项不超过 2 项（含 2 项）。 投标缺项超过允许的范围的将被否决。 |  |
| *11.4 | 本项目不接受选择性报价或者具有附加条件的报价。 |  |
| *11.5 | 是否设最高投标限价：是，2990 万人民币 该条款为重要商务条款，不满足要求将导致否决投标。 |  |
| *11.6.1 | 关境内货物投标报价为：现场交货价 投标总价中须包括货物的出厂价、内陆运输费及保险费、伴随货物交运的有关费用、技术资料费、买方的技术培训费、机房建设费、现场安装调试验收费、需交纳的增值税和其它税金。 |  |
| *11.6.2 | 关境外货物投标报价为：DDP 投标总价中须包括如下相关费用：境外货物 CIF 的价格，以及从进口口岸至最终目的地的内陆运输、保险、技术资料费、买方的技术培训费、机房建设费、现场安装调试验收费、进口环节税和其它税及其他伴随的费用。 |  |
| 12 | 投标人从中华人民共和国境内提供的货物和服务用人民币报价 投标人从中华人民共和国境外提供的货物和服务用人民币报价。 |  |
| *13 | 投标人应满足的资格要求： 1、本项目不接受联合体的投标。 2、除招标文件第一册中所要求提供的资格证明文件以外，投标人编制的投标文件中还须包含以下文件： (1)关境内投标人提供：营业执照、组织机构代码证（或统一社会信用代码的营业执照）、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）的副本复印件加盖公章以及信用信息查询结果； (2)投标人必须具备中华人民共和国医疗器械经营企业许可证；投标设备必须具备中华人民共和国医疗器械注册证（提供复印件并加盖投标人公章）；投标产品为境内产品时，投标人非设备制造商的，还须提供制造商中华人民共和国医疗器械生产企业许可证（如有请提供复印件并加盖投标人公章）。 (3)如代理商参加投标，关境外产品须提供投标设备制造商授权书或代理销售证书复印件或供货证明。 (4)投标人需提供投标产品的国家医疗器械注册证（CFDA 认证） 3、投标人或制造商必须在中国关境内建有完善的售后服务机构，以保证对所售产品进行良好的售后服务。请列出中国关境内售后服务机构及人员情况（地址、联系人、联系电话、售后人员配备情况等详细资料）。 4、投标人必须是在机电产品招标投标电子交易平台(http://www.chinabidding.com)注册了的合格投标人。 5、关境内投标人 2016 年起未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 6、要求投标人所投的同类设备在近 3 年内无质量事故记录，投标人无违反商业道德的劣迹及其它不良记录（包括在中国国际招标网上公布的投标人无效质疑六个月内累计超过两次、一年内累计超过三次的）。 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。 |  |
| 14.3 | 1）货物主要技术指标和性能的详细说明：本项必须作为投标文件的一部分，不能用附件 4（货物说明一览表）、附件 5（技术规格响应/偏离表）或者产品说明书来代替。 2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对买方的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏离和例外[按附件 5（技术规格响应/偏离表）格式详细填写]。 除招标文件及以上规定的内容外，投标人还应在其技术提供安装、调试服务，培训、工作计划的安排及内容的详细描述。 |  |
| *15.1 | 投标保证金金额：贰拾万元整人民币（￥200000.00）（如提供投标保函，保函有效期应超过投标有效期30日），于投标截止时间前递交至代理机构指定账户。 该条款为重要商务条款，不满足要求将导致否决投标。 |  |
| *15.3 | 投标保证金形式： 1. 银行保函形式 A、投标保证金应在投标有效期截止日后90天内有效（即正常有效期应为120天，如需延长按延长期限计）。 B、银行保函不接受电报保函，若为电报保函，请SWIFT至投标人或代理商所在城市中国银行，并自行负责领取，否则视为无效保函。 C、银行保函格式必须按照招标文件第一册第四章的格式出具，否则将被视为无效投标。 2. 电汇、转账 A、请在“汇款用途”或“款项来源”栏注明“保证金”字样及项目编号。保证金回执请于开标大会结束后现场领取。 B、投标保证金如为电汇或转账，请将电汇或转账的底单复印件单独密封。 3. 广西国建项目管理有限公司财务联系方式 电话：0771-4915500 传真：0771-4915600 联系人：张艳芬 开户名称：广西国建项目管理有限公司 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市金凯支行 银行账号：8001 1543 5100 035 |  |
| *16.1 | 投标有效期：自开标之日起90天内 该条款为重要商务条款，不满足要求将导致否决投标。 |  |
| 17.1 | 投标文件应提供副本的份数：5份；需同时提供：电子文件1份 |  |
| *17.2 | 除没有修改过的印刷文献外，投标文件的每一页都应由法定代表人或其授权代表用姓或首字母签字或加盖投标人公章，否则将导致投标被拒绝。 |  |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |  |
| 18.2 1） | 投标书递交至：广西壮族自治区公共资源交易中心 地址：广西南宁市青秀区怡宾路 6 号广西政务服务中心四楼 |  |
| 18.2 2） | 项目名称和招标编号：医用直线加速器（招标编号：3649-2042020M0066） |  |
| 19.1 | 投标截止时间：2017年8月3日，北京时间：上午10时整 |  |
| 开 标 与 评 标 |  |  |
| 22.1 | 开标时间：与19.1款一致； 开标地点：与18.2.1）款一致 |  |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |  |
| 25.1 | 评标统一折算货币：人民币。 以开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行投标货币转换以计算评标价格。 |  |
| 26.4.2 | 交货期的偏离： 所选方案：（1），交货期：合同签订生效后 90 天内交货。 调整用的百分比：每周 0.5%（提前交货不降低评标价，晚于交货时间的，每超过一周，按投标总价的 0.5%增加评标价，不足一周按一周计算。） |  |
| 26.4.3 | 付款进度的偏离所选方案：（2） 利率：按月利率 1%计算（如投标人对招标文件中规定的付款方式有偏离，按该利率计算提前支付所产生的利息计入评标价）。 |  |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案： 1） 投标人必须提供保证期内卖方免费提供技术维修与更换缺陷部件的服，其价格含在投标总价内。 |  |
| 26.4.5 | 卖方在中国的备件和售后服务设施：投标人或制造商在中国大陆应设有售后服务机构，请提供证明文件。 |  |
| 26.4.6 | 投标设备的预计运行和维护费用：本项目不适用 |  |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 1、一般技术参数条款每负偏离一项，按该设备投标价格的 1%增加评标价。如投标文件中未单独列出该设备的分项报价的，评标价格调整时按投标总价计算。 2、投标人在投标文件的技术规格偏离表中，必须对应招标文件条款具体如实列出投标设备的技术参数，如模糊响应技术要求，将视为技术参数偏离，每项偏离按该设备投标价格的 1%增加评标价。如投标文件中未单独列出该设备的分项报价的，评标价格调整时按投标总价计算。 3、对招标文件中标注“*”号的技术参数，投标人除需进行明确响应外，还必须在投标文件中提供相应的技术支持资料，若未提供相应的技术支持资料或提供的相应的技术支持资料不符合，则相应参数要求将视为负偏离。 |  |
| 26.4.8 | 其他评标因素和标准： 1、投标文件的完整性：必须包括招标文件所要求提供的所有内容及文件。 2、如投标人的投标文件有虚假响应招标文件要求，一旦查出，将导致废标。 3、备品备件如有缺漏项，评标时须将其它有效标中该项的最高价计入其评标总价； 4、投标人的投标总价应按招标文件要求包括主机、必备的附件和软件、设备及备品配件、技术服务及培训等，否则将视为非实质性响应招标文件要求，投标将被拒绝。 5、当一般技术参数负偏离达到 5 项（含 5 项）或所有条款负偏离项数达到 8项（含 8 项），将视为非实质性响应招标文件要求，投标将被否决。 6、未按招标文件要求提供各项资料和数据的投标将作为非实质性响应招标文件要求，投标将被拒绝。 7、投标文件中的报价、商务及技术条款部分必须由投标人代表逐页签署，否则将视为非实质性响应招标文件要求，投标将被拒绝。 8、对于明显不合理的投标报价，投标人应提供有效的报价证明依据，否则，评标委员会有权予以拒绝。 9、招标文件中，重要条款及主要技术规格用“*”表示，对这些条款的任何负偏离将导致投标被拒绝。 10、如果加注星号(“*”)的主要参数要求中含有仅有唯一品牌能满足的技术参数或特殊要求的，评标委员会可将其不作为实质性的参数，仅作为评标参考。 11、投标时可以选用国内产品参与投标，但所提供的投标产品要实质上满足或超过招标文件的要求。 12、投标人在投标时可以选用替代标准、品牌和型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。 13、根据桂财采[2016]42 号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，若超过一家的投标人参加同一合同项（分包、标段）时使用相同品牌产品投标，按如下方式认定投标有效性。 （1）提供相同品牌的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效； （2）非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，比较价格时以该合同项（分包、标段）总价为准。 14、根据桂财采[2016]42 号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，出现下述情况的，相关投标人的投标作无效投标处理。 （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同投标人。 （2）除单一来源采购项目外，已为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。 （3）授权给投标人后参加同一合同项（分包、标段）投标的生产厂商。 （4）视为或被认定为串通投标的相关投标人。 15、投标文件中须提供所投设备的相关产品彩页资料。 16、投标设备易损配件报价。 |  |
| 26.5 | 中标候选人数量： 评标委员会按评标价格由低到高的顺序推荐第一名投标单位为中标候选人。 |  |
| 授 予 合 同 |  |  |
| 36 |  | 招标服务费：中标人应向招标机构支付的服务费计算按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文规定标准执行。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动 |  |  |
| 1 | 招标文件中，重要条款及主要技术规格用“*”表示，对这些条款的任何负偏离将导致投标被拒绝。 |  |
| 2 | 优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。投标人如有以上情形的，请在投标文件中提供相关证明文件。 |  |

合同专用条款

合同专用条款

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 买方名称：灵山县中医医院 买方地址：灵山县城燕山路33号 项目现场名称：灵山县中医医院 |
| 11 | 目的地：买方项目现场，运费由卖方支付 |
| 16 | 1、售后服务要求： ⑴免费送货上门，免费安装、调试并通过相关部门的检测验收；负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。 ⑵设备在保质期内，由于中标方的原因，设备发生故障或不能使用，中标方应在接到通知后24小时内响应，48小时内派人到现场解决问题，所有费用由中标方承担。 ⑶在中国大陆设有专门的维修和售后服务机构，提供售后机构名称、地点、24小时365天免费维修服务热线支持。每半年提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由中标人免费提供。 ⑷提供终身维护； ⑸售后服务承诺书中根据采购方的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 2、技术服务： ⑴质保期内保证设备全年的开机率达到95%以上(按照一年365个工作日计算), 未达到的天数，按1:2比例顺延质保期时间。 ⑵提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。 ⑶使用周期内，免费开放所有各种数据接口，配合医院接入院内网络信息平台。 ⑷签订合同后，供货商需在半年内完成以下技术操作培训学习内容（所产生的费用由供货商负责）：①安排采购方6人次到有相同品牌设备的国内三甲医院或厂家培训基地，进行系统技术操作培训学习，时间为每人至少1个月。②提供2人次以上参加新技术短训班学习。 ⑸现场技术培训：一年内安排至少4次临床应用工程师到医院现场指导培训，每次至少5个工作日，直至科室操作人员熟练掌握并能够使用所有临床功能为止；负责邀请不少于2次临床应用专家做设备临床应用推广学术讲座（所产生的费用由供货商负责）。 ⑹若为进口产品参与投标，在中国有维修中心及零配件保税库，中标人负责办理进口设备的相关手续，并承担相关的所有费用。供货时提供进口货物的合法进口手续证明文件（海关进口货物报关单、入境货物检验检疫证明等复印件）。 ⑺保修期内维修必须由生产厂家而非经销商维修。 ⑻在保质期以后，中标方应提供备件和维修服务。 |
| 17.2 | 备品备件要求：投标人可根据具体情况在投标文件中列出清单。 |
| 18.2 | (1)质量保修期：投标人所投产品必须为原装全新产品，设备安装完毕通过验收投入使用之日起不少于 1 年。 (2)保修期免费提供维修所需的所有零备件和服务。保修期过后，卖方提供终生维修服务，所需的零备件收取成本费，维修费用双方协议解决。 (3)备品备件：卖方常年为用户提供备品、备件，各办事处设有常用备件，可以在 24 小时内提供常用备件。 |
| 18.4 | 售后服务： 厂家须设有 24 小时免费服务电话，中标人应提供常驻广西维保人员名单、联系电话等。质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，须接到通知后 24 小时内派工程师到达用户现场及提供常用备件，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换，以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由中标人负责。 |
| 20.1 | 付款方法和条件： 付款方式： 签订合同后的30个工作日内，支付合同总价款的20%作为预付款；剩余货款在设备安装验收合格后，视甲方财力，24个月内分期付清。。 |
| 21.1 | 合同价和分项报价格： 1．合同总价； 2．设备单价、数量及分项报价； 3．关键设备单价、数量及分项报价； 4．投标人须提供设备维修保养方案及报价，作为采购人未来采购维 修保养的参考价格。 5．其它。 |
| 35 | 买方通知送达地址：灵山县城燕山路33号 卖方通知送达地址：待定 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和投标人国家政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” （待定） |
| 适用于本合同条款的额外增加的变动：无 |  |

货物需求一览表及技术规格

货物需求一览表及技术规格

| 条款号 |  | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1． | 机架结构：影像引导容积旋转调强放疗集成化专用加速器平台。 |
|  | 2． | 射线规格及指标 |
|  | 2.1 | X线能量规格：提供两档X线能量（6、10MV）或用户选择的能量。 |
|  | 2.1.1 | 系统具备同时开通第三档能量的能力，单独报价 |
|  | 2.2 | X线照射：能做固定源皮距、等中心给角度及等中心旋转照射、适形照射、调强照射和旋转调强放疗。 |
|  | 2.3 | X线剂量率 |
|  | 2.3.1 | X线临床治疗时,最高输出剂量率：≥600cGy/min |
|  | 2.3.2 | X线临床治疗时,最低输出剂量率：≤25cGy/min |
|  | 2.4 | X线旋转照射时（正反时针），剂量调节精度≤0.1MU/度 |
|  | 2.5 | 照射野 |
|  | 2.5.1 | 准直器：应配置对称、非对称准直器。 |
|  | 2.5.2 | 在SAD=100cm，最大照射野和在80%射野范围内的平坦度与对称性；在SAD=100cm，最大照射野≥40cm×40cm，在80%射野范围内，平坦度不得超过1.06，对称性不得超过1.03。 |
|  | 2.5.3 | 灯光野与射线野的符合性 |
|  | 2.5.3.1 | ≤30cm×30cm射野：误差不超过 ±1.0mm。 |
|  | 2.5.3.2 | ＞30cm×30cm射野：误差不超过射野大小的±1%。 |
|  | 2.5.4 | 射野半影：SAD=100cm，水下10cm下，射野离轴比在80%～20%的宽度（半影）≤7mm。 |
|  | 2.6 | 楔形板：提供1°～ 60°范围内每度连续可调的自动楔形板。 |
|  | 2.6.1 | 楔形照射野尺寸：在所有X射能量时，楔形方向≥30cm，非楔形方向≥40cm |
|  | 2.7 | 准直器末端距等中心距离：≥45cm。 |
|  | 3． | 特殊治疗模式 |
|  | 3.1 | 弧形治疗 |
|  | 3.1.1 | 角度剂量率：0 º ～ 10º/MU（或0.1MU～20MU/度）。 |
|  | 3.1.2 | 角度剂量率的调节精度：≤0.1MU/度。 |
|  | 3.1.3 | 剂量总误差：≤0.1MU。 |
|  | 3.1.4 | 旋转角度误差：≤0.1º。 |
|  | 4． | 旋转容积调强功能 |
|  | 4.1 | 容积调制旋转调强放疗模式：大幅减少常规IMRT治疗时的MU消耗、减少对病人的辐射泄露、同时大幅缩短治疗时间。 |
|  | 4.2 | 控制因素，可以对下列因素进行同步控制：机架旋转运动、MLC叶片移动、准直器机头旋转运动、剂量率变化。 |
|  | 4.3 | 剂量率变化档：≥255档, 连续自由跳跃改变。 |
|  | 4.4 | 运动弧变化，“全智能弧”技术：运动弧方向顺时针，逆时针方向自由运动改变并且旋转弧度自由可选，根据临床病例需要自适应治疗。 |
|  | 4.5 | 旋转调强治疗模式：能进行单轴多弧度容积旋转调强的计划和执行。 |
|  | 4.6 | 容积旋转调强治疗运行要求：单弧，多弧和分段多弧。 |
|  | 4.7 | 弧方向性选择：能进行共面，非共面弧治疗。 |
|  | 5． | 电子线 |
| * | 5.1 | 电子线能量规格：该设备提供临床常用的能量6，8，10，12，15MeV电子线五档可调 |
|  | 5.2 | 照射野：在SAD=100cm处，射野6×6cm--25×25cm内，用户任选四种。 |
|  | 5.3 | 电子线剂量率：输出剂量率≥600cGy/min。 |
|  | 6． | 机械运动系统 |
|  | 6.1 | 机架旋转角度：≥360°，顺时针和逆时针方向，显示误差不大于0.1°。 |
|  | 6.2 | 机架旋转速度：应连续可调。 |
|  | 6.3 | TAD距离：100±0.2cm。 |
|  | 6.4 | 等中心精度：≤0.75 mm半径球体。 |
|  | 6.5 | 等中心高度：≤124cm |
|  | 6.6 | 等中心到机头的净空间：净空间≥45cm |
|  | 6.7 | 准直器系统旋转：可旋转范围≥360°，精度0.1° |
|  | 6.8 | 准直器系统等中心旋转精度：等中心处偏差≤0.75 mm半径圆 |
|  | 7． | 治疗床 |
|  | 7.1 | 运动控制：应有调速电机控制，可调速运动。 |
|  | 7.2 | 负载能力：200公斤均匀分布、当床面升降20cm时，床面最大水平位移不超过2mm。 |
|  | 7.3 | 垂直移动范围：移动范围≥110cm。 |
|  | 7.4 | 前后移动范围：≥100cm，误差≤±0.2cm。 |
|  | 7.5 | 左右移动范围：≥50cm，误差≤±0.2cm。 |
|  | 7.6 | 治疗床的等中心旋转：±95°，旋转等中心误差偏差≤0.5mm半径圆。 |
|  | 7.7 | 治疗床面板：床面整体采用全碳纤维结构，可用于自动摆位，以及便于IGRT的自动摆位校正。 |
|  | 7.8 | 床体固定性：在治疗床任意位置锁定后，前后、左右的可移动范围不得大于0.5mm，可旋转的范围不得大于0.5°。 |
|  | 8． | 多叶准直器系统 |
| * | 8.1 | 同侧任意相邻两叶片端面距离：≥32cm。 |
|  | 8.2 | 所有叶片在等中心平面的最小投影宽度：≤10mm。 |
|  | 8.3 | 叶片数量：≥40对。 |
|  | 8.4 | 最大照射野：≥40x40cm |
|  | 8.5 | 叶片移动精度：≤0.2mm。 |
|  | 8.6 | 叶片的移动速度：叶片移动速度≥2.5cm/s。 |
|  | 8.7 | 多叶准直器的调强应用：可进行静态调强和旋转容积调强应用。 |
|  | 8.8 | 叶片端面半影(等中心处)：≤7mm。 |
| * | 8.9 | 叶片间漏射：≤ 1%。 |
|  | 8.10 | 叶片过中心距离≥12cm。 |
|  | 9． | 剂量监测系统 |
|  | 9.1 | 具有两道剂量监测系统和一道计时系统。 |
|  | 9.2 | 在规定的吸收剂量和吸收剂量率范围内，吸收剂量测量值与剂量监测计数值的关系必须为线性，最大偏差不得超过±2%。 |
|  | 9.3 | 剂量和剂量率随机架运动的变化：≤±2%。 |
|  | 9.4 | 0～10MU剂量精确性：≤±1%。 |
|  | 10． | 治疗记录及验证系统：具备 |
|  | 10.1 | 包括治疗条件的输入、读取、治疗参数的设置与验证等功能。能够接受任何治疗计划系统的输出文件（包括MLC处方文件），并能通过网络传输。 |
|  | 10.2 | 能够实现自动摆位，连续自动换野。 |
|  | 10.3 | 能够实施调强照射。 |
|  | 11． | 安全连锁及防护 |
|  | 11.1 | 具备X线、电子线治疗模式连锁保护。 |
|  | 11.2 | 具备X线、电子线能量连锁保护。 |
|  | 11.3 | 具备运动防碰连锁。 |
|  | 11.4 | 具备楔形板（包括动态楔形板）、档块托架连锁保护。 |
|  | 11.5 | 具备提供治疗室门连锁接口。 |
|  | 11.6 | 具备三道剂量监测系统应独立运行，按优先权起连锁作用。 |
|  | 11.7 | 具备剂量及剂量率故障连锁，高、低压故障连锁。 |
|  | 11.8 | 高能射线所产生的中子污染应符合国际通用标准。 |
|  | 12． | 实时影像验证系统 |
|  | 12.1 | 配置要求 |
|  | 12.1.1 | MV级平板成像系统及可伸缩支架：1 套。 |
|  | 12.1.2 | 专用工作站：1 套。 |
|  | 12.1.3 | 数字化图像采集及图像处理软件：1套。 |
|  | 12.1.4 | DICOM RT网络接口：1个。 |
|  | 12.1.5 | 控制室内遥控器：1个。 |
|  | 12.2 | 技术规格及量化指标 |
|  | 12.2.1 | 硬件的要求 |
|  | 12.2.1.1 | 传感器面板材料结构：采用“非晶态硅”的平板型直接数字化成像检测器。 |
| * | 12.2.1.2 | 图像探测器面积：≥40×40cm2。 |
|  | 12.2.1.3 | 空间分辨率：不小于1024×1024像素。 |
|  | 12.2.1.4 | 像素空间分辨率：≤0.25×0.25mm。 |
|  | 12.2.1.5 | 像素灰度分辨率：≥16bit/pixel。 |
|  | 12.2.1.6 | 图像采集速度：≥10帧/秒。 |
|  | 12.2.1.7 | 连读采集能力：可进行透视成像（电影拍摄和回放方式）。 |
|  | 12.2.1.8 | 自动进行双次曝光。 |
|  | 12.2.1.9 | 射线能量响应范围：X射线4～25MV。 |
|  | 12.2.1.10 | 剂量率范围：50～600 MU/min。 |
|  | 12.2.1.11 | 缩回能力：检测器应由马达驱动，可通过遥控收回，避免射线束的照射。 |
|  | 12.2.1.12 | 具有防碰撞联锁功能。 |
|  | 12.2.2 | 软件系统的要求 |
|  | 12.2.2.1 | MLC显示：可在图像上覆盖显示多叶准直器的照射野形状。 |
|  | 12.2.2.2 | 定位匹配功能：可对参考图像和实时成像进行照射野边界和解剖结构的定位匹配的检测，并可进行位移的测量，从而确定照射野的摆位误差。 |
|  | 12.2.2.3 | 具有DICOM-3，DICOM-RT网络功能。 |
|  | 14． | 集成X线容积影像系统（锥形束CT系统） |
|  | 14.1 | 配置要求 |
|  | 14.1.1 | KV级X线球管和发生器，及滤线板：1 套。 |
|  | 14.1.2 | 非单晶硅影像探测板：1 台。 |
|  | 14.1.3 | X线容积影像软件系统：1套。 |
|  | 14.1.4 | 高性能影像重建与处理工作站：1台。 |
|  | 14.2 | 技术规格及量化指标 |
|  | 14.2.1 | 系统基本结构：整套系统集成于加速器上，与加速器共用同一旋转机架。 |
|  | 14.2.2 | 高压发生器：40kW,射线能量70～150kVp。 |
|  | 14.2.3 | X线球管：15/45kW,双焦点0.4/0.8mm。 |
|  | 14.2.4 | 滤线器：提供至少4种型号，并可编码。 |
|  | 14.2.5 | 机械臂：可以伸缩，不用时可以收回。 |
| * | 14.2.6 | 扫描孔径：≥90cm。 |
|  | 14.3 | 非单晶硅影像数字化板 |
|  | 14.3.1 | 探测器有效面积：≥40×40cm2 。 |
|  | 14.3.2 | 成像方式：支持X光拍片，透视，和容积影像（锥形束CT）模式 |
|  | 14.3.3 | 最大容积图像孔径：≥50cm。 |
|  | 14.4 | 图像软件系统 |
|  | 14.4.1 | 与加速器的接口：当加速器上选定病人时，影像系统上也同时指向同一病人。 |
|  | 14.4.2 | 二维X线图像：支持拍摄/处理静态kV级X线图像。 |
|  | 14.4.3 | 支持kV线X线透视功能。 |
|  | 14.4.4 | 三维X线容积图像 |
|  | 14.4.4.1 | 图像采集/重建时间：可以1分钟内完成机架旋转360°,采集图像并同步完成图像重建，并可以用不到360°的旋转快速完成X线容积图像(CBCT)。 |
|  | 14.4.4.2 | 机架一次旋转z轴（AP方向）可采集图像最大长度：≥25cm。 |
|  | 14.4.4.3 | 图像处理功能：支持DRR任意角度的平面重建，有图像显示工具，窗宽/窗位调节，缩放显示等。 |
|  | 14.4.4.4 | 床移动矢量：图像配准后,可自动生成治疗床的移动矢量；包括三维平移矢量和三维转动量；其中转动量可以自动转换成平移矢量。 |
|  | 14.4.4.5 | 床相对零位：可以在加速器控制室内设定床相对零位,记录、显示并行床相对移动矢量。 |
|  | 14.4.5 | CBCT图像工作站：可以在CBCT图像工作站上同时控制实时影像系统EPID的图像。 |
|  | 14.4.6 | CBCT图像质量要求。 |
|  | 14.4.6.1 | 图像空间分辨率：≥10LP/cm。 |
|  | 14.4.6.2 | CBCT重建图像分辨率：≥1024×1024 |
|  | 14.4.6.3 | CBCT重建图像灰度值≥16bits |
|  | 14.4.6.4 | 使用头部模体成像时，CBCT的CTDIw剂量：≤0.9 mGy。 |
|  | 14.4.6.5 | 使用体部模体成像时，CBCT的CTDIw剂量：≤20 mGy。 |
|  | 15． | 肿瘤放射治疗管理系统 |
|  | 15.1 | 配置要求 |
|  | 15.1.1 | 肿瘤信息管理系统：1套。 |
|  | 15.1.2 | 网络工作站：3台。 |
|  | 15.1.3 | 用户授权：3个用户终端授权。 |
|  | 15.2 | 联网要求：连接本次购置加速器,能执行自动放疗程序和记录加速器实际运行情况。 |
|  | 16． | 加速器系统附件 |
|  | 16.1 | 专用定位激光灯：1套 |
|  | 16.2 | 专用对讲系统：1套 |
|  | 16.3 | 专用监视系统：1套 |
|  | 16.4 | 专用水冷系统：1套 |
|  | 16.5 | 专用主机稳压电源：1套 |
|  | 17. | 配置清单 |
|  | 17.1 | 影像引导医用加速器：1套 |
|  | 17.2 | 多叶光栅系统：1套 |
|  | 17.3 | 集成X线容积影像系统（锥形束CT系统）：1套 |
|  | 17.4 | VMAT容积旋转调强系统：1套 |
|  | 17.5 | 实时影像验证系统：1套 |
|  | 17.6 | 肿瘤放射治疗管理系统：1套 |
|  | 17.7 | 个人剂量仪：1套 |
|  | 17.8 | 晨检仪：1套 |
|  | 17.9 | 温度计、湿度计、气压计1套 |