广 西 科 文 招 标 有 限 公 司

公开招标文件

项目名称：地贫防控能力提升项目

项目编号：YLZC2020-G1-000747-GXKW

采购人：玉林市妇幼保健院

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2020年12月

目    录

- 公开招标公告………………………………………………2

- 招标项目采购需求…………………………………………4

- 投标人须知…………………………………………………35

- 评标办法及标准……………………………………………47

- 合同格式……………………………………………………50

- 投标文件格式………………………………………………57

- 第一章  公开招标公告

项目概况

地贫防控能力提升项目招标项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2020年12月22日北京时间15时30分前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YLZC2020-G1-000747-GXKW

政府采购计划编号：YLZC2020-G1-11887-001、YLZC2020-G1-11887-002

项目名称：地贫防控能力提升项目

预算金额：人民币贰佰壹拾柒万元整（¥2170000.00）

其中：1分标：115万元；2分标：102万元

最高限价：与预算金额一致

采购需求：

1分标：二维超声诊断仪1台；

2分标：染色体分散仪1台、凝胶成像分析系统1台、核酸提取仪2台、水浴杂交仪2台、超低温冰箱3台、高速冷冻离心机1台、普通离心机2台、水浴箱1台、电泳仪2台。

合同履行期限：具体详见招标文件

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

三、获取招标文件

1.获取时间：2020年12月2日至2020年12月8日（工作日），每日8：00-12：00；15：00-18：00）；

2.获取方式：登录“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）免费获取采购文件；

3.提醒潜在供应商：为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标人应于2020年12月22日北京时间15时30分前将投标文件密封送交到广西玉林市玉州区人民东路东222号广西科文招标有限公司玉林分公司四楼，逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理。

五、公告期限

自本公告及招标文件公告期限为自发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜：

1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参与政府采购活动。

4.网上查询：中国政府采购网、 广西壮族自治区政府采购网、广西玉林市人民政府门户网站、玉林市妇幼保健院门户网站。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人名称：玉林市妇幼保健院         地址：玉林市玉州区清宁路290号

联系人：覃泳霖      联系电话：0775-2095107

2.采购代理机构信息

采购代理机构名称：广西科文招标有限公司   地址：广西玉林市玉州区人民东路东222号

项目联系人：黄怡宁         联系电话：0775-2685358(兼传真)

3.监督部门

监督部门:玉林市财政局    联系电话：0775-2697961

广西科文招标有限公司

2020年12月1日

- 第二章  招标项目采购需求

说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

4、根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则相应投标无效。

1分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二维超声诊断仪 | 1台 | 一、货物名称： 二维超声诊断仪。 二、数量:一套。 三、设备用途：腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、浅表小器官、儿科、腔内、经颅、消化内镜及其他介入检查和治疗。 四、所配机器的软件为最新版本。 五、主要技术规格和描述： 5.1彩色超声波诊断设备包括： 5.1.1 ≥17寸液晶监视器，全方位旋转，全新GUI操作界面； 5.1.2 全数字化高性能彩色多普勒超声诊断系统主机，WINDOWS XP操作平台； 5.1.3 智能化操作平台设计； 5.1.4 数字化二维灰阶成像单元； 5.1.5 数字化彩色多普勒诊断部件； 5.1.6 数字化频谱多普勒显示和分析单元； 5.1.7 实时自动多普勒包络测量功能； 5.1.8 彩色能量图/带方向信息的能量多普勒图，高精细血流成像技术； 5.1.9 连续可变动态孔径声束聚焦技术，发射≥10个焦点； 5.1.10 原始数据存储，图像冻结后多参数可调； 5.1.11 一键优化功能，对应二维和多普勒模式； 5.1.12 空间复合成像技术：对应凸阵、线阵探头，对应模式：二维、谐波、彩色、FineFlow、弹性成像，并可根据需要手动改变复合扫描方向及线密度等，复合方向≥12个； 5.1.13 智能化回声滤波解析技术：6档可调，可与电子复合成像技术、组织谐波技术一起应用，且可分级调节； 5.1.14 全新的组织谐波技术（次谐波成像功能），谐波模式≥6种； 5.1.15 组织多普勒功能及TDI-MVG成像模式； 5.1.16 M型自动导航功能(自动测量心功能)； 5.1.17 B型、彩色、多普勒实时三同步显示； 5.1.18 数字化不失真图像放大功能，放大模式2种可选； 5.1.19 线阵探头梯形成像技术（对应二维、血流、造影）； 5.1.20可升级全方位M型，M取样线≥2条, 可在电影回放图像上实现； 5.1.21具备实时组织弹性成像 1）配备探头压迫板； 2）具有弹性应变曲线图及压力标尺指示功能，能进行客观的比较； 3）双幅实时对比显示模式，≥8种彩色色标选择； 4）弹性原始数据存储（图像冻结后任意弹性图像取样）； 5）具备定量分析软件：针对占位性病变组织弹性应变率比值； 6）组织声速修正技术≥29档可调； 7）适用探头：线阵、凸阵、腔内、术中、内窥镜、腹腔镜探头等等； 5.2 测量主要技术要求： 5.2.1 一般测量； 5.2.2 产科测量及报告软件,含胎儿参数,生长发育曲线； 5.2.3 多普勒血流测量及报告软件； 5.2.4 心脏/血管计算测量及报告软件； 5.2.5 泌尿科计算及报告软件； 5.2.6 关节计算及报告软件； 5.2.7 用户可建立特殊用途测量软件包； 5.3 图像存储和（电影）回放单元； 5.4 参考信号: 心电,心音,脉冲波,心电触发； 5.5 输入/输出信号 输入: VCR、外部视频、RGB彩色视频； 输出：复合视频、RGB彩色 视频/S-视频； 5.6 连通性：兼容DICOM3.0； 5.7 图像管理与记录装置 5.7.1 超声图像存档与病案管理系统； 5.7.2 DVD/CD存储器、 USB接口； 5.7.3主机硬盘≥320G。 六、主要参数和要求： 6.1 系统通用功能： 6.1.1监视器: ≥17英寸分辨率高达1280X1024的彩色液晶显示器, 逐行扫描； 6.1.2 探头个数:3个，包括腹部电子凸阵探头一个、超宽频凸阵中央凹槽专用穿刺探头2个； 6.1.3 探头接口: ≥3个； 6.1.4 安全性能：符合进口商品安全质量要求； 6.2 探头规格 6.2.1 频率: 宽频或变频探头，所有具体成像频率必须在屏幕上显示； 变频探头中心频率可选择≥5种； 多谱勒可选择≥3种不同频率； 6.2.2 类型：电子凸阵、电子线阵、电子相控阵； 6.2.3 阵元：线阵、凸阵探头有效振元数≥192振子； 6.2.4 B、D、M兼用: 凸阵:B/PWD，B/M； 线阵:B/PWD，B/CWD，B/M； 相控阵:B/PWD,B/CWD，B/M； 6.2.5 穿刺导向: 所配的专业穿刺探头配置穿刺导向，每个引导装置具备三个穿刺进针角度，包括0度、15度、30度； 6.3 灰阶显像主要参数: 6.3.1 探头工作频率范围： 电子凸阵：超声频率1.0~5.0MHz； 穿刺凸阵：超声频率1.0~5.0MHz； 6.3.2最大扫查深度：≥36cm ； 6.3.3 成像速率：相控阵探头,85°角,18cm深,最高线密度，帧速率≥65帧/秒；凸阵探头，全视野，18cm深，最高线密度，帧速率≥30帧/秒； 6.3.4 扫描线：每帧线密度≥380超声线； 6.3.5 发射声束聚焦：发射8段； 6.3.6 接收方式：前端发射通道为2048，多波束信号并行处理； 6.3.7 超声信号动态范围≥180dB； 6.3.8 数字式声束形成器: 数字式全程动态聚焦,数字式可变孔径及动态变迹,A/D≥12bit； 6.3.9 谐波成像基波频率个数≥6，谐波成像与基波成像帧频相同； 6.3.10 回放重现: 灰阶图像回放≥20000幅； 6.3.11 预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节； 6.3.12 增益调节： B、M、D可独立调节； STC分段≥８段调节； 实时调节或冻结后可再调节； 6.4 频谱多谱勒: 6.4.1 方式: 脉冲波多谱勒PWD:包括高频脉冲(HPRF)、连续波多谱勒CWD； 6.4.2 多谱勒基准频率: 相控阵：PWD\CWD;2.0~3.75MHz； 线阵：PWD;5.0~7.5MHz； 凸阵：PWD;2.1~5.0MHz； 6.4.3 最大测量速度： PWD正向或反向血流速度最大≥7.4m/s； CWD 血流速度最大≥17.00m/s； 6.4.4 最低测量速度：≥1mm/s（非噪声信号）； 6.4.5 多普勒自动描记：有实时自动描记和冻结后自动描记两种方式，：正向包络、负向包络、双向包络可调； 6.4.6 显示方式：B/D、M/D、B/M以及M型取样线可任意改变角度； 6.4.7 电影回放：最大60秒； 6.4.8 零位移动：≥6级； 6.4.9 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调； 6.4.10 多普勒基线位置可实时调节或冻结后再调节； 6.4.11 滤波器：分级可调，PW、CW分别可调； 6.4.12 显示控制：反转显示（左/右；上/下）、零移位、B—刷新（手控、时间、同步）、D扩展、B/D扩展，局放及移位； 6.5 彩色多谱勒 6.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示； 6.5.2 扇形扫描角度：5°~85°选择； 6.5.3 彩色显示帧频：相控阵探头，80°角，18cm深，彩色显示帧频≥20帧/秒；凸阵探头，全视野，18cm深，彩色显示帧频≥10帧/秒； 6.5.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-25°~+25°； 6.5.5 显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比； 6.5.6 彩色增强功能： CFA彩色能量图(单方向和方向性)可用于相控阵探头； Fine Flow高精细血流成像； 彩色标尺显示模式：CFI≥22种、CFA≥13种、Fine Flow≥9种； 彩色倾斜扫描功能,对应线阵探头； 彩色优先功能≥16档； 彩色峰值滞留功能,多档可调； 极佳的干扰抑制技术，快速过滤脏器运动及杂波、伪像的干扰； 彩色多普勒定量分析软件； a）彩色多普勒B模式下单点直接测速技术，包括显示速度、频移和θ角； b）感兴趣速度范围的绿色标识，可任意设定显示的速度范围，实时及冻结回放状态下可实现； 6.6 超声功率输出调节：B/M、PWD、彩色多谱勒输出功率可调； 6.7 数字化图像管理与记录装置； 内置高级图像数据管理软件：可关键字（姓名、ID号、其它关键字）查询，可光盘检索，可编辑测量软件，可储存患者数据≥10000个； 6.8 光盘刻录，磁-光盘驱动器，软盘，USB接口； 6.9 动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换； 6.10 电脑一体机一台，I5处理器，运行内存≥6G，固态硬盘≥500G，≥23寸液晶显示器； 6.11 自动双面快速打印机一台，打印速度≥33页/分钟。 |
| 售后服务及其它要求： - 售后服务要求：⑴免费送货到需方指定的位置，并按要求安装，调试。一切费用由供货方负责；⑵使用人员的培训由供货方负责，达到使用人员能独立操作，熟悉操作的要求；⑶仪器使用后，在保修期内出现问题，供货方的工程师必须在接到报修后2小时内响应，24小时内到位；(4)定期回访和维护；(5)其余按投标人承诺进行。 - 本分标投标产品（二维超声诊断仪）可选用进口产品，货物已按规定办妥进口产品采购审核手续；如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。 - 所提供的仪器交货时必须有代理商或厂家的供货证明(产品保证书)或授权书，原装进口的仪器必须有报关证明及食品药品监督管理局出具的检验报告。 - 供应商提供的仪器、设备必须符合国家的技术标准。进口设备提供中文说明书（英文版需附上中文翻译）。 - 3、质保期：自验收合格正常使用日起，提供免费质保期不少于12个月。 4、供货方仪器的配件必须在中国区内有配件中心，所需要更换的配件必须在24小时内到货，并负责安装。费用应该以最优惠的价格供应给使用方。 5、在货物到达采购单位后，中标人应在7天内派人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 6、交货期：自签订合同之日起国产设备30天或进口设备90天内全部货物交货并验收完毕。 7、交货地点：采购人指定地点。 8、投标产品必须是整套全新的，符合国家有关质量标准，按国家有关产品“三包”规定，并符合《货物需求一览表》中要求的规格和技术性能配置，随机持有产品合格证书、保修卡。 9、投标价格包括所有费用（如：运输费、安装辅料、安装配件等）。需要使用到配套耗材的设备，必须对耗材进行报价。 10、付款方式：签订合同后15个工作日内由采购人预付30%给中标供应商，剩余货款由双方协商拟定。 |  |  |  |

2分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 染色体分散仪 | 1台 | 一、技术参数： 1. 温度控制范围： +20℃ 至 +40℃； 2. 温度控制精度： ±0.25℃； 3. 温度控制均一度： ±0.7℃； 4. 湿度控制范围： 25% to 75% RH； 5. 露点温度范围： +5℃ 至 +23℃； 6. 湿度控制精度： ±2% RH； 7. 湿度均匀度： ±1% RH； 8. 达到预设条件时间：30分钟； 9. 分散时间：≤ 3分钟； 10. 可存储程序：10个； 11. 密闭操作环境，避免有害气体伤害； 12. 精确控制温度、湿度和气流，提供稳定理想的染色体分散结果； 13. 双向控制湿度； 14. 采用压缩机制冷控制温度； 15. 手套箱式滴片操作，滴片速度和标本处理通量不受限制； 16. 可设定预约启动时间并提前达到预设条件，操作人员无需等待机器稳定平衡时间； 17. 可对接实验室排风排气管道； 18. 人机界面控制面板用于控制和显示实验参数。 |
| 2 | 凝胶成像分析系统 | 1台 | 一、技术参数： 1.具备成像功能：不透光样品如照片、纸张、杂交膜等；荧光样品如EB染色的DNA凝胶、SYBR Safe荧光染色DNA凝胶、Radiant Red荧光染色的RNA凝胶等；各种染色的蛋白质凝胶如考染、SYPRO Ruby或Oriole荧光染色等； 2.一键免染成像功能，应用免染凝胶，无需额外染色，便可快速成像观察凝胶内以及印迹膜上蛋白条带情况； 3.一体机: ≥9.7英寸的触摸屏，多点触控，显示分辨率1,024 x 768像素； 4.摄像头：≥630万像素，采用新一代CMOS相机，具有更低的噪音，获得更高的成像质量； 5.像素深度（灰度值）：65,535，动态范围：>3.5 OD； 6.成像区域：21 x 14cm,可满足一次放置4块小型凝胶的大通量成像； 7.智能托盘技术：系统自动识别特定应用的样品托盘，并调整成像参数及对应软件设置； 8.自动对焦：单层载物台，任何缩放设置都有预校准的自动对焦； 9.操作软件：内置中文/英文操作界面、具备自动对焦等功能，操作更简便、减少人为操作误差； 10.分析软件：中/英文分析软件，可任意拷贝安装在不同电脑，终身免费升级； 11.分析软件功能：具备自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算功能，具备相对含量百分数、绝对浓度、密度计算分析功能，具有3D图像观察及输出、9种预设染料颜色标记显示及输出，可进行多幅图像合并显示并分析功能，具有以下数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出。 |
| 3 | 核酸提取仪 | 2台 | 一、技术参数： 1、可处理标本类型：抗凝外周血、脐血、新鲜/冻存组织、FFPE、培养细胞、细菌、病毒、植物组织、血凝块、羊水、绒毛、唾液、痰液等； 2、单次提取液体标本体积范围：1 µl～2000 µl； 3、每次提取样本数量 1~24 个灵活选择，避免试剂浪费； 4、完全预分装配套试剂，一条试剂提取一个标本； 5、样本处理时间：少于 45 分钟； 6、核酸提取方法：自动化磁珠法； 7、磁珠回收率：＞99 ％； 8、孔间差异：CV≤1%； 9、采用 PCB 高度集成控制模块进行三轴精确定位，调试方便，性能稳定； 10、多档可调振荡混合模式，确保有效处理不同类型标本； 11、具有控温模块，室温 ～ 98℃范围内精确控温； 12、可定时门控式紫外灭菌功能； 13、使用一次性试剂与耗材，有效防止交叉污染； 14、相临样本的试剂孔间距不少于 10 mm，防止溶液溅入； 15、实验程序一键操作，预储存程序不少于 100 个； 16、仪器显示屏显示核酸提取运行情况，无需打开提取仓门即可实时了解提取情况； 17、抽拉式提取试剂载架，有效防止试剂摆放不到位引起的实验问题。 |
| 4 | 水浴杂交仪 | 2台 | 1、采用不锈钢板及先进工艺生产制造，各项性能指标均符合国家标准要求，振荡平稳，夹具采用不锈钢弹簧万用夹具，使用方便； 2、电源：交流220V±10% 50Hz±2%； 3、温控范围 RT-100℃； 4、控温精度 ±1℃（LED数显控温）； 5、振荡托盘 ≥410×310(mm)； 6、振荡速度 启动~280转/分（回旋往复可选，速度数显）； 7、振荡幅度 20mm ； 8、定时范围 0-999分钟（数显）。 |
| 5 | 超低温冰箱 | 3台 | 一、技术参数： 1. 微电脑控制，控温精度0.1℃； 2. 有效容积：≥338L； 3. 显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能； 4. 设定温度在-40～-86℃范围调节，箱内温度均匀度误差小于6℃； 5. 多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、开门报警）； 两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）； 开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能防止误操作； 6. 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能； 7. 配备万向脚轮，灵活，可移动、可锁定； 8．一体式门锁手把设计，可单手开关门； 9．内门手把：一体双料压铸成型，使用方便； 10. 冷凝风机：高效节能冷凝风机两个，可根据环静温度实现智能开停，有效节能。环温高于20度时开启2个风机，环温高于12度低于20度时开启一个风机，环温低于12度时关闭所有风机； 11. 超静音运行，整机运行噪音低于50db； 12. 密封性能：内外门五层密封结构，采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，密封效果好，不易结霜； 13. 材料：机器箱壳采用电锌板；内胆采用δ0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板，加厚航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好； 14. 内门：两个，每个内门具有可靠密封条，单独密封。可独立分别存取物品，以减小箱内温度波动，并有效保证物品安全保存； 15. 双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠； 16. 双测试孔，方便实验使用和监控箱内温度； 17. 采用HC制冷系统，节能环保，需明确所使用制冷剂的名称及装入量，且可燃制冷剂灌注量符合国家安全标准,灌注量不能高于150g。 18. 门开报警：通过稳定可靠的门开关，在没有关门的时候及时提醒用户，确保样本安全； 19. 25℃环温时，降温速度≤6小时； 20. 自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门不用等待； 21. 标配USB接口：可以保存箱内温度十年以上数据，可以通过USB接口下载箱内设置、实时温度到电脑；标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电； 22. 认证证书：生产企业必须具有医疗器械生产许可证；产品必须具有医疗器械注册证。 |
| 6 | 高速冷冻离心机 | 1台 | 1、采用CPU控制系统，微控制器可更精确的控制转速、时间和相对离心力； 2、免维护变频电机，速度范围0~22000rpm，精确度 10rpm，防止超速运转； 3、采用强有力的无氟高效制冷系统，符合环保要求，温度控制范围在-20℃~+40℃,在禁止状态下也可以对转头预冷；温度精度控制 1℃； 4、离心转速与离心力步增调节为10rpm/10 g，时间控制：0-99分钟，精度 1秒； 5、不锈钢腔体，坚固构造，适于持续使用，充气弹簧，轻松开盖，自动化锁盖确保安全； 6、配有门盖保护、超速和电子式不平衡探测系统，可以对离心机过程实时监控，确保仪器安全运行； 7、转子采用超硬铝合金经特殊工艺制造，具有密封性能和无限次耐高温消毒功能； 8、10档升降（0档为自由停车），10个程序存储； 9、最高转速：22000r/min； 10、最大相对离心力：34700×g； 11、最大容量：4×100ml； 12、转速精度：±10r/min； 13、温度精度：±1℃； 14、温度范围：-20℃~+40℃； 15、定时范围：0~99min； 16、噪声：≤60dB(A)； 17、电机：变频电机、微机控制； 18、电源：AC220V 50Hz。 |
| 7 | 普通离心机 | 2台 | 1、采用微机控制，液晶/数码显示，充分满足实验室溶液分离的需求，适用于放射免疫、生物化学、血液制品的分离； 2、采用CPU控制系统，微控制器可更精确控制转速、时间和相对离心力，升降速度快； 3、变频电机，速度范围0~6000rpm，精确度±10rpm； 4、离心转速与离心力步增调节为10rpm/10×g，时间控制：0- 99分钟，精度±1秒/； 5、不锈钢腔体，坚固构造，适于持续使用，充气弹簧，轻松开盖，自动化锁盖确保安全； 6、配有门盖保护、超速和电子式不平衡探测系统，可以对离心机过程实时监控，确保仪器安全运行； 7、10档升降（0档为自由停车）速率控制，可以调整转速上升到最高转速或转速下降到零的时间； 8、最高转速：5500r/min； 9、转速精度：±10r/min； 10、最大相对离心力：5220×g； 11、最大容量：4×250ml； 12、电机：变频电机、微机控制； 13、最短加/减速时间：20/25s； 14、噪声：≤60dB(A)； 15、电源：AC220V&110V 50Hz。 |
| 8 | 水浴箱 | 1台 | 1、恒温水槽使用不锈钢板，耐高温、耐腐蚀； 2、温度范围：室温+5～ 99.9℃； 3、温度一致性：±0.5℃； 4、温度波动：±0.5℃； 5、温度显示：数显； 6、电源：220V 50HZ； 7、工作尺寸：≥420x180x180mm。 |
| 9 | 电泳仪 | 2台 | 1、电泳仪电源 1.1并联输出：2组； 1.2输出范围（显示分辨率）：0-600V(1V) 0-100mA(1mA) 60W； 1.3在工作状态中，可以实时微调； 1.4微电脑智能控制； 1.5连续可调； 1.6数字显示，同时显示电压、电流和定时时间； 1.7采用开关电源输出； 1.8具有存储记忆功能； 1.9具有过压、过流、过载、变载、空载等报警保护功能。 2、电泳槽 2.1凝胶板规格(L×W)：≤100×70mm； 2.2试样格：8、15齿，1.0、1.5mm厚； 2.3重量：约1Kg； 2.4缓冲液总容量：≤260ml； 2.5专用制胶器模具成型，制胶方便； 2.6透明上盖开孔式设计，便于散热，方便观察； 2.7凝胶托盘带有荧光标尺，便于观察； 2.8高柔韧性导线，开盖断电，确保安全； 2.9注塑成型，无渗漏； 2.10桥式设计，节省缓冲液； 2.11耐高温，不变形； 2.12限位功能，操作准确； 2.13可拆卸电极架及电极头，方便彻底清洗和维修； 2.14纯度≥99.95%的铂金电极丝，导电性能佳。 |
| 售后服务及其它要求： - 售后服务要求：⑴免费送货到需方指定的位置，并按要求安装，调试。一切费用由供货方负责；⑵使用人员的培训由供货方负责，达到使用人员能独立操作，熟悉操作的要求；⑶仪器使用后，在保修期内出现问题，供货方的工程师必须在接到报修后2小时内响应，24小时内到位；(4)定期回访和维护；(5)其余按投标人承诺进行。 - 本分标部分投标产品（染色体分散仪、凝胶成像分析系统）可选用进口产品，货物已按规定办妥进口产品采购审核手续；如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。 - 所提供的仪器交货时必须有代理商或厂家的供货证明(产品保证书)或授权书，原装进口的仪器必须有报关证明及食品药品监督管理局出具的检验报告。 - 供应商提供的仪器、设备必须符合国家的技术标准。进口设备提供中文说明书（英文版需附上中文翻译）。 - 6、质保期：自验收合格正常使用日起，提供免费质保期不少于12个月。 7、供货方仪器的配件必须在中国区内有配件中心，所需要更换的配件必须在24小时内到货，并负责安装。费用应该以最优惠的价格供应给使用方。 8、在货物到达采购单位后，中标人应在7天内派人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 9、交货期：自签订合同之日起国产设备30天或进口设备90天内全部货物交货并验收完毕。。 10、交货地点：采购人指定地点。 11、投标产品必须是整套全新的，符合国家有关质量标准，按国家有关产品“三包”规定，并符合《货物需求一览表》中要求的规格和技术性能配置，随机持有产品合格证书、保修卡。 12、投标价格包括所有费用（如：运输费、安装辅料、安装配件等）。需要使用到配套耗材的设备，必须对耗材进行报价。 13、付款方式：签订合同后15个工作日内由采购人预付30%给中标供应商，剩余货款由双方协商拟定。 |  |  |  |

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：地贫防控能力提升项目 项目编号：YLZC2020-G1-000747-GXKW 预算金额：人民币贰佰壹拾柒万元整（¥2170000.00） 其中：1分标：115万元；2分标：102万元 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按中标金额的0.6%由招标代理机构向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：无。 |
| 4 | 现场踏勘：自行组织 |
| 5 | 演示时间及地点：无 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误、有不合理要求的或者其他违法内容的，应当于投标截止时间10日前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面疑问；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 7 | 投标文件组成：投标文件正本1 份；副本5份 |
| 8 | 投标截止时间及地点：投标人应于2020年12月22日北京时间15时30分前将投标文件密封送交到广西玉林市玉州区人民东路东222号广西科文招标有限公司玉林分公司四楼开标室，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。 |
| 9 | 开标时间及地点：本次招标将于2020年12月22日北京时间15时30分在广西玉林市玉州区人民东路东222号广西科文招标有限公司玉林分公司四楼评标室开标，投标人须派法定代表人（或委托代理人）出席开标会议。 |
| 10 | 评标办法及标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内发布中标公告和发出中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、广西玉林市人民政府门户网站、玉林市妇幼保健院门户网站。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后25日内。 |
| 13 | 采购资金来源：财政资金。 |
| 14 | 付款方式：财政部门统一拔付 |
| 15 | 投标文件有效期：60天 |
| 16 | 履约保证金：履约保证金为中标金额的10%[依据《2020年广西优化营商环境实施方案》规定，中标人如为小型、微型企业的，履约保证金为中标金额的5%]，由中标人与采购人在签订合同前把履约保证金以保险、保函、转账等非现金形式交至采购人处。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标代理机构。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

▲联合体投标要求（注：本项目不接受联合体投标）：

⑴两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

⑵以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

⑶联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本采购代理机构。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

⑷投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

⑸联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审核、符合性审查的不同投标人参加同一分标投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有或生产厂商所拥有。

5.投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工或生产厂商正式员工）。

▲6.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲7.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料

3.1质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

3.2供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3招标代理机构和招标单位接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址与招标公告的联系方式相同。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标截止时间10日前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格文件、资信/商务文件、技术文件四部份组成，按照以下顺序，尽量装订成一册，密封递交。

1.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函必须由法定代表人或（委托代理人）签名并加盖单位公章。

2.资格文件：

▲实质性要求的资格材料：

（1）投标声明书 (格式见第六章)；

（2）投标人有效的营业执照副本内页复印件[要求清晰反映营业执照或者注册登记证书含本次采购服务的经营范围，未办理三证合一的营业执照，则须另外提供统一社会信用代码证复印件]（加盖单位公章）；

（3）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标截止时间前将这两个网站的查询结果截图打印出来放入投标文件中，并加盖单位公章）；

（4）投标截止之日前半年内供应商连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》，新成立不足三个月的供应商按实际情况提供；

（5）投标截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》，新成立不足三个月的供应商按实际情况提供；

（6）投标供应商2019年的年度财务报表复印件（可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料）；2020年新成立的企业按实际情况提供；

（7）须提供国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证复印件，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求提供有效的医疗器械经营备案凭证或许可证复印件；

（8）1分标的投标产品须提供医疗器械注册证（含附件或产品技术要求）复印件，2分标的投标产品（超低温冰箱、高速冷冻离心机、普通离心机）须提供医疗器械注册证（含附件或产品技术要求）复印件；

（9）投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书（如有）。

3.资信/商务文件：

▲实质性要求的资信/商务材料：

（1）法定代表人身份证复印件；

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（委托代理时必须提供）(格式见第六章)；

（3）《招标项目采购需求》中要求提供的材料；

（4）商务响应表（格式见第六章）。

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（5）类似案例成功的业绩（投标人或生产厂商同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）。

（6）投标人或生产厂商的信誉、荣誉证书。

（7）投标人或生产厂商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。

（8）投标人或生产厂商认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

（9）节能产品证明文件、环保产品证明文件。

（10）投标人情况介绍。

（11）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（12）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（13）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（14）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）。

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状。

（3）产品出厂标准、质量检测报告。

▲（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（加盖单位公章）。

（5）设备配置清单。

▲（6）技术响应表（加盖单位公章）。

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案。

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

（9）项目实施人员一览表。

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施。

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；

▲3. 投标人须就《招标项目采购需求》中某个分标的所有货物内容作完整唯一报价，也可对部分或所有分标的所有货物内容分别作完整唯一报价。有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致履约保证金被没收。但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5. 投标人有下列情形之一的，将向政府采购监督管理部门汇报，依法予以处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将投标文件装订成册成正本1份，副本5份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件作无效投标文件处理。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将投标文件正、副本（正本一份、副本五份）一并装入一个投标文件袋内加以密封 (投标人应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中)，在每一封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可）。

投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件、资信/商务文件或者技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2. 逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理，由此造成的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格性审查和符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，或者未在规定时间内购买招标文件的。

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的，或未按招标文件规定要求签署、盖章。

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

（5）项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件或不符合法律、法规要求或投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

- 4.投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- 5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

- （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- （2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其法定代表人（或委托代理人）参加开标会并签到，未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。参加截标会的投标人法定代表人或其法定代表人（或委托代理人）必须持有效资格、资信证明文件（法定代表人凭身份证或授权委托代理人持法人授权委托书原件及身份证）按时签到并接受身份验证，资格证件不齐全的，投标文件将被拒绝。投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家，应予废标。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5.公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中投标报价表内容与投标文件中投标函相应内容不一致的，以投标函报价为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，采购代理机构将按规定以书面形式向政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门审核后作相应处理。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、广西玉林市人民政府门户网站、玉林市妇幼保健院门户网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，报告给同级财政部门，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

- （3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

中标服务费

（1）领取中标通知书前，中标人应按中标金额的0.6%向广西科文招标有限公司一次性付清中标服务费。否则，招标机构将视之为违约，取消其中标决定。

- 第四章  评标办法及标准

本项目评标方法：综合评分法

一、评标原则

(一)评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、项目实施方案、售后服务、信誉业绩、政策功能等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

(四)按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

①对投标人认定为小型和微型企业且所投产品为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的中小企业声明函为准），投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；

②投标人为大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标的，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上（含30%）的（投标人须于《联合投标协议书》中明确约定小型、微型企业的协议合同金额及所占比例，该金额应与投标报价表所报金额对应一致），联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

③除上述情况外，评标报价=投标报价。

(五)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1．价格分……………………………………………………………………………………（满分30分）

价格分计算公式：

投标人最低有效评标报价金额（万元）

某投标人价格分　=  ———————————————————×30分

某投标人有效评标报价金额（万元）

2.技术分 …………………………………………………………………………（满分21分）

注：投标产品须提供投标产品技术参数证明文件（可以是投标产品生产厂家印制的产品技术参数说明书或含有技术参数的宣传彩页或第三方权威机构出具的检验报告复印件），且该证明文件须包含有产品技术指标，否则本项得0分。当投标响应技术指标与上述证明文件不一致时，以上述证明文件的指标为准。

资格审查、符合性审查均合格且满足上述要求的投标人，对第二章《招标项目采购需求》经评标委员会评定为负偏离的参数，每项扣3分；最多扣21分。无负偏离的，得满分21分。

3.项目实施方案分………………………………………………………………（满分24分）

一档：没有提供投标人履行合同能力的人员、设备并且也没有配套有送货人员、运输工具、项目实施人员且保证项目生产能力、实施的技术力量和人力资源安排等措施的，安装调试及培训方案或施工安装组织方案，及质量保证措施明显不适合本项目实际情况的，得0分。

二档：经评委综合评定投标人履行合同能力的人员、设备、实施方案简单，配套有送货人员、运输工具、项目实施人员且保证项目生产能力、实施的技术力量和人力资源安排等措施，安装调试及培训方案一般的，得8分。

三档：在满足二档的基础上，经评委综合评定投标人履行合同能力的人员、设备、实施方案较好，配套有送货人员、运输工具、项目实施人员且证项目实施的技术力量和人力资源安排等措施，安装调试及培训方案良好的，得16分。

四档：在满足三档的基础上，经评委综合评定投标人履行合同能力及人员、实施方案详实，配套有送货人员、运输工具、项目实施人员且保证项目实施的技术力量和人力资源安排等措施充足、非常完善，安装调试及及培训方案优秀的，同时验收过程方法便捷有效、切实可行的，得24分。

4．售后服务分……………………………………………………………………（满分18分）

方案的完善程度：①产品质保时间、②到达现场处理故障时间、③是否具备故障时的替代产品、④定期回访、⑤零配件优惠、⑥售后服务站、⑦培训技术人员、⑧附赠配件等等因素。

一档：没有提供售后服务方案，或售后服务方案明显不符合本项目实际情况的，得0分。

二档：售后服务方案一般, 基本满足招标文件要求，得6分；

三档：满足招标文件要求，上述因素有不少于3项优于采购要求，方案完善程度相对较好的，得12分；

四档：满足招标文件要求，上述因素有不少于5项优于采购要求，方案完善程度相对优秀的，得18分。

5．信誉业绩分……………………………………………………………………………（满分3分）

（1）投标人或投标产品生产厂家具有同类产品政府采购项目业绩（以合同或验收报告复印件为准）的，每个得1分，满分4分；

6． 政策功能分(节能、环保、区内产品等)……………………………………………（满分4分）

⑴节能产品分（满分1分）

投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。（满分1分）

⑵环保标志产品分（满分1分）

投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。（满分1分）

（3）投标产品80%以上为广西工业产品的得2分（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。

综合得分 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

二、 中标标准：

（一）评标委员会按照评标总得分由高到低顺序排列投标人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据采购需要确定中标候选供应商数量，并按总得分排名顺序推荐并排列中标候选供应商名单。排名第一的中标候选供应商可以确认为中标供应商，若排名第一的中标候选供应商放弃中标资格或由于不可抗力的原因不能按合同规定履约的，则排名第二、第三的中标候选供应商可以确认为中标供应商，以此类推。

- 合同格式

玉林市妇幼保健院    玉林市妇女儿童医院

采购合同

采购单位（甲方） 玉林市妇幼保健院                     合同编号

供 应 商（乙方）                                      项目名称

签  订  地  点                                        项目编号

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）人民币： （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附： 耗材报价 ，交货期：自签订合同之日起国产设备30天或进口设备90天内全部货物交货并验收完毕。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利等等，如有以上情况，所有责任由乙方负责，对甲方造成影响，甲方保留追责的权利。

2.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

5.如因乙方提供的设备不合格导致医疗纠纷及设备存在安全隐患和设计缺陷造成安全责任事故的，全部责任及损失由乙方负责（包括国家行政监督部门出具的行政处罚）。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：    乙方指定        。

3、乙方负责货物运输，并送到甲方指定的位置。

第五条　交付和验收

1、交货时间：                         ；地点： 玉林市妇幼保健院   。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后      日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 甲方指定  。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间；验收合格后壹年 。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、付款方式： 签订合同后15个工作日内由甲方预付30%给乙方，剩余货款由双方协商拟定 。

第九条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2、如在日后使用过程中发生故障及其他问题，乙方有义务协助甲方解决出现的故障及问题，并及时联系厂家售后到现场进行处理。乙方在接到甲方通知后（省内24小时、省外72小时）内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。质保期过后的维修费用，乙方应以最优惠的价格供应给甲方。

4、上述的货物免费保修期为 壹年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5、供货方在保修期内应每季度对仪器进行巡访，并对仪器进行维护和保养。如不能按时维护和保养的，需向甲方说明情况。如乙方没有履行维护和保养责任，甲方有权对乙方的质保金按 20% 进行扣除或根据情况延长质保期。

6、在质保期间，因甲方如果需要对仪器进行重新拆装搬迁，乙方应无偿的提供协助，以保证仪器的安全搬运。

第十一条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、甲方只提供放置货物的场地，货物在安装验收调试完毕前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰  滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十七条、合同生效及其它

1、合同组成包含合同书、廉洁供应承诺书、产品质量保证书、产品技术参数及配置清单，合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。（授权人必须提供授权证明及授权人的复印件，并加盖公章。），供应商证件、生产厂家证件、医疗器械生产许可证、医疗器械生产登记表、医疗器械注册证及附件等（盖上相应公司的公章）。

2、合同执行中涉及政府采购项目的，如采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条  本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方肆份，乙方贰份（可根据需要另增加）。本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章）玉林市妇幼保健院 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账号： |
| 统一社会代码： | 邮政编码： |

附件：廉洁供应药品（耗材、设备、试剂）承诺书

根据自治区卫计委关于开展治理医药购销商业贿赂和医疗服务中不正之风专项治理工作的要求，为进一步加强医德医风建设，减轻人民群众医药费用负担，杜绝药品、耗材、设备、试剂购销中的“回扣”和“提成”等不正之风，积极配合玉林市妇幼保健院做好医疗服务工作，维护本公司的信誉和形象，特作如下承诺：

一、药品、医疗设备、医用耗材、试剂生产和经营企业的营销行为，必须符合国家的相关法律、法规和规章制度，不得有违纪违规行为。

二、药品、医疗设备、医用耗材、试剂生产和经营企业要严把供应质量关，确保所供应的药品、医疗设备、医用耗材、试剂的质量合格，按采购合同要求供货。

三、药品、医疗设备、医用耗材、试剂生产和经营企业及其营销人员不得以回扣、提成等不正当手段进行促销；不得以任何借口向医务人员赠送现金、有价证券和其他物品或给予不正当利益。

四、医药耗材试剂销售人员，不得进入医院有关科室及诊疗场所向医生、药械人员、部门及领导推销产品；不向医院工作人员查询药品耗材的进、销、存量和使用情况；不以任何形式和方式统计处方。

五、药品、医疗设备、医用耗材、试剂供应方给医疗机构的捐赠，保证按照《中华人民共和国捐赠法》的有关规定执行。

六、必须积极配合医院对药品、医疗设备、医用耗材、试剂购销中有无商业贿赂的调查。

如有违反上述承诺，我们愿意接受停销、取消中标资格、记入不良行为数据库等处理，直至停止业务往来，以及执法执纪部门的其他处理。

公司名称（公章）：

联系电话：

经销企业法定代表：

经销企业承诺代表：

日期：

政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：             ）的约定，我单位对（项目名称          ）       政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：需携带两份《政府采购项目合同验收书》原件到广西科文招标有限公司玉林分公司。

- 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件包装封面及投标文件封面格式

1.投标文件的包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件、资格文件、资信/商务文件、技术文件

分  标 号：        分标

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

年  月  日

2.投标文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

分  标 号：        分标

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 二、投标文件格式

目录

1.报价文件

（1）投标函————————

（2）投标报价明细表————————

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明————————

2.资格文件：

▲实质性要求的资格材料：

（1）投标声明书 (格式见第六章)；

（2）投标人有效的营业执照副本内页复印件[要求清晰反映营业执照或者注册登记证书含本次采购服务的经营范围，未办理三证合一的营业执照，则须另外提供统一社会信用代码证复印件]（加盖单位公章）；

（3）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标截止时间前将这两个网站的查询结果截图打印出来放入投标文件中，并加盖单位公章）；

（4）投标截止之日前半年内供应商连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》，新成立不足三个月的供应商按实际情况提供；

（5）投标截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》，新成立不足三个月的供应商按实际情况提供；

（6）投标供应商 2019 年的年度财务报表复印件（可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料）；2020年新成立的企业按实际情况提供；

（7）须提供国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证复印件，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求提供有效的医疗器械经营备案凭证或许可证复印件；

（8）1分标的投标产品须提供医疗器械注册证（含附件或产品技术要求）复印件，2分标的投标产品（超低温冰箱、高速冷冻离心机、普通离心机）须提供医疗器械注册证（含附件或产品技术要求）复印件；

（9）投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书。（如有）

3.资信/商务文件：

▲实质性要求的资信/商务材料：

（1）法定代表人身份证复印件————————

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（委托代理时必须提供）———————

（3）招标项目采购需求中要求提供的材料————————

（4）商务响应表（格式见第六章）————————

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（5）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）————————

（6）投标人的信誉、荣誉证书————————

（7）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书————————

（8）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————

（9）节能产品证明文件、环保产品证明文件————————

（10）投标人情况介绍———————

（11）中小企业声明函———————

（12）监狱企业的证明文件———————

（13）残疾人福利性单位声明函———————

（14）投标人需要说明的其他文件和说明———————

…

4.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）———————

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状———————

（3）产品出厂标准、质量检测报告———————

▲（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（加盖单位公章）———————

（5）设备配置清单———————

▲（6）技术响应表（加盖单位公章）———————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案———————

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施———————

（9）项目实施人员一览表———————

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠———————

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施———————

（12）投标人需要说明的其他文件和说明———————

…

5.其他文书、文件————————

报价文件

1.投标函格式：

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方                         项目招标文件，项目编号                 ，正式授权下述签字人    （姓名和职务）代表投标人       （投标单位名称）             ，提交投标文件正本一份，副本五份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

⑴按招标文件的招标项目采购需求和投标报价表，投标总报价为（大写）          （小写：   ）；

交货期：       。

1分标：投标报价为（大写）          （小写：   ）；交货期：       。

2分标：投标报价为（大写）          （小写：   ）；交货期：       。

⑵已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

⑶我们已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

⑷我们根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

⑸本投标有效期为：自开标日起 ______天内。如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，视同放弃中标，如果提交了履约保证金可被贵方全部没收。

⑹我们同意提供按照贵方可能要求的与本投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖公章：

日期：

注：未按照本投标函要求填报的投标函将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

2.投标报价明细表格式：

投标报价明细表

分标

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 投标总价：（大写）人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（或委托代理人）签名：

投标人公章：

日  期：

3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

资格文件格式

（1）投标声明书格式：

投标声明书

致：　　　　　　 （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我　　　　　　　（姓名）系　　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的　　　　　　　　项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                            ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。（如投标产品有货物时，请填写）

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：（如投标产品有货物时，请填写）

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

（2）投标人有效的营业执照副本内页复印件[要求清晰反映营业执照或者注册登记证书含本次采购服务的经营范围，未办理三证合一的营业执照，则须另外提供统一社会信用代码证复印件]（加盖单位公章）；

（3）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标截止时间前将这两个网站的查询结果截图打印出来放入投标文件中，并加盖单位公章）；

（4）投标截止之日前半年内供应商连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》，新成立不足三个月的供应商按实际情况提供；

（5）投标截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》，新成立不足三个月的供应商按实际情况提供；

（6）投标供应商 2019 年的年度财务报表复印件（可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料）；2020年新成立的企业按实际情况提供；

（7）须提供国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证复印件，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求提供有效的医疗器械经营备案凭证或许可证复印件；

（8）1分标的投标产品须提供医疗器械注册证（含附件或产品技术要求）复印件，2分标的投标产品（超低温冰箱、高速冷冻离心机、普通离心机）须提供医疗器械注册证（含附件或产品技术要求）复印件；

（9）投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书（如有）。

资信/商务文件

1.法定代表人身份证复印件；

2.法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件格式（委托代理时必须提供）：

法定代表人授权委托书

致：              （招标采购单位名称） ：

我          （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）         （职务）以我方的名义参加             项目        分标的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

被授权人身份证复印：

投标人公章：

年    月    日

3.《招标项目采购需求》中要求提供的材料

4.商务响应表格式：

____分标

| 序号 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：须对《招标项目采购需求》中的《售后服务及其它要求》一一作出相应

法定代表人（或委托代理人）签字：

投标人公章：

年    月    日

5.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

| 采购单位名称 | 设备（服务）或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同/验收报告 | 用户评价 |  |

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

法定代表人（或委托代理人）签字：

投标人公章：

年    月  日

6.投标人或生产厂商的信誉、荣誉证书

7.投标人或生产厂商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书

8.投标人或生产厂商认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

9.节能产品证明文件、环保产品证明文件

10.投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

11.中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

12.监狱企业的证明文件（格式自拟）：

13.残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

14. 广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明,根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定,本公司在本次投标/投标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品,详情如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

15.主要设备材料的原厂商对本项目的授权书格式：

原厂商授权及售后服务承诺书

致：                        （招标采购单位名称）：

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设

在                            。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（项目编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于     年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人（或委托代理人）签字：

单位公章：                                       年    月    日

16.投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应等方面的情况（格式自拟）

17.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人（或委托代理人）签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）。

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状。

（3）产品出厂标准、质量检测报告。

▲（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（加盖单位公章）。

（5）设备配置清单。设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（或委托代理人）签名：

投标人公章：                          日  期：

- ▲6.技术响应表格式：

____分标

| - 招标文件要求 |  |  | - 投标文件响应 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 货物名称 | - 要求 | - 性能及指标 |  |

- 1、投标技术规格由投标人对照招标文件的技术参数及性能等要求逐一进行详细填写。

- 2、此表投标技术规格与产品检验报告证书的技术指标不符的，以产品检验报告证书的技术指标为准。

- 3、投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” 。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（或委托代理人）签名：

投标人公章：                          日 期：

7投标人建议的安装、调试、验收方法或方案。

8技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

9.项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人（或委托代理人）签名：

投标人公章：                         日  期：

10.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人（或委托代理人）签名：

投标人公章：                        日 期：

11.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

12.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）