成都市第四人民医院经颅磁刺激仪等医疗设备采购项目

招标编号：510101202100434

- 招 标 文 件

- 采  购  人：成都市第四人民医院

- 采购代理机构：四川五洲招标代理有限公司

- 2021年5月

###### 目    录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	4

第三章  投标文件格式	24

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	46

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	47

第六章  本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款	49

第七章  评标办法	67

第八章  政府采购合同（草案）	87

# 第一章  投标邀请

- 四川五洲招标代理有限公司受成都市第四人民医院委托，拟对“成都市第四人民医院经颅磁刺激仪等医疗设备采购项目”进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

- 一、招标编号：510101202100434

- 二、招标项目：成都市第四人民医院经颅磁刺激仪等医疗设备采购项目

- 三、资金来源：财政性资金，已落实。

- 四、招标项目简介：本项目共7个包，采购内容：经颅磁刺激仪等（具体详见第六章“本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款”）

- 五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

- 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

- 1.1具有独立承担民事责任的能力；

- 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.根据采购项目提出的特殊条件：

- 2.1.投标人为生产厂家应具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）

- 2.2.投标产品需具有有效的医疗器械产品注册证和注册登记表或国家新颁发的有效注册证。（仅限医疗器械适用）

2.3.本项目不接受联合体投标。

- 招标文件获取时间期限、地点、方式及售价：

- 招标文件获取时间期限：自2021年5月24日到2021年5月28日，每天9:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.发售方式及地址：凡有意参加本项目者，在本项目招标文件获取时间期限内，请登录网址：http://www.scwzzbdl.com进行注册后报名，网上注册及报名咨询联系电话：028-85446608/028-85445511 转8858）。注册成功后进入项目招标公告点击报名，具体流程详见“报名操作指南”。报名成功即可在该网站下载项目的招标文件。

3.本项目不收取招标文件技术服务费（报名资格不能转让）。

- 七、投标截止时间和开标时间：2021年6月16日10时30分（北京时间）。

- 投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

- 八、开标地点：成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房（成都市三环路川藏立交西内侧）四川五洲招标代理有限公司开标厅。

- 九、本投标邀请在“四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）”上以公告形式发布。

- 十、联系方式：

- 采购人：成都市第四人民医院

- 地  址：成都市金牛区营门口互利西一巷8号

- 联系人：邱老师

- 联系电话：028-87702359

- 采购代理机构：四川五洲招标代理有限公司

- 地    址：成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房

- 联 系 人：李先生、杨女士

- 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8868、8825、8823

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| - 序号 | - 条款名称 | - 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 采购人 | - 成都市第四人民医院 |
| - 2 | - 招标代理机构 | - 四川五洲招标代理有限公司 |
| - 3 | - 采购项目名称 | - 成都市第四人民医院经颅磁刺激仪等医疗设备采购项目 |
| - 4 | - 采购文件编号 | - 510101202100434 |
| - 5 | - 招标文件编制 | - 由成都市第四人民医院和四川五洲招标代理有限公司共同编制 |
| - 6 | - 资金来源 | - 财政性资金，已落实。 |
| - 7 | - 采购项目预算 - （实质性要求） | - 本项目采购预算为：1326.9万元； - 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | - 最高限价 - （实质性要求） | - 本项目最高限价为：1242.8万元； - 具体各包最高限价：第1包：552万元、第2包：198万元、第3包：92万元、第4包：70万元、第5包：66万元、第6包：130万元、第7包：134.8万元。 - 超过最高限价的报价为无效投标。 |
| - 8 | - 低于成本价不正当 - 竞争预防措施 - （实质性要求） | - 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 - 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 - 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| - 9 | - 采购方式 | - 公开招标 |
| - 10 | - 评标方法 | - 综合评分法 |
| - 11 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 （实质性要求） | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小企业声明函》原件。若为监狱企业应当提供《监狱企业证明》。若为残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 3.本项目采购内容对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 注：供应商提供的货物制造商在中华人民共和国境内依法设立，符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为小微企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外适用。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。按照财库[2014]68号文的规定监狱企业视同为小微企业。 按照财库〔2017〕141号文的规定残疾人福利性单位视同为小微企业。 |
| - 12 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在“四川政府采购网”上采购结果公告栏中予以公告。 |
| - 13 | - 考察现场、标前答疑会 | - 招标采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
| - 14 | - 投标人对招标文件提出质疑的时间 | - 严格按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定执行。 |
| - 15 | - 构成招标文件的其他文件 | - 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| - 16 | - 投标有效期 | - 递交投标文件截止之日起90天。 |
| - 17 | - 投标保证金 | 为响应四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知（川财采〔2020〕28号），本项目不交纳投标保证金。 |
| - 18 | 履约保证金 | 本项目履约保证金为：合同金额的5%。 |
| - 19 | 招标文件、开评标工作咨询咨询 | 联 系 人：李先生 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8868 |
| - 20 | 中标通知书领取 | 中标公告在“四川政府采购网”上公告后，中标人凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到采购代理机构处领取中标通知书。 联系人：徐女士。 联系电话：028-85045522-8858 地址：四川五洲招标代理有限公司（成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房）。 |
| - 21 | 供应商询问、质疑 | 供应商询问、质疑由四川五洲招标代理有限公司负责答复。 联 系 人：李先生 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8868 传真：028-85431100 |
| - 22 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：成都市财政局；联系电话：028-61882648。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》等的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| - 23 | 政府采购合同公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在“四川政府采购网”公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同副本将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| - 24 | - 备选投标方案和报价 | - 本次采购不接受备选投标方案和多个报价。 |
| - 25 | - 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | - 一、节能、环保产品政府采购政策： - 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，对符合上述要求的产品实施政府优先采购或强制采购。 - 若本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，投标人应按上述要求提供产品认证证书复印件或所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标无效。（实质性要求） - 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 - 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 - 二、无线局域网产品政府采购政策： - 若本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| - 26 | - 政府采购信用融资 | - 本项目可开展政府采购信用融资。 1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。 申请政采贷具体相关流程请查看http://202.61.88.41:9009/static/login/login.html。 2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部 关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知（成财采〔2019〕17号），成都市范围内政府采购项目中标（成交）供应商为中小微企业的，可依据政府采购合同申请政府采购信用融资。 申请蓉采贷具体相关流程请查看http://cdcz.chengdu.gov.cn/zfcg/gpLoan。 |
| - 27 | - 招标代理服务费 | 本项目代理服务费第1包：不超过50528元；第2包：不超过20624元；第3包：不超过11040元；第4包：不超过8400元；第5包：不超过7920元；第6包：不超过14640元；第7包：不超过15062.4元。具体收费金额以各包件中标金额*（按差额定率累进法计算，100万以下收费1.5%，100万-500万收费1.1%，500万—1000万首付0.8%）*0.8收取。单项采购项目代理服务费用不足6000元的，按6000元收取。由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标代理服务费。 收款单位：四川五洲招标代理有限公司 银行帐号：320 220 102 200 057 000 16 - 开户银行：成都银行金府路支行 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

- 1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2. 有关定义

- 2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市第四人民医院。

- 2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川五洲招标代理有限公司。

- 2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

- 2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

- 3.1合格的投标人应具备以下条件：

- （1）本招标文件规定的供应商资格条件；

- （2）向采购代理机构购买了招标文件并登记备案；

- （3）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

- （4）不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

- （5）供应商在参加政府采购活动前，未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）。

- （6）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（ www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

- （7）本项目参加政府采购活动的供应商在前三年内不得具有行贿犯罪记录。本项目参加政府采购活动的供应商及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内不得具有行贿犯罪记录证明材料（在响应文件中进行承诺，如果虚假承诺，作无效投标（响应）、中标（成交）处理）

（8）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其报价无效：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（项目管理成员系指投标文件里供应商提供的法定代表人、被授权人及在投标文件里明确为本项目实施服务的具体人员）；

- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- （五）不同投标人的投标文件相互混装；

- （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 4. 投标费用（实质性要求）

- 投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：详见第六章。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能选择其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

- 6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；

- （二）投标人须知；

- （三）投标文件格式；

- （四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

- （五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

- （六）本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款；

- （七）评标办法；

- （八）政府采购合同（草案）。

- 6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 7. 招标文件的澄清和修改

- 7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

- 7.2招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

- 7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

- 8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言

- 9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文（实质性要求）。投标文件中如附有外文资料，应对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

- 除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

###### 11. 投标货币（实质性要求）

- 本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### 13. 知识产权（实质性要求）

- 13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

- 13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

- 投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

- （1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。（实质性要求）

- （2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。（实质性要求）

- 14.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

- （1）投标产品的品牌、型号、配置；

- （2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说

- 明书、采购人手册等材料予以佐证）；

- （3）技术方案、项目实施方案；

- （4）投标产品技术配置参数表；

- （5）产品彩页资料或技术资料；

- （6）产品工作环境条件；

- （7）产品验收标准和验收方法；

- （8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；

- （9）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

- 14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料（详见第五章）；

（3）投标承诺函；

（4）商务应答表；

（5）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项

目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）（实质性要求）；

（6）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（7）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

### 14.4售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

- 14.5其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金（实质性要求，如适用）

- 16.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

- 16.2投标保证金交款方式：详见投标人须知附表。

- 16.3未按招标文件要求、未在规定时间前交纳规定数额投标保证金的，投标文件将被拒绝。

- 16.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并递交至采购代理机构，五个工作日内全额退还。（①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还的除外；②投标人因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）

- 16.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人交纳的投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）无正当理由中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 17．投标有效期（实质性要求）

- 17.1投标有效期见投标人须知前附表。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

- 17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

- 17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的印制和签署

- 18.1 投标人应当准备投标文件正本1份、副本2份和电子文档（U盘或光盘）1份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（1份）。投标文件电子档制作参考：将已按照招标文件要求完成制作、盖章、签署、逐页编码后的投标文件正本，从封面开始逐页扫描后形成的PDF完整版本。

- 投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

- 18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

- 18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

- 18.4投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

- 18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作签署、盖章和内容应完整。（实质性要求）

- 18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。（生产厂家的白皮书、宣传资料、彩页资料等除外）

### 19. 投标文件的密封和标注

- 19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称。

19.2 投标文件包括正本、副本和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应当密封，其中，“开标一览表”单独密封。密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称。

### 20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收。

20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号应当与投标供应商名称和招标文件的文号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的编号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

22.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.5 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

22.6 开标时属于下列情况之一的，将作为无效投标处理:

（1）除本招标文件规定的情形以外，单独提交的“开标一览表”未按要求签字、盖章；

（2）没有提供单独递交用于开标的“开标一览表”的。

### 23. 开标程序

- 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始，开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

- （2）宣布会场纪律和有关注意事项。

- （3）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

- （4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。开标过程中未提出疑义或回避申请，事后提出的质疑将不予受理。

（6）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清。评标结果投标人在“四川政府采购网”上查询。

（7）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 24. 开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 25. 评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在“四川政府采购网”上采购结果公告栏中予以公告。

### 26. 中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.4中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到采购代理机构处领取中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

### 27. 签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.3中标人拒绝或因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推。也可以重新开展政府采购活动。

27.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一份）送采购代理机构财务科室。签订的合同编号按照本项目中标通知书上的编号执行。

27.5中标人在合同履行验收后三个工作日内，将采购人出具的验收书（一份）送采购代理机构财务科室。

### 28. 合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 30. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 31. 履约保证金（实质性要求）

31.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

31.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

### 32.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 33.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过“四川政府采购网”报同级财政部门备案。

### 34. 履行合同

34.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

34.3政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》包装需求标准执行。

### 35. 验收

35.1本项目采购人将严格按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)等政府采购相关法律法规执行，参考《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。验收标准和方法：在货物抵达医院后7日内到达现场组织进行安装、调试，达到正式运行要求，保证医院能正常使用。验收标准以招标文件、投标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。

35.2 验收结果合格的，中标人凭“验收结果”办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

## 七、投标纪律要求

### 36. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料、承诺谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照招标（采购）文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（12）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、质疑和投诉

37．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的规定办理。本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 九、其他

- 38. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

- 39. 本项目除招标文件明确规定可以采购进口产品的货物外，不允许采购进口产品，否则作无效处理。

# 40.（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章 投标文件格式

- 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

- 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。（如果投标人投标文件中已经去掉备注而无其他解释性说明，则视为完全理解并同意备注中的要求）

- 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

#### 一、投 标 函

- 四川五洲招标代理有限公司：

- 我方全面研究了 “      ”项目【招标编号：      包号：      】招标文件；决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权         （姓名、职务）代表我方                   （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，投标总价为人民币            （大写：       ）。

- 2、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

- 3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件等，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

- 4、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本2份，电子文档一份（U盘或光盘），用于开标唱标的“开标一览表”1份，投标有效期为递交投标文件截止之日起90天。

- 5、我方完全理解采购人不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

- 6、我方同意本招标文件依据《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

7、如果我方中标，我方保证按照招标文件的规定向贵方交纳中标服务费。

- 8、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

- 投标人名称（单位公章）：

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 联系电话：

- 传    真：

- 通讯地址：

- 邮政编码：

- 日    期：

#### 二、承诺函

- 致：四川五洲招标代理有限公司

- 我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （6）法律、行政法规规定的其他条件；

- （7）根据采购项目提出的特殊条件。

- 二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。我方未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目投标的供应商。

- 四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 五、我司未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

- 六、如果有《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

- 七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 八、我司完全同意招标文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由本单位全权负责。

- 九、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制 性规定的，我方承诺符合其要求。

- 本单位对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：

#### 三、法定代表人授权书

- 四川五洲招标代理有限公司：

- 本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “           ”项目（招标编号：                 包号：       ）；投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

- 特此声明。

- 法定代表人签字或盖法定代表人名章：

- 授权代表人（签字）：

- 投标人名称：         （盖单位公章）

- 日    期：

- 注：（1）法定代表人不参与投标而委托代理人投标适用。

- （2）附法定代表人、授权代表身份证复印件加盖投标人公章。

#### 四、法定代表人身份证明

- 投标人名称：

- 单位性质：

- 地址：

- 成立时间： 	 年 	月 	日

- 经营期限：

- 姓名： 	系 		（投标人名称） 的法定代表人（职务： 	 电话： 		）。

- 特此证明。

- 附：法定代表人身份证复印件

- 投标人： 	 （盖单位公章）

- 法定代表人签字或者加盖法定代表人名章：	。

- 年      月     日

- 注：：法定代表人投标而非委托代理人投标适用。

#### 五、开标一览表

项目名称：                                      招标编号：                     包号：

| 序号 | 采购内容 | 制造商家及规格型号 | 数量 （台/套） | 投标单价 （万元） | 投标总价 （万元） | 交货时间 （完工期） | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

- 2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

- 3.“开标一览表”以包为单位填写。

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

#### 六、分项报价明细表

- 项目名称：                         招标编号：            包号：

| - 序号 | - 产品名称 | - 规格型号 | - 品牌 | - 单位 | - 数量 | - 单价 | - 金额 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 分项报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1、投标人按“分项报价明细表”的格式报出投标总价的组成部分（即每个包件包含的不同产品的整体单价）的报价。招标文件第六章中具体设备有配置清单的同时分项报出配置清单的每项配置单价。（如未体现配置细节单价视为完全满足招标文件要求并在报价中已经包含了招标文件要求的全部配置）

- 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

- 投标人名称 （盖单位公章）：

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：

#### 七、商务应答表

- 项目名称：                         招标编号：            包号：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：1.投标人把招标文件第六章中第三部分：总体商务、服务要求及履约主要条款逐条列出。

- 2.投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

- 投标人名称：      （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期:

###### 八、投标人基本情况表

项目名称：                         招标编号：            包号：

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  | - 电话 |  |  |  |
|  | - 传真 |  |  | - 网址 |  |  |  |
| - 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法定代表人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  |  | - 电话 |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  |  | - 电话 |  |
| - 成立时间 |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期:

###### 九、投标产品类似项目业绩一览表

项目名称：                         招标编号：            包号：

| - 年份 | - 采购人名称 | - 项目名称 | - 合同金额 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：以上业绩需提供有关书面证明材料，否则将不予认定。

- 投标人名称：         （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期:

#### 十、投标产品技术配置参数表

项目名称：                         招标编号：            包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术配置参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人必须把招标文件第六章中第二部分项目技术指标要求的全部技术配置参数逐条列入此表。

2.投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

#### 十一、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：                         招标编号：            包号：

| - 类别 | - 职务 | - 姓名 | - 职称 | - 常住地 | - 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 证书名称 | - 级别 | - 证号 | - 专业 |
| - 管 - 理 - 人 - 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 技 - 术 - 人 - 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 售后 - 服务 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：

#### 十二、中小企业声明函

#### 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

#### （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

#### 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

#### 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

#### 企业名称（盖章）：

#### 日 期：

#### 注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 十三、残疾人福利性单位声明函

#### 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

注：非残疾人福利性单位不用提供以上声明函。

#### 十四、本项目参加政府采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录的承诺

- 致：四川五洲招标代理有限公司

### 依据《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会〔2016〕5号）的规定，本单位承诺在参加本项目政府采购活动前三年中本单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

- 本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

且同时承诺如本单位中标，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理。

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：

十五、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：四川五洲招标代理有限公司

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现承诺本单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

说明：其中重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

#### 十六、知识产权声明函

致：四川五洲招标代理有限公司

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现承诺声明：

1.本单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。

2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.本单位声明如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，本单位提供使用自有知识成果的相关资料并为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，本单位提供开发接口和开发手册等技术文档给采购人，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4.如采用本单位所不拥有的知识产权，本单位承诺在本项目投标报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

本公司对上述承诺声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

#### 十七、关于投标人控股关系声明函

四川五洲招标代理有限公司

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现声明：

除本公司外，本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商均未参加本项目同一合同项下的政府采购活动。与本单位存在直接控股、管理关系的其他供应商均未参加本项目同一合同项下的政府采购活动（仅参加资格预审例外）。

本公司对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受相关处罚并追究法律责任。

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：供应商应该列明其存在直接控股、管理关系的相关供应商名单作为附件。

#### 十八、项目实施及售后服务方案

- 项目名称：                         招标编号：            包号：

- （格式自拟）

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：

#### 十九、制造商家授权书（参考）

- __________________（采购代理机构名称）：

- （制造商家名称）是在      （国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

- （被授权公司名称）是在         （国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

- （制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加“                   ” 项目（招标编号：                 ）的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

- 授权单位名称：       （盖单位公章）

- 授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

- 被授权单位名称：     （盖单位公章）

- 被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

- 授权日期：

- 附：授权销售产品清单(格式自拟)

- 注：投标人也可提供制造商家或合法代理商自有的授权格式文件，但授权书中应有授权单位法定代表人（或授权代表）的签字或盖单位的印章。

#### 二十、其他材料（格式自拟）

项目名称：                         招标编号：            包号：

（格式自拟）

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

- 第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

###### 投标人资格、资质性及其他类似效力要求

- （一）投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

      - 具有独立承担民事责任的能力；

      - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

      - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

      - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

      - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

      - 法律、行政法规规定的其他条件。

（二） 根据采购项目提出的特殊条件：

- 2.1.投标人为生产厂家应具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）

2.2.本项目不接受联合体投标。

- （三）其他类似效力要求：投标供应商法定代表人授权参加本次投标活动的合法代表（非独立法人机构提供具有独立承担民事责任的能力的负责人授权参加本次投标活动的合法代表）。

- 二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

1.投标产品需具有有效的医疗器械产品注册证和注册登记表或国家新颁发的有效注册证复印件。（仅限医疗器械适用）

注：

1、重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。本项目确定供应商经营活动中重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：5万元。

2供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

- 投标人应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料

- （一）投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

- 1.具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：

- （1）独立法人机构提供下述证明材料：

- 营业执照副本复印件（注：①在有效期内；②具有独立法人资格；）或工商部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。

（2）其他组织或自然人提供具有承担民事责任的能力的证明材料复印件；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：

- （1）具有健全的财务会计制度（2019或2020年度财务状况（投标人可根据自身实际情况任选其一提供以下证明材料））：

- ①投标人内部出具（至少包含资产负债表）或第三方机构出具的财务状况报告（复印件）；

- ②也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）。

- ③供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

- （2）具有良好的商业信誉可提供承诺书原件【格式可自拟】。

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

（1）投标人自行提供或提供承诺函原件。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）缴纳税收证明材料（投标人可提供以下证明材料）：

①税务登记证副本复印件（注：在有效期内）或工商部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。

②投标人提供2021年1月1号以后任意一月的缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明（注：原件或复印件或扫描件）或承诺书原件【格式可自拟】（注：承诺若不属实，将视为虚假响应，并按政府采购相关规定予以惩罚）。

（2）缴纳社会保障资金（投标人可提供以下证明材料）：

①投标人提供2021年1月1号以后任意一月社保缴纳的证明材料（注：1.缴纳的银行电子回单或以社保部门出具的为准（注：原件或复印件或扫描件）或承诺书【格式可自拟】（注：原件）。（注：承诺若不属实，将视为虚假响应，并按政府采购相关规定予以惩罚）。

- 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材料：

（1）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。

（二）根据采购项目提出的特殊条件：

- 1.投标人为生产厂家应具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）复印件。

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；

2.代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②由投标人法定代表人签署所有投标文件并参加投标的，则可不提供）。

3.法人授权书原件（注：①非法定代表人签署所有投标文件并参加投标的适用；②非独立法人机构提供相应的有授权资格的负责人授权书原件；③其签字或加盖法定代表人私人印章须与其相对应的身份证明文件[身份证复印件或护照复印件（外籍人士适用）]上姓名一致。）

## 二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

- 1.投标产品需具有有效的医疗器械产品注册证和注册登记表或国家新颁发的有效注册证复印件（仅限医疗器械适用）

说明：1、本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

# 第六章 本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款

第一部分：项目清单

| 包号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经颅磁刺激仪 | 12 | 552 | 不允许进口产品参与竞争 |
| 2 | 认知功能障碍治疗系统 | 3 | 198 |  |
| 3 | 经颅直流电刺激仪 | 2 | 92 |  |
| 4 | 体外反搏治疗仪 | 2 | 70 |  |
| 5 | 失眠认知行为疗法管理系统 | 1 | 66 |  |
| 6 | 虚拟现实酒瘾评估康复系统 | 1 | 65 |  |
|  | 虚拟现实毒瘾评估康复系统 | 1 | 65 |  |
| 7 | 空气波压力治疗仪 | 3 | 10.5 |  |
|  | 空气负离子治疗仪 | 30 | 75 |  |
|  | 体外排痰仪 | 3 | 13.5 |  |
|  | 体外膈肌起搏器 | 2 | 6 |  |
|  | 吞咽神经肌肉电刺激仪 | 1 | 3 |  |
|  | 康复治疗器材 | 1 | 3.5 |  |
|  | 医学技能训练模型 | 1 | 9.3 |  |
|  | 踝肱指数测定仪 | 1 | 12 |  |
|  | 微电流刺激仪 | 2 | 2 |  |

本项目核心产品为：经颅磁刺激仪、认知功能障碍治疗系统、经颅直流电刺激仪、体外反搏治疗仪、失眠认知行为疗法管理系统、虚拟现实毒瘾评估康复系统、踝肱指数测定仪。

第二部分：项目技术指标：

包号：第1包

设备名称：经颅磁刺激仪

★1.刺激人体中枢神经和外周神经,用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗，（以《医疗器械注册证》中产品适用范围为准，提供复印件加盖鲜章）

2.刺激频率：0-100Hz可调;

★3.冷却系统为液态内循环冷却系统（提供该设备的《医疗器械注册证》中应有相关说明或应提供国家医疗器械检测中心出具的《检测报告》复印件加盖鲜章）

4.刺激线圈：能实现双面双向刺激（需出具刺激线圈图样，不接受线圈背部加装冷却系统）；刺激强度1.5-6Tesla连续可调；

5.刺激线圈无散热孔无风扇，防尘防水，防止头发不被吸入，保护患者安全，可选配：成人八字形线圈、成人圆形线圈、儿童八字形线圈、儿童圆形线圈、动物线圈拍；

★6.最大刺激强度≥6Tesla（若最大刺激强度表述为双向波单边磁刺激强度，则应≥4Tesla）；磁感应强度最大变化率：40KT-80KT；脉冲上升时间：50μs±10μs；

7.输出脉冲宽度：340μs±20μs（若脉冲宽度表述为双向波单边输出脉冲宽度，则应≥260μs）

8.人机交互系统采用便携PC机控制操作，中文界面，非触摸屏，能实现机器开机自检、故障报警与自锁等功能。电脑操作管理方式，能实现硬盘储存、USB储存；专家方案、病历管理、以及病历打印输出；刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护。

9.一体式可推移整机结构,静音脚轮设计；可固定线圈支架；具备触发输入输出通用接口；

10.单脉冲、重复脉冲、BURST、PATTERNED刺激的多种刺激模式自由调整。MEP检测，以及MEP图形、数字显示与输出；通道数≥两通道；采样率≥100KHz。

11.开放式的技术平台，可与国内外的主流肌电诱发电位仪、脑电图等设备兼容。

12.配置：经颅磁刺激器主机（内置惰性液态内循环冷却系统）：1台；刺激线圈：1套（圆形或八字形）；磁场刺激仪操作软件：1套；线圈支架：1套；定位帽：5套；MEP模块：1套

13.设备生产厂家具有ISO13485、ISO9001质量体系认证。

14.具备信息系统接口，负责和医院指定信息系统连接。

15.非生产厂家投标需提供生产厂家的售后服务承诺函原件。

包号：第2包

设备名称：认知功能障碍治疗系统

1.适用范围：适用于轻度认知障碍的辅助治疗。（提供医疗器械注册证复印件）

2.认知功能障碍治疗系统由服务器端、管理端和客户端三部分组成。系统界面兼容≥21.5英寸及以上触屏显示器，分辨率≥1920×1080全屏高清显示。

3.服务器具有大型数据库存储功能，能存储和管理上百万条以上的治疗数据，治疗数据能部分或全部导出；

4.病员信息管理系统软件，可根据姓名、住院号、治疗编号等变量精确或模糊查询；可自动生成单个或多位患者的治疗报告，并打印；

5.数据安全防护：内置加密、安全和数据保护选项；

6.认知功能障碍治疗软件包含训练和评估等内容，评估具备临床量表评估和标准范式评估（附评估界面截图）功能。评估之后系统能够根据评估结果自动为用户推荐个性化的训练方案；

★7.具备日常生活等多种情景化的训练方案。包含衣柜整理、厨房烹饪、超市购物等生活情景训练；

8.双屏幕形式的立体化评估，以多个认知量表和多个范式评估组合形成对于用户认知功能的解析，辅助精确评估用户的认知功能缺陷；（需提供产品图片或评估界面截图）

★9.可≥10人同时进行认知训练。包含感知觉运动、注意力、记忆力、执行功能、言语功能、社会认知训练模块（附检测报告）。包括飞机起航、衣柜整理、白兔回家、最强大脑、火车进站、打地鼠、厨房烹饪、狙击高手、营救猫星人、潘多拉星球、疯狂猜图、人物翻牌、声音魔盒、小小演奏家、任务卡片、语言教练、情绪识别、超声购物训练等子模块。训练方案包含20-60个难度等级，≥2000项训练任务；（需提供软件截图等相关证明材料复印件加盖鲜章）

10.采用循序渐进的训练模式，从易到难进行系统治疗，并实时调节治疗难度和治疗参数；治疗过程中，所有训练项目都可以自动反馈，帮助用户了解自身的错误情况，及时纠正错误的训练方式；个性化治疗，系统根据用户治疗的完成情况，自动分析用户需要进行的下一步治疗的难度与参数；

11.全触屏操作，每个训练都有自动演示功能，无需指导，全程治疗根据治疗方案自动进行，无需人为干预，根据不同的疾病在认知不同功能的损伤程度，给予标准的方案式治疗；

12.采用人机互动模式，具备多媒体、动画、语音识别和触屏技术。

★13.电子化临床量表评估（包括但不限于）：简易智能精神状态量表（MMSE）、蒙特利尔认知评估量表（MOCA）、简易智力检测量表（AMTS）、阿尔兹海默病评定量表（ADAS）、常识-记忆-注意测验量表（IMCT）、认知能力筛查量表（CASI）；标准范式评估（包括但不限于）：画钟测验（CDT）、数字广度测验（DST）、符号转换测验（SDMT）、Stroop 色词测验（CWT）、Boston 命名（BNT）、连线测验（TMT）、伦敦塔测验（TOL）；（附评估界面截图或彩页）

14.配备服务器1台（Windows服务器系统、≥8GB内存、≥500GB硬盘）；管理端1台（Win7或更高版本的Windows操作系统、有线千兆或无线千兆网卡、≥4GB内存、≥500GB硬盘、≥21.5英寸显示器、分辨率≥1920×1080）；评估端1套（双屏、≥19英寸显示器2台、Win7或更高版本的Windows操作系统、≥4GB内存、≥500GB硬盘）；客户端10台（高清专业触摸屏一体机、≥21.5英寸显示器、分辨率≥1920×1080全屏高清触摸屏、Win7或更高版本的Windows操作系统、≥4GB内存、≥500GB硬盘、内置高保真多媒体音箱）；双频无线路由器（企业级）1台（可以提供千兆线速转发能力；支持802.11b/g/n无线技术，提供300Mbps无线速率；可拆卸双天线，5dbi增益全向天线；多局域网功能（VLAN）；ARP病毒双重防护）；输出设备：打印速度≥14 ppm，首页出纸时间≤10 秒。（实质性要求）

15.具备信息系统接口，负责和医院指定信息系统无缝连接。

16.非生产厂家投标需提供生产厂家的售后服务承诺函原件。

包号：第3包

设备名称：经颅直流电刺激仪

1.输出方式

1.1通道数：≥2通道,可同时治疗两名患者；

1.2 参数设定：可直接在直流电刺激仪上进行参数设定，治疗过程中也可增减电流强度；

★1.3阻抗监测：实时显示真实的阻抗值，在（5kΩ～40kΩ）范围内，阻抗检测误差≤10%。阻抗超过50KΩ则无法输出，治疗期间超过50KΩ会自动切断输出。

2.电流强度

★2.1电流强度范围：-2000uA～-100uA、+100uA～+2000uA范围内可调，步进值为50uA；

2.2电流误差≤30uA，且实时更新，显示真实的输出电流；

2.3电流控制：电流全程淡入、淡出时间≤15s。

3.治疗时间范围：20s-1800s连续可调。

4.工作电压：±27V±2.5V。

5.主机显示功能：刺激仪主机会在液晶屏上显示输出类型、输出时间、阻抗及真实的输出电流。

6.治疗系统

6.1 ≥10.4英寸触控屏，win10操作系统；

★6.2 内置量表评估系统，根据不同的病症选择不同的量表，且会自动保存量表EXCEL文件至患者文件夹中；

6.3 具备病历管理功能；

6.4 具备历史治疗记录存储功能，存储参数包括治疗开始与结束时间、治疗时长、刺激电流、治疗阻抗以及患者基本信息；

6.5 参数记忆功能:断开治疗后，可接续输出。

7.电极片：应配备专用盐水电极片（电极片应提供生物兼容性检测报告及备案凭证复印件加盖鲜章）。

8.注册证适用范围：适用于对脑损伤引起的运动功能障碍、语言障碍（失语症）、吞咽障碍进行治疗，治疗或缓解失眠、抑郁、焦虑症状。(需提供医疗器械注册证加以证明)

9.主要配置要求：直流电刺激仪主机1台;定位帽 5顶;绑带 2根;电极线 4根;电极片 5对;推车（包括无线鼠标套装） 1台

10.非生产厂家投标需提供生产厂家的售后服务承诺函原件。

包号：第4包

设备名称：体外反搏治疗仪

1、工作压力：

1.1反搏装置在心率为80bpm时，工作压力≥39.2kPa。
1.2反搏装置使用体外反搏气路系统，含冷却装置。

★1.3压缩机功率≥2kW，最高流量≥45m3/h。

1.4电磁阀：通径20mm，响应时间≤50ms；断电时，电磁阀处于排气状态。

1.5囊套：含小腿、大腿、臀部囊套，覆盖面积≥0.3㎡，可增配上肢。

2、心电部分：

★2.1以心电R波为触发信号，充排气和心动周期同步，心电模块通过IEC60601-2-27检测和ANSI/AAMI EC13检测。

2.2心率测量范围:35bpm～165bpm；心电波形增益可调范围：≥15级。

2.3当心率超过反搏限值时，具有自动停止反搏功能，心率正常时自动恢复反搏；自动跟踪不齐心率，实现反搏同步。

2.4早博保护：早搏信号能触发排气。

3.脉搏血氧部分：
3.1治疗中实时显示脉搏波形、D/S峰值比、面积比，反映治疗效果。

3.2氧饱和度监测模块通过ISO80601-2-61检测。

3.3指脉波增益可调范围：≥15级。

4、充排气：排气信号前沿调节不落后于下一个生理信号的触发波。

5、软件部分：

5.1配备《病员信息管理软件》，数据库存储治疗者心电、血氧、治疗压力等数据，可增加数据回放功能。

5.2治疗时间设置范围：5min～60min；设置步进：5min；反搏比率为1:1或1:2可调。

5.3可与多台同品牌体外反搏联网。

6、特殊部件

6.1采用医疗级隔离变压器，将电源与用电回路作电气上的全隔离。

6.2心电、血氧采集和系统控制集成。

6.3采用谐波滤波器。

6.4采用高分段熔断器。

7、设备具有阻燃性。

8、长×宽×高800mm×600mm×1100mm（±10％）。

9、保护接地电阻、连续漏电流和患者辅助电流、电介质强度等，符合GB9706.1的要求。

10、产品的传导发射、辐射发射、谐波失真、电压波动和闪烁等，符合YY0505的要求。

11、非生产厂家投标需提供生产厂家的售后服务承诺函原件。

包号：第5包

设备名称：失眠认知行为疗法管理系统

1、基本要求：兼容APP、微信、windows三平台。

2、管理端软件：

2.1患者管理模块：管理患者，查看详细信息，创建新的患者，导出患者的数据。

2.1.1查看每个患者的睡眠日记数据、个人资料，任务完成度等数据，并支持导出数据。

2.1.2睡眠日记：支持患者每天记录自己的睡眠情况和睡眠数据管理，查看自己不同日期的睡眠日记以及周报告。

2.2方案管理功能：治疗方案包含有CBTI系统方案，睡眠卫生，睡眠限制，剌激控制，认知疗法。方案包含宣教视频、配套的巩固练习，填写睡眠日记等多项任务。

2.3任务管理功能：支持批量或一对一给用户开通具体任务，查看患者任务执行情况。

2.4统计：管理员可以查看系统每日的相关数据，包括有入组总数，新增人数，进行治疗的人数，以及日均任务完成度等。

2.5报告生成及打印：支持检查报告单编辑、保存、打印输出功能。

2.6多媒体管理

2.6.1管理端软件支持在线播放相关课程视频以及音频文件，方便科室可以进行线下的团体治疗时使用。

2.6.2多媒体管理：支持医生上传录制讲解视频、音频上传，并作为宣教、放松训练加入治疗方案中。

2.7 医患互动：支持医生和患者之间互相留言的功能，方便进行提问和治疗指导。

2.8活动管理：支持医院的活动管理，根据患者的量表填写情况自动给患者推荐方案。同时也支持患者在填写量表后自行领取推荐的方案。

2.9睡眠处方：系统根据用户上周平均睡眠时长计算得出的推荐上床时间，在系统推荐时间的1小时的范围修改。每7天可更新一次，可以由医护人员直接修改患者的睡眠处方。

2.10放松训练：有腹式呼吸法、渐进式肌肉放松法、正念-身体扫描等课程。

2.11消息提醒：根据用户的使用行为，智能地给用户推送温馨提示以及个性化任务，例如当发现用户没有持续填写睡眠日记时，会智能给用户发送关于坚持填写的好处、鼓励用户坚持填写的温馨提示，同时会给用户发送提醒开启推送通知的任务。

2.12量表：提供的量表包括有：匹兹堡睡眠质量指数量表（PSQI）、失眠严重指数量表（ISI）、广泛性焦虑量表（GAD7）、Eworth嗜睡量表、病人健康问卷抑郁量表（PHQ9）、阿森斯失眠量表（AlS）、焦虑自评量表（SAS）、抑郁自评量表（SDS）.睡眠相关行为问卷、一般自我效能感量表、睡眠相关信念与态度量表、艾森克人格问卷、医学应对问卷、疲劳严重程度量表（FSS）、清醒型与夜晚型睡眠问卷（MEQ）、状态特质焦虑问卷（STAI）社交网络量表、生活质量问卷（SF-36）。管理员可以通过管理端管理、下载结果。

3、患者端：

3.1CBTI系统方案：失眠认知行为治疗系统整合方案，包含了解睡眠、睡眠限制、刺激控制、认知疗法、放松训练、睡眠日记、睡眠处方查看。管理员可以根据用户的情况分阶段给与用户执行。

3.2任务模块：根据开通的方案，每天会提醒用户应该执行的任务。完成后会标注，并反馈呈现在科室管理端中。

3.3睡眠卫生：提供与睡眠相关的卫生科普文章。

3.4睡眠档案：支持患者添加病程记录。

3.5电子报告：支持检查报告单编辑、保存、打印输出功能，支持A5、A4等纸张打印。

3.6消息提醒：根据用户的使用行为，智能地给用户推送温馨提示，同时会给用户发送提醒开启推送通知的任务。

3.7登录注册：患者通过扫科室二维码登录注册、或者登录注册时填写科室ID，可以让用户跟科室关联起来。科室管理端可以查看关联的所有患者信息。

4.硬件

4.1后台管理智能终端机

4.1.1操作系统：Win10系统

4.1.2CPU核心数：≥4核

4.1.3CPU频率：≥3.0GHz

4.1.4内存容量：≥8G

4.2治疗终端机4台

4.2.1操作系统：Android

4.2.2存储容量：≥32G

4.2.3系统内存：≥3G

4.2.4处理器核心数量：≥八核

4.2.5屏幕尺寸：≥10.1英寸触摸

4.2.6WIFI功能：支持

4.3激光打印机

4.3.1最高分辨率：≥600x600

4.3.2首页出纸时间：≥8.2秒

4.3.3USB：2.0以上端口

4.4自动升降台车 1台

4.4.1隐藏电缆式设计

4.4.2防盗收纳箱

4.5路由器

4.5.1 LAN接口数量（千兆）：≥4个

4.5.2 Wan口数量（千兆）：≥1个

4.5.3传输频段：可满足支持2.4GHz频段及5GHz频段

4.5.4传输速率：≥1200M

5.具备信息系统接口，负责和医院指定信息系统连接。

6.非生产厂家投标需提供生产厂家的售后服务承诺函原件。

包号：第6包

设备名称：虚拟现实酒瘾评估康复系统

1.适用范围：主要应用于酒瘾的戒断康复训练，系统适用于酒精成瘾，酒精中毒，酒精性脑病，酒精相关精神心理问题患者。

★2.系统具备≥3种疗法，包括线索暴露疗法、厌恶疗法、松弛疗法等。线索暴露场景包括家中友人聚餐、啤酒烧烤喝酒、在家独自饮酒、陪客户喝酒、同学聚会喝酒、户外独自喝酒等；厌恶治疗场景包括酒吧醉酒呕吐失意、酒后胃出血致病致死、醉驾车祸、醉酒致病、醉酒被骗财等；松弛治疗场景包括竹海听雨、海天一色、动物世界、高山瀑布、江南水乡等；具备静息场景。

3.评估体系包括根据主观渴求感和生理反应的变化评估治疗效果；系统具备心电检测和脑电检测功能；具备心电报告查询，分析，打印功能。

4.具备EEG脑电采集模块进行完善的AI数据分析及反馈功能。

★5.系统可实现≥4人团体版治疗，可同时进行训练，并且控制系统能够实时监测到每个使用者的使用阶段。具备管理端和学员端，管理端可以操作和管理学员端，包括学员信息，设备的状态，数据指标，目前的播放情况，方便治疗师及时了解设备的情况及患者的治疗情况，学员端用于患者进行酒瘾评估和康复训练。

6.医生工作站≥5套，配备CPU：第八代英特尔酷睿 I7 8700；NVIDIA GTX1060显卡，显存≥8G；内存≥16G DDR4；硬盘 1T 机械硬盘≥128G， 高速 M.2 固态硬盘；win10系统，可实现 VR 治疗场景内容及终端控制系统的运行载体。显示器：屏幕比例 16:9 宽屏显示器，≥23英寸；分辨率≥1920×1080；刷新率不低60Hz；亮度250cd/m2；接口类型15针 D-Sub(VGA),HDMI,DisPlayport,USB2.0,USB3.0,USB Type-C。台车：采用医用ABS材质；医用带刹车万向轮底盘；220V 50HZ电源输出；5V USB充电接口≥2个；静音高性能散热风扇。

7.移动式头戴VR≥4套，配备LCD显示器，分辨率≥2560*1440，视角场≥110度，9轴高精度传感器，连接口：HDMI、USB3.0、3.5mm立体耳机插座，支持瞳距调节，镜头距离调节；用于实现用户进入虚拟治疗场景，仅限听觉、视觉呈现类心理健康、情绪疏导场景内容。

8.心电工作站≥4套，由心电采集盒、心电导联线、心电信息网络管理组成，通过放置患者体表采集静态心电生理信号，通过USB通讯线将心电采集盒与电脑PC来连接，并将心电波形形成报告实时显示记录。pECGData–波形数据数组、pHr–心率值数组、TimeDomain：时域、SamplingTime：采样时间(s)、TotalBeatNum：总博数、AveRRInter：平均RR间期(ms)MaxRRInte：最大RR间期(ms)、MinRRInter：最小RR间期(ms)、MaxMin：最大/最小、SDNN ：NN间期的标准差ms。

9.EEG脑电监测≥4套：模块≥20*20*2mm 脑电采集：前额三级电，12倍信号放大；24位高精度ADC；有效噪声0.5uV；有效位18位；采样速率250SPS；支持佩戴检测。交互：配备1个按键，RGB彩色LED指示灯。支持蓝牙4.0及以上，支持固件升级，使用距离≥10米。采集电极：FPC柔性印制板，0.18mm（±5％）厚度，铜镀金电极。电池容量≥155mAh。

10.输出设备≥1套：黑白激光打印机；处理器；234MHz,内存：≥2.0MB；分辨率:≥1200。

11.具备信息系统接口，负责和医院指定信息系统无缝连接。

设备名称：虚拟现实毒瘾评估康复系统

1.适用范围：主要应用于毒瘾的评估和康复训练。可用于海洛因、冰毒、麻古、K粉、摇头丸等各类毒品成瘾的评估和康复训练。

★2.≥3种治疗方法，包括线索暴露疗法、厌恶疗法、松弛疗法等。

★3.具备静息场景和线索暴露场景，通过静息场景和线索暴露场景的生理数据心率，皮电，血氧，脑电等分析比较用户在使用VR前后主观渴求感和生理反应的变化来评估治疗效果。

★4.具备≥3种线索暴露场景，包括家中吸毒、棋牌室聚众吸毒、KTV聚众吸毒等；具备≥3种厌恶治疗场景，包括过量吸毒后死亡和吸毒后杀人、宾馆聚众吸毒、警察带走强制戒毒、吸毒后身体产生眩晕幻想等；具备≥2种松弛治疗场景，包括海天一色、竹海听雨等；具备静息场景。

5.系统需具备心率（血氧）检测，皮电检测，脑电检测功能；具备脑电报心电告查询，分析，打印功能。报告显示脑电时态图，和心率时态图，数据分析表，训练评价。

6.系统可实现≥4人团体版治疗，多人同时进行训练，并且控制系统能够实时监测到每个使用者的使用阶段；具备管理端和学员端。管理端可以操作和管理学员端，包括学员信息，设备的状态，数据指标，目前的播放情况。学员端用于患者进行毒瘾评估和康复训练。

7.医生工作站≥5套。主机：酷睿处理器；高性能显卡；内存：DDR4高速内存≥8G；高性能固态硬盘+机械硬盘。显示器≥23寸，IPS 16:9宽屏；分辨率≥1920×1080。台车制造材料为塑料，220V50HZ标准市电，底部装配有4个万向轮。

8.虚拟现实毒瘾评估康复VR场景软件库≥4套。具备线索暴露场景、厌恶治疗场景等行为治疗技术，与松弛治疗场景结合，可降低个体对成瘾相关线索的反应，有效减少复吸。

9.头戴式虚拟现实VR设备≥4套。头戴式显示器分辨率≥2560*1440，视角场≥110°，3.5mm立体声耳机接口，USB3.0及以上接口， HDMI 1.4，9轴高精度内部追踪传感器传感器。

10.生物反馈设备（生物心率含血氧）≥4套：HKX-08C，输出：心率/周期选择，量程：33～250cpm，分辨率：心率 1cpm 周期 1ms。

11.生物反馈设备（生物皮电）≥4套：HKR-11C，量程：100K～2.5M，测量精度：2.5K，采样频率：50。

12.生物反馈设备（生物脑电）≥4套：模块大小：20*20*2mm 工作电压：3.6V～5V. 电流：0.7mA. 使用温度：0℃～40℃。脑电采集：前额三级电，≥12倍信号放大；24位高精度ADC；有效噪声0.5uV；信噪比108dB；有效位18位；采样速率250SPS；支持佩戴检测。

13.输出设备1台。包括黑白激光打印机；处理器；234MHz,：≥2.0MB内存；分辨率≥1200。

14.具备信息系统接口，负责和医院指定信息系统无缝连接。

包号：第7包

设备名称：空气波压力治疗仪

1、采用≥7英寸彩色液晶显示屏，中文菜单，操作更方便，并附有电子说明书。

2、采用智能控制系统（intelligent control system）,可以快速的选择参数及操作。

3、特制充气泵，噪声低，充气速度快。

4、叠加套筒设计，压力均匀，无体液滞流,每腔压力可自由关闭，每腔压力可调。

5、压力设置范围在10mmHg～200mmHg内可调，精度±22.5mmHg；且超过2kPa的持续时间应不大于3min。

6、定时范围0～99min内（以1min为单位的设置），误差应不大于±20s。

7、具有紧急停止卸压功能，输入的压力下降到30mmHg以下的时间应在≤4秒钟。

8、输出通道及模式：具有12个输出通道且模式≥12种,模式之间可自由组合。

9、工作时，噪声不大于60dB(A)。连续工作时间：治疗仪连续工作时间应能≥4h。额定电压和频率：AC220V 50Hz；输入功率：260VA。

10、具有过压保护措施，以保证在单一故障状态下能够在气囊（或压力舱）的连接管路中产生的最大压强，不大于设备标称最大输出 压强的1.2倍。

11、可提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。该措施应只需一个动作就能完成，且患者压强由最大压强降至2kPa（负压降至-1kPa）的时间应不大于10s。

12、气囊和连接管路具有良好的气密性，在设备标称最大输出压强保持1min，压降应不大于10%。气囊和连接管路能承受设备标志最大输出压强1.5倍的压强，保持1min，应不破裂，也不永久（塑型）变型。连接管路具有防止接错的装置和标识。

13、非生产厂家投标需提供生产厂家的售后服务承诺函原件。

设备名称：空气负离子治疗仪

1.数码显示；负离子浓度具备手动3档可调，工作时间手动可调。

2.负离子浓度：治疗档(8.5-15)×106个/cm3，保健档(6-10)×106个/cm3，净化档(4-6)×106个/cm3。

3.负离子高压电压：治疗档-23±1KV,保健档-20±1KV,净化灯-18±1 KV。

★4.臭氧含量：每小时平均浓度≤0.06mg/m3。

★5.发射针数≥45根；发射针长度12mm（±2mm）。钨金属材质。

6.外形尺寸：42cm×26cm×46cm（±5cm）。

7.重量≤4.4KG。设备额定电压和频率：AC220V  50Hz；设备输入功率：40VA。

设备名称：体外排痰仪

1.适应范围：适用于多种原因引起的呼吸道分泌物增多、排出不畅的患者,辅助患者痰液的排出。预防、减少呼吸系统并发症的发生。

★2.产品组成 ：主机、双空气导管、背心式气囊、线控器。

★3.压力范围 ：3-30mmHg,步进1mmHg。

4.工作频率：1-20Hz 。

5.正常工作≤65dB(A),最大功率工作≤75dB(A) 。

6.时间调节：1-99min 。

7.操作模式 ：≥8英寸液晶触摸屏，具有紧急机械停止按键 。

8.工作模式 ：≥4种操作模式，可自定义模式。

9.可通过线控手柄中断振动排痰。

10.可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能,保证患者治疗过程中的安全性。

11.支持全自动咳嗽暂停功能。

12.具有储存和查询患者历史治疗信息的功能。

13.非生产厂家投标需提供生产厂家的售后服务承诺函原件。

设备名称：体外膈肌起搏器

★1.脉冲频率：可调单频，30Hz、35 Hz、40 Hz、45 Hz、50Hz，可选择，默认40Hz。脉冲宽度：200us。起搏次数：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15次/分钟，可选择，默认9次/分钟。

2.刺激强度（输出脉冲幅度）：0～30单位，可调节。

3.治疗时间（指每一次治疗的持续时间）：5、10、15、20、25、30、60、120min，可选择，有倒计时功能。

4.具有贴片位置提示功能。

★5.内置电池：在完全充电正常使用的情况下，可持续供电4-5小时。

6.具有LED指示、蜂鸣器提醒功能。

7.噪音：不应有异常杂音，应 ≤60dB。

8.脉冲幅度值：在负载阻抗为510Ω时，输出脉冲幅度不大于30V。

9.电源要求：DC 3.8V（专用锂电池）±10%。

设备名称：吞咽神经肌肉电刺激仪

1.适用范围：主要用于对咽部非机械原因损伤引起的吞咽及构音障碍进行评估、治疗及训练。

2.由主机、操作控制器及电极线组成。主机为柜机推车式。液晶屏幕显示界面。

3.操作方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节可通过旋转及按压方式完成。

4.≥3种功能，具备评估、治疗、训练等。治疗模式≥2路（4线）包括成人、儿童等；评估、训练模式：≥1路（2线）

5.开路电压峰值：≤150V

6.定时范围：1-99min

★7.输出模式≥4种，包括成人连续脉冲治疗模式、儿童交替脉冲治疗模式、单脉冲训练模式（训练模式有手控触发与自动触发）、评估模式等。

8.连续脉冲治疗模式：

★8.1脉冲强度：0-30mA可调，50档可调

8.2 脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，11档可调

8.3 脉冲间隔：100uS

8.4 脉冲频率：20Hz-100Hz可调

9.交替脉冲治疗模式：

★9.1 脉冲强度：0-30mA可调，50档可调

9.2脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，11档可调

9.3脉冲间隔：100uS

9.4脉冲频率：20Hz-100Hz可调，持续时间：≥1s

10.单脉冲训练模式（手控触发与自动触发）：

★10.1脉冲强度：0-30mA可调，50档可调

10.2脉冲宽度：10ms-1000ms可调，步距增量10ms、50ms

10.3脉冲间隔：1s-5s可调，步距增量1s

11.评估模式

11.1脉冲宽度：1000ms

11.2评估模式脉冲间隔：1000ms

11.3评估模式阈值I：0-30mA可调，步距增量0.12mA

11.4评估模式阈值Ⅱ：0-30mA可调，步距增量0.12mA

设备名称：康复治疗器材

1.包括OT综合训练台2台、成人训练用阶梯二面双向扶梯1台、中老年分指康复训练器30个、五指固定握力球30个、指力训练器30个、握力球30个、感觉按摩球30个、腕力扭力训练器30个。

2.OT综合训练台（2台）

2.1尺寸：185*112*94cm（±10cm）

2.2材质：主体为木制，免漆密度板；部分钢架为不锈钢；装有万向轮（可调）

2.3组件：不少于10件，包括立式套圈、木棍插板、几何图形插板、弧形分指板、上肢协调功能器（手指）、上螺丝、上螺母、动物图形插板、模拟工具、卧式套圈等。

2.4大台面、左右小台面、前台面，台面均可上下调节。内置四个储物格。

3.成人训练用阶梯二面双向扶梯（1台）

3.1外形尺寸：340x82x132~166cm（±10cm）；相邻阶梯高度分别为：10~ 12cm（±2cm）；扶手杠调节范围：0~34cm（±2cm）；扶手间距：72cm（±2cm）；扶手杠侧向额定载荷：70kg（±10kg）；阶梯踏板额定载荷：135kg（±10kg）

3.2材质：不锈钢、型钢静电喷塑、厚实木材、复合板、防滑地毯

4.中老年分指康复训练器（30个）

4.1材质：ABS塑料，弹力橡皮筋

4.2重量：200g（±10g）；尺寸：27*15*1. 8cm（±2cm）；优点：3档调节，分指练习；力度：术后恢复20磅，功能恢复40磅，初期力量恢复60磅，肌肉力量恢复80磅

5.五指固定握力球（30个）

5.1材质：球体弹性PU,球套是硅胶

5.2球体直径：7cm（±2cm），球套孔径2.5cm（±1cm）；力度：初级力度，力度小手感软；特点：分指孔设计，方便佩戴左右手通用

6.指力训练器（30个）

6.1材质：ABS塑料、合金弹簧、胶垫

6.2直径：7cm（±2cm）；力度：4-6磅左右，按下行程越长力度越大；特点：指力训练、手指灵活性和耐力锻炼

7.握力球（30个）

7.1材质：弹性PU

7.2直径：7cm（±2cm）；力度：中等力度，手感软硬适中；特点：弹性好、手感好、大小合适

8.感觉按摩球（30个）

8.1材质：TPR橡胶，有弹性

8.2直径：7cm（±2cm）；力度：软硬适中，按摩使用；特点：按摩手部，按摩上下肢

9.腕力扭力训练器（30个）

9.1材质：ABS塑料、橡胶皮筋

9.2直径：7cm（±2cm）；力度：力度大小可调节，通过皮筋挂钩数量调；特点：训练腕力扭力，旋转角度不要超过100度。

设备名称：医学技能训练模型

背部(胸腔）穿刺模型

1.模型为成年人上半身，形态逼真，质感真实，标准穿刺体位。

2.解剖标志明显，可触及锁骨、胸骨上切迹、肋骨、肋间隙等，便于操作定位。

3.模型可进行胸部创伤后气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理。

4.胸廓设有“可视区”，可显示胸壁的各层解剖结构，包括肌肉、血管，神经等，便于示教操作；可进行胸腔穿刺术和胸腔闭式引流术操作，以及引流管的术后护理练习，进入胸腔时落空感明显。

5.正确操作时可引流出胸腔积液/气体。

6.模拟胸腔积液可调至不同程度病变的颜色及粘度进行疾病的判断。

7.皮肤、穿刺囊、穿刺模块可反复多次穿刺。

腹部检查训练模型

1.腹部检查教学系统功能整合为“一体机”，可以通过触摸屏幕也可外接鼠标操作。

2.包括腹部检查的全部内容，如腹部体表标志与分区、腹部的视诊、触诊、叩诊、听诊理论教学；腹部触诊听诊技能训练，并设置理论考试。

3.模拟人为大半身男性或女性仿真人体，呈现仰卧屈腿的腹部检查体位，腹部柔软，肋弓下缘、剑突、腹上角、脐、骼前上棘、耻骨等体表标志准确。皮肤柔韧、富有弹性、耐老化、耐高温和低温，坚固耐用。

4.满足技能训练，医学生能了解到不少于50种腹部触诊听诊综合体征，再现于仿真人体模型的相应触诊听诊部位，可模拟腹式呼吸，肝、脾、胆及囊可随呼吸在隔肌下上下移动。肝脏肿大1～7厘米，脾脏肿大1～9厘米，较大的脾脏可触到脾的切迹,可任意选择设定。设有不同质地的肝脏。仿真病人可设置出相应的体征和呼吸。可模拟腹部疾病时的各种压痛点，触诊压痛时模拟人会发出痛苦叫声。可模拟出正常肠鸣音、肠鸣音亢进、腹部血管杂音等听诊体征。

5.系统配置：

平板电脑                1台

内置微电脑控制系统      1套

腹部触诊听诊电脑模拟人  1具

腹腔穿刺模拟人

1.成年男性头颈、躯干部模型，体表标志明显，呈标准穿刺体位。                                                                                                            2.采用高分子环保材料制成。

3.可进行胸部叩诊，辨别胸水位置。

4.可进行胸腔穿刺，穿刺针进入胸膜腔后有明显的落空感，穿刺成功后可回抽模拟胸水。

5.可根据模拟胸水性状对疾病进行初步诊断（可配比胸腔积液颜色）。                                                                                                              6.通过云平台或蓝牙连接模型设备。

7.穿刺针进入肋间隙后穿刺位置错误云平台界面有位置显示及语音报警提示。

8.可在两侧腋前线进行穿刺。

9.可在两侧腋中线进行穿刺。

10.可在两侧腋后线或肩胛下角线进行穿刺。

11.同一穿刺部位可反复进行练习。

12.皮肤、穿刺囊均可更换。

13.可在线升级。

腰椎穿刺训练仿真模型

1.模型为成年人腰部，可清晰触及髂后上嵴、腰椎棘突、椎间隙等解剖结构，便于操作定位。

2.真实的穿刺层次，按顺序为皮肤、皮下脂肪层、肌肉层、黄韧带、椎管、硬膜外隙。

3.可实现坐位、侧卧位两种常见穿刺体位。

4.腰1、腰2裸露用于观察脊椎的形态结构，腰3—腰5可进行操作：全身麻醉。椎管内麻醉包括：蛛网膜下腔阻滞（鞍区麻醉、腰麻、脊椎麻醉）、硬膜外阻滞、骶骨阻滞、蛛网膜下腔与硬膜外腔联合阻滞。腰椎诊断性穿刺：抽取脑脊液进行各项生化、细菌等检查。腰椎治疗性穿刺：可注入药物、放取适量脑脊液、引流血性脑脊液等进行治疗。

5.穿过黄韧带时，进针落空感明显，正确穿刺时可抽出模拟脑脊液。

6.皮肤及黄韧带方便更换。

全身心肺复苏模拟人

1.为成年男性整体人，解剖标志明显，乳头、剑突逼真，便于操作定位。

2.头可左右摆动，水平转动180 度。

3.采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高。

4.心肺复苏术：仰卧位，头可后仰，便于清除呼吸道异物。可行胸外按压，可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道，可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。

5.瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失。

6.可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失。

7.可自行设置不同操作模式（如：训练、考核、竞赛等）可进行按压与吹气练习，每次操作的按压深度和潮气量不在标准范围内时有语音提示。

8.全程电子监测多项指标：数字监测按压的频率及吹气时间，以及人工呼吸及胸外按压的正确及错误次数。

9.操作结束后可以进行成绩打印，成绩单内容齐全，可显示多项指标：按压深度、按压频率、按压位置、吹气量、吹气时间，可设定按压达标率，潮气达标率等。

静脉手臂穿刺模型

1.模型为成人完整的右手臂，由多条模拟血管构成完整的手臂静脉系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、副头静脉、手背静脉网等。

2.高分子环保材料制成，体表标志明显，便于操作定位。

3.静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习。

4.静脉穿刺练习时，既可以选择注射器、头皮针又可以选择真空采血针、套管针等不同类型的穿刺针。

5.静脉穿刺成功后可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项护理操作。

6.肌内注射部位：三角肌部位。

7.皮下注射部位：三角肌下缘部位。

8.可反复进行练习。

男导尿模型

1.模型为常规导尿操作体位，男性阴茎形象逼真手感真实。

2.成人男性尿道全长约16-22cm具有真实的三个狭窄两个弯曲。

3.导尿术：

如果操作手法不正确会有阻力，插管困难。当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出。

4.可进行留置尿管练习。

5.可进行膀胱冲洗。

女导尿模型

1.模型为女性成人仿真盆会阴部，高分子环保材料制成。

2.女性外阴部形象逼真，分开小阴唇可显露尿道口、阴道口和阴蒂，尿道粗、短、直，约3-5cm。

3.导尿术：插管时会遇到真实的阻力，导管进入膀胱会有模拟尿液流出。

4.可进行膀胱冲洗、留置导尿的示教、练习。

5.配有透明体位垫。

6.可反复进行练习。

高仿真透明洗胃模型

1.模型为成人上半身，解剖结构精确，口腔内有牙、舌、悬雍垂、呼吸道声门、会厌、喉等解剖结构，具有气管、支气管、左右肺脏、心脏、食管、胃、膈、肝脏、胆囊、胰腺以及小肠、结肠等结构。

2.可全程观察胃管进出胃腔的过程，胃管头端的位置，灌洗液在胃腔内的冲洗情况。                                                                                                                  3.模型一侧颊部有透明区域，可清晰准确的见到口腔及悬雍垂、呼吸道声门、会厌、喉等解剖结构。

4.可摆放不同角度的体位，头部可旋转，并可向左右两侧分别转动90°。

5.中切牙距贲门距离在45～55cm范围内，当胃管插入时均会显示每到一个关键解剖部位的提示：贲门、胃体、幽门、十二指肠等，对操作者有教学引导性作用。

6.在控制设备上可根据操作的需求自动设置瞳孔的状态。如可按照演示有机磷中毒的病情来转变瞳孔变化等生命迹象。

7.颈动脉搏动：可设置颈动脉的频率。

8.可进行洗胃练习：经口鼻洗胃器洗胃法、电动吸引洗胃法、胃管洗胃法、洗胃机洗胃法。

9.可训练胃肠减压术。                                                                                                                                                                                           10.胃液采取术。                                                                                                                                                                                                 11.十二指肠引流术。                                                                                                                                                                                                 12.双气囊三腔管压迫术。                                                                                                                                                                                           13.鼻饲；氧气吸入；口腔护理；经口经鼻吸痰术及气管切开护理等操作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       14.可通过云平台蓝牙等直接连接模型设备。                                                                                                                                            15.支持在线升级。

设备名称：踝肱指数测定仪

1.主要检测参数含：踝臂指数（ABI）、臂踝指数（BAI）、收缩压（SBP）、舒张压（DBP）、平均压（MBP）、脉压（PP）、脉率（PR）、收缩期流速（Vs）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、搏动指数（PI）、收缩期/舒张期速度比值（S/D）、心率（HR）等；

2.多普勒探头频率：8MHz。多普勒流速测量范围及误差：10cm/s～50cm/s；最大误差不得超过±20%。多普勒工作距离：最大工作距离≥20mm，最小工作距离：3mm。

3.无创血压性能量程：0mmHg ～ 300mmHg；分辨率：1mmHg；压力传感器准确性：最大误差±3mmHg。

4.检测项目含：踝臂指数（ABI）检测、运动负荷试验检测、上下肢动脉节段压检测、下肢静脉检测、冷激发试验、反应性充血试验、胸廓出口综合征、腘动脉压迫综合征等。

★5.多种血压检测方式：多普勒法测血压、示波法测血压。多普勒测血压具备全自动充放气、血压值自动计算、血压值手动标记功能。示波法测血压具备气路通道数1个、全自动充放气功能。

6.操作方式为全触摸屏操控，支持无线遥控器操作。支持数据库直连、HTTP、Webser vice、Socket以及FTP文件等多种传输方式，负责仪器与医院各网络系统（HIS等）连接。支持多外置接口开放，实现病人信息快速录入。可应用多种检测模式，检测各种分子量的物质。支持手动测量标记检测结果。支持即时打印功能，无需通过PC机，直接连接打印机，输出报告。

7.具备病案管理功能，可对病例进行搜索、统计、排序、编辑等一系列操作管理。具备自定义报告单模板功能，有多种报告单模板选择，可根据临床检测需求选择性显示ABI、BAI、TBI、脉搏波形、心率、血压（收缩压、舒张压、平均压、脉压差）等参数。

8.配备大容量可充电锂电池。电池容量：6400mAh，可支持4小时以上连续检测。

9.具备信息系统接口，负责和医院指定信息系统连接。

设备名称：微电流刺激仪

1. 微电流刺激仪：该治疗具有轻便可携带型，是应用低频电子脉冲，通过特定的皮肤电极，刺激大脑，改善脑电波及神经递质的分泌，从而达到对疾病的治疗目的。

2. 适应范围：治疗患者抑郁、焦虑等症状，改善睡眠等作用

3. 该仪器具有小巧便携，可视化和简单操控性的的主机界面，具备电流显示及低电量保护功能，

4. 治疗时间0-60min可调，可满足临床治疗及科研需求，

5、输出电流大小可精确调节，脉冲模式多样可选，

6. 续航性能高，

7. 配套有主机、耳夹电极和传输线。

第三部分：总体商务、服务要求及履约主要条款（实质性要求）

1.质保时间：不低于3年

2.交货时间：合同签订后30日内送货，交货地点：采购人指定地点。

3.付款要求：采购合同签订之日起7日内，供货商支付合同金额的5%作为履约保证金。全部设备运抵采购人指定地点，安装、调试并经采购人最终验收全部合格后，供货商应提供增值税发票，采购人收到发票后30日内支付合同总价100%的合同款。质保期满后，如供货商无违约情形，且采购人收到供货商请款说明后无息退还5%的履约保证金。采购人逾期未按照付款方式付款的，将承担相应的违约责任，即将应付款项及其产生的银行同期存款利息支付给供应商。

4.设备每半年进行一次维护保养，并提供加盖投标人鲜章的维护保养单。

5.维修响应时间：供货商在接到采购人报修通知后2小时内做出维修响应，供货商工程师必须在接到故障通知后24小时内到达医院维修，如维修无法立即解决故障，供货商应在当日提供替代机器或配件，保障诊疗工作的正常开展，相关费用由供货商自行承担。

6.以上各设备技术参数里如有明确的商务要求以具体参数里的商务要求为准。

注：除明确为实质性要求的条款外，其中标注“★”号的为重要技术参数，若有负偏离，仅作扣分。

第七章  评标办法

### 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者补正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

### 2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

### 3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人的采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.4出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。

采购人或者采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的或无单独递交的“开标一览表”的。

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品及服务项目的除外）；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同无投标人均属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地区和少数民族地区，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者补正。

3.9.1在评标过程中，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者补正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者补正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者补正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或评标委员认为投标人的报价明显低于成本价或投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11 招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.2综合评分明细表

第1包适用

| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30% | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件 | 价格类 |
| 2 | 技术及其他要求 | 63% | 完全符合技术商务指标和履约主要条款与招标文件要求的，得63分；带★号的重要参数（共计3项）有负偏离的，每项扣10分；其他一般参数（共计12项）有负偏离的，每项扣2.75分。 | 以投标文件对招标文件第六章要求的响应情况为准。重要参数应提供厂家彩页或白皮书或检测报告或重要功能截图等佐证材料，如无佐证材料的，可不予认定。（具体参数中有明确的证明材料要求的以具体参数的要求为准） | 技 术 类 |
| 3 | 履约能力 | 6% | 2018年1月1日至今投标产品的类似业绩，每具有一个得0.5分，最多得6分。 | 提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标人鲜章 | 其 他 类 |
| 4 | 节能、环境 标志、无线局域网产品 | 1% | 国家强制采购产品除外，投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其 他 类 |

第2包适用

| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30% | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件 | 价格类 |
| 2 | 技术及其他要求 | 63% | 完全符合技术商务指标和履约主要条款与招标文件要求的，得63分；带★号的重要参数（共计3项）有负偏离的，每项扣10分；其他一般参数（共计12项）有负偏离的，每项扣2.75分。 | 以投标文件对招标文件第六章要求的响应情况为准。重要参数应提供厂家彩页或白皮书或检测报告或重要功能截图等佐证材料，如无佐证材料的，可不予认定。（具体参数中有明确的证明材料要求的以具体参数的要求为准） | 技 术 类 |
| 3 | 履约能力 | 6% | 2018年1月1日至今投标产品的类似业绩，每具有一个得0.5分，最多得6分。 | 提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标人鲜章 | 其 他 类 |
| 4 | 节能、环境 标志、无线局域网产品 | 1% | 国家强制采购产品除外，投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其 他 类 |

第3包适用

| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30% | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件 | 价格类 |
| 2 | 技术及其他要求 | 63% | 完全符合技术商务指标和履约主要条款与招标文件要求的，得63分；带★号的重要参数（共计3项）有负偏离的，每项扣10分；其他一般参数（共计15项）有负偏离的，每项扣2.2分。 | 以投标文件对招标文件第六章要求的响应情况为准。重要参数应提供厂家彩页或白皮书或检测报告或重要功能截图等佐证材料，如无佐证材料的，可不予认定。（具体参数中有明确的证明材料要求的以具体参数的要求为准） | 技 术 类 |
| 3 | 履约能力 | 6% | 2018年1月1日至今投标产品的类似业绩，每具有一个得0.5分，最多得6分。 | 提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标人鲜章 | 其 他 类 |
| 4 | 节能、环境 标志、无线局域网产品 | 1% | 国家强制采购产品除外，投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其 他 类 |

第4包适用

| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30% | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件 | 价格类 |
| 2 | 技术及其他要求 | 62% | 完全符合技术商务指标和履约主要条款与招标文件要求的，得62分；带★号的重要参数（共计2项）有负偏离的，每项扣8分；其他一般参数（共计23项）有负偏离的，每项扣2分。 | 以投标文件对招标文件第六章要求的响应情况为准。重要参数应提供厂家彩页或白皮书或检测报告或重要功能截图等佐证材料，如无佐证材料的，可不予认定。（具体参数中有明确的证明材料要求的以具体参数的要求为准） | 技 术 类 |
| 3 | 履约能力 | 6% | 2018年1月1日至今投标产品的类似业绩，每具有一个得0.5分，最多得6分。 | 提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标人鲜章 | 其 他 类 |
| 4 | 节能、环境 标志、无线局域网产品 | 2% | 国家强制采购产品除外，投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得1分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其 他 类 |

第5包适用

| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30% | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件 | 价格类 |
| 2 | 技术及其他要求 | 63.8% | 完全符合技术商务指标和履约主要条款与招标文件要求的，得63.8分；有负偏离的（共计44项参数），每项扣1.45分。 | 以投标文件对招标文件第六章要求的响应情况为准。重要参数应提供厂家彩页或白皮书或检测报告或重要功能截图等佐证材料，如无佐证材料的，可不予认定。（具体参数中有明确的证明材料要求的以具体参数的要求为准） | 技 术 类 |
| 3 | 履约能力 | 4% | 提供2018年1月1日至今投标产品的类似业绩，每个得0.5分，最多得4分。 | 提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标人鲜章 | 其 他 类 |
| 4 | 节能、环境 标志、无线局域网产品 | 2.2% | 国家强制采购产品除外，投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得1.1分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2.2分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其 他 类 |

第6包适用

| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30% | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件 | 价格类 |
| 2 | 技术及其他要求 | 62% | 完全符合技术商务指标和履约主要条款与招标文件要求的，得62分；带★号的重要参数（共计5项）有负偏离的，每项扣5分；其他一般参数（共计20项）有负偏离的，每项扣1.85分。 | 以投标文件对招标文件第六章要求的响应情况为准。重要参数应提供厂家彩页或白皮书或检测报告或重要功能截图等佐证材料，如无佐证材料的，可不予认定。（具体参数中有明确的证明材料要求的以具体参数的要求为准） | 技 术 类 |
| 3 | 履约能力 | 6% | 2018年1月1日至今投标产品的类似业绩，每具有一个得0.5分，最多得6分。 | 提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标人鲜章 | 其 他 类 |
| 4 | 节能、环境 标志、无线局域网产品 | 2% | 国家强制采购产品除外，投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得1分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其 他 类 |

第7包适用

| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30% | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件 | 价格类 |
| 2 | 技术及其他要求 | 62.5% | 完全符合技术商务指标和履约主要条款与招标文件要求的，得62.5分；带★号的重要参数（共计11项）有负偏离的，每项扣2分；其他一般参数（共计162项）有负偏离的，每项扣0.25分。 | 以投标文件对招标文件第六章要求的响应情况为准。重要参数应提供厂家彩页或白皮书或检测报告或重要功能截图等佐证材料，如无佐证材料的，可不予认定。（具体参数中有明确的证明材料要求的以具体参数的要求为准） | 技 术 类 |
| 3 | 履约能力 | 5.5% | 2018年1月1日至今投标产品的类似业绩，每具有一个得0.5分，最多得5.5分。 | 提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标人鲜章 | 其 他 类 |
| 4 | 节能、环境 标志、无线局域网产品 | 2% | 国家强制采购产品除外，投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得1分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其 他 类 |

注：1.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

### 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在“四川政府采购网”上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同无投标人均属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地区和少数民族地区，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.4 中标公告期限为1个工作日。

6.2.5 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在“四川政府采购网”上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.6 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

### 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及其他相关法律法规规定的利害关系的政府采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

（八）评标委员会成员应遵守有关法律法规，严守有关保密规定和评标纪律，并在评标前书面签署承诺书。

（九）评标委员会成员在评标过程中不得擅离职守。

（十）评标委员会成员按规定领取评审劳务报酬，并按国家相关规定完成所得税的申报缴纳。

第八章 政府采购合同（草案）

合同编号：XXXX。（以中标通知书上的合同编号为准）

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXXXXXXXXXXX（项目编号： XXXXXXXXXXXXXX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

### 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

### 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

### 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

### 五、付款方式

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、合同履约保证金：在货物验收合格满    后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

### 六、售后服务

1、质保期为验收合格后    年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

### 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

### 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

### 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖单位公章）   			       乙方：   （盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

注：其他合同专用条款在合同签定时另行约定。