成都市第三人民医院2021年第六批

设备采购项目

- 招标编号：510101202100725

- 招 标 文 件

- 采 购 人：成都市第三人民医院

- 采购代理机构：四川五洲招标代理有限公司

- 2021年6月

目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章 投标文件格式	25

第四章、投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	46

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力	47

要求的相关证明材料	47

第六章 招标项目及技术要求	49

第七章  评标办法	156

第八章  政府采购合同（草案）	169

- 第一章  投标邀请

- 四川五洲招标代理有限公司受成都市第三人民医院委托，拟对“成都市第三人民医院2021年第六批设备采购项目”进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

- 一、招标编号：510101202100725

- 二、招标项目：成都市第三人民医院2021年第六批设备采购项目

- 三、资金来源：财政性资金，已落实。

- 四、招标项目简介：本项目共41个包，采购内容：医疗设备一批；

| 包号 | 名称 | 数量（台/套/批） | 最高限价（万元） | 是否允许进口产品参与竞争 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | 糖尿病视网膜病变智能筛查一体系统 | 1 | 27.00 | 否 |
| 第2包 | 中医经络检测仪 | 1 | 14.00 | 否 |
|  | 体感催眠暗示松弛治疗系统 | 1 | 3.00 | 否 |
|  | 心率变异检测仪 | 1 | 16.00 | 否 |
| 第3包 | 上下肢主被动康复运动训练仪 | 2 | 14.00 | 否 |
|  | 体适能训练系统 | 1 | 28.00 | 否 |
|  | 天轨移位系统 | 1 | 16.00 | 否 |
|  | 美式整脊手法治疗床 | 2 | 12.00 | 否 |
|  | 体态评估人体成分分析仪 | 1 | 13.00 | 否 |
|  | 电动起立床 | 2 | 6.00 | 否 |
| 第4包 | 射频控温热凝器 | 1 | 90.00 | 否 |
| 第5包 | 儿童专用病床 | 34 | 13.60 | 否 |
|  | 经皮胆红素仪 | 3 | 7.50 | 否 |
|  | 骨密度仪 | 1 | 14.00 | 否 |
|  | 充压式专用血压计 | 2 | 3.00 | 否 |
| 第6包 | 多导睡眠记录仪 | 1 | 35.00 | 否 |
| 第7包 | 车载CT | 1 | 820.00 | 否 |
| 第8包 | 台式网络化心电图机 | 6 | 21.00 | 否 |
| 第9包 | 低频神经和肌肉刺激仪 | 1 | 40.00 | 否 |
|  | 可视化产程超声诊断系统 | 1 | 10.00 | 否 |
| 第10包 | 多通道输液工作站 | 21 | 178.50 | 否 |
| 第11包 | 微波治疗机 | 1 | 3.00 | 否 |
| 第12包 | 全自动化学发光测定仪 | 1 | 15.00 | 否 |
| 第13包 | 高效液相色谱串联质谱检测系统 | 1 | 340.00 | 否 |
| 第14包 | 高功率激光治疗系统 | 1 | 345.00 | 否 |
| 第15包 | 便携式膀胱容量测定仪 | 2 | 28.00 | 否 |
| 第16包 | 层流床 | 2 | 6.00 | 否 |
| 第17包 | 脑电图仪 | 1 | 13.00 | 否 |
| 第18包 | 除颤仪 | 1 | 7.00 | 否 |
| 第19包 | 无创呼吸机 | 1 | 19.5 | 是 |
| 第20包 | 输液工作站 | 1 | 100.00 | 否 |
| 第21包 | 多通道输液工作站（一拖六） | 4 | 36.00 | 否 |
|  | 多通道输液工作站（一拖四） | 6 | 42.00 | 否 |
| 第22包 | 手术床 | 1 | 35.00 | 否 |
| 第23包 | 血小板恒温震荡箱 | 1 | 6.00 | 否 |
|  | 冰冻血浆解冻箱 | 1 | 6.00 | 否 |
|  | 医用低温箱 | 1 | 6.00 | 否 |
|  | 血液冷藏箱 | 1 | 6.00 | 否 |
| 第24包 | 长程动态心电记录仪 | 40 | 72.00 | 否 |
| 第25包 | 运动心肺测试系统 | 3 | 234.00 | 否 |
| 第26包 | 心脏康复及运动系统 | 1 | 65.00 | 否 |
| 第27包 | 动态血压记录仪 | 50 | 90.00 | 否 |
|  | 动态心电记录仪 | 40 | 72.00 | 否 |
| 第28包 | 全自动清洗消毒机 | 1 | 27.00 | 否 |
|  | 消毒供应中心眼科工作站 | 1 | 24.00 | 否 |
|  | 电动传递窗 | 2 | 2.00 | 否 |
|  | 脉动真空灭菌器 | 2 | 32.00 | 否 |
| 第29包 | ATP荧光监测仪 | 1 | 13.00 | 否 |
| 第30包 | 水处理系统 | 1 | 6.00 | 否 |
| 第31包 | 石蜡包埋机 | 2 | 29.00 | 否 |
| 第32包 | 病理实验专用台 | 1 | 14.00 | 否 |
| 第33包 | 胃肠动力治疗系统 | 1 | 6.00 | 否 |
| 第34包 | 床旁纤维支气管镜 | 1 | 16.00 | 否 |
| 第35包 | 骨科超声手术仪 | 2 | 215.00 | 否 |
| 第36包 | 手术头架部固定系统 | 1 | 9.00 | 否 |
| 第37包 | 双通道全内镜腰椎融合系统 | 1 | 115.00 | 否 |
| 第38包 | 视觉训练系统 | 1 | 18.00 | 否 |
|  | 裂隙灯显微镜 | 3 | 12.00 | 否 |
| 第39包 | 自助打印机 | 2 | 28.00 | 否 |
|  | 自助叫号系统 | 1 | 4.00 | 否 |
| 第40包 | 双通道注射泵 | 40 | 24.00 | 否 |
| 第41包 | 等离子空气消毒机 | 20 | 8.00 | 否 |
|  | 壁挂式等离子空气消毒机 | 20 | 12.00 | 否 |

- 具体采购内容详见第六章招标项目及技术要求。

- 五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

- 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

- 1.1具有独立承担民事责任的能力；

- 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.根据采购项目提出的特殊条件：

- 2.1投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）
2.2投标产品需具有符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。（仅限医疗器械适用）

- 2.3.本项目不接受联合体投标。

- 招标文件获取时间、地点及售价：

1.招标文件获取时间期限：自2021年6月29日至2021年7月5日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.发售方式及地址：凡有意参加本项目者，在本项目招标文件获取时间期限内，请登录网址：http://www.scwzzbdl.com进行注册后报名，网上注册及报名咨询联系电话：028-85446608/028-85445511转8858）。注册成功后进入项目采购公告点击报名，具体流程详见“报名操作指南”。报名成功即可在该网站下载项目的招标文件。

3.招标文件技术服务费：人民币0元/包（报名资格不能转让）。

- 七、投标截止时间和开标时间：2021年7月21日10时30分（北京时间）。

- 投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

- 八、开标地点：成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房四川五洲招标代理有限公司开标厅。

- 九、本投标邀请在“四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）”上以公告形式发布。

- 十、联系方式：

- 采购人：成都市第三人民医院

- 地 址： 成都市青龙街82号

- 联 系 人：黄老师

- 联系电话：028-61318443

- 采购代理机构： 四川五洲招标代理有限公司

- 地    址：成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房

- 联 系 人：艾女士、张先生、李先生

- 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8810、8811、8808

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| - 序号 | - 条款名称 | - 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 采购人 | - 成都市第三人民医院 |
| - 2 | - 招标代理机构 | - 四川五洲招标代理有限公司 |
| - 3 | - 采购项目名称 | - 成都市第三人民医院2021年第六批设备采购项目 |
| - 4 | - 采购文件编号 | - 510101202100725 |
| - 5 | - 招标文件编制 | - 由采购人成都市第三人民医院和四川五洲招标代理有限公司共同编制 |
| - 6 | - 资金来源 | - 财政性资金，已落实。 |
| - 7 | - 采购预算 - （实质性要求） | - 3918.10 万元；采购人在预算内执行。 |
|  | - 最高限价 - （实质性要求） | 第1包27万元；第2包33万元；第3包89万元；第4包90万元；第5包38.1万元；第6包35万元；第7包820万元；第8包21万元；第9包50万元；第10包178.5万元；第11包3万元；第12包15万元；第13包340万元；第14包345万元；第15包28万元；第16包6万元；第17包13万元；第18包7万元；第19包19.5万元；第20包100万元；第21包78万元；第22包35万元；第23包24万元；第24包72万元；第25包234万元；第26包65万元；第27包162万元；第28包85万元；第29包13万元；第30包6万元；第31包29万元；第32包14万元；第33包6万元；第34包16万元；第35包215万元；第36包9万元；第37包115万元；第38包30万元；第39包32万元；第40包24万元；第41包20万元。投标报价超过具体最高限价，投标无效。 |
| - 8 | - 低于成本价不正当 - 竞争预防措施 - （实质性要求） | - 评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 - 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。 - 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 - 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| - 9 | - 采购方式 | - 公开招标 |
| - 10 | - 评标方法 | - 综合评分法 |
| - 11 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（实质性要求） | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加本次采购活动的中小微企业应当提供《中小企业声明函》原件。若为监狱企业应当提供《监狱企业证明》。若为残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 3.本项目采购内容对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 。 注：供应商提供的货物制造商在中华人民共和国境内依法设立，符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为小微企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外适用。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。按照财库[2014]68号文的规定监狱企业视同为小微企业。 按照财库〔2017〕141号文的规定残疾人福利性单位视同为小微企业。 |
| - 12 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在“四川政府采购网”上采购结果公告栏中予以公告。 |
| - 13 | - 考察现场、标前答疑会 | - 招标采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
| - 14 | - 投标人对招标文件提出 - 质疑的时间 | - 为供应商收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。（招标公告的公告期限为5个工作日） |
| - 15 | - 构成招标文件的其他文件 | - 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| - 16 | - 投标有效期 | - 提交投标文件的截止之日起 90 天。 |
| - 17 | - 投标保证金 | 本项目不需要缴纳投标保证金。 |
| - 18 | 履约保证金 | 合同金额的5%，签订合同前缴纳至采购人处，可提供保函。 |
| - 19 | 招标文件、开评标工作咨询咨询 | 联 系 人：艾女士、张先生、李先生 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8810、8811、8808 |
| - 20 | 中标通知书领取 | 中标公告在“四川政府采购网”上公告后，中标人凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到采购代理机构处领取中标通知书。 联系人：徐女士。 联系电话：028-85045522-8858 地址：四川五洲招标代理有限公司（成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房）。 |
| - 21 | 供应商询问、质疑 | 供应商询问、质疑由四川五洲招标代理有限公司负责答复。 联 系 人：艾女士 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8810 |
| - 22 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：成都市财政局；联系电话：028-61882648。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定执行的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| - 23 | 政府采购合同公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在“四川政府采购网”公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| - 24 | - 备选投标方案和报价 | - 本次采购不接受备选投标方案和多个报价。 |
| - 25 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，对符合上述要求的产品实施政府优先采购或强制采购。 若本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，投标人应按上述要求提供产品认证证书复印件或所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标无效。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 若本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| - 26 | - 政府采购信用融资 | - 本项目可开展政府采购信用融资： - 1.根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。 申请政采贷具体相关流程请查看http://202.61.88.41:9009/static/login/login.html。 - 2.为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部 关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知（成财采〔2019〕17号），成都市范围内政府采购项目中标（成交）供应商为中小微企业的，可依据政府采购合同申请政府采购信用融资。 申请蓉采贷具体相关流程请查看http://cdcz.chengdu.gov.cn/zfcg/gpLoan。 |
| - 27 | - 招标代理服务费 | - 按第1包2916元；第2包3564元；第3包9612元；第4包9720元；第5包4115元；第6包3780元；第7包60912元；第8包2268元；第9包5400元；第10包17017元；第11包324元；第12包1620元；第13包29808元；第14包30204元；第15包3024元；第16包648元；第17包1404元；第18包756元；第19包2106元；第20包10800元；第21包8424元；第22包3780元；第23包2592元；第24包7776元；第25包21413元；第26包7020元；第27包15710元；第28包9180元；第29包1404元；第30包648元；第31包3132元；第32包1512元；第33包648元；第34包1728元；第35包19908元；第36包972元；第37包11988元；第38包3240元；第39包3456元；第40包2592元；第41包2160元定额收取,由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标服务费。 - 收款单位：四川五洲招标代理有限公司； - 银行帐号：320 220 102 200 057 000 16； - 开户银行：成都银行金府路支行。 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

- 1.1本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2. 有关定义

- 2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市第三人民医院。

- 2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川五洲招标代理有限公司。

- 2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

- 2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及服务的供应商。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

- 3.1合格的投标人应具备以下条件：

- （1）本招标文件规定的供应商资格条件；

- （2）向采购代理机构购买了招标文件并登记备案；

- （3）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

- （4）不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

- （5）供应商在参加政府采购活动前，未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）。

- （6）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（ www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

- （7）本项目参加政府采购活动的供应商在前三年内不得具有行贿犯罪记录。本项目参加政府采购活动的供应商及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内不得具有行贿犯罪记录证明材料（①在投标文件中进行承诺，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理）；

### 4. 投标费用（实质性要求）

- 投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，本项目核心产品已标注“▲”。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能选择其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

5.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人（项目管理成员系指投标文件里供应商提供的法定代表人、被授权人及在投标文件里明确为本项目实施服务的具体人员）；

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(五)不同投标人的投标文件相互混装;

(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

- 6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；

- （二）投标人须知；

- （三）投标文件格式；

- （四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

- （五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

- （六）招标项目技术、商务及其他要求；

- （七）评标办法；

- （八）政府采购合同（草案）。

- 6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 7. 招标文件的澄清和修改

- 7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

- 7.2招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

- 7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

- 8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言

- 9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文（实质性要求）。投标文件中如附有外文资料，应对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

- 除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

###### 11. 投标货币（实质性要求）

- 本次招标项目的投标均以人民币报价。

###### 联合体投标

- 本项目不接受联合体投标。

### 13. 知识产权（实质性要求）

- 13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

- 13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

- 投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

- （1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。（实质性要求）

- （2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。（实质性要求）

- 14.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

- （1）投标产品的品牌、型号、配置；

- （2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、采购人手册等材料予以佐证）；

- （3）技术方案、项目实施方案；

- （4）投标产品技术配置参数表；

- （5）产品彩页资料或技术资料；

- （6）产品工作环境条件；

- （7）产品验收标准和验收方法；

- （8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；

- （9）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

- 14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料（详见第五章）；

（3）投标承诺函；

（4）商务应答表；

（5）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）（实质性要求）；

（6）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（7）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

### 14.4售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

- 14.5其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金（实质性要求）

### 本项目不需要缴纳投标保证金。

### 17．投标有效期（实质性要求）

- 17.1投标有效期见投标人须知前附表。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

- 17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

- 17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的印制和签署

- 18.1 投标人应当准备投标文件正本1份、副本2份、电子文档（U盘或光盘）1份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（1份）。投标文件电子档制作参考：将已按照招标文件要求完成制作、盖章、签署、逐页编码后的投标文件正本，从封面开始逐页扫描后形成的PDF完整版本。

- 投标文件的正本和副本、电子文档应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”、“电子文档”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

- 18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

- 18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

- 18.4投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

- 18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

- 18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。（生产厂家的白皮书、宣传资料、彩页资料等除外）

### 19. 投标文件的密封和标注

- 19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称、包号。

19.2 投标文件包括正本、副本、电子文档和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应当密封，其中，“开标一览表”单独密封。密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”、“开标一览表”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称、包号。

### 20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收。

20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号应当与投标供应商名称和招标文件的文号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的编号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

22.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.5 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

22.6 开标时属于下列情况之一的，将作为无效投标处理:

（1）除本招标文件规定的情形以外，单独提交的“开标一览表”未按要求签字、盖章；

（2）没有提供单独递交用于开标的“开标一览表”的。

### 23. 开标程序

- 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

- （2）宣布会场纪律和有关注意事项。

- （3）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

- （4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。开标过程中未提出疑义或回避申请，事后提出的质疑将不予受理。

（6）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 24. 开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 25. 评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在“四川政府采购网”上采购结果公告栏中予以公告。

### 26. 中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.4中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到采购代理机构处领取中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

### 27. 签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.3中标人拒绝或因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推。也可以重新开展政府采购活动。

27.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一份）送采购代理机构财务科室。签订的合同编号按照本项目中标通知书上的编号执行。

27.5中标人在合同履行验收后三个工作日内，将采购人出具的验收书（一份）送采购代理机构财务科室。

### 28. 合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 30. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 31. 履约保证金（实质性要求）

合同金额的5%，签订合同前缴纳至采购人处，可提供保函。如果中标人在规定的时间内，没有按照要求交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

### 32.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 33.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过“四川政府采购网”报同级财政部门备案。

### 34. 履行合同

34.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

34.3政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》包装需求标准执行。

### 35. 验收

本项目采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号），参照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收，设备安装调试完毕后采购人30日内组织验收。

## 七、投标纪律要求

### 36. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照招标（采购）文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（12）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、质疑和投诉

37．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》的规定办理。本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 九、其他

- 38. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

- 39.本项目除招标文件明确规定可以采购进口产品的货物外，不允许采购进口产品，否则作无效处理。

- 40.（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章 投标文件格式

- 本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

- 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项（如果投标人投标文件中已经去掉备注而无其他解释性说明，则视为完全理解并同意备注中的要求）。

- 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

#### 一、投 标 函

- __________________（采购代理机构名称）：

- 我方全面研究了 “      ”项目【招标编号：              】包号：   招标文件；决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权         （姓名、职务）代表我方

- （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，投标总价为人民币            （大写：       ）。

- 2、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

- 3、我们已详细审核全部招标文件，包括文件修改书(如果有的话)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本2份，电子文档（光盘或U盘）1份，用于开标唱标的“开标一览表”1份，投标有效期为递交投标文件截止之日起90天。

- 5、我方完全理解采购人不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

- 6、我方同意本招标文件依据《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

7.如果我方中标，我方保证按照招标文件的规定向贵方交纳中标服务费。

- 8、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

- 投标人名称（单位公章）：

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 联系电话：

- 传    真：

- 通讯地址：

- 邮政编码：

- 日    期：

#### 二、承诺函

- 致：四川五洲招标代理有限公司

- 我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （6）法律、行政法规规定的其他条件；

- （7）根据采购项目提出的特殊条件。

- 二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。我方未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目投标的供应商。

- 四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 五、我司未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

- 六、如果有《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

- 七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 八、我司完全同意招标文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由我单位全权负责。

- 九、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

- 本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：

#### 三、法定代表人授权书

- __________________（采购代理机构名称）：

- 本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “           ”项目（招标编号：                 ）；投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

- 特此声明。

- 法定代表人签字或盖法定代表人名章：

- 授权代表人（签字）：

- 投标人名称：         （盖单位公章）

- 日    期：

- 注：（1）法定代表人不参与投标而委托代理人投标适用。

- （2）附法定代表人、授权代表身份证复印件加盖投标人公章。

#### 四、法定代表人身份证明

- 投标人名称：

- 单位性质：

- 地址：

- 成立时间： 	 年 	月 	日

- 经营期限：

- 姓名： 	系 		（投标人名称） 的法定代表人（职务： 	 电话： 		）。

- 特此证明。

- 附：法定代表人身份证复印件

- 投标人： 	 （盖单位公章）

- 法定代表人签字或者加盖法定代表人名章：	。

- 年      月     日

- 注：：法定代表人投标而非委托代理人投标适用。

## 五、开标一览表

项目名称：                                     招标编号：                          包号：

| 号 | 货物名称 | 制造商家及规格型号 | 单价（元） | 数量 | 投标总价 （人民币万元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（人民币）小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括运输、安装、保险、代理、培训、验收、税费和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.以上表格如不能完全表达清楚投标人认为必要的费用明细，投标人可自行补充。

投标人名称 （盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

###### 六、分项报价明细表

项目名称：                   招标编号：                包号：

| - 序号 | - 产品名称 | - 规格型号 | - 品牌 | - 单位 | - 数量 | - 单价 | - 金额 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 分项报价合计（人民币）小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

- 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

- 投标人名称 （盖章）：

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：

#### 七、商务应答表

项目名称：                   招标编号：                 包号：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：1.投标人把招标文件第六章中第三部分：商务、其他要求及合同主要条款逐条列出。

- 2. 投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

- 投标人名称：      （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期:

###### 八、投标人基本情况表

项目名称：                   招标编号：                包号：

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  | - 电话 |  |  |  |
|  | - 传真 |  |  | - 网址 |  |  |  |
| - 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法定代表人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  |  | - 电话 |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  |  | - 电话 |  |
| - 成立时间 |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期:

###### 九、投标产品类似项目业绩一览表

项目名称：                   招标编号：                  包号：

| - 年份 | - 采购人名称 | - 项目名称 | - 合同金额 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：以上业绩需提供有关书面证明材料，否则将不予认定。

- 投标人名称：         （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期:

#### 十、投标产品技术配置参数表

项目名称：                   招标编号：                 包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术配置参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标文件第六章中第二部分：技术参数要求及配置的全部技术配置参数逐条列入此表进行应答。

2.投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

#### 十一、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：                   招标编号：                  包号：

| - 类别 | - 职务 | - 姓名 | - 职称 | - 常住地 | - 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 证书名称 | - 级别 | - 证号 | - 专业 |
| - 管 - 理 - 人 - 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 技 - 术 - 人 - 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 售后 - 服务 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：

#### 十二、中小企业声明函

#### 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

#### ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

#### ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

#### ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

#### ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

#### ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

#### ......

#### 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

#### 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

#### 企业名称（盖章）：

#### 日 期：

#### 注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 十三、残疾人福利性单位声明函

#### 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

注：非残疾人福利性单位不用提供以上声明函。

#### 十四、本项目参加政府采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录的承诺

- 致：四川五洲招标代理有限公司

### 依据《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会〔2016〕5号）的规定，本单位承诺在参加本项目政府采购活动前三年中本单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

- 本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

且同时承诺如本单位中标，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理。

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：

十五、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：四川五洲招标代理有限公司

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现承诺本单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

说明：其中重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

#### 十六、知识产权声明函

致：四川五洲招标代理有限公司

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现承诺声明：

1.本单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。

2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.本单位声明如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，本单位提供使用自有知识成果的相关资料并为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，本单位提供开发接口和开发手册等技术文档给采购人，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4.如采用本单位所不拥有的知识产权，本单位承诺在本项目投标报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

本公司对上述承诺声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

#### 十七、关于投标人控股关系声明函

四川五洲招标代理有限公司

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现声明：

除本公司外，本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商均未参加本项目同一合同项下的政府采购活动。与本单位存在直接控股、管理关系的其他供应商均未参加本项目同一合同项下的政府采购活动（仅参加资格预审例外）。

本公司对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受相关处罚并追究法律责任。

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：供应商应该列明其存在直接控股、管理关系的相关供应商名单作为附件。

#### 十八、项目实施及售后服务方案

- 项目名称：                   招标编号：                 包号：

- （格式自拟）

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：

#### 十九、制造商家授权书（参考）

- __________________（采购代理机构名称）：

- （制造商家名称）是在      （国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

- （被授权公司名称）是在         （国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

- （制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加“                   ” 项目（招标编号：                 ）包号：   的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

- 授权单位名称：       （盖单位公章）

- 授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

- 被授权单位名称：     （盖单位公章）

- 被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

- 授权日期：

- 附：授权销售产品清单(格式自拟)

- 注：投标人也可提供制造商家或合法代理商自有的授权格式文件，但授权书中应有授权单位法定代表人（或授权代表）的签字或盖单位的印章。

#### 二十、其他材料（格式自拟）

项目名称：                   招标编号：               包号：

（格式自拟）

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

- 第四章、投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似

- 效力要求

###### 投标人资格、资质性及其他类似效力要求

- 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

- 1.1具有独立承担民事责任的能力；

- 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.根据采购项目提出的特殊条件：

- 2.1投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）
2.2投标产品需具有符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。（仅限医疗器械适用）

- 2.3.本项目不接受联合体投标。

3.其他类似效力要求：投标供应商法定代表人授权参加本次投标活动的合法代表。

- 注：1、重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：5万元。

- 2、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

- 第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力

要求的相关证明材料

- 一、投标人应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料

- 1.具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：

- （1）独立法人机构提供下述证明材料：

- 营业执照副本复印件（注：①在有效期内；②具有独立法人资格；）或工商部门新颁发的营业执照副本复印件（有效期内）。

（2）其他组织提供具有承担民事责任的能力的证明材料复印件；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：

- （1）具有健全的财务会计制度（2019年度或2020年度财务状况（投标人可根据自身实际情况任选其一提供以下证明材料））：

- ①可提供2019年度或2020年度经审计的财务报告复印件（至少包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；

- ②也可提供2019年度或2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

- ③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）。

- ④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

- （2）具有良好的商业信誉可提供承诺书原件【格式可自拟】。

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

（1）投标人自行提供或提供承诺函原件。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）缴纳税收证明材料（投标人可提供以下证明材料）：

①税务登记证副本复印件（注：在有效期内）或工商部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。

②投标人提供2021年1月1日以后任意一月的缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明（注：原件或复印件或扫描件）或承诺书原件【格式可自拟】（注：承诺若不属实，将视为虚假响应，并按政府采购相关规定予以惩罚）。

（2）缴纳社会保障资金（投标人可提供以下证明材料）：

①投标人提供2021年1月1日以后任意一月社保缴纳的证明材料（注：1.缴纳的银行电子回单或以社保部门出具的为准（注：原件或复印件或扫描件）或承诺书原件【格式可自拟】（注：承诺若不属实，将视为虚假响应，并按政府采购相关规定予以惩罚）。

- 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材料：

投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面承

诺函原件。

- 二、 根据采购项目提出的特殊条件：

- 2.1投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）（提供有效复印件）
 2.2投标产品需具有符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。（仅限医疗器械适用）（提供有效复印件）

- 三、其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；

2.代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②由投标人法定代表人签署所有投标文件并参加投标的，则可不提供）。

3.法人授权书原件（注：①非法定代表人签署所有投标文件并参加投标的适用；②非独立法人机构提供相应的有授权资格的负责人授权书原件。）

说明：1.营业执照涉及多证合一的，需提供相关的说明和资料。

- 本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

# 招标项目及技术要求

第一部分：采购要求、清单及数量：

| 序号 | 名称 | 数量（台/套/批） | 最高限价（万元） | 是否允许进口产品参与竞争 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | 糖尿病视网膜病变智能筛查一体系统 | 1 | 27.00 | 否 |
| 第2包 | 中医经络检测仪 | 1 | 14.00 | 否 |
|  | 体感催眠暗示松弛治疗系统 | 1 | 3.00 | 否 |
|  | ▲心率变异检测仪 | 1 | 16.00 | 否 |
| 第3包 | 上下肢主被动康复运动训练仪 | 2 | 14.00 | 否 |
|  | ▲体适能训练系统 | 1 | 28.00 | 否 |
|  | 天轨移位系统 | 1 | 16.00 | 否 |
|  | 美式整脊手法治疗床 | 2 | 12.00 | 否 |
|  | 体态评估人体成分分析仪 | 1 | 13.00 | 否 |
|  | 电动起立床 | 2 | 6.00 | 否 |
| 第4包 | 射频控温热凝器 | 1 | 90.00 | 否 |
| 第5包 | 儿童专用病床 | 34 | 13.60 | 否 |
|  | 经皮胆红素仪 | 3 | 7.50 | 否 |
|  | ▲骨密度仪 | 1 | 14.00 | 否 |
|  | 充压式专用血压计 | 2 | 3.00 | 否 |
| 第6包 | 多导睡眠记录仪 | 1 | 35.00 | 否 |
| 第7包 | 车载CT | 1 | 820.00 | 否 |
| 第8包 | 台式网络化心电图机 | 6 | 21.00 | 否 |
| 第9包 | ▲低频神经和肌肉刺激仪 | 1 | 40.00 | 否 |
|  | 可视化产程超声诊断系统 | 1 | 10.00 | 否 |
| 第10包 | 多通道输液工作站 | 21 | 178.50 | 否 |
| 第11包 | 微波治疗机 | 1 | 3.00 | 否 |
| 第12包 | 全自动化学发光测定仪 | 1 | 15.00 | 否 |
| 第13包 | 高效液相色谱串联质谱检测系统 | 1 | 340.00 | 否 |
| 第14包 | 高功率激光治疗系统 | 1 | 345.00 | 否 |
| 第15包 | 便携式膀胱容量测定仪 | 2 | 28.00 | 否 |
| 第16包 | 层流床 | 2 | 6.00 | 否 |
| 第17包 | 脑电图仪 | 1 | 13.00 | 否 |
| 第18包 | 除颤仪 | 1 | 7.00 | 否 |
| 第19包 | 无创呼吸机 | 1 | 19.5 | 是 |
| 第20包 | 输液工作站 | 1 | 100.00 | 否 |
| 第21包 | 多通道输液工作站（一拖六） | 4 | 36.00 | 否 |
|  | ▲多通道输液工作站（一拖四） | 6 | 42.00 | 否 |
| 第22包 | 手术床 | 1 | 35.00 | 否 |
| 第23包 | ▲血小板恒温震荡箱 | 1 | 6.00 | 否 |
|  | 冰冻血浆解冻箱 | 1 | 6.00 | 否 |
|  | 医用低温箱 | 1 | 6.00 | 否 |
|  | 血液冷藏箱 | 1 | 6.00 | 否 |
| 第24包 | 长程动态心电记录仪 | 40 | 72.00 | 否 |
| 第25包 | 运动心肺测试系统 | 3 | 234.00 | 否 |
| 第26包 | 心脏康复及运动系统 | 1 | 65.00 | 否 |
| 第27包 | ▲动态血压记录仪 | 50 | 90.00 | 否 |
|  | 动态心电记录仪 | 40 | 72.00 | 否 |
| 第28包 | 全自动清洗消毒机 | 1 | 27.00 | 否 |
|  | 消毒供应中心眼科工作站 | 1 | 24.00 | 否 |
|  | 电动传递窗 | 2 | 2.00 | 否 |
|  | ▲脉动真空灭菌器 | 2 | 32.00 | 否 |
| 第29包 | ATP荧光监测仪 | 1 | 13.00 | 否 |
| 第30包 | 水处理系统 | 1 | 6.00 | 否 |
| 第31包 | 石蜡包埋机 | 2 | 29.00 | 否 |
| 第32包 | 病理实验专用台 | 1 | 14.00 | 否 |
| 第33包 | 胃肠动力治疗系统 | 1 | 6.00 | 否 |
| 第34包 | 床旁纤维支气管镜 | 1 | 16.00 | 否 |
| 第35包 | 骨科超声手术仪 | 2 | 215.00 | 否 |
| 第36包 | 手术头架部固定系统 | 1 | 9.00 | 否 |
| 第37包 | 双通道全内镜腰椎融合系统 | 1 | 115.00 | 否 |
| 第38包 | ▲视觉训练系统 | 1 | 18.00 | 否 |
|  | 裂隙灯显微镜 | 3 | 12.00 | 否 |
| 第39包 | ▲自助打印机 | 2 | 28.00 | 否 |
|  | 自助叫号系统 | 1 | 4.00 | 否 |
| 第40包 | 双通道注射泵 | 40 | 24.00 | 否 |
| 第41包 | 等离子空气消毒机 | 20 | 8.00 | 否 |
|  | ▲壁挂式等离子空气消毒机 | 20 | 12.00 | 否 |

注：标注▲的产品为具体包件的核心产品。

第二部分：技术参数要求及配置

第1包	糖尿病视网膜病变智能筛查一体系统

一、设备名称：糖尿病视网膜病变智能筛查一体系统

二、数量：1套

三、技术要求

1、采集模式：免散瞳/散瞳彩照，眼前节照相。

2、数据传输：支持眼科远程PACS系统数据共享连接端口；具备人工智能软件接口。

★3、控制方式：眼对位方式，对焦方式，屈光补偿方式，曝光方式为全自动模式并可选手动模式，一键操作拍摄高质量图片，左右眼同时摄像，无需另行选择眼别。

4、视场角度：视场角为50°。

5、屈光不正补偿范围：±25D。

6、图像分辨率：≥2403×1728像素。

7、采集像素：≥2400万。

8、观察光源：显色指数：Ra≥85%。

9、拍摄光源：氙灯。

10、工作距离：≥35mm。

11、最小可拍摄瞳孔直径：≥3.3mm。

12、内固视灯：支持9方位固视+任意固视点可调。

13、外固视灯：LED。

14、三维平台运动范围：上下30mm、左右90mm、前后40mm。

15、颌托架运动范围：上下60mm。

★16、人机界面：具备主屏、副屏双屏幕，便于带教和相关操作，可实现眼底红外实时监控等相关参数设置同步显示。

★17、眼底拼图，支持无缝拼图。

18、软件部分

18.1、数据传输与管理

18.1.1、支持患者信息的新增、查看、修改、查找、排序。

18.1.2、支持从相机端直接上传患者信息与眼底照片。

★18.1.3、满足相机端患者病史、主诉等信息的点选录入功能。

18.1.4、满足非眼底多模态数据录入功能。

18.1.5、支持患者转诊预约、审核与管理。

18.2、影像显示与审阅

18.2.1、支持自动评估眼底图像质量，自动识别非眼底图像。

18.2.2、支持自动输出眼底图像量化分析参数。

18.2.3、提供眼底图像的缩放、测量、病灶标记等工具。

18.2.4、支持自动显示糖尿病视网膜病变分级筛查建议和转诊/复查建议。

★18.2.5、支持自动显示其他常见视网膜病变的筛查建议。

18.2.6、支持同一机构下或不同机构间的在线远程实时审核。

18.3、报告生成

18.3.1、支持人工审核结果自动生成报告，并以PDF格式下载到本地、打印。

★18.3.2、支持在眼底照相机上直接查看初始报告。

18.3.3、支持手机端报告推送。

18.4、性能指标

18.4.1、支持数据库自动备份，支持后台数据恢复。

18.4.2、系统支持并发用户数大于30人。

18.4.3、系统支持大于50000名患者的信息与影像管理。

18.4.4、眼底照片上传后初始结果反馈时间小于5s。

18.5、安全保障

18.5.1、支持组织内用户权限管理。

★18.5.2、提供“公安部信息系统安全等级保护三级备案”证明。

四、配置要求

1、糖尿病视网膜病变智能筛查一体系统1套。

第2包

2-1中医经络检测仪

一、设备名称：中医经络检测仪

二、数量：1套

三、技术要求

1、可进行中医24或48个经络穴位点检测。

2、信号源输出电压： 7.8±0.2V。

★3、经络检测值： 0—192.75单位。

4、经络检测精度： 80±2标准单位。

5、经络检测仪稳定性：显示检测值稳定在78-82单位以内。

★6、检测仪重复性：平均相对偏差为不大于±1%。

7、经络检测端口：主机依据型号分类兼容USB多级采集端口。

8、工作输入电压： DC5V（由USB接口获取）。

9、能量耦合片阻抗（采集器承载腔）：R<3Ω。

10、经络探测极体阻抗：R<100Ω。

11、穴位传导极体阻抗：R<100Ω。

★12、经络探测极体尺寸：Φ8mm。

★13、具有“人体经络穴区及全息裸点数据信息采集系统”计算机软件著作权登记证书。（需提供对应功能的软件著作权复印件）

四、配置要求

1、中医经络检测仪1套。

2-2体感催眠暗示松弛治疗系统

一、设备名称：体感催眠暗示松弛治疗系统

二、数量：1套

三、技术要求

★1、具有体感音波技术、音乐疗法技术、生理指标反馈技术、ZIGBEE无线传输技术。

2、压力评估、数据中心、调节训练、体感音波四大模块。

★3、心理视听资料（心理视听资料含心理音乐、心理图片、心理视频、心理电影、心理小常识)。

4、心理音乐：振奋类不少于13首、激扬类不少于7首、放松类不少于14首、中医五行类不少于21首、脑电波类不少于40首、冥想类不少于8首。

5、心理图片：放松图、错觉图等。

6、心理视频：催眠用摇摆钟视频、放松训练教学视频、经典眩晕视频、太空遐想视频。

7、心理电影：≥3部 。

8、心理小常识：txt文字版≥38篇。

9、心理品质提升笑脸视频由20个以上，学生的笑脸组成，看到多种不同的笑脸可以感染您的情绪，达到心情愉悦。

10、心理品质提升问候视频：由20个以上学生以不同的方式来问候“Hello，你好”，提升使用者的存在感与自信心。

11、心理品质提升鼓励视频：由20个以上学生以不同的方式对使用者赞美鼓励“你是最棒的”，达到提升自我肯定的效果。

12、体感音波沙发

★12.1、随音律而波动按摩。

★12.2、使用ZIGBEE无线传输技术，控制沙发。

四、配置要求

体感催眠暗示松弛治疗系统1套。

2-3心率变异检测仪

一、设备名称：心率变异检测仪

二、数量：1套

三、技术要求

1、时域分析

1.1、Mean HR、SDNN、RMSSD、PSI、apen、TSRD（平均心率、心率标准差、心率变异均方根、身体压力指数、近似熵（或复杂度）、连续检测准确值）。

★1.2、通过相关指标，检测出压力指数包括压力状态、情绪状态，并且用不同的区间比例以柱形图直观展现。

2、频域分析

2.1、TP、VLF、LF、HF、LF norm、HF norm、LF/HF（总能量、极低频、低频、高频、低频标准值、高频标准值、低频高频比例）。

★2.2、利用傅里叶转换（FFT方法）将心率变异波形图转化为能量光谱密度图，并以柱状图的形式来分析总能量TP、极低频VLF、低频LF、高频HF，用于评估自主神经活性的调节能力和心脏的稳定性。

3、自主神经系统检测结果：检测自主神经系统活性，自主神经系统平衡，自主神经系统稳定性。

3.1、通过心率变异的波形图、直方图、散点图来综合评估自主神经的活性。

3.2、通过交感神经系统、副交感神经系统的柱形图，来评估自主神经系统的平衡。

★3.3、通过不同的色块区间、四个象限区分，来综合评估自主神经系统的稳定性；并且后期可以升级为四人测量，以保证设备的实用性。

四、配置要求

心率变异检测仪1套

第3包

3-1上下肢主被动康复运动训练仪

一、设备名称：上下肢主被动康复运动训练仪

二、数量：2套

三、技术要求

1、用于中风、偏瘫等肢体障碍患者进行肌力和关节活动度的功能康复训练。

2、多种运动训练模式，具有主动训练、被动训练、主被动训练模式。

3、阻力：在主动训练时，阻力设定范围0-20档位。

4、最大动力：被动训练模式,动力最大10Nm。

5、转数：在被动训练时，上下肢转数5-60rpm。

6、定时时间：设定范围0-99min。

7、旋转角度：水平：180°，垂直：90°（上肢）。

8、上肢多角度、多维度训练模式（水平训练、垂直交叉训练、垂直水平训练）。

9、内置医用24V电源模块，更安全可靠。

10、设备高度范围：83-89cm 。

11、个性化处方设计，参数（阻力、速度、训练）设定功能。

12、语音提示功能。

13、显示运动里程、运动时间、消耗能量等训练过程参数统计。

14、上肢三种运动模式简单切换功能。

15、急停按键控制的急停功能。

16、上肢或下肢左右对称训练功能。

17、能够智能探测痉挛并自动缓解痉挛（识别痉挛后自动反转，防止关节肌肉的损伤）。

18、痉挛灵敏性可调，分高、中、低三等。

19、主被动训练模式可自由转换或可手动选择单独主动或者单独被动功能。

★20、配备≥10寸触屏工作台，内置多款游戏，可以在主动模式下与用户互动。

★21、辅助脚踏板调节功能、急停开关保护功能。

22、实时转向切换，先减速到零，再反向缓慢加速到设定转。

23、开机自检功能，可以自动检测可能存在的问题，并把自检问题返回在显示器上。

24、程序更新功能。程序版本更新可以直接功过U盘自动更新，方便快捷。

★25、阻力模式电流即时采样，阻力控制更平稳。

26、训练数据实时反馈。

★27、训练结果可量化、评估、报告输出。

四、配置要求

上下肢主被动康复运动训练仪2套

3-2体适能训练系统

一、设备名称：体适能训练系统

二、数量：1套

三、技术要求

1、普拉提训练床3张

1.1、材质：橡木。

1.2、总长度：所有突出的固定装置和降低的横杆≤2570mm。

1.3、框架宽度：所有突出的固定装置和升高的横杆≤755mm。
1.4、滑床离地高度：≤390mm。
1.5、滑床尺寸：1020mm x 600mm±5mm[包括头枕]。
1.6、滑床垫层尺寸：750mm x 600mm±5mm。
1.7、滑床行程：1120mm±5mm。
1.8、重量：设备≤85kg，整机毛重：≤140kg。

2、蹬腿训练仪1台

2.1、管材：主体管材50*100的平椭圆管。

2.2、护罩：金属烤漆防护罩，经久耐磨。
2.3、坐垫采用一次成型坐垫，保证坐垫的永不变形，永不塌陷。
★2.4、钢索：采用直径≥5mm钢丝绳，钢丝绳内为“七股九线”的高强度配置。
2.5、水杯架：上护罩设置水杯架，便于使用者随时拿取。
★2.6、抽拉式座椅调整方式、展现个性的同时，使用时可单手自由调整。
2.7、手柄采用高强度PVc材料，永不破损，提高产品耐久度。

★2.8、把帽采用铝合金封帽。
2.9、滑轮采用优质U型槽尼龙滑轮，增加钢索摩擦面，防止钢索脱落。
2.10、弧线式运动轨迹，完全符合人体运动学原理，使运动更加安全、科学、舒适。
2.11、产品尺寸：1200*1920*1545±5（mm）。
2.12、器材重量：≤165kg，配重重量≤80kg。
2.13、锻炼肌肉：股四头肌、臀大肌。

3、液晶智能跑步仪2台

3.1、矢量变频交流电机最大可达15%的坡度调节系统，速度范围：1-20km/h；坡度范围：0-15%。
★3.2、高清大屏幕LED彩屏数码显示：时间、距离、热量、心率、速度、坡度、程序、故障原因等功能。内设3种倒数模式，5种固定程序，2种用户程序，3种心跳控制程序。显示视窗：≥18.5TFT（触摸屏）可连wifi，直选按键：速度、坡度各7键直选。
★3.3、触摸式心率监测，三种互动式心率训练程序。
3.4、钢制边条镶嵌高强度聚氯乙烯边条，具备防滑性和安全性。
3.5、聚氨酯发泡扶手。
3.6、主体管材：J55×180×2.5，持久耐用，易维护。

★3.7、具有自检和自动保护功能，维护快捷方便。

3.8、跑步带厚度：2.5（mm），跑步区域：570*1720（mm），特质缓冲垫，减震效果佳。

3.9、额定功率：≥3HP，峰值功率：≥5HP。
3.10、最大承重：≥180kg；器材重量：≥190kg。

4、卧式健身车2台

★4.1、采用LED显示面板，按键选用微动开关。

4.2、精确显示时间、距离、转速、功率、消耗能量、心率、强度，点矩阵图形显示阻力。

★4.3、 6种运动程序设置（手动模式，随机模式，心肺功能模式，心率模式，减肥模式，山地模式）。

4.4 、Self-Generating/自发电机。

4.5、主管材采用双椭圆管。

4.6、主体管材 GJ50*110*2.5、 J50*75*2.5、φ32*2.5。

4.7、无摩擦永久磁控阻力。

4.8、轴承高效耐用。

★4.9、汽车级多楔带以及发电机阻力设计，结构紧凑，传动功率大，工作寿命长。

4.10、在短时间内停止锻炼时，电子表可以记忆使用数据。

4.11、采用自适应可调座垫设计，自动锁紧结构。

4.12、扶手具有快速调节阻力功能。

4.13、器材尺寸：1770*640*1345±5mm；器材重量：≤80kg；最大承重：≥180kg 。

5、卧式自发电健身车2台

5.1、具有6个LED显示窗口、1个LCD矩阵窗口 豆子式触多功能快速键。
5.2、风扇循环系统 40段阻力级别，自发电系统。
5.3、自动复位斜45度脚踏，方便运动者踩踏。
5.4、斜靠背座椅125度并可调整前后位置，免跨越式设计。

5.5、心率监测10个训练程序。

5.6、置物架设计。
5.7、阻力控制：电磁阻力控制调节；阻力级数：1-40段。
5.8、踏板角度：90°\斜45°。
5.9、飞轮规格：直径245mm自发电磁控飞轮，14kg。
5.10、展开尺寸：≤1600×600×1400mm±5mm。
5.11、净重≤60kg 。

6、绳动综合训练器1套

6.1、规格：1530*1215*2220mm±5mm，净重：≤160kg。
6.2、训练动作：可综合训练腹、臂、背、雄、腿、臀部等肌肉，塑造形体，增强人体协调性。
6.3、管材规格： 50.5×76.0×2.5mm±5mm、50.5×2.5mm±5mm。
6.4、烤漆：采用粉末静电自动涂装生产线，色泽鲜艳分明，光泽度好，附着力强银灰色烤漆。

★6.5、钢索：采用自润滑索绳，有效使用寿命二十万次以上。

6.6、滑轮采用专用轴承滑轮，使用强度和耐磨性极大加强。
6.7、配重铁：采用成套铸铁选择铁，选择铁精度较高，采用高耐磨自润滑导套。
6.8、防护罩：钢质，完全符合《GB 17498.2-2008 固定式健身器材第2部分：力量型训练器材 附件的特殊安全要求和实验方式》的标准要求。
6.9、训练指南：上护罩印有训练指南，方便指导，且有水杯口和物品口，方便训练者存放随时物品（手机、毛巾、盛水杯，钥匙等）。

四、配置要求

体适能训练系统1套

3-3天轨移位系统

一、设备名称：天轨移位系统

二、数量：1套

三、技术要求

1、适用范围：患者悬吊减重步态训练，针对各种问题（神经疾患或骨骼肌肉疾患）所致运动功能障碍（包括平衡、站立、行走等）的患者，给予垂直方向减重及支撑，配合步行训练马甲，使患者在下肢负重减小或无跌倒风险的情况下进行站立训练、步行训练等，来促进运动功能的恢复。

2、移位主机

2.1、移位主机运动方向：两向机头，手控器控制上升、下降移动。

2.2、最大载重量：≥300kg。

2.3、最大行程（上升/下降）：2400mm；误差±10%。

2.4、上升速度：4.5cm/s（空载）；3.8cm/s（载重100kg）；3.3cm/s(载重200kg),误差±10% 。

★2.5、充电方式：移位机主机蓄电池充电器AC220V, 50Hz, 1A内部电源：蓄电池24V，5Ah ; 充电站可在轨道任意位置安装，主机于充电站充电；系统具有智能电池管理模块。

★2.6、待机时长（满电）：6-7天。

2.7、充满点后可以载重50kg运行次数：≥220次。

2.8、电池可放置时间：3-4个月。

2.9、常规充电时长≤7小时。

★2.10、主机具有双重安全保护功能，一重电磁保护，二重机械锁保护。

★2.11、主机具有缓起缓停功能。

★2.12、双屏显示功能。

2.13 噪声：运行时，噪声≤65dB。

★2.14、训练参数设置：可以设定训练时间（1min-90min），步长为1min,误差为±2%；或训练距离（1m-400m）设定，步长为1m（＜100m时）或5m≥100m时）,误差为±10%，进行量化运动训练。

★2.15、刹车锁定功能：能再轨道上单点进行刹车锁定，确保机头能固定于轨道某一位置，进行定点安全训练。

3、轨道系统

3.1、轨道类型：宽度90mm×厚度55mm直轨。

★3.2、减重系统：具有动态减重和跌倒保护功能。

3.3、采用特殊动态减重设计，根据患者情况设定一定范围内的动态减重支持训练，跟随人体重心转移实时小范围自动调整负荷，给与患者更舒适的步态训练体验。

3.3、可在患者步行不稳时，自动给予患者更多合适范围的减重支持以供患者调整躯干稳定性，并在极限范围拉住患者，确保患者不会跌倒。

3.4、配减重显示器。

4、吊架：减重吊架可实时观测减重负荷，也可根据需求特殊定制，实现减重步态训练。

5、马甲：成人型，主要用于进行减重步态训练，固定于胸部和胯部，承托使用者重量，可用于康复患者减重步行训练。

6、手控器

6.1、可以用手控器控制上升和下降高度。

6.2、具有LED显示板块，显示电池电量状态、电池充电状态、运行次数故障类型、寿命提醒等信息；同时配备主机LED同步显示模块。

7、安全保证

7.1、具有低电量报警指示灯。

7.2、具有紧急停止安全装置。

7.3、具有过载、过热保护功能。

7.4、具有主机寿命提示功能。

7.5、具有仪器故障提醒功能。

7.6、具有手动紧急下降安全装置。

四、配置要求

天轨移位系统1套

3-4美式整脊手法治疗床

一、设备名称：美式整脊手法治疗床

二、数量：2套

三、技术要求

1、产品尺寸规格：长度≥180cm，宽度≥ 60cm。

2、电机升降调节时间：35-50秒。

★3、头部可调节角度：-20度到25度 。

★4、胸部可调节角度：-18度到35度。

★5、腰部可调节角度：0度到30度。

★6、腿部可调节角度：0度到35度。

7、≥8cm厚高密度海绵。

8、高品质耐用易清洗医用专业PVC。

9、可调节头部设计。

10、调节角设计，让床身更加的稳定。

11、电机 ≥8000N。

12、手动式顿压控制。

13、脚踏控制升降调节。

14、头部气杆控制角度的调整。

★15、专业医用阻燃标准PVC。

四、配置要求

1、美式整脊手法治疗床2套

3-5体态评估人体成分分析仪

一、设备名称：体态评估人体成分分析仪

二、数量：1套

三、技术要求

1、测量方法：非接触式三维扫描结合人体智能3D体型建模，具有9项围度测量、12项身体成分分析、5项体态评估，用于评估长短腿、高低肩、颈椎前引、盆骨前倾、圆肩、以及评估胸围、腰围、臀围、左大腿围、右大腿围、左小腿围、右小腿围等。

★2、人体成分计算方法：通过精准人体三维体积计算身体密度，其中Air采用的是BDA与BIA(生物电阻抗）的融合算法，体成分数据稳定性、干扰性高。

★3、电极方法：四电极八点式接触，可快速完成12分钟内4组测试，体脂率误差需≤1%。

★4、具有3D建模技术：具有高清深感摄像头，结合智能算法，需真实还原1:1人体3D模型。

5、可以通过观察基础代谢率和BMI，腰臀比来证实，基础代谢率的差值≤10%。

6、设备尺寸：1715*780*2245mm±5mm，设备重量：≤95kg。

7、网络要求：有线数据环境。

8、测试体重范围：10kg-200kg。

9、测量身高范围：70cm-220cm。

10、电源：220V/50HZ，≤350W。

四、配置要求

体态评估人体成分分析仪1套

3-6电动起立床

一、设备名称：电动起立床

二、数量：2套

三、技术要求

1、电源：AC220V，频率：50Hz。

2、功率：≤150VA。

★3、床面控制方式：手柄、脚踏点动控制。

4、床面尺寸：1780×620mm±5mm。

5、床面离地高度：520-820mm可调。

6.外形尺寸：2050×840×790mm±5mm。

★7、起立角度：0°～90°连续可调。

★8、遥控：RF遥控。

9、遥控有效距离：≥3m。

10、脚踏板上下调整角度：-25°～25°可调（允差±2°）（相对水平向上为正）。

11、脚踏板内外调整角度：-30°～30°可调（双板）（允差±3°）。

四、配置要求

电动起立床2套

第4包	射频控温热凝器

一、设备名称：射频控温热凝器

二、数量：1套

三、技术要求

1、标配触摸屏。

2、主机具有故障报警、自动保护功能和自检系统。

3、电极兼容性：射频系统主机能兼容多极电极针。

4、测温范围：热电偶测温范围为15℃-100℃，测量精度为±3℃。

5、射频输出时具有射频指示灯提示。

6、具有4个输出通道，单通道的最大输出功率不小于8W，精度±1W。

7、预置恒温温度范围：50℃～95℃可调，恒温控制范围为±5℃。

8、冷却水最大输出量不小于55ml/min。

9、球囊充气范围：0ml～30ml。

10、治疗时间到，有声音提示并自动停止射频输出。

11、治疗时间范围为10s～600s，误差为±2%。

12、射频输出频率：输出频率为461kHz，误差为±2%。

13、备用冷却水吸引管，防止管道堵塞造成窒息。

14、手术结果实施回顾。

15、治疗完成语音提示“收针”。

四、配置要求

射频控温热凝器1套

第5包

5-1儿童专用病床

一、设备名称：儿童专用病床

二、数量：34套

三、技术要求

★1、规格尺寸：1885×935×560±10mm。

★2、床体采用≥40×60×1.2mm矩管制作而成，床面采用优质碳钢≥1.0mm冷轧钢板整体一次性拉伸成型，带透气孔。脚架立柱采用≥50×50×1.2mm方管制作而成，床体采用内外防锈前处理工艺，采用环保材料表面静电喷涂，抗酸碱腐蚀。（提供床面部件喷涂的盐雾试验第三方检测报告复印件）

3、以臀板为基准折起角度，背板0～65°±5°。床面承载重量≥130Kg。床架对角设计工程塑料输液架插孔，孔内设置定位卡槽。

★4、背段升降采用双臂水平滑动转轴，双滑轮支撑，滑轮在背板轨道中运行。（提供双臂水平滑动转轴组件第三方专业机构检验报告复印件）

★5、升降丝杆采用45#钢挤压成型，摇杆采用钢制万向联轴节结构，具有双向过盈保护装置，摇把伸缩管采用铝型材，隐藏式设计，配防尘罩，ABS摇把可折叠。（提供双向过盈保护丝杆第三方专业机构检验报告复印件）

6、床面连接件全部使用钢件，外套工程塑料，连接件厚度≥6mm。

★7、全履式铝合金护栏安装有气簧在调节其高度上下移动时轻松自如，护栏高度高出床面450mm，分上中下三档调节，配气簧助力，护栏17根立柱，间隙≤90mm，具有安全保护作用。

★8、整床体采用大规模焊接机器人(10台或以上)以集群焊接，整床金属部件100%施以高精度焊接工艺，确保病床安全确保焊接产品质量。

9、配置Ф125mm防缠绕静音脚轮，四轮带刹，床面离地高度为560mm±10mm。

★10、床头床尾面板采用有机玻璃，内嵌双面动漫画。

11、配置

11.1、不锈钢升降式输液架。

★11.2、床垫：床垫与床的各段匹配，床垫由30mm椰丝垫和50mm高弹海绵制作，外套防水帆布，带透气孔。防螨, 防霉。（提供防螨性检测、防霉性检测第三方专业机构检验报告复印件）

11.3、床头柜

★11.3.1、规格尺寸：460×450×810±5mm。

11.3.2、床头柜由柜体、台面、柜门、抽屉、拉板、隔板、毛巾架等组成。台面采用ABS材料注塑成型。抽屉上面为隐藏式滑板，柜门内有一层隔板，方便分类存放物品。柜脚采用脚垫（可调节高度）。柜门与柜体的连接采用转销。抽屉、滑板、抽屉拉手装饰条、滑板拉手装饰条、门板拉装饰条、采用ABS材料注塑成型，毛巾架采用不锈钢加工而成。

★11.3.3、抽屉净尺寸：L390×W370×H85(±5)mm。

★11.3.4、外围框采用碳钢冷轧钢板，表面喷塑。

★11.3.5、ABS原料分别执行标准为：编号Q/SY 03063-2019，编号GB/T 3682.1-2018；编号GB/T 1040.2-2006；编号GB/T 9341-2008；编号GB/T 3398.2-2008。（提供ABS原料证明材料）

★11.3.6、餐板（餐板采用工程塑料一次性吹塑成型，不带伸缩）。床尾板下方设计有隐藏式滑槽，放置餐板。

四、配置要求

儿童专用病床34套

5-2经皮胆红素仪

一、设备名称：经皮胆红素仪

二、数量：3套

三、技术要求

1、检测方法：光反射式绿、蓝光比较。

2、光源：氙闪光灯。

3、自动测量2-5次测量的平均值。

4、显示：LCD三位数码液晶显示、错误数据可清除，单位为mg/dl、μmol/l滚动显示。

★5、可充电电池组，开启时间：小于5秒。

6、测量次数：一次充电至少测量500次。

★7、体积mm：161*53*30±5。

★8、校验盘：对(“00”)显示00.0或00.1；对 (“20”)显示20.0±1。

9、示值误差：00～15±1；16～25±1.5。

四、配置要求

经皮胆红素仪3套

5-3骨密度仪

一、设备名称：骨密度仪

二、数量：1套

三、技术要求

1、至少能够在两个部位进行骨强度测量，其中应包含桡骨和胫骨。

2、能够测量0-20岁儿童的骨强度。

3、采用手执式超声探头，探头可随病人自由移动。

4、采用定量超声（QUS）技术，无痛无创无辐射。

★5、测量重复性变异系数CV<0.25%。

6、超声声速（SOS）测量偏差在±50m/s范围内。

★7、探头中心工作频率≥1.25 MHz，探头中心工作频率偏差不大于10%。

8、具有带自动温度测量的系统质量校验模块，控制测试结果的准确性。

★9、配备经CFDA医疗器械注册证认证的0-20周岁儿童骨骼密度参考数据库。

10、能够去除软组织厚度对测量结果带来的误差。

11、配备儿童身高、体重、BMI指数跟踪分析模型，全面科学监测儿童发育。

12、测量结果包括：SOS值、T值、Z值、骨强度百分位数分析。

13、能提供历史测量记录报告。

14、具有操作者练习模式，确保操作者的操作精度。

15、多语言操作系统，包含全中文操作系统。

16、多语言彩色图文报告，包含中文彩色图文报告。

17、病人档案的存储量>10000 人。

四、配置要求

1.主机1台；2、电脑工作站（含台车）1套；3、打印机工作站1套；4、骨强度超声探头1个；5、软件及数据库系统1套；6、测量附件1套

5-4充压式专用血压计

一、设备名称：充压式专用血压计

二、数量：2套

三、技术要求

- 1、血压测量方式：示波法。

2、测量模式：自动、手动/成人、儿童模式，

3、血压测量范围

收缩压：成人 (40～260)mmHg

小儿 (40～230)mmHg

舒张压：成人 (20～200)mmHg

小儿 (20～160)mmHg

4、脉率

4.1、测量范围：(30～220)bpm 。

4.2、脉率测量精度：±5%。

4.3、压力传感器测量范围及误差:测量范围应不小于0mmHg～300mmHg，误差应不大于±3mmHg。

5、可重复性：在静态连续低压状态下测量，在刻度范围内每一点重复测量的读数之间，相差不大于4mmHg。

6、电池采用锂电供电，每次充电后可测量400次以上。

- 7、交直流两用电，锂电池可连续测量四百次以上。

8、大屏幕液晶显示。

9、数据库存储在10000组以上。

四、配置要求

1、主机2台；2、电源线2条；3、锂电池2块；4、重复用成人、儿童血压袖带各2条。

第6包	多导睡眠记录仪

一、设备名称：多导睡眠记录仪

二、数量：1套

三、技术要求

★1、70导或以上信号，能很好地完成睡眠呼吸暂停、嗜睡症、失眠、癫痫等症的临床诊断工作。

★2、配置的血氧探头能在低末梢灌注和运动情况下监测患者血氧。

3、接线盒

★3.1、接线盒简单易操作，接线盒上有明确图标显示，对应人体接入点。

★3.2、防水设计，能防止患者饮水时将水不慎洒落到接线盒上导致短路，采集过程中能断开接线盒与放大器连接电缆，重新接上后采集过程自动继续。

3.3、32EEG + 2参考，标准的10-20电极系统，采样频率可达到2000Hz。

★3.4、7导诊断级ECG，采样频率可达500Hz。

★3.5、可同时连接热敏式和压力式气流传感器，方便对比两种采集方式的不同之处。

4、放大器

4.1、只有一个操作键，开始和结束记录只需简单按键即可，使用方便。

★4.2、主机可单独开始、结束记录，记录操作无需计算机参与，便携性好。

★4.3、内置60G或以上硬盘，可存储多个患者数据，以及整夜视频信息。

4.4、与中央站通讯采用有线以太网或无线以太网，可以将利用医院局域网传输数据，中央站可以放置在任何网络可以到达的地方，例如护士站。

★4.5、可远程软件控制同一品牌呼吸机进行压力滴定，放大器能直接连接CPAP、BiPAP呼吸机，可同时显示采集来自呼吸机的压力、流速、漏气量、潮气量等信息，获得10个参数以上的呼吸机参数,也不会占用其他扩展AUX通道。

5、中央站

★5.1、全中文记录分析软件，方便使用，记录盒与计算机具有无线网络通讯功能。

★5.2、软件安装运行无需加密狗，可以在多台计算机上安装使用，方便多个使用者同时使用本系统可通过医院局域网进行数据采集、传输。

5.3、具备医患远程对讲功能。

5.4、具有成人、婴儿分析模式。

5.5、自动识别Alpha波、纺锤波、慢眼动、快眼动等。

5.6、事件判定包括：呼吸暂停（阻塞、中枢、混合）、低通气、周期性呼吸、氧减、鼾声、微觉醒、腿动、周期性腿动、心动过速、心动过缓、长RR间距、pH事件,可以加入各种自定义事件。

★5.7、实时阻抗测定与显示功能，可实时显示阻抗值，记录和回放过程全程显示导联信号质量。

5.8、自动识别伪差数据，并在分析自动剔除伪差，防止判断错误。

5.9、数据采集和回放时可以在原始波形上同步显示阻抗（图形和数字指示）及血氧信号质量。

★5.10、可测量3导PTT（脉搏传导时间）信号：PTT、平均PTT、PTT变化，具有PTT脉搏传导时间监测功能，辅助判断呼吸事件、微觉醒变化。

5.11、可进行MSLT（多次小睡潜伏期试验）测试。

5.12、采集和回放时能进行脑电图的重新参照，可以自动描绘如C3-FP2脑电图。

5.13、可自由定义患者报告，包括语言、样式、趋势图组合等。

5.14、具有多窗口视频监控功能，方便中控室监控每个病房情况。

5.15、多位医生对同一份病例形成多份报告，并且可以随时调用无需人工保存。

★5.16、下颌肌电自动参考阻抗阈值可调。

★5.17、可以配套多种型号数字PTZ摄像头，存储MP4格式视频文件，视频文件可以独立播放，中控室可远程云台控制摄像头的摆动、拉伸等动作。

5.18、具备诊断云平台，可与其他医院进行数据互传互通，实现睡眠医联体及分级诊疗的开展。

四、配置要求

多导睡眠记录仪1套

第7包	车载CT

一、设备名称：车载CT

二、数量：1套

三、技术要求

| 序号 | 招标内容 |
| --- | --- |
| 1 | 机架系统 |
| 1.1 | 机架孔径：≥65cm |
| 1.2 | 机架数字倾角：±30° |
| 1.3 | 滑环类型：低压滑环 |
| 1.4 | 焦点到等中心距离：≥570mm |
| ★1.5 | 焦点到探测器距离：≤ 1005mm |
| 2 | X线系统 |
| ★2.1 | 球管阳极热容量：≥3.5MHU，不接受等效概念 |
| ★2.2 | 球管阳极解热率：≥700KHU/min |
| 2.3 | 球管小焦点：≤0.7mm×0.8mm |
| 2.4 | 球管大焦点：≤1.2mm×1.4mm |
| 2.5 | 高压发生器功率：≥ 30kW |
| 2.6 | 球管最小电流：≤ 10mA |
| 2.7 | 球管最大电流：≥320mA |
| 2.8 | 智能毫安调节：≤ 1mA |
| ★2.9 | 球管最低电压：≤60KV |
| 2.10 | 球管最高电压：≥ 140kV |
| ★2.11 | 球管电压选择范围：大于等于6档 |
| 3 | 数据采集系统 |
| 3.1 | 探测器材料：固态稀土陶瓷探测器 |
| 3.2 | 亚毫米探测器排列：≥16排 |
| 3.3 | 探测器单元数量：≥11264个 |
| 3.4 | 数据采样率：≥2320采样/360° |
| 4 | 扫描床 |
| 4.1 | 最长可移动范围：≥1550mm |
| 4.2 | 床水平移动最大速度：≥100mm/s |
| 4.3 | 床水平移动最小速度：≤1mm/s |
| 4.4 | 床面可降至离地面最低距离：≤480mm |
| 4.5 | 床面可升至离地面最高距离：≥940mm |
| 4.6 | 检查床承重：≥205kg |
| 5 | 控制台 |
| 5.1 | 高性能计算机：≥6核 |
| 5.2 | 内存：≥16GB |
| 5.3 | 图像存储空间：≥1TB |
| 5.4 | 显示器分辨率：≥1920×1080 |
| 5.5 | CD，DVD光盘刻录系统 |
| 5.6 | 具备发送／接收；查询／检索；基本打印功能；存储；网络接口(HIS/RIS) |
| 6 | 操作室 |
| 6.1 | 可在扫描间控制扫描床升降、移动，方便操作医生 |
| 7 | 高级影像后处理工作站 |
| 7.1 | 内存：≥8GB |
| 7.2 | 硬盘：≥1TB |
| 7.3 | 显示器分辨率：≥1920×1080 |
| 7.4 | 图像在主机与工作站之间双向传输的功能 |
| 7.5 | 文件输出格式：DICOM、BPM、JPG、PNG、TIF |
| 7.6 | 工作站激光相机DICOM接口 |
| 8 | 扫描参数与图像重建 |
| 8.1 | 机架转速（360°）：≤0.71s |
| ★8.2 | 最薄层厚：≤ 0.5mm |
| 8.3 | 扫描视野FOV：≥445mm |
| 8.4 | 最大重建显示野FOV：≥445mm |
| 8.5 | 图像重建矩阵：512×512, 768×768，1024×1024 |
| 8.6 | 图像显示矩阵：1024×1024 |
| 8.7 | CT值扩展范围：-32768~32767 |
| 8.8 | 最长连续扫描时间：≥100s |
| ★8.9 | 最小螺距：≤0.3 |
| 8.10 | 最大螺距：≥1.5 |
| 8.11 | 高对比度分辨率：≥15lp/cm@0%MTF |
| ★8.12 | 低对比度分辨率：≤2mm@0.3％ |
| 9 | 临床应用软件 |
| 9.1 | 基础软件功能 |
| 9.1.1 | 多平面重建MPR |
| 9.1.2 | 曲面重建CPR |
| 9.1.3 | 最大密度投影MIP |
| 9.1.4 | 最小密度投影MinIP |
| 9.1.5 | 平均密度投影AIP |
| 9.1.6 | 表面遮盖显示SSD |
| 9.1.7 | 三维容积显示VR |
| 9.1.8 | 透明显示骨骼功能 |
| 9.1.9 | 模拟手术刀技术 |
| 9.1.10 | CTA血管造影技术 |
| 9.1.11 | CTU尿路造影技术 |
| 9.1.12 | 肝脏三期扫描技术 |
| 9.1.13 | 对比剂追踪技术 |
| 9.1.14 | 对比剂追踪自动扫描触发功能 |
| 9.2 | 迭代去伪影技术 |
| 9.2.1 | 去运动伪影 |
| 9.2.2 | 去后颅窝伪影 |
| 9.2.3 | 迭代去金属伪影MAR+ |
| 9.2.4 | 去射线束硬化伪影技术 |
| 9.3 | 血管分析功能 |
| 9.3.1 | 自动去除床板 |
| 9.3.2 | 自动去除身体各个检查部位的骨骼 |
| 9.3.3 | 自动提取医生感兴趣的主要分支血管，并自动命名 |
| 9.3.4 | 自动显示主要血管名称 |
| 9.3.5 | 自动血管拉直，自动测量管腔面积，最大、最小直径、狭窄率等 |
| 9.4 | 低剂量扫描技术 |
| ★9.4.1 | 60kV低剂量扫描 |
| 9.4.2 | 3D剂量调制：基于不同扫描部位的特征，进行实时的X-Y平面与Z平面的X线剂量调制，降低扫描剂量。 |
| 9.4.3 | 敏感器官保护：扫描过程中，对于射线敏感器官（如晶状体、甲状腺、性腺等）避免直接照射。 |
| 9.4.4 | 形状过滤器：使用多个不同形状的滤线器产生不同分布的射线源, 使其均匀分布以减少病人的表面剂量。 |
| 9.4.5 | 儿童协议：婴幼儿对X射线比成人敏感，针对儿童定制专业的低剂量扫描协议。 |
| 9.4.6 | Dose check：为了控制低剂量协议的合理使用，每个协议都可以设定系统允许最大域值,超过设定阈值，自动进行提醒。 |
| 9.4.7 | Dose Report：自动计算本次诊断的剂量报告，并可进行打印和保存。 |
| 9.4.8 | 自动kV调节：根据患者的体型，解剖结构，自动选择最优的扫描电压 |
| 9.4.9 | 最先进的双域迭代重建算法：实现低剂量扫描得到高精度图像 |
| 9.5 | 齿科软件包 |
| 9.5.1 | 全景牙齿平铺显示 |
| 9.5.2 | 单个牙齿垂直显示 |
| 9.5.3 | 自动标注牙齿序号 |
| 9.6 | 人工智能肺结节软件分析 |
| 9.6.1 | 自动提取结节 |
| 9.6.2 | 定义结节位置、大小、体积、CT值、类型、密度、特征等 |
| 9.6.3 | 随访功能，病灶自动对比、自动量化体积变化、倍增时间等 |
| 9.7 | 肺密度分析软件 |
| 9.7.1 | 自动分割左肺、右肺 |
| 9.7.2 | 自动显示肺气肿区域，并用颜色加以区分 |
| 9.7.3 | 自动计算肺气肿的体积，百分比等 |
| 9.8 | 肿瘤评估软件 |
| 9.8.1 | 一键病灶提取，并自动计算病灶的大小 |
| 9.8.2 | VR显示病灶的形态，解剖位置 |
| 9.8.3 | 随访功能，并自动进行病灶对比 |
| 9.9 | 灌注功能 |
| 9.9.1 | 头部动静脉血管检测 |
| 9.9.2 | 头部CBF,CBV,MTT,TTP图像显示，曲线显示，以及测量结果显示 |
| 9.9.3 | 脑缺血半暗带分析 |
| 9.9.4 | 专用肝脏灌注功能包 |
| 9.9.5 | 肝静脉、门静脉同时检测 |
| 9.9.6 | 专用肿瘤灌注功能 |
| 9.9.7 | 灌注结果自动显示分析 |
| 9.11 | 视觉引导功能：对于听力障碍的患者，提醒做适时配合 |
| 9.12 | 自动胶片打印功能 |
| 9.13 | 自动降噪技术 |
| 9.14 | CT电影：播放速度：30幅/秒 |
| 10 | CT能谱成像技术 |
| ★10.1 | 能够产生keV单能量图，并支持伪彩显示 |
| 10.2 | 能够产生能谱曲线 |
| 10.3 | 能提供有效原子序数图 |
| 10.4 | 能提供最佳对比噪声比（CNR）曲线图 |
| ★10.5 | 能提供水、碘、钙的物质分离图，并支持伪彩显示 |
| 10.6 | 可进行物质浓度测定 |
| 10.7 | 可提供物质成分直方图 |
| 10.8 | 可在基物质图像上标注物质浓度信息 |
| 10.9 | 能够提供虚拟平扫功能 |
| 10.10 | 能够提供去金属伪影功能 |
| 10.11 | 能够提供单能血管成像 |
| 10.12 | 痛风分析 |
| 10.13 | 提供肿瘤小病灶检出平台 |
| 10.14 | 提供肿瘤分期优化平台 |
| 10.15 | 提供肿瘤疗效评估 |
| 11 | 稳压电源 |
| 12 | 车辆要求 |
| 12.1 | 整车参数 |
| 12.1.1 | 驾驶室轴距≤2000+5800 |
| 12.1.2 | 出入门带安全踏步 |
| 12.1.3 | 外形尺寸（长×宽×高）mm：≤11600×2500×3800 |
| 12.1.4 | 整车制造应符合GB1589、GB7258等国家相关标准，生产完成后申报国家公告，国内可上牌照 |
| 12.1.5 | 能够在国内南北地区等四季气候使用： |
|  | 沙尘：外部活动的零部件能在飞散沙尘的环境中正常工作 |
|  | 淋雨：在门、窗关闭条件下，车厢经受6mm/min、历时1h的淋雨试验 |
|  | 日照热效应：车厢的日照热效应按GJB2093的规定要求 |
| 12.1.6 | 工作席位：≥ 2个 |
| 12.1.7 | 展开时间（包括调平）：≤15min |
| 12.1.8 | 撤收时间：≤15min |
| 12.2 | 汽车底盘 |
| 12.2.1 | 最大总质量kg： ≤ 25000 |
| 12.2.2 | 发动机功率kW：≥ 200 |
| 12.2.3 | 排放标准：国ⅤI |
| 12.3 | 车厢 |
| 12.3.1 | 厢体外形尺寸（长×宽×高）：≤9500mm×2500mm×2700mm |
| 12.3.2 | 车厢内CT检查区域配备铅防护，铅板需复合入大板内 |
| 12.3.3 | 区域划分：发电区、CT区、操作区。顶部采用整体吊顶形式实现灯光、空调等设备集成安装 |
| ★12.3.4 | 具备全身CT检查功能 |
| 12.3.5 | CT区可以安装高压注射器进行增强扫描 |
| 12.3.6 | 操作区配备CT控制主机及医护人员工作席位 |
| 12.3.7 | 门窗孔口：各区域应设置独立的进出通道，采用密闭门，玻璃窗配备窗帘 |
| 12.4 | 保障系统 |
| 12.4.1 | 供配电系统： |
|  | 提供市电、发电机组两种供电保障方式，并能随时切换；其中市电、发电机组应满足驻车工作时候电力供应，行车应急电源供电保障方式为行车工作设备电力应急供应 |
|  | 配备市电电缆1套 |
| 12.4.2 | 温控系统：提供有效温控系统，保障行车及驻车状态下，车内温度18℃~24℃，相对湿度：CT间35%~65% |
| 12.4.3 | 调平系统：提供车厢自动调平支腿4根，单支额定载重≥10t，电动操作，满足各种路面使用 |
| 12.5 | 灯光、信号 |
| 12.5.1 | 车厢内配备照明灯、照度满足人员检测、休息工作要求 |
| 12.5.2 | 车辆应按照GB4785国家强制标准进行外部灯具设置 |
| 12.6 | 外部接口：提供市电、网络通信接口1套 |
| 12.7 | 安全： |
| 12.7.1 | 提供火灾安全报警及野外工作消防措施（灭火器和土木工具） |
| 12.7.2 | 提供电路过压、过载等保护措施及防雷装置 |
| 12.7.3 | 提供人员逃生通道。 |
| 12.8 | 设备安装 |
| 12.8.1 | 生产厂应能提供大型体检设备安装解决方案，质量分配合理。设备安装力求操作简单、运输安全、运行可靠 |
| 12.8.2 | 设备布线应美观 |
| 12.9 | 底盘改装 |
| 12.9.1 | 底盘改装应符合汽车生产厂和国家相应规范及法规，不得改变原车动力性能，轴荷配比应符合汽车底盘轴荷分配 |
| 12.9.2 | 整车改装完成后能够到相应的汽车服务站进行正常维护保养 |
| 12.10 | 应提供必要操作及警示标识 |
| 12.11 | 整车完成后应提供技术竣工图纸（包括布局图、外观图、电气线路图）说明书、合格证及办理牌照工厂应提供的所需资料 |
| 13 | 移动5G车载系统信息化要求 |
| 13.1 | 汽车行驶记录仪 |
| 13.1.1 | 通讯协议支持部标JT808、JT1076协议、国标GB2818协议 |
| 13.1.2 | 视频VGA输出：≥1路,支持≥1920×1080分辨率 |
| 13.1.3 | 视频PAL制式≥25帧/秒，NTSC制式≥30帧/秒 |
| 13.1.4 | 视频回放支持1或4路1080P |
| 13.1.5 | 硬盘存储：硬盘存储 2 × 2.5英寸7mmSATA 硬盘, 最大支持4TB（提供实物图片） |
| 13.1.6 | 支持≥1个SD 卡槽, 最大支持128GB |
| 13.1.7 | HOST界面支持≥1个，USB3.0≥1个，接防火盒USB2.0 |
| 13.1.8 | 可支持2×CANBUS模块, 与车辆通讯系统对接, 获得车辆相关运行参数 |
| 13.2 | 存储硬盘 |
| 13.2.1 | 容量≥2TB；转速（rpm）≥5400；缓存≥128MB；数量2块；尺寸：2.5英寸。 |
| 13.3 | 行车摄像头 |
| 13.3.1 | 图像传感器≥1/2.8英寸CMOS；分辨率≥1920*1080；防浪涌≥8KV |
| 13.4 | 救护舱摄像头 |
| 13.4.1 | 图像传感器≥1/2.9英寸 CMOS |
| 13.4.2 | 分辨率≥1920*1080 |
| 13.4.3 | 防浪涌≥8KV |
| 13.4.4 | 具备拾音功能 |
| 13.5 | 车载智能服务终端 |
| 13.5.1 | 处理器≥四核1.2GHz |
| 13.5.2 | 内存≥1GB DDR3 |
| 13.5.3 | 内置存储≥8G flash |
| 13.5.4 | 显示分辨率≥800*480；（提供国家认可的汽车类有效检测报告复印件） |
| 13.5.5 | 触摸屏≥6.2英寸多点电容式触摸屏； |
| 13.5.6 | 具备≥8个物理功能按钮标注各类状态（提供实物或图片证明） |
| 13.5.7 | 支持GPS/北斗定位及导航功能，导航定位座标系能与成都天地图座标系进行自动转换，行驶坐标能与“成都市救护车救援管理系统”地图系统同步 |
| 13.5.8 | 支持救援单位标注点、突发事件标注由“成都市救护车救援管理系统”上获取信息。地图电子围栏能与“成都市救护车救援管理系统”同步。能接收“成都市救护车救援管理系统”中心与分中心下发导航指令 |
| 13.5.9 | 支持使用物理按钮和触摸屏进行车辆状态选择、出诊状态选择，并将信息上传到“成都市救护车救援管理系统” |
| 13.5.10 | 支持通过本设备标注急救地点，将急救地点信息上传至“成都市救护车救援管理系统”。 注：救护车车载指挥通信设备需与成都市救护车救援管理系统实现无缝对接，支持成都市智慧治理中心视频平台，对接产生的一切费用由中标供应商自行承担，投标人须提供设备及安装辅材，完成设备安装调试。（提供承诺函原件） |
| 13.6 | TTS喇叭 |
| 13.6.1 | 阻抗≤4Ω；线长≥1.5米 |
| 13.7 | 数字集群对讲机 |
| 13.7.1 | 与成都市救护车救援管理系统实现语音通讯对接 |
| 13.7.2 | 支持2G、3G、4G网络 |
| 13.7.3 | CPU≥1.1GHz四核 |
| 13.7.4 | 内存≥512M+1G |
| 13.7.5 | 屏幕≥1.7英寸 |
| 13.8 | BD/GPS定位天线 |
| 13.8.1 | 模式支持GPS+北斗 |
| 13.8.2 | 定位精度≤2.5mCEP |
| 13.9 | 5G智能一体化网关 |
| 13.9.1 | 设备具备独立CPU和GPU，内存≥4G，存储≥32G |
| 13.9.2 | 支持5G/4G/3G国家标准通信频段 |
| 13.9.3 | 屏幕尺寸≥15.6英寸，支持不低于8点的多点触控 |
| 13.9.4 | 支持扫描二维码及各类条码 |
| 13.9.5 | 具备医保卡接触式读卡模块、非接触式读卡模块和身份证模块 |
| 13.9.6 | 身份证模块支持大陆身份证、港澳台居住证、外国人永久居留身份证 |
| 13.10 | 单兵设备 |
| 13.10.1 | 内存≥1GB |
| 13.10.2 | 屏幕≥2英寸电容触摸屏 |
| 13.10.3 | 主摄像头≥3200 万像素 |
| 13.10.4 | 副摄像头≥500万像素 |
| 13.10.5 | GPS支持GPS+北斗混合定位 |
| 13.10.6 | 移动单兵外壳防护等级应符合GB4208-2008中IP68要求（提供国家认可的有效检测报告复印件） |
| 13.10.7 | 防摔高度≥2米 |
| 13.10.8 | 协议支持GB28181协议，与成都市救护车救援管理系统实现语音通讯对接 |
| 13.10.9 | 移动单兵的质量（外接设备除外）≤170g。（提供国家认可的有效检测报告复印件） |
| 13.10.10 | 移动单兵通过稳定性测试且MTBF≥8000小时 |

14.投标人对整套设备保修不低于1年（车辆保修不低于2年），维修响应时间2小时内。投标人承诺若中标后，在合同签订时提供生产厂家对保修期的承诺函（实质性要求）。

四、配置要求

车载CT 1套

第8包	台式网络化心电图机

一、设备名称：台式网络化心电图机

二、数量：6套

三、技术要求

1、数字化心电采集器
1.1、采样频率：数字化采集≥24000点。
1.2、共模抑制比：≥85dB。

1.3、采样精度：≥16位。

1.4、输入回路电流：各输入回路电流不大于0.1μA。
1.5、输入阻抗：各输入回路之间的输入阻抗不小于5MΩ。
1.6、耐极化电压：≥300mV。   
1.7、低频特性：时间常数不小于3.2s。

1.8、无源技术、光耦隔离，隔离电压4000V以上。

2、心电图分析系统

2.1、标准的同步12导联信号采集分析，可采集后壁V7，V8，V9和右心导联V3R,V4R,V5R波形等≥10种导联采集方式。

2.2、12导联心电图自动测量、自动诊断。

2.3、图形输出格式：jpg截图功能，png/bmp/gif/tpf/pdf报告输出上传模式。

2.4、支持XML格式和DICOM格式，方便与医院HIS/PACS/EMR系统的对接。

2.5、心电图放大镜模式。

2.6、左右手电极互换模式、交换胸导联模式。

2.7、既往心电图对比模式。

2.8、儿童算法诊断：鉴于临床上儿童和成人心电图的差异性，儿童采用不同的自动分析和诊断算法。

2.9、QT分析：QT/QTcB/QTcF各项指标。

★2.10、测量参数：为支持科研，自动测量参数不少于35种。

3、心向量、时间向量分析系统

3.1、图形分析显示要求：方向、振幅、角度、间期和 QRS-T、QRS/T、TL/W，QRS面积比、初始向量及立体空间最大向量分析。

3.2、心向量波形叠加对比模式。

3.3、时间向量、瞬间向量、90度翻转向量。

3.4、图形输出：综合报告、各环放大图、单面环体放大图。

3.5、富兰克、威尔逊、正交导联方式采样，互相转化功能。

3.6、频谱心电图分析：功率谱图分析、相位移动叠加分析、脉冲响应分析；心电图频谱变化对应心肌缺血部位显示。

4、晚电位分析

4.1、时域分析、频域分析、三维频谱标测分析、正常因子分析的图谱和指标。

4.2、双频段滤波自动分析处理。

5、数据库管理功能：数据管理，心电数据；诊断结果自动转存数据库，临床诊断可检索；病人数据再编辑、删除和转存。

6、数据接口

★6.1、可无缝与医院现有HIS系统连接，获取患者信息，心电图报告同时支持院内医生工作站查阅、打印和医院OA系统WEB方式查阅、打印。

★6.2、支持医院现有院内心电诊断平台和远程心电诊断平台，无需软件再开发。

★7、心电信息管理系统、静态心电采集设备、十二导联心电分析系统需为同一厂家生产，以保证产品的延续与稳定。

四、配置要求

1、电脑工作站6套（CPU≥4核，硬盘≥500GB，内存≥8GB，Win10或以上操作系统）；2、数字化心电采集盒6套；3、标准心电导联线、吸球、夹子6套；4、数据线6副；5、心电测量及分析软件6套；6、地线6根；7、说明书、保修卡、合格证6套。

第9包

9-1低频神经和肌肉刺激仪

一、设备名称：低频神经和肌肉刺激仪

二、数量：1套

三、技术要求

★1、基波频率： 固定两种频率1Hz，50Hz,无其它多余频率，保障精准输出。

★2、脉冲宽度： 固定两种脉冲宽度0.2ms、0.6ms，无其它多余脉冲宽度，保障精准输出。

3、输出幅度最大时：单个脉冲电量：≤300mJ。

4、最大输出幅度有效值：≤50mA。

5、开路测量时，输出电压峰值：≤500V。

6、输出端受到短路和开路影响时，其性能不得削弱。

7、输出幅度每个调节增量应≤1 V，最小输出≤1V。

8、具有治疗时间显示功能。

9、开机具有智能化推荐方案，包括出厂默认方案、医院设定方案、理想方案，可快速进入操作，方便临床的使用。

★10、智能化软件系统，具有产妇信息管理、VAS评分管理、分娩记录、分娩镇痛统计等功能。

11、高分辨率的液晶显示彩屏，屏幕≥17英寸，屏幕360°可调；操作界面风格可选，适应不同操作习惯。

★12、具备清零功能,可一键清零已设定的参数。（提供产品说明书复印件）

★13、具备1/2键功能，所有输出强度在当前数值的基础上下降1/2，输出模式不变，便于临床快速调节。

14、具备启停功能，可暂停输出，及重新恢复输出,便于中途产妇休息及调整。

15、具备一键复位功能,可快速重启操作软件，便于下个产妇使用。

★16、具备电极脱落报警功能，输出强度上限报警功能，在电极片脱落或输出强度过高时都能提示报警，保障使用的安全性。

★17、配备无线镇痛终端壹台，同时满足多位产妇镇痛，支持自由体位分娩；主机和无线终端分别具备独立镇痛功能，无使用距离限制，主机意外故障时不影响终端机正常运行。

18、配备导乐设施壹套（导乐球、导乐架、导乐车、导乐凳）。

四、配置要求

1、主机1台（落地式推车式）；2、显示器1台（≥17英寸液晶屏）；3、输出线2条；4、电源线1条；5、传导套装5套；6、导乐设施（导乐球、导乐架、导乐车、导乐凳）1套；7、使用说明书、产品合格证、产品保修卡等1套

9-2可视化产程超声诊断系统

一、设备名称：可视化产程超声诊断系统

二、数量：1套

三、技术要求

1、主机系统：全数字化宽频系统平台。

1.1、系统硬件通道数：≥ 32通道。

1.2、系统灰阶: ≥ 256级。

1.3、系统动态范围: ≥ 120dB。

1.4、系统HIPAA符合性: HIPPA顺应性软件包。

1.5、系统开机时间（冷启动到工作状态）小于20秒。

★1.6、主机系统自带内置WiFi,实现无线数据传输。

1.7、主机尺寸：≤150*58*25mm（掌上型大小）。

1.8、主机（含操作键）全密封式设计（符合IPX6防水标准），可整机消毒灭菌。

★1.9、探头更换具有热拔插更换功能（无需关闭主机，在开机状态下，冻结后直接拔下更换探头，并快速自动识别相应探头，进入相应工作检查模式）。

1.10、主机内置锂电池组，连续工作时间≥5-8小时。

1.11、整机（主机含一个探头及内置电池）重量 ≤280克。

2、设备探头：

2.1、无线探头设计：无探头连接线，体积小，重量轻，携带方便。

2.2、宽频探头设计：宽频探头，动态成像范围广。

2.3、探头成像深度：1.5cm—30cm。

3、显示设备：

3.1、独立显示器设计，可选配监测系统主机、智能平板电脑、一体机等，也可无线连接到手机等使用。

★3.2、设备与显示器之间可采用无线或有线两种方式数据传输，互动式操作。

3.3、显示器具有中英文操作界面。

★4、支持多种成像模式，至少具有B型模式（B Model）、M型模式（M Model）、C型模式（Color Model）、PW型模式（Pulse Doppler Model）、POWER型模式（Power Doppler Model）。

★5、配套专业的产程监测系统软件，具有胎头角度、胎方位、羊水、脐血流、产程进展角等各监测功能选项。可对图像进行距离、角度等测量，可存储、可打印。

★6、无线掌式设计，整体小巧携带方便，可无线连接或有线连接至监测系统或平板、手机、一体机等设备，支持远程会诊。

7、产程监测成像性能

7.1、 B型成像

7.1.1、 B型局部放大倍数不小于10倍。

7.1.2、扫描范围可调。

7.1.3、变频：支持基波变频，支持谐波成像。

7.1.4、动态范围：30dB-120dB可调。

7.1.5、增益（TGC）连续可调。

7.1.6、显示深度可调。

7.1.7、图像参数可调。

7.2、M型成像

7.2.1、M扫描速度可调。

7.2.2、M成像为刷新型。

7.3、C型成像

7.3.1、彩色血流图像（CFI)。

7.3.2、彩色能量多普勒血流图像（CPD）。

7.3.3、标尺可调；图像参数可调；血流取样框。

7.4、D型成像

7.4.1、脉冲多普勒频谱(PW)。

7.4.2、角度偏转可调，标尺可调， 基线可调，取样可调，图像参数可调。

8、图像优化功能

8.1、谐波成像优化。

8.2、空间复合成像优化。

9、图像测量

9.1、B图像测量。

9.2、M型图像测量。

9.3、脉冲多普勒血流速度测量。

10、资料存储

10.1、静态图像存储及回放≥200幅图像，可扩展。

10.2、动态电影图像存储及回放≥8秒，可扩展。

10.3、支持移动外设存储设备。

11、声功率：用户可调，实时显示MI/TI(TIB，TIS)。

四、配置要求

1、主机（掌式设计）1台；2、探头1个；3、配套产科监测软件1套；4、便携显示设备1台；5、配套充电器1个；6、产品说明书、合格证、保修卡等1套

第10包	多通道输液工作站

一、设备名称：多通道输液工作站

二、数量：21套

三、技术要求

1、每套工作站配置：四槽位工作站组架1套、输液泵1台、注射泵3台、输液台车1个。

2、输注工作站

2.1、每个工作站组架单元可最多插入4个输注泵，输液泵和注射泵的个数和位置可任意组合，即插即用。使用中,移除其中任何一台泵不影响其它泵的工作连续性。

2.2、工作站组架单元之间采用导槽和导轨连接，无需任何附件（连接线），按照4、8、12….每4个通道为基本单位增减，组合后整个组架内可插入最多16台输注泵。

★2.3、输注泵和输液工作站之间采用USB连接。

2.4、输注工作站具备连续输液功能，方式包括固定顺序、自定义顺序和循环输注。

2.5、输注工作站可配置无线/有线模块，通过无线或有线方式与输注中央站联网，且能跟医院重症系统成功对接。

★2.6、可兼容外置大屏实现远程控制工作站中输注泵，即远程设置输注参数、级联、用药安全管理和数据统计。（提供证明文件）

2.7、级联系统中可实现级联组设置，级联组可通过不同颜色显示，且能实现级联组一键参数同步设置。

3、输液泵

3.1、安全防护类型：不低于I类 IP33。

★3.2、电阻（非电容）触摸屏操作方式，全中文七种颜色彩屏显示。

3.3、阻塞回撤功能：丸剂量≤0.2ml，避免意外丸剂量伤害患者。

★3.4、泵门和止液夹：输液泵由电动止液夹和电动泵门控制。

★3.5、双重气泡探测：气泡报警精度±15ul，气泡大小分25ul、50ul、100ul、200ul、300ul、500ul、800ul至少7档可调。

3.6、流速范围：0.1-2000ml/h，递增：0.01 ml/h (0.1-99.99ml/h)，0.1 ml/h（100.0-999.9 ml/h），1ml/h（1000-2000 ml/h）。

3.7、输液精度：≤±5%。

3.8、具有输液管路上阻塞、下阻塞报警功能，压力阀值至少12档可调。

3.9、具备治疗方案记录及导入功能：记录最近不少于10条治疗方案，任选一个治疗方案，参数自动导入泵的主界面，启动即可。

★3.10、支持输血功能。（提供注册证明）

3.11、KVO速度:0.1-5ml/h可调且可关闭，步进0.01ml/h。

3.12、输液模式至少包括速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、滴数模式、首剂量模式、微量模式，序列模式下，能设置至少10个输液序列的流速和时间。

3.13、分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光文字提示，音量至少11级可调。

3.14、内置锂电池：连续工作时间≥10小时@ 25mL/h，充电时间≤6小时。

3.15、外壳采用PBT+PC塑料。

4、注射泵

4.1、安全防护类型：不低于I类 IP33。

★4.2、电阻（非电容）触摸屏操作方式，全中文七种颜色彩屏显示。

4.3、能自动识别注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml。

★4.4、具有不少于3种装载注射器模式：手动模式、自动模式、手自一体模式,适应科室不同情况的使用习惯。

4.5、速率可调范围：0.1-2000ml/h，递增：0.01ml/h（0.1-99.99ml/h），0.1ml/h（100-999.9ml/h）,1ml/h（1000-2000ml/h）。

4.6、注射精度：≤±2%，机械精度≤±0.5%。

4.7、快推：0.1-2000ml/h可选。具有不少于手动快推、自动快推2种快推方式。自动快推方式下，可设置快推速度、预置量和快推时间。

4.8、不小于3”彩色电阻式触摸屏，主屏幕同时显示：注射器品牌与规格、当前输注模式、输注流速、输注流速单位、药物名称、剩余时间、实时压力数据、预置量、累积量、WIFI信号、锁屏状态、工作站符号、外接电源、电池电量、报警信息。

4.9、实时动态显示管路中的压力数值，压力阀值至少12档可调。

★4.10、注射模式至少包含速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、TIVA模式、微量模式；序列模式下，能设置至少10个输液序列的流速和时间。

4.11、KVO速度：0.10–5.00ml/h可调且可关闭（步进0.01ml/h）。

4.12、注射过程中无需中断输液就能更改速度，且注射过程中可放大显示输注速度。

★4.13、具有注射器位移监测系统，实时监控注射器位移，如有异常进行报警提示，音量至少11级可调，背光亮度至少10级可调。

4.14、内置锂电池：连续工作时间≥10小时@5mL/h，充电时间≤6小时。

4.15、外壳采用PBT+PC塑料。

四、配置要求

1、多通道输液工作站21套。

第11包	微波治疗机

一、设备名称：微波治疗机

二、数量：1套

三、技术要求

★1、适用范围：适用于妇科、皮肤科、口腔科、耳鼻咽喉科、肛肠科、康复理疗科、泌尿外科等表浅部位疾病及部分炎症的治疗。

2、工作频率：2450MHz±50MHz。

3、输出功率：0-99W，连续可调。

4、时间设置：0～30分，连续可调。

5、显示方式：LED数码显示。

★6、微波理疗辐照器：圆形≥Ф160mm*1个，肛肠椅*1套。

7、安全性：外壳泄露：≤0.5 mW/cm2  ；无用辐射：≤0.5 mW/cm2；

具有过载、闭锁、误操作自动保护装置。

★8、具有功率调整自适应功能，输出功率稳定。

★9、具有功率异常实时自检功能和故障代码显示；设备一旦出现异常，设备主机面板上可显示故障状态。

10、主机采用一体化推车机柜，医疗专用静音耐磨脚轮设计。

四、配置要求

微波治疗机1套

第12包	全自动化学发光测定仪

一、设备名称：全自动化学发光测定仪

二、数量：1套

三、技术要求

1、测定原理：磁微粒化学发光免疫测定。

2、分析方法：双抗体夹心法、间接法和竞争法。

★3、测试速度： 速度≥200测试/小时，可连接全自动样本处理系统、全自动生化分析仪等拓展成流水线。

★4、反应杯位：独立单孔反应杯，采用高灵活性的散装供给方式。

5、样本位：≥100个样本位，实验过程中可循环追加，有急诊优先通道。

6、样品针：使用钢针设计，样本针携带污染率≤1×10-6。

7、试剂位：≥24个，有在机冷藏功能，支持不停机更换试剂。

8、底物更换：支持不停机更换，可同时放置2套发光底物。

★9、试剂种类：≥100项，其中应包含肿瘤标志物、甲状腺功能、性激素、糖尿病、心脏标志物、高血压、肝纤维化等检测项目。

★10、定标：标准品包含在试剂盒中，定标稳定周期28天。

★11、高血压项目≥4项，其中应包含醛固酮、肾素、促肾上腺皮质激素等。

★12、肾素浓度检测：肾素浓度检测可溯源WHOIS68356，方便准确快捷，临床指南有推荐，方便普及高血压筛查。

★13、能够检测肺炎支原体、肺炎衣原体等呼吸道项目。

14、操作界面： 键盘、条码阅读器。

15、数据管理系统： 全中文操作系统，预留LIS/HIS系统接口。

四、配置要求

全自动化学发光测定仪 1套

第13包	高效液相色谱串联质谱检测系统

一、设备名称：高效液相色谱串联质谱检测系统

二、数量：1套

三、技术要求

1、液相色谱部分

1.1、二元高压梯度泵

1.1.1、流速范围：≥0.001-5.000mL/min，增量0.001mL，最大流速需满足≥4.00mL/min（需提供软件设置截图并加盖投标人公章）。

1.1.2、流速准确度≤±0.1%。

1.1.3、流速精密度：≤0.1%RSD。

1.1.4、最大输液压力：≥1000bar。

1.2、自动进样器

1.2.1、流路一体式设计。

★1.2.2、样品通量：≥150位2mL样品瓶，不少于4块96孔板进样。

1.2.3、交叉污染：<0.004%。

1.2.4、进样准确度：≤±0.5%。

1.2.5、进样精密度：≤0.25%RSD。

1.3、柱温箱

1.3.1、范围：5℃–110℃。

1.3.2、可选安装柱前预加热，柱后冷却，兼容5cm、10cm、15cm、25cm、30cm等各种规格色谱柱，可同时放置至少2根30cm色谱柱。

2、串联质谱部分

2.1、离子源

★2.1.1、离子源接口需采用毛细管结构设计，以保证良好的抗污染性能（需提供质谱内部结构图并加盖公章）。

2.1.2、离子源接口适用于100%有机相到100%水相，耐用一定浓度的缓冲液。

2.1.3、离子源内配主动废气排放装置，消除废气涡流，降低化学噪音，不锈钢排废管路，实现离子源腔体高温自洁净。

2.2、质量分析器

2.2.1、Q1和Q3四极杆采用全金属钼材质。

2.2.2、Q1和Q3均采用双曲面设计四极杆，保证在 0.4amu（FWMH）时仍有很高的离子传输效率，长度不小于24cm。

2.2.3、碰撞池：弯曲碰撞池设计，加有轴向加速电场，能够有效消除中性粒子干扰，实现快速碰撞，提高离子传输效率以及碰撞反应稳定性，弯曲碰撞池能有效消除“记忆效应”，防止“交叉污染”。

2.3、检测器

2.3.1、电子倍增器检测器。

2.3.2、具备脉冲计数模式和数字模拟模式两种检测器模式，以提高灵敏度（脉冲计数模式，离子通量低；数字模拟模式，离子通量高）和动态线性范围。

2.4、检测性能

2.4.1、质量数范围: ≥M/Z5～2000amu。

★2.4.2、灵敏度：ESI(+)，1pg利血平，过柱检测，MRM离子对为m/z609＞195，信噪比 S/N＞800,000:1，CV＜5%；ESI(-)：1pg氯霉素，过柱检测，MRM离子对为m/z312＞152，信比为S/N＞500,000:1，CV＜5%。

2.4.3、扫描速率：≥12000amu/s。

★2.4.4、分辨率:质谱半峰宽可到0.2amu（FWMH）,分辨率可调（需提供软件设置截图并加盖公章）。

2.4.5、正负离子切换时间：≤25ms。

3、数据处理系统

3.1、工作站（质谱分析软件、Windows与Office软件）级别电脑，配备正版Win7或Win10英文操作系统（64bit）及质谱工作软件、正版Office软件。

3.2、质谱工作软件

3.2.1、同一软件平台实现对液相色谱和质谱的控制。

3.2.2、工作站及软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能，具备一键式触发全自动定量数据处理和报告能力。

★3.2.3、可支持全中文应用软件（需提供中文软件界面截图并加盖投标人公章）。

4、全套串联质谱设备（色谱及质谱系统）均有医疗器械产品注册证（提供相关资质文件加盖投标人公章）

★5、配置同品牌的质谱全自动样本前处理系统。

四、配置要求

1、高效液相色谱部分：二元高压梯度系统，混合器，带温度控制功能的自动进样器，柱温箱，样品瓶100个，样品盘4 块，色谱柱 2 根；2、串联质谱部分：独立 ESI和APCI 离子源，串联质谱质量分析器，仪器控制和数据处理自动化软件，专用新生儿筛查数据分析软件，工作站级别电脑；3、其他：外置独立双槽位自动注射泵，独立切换进样阀（进样阀支持手动进样），机械泵，相关维护备件；4、氮气发生器1台；5、氮吹仪1台；6、超声波清洗仪1台；7、微孔板恒温振荡器1台；8、医用离心机1台；9、移液器0.5-10 ul、10-100 ul、20-200 ul、100-1000 ul各1支；10、迷你混合仪1台；11、手动打孔器1把；12、生物相容过滤器组件1台；13、自动化样本前处理仪1套；14、脂溶性维生素色谱柱1个；15、水溶性维生素色谱柱1个；16、在线过滤器及滤芯1个；17、生物兼容性在线过滤器1个。

第14包	高功率激光治疗系统

一、设备名称：高功率激光治疗系统

二、数量：1套

三、技术要求

1、铥激光治疗机

1.1、适用范围：适用于良性前列腺增生的治疗。

★1.2、激光波长：1940nm。

1.3、激光分类： 4类。

★1.4、激光器类型：光纤激光器。

1.5、激光传输方式：光纤。

★1.6、输出功率：6W-120W。

1.7、功率步进调节为1W。

1.8、激光输出方式：连续。

★1.9、激光输出功率不稳定度：≤±0.3%（提供检测报告复印件）。

★1.10、激光输出功率复现性：≤±0.2%（提供检测报告复印件）。

★1.11、激光发散角：550μm光纤≤70mrad（提供检测报告复印件）。

1.12、指示光：绿色 ，功率≤5mW。

1.13、电源：AC220V/50Hz。

1.14、常规电源，手术室无需特殊改造，电流＜10A。

1.15、电源线直接插拔，无需转换接头，无需单独拉线。

★1.16、冷却方式：风冷。

★1.17、具有斩波器技术。

1.18、台式设备。

1.19、重量＜40kg。

1.20、耗电量≤1.8KVA。

1.21、激光输出系统：国际通用SMA905接口。

1.22、界面操作：彩色电容屏触摸操作界面、功能控制按钮、指示光亮度调节按钮。

★1.23、功率调节方式：具有触摸屏和旋钮两种调节方式。

★1.24、激光对水吸收率高，汽化切割组织效率高，对接触组织精细切割，不损伤非接触组织，穿透深度约0.1-0.2毫米，组织热损伤小，去除组织后创面平整、无碎屑，术中几乎无出血，手术视野清晰。

2、钬激光治疗机

2.1、用于泌尿系结石的碎石，泌尿系肿瘤、尖锐湿疣、肉芽肿、浅皮肿瘤的汽化和凝固。

2.2、光纤终端输出最大功率范围：80W-96W （提供出厂检测报告复印件）

2.3、光纤末端单脉冲能量：0.5J-4.6J 。

2.4、具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5%。

2.5、具有控制能量稳定功能，使激光输出功率的复现性：≤±5% 。

2.6、工作激光输出波长：2100nm 。

2.7、激光器工作方式：脉冲。

2.8、脉冲重复频率：5Hz-42Hz可调。

★2.9、脉冲宽度范围可调：200μs-800μs可调，最窄脉宽和最宽脉宽区间范围≥600μs，宽脉宽原位碎石粉末化，止血好，切割止血同步进行；窄脉宽碎块化。

★2.10、传输系统：多种规格光纤（200μm、272μm、365μm、550μm、800μm和1000μm可选）。

★2.11、软光纤芯径及外径：200μm光纤芯径200μm±5%，外径365μm±2%；272μm光纤芯径272μm±2%，外径400μm±2%。（芯径需提供检测报告复印件）。

2.12、激光耦合效率≥90%。

2.13、使用200μm光纤最大传输功率：45W，使用272μm光纤最大传输功率：60W。

★2.14、指示光：绿光，波长520nm，功率≤5mW。

2.15、控制方式:全触摸彩色控制屏。

2.16、专家数据库：嵌入式微电脑内置专家数据库。

2.17、电源：AC220V/50Hz 。

2.18、冷却系统：内置压缩机制冷，确保性能稳定。

2.19、噪声小于70dB。

★2.20、治疗机可靠性：连续工作8小时功率无衰减。

四、配置要求

1、铥激光治疗机

1.1、铥激光治疗机主机1台；1.2、脚踏开关1套；1.3、光纤（550μm）2根；

1.4、光纤剥离器1	把；1.5、光纤切割器1	把；1.6、手持光纤端面检测仪1个；

1.7、激光防护镜1	副；1.8、使用说明书1	份；1.9、电源线1根；

2、钬激光治疗机

2.1、钬激光治疗机主机1台；2.2、脚踏开关1套；2.3、医用激光光纤（272μm）1根；2.4、医用激光光纤（550μm）31根；2.5、光纤剥离器1把；2.6、光纤切割器1把；2.7、手持光纤端面检测仪1个；2.8、激光防护镜1副；2.9、使用说明书1份。

第15包	便携式膀胱容量测定仪

一、设备名称：便携式膀胱容量测定仪

二、数量：2套

三、技术要求

★1、图像显示：≥8.0英寸TFT -LCD（800x600像素）。

2、操作方式：触摸屏操作。

3、便携式设计：便于携带，主机重量≤1500g（含探头）。

4、系统设置功能：可设置临床机构名称、部门名称、日期与时间参数。

5、服务设置功能：可设置简易模式、专家模式。

6、操作者设置功能：可设置操作者密码，保护患者隐私。

★7、性别选择：男、女（未切除子宫女性）、女（切除子宫女性）、小孩，根据患者具体自身情况，选择相应性别模式，保证测量结果更加精准。

8、探头：3D机械扇扫，免维护。

★9、探测深度：≥160 mm。

10、探头频率：2.5MHz，偏差≤15%。

11、图像扇扫角度：≥120度。

12、3维扫描角度：≥180度。

★13、侧向分辨力：≤3mm （深度≤80mm），提供注册检验报告佐证。

★14、轴向分辨力：≤2mm （深度≤80mm），提供注册检验报告佐证。

15、探头3D扫描成像时间：＜7s。

★16、测量范围：0ml-999ml。

17、容积测量精度：允差±15%（≥100ml）或±15ml（≤100ml）。

18、最小显示精度：≤1ml。

19、预扫描膀胱位置提示：预扫描时通过指示线判断扫描位置是否合适。

20、图像实时动态勾边：扫描时显示膀胱形态且有膀胱边缘的动态勾边提示。

21、扫描结束有效提示：扫描结束后实时提示扫描位置是否偏移。

22、扫描位置定位提示：具有智能引导探头位置功能。

23、扫描结果：实时显示膀胱图像及位置，自动扫描和计算，自动显示测量数据结果，并显示最大值。

★24、有自动校准功能。

25、病例管理：多人多次存储，不低于100人次1200幅图片，可外接U盘实现无限存储（依据U盘容量），通过计算机连接进行医院数据库对接。

26、输出接口:不低于2个USB或mini USB接口。

27、打印选择:医生根据需要选择打印任意的2幅正交图像。

28、电源:双电源内部供电,内置电池供电，外接电源供电，直流电、电池使用时间≥3小时。

四、配置要求

1、主机2台；2、便携式手提箱2个；3、多功能台车2台。

第16包	层流床

一、设备名称：层流床

二、数量：2套

三、技术要求

1、外形尺寸（长×宽×厚）（米）：(2.2-2.5)*(1.0-1.2)*(0.25-0.30)（参考门和电梯尺寸）。

2、内部净高（米）：1.65-1.85。

3、主体材质：冷轧钢板静电喷塑或304不锈钢板。

★4、空气洁净度等级：100级即IS05级、六通道空气质量检测仪、实时监测粒经在0.3、/05μm尘埃数量并判断洁净度。

5、显示方式：LED液晶屏多界面显示。温度范围1-100℃，湿度范围：0-100%。

6、控制方式：可遥控可定时，应急控制器，过滤器寿命报警，隐藏式紫外线控制器、防止误操作。

7、过滤吸附装置：整块无拼接大尺寸高效酶过滤器、中效过滤器、初效过滤器。

★8、沉降菌与验证：≤1个CFU/平皿、提供沉降菌检测皿。

★9、噪音与风机：≤46dB，低噪音风机2台双风路、可视蜂窝式降噪材料。

10、双轨道围帘、输液悬挂架、USB充电口等。

★11、风速风量可调节，风速0.15-0.35m/s、高中低三档可调节风量600-1200m^3。围帘内维持正压、自净时间≤5分钟。

12、照明和杀菌：配有LED防撞床头照明灯：照度≥300LX、配有紫外线杀菌灯。

四、配置要求

层流床2套

第17包	脑电图仪

一、设备名称：脑电图仪

二、数量：1套

三、技术要求

1、USB接口脑电放大器

1.1、采集、A/D转换、信号处理于一体，极强的抗干扰能力。

1.2、1000Hz/秒采样率。

1.3、USB供电，支持热插拔，USB口在掉电或断开后，重新连接后可自动恢复采集。

1.4、电极接入方式：采用国际标准EEG信号输入连接方式，最新孔式插头配合针式插孔。

2、分析软件

2.1、数据采集、显示、存储、回放、编辑、分析、测量功能。

★2.2、阻抗检测功能，精确检测电极与人体接触情况，通过放大器外壳中的指示灯和软件图形界面均可直观显示各通道的接触状态，减小误差。

★2.3、异常波检测功能，异常波自动识别功能，在回放分析时，在当前屏幕中以EEG趋势分析图显示高发作区瞬间变化频率成分，可在长时间的EEG记录中快速发现异常波，并通过拖动滚动条可快速到达异常波所在位置。

2.4、EEG压缩谱阵图功能，利用CSA技术把大量的脑电图频谱信息压缩在一个较小的空间中，使大量的频域信息能直观有效地表达出来，并进行趋势分析，特别适用于长时间的数据分析。

2.5、脑地形图功能。

2.6、系统管理功能。

2.7、长时监护功能。

2.8、病理档案管理功能。

2.9、导联任意编辑、切换功能。

2.10、各种诱发试验。

2.11、支持EDF数据格式。

3、分析功能

3.1、系统参数可调:可设置各种使用环境，满足特殊需求。

3.2、导联方式任意编辑：微机控制导联方式，可进行导联重组。

导联联结方式任意可调，具有先进的数字导联功能，即在采集信号过程中及回放处理时，都可用不同数字导联方式进行切换，便于分析。

3.3、导联标签可选择显示和不显示，显示时的背景可设置为透明或不透明。

3.4、各通道EEG可任意开关，满足手术中检测及儿童对模式对低通道数的要求。

3.5、超前记录：带有记忆的采样模式，可保存按键前10秒的数据。

3.6、精确测量工具：自动测量各种脑电波数据，显示所选脑电波的频率、平均幅度、波形个数、电位差。

3.7、新型电子频率标尺：代替普通脑电图尺，帮助测量脑电图频率，3-30HZ可调节。

3.8、脑电波单点测量：选择任意一时刻，系统显示在该点的单点测量数据（测斜率和波幅绝对值）。

3.9、单导放大脑电波：可换导、调整增益、纸速，用不同颜色标识所选EEG片段，对其进行测量分析。

3.10、地形图分析准确全面：频域地形图（绝对/相对地形图、优化/

固定地形图）、时域地形图、功率谱图、直方图。

3.11、脑电图可随意剪辑、取舍、编辑整理。

4、EEG回放功能：多种回放模式，回放速度可调，多种快速定位方式。

5、病例管理功能：采用EDF数据格式，方便数据交换和进一步分析处理。

6、放大器

6.1、采 样 率：1000次/秒。

6.2、通道数：≥32。

6.3、输入范围：±15mv。

6.4、分 辨 率：0.5μν。

6.5、共模抑制比：≥110dB。

6.6、50Hz干扰抑制比：≥60dB。

6.7、绝缘方式：双重绝缘。

6.8、隔离：4000V。

6.9、噪声电平：≤2.5uVp-p。

6.10、高频滤波控制：15，30，45，60，120Hz。

6.11、时间常数控制：0.03，0.1，0.3。

6.12、导联切换：单、双、自由导联。

6.13、校准方式：方波。

6.14、显示增益:1、2、3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、150、200μν／mm。

6.15、显示速度：3、6、15、30、60、150、300mm/s。

四、配置要求

脑电图仪1套

第18包	除颤仪

一、设备名称：除颤仪

二、数量：1套

三、技术要求

1、低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。

2、显示屏≥7英寸，高分辨率彩色TFT显示屏。

★3、除颤仪的最高能量≤200J。

★4、每次充电到除颤仪最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J。

★5、手动除颤能量最小是1J。

6、AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式。

★7、成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯，可通过指示灯颜色（红、黄、绿）判断与病患接触是否良好。

8、除颤能量采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。

9、标配手动除颤、AED、同步电复律功能、心电监护、智能自检。

10、具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒。

11、主机≥3道波形显示。

12、可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率快/心率慢、心搏停止、室颤/室速、室速、极度心动过速、室性早搏心率、起搏器未夺获、起搏器未起搏。

13、标配三导心电监护功能，可升级到五导心电监护。

14、电池上具备电量容量状态指示灯，设备所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时，保证病人转运途中全程持续供电。

15、可重复充电锂电池，≥100 次最高能量充电/电击。

16、提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电。

17、电池具有快速充电技术，≤2小时可充电到80%，≤3小时充电到100%。

★18、主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，需提供技术白皮书佐证。

19、每周定期自检内容必需包括：执行每日自检，并且发送一次高能量内部放电，从而进一步检测除颤电路。

20、主机实现打印最近≥1次每小时自检，最近≥5次每日自检，最近≥50次每周自检的报告结果。

★21、防水/防固体渗入等级≥IP54。

22、可满足医院以后扩展监护功能的使用，可升级SPO2、NIBP、EtCO2等功能。

四、配置要求

除颤仪1台；2、体外除颤电极版 1副；3、电池 1块。

第19包	无创呼吸机

一、设备名称：无创呼吸机

二、数量：1套

三、技术要求

★1、适用于大于20kg以上儿童及成人使用（提供注册证明材料）。

★2、屏幕和主机一体化设计，中文操作界面，彩色大屏幕触摸屏（≥12英寸），分辨率≥1024*768P。

★3、同屏显示病人的监测参数（实时潮气量、分钟通气量、漏气量、小气道峰压、病人自主呼吸比例等参数），设定参数（实时潮气量、分钟通气量、频率，等监测参数）和三个波形（流速波形，容量波形，压力波形），不用切换屏幕情况下可观察病人所有信息。

4、通气模式：S/T、CPAP、 PCV、 C-FLEX、AVAPS。

★5、内置控氧模块：氧浓度精确可调（21-100%），高流速和大量漏气下依然准确调节氧浓度。

★6、采用涡轮系统，提供≥210L/Min的峰流速。

★7、近心端压力监测，保证监测参数的精确度。

★8、自动追踪灵敏度功能技术，吸气、呼气灵敏度无需手动设置。保证即使在大量漏气（漏气量≥40L/min）的情况下，仍能保持人机同步性能，减少病人呼吸做功，提高病人舒适程度。

9、具备开机自检功能和漏气量测试功能。

★10、可监测病人端漏气量以及总漏气量（提供截图证明材料）。

11、具备智能待机功能。无需关闭呼吸机，断开面罩即可进入待机状态，且患者触发第一口呼吸即可自动恢复上一模式下的通气（提供证明材料）。

12、面罩预设选择和记忆功能，提供人机同步性。

13、压力上升时间可调，提高病人在治疗过程中的舒适度。

★14、支持识别不同类型呼吸面罩/患者接口的选择，并能显示预定漏气特征，并提供证明材料。

★15、支持不同呼气端口类型的选择，包括平台漏气阀、一次性呼气端口、静音阀、其它呼气口等。

★16、配置一体化的后备电池，可提供≥6小时后备电源。

17、完善的报警功能，同时在屏幕上显示报警内容便于临床医师及时诊断报警状况。

18、主要技术参数

18.1、IPAP：4-40cmH2O；

18.2、EPAP: 4-20cmH2O；

18.3、呼吸频率：4-40 BPM；

18.4、吸气时间：0.5-3.0秒。

19、主要监测参数

19.1、IPAP；

19.2、EPAP；

19.3、CPAP；

19.4、呼吸频率；

19.5、潮气量；

19.6、分钟通气量；

19.7、吸气峰压；

19.8、吸气时间/总呼气时间；

19.9、总漏气量；

19.10 、病人自主触发比率。

20、主要报警参数

20.1、窒息时间；

20.2、低分钟通气量；

20.3、病人管道脱落；

20.4、机器损坏或停电；

20.5、高潮气量、低潮气量；

20.6、高呼吸频率、低呼吸频率、高压、低压报警。

四、配置要求

1、主机1套

2、加温湿化器1套

3、呼吸管路及面罩1套

4、专用台车1套

第20包	输液工作站

一、设备名称：输液工作站

二、数量：1套

三、技术要求

1、注射泵要求

★1.1、模块式设计，能与科室现有输液工作站组成床旁输液管理系统。

1.2、安全防护可靠，防护类型：不低于CFⅠ。

★1.3、防水防尘等级：不低于IP23。

★1.4、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值和图形。

★1.5、压力报警阈值至少12档可调，最低至75mmHg阻塞压力报警阀值。

1.6、阻塞回撤功能：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。

1.7、防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出。

1.8、自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调。

★1.9、快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间。

★1.10、注射泵推杆无皮套设计，更易清洁，符合院感要求。

1.11、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

★1.12、速率范围：0.1-2000ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）,1ml（1000-2000ml/h）。

1.13、预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml。

1.14、预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）。

★1.15、快推速度：0.1-2000ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推量，具有定量自动快推和手动快推模式可选。

1.16、KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h。

1.17、自动识别注射器规格：2/3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50、60ml。

★1.18、不小于3.5英寸彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前注射状态、预置量、已注射量、剩余时间、注射器规格和品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力图形及压力数值、报警信息等。

1.19、分轻度、一般、严重三级报警，并分别以声光和动画提示，同时显示具体报警信息。

1.20、严重报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落等。

1.21、一般报警信息：系统异常、待机时间结束等。

1.22、轻度报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断、联机失效等。

★1.23、具有不少于8种注射模式可选：流速模式、时间-容量模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式、首剂量和间断给药模式等。

1.24、电池工作时间﹥10小时@5ml/h。

1.25、供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V。

1.26、信息储存：自动储存2000条以上的操作信息。

1.27、RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接。

1.28、可加装无线模块，实现无线联网监测。

1.29、全中文软件操作界面。

1.30、具备夜间模式，可根据设定时间段自动切换屏幕亮度与音量，保证病人休息。

★1.31、长寿命薄膜按键设计，实体按键控制流速保证可靠性。

★1.32、支持DERS药物库功能，设置流速上、下软硬限值，bolus上、下软硬限值和剂量速度上、下软硬限值等。

★1.33、可设置药物颜色标识，并在注射泵屏幕上显示，支持大于10种颜色。

★1.34、四种累计量管理模式：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。

★1.35、具备导航指引功能，机器界面能提供装管动画指引和文字指引信息。

2、输液泵要求

★2.1、模块式设计，能与科室现有输液工作站组成床旁输液管理系统。

2.2、无需附件可实现多泵叠加，便于转运管理。

2.3、安全防护可靠，防护类型：不低于CFⅠ。

★2.4、防水防尘等级不低于IP23。

★2.5、具备输血功能，提供注册证证明。

2.6、符合IEC60601-1-2/YY0505-2005标准、主副CPU。

★2.7、在线动态压力监测，显示在线压力数字和图形。

★2.8、压力报警阈值至少12档可调，最低档不高于75mmHg。

2.9、压力单位可调：mmHg、kPa、bar、psi。

★2.10、泵片用防水膜保护，防止药液进入机器内部，易于清洁和消毒。

2.11、阻塞回撤功能：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。

2.12、防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出。

★2.13、可探测≥20ul的单个气泡，单个气泡报警灵敏度分20ul、50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共6档可调。

★2.14、具备连续气泡监测功能：60分钟内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警。

2.15、自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。

2.16、精度≤±5%。

2.17、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

★2.18、速率范围：0.1-2000ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml100-999.9ml/h）,1ml（1000-2000ml/h）。

2.19、预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）。

2.20、快推速度：0.1-2000ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推量，具有自动和手动快推模式可选。

2.21、KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h。

2.22、具备药物库功能，可显示所选择的药物名称。

2.23、具备夜间模式，可根据设定时间段自动切换屏幕亮度与音量，保证病人休息。

2.24、可预存20种以上输液器品牌规格，自动识别输液器品牌，可校准自定义输液器。

★2.25、不小于3.5英寸彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前注射状态、预置量、累计量、剩余时间、输液器品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息。

2.26、分轻度、一般、严重三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息。严重报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、管路气泡、开门、系统故障等；一般报警信息：系统异常、待机时间结束等；轻度报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断、联机失效等。

★2.27、具有不少于6种输液模式可选：流速模式、时间-容量模式、体重模式、梯度模式、序列模式和微量模式。

★2.28、电池工作时间﹥9小时@25ml/h。

★2.29、具备外部电池仓门，可在应急情况下快速更换电池，无需拆机。

2.30、信息储存：自动储存2000条以上的操作信息，包含动作、时间和描述。

2.31、可在本机屏幕查看历史记录，无需外接设备。

2.32、RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接。

2.33、可加装无线模块，实现无线联网监测。

2.34、全中文软件操作界面。

★2.35、具备薄膜按键控制流速（非触摸），保证可靠性。

★2.36、支持DERS药物库功能，设置流速上、下软硬限值，bolus上、下软硬限值和剂量速度上、下软硬限值。

★2.37、可设置药物颜色标识，并在注射泵屏幕上显示，支持大于10种颜色。

★2.38、四种累计量管理模式：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。

★2.39、具备导航指引功能，机器界面能提供装管动画指引和文字指引信息。

四、配置要求

1、注射泵75套；2、输液泵15套。

第21包

21-1多通道输液工作站（一拖六）

一、设备名称：多通道输液工作站（一拖六）

二、数量：4套

三、技术要求

1、输液工作站

1.1、每套输液工作站能插入≥3个输注模块，模块式设计，输液模块和注射模块的个数和位置可任意组合，即插即用。使用中，移除其中任何一台泵不影响其他泵的工作连续性。

1.2、工作站以每3个通道的箱体单元为基本单位进行增减（无需任何附件），按照3、6、9…进行拓展，组合后整套工作站内最多支持≥15台输注泵。

★1.3、输液工作站和输注泵之间的数据通讯接口采用USB连接。

1.4、输注工作站需配置无线/有线模块，通过无线或有线方式对接本医院现有重症系统（提供联网证明）。

1.5、单套工作站基本箱体单元（含3个泵）整体重量不超过7.5Kg。

2、输液泵

★2.1、电阻（非电容）触摸屏操作，全中文七种颜色彩屏显示。

2.2、流速设定范围不小于0.1-1200ml/h，最小步进 0.01ml/h。

2.3、预置总量范围：0.1-9999ml，最小步进0.01ml；输液累计总量范围：0-99999.9ml。

★2.4、至少包含以下7种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、滴数模式、首剂量模式、梯度模式。序列模式下，能设置至少10组输液流速、时间阶段。

2.5、屏幕：彩色电阻触摸屏操作界面，工作状态下，同屏显示信息至少包含：输液器品牌和规格、输注速度、已输注总量、药物名称、压力状态、报警信息、电池电量和充电状态、无线通讯网络状态。

★2.6、支持输血功能。（提供注册证明复印件）

2.7、KVO速度调节范围不小于0.1-5.0mL/h，步进0.01ml/h。

★2.8、泵门和止液夹均为电动设计的泵门和止液夹。

★2.9、气泡探测：单个气泡最小灵敏度25ul，气泡大小分25ul、50ul、100ul、200ul、300ul、500ul、800ul至少7档可调。

2.10、具有至少手动快推、自动快推、快速定量快推三种快推模式, 自动快推可设置快推速度、快推预置量和时间。

2.11、具备治疗方案记录及导入功能：记录最近不少于10条历史治疗方案配置，配置参数至少包含药物名、注射模式、速度、预置量。任选一条历史治疗方案，参数自动导入泵屏幕主界面。

2.12、压力报警阀值至少11 级可调，报警音量等级至少10级可调。

2.13、电池工作时间≥5小时（25ml/h流速下）。

2.14、具备字体放大功能：运行时可一键放大显示输液速度字体倍数；

3、注射泵

★3.1、电阻（非电容）触摸屏操作，全中文七种颜色彩屏显示。

3.2、流速范围不少于：0.1—2000ml/h可调,最小步进0.01ml/h。支持注射器规格：5ml、10m、20ml、30ml、50/60ml。

3.3、预置量范围：0.10-9999ml最小步进0.01ml；注射累积量范围0-99999.9ml。

3.4、注射精度≤±2%。

★3.5、至少包含以下8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、梯度模式、首剂量模式、TIVA模式、微量模式。序列模式下，能设置至少10组输液流速、时间阶段。

★3.6、快推：速率可选范围不小于0.1～2000ml/h，至少具备分手动、自动、快速定量三种快推模式。自动快推模式下可设置快推速度、快推预置量和时间。

3.7、KVO流速：可调范围不小于0.1-5.0mL/h（最小步进0.01ml/h）。

★3.8、压力报警阀值至少11档可调，报警音量等级不少于10档可选。

3.9、具备治疗方案记录及导入功能：记录最近不少于10条历史治疗方案配置，配置参数至少包含药物名、注射模式、速度、预置量。任选一条历史治疗方案，参数自动导入泵屏幕主界面。

3.10、电池工作时间≥5小时（5ml/h流速下）。

3.11、具备字体放大功能：运行时可一键放大显示输液速度字体倍数。

四、配置要求

1.六槽位工作站组架4套；2.输液泵4台；3.注射泵20台；4.输液台车4个；5.电源线、说明书、合格证、操作卡4套。

21-2多通道输液工作站（一拖四）

一、设备名称：多通道输液工作站（一拖四）

二、数量：6套

三、技术要求

1、输液工作站

1.1、每套输液工作站能插入≥3个输注模块，模块式设计，输液模块和注射模块的个数和位置可任意组合，即插即用。使用中，移除其中任何一台泵不影响其他泵的工作连续性。

1.2、工作站以每3个通道的箱体单元为基本单位进行增减（无需任何附件），按照3、6、9…进行拓展，组合后整套工作站内最多支持≥15台输注泵。

1.3、具有同步系统参数功能：只需在任意一台输注泵上设置科室、房号、床号及病人信息、音量设置、显示亮度和夜间模式等参数，输液工作站上的所有泵内数据即可被同步修改。

★1.4、输液工作站和输注泵之间的数据通讯接口采用USB连接。

1.5、输注工作站需配置无线/有线模块，通过无线或有线方式对接本医院现有重症系统（提供联网证明复印件或截图）。

★1.6、单套工作站基本箱体单元（含3个泵）整体重量不超过7.5Kg。

2、输液泵

★2.1、电阻（非电容）触摸屏操作，全中文七种颜色彩屏显示。

2.2、流速设定范围不小于0.1-1200ml/h，最小步进 0.01ml/h。

2.3、预置总量范围：0.1-9999ml，最小步进0.01ml；输液累计总量范围：0-99999.9ml。

★2.4、至少包含以下7种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、滴数模式、首剂量模式、梯度模式。序列模式下，能设置至少8组输液流速、时间阶段。

2.5、屏幕：彩色电阻触摸屏操作界面，工作状态下，同屏显示信息至少包含：输液器品牌和规格、输注速度、已输注总量、药物名称、压力状态、报警信息、电池电量和充电状态、无线通讯网络状态。

★2.6、支持输血功能。（提供注册证明复印件）

2.7、KVO速度调节范围不小于0.1-5.0mL/h，步进0.01ml/h。

★2.8、泵门和止液夹均为电动设计的泵门和止液夹。

★2.9、气泡探测：单个气泡最小灵敏度25ul，气泡大小分25ul、50ul、100ul、200ul、300ul、500ul、800ul至少7档可调。

2.10、具有至少手动快推、自动快推、快速定量快推三种快推模式, 自动快推可设置快推速度、快推预置量和时间。

2.11、具备治疗方案记录及导入功能：记录最近不少于10条历史治疗方案配置，配置参数至少包含药物名、注射模式、速度、预置量。任选一条历史治疗方案，参数自动导入泵屏幕主界面。

2.12、压力报警阀值至少11 级可调，报警音量等级至少10级可调。

2.13、电池工作时间≥5小时（25ml/h流速下）。

2.14、具备字体放大功能：运行时可一键放大显示输液速度字体倍数。

3、注射泵

★3.1、电阻（非电容）触摸屏操作，全中文七种颜色彩屏显示。

3.2、流速范围不少于：0.1—2000ml/h可调,最小步进0.01ml/h。支持注射器规格：5ml、10m、20ml、30ml、50/60ml。

3.3、预置量范围：0.10-9999ml最小步进0.01ml；注射累积量范围0-99999.9ml。

3.4、注射精度≤±2%。

★3.5、至少包含以下8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、梯度模式、首剂量模式、TIVA模式、微量模式。序列模式下，能设置至少8组输液流速、时间阶段。

3.6、屏幕：彩色电阻触摸屏操作界面，工作状态下，同屏显示信息至少包含：注射器品牌和规格、输注速度、已输注总量、药物名称、压力状态、报警信息、电池电量和充电状态、无线通讯网络状态。

★3.7、快推：速率可选范围不小于0.1～2000ml/h，至少具备分手动、自动、快速定量三种快推模式。自动快推模式下可设置快推速度、快推预置量和时间。

3.8、KVO流速：可调范围不小于0.1-5.0mL/h（最小步进0.01ml/h）。

★3.9、压力报警阀值至少11档可调，报警音量等级不少于10档可选。

3.10、具备治疗方案记录及导入功能：记录最近不少于10条历史治疗方案配置，配置参数至少包含药物名、注射模式、速度、预置量。任选一条历史治疗方案，参数自动导入泵屏幕主界面。

3.11、电池工作时间≥5小时（5ml/h流速下）。

3.12、具备字体放大功能：运行时可一键放大显示输液速度字体倍数。

四、配置要求

六槽位工作站组架6套；2.输液泵6台；3.注射泵18台；4.输液台车6个；5.电源线、说明书、合格证、操作卡6套。

第22包	手术床

一、设备名称：手术床

二、数量：1套

三、技术要求

1、电动液压，采用非齿轮式联动系统，无外露连接件，术后清洁方便。床台面升降，头脚倾和侧倾由3个独立液压缸液压驱动。

2、手术床电动控制系统

2.1、有线遥控器为触摸式键盘，背景灯光信号显示功能，遥控器具有一键回“0”功能和一键式多体位快捷操作功能，开锁状态下键盘自动保护。

2.2、台柱控制面板（标准配置），用于应急或辅助控制手术床调节；和有线遥控器电子操作系统两套独立，每套系统均设置手术床的各种体位及电池电量状态等功能。

3、手术床供电方式：平时无需带电工作，充电一次至少可用一周（≥80次手术）。

4、床面最大无阻挡透X光区域≥1100mm，为术中使用C形臂或术中造影提供最便利的条件，确保颈部、胸部、腹部、腿部拍片没有任何阻挡。

★5、床面：由头板、背板、坐板、分体式腿板五部分组成，头板可拆卸，单独通过弹簧把手调节俯仰。背板和腿板所有关节均带弹性阻尼缸支撑操作结构。具有万向关节手板，腿板可拆卸及下折。床板均可透过X光线。

6、多种同品牌附件可配合手术床使用，如妇产科、泌尿科冲洗设备、沙滩椅位肩关节微创手术模块附件、全碳纤脊柱手术架、全碳纤下肢牵引架、全碳纤神外手术头托及头架等各科手术附件。

7、手术床材料

7.1、床板由透X光的高分子材料制成，床面骨架和升降柱外壳及侧导轨为高含量镍铬合金不锈钢。底座外壳由强化碳纤维复合材料制成，采用多层渗漆工艺，防破裂，抗撞击，耐腐蚀，易清洗，永不生锈。

★7.2、床垫：采用分层特殊泡沫海棉芯制成，可依照病人体温和体形重新自然塑型，压力≤39.2mmHg，防止手术病人褥疮形成。接缝采用焊接工艺，密封性能好。具有X光可透，导静电，不漏液体，模块式，可拆卸等特性。厚度≥80mm。所有床面关节均被安全覆盖，满足患者舒适性，避免电外科手术时可能的灼伤。

★8、手术床安全载重量:≥135Kg，4倍安全承诺。

9、纵向倾斜(头脚倾):≥25º/25º。

10、侧向倾斜(左右倾):≥15º/15º。

11、背板(上下):≥60º/50º。

12、腿板上下折: 0º/95º。

13、床面最低高度:≤600mm;升降高度调整范围≥350mm。

14、手术床长度(有头板)≥2080 mm，手术床宽度（不含边轨）≥500mm。

★15、手术床重量≤190 Kg。

16、手术床底座长度 ≤1000 mm，宽度380－660mm，底座中部最窄，投影为X形，不影响医生站位。底座脚端地面可靠近床柱放置污物桶。

17、所有附件均可通用。

四、配置要求

1、床体1套；2、头板，背板、座板 1套；3、80mm泡沫芯自动塑形软垫1套；4、腿板（分体腿板，可拆卸，可外展≥150 º）1套；5、带万向关节手板2个；6、分体式麻醉架（含固定器，带2个水平转动支撑杆）1套；7、遥控器1套。

第23包

23-1血小板恒温震荡箱

一、设备名称：血小板恒温震荡箱

二、数量：1套

三、技术要求

★1、温控方式：采用双CPU控制系统的PLC温控模块。

2、温控范围：22℃±2℃。

3、显示精度：0.1℃。

4、报警温度：＜20℃、＞24℃。

5、振荡幅度：50mm±5mm 。

6、振荡频率：60次／分±5次／分。

7、振荡方式：连续往复（左右）、水平振荡。

8、存放袋数：≥30袋（机采血小板袋）。

9、存放层数：≥15层。

10、存放面积：370×300±5（mm）（宽×深）。

11、层高：≥35mm。

12、外形尺寸：600×570×1370±5（mm）（宽×深×高）。

13、重量：≤105Kg。

14、工作环境：室内，环境温度5℃～40℃，相对湿度：≤80%。

15、电源：AC220V、50Hz 。

★16、≥4.3英寸彩色液晶触摸屏，可一键转换中、英文操作界面，方便查阅仪器运行记录。

★17、设有独立的数码显示窗口，实时显示箱内温度，便于随时观察。

18、多点式温度实时监控系统，液晶屏即时显示温度动态曲线图，保证温度均匀、恒定。

★19、自动诊断故障信息，并能自动弹窗提示详细信息，方便用户快速排除故障。

★20、报警方式：采用两套独立的报警系统，当运行出现异常情况时，即时发出声光双重报警，同时自动弹窗提示报警信息，设有警报静音开关。

21、故障报警功能：超温报警、传感器故障报警、断电报警、开门超时报警、停振报警。

22、具有大容量数据存储功能，实时记录保存箱的运行数据。

★23、内置USB模块，可用U盘存储、传输和追溯保存箱的运行数据（EXCEL格式)。

24、内置紫外线消毒灯，一键启动消毒功能。

25、热反射镀膜钢化玻璃门，有效隔音，并能阻绝外来冷/热源。

26、配有安全门锁，锁定式万向脚轮。

27、箱体为整体发泡，发泡厚度≥30mm，门内有密封条，箱体内部均采用不锈钢材料，防腐蚀，便于清洁和消毒。

28、铝合金抽屉式托盘，防滑耐磨涂层，能有效防止血小板滑落，便于存取和清理。

★29、压缩机，低噪音，使用寿命更长，制冷效果更好。

30、制冷方式：R134a无氟环保制冷剂、强制风冷式。

31、采用恒速电机，振荡小车持续平稳运转，噪音低。

32、配备蓄电池，超长时间免维护，可在断电情况下记录箱内实时温度。

★33、提供省级医疗器械检验所出具的电磁兼容性测试（EMC）和产品全性能检测的专项《检验报告》复印件。

四、配置要求

血小板恒温震荡箱1套

23-2冰冻血浆解冻箱

一、设备名称：冰冻血浆解冻箱

二、数量：1套

三、技术要求

1、输入电压：AC380V、50Hz；输入功率：≤5 kW。

2、存水量：95Kg±10％。

3、水泵能力：＞40 kg/min。

4、控温范围：30～45℃。

5、控温精度：±0.5℃。

6、加热功率：≥3×1500W。

7、最大化浆量：24袋(每袋50～200ml)。

8、解冻时间：10～20分钟（200ml×24袋,-20℃）。

9、外形尺寸及颜色：810×605×1150±5（mm）（宽×深×高），医用灰色。

10、重量：≤90Kg。

11、具有控制技术，自动化程度高，实时显示当前解冻温度和解冻时间，自动监测解冻全过程。

★12、有五档预先设置的解冻程序，可以适应不同容量的冰冻血浆的解冻。

★13、可根据需要自行设定解冻温度和解冻时间，在解冻过程中可随时调整解冻时间，还可设定不计时循环解冻模式，便于用户即时解冻。

★14、当出现超温情况时，具有自动降温功能。

★15、报警功能：当出现异常时，声光双重报警，并显示相关故障代码，可一键消警。

16、大容量且轻柔的水循环系统，无瞬间温差、无“热点”，不破坏血浆有效成分，能够迅速、充分地融化血浆，减少纤维蛋白的析出，保证冰冻血浆的解冻质量。

17、配备4个可移动的不锈钢解冻篮。

18、配备解冻专用袋，隔离每个血浆袋。

★19、加热水箱与解冻水槽为分离式设计，保证恒定的水温能均匀、快速的解冻血浆，解冻完成后循环水自动回落。

20、具有自动注水、排水功能，设有一键自动清洗功能。

21、采用不锈钢水箱。

22、采用高精度数字式温度传感器。

23、采用循环水泵，静音运转。

24、具有上排水功能，工作室内无需地漏。

25、配备专用断路器，有自动断电功能。

★26、输入电压为380V，功率大，加热速度快，有效提高解冻速度。

★27、提供省医疗器械检验所出具的电磁兼容性测试（EMC）和产品全性能检测的专项《检验报告》复印件。

四、配置要求

冰冻血浆解冻箱1套

23-3医用低温箱

一、设备名称：医用低温箱

二、数量：1套

三、技术要求

★1、压缩机：双压缩机系统（全密闭活塞式≥250W*2个）。

2、温度设定：-20℃～-40℃任意可调。

3、温度波动：柜内中央温度和显示温度均保持在设定温度±3℃以内。

4、外形尺寸：793×770×1806mm±5mm。

5、内箱尺寸：649×614×600 mm±5mm×2室。

6、有效容积：480-490L。

7、储物筐：12个。

8、测试通孔：￠30mm×2个，背面上下室各1个。

9、运转功率：≤380W，噪音：≤42dB。

10、脚轮：4个。

★11、冰箱结构：冰箱分为上下两室，两室的温度可独立设定，并各自拥有独立的制冷系统。一室故障不影响另外一室正常工作。上下室可以单独除霜。

12、电源失败后，一旦恢复供电，设备会恢复为断电前设置。

13、R404a环保型，既能发挥强大的制冷能力又保护了环境。

★14、制冷蒸发管采用高品质铜管，箱体预埋式结构，避免长期运转产生管路腐蚀导致制冷剂泄漏。

15、箱体自带门锁，并配有挂锁安装孔，可实现多重安全保护。

16、柜体预留可安装温度记录仪接口。

17、层架:可自由上下调节高度。

18、报警&记录系统；高/低温报警（可调）；断电报警；远程报警接点；自我诊断系统。

四、配置要求

1、医用低温箱1套；2、钥匙1套；3、网架6层6个；4、抽屉盒12个；5、除霜铲1个；6、尼龙夹子大小各1个

23-4血液冷藏箱

一、设备名称：血液冷藏箱

二、数量：1套

三、技术要求

1、制冷剂：R134a环保型。

2、容积：≥360Ｌ（可装标准血袋180袋）。

3、外门1扇：外门是带有热反射膜的发泡玻璃门，完全密封，可以有效防止柜内空气泄漏。

★4、内门3扇，采用独立的有机玻璃的透明内门设计。

★5、微电脑与机械控制器组成双重温度控制系统，其中一个故障，另一个自动切换。

★6、采用双风扇，吸风式设计（非向外吹风）。把沉积在下方的多余冷空气由下而上的向上拉升。

★7、温度显示：微电脑处理器控制的数字显示控制面板，显示数值更清晰。柜内温度保持在设定温度4±1℃（环境温度10-30℃）。

★8、温度探头：采用高标准感温探头PT1000（需提供证明文件复印件）。

★9、配有2个储血模拟盒，上下各一个。可以模拟出血袋中血液的实际温度。

★10、内胆：电镀锌钢板内胆设计。

11、原厂配有温度记录仪，并自带打印功能。可将温度曲线直接打印出来，无需另外电脑或打印机。

12、报警装置：带有过高/低温报警、电源异常报警、门未关闭报警、冷凝器脏堵报警等，并可以接远程报警端子，通过网络对冰箱进行远程监控和操作，还具有可归零校准功能。

★13、内置温度记录仪，具备数据检测、管理、记录和打印功能。

14、内部安装有LED灯，方便观察样本。

15、搁板5个，材质为硬钢线制PE涂层网架。

16、内置温度监控模拟盒2个。

17、配置钥匙1套。

四、配置要求

血液冷藏箱1套

第24包	长程动态心电记录仪

一、设备名称：长程动态心电记录仪

二、数量：40套

三、技术要求

1、符合YY0885-2013、GB 9706.1-2007、YY 0505-2012等国家和行业标准。

2、导联选择：支持单导联测量模式。

3、采样率：≥250Hz。

4、动态输入范围：±300 mV。

5、输入阻抗：≥10MΩ。

6、增益准确度：＜10%。

7、系统噪声：≤50uVp-p。

8、计时准确性：＜30秒（24小时总误差）。

9、心率测量范围：30bpm～300bpm。

10、数据传输：可通过蓝牙连接查看实时数据，也可以通过PC端导出全量数据进行分析。

★11、电源类型：可充电锂电池，单次充电续航≥20天。

12、电极类型：采用一次性电极片。

13、事件记录：可通过机身按键进行手动事件标记。

14、动态心电分析报告可联网传输并满足分级诊疗和远程会诊要求。

15、存储容量：可存储至少连续60天的记录数据。

★16、防水等级：≥IPX5。

17、人机交互：机身按键和LED指示灯。

★18、充电方式：磁吸触点式USB充电底座。

★19、重量：≤30g。

20、可使用通用一次性医用电极片。

四、配置要求

长程动态心电记录仪40套

第25包	运动心肺测试系统

一、设备名称：运动心肺测试系统

二、数量：3套

三、技术要求

1、运动肺功能测试时，气体采集方式具有面罩式及咬口式两种方式。

★2、气体流量定标具有2分钟自动定标和手动定标两种模式。

★3、是吸入/呼出氧、二氧化碳浓度的实测数据分析。

4、标准 Wasserman9 宫图的试验结果的图表显示；图形显示内容可自行编辑。

5、提供多种的无氧阈值评估方法，具有15秒辅助判断功能。

6、可连接血压、血氧测试仪及运动心电测试仪，测试数据能够实时传输到系统软件中。

7、配有用于放置运动心肺功能测试仪、运动血压、运动心电图机的可移动式工作台。

8、技术参数

★8.1、采用Ultra F型超声流速传感器对吸入和呼出的气体流速进行测量，彻底杜绝交叉感染。

8.1.1、流速传感器测量范围：0-16L/s。

8.1.2、气道阻力≤0.1cm H2O/L/S。

8.1.3、分辨率≤1ml。

8.1.4、死腔容积≤10ml。

8.1.5、流速精度：50ml/s或3％；与流速值范围有关。

8.1.6、传感器重量≤255g。

8.2、氧分析采用电化学传感器，使用寿命年>18月。

8.2.1、氧传感器测量范围：0～100 vol %。

8.2.2、氧传感器分辨率：0.01 vol %。

8.2.3、氧传感器测量精度：0.05 vol %。

8.2.4、氧传感器响应时间：≤100ms。

8.3、二氧化碳分析器：红外式传感器。

8.3.1、二氧化碳测量范围：0～13 vol %。

8.3.2、二氧化碳传感器分辨率：0.01 vol %。

8.3.3、二氧化碳传感器测量精度：0.1 vol %。

8.3.4、二氧化碳传感器响应时间：≤100ms。

8.4、测试原理为每口气呼吸法

9、数据分析系统功能参数

9.1、同步收集并分析运动心肺功能测试仪、运动心电、运动血压、运动设备数据，并以数字及图示的方式实时显示这些数据、最终依据测试过程中的数据给出相应的结论，并自动给出运动康复的建议。

9.2、可显示的参数包括：

静态肺功能测试参数，如：VC IN吸气肺活量、VC EX呼气肺活量、VT潮气量、IRV补吸气量、ERV补呼气量、IC深吸气量、VE每分钟通气量、呼吸频率BF、FVC用力肺活量、FEV1 1秒量、FEV1/FVC 1秒率，PEF用力呼气峰流速、FEF25%用力呼气25%肺活量时流速、FEF50%用力呼气50%肺活量时流速、FEF75%用力呼气75%肺活量时流速、FEF25—75%/MMEF呼气25%到75%肺活量时平均中气流速、FEF50/FIF50呼吸气50%肺活量时的流速比,FIVC吸气肺活量，FIV1吸气1秒量，FIV1/FVC吸气一秒率，FEV3 3秒量，FEV6 6秒量，PIF吸气峰流速，FET100%呼出全部气体时间，MVV每分最大通气量。

★9.3、运动肺功能参数，如： VO2摄氧量、VO2max最大摄氧量、VCO2二氧化碳输出量、HRR目标心率，RER呼吸交换率、BR呼吸储备、AT无氧阈、VO2/HR、O2pulse氧脉博、CO心排出量、PETO2呼气末端氧分压、PETCO2  呼气潮气末端二氧化碳分压、FAT脂肪消耗量、FATmax最大脂肪氧化强度、CHO碳水化合物消耗量、HR心率、SPEED@FATmax最大脂肪氧化强度速度、EE@FAT max最大脂肪氧化强度总能量消耗、FAT@FATmax最大脂肪氧化强度脂肪消耗量、CHO@FATmax最大脂肪氧化强度糖消耗量，W运动负荷，MET代谢当量，EE能量消耗。

9.4、实时显示的血压数据，包括：实时的收缩压和舒张压。

9.5、实时显示运动负荷数据，包括：运动时间、运动强度（功率W），功率计转速等。

10、运动心电功能参数

10.1、要求同步采集导联≥12导联。

10.2、A/D转换：24 bits。

10.3、输入阻抗：≥2.5M Ω (10Hz)。

11、运动血压功能参数

11.1、运动试验专用的无创血压监测系统。

11.2、中文显示及操作界面，多语言选择显示。

12、运动设备功能参数

12.1、运动设备1

12.1.1、医疗级的康复功率车用于有氧康复训练，运动负荷为步进式设计，最大功率适合于非活动受限患者。本设备需与心肺运动功能测试仪兼容，给患者提供心肺运动功能测试。

★12.1.2、功率车控制器可180°旋转。

12.1.3、控制器正面和背面同时显示运动转速信息。

12.1.4、配置电动控制的座椅垂直位置调节器。

12.1.5、座椅可水平位置前后调节，适用于不同高度患者。

12.1.6、最大负载不低于200Kg。

12.1.7、外置系统可控制功率车为0w初始功率，1w递增，功率范围 0-600 w。

12.1.8、控制器显示信息等：功率，转速，时间等。

12.2、运动设备2

12.2.1、医疗级卧式康复踏车用于有氧康复训练。本设备需与心肺运动功能测试仪兼容，给患者提供心肺运动功能测试。

12.2.2、电源开关位于踏车前侧下方，防止在运动康复过程中患者的误操作所造成的非正常断电，减少因康复功率车急停或急启动给患者所带来的风险。

★12.2.3、运动负荷调节支持恒定功率调节及阻力档位调节两种工作模式

12.2.4、最大载重不低于200Kg。

12.2.5、15w初始功率，功率范围 15w - 600 w，5w递增。搭配心脏康复管理系统使用时，最低0w 初始功率，逐瓦递增。

12.2.6、符合人体工学的椅背设计，可调节座椅可减轻脊柱压力。

12.2.7、电气隔离式的 RS-232 接口，与控制端连接。

12.2.8、液晶屏显示信息有：功率，转速，时间。

12.2.9、内置MANUAL, Gearshift, Manual Countdown, CARDIO,PROFILE五种工作模式。

12.3、运动设备3

12.3.1、用于有氧康复训练，训练上肢相关肌群。本设备必须要与心肺运动功能测试仪兼容，给患者提供心肺运动功能测试。

12.3.2、最大载重不低于 200Kg。

12.3.3、15w初始功率，功率范围 15w - 400 w，转速20-120RPM。

★12.3.4、可采用坐姿和站姿两种方式训练。可折叠式座椅，适合坐轮椅患者。

12.3.5、电气隔离式的 RS-232 接口，与控制端连接。

12.3.6、屏幕显示信息有：功率，转速，时间。

12.3.7、可进行前后双方向运动。搭配的球形手柄使训练更便利。

12.3.8、可调节手柄的长度，对角线及平行方向的手柄位置。

四、配置要求

1、运动心肺测试系统3套

第26包	心脏康复及运动系统

一、设备名称：心脏康复及运动系统

二、数量：1套

三、技术要求

1、运动康复管理系统

1.1、系统设本地服务器，数据存本地服务器，根据对患者隐私数据的要求，可选择配置是否上传云端。

1.2、系统可同时控制≥30台运动设备同时工作。

1.3、系统可以对多种不同的运动设备同时进行无线控制，控制距离≥25米。

1.4、系统可同时监测≥30个患者的运动时的生理参数（心电、血压、血氧）。

1.5、具有用户管理功能。能实现用户角色及分配相应权限；新建用户帐号，锁定、解锁、密码重置及注销帐号功能。

1.6、具有设备管理功能。包括设备运行状态信息管理、设备异常管理等。

1.7、具有患者管理功能。可实现对患者的信息登记、查询、打印等功能；可实现对患者历史生理数据、康复运动数据等信息的存储、查询、打印等功能。

★1.8、具有心理测评量表功能。针对患者做量表的评估，来评估患者的心理或生理状态。

1.9、具有患者信息导入功能，可以导入患者的病例信息，便于评估患者运动强度。

1.10、具有运动处方管理功能。可以实现运动处方的建立、修改、保存、查询、打印等功能。

1.11、具有程控调节参数功能，可实时调节设备运行参数、远程控制设备运行状态。

1.12、具有打卡登记对应功能，自动获取病人处方信息，避免医生处方与执行病人不对应的风险。

★1.13、具有医嘱和运动方案回放功能。

1.14、具有报告自动生成功能，能对患者康复训练过程存储数据进行统计、分析、打印。

1.15、具有患者数据导出功能。导出病人的基本信息、生理数据、运动数据、医嘱和运动方案。

1.16、具有患者回访和回访提醒功能，对已经出院的患者进行定期回访。

1.17、具有异常预警功能：患者生理参数超出设定范围，设备将显示超限预警。

★1.18、具有异常保护功能：设备异常或患者生理参数异常，设备将自动停止，终止患者医嘱执行。

1.19、在打开云端模式下，支持院内、外康复监测管理功能，提供具备此功能的证明资料。

1.20、运动设备及软件控制系统均为同一厂家生产（提供相应的证明资料），保证设备连接的稳定性和可靠性。

2、有氧运动设备

2.1、联网模式

2.1.1、能实时获取运动过程中的心率、血氧、血压。

2.1.2、能实时显示运动过程中的心率、血氧、血压、运动时间、距离、转速、功率、卡路里、运动完成量、运动剩余量、运动完成百分比等。

★2.1.3、可读取患者手环信息并自动获取医嘱。

2.1.4、支持WIFI、蓝牙、射频（433M）通信。

★2.1.5、具有异常保护及自动紧急停止功能。

2.1.6、坡度和速度可远程调节和本地调节。

2.1.7、心率显示范围0 bpm～300 bpm。

2.1.8、血氧显示范围0～100%。

2.1.9、血压显示范围0～300 mmHg。

2.1.10、产品满足GB9706.1-2007、GB/T 14710-2009、GB 17498.1-2008、GB 17498.6-2008、GB 9706.15-2008、YY 0505-2012标准的相关要求，并获取相应检测报告。

2.2、跑步机

2.2.1、速度调节范围：1.0～15.0km/h。

2.2.2、速度调节步长：0.1km/h。

2.2.3、速度显示范围：1.0～15.0km/h。

2.2.4、坡度调节范围：0%～12%。

2.2.5、坡度误差：≤10%。

2.2.6、坡度调节步长：1%。

2.2.7、坡度显示范围：0%～12%。

2.2.8、距离显示范围：0.00 km～25.00 km，精度为0.01km。

2.2.9、功率显示范围：0～200W。

2.2.10、卡路里显示范围：0～999kcal，显示精度0.01kcal。

2.2.11、时间显示范围：0 min～99 min。

2.2.12、最大承重不小于180kg。

2.2.13、跑台面积不小于500×1500mm2。

2.3、椭圆机

2.3.1、阻力调节范围：1～16挡。

2.3.2、阻力显示范围：1～16档。

2.3.3、转速显示范围：20 r/min～200 r/min。

2.3.4、距离显示范围：0.00 km～25.00 km，精度为0.01km。

2.3.5、速度显示范围：0.0～99.0km/h。

2.3.6、功率显示范围：0～200W。

2.3.7、卡路里显示范围：0～999kcal，显示精度0.01kcal。

2.3.8、时间显示范围：0 min～99 min。

2.3.9、最大承重不小于150kg。

2.4、立式健身车

2.4.1、阻力调节范围：1～16挡。

2.4.2、阻力显示范围：1～16档。

2.4.3、转速显示范围：20 r/min～200 r/min。

2.4.4、距离显示范围：0.00 km～25.00 km，精度为0.01km。

2.4.5、速度显示范围：0.0～99.0km/h。

2.4.6、功率显示范围：0～200W。

2.4.7、卡路里显示范围：0～999kcal，显示精度0.01kcal。

2.4.8、时间显示范围：0 min～99 min。

2.4.9、座椅高度1-12档可调。

2.4.10、最大承重不小于160kg。

2.5、卧式健身车

2.5.1、阻力调节范围：1～16挡。

2.5.2、阻力显示范围：1～16档。

2.5.3、转速显示范围：20 r/min-200 r/min。

2.5.4、距离显示范围：0.00 km～25.00 km，精度为0.01km。

2.5.5、速度显示范围：0.0～99.0km/h。

2.5.6、功率显示范围：0～200W。

2.5.7、卡路里显示范围：0～999 kcal，显示精度0.01kcal。

2.5.8、时间显示范围：0 min～99 min。

2.5.9、座椅位置1-15档可调。

2.5.10、最大承重不小于160kg。

四、配置要求

1、跑步机1台；2、椭圆机1台；3、立式健身车1台；4、卧式健身车1台；5、运动生理参数采集仪4台；6、单导联心电监护仪4台；7、脉搏血氧仪4台；8、脉搏波血压计4台；9、电极片1盒；10、无线接入器1台；11、网线1根；12、操作平台（包括电脑主机1台，显示器2台，键鼠1套，服务器1台，打印机1台） 1套；13、打卡机1台；14、扫码枪1个；15、手环4个；16、移动推车1台

第27包

27-1动态血压记录仪

一、设备名称：动态血压记录仪

二、数量：50套

三、技术要求

1、记录盒

★1.1、与医院现有动态血压分析系统兼容，无需再单独安装软件即可正常录入数据。

1.2、记录媒介：内置Flash Memory。

★1.3、测量方式：震荡示波法，采用充气测量方式（充气过程中完成测量）。

1.4、压力量程：0-290mmHg。

1.5、测量精度：±3mmHg。

1.6、传输方式：内置式USB，Type-C接口。

1.7、测量模式：自动测量和手动测量。

1.8、测量时间：≥24小时。

1.9、测量间隔：5分钟-2小时可调。

1.10.数值显示：测量数值显示可选。

★1.11、脉搏波记录：全程记录脉搏波。

1.12、电源：2节碱性AA电池。

★1.13、补测功能：测量失败自动补测；夜间补测功能可关闭。

1.14、安全保护：具有硬件过压保护、软件过压保护、超时过压保护、失电泄压保护功能。

★1.15、电压监测：记录器开始工作前，可对电池电压进行自动检测，当电压不足时进行相应报警与提示；在记录过程中，对电池电压连续监测记录和显示。

★1.16、袖带：扇形袖带；带有袖带保护套。

★1.17、病历信息：既支持佩戴前录入又支持佩戴后录入。

1.18、特殊片段：可设置3组不同时间段的特殊片段测量间隔。

★1.19、病历存储：保存两份病历数据，能提取前次病历数据。

★1.20、数据维护：具有记录数据自维护功能，保证记录器的可靠性。

1.21、抗干扰技术：具有抗运动干扰能力。

1.22、开机测量：可设置开机快速测量次数。

2、分析系统

★2.1、可兼容医院现有动态血压记录盒，能正常采集医院现有设备数据并进行分析。

★2.2、脉搏波全程数据查看，并能编辑波形数据，重新自动计算收缩压、舒张压。

2.3、配套软件具备数据表及各种图表功能便于分析，如数据表、趋势图、血压数据统计图表等。

2.4、对于可疑异常的血压，可添加注解。

2.5、病历报告格式和内容能自定义。

2.6、诊断结论自动生成，并可由用户自由定义生成模式。

2.7、诊断结论编辑过程具有快速辅助输入功能。

四、配置要求

1、动态血压记录盒50；2、原装带固定夹子样式的血压袖带100副；3、一次性血压袖带套100副；4、动态血压记录盒套100个。

27-2动态心电记录仪

一、设备名称：动态心电记录仪

二、数量：40套

三、技术要求

1、动态心电记录盒

★1.1、与医院现有动态心电分析系统兼容，无需再单独安装软件即可正常录入数据。

1.2、导联方式：标准12导联。

1.3、采用碱性电池供电，保证连续供电48小时以上。

1.4、内置起搏器信号采集电路，三通道和十二通道均可独立检测起搏器信号。

★1.5、自动检测起搏器，当检测到起搏器时采样率为10000Hz。

1.6、能采集最小脉宽0.1ms，最小幅值2mv的起搏器信号。

★1.7、采用SD卡存储心电数据，SD卡容量≥4GB。

1.8、记录时间可选24、48小时，或连续记忆等多种模式。

★1.9、当记录盒电池电量不足或者导联线脱落时，采用蜂鸣器和指示灯的方式报警。导联连接正常时，记录盒能自动启动记录模式，避免忘记按键而未启动设备。

1.10、记录盒轻便小巧，方便病人佩戴。

2、软件分析功能

★2.1、可兼容医院现有动态心电记录盒，能正常采集医院现有设备数据并进行分析。

★2.2、无需单独安装分析软件，可直接通过WEB端进行不同权限的账号登录。

★2.3、分析算法精准，全导联（12导联）同步全息后台分析，无需选择导联，无需设置分析参数，首次分析“零”时长等待，自动分析完成后并以简单的文字报告结论形式提示当前心电数据分析情况。

★2.4、无模板分析、图表分析、诊断图分析等繁琐的工具菜单，分析软件提供多种人性化操作菜单，按照医生浏览、编辑、总结的操作习惯设置工具菜单，更加符合人机对话。

★2.5、心律失常以模板为中心构建多种直方图、散点图、叠加图，多画面同时互动，快速找到异常心电图提高编辑效率。

★2.6、分析软件具有两个导联同时叠加及P波叠加放大倍数（最大8倍）叠加功能，同时结合散点图和直方图四个维度进行复杂心电图分析。

2.7、分析软件具有一键自动起搏器分类分析、房颤、房扑分析、HR时域、频域分析等功能。

2.8、分析软件具有ST-T段、T波分析及事件统计功能，ST段分析可根据心率自适应分析调整。

2.9、分析软件报告编辑按照报告处理的先后顺序排列菜单（最快心率、最慢心率、房早事件等顺序）；医生可根据24小时心率趋势图的时间段进行实时图条保存。

2.10、报告首页内容以分析情况自动调整，部分结论项目为0时（比如“J”），报告首页不体现，自定义分析结论模板，自动按照分析情况生成报告结论。

3、信息化功能

3.1、软件具有医生排班系统，根据排版日历管理医生的工作日及工作量。

3.2、软件支持预约、检查、诊断优先设置，针对紧急病人可以设置优先预约、优先检查以及优先诊断，系统具有高优先级病人记录的标注，醒目字体标识。

3.3、软件支持实时管理科室设备佩戴情况、患者预约登记情况、数据录入及分析情况。

★3.4、软件可直接打印预约登记检查单，自动生成条码信息及检查注意事项提示。

3.5、软件可与医院HIS、PACSS系统及第三方公司系统进行对接。

3.6、软件支持区域医联体远程心电项目建设。

3.7、软件支持大容量云存储，数据统一存储，随时调取便于管理和提供科研数据。

四、配置要求

1、动态心电图记录盒40个；2、原装动态心电图导联线80副；3、原装动态心电图SD卡80张；4、原装动态心电图记录盒套80个。

第28包

28-1全自动清洗消毒机

一、设备名称：全自动清洗消毒机

二、数量：1套

三、技术要求

1、容积及说明：清洗舱容积≥500升。

★2、加热方式：电加热。

3、密封门：电动下开门；前后双扉型、双门可实现互锁，门上带有玻璃观察窗。

★4、加料泵：>2个。

★5、记录方式：可自动打印过程曲线、需记录A0值（提供打印记录复印件一份）。

6、控制方式：大尺寸彩色液晶触摸屏操作，微电脑全自动控制清洗消毒全过程；具有故障自动检测、报警及故障记录。

★7、程序要求：内置程序≥9套，自定义程序≥20套。

★8、追溯要求：设备带有追溯网络化接口，能在设备前后端配置扫描枪（提供实物图片或宣传彩页）, 可与医院现用消毒供应中心追溯系统实现无条件，免费对接。

9、清洗质量及消毒效果要求

★9.1、具有中国疾病预防控制中心出具清洗消毒的检测报告(提供报告复印件)。

★9.2、具有中国疾病预防控制中心针对手术器械、麻醉呼吸管路、湿化瓶、玻璃器皿清洗效果消毒的试验报告(提供报告复印件)。

10、运行时间：最长清洗程序的全过程运行时间≤35分钟。

11、水耗量：≤35 L/步。

12、控制器要求：能实现与追溯系统的对接，读取清洗过程中的各项参数。

13、故障诊断：具有自动故障检测，故障代码显示报警，故障声音报警和故障记录功能。

14、干燥系统要求：双风机干燥，两级加热干燥管路设计（提供实物图片）。

★15、清洗效果检测要求：清洗效果检测装置无指定性。

16、舱体要求：316不锈钢材质，外装饰罩304不锈钢板；清洗舱内部采用无死角冲压成型。

★17、喷射臂要求：喷射臂采用可拆卸设计，一旦杂质堵塞喷射孔有利于进行疏通处理。

18、工作噪音≤60分贝。

★19、因安装条件有限，要求设备外形尺寸可适于科室现有场地尺寸；安装电力应符合医院现有条件。

20、手术器械清洗架要求

20.1、数量：2个。

20.2、采用316L不锈钢。

20.3、层间距≥125mm。

★20.4、单次装载量：≥18个DIN标准器械托盘（480*250*50mm）。

21、负压吸引瓶清洗架要求

21.1、数量：1个。

21.2、材质：316L材质。

22、外搬运车：2个（清洗架搬运车）。

23、无油静音空压机：1台。

24、清洗机主体使用寿命不低于10年/15000次循环。

★25、每年提供4次免费定期的设备安全检查、预防性保养；每年提供至少一次清洗机A0值检测，出具性能报告。

★26、能够清洗达芬奇机器人手臂，提供第三方检测证书复印件。

四、配置要求

1、全自动清洗消毒机1台；2、手术器械清洗架2个；3、负压吸引瓶清洗架1个；4、外搬运车2个（清洗架搬运车）；5、二维码扫描枪3个。

28-2消毒供应中心眼科工作站

一、设备名称：消毒供应中心眼科工作站

二、数量：1套

三、技术要求

1、槽体台面、干燥台、背板

1.1、材质要求

槽体及背板：采用优质改性PMMA+ABS材料，原材料厚度≥6MM，台面厚度≥90MM。金属模具一次吸塑成型、表面光洁、强度高、细菌吸附性差、易修复、有弹性、安全性高。

★1.2、背板

可储物可安装设备照明光源，使清洗消毒工作不受光线限制。拉近人与设备间的距离，降低劳动强度；可在背板上固定水枪、气枪、灌流器控制面板等附件。

★1.3、柜体支架

6系医用高强度铝合金型材与医用吊塔同材质，标准件通过可拆卸式连接件连接；无焊接，避免不锈钢支架焊接因焊接点生锈而造成安全隐患；可拆卸式连接件连接能适应不同的安装环境，后期维护、更换简单易行，避免现场大施工（切割、焊接）对现场环境造成破坏。(提供实物照片)

★1.4、柜门板、侧挡板、后挡板及饰板

医用PVC全包覆的柜体及门板，采用一级环保高密度芯材，通过PVC全包覆一次加工成型。柜体无金属外露，防止消毒液侵蚀导致柜门板坍塌、变形、生锈。(提供实物照片)

2、自动灌流器

★2.1、操作要求

采用≥7英寸液晶彩色全触摸操作显示屏，分辨率≥800*480，非按键操作。(提供实物照片)

★2.2、功能要求

内嵌式安装于功能背板上，用于显示、操作、控制自动灌流器运行；可在显示屏上触摸操作内镜侧漏；显示屏上可直接大字体显示该清洗槽的清洗步骤，全触摸操作，非按键式。(提供实物照片)

2.3、设计要求

采用隐蔽式、倾斜式安装，方便医务人员操作，无尖角，无锋边，防水。

★2.4、灌流系统软件要求

软件部分需通过国家相关部门登记备案，并提供登记凭证。(提供证明材料)

3、高压水、气枪：

优质SU304不锈钢一次性压铸成型，无接缝，杜绝水质通过枪体腔道的二次污染；枪头和枪体连接部使用螺纹旋转接口，非快接插头，有效防止漏水现象的发生；出水按钮为把手式设计，非按钮式设计，降低长时间按压造成的劳累感，降低劳动强度。

4、水龙头

采用优质SUS304不锈钢材，360度旋转式/拉伸式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，连接管为304不锈钢丝编织软管；上下水连接管要求为PPR软管。

5、高压供水器

5.1、功能要求

根据内镜镜身，实时调节水压，确保不同腔镜的清洗效果。电源：DC12V±1V，调节、稳定水压范围：≥0.3MPa，储水量：≥1.5L。

5.2、设计要求

所有零配件集成化处理，集成于控制箱内，控制箱通过快接口与整套设备连接，方便安装、检修、灵活组合搭配，拒绝零配件散装于柜体内杂乱无章，不便检修和安装。

★6、水处理器:水处理器内置过滤膜，四筒串联设计。滤芯的密度：≤0.2um，过滤精度为≤0.1um。(响应文件内提供实物照片)

7、中心气体处理器

两级过滤，第一级过滤过滤精度≥5µm，第二级过滤过滤精度≥0.3µm。气压调节范围：0.15Mpa～0.85Mpa，压力表显示精度≤0.02Mpa。

8、医用静音无油空压机

供气压力：≤0.75MPa，供气量：≥60L/min，储气量：≥30L，电压：220V，工作噪音：≤50dbA,输出功率：≥750W。

9、整体设计要求

★9.1、配件集成

气体解析、气液转换、汽水转换等所有功能配件全部集成化、模块化设计，标准件生产，通过快接口连接，拒绝零配件散装在柜体内；方便安装、运输以及后期维护，大大减少连接接头，有效防止漏水；方便安装及后期维护。(提供实物照片)

9.2、组成

每个组件均采用模块化设计标准件生产，方便设备整体组装、运输、安装，维修及搬迁，确保整体设备与出厂设备所有功能及外观保持一致。

★10、中心电源控制系统

要求专业电源板集成化设计的电源控制系统，可同时为不小于12套灌流系统供电，有独立的接地保护；拒绝直接使用空气开关等不安全的电源控制系统。输出电压：12V输入电压：AC220V±10%。(提供实物照片)

★11、嵌入式双重测漏系统

浸泡法和数字法双重测漏；漏气时以尖锐的蜂鸣声报警。操作、显示、内镜连接接口镶嵌于槽体后方的背板上；一键式操作，启动按钮位于灌流器控制面板上。测漏气压压力0.01-0.05Mpa范围内可调，可适用于不同品牌、类型的内镜。(提供实物照片)

12、水、电、气管路系统

12.1、设计要求

水、气路管线接头全部快插拔接口设计，降低漏水、漏气几率，方便后期维护；电路管线采用航空插头等快捷方式连接，拒绝焊机、缠绕安装，杜绝安全隐患，方便后期维护。

12.2、安装要求

水路全部采用环保工程塑料等防腐蚀材料，避免消毒液对管路腐蚀。水路、电路、气路分低、中、高三路安装，拒绝三路交叉或平行安装，杜绝安全隐患。

四、配置要求

1、主机（特殊感染处理槽、初洗槽、嵌入超声清洗槽、酶洗槽、漂洗槽、消毒槽、终末漂洗槽、干燥柜及干燥台）1套；

2、酸性氧化电位水生成器（产水量60L/h）1台。

28-3电动传递窗

一、设备名称：电动传递窗

二、数量：2套

三、技术要求

1、特点:采用钢化玻璃视窗，透明度高、整洁美观。

2、用途:作为物品的传送通道，用于隔离不同的区域。

★3、因安装条件有限要求设备外形尺寸可适于医院现有场地尺寸，传递窗内通道长度不低于40cm。

★4、升降电动传递窗一键升降轻触式开关设计，操作简单方便。

5、双窗，功能设计人性化。有效隔断空气中的微粒及细菌的污染。

四、配置要求

电动传递窗2套

28-4脉动真空灭菌器

一、设备名称：脉动真空灭菌器

二、数量：2套

三、技术要求

1、主体

1.1、容积：≥100L。

1.2、材质：内壳06Cr19Ni10不锈钢。

1.3、整体式夹层，材料为Q245R，可特制06Cr19Ni10。

★1.4、设计压力：-0.1～0.25Mpa。

1.5、设计温度：139℃。

1.6、使用寿命：≥8年（16000次灭菌循环）。

1.7、主体保温：≥10mm玻璃棉。

★1.8、测试接口：	标准Rc1验证口，可特制其它尺寸测试接口。

2、密封门。

2.1、门数量：双门。

2.2、门板：拉伸板，材料厚度≥6mm。

2.3、材质：06Cr19Ni10不锈钢。

2.4、开关门方式：多点压合，辐射式门闩结构。

★2.5、安全联锁：	压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。

★2.6、门密封方式	采用透明医用硅橡胶模压而成。

2.7、门罩：采用玻璃钢高效隔热材料模具成型。

3、管路系统

3.1、控制阀门：电磁阀。

3.2、蒸汽产生方式：自带蒸汽发生器无需外接蒸汽源。

3.3、注水排水方式：自动注水，程序运行期间可补水。

★3.4、压力表：量程：-0.1～0.5MPa  精度等级：1.6级	。

3.5、安全阀：全启式安全阀。

4、控制系统

4.1、控制方式

4.1.1、可编程控制器控制，高性能、高效率、C语言编程的嵌入式单板控制器。

4.1.2、采用嵌入式工业专用CPU为核心单元，集成FLASH存储器，静态RAM，数字I/O口，RS232串口和一个10M的工业以太网(选配)。

4.1.3、最大功耗5W，极低的对外电磁干扰（EMI）。

4.1.4、采用高级语言－C语言编程，功能强大，支持uC/OS-Ⅱ实时多任务。

4.1.5、PCB板采用军工级三防处理，工作温度在－40～85度范围，可在恶劣的工业环境中长期稳定工作。

4.1.6、带有多种通讯接口支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议。

4.1.7、165V～240V宽电压范围。

4.1.8、可选配压力传感器控制。

★4.2、界面显示：液晶触摸屏人机操作界面，触摸屏可实时显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警等信息，显示精度0.1℃；灭菌程序的压力、温度、时间值可根据需要在触摸屏上自行设定；抗干扰能力强，适用于相对湿度85%的环境下使用；触摸屏显示当前工作阶段、工作状态和阶段信息；触摸屏操作，操作方便快捷。

4.3、流程控制：准备、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥、结束，全过程自动控制，有低温、高温报警和误操作保护，具有多档低温补偿功能；采用负压脉动排气方式，排除灭菌室及负载内冷空气。

★4.4、传感器故障自检及保护功能设备自动检测传感器故障，并在触摸屏上显示报警信息。

4.5、报警显示：出现故障时，触摸屏显示报警名称，蜂鸣报警30S，可随时被消除。

★4.6、干燥模式：具有真空干燥、脉动干燥、流通干燥3种干燥方式，有效充分的干燥被灭菌物品。

★4.7、排气模式：具有快排、慢排2种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出。

4.8、水位检测报警功能：灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源。

4.9、温度指示器：A级精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃。

4.10、温控模式：单温度控制。

4.11、自校准功能：拥有后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节。

4.12、记录方式：内置RS232接口，可选配内置微型热敏打印机，实现数据追溯记录，实现F0值打印。

4.13、权限管理：多级密码权限管理，只有输入正确密码，才能不同权限，进行参数修改。

4.14、安全保护

4.14.1、超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源。

4.14.2、防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源。

4.14.3、超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压。

4.14.4、过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源。

4.14.5、漏电保护装置：当设备出现漏电故障时，系统自动切断电源。

5、程序系统

5.1、程序名称：设备具有织物、器械、橡胶、液体、自定义等灭菌程序和B—D、泄露程序等试验程序。

5.2、适用范围：非液体程序适用于手术器械、实心裸露器械、A类空腔器械、包装器械、橡胶类负载等的灭菌；液体程序适用于水、培养基等液体的灭菌，排汽阶段慢排汽。

5.3、织物程序

灭菌温度设定范围：100℃～150℃；

灭菌时间可设范围：0～7200秒；

干燥时间可设范围：0～7200秒；

脉动次数可设范围：0～99次。

5.4、器械程序

灭菌温度设定范围：100℃～150℃；

灭菌时间可设范围：0～7200秒；

干燥时间可设范围：0～7200秒；

脉动次数可设范围：0～99次。

5.5、橡胶程序

灭菌温度设定范围：100℃～150℃；

灭菌时间可设范围：0～7200秒；

干燥时间可设范围：0～7200秒；

脉动次数可设范围：0～99次。

5.6、液体程序

灭菌温度设定范围：100℃～150℃；

灭菌时间可设范围：0～7200秒；

干燥时间可设范围：0～7200秒；

脉动次数可设范围：0～99次；

液体冷却温度：80℃。

6、整体参数

6.1、装载装置： U型搁架加搁栅。

6.2、腔体尺寸（Φ×L）：≥Φ400×750(φ*L)。

6.3、外形尺寸（L×W×H）：≤1300X750X1700（L*W*H)。

6.4、设备重量：≤300kg。

6.5、设备电源：单相，AC380V，50Hz。

6.6、设备功率：≤10kVA。

★6.7、通过卫生安全评价：提供卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告复印件。

★7、可与现用消毒供应中心追溯系统实现无条件，免费对接。

★8、因安装条件有限，要求设备外形尺寸可适于科室现有场地尺寸；安装电力应符合医院现有条件。

四、配置要求

1、脉动真空灭菌器2套；2、无线扫描枪2把；3、转运车4台。

第29包	ATP荧光监测仪

一、设备名称：ATP荧光监测仪

二、数量：1套

三、技术要求

★1、检测范围：ATP含量：1-107 amol；

细菌总数：1-107 cfu；

大肠菌群：0-106 cfu；

大肠杆菌：0-106 cfu。

★2、检测精度：10-18moleatp。

3、本底：小于10RLU。

4、相对标准偏差：小于3 %。

5、检测时间：机器默认5秒（0.2 - 100秒可调）。

6、试管尺寸：φ12×55mm。

★7、检测模式：RLU、fg（细菌细胞ATP含量）、细菌总数、大肠菌群、 大肠杆菌。

8、资料储存：≥800个记忆存储。

9、屏幕显示：液晶显示屏。

10、电力：内置充电锂电池。

11、PC连接：同步检测。

12、软件：中文数据管理软件。

13、标准值：分为≥8大类，每类下设≥100个标准设定。

14、自检：机器自检校准。

★15、可连接打印机进行打印。

★16、可提供国家级的检测报告。

17、具有中国CDC的相关使用推荐值。

四、配置要求

1、主机1套；2、延长组件1套；3、PC数据连接线1根；4、电源适配器1个；5、软件1套；6、便携箱1个；7、打印机工作站1套；8、说明书1套。

第30包	水处理系统

一、设备名称：水处理系统

二、数量：1套

三、技术要求

★1、产水水质：满足《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理规范》水质符合电导率≤5μs/cm（25℃），硬度≤0.02mmoL/L等指标。

2、产水量：≥250L/H。

3、产水用途：清洗用水。

★4、设备具有整机质检报告。（提供国家行政机关出具证明资料复印件）

★5、设备具有纯水检测报告。（提供国家行政机关出具证明资料复印件）

★6、设备反渗透膜具有原产地证明及原厂检验报告。（提供国家行政机关出具证明资料复印件）

7、设备具有手自动控制功能。

8、具有变频直供功能，满足清洗设备用水流量及压力要求。

9、具有夜间循环冲洗功能。

★10、具有自动消毒功能。

11、具有自动检测消毒完成并记录功能。

★12、具备耗材更换自动提醒功能，避免因耗材的失效而影响设备的工作。

★13、配有可视化监测装置，在线显示工艺流、运行状态、报警提示、历史记录，电导率。

★14、系统参数可调、具有三级密码保护功能。

★15、具有电力故障硬件诊断及保护功能。

★16、因安装条件有限，要求设备外形尺寸可适于科室现有场地尺寸；安装电力应符合医院现有条件。

四、配置要求

1、水处理系统1套；2、水质ph测试仪1台。

第31包	石蜡包埋机

一、设备名称：石蜡包埋机

二、数量：2套

三、技术要求

1、分体式组织包埋机，适合左右利手。

★2、具有扶手设计，降低疲劳，有效隔热，防止烫伤，防止组织滑落。

★3、可拆式加热镊子架，可放置≥6把镊子，从两侧进行操作。

4、独立冷台可以随意放置在热台的两侧。

★5、≥5.7英寸LCD可触式电容屏幕，无多级菜单，一目了然，操作简便，灵敏，耐用。

6、石蜡出口的触发开关高度可调，甚至可以翻至后方而使用脚踏开关，这样便于大型组织的包埋，也可以选配脚踏开关控制石蜡分配。

7、工作区域配有优化的废蜡导流系统，废蜡收集槽2个，防止石蜡漫溢。

8、石蜡流量可以通过喷嘴上方的旋钮调节。

★9、标配LED灯照明，耐用，抗疲劳。

★10、速冷点面积＞6.5cm6.5cm，可满足超大包埋盒的包埋。

★11、石蜡槽容量: ≥4升。

12、包埋盒加热槽/模具加热槽: 容量约≥个包埋盒或≥50个模具。

13、包埋盒及包埋模具托盘、工作区和蜡缸独立温控，可调温度范围:50℃至70℃，以1℃递进。

14、镊子座单独加热温度：70℃。

15、可选配方形放大镜，易调解和收纳，定焦于包埋区。

16、可预设自动开机、关机时间。

17、可以编程包埋工作的开始和结束时间以及工作日。

18、提供出错消息，便于监控操作条件。

19、提供强化加热功能，以便更快速地熔化石蜡。

★20、环境自适应控制模块可确保冷台工作温度始终稳定在 -6℃。

21、冷台上的最佳温度分布可以防止冷凝水滴落。

★22、冷台可容纳≥ 60 个蜡块。

四、配置要求

石蜡包埋机2套

第32包	病理实验专用台

一、设备名称：病理实验专用台

二、数量：1套

三、技术要求

1、实验边台

★1.1、台面：≥13mm实芯理化板，台面板需采用三维基材结构30%热固树脂和70%木纤维高温高压下固化成型，不弯曲，不变形。不采用以牛皮和酚醛树脂为基材的二维基材结构。提供台面板材料相关资料证明满足结构性能要求。

台面板表面非传统三聚氰胺处理技术，采用相当于或优于绿色环保电子束固化技术（EBC）生产，具有超强的抗腐蚀及细菌滋能力，台面需要提供此种技术使用证明。

台面甲醛释放量检测达到国家标准（GB18580-2001）E1级的技术指标要求，甲醛释放量检测结果值为小于0.1mg/L。

★1.2、面板需提供SEFA3.0的测试报告复印件。

★1.3、台面板绿色环保需提供PEFC认证报告复印件。

★1.4、为保证实验室内部环境空气质量，要求台面板需提供认证证书，要求其中VOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22mg/m3。

1.5、钢板，折弯制作，接缝处无焊点，表面平整光滑。抽屉内外部钢板表面经环氧树脂粉末喷涂。

1.6、柜体 ：钢制落地可以移动柜体，承载在300KG以上，柜门：采用国标1.0mm厚优质一级冷扎钢板，表面磷化环氧树脂喷涂。门板为双层钢板内置隔音材料，柜门内侧带有防震垫，折弯制作，接缝处无焊点，门板中空间有加强筋，增加门板强度，表面平整光滑，门板内外部的钢板表面均经环氧树脂喷涂。柜体钢板整体焊接而成，非拼装式结构，采用国标1.2mm厚优质冷扎钢板为基材，经剪板、折弯成型等工艺流程后焊接一体成型，所有外露的焊缝均抛光处理，光滑不伤手；表面经磷化、环氧树脂粉末喷涂处理(涂层厚度为≥70微米，粉末明火不可燃，以下同)、涂层,无突出漆块,光洁亮丽,以确保其抗腐蚀性和耐用度。柜体底板内加加强筋，以加强其承重能力，防止层板受力变形。实验台按全满柜（单抽单门或双抽双门）设计。

1.7、层板：采用国标1.2mm厚优质一级冷扎板,表面磷化环氧树脂粉末喷涂。层板可调节。

1.8、抽屉：采用国标1.2mm厚优质一级冷扎钢板,表面磷化环氧树脂粉末喷涂。屉面为双层钢板，折弯制作，接缝处无焊点，表面平整光滑。抽屉内外部钢板表面经环氧树脂粉末喷涂。活动背板：可拆卸活动背板钢板采用1.2mm厚优质一级冷扎钢板, 表面磷化环氧树脂喷涂。

1.9、拉手：采用国标304不锈钢制作。

1.10、折页：实验室专用折页，采用316不锈钢制作，折页旋转角度>270°，柜门与柜体垂直开启角度>180°。柜门高度＜900mm的柜门用两个折页固定，柜门高度>900mm的由三个折页固定。柜门承重负荷≥90kg，防酸碱，耐腐蚀，方便存储物品。

1.11、滑轨：采用三节走珠承重伸缩导轨。

1.12、电源：国际制式六孔多功能电源插座（220V /10A），每1.2-1.5米安装1个电源插座。

2、桌上型洗眼器

2.1、主体:加厚铜质洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。

2.2、莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。

2.3、防尘盖:PP材质,平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。

2.4、使用时自动被水冲开，水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用。

3、紧急冲淋

3.1、冲淋器：SUS304不锈钢；用于冲洗全身；冲淋开关球阀能在1秒内快速启动。在标准水压下，15分钟内，冲淋喷头流量均可达到≤75.7升/分钟。冲淋器水流范围：标准水压下，在离固定底座1520mm水平面处，冲淋器流出的水散开的范围为￠500mm。

3.2、洗眼器：SUS304不锈钢，用于清洗眼部、面部、手部等部位；洗眼盆高度适宜，双水孔出水，孔位高度与角度依照面部比例进行设计；洗眼器开关球阀能在1秒内快速启动。标准水压下，15分钟内，洗眼喷头流量均可达到≤1.5升/分钟。

3.3、洗眼喷头：加厚铜质，利用缓压原理，使喷出的水流温和，在使用过程中不会因水流过激伤害眼膜与眼睛内部的神经而造成二次伤害。防尘盖：不锈钢材质，覆盖整个洗眼盆，更有效的防尘；当手动推动洗眼器手推板时，防尘盖会自动打开，同时洗眼器喷头出水。

4、水槽+水龙头

4.1、主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次，静态最大耐压≥10Pa,鹅颈出水管可360度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准。水龙头总整高度555mm±5mm，主管直径26mm±3mm，弯头直径22mm±2mm，鹅颈管直径19mm±2mm。

★4.2、实验室化验水龙头需提供质量监督检验技术研究院提供的中国节水产品CQC认证试验报告。

★4.3、三口水龙头符合CQC认证试验报告，实验室化验水龙头提供SGS测试报告。

4.4、水槽尺寸不小于长550，宽450，深320mm；受力边厚度≥7mm，凭证不变形；黑色，实验室专用PP材质，耐强酸碱等有机溶剂，耐冲击；下水管有防虹吸瓶式存水器，总数1/5的小水碗和提笼要扩大到可盛放一个直径750mm高150mm的活性炭柱（用以吸附或灭溴乙啶、病毒等环境有害物）。

5、实验凳

5.1、皮革坐垫双层钢圈。

5.2、旋转升降范围44-67CM。

5.3、支架表面喷涂，可调节气动液压柱体。

5.4、防腐性能好，外表美观，凳面采用一体成型，主体采用树脂及高强度纤维材料，耐酸碱防腐蚀耐老化实用耐久。

5.5、地脚为5脚支撑支架，采用特制地脚，配有减震防滑橡胶，提供检测报告复印件。

6、更衣柜

6.1、柜体：整体全钢制。

6.2、柜门：采用国标1.0mm厚优质一级冷扎钢板，表面磷化环氧树脂喷涂。

6.3、门板为双层钢板内置隔音材料，柜门内侧带有防震垫，折弯制作，接缝处无焊点，门板中空间有加强筋，增加门板强度，表面平整光滑，门板内外部的钢板表面均经环氧树脂喷涂。

6.4、柜体钢板整体焊接而成。

6.5、拉手：采用国标304不锈钢制作。

四、配置要求

1、实验边台5.8米（2900x750x850mm）；2、实验边台1.2米（1200x750x850mm）；3、实验边台0.9米（900x750x850mm）；4、实验边台6.3米（6300x750x850mm）；5、实验边台0.95米（950x750x850mm）；6、实验边台2.05米（2050x750x850mm）；7、实验边台3.3米（3300x750x850mm）；8、实验边台1米（1000x750x850mm）；9、实验边台1.7米（1700x750x850mm）；10、实验边台5.7米（5700x750x850mm）；

11、实验边台3米（3000x750x850mm）12、实验边台2.5米（2500x750x850mm）13、实验边台1.35米（1350x750x850mm）；14、实验边台3米（1500x650x850mm）；15、桌上型洗眼器4套；16、紧急冲淋1套；17、水槽+水龙头4套；18、实验凳25把；19、更衣柜1组（900x450x1800mm）。

第33包	胃肠动力治疗系统

一、设备名称：胃肠动力治疗系统

二、数量：1套

三、技术要求

★1、输出通道：6路独立双向治疗通道、2组干扰电输出、4路独立中频脉冲电输出、2路胃、肠治疗输出，特有的两人治疗设计方案，相当于两台治疗仪。

2、音乐叠加电流输出、穴位刺激、脉冲治疗模块

2.1、工作频率：1kHz～10kHz，允差±10%。

2.2、调制频率范围：不窄于0Hz～150Hz。

2.3、差频频率范围：不窄于0Hz～120Hz。

2.4、动态节律：4s～10s。误差±10%。

2.5、差频变化周期：15s～30s。误差±10%。

2.6、调幅度：设有0%、33%、60%、78%、100%五种调幅度，允差±5%。

2.7、调制波形：具有方波、尖波、三角波、正弦波、指数波、锯齿波、等幅波。其基波波形为方波。

★2.8、输出电流：在500Ω负载下≤1500 Hz交流最大电流不超过80mA，﹥1500 Hz交流最大电流不超过100mA。允差±10%，并在最小到最大输出范围内连续可调。（100档，每档1 mA）。输出电流调节方式：鼠标/键盘递增递减（100档，每档1 mA）。

2.9、输出电流稳定度：输出电流变化率不大于5%（负载500Ω）。

3、胃肠起搏模块

3.1、低频频率：1 cpm～15cpm，可以调节，步进0.1～1cpm。

3.2、串脉冲频率：10 Hz～30Hz。误差±10%。

3.3、脉冲宽度：500us。误差±10%。

★3.4、治疗过程中可以使用同步的语音引导和背景音乐进行心理辅助治疗即心理语言+音乐=心理干预。

4、软件功能

★4.1、中频专家固定处方（多步程序、音频电流、正弦调制、脉冲调制、干扰电处方）≥99个，预留自编程处方≥900个。低频2个胃肠专家固定处方，预留自编程胃肠处方≥10个。

★4.2、病人信息、基本资料和临床资料的输入。

★4.3、病例档案管理和查询功能。

4.4、控制中低频电的同步或异步输出。

四、配置要求

胃肠动力治疗系统1套

第34包	床旁纤维支气管镜

一、设备名称：床旁纤维支气管镜

二、数量：1套

三、技术要求

1、操作手柄（含插入管）

★1.1、软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.8mm。

1.2、插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲180°，向下弯曲130°，向上向下总弯曲角度310°。

1.3、视场角≥120°保证清晰图像和视场角及最小的图像畸变。

1.4、景深：3-200mm。

1.5、软镜工作软管有效长度610mm,插入管自带有360°刻度标识。

1.6、成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。

★1.7、操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左120°，向右120°。

1.8、插入管先端头采用医用高分子材料，内外绝缘，确保手术安全。

★1.9、操作手柄具备≥3个主控功能按键。

1.10、操作手柄上按键可控制图像处器的①图像进行放大/缩小、②拍照/录像、③冻结/解冻结功能，无需触摸图像处理器，避免因接触屏幕导致感染风险。

1.11、自带LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察。

1.12、操作手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀。

1.13、采用智能主控芯片，可实现自动控制图像曝光度功能。

2、图像处理器

2.1、显示屏：TFT-LCD，液晶玻璃。

2.2、触摸屏：电容式触摸屏。

★2.3、显示功能：自带显示屏≥10.1英寸，具有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片及声音等信息。

2.5、开机时间：≤5秒即能实现图像显示。

2.6、预览、隐藏功能：具有可实时观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能。

2.7、录音录像功能：实现带音频录像的实时存储。

2.8、供电方式

2.8.1、电池供电：具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间不小于4小时。

2.8.2、交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作。

★2.9、视频输出接口：有CVBS视频输出接口和HDMI视频输出接口，可与医用显示器或工作站连接。

2.10、调节图像输出比例功能：在外接显示器时，可向外接显示器输出16:9和4:3两种显示比例的图像。

2.11、亮度调节功能：可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度。

2.12、与内窥镜操作部连接方式：通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连，中间无需再通过连接手持式显示器即能实现视频操作。

2.13、录像显示及电量提示功能：具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）。

2.14、白平衡功能：具有白平衡调节功能。

四、配置要求

1、视频气管插管镜操作部1条；2、图像处理器1台；3、DX-U10视频转接线1条；4、BNC-BNC视频线1条；5、HDMI-DVI视频线1条；6、防水盖1个；7、	活检阀帽5个；8、适配器1个；9、适配器电源线1条；10、64GSD卡1个；11、吸引按钮2个；12、18英寸手提箱组件1套。

第35包	骨科超声手术仪

一、设备名称：骨科超声手术仪

二、数量：2套

三、技术要求

1、主机

1.1、功能：具有超声切骨、磨骨功能，具有镜下微创功能，用于精细骨科手术。如骨骼的切割、磨削和钻孔,等功能的骨科领域。

1.2、频率：≥ 40kHz。

★1.3、尖端主振幅（许误差±20%）：超声切骨250µm；超声磨骨200µm。

★1.4、最大超声电功率：≥120W。

★1.5、具有复合动力系统，支持超声+扭转摆动动力模式。

1.6、流量：0ml/min～99ml/min，允许误差±10ml/min。

1.7、自检系统：主机具备快速自检功能，对故障手柄和刀头进行报警。

★1.8、主机具有升级功能，可升级扩展超声切割止血功能模块、扩展超声切割吸引功能模块、扩展超声清创功能模块的特点。

1.9、控制面板：超声骨刀显示于一个彩色LCD窗口，包括功率、吸引量、冲洗量、组织类型等参数，触摸屏操作，便于医护人员观察、计算术中情况和设备使用情况并调节。

2、刀具

2.1、高品质的钛合金材质。

2.2、刀头长寿命设计，可重复使用。

2.3、具有磨骨刀和切骨刀两大类几十种刀头，具有镜下微创刀头，适合不同的手术场合。

3、手柄

3.1、换能器：电致伸缩技术，能量转换率≥95％。

★3.2、具有切骨和磨骨两种手柄，且磨骨手柄采用复合动力，满足手术精细需求。

4、附件

4.1、冲洗及吸引管路≥3m。

4.2、配置脚踏，可直接脚踏控制灌注、切骨。

4.3、电源线5m长1根。

4.4、手柄扳手、刀具扳手各1把。

四、配置要求

骨科超声手术仪2套

第36包	手术头架部固定系统

一、设备名称：手术头架部固定系统

二、数量：1套

三、技术要求

1、头架整体采用铝镁合金整体板材铣削而成，材料密实。坚固耐用、重量轻。表面经过特殊拉丝处理以及氧化处理，表面光滑坚硬，具有防腐，防老化，外观色泽均匀，具有耐腐蚀性，易擦洗等特点。

2、所有星形接口都有内置不锈钢螺纹，增加接口处的耐用性。

3、底座插杆可拆换；端臂间距可调，两根插杆都可以滑动，以接驳各种品牌、型号手术床。

4、底座整体防漏电，确保和手术床绝缘。

5、头架底轴长≥480mm，插杆调节宽度≥165-600mm，头架伸展上下升降量≥760mm，前后移动量≥380mm，左右移动量≥430mm,转摆角≥60°。

★6、球头式万向轴可360°侧旋转，120°扇形旋转，90°侧卧位固定，可迅速满足仰卧、俯卧、侧卧、坐姿等各种体位。内置弹簧卡锁。

7、三钉式固定：三钉按等腰三角形分布，三钉同步对头部加压，用最少数量的头钉达到最稳固的固定。头夹双弓形流线型设计，应力传导均匀。

8、侧面双钉锁紧后无间隙、无晃动、反复使用不滑丝。在不需要松开病人头颅的情况下可进行术中微调。

9、双钉钉持锁紧方式为单向螺旋锁紧，锁紧后无框量。

10、左右头钉最小距离≤70mm，能作360°转动，摆动角≥180°。

11、头托用硅胶压铸而成表面更光滑美观，质地更柔软细腻，内置记忆海绵，最大限度防止压疮生成，患者长时间的压迫无损伤。

12、钛合金成人、儿童头钉，可重复使，防过度刺入平台。

13、配备专用头钉消毒盒，易于头钉消毒，储存。

★14、能匹配医院现有头架及牵开系统，能进行转换使用。

四、配置要求

1、万能底座1套；2、球头万向轴1个；3、U形头夹1套；4、成人头钉3个；5、儿童头钉3个；6、可调头托1套。

第37包	双通道全内镜腰椎融合系统

一、设备名称：双通道全内镜腰椎融合系统

二、数量：1套

三、技术要求

1、手术器械

1.1、3种不同规格的双通神经拉钩各1支，前端为钩状，工作宽度5.5mm-13.5mm。

1.2、2种不同规格的双通道吸引器各1个，吸引口圆形，吸引口外径2.5mm-4.5mm。

1.3、双通道吸引器1个，吸引口带踏板，吸引口外径≥3mm。

1.4、骨刮齿直头1个，工作端不带齿，刮头直径≥3mm。

1.5、双通道髓核钳1把，钳头上弯，钳头宽度≥3.5mm。

1.6、双通道髓核钳1把，钳头下弯，钳头宽度≥3.5mm。

1.7、双通道髓核钳1把，钳头直型，钳头宽度≥3.5mm。

1.8、双通道髓核钳1把，粗型，钳头宽度≥4mm。

1.9、剥离器1支，双通道专用。

1.10、双通道椎板钳1把，钳口工作宽度≥3mm，钳口＞120°。

1.11、弧形椎板钳1把，头端上翘≥5°，工作宽度≥2mm；钳口＞120°。

1.12、弧形椎板钳1把，头端上翘≥5°，工作宽度≥4mm；钳口＞120°。

1.13、专用神经根拉钩1支，前端弯曲90°。

1.14、专用神经根拉钩1支，前端直型。

1.15、终板分离器（剥离子）1支，头端上翘≥5°。

1.16、终板分离器（剥离子）1支，头端上翘≥35°。

1.17、双头剥离器5°/15°1支，一端上翘5°，一端上翘15°，工作宽度＞2.5mm。

1.18、双头剥离器5°/15°1支，一端上翘5°，一端上翘15°，工作宽度＞3.5mm。

1.19、双头剥离器5°/15°1支，一端上翘5°，一端上翘15°，工作宽度＞5mm。

★1.20、3种不同直径的保险尺环锯各1支，带内芯保护导杆，外径6.0mm-9.0mm。

1.21、双通道探针1支，前端锐利，直型，直径≥7mm。

1.22、双通道探针1支，前端锐利，弯型，直径≥7mm。

1.23、双通道髓核剪1支，头端直型。

1.24、双通道髓核剪1支，头端上翘≥5。

1.25、专用髓核剪1支，头端直型，直径≥3mm。

★1.26、可扩张通道套管1支，直径＞12mm，长度＜35mm。

★1.27、可扩张通道套管1支，直径＞12mm，长度＜45mm。

★1.28、可扩张通道套管1支，直径＞12mm，长度＜55mm。

1.29、6种不同规格的扩张器各1支，直径5mm-15mm。

1.30、4种不同规格的专用铰刀各1支，前端带刻度，宽度8mm-13mm。

1.31、显微反口骨刮匙1支，直型，刮头直径≥5mm。

1.32、专用骨刮匙1支，前端弯曲90°，刮头直径≥5mm。

1.33、圆骨刀1支，刀口宽度＞5.5mm。

1.34、前弯圆骨刀1支，刀口宽度＞5.5mm。

1.35、椎间盘刮刀1支，前端向前弯曲，刀口宽度＞7mm。

1.36、椎间盘刮刀1支，前端向左弯曲，刀口宽度＞7mm。

1.37、双通道植骨漏斗1支，双通道专用，长度＞110mm。

1.38、植骨推棒1支，双通道专用，长度＞110mm。

1.39、融合器推入器1支，双通道专用，长度＞110mm。

1.40、骨凿1支，前端弯曲，刀口宽度≥8mm。

1.41、骨凿1支，前端直型，刀口宽度≥8mm。

★1.42、锥形通道管1支，双通道专用，锥形，上端≥12mm，下端≤10mm。

★1.43、双通道镜鞘1支，双通道专用，可360°旋转。

1.44、骨锤1把，双通道专用，至少具备两种工作方式。

2、一体化内窥镜摄录像系统

2.1、摄像主机、摄像头Camera

2.1.1、感光芯片：1/1.8英寸逐行扫描全高清CMOS传感器。

2.1.2、分辨率：≥1920*1080P。

2.1.3、扫描帧率：≥60帧每秒。

2.1.4、最低照度：0.01Lux。

2.1.5、电子快门：1/50-1/50,000s。

2.1.6、具有自动白平衡、自动背光补偿功能。

2.1.7、具有图像增强功能。

2.1.8、主机具有增益调节、亮度调节、锐度调节、高亮抑制及GAMMA调节功能。

2.1.9、4种专业手术模式选择：针对不同手术及镜头的预设，保证最佳的视频还原。

2.1.10、摄像头4个遥控按键可实现包括白平衡、拍照、录像、冻结等功能按键，主机面面板具有快速功能调节按钮，实现快速调节。

2.1.11、视频输出模式：HDMI实时二次输出/网络输出，可扩展至任意主流输出模式支持图像视频网络传输、实时网络转播、网络终端实时浏览。

★2.1.12、摄像主机自带全高清图像录制、播放、存储功能。

2.1.13、多种控制模式：主机按键、摄像头手柄按键、红外遥控器。

2.2、医用LED光源

2.2.1、功率：≥30W。

2.2.2、色温：5000K-6000K。

2.2.3、照度：≥700,000Lux。

2.2.4、显色指数：＞90。

2.2.5、调节模式：连续无级可调。

2.2.6、寿命：≥20000小时，终身免维护。

2.3、全高清录制存储模块

2.3.1、可通过摄像头、遥控器、主机面板进行视频和图片的采集。

2.3.2、存储介质：外置SD卡接口，最高支持32GB标准SD卡，连续录制时间大于10小时。

2.3.3、录制格式：MP4，1920*1080P60。

2.3.4、抓拍图片格式：JPEG。

2.3.5、操作：支持图像冻结。

2.3.6、界面：实时操作状态显示。

3、等离子手术系统

3.1、用途：腰椎间盘突出消融、颈椎间盘消融、脊柱软组织切割气化、各关节软组织切割气化、术中大面积止血、术中精准止血等脊柱和关节微创手术治疗。

3.2、主机性能指标要求。电源：AC220V，50Hz；工作频率：<200KHz±10KHZ；精确输出模式：等离子切割气化模式：1-10档可调；等离子消融皱缩模式：1-10档可调；等离子凝固止血模式：1-10档可调；阻抗数字显示：0-999Ω，阻抗侦测反馈功能，系统自动检测能量和温度。超过预设值能量或温度，自动报警，提供安全保障；整机输入功率≤700W；整机输出功率≤350W。

3.3、主机界面显示要求：按键式操作界面，采用LED数码显示，面板密封防水设计。

3.4、治疗主机声音大小可调节，能区分不同的工作声音，避免踏错脚踏。

★3.5、主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。

★3.6、配套电极自动设置档位，无需手动调节，即插即用。

四、配置要求

双通道全内镜腰椎融合系统1套

第38包

38-1视觉训练系统

一、设备名称：视觉训练系统

二、数量：1套

三、技术要求

1、检测项目：隐斜视；融合范围；调节灵敏度；扫视功能；追随；四孔灯；眼部运动视野；注视视差；视觉记忆；不等像；旋转斜视。

2、视觉训练项目：平滑聚散训练；旋转聚散训练；跳跃聚散训练；综合聚散训练；调节功能训练；扫视功能训练；追随功能训练；视觉记忆功能；弱视训练；手眼脑协调训练；极速空间训练。

四、配置要求

1、视觉训练系统1套；2、加密电子钥匙1只；3、55英寸3D液晶电视1套；4、3D眼镜2副；5、无线手柄1套；6、3D电视移动支架1套；7、系统专用电脑工作站1套；8、高清视频专用线1根；9、无线键盘鼠标1套。

38-2裂隙灯显微镜

一、设备名称：裂隙灯显微镜

二、数量：3套

三、技术要求

1、类型：双目镜型立体显微镜。

2、放大率变换杆：旋转式物镜变换系统提供两种放大率变换。

3、物镜：1X和1.6X。

4、目镜：10X和16X（可选）。

5、放大率/视野

物镜   目镜   放大率    视野

1X      10X    10X     直径18mm

1.6X    10X    16X     直径14.5mm

1X      16X    16X     直径11.25mm

1.6X    16X    24X     直径9mm

6、瞳孔调节：55-75mm。

7、屈光度调节 ：-5D - +3D。

8、裂隙照明

裂隙宽度：可在0-9mm之间连续变化；

裂隙长度：0-9mm,其中0-8mm连续可调。

9、孔直径：9mm,8mm,5mm,3mm,2mm,1mm，0.2mm。

10、裂隙角度：水平方向：0°-180°连续变换。

11、滤光片：固定常用滤光片：UV截止滤光片、红外截止滤光片；转换滤光片：蓝色，无赤光、13%灰度，热吸收4种滤光片。

12、 照明灯泡：≥20W卤素灯。

13、底座

纵向移动≥90mm；

横向移动≥100mm；

交叉滑动精调≥15mm；

垂直移动≥30mm；

颏托；

垂直移动≥80mm。

14.光源方式：上光源。

★15、可加装内嵌式数码相机升级为数码裂隙灯。

四、配置要求

裂隙灯显微镜3套。

第39包

39-1自助打印机

一、设备名称：自助打印机

二、数量：2套

三、技术要求

1、功能要求

1.1、需实现患者病案打印全流程自助服务。

1.2、需支持在打印过程中自动加盖实体鲜章。

1.3、需支持人脸活体识别人证合一认证。

1.4、需支持双机输出。

1.5、需支持电动自助装订。

1.6、需支持开票凭据小票输出。

1.7、硬件模块通过.NET客户端进行实现。可以软件与硬件的数据交互和功能实现。控制身份证读卡器、摄像头、打印机等硬件模块。

1.8、支持客户端与后台管理服务端日志统一归集专门的日志管理体系，通过日志搜索引擎，实现日志的快速查找、定位、分析。

1.9、安装二代身份证阅读器，可识别居民二、三代身份证。

1.10、需与医院门诊病历和病案数字化系统准确对接，可随时调用查看数字化病案图片，无相关接口费用。

2、参数要求

2.1、工控主机：Inter core 双核 2.6GHZ(含)或以上 CPU/工控主板/内存不低于8G/固态硬盘容量不小于120G/不小于300W电源/集成网卡、显卡/接口部份：USB口：不少于8个。

2.2、显示器：≥21．5英寸液晶屏，显示比例:16:9宽屏; 最大分辩率1920*1080。

2.3、电容触摸屏：电容式（10点）, 防尘、防漂移,免维护,单点触摸≥7000万次；感应时间：<6ms 透光率：>98%；分辨率：4096*4096。

2.4、激光打印机：支持A4及以下纸张的，黑白打印机，打印速度：≥60ppm。最高分辨率： 1200×1200dpi；耗材类型：鼓粉分离；首页打印时间：＜11.9s；处理速度：≥400MHZ；内存：≥64M。

2.5、身份证阅读器：公安部认证模块，USB接口支持卡型：符合ISO/IEC 14443 TYPE B 标准的非接触卡；工作频率：≥13.56MHz ；通讯速率：≥106Kbps ；校验：循环冗余校验（CRC）；感应面积：≥100*120mm ；感应距离：大于50mm ；传输速率：USB接口≥ 12Mbps 软件接口：支持VC、VB、DELPHI、PB等；平均无故障工作时间：≥30000小时。

2.6、纸盒：单台设备支持≥3000页纸张容量。

2.7、盖章机：额定电压：24V工作频率：50-60Hz 额定电流：0.72A 温度 5-35℃，湿度 10-80%RH；通讯接口：RS232 串口，可脱机使用；加油量：内置≥15ML；最高速度：≥80 页/分钟（628mm/s），可定制更高速度。印章形状、字体不失真、无畸变：横向差为零，纵向差≤0.5mm。

★2.8、智能电源模块：设置工控主机定时开关机功能。

★2.9、摄像头：支持活体检测。

★2.10、电动自助装订：支持≥60页纸张装订。

★2.11、开票凭据：支持输出打印订单小票输出，作为开票凭据。

2.12、机柜外壳：外部材料：优质全钢机柜；表层处理：表层全部采用优质金属户外塑粉喷涂，防水、防锈防腐、耐磨、防磁、防静电功能，不易沾污损坏；内部结构：模块定位采用轨道拖拉式，布线规范整齐；多级分层结构，可放置多种设备；外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，整机符合人体工程学设计，布局合理，工艺精细；整机外壳：包含机柜、前门、后门、支撑杆、滑道、挖手、出纸口、插卡口、地脚、门锁相关的接插件。

2.13、显示打印须知，告知申请人病案打印注意事项及基本流程，申请人点击同意后方可进行病案打印操作。

2.14、支持通过扫描患者身份证获取患者身份信息；支持代办人身份确认。

2.15、支持个人信息确认。

2.16、支持打印信息确认。

2.17、支持人脸识别身份认证。

★2.18、人脸识别支持活体检测。

2.19、人脸识别记录后台留存。

★2.20、对接病案室病案系统获取患者可打印病案信息，包括病案记录，各部分实际页数等。

2.21、支持选择实际打印住院记录。

2.22、支持病案打印套餐选择，依据用途自动配置打印内容，打印内容可手动修改。

2.23、支持对打印过程出现异常，窗口支持补打。

2.24、支持对打印过程出现异常，窗口支持退款。

★2.25、支持双机同时输出。

2.26、支持打印份数选择，打印份数不超过最高上限。

2.27、支持计算打印实际打印费用。

2.28、支持患者使用微信、支付宝扫描屏幕二维码缴纳病案打印费用。

2.29、支持对自助机运行情况进行监控，包括设备状态、耗材情况等。

2.30、保留病案自助打印记录，包括患者信息、代理人信息、人脸识别图片、打印内容、份数、金额、时间等内容。

2.31、支持打印记录多维度查询统计，可依据时间、订单状态、申请人是否患者本人等进行查询。

2.32、支持基础参数维护，包括打印须知、打印套餐、打印单价、最多打印份数、可打印内容等。

2.33、自助设备运行出现异常时，后台提醒。

2.34、耗材耗尽时，后台提醒。

四、配置要求

自助打印机2套

39-2自助叫号系统

一、设备名称：自助叫号系统

二、数量：1套

三、技术要求

1、显示器

1.1、≥17英寸高品质液晶显示器。

1.2、亮度≥300cd/m2。

1.3、分辨率≥1280*1024。

2、触摸屏

2.1、≥17英寸红外屏。

2.2、分辨率≥4096*4096。

2.3、感应时间：<16ms；透光率：>92%。

3、主 机

3.1、CPU:Intel G1840或以上。

3.2、内存:DDR3  2G或以上。

3.3﹑H81或以上主板。

3.4、硬盘:500G或以上。

3.5、电源 220V。

4、打印机：热敏打印机（80MM宽，带自动切纸功能）。

5、输入设备：二代居民身份证阅读器。

6、接口

6.1、RJ-45网络接口。

6.2、外接USB口。

6.3、AC 220V   50HZ。

7、其它

7.1、功放音响。

7.2、音量旋钮。

7.3、Reset按钮。

7.4、全钢机柜，静电喷涂（灰白砂纹）。

7.5、预装WIN7操作系统，预留1个VGA接口。

四、配置要求

自助叫号系统1套

第40包	双通道注射泵

一、设备名称：双通道注射泵

二、数量：40套

三、技术要求

1、注射器规格：5 ml、 10 ml 、20ml 、30ml 、50ml。

2、注射速率

50ml：0.1ml/h-1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）；

30ml：0.1ml/h-600ml/h （每级0.1ml/h）；

20ml：0.1ml/h-399.9ml/ h（每级0.1ml/h）；

10ml：0.1ml/h-300ml/h（每级0.1ml/h）；

5ml：0.1 ml/h-210 ml/h (每级0.1ml/h)。

3、快速推注

1200ml/h (50ml 注射器)；

600.0ml/h ( 30ml注射器)；

399.9ml/h ( 20ml 注射器)；

300.0ml/h ( 10ml 注射器)；

210ml/h (5ml注射器)。

4、累计容量：0.1-9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）。

5、限制量：0-9999ml。

6、精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）。

★7、电源：AC110V-230V，50-60HZ ，配置充电电池组，充电8小时后以5ml/h可持续工作不低于5.5小时。

8、报警：残留报警、注射完毕报警、阻塞报警、电源线脱落报警、输出量等于限制量提示、系统出错报警、遗忘操作报警、针筒没有夹住报警、注射器推杆安装错误报警、速率超范围提示、电池欠压报警、电池电量耗尽报警等报警。

★9、具有单独报警/信息显示屏可显示当前的报警信息及其它文字信息。

★10、显示屏：OLED /LED。

11、自动识别注射器规格。

12、可使用一次性注射器（包含不少于13种不同品牌），可以自定义校准其他品牌（不少于5种不同品牌）。

13、阻塞后针筒内压力自动释放。

14、输注历史数据：≥500条。

15、RS232 电脑接口。

16、限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。

★17、含固定夹，金属把手。

★18、四档阻塞压力等级选择

极低档（N）200mmHg +/- 50mmHg；

低（L）300mmHg+/- 100mmHg；

中（C）500mmHg+/- 100mmHg；

高（H）800mmHg+/- 200mmHg。

19、KVO速率

50ml：0.5mL/h；

30ml：0.4mL/h；

20ml：0.3mL/h；

10ml：0.2mL/h；

5ml：0.1mL/h。

★20、推头设计，使用爪式开启。

21、输注模式：连续速率输注模式，VTBI模式。

★22、注射过程中快速推注使用组合键（快进+总量）。

23、IPX等级：不低于IP×4。

★24、泵自带输液管路固定夹（采用多个交错方向的卡钩，防止瞬间的拉扯导致的延长管路脱落）。

★25、双芯片设计（在主芯片失效后，安全芯片可以驱动扬声器，给出报警）。

26.投标人对整套设备保修不低于5年，维修响应时间2小时内，24小时内不能修复，投标人必须及时提供备用设备确保临床使用。投标人承诺若中标后，在合同签订时提供生产厂家（或进口产品厂家办事处或中国总代理商）对保修期的承诺函（实质性要求）。

四、配置要求

双通道注射泵40套

第41包

41-1等离子空气消毒机

一、设备名称：等离子空气消毒机

二、数量：20套

三、技术要求

1、外形：移动式。

2、消毒空间≥100m3。

★3、核心部件采用等离子体除尘、杀菌，可以有效去除空气中的尘埃及微生物（提供证明材料）。

★4、采用微电脑程序控制，大屏幕中文液晶显示，触摸式按键操作，高精度时钟芯片控制，触摸式控制面板临时消毒功能及程控自动运行消毒设定，可任意设置开关机时间。

5、采用人机对话操作控制系统，具有等离子及电机故障自动报警，整机工作寿命计时及清洗保养提醒等功能（提供证明材料）。

★6、双通道立体式出风，循环风量大，风速高、中、低可选。

7、有效去除空气中0.3um以上的微尘。

8、隐藏式配件盒，遥控器具有防丢失功能，外设扶手。

9、细菌总量≤200cfu/m3。

★10、具备产生高浓度负离子功能（提供证明材料复印件）。

11、负离子浓度≥2×107个/cm3。

12、工作电源：220V±22V，50Hz±1Hz。

13、功率≤125W，噪音≤55dB。

14、对空气中自然菌的杀灭率≥90%，对空气中致病菌的杀灭率≥99.9%。

★15、等离子体密度分布：4.27*1017-5.16*1018 m-3 。（提供检测报告复印件）

四、配置要求

等离子空气消毒机20套

41-2壁挂式等离子空气消毒机

一、设备名称：壁挂式等离子空气消毒机

二、数量：20套

三、技术要求

1、外形：平板式。

2、消毒空间≥100m3。

★3、主机壳体选用全金属材质经现代防潮工艺制成，面饰层采用全翻盖式水晶面板。

★4、核心部件采用等离子体除尘、杀菌，可以有效去除空气中的尘埃及微生物（提供证明材料）。

5、采用微电脑程序控制，大屏幕中文液晶显示，触摸式按键操作，高精度时钟芯片控制，触摸式控制面板临时消毒功能及程控自动运行消毒设定，可任意设置开关机时间。

6、超强远红外线遥控接收装置，可远距离遥控控制，左右45度任意操控，遥控器设计具有防丢失功能。

7、风量模式工作状态显示，风速高、中、低任意选择。

★8、采用人机交互操作控制系统，具有等离子及电机故障自动报警、整机工作寿命计时及清洗保养提醒等功能（提供证明材料复印件）。

9、有效去除空气中0.3um以上的微尘。

10、细菌总量≤200cfu/m3。

★11、具备产生高浓度负离子的功能（提供证明材料复印件）。

12、工作电源：220V±22V，50Hz±1Hz。

13、功率≤125W，噪音≤55dB。

14、对空气中自然菌的杀灭率≥90%，对空气中致病菌的杀灭率≥99.9%。

15、负离子浓度≥2×107个/cm3。

★16、等离子体密度分布：4.27*1017-5.16*1018 m-3 。（提供检测报告复印件）

★17、出风口位于设备上方。

四、配置要求

壁挂式等离子空气消毒机20套

第三部分：商务、其他要求及合同主要条款（各包均适用）：

1．交货期及地点

1.1 交货期：合同签订时间为自中标通知书发放之日起30日内，合同签订生效后，在接到采购人正式通知的前提下1个月内完成安装调试，并交付采购人验收；

1.2 交货地点: 成都市第三人民医院。

2．付款方法和条件：

中标通知书发放后，政府采购合同签订前，投标人向采购人支付合同金额的5%作为履约保证金，货物安装、调试验收合格后按照医院流程支付合同总价100%的合同款，履约保证金待质保期满后无息退还。（实质性要求）

3.投标人保证年开机率大于95％（365天/年计算），若≤95％则相应延长保修期。

4. 交货时应提供的技术资料

4.1原产地证明书(由制造厂签发)；

4.2提供主机及配套设备的安装图纸及说明；

4.3提供主机及配套设备使用说明书、维护手册；

4.4备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

4.5其它相关技术资料。

5.安装调试及验收：

5.1投标人负责设备安装、调试。

5.2货物到达生产现场后，投标人接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

5.3投标人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，投标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

5.4验收标准以招标文件、投标人投标文件和相关行业标准为准。

6.售后服务：

6.1 投标人对整套设备保修不低于3年。维修响应时间2小时内，24小时内不能修复，投标人必须及时提供备用设备确保临床使用。投标人承诺若中标后，在合同签订时提供生产厂家（或进口产品厂家办事处或中国总代理商）对保修期的承诺函(第二部分具体设备有保修规定的以第二部分内容为准）（实质性要求）。

6.2保修期外为终身维护，设备故障维修只收取零配件费用，免收人工等其他费用。投标时投标人需提供原厂零配件及易耗品报价清单（市场价格下降时按市场最低价执行）。

6.3生产厂家必需在本地配备不少于一名的原厂维修工程师，提供工程师名单、电话。

6.4 生产厂家应对操作人员进行培训，并保证正常使用。

7.若投标设备需要使用配套医用耗材，该耗材类别若属于四川省医用耗材集中挂网阳光采购范围内的医用耗材，必需在四川省医用耗材集中挂网阳光采购平台上挂网。

注：1.★号参数为重要参数内容。

2.除本章已经明确为实质性要求的条款外，其余所有技术、商务条款（含重要参数）要求负偏离仅做扣分处理。

- 第七章  评标办法

### 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者补正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

### 2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

### 3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人的采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.4出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。

采购人或者采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金（本项目不涉及）、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的或无单独递交的“开标一览表”的。

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品及服务项目的除外）；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同无投标人均属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地区和少数民族地区，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者补正。

3.9.1在评标过程中，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者补正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者补正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者补正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价或报价明显低于成本价或投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11 招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.2 综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分标准 | 说 明 | 评审分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30% | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权重×100 | 价格扣除按前附表要求执行 | 价格类 |
| 2 | 技术参数要求及配置 | 55% | 实质性要求除外，完全符合招标文件第六章技术参数要求及配置没有负偏离得55分；第六章技术参数要求及配置中有负偏离的按如下要求扣分，扣完为止。技术参数要求条款响应得分=（供应商满足技术参数要求条款的数量÷ 技术参数要求条款总数量）×得分。得分保留2位小数。 各包的条款数量及分值如下： 包号; “★”号条款数量; “★”号条款技术分; 非“★”号条款数量; 非“★”号条款技术分. 第1包; 7; 35; 30; 20. 第2包; 11; 33; 22; 22. 第3包; 33; 33; 103; 22. 第4包; 0; 0; 15; 55. 第5包; 19; 38; 36; 17. 第6包; 15; 45; 15; 10. 第7包; 12; 48; 186; 7. 第8包; 4; 24; 26; 31. 第9包; 13; 39; 47; 16. 第10包; 10; 30; 28; 25. 第11包; 4; 40; 6; 15. 第12包; 7; 35; 8; 20. 第13包; 6; 30; 24; 25. 第14包; 15; 45; 29; 10. 第15包; 7; 35; 21; 20. 第16包; 4; 32; 8; 23. 第17包; 2; 16; 41; 39. 第18包; 6; 36; 16; 19. 第19包; 11; 44; 26; 11. 第20包; 33; 33; 41; 22. 第21包; 21; 42; 41; 13. 第22包; 4; 28; 15; 27. 第23包; 26; 52; 69; 3. 第24包; 4; 28; 16; 27. 第25包; 7; 35; 45; 20. 第26包; 5; 30; 67; 25. 第27包; 22; 44; 35; 11. 第28包; 37; 37; 79; 18. 第29包; 5; 30; 12; 25. 第30包; 10; 40; 6; 15. 第31包; 8; 40; 14; 15. 第32包; 6; 30; 27; 25. 第33包; 6; 30; 12; 25. 第34包; 5; 30; 22; 25. 第35包; 5; 35; 12; 20. 第36包; 2; 20; 12; 35. 第37包; 9; 45; 66; 10. 第38包; 1; 10; 16; 45. 第39包; 7; 35; 58; 20. 第40包; 9; 36; 16; 19. 第41包; 11; 33; 21; 22. | 招标文件第六章中有明确证明材料要求的以第六章要求为准，未明确证明材料的重要参数（标注★）应提供厂家彩页或白皮书等佐证材料，如无佐证材料的，可不予认定，不得分。 | 技术类 |
| 3 | 商务、其他要求及合同主要条款 | 8% | 实质性要求除外，完全符合招标文件第六章商务、其他要求及合同主要条款没有负偏离得8分；低于招标文件要求的（负偏离），一项扣0.5分，最多扣8分。 。 | 按投标应答情况评审 | 其他类 |
| 4 | 履约能力 | 5% | 近三年投标人具有类似项目实施经验的；有一份证明的得1分，最多得5分。无类似业绩不得分。 | 提供合同复印件或中标（成交）通知书（时间为2018年1月1日以后））复印件加盖投标人公章，未加盖公章不得分。 | 其他类 |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 2% | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的有一项得0.5分，每增加一项加0.5分；本项最多得2分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其他类 |

注：1.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

### 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在“四川政府采购网”上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同无投标人均属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地区和少数民族地区，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.4 中标公告期限为1个工作日。

6.2.5 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在“四川政府采购网”上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.6 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

### 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及其他相关法律法规规定的利害关系的政府采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

（八）评标委员会成员应遵守有关法律法规，严守有关保密规定和评标纪律，并在评标前书面签署承诺书。

（九）评标委员会成员在评标过程中不得擅离职守。

（十）评标委员会成员按规定领取评审劳务报酬，并按国家相关规定完成所得税的申报缴纳。

- 第八章  政府采购合同（草案）

甲  方：成都市第三人民医院

- 乙  方：

经甲方公开招标，乙方作为                的中标单位，通过与甲方友好协商达成以下协议，供双方共同遵守。

1.定购内容

| 设备名称 | 生产厂家(全称） | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 共计金额（小写）（元） | 共计金额（大写） 人民币 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册证名称（招标名称） |  |  |  | ¥00.00 | ¥00.00 |  |

1.1总价款：¥00.00　　　　　　（人民币大写：　　元整  ）。该价款包括但不限于：货款、材料、制造、人工、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与零配件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同单价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

2.主体资格及知识产权承诺

2.1乙方应保证其对该设备拥有完全的所有权或已得到所有者充分的销售授权，并向甲方提供该主体资格的所有合法文件。若因乙方无以上资质，甲方有权解除合同，乙方应在甲方发出解除通知后3日内返还甲方已支付的全部费用，并应向甲方承担损失赔偿责任。

2.2乙方应保证其拥有该设备涉及的包括软件在内的所有知识产权（软件须提供正版标识），如有任何第三方就该设备所涉知识产权主张权利，乙方按照本合同第12条承担违约责任。

3.所购设备配置

3.1该合同价款包括了附件一《配置清单》中所列所有部件，乙方承诺所有配件均为该设备原装全新配件。

4.交货时间和地点

4.1自本合同签订之日起  投标标书确定  日内由乙方送货至甲方指定地点并安装完毕。复验收合格前的所有风险由乙方承担。

5.设备初步验收

5.1乙方将设备运送至甲方指定地点并进行安装。安装结束后，乙方通知甲方指派工作人员对安装后的设备进行清点。如安装工作涉及隐蔽部件安装的，应在隐蔽性安装前通知甲方到场清点。

5.2设备需要满足本合同及附表《配置清单》中约定的所有要求。

5.3如乙方所供设备不符合上述要求，甲方有权要求乙方无条件更换或补齐；乙方应按照第4条约定的期限提供符合上述要求的设备。否则，甲方有权解除合同，并按照合同第12条要求乙方支付违约金，如甲方已支付货款的，乙方应当全额退还已支付的货款及按照银行同期贷款利息支付利息。

6.设备复验

6.1设备初验合格后7个工作日内，乙方应对设备进行运行调试完毕。

6.2调试期满后，乙方通知甲方进行设备复验。若设备未通过复验，甲方有权要求乙方在7个工作日内对设备完成重新调试，若仍并未通过复验，甲方有权要求乙方更换设备或解除合同。若复验收合格的，签署验收合格文件。该文件以 6.2.1及6.2.2 方式生效：

6.2.1甲方指定工作人员签字；

6.2.2甲方加盖管理部门公章。

6.3复验收的设备需同时满足下列内容：

6.3.1招标（比选）文件中注明的所有技术参数。

6.3.2关于设备合法性、使用、设备质量的所有书面文件，进口设备须具备所有海关手续。

6.3.3《设备验收表》规定的其他各项要求。《设备验收表》作为本合同的附件。

7.人员培训

7.1乙方应按照甲方要求对甲方工作人员进行免费培训，保证受训人员能熟练操作，并对该设备能进行日常维护。

8.质量承诺：

8.1乙方应保证该设备全新，标识清楚，权属清楚，原产地真实，质量符合国家标准（在无国家标准时，符合行业标准），不得以假充真，以次充好。

8.2在保修期内乙方应保证设备每年开机率不小于95%（以365天/年计算）。

8.3如因设备质量瑕疵导致甲方无法正常使用或影响使用效果，由此与患者发生纠纷而导致甲方赔偿，乙方对此承担全部责任。

9.设备保修及维修

9.1保修期限自复验合格之日起  投标标书确定 年，终身维修。

9.2乙方接到甲方故障通知后应在 4小时 内指派人员及时进行检测维修，如维修不涉及零配件更换，应在3日内修复完毕；如涉及到零配件更换，应在10日内修复完毕，在保修期内，产生的所有费用均由乙方承担。乙方若未在规定期限内修复设备而给甲方造成直接和间接经济损失，由乙方承担。

9.3保（维）修期间如需更换零配件，乙方应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质；保修期外零配件及耗材的费用根据市场价格浮动，但不得高于《附表1、附表2》提供的价格收取。

9.4如设备在保修期内单次维修时间超过   30  天或维修次数超过 10  次，甲方有权要求乙方无条件更换设备，乙方不得推诿拒绝。

9.5维修期间，乙方向甲方提供（不提供）投标标书确定替用设备。

9.6若设备涉及计算机软件系统的，乙方有义务保障为甲方此后对设备完全的使用及维修，包括但不限于使用设备的源代码、密码，乙方不得拒绝或收取额外费用。

10.设备软件升级特别约定

10.1当设备软件有升级版本时，乙方承诺及时为甲方提供免费升级服务。

11.付款方式

11.1货到安装复验收合格，且乙方提供全额正式发票后，甲方按医院付款流程支付合同总额的100%即人民币大写       元整（¥  00.00）。

12.违约责任

12.1乙方应当按照本合同约定安装完毕，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价的0.5%作为违约金。若逾期超过15日的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方按照合同总价20%支付违约金。

12.2乙方未能及时履行维修义务，每出现一次违约情况，应向甲方按照合同总价的0.5%支付违约金。甲方为保障医疗工作正常进行，有权另行寻找第三方进行维修，产生的相关费用及责任由乙方承担。

12.3乙方保证本合同设备的权利无瑕疵，包括设备所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述设备主张权利或国家机关依法对设备进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的0.5%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

12.4乙方应保证所提供的设备完全符合中标文件要求。否则，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总价的20%支付违约金，如违约金不足以弥补甲方因此遭受的损失（包括行政处罚等）的，应当予以全额补足。

12.5乙方因上述违约行为偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方实际经济损失足额弥补。

12.6乙方违反本合同其他约定，应当向甲方按照合同总价的20％支付违约金，违约金不足以弥补损失的，还应按甲方实际损失足额弥补。

13.争议解决：

13.1凡因履行本协议导致的纠纷由双方本着诚信、友好之原则积极协商，如协商无果，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

14.反商业贿赂条款

14.1甲乙双方都清楚并愿意一致严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律的规定和要求，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将受到法律惩处。

14.2甲方或乙方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予协议约定以外的任何利益，包括但不限于，明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则需协议中明示。

本条款所称“其他相关人员”是指甲乙方经办人以外的与本合同有直接或间接利益关系的人员，包括但不限于合同经办人的亲友。

14.3如甲方或甲方经办人或其他工作人员违反本条规定，一律按照相关法律法规追究相应责任；如乙方出现违反本条规定，甲方有权拒绝付款、按违纪金额扣减等额货款、直至终止合同，并且永久取消在甲方的销售资格。

15.附则

15.1本协议一式柒份，甲方伍份，乙方贰份，双方签字并盖章之日起生效。

15.2招投标文件、《配置清单》、《维修配件清单》、《设备验收表》与合同条款具备同等法律效力。

15.3合同及附件中中英文对照词汇，以中文内容为准。

甲    方：成都市第三人民医院        乙    方：

法定代表人：                        法定代表人：

通讯地址：成都市青龙街82号         通讯地址：

电    话：028-61318903             电    话：

开户银行：

签订日期：     年    月    日       银行账号：

- 附表1 配置清单

| 名 称 |  | 生产商 | 规格型号 | 数量 | 价 格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ¥00.00 |
|  |  |  |  |  | ¥00.00 |
|  |  |  |  |  | ¥00.00 |
|  |  |  |  |  | ¥00.00 |
|  |  |  |  |  | ¥00.00 |
|  |  |  |  |  | ¥00.00 |
|  |  |  |  |  | ¥00.00 |
|  |  |  |  |  | ¥00.00 |
|  |  |  |  |  | ¥00.00 |
| 其 他 项 目 |  |  |  |  |  |

- 附表2 承诺维修配件清单

| 配件名称 | 生产商 | 型号 | 价格（元） | 折扣价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ¥00.00 | ¥00.00 |
|  |  |  | ¥00.00 | ¥00.00 |
|  |  |  | ¥00.00 | ¥00.00 |
|  |  |  | ¥00.00 | ¥00.00 |
|  |  |  | ¥00.00 | ¥00.00 |
|  |  |  | ¥00.00 | ¥00.00 |
|  |  |  | ¥00.00 | ¥00.00 |
|  |  |  | ¥00.00 | ¥00.00 |
|  |  |  | ¥00.00 | ¥00.00 |

以上项目在保修期结束后承诺执行

乙方：（公司名、盖章）

时间：    年     月     日