采购项目编号：510101202100163

四川省成都生态环境监测中心站2021年监测委托业务项目（第二批）

招

标

文

件

采购人：四川省成都生态环境监测中心站

采购代理机构：四川中志招标代理有限公司

共同编制

二〇二一年四月

目  录

第1章  投标邀请	1

第2章  投标人须知	4

2.1 投标人须知前附表	4

2.2 总  则	9

2.3 招标文件	11

2.4 投标文件	12

2.5 开标、评标和中标	18

2.6 签订及履行合同	21

2.7 投标纪律要求	22

2.8 资金支付	23

2.9 询问、质疑和投诉	23

2.10 其他	23

第3章  投标文件格式	25

3.1 开标一览表格式	26

3.2 资格性投标文件格式	28

3.3 其他投标文件格式	35

第4章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的 要求	49

第5章  投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料	51

第6章  技术、商务及其他要求	54

第7章  评标办法	103

7.1 总则	103

7.2 评标方法	104

7.3 评标程序	104

7.4 评标细则及标准	110

7.5 废 标	121

7.6 定标	121

7.7 评标专家在政府采购活动中承担以下义务	121

7.8 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律	122

第8章  拟签订的合同文本	123

附件一  各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表	127

# 投标邀请

四川中志招标代理有限公司受四川省成都生态环境监测中心站的委托，就：四川省成都生态环境监测中心站2021年监测委托业务项目（第二批）进行国内公开招标，兹邀请符合招标要求的供应商参加投标。

- 采购项目编号：510101202100163

- 采购项目名称：四川省成都生态环境监测中心站2021年监测委托业务项目（第二批）

- 资金来源：财政性资金，已落实。

- 采购项目简介：

本项目采购内容为 四川省成都生态环境监测中心站设备运行维护及采样监测服务采购，本项目共分为5个包件：

包件一：超级站一期（运维期限为2个月）运维；

包件二：超级站二期（运维期限为9个月）运维；

包件三：2021监测车载系统设备设施运行维护；

包件四：非甲烷总烃污染防治采样工作服务；

包件五：2021年度废气外委监测服务；

详细的技术、商务要求见第6章。

供应商可选择一个或多个包件进行投标，选择多个包件进行投标的，必须按包件制作投标文件和开标一览表，并响应招标文件的要求。

- 定向采购情况：

本项目包件三、包件五不专门面向中小企业采购；包件一、包件二、包件四专门面向中小企业采购。

- 供应商应具备的资格条件：

包件一、包件二、包件三、包件四、包件五：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．法律、行政法规规定的其他条件：包五：投标人须具有国家认可的或省级及以上质量技术监督部门颁发的有效的《检验检测机构资质认定证书》（CMA）。

7．采购人根据采购项目提出的特殊条件：无。

8．按照规定获取了招标文件。

9．本项目不允许联合体参加。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目包件三、包件五不属于专门面向中小企业采购的项目；包件一、包件二、包件四属于专门面向中小企业或小微企业采购的项目,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

资格条件要求详见本文件第4章，资格条件证明材料详见本文件第5章。

- 禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动。

- 招标文件获取时间、地点、方式

招标文件获取时间：自2021年4月25日至2021年4月30日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）在成都市高新区吉泰五路88号3栋7层1号（花样年•香年广场）获取。

获取方式：现场获取或通过邮件方式获取。

招标文件免费获取，投标资格不能转让。现场报名时，经办人员当场提交以下资料：供应商为法人或者其他组织的，提供单位介绍信或委托书原件、经办人身份证复印件；供应商为自然人的，只需提供本人身份证复印件。通过邮件方式报名时，请将汇款凭证、获取招标文件须提供的资料、单位名称、联系人、联系方式、邮箱地址、所购采购采购项目名称及采购项目编号等信息传至采购代理机构。

供应商获取招标文件时必须如实认真填写项目信息及供应商信息；若因供应商提供的错误信息，对自身投标事宜造成影响的，由供应商自行承担责任（供应商欲修改报名信息，请于投标截止日前到采购代理机构重新填写报名登记表）。

- 投标截止时间和开标时间：2021年5月17日11:00（北京时间）。

投标文件应在开标当日投标截止时间前送达开标地点，本次招标不接受邮寄方式递交的投标文件。

请投标人按时参与本项目的开标，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 投标文件递交地点及开标地点：

成都市高新区吉泰五路88号（花样年•香年广场）3栋16层开标厅。

- 本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布，公告期限为发布之日起5个工作日。

- 本项目支持中小企业信用融资（详见第2章投标人须知）。

- 联系方式

采 购 人：四川省成都生态环境监测中心站

联 系 人：李老师、冯老师、冯老师、王老师

电话传真：028-68738205、028-68738187

通讯地址：成都市锦江区海桐路69号

采购代理机构：四川中志招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行成都市高新支行

帐    号： 5100 1406 1370 5152 6738

通讯地址：成都市高新区吉泰五路88号3栋7层1号（花样年·香年广场）

联 系 人：杨女士

电话传真：028-87333799-0（报名相关事宜咨询）

028-84510079-8006（采购项目相关事宜咨询）

电子邮件：sczz@sczz84510079.com

2021年4月23日

# 投标人须知

  - 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 本项目备案号：（2021）1275号，采购预算品目为C99其他服务，预算金额为人民币 277.4325 万元。 |
|  | 定向采购 | 本项目包件三、包件五不专门面向中小企业采购；包件一、包件二、包件四专门面向中小企业采购。 |
|  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 包件一： 标的物：超级站一期（运维期限为2个月）运维 ，属于其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 包件二： 标的物：超级站二期（运维期限为9个月）运维，属于其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 包件三： 标的物：2021监测车载系统设备设施运行维护，属于其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 包件四： 标的物：非甲烷总烃污染防治采样工作服务，属于其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 包件五： 标的物：2021年废气外委监测服务，属于其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 |
|  | 最高限价 | 本项目包件一最高限价为人民币20万元（大写：贰拾万元整）；包件二最高限价为人民币112万元（大写：壹佰壹拾贰万元整）；包件三最高限价为人民币34万元（大写：叁拾肆万元整）；包件四最高限价为人民币58.45万元（大写：伍拾捌万肆仟伍佰元整）；包件五最高限价为人民币52.9825万元（大写：伍拾贰万玖仟捌佰贰拾伍元整），投标报价超过本项目相应包件最高限价的作无效投标处理。 采购项目分包采购的，在最高限价金额未超过采购项目总预算金额前提下，采购人可以在评标过程中临时调剂各包最高限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评标报告中记录。 |
| 2 | 低于成本价 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。 投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人（经营者）或者代理人签字确认。 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。 投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 3 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1. 本项目包件三、包件五不专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见第3章 响应文件格式《中小企业声明函》）原件。监狱企业应当提供《监狱企业证明》（格式详见第3章 响应文件格式《监狱企业证明材料》）原件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第3章 响应文件格式《残疾人福利性单位声明函》）原件。未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 本项目包件一、包件二、包件四专门面向中小企业，不进行价格扣除。 注：中小企业划分标准依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。 注：中小企业划分标准依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。 |
| 4 | 参数说明 | 本项目中对未有注明的参数要求，均以标准配置为准。如在各技术参数中指出某些技术参数仅为某一品牌所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质性相当于技术规格的要求，并提供相关证明材料；在招标文件中有未提及到的技术细节或招标文件中任何条款的叙述中没有明确的规定的，都视为是指国家（或部颁行业）的标准和规范。 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标。 |
| 6 | 进口产品 | 详见投标人须知2.4.5。 |
| 7 | 国家规定的优先、强制采购范围 （节能、环保） | 本项目为服务类采购项目，涉及部分货物采购内容强制采购范围（若有）详见招标文件第6章。 |
|  |  | 本项目为服务类采购项目，涉及部分货物采购内容优先采购范围（若有）详见招标文件第7章。 |
| 8 | 构成招标文件的 其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 9 | 考察现场标前 答疑会 | 详见投标人须知2.3.3。 |
| 10 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90天。 |
| 11 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 12 | 投标文件装订 方式 | 胶装方式装订成册（单独密封提交的开标一览表除外）。 |
| 13 | 电子文档 | 投标文件Word或WPS版本一份，PDF版本一份。 注：电子文档保存介质使用USB闪存盘（U盘）。 |
| 14 | 投标文件、开标一览表、电子文档的包装和密封 | 详见投标人须知2.4.13。 |
| 15 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 16 | 询问 | 对招标文件、招标过程、招标结果的询问向采购人或采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。 询问可以采取书面形式，也可以采取口头方式。 联系人：杨女士 联系电话：028-84510079-8006。 注：采购人或采购代理机构只对供应商依法提出的询问作出答复。 |
| 17 | 质疑 | 1．对招标文件的质疑： 以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。 质疑时间：获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内。 2．对招标过程和结果的质疑： 以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。 对招标过程质疑时间：为招标环节结束之日起七个工作日内。 对招标结果提出质疑时间：为招标结果通知之日起七个工作日内。 3．质疑必须以书面形式(原件)提出，以其他形式提出的质疑均不接受和回复。 联系人：杨女士 联系电话：028-84510079-8006。 注：供应商按要求领取招标文件的，为依法获取招标文件的供应商，可以对该文件提出质疑。根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出招标文件、招标过程、招标结果的范围，供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 18 | 投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即成都财政局。 联系电话：028-61882648 联系地址：成都市高新区锦城大道366号 注：根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关等规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 19 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 20 | 招标代理服务费 | 1.根据成本加合理利润原则，经与采购人协商，本招标文件约定，招标代理服务费由中标人向采购代理机构支付，中标人以中标金额为基数，按“计价格[2002]1980号文和发改办价格[2003]857号”规定的收费标准下浮10%计取采购代理服务费。 2．招标代理服务费可使用银行转账或采购代理机构认可的方式支付。 |
| 21 | 中标通知书领取 | 接采购代理机构通知后，中标人应凭有效身份证明证件到四川中志招标代理有限公司领取中标通知书。 联系人：邱女士 联系电话：028-65783579 地址：成都市高新区吉泰五路88号3栋7层1号（花样年•香年广场）。 注：领取中标通知书时，根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）、《成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采[2019]17号）及其附件1、附件2的要求，符合通知要求、有融资需求的供应商可根据各级财政部门公示的银行或融资机构及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，选择“政采贷”银行及其产品的需向代理机构进行登记。 |

  - 总  则

    - 适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

    - 有关定义

  - “采购人”和“甲方”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人是四川省成都生态环境监测中心站。

  - “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本项目的采购代理机构是四川中志招标代理有限公司。

  - “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 本招标文件按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

    - 投标费用

投标人应自行承担参加投标的全部费用。

    - 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

1．利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函原件加盖投标人公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

2．利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其投标文件作为无效处理。（提供承诺函原件加盖投标人公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

3．前期参与投标人处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。（提供承诺函原件加盖投标人公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

4．供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。（提供承诺函原件加盖投标人公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

5．供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。（提供承诺函原件加盖投标人公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

6．回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标委员会成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

  - 招标文件

    - 招标文件的构成

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- 投标邀请；

- 投标人须知；

- 投标文件格式；

- 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

- 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

- 招标项目技术、商务及其他要求；

- 评标办法；

- 拟签订的合同文本。

    - 招标文件的澄清和修改

  - 采购人或者采购代理机构可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的投标人，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应按招标文件中的联系方式，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出申请，但采购人或者采购代理机构可以决定是否采纳投标人的申请事项。

    - 答疑会和现场踏勘

根据采购项目和具体情况，采购人或者采购代理机构认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，采购人或者采购代理机构将以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人。

  - 投标文件

    - 投标文件的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中所附或引用的外文资料，应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，投标人的法定代表人（主要负责人）为外籍人士的，则法定代表人（主要负责人）的签字或印章、护照除外。

  - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准，若投标人投标文件中提供的外文资料未翻译成中文，则将可视为无效材料。

    - 计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项目的投标均采用国家法定的计量单位。

    - 投标货币

本次招标项目投标货币为人民币，报价以招标文件约定为准。

    - 联合体投标

本项目不接受联合体投标，投标人应以非联合体形式参加投标，否则作无效投标处理。

    - 进口产品

本项目为服务类采购，不涉及进口产品。

    - 知识产权

投标人应对以下有关知识产权进行承诺，否则作无效投标处理。

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它合法权益而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它合法权益而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

  - 除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

  - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权），同时需在投标文件中提供声明，并提供相关知识产权证明文件，否则视为投标人未在本项目实施过程中采用自有知识成果，不影响有效性。

  - 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因投标人采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

  - 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。投标人需将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

    - 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括资格性投标文件和其他投标文件两部分，分册装订，否则作无效投标处理。

资格性投标文件用于资格审查，应包括投标人响应招标文件要求的资格条件的所有证明材料。（详见招标文件第4章、第5章）

其他投标文件用于符合性审查和综合评审，应包括投标人响应招标文件要求的资格条件以外的所有材料（详见招标文件第3章），包括但不限于下列部分：

- 投标函

- 服务偏离表

- 商务应答表

- 投标人基本情况表

- 实施本项目的主要人员情况表

- 项目实施方案

- 中小企业声明函（如未提供的，不影响投标人投标文件的有效性）

- 监狱企业证明材料（如未提供的，不影响投标人投标文件的有效性）

- 残疾人福利性单位声明函（如未提供的，不影响投标人投标文件的有效性）

- 知识产权承诺函

- 投标人认为需要提供的其他文件和资料

开标一览表

开标一览表单独密封提交，投标文件正本中可不装订该项内容。

    - 投标文件格式

  - 投标人应严格按照招标文件第3章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

  - 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

    - 投标报价

  - 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

  - 投标人对每一种服务的报价，在合同履行过程中是固定不变的。

    - 投标有效期

  - 投标有效期从提交投标文件的截止之日起90天。投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定期限，否则，其投标文件将按无效投标文件处理。

  - 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，投标人不能修改其投标文件。

  - 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以适当赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，投标人不能修改其投标文件。

    - 投标文件的印制和签署

  - 资格性投标文件正本一份副本两份，正副本数量不足的按无效投标处理。资格性投标文件正本和副本应分别制作，分包件的应按包件分别制作。资格性投标文件封面上清楚地标明资格性投标文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

  - 其他投标文件正本一份副本两份，正副本数量不足的按无效响应处理。其他投标文件正本和副本应分别制作，分包件的应按包件分别制作。其他投标文件封面上清楚地标明其他投标文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

  - 投标文件的打印和书写清楚工整。

  - 投标文件编制目录并逐页编码。

  - 投标文件统一用A4幅面纸印制，另有规定除外。

  - 投标文件应在招标文件要求签字的地方签字或加盖印章[投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字或加盖印章；投标人为其他组织的，由其负责人或者代理人签字或加盖印章；投标人为自然人的，由其本人（经营者）或者代理人签字或加盖印章]，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。本文件加盖单位公章均要求加盖公章鲜章。

  - 投标文件中任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人（主要负责人）或其授权代表签字并盖供应商公章。

  - 投标文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

  - 投标文件应根据招标文件的要求制作，投标文件副本可采用正本的复印件。

  - 开标一览表应按招标要求在要求签字或加盖印章的地方签字或加盖印章，要求加盖公章的地方加盖公章。开标一览表应为原件。唱标的开标一览表与投标文件中的开标一览表不一致的，以唱标的开标一览表为准。

  - 电子文档一份为投标文件Word或WPS版本，一份为PDF版本。电子文档保存介质使用USB闪存盘（U盘）。PDF版的电子文档可以为按招标文件要求制作完成并加盖相应公章及签名的投标文件的扫描件；也可为加盖了相应电子签名或电子印章的投标文件电子文档。

  - 若电子文档与书面投标文件有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

    - 投标文件、开标一览表和电子文档的包装、密封和标注（不属于本项目评标委员会评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收时及时处理）

资格性投标文件、其他投标文件、开标一览表、电子文档未按照招标文件要求包装、密封和标注的，采购人、采购代理机构应当拒收。

      - 投标文件正本、副本的包装和密封、标注

  - 资格性投标文件和其他投标文件应按包件分别密封包装。

  - 每一个包装的最外层应标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称、“资格性投标文件”或“其他投标文件”、投标人名称，以及“开标时间之前不准启封” 或“20   年   月   日   :   前不准启封”的内容，并加盖投标人公章。

      - 开标一览表的包装和密封、标注

  - 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表按包件分别制作并与投标文件分开单独包装，投标时，同时递交。

  - 每一个包装的最外层应标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称、投标人名称，以及“开标时间之前不准启封” 或“20   年   月   日   :   前不准启封”的内容，并加盖投标人公章。

      - 电子文档的包装和密封、标注

电子文档须单独密封包装，且包装最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称、投标人名称以及“电子文档”字样，加盖投标人公章。投标时，与投标文件一起同时递交。

    - 投标文件的递交

  - 投标文件递交的地点、开标地点、开标时间及递交投标文件的截止时间详见“第1章投标邀请”，投标人应在投标截止时间之前将投标文件送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，采购人、采购代理机构将告知投标人不予接收的原因。

  - 因招标文件的修改推迟投标截止日期的，按四川中志招标代理有限公司书面通知修改的时间递交。

  - 递交投标文件时，报名投标人名称和招标文件的采购项目名称、采购项目编号、分包号与投标人名称和招标文件的采购项目名称、采购项目编号、分包号必须一致，否则采购人、采购代理机构应当拒收。

  - 采购人、采购代理机构拒收邮寄的投标文件。

    - 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

  - 投标人修改或撤回的书面通知，应由其法定代表人（主要负责人）或授权代理人签署并盖投标人公章。修改或撤回的书面通知应按第2.4.12.条、第2.4.13.条规定进行编制、密封、标注，并在每个包装的最外层标明“修改投标文件”或“撤回投标”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

  - 开标、评标和中标

    - 开标

  - 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，投标人法定代表或代理人参加并签到以证明其出席。

  - 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

  - 开标时，采购代理机构可以邀请有关人员参加。

  - 开标时，由投标人代表自行检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读，并加以记录。

  - 投标人代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不得对其他投标人的投标文件的密封情况进行确认。

  - 唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未当场提出的，开标后质疑采购人或者采购代理机构不予受理。

  - 无论何种原因，在开标时没有宣读的报价在评标时不予考虑，采购代理机构对此不承担任何责任。

    - 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

  - 宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始，当众宣布参加开标会的主持人、唱标、监标（督）人、会议记录等招标工作人员，宣布参加投标的投标人名单。

  - 投标人代表对投标文件的密封情况进行检查并签字确认，主持人当众宣布检查投标文件的密封情况。

  - 投标人不足3家的，不得开标。

  - 开标唱标。主持人宣布唱标后，由招标工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封唱标，宣读投标人名称、投标报价，以及采购人认为合适的其他内容并加以记录。唱标时仅宣读投标报价，分项报价内容可以宣读或投影展示。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的（未签字或加盖印章，未盖章，未报价除外），应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认，但不得实质性修改报价。唱标完毕后投标人代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

  - 宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场（招标文件要求投标人演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果请投标人在四川政府采购网上查询。

    - 评标（详见招标文件 第7章）

    - 关于行贿犯罪档案查询

  - 供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录，否则供应商投标文件应当认定为无效。[供应商承诺单位及其现任法定代表人、主要负责人不存在行贿犯罪记录或者可以通过“中国裁判文书网”自行查询供应商及其现任法定代表人、主要负责人的行贿犯罪记录，提供查询网页截图（现任法定代表人、主要负责人为同一人的需进行情况说明）]。

  - 若存在行贿犯罪记录的，中标后未签订政府采购合同的，应当认定中标无效；中标后签订政府采购合同未履行的，应当认定中标无效，同时撤销政府采购合同；中标后签订政府采购合同且已经履行的，应当认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

    - 中标结果公告

  - 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

  - 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限，评审专家名单以及所有供应商投标文件资格、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等。

  - 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

  - 中标公告期限自发布公告之日起1个工作日。

    - 中标通知书

  - 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

  - 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，采购代理机构将采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书，同时，中标通知书邮寄、快递发出之日起即视中标人已领取中标通知书。

  - 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

  - 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

  - 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，四川中志招标代理有限公司在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

    - 招标代理服务费

详见投标人须知前附表。

  - 签订及履行合同

    - 签订合同

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

  - 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

  - 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

    - 合同分包

本项目不允许合同分包，否则作无效投标处理。

    - 合同转包

  - 本项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

  - 中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

    - 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

    - 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

    - 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

    - 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

    - 履行合同

采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

    - 验收

严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求进行验收。

  - 投标纪律要求

    - 投标人不得具有的情形

  - 提供虚假材料谋取中标；

  - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

  - 与采购人或者采购代理机构、其他投标人恶意串通；

  - 向采购人或者采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

  - 在招标过程中与采购人或者采购代理机构进行协商谈判；

  - 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

    - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

  - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

  - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

  - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（本项目管理成员为投标人《实施本项目的主要人员情况表》中项目经理。）

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 不同投标人的投标文件相互混装；

    - 保密

投标截止时间前，采购人、采购代理机构和有关人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

  - 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。

  - 询问、质疑和投诉

询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理。

  - 其他

- 本招标文件中所引相关法律制度规定以及政府采购政策，在政府采购过程中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定及政府采购政策执行。本章和第7章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定及政府采购政策的变化导致不符合相关法律制度规定及政府采购政策的，直接按照变化后的相关法律制度规定及政府采购政策执行，本项目不再发布更正公告、招标文件不再做调整。

本招标文件中未引用的相关法律制度规定，按照中华人民共和国政府采购法及其实施条例，以及其他相关的法律、规章的规定执行。

- 国家或行业主管部门对投标人和采购服务的服务标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，投标人必须承诺符合其要求，否则作无效投标处理。

- 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）、《成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采[2019]17号）及其附件1、附件2的要求，符合通知要求、有融资需求的供应商可根据各级财政部门公示的银行或融资机构及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请。银行应及时按照有关规定完成对供应商的信用审查以及开设账户等相关工作。

# 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为强制要求的外，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

  - 开标一览表格式

    - 开标一览表密封包装最外层格式

开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

投标人名称：            （加盖公章）

开标时间之前不准启封

或 20   年   月   日   :   前不准启封

    - 开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

| 序号 | 服务明细 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | （大写） （小写） |  |  |  |

注：

1．以上表格格式行可增减。

2．投标人必须按“开标一览表”的格式及招标所需服务（招标文件第6章）详细报出各类服务的价格，不得漏报，否则视为已包含在投标总价中不再单独另行报价，不影响投标有效性。

3．报价应是招标文件（相应包件）要求的全部服务的最终报价，包括人工费、国内税费、培训、知识产权费（若有）、招标代理等费用以及一切其它相关费用。

4．“开标一览表”为多页的，每页均需加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

5．唱标时仅宣读投标报价，分项报价内容可以宣读或投影展示。

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人）或代理人（签字或加盖印章）：

日    期:

  - 资格性投标文件格式

    - 资格性投标文件密封包装最外层格式

资格性投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

投标人名称：            （加盖公章）

开标时间之前不准启封

或 20   年   月   日   :   前不准启封

    - 资格性投标文件封面格式

资格性投标文件

（正本或副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

投标人名称：

温馨提示：

一、资格性投标文件正本一份、副本二份；

二、资格性投标文件应密封包装；

三、供应商提供的资格证明材料如发证机关有年检要求的则应通过年检，如有有效期的则应提供在有效期内的证明材料。

    - 资格性投标文件组成材料

      - 具有独立承担民事责任能力的证明材料

按招标文件第5章“具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件”的要求提供。

      - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

1．具有良好的商业信誉：按招标文件第5章“具有良好的商业信誉承诺函原件”的要求提供，可单独提供，也可按第3章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

2．健全的财务会计制度：按招标文件第5章“财务状况报告”的要求提供。

      - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

按招标文件第5章“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料”的要求提供，可单独提供，也可按第3章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

      - 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

按招标文件第5章“具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料”的要求提供；证明材料为承诺函的，应提供承诺函原件加盖投标人公章。

      - 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料

按招标文件第5章“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料”的要求提供。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

      - 法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

包件一至包件四：按招标文件第5章中相关要求提供证明材料复印件或承诺函原件。提供承诺函原件的，可单独提供，也可按第3章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

包件五：按招标文件第5章中相关要求提供证明材料复印件及承诺函原件。提供承诺函原件，可单独提供，也可按第3章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

相关资格承诺函

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

四川中志招标代理有限公司：

我单位作为本项目的投标人，我单位声明：

我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具有良好的商业信誉。

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位承诺对上述事项的真实性负责；如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人）或代理人（签字或加盖印章）：

日  期:

注：

1．投标人应针对上述内容根据自身实际情况据实进行承诺。

2．投标人在参加政府采购活动前三年，政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉。

3．重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。具体金额标准详见《附件一  各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表》。

      - 落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目包件   采购活动由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位公章）：

法定代表人（主要负责人）或授权代表（签字或加盖个人印章）：

日    期：

注：

1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。

2.投标人为非残疾人福利性单位的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖投标人公章。

注：

1.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。

2.投标人为非监狱企业的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

      - 不属于禁止参加本次采购活动的供应商

采购代理机构出具的信用记录结果网页截图即可，供应商无须提供。

      - 授权参加本次投标活动的投标人代表

按以下要求提供法定代表人（主要负责人）授权书原件及法定代表人（主要负责人）身份证、代理人身份证复印件

四川中志招标代理有限公司：

（投标人全称）法定代表人（主要负责人）____________授权委托_____________为我的代理人，参加贵单位组织的            项目（采购项目编号：          ）包件    的投标。代理人在本次招标中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

代理人无转委托权，本授权书自   年  月  日生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人）（签字或加盖印章）：

代理人（签字或加盖印章）：

说明：1．上述证明文件在资格性投标文件中附有法定代表人（主要负责人）身份证复印件和代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）时才能生效，不允许粘贴。2．投标文件均由投标人法定代表人（主要负责人）签字或加盖印章的,资格性投标文件中可不提供法定代表人（主要负责人）授权委托书及代理人身份证复印件，但必须提供法定代表人（主要负责人）身份证复印件。

法定代表人（主要负责人）身份证和代理人身份证样式（仅供参考）：

身份证复印件正面

身份证复印件背面

  - 其他投标文件格式

    - 其他投标文件密封包装最外层格式

其他投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

投标人名称：              （加盖公章）

开标时间之前不准启封

或 20   年   月   日   :   前不准启封

    - 其他投标文件封面格式

其他投标文件

（正本或副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

投标人名称：

温馨提示：

一、其他投标文件正本一份、副本二份；

二、其他投标文件应密封包装；

三、供应商提供的资格证明材料如发证机关有年检要求的则应通过年检，如有有效期的则应提供在有效期内的证明材料。

    - 其他投标文件组成材料

      - 投标函

四川中志招标代理有限公司：

我方全面研究了“             项目”的招标文件（采购项目编号：         ），决定参加贵单位组织的本项目包件     的投标。我方授权    （姓名、职务）  代表我方  （投标单位的名称）  全权处理本项目投标的有关事宜。

1．我方自愿按照招标文件规定的各项要求向甲方提供所需服务，投标总价见开标一览表。

2．一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，并完成项目的供货、安装、调试、并交付采购人验收、使用。

3．本项目投标有效期为投标截止之日起90天。

4．我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行了维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

5．与我方存在直接控股关系的单位为：    或无；存在管理关系单位为：      或无。

6．为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

7．在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

8．我方实际控制人或者中高级管理人员或者其他工作人员，不存在同时是采购代理机构工作人员的情形。

9．不存在同一母公司的两家以上的子公司，以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

10．我方与采购代理机构不存在关联关系，也不是采购代理机构的母公司或子公司。

11．国家或行业主管部门对投标人和采购服务的服务标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方符合其要求。

12．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。如本项目需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

13．我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

14．我单位及其现任法定代表人、主要负责人不存在行贿犯罪记录。

15．若我方中标，我方承诺按照本招标文件约定支付招标代理服务费，否则视为虚假应标并承担由此带来的一切后果。

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人）或代理人签字或加盖印章：

通讯地址：

联系电话：

传    真：

日    期：

      - 服务偏离表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：以上表格格式行可增减。

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人）或代理人（签字或加盖印章）：

日  期:

      - 商务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

| 序号 | 商务要求 | 详细说明 | 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见招标文件 第6章 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人）或代理人（签字或加盖印章）：

日  期:

      - 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 （主要负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其 中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人）或代理人（签字或加盖印章）：

日  期:

      - 实施本项目的主要人员情况表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 相关资料（无可不提供） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 项目管理成员 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．以上表格格式行可增减。

2．详见综合评分明细表。

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人）或代理人（签字或加盖印章）：

日  期:

      - 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

      - 监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖投标人公章。

说明：

1.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。

2.投标人为非监狱企业的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

      - 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动，由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

说明：

注：

1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。

2.投标人为非残疾人福利性单位的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

      - 项目实施方案

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

由投标人自行编写，格式不限。但应包含且不限于：综合评分明细表涉及内容。

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人）或代理人（签字或加盖印章）：

日    期:

      - 知识产权承诺函

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

四川省成都生态环境监测中心站：

针对以下内容，我方承诺：

我方保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。

除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

我方如在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权），同时将在投标文件中声明并提供相关知识产权证明文件。

我方如采用所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因我方采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。我方已将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行了标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人）或代理人（签字或加盖印章）：

日  期：

      - 廉政承诺书

廉政承诺书

致：四川省成都生态环境监测中心站

为加强廉政建设，防止发生各种违法、违纪行为，我单位作为______项目（包件号：）的投标人，向贵方庄重承诺：

1、我单位严格遵守廉政建设的各项规定，建立健全廉政制度，开展廉政教育与监督，杜绝我单位人员发生不廉洁行为。

2、我单位保证不为获取不正当利益，与项目干系人私下达成默契，损害贵方及国家利益。

3、我单位保证不予满足贵方人员以任何形式提出索要好处等违反法律及廉政规定的要求，情节严重的，直接向贵方或纪委机关检举。

4、我单位保证不向贵方人员或亲属提供礼金、有价证券、贵重物品等，不以任何理由邀请贵方人员参加宴请、外出旅游等活动，以谋求项目不正当利益。

5、如我单位中标，保证在本项目实施过程中，不从事、不参与其它任何违法、违规行为；如发现我单位及人员有违反上述保证的，我单位承诺每发现一次处以合同总价5%的罚款，贵方因此提出要解除合同的要求，我方无条件同意。造成国家资产损失的进行赔偿，涉及违纪、违法的情况, 按照国家相关规定追究。

承诺单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字或加盖印章）：

日期：	 年   月  日

# 投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的 要求

包件一、包件二、包件三、包件四、包件五：

- 投标人的资格、资质性要求

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1．具有独立承担民事责任能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．具备法律、行政法规规定的其他条件：包五：投标人须具有国家认可的或省级及以上质量技术监督部门颁发的有效的《检验检测机构资质认定证书》（CMA）。

7．采购人根据采购项目提出的特殊条件：无。

8.按照规定获取了招标文件。

9．本项目不允许联合体参加。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目包件三、包件五不专门面向中小企业采购；包件一、包件二、包件四专门面向中小企业采购。

（三）其他类似效力要求：

授权参加本次投标活动的投标人代表。

二、不属于禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动。

注：

1.资格要求中“5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款的具体金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。具体金额标准详见《附件一  各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表》。

2.供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动（合同）履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

投标人的资格及其他具有类似效力的要求的证明材料详见招标文件第5章。

# 投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料

包件一、包件二、包件三、包件四、包件五：

- 投标人的资格、资质性要求相关证明材料：

（一）资格要求相关证明材料：

1．具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件（①法人或其他组织的营业执照（或法人证书）或执业许可证明材料；自然人的则为身份证；②加盖投标人公章。）；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料（加盖投标人公章。)：

（1）提供具有良好的商业信誉承诺函原件；

（2）财务状况报告：①2019年度或2020年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表、报表附注和出具报告机构、人员的证照）复印件②供应商内部出具的 2019年度或2020年度财务报表复印件（至少包含资产负债表）③银行出具的资信证明复印件

注：a．以上①②③提供任意一项即可；b．供应商成立时间至递交投标文件截止时间为止不足一年的，提供任意时间段的资产负债表复印件或银行出具的资信证明复印件即可；c．供应商为事业单位或其他组织的提供其具有健全的财务会计制度的承诺函原件即可；d．供应商为自然人的提供承诺函（格式自拟）；

3．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（承诺函原件加盖投标人公章。）；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（①加盖投标人公章；②采购活动结束后，采购代理机构将通过信用中国等网站核实投标人所作承诺真实性。）：

（1）2020年以来任意1个月的税收缴纳证明材料复印件或税收缴纳的承诺函原件（注：证明材料可为银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明或有效票据的复印件）；

（2）2020年以来任意1个月的社保缴纳证明材料复印件或社保缴纳的承诺函原件（注：证明材料可为银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料或有效票据复印件）；

5．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（承诺函原件加盖投标人公章。）；

6．具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料复印件或承诺函原件（加盖投标人公章。）：包五：投标人须提供国家认可的或省级及以上质量技术监督部门颁发的有效的《检验检测机构资质认定证书》（CMA）复印件。

7．采购人根据采购项目提出的特殊条件证明材料：无。

8．按招标文件要求报名成功（代理机构出具的报名登记表即可，投标人无须提供）；

9．本项目不接受联合体参与投标，联合体参与投标的，作无效处理。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

包件一、包件二、包件四须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料。

注：包件一、包件二、包件四未提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料的投标文件将作无效处理。

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

法定代表人（主要负责人）授权委托书原件及法定代表人（主要负责人）身份证、代理人身份证复印件（注：①授权书按本招标文件第3章“法定代表人（主要负责人）授权委托书及代理人身份证复印件”格式提供，并按格式要求签字或加盖印章；②如投标文件均由投标人法定代表人（主要负责人）签字或加盖印章的，则可不提供法定代表人（主要负责人）授权委托书及代理人身份证复印件但必须提供法定代表人（主要负责人）身份证复印件。）。

二、不属于禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动（采购代理机构出具的信用记录结果网页截图即可，供应商无须提供）；

注意：

1．招标文件要求相关证明材料签字或盖章的，应签字或盖章，否则视为无效证明材料；

2．上述内容中涉及承诺函的，投标人可以单独提供，也可以一并进行承诺。

3．本章要求提供的相关证明材料应当与第4章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

4．投标人若未将用于资格审查的证明材料装订入资格性投标文件的，视为未提供相应资格证明材料，资格审查将不予通过。

# 技术、商务及其他要求

### 包件一：超级站一期（运维期限为2个月）运维

一、维护需求

2022年5月9日起2个月超级站一期项目运行维护内容。包括超级站一期所有监测设备设施（设备清单见表1-1）的日常运行维护、定期巡检、仪器出现的所有故障维修、所有监测设备备件、配件和耗材（含标气载气）的更换、室内恒温恒湿保障、质量控制、数据审核（在每日自动监测结束后48小时内完成）、数据统计、数据分析报告（周报、月报、季报等例行报告和重污染期间分析报），超站内部及周边卫生等服务工作。提供两套Teamviewer商业版（正版授权）远程连接软件，并需派1名工作人员至成都监测站指定地点办公。完成四川省成都生态环境监测中心站安排的其它事务。

表1-1 超级站一期设备清单

| 仪器名称 | 品牌 | 数量 | 仪器放置地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在线离子色谱 | Thermofisher | 1 | 四川大学 望江校区 |
| 有机碳与元素碳监测仪 | Sunset Laboratory | 1 |  |
| 重金属监测仪 | CES | 1 |  |
| 在线挥发性有机物监测仪 | 德国AMA | 1 |  |
| SO2/H2S监测仪 | Thermofisher | 1 |  |
| NOx/NH3监测仪 | Thermofisher | 1 |  |
| NOy监测仪 | Thermofisher | 1 |  |
| CO监测仪 | Thermofisher | 1 |  |
| CO2监测仪 | Thermofisher | 1 |  |
| O3监测仪 | Thermofisher | 1 |  |
| O3校准仪 | Thermofisher | 1 |  |
| 气体校准仪 | Thermofisher | 1 |  |
| 零气发生器 | Thermofisher | 1 |  |
| TSP监测仪 | Thermofisher | 1 |  |
| PM10监测仪 | Thermofisher | 1 |  |
| PM2.5监测仪 | Thermofisher | 1 |  |
| PM1监测仪 | Thermofisher | 1 |  |
| 黑炭监测仪 | Thermofisher | 1 |  |
| 超纯水机 | Thermofisher | 1 |  |
| 大气稳定度仪 | OPSIS | 1 |  |
| 浊度仪 | ECOTECH | 1 |  |
| 粒径谱仪 | TSI | 1 |  |
| 云高仪 | VAISALA | 1 |  |
| 能见度仪 | Biral (UK) | 1 |  |
| 太阳辐射/紫外辐射仪 | KIPP&ZONEN | 1 |  |
| 太阳光度计 | CIMEL | 1 |  |
| 拍照系统 | 先河环保 | 1 |  |
| 气象五参数监测仪 | VAISALA | 1 |  |
| 激光雷达 | 中科光电 | 1 |  |

★2.维护工作要求

2.1日常运行维护记录

| 序号 | 记录 |
| --- | --- |
|  | 建立仪器维护档案，将超级站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理； |
|  | 仪器运行维护记录表； |
|  | 仪器校准检查记录； |
|  | 空气自动监测系统仪器设备维修记录表； |
|  | 仪器主要消耗材料更换记录表； |
|  | 仪器备件更换记录表； |
|  | 超级站室内外环境记录； |
|  | 标准物质使用记录； |
|  | 仪器资料保管清单。 |

2.2其他要求

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
|  | 所有仪器的运行维护、质量控制等以国家最新发布的技术标准规范要求执行。 |
|  | 配备不少于6个运维人员，运维人员须熟悉仪器工作原理、操作系统、日常维护、故障维修、质量控制及数据分析。 |
|  | URG、OCEC、重金属、VOCs的单台仪器数据捕获率≥90%（以小时值计），有效数据获取率≥80%（以小时值计）。其它仪器的单台仪器数据捕获率≥95%（以小时值计），有效数据获取率≥90%。 连续运行时段内单台仪器有效数据获取率=（该仪器获得的有效小时数/应有的小时数）×100%。 注：有效数据是指经过审核通过的有效数据，因停电、不可抗力或定期维护和校准损失的小时数在应有小时数中扣除。 |
|  | 在每日自动监测结束后48小时内完成数据审核； |
|  | 每月5日前，将上月各类记录交给成都监测站，用于审核数据。 |
|  | 每月10日前，将上月分析报告交给成都监测站；污染阶段结束后5日内提交污染阶段分析报告。 |
|  | 每周更换的气态污染物用滤膜，滤膜必须为聚四氟乙烯材质； |
|  | - 及时制定周工作计划，严格按计划执行，若有变更应及时通知成都监测站。 |
|  | 故障应急响应：当超级站每日6时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除或需更换配件的，运维单位必须报告成都监测站；国产仪器发生重大故障时须在15日内使仪器恢复正常或更换备机，国外进口仪器发生重大故障时须在2个月内使仪器恢复正常或更换备机，当出现特殊情况时，经双方协商一致后可按照协商结果执行。 |
|  | 当仪器使用过程中，出现损坏报废不能修复或者需要外送修复时，需报告成都监测站，经同意后由运维单位负责外送。如未经成都监测站同意擅自外送维修，一切后果由运维公司承担。 |
|  | 严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。 |
|  | 运维单位需具有通过省级及以上计量部门检定的标准温湿度计一台、标准大气压力计一台、标准流量计大、中、小量程各一台，用于运维服务中设备的质控工作；且流量计每年应采用计量检定或计量校准的形式进行量值溯源，进行溯源的气体流量点应在其日常应用的流量范围内；流量计示值与标准流量值的相对误差应≤1%，如超过 1%，应对其示值进行修正。 |
|  | 使用的标准物质须有溯源性。 |
|  | 现场使用的标准传递工具需要经过计量机构出具的鉴定或传递证书。 |
|  | 未经许可不得向任何第三方机构或个人提供任何监测数据。所有仪器产生的监测数据及其附属成果和版权归四川省成都生态环境监测中心站所有。 |

二、技术、服务要求

总体要求：保持站房内部环境清洁，布置整齐，仪器设备干净清洁，设备标识清楚；检查供电情况，保证系统正常运行；指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得进入；每次维护后做系统运行维护记录，运维完成后将运维记录装订成册交与成都监测站；进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

1.在线气溶胶离子监测仪

1.1每日工作

1.1.1每日检查仪器采样流量、环境压力、环境温度、阴阳离子柱压、流速、背景电导率、收集量（如有）等状态参数，一旦超出范围或异常，应立即解决；如配备淋洗液发生器的系统，检查淋洗液罐剩余量。

1.1.2每日检查运行序列是否足够，每日检查离子色谱基线是否稳定，基线波动应小于等于10%。

1.1.3每日审核谱图，检查目标物的出峰时间和峰宽，确保目标物定性及定量的准确性。

1.2每周工作

1.2.1每周至少一次现场巡检，检查仪器运行状态。

1.2.2每周检查蒸汽发生器水位是否正常；检查样品注射器是否充满样品；检查管路是否有气泡与漏液。

1.2.3检查溶蚀器和过滤头等是否正常，当发现漏液、进气泡或污染时，应及时更换耗材。

1.2.4每周至少更换一次气溶胶过滤头，每两周更换一次气态过滤头，或根据污染程度加大更换频率。新过滤头使用前需进行活化。

1.2.5检查采样泵是否运转正常。

1.2.6检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，流路管路是否洁净和畅通，及时发现管路中是否有异物或气泡，必要时更换配件和耗材。

1.2.7检查淋洗液液位和吸收液液位。及时更换阴阳离子去离子水、补齐双氧水。

1.2.8每周检查废液桶，及时清空。

1.2.9每周进行一次标准曲线中间浓度点核查，所有目标物核查结果与标准曲线相应点的理论浓度值相对误差应小于±10%，否则重新进行标准曲线校准。

1.2.10每2 周使用去离子水（≥18 MΩ.cm）检查仪器基线与空白响应情况，如任一目标物响应高于方法检出限，应及时排查后重新进行测试。

1.3每月工作

1.3.1每月至少清洁一次PM10切割器和PM2.5旋风分离器，根据污染程度可加大清洁频率。

1.3.2每月至少进行一次采样流量核查，使用经过计量检定的标准流量计对设备流量进行检查，如流量偏差超过±5%，则进行校准。

▲1.3.3标准曲线校准

每月绘制一次校准曲线，标准曲线不少于6 个浓度点（不包括零点），所有目标物相关系数R≥0.995（标准溶液值与响应峰面积或峰高的相关系数）。当仪器换定量环、色谱柱、抑制器等核心部件后，应重新进行标准曲线校准。新建立的标准曲线应建立新的分析序列。

1.3.4环境温度检查或校准

每月使用经过计量检定的标准温度计对设备进行环境温度检查与校准，如环境温度偏差超过±2℃，则进行校准。

1.3.5环境气压检查或校准。

每月使用经过计量检定的标准气压计对设备进行环境气压检查与校准，如环境气压偏差超过±10hpa，则进行校准。

1.3.6每月对仪器数据进行备份。

1.4每季度工作

1.4.1每季度更换一次滤膜。

1.4.2每季度清洗一次溶蚀器、蒸汽发生器及前处理内部管路（每季度至少对溶蚀器、蒸汽发生器及前处理内部管路进行一次灭菌与清洗），根据污染程度加大清洗频率。

1.5其他

1.5.1做好运行维护记录。

1.5.2更换下的耗材备件等需保留。

1.5.3超纯水机的日常维护工作:定期更换离子柱及过滤器。

2.环境空气常规气体监测分析仪

环境空气常规气体析仪包括：SO2/H2S自动监测仪、NOx/NH3自动监测仪、NOy自动监测仪、CO自动监测仪、CO2自动监测仪、O3自动监测仪、O3校准仪、气体校准仪、零气发生器。

2.1每日工作

每日概况检查：至少每天上午和下午两次远程查看数据并形成记录，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

2.1.1	检查系统数据采集与传输情况。

2.1.2检查1150转化炉加热温度。

2.1.3根据仪器数据判断仪器运行情况。

2.1.4检查仪器是否存在故障报警信号。

2.1.5零气系统维护：空压机放水、药品检查。

2.1.6i系列仪器滤膜检查及更换（更换条件：7天或滤膜表面变黑）。

2.2每周工作

每周的总体检查，至少巡视超级站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

2.2.1测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜。

2.2.2器内部积尘清洁和滤网清洁。

2.2.3系列仪器零点漂移检查及校准。

2.2.4系列仪器量程漂移检查及校准。

2.2.5系列标气钢瓶阀门和载气以及标准气的消耗情况检查。

2.2.6系列仪器流量及真空压力检查。

2.2.7 17i、42iY干燥剂检查及更换。

2.2.8检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅。

2.2.9在冬、夏季节应注意超级站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

2.2.10查看超级站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

2.2.11检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

2.3每月工作

2.3.1检查及校准i系列仪器流量。

2.3.2对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查。

2.3.3每月度对数据进行备份。

2.4每季度工作

2.4.1i系列仪器性能测试检查（多点校准、零点噪声、最低检出限、量程噪声、示值误差、量程精密度、24h零点漂移、24h量程漂移、响应时间、电压稳定性、流量稳定性、环境温度校正）。

2.4.2系统采样总管清洗。

2.4.3动态校准仪线性检查及校准。

2.4.4零气发生器药品（分子筛、活性炭）更换。

2.5其他

2.5.1做好运行维护记录。

2.5.2更换下的耗材备件等需保留。

3.颗粒物及黑炭分析仪

颗粒物及黑炭分析包括：TSP颗粒物自动监测仪、PM10颗粒物自动监测仪、PM2.5颗粒物自动监测仪、PM1颗粒物自动监测仪及黑炭分析仪。

3.1每日工作

3.1.1至少每天上午和下午两次远程查看数据并形成记录。

3.1.2检查黑炭TSP、PM10、PM2.5及PM1.0切割头是否异常。

3.1.3检查颗粒物分析仪器是否存在报警情况，若存在，应及时解决。

3.2每周工作

3.2.1检查黑炭、TSP、PM10、PM2.5及PM1.0走纸斑点是否异常。

3.2.2清洁黑炭、TSP、PM10、PM2.5及PM1.0表面积尘。

3.2.3检查仪器是否被采样管提升，若发生该问题，立即处理。

3.3每月工作

3.3.1清洗黑炭、TSP、PM10、PM2.5及PM1流量的切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件。

3.3.2检查及校准黑炭、TSP、PM10、PM2.5及PM1流量；

3.3.3检查及校准颗粒物质量膜片。

3.3.4泵性能检查及维护。

3.3.5每月对仪器数据进行备份。

3.4每季度工作

3.4.1对黑炭、TSP、PM10、PM2.5、PM1分析仪进行标准膜检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，需要进行校准。

3.4.2校准和检查TSP、PM10、PM2.5、PM1及黑炭分析仪的温度、气压和时钟。

3.4.3更换TSP、PM10、PM2.5、PM1及黑炭分析仪滤纸带（若需要），进行系统自检。

3.4.4校准和检查TSP、PM10、PM2.5、PM1及黑炭分析仪的温度、气压和时钟。

3.4.5用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

3.5其他

3.5.1做好运行维护记录。

3.5.2更换下的耗材备件等需保留。

4.有机碳与元素碳监测仪

4.1每日工作

4.1.1查看仪器运行情况，如有异常做好记录并及时上报。

4.1.2检查每日数据的分割点是否出现在恰当位置，对于分割点位置靠前或者靠后的小时值重新确定分割点。

4.2 每周工作

4.2.1更换采样滤膜（污染时段3-4天更换）并做空白检查。

4.2.2清洗光电探测器探头内的小镜片。

4.2.3查看仪器采样流量，并确保其为8.0L/min左右(控制±5%内)。

4.2.4检查雨漏中是否有积水。

4.2.5检查所用气瓶压力并做好记录，如有问题及时更换气瓶。

4.2.6检查炉子压力，如果超出典型范围（1.0-1.7 psi），检查是否漏气；

4.2.7对流量传感器进行自动校准。

4.2.8观察校准峰的区域，确定峰的区域是稳定的（±5%）。

4.3每月工作

4.3.1单点核查。每 2 周进行单点核查。取蔗糖标准溶液中间浓度进行核查，测试三次校准中间浓度点响应值，每次响应值与理论浓度相对误差应小于5%。

4.3.2至少每月进行一次采样流量核查，使用经过计量检定的标准流量计对设备流量进行检查，如流量偏差超过±15%，则进行校准。

4.3.3环境温度检查或校准。每月使用经过计量检定的标准温度计对设备进行环境温度检查与校准，如环境温度偏差超过±2℃，则进行校准。

4.3.4环境气压检查或校准。每月使用经过计量检定的标准气压计对设备进行环境气压检查与校准，如环境气压偏差超过±10hpa，则进行校准。

4.3.5清洗采样头内部灰尘。

4.3.6每月对仪器数据进行备份。

4.4每季度工作

▲4.4.1标准曲线校准。至少每季度绘制一次校准曲线，标准曲线不少于 5 个浓度点（包含滤膜空白点），相关系数 R≥0.995。当仪器更换核心部件后，应重新进行标准曲线校准。

4.4.2全流程空白。在采样进口端安装颗粒物高效过滤器，采集 1 小时全流程空白，全流程空白应小于1.0µg/m3 。

4.4.3清洗石英衬管，若清洗后仍不能使用则需更换新的石英衬管。

4.5其他

4.5.1做好运行维护记录。

4.5.2更换下的耗材备件等需保留。

5. 重金属监测仪

5.1每日工作

查看仪器运行情况，如有异常做好记录并及时上报。

5.2每周工作

5.2.1查看仪器采样流量，并确保其为16.67L/min左右(控制±5%内)。

5.2.2检查雨漏中是否有积水。

5.2.3检查冷风机是否正常工作，其排水是否正常。

5.3每月工作

5.3.1清洗PM2.5切割器。

5.3.2根据使用情况及时更换纸带并做空白和能量校准。

5.3.3至少每月进行一次采样流量核查，流量核查前应进行检漏。使用经过计量检定的标准流量计对设备流量进行检查，如流量偏差超过±5%，则进行校准。

5.3.4环境温度检查或校准，每月使用经过计量检定的标准温度计对设备进行环境温度检查与校准，如环境温度偏差超过±2℃，则进行校准。

5.3.5环境气压检查或校准。每月使用经过计量检定的标准气压计对设备进行环境气压检查与校准，如环境气压偏差超过±10hpa，则进行校准。

5.3.6每月对仪器数据进行备份。

5.4每季度工作

对应不同能量级别，随机选择至少2种元素标准膜片进行测试，测量值与标准值的相对误差应在±10%范围内。

5.5其他

5.5.1做好运行维护记录。

5.5.2更换下的耗材备件等需保留。

6.在线挥发性有机物监测仪

6.1每日工作

6.1.1检查仪器是否有报警等异常提示，以及富集模块、气相色谱、检测器的温度、气压、时间、流量、电压等重要参数是否正常。仪器状态检查可通过远程或者现场检查的方式完成。

6.1.2判断系统数据采集与传输情况。

6.1.3根据保留时间前、中、后各段经常检出且浓度较高的特征VOCs物种检查是否存在保留时间漂移，保留时间不超过0.5min。应重点关注保留时间的漂移是否影响目标化合物自动积分，如有影响，应对相关目标化合物进行重积分。如有必要，应重新设置保留时间积分窗。

6.1.4氢气发生器干燥剂、去离子水检查及更换。

6.1.5物质峰发生漂移时应及时调整。

6.1.6气相色谱载气用量检查，若需要及时更换。

6.1.7日审核结束后，应对异常数据进行无效标识或剔除，并对需要进行重积分的谱图和色谱峰进行重积分。

6.1.8数据审核应在72小时内完成。

6.2每周工作

6.2.1检查采样总管进气、排气是否正常。

6.2.2检查采样支管是否存在冷凝水，如果存在冷凝水应及时进行清洁干燥处理。

6.2.3检查标气、辅助气钢瓶阀门是否漏气。

6.2.4富集模块参数设置检查。

6.2.5富集模块运行情况检查。

6.2.6气相色谱、检测器参数设置检查。

6.2.7气相色谱、检测器运行情况检查。

6.2.8开展全部目标化合物的保留时间检查，确保每个目标化物定性正确。

6.2.9全系统空白检查，检查频率不低于每周一次，在环境空气测试结束后进行，记录各目标化合物浓度作为其日常残留。各目标化合物日常残留应低于方法检出限且低于0.1nmol/mol。若超过20%的目标化合物或臭氧生成潜势较高的重点VOCs系统空白不合格，应对系统进行检查，检查零气质量或清洗、更换系统管路。

6.2.10单点检查，检查频率不低于每周一次，在零气空白检查结束后通入一次单点质控标准气体，标准气体浓度选择日常平均浓度或标准曲线中间点浓度。目标化合物浓度与标气浓度的相对误差超过20%为不合格，如超过20%的目标化合物或臭氧生成潜势较高的重点VOCs（如苯系物等）不合格，则应检查在线监测系统，并重新绘制标准曲线。

单点检查完成后，应进行至少1次系统空白检查，清洗系统残留。

6.3每月工作

6.3.1采样流量检查，不低于每月一次的检查频率，或在绘制标准曲线前应使用溯源有效期内的标准流量计对采样流量进行检查。采样流量示值与标准流量计示值的相对偏差应≤±5%。相对偏差超出±5%时应在对采样流量进行检查或校准的同时对期间监测数据进行复核，不合格的数据应进行数据异常标识。

6.3.2进行零气空白和系统残留检查。超过10%组分不合格时，应查找原因，对载气系统、采样/富集模块进行维护、更换，并重新绘制标准曲线，重新开始目标化合物测试工作。

6.3.3标准曲线绘制，标准曲线绘制前应进行零气空白检查（全系统空白），空白合格时进行标准曲线绘制。标准曲线至少包含5个浓度点。关键部位维修或更换，如进行检测器的清洗后，需要重新进行标准曲线绘制。标准曲线的相关系数应满足≥0.990，使用标准曲线计算最低点浓度，其测量平均值与标准值的相对误差≤15%。

6.3.4开展24h浓度漂移检查，10nmol/mol的24h浓度漂移不超过±1nmol/mol。

6.3.5检查标气钢瓶阀门和载气以及标准气的消耗情况。

6.3.6更换滤膜。

6.3.7对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查。

6.3.8每月度对数据进行备份。

6.4每季度工作

6.4.1开展零点噪声检查，零点噪声≤0.05nmol/mol。

6.4.2开展方法检出限检查，90%组分（包括乙烷和乙烯）的方法检出限≤0.1nmol/mol。

6.4.3开展准确度检查，准确度应在±10%。

6.4.4开展精密度检查，精密度≤10%；

6.4.5氢气发生器去离子包更换。

6.4.6每周仪器状态检查时核查仪器气密性，每季度应按在线监测系统说明书的要求对在线监测系统进行验漏检查，在条件允许的情况下，验漏应尽可能覆盖采样、富集模块、气相色谱和检测器等全部环节。

6.4.7如在线监测系统条件允许，应根据厂家提供的作业指导书或说明书的要求定期对富集模块、气相色谱和检测器的温度、压力传感器进行检查。

6.5其他

6.5.1做好运行维护记录。

6.5.2更换下的耗材备件等需保留。

7.云高仪

7.1每日工作

远程检查仪器运行状态。

7.2每周工作

检查仪器状态。

检查窗口。

7.3每月工作

清理窗口。

对仪器数据进行备份。

7.4其他

做好运行维护记录。

更换下的耗材备件等需保留。

8.能见度仪

8.1每日工作

远程查看仪器运行情况。

8.2每月工作

清洁镜头。

对仪器数据进行备份。

8.3其他

做好运行维护记录。

更换下的耗材备件等需保留。

9.粒径谱仪

9.1每日工作

远程查看仪器运行情况。

9.2每周工作

检查仪器状态。

更换干燥剂。

9.3每月工作

检查流量。

清理采样喷嘴。

对仪器数据进行备份。

9.4其他

做好运行维护记录。

更换下的耗材备件等需保留。

10.太阳辐射/紫外辐射仪

10.1每日工作

远程查看仪器运行情况。

10.2每周工作

清理石英圆顶。

10.3每月工作

更换干燥剂。

对仪器数据进行备份。

10.4其他

做好运行维护记录。

更换下的耗材备件等需保留。

11.大气稳定度仪

11.1每日工作

远程查看仪器运行情况。

11.2每周工作

检查仪器状态，检查气路参数。

检查滤膜状态或更换滤膜。

11.3每月工作

气路测试。

每月对仪器数据进行备份。

11.4每季度工作

清理切割头。

11.5其他

做好运行维护记录。

更换下的耗材备件等需保留。

12.浊度仪

12.1每日工作

远程查看仪器运行情况。

12.2每周工作

精度检查（包括零点和量程）。

12.3每月工作

防虫雨帽清理，根据污染情况加大频率。

全校准。

对仪器数据进行备份。

12.4其他

做好运行维护记录。

更换下的耗材备件等需保留。

13.激光雷达

13.1每日工作

13.1.1每日查看仪器采集软件、分析软件运行是否正常。

13.1.2检查仪器是否有异常报警，数据传输是否正常。

13.1.3查看仪器发射、接收系统运行是否正常。

13.1.4检查消光系数和退偏振比图的连续性。

13.2每周工作

13.2.1每周检查出光镜片表面是否有积尘、污脏。如有，应停机用擦镜纸和酒精进行清洁（使用洗耳球进行清理，必要时使用擦镜纸进行清洁）。

13.2.2每周检查天窗玻璃表面。如有积尘、污脏，应及时进行清洁。

13.2.3检查激光电离冷却液液位，如液位低于警戒线，需及时更换冷却液。

13.3每季度工作

13.3.1每季度进行一次系统光路光斑、激光能量检查。

13.3.2每季度检查更换一次冷却液。

13.3.3每季度至少检查一次雷达数据保存所在磁盘的剩余空间，及时备份雷达数据。

13.3.4每季度进行一次系统线性度、接收横截面四象限均匀性、大气瑞利散射信号拟合偏差检测；使用激光能量计进行激光能量检测。

13.4其他

做好运行维护记录

更换下的耗材备件等需保留。

14.太阳光度计

14.1每日工作

远程查看仪器运行情况。

14.2每周工作

检查光度计水平。

检查感雨计。

14.3每月工作

检查镜筒。

对仪器数据进行备份。

14.4其他

做好运行维护记录。

更换下的耗材备件等需保留。

15.拍照系统

15.1每天工作

远程查看仪器运行情况。

15.2每周工作

清理窗口。

15.3每月工作

检查焦距。

对仪器数据进行备份。

15.4其他

做好运行维护记录。

16.气象五参数监测仪

16.1每天工作

远程查看仪器运行情况。

16.2每周工作

清理工作。

对仪器数据进行备份。

16.3其他

做好运行维护记录。

三、考核要求

按《成都市大气复合污染综合观测站（超级站）运行维护管理考核办法》进行考核。具体考核运维服务管理考核评分要求见下表。

超级站运维服务管理考核评分表

| 考核内容及评分标准 |  | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录表格 （10分） | 规范性与完整性（6分） | 建立超级站维护档案，将超级站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。不完整的每份扣0.5分，缺失表格的每份扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 上报的及时性（4分） | 按要求每月5日前将相关记录表格送至我站审核，未及时送达的每份扣1分，记录表格不规范的每份扣1分，扣完为止。 |  |
| 运行 维护 （20分） | 站房（含边界站）及安全 （4分） | 站房内外干净整洁，物品摆放整齐,房间玻璃门及玻璃墙保护完好，站房设施（门禁、监控视频、防盗网、大门、窗户、楼梯、防护栏、采样杆、气象杆、避雷针）完好、且无漏雨现象。若出现问题须及时报告我站。每项不合格扣1分，发现问题、安全隐患却未及时向我站报告扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 仪器维护 （10分） | 按规范要求开展运维工作，不符合要求的每项扣2分， 故障无法及时修复（24小时内未修复），且未与我站及时沟通并记录，每次扣3分，扣完为止。未经成都监测站同意擅自将仪器外送维修，每次扣5分。未在规定时间内将故障仪器恢复正常，每次扣3分。 |  |
|  | 系统维护 （6分） | 保证采样及排气系统、控制系统、电路系统、检测系统、数据采集和传输系统及其它辅助设备等正常运行，以及耗材、配件的保证；认真做好记录。每项不合格扣1分，扣完为止。 |  |
| 质量 控制/质量保证 （30分） | 日常零/标质控（10分） | - 认真做好系统日常质量控制工作，并做好相关工作记录，零或标缺一次扣1分，零标超出质量控制限的每次扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 周期性质量控制/质量保证 （20分） | - 未周期性开展各仪器流量、温度、压力、相对湿度、标准膜、零气/标气等校准的工作，或者开展了但没有达到标准规范要求的，每项扣5分。 - 未周期性开展线性、重现性、精度性能审核的，或者开展了但没有达到标准规范要求的，每项扣5分。 - 各仪器切割器、采样管路未及时清洗或采样管路有冷凝水的，每项扣5分。 - 校准仪器未及时送检校准的，每项扣10分。 5、质控数据未按要求及时发送给我站的，每次扣3分。 |  |
| 数据 有效 (25分) | 数据捕获率及有效数据 获取率 （25分） | URG、VOCs、OCEC、重金属仪器的单台仪器数据捕获率≥90%（以小时值计），有效数据获取率≥80%（以小时值计）。其它仪器的单台仪器数据捕获率≥95%（以小时值计），有效数据获取率≥90%；除滤膜自动称量系统、手工连续比对设备外，单台仪器的数据捕获率或有效数据获取率不达标时每次扣5分，扣完为止。 |  |
| 分析报告编写 (10分) | 分析报告编写(10分) | 按要求每月10日前将上月所有分析报告送至我站审核，污染阶段结束5日内将污染阶段分析报告送至我站，未及时送达或送达的报告不符合要求的每份扣2分，扣完为止。 |  |
| 配合程度（5分） | 配合程度 (5分) | 运维人员按时完成中心站交代的工作，未按时完成或工作过程中出现推诿敷衍情况每次扣1分，扣完为止。 |  |
| 应急 响应 （15分） | 应急响应 时间 （15分） | 若无应急监测，为0分。 若发生应急时：4小时内赶至现场，不扣分；4小时内未赶至现场，扣5分，6小时内未赶至现场，扣10分，超出8小时扣15分。应急监测为监测中心领导通知运维负责人员进入应急响应阶段的为准。 |  |
| 总 计 |  |  |  |

★四、商务要求

1.服务期限：

超级站一期运维期限为2个月。

2.服务地点：采购人指定地点。

3.付款方式：中标人在中标后10日内提交详细运维方案，经采购人审核通过后签订合同。合同签订生效后，采购人启动财政支付审批程序，待2022年财政支付平台下达资金支付指标，且中标人开具当期付款金额等额发票后5个工作日内支付合同总款的40%。余款支付方式为：每月初对中标人上月运维情况进行综合考核，运维合同到期后，采购人启动财政支付审批程序，待财政支付平台下达资金支付指标，且中标人开具当期付款金额等额发票后支付综合考核合格月份的运维费：

①当月综合考核总分低于60分(不含)的，不予支付当月运维费；

②当月综合考核总分80（含）分以上的，支付当月全额运维费；

③每月综合考核总分在60（含）-80分（不含）的，当月运维费=(实际综合考核总分/100)×当月全额运维费；

3.2本项目执行过程中，如遇上级管理部门对采购人管理范围内的监测仪器设备等进行事权调整，中标人应充分理解，合同款按实际发生的工作量以及运维月份逐日结算，不发生的不计取。每次合同款支付前，中标供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票进行支付计算。

4.验收方式：本项目采购人严格按照政府采购相关法律法规以及采购文件要求，并参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）进行履约验收。

★五、其它要求：

投标人须提供廉政承诺书原件并加盖投标人公章（鲜章）。

### 包件二：超级站二期（运维期限为9个月）运维

一、维护需求

2021年9月19日起9个月超级站二期（含边界站）项目运行维护内容包括超级站二期监测设备设施（设备清单见表1-2）的日常运行维护、定期巡检、仪器出现的所有故障维修、质量控制（包含膜自动称量系统每年进行一次中测院现场传递检验、震荡天平法颗粒物监测仪每年进行一次返厂质量传递）、更换监测设备的所有备件、配件和耗材（含标气载气）、室内恒温恒湿保障、对超级站现有数据平台进行维护、数据审核（在每日自动监测结束后48小时内完成）、数据统计、数据例行分析报告（周报、月报、季报、重污染期间分析报告）和质控报告、超级站2020年全年数据分析报告（包括超级站一期设备、二期设备（含边界站）），超级站和边界站的站房维护维修，必要时的电路改造，必要时设备的搬迁，以及6个边界站的水电费、网费、防雷设施检定费用，并提供两套Teamviewer商业版（正版授权）远程连接软件，提供2台空调。提供一辆机动车供成都监测站巡查边界站时使用（所有费用由中标公司承担），并需派1名工作人员至成都监测站指定地点办公。完成四川省成都生态环境监测中心站安排的其它监测性事务。

表1-2 超级站二期设备清单

| 设备名称 | 品牌 | 数量 | 仪器放置地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风廓线雷达 | 法国LEOSPHERE | 1 | 四川大学望江校区 |
| 微波辐射计 | 德国PRG | 1 | 四川大学望江校区 |
| 3D雷达 | EVERRISE | 1 | 郫都区 |
| 在线单颗粒气溶胶质谱仪 | 广州禾信 | 1 | 四川大学望江校区 |
| 粒径谱仪 | 美国TSI | 1 | 四川大学望江校区 |
| 滤膜自动称量系统 | 康姆德润达(无锡) | 1 | 成都监测站 |
| 手工连续比对设备 | 康姆德润达(无锡) | 4 | 四川大学望江校区 |
| 在线挥发性有机物、含氧有机物及卤代烃监测仪 | 武汉天虹 | 1 | 四川大学望江校区 |
| 激光雷达 | 中科光电 | 1 | 蒲江县 |
| 激光雷达 | 安徽蓝盾 | 3 | 青白江区、龙泉驿区、新津区各一台 |
| 黑炭监测仪 | 美国MAGEE | 6 | 都江堰市、青白江区、龙泉驿区、新津区、郫都区、蒲江县各一台 |
| 震荡天平法颗粒物 监测仪 | 美国 ThermoFisher | 4 | 青白江区、新津区、郫都区、蒲江县各一台 |

★2.维护工作要求

2.1日常运行维护记录

| 序号 | 记录 |
| --- | --- |
|  | 建立仪器维护档案，将超级站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理； |
|  | 仪器运行维护记录表； |
|  | 仪器校准检查记录； |
|  | 空气自动监测系统仪器设备维修记录表； |
|  | 仪器主要消耗材料更换记录表； |
|  | 仪器备件更换记录表； |
|  | 超级站室内外环境记录； |
|  | 标准物质使用记录； |
|  | 仪器资料保管清单。 |

2.2其他要求

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
|  | 所有仪器的运行维护、质量控制等以国家最新发布的技术标准规范要求执行。 |
|  | 配备不少于6个运维人员，运维人员须熟悉仪器工作原理、操作系统、日常维护、故障维修、质量控制及数据分析。 |
|  | VOCs、在线单颗粒气溶胶质谱仪器的单台仪器数据捕获率≥90%（以小时值计），有效数据获取率≥80%（以小时值计）。除滤膜自动称量系统、手工连续比对设备外，其它仪器的单台仪器数据捕获率≥95%（以小时值计），有效数据获取率≥90%。 连续运行时段内单台仪器有效数据获取率=（该仪器获得的有效小时数/应有的小时数）×100%。 注：有效数据是指经过审核通过的有效数据，因停电、不可抗力或定期维护和校准损失的小时数在应有小时数中扣除。 |
|  | 在每日自动监测结束后48小时内完成数据审核； |
|  | 每月5日前，将上月各类记录交给成都监测站，用于审核数据。 |
|  | 每月10日前，将上月分析报告交给成都监测站；污染阶段结束后5日内提交污染阶段分析报告。 |
|  | 每周更换的气态污染物用滤膜，滤膜必须为聚四氟乙烯材质； |
|  | - 及时制定周工作计划，严格按计划执行，若有变更应及时通知成都监测站。 |
|  | 故障应急响应：当超级站每日6时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除或需更换配件的，运维单位必须报告成都监测站；国产仪器发生重大故障时须在15日内使仪器恢复正常或更换备机，国外进口仪器发生重大故障时须在2个月内使仪器恢复正常或更换备机，当出现特殊情况时，经双方协商一致后可按照协商结果执行。 |
|  | 当仪器使用过程中，出现损坏报废不能修复或者需要外送修复时，需报告成都监测站，经同意后由运维单位负责外送。如未经成都监测站同意擅自外送维修，一切后果由运维公司承担。 |
|  | 严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。 |
|  | 运维单位需具有通过省级及以上计量部门检定的标准温湿度计一台、标准大气压力计一台、标准流量计大、中、小量程各一台，用于运维服务中设备的质控工作；且流量计每年应采用计量检定或计量校准的形式进行量值溯源，进行溯源的气体流量点应在其日常应用的流量范围内；流量计示值与标准流量值的相对误差应≤1%，如超过 1%，应对其示值进行修正。 |
|  | 使用的标准物质须有溯源性。 |
|  | 现场使用的标准传递工具需要经过计量机构出具的鉴定或传递证书。 |
|  | 未经许可不得向任何第三方机构或个人提供任何监测数据。所有仪器产生的监测数据及其附属成果和版权归四川省成都生态环境监测中心站所有。 |

二、技术、服务要求

1.风廓线激光雷达

1.1每日工作

1.1.1检查仪器实时数是否更新，风速，风向显示是否正常；

1.1.2检查设备各关键参数是否正常，有无报警；若有报警则现场处理报警恢复状态；

1.1.3检查历史数据查询功能是否正常，本地数据文件是否生成。

1.2每周工作

1.2.1检查设备调北是否指向正北方，若偏移校正方向；

1.2.2检查雷达扫描范围空间是否有遮挡物并清除遮挡；

1.2.3检查设备调平状态是否正常，设备处于水平	状态；

1.2.4清洁设备外观和扫描振镜观测窗口片，检查窗口片有无磨损。

1.2.5检查设备固定吊环是否紧固稳定，保证设备无异常振动。

1.3每月工作

1.3.1检查雨刮器是否破损，清洁雨刮器避免表面杂物损坏观测窗口片；

1.3.2检查珀尔帖门密封是否完好，珀尔帖风扇工作是否正常；

1.3.3检查扫描振镜是否运转顺畅，有无异常声响，按需添加润滑液；

1.3.4对数据进行备份。

1.4每半年工作

1.4.1检查供电变压器输出电压是否正常；

1.4.2检查内置工控机运转是否正常，清洁工控机；

1.4.3清洁激光器控制器，扫描振镜控制器，检查各连接线缆是否完好，连接紧密；

1.4.4激光器脉冲能量检查与校准；

1.4.5检查光学元件是否结构稳定，光路稳定正常；

1.4.6更换窗口薄膜，干燥剂，清洁耗材包等耗材。

1.5其他

1.5.1做好运行维护记录。

1.5.2更换下的耗材备件等需保留。

2.微波辐射计

2.1每日工作

2.1.1检查仪器运行状态，参数指标是否正常，是否存在报警，如发现异常，及时处理。

2.1.2检查工控机系统是否正常运行，软件是否正常运行，如发现异常，及时处理。

2.1.3检查数据的有效性和设备的参数设定及运行情况；检查数据及出图情况是否正常，如发现异常，及时处理；

2.2每月工作

2.2.1检测外部线缆是否完好，及时修补、更换破损线缆；

2.2.2检查微波窗口密封是否完好，窗口罩积尘情况，如积尘较厚清洗窗口罩；

2.2.3备份仪器数据。

2.3每季工作

2.3.1机箱整体清理，检查内部线缆是否有破损；

2.3.2液氮校准；

2.3.3检查窗口罩是否完好，根据情况更换窗口罩。

2.4每半年工作

2.4.1清理雨传感器；

2.4.2清理雾吹风机；

2.4.3清理微波窗口；

2.4.4清理外部传感器盒；

2.4.5黑体定标。

2.5每年工作

2.5.1设备清洁维护，天线罩维护，温湿度传感器维护；

2.5.2电压检查校准。

3. 3D雷达

3.1每日工作

3.1.1检查仪器运行是否正常，是否存在报警。查看仪器数据及传输状态；

3.1.2查看仪器采集软件、分析软件运行是否正常、数据传输是否正常；

3.1.3查看仪器发射、接收系统运行是否正常；

3.1.4检查消光系数和退偏振比图的连续性。

3.2每周工作

3.2.1每周检查出光镜片表面是否有积尘、污脏。如有，应停机用擦镜纸和酒精进行清洁（使用洗耳球进行清理，必要时使用擦镜纸进行清洁）；

3.2.2每周检查天窗玻璃表面。如有积尘、污脏，应及时进行清洁仪器状态检查；

3.2.3检查分析软件边界层，云低高等二次产品模块是否正常；

3.2.4检查雨刷的工作状态，查看雨刷是否磨损，雨刷器归位是否正常。

3.3每月工作

3.3.1系统光路光斑检查，光斑应圆满无切光；若出现切光应调整光路；

3.3.2检查雷达3D支架结构是否紧密稳定，有无松动；

3.3.3检查工控机运行是否稳定，存储空间余量，备份历史数据；

3.3.4检查信号传输线缆连接是否紧密，线路有无破损；

3.4每半年工作

3.4.1检查激光器控制箱运行参数是否正常；

3.4.2检测激光脉冲能量是否正常（＞10uJ），若能量波动较大维修激光器；

3.4.3对激光雷达设备进行OVERLAP校正；

3.4.4检查激光器雷达光路是否稳定，校准光路。

4.在线单颗粒气溶胶质谱仪

4.1每日工作

查看仪器运行状态、报警信息、进样口压力、质量偏移、电离激光能量等。

4.1.1打击率：对于空气，因为受到不同季节，不同湿度的影响，打击率范围一般为10%到30%，打击率低于5%需要重点关注（打击率不得低于5%）。

4.1.2电离激光能量：查看仪器激光能量，激光能量在设定范围内的±10%。

4.1.3进样口压力：查看仪器进样口压力，进样口压力变化不得小于初始真空度的-10%。

4.2每周工作

4.2.1现场巡查至少一次，检查仪器运行状态，清洁小孔片。

4.2.2检查仪器的分子泵工作状态。

4.2.3检查机械泵是否运行正常，如使用泵油的前级泵，应检查油量及集油盒是否在限定范围内。

4.2.4检查硅胶干燥剂和激光电离冷却液液位，如液位低于警戒线，需及时更换冷却液。

4.3 每月工作

4.3.1每月至少清洁一次采样头，或根据当地污染程度加大清洁频率。

4.3.2至少每月进行一次采样流量核查，使用经过计量检定的标准流量计对设备流量进行检查，如流量偏差超过±5%，则进行校准。

4.3.3根据使用情况更换耗材、试剂与配件。

4.3.4更换冷却水。

4.3.5每月至少进行一次仪器原始数据备份。

4.4每季度工作

▲4.4.1每季度至少校准粒径一次，一般要求相关系数R≥0.98。另外当出现如下情况时，需进行粒径校准：

①停机较长一段时间或仪器发生较大位置移动，再投入使用前；

②影响线性的维护后，如测径激光光路调节；

③进样口压力不在规定范围内，且疏通小孔不能改善。

▲4.4.2每季度至少使用标准物样品（含硝酸铅、碘化钠等物质）进行质量校准一次。仪器正常采样状态下，利用标准样品（根据相关方法选择标准样品，正负离子各五个校准点，涵盖检测质量范围）进行谱图校正，一般要求相关系数R≥0.98，并满足谱图数据质量精度在±0.5 范围内。

4.5每半年工作

每半年至少停机一次清洁分子涡轮泵散热风扇，检查分子涡轮泵工作状态。

4.6每年工作

每年对仪器进行一次预防性维护，对采样系统、测量系统进行检查与清洁，更换必要的耗材与配件。保养后，应对仪器进行全面校准与检查，包括流量校准、粒径校准、质量校准、重复性、稳定性，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

4.7其他

4.7.1做好运行维护记录

4.7.1更换下的耗材备件等需保留。

5.粒径谱仪

5.1每日工作

5.1.1检查仪器运行是否正常，是否存在报警。查看谱图是否正确。

5.1.2检查仪器流量是否正常。

5.1.3每两天擦拭单级惯性撞击器的撞击头，并均匀涂抹上薄层硅脂。

5.2每两周工作

5.2.1每两周清理室外进样口切割器。

5.2.2每两周清洗入口喷嘴。

5.2.3清洗撞击器。

5.2.4根据实际情况加入正丁醇。

5.3每月工作

5.3.1清洗出口喷嘴。

5.3.2外部流量检查或校准。

5.3.3定期清洗CPC风扇滤膜。

5.4每年工作

5.4.1更换颗粒物过滤器。

5.4.2若仪器显示的实时谱图错误，应立即关闭仪器，将进样口拔出，用水和酒精清洗，保证管路清洁。清洗完后，用 Filter 连接进样口，待所显示颗粒物基本为零后，再进行测量。

5.4.3需要时进行标准颗粒小球校验。

5.4.4根据实际情况清洗DMA内壁。

5.4.5送回厂家进行年度校准。

5.4.6根据实际情况更换泵膜。

5.5其它

根据实际情况更换中和器。

6.滤膜自动称量系统

日常运行维护，仪器开关机，检查工作状况；开机前检查电力、安全、仪器状况等情况，及时发现存在问题。当仪器关机时，能够按照正确的步骤完成关机操作。

6.1每日工作

检查设备运行是否正常，是否存在报警。

6.2每周工作

至少巡视1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：进行自动称重处理器硬件的检查及维护，主要包含对滤膜称重处理器硬件外观、天平台面的结构部分、连接线路的检查。

6.3每月工作

每月进行恒温恒湿系统检查及维护，主要包含对恒温恒湿称重测试用实验箱硬件外观结构部分及线路的检查及维护；每月进行自动称重处理器内部机械部分的检查及维护，主要包含对滤膜称重处理器内部机械手臂动作位置的检查及校准，对滤膜装载器的清洁，对机械手臂归位传感器、筒仓膜托位置传感器检查及测试。

6.4每季工作

进行自动称重处理器内部环境监测部分的检查及维护，主要包含对内部振动传感器、温湿度传感器、压力传感器等环境监测和控制传感器的检查及维护。

6.5每年工作

6.5.1平行漂移校准；

6.5.2对天平系统、天平砝码、参照滤膜、质量控制滤膜进进行精密度检查；对行精密度检查；对进行精密度检查；

6.5.3对微量天平、环境传感器、金属砝码进行审查或者校准。

7.手工连续比对设备

7.1每日工作

检查仪器温湿度和气压是否正常。

检查仪器流量是否正常。

7.2每周工作

清洗切割头、采样头。

检查气密性。

流量校准，温湿度及大气压校准。

7.3每月工作

清洗金属过滤器。

管路气密性检查。

7.4每季工作

流量传感器、温度传感、压力传感器校准。

更换保护滤芯。

7.5每年工作

更换采样泵泵膜。

更换各密封圈。

8.在线挥发性有机物、含氧有机物及卤代烃监测仪

8.1每日工作

8.1.1查看仪器运行是否正常，是否存在报警。

8.1.2查看系统数据采集与传输情况是否正常。

8.1.3开展VOCs空白检查，每个目标化合物日常残留应低于检出限且低于0.1nmol/mol，若超过20%物种或臭氧生成潜势较高的重点VOCs不合格，应对系统进行检查。

8.1.4检查保留时间。检查所有目标化合物保留时间，确保每个化合物的保留时间漂移与上周最后一次通标的保留时间相比小于0.5min。

8.1.5检查质谱检测器内标响应。对质谱内标化合物特征离子丰都进行检查，质谱内标定量离子峰面积变化应在校准曲线绘制时离子峰面积的50%~150%范围内。

8.1.6数据标识和重积分。日审核结束后，应对异常数据进行无效标识或剔除，并对需要进行重积分的谱图和色谱峰进行重积分。

8.1.7每日数据审核应在48小时内完成。

8.1.8检查氢气发生器干燥剂、去离子水，若需要及时更换。

8.1.9检查气相色谱载气用量，若需要及时更换。

8.2每周工作

8.2.1进行单点质控检查。空白检查后，通入日常平均浓度或标准曲线中间点浓度（2nmol/mol）的标准气体进行核查，化合物相对误差≤20%（质谱放宽至30%）；若超过20%物种或臭氧生成潜势较高的重点VOCs（苯系物等）不合格，则应检查在线监测系统，并重新建立标准曲线（包括零点，至少六点），标准曲线的相关系数R≥0.99，决定系数R2≥0.98。

8.2.2检查保留时间及分离度。检查保留时间漂移与分离情况，环戊烷和异戊烷的分离度、2,3-二甲基戊烷和2-甲基己烷的分离度及邻-二甲苯和苯乙烯的分离度≤1时，或臭氧生成潜势较高的目标化合物（如苯系物等，间、对二甲苯不包含在内）分离度≤1时，应考虑检查系统，重新设置色谱方法或更换色谱柱后重新绘制标准曲线。

8.2.3更换采样过滤膜。

8.3每两周工作

更换二氧化碳去除管。

8.4每月工作

8.4.1开展一次采样流量检查。每月用计量检定的流量计对采样流量进行测定，偏差应≤5%，否则要对流路检查并对流量进行校准，并对期间数据进行复核。

▲8.4.2每月重建标准曲线（包括零点，至少六点），标准曲线所有组分的相关系数R≥0.99，决定系数R2≥0.98。

8.4.3氢空一体机更换活性炭。

8.4.4每月对数据进行备份。

8.5每季工作

8.5.1更换MS灯丝。

8.5.2清洗冷凝器。

8.5.3至少开展一次高浓度残留检查。通入标准曲线最高浓度点进行测量分析。分析结束后，连续两次通入高纯氮气或空气进行分析，记录两次测量浓度值，第二次测量浓度中，90%组分的浓度值≤0.1nmol/mol。

8.5.4检查系统气密性，按在线监测系统说明的要求对在线监测系统进行验漏检查。

8.5.5检查温度、压力传感器。按照说明书要求对富集模块、气相色谱和检测器的温度、压力传感器进行检查。

8.6每半年工作

检查机械泵泵油、检查离子源。

8.7每年工作

8.7.1检查机械泵泵油，如有需要进行更换。

8.7.2更换扩散泵泵油。

8.7.3按需更换易耗件（色谱柱、捕集柱、除水石英管、电子倍增器等）。

8.7.4检查方法检出限，90%组分（至少包括乙烷和乙烯）的方法检出限≤0.15nmol/mol。

8.7.5检查期间精密度和期间准确度，选取连续七天作为测试时间段，各浓度点的期间准确度应≤±20%，期间精密度应≤20%（质谱检测器均放宽至30%）。

8.8其他

8.8.1更换色谱柱，灯丝以及其他影响分析检测的气质联用仪的配件、清洗离子源、改变分析条件、建立标准曲线等都需要重新进行质谱调谐。

8.8.2根据实际情况更换氦气和氮气，且纯度≥99.999%。

8.8.3根据实际情况更换内标气和外标气。标气为有证标准气体或有资质单位生产的标准气体。

9.黑炭监测仪

9.1每日工作

9.1.1检查仪器状态，绿灯=正常。

9.1.2检查并记录采样流量。正确的进气应该是4.0±0.3 lpm。有必要的话调节泵的阀门，记录调节后的值。

9.2每两周工作

9.2.1清洗PM2.5旋风式粒径切割器。

9.2.2检查滤带，用完及时更换，每更换两次新滤带，更换一次旁路过滤器。

9.2.3检查使用过的滤带上的点，查看采样点边缘是否清晰。

9.2.4检查磁盘，存满及时更换。

9.3每月工作

做一次外部流量检查，若流量误差大于10%，校准流量计。

9.4每季工作

更换颗粒物过滤器。

9.5每半年工作

清洁光学分析室。

10.震荡天平颗粒物监测仪

10.1每日工作

检查仪器运行是否正常，是否存在报警。查看仪器数据。

10.2每周工作

查看仪器运行和联网状况。

检查纸带或滤膜是否有破损或边缘不光滑的情况。

查看仪器上历史报警信息，与工控机历史数据进行对应，去除无效数据。

10.3每两周工作

精度检查。

清洗更换切割头。

更换TEOM滤膜和47mm滤膜。

10.4每月工作

流量检查及校准。

10.5每两月工作

更换雨水分离器滤芯。

10.6每季度工作

更换在线滤膜。

切换阀V型密封圈。

10.7每半年工作

模拟量校准。

10.8每年工作

温度与压力传感器校准。

返厂进行震荡天平质量传递。

11.激光雷达

11.1每日工作

11.1.1每日通过远程桌面登录雷达工控机，查看雷运行情况：

11.1.2每日查看仪器采集软件、分析软件运行是否正常。

11.1.3检查仪器是否有异常报警，数据传输是否正常。

11.1.4查看仪器发射、接收系统运行是否正常。

11.1.5检查消光系数和退偏振比图的连续性。

11.2每周工作

11.2.1每周检查出光镜片表面是否有积尘、污脏。如有，应停机用擦镜纸和酒精进行清洁（使用洗耳球进行清理，必要时使用擦镜纸进行清洁）。

11.2.2每周检查天窗玻璃表面。如有积尘、污脏，应及时进行清洁。

11.2.3检查激光电离冷却液液位，如液位低于警戒线，需及时更换冷却液。

11.3每季工作

11.3.1每季度进行一次系统光路光斑、激光能量检查；每季度进行一次系统线性度、接收横截面四象限均匀性、大气瑞利散射信号拟合偏差检测。

11.3.2每季度检查更换一次冷却液（仅限水冷激光器）。

11.3.3每季度至少检查一次雷达数据保存所在磁盘的剩余空间，及时备份雷达数据。

11.4每半年工作

每半年至少更换一次冷却水滤芯。

11.5每年工作

每年对仪器进行一次预防性维护，对系统进行检查与清洁，更换必要的耗材与配件。保养后，应对仪器进行全面校准与检查。

11.6其它

11.6.1做好运行维护记录。

11.6.2更换下的耗材备件等需保留。

11.6.3清理冷却器、转换阀、空气入口内的质量变送器。

11.6.4更换泵、O型圈、振荡天平传感器V型密封圈。

三、考核要求

按《成都市大气复合污染综合观测站（超级站）运行维护管理考核办法》进行考核。具体考核运维服务管理考核评分要求见下表。

超级站运维服务管理考核评分表

| 考核内容及评分标准 |  | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录表格 （10分） | 规范性与完整性（6分） | 建立超级站维护档案，将超级站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。不完整的每份扣0.5分，缺失表格的每份扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 上报的及时性（4分） | 按要求每月5日前将相关记录表格送至我站审核，未及时送达的每份扣1分，记录表格不规范的每份扣1分，扣完为止。 |  |
| 运行 维护 （20分） | 站房（含边界站）及安全 （4分） | 站房内外干净整洁，物品摆放整齐,房间玻璃门及玻璃墙保护完好，站房设施（门禁、监控视频、防盗网、大门、窗户、楼梯、防护栏、采样杆、气象杆、避雷针）完好、且无漏雨现象。若出现问题须及时报告我站。每项不合格扣1分，发现问题、安全隐患却未及时向我站报告扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 仪器维护 （10分） | 按规范要求开展运维工作，不符合要求的每项扣2分， 故障无法及时修复（24小时内未修复），且未与我站及时沟通并记录，每次扣3分，扣完为止。未经成都监测站同意擅自将仪器外送维修，每次扣5分。未在规定时间内将故障仪器恢复正常，每次扣3分。 |  |
|  | 系统维护 （6分） | 保证采样及排气系统、控制系统、电路系统、检测系统、数据采集和传输系统及其它辅助设备等正常运行，以及耗材、配件的保证；认真做好记录。每项不合格扣1分，扣完为止。 |  |
| 质量 控制/质量保证 （30分） | 日常零/标质控（10分） | - 认真做好系统日常质量控制工作，并做好相关工作记录，零或标缺一次扣1分，零标超出质量控制限的每次扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 周期性质量控制/质量保证 （20分） | - 未周期性开展各仪器流量、温度、压力、相对湿度、标准膜、零气/标气等校准的工作，或者开展了但没有达到标准规范要求的，每项扣5分。 - 未周期性开展线性、重现性、精度性能审核的，或者开展了但没有达到标准规范要求的，每项扣5分。 - 各仪器切割器、采样管路未及时清洗或采样管路有冷凝水的，每项扣5分。 - 校准仪器未及时送检校准的，每项扣10分。 5、质控数据未按要求及时发送给我站的，每次扣3分。 |  |
| 数据 有效 (25分) | 数据捕获率及有效数据 获取率 （25分） | URG、VOCs、OCEC、重金属仪器的单台仪器数据捕获率≥90%（以小时值计），有效数据获取率≥80%（以小时值计）。其它仪器的单台仪器数据捕获率≥95%（以小时值计），有效数据获取率≥90%；除滤膜自动称量系统、手工连续比对设备外，单台仪器的数据捕获率或有效数据获取率不达标时每次扣5分，扣完为止。 |  |
| 分析报告编写 (10分) | 分析报告编写(10分) | 按要求每月10日前将上月所有分析报告送至我站审核，污染阶段结束5日内将污染阶段分析报告送至我站，未及时送达或送达的报告不符合要求的每份扣2分，扣完为止。 |  |
| 配合程度（5分） | 配合程度 (5分) | 运维人员按时完成中心站交代的工作，未按时完成或工作过程中出现推诿敷衍情况每次扣1分，扣完为止。 |  |
| 应急 响应 （15分） | 应急响应 时间 （15分） | 若无应急监测，为0分。 若发生应急时：4小时内赶至现场，不扣分；4小时内未赶至现场，扣5分，6小时内未赶至现场，扣10分，超出8小时扣15分。应急监测为监测中心领导通知运维负责人员进入应急响应阶段的为准。 |  |
| 总 计 |  |  |  |

★四、商务要求：

1.服务期限：

超级站二期运维期限为9个月。

2.服务地点：采购人指定地点。

3.付款方式：

3.1 中标人在中标后10日内提交详细运维方案，经采购人审核通过后签订合同。合同签订生效后，采购人启动财政支付审批程序，待2021年财政支付平台下达资金支付指标，且中标人开具当期付款金额等额发票后5个工作日内支付合同总款的34.7%。余款支付方式为：每月初对中标人上月运维情况进行综合考核，每季度末采购人启动财政支付审批程序，待财政支付平台下达资金支付指标，且中标人开具当期付款金额等额发票后支付综合考核合格月份的运维费：

①当月综合考核总分低于60分(不含)的，不予支付当月运维费；

②当月综合考核总分80（含）分以上的，支付当月全额运维费；

③每月综合考核总分在60（含）-80分（不含）的，当月运维费=(实际综合考核总分/100)×当月全额运维费；

3.2本项目执行过程中，如遇上级管理部门对采购人管理范围内的监测仪器设备等进行事权调整，中标人应充分理解，合同款按实际发生的工作量以及运维月份逐日结算，不发生的不计取。每次合同款支付前，中标供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票进行支付计算。

4.验收方式：本项目采购人严格按照政府采购相关法律法规以及采购文件要求，并参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）进行履约验收。

★五、其它要求：

投标人须提供廉政承诺书原件并加盖投标人公章（鲜章）。

### 包件三：2021监测车载系统设备设施运行维护

一、维护范围

1.运行维护的设备表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆 | 中天之星 | TC5050XJE5 | 2 |
| 2 | 挥发性有机物在线分析仪 | 先河环保 | XHVOC2000B | 2 |
| 3 | 臭氧激光雷达 | 中科光电 | LIDAR-G-2000 | 2 |
| 4 | 便携式颗粒物监测仪 | 美国ThermoFisher | PDR-1500 | 8（其中6台PM2.5，2台PM10） |

★2.维护工作要求

2.1日常运行维护记录

| 序号 | 记录 |
| --- | --- |
| 1 | 建立车载监测系统维护档案，将仪器及车辆的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。 |
| 2 | 车载监测系统运行维护记录表 |
| 3 | 车载监测系统仪器校准检查记录 |
| 4 | 车载监测系统仪器设备维修记录表 |
| 5 | 车载监测系统备品备件管理记录表 |
| 6 | 车载监测系统主要消耗材料使用登记表 |
| 7 | 车载监测系统室内外环境记录 |
| 8 | 标准物质使用记录 |
| 9 | 车载监测系统仪器资料保管清单 |

2.2其他要求

| 序号 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 所有仪器的运行维护、质量控制等以国家最新发布的技术标准规范要求为准； |
| 2 |  | 运维人员须熟悉仪器工作原理、操作系统、日常维护、故障维修、质量控制及数据分析。 |
| 3 |  | VOCs、臭氧激光雷达的单台仪器数据捕获率≥90%（以小时值计），有效数据获取率≥80%（以小时值计）。 注：有效数据是指经过审核通过的有效数据，因停电、不可抗力或定期维护和校准损失的小时数在应有小时数中扣除。 |
| 4 |  | 在每日自动监测结束后48小时内完成数据审核； |
| 5 |  | 每月5日前，将上月各类记录交给成都监测站，用于审核数据； |
| 6 |  | 每月10号之前或者阶段性监测结束10天之内提交上月(或上阶段)数据分析报告。 |
| 7 |  | 每月更换的在线分析仪污染物采样滤膜，滤膜必须为聚四氟乙烯材质； |
| 8 |  | 及时制定周工作计划，严格按计划执行，若有变更应及时通知成都监测站； |
| 9 |  | 故障应急响应：当监测车每日6时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决，其它时段应在每日8时前响应，响应4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除或需更换配件的，运维单位必须报告成都监测站；国产仪器发生重大故障时须在15日内使仪器恢复正常或更换备机，国外进口仪器发生重大故障时须在2个月内使仪器恢复正常或更换备机，当出现特殊情况时，经双方协商一致后可按照协商结果执行； |
| 10 |  | 在仪器使用过程中，出现损坏报废不能修复或者需要外送修复时，须报告成都监测站，经同意后由运维单位负责外送； |
| 11 | 严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置； |  |
| 12 |  | 8 台便携式颗粒物监测仪PDR-1500返厂光度计标点校准； |
| 13 |  | 运维单位需具有通过省级及以上计量部门检定的标准温湿度计一台、标准大气压力计一台、标准流量计大、中、小量程各一台，用于运维服务中设备的质控工作；（在投标文件中提供相关设备清单且提供检验报告） |
| 14 |  | 现场使用的标准传递工具需要经过计量机构出具的鉴定或传递证书；（提供承诺函） |
| 15 |  | 未经许可不得向任何第三方机构或个人提供任何监测数据，所有产品版权归甲方所有。 |

二、运行维护要求

总体要求：运维监测人员不少于10人（至少包括2名司机，6名运维人员，2名数据分析人员），保持监测车内部环境清洁，布置整齐，仪器设备干净清洁，设备标识清楚；检查供电情况，保证系统正常运行；指派专人维护，设备固定牢固，车门关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得进入；每次维护后做系统运行维护记录，运维期结束后将运维记录装订成册交与成都监测站；进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

1.挥发性有机物在线分析仪

1.1 .每日工作

1.1.1.查看仪器运行是否正常，是否存在报警。

1.1.2.开展VOCs空白检查，每个目标化合物日常残留应低于检出限且低于0.1nmol/mol，若超过20%物种或臭氧生成潜势较高的重点VOCs不合格，应对系统进行检查。

1.1.3.检查保留时间。检查所有目标化合物保留时间，确保每个化合物的保留时间漂移与上周最后一次通标的保留时间相比小于0.5min。

1.1.4.检查质谱检测器内标响应。对质谱内标化合物特征离子丰都进行检查，质谱内标定量离子峰面积变化应在校准曲线绘制时离子峰面积的50%~150%范围内。

1.1.5.数据标识和重积分。日审核结束后，应对异常数据进行无效标识或剔除，并对需要进行重积分的谱图和色谱峰进行重积分。

1.1.6.每日数据审核应在48小时内完成。

1.1.7.检查气相色谱载气用量，若需要及时更换。

1.2 每周工作

1.2.1.进行单点质控检查。空白检查后，通入日常平均浓度或标准曲线中间点浓度（2nmol/mol）的标准气体进行核查，化合物相对误差≤20%（质谱放宽至30%）；若超过20%物种或臭氧生成潜势较高的重点VOCs（苯系物等）不合格，则应检查在线监测系统，并重新建立标准曲线（包括零点，至少六点），标准曲线的相关系数R≥0.99，决定系数R2≥0.98。

1.2.2.检查保留时间和分离度。检查保留时间漂移与分离情况，环戊烷和异戊烷的分离度、2,3-二甲基戊烷和2-甲基己烷的分离度及邻-二甲苯和苯乙烯的分离度≤1时，或臭氧生成潜势较高的目标化合物（如苯系物等，间、对二甲苯不包含在内）分离度≤1时，应考虑检查系统，重新设置色谱方法或更换色谱柱后重新绘制标准曲线。

1.2.3.更换采样过滤膜。

1.3 每两周工作

1.3.1.每十天左右或者仪器长时间未运行重新开机稳定后更换内标。

1.3.2.每十天左右或者仪器长时间未运行重新开机稳定后更换外标。

1.4 每月工作

1.4.1.每月或者仪器长时间未运行重新开机稳定后开展一次空白检查。通入高纯氮气或者零气，按照正常样品分析的过程进行分析，每个目标化合物日常残留应低于检出限且低于0.1nmol/mol，若超过20%物种或臭氧生成潜势较高的重点VOCs不合格，应对系统进行检查。

1.4.2.每月或者仪器长时间未运行重新开机稳定后开展一次采样流量检查。对于采用流量计算体积的仪器，每月用计量检定的流量计对采样流量进行测定，偏差应小于10%，否则要对流路检查并对流量进行校准。对于采用压力计算体积的仪器，每月用计量检定过的压力计对仪器压力计进行测定，偏差应不超过0.5psi,否则进行压力校准。

▲1.4.3.每月或者仪器长时间未运行重新开机稳定后重建标准曲线（包括零点，至少六点），标准曲线所有组分的相关系数R≥0.99，决定系数R2≥0.98。

1.4.4.每月对数据进行备份。

1.5每季工作

1.5.1.更换MS灯丝。

1.5.2.清洗冷凝器。

1.5.3.检查系统气密性，按在线监测系统说明的要求对在线监测系统进行验漏检查。

1.5.4.检查温度、压力传感器。按照说明书要求对富集模块、气相色谱和检测器的温度、压力传感器进行检查。

1.5.5.每季度或者仪器长时间未运行重新开机稳定后至少开展一次高浓度残留检查。通入标准曲线最高浓度点进行测量分析。分析结束后，连续两次通入高纯氮气或空气进行分析，记录两次测量浓度值，第二次测量浓度中，90%组分的浓度值≤0.1nmol/mol。

1.6.每半年工作

检查机械泵泵油、检查离子源。

1.7每年工作

1.7.1.更换机械泵泵油；

1.7.2.更换扩散泵泵油；

1.7.3.按需更换易耗件（色谱柱，捕集柱，除水石英管，电子倍增器等）；

1.7.4.检查方法检出限，90%组分（至少包括乙烷和乙烯）的方法检出限≤0.15nmol/mol；

1.7.5.检查期间精密度和期间准确度，选取连续七天作为测试时间段，各浓度点的期间准确度应≤±30%，期间精密度应≤30%。

1.8其他

1.8.1.更换色谱柱，灯丝以及其他影响分析检测的配件、清洗离子源、改变分析条件、建立标曲等都需要重新进行质谱调谐；

1.8.2.根据实际情况更换氦气和氮气，且纯度≥99.999%。

1.8.3.根据实际情况更换内标气和外标气。标气为有证标准气体或有资质单位生产的标准气体。

2.臭氧激光雷达

2.1每日工作

2.1.1远程检查仪器运行状态采，集软件是否在运行，回波信号是否正常显示；

2.1.2分析软件是否在运行，分析软件是否定时刷新，数据保存是否正常；如遇异常状况，立即进行检查，远程不能解决的安排现场进行检查。

2.2每周工作

检查天窗玻璃是否破裂，天窗支架及玻璃密封是否完好，有无漏雨现象并清洁天窗玻璃。

2.3每月工作

2.3.1清理窗口，清洁望远镜接收系统上的灰尘，清洁空调滤网；

2.3.2检查激光器电源水位，如缺水需添加去离子水或纯净水；

2.3.3在冬夏季节应注意室内外温差，防止天窗出现冷凝水现象，如有此现象需加装加热除湿装置；

2.3.4检查266nm高反射镜镜片（2片）损坏情况，如有损伤需要更换；

2.3.5 对数据进行备份。

2.4 每季度

2.4.1检查激光器系统上的滤芯装置，滤芯棉头是否干净，更换滤芯；

2.4.2每季度对雷达的光路系统进行一次审核；

2.4.3检查拉曼管入射镜片是否正常以及拉曼管气压是否正常，如有损坏及漏气需要更换拉曼管

2.5 每半年

2.5.1检查天窗支架及玻璃的密封性，密封胶有无老化，查看有无漏水或渗水现象；

▲2.5.2进行半年度光路校准，校准工作完成后，做好校准记录，主要内容含：激光能量检查、激光光斑特征检查、回波信号检查、背景基线、噪声检查，光谱仪校准等；

2.5.3查看激光器发射光路系统是否正常，更换闪光灯。

2.6每年工作

2.6.1检查雷达采集模块各个通道高压工作是否正常；

2.6.2激光器镜片是否有被激光灼损现象，如出现此情况即予以更换；

2.6.3检查激光器输出能量及能量的稳定性（≥50mj），如出现能量波动异常需要及时维修激光器；

2.6.4进行年度激光器校准和光路校准。

2.7其它

2.7.1.做好运行维护记录；

2.7.2.更换下的耗材备件等需保留。

3.便携式颗粒物监测仪

3.1 每日工作

检查仪器运行是否正常，是否存在报警。查看仪器数据。

3.2 每周工作

清洗切割头。

3.3 每两周工作

3.3.1.更换过滤膜；

3.3.2.零点校准。

3.4 每月工作

外部流量检查或校准。

数据备份。

3.5 每半年工作

3.5.1.更换零点过滤器；

3.5.2.清洁光学分析室。

3.6 每年工作

返厂进行光度计标点校准。

三、考核要求

按四川省成都生态环境监测中心站相关运行维护管理考核办法进行考核。具体考核运维服务管理考核评分要求见下表。

监测车运维服务管理考核评分表

| 考核内容及评分标准 |  | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录表格 （10分） | 规范性与完整性（6分） | 建立车载监测系统维护档案，将车载监测系统的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。不完整的每份扣0.5分，缺失表格的每份扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 上报的及时性（4分） | 按要求每月5日前将相关记录表格送至我站审核，每月5日未及时送达的每份扣1分，扣完为止。 |  |
| 运行 维护 （22分） | 车辆及安全 （5分） | 车内外干净整洁，物品摆放整齐，车内外设施完好、且无漏雨现象。若出现问题须及时报告我站。 每项不合格扣1分，发现问题、安全隐患却未及时向我站报告扣3分，扣完为止。 |  |
|  | 仪器维护 （10分） | 按规范要求开展运维工作，不符合要求的每项扣1分；故障无法及时修复（24小时内未修复），且未与我站及时沟通，每次扣3分，扣完为止。未经中心站同意擅自将仪器外送维修，每次扣5分。未在规定时间内将故障仪器恢复正常，每次扣3分。 |  |
|  | 系统维护 （7分） | 保证车内采样及排气系统、控制系统、电路系统、检测系统、数据采集和传输系统及其它辅助设备等正常运行,以及耗材、配件的保证；认真做好记录。每项不合格扣1分，扣完为止。 故障无法及时修复（24小时内未修复），且未与我站及时沟通并记录，每次扣3分，扣完为止。 |  |
| 质量 控制/质量保证 （38分） | 日常零/标质控（8分） | 认真做好系统日常质量控制工作，并做好相关工作记录，零或标缺一次扣0.5分，零标超出质量控制限的每次扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 周期性质量控制/质量保证（24分） | 未周期性开展各仪器流量、温度、压力、相对湿度、零气/标气等校准的工作，或者开展了但没有达到标准规范要求的，每项扣5分。 未周期性开展线性、重现性、精度性能审核的，或者开展了但没有达到标准规范要求的，每项扣5分。 仪器采样管路未及时清洗或采样管路有冷凝水的，每项扣5分。 校准仪器未及时送检校准的，每项扣10分。 质控数据未按要求及时发送给我站的，每次扣3分。 |  |
|  | 不定期质控检查（6分） | 成都监测站不定期开展质量监督检查，未开展质量控制工作的，或者开展了但没有达到标准规范要求的，每项扣2分，扣完为止。 |  |
| 数据 有效 (20分) | 有效数据 获取率 （20分） | VOCs、臭氧激光雷达的单台仪器数据捕获率≥90%（以小时值计），有效数据获取率≥80%（以小时值计）。单台仪器的数据捕获率或有效数据获取率不达标时每次扣5分，扣完为止。 注：连续运行时段内单台仪器有效数据获取率=（该仪器获得的有效小时数/应有的小时数）×100%；有效数据是指经过审核通过的有效数据，因停电、不可抗力或定期维护和校准损失的小时数在应有小时数中扣除。 |  |
| 分析报告编写(10分) | 分析报告编写(10分) | 按要求每月10日前或阶段性监测结束10日内将上月（或上阶段）所有分析报告送至我站审核，未及时送达或送达的报告不符合要求的每份扣4分，扣完为止。 |  |
| 应急 响应 （-15分） | 应急响应 时间 （-15分） | 若无应急监测，为0分。 若发生应急时：4小时内赶至现场，不扣分；4小时内未赶至现场，扣5分，6小时内未赶至现场，扣10分，超出8小时扣15分。应急监测为监测中心领导通知运维负责人员进入应急响应阶段的为准。 |  |
| 总 计 |  |  |  |

四、其他服务要求

（1）2套监测车载系统外出监测须按照四川省成都生态环境监测中心站的要求开展24小时连续监测。

- 设备设施的运行维护包括设备设施定期巡检、仪器出现的所有故障维修、质量控制（包含便携式颗粒物监测仪提供一次返厂光度计标点校准）、更换监测设备的所有备件和耗材（含标气、载气）、车内恒温恒湿保障、数据统计、数据分析报告及质控报告。

- 如维护地点发生变更（如地点调整，更换等），维护地点也相应进行调整，维护内容不变。

- 提供监测车辆仪器设备性能的踏勘报告。

（5）车辆的正常使用保障工作包括：

①保持车辆内部及周边整洁；

②提供持有A照的驾驶员2名，负责驾驶流动监测车；（提供人员名单，联系方式，驾驶证，劳动合同）

③负责购买车辆保险（含运行车辆和设备的商业保险、交强险、车辆年审费）、保障车辆安全；（提供承诺函）

④负责运行维护期内的日常车辆运行费（过路过桥费、油费、洗车费等）、车辆保养维修、车船税、外出监测场地租赁费、停车费、水电费、网费、防雷检定设施费用等。（提供承诺函）

⑤完成四川省成都生态环境监测中心站安排的其它相关事情。

★五、商务要求

1.服务期限：4个月。

2.提交成果地点：采购人指定地点。

3.付款方式：

3.1 中标人在中标后10日内提交详细运维方案，经采购人审核通过后签订合同。合同签订生效后，采购人启动财政支付审批程序，待2022年财政支付平台下达资金支付指标，且中标人开具当期付款金额等额发票后5个工作日内支付合同总款的40%。余款支付方式为：每月初对中标人上月运维情况进行综合考核，每季度末采购人启动财政支付审批程序，待财政支付平台下达资金支付指标，且中标人开具当期付款金额等额发票后支付综合考核合格月份的运维费：

①当月综合考核总分低于60分的，不予支付当月运维费；

②当月综合考核总分80（含）分以上的，支付当月全额运维费；

③每月综合考核总分在60（含）-80分的，当月运维费=(实际综合考核总分/100)×当月全额运维费；

④如连续出现三月综合考核低于60分，本次采购合同自动终止。

3.2本项目执行过程中，如遇上级管理部门对采购人管理范围内的监测仪器设备等进行事权调整，中标人应充分理解，合同款按实际发生的工作量以及运维月份逐日结算，不发生的不计取。每次合同款支付前，中标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票进行支付计算。

4.验收方式：本项目采购人严格按照政府采购相关法律法规以及采购文件要求，并参照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）进行履约验收。

★六、其它要求

投标人须提供廉政承诺书原件并加盖投标人公章（鲜章）。

### 包件四：非甲烷总烃污染防治采样工作服务

一、项目需求

1.项目内容

按要求对选取的监测点位同时进行非甲烷总烃采样。监测点位共计22个，分布在成都市22个区（市）县区域内，每个区（市）县一个点位。点位具体设置如下表：

表1  非甲烷总烃手工监测点位设置表

| 序号 | 区（市）县 | 监测点位 | 站点类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天府新区 | 华阳 | 国控 |
| 2 | 高新区 | 三瓦窑 | 国控 |
| 3 | 锦江区 | 沙河铺 | 国控 |
| 4 | 青羊区 | 大石西路 | 国控 |
| 5 | 金牛区 | 金博路 | 国控 |
| 6 | 武侯区 | 丽都花园 | 市控 |
| 7 | 成华区 | 十里店 | 国控 |
| 8 | 龙泉驿区 | 龙泉驿区区政府 | 国控 |
| 9 | 青白江区 | 青白江技师分院 | 国控 |
| 10 | 新都区 | 新都地税局 | 省控 |
| 11 | 温江区 | 临江路 | 国控 |
| 12 | 双流区 | 白河闸门 | 省控 |
| 13 | 郫都区 | 郫都党校 | 省控 |
| 14 | 新津区 | 新津中学外国语实验学校 | 省控 |
| 15 | 简阳市 | 河东新区印鳌路 | 省控 |
| 16 | 都江堰市 | 北街小学实验外国语学校 | 省控 |
| 17 | 彭州市 | 延秀小学 | 省控 |
| 18 | 邛崃市 | 邛崃水业公司 | 省控 |
| 19 | 崇州市 | 紫园 | 省控 |
| 20 | 金堂县 | 金中外实校 | 省控 |
| 21 | 大邑县 | 大邑建行家属楼 | 省控 |
| 22 | 蒲江县 | 蒲江县委党校 | 省控 |

2.服务要求

★（1）22个区（市）县须同时在监测点位开展采样工作；

（2）罐清洗装置：能将采样罐抽至真空（<6.7Pa）;连接头为内壁惰性化处理的不锈钢材料，连接多个采样罐到清洗系统进行同时清洗；

（3）苏玛罐气密性检查：采样前，采用加压或抽真空方式对采样罐的气密性进行检查，确认无漏气后方可进行采样；

（4）流量控制器：带有颗粒物过滤器，孔径≤10μm，与采样管配套使用，使用前需经校准流量计校准；

（5）真空压力表：精度要求≤7KPa（1psi），压力范围：-101KPa~202Kpa；

★（6）流量计、限流阀校准：在10ml/min~500ml/min范围精确测定流量；使用前需经过流量校准，流量误差应＜5%，采样时流量应稳定；

（7）标签记录：采样罐应带有清晰标签，标明采样日期与实践、采样地点、采样人员、分析物质；

（8）采样完成后当天送往中心实验室，进行样品交接。

3.质量控制

样品质控相关要求均参照文件《关于印发<2019年地级及以上城市环境空气挥发性有机物监测方案>的通知》（监测函〔2019〕11号）及《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》（HJ604-2017）实行。具体如下：

（1）采样罐内壁须惰性化处理，须专罐专用，不得与污染源的采样罐混用；

（2）每20个或每批次（少于20个）应至少取1个注入除烃空气，室温下放置不少于实际样品保存时间，经样品测定后，总烃测定结果应低于标准方法（HJ604-2017）检出限；

（3）每20个或每批次（少于20个）应至少分析一个实验室空白和一个运输空白样品，测定结果应低于标准方法检出限（HJ604-2017）；

（4）每20个或每批次（少于20个）应至少采集一个平行样，平行样分析时目标化合物相对偏差结果应小于30%；

（5）罐清洁度检验：空白采样罐充入稀释气，按照与样品相同的分析步骤进行测试，目标化合物检出浓度应小于方法检出限；

（6）气压检查：采样前真空度检查（≤-98kpa或-29inHg），采样后气压检查（-17 kPa（-5 inHg）~ -7 kPa（-2 inHg））。

4.考核办法

每月初对第三方公司上月采样情况进行综合考核，具体考核要求见表2。

表2  非甲烷总烃浓度监测服务管理考核评分表

| 考核内容及评分标准 |  | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样要求（45分） | 规范性与完整性（40分） | 按要求同时在22个区（市）县开展采样，未同时全部开展采样，全扣分。 |  |
|  | 送样的及时性（5分） | 按要求当日采完样后送至我站分析，未及时送达的，扣5分。 |  |
| 采样结果 （35分） | 采样记录 （10分） | 按要求填写采样记录单，采样记录不完整或不规范，逐条扣分，每条扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 样品有效性（25分） | 苏玛罐气密性不够或运输过程中漏气，导致样品无效，每个扣5分，扣完为止。 |  |
| 质量控制/质量保证（20分） | 质量控制/质量保证 （20分） | #### 参照《关于印发<2019年地级及以上城市环境空气挥发性有机物监测方案>的通知》（监测函〔2019〕11号）相关内容执行，逐条扣分，每条质控要求5分，扣完为止。 |  |
| 总 计 |  |  |  |

★5.工作要求

| 序号 | 记录 |
| --- | --- |
| 1 | 采样记录表； |
| 2 | 流量计、限流阀校准检查记录； |
| 3 | 苏玛罐气密性检查记录； |
| 4 | 制定监测工作计划，严格按计划执行，若有变更应及时通知四川省成都生态环境监测中心站。 |

★6.其他要求

投标人须具备《环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》（HJ 759-2015）及《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ604-2017）采样资质。

★二、商务要求

1.服务期限：7个月。

2.服务地点：采购人指定地点。

3.付款方式：合同签订生效后，采购人启动财政支付审批程序，待2021年财政支付平台下达资金支付指标，且中标人开具当期付款金额等额发票后5个工作日内支付合同总款的40%。余款支付方式为：待2022年财政支付平台下达资金支付指标，且中标人开具当期付款金额等额发票后一次性支付尾款。

3.2本项目执行过程中，支付合同款按实际发生监测工作的监测点位予以结算，不发生的不计取,具体各点位合同金额以合同签订为准。

4.验收方式：本项目采购人严格按照政府采购相关法律法规以及采购文件要求，并参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）进行履约验收。

★三、其它要求

投标人须提供廉政承诺书原件并加盖投标人公章（鲜章）。

### 包件五：2021年废气外委监测服务

一、项目概述

四川省成都生态环境监测中心站采购2021年废气外委监测服务。

★二、服务内容

（一）中节能再生能源有限公司

（1）评价标准

废气执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）标准。

（2）检测内容

单机组烟气：在中节能再生能源有限公司的3根废气排气筒排口进行单机组烟气检测，其中二噁英类全年检测一次；镉、铊及其化合物每季度检测一次，共检测四次。

（3）检测项目

检测项目为：排气参数、镉、铊及其化合物排放浓度测定均值及排放速率、二噁英类浓度测定均值及排放速率，共4个项目。

（二）成都九江环保发电厂

（1）评价标准

废气执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）标准。

（2）检测内容

单机组烟气：在成都九江环保发电厂的3根废气排气筒排口进行单机组烟气检测，其中二噁英类全年检测一次；镉、铊及其化合物每季度检测一次，共检测四次。

（3）检测项目

检测项目为：排气参数、镉、铊及其化合物排放浓度测定均值及排放速率、二噁英类浓度测定均值及排放速率，共4个项目。

（三）成都市万兴垃圾环保发电厂

（1）评价标准

废气执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）标准。

（2）检测内容

单机组烟气：在成都市万兴垃圾环保发电厂的3根废气排气筒排口进行单机组烟气检测，其中二噁英类全年检测一次；镉、铊及其化合物每季度检测一次，共检测四次。

（3）检测项目

检测项目为：排气参数、镉、铊及其化合物排放浓度测定均值及排放速率、二噁英类浓度测定均值及排放速率，共4个项目。

- 成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司

（1）评价标准

废气执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）标准。

（2）检测内容

单机组烟气：在成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司的3根废气排气筒排口进行单机组烟气检测，其中二噁英类全年检测一次；镉、铊及其化合物每季度检测一次，共检测四次。

（3）检测项目

检测项目为：排气参数、镉、铊及其化合物排放浓度测定均值及排放速率、二噁英类浓度测定均值及排放速率，共4个项目。

（四）中节能（金堂）环保能源有限公司

（1）评价标准

废气执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）标准。

（2）检测内容

单机组烟气：在中节能（金堂）环保能源有限公司的2根废气排气筒排口进行单机组烟气检测，其中二噁英类全年检测一次；镉、铊及其化合物每季度检测一次，共检测四次。

（3）检测项目

检测项目为：排气参数、镉、铊及其化合物排放浓度测定均值及排放速率、二噁英类浓度测定均值及排放速率，共4个项目。

（六）成果要求

完成监测后出具监测报告、企业现场情况调查表。

★三、商务要求

（一）服务地点：采购人指定地点。

（二）服务时间：2021年10月度至2022年6月。

（三）付款方式：合同签订生效后，采购人启动财政支付审批程序，待2021年财政支付平台下达资金支付指标，且中标人开具当期付款金额等额发票后5个工作日内支付合同总款的20%。余款支付方式为：完成委托监测后，待2022年财政支付平台下达资金支付指标，且中标人开具当期付款金额等额发票后一次性支付尾款。

★四、其它要求

投标人须提供廉政承诺书原件并加盖投标人公章（鲜章）。

注：

本章中上述打★号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效投标处理。

# 评标办法

  - 总则

    - 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

    - 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

- 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

- 宣布评标纪律；

- 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

- 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

- 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

- 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

- 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

- 核对评标结果，有中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

- 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

- 处理与评标有关的其他事项。

    - 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

    - 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

    - 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

    - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托（若有）直接确定中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

    - 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

    - 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

  - 评标程序

    - 采购人或者采购代理机构依法对投标人递交的资格性投标文件按第5章要求进行资格审查

      - 资格审查表（仅限资格性投标文件）

（包件一、包件二、包件三、包件四、包件五：）

| 评审因素 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具有独立承担民事责任能力的证明材料 |  |  |  |  |  |
| 良好的商业信誉承诺函和财务状况报告 |  |  |  |  |  |
| 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |  |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  |  |  |  |  |
| 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料 |  |  |  |  |  |
| 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料复印件或承诺函原件 |  |  |  |  |  |
| 采购人根据采购项目提出的特殊条件 |  |  |  |  |  |
| 联合体 | 非联合体形式投标 |  |  |  |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（主要负责人）授权委托书原件及法定代表人（主要负责人）身份证、代理人身份证复印件 |  |  |  |  |  |
| 不属于禁止参加投标的供应商 |  | 符合本招标文件中《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

注：

以上每一项结论均为“合格”的，则投标人通过资格审查，如有任意一项结论为“不合格”的，则投标人不通过资格审查，其投标文件按无效投标文件处理。如果认为投标人有任意一项不合格的，应载明不合格的具体原因。

      - 采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查结束后，出具资格审查报告。

      - 通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

    - 评标委员会熟悉、理解招标文件和停止评标

      - 评标委员会正式评标前，评标委员会熟悉和理解招标文件的过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- 招标文件存在重大缺陷导致评标工作无法进行；

- 招标文件的规定存在歧义，采购人或者采购代理机构未进行书面澄清导致评标工作无法进行；

- 招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或歧视待遇的；

- 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

- 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

- 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

- 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

- 招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

出现7.3.2.1规定应当停止评标情形的，评标委员会应当向采购人或者采购代理机构书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

      - 评标委员会熟悉和理解招标文件完成后，应书面签字确认本招标文件是否有属于应当停止评标的情形。

    - 评标委员会符合性检查

      - 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本项目招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

      - 投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

- 投标文件（包括单独递交的开标一览表）存在个别地方（总数不能超过2个）没有法定代表人（主要负责人）签字或加盖印章，但有有效授权代理人签字或加盖印章的；

- 投标文件（包括单独递交的开标一览表）除招标文件明确要求加盖单位（法人）公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的。

- 投标文件中表格、顺序等格式（如：“注”等），未按招标文件格式制作的。

- 其他不影响采购项目实质性要求的情形。

      - 除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

- 投标文件正副本数量不足的；

- 投标文件载明的投标有效期少于招标文件要求的或未载明的；

- 不满足招标文件第6章中★项（若有）要求的；

- 投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

- 投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

- 投标文件存在招标文件第2章、第3章规定的投标无效情形（资格审查表的内容除外）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未按照招标文件规定和要求格式签署、盖章（骑缝章不能代替逐页盖章）的。

符合性评审表

（包件一、包件二、包件三、包件四、包件五：）

| 评审因素 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 正副本数量 |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |
| 语言、计量单位、报价货币、知识产权等 |  |  |  |
| ★项要求（若有） |  |  |  |
| 投标报价符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定 |  |  |  |
| 不存在招标文件第2章、第3章规定的投标无效情形（资格审查表的内容除外） |  |  |  |
| 未含有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |  |
| 按招标文件规定和要求格式签署、盖章 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：以上每一项结论均为“合格”的，则投标人通过符合性审查，如有任意一项结论为“不合格”的，则投标人不通过符合性审查，其投标文件按无效投标文件处理。如果认为投标人有任意一项不合格的，应载明不合格的具体原因。

      - 评标委员会依法对投标人进行符合性审查结束后，出具符合性审查报告。

      - 通过符合性审查的投标人不足3家的，本项目废标。

    - 比较与评价。

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

    - 复核。

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对畸高、畸低的重大差异评分，特别要对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

    - 推荐中标候选人名单。

采用综合评分法的：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列（注：为扶持不发达地区和少数民族地区，得分且投标报价相同的，评标委员会优先推荐企业注册地在不发达地区和少数民族地区的投标人）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

    - 出具评标报告。

      - 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

- 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

- 投标人名单和评标委员会成员名单；

- 评标方法和标准；

- 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

- 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托（若有）直接确定的中标人；

- 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

      - 评标委员会成员应当在评标报告中签字确认。

    - 评标争议处理规则。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

    - 投标人应当书面澄清、说明或者更正。

      - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

      - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（主要负责人）或其授权的代表签字或加盖印章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

      - 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围、不得以此让投标人实质改变投标文件的内容、不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

- 按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

- 投标文件中已经明确的内容事项；

- 投标文件未提供的材料。

      - 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要投标人澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会成员应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

    - 低于成本价投标处理。

详见投标人须知前附表。

    - 采购代理机构现场复核评标结果。

      - 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- 分值汇总计算错误的；

- 分项评分超出评分标准范围的；

- 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

- 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

      - 投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

      - 采购代理机构复核过程中，评标委员会不得离开评标现场。

  - 评标细则及标准

    - 本次综合评分的因素

详见综合评分明细表。

    - 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

    - 综合评分明细表

      - 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

      - 综合评分明细表

包件一、二：

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 10分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术、服务要求响应程度 | 30 分 | 包件一：完全符合招标文件第6章“技术、商务及其他要求”包件一“二、技术、服务要求”没有负偏离的得30分；标注“▲”号（2项）的条款为本项目的重要条款，低于招标文件要求的（负偏离），一项扣2.26分，其它条款（非▲、★项）（182项）低于招标文件要求的（负偏离），一项扣0.14分，扣完为止。 | 技术类评分因素 |
|  |  |  | 包件二：完全符合招标文件第6章“技术、商务及其他要求”包件二中的“二、技术、服务要求”没有负偏离的得30分；标注“▲”号（3项）的条款为本项目的重要条款，低于招标文件要求的（负偏离），一项扣1.95分，其它条款（非▲、★项）（161项）低于招标文件要求的（负偏离），一项扣0.15分，扣完为止。 |  |
| 3 | 运维 方案 | 28分 | 投标人提供针对本项目的运行维护方案，内容包含①根据踏勘情况，提供仪器实际状态及点位现场情况分析；②提供完善的运维方案（至少包括：服务团队管理制度、巡检技术手段、维护档案的建立等）；③有完整的质量控制制度；④仪器指标的周期性质量控制实施方案（包含周期性校准制度、周期性审核制度、周期性报送制度等）⑤数据分析的质量控制；⑥数据处理方案（包含数据获取技术手段、分析报告的编制等）；⑦针对本项目服务要求从工作难点、解决方案两个方面逐条分析；⑧供应商自身参加本项目的优势与有利条件等，每有一项满足得3分，最多得24分。每一项内容须①阐述清晰；②逻辑有利于项目实施；③明确详细，每有一项缺失或不利于项目实施的扣1分。 | 投标人应结合本项目服务需求提供合理可行的相关内容，否则视为该项不满足不能得到相应分值 技术类评分因素 |
|  |  |  | （1）投标人应提供针对本项目的质量控制设备用于开展运维工作，包括流量计、标准气压计、温湿度计等，已采购（需提供合同或发票）且不少于招标文件中要求的数量得2分，未提供或不符要求的不得分。 （2）投标人承诺提供VOCs，URG、OCEC、重金属4台仪器设备制造商售后服务承诺书，每提供1个得0.5分，本项最高2分。承诺书可在领取中标函时提供须提供售后服务承诺书原件并加盖投标人公章 | 提供相应证明材料 技术类评分因素 |
| 4 | 技术人员及车辆配置 | 12分 | 投标人为本项目提供的售后服务团队人员中： （1）具备硕士学位或研究生以上学历的，每有一人得1分，最多得4分。人员学历中的专业须为环境类、化学类、气象类或者机电类，否则不得分。（人员不可重复计算，以最高学历计分） （2）具有环保部门运维技术人员考核合格证且具有2年及以上技术服务经验，每具有1个得0.75分，最多得6分。 | 提供人员在职证明并加盖投标人公章。 共同评分因素 |
|  |  |  | 投标人在项目所在市配置专用运维车辆（须为投标人自有车辆），每配置一辆得1分，本项最高得2分。 | 投标人需提供车辆行驶证或保险保单等相关证明材料复印件并加盖投标人公章。 共同评分因素 |
| 5 | 履约 能力 | 10分 | 从2015年1月1日（含）以来，投标人每具有一个类似运维服务业绩的得2分，最高得10分，此项无业绩不得分。必须为含有VOCs，激光雷达、URG、OCEC、重金属、在线单颗粒气溶胶质谱仪仪器等仪器中的至少三台仪器，否则不得分。 | 提供中标（成交）通知书复印件或合同复印件，复印件并加盖投标人公章。 共同评分因素 |
| 6 | 管理 体系 | 6分 | （1）投标人须建立完整的内部质量管理体系，并提供完整内部质量管理文件的得2分。 （2）投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每具有1个得2分，最多得4分。未提供不得分。 | 提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章。 共同评分因素 |
| 7 | 本地化 服务 | 4分 | （1）投标人具备本地化服务机构或中标后设置本地化服务机构的得2分，无不得分（提供证明材料或承诺函）。 （2）投标人配置至少6人的技术服务团队每增加1人得0.5分，本项最多得2分。其余不得分。（提供人员在职证明） | 共同评分因素 |

包件三：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分依据 |  | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 10 | 满足招标文件要求且投标价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)* 10 |  | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 共同评分因素 |
| 2 | 履约能力 | 23 | 本地化服务能力（5 分） | 投标人具备本地化服务能力或中标后设置本地化服务机构（接到采购人通知后30分钟内响应，3小时内达到采购人指定地点）的得 5分，无不得分。 | 提供承诺或相关证明材料，未提供或不能证明其具有相应能力的不得分。 | 共同评分因素 |
|  |  |  | 履约经验 （14分） | 从2015年1月1日（含）以来，每具有一个类似运维服务业绩得3.5分，本项最高得 14分。（运维的设备至少须包含VOCs、臭氧激光雷达中的一种，否则不计分） | 提供中标（成交）通知书复印件或合同复印件并加盖投标人公章。 |  |
|  |  |  | 管理体系及认证（4分） | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每具有1个得2分，最多得4分。 | 提供相关证书复印件加盖投标人公章。 |  |
| 3 | 技术服务要求 | 30分 | 完全符合招标文件“第六章 技术服务要求”要求的得30分，每有一条“▲”号（共2项）的条款低于招标文件要求的（负偏离），一项扣2.75分，其它条款低于招标文件要求的（负偏离）（70项）（非“★”、“▲”），一项扣0.35分，扣完为止。 |  | ★条款作为实质性条款，不在此评分范围内 | 技术评分因素 |
| 4 | 运维方案 | 24分 | 投标人提供针对本项目的运行维护方案，方案包含1.根据踏勘情况提供站点仪器实际状态及点位现场情况分析；2.服务团队管理制度；3.日常运行维护技术手段；4.日常维护记录表制作等；5.数据获取技术手段；6.数据分析报告等。方案完整且符合招标文件要求的得12分，每有一处缺陷或不利于项目实施的扣2分，扣完为止。 |  | / | 技术评分因素 |
|  |  |  | 投标人提供针对本项目的质量方案【1.有完整的质量控制制度（4分）；2.仪器指标的周期性质量控制实施方案（包含周期性校准制度（2分）、周期性审核制度（2分）、周期性报送制度（1分）等）3.数据分析的质量控制（包含数据的有效性获取质量保证手段（2分）、分析报告的准确性保证措施等（1分）】，方案完整且符合招标文件要求的得12分，每有一项不满足扣除相应分值。 |  | / |  |
| 5 | 技术人员配置 | 13分 | - 投标人针对本项目提供不少于12人技术服务团队的得3分，其余不得分。 2、具备硕士学位及以上学历的，每有一人得1分，最多得5分。（人员不可重复计算，以最高学历计分）人员学历中的专业须为环境类、化学类、气象类或者机电类。 3、具有省级（含省级）以上环境监测人员上岗证且具有2年及以上技术服务经验，每具有1个得1分，最高得5分。 |  | 投标人须提供本项目运维人员姓名、主要服务内容、服务时间周期，劳动合同复印件或其它在职证明文件。 | 共同评分因素 |

包件四：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 10分 | 经评审，通过资格审查和符合性审查的投标人的最低报价为基准价，其价格分为满分10分；其他投标人报价得分=(基准价／投标报价)×10。 | 共同评分因素 |
| 2 | 服务方案 | 24分 | 投标人根据项目特点制定服务方案；方案包括但不限于： 1、调查依据、 2、监测目标及措施、 3、质量保障措施、 4、安全风险评估及措施、 5、服务进度计划方案； 6、提供至少4条关于非甲烷总烃监测服务方面有针对性、切实可行的实质性建议。 方案须包含上述内容，投标人提供的服务方案齐全且有利于项目实施的得24分，缺一项扣4分。各项内容须满足阐述清晰、逻辑有利于方案实施、明确详细、针对性强，每有一项缺陷或不利于项目实施的扣1分。 ## 注：不提供方案不得分。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 业绩 | 16分 | 投标人自2015年1月1日（含）以来至今每具有一个类似项目业绩(环境空气或废气)相关的得4分，本项最多得16分。 （注：提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件并加盖投标人公章） | 共同评分因素 |
| 4 | 拟投入本项目团队 | 24分 | 1、投标人拟投入本项目的项目负责人具有环境类专业高级及以上职称的得2分，本项目的技术负责人具有环境类专业高级及以上职称的得2分；本项最多得4分。（提供职称证书及该人员在职证明材料加盖投标人公章，否则不得该项分值。） 2、投标人拟投入本项目除项目负责人、技术负责人以外，其他服务人员中具有环境类专业中级及以上职称的，每有一人得2分；其他服务人员具有环境监测类上岗证每有一人得1分；本项最多得20分。（提供职称证书及该人员在职证明材料加盖投标人公章，否则不得分；同一人员以最高分计算，不重复计分。） | 共同评分因素 |
| 5 | 履约能力 | 10分 | 1、投标人参加省级或以上组织的能力认证，具有3次及以上评价结果均为满意的得5分，具有2次评价结果均为满意的得3分，具有1次评价结果为满意的得1分，不具有不得分。（提供相关证明材料加盖投标人公章，若发现虚假响应，后果自负） 2、投标人承诺中标后服务团队常驻成都提供相关服务的得5分，不提供承诺不得分。（提供承诺函加盖投标人公章，若发现虚假承诺，后果自负） | 共同评分因素 |
| 6 | 应急服务方案 | 16分 | 投标人根据项目特点制定应急服务方案，方案包含但不限于： 1、突发事件应急处理措施； 2、应急处理响应人员； 3、响应时间； 4、突发事件预防措施。 方案须包含上述内容，投标人提供的应急服务方案齐全且有利于项目实施的得16分，每有一项缺失或不利于项目实施的扣4分。各项内容须满足阐述清晰、逻辑有利于项目实施、明确详细、针对性强，若不满足每条扣1分。 注：不提供方案不得分。 | 技术类评分因素 |

包件五：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 10分 | 经评审，通过资格审查和符合性审查的投标人的最低报价为基准价，其价格分为满分10分；其他投标人报价得分=(基准价／投标报价)×10×100%。 注：1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。按财库[2011]181号文规定，对小型和微型企业（监狱型企业、残疾人福利性单位视同小微企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、如参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》原件或相关主管部门出具的相关证明材料，参加政府采购活动的监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 | 共同评分因素 |
| 2 | 服务方案 | 26分 | 投标人根据项目特点制定服务方案；方案包括但不限于：调查依据、监测目标及措施、质量保障措施、安全风险评估及措施、服务进度计划方案； 1、方案完全包含上述内容且内容切实可行的得20分；每缺少一项内容或每有一项内容不切实可行的扣4分；方案中每有一项内容不完整或不具有针对性的扣2分；最多扣20分。 2、除上述要求以外，投标人每额外提供一条关于废气监测服务方面有针对性、切实可行的实质性建议，每有一条加2分；最多加6分。 注：不提供方案不得分。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 业绩 | 16分 | 投标人自2015年1月1日以来至今每具有一个类似项目业绩的得2分，本项最多得16分。 （注：提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件并加盖投标人公章） | 共同评分因素 |
| 4 | 拟投入本项目团队 | 24分 | 1、投标人拟投入本项目项目负责人具有环境类专业高级及以上职称的得2分，同时具有环境类专业硕士研究生及以上学历的加2分；本项最多得4分。（提供职称证书及学位证书复印件及该人员与投标人单位用人合同复印件加盖投标人公章，否则不得该项分值。） 2、投标人拟投入本项目除项目负责人以外，其他服务人员中具有环境类专业高级及以上职称的每有一人得2分，具有环境类专业中级职称的每有一人得1分；本项最多得20分。（提供证书复印件及该人员与投标人单位用人合同复印件加盖投标人公章，否则不得分；同一人员不重复计分。） | 共同评分因素 |
| 5 | 履约能力 | 8分 | 1、投标人参加国家环境分析测试中心组织的国内环境二噁英实验室比对，具有3次及以上评价结果均为满意的得5分，具有2次评价结果均为满意的得3分，具有1次评价结果为满意的得1分，不具有不得分。（提供相关证明材料加盖公章，若发现虚假响应，后果自负） 2、投标人承诺中标后服务团队常驻成都提供相关服务的得3分，不提供承诺不得分。（提供承诺函加盖公章，若发现虚假承诺，后果自负） | 共同评分因素 |
| 6 | 应急服务方案 | 16分 | 投标人根据项目特点制定应急服务方案，方案包含但不限于：突发事件应急处理措施、应急处理响应人员及响应时间、突发事件预防措施； 1、方案完全包含上述内容且内容切实可行的得12分；每缺少一项内容或每有一项内容不切实可行的扣4分；方案中每有一项内容不完整或不具有针对性的扣2分；最多扣12分。 2、除上述要求以外，投标人每额外提供一条关于应急服务方面有针对性、切实可行的实质性建议，每有一条加2分；最多加4分。 注：不提供方案不得分。 | 技术类评分因素 |

注：

1．评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

2．评审专家应对每个投标人每项评分因素给出详细的评审说明（报价评分项除外）。

  - 废 标

    - 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。

    - 对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

  - 定标

    - 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

    - 定标程序

      - 四川中志招标代理有限公司自评审结束后2个工作日内将评审报告及有关资料送交采购人确定中标人。

      - 采购人收到评审报告及有关资料后，应当在5个工作日内按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

      - 采购人确定中标人后，应当及时书面通知四川中志招标代理有限公司，由其发出中标通知书并发布中标结果公告。

      - 采购代理机构不退回投标文件和其他投标资料（招标文件另有约定的除外）。

  - 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

  - 遵守评审工作纪律；

  - 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

  - 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

  - 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

  - 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

  - 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

  - 法律、法规和规章规定的其他义务。

  - 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

  - 遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

  - 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

  - 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

  - 评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

  - 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行《四川省政府采购评审工作规程（修订）》第十三条第（六）项规定的义务，不得向外界透露评审内容。

  - 服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

  - 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 拟签订的合同文本

项目名称：

政府采购管理部门备案编号：

招标文件编号：

甲方合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及四川省成都生态环境监测中心站2021年监测委托业务项目（第二批）（采购项目编号：510101202100163）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

第一条  合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1．招标文件

2．投标文件

3．乙方在响应时的书面承诺

4．中标通知书

5．合同补充条款或说明

6．保密协议或条款

7．相关附件

第二条  合同期限

委托服务期间自______年______月至______年______月止。

第三条  服务内容与服务标准

招标文件要求、投标文件响应的服务内容（合同签订时明确）

第四条  合同金额及支付方式

4.1  合同金额为：人民币 （大写）_________________元（￥_______________元）。本合同执行期间合同金额不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

4.2  支付方式

第五条  知识产权及承诺

5.1  乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他合法权益，否则视为乙方违约，由此产生的一切损失由乙方承担。

5.2  经甲乙双方协商一致，本项目产生的知识产权归    拥有。

第六条  甲方的权利与义务

6.1  甲方有权对合同规定范围内乙方的服务进行督促，并要求乙方进行符合服务质量标准的修改。

6.2  负责监督乙方服务的实施及执行情况。

6.3  根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

6.4  国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第七条  乙方的权利与义务

7.1  对委托服务范围内的项目有管理权及服务义务。按照服务内容和质量标准按时保质完成服务。

7.2  根据本合同规定向甲方收取服务费用，并有权在项目管理范围内管理及合理使用。

7.3  及时向甲方通告项目服务范围内有关服务的重大事项。

7.4  国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第八条  违约责任

10.1  甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的合法正常履行。

10.2  如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

10.3  乙方提供的服务不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，每项违约乙方须向甲方支付本合同总价    %的违约金。

10.4  乙方未能按本合同规定时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价    ‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权解除合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

10.5  甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的     %的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的  ‰向乙方偿付违约金。

第九条  不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十条  争议的解决

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在不能达成协议时，应选择以下第      种解决方式：

1. 向成都仲裁委员会提起仲裁；

2. 向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十一条  其他

11.1  合同经双方法定代表人（主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。合同一经生效，双方应诚信履行合同，除双方协商一致解除合同外，一方不得无理由解除合同。

11.2  本合同一式   份，自双方签章之日起起效。甲方  份，乙方  份，政府采购代理机构    份，同级财政部门备案   份，具有同等法律效力。

11.3  包件一、二、四合同为中小企业预留合同。

（本页以下无正文）

（本页为签字页）

甲    方：                             乙    方：

法定代表人（授权代表）：               法定代表人（主要负责人）（授权代表）：

地    址：                             地    址：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

签约日期：     年   月   日            签约日期：    年   月   日

# 附件一  各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表

各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表

| 序号 | 部委 名称 | 规章名称 |  | 规章条文 | 「较大数额罚款」简易标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国务院组成部门 |  |  |  |  |  |
| 1 | 公安部 | 《公安机关办理行政案件程序规定》 |  | 第一百二十三条 | 在作出下列行政处罚决定之前，应当告知违法嫌疑人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）较大数额罚款；（四）法律、法规和规章规定违法嫌疑人可以要求举行听证的其他情形。 前款第三项所称“较大数额罚款”，是指对个人处以二千元以上罚款，对单位处以一万元以上罚款，对违反边防出境入境管理法律、法规和规章的个人处以六千元以上罚款。对依据地方性法规或者地方政府规章作出的罚款处罚，适用听证的罚款数额按照地方规定执行。 |
| 2 | 财政部 | 《财政机关行政处罚听证实施办法》 |  | 第六条 | 财政机关在行政处罚案件调查终结后，对公民、法人或者其他组织依法作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）暂停会计师事务所经营业务；（二）暂停注册会计师执行业务；（三）吊销注册会计师证书； （四）吊销会计从业资格证书；（五）撤销会计师事务所；（六）取消政府采购业务代理资格；（七）较大数额罚款；（八）法律、法规和规章规定的其他应当告知听证权利的事项。财政部以及专员办作出罚款行政处罚的，其“较大数额罚款”的标准为对公民作出5000元以上罚款，对法人或者其他组织作出5万元以上罚款。地方财政机关作出罚款行政处罚的，其“较大数额罚款”的标准按照各省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府的规定执行。 |
| 3 | 教育部 | 《教育行政处罚暂行实施 办法》 |  | 第二十七条 | 教育行政部门在作出本办法第九条第（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）项之一以及较大数额罚款的处罚决定前，除应当告知作出处罚决定的事实、理由和依据外，还应当书面告知当事人有要求举行听证的权利。前款所指的较大数额的罚款，标准为：由国务院教育行政部门作出罚款决定的，为五千元以上；由地方人民政府教育行政部门作出罚款决定的，具体标准由省一级人民政府决定。当事人在教育行政部门告知后三日内提出举行听证要求的，教育行政部门应当按照《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条的规定，组织听证。 |
| 4 | 司法部 | 《司法行政机关行政处罚听证程序规定》 |  | 第二十条 | 司法行政机关在作出下列行政处罚之前，案件调查部门应当告知当事人在三日内有要求举行听证的权利：（一）责令停业；（二）吊销许可证或者执业证书；（三）对个人处以三千元以上罚款，对法人或者其他组织处以二万元以上罚款；（四）法律法规以及规章规定的其他行政处罚。 |
| 5 | 应急管理部 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》 |  | 第三十二条 | 安全监管监察部门作出责令停产停业整顿、责令停产停业、吊销有关许可证、撤销有关执业资格、岗位证书或者较大数额罚款的行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，安全监管监察部门应当组织听证，不得向当事人收取听证费用。 前款所称较大数额罚款，为省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府规定的数额；没有规定数额的，其数额对个人罚款为1万元以上，对生产经营单位罚款为3万元以上。 |
| 6 | 生态环境部 | 《环境行政处罚听证程序 规定》 |  | 第五条 | 环境保护主管部门在作出以下行政处罚决定之前，应当告知当事人有申请听证的权利；当事人申请听证的，环境保护主管部门应当组织听证： （一）拟对法人、其他组织处以人民币50000元以上或者对公民处以人民币5000元以上罚款的；（二）拟对法人、其他组织处以人民币（或者等值物品价值）50000元以上或者对公民处以人民币（或者等值物品价值）5000元以上的没收违法所得或者没收非法财物的；（三）拟处以暂扣、吊销许可证或者其他具有许可性质的证件的；（四）拟责令停产、停业、关闭的。 |
| 7 | 人力资源与社会保 障部 | 《劳动行政处罚听证程序 规定》 |  | 第三条 | 劳动行政部门作出责令停产停业、吊销许可证、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求听证的权利；当事人要求听证的，劳动行政部门应当组织听证。当事人不承担组织听证的费用。 根据国务院的规定，较大数额罚款的听证范围，由省、自治区、直辖市人大常委会或人民政府确定。 |
| 8 | 工业和信息 化部 | 《通信行政处罚程序规定》 |  | 第三十条 | 通信主管部门拟作出责令停产停业（关闭网站）、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。当事人要求听证的，应当组织听证。 本条前款所称较大数额，是指对公民罚款１万元以上、对法人或其他组织罚款１０万元以上；地方通信主管部门也可以按照省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府规定的标准执行。 |
| 9 | 自然资源部 | 《测绘行政处罚程序规定》 |  | 第二十六条 | 测绘主管部门在作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利，当事人要求听证的，作出行政处罚决定的测绘主管部门应当依照法律法规的规定组织听证：(一)取消测绘资格；(二)停止测绘活动、停止地图编制活动；(三)没收违法所得、没收测绘成果；(四)对公民处以一千元以上罚款、对法人处以一万元以上罚款，省级人民政府或者省级人民政府法制部门对罚款数额另有规定的，也可以依规定进行。 |
|  |  | 《海洋行政处罚实施办法》 |  | 第四十一条 | 重大海洋违法案件，是指拟作出下列海洋行政处罚的案件：（一）责令停止经批准的海底电缆管道海上作业、责令停止经批准的涉外海洋科学研究活动、责令停止经批准的海洋工程建设项目施工或者生产、使用的以及其他责令停止经批准的作业活动的；（二）吊销废弃物海洋倾倒许可证的；（三）注销海域使用权证书，收回海域使用权的；（四）对个人处以超过五千元罚款、对单位处以超过五万元罚款等海洋行政处罚的。 |
| 10 | 国家卫生健康 委员会 | 《卫生行政处罚程序》 |  | 第三十条 | 卫生行政机关在作出的责令停产停业、吊销许可证或者较大数额罚款等行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。当事人要求听证的，卫生行政机关应当组织听证。听证由卫生机关内部法制机构或主管法制工作的综合机构负责。对较大数额罚款的听证范围依照省、自治区、直辖市人大常委会或人民政府的具体规定执行。国境卫生检疫机关对二万元以上数额的罚款实行听证。 |
| 11 | 交通运输部 | 《交通远输行政执法程序规定》 |  | 第七十六条 | 执法部门作出下列行政处罚决定之前，应当在送达《违法行为通知书》时告知当事人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）较大数额罚款；（四）法律、法规和规章规定的当事人可以要求举行听证的其他情形。前款第（三）项规定的较大数额，地方执法部门按照省级人大常委会或者人民政府规定或者其授权部门规定的标准执行。海事执法部门按照对自然人处1万元以上、对法人或者其他组织10万元以上执行。 |
| 12 | 水利部 | 《水行政处罚实施办法》 |  | 第三十四条 | 水行政处罚机关作出对公民处以超过五千元、对法人或者其他组织处以超过五万元罚款以及吊销许可证等水行政处罚之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，水行政处罚机关应当组织听证。 |
| 13 | 农业农村部 | 《农业行政处罚程序规定》 |  | 第五十九条 | 对需要继续行驶的农业机械、渔业船舶实施暂扣或者吊销证照的行政处罚，农业行政处罚机关在实施行政处罚的同时，应当发给当事人相应的证明，允许农业机械、渔业船舶驶往预定或指定的地点。 |
| 14 | 商务部 | 《商务部行政处罚实施办法》 |  | 第十九条 | 法制机构应当按照行政处罚委员会审理会的处理意见制作行政处罚告知书，书面告知当事人拟作出行政处罚的事实、理由及依据，并告知当事人依法享有陈述、申辩的权利。 拟作出3万元以上（不含3万元）罚款或责令停产停业、吊销许可证或执照的行政处罚的，应当在行政处罚告知书中告知当事人有要求举行听证的权利。 当事人要求陈述、申辩或者举行听证的，应当在收到行政处罚告知书后3日内向法制机构提出。 法制机构应当充分听取当事人意见，并对有关情况进行复核。 |
| 15 | 国家文化与 旅游部 | 《旅游行政处罚办法》 |  | 第三十八条 | 旅游主管部门作出较大数额罚款、没收较大数额违法所得、取消出国（境）旅游业务经营资格、责令停业整顿、吊销旅行社业务经营许可证、导游证或者领队证等行政处罚决定前，应当以书面形式告知当事人有申请听证的权利。听证告知的内容应当包括，提出听证申请的期限，未如期提出申请的法律后果，以及受理听证申请的旅游主管部门名称、地址等内容。第一款所称较大数额，对公民为1万元人民币以上、对法人或者其他组织为5万元人民币以上；地方人民代表大会及其常务委员会或者地方人民政府另有规定的，从其规定。 |
| 16 | 中国人民银行 | 《关于确定中国人民银行举行听证的较大数额罚款幅度的通知》 |  | / | 为保障中国人民银行听证工作的顺利进行，现规定中国人民银行举行听证的“较大数额的罚款”为：县级支行五万元以上，地（市）级分行二十万元以上，省级分行五十万元以上，总行三百万元以上（均不含本数）。 |
| 国务院直属机构 |  |  |  |  |  |
| 17 | 海关 总署 | 《中华人民共和国海关行政处罚听证 办法》 |  | 第三条 | 海关作出暂停从事有关业务、撤销海关注册登记、对公民处1万元以上罚款、对法人或者其他组织处10万元以上罚款、没收有关货物、物品、走私运输工具等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，海关应当组织听证。 |
| 18 | 国家市场监督管理 总局 | 《市场监督管理行政处罚听证暂行办法》 |  | 第五条 | 市场监督管理部门作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）对自然人处以一万元以上、对法人或者其他组织处以十万元以上罚款；（四）对自然人、法人或者其他组织作出没收违法所得和非法财物价值达到第三项所列数额的行政处罚。各省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府对前款第三项、第四项所列罚没数额有具体规定的，可以从其规定。 |
| 19 | 国家税务总局 | 《税务行政处罚听证程序实施办法(试行)》 |  | 第三条 | 税务机关对公民作出2000元以上（含本数）罚款或者对法人或者其他组织作出１万元以上（含本数）罚款或者对法人或者其他组织作出１万元以上（含本数）罚款的行政处罚之前，告知当事人送达《税务行政处罚事项告知书》，告知当事人已经查明的违法事实、证据、行政处罚的法律依据和拟将给予的行政处罚，并告知有要求举行听证的权利。 |
| 20 | 国家版权局 | 《著作权行政处罚实施办法》 |  | 第三十三条 | 著作权行政管理部门作出较大数额罚款决定或者法律、行政法规规定应当听证的其他行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。 前款所称“较大数额罚款”，是指对个人处以两万元以上、对单位处以十万元以上的罚款。地方性法规、规章对听证要求另有规定的，依照地方性法规、规章办理。 |
| 21 | 国家广播电视 总局 | 《广播电影电视行政处罚程序暂行规定》 |  | 第三十八条 | 对较大数额罚款的听证标准，按省、自治区、直辖市人大常委会或人民政府制定的标准执行。 广播电影电视部决定罚款十万元以上（含十万元）的，当事人可以要求听证。 |
| 国务院直事业单位 |  |  |  |  |  |
| 22 | 中国气象局 | 《气象行政处罚办法》 | 第四十六条 |  | 本办法第三十四条所称“较大数额罚款”，是指对公民处以5000元（不含5000元）以上罚款，对法人或者其他组织处以3万元（不含3万元）以上罚款。 各省、自治区、直辖市通过的地方性法规或者地方政府规章对“较大数额罚款”的限额另有规定的，可以不受上述数额的限制。 |
| 23 | 中国证券监督管理委员会 | 《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》 | 第五条 |  | 中国证监会或其派出机构拟对当事人作出以下一项或者一项以上行政处罚的，应当在向当事人送达的《行政处罚事先告知书》中载明当事人享有要求听证的权利：（一）责令停止发行证券；（二）责令停业整顿；（三）暂停、撤销或者吊销证券、期货、基金相关业务许可；（四）暂停或者撤销任职资格、从业资格；（五）对个人没收业务收入、没收违法所得、罚款，单独或者合计5万元以上；（六）对单位没收业务收入、没收违法所得、罚款，单独或者合计30万元以上；（七）法律、行政法规和规章规定或者中国证监会及其派出机构认为可以听证的其他情形。 |
| 24 | 中国银行保险监督管理委 员会 | 《中国银行业监督管理委员会行政处罚 办法》 | 第六十七条 |  | 银监会及其派出机构拟作出以下重大行政处罚决定前，应当在行政处罚意见告知书中告知当事人有要求举行听证的权利:（一）对银行业金融机构和其他单位作出较大数额的罚款。包括：银监会作出的500万元以上罚款；银监局作出的100万元以上罚款；银监分局作出的50万元以上罚款；（二）对个人作出较大数额的罚款。包括：银监会作出的50万元以上罚款；银监局作出的30万元以上罚款；银监分局作出的10万元以上罚款；（三）没收较大数额的违法所得。包括：银监会作出的没收500万元以上违法所得；银监局作出的没收100万元以上违法所得；银监分局作出的没收50万元以上违法所得；（四）责令停业整顿；（五）吊销金融许可证；（六）取消董（理）事、高级管理人员任职资格；（七）禁止从事银行业工作。未达到听证标准的行政处罚案件，当事人申请听证的，行政处罚委员会办公室认为有必要的，经行政处罚委员会主任委员同意，可以举行听证。 |
|  |  | 《中国保险监督管理委员会行政处罚程序规定》 | 第四十七条 |  | 中国保监会或者派出机构拟依法作出下列行政处罚的，应当在《行政处罚事先告知书》中一并告知当事人有要求举行听证的权利：（一）对保险机构及保险资产管理机构法人处以100万元以上的罚款或者对其分支机构处以20万元以上的罚款；对保险中介机构法人处以30万元以上的罚款或者对其分支机构处以10万元以上的罚款；对其他法人、组织处以100万元以上的罚款；（二）对个人处以5万元以上的罚款；（三）限制业务范围；（四）责令停止接受新业务；（五）责令停业整顿； （六）吊销业务许可证；（七）撤销外国保险机构驻华代表机构；（八）撤销任职资格；（九）责令撤换外国保险机构驻华代表机构的首席代表；（十）禁止进入保险业；（十一）法律、行政法规和中国保监会规章规定可以要求听证的其他处罚。 |
| 国务院部委管理的国家局 |  |  |  |  |  |
| 25 | 国家外汇管 理局 | 《国家外汇管理局行政处罚听证程序》 | 第三条 |  | 外汇局作出下列重大处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）责令暂停或者停止经营结售汇业务；（二）责令暂停经营外汇业务或者吊销经营外汇业务许可证；（三）较大数额罚没款；（四）其他法律、行政法规规定应当举行听证的。前款（三）项所称较大数额罚没款，是指对自然人的违法行为处以5万元人民币以上，对法人或者其他经济组织经营活动中的违法行为处以100万元人民币以上的罚没款。 |
| 26 | 国家烟草专 卖局 | 《烟草专卖行政处罚程序 规定》 | 第四十四条 |  | 烟草专卖行政主管部门在作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）一万元以上的罚款；（二）没收较大数额的违法所得或者违法烟草专卖品；（三）责令停产、停业，责令关闭；（四）取消从事烟草专卖业务的资格。 省级烟草专卖行政主管部门可以结合本地实际，调整和确定本行政区域内罚款、没收违法所得或者违法烟草专卖品的听证数额标准，报国务院烟草专卖行政主管部门批准后施行。 |
| 27 | 国家林业和草原局 | 《林业行政处罚听证规则》 | 第五条 |  | 林业行政主管部门依法作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等林业行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利，并制作林业行政处罚听证权利告知书。 前款所称较大数额的罚款，按照省、自治区、直辖市人大常委会或者省级人民政府的规定执行。 国家林业局依法作出十万元以上(含十万元)罚款决定的，应当告知当事人有要求举行听证的权利。 |
| 28 | 国家铁路局 | 《违反<铁路安全管理条例>行政处罚实施办法》 | 第七十六条 |  | 本办法所称“较大数额罚款”，是指对个人处以1万元以上的罚款，对单位处以10万元以上的罚款。 |
| 29 | 中国民用航 空局 | 《中国民用航空行政处罚实施办法》 | 第四十一条 |  | 民航行政机关法制职能部门收到案件承办部门提出的民用航空行政案件调查报告后，应当进行初步审查。对拟同意进行下列行政处罚的，应当在报民航行政机关作出行政处罚决定之前，按本办法附件七的规定制作《民用航空行政处罚听证告知书》，告知当事人有要求听证的权利；当事人要求组织听证的，民航行政机关应当组织听证：（一）不少于人民币30000元的罚款；（二）吊销经营许可证或者执照；（三）责令停产停业。民用航空行政处罚听证告知书应当由当事人或者当事人代表签字或者盖章。该告知书一式两份，一份送达当事人，一份归入民航行政机关案卷。 不属于本条第一款规定情形的，不组织听证，由法制职能部门提出行政处罚意见，报民航行政机关作出行政处罚决定。 |
| 30 | 国家邮政局 | 《邮政行政处罚程序规定》 | 第四十二条 |  | 邮政管理部门作出下列行政处罚之一的，当事人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业的；（二）吊销许可证的；（三）较大数额罚款的；本条第一款所称较大数额，是指对公民罚款五千元以上，对法人或者其他组织罚款超过法定最高罚款数额的百分之五十且在三万元以上的。 |
| 31 | 国家档案局 | 《档案行政处罚程序暂行 规定》 | 第二十三条 |  | 档案行政管理部门作出对单位处以五万元以上罚款，对个人处以三千元以上罚款决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，应当在被告知后三日内提出，档案行政管理部门应当组织听证。当事人不承担听证的费用。 |
| 《四川省行政处罚听证程序暂行规定》：“本规定所称较大数额，是指对非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上；对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产5万元以上。国务院有关部门规定的较大数额标准低于前款规定的，从其规定。” |  |  |  |  |  |