采购项目编号：510101202200060

2021年省级生态环境监测网络运行及能力建设项目（第一批）

招

标

文

件

采购人：四川省成都生态环境监测中心站

采购代理机构：四川中志招标代理有限公司

共同编制

二〇二二年三月

目  录

第1章 投标邀请	1

第2章 投标人须知	4

2.1 投标人须知前附表	4

2.2 总  则	10

2.3 招标文件	12

2.4 投标文件	13

2.5 开标、评标和中标	17

2.6 签订及履行合同	19

2.7 投标纪律要求	20

2.8 资金支付	21

2.9 询问、质疑和投诉	21

2.10 其他	21

第3章 投标文件格式	23

3.1 开标一览表格式	24

3.2 资格性投标文件格式	27

3.3 其他投标文件格式	31

第4章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求	44

第5章 投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力的　要求的相关证明材料	46

第6章 技术、商务及其他要求	48

第7章 评标办法	95

7.1 总则	95

7.2 评标方法	96

7.3 评标程序	96

7.4 评标细则及标准	102

7.5 废 标	106

7.6 定标	106

7.7 评标专家在政府采购活动中承担以下义务	107

7.8 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律	107

第8章 拟签订的合同文本	109

附件一  质疑函范本	117

附件二  投诉书范本	119

附件三  政府采购云平台使用介绍	122

# 投标邀请

四川中志招标代理有限公司受四川省成都生态环境监测中心站的委托，就2021年省级生态环境监测网络运行及能力建设项目（第一批）进行国内公开招标，兹邀请符合招标要求的供应商参加投标。

- 采购项目编号：510101202200060

- 采购项目名称：2021年省级生态环境监测网络运行及能力建设项目（第一批）

- 资金来源：财政性资金，已落实。

- 采购内容：

本项目采购内容为 2021年省级生态环境监测网络运行及能力建设，本项目共分为2 个包件：

包件一：采购一批水质分析仪器及其相关辅助设备；

包件二：采购一批空气分析仪器及其相关辅助设备。

详细的技术、商务要求见第6章。

供应商可选择一个或多个包件进行投标，选择多个包件进行投标的，必须按包件制作投标文件和开标一览表，并响应招标文件的要求。

- 是否专门面向中小企业采购：

本项目不专门面向中小企业采购。

- 供应商应具备的资格条件：

包件一、包件二：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．法律、行政法规规定的其他条件；

7．采购人根据采购项目提出的特殊条件：无。

8．按照规定获取了招标文件。

9．本项目不允许联合体参加。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

资格条件要求详见本文件第4章，资格条件证明材料详见本文件第5章。

- 禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动。

- 招标文件获取时间、地点、方式

招标文件获取时间：自2022年3月4日至2022年3月11日 24:00。

招标文件获取方式：投标人从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目招标文件免费获取。

（2）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见：附件三 政府采购云平台使用介绍）

- 投标截止时间和开标时间：2022年3月24日11:00（北京时间）。

投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

- 开标地点：

（1）本项目为不见面开标项目。

（2）开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)

（3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

- 本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布，公告期限为发布之日起5个工作日。

- 本项目支持中小企业信用融资（详见第2章投标人须知）。

- 联系方式

采 购 人：四川省成都生态环境监测中心站

联 系 人：吴老师、肖老师、李老师

电话传真：028-68738205、68738231

通讯地址：四川省成都市锦江区海桐街69号

采购代理机构：四川中志招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行成都市高新支行

帐    号： 5100 1406 1370 5152 6738

通讯地址：成都市高新区吉泰五路88号3栋7层1号（花样年·香年广场）

联 系 人：杨女士

电话传真：028-87333799-0（报名相关事宜咨询）

028-84510079-8006（采购项目相关事宜咨询）

电子邮件：sczz@sczz84510079.com

2022年3月3日

# 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 本项目备案号：51010022210200001984，采购预算品目为A0324环境污染防治设备，预算金额为人民币899万元。 |
|  | 是否专门面向中小企业采购 | 本项目不专门面向中小企业采购。 |
|  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属 行业 | 包件一： 标的物：①九参数（包括：常规五参数水质自动分析仪、高锰酸盐指数水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、总氮水质自动分析仪）、辅助及配套设施（水站工控系统、水站自动留样器、水站配套设施、水站辅助设施）；②九参数（包括：常规五参数水质自动分析仪、高锰酸盐指数水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、总氮水质自动分析仪）及工控机；③富营养化试点站叶绿素自动分析和藻密度自动分析仪、站体配套及辅助设施，属于工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。 包件二： 标的物：六参数（包括：SO2自动监测仪、NOx自动监测仪、CO自动监测仪、O3自动监测仪、PM10分析仪、PM2.5分析仪）、零气发生器、动态校准仪、二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、一氧化碳分析仪、臭氧分析仪、动态校准仪（带臭氧光度计）、零气发生器、气象五参数、供电系统、视频监控，属于工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。 |
|  | 最高限价 | 本项目包件一总最高限价为人民币342万元（大写：叁佰肆拾贰万元整），单价最高限价详见招标文件第6章包件一“一、采购清单及单价最高限价”；包件二总最高限价为人民币557万元（大写：伍佰伍拾柒万元整），单价最高限价详见招标文件第6章包件二“一、采购清单及单价最高限价”，投标报价超过本项目相应包件最高限价或单价最高限价的作无效投标处理。 采购项目分包采购的，在最高限价金额未超过采购项目总预算金额前提下，采购人可以在评标过程中临时调剂各包最高限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评标报告中记录。 |
| 2 | 低于成本价 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。 投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。 投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 3 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1. 本项目不专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见第3章 投标文件格式《中小企业声明函》）原件。监狱企业应当提供《监狱企业证明》（格式详见第3章 投标文件格式《监狱企业证明材料》）原件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第3章 投标文件格式《残疾人福利性单位声明函》）原件。未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 注：中小企业划分标准依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。 |
| 4 | 参数说明 | 本项目中对未有注明的参数要求，均以标准配置为准。如在各技术参数中指出某些技术参数仅为某一品牌所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质性相当于技术规格的要求，并提供相关证明材料；在招标文件中有未提及到的技术细节或招标文件中任何条款的叙述中没有明确的规定的，都视为是指国家（或部颁行业）的标准和规范。 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标。 |
| 6 | 进口产品 | 详见投标人须知2.4.5。 |
| 7 | 国家规定的优先、强制采购范围 （节能、环保） | 强制采购范围（若有）详见招标文件第6章。 |
|  |  | 优先采购范围（若有）详见招标文件第7章。 |
| 8 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 9 | 考察现场标前 答疑会 | 详见投标人须知2.3.3。 |
| 10 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90天。 |
| 11 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 12 | 投标文件的制作和签章、 加密 | 详见投标人须知2.4.11。 |
| 13 | 投标文件的 递交 | 详见投标人须知2.4.12。 注：投标人使用CA证书在投标截止时间前，将投标文件上传至政府采购云平台，上传前须对投标文件是否有电子签章等进行核对。 |
| 14 | 投标文件的修改和撤回 | 详见投标人须知2.4.13。 |
| 15 | 投标文件的 解密 | 详见投标人须知2.4.14。 |
| 16 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 17 | 询问 | 对招标文件、招标过程、招标结果的询问向采购人或采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。 询问可以采取书面形式，也可以采取口头方式。 联系人： 杨女士 联系电话：028-84510079-8006。 注：采购人或采购代理机构只对供应商依法提出的询问作出答复。 |
| 18 | 质疑 | 1．对招标文件的质疑： 以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。 质疑时间：获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内。 2．对招标过程和结果的质疑： 以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。 对招标过程质疑时间：为招标环节结束之日起七个工作日内。 对招标结果提出质疑时间：为招标结果通知之日起七个工作日内。 3．质疑必须以书面形式(原件)提出，以其他形式提出的质疑均不接受和回复。 联系人：杨女士 联系电话：028-84510079-8006 注：供应商按要求领取招标文件的，为依法获取招标文件的供应商，可以对该文件提出质疑。根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出招标文件、招标过程、招标结果的范围，供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。质疑函范本详见附件一。 |
| 19 | 投诉 | 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即成都市财政局 。 联系电话：028-61882648 联系地址：成都市高新区锦城大道366号 注：根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关等规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。投诉书范本详见附件二。 |
| 20 | 履约保证金 | 本项目不作要求。 |
| 21 | 招标代理 服务费 | 1.根据成本加合理利润原则，经与采购人协商，本招标文件约定，招标代理服务费由各包件中标人向采购代理机构支付，招标代理服务费以各包件中标金额作为收费的计算基数，按照下表收费标准差额定率累进法计算后再下浮10%收取。 费 率 服务类型 中标金额（万元） 货物招标 100以下 1.5% 100-500 1.1% 500-1000 0.8% 1000-5000 0.5% 5000-10000 0.25% 10000-100000 0.05% 1000000以上 0.01% 2．招标代理服务费可使用银行转账或采购代理机构认可的方式支付。 |
| 22 | 评标情况 公告 | 所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 23 | 中标通知书 领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。 |
| 24 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 25 | 中小企业政府采购信用融资 | 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）、《成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采[2019]17号）及其附件1、附件2的要求，符合通知要求、有融资需求的供应商可根据各级财政部门公示的银行或融资机构及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请。银行应及时按照有关规定完成对供应商的信用审查以及开设账户等相关工作。 |
| 26 | 温馨提示 | 1.供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，推荐安装 chrome 浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 2.政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97 |

## 总  则

### 适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 有关定义

  - “采购人”和“甲方”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人是四川省成都生态环境监测中心站。

  - “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本项目的采购代理机构是四川中志招标代理有限公司。

  - “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 本招标文件按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

### 投标费用

投标人应自行承担参加投标的全部费用。

### 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

      - 提供相同品牌产品处理。

使用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，按前款规定处理。本项目核心产品为：包件一：高锰酸盐指数水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、总氮水质自动分析仪；包件二：SO2自动监测仪。

- 利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函加盖投标人公章，可以与投标函一并进行承诺。）

- 利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其投标文件作为无效处理。（提供承诺函加盖投标人公章，可以与投标函一并进行承诺。）

- 前期参与投标人处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。（提供承诺函加盖投标人公章，可以与投标函一并进行承诺。）

- 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。（提供承诺函加盖投标人公章，可以与投标函一并进行承诺。）

- 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。（提供承诺函加盖投标人公章，可以与投标函一并进行承诺。）

- 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标委员会成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 招标文件

### 招标文件的构成

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- 投标邀请；

- 投标人须知；

- 投标文件格式；

- 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

- 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

- 招标项目技术、商务及其他要求；

- 评标办法；

- 拟签订的合同文本。

### 招标文件的澄清和修改

  - 采购人或者采购代理机构可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了招标文件的投标人，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应按招标文件中的联系方式，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出申请，但采购人或者采购代理机构可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 答疑会和现场踏勘

根据采购项目和具体情况，采购人或者采购代理机构认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，采购人或者采购代理机构将以书面形式通知所有获取了招标文件的投标人。

## 投标文件

### 投标文件的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中所附或引用的外文资料，应翻译成中文并加盖投标人电子签章后附在相关外文资料后面，投标人的法定代表人（主要负责人）为外籍人士的，则法定代表人（主要负责人）的签字或印章、护照除外。

  - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准，若投标人投标文件中提供的外文资料未翻译成中文，则将可视为无效材料。

### 计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项目的投标均采用国家法定的计量单位。

### 投标货币

本次招标项目投标货币为人民币，报价以招标文件约定为准。

### 联合体投标

本项目不接受联合体投标，投标人应以非联合体形式参加投标，否则作无效投标处理。

### 进口产品

本项目不允许采购进口产品，进口产品的投标作无效投标处理。

### 知识产权

投标人应对以下有关知识产权进行承诺，否则作无效投标处理。

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它合法权益而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它合法权益而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

  - 除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

  - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权），同时需在投标文件中提供声明，并提供相关知识产权证明文件，否则视为投标人未在本项目实施过程中采用自有知识成果，不影响有效性。

  - 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因投标人采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

  - 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。投标人需将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

### 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应至少包括资格性投标文件和其他投标文件两部分。

资格性投标文件用于资格审查，应包括投标人响应招标文件要求的资格条件的所有证明材料。（详见招标文件第4章、第5章）

其他投标文件用于符合性审查和综合评审，应包括投标人响应招标文件要求的资格条件以外的所有材料（详见招标文件第3章），包括但不限于下列部分：

- 投标函

- 技术偏离表

- 商务应答表

- 投标人基本情况表

- 实施本项目的主要人员情况表

- 项目实施方案

- 知识产权承诺函

- 投标人认为需要提供的其他文件和资料

开标一览表及分项报价明细表

投标人按照招标文件要求填写“开标一览表”及“分项报价明细表”。

### 投标文件格式

  - 投标人应严格按照招标文件第3章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

  - 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 投标报价

  - 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

  - 投标人对每一种货物及服务的报价，在合同履行过程中是固定不变的。

### 投标有效期

  - 投标有效期从提交投标文件的截止之日起90天。投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定期限，否则，其投标文件将按无效投标文件处理。

  - 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，投标人不能修改其投标文件。

  - 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以适当赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，投标人不能修改其投标文件。

### 投标文件的制作和签章、加密

  - 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。（实质性要求）

  - 投标文件每页均应加盖投标人（法定名称）电子签章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

  - 投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。（实质性要求）

  - 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

  - 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。（实质性要求）

### 投标文件的递交

  - 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

  - 因招标文件的修改推迟投标截止日期的，投标人按四川中志招标代理有限公司在“四川政府采购网”网站上发布的澄清公告中修改的时间递交投标文件。

  - 投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

### 投标文件的修改和撤回

  - 投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

  - 投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

### 投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

## 开标、评标和中标

### 开标及开标程序

  - 本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

  - 开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

  - 解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

  - 确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

  - 投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

  - 因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

  - 不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

### 开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 评标（详见招标文件 第7章）

### 关于行贿犯罪档案查询

  - 供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录，否则供应商投标文件应当认定为无效。[供应商承诺单位及其现任法定代表人、主要负责人不存在行贿犯罪记录或者可以通过“中国裁判文书网”自行查询供应商及其现任法定代表人、主要负责人的行贿犯罪记录，提供查询网页截图（现任法定代表人、主要负责人为同一人的需进行情况说明）]。

  - 若存在行贿犯罪记录的，中标后未签订政府采购合同的，应当认定中标无效；中标后签订政府采购合同未履行的，应当认定中标无效，同时撤销政府采购合同；中标后签订政府采购合同且已经履行的，应当认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

### 中标结果公告

  - 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

  - 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限，评审专家名单以及所有供应商投标文件资格、符合性检查情况、采用综合评分法时的得分情况、评标结果等。

  - 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

  - 中标公告期限自发布公告之日起1个工作日。

### 中标通知书

  - 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

  - 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

  - 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

  - 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

  - 在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标人自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

### 招标代理服务费

详见投标人须知前附表。

## 签订及履行合同

### 签订合同

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

  - 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

  - 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

### 合同分包

本项目不允许合同分包，否则作无效投标处理。

### 合同转包

  - 本项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

  - 中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 履约保证金

本项目不作要求。

### 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 履行合同

采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

### 验收

严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求进行验收。

## 投标纪律要求

### 投标人不得具有的情形

  - 提供虚假材料谋取中标；

  - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

  - 与采购人或者采购代理机构、其他投标人恶意串通；

  - 向采购人或者采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

  - 在招标过程中与采购人或者采购代理机构进行协商谈判；

  - 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

### 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

  - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

  - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

  - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（本项目管理成员为投标人《实施本项目的主要人员情况表》中项目经理。）

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 不同投标人的投标文件相互混装；

### 保密

投标截止时间前，采购人、采购代理机构和有关人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

## 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。

## 询问、质疑和投诉

询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理。

## 其他

- 本招标文件中所引相关法律制度规定以及政府采购政策，在政府采购过程中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定及政府采购政策执行。本章和第7章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定及政府采购政策的变化导致不符合相关法律制度规定及政府采购政策的，直接按照变化后的相关法律制度规定及政府采购政策执行，本项目不再发布更正公告、招标文件不再做调整。

本招标文件中未引用的相关法律制度规定，按照中华人民共和国政府采购法及其实施条例，以及其他相关的法律、规章的规定执行。

- 国家或行业主管部门对投标人和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，投标人必须承诺符合其要求，否则作无效投标处理。

根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）、《成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采[2019]17号）及其附件1、附件2的要求，符合通知要求、有融资需求的供应商可根据各级财政部门公示的银行或融资机构及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请。银行应及时按照有关规定完成对供应商的信用审查以及开设账户等相关工作。

# 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为强制要求的外，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

## 开标一览表格式

### 开标一览表封面格式

开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

投标人名称：            （盖章）

### 开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 制造商 | 规格/ 型号 | 是否属于进口产品 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 | （大写） （小写） |

注：

- 投标报价以投标人在政府采购云平台开标一览表中填写的报价为准。

- 投标人必须详细报出各类货物及服务的价格，不得漏报，否则视为已包含在投标总价中不再单独另行报价，不影响投标有效性。

3．报价应是招标文件（相应包件）要求的全部货物及服务的最终报价，包含设备、安装、调试、检定/校准、验收、设备手工比对监测、质量保修、其他售后服务、采购代理服务费等全部费用。

4．“开标一览表”为多页的，每页均需加盖投标人（法定名称）电子签章，否则作无效投标处理。

投标人名称（盖章）：

日  期:

3.1.2.1分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价合计： （大写） （小写） |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”中各分项报价合计应当与“开标一览表”中的投标报价相等。

3、报价四舍五入保留小数点后两位。

投标人名称（盖章）：

日  期:

## 资格性投标文件格式

### 资格性投标文件封面格式

资格性投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

投标人名称：             （盖章）

### 资格性投标文件组成材料

#### 具有独立承担民事责任能力的证明材料

按招标文件第5章“具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件”的要求提供。

#### 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

按招标文件第5章“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料”的要求提供承诺函原件，可单独提供，也可按第3章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

#### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

按招标文件第5章“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料”的要求提供承诺函原件，可单独提供，也可按第3章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

#### 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

按招标文件第5章“具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料”的要求提供承诺函原件，可单独提供，也可按第3章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

#### 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料

按招标文件第5章“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料”的要求提供承诺函原件，可单独提供，也可按第3章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

#### 法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

按招标文件第5章“法律、行政法规规定的其他条件的证明材料”的要求提供，可单独提供承诺函原件，也可按第3章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

相关资格承诺函

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

四川中志招标代理有限公司：

我单位作为本项目的投标人，我单位声明：

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位承诺对上述事项的真实性负责；如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任。

投标人名称（盖章）：

日  期:

注：

1．投标人应针对上述内容根据自身实际情况据实进行承诺。

2．重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准依据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见：“《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的‘较大数额罚款’认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域‘较大数额罚款’标准高于200万元的，从其规定。”。

#### 不属于禁止参加本次采购活动的供应商

采购代理机构出具的信用记录结果网页截图即可，供应商无须提供。

#### 法定代表人（主要负责人）身份证明书

按以下要求提供法定代表人（主要负责人）身份证明书原件及法定代表人（主要负责人）身份证复印件或护照复印件

四川中志招标代理有限公司：

（法定代表人姓名/主要负责人）  在  （投标人名称）  处 任  （职务名称）  职务，是  （投标人名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（公章）：

日    期：

说明：上述证明文件在资格性投标文件中附有法定代表人（主要负责人）身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

法定代表人（主要负责人）身份证样式（仅供参考）：

## 其他投标文件格式

### 其他投标文件封面格式

其他投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

投标人名称：              （盖章）

### 其他投标文件组成材料

#### 投标函

四川中志招标代理有限公司：

我方全面研究了“             ”项目的招标文件（采购项目编号：         ），决定参加贵单位组织的本项目包件    的投标。

- 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向甲方提供所需货物及服务，投标总价见开标一览表。

- 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，并完成项目的供货、安装、调试、并交付采购人验收、使用。

- 本项目投标有效期为投标截止之日起90天。

- 我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行了维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

5．与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的相关供应商：（说明：填写“无”或“（一）供应商名称１；（二）供应商名称２；（三）……”）。

6．为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺（说明：填写“属于”或“不属于”）此类禁止参加本项目的供应商。

7．在参加本次采购活动中，（说明：填写“存在”或“不存在”）和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

8．我方实际控制人或者中高级管理人员或者其他工作人员，（说明：填写“存在”或“不存在”）同时是采购代理机构工作人员的情形。

9．我方与采购代理机构（说明：填写“存在”或“不存在”）关联关系，我方（说明：填写“是”或“不是”）采购代理机构的母公司或子公司。

10．我单位及其现任法定代表人、主要负责人（说明：填写“存在”或“不存在”）行贿犯罪记录。

11．国家或行业主管部门对投标人和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方符合其要求。

12．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。如本项目需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

13．我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

14．若我方中标，我方承诺按照本招标文件约定支付招标代理服务费，否则视为虚假应标并承担由此带来的一切后果。

投标人名称（盖章）：

通讯地址：

联系电话：

传    真：

日    期：

#### 技术偏离表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

| 编号 | 设备名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：以上表格格式行可增减。

投标人名称（盖章）：

日  期:

#### 商务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

| 序号 | 商务要求 | 详细说明 | 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见招标文件 第6章 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

日  期:

#### 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 （主要负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其 中 | 项目经理 |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人名称（盖章）：

日  期:

#### 实施本项目的主要人员情况表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 相关资料（无可不提供） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 项目管理成员 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

      - 以上表格格式行可增减。

      - 详见综合评分明细表。

投标人名称（盖章）：

日  期:

#### 投标人类似项目业绩一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上表格格式行可增减。

投标人名称（盖章）：

日  期:

#### 项目实施方案

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

由投标人自行编写，格式不限。但应包含且不限于：综合评分明细表涉及内容。

投标人名称（盖章）：

日  期:

#### 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖投标人公章，原件备查。

说明：

1.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。

2.投标人为非监狱企业的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

#### 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。

2.投标人为非残疾人福利性单位的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

#### 知识产权承诺函

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

四川省成都生态环境监测中心站：

针对以下内容，我方承诺：

我方保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。

除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

我方如在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权），同时将在投标文件中声明并提供相关知识产权证明文件。

我方如采用所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因我方采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。我方已将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行了标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

# 投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

包件一、包件二：

一、投标人的资格、资质性要求

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1．具有独立承担民事责任能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．具备法律、行政法规规定的其他条件；

7．采购人根据采购项目提出的特殊条件：无。

8.按照规定获取了招标文件。

9．本项目不允许联合体参加。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

（三）其他类似效力要求：

法定代表人（主要负责人）身份证明书。

二、不属于禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及无其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

注：

资格要求中“5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款的具体金额标准依据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见：“《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的‘较大数额罚款’认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域‘较大数额罚款’标准高于200万元的，从其规定。”。

投标人的资格及其他具有类似效力的要求的证明材料详见招标文件第5章。

# 投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力的　要求的相关证明材料

包件一、包件二：

- 投标人的资格、资质性要求相关证明材料：

（一）资格要求相关证明材料：

1．具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件（①法人或其他组织的营业执照（或法人证书）或执业许可证明材料；自然人的则为身份证明材料；②加盖投标人公章。）；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料（提供承诺函原件加盖投标人公章。)；

3．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函原件加盖投标人公章。）；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料（①提供承诺函原件加盖投标人公章；②采购活动结束后，采购代理机构将通过信用中国等网站核实投标人所作承诺真实性。）；

5．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（提供承诺函原件加盖投标人公章。）；

6．具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函原件加盖投标人公章。）；

7．采购人根据采购项目提出的特殊条件证明材料：

无。

8．按招标文件要求报名成功（以系统显示报名情况为准，投标人无须提供）；

9．本项目不接受联合体参与投标，联合体参与投标的，作无效处理。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

无。

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

法定代表人（主要负责人）身份证明书原件及法定代表人（主要负责人）身份证复印件或护照复印件（投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）〔注：身份证明书按本招标文件第3章“法定代表人（主要负责人）身份证明书”格式提供。〕。

二、不属于禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及无其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商（采购代理机构出具的信用记录结果网页截图即可，供应商无须提供）。

注意：

1．上述内容中涉及承诺函的，投标人可以单独提供，也可以一并进行承诺。

2．本章要求提供的相关证明材料应当与第4章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

3．投标人若未将用于资格审查的证明材料放入资格性投标文件的，视为未提供相应资格证明材料，资格审查将不予通过。

# 技术、商务及其他要求

包件一：

# 一、采购清单及单价最高限价

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价最高限价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 九参数、辅助及配套设施 | 3套 | 60 | 180 |
| 1-2 | 九参数及工控机 | 4套 | 35 | 140 |
| 1-3 | 富营养化试点站叶绿素自动分析和藻密度自动分析仪、站体配套及辅助设施 | 2套 | 11 | 22 |

序号1-1、序号1-2中九参数包括：常规五参数水质自动分析仪、高锰酸盐指数水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、总氮水质自动分析仪。

序号1-1中辅助及配套设施包括：水站工控系统、水站自动留样器、水站配套设施、水站辅助设施。

# 二、技术参数要求

# 1-1：九参数、辅助及配套设施

# 一、分析仪器技术规格、参数与要求

## （一）*自动分析仪通用要求

#### 1.操作语言

水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。

#### 2.供电要求

2.1固定站设备的运行电压为：（220±22）V，交流频率为（50±0.5）Hz；

2.2所有设备的电源插头为中国制式 A9120-9085-1。

#### 3.使用环境要求

所有设备在温度 5～45℃、相对湿度小于90%环境下能够正常运行。

#### 4.仪器试剂供应

4.1需提供仪器试剂配制方法，并提供试剂成分及纯度；

4.2仪器所需试剂贮存于专用试剂瓶中，试剂保质期不低于31天；

4.3仪器使用的实验用水、试剂、标准溶液均须达到相关标准及《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书（试行）》中质量保证要求；

4.4分析仪器运行时所用的化学试剂可处于 4±2℃（为避免环境温度影响试剂正常使用可调节温度）低温保存。

#### 5.基本功能

5.1 RS-485和RJ-45 标准通讯接口；

5.2分析具备不少于1次/小时的监测能力；

5.3具有运行日志存储和上传功能，运行日志（含常规五参数日志）至少包含操作记录、测试流程等内容；原始数据存储周期不少于1年，且数据（含日志）不能删除与修改，达到存储周期后可覆盖原数据；

5.4水质自动分析仪器（常规五参数外）应具有三级管理权限，具备LCD显示屏数字显示和现场控制系统显示。

6.通讯协议要求（本项要求供应商在技术要求应答表中进行响应后，还需同时出具承诺函承诺以下内容）

6.1高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮自动分析仪满足《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》，将所有监测数据传输至工控机或指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等，并提供所有仪器的底层通信协议；

6.2 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮自动分析仪可即插即用，连接电源和工控机后，自动分析仪器无需设置，可自动接受从端口（RS-485或RJ-45）传来指令，做出应答，并按指令（《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》中的标准指令）启动仪器工作，将仪器关键参数、数据等及时返回工控机。

#### 7.其他

7.1 应提供现场安装、维护所必须的工具包，提供仪器配套的RS-485或RJ45 端口的数据线（长度满足仪器距工控机距离）；

7.2 提供高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮仪器采用RS-485端口连接时所需的串口（号）、对应项目、设备地址、波特率（国产默认9600）、数据位（国产默认）、校验位（国产默认无）、停止位（国产默认19600）、数据位（国产默认8）、校验位（国产默认无）、停止位（国产默认1），并表明串口引脚定义（A与B），以及RJ-45 连接时所需的设备地址、IP地址、端口、对应项目。

## （二）常规五参数水质自动分析仪

#### 1.分析仪器性能指标要求

1.1水温

*1.1.1测定原理：热电阻或热电偶

*1.1.2量程：0℃～60℃，可调

*1.1.3准确度：±0.2℃

1.1.4 MTBF：≥720h/次

1.1.5实际水样比对实验：±0.2°C

1.2 pH

*1.2.1测定原理：电极法

*1.2.2 量程：pH  0～14（0～40℃），可调

*1.2.3 漂移：（pH=4、7、9）±0.1pH

*1.2.4 重复性：0.1pH

*1.2.5响应时间：≤30s

*1.2.6温度补偿精度：±0.1pH

1.2.7 MTBF：≥720h/次

1.2.8实际水样比对试验：±0.1pH

1.2.9防护等级：≥IP65

1.3溶解氧

*1.3.1测定原理：电化学法或荧光法

*1.3.2量程：0～20mg/L，可调

*1.3.3零点漂移：±0.3mg/L

*1.3.4量程漂移：±0.3mg/L

*1.3.5重复性：±0.3mg/L

*1.3.6响应时间（T90）：≤120s

*1.3.7温度补偿精度：±0.3mg/L

1.3.8 MTBF：≥720h/次

1.3.9实际水样比对试验：±0.3mg/L

1.3.10防护等级：≥IP65

1.4电导率

*1.4.1测定原理：电极法

*1.4.2最小检测范围：0～500mS/m（0～40℃），可调

*1.4.3重复性误差：±1%

*1.4.4零点漂移：±1%

*1.4.5量程漂移：±1%

*1.4.6响应时间（T90）：≤30s

*1.4.7温度补偿精度：±1%

1.4.8 MTBF：≥720h/次

1.4.9实际水样比对试验：±10%

1.4.10防护等级：≥IP65

1.5浊度

*1.5.1测定原理：光散射法

*1.5.2量程：0～1000NTU，可调

*1.5.3重复性：±5%

*1.5.4零点漂移：±3%

*1.5.5量程漂移：±5%

*1.5.6线性误差：±5%

1.5.7 MTBF：≥720h/次

1.5.8实际水样比对试验：±10%

1.5.9防护等级：≥IP65

#### 2.分析仪器功能技术要求

*2.1具有异常信息记录及上传功能，如零部件（流程）故障、超量程报警、超标报警等信息；

▲2.2具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能。

## （三）高锰酸盐指数水质自动分析仪

#### 1.分析仪器性能指标要求

*1.1测定原理：高锰酸钾氧化法

*1.2量程： 0～20mg/L，可调

*1.3零点漂移： ±5%

*1.4量程漂移： ±5%

*1.4葡萄糖试验： ±5%（测量误差）

*1.5重复性： ±5%

*1.6检出限： ≤0.5mg/L

1.7 MTBF： ≥720 h/次

1.8实际水样比对试验：±10%

#### 分析仪器功能技术要求

*2.1具有异常信息记录及上传功能，如零部件（流程）故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

▲2.2具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能;

*2.3具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能;

*2.4仪器进行加标、标液核查、零点核查、跨度核查、水样等测试时，实时上传流程日志，按“国家地表自动监测仪器协议”将测试结果添加数据标识，在仪器上存储后实时上传至工控机。

#### *3.分析仪器质控功能要求：水质自动分析仪器具备进行24小时零点漂移和24小时量程漂移、自动核查、零点校准、标样校准等质控功能，并能接受远程指令进行控制。

*4.仪器稳定可靠、精度高，进入国家适用性检测合格名录并提供相应的适用性检测报告扫描件（彩色）加盖投标人公章。

## （四）氨氮水质自动分析仪

#### 1.分析仪器性能指标要求

*1.1测定原理：纳氏试剂分光光度法或水杨酸分光光度法或氨气敏电极法

*1.2量程： 0～10mg/L，可调

*1.3零点漂移： ≤0.02mg/L

*1.4量程漂移： ≤1.0%

1.5示值误差：

*1.5.1标液浓度为2.0mg/L时 ±8.0%

*1.5.2标液浓度为5.0mg/L时 ±5.0%

*1.5.3标液浓度为8.0mg/L时 ±3.0%

*1.6重复性： ≤2.0%

1.7记忆效应：

*1.7.1标液浓度为2.0 mg/L时 ±0.3mg/L

*1.7.2标液浓度为8.0 mg/L时 ±0.2mg/L

*1.8检出限 ≤0.05mg/L

*1.9 pH： 干扰试验 ±6.0%

1.10实际水样比对试验：

*1.10.1水样浓度为<2.0mg/L时   ≤0.2mg/L

*1.10.2水样浓度为≥2.0mg/L时  ≤10.0%

1.11最小维护周期： ≥168h

#### 2.分析仪器功能技术要求

*2.1具有异常信息记录及上传功能，如零部件（流程）故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

▲2.2具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能;

*2.3具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能;

*2.4仪器进行加标、标液核查、零点核查、跨度核查、水样等测试时，实时上传流程日志，按“国家地表自动监测仪器协议”将测试结果添加数据标识，在仪器上存储后实时上传至工控机。

#### *3.分析仪器质控功能要求：水质自动分析仪器具备进行24小时零点漂移和24小时量程漂移、自动核查、零点校准、标样校准等质控功能，并能接受远程指令进行控制。

*4.仪器稳定可靠、精度高，进入国家适用性检测合格名录并提供相应的适用性检测报告扫描件（彩色）加盖投标人公章。

## （五）总磷水质自动分析仪

#### 1.分析仪器性能指标要求

*1.1测定原理： 钼酸铵分光光度法

*1.2量程： 0～2mg/L，可调

*1.3零点漂移： ±5%

*1.4量程漂移： ±10%

*1.5直线性： ±10%

*1.6重复性： ±10%

*1.7检出限： ≤0.01mg/L

1.8 MTBF ：≥720h/次

1.9 实际水样比对试验 ：±10%

#### 2.分析仪器功能技术要求

*2.1具有异常信息记录及上传功能，如零部件（流程）故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

▲2.2具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能;

*2.3具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能;

*2.4仪器进行加标、标液核查、零点核查、跨度核查、水样等测试时，实时上传流程日志，按“国家地表自动监测仪器协议”将测试结果添加数据标识，在仪器上存储后实时上传至工控机。

#### *3.分析仪器质控功能要求：水质自动分析仪器具备进行24小时零点漂移和24小时量程漂移、自动核查、零点校准、标样校准等质控功能，并能接受远程指令进行控制。

*4.仪器稳定可靠、精度高，进入国家适用性检测合格名录并提供相应的适用性检测报告扫描件（彩色）加盖投标人公章。

## （六）总氮水质自动分析仪

#### 1.分析仪器性能指标要求

*1.1测定原理：过硫酸钾消解-紫外分光光度法

*1.2量程： 0～20mg/L，可调

*1.3零点漂移： ±5%

*1.4量程漂移： ±10%

*1.5直线性： ±10%

*1.6重复性： ±10%

*1.7检出限： ≤0.1mg/L

1.8 MTBF： ≥720h/次

1.9 实际水样比对试验： ±10%

#### 2.分析仪器功能技术要求

*2.1 具有异常信息记录及上传功能，如零部件（流程）故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

▲2.2具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能;

*2.3具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能;

*2.4仪器进行加标、标液核查、零点核查、跨度核查、水样等测试时，实时上传流程日志，按“国家地表自动监测仪器协议”将测试结果添加数据标识，在仪器上存储后实时上传至工控机。

#### *3.分析仪器质控功能要求：水质自动分析仪器具备进行24小时零点漂移和24小时量程漂移、自动核查、零点校准、标样校准等质控功能，并能接受远程指令进行控制。

*4.仪器稳定可靠、精度高，进入国家适用性检测合格名录并提供相应的适用性检测报告扫描件（彩色）加盖投标人公章。

# 二、其他设备设施规格、参数与要求

## （一）水站工控系统

#### 1.工控机性能要求

1.1 CPU：2.0GHz或以上；硬盘：1T或以上；内存：8GB或以上；显示器：12英寸或以上

★1.2端口：RS485 COM口不少于3 个，RJ-45网口，不少于 2 个；RS232 COM口不少于3 个，

1.3鼠标/键盘：含常规的鼠标与键盘

1.4电源：标准PS2 ATX工业电源

1.5数据库软件：预装正版现有数采软件。

#### 2.系统功能要求

2.1扩展能力：控制器输入输出接口满足需求且余量不少于 4 路，以便以后扩展；

2.2防雷抗干扰能力：符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施；

2.3系统能接受远程控制指令；能准确的上传下达指令，确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输，并主动上传至中心平台；

2.4控制系统与仪表间的数据采集通讯应符合《地表水自动监测仪器/系统通信协议技术要求(试行)》的规定；

2.5能够实时采集、存储自动分析仪器的周期数据、质控数据(空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等)、故障信息、运行日志等内容及相对于的数据标识，可分类查询；存储周期不少于1年；

2.6能够采集系统各单元工作状态量，存储系统运行日志和报警信息，存储周期不少于1年，具有导出、自动备份功能；

2.7能够实时采集视频信息并传输至中心平台；

2.8具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；具备对留样单元的留样、排样的控制功能；能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能；具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

★2.9具备单点控制功能，通过工控机系统能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试，所配PLC的端口数量至少满足10个独立样杯（高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、有机物、重金属、生物毒性、特征物）配水功能的信号线接入，同时满足采水系统控制信号线接入；

*2.10通过RJ45或RS-485标准接口接入水质自动分析（仪器通讯协议满足《国家地表水自动监测系统通信协议技术要求》）后，工控系统中与仪器连接设置中禁止选择品牌与型号。RS485端口连接时，仅设置串口（号）、对应项目、设备地址、波特率（国产默认9600）、数据位（国产默认）、校验位（国产默认无）、停止位（国产默认19600）、数据位（国产默认8）、校验位（国产默认无）、停止位（国产默认1）；RJ45连接时，仅设置设备地址、IP地址、端口、对应项目。工控机能通过对应端口发送“水样测试、加标回收、标液核查、24小时零点核查、24小时跨度核查指令（《国家地表水自动监测系统通信协议技术要求》中标准数据包）”，并能接受端口返回的数据信息。

#### 3.其他要求

★3.1提供工控机上所有串口的引脚定义分布图；

★3.2提供PLC对应采水及配水的各控制点（阀、泵等）信号接端口分布图和取水过程流程图。

## （二）水站自动留样器

1.具备水样冷藏功能，温度在4±2℃；

2.留样瓶数≥12个；

3.留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应在500mL以上；

4.留样瓶具有密封功能；

5.具有留样后自动排空的功能；

6.配置门禁系统；

7.具有留样失败报警功能，并将报警信息上传至工控机；

8.接收工控留样和排空指令。

## （三）水站配套设施

#### 1.预处理技术要求

常规五参数水质自动分析仪器使用原水直接分析，应根据国家标准分析方法要求对高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷等分析仪器提供相应的预处理方法。针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，系统应针对性的提供多种设计方式。

#### 2.配水技术要求

2.1配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

2.2配水单元具备自动反清（吹）洗和自动除藻功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

2.3配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

2.4具备可扩展功能，水站预留不少于 4 台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；

2.5能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

2.6配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

2.7所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

2.8针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，并具备自动切换处理系统工作功能；

2.9接入工控系统的PCL设施后，能接收工控系统指令，并按相关指令与技术规范进行稳定正常配水。

## （四）水站辅助设施

#### 1.视频监控技术要求

★1.1实时监控功能：可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像；同时设置频次进行自动旋转监控，旋转后自动回到初始位置。

1.2云台操作功能：可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控；

1.3录像存储功能：支持前端存储和中心存储两种模式，前端存储周期不低于3个月，且前端配有独立的集中（前段所有视频监控）显示查询系统；

1.4语音监听功能；

1.5远程维护功能：可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作；

1.6视频监控系统具备断电自启功能。

1.7具有视频分析功能（人员聚集、视频遮挡等），支持将智能分析结果传递至平台；智能分析算法可依据场景自定义选择；具有声音异常检测告警功能，支持检测周边声音有无、陡升、陡降并进行报警联动，灵敏度可设置；

1.8站房外取水口：安装在靠近取水口岸边，安装高度应满足50年一遇的防洪要求，固定监控视角，用于监控取水口及站房周边情况；视频照射距离不小于50m；站房周围环境：应安装网络红外球型摄像机，可监控站房周围环境，视频照射距离不小于500m；站房仪器室：安装于站房仪器室内，固定监控视角且范围可覆盖仪器室内部所有仪器设备，视频照射距离不小于30m；

1.9采水口及站房网络红外球型摄像机：球机带云台，可水平360度旋转，竖直0～90度旋转；带红外，支持夜间查看；

1.10高清网络录像机：支持不低于200万像素高清网络视频的预览、存储和回放；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等；支持智能搜索、回放及备份。

#### 2.稳压电源和 供电系统

站房突然中断供电会对系统造成多种危害，为提供稳定安全的供电单元，系统配置电压传感器、三相稳压电源（功率≥10KW）、供电系统（总功率≥3KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于 4h）。

#### 3.纯水制备

选用优质纯水机，纯水装置满足仪器用水需要；纯水须达到二级要求。检验标准依据《GB/T6682-2008》：电导率（25℃）/（mS/m）≤0.10，吸光度（254nm，1cm 光程）≤0.01。

#### 4.废液收集

配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集；为防止仪器废液对环境造成二次污染，系统工艺应具有独立的废液收集系统，即通过专用的防腐蚀管路与仪器废液管路连接，配备专用的废液收集桶不少于2个，通过两路电磁阀控制开关，废液收集桶避光保存。

#### 5.其他

5.1压缩空气：压缩空气单元为管路的反吹清洗、过滤器清洗提供高压气源；

5.2除藻单元：为避免藻类在管道内孳生而堵塞管道，系统能通过除藻系统定期或者不定期对取水管路进行除藻工作；

5.3电压传感器：电压传感器，在系统停电或者电压不稳定的时候及时发出报警信息，报警信息应通过信道传回管理中心，防止系统在非正常供电情况下运转而受到损坏；

5.4温、湿度传感器：配置温、湿度传感器，随时监测站房的工作环境温度和湿度，确保系统在规定的环境范围内工作。当环境温度高于或者低于规定工作温度的时候，自动控制空调开启；而如湿度不符合设备运行环境要求，则启动除湿机进行工作；

5.5冷藏柜：冷藏柜1台，容量不小于120L。

# 1-2：九参数及工控机

# 一、分析仪器技术规格、参数与要求

## （一）*自动分析仪通用要求

#### 1.操作语言

水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。

#### 2.供电要求

2.1固定站设备的运行电压为：（220±22）V，交流频率为（50±0.5）Hz；

2.2所有设备的电源插头为中国制式 A9120-9085-1。

#### 3.使用环境要求

所有设备在温度 5～45℃、相对湿度小于90%环境下能够正常运行。

#### 4.仪器试剂供应

4.1需提供仪器试剂配制方法，并提供试剂成分及纯度；

4.2仪器所需试剂贮存于专用试剂瓶中，试剂保质期不低于31天；

4.3仪器使用的实验用水、试剂、标准溶液均须达到相关标准及《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书（试行）》中质量保证要求；

4.4分析仪器运行时所用的化学试剂可处于 4±2℃（为避免环境温度影响试剂正常使用可调节温度）低温保存。

#### 5.基本功能

5.1 RS-485和RJ-45 标准通讯接口；

5.2分析具备不少于1次/小时的监测能力；

5.3具有运行日志存储和上传功能，运行日志（含常规五参数日志）至少包含操作记录、测试流程等内容；原始数据存储周期不少于1年，且数据（含日志）不能删除与修改，达到存储周期后可覆盖原数据；

5.4水质自动分析仪器（常规五参数外）应具有三级管理权限，具备LCD显示屏数字显示和现场控制系统显示。

6.通讯协议要求（本项要求供应商在技术要求应答表中进行响应后，还需同时出具承诺函承诺以下内容）

6.1高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮自动分析仪满足《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》，将所有监测数据传输至工控机或指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等，并提供所有仪器的底层通信协议；

6.2 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮自动分析仪可即插即用，连接电源和工控机后，自动分析仪器无需设置，可自动接受从端口（RS-485或RJ-45）传来指令，做出应答，并按指令（《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》中的标准指令）启动仪器工作，将仪器关键参数、数据等及时返回工控机。

#### 7.其他

7.1 应提供现场安装、维护所必须的工具包，提供仪器配套的RS-485或RJ45 端口的数据线（长度满足仪器距工控机距离）；

7.2 提供高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮仪器采用RS-485端口连接时所需的串口（号）、对应项目、设备地址、波特率（国产默认9600）、数据位（国产默认）、校验位（国产默认无）、停止位（国产默认19600）、数据位（国产默认8）、校验位（国产默认无）、停止位（国产默认1），并表明串口引脚定义（A与B），以及RJ-45 连接时所需的设备地址、IP地址、端口、对应项目。

## （二）常规五参数水质自动分析仪

#### 1.分析仪器性能指标要求

1.1水温

*1.1.1测定原理：热电阻或热电偶

*1.1.2量程：0℃～60℃，可调

*1.1.3准确度：±0.2℃

1.1.4 MTBF：≥720h/次

1.1.5实际水样比对实验：±0.2°C

1.2 pH

*1.2.1测定原理：电极法

*1.2.2 量程：pH  0～14（0～40℃），可调

*1.2.3 漂移：（pH=4、7、9）±0.1pH

*1.2.4 重复性：0.1pH

*1.2.5响应时间：≤30s

*1.2.6温度补偿精度：±0.1pH

1.2.7 MTBF：≥720h/次

1.2.8实际水样比对试验：±0.1pH

1.2.9防护等级：≥IP65

1.3溶解氧

*1.3.1测定原理：电化学法或荧光法

*1.3.2量程：0～20mg/L，可调

*1.3.3零点漂移：±0.3mg/L

*1.3.4量程漂移：±0.3mg/L

*1.3.5重复性：±0.3mg/L

*1.3.6响应时间（T90）：≤120s

*1.3.7温度补偿精度：±0.3mg/L

1.3.8 MTBF：≥720h/次

1.3.9实际水样比对试验：±0.3mg/L

1.3.10防护等级：≥IP65

1.4电导率

*1.4.1测定原理：电极法

*1.4.2最小检测范围：0～500mS/m（0～40℃），可调

*1.4.3重复性误差：±1%

*1.4.4零点漂移：±1%

*1.4.5量程漂移：±1%

*1.4.6响应时间（T90）：≤30s

*1.4.7温度补偿精度：±1%

1.4.8MTBF：≥720h/次

1.4.9实际水样比对试验：±10%

1.4.10防护等级：≥IP65

1.5浊度

*1.5.1测定原理：光散射法

*1.5.2量程：0～1000NTU，可调

*1.5.3重复性：±5%

*1.5.4零点漂移：±3%

*1.5.5量程漂移：±5%

*1.5.6线性误差：±5%

1.5.7MTBF：≥720h/次

1.5.8实际水样比对试验：±10%

1.5.9防护等级：≥IP65

#### 2.分析仪器功能技术要求

*2.1具有异常信息记录及上传功能，如零部件（流程）故障、超量程报警、超标报警等信息；

▲2.2具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能。

## （三）高锰酸盐指数水质自动分析仪

#### 1.分析仪器性能指标要求

*1.1测定原理：高锰酸钾氧化法

*1.2量程： 0～20mg/L，可调

*1.3零点漂移： ±5%

*1.4量程漂移： ±5%

*1.4葡萄糖试验： ±5%（测量误差）

*1.5重复性： ±5%

*1.6检出限： ≤0.5mg/L

1.7 MTBF： ≥720 h/次

1.8实际水样比对试验： ±10%

#### 分析仪器功能技术要求

*2.1具有异常信息记录及上传功能，如零部件（流程）故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

▲2.2具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能;

*2.3具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能;

*2.4仪器进行加标、标液核查、零点核查、跨度核查、水样等测试时，实时上传流程日志，按“国家地表自动监测仪器协议”将测试结果添加数据标识，在仪器上存储后实时上传至工控机。

#### *3.分析仪器质控功能要求：水质自动分析仪器具备进行24小时零点漂移和24小时量程漂移、自动核查、零点校准、标样校准等质控功能，并能接受远程指令进行控制。

*4.仪器稳定可靠、精度高，进入国家适用性检测合格名录并提供相应的适用性检测报告扫描件（彩色）加盖投标人公章。

## （四）氨氮水质自动分析仪

#### 1.分析仪器性能指标要求

*1.1测定原理：纳氏试剂分光光度法或水杨酸分光光度法或氨气敏电极法

*1.2量程： 0～10mg/L，可调

*1.3零点漂移： ≤0.02mg/L

*1.4量程漂移： ≤1.0%

1.5示值误差：

*1.5.1标液浓度为2.0mg/L时 ±8.0%

*1.5.2标液浓度为5.0mg/L时 ±5.0%

*1.5.3标液浓度为8.0mg/L时 ±3.0%

*1.6重复性： ≤2.0%

1.7记忆效应：

*1.7.1标液浓度为2.0 mg/L时 ±0.3mg/L

*1.7.2标液浓度为8.0 mg/L时 ±0.2mg/L

*1.8检出限 ≤0.05mg/L

*1.9pH： 干扰试验 ±6.0%

1.10实际水样比对试验：

*1.10.1水样浓度为<2.0mg/L时   ≤0.2mg/L

*1.10.2水样浓度为≥2.0mg/L时  ≤10.0%

1.11最小维护周期： ≥168h

#### 2.分析仪器功能技术要求

*2.1具有异常信息记录及上传功能，如零部件（流程）故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

▲2.2具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能;

*2.3具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能;

*2.4仪器进行加标、标液核查、零点核查、跨度核查、水样等测试时，实时上传流程日志，按“国家地表自动监测仪器协议”将测试结果添加数据标识，在仪器上存储后实时上传至工控机。

#### *3.分析仪器质控功能要求：水质自动分析仪器具备进行24小时零点漂移和24小时量程漂移、自动核查、零点校准、标样校准等质控功能，并能接受远程指令进行控制。

*4.仪器稳定可靠、精度高，进入国家适用性检测合格名录并提供相应的适用性检测报告扫描件（彩色）加盖投标人公章。

## （五）总磷水质自动分析仪

#### 1.分析仪器性能指标要求

*1.1测定原理： 钼酸铵分光光度法

*1.2量程： 0～2mg/L，可调

*1.3零点漂移： ±5%

*1.4量程漂移： ±10%

*1.5直线性： ±10%

*1.6重复性： ±10%

*1.7检出限： ≤0.01mg/L

1.8 MTBF ：≥720h/次

1.9 实际水样比对试验 ：±10%

#### 2.分析仪器功能技术要求

*2.1具有异常信息记录及上传功能，如零部件（流程）故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

▲2.2具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能;

*2.3具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能;

*2.4仪器进行加标、标液核查、零点核查、跨度核查、水样等测试时，实时上传流程日志，按“国家地表自动监测仪器协议”将测试结果添加数据标识，在仪器上存储后实时上传至工控机。

#### *3.分析仪器质控功能要求：水质自动分析仪器具备进行24小时零点漂移和24小时量程漂移、自动核查、零点校准、标样校准等质控功能，并能接受远程指令进行控制。

*4.仪器稳定可靠、精度高，进入国家适用性检测合格名录并提供相应的适用性检测报告扫描件（彩色）加盖投标人公章。

## （六）总氮水质自动分析仪

#### 1.分析仪器性能指标要求

*1.1测定原理： 过硫酸钾消解-紫外分光光度法

*1.2量程： 0～20mg/L，可调

*1.3零点漂移： ±5%

*1.4量程漂移： ±10%

*1.5直线性： ±10%

*1.6重复性： ±10%

*1.7检出限： ≤0.1mg/L

1.8 MTBF： ≥720h/次

1.9 实际水样比对试验： ±10%

#### 2.分析仪器功能技术要求

*2.1具有异常信息记录及上传功能，如零部件（流程）故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

▲2.2具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能;

*2.3具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能;

*2.4仪器进行加标、标液核查、零点核查、跨度核查、水样等测试时，实时上传流程日志，按“国家地表自动监测仪器协议”将测试结果添加数据标识，在仪器上存储后实时上传至工控机。

#### *3.分析仪器质控功能要求：水质自动分析仪器具备进行24小时零点漂移和24小时量程漂移、自动核查、零点校准、标样校准等质控功能，并能接受远程指令进行控制。

*4.仪器稳定可靠、精度高，进入国家适用性检测合格名录并提供相应的适用性检测报告扫描件（彩色）加盖投标人公章。

# 二、其他设备设施规格、参数与要求

## （一）水站工控系统

#### 1.工控机性能要求

1.1 CPU：2.0GHz或以上；硬盘：1T或以上；内存：8GB或以上；显示器：12英寸或以上

▲1.2端口：RS485 COM口不少于3 个，RJ-45网口，不少于 2 个；RS232 COM口不少于3 个，

1.3鼠标/键盘：含常规的鼠标与键盘

1.4电源：标准PS2 ATX工业电源

1.5数据库软件：预装正版现有数采软件。

#### 2.系统功能要求

2.1扩展能力：控制器输入输出接口满足需求且余量不少于 4 路，以便以后扩展；

2.2防雷抗干扰能力：符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施；

2.3系统能接受远程控制指令；能准确的上传下达指令，确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输，并主动上传至中心平台；

2.4控制系统与仪表间的数据采集通讯应符合《地表水自动监测仪器/系统通信协议技术要求(试行)》的规定；

2.5能够实时采集、存储自动分析仪器的周期数据、质控数据(空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等)、故障信息、运行日志等内容及相对于的数据标识，可分类查询；存储周期不少于1年；

2.6能够采集系统各单元工作状态量，存储系统运行日志和报警信息，存储周期不少于1年，具有导出、自动备份功能；

2.7能够实时采集视频信息并传输至中心平台；

2.8具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；具备对留样单元的留样、排样的控制功能；能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能；具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

★2.9具备单点控制功能，通过工控机系统能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试，所配PLC的端口数量至少满足10个独立样杯（高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、有机物、重金属、生物毒性、特征物）配水功能的信号线接入，同时满足采水系统控制信号线接入；

*2.10通过RJ45或RS-485标准接口接入水质自动分析（仪器通讯协议满足《国家地表水自动监测系统通信协议技术要求》）后，工控系统中与仪器连接设置中禁止选择品牌与型号。RS485端口连接时，仅设置串口（号）、对应项目、设备地址、波特率（国产默认9600）、数据位（国产默认）、校验位（国产默认无）、停止位（国产默认19600）、数据位（国产默认8）、校验位（国产默认无）、停止位（国产默认1）；RJ45连接时，仅设置设备地址、IP地址、端口、对应项目。工控机能通过对应端口发送“水样测试、加标回收、标液核查、24小时零点核查、24小时跨度核查指令（《国家地表水自动监测系统通信协议技术要求》中标准数据包）”，并能接受端口返回的数据信息。

#### 3.其他要求

★3.1提供工控机上所有串口的引脚定义分布图；

★3.2提供PLC对应采水及配水的各控制点（阀、泵等）信号接端口分布图和取水过程流程图。

# 1-3：富营养化试点站叶绿素自动分析和藻密度自动分析仪、站体配套及辅助设施

## （一）富营养化试点站的站体、配套及辅助设施

#### 1.浮标体

1.1防护等级≥IP65；

*1.2供电方式：太阳能；

1.3定位系统误差：≤15m（95%概率）；

1.4供电时间：≥10天阴雨天气；

1.5蓄电池寿命：≥2年；

1.6太阳能使用寿命：≥5年；

1.7作业载荷要求：支持1人（100kg）进入浮标体作业；

1.8须配备相应的警示标志，防止非相关人员登陆或靠泊，有行船的水域须配备符合海事规范要求的具有独立太阳能供电的航标灯；

1.9安装前应对浮柱、防撞装置、踏板等外围组件进行组装，浮柱、防撞装置等船体组件应紧固安装，保证浮船可抵御8级大风；

1.10配备不少于3套水上救生用品（救生衣和救生圈）；当浮船站舱室出现漏水时应发出水浸报警；

1.11应具有船体、电源、通信三级防雷设计，应符合防雷规范的要求。

#### 2.集成控制及数采单元

2.1具有系统运行周期（连续或间歇）设置功能，具备常规、应急等多种运行模式；

▲2.2具有异常信息记录、上传功能，如超量程报警、超标报警、位置偏移报警等信息（提供承诺函）；

▲2.3系统能接受远程控制指令；能准确的上传下达指令，确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输（提供承诺函）；

2.4能够采集蓄电池电量信息，当电量低于20%时应进行低电量报警；具备断电再度通电后自动复位到待机状态的功能；

2.5能确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输，具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

2.6能够存储不少于1年的原始数据和运行日志；

2.7系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测仪器，并方便仪器的安装与接入；

2.8具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

2.9具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

▲2.10具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台（提供承诺函）；

2.11具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

2.12能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能；

2.13具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；报警（超标）上下限等参数进行设置；

2.14具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示；具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

2.15具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息；

2.16采用无线/有线的通讯方式满足数据传输要求；具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能；

2.17工业控制计算机要求：CPU≥2.0GHz；内存≥8GB；硬盘容量≥1000GB；显示器≥12英寸；通讯接口RS232/485 COM口，不小于 8个；网口不少于2个。

#### 3.太阳能供电单元

3.1系统采用太阳能供电，蓄电池组容量满足24小时不间断供电要求；

3.2采用太阳能供电方式时，供电系统支持更换蓄电池或接入市电进行充电，以保证电力供应正常；

3.3配备的电能存储装置，电源容量应大于全部耗电设备实际用量的1.5倍以上；

#### 4.视屏监控单元

4.1视频监控传输需满足《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 》（GB/T 28181）；

4.2具有实时远程监控功能，可实现全方位、多视角、全天侯监控；

4.3视频监控设备要求：最低分辨率为1280×960，可输出实时图像；高效红外灯，照射距离不少于20米；具有手机远程监控功能；具有移动侦测、动态分析、越界侦测和区域入侵侦测报警功能；

4.4视频监控前端存储，至少满足3个月的存储能力；

4.5当船体周边有人或物非法接近时，应发出接近报警；当出现非法闯入时，报警系统能唤醒摄像机进行视频录制并获取监控区域内清晰的监控图像，并发出开舱报警；视频监控单元应根据上述报警事件联动进行视频录制；

*4.6可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作；

*4.7视频监控系统具备断电自启功能。

#### 5.锚定及吊装单元

5.1锚定方式可根据现场水深、水文条件选择合适的单锚八字锚、或双八字锚等锚定方式；

5.2锚系材料应防腐、防磨损，锚链断裂强度足够，便于浮标的拖曳和维护。

## （二）叶绿素自动分析仪

#### 1.分析仪器性能指标要求

*1.1测定原理： 荧光法或分光光度法

1.2量程： 0～500μg/L

*1.3重复性： ≤5%

*1.4准确度：±10%

*1.5检出限： ≤0.1μg/L

★1.6 MTBF： ≥720 h/次（提供省级及以上质检机构或中国环境总站的报告扫描件（彩色）加盖投标人公章）

1.7标准溶液考核：零点绝对误差应为≤3倍检出限，其他点相对误差应≤±5%，线性相关系数应≥0.993。

#### 2.分析仪器功能技术要求

*2.1具有异常信息记录及上传功能，如零部件（流程）故障、超量程报警等信息；

▲2.2具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和传输功能。

## （三）藻密度自动分析仪

#### 1.分析仪器性能指标要求

*1.1测定原理：荧光法

*1.2量程： 0～200,000 cells/mL

*1.3重复性： ≤5%

*1.4准确度：≤±3%；

*1.5检出限： ≤200 cells/mL

*1.6分辨率：0.1 C/μL

1.7标准溶液考核：零点绝对误差应为≤3倍检出限，其他点相对误差应≤±5%，线性相关系数应≥0.99

★1.8 MTBF： ≥720 h/次（提供省级及以上质检机构或中国环境总站的报告扫描件（彩色）加盖投标人公章）

#### 2.分析仪器功能技术要求

*2.1具有异常信息记录及上传功能，如零部件（流程）故障、超量程报警等信息；

▲2.2具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和传输功能。

# 三、商务要求

*1.交货时间：合同签订生效后，设备接采购人通知30日之内完成安装调试并交付采购人验收。

*2.交货地点（范围）：采购人指定地点。

*3.付款方式：合同签订生效后，采购人启动财政支付审批程序，待财政支付平台下达资金支付指标，且中标人开具当期付款金额等额发票后10个工作日内支付合同金额的40%；设备安装、调试且初验合格后，采购人启动财政支付审批程序，待财政支付平台下达资金支付指标，且中标人开具当期付款金额等额发票后10个工作日内支付合同金额的40%；项目最终验收合格后，采购人启动财政支付审批程序，待财政支付平台下达资金支付指标，且中标人开具当期付款金额等额发票后10个工作日内支付合同金额的20%。

4.安装调试及验收

4.1中标人及其制造厂家负责货物的安装、调试；

4.2货物安装调试完毕后，中标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人操作人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

4.3完成中标产品所有的安装、调试、培训后，采购人收到中标人验收申请后经评估符合验收条件的，采购人5个工作日内组织专家实施项目验收，验收标准以《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、招标文件、中标单位投标文件和相关行业标准为准。

*5.质保期：验收合格之后至少2年（含整机所有部件）。

*6.投标人的报价是含设备、安装、调试、检定/校准、验收、设备手工比对监测、质量保修、其他售后服务、采购代理服务费等全部费用，是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，采购人将不再支付其他额外费用。

7.售后服务要求：

7.1中标人或者制造厂家接到采购人故障通知后4小时内响应，48小时内到达现场维修，如维修不涉及零部件更换，应在24小时内修复完毕；如涉及零部件更换，应在72小时内修复完毕。中标人在设备维修期间提供备用机供采购人使用，若中标人未在规定期限内修复设备而给采购人造成经济损失，由中标人承担全部责任。

7.2如质保期内货物经中标人两次维修仍然不能达到国家相关质量标准，采购人有权要求中标人无条件更换全新货物或者退货，并追究中标人违约责任。

7.3如货物涉及软件升级，中标人应为采购人提供免费的软件升级服务。

7.4中标人应保证设备停产后至少五年的零配件供应。

7.5人员培训:中标人免费为采购人进行人员技术培训，培训人员不少于5人。

8.售后服务方案：包含①项目实施进度计划；②安装调试方案；③培训服务计划；④售后保障及备品备件供应方案；⑤服务响应程度及应急方案；⑥软件升级维护方案进行评审

9.其他未尽事宜以双方签订合同为准。

注：

标注“*”的条款为本项目的实质性要求，不允许有负偏离，若有一项负偏离视为无效投标；标注“★”的条款和一般条款（非“▲”、非“★”、非“*” 的条款）为本项目扣分条款，若有负偏离，在评分表中按规定扣除相应的分值；标注“▲”的条款为本项目加分条款，满足作为加分项，不满足不视为实质性要求且不扣分；所有正偏离视为无偏离。

包件二：

# 一、采购清单及单价最高限价

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价最高限价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 六参数、零气发生器、动态校准仪 | 7套 | 50 | 350 |
| 2-2 | 二氧化硫分析仪 | 3套 | 10 | 30 |
| 2-3 | 氮氧化物分析仪 | 3套 | 10 | 30 |
| 2-4 | 一氧化碳分析仪 | 3套 | 10 | 30 |
| 2-5 | 臭氧分析仪 | 3套 | 10 | 30 |
| 2-6 | 动态校准仪（带臭氧光度计） | 3套 | 10 | 30 |
| 2-7 | 零气发生器 | 3套 | 7 | 21 |
| 2-8 | 气象五参数 | 3套 | 3 | 9 |
| 2-9 | 供电系统 | 3套 | 7 | 21 |
| 2-10 | 视频监控 | 3套 | 2 | 6 |

序号2-1中六参数包括：SO2自动监测仪、NOx自动监测仪、CO自动监测仪、O3自动监测仪、PM10分析仪、PM2.5分析仪。

# 二、技术参数要求

# 2-1：六参数、零气发生器、动态校准仪

## （一）SO2自动监测仪

1.设备用途：用于空气中二氧化硫浓度的监测。

2.配置要求：含过滤滤膜、钢瓶气及减压阀、转接头（1/8-1/4）等1年原装耗材。

3.技术参数：

*3.1分析方法：紫外荧光法

3.2测量范围：0-500ppb，最小显示单位0.1ppb；

3.3零点噪声：≤0.5ppb

▲3.4最低检出限：≤1ppb

▲3.5 80%量程噪声：≤2ppb

3.6示值误差：≤±2%满量程

▲3.7 20%量程精密度：≤1.0ppb

80%量程精密度：≤1.0ppb

▲3.8 24小时零点漂移：≤±1ppb

3.9  24小时20%量程漂移：≤±5ppb

24小时80%量程漂移：≤±10ppb

3.10响应时间：≤150秒

3.11流量稳定性：≤±10%

3.12供电电压：AC（220±22）V，（50±1）Hz

*3.13仪器稳定可靠、精度高，进入国家适用性检测合格名录并提供相应的适用性检测报告扫描件（彩色）加盖投标人公章。

3.14数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）。

3.15数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过400天的小时均值数据自动备份功能。

3.16校准：具有自动校零、校跨功能，能够远程仪器的运行状态和进行诊断。

3.17投标人须承诺其所投产品须能满足《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ 193-2013) 《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 818-2018)中的测试要求（提供承诺函）。须提供在有效期内的环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件（彩色）加盖投标人公章。

3.18投标人需承诺所投产品兼容国家、四川省、当地市州现有仪器及软件管理平台。数据上传应符合相关要求。（提供承诺函）

## （二）NOx自动监测仪

1.设备用途：用于空气中氮氧化物浓度的监测。

2.配置要求：含过滤滤膜、钢瓶气及减压阀、转接头（1/8-1/4）等及1年原装耗材。

3.技术参数：

*3.1分析方法：化学发光法

3.2测量范围：0-500ppb，最小显示单位0.1ppb

3.3零点噪声：≤0.5ppb

▲3.4最低检出限：≤1ppb

3.5 80%量程噪声：≤5ppb

3.6示值误差：≤±2%满量程

3.7  20%量程精密度：≤5ppb

80%量程精密度：≤10ppb

▲3.8  24小时零点漂移：≤±1ppb

3.9  24小时20%量程漂移：≤±5ppb

24小时80%量程漂移：≤±5ppb

▲3.10响应时间：≤120秒

3.11流量稳定性：≤±10%

3.12供电电压：AC（220±22）V，（50±1）Hz

▲3.13转换效率：NO2-NO转化器的转换效率：≥98%

*3.14仪器稳定可靠、精度高，进入国家适用性检测合格名录并提供相应的适用性检测报告扫描件（彩色）加盖投标人公章。

3.15内置干燥管。

3.16数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）。

3.17数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过400天的小时均值数据自动备份功能。

3.18校准：具有自动校零、校跨功能，能够远程仪器的运行状态和进行诊断。

3.19投标人须承诺其所投产品须能满足《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ 193-2013) 《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 818-2018)中的测试要求（提供承诺函）。须提供在有效期内的环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件（彩色）加盖投标人公章。

3.20投标人需承诺所投产品兼容国家、四川省、当地市州现有仪器及软件管理平台。数据上传应符合相关要求。（提供承诺函）

## （三）CO自动监测仪

1.设备用途：用于空气中一氧化碳浓度的监测。

2.配置要求：含过滤滤膜、钢瓶气及减压阀、转接头（1/8-1/4）等及1年原装耗材。

3.技术参数：

*3.1分析方法：气体滤波相关红外吸收法

3.2测量范围：0-50ppm，最小显示单位0.1ppm；

3.3零点噪声：≤0.1ppm

▲3.4最低检出限：≤0.2ppm

3.5  80%量程噪声：≤1ppm

3.6示值误差：≤±2%满量程

3.7  20%量程精密度：≤0.5ppm

80%量程精密度：≤0.5ppm

▲3.8  24小时零点漂移：≤±0.5ppm

▲3.9  24小时20%量程漂移：≤±0.5ppm

24小时80%量程漂移：≤±0.5ppm

▲3.10响应时间：≤60秒

3.11供电电压：AC（220±22）V，（50±1）Hz

3.12流量稳定性：±10%

*3.13仪器稳定可靠、精度高，进入国家适用性检测合格名录并提供相应的适用性检测报告扫描件（彩色）加盖投标人公章。

3.14数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）。

3.15数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过400天的小时均值数据自动备份功能	。

3.16校准：具有自动校零、校跨功能，能够远程仪器的操作状态和进行诊断。

3.17投标人须承诺其所投产品须能满足《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ 193-2013) 《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 818-2018)中的测试要求（提供承诺函）。须提供在有效期内的环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件（彩色）加盖投标人公章。

3.18投标人需承诺所投产品兼容国家、四川省、当地市州现有仪器及软件管理平台。数据上传应符合相关要求。（提供承诺函）

## （四）O3自动监测仪

1.设备用途：用于空气中臭氧浓度的监测。

2.配置要求：含过滤滤膜、钢瓶气及减压阀、转接头（1/8-1/4）等及1年原装耗材。

3.技术参数：

*3.1分析方法：紫外光度法

3.2测量范围：0-500ppb，最小显示单位0.1ppb；

3.3零点噪声：≤0.5ppb

3.4最低检出限：≤1ppb

▲3.5  80%量程噪声：≤2ppb

▲3.6示值误差：≤±1%满量程

▲3.7  20%量程精密度：≤1ppb

80%量程精密度：≤2ppb

▲3.8  24小时零点漂移：≤±2ppb

3.9  24小时20%量程漂移：≤±5ppb

24小时80%量程漂移：≤±10ppb

▲3.10响应时间：≤60秒

3.11供电电压：AC（220±22）V，（50±1） Hz

3.12流量稳定性：±10%

*3.13仪器稳定可靠、精度高，进入国家适用性检测合格名录并提供相应的适用性检测报告扫描件（彩色）加盖投标人公章。

3.14数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）。

3.15数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过400天的小时均值数据自动备份功能。

3.16校准：具有自动校零、校跨功能，能够远程仪器的操作状态和进行诊断。

3.17投标人须承诺其所投产品须能满足《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ 193-2013) 《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 818-2018)中的测试要求（提供承诺函）。须提供在有效期内的环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件（彩色）加盖投标人公章。

3.18投标人需承诺所投产品兼容国家、四川省、当地市州现有仪器及软件管理平台。数据上传应符合相关要求。（提供承诺函）

## （五）PM10分析仪

1.设备用途：用于空气中PM10浓度的监测。

2.配置要求：含PM10切割头、采样纸带等（1年原装耗材）。

3.技术参数：

*3.1分析方法：β射线加动态加热系统方法，用于连续监测环境空气中的颗粒物（PM10）

3.2量程：可调量程（0～1000或10000）μg/m³

3.3最小显示单位：0.1μg/m³

3.4温度测量示值误差：≤±2℃

3.5大气压测量示值误差：≤1kPa

3.6流量稳定性（24小时平均值）：≤±5%（设定流量）

▲3.7校准膜重现性：≤±1％

▲3.8平行性：≤7%

3.9测量周期： 1h

3.10采样系统：旋风式采样头符合行业标准的采样头和切割器；采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与站房外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造。

3.11对于β射线加动态加热系统方法，采样管具备温度动态调整，能够保持受测量气流的湿度相对稳定在合适测量水平，最大限度减少对颗粒物监测的影响。

3.12采样流量：16.7 L/min ± 5%

3.13安全性：需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求。

*3.14仪器稳定可靠、精度高，进入国家适用性检测合格名录并提供相应的适用性检测报告扫描件（彩色）加盖投标人公章。

3.15数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）

3.16投标人须承诺其所投产品须能满足《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ 655-2013)（提供承诺函）。须提供在有效期内的环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件（彩色）加盖投标人公章。

★3.17参比方法比对测试：斜率：1±0.15；截距：（0±10）μg/m³；相关系数≥0.95。

3.18投标人需承诺所投产品兼容国家、四川省、当地市州现有仪器及软件管理平台。数据上传应符合相关要求。（提供承诺函）

## （六）PM2.5分析仪

1.设备用途：用于空气中PM2.5浓度的监测。

2.配置要求：含PM2.5切割头、采样纸带等（1年原装耗材）。

3.技术参数：

*3.1分析方法：β射线加动态加热系统方法，用于连续监测环境空气中的颗粒物（PM2.5）

3.2量程：可调量程（0～1000或10000）μg/m³

3.3最小显示单位：0.1μg/m³

3.4温度测量示值误差：≤±2℃

3.5大气压测量示值误差：≤1kPa

3.6流量稳定性（24小时平均值）：≤±5%（设定流量）

▲3.7校准膜重现性：≤±1％

▲3.8平行性：≤10%

3.9测量周期： 1h

3.10采样系统：旋风式采样头符合行业标准的采样头和切割器；采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与站房外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造。

3.11对于β射线加动态加热系统方法，采样管具备温度动态调整，能够保持受测量气流的湿度相对稳定在合适测量水平，最大限度减少对颗粒物监测的影响。

3.12采样流量：16.7 L/min ± 5%

3.13安全性：需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求。

*3.14仪器稳定可靠、精度高，进入国家适用性检测合格名录并提供相应的适用性检测报告扫描件（彩色）加盖投标人公章。

3.15数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）。

3.16投标人须承诺其所投产品须能满足《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ 655-2013)（提供承诺函）。须提供在有效期内的环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件（彩色）加盖投标人公章。

★3.17参比方法比对测试：斜率：1±0.1，K≥1，截距-5—(55-50K）μg/m³；K<1，截距（45-50K）—5μg/m³；相关系数≥0.95。

3.18投标人需承诺所投产品兼容国家、四川省、当地市州现有仪器及软件管理平台。数据上传应符合相关要求。（提供承诺函）

## （七）零气发生器

1.设备用途：用于环境空气污染物分析仪的校准。

2.配置要求：能与子站的环境空气污染物分析仪协调形成的工作良好的系统及 3年原装耗材。

3.技术参数：

3.1用途：作为稀释校准仪器的零气源

3.2零气的纯度：SO2≤0.1ppb；NO2≤0.1ppb；NO≤0.1ppb；O3≤0.5ppb；CO≤0.02 ppm；不含HC化合物

3.3配置碳氢涤除器。

3.4具备自动排水功能。

3.5投标人须承诺其所投产品须能满足《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ 193-2013) 《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 818-2018)中的测试要求。（提供承诺函）

3.6投标人需承诺所投产品兼容国家、四川省、当地市州现有仪器及软件管理平台。（提供承诺函）

## （八）动态校准仪

1.设备用途：用于环境空气污染物分析仪的校准。

2.配置要求：能与子站的环境空气污染物分析仪协调形成的工作良好的系统。

3.技术参数：

3.1能依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出，完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作。

3.2稀释比例：1：100-1：1000

3.3流量线性误差： ≤±1%

▲3.4臭氧发生准确度：≤±1%

▲3.5带臭氧光度计

3.6质量流量控制器最佳工作范围能够满足低浓度标气需要自动计算稀释气流量或稀释比

3.7投标人需承诺所投产品兼容国家、四川省、当地市州现有仪器及软件管理平台。（提供承诺函）

# 2-2: 二氧化硫分析仪

1.设备用途：用于空气中二氧化硫浓度的监测。

2.配置要求：含过滤滤膜、钢瓶气及减压阀、转接头（1/8-1/4）等1年原装耗材。

3.技术参数：

*3.1分析方法：紫外荧光法

3.2测量范围：0-500ppb，最小显示单位0.1ppb

3.3零点噪声：≤0.5ppb

▲3.4最低检出限：≤1ppb

▲3.5  80%量程噪声：≤2ppb

3.6示值误差：≤±2%满量程

▲3.7  20%量程精密度：≤1.0ppb

80%量程精密度：≤1.0ppb

▲3.8  24小时零点漂移：≤±1ppb

3.9  24小时20%量程漂移：≤±5ppb

24小时80%量程漂移：≤±10ppb

3.10响应时间：≤150秒

3.11流量稳定性：≤±10%

3.12供电电压：AC（220±22）V，（50±1）Hz

*3.13仪器稳定可靠、精度高，进入国家适用性检测合格名录并提供相应的适用性检测报告扫描件（彩色）加盖投标人公章。

3.14数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）。

3.15数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过400天的小时均值数据自动备份功能。

3.16校准：具有自动校零、校跨功能，能够远程仪器的运行状态和进行诊断。

3.17投标人须承诺其所投产品须能满足《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ 193-2013) 《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 818-2018)中的测试要求（提供承诺函）。须提供在有效期内的环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件（彩色）加盖投标人公章。

3.18投标人需承诺所投产品兼容国家、四川省、当地市州现有仪器及软件管理平台。数据上传应符合相关要求。（提供承诺函）

# 2-3：氮氧化物分析仪

1.设备用途：用于空气中氮氧化物浓度的监测。

2.配置要求：含过滤滤膜、钢瓶气及减压阀、转接头（1/8-1/4）等及1年原装耗材。

3.技术参数：

*3.1分析方法：化学发光法

3.2测量范围：0-500ppb，最小显示单位0.1ppb

3.3零点噪声：≤0.5ppb

▲3.4最低检出限：≤1ppb

3.5  80%量程噪声：≤5ppb

3.6示值误差：≤±2%满量程

3.7  20%量程精密度：≤5ppb

80%量程精密度：≤10ppb

▲3.8  24小时零点漂移：≤±1ppb

3.9  24小时20%量程漂移：≤±5ppb

24小时80%量程漂移：≤±5ppb

▲3.10响应时间：≤120秒

3.11流量稳定性：≤±10%

3.12供电电压：AC（220±22）V，（50±1） Hz

▲3.13转换效率：NO2-NO转化器的转换效率：≥98%

*3.14仪器稳定可靠、精度高，进入国家适用性检测合格名录并提供相应的适用性检测报告扫描件（彩色）加盖投标人公章。

3.15内置干燥管

3.16数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）。

3.17数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过400天的小时均值数据自动备份功能。

3.19校准：具有自动校零、校跨功能，能够远程仪器的运行状态和进行诊断。

3.20投标人须承诺其所投产品须能满足《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ 193-2013) 《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 818-2018)中的测试要求（提供承诺函）。须提供在有效期内的环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件（彩色）加盖投标人公章。

3.21投标人需承诺所投产品兼容国家、四川省、当地市州现有仪器及软件管理平台。数据上传应符合相关要求。（提供承诺函）

# 2-4：一氧化碳分析仪

1.设备用途：用于空气中一氧化碳浓度的监测。

2.配置要求：含过滤滤膜、钢瓶气及减压阀、转接头（1/8-1/4）等及1年原装耗材。

3.技术参数：

*3.1分析方法：气体滤波相关红外吸收法

3.2测量范围：0-50ppm，最小显示单位0.1ppm；

3.3零点噪声：≤0.1ppm

▲3.4最低检出限：≤0.2ppm

3.5  80%量程噪声：≤1ppm

3.6示值误差：≤±2%满量程

3.7  20%量程精密度：≤0.5ppm

80%量程精密度：≤0.5ppm

▲3.8  24小时零点漂移：≤±0.5ppm

▲3.9  24小时20%量程漂移：≤±0.5ppm

24小时80%量程漂移：≤±0.5ppm

▲3.10响应时间：≤60秒

3.11供电电压：AC（220±22）V，（50±1） Hz

3.12 流量稳定性：±10%

*3.13仪器稳定可靠、精度高，进入国家适用性检测合格名录并提供相应的适用性检测报告扫描件（彩色）加盖投标人公章。

3.14数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）。

3.15数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过400天的小时均值数据自动备份功能

3.16校准：具有自动校零、校跨功能，能够远程仪器的操作状态和进行诊断。

3.17投标人须承诺其所投产品须能满足《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ 193-2013) 《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 818-2018)中的测试要求（提供承诺函）。须提供在有效期内的环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件（彩色）加盖投标人公章。

3.18投标人需承诺所投产品兼容国家、四川省、当地市州现有仪器及软件管理平台。数据上传应符合相关要求。（提供承诺函）

# 2-5：臭氧分析仪

1.设备用途：用于空气中臭氧浓度的监测。

2.配置要求：含过滤滤膜、钢瓶气及减压阀、转接头（1/8-1/4）等及1年原装耗材。

3.技术参数：

*3.1分析方法：紫外光度法

3.2测量范围：0-500ppb，最小显示单位0.1ppb；

3.3零点噪声：≤0.5ppb

3.4最低检出限：≤1ppb

▲3.5  80%量程噪声：≤2ppb

▲3.6示值误差：≤±1%满量程

▲3.7  20%量程精密度：≤1ppb

80%量程精密度：≤2ppb

▲3.8  24小时零点漂移：≤±2ppb

24小时20%量程漂移：≤±5ppb

3.9  24小时80%量程漂移：≤±10ppb

▲3.10响应时间：≤60秒

3.11供电电压：AC（220±22）V，（50±1） Hz

3.12流量稳定性：±10%

*3.13仪器稳定可靠、精度高，进入国家适用性检测合格名录并提供相应的适用性检测报告扫描件（彩色）加盖投标人公章。

3.14数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）

3.15数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过400天的小时均值数据自动备份功能

3.16校准：具有自动校零、校跨功能，能够远程仪器的操作状态和进行诊断。

3.17投标人须承诺其所投产品须能满足《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ 193-2013) 《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 818-2018)中的测试要求（提供承诺函）。须提供在有效期内的环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件（彩色）加盖投标人公章。

3.18投标人需承诺所投产品兼容国家、四川省、当地市州现有仪器及软件管理平台。数据上传应符合相关要求。（提供承诺函）

# 2-6:动态校准仪（带臭氧光度计）

1.设备用途：用于环境空气污染物分析仪的校准。

2.配置要求：能与子站的环境空气污染物分析仪协调形成的工作良好的系统。

3.技术参数：

3.1能依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出，完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作。

3.2稀释比例：1：100-1：1000

3.3流量线性误差： ≤±1%。

▲3.4臭氧发生准确度：≤±1%。

▲3.5带臭氧光度计

3.6质量流量控制器最佳工作范围能够满足低浓度标气需要。

3.7自动计算稀释气流量或稀释比	。

3.8投标人需承诺所投产品兼容国家、四川省、当地市州现有仪器及软件管理平台。（提供承诺函）

# 2-7:零气发生器

1.设备用途：用于环境空气污染物分析仪的校准。

2.配置要求：能与子站的环境空气污染物分析仪协调形成的工作良好的系统及 3年原装耗材。

3.技术参数：

3.1用途：作为稀释校准仪器的零气源

▲3.2零气的纯度：SO2≤0.1ppb；NO2≤0.1ppb；NO≤0.1ppb；O3≤0.5ppb；CO≤0.02 ppm；不含HC化合物

3.3配置碳氢涤除器。

3.4具备自动排水功能。

3.5投标人须承诺其所投产品须能满足《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ 193-2013) 《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 818-2018)中的测试要求。（提供承诺函）

3.6投标人需承诺所投产品兼容国家、四川省、当地市州现有仪器及软件管理平台。（提供承诺函）

# 2-8:气象五参数

1.设备用途：用于气象五参数的测定（温度、湿度、压力、风速、风向）。

2.配置要求：能够支持接入子站相关数据采集系统。

3. 技术参数：

3.1风向：

3.1.1原理：超声波

3.1.2量程：0-360度

3.1.3准确度：≤±3度

3.2风速：

3.2.1原理：超声波

3.2.2量程：0-60m/s

3.2.3准确度：≤±0.3m/s 或3％

3.3温度：

3.3.1温度测量原理：负温度系数

3.3.2温度量程：-50-60℃

3.3.3温度准确度：≤±0.2℃

3.4湿度：

3.4.1湿度测量原理：电容式

3.4.2湿度量程：0-100％

3.4.3湿度准确度：0-100% ： ±3％

3.5大气压力：

3.5.1原理：电容式

3.5.2量程：300-1100百帕

3.5.3准确度：≤±1.0百帕

3.6气象塔座：配置专用气象塔和气象杆，其垂直高度应3米、5米、8米可选（根据监测平台离地面高度）；具有良好的抗酸雨、抗腐蚀性，不漏电漏雨；安装相应的气象传感器后，能承受12级以上的风力。

3.7投标人需承诺所投产品兼容国家、四川省、当地市州现有仪器及软件管理平台。数据上传应符合相关要求。（提供承诺函）

# 2-9：供电系统

对站房内的运行设备提供应急用电，至少能够维持4小时运转。

# 2-10：视频监控

在站房内、站房入口、站房采样区配置3个视频监控，具有闯入报警、视频回放等功能，现场能够不低于1个月的储存空间，并能够提供免费、配套的视频监控软件。

# 三、商务要求

*1.交货时间：合同签订生效后，设备接采购人通知30日之内完成安装调试并交付采购人验收。

*2.交货地点（范围）：采购人指定地点。

*3.付款方式： 合同签订生效后，采购人启动财政支付审批程序，待财政支付平台下达资金支付指标，且中标人开具当期付款金额等额发票后10个工作日内支付合同金额的40%；设备安装、调试且初验合格后，采购人启动财政支付审批程序，待财政支付平台下达资金支付指标，且中标人开具当期付款金额等额发票后10个工作日内支付合同金额的40%；项目最终验收合格后，采购人启动财政支付审批程序，待财政支付平台下达资金支付指标，且中标人开具当期付款金额等额发票后10个工作日内支付合同金额的20%。

4.安装调试及验收

4.1中标人及其制造厂家负责货物的安装、调试；

4.2货物安装调试完毕后，中标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人操作人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

4.3完成中标产品所有的安装、调试、培训后，采购人收到中标人验收申请后经评估符合验收条件的，采购人5个工作日内组织专家实施项目验收，验收标准以《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、招标文件、中标单位投标文件和相关行业标准为准。

*5.质保期：验收合格之后至少2年（含整机所有部件）。

*6.投标人的报价是含设备、安装、调试、检定/校准、验收、设备手工比对监测、质量保修、其他售后服务、采购代理服务费等全部费用，是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，采购人将不再支付其他额外费用。

7.售后服务要求：

7.1中标人或者制造厂家接到采购人故障通知后4小时内响应，48小时内到达现场维修，如维修不涉及零部件更换，应在24小时内修复完毕；如涉及零部件更换，应在72小时内修复完毕。中标人在设备维修期间提供备用机供采购人使用，若中标人未在规定期限内修复设备而给采购人造成经济损失，由中标人承担全部责任。

7.2如质保期内货物经中标人两次维修仍然不能达到国家相关质量标准，采购人有权要求中标人无条件更换全新货物或者退货，并追究中标人违约责任。

7.3如货物涉及软件升级，中标人应为采购人提供免费的软件升级服务。

7.4中标人应保证设备停产后至少五年的零配件供应。

7.5人员培训:中标人免费为采购人进行人员技术培训，培训人员不少于5人。

8.售后服务方案：包含①项目实施进度计划；②安装调试方案；③培训服务计划；④售后保障及备品备件供应方案；⑤服务响应程度及应急方案；⑥软件升级维护方案进行评审

9.其他未尽事宜以双方签订合同为准。

注：

标注“*”的条款为本项目的实质性要求，不允许有负偏离，若有一项负偏离视为无效投标；标注“★”的条款和一般条款（非“▲”、非“★”、非“*” 的条款）为本项目扣分条款，若有负偏离，在评分表中按规定扣除相应的分值；标注“▲”的条款为本项目加分条款，满足作为加分项，不满足不视为实质性要求且不扣分；所有正偏离视为无偏离。

包件一、包件二：

*政府采购政策要求：

本项目强制节能产品：本项目若涉及《节能产品政府采购品目清单》（详见附件）中政府强制采购产品的，投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章。

本项目强制认证产品：投标人须在其他投标文件中提供承诺函，承诺所投产品若涉及国家强制认证的（CCC）或前置许可、认证的，符合国家强制认证（CCC）或前置许可、认证，在供货时一并提供相关许可、认证材料。（提供承诺函加盖投标人公章）

本项目信息安全产品：投标人所投产品若为信息安全产品，根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件加盖投标人公章。

注：根据《中央编办关于中国信息安全认证中心更名的批复》（中央编办复字[2018]10号），中国信息安全认证中心已于2018年5月更名为中国网络安全审查技术与认证中心。

注：

- 本项目主要标的：包件一：高锰酸盐指数水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、总氮水质自动分析仪；包件二：SO2自动监测仪。根据政府采购信息发布相关规定，本项目主要标的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价将在结果公告中进行公告。

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名 称 | 依据的标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机设备 | ◆A02010104 台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ◆A02010105 便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ◆A02010107 平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ◆A0201060102 激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ◆A0201060104 针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ◆A0201060401 液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028） |
| 4 | A020204 多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷空调设备 | ◆A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》GB9577），《低环境温度空气源热泵冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540） |
|  |  | ◆A02052305 空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | ◆A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB /T 7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ◆A020609 镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ◆A0206180203 空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等 级》（GB 21455-2013），待2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等》(GB 21454) |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4） |
|  |  | A02061808 热水器 | ◆电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明设备 | ◆普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ◆A020910 电视设备 | A02091001 普通视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850） |
| 13 | ◆A020911 视频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《效等级商用燃气灶具能效限定值及》（GB 30531） |
| 15 | ◆A060805 便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377） |
| 16 | ◆A060806 水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807 便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378） |

注：

1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）
指标。
    2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证
证书可使用至 2019 年6月1日。
    3.以“◆”标注的为政府强制采购产品。

# 评标办法

## 总则

### 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

### 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

- 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

- 宣布评标纪律；

- 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

- 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

- 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

- 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

- 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

- 核对评标结果，有中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

- 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

- 处理与评标有关的其他事项。

### 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

### 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

### 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

### 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托（若有）直接确定中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

### 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

## 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

## 评标程序

### 采购人或者采购代理机构依法对投标人递交的资格性投标文件按第5章要求进行资格审查

#### 资格审查表（仅限资格性投标文件）

（包件一、包件二：）

| 评审因素 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 具有独立承担民事责任能力的证明材料 |  |  |  |
| 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料 |  |  |  |
| 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料 |  |  |  |
| 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料 |  |  |  |
| 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料 |  |  |  |
| 采购人根据采购项目提出的特殊条件 |  |  |  |
| 联合体 | 非联合体形式投标 |  |  |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |
| 法定代表人（主要负责人）身份证明书原件及法定代表人（主要负责人）身份证复印件或护照复印件（投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件） |  |  |  |
| 不属于禁止参加投标的供应商 | 符合本招标文件中《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：

以上每一项结论均为“合格”的，则投标人通过资格审查，如有任意一项结论为“不合格”的，则投标人不通过资格审查，其投标文件按无效投标文件处理。如果认为投标人有任意一项不合格的，应载明不合格的具体原因。

#### 采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查结束后，出具资格审查报告。

#### 通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

### 评标委员会熟悉、理解招标文件和停止评标

#### 评标委员会正式评标前，评标委员会熟悉和理解招标文件的过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- 招标文件存在重大缺陷导致评标工作无法进行；

- 招标文件的规定存在歧义，采购人或者采购代理机构未进行书面澄清导致评标工作无法进行；

- 招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或歧视待遇的；

- 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

- 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

- 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

- 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

- 招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

出现7.3.2.1规定应当停止评标情形的，评标委员会应当向采购人或者采购代理机构书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

#### 评标委员会熟悉和理解招标文件完成后，应书面签字确认本招标文件是否有属于应当停止评标的情形。

### 评标委员会符合性检查

#### 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本项目招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

#### 投标文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

- 投标文件中表格、顺序等格式（如：“注”等），未按招标文件格式制作的。

- 其他不影响采购项目实质性要求的情形。

#### 除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

- 投标文件载明的投标有效期少于招标文件要求的或未载明的；

- 不满足招标文件第6章中*项（若有）要求的；

- 投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

- 投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

- 投标文件存在招标文件第2章、第3章规定的投标无效情形（资格审查表的内容除外）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未按照招标文件规定和要求盖电子签章的。

符合性评审表

（包件一、包件二：）

| 评审因素 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标有效期 |  |  |
| 语言、计量单位、报价货币、知识产权等 |  |  |
| *项要求（若有） |  |  |
| 投标报价符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定 |  |  |
| 不存在招标文件第2章、第3章规定的投标无效情形（资格审查表的内容除外） |  |  |
| 未含有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |
| 按招标文件规定和要求盖电子签章的 |  |  |
| 结 论 |  |  |

注：以上每一项结论均为“合格”的，则投标人通过符合性审查，如有任意一项结论为“不合格”的，则投标人不通过符合性审查，其投标文件按无效投标文件处理。如果认为投标人有任意一项不合格的，应载明不合格的具体原因。

#### 评标委员会依法对投标人进行符合性审查结束后，出具符合性审查报告。

#### 通过符合性审查的投标人不足3家的，本项目废标。

### 比较与评价。

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

### 复核。

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对畸高、畸低的重大差异评分，特别要对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

### 推荐中标候选人名单。

中标候选人应当排序。采用综合评分法的：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列（注：为扶持不发达地区和少数民族地区，得分且投标报价相同的，评标委员会优先推荐企业注册地在不发达地区和少数民族地区的投标人）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

### 出具评标报告。

#### 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

- 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

- 投标人名单和评标委员会成员名单；

- 评标方法和标准；

- 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

- 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托（若有）直接确定的中标人；

- 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

#### 评标委员会成员应当在评标报告中签字确认。

### 评标争议处理规则。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 投标人应当书面澄清、说明或者更正。

#### 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并给予供应商必要的反馈时间。

#### 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

#### 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围、不得以此让投标人实质改变投标文件的内容、不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

- 按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

- 投标文件中已经明确的内容事项；

- 投标文件未提供的材料。

#### 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要投标人澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会成员应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

### 低于成本价投标处理。

详见投标人须知前附表。

### 采购代理机构现场复核评标结果。

#### 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- 分值汇总计算错误的；

- 分项评分超出评分标准范围的；

- 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

- 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

#### 采购代理机构复核过程中，评标委员会不得离开评标现场。

## 评标细则及标准

### 本次综合评分的因素

详见综合评分明细表。

### 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

### 综合评分明细表

#### 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

#### 综合评分明细表

包件一：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | 以本次经评审的最低有效投标报价为评标基准价，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 价格扣除按照本招标文件投标人须知附表规定执行。 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术指标和配置 | 45分 | （1）完全满足招标文件技术参数“★”号条款的，得9.4分，负偏离一项扣0.94分（共计10条）。 （2）完全满足招标文件技术参数一般条款的，得27.6分，负偏离一项扣0.2分（共计138条）。 （3）每有一条“▲”参数满足招标文件要求的，加0.5分，满分8分（共计16条）。 注：①针对投标产品的“★”和“▲”号条款技术参数，投标人应提供产品说明书或向社会公开的彩页资料或有资质的检测机构出具的检测报告等有效证明材料并加盖投标人公章。但如果招标文件前述技术参数中的技术条款对技术支持材料有要求的，应按要求提供； ②如技术指标和配置在投标文件中未对应出现或在投标文件中存在自相矛盾之处或未提供的不得分。 ③一般条款指的是非“▲”、非“★”、非“*”的条款。 | 技术评分因素 |
| 3 | 售后服务方案 | 24分 | 根据投标人提供的售后服务方案，包含：①项目实施进度计划；②安装调试方案；③培训服务计划；④售后保障及备品备件供应方案；⑤服务响应程度及应急方案；⑥软件升级维护方案进行评审，方案完整且描述详细，符合项目要求的，得24分；每有一项存在缺陷或漏洞的或不利于项目实施的扣4分，扣完为止，未提供不得分。 | 技术评分因素 |
| 4 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 1分 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。 注：（1）投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章。 （2）投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页且在有效期内并加盖投标人公章。 | 共同评分因素 |
| 注：①本表中所涉及的评审资料是投标文件的重要组成内容，未按要求提供或资料不全的将导致相应得分的丢失。②本表中所涉及的评审资料，供应商应当在投标文件中按要求提交原件或复印件，并对其真实性负责。③评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。④涉及评审的资料都应当清晰可辨，对于模糊或分辨不明的资料，评审专家可以不予认可。 |

包件二：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | 以本次经评审的最低有效投标报价为评标基准价，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 价格扣除按照本招标文件投标人须知附表规定执行。 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术指标和配置 | 45分 | （1）完全满足招标文件技术参数“★”号条款的，得1.3分，负偏离一项扣0.65分（共计2条）。 （2）完全满足招标文件技术参数一般条款的，得35.1分，负偏离一项扣0.18分（共计195条）。 （3）每有一条“▲”参数满足招标文件要求的，加0.2分，满分8.6分（共计43条）。 注：①针对投标产品的“★”和“▲”号条款技术参数，投标人应提供产品说明书或向社会公开的彩页资料或有资质的检测机构出具的检测报告等有效证明材料并加盖投标人公章。但如果招标文件前述技术参数中的技术条款对技术支持材料有要求的，应按要求提供； ②如技术指标和配置在投标文件中未对应出现或在投标文件中存在自相矛盾之处或未提供的不得分。 ③一般条款指的是非“▲”、非“★”、非“*”的条款。 | 技术评分因素 |
| 3 | 售后服务方案 | 24分 | 根据投标人提供的售后服务方案，包含：①项目实施进度计划；②安装调试方案；③培训服务计划；④售后保障及备品备件供应方案；⑤服务响应程度及应急方案；⑥软件升级维护方案进行评审，方案完整且描述详细，符合项目要求的，得24分；每有一项存在缺陷或漏洞的或不利于项目实施的扣4分，扣完为止，未提供不得分。 | 技术评分因素 |
| 4 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 1分 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。 注：（1）投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章。 （2）投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页且在有效期内并加盖投标人公章。 | 共同评分因素 |
| 注：①本表中所涉及的评审资料是投标文件的重要组成内容，未按要求提供或资料不全的将导致相应得分的丢失。②本表中所涉及的评审资料，供应商应当在投标文件中按要求提交原件或复印件，并对其真实性负责。③评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。④涉及评审的资料都应当清晰可辨，对于模糊或分辨不明的资料，评审专家可以不予认可。 |

注：评审专家应对每个投标人每项评分因素给出详细的评审说明（报价评分项除外）。

## 废 标

### 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。

### 对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 定标

### 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

### 定标程序

#### 四川中志招标代理有限公司自评审结束后2个工作日内将评审报告及有关资料送交采购人确定中标人。

#### 采购人收到评审报告及有关资料后，应当在3个工作日内按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

### 采购人确定中标人后，应当及时书面通知四川中志招标代理有限公司，由其发出中标通知书并发布中标结果公告。

#### 采购代理机构不退回投标文件和其他投标资料（招标文件另有约定的除外）。

## 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

  - 遵守评审工作纪律；

  - 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

  - 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

  - 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

  - 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

  - 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

  - 法律、法规和规章规定的其他义务。

## 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

  - 遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

  - 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

  - 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

  - 评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

  - 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行《四川省政府采购评审工作规程（修订）》第十三条第（六）项规定的义务，不得向外界透露评审内容。

  - 服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 拟签订的协议文本

项目名称：

政府采购管理部门备案编号：

项目编号：

甲方协议编号：

甲方（采购人）：   四川省成都生态环境监测中心站

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及               （项目编号：                        ）的《招标文件》和乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本协议。详细技术说明及其他有关协议项目的特定信息由协议附件予以说明，协议附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本协议不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、供货一览表（下列表格参考适合，可根据实际需求变更）

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | （大写）＿＿＿＿＿元整 （小写）人民币＿＿＿＿＿＿元 |

二、协议总金额

本协议项下货物总金额：人民币＿_＿＿元。

大写：人民币＿＿＿＿＿元整。

本协议总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本协议执行期间协议总价款不变，甲方无须另向乙方支付本协议规定之外的其他任何费用。

三、权利和质量保证

（一）乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不存在侵犯第三人知识产权的情况且不存在任何权利瑕疵。一旦出现上述侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任并赔偿所有损失。

（二）乙方保证货物（含零部件、配件、耗材等）是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的招标文件、投标文件和本协议关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

（三）乙方提交的货物应符合招标文件、投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明等相应文件。

（四）乙方提交的货物必须按照招标文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续，同时所提供的货物必须满足采购人的使用需求。

（五）乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵协议规定的交货地点，并进行安装、试运行。

（六）乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

四、付款方式

（一）付款条件：乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

1．合法有效等额并经甲方确认的发票；

2．经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

3．其他付款所需的凭证材料。

（二）付款进度：合同签订生效后，采购人启动财政支付审批程序，待财政支付平台下达资金支付指标，且中标人开具当期付款金额等额发票后10个工作日内支付合同金额的40%；设备安装、调试且初验合格后，采购人启动财政支付审批程序，待财政支付平台下达资金支付指标，且中标人开具当期付款金额等额发票后10个工作日内支付合同金额的40%；项目最终验收合格后，采购人启动财政支付审批程序，待财政支付平台下达资金支付指标，且中标人开具当期付款金额等额发票后10个工作日内支付合同金额的20%。

六、交货和验收

（一）乙方应在协议签订生效后的＿＿日内，交货至甲方指定地点，货物到齐清点后＿＿日内完成安装调试达到试运行要求。乙方交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

（二）验收由甲方组织，乙方配合进行：

1．货物在乙方通知安装调试完毕后＿＿日内完成初步验收。初步验收合格后，进入试用期（连续试运行60天）;试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延;试用期结束，待设备正常运行后＿＿日内完成最终验收;

2．验收标准：完成中标产品所有的安装、调试、培训后，采购人收到中标人验收申请后经评估符合验收条件的，采购人5个工作日内组织专家实施项目验收，验收标准以《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、招标文件、中标单位投标文件和相关行业标准为准。

3．验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本协议规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延;

4．如最终验收合格，双方签署质量验收报告。

（三）货物安装调试完成后 ＿＿＿日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

（四）货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本协议规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合招标文件、投标文件及协议规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本协议规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本协议规定完成交货。

（五）需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的＿＿个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本协议所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

1．重新调试直至合格为止；

2．要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止；

3．3次调试或维修仍不能达到协议约定质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物，乙方应退还已支付的货款并支付违约赔偿金给甲方。

（六）货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到本协议规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、用户使用手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按协议约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

（七）其他未尽事宜应严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及招标文件、中标单位投标文件和相关行业标准的要求进行。

七、项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。项目负责人姓名：     ＿ ＿；联系电话：＿＿＿＿＿；身份证号码：＿＿＿＿＿。乙方变更负责人信息的，应当提前五个工作日书面通知甲方，若因乙方未及时通知所产生的一切责任和损失由乙方承担。

八、售后服务

（一）质量保证期为自货物通过最终验收之日起    ＿年。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

（二）在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料等缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

（三）对不符合本协议第三条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

（四）货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在＿＿小时之内做出及时响应，在＿＿小时之内赶到现场实地解决问题，＿＿＿小时内完成维修或更换。并承担维修调换所引起的费用。

若问题、故障在检修＿＿工作日后仍无法解决，乙方应在＿＿＿小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。如果乙方逾期未提供，甲方有权自行使用替代货物，所产生的费用由乙方承担。

（五）乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本协议第十条的约定承担赔偿责任。

（六）乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

（七）每季度巡检1次，软件免费升级。

（八）备品备件的长期供应：提供满足运营维护期内的备品备件，并要求所供设备在10年的使用寿命内，备品备件能保证供应。

（九）须提供现场技术培训，要求为使甲方掌握设备使用技巧、常见故障排除等知识。培训时间为产品交付后7个工作日内，培训时长不少于2天，培训人数不少于5人。

九、项目分包

除投标文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的协议义务。

十、违约责任

（一）甲方违约责任

1．甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款5％的违约金。

2．甲方未按协议规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的万分之一违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5％。

（二）乙方违约责任

1．乙方所交付的货物不符合本协议规定的，甲方有权拒收，乙方应向甲方另行支付协议总价5%的违约金，同时甲方有权单方面无条件解除协议，并乙方已收取的款项全部退还甲方。

2．乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总金额的万分之一的违约金。如乙方逾期交货达30天，甲方有权解除协议，甲方解除协议的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

3．在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方三次维修，货物仍不能达到协议约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

4．乙方保证本协议货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如产生了任何的纠纷、索赔或诉讼等，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按协议总价的5 %向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（三）一方偿付的违约金不足以弥补另一方损失的，还应按另一方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给另一方。

十一、合同的生效

（一）本协议经甲乙双方授权代表签字并加盖公章后生效。

（二）生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止协议。

十二、不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行协议的，应及时通知对方，并在3个工作日内提供相应证明。未履行完协议部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

十三、争议解决方式

（一）因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

（二）在解释或者执行本协议的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

（三）经协商不能解决的争议，双方可选择以下2种方式解决：

1．向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼；

2．向成都仲裁委员会提出仲裁。

（四）在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本协议其他部分可以履行的仍应按协议条款继续履行。

十四、其他

（一）本协议所有附件、招标文件、投标文件、中标/中标通知书均为协议的有效组成部分，与本协议具有同等法律效力。

（二）本协议一式捌份，自双方签章之日起起效。甲方4份，乙方2份，政府采购代理机构1份，同级财政部门备案1份，具有同等法律效力。

（三）如有未尽事宜，由双方依法订立补充协议。

甲方：四川省成都生态环境监测中心站

法定代表人（授权代表）：

地址：成都市锦江区海桐街69号

开户银行：成都农商银行高新支行

（账号：021205000120010029912）

电话：028-68738206（68738208）

签约日期：  年  月  日

（联系人：       职务：      联系电话：    ）

乙方：

法定代表人（授权代表）：

地址：

开户银行：

电话：

签约日期：  年  月  日

（联系人：       职务：      联系电话：    ）

# 附件一  质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                         邮编：

联系人：                        联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

- 质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                        包号：

四川省成都生态环境监测中心站：

采购文件获取日期：

- 质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                           公章：

日期：

制作质疑函说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 附件二  投诉书范本

投 诉 书

投诉人：自然人/法人或者其他组织名称

证件号码：身份证/统一社会信用代码

通讯地址：                     邮编：

联系人：                   联系电话：

（委托代理人：  姓名          身份证号码：

联系电话：               ）

被投诉人：采购人或代理机构名称(多个被投诉人应分别列明)

通讯地址：                     邮编：

联系人：                   联系电话：

……

相关供应商：  名称  (多个相关供应商应分别列明)

通讯地址：                     邮编：

联系人：                   联系电话：

质疑和质疑答复情况：投诉人于  年  月  日就xx采购项目（采购项目编号：xxxx）向采购人/采购代理机构提出质疑，质疑事项为xx，质疑请求为xx，采购人/代理机构于  年  月  日收到质疑，并于  年  月  日就质疑作出答复，投诉人不服质疑答复[采购人/采购代理机构未在规定时间作出答复],现向财政部门提起投诉。

投诉事项及投诉请求：投诉事项应与质疑事项一致，包括1.投诉人认为采购文件设置不合理，如评审因素指向特定供应商；2.投诉人认为采购过程不公平，如评审专家评审错误；3.投诉人认为采购结果不公平，如中标供应商不具备响应资格条件。如投诉事项与质疑事项不一致，则投诉事项应是基于质疑答复内容提出的。投诉请求应当与投诉事项相关。

事实依据：与投诉事项有关的采购项目或采购文件事实。

法律依据：与投诉事项有关的政府采购法律、法规、规章及政策文件。

此致

财政部门名称

附件：1.投诉人身份证明材料（法人或其他组织合法登记证书）复印件

2.其他有关证明材料    份

3.授权委托书（有委托代理人的）

4.质疑及质疑答复相关证明材料

5.投诉书副本    份（按照被投诉人及相关供应商数量提供副本）

投诉人：签字盖章应按照《政府采购质疑和投诉办法》第十八条第二款的要求执行

年   月   日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 附件三  政府采购云平台使用介绍

1.输入网址：https://www.zcygov.cn

2.选择与项目对应的行政区域如：四川省-成都市-成都市本级

3.点击操作指南-供应商

4.进入政采云供应商学习专题页面（https://edu.zcygov.cn/luban/xxzt-chengdu-gys?utm=a0017.b1347.cl50.5.0917bc90b7bb11eb807c353645758db6）

5.供应商资讯服务渠道

6.入驻政府采购云平台（注册）

7.下载《供应商政府采购项目电子交易操作指南》

# Text boxes

身份证复印件正面

身份证复印件背面