采购项目编号：510181202100218

都江堰市人民医院2021年医疗设备采购项目（第二批次）（第二次）

招 标 文 件

采   购   人：都江堰市人民医院

采购代理机构：四川中安招标代理有限公司

共同编制

中国·四川（成都）

2022年4月

目    录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  投标文件格式	26

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	59

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	60

第六章  招标项目技术、服务及其他商务要求	64

第七章  评标办法	94

第八章  政府采购合同（参考格式）	105

第九章  附件	110

# 第一章  投标邀请

四川中安招标代理有限公司受都江堰市人民医院委托，拟对都江堰市人民医院2021年医疗设备采购项目（第二批次）（第二次）进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标,有关事项公告如下：

1.项目编号：510181202100218。

2.项目名称：都江堰市人民医院2021年医疗设备采购项目（第二批次）（第二次）。

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：426.62万元（01包：107.86万；02包：92.96万；03包：95.8万；04包：130万），采购计划文号：SCZ510181360301_20210016-003. SCZC510181360301_20210016-005.SCZC510181360301_20210016-008.SCZC510181360301_20210016-0010。

5.最高限价：339.8596万元（01包：103.7648万；02包：91.1008万；03包：79.994万；04包：65万）

6.采购需求：采购医疗设备一批，共计4个包。

7.合同履行期限：交货时间为合同签订后30日内，货物到达采购人指定地点后5日内安装调试完毕，并对采购人指定人员进行相关培训。

8.本项目不接受联合体参加采购活动。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 无。

3.本项目的特定资格要求：若采购产品为医疗器械的，须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的许可/备案证明材料。

三、获取招标文件

时间：2022年4月6日至2022年4月13日，每天上午9:00至12:00，下午14：00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn）

方式：供应商须在“政府采购云平台”注册后，从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。 提示：（1）本项目采购文件免费获取。（2）供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载采购文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的无效行为责任自负（3）政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry

提示：本项目为全流程线上交易项目，供应商参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详询政采云平台获取《成都市全流程电子化采购系统操作指南》（供应商联络钉钉群：①群：31015419；②群： 34165101；）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2022年4月27日11:00（北京时间）。

开标时间：2022年4月27日11:00（北京时间）。

地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)。

本次采购采用电子投标文件，电子投标文件制作完成并生成加密标书后，供应商需在投标文件提交截止时间前将加密的电子投标文件上传至政采云平台。

- 公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）、成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业 政府采购信用融资实施方案》的通知 （成财采〔2019〕17号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据自身情况在四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品或成都财政（http://cdcz.chengdu.gov.cn）政府采购模块中公示的银行及“蓉采贷”产品自行选择，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名称：都江堰市人民医院(都江堰市医疗中心)

地址：四川省成都市都江堰市宝莲路622号

联系人：刘老师

联系电话：028-61722485

2、采购代理机构信息

名称：四川中安招标代理有限公司

地址：成都市高新区天府大道北段1700号环球中心E1区13楼（E8层）1-1-1303号

联系人：吴天鑫

联系电话：028-85599678转805

传真：028-65278967

电子邮件：wutianxin1@sczazb.com

3、项目联系方式：

联系人：吴天鑫

联系电话：028-85599678转805

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：426.62万元（01包：107.86万；02包：92.96万；03包：95.8万；04包：130万） 超过采购预算的投标为无效投标 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：339.8596万元（01包：103.7648万；02包：91.1008万；03包：79.994万；04包：65万） 单价最高限价：详见招标文件第六章 超过最高限价或招标文件第六章所规定的单价最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 采购标的名称：详见招标文件第六章 所属行业：工业（制造业） |
| 3 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 根据《四川省财政厅关于防范和惩处政府采购中不正当竞争行为的通知》川财采〔2017〕63号。 1、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。（供应商应自行衡量并准备相关证明材料） 2、投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者被授权人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者被授权人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者被授权人签字确认。 3、投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 4 | 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除 | 一、促进中小企业发展 1、根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条：对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 根据《四川省人民政府关于印发进一步规范政府采购监管和执行若干规定的通知》（川府发〔2018〕14号），本项目对符合上述情形的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，对符合上述情形的联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条：本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 3、根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 4、根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第十二条：依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业； 5、根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第十一条：中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 二、支持监狱企业发展 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，“在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。”。 供应商为监狱企业的，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖供应商公章）。 三、对残疾人福利单位的价格扣除 1、根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，“在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。” 2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。若为中标人，发布中标结果公告同时公告其《残疾人福利性单位声明函》。 |
| 5 | 国家规定的强制采购范围 （实质性要求） | 若本次项目采购的产品属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）所列标注“★”的产品，应执行强制采购。请供应商投标时应在响应文件中提供强制采购节能产品的节能认证证书（有效期内）复印件，否则评标委员会不予认定，将以无效投标处理。 根据《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库〔2005〕366号）的规定，属于国家有特殊信息安全要求的项目，必须采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，供应商应提供产品符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）的产品认证证书复印件。 根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号），各级国家机关、事业单位和团体组织(以下统称采购人)使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品。供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。 |
| 6 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 （优先采购范围） | 一、国家节能产品政府采购政策 根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购应强制采购和优先采购《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）所列的节能产品。供应商提供的产品属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）所列的节能产品范围内且在有效期内的，按照第七章评标办法的规定进行优先采购。 二、国家环境标志产品政府采购政策 根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购应优先采购《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）所列的环境标志产品。供应商提供的产品属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）所列的环境标志产品范围内且在有效期内的，按照第七章评标办法的规定进行优先采购。 三、国家无线局域网产品政府采购政策 根据《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库〔2005〕366号）的规定，采购人用财政性资金采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，应当优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629．11/1102）并通过国家产品认证的产品。供应商提供的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》范围内且在有效期内的，按照第七章评标办法的规定进行优先采购。 |
| 7 | 评标情况公告 | 所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、综合评分法的总得分、评标结果等信息将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 8 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 9 | 履约保证金 （实质性要求） | 本项目收取履约保证金： 金 额：合同金额的3%。 交款方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 收款单位：都江堰市人民医院（都江堰市医疗中心）； 收款账号：中国农业银行都江堰支行； 开 户 行：22-853101040021796； 在备注中写清楚“XXX项目第X包履约保证金。 交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前。 退款时间：详见第六章商务要求 |
| 10 | 采购项目具体事项/ 招标文件内容咨询 | 项目具体事项电话及联系人：吴先生 联系电话：028-85599678转805 |
| 11 | 开标、评标工作咨询 | 项目具体事项电话及联系人：吴先生 联系电话：028-85599678转805 |
| 12 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标供应商按照采购代理机构要求（邮件通知）到四川中安招标代理有限公司领取中标通知书。 联系人：吴先生 联系电话：028-85599678转805 地址：成都市高新区天府大道北段1700号环球中心E1区13楼（E8层）1-1-1303号 |
| 13 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，对于招标文件技术参数部分的询问由采购人负责答复（代理机构可转达），其他部分的询问由代理机构负责答复。 联系人：吴先生 联系电话：028-85599678转805 地址：成都市高新区天府大道北段1700号环球中心E1区13楼（E8层）1-1-1303号 。 |
| 14 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，对于招标文件技术参数部分的质疑由采购人负责答复（代理机构可转达），其他部分的质疑由代理机构负责答复。 联系人：吴先生 联系电话：028-85599678转805 地址：成都市高新区天府大道北段1700号环球中心E1区13楼（E8层）1-1-1303号 。 邮编：610041。 注：1.根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。 2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 15 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即都江堰市财政局。监督投诉电话：028-89747932。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供 应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 16 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第十四条：对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。 |
| 17 | 代理服务费 | - 根据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库【2018】2号）并依照成本加合理利润的原则,以中标金额作为计算基数, 按下列收费标准的80%计取代理服务费，由中标供应商支付。 服务类型 费率 成交金额（万元）; 货物类; 服务类; 工程类. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注: 1、按本表费率计算的收费为采购代理服务全过程的收费基准价格。 2、采购代理服务收费按差额定率累进法计算。 3、本项目服务费按包件收取。 |
| 18 | 供应商信用融资 | 本项目可开展政府采购信用融资。相关要求详见《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）、成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业 政府采购信用融资实施方案》的通知 （成财采〔2019〕17号）。 1、政府采购供应商信用融资，是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。 2、参加本次采购活动中标（成交）的中小微企业无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向金融机构申请融资，融资机构根据其授信政策为供应商提供信用贷款。 3、有融资需求的供应商可根据自身情况在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）公示的银行及其“政采贷”产品或成都财政（http://cdcz.chengdu.gov.cn）政府采购模块中公示的银行及“蓉采贷”产品自行选择，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。 |
| 19 | 温馨提示 | 1.供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成本次采购活动线上操作相关事宜，推荐安装 chrome 浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 2.政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c9 |

注：本前附表以外的相关内容是对投标人须知的具体补充，如有矛盾，以本前附表为准。

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是都江堰市人民医院(都江堰市医疗中心)。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川中安招标代理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

3.1 本招标文件规定的供应商资格条件；

3.2 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

3.3 向采购代理机构购买了招标文件。

### 4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。不论招标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

### 5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：01包。心功能血流动力检测分析系统；02：电动液压外科手术台；03包：低温等离子过氧化氢灭菌器；04包：宫颈细胞学扫描图像分析系统。

5.2 利害关系人处理。

5.2.1利害关系被授权人处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其被授权人，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2.2供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.2.3供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.3回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评审小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

6.1招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请；

第二章 投标人须知 ；

第三章 投标文件格式；

第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

第六章 招标项目技术、服务及其他商务要求；

第七章 评标办法；

第八章 合同主要条款；

第九章 附件。

6.2 招标文件、澄清文件及补充资料前后有矛盾或不一致的情形，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，则以有利于采购人的原则进行处理。

6.3 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

7.2本项目采购过程在政府采购云平台开展，采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在“四川政府采购网”网站上发布更正公告，同时通过政府采购云平台将澄清或者修改的内容告知所有在系统中成功获取招标文件的潜在供应商（供应商通过账号或CA证书登录云平台查看）。供应商应随时关注政府采购云平台发布的关于本项目的通知，否则由此造成的一切不利后果由供应商自行承担。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前； 不足上述时间的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.3供应商认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向采购单位构提出申请，但采购单位可以决定是否采纳供应商的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当在招标文件中载明，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

现场考察或标前答疑会时间：本项目不组织。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 如因未翻译而造成的废标，由投标人自行承担。

### 10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标（实质性要求）

本项目不接受联合体参与采购活动。

### 13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及具有知识产权的成果。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识产权的成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识产权的成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权的成果，则在投标报价中已经包括了合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再另行支付费用。

### 14．投标文件的组成

本次投标采用电子投标文件。投标人编写的投标文件应包括报价响应文件、资格性投标文件和其他响应性投标文件三个部分。（实质性要求）

文件一：报价响应文件

按招标文件第五章要求编制。

文件二：资格性投标文件

按招标文件第五章要求和第三章投标文件格式要求提供相关证明材料。

文件三：其他响应性投标文件（用于资格审查以外的评审）

按照招标文件第六章要求和招标文件第三章投标文件格式要求提供相关响应性文件。

注：投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格。

### 15．投标文件格式

15.1投标人应严格按照招标文件第三章中提供的投标文件格式填写相关内容。

15.2 第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

15.3 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

15.4 除特别要求外，本招标文件中的“第三章格式”均不作为实质性审查条件。但因投标文件格式形式不规范或者内容不齐全导致为无效文件的风险或文件规范性的扣分由投标人自行承担。

### 16．投标保证金（实质性要求）

本项目不收取投标保证金。

### 17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为提交投标文件截止之日起90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18.投标文件的编制和签署（实质性要求）

18.1 本项目实行电子投标。供应商应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。供应商应按采购文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交响应文件。

18.2 投标文件每页均应加盖供应商（法定名称）电子签章，不得使用供应商专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.3 供应商应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。

18.4 采购文件若有修改，供应商根据修改后的采购文件制作或修改并递交投标文件。

18.5 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。供应商应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。

19．投标文件的递交

19.1供应商应在采购文件规定的提交投标文件截止时间前，将加密的电子投标文件上传至政采云平台（应用中心—项目采购—投标文件上传）。逾期未上传响应文件视为未递交投标文件。

19.2供应商应充分考虑递交文件的不可预见因素，在提交投标文件截止时间后将无法提交。

19.3供应商对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1在提交投标文件截止时间前，供应商如需要对已递交的投标文件进行补充、修改的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后在提交投标文件截止时间前重新递交。

20.2提交投标文件截止时间后，供应商不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

五、开标和中标

### 21．开标

21.1 本次开标在政府采购云平台进行线上开标，供应商在开标前，提前登录政采云平台做好准备，并确保设备正常。项目到达开标时间，进入开标大厅（应用中心—项目采购—开标评标），等待代理机构开启解密标书后，可进行解密标书。采购人应派监督代表对开标活动进行现场监督。开标由采购代理机构主持，评标委员会成员不参加开标活动。

21.2 开标时，可根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

当投标人不足3家时，不得开标。

21.3 投标人在参与开标活动前，请仔细阅读《开标活动纪律》后，点击”同意并进入”进入开标大厅。

21.4投标人须在投标文件开启时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。具体流程：登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（应确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

21.5 投标人进入开标室后，系统自动签到，等待代理机构开启解密标书。

21.6代理机构开启解密后，投标人应进行线上解密。代理机构开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致代理机构开标系统无法使用外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。投标人未在规定时间内完成解密或者解密失败的投标文件按照未递交投标文件处理。（实质性要求）

21.7投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置要求：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常。因投标人未按照要求进行配置导致投标人不能正常投标或者解密的，由投标人自行承担相应后果。

21.8因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致代理机构不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

21.9不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

21.10开标过程存档

开标和进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 22．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 23.评标情况公告

详见投标人须知前附表

### 24.中标通知书

24.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

24.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24．3中标供应商的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标供应商也应当缴回），依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

24.4中标公告发出后，中标供应商按采购代理机构要求领取中标通知书，领取要求以电子邮件形式通知。

## 六、签订及履行合同和验收

### 25.签订合同

25.1 中标供应商应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件确定的事项进行实质性修改。

25.3中标供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 中标供应商在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（1份）送采购代理机构备案。中标供应商应及时到采购代理机构办理。（详见须知前附表中联系方式）

## 26. 合同分包（实质性要求）

26.1 经采购人同意，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标供应商的主要合同义务。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

26.2 采购合同实行分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 27.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## 28. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 29. 履约保证金（实质性要求）

29.1 中标供应商应在合同签订之前按照投标人须知前附表的规定交纳履约保证金。

29.2 如果中标供应商在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

### 30. 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 31. 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 32. 履行合同

32.1 中标供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 33. 货物、服务提供

中标供应商按照政府采购合同规定的时间、地点、方式，按时向采购人提供货物、服务。

### 34. 验收

34.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

34.2 验收结果合格的，中标供应商凭验收报告到履约保证金收取方办理履约保证金的退还（如采购项目已收取了履约保证金的）；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 35. 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第六章规定的付款方式。对于满足政府采购合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

## 七、投标纪律要求

### 36. 投标人纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

36.1 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（12）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

36.2 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

36.3 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 八、询问、质疑和投诉

- 37．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

- 37.1 供应商提出质疑必须是直接参加所质疑采购项目的政府采购活动当事人，且必须向采购代理机构提出书面质疑书及质疑事项相关证明材料并加盖投标单位鲜章，同时还应提交以下资料：

- （1）供应商营业执照副本复印件或事业单位法人证书副本复印件 ；

- （2）法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证复印件（质疑人为非法定代表人时提供）；

- （3）法定代表人和被授权人的联系方式；

- （4）上述材料均须加盖投标单位鲜章。

- 37.2 供应商行使质疑权时，须坚持“谁主张谁举证”的原则，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑手段获取不当得利、实现非法目的；否则，应承担相应法律责任。

## 九、其他

- 38.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

39.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章  投标文件格式

- 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但应体现格式中主要内容。

- 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

- 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

四、供应商制作投标文件时应按照本章格式编制电子投标文件，电子投标文件共分三个部分进行编制：

第一部分：报价响应文件（含封面）

第二部分：资格性投标文件（含封面）

第三部分：其他响应性投标文件（含封面）

上述三个部分应分别独立制作。

五、电子投标文件上传：

1、供应商应按照政采云平台要求，分别对应上传上述三个部分的电子投标文件；

2、电子投标文件上传后，应根据评审项进行关联。

第一部分  “报价响应文件”格式

封面：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目

报价响应文件

投标人名称：

采购项目编号：

包号（如有）：

日期：     年   月   日

开标一览表

- 采购项目编号：                                      第XX包 （如有分包）

| - 序号 | - 采购标的名称 | - 投标产品医疗器械注册证名称及注册证号（若无注册证列明设备铭牌标注名称） | - 制造商家及规格型号 | - 数量 | - 投标单价 - （元） | - 投标总价 - （元） | - 交货 - 时间 | - 是否属于进口产品 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：

- 1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

- 2、“开标一览表”为多页的，每页均需盖投标人印章。

- 3、如是进口设备，须在表格中标明“进口”。招标文件未明确“允许进口”的，供应商以进口产品进行投标时，将视为无效投标。

投标人名称：                  （盖单位电子章）

第二部分“资格性投标文件”格式

封面：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目

资格性投标文件

投标人名称：

采购项目编号：

包号（如有）：

日  期：    年   月   日

一、投标承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、满足法律、行政法规规定的其他条件：

二、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为被授权人的行为。

三、我方实际控制人或者中高级管理人员或者其他工作人员，不存在同时是采购代理机构工作人员的情形。

四、我方与采购代理机构不存在关联关系，也不是采购代理机构的母公司或子公司。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

投标人名称：                 （盖单位电子章）

### 二、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

三、具有健全的财务会计制度的证明材料

四、满足本项目的特定资格要求的证明材料

若采购产品为医疗器械的，须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的许可/备案证明材料复印件

### 五、其他类似效力要求的证明材料

（一）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

投标人名称：                       （盖单位电子章）

（二）供应商单位及其法定代表人/单位负责人、主要负责人均无行贿犯罪记录的承诺函

格式一

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我公司（公司名称）及我公司法定代表人（法定代表人名字）及主要负责人（主要负责人名字）均无行贿犯罪记录。

投标人名称：                       （盖单位电子章）

格式二（因单位性质，无法定代表人的，采用该格式）

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位（单位名称）及我单位单位负责人（单位负责人名字）及主要负责人（主要负责人名字）均无行贿犯罪记录。

投标人名称：                       （盖单位电子章）

（三）供应商不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动”的情形的

承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动”的情形。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

投标人名称：                       （盖单位电子章）

（四）供应商未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

投标人名称：                       （盖单位电子章）

第三部分“其他响应性投标文件”格式

封面：

XXXXXXXXXXXXXXXXXX项目

其他响应性投标文件

投标人名称：

采购项目编号：

包号（如有）：

日  期：  年   月   日

- 一、投 标 函

- XXXX（采购代理机构名称）：

- 我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（采购项目编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的XXXXX项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXXXXXX（投标单位的名称）全权处理本项目第XX包投标的有关事宜。

- 1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总投标价为人民币XXXX元（大写：XXXX）。

- 2、我方为本项目提交报价响应文件、资格性投标文件和其他响应性投标文件各一份。

- 3、我方承诺投标有效期为提交投标文件截止之日起XXX天。

- 4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与本项目有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定的金额和方式向采购人交纳履约保证金。

（3）我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务，完成项目的各项服务并交付采购人验收。

- 7．一旦我方被确定为中标供应商，我方同意按招标文件的要求交纳代理服务费。

- 8、投标文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：                           （盖单位电子章）

二、承诺函

XXX（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、投标文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

三、如本项目采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

四、国家或行业主管部门对项目的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

五、参加本次采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

六、我方保证在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

- 投标人名称：                           （盖单位电子章）

- 三、分项报价明细表

- 采购项目编号：                                  第XX包 （如有分包）

| - 序号 | - 采购标的名称 | - 投标产品医疗器械注册证名称及注册证号（若无注册证列明设备铭牌标注名称） | - 制造商家及规格型号 | - 数量 | - 投标单价 - （元） | - 投标总价 - （元） | - 交货 - 时间 | - 是否属于进口产品 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：

- 1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

- 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：                       （盖单位电子章）

- 四、投标人基本情况表

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  | - 电话 |  |  |  |
|  | - 传真 |  |  | - 网址 |  |  |  |
| - 法定代表人/单位负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 成立时间 |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  | - 其中 | - 项目经理 |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  | - 高级职称人员 |  |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  | - 中级职称人员 |  |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  | - 初级职称人员 |  |  |  |
| - 账号 |  |  |  | - 技工 |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 1、事业单位或团体组织根据实际情况填写此表，若未填报完善不影响资质及效力；

- 2、空白项用“/”填写。

- 五、类似项目业绩一览表

| - 年份 | - 用户名称 | - 项目名称 | - 完成时间 | - 合同金额 | - 是否通过验收 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 1、供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同或协议书复印件。

- 2、注：空白项用“/”填写。

投标人名称：                        （盖单位电子章）

- 六、商务应答表

- 采购项目编号：                                   第XX包 （如有分包）

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：

- 1、供应商必须把招标文件第六章的商务要求全部列入此表。

- 2、按照招标文件第六章商务要求的顺序逐条对应应答，未应答按照未响应处理，对于实质性要求未应答的按照无效投标处理。

- 3、供应商必须据实应答，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：                      （盖单位电子章）

- 七、技术/服务应答表

- 采购项目编号：                                    第XX包 （如有分包）

| - 序号 | - 招标文件要求 | - 投标文件应答 | - 响应/偏离（正偏离和负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人必须根据招标文件第六章所列技术/服务要求据实应答，不得虚假响应，虚假响应的，其投标文件无效并按规定追究其相关责任；

2、招标文件第六章所列技术/服务相关条款应逐条应答，未应答条款按照负偏离处理，实质性要求未应答按照无效投标处理；

3、如招标文件第六章所列技术/服务条款中有要求提供相关证明材料的，应在此表后附相关证明材料，否则相应条款将按负偏离处理；如招标文件第六章所列技术/服务条款中有标注“★”的条款为本项目实质性要求，须在此表后附相关证明材料（技术条款须提供技术说明书或其他有效证明材料，质保期、软件免费维护等服务条款须提供承诺函），否则将按照无效投标处理。

投标人名称：                    （盖单位电子章）

- 八、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

| - 类别 | - 职务 | - 姓名 | - 职称 | - 常住地 | - 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 证书 - 名称 | - 级别 | - 证号 | - 专业 |
| - 管理 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 技术 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：空白项用“/”填写。

投标人名称：                    （盖单位电子章）

### 九、项目实施方案

- 注：投标人应根据对项目的理解，自行编辑项目实施方案，格式自拟。

十、售后服务方案或承诺

注：投标人应提供针对本项目售后的服务方案或承诺、人员配置等内容，格式自拟。

十一、知识产权声明

根据招标文件要求，我方针对本项目的知识产权作如下声明：

□本项目在实施过程中将采用我方自有知识产权的成果，相关知识产权证明文件见本说明附件。我方承诺采购人使用该知识产权的成果后，将免费提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

□本项目在实施过程中未采用我方自有知识产权的成果。

投标人名称：                    （盖单位电子章）

注：投标人应根据实际情况，选择适用的知识产权声明，并在相应□中打“√”；

- 十二、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（请填写采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（请填写采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                         （盖单位电子章）

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、货物由非中小企业生产制造可以不提供本声明函

### 十三、监狱企业证明材料

注：

1、监狱企业视同小型、微型企业，享受评标中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

2、监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。如未提供证明材料的，则其不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性。

3、货物由非监狱企业生产制造的可以不提供本材料。

十四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（或提供其他残疾人福利性单位生产制造的货物，残疾人福利性单位名称：              。）（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                          （盖单位电子章）

注：

1、残疾人福利性单位未提供残疾人福利性单位声明的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性。

2、货物由非残疾人福利性单位生产制造的可以不提供本声明。

十五、不发达地区和少数民族地区单位声明

本单位郑重声明，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第五条的规定，本单位为符合条件的不发达地区/少数民族地区单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                       （盖单位电子章）

注：非不发达地区和少数民族地区单位可以不提供此声明。

十六、节能、环境标志及无线局域网产品证明材料（如有）

注：若本次项目采购的产品有属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）所列标注“★”的产品，应执行强制采购。供应商应在投标文件中提供强制采购节能产品的节能认证证书（有效期内）复印件，否则以无效投标处理。

十七、其他

供应商认为需要提供的其他文件和资料。

# 第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

二、落实政府采购政策需满足的资格要求： 无。

三、本项目的特定资格要求：

若采购产品为医疗器械的，须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的许可/备案证明材。

其他类似效力要求：

（1）本项目拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

（2）参加本次采购活动的供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

四、本项目不允许联合体参加投标。

# 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定条件的证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力的证明材料：

（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；

（2）供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；

（3）供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

（4）供应商若为不具备独立法人资格的分公司或分支机构的，应提供总公司的授权书（授权范围至少应包括授权参与本次政府采购活动）、总公司和分公司（分支机构）的营业执照。

（5）供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。

注：以上均提供复印件

2、具有良好的商业信誉的证明材料：

按照“第三章 投标文件格式  第二部分 资格性投标文件（格式） 一、投标承诺函”格式提供承诺。

3、具有健全的财务会计制度的证明材料：

（1）若供应商为企业法人的，以下两项任选一提供：

①提供2020-2021任一年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；

②提供2020-2021任一年度供应商内部的财务报表复印件（至少包括资产负债表）；

（2）若供应商注册时间截至申请文件递交截止日不足一年的，提供在工商备案的公司章程（复印件）或公司财务管理制度；

（3）若供应商为事业单位或其他组织的，提供承诺函；

（4）若供应商为自然人的应提供最近一个月的中国人民银行个人征信报告。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

按照“第三章 投标文件格式  第二部分 资格性投标文件（格式） 一、投标承诺函”格式提供承诺。

5、具有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料：

按照“第三章 投标文件格式  第二部分 资格性投标文件（格式） 一、投标承诺函”格式提供承诺。

6、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料：

按照“第三章 投标文件格式  第二部分 资格性投标文件（格式） 一、投标承诺函”格式提供承诺。

7、法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：

按照“第三章 投标文件格式  第二部分 资格性投标文件（格式） 一、投标承诺函”格式提供承诺。

二.落实政府采购政策需满足的资格要求的证明材料：无

三、本项目的特定资格要求的证明材料：

若采购产品为医疗器械的，须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的许可/备案证明材复印件。

其他类似效力要求的证明文件：

1、供应商单位未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函原件——按照“第三章 投标文件格式  第二部分 资格性投标文件（格式）提供

2、供应商单位及其法定代表人/单位负责人、主要负责人均无行贿犯罪记录的承诺函原件——按照“第三章 投标文件格式  第二部分 资格性投标文件（格式）提供。

3、供应商不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动”的情形的承诺函——按照“第三章 投标文件格式  第二部分 资格性投标文件（格式）提供。

4、供应商未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的承诺函。——按照“第三章 投标文件格式  第二部分 资格性投标文件（格式）提供。

补充说明：

1、重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准：根据财政部财库【2022】3号，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2、根据四川省人民检察院、四川省财政厅《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会【2016】5号）：采购人、采购代理机构在采购文件中规定供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录，而供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人被查实有行贿犯罪记录的，供应商投标（响应）文件应当认定为无效；中标（成交）后未签订政府采购合同的，应当认定中标（成交）无效；中标（成交）后签订政府采购合同未履行的，应当认定中标（成交）无效，同时撤销政府采购合同；中标（成交）后签订政府采购合同且已经履行的，应当认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

3、信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道，由采购代理机构查询；

（2）截止时点：投标文件递交截止日当天；

（3）据留存的具体方式：查询记录网页截图，与其他采购文件一并保存；

（4）信用信息的使用规则：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）的要求：本项目拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本次政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

### 第六章  招标项目技术、服务及其他商务要求

- 一、项目概述

本项目为都江堰市人民医院采购医疗设备一批，共计4个包。

- ★二、采购内容及采购清单

| 包号 | 品目号 | 设备名称 （采购标的名称） | 数量 | 所属行业 | 单价最高限价 （万元） | 是否强制节能产品 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-01 | 输液工作站 | 2套 | 工业 | 10.78 | 否 | 否 |
|  | 01-02 | 心功能血流动力检测分析系统 | 1套 | 工业 | 39.9 | 否 | 否 |
|  | 01-03 | 微量输液泵 | 2个 | 工业 | 0.588 | 否 | 否 |
|  | 01-04 | 微量注射泵 | 2个 | 工业 | 0.2744 | 否 | 否 |
|  | 01-05 | 三道心电图机 | 1台 | 工业 | 0.98 | 否 | 否 |
|  | 01-06 | 无创呼吸机 | 1台 | 工业 | 2.85 | 否 | 否 |
|  | 01-07 | 心电监护仪 | 3台 | 工业 | 1.47 | 否 | 否 |
|  | 01-08 | 动态血压监测仪 | 5台 | 工业 | 1.176 | 否 | 否 |
|  | 01-09 | 动态心电图 | 2台 | 工业 | 0.98 | 否 | 否 |
|  | 01-10 | 可穿戴多参数无线移动监护仪 | 10台 | 工业 | 2.45 | 否 | 否 |
| 02 | 02-01 | 电动手术床 | 1张 | 工业 | 24.5 | 否 | 否 |
|  | 02-02 | 显示器单臂吊塔 | 4台 | 工业 | 2.94 | 否 | 否 |
|  | 02-03 | 电动PT床 | 2张 | 工业 | 2.9204 | 否 | 否 |
|  | 02-04 | 电动液压外科手术台 | 1张 | 工业 | 49 | 否 | 否 |
| 03 | 03-01 | 全自动白带分析系统 | 1套 | 工业 | 14 | 否 | 否 |
|  | 03-02 | 内镜清洗消毒追溯系统 | 1套 | 工业 | 5.684 | 否 | 否 |
|  | 03-03 | 全自动软式内镜清洗消毒机 | 1台 | 工业 | 14.25 | 否 | 否 |
|  | 03-04 | 医用显示器 | 3台 | 工业 | 2.94 | 否 | 否 |
|  | 03-05 | 低温等离子过氧化氢灭菌器 | 1台 | 工业 | 37.24 | 否 | 否 |
| 04 | 04-01 | 全自动液基薄层细胞制片机 | 1台 | 工业 | 22.5 | 否 | 否 |
|  | 04-02 | 宫颈细胞学扫描图像分析系统 | 1套 | 工业 | 42.5 | 否 | 否 |

注：本项目采购本国货物，不允许进口产品参加本次政府采购活动，供应商所投产品为进口产品的将作无效投标处理。（实质性要求）

- 三、技术要求

包号：01包：

品目号：01-01

设备名称：输液工作站

数量：2套

一、配置要求:输液工作站组架1套（单套可插入≥6个输注模块），1台输液泵，5台注射泵。

二、输液工作站技术要求

1、每套输液工作站能插入≥3个输注模块，模块式设计，输液模块和注射模块的个数和位置可任意组合，即插即用。使用中，移除其中任何一台泵不影响其他泵的工作连续性。

2、工作站以每3个通道的箱体单元为基本单位进行增减（无需任何附件），组合后整套工作站内最多支持≥15台输注泵。

▲3、工作站的任意输注模块之间具有中继功能，支持自定义顺序连续输注和循环输注。

4、具有同步系统参数功能：只需在任意一台输注泵上设置科室、房号、床号及病人信息、音量设置、显示亮度和夜间模式等参数，输液工作站上的所有泵内数据即可被同步修改。

5、输液工作站和输注泵之间的数据通讯接口采用USB（非针式接口）连接，保证数据传输安全高效。

6、工作站的输液模块/注射模块均为电阻（非电容）触摸屏操作，支持医嘱、药物库、病人信息显示。

7、工作站支持条码扫描；具有医嘱下发管理功能。

8、单套工作站基本箱体单元（含3个泵），整体重量不超过7公斤。

三、输液泵技术要求

1、双 CPU 设计，关键模块采用冗余设计，独立的电机驱动 CPU 和电机细分驱动芯片设计。

2、流速设定范围不小于0.1-1200ml/h。

3、预置总量范围：0.1-9999ml，最小步进0.01ml；输液累计总量范围：0-99999.9ml。

4、至少包含以下7种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、滴数模式、首剂量模式、梯度模式。序列模式下，能设置至少8组输液流速、时间阶段。体重模式下，体重范围0.1-300kg，剂量速度范围0.01-99999，最小增量为0.01。自动计算推注速度。

▲5、屏幕：彩色电阻(非电容)触摸屏操作界面，工作状态下，同屏显示信息至少包含：输液器品牌和规格、输注速度、已输注总量、药物名称、压力状态、报警信息、电池电量和充电状态、无线通讯网络状态。屏幕背景色至少7种颜色可调，用于区分不同的药物危重等级。

KVO速度调节范围≥0.1-5.0mL/h，步进0.01ml/h。

▲7、泵门和止液夹均为电动设计的泵门和止液夹，省时省力。

▲8、气泡探测：单个气泡最小灵敏度25ul，气泡大小分25ul、50ul、100ul、200ul、300ul、500ul、800ul至少7档可调。

9、连续气泡监测功能：当单个气泡或15min内累计气泡量达到设定的报警阀值触发报警。

▲10、具有至少手动快推、自动快推、快速定量快推三种快推模式, 自动快推可设置快推速度、快推预置量和时间。

11、具备治疗方案记录及导入功能：记录最近不少于10条历史治疗方案配置，配置参数至少包含药物名、注射模式、速度、预置量。任选一条历史治疗方案，参数自动导入泵屏幕主界面。

12、压力报警阀值至少11 级可调，报警音量等级至少10级可调。

13、残留量预警可调时间：≥1～30min；可储存历史事件≥2000条。

14、整机（含锂电池）重量≤1.2 kg，电池工作时间≥5小时（25ml/h流速下）。15、具有屏幕锁定功能：锁屏时间5s、30s、1min、2min、5min、10min可选。

16、泵与泵之间无需任何附件可自由组合固定成多通道泵，配合可拆卸提手整体携带转运。

17、泵内置USB多功能接口，用于连接输液工作站、条码扫描器、直流电源线。支持配置无线网络模块，用于实现输液泵信息联网。

18、至少具有以下报警模式：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、 输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、 注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、级联序号重复、无法启动注射、遗忘操作。四、注射泵技术要求

1、双 CPU 设计，关键模块采用冗余设计，独立的电机驱动 CPU 和电机细分驱动芯片设计。

2、阻塞级别：300mmHg~900mmHg，≥3级可选择。

3、彩色显示器采用了带触摸屏的彩色 TFT 显示器，分辨率≥ 320X240。显示器至少具有信息区、工作数据显示区、工作按键区等显示区域。

4、流速范围不少于：0.1—2000ml/h可调,最小步进0.01ml/h。支持注射器规格：5ml、10m、20ml、30ml、50/60ml。

5、预置量范围：0.10-9999ml最小步进0.01ml；注射累积量范围0-99999.9ml。

6、注射精度≤±2%。

▲7、至少包含以下8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、梯度模式、首剂量模式、TIVA模式、微量模式。

8、序列模式下，能设置至少8组输液流速、时间阶段。体重模式下，体重范围0.1-300kg，剂量速度范围0.01-99999，最小增量为0.01。自动计算推注速度。

▲9、屏幕：彩色电阻(非电容)触摸屏操作界面，工作状态下，同屏显示信息至少包含：注射器品牌和规格、输注速度、已输注总量、药物名称、压力状态、报警信息、电池电量和充电状态、无线通讯网络状态。屏幕背景色至少7种颜色可调，用于区分不同的药物危重等级。

10、快推：速率可选范围≥0.1～2000ml/h，至少具备分手动、自动、快速定量三种快推模式。自动快推模式下可设置快推速度、快推预置量和时间。

11、残留量预警可调时间：≥1～30min；可储存历史事件不少于2000条。

12、KVO流速：可调范围≥0.1-5.0mL/h（最小步进0.01ml/h）。

13、压力报警阀值至少11档可调，报警音量等级不少于10档可选。

14、具备治疗方案记录及导入功能：记录最近不少于10条历史治疗方案配置，配置参数至少包含药物名、注射模式、速度、预置量。任选一条历史治疗方案，参数自动导入泵屏幕主界面。

15、整机（含锂电池）重量≤1.8 kg，电池工作时间≥6小时（5ml/h流速下）。

16、具有屏幕锁定功能：锁屏时间5s、30s、1min、2min、5min、10min可选。

17、泵与泵之间无需任何附件可自由组合固定成多通道泵，配合可拆卸提手整体携带转运。

18、泵内置USB多功能接口，用于连接输液工作站、条码扫描器、直流电源线。支持配置无线网络模块，用于实现注射泵信息联网。

19、至少具有以下报警模式：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、 输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、 注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、级联序号重复、无法启动注射、遗忘操作。注：以上技术要求中：▲技术要求7条，一般技术要求39条。

品目号：01-02

设备名称：心功能血流动力检测分析系统

数量：1套

1、采用胸电生物阻抗法原理，能快速、准确地为临床提供专业的血液动力学参数，帮助诊断，指导治疗。

2、系统设计：须为无创血液动力学监测系统专用机（非PC机或插件式）。

3、外观设计为≥12寸屏幕彩色触摸屏，内置电池供电时间≥2小时。

4、需内置智能信号检测系统，监测出现问题时，实时提示。

5、软件设计采用Ubuntu软件操作系统。

6、信号测定：采用数字化阻抗信号处理技术。

7、每搏输出量计算：采用自动调整主动脉顺应性计算方法。

8、监测功能：具有4种监测模式：监测屏、趋势屏、血流动力分析屏、治疗分析屏；每种监测模式都是独立整屏显示，根据临床使用需要可互相自由切换。

9、允许进行数据存储和回放；用户可设置自动数据存储间隔时间。

10、报告功能：可打印标注有相应时间和日期的标准A4打印纸的4种血液动力学报告：血液动力学状态报告；趋势报告；分析报告；汇总报告。

11、有事件标记功能，至少可存入12种用户自定义的事件标签，可简单、快捷地对特殊事件进行标记。

12、回顾功能：允许用户在任何时候都可以通过病人姓名、序列号等多种方式回顾病人记录。

13、报警功能：具有声音、灯光等多种报警方式。

14、标准 USB 端口，可接激光打印机、键盘、及各种储存工具，网络端口方便接入第三方平台。

15、使用中文输入患者信息

16、监测参数及要求

1）胸液水平（TFC） 。

2）加速指数（ACI）。

3）速度指数（VI）。

4）心排量 （CO）/心指数（CI）。5）、搏出量 （SV）/  搏出指数 （SI）。

6）外周血管阻力（SVR）/外周血管阻力指数 （SVRI）。

7）左心作功（LCW）/左心作功指数 （LCWI）。

8）收缩时间比率 （STR）。

9）每搏变异率（SVV）。

17、整机质保≥3年。

注：以上技术要求中：▲技术要求0条，★技术要求0条，一般技术要求24条。

品目号：01-03

设备名称：微量输液泵

数量：2个

- 输液泵采用紧凑的蠕动泵结构设计。

- 2、输液泵独立双CPU控制设计，保证实时控制与数据的可靠性。

- 输液泵具有自动泵门与自动止液夹设计。

4、适用的输液器：符合标准的所有一次性使用输液器，20d/ml、60d/ml。

5、输液模式：≥5种输液模式可选（速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、点滴模式）。

6、电阻式触摸屏设计，全中文操作系统。

7、屏幕至少能够显示输液器品牌与规格、阻塞压力等级、压力实时状态、报警信息、WIFI信号、锁屏状态、外接电源、电池电量和充电状态、输注速度、累积量以及启动、停止、快进等触摸按键区。

8、输液速度范围：0.1-1200.0ml/h，递增：0.1-99.99ml/h（以0.01ml/h递

增）、100-999.9ml/h（以0.1ml/h递增）、1000-1100 ml/h（以1ml/h递增）。

9、输液总量：0-99999.9ml

10、预置量范围：0.1-9999ml。递增：0.01ml (0.1-99.99ml)；0.1ml(100-999.9)；

1ml（1000-9999ml/h）。

11、输液精度：-3.5%～+3.5%。

12、可探测≥25ul的气泡，即可探测最小25ul起泡。

13、药量：至少具有选药量单位ng、ug、mg、g、U、kU、IU、EU、mmol、mol、kcal等，药量范围：0.01-99999，增量0.01。

14、快进操作：≥0.1-1200ml/h可调，可同步显示快推量。自动快推可自定义速度，还可预置快推量。

15、KVO速度：0.1-5.0ml/h，可调且能关闭。

16、分高、中、低三级声光报警。

17、具备动态压力监测功能：输液泵运行时能动态指示压力变化。

18、输液泵的止液夹平稳运动且具有电动泵门开关。

19、具有防重力自由流功能，当泵门打开时，防自由流夹自动关闭防止液体任意流出。

20、阻塞后丸滴剂量＜1.0ml。

21、输液即将完成的提醒时间：1～30分钟，可调。

22、输液过程中无需中断输液就能更改速度。

23、事件记录功能：可存储≥2000个回放事件。

24、声音音量等级：可调≥11级报警音量。

25、输液泵内置无线WIFI网络模块，可选连接输液中央站，定时上传数据。

26、输液泵可连接呼叫器、滴数传感器、条码扫描器。

27、输液泵充满电后，在25ml/h的速度下续航时间＞5小时。

28、输液泵显示屏幕具有字体放大功能≥3级。

29、输液泵能记录≥20条最近的治疗方案配置，并能再次导入使用。

30、输液泵阻塞报警精度范围：-55～+110mmHg。

31、输液泵具有≥11级压力阻塞报警。

32、输液泵具有≥7级气泡报警。

33、每台输液泵重量≤1.4kg（含锂电池）。

注：以上技术要求中：一般技术要求33条。

品目号：01-04

设备名称：微量注射泵

数量：2个

1、自动识别10ml、20 ml、30 ml、50 ml或60 ml注射器。

2、速率范围：0.1-2000ml/h。0.1-300.0mL/h（10mL注射器），0.1-600.0mL/h（20mL注射器），0.1-900.0mL/h（30mL注射器），0.1-2000.0mL/h（50（60）mL注射器），最小增量为0.1mL/h 。

3、预置量范围：0.1-9999.9mL，以0.1 ml/h递增；

4、预置时间范围：1min-99h59min；

5、注射精度：≤±2%

6、快推功能：300.0ml/h (10ml注射器)，600.0ml/h (20ml注射器)，900.0ml/h (30ml注射器)，1500.0ml/h (50ml(60ml)注射器)。

7、KVO流速：0.1-2.5ml/h；

8、阻塞级别：≧3级可选，分低、中、高三级报警，并分别以声光提示，同时

显示具体报警信息。低: 300±100mmHg（40.0±13.3kPa）；中: 500±150mmHg（73.3±20.0kPa）；高: 800±200mmHg（120.0±26.7kPa）

9、耗材校准：精确支持符合国标的各种品牌的一次性使用注射器；同时支持自定义耗材的校准。

10、报警：注射将完成、注射器推空、注射完成、注射阻塞、无电池、电池电量低、电池电量严重短缺、无交流电源、无外部直流电源、注射器松脱、遗忘操作、注射泵自检和运行过程故障自动诊断报警、速度无效、限制量小于等于总量。

11、事件记录功能：能够存储、回放＞300个事件；

12、交流电源：交流100-240V 50/60Hz功率消耗＜20VA，外部直流电源：直流12V。

13、内置电池：锂电池11.1V 1500mAh。连续使用时间：≥8小时（全新电池完全充电情况下以5mL/h速度注射时)。

14、外形尺寸：320(W) ×118(H) ×120(D) ±2%mm。

15、重量：≤2kg（含锂电池）

16、分类：I类CF型 IPX4

注：以上技术要求中：一般技术要求16条。

品目号：01-05

设备名称：三道心电图机

数量：1台

1、采样率≥1000采样点/秒；

2、起搏检测采样率≥16000采样点/秒；

3、提供预采集模式，无须等待心电波形的采集时间；

4、动态范围：差分输入±10mV, 极化电压±600mV；

5、分辨率：≥1μV/LSB @ 500sps；

6、频率响应：–3dB @ 0.05 ~150 Hz；

7、基线漂移滤波：0.05Hz, BDR；

8、低通滤波：20Hz, 35Hz, 150Hz；

9、	交流滤波：50/60Hz±0.3Hz；

10、共模抑制比≥110 dB；

11、模数转换：24bit；

12、输入阻抗不小于50MΩ @ 10 Hz；

13、患者漏电流：＜10 μA；

14、实时心率计范围：30-300BPM ± 10% 或 ±5 BPM, 两者取更大者；

15、开机时间10秒以内，保证快速临床响应；

16、灵敏度/增益：2.5, 5, 10, 20 mm/mV, 自动；

17、内置可充电锂电池，可供＜5小时持续操作（不打印）或打印≥500份

报告；

18、可兼容热敏卷纸和热敏折叠纸；

19、走纸速度5, 12.5, 25, 50 mm/s可选；

注：以上技术要求中：一般技术要求19条。

品目号：01-06

设备名称：无创呼吸机

数量：1台

▲1、通气模式：CPAP 模式、S模式、S/T模式、T模式、iVAPS模式。

2、压力范围：IPAP 4-25 cm H20, EPAP 2-25 cm H20, CPAP 4-20 cm H20

▲3、呼吸频率：5~50次 吸气上升时间：150-900 毫秒（50毫秒一增量）

▲4、吸气时间窗控制（Ti Control in S,ST modes): Ti Max: 0.3-4.0 sec、Ti Min: 0.1-TiMax sec

5、延迟时间：0FF-45分钟（5分钟一增量）

▲6、吸气、呼气灵敏度调节：≥5档可调（非常低／低／中／高／非常高）

7、最大供气流速：≥200L/min

▲8、屏幕监测：模式和压力设定、实时漏气量监测（L/min)、实时呼吸频率监测、潮气量监测、吸气时间、实时压力监测条图显示、PS值、实时分钟通气量监测、吸呼时间比I:E、自主触发和切换百分比、可配连接Reslink及血氧仪时可监测Sp02及心率。

9、数据存储：≥365次的使用和综合数据，≥30次详细数据，≥7次高分辨率流量和压力数据。

10、面罩识别匹配数据库：全脸面罩、鼻枕、超级鼻罩、儿童面罩。

11、Vsync漏气补偿功能，可用于成人及儿童。

12、智能保证压力支持模式，以肺泡通气量为目标，实现有效通气。

13、配置要求：主机、湿化器、导管、面罩、SD卡、包、分析软件

注：以上技术要求中：▲技术要求5条，一般技术要求8条。

品目号：01-07

设备名称：心电监护

数量：3台

▲1、≥8英寸彩色LED液晶显示屏，可用于监护全年龄阶段患者，包括成人,儿童,新生儿患者；心电、血氧饱和度、无创血压的国家医用电气设备安全通用要求标准防除颤等级为CF型。（提供机身防除颤等级标识截图）

▲2、配置IPX7防水可侵泡血氧探头及可洗袖带。（提供截图证明）

3、配置监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，体温。

4、3/5导心电测量，采用多导心电算法。

5、采用抗干扰和弱灌注血氧技术。

▲6、配置心跳停止；起搏器未起搏；不规则心律；心动过缓；心动过速；房颤

等23种实时心律失常分析，以提供全面的心律失常分析信息。（提供有效证明文件）；

▲7、配置QT/QTC测量，QT间期反应心室除极开始至心室复极结束的间期长度，可有效反应心电异常，监测QT变化，有利于避免癫痫、晕厥、猝死等严重风险的发生。（提供截图证明文件）

▲8、NIBP测量提供手动，自动，连续和序列4种测量模式（提供截图证明材料）；

▲9、支持MEWS（早期预警评分），根据脉率、NIBP收缩压、呼吸率、体温、意识、5个参数计算总分并提供下一步行动指导措施。（提供功能截图证明）

10、具备100小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,不少于40小时全息波形回顾。

11、整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。

▲12、监护仪支持接入中心监护系统；中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式；支持≥1200台床旁设备组网且可与输注泵、除颤仪、呼吸机等混联。

13、通过防火阻燃测试，保证使用安全性。（提供认证证书）

14、内置可充电电池（锂电池，电池供电时间＞60分钟），交直流两用，可实现不间断监护。

15、配备3个成人袖带、2个血氧探头。

★16、整机原厂质保≥3年，维修期间提供备用设备确保临床使用；

17、设备使用期内每年免费定期保养巡检一次并提供书面报告；

注：以上技术要求中：▲技术要求7条，★技术要求1条，一般技术要求9条。

品目号：01-08

设备名称：动态血压监测仪

数量：5台

▲1、动态血压监测仪须与科室现有DMS-ABP型动态血压监测仪软件匹配。

2、智能打气功能，动态血压自动检测测量时的运动强度，如果运动幅度大，会等稍微运动幅度小的时候再进行测量。

3、多种记录时间间隔可供选择（5,10,15,20,30,45,60,90,120min等九种间隔可调）。

4、测量方法：逐步释压震荡测量法。

5、加压释压方式：自动加压、自动排气。

6、支持过压保护。当袖带内压力大于40kPa（300mmHg）时，袖带能够自动释压。

7、支持释压保护。袖带加压过程中取掉电池，袖带能够自动释压。

8、数据接口为USB2.0标准接口。

9、支持掉电数据保护。记录过程中取掉电池，不会丢失已经记录的数据。

10、袖带气密性，1分钟内压力下降值≤0.5kPa(4mmHg)。

11、血压测量范围：20～260mmHg, 测量精度±3mmHg, 脉搏率测量范围：30～220PULSE/min。

12、支持自动重测功能。对错误数据可进行自动重测。

▲13、点阵液晶显示,显示功能：信息多样化，能显示和随时查看日期、时间、姓名、记录次数、电池电量、数据、趋势图等。

14、体位及三轴检测，数据表能标示出运动程度和体位。

15、血压重量＜252g。

16、储存介质,非易失性闪光存储器。储存≥460条血压数据。

▲17、血压数据可回放至医院现有动态心电分析软件内，实现动态血压、动态心电数据二合一报告。

注：以上技术要求中：▲技术要求3条，一般技术要求14条。

品目号：01-09

设备名称：动态心电图

数量：2台

▲1、动态心电记录器须与科室现有DMS动态心电分析软件匹配。

2、动态心电记录盒可接入科室现有心电分析软件进行回放、分析。

3、记录器可采集各种起搏器信号。

4、心电记录采集≥4096点每秒采样率,做为主要心电采集参数。

5、导联线自动识别。导联线具备易更换性，更换时不需借助第三方工具拆卸导线。

6、导联线材料为高韧度和高质量的TPU材料。

7、三通道支持最多≥7天记录、十二通道支持≥3天记录。

8、特殊事件按钮、心电采集指示灯。

9、支持PC实时查看十二导波形质量，更大屏幕可实时同步观察十二导记录质量。

10、动态心电分析软件具有相关软件著作权证书

11、可以读入动态血压监护数据，生成动态心电与动态血压对照报告。

注：以上技术要求中：▲技术要求1条，一般技术要求10条。

品目号：01-10

设备名称：可穿戴多参数无线移动监护仪

数量：10台

一、工作站/客户端要求

1、工作站客户端处理器：不低于i5或同级别；

2、病人接收方式支持至少3种，工作站扫患者腕带码录入、工作站键盘输入录入、以及床旁扫患者腕带码录入

3、系统应具备EWS早期风险评分功能，并可提供相应的预警信息；

4、工作站和床旁都可以操作病人转床及设备转床；

5、生命体征信号中继器应为便携式；

6、生命体征信号中继器通讯方式：蓝牙及WI-FI；

7、支持第三方蓝牙血压、血氧设备的接入；

8、可支持与HIS或护理信息系统数据交汇，并可进行数据抓取及自动录入生命体征监测表单。

二、监测要求-体温

1、测量范围：至少25℃-45℃

2、	最大允许误差：±0.1℃

3、无线传输距离：应覆盖整个病区；

4、实时数据更新周期：1次/4秒

三、监测要求-心电 心率 呼吸

1、支持使用非原装心电电极片

2、心电采集器重量：应小于25g

3、心电扫描速度：6.25，12.5，25，50mm/s四种

4、心电波形增益四种：5mm/mV(×0.5)、10mm/mV(×1)、20mm/mV(×2)、40mm/mV(×4)

5、心率测量范围：30〜200bpm

6、心率最大允许误差：±1% or ±1bpm中的较大者，

7、呼吸频率测量范围：0bpm〜120bpm

8、呼吸频率测量精度：10bpm〜120bpm，±2bpm；0bpm ~9bpm,

四、监测要求- 血压

1、血压测量范围：0mmHg～290mmHg；

2、血压测量精度：±3mmHg；

3、定时监测：可定时自动加压监测，测量间隔最小支持1分钟，最大24小时；

4、支持离线数据存储：可存储≥100次测量数据，

五、监测要求-血氧

1、佩戴方式：主机为腕部穿戴，并配备硅胶指套，血氧测量范围：70%～100%

2、测量精度：±2%；

3、离线数据存储：可存储≥72小时测量数据，

六、其它要求

▲1、提供体态侦测功能，并能识别至少3种体态（平躺、坐立、行走）。（提供界面运行截图）；

2、提供一体式收纳充电柜，每个柜子可收纳不少于32套监护设备，并提供不少于16套的设备同时充电；

3、每个穿戴设备的电池续航时间应不低于72小时。

注：以上技术要求中：▲技术要求1条，一般技术要求29条。

包号：02包：

品目号：02-01

设备名称：电动手术床

数量：1张

1、手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车5个主要动作组，由至少5组（不少于7个）独立液压缸液压驱动。

2、手术床配备高性能充电电池，可满足≥50次手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。

▲3、具有手持无线控制器和立柱应急控制面板两套功能一致、且相互独立的控制系统。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。（提供原厂彩页或相应的医疗器械检验机构所出具的检测报告证明资料）

4、手术床承重≥300kg。

▲5、手术床台面框架（含侧轨）和立柱护罩采用优质不锈钢件制成，非铝合金或展性铸铁外包覆一层不锈钢制成，基座外壳采用玻璃钢制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。（提供相应的不锈钢件材质检测报告证明文件）

▲6、手术床台面可透过X线，台面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒 。

7、手术床选用质地柔软的记忆海绵整体床垫，厚度≥75mm。有效预防病人压疮现象.床垫表面无缝隙，防水透气易清洗，防静电。

8、手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，采用优质气弹簧组件，可在+20°/-90°范围内任意上下折；

▲9、手术床头板和腿板可前后互换，有效增加台面下方C型臂拍片空间。

▲10、独立电动液压控制刹车，同时具备轮脚锁定/解锁功能，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。

- 具有一键屈曲、反屈曲体位功能。

12、具有一键复位功能。

▲13、手术床配腰桥和平移功能，内置腰桥其上升距离≥120㎜；平移距离不低于320mm，且平移功能由独立的液压缸驱动动作。

▲14、手术床具有油路透析技术（提供相关证明材料）

15、手术床长度：≥2060 mm

16、手术床宽度：≥520 mm

17、床面高度可调范围：498 mm±10 /1000 mm±10

18、台面前后倾角度：±26°

19、台面左右倾角度：±21°

20、背板折转角度：+80°/-40°

21、腿板折转角度：+20°/-90°，外折角度≥90°

22、头板折转角度：+45°/-90°

▲23、配置要求：

23.1 电动手术床主床张（头板、背板、臀板、腿板）, 配记忆海绵床垫，1套

23.2 无线遥控器1个

23.3 托手架1对（包括承和器、前壁约束带）

23.4 麻醉屏架1套（包括承和器）

23.5 托腿架一套（包括承和器，约束带）

23.6 360度侧卧位挡板一套（包括承和器）

23.7 侧卧位手架一套（包括承和器、前壁约束带）

23.8 缚身带一套

★24、质保期间手术床有损坏，无偿更换，每半年定期对手术床进行维护保养。

注：以上技术要求中：▲技术要求8条，★技术要求1条，一般技术要求22条。

品目号：02-02

设备名称：显示器单臂吊塔

数量：4台

一、吊塔：

1、旋转臂活动范围（半径）：850mm±10~910mm±10。

2、水平旋转角度：0～340°。

3、整个悬臂系统≥五关节联动。

4、升降高度：可根据层高设置监视器悬臂限高 。

5、承载重量：≥21kg，悬挂单台显示器。

6、BNC接口1个，电源线及插头1个；

7、主体材料采用高强度铝合金型材或高强度钢材；

8、表面采用模具成型塑胶件；

9、符合洁净手术室安装要求，吸顶式安装，稳定牢固,保证安全。并且不能影响手术室顶部外观。

二、医用显示器

1、尺寸≥26英寸

2、面板级别：医用10bit面板

▲3、调色板≥68 Billion Colors（RGB/12bit）

4、分辨率：≥1920×1080（HD1080P）

5、视角：≥178°

6、响应时间：≤18ms

7、数字接口：DVI，HDMI/SDI

▲8、内置GAMMA1.8，GAMMA2.0，GAMMA2.2，GAMMA2.4，GAMMA2.6，DICOM内置GAMMA1.8，GAMMA2.0，GAMMA2.2，GAMMA2.4，GAMMA2.6，DICOM

▲9、外壳材质：白色金属，全封闭设计，符合手术室净化和抗屏蔽要求，具有抗菌抗菌功能

10、SD/HD/3G-SDI

▲11、具有色温与GAMMA曲线调测一体化逐台校正流程的技术。（提供相关证明材料）

12、显示器具有CCC认证（提供证书复印件）

★13、显示器提供原厂质保≥3年。

注：以上技术要求中：▲技术要求4条，★技术要求1条，一般技术要求17条。

品目号：02-03

设备名称：电动PT床

数量：2张

1、治疗床面可升降，便于治疗师对患者进行功能训练。

2、床面高度升降范围：50～80cm

3、床面尺寸：≥190×120cm

4、输入功率：≥120VA

5、额定载荷：≥135.0kg

注：以上技术要求中：一般技术要求5条。

品目号：02-04

设备名称：电动液压外科手术台

数量：1张

1、采用微电脑控制，电动液压传动技术。台面可升/降、前/后倾斜、左/右倾斜、头板调节、脚板调节、纵向平移，可配合C型臂，X光机使用。

2、液压系统整体噪音低，≤58dB。

3、床体采用铝合金和304不锈钢相结合制成，坚固、抗冲击、破损和耐腐蚀，腿板、头板采用气动弹簧调节。

4、床垫采用记忆海绵床垫，床垫厚度≥70mm,可释放长时间手术所造成病人躯体与床面接触所造成压力。

5、底座刹车装置：电动操作的方式，可坚固的固定床台

6、床面结构完全为模块化的设计，针对不同种类的手术，可匹配相应的动作模块。

7、手术台电源线连接、手控器电源线连接均防水、防脱落。

8、腿板外展为齿牙咬合自动分离结构，旋转平稳无抖动。

9、手术台采用PWM控制方式，具有缓停缓起功能，运行平稳。

10、床面板采用碳素纤维材料制成，低X射线吸收系数高清晰度的透视成像效果，减轻X射线对患者和医护人员的辐射伤害。

▲11、全碳纤维手术背板，360°全透光结构，≥1200mm

12、蓄电功能：手术台內配有蓄电池及蓄电装置，可确保在AC电源中断时，可自动以备用电源供电继续进行手术，插上电源线后便自动充电，电源要求220V50Hz。

13、底座T型设计，重心稳定，底盘高度≤95mm，可以完全配合G臂机、X光机等使用。

▲14、双背板式设计，除配备全碳纤维无金属背板外，还需配备标准手术床背板与头板，双背板切换利用器械车辅助完成，单人即可完成，正常头板情况下，头腿板可互换。

▲15、骨科牵引架为双关节设计（大臂为碳纤维可透视材质，小臂灵活为轻便耐用合金铝材质），可以完成不同的角度调节，以达到定位需求。

16、具有带垫的大腿内侧支撑柱，便于安装。

17、配有牵引架配件车

18、牵引架是由合金铝及304不锈钢材料组成。

19、适用于创伤外科手术、骨科牵引手术等，开阔的区域可搭配C型臂X光机影像增强器，无阻碍下进行照射。

20、配置要求：床垫 1套、手按控制器 1只、卡腰架 2件、卡肩件 2件、手臂板 2 件、托腿架 2件、麻醉屏架 1件、承合器 2件、固定器 3件、主支架 2件、挂板1件、牵引架脚架支架2件、侧卧挡柱1件、牵引架鞋皮套1件、座板 1件、仰卧挡柱 1件、小腿架组2件、滑块 2件、支撑柱2件、移动小车1套。

注：以上技术要求中：▲技术要求3条，一般技术要求17条。

包号：03包：

品目号：03-01

设备名称：全自动白带分析系统

数量：1台

▲1、全自动一体机：一机两测，实现一次性完成镜检和生化检测项目，要求镜检和生化检测部分为一体机，无需外置显微镜、显示屏等设备。

2、镜检项目：红细胞、白细胞、上皮细胞、线索细胞、霉菌（菌丝、孢子、芽孢）、滴虫、清洁度等。

▲3、生化检测项目：pH值、过氧化氢检测、β-葡萄糖醛酸苷酶、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、β-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶六联检测。

▲4、采用一次性玻片组件，自动涂片盖片，防止镜头交叉污染，保证标本层次分明，避免重叠现象，检测完成后直接废弃，有效避免交叉污染。

▲5、采用全自动模拟人工镜检技术：实现自动加样至载玻片，自动盖片、压片等制片过程，完全模拟手工镜检，涂片均匀，显微镜下成像清晰度高，降低因为分层引起的漏检。

▲6、全自动镜检技术：内置高端精密显微镜，实现显微镜自动对焦、自动切换高低倍镜（10×，40×），保证对焦景深，全视野高像素镜检，选择清晰点进行拍照并录制视频后上传。

7、保持标本原始状态：传统盐水湿片镜检，保持标本最原始状态，低倍镜下拍摄标本全貌，便于全面观察，评价清洁度；对标本活性无影响，视频捕捉滴虫运动轨迹，避免出现漏检误检。

8、人工智能大数据识别技术：收集大量临床对比数据建立数据库，提取图像特征，匹配数据库，实现自动判别镜检结果，并能生成由镜检和生化检测结果合并的图文并茂的检测报告。

9、全自动生化检测技术：集自动加样，温育，检测，结果判定，报告输出，数据统计，自动废弃检测卡，自动清洗、吸样加样装置为一体，避免手工操作和人为误差。

10、检测灵活性：可根据临床要求对温育温度、温育时间、吸样和加样量等参数进行设定。

11、加样准确：加样针可根据样本液面高低自动调整，保证样本量。吸样加样装置进行内外清洗，避免了加样的交叉感染，并能防止管道堵塞。

▲12、检测速度快：一次可进样≥30个样本，随到随检，批量检测速度至少60个标本/小时，预留至少5个急诊位。

▲13、pH结果判读准确：pH孔样本要求在温育之前判定结果，以保证此样本不会因温育而挥发，使pH值读数更准确；

14、颜色判读：颜色判读在密封的暗室中完成，有效的避免自然光对判读结果的影响和干扰；

15、检测流程的实时状态监控：人机对话界面，可实时监测每一个标本的检测过程；

16、自动提醒功能：设备运行前自动提醒加载玻片和检测卡，避免因漏放玻片和检测卡造成的假阴性或假阳性。检测完毕后，自动废弃检测卡和玻片至废弃槽，废弃槽满仪器具备自动提醒功能。

17、试剂对照孔设置：试剂需设计空白对照检测点，以便消除标本本身颜色对检测结果的影响，提高检验结果判读的准确性。

18．信息化管理：可实现LIS数据双向传输，实现检测结果的共享及病例信息管理的标准化。

19、配备专用工作站及UPS。

注：以上技术要求中：▲技术要求7条，一般技术要求12条。

品目号：03-02

设备名称：内镜清洗消毒追溯系统

数量：1套

1、自动记录数据库：

1.1 全程自动记录每条内镜的清洗消毒过程。

1.2 监控和引导按要求流水作业，每一个清洗步骤完成后由电脑自动提醒后进行下一个步骤，可同时监控十条内镜的清洗消毒流程。

1.3 自动检查不符合清洗要求或未按标准时间清洗完成的内镜，并自动报告用户。

1.4 软件具有防止误洗、忘洗污染内镜的锁定程序，并提示处理。

1.5 清洗记录数据无限期自动保存，汇总和多条件查询。

1.6 预留医学影像系统、内镜室设备管理系统、内镜室人员管理系统、学术及科信息管理系统接口，组成内镜综合数字管理控制中心。

1.7 实时数据动态过程记录。

2、数据库采集终端：通过IC卡扫描进行实时数据通讯，真实准确地获知内窥镜设备状态、清洗步骤，清洗消毒流程的动态数据采集（非一次静态扫描），实现内窥镜的每一个清洗和消毒步骤的真实起止洗消数据记录。

3、配置要求：自动记录数据库1套，数据库采集终端6个

注：以上技术要求中：一般技术要求9条。

品目号：03-03

设备名称：全自动软式内镜清洗消毒机

数量：1台

▲1、设备使用消毒剂种类：一次性消毒液，一用一排。

2、适酶储存箱容量：≥2.5L。

3、酒精储存箱容量：≥1L。

4、排水装置：采用泵强制排水的方式，避免重力排水的弊端。

5、水过滤器：设置至少3级水过滤器，过滤精度分别为1.0μm、0.45μm和0.2μm

6、清洗液、酒精、消毒液计量装置：采用蠕动计量泵，计量精度≤1%。

7、消毒液流量控制：消毒液进液量通过流量控制。

8、内循环流量装置：内循环管路采用流量开关检测。

9、每次处理镜子数量：2-4条软式内镜。

▲10、测漏功能：采用全程适时内镜测漏监控装置。（提供国家行政机关或具有第三方认证资格的机构出具的证书复印件）

11、防夹手（内镜）保护功能：具有防止操作人员手或内镜的防夹手保护功能

12、消耗水量：单槽一个清洗消毒循环，水耗量25-40L。

▲13、自身消毒功能：不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对终末漂洗水过滤器反向消毒。

14、软镜内通道循环泵：设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气、注水官腔，活检、吸引管腔，辅助送水官腔和抬钳器官腔等。

15、空气干燥功能：可以使用设备自带的空压机干燥内镜内管腔，也可以外接压缩气来达到更好的干燥效果。

16、具有酒精干燥功能。

17、内镜内腔清洗接头：可提供医院使用品牌内镜内腔清洗接头。

▲18、双级旋转喷淋清洗设有底部和顶部两级旋转喷淋装置，消除槽内清洗死角。（提供投标产品实物照片）

▲19、有消毒剂不足报警功能。（提供投标产品屏幕显示消毒液不足报警界面复印件）

20、具有清洗液不足、酒精不足、水压低报警功能。

22、过程数据打印：打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间。

23、控制系统：采用PLC控制。

24、中文触摸屏显示：≥5.7英寸彩色触摸屏显示。

25、显示屏显示内容：显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时。（提供运行界面实物照片）

26、管理员权限设置：产品控制系统设有三级权限设置；操作人员拥有一级权限，可完成日常洗消工作；管理员拥有二级权限，可进行程序参数调整；维护人员拥有三级权限，可更改设备内部参数。（提供投标产品管理员操作界面照片）

27、设有门脚踏开关。

▲28、管路材质：经认证的食品级软管。（提供认证证书复印件）

▲29、具有消毒效果检测报告。（提供第三方检测机构出具的设备与使用过氧乙酸消毒剂（过氧乙酸含量为15%-18%）非复合型过氧乙酸的消毒效果检测报告复印件）

30、具有电气安全性能检测报告。

31、具有电磁兼容报告。

32、外形尺寸：长度≤740mm，宽度≤1200mm，最高处≤1000mm。

33、设备功率：≤3.0Kw。

34、配置要求：双槽主机1台，內镜接头2套，过滤器：1套。

注：以上技术要求中：▲技术要求7条，一般技术要求27条。

品目号：03-04

设备名称：医用显示器

数量：3台

1、尺寸：≥23英寸，TFT有源显示器

2、面板级别：医用10bit面板

▲3.调色板≥68 Billion Colors（RGB/12bit）

4、分辨率：≥1920×1080(FHD1080p)

5、视角：178°Typ.

6、响应时间：≤14ms

7、点距：0.270 (H)*0.270 (V)mm

8、最大亮度：≥400cd/m2

9、对比度：1000:1

10、接口：DVI-I,VGA,CVBS,S-VIDEO,YPbPr,RGBS,SDI,DC IN 24V

11、安装标准：VESA标准 100X100mmm

▲12、内置GAMMA1.8，GAMMA2.0，GAMMA2.2，GAMMA2.4，GAMMA2.6，DICOM

13、输出接口：DVI-I,CVBS,S-VIDEO,YPbPr,RGBS,SDI

14、节能；VESA兼容

15、外壳材质：白色金属，全封闭设计，符合手术室净化和抗屏蔽要求，满足IP65防尘防水等级

▲16、电源输出接口：DC 5V1A（USB-A）

- 具有色温与GAMMA曲线调测一体化逐台校正流程的技术。

▲18、具有关于显示器清晰度调整软件自主知识产权的软件著作权（提供证书复印件）

19、显示器具有CCC认证（提供证书复印件）

20、操作环境：

20.1 温度:0°C - 40°C

20.2 湿度:30% - 80% 无冷凝

20.3 气压:700hPa~1060hPa

21、储运环境：

21.1 温度:-20°C - 60°C

21.2 湿度:15% - 80%

21.3 气压:200hPa~1060hPa

注：以上技术要求中：▲技术要求4条，一般技术要求21条。

品目号：03-05

设备名称：低温等离子过氧化氢灭菌器

数量：1台

1、灭菌门及内室容积：灭菌器采用双开门，自动升降门；有效灭菌容积≥150升。（提供实物图片）

▲2、液晶显示屏：≥10英寸，分辨率≥800mm*480mm液晶触摸显示屏，显示内容：温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、原理图、胶囊使用数量和报警信息等。

3、灭菌内室结构及材质：管路材质采用304卫生级不锈钢管，卡箍连接采用304卫生级不锈钢材质。腔体结构为矩形，提高空间利用率，腔体材质采用优质铝合金材质，具有优越的导热性能，保证过氧化氢保持100%气态。

4、灭菌剂：浓度≥60%的过氧化氢，密封式安装，具备自动识别系统；灭菌剂用量≤4mL，PH＜1.0，54℃放置14d含量下降率＜2.0%，

5、灭菌时间、灭菌程序：标准灭菌≤35min；灭菌程序（至少应包含标准程序、快速程序、增强程序）≥3个，采用双循环灭菌程序

6、灭菌时间计时方式：倒计时方式，在显示屏上能直接显示剩余灭菌时间

7、灭菌循环温度：50℃～60℃。

8、真空泵及保护装置：采用真空泵性能高且耐过氧化氢腐蚀的真空泵；具有真空泵保护器，能够防止供电相序变化导致真空泵反转向灭菌室反油的发生。

9、压力感应装置：设置压力传感装置能够感应室外压力、提纯装置和灭菌内室的压力，测量范围0~101KPa，

▲10、启动装置：设备具备自检功能，能持续稳定产生等离子体。

▲11、等离子体放电监测装置：监测等离子体灭菌器中等离子体的产生，通过监测等离子体来监测灭菌器的灭菌效果。

12、灭菌能力:有对直径≥1mm、长度≤2000mm的聚四氟乙烯管腔的灭菌效果检测报告；有对直径≥1mm,长度≤500mm不锈钢管腔的灭菌效果检测报告。

13、毒理学检测：灭菌后对细胞无毒性，确保对病员及操作人员无残留危害；

14、理化性检测: 灭菌后对金属器械的腐蚀率R（mm/a）≤0.0100，对金属器械基本无腐蚀。

15、门板加热功能：功率900W，预热时间≤30min，加热膜数量≥2个，门板温度维持在55℃以内，防止过氧化氢气体冷凝。

16、过氧化氢残留：具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3。

17、监控报警系统：具有自动监控报警系统，可对不符合灭菌标准要求的过程自动取消。

18、打印记录：可将灭菌过程中的灭菌时间、内胆温度、注液量、真空压力、操作人员等各项参数自动打印出来。打印记录保存时间≥5年。通过云服务功能可以对设备运行参数进行云存储，当设备故障修复后，可通过云服务对数据进行恢复，保障数据的安全可追溯。

▲19、耗材配备齐全：具有物理监测、化学监测、生物监测耗材的证明材料。

▲20、操作系统：采用安卓或PLC控制系统，智能化管理，实现对机器运营实时记录、储存并通过有线、无线的通信方式将设备运营数据传输到追溯系统中，实现对“灭菌设备”的追溯。

★21、整机质保≥5年；

22、质保期间每月定期检查巡视仪器运行状况及保养并有记录；

23、设备能将设备故障、保养提示、工作报表、开关机等信息通知相关工作人员，提高服务响应速度。

注：以上技术要求中：▲技术要求5条，★技术要求1条，一般技术要求17条。

包号：04包：

品目号：04-01

设备名称：全自动液基薄层细胞制片机

数量：1台

技术参数要求：

▲1、每批次可处理1至48份标本，批量一次性最大处理标本量≥48份标本

2、细胞滤膜对标本进行自动过滤

★3、不需要手工打开标本瓶瓶盖，直接装载上机，自动完成取样、加样的全自动制片流程；

★4、自动封片功能，即制片染色完成后自动完成封片

▲5、具有超薄涂片技术

▲6、须配置有玻片激光打码机，用于打印载玻片

7、涂片透明过程由机器自动完成，无需人工操作，保护操作人员安全

8、系统装配自动机械臂，使用一次性加样器取样，并采用滴染方式，每片单独染色，杜绝了交叉污染

9、全自动完成制片的所有流程后，涂片方便地收集到玻片架

10、适用范围：(1)宫颈细胞系列；(2)痰细胞、内窥镜刷取细胞、灌洗液细胞系列；(3)浆膜腔积液细胞；(4)尿液细胞；(5)针吸细胞等系列。

注：以上技术要求中：▲技术要求3条，★技术要求2条，一般技术要求5条。

品目号：04-02

设备名称：宫颈细胞学扫描图像分析系统

数量：1套

1、	自动扫描高清图像，自动对焦、扫描，可以进行多层扫描，分层显示，融合计算

▲2、扫描部分一次性同时装载的待扫描玻片≥80张，能够连续加载新的玻片架，

3、扫描图像须满足屏幕诊断的要求，图像像素≥2000万，全视野扫描，实时采集和储存图像

4、具有TBS报告系统功能，仪器有标本不满意提示功能，能够辅助医生描述鳞状细胞数量、炎症程度、涂片质量等标本满意度的情况，仪器能够辅助医生描述标本的风险等级，按照风险程度和临床意义，对满意的标本进行分级描述。如有风险程度较高的视野，将会列出供使用者复核，圈选出所有的可疑细胞及微生物。

5、每张合格的标准玻片扫描时间≤70秒，60片/小时；可选单层/多层扫描模式

▲6、能对扫描的细胞图像进行分类标记和分析，通过辅助诊断分析工作站进行分析和辅助诊断，每天8小时内的处理能力≥300人份。（提供检测报告、厂家白皮书、电脑截图等其中之一相关证明材料复印件）。

7、	扫描过程中能够观察当前玻片图像的扫描效果，可以根据需要“暂停扫描”或“继续扫描”

▲8、辅助诊断系统判读识别出来的风险较高的可疑阳性细胞，以图像列表的方式在诊断屏幕上，当点击可疑阳性细胞时，图像自动切换到该可疑阳性细胞所在的位置并显示。

▲9、辅助诊断系统判读识别出来的可疑阳性细胞排列在最前面的二个将自动被加入到诊断报告图片

10、可选配质控功能，自动进行诊断结果的质控

11、自动识别玻片条码，自动玻片预览。

12、辅助诊断系统对诊断结果按风险等级分为至少5个级别

13、植入使用人员的习惯，植入细胞学诊断流程

14、每屏列出可疑细胞视野数≥15个，并按照形态异型进行高低打分和排列

▲15、通过联机薄层细胞制片机，可升级成为“制片、染色、封片、扫描、辅助诊断”流水线。

★16、提供终身免费软件升级维护

注：以上技术要求中：▲技术要求5条，★技术要求1条，一般技术要求10条。

- 四、商务要求

★1、若采购产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供该产品的注册/备案证明材料复印件。

★2、交货期限：交货时间为合同签订后30日内，货物到达采购人指定地点后5日内安装调试完毕，并对采购人指定人员进行相关培训。

★3、履约地点：都江堰市人民医院（采购人指定地点），中标供应商负责设备运送、安装调试，保证设备正常运行。由此产生的所有费用均由中标供应商承担。

★4、质保期：设备经采购人复验合格后≥3年，设备系统须提供终身免费升级维护。（各设备技术要求中另有要求的，遵其要求为准）。

★5、设备软件和医院信息化软件对接所产生的端口费用，由中标供应商自行承担。

★6、付款方式：

（1）签订合同后，中标供应商所提供全部货物到达采购人指定地点且安装调试完毕并复验合格之日起，采购人接到中标供应商通知与票据凭证资料以后的15日内，向中标供应商核拨合同总价95%款项。

（2）全部货物复验合格之日起至质保期满后，设备运转正常，采购人在15日内全额无息支付合同总价5%给中标供应商。

（3）中标供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后采购人进行支付结算，否则采购人可延期付款并不因此承担违约责任。

★7、合同分包：本项目不允许分包。

★8、合同转包：本采购项目严禁中标中标供应商将任何政府采购合同义务转包。

9、售后服务要求：

9.1供应商提供的所有货物必须是制造商原装出厂的、全新的、包装完好的，表面无划伤、无碰撞，各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准。质保期内非人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换，并承担因此产生的一切费用。在质保期内保证年开机率≥95%（365天/年计算），如未达到，则顺延保修期，直至开机率≥95%。并同时提供以下服务：

9.2电话咨询：供应商和制造商应当为采购人提供24小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商应在30分钟内响应，2小时内维修人员要抵达现场，如维修不涉及零配件更换，应在接到采购人故障通知后4小时内修复完毕；如涉及到零配件更换，应在接到采购人故障通知后24小时内修复完毕。技术升级：在质保期内，如果供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和制造商应对采购人购买的产品提供免费升级服务。

9.3质量保证期过后，供应商和制造商应提供电话咨询服务并在方案中列明电话号码，并应单独书面承诺委派至少一名专人提供产品上门维护服务。

9.4质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，维修费用只收取材料成本费用，人工费等其他费用全免。（提供承诺函原件）

★10、履约保证金：

（1）金    额：合同金额的3%。

（2）交款方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

（3）交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前。

（4）收款单位：都江堰市人民医院（都江堰市医疗中心）

（5）开户行：中国农业银行都江堰支行

（6）银行账号：22-853101040021796

（7）税号：510181450882688

（8）退款时间：设备复验合格后15日内。

11、验收方式和验收标准：

（1）验收方式：本项目采购人将严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求组织验收。

（2）验收标准：依据本项目招标文件要求和中标人投标文件及双方订立的合同进行验收。

（3）验收时间：中标供应商提出验收申请后 7 个工作日内进行设备初验，初验合格后3个工作日内，中标供应商应对设备进行运行调试完毕。调试完毕后中标供应商提出复验申请后3个工作日内进行设备复验。

注：本章中，“★”号项为实质性要求，属必须满足项，不满足按照无效投标处理。“▲”号项为重点扣分项。

# 第七章  评标办法

## 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（三）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托直接确定中标供应商；

（四）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（五）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

## 2、 评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评分法。

## 3、 评标程序

3.1资格性检查。

开标结束后，采购人或者采购代理机构将依据法律法规和本招标文件第五章的规定，对投标供应商提交的资格性投标文件进行审查。若通过资格审查的投标供应商不足3家，将不进入评标程序。

3.2熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.2.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术/服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.2.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.2.3出现本条3.2.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2不影响采购项目实质性要求的情形不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

3.3.3 除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其其他响应性投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（二）报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的；

（三）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（四）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（五）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致的。

（六）文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（七）其他不满足相关法律法规规定要求的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选人。

3.6.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

3.6.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分且投标报价相同的并列。评审得分且报价得分均相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商推荐顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；评审得分且报价得分均相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；评审得分且报价得分均相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标供应商；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9 供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1 在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2 供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖电子章，否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外

（四）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（五）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（三）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。（详见投标人须知前附表）

3.11 招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1 采购人或者采购代理机构组织两名工作人员核对评标结果，出现下列情形的，采购人或者采购代理机构应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，存在本条上述规定情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载

评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在本条上述规定情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

3.11.2 有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（二）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（三）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（四）招标采购单位未提供书面建议的。

## 4. 评标细则及标准

4.1本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2评审委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评审委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评审委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评审委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评审委员会成员共同评分。

4.3.综合评分明细表

| 序号 | 评分项目及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （30%） | 30分 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，报价得分=(基准价／投标报价)*30分。 注：对小型、微型、监狱企业或残疾人福利性单位的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。报价得分保留小数点后两位。 | 共同评审因素 |
| 2 | 技术指标和配置 （58%） | 58分 | 1、投标人针对招标文件第六章“技术要求”中的一般技术参数条款（未标注“▲”和“★”的条款）的响应得分规则如下：一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量/一般技术参数条款的总数量）*18分。 2、投标人针对招标文件第六章“技术要求”中的“▲”技术参数条款的响应得分规则如下：“▲”技术参数条款响应得分=（投标人满足标注“▲”技术参数条款的数量/“▲”技术参数条款的总数量）*40分。 注：1、“▲”技术参数应提供相关检测报告或白皮书或彩页资料，未提供将视为负偏离。（招标文件各设备技术要求中有明确要求提供其他证明材料的，以技术要求中的要求为准） 2、标注“★”的条款为本项目实质性要求，不作为本项评审。 3、得分保留小数点后两位。 | 技术评审因素 |
| 3 | 履约能力（2%） | 2分 | 投标人自2019年1月以来具有类似项目业绩的1个得1分，最多得2分。（提供合同复印件盖供应商鲜章） | 共同评审因素 |
| 4 | 售后服务（8%） | 8分 | 投标人为本项目编制的售后服务方案完全满足招标文件售后服务要求（共四项）得4分，每有一项不满足扣1分。在完全满足招标文件售后服务要求的基础上每有一项优于本项目售后服务要求的加1分，最多加4分。 | 技术评审因素 |
| 5 | 优先采购2% | 2分 | 投标人所投产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.5分；每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.5分；每有一项为无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分。本项最多得2分。 注： （1）可重复计分； （2）本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。 （3）投标人所投产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章），否则不予给分。 （4）投标人所投产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页且在有效期内并加盖投标人单位公章（鲜章）。 | 共同评审因素 |

## 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按排名由高到低的顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商（至少三名）。

6.2.1.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.1.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4采购人或者采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

6.2.5中标结果公告期限为1个工作日。

6.2.6本项目不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7．中标

7.1.中标供应商按代理机构要求领取中标通知书。

7.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

7.3采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

7.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

## 8. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

8.1 遵守评审工作纪律；

8.2 按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

8.3 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8.4 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

8.5 发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

8.6 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

8.7 法律、法规和规章规定的其他义务。

## 9.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

9.1 遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

9.2 评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

9.3 评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

9.4 评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

9.5 在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

9.6 服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

9.7 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第八章  政府采购合同（参考格式）

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（招标编号：XXXXX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：      元，即RMB￥      元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥       元，人民币大写       元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥       元， 人民币大写：     元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥     元，人民币大写：   元整）后的日内支付合同金额百分之的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，提交支付凭证资料给财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之款项：￥    元，人民币大写          元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥       元， 人民币大写：     元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后小时内响应到场，小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之/天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（被授权人）：            法定代表人（被授权人）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日			签约日期：XX年XX月XX日

### 第九章 附件

附件1：质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。