### 乐山市市中区政府采购项目

### 询价文件

项目编号：与省网公告编号一致

项目名称：乐山市市中区妇幼保健院2021年第一批医疗设备采购

乐山市市中区人民政府采购中心

乐山市市中区妇幼保健院

共同编制

二○二二年二月

目    录

第一章  询价公告………………………………………………………………………2

第二章  报价人须知……………………………………………………………………4

第三章  响应文件格式…………………………………………………………………20

第四章  项目要求………………………………………………………………………38

第五章  合同主要条款…………………………………………………………………54

第一章　询价公告

乐山市市中区人民政府采购中心(下称采购中心)受乐山市市中区妇幼保健院的委托，就“乐山市市中区妇幼保健院2021年第一批医疗设备采购 ”进行询价采购，欢迎有资质的供应商参与报价，现将有关事项公告如下：

一、项目名称及其编号：

乐山市市中区妇幼保健院2021年第一批医疗设备采购 （与省网公告编号一致）

二、项目内容简介：

确定一家供应商为乐山市市中区妇幼保健院提供医疗设备一批，详见第四章 项目要求。

三、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交响应文件前具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具备所投产品医疗器械注册管理类别的医疗器械经营许可或经营备案许可；

7、法律、行政法规规定的其他条件。

提供的证明材料详见本文件“第二章 报价人须知20.2.1条(1)款”。

四、询价文件获取：

1、获取期限：2022年2月25日9时00分至2022年3月1日23时59分（北京时间）。

2、获取方式：登录乐山市公共资源交易服务中心公共服务平台（登录地址：www.lsggzy.com.cn）—全省统一账号登录—CA登陆—乐山市公共资源交易服务平台—乐山政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—选择本项目申请获取采购文件，或者直接登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）—项目采购—获取采购文件—选择本项目申请获取采购文件。

提示：（1）首次登录乐山市公共资源交易服务中心公共服务平台的新用户应先点击“用户登录"，在登录页面点击“全省统一账号登录”并在全国公共资源交易平台（四川省）完成用户注册后再登录。

（2）供应商参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《乐山市全流程电子化采购系统操作指南——供应商版》。（操作指南请登录政府采购云平台后，点击“前台大厅—下载专区—供应商操作手册”处查看，乐山市政府采购云平台客服热线：400-881-7190）

（3）询价文件若有更正通知，将在四川政府采购网发布，供应商未及时查看公告而知晓更正通知内容的，自行承担后果。

五、递交响应文件：

2022年3月3日14:30前递交至乐山市市中区公共资源交易服务中心开标室。响应文件不予接受的情形见本文件第二章第16条。

递交响应文件截止时间的同时将组织资格审查、符合性审查及报价，请各供应商授权代表届时必须参加。

六、本次询价邀请在四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/）上以公告形式发布。不同公告媒体内容有不一致的，均以此公告媒体为准。

七、联系方式：

采购人：乐山市市中区妇幼保健院

通讯地址：乐山市市中区凤凰路中段149号

邮编：614000

联系人及电话：徐女士 13981397917

采购代理机构：乐山市市中区人民政府采购中心

（本文件中所称“采购代理机构”、“采购中心”均指乐山市市中区人民政府采购中心）

通讯地址：乐山市市中区春华路南段422号工商银行三楼

邮编：614000

联系人及电话：

1、询价文件获取：徐女士  0833-2402667

2、项目其他事项咨询:李先生、徐先生0833-2192933

3、财政监督投诉电话：0833-2192245

第二章  报价人须知

一、报价人须知附表

| 序号 | 条款名称 |  | 说明和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金来源、采购预算、最高限价 （实质性要求） |  | 资金来源：财政资金 采购预算（最高限价）：2070500元。 最高限价：限价同采购预算。 分项限价： - 1.彩色多普勒超声机1台：50万元 - 2.脉动真空灭菌器1台：30万元 - 3.腔镜清洗工作站1台：8万元 - 4.过氧化氢低温等离子体灭菌器1台：28万元 - 5.便携式膀胱容量测试议1台：9万元 - 6.骨盆臀腹康养仪2台：6万元 - 7.产后康复综合治疗仪6台：9万元 - 8.数码电子阴道镜1台：18万元 - 9.微波治疗仪1台：2万元 - 10.多系统治疗仪1台：5万元 - 11.心电监护仪3台：6万元 - 12.空气压力治疗仪4台：16万元 - 13.专用康抚床全套2台：5万元 - 14.动态高血压检测仪2台：3万元。 - 15.输液泵16台：10.40万元 - 16.空气消毒机1台：1万元 - 17.微量注射泵1台：0.65万元 报价人最终报价超过最高限价或分项限价的均为无效报价。 |
| 2 | 邀请询价的供应商数量和方式 |  | 本项目邀请的供应商数量：不少于3家 本项目采购采取以下勾选的方式邀请参加询价的供应商： （ √ ）发布公告邀请 （ ）采购人和评审专家书面推荐 （ ）供应商库中随机抽取 |
| 3 | 项目属性 |  | 货物类 |
| 4 | 联合体报价 （实质性要求） |  | 本项目 不允许 联合体报价。 |
| 5 | 报价有效期 （实质性要求） |  | 提交响应文件截止之日起（60）个日历日。 |
| 6 | 合同分包 （实质性要求） |  | 本项目 不允许 对成交标的进行分包。 |
| 7 | 供应商询问、质疑 |  | 1、供应商认为询价文件、采购过程、评审结果使自己的权益受到损害的，可依法向采购代理机构、采购人提出询问和质疑。根据采购人与采购代理机构委托代理协议约定，供应商询问、质疑询价文件中资格性要求、项目要求、评分细则内容由采购人负责受理和答复，其他内容则由采购代理机构负责受理和答复。 2、供应商在法定期限内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3、质疑须采取书面形式，质疑函原件可采取当面递交或邮寄、快递的方式送达。以邮寄、快递方式递交质疑的提起日期以邮寄、快递件上的戳记日期计算，受理日期则以采购人或代理机构收到质疑函原件之日计算。 4、受理联系人及通讯地址见本文件第一章。 |
| 8 | 供应商投诉 |  | 受理单位：本采购项目同级财政部门，即乐山市市中区财政局。 联系电话：0833-2192245 |
| 9 | 履约保证金 （实质性要求） |  | （ √ ）本项目不收取履约保证金 |
|  |  |  | （ ）本项目收取履约保证金，要求如下： （一）金额：合同金额的10%。成交人是中小企业且信用良好（无本表第14项第一、二种情形以及在近三年来参与乐山市市中区政府采购项目中无放弃中标、成交或拒不签订合同或拒不履行合同情形的，履约保证金可减半缴纳） （二）缴纳方式：成交人在合同签订前以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交。 （三）退还约定：见本文件本章第23条及合同约定。 |
| 10 | 供应商信用融资 |  | 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购成交、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭成交通知书向银行提出贷款意向申请。 |
| 11 | 响应文件数量及密封要求 （实质性要求） |  | “响应文件”正本 1 份 ，副本 2 份；均胶装成册；封装。 详见本文件本章第14条。（报价单由供应商自行准备）。 |
| 12 | 政府采购政策功能（实质性要求） | 中小企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同中小企业） | 1、依据为《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）（下称《办法》）。 2、本项目为以下勾选项方式扶持中小企业，须提供材料的要求详见本文件第三章投标文件格式。 （ ）本项目整体专门面向中小企业采购。即：所投货物制造商（货物类项目，下同）或承接服务供应商（服务类项目，下同）须全部是中小企业，否则作资格性审查不通过处理。 （ ）本项目部分专门面向中小企业采购。专门面向的内容见本文件第四章项目要求。即：对本文件规定专门面向的内容，供应商所投货物制造商或承接服务供应商须全部是中小企业，否则作资格性审查不通过处理。 （√ ）本项目非专门面向中小企业采购。即：供应商所投货物制造商或承接服务供应商全部是小微企业的给予投标总价10%的价格扣除；项目允许联合体投标且所投货物制造商或承接服务供应商为小微企业的金额达到合同总金额30%以上或者项目允许中标后分包且供应商约定货物制造商或承接服务供应商为小微企业的金额达到合同总金额30%以上的可享受投标总价3%的价格扣除。用扣除后的金额参与评审。价格不作为评审因素的项目不再执行价格扣除政策。 |
|  |  | 无线局域网产品、节能产品、环境标志产品、信息安全产品（如果本项目涉及货物时执行） | 1、本项目产品有属于优先采购品目且报价人所报该类产品均属于优先采购品目的，给予该报价人总报价1%的价格扣除。 2、本项目产品有属于强制采购节能产品品目的，报价人须提供符合相应要求的产品，否则，按照无效报价处理。强制采购节能产品见本文件第四章，本文件规定与国家政策有冲突的以国家政策为准。 3、报价人在响应文件中须提供所报节能产品、环境标志产品经市场监管总局公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件加盖报价人鲜章），所报无线局域网产品在“无线局域网认证产品政府采购清单”中的所在页（复印件加盖报价人鲜章），否则不予认定。 4、依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）规定，本项目产品有信息安全产品的（通常包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱性扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），须提供由中国网络安全审查技术与认证中心颁发的有效认证证书(复印件加盖报价人鲜章），否则作无效报价处理。 |
|  |  | 价格计算办法 | 对于同时符合上述多种价格扣除情形的，报价人最终参与排序的价格＝报价人最终报价金额－小微企业价格扣除金额－节能、环境标志、无线局域网认证产品价格扣除金额 |
| 13 | 报价人信用信息查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存具体方式、使用规则 （实质性要求） |  | 一、属于禁止参加本项目采购活动的情形 1、通过以下渠道（但不限于）查询且在截止本项目提交响应文件截止之日仍处于有效期内的失信行为，属于禁止参加本采购项目活动情形： （1）信用中国（www.creditchina.gov.cn） （2）中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”版块（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list） （3）四川政府采购网“曝光台”版块(只含明确禁止参加政府采购活动或属于重大违法记录的)（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/CmsNewsController.do?method=recommendBulletinList&moreType=provincebuyBulletinMore&channelCode=bgt_zzs&rp=25&page=1） 2、在获取文件、评审、确定成交人环节发现供应商有符合上述失信行为的，采购代理机构、询价小组、采购人、相关部门分别给予其作资格审查不通过、不予确定其成交、作成交无效的处理。 二、属于允许参加本项目采购活动但须实行惩戒的情形 1、上述情形以外的失信行为(主要指属于《四川省政府采购当事人诚信管理办法》第八条规定（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpags/sjzcfg/402886875060600f015106c042c90a75.html）属于允许参加本项目采购活动但须实行惩戒的情形。 2、对上述情形在有效期内的失信报价人实行10%的报价加成，以加成后报价进行评审。失信行为惩戒实行无限制累加，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过本项目最高限价的，作无效报价处理。 三、相关要求 1、报价人应当就自己的诚信情况在响应文件中提供承诺或声明（见本文件提供的格式）。 2、允许联合体报价的，联合体成员存在上述情形的，视同联合体存在上述情形。 3、采购代理机构、询价小组、采购人、相关部门证据留存形式为查询的结果截图或其他有效证据。 |
| 14 | 报价合理性说明 （实质性要求） |  | 询价小组认为报价人的最终报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效报价处理。 “证明材料”可以为：1、成本构成。包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等。2、较其他报价人且能支撑自己报更低价格的优势说明等。报价人拟低价报价的（可以最高限价作为参照），可事先作好书面说明或提供相关证明材料以备用。 报价人书面说明应当由授权代表签字确认或者加盖公章，否则无效。 |
| 15 | 成交人确定 |  | （ ）采购人确定 （ √ ）采购人授权询价小组直接确定 |
| 16 | 采购结果公告 |  | 确定成交人后的2个工作日内在四川政府采购网上公告。 包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交公告期限以及评审情况、询价小组名单。 |
| 17 | 成交通知书领取 （实质性要求） |  | 成交人应当在成交结果公告的同时凭单位介绍信到乐山市市中区人民政府采购中心领取成交通知书。未及时领取或拒绝领取造成的后果和责任由成交人承担。 |
| 18 | 政府采购合同公告、备案 |  | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同交财政部门和采购中心备案。 |
| 19 | 特别说明 |  | 1、本询价文件中若存在相关产品的具体品牌、型号，均不作为指定要求，报价人可理解为“参照或相当于此品牌”或直接忽略。 2、本询价文件个别表述可能不适用本项目内容，报价人可据实理解，询价小组亦将据实评判。 |
| 20 | - 询价文件内容冲突的解决及优先适用次序 |  | 本询价文件中编制的内容前后有矛盾或不一致时，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以报价人须知前附表为准，如前附表中无相关内容，在保证国家、集体和采购人利益不受损害的情况下以有利于供应商原则进行处理；必要时，可以暂停本次采购活动，待修改完善后再继续实施。 |

## 二、总  则

1. 适用范围

1.1 本询价文件仅适用于本次采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人见本文件第一章。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理采购事宜的采购机构。本次采购的采购代理机构是乐山市市中区人民政府采购中心。

2.3“报价人”系指获取了响应询价、参加报价的法人、其他组织或者自然人。

3. 合格的报价人（实质性要求）

合格的报价人应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件和其他实质性要求；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3按规定获取了询价文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

4. 报价费用（实质性要求）

4.1报价人参加报价的有关费用由报价人自行承担。

4.2采购人、采购中心不退回报价人响应文件和其他报价资料(本文件中明确退还的除外。例如实物样品)。

5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1提供相同品牌产品处理

提供相同品牌产品的不同报价人参加同一合同项下报价的，按一家报价人计算，报价最低者获得成交人推荐资格。报价相同的，由询价小组组织报价人抽签确定。（成交候选人具体排序办法见本章20.5条）

非单一产品采购项目，多家报价人提供的核心产品品牌相同数在一半及以上的视为提供相同品牌产品，按前款规定处理。

相同制造商不同品牌的视同不同品牌。

5.2利害关系供应商处理

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，均作无效处理。

5.3前期参与供应商处理

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购中心在确定采购需求、编制询价文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为询价文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4串通报价行为处理

报价人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得有妨碍其他报价人的竞争行为，不得损害采购人或者其他报价人的合法权益。

有下列情形之一的，视为报价人串通报价，涉及报价人均作无效处理，并书面报告本级财政部门。

（一）不同报价人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同报价人委托同一单位或者个人办理报价事宜；

（三）不同报价人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同报价人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（五）不同报价人的响应文件相互混装；

（六）不同报价人的报价保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（七）《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条所列情形。

评审过程中发现串通报价的可由询价小组认定和书面报告，其他环节发现的由政府采购监管部门认定，还可通过司法途径认定。

6．询价文件的构成

询价文件是供应商准备响应文件和参加报价的依据，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。询价文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、评审程序、有关规定和注意事项以及拟签订的合同文本等。本询价文件包括以下内容：

（一）询价公告；

（二）报价人须知；

（三）响应文件格式；

（四）项目要求；

（五）拟签订的合同文本；

7. 询价文件的澄清和修改

7.1采购人或者采购中心可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改。

7.2澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清、更正公告。澄清或者修改的内容为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购中心可顺延提交响应文件的截止时间。

7.3 报价人认为需要对询价文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向采购人、采购中心提出申请，但采购人或者采购中心可以决定是否采纳报价人的申请事项。

8.终止采购

8.1采购人、采购中心在发布采购公告后可因重大变故取消采购任务而终止采购活动。

8.2终止采购的，采购人或者采购中心将及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取询价文件的潜在报价人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。

9. 询问和质疑

报价人认为询价文件、采购过程、评审结果使自己的权益受到损害的，可依法向采购中心、采购人询问和质疑。

10．响应文件的语言（实质性要求）

10.1 报价人提交的响应文件以及报价人与采购人、采购中心就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖报价人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

10.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

11．计量单位（实质性要求）

除询价文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

12. 联合体报价（允许联合体报价项目适用）(实质性要求）

12.1 两个以上供应商可以组成一个联合体报价，以一个报价人的身份报价。以联合体形式参加报价的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定报价人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

12.2 联合体各方之间应当签订联合体报价协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体报价协议连同响应文件一并提交采购人、采购中心。

12.3联合体应当确定其中一个单位为报价的全权代表，负责参加报价的一切事务，并承担报价及履约中应承担的全部责任与义务。

12.4联合体报价时，响应文件中“报价人名称”处、加盖报价人章处、法定代表人签字处应分别有全权代表的报价单位名称、公章、签字。规定联合体各方均须提供的证明材料则均须按要求提供。

12.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

12.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
　　12.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

13. 知识产权（实质性要求）

13.1 报价人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由报价人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 报价人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，报价人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用报价人所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14．响应文件的组成、印制、签署、密封

14.1 “响应文件”应当胶装成册，“报价单”可不采取胶装。（实质性要求）

14.2响应文件均需打印（签字盖章处除外），并由报价人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。

14.3响应文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

14.4响应文件一式三份，分正本一份，副本两份，并在封面注明“正本”、“副本”字样，若正本和副本不符，以正本为准（实质性要求）。(如果项目有分包的，无需分包制作响应文件，即均可制作成一本)。

14.5响应文件均须封装，所有响应文件装一个密封袋。密封袋上标明“响应文件”以及报价人名称、项目名称信息。（除分装或统装要求外，其余均为实质性要求）

15．响应文件格式

15.1 报价人应执行询价文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的响应文件由报价人自行编写。

16．响应文件递交（不含报价单）（实质性要求）

报价人应在询价文件规定的递交响应文件截止时间前，将响应文件按询价文件的规定密封后送达规定地点。以下情形递交的响应文件将不予接受：

⑴超过截止时间送达

⑵邮寄送达

⑶响应文件未密封

17．报价保证金（收取报价保证金项目适用）（实质性要求）

17.1 报价人递交响应文件时，必须以人民币提交询价文件规定数额的报价保证金，并作为其报价的一部分。

17.2报价保证金缴纳由报价人根据自身情况选择银行保函、担保公司保函或银行基本账户转账方式。除报价人须知附表中相关要求外，对采取保函方式的有以下要求：

（1）保函应是有效的银行保函或是具有担保资格的担保公司出具的担保函。

（2）保函中项目名称、报价人（被保证人）、受益人凡有一项与本项目不符或保证金额、有效期、责任条款凡有一项不满足本文件规定的均作为无效。(责任条款见本文件本章17.4条)
    （3）保函受益人为乐山市市中区人民政府采购中心，保函原件由乐山市市中区人民政府采购中心收取、退还。报价人和担保人对保函的真实性和合法性负责。
    （4）报价人递交虚假保函的，采购监管部门将依法查处；构成犯罪的，移送有关部门依法追究刑事责任。

17.3报价保证金退款方式：

（1）未成交的：采用转账方式提交报价保证金的在报价结束当日现场办理退还手续，待成交通知书发出后5个工作日内全额退还。采用保函形式的在成交通知书发出后5个工作日内凭介绍信或授权书到采购代理机构现场办理退还，未现场办理的其保函自动失效，采购代理机构将其保函作销毁处理。

注：①因报价人自身原因造成保证金延迟退还或者报价人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。③确因采购代理机构原因造成逾期退还报价保证金的且未取得报价人书面同意的，除应当退还报价保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费给报价人。

（2）成交的：采用转账方式的报价保证金在签订合同时直接转为履约保证金。采用保函形式提交报价保证金的，成交人在签订合同时退还保函后按报价保证金转账方式缴纳,也可以提交履约保函。

17.4发生下列情形之一的，采购中心将不予退还报价保证金（采用保函形式的则要求担保人承担相应保证责任）：

（1）在询价文件规定的递交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）在采购人确定成交人之前放弃成交候选资格的；

（3）成交后放弃成交、不领取或者不接收成交通知书的；

（4）由于成交人的原因未能按照询价文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于成交人的原因未能按照询价文件的规定交纳履约保证金的；

（6）供应商在政府采购活动中提供虚假材料的；

（7）报价有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

18．报价有效期（实质性要求）

18.1报价人响应文件中必须载明报价有效期且应当不少于本文件报价人须知附表中规定的报价有效期。否则，其响应文件将作为无效报价处理。

18.2因不可抗力事件或者因采购需求作出必要调整，采购人可于报价有效期届满之前与报价人协商延长报价有效期。报价人拒绝延长报价有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给报价人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。报价人同意延长报价有效期的，不能修改响应文件。

19．响应文件的修改和撤回（实质性要求）

19.1报价人在报价截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购中心。

19.2 报价人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或委托代理人签署并盖单位印章。补充、修改的内容应当按照询价文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

19.3 在报价截止时间之后，报价人不得对其递交的响应文件做任何修改，撤回报价的，将按照有关规定进行相应处理。

20．询价程序及采购结果确定

20.1 采购会

20.1.1宣布采购会开始。

询价时间到，采购会开始，主持人当众宣布参加采购会且响应文件不属于拒收情形的供应商名单。

20.1.2报价人代表对采购会内容有疑义以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购中心对报价人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

20.1.3报价人须派授权代表参加采购会，报价人未派授权代表参加采购会及现场报价的，作无效报价。

20.2资格审查和符合性审查

20.2.1依法组建的询价小组对响应文件进行资格审查和符合性审查

(1)资格审查内容

资格审查依据下表“提供的证明材料”栏的材料进行审查。报价人有一项未提供或提供材料无效的，资格审查将不通过。

| 提供的证明材料 | 备注 |
| --- | --- |
| 1、依据报价人性质提供以下复印件加盖报价人鲜章材料： （1）企业（含个体工商户）：营业执照副本； （2）事业单位：事业单位法人证书； （3）民办非企业单位：民办非企业单位登记证书； （4）自然人（具有完全民事行为能力的中国公民）：身份证 （5）其他经济组织形式：主管部门依法颁发的证书 （6）联合体的(本文件第二章报价人须知附表中表明本项目允许联合体报价的话，下同)：须提供联合体所有成员上述材料。 | 本项目不允许分支机构参加报价 |
| 2、承诺函 | 格式、内容见本文件第三章，且内容不得删减，否则不予认定有效。真实性由报价人负责。承诺、声明内容有不实的作承诺、声明无效处理并可能视情况以提供虚假材料谋取成交处理。 |
| 3、失信行为声明函 |  |
| 4、报价人任选以下四种材料之一（复印件加盖报价人鲜章）： （1）报价人2020、2021年来任意一年的经审计的财务报告和财务报表 经审计的财务报告和财务报表： ①至少包括审计报告和三表一注（资产负债表、利润表、现金流量表、附注)。 ②应当有会计师签字和加盖执业章。 ③内容应清晰可辩。 （2）银行出具的资信证明（出具日期在本项目采购公告之日前后一月均可） （3）具有担保资格的担保机构出具的投标担保函。 （4）承诺函（可以本表第2项承诺函代替）。 | 报价人成立不足一年的可不提供证明材料； 报价人是非公司性质的可提供自定的财务会计制度（如果提供财务报表的可参考左述经审计的财务报告和财务报表标准评判）； 报价人是联合体的，须提供联合体所有成员的证明材料。 |
| 5、法定代表人授权书(正本中放原件，副本中放复印件) | 法定代表人作为报价人代表的，不需提供此委托书。但仍须提供加盖有报价人鲜章的法定代表人身份证复印件。 |
| 6、按照规定获取了询价文件的证明材料 | 提供政采云平台报名成功的页面截图。 |
| 7、具备所投产品医疗器械注册管理类别的医疗器械经营许可或经营备案许可 | 提供相关证明材料 |

除政策允许的情形外，通过资格审查的报价人不足3家的，本次采购活动终止。

(2)符合性审查内容

| 符合性审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 1、响应文件数量 | 数量不足(含未标明正副本)且影响评审的将不通过； |
| 2、响应文件编制、盖章、封装和标记 | 以下情形将不通过： ①、响应文件编制、密封、签署、盖章不符合询价文件规定的(以下另列出的情形除外)； ②、响应文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、报价有效期等不符合询价文件的规定，影响询价小组评判的； ③、在响应文件中报价的。 但下列情形，可通过审查： ①、响应文件密封完好，只是未按照询价文件要求进行分装、统装的； ②、响应文件存在个别地方（总数不能超过2个）没有法定代表人签字，但有效授权代理人签字的；单位 ③、响应文件除询价文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的； ④、响应文件未按询价文件要求编制目录或页码的； |
| 3、响应文件组成 | 组成明显不符合询价文件的规定要求且影响询价小组评判的将不通过 |
| 4、项目要求响应 | 以下情形将不通过： ①、报价人响应不满足项目要求中的实质性要求的； ②、报价人响应完全或者绝大部分复制询价文件规定要求，对所报产品技术参数描述不确定而影响询价小组评判及将影响采购人验收的。(主要是指所报产品应该有品牌型号规格或技术参数应该有准确数值而由于报价人没明确其所报品牌型号规格或具体技术参数造成询价小组无法评判其所报产品准确的技术参数、配置、功能)。 |

通过符合性审查的报价人不足3家的，本次采购活动终止。

符合性审查时，因提供相同品牌产品的不同报价人按一家报价人计算后导致有效报价人不足3家的，本项目不再评审。

20.3澄清有关问题。

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致的内容，询价小组可以书面形式（应当由询价小组签字）要求报价人作出必要的澄清、说明或者纠正。报价人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.4报价（实质性要求）

20.4.1资格审查和符合性审查结束后，询价小组将当众宣布审查结果。包括通过资格审查和符合性审查的报价人名单和未通过的报价人名单及原因。

20.4.2通过资格审查和符合性审查的报价人即是被允许参加报价的报价人，询价小组要求报价人在规定时间内一次报出不得更改的价格(也可提前制作好，报价单格式见本文件第三章），再现场递交监督人员或采购代理机构工作人员,收齐后集中递交询价小组。

20.5报价审查（实质性要求）

20.5.1报价修正

报价总价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。有明显文字和计算错误的，询价小组应当以书面形式要求报价人作必要的澄清、说明或者补正，但澄清、说明或者补正不得对总报价实质性修改。

20.5.2报价合理性审查

按本文件报价人须知附表相关规定处理

20.5.3无效报价

报价人有以下情形之一的作无效报价：

(1)报价超过本项目（含分包/分项）最高限价的；

(2)报价有实质性漏项的；

(3)未作报价、数量有错、品牌规格型号与响应文件明显不一致的；

(4)报价应当有分项组成而未分项组价的；

(5)报价单既无报价人公章，也无授权代表签字或盖章的；

(6)其他本文件规定作为无效情形的。

20.6结果确定办法（实质性要求）

20.6.1询价小组在报价人满足采购需求、质量、服务实质性要求的前提下，以包为单位（如果有分包的话）按报价从低到高推荐出成交候选人。报价相同时并列排名，由采购人随机抽取的方式选择成交人。

有须落实政府采购政策进行价格调整的，以最终报价调整后的价格作为推荐成交候选人的依据。

20.6.2本项目要求询价小组推荐出三名成交候选人。成交候选人应当排序。

20.6.3响应文件优于询价文件要求的，不能以此作为高价成交的依据，询价小组不能接受其高价成交。

20.7询价小组出具询价报告

21.成交人确定及成交通知书（实质性要求）

21.1本项目成交人按本文件第二章报价人须知附表中规定的方式确定。

21.2采取采购人确定成交人方式的执行以下办法：

21.2.1采购人按询价小组推荐的成交候选人顺序确定成交人。

21.2.2采购中心自评审结束后2个工作日内将询价报告及有关资料送交采购人确定成交人。

21.2.3采购人收到询价报告及有关资料后，将在5个工作日内按照询价报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人。成交候选人并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交人。采购人逾期未确定成交人且不提出异议的，视为确定询价报告提出的排序第一的供应商为成交人。

21.2.4采购人确定成交人过程中，发现成交候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为成交人：

（1）发现成交候选人存在禁止参加本项目采购活动情形的；

（2）成交候选人因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）成交候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选人提供虚假材料；

（5）成交候选人恶意串通。

成交候选人有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选人为成交人，依次类推。无法确定成交人的，应当重新组织采购。

21.3采取采购人授权询价小组直接确定成交人方式的由询价小组直接确定排名第一的成交候选人为成交人。

21.4 采购中心在确定成交人后的2个工作日内公告成交结果，同时向成交人发出成交通知书。

21.5成交人应当在成交结果公告的同时凭单位介绍信到采购中心领取成交通知书，因成交人原因未及时领取或拒不领取造成的后果和责任由供应商承担。

22. 履约保证金（收取履约保证金项目适用）（实质性要求）22.1履约保证金金额及缴纳方式见本文件报价人须知附表。

22.2采用转账方式缴纳履约保证金的，应当在验收合格后一次性无息退还成交人，特殊情况的在合同中由双方约定。成交人应当在验收合格后凭《 政府采购项目验收报告》、介绍信等相关证明材料到代理机构当面退还或办理退还手续。因成交人自身原因或采购人原因导致无法及时退还的分别由成交人或采购人负责。采用保函形式缴纳履约保证金的，合同双方在合同中约定退还方式。

22.3验收结果不合格的，履约保证金将不予退还（采用保函形式的则要求担保人承担相应保证责任）。

23. 合同（实质性要求）

23.1成交人应在收到成交通知书之日起三十日内与采购人签订书面合同。如成交供应商无书面合理理由不办理相关手续的，则按违约处理。

23.2合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.3合同备案、公示按同级财政部门要求由采购人进行。

23.4合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

24.验收

24.1本项目采购人及其委托的采购中心将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

24.2 验收结果合格的，成交人凭合同中约定办法办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

25.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

第三章  响应文件格式

提示：

建议报价人按此章节提供响应文件格式制作。注意阅读此页起的提示内容，在具体制作时，可删除提示内容。

乐山市市中区政府采购项目

### 响应文件

项目名称：

项目编号：

报价人名称：                  	    （盖公章）

年      月

## 目    录

第一部份  资格响应部份

承诺函…………………………………………………………………………( )

失信行为声明…………………………………………………………………( )

法定代表人授权委托书………………………………………………………( )

营业执照………………………………………………………………………( )

财务状况证明材料……………………………………………………………( )

中小企业声明函………………………………………………………………(  )

残疾人福利性单位声明函……………………………………………………(  )

其他资格性文件………………………………………………………………(  )

第二部份　项目要求响应部份

响应函……………………………………………………………………………( )

项目要求响应及偏离情况………………………………………………………( )

项目要求响应证明材料…………………………………………………………( )

其他材料…………………………………………………………………………( )

第三部份　报价单

现场单独提交，不得在响应文件中提供。

第一部份  资格响应部份

提示：

报价人应依据“第二章 报价人须知20.2.1条(1)款”来提供和编写本部份材料(但不限于)。此处仅提供部份可能用到的材料格式。材料顺序、具体名称由报价人自定，并编写好目录。

制作响应文件时删除此提示。

- 承　诺　函

- （实质性要求）

乐山市市中区人民政府采购中心：

我方作为乐山市市中区妇幼保健院2021年第一批医疗设备采购 （与省网公告编号一致）项目的报价人，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到过刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额（5万元及以上）罚款等行政处罚且期限未满的）；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目提出的其他特殊条件(如果有的话)。

二、在本次采购活动，我方不存在询价文件第二章报价人须知第5.2至第5.5条情形。评审发现存在此情形的，我方同意按询价文件规定办法处理并愿意承担相应不利后果。

三、我方及现任法定代表人(负责人)、主要负责人在参加该项政府采购活动前没有行贿犯罪记录，否则采购人可不予确定我方成交或拒绝与我方签订合同，我方不得提出异议。

四、如本项目评审过程中需要提供样品，则我方成交后将要提供的产品不低于询价时提供的样品质量或者同意在合同中约定对询价时提供的样品瑕疵进行修改。我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

五、若我方成为本项目成交人，承诺将在成交结果公告的同时凭单位介绍信到采购中心领取成交通知书，我方愿意承担未及时领取成交通知书造成的后果和责任。

本方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

报价人名称：        （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

通讯地址：

联系电话：

报价日期:

- 失信行为声明函

- （实质性要求）

乐山市市中区人民政府采购中心：

我方作为乐山市市中区妇幼保健院2021年第一批医疗设备采购 （与省网公告编号一致）项目的报价人，根据询价文件要求，现作如下声明：

1、截止本项目递交响应文件截止之日，我方不存在信用中国、中国政府采购、四川政府采购等网站（不限于此渠道）记录且处于有效期内属于本文件规定禁止参加本采购项目活动情形的失信行为。

2、截止本项目递交响应文件截止之日，我方不存在本文件规定允许参加本项目采购活动但须实行惩戒的情形。（注：如果报价人存在本条情形的应列出具体失信情形）

报价人名称：        （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

提示：

1、关于此声明，请阅读本文件第二章 报价人须知附表中“报价人信用信息查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存具体方式、使用规则”栏。

- 2、此声明将作为资格审查材料及惩戒的依据，报价人须如实声明和提供。可后附相关证据截图。

- 3、“我方”包括公司或单位或其他经济组织或联合体等报价人。

法定代表人授权书

- （实质性要求）

乐山市市中区人民政府采购中心：

本授权委托书声明：我（姓名）系     （单位名称）     　　  的法定代表人，现授权委托     （单位名称）      的   （委托人名称和职务）           为我方代理人。以本方的名义参加乐山市市中区妇幼保健院2021年第一批医疗设备采购 (与省网公告编号一致)　项目的报价活动。代理人在活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表我方的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。本方将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

附：加盖有报价人鲜章的代理人和法定代表人的身份证复印件

法定代表人：             （签字或盖章）

报价人名称：                       （盖章）

委托代理人：   （签字）

身份证号码：

联系电话：               　　　传真：

授权委托日期：    年     月     日

提示：

1、法定代表人作为报价代表人的，不需提供此委托书。但仍须提供加盖有报价人鲜章的法定代表人身份证复印件。

2、“我方”包括公司或单位或其他经济组织或联合体等报价人。因此：报价人为个体工商户等无法定代表人的，可将法定代表人改为负责人；报价人为联合体报价的，报价人名称应列出所有联合体成员名称、盖章和提供所有法定代表人签字及身份证复印件，委托代理人只需一人。

中小企业声明函

说明（实质性要求）：

1、本项目（或采购包）属于专门面向中小企业采购时，本声明函作为资格审查依据，未提供或提供无效的作资格审查不通过处理；属于非专门面向中小企业采购时，本声明函将作为价格扣除的依据，未提供或提供无效的视同供应商放弃政策扶持。

2、本声明函由供应商出具，真实性由供应商负责，属不实的将承担提供虚假资料的一切法律责任和后果。但声明函中供应商是非企业性质的或不属于中华人民共和国境内依法设立的明显不符合政策的声明函，询价小组可不予认定其有效。

3、项目既含货物又含服务、工程的，依据本项目属性（见第二章 报价人须知附表）来提供，询价小组根据本项目属性及本文件规定的扶持办法进行评审。

4、以下情形不影响声明有效性，也不作为虚假资料情形认定：

（1）划型标准中个别行业不涉及的指标或无上一年度数据的新成立企业，指标未填写或填写有误的，例如批发业不涉及资产总额指标。

（2）声明函中所列行业与采购文件所明确的行业不一致但不改变划型结果的。

5、成交人提供的《中小企业声明函》将随成交结果公告。

6、残疾人福利性单位、监狱企业视同中小企业。应当分别提供《残疾人福利性单位声明函》和监狱企业证明文件。

7、格式附后：

中小企业声明函

- （实质性要求）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 乐山市市中区妇幼保健院2021年第一批医疗设备采购 (与省网公告编号一致)   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为 （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 。属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函(格式)

乐山市市中区人民政府采购中心：

本单位郑重声明，根据《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为            （请填写：残疾人福利性或非残疾人福利性）企业，且本单位参加你单位组织的 乐山市市中区妇幼保健院2021年第一批医疗设备采购 (与省网公告编号一致)  采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明单位（报价人名称）：　　　　　　　　 （盖章）

日期：　　　年　　月　  日

第二部份  项目要求响应部份

提示：

本部份应包含四类：

一是响应函；

二是项目要求响应及偏离情况；

三是项目要求响应需提供的证明材料；

四是报价人认为需提供的其他材料。

制作响应文件时删除此提示。

- 响　应 函

- （实质性要求）

乐山市市中区人民政府采购中心：

我方全面研究了“乐山市市中区妇幼保健院2021年第一批医疗设备采购 (与省网公告编号一致) ”询价文件，决定参加贵单位组织的本项目询价。

并重申以下几点:

一、在此为本项目提交的响应文件包括：“报价单”1份，“响应文件”正本 1 份、副本两份。

二、我方同意本项目报价有效期为( 60 )个日历日。

三、我方已知晓贵单位在四川政府采购上发布的有关此项目的采购公告、更正公告等内容，且按规定报名和获取了询价文件及相关更正、说明材料。我方对因自身原因造成遗漏相关内容或报价错误的后果负责。

四、我方完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在规定时间内依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加报价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

五、我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需货物与服务，总报价见我方提交的《报价单》。

六、一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

七、我方同意本询价文件规定的报价保证金和履约保证金交纳、退还和不予退还的规定。

八、我方愿意提供贵中心可能另外要求的材料或说明。响应文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、在评审过程中，询价小组认为询价文件有关事项表述不明确或需要说明的，我方将完全接受采购代理机构的书面解释。

十、我方报价均真实有效，不存在不正当竞争行为，并且不存在以低价谋取成交后提供不良产品或者不诚信履约情况。询价小组认为我方报价涉嫌不正当竞争，我方将按照询价小组要求积极配合说明和提供相关证明材料，并接受询价小组的评审认定。

十一、我方保证在本项目使用的任何产品和服务，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因此而引起法律和经济纠纷，均由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权，如果属于我方自有知识成果的，我方提将供相关知识产权证明文件、开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如果属于他人知识产权的，我方报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

报价人名称：        （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

通讯地址：

联系电话：

报价日期:

- 项目要求响应及偏离情况

- （实质性要求）

提示：

1、报价人应针对本项目“项目要求”部份作逐项、确定式的响应描述(项目要求中如果有项目背景介绍等类似表述的，可不对此部份要求作响应)。报价人只是部份未作响应描述的视同该部份要求响应负偏离处理。

2、格式可参照下表，报价人自拟格式的应当不少于下表“报价产品”栏内容。

| 序号 | 货物（产品）名称 | 采购要求 | 报价产品 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 品牌、型号、制造商 | 技术参数 |  |

报价人名称：                                 （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期:

项目要求响应证明材料

提示：

按本文件第四章 项目要求提供（实质性要求），无要求的由报价人自行提供。

。

- 政府采购合同内容主要条款响应及偏离表

| 序号 | 项目要求内容 | 询价文件中的要求 | 报价人应答 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量要求 |  |  |  |
| 2 | 交货(项目完成)时间、地点 |  |  |  |
| 3 | 验收 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 履约和服务能力 |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

报价人名称：                                   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

时间：　　　　年　 　月　 　日

提示：

可用本表格式，也可自拟格式。但应不少于本文件第四章 项目要求→ “政府采购合同内容主要条款要求”的内容，否则将可能作为无效报价。（实质性要求）。

政府采购合同内容主要条款响应证明材料和其他材料

提示：

报价人应按本文件第四章项目要求提供佐证类材料

第三部份  报价单

提示：

1、报价单的编制、递交和审查详见“第二章 报价人须知”第14条、第20.4条、第20.5条。

2、成交人的报价单或部份将在四川政府采购网上公告，因此，品牌型号、分项报价等相关信息应准确、合理。

3、报价单不得装订在响应文件中，在现场单独提交。否则作符合性审查不通过处理。

报  价  单

项目名称及编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号、制造商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

1、报价是最终用户验收合格后的总价，包含本询价文件第四章项目要求“报价要求”中规定的所有费用。

2、服务要求以我方响应文件为准。

3、本报价有效期为60日。

报价人名称：                      　　　（盖章）

报价人地址：

法定代表人或其委托代理人：  　　(签字或盖章)

联系电话：                  传真：

报价时间：　　年　　月　　日(递交响应文件当日)

第四章  项目要求

一、项目清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 是否是强制节能产品 | 是否是优先节能产品、环境标志产品 | 是否允许进口产品 | 是否必须为中小企业制造 | 是否是核心产品 | 制造商所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声机 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 工业 |
| 2 | 脉动真空灭菌器 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 工业 |
| 3 | 腔镜清洗工作站 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 |
| 4 | 氧化氢低温等离子体灭菌器 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 工业 |
| 5 | 便携式膀胱容量测试议 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 |
| 6 | 骨盆臀腹康养仪 | 2 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 |
| 7 | 产后康复综合治疗仪 | 6 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 |
| 8 | 数码电子阴道镜 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 |
| 9 | 微波治疗仪 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 |
| 10 | 多系统治疗仪 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 |
| 11 | 心电监护仪 | 3 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 |
| 12 | 空气压力治疗仪 | 4 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 |
| 13 | 专用康抚床全套 | 2 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 |
| 14 | 动态高血压检测仪 | 2 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 |
| 15 | 输液泵 | 16 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 |
| 16 | 空气消毒机 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 |
| 17 | 微量注射泵 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 |

二、项目要求

- （一）.彩色多普勒超声机

主要配置：主机1台（内置硬盘≥256GB） SSD、显示器、腹部探头1个，高频探头1个、心脏探头1个

- 用途和功能：

- 可用于心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、小儿与新生儿、术中、麻醉、重症、康复疼痛等全身应用。

- 主要持术要求：

- 1.高分辨率液晶显示器≥15英寸，扫描方式：逐行扫描，高分辨率， 超高集成度超声成像平台。

- 2.数字化二维灰阶成像单元，数字化M型成像单元，数字化彩色多普勒血流成像单元，数字化频谱多普勒显示和分析单元，数字化能量多普勒，方向性能量图，数字化波束形成器，多倍声束处理。

- 3.主机内置锂电池组，电池操作时间，待机时间不少于2小时，连续扫查时间不少于1小时。

- ★4.空间复合成像技术

- 5.组织多普勒：包括组织多普勒速度图，频谱图，Q-analysis定量分析曲线等，心肌负荷成像

- ★6.血管内中膜厚度自动测量：可以在同切面且无需180°旋转切面方向的状态下先后测量血管前后壁的厚度

- 7.内置快捷操作指导模块

★8.穿刺针增强显影技术：即使在彩色和能量多普勒的条件下，也可以精确显示针，解剖结构和组织运动，可以单独调整针增益和角度，具有穿刺引导延长线两档可调。可用于线阵和凸阵探头

★9.相控阵探头扫描角度≥120°

10.回放重现：灰阶图像回放≥5000帧、回放时间≥60秒，

11.增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥8段，超声系统最大探查深度≥33cm

- 可为腹部、心脏、妇科、产科、血管和小器官各部位检查提供高品质诊断影像，能为麻醉医师提供清晰的视野，分辩动脉、静脉、神经组织及重要脏器功能、指导麻醉医师进行麻醉穿刺、神经阻滞及镇痛治疗，减少盲穿引起的并发症。评估重要器宫的功能，指导临床抢救和治疗

（二）.脉动真空灭菌器

主要配置：硬件：≥800L脉动真空灭菌器1台、≥7英寸彩色触摸屏1块、密封条10根、蒸汽安全阀3个。压力表2套。

软件：水回装置、抽空装置、噪音处理装置、温度打印装置。

用途：为医用液体、手术器械、敷料织物、橡胶等灭菌；

主要技术要求：

12、用途：适用于织物敷料、手术器械、器械器皿、药液的消毒灭菌。

13、灭菌室容积：≥800升

门的控制方式与密封

14、双门通道型、机动门、带有压力安全联锁功能、双门互锁，两端都具有灭菌结束提示功能，根据设备运行情况实时显示工作状态，采用条形状态指示灯提示。

15、行程、闭合开关：数量≥4个。

16、两端的门都应能同时明确显示两端门的开关状态、运行、报警、结束等信息，出仓门必须配置急停开关。

17、门胶条由高温硅橡胶制成，嵌于灭菌腔体端面凹槽内而不是位于门上。

18、 门板和齿板材质为S30408不锈钢或更优，并经过电解抛光处理，不接受刷漆处理的碳钢材质的门齿条和门档条。与主体啮合齿数≥11个，门板加强筋板数量≥6个。。

19、动力方式：交流电机带齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。两端门电机应具有独立的电机保护电路板，当过载运行时，应可发出报警信号并自动切断电机运行。

20、额定工作压力与温度：压力：0.21Mpa；温度：134℃

疏水方式：

21、内室疏水采用程序控制自动疏水；

22、夹套允许自动疏水装置而非需要人工调节的机械式疏水装置.

23、★设计压力与温度	内室要求：-0.1～0.3MPa,夹套要求：0～0.3MPa；设计温度：≥148℃；设计使用寿命为15年或30000次灭菌循环

24、灭菌室内壁和门的材质及厚度：内壁厚度≥6mm,门板厚度≥8mm；S30408不锈钢或更优的材质

25、夹套材质及厚度：≥6mm厚S30408不锈钢或更优。 矩形环形加强筋结构，欧版设计，环形加强筋个数≥6个。

26、控制系统和软件：PLC作为主控制器。

27、显示与操作方式：配有≥7英寸真彩色触摸屏。

28、记录方式：同时支持两种记录方式。

29、微型打印机打印记录：通过内置微型打印机实时打印过程数据，纸质记录在普通办公环境下存放5年仍清晰可辨。

30、数据存储功能：通过触摸屏可存储至少3年的灭菌过程数据，可随时调阅和打印已存数据。

31、压力变送器：数量≥2个，分别实时检测采集夹套和内室的压力数据。

32、内室和夹套，除了分别具有安全阀外，还应有压力变送器进行超压实时监测和保护；

33、压力开关有压缩气检测及报警，防止压缩气缺失，确保压力容器的安全。

34、信息接口：可与信息管理与质量追溯系统电脑进行连接的接口，可实现自动传输数据给信息管理与质量追溯系统。

35、程序选择：≥14种灭菌程序，包含≥9组灭菌程序，≥2组辅助程序，≥3组测试程序；≥1组自定义程序。

36、低温补偿：有低温、高温报警和误操作保护、具有多档低温补偿装置

真空泵：

37、直联式水环真空泵，泵体与电机的连接不得采用皮带传输连接方式，避免皮带传输造成的故障。

38、真空泵具有专用降噪消音装置。为保证抽真空的深度和冷空气有效排除效果，抽气速率应不小于78m³/h。

39、真空泵过载过流保护装置。

40、真空泵给水管路应有水压指示装置，防止意外缺水条件下对泵造成的损害。

41、管道材质：不锈钢304管路，卡箍连接。

主要控制阀门：

42、气动角座阀数量≥5个；气动阀材质要求为不锈钢，气动阀无故障动作寿命≥400万次。

43、电磁换向阀两位五通阀，用于门密封与泄压.

44、循环水进水阀和冷凝器进水阀分别由专业防水锤电磁阀控制，数量≥2个。

45、维护保养：自动统计部件使用状态，及时警示维护保养信息，并及时提供给用户。

46、空气过滤器：过滤精度为≤0.2微米，有效过滤≥99.97%

47、装卸载装置：不锈钢材质，每台设备配置装卸载车2辆、灭菌内车1辆

48、蒸汽供应方式：采用内部蒸汽发生器供给

（三）腔镜清洗工作站：

清洗槽、洗消台面及干燥台面

49、台面主材采用优质亚克力，材料的拉伸强度不低于72MPa；拉伸断裂应变应大于4.6%；简支梁无缺口冲击强度不小于17kJ/m2；拉伸弹性模量不小于3000MPa。台面可承重≥90KG。

50、台面高度介于840~870mm，采用倾式防泛水设计，四周设计有专门防泛水边，使溅到台面的液体全部从下水流走，不污损柜门及室内地面。

51、台下柜采用非倾斜式设计，脚部空间深度大于70mm，保证操作人员站立时的舒适感；避免倾斜式设计带来的柜体储物空间变小的问题。

52、柜门板采用彩晶钢化玻璃加铝合金边框制成，环保耐腐蚀。

53、柜体底板采用PVC板材，厚度＞8mm，耐磨、耐腐蚀。

54、功能背板采用与清洗台面及槽面相同亚克力材料。

55、多功能灌流器：要求采用隐藏式设计，可实现一键启动完成注液、注气、吸引、计时清洗流程。

56、供、排水系统：要求采用优质PP-R供管路，采用优质的PVC排水软管及PVC专用排水管及管件，具有耐腐蚀功能。符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求。

57、下水器采用塑料材质，耐腐蚀；过滤篮过滤网格尺寸≤5mm，有效避免管道堵塞的问题。

58、盆式干燥台，具有球形凸起，有利于内镜干燥，防止内镜和其它附件滑落。

59、清洗槽内侧底部采用凸起设计，减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。

60、清洗工作站清洗槽、消毒槽应有容量标识，标识的分度值不大于2L，容量标识误差应不超过10%。标识应采用激光打码，可承受消毒液、酶液腐蚀。

微电脑控制器

61、主要部件采用隐蔽方式布置，整个操作立面平整简洁，不影响操作，不碰伤工作人员。

62、至少采用128*64点阵大LCD液晶显示屏，信息读取清晰直观，可显示中文文本信息，每行可显示不少于8个汉字（16个数字或字符），各清洗流程及参数显示直观。

63、电容式防水触摸按键而非薄膜按键或微动开关式按键，可以轻松操控，具有优良的防水性能。

64、可分别设置各清洗作业时间，各种数据可自行自由设定（0秒～99分59秒），分辨率为1秒，计时准确误差≤0.6%。

65、每个功能槽位只需要一个操作面板就能完成控制，简化操作。

多功能灌流器/水气灌注器

66、多功能灌流器，通过微电脑控制器自动完成脉动注水、注气、吸引过程。

67、注水装置：当供水压力为0.2Mpa~0.3Mpa时，注水流量≥3.7L/min。

68、吸引装置：采用直排式吸引器,吸出内镜孔道内残留的液体、杂质，污渍可直接排入下水道 ，并自动停止，减少内镜清洗时的二次污染。流量＞2L/min，最大吸引力至少能达到-0.04MPa。

69、注气装置：压力0~0.7MPa可调，使用灵活方便。

酶液/消毒液注流器。

70、采用隐藏式设计，体积小，操作稳定。

71、通过微电脑控制器实现灌流、浸泡、吹气、排放、回收（消毒液）、计时等功能；动作时间设定值可达到99分59秒，消毒液定时器设定值可达到99h59min。

72、注流器：电压DC24V；最大流量≥1.3GPM（5L/min）。

73、防堵功能：灌流循环口入口采用≥150目的SUS304不锈钢滤网，过滤面积＞1000mm²，能有效过滤掉酶液中的杂质，防止内镜管道堵塞。

消毒控制系统

74、根据不同种类的消毒液可自由设定浸泡时间，浸泡完成声音和画面显示同时提示；LCD中文显示屏出厂预设的程序模式，不少于4种模式，分别为预清洗、常规、特殊、完结模式。

75、可多条内镜同时浸泡，每条内镜单独计时。

76、为避免手工操作阀门回收带来的感染风险，可通过微电脑控制回收消毒液并将回收箱中的消毒液自动加入浸泡槽内，避免人工加液消毒液对操作人员造成伤害。

77、★回收箱容量≥28L。

78、可自由设定消毒液有效期，检测到消毒液过期时，报警提示。

医用空气压缩机

79、工作方式：采用医用静音无油空气压缩机，工作电压：AC220V，50Hz，功率：＜600W；产气量≥60L/min，最大产气压力≥0.8 Mpa。

80、大流量无油摇摆活塞式的压缩机作为动力源，经两重水气分离提供稳定的无油无水气源，避免油污进入内镜，又能避免终端设备的非耐油管因有油而引发故障。其部件均选用优质元器件。

高压水气枪

81、采用优质304#全不锈钢材料一次性压铸成型，无接缝。

82、可选配八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换。

83、适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.8MPa。

干燥器

84、功率＞1200W，功率大，干燥速度快。

中心气体处理器

85、采用配有品牌开关的气体处理器。

86、两级过滤，第一级过滤精度≤5µm，第二级过滤精度≤0.3µm，能有效分离空气中的水分及其它杂质。

87、气压调节范围：0.05 Mpa～0.85Mpa，压力表显示精度≤0.02Mpa。

中心电源系统

88、具有宽电压设计，避免电源波动。

89、输入电压： AC85~264V 、50±1Hz，输出电压：24VDC

消毒槽盖

90、密封盖包含透明亚克力材料一次吸塑成型的盖子和不锈钢把手。

不锈钢材质出水装置

91、全优质SUS304不锈钢材质出水装置，选用品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s（进水压力不低于0.4MPa时）。

水处理器

92、采用过滤精度0.01μm 或更优的PVDF中空纤维超滤膜，出水水质符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准要求。

93、水处理量：≥300L/h。

除菌型水处理器

94、对内镜清洗工作站终末漂洗槽供应的纯化水进行除菌处理，水处理量：≥1.0T/h；

95、对清洗用水进行除菌处理，处理后水龙头细菌数<1CFU/100ml，清洗喷枪（水源）细菌数<1CFU/100ml，注水装置细菌数<1CFU/100ml。

96、具有管路消毒装置，可对水龙头、水枪、注流器管路进行消毒，防止除菌后的水受管路污染。

97、管路消毒采用微电脑智能控制、大屏液晶显示，消毒时间：30～60min可调。

酒精干燥系统

98、采用隐藏式设计，体积小，操作稳定。

99、通过设置于干燥台的独立微电脑控制器进行控制，实现酒精灌注、吹干功能；

100、注流器：电压DC24V；最大流量≥1.3GPM（5L/min）。

槽体规格

101、规格根据场地实际情况，外尺寸：≥540mm±5mm（左右）*770mm±5mm(前后), 槽体内尺寸：上面≥420mm（左右）*430mm(前后)

干燥台

102、按照行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》的5.3.7.1的要求，干燥台应配置空气过滤减压装置、清洗喷枪（气源）和纱布架。

103、干燥台配置空气过滤减压装置的如下要求：空气过滤减压装置过滤直径≥0.3um的微粒；具有压力显示功能，显示精确度≤0.02MPa； 具备压力可调功能，可调范围0~0.7MPa。

104、规格根据场地实际情况，外尺寸：≥660mm±5mm（左右）*770mm±5mm(前后)，台面内腔尺寸≥620mm（左右）*580mm(前后)。

（四）过氧化氢低温等离子体灭菌器

主要配置：容积≥100升主机1台、彩色液晶触摸屏1块、生物监测培养机1台、封口机1台、灭菌袋切割机1台，有害气体浓度超标报警器1台、过氧化氢灭菌剂20板。

适用于对温热较敏感的医疗器械、重复使用的手术器械、管腔类高精度的医疗器械的灭菌处理。

灭菌腔体：

105、有效容积≥105L。

106、内室形状：矩形（方形）。

107、腔体内胆采用优质铝材，胆身折弯成型，无加强筋，避免了加强筋分布造成的腔体温度受热不均匀。

安全性和有效性：

108、快速的灭菌循环，以适应医疗机构高效的工作节奏。检测模式：≤28分、标准模式：≤44分

109、生物监测菌种：嗜热脂肪杆菌芽孢和枯草杆菌黑色芽孢

110、检测模式下，即可实现对如下模拟器械的灭菌：

内径狭窄至0.7mm和长度600mm的单通道不锈钢导管；

内径等于1mm和长达4000mm的单通道聚四氟乙烯导管。

111、灭菌处理后聚四氟乙烯管腔中过氧化氢残留量小于0.0008mg/cm2,对不锈钢管腔过氧化氢残留量小于0.0008mg/cm2。

112、医用不锈钢金属材质和聚四氟乙烯非金属材质在体外V79细胞毒性试验中无细胞毒性，具有良好的细胞相容性。

113、金属及非金属材质器械的兼容性的评价，应为无腐蚀、不影响预期临床使用寿命的结果

灭菌剂：

114、浓度为≤59.5%的过氧化氢。

115、灭菌剂用量：检测模式：≤2mL/次，标准模式：≤4mL/次；以适宜用量既能确保灭菌效果，又能减轻对器械的氧化腐蚀。

116、每卡匣使用次数，检测模式：12次，标准模式：6次；

117、物理数据监测：器械干湿度检测并自动对湿度过高的器械进行干燥；自动监测等离子运行功率，各阶段压力数据，各阶段时间，运行全程温度；

卡匣与加液系统：

118、灭菌剂封装方式采用国际流行的卡匣式封装而非瓶装式、弹匣式，可避免过氧化氢的微量泄漏，杜绝职业暴露风险

119、每个卡匣≥12个胶囊，每个胶囊2ml过氧化氢，每循环刺破一个胶囊，全自动针刺胶囊吸入式，精确加注，人体无接触。全循环每次用2个胶囊。

120、必须具备卡匣自动识别系统。可自动识别卡匣型号是否和机器匹配，能自动识别卡匣有效期。

121、精准的加液系统，采用高精度和高灵敏度传感器，结合全自动真空注射技术，有效保证过氧化氢剂量的准确性。

整机结构：

122、机架一体式结构，外壳为全金属结构；外观亮条镀铬工艺，新颖美观。

123、灭菌腔内胆材料厚度应不低于16mm厚度，有效确保在高真空下腔体不变形，延长使用寿命。

124、便于置物篮固定的方形灭菌仓，具有技术先进性。

125、灭菌器的废气分解装置，先进可靠，以利于环保。

柜门：

126、数量：1个；柜门材料厚度不低于20mm；具有先进的自动防卡功能，当关门过程遇到阻碍时，可自动停止关门。

127、★蒸发器：蒸发器应具有先进的浓度提纯装置，且提纯后的过氧化氢浓度不低于99%，以提高灭菌效果。

128、新风干燥系统：标配，系统对器械干湿度自动进行检测，并自动对湿度过高的器械进行干燥。

操作便捷性：

129、脚踢开关，必需配备。在用户手动操作不方便时，用脚轻触打开柜门；

130、内置功能先进的生物培养箱，可放置不少于8支生物指示剂，且具有指示剂夹破装置。

131、生物培养记录和灭菌循环记录，自动关联识别功能。以协助客户满足WS310标准对生物监测的要求。

132、活动置物篮，置物篮层数两层可变六层。

133、与过氧化氢低温灭菌设备配套使用的灭菌器械盒，技术先进，方便客户操作。

134、为方便用户操作、保养、检修需要，应能拉开设备机壳至机器侧面，面板可开合，将内部结构完全暴露出来。

135、观察窗：该观测窗通常为设备安装或售后服务人员调校等离子放电效果观察使用。

控制系统和软件：

136、主控制器：PLC带有与消毒供应中心质量追溯管理系统连接的通讯接口，提供软件通讯协议。

137、可通过电脑远程监控，有集中采集数据接口。。

138、显示：10英寸TFT真彩色触摸屏自动打印过程参数。自动采集过程参数且曲线显示。可通过U盘脱机烧写或网络远程升级程序。

记录方式：

139、通过内置微型打印机实时打印过程数据，纸质记录存放5年以上。

140、可增配设备监控与数据归档系统，程序运行中参数、状态、过程记录可永久保存在电脑中，并通过外置打印机随时打印记录。

141、数据存储功能：通过触摸屏可存储至少3年或30000循环的灭菌过程数据，可随时调阅、查询和打印任意时段的已存数据

监测保护装置：

142、具有专用电源保护器，可自动监测用户电源是否超压、欠压、相序错误，确保设备工作条件正常。

143、具有自动故障检测，故障代码显示报警，故障声音报警和故障记录功能。

144、灭菌器门、灭菌腔体应分别具有温度保护装置，可自动进行预热控制。以防止超温，增强被灭菌器械的安全性。

145、信息接口：具有与信息管理与质量追溯系统电脑进行连接的接口。可实现实时追溯并与医院HIS系统、CSSD追溯系统连接，端口友好开放。

146、真空泵：维护周期为6个月一次，一年不超过两次。

147、整机噪音：≤65dB

148、维护保养：自动统计部件使用状态，及时警示维护保养信息，并及时提供给用户。

- 便携式膀胱容量测试议

- 149、可自动校准主机1台，显示屏幕≥7.0英寸

- 150、便携式设计：便于携带，主机重量≤1200g（含探头）

- 151、性别选择：男、女（未切除子宫女性）、女（切除子宫女性）、小孩，根据患者不同性别，以及自身实际情况，选择相应性别模式，保证测量结果更加精准。

- 152、探测深度：≥160 mm

- 153、图像扇扫角度≥120度

- 154、侧向分辨力：≤3mm （深度≤80mm）

- 155、轴向分辨力：≤2mm （深度≤80mm）

- 156、测量范围：0ml-999ml

- 157、膀胱形态显示：具备3D动态膀胱形态显示功能

- 骨盆臀腹康养仪

主要用途：

- 骨盆臀腹康养按摩仪采用双向12腔3D立体套筒设计，通过主机顺序冲放气囊，有节奏的对大腿、盆底、骨盆、臀腹等部位施加压力，促进淋巴液和静脉血液流动，促进盆腔脏器血供，改善微循环。可以加速血液中代谢废弃物，炎症因子、致痛因子的吸收。解除肌肉疲劳，加强肢体的含氧量，有助于解决因血液循环障碍引起的疼痛。促进淋巴液和静脉血液回流，用于大腿和臀部，改变脂肪的再分布，改善阴道松弛，帮助恢复阴道弹性和紧致度，提升臀部

- 激活腹部肌肉，促进血夜循环，恢复腹直肌分离促进分娩后骨盆闭合（无错位倾斜）

- 配合手法纠正服盆错位倾，按摩放松肌肉紧绷状态。

- 主要技术要求：

- 158、工作时间：设置范围为1～99分钟/连续运行

- 159、保持时间：调节范围为：0～12秒，保持时间的默认值为8秒

- 160、间歇时间：调节范围：0～90秒，循环间隔的默认值为20秒

- 161、运行状态噪音：工作时噪音不超过45dB

- 162、操作方法：触屏操作

- 163、≥6腔双向3D立体设计套筒，循环压力作用于≥6个部位，分别于大腿、盆底肌、骨盆、臀、腹等部位，促进淋巴液和静脉血液回流

- 164、液晶显示屏，实时显示压力部位、压力值、间歇时间、压力保持时间等。充气部位压力、充气时间、间歇时间、治疗时间均可自由调整，实现个性化方案

- 165、压力范围30～180mmH，即可同步调节，也可单腔调节，避免了剖腹产刀口疼痛部位，主机实时检测气囊压力信息，并由气囊漏气检测报警功，超过极限压力，仪器自动放气，保护患者安全。

- 166、远心端向近心端梯度压力充气，促进盆腔血供

- 167、作用部位独立调节，即可进行骨盆相关肌肉放松，也可进行骨盆矫正修复。

- 168、套筒用于于盆底部位，可帮助患者学习收缩盆底肌，提升盆底肌，改善阴道松弛，使其变得紧致。

- 169、肢体套筒均为医用级TPU材料，肢体套筒均为圆周压力设计

- （七）产后康复治疗仪：

主要(每台)配置：

主机(含电源线) 1台; 圆形皮肤电极≧6个; 乳腺专用皮肤电极≧4个; 导联线                     3条; 固定带≧3条; 储物盒 ≧2个

主要功能和技术性能

170、输出能量均可调低压、低频信号；无直流分量，能有效避免了电解作用；

171、对感觉、运动神经有强刺激作用；有明显镇痛功效并且无热作用；

172、智能化设计，人机界面友好、操作人性化；内置疗效明确的治疗方案，集传统理疗学、计算机技术、现代信号处理技术于一体；纯物理治疗，对人体无伤害; 具有多种治疗项目，可根据患者需要选择相应的治疗处方，

173、★ 能在5min、10min、15min、20min、25min、30min、35min、40min八个时间段或在5～40min任意设置定时治疗时间，定时偏差≦±10%,达到设定时间后，自动停止治疗并且有声响提示，工作指示灯熄灭，时间和治疗项目恢复原始值; 输出通道≧2通道，可同时输出，亦可单通道输出,每个输出通道的输出强度能够分别设置，每个通道可治疗一个部位。

174、快捷按键，绿色指示灯，指示治疗处方; 可卸式治疗电极槽，带附件箱; 治疗线为一次成型，线长≧1.8米。

175、治疗仪输出强度调节范围为1~250级，输出电压幅值依次递增或递减。

176、脉冲频率：833Hz，允差±15%。脉冲宽度：0.4ms，允差±30%; 单脉冲电量：输出幅度最大时大于7µC; 单脉冲能量：最大输出能量300mJ±5%

- （八）数码电子阴道镜：

- 主要配置：

- 电子阴道镜镜头1个、电脑主机1台（含阴道镜软件）液晶显示器1台、台车1台、阴道镜支架1套、脚踏开关1个、彩色打印机1台、电源线1根。

主要用途：

适用于女性外阴、阴道、宫颈疾病的非接触性观察和影像记录。

- 主要技术要求：

177、 200万像素高清摄像模块，1080P视频输出，整机系统水平分辨率≥1000TVL。

178、高清图像的采集质量为1440*1080。

179、按键控制的快速放大/缩小图像、图像冻结/采集：快速自动聚焦/手动聚焦，单独的近焦/远焦按键控制手动调焦。

180、按键控制的三级白光观察和电子滤镜功能。

181、具有按键控制自动计时功能，可显示/关闭；时长标记可显示。

182、放大倍数为1～45连续放大。

183、镜头景深为放大4倍时 ≥40mm,放大18倍时 ≥5mm;视场范围为放大3倍时 ≥φ60mm；放大最大倍时 ≥φ6mm。

184、工作距离为放大3倍时230mm±5mm～350mm±5mm。

185、LED环形光源的色温为3200K-7000K,显色指数Ra≥76,温升≤1℃（20min）,光斑直径≥80mm;光源的照度可调节，当工作距离为200mm时目标中心照度的最大值≥5000Lx，当工作距离为300mm时目标中心照度的最大值≥3000Lx。

186、辐射热≤350 W/㎡, 紫外辐射强度：不超过0.008 W/m2，光源的均匀性为最大照度/平均照度≤1.5。图像几何失真度为≤3%；视场中心的空间分辨力≥15 lP/mm;色彩饱和度平均值为95%～120%,色彩还原度最大误差不大于30 NBS，平均误差不大于20 NBS。

187、可对病人信息进行录入、修改、删除、浏览和查询；可设定预约和随访；可对病史、妇检、病理学/HPV/细胞学检查结果、LEEP手术记录等信息进行浏览和编辑功能。

188、病人可通过微信下载电子报告单，也可通过微信修改预约和随访。

189、可刷病人身份证读取病人身份证信息。

190、可对图像进行注释、标记、测量计算，调节亮度和对比度，可全屏放大和浏览高清图片;定时自动采图；视频录制和录像回放；录制过程中采图，视频回放时采图，

191、提供IFCPC2011/ASCCP 2017阴道镜专业术语，可进行国际认可的RCI评估和Swede评估。

192、病人资料可导出；病例数据信息可自动备份与恢复。

193、统计分析功能：可生成统计图表和数据列表；图表和数据列表可导出excel表格。

194、一键联网叫号功能。

195、局域网功能：提供DICOM 3.0数据接口、可连接院内HIS、PACS系统。

196、广域网功能：可支持阴道镜数据管理系统联网，从阴道镜管理系统中下载数据，并将检查数据自动上传或手动上传到阴道镜数据管理系统。

197、远程教学系统接口：连接专用远程教学软件后，可实现主任端电脑和门诊阴道镜实时同步，可远程指导门诊检查医生操作，远程拟诊，远程查看门诊阴道镜病例。

198、会议直播教学接口：可实现会议室屏幕和门诊阴道镜实时同步，可进行阴道镜远程实操教学、直播培训。

199、SDI高清视频采集卡。

200、高性能计算机主机：Intel芯片高速主板，Intel 3.5G以上高速CPU,金士顿4G以上 DDR高速内存，1T以上高速硬盘；配置22寸高清液晶显示器，360°可调节显示器支架；照片级彩色喷墨打印机；一体化医疗仪器推车，可升降直立式移动支架。

201、可高温高压消毒镜头手柄按键硅胶保护套，减少交叉感染风险

- （九）微波治疗仪：

202、采用全闭环开关电源，可在220±22V 50Hz±1Hz范围内正常工作

203、微波泄漏＜5μw/cm2

204、驻波系数≤1.5

205、磁控管寿命不低于3万小时

206、由单片机实现智能闭环控制，以保证治疗的有效性和安全性

207、轻触按键输入，手感舒适，开机后可直接输入治疗时间、治疗功率等参数，在治疗过程中可根据病人需要随时更改治疗参数

208、数码管显示，治疗时间和功率一目了然

209、交流220V电源双线设置保险丝，符合国家标准的规定

210、安全性高，设有零位保护，保证在治疗过程中仪器不会因突然断电、来电产生微波输出而对病人及医生产生危害

211、设有脚踏开关，更加方便了医生的操作

212、该仪器定时范围宽，治疗状态1~99秒，理疗状态1~30分，到时报警

213、外型多样，满足不同用户的需求

频率：2450MHz±30MHz

输出功率：治疗0~60W理疗0~30W连续可调

输入功率≤额定输入功率300VA+10%

- （十）多系统治疗仪：

- 主要配置：

- 主机1台，推车一台、电极片200片，腔内电极1根。

- 主要用途：

- 可用于盆腔炎治疗、产后催乳、乳汁不足、乳腺不通、乳腺小叶增生术后镇痛、子宫复旧、盆底康复、盆腔炎辅助治疗等。

- 主要技术要求：

214、低频脉冲调制技术输出多种波形，多种治疗模式可选择。

215、高亮度LED背光显示屏，界面清晰友好。

216、智能控制技术，操作更加方便。

217、采用医用低频理疗专用电极片，抗干扰能力强，治疗稳定舒适。

218、人体工程学原理设计的腔内电极，磁疗、热疗，震动多种模式。

219、低频脉冲输出强度多级可调，缓慢增加，安全有效。

220、六通道输出，各通道既可以独立工作，也可以组合工作。

（十一）心电监护仪：

- 主要配置：

毎台主要硬件配置: 监护仪主机1台; 血氧主电缆≧1根; 成人血压袖套≧1个; 血氧传感器(成人,指夹式,重复用 ≧1个; 分体式心电电缆 AHA 按扣式≧1根; 三芯国标电源线≧1根; 无创血压导气管（长接头）≧1根; 心电电极片≧1包（≥10片/包）

主要功能和技术性能

221、 一体化便携监护仪，整机无风扇设计。配置提手,方便移动;内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。 内置≥8.4英寸,分辨率≥800*600彩色LED背光液晶显示屏。

222、安全规格：心电、体温、有创血压、血氧饱和度、无创血压监测参数、抗电击程度为防除颤CF型.

223、满足3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测和3/5导心电监护，支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量，适用于成人，小儿和新生儿。

224、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

225、窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看; 支持不少于20种心律失常分析,包括房颤分析,并列举具体的心律失常种类，满足心电监护临床应用。

226、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms; 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

227、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

228、无创血压测量通过国家三类注册，适用于成人，小儿和新生儿。

229、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式。

230、 无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

231、配置辅助静脉穿刺功能。

232、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

233、系统支持所有监测参数报警限一键自动设置; 支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾; 支持≥200条事件存储与回顾; 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统; 支持升级无线wifi，满足标准：IEEE 802.11a/b/g/n; 支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

234、计时器功能，支持开始计时，清除计时和设置功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

（十二）空气压力治疗仪：

235、结构: 移动式立体柜式设计，可存放备品备件，移动灵活自如，带刹车。

主要功能, 性能和技术参数

236、适应电源：AC220V±10%、50Hz±2%；

237、工作方式：连续工作；

238、输入功率：≤130VA；

239、治疗时间设定：0～10小时：1小时以内调节步长10min，1-10小时调节步长30min；或99小时：为长开；

240、四腔叠加式气囊设计，挤压充分无死角；

241、能同时连接2个充气套筒；

242、治疗模式：≥4种模式(动脉、静脉、水肿、按摩);

243、循环治疗压力设定范围：5～25kPa连续可调，精度±3kPa；

244、LED数码显示；

- （十三）专用康抚床全：

245、专用康抚床尺寸：≥190*65*60cm

246、专用康抚床适用范围：用于医疗保健领域，适用于各种体形人员(如产妇、腹部手术后病员、双乳胀大的妇女等)俯卧时1使用，使用时将相应部位的填充块取出以放置身体相应部位。

247、专用康抚床特点：1.产品外观形态是可变化的，其填充块可自由取出和填放。在床垫的头面部、胸部、腹部位置采用上宽下窄倒梯形立体块填充式结构，头面部的填充块取出后头面部为椭圆形孔洞，正好安放人的头面部以免挤压，胸部的填充块取出后胸部为葫芦形双圆孔洞，正好安放人的胸部以免挤压，腹部的填充块取出后腹部为不规则长六边形或椭圆形孔洞，正好安放人的腹部以免挤压

248、床垫双肩位置设计为弧形便于双手自然下垂。

- 动态高血压检测仪:

主要硬件配置: 动态血压记录盒1个; 成人血压袖带≧1个; 动态血压数据传输电缆≧1条;记录盒背包≧1个;血压延长管≧1条; 动态血压工作站软件1套

主要功能和技术性能

249、 具有成人、小儿和新生儿三种测量模式; 可设置血压计模式和动态血压模式; 动态血压模式具有24小时以上血压、脉率监测功能，并支持自动和手动测量，可存储≧350条测量数据; 血压计模式支持手动测量，可存储≧300条血压测量数据。

250、记录盒具有数据回顾功能。回顾界面包括数据列表、趋势图和大字体，并可以随意切换。

251、具有可选择性的参数报警处理功能。测量参数报警范围可设置，超出报警范围提供声光报警，报警开关可设置。

252、≧2.4英寸彩色液晶屏显示，同步显示测量过程和结果; 2节5号碱性电池可以满足设备工作≧48小时。具有电量检测和低电量报警功能;采用普通USB数据线与上位机通讯，传输数据。

★253、 可以在记录盒上设置测量方案，并直接在记录盒上启动动态血压测量而不需要通过系统软件设置测量方案和启动动态血压测量；记录结束后信息录入和检查报告一次完成。

254、分析软件全开放、无加密，可任意安装到多台电脑上并方便后期软件免费升级; 能编辑患者基本信息、医嘱信息、血压情况说明、当前用药等信息。能够编辑每条血压数据，为数据添加注释。可编辑动态血压开始记录的时间。支持网络功能，实现数据远程传输。

★255、具有血压变异性、动脉硬化指数、平滑指数、血压晨峰值、心率与收缩压乘积等分析功能。

256、报告内容任意选择打印：患者统计页、摘要统计页、动态血压总结页、填充式趋势图、勺状趋势

257、血压: 测量方法：示波法; 测量方式：上臂测试; 测量范围：0-290mmHg; 自动测量间隔：15、20、30、40、60、90、120、180、240分钟; 分辨率：≦1mmHg; 准确度：压力±3mmHg; 加压：压力泵自动加压方式; 减压：自动阶梯减压方式

258、脉率范围：40-240bpm; 分辨率：≦1bpm

- （十五）输液泵：

259、泵送方式：指状蠕动式; 适应输液器范围：标准PVC输液器。

260、输液量预置范围：1-9999ml; 输液速度：1-1100ml/h; 输液精度误差：≤±5%（普通输液器），≤±3%（优质输液器），输液量精度误差可调。

★261、泵内具有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的输液精度。

262、 KVO（保持血管畅通）流速：1-4ml/h（当输液速度大于KVO时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO时，输液完成只发出报警，输液速度不变）

263、 阻塞、气泡、开门、输完、欠压、速度异常、开机后一段时间无任何操作具有声光报警。

264、具有输液累计量显示,交直流自动转换,自动充电,快排；“滴数/分”和“毫升/小时”转换；报警声自动消除等功能。

265、气泡探测方式：超声波检测式

266、适应电源: AC：220V±10%/50Hz±1HZ，DC：9.6V～10.1V; 电池冲满一次在30ml/h流速下连续工作≥3小时。

- （十六）空气消毒机

主要功能：

267、主机壳体选用完全不燃烧的金属材质经现代防潮工艺制成，面饰层采用水晶面板，表面平整无凹凸状，全翻盖式机壳,采用下进上出风结构；

268、 微电脑程序控制,带时钟计时芯片触感式控制面板，中文背光液晶显示屏； 满足程控、遥控、手控多控消毒运行；具备高、中、低风速可选

269、具有UV管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示；具有整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；具备主管失效备管自动支援及加强功能；遥控器设计具有防丢失功能

270、UV强度在线自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度；

271、带活性炭网除臭及光触媒除菌辅助消毒手段；

主要技术参数：

272、适用体积：≥120m3 ; 循环消毒风量：≥1200m3/h; 紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥9.24×103μW/cm2; 消毒功率：≤430W

273、紫外线管寿命：≥5000h

274、紫外线泄漏量：≤1μW/cm2;; 动态消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3; 静态消毒时空气中臭氧浓度：≥5mg/m3; 负离子发生量：≥6×106个/cm3

275、适应电压：AC 220V±22V; 频率：50Hz±1Hz; 适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区); 噪音：≤55dB(A)

276、消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准

- （十七）微量注射泵

主要配置清单：双通道静脉推注泵1台，电源线1根

- 主要功能和技术性能：

277、双通道一体机，可以分速输注；两个显示屏幕分别显示各通道的情况；

278、具有限制量设定、输出量查询、KVO速率、快速输液控制、快速推进键保险

流量设定键的锁定、市电及内置电池指示、历史数据查询、注射中调速功能、注

射中Bolus可编辑功能、通道休眠等功能；具有暂停状态下或注射过程中两种快

速推注方式；具有开机保持上次参数或清零两种可选模式；

279、具有注射器品牌标定功能，支持≥30种注射器，具有注射器规格和安装状态指示灯，显示安装和注射状态；

280、采用“爪式可开启”机构的注射器推杆；

281、泵固定夹跟泵是一体化装置；泵固定夹可固定在吊塔、病床、输液架子；

282、具有“管路阻塞”、“残留提示”、“注射完毕”、“注射器压杆安装错误报警”、“注射器推杆安装错误”、“电源线脱落报警”、“速率超范围”、“系统出错报警”、“遗忘操作报警”、“输液量等于限制量”、“延长管脱落”“紧急断电报警”等报警功能；报警方式以声、光和文字三种方式提示，可以根据用户的使用环境对报警音量进行调整；

283、注射泵注射完成后，如有残余，会报警提示

284、自动识别5ml、10ml、20ml、30ml、50ml注射器规格，5mL注射器：0.1 mL/h～ 100mL/h；10mL注射器：0.1 mL/h ～400mL/h；20mL注射器：0.1 mL/h ～700mL/h；30mL 注射器：0.1 mL/h ～1000mL/h；50mL/60mL 注射器：0.1 mL/h ～2000mL/h ，注射精度：≤±2% ，（泵本身机械精度≤±1%）；流速范围最小可按 0.1mL/h 变化，A、B通道的参数可以单独设定。

285、快进速度可设置：5mL 注射器： 100mL/h；10mL 注射器：100 mL/h ～400mL/h ；20ml 注射器：100 mL/h ～700mL/h； 30mL 注射器：100 mL/h ～1000mL/h ；50mL/60mL 注射器：100 mL/h ～2000mL/h

286、KVO速度可设置：可根据不同的针筒规格设置KVO速度，KVO速度默认为0.5ml/h；10ml规格的注射器的KVO速度范围为0.1~1ml/h；20ml、30ml和50ml的KVO速度范围0.1~5ml/h；

287、电源：AC100-220V±10%，50-60Hz±1 Hz，内置电池充电12小时以上，可连续工作超过6小时；

三、项目其他要求及说明（实质性要求）

1、上述要求均为实质性要求，有负偏离的将作为符合性审查不通过处理。响应时带★号条款须提供佐证证明材料。佐证材料除指定要求须按要求提供外，其余佐证材料可任选以下一种或多种：技术白皮书原件（至少应包含产品品牌、型号、制造商），产品说明书原件，具有相应资质第三方检测报告复印件，注册证复印件，原始制造商宣传彩页原件。佐证材料未提供或佐证材料与投标响应不一致或多种佐证材料不一致的均视为不满足。

2、报价人须提供符合生产产品所须的制造商生产许可证或生产备案凭证，产品注册证或备案凭证（包括注册登记表及所属附件）。

四、政府采购合同内容主要条款要求

(一)、主要条款要求

1. 履约时间和方式:

1.1. 合同签定后在30天内送货到采购人指定地点，并在15个工作日内由成交人负责完成安装调试(运输，安装调试以及差旅，人工等一切费用由成交人负责)。

2. 验收方法和方式：

2.1. [根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十五条〕和乐中财政采【2015】3号文件以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》第(八)条]对每一项技术、服务、安全标准逐项(条)确认(规场演示)验收。

2.2. 凡是具有国家强制性标准(包括性能, 剂量, 辐射等) 的强制性年检设备, 由报价人或釆购人委托具有相应资质第三方检测机在验收前完成检测(费用由中标供应商承担);

2.3. 成交人在设备安装, 调试, 操作应用和维护保养培训后可向采购人申请验收, 采购人在接到申请验收后在3个工作日内组织完成初步验收(如果验收时不能达到投标时的毎一项承诺, 由成交人自行整改, 整改期限≤30个工作日, 否则视为不合格), 合格后经15个工作日试运行设备性能稳定，无故障(出现故障时间顺延)3个工作日完成最终验收。

3. 验收标准：

3.1. 依据招标文件以经评审后供应商响应时规格，技术指标响应承诺以及商务等承诺为标准。

3.2. 成交人在申请验收之前必须向采购人提供产品原制造商完整的操作，应用及维护保养等中文资料(包括产品设置的所有密码并对采购人全开放)，必要时采购人有权要求中标供应商提供具有相应资质的第三方产品整机性能检测报告(包括检测报告原件)以及与质量相关的证明材料。中标供应商不能按时提供上述资料，采购人有权拒绝验收。如果提供的资料或检测报告低于投标承诺标准，由成交人在申请验收前,委托具备相应资质的检测机构对低于项重新检测，一切费用由成交人承担，结果必须达到响应承诺，否则视为不合格，其他性能、技术参数及商务响应承诺在验收时以经评审后响应文件中的配置，性能、技术参数以及商务响应承诺为准；

4. 报价人应保证所投产品必须是原制造商生产，全新的、未使用过的(包括零部件，专用工具等)。属医疗器械管理的产品其生产，注册，销售，包装(包括标识， 标牌)， 运输， 安装及使用、维护等符合2017年国务院修改颁发的《医疗器械监督管理条例》相关规定（在2017年修致颁发《医疗器械监督管理条例》以后注册的产品说明书, 标识(签)符合第二十七条的相关规定）；

5. 如在验收时间期限内确实不能达到每一项配置，性能、技术参数及商务响应承诺的，由其而引起的一切责任由供应商(报价人)承担，给采购人带来损失的将按相关规定进行赔偿和承担虚假应标责任。

6. 质保期内出现故障(或性能不稳定) 或3个月内相同故障连续出现3次, 在15个工作日内不能排除或排除后达不到投标承诺要求的，采购人有权退货。

7. 付款方式：在全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，采购人收到供货方出具的合法有效完整的完税发票及凭证资料以后15个工作日之内，提交支付凭证资料给乐山市市中区财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并向供货方核拨合同价 90 %货款，余款质保期1年满后15个工作日内，向乐山市市中区财政国库支付执行机构办理财政国库支付，并向供货方核拨合同价10%货款。

8. 售后服务：整个项目产品质保期内保证开机率≥95%， 整个项目产品质保期 ≧1年， 终身维护，(保修期内所有零配件，人工，差旅，住宿等一切费用由成交人承担)。如设备出现故障时，接到通知后2小时内应答，24小时内工程师应到达维修现场。

(二)、政府采购合同内容主要条款的其他要求和说明

上述合同内容主要条款要求均为实质性要求，有负偏离的将作为符合性审查不通过处理。

第五章　合同主要条款

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《询价文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

(1)、成交人须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

(2)、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目询价文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

(3)、应有产品质量检验合格标志的货物均须有产品质量检验合格标志。

(4)、货物制造质量出现问题，成交人应负责三包（包修、包换、包退），费用由成交人负担。

(5)、货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，成交人亦应负责修理，但费用可由采购人负担。

## 四、交货及验收

1、交货：合同签定生效之日起     日内全部到货；交货地点：

2、验收：

(1)、验收由采购人组织，成交人配合进行。

(2)、货物在成交人通知安装调试完毕后    日内完成最终验收(需要分步验收的另外约定)；货物安装完成后     日内，采购人无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

(3)、验收标准：按国家有关规定以及采购人询价文件的质量要求和技术指标、成交人的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在询价文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(4)、验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由成交人承担，验收期限相应顺延；如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

(5)、成交人应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；成交人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

(6)、如货物经成交人    次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作成交人不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究成交人的违约责任。

(7)、其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

## 五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥     元，人民币大写    元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

5、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

(1)、质保期为验收合格后(        )年，质保期内出现质量问题，成交人在接到通知后      小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经成交人   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作成交人未能按时交货，采购人有权退货并追究成交人的违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，成交人亦应负责修复，但费用可由采购人负担。

(2)、成交人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（5）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式四份，自双方签章之日起生效。甲、乙方双方、政府采购管理部门、采购中心各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日