乐山市市中区政府采购项目

招标文件

项目编号： 编号与省网公告一致

项目名称：乐山市市中区卫生健康局县级医院危急重症和基层医疗机构防治能力提升项目

乐山市市中区人民政府采购中心

乐山市市中区卫生健康局

共同编制

二○二二年二月

## 目    录

## 第一章  投标邀请…………………………………………………………………1

## 第二章  投标人须知………………………………………………………………3

## 第三章  投标文件格式……………………………………………………………21

## 第四章  招标项目要求……………………………………………………………39

## 第五章  投标人应提交的资格证明材料及审查办法……………………………51

## 第六章　评标办法…………………………………………………………………53

## 第七章　政府采购合同……………………………………………………………65

第一章　投标邀请

乐山市市中区人民政府采购中心受乐山市市中区卫生健康局委托，拟对“乐山市市中区卫生健康局县级医院危急重症和基层医疗机构防治能力提升项目”项目进行国内公开招标，兹欢迎符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、项目名称及编号：

乐山市市中区卫生健康局县级医院危急重症和基层医疗机构防治能力提升项目(编号与省网公告一致)

二、项目内容简介：

乐山市市中区卫生健康局购买医疗设备一批，主要包括CT（方舱）1套、便携式彩色多普勒超声诊断系统1套等。

详见本文件第四章 招标项目要求。

三、供应商参加本次政府采购活动的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件：

7、具有所投产品医疗器械注册管理类别的医疗器械经营许可或经营备案许可。

四、招标文件获取：

1、获取期限：2022年3月1日9时00分至2022年3月8日23时59分（北京时间）。

2、获取方式：通过乐山市公共资源交易服务中心公共服务平台(http://www.lsggzy.com.cn/) 免费下载获取。

（1）首次使用该平台的供应商需先注册账号。操作办法详见《乐山市公共资源交易平台政府采购系统操作手册》（下载网址：http://www.lsggzy.com.cn－便民超市－资料下载－政府采购系统操作手册）。注册中遇问题的可咨询该平台技术人员，联系电话：0833-2135334，QQ：3338144287。

（2）此方式为供应商依法获取本项目招标文件的唯一方式，获取后投标资格不能转让。允许联合体投标的项目，联合体成员中至少有一名依法获取了招标文件。

（3）招标文件若有更正通知，将在四川政府采购网、乐山市公共资源交易服务中心公共服务平台同时发布，平台会发送至供应商提供的邮箱。采购中心不作口头通知，供应商因邮箱提供错误或未能及时查看公告而知晓更正通知内容的，自行承担后果。

五、递交投标文件截止时间、地点：

2022年3月21日14:30（北京时间）前递交至乐山市市中区人民政府采购中心开标室。逾期送达的投标文件不予接收。

六、投标截止时间、开标时间和地点：递交投标文件截止时间的同时在同一地点开标。

七、本投标邀请至少在四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/）上以公告形式发布。不同公告媒体内容有不一致的，均以此公告媒体为准。

八、联系方式：

采购人：乐山市市中区卫生健康局

通讯地址：乐山市市中区龙游路东段415号

邮编：614000

联系人及电话：刘先生 13006424068

采购代理机构：乐山市市中区人民政府采购中心

（本文件中所称“采购代理机构”、“采购中心”均指乐山市市中区人民政府采购中心）

通讯地址：乐山市市中区春华路南段422号工商银行三楼

邮编：614000

联系人及电话：

1、招标文件获取：陈女士  0833-2402667

2、投标保证金缴退事宜咨询：徐女士 0833-2402667

3、项目其他事项咨询:李先生、闵先生0833-2192933

4、财政监督投诉电话：0833-2192245

第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 |  |  | 说明和要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金来源、采购预算、最高限价 （实质性要求） |  |  | 资金来源：财政资金 采购预算：4631200元；分项预算如下： CT（方舱）1套：260万元； 便携式彩色多普勒超声诊断系统1套：95万元； 中心供氧、负压吸引、呼叫及配电系统1套：53.12万元； 脑彩超1套：10万元； 宫腔镜1套；5万元； 电切镜2套：10万元； 碎石机（体外）1套：18万元； 空气消毒机4台：2万元； 中药熏药机1套：2万元； 监护仪1套：8万元； 最高限价：限价同采购预算。 超过最高限价(即：分项限价和总限价)报价的将因报价不符合要求作符合性审查不通过处理。 |
| 2 | 项目属性 |  |  | （√）货物类（）服务类 |
| 3 | 所属行业 |  |  | 见本文件第四节 招标项目要求 |
| 4 | 联合体投标 （实质性要求） |  |  | 本项目 不接受 联合体投标。接受联合体投标的执行本文件第二章第13条和本文件第三章联合体投标协议说明。 |
| 5 | 合同分包 （实质性要求） |  |  | 本项目 不允许 对中标标的进行分包。允许分包的详见本文件第二章第26条和本文件第三章合同分包协议说明。 |
| 6 | 投标有效期 （实质性要求） |  |  | 提交投标文件截止之日起（60）个日历日 |
| 7 | 评审 | 负责主体 |  | 本项目评审分以下两个环节评审： 1、资格性审查：由采购人代表组成评审小组负责评审。详见第五章投标人应提交的资格证明材料及审查办法 2、评标（符合性审查、综合比较及推荐中标候选人等资格性审查外的其余评审）：由依法组建的由采购人代表和评审专家组成的评标委员会负责评审。详见第六章评标办法 |
|  |  | 评标方法 |  | （ √）综合评分法（）最低评标价法 |
| 8 | 中标人确定 |  |  | （ ）采购人确定 （ √ ）采购人授权评委直接确定 |
| 9 | 投标文件数量要求 （实质性要求） |  |  | 投标文件按以下三部份分别制作、装订： 1、“开标一览表”原件 1 份； 2、“资格性文件”正本 1 份 ，副本 2 份； 3、“项目要求响应文件”正本 1 份、副本 4 份； 详见本文件本章第15条 |
| 10 | 投标保证金 |  |  | （ √ ）本项目不收取投标保证金 |
| 11 | 履约保证金 （实质性要求） |  |  | （ √ ）本项目不收取履约保证金 |
|  |  |  |  | （ ）本项目收取履约保证金，要求如下： （一）金额：合同金额的10%。中标人是中小企业且信用良好（无本表第14项第一、二种情形以及在近三年来参与乐山市市中区政府采购项目中无放弃中标、成交或拒不签订合同或拒不履行合同情形的，履约保证金可减半缴纳） （二）缴纳方式：中标人在合同签订前以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交。 （三）退还约定：见本文件本章第28条及合同约定。 |
| 12 | 供应商询问、质疑 |  |  | 1、供应商认为招标文件、采购过程、评审结果使自己的权益受到损害的，可依法向采购代理机构、采购人提出询问和质疑。根据采购人与采购代理机构委托代理协议约定，供应商询问、质疑招标文件中的资格性要求、项目要求、评分细则内容以及资格审查结果由采购人负责受理和答复，其他内容则由采购代理机构负责受理和答复。 2、供应商在法定期限内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3、质疑采取书面形式，质疑函原件可采取当面递交或邮寄、快递的方式送达。以邮寄、快递方式递交质疑的提起日期以邮寄、快递件上的戳记日期计算，受理日期则以采购人或代理机构收到质疑函原件之日计算。 4、受理联系人及通讯地址见本文件第一章。 |
| 13 | 供应商投诉 |  |  | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即乐山市市中区财政局。 联系电话：0833-2192245。 |
| 14 | 报价合理性说明 （实质性要求） |  |  | 1、评标委员会认为报价人的最终报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效报价处理。供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。证明材料用以逐项佐证成本构成面说明。 2、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明应由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 3、供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标委员会应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 15 | 政府采购政策功能（实质性要求） |  | 中小企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同中小企业） | 1、依据为《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）（下称《办法》）。 2、本项目为以下勾选项方式扶持中小企业，须提供材料的要求详见本文件第三章投标文件格式。 （ ）本项目整体专门面向中小企业采购。即：所投货物制造商（货物类项目，下同）或承接服务供应商（服务类项目，下同）须全部是中小企业，否则作资格性审查不通过处理。 （ ）本项目部分专门面向中小企业采购。专门面向的内容见本文件第四章项目要求。即：对本文件规定专门面向的内容，投标人所投货物制造商或承接服务供应商须全部是中小企业，否则作资格性审查不通过处理。 （ √）本项目非专门面向中小企业采购。即：投标人所投货物制造商或承接服务供应商全部是小微企业的给予投标总价10%的价格扣除；项目允许联合体投标且所投货物制造商或承接服务供应商为小微企业的金额达到合同总金额30%以上或者项目允许中标后分包且投标人约定货物制造商或承接服务供应商为小微企业的金额达到合同总金额30%以上的可享受投标总价3%的价格扣除。用扣除后的金额参与评审。价格不作为评审因素的项目不再执行价格扣除政策。 |
|  |  |  | 无线局域网产品、 节能产品、 环境标志产品、信息安全产品 | 1、本项目产品有属于优先采购品目的，对投标人采取以下优先办法： （1）采用综合评分法的，在评分细则中给予加分体现； （2）采用最低评标价法的，本项目产品有属于优先采购品目且投标人所投该类产品均属于优先采购品目的，给予该投标人总报价1%的价格扣除。 2、本项目产品有属于强制采购节能产品品目的，投标人须提供符合相应要求的产品，否则，按照无效投标处理。强制采购节能产品见本文件第四章，本文件规定与国家政策有冲突的以国家政策为准。 3、投标人在投标文件中须提供所投节能产品、环境标志产品经市场监管总局公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件加盖投标人鲜章），所投无线局域网产品在“无线局域网认证产品政府采购清单”中的所在页（复印件加盖投标人鲜章），否则不予认定。 4、依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）规定，本项目产品有信息安全产品的（通常包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱性扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），须提供由中国网络安全审查技术与认证中心颁发的有效认证证书(复印件加盖投标人鲜章），否则作无效投标处理。 注：本项目产品是指投标最终产品不涉及主要配置、辅材等。 |
|  |  |  | 价格计算办法 | - 对于同时符合上述多种价格扣除情形的，投标人最终参与评分（排序）的价格＝投标人报价金额－小微企业价格扣除金额－节能、环境标志、无线局域网认证产品价格扣除金额（最低评标价法） |
| 16 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存具体方式、使用规则 （实质性要求） |  |  | 一、属于禁止参加本项目采购活动的情形 1、通过以下渠道（但不限于）查询且在截止本项目提交投标文件截止之日仍处于有效期内的失信行为，属于禁止参加本采购项目活动情形： （1）信用中国（www.creditchina.gov.cn） （2）中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”版块（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list） （3）四川政府采购网“曝光台”版块(只含明确禁止参加政府采购活动或属于重大违法记录的)（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/CmsNewsController.do?method=recommendBulletinList&moreType=provincebuyBulletinMore&channelCode=bgt_zzs&rp=25&page=1） 2、在报名、评审、确定中标人环节发现供应商有符合上述失信行为的，采购代理机构、评审小组、采购人、相关部门分别给予其拒绝报名、作资格审查不通过、不予确定其中标、作中标无效的处理。 二、属于允许参加本项目采购活动但须实行惩戒的情形 1、上述情形以外的失信行为(主要指属于《四川省政府采购当事人诚信管理办法》第八条规定（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpags/sjzcfg/402886875060600f015106c042c90a75.html）属于允许参加本项目采购活动但须实行惩戒的情形。 2、对上述情形在有效期内的失信投标人实行10%的报价加成，以加成后报价进行评审。失信行为惩戒实行无限制累加，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过本项目最高限价的，作无效投标处理。 三、相关要求 1、投标人应当就自己的诚信情况在投标文件中提供承诺或声明（见本文件提供的格式）。 2、允许联合体投标的，联合体成员存在上述情形的，视同联合体存在上述情形。 3、采购代理机构、评审小组、采购人、相关部门证据留存形式为查询的结果截图或其他有效证据。 |
| 17 | 采购结果公告 |  |  | 确定中标人后的2个工作日内在四川政府采购网上公告。 包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审情况。 |
| 18 | 中标通知书领取 （实质性要求） |  |  | 中标人应当在中标结果公告的同时凭单位介绍信到乐山市市中区人民政府采购中心领取中标通知书。未及时领取或拒绝领取造成的后果和责任由中标人承担。 |
| 19 | 政府采购合同公告、备案 |  |  | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将交财政部门和采购中心备案。 |
| 20 | 供应商信用融资 |  |  | 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。 |
| 21 | 特别说明 |  |  | 1、本招标文件中若存在相关产品的具体品牌、型号，均不作为指定要求，投标人可理解为“参照或相当于此品牌”或直接忽略。 2、本招标文件个别表述可能不适用本项目内容，投标人可据实理解。 |
| 22 | - 招标文件内容冲突的解决及优先适用次序 |  |  | 本招标文件中编制的内容前后有矛盾或不一致时，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以投标人须知前附表为准，如前附表中无相关内容，在保证国家、集体和采购人利益不受损害的情况下以有利于供应商原则进行处理；必要时，可以暂停本次采购活动，待修改完善后再继续实施。 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人见本文件第一章。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构见本文件第一章。

2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件和其他实质性要求；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按本文件规定向采购代理机构获取了招标文件；

### 4. 投标费用（实质性要求）

4.1投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

4.2采购人、采购代理机构不退回投标人投标文件和其他投标资料(本文件中明确退还的除外。例如实物样品)。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1提供相同品牌产品处理（适用货物类采购项目）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人随机抽取确定一个投标人参加评标，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低者获得中标人推荐资格；得分和报价均相同的，由采购人随机抽取确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

中标候选人推荐具体排序办法见本文件评标办法。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同视为提供相同品牌产品，按前两款规定处理。

相同制造商不同品牌的视同不同品牌。

5.2利害关系供应商处理

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，均作无效处理。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，均作无效处理。

5.3前期参与供应商处理

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4串通投标行为处理

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得有妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，涉及投标人均作无效处理，并书面报告本级财政部门。

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（七）《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条所列情形。

评审过程中发现串通投标的可由评审小组或评标委员会认定和书面报告，其他环节出现或评审过程中未发现而在监督检查、质疑或投诉处理中发现的由政府采购监管部门认定，还可通过司法途径认定。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及拟签订的合同文本等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）招标项目要求；

（五）投标人资格证明材料及审查标准；

（六）评标办法；

（七）拟签订的合同文本；

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

7.2澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

如果澄清或者修改的内容有改变采购标的和资格条件情形的，采购人、采购代理机构将终止后重新组织或重新组织报名和并顺延提交投标文件的截止时间。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向采购人、采购代理机构提出申请，但采购人或者采购代理机构可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8.终止招标

8.1采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后可因重大变故取消采购任务而终止招标活动。

8.2终止招标的，采购人或者采购代理机构将及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取投标保证金的，采购人或者采购代理机构将在终止采购活动后5个工作日内，无息退还所收取的投标保证金。

### 9.答疑会和现场考察

9.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当在招标文件中载明，或者以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

9.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 10．投标文件的语言（实质性要求）

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

10.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 11．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 12. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 13. 联合体投标（允许联合体投标项目适用）(实质性要求）

13.1 两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

13.2 联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体投标协议连同投标文件一并提交采购人、采购代理机构。

13.3联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

13.4联合体投标时，规定联合体各方均须提供的证明材料则均须按要求提供。

13.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

13.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
　　13.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

### 14. 知识产权（实质性要求）

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

14.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

14.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 15．投标文件的组成、印制、签署、密封

15.1投标文件组成包括“开标一览表”、“资格性文件”、“项目要求响应文件”三部份，投标人应当按此三部份分别制作、装订。（实质性要求）

15.2 投标文件各部份的份数见投标人须知附表，各部份凡不只一份的，投标人应在其封面清楚地标明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有不一致的内容，以正本为准。投标文件副本可采用正本的复印件，“开标一览表”应为原件。（实质性要求）

15.3 投标文件各部份均需打印（签字盖章除外），并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。

15.4投标文件各部份的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

15.5 投标文件的 “项目要求响应文件”部份应当采取胶装方式装订成册，“资格性文件”可不采取胶装方式装订，但多页的均不得有活页。（实质性要求）

15.6 投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

15.7投标文件“开标一览表”、“资格性文件”、“项目要求响应文件”分别密封（即各部份封装为一个袋子，计三个密封袋），密封袋上均注明投标人名称、项目名称及编号、本袋投标文件名称。

### 16．投标文件格式

16.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

16.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 17．投标保证金（收取投标保证金项目适用）（实质性要求）

17.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

17.2投标保证金缴纳由投标人根据自身情况选择银行保函、担保公司保函或银行基本账户转账方式。除投标人须知附表中相关要求外，对采取保函方式的有以下要求：

（1）投标保函应是有效的银行保函或是具有担保资格的担保公司出具的担保函。

（2）保函中项目名称、投标人（被保证人）、受益人凡有一项与本项目不符或保证金额、有效期、责任条款凡有一项不满足本文件规定的均作为无效。(责任条款见本文件本章17.4条)
    （3）投标保函受益人为乐山市市中区人民政府采购中心，保函原件由乐山市市中区人民政府采购中心收取、退还。投标人和担保人对投标保函的真实性和合法性负责。
    （4）投标人递交虚假投标保函的，采购监管部门将依法查处；构成犯罪的，移送有关部门依法追究刑事责任。

17.3投标保证金退款方式：

（1）未中标的：采用转账方式提交投标保证金的在评标结束当日现场办理退还手续，待中标通知书发出后5个工作日内全额退还。采用保函形式的在中标通知书发出后5个工作日内凭介绍信或授权书到采购代理机构现场办理退还，未现场办理的其保函自动失效，采购代理机构将其保函作销毁处理。

注：①因投标人自身原因造成保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。③确因采购代理机构原因造成逾期退还投标保证金的且未取得投标人书面同意的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费给投标人。

（2）中标的：采用转账方式的投标保证金在签订合同时直接转为履约保证金。采用保函形式提交投标保证金的，中标人在签订合同时退还投标保函后按投标保证金转账方式缴纳,也可以提交履约保函。

17.4发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标保证金（采用保函形式的则要求担保人承担相应保证责任）：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（3）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（4）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（6）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（7）投标人提供虚假资料的；

（8）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 18．投标有效期（实质性要求）

18.1投标人投标文件中必须载明投标有效期且应当不少于招标文件中载明的投标有效期。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

18.2因不可抗力事件或者因采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 19．投标文件的递交

19.1投标人应在招标文件规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。（实质性要求）

19.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

### 20．投标文件的修改和撤回（实质性要求）

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

20.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或委托代理人签署并盖单位印章。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 21．开标

21.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人可派监督人员和采购人代表参加。开标由采购代理机构主持。评标委员会成员（含参与评标的采购人代表）不参加开标活动。

21.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

21.3开标时，由投标人授权代表确认投标文件密封情况。投标人授权代表确认投标文件情况，仅限于确认自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人授权代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。现场未提出异议并签字确认的视为同意确认结论。

投标人授权代表确认其投标文件密封完好只是其他投标人授权代表提出异议的，唱标人员仍将宣读其报价。投标人授权代表确认其投标文件未密封完好的则不再宣读其报价。

21.4开标一览表中出现不一致或错误情形的处理（实质性要求）

（一）开标一览表出现以下情形之一的，作无效投标处理：

（1）开标一览表属非本项目开标一览表的；

（2）未报价的；

（3）无法定代表人或无授权代表签字或未加盖公章的；

（4）实质性漏项或数量有误的。

（二）开标一览表出现以下情形的，按以下办法处理：

（1）投标总价大小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误导致金额无法判断的则以小写金额为准。

（2）分项单价错误或计算错误或累计错误的，允许以投标总价为准修正（分项单价错误不包括分项有限价的情形）。

（3）开标一览表与投标文件其他地方（分项报价表、项目要求响应等）有不一致的，以开标一览表为准。但属于品牌型号不一致的，以项目要求响应的品牌型号为准。

投标人有上述（一）的第（1）、（2）、（3）种情形的和（二）中第（1）种情形的，投标人授权代表应当在开标记录上签字确认；其余情形的，在评标环节处理和修正，修正可由投标人或评委按有利于采购人原则执行修正，投标人应当在评标报告上对修正结果签字确认。

上述处理办法或按上述办法修正调整的投标报价应对投标人具有约束力，如果投标人不接受的，将作无效投标处理。

开标一览表格式、打印、信息、装订等非实质性要求与招标文件要求有偏离的以及上述错误或不一致的地方，作投标文件不规范予以扣分处理(项目如果采用综合评分的话)。

21.5开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。投标人代表对开标过程、宣读内容、开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

21.6本项目邀请投标人派授权代表参加开标会议，投标人未派授权代表参加的，视同认可开标结果。

22. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人授权代表对投标文件密封、标注的检查结果，当众宣布投标文件的密封、标注情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序将密封完好、已缴纳保证金的投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标总价等实质内容。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

23.采购结果公告

本项目采购结果（中标结果）将在确定中标人之日起2个工作日内在四川政府采购网上公告。包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审情况。

24.中标通知书（实质性要求）

24.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

24.2中标通知书领取按本章前附表中规定执行。

24.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24．4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

### 25. 签订合同

25.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。（实质性要求）

25.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。（实质性要求）

25.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

## 26. 合同分包（允许合同分包的项目适用）（实质性要求）

26.1 中标人采取分包方式履行合同的，分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

26.2中标人采取分包方式履行合同的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

26.3采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26.4中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（(财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 27.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## 27. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 28. 履约保证金（收取履约保证金项目适用）（实质性要求）

28.1 中标人应接受本文件规定的履约保证金缴纳方式约定，中标后不接受的将视为放弃中标。

28.2履约保证金应当在验收合格后一次性无息退还中标人，特殊情况的在合同中由双方约定。

28.3验收结果不合格的，履约保证金将不予退还（采用保函形式的则要求担保人承担相应保证责任）。

### 29.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 30、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案，将纸质合同副本交采购代理机构备案。

### 31. 履行合同

31.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

### 32. 验收

32.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

32.2 验收结果合格的，中标人凭合同中约定办法办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 33.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。

## 七、投标纪律要求

### 34. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与采购人、采购代理机构进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

- 35．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 九、其他

- 36.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

- 第三章 投标文件格式

- 提示或说明：

- 1、投标文件按“开标一览表”、“资格性文件”、“项目要求响应文件”三部份分别制作、装订和密封。各部份的份数见第二章投标人须知附表，制作和密封见第二章第投标人须知15条。

- 2、本章依次按上述三部份提供格式（其中开标一览表没有设计封面，其余两部份未设计正副本标明位置），除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

- 3、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写。

乐山市市中区政府采购项目投标文件

开标一览表

项目名称及编号：乐山市市中区卫生健康局县级医院危急重症和基层医疗机构防治能力提升项目(编号与省网公告一致)

| 序号 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 制造商 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |

1.投标报价是最终用户验收合格后的总价，包含本招标文件第四章　招标项目要求“报价要求”中规定的所有费用。

2.服务要求以我方投标文件响应为准。

3.本投标有效期为60天。

投标人名称：        （盖章）

投标人地址：

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系电话：

投标日期:

提示（制作投标文件时删除本内容）：

1、本表为一份原件递交。如果有分包的话，以包为单位分包分页填写。

2、应将项目中涉及所有价格组成项全部列出，注意报价大小写和计算正确，以及品牌型号与投标文件其他地方的一致性。

3、中标人的报价 (至少包括主要产品)将在四川政府采购网上公告，因此，品牌型号、分项报价等相关信息应准确、合理。

4、本表为多页的，可按序装订好并在最后一页完成上述签字、盖章，每页可加盖投标人鲜章。

5、有关本表制作、封装等其他要求和评审办法分别见本文件第二章投标人须知第15条和21.4条。

乐山市市中区政府采购项目

投标文件

（资格性文件）

项目编号： 编号与省网公告一致

项目名称：乐山市市中区卫生健康局县级医院危急重症和基层医疗机构防治能力提升项目

投标人名称：             	    （盖公章）

年     月

目　录

提示（制作投标文件时删除本内容）：

投标人应根据但不限于本文件第五章“投标人应提交的资格证明材料及审查办法”中要求提供的证明材料来提供并编写本部份材料顺序、目录。以下仅为投标人提供部份材料格式。

- 承　诺　函

- （实质性要求）

乐山市市中区人民政府采购中心：

我方作为　乐山市市中区卫生健康局县级医院危急重症和基层医疗机构防治能力提升项目(编号与省网公告一致)　项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到过刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额（5万元及以上）罚款等行政处罚且期限未满的）；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目提出的其他特殊条件(如果有的话)。

二、在本次招标采购活动，我方不存在招标文件第二章投标人须知第5.2至第5.5条情形。评审发现存在此情形的，我方同意按招标文件规定办法处理并愿意承担相应不利后果。

三、我方及现任法定代表人(负责人)、主要负责人在参加该项政府采购活动前没有行贿犯罪记录。否则采购人可不予确定我方中标或拒绝与我方签订合同，我方不得提出异议。

四、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方中标后将要提供的产品不低于投标时提供的样品质量或者同意在合同中约定对投标时提供的样品瑕疵进行修改。我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

五、若我方成为本项目中标人，承诺将在中标结果公告的同时凭单位介绍信到采购中心领取中标通知书，我方愿意承担未及时领取中标通知书造成的后果和责任。

本方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

通讯地址：

联系电话：

投标日期:

- 失信行为声明函

- （实质性要求）

乐山市市中区人民政府采购中心：

我方作为乐山市市中区卫生健康局县级医院危急重症和基层医疗机构防治能力提升项目(编号与省网公告一致)项目的投标人，根据招标文件要求，现作如下声明：

1、截止本项目递交投标文件截止之日，我方不存在信用中国、中国政府采购、四川政府采购等网站（不限于此渠道）记录且处于有效期内属于本文件规定禁止参加本采购项目活动情形的失信行为。

2、截止本项目递交投标文件截止之日，我方不存在本文件规定允许参加本项目采购活动但须实行惩戒的情形。（注：如果投标人存在本条情形的应列出具体失信情形）

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

提示：

1、关于此声明，请阅读本文件第二章 投标人须知附表中“投标人信用信息查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存具体方式、使用规则”栏。

- 2、此声明将作为资格审查材料及惩戒的依据，投标人须如实声明和提供。可后附相关证据截图。

- 3、“我方”包括公司或单位或其他经济组织或联合体等投标人。

法定代表人授权书

- （实质性要求）

乐山市市中区人民政府采购中心：

本授权委托书声明：我（姓名）系     （单位名称）     　　  的法定代表人，现授权委托     （单位名称）      的   （委托人名称和职务）            为我方代理人。以本方的名义参加　　乐山市市中区卫生健康局县级医院危急重症和基层医疗机构防治能力提升项目(编号与省网公告一致)　项目的投标活动。代理人在活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表我方的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。本方将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

附：加盖有投标人鲜章的代理人和法定代表人的身份证复印件

法定代表人：             （签字或盖章）

投标人名称：                       （盖章）

委托代理人：   （签字）

身份证号码：

联系电话：               　　　传真：

授权委托日期：    年     月     日

提示：

1、法定代表人作为投标代表人的，不需提供此委托书。但仍须提供加盖有投标人鲜章的法定代表人身份证复印件。

2、“我方”包括公司或单位或其他经济组织或联合体等投标人。因此：投标人为个体工商户等无法定代表人的，可将法定代表人改为负责人；投标人为联合体投标的，投标人名称应列出所有联合体成员名称和提供所有法定代表人签字及加盖有投标人鲜章的身份证复印件，委托代理人只需一人。

中小企业声明函

说明（实质性要求）：

1、本项目（或采购包）属于专门面向中小企业采购时，本声明函作为资格审查依据，未提供或提供无效的作资格审查不通过处理；属于非专门面向中小企业采购时，本声明函将作为价格扣除的依据，未提供或提供无效的视同供应商放弃政策扶持。

2、本声明函由供应商出具，真实性由供应商负责，属不实的将承担提供虚假资料的一切法律责任和后果。但声明函中供应商是非企业性质的或不属于中华人民共和国境内依法设立的明显不符合政策的声明函，评委可不予认定其有效。

3、项目既含货物又含服务、工程的，依据本项目属性（见第二章 报价人须知附表）来提供，评委根据本项目属性及本文件规定的扶持办法进行评审。

4、以下情形不影响声明有效性，也不作为虚假资料情形认定：

（1）划型标准中个别行业不涉及的指标或无上一年度数据的新成立企业，指标未填写或填写有误的，例如批发业不涉及资产总额指标。

（2）声明函中所列行业与采购文件所明确的行业不一致但不改变划型结果的。

5、中标人提供的《中小企业声明函》将随中标结果公告。

6、残疾人福利性单位、监狱企业视同中小企业。应当分别提供《残疾人福利性单位声明函》和监狱企业证明文件。

7、格式附后：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （项目名称）    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）  ，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为     万元。 属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）  ，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为     万元。    属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

乐山市市中区人民政府采购中心：

本单位郑重声明，根据《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为            （请填写：残疾人福利性或非残疾人福利性）企业，且本单位参加你单位组织的    乐山市市中区卫生健康局县级医院危急重症和基层医疗机构防治能力提升项目(编号与省网公告一致)      采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明单位（投标人名称）：　　　　　　　　 （盖章）

日期：　　　年　　月　  日

乐山市市中区政府采购项目

投标文件

（项目要求响应文件）

项目编号： 编号与省网公告一致

项目名称：乐山市市中区卫生健康局县级医院危急重症和基层医疗机构防治能力提升项目

投标人名称：             	    （盖公章）

年     月

目　录

提示（制作投标文件时删除本内容）：

投标人应根据但不限于本文件第四章“招标项目要求”中要求提供的证明材料来提供并编写本部份材料顺序、目录。以下仅为投标人提供部份材料格式，其中明确是实质性要求的则具强制性，其余的则由投标人根据自身情况或评分细则确定是否提供。

- 投 标 函

- （实质性要求）

乐山市市中区人民政府采购中心：

我方全面研究了“  乐山市市中区卫生健康局县级医院危急重症和基层医疗机构防治能力提升项目(编号与省网公告一致) ”招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

并重申以下几点:

一、在此为本项目提交的投标文件包括：“开标一览表”1份，“资格性文件”正本 1 份 ，副本 两 份，“项目要求响应文件”正本 1 份、副本 四 份。

二、我方同意本项目投标有效期为( 60 )个日历日。

三、我方已知晓贵单位在四川政府采购上发布的有关此项目的采购公告、更正公告等内容，且按规定报名和获取了招标文件及相关更正、说明材料。我方对因自身原因造成遗漏相关内容或投标错误的后果负责。

四、我方完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在规定时间内依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

五、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物与服务，总投标价见我方提交的《开标一览表》。

六、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

七、我方同意本招标文件规定的投标保证金和履约保证金交纳、退还和不予退还的规定。

八、我方愿意提供贵中心可能另外要求的材料或说明。投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、在评审过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，我方将完全接受采购代理机构的书面解释。

十、我方报价均真实有效，不存在不正当竞争行为，并且不存在以低价谋取中标后提供不良产品或者不诚信履约情况。评标委员会认为我方报价涉嫌不正当竞争，我方将按照评标委员会要求积极配合说明和提供相关证明材料，并接受评标委员会的评审认定。

十一、我方保证在本项目使用的任何产品和服务，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因此而引起法律和经济纠纷，均由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权，如果属于我方自有知识成果的，我方提将供相关知识产权证明文件、开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如果属于他人知识产权的，我方报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

地址：

投标日期:

- 分项报价表

项目名称及编号：乐山市市中区卫生健康局县级医院危急重症和基层医疗机构防治能力提升项目(编号与省网公告一致)

| 序号 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 制造商 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

投标人地址：

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系电话：

投标日期:

提示：

本表可与开标一览表一致，可用开标一览表的复印件加盖投标人鲜章。

项目要求响应及偏离情况

- （实质性要求）

提示：

1、投标人应针对本文件第四章“招标项目要求”作逐项、确定式的响应描述(项目要求中如果有项目背景介绍等类似表述的，可不对此部份要求作响应)。投标人部份未作响应描述的视同该部份要求响应负偏离（不满足要求）处理。

2、格式可参照下表，投标人自拟格式的应当不少于下表“投标产品”栏内容。

3、货物（产品）无品牌型号的，品牌型号栏可不填写。

| 序号 | 货物（产品）名称 | 采购要求 | 投标产品 |  | 偏离情况（正偏离、负偏离、无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 品牌型号 | 技术参数 |  |

投标单位：                                   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

投标时间：　　　　年　 　月　 　日

项目要求响应证明材料

提示：

- 实质性要求见本文件第四章招标项目要求，无要求的则由投标人自行提供。

- 政府采购合同内容主要条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件中的要求 | 投标人应答 | 偏离及其影响 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

投标人名称：                                   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

投标时间：　　　　年　 　月　 　日

提示：

- 可用本表格式，也可自拟格式。但应不少于本文件第四章　招标项目要求→ “政府采购合同内容主要条款要求”的内容，否则将可能作为无效投标。（实质性要求）

## 投标人类似项目业绩一览表

| 用户名称 | 项目名称 | 实施时间 | 合同金额 | 完成项目质量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附：书面证明材料(例如合同复印件或中标通知书)。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标日期:

第四章 招标项目要求

- 产品清单（实质性要求）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 是否是强制节能产品 | 是否允许进口产品 | 是否为核心产品 | 制造商所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT（方舱） | 1 | 套 | 否 | 否 | 是 | 工业 |
| 2 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 套 | 否 | 否 | 是 | 工业 |
| 3 | 中心供氧、负压吸引、呼叫及配电系统 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 工业 |
| 4 | 脑彩超 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 工业 |
| 5 | 宫腔镜 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 工业 |
| 6 | 电切镜 | 2 | 套 | 否 | 否 | 否 | 工业 |
| 7 | 碎石机（体外） | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 工业 |
| 8 | 空气消毒机 | 4 | 台 | 否 | 否 | 否 | 工业 |
| 9 | 中药熏药机 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 工业 |
| 10 | 监护仪 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 工业 |

二、产品技术参数

(一)CT

▲主耍配置: 多层螺旋CT 1套，质保期≥2年（含机架系统，探测器及数据采样系统；球管及高压系统，扫描床，主控制系统，方舱）；CT诊断报告系统1套；胶片相机1台；

- ▲方舱配置：铅屏蔽扫描间面积：长6米×宽5米×高2.7米；操作间：3米×2.2米×高2.7米；扫描间与操作间之间设置铅玻璃观察窗，防护当量不小于 4.0mm/pb，面积不小于0.8平方米；防护标准：照 GBZ130~2020 放射诊断放射防护要求 CT机房辐射屏蔽防护规范，防护当量不小于 4.0mm/pb ；机房配≥3P 空调 1 台，≥120m³除湿机 1 台；操作间配1.5P 空调 ≥1 台；机房与操作间配医护隔离门；设有防护门门禁开关；≥120m³壁挂式空气消毒机，LED 照明灯满工作需求；CT专业配电箱；专用接地装置；各类电源插座满足工作需求；设有电离辐射警示标志；骨架采用方钢结构，舱体材料采用钢板、保温板和铅板；

▲由于本设备安装场地涉及化粪池，为了不影响化粪池功能，基础需提高15cm； 供应商中标后应根据所提供设备的尺寸、重量完成基础的建造，同时负责机房防护及预控评、计量检定、辐射验收检测等相关事宜，各项检测达到合格，费用全部由中标供应商负责

主耍技术性能

机架系统

- 滑环类型采用低压滑环；扫描架孔径：≥70cm；

- 扫描机架物理倾角（非数字倾角）≥±30°；机架系统具有可遥控功能；机架具备三维激光定位系统；

- 具备人工智能摆位功能，人工智能自动设置床高及床面位置

探测器及数据采样系统

- 固态探测器类型：稀土陶瓷；

★5. 探测器Z轴排列数 ＞32排，每排探测器单元数≥860个，探测器物理单元总数＞30000个，每圈扫描层数＞32层；

★6. 探测器单元Z轴最小尺寸≤0.6mm；探测器Z轴总宽度＞20mm；

★7. 探测器采样率≥4800views/圈；

球管及高压系统

- 球管热容量≥2MHU；球管阳极实际冷却率≥300KHU/min； 冷却方法：风冷冷却；

- 最大球管电压：≥140KV； 最小球管电压≤70KV；球管电压可调档位数≥5档；

- 最大等效输出管电流≥600mA；最小可调管电流≤10mA；最小毫安调节范围≤1mA；

★11. 球管小焦点（IEC 60336/2005）≤0.7mm×0.8mm；

- 12. 球管大焦点（IEC 60336/2005） ≤1.2mm×1.4mm；

- 13. 高压发生器功率≥42KW；

扫描床

- 最大移动范围≥1900mm；可扫描范围≥1600mm；床升降最高高度≥950mm；床升降最低高度≤600mm；最大横向进床速度≥200mm/s；最小横向进床速度≤2mm/s；扫描床最大载重量≥205Kg；具备扫描床控制脚踏开关；

主要技术参数和图像质量

- 机架最快旋转扫描时间/360°≤0.75s；单次螺旋连续最长扫描时间≥100s；

- 亚毫米轴扫颅脑最薄扫描层厚≤0.6mm；腹部最薄扫描层厚≤0.6mm；

- 扫描视野≥50cm；

- 图像显示矩阵≥512×512；

- 单次螺旋扫描最大范围≥160cm；定位像长度≥160cm；

- 具有3D锥形束重建功能；

23. 最大螺距≥2；

- 24. 具备10毫安低剂量扫描技术；

25. 空间分辨率（X,Y轴) @0%MTF：≥19 LP/CM；

26. 空间分辨率（X,Y轴) @10%MTF：≥14 LP/CM；

27. Z轴空间分辨率@0%MTF：≥18 LP/CM；

28. 密度分辨率：≤2mm@0.3%；

29. 各向同性空间分辨率：≤0.28mm；

30. 具有低剂量迭代降噪技术；

主控制系统

- 内存≥32GB；硬盘≥2TB；主频≥2.2GHz；CPU内核数目≥10核；24英寸高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵≥1920×1200；

- 具备显示器逐行扫描；具备网络接口DICOM 3.0；永久贮存刻录方式：DVD；具备激光相机DICOM3.0接口；提供Dicom3.0,所有传出及传入接口功能；具备自动照相技术；具备自动语音系统及双向语音传输；具备同步并行图像处理功能；主控制台具备可以独立完成MPR,SSD,MIP,CTA，三维容积重建等三维后处理功能；

主要应用软件

- 具有线束硬化伪影校正软件；具有后颅窝图像优化技术；具有各种伪影消除软件；具有图像减影功能；具有CT电影功能；具有管电流自动调节功能；具有MPR/CPR/SSD/MIP/VR功能；具有模拟手术刀功能；具有三维（3D、SSD）软件；具有最大及最小密度投影（MIP,MinP）功能；具有三维容积测量评估功能；具有CT血管造影功能；具有一键式容积重建功能；具有血管测量功能；具有一键式去骨功能；具有一键式骨分离功能；具有容积漫游（VRT）功能；

- 具有三维肺小结节分析评估软件，用于肺肿瘤筛查；

- 具有人工智能技术辅助肺结节筛查功能，自动探查肺结节，自动给出结节体积等定量数据；

- 具有三维肺气肿分析评估软件；

- (二)便携式彩色多普勒超声诊断系统

- ▲ 主要配置：便携式彩色多普勒超声诊断系统1套，质保期≧2年(包括主机系统1套；电子凸阵探头≧1把；电子线阵探头≧1把)；图文报告系统≧1套; 多功能台车≧1辆；专用旅行箱（可装载主机、探头及相关备件）≧1个；

- ▲ 主要诊断软件配置：二维灰阶模式；组织谐波成像模式；组织特异性成像；空间复合成像；斑点抑制成像；频率复合成像；M型模式；彩色M型模式；彩色多普勒成像；频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）；实时双幅对比成像；高分辨率血流成像；智能多普勒；扩展成像，测量和分析:

- 主要功能和技术参数

37.图像显示:≥15寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏,探头接口:≥1个, 整机重量≤6KG, 支持用户自定义按键数量≥4个;

- 38.数字波束增强器，多倍波束合成技术，回波增强技术，超宽动态血流技术，

- 39.一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影），一键实现全屏放大，局部放大（支持前端、后端放大), 二维和彩色多谱勒双幅显示，独立角度偏转技术；

- ★40. 具备穿刺针增强技术，要求双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调 ；具有图像增强技术，实现丰富的肌肉组织信息和肌腱纤维分辨力；可对肌肉、肌腱、韧带等结构高分辨率显示；

- 二维灰阶模式

- 41.数字化声束形成器

- ★42. 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

- 43.接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

- 44.扫描线：每帧线密度≥512超声线,发射声束聚焦：发射≥8段,增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

- 45.预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

- ★46. 最大显示深度:≥39cm, 动态范围: 30-190db

- 47. 最大帧率: ≥999 帧/秒, 诊断深度≥18cm，相控阵探头全视野时≥61帧／秒

- 48. TGC: ≥8段, LGC: ≥4段, 二维灰阶：≥256

- 49. 伪彩图谱: ≥8种, 体位标记：≥120种

- 彩色多普勒成像

- 50.具备速度、速度方差、能量、方向能量显示等,显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW，取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头), 最大帧率: ≥244 帧/秒, 支持B/C 同宽;

- 频谱多普勒模式

- ★51. 具备脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒CW组件

- 52. 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等, 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、

- B/D扩展等

- 53.最大速度: ≥9.21m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）, 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

- 54.取样容积: 0.5-20mm , 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头), 零位移动：≥8 级,具有快速角度校正,

- 频谱自动测量；

- 扩展成像

- 55.支持凸阵、线阵探头（要求提供佐证材料）

- 测量和分析:

- 56.支持用户自定义测量项目以及公式编辑

- 57.常规测量, 距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量, 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）, 全科测量包，自动生成报告

- 58.妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式

- 59.心脏功能专用测量及分析，包括Auto-LV自动左心室收缩功能自动测量,Simpson BP，Tei指数分析，PISA等

- 探头：

- 60.频率:宽频带变频探头,两维和彩色独立变频；

- 61.电子凸阵：超声频率1.0-5.0 MHz；电子凸阵探头具有≥7种频率的变频范围，常规扫描角度≥61度，扫描角度最大扩展后≥100度；

- 62.电子线阵：超声频率6.0-14.0MHz；电子线阵探头具有≥6种频率的变频范围，支持T型扩展显示

- 输入输出接口：

- 63.参考信号: 心电,呼吸波，并心电触发控制；输入/输出信号（输入: VCR, 外部视频, RGB彩色视频；输出: 高清影视频接口，复合视频, RGB彩色视频, S---视频）；数据无线传输；USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换；USB3.0接口；外设数据模块：包含下列接口：1 S---视频、2 VGA视频接口、高清音视频接口；音频接口；

(三)中心供氧，负压吸引，呼叫及配电系统

▲主要配置：中心供氧终端≧50个，负压吸引终端≧50个，呼叫终端≧50个；整个系统质保期≧1年；供应商中标后应按照以下实施设备以及材料要求，设计，建造≧20㎡板房机房，并按采购人要求进行安装，费用全部由中标供应商负责；

中心供氧系统

▲医用中心制氧系统（制氧机）的制造商应取得相应的医疗器械生产许证，产品经二类医疗器械注册（提供医疗器械生产许证和二类医疗器械注册证）

★64.壁挂式分子筛无油制氧机，由气源、分子筛吸附分离装置、控制装置、氧气流量检测装置和气滤器等部分组成。工作原理为 PSA 变压吸附原理;为降低运行成本制氧机组采用≧5台分级起动机组，可根据医院需求进行加装。氧气总输出量≧50升/分钟，所产氧气的理化指标应符合或优于国家 YY/T0298-1998 标准（氧气浓度：≧90%（V/V）

- 65.设备机体为一体设计，主要部件分子筛吸附塔、无油空压机为分腔设计，可进行两次散热；具有氧气浓度显示仪，能够实时显示氧气浓度。环境噪声低于 65dB（A）；具备远程监控控制软件系统和远程监控接口，能远程跨平台操作控制及数据监测，通过电脑操作，监测设备运行数据，控制设备启停。实时数据，快捷稳定，485 接口。可通过以太网络远程监控系统运行状况；适应电源：AC220V 50Hz。单台制氧机功率不大于 750w。可根据现场情况采取多种方式安装，输出压力可调；

★66.控制器具备自动控制功能，可根据使用情况调整各组设备自动停机和开机状态。 控制器内含双机组增压设备，1 用 1 备单机组功率≤1.5kw。最高氧气输出压力不低于 0.45MPa，输出压力可调。

★67.控制系统软件具有软件著作权。

- 氧气汇流排：采用3+3供氧备用汇流排；氧气终端：≥50个；国标、采用快速插拔式接头，终端与管道为铜管快速卡套连接。终端内芯为黄铜材质，圆芯形状，使用寿命长且不易漏气；普通病房终端压力不低于0.2MPa，出口压力0.2MPa-0.5MPa可调，且能保证插拔次数达到2万次以上不漏气，保证产品质量及使用寿命。

- 具备二级减压装置：采用双路设计，一路使用，一路备用，保证持续稳定地供氧。在减压装置中均设计有安全阀，一旦压力超过规定值时，安全阀自动打开卸压，卸压后压力低于规定值时安全阀立即自动回座，以保持压力的稳定。工作压力：0.2～0.8MPa（可调），氧气最大输出流量≥20m³/h；数量≥1台。

- 每个病区的护士站设有氧气压力监视报警装置，护士可直接监视氧气系统使用实际压力，当气体压力过高或过低时发出声光报警，以便及时维护。 报警压力：氧气：＜0.2Mpa或＞0.6Mpa；吸引：＜0.073Mpa或＞0.019Mpa；数量≥1台

- 每楼层各设1只全铜材质的维修阀，数量≥2个；病房每条设备带内设有不锈钢与铜结合的氧气检修阀，以便于病房检修。数量≥10个。

- 供氧气管道：材质无氧紫铜管，管径：≥ф16×1mm，数量≥25米；ф≥12×1mm，数量≥70米；ф≥8×1mm，数量≥130米；PVC装饰槽60×40mm，数量≥22米以及管道管件满足本项需要；

负压吸引系统

- 机组2套：最大抽气量（单台工作）：165m3/h；负压调节范围：-0.02~-0.07Mpa（可调）；噪声（真空泵）≤63dB；电机功率：4KW×2台（380V）；负压报警压力：高-0.019Mpa 、低-0.073Mpa

接地电阻：＜10Ω；电控柜的绝缘电阻值＞2MΩ；当负压达到-0.07Mpa，真空泵自动停机；当负压达到-0.02Mpa，真空泵自动开启。

- 吸引终端：50个；国标、采用快速插拔式接头，终端与管道为铜管快速卡套连接。终端内芯为黄铜材质，圆芯形状，使用寿命长且不易漏气；出口压力-0.02MPa~-0.07MPa可调，且能保证插拔次数达到2万次以上不漏气，终端流量：≥30 L/min

- 管材：热镀锌钢管（DN50X3）≥25米； （DN25X2）≥80米；无氧紫铜管（Ф8X1mm）≥130米；管道管件满足本项目需要呼叫系统

- 系统采用两芯线联网，安装方便快捷，分机在线任意编号；

- 主机：窗口多功能显示、双向呼叫、双工通话；可检测分机故障，并自动报警通过屏幕显示分机号码；可设置护理级别，并且可设定高级护理优先；分机呼叫存储，显示屏多功能显示；可话筒广播、音频宣教广播、语音报号功能；分机振铃音量、音乐自由调整；副话机具有来电显示床号功能；支持功能扩展添加；分机载量≥50路；

- 走廊显示屏：多功能显示，≥4位数码显示，平时显示时间，呼叫时可显示分机号和呼叫序号，规格：不小于长：580mm、宽：210mm、厚：30mm。

- 呼叫线：双芯软导线（RVV2×0.5 mm²）≥180米，穿线管（DN16）≥90米；

配电系统

- 单联单控开关（220V/10A）≥50个；5孔插座（220V/10A）≥50个；床头荧光灯管（4W）LED灯管（嵌在设备带内）≥50个；床头灯罩（PVC材质）≥50个；铜芯线（2.5mm²）≥250米

设备带

- 铝合金材质，铝板厚度≥1.4MM，宽度≥210MM，高度≥60MM，数量≥85米；内部结构具有强电、弱电、气体管道三腔；

★82.设备带具有抗菌功能、通过耐腐蚀（中性盐雾）实验（提供具有资质检测机构出具的检测报告）。

- (四)宫腔镜

▲主要配置：宫腔镜1套，质保期≧1年(包括内窥镜1支，镜鞘2支，软性活检钳1把，异物钳1把，导光束1根，wolf接口1个)；

- 主要功能和技术要求:

- 83. 视向角：30°，视场角：≥60°；内窥镜镜管外径：Φ2.9mm，内窥镜工作长度：303；器械通道F5；

内窥镜光照度：9000LX（L0=20mm）；鞘插入部工作长度：193，鞘最大插入部外径：F15

- (五)脑彩超

- ▲主要配置：主机（质保期≧1年）1套；2MHz 探头2个，4MHz; 8MHz探头各≧1个；分析报告系统≧1套；

- 主要功能和技术要求:

- 高通滤波：50HZ-800HZ ，增益范围：0-40dB，发射功率：10-700%可调，采样容积：4-20mm可调，

频谱:128/256点FFT，测量深度：20mm-186mm ；

★85.DNR（动态噪声抑制）技术，DNR：0-8级可调；测量参数：计算参数：收缩期、平均、舒张期、搏动指数、阻力指数、血流速度比、频宽指数、狭窄指数、心率、时间平均、收缩期时间、舒张期时间、加速度

- 86. 显示单位：CM/S、KHz可选；扫描速度：快速、中速、慢速、缓速四挡可选； 频谱编码：九种色阶编码可选；

- 功能模式: 软件包: 颅内血管检测、颅外血管检测、单探头同步单深度、双深度血管检测软件、实进双通道同步双深度血管检测软件、血栓检测软件、监护软件

- 专业的栓子检测技术，动态连续监护系统，血栓自动检测，计数，存储，频谱速度分布图，其他生理参数监测分析

- 自动颜色匹配功能：在噪声抑制DNR增加时，进行自动颜色匹配（色阶自动调整），从而保持了高DNR值时频谱颜色的丰富程度

- 具有标准医学参数的数据库，具有统计功能，可以根据年龄段、性别、检查日期、医师、科室、送检医师等一个或多个条件统计。

(六)电切内窥镜

▲主要配置：电切内窥镜 2套，质保≧1年(包括内窥镜2条，被动式操作器2支，检查桥2支，外鞘及外鞘闭孔器2套，内鞘及内鞘闭孔器2套，电切环4支，内鞘接阀2个，男性尿道扩张器4个，冲洗器2个，导光束2根，Wolf接口2个）

- 主要功能和技术要求:

- 视向角：25°，视场角：≥62°；镜管外径：φ4mm，工作长度：302mm

- 镜鞘外径：Fr25.5，镜鞘内径：Fr24；镜鞘长度：≥180mm

- 导光束:聚光导光束,可接WOLF、STORZ、OLYMPUS光源

(七)体外振波碎石机

▲主要配置:主机系统1套，质保期≧2年(包括高压系统,悬挂式治疗部,大口径冲击波发生器,供排水系统,电气控制系统, 治疗床,床身控制系统,床身位移系统,升降控制系统,操作控制系统,回旋式B超定位装置等)； 水囊1个；电气备件1个组合工具1套，

- ▲产品质保期：≧1年；

- 主要功能和技术要求:

- 冲击波源：液电式冲击波波源（可与电磁式冲击波源互换）；反射腔口径：200mm±2%；聚焦体大小：径向≤7mm，轴向≤50mm；

- 高压电压放电范围：3.5～6.5kV；放电能量：12～36焦耳可调；放电形式：尖对尖；冲击波脉宽≦1μs，冲击波前沿≦0.5μs；治疗深度：≧135mm；触发方式：手动、自动；

- 电极更换方法：整体更换，不需排水，不需去掉水囊；采用水除气装置 ；

★97. 悬挂式治疗头（立体角度30°范围内任意可调)；上下病人时治疗部，可旋转90°至一边；

- 98. 定位系统：回旋式360ºB超定位系统，可在全过程实时监视碎石；

99. 运动驱动方式：电动；X方向最大行程（左右）≧100mm；Y方向最大行程（前后）≧100mm；Z方向最大行程（上下）≧140mm；焦点与目标标记对应点的空间距离：≤3mm；

- (八)空气消毒机

# ▲主要配置：紫外线（人机共存）空气消毒机4台，遥控器4个，质保期≧2年

- 主要功能和技术要求

- 移动式，适用体积：≥100m3，循环消毒风量：≥1000m3/h；内置静态除臭因子；带多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭、光触媒杀菌等辅助消毒手段；具有负离子清新空气，可净化、吸烟、除尘、祛除PM2.5等功能。具有手动设置消毒时间自动记忆、工作时间累积计时功能；风速高、中、低可选。

- 微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏；采用主控制芯片，附带时钟计时芯片；程控、遥控、按键多控消毒运行，按键采用实体红外线遥控操作，具有程控定时功能；适应电压：AC 220V±22V，消毒功率：≤220W，额定频率：50Hz±1Hz，噪音：≤55dB；

- 采用H型石英紫外线灯消毒、杀菌。具备紫外线灯管、电机、负氧离子故障自动检测故障提示；具有消毒及风量加强功能；紫外线辐射强度≥13000µW/cm2；；紫外线灯管使用寿命≥7000小时。

- 细菌总量≤200cfu/m3；消毒时空气中臭氧浓度：≤0.02mg/m3；负离子发生量：≥8×107个/cm3；对空气中自然菌的杀灭率≥93%；对空气中白葡萄球菌杀灭率99.93%；消毒后空气中细菌总数：部颁Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准，适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）。

- (九)熏蒸治疗仪

- ▲主要配置：主机1台(质保期≧2年)，量杯 1个，安全隔离罩2个

- 主要功能和技术要求:

- 定时时间：1-99min任意可调，连续工作时间≥8h；温度显示范围：0℃-150℃，显示精度±1℃；

- 105. 压力调节范围：20-35KPa  ；

- 106. 熏蒸锅容积：5L；正常工作加药量V：2.2L≤V≤3L；输入功率：2000VA；熏蒸容器采用外置式一体

- 成型加热器；熏蒸容器具有六重安全防护装置，如达到压力自动泄压、限压阀失效后安全阀自动泄气等多重安全保护装置；具有超温、超压、缺水保护及声响报警提示；配备冷凝水收集系统，熏蒸过程中产生的冷凝水自动汇集至冷凝水收集器，保证喷出的蒸汽中没有凝聚的水珠，从而避免烫伤患者。喷头配有安全隔离罩，防止烫伤；

- 107. 具备双路输出中药蒸汽；设有两个独立的熏蒸容器，并在熏蒸容器内设置具有过滤功能的蒸汽输出

- 装置，防止药渣进入，堵塞蒸汽管道；蒸汽输出装置可拆卸，方便清洗药垢。

- 采用广视角液晶屏显示仪器的工作参数，并具有实时状态提示功能。如“液体缺少，请加液体”、“正在预热”、“正在治疗”、“压力超高，正在减压”等；

- 配备冷凝水收集系统，熏蒸过程中产生的冷凝水自动汇集至冷凝水收集器，保证喷出的蒸汽中没有凝聚的水珠，从而避免烫伤患者。喷头配有安全隔离罩，防止烫伤

- 翻盖0～90°范围内任意悬停

- ★111. 具备两种工作模式：常规模式、强弱模式。具有自动、手动两种排废液方式；具有浓度检测功能，能实时检测药物的浓度。（提供产品图片证明文件）

- （十）病人监护仪

- ▲主要配置: 插件式病人监护仪主机1台(质保期≧2年)，锂电池组（5000mAh)2个，血氧传感器1个，血氧探头转接线1个，体表体温探头1个，血压袖套1个，监护心电导联线（5导联）1条，血压气管延长管1条，一次性心电电极片1套，V-IBP插件模块1个，IBP 电缆1条，一次性传感器1个，V-CO2 插件模块（旁流）1个；

- 主要功能配置

- ▲主要监测参数配置:心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)，,呼末二氧化碳（EtCO2）,有创血压(IBP）。

- 112. 主机集成不少于4个模块插槽, 主机、显示器、测量模块插槽、记录仪一体化设计; 屏幕尺寸≥15

- 英寸大屏幕彩色显示屏，分辨率：1024*768

- 支持同屏显示13道波形，可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，支持房颤心律失常分析功能，支持不少于20种实时心律失常分析;在诊断模式、监护模式和手术模式下，均支持进行ST段分析，提升心电监护病人的安全性。支持AES加密和TLS数据传输加密，支持TLS数字证书。

- 提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况

- ★115. 无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-480分钟内的任意整数数值；提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况；

- ★116. 支持NIBP清洁模式，对NIBP气路进行维护，支持用户自行安装激光打印机驱动。支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性;在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁、下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段; 在诊断模式下，支持不低于94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于105dB的共模抑制比;支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式。

- 除AC电源指示灯外，机器配备三个独立的报警灯，显示在三个不同的报警灯位置，并且可以同时显示且分别显示，以提供更直观的报警提醒；含静音指示灯，在静音状态下常亮。

- 注：项目技术要求说明：

▲1. 项目内凡属医疗器械管理的产品，投标人须提供符合产品的制造商生产许可证或生产备案凭证，产品注册证或备案凭证（包括注册登记表及所属附件）。

带▲条款为实质性要求，有负偏离的将作为符合性审查不通过处理，其余条款作不同程度扣分处理。带▲功能和技术参数条款和带★号条款须提供佐证证明材料(指定要求的佐证材料须按要求提供)，未提供视为不满足。佐证材料提供以下任意一种均可：技术白皮书原件（至少应包含产品品牌、型号、制造商），产品说明书，专利证书，具有相应资质第三方检测报告复印件，注册证及附件（附件包括食药监局受理登记备案并具有食药监局印章信息的技术说明书,变更通知等）复印件，原始制造商宣传彩页（至少应包含产品品牌、型号、制造商），临床应用彩色图片（至少应包含产品品牌、型号、制造商）。佐证材料与投标响应不一致或者多种佐证材料不一致均视为不满足。

三. 政府采购合同主要条款：（实质性要求）

1. 履约时间和方式:

1.1. 合同签定后在30天内送货到采购人指定地点，并在15个工作日内由中标人负责完成安装调试(运输，安装调试以及差旅，人工等一切费用由中标人负责)。

2. 验收方法和方式：

2.1. [根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十五条〕和乐中财政采【2015】3号文件以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》第(八)条对每一项技术、服务、安全标准逐项(条)确认(规场演示)验收。

2.2. 凡是具有国家强制性标准(包括性能,剂量,辐射等)的强制性年检设备,由投标人或釆购人委托具有相应资质第三方检测机在验收前完成检测(费用由中标供应商承担);

2.3. 中标人在设备安装,调试,操作应用和维护保养培训后可向采购人申请验收,采购人在接到申请验收后在3个工作日内组织完成初步验收(如果验收时不能达到投标时的毎一项承诺,由中标人自行整改,整改期限≤15个工作日,否则视为不合格), 合格后经15个工作日试运行设备性能稳定，无故障(出现故障时间顺延)5个工作日完成最终验收。

3. 验收标准：

3.1. 实质性要求依据投标文件为标准,其他依据经评审后供应商投标时响应承诺以及国家相关强制标准为标准。

3.2. 中标人在申请验收之前必须向采购人提供产品原制造商完整的操作，应用、维护保养等中文资料(包括产品设置的所有密码并对采购人全开放)以及产品可追溯性证明材料（包括制造商产品销授授权书，购货发票复印件等），必要时采购人有权要求中标供应商提供具有相应资质的第三方产品整机性能检测报告(包括检测报告原件)以及与质量相关的证明材料。中标供应商不能按时提供上述资料，采购人有权拒绝验收。如果提供的资料或检测报告低于投标承诺标准，由中标人在申请验收前,委托具备相应资质的检测机构对低于项重新检测，一切费用由中标人承担，结果必须达到投标承诺，否则视为不合格，验收时任何一(项)条不能满足投标响应承诺的视为不合格。

4. 投标人应保证所投产品必须是原制造商生产，全新的、未使用过的(包括零部件，专用工具等)。属医疗器械管理的产品其生产，注册，销售，包装(包括标识，标牌)，运输，安装及使用、维护等符合2017年国务院修改颁发的《医疗器械监督管理条例》相关规定（在2017年修致颁发《医疗器械监督管理条例》以后注册的产品说明书, 标识(签)符合第二十七条的相关规定）；

5. 如在验收时间期限内确实不能达到验收标准要求的每一项配置，性能、技术参数及商务响应承诺的，由其而引起的一切责任由供应商(投标人)承担，给采购人带来损失的将按相关规定进行赔偿和承担虚假应标责任。

6. 质保期内出现故障(或性能不稳定)或3个月内相同故障连续出现3次,在15个工作日内不能排除或排除后达不到投标承诺要求的，采购人有权退货。

7. 付款方式：供应商中标并与采购人签定合同后支付合同总价的 10%；第二次支付在全部货物安装调试完毕并最终验收合格之日起，甲方收到乙方出具的合法有效完整的完税发票及凭证资料以后15个工作日之内，提交支付凭证资料给乐山市市中区财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并向供应核拨合同价87%货款，余款质保期1年满并对供应商履行情况验收合格后15个工作日内，向乐山市市中区财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，一次性支付；结算时中标人须提交以下有效文件：

a、采购人与中标人签订的合同；

b、中标人开具的正式发票；

c、中标产品的验收报告（加盖采购人公章）；

d、中标通知书。

8. 售后服务：质保期内保证开机率≥95%，质保期限以项目要求为准，终身维护，(保修期内所有零配件，人工，差旅，住宿等一切费用由中标人承担)。如设备出现故障时，接到通知后2小时内应答，24小时内工程师应到达维修现场。

第五章  投标人应提交的资格证明材料及审查办法

资格审查评审依据下表“提供的证明材料”栏的材料进行审查。投标人投标文件资格性文件部份有一项未提供或提供材料无效的，资格审查将不通过。即：审查材料范围仅限于投标人提供的资格性文件。

| 提供的证明材料 | 备注 |
| --- | --- |
| 1、依据投标人性质提供以下复印件加盖投标人鲜章材料： （1）企业（含个体工商户）：营业执照副本； （2）事业单位：事业单位法人证书； （3）民办非企业单位：民办非企业单位登记证书； （4）自然人（具有完全民事行为能力的中国公民）：身份证 （5）其他经济组织形式：主管部门依法颁发的证书 （6）联合体的(本文件第二章投标人须知附表中表明本项目允许联合体投标的话，下同)：须提供联合体所有成员上述材料。 | 本项目不允许分支机构参加 |
| 2、承诺函 | 格式、内容见本文件第三章，且内容不得删减，否则不予认定有效。真实性由投标人负责。承诺、声明内容有不实的作承诺、声明无效处理并可能视情况以提供虚假材料谋取中标处理。 |
| 3、失信行为声明函 |  |
| 4、投标人任选以下四种材料之一（复印件加盖投标人鲜章）： （1）投标人2020、2021年来任意一年的经审计的财务报告和财务报表 经审计的财务报告和财务报表： ①至少包括审计报告和三表一注（资产负债表、利润表、现金流量表、附注)。 ②应当有会计师签字和加盖执业章。 ③内容应清晰可辩。 （2）银行出具的资信证明（出具日期在本项目采购公告之日前后一月均可） （3）政府采购专业担保机构出具的投标担保函 （4）承诺函（可以本表第2项承诺函代替）。 | 投标人成立不足一年的可不提供证明材料； 投标人是非公司性质的可提供自定的财务会计制度（如果提供财务报表的可参考左述经审计的财务报告和财务报表标准评判）； 投标人是联合体的，须提供联合体所有成员的证明材料。 |
| 5、法定代表人授权书(正本中放原件，副本中放复印件) | 法定代表人作为投标代表人的，不需提供此委托书。但仍须提供加盖有投标人鲜章的法定代表人身份证复印件。 |
| 6、具有所投产品医疗器械注册管理类别的医疗器械经营许可或经营备案许可。 | 提供资质证书复印件 |
| 7、依法获取招标文件的证明材料（截图） | 提供乐山市公共资源交易服务中心服务平台报名成功的页面截图（详见附件：报名截图获取方法）， |

第六章  评标办法

说明：

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）规定，本项目评审按本文件第二章投标人须知附表中规定的办法进行。其中资格性审查，已由组建的评审小组在开标结束后进行。本办法仅对资格审查后的评标活动进行规定。

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。投标人将属于“项目要求响应文件”部分的材料装入“资格性文件”部分的可视同为外部证据而不予认可。

2.评标程序

2.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

2.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

2.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的（未体现扶持不发达地区和少数民族地区政策的不属于停止评标情形）；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现本条2.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向采购人、采购代理机构书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

2.2符合性检查

2.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

2.2.2符合性审查时，因提供相同品牌产品的不同投标人按一家投标人计算后导致有效投标人不足3家的，本项目不再继续评标。

2.2.3投标文件（不含开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）密封完好，只是未分装或统装、封装袋未加盖、少加盖公章（密封章）或标注信息不完整且得到投标人授权代表现场认可的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

2.2.4除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的(包括未标明正副本的)；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件报价规定的；

（五）投标人响应完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，对所投产品技术参数描述不确定而影响评委评判及将影响采购人验收的(主要是指所投产品应该有品牌型号规格或技术参数应该有准确数值而由于投标人没明确其所投品牌型号规格或具体技术参数造成评委无法评判其所投产品准确的技术参数、配置、功能)；

（六）投标文件不满足招标文件规定其他实质性要求的；

(七)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(八)投标人有本文件规定作无效投标的其他情形的。

2.3 报价合理性说明

按本文件第二章投标人须知附表中办法处理。

2.4供应商应当书面澄清、说明或者更正

2.4.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

2.4.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或由授权代表签字确认，否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

2.4.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

2.5报价修正

评标委员会应当对投标人开标一览表进行核查，并按本文件第二章投标人须知第21.4条规定办法处理。

经上述审查，合格投标人不足3家的，不得再继续评标。

2.6比较与评价

按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

2.7 依据评标办法进行评审(评标办法见本文件投标人须知附表)

采用综合评分法的：

2.7.1评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

2.7.2综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价50% | 50分 | 以本项目最低有效评审价为基准价，投标人报价得分=(基准价／投标评审价)*50%*100。 | 共同评分 |
| 2 | 产品配置性能技术43% | 43分 | ▲条款为实质性要求,任何一条不满足,符合性审查不通过；核心产品带★条款8条(项)负偏离一项扣3.5分，共计28分；非核心产品带★条款9条(项)，负偏离一项扣1分，共计9分； 其余未带★号条款100条(项)负偏离一项扣0.06分；共计6分。 投标时请注明佐证材料在标书中的位置； | 技术评分 |
| 4 | 售后服务5% | 5分 | - 所投产品的制造厂建有售后服务站和维修材配件库并配有专职维修保养工程师;能提供售后服务站和配件库的证明材料以及800或400免费资询和维修电话每个产品得0.2分;能提供所投产品制造商颁发的工程师证和该工程师工作证明材料核心产品每个得0.4分;非核心产品每个得0.15分；本条最多得3分。 - 售后服务响应时间及工程师到达现场维修时间优于合同主要条款售后服务响应时及工程师到达现场维修时间核心产品每个得0.4分；非核心产品每个得0.15分；本条最多得2分。 | 共同评分 |
| 5 | 节能,环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 投标产品中属于国家优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品认定方法按须知前附表执行。 | 共同评分 |

说明：若上表出现评分标准栏中分值累计不是100的，按评分标准栏分值评分，报价分计算时也按相应调整（*N%）。但评分标准栏明显错误而影响评标的除外。

采用最低评标价法的：

确定投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商。

2.8推荐中标候选供应商

2.8.1本项目要求评标委员会推荐三名中标候选供应商。

2.8.2采用最低评标价法的，将投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商按投标报价由低到高顺序排列来推荐中标候选供应商。投标报价相同的并列，由采购人随机抽取选择中标人。

在排序时，有须落实政府采购政策进行价格调整以调整后的评标价进行排序推荐中标候选人。

2.8.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，由采购人随机抽取选择中标人。

2.9 复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

2.10 出具评标报告

评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向采购人、采购代理机构出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

2.11评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人、采购代理机构书面反映。采购人、采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

2.12采购人、采购代理机构现场复核评标结果

2.12.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，采购人、采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳采购人、采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳采购人、采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳采购人、采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购人、采购代理机构书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购人、采购代理机构认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

2.12.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）采购人、采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）采购人、采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）采购人、采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（五）采购人、采购代理机构未提供书面建议的。

3、 废标论证

对进入评审环节后废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

4、定标

4.1本项目中标人按本文件第二章投标人须知附表中规定的方式确定。

4.2采取采购人确定中标人方式的执行以下办法：

4.2.1采购人按评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人。

4.2.2采购中心自评审结束后2个工作日内将评标报告及有关资料送交采购人确定中标人。

4.2.3采购人收到评标报告及有关资料后，将在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人自主随机抽取选择中标人。采购人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评标报告提出的排序第一的供应商为中标人。

4.2.4采购人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：

（1）发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动情形的；

（2）中标候选人因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）中标候选人提供虚假材料；

（5）中标候选人恶意串通。

中标候选人有本条情形之一的，采购人可以确定后一位中标候选人为中标人，依次类推。无法确定中标人的，应当重新组织采购。

4.3采取采购人授权评委直接确定中标人方式的由评委直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

4.4 采购中心在确定中标人后的2个工作日内公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

5. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购人、采购代理机构统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场采购人、采购代理机构的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第七章  政府采购合同

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

(1)、中标人须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

(2)、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

(3)、应有产品质量检验合格标志的货物均须有产品质量检验合格标志。

(4)、货物制造质量出现问题，中标人应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标人负担。

(5)、货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，中标人亦应负责修理，但费用可由采购人负担。

## 四、交货及验收

1、交货：合同签定生效之日起     日内全部到货；交货地点：

2、验收：

(1)、验收由采购人组织，中标人配合进行。

(2)、货物在中标人通知安装调试完毕后    日内完成最终验收(需要分步验收的另外约定)；货物安装完成后     日内，采购人无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

(3)、验收标准：按国家有关规定以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(4)、验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延；如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

(5)、中标人应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

(6)、如货物经中标人    次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作中标人不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究中标人的违约责任。

(7)、其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

## 五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥     元，人民币大写    元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

5、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

(1)、质保期为验收合格后(        )年，质保期内出现质量问题，中标人在接到通知后      小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经中标人   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作中标人未能按时交货，采购人有权退货并追究中标人的违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，中标人亦应负责修复，但费用可由采购人负担。

(2)、中标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（5）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式四份，自双方签章之日起生效。甲、乙方双方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日