招 标 文 件

采购项目名称：湟源县公立医院改革与高质量发展示范项目

采购项目编号：青海国焱公招（货物）2025-244号

采   购   人：湟源县卫生健康局

包        号：包一/包二/包三

采购代理机构：青海国焱工程项目管理有限公司

2025年07月

目录

第一部分  投标邀请	4

第二部分  投标人须知	7

一、说明	7

1.适用范围	7

2.采购方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	7

4.招标文件的构成	7

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑	7

6.招标文件的澄清或修改	8

三、投标文件的编制	8

7.投标文件的语言及度量衡单位	8

8.投标报价及币种	9

9. 投标保证金	9

10.投标有效期	9

11.投标文件构成	9

12.投标文件的编制要求	10

四、投标文件的提交	10

13.提交投标文件的时间、地点、方式	10

14.投标文件的补充、修改或者撤回	10

五、开标	10

15.开标	10

六、资格审查程序	11

16.资格审查	11

七、评审程序及方法	12

17.评标委员会	12

18.评审工作程序	14

19.评审方法和标准	16

八、中标	18

20.推荐并确定中标人	19

21.中标通知	19

九、授予合同	19

22.签订合同	19

十、招标代理费	20

十一、其他	20

第三部分  青海省政府采购合同文本样式	22

第四部分  投标文件格式	35

投标文件封面（上册）	35

投标文件目录（上册）	36

格式1：投标函	37

格式2：法定代表人证明书	38

格式3：法定代表人授权书	39

格式4：投标供应商承诺书	40

格式5：投标供应商诚信承诺书	41

格式6：资格证明材料	42

格式7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	43

格式8：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明	44

格式9：无重大违法记录声明	45

投标文件封面（下册）	46

投标文件目录（下册）	47

格式10：评分对照表	48

格式11：开标一览表（报价表）	49

格式12：分项报价表	50

格式13：技术规格响应表	51

格式14：投标产品相关资料	53

格式15：投标供应商类似业绩证明材料	54

格式16：享受政府采购政策优惠的证明资料	55

格式17：投标人认为在其他方面有必要说明的事项	60

第五部分  采购项目要求及技术参数	61

一、投标要求	61

二、项目概况及技术参数	62

第一部分  投标邀请

青海国焱工程项目管理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受湟源县卫生健康局（以下均简称“采购人”）委托，拟对湟源县公立医院改革与高质量发展示范项目（采购项目编号：青海国焱公招（货物）2025-244号）进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标供应商参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海国焱公招（货物）2025-244号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 湟源县公立医院改革与高质量发展示范项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算控制额度 | 20,870,000元 |
| 最高限价 | 包一：639万；包二：1350万；包三：98万 |
| 项目分包个数 | 三个包 |
| 各包要求 | 具体内容详见《招标文件》 |
| 投标供应商资格条件 | (1)符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； (3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； (4) 本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； (5) 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。(提供“信用中国”网站的查询截图)。 （6）包一、包二投标人为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械注册证或备案凭证；投标人为代理商的，具备有效的医疗器械经营许可及所投产品的医疗器械注册证或备案凭证及所投产品生产商的医疗器械生产许可证。CT生产商及代理商须提供相应的《防辐射安全许可证》。(救护车无需提供以上资质） 包三：第1、2、4、7、31、32、33号产品投标人为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械注册证或备案凭证；投标人为代理商的，具备有效的医疗器械经营许可及所投产品的医疗器械注册证或备案凭证及所投产品生产商的医疗器械生产许可证。 |
| 公告发布时间 | 2025年07月02日 |
| 招标文件获取起止时间 | 自2025年07月03日至2025年07月09日（上午00:00-12:00，下午12:00-23:59休息日、节假日除外）。 |
| 招标文件获取方式 | 网上获取 |
| 招标文件售价 | 0 |
| 招标文件获取地点 | 线上获取通过政采云平台（www.zcygov.cn）获取 |
| 投标截止时间 | 2025年07月29日上午09:00（北京时间） |
| 开标时间 | 2025年07月29日上午09:00（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 城中区西宁市公共资源交易中心1号开标室（西宁市民中心4楼）西宁市公共资源交易中心第一开标室（政采） |
| 采购单位及联系人电话 | 采购单位：湟源县卫生健康局 联 系 人：谢先生 联系电话：0971-2434896 联系地址：湟源县建设西路67号 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 采购代理机构：青海国焱工程项目管理有限公司 联 系 人：冯先生 联 系 电 话：0971-8456071 邮 箱 地 址：qhgyzb@126.com 联 系 地 址：西宁市城西区盐湖巷6号10号楼（城西区总部经济大厦)16楼 |
| 采购代理机构开户银行 | 中国工商银行股份有限公司西宁五四大街支行 |
| 收款人 | 青海国焱工程项目管理有限公司 |
| 银行账号 | 2806001309000043259（开户行号：102851000139） |
| 其他事项 | - 本公告在《青海政府采购网》、《青海项目信息网》同时发布（公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日；公告内容以青海政府采购网发布的为准）。 - 本次招标采用线上提交投标文件的方式进行采购，投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传平台。 - 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。 CA问题PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，联系电话（人工）：400-087-8198。 - 投标供应商解密时必须由e签宝注册人办理，投标供应商须在固定电脑设备前登陆等待，投标供应商须在规定的时间内完成。 - 本项目共分为叁个包，叁个包共用壹份投标文件，投标供应商须针对包号获取投标文件并针对该包进行投标，但投标时须单独提交投标文件（即每个包均须按照该包投标文件单独编制投标文件）。本项目投标供应商可选其一或多个包进行投标，若中标，只能中一个包，采用包号顺序依次中标。 - 本项目付款方式为分期付款（3个年度），合同签订后 10日内首付总合同30%货款，实际供货后 12 个月内付总合同 30%货款， 实际供货后30个月内付总合同 40%货款。 |
| 财政部门监督电话 | 监督单位：湟源县财政局 联系电话：0971-2480721 |

青海国焱工程项目管理有限公司

2025年07月02日

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应认真阅读招标文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果投标人未按招标文件要求提交全部资料，或者对招标文件未作出实质性响应的，根据相关法律法规要求，此类投标将被拒绝（视为无效投标）。

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价应包含全部产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金、招标代理费及不可预见费等全部费用

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9. 投标保证金

本项目不适用

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起 60 日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1 投标文件（上册）（资格审查）

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）投标人承诺函

（5）投标人诚信承诺书

（6）资格证明材料

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（9）无重大违法记录声明

11.2 投标文件（下册）

（10）评分对照表

（11）开标一览表（报价表）

（12）分项报价表

（13）技术规格响应表

（14）投标产品相关资料

（15）投标人的类似业绩证明材料

（16）享受政府采购政策优惠的证明资料

（17）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

四、投标文件的提交

13.提交投标文件的时间、地点、方式

13.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件加密上传至政采云平台。采购人或者采购代理机构应当在招标文件规定的开启时间内开启投标文件。

14.投标文件的补充、修改或者撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，可登录政采云操作。投标截止期后不得撤回其投标。

五、开标

15.开标

15.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。采购代理机构按本文件中确定的时间和地点组织招标开标。投标供应商须按本文件中确定的时间和地点由法定代表人或委托代理人在政采云平台上参加并解密投标文件证明其出席开标会议，否则视为自动放弃；

采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

15.2 开标由采购代理机构在政采云平台上主持，邀请投标人参加。评标委员会成员（包括采购人代表）不得参加开标活动。

15.3 开标时，应当由投标人登录政采云对投标文件进行CA密封。

投标人不足3家的，不得开标。

15.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标相关工作人员签字确认。

15.5 开标时，投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标供应商拒绝接受，其投标将被拒绝；

15.6 答疑：本项目的评标委员会对投标供应商的投标文件进行评审，并根据评审情况确定答疑时间，投标供应商应在规定的时间内通过政采云平台进行答疑澄清，如在规定的时间内未按要求进行澄清，视同放弃答疑。

六、资格审查程序

16.资格审查

16.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

16.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

16.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第2.2款“合格的投标人”规定的资格要求的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

七、评审程序及方法

17.评标委员会

17.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有19.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

17.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

17.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

17.4 采购人或采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

17.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

17.6 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

18.评审工作程序

18.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.1.1

（1）投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.1.2 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（13）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 交货期、质保期不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按18.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因。

18.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按18.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

18.2评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

供应商为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物，价格按相关规定给予10%-20%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

投标文件符合本章前款规定的，供应商应提供相关证明资料，且所提供资料必须真实可信。如有虚假，将依法承担相应责任。

18.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员-会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

18.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.6使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

19.评审方法和标准

19.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

19.2 本次评审方法采用综合评分法。

评审方法：采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供服务的质量相关，包括投标报价、技术水平、商务评价、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

具体项目及评分细则：

| 评审因素 |  | 评审分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 30分 | 报价分 | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术水平 53分 | 技术参数 | 30 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于投标文件要求的，得30分；每有一项负偏离扣3分，直至扣完为止。 |
|  | 环保和节能 | 2 | 所投产品为节能产品，每提供1份得0.5分，满分1分； 所投产品为环保产品，每提供1份得0.5分，满分1分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为准。 |
|  | 项目管理及实施方案 | 21 | 1、投标供应商制定方案须体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性。包含：①项目管理机构②项目管理措施及安装调试方案③培训方案④质量控制及保证措施。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得3分，满分12分；每有一项存在缺陷或不足的扣1分，未提供的不得分。 2、投标供应商针对本项目特点制定详细的货物供货及配送方案。包含：①供货计划②运输计划及运输配置、应急措施等③供货保证措施。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得3分，满分9分；每有一项存在缺陷或不足的扣1分，未提供的不得分。 |
| 商务评价 12分 | 类似业绩情况 | 12 | 提供2022年1月1日以来的投标人类似业绩证明材料，需提供包含合同首页、标的及金额所在页、交货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。每提供一项得3分，满分12分，不提供不得分。 |
| 售后服务 5分 | 售后服务计划、措施及服务承诺 | 5 | 针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容、流程和服务质量③售后服务中应包含人员定期回访、应急响应等④在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务等⑤售后服务相关承诺。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得1分，满分5分；每有一项存在缺陷或不足的扣0.5分，未提供的不得分。 |
| 内容存在缺陷或不足是指：方案内容不切合行业实际、不符合行业政策；或存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致；或方案内容过于简单、不适用项目实际情况。 |  |  |  |

19.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

19.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

20.推荐并确定中标人

20.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

20.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

20.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

21.中标通知

21.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

21.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务内容、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.3 中标公告期限为1个工作日。

21.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

20.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

22.签订合同

22.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

22.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

22.3 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.4 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.5 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

22.6 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

22.7 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

22.8 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、招标代理费

1、收取金额：按最终中标价核算收取；

2、收取对象：中标人；

3、收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》、参照计价[2002]1980号文等法律法规的规定，按最终中标价核算收取。

十一、其他

1、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

2、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

3、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

4、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

5、废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购合同文本样式

青海省政府采购项目合同书

采 购 项 目 名 称：

采 购 项 目 编 号：青海国焱公招（货物）2025-244号

采 购 合 同 编 号：QHGY-2025-244

包           号：

合同金额（人民币）：

采 购 人 （甲 方）：                                  （盖章）

中标供应商（乙方）：                                  （盖章）

采   购   日   期：

采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据     年    月   日                            （青海国焱公招（货物）2025-244号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1．招标文件；

2．招标文件的更正、变更公告；

3．中标供应商提交的投标文件；

4．招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5．中标通知书；

二、合同标的及金额                                          单位：元

| 编号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币      （大写）         元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金、招标代理费及不可预见费等全部费用

三、交付期、地点和要求

1. 交货时间：合同签订后60个日历日内 ；

交货地点：甲方指定地点；

质保期: 包一、包三质保三年、包二：质保三年加技术保修两年（共计五年）。(球管曝光不限秒次)

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.甲方应当在到货后，依据医院自身时间安排乙方安装调试，安装调试完后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

4.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

5.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

6.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

7.质保期间设备维修、零件更换、人工、差旅等一切费用由乙方负担。

四、合同价款及付款方式

合同签订前，乙方向甲方交纳合同总价的5%的履约保证金，即人民币小写：    元，大写：    元整，至甲方指定账户；本合同款项分三年付清。中标合同签订后10日内预付第一笔货款（即中标合同总价款的30%）即人民币 大写：               元，货物全部验收合格后以实际供货验收时间为准，12个月内支付第二笔货款（即中标合同总价款的30%）人民币 大写：             元，以实际供货验收时间为准，30个月内项目验收评审通过后支付最后一笔货款（即中标合同总价款的40%）人民币 大写：             元。履约保证金待约定的质保期满后，设备连续正常运行且无任何质量问题，由乙方书面提出付款申请，甲方以转账方式予以无息退付。

五、合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止；

2．乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1．乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失；

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任；

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚；

4．甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金；

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补；

7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1．不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在     天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止；

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1．因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担；

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼；

3．诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1．本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效；

2．本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理；

3．本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：青海国焱工程项目管理有限公司

负责人或经办人：时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

- 定义

本合同中的下列术语应解释为：

  - “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

  - “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

  - “合同条款”指本合同条款。

  - “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

  - “服务”指根据本合同规定乙方承担与交货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

  - “甲方”指购买货物和服务的单位。

  - “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

  - “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

  - “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

  - 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

  - 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

  - “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

- 技术规格要求

  - 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

  - 乙方应向甲方提交货物及服务有关的标准的中文文本。

  - 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 合同范围

  - 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

  - 乙方应负责培训甲方的技术人员。

  - 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的免费质保期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的免费质保期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

- 合同文件和资料

  - 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

  - 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

- 知识产权

  - 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

  - 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

  - 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

  - 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

  - 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

- 保密

  - 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

  - 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

    - 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

    - 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

    - 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

  - 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

- 质量保证

  - 货物质量保证

    - 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

    - 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物免费质保期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

    - 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在免费质保期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

    - 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

    - 合同条款下货物的免费质保期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

  - 辅助服务质量保证

    - 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

    - 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

- 包装要求

  - 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

  - 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提交货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

  - 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

  - 乙方所提交货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

  - 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

- 价格

  - 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、免费质保期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

  - 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

  - 检验费用

    - 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

    - 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

    - 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

- 交货方式及交货时间

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货时间：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

- 检验和验收

  - 开箱验收

    - 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

    - 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

    - 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

  - 检验验收

    - 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

    - 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

    - 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

    - 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- 重新测试直至合格为止；

- 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

  - 使用过程检验

    - 在合同规定的免费质保期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

    - 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

- 付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书”中具体规定。

- 履约保证金

  - 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

  - 乙方应在合同签订前，按招标文件中的约定提交履约保证金。

  - 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

  - 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

  - 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

  - 支票或汇票。

  - 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

- 索赔

  - 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在免费质保期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

  - 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

    - 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

    - 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

    - 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

  - 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

- 迟延交货

  - 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

  - 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

  - 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

- 违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

- 不可抗力

  - 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

  - 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

  - 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

- 税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 合同争议的解决

  - 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

  - 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

- 违约解除合同

  - 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

    - 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

    - 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

    - 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

  - 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

- 破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

- 转让和分包

  - 政府采购合同不能转让。

  - 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

- 合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

- 通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

- 计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

- 适用法律：本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

投标文件封面（上册）

青海省政府采购项目

（上册）

投 标 文 件

采购项目编号:

采购项目名称：

投 标 包 号：

投   标   人：                     （公章）

法定代表人：           （签字或加盖法人章）

年   月  日

投标文件目录（上册）

（1） 投标函……………………………………………………………所在页码

（2） 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

（3） 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

（4） 投标供应商承诺书………………………………………………所在页码

（5）供应商诚信承诺书………………………………………………所在页码

（6）资格证明材料……………………………………………………所在页码

（7）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………所在页码

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明…………所在页码

（9）无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

格式1：投标函

投 标 函

致：   青海国焱工程项目管理有限公司

我们收到 （采购项目名称）采购项目 （采购项目编号/包号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标供应商（投标供应商名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期自开标之日起          内有效。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

法定代表人姓名：           职务：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：                  年   月   日

格式2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：   青海国焱工程项目管理有限公司

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附：法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

日期：           年   月   日

格式3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：   青海国焱工程项目管理有限公司

（投标供应商名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）  特授权（被授权人姓名）代表我单位全权办理           项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签名：               授权人（法定代表人）签名：

职务：                                     职务：

附：被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

日  期：          年   月   日

格式4：投标供应商承诺书

投标供应商承诺书

致： 青海国焱工程项目管理有限公司

关于贵方      年   月   日          (项目名称/包号)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供项目参数中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务，按时交工，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量出现问题，我方一定尽快返工或保修，并承担相应的经济责任；

3、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：            年   月   日

格式5：投标供应商诚信承诺书

投标供应商诚信承诺书

致： 青海国焱工程项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：          年   月   日

格式6：资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

（1）提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交“统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

格式7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金证明

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供2023年度或2024年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书；或提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户信息证明）。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户信息证明）。

2、提供近半年内任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

格式8：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关人员的证书或用工合同或相关设备的购置发票等证明材料。

格式9：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海国焱工程项目管理有限公司

（投标供应商名称）郑重声明，我方参加本项目前三年内无重大违法活动记录，

符合规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：                  年   月   日

投标文件封面（下册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号:

采购项目名称：

投 标 包 号：

投   标   人：                       （公章）

法定代表人：           （签字或加盖法人章）

年  月  日

投标文件目录（下册）

（10）.评分对照表………………………………………………………所在页码

（11）.开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

（12）.分项报价表………………………………………………………所在页码

（13）.技术规格响应表…………………………………………………所在页码

（14）.投标产品相关资料………………………………………………所在页码

（15）.投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

（16）.享受政府采购政策优惠的证明资料……………………………所在页码

（17）.投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

格式10：评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

格式11：开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

采购项目名称：             包号：                       单位：人民币（元）

| 项目名称 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价应包含全部产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金、招标代理费及不可预见费等全部费用

3.“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                      （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：                  年   月   日

格式12：分项报价表

分项报价表

投标人名称：                 包号：                 采购项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照“项目概况及技术参数”中产品序号的指标填写，不得遗漏。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：                  年   月   日

格式13：技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                       包号：                     采购项目编号：

| 序号 | 采购需求技术参数、指标 |  |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 技术参数及配置 | 数量及单位 | 名称 | 技术参数及配置 | 数量及单位 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标填写，不得遗漏。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

- 投标供应商应按投标产品实际情况填写，不得照抄、复制招标文件技术参数要求。

- 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：                  年   月   日

格式14：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品材料的检验报告（或彩页）或证明技术参数响应的相关资料（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证等资料。

格式15：投标供应商类似业绩证明材料

投标供应商类似业绩证明材料

根据评分表要求提供相应的业绩证明材料。

格式16：享受政府采购政策优惠的证明资料

节能产品、环境标志产品证明材料

产品属于品目清单范围的，实施政府优先采购和强制采购。供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并加盖供应商单位公章。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称/包号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、若无此项内容，可不提供此函。

2、本项目的所属行业为工业。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

残疾人福利性单位声明函

致：青海国焱工程项目管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

格式17：投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标供应商在参加本项目投标中根据招标文件的要求认为需要说明的事项。如没有说明事项，此项可忽略。（格式可自定）

第五部分  采购项目要求及技术参数

一、投标要求

- 投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3投标报价应包含全部产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金、招标代理费及不可预见费等全部费用若投标报价不能完全包括上述内容，该投标将被视为非实质性相应。

1.4 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）。

- 重要指标

2.1技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 商务要求

3.1.交货期：合同签订后60个日历日内 ；

3.2.交货地点：甲方指定地点；

3.3.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定。

3.4.质保期: 包一、包三质保三年、包二：质保三年加技术保修两年（共计五年）。(球管曝光不限秒次)

二、项目概况及技术参数

湟源县公立医院改革与高质量发展示范项目技术参数

包一采购明细

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压氧舱及配套设施 | 1 | 套 |
| 2 | 动态心电监护系统（1拖10） | 1 | 套 |
| 3 | 腔镜普外手术器械 | 1 | 套 |
| 4 | 心电图机十八导联 | 1 | 台 |
| 5 | 多参数心电监护仪（含有创血压IBP,呼末二氧化碳） | 2 | 台 |
| 6 | 心电监护仪 | 12 | 台 |
| 7 | 心电图机 | 10 | 台 |
| 8 | 除颤仪 | 2 | 台 |
| 9 | 转运床 | 1 | 张 |
| 10 | 转运呼吸机 | 1 | 台 |
| 11 | 转运监护仪 | 1 | 台 |
| 12 | 微量注射泵 | 2 | 台 |
| 13 | 有创呼吸机 | 1 | 台 |
| 14 | 可升降抢救床 | 3 | 张 |
| 15 | 上下肢主被动康复训练系统 | 1 | 套 |
| 16 | 生物刺激反馈仪 | 1 | 台 |
| 17 | 吞咽神经肌肉电刺激仪 | 1 | 台 |
| 18 | 磁刺激仪（双通道） | 1 | 台 |
| 19 | 体外冲击波治疗系统（双通道） | 1 | 套 |
| 20 | 红外辐照治疗装置（威伐光） | 1 | 台 |
| 21 | 便携式手功能康复训练系统 | 1 | 套 |
| 23 | 救护车及车载医疗设备、动态心电监护仪及配套设备 | 1 | 台 |
| 24 | 微波治疗仪 | 1 | 台 |
| 25 | 经皮神经肌肉电刺激仪 | 2 | 台 |
| 26 | 溶栓治疗床 | 1 | 张 |
| 27 | 全自动眩晕诊疗系统 | 1 | 套 |

包一：技术参数

1.高压氧舱及配套设施

1．舱体规格：（直径×长度）Ф2400×7200 mm

2．压力：0.3 MPa；最高工作压力：0.2 MPa

3．额定进舱人数：10人，主舱6人，过渡舱4人

4．人均舱容：≥3.0 m3/人

5．舱门透光尺寸及数量：（宽×高）700×1500 mm，数量4个

6．照明窗尺寸及数量：透光直径Ф120mm，数量10只，主舱6只，过渡舱4只

7．观察窗尺寸及数量：透光直径Ф150mm，数量6只，主舱4只，过渡舱2只

8．摄像窗尺寸及数量：透光直径Ф120mm，数量2只，每舱室各1只

9．递物筒透光尺寸及数量：（直径×长度）DN300×500mm  2套，每舱室各1套

10．舱内配设吸痰器接口（负压吸引）2套，每舱室各1套

11．舱内配设急救供氧接口2套，每舱室各1套

12．舱内配设全方位拾音对讲装置

13．舱内配设无触点感应式急救呼叫装置2套，每舱室各1套

14．每舱室均配设药品柜1套

15．每舱室均配设输液吊架1套

16．舱内侧壁采用喷涂铝合金板饰装

17．舱内顶部设置为穹形顶，采用新型合金型材压制成型

18．座椅下部设备层采用合金板并加装设备检修门

19．舱内地板采用彩色高档防滑地砖铺面

20．供氧方式：单人单管流量计监控自动呼吸调节供氧

21．排氧方式：缓冲式舱外排氧

22．操作控制方式：手动（机械式）+电动遥控操作

23．为满足GB/T12130-2020《氧舱》新标准之要求，本套设备供气系统管路和阀门均采用不锈钢材料并配备消防水喷淋系统和消防增压系统。

24.配套设施（1个高压氧舱，右边的2个储气罐，3个储水罐，4组空压机，5个冷干机等附属设备）

2.动态心电监护系统（1拖10）

| 导联(通道) | 12 通道 |  |
| --- | --- | --- |
| 记录 | 全信息，无数据压缩 |  |
| 频率特性 | 0.05-60Hz(-3dB) |  |
| 输入阻抗 | ≥ 20MΩ |  |
| 增 益 | 5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV, ±5% |  |
| 共模抑制比 | ≥100dB |  |
| 采样率 | 25600 Hz |  |
| A/D 精度 | 24位 |  |
| 耐极化电压 | ±300mV |  |
| 最小检测信号 | 50 μVp-p |  |
| 噪声电平 | ≤50uVpp |  |
| 时间常数： | ≥3.2s (0, +20%) |  |
| 存储介质 | 随机配置 MicroSD 卡1GB |  |
| 数据接口 | 插拔式MicroSD卡/ USB2.0 |  |
| 记录时间 | 支持连续记录 24 ~ 48 小时不压缩全信息 12 导联心电图数据 |  |
| ECG 信号证实 | 通过显示屏确认 |  |
| 起搏器检测 | 幅度±2mV ~ ±200mV |  |
|  | 宽度 0.1 ~ 2.0ms |  |
| 患者漏电流 | NC | <10μA (AC) / <10μA (DC) |
|  | SFC | <50μA (AC) / <50μA (DC) |
| 患者辅助漏电流 | NC | <10μA (AC) / <10μA (DC) |
|  | SFC | <50μA (AC) / <50μA (DC) |
| 输入回路电流 | ≤0.1uA |  |
| 配置要求 | 1.电脑1台； 2.打印机1台； 3.动态心电图分析系统1套； 4.动态心电采集盒10个； |  |

- 腔镜普外手术器械

|  | 名称 | 数量 | 技术参数 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钛夹钳 | 1 | 加大号φ10×330mm | 不锈钢 |
| 2 | 钛夹钳 | 1 | 大号φ10×330mm |  |
| 3 | 钛夹钳 | 1 | 中大号φ10×330mm |  |
| 4 | 绝缘剪刀 | 1 | φ5×330 |  |
| 5 | 绝缘组织分离钳 | 1 | φ5×330 |  |
| 6 | 绝缘有齿抓钳 | 1 | φ5×330 |  |
| 7 | 绝缘有齿抓钳(阑尾) | 1 | φ5×330 |  |
| 8 | 肠钳(头长35mm) | 1 | φ5×330 |  |
| 9 | 取石钳 | 1 | φ10×330 |  |
| 10 | 持针钳 | 1 | φ5×330 |  |
| 11 | 穿刺器 | 1 | φ5×95 |  |
| 12 | 绝缘有齿抓钳(胃抓钳) | 1 | φ5×330 |  |
| 13 | 绝缘有齿抓钳(胆囊抓钳) | 1 | φ5×330 |  |
| 14 | 绝缘有齿抓钳(粗齿胆囊) | 1 | φ5×330 |  |
| 15 | 绝缘有齿抓钳(肠钳) | 1 | φ5×330 |  |
| 16 | 胃活检 | 1 | 5Fr |  |
| 17 | 疝气针 | 1 | 1.8mm |  |
| 18 | 疝气针 | 1 | 1.5mm |  |
| 19 | 疝气钳 | 1 | 2.2mm |  |
| 20 | 疝气钳 | 1 | 1.8mm |  |
| 21 | 疝气钳 | 1 | 1.8mm |  |
| 22 | 肠钳(套扎钳) | 1 | 5×330 |  |
| 23 | 气腹针 | 1 | 2.2×120mm |  |
| 24 | 气腹针 | 1 | 2.2×150mm |  |
| 25 | 系膜钳 | 1 | φ5×330 |  |
| 26 | 肠钳(金手指) | 1 | φ5×380 |  |
| 27 | 乙状结肠镜 | 1 | φ4×302 |  |
| 28 | 活检钳 | 2 | φ5×330 |  |
| 29 | 普外常规用艾丽斯钳子 | 20 | 14cm |  |
| 30 | 组织剪 | 15 | 直尖、弯尖14cm-16cm |  |
| 31 | 手术剪 | 10 | 14cm |  |
| 32 | 线剪 | 15 | 弯头16cm |  |
| 33 | 腹腔镜手柄氏电凝钩 | 1 | 5×330mm |  |

4.心电图机十八导联

4.1、导联模式：9/12/15/16/18导联同步采集，支持wilson和cabrera两种导联体系。

4.2、输入阻抗：≥100MΩ。（10Hz）

4.3、频率响应：0.01z~300Hz，-3dB。

4.4、定标电压：1mV±2%。

4.5、耐极化电压：≥±880mV（±5%）。

4.6、内部噪声：≤12.5µVp-p。

4.7、时间常数：≥5s。

4.8、共模抑制比：≥130dB。

4.9、除颤保护：具有抗除颤电击保护功能。

4.10、A/D转换：24 位。

4.11 心电波形采样率：≥50,000 Hz，每导联；具有起搏检测功能，起搏采样率：≥55,000 Hz，每节律导联（提供说明书或注册证明文件）。

4.12、灵敏度/增益：（1.25 mm/mV，2.5 mm/mV，5 mm/mV，10 mm/mV，20 mm/mV, 10/5 mm/mV，AGC）±5%。

4.13、设备内置存储器：≥32GB内存，存储病历不小于100000例（10秒静态心电）或20000例（60秒静态心电）。（提供系统存储容量截图）

4.14、外部扩展：支持外接U盘扩展存储空间，支持SD卡存储。

4.15、交流电源：交流 100V~240V，50Hz/60Hz；直流电源：锂电池，电池额定电压≥12V。

4.16、内置可充电锂离子电池，额定容量≥50Wh，额定电压≥15V，充足后可正常工作时间≥8小时，充分保证出诊和查房使用。

技术参数

5.多参数心电监护仪（含有创血压IBP,呼末二氧化碳）

| 参数 | 标配参数 | ECG（5电极），RESP，TEMP（EDAN），单血氧（EDAN），NIBP（EDAN） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 选配参数 | ECG（3/6/10电极），单血氧（Nellcor），IBP（EDAN），C.O.（EDAN），CO2（EDAN），CO2（Respironics），CO2（Masimo），AG（EDAN），AG（Masimo），Wi-Fi，蓝牙，记录仪 |  |  |
| 物理规格 | 显示 | 15.6英寸彩色显示屏，178°可视角；全玻璃面板设计，数字式背光触控按键，支持电容式触摸屏，分辨率∶1920×1080 最多12道波形显示 两个报警指示灯 |  |  |
| 电源 | 直流电源 （内置可充电锂电池） | 额定容量：双电池（2×2500mAh）/双电池（2×5000mAh） 供电时间≥5 h（2×2500mAh）；≥10小时（2×5000mAh） 充电时间（环境温度 20~30℃，充电至电量≥90%）： 单电池（2×2500mAh）：≤5h（关机状态）；≤10h（运行或待机状态）； 单电池（2×5000mAh）：≤10h（关机状态）；≤12h（运行或待机状态） 充放电循环次数：300次 |  |  |
| 记录仪（选配） | 记录宽度 | 48 mm |  |  |
|  | 打印纸宽度 | 50mm |  |  |
|  | 走纸速度 | 12.5mm/s、25mm/s、50mm/s |  |  |
|  | 描记波形 | 3 |  |  |
|  | 记录类型 | 连续实时记录、8 秒实时记录、20 秒实时记录、趋势图记录、趋势表记录、血压回顾记录、心律失常回顾记录、报警回顾记录、NIBP触发记录 |  |  |
| 数据管理 | 趋势数据 | 2400小时，分辨率1秒钟 |  |  |
|  | NIBP测量 | 至少1200组 |  |  |
|  | 报警事件 | 至少1000组 |  |  |
| ECG规格 | 导联类型 | 3电极：I、II、III 5电极：I、II、III、aVR、aVL、aVF、V 6电极：1、、IⅢ、aVR、aVL、aVF以及Va、Vb分别对应的导联 10 电极：I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1、V2、V3、V4、V5、V6 |  |  |
|  | 导联标准 | AHA、IEC |  |  |
|  | 显示精度（增益选择） | 1.25mm/mV（×0.125），2.5mm/mV（×0.25），5mm/mV（×0.5）， 10mm/mV（×1），20mm/mV（×2），40mm/mV（×4），自动增益 |  |  |
|  | 波形扫描速度 | 6.25mm/s，12.5mm/s，25mm/s，50mm/s |  |  |
|  | 带宽（-3dB） | 滤波模式∶0.05Hz~150Hz 弱滤波模式∶0.05Hz～40Hz 监护滤波模式（监护模式）∶0.5Hz~40Hz 强滤波模式∶1Hz~20Hz 加强滤波模式∶2Hz~18Hz 自定义∶高通滤波器和低通滤波器（详见更改ECG 滤波设定） |  |  |
|  | 共模抑制比 | 弱滤波模式∶> 95dB 弱滤波1模式∶>105dB（工频滤波开启） 监护滤波模式（监护模式）∶>105dB 强滤波模式∶>105dB 加强滤波模式∶>105dB 自定义∶> 105dB（低通滤波<40Hz时） > 95dB（低通滤波>40Hz时） |  |  |
|  | 差分输入阻抗 | > 5MΩ |  |  |
|  | 极化电压范围 | ±800mV |  |  |
|  | 采样频率 | 1000Hz |  |  |
|  | 采样 AD 精度 | 24 位（最小分辨率 0.077uV/LSB） |  |  |
|  | 起搏脉冲 | 脉冲标识/抑制： 幅度：±2mV ~±700mV 宽度：0.1ms ~2ms 上升时间：10μs ~ 100μs 检测导联： I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1、V2、V3、V4、V5、V6 中选一 |  |  |
|  | 心率 | 范围：成人：15bpm～300bpm；小儿/新生儿：15bpm～350bpm 精度：±1%或±1bpm 取大者 分辨率：1bpm 灵敏度：≥ 300μV 峰峰值 |  |  |
|  | 12 导同步心电图分析 | 心拍的平均参数、心率（bpm）、P 波时限（ms）、PR 间期（ms）、QRS 间期（ms）、QT/QTC（ms）、P-QRS-T AXIS |  |  |
| RESP规格 | 测量方式 | 胸阻抗法：R-F（RA-LL），R-L（RA-LA） |  |  |
|  | 测量导联 | 导联I和II可选，默认为II导联 |  |  |
|  | 计算类型 | 手动、自动 |  |  |
|  | 呼吸率测量 | 范围：成人：0rpm~200rpm 精度：6rpm~120rpm（成人）：±2rpm； 0rpm ~ 5rpm：不定义 分辨率：1rpm |  |  |
|  | 增益选择 | ×0.25，×0.5，×1，×2，×3，×4，×5 |  |  |
|  | 波形速度 | 6.25mm/s，12.5mm/s，25mm/s，50mm/s |  |  |
|  | 窒息报警时间设置 | 10s、15s、20s、25s、30s、35s、40s；默认20s |  |  |
| NIBP规格（EDAN） | 测量方法 | 振荡法 |  |  |
|  | 工作模式 | 手动，自动，连续，序列 |  |  |
|  | Auto 周期模式 | 测量间隔时间：1/2/2.5/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/360/480 和自定义（单位：分钟） |  |  |
|  | 连续测量 | 5 分钟，测量间隔时间为 5 秒钟 |  |  |
|  | 测量参数 | 收缩压，平均压，舒张压，脉率 |  |  |
|  | 压力单位 | kPa、mmHg、cmH2O |  |  |
|  | 测量和报警范围 | 成人： 收缩压25mmHg～290mmHg舒张压10mmHg～250mmHg 平均压15mmHg～260mmHg 小儿： 收缩压25mmHg～240mmHg舒张压10mmHg～200mmHg 平均压15mmHg～215mmHg 新生儿： 收缩压25mmHg～140mmHg舒张压10mmHg～115mmHg 平均压15mmHg～125mmHg |  |  |
|  | 报警类型 | 收缩压，舒张压，平均压 |  |  |
|  | 袖带压力测量范围 | 0mmHg~300mmHg |  |  |
|  | 分辨率 | 1mmHg |  |  |
|  | 最长测量时间 | 成人/小儿 120s，新生儿 90s |  |  |
|  | 典型测量时间（依赖于心率和运动干扰） | iCUFS 测量∶20s~35s iFAST 测量∶15s |  |  |
|  | 过压保护 | 成人 297mmHg±3mmHg 小儿 245mmHg±3mmHg 新生儿 147mmHg±3mmHg |  |  |
| CNBP规格 | 测量种类 | 收缩压，舒张压，收缩压变异指数（BPVI） |  |  |
|  | 血压测量范围 | 成人： 收缩压25mmHg～290mmHg舒张压10mmHg～250mmHg 小儿： 收缩压25mmHg～240mmHg舒张压10mmHg～200mmHg |  |  |
|  | 报警类型 | 收缩压，舒张压 |  |  |
|  | 最大平均误差 | ±5mmHg |  |  |
|  | 最大标准偏差 | 8mmHg |  |  |
|  | 压力分辨率 | 1mmHg |  |  |
|  | BPVI | 测量范围：0~100%分辨率：1%更新频率：5s |  |  |
| SpO2规格（EDAN） | 测量范围 | 0%~100% |  |  |
|  | 分辨率 | 1% |  |  |
|  | 数据更新时间 | 1s |  |  |
|  | 精度 | 成人/小儿：70%~100%，±2%；新生儿：70%~100%，±3%；0%~69%，无定义 |  |  |
|  | PI | 测量范围：0-20%，无效 PI 参数值显示为-？- |  |  |
| SpO2规格（Nellcor） | 测量范围 | 1%~100% |  |  |
|  | 分辨率 | 1% |  |  |
|  | 数据更新时间 | 1s |  |  |
|  | 精度 | S-100A， OXI-A/N（成人），D-YS（成人、小儿）， OXI-P/I：±3%（70%~100% SpO2） MAX-A ，MAX-AL ，MAX-N，MAX-P，MAX-l，MAX-FAST（成人、小儿）：±2(70%~100% SpO2) MAX-A ，MAX-AL ，MAX-N ，MAX-P，MAX-I，MAX-FAST（成人、小儿）：±3(60%~80% SpO2) |  |  |
| PR规格 | PR（SpO2） | EDAN： 测量范围：25bpm~300bpm；精度±2bpm；分辨率1bpm Nellcor： 测量范围：20bpm~300bpm；精度±3bpm（20bpm~250bpm）；分辨率1bpm |  |  |
|  | PR（NIBP） | EDAN： 测量范围：40bpm~240bpm；精度±3bpm或3.5%，取大者；分辨率1bpm |  |  |
|  | PR（IBP） | EDAN： 测量范围：20bpm~300bpm； 精度：30bpm~300bpm：±2bpm 或±2%，取大者；20bpm~29bpm：不定义 分辨率：1bpm |  |  |
| TEMP规格（EDAN） | 通道数 | 双通道 |  |  |
|  | 测量方法 | 热敏电阻法 |  |  |
|  | 测量模式 | 直接模式 |  |  |
|  | 测量位置 | 体表，口腔，直肠 |  |  |
|  | 测量参数 | T1、T2、TD（T2-T1 的绝对值） |  |  |
|  | 探头类型 | YSI-10K 和 YSI-2.252K |  |  |
|  | 单位 | °C，°F |  |  |
|  | 测量和报警范围 | 0℃~50℃（32℉~122℉） |  |  |
|  | 分辨率 | 0.1℃（0.1℉） |  |  |
|  | 精度 | ±0.3℃（±0.1℃，不含传感器误差） |  |  |
|  | 更新时间 | 1s~2s |  |  |
|  | 瞬时响应时间 | ≤30s |  |  |
| IBP规格（EDAN） | 测量方法 | 有创直接测量法 |  |  |
|  | IBP测量范围 | ART，Ao，UAP，BAP，FAP，LV，P1-P4： -50mmHg~+400mmHg |  |  |
|  |  | PA： -6mmHg~+120mmHg |  |  |
|  |  | CVP，ICP，LAP，RAP，UVP：-10mmHg~+40mmHg |  |  |
|  | 分辨率 | 1mmHg |  |  |
|  | 精度（不含传感器误差） | ±2%或±1mmHg，取大者 ICP：0mmHg~+40mmHg：±2%或±1mmHg，取大者；-10mmHg~-1mmHg：未定义 |  |  |
|  | 压力单位 | kPa、mmHg、cmH2O |  |  |
| CO2规格（EDAN旁流） | 测量原理 | 无弥散红外线气体分析（NDIR） |  |  |
|  | 压力单位 | mmHg、%、kPa |  |  |
|  | 测量参数 | EtCO2、FiCO2、AwRR |  |  |
|  | 测量范围 | EtCO2：0mmHg～150mmHg（0kPa~ 20kPa） FiCO2：0~50mmHg AwRR：2rpm～150rpm |  |  |
|  | 分辨率 | CO2：1mmHg AwRR：1rpm |  |  |
|  | 测量准确度 | EtCO2: （测试条件抽气速率：100ml/min） 读数±5%或±2mmHg（取较大者），（0~70）mmHg 读数±8%，（71~100）mmHg 读数±10%，（101~150）mmHg 读数±12%或±4mmHg，取较大者 AwRR：±1rpm； |  |  |
|  | 抽气速率 | 50ml/min、70ml/min、100ml/min 可选（精度±15ml/min） |  |  |
|  | 工作模式 | 待机（默认）、测量 |  |  |
|  | 报警 | EtCO2、FiCO2、AwRR |  |  |
|  | 窒息报警延迟 | 可设置：10，15，20，25，30，35，40 秒，默认 20 秒 |  |  |
|  | 数据采样率 | 100Hz |  |  |
| CO2规格（Respironics旁流） | 测量原理 | 红外线辐射吸收技术 |  |  |
|  | 测量参数 | EtCO2 、FiCO2 、AwRR |  |  |
|  | 压力单位 | mmHg、%、kPa 可选 |  |  |
|  | CO2测量范围 | EtCO2：0mmHg~150mmHg FiCO2：3mmHg~50mmHg AwRR： 0rpm~150rpm（主流） 2rpm~150rpm（旁流） |  |  |
|  | 分辨率 | EtCO2：1mmHg FiCO2：1mmHg AwRR：1rpm |  |  |
|  | 测量准确度 | EtCO2：读数±5%或±2mmHg（取较大者），0mmHg~70mmHg 读数±8%，71mmHg~100mmHg 读数±10%，101mmHg~150mmHg AwRR：±1rpm |  |  |
|  | 抽气速率（旁流） | （50 ±10）ml/min |  |  |
|  | 报警 | 提供 EtCO 2 、FiCO 2 、AwRR 报警 |  |  |
|  | 窒息报警延迟 | 10 秒、15 秒、20 秒、25 秒、30 秒、35 秒、40 秒；默认 20 秒 |  |  |
|  | 传感器响应时间（旁流） | < 3s（包含传输时间和上升时间） |  |  |
| CO2规格（Masimo旁流） | 水汽处理 | 采样管特有的除水管 |  |  |
|  | 抽气速率 | （50±10）sml/min |  |  |
|  | 预热时间 | < 10 秒（报告浓度并达到测量精度） |  |  |
|  | 系统总响应时间 | < 3 秒 |  |  |
|  | 窒息报警延迟 | 15 秒、20 秒、25 秒、30 秒、35 秒、40 秒；默认 20秒 |  |  |
|  | CO2 测量范围 | 0kPa～20kPa（0mmHg～150mmHg） |  |  |
|  | AwRR测量范围 | 2rpm-150rpm |  |  |
|  | 精度 | ±1rpm |  |  |
|  | 分辨率 | 1rpm |  |  |
| CO2规格（Masimo主流） | 防水防尘等级 | IP44 |  |  |
|  | 预热时间 | < 10秒（达到测量精度） |  |  |
|  | 上升时间（@10 l/min） | ≤ 90 ms（在10 l/min以及30%的气体测量范围所对应的浓度阶梯条件下进行测量。） |  |  |
|  | 系统总响应时间 | < 1秒（根据EN ISO 80601-2-55测量。） |  |  |
|  | 窒息报警延迟 | 15秒、20秒、25秒、30秒、35秒、40秒；默认20秒 |  |  |
|  | CO2测量范围 | 0kPa～20kPa（0mmHg～150mmHg） |  |  |
|  | 精度 | 在呼吸率≤60rpm的情况下， 在0kPa～9.3kPa（0mmHg～70mmHg）范围内，测量误差应为读数±5％或±2mmHg（取较大者）； 在9.5kPa～13.3kPa（71mmHg～100mmHg）范围内，测量误差应为读数±8％； 在13.5kPa～20kPa（101mmHg～150mmHg）范围内，测量误差应为读数±10％。 在呼吸率>60rpm时，测量误差应为读数±12%或±4 mmHg，取较大者。（100rpm 20%） |  |  |
|  | AwRR测量范围 | 2rpm-150rpm |  |  |
|  | 精度 | ±1rpm |  |  |
|  | 分辨率 | 1rpm |  |  |
| C.O.规格 | 测量方法 | 热稀释法 |  |  |
|  | 测量参数 | C.O.、TB、TI |  |  |
|  | 测量范围 | C.O. | 0.1L/min~20L/min |  |
|  |  | TB | 23C~43C（73.4F~109.4F） |  |
|  |  | TI | -1C~27C（30.2F~80.6F） |  |
|  | 分辨率 | C.O. | 0.1L/min |  |
|  |  | TB、TI | +0.1C（+0.1F） |  |
|  | 精度 | C.O. |  0.2L/min或5%，取较大者（2.5L/min~10L/min） 不定义（其他范围） |  |
|  |  | TB | 0.1C（+0.18F）（不含传感器误差） |  |
|  |  | TI | 0.1C（+0.18F）（不含传感器误差） |  |
| AG（EDAN旁流） | G7、G7+ | 只能测量一种麻醉气体，且必须手动设置麻醉气体类型 |  |  |
|  | G7S、G7S+ | 可识别两种麻醉气体，且能够自动识别麻醉气体类型 |  |  |
|  | 测量参数 | CO2、N2O、O2、氟烷（HAL）、异氟醚（ISO）、安氟醚（ENF）、七氟醚（SEV）、地氟醚（DES）、AwRR、MAC |  |  |
|  | 单位 | HAL，ISO，ENF，SEV，DES，N2O：%； CO2，O2：mmHg，%，kPa，默认为%； AwRR：bpm； |  |  |
|  | 测量范围 | CO2 0~13.6 vol% N2O 0~100 vol% ISO、HAL 0~8.5 vol% SEV、ENF 0~10 vol% DES 0~20 vol% O2 1 0~100 vol% |  |  |
|  | 分辨率 | N2O，O2 1 1% CO2，AG 0.1% |  |  |
|  | AwRR | 测量范围：0~100rpm 测量精度：±1rpm（0rpm～60rpm），其他范围不定义 分辨率：1 rpm |  |  |
|  | 测量精度 | CO2：±（0.43vol% + 读数的8%） N2O ：±（2vol% + 读数的8%） 麻醉气体（HAL，ENF，ISO，SEV，DES） ±（0.2vol% + 读数的15%） O2 1 ：±（2.5vol% + 读数的2.5%） |  |  |
|  | 报警 | EtCO2，FiCO2，AwRR，EtAA，FiAA，EtO2，FiO2，EtN2O，FiN2O |  |  |
|  | 窒息报警延迟 | 20 s，25 s，30 s，35 s，40 s；默认20 s. |  |  |
| AG（Masimo旁流） | 模块类型 | ISA AX+ ：CO2、N2O、两种麻醉剂的浓度，自动识别两种麻醉剂类型（内置式模块） ISA OR+：CO2、O2、N2O、两种麻醉剂的浓度，自动识别两种麻醉剂类型（内置式模块） |  |  |
|  | 测量参数 | CO2、N2O、O2、氟烷（HAL）、异氟醚（ISO）、安氟醚（ENF）、七氟醚（SEV）、地氟醚（DES）、AwRR、MAC |  |  |
|  | 测量原理 | CO2、N2O、Agent：红外线辐射吸收技术； O2：顺磁法 |  |  |
|  | 水汽处理 | 采样管特有的除水管 |  |  |
|  | 抽气速率 | （50±10）sml/min 注：空气的体积流量修正为温度和压力的标准化条件。 |  |  |
|  | AwRR精度 | ±1rpm |  |  |
|  | 窒息报警延迟 | 20秒、25秒、30秒、35秒、40秒；默认20秒 |  |  |
|  | 报警 | 提供 EtCO2、FiCO2、EtO2、FiO2、EtN2O、FiN2O、EtAA、FiAA、AwRR报警 |  |  |
| AG模块（Masimo主流） | 模块类型 | IRMA AX+ |  | CO2、N2O、两种麻醉剂的浓度，自动识别两种麻醉剂类型 |
|  | 预热时间 | 20秒内麻醉气体识别并达到测量精度 |  |  |
|  | 测量范围 | CO2：（0~25）vol% N2O：（0~100）vol% HAL、ENF、ISO、SEV、DES：（0~25）vol% AwRR：（0~150）rpm |  |  |
|  | AwRR精度 | ±1rpm |  |  |
|  | 窒息报警时间 | 20、25、30、35、40秒；默认20秒 |  |  |
| 接口规格 | 模拟输出（多功能接口） | 弱滤波模式∶0.05Hz～40Hz 带宽（-3dB参考10Hz） 弱滤波模式∶0.05Hz~40Hz 监护滤波模式∶0.5Hz～40Hz 强滤波模式∶1Hz～20Hz 加强滤波模式∶2Hz~18Hz 自定义∶低通滤波 <40Hz时，带宽为高通滤波~低通滤 波;低通滤波>40Hz时，带宽为高通滤波~40Hz 最大传播延时（弱滤波模式）：500ms 灵敏度：1V/1mV±10% PACE 抑制/加强：不具有起搏抑制或者增强功能 波形显示：与计算导联相同 符合标准：符合 GB 9706 标准关于短路保护和漏电流要求 输出阻抗：< 500Ω 接口类型：PS2 接口 |  |  |
|  | 除颤同步（多功能接口） | 输出阻抗：< 500Ω 最大延时：35ms（R 波峰到脉冲上升沿） 幅值：高电平：3.5V~5.5V，最大提供 1mA 输出电流；低电平：<0.5V，最大接收 5mA 输入电流 需要最小的R波幅度：0.3mV 脉冲宽度：100ms±10% 限制电流：额定 15mA 上升和下降时间：< 1ms 接口类型：PS2 接口 |  |  |
|  | 护士呼叫（多功能接口） | 驱动模式：电压输出 电气规格：≤12.6VDC，200mA MAX. 接口信号：提供 12V 电源和PWM波 接口类型：PS2 接口 |  |  |
|  | RS232 接口 | 电平: RS232 电平 DB-9母座 |  |  |
|  | USB 接口 | USB 接口：标配4个 驱动模式：HOST 接口，USB1.0/2.0 协议 电气规格：5VDC±5%，500mA Max. 接口类型：USB A 型插座 |  |  |
|  | 视频输出接口 | HDMI A型插座 |  |  |
|  | 网络接口 | 规格：100-Base TX（IEEE802.3） 接口类型：标准 RJ-45 网络接口 |  |  |
|  | 电源适配器接口 | 规格：DC 20V Input（Max） 接口类型：DC Power Jack接口 |  |  |
| 环境要求 | 温度范围 | 运输和贮存： iX15系列：-20℃~60℃（-4℉~140℉） 工作：0℃~+40℃（32℉~104℉） |  |  |
|  | 湿度范围 | 运输和贮存：15%RH~95%RH（无冷凝） 工作：15%RH~95%RH（无冷凝） |  |  |
|  | 大气压力范围 | 运输和贮存：57kPa~107.4kPa 工作：16kPa~107.4kPa |  |  |

6.心电监护仪

| 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数 | 标配参数 | ECG（5 电极），RESP，TEMP（EDAN），单血氧（EDAN），NIBP（EDAN） |
|  | 选配参数 | ECG（3/6/10 电极），双血氧（EDAN），单血氧（Nellcor），CO2（Respironics），CO2（Masimo），Wi-Fi，蓝牙，记录仪 |
| 物理规格 | 显示 | 10.1英寸彩色显示屏，170°可视角；全玻璃面板设计，数字式背光触控按键，支持电容式触摸屏，分辨率∶1280×800 最多8道波形显示 两个报警指示灯 |
| 电源 | 直流电源 （内置可充电锂电池） | 额定容量：单电池（2500mAh）/单电池（5000mAh） 供电时间≥3.5 h（2500mAh）；≥7 小时（5000mAh） 充电时间（环境温度 20~30℃，充电至电量≥90%）： 单电池（2500mAh）：≤2.5h（关机状态）；≤5h（运行或待机状态）； 单电池（5000mAh）：≤5h（关机状态）；≤10h（运行或待机状态） 充放电循环次数：300次 |
| 记录仪（选配） | 记录宽度 | 48 mm |
|  | 打印纸宽度 | 50mm |
|  | 走纸速度 | 12.5mm/s、25mm/s、50mm/s |
|  | 描记波形 | 3 |
|  | 记录类型 | 连续实时记录、8 秒实时记录、20 秒实时记录、趋势图记录、趋势表记录、血压回顾记录、心律失常回顾记录、报警回顾记录、NIBP触发记录 |
| 数据管理 | 趋势数据 | 2400小时，分辨率1秒钟 |
|  | NIBP测量 | 至少1200组 |
|  | 报警事件 | 至少1000组 |
| 1.3ECG规格 | 导联类型 | 3电极：I、II、III 5电极：I、II、III、aVR、aVL、aVF、V 6电极：1、、IⅢ、aVR、aVL、aVF以及Va、Vb分别对应的导联 10 电极：I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1、V2、V3、V4、V5、V6 |
|  | 导联标准 | AHA、IEC |
|  | 显示精度（增益选择） | 1.25mm/mV（×0.125），2.5mm/mV（×0.25），5mm/mV（×0.5）， 10mm/mV（×1），20mm/mV（×2），40mm/mV（×4），自动增益 |
|  | 波形扫描速度 | 6.25mm/s，12.5mm/s，25mm/s，50mm/s |
|  | 带宽（-3dB） | 滤波模式∶0.05Hz~150Hz 弱滤波1模式∶0.05Hz～40Hz 监护滤波模式（监护模式）∶0.5Hz~40Hz 强滤波模式∶1Hz~20Hz 加强滤波模式∶2Hz~18Hz 自定义∶高通滤波器和低通滤波器（详见更改ECG 滤波设定） |
|  | 共模抑制比 | 弱滤波模式∶> 95dB 弱滤波1模式∶>105dB（工频滤波开启） 监护滤波模式（监护模式）∶>105dB 强滤波模式∶>105dB 加强滤波模式∶>105dB 自定义∶> 105dB（低通滤波<40Hz时） > 95dB（低通滤波>40Hz时） |
|  | 采样频率 | 1000Hz |
|  | 采样 AD 精度 | 24 位（最小分辨率 0.077uV/LSB） |
|  | 起搏脉冲 | 脉冲标识/抑制： 幅度：±2mV ~±700mV 宽度：0.1ms ~2ms 上升时间：10μs ~ 100μs 检测导联： I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1、V2、V3、V4、V5、V6 中选一 |
|  | 心率 | 范围：成人：15bpm～300bpm；小儿/新生儿：15bpm～350bpm 精度：±1%或±1bpm 取大者 分辨率：1bpm 灵敏度：≥ 300μV 峰峰值 |
|  | 12 导同步心电图分析 | 心拍的平均参数、心率（bpm）、P 波时限（ms）、PR 间期（ms）、QRS 间期（ms）、QT/QTC（ms）、P-QRS-T AXIS |
| RESP规格 | 测量方式 | 胸阻抗法：R-F（RA-LL），R-L（RA-LA） |
|  | 测量导联 | 导联I和II可选，默认为II导联 |
|  | 计算类型 | 手动、自动 |
|  | 呼吸率测量 | 范围：成人：0rpm~200rpm 精度：6rpm~120rpm（成人）：±2rpm； 0rpm ~ 5rpm：不定义 分辨率：1rpm |
|  | 增益选择 | ×0.25，×0.5，×1，×2，×3，×4，×5 |
|  | 波形速度 | 6.25mm/s，12.5mm/s，25mm/s，50mm/s |
|  | 窒息报警时间设置 | 10s、15s、20s、25s、30s、35s、40s；默认20s |
| NIBP规格（EDAN） | 测量方法 | 振荡法 |
|  | 工作模式 | 手动，自动，连续，序列 |
|  | Auto 周期模式 | 测量间隔时间：1/2/2.5/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/360/480 和自定义（单位：分钟） |
|  | 连续测量 | 5 分钟，测量间隔时间为 5 秒钟 |
|  | 测量参数 | 收缩压，平均压，舒张压，脉率 |
|  | 压力单位 | kPa、mmHg、cmH2O |
|  | 测量和报警范围 | 成人： 收缩压25mmHg～290mmHg舒张压10mmHg～250mmHg 平均压15mmHg～260mmHg 小儿： 收缩压25mmHg～240mmHg舒张压10mmHg～200mmHg 平均压15mmHg～215mmHg 新生儿： 收缩压25mmHg～140mmHg舒张压10mmHg～115mmHg 平均压15mmHg～125mmHg |
|  | 报警类型 | 收缩压，舒张压，平均压 |
|  | 袖带压力测量范围 | 0mmHg~300mmHg |
|  | 分辨率 | 1mmHg |
|  | 最长测量时间 | 成人/小儿 120s，新生儿 90s |
|  | 典型测量时间（依赖于心率和运动干扰） | iCUFS 测量∶20s~35s iFAST 测量∶15s |
|  | 过压保护 | 成人 297mmHg±3mmHg 小儿 245mmHg±3mmHg 新生儿 147mmHg±3mmHg |
| CNBP规格 | 测量种类 | 收缩压，舒张压，收缩压变异指数（BPVI） |
|  | 血压测量范围 | 成人： 收缩压25mmHg～290mmHg舒张压10mmHg～250mmHg 小儿： 收缩压25mmHg～240mmHg舒张压10mmHg～200mmHg |
|  | 报警类型 | 收缩压，舒张压 |
|  | 最大平均误差 | ±5mmHg |
|  | 最大标准偏差 | 8mmHg |
|  | 压力分辨率 | 1mmHg |
|  | BPVI | 测量范围：0~100%分辨率：1%更新频率：5s |
| SpO2规格（EDAN） | 测量范围 | 0%~100% |
|  | 分辨率 | 1% |
|  | 数据更新时间 | 1s |
|  | 精度 | 成人/小儿：70%~100%，±2%；新生儿：70%~100%，±3%；0%~69%，无定义 |
|  | PI | 测量范围：0-20%，无效 PI 参数值显示为-？- |
| SpO2规格（Nellcor） | 测量范围 | 1%~100% |
|  | 分辨率 | 1% |
|  | 数据更新时间 | 1s |
|  | 精度 | S-100A， OXI-A/N（成人），D-YS（成人、小儿）， OXI-P/I：±3%（70%~100% SpO2） MAX-A ，MAX-AL ，MAX-N，MAX-P，MAX-l，MAX-FAST（成人、小儿）：±2(70%~100% SpO2) MAX-A ，MAX-AL ，MAX-N ，MAX-P，MAX-I，MAX-FAST（成人、小儿）：±3(60%~80% SpO2) |
| PR规格 | PR（SpO2） | EDAN： 测量范围：25bpm~300bpm；精度±2bpm；分辨率1bpm Nellcor： 测量范围：20bpm~300bpm；精度±3bpm（20bpm~250bpm）；分辨率1bpm |
|  | PR（NIBP） | EDAN： 测量范围：40bpm~240bpm；精度±3bpm或3.5%，取大者；分辨率1bpm |
| TEMP规格 | 通道数 | 双通道 |
|  | 测量方法 | 热敏电阻法 |
|  | 测量模式 | 直接模式 |
|  | 测量位置 | 体表，口腔，直肠 |
|  | 测量参数 | T1、T2、TD（T2-T1 的绝对值） |
|  | 探头类型 | YSI-10K 和 YSI-2.252K |
|  | 单位 | °C，°F |
|  | 测量和报警范围 | 0℃~50℃（32℉~122℉） |
|  | 分辨率 | 0.1℃（0.1℉） |
|  | 精度 | ±0.3℃（±0.1℃，不含传感器误差） |
|  | 更新时间 | 1s~2s |
|  | 瞬时响应时间 | ≤30s |
| CO2规格（EDAN旁流） | 测量原理 | 无弥散红外线气体分析（NDIR） |
|  | 压力单位 | mmHg、%、kPa |
|  | 测量参数 | EtCO2、FiCO2、AwRR |
|  | 测量范围 | EtCO2：0mmHg～150mmHg（0kPa~ 20kPa） FiCO2：0~50mmHg AwRR：2rpm～150rpm |
|  | 分辨率 | CO2：1mmHg AwRR：1rpm |
|  | 测量准确度 | EtCO2: （测试条件抽气速率：100ml/min） 读数±5%或±2mmHg（取较大者），（0~70）mmHg 读数±8%，（71~100）mmHg 读数±10%，（101~150）mmHg 读数±12%或±4mmHg，取较大者 AwRR：±1rpm； |
|  | 抽气速率 | 50ml/min、70ml/min、100ml/min 可选（精度±15ml/min） |
|  | 工作模式 | 待机（默认）、测量 |
|  | 报警 | EtCO2、FiCO2、AwRR |
|  | 窒息报警延迟 | 可设置：10，15，20，25，30，35，40 秒，默认 20 秒 |
|  | 数据采样率 | 100Hz |
| CO2规格（Respironics旁流） | 测量原理 | 红外线辐射吸收技术 |
|  | 测量参数 | EtCO2 、FiCO2 、AwRR |
|  | 压力单位 | mmHg、%、kPa 可选 |
|  | CO2测量范围 | EtCO2：0mmHg~150mmHg FiCO2：3mmHg~50mmHg AwRR： 0rpm~150rpm（主流） 2rpm~150rpm（旁流） |
|  | 分辨率 | EtCO2：1mmHg FiCO2：1mmHg AwRR：1rpm |
|  | 测量准确度 | EtCO2：读数±5%或±2mmHg（取较大者），0mmHg~70mmHg 读数±8%，71mmHg~100mmHg 读数±10%，101mmHg~150mmHg AwRR：±1rpm |
|  | 抽气速率（旁流） | （50 ±10）ml/min |
|  | 报警 | 提供 EtCO 2 、FiCO 2 、AwRR 报警 |
|  | 窒息报警延迟 | 10 秒、15 秒、20 秒、25 秒、30 秒、35 秒、40 秒；默认 20 秒 |
|  | 传感器响应时间（旁流） | < 3s（包含传输时间和上升时间） |
| CO2规格（Masimo旁流） | 水汽处理 | 采样管特有的除水管 |
|  | 抽气速率 | （50±10）sml/min |
|  | 预热时间 | < 10 秒（报告浓度并达到测量精度） |
|  | 系统总响应时间 | < 3 秒 |
|  | 窒息报警延迟 | 15 秒、20 秒、25 秒、30 秒、35 秒、40 秒；默认 20秒 |
|  | CO2 测量范围 | 0kPa～20kPa（0mmHg～150mmHg） |
|  | AwRR测量范围 | 2rpm-150rpm |
|  | 精度 | ±1rpm |
|  | 分辨率 | 1rpm |
| CO2规格（Masimo主流） | 防水防尘等级 | IP44 |
|  | 预热时间 | < 10秒（达到测量精度） |
|  | 上升时间（@10 l/min） | ≤ 90 ms（在10 l/min以及30%的气体测量范围所对应的浓度阶梯条件下进行测量。） |
|  | 系统总响应时间 | < 1秒（根据EN ISO 80601-2-55测量。） |
|  | 窒息报警延迟 | 15秒、20秒、25秒、30秒、35秒、40秒；默认20秒 |
|  | CO2测量范围 | 0kPa～20kPa（0mmHg～150mmHg） |
|  | 精度 | 在呼吸率≤60rpm的情况下， 在0kPa～9.3kPa（0mmHg～70mmHg）范围内，测量误差应为读数±5％或±2mmHg（取较大者）； 在9.5kPa～13.3kPa（71mmHg～100mmHg）范围内，测量误差应为读数±8％； 在13.5kPa～20kPa（101mmHg～150mmHg）范围内，测量误差应为读数±10％。 在呼吸率>60rpm时，测量误差应为读数±12%或±4 mmHg，取较大者。（100rpm 20%） |
|  | AwRR测量范围 | 2rpm-150rpm |
|  | 精度 | ±1rpm |
|  | 分辨率 | 1rpm |
| 接口规格 | 模拟输出（多功能接口） | 弱滤波模式∶0.05Hz～40Hz 带宽（-3dB参考10Hz） 弱滤波1模式∶0.05Hz~40Hz 监护滤波模式∶0.5Hz～40Hz 强滤波模式∶1Hz～20Hz 加强滤波模式∶2Hz~18Hz 自定义∶低通滤波 <40Hz时，带宽为高通滤波~低通滤 波;低通滤波>40Hz时，带宽为高通滤波~40Hz 最大传播延时（弱滤波模式）：500ms 灵敏度：1V/1mV±10% PACE 抑制/加强：不具有起搏抑制或者增强功能 波形显示：与计算导联相同 符合标准：符合 GB 9706 标准关于短路保护和漏电流要求 输出阻抗：< 500Ω 接口类型：PS2 接口 |
|  | 除颤同步（多功能接口） | 输出阻抗：< 500Ω 最大延时：35ms（R 波峰到脉冲上升沿） 幅值：高电平：3.5V~5.5V，最大提供 1mA 输出电流；低电平：<0.5V，最大接收 5mA 输入电流 需要最小的R波幅度：0.3mV 脉冲宽度：100ms±10% 限制电流：额定 15mA 上升和下降时间：< 1ms 接口类型：PS2 接口 |
|  | 护士呼叫（多功能接口） | 驱动模式：电压输出 电气规格：≤12.6VDC，200mA MAX. 接口信号：提供 12V 电源和PWM波 接口类型：PS2 接口 |
|  | RS232 接口 | 电平: RS232 电平 iX10系列: RJ-45接口 |
|  | USB 接口 | USB 接口：标配4个 驱动模式：HOST 接口，USB1.0/2.0 协议 电气规格：5VDC±5%，500mA Max. 接口类型：USB A 型插座 |
|  | 视频输出接口 | HDMI A型插座 |
|  | 网络接口 | 规格：100-Base TX（IEEE802.3） 接口类型：标准 RJ-45 网络接口 |
|  | 电源适配器接口 | 规格：DC 20V Input（Max） 接口类型：DC Power Jack接口 |

7.心电图机

| 物理规格 | 显示屏 | ≥7 英寸屏：800×480 彩色液晶屏显示（可选配触摸屏） |
| --- | --- | --- |
| 电源 | 交流电源 | 额定电压：100V-240V~. 额定频率：50Hz/60Hz 输入功率：0.9A~0.4A. |
|  | 直流电源 （锂离子电池） | 额定输出电压：14.8V 额定容量＝2500mAh 充电至 100%的时间：3 小时，充电至 90%的时间：2小时. 在 23ºC（±3ºC ），新电池充满电后，工作数据如下： 正常工作时长≥ 4 小时；记录数量/时长：自动模式（3×4+1 R）≥ 250 份；手动模式（连续记录）≥ 2 小时. 循环寿命≥300次. |
| 记录仪 | 记录方式 | 热敏点阵记录 |
|  | 打印分辨率 | 8点/mm（幅度轴） 40点/mm（时间轴， @ 25 mm/s） |
|  | 记录纸规格 | 热敏记录折叠纸：210mm×140mm×144 页 热敏记录折叠纸：210mm×295mm×100 页（选配） 热敏记录折叠纸：215mm×280mm×100 页（选配） |
|  | 有效记录宽度 | 210mm |
|  | 走纸速度 | 5 mm/s、6.25 mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25mm/s、50mm/s（±3%） |
|  | 记录通道 | 3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1 |
|  | 记录内容 | 心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等 |
| 心率计算 | 心率范围 | 30bpm~300bpm |
|  | 计算精度 | ±1bpm |
| 心电主机 | 输入方式 | 浮地，除颤保护，起博脉冲抑制 |
|  | 导联 | 标准12导联同步采集，支持NEHB，Cabrera导联体系 |
|  | 采集模式 | 12道同步 |
|  | A/D转换 | 24位 |
|  | 分辨率 | 0.1192uV/LSB |
|  | 时间常数 | ≥5s |
|  | 频率响应 | 0.01Hz ~ 500Hz |
|  | 增益 | （ 1.25mm/mV 、2.5mm/mV 、5mm/mV 、10mm/mV 、20mm/mV、10/5mm/mV、AGC）±5% |
|  | 输入阻抗 | ≥100MΩ（10Hz） |
|  | 输入回路电流 | ≤0.01μA |
|  | 输入电压范围 | ≤±5 mVpp |
|  | 定标电压 | 1mV±1% |
|  | 耐极化电压 | ±900mV (±5%) |
|  | 最小检测信号 | 20 μVp-p |
|  | 噪声电平 | ≤12.5μVp-p |
|  | 道间干扰 | ≤0.5mm |
|  | 患者漏电流 | NC: <10 µA（AC）/ <10 µA（DC） SFC: <50 µA（AC）/ <50 µA（DC） |
|  | 患者辅助漏电流 | NC: <10 µA（AC）/ <10 µA（DC） SFC: <50 µA（AC）/ <50 µA（DC） |
|  | 共模抑制比（CMRR） | ≥140dB（AC 滤波开启） ≥123dB（AC 滤波关闭） |
|  | 采样率 | 64kHz |
| 起搏器检测 | 振幅 | ±500uV ~ ±700 mV |
|  | 宽度 | 30μs ~ 2.0 ms |
|  | 起搏采样率 | 80kHz，节律导联 |
| 滤波器 | 交流滤波器 | 开启/关闭 |
|  | 基线漂移滤波器 | 0.01Hz、0.05Hz、0.15Hz、0.25Hz、0.32Hz、0.5Hz、0.67Hz |
|  | 肌电滤波器 | 25Hz，35Hz，45Hz，关闭 |
|  | 低通滤波器 | 75Hz、100Hz、150Hz、270Hz、300Hz、350Hz |
| 信号接口 | 外部输入输出端口、串口、网口、USB口、SD卡槽 |  |
| WIFI（选配） | 发射频率 | 2400~2497MHz |
|  | 频带 | 2400~2497MHz |
|  | 调制类型 | DSSS, CCK, OFDM |
|  | 发射功率 | 6~17dBm |
| 环境要求 | 温度范围 | 运输和贮存：-20ºC~+55ºC 工作： +5ºC~+40ºC |
|  | 湿度范围 | 运输和贮存：25%RH~93%RH（无冷凝） 工作：25%RH~80%RH(无冷凝) |
|  | 大气压力范围 | 运输和贮存：70kPa~106kPa 工作：86kPa ~106kPa |

8.除颤仪

- 彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。

- 屏幕显示心电波形扫描时间≥36s。

- 双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

- 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

- 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30/50 J。

- 体外除颤电极板支持成人和小儿。

- 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作。

- AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。

- 开机到可正常使用时间≤2s。

- 除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

- 除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

- 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

- 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

- 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s。

- 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥27种。

- 支持ST/QT实时分析。

- 阻抗呼吸率范围：0-200rpm。。

- 脉率范围：20-300bpm。

- 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

- 标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

- 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

- 配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

- 可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

- 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

- 支持自检放电能量精度显示和打印。

9.转运床

1、尺寸:≥1930×750×600/830mm。

2、背部折起角度:0-70°，整体升降:≥600mm-830mm，承重:≥240kg。

3、床架：

整体铝钢制床架，表层喷涂处理。

4、床面板：

4.1树脂材料制造床面，一次注塑成形，床面四周带有一体式把手。

4.2背部升降采用手控气弹簧，可以调节升降角度。

4.3下方配有整体二段式托盘，可放置急救监护仪和小物体，头部带氧气瓶支架。

5、护栏：

5.1整体树脂材料制造，采用同步联动功能的两片式护栏。

5.2护栏配有阻尼器装置控制速度及噪音，使用时提拉方便，翻转式升降。

6、摇杆、丝杆：

6.1 配置全不锈钢手摇把，不使用时可弯折隐藏于床下，不超出床尾，有效节省空间。

6.2 摇杆304不锈钢材质，连接摇把与丝杠，使得摇动顺滑，无噪音。

6.3 丝杠40#钢材质，硬度大，回旋体为铝压铸工艺，与丝杠密切咬合密切。

6.4 丝杠具备过载保护结构和双向到位极限保护功能。

7、脚轮：

7.1双面直径150mm树脂双面脚轮，具有锁定、自由、定向三段式中央控制锁定装置，高稳定性连动系统，静音、耐腐蚀、刹车力大。

7.2标配第五只导向轮，导向轮设有单独控制锁定装置。

8、输液架：

床框上带有四个输液杆插孔，输液架孔带有锁紧设计，输液架采用304优质不锈钢，直径≥22mm，升降自锁式设计。四爪头挂钩。

9、床垫：

9.1以聚脂为主要材料，阻燃、抗菌加工、不渗水、不渗血液等，两侧各配一组拉手，长宽与床相配。

9.2全海绵内胆，医用耐磨防水布外套，可用水洗刷易清理。

10.转运呼吸机

一、显示要求

- 电池续航时间1块电池≥5小时，选配2块电池≥10小时。

- 涡轮，峰值流速≥260L/min。

- 提拿悬挂一体化多功能把手。

- 可与监护仪模块化一体集成，实现通气监护一体化和在呼吸机屏幕上同屏显示。

- 配备台车，转运途中用。

- 自动同步床旁重症呼吸机设置到转运呼吸机功能，转运过程通气治疗不改变。

- 无消耗型氧传感器。

- 支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

- 采用≥10英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥1280×800像素，可同时显示波形和监测参数。

- 具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。

- 具有关机状态下电量显示功能。

- 支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录。

- 环境适应性要求

- 具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。

三、呼吸模式及功能

- 标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。

- 高级模式：容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气（如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）

- 可配备无创通气模式和氧疗模式。

- 呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间。

四、设置参数

- 潮气量：2ml—4000ml

- 吸气压力：1—80 cmH2O

- 呼气末正压：0—50 cmH2O

- 吸入氧浓度：21—100%

- 吸气时间：0.1—10s

- 压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，

- 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，

- 呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%

- 氧疗流量：2—80L/min

五、监测参数和报警

- 监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。

- 波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间、CO2—时间波形、SpO2—时间波形。

- 报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。

六、信息化功能要求

- 信息互连：支持多种无线方式灵活将呼吸机数据传输到远程终端，实现患者的远程实时监控，满足转运过程中的信息化的需求。

11.转运监护仪

- 转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。

- ≥5英寸彩色触摸显示屏。

- IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。

- 内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。

- 为救护车提供转运固定座，支持转运监护仪的固定，满足院外转运，包括内置DC电源适配器，可直连车载/机载交流电源（100-240V），为监护仪持续供电。

- 3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温监测。

- 2通道有创血压及模拟输出/除颤同步。

- CO2监测，与主机内置一体化设计，最小抽气流速50ml/min。

- 多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形。

- 心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。

- 波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

- 滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。

- ≥25种心律失常事件的分析。

- ST段分析，显示和存储ST值和每个ST的模板。

- QT/QTc测量功能，QT，QTc和ΔQTc参数值。

- 可显示弱灌注指数（PI）。

- 双通道体温测量，两通道体温测量差值显示。

- 手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

- IBP测量范围：-50 – 360 mmHg，支持实时PPV测量。

- ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- ≥1000条NIBP测量结果回顾。

- ≥48小时全息波形回顾。

- ≥120小时趋势数据回顾。

12.微量注射泵

- 注射精度≤±1.8%

- 速率范围：0.01-2200ml/h, 最小步进0.01ml/h

- 预置输液总量范围：0.01-9999.99ml

- 快进流速范围：0.01-2200ml/h，具有自动和手动快进可选；

- 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推

- 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称

- 7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式；

- ≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

- 全中文软件操作界面

- 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

- 药物库，可储存5000种药物信息

- 药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

- 报警时可通过示意图片直观提示报警信息

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 压力报警阈值至少15档可调

- 压力报警阈值最低可设置50mmHg

- 阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

- 阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

- 信息储存：可存储5000条的历史记录

- 电池工作时间≥6.5小时@5ml/h

- 防异物及进液等级IP44

- 可联网输注中央监护系统，实现远程集中监护不少于 10 个科室，并且每 个科室可显示不少于 50 个房间和不少于 50 个床位的输注信息 ；可联网输注中央监护系统，其具有持续质量改进功能，并新建形成报告， 用于统计输注报警事件、药物液量、输注模式等进行统计对比

13.有创呼吸机

一、基本特征

- ≥15.6英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率1920×1080，支持手势滑动操作，支持无菌手套操作，用户触摸操作更流畅反馈更灵敏，有效解决传统触摸屏模糊可视性差，支持176度广视角查看。

- 屏幕显示：多至5道波形同屏显示，支持短趋势、动态肺图、波形、监测值同屏显示；可提供4种环图，支持呼吸环图、波形和监测参数同屏显示。

- 自检功能，可分别检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，和流量传感器、压力传感器、氧传感器、呼气阀和安全阀等部件的测试。

- ≥90分钟内置后备可充电锂电池

- 气动电控呼吸机

- 标配实时气源压力电子显示。

- 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。

- 5000条事件日志，连续96小时多参数趋势数据

- 具备截屏U盘导出功能（可缓存50张屏幕文件）。

- 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染。

- 呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染；

- 标配一体化模块插件箱，便于将来呼吸机功能升级和扩展

- 图形化显示功能，能实时动态图形化显示患者气道阻力、肺顺应性、自主呼吸和分钟通气量等肺部力学参数；

二、呼吸模式及功能

- 标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式；

- 无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。

- 氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（最大80L/min）和氧浓度可设，氧疗计时功能。经湿化器加湿加温后氧疗效果更佳。

- 经鼻持续气道正压通气nCPAP；

- 其他功能：叹息功能、手动呼吸、吸气保持、呼气保持、一体化雾化功能、智能增氧吸痰功能；

- 具有自动插管阻力补偿（如ATRC，TRC）功能；

- 具有NIF、RSBi及P0. 1等脱机参数监测和测量；

- 具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量 （TVe/IBW）参数监测功能；

- 基础流速可自动调节，范围：3-40L/min（有创）；10-65L/min（无创）；

三、设置参数

- 潮气量：20ml—4000ml（选配新生儿模块时，2ml—4000ml）

- 呼吸频率：1-100/min（选配新生儿模块时，1-150/min）

- 吸气流速：6-180L/min（选配新生儿模块时，2-180L/min）

- SIMV频率：1-60/min

- 吸/呼比：4:1—1:10

- 最大峰值流速：180L/min(选配备用空气气源时可达200L/min)

- 吸气压力：1--100 cmH2O

- 压力支持：0—100cmH2O

- PEEP：0~50 cmH2O

- 压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF

- 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF（选配新生儿模块时，0.1—20L/ min，或 OFF）

- 呼气触发灵敏度：Auto, 1-85%

- 氧浓度：21—100vol.%

- 叹息功能：有

四、监测参数

- 气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压等参数监测；

- 分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测；

- 潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量；

- 呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测

- 吸入氧浓度的监测

- 肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测；

- 评估肺损伤的监测参数，驱动压，并持续显示。

- 吸气末跨肺压、呼气末跨肺压、食道压摆动值、跨肺驱动压、吸气末胃内压、呼气末胃内压、食道压压力时间乘积、胸壁顺应性、肺顺应性等辅助压监测参数

- 可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间

- 压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，4种呼吸环监测；

- 实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index辅助临床判断与决策；

- 实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策；

- 实时提供监测参数≥96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。

五、报警参数

- 逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示

- 分级报警和声光报警

- 气道压力：过高/过低报警

- 分钟通气量：过高/过低报警

- 潮气量：过高/过低报警

- 总呼吸频率：过高/过低报警

- 吸入氧浓度：过高/过低报警

- EtCO2：过高/过低报警

- 窒息报警，时间可设置（5-60s）

- 智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障

- 电源、气源中断报警

- 电池低压报警

六、其他功能

- 便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能

- 信息互连：能够和监护仪互联，支持同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足科室信息化的需求。

- 具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。

14.可升降抢救床

技术参数：

- 1、规格功能：

- 尺寸（长×宽×高）：≥2200×1080×480/810mm

- 升降距离≥330mm

- 背部折起角度≥65°

- 腿部折起角度≥35°

- 头高脚低、头低脚高倾斜范围：0～12°

- 背腿联动

- 电动CPR

≥4个输液架插孔，≥2个引流挂钩

可承载≥240kg

- 2、床面板：

- 床面板：≥1.2mm的冷轧钢板，一次冲压成凹型，多气孔。

- 床面双支撑结构，均匀分散床体压力，圆管采用≥Φ32×3.0mm无缝钢管。

床面板采用粉末静电喷涂，亚光磨砂工艺处理，增强床板抗刮伤性，有床垫防滑功能。

- 3、床框：

- 骨架60mm×40mm×1.5mm的成型方管焊接而成。

床框内侧配有 4 个优质角钢固定座。

床腿上部采用钢带封口，采用上下连接加固螺丝，能增加床脚与床体的紧密度，有效分解床体重量。

四角采用ABS防撞角包裹，底部配置四个防撞轮。

预防意外操作不当，护理床侧面设有急停按钮。

4、床头、床尾板：

- 床头、床尾板采用ABS工程塑料一次注塑成型。

- 床头、床尾板与床体连接采用挂式设计，配置锁定开关。

- 尾板外侧有病人信息卡插槽。

- 5、护栏：

- 四小护栏，ABS工程塑料一次注塑成型。

- 上下翻转结构，背部及腿部可分别控制。

- 护栏外侧背部及腿部带角度刻度显示。

- 6、控制系统：

- 手控盒控制器需具备背光功能。

- 7、脚轮：

- 双面直径≥125mm脚轮。

- 8、床垫：

- 尺寸与主体配套，四段三折。

- 厚度≥80mm，高密度海绵厚度≥40mm，机压棕厚度≥40mm。

- 9、输液架：

- 外管架≥Φ20mm不锈钢管，内管≥Φ16mm不锈钢管，四爪。

- 锁紧件采用树脂制成，具有空气阻尼装置缓速下降。

- 旋转上下锁紧件调节固定高度。

15.上下肢主被动康复训练系统

技 术 参 数

- 上下肢主被动康复训练系统技术参数

- 1. 硬件环境：CPU 2.9GHz 及以上，内存 8GB 及以上，显卡核心频率 1830MHz及以上，硬盘 256G 及以上；

- 2. 具有人脸记忆识别，自动记忆参数，便捷操作；

- 3. 上肢训练器电动升降调节性能，记忆升降，定制高度 减少肩部不适，升降量程 0-150mm;

- 4. iCIMT 疗法（主被动强制性运动疗法）：健患侧分别施加不同阻力，引导患侧训练，限制健侧发力，iCIMT 拒绝无效训练；

- 5. 结合认知训练，让患者主动参与不走神，同时改善患者的认知功能；

- 6. 上下肢协调训练，通过左右平衡控制改善患者左右的协调能力；通过健侧带动患侧，上肢带动下肢，一肢带动三肢改善上下肢协调；

- 7. 高精度力传感器，超大量程 500N，可精准捕捉患者运动意图，感知患者 0.1N 力量变化 ，主被动力反馈控制算法可自动学习转弯阈值，让用户有个性化游戏体验；

- 8.100W 功率，15 倍扭矩输出；

- 9. 一键操作可锁定万向轮；

- 10. 21.5 寸触摸专属游戏级一体机，高性能 3D 图型芯片和实时游戏引擎；

- 11. 三大游戏场景，三种场景切换；

- 12. 六大游戏玩法，追逐赛、道具赛、障碍赛、挑战赛、淘汰赛和 BOSS 赛；

- 13. 自然赛道切换，训练过程中基于智能 AP 算法可自动轨迹自如的转弯；

- 14. 10 公里挑战、100 次冲关、1000 公里的游戏征程；

- 15. 痉挛灵敏度上下肢分别可调，分高、中、低三档；16. 能够智能探测痉挛并自动缓解痉挛（识别痉挛后自动反转，防止关节肌肉的

- 损伤）；

- 17. 通过方向键可改变运动方向；

- 18. 设备有被动、助力、主动和混合四种训练模式及等速功能；

- 19. 参数调节：被动模式下设备运行转速范围 5 ~ 60r/min 可设，助力模式下助力设定范围 1-10 档位可设，阻力模式下阻力设定范围 1-10 档位可设；

- 20. 有训练方向改变功能；

- 21. 有肌力对称性显示功能；

- 22. 有开机自检、急停装置、痉挛保护、语音提示等功能；

- 23. 有训练定时设置功能，设定范围 1min-120min，步进可调，步距 1min，到达设置时间后自动切断输出；

- 24. 训练器在主动训练时阻力设定应具分档设定功能；

- 25. 有训练数据统计功能；

- 26. 设置急停装置，可手动触发急停装置开关，切断上下肢电机及升降电机动力输出；

- 27. 有软件管理账号：包括工程师、医院管理员、治疗师账号三类角色，账户登录方式可选账号密码方式和面部识别方式；

- 28. 支持查询、新建、修改、删除、导入导出病员信息，查看训练与评估记录， 打印报告；

- 29. 有进行上肢/下肢评估功能，评估结束生成评估报告；

- 30. 有查询、新建、修改、删除训练方案功能；

- 31. 有设置院方信息、账号管理、设备自检、设备设置、设备日志、智能设置、网络设置、软件升级、本机统计、本机信息等功能。

- 32. 最多 5 台设备互联多人联机游戏；

- 33. 有云功能，支持病员信息上传，设备状态上报、日志上报、设备使用数据上报、报修；

- 34. 接口：网口：RJ-45 接口，100M 及兼容版本；物联网口：4G-LTE 及兼容版本； USB 口：USB2.0 及兼容版本 ；HDMI 接口：HDMI1.4 及兼容版本；外部供电接口 1：DC 12V±1V； 外部供电接口 2：DC 19V±1V；

16.生物刺激反馈仪

一、技术参数

（一）硬件参数：

- 1. 4通道设备；

- 2. AD采样率：≥8192 Hz；

- 3. AD采样位数：16；

- 4. 刺激强度：0-100mA；

- 5.刺激频率：0.5-999Hz；

- 6.脉冲宽度：10μs～1000μs；

- 7. 上升下降时间：0-10s；

- 8. 内置放大器带宽：20Hz～500Hz(-3dB) ；

- 9. 内置放大器测量范围：1-999μV（r.m.s）；

- 10. 内置放大器最高分辨率：≤2μV(r.m.s) ；

- 11. 内置放大器输入噪声：＜1μV（r.m.s）；

- 12. 刺激波形：双相平衡波；

- 13. 彩色液晶触摸屏；

- 14. 物理调节：外置电流调节旋钮。

- （二）软件参数：

- 1. 内置嵌入式软件：具有功能康复、基础康复和评估反馈三大工作模块，且可根据患者需求编辑个性化治疗方案；

- 2. 内置多种治疗方案，包括：垂腕、垂足、吞咽、肩关节半脱位、促醒、镇痛等方案，可自定义治疗方案；

- 3. 有神经肌肉电刺激功能（Neuromuscular Electrical Stimulation, NMES）；

- 4. 有肌电触发电刺激功能（EMG Trigger Stim,ETS）；

- 5. 有对侧控制型功能电刺激功能（CCFES）：CCFES以健侧肌电信号控制患侧进行对称性运动，提供双侧的皮质驱动，重塑中枢；

- 6.有时序模式和独立刺激模式可选，提供全面的康复治疗方案；

- 7.可编辑个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、间歇时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调，且推荐临床常用的治疗参数；

- 8.常规刺激、载波调制和变频电刺激三种刺激形式选择，方案通道可自定义；

- 9.表面肌电评估功能，实时评估患者肌力情况，可出具评估报告，评估报告可存储及导出；

- 10. 多媒体生物反馈训练功能，5大类动画反馈：可进行肌力放松、增强、耐力、协调、精准训练。

17.吞咽神经肌肉电刺激仪

性能参数：

- 恒流、恒压两种电疗输出模式，恒流输出模式下，用于吞咽部固定式电极片治疗；恒压输出模式下，独家手持活动电极治疗。

- 双通道输出，固定模式及移动电极模式模式可同时独立使用，每通道可独立设置治疗参数，同时治疗两位患者。

- 输出强度：0mA～80mA或0V～80V范围内可调，步长0.5mA或0.5V。

- 脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步长1Hz。

- 脉冲宽度：100μs～400μs可调，步长10μs。

- 脉冲波形为双向对称波，正负脉冲间隔为100μs。

- 脉冲的上升时间和下降时间：1s～10s可调，步长1s。

- 脉冲的维持时间：1s～55s可调，步长1s。

- 脉冲的断电时间：3s～75s可调，步长1s。

- 治疗时间1~99min可调，步长1min。

- 蝶形固定电极、单球移动电极、双球移动电极、板状移动电极、口腔内棉签电极、口腔内单点球状电极和口腔内两点球状电极共七种电极治疗方式。

- 可进行口腔内及口腔外电刺激，通过不同的电极可固定点刺激及不固定式刺激，配备多种刺激电极。

- 固定电极三种治疗模式：

- 一键开启治疗，只需调节强度及时间；

- 模式更多参数可调（脉宽、频率、上升时间、下降时间、维持时间、断电时间等）；

- 功能性训练模式，配合手控器及显示动图，通过视觉反馈配合电刺激的方法进行摄食训练。

- 内置电极放置图示。

- 电刺激手柄供治疗师操作，可按治疗需求控制电流输出的持续时间，通过手柄上的按键掌控刺激时间。

- 触屏+一键飞梭，操作简便多样化，一键飞梭旋钮，360°无死角精准调控，还有自动锁定功能，防止误碰。

- 开路报警提示，过电保护确保治疗安全。

- 18.磁刺激仪（双通道）

- 一、技术参数

- 1.硬件整机通过YY/T 0994-2015磁刺激设备行业标准；

- 2.通过电磁兼容性EMC测试；

- 3.高效智能散热系统，支持24h持续刺激输出；

- 4.当冷却系统发生故障时，有提示或停止磁场输出；

- 5.标配圆形和蝶形两个刺激线圈，后期可根据需求增配线圈类型。

- 6.快速切换线圈功能：长按单脉冲刺激按键3s完成线圈切，刺激线圈温度显示功能；刺激线圈磁场上升率显示功能，显示精度±0.5°C；

- 7.标配运动诱发电位监测模块；

- 8.可实时同步记录多靶肌MEP，支持无线和有线通信；

- 9.MEP可以用于在治疗中进行电生理安全监测，当病人发生痉挛时会发出警告声音。无线通讯，减少束缚，便于临床操作；

- 10.标配触控式一体机，一体机与工作站紧密固定，非笔记本直接放置在台面上；

- 11.触发输入输出通用接口，可用于连接其他设备如电刺激、EMG、近红外、导航等；

- 12.支持电容放电计数功能；

- 二、主机技术指标

- 1.最大磁感应强度：6T，允差 ±5%；

- 2.1 Hz以下步长0.01Hz, 1Hz以上步长1Hz；

- 3.脉冲上升时间：50μs ±10μs；

- 4.脉冲持续时间：340μs ±20μs；

- （二）运动诱发电位监测模块技术指标

- 1．通道数：2通道MEP，可实时同步记录多靶肌MEP；

- 2．测量范围≥1500μV；最小分辨率： ≤2；频率范围：不窄于20hz~500hz；

- 3．示值准确度：误差不大于±10%或±2μV；

- 4．采样率≥10KHZ，采样率偏差小于1%；

- 三、软件

- 1.治疗方案自动记忆功能，自动推选前10次治疗记录，减轻操作负担；记录上次治疗记录，提升临床效率；

- 2.自动阈值检测及推送功能；

- 3.可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含TBS模式）等多种刺激模式；支持多种组合方案；内含多种专家方案，支持自定义编辑方案，供临床医生选择；

- 4.刺激方案有数字和图形两种展示方式；

- 5.刺激线圈温度显示与控制保护，温度达到40℃自动停止输出；

- 6.内置痉挛声音报警功能，以进行治疗过程中电生理安全监测；

- 7.自动化报告生成与打印功能；

- 8.患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存；配置病员管理云系统：多台设备病员信息局域网内共享；

- 9.含波形设置、权限设置等多种自设功能。

- 19.体外冲击波治疗系统（双通道）

气压弹道式体外冲击波治疗仪

采购需求：适用于生物力学疗法，肌筋膜激痛点，肌腱止点功能障碍，活化肌肉和结缔组织，针灸冲击波疗法，用于肩周炎、肱骨上髁炎、跟腱炎的辅助治疗。

- 立式一体机；

- 10.4英寸彩色液晶触摸屏设计；

- 支持中、英、德、法等六种语言界面；

- 内置治疗处方及治疗图示，提供专业治疗方案建议；

- 可自由编辑并储存自定义处方；

- 支持USB接口一键升级，并可导出PDF格式病历；

- 大容量病例库，可保存≥10000个以上病例信息；

- 内置治疗前后VAS疼痛评估系统，可记录病程中疼痛的变化，绘制曲线图，并可保存在患者个人病例库；

- 手柄具备触发按钮，治疗中可控制手柄暂停与输出；

- 治疗强度1~5bar可调，步长0.1bar；

- 治疗频率1~22Hz连续可调，步长1Hz；

- M1-M5五种自动变频输出；

- 治疗手柄子弹、枪管等易耗件拆卸；

- 有单次冲击模式；

- 可配备放射头、聚焦头、针灸头、深度头等治疗头，不同直径不同结构；

- 红外辐照治疗装置（威伐光）

光谱热疗仪（红外辐照治疗装置）技术参数

- 治疗光源：卤素光源;

- 功率：≥750W;

- 输出方式：连续输出;，

- 光源光谱波长范围：590---1400nm；

- 照射深度≥20cm

- 距离出光口32cm处的有效照射直径不小于70cm；

- 设备持续运行时间≥10小时；

- 设备连续开机4小时，光功率密度持续稳定在220mw/cm2以上；

- 100C以下低温工作环境中，光功率密度持续稳定在220mw/cm2以上；

- 400C以上高温工作环境中，光功率密度持续稳定在220mw/cm2以上；

- 治疗主机外壳温度：设备开机持续工作30分钟、60分钟、120分钟、240分钟后均≤48℃

- 照射有机物表面温度＜41℃；

- 治疗装置应配置定距杆，且长度在32-35cm之间；

- 设备无相关使用险，可以直接照射面部治疗；

- 设备具备倾倒防护装置；

- U型金属支架上转动，

- 光源底座锁紧保护装置；

- 过滤器口径在90mm-100mm之间；

- 设备应配备安全切断装置，当正常治疗中发生过热时，安全切断装置应可靠地切断治疗装置的工作电源，停止照射。而当冷却后，安全切断装置应自动复位；

- 治疗装置的光源应配备防护外壳；

- 设备能够应用于肿瘤（辅助）治疗或禁忌症当中不包含肿瘤（辅助）治疗

- 底盘车配有万向轮，可移动，可锁止。

- 脚踏式液压升降开关，可锁止。

- 手扶式升降高度调节。

- 高度可调节，高度1.1m~1.5m，适合各种临床场景。带有挂线器。

- 便携式手功能康复训练系统

硬件参数：

- 软体手套弯曲角度>270°

- 软体手套输出力>7N

3、主机同时有肌电/电刺激和气路通道两类；2通道肌电采集以及神经肌肉电刺激； 10通道气路，可接两只手套，同时进行双手或双人治疗；

4、安卓平板控制主机，内置嵌入式软件，和手功能主机无线连接，可进行多台设备管理，配推车；

5、气电联合功能，气动治疗同时，联合肌电检测和神经肌肉电刺激，做到腕手一体化治疗，并有效进行手部张开和分指；

6、分辨率≤0.2μV（r.m.s）

7、肌电采集阈值范围 1μV～ 3000μV（r.m.s）；

8、刺激频率：0.5 Hz～1000 Hz可调，1Hz调节，

9、刺激脉宽：10μs～1000μs可调，10μs调节，

10、单次动作最大时间20s;

11、设备主机电刺激模块、气动模块、肌电生物反馈模块高度一体化集成

软件参数：

1、被动精细化动作模式：可实现握拳、单指、对指等精细动作，并且可以对这些动作进行编排，进行方案化管理；

2、气电联合模式，智能算法协调气电介入时间，有效进行手部牵伸。

3、触发式/引动式气电联合，利用肌电检测技术，采集患者主动运动意图，触发气电联合，实现主被动相结合的训练；

4、镜像模式：光学采集健侧手的运动信号，用于带动患侧手运动，让患侧手完全复制健侧的动作，实现双侧同步同幅度的镜像训练；

5、双通道刺激，可以实现手部、腕部和肘部整个上肢的完全伸展训练；

6、被动牵伸功能

7、抗阻模式，进行手部肌肉力量训练；

8、参数可调，单/双手选择，治疗时间、单次动作时间、休息时间；

9、患者管理，可以对患者信息，治疗记录等进行编辑和查询；

10、具有2通道肌电生物反馈功能。

11、安卓平板可以通过无线连接，对多台便携式手功能主机的控制，在平板上进行功能选择和操作，同时也可以监控多台设备的工作状态。

- 23.救护车及车载医疗设备、动态心电监护仪及配套设备

一、救护车

23.1救护车

| 车 型 信 息 | 额定功率(kW/rpm) | 最大扭矩(N.m/rpm) |  | 排量(L) |  |  | 发动机型式 |  | 最小离地间隙(mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 162/5500 | 300/2000-3500 |  | 1.997 |  |  | 直列、四缸、增压中冷、缸内直喷 |  | 170 |  |  |
| 基 本 参 数 | 总长*总宽（mm） |  |  |  | 5341×2040 |  |  | 最高车速Km/h |  | 170 |  |
|  | 总高（mm） |  |  |  | 2415 |  |  | 发动机位置 |  | 前置(前驱) |  |
|  | 医疗舱内部尺寸(长×宽×高)(mm) |  |  |  | 2850×1755×1700 |  |  | 最小转弯直径(m) |  | ≤13.1 |  |
|  | 轴距（mm） |  |  |  | 3300 |  |  | 最大总质量(kg) |  | 3300 |  |
|  | 轮距前/后(mm) |  |  |  | 1736/1720 |  |  | 油箱容量(L) |  | 80L |  |
| 必须配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 型 车 配 置 | 五档手动变速器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 独立前悬/钢板弹簧非独立悬挂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前后盘式制动， ABS+EBD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 车身电子稳定系统（ESP）、ESP+HHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 液压助力转向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轮胎215/65R16C，钢制轮毂，胎压监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 多功能方向盘、3.5寸液晶仪表+8寸中控显示屏、定速巡航 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防盗报警系统、车联网功能科技包（车辆定位 GPS +车辆自检/预警功能 +远程上锁/解锁 +车辆状态查询 +WIFI热点 +安全及预警 +FOTA 固件云端升级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 倒车影像+倒车雷达 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自动大灯+自动雨刮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驾驶员安全气囊，司机椅六向调节， 驾驶员安全带未系提醒, 副司机双人座椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正副司机门，右侧滑移门，后双开门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中控锁，遥控钥匙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前排电动窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数字调频收音机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 普通倒车镜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷暖空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 素色漆，冰白漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改 装 部 分 | 车辆 |  | 医疗舱左侧两车窗全贴不透光白膜，其余车窗贴2/3不透光白膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 客户定制彩条标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 警示警报系统 |  | 2025款新造型：方形蓝色LED警灯：车前顶4件，左右两侧各2件，后部2件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含急救、消防等警报音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空调及通风装置 |  | 驾驶室与医疗舱前后独立循环空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 右侧拉门推拉窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 医疗舱内顶安装换气扇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 取暖装置 |  | 散热器2件（寒区标配） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外场照明系统 |  | 左右两侧LED照明灯各1件，医疗舱后部角度可调LED射灯1件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 医疗舱照明系统 |  | 内部照明灯 |  |  | 医疗舱LED照明灯4件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 担架上方射灯2件 |  |  |  |  |  |
|  | 医疗器械柜及内部装饰 |  | PVC内顶(板式结构)，防水防腐，易清洁消毒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PVC免漆板隔断 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隔断上安装透明窗（可推拉） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 医疗舱左侧器械柜，仪器柜，氧气瓶柜，医疗舱左上方吊柜各1件（板式） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 输液系统 |  | 医疗舱输液瓶固定架2件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供电系统 |  | 1000W逆变器（无外接电源） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高能免维护蓄电池90AH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 交流220V插座4件和直流12V电源插座1件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电器集中控制面板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 附加蓄电池和启动蓄电池在车辆启动时自动连接,在车辆熄火时自动断开 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供氧系统 |  | 10升氧气瓶2件，双表减压阀2件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氧气终端2个,刻度式流量湿化瓶1个，呼吸机接口1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 座椅与担架系统 |  | 隔断后折叠座椅1把+右侧中门后3人座长条座椅(配2点式安全带) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 国产自动上车担架（担架垫板及担架上车导板）1件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全通讯设施 |  | 医用高分子防滑地板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中门固定踏步 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 驾驶舱与医疗舱之间免提对讲系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全方位安全扶手 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 医疗舱1件紫外线消毒灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 灭火器共2个：驾驶室1个，医疗舱1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 轮辋装饰件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 反光背心1件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 具备生厂家经国家工信部公示的车辆厂家截图 |  |  |  |  |  |  |  |  |

23.2 十二道心电图机

- 导联：12导联同步采集、显示、打印。

- 增益：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、10/5mm/mV 、20/10mm/mV、 AGC。（提供检验报告证明）

- 滤波类型：交流滤波:50Hz/60Hz，肌电滤波：25Hz/35Hz/45Hz，漂移滤波：0.05Hz/0.1Hz/0.2Hz/0.50Hz，低通滤波：70Hz/100Hz/150Hz

- 噪声电平：≤15uVp-p

- 频率特性：0.05Hz-150Hz

- 时间常数：≥5S输入回路电流：≤50nA

- 共模拟制比：≥105dB

- 记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。

- ≥12英寸TFT液晶屏，支持触摸屏操作和按键操作。

- 全电脑式键盘设计。

- 支持中文手写输入功能。

- 具有打印预览功能，诊断报告修改功能。

- 交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上。

- 支持连接USB打印机，直接打印普通A4纸。

- 具有Wilson（标准导联）和Cabrera导联两种导联模式。

- 具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息

23.3  注射泵

- ≥3.0英寸显示屏，全中文显示，方便快捷的人机操作界面。

- 适用注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml。

- 速度范围：0.10ml/h～2000ml/h，最小步进 0.01ml/h。

- 快进（Bolus）速度范围：0.10ml/h～2000ml/h，最小步进 0.01ml/h。

- 注射精度≤±1.8%。

- 速度设定范围：0.1ml/h～30ml/h 可调。

- 不小于9种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、梯度模式、剂量时间模式、序列模式、微量模式、首剂量模式。

- 动态压力检测（DPS），可实时显示当前压力数值。

- 压力自动释放（Anti-Bolus），当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。

- ≥15档阻塞报警压力阈值可调。

- 有排气功能，排除管路内的气泡。

- 夜间模式：自动降低屏幕亮度和音量，设置时间结束后自动恢复。

- 药物库功能：可存储≥3000种药物。

- 日志记录：可存储≥2000条操作信息。

- 自动计算四种累计量：24小时累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量，轻松管理累计泵入液量。

- 内置电池工作时间≥6小时@5ml/h，可升级至≥12小时@5ml/h。

- 通过 EN1789 标准认证，适合在救护车使用。

23.4  输液泵

- 屏幕≥3.0英寸。

- 速度范围：0.10mL/h～2000mL/h（最小步进 0.01ml/h）。

- 快进（Bolus）速度范围：0.10mL/h～2000mL/h（最小步进 0.01ml/h）。

- 输液精度≤±4.5%。

- KVO速度设定范围：0.1mL/h～30ml/h 可调。

- ≥10种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、微量模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、剂量时间模式、间断给药模式、点滴模式。

- 动态压力检测(DPS)，可实时显示当前压力数值。

- 压力自动释放（Anti-Bolus），当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。

- ≥15档阻塞压力阈值可调，最低75mmHg。

- 有排气功能，排除管路内的气泡。

- 在线滴定功能，更改速度时完全不需要中断输液。

- 气泡检测：可探测≥20μL的单个气泡，单个气泡大小7档可调。

- 夜间模式：自动降低屏幕亮度和音量，设置时间结束后自动恢复。

- 药物库功能：可存储≥3000种药物。

- 日志记录：可存储≥2000条操作信息。

- 自动计算四种累计量：24小时累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量，轻松管理累计泵入液量。

- 电池工作时间≥5小时@25ml/h；可升级至≥10小时@25ml/h。。

- 通过 EN1789救护车标准认证，适合在户外急救和车载情况下使用。

- 可加装无线模块，实现无线联网通讯。

23.5  病人监护仪

外观设计

- 1.≥10英寸彩色LED背光液晶屏，屏幕分辨率800*600。

- 2.标配锂电池工作时间≥4小时，可选大容量锂电池工作时间≥8小时。

- 监测参数

- 1.标配心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等参数。

心电：

- 2.标配3/5导心电；

- 3.有智能导联脱落功能，有多导同步分析功能；

- 4.有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV；

- 5.共模抑制能力＞106db；

- 6.心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；

- 7.≥38种心律失常分析（怕质疑写27种），包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等；

- 8.有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况;

- 9.有QT/QTc测量功能。

血氧：

- 1.血氧测量范围：0%-100%；

- 2.脉率测量范围：20bpm-300bpm；

- 3.标配PI血氧灌注指数，测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%；

- 4.有与NIBP同侧测量功能。

无创血压：

- 1.测量范围：

- （1）成人：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg；

- （2）小儿：收缩压25mmHg-240mmHg，舒张压10mmHg-200mmHg，平均压15mmHg-215mmHg；

- 新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，舒张压10 mmHg-115mmHg，平均压15mmHg-125mmHg；

- 2.血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；

- 3.有血压动态分析监测界面，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值；

- 4.有辅助静脉穿刺功能。

体温：

- 有双通道体温监测，

- 2.体表和腔内两种体温探头类型。

软件功能

- 1.支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏、ECG半屏、单血氧等多种界面；

- 2.用户可自定义调节界面布局波形和参数功能；

- 3.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器；

- 4.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能；

- 5.计算功能：具有药物计算和滴定表、肾功能计算、氧合计算、通气计算功能；

- 6.支持不小于2400小时趋势图/表、3500组NIBP列表、2500组报警事件、72小时全息波形、48小时心律失常数据的存储和回顾；

- 7.监护、待机，演示、体外循环、插管、隐私和夜间等工作模式。

23.6  除颤仪

- 手动除颤、心电监护功能、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。降速起搏功能。配专用体内除颤附件包。

- 同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。

- 支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。

- 除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。

- 体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。

- 病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。

- 除颤后心电基线恢复时间2.5s

- 监护功能：可选配升级SpO2、NIBP、EtCO2监测功能。具有≥27种心律失常分析。

- 可升级12导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。

- 配备1块电池，最大可支持360J除颤210次，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。

- 具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

- 彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。

- 体外除颤监护仪可升级配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。

- 录音功能，最大支持≥240min录音存储。

- 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。

- 24.微波治疗仪

- 双微波源机型，两路输出；

- 微波工作频率：2450MHz±30MHz；

- 电源：220V±22V，50Hz±1Hz；

- 微波输出功率：理疗模式0-50W；

- 输入功率：≤1500VA；

- 预置工作时间范围：0～30min；

- 微电脑控制；

- 理疗输出模式：连续波、脉冲波、集束波；

- 显示方式：LED数码显示；

- 有闭锁保护、过载保护等相关保护功能；

- 理疗辐射器规格：大圆杯尺寸：直径180mm；弧形杯尺寸：150mm*250mm；

- 支撑臂具有多个自由度，可以进行高度和伸展长度的调节，可以使得治疗头可以在适当的治疗位置进行长时间的停留，不会出现支撑装置失效治疗头跌落的情况；

- 输出微波功率和治疗时间可预置并储存记忆；

- 25.经皮神经肌肉电刺激仪

技术参数:

1、六路矩形波脉冲输出，个患者或六个部位。

2、输出脉冲顿率从 2单美可调，允差士20%。160lz范围内

3、电极头吸阳碗内置电极，主机内置微型负压泵，压力大小可调，

4、吸阳负压调节范围:0kPa~-40kPa,允差士10%。

5、在500Ω的负载电阻下，每路输出电流有效值不大于50m。

6、治疗时间:

治疗定时时间分为5min、10min、15min、20min、25min、30min 六档可调，允差土10%，治疗结束。有蜂鸣提示声，并停止输出。

7、治疗方式有三种:

a)连续输出:

b)慢速断续输出，新续周期为4s士0.55t0.2s，新2s0.2s):K全c)快速断续输出，断续周期为2s断1s±0.1s)。

8、输出低频脉冲电流，频率可连续调

9、有硅胶电极和吸附电极两种输出办式，询置负服装方便负压调节上

10、产品已获得医疗器械注册证。

- 26.溶栓治疗床

技术参数：

- 1、尺寸（长×宽×高）：≥2200×1080×480/810mm

- 升降距离≥330mm

- 背部折起角度≥65°

- 腿部折起角度≥35°

- 头高脚低、头低脚高倾斜范围：0～12°

- 背腿联动

- 电动CPR及手动CPR、一键离床位、心脏椅位、检查位、高脚低位。

患者离床报警

电子称重系统

≥4个输液架插孔，≥2个引流挂钩

可承载≥240kg

- 2、床面板：

- 床面板：全身可投X线，采用≥1.2mm的冷轧钢板，一次冲压成凹型，多气孔设计。

- 床面双支撑结构，均匀分散床体压力，圆管采用≥Φ32×3.0mm无缝钢管。

床面板采用粉末静电喷涂，亚光磨砂工艺处理，增强床板抗刮伤性。

- 3、床框：

- 骨架采用60mm×30mm×30mm优质冷拉矩行管做大梁。

床框内侧配有 4 个优质角钢固定座，床板两侧各设置3套束缚装置，2套引流挂钩。

床腿上部采用钢带封口，采用上下连接加固螺丝，能增加床脚与床体的紧密度，有效分解床体重量。

预防意外操作不当，护理床侧面设有急停按钮，床体具有自带延长功能，可延长至≧2350mm。

4、床头、床尾板：

- 床头、床尾板ABS工程塑料一次注塑成型。

- 床头、床尾板与床体连接采用挂式，配置锁定开关。

- 尾板外侧有病人信息卡插槽。

- 5、护栏：

- 四小护栏，ABS工程塑料一次注塑成型。

- 上下翻转结构，背部及腿部可分别控制。

- 护栏外侧背部及腿部带角度刻度显示，前后护栏均设置角度显示器。

- 6、控制系统：

- 手控盒控制器需具备背光功能，方便夜间操作。

- 内置电子称重系统，可自动测量患者的体重及可同时显示体重变化值，称重精度50-100g，无论患者处于任何体位，只需轻触一个按键，内置称重系统即可测，精确显示数据。

- 7、脚轮：

- 双面直径≥125mm脚轮。

- 有锁定、自由、直行三段式中央控制锁定装置。

- 高稳定性连动系统，静音、耐腐蚀、刹车力大、稳定安全。

- 8、床垫：

- 尺寸与主体配套，四段三折。

- 厚度≥80mm，高密度海绵厚度≥40mm，机压棕厚度≥40mm。

- 9、输液架：

- 外管架采用≥Φ20mm不锈钢管，内管采用≥Φ16mm不锈钢管。

- 旋转上下锁紧件调节固定高度。

- 27.全自动眩晕诊疗系统

1、产品组成：机架、眼罩、软件、控制盒组成。系统为诊断、治疗一体机。

2、电源条件：电源：AC380V,50Hz。

3、转动轴参数要求：由主转动轴和辅转动轴组成；主转动轴处于水平方向，辅转动轴处于与主转动轴垂直方向。

4.1、主转动轴：

a）转动角度：不限，误差±3°；

b）转动速度：范围5°/s~180°/s；

c）加速度：具有快、中、慢三档可选；

d）减速度：具有快、中、慢三档可选。

4.2、辅转动轴：

a）转动角度：不限，误差±3°；

b）转动速度：范围5°/s~180°/s；

c）加速度：具有快、中、慢三档可选；

d）减速度：具有快、中、慢三档可选。

5、安全座椅：

5.1、座椅载重≥135kg；

5.2、配备≥6道插扣式安全带，分别固定人体肩、背、胸、腹、大腿、小腿；

5.3、配备液压式安全压杠，可手动调节安全压杠到适宜位置；

5.4、座椅为皮质材料，对于病人的包裹性高，便于清洁；

5.5、配备U型头枕，更利于病人头位固定；高度三档可调；

5.6、头位：直立及前倾30°自由转换。

6、眼罩：

6.1、配备双高速高分辨率红外摄像头，可左右眼视频切换。

6.2、视频信号可高清传输至计算机；

6.3、眼罩配备食品级硅胶防护条，患者使用时，能有效防止发生过敏等现象。

7、控制盒由钥匙开关、紧急停止开关，运行灯、电源灯、故障报警器组成。

8、应急装置：

8.1、配备≥5个急停开关，主机左右两侧各配备1个、控制盒配备1个；

8.2、安全防护装置。

8.3、主转动轴手动回位开关。

9、计算机：

9.1、硬件配置：

a）CPU：i5及以上，四核≥4.0G；

b）内存：≥8G；

c）硬盘≥1000G；

d）2G显存、独立显卡；

e）显示器：1920×1080及以上高分辨率高清液晶显示器；

9.2、软件配置：Windows10 32位及以上版本，

10、诊疗软件：

10.1、预装≥40个诊断、治疗方案；

10.2、自定义设置诊断、治疗、检查方案，时序化手法配置，参数包括主轴、辅轴、转动角度、转动速度、加速度、减速度、观测眼睛；

10.3、所有方案可预览、修改、存档；

10.4、诊断、治疗、检查的全部过程，包括患者基本信息、采用的运动模式、原始数据、视频、眼震曲线均可存档、回放、备份；

10.5、诊疗软件可添加账户，有权限设置功能；

10.6、软件界面配备主转动轴及辅转动轴角度示意图、头位及半规管3D示意图，与座椅运动轨迹同步；

10.7、眼震曲线：可显示、打印眼震曲线及各项数据、结论；

10.8、配置模式化诊断意见，点选完成诊断意见填写；

10.9、设备自校功能：设备每次开机均进行零点校准。

10.10、全程日志记录，方便的日志查询工具；

10.11、系统配置和硬件状态信息查询工具方便易用，具备故障报警功能(包括提示故障类型等)，可维护性强，保障系统更短年停机时间；

10.12、支持诊断、治疗过程中，特殊情况，可以程序中断诊断、治疗过程；

10.13、软件模块化、硬件模块化、无缝链接、易维护；

10.14、图形界面设计，方便所有使用者/临床医师。

11、电源：

11.1、AC380v±19v；

11.2、三相四线（单独的保护接地线）；

11.3、配备隔离变压器。

- 眼震和甩头试验仪要求

- 具备测试全部半规管功能；

- 头动输入：≧轴运动感应器；

- 严动输入：单眼（仅右眼）；

- 眼震记录方向：水平、垂直、扭转；

5、采样率：≥250Hz；视频录制至少包含30、60、120帧模式可选；

6、眼睛跟踪：≥100像素x100像素；

7、具备适合亚洲人面部特性的面垫；

8、系统分析软件；具备vHIT模块、Frenzel视频、视频记录频率、常速回放眼动、自发、凝视、扫视、视动、前庭眼反射抑制（VORS）和视频前庭眼反射（VVOR）反向眼偏斜、摇头试验。

四、冷热刺激仪要求：

1、温度范围：12-50摄氏度；

2、数字式温度显示；

3、升／降温稳定时间：＜60秒；

4、温度精确度：±0.4摄氏度；

5、时间选择范围：1-99秒；

6、流量调节范围：4-10升／分钟；

7、安全特性；实时显示输出温度，温度过高时自动切断。

眩晕诊疗系统配置单

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号与规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |  |
| 2 | 控制台 |  |  |
|  | 微型计算机 | 1台 | -- |
|  | 激光打印机 | 1台 | -- |
|  | 显示器 | 2台 | -- |
|  | 不间断电源 | 1台 | -- |
| 3 | 眼罩 | 1部 | 红外高清双摄，支持左右切换 |
| 4 | 使用维护说明书 | 1本 | 最新版 |
| 5 | 合格证 | 1张 | -- |
| 6 | 保修单 | 1份 | -- |
| 7 | 眼罩海绵 | 20个 | -- |
| 8 | 坐垫 | 2个 | -- |
| 9 | 头枕 | 5个 | -- |
| 10 | 保险丝 | 4根 | -- |

包二：采购明细

| 22 | 256排螺旋CT及其配套设施 | 1 | 套 |
| --- | --- | --- | --- |

包二：采购要求

一、售后服务和要求

1.质保三年加技术保修两年（共计五年）。(球管曝光不限秒次)

2.现场培训不少于3次

3.质保期后维保或球管限价。

二.第三方配置。

1.AI软件:肺结节，肋骨、冠脉、主动脉、头颈，肺动脉，以上软件需提供相应许可证。

2.高配电脑3套，办公桌椅4套，2套控制台及后处理，工作站，配桌椅2套。

3.高压注射器1套(双通道)。

4.交钥匙工程。

5.免费移机2次，房屋装修（环评、预控评、恢复原有正常功能等）

6.UPS 一套，空调一台。

7.反穿单面式防护裙、直型铅围领，铅方巾各10套,

8.稳压器1套，PACS接口费，空气消毒机一台。

9.人员培训 11人、每人不少于3个月，本次项目报价含培训费及培训人员食宿费。

包二：技术参数

- 22.256排螺旋CT及其配套设施

超高端CT招标技术参数规格

| 序号 | 招标要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集系统 |  |
| 1.1 | 探测器类型：光子探测器、或宝石探测器、或镨黄金探测器、或时空探测器 |  |
| 1.2 | 探测器物理排数：单套采集系统，探测器Z轴方向物理排数≥256排；或具备两套采集系统，探测器Z轴物理排数≥96排×2 |  |
| 1.3 | 单圈扫描最大层数≥512层，或具备两套采集系统≥192层x2 |  |
| 1.4 | 探测器Z轴总覆盖宽度（等中心处）≥16cm |  |
| 1.5 | 探测器每排物理单元数≥900 |  |
| 1.6 | 探测器总单元数≥240000个 |  |
| 1.7 | 探测器Z轴单元最小物理尺寸≤0.6mm |  |
| 1.8 | 数据采样率≥4800view/圈 |  |
| 1.9 | 具备3D防散射栅格 |  |
| 2 | 球管和高压 |  |
| 2.1 | 球管阳极热容量≥30MHU |  |
| 2.2 | 球管阳极散热率≥1600kHU/min |  |
| 2.3 | 焦点个数≥3 |  |
| 2.4 | 最小焦点尺寸≤0.4mmx0.8mm |  |
| 2.5 | 最大焦点尺寸≤1.1mmx1.2mm |  |
| 2.6 | 高压发生器最大功率≥100kW |  |
| 2.7 | 最低输出管电流≤10mA |  |
| 2.8 | 最高输出管电流（不含等效概念）≥800mA |  |
| 2.9 | 管电流步进≤1mA |  |
| 2.1 | 最长连续曝光时间≥120s |  |
| 2.11 | 最低管电压≤60kV |  |
| 2.12 | 最高管电压≥140kV |  |
| 2.13 | 管电压可选档数≥6档 |  |
| 2.14 | 具备飞焦点技术 |  |
| 2.15 | 球管使用液态金属轴承技术 |  |
| 3 | 扫描机架 |  |
| 3.1 | 机架孔径≥80cm |  |
| 3.2 | 电磁直接驱动技术 |  |
| 3.3 | 焦点到探测器距离≥110cm |  |
| 3.4 | 床旁提供患者信息、扫描床位置、扫描时间的显示 |  |
| 3.5 | 焦点到等中心点距离≥60cm |  |
| 3.6 | 机架控制面板 |  |
| 3.7 | 低压滑环 |  |
| 3.8 | 机架冷却方式：风冷或水冷 |  |
| 3.9 | 机架实际物理倾斜角度（非数字倾斜）≥±30° |  |
| 3.10 | 语音呼吸导航系统 |  |
| 3.11 | 视觉呼吸导航系统 |  |
| 3.12 | 内外激光定位灯 |  |
| 3.13 | 机架最快物理实际旋转速度/360°（不含等效概念）≤0.28秒/360° |  |
| 4 | 扫描床 |  |
| 4.1 | 最大水平移动范围≥250cm |  |
| 4.2 | 最大螺旋可扫描范围≥200cm |  |
| 4.3 | 最大水平移床速度≥440mm/s |  |
| 4.4 | 垂直升降最低位置≤48cm |  |
| 4.5 | 垂直升降最高位置≥95cm |  |
| 4.6 | 最大垂直升降速度≥55mm/s |  |
| 4.7 | 水平定位精度≤±0.25mm |  |
| 4.8 | 最大承重≥300kg |  |
| 4.9 | 扫描床控制脚踏开关：提供 |  |
| 4.1 | 一体化集成生理信号门控单元，无需外接心电监测设备：提供 |  |
| 5 | 扫描导航系统 |  |
| 5.1 | 3D摄像采集系统 |  |
| 5.2 | 患者上床后可智能识别全身位置 |  |
| 5.3 | 可识别的患者体位种类≥8种 |  |
| 5.4 | 具备智能追踪功能，患者移动时，可自动追踪识别新的患者全身位置 |  |
| 5.5 | 具备智能摆位功能，可根据扫描协议和患者位置，自动设置进床位置 |  |
| 5.6 | 具备智能等中心功能，可根据扫描协议和患者位置，自动设置床高以符合扫描等中心高度 |  |
| 5.7 | 具备看护功能，扫描中可实时观察患者情况 |  |
| 5.8 | 具备智能扫描计划功能，可根据扫描协议和定位像，自动设置扫描起始位置、扫描角度和FOV |  |
| 5.9 | 具备协议选择优化功能，可根据使用频率优化扫描协议排序，将最常用的扫描协议排序至顶端，方便技师选择 |  |
| 6 | 主控制台及重建计算机系统 |  |
| 6.1 | 主控台计算机CPU≥8核 |  |
| 6.2 | 主控台计算机内存≥32 GB |  |
| 6.3 | 主控台硬盘容量≥4 TB |  |
| 6.4 | 主控台图像存储量（512x512矩阵，非压缩图像）≥7,000,000幅 |  |
| 6.5 | 主控台计算机操作系统：Windows 7或Windows 10 |  |
| 6.6 | 重建计算机CPU≥32核 |  |
| 6.7 | 重建计算机内存≥96 GB |  |
| 6.8 | 重建计算机硬盘容量≥4TB |  |
| 6.9 | 显示器尺寸≥24英寸 |  |
| 6.1 | 显示器分辨率≥1920x1200 |  |
| 6.11 | 支持CD/DVD读取和刻录 |  |
| 6.12 | 具备USB外置硬盘接口 |  |
| 6.13 | 提供DICOM 3.0接口，支持DICOM 格式数据的传输、接收、打印、归档、查询 |  |
| 7 | 扫描和重建参数 |  |
| 7.1 | 单圈轴扫最大Z轴覆盖范围≥16cm |  |
| 7.2 | 单圈轴扫采集层数≥512 |  |
| 7.3 | 轴扫最快扫描速度（360°，非等效）≤0.28s |  |
| 7.4 | 螺旋扫描最大Z轴准直覆盖范围≥8cm |  |
| 7.5 | 单次螺旋连续扫描时间≥120s |  |
| 7.6 | 螺旋扫描最小螺距≤0.1 |  |
| 7.7 | 螺旋扫描最大螺距≥2.0 |  |
| 7.8 | 螺旋扫描最快扫描速度（360°，非等效）≤0.28s |  |
| 7.9 | 提供轴扫和螺旋融合扫描功能 |  |
| 7.1 | 提供门控和非门控融合扫描功能 |  |
| 7.11 | 最薄扫描图像层厚：≤0.6mm |  |
| 7.12 | 最大扫描FOV≥50cm |  |
| 7.13 | 单圈断层扫描最大采集层数模式下层厚：≤0.6mm |  |
| 7.14 | 重建FOV范围≥50cm |  |
| 7.15 | 最大扩展重建FOV≥60cm |  |
| 7.16 | 最大图像重建矩阵（非显示矩阵）≥1024x1024 |  |
| 7.17 | 图像显示矩阵≥1024x1024 |  |
| 7.18 | 最小CT值（非扩展）≤-1000HU |  |
| 7.19 | 最大CT值（非扩展）≥8000HU |  |
| 7.2 | 图像重建速度≥60幅/秒 |  |
| 7.21 | 具备宽体散射伪影校正算法 |  |
| 7.22 | 具备宽体锥束重建算法 |  |
| 7.23 | 具备单能扫描去金属伪影算法 |  |
| 8 | 图像质量 |  |
| 8.1 | X-Y平面空间分辨率MTF0%≥22lp/cm |  |
| 8.2 | Z方向空间分辨率MTF0%≥20lp/cm |  |
| 8.3 | 低对比度分辨率2mm@0.3%≤22mGy |  |
| 9 | 剂量控制方案 |  |
| 9.1 | 扫描剂量预估 |  |
| 9.2 | 结构化剂量报告 |  |
| 9.3 | 剂量监控和预警 |  |
| 9.4 | 实时定位像 |  |
| 9.5 | 3D智能管电流调制 |  |
| 9.6 | 70kV低剂量扫描模式 |  |
| 9.7 | 60kV超低剂量扫描模式 |  |
| 9.8 | 10mA肺部超低剂量扫描技术 |  |
| 9.9 | 自动管电压推荐 |  |
| 9.1 | 根据扫描部位和患者体型，提供不同扫描FOV≥3种 |  |
| 9.11 | 出厂儿童协议 |  |
| 10 | 临床应用软件 |  |
| 10.1 | 多平面重建（MPR） |  |
| 10.2 | 最大密度投影（MIP） |  |
| 10.3 | 最小密度投影（MinP） |  |
| 10.4 | 曲面重建（CPR） |  |
| 10.5 | 容积三维重建（VR） |  |
| 10.6 | 区域生长 |  |
| 10.7 | 表面重建（SSD） |  |
| 10.8 | 超真实物理渲染技术（提供注册证证明或图像） |  |
| 10.9 | 三维仿真内窥镜显示功能 |  |
| 10.1 | 图像剪影功能 |  |
| 10.11 | 电影模式图像浏览功能 |  |
| 10.12 | 模拟手术刀功能 |  |
| 10.13 | 可随扫描曝光进行实时MPR图像预览 |  |
| 10.14 | 可随扫描曝光进行实时VR图像预览 |  |
| 10.15 | 多期增强扫描技术 |  |
| 10.16 | CTA血管造影技术 |  |
| 10.17 | CTU尿路造影技术 |  |
| 10.18 | 造影剂自动跟踪技术 |  |
| 10.19 | 小剂量团注跟踪测试技术 |  |
| 10.2 | 脑出血测量技术 |  |
| 10.21 | 脑容积测量技术 |  |
| 11 | 原厂原装服务器架构后处理工作站（工作站和CT主机为同一制造商，提供注册证证明） |  |
| 11.1 | 计算机CPU≥4核 |  |
| 11.2 | 计算机内存≥64GB |  |
| 11.3 | 硬盘容量≥3TB |  |
| 11.4 | 操作系统：Windows7或Windows10 |  |
| 11.5 | 显示器尺寸≥24英寸 |  |
| 11.6 | 显示器分辨率≥1920x1200 |  |
| 11.7 | 支持CD/DVD读取和刻录 |  |
| 11.8 | 具备USB外置硬盘接口 |  |
| 11.9 | 提供DICOM3.0接口，支持DICOM格式数据的传输、接收、打印、归档、查询 |  |
| 12 | 心血管成像及高级后处理软件包 |  |
| 12.1 | 心脏扫描与图像重建技术 |  |
| 12.1.1 | 心电门控技术及门控装置 |  |
| 12.1.2 | 床旁心电图显示 |  |
| 12.1.3 | 主控台心电图显示 |  |
| 12.1.4 | 单心动周期冠脉成像技术 |  |
| 12.1.5 | 单心动周期心功能成像技术 |  |
| 12.1.6 | 胸痛三联一站式成像技术 |  |
| 12.1.7 | 心脑联合一站式成像技术 |  |
| 12.1.8 | 前瞻式门控轴扫成像： |  |
| 12.1.9 | 心脏扫描自动时相技术，根据病人心率不同自动选择曝光时相 |  |
| 12.1.10 | 回顾式螺旋扫描 |  |
| 12.1.11 | 心脏扫描自动螺距技术，根据病人心率不同自动选择螺距 |  |
| 12.1.12 | 自动心律不齐检测和曝光调整 |  |
| 12.1.13 | ECG自动管电流调制 |  |
| 12.1.14 | 图像预览功能，依据某一解剖层面重建0-100%时相数据，挑选最佳时相进行全心脏图像重建，事先无需重建全心脏数据 |  |
| 12.1.15 | 最佳时相自动重建功能，心脏扫描结束后自动重建最佳舒张期、收缩期图像，无需人为选择期相 |  |
| 12.1.16 | 冠脉运动伪影校正技术 |  |
| 12.1.17 | 针对房颤、室早等不同心律不齐，提供心电编辑软件 |  |
| 12.2 | 心血管高级后处理软件包 |  |
| 12.2.1 | 冠脉分析支持多期相数据加载 |  |
| 12.2.2 | 心脏自动分割 |  |
| 12.2.3 | 腔室自动分割 |  |
| 12.2.4 | 冠脉自动分割 |  |
| 12.2.5 | 中心线自动提取 |  |
| 12.2.6 | 中心线自动命名 |  |
| 12.2.7 | 中心线编辑 |  |
| 12.2.8 | 区域增长（血管，软组织） |  |
| 12.2.9 | 单点冠脉半自动提取 |  |
| 12.2.10 | 多点冠脉半自动提取 |  |
| 12.2.11 | 手动编辑：裁剪、橡皮擦 |  |
| 12.2.12 | 狭窄近端远端距离测量 |  |
| 12.2.13 | 管径轮廓编辑 |  |
| 12.2.14 | 狭窄参数计算（直径、截面积、长度、狭窄程度） |  |
| 12.2.15 | 斑块半自动提取 |  |
| 12.2.16 | 斑块成分分析（钙化、纤维、脂质） |  |
| 12.2.17 | 斑块结果编辑 |  |
| 12.2.18 | 斑块参数统计 |  |
| 12.2.19 | 虚拟血管内超声显示 |  |
| 12.2.20 | 心功能分析支持多期相数据加载及查看 |  |
| 12.2.21 | 瓣膜快速定位（二尖瓣，三尖瓣，主动脉瓣） |  |
| 12.2.22 | 腔室结果编辑 |  |
| 12.2.23 | 长短轴编辑 |  |
| 12.2.24 | 支持心室参数计算：包括左右心室ED/ES容积，每搏净流量，射血分数，心输出量，心脏指数 |  |
| 12.2.25 | 支持心房参数计算：包括左右心房容积，总排空体积，被动排空容积，主动排空容积，总排空分数，主动排空分数，被动排空分数 |  |
| 12.2.26 | 自动标记心肌 |  |
| 12.2.27 | 牛眼图显示室壁运动位移、厚度 |  |
| 12.2.28 | 电影播放心脏多时相运动 |  |
| 12.2.29 | 标记并以伪彩区分钙化点 |  |
| 12.2.30 | 钙化点修改，支持用户确认或重命名钙化点 |  |
| 12.2.31 | 支持钙化点增加 |  |
| 12.2.32 | 以质量积分计算钙化积分 |  |
| 12.2.33 | 以agatston积分计算钙化积分 |  |
| 12.2.34 | 以体积积分计算钙化积分 |  |
| 12.2.35 | 支持快速保存功能，用户可以一键式的将冠脉VRMPR等截图按预设进行保存 |  |
| 12.2.36 | 高级后处理结果一键发送到结构化报告 |  |
| 13 | 灌注成像及高级后处理软件包 |  |
| 13.1 | 灌注扫描与图像重建技术 |  |
| 13.1.1 | 无需动床的最大灌注扫描范围≥16cm |  |
| 13.1.2 | 灌注采样最短间隔时间≤1秒 |  |
| 13.1.3 | 灌注非等间隔采样功能 |  |
| 13.1.4 | 支持神经系统一站式成像，一次对比剂注射，可以完成全脑血管、全脑4D血流成像、全脑动态灌注成像 |  |
| 13.2 | 脑部灌注分析软件包 |  |
| 13.2.1 | 卒中协议 |  |
| 13.2.2 | 肿瘤协议 |  |
| 13.2.3 | 头部运动校正 |  |
| 13.2.4 | 自动去骨分割 |  |
| 13.2.5 | 自动脑脊液分割 |  |
| 13.2.6 | 自动动静脉点选择 |  |
| 13.2.7 | 同时支持手动选取动静脉点 |  |
| 13.2.8 | 血管抑制屏蔽不参与计算的血管 |  |
| 13.2.9 | 支持自动计算CBV，CBF，TTP，MTT、Tmax和PS等灌注参数，并以伪彩标记显示 |  |
| 13.2.10 | 支持自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值参数 |  |
| 13.2.11 | 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线 |  |
| 13.2.12 | 自动生成中心线对称的ROI |  |
| 13.2.13 | 对称ROI对比统计分析 |  |
| 13.2.14 | 根据灌注参数阈值的缺血半暗带，梗死和缺血区计算 |  |
| 13.2.15 | 不同程度滤波调节，可对噪声较大的图像进行降噪 |  |
| 13.3 | 体灌注分析软件包 |  |
| 13.3.1 | 肝脏灌注分析协议 |  |
| 13.3.2 | 肺部灌注分析协议 |  |
| 13.3.3 | 肿瘤灌注分析协议 |  |
| 13.3.4 | 肾脏灌注分析协议 |  |
| 13.3.5 | 胰腺灌注分析协议 |  |
| 13.3.6 | 脾脏灌注分析协议 |  |
| 13.3.7 | 子宫灌注分析协议 |  |
| 13.3.8 | 运动校正 |  |
| 13.3.9 | 自动/手动软组织分割 |  |
| 13.3.10 | 自动肝动脉和门静脉选择 |  |
| 13.3.11 | 同时支持手动定义肝动脉和门静脉 |  |
| 13.3.12 | 血管抑制屏蔽不参与计算的血管 |  |
| 13.3.13 | 支持自动计算BV、BF、HAP、PVP、HPI、MTT、TTP等灌注参数 |  |
| 13.3.14 | 支持自动计算ROI的面积、最大值、最小值、平均值和标准差 |  |
| 13.3.15 | 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线 |  |
| 13.3.16 | 将参数图像和解剖图像进行3D或2D融合，直观显示灌注参数和解剖功能 |  |
| 14 | 4D动态成像及高级后处理软件包 |  |
| 14.1 | 动态扫描与图像重建技术 |  |
| 14.1.1 | 动态扫描最大范围≥40cm |  |
| 14.1.2 | 动态扫描非等间隔采样功能 |  |
| 14.1.3 | 70kV动态成像 |  |
| 14.2 | 4D动态分析软件包 |  |
| 14.2.1 | 多期相数据运动校正 |  |
| 14.2.2 | 选择多时刻点进行数据融合 |  |
| 14.2.3 | 动态数据电影播放功能 |  |
| 14.2.4 | 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线 |  |
| 14.2.5 | 自动头部去骨 |  |
| 14.2.6 | 自动体部去骨 |  |
| 14.2.7 | 动静脉自动分离 |  |
| 14.2.8 | 支持通过区域生长编辑血管 |  |
| 15 | 能谱成像及高级后处理软件包 |  |
| 15.1 | 能谱扫描与重建技术 |  |
| 15.2 | 无需动床最大能谱扫描范围≥16cm |  |
| 15.3 | 虚拟单能量图像（40-190keV） |  |
| 15.4 | 虚拟平扫图像 |  |
| 15.5 | 最佳CNR图像 |  |
| 15.6 | 混合增强图像 |  |
| 15.7 | 基物质对图像 |  |
| 15.8 | 有效原子序数图像 |  |
| 15.9 | 电子密度图像 |  |
| 15.1 | 痛风尿酸成分分析 |  |
| 15.11 | 结石成分分析 |  |
| 15.12 | 能谱去金属伪影功能 |  |
| 15.13 | 能谱曲线 |  |
| 15.14 | 直方图分析工具 |  |
| 15.15 | 散点图分析工具 |  |
| 15.16 | 图像融合：将不同的功能图像进行融合显示，可设置不同的伪彩 |  |
| 16 | 头颈部血管分析高级后处理软件包 |  |
| 16.1 | 头颈部血管一键提取，无需平扫数据 |  |
| 16.2 | 头颈部DSA剪影去骨 |  |
| 16.3 | 一键分割和提取动脉瘤 |  |
| 16.4 | 动脉瘤体积、截面积、直径自动计算 |  |
| 16.5 | 自动去除静脉窦 |  |
| 16.6 | 支持通过多点追踪、管径轮廓编辑、血管/骨区域生长对血管进行编辑 |  |
| 16.7 | 中心线自动提取、中心线追踪、中心线编辑、显示/隐藏 |  |
| 16.8 | 支持对血管狭窄异常进行手动标记 |  |
| 16.9 | 支持狭窄程度计算：参考面选取、面积、直径、狭窄率 |  |
| 16.1 | 支持血管多参数计算：长度、直径、面积、角度 |  |
| 17 | 体部血管分析高级后处理软件包 |  |
| 17.1 | 体部血管一键提取，无需平扫数据 |  |
| 17.2 | 泌尿系统一键提取（输尿管、膀胱、尿道） |  |
| 17.3 | 探针手动去骨 |  |
| 17.4 | 支持通过多点追踪、管径轮廓编辑、血管/骨区域生长对血管进行编辑 |  |
| 17.5 | 中心线自动提取、中心线追踪、中心线编辑、显示/隐藏 |  |
| 17.6 | 支持对血管狭窄异常进行手动标记 |  |
| 17.7 | 支持狭窄程度计算：参考面选取、面积、直径、狭窄率 |  |
| 17.8 | 支持血管多参数计算：长度、直径、面积、角度 |  |
| 17.9 | 一键式结构化报告，可将计算结果、截图直接发送至报告 |  |
| 17.9. | 一键式结构化报告，可将计算结果、截图直接发送至报告 |  |
| 18 | 心脏-血管多部位一站式分析高级后处理软件包 |  |
| 18.1. | 一站式提取多种血管并联合显示，包括头颈部血管、胸腹部血管、冠脉血管、多部位联合血管等：提供，在一个应用下可满足，无需切换多个应用 |  |
| 18.2. | 支持自动中心线提取和标识 |  |
| 18.3. | 支持多点中心线追踪 |  |
| 18.4. | 支持斑块分割和成分计算 |  |
| 18.5. | 支持血管狭窄异常标记和定量计算 |  |
| 18.6. | 支持心功能计算 |  |
| 18.7. | 支持心肌定量计算 |  |
| 18.8. | 支持主动脉瓣环平面自动定位 |  |
| 18.9. | 支持左右冠脉口自动定位 |  |
| 18.10. | 支持TAVR术前规划相关多参数计算：主动脉瓣环的长短径/面积、主动脉窦的长短径/面积、窦管连接处的长短径/面积、左心室流出道的长短径/面积、升主动脉的长短径/面积、左冠状窦至瓣环距离、右冠状窦至瓣环距离、股动脉位置和长度 |  |
| 18.11. | 一键式结构化报告，可将计算结果、截图直接发送至报告 |  |
| 19 | 结肠分析高级后处理软件包 |  |
| 19.1. | 自动结肠分割 |  |
| 19.2. | 自动中心线提取 |  |
| 19.3. | 支持电子清肠：具备自动清除残留造影剂的功能 |  |
| 19.4. | 一键小肠隐藏，仅显示结肠结构 |  |
| 19.5. | 自动息肉检测和分割 |  |
| 19.6. | 可使用手动标记工具对可疑息肉进行标记、分割 |  |
| 19.7. | 提供息肉参数信息：体积、长短径，CT值，距离肛门距离 |  |
| 19.8. | 腔内漫游功能，可对结肠内窥视图进行漫游，以发现可疑的息肉组织 |  |
| 19.9. | 多视图显示功能，可在结肠展开视图、MPR图像、腔内视图、全VR图像上查看分割后的息肉组织 |  |
| 20 | 肺结节分析高级后处理软件包 |  |
| 20.1. | 肺结节自动检测和分割 |  |
| 20.2. | 支持不同类型结节的提取：实性结节、磨玻璃结节、混合性结节 |  |
| 20.3. | 结节轮廓线可编辑 |  |
| 20.4. | 自动测量结节直径、体积、CT值等参数 |  |
| 20.5. | 自动计算结节中不同密度成分占比并以图文形式展示 |  |
| 20.6. | 支持同一患者在不同时间段的两个序列的图像比较，同步翻页阅片 |  |
| 20.7. | 支持结节传递：随访数据的结节半自动分割 |  |
| 20.8. | 支持评估结节的变化曲线 |  |
| 21 | 肺实质分析高级后处理软件包 |  |
| 21.1. | 肺自动分割 |  |
| 21.2. | 肺轮廓编辑 |  |
| 21.3. | 肺叶自动分割 |  |
| 21.4. | 肺裂线调整、肺叶结果编辑 |  |
| 21.5. | 支持根据密度高低阈值调节的肺密度分析 |  |
| 21.6. | 肺气肿量化测量和颜色标记 |  |
| 21.7. | 支持左肺右肺全肺体积等参数、肺叶体积等参数、密度直方图及表格等参数计算及显示 |  |
| 21.8. | 支持气管自动分割、中心线自动提取，多截面及拉直CPR显示 |  |
| 21.9. | 中心线手动提取、中心线校正、气管内外径轮廓编辑：提供 |  |
| 21.10. | 支持气道定量计算：提供截面积、气道壁面积和占比等参数 |  |
| 22 | 肝脏评估高级后处理软件包 |  |
| 22.1. | 平扫期、动脉期、门脉期、延时期多期相数据同时加载、同步浏览 |  |
| 22.2. | 自动肝脏分割提取 |  |
| 22.3. | 自动血管分割提取（肝动脉、门静脉、肝静脉） |  |
| 22.4. | 病灶支持半自动分割 |  |
| 22.5. | 提供VOI、区域生长等手动工具进行自定义组织提取 |  |
| 22.6. | 肝段分割模板≥6种 |  |
| 22.7. | 最多支持肝段分割数量≥8段 |  |
| 23 | 骨结构评估高级后处理软件包 |  |
| 23.1. | 自动肋骨提取 |  |
| 23.2. | 自动肋骨标记 |  |
| 23.3. | 自动肋骨3D显示 |  |
| 23.4. | 自动单肋骨CPR显示 |  |
| 23.5. | 自动多肋骨CPR显示 |  |
| 23.6. | 支持手动肋骨骨折标记并记录至列表 |  |
| 23.7. | 支持自动椎间盘标记，包含颈椎、腰椎、胸椎 |  |
| 23.8. | 支持多组椎间盘批处理重建同时进行 |  |
| 24 | 齿科分析高级后处理软件包 |  |
| 24.1. | 齿科全景图 |  |
| 24.2. | 齿科剖面图 |  |
| 25 | 肿瘤评估高级后处理软件包 |  |
| 25.1. | 可同时加载的随访检查时间点数≥8个 |  |
| 25.2. | 自定义任意时间点之间对比显示 |  |
| 25.3. | 不同时间点图像之间的自动配准 |  |
| 25.4. | 半自动肺结节分割 |  |
| 25.5. | 半自动肝脏肿瘤分割 |  |
| 25.6. | 半自动淋巴结分割 |  |
| 25.7. | 通过编辑轮廓线修正肿瘤大小 |  |
| 25.8. | 在单个时间点上标记的病灶可一键匹配、传播到其他时间点 |  |
| 25.9. | 提供全面的肿瘤统计参数：体积、长径、短径、倍增时间、CT值和变化率等 |  |
| 25.10． | 通过曲线、表格查看肿瘤的体积和大小的变化趋势 |  |
| 25.11. | RECIST标准评估肿瘤情况 |  |
| 25.12. | RECIST1.1标准评估肿瘤情况 |  |
| 26 | 图像融合高级后处理软件包 |  |
| 26.1. | 支持融合显示同一患者的不同检查类型的图像，如CT、MR、PET |  |
| 26.2. | 多模态图像自动配准 |  |
| 26.3. | 多模态图像手动配准并可保存配准矩阵 |  |
| 26.4. | 支持融合比例调整 |  |
| 26.5. | 支持上下层切换显示 |  |
| 26.6. | 支持MPR显示融合图像 |  |
| 26.7. | 支持设置上、下层图像的显示阈值 |  |

包三：采购明细

| 序号 | 设备名称 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中医熏蒸仪(手足款） |  | 1 | 台 |
| 2 | 十二导联心电图机 |  | 1 | 台 |
| 3 | 电脑恒温电蜡疗仪（12层） |  | 1 | 台 |
| 4 | TDP烤灯（双头） |  | 5 | 个 |
| 5 | 足浴桶 |  | 5 | 个 |
| 6 | 搅粹机 |  | 2 | 台 |
| 7 | 骨密度仪 |  | 1 | 台 |
| 8 | 化验室专用污水处理设备 |  | 1 | 套 |
| 9 | 优觉 | 长杆 | 5 | 个 |
|  |  | 双头 | 5 | 个 |
|  |  | 鸡蛋头 | 5 | 个 |
| 10 | 铜罐 | 大 | 10 | 个 |
|  |  | 中 | 10 | 个 |
|  |  | 小 | 10 | 个 |
| 11 | 火罐 | 小 | 20 | 个 |
|  |  | 中 | 20 | 个 |
|  |  | 大 | 20 | 个 |
|  |  | 特大 | 20 | 个 |
| 12 | 精品铜烙 |  | 2 | 套 |
| 13 | 精品银烙 |  | 2 | 套 |
| 14 | 精品坛轮（自动恒温） |  | 2 | 套 |
| 15 | 藏医盐袋 |  | 10 | 个 |
| 16 | 氆氇盐袋 |  | 10 | 个 |
| 17 | 不锈钢置物架 |  | 1 | 个 |
| 18 | 足浴椅 |  | 10 | 个 |
| 19 | 藏药瓶 |  | 10 | 个 |
| 20 | 岛斗 |  | 40 | 个 |
| 21 | 藏医止血带 |  | 10 | 套 |
| 22 | 抽屉式自动恒温药包加热柜 |  | 1 | 台 |
| 23 | 藏药调制桶（不锈钢） |  | 6 | 个 |
| 24 | 电磁炉 |  | 6 | 个 |
| 25 | 藏药煎药锅（不锈钢） |  | 20 | 个 |
| 26 | 消毒柜 |  | 2 | 个 |
| 27 | 智能熬煮机（10L） |  | 4 | 个 |
| 28 | 实木雕花展示柜 |  | 1 | 套 |
| 29 | 霍尔麦加热炉 |  | 1 | 套 |
| 30 | 藏医曼唐 |  | 5 | 张 |
| 31 | 手提式吸痰器 |  | 1 | 台 |
| 32 | 心电监护仪 |  | 1 | 台 |
| 33 | 车载除颤仪 |  | 1 | 台 |

包三：技术参数

- 1.中医熏蒸仪（手足款）

技术参数

1、电源：a.c.220V±22V，频率：50Hz±1Hz，额定输入功率：≥3200W；

2、治疗时间：1～99min内设定，治疗结束有提示音，加热装置自动断电；

3、功率调节：≥12档；

4、上水方式：手动，加液总容量：≥15L；

5、单个熏蒸舱可同时满足手、足中药汽化熏蒸；

6、三组熏蒸舱、蒸汽发生器、电控系统和消毒系统，每组可独立操控也可同时工作进行熏蒸；

7、有自动定时、自动控温、自动漏电保护、过载保护、预热功能；

8、防干烧装置：当蒸汽发生器无液体时，不能加热，并有提示信息；

9、有臭氧杀菌消毒功能；

10、有音乐播放功能（配备U盘）；

11、控制台自配补水装置；

12、有双重超温保护功能。

- 十二导联心电图机

- 一、参数

ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集

导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系）

输入阻抗：≥100MΩ（10Hz）

频率响应：0.01Hz ~ 450Hz

定标电压：1mV±1%

耐极化电压：≥±880mV（±5%）

内部噪声：≤12.5µVp-p

时间常数：≥5 s

共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭）

输入电流：≤0.01μA

有抗除颤电击保护功能

导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

中文输入及中文操作提示和中文报告语言

二、波形处理：

A/D转换：24bit

采样率：40kHz

灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV ±5%

抗干扰滤波：有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

自动分析功能：有12导联同步自动分析以及RR分析功能

自诊断功能：有设备自诊断及故障提示功能

三、存储器

设备内置存储器，存储病历≥800例

数据可通过SD卡、USB口导入导出,外接U盘和SD卡可扩展存储空间

四、 显示器：

7英寸彩色液晶显示屏（配触摸屏），倾斜角设计，支持显示背景网格

显示信息：同屏显示12导同步心电波形

显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等

五、记录器：

热敏式点阵打印机

走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （±3%）

记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1

记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm

打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印

记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等

可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告

备在无网格纸上打印网格功能

六、功能

直接功能键和标准键盘，直观、易用，具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率

可选配心电向量

可准确判定接触不良的电极并予以指示

拥有自动测量功能和自动诊断功能

手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择。

R-R间期检测，并将R-R趋势测量报告连同心电波形一并给出

自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输。

支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测延时打印报告

周期记录模式,记录时间间隔最长可设置为60分钟

长时间波形冻结功能，

具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印。

可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，全方位信息化管理。

七、外部输入接口：

USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口

支持内置WIFI（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网

支持DAT、PDF、SCP（选配）、FDA-XML（选配）、DICOM（选配）格式，满足医院信息化需求

支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息

八、便携：隐藏式提手可方便机器移动

九、电源：交直流两用　自动转换

直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时

3.电脑恒温电蜡疗仪

技术参数
1、蜡饼数：≥12层，最多可出大中小蜡饼≥18块；
2、电源：a.c.220V±22V，频率：50Hz±1Hz，额定输入功率：≥2700VA；
3、温度设定范围：浸蜡温度1～57℃可调，熔蜡温度58～99℃可调，恒温箱（制饼箱）温度范围：46～80℃可调；
4、出蜡系统：三组出蜡系统；
5、制饼时间：最短1～2小时；
6、断电记忆：恒温功能、制饼时化蜡状态可记忆；
7、制蜡工作程序：自动、手动；
8、一键即可自动完成制饼并保持蜡饼恒温储存；
9、蜡液过滤装置：无水化蜡，双重侧滤，过滤密度≥50目；
10、饼厚度：三级可调（≥8mm、≥13mm、≥18mm）；
11、制蜡工作模式：正常制蜡、预约制蜡、快速制蜡；
12、有双重自动消毒模式（紫外线+高温）；
13、操作显示：≥8英寸液晶触摸屏，一键锁屏，具有语音播报功能；
14、有双重软件温度保护功能，并有声音提示，配备独立的硬件温度保护装置；
15、恒温箱内设有照明，设有观察窗，可方便观察蜡饼情况；
16、提示功能：故障自检报警功能，附错误代码提示，有声光报警功能；
17、一键恢复出厂设置、准确控制蜡饼厚度；
18、有薄膜切割功能。

- 4.TDP烤灯（双头）

技术参数

治疗板直径：Φ166mm

输入功率：160 VA- 250VA（伏安）(可调)

治疗板表面温度：300度，280度，260度，240度，220度可调温

电磁波谱范围：2~25（微米）

活动臂升缩范围：30-135cm

活动臂伸缩范围：20-70cm

立柱杆升降范围：200mm

俯仰角：270度

治疗头转角：360度

计时方式：数显 电子定时（0~90分及常通）

- 足浴桶

技术参数

材质：香柏木

1.尺寸：42厘米直径，60厘米高度

2. 60cm高  香柏木蒸脚桶

3.带1000W熏蒸机

- 6.搅粹机

技术参数：

电机：380W

传动类型：齿轮传动

刀片数：升级3刀片

- 7.骨密度仪

1、全干式沿骨轴测量；

2、四晶片双发射双接收模式，定量测量骨声速(SOS)；

3、标配桡骨+胫骨双部位测量；

4、不小于15寸触屏一体式主机，屏幕可调节角度，内置扬声器可设置语音播报测量结果，主机适配（CM,CR,CS,CU）多种不同功能探头；

5、4个USB2.0和2个USB3.0数据接口，音频输出，支持VGA扩展外接，DC12V5A供电；

6、手持式探头：中心频率1.25MHz，灵敏度高易出图；

7、探头内置温度传感器，实时监测和温度补偿；

8、测量重复性CV＜0.4%；准确度≤0.15%；

9、分析软件，多人群测量（0-100岁）；

10、测量时间：单点<2秒；单次：<10秒；

11、内置多人群参考数据库；

12、计算参数：T值、Z值、声速（SOS）、成人百分比、儿童百分比、骨质量指数（BQI）、骨骼生理年龄（PAB）、预期发生骨质疏松年龄（EOA）、相对骨折风险（RRF）、身高预测等；

13、SQV聚乙树脂标准体模及自动温度校准补偿，出厂多重校验。

14、人性化设计，测量时显示信号接收状态和手法提示，自动提示误差较大的测量数据，操作更加直观和便利，提高测量效率；

16、内置热敏打印机，外接其它不同型号的彩色喷墨打印机；

- 8.化验室专用污水处理设备

| 一体化医疗污水处理设备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 序号 | 指标 | 参数 |
|  | 处理水量 | 不小于10吨/天 |
|  | 处理工艺 | 污水→化粪池→格栅→调节池→水解酸化→接触氧化→沉淀池→消毒池→达标排放 |
|  | 处理后水质标准 | 设备处理完的水排入市政管网，需达到《国家医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中的预处理标准，其中的粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、COD、BOD、氨氮、阴离子表面活性剂、总汞均需符合排放标准。（提供设备制造商的具有CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告 |
|  | 控制模式 | 全自动控制，并可手动操作 |
|  | 设备外部参数 | 3×1.5×1.5m，碳钢防腐材质 包含厌氧池、好氧池、沉淀池、消毒池。 内防腐：抛丸除锈，除锈等级Sa2.5以上，刷防锈底漆，环氧煤沥青漆3遍。 外防腐：抛丸除锈，除锈等级Sa2.5以上，刷防锈底漆，面漆； 加强筋：内部型钢加固，抛丸除锈，除锈等级Sa2.5以上。 |
|  | 工作温度 | 5-45℃（±5℃） |
|  | 配套设备 | 提升泵、污泥泵、曝气风机、消毒设备等，过流部分均为耐腐蚀材质 |
|  | 设备功能 | 可通过传感器自动控制加药泵的运行和停止，具迟滞量设置功能 |
|  |  | 自动启停功能。 |
|  |  | 自保护功能 |
|  | - 控制系统 | 系统采用智能组件和总线技术具备一体化污水处理设备全自动控制系统软件 |
|  | 报警功能 | 有系统故障、断电、试剂存量不足、无水、数值超标异常等情况下的自动报警功能 |
|  | - 安全性能 | 多种全自动应急操作方式，实现多种控制模式，保证系统正常运行。设有停水、停电、过载等非正常状态自动保护、自动识别故障报警及处理功能。开机自检、缺水保护报警、高低压自动停机、停电自动复位 |
|  |  | 有溢流功能，确保突发情况时不影响正常运行 |

15.污水处理设备安装过程中的上下水改造：

水管长度：≧120m

地砖开挖，恢复：≧30㎡

硬化开挖，恢复：≧60㎡

保温管长度：≧60m              材质：聚氨酯

检查井配件：井盖：≧6个       材质：铸铁

井圈:≧6个        材质：铸铁

井座：≧6个       材质：塑料

井筒：≧6个       材质：砖砌

防坠网：≧6个     材质：聚酯纤维

污水处理设备安装过程中的暖气改造：

暖气片：材质：低碳钢        数量：≧60组

25号管子：≧140m            32号管子：120m

材质：不锈钢-塑料复合管

地沟主管道：长度≧130m       20号管子：≧60m

材质：不锈钢-塑料复合管

地沟拆除，重建面积：≧6㎡    材质：混凝土 、 砖砌

暖气片配件：跑风：≧120个           丝堵：≧120个

阀门：≧120个           弯头：≧120个

活接：≧120个           管箍：≧120个

挂钩和胀钉：≧240个     垫片;≧120个

支托吊卡：≧120个

产品配置清单

| 序号 | 配置名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液位控制器 | 高低浮球液位 | 2 |  |
| 2 | 提升泵 | 一用一备含流量计含调节阀 | 2 |  |
| 3 | 设备主体 |  | 1 |  |
| 4 | 生化池生物填料 | 帘式高效生物组合组合填料 | 1 |  |
| 5 | 填料支架 | 挂料碳钢φ10mm支撑柱 周围碳钢板固定 | 1 |  |
| 6 | 布水系统 | DN50管布水系统 | 1 |  |
| 7 | O级生化池生物填料 | 帘式高效生物组合组合填料 | 1 |  |
| 8 | 填料支架 | 挂料碳钢φ10mm支撑柱 周围碳钢板固定 | 1 |  |
| 9 | 布水系统 | DN50管布水系统 | 1 |  |
| 10 | 风机 | N=1.1kw | 1 |  |
| 11 | 单向阀 | 301s风机配套 | 1 |  |
| 12 | 接触氧化曝气装置 | 微孔曝气盘 曝气头曝气量0.025m³/min个 | 1 |  |
| 13 | 曝气主管 | DN50 UPVC设备内部配套 | 1 |  |
| 14 | 曝气支管及支架 | 设备内配套 | 1 |  |
| 15 | 回流泵 | 40WQ | 1 |  |
| 16 | 回流管件 | DN50PVC | 1 |  |
| 17 | 消毒设备 | 50g/h V=100L 含计量泵，含加药箱 | 1 |  |
| 18 | PLC全自动触摸控制器 | PI 3070IG-(4G) | 1 |  |
| 19 | 远程控制器 | ZK50(4G) | 1 |  |
| 20 | 设备内部管道阀门 | DN15-N150 | 1 |  |
| 21 | 电线电缆 | RVV5*1.5 | 1 |  |

- 9.优觉（长杆、双头、鸡蛋头）

技术参数：

长杆：1cm*45cm

双头：1cm*45cm

鸡蛋头：1cm*45cm

材质：木质

- 10.铜罐（大、中、小）

技术参数：

大：7.5cm*8cm

中：:6.5cm*7.5cm

小：:5.5cm*6.5cm

- 11.火罐

技术参数：

小：5.5cm*6.5cm

中：6.5cm*7.5cm

大：7.5cm*8cm

特大：8.5cm*9cm

材质：铜

- 12.精品铜烙

技术参数：0.5cm*34cm

材质：铜

- 13.精品银烙

技术参数：0.5cm*34cm

材质：铁加银

14.精品坛轮（自动恒温）

技术参数：60cm*50cm*120cm

材质：木加陶瓷

- 15.藏医盐袋

技术参数：30cm*60cm

材质：布

- 16.氆氇盐袋

技术参数：长 37cm   宽 21cm

材质：氆氇加布

17.不锈钢置物架

加厚工作台

承重：300 kg           工艺：拉丝工艺

材质：不锈钢           层数：2层/3层

颜色：银白色

- 18.足浴椅

技术参数： 45cm*50*80cm

材质：木质

- 19.藏药瓶

技术参数：20cm*13cm（2 斤装）

材质：陶瓷

- 20.岛斗

技术参数：7cm*15cm

材质：石头

- 21.藏医止血带

技术参数：4cm*100cm

材质：布

- 22.抽屉式自动恒温加热柜

技术参数

材质：不锈钢

温度30-150度调节

功率3000W

电源插头16A（带漏电保护)

尺寸60cm*55cm*113cm

抽屉：三层

- 23.藏药调制桶

技术参数：

尺寸：30*50CM

材质：304不锈钢

工艺：镜面抛光

特点：密封防漏

- 24.电磁炉

技术参数：

操作方式：线控按键开关

额定功率：3000W

额定电压：220V

面板直径：32厘米

面板材质：黑晶面板

- 25.藏药煎药锅（不锈钢）

技术参数：

尺寸：30*30CM

材质：304不锈钢

工艺：镜面抛光

特点：密封防漏

26.消毒柜

技术参数：

功率600W，

不锈钢机身+钢化玻璃，

尺寸402*301*1250

容量198L，

上室3层，下室4层：上烘干+臭氧净化，下高温消毒

按键控制

27.智能熬煮机（10L）

技术参数：

规格：10升

尺寸：内直径19cm*桶内高25cm

额定电压：220V-50HZ

功率：1800W

可调温度：30-110°C

28.实木雕花展示柜

技术参数

长 110cm

宽 50cm

高 210cm

带玻璃柜门

- 29.霍尔麦加热炉

技术参数：

材质：铜

尺寸：15cm*30cm

30.藏医曼唐

技术参数：

材质：油画布

尺寸：高120cm*长65cm

- 31.手提式吸痰器

技术参数：

1、极限负压值：不低于0.08MPa(600mmHg)，标准大气压下测定；

2、负压调节范围：0.01MPa（75mmHg）～极限负压值

3、抽气速率：≥20L/min

4、噪声：≤60dB(A)

5、贮液瓶：1000ml（PC）

6、电源：～220V，50Hz

7、输入功率：150VA

手提式吸痰器 配置清单

| 32.心电监护仪 序号 | 配件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 空气过滤器 | 2只 |
| 3 | 熔丝管 | 2只 |
| 4 | 吸痰管接头 | 1只 |
| 5 | 吸引管道（材料PVC、内径φ7.5，长度2m） | 1根 |
| 6 | 电源线 | 1根 |

| 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数 | 标配参数 | ECG（5 电极），SpO2（EDAN），NIBP（EDAN）, RESP，TEMP |
|  | 选配参数 | ECG（3 电极、10 电极），SpO2 （Nellcor），NIBP（SunTech），IBP，C.O.，CO2 （EDAN），CO2（Respironics），Wi-Fi |
|  | 显示 | 10.4 英寸彩色显示屏，支持触摸屏，分辨率：800×600 最多 11 道波形显示（说明书） 选配12导联可实现13道波形同屏显示 两个报警指示灯 |
| 电源 | 交流电源 | 额定电压：100V-240V~ 额定频率：50Hz/60Hz 输入电流：1.4A-0.7A 保险丝：T3.15AH，250VP |
|  | 直流电源 （内置可充电锂电池） | 额定容量＝2500mAh/5000mAh 供电时间≥4.5小时（2500mAh）；≥10小时（5000mAh） 充电时间：2500mAh：≤3.5h（充电至 100%）；≤3.15h（充电至 90%）；5000mAh：≤6.5h（充电至 100%）；≤5.85h（充电至 90%） 充放电循环次数：300次 |
| 记录仪（选配） | 记录宽度 | 48 mm |
|  | 打印纸宽度 | 50mm |
|  | 走纸速度 | 12.5mm/s、25mm/s、50mm/s |
|  | 描记波形 | 3 |
|  | 记录类型 | 连续实时记录、8 秒实时记录、20 秒实时记录、趋势图记录、趋势表记录、血压回顾记录、心律失常回顾记录、报警回顾记录、药物计算滴定表记录、血液动力学计算记录、氧合计算记录、通气计算记录、肾功能计算记录、12 导分析回顾记录、C.O.测量记录、冻结波形记录、ST 视图记录 |
| 数据回顾 | 趋势回顾 | 3小时，分辨率1秒钟 120小时，分辨率1分钟 |
|  | NIBP 测量回顾 | 1200组 |
|  | 报警／监测事件数据 | 200 组 |
|  | 心律失常回顾 | 200 组 |
|  | 12 导分析回顾 | 50组 |
|  | 呼吸氧合图回顾 | 24小时 |
| 数据存储 | 单个记录最大存储信息量： |  |
|  | 病人信息 | 科室、病历号、姓、名、病人类型、性别、血型、入院日期、出生日期、身高、体重、主治医师、起搏分析、床号 |
|  | 趋势图/趋势表储存 | 240 小时，分辨率：1 分钟 |
|  | NIBP测量回顾 | 1200组 |
|  | 报警事件 | 200组 |
|  | 心律失常回顾 | 200组 |
|  | 12导分析回顾 | 50组 |
|  | 全息波形回顾 | 3导/5导：48小时 12导：35小时 |
|  | 8G 扩展存储空间的数据存储量： |  |
|  | 连续参数数据 | 5400 小时，分辨率：1 分钟 |
|  | NIBP数据 | 至少510000组 |
|  | 生理报警事件 | 至少33750组 |
|  | 心律失常事件 | 至少33750组 |
|  | 全息波形 | 225小时 |
| 1.5ECG规格 | 导联类型 | 3电极：I、II、III 5电极：I、II、III、aVR、aVL、aVF、V 10 电极：I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1、V2、V3、V4、V5、V6 |
|  | 导联标准 | AHA、IEC |
|  | 显示精度（增益选择） | 1.25mm/mV（×0.125），2.5mm/mV（×0.25），5mm/mV（×0.5）， 10mm/mV（×1），20mm/mV（×2），40mm/mV（×4），自动增益 |
|  | 波形扫描速度 | 6.25mm/s，12.5mm/s，25mm/s，50mm/s |
|  | 带宽（-3dB） | 弱滤波模式：0.05Hz~150Hz 监护滤波模式（监护模式）：0.5Hz~40Hz 强滤波模式：1Hz~20Hz |
|  | 共模抑制比 | 弱滤波模式：>95dB 监护滤波模式：>105dB 强滤波模式：>105dB |
|  | 差分输入阻抗 | > 5MΩ |
|  | 极化电压范围 | ±800mV |
|  | 采样频率 | 1000Hz |
|  | 采样 AD 精度 | 24 位（最小分辨率 0.077uV/LSB） |
|  | 起搏脉冲 | 脉冲标识/抑制 幅度：±2mV ~±700mV 宽度：0.1ms ~2ms 上升时间：10μs ~ 100μs 检测导联：I、II、III、aVR、aVL、aVF、V5 中选一 |
|  | 心率 | 范围：成人：15bpm～300bpm；小儿/新生儿：15bpm～350bpm 精度：±1%或±1bpm 取大者 分辨率：1bpm 灵敏度：≥ 300μV 峰峰值 |
| 1.6RESP规格 | 测量方式 | 胸阻抗法：R-F（RA-LL），R-L（RA-LA） |
|  | 测量导联 | 导联I和II可选，默认为II导联 |
|  | 计算类型 | 手动、自动 |
|  | 呼吸率测量 | 范围：成人：0rpm~120rpm；小儿/新生儿：0rpm~150rpm 精度：6rpm~120rpm（成人）：±2rpm；6rpm~150rpm（小儿/新生儿）：±2rpm；0rpm ~ 5rpm：不定义 分辨率1rpm |
|  | 增益选择 | ×0.25，×0.5，×1，×2，×3，×4，×5 |
|  | 波形速度 | 6.25mm/s，12.5mm/s，25mm/s，50mm/s |
|  | 窒息报警时间设置 | 10s、15s、20s、25s、30s、35s、40s；默认20s |
| NIBP规格（EDAN） | 测量方法 | 振荡法 |
|  | 工作模式 | 手动，自动，连续测量 |
|  | Auto 周期模式 | 测量间隔时间：1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480（单位：分钟） |
|  | 连续测量 | 5 分钟，测量间隔时间为 5 秒钟 |
|  | 测量参数 | 收缩压，平均压，舒张压，脉率 |
|  | 压力单位 | kPa、mmHg、cmH2O |
|  | 测量和报警范围 | 成人： 收缩压40mmHg～270mmHg 舒张压10mmHg～215mmHg 平均压20mmHg～235mmHg 小儿： 收缩压40mmHg～230mmHg 舒张压10mmHg～180mmHg 平均压20mmHg～195mmHg 新生儿： 收缩压40mmHg～135mmHg 舒张压10mmHg～100mmHg 平均压20mmHg～110mmHg |
|  | 报警类型 | 收缩压，舒张压，平均压 |
|  | 袖带压力测量范围 | 0mmHg~300mmHg |
|  | 分辨率 | 1mmHg |
|  | 最长测量时间 | 成人/小儿 120s，新生儿 90s |
|  | 典型测量时间 | 20s~35s（依赖于心率和运动干扰） |
|  | 过压保护 | 成人 297mmHg±3mmHg 小儿 245mmHg±3mmHg 新生儿 147mmHg±3mmHg |
| NIBP规格（SunTech） | 测量参数 | 收缩压、舒张压、平均压、脉率 |
|  | 测量方法 | 自动震荡法 |
|  | 测量模式 | 手动，自动，连续，序列测量 |
|  | 测量范围 | 【成人】 收缩压 60mmHg ~250mmHg 舒张压 30mmHg ~190mmHg 平均压 40mmHg ~210mmHg 【小儿】 收缩压 40mmHg~210mmHg 舒张压 20mmHg~160mmHg 平均压 30mmHg~175mmHg 【新生儿】 收缩压 40mmHg~130mmHg 舒张压 20mmHg~90mmHg 平均压 30mmHg~100mmHg |
|  | 精度 | 最大平均误差：±5mmHg 最大标准偏差：8mmHg |
|  | 分辨率 | 1mmHg |
|  | 自动测量模式间隔时间 | 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/360/480 和 自定义（单位：分钟） |
|  | 连续测量模式的测量时间 | 5 分钟，测量间隔时间为 5 秒钟 |
|  | 单次最长测量时间 | 成人/小儿：130s 新生儿：75s |
|  | 过压保护 | 成人/小儿：297mmHg±3mmHg 新生儿：147mmHg±3mmHg |
| SpO2规格（EDAN） | 测量范围 | 0%~100% |
|  | 分辨率 | 1% |
|  | 数据更新时间 | 1s |
|  | 精度 | 成人/小儿：70%~100%，±2%；新生儿：70%~100%，±3%；0%~69%，无定义 |
|  | SI | 测量范围：0-10，无效 PI 参数值显示为 -？- |
| SpO2规格（Nellcor） | 测量范围 | 1%~100% |
|  | 分辨率 | 1% |
|  | 数据更新时间 | 1s |
|  | 精度 | OXI-A/N（成人）：：±3%（70%~100% SpO2） OXI-A/N（新生儿）：：±4%（70%~100% SpO2） 在 1%~69%范围内，测量误差不予定义 |
| PR规格 | PR（SpO2） | EDAN： 测量范围：25bpm~300bpm；精度±2bpm；分辨率1bpm Nellcor： 测量范围：20bpm~300bpm；精度3bpm（20bpm~250bpm）；分辨率1bpm |
|  | PR（NIBP） | EDAN： 测量范围：40bpm~240bpm；精度±3bpm或3.5%，取大者；分辨率1bpm SunTech： 测量范围：30~240bpm；精度±2%或±3bpm 中的较大者；分辨率1bpm |
|  | PR（IBP） | 测量范围：20bpm~300bpm；精度：30bpm~300bpm：±2bpm或±2%，取大者；20bpm~29bpm：不定义；分辨率1bpm |
| TEMP规格 | 通道数 | 双通道 |
|  | 测量方法 | 热敏电阻法 |
|  | 测量模式 | 直接模式 |
|  | 测量位置 | 体表，口腔，直肠 |
|  | 测量参数 | T1、T2、TD（T2-T1 的绝对值） |
|  | 探头类型 | YSI-10K 和 YSI-2.252K |
|  | 单位 | °C，°F |
|  | 测量和报警范围 | 0℃~50℃（32℉~122℉） |
|  | 分辨率 | 0.1℃（0.1℉） |
|  | 精度 | ±0.3℃ [精度（不含传感器误差）:±0.1℃；传感器误差：≤±0.2℃] |
|  | 更新时间 | 1s~2s |
|  | 瞬时响应时间 | ≤ 30s |
| CO2规格（EDAN） | 测量原理 | 无弥散红外线气体分析（NDIR） |
|  | 压力单位 | mmHg、%、kPa |
|  | 测量参数 | EtCO2、FiCO2、AwRR |
|  | 测量范围 | EtCO2：0mmHg～150mmHg（0% ~ 20%） FiCO2：0~50mmHg AwRR：2rpm～150rpm |
|  | 分辨率 | CO2：1mmHg AwRR：1rpm |
|  | 测量准确度 | EtCO2: ±2mmHg，0～40mmHg 读数±5%，41～70mmHg 读数±8%，71～100mmHg 读数±10%，101～150mmHg（抽气速率：100ml/min） 读数±12%或4mmHg。取较大者（所有条件） AwRR：±1rpm |
|  | 抽气速率 | 70ml/min、100ml/min 可选（精度15ml/min） |
|  | 报警 | 提供 EtCO2、FiCO2、AwRR 报警 |
|  | 窒息报警延迟 | 可设置：10，15，20，25，30，35，40 秒，默认 20 秒 |
|  | 数据采样率 | 100Hz |
| CO2规格（Respironics） | 测量原理 | 红外线辐射吸收技术 |
|  | 测量参数 | EtCO2、FiCO2、AwRR |
|  | 压力单位 | mmHg、%、kPa |
|  | CO2 测量范围 | EtCO2：0mmHg ~ 150mmHg FiCO2：3mmHg ~50mmHg AwRR：0rpm ~150rpm（主流）、2rpm ~150rpm（旁流） |
|  | 分辨率 | EtCO2：1mmHg FiCO2：1mmHg AwRR：1rpm |
|  | 测量准确度 | ±2mmHg，0～40mmHg 读数±5%，41～70mmHg 读数±8%，71～100mmHg 读数±10%，101～150mmHg 读数±12%，呼吸率超过80rpm（旁流） 性能不会因呼吸率的改变而降低（主流） AwRR：±1rpm |
|  | 工作模式 | 测量，待机 |
|  | 抽气速率（旁流） | （50±10）ml/min |
|  | 报警 | 提供 EtCO2、FiCO2、AwRR 报警 |
|  | 窒息报警延迟 | 10 秒、15 秒、20 秒、25 秒、30 秒、35 秒、40 秒；默认 20 秒 |
|  | 数据采样率 | 100Hz |
| IBP规格 | 通道数 | 2 |
|  | 测量方法 | 有创直接测量法 |
|  | 压力名称 | ART，PA，CVP，RAP，LAP，P1，P2 |
|  | 压力单位 | kPa、mmHg、cmH2O |
|  | 测量范围 | ART: 0mmHg ~ 300mmHg PA: -6mmHg ~ 120mmHg CVP/RAP/LAP: -10mmHg ~ 40mmHg P1/P2: -50mmHg ~ 300mmHg |
|  | 分辨率 | 1mmHg |
|  | 精度（不含传感器误差） | 2%或者1mmHg取大者（不含传感器误差） |
|  | 压力传感器 | 灵敏度： 5µV/V/mmHg 阻抗范围：300Ω ~ 3000Ω 滤波方式：d.c. ~ 12.5Hz 或 40Hz |
| C.O.规格 | 测量方法 | 热稀释法 |
|  | 测量参数 | C.O.、TB、TI |
|  | 测量范围 | C.O.：0.1L/min~20L/min TB：23°C~43°C（73.4°F~109.4°F） TI：-1°C~27°C（30.2°F~80.6°F） |
|  | 分辨率 | C.O.：0.1L/min TB/TI：+0.1°C（+0.1°F） |
|  | 精度 | C.O.：± 0.2L/min 或±5%，取较大者（2.5L/min~10L/min） 不定义（其他范围） TB/TI: ±0.1°C（不含传感器误差） |
| 接口规格 | 模拟输出（多功能接口） | 带宽（-3dB 参考 10Hz）：弱滤波模式/监护模式：0.5Hz~40Hz ；强滤波模式：1Hz~20Hz 最大传播延时（弱滤波模式）：500ms 灵敏度：1V/1mV±10% PACE 抑制/加强：不具有起搏抑制或者增强功能 波形显示：与计算导联相同 符合标准：符合 GB 9706 标准关于短路保护和漏电流要求 输出阻抗：< 500Ω 接口类型：PS2 接口 |
|  | 除颤同步（多功能接口） | 输出阻抗：< 500Ω 最大延时：35ms（R 波峰到脉冲上升沿） 波形：矩形波 幅值：高电平：3.5V~5.5V，最大提供 1mA 输出电流；低电平：<0.5V，最大接收 5mA 输入电流 需要最小的R波幅度：0.3mV 脉冲宽度：100ms±10% 限制电流：额定 15mA 上升和下降时间：< 1ms 接口类型：PS2 接口 |
|  | 护士呼叫（多功能接口） | 驱动模式：电压输出 电气规格：≤12.6VDC，200mA MAX. 接口信号：提供 12V 电源和PWM波 接口类型：PS2 接口 |
|  | USB 接口 | USB 接口：标配2 个 驱动模式：HOST 接口，USB1.0/2.0 协议 电气规格：5VDC±5%，500mA Max. 接口类型：USB A 型插座 |
|  | VGA 接口 | VGA 接口 1 个 水平刷新率： （30-94）KHZ 视频信号 ：0.7 Vpp @ 75 Ohm, HSYNC/VSYNC 信号 TTL 接口类型： DB-15母座 |
|  | 网络接口 | 规格：100-Base TX（IEEE802.3） 接口类型：标准 RJ-45 网络接口 |
| 环境要求 | 温度范围 | 运输和贮存：-20℃~+55℃（-4℉~131℉） 工作：+5℃~+40℃（41℉~104℉） |
|  | 湿度范围 | 运输和贮存：15%RH~80%RH（无冷凝） 工作：15%RH~80%RH（无冷凝） |
|  | 大气压力范围 | 运输和贮存：70kPa~106kPa 工作：86kPa~106kPa（直流供电） |

- 33.车载除颤仪

| 序号 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 物理规格/性能 |
| 1.1 | 整机重量（标准配置，含电池、体外板、记录仪）≤5.3kg |
| 1.2 | 抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，裸机六面均可承受≥0.75m跌落冲击 |
| 1.3 | 防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP44 |
| 1.4 | 环境适应能力强，工作温度范围至少满足0ºC～45ºC，且从室温环境下进入-20ºC环境后，至少能工作60分钟；存储温度范围至少满足-30～70ºC；工作/存储湿度范围至少满足10%～95%，非冷凝；工作/存储海拔高度（大气压力）范围至少满足：-381m～+4575m（57.0kPa～106.2kPa） |
| 1.5 | 除颤监护仪面板按除颤1-2-3步操作分区显示 |
| 1.6 | 提供双色报警灯7 |
| 1.7 | 提供设备培训维护视频，提供彩页等证明材料 |
| 2 | 显示屏 |
| 2.1 | 彩色液晶显示屏，屏幕尺寸≥7英寸；分辨率不小于800×480像素；可显示≥3通道监护参数波形 |
| 2.3 | 有高对比度显示界面，支持户外查看 |
| 3 | 电源及电池 |
| 3.1 | 内置可充电锂电池。 |
| 3.2 | 电池工作时间：连续监护时间不小于6小时；不少于300次200J充放电；不少于200次360J充放电 |
| 4 | 手动除颤 |
| 4.1 | 双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿 |
| 4.2 | 手动除颤分为同步和非同步两种方式，体外除颤能量分20档以上 |
| 4.3 | 输出能量：成人最大能量可支持360J |
| 4.5 | 开机速度快，设备的休眠唤醒开机时间小于2s。 |
| 4.6 | 充电至200J小于3s。 |
| 4.7 | 除颤后基线恢复时间小于2.5s。 |
| 4.8 | 病人接触状态指示：体外除颤电极板支持显示病人接触阻抗状态；除颤监护仪界面可显示病人接触阻抗状态和接触阻抗值 |
| 4.9 | 手动除颤模式支持自动节律分析。 |
| 4.10 | 手动除颤可按预制序列和病人类型自动调节能量 |
| 4.12 | 体外除颤电极板支持能量选择、充电和放电操作 |
| 4.13 | 支持手动事件标记功能，方便医护人员随时记录治疗、用药等操作时间 |
| 5 | 监护 |
| 5.1 | 支持3导心电监护，HR范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿：15-350bpm |
| 5.2 | 频率响应范围最大支持0.05-150Hz；共模抑制比最大支持＞105dB |
| 6 | 记录仪 |
| 6.1 | 内置50mm热敏记录仪 |
| 6.2 | 自动打印报告：充放电、标记事件、自检、报警 |
| 6.3 | 走纸速度：6.25, 12.5, 25, 50mm/s，误差±5%。 |
| 7 | 存储容量 |
| 7.1 | 设备的内部存储容量不小于1Gb |
| 7.2 | 可存储不少于10小时连续心电波形；可存储不少于500个事件 |
| 7.3 | 支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据 |
| 8 | 设备维护与自检 |
| 8.1 | 设备具有用户检测和设备自检功能 |
| 8.2 | 支持开机检测和运行中实时检测；设备处于关机状态下支持每日、每周的设备自检 |
| 8.3 | 定期关机自检应覆盖全面，检测项应至少包含以下内容：治疗模块、电池、放电，其中充放电检测应覆盖最大能量，提供说明书等证明材料 |
| 8.4 | 支持用户检测提醒，当超过建议的时间未进行手动检测时，除颤监护仪会给出提示 |
| 8.5 | 提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯指示设备状态 |
| 8.6 | 查看自检报告方便快捷，操作步骤不超过2步；自检报告显示的检测项支持用户自定义。 |
| 8.7 | 自检失败时，提供图文故障排除提示。 |
| 9 | 远程设备管理 |
| 9.1 | 可选配蜂窝移动传输（4G）功能，支持连接远程设备管理系统，进行设备集中批量管理、故障保修 |