公开招标文件

采购项目编号：青海鸿阳公招（货物）2025-011

采购项目名称：2025年公立医院改革与高质量发展示范项目（高原血管通路中心项目、全省领先的高水平学科项目、省级重点专科建设及心理健康促进项目）医疗设备购置项目

采购项目采购人：西宁市第二人民医院

青海鸿阳招标代理有限公司

2025年07月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	8

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	10

9.投标保证金（本项目不收取保证金）	10

10.投标有效期	10

11.投标文件构成	10

12.投标文件的编制要求	11

四、投标文件的提交	11

13. 电子投标文件上传	11

14.提交投标文件的时间、地点、方式	11

15.电子投标文件的补充、修改或者撤回	12

五、开标	12

16.开标	12

六、资格审查程序	12

17.资格审查	12

七、评审程序及方法	13

18.评标委员会	13

19.评审工作程序	15

20.评审方法和标准	17

八、中标	20

21.推荐并确定中标人	20

22.中标通知	20

九、授予合同	21

23.签订合同	21

十、其他	22

24. 串通投标的情形	22

25. 废标	22

26. 中标服务费	23

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	24

第四部分  投标文件格式	38

封面（上册）	38

目录	39

（1）投标函	40

（2）法定代表人证明书	41

（4）投标人承诺函	43

（5）投标人诚信承诺书	44

（6）资格证明材料	45

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	46

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	47

（9）无重大违法记录声明	48

（下册）	49

（10）评分对照表	51

（11）开标一览表（报价表）	52

（12）分项报价表	53

（13）技术规格响应表	54

（14）投标产品相关资料	55

（15）投标人的类似业绩证明材料	56

（16）节能产品、环境标志产品证明材料…………………………………51（17）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	60

第五部分  采购项目要求及技术参数	61

1.投标说明	61

2.重要指标	61

3.商务要求	61

第一部分  投标邀请

青海鸿阳招标代理有限公司受西宁市第二人民医院的委托，拟对2025年公立医院改革与高质量发展示范项目（高原血管通路中心项目、全省领先的高水平学科项目、省级重点专科建设及心理健康促进项目）医疗设备购置项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海鸿阳公招（货物）2025-011 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 2025年公立医院改革与高质量发展示范项目（高原血管通路中心项目、全省领先的高水平学科项目、省级重点专科建设及心理健康促进项目）医疗设备购置项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 666.4万元 包1：359.6万元 包2：215万元 包3：91.8万元 |
| 最高限价 | 666.4万元 包1：359.6万元 包2：215万元 包3：91.8万元 |
| 项目分包个数 | 3个包 |
| 各包要求 | 具体内容详见《招标文件》 |
| 投标人资格要求 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6、投标人为生产商的，须具备所投产品的有效医疗器械生产许可证和医疗器械注册证；投标人为代理商的，须具备所投产品的有效医疗器械经营许可/备案凭证、医疗器械注册证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力。 |
| 公告发布时间 | 2025年07月17日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2025年07月18日至2025年07月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 线上获取：通过政采云平台（www.zcygov.cn）获取，登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） |
| 提交投标文件截止时间 | 2025年08月13日08时30分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 政采云平台（www.zcygov.cn） 如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密投标文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密文件无法解密、加密投标文件无法上传的视为无效投标。 |
| 采购人联系人 | 采购人：西宁市第二人民医院 联系人：桑老师 联系电话：0971-3550287 地址：青海省西宁市城北区祁连路892号 |
| 代理机构联系人 | 代理机构：青海鸿阳招标代理有限公司 联系人：杨女士 联系电话：0971-5361888 电子邮箱：1192690417@qq.com 联系地址：西宁市城西区万达购物广场SOHO2号楼13层11324室 |
| 代理机构开户行 | 青海西宁农村商业银行股份有限公司通海路支行 |
| 收款人 | 青海鸿阳招标代理有限公司 |
| 银行账号 | 中标服务费专用账户： 开户行：青海西宁农村商业银行股份有限公司通海路支行 账号：8201 0000 0002 9937 9 |
| 其他事项 | 1、本次项目招标采用线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密投标文件无法解密、加密投标文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传至电子开评标系统，并在开标后30分钟内远程解密投标文件。 2、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763； 3、线上CA： PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：95763； |
| 财政监督部门及电话 | 单位名称：西宁市财政局 联系电话：0971-6304026 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内在政采云平台系统中向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在系统中收到质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.3 在评审过程中评审专家就有关问题需要向供应商进行澄清时，将通过电子评标系统进行线上询问，供应商接到澄清通知登录评标系统在规定的时间内完成线上答复，超时视为认可评审专家所提出的所有问题。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、第三方检测认证费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等与本合同履行相关的全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

本项目不收取保证金

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 中小企业声明函（货物）

- 残疾人福利性单位声明函

- 监狱企业证明材料

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应在投标截止时间之前将加密电子投标文件上传至评标系统；加密电子投标文件的制作详情请咨询政采云，咨询电话：400-881-7190。

12.3 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13. 电子投标文件上传

13.1电子投标文件，应分别按照招标文件的及电子评标系统要求上传。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1投标人在招标文件要求开标截止时间前，按要求上传加密电子投标文件至评标系统。

15.电子投标文件的补充、修改或者撤回

15.1投标人在投标截止时间前，可以对所上传的电子投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购人或采购代理机构应当按本文件中确定的时间在政采云系统中组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

投标人不足3家的，不得开标。

16.3 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.1（10）-（14）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 投标人所提供的证明材料含糊不清、不确切或伪造、编造材料的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照评审得分相同的，由评标委员会按照以投标报价低的优先；投标报价也相等的技术得分高的优先；技术得分也相等的，由采购人自行确定一个投标人获得中标候选人推荐资格。确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

包1-包3：

| 类别 | 评审因素 | 满分 分值 | 综合评分法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 部分 30分 | 投标报价 | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定对小型和微型企业产品的价格给予10％的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 技术 部分 60分 | 技术参数 | 30 | 技术参数：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得30分；每有一项负偏离扣3分，扣完该项得分为止。（此项评分以生产厂商出具的投标产品的证明文件或产品彩页或国家认可质检机构出具的投标产品的产品检验报告(测试报告)等为准。） |
|  | 节能与环保 | 2 | 所投产品为节能产品，每提供 1 份得 1分；所投产品为环保产品，每提供 1 份1分，未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》复印件或扫描件为准。 |
|  | 项目管理及实施方案 | 6 | 投标人制定方案须体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性。包含：①项目管理机构②人员配置情况③项目管理措施及质量保障方案。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得2分，满分6分；每有一项存在缺陷或不足的扣1分，未提供的不得分。 |
|  | 供货、配送 、设备安装 及调试方案 | 8 | 供应商针对本项目特点制定详细的货物供货、配送、安装调试方案。具体内容包含：①完善的供货计划②完善的运输计划及运输配置、应急措施等③完善的供货保证措施④完善的设备安装调试措施及相关承诺。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得2分，满分8分；每有一项存在缺陷或不足的扣1分，未提供的不得分。 |
|  | 培训方案 | 4 | 供应商针对本项目特点制定培训方案，具体内容包含：①培训方案、计划②专职培训人员③培训内容，④培训相关承诺。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得1分，满分4分；每有一项存在缺陷或不足的0.5分，未提供的不得分。 |
|  | 项目售后服务计划、措施、服务承诺 | 10 | 供应商针对该项目须有完善的售后服务体系，具体内容包括：①售后服务机构和人员；②售后服务内容、流程和服务质量；③在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务的措施；④故障维修响应机制；⑤售后服务相关承诺。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得2分，满分10分；每有一项存在缺陷或不足的1分，未提供的不得分 |
| 商务 部分 10分 | 类似业绩 | 10 | 提供2022年1月至今供应商的类似业绩证明材料，每提供1份得2分，满分10分，不提供或提供不完整不得分。（需提供中标通知书及合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的复印件或扫描件） |
| 内容存在缺陷或不足是指：方案内容不切合行业实际、不符合行业政策；或存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |  |  |

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

23.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。（本项目不收取保证金）

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳。

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海鸿阳公招（货物）2025-011

采购项目名称：2025年公立医院改革与高质量发展示范项目（高原血管通路中心项目、全省领先的高水平学科项目、省级重点专科建设及心理健康促进项目）医疗设备购置项目

采购合同编号：QHHY-2025-011/包号

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）： 西宁市第二人民医院    （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采购人（以下简称甲方）：西宁市第二人民医院

中标人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，以及     年   月   日     采购项目（2025年公立医院改革与高质量发展示范项目（高原血管通路中心项目、全省领先的高水平学科项目、省级重点专科建设及心理健康促进项目）医疗设备购置项目 ）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明（如有）。

二、合同标的及金额 ( 此处应参照招标文件的要求详细写明各项设备、系统规格型号的具体要求。)

单位：元

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

按《中标通知书》载明的成交价格成交，本政府采购合同的总金额为人民币¥(大写： )。本合同以人民币进行结算，合同总价为含税价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、第三方检测认证费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等与本合同履行相关的全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：合同签订后15日历日。

交货地点：西宁市第二人民医院指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后 10 个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

1.付款方式：甲乙双方签订合同前，乙方按合同总额的5%向甲方缴纳履约保证金，履约保证金待质保期满后一次性无利息退还给乙方。合同签订后，乙方向甲方提供完税发票，甲方向乙方支付合同总价款的35%，乙方所交付的设备到达交货地点经乙方安装、调试、培训，设备正常使用由甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的65%。

2.质保期：整机质保5年（质保期从甲方验收合格之日起开始计算），终身维护。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式捌份，甲乙双方各执叁份，青海鸿阳招标代理有限公司留存贰份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商签订补充合同，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》，本合同书以上条款的解释顺序优先于合同通用条款。

以下无正文。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

（签字)                               (签字）

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构（盖章）：

负责人或经办人：

签约时间： 年 月 日

合同通用条款

根据《民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标包号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海鸿阳招标代理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起 日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海鸿阳招标代理有限公司

法定代表人姓名       现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：   年龄：  民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                 （公章）

年   月   日

（3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海鸿阳招标代理有限公司

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址。

法定代表人姓名   特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：

职务：

授权人（法定代表人）签字：

职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）                                                                                年   月   日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海鸿阳招标代理有限公司

关于贵方   年  月  日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海鸿阳招标代理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

- 投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或（2023或2024）年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

- 2、近半年内任意三个月缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海鸿阳招标代理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标包号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

- （10）评分对照表………………………………………………………所在页码

- （11）开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- （12）分项报价表………………………………………………………所在页码

- （13）技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- （14）投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- （15）投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- （16）中小企业声明函…………………………………………………所在页码

- （17）残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

（18）监狱企业证明材料………………………………………………所在页码

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

（10）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （11）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

单位：人民币（元）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |
| 优惠条件及其他 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、第三方检测认证费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等与本合同履行相关的全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （12）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，不得修改格式，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，不得修改格式，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致的或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                    （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （15）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自2022年1月至开标截止之日的投标人类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。（需提供中标通知书及合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的复印件或扫描件）

（16）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

(不满足以下条件的无需填写)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）具体情况如下：

- （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业，制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业，制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （17）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

致：青海鸿阳招标代理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加      单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （18）监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

（一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

- 2.重要指标

2.1 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

2.2技术参数中除注明签订合同时或者供货时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

3.1.交货时间：合同签订后15日历日。

3.2.交货地点：西宁市第二人民医院指定地点。

3.3.免费质保期：整机质保5年（质保期从甲方验收合格之日起开始计算），终身维护。

（二）项目概况及技术参数

包一：

1、便携式彩色多普勒超声诊断仪技术要求

一、数量：1台

- 二、主要规格、功能及系统概述：

- 1、笔记本式彩色多普勒超声诊断仪包括：

1.1	≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器

1.2	数字化二维灰阶成像单元

1.3	数字化彩色及能量多普勒单元

1.4	数字化频谱多普勒显示和分析单元

1.5	数字化波束形成器

1.6	多角度空间复合成像技术

1.7	智能化斑点噪声抑制技术

1.8	自动优化功能

1.8.1二维图像自动优化

1.8.2多普勒图像自动优化

1.8.3彩色血流自动优化

1.9	实时宽景成像技术

1.10实时同屏教学软件

1.11智能追踪技术（实时扫查快速重现存储图像全部扫描参数）

1.12血流量化评估技术（血流信号充盈比率曲线分析图表）

1.13高灵敏度能量多普勒（慢速及细微血流能量多普勒成像模式）

1.14自适应彩色增强技术(可自动滤除运动伪影)

1.15编码脉冲反相二次谐波成像（可用于所有探头）

1.16原始数据处理能力（可对已存储的图像进行增益、动态范围、多普勒基线、多普勒角度、扫描速度、自动优化等调节以及测量和分析）

1.17主机上实现实时及脱机状态M型扫描线可以以任意点为轴心360°旋转

1.18数字化通道≥1024通道

1.19可视可调系统动态范围≥90db

1.20实时多同步成像

1.21方向性能量图（DCA）

1.22线阵探头凸型扩展技术

1.23穿刺针增强显影技术，穿刺针增益可实时调节

1.24轨迹球操作

1.25内置锂电池操作（断电条件下工作时间≥0.5小时）

2、测量和分析：(B型、M型、彩色M型、频谱多普勒、彩色模式)

2.1 一般测量

2.2	多普勒血流测量与分析

2.3	实时多普勒自动包络、测量和计算

2.4外周血管测量与分析

2.5	泌尿科测量与分析

3、一体化图像存储与(电影)回放重现及病案管理单元

3.1	超声图像静态、动态存储原始数据回放重现

3.2原始数据储存，可对回放的图像进行≥35种参数调节，2B及M型模式≥10个参数，CFM模式≥7个参数，PW模式≥18个参数

3.3一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和输出等

3.4USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕上的图像

4、输入/输出信号：

4.1	输入：、HDMI，USB，Lan

4.2	输出：HDMI，USB，Lan

5、连通性：可配医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件

6、图像管理与记录装置：

6.1超声图像存档与病案管理系统

6.2动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像

6.3	剪贴板(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像

6.4	内置固态硬盘≥128GB（64GB用于数据存储）

- 三、技术参数及要求：

1、探头规格

1.1频率：宽频带或变频探头，变频探头二维显示频率（基波+谐波）可选择≥9种，彩色显示频率可选择≥4种, 多普勒显示频率可选择≥4种

1.2	标配4把探头：支持凸阵×1，线阵×2，相控阵×1

1.3	阵元：线阵探头有效阵元数128至256阵元

1.4	阵元：凸阵探头有效阵元数128至192阵元

1.5 阵元：相控阵探头有效阵元数64至128阵元

1.5	B/D兼用：

1.6	线 阵：B/PWD

1.7	凸 阵：B/PWD

1.8	穿刺导向：探头可选配穿刺导向装置

2、二维灰阶显像主要参数：

2.1	扫描：

2.2	电子凸阵：超声频率范围2-12MHz

2.3 电子线阵：超声频率5-18MHz，具备可自定义按键，按键数量 ≥4

2.4	相控阵：超声频率0.5-18MHz，扇角≥110°

2.5扫描速率：B模式凸阵探头全视野，18cm深度时，帧速率≥ 50帧/秒

2.6扫描速率: B模式相控阵探头90度，18cm深度时，帧速率≥ 40 帧/秒

2.7	扫 描 线：每帧线密度≥230超声线

2.8	发射声束聚焦：≥8段

2.9	回放重现：灰阶图像回放≥1000幅、回放时间≥30秒

2.10 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，

减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

2.11增益调节：B/M/CF/D可独立调节

2.12物理TGC调节≥6段

2.13空间分辨力：符合国家标准

3、频谱多普勒：

3.1	方式：脉冲波多普勒 PWD；高脉冲重复频率HPFF

3.2	多普勒发射频率： 线阵≥2段	   凸阵≥2段

3.3	最大测量速度：PWD：血流速度≥8.0 m/s

3.4	最低测量速度：≤5.0mm/s(非噪声信号)

3.5	显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D

3.6	电影回放：≥30秒

3.7	取样宽度：宽度1mm至24mm范围；

4、彩色多普勒

4.1	显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示

4.2彩色显示帧频：凸阵探头全视野，最大彩色取样框，18cm深时，彩色显示帧频≥8帧/秒

4.3	显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

4.4	彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE)（包括方向性能量图）

4.5	双幅实时显示、包括双幅不同模式实时显示（B/B;B/CFM）

5、超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

2、动静脉内瘘手术显微器械技术要求

|  | 数量： | 1套 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 显微镊 | 1.总长185mm±5mm，直头，头部平台，镶金钢砂，圆柄。 2.用于夹持组织。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 5.外表面刷光处理 6.产品应有良好的耐腐蚀性能。 | 把 | 2 |
| 2 | 显微镊 | 1.总长185mm±5mm，直头，头部环形，镶金钢砂，圆柄。 2.用于夹持组织。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 5.外表面刷光处理 6.产品应有良好的耐腐蚀性能。 | 把 | 2 |
| 3 | 显微止血夹 | 1.总长50mm±5mm，头部为角弯，弹簧式。 2.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 3.外表面喷砂处理 | 支 | 6 |
| 4 | 显微止血夹 | 1.总长20mm±5mm，头部为角弯。 2.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面电镀处理 | 个 | 4 |
| 5 | 显微组织剪 | 1.总长160mm±5mm，直头，带齿，圆柄。 2.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 3.以钛合金材料制成。 4.外表面氧化处理 | 把 | 3 |
| 6 | 显微组织剪 | 1.总长160mm±5mm，弯头，带齿，圆柄。 2.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 3.以钛合金材料制成。 4.外表面氧化处理 | 把 | 3 |
| 7 | 显微持针器 | 1.总长185mm±5mm，弯头，带齿，弹簧式，圆柄。 2.用于显微手术中夹持缝合针和线。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以钛合金材料制成。 5.外表面氧化处理 | 把 | 2 |
| 8 | 皮肤拉钩 | 1.总长160mm±5mm，双头，一头头宽7±2mm，钩深22±2mm，另一头三齿，头宽9±2mm，钩深10±2mm，头部钝。 2.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理 3.外表面喷砂处理 | 把 | 4 |
| 9 | 手术冲洗针 | 1.产品头部直径为≥2mm。 2.采用1C18Ni9或其它医用不锈钢材料。 3.外表面电镀处理 | 支 | 2 |
| 10 | 探针 | 1.总长190mm±5mm，直径2mm，血管。 2.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理 3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕 4.应有良好的耐腐蚀性能。 | 把 | 1 |
| 11 | 探针 | 1.总长190mm±5mm，直径3mm，血管。 2.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理 3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕 4.应有良好的耐腐蚀性能。 | 把 | 1 |
| 12 | 止血钳 | 1.产品总长140mm±5mm，直形，头部内侧有齿，精细形。 2.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。 | 把 | 2 |
| 13 | 止血钳 | 1.产品总长140mm±5mm，弯形，头部内侧有齿，精细形。 2.采应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。 | 把 | 2 |
| 14 | 手术刀柄 | 总长125mm±5mm，3#，带刻度标，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面亚光处理。 | 把 | 2 |
| 15 | 手术剪 | 长度140mm±5mm，直尖圆，应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，表面刷光处理。 | 把 | 4 |
| 16 | 组织剪 | 总长160mm±5mm，弯型，刃口镶硬质合金片，综合，应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，表面刷光处理。 | 把 | 4 |
| 17 | 止血钳 | 总长140mm±5mm，弯型，半齿，头宽2.2±0.2mm，头厚2±0.2mm，应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，表面刷光处理。 | 把 | 16 |
| 18 | 器械钳 | 总长250mm±5mm，头宽12±2mm，直有槽，应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，表面刷光处理。 | 把 | 2 |
| 19 | 帕巾钳 | 总长140mm±5mm，尖头，应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，表面刷光处理。 | 把 | 8 |
| 20 | 持针钳 | 总长140mm±5mm，直头，粗针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.5±0.1，应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，表面刷光处理。 | 把 | 4 |
| 21 | 持针钳 | 总长140mm±5mm，直头，细针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.3±0.1，应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，表面刷光处理。 | 把 | 2 |
| 22 | 分离结扎钳 | 总长180mm±5mm，钳头的弯曲高度15±2mm，钳头与钳身夹角≧90°，角弯型，网纹齿。应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，表面刷光处理。 | 把 | 2 |
| 23 | 胸腔镊 | 1.总长180mm±5mm，头宽1.5±0.2mm，直头，1×2无损伤齿。 2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能。 | 把 | 3 |
| 24 | 不锈钢药杯 | 产品高≥40mm，直径≥45mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 | 个 | 6 |
| 25 | 不锈钢药杯 | 产品直径≥50mm，高50mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 | 个 | 6 |
| 26 | 编网筐 | 外形长宽高尺寸为340×250×70，编网结构，304医用不锈钢制作，表面电抛光处理。 | 套 | 2 |
| 27 | 组织钳 | 总长160mm±5mm，直型，应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，表面刷光处理。 | 把 | 6 |
| 28 | 海绵钳 | 总长250mm±5mm，弯形，有齿，头宽12mm，应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，表面刷光处理。 | 把 | 4 |
| 29 | 组织镊 | 长160mm±5mm，1*2钩，直，无损伤，应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，表面刷光处理。 | 把 | 6 |
| 30 | 阑尾拉钩 | 总长210mm±5mm。头1宽17mm，深31mm/头2宽17mm，深43mm。双头同向，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。 | 把 | 2 |
| 31 | 不锈钢腰子盘 | 产品长≥205mm，宽130mm，高25mm，浅型，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 | 个 | 2 |
| 32 | 不锈钢换药碗 | 产品直径≥160mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 | 个 | 4 |

3、超声下自体动静脉内瘘穿刺模型技术要求

- 一、数量：1台

- 二、技术参数：

- 模型为上肢仿真模型，参照人体1:1比例制作，包含（皮肤、血管、血液自动循环系统）；

- 模型为硅胶材质，包含（皮肤、血管、血液自动循环系统）；

- 在超声下，模型内部血管结构清晰可见；

- 模型内部血管根据血透病人的自体动静脉内瘘的结构，设计有吻合口及多处狭窄，可用于超声引导下穿刺、PTA等训练；

- 模型内部血管深浅不一,血管尺寸有2mm～12mm不等；

- 反复穿刺≥1000次操作而不渗液；

- 模型自带自动血液循环系统，每分钟流量≥1000ml/min，穿刺有回血，循环系统支持直流电、交流电等两种供电方式；

- 模型配有便携式手提箱，方便收纳、携带。

4、血液透析滤过机技术要求

一、数量：2台

二、技术参数

- 机身尺寸：宽≤450mm，深≤500mm。

- 屏幕：≥15英寸彩色液晶触摸显示屏，屏幕可旋转。

- 供电电压：220V±10%，50/60Hz±1Hz。

- 供水压力范围至少包含：1-6.5bar，供水温度范围至少包含：5℃~30℃。

- 透析液流速至少包含：300~700mL/min。

- 透析液温度设置范围至少包含：33.0~40.0℃。

- 超滤速度至少包含： 0.10~4.00L/h；超滤精度：±30mL/h。

- 漏血检测器原理：光学检测；漏血检测灵敏度：≤0.5mL血液/1L透析液。

- 血液流速调节范围至少包含：40~600mL/min，血液流速精度：±10%。

- 肝素泵设置范围至少包含：0.0~9.9mL/h；注射器类型： 20mL。

- 气泡检测器：超声波原理。气泡检测器精度：≤0.03mL。

- 置换液泵设置范围至少包含： 1.00~25.00L/h。

- 动脉压测量范围至少包含：-300~+500mmHg。动脉压力测量精度：±10mmHg。

- 静脉压测量范围至少包含：-300~+500mmHg。静脉压力测量精度：±10mmHg。

- TMP测量范围至少包含：-100~+500mmHg。TMP测量精度：±10mmHg。

- 透析器血液入口压测量范围至少包含： 0~+500mmHg。透析器血液入口压测量精度：±10mmHg。

- 透析液浓度范围至少包含：12.7~15.2mS/cm。

三、功能参数

- 治疗模式：血液透析、单纯超滤、在线HDF和在线HF。

- 具有声光报警提示功能，多种颜色报警指示灯。

- 设备支持热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸和醋酸消毒。

- 通过按键可随时中断已激活的清洁程序，中断时如果有消毒剂，会强制进行冲洗，强制冲洗结束后，进入预设模式。

- 采用容量式平衡与超滤控制系统。

- B液浓度可个性化调节，可预先存储≥8条碳酸氢盐浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。

- 透析液浓度可个性化调节，可预先存储≥8条透析液浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。

- 可预先存储≥8条超滤曲线，每条曲线均可修改并存储。

- 设备标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统。

- 液面调整：具备动脉壶和静脉壶液面电动调整功能。

- 具备双动脉压力监测，同时监测泵前动脉压和泵后动脉压

- 标准配备2个透析液过滤器组件。

- 具备全中文报警自我解释功能，可提示报警的原因与排除的方式。

- 治疗暂停：具有治疗暂停键。

- 可以自定义计时器的名称、开始时间、结束时间。

- 设备支持治疗结束后透析器和体外循环回路自动排液功能。

- 后备电池：停电后自动切换至紧急蓄电池工作模式，继续监视血液循环参数所有报警都能正常工作，支持体外循环回路运行≥25分钟。

- 标准配置通讯接口。

- 具备在线排液口，预冲废液可以联机排放。

- 20.血压计：标配配血压监测仪。具有手动测量、自动测量和连续测量3种方式。21.血容计：标配血容计组件

- 22.在线清除率监测：标配在线清除率监测仪， Kt/V值实时图文显示。在线清除率监测无需额外耗材、无创，不会影响透析。

四、其他要求

1.将设备与医院现有软件（如HIS、LIS、PACS、血透系统等）实现免费的无缝连接。

5、血液透析机技术要求（核心产品）

一、数量：7台

二、技术参数

- 供电：220V AC，50Hz。

- 机身尺寸：机身宽度≤450mm，基座宽≤450mm。

- 供水: 压力范围：至少包含1.5-7bar；温度范围：至少包含5 ℃~30 ℃。

- 透析液流速：至少包含300~700 mL/min，1mL/min可调

- 透析液温度：至少包含33.0~40.0°C，实时监测可调，有超温保护装置。

- 超滤速度：至少包含0.10~4.00L/h且精度：±30ml/h或±0.1%。

- 漏血检测器：红绿双色光学检测；灵敏度：≤0.35mL/min或≤0.3mL血液/1L透析液。

- 动脉血泵：至少包含40~600mL/min。

- 肝素泵：设置范围：至少包含0.0~9.9mL/h；注射器类型：20mL、30mL。可设定停止时间，单次注入量

- 空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.02mL。

- 泵前动脉压：测量范围：至少包含-300~+500mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- 透析器入口压：测量范围：至少包含0~+700mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- 静脉压：测量范围：至少包含-300~+500mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- TMP：测量范围：至少包含-100~+500mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- 透析液压：测量范围：至少包含-400~+400mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- 透析液浓度：至少包含10.0 ~20.0mS/cm。

- 治疗模式：用于血液净化治疗，具有血液透析、单纯超滤、序贯透析，可使用碳酸氢盐干粉筒或浓缩液进行透析。

- 人机交互：≥15英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，可旋转，中文操作系统。

- 可实时图文显示参数，包括动脉压、静脉压、跨膜压、总电导度、碳酸氢盐电导度、透析液温度、血流速度、超滤速度等 。

- 消毒模式：具备药液消毒和热消毒方式，热水柠檬酸消毒温度最高可达85℃，消毒脱钙一体化完成时间≤39min。原液吸液管路可联机清洗消毒。

- 设备至少包含热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒。

- 后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间≥30分钟，断电数据保存功能

- 浓度曲线：可进行透析液浓度和碳酸氢盐浓度曲线治疗，每种均可预存≥8条曲线，实现个性化透析。

- 超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可预存≥8条曲线，实现个性化透析。

- 配液方式：先吸B浓缩液后吸A浓缩液，有单独的A、B浓缩液泵，透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制。

- B粉筒支架组件：标配碳酸氢盐干粉自动配制系统 。

- 液面调整：具备动脉壶和静脉壶液面电动调整功能。

- 设备外观可见泵前动脉压、透析器血液入口压和静脉压3个压力监测口，能同时监测泵前动脉压、透析器血液入口压和静脉压，保障患者治疗安全。

- 自检：全功能数字化自检，包括所有控制、监测、水路等系统，自检不可跳过。

- 治疗结束后可以自动排出透析器膜内、膜外和管路内液体。

- 采用水电路分离设计，增加机器安全性。

- 设备可记录操作信息和设定信息，具备搜索查找操作记录功能。

- 34.血压计：标配血压计组件。

- 35.在线清除率监测：标配在线清除率监测仪， Kt/V值实时图文显示。在线清除率监测无需额外耗材、无创，不会影响透析。

36.将设备与医院现有软件（如HIS、LIS、PACS、血透系统等）实现免费的无缝连接。

6、连续性血液净化设备（CRRT)技术要求

## 一、数量1台

- 二、技术参数

1、基本要求：

1.1、用于成人、儿童各种连续性肾脏替代治式。

1.2、≥12英寸彩色触摸液晶屏,内置智能软件,中文引导式互动操作界面。

1.3、全自动管路安装、预冲、安全测试泵管。

1.4、≥6个泵，具备透析液泵、置换液泵、废液泵、血泵前泵、注射泵。

1.5、≥4个独立平衡秤，每个秤具备独立功能。

1.6、软件智能调节废液泵转速，脱水量自动补偿功能。

1.7、自动废液系统。

1.8、智能血液加温系统，联动控制。设定目标温度后，可依据参数变化自动调整回血温度，实现智能精准血液加温。

2、治疗功能要求：

2.1、S.C.U.F – 缓慢持续超滤。

2.2、C.V.V.H – 连续静静脉血液滤过。

2.3、C.V.V.H.D – 连续静静脉血液透析。

2.4、C.V.V.H.D.F – 连续静静脉血液透析滤过

2.5、一套管路完成以上所有治疗模式,在不分离管路的情况下完成CVVH、CVVHDF前稀释、后稀释、前加后稀释的相互转换。

2.6、T.P.E – 血浆置换。

2.7、H.P. – 血液灌流。

2.8、耗材体外循环最小血量60ml，适合婴幼儿以及儿童CRRT治疗。

3、抗凝要求：

3.1、具备局部枸橼酸抗凝、全身性抗凝、无抗凝剂治疗。

3.2、具备≥3种枸橼酸抗凝配方，可使用高浓度、低浓度枸橼酸。

4、参数要求：

- 4.1流速范围

4.1.1、血液流速10-450ml/min，

4.1.2、置换液流速10-8000ml/h，

- 4.1.3、透析液流速10-8000ml/h，

4.1.4、病人脱水量0-2000ml/h，

4.1.5、血浆置换率0-5000ml/h，

- 4.2压力检测范围：

- 4.2.1、动脉压检测范围-300--+450mmHg；精度 ：±15mmHg

- 4.2.2、静脉压检测范围-50--+350mmHg；精度 ：±10mmHg

- 4.2.3、滤器前管路-50--+450mmHg；精度 ：±15mmHg

- 4.2.4、废液线路压力-350--+400mmHg；精度 ：±15mmHg

- 5、其它要求：

5.1、具备滤器凝血预警系统。

5.2、具备血液加温装置。

5.3、具备抗静电装置，防止对心电监护等的干扰，同时具备CF级认证。

5.4、具备完备的空气检测功能及漏血检测功能。

5.5、具备漏液检测功能。

5.6、具备后备电源，停电后能维持体外循环≥10分钟。

5.7、存储器可记录≥90小时的正常使用数据。

5.8、可实现远程故障处理及网络数据传输。

5.9、现场机器操作培训及简单设备维护保养培训.操作员培训包括CRRT基本知识和故障排除（最少2天）。

- 7、腹膜透析机技术要求

- 一、数量：2台

- 二、技术参数：

- 1、采用≥8寸彩色液晶触摸屏便于操作，触屏灵敏一击即应；

- 2、引导式界面，配有语音、真人视频、文字三种方式操作指引，适合各类人群操作学习；

- 3、治疗模式具备：①CCPD（持续循环腹膜透析）/IPD（间歇性腹膜透析）；②TPD（潮式腹膜透析）； ③专家模式（可调式APD模式）；

- 4、机体流量精度：±3%或±30ml，取二者较大值；

- 5、单周期可注入范围至少包含：50ml-3500ml/周期，增减梯度为 1ml；

- 6、透析液温度设定范围至少包含：35-38℃，控温精度：≤±2℃；

- 7、设备具有超温防护，低温防护温度为 33℃ ,高温防护温度为 40℃ ,防护动作误差为±1℃；

- 8、设备具备是否保证治疗总时长的功能，方便用户治疗时长的管理；

- 9、采用简便插入式管路安装，方便操作同时减少人为误差；

- 10、具备远程医疗管理功能含有：具备完善的医护端和患者端管理平台，可以查看治疗详细数据、远程下达APD处方、设备管理、患者沟通交流；

- 11、具备实时在线监测功能，可实现治疗过程中数据实时更新，治疗事件记录实时更新，实时展示腹透所处治疗阶段、剩余留腹时长、预计完成时间，每周期的灌入量、引流量、超滤量；

- 12、具备智能检测设备接入功能，可支持血压计、血氧仪、体重秤等体征检测设备的数据自动接入功能，数据自动上传远程管理平台，便于临床一体化管理；

- 13、具备监测预警防护功能：具有超温防护，过量灌入防护，引流不足防护，管路阻塞、扭折、破损智能检测及报警的功能；

- 14、配套管路具有适配2L\5L 腹透液的多种规格，可搭配市售主流透析液，连接腹透液袋数≥7袋；

- 15、配备一体化的治疗车，方便设备移动；

- 16、设备内置备用电池，如遇断电，市电连接后可自动恢复治疗。

8、远红外线治疗仪技术要求

- 一、数量：1台

- 二、技术参数：

1.照射器：

1.1放射板：高强度耐温黑色远红外放射板:≥ 50mm*100mm*4pcs，总面积≥200㎠；

1.2功率密度：照射距离≥30公分,功率密度为≥10 mw/㎠照射距离≥20公分,功率密度为≥20 mw/㎠ ；

1.3旋转角度：双向转轴,上下仰角≥120度,左右旋转≥330度；

1.4外设材质：可长期耐温的金属材料；

1.5照射器内部导热结构，照射器外部不烫；

1.6照射器内部过热断电装置；

1.7可挠式安全距离提示杆。

2.控制箱：

2.1 操作键：触动开关；

2.2 定时器：时间设定范围5分钟~90分钟，可作长时间(最长10小时)照射；

2.3强度设定：弱、中、强等；

2.4全自动设定：单键快速设定,多种全自动设定模式。

3.悬吊手臂：二节屈伸,随意平衡式。

4.高低升降杆：无段式升降。

5.底座：带轮塑料底座，防倾斜底座加稳装置(注水式)，可注水≥7 L(KG)。

## 9、中药熏蒸仪技术要求

- 一、数量2台

- 二、技术参数：

1、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现；

- 2、容量：双缸设计≥1800mL×2；

3、双喷头设计，两个通道可分别进行功能设置，配合双药缸可同时喷出2种不同的药物进行不同的治疗；

- 4、超过安全气压，减压阀动作；

5、药液低于安全液位时，声音警报并自动停止工作，有效防止因为缺液、干烧导致的安全问题；

- 6、治疗结束、预热达到设定温度时具有声音提示；

7、高强度不锈钢材质的支架，不易折断，且可多方向可调活动

8、防烫伤水汽隔离装置避免冷凝水随蒸汽一起排出喷嘴，避免烫伤病人；

9、预热及治疗功率多档可调。

10、预热设定温度为50℃～90℃可调，步长1℃，允差±20%；

- 11、药液加热到95℃时间≤15min；

12、当加热到气压0.035MPa～0.08MPa、药液温度达到95℃时，药液能自动从喷头均匀喷出，且在熏蒸过程中，保持气压的基本稳定；

13、治疗时间1～35min可调，步长1min，误差±5%；

- 14、在非治疗及预热状态可进行排液操作。

- 10、超声波治疗仪技术要求

- 一、数量2台

- 二、技术参数：

1、外形尺寸：台式设计，符合临床使用；

2、电源：交流电压 220V±10%，频率50Hz±1Hz，输入功率：≤70VA；

3、输出通道：双通道独立调节输出；

4、显示方式：≥5英寸液晶屏。

5、超声工作频率双通道

6、输出模式：连续模式和断续模式；

7、有效声强：0～1.5W/cm²，多档可调；

8、定时范围：1～30min，步进1min；

9、双通道额定输出功率不同，允差±10%；

10、双通道有效辐射面积不同，允差±10%；

11、波束不均匀性系数RBN：不超过8.0；

12、具有超温保护功能和治疗头脱落检测功能；

13、治疗处方数量≥10个。

11、悬吊式手术无影灯技术要求

一、数量1台

二、技术参数：

1、灯头造型：超薄设计，灯头厚度≤10cm，一体式活动把手。

2、色温：灯头采用不同色温LED灯珠，实现最佳的组织分辨。

3、照明模式：具有内窥镜照明模式、单色温照明模式。

4、总辐照度，在相距光源1m处的光照区域的总辐照度应不超过1000W/㎡。

5、灯珠寿命：平均寿命≥100000小时。

6、弹簧臂，可使灯头轻松旋转并精确定位在理想位。

7、悬挂系统，当预计到磨损、腐蚀、材料疲劳和老化可能损害支撑的性能时，支撑部件安全系数不低于8。

8、光的分布边缘照度达到中心照度50%的光区域的直径d50应不小于光斑直径的50%。

9、照度≥10档可调。

10、灯头直径：母灯≥700mm；子灯≥500mm。

11、照度：母灯：≥120000（Lux）；子灯：≥80000（Lux）。

12、灯珠：母灯：≥1W/60颗；子灯：≥1W/45颗。

13、照明深度：母灯：≥800mm；子灯：≥1000mm。

14、色温：3000-6700k。

15、光照深度：≥1000mm。

16、紫外线辐射：≤1 W/m²。

17、光斑直径：0-180mm。

18、亮度调节：30-100%。

19、医生头部温升：≤1℃。

12、电动手术床技术要求

一、数量1台

二、技术参数：

1、采用电动液压传动结构。

2、床面板为可透视材料制作，在X射线下无影像医学诊断的明显斑点及阴影。

3、升降、平移、头足倾斜、左右倾斜等各种动作操作由独立的动力系统驱动。

4、床柱外壳和底部基座外壳不锈钢材质，防刺眼处理。

5、电动手术床具有标准以及反向模式两种，可实现头脚互换功能。

6、具备两套独立电子操作系统，二套系统独立运行。

7、床垫具有记忆恢复功能,减少局部压强。

8、电动刹车，底座与地面接触牢固。

9、 床面板尺寸：长≥2120mm，宽≥590mm。（含边轨）

背板尺寸：长≥570mm，宽≥550mm。（不含边轨）

坐板尺寸：长≥575mm，宽≥530mm。（不含边轨）

腿板尺寸：长≥600mm，宽≥250mm。（不含边轨）

头板尺寸：长≥300mm，宽≥500mm。

10、台面高度调节范围：低位≥660mm；高位≤1000mm。

11、升降行程：≥340mm。

12、床面水平移动范围：≥300mm。

13、头倾、脚倾：≥24° ≥24°（电动）。

14、左倾、右倾：≥22° ≥22°（电动）。

15、背板上/下折：≥65°≥34°（电动）。

16、腿板上/下折：≥21°≥89°（手动）。

17、头板上/下折：≥30°≥88°（手动）。

18、腿板外折:≥89°（手动）。

19、手术床配件（单套）：麻醉屏架组件1个，束身带组件1条，托手架组件2个，腿架组件2个，支身架组件2个，床垫1套，锁紧座9个，有线控制器1个。

13、高频电刀技术要求

- 一、数量：1台

- 二、技术参数：

1.功率输出：电切：≥350W、单极电凝：≥120W、双极电凝：≥120W；

2.操作方式:三脚踏开关、手笔控制开关；

3.工作频率：电切≥360KHz；柔和凝、双极凝≥360KHz；强力凝、喷射凝≥412KHz；

4.单极电切峰值电压≤1000Vp，单极电凝峰值电压≤1800Vp，双极电凝峰值电压≤400Vp；

5.自检功能：开机系统自动检测功能；

6.检测报警：负极板自动实时检测报警 、输出短路报警、器械误操作报警；

7.输出模式：≥10种，包含四种电切，三种电凝，三种双极模式等；

8.双极自启动输出模式：夹持组织自动输出，且可识别已干燥组织，自动停止输出。

9.采用2路单极输出分别控制，即手术中一台电刀可插两把单极器械，且可分别独立控制。

10.掉电记忆功能：设备具有掉电自动记忆功能，每次使用完毕后自动保存当前设定的工作参数。

11.安全类别：I类CF型。

12.输出功率自动调节：可根据不同组织和切割速度的变化自动调节功率输出，保证组织切割顺畅、均匀。

14、生物显微镜技术要求

- 一、数量：1台

- 二、技术参数：

1.显微镜特点：具有卓越的光学性能，衬度、清晰度极佳。观察方式明场，可升级相差/荧光/暗场/偏光/DIC。载玻片支座可以防止载玻片破裂。LED 照明提供白色均匀冷光。圆角设计，不会伤及肌肤。机身整体防霉。

2.显微镜参数：

2.1、光学系统：无限远光学系统,具有轴向和径向双重色差校正，衬度、清晰度极佳。45mm国际标准齐焦距离，光学部件防霉；

2.2、主机：合金结构，一体化机身,防震机座，结构稳定；

2.3、调焦机构：调焦旋钮高度可调，2档同轴调节钮，带有限位功能，载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1 微米。调焦旋钮带可高低调节的人体工程学设计，更方便不同的诊断医生在同一台显微镜下根据每个人手的大小，进行调焦旋钮的高低调节，使用起来更加的舒适方便；

2.4、光源系统：采用LED照明系统，光强自动调整，可根据不同物镜自动切换光照强度；

2.5、物镜转盘：电动物镜转换器，6个快捷键对应6个物镜，可直接转换所需倍数。6个快捷键必须内嵌在机身上，方便使用者看到对应倍数按键，快速切换；

2.6、两个倍数物镜快速切换键，必须在调焦机构旁边，使操作者在调焦同时能方便快速触发快捷切换键，达到高低倍物镜快速比对的功能；

2.7、自动光源管理功能：在转换不同倍数物镜时，保证在同一亮度下观察，避免了高倍换低倍物镜时，光源过亮对眼睛的刺激；

2.8、电动摇出式聚光镜：带孔径光阑电动聚光镜，与物镜倍数自动匹配，不用更换聚光镜即可扩展暗视野、相差功能；聚光镜顶镜低于10x物镜时自动旋出，高于10x时自动旋入；

2.9、载物台：人体工学载物台，高硬度陶瓷台板，左右手操作可更换，方便不同操作习惯的使用者使用；

2.10、夹片器：安全片夹，可以防止载玻片破裂；

2.11、高反差平场消色差物镜；

4X（N.A. 0.10）

10X（N.A. 0.25）

20X（N.A. 0.40）

40X（N.A. 0.65）

2.12、观察筒：30度倾角，铰链式三目观察筒，50/50分光，屈光度、瞳间距可调；

2.13、目镜：10X高眼点目镜，视野数≥25。

15、八门介入耗材导管柜技术要求

- 一、数量：1台

- 二、技术参数：

- 1、采用304不锈钢材质05板材

- 2、外观尺寸：(高1800*深400*宽1200)mm±10%

- 3、配置：可挂≥8根导管

- 4、结构：（1）左边置物柜分为≥4层，可根据需求分配置物柜数量尺寸。常规尺寸为：（高400*深400*宽280）mm±10%

（2）右边导管挂置柜分为≥3层，可根据需求分配尺寸：常规尺寸：（高1200*深400*宽800）mm±10%。

包二：

1、麻醉支气管镜技术要求

- 一、数量1套

- 二、技术参数：

- （一）、电子支气管镜-手柄部件

- 1、视场角≥120°；

- 2、工作软管有效长度≥600mm；

- 3、景深3mm-150mm；

- 4、镜体规格：a.插入部外径≤3.9mm，工作通道内径≥1.5mm；

- b.插入部外径≤2.8mm，工作通道内径≥1.2mm；

- 5、镜体插入管软管前端蛇骨弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°；

- 6、操作手柄插入管具备旋转功能，从初始位置顺时针、逆时针允许旋转≥120°

- 7、前端内置LED光源，LED光源光照度≥1000Lux；

- 8、摄像头中心分辨率≥14 LP/mm;

- 9、可兼容高频电烧治疗、激光灼烧治疗等治疗方式；

- 10、操控部手柄遥控按钮，可进行图像摄录，图像缩放等预设功能；

- 11、成像原理：全电子CMOS成像技术，工作软管内不含导像及导光纤维；

- 12、插入部前端部采用医用高分子材质，具备良好的生物兼容性，内外绝缘，确保手术安全；

- 13、前端内置LED光源，全密封防水设计，具备防雾功能，无需预热，即可观察；

- 14、吸引量≥200ml/min

- 15、电子支气管镜接触患者部分，轻质化设计，安全无危害，更耐磨损及耐腐蚀；

- 16、色彩还原：在显示器上观察标准色板，能分辨标准色板≥6种颜色；

- 17、洗消方式≥2种，自带保护帽，ETO帽，可进行全镜体的浸泡洗消或低温等离子灭菌洗消；

- 18、吸引按键可拆卸，经消毒灭菌后可重复使用；

- 19、轻质化镜体：镜体轻质材料设计，减少临床医生长时间使用的疲劳度；

- 20、抗老化材料，降低反复洗消和长期使用对内镜的损耗，全面提高内镜使用寿命。

- （二）、便携显示终端

- 1、显示终端大小：>10寸，可触摸，比例16:10；

- 2、可兼容复用电子支气管镜和一次性电子支气管镜进行连接成像;

- 3、显示终端分辨率≥1920*1200；

- 4、网络连接：内置Wi-Fi，可通过WiFi连接可视化设备；

- 5、内置锂离子电池，充电时间＜5h，电池续航≥4h；

- 6、内存空间：≥64G；可通过U盘导出数据，无需插拔存储卡及读卡器；

- 7、信号输出接口：≥3个，包括USB接口、HDMI接口；

- 8、支持图像轮廓设置，包含方形、方形圆角、八边形等；

- 9、具备电子放大功能，多级可调；

- 10、具备图像亮度可调节功能；

- 11、支持拍照、录像、冻结、回放等功能；

- 12、文件存储格式：照片JPG、录像MP4；

三、配置清单

- 1、电子支气管镜-手柄部件×2台

- 2、便携显示终端×1台

- 3、镜挂台车×1台

- 4、洗消配件×1套

2、麻醉机技术要求（核心产品）

- 一、数量2台

- 二、技术参数

- 工作电源要求：220-240V、50HZ。

- 适用病人范围：新生儿、儿童、成人。

- 气源安全要求：

3.1空气、氧气双气源。

3.2具有笑氧安全比例装置。

3.3笑氧比例控制阀，线性控制阀保证氧浓度高于21%，并且保证氧流量不低于 200 mL/min。

3.4快速充氧25 - 75 L/min，不经过挥发罐。

- 4.呼吸模式：

4.1容量控制模式

4.2压力限制模式

4.3压力控制模式

4.4手动/自主.

- 5.挥发罐：

5.1配七氟醚挥发罐

5.2挥发罐具有压力、流速、温度补偿

5.3挥发罐转运时无需排空，挥发罐在储藏和转运时可任意角度放置

- 6.回路系统：

6.1可134℃高温消毒，整体拆卸方便。

6.2回路自动加热系统，减少回路积水。

- 7.呼吸机：

7.1气动电控或电动电控，供气故障时可利用室内空气工作

7.2适用于成人到婴儿，无需更换任何部件

7.3潮气量设置范围：容量控制模式下最小达到20ML，具有自动补偿功能

7.4呼吸频率：4-60次/分

7.5吸呼比：4：1—1：4

7.6 PEEP：0-20cmH2O连续可调

- 8.安全测试：

8.1泄露测试和顺应性测试，数值显示

8.2潮气量自动补偿。

- 9.监测参数

9.1潮气量：0–1500 mL

9.2分钟通气量：0-99.9 L/min

9.3气道压力 （数字显示）0-99 mbar (cmH2O)

9.4呼吸频率：0-99 bpm

9.5氧浓度：21%-100%

9.6 PEEP：0-20cmH2O

9.7在手动通气或自主呼吸时，监测功能仍然有效

10操作界面：

10.1 ≥10.1彩色屏幕，中文操作

10.2要求全中文操作界面，设置参数和监测参数

10.3波形同屏显示

11报警

11.1分钟通气量

11.2气道压力 （包括阻塞和脱管）

11.3吸入氧浓度

11.4断电时声音报警，特殊的传感器故障报警

3、等离子手术系统技术要求

- 一、数量1套

- 二、技术参数

- 临床用途：用于泌尿外科经尿道良性前列腺增生切除和膀胱肿瘤电切。

（一）、主机（1套）

- 1.模式：一种（切割、止血、消融)，一种(止血、凝固)；

- 2.一个治疗刀头能同时实现消融、止血、切割功能，在一个手柄治疗主机声音大小可调节，能区分切割和凝固的工作声音，避免踏错脚踏；

- 3.治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小；

- 4.能通过脚踏开关启动、切换切割和凝固模式，脚踏具备防水功能；

- 5.工作频率：100KHz±10KHz；

- 6.输出模式：等离子输出多档可调；

- 7.具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预设置消融深度和治疗范围自动提示操作者。

- 8.工作计时：0-99s循环计时；

- 9.整机输入功率：≤700W、整机输出功率：≤350W；

(二)、电切镜操作手件：（1套）

1．镜子：30°。蓝宝石镜，Φ4mm；

2．手柄：被动式操作器；

- 内鞘：24Fr；

- 外鞘：26Fr，带进、出水通道和控制开关；

- 闭孔器。

（三）、内窥镜摄像系统技术参数：

（1）、高清摄像、摄像头参数

1、全高清图像传感技术1/2.8”CMOS，提供全高清画质、超强的色彩还原；

2、图像解析度：1125条垂直扫描线，逐行扫描，水平清晰度：≥1244线；

3、分辨率：≥1920（H）×1080（V），（纵横比16：9），60帧Full HD；

4、输出像素：≥200万像素；

5、数字输出：主机自带全高清图像录制、播放、储存功能。录制的视频为≥1080P，色彩还原真实、通透、稳定性高具备手术模式选择，能针对不同手术还原最佳视频，。

6、手术模式：具有多种不同的内镜手术场景模式，并可以自定义；一键式切换内镜模式，方便操作；

7、摄像头手柄功能具有两个按键，可遥控多种功能按键；

8、曝光控制：自动曝光控制，自动识别光亮强弱 ,自动调整图像光亮度；

- （2）、医用内窥镜冷光源参数

1、冷光源功率：100V/A ，LED灯，光输入孔规格≤∅10；

2、色    温：≥5352K

3、光通量：≥1600Lm

4、显色指数：≥90

5、LED灯珠寿命≥20000小时

6、显示屏显示：≥5寸液晶屏，显示连续、工作时间、设定工作功率

7、光输出口：通用接口可配不同接头

8、面板小按扭针对不同手术的需求，亮度可多档调节。

（3）、显示终端

1、显示尺寸：≥24寸液晶显示终端；

2、显示色彩：>1.0B,99% Adobe RGB；

3、显示区域：≥518.4（W）*324（H）mm；

4、分辨率：≥1920*1200逐行扫描；

5、响应时间：≤6MS（TYP）；

6、MTBF:≥30，000小时；

（4）、台车

1、层数 ：≥四层台车；

- （四）、图文工作站

1操作界面

（1）病人信息、病人列表、书写报告、动态图像、采集图像，五项功能模块在同一操作界面，无需切换，医生可以边写报告边看图像；

2.后台处理

（1）全新的分组式后台采集功能模式，支持先采集，后登记，采集的图像可以指定给病人；

3.图像采集

（1）实时跟踪高清内窥镜设备的图像，模糊触发式采集方式，医生可以通过鼠标点击实时图像的任意区域进行单张图像的采集，无需瞄准采集按钮，方便医生操作；

（2）支持通过手动或脚踏采集开关进行遥控采集；

4.图像质量

（1）采用高清专用的图像采集卡，集成高性能图形处理芯片；

（2）采用DirectX 先进处理技术，确保采集到的图像高清晰、逼真；

5.图像处理

（1）采用软件技术压缩方式，系统录像可以支持多种压缩格式，医生可以根据需要选择录像的输出大小，压缩的质量；

（2）同一个病人可以分段、多段录取动态影像，每一段录像的时间没有限制（根据计算机的存储空间而定），并可对播放录像进行二次回采。

三、配置清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等离子手术系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 电切镜操作手件 | 套 | 1 |  |
| 3 | 摄像系统 | 套 | 1 |  |
| 4 | 图文工作站 | 套 | 1 |  |

4、尿流动力学仪技术要求

- 一、数量1套

- 二、技术参数

- （一）、主机

- 1、可升降操作台，显示器高度及方向可调。

- 2、主机单元盒及传感器高度可调。

- 3、储液瓶挂架的数量不少于2个，承重应不小于10N。

- 4、双模式软件，可自由切换。

- （二）、压力传感器

- 1、压力测定范围: -2.45kPa～+19.61kPa(-25cmH2O～+200cmH2O)，误差≤2％。

- 2、水测压传感器，确保多次复用和感控要求。

- （三）、灌注单元

- 1、灌注模式分推注与旋转蠕压两种模式

- 灌注率设定范围分为两档：2mL/min～10mL/min

- 10mL/min～80mL/min

- 灌注率误差：2mL/min～80mL/min时：误差≤2％。

- 灌注泵泵体为金属材质

- 5、波动检测：差值低于7cmH2O

- 6、无极变速推注技术，真正实现恒流灌注，彻底解决尿道压测量中的灌注泵干扰问题，提高检测精度。

- （四）、推注泵

- 推注率设定范围：2mL/min～5mL/min 误差≤2％。

- （五）、尿流率

- 1、排尿量测定范围: 0mL～1000mL，误差≤1％；

- 2、排尿时间测定范围: 0s～240s，误差≤1％；

- 3、尿流率测定范围: 0～50mL/s，误差≤2％。

- （六）、牵引机

- 1、牵引速度：分为 0.5mm/s、1.0mm/s、2.0mm/s、4.0mm/s四档，误差≤2%；

- 2、牵引长度：≥280mm。

- （七）、EMG单元

- 1、测量信号幅度范围: 20µV～1000µV；

- 2、频率范围：通频带不窄于20Hz～500Hz,不包括限波波段；

- 3、共模抑制比（CMRR）：≥100dB；

- 4、差模输入阻抗:  ≥5MΩ。

- （八）、软件和功能显示

- 1、检测项目：尿流率测定；充盈期膀胱功能测定；同步尿动力测定；尿道功能测定；压力/流率分析；

- 2、展示曲线：腹压曲线；尿流率曲线；排尿量曲线；膀胱压力曲线；膀胱逼尿肌压力曲线；尿道压力曲线；尿道闭合压力曲线；肌电图。

- 3、具有膀胱压超限保护功能。

- 4、同步测定中可绘制显示ICS列线图、A-G列线图、Shaefer列线图、Griffiths列线图，方便进行分析判断。

- 5、可设置各检查曲线默认的显示范围，且在检查及分析中可随时调节。

- 6、多文档多窗口式操作，具有窗口列表，可在正在进行检查时对其他的检查数据和报告进行分析处理。

- 7、检查数据信息可导出为符合ICS尿动力学研究数据数字交换标准的文件，满足标准的文件也可导入本软件，方便交流研究。

- 8、独立的灌注电机、牵引电机、推注电机状态窗口，可快速查看电机状态并控制各电机功能，并具有一键急停所有电机的功能。

- 三、配置清单

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 尿流动力学仪 | - 1 | - 套 |

5、输尿管镜技术要求

一、数量1根

二、技术参数：

- 1.视场角≥90°

- 2.视向角≥0°

- 3.插入部分最大宽度：8/9.8Fr

- 4.工作通道：≤5Fr

- 5.工作长度：≤450mm

- 6.成像清晰范围最小值≤1mm

- 7.成像清晰范围最大值≥70mm

- 8.分辨率≥3lp/mm

- 9.光能传递效率-有效光度率 ≤2000cd/m²·lm

- 10.设计光学工作距 d0≥10mm

- 11.适用范围：插入尿道，通过膀胱进入输尿管，用于输尿管或肾盂内疾病的观察和诊断

- 12.可高温高压消毒。

6、电动骨组织手术设备技术要求

- 一、数量1套

二、技术参数

1.整体要求：可以开展脊柱手术中对骨组织的磨削处理，可用于开放、UBE、显微镜等手术中对骨组织的打磨及切割处理；

2、主机

2.1输入220V，50Hz； 功率≤100VA；

2.2主机小巧，移动方便，体积≤240 mm×240 mm×120 mm，液晶屏显示，屏幕尺寸≤5寸，可设置转速；

3、脚踏

3.1 脚踏金属底座，无极调速；

3.2 IPX8防水等级；

4. 通用磨钻手柄

4.1电机功率≤100W，可高温灭菌；

4.2 电机转速≥55000 r/min；

4.3 手柄内注水设计，长时间使用，手柄不发热；

4.4 外径≤19mm，主体长度≤90mm，重量：≤140g（不含线缆）；

5. 磨钻头、骨科用电锯片

5.1 具有一体式磨头，刀杆弯曲内注水设计，工作转速≥110000 r/min，磨钻头直径2mm-4mm；

5.2 具有动力骨刀，刀头齿部长度≥8mm，长度≥100mm，内注水设计减少热损伤，刀头前后高频低幅往复运动；

5.3 具有斜形动力骨刀，齿部长度≤7mm，长度≥100mm，高频低幅往复摆动，刀刃不深入有效保护软组织；

5.4 具有前端折弯护鞘磨头，杆径≤5mm，工作转速≥50000 r/min，前端刀杆弯曲内注水设计，护鞘保护周围神经软组织；

5.5 具有半环形动力骨刀，刃部直径≥5mm，有效长度≥100mm，环形刀刃，前端有齿，刀头往复运动转速≥50000r/min；

三、配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 套 | 1 |
| 2 | 脚踏开关 | 个 | 1 |
| 3 | 通用磨钻手柄 | 个 | 1 |
| 4 | 磨钻头 | 个 | 7 |
| 5 | 骨科用电锯片 | 个 | 3 |
| 6 | 灭菌盒 | 双层 | 1 |

7、骨科微创内镜手术器械技术要求

一、数量1套

二、技术参数

（一）、AUSS(UBE)配套器械

1、组织剥离器：L130mm，用于剥离软组织，建立工作通道

2、骨凿：L240mm，4mm，弯型，用于去除骨组织

3、骨凿：L240mm，4mm，直型，用于去除骨组织

4、骨凿：L240mm，6mm，直型，用于去除骨组织

5、双头剥离器： L240mm，3.7mm，左弯/右弯，用于软组织及神经根剥离

6、双头剥离器： L220mm，3.7mm，左弯/右弯，用于软组织及神经根剥离

7、球头剥离器：L275mm，4/6mm，用于软组织及神经根剥离

8、神经根拉钩：L110mm，6mm，120°，用于软组织及神经根剥离、牵拉

9、骨锤：L105mm

10、半套管牵开器：L60mm，用于建立扩张通道

11、髓核钳：L160mm，4mm，直型，用于髓核、软组织摘除

12、超薄髓核钳： L190mm，2mm，弯型，用于髓核、软组织摘除

13、超薄髓核钳：L200mm，2mm，直型，用于髓核、软组织摘除

14、组织抓钳：L190mm，4mm，直型，用于髓核、软组织摘除

15、椎板咬骨钳：L220mm，1mm， 130°，直型用于去除骨组织

16、椎板咬骨钳：L220mm，2mm， 90°，直型用于去除骨组织

17、椎板咬骨钳：L220mm，2mm， 130°，直型用于去除骨组织

18、椎板咬骨钳：L220mm，3mm， 130°直型用于去除骨组织

19、椎板咬骨钳：L220mm，2mm， 110°，弧型用于去除骨组织

20、推结器：φ1.3mm用于纤维环缝合工具

21、剪线钳：L160mm，4mm用于纤维环缝合工具

22、定制专用器械盒

三、配置清单

| 序号 | 产品描述 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织剥离器 | L130mm | 把 | 1 |
| 2 | 骨凿 | L240mm，4mm弯型 | 把 | 1 |
| 3 | 骨凿 | L240mm，4mm直型 | 把 | 1 |
| 4 | 骨凿 | L240mm，6mm直型 | 把 | 1 |
| 5 | 双头剥离器 | L240mm，3.7mm，左弯/右弯 | 把 | 1 |
| 6 | 双头剥离器 | L220mm，3.7mm，左弯/右弯 | 把 | 1 |
| 7 | 球头剥离器 | L275mm，4/6mm | 把 | 1 |
| 8 | 神经根拉钩 | L110mm，6mm，120° | 把 | 1 |
| 9 | 骨锤 | 105mm | 把 | 1 |
| 10 | 半套管牵开器 | L60mm | 把 | 1 |
| 11 | 髓核钳 | L160mm，4mm直型 | 把 | 1 |
| 12 | 超薄髓核钳 | L190mm，2mm直型 | 把 | 1 |
| 13 | 超薄髓核钳 | L200mm，2mm弯型 | 把 | 1 |
| 14 | 组织抓钳 | L190mm，4mm直型 | 把 | 1 |
| 15 | 椎板咬骨钳 | L220mm，1mm，130°，直型 | 把 | 1 |
| 16 | 椎板咬骨钳 | L220mm，2mm，90°，直型 | 把 | 1 |
| 17 | 椎板咬骨钳 | L220mm，2mm，130°，直型 | 把 | 1 |
| 18 | 椎板咬骨钳 | L220mm，3mm，130°，直型 | 把 | 1 |
| 19 | 椎板咬骨钳 | L220mm，2mm，110°，弧型 | 把 | 1 |
| 20 | 推结器 | φ1.3mm | 把 | 1 |
| 21 | 剪线钳 | L160mm，4mm | 把 | 1 |
| 22 | 器械盒 | 定制专用器械盒 | 个 | 1 |

包三：

1、颅内压监护仪技术要求

- 一、数量1台

- 二、技术参数：

1.屏幕：中文界面，显示≥7寸液晶屏

2.屏幕亮度可调

3.操作控制：屏触摸控制，以及按键控制

4.校零：一键校零

5.压力显示:

- （1）.显示分辨率1mmHg或0.1kPa。

- （2）.显示范围-50mmHg～150mmHg或-6.65kPa～ 199.5kPa

- （3）.趋势波形显示平均压力值变化，量程自动调整

- （4）.显示时长可选30min、60min、2h、4h、 8h、24h

- （5）.可回顾14天压力历史趋势

- （6）.压力报警限设置范围-50mmHg～150mmHg或-6.65kPa~ 199.5kPa

6.报警功能：具有电池电源低提示报警、传感器脱落报警、平均压力超限报警、平均温度超限报警，报警音量4档可调。

7.患者信息：可输入患者信息，并将患者信息存储在传感器中，更换主机后自动识别患者信息及传感器编码

8.数据存储：可存储≥7个患者连续≥14天压力/温度趋势数据，数据可导出。（导出数据可用提供数据分析软件详细查看每个时间点的压力温度值）

9.外部供电电压：220VAC±10%

10.内部供电：可充电锂电池，续航2小时以上。

2、64导数字脑电图机技术要求（核心产品）

- 一、数量1套

- 二、技术参数：

（一）、操作系统基本功能：

A、数据管理

1、病人文件夹式管理，一人一文件夹。

2、允许自定义文件夹名称和位置。

3、快速查找病例，方式包括：姓氏、ID、日期、年龄、生日、部门等。

4、报告查找快速打开。

B、实时数据采集处理

1、保存数据的采样率可选择，范围：256、512、1024、2048、4096、8192Hz等。

2、保存路径可自定义，并可自动在多硬盘中变更储存位置。

3、≥3套自动闪光刺激器程序，并可手动控制刺激。

4、≥3套自动诱发程序，包括睁闭眼、过度换气、闪光诱发试验，过程中有提示音等。

5、同步记录呼吸、体动、体位、眼动、鼾声与睡眠相关的等生理信号。

6、记录过程中可随时测量波幅和时程，并可在线生成报告。

7、同步回放记录过程中的数据，同屏显示。

8、在线功率谱分析，快速提示高频波形出现时间。

9、高清数字视频：音视频一体化,网络同步视频记录,内置远程控制。

C、数据回放处理

1、回放数据，过程中可变换导联、滤波条件。

2、中文报告自动生成系统：包括20≥套标准诊断模板，允许自由编辑模板，报告书格式可自由调整。

3、同时打开三个以上波形窗口，多窗口同步波形回放。

4、诱发时记录的波形以不同颜色条显示，可自定义显示窗中各部分颜色。

5、全导 DSA 全图快速自动分析；多种测量尺（双光标测量、固定标尺、划线测量和放大镜测量）。

6、脑地形图分析软件：相对地形图、绝对地形图、功率地形图、电压地形图和等电位图。

7、定量脑电图分析软件：幅度和功率谱、各脑电图成份在各导联中的比例、各脑区左右对比（侧差比）、最大值数据。分析结果自动存到标准数据库中，允许进行统计学分析。

8、多功能窗口：同时打开多个窗口以各自参数呈现不同状态下的脑电图，便于快速定位、排除干扰、发现高频振荡等，多窗口必须实时同步回放。

（二）、硬件参数：

A、技术性能

1、64导数字化放大器

EEG输入：≥64导,外置输入：64导输入接口，标配小型输入盒或电极帽，扩大活动范围。传输方式：光纤采集传输脑电信号，更快速稳定、远距离传输并且不遗漏信号。

2、共模抑制比：≧100 dB

3、时间常数：0.03s-0.1s，关闭，软件可调范围：关，3-0.0003S；高频滤波：15-700 Hz，关闭， 软件可调范围：关，15-10000HZ共13档可调。全频段采集，采集真实原始脑波。

4、高频滤波：15～700 Hz，关闭， 软件可调范围：关，15～10000HZ，共21档可调

5、采样频率：256、512、1024、2048、4096、8192Hz 等可调，高采样率，还原真实原始脑波。

6、灵敏度：可在下列灵敏度内切换：1μV/mm、2μV/mm、3μV/mm、5μV/mm、7μV/mm、10μV/mm、 15μV/mm、20μV/mm、30μV/mm、50μV/mm、70μV/mm、100μV/mm、150μV/mm 、200μV/mm、 300μV/mm、500μV/mm；误差≤±5%。

B、视频：

1、高清视频，分辨率：≧1920*1080Hz。

2、信噪比：≧52dB

3、水平及垂直范围：水平350°监控无死角；垂直0°～90°

4、数字变倍：≧16倍

5、日夜模式：自动ICR彩转黑

6、网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据

C、闪光刺激器：

1、频率：0.5-60HZ

2、呈现时间：2-10ms

3、自动程序：≥3套自动或手动控制刺激程序

4、强度：140、450、600、800、950LUX等可调，有最弱、较弱、中等、较强、最强五档选择

D、数据处理

1、参考电极选择：单极、双极、平均参考（AV）,区域源参考，发生源参考，左右侧平均参考、双耳平均（AAV）,系统参考（Org），自定义平均参考。

2、原始脑电数据、视频同屏同步采集及实时回放分析。

3、扫描速度：(0.5、0.75、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、12.0、15.0)cm/s，(0.5、1.0、 1.5、2.0、3.0、6.0、10、15、20、30、60) s/p。

4、定量脑电图分析软件：幅度和功率谱、各脑电图成份在各导联中的比例、各脑区左右对比（侧差比）、最大值数据。

5、具备事件标记功能

6、同时具有波形自动和手动测量两种测量分析功能，自动测量分析可以节省操作时间。手动测量包括四种分别是双光标测量、固定标尺、划线测量和放大镜测量功能，可进行波形局部放大并且精确测量波幅\时程\频率，纠正自动测量的误差，以达到精准的目的。

7、有声音、闪烁等报警机制，提示电极脱落等信号，惊厥抽搐，发作等信息，及时纠正或治疗，提高监测质量。

8、中文报告自动生成系统：包括≥20套标准诊断模板，允许自由编辑模板，报告书格式可自由调整

9、将设备与医院现有软件（如HIS、LIS、PACS等）实现免费的无缝连接。

- 三、配置清单

- 1.64导数字化智能型电极输入放大器   1套

- 2.放大器支架    1个

- 3.图文工作站    1套

- 4.专用移动台车  1台

3、音乐催眠放松治疗系统技术要求

- 一、数量1套

- 二、技术参数

1.手持遥控电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计。

2.≥15寸高清液晶显示屏，用于播放心理电影；心理图片；心理文章；心理音乐；催眠视频；放松训练视频 。

3.音频系统：内置环绕音频系统。

4.存储系统：支持SD卡及USB存储设备等。

5.座椅设备：按照头等舱的舒适标准进行制作，能够让患者迅速安静下来，快速进入冥想或者音乐放松与催眠的状态。

6.心理视听资料（含心理音乐、心理图片、心理视频、心理电影、心理小常识等)。

6.1：心理音乐：催眠音乐、放松类、抚慰悲伤治疗曲目、缓解身心疲劳、激发脉轮神奇音乐、精神忧郁治疗曲目、冥想放松、失去信心的音乐处方、实用催眠、睡前催眠、调节身心、消除敌对、嫉妒心态、消除焦虑治疗曲目、心灵成长系列、振奋精神、振奋类、中医五行类、脑电波音乐、自我催眠音乐、冥想音乐等。

6.2：心理图片：放松图、双歧图等。

6.3:心理视频：催眠用摇摆钟视频、放松训练教学视频、经典眩晕视频、太空遐想视频、微笑心理品质提升视频、鼓励心理品质提升视频、肌肉放松训练、呼吸放松训练、腹式呼吸法。

6.4:心理电影：含多部心理治疗类电影。

6.5：心理小常识：≥38篇（心理学效应、≥200个心理知识、社会心理学等）。

- 三、配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音乐催眠放松治疗系统 | 1 | 套 |
| 2 | 可移动式一体机操作台 | 1 | 个 |
| 3 | 报告输出装置 | 1 | 台 |
| 4 | 音乐按摩椅 | 1 | 台 |
| 5 | 耳机 | 2 | 个 |

4、心理沙盘游戏技术要求

- 一、数量1套

- 二、技术参数

1、综合描述：天然实木；内侧天蓝色，外侧自然木纹色；底部安装防滑软垫，沙盘箱体内部防水，箱体外部表面透明清漆。

2、产品组成：实木沙具摆放架2个

实木沙盘1个（标准一个）

沙具(10大类不少于40次类)≥600件

细沙15公斤+箱庭疗法指导教材1套

3、沙盘治疗系统具体介绍

1）沙具摆放架：

全实木材质多层设计（充分满足不同类别玩具按不同阶层分类摆放，便于患者清晰地看到全部玩具），结构稳定大方、天然木纹色、外观考究（表面清漆涂层）,单体容纳600件-800件玩具。

2）沙盘：

全实木材质，内侧海蓝色设计，涂蓝色防水漆（干湿两用）表面光滑不伤手，耐磨不掉色,用于个体和团体治疗的国际标准沙箱,国际标准尺寸：（长72*宽57*高7cm）。

3）沙具：自主开模上百余种沙具。沙具大类和次类别。包括人物、动物、植物、建筑物、食品果实、家具生活用品、交通工具、宇宙天体、自然景观等≥10大类及≥40次类别。通过次类别的划分面向不同群体的应用需求；材质多样性：分陶瓷、树脂 、木质、塑料、塑胶、泥质等，可满足不同偏好患者的需要，形象、逼真，与现实之物极为相似。

4）天然细沙：颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。

5）附件：清洁工具、整沙工具、玩具筐、制作工具

6）教材：箱庭疗法、箱庭治疗管理系统手册

沙盘设备须具有CMA和CNAS标识的检测报告，可溶性重金属-GB 18584-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量检测报告（测试样品中的铅（Pb)、镉（Cd)、汞（Hg)、可溶性铬（cr(VI)等有害物质）。沙盘设备须具有CMA和CNAS标识的检测报告，甲醛释放量GB18584-2001室内装修材料木家具中有害物质限量检测报告。

5、胰岛素泵技术要求

- 一、数量2台

- 二、技术参数

- 1、电池：AA（1.5V）锂电池，或碱性电池／可反复充电的镍氢电池

- 2、电池模式：唤醒模式、省电模式、睡眠模式

- 3、储存模式：有

- 4、背景光：屏幕亮度可设置1-5级别，背景灯超时时间可以选择15秒、30秒、  1分钟或3分钟

- 5、屏幕时间显示：是

- 6、电池状态显示：≥5种彩色图标显示(电量从100%到0%)

- 7、储药器状态显示：≥8种彩色图标显示(剩余的胰岛素的量从100%到1%/未知)

- 8、安全锁：是（默认，无需设置）

- 9、语言种类：多语种（含中文）

- 10、储药器：300U(3mL)

- 11、基础率最小步长：0.025U／小时

- 12、基础率范围：（0.000-35.0） U／小时

- 13、基础率时段：48段（以30分钟为增量）

- 14、基础率模式：≥8种（基础率1到5＋工作日＋休息日＋患病日）

- 15、临时基础率功能：输注率模式

- 16、临时基础率设定时间范围：30分钟至24小时（以15分钟为增量）

- 17、预设临时基础率：≥8种（临时基础率1到4＋高／中／低强度活动＋患病）

- 18、临时基础率增加幅度：对于（0.000-0.975）U／小时，增量为0.025U／小 时

- 19、大剂量增量：0.1U、0.05U或0.025U

- 20、大剂量最小输注量：0.025U

- 21、大剂量上限：默认10U，可选（0.0-75.0）U

- 22、大剂量输注速率：标准模式（1.5U／min）

- 23、大剂量输注方式：手动大剂量（常规大剂量／方波大剂量／双波大剂量）、  大剂量向导、声响大剂量

- 24、双波模式下方波持续时间：30分钟至8小时（以15分钟为增量）

- 25、声响大剂量：步长可调整范围（0.1-2.0）U

- 26、预设大剂量：可支持≥8个，（大剂量1到4＋早餐／午餐／晚餐／零食）

- 27、暂停胰岛素输注功能：同时暂停基础率＋大剂量、可单独暂停大剂量／基础率

- 28、大剂量输注时是否可进行其：是

- 29、校正大剂量功能：有

- 30、碳水化合物系数分段设置：≥8段

- 31、碳水化合物系数范围：((0.075-15.0)U/exch)(1.0-200)g/U

- 32、胰岛素敏感系数设置范围：0.3-22.2 mmol/L/U

- 33、目标血糖时间段：≥8段

- 34、目标血糖设定范围：3.3-13.9 mmol/L

- 35、目标血糖警告界限：5.0-7.8 mmol/L

- 36、报警／提示类型：声响／震动／声响加震动、通知指示灯闪烁

- 37、储药器药量低提示：有（5-50U或2-24小时）

- 38、管路更换提示：有（2-3天）

- 39、错过餐前大剂量提示：有

- 40、大剂量后测指血提醒：有

- 41、个人提示：≥8个（提示1-6＋血糖监测／用药）

- 42、低电量提醒：有，彩色图标提示

- 43、胰岛素输注受阻报警：有

- 44、自动暂停功能：有（1-24小时）

- 45、历史记录：摘要（概述、大剂量、血糖仪）、每日历史、报警历史

- 46、多日摘要查看：摘要查询可选1天、7天、14天、30天等

- 47、历史记录统计：每日胰岛素总量、基础率与基础率百分比、大剂量与大剂量百分比、每日碳水化合物的量

- 48、事件标记：可输入≥5种事件，含血糖、注射、进食、运动和其他

6、数字定量感觉阈值测定仪技术要求

- 一、数量1套

- 二、技术参数

- 1．功能用途：

- 设备可测量人体体表的温度阈值( 包括温觉、冷觉、热痛觉和冷痛觉) 以及震动觉阈值。用于检测周围神经大纤维和小纤维神经功能，定量评估患者感觉功能障碍程度，监测神经病变的治疗效果和指导用药。

- 2．温度刺激模块：

- 2.1定量测量温度阈值：温觉阈值（WST）、冷觉阈值（CST）。定量测量痛觉阈值：热痛觉阈值（HPT）、冷痛觉阈值（CPT）。

- 2.2采用水冷循环方式，连续调控温度。

- 2.3温度测量精度≤0.1℃。

- 2.4温度测试范围：0-50℃，具备自动连续升降温刺激。

- 2.5基线温度：32℃。

- 2.6温度变化速率: 1℃/S、0.5℃/S。

- 2.7检测方法：极限法、水平法。

- 2.8温度刺激器重量≤150g。

- 2.9配有反应控制器。

- 3．震动刺激模块：

- 3.1定量测量震动觉阈值（VPT）。

- 3.2振动电路电压测试范围：0～50V，可连续调节。

- 3.3振幅步进精度≤0.1V。

- 3.4振动刺激具有自动升压和手动控制两种方式。

- 3.5振动变化速率: 0.7V/S、1.6V/S。

- 3.6支持脚踏式振动刺激器，方便患者坐姿检查。

- 3.7振动刺激头直径有6mm、10mm、13mm三种规格可选。

- 3.8振动刺激器重量≤160g。

- 4．软件功能及要求：

- 4.1配套的PC软件-“感觉神经测试分析系统”符合国药局注册要求。

- 4.2内置全自动检测程序，检测过程可由操作者独立控制，一键完成。

- 4.3内置检验程序（真假实验），规避感觉检测的主观性。

- 4.4软件自动计算均值、变异系数、异常率、不对称性等数据。

- 4.5系统提供全身（头、躯干、上肢、下肢、手部、足部、阴茎等）16个感觉关键点的预设设置，并支持自定义增减。

- 4.6系统提供身体各部位的正常参考值。

- 4.7支持感觉阈值年龄系数校正设置。

- 4.8根据检查结果自动成生报告摘要。

- 4.9支持实时图表显示，包括检测人数、男女比例、年龄分布和发病率等。

- 4.10支持原始数据导出为EXCEL格式。

- 4.11支持历史数据一键备份和还原

- 4.12支持身份证ID刷卡录入。

- 4.13支持与医院HIS等信息管理系统的对接服务。

- 5．移动工作站要求：

- 5.1图文工作站1套

- 5.2报告输出装置1套。

- 5.3移动台车1台。

- 三、配置要求：

- 1、主机 1台

- 2、温度刺激器 1个

- 3、振动刺激器 1个

- 4、反应控制器 1个

- 5、移动工作站 1套