公开招标文件

采购项目编号：青海开盛公招（货物）2022-221

采购项目名称：青海大学附属医院放疗科购置直线

加速器

采购人：青海大学附属医院

采购代理机构：青海开盛招标有限公司

2022年11月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	8

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	10

9.投标保证金	10

10.投标有效期	11

11.投标文件构成	11

12.投标文件的编制要求	12

四、投标文件的提交	12

13.投标文件的提交	12

14.提交投标文件的时间、地点、方式	12

15.投标文件的补充、修改或者撤回	12

五、开标	12

16.开标	12

六、资格审查程序	13

17.资格审查	13

七、评审程序及方法	13

18.评标委员会	13

19.评审工作程序	15

20.评审方法和标准	18

八、中标	21

21.推荐并确定中标人	21

22.中标通知	21

九、授予合同	22

23.签订合同	22

十、其他	23

24. 串通投标的情形	23

25. 废标	23

十一、中标服务费	24

26. 中标服务费	24

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	25

第四部分  投标文件格式	39

封面（上册）	39

目录（上册）	40

（1）投标函	41

（2）法定代表人证明书	42

（3）法定代表人授权书	43

（4）投标人承诺函	44

（5）投标人诚信承诺书	45

（6）资格证明材料	46

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	47

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	48

（9）无重大违法记录声明	49

（10）投标保证金证明	50

目录（下册）	52

（11）开标一览表（报价表）	53

（12）分项报价表	54

（13）技术规格响应表	55

（14）投标产品相关资料	56

（15）投标人的类似业绩证明材料	57

（16）中小企业声明函（货物）	58

（17）中小企业（监狱企业）声明函	59

（18）残疾人福利性单位声明函	60

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	61

第五部分  采购项目要求及技术参数	62

（一）投标要求	62

1.投标说明	62

2.重要指标	62

3.商务要求	63

（二） 项目概况及技术参数	64

第一部分  投标邀请

青海开盛招标有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海大学附属医院（以下均简称“采购人”）委托,拟对青海大学附属医院放疗科购置直线加速器进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海开盛公招（货物）2022-221 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青海大学附属医院放疗科购置直线加速器 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 3600万元 |
| 最高限价 | 3600万元 |
| 项目分包个数 | 不分包 |
| 各包要求 | 具体内容详见《招标文件》第五部分 |
| 各包投标人资格要求 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6、在中华人民共和国境内合法注册的，具有独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力； 7、本次采购要求投标人为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械注册证或备案凭证；投标人为代理商的，营业执照内须包含相关货物的经营范围，具备有效的医疗器械经营许可证及所投产品的医疗器械注册证或备案凭证； 8、投标人必须在报名时间截止前通过政采云投标客户端向采购代理机构提交报名资料，报名时间截止后递交的潜在投标人均无资格参加此次投标。 |
| 公告发布时间 | 2022年11月7日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2022年11月8日至2022年11月14日， 每天上午9:00-12:00,下午2:30-5:00（午休、节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 政采云投标客户端 |
| 获取招标文件地点 | 地址：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 联系人：罗先生 电话：0971-6368214 电子邮箱：kstendering@vip.163.com |
| 获取招标文件时应提供材料 | 营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权书（参考招标文件格式3）。 在政采云获取招标文件时，请将以上内容作为附件上传。 |
| 投标截止及开标时间 | 2022年11月30日09时00分（北京时间） 本次采购为全流程电子化，解密时长为60分钟。 |
| 投标及开标地点 | 政采云投标客户端、青海省西宁市城西区西关大街130号唐道637唐府公寓D座（6号楼）7A |
| 采购人联系人 | 采购人：青海大学附属医院 联系人：赵老师 联系电话：0971-6162067 联系地址：青海省西宁市城西区同仁路29号 |
| 代理机构联系人 | 采购代理机构：青海开盛招标有限公司 联系人：张女士 联系电话：0971-6368214 邮箱地址：kstendering@vip.163.com 联系地址：青海省西宁市城西区西关大街130号唐道637唐府公寓D座（6号楼）7A |
| 代理机构开户行 | 中国银行股份有限公司青海省西宁市五四西路支行 |
| 收款人 | 青海开盛招标有限公司 |
| 银行账号 | 105022114848 |
| 其他事项 | 1、公告内容以青海政府采购网发布的为准。 2、本项目线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密投标文件无法解密、加密投标文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传至电子开评标系统； 3、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763； 4、线上CA PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：400-0878-198。 5、本次采购为全流程电子化，解密时长为60分钟。 |
| 财政监督部门及电话 | 单位名称：青海省财政厅 联系方式：0971-6142790 |

青海开盛招标有限公司

2022年11月7日

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）通过政采云客户端向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金

投标保证金：

720000.00元（柒拾贰万元整）

收款单位：青海开盛招标有限公司

开 户 行：中国银行股份有限公司青海省西宁市五四西路支行

银行账号：105022114848

交纳时间：投标截止及开标时间前，以银行到账时间为准。（在附言中备注项目编号及包号）

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；通过银行转账的，由投标人汇（转）入9.1条规定的账户。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起 90 日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 中小企业声明函（货物）

- 中小企业（监狱企业）声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的提交

13.1 本次招标采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至政采云平台。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件上传至政采云投标客户端。

14.2 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间及开标时间前，未将投标文件上传至政采云投标客户端、或文件解密失败的，视为无效投标。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改或者撤回的内容作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，由采购代理机构工作人员当众通过政采云客户端进行解密程序，公布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按招标文件要求缴纳或未足额缴纳磋商保证金的；

- 未按第11.2（11）-（13）款要求提供相关资料的

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《中小企业声明函》，并由投标人加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，属监狱企业的，投标人须提供《中小企业（监狱企业）声明函》，并由投标人加盖公章，在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）投标人提供的《中小企业（监狱企业）声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

评审标准和分值分配：

| 类别 | 项目 | 满分分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 报价分 | 30 | - 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重（30%） （2）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，政策性价格给予10%的扣除。（残疾人福利性单位属于小型、微型企业及监狱企业的，不重复享受政策。） |
| 技术水平（52分） | 技术 参数 | 48 | 技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得48分；★号项参数为重要技术参数，每有一项负偏离为无效投标，一般参数每有一项负偏离扣4分，扣完为止。 |
|  | 投标产品的可实施性 | 3 | 所投产品的技术支持能力强、技术指导完整详尽可行性强，产品取得国家相关部门的认可；备品备件供应渠道正常，无不良市场反馈；提供质量保证，产品便于操作、安全可靠、功能齐全、性能良好且满足或优于招标文件要求的得3分；所投产品备品备件供应渠道正常，无不良市场反馈的得2分；所投产品提供质量保证，产品便于操作、安全可靠、功能齐全、性能良好的得1分；不提供不得分。 |
|  | 节能和环保 | 1 | 所投产品为节能产品，每提供1份得0.5分，满分0.5分；所投产品为环保产品，每提供1份得0.5分，满分0.5分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》(原件备查）和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
| 履约能力（5分） | 类似业绩情况 | 5 | 提供投标截止日前3年的（提供的业绩为2019年11月30日至2022年11月29日）投标人类似业绩证明材料（需提供中标/成交通知书或合同书扫描（或复印）件），每提供1项得1分,满分5分；不提供不得分。 |
| 售后服务（13分） | 项目管理及实施方案 | 6 | 针对本项目的设备供货、运输、产品验收以及售后服务中应包含的人员培训、定期回访、设备检修等服务环节设置了项目管理机构，并且对所投产品的定期维护、易损件更换以及软硬件升级有着详细的计划措施，能够结合项目特点制定实施方案得6分。针对本项目的设备供货、运输、产品验收,设置了项目管理机构以及软硬件升级有着详细的计划措施，制定实施方案得4分。针对本项目作出计划措施，制定实施方案得2分；不提供不得分。 |
|  | 售后服务计划、措施及服务承诺 | 4 | 根据投标人提供的售后服务方案、承诺以及售后服务网点分布情况、培训计划（技术实战操作培训）、在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务等，方案内容合理、准确、详尽、完善得4分。根据投标人提供的售后服务方案、承诺以及售后服务网点分布情况、培训计划（技术实战操作培训）、在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务等，方案内容合理、准确得3分。根据投标人提供的售后服务方案、承诺以及售后服务网点分布情况、培训计划（技术实战操作培训）、在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务等，方案内容合理得2分。不提供不得分。 |
|  | 售后服务响应时间 | 3 | 针对所投产品售后服务响应时间，投标人在1小时内响应，2小时内赶赴现场维修的，得3分；投标人在2小时内响应，3小时内赶赴现场维修的，得2分；投标人在3小时内响应，4小时内赶赴现场维修的，得1分。不提供不得分。 |

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价作最低的方式确定中标人。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

备注：政府采购合同备案：采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。

采购代理机构留存壹份备案。（所有合同必须胶装成册，活页装订不予备案）

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、中标通知书及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

23.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

十一、中标服务费

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳

160300.00元（大写：壹拾陆万零叁佰元整）。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海开盛公招（货物）2022-221

采购项目名称：青海大学附属医院放疗科购置直线加速器

采购合同编号：QHKS-2022-221

采购内容：                                   .

合同金额（人民币）：                         .

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：2022年11月30日

注：本合同格式仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同标的、数量、金额、服务承诺、履约方式等必须与招标文件和中标人的投标文件保持一致。

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2022年11月30日（青海大学附属医院放疗科购置直线加速器）采购项目（青海开盛公招（货物）2022-221）的招标文件要求和青海开盛招标有限公司出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书。

6.青海省政府采购计划备案表（审核）表；

7.履约保证金回单。

二、合同标的及金额（单位：元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：                    ；（以中标通知书为准）

交货地点：青海大学附属医院指定地点。

2.乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招标文件、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

中标人给医院支付合同价款的10%履约保证金（人民币：小写       ，大写           ），设备购销合同签订后，中标人按医院要求在指定银行开立资金监管账户。医院、银行、中标人三方签订资金监管协议，并支付合同价款的100%货款到资金监管账户（人民币：小写       ，大写           ）。待设备到货验收运行正常，经医院确认，解除监管，资金实际到账。设备使用一年后，经使用科室、相关职能部门确认无质量问题，运行正常，医院支付中标人10%的履约保证金（人民币：小写       ，大写           ）。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过      天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在     天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：无

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式捌份，经双方签字，并加盖公章即为生效。如有遗失，概不负责。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。（本项目具体交货时间按招标文件第五部分商务要求填写）

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 本项目履约保证金为合同价款的10%。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

- 适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

采 购 内 容：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明 ………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海开盛招标有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起      日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海开盛招标有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：___________

地址：__________________________________

身份证号码：____________________________

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海开盛招标有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：_____

职务：                               职务：_________________

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海开盛招标有限公司

关于贵方2022年11月30日          (项目名称)，项目编号采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海开盛招标有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或（2020年、2021年）任一年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近一年任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海开盛招标有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附网站查询截图，截图中须显示“报告查看时间”，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海开盛招标有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明、开户许可证复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

采 购 内 容：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

（11）开标一览表（报价表）…………………………………………… 所在页码

（12）分项报价表………………………………………………………… 所在页码

（13）技术规格响应表……………………………………………………所在页码（14）投标产品相关资料………………………………………………… 所在页码

（15）投标人的类似业绩证明材料……………………………………… 所在页码

（16）中小企业声明函（货物）………………………………………… 所在页码

（17）中小企业（监狱企业）声明函…………………………………… 所在页码

（18）残疾人福利性单位声明函………………………………………… 所在页码

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………… 所在页码

- （11）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

单位：  元

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |
| 优惠条件及其他 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

- “投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （12）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                       包号：                单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，不得修改格式，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，不得修改格式，否则，按无效投标处理。

2.“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

3.填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据项目内容，投标人须提供所投产品的相关检测报告、彩页等相关证明材料。（格式自定）

- （15）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自 2019  年以来的类似业绩证明材料（提供的业绩为2019年11月30日至2022年11月29日）。（需提供中标/成交通知书或包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件）。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。

## （16）中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（ 采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为            万元，资产总额为       	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（ 采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为            万元，资产总额为       	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （17）中小企业（监狱企业）声明函

中小企业（监狱企业）声明函

致：青海开盛招标有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、供应商为非企业单位的，可不提供此声明。

中小企业（监狱企业）名称：       （公章）

中小企业（监狱企业）法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海开盛招标有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人    人数为      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

根据招标文件评分标准要求提供本项目的履约能力、售后服务、彩页等相关资料。（格式自定）

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

- 2.重要指标

2.1 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。相关接口费用包含在投标报价中，若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

2.3 招标文件中“★”为重要技术参数，每有一项不满足视为无效投标。

- 3.商务要求

3.1.交货时间：签订合同后90天。

3.2.交货地点：青海大学附属医院指定地点。

3.3.付款方式：中标人给医院支付合同价款的10%履约保证金，设备购销合同签订后，中标人按医院要求在指定银行开立资金监管账户。医院、银行、中标人三方签订资金监管协议，并支付合同价款的100%货款到资金监管账户。待设备到货验收运行正常，经医院确认，解除监管，资金实际到账。设备使用一年后，经使用科室、相关职能部门确认无质量问题，运行正常，医院支付中标人10%的履约保证金。

3.4.质保期及免费服务期：安裝验收合格之日起设备整机免费保修贰年。

- 项目概况及技术参数

高精度智能化医用自适应放疗电子直线加速器

治疗系统及辅助设备招标技术参数

—、设备名称：

智能化医用自适应放疗电子直线加速器治疗系统及辅助设备

二、数量：

壹套

三、设备用途：

设备为高精度智能化医用电子直线加速器，可用于全身各部位肿瘤的精确放射治疗。同时具备X线照射和电子线照射的功能。X线能量为6-10MV，二档可选；电子线能量为6-15Mev，五档可选；实现具有常规放疗功能包括X线和电子线照射、三维适形放疗技术、静态调强放疗技术、动态调强放疗技术（IMRT）、具有影像调强放疗技术（IGRT）、容积旋转调强放疗技术（VMAT）、立体定向放疗技术(SBRT)，自适应放疗技术（ART）的功能等精准放疗技术。

具备离线自适应技术和在线自适应技术；具有EPID 影像系统、CBCT 影像系统和可视化呼吸运动四维影像引导系统；具有分次内影像技术。放疗计划系统具有全自动靶区勾画功能、全自动危及器官勾画功能、放疗计划符合性智能评价模块。具有辅助的肿瘤信息管理系统以及配套的设备质控工具。在确保放射治疗精准度的同时，提高诊疗效率，将人工智能、生物信息等先进技术与临床肿瘤诊断决策、治疗工作流程融合，使智慧信息相互交融，为临床提供精准智能全流程个性化自适应放疗新技术。

本设备应具有顶级的硬件配置，全新智能交互操作流程，配备最精准、先端的肿瘤治疗技术，具有高智能化、自动化控制功能， 融合智能放疗计划系统（现场及远程靶区勾画和剂量计算）、自动化候诊系统、生物自动识别系统、医患交流服务平台、智能 QA系统、 高速高精准的多元治疗模式，为治疗提供很高的精准度以及治疗安全性，提供治疗中辅助质控装备等，进一步确保临床治疗的安全性。在临床操作方面，有可靠的安全联锁系统和自检系统及功能显示，人机智能交互流程在帮助临床治疗精准度与诊疗效率之间实现操作简单方便，须具有很高的可靠性和稳定的剂量输出等特点。

本设备能够与医院的信息系统相匹配，须与第三方厂商的任何放射装置及通用附件相联接。

- 招标技术参数

| 序号 | 名 称 | 技 术 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 一般要求 |  |
| 1 | 设备名称 | 医用电子直线加速器 |
| 2 | 制造商 | 国内外放射治疗设备制造公司 |
| 3 | 品牌 | 支持自适应放疗功能的加速器 |
| ★4 | 型号 | 投标单位必须提供最新型号的加速器（设备已在国家食品药品监督管理总局批准在我国市场销售的最新型号，不包括甲类设备） |
| 5 | 原产地 | 投标产品需为国内生产的原装机型 |
| 6 | 设备功能要求 | 本次招标的医用电子直线加速器治疗系统，采用X线和电子线照射，须满足临床立体定向和自适应放疗技术肿瘤放射治疗应用 |
| 二 | 加速器主机系统 |  |
| 1 | 核心结构 |  |
| 1.1 | 全数字化智慧主控系统 |  |
| 1.1.1 |  | 全新的全集成、全数字控制系统，用于直线加速器 |
| 1.1.2 |  | 能够安全灵活地运用各种常规及立体定向放射治疗 |
| 1.1.3 |  | 须提供从三维适形到自适应放疗广泛的动态治疗技术 |
| 1.1.4 |  | 兼容放疗管理系统和第三方的记录验证系统 |
| 1.2 | 加速管类型 | 高效能行波加速管 |
| 1.2.1 | 加速管保用年限 | ≥10年（原厂保用≥10年，须提供相关证明材料） |
| 1.3 | 微波功率源 | 大功率磁控管：最大额定功率≥5MW |
| 1.4 | 束流磁偏转系统 | 滑雪式偏转方式或270度偏转方式 |
| 1.5 | 剂量系统结构 | 开放式或密闭式电离室结构 |
| 1.6 | 楔形过滤板 | 电动或动态楔形板，0度-60度可调楔形角 |
| 1.6.1 | 楔形照射野尺寸 | 在所有X射能量时，楔形方向≥30cm，非楔形方向≥40cm |
| 1.7 | 计算机控制系统全数字化 | 可实时提供所有机器运行参数 |
| ★1.7.1 | 所投设备 | 必须为智能化医用自适应放疗电子直线加速器治疗系统 |
| 1.7.2 | 应具有模式 | 临床应用模式、维修模式和自定义特殊模式。 |
| 1.8 | 自动摆位功能 | 当按下治疗室或控制室内自动摆位相应的按钮后，机架角、照射头角、照射野尺寸会自动被设置成与治疗单的一致，系统精度可达 0.5°和 0.5mm |
| 1.9 | 联网功能 | 具有DICOM RT接口，可与网络系统，治疗计划系统和其它第三方放射治疗产品相联接 |
| 1.10 | 数据显示 | 在治疗室内应安装有2个数据显示器，治疗时可显示治疗参数包括机械参数 |
| 1.11 | 治疗模式 | 具有源皮距治疗、等中心治疗、旋转治疗、适形治疗、调强治疗、容积旋转调强治疗，ART自适应治疗。 |
| 1.12 | 安全连锁系统 | 具有防碰撞连锁系统 |
| 1.13 | 真空系统 | 机器连续运行30分钟输出剂量率波动小于5%，真空度不应超出允许范围 |
| 1.14 | 内循环冷却系统 | 配备内循环冷却系统 |
| 1.15 | 运动系统 | 全数字化智能控制运动系统，运动速度及到位情况实时监测并反馈 |
| 1.16 | 功能键盘 | 基于人机工程学设计的功能键盘，确保长久使用带来 ASU 操作时的舒适度 |
| 1.17 | MLC 机头外壳 | MLC机头放置与机头外壳中，并在机头外壳下沿具备防碰撞装置 |
| 1.18 | 远程维护模块 | 保修期间可以为医院提供远程登陆、诊断和维修服务 |
| 2 | 射线束特性 |  |
| 2.1 | X射线束能量 | 配备常规均整6和10MV均整X射线射束（采用最新 BJR25 国际标准） |
| 2.1.1 | X射线最大剂量率 | ≥600MU/min |
| 2.1.2 | 束流击靶点尺寸 | 不超过1mm直径的圆点（典型值） |
| 2.1.3 | X线平坦度（100cm TSD下，10cm深处，标准测量条件下测量） | ≤106%， |
| 2.1.4 | X线对称性（100cm TSD下，10cm深处，标准测量条件下测量） | ≤103%， |
| 2.1.5 | X线最大剂量建成深度（SSD=100cm，10×10cm射野） | 6MV：≥1.5±0.2cm 10MV：≥2.1±0.2cm |
| 2.1.6 | X线百分深度剂量 | （水下10cm，TSD=100cm，10×10cm射野）6MV：67.5% +/- 1.0%10MV： 73 %+/- 1.0% |
| 2.1.7 | X线射野尺寸 | 0.5x0.5cm至40x40cm (SSD=100cm)连续可调 |
| 2.1.8 | 射野半影 | TSD=100cm，10×10cm照射野，10cm水深处，沿射线中轴，20%至80%等剂量线之间的距离≤8mm |
| 2.1.9 | 光野与射野的一致性 | 对于射野面积小于20cm x 20cm，≤1mm |
| 2.1.10 | 准直器的射线透射率 | ≤0.5% |
| 2.1.11 | X线泄漏 | 在垂直于射野中心轴并通过等中心的平面内，最大射野外，半径两米内辐射 ≤0.1%，在其它所有的方向上，距离电子加速路径（电子枪与靶之间或电子枪与散射片之间）1m处的X线吸收剂量，不超过等中心处吸收剂量的0.1% |
| 2.1.12 | 中子污染 | 中子泄漏辐射的等效剂量不超过等中心处X线吸收剂量的0.2%。 |
| 2.1.13 | 最大射野外辐射 | 在垂直于射野中心轴并通过等中心的平面内，最大射野外，半径两米内辐射≤0.1% |
| 2.1.14 | 小于5MU剂量照射时的线性精度 | ≤3% |
| 2.1.15 | 靶与均整块 | 各档X线应具有独立的均整块 |
| 2.1.16 | X线旋转照射时剂量调节范围 | 0.1MU/度到20MU/度（需提供原厂的相关技术证明材料） |
| 2.1.17 | 剂量率变化档 | 支持 255 档连续可变 |
| 2.1.18 | X线全身照射 | 具有X线全身照射功能，X线全身治疗软件1套 |
| 2.1.19 | “AFS”自动系列照射功能 | 自动序列照射功能软件1套，须支持一个计划下多个射野的自动连续照射 |
| 2.2 | 电子射线束能量 |  |
| 2.2.1 | 电子线束特性 |  |
| ★2.2.2 | 电子线能量 | 提供电子线剂量率三档可调，具备6MeV、9MeV、12MeV电子线能量射束 |
| 2.2.3 | 电子线最大剂量率 | ≥600MU/min |
| 2.2.4 | 电子线平坦度 | ≤±3% |
| 2.2.5 | 电子线对称性 | ≤±2% |
| 2.2.6 | 照射野 | 在SAD=100cm处，射野6x6cm-25x25cm内 |
| 2.2.7 | 电子线的X线污染成份 | ≤10MeV，≤2%；＞10MeV，≤3% |
| 2.2.8 | 电子线限光筒 | 提供五种限光简 |
| 2.2.9 | 铅挡模具 | 提供一套电子线照射时用于安装铅挡到限光筒上的铅挡模具或工具 |
| 2.2.10 | 限光筒安全性 | 限光筒上有锁定铅挡的机制，使铅挡不会在任意机架角度时跌落，有安全机械连锁防碰装置 |
| 2.2.11 | 使用限光筒时的准直器准直特性 | 使用限光筒时，加速器的上下两对准直器能自动移动到相应限光筒的尺寸，可最大程度地限制无用射线的辐射 |
| 2.2.12 | 限光筒底端与病人皮肤的距离 | 限光筒底端面不能与病人皮肤接触 |
| 2.2.13 | 使用限光筒时的光野 | 光野始终可见，能看到灯光野和光距尺 |
| 2.2.14 | 具有高剂量率实验档 | 提供剂量率数值 |
| 2.2.15 | 电子线全身照射 | 具有电子线全身照射功能 |
| 2.2.16 | 电子线旋转照射功能 | 配备电子束旋转照射专用限光筒 |
| 2.3 | 未均整X线FFF高剂量率能量模式 |  |
| ★2.3.1 | FFF高剂量率能量 | 提供6MV和10MV两档FFF高剂量率模式（采用BJR25国际标准） |
| 2.3.2 | 射野尺寸 | 0.5×0.5cm至40×40cm连续可调（SSD=100cm） |
| 2.3.3 | 高剂量率模式X射线最小剂量率 | ≤200MU/min |
| 2.3.4 | 高剂量率模式X射线最大剂量率 | 6MV FFF≥1400MU/min；10MV FFF≥2000MU/min |
| 2.3.5 | X射线百分深度剂量 | （水下10cm，SSD=100cm，10×10cm射野）：6MV FFF：≥67.5%±1.0%；10MV FFF：≥73.0%±1.0% |
| 2.3.6 | 高剂量率能量 | 与常规剂量能量应可以进行匹配，并用于临床治疗 |
| 2.4 | 剂量率 |  |
| 2.4.1 | X线能量的剂量率 | 所提供的6MV、10MV或其他能量需支持多档剂量率调节模式 |
| 2.4.2 | 常规X线的最大剂量率(等中心) | ≥600cGy/min |
| 2.4.3 | 常规X线最小剂量率 | ≤50cGy/min |
| 2.4.4 | X线剂量率的稳定性 | 在两分钟内变化≤±3% |
| 2.4.5 | 常规电子线剂量率 | 所提供的6、9、12MeV等能量需支持多档剂量率调节模式 |
| 2.4.6 | 常规电子线最大剂量率 | ≥600cGy/min |
| 2.4.7 | 电子线剂量率的稳定性 | 在两分钟内变化≤±3% |
| 2.4.8 | 具备 FFF 高剂量率模式 | 6MV FFF≥1400cGy/min；10MV FFF≥2200cGy/min |
| 2.4.9 | HDRE超高剂量率电子线功能 | 具备一档电子线高剂量率模式，满足开展快速全身电子线治疗技术需求，最大剂量率≥3000cGy/min |
| 3 | 射束成形系统 |  |
| 3.1 | 多叶光栅（MLC）系统 |  |
| 3.1.1 | MLC | 是为满足射野边界剂量快速跌落的严格要求而设计的，全野高分辨率射束成形，特别用于高分辨率的立体定向放疗和容积旋转放疗、自适应放疗等高级投照技术，提供高度适形的射束整形功能 |
| 3.1.2 | MLC控制 | MLC软件完整集成到加速器的控制系统中 |
| 3.1.3 | MLC运行 | MLC采用高分辨率的光学定位系统，实现安全可靠精确地控制叶片的运行定位，通过直接的“射束观”叶片监测系统，实时地控制叶片的运动，确保射束修整的精度 |
| 3.1.4 | MLC安装 | MLC内置机头，保持最大的病人治疗空间≥45cm，确保对射束角度优化的灵活性 |
| 3.1.5 | MLC维护 | 便捷的可维护性，减少故障时间，增加病人的流通量 |
| 3.1.6 | MLC应用 | 允许对射束角度进行最佳化的优化，确保精确的靶区定位和有效避让危及结构 |
| 3.1.7 | 叶片数量 | ≥160片独立控制的叶片 |
| 3.1.8 | 等中心处叶片宽度 | ≤5mm |
| 3.1.9 | 叶片移动距离 | ≥35cm |
| 3.1.10 | 叶片过中线距离 | ≥15cm |
| 3.1.11 | 相邻叶片的最大端面距离 | ≥20cm |
| 3.1.12 | 所有叶片在等中心平面的最大投影宽度不得超过 | ≤5mm |
| 3.1.13 | 虚拟叶片精度 | ≤±1mm |
| 3.1.14 | 叶片透射率 | ≤0.5％ （不含独立准直器） |
| 3.1.15 | 等中心处叶片最大移动速度 | ≥5cm/s |
| 3.1.16 | 钨门最大运动速度 | ≥8cm/s |
| 3.1.17 | 钨门过中线距离 | ≥12cm |
| 3.1.18 | 钨门跟随功能 | 须具备 |
| 3.1.19 | 动态钨门速度 | ≥8cm/s |
| 3.1.20 | 叶片平均漏射率 | 不超过 0.375% |
| 3.1.21 | MLC最大射野 | ≥40×40cm |
| 3.1.22 | 射野半影 | ≤6mm |
| 3.1.23 | 叶片具有“插指”功能 | 叶片之间可以互相内插，高适形的投照野，可在紧邻危及结构旁的照射野形成高梯度剂量分布 |
| 3.2 | 准直器系统 |  |
| 3.2.1 | 结构 | 须具有可独立移动准直器，标准配置为对称、非对称准直器 |
| 3.2.2 | 独立准直器的自动复位 | 当选择使用对称模式时，独立准直器系统能自动复位成对称位置 |
| 3.2.3 | 准直器旋转范围 | ≥±180度 |
| 3.2.4 | 准直器旋转精度 | ≤0.1度 |
| 3.2.5 | 上独立准直器移动范围 | –10cm～+20cm |
| 3.2.6 | 下独立准直器移动范围 | 0cm～+20cm |
| 3.3 | 光野与射野的一致性 | ≤2mm |
| 3.4 | 靶皮距光学指示器范围 | 75～165cm |
| 3.5 | 靶皮距光学指示器精度 | ±1mm（等中心点处） |
| 3.6 | 光野的光源安装位置 | 光源应由光导纤维导入，便于更换灯泡 |
| 3.7 | 准直器跟随 | 准直器可动态跟踪叶片边界 |
| 4 | 机械运动系统 |  |
| 4.1 | 机架结构 | 配重精确，运行稳定 |
| 4.1.1 | 机架旋转角度： | ≥360°，顺时针和逆时针方向 |
| 4.1.2 | 机架旋转角度 | ≤0.1度 |
| 4.1.3 | 机架旋转速度 | 应连续可调，可以实时调整 |
| 4.2 | TAD距离： | 100±0.2cm |
| 4.3 | 加速器机械精度 | 束流及影像综合等中心精度≤0.75mm半径球体 |
| 4.4 | 等中心高度 | ≤128cm |
| 4.5 | 治疗床等中心精度 | ≤0.75mm 半径球体 |
| 4.6 | 等中心到机头的净空间孔半径 | ≥45cm |
| 4.7 | 准直器系统旋转可旋转范围 | ≥360度，精度0.5度 |
| 5 | 高阶标准化束流（AGL） |  |
| 5.1 |  | 加速器高阶束流（AGL）减少整体调试和射束建模阶段所需的时间。与传统的上线时间相比，实现临床治疗日期“加速上线” |
| 5.2 |  | 简化加速器调试流程，实现更快的临床上线 |
| 5.3 |  | 全球统一性高标准交付， |
| 5.4 |  | 高标准化的直线加速器性能交付验收 |
| 5.5 |  | 标准化性能 |
| 5.6 |  | 调试工具包 |
| 5.7 |  | 经验证的加速器与模型协议 |
| 5.8 | AGL 高阶束流精度 |  |
| 5.8.1 | 能量偏差 | ≤1% |
| 5.8.2 | 光射野一致性 | ≤1mm |
| 5.8.3 | 靶点尺寸 | ≤1mm 典型值 |
| 5.8.4 | 楔形因子误差 | ≤1% |
| 6 | 患者支撑系统 |  |
| 6.1 | 支撑运动系统 | 全碳纤维治疗床系统 |
| 6.1.1 | 治疗床运动控制 | 应有调速电机控制，可调速运动 |
| 6.1.2 | 最大负载能力 | ≥250Kg |
| 6.1.3 | 垂直移动范围 | ≥110cm。 |
| 6.1.4 | 前后移动范围 | ≥100cm. |
| 6.1.5 | 左右移动范围 | ≥50cm。 |
| 6.1.6 | 旋转精度 | ≤0.5° |
| 6.2 | 治疗床面 | 为高精度的现代放射治疗技术设计 |
| 6.2.1 |  | 为要求高精度的图像引导技术提供高标准的稳定性和重复性 |
| 6.2.2 |  | 自动摆位技术设计包括新的加速器控制及新设计的全息放疗指挥中心，支持同时进行电动运行并且能进行调速运动 |
| 6.2.3 |  | 除了常规的加速器自动摆位功能之外，还可在治疗室内或外分别进行治疗床的自动摆位到等中心位置。 |
| 6.2.4 |  | 提供高刚性和强度结构，消除了局部患者下垂的情况并允许增加患者负荷 |
| 6.2.5 |  | 治疗床面板整体为碳纤维结构，治疗区域不含金属 |
| 6.2.6 |  | 辐射穿透性小，在整个光束路径范围内具有最小的衰减分布 |
| 6.2.7 |  | 配备治疗床固定适配器，引导固定杆(3 件) |
| 6.2.8 |  | 配有扩展板 |
| 6.2.9 |  | 治疗床控制软件许可证 |
| 6.2.10 |  | 治疗床辅助摆位软件许可证 |
| 7 | 影像引导系统 |  |
| 7.1 | MV 影像引导系统 |  |
| 7.1.1 |  | 采用最新一代 EPID 影像成像技术，提升放疗的自动化摆位及验证水平 |
| 7.1.2 |  | 须具有实时射野成像系统 |
| 7.1.3 |  | 非晶态硅平板检测器 |
| 7.1.4 |  | 在治疗质量的验收过程中，可快速验证剂量的适形符合程度。 |
| 7.1.5 |  | 优秀的图像质量和清晰的解剖结构的定义。 |
| 7.1.6 |  | 在治疗投照前进行快速采集图像，可实时修正摆位。 |
| 7.1.7 |  | 高性能电脑硬件 |
| 7.1.8 |  | 具有软件许可证 |
| 7.1.9 |  | 为客户提供全部图像采集能力； |
| 7.1.10 |  | 通过 DICOM 的扩展连网能力； |
| 7.1.11 |  | 自动 DICOM 输出所采集的图像； |
| 7.1.12 |  | 提高图像采集效率的多功能工具集； |
| 7.1.13 |  | 通过快速、连续、同步采集成像，可有效地为复杂的治疗， 例如IMRT，进行跟踪验证； |
| 7.1.14 |  | 增强的显示图像的打印输出功能； |
| 7.1.15 |  | 可输出图像记录日志用于趋势分析； |
| 7.1.16 |  | 软件许可证模板匹配 |
| 7.1.17 |  | 软件许可证图像批准 |
| 7.1.18 |  | 须提供校准模体 |
| 7.2 | KV容积影像引导系统（CBCT） |  |
| 7.2.1 |  | 显像技术须具有强大的成像能力，所有的软组织结构、靶区体积和重要结构位置均清晰可见，使临床医生能够充分利用IMRT调强放疗的剂量进行治疗，无需再植入目标标记物。 |
| 7.2.2 |  | 须专门针对高级图像引导放射治疗进行优化 |
| 7.2.3 |  | 作为一种非侵入性的治疗方案，在与常规CT计划数据配合下，使用千伏级影像系统重建的影像，可进行精确的配准 |
| 7.2.4 | 硬件配置要求 |  |
| 7.2.4.1 |  | KV级X线球管和发生器，及滤线板1套 |
| 7.2.4.2 |  | 非晶硅影像探测板1台 |
| 7.2.4.3 |  | X线容积影像软件系统1套 |
| 7.2.4.4 |  | 高性能影像重建与处理工作站1台 |
| 7.2.5 | 技术规格及量化指标 |  |
| 7.2.5.1 | 系统基本结构 | 搭载最新的KV球管及KV探测器系统，整套系统集成于加速器上，与加速器共用同一旋转机架 |
| 7.2.5.2 | 高压发生器 | 射线能量70～150kVp。 |
| 7.2.5.3 | 双焦点尺寸 | 小焦点≤0.4mm，大焦点≤1.0mm |
| 7.2.5.4 | 滤线器 | 提供至少3种型号，并可编码。 |
| 7.2.5.5 | KV级影像扫描孔径 | ≥90cm。 |
| 7.2.5.6 | 探测器类型 | 采用“非晶态硅”的平板型直接数字化成像检测器 |
| 7.2.5.7 | 探测器面积 | ≥40x40cm |
| 7.2.5.8 | 空间分辨率 | ≥1024x1024 |
| 7.2.5.9 | 像素空间分辨率 | ≤0.25mmX0.25mm |
| 7.2.5.10 | 像素灰度分辨率 | ≥16bit/pixel |
| 7.2.5.11 | 成像方式 | 支持X光拍片，透视，和容积影像（锥形束CT）模式，四维容积影像模式。 |
| 7.2.5.12 | 影像重建Field of View | ≥50cm |
| 7.2.5.13 | 图像采集自动进行双次曝光， | 可进行透视成像（电影拍摄和回放方式） |
| 7.2.5.14 | 具有防碰撞连锁功能 |  |
| 7.2.5.15 | 高性能的双处理器电脑工作站 |  |
| 7.2.6 | 图像软件配置要求 |  |
| 7.2.6.1 |  | 软件具有开展相应技术的功能，软件必须具有安装的许可证 |
| 7.2.6.2 |  | 支持2D、3D、4D影像的采集、重建、拟合 |
| 7.2.6.3 |  | 可在实时影像系统的用户界面上同时察看实时成像和对比参考图像（模拟定位图像，或DRR图像），以及其他图像；即使在采集图像时，也能显示参考图像 |
| 7.2.6.4 |  | 须具有静态二维采集软件许可证 |
| 7.2.6.5 |  | 软件包用于千伏级影像系统采集静态的二维kV影像软件。影像显示后，可与参考图像进行对比。 |
| 7.2.6.6 |  | 须具有连续采集软件许可证 |
| 7.2.6.7 |  | 软件包用于连续采集二维的kV动态图像。这些图像用于监视在一段时间内的器官的运动情况。图像集将以电影方式连续播放。 |
| 7.2.6.8 |  | 须具有容积图像采集软件许可证 |
| 7.2.6.9 |  | 软件允许在治疗时，进行全三维的 X 线容积图像的采集 |
| 7.2.6.10 |  | 内含“采集方案模板”功能，可控制X线发生器自动设置合适的采集参数 |
| 7.2.6.11 |  | 模板中同时还包括机架旋转控制，以及在采集三维容积图像时选择 X 线的投影数量等预置参数 |
| 7.2.6.12 |  | 在三维容积采集时，可选定视野(FoV) 大小，其中包括锁定非单晶硅探测器的位置和X线准直器的设定 |
| 7.2.6.13 |  | 须包含三维影像重建软件 |
| 7.2.6.14 |  | 多平面重建图像显示，可以方便地浏览三维容积图像 |
| 7.2.6.15 |  | 图像显示工具，窗宽/窗位调节，缩放 |
| 7.2.6.16 |  | 参考图像显示 |
| 7.2.6.17 |  | 高级的图像轮廓配准工具包，既可以自动配准，也可以手动配准 |
| 7.2.6.18 |  | 在体积图像中显示等中心点 |
| 7.2.6.19 |  | 参考图像的结构可覆盖显示于容积图像之上 |
| 7.2.6.20 |  | 相对床零位和校正矢量的显示与记录 |
| 7.2.6.21 |  | 在控制室内对床零位和相对床位置的显示与操作 |
| 7.2.6.22 |  | 治疗室内显示 XVI 的设置 |
| 7.2.6.23 |  | 二维X线图像支持拍摄/处理静态kV级X线图像。 |
| 7.2.6.24 |  | 支持kV线X线透视功能。 |
| 7.2.6.25 |  | 三维X线容积图像 |
| 7.2.6.26 |  | 图像采集，机架旋转360°，采集图像并同步完成图像重建，并可以用不到360°的旋转快速完成X线容积图像(CBCT)。 |
| 7.2.6.27 |  | 机架一次旋转z轴（头脚方向）可采集图像最大长度：≥25cm。 |
| 7.2.6.28 |  | 图像处理功能：有图像显示工具，窗宽/窗位调节，缩放显示等。 |
| 7.2.6.29 |  | 床移动矢量图像配准后，可自动生成治疗床的移动矢量；包括三维平移矢量和三维转动量。 |
| 7.2.6.30 |  | 床相对零位可以在加速器控制室内设定床相对零位，记录、显示并行床相对移动矢量。 |
| 7.2.6.31 |  | CBCT图像质量要求 |
| 7.2.6.32 |  | 可在图像上覆盖显示多叶准直器的照射野形状 |
| 7.2.6.33 |  | 图像采集后可自动进行图像增强处理 |
| 7.2.6.34 |  | 须具有先进的图像增强显示算法，有效分离靶区和周围正常组织和器官 |
| 7.2.6.35 |  | 图像采集后自动关闭加速器的射线输出 |
| 7.2.6.36 |  | 自动/手动调节窗宽/窗位 |
| 7.2.6.37 |  | 图像放大/缩小显示 |
| 7.2.6.38 |  | 包括大小、翻转、旋转 |
| 7.2.6.39 |  | 距离，面积，角度 |
| 7.2.6.40 |  | 栅格覆盖显示 |
| 7.2.6.41 |  | 自动照射野边界搜索和显示 |
| 7.2.6.42 |  | 统计直方图的计算和显示 |
| 7.2.6.43 |  | 可回放运动图像 |
| 7.2.6.44 |  | 可进行文字标注 |
| 7.2.6.45 |  | 定位匹配功能：可对参考图像和实时成像进行照射野边界和解剖结构的定位匹配的检测，并可进行位移的测量，从而确定照射野的摆位误差 |
| 7.2.6.46 |  | 影像存储工具包 |
| 7.2.7 | 系统接口 |  |
| 7.2.7.1 |  | 与加速器的接口，当加速器上选定病人时，影像系统上也同时指向同一病人。 |
| 7.2.7.2 |  | Dicom RT接口，可以接收从TPS传来的计划影像和射野、轮廓数据，并可以将修正后的数据回传给TPS。 |
| 7.2.7.3 |  | 与治疗床接口，可将治疗床摆位修正矢量传送到治疗床，并可以在控制台自动控制床位置。 |
| 7.2.7.4 |  | 自动 DICOM CT/RT 输出许可证 |
| 7.2.7.5 |  | 具有DICOM-3，DICOM-RT网络功能 |
| 7.2.7.6 |  | DICOM CT、DICOM RT的图像和结构数据集的输入， DICOM RT 计划输入 |
| 7.2.8 | 校准模体 |  |
| 7.2.8.1 |  | 应用于kV到MV系统之间的几何校准的 QA 软件 |
| 7.2.8.2 |  | 几何校准和QA模体 |
| 7.2.8.3 |  | 二维图像质量模体，可检测二维千伏级图像的低对比度和空间分辨率 |
| 7.2.8.4 |  | 用于kV和MV拍片和kV容积图的日常 QA 检测。 |
| 7.2.8.5 |  | 对比度模体，用来测量工作站采集的容积影像的高分辩率和对比度分辩率，以及其它的影像质量参数 |
| 7.2.8.6 |  | 校准模体 |
| 7.2.8.7 |  | 呼吸运动模体 |
| 7.2.8.8 |  | QA 模体固定到治疗床面的适配器 |
| 8 | 分次内成像软件系统 |  |
| 8.1 | 分次内2D实时影像引导系统 | 须提供分次内2D实时影像引导功能或触发影像功能 |
| 8.1.1 | 结构组成 | 分次内千伏级X射线成像系统集成于加速器上，与加速器共用同一旋转机架 |
|  |  | 探测器物理尺寸≥40X40cm |
|  |  | 探测器分辨率≥1024X1024 |
| 8.1.2 | 功能要求： | 支持分次内2D影像功能，可在治疗中实时采集患者2D影像，用于监测治疗过程中的治疗误差 |
|  |  | MV级治疗束流与KV级影像射束可同步，且互不干扰 |
| 8.1.3 | 软件 | 须提供2D分次内成像软件包 |
| 8.2 | 分次内3D-CBCT实时影像引导系统 | 须提供分次内3D实时影像引导功能 |
| 8.2.1 | 功能要求 | 支持分次内3D影像功能，可在治疗中实时采集患者3D影像，用于监测治疗过程中的治疗误差 |
|  |  | MV级治疗束流与KV级影像射束可同步，且互不干扰 |
| 8.2.2 | 软件 | 须提供3D分次内成像软件包 |
| 8.3 | 分次内4D-CBCT实时影像引导系统 | 须提供分次内4D实时影像引导功能、磁导航追踪系统或其它能实现类似功能的产品 |
| 8.3.1 | 功能要求 | 支持分次内4D影像功能，可在治疗中实时采集患者4D影像，用于监测治疗过程中的治疗误差或信号标记物可以发出三维位置信号，由定位系统识别，用以实时监测解剖结构的运动情况。 |
|  |  | 实现患者自由呼吸治疗情况下，用CBCT影像追踪体内肿瘤靶区的临床目的 或 电磁信标位置定位方法。 |
|  |  | 在操作工作台上直线显示治疗过程中的四维靶区运动影像，同时可以显示靶区轮廓线，用于监控治疗过程中的运动靶区 或 信号读出系统要与加速器连接，利用标记物位置信息可以自动控制加速器的束流和治疗床的运动。在靶区偏离量达到设定值时自动切断束流，并让治疗床进行肿瘤位置误差纠正，然后自动恢复照射。 |
|  |  | 所有时相4D图像配准均能得到三方位线性及三方位旋转偏差结果 或 标记物可以在CT、MRI等影像设备上显影，并能在进行治疗计划时被识别和定位。。 |
| 8.3.2 | 软件 | 提供4D分次内成像软件包 |
| 8.3.3 |  | MV级治疗束流治疗与KV级影像射束可同步采集，且互不干扰 或信号标记物可以同时植入3个 |
| 9 | 分次间四维CBCT影像引导系统 |  |
| 9.1 | 功能要求 |  |
| 9.1.1 |  | 须实现患者自由呼吸情况下，用CBCT影像追踪体内肿瘤靶区的临床目的 |
| 9.1.2 |  | 在操作工作台上直接显示治疗前的四维靶区运动影像 |
| 9.1.3 |  | 本系统须支持运动4D CBCT影像采集，并可在操作员工作站上进行在线的匹配、校准。 |
| 9.1.4 |  | 在操作工作台上可以显示横断面、冠状面和矢状面的四维CT影像 |
| 9.1.5 |  | 四维影像引导系统可依序将每个投影按照时相归类；通过每个投影图像中观察解剖结构的运动来确定排序归类的时相，并从体内解剖结构的运动中直接计算出呼吸曲线。上述功能自动完成，无需添加外部的辅助门控设施。 |
| 9.2 | 技术性能 |  |
| 9.2.1 |  | 与动态配准同步完成所有时相配准结果，具有并且能够浏览任意结果。 |
| 9.2.2 |  | 支持4D图像配准结果修正偏差阈值设定，配准结果超阈值报警 |
| 9.2.3 |  | 所有时相4D图像配准均能得到三方位线性及三方位旋转偏差结果。 |
| 10 | 放射治疗计划系统 |  |
| 10.1 | 一般要求 | 配置须采用最先进的蒙卡算法的治疗计划系统（TPS列明详细配置、技术特点） |
| 10.1.1 | 招标范围 | 计算机硬件，操作系统，应用软件和外设 |
| 10.1.2 | 工作站数量要求 | 2套物理师工作站，6套医生工作站台及必要外围设备，包含全部的计算机硬件，操作系统，应用软件和外设。 |
| 10.1.3 | 系统用途 | 本系统用于放射治疗计划和虚拟模拟系统，应支持整个放疗科的病人数据集成。它应提供精确有效的剂量计算和高分辨率的虚拟模拟。 |
| 10.1.4 | 本系统要求 | 该放疗计划系统要求具备CT模拟、全自动影像融合与配准，能融合多种影像以准确确定靶区及其它组织；计算模型为基于业界金标准的蒙特卡罗算法；具有基于放射生物原理的计划优化引擎。满足制定三维适形放疗、容积旋转调强放疗计划、立体定向放疗、自适应放疗计划的设计。 |
| 10.1.5 | 应用要求 | TPS系统应在通用用户界面中提供如下功能和应用，用户不必再向其它应用软件或平台导入/导出数据，系统应能将数据以数字化方式存储，并能与其他计算机系统通过网络进行相关的数据传输 |
| 10.1.6 |  | 临床与管理数据库：放射治疗计划和虚拟模拟系统，应支持整个放疗科的病人数据集成。它应提供精确有效的剂量计算和高分辨率的虚拟模拟 |
| 10.1.7 |  | 数据库应是真正的关系型数据库管理系统：基于“客户～服务器”模式 |
| 10.1.8 |  | 系统应基于一个综合数据库，以消除在不同的应用程序间多余的数据输入 |
| 10.1.9 |  | 系统应完全遵从DICOM标准，以实现医学影像共享 |
| 10.1.10 |  | 如Oracle， Sybase， Informix。应建立在符合ANSII规定标准的SQL语言上 |
| 10.1.11 |  | 支持HL-7接口协议 |
| 10.1.12 |  | 支持多厂家加速器治疗计划设计 |
| 10.2 | 物理师工作站 | 2套 |
| 10.2.1 |  | 提供最新型硬件配置 |
| 10.2.1.1 |  | CPU主频≥2.6 GHz Xeon 14-Core 双路CPU或同等性能；内存≥128GB； |
| 10.2.1.2 |  | 操作系统采用Windows 64位操作系统或者更高，以便于用户操作和数据管理 |
| 10.2.1.3 |  | 英特尔至强 CPU |
| 10.2.1.4 |  | 独立显卡 |
| 10.2.1.5 |  | ≥2x1TB 硬盘 |
| 10.2.1.6 |  | 16 倍速可写 DVD |
| 10.2.1.7 |  | 配置一台≥24”高分辨率LCD彩色显示器 |
| 10.2.1.8 |  | 图像处理系统 |
| 10.2.1.9 |  | 调制解调器 |
| 10.2.1.10 |  | 彩色激光图文输出设备 |
| 10.2.1.11 |  | 综合验证和记录 |
| 10.2.1.12 |  | 数据输出 |
| 10.2.1.13 |  | 射野数据导入 |
| 10.2.1.14 |  | 多任务多线程操作系统 |
| 10.2.2 | 物理师工作站应用要求 |  |
| 10.2.2.1 |  | 自动勾画轮廓功能 |
| 10.2.2.2 |  | 图像融合套准功能 |
| 10.2.2.3 |  | 灵活的交互设野功能 |
| 10.2.2.4 |  | 虚拟模拟功能 |
| 10.2.2.5 |  | 计划比较功能 |
| 10.2.2.6 |  | 射线数据输入、分析、配置功能 |
| 10.2.2.7 |  | 放射治疗计划与虚拟模拟系统 |
| 10.3 | 计划系统软件要求 |  |
| 10.3.1 |  | 中标单位负责对本次新购置直线加速器特殊蒙卡算法的线束数据的采集、拟合和输入。 |
| 10.3.2 |  | CT模拟定位软件 |
| 10.3.2.1 |  | 全自动放置等中心点 |
| 10.3.2.2 |  | 正侧位参考点校准工具 |
| 10.3.2.3 |  | DRR 图像 |
| 10.3.3 |  | 影像融合 |
| 10.3.3.1 |  | 影像全自动融合(CT，MR，PET) |
| 10.3.3.2 |  | 融合影像上勾画器官轮廓 |
| 10.3.3.3 |  | 融合影像上显示剂量分布 |
| 10.3.4 |  | 4D 影像模块 |
| 10.3.4.1 |  | 创建4D平均图像 |
| 10.3.4.2 |  | 创建4D最大密度投影 |
| 10.3.4.3 |  | 创建4D最小密度投影 |
| 10.3.5 |  | 生物模型优化(EUD)软件 |
| 10.3.6 |  | 能生成任意方位剖面的重建 |
| 10.3.7 |  | 利用可移动激光灯和定位系统 |
| 10.3.8 |  | 包括积分DVH及微分DVH； |
| 10.3.9 |  | 系统提供多种算法 |
| 10.3.10 |  | 在本地计算机上计算剂量的能力 |
| 10.3.11 |  | 系统提供根据系统运行而调整计算范围和格点大小的工具 |
| 10.3.12 |  | 系统提供运行显示等剂量线或色彩的工具 |
| 10.3.13 |  | 系统能以绝对和相对的方式显示等剂量线 |
| 10.3.14 |  | 在计划环境中具有三维剂量显示 |
| 10.3.15 |  | 软件提供在任何器官的三维描绘上显示表面剂量 |
| 10.3.16 |  | 系统应提供在没有CT图像或病人外轮廓的病人数据下计算任何深度点剂量的可能性。 |
| 10.3.17 |  | 系统提供编辑如灰阶或CT值等DRR特性的工具 |
| 10.3.18 |  | DRR应能对射野的运动实时获取并实时更新 |
| 10.3.19 |  | 系统提供DCR增强显示功能 |
| 10.3.20 |  | 系统提供图像增强滤过工具 |
| 10.3.21 |  | 系统提供缺损CT层面的内插工具 |
| 10.3.22 |  | 系统能交互地改变射野改变设置如MLC、挡铅、所有的机架光栏设置以满足虚拟模拟的需要 |
| 10.3.23 |  | 能同时显示BEV、勾画的器官、射野边界线和增强的DRR |
| 10.3.24 |  | 系统提供与验证记录系统的联网接口 |
| 10.3.25 |  | 系统提供通过DICOM RT输出功能 |
| 10.3.26 |  | 支持水箱扫描数据的拟合输入 |
| 10.3.27 |  | 作为一个图形化计划和三维可视化处理的工作站，能进行高分辨率的数字化重建放射影像（DRR），多平面重建、二维和三维的剂量显示，和三维剂量渲染显示 |
| 10.4 | 智能自动勾画服务器 |  |
| 10.4.1 |  | 英特尔 i7 处理器及以上 |
| 10.4.2 |  | ≥64GB 运行内存 |
| 10.4.3 |  | ≥256GB 固态硬盘 |
| 10.4.4 |  | ≥4TB 硬盘空间 |
| 10.4.5 |  | Linux 操作系统 |
| 10.5 | 靶区勾画工具 |  |
| 10.5.1 |  | 须具备边缘自动探测和重要器官自动规避的功能。 |
| 10.5.2 |  | 须具备三维智能勾画软件功能 |
| 10.5.3 |  | 逐层上、下复制和内插功能 |
| 10.5.4 |  | 快速创建和外放结构，多结构相加或相减 |
| 10.5.5 |  | 支持基于PET SUV值的轮廓自动勾画 |
| 10.5.6 |  | 提供四维勾画功能 |
| 10.5.7 |  | 可将4D图像序列合并生成特殊影像（最大密度投影MIP， 最小密度投影MinIP， 平均密度投影 Average），可快速定义受呼吸运动影响的靶区体积 |
| 10.5.8 |  | 要求计划系统以及放疗医生工作站均可进行4D勾画 |
| 10.5.9 |  | 智能自动勾画功能 |
| 10.5.10 |  | 边缘探测勾画技术 |
| 10.5.11 |  | 可变范围勾画辅助工具 |
| 10.5.12 |  | 自动规避重要器官的勾画 |
| 10.5.13 |  | 肿瘤生物功能外放 |
| 10.5.14 |  | 四维图像勾画 |
| 10.6 | 轮廓工具 | 系统软件应提供对体表、肺、骨和其它高密度差器官的自动轮廓勾画工具 |
| 10.6.1 |  | 系统软件应提供自动产生至少6个方向上边界的工具 |
| 10.6.2 |  | 可通过手工勾画、编辑和输入轮廓，改变密度和色彩 |
| 10.6.3 |  | 系统应提供预设的基本结构模板以标准化部分类型的计划 |
| 10.6.4 |  | 系统应提供逻辑操作以便对已有的器官或部分器官进行加减来获得感兴趣的区域 |
| 10.6.5 |  | 在轮廓界面中应有三维显示以实时观察所有被分器官 |
| 10.7 | 匹配融合模式 | 软件应提供≥4个解剖参考点来匹配MRI、PET、 PET-CT和CT模式图像 |
| 10.7.1 |  | 提供利用Mutual匹配算法来自动匹配融合不同模式的图像 |
| 10.7.2 |  | 系统应提供图像复核来可视化观察匹配结果 |
| 10.7.3 |  | 系统不仅可能从一种图像模式向另一种图像模式复制区域，而且应可以在所有模式上显示计算后的剂量 |
| 10.8 | 射野设置要求 | 系统应允许在标准计划库，不同的病人中自动地提示等中心，MLC特性和挡铅设置 |
| 10.8.1 |  | 软件用允许计划状态确认和追踪 |
| 10.8.2 |  | 应提供复制包括镜像翻转MLC、挡铅和楔形滤过板片的对称野 |
| 10.8.3 |  | 所有射野设置功能应由键盘鼠标操作。通过鼠标在交互BEV中编辑射野 |
| 10.8.4 |  | 能通过下拉式功能方便地编辑已存储的计划和射野 |
| 10.9 | 计划评估能力 | 软件应提供计划剂量加减功能的工具 |
| 10.9.1 |  | 允许逐层比较计划 |
| 10.9.2 |  | 提供通过DHV比较计划的工具 |
| 10.9.3 |  | 须具有计划电子确认和安全功能 |
| 10.9.4 |  | 平面补偿 |
| 10.9.5 |  | 软件应提供在用户选定平面上计算均匀剂量的工具 |
| 10.9.6 |  | 计算出的补偿器形状能通过DICOM-RT接口输出三维铣切机 |
| 10.10 | 电子补偿 | 提供使用动态MLC在用户选定平面上计算均匀剂量的工具 |
| 10.10.1 |  | 须提供动态和静态叶片运动的计算程序 |
| 10.11 | 剂量计算和显示 | 支持多种算法 |
| 10.11.1 |  | 射野剂量矩阵 |
| 10.11.2 |  | 等剂量线显示要求 |
| 10.11.3 |  | 三维剂量可视 |
| 10.11.4 |  | 点剂量计算 |
| 10.12 | 虚拟模拟 | 数字重建影像指标 |
| 10.12.1 |  | 图像增强 |
| 10.12.2 |  | 交互式射野观视 |
| 10.13 | 适形计划要求： |  |
| 10.13.1 |  | 自动或手动设置射野形状 |
| 10.13.2 |  | 在影像上编辑挡块、射野形状和MLC |
| 10.13.3 |  | MLC适形时可自动优化准直器转角 |
| 10.13.4 |  | MLC叶片可选择内交、正交、外交靶区 |
| 10.13.5 |  | 可以在BEV图像上，对MLC的位置或挡铅形状、大小进行编辑。 |
| 10.13.6 |  | 支持正向调强计划 |
| 10.13.7 |  | 支持静态和动态的治疗技术 |
| 10.13.8 |  | 支持 MLC 形状、挡铅、孔径及楔形 |
| 10.13.9 |  | 编辑或添加射野 |
| 10.13.10 |  | 创建、编辑、删除子野 |
| 10.13.11 |  | BEV 模式下，显示等剂量线，编辑子野 |
| 10.13.12 |  | 多处方计划 |
| 10.13.13 |  | 三维体外照射正向设计软件 |
| 10.14 | 软件系统的调强计划功能 |  |
| 10.15 | 具备多种函数模式 | 生物剂量函数模式 |
| 10.15.1 |  | 生物函数可用于肿瘤和串行以及并行危机器官； |
| 10.15.2 |  | 物理剂量函数模式 |
| 10.15.3 |  | 高/低剂量的百分体积约束 |
| 10.15.4 |  | 基于剂量体积的约束，可用于肿瘤和正常组织优化； |
| 10.16 | 优化方式 |  |
| 10.16.1 |  | 可自动定义剂量过渡区，无需勾画辅助器官。 |
| 10.16.2 |  | 可以自动定义优化函数作用的区域，从而无需勾画辅助器官即可优化没有勾画的区域的剂量。 |
| 10.16.3 |  | 当优化靶区时，用约束性优化工具来保证所有危机器官达到目标 |
| 10.16.4 |  | 多标准优化：在优化过程中通过严格遵守优化的约束条件来，当满足第一目标后自动寻找下一个更严格的目标，以更好地满足正常器官 |
| 10.16.5 |  | 高灵敏度分析工具：能优化出各个器官之间的剂量影响关系从而快速的完成计划制作 |
| 10.16.6 |  | 具有子野形状优化（SSO）功能，使直线加速器的MLC呈连贯的单方向运动分布，以缩短光栅的运动距离，减少折返运动对MLC的消耗 |
| 10.16.7 |  | 支持控制计划目标优化次数，利用平衡条调节优化速度与计划质量之间的关系 |
| 10.16.8 |  | 须具有Autoflash Margin功能，能够智能考虑表浅移动靶区的剂量分布 |
| 10.16.9 |  | 支持高分辨度调强技术，将钨门与MLC协同优化，以在等中心平面处，形成最小分辨率比MLC宽度更小的调制范围 |
| 10.16.10 |  | 可将优化函数作用区域用图形显示出来 |
| 10.16.11 |  | 对所有脏器均采取约束性优化 |
| 10.16.12 |  | 多标准优化：在优化过程中通过严格遵守优化的约束条件来更好地满足正常器官； |
| 10.16.13 |  | 高灵敏度分析工具：能优化出各个器官之间的剂量影响关系从而快速的完成计划制作 |
| 10.16.14 |  | 执行的优化，使子野更有效，子野更少，最低的MU跳数 |
| 10.16.15 |  | 子野形状优化（SSO）能够改善计划的质量和子野执行效率 |
| 10.17 | 调强治疗方式 |  |
| 10.17.1 |  | 支持静态调强、动态调强、图像引导和旋转容积调强技术的应用 |
| 10.17.2 |  | 基于生物模型逆向调强计划优化工具 |
| 10.17.3 |  | 智能子野排序优化 |
| 10.17.4 |  | 灵敏度分析工具 |
| 10.17.5 |  | 支持静态和动态调强技术 |
| 10.17.6 |  | 多标准优化 |
| 10.18 | 计算方式 |  |
| 10.18.1 |  | 能提供光子线和电子线蒙卡剂量算法 |
| 10.18.2 |  | 支持Dicom plan 再计算功能，可将其他算法的计划导入到新计划系统中，采用蒙特卡洛算法重新进行精确计算 |
| 10.18.3 |  | 完成调强计划的函数模式方式 |
| 10.18.4 |  | 生物剂量函数模式 |
| 10.18.5 |  | 物理剂量函数模式 |
| 10.18.6 |  | 高/低剂量的百分体积约束 |
| 10.18.7 |  | 二次方的剂量约束 |
| 10.18.8 |  | 对每一个解剖结构的DVH曲线形状的设定数量没有限制 |
| 10.18.9 |  | 靶区和串联器官均用EUD分布模式，并联器官采用等效体积 |
| 10.18.10 |  | 与正向计划系统共用射线数据库（Beam Data）和剂量计算模型 |
| 10.18.11 |  | 可设定靶区和其他解剖结构的最大最小耐受剂量、权重，以及所有解剖结构的DVH分布 |
| 10.18.12 |  | 在优化计算过程中，可实时修改预设的剂量和DVH曲线形状 |
| 10.18.13 |  | 可显示和打印调强强度地形图（Intensity Map） |
| 10.18.14 |  | 能提供三种不同的光子线剂量算法 |
| 10.18.15 |  | 能提供电子线剂量算法 |
| 10.18.16 |  | 支持楔形板、一楔多用、电动楔形、动态楔形的剂量计算 |
| 10.18.17 |  | 支持不对称偏野的剂量计算 |
| 10.18.18 |  | 支持多靶心照射技术的剂量计算 |
| 10.18.19 |  | 支持光子线和电子线的联合应用的计算 |
| 10.18.20 |  | 档铅剂量的计算 |
| 10.18.21 |  | 不规则照射野的计算 |
| 10.18.22 |  | 共面、非共面、弧形照射的计算 |
| 10.18.23 |  | 组织补偿和等效填充物的计算 |
| 10.18.24 |  | 不均匀体逐点密度剂量修正校正（不均匀介质密度校正） |
| 10.18.25 |  | 多页光栅的适形旋转(arcMLC)放疗的计算 |
| 10.18.26 |  | MU的计算 |
| 10.18.27 |  | 任意断层的DRR重建 |
| 10.18.28 |  | 可于DRR断层图像上显示平面剂量的分布 |
| 10.19 | 软件许可证 | 需能够对连续可变剂量率，多叶光栅插指形射野，动态治疗模式和静态治疗模式的支持 |
| 10.20 | 容积旋转调强计划功能 |  |
| 10.20.1 |  | 支持容积旋转调强技术，设计容积旋转调强计划时，机架的起始角，床角，拉弧数目可根据需要设定，自动优化的参数至少包括机架旋转速度，剂量率和MLC叶片位置 |
| 10.20.2 |  | 照射过程中，MLC射野、剂量率、机架转速均同步进行动态调整 |
| 10.20.3 |  | MLC射野，连续而光滑地动态变化 |
| 10.20.4 |  | 射线束剂量率，连续而光滑地动态变化 |
| 10.20.5 |  | 机架转速，连续而光滑地动态变化 |
| 10.20.6 |  | 连续旋转360度完成治疗 |
| 10.20.7 |  | 单个计划设置当中，能实现多弧设计，而并不是通过多个单弧计划合成出来的设计 |
| 10.20.8 |  | 可进行单弧、多弧特别是非共面多弧的计划设计和自动优化。 |
| 10.20.9 |  | 快速旋转容积调强治疗计划的优化控制点，可随时调整权重 |
| 10.20.10 |  | 快速旋转容积调强治疗计划的优化，为逆向交互式的优化方式，从而提高优化速度和精度 |
| 10.20.11 |  | 单周的调强剂量分布，每次病人治疗时间少于2分钟 |
| 10.20.12 |  | MLC叶片能完成“插指状”运动，能形成“岛状”射野，可在快速旋转容积调强治疗过程中，在一个机头角度下，同时产生多个射野。减少需要多周旋转容积调强治疗的概率，提高效率和疗效 |
| 10.20.13 |  | 提供单周和多周的快速旋转容积调强治疗 |
| 10.20.14 |  | 生物模型优化(EUD)软件 |
| 10.20.15 |  | 支持高调制度容积调强技术，计划控制点支持以非等分角度的形式，智能分布在弧形射野的任意区域，以有效提高输出计划的调制度 |
| 10.20.16 |  | 容积旋转调强计划机架和 MLC 动态运动变化 |
| 10.20.17 |  | 可变剂量率照射，由机架旋转速度、 |
| 10.20.18 |  | 叶片速度和剂量率所控制 |
| 10.20.19 |  | 恒定剂量率选项 |
| 10.20.20 |  | 支持 Elekta 和 Varian 的 MLC 型号 |
| 10.20.21 |  | 容积调制旋转调强放疗模式大幅减少常规IMRT治疗时的MU消耗、减少对病人的辐射泄露、同时大幅缩短治疗时间。 |
| 10.20.22 |  | 控制因素，可以对下列因素进行同步控制：机架旋转运动、MLC叶片移动、准直器机头旋转运动、剂量率变化。 |
| 10.20.23 |  | 运动弧变化，“全智能弧”技术：运动弧方向顺时针，逆时针方向自由运动改变并且旋转弧度自由可选，根据临床病例需要自适应治疗。 |
| 10.20.24 |  | 旋转调强治疗模式：能进行单轴多弧度容积旋转调强的计划和执行。 |
| 10.20.25 |  | 容积旋转调强治疗运行要求：单弧，多弧和分段多弧。 |
| 10.20.26 |  | 高度调制能力（控制点数可达1000），可处理容积旋转调强模式下弧形射野的许多变量（机架速度可变、剂量率可变、MLC运动速度可变），变量越多方可完成复杂的剂量要求、提高计划质量和执行效率； |
| 10.21 | VMAT 治疗包 |  |
| 10.21.1 |  | 软件许可证 VMAT 治疗 |
| 10.21.2 |  | 软件许可证动态弧形治疗 |
| 10.21.3 |  | 软件许可证动态治疗 |
| 10.21.4 |  | 软件许可证静态治疗 |
| 10.21.5 |  | 插指和连续可变剂量率许可证 |
| 10.22 | 高精动态放射外科 |  |
| 10.22.1 | 立体定向放射治疗包 | 提供HDRS、HyperArc、U-Arc等各厂家最新立体定向专用功能 |
| 10.22.2 |  | 此功能有助于SBRT立体定向技术的精准技术应用 |
| 10.22.3 |  | 须具备自由呼吸运动管理，剂量递增和关键结构保护以及分次内成像，以实现立体定向治疗，而无需手术植入标记物 |
| 10.22.4 |  | 该技术有助于减少外放边界及基线偏移，无需外部辅助门控设备即可支持自由呼吸期间的治疗 |
| 10.22.5 |  | 1mm 级虚拟光栅超调制能力 |
| 10.22.6 |  | 支持高剂量率模式 |
| 10.23 | 重要结构避让（双配准） |  |
| 10.23.1 |  | 包括配准框的配准，和感兴趣区的适形配准 |
| 10.23.2 |  | 使用重要结构避让功能，可用配准框和感兴趣区的适形配准，同时对两个分离的解剖结构进行配准计算 |
| 10.23.3 |  | XVI 软件将对两个分离的解剖结构计算它们之间的期望间隔矢量距离，当遇到解剖位置变化导致靶区太过靠近重要结构时，系统将给出警示 |
| 10.23.4 |  | 可在两个结构区中选择一个折中的位置关系，或送病人重做计划 |
| 10.24 | 感兴趣区的 3D 适形配准 |  |
| 10.24.1 |  | 对感兴趣区进行 3D 形状配准，可在任意结构上创建，包括来自 TPS 的输入，或在软件中应用工具由手工创建 |
| 10.24.2 |  | 所创建的 3D 配准容积将与解剖结构的形状适形 |
| 10.25 |  | 网络及接口软件包 |
| 10.25.1 |  | DICOM 3.0、DICOM RT 的接口包 |
| 10.25.2 |  | 激光灯系统接口 |
| 10.25.3 |  | 支持 DICOMPlan/Dose |
| 10.26 | CT模拟与图像配准： |  |
| 10.26.1 |  | 三维CT模拟软件(包括图像融合) |
| 10.26.2 |  | DRR可在任意方向平面生成 |
| 10.26.3 |  | 鼠标可控制射野角度和准直器方向，MLC和射野窗随射野变化而更新 |
| 10.26.4 |  | 支持CT、MRI以及PET图像配准 |
| 10.26.5 |  | 支持点配准、手动配准以及自动配准 |
| 10.26.6 |  | 能在融合配准后的影像上同步勾画器官轮廓 |
| 10.26.7 |  | 支持在次图像上勾画，自动同步映射至主图像，并且可以在多套图像同时显示，以提高勾画效率 |
| 10.26.8 |  | 能在融合配准后的影像上显示剂量分布 |
| 10.27 | CT模拟功能 |  |
| 10.27.1 |  | 多方位重建视图 |
| 10.27.2 |  | 生成的DRR要求 |
| 10.27.3 |  | DRR重建矩阵不小于CT扫描矩阵(≧512X512) |
| 10.27.4 |  | DRR可在任意方向平面生成 |
| 10.27.5 |  | CT模拟实现方式 |
| 10.27.6 |  | 外照射计划显示要求 |
| 10.27.7 |  | DVH计算和显示 |
| 10.27.8 |  | 多个计划比较和合成 |
| 10.27.9 |  | DVH实时更新 |
| 10.28 | 外照射计划显示要求： |  |
| 10.28.1 |  | 支持自定义计划评价标准，以红黄绿三色显示指标达标情况；支持在某结构下添加多个评价标准并存进计划模板 |
| 10.28.2 |  | DVH计算和显示，实时更新； |
| 10.28.3 |  | 快速查找剂量的热点和冷点位置； |
| 10.28.4 |  | 定制等剂量线显示模板； |
| 10.28.5 |  | REV(Room's-Eye-View )视觉观，可虚拟显示患者在机房治疗时的位置，与机架、治疗床、和光野的关系，用以治疗时验证患者； |
| 10.28.6 |  | 可以按需要定制显示窗口模板 |
| 10.29 | 自适应计划功能： |  |
| 10.29.1 |  | 支持基于GPU的图像结构形变配准，将现有图像上已勾画的解剖结构轮廓快速形变并映射至新图像上 |
| 10.29.2 |  | 可以自定义及修改每一个结构轮廓的配准类型，包括刚性、形变等，并存为模板，以供调用。 |
| 10.29.3 |  | 可将原计划在新图像上直接计算，以评估剂量偏差及修改计划的必要性 |
| 10.29.4 |  | 支持在新图像累积已照射计划的基础上，优化全新的自适应计划。 |
| 10.29.5 | 智能自适应要求 |  |
| 10.29.6 |  | 高清 CBCT 影像 |
| 10.29.7 |  | AI 自动靶区勾画 |
| 10.29.8 |  | 自动计划功能模块 |
| 10.29.9 |  | ART 治疗流程二次剂量验证 |
| 10.29.10 |  | 可进行远程评估确认 |
| 10.29.11 |  | 支持 CBCT 图像至 CT 的模态转化 |
| 10.29.12 |  | 支持多种针对特定模态的专用自动形变融合，如 CT-CT，CT-CBCT |
| 10.29.13 |  | 支持sCT 影像电子密度赋值 |
| 10.30 |  | 放疗影像智能勾画平台 |
| 10.30.1 |  | Dicom 数据传输，医院级影像存储 |
| 10.30.2 |  | 医院公共数据集个人影像数据集管理 CT、MR、PET、DR 等多模态影像浏览及基础工具 |
| 10.30.3 |  | CT， MR 自动勾画全身危及器官及指定肿瘤靶区 |
| 10.30.4 |  | 全身正常组织全自动勾画 |
| 10.30.5 |  | 头颈部正常组织自动勾画 |
| 10.30.6 |  | 胸腹部正常组织自动勾画 |
| 10.30.7 |  | 盆腔正常组织自动勾画 |
| 10.30.8 |  | 基于深度学习自动勾画肿瘤靶区 |
| 10.30.9 |  | 自定义勾画标准 |
| 10.30.10 |  | 建立个性化的模型 |
| 10.30.11 |  | 多模态图像形变配准后自动勾画 |
| 10.30.12 |  | 自动勾画鼻咽、乳腺、肺、宫颈及直肠肿瘤靶区 |
| 10.30.13 |  | 基于知识经验计划模板 |
| 10.30.14 |  | 自定义模板标准 |
| 10.30.15 |  | 建立个性化的模型 |
| 10.30.16 |  | 全自动计划优化 |
| 10.30.17 |  | 支持模板的创建及导入、导出 |
| 10.30.18 |  | 自适应计划功能 |
| 10.30.19 |  | 自适应计划 |
| 10.30.20 |  | 解剖结构轮廓形变配准 |
| 10.30.21 |  | 蒙卡算法重计算 |
| 10.30.22 |  | 基于本底剂量优化 |
| 10.30.23 |  | 自定义解剖结构的配准方式 |
| 10.30.24 |  | 支持匹配结构名称 |
| 10.30.25 |  | 支持带FFF技术计划设计 |
| 10.30.26 |  | 远程计划评估 |
| 10.31 | 治疗计划系统医生工作站 |  |
| 10.31.1 | 应用要求 | 提供最新型硬件配置 |
| 10.31.2 |  | 医生工作站应能独立离线工作，并不占用主机工作资源；并可以进行以下操作 |
| 10.31.3 |  | 可以自动勾画轮廓功能及其它组织轮廓 |
| 10.31.4 |  | 提供CT模拟功能 |
| 10.31.5 |  | 提供影像融合功能（包括刚性配准，柔性配准） |
| 10.31.6 |  | 提供四维影像处理及勾画功能 |
| 10.31.7 |  | 可进行计划评估 |
| 10.31.8 |  | 高档PC图形工作站 |
| 10.31.9 |  | 英特尔至强 CPU |
| 10.31.10 |  | Windows 10 操作系统 |
| 10.31.11 |  | ≥8GB 内存 |
| 10.31.12 |  | ≥1TB 硬盘 |
| 10.31.13 |  | 高性能专业图形处理系统 |
| 10.31.14 |  | ≥24 英寸液晶显示器 |
| 10.31.15 |  | 键盘和鼠标 |
| 10.31.16 |  | 驱动器 |
| 10.31.17 |  | 网络适配器 |
| 10.31.18 |  | 微软视窗操作系统软件 |
| 10.31.19 |  | CPU主频 ≥2.8 GHz Xeon 4-CoreCPU或同等性能；内存≥8GB； |
| 10.31.20 |  | Windows 10 64位操作系统 |
| 10.31.21 |  | 系统能进行CT模拟、全自动影像融合与配准、头颈部及体部肿瘤高精度放射治疗，能够进行逆向调强治疗计划设计。 |
| 10.31.22 |  | 系统应完全遵从DICOM3.0国际标准接口协议，以实现医学影像共享。 |
| 10.31.23 |  | 系统能与支持DICOM3.0的CT、MR、PET等影像设备连接，并免费提供与医院PACS系统及RIS系统对接服务，并导出DICOM影像。 |
| 10.31.24 |  | 网络激光图文输出设备 1台 |
| 10.32 | 软件要求 |  |
| 10.32.1 |  | 三维外照射图形化射野设计软件包 |
| 10.32.2 |  | 实时数字化重建放射影像的交互式三维方向观察 |
| 10.32.3 |  | 由TPS计算三维剂量矩阵 |
| 10.32.4 |  | 交互式三维剂量可视化显示 |
| 10.32.5 |  | 归一化处理 |
| 10.32.6 |  | 射线束权重 |
| 10.32.7 |  | 剂量容积直方图（DVH） |
| 10.32.8 |  | 三维剂量表面绘制 |
| 10.32.9 |  | 虚拟模拟定位激光标记功能 |
| 10.32.10 |  | 支持分割放疗的应用 |
| 10.32.11 |  | 病人体表显示多叶光栅照射野的形状 |
| 10.32.12 |  | 三维视图中实时调节射野位置 |
| 10.32.13 |  | 与TPS的网络联网 |
| 10.32.14 |  | 多种勾画工具 |
| 10.32.15 |  | CT 模拟功能 |
| 10.32.16 |  | 影像融合功能 |
| 10.32.17 |  | 四维影像勾画 |
| 10.32.18 |  | 计划评估 |
| 10.32.19 |  | DICOM 输入和输出 |
| 10.32.20 | 网络技术和接口规格及要求 |  |
| 10.32.21 |  | 网络拓扑结构：以太网结构 |
| 10.32.22 |  | 网络通讯协议：TCP/IP |
| 10.32.23 |  | 网络数据传输速度：≥1000MB/s |
| 10.32.24 |  | 网络布线：医院提供网络环境 |
| 10.32.25 |  | 网络拓扑图：投标方应提交网络拓扑结构图 |
| 10.32.26 |  | 网络要求 |
| 10.32.27 |  | 提供DICOM-RT |
| 10.32.28 |  | 应实现通过多家网络系统与加速器、CT-Sim. 模拟定位机、模室等设备的连接 |
| 10.32.29 |  | 网络物理接口 |
| 10.32.30 |  | DICOM3.0 CT ， MR PET接口， 能对国内常用的CT及MR 机提供连网支持 |
| 10.32.31 |  | 系统提供通过DICOM RT输出功能 |
| 10.32.32 |  | ≥1000Mbs |
| 10.32.33 |  | 厂家需在质保期内免费提供与医院系统及第三方系统接口服务，如产生费用皆有厂家负责。 |
| 10.32.34 |  | 图像接口应完全遵从DICOM3.0国际标准接口协议，以实现医院医学影像共享，查询与调阅服务。 |
| 10.32.35 | 售后服务及技术支持 |  |
| 10.32.36 |  | 安装及部署服务 |
| 10.32.37 |  | 供应商负责进行数据传输集成服务。 |
| 10.32.38 |  | 供应商应安排系统制造商原厂的售后物理师及系统工程师对院方物理师、系统操作人员及医生进行应用培训并协助完成临床前测试。时间不低于8个工作日 |
| 11 | 质量检测系统 |  |
| 11.1 | 加速器质量检测系统 |  |
| 11.1.1 |  | 基于 EPID 和加速器日志文件 |
| 11.1.2 |  | 提供一整套以工作流为导向的加速器QA 方案 |
| 11.1.3 |  | 与 MOSAIQ 系统的自动检查接口，用以向用户指示患者治疗前是否进行了日检 |
| 11.1.4 |  | 可根据需要额外提供周检、月检及年度检查 |
| 11.1.5 |  | 通过对需要立即关注的区域实时警报，该系统可以在影响到临床治疗前 |
| 11.1.6 |  | 检测到加速器相关问题，从而提高对机器质量和安全性的信心 |
| 11.1.7 |  | 输出量检测 |
| 11.1.8 |  | MLC 到位精度快速检测 |
| 11.1.9 |  | 辐射中心精度 |
| 11.1.10 |  | 光野准确性 |
| 11.1.11 |  | MV、KV 等中心重合精度 |
| 11.1.12 |  | 机架角度精度 |
| 11.1.13 |  | 十字叉丝位置精度 |
| 11.1.14 |  | 治疗系统软件许可 |
| 11.2 | 实时患者剂量检测系统 |  |
| 11.2.1 |  | 基于EPID和加速器日志文件治疗前患者剂量验证系统 |
| 11.2.2 |  | 无需额外计划设计和额外的QA设备，提高效率 |
| 11.2.3 |  | 无需模体自动比较计划系统计算的计划剂量和加速器的照射剂量。 |
| 11.3 | 在线剂量验证系统 |  |
| 11.3.1 |  | 靶区剂量自动探测 |
| 11.3.2 |  | DVH 分析危及器官剂量 |
| 11.3.3 |  | 三维 BEV 剂量分析 |
| 11.3.4 |  | 剂量报警和检测 |
| 11.3.5 |  | 自动患者 QA |
| 12 | 辅助设备 |  |
| 12.1 |  | 激光定位系统 |
| 12.2 |  | 彩色闭路电视监视系统和对讲机 |
| 12.3 |  | 专用水冷机 |
| 12.4 |  | 稳压电源 |
| 12.5 |  | 提供易损维修配件名称及数量清单（包括维修工具箱） |
| ★13 | 光学体表追踪系统 |  |
| 13.1 | CT端： |  |
| 13.2 | 用途 | 设备安装在CT室的4DCT |
| 13.3 | 系统组成： |  |
| 13.4 | 主系统 | LS200 激光扫描系统 |
| 13.5 | 追床激光灯 | 用来追踪CT床的移动的激光灯。 |
| 13.6 | c4D临床应用软件系统 |  |
| 13.7 | sRespiration | 临床应用模组用来追踪体表运动及产生呼吸门控信号。 |
| 13.8 | 接口 | 一套CT接口，适用于主动式呼吸和被动式呼吸 |
| 13.9 | 4D CT的视觉培训系统 | 软件和一套Goggles |
| 13.10 | IT包 | IT包 |
| 13.11 | 授权 | 一副SQL Unit 授权 |
| 13.12 | 日检仪 | HZ001 |
| 13.13 | CT品牌 | PhilipsCT |
| 13.14 | CT接口 | Philips大孔径CT接口，根据门控信号产生cRespiration模块 |
| 13.15 | Or sCT Siemens* | Toshiba Aquilion CT接口须与使用科室进行确认，根据门控信号产生cRespiration模块 |
| 13.16 | 四维CT呼吸相位信息 |  |
| 13.17 |  | 能够提供四维CT的呼吸相位曲线 |
| 13.18 |  | 数据获取时间<5s |
| 13.19 | 呼吸门控模拟功能 |  |
| 13.20 |  | 能够实现前瞻式呼吸和回顾式呼吸两种呼吸模式 |
| 13.21 |  | 能够配合CTsim提取病人正确的呼吸位置 |
| 13.22 |  | 能够设置门控窗口 |
| 13.23 |  | 门控窗口最小能够达到3mm |
| 13.24 | 呼吸门控视觉训练系统 | 具有呼吸门控视觉训练系统，包含可视眼镜，软件。 |
| 13.25 | CT模拟适配设备 | 具有CT模拟适配设备， 能够在CT端模拟加速器端的呼吸管理功能。 能够适配不少于四家（Philips，Siemens， GE， Hitachi）的四维CT。 |
| 13.26 | 统计分析 | 须提供三维表面定位数据的相关统计分析功能 |
| 13.27 | 数据传输 |  |
| 13.28 | 标准数据传输 | 能进行标准数据传输(包括DICOM文件传输) |
| 13.29 | TPS数据传输 | 能与现有计划系统(Pinnacle， RayStation， Monaco， XiO等)进行完整数据的传输， |
| 13.30 | 体表图像获取 | 能从TPS中导入CT图像表面数据用于临床配准 |
| 13.31 | 加速器同步通信 | 能从OIS系统进行有效通信，自动调入并上传患者数据 |
| 13.32 | 扫描单元参数 |  |
| 13.33 | 扫描体积 | ≥800×1300×700mm（X×Y×Z） |
| 13.34 | 测量的可重复性 | ≤0.5mm |
| 13.35 | 长期稳定性 | 0.5mm以内 |
| 13.36 | 定位精度： | ≤1mm |
| 13.37 | 位移检测精度 | ≤1mm |
| 13.38 | 日常QA模体 | 提供调节功能的专用QA模体，确保使用精度 |
| 13.39 | 无线控制 | 配备专用遥控器，可遥控使用 |
| 13.40 | 放射性安全 | 不产生X射线，对患者不增加致电离辐射风险 |
| 13.41 | 重量 | ≤15kg |
| 13.42 | 电源 | 220V，50Hz标准电源 |
| 13.43 | 功耗 | ＜2A |
| 13.44 | 工作环境温度 | +10℃～+40℃ |
| 13.45 | 工作站配置参数 |  |
| 13.46 | 操作系统： | Windows系统 |
| 13.47 | CPU | 四核心处理器 |
| 13.48 | 内存 | ≥4 GB |
| 13.49 | 其他 | 1个全高PCI插槽；1个USB2.0接口 |
| 13.50 | 加速器端： |  |
| 13.51 | 加速器机房配置 |  |
| 13.52 |  | Catalyst HD 检测和投影系统 |
| 13.53 | 系统组成 |  |
| 13.54 |  | 投影和摄像单元1台主机和两台侧机 |
| 13.55 |  | c4D应用软件 |
| 13.56 |  | 加速器链接接口cMosaiq 或者cVarian |
| 13.57 | 请和医院确认加速器的厂家 |  |
| 13.58 |  | cDICOM病人数据传输及从TPS中导入数据和参考图像接口。 |
| 13.59 |  | cPosition病人定位模块 |
| 13.60 |  | IT安装包 |
| 13.61 |  | 一个c4D客户端 |
| 13.62 |  | 遥控控制及接收器 |
| 13.63 |  | 日检仪： HZ023 |
| 13.64 | 功能模块授权 |  |
| 13.65 |  | cMotion授权 |
| 13.66 |  | 用于跟踪病人实时运动与变形算法使用非刚性配准的软件模块 |
| 13.67 | cRespiration 授权 |  |
| 13.68 |  | 用于监测呼吸运动和呼吸控制信号产生的软件模块 |
| 13.69 |  | 视觉培训系统 |
| 13.70 |  | 一副使用蓝牙技术的Goggles眼镜 |
| 13.71 |  | 电缆 |
| 13.72 | 接口部分（Varian） |  |
| 13.73 |  | cVarianMMI |
| 13.74 |  | 通过MMI界面和Varian加速器呼吸监控连接，根据监控信号产生的 呼吸模块 |
| 13.75 |  | 注意：厂家确认现有Varian 加速器是否有MMI接口 |
| 13.76 |  | OR cVarian Truebeam MMI |
| 13.77 |  | 联接Varian Truebeam/EDGE的门控接口。 |
| 13.78 | 接口部分（ELEKTA） |  |
| 13.79 |  | cElektaResponse |
| 13.80 |  | 通过加速器的Response II接口连接呼吸门控，根据门控信号产生cRespiration模块 |
| 13.81 |  | 注意：要求加速器必须有门控的接口 |
| 13.82 | 病人定位功能 |  |
| 13.83 | 定位功能应用范围 | 放射治疗前，以可重复的方式精确定位病人 |
| 13.84 | 扫描方式 | 实时地光学扫描病人体表轮廓 |
| 13.85 | 基准图像获取 | TPS图像重建方式和基准扫描方式 |
| 13.86 | 基准图像定义 | 可以自定义选取基准图像 |
| 13.87 | 定位图像配准方式 | 实时，任意两幅体表重建图像的配准方式 |
| 13.88 | 定位图像配准算法 | 通过形变模型计算等中心点6D方向位移的非刚性配准，无需设置感兴趣区域。 |
| 13.89 | 扫描配准时间 | 扫描配准总时间不大于1秒 |
| 13.90 | 体表轮廓显示方式 | 三维动态显示 |
| 13.91 | 定位摆位误差计算 | 能计算出放疗摆位在三维空间平移和旋转误差 |
| 13.92 | 定位摆位误差指示 | 将误差信息以红色和黄色可见光投照在患者体表对应位置 |
| 13.93 | 摆位信息记录 | 可将每次治疗的摆位信息记录保存 |
| 13.94 | 统计分析 | 提供三维表面定位数据的相关统计分析功能 |
| 13.95 | 数据导出 | 能够用标准文件格式(DICOM/EXCEL/TXT/DAT)导出体表位置重建数据文件 |
| 13.96 | 扫描图像设备 | 提供体表图像采集设备，计算三维图像 |
| 13.97 | 治疗监视功能 |  |
| 13.98 | 实时监视 | 可以实时动态监控病人在放射治疗过程中的体位变化 |
| 13.99 | 监视方式 | 实时、动态、无辐射的光学监视，患者体表无需任何标记或辅助设备 |
| 13.100 | 监测数据 | 显示提供临床放疗摆位在三维空间平移和旋转误差 |
| 13.101 | 报警功能 | 当患者的体位变化超出设定阈值时，提供声音和可视化的报警 |
| 13.102 | 加速器联动功能 | 能与Elekta或Varian等加速器联动 |
| 13.103 | 呼吸门控 | 成像系统能够实现呼吸门控治疗模式并记录相关参数 |
| 13.104 | 呼吸门控视觉训练系统 | 须具有呼吸门控视觉训练系统，包含可视眼镜，软件。 |
| 13.105 | 数据传输功能 |  |
| 13.106 | 标准数据传输 | 能进行标准数据传输(包括DICOM文件传输) |
| 13.107 | TPS数据传输 | 能与现有计划系统(Pinnacle， RayStation， Monaco， XiO等)进行完整数据的传输， |
| 13.108 | 体表图像获取 | 能从TPS中导入CT图像表面数据用于临床配准 |
| 13.109 | 加速器同步通信 | 能与MOSAIQ系统进行有效通信，自动调入并上传患者数据 |
| 13.110 | 扫描单元参数 |  |
| 13.111 | 扫描体积 | ≥800×1300×700mm（X×Y×Z） |
| 13.112 | 测量的可重复性 | ≤0.5mm |
| 13.113 | 长期稳定性 | 0.5mm以内 |
| 13.114 | 扫描速度 | 每秒80次三维表面轮廓扫描 |
| 13.115 | 定位精度： | ≤1mm |
| 13.116 | 位移检测精度 | ≤1mm |
| 13.117 | 日常QA模体 | 须提供调节功能的专用QA模体，确保使用精度 |
| 13.118 | 无线控制 | 配备专用遥控器，可遥控使用 |
| 13.119 | 放射性安全 | 不产生X射线，对患者不增加致电离辐射风险 |
| 13.120 | 重量 | ≤15kg |
| 13.121 | 电源 | 220V，50Hz标准电源 |
| 13.122 | 功耗 | ＜2A |
| 13.123 | 工作环境温度 | +10℃～+40℃ |
| 13.124 | 工作站配置参数 |  |
| 13.125 | 操作系统： | Windows系统 |
| 13.126 | CPU | 四核心处理器 |
| 13.127 | 内存 | ≥4 GB |
| 13.128 | 其他 | 1个全高PCI插槽；1个USB2.0接口 |
| 13.129 | 服务 |  |
| 13.130 |  | Catalyst HD/PT一个房间安装服务 |
| 13.131 |  | 包括： |
| 13.132 |  | 安装前场地调研 |
| 13.133 |  | 项目计划和场地集成（包括CAD图） |
| 13.134 |  | 悬吊部件和屋顶联接附件 |
| 13.135 |  | 安装和现场系统培训 |
| 13.136 |  | 差旅费用包含在内 |
| 13.137 |  | 现场临床培训 |
| 13.138 |  | 手把手培训。 由物理师或者临床专家在真正病人身上进行。 |
| 13.139 |  | 根据科室的工作流程调整的培训两天 |
| 13.140 |  | 差旅费用包含在内 |
| 14 | 加速器数据采集三维水箱扫描系统 |  |
| 14.1 |  | 全自动，一体化的，采用无线技术设置和操作的三维水箱扫描系统 |
| 14.2 | 应用要求 | 直线加速器验收测试，TPS质量系统系统数据调试，检测校准，加速器质控 |
| 14.3 | 配置包括 |  |
| 14.4 |  | 配防波浪系统的高精度蜗杆传动3D水箱 |
| 14.5 |  | iPod /iPad/iPhone或其他智能设备用于无线自动设置 |
| 14.6 |  | 内置储水库的多功能升降运载车，自带自动高速水泵注排水 |
| 14.7 |  | 控制单元集成 WiFi 和 LAN 接口 |
| 14.8 |  | 嵌入式静电计用于高速精确扫描 |
| 14.9 |  | 水位传感器用于自动注排水和 TPR测量 |
| 14.10 |  | 内置气压计和温度计 |
| 14.11 |  | 扫描和参考探头为Semiflex 3D 0.07cm3 电离室探头 |
| 14.12 |  | 用于装嵌探头和摆位系统，包括“click-fix”SSD调整工具 |
| 14.13 |  | 防尘且透水汽遮尘罩 |
| 14.14 |  | 具备高性能分析控制软件，含治疗计划系统数据转换和 Track-it输出 |
| 14.15 |  | 质控管理软件 |
| 14.16 |  | 有管理软件 |
| 14.17 |  | 胶片剂量测量软件 |
| 14.18 |  | 手动调节水平摆位装置 |
| 14.19 |  | PTW 其他探头 |
| 14.20 | 连接系统 |  |
| 14.21 |  | BNT |
| 14.22 |  | TNC |
| 14.23 |  | M |
| 14.24 | 技术参数 |  |
| 14.25 | 系统 |  |
| 14.26 |  | 总尺寸：1520 mm ( 长 ) x 785 mm ( 宽 ) x 1298 mm ( 最小高度 ) / 1798 mm( 最大高度 )，可在上下10%内变化 |
| 14.27 |  | 总重量：232 kg ( 无水 )， 430 kg ( 注满水 ) |
| 14.28 | 3D 水箱 |  |
| 14.29 |  | 扫描范围：500 mm ( 水平 ) x 500 mm ( 水平 ) x 415 mm ( 垂直 )，可在上下10%内变化 |
| 14.30 |  | 壁厚≥15 mm |
| 14.31 |  | 材料：PMMA |
| 14.32 | 驱动机构 |  |
| 14.33 |  | 类型：不锈钢滚珠丝杆传动 |
| 14.34 |  | 电机：三台步进电机 |
| 14.35 |  | 扫描模式：连续或步进 |
| 14.36 |  | 最高 20mm/s |
| 14.37 |  | 最小采样距离≤0.1mm |
| 14.38 |  | 最高移动速度≥50mm/s |
| 14.39 | 智能设备用于无线设置 |  |
| 14.40 |  | 类型：iPad，iPhone |
| 14.41 |  | 连接：WiFi |
| 14.42 |  | 访问：标准的 web 浏览器 |
| 14.43 | 内置水库的升降运载车 |  |
| 14.44 |  | 升降范围500 mm |
| 14.45 |  | 至最高位置时间45s |
| 14.46 |  | 最小升降步进距离<1mm |
| 14.47 |  | 注排水时间注满水约5min，排空约7min |
| 14.48 |  | 车底盘离地高度约84 mm |
| 14.49 | 内置静电计，线性，稳定性和重复性 |  |
| 14.50 |  | 通道数≥2 |
| 14.51 |  | 分辨力≥10 fA |
| 14.52 |  | 电离室电压：0至±400V， 程控电压增量1V |
| 14.53 |  | 动态范围：三量程内2pA至500nA |
| 14.54 |  | 时间常数：全量程内10ms |
| 14.55 |  | 非线性≤±0.5% 按IEC60731标准 |
| 14.56 |  | 长期稳定性≤±0.5% p.a.按IEC60731标准 |
| 14.57 |  | 重复性≤±0.5%按IEC60731标准 |
| 14.58 | Semiflex 3D 扫描/参考测量探头 |  |
| 14.59 |  | 类型：通气防水圆柱形电离室 ， 型号 31021 |
| 14.60 |  | 辐射质：60Co至50 MV 光子，9至45MeV 电子 |
| 14.61 |  | 灵敏体积：0.07cm3 |
| 14.62 |  | 照射野：(3x3)cm2至(40x40)cm2 |
| 14.63 | 探头装嵌系统 |  |
| 14.64 | 系统 |  |
| 14.65 |  | 探头装嵌系统 |
| 14.66 |  | SSD 调整工具 |
| 14.67 |  | 基础装含基座和3D夹持装置 |
| 14.68 |  |  |
| 14.69 | 箱体规格 |  |
| 14.70 |  | 箱体形状：立方体结构 |
| 14.71 |  | 箱壁厚度：≥15 mm |
| 14.72 |  | 箱底厚度和设计：12-20 mm，水箱底部采用倾斜设计方便排水彻底，水箱底部和侧壁的标记可用于判定导轨中心，以便使用光野指示器和加速器激光系统对准水箱。 |
| 14.73 |  | 系统集成：控制单元、升降装置和水泵、电缆线和双道静电计全部集成在一起。 |
| 14.74 |  | 水容积：≥185 L |
| 14.75 |  | 空载/满载：42/227kg |
| 14.76 | 扫描 |  |
| 14.77 |  | 最快扫描速度：≤20.0 mm/s |
| 14.78 |  | 水平扫描范围：≥ 500mm x 500mm |
| 14.79 |  | 电机数量：≥3个编码的伺服步进电机 |
| 14.80 |  | 扫描模式：兼容连续式和步进式 |
| 14.81 |  | 垂直距离：≥408.0mm |
| 14.82 |  | 定位精度：所有方向≤0.1mm |
| 14.83 |  | 定位重复性：≤ 0.05mm |
| 14.84 |  | 定位分辨率：≤ 0.01mm |
| 14.85 |  | 驱动机构：全不锈钢滚珠丝杆驱动配波纹阻止装置，防止颤动，影响测量精度。 |
| 14.86 |  | 摆位时间：＜ 15分钟 |
| 14.87 | 水传感器 |  |
| 14.88 |  | 调平方式：三点自动调节水平 |
| 14.89 |  | 测量重复性：≤ ±0.1mm |
| 14.90 |  | 探头有效测量点查找：自动;有效测量点的距离：≤±0.3 mm |
| 14.91 |  | 主要功能：虚拟自动调平、探测水面以及测量组织模体比。 |
| 14.92 |  | 内置气压计和温度计，可以测量TPR |
| 14.93 | 探测器 |  |
| 14.94 |  | 探测器类型：防水型圆柱形电离室 |
| 14.95 |  | 标称灵敏体积：≤0.07cm3 |
| 14.96 |  | 照射方向：轴向和径向 |
| 14.97 |  | 探测器定位装置：拥有定位系统，便捷安装扫描探头。 |
| 14.98 | 升降台和内置储水箱 |  |
| 14.99 |  | 安装：无须安装，升降台和储水箱出厂时已内置在系统里面，直接使用。 |
| 14.100 |  | 组成：升降台、储水箱、水泵、电磁阀、控制面板和配有静电计的控制单元，全部集成内置在一体。 |
| 14.101 |  | 储水箱数量：≥2台 |
| 14.102 |  | 垂直移动范围：≥500mm |
| 14.103 |  | 垂直移动速度：约13 mm/s（完全升起＜45 s） |
| 14.104 |  | 最快注满水时间：≤5min；最快排水时间：≤7min |
| 14.105 |  | 注水方式：自动注水和手动注水 |
| 14.105 | 手持遥控装置 |  |
| 14.106 |  | 基本功能：兼容Ipod和无线WIFI控制，包括智能彩屏，远程软件控制，设置自动定位，遥控水箱的水位，虚拟自动调平，语言选择，快速启动等功能。 |
| 14.107 |  | 软件：3D自动扫描应用软件 |
| 14.108 |  | 扫描：扫描二维码完成WIFI设置，使用方便。 |
| 14.109 | 内置嵌入式静电计控制单元 |  |
| 14.110 |  | 电流：2 pA—500 nA，10fA分辨率 |
| 14.111 |  | 漏电：＜ ±5 fA |
| 14.112 |  | 电压：± 400V，增量1V |
| 14.113 |  | 非线性：≤ 0.5% |
| 14.114 |  | 长期稳定性：＜ ±0.5% |
| 14.115 |  | 重复性：± 0.5% |
| 14.116 | 三维自动扫描水箱软件规格 |  |
| 14.117 |  | 工作站许可：无限制 |
| 14.118 |  | 射束中心调整：自动进行射束中心调整 |
| 14.119 |  | 射野对准：自动进行射野对准 |
| 14.120 |  | 水箱水平调整：自动完成 |
| 14.121 |  | TPS测量：含有预定义TPS测量程序 |
| 14.122 |  | TPS数据转换：市场主流TPS要求的数据格式，都可选配转换模块 |
| 14.123 |  | 探测器库&辐射单元库：含有探测器库和辐射单元库 |
| 14.124 |  | 质子分析工具：含有质子分析工具 |
| 14.125 |  | FFF射束分析：含有Varian与Elekta加速器FFF射束分析工具 |
| 14.126 |  | TMR/TPR测量方式：连续测量和步进式测量 |
| 15 | 立体定向放疗计划验证二维矩阵 |  |
| 15.1 | 用途 | 用于小野质量控制和患者计划验证的含有1500支以上充液电离室的探测器阵列 |
| 15.2 | 要求特性 |  |
| 15.3 |  | 无胶片化的患者计划验证和设备特定的QA |
| 15.4 |  | 适用于OCTAVIUS® 4D 系统 |
| 15.5 |  | 可用于单中心多发性转移的治疗计划验证 |
| 15.6 |  | 探测器尺寸2.3mmx2.3mmx0.5mm |
| 15.7 |  | 探测器间距2.5mm(中心区域) |
| 15.8 |  | 最佳的射野覆盖 |
| 15.9 |  | 射野范围15cmx15cm |
| 15.10 |  | 适合非常小的射野 |
| 15.11 | 技术参数产品类型 | 含有1500支以上充液型电离室的二维矩阵 |
| 15.12 | 应用 |  |
| 15.13 |  | IMRT 患者计划验证 |
| 15.14 |  | 机器特定的 QA |
| 15.15 |  | 在线射束调整 |
| 15.16 | 测量量 |  |
| 15.17 |  | 吸收剂量 |
| 15.18 |  | 吸收剂量率 |
| 15.19 | 使用范围 | 0.2至24Gy/min |
| 15.20 | 分辨率 | 0.1mGy， 0.1Gy/min |
| 15.21 | 死时间 | zero |
| 15.22 | 显示周期 | 100至800ms |
| 15.23 | 探测器类型 | 平行板， 充液型电离室 |
| 15.24 | 探测器分布(中心-中心) |  |
| 15.25 |  | 中心≤6.5cmx6.5cm |
| 15.26 |  | 间距≤2.5mm |
| 15.27 |  | 外部区域≤15cmx15cm |
| 15.28 |  | 间距≤5mm |
| 15.29 | 探测器尺寸 | ≤2.3mmx2.3mmx0.5mm(0.003cm3) |
| 15.30 | 探测器参考点深度 | ≤9mm，从表面向下 |
| 15.31 | 最大射野范围 | ≥15cmx15cm |
| 15.32 | 外部尺寸 | ≤300mmx420mmx22mm |
| 15.33 | 材料 | 玻璃钢 (GRP) |
| 15.34 | 重量 | 6kg以下 |
| 16 | 加速器电子线绝对剂量测量电离室招标技术规格 |  |
| 16.1 | 探测器类型 | 平行板电离室 |
| 16.2 | 用途 | 高能电子线绝对剂量测量 |
| 16.3 | 技术指标 |  |
| 16.4 | 探测器的灵敏体积 | ≤0.02cm³ |
| 16.5 | 设计 | 带防水帽，通气 |
| 16.6 | 标称响应 | ≤0.67nC/Gy |
| 16.7 | 长期稳定性 | ≤1% 每年 |
| 16.8 | 标称电压 | 300V (最大±400V) |
| 16.9 | 窗口区总密度 |  |
| 16.10 |  | ≤106mg/cm2， |
| 16.11 |  | 1.3mm（包括保护帽） |
| 16.12 | 可配接口 | BNT型接口，TNC型接口， M型接口 |
| 16.13 | 标定证书 | 自带原厂标定证书与二维码标签，方便直接扫描储存探测器数据 |
| 16.14 | 材料和尺寸 |  |
| 16.15 | 入射箔 | 0.03mm PE (聚乙，CH2)，2.76mg/ cm2 |
| 16.16 | 保护帽 | 0.87mmPMMA 1.19g/cm3， Q4mm空气 |
| 16.17 | 总窗面积密度 | 106mg/cm2，1.3mm（包括保护帽） |
| 16.18 | 水等效窗厚 | 1.06mm（包括保护帽） |
| 16.19 | 灵敏体积 | 半径2.5mm，深度1mm |
| 16.20 | 保护环宽度 | 2mm |
| 16.21 | 特征 | 无扰动电离室 |
| 16.22 |  | 薄入射窗与防水保护帽 |
| 16.23 |  | 小尺寸高空间分辨率 |
| 16.24 |  | 灵敏体积>0.02cm3，与空气相通 |
| 16.25 |  | 放射性检查装置 |
| 16.26 | 规格 |  |
| 16.27 | 产品类型 | 通气型平行板电离室 |
| 16.28 | 应用 | 高能电子束的绝对剂 量测量 |
| 16.29 | 测量量 | 水吸收剂量 |
| 16.30 | 参考辐射质 |  |
| 16.31 | 标称灵敏体积 | 0.02cm3 |
| 16.32 | 设计 | 带保护帽时防水，通气 |
| 16.33 | 参考点 | 在电离室入射窗中心 内表面，或保护帽表面下方1.3mm 处 |
| 16.34 | 入射方向 | 垂直于电离室平面 |
| 16.35 | 标称响应 | 0.67nC/Gy |
| 16.36 | 长期稳定性 | <1%每年 |
| 16.37 | 偏置电压 | 300 V 标称值，±400 V最大值 |
| 16.38 | 极性效应 | <1%， 29MeV的电子线 |
| 16.39 | 水中的方向响应 | 电离室倾斜±10°，≤±0.1% |
| 16.40 | 漏电流 | <±4fA |
| 16.41 | 电缆漏电量 | <1 pC/ (Gy-cm) |
| 16.42 | 标称电压下的离子收集效率 |  |
| 16.43 | 离子收集时间 | 22ns |
| 16.44 | 最大剂量率 |  |
| 16.45 |  | 299.5%饱和度187Gy/s |
| 16.46 |  | 299.0%饱和度375Gy/s |
| 16.47 | 每脉冲最大剂量 |  |
| 16.48 |  | 299.5%饱和度2.78mGy |
| 16.49 |  | 299.0%饱和度5.56mGy |
| 16.50 | 使用范围 |  |
| 16.51 | 偏置电压 | ±50至300V |
| 16.52 | 辐射质 |  |
| 16.53 |  | 2至45MeV电子 |
| 16.54 |  | 50至70MeV质子 |
| 16.55 | 射野尺寸 | 3x3cm2 至(40x40)cm2 |
| 16.56 | 温度 |  |
| 16.57 |  | 10°至40°C |
| 16.58 |  | 50°至104°F |
| 16.59 | 湿度 | 10至80%，最大20g/m3 |
| 16.60 | 气压 | 700至1060hPa |
| 17 | 加速器小野绝对剂量测量微型探测器 |  |
| 17.1 | 用途 | 针对高能光子线的宝石探测器，尤其是对小面积的照射野的剂量验证。 |
| 17.2 | 特点 |  |
| 17.3 |  | 极小的灵敏体积0.004mm3 |
| 17.4 |  | 绝佳的耐辐射性和温度独立性 |
| 17.5 |  | 接近组织等效 |
| 17.6 |  | 测量无需高压 |
| 17.7 |  | 全接口支持(BNT，TNC，M) |
| 17.8 | 材料和尺寸 |  |
| 17.9 | 入射窗 |  |
| 17.10 |  | ≤0.3mmRW3 |
| 17.11 |  | ≤0.6mmEpoxy |
| 17.12 |  | ≤0.01mmAl 99.5 |
| 17.13 | 入射窗总密度 | ≤101mg/cm2 |
| 17.14 | 入射窗水等效厚度 | ≤1.0mm |
| 17.15 | 灵敏体积 | 环形，半径≤1.1mm，厚度≤1µm |
| 17.16 | 外形尺寸 | 直径≤7mm，长度≤ 45.5mm |
| 17.17 | 使用范围 |  |
| 17.18 | 辐射质 |  |
| 17.19 |  | 100keV至25MV光子 |
| 17.20 |  | 6至25MeV电子 |
| 17.21 |  | 70至230MeV 质子 |
| 17.22 |  | 115至380MeV/u 碳离子 |
| 17.23 | 照射野 | 1x1cm2至40x40cm2 |
| 17.24 | 温度 | 10至35°C，50至95°F |
| 17.25 | 湿度 | 10至80%， 最大20g/m3 |
| 17.26 | 技术参数要求 |  |
| 17.27 | 产品类型 | 合成单晶金刚石探测器 |
| 17.28 | 应用范围 | 放射治疗辐射束剂量测量 |
| 17.29 | 测量量 | 水的吸收剂量 |
| 17.30 | 标称灵敏体积 | 0.004 mm3 |
| 17.31 | 设计 | 防水，盘型，灵敏体积垂直于探测器轴 |
| 17.32 | 测量参考点 | 在电离室纵轴上，距离顶端1 mm ，用环形标注 |
| 17.33 | 入射方向 | 轴向 |
| 17.34 | 预照射剂量 | 5Gy |
| 17.35 | 标称灵敏度 | 1nC/Gy |
| 17.36 | 长期稳定性 | ≤0.5 %每年 |
| 17.37 | 剂量稳定性 | <0.25% /kGy 在18MV |
| 17.38 | 温度漂移 | ≤0.08%/K |
| 17.39 | 能量响应 | ±13% (100keV至60Co) |
| 17.40 | 偏转电压 | 0V |
| 17.41 | 信号极性 | 正 |
| 17.42 | 水中方向依赖感 | ≤1% 旋转角度≤±40° |
| 17.43 | 漏电流 | 20fA |
| 17.44 | 电缆漏电量 | 200fC/(Gy·cm) |
| 18 | 加速器绝对剂量测量固体水参数 |  |
| 18.1 | 绝对剂量测量系统(固体水) |  |
| 18.2 | 材料 | 可用于高能光子和电子的水当量白色聚苯乙烯RW3 |
| 18.3 | 密度 | 1.045g/cm3 |
| 18.4 | 电子密度 | 3.386×1023 |
| 18.5 | 测量深度 | 1—300mm |
| 18.6 | 能量范围 | 光子线：0-25 MV；电子线：4-23MeV |
| 18.7 | 外部尺寸 | ≥30×30×30cm3 |
| 18.8 | 重量 | ≤27kg |
| 18.9 | 厚度公差 | 不超过±0.16mm，长度和宽度误差不超过±0.6mm |
| 18.10 | 同批次产品一致性 | 正负0.02%（实际测量） |
| 18.11 | 结构组成 | 由33片30x 30 cm不同厚度的薄片组成，29片10 mm厚， 1片5mm厚，2片2mm厚， 1 片1mm厚 |
| 18.12 | 水等效误差 | 小于0.5%（实际测量） |
| 19 | 全息放疗指挥中心 |  |
| 19.1 |  | 患者信息 |
| 19.2 |  | 治疗处方信息 |
| 19.3 |  | 患者摆位信息 |
| 19.4 |  | 治疗实时监测信息 |
| 20 | 肿瘤信息管理系统 |  |
| 20.1 | 网络技术规格及要求 |  |
| 20.2 |  | 网络拓扑结构：以太网结构 |
| 20.3 |  | 网络通讯协议：TCP/IP |
| 20.4 |  | 网络数据传输速度：≥1000MB/s |
| 20.5 |  | 网络布线：医院提供网络环境 |
| 20.6 |  | 网络拓扑图：投标方应提交网络拓扑结构图 |
| 20.7 | 硬件技术规格及要求 |  |
| 20.8 | 数据库服务器：一台 |  |
| 20.9 |  | 中央处理器：≥英特尔四核至强处理器 |
| 20.10 |  | 内存：≥32GB，DDR4 内存 |
| 20.11 |  | 硬盘：≥5*600GB SAS/SATA驱动器 |
| 20.12 |  | 网络适配器：100M/1000M 自适应以太网网络适配器 |
| 20.13 |  | 操作系统：≥微软Windows Server 2012 64位英文版本 |
| 20.14 |  | 数据库：≥微软 SQL Server 2012 64位英文标准版本 |
| 20.15 |  | 机柜：≥22U标准机柜 |
| 20.16 | 保修： | 提供原厂7*24小时上门服务 |
| 20.17 | 肿瘤信息管理工作站： | 3台 |
| 20.18 |  | 中央处理器：酷睿或同档次处理器，内存≥8 GB，硬盘≥1000GB |
| 20.19 |  | 显示器≥24 英寸液晶显示器，一台。 |
| 20.20 | 域控服务器 | 1台 |
| 20.21 |  | 中央处理器：性能相当于或者高于英特尔至强六核处理器，内存≥16GB DDR4智能内存，驱动器≥2*300GB |
| 20.22 |  | 操作系统：64位Windows 2012 Server 企业版 |
| 20.23 | 在线存储 | 1台 |
| 20.24 |  | 硬盘容量≥ 6TB |
| 20.25 |  | 光纤控制器 |
| 20.26 |  | 双电源 |
| 20.27 |  | 条码扫描枪：一台 |
| 20.28 | 放疗网络连接 | 通过放疗网络系统，能实现与下列设备和系统联网。 |
| 20.29 |  | 支持主流医科达、瓦里安、安科锐等各品牌放疗设备接入（须提供技术白皮书等证明材料） |
| 20.30 | 治疗计划系统接入 | 要求放疗网络系统能接受TPS的治疗计划处方、射野参数和计划参数 |
| 20.31 | 多叶准直器系统（MLC） | 支持主流加速器所带MLC，要求放疗网络实现MLC参数设置、记录、验证 |
| 20.32 | 软件环境，技术规格及要求 |  |
| 20.33 | 系统平台： | 运行放疗网络系统的工作平台 |
| 20.34 | 操作系统和数据库正版软件要求 | 所有运行于服务器和工作站的软件必须是正版软件。 |
| 20.35 | 系统架构 | 支持C/S 系统架构 |
| 20.36 | 操作系统 | 支持X86硬件架构的网络操作系统 |
| 20.37 | 数据库 | 关系数据库微软SQL Server |
| 20.38 | 放疗数据库应用软件 | 所有的病人放射治疗数据，包括文字资料、图像数据和治疗计划数据，以及治疗过程中产生的图像和文字数据，均应集中存储在服务器数据库中，方便管理、备份，实现所有联网工作站信息资源共享。 |
| 20.39 | 用户权限管理： | 用户权限集中管理 |
| 20.40 | 电子病历软件功能 | 配备应用软件系统，对病人数据、影像、治疗计划、射野参数等信息的浏览功能 |
| 20.41 | 病人基础资料管理 | 实现病人基础ADT数据的录入 |
| 20.42 | 登记 | 患者原始数据录入，快速检索患者资料、医嘱、治疗安排等相关信息 |
| 20.43 | 排程 | 治疗日历模块能自动安排患者治疗时间和治疗模式 |
| 20.44 | 统计 | 具有统计图表绘制功能，自动分析设备使用情况、病人数据和医务人员工作量的分析 |
| 20.45 | 治疗 | 高级放疗技术应用支持 |
| 20.46 | 记录验证 | 支持放疗信息管理，完整记录验证信息 |
| 20.47 | IMRT | 等中心旋转放疗、非共平面放疗、多叶准直器、不规则照射野、适形放疗、调强放疗等所有外照射放疗的应用 |
| 20.48 | 治疗方案定义模块 | 可基于模板自动生成治疗方案，包括剂量、射野名称和数量、分次模式等。用户可自定义模板 |
| 20.49 | 患者诊断功能模块： | 记录患者的诊断信息，支持ICD-10编码，肿瘤分期 |
| 20.50 | 射野设计工具： | 生成和编辑多叶准直器设置参数 |
| 20.51 | 软件支持加速器连接： | 多厂家支持 |
| 20.52 | 加速器连接 | 可以连接主流加速器厂家包括医科达，瓦里安，西门子等加速器的参数验证，指示超出误差范围，用户自定义误差范围限制 |
| 20.53 |  | 支持实时影像验证（EPID） |
| 20.54 |  | 支持Cone Beam CT |
| 20.55 |  | 支持动态调强和静态调强技术 |
| 20.56 |  | 支持容积旋转调强技术（VMAT） |
| 20.57 | R&V | 加速器参数配置，可设置加速器的机械和治疗参数警报功能，照射参数或剂量超出容许误差时，显示警告信息 |
| 20.58 | 自动序列照射 | 支持“自动序列照射”功能，在对一个病人进行多个照射野的连续治疗中，自动按照设定的次序设置加速器和多叶准直器的照射参数，并进行定位验证，中途不需技术员进出治疗室 |
| 20.59 | 治疗计划系统接入 | 支持Monaco、Eclipse、Pinnacle等主流治疗计划的导入、验证和批准，具有治疗参数的“自动记录和验证”功能，可调节设定误差允许范围. |
| 20.60 | 记录和验证系统 | 记录和验证系统可自动记录实际治疗数据 |
| 20.61 | 剂量跟踪 | 自动剂量跟踪功能，自动累计照射剂量，允许定义多个剂量跟踪点 |
| 20.62 | QA | 可对治疗方案进行QA验证，自动记录结果 |
| 20.63 | QA | QA模式下，可按照既定治疗方案用体模进行QA验证，记录分次剂量，但不计入累计剂量 |
| 20.64 | QA | 可对治疗总剂量和治疗次数进行限制 |
| 20.65 | 影像管理模块 |  |
| 20.66 |  | 具备对图像、治疗处方、治疗计划、模拟定位参数的复制/粘贴功能 |
| 20.67 |  | 支持患者相关标准Dicom图像存储到核心数据库中 |
| 20.68 |  | 摆位验证系统，提供图像配准工具，统计分析患者摆位误差，实现摆位的质控 |
| 20.69 |  | 可存储和访问由虚拟模拟定位系统生成的DRR和Protal Image图像 |
| 20.70 |  | 影像引导工作流程：统一终端影像引导工作流程管理 |
| 20.71 |  | 增强IGRT工作流程：从单一工作站安全和有效地执行三维影像引导放射治疗所必需的所有功能。 |
| 20.72 |  | IGRT电子档案管理：放疗病人完整的电子档案，从最初的诊断到后续的随访。 |
| 20.73 |  | IGRT流程统一界面：开放式系统架构支持多厂商，多架构的设备，并能够集成现有一些基础设施。如：将现有加速器的工作站和显示器统一整合到一个IGRT流程界面内，方便技术员操作。 |
| 20.74 | 信息应用功能要求 |  |
| 20.75 | 资源预约需求 |  |
| 20.76 |  | 系统支持对常规模拟机设备检查、复位预约 |
| 20.77 |  | 系统支持对CT-Sim设备检查预约。 |
| 20.78 |  | 系统支持对直线加速器的治疗预约 |
| 20.79 |  | 系统支持对TPS资源预约 |
| 20.80 |  | 系统支持对医师和物理师QA任务的预约 |
| 20.81 |  | 系统支持对模室定位膜等工作预约 |
| 20.82 | 预约工作站视图要求 |  |
| 20.83 |  | 可以通过预约视图按周来查看患者的预约事项 |
| 20.84 |  | 系统支持查看预约事项的完成状态 |
| 20.85 |  | 系统支持在此视图上查看患者的放疗计划进度 |
| 20.86 | 技师视图要求 |  |
| 20.87 |  | 放疗技师通过系统能够实时查询相关信息 |
| 20.88 |  | 患者等待治疗状态实时更新 |
| 20.89 | 患者视图要求 |  |
| 20.90 |  | 系统支持患者通过浏览器或者移动设备对放疗预约的查询 |
| 20.91 |  | 患者能够实时收到医生和技术员发送的治疗通知和变更信息 |
| 20.92 | 医嘱列表要求 |  |
| 20.93 |  | 可以创建疗程，部位以及医嘱。 |
| 20.94 |  | 记录患者的诊断信息，支持ICD-10编码，TNM肿瘤分期。 |
| 20.95 |  | 可以填写各项工作的记录单。 |
| 20.96 |  | 医嘱提供模板形式供用户使用。 |
| 20.97 |  | 系统支持打印医嘱和记录单。 |
| 20.98 |  | 系统支持将医嘱和记录单以PDF的格式存档到指定位置。 |
| 20.99 |  | 系统可提供用户最佳预约时间选择。 |
| 20.100 |  | 可以查看用户的加速器治疗历史记录。 |
| 20.101 |  | 可以在一个日历视图内查看所有自己收治患者的时间节点活动 |
| 20.102 | 物理师视图要求 |  |
| 20.103 |  | 支持显示计划任务列表 |
| 20.104 |  | 支持按照物理师工作流程进行任务流转 |
| 20.105 |  | 支持按照流转节点显示任务列表 |
| 20.106 |  | 支持察看和填写物理师工作流程过程中的单据。 |
| 20.107 |  | 有计划质控环节，包括评估，审核。并对这一环节进行记录 |
| 20.108 | 科室管理工具要求 |  |
| 20.109 |  | 系统支持在客户端展示公告的内容，支持用WORD创建和编辑公告内容并导入到科室管理模块。 |
| 20.110 |  | 优先级别高的公告默认打开程序时即可展示在首页。 |
| 20.111 |  | 支持新员工入职，员工离职带来的用户基本信息的变更。 |
| 20.112 |  | 支持职务变更带来的权限的更改。 |
| 20.113 |  | 支持医生组，物理组人员以及名称的管理。 |
| 20.114 |  | 支持新设备和新技术引进所带来的相关设备信息的变更。 |
| 20.115 |  | 支持已有设备运营信息调整带来的设备信息修改。 |
| 20.116 |  | 支持配置节假日 |
| 20.117 |  | 允许用户管理报表格式和样式，自定义报表内容，支持导出到EXCEL格式。 |
| 20.118 |  | 帮助分析科室工作效率，包括设备工作量统计、人员工作量统计、病人量统计等各类型统计报告。 |
| 20.119 |  | 并可根据用户要求，个性化定制各类型统计报表。 |
| 20.120 |  | 系统可配置，包括设备，人员，流程可配置。 |
| 20.121 |  | 加速器治疗归档信息永久保留 |
| 21 | 患者身份验证系统 | 人脸识别装置，用于对患者身份进行确认、智能引导摆位以及人与计划的一致性校验预警。 |
| 21.1 | 治疗患者身份识别 | 用于对治疗患者进行身份识别，支持活体检测及语音播报、兼容手工识别。 |
| 21.2 | 智能引导摆位 | 对当前验证患者的摆位引导信息实时显示，供治疗技师参考。 |
| 21.3 | 人与计划一致性校验及预警 | 当患者与对应的计划不一致时立刻多方位进行预警和警示。 |
| 21.4 | 不良事件上报 | 所有验证过程都有详细的日志存入后台，并且针对不良事件有详细的分析日志和报告。 |
| 21.5 |  | ≥10.4英寸平板 |
| 21.6 |  | 无线路由 |
| 21.7 |  | 人脸特征数据验证 |
| 21.8 |  | 识别进入识别范围的人脸特征 |
| 21.9 |  | 语音播报验证结果 |
| 21.10 | 大屏幕显示识别成功信息包含 |  |
| 21.11 |  | 大头照 |
| 21.12 |  | 姓名 |
| 21.13 |  | 性别 |
| 21.14 |  | 年龄 |
| 21.15 |  | 放疗 ID |
| 21.16 |  | 摆位引导 |
| 21.17 |  | 智能引导技术员摆位 |
| 21.18 |  | 屏幕提示患者体位固定信息 |
| 21.19 |  | 计划一致性验证系统 |
| 21.20 |  | 治疗患者与数据库一致性验证 |
| 22 | 患者流程管理功能 |  |
| 22.1 |  | 用于放疗患者自助查询，医技自动提醒的系统 |
| 22.2 |  | 提供1个自助终端，用于排队报到自助终端含扫描，读卡以及触摸屏。 |
| 22.3 |  | 提供排队报道自助终端综合布线 |
| 22.4 |  | 提供排队叫号客户端集成 |
| 22.5 |  | 提供语音库（普通话） |
| 22.6 |  | 叫号屏≥43寸叫号屏幕含播音功能，1块。 |
| 22.7 |  | 提供排队叫号机房端综合布线 |
| 22.8 |  | 对现有全部治疗设备和CT定位机上治疗的病人预约管理，实现规范的治疗排队，叫号治疗管理。 |
| 22.9 |  | 病人基本信息和预约信息更新与叫号系统同步 |
| 22.10 |  | 患者身份确认通过条码或者RFID管理 |
| 22.11 |  | 患者可以通过扫描治疗条码或刷磁卡、IC卡、RFID等介质，在自助终端上取号， 患者可以在终端报到台查看自己的预约信息。 |
| 22.12 |  | 叫号屏幕支持多队列，每个治疗间可以作为一个队列；并可显示医院个性化宣教信息。 |
| 22.13 |  | 采用先进语音合成技术，支持病人姓名呼叫和任意语音播放功能。 |
| 22.14 |  | 可以灵活应付各种特殊情况的处理，如VIP病人优先治疗等。 |
| 23 | 智慧全自动质控功能 |  |
| 23.1 | 加速器质量检测系统 |  |
| 23.2 |  | 基于 EPID 和加速器日志文件 |
| 23.3 |  | 提供一整套以工作流为导向的加速器 QA 方案 |
| 23.4 |  | 肿瘤放疗管理系统的自动检查接口，用以向用户指示患者治疗前是否进行了日检 |
| 23.5 |  | 可根据需要额外提供周检、月检及年度检查 |
| 23.6 | 输出量检测 |  |
| 23.7 |  | MLC 到位精度快速检测 |
| 23.8 |  | 辐射中心精度 |
| 23.9 |  | 光野准确性 |
| 23.10 |  | MVKV 等中心重合精度 |
| 23.11 |  | 机架角度精度 |
| 23.12 |  | 十字叉丝位置精度 |
| 23.13 |  | 治疗系统软件许可 |
| 23.14 | 实时患者剂量检测系统 |  |
| 23.15 |  | 基于 EPID 和加速器日志文件 |
| 23.16 | 治疗前患者剂量验证系统 |  |
| 23.17 |  | 无需额外计划设计和额外的 QA 设备，提高效率 |
| 23.18 |  | 无需模体 |
| 23.19 |  | 自动比较计划系统计算的计划剂量和加速器的照射剂量。 |
| 23.20 | 在线剂量验证系统 |  |
| 23.21 |  | 靶区剂量自动探测 |
| 23.22 |  | DVH 分析危及器官剂量 |
| 23.23 |  | 三维 BEV 剂量分析 |
| 23.24 |  | 剂量报警和检测 |
| 23.25 |  | 自动患者 QA |
| 24 | 提供设备文件（包括第三方产品） |  |
| 24.1 |  | 提供订购的设备的出厂检验报告、合格证书及相关手册一套 |
| 24.2 |  | 简体中文技术手册二套 |
| 24.3 |  | 简体中文操作手册二套 |
| 24.4 |  | 简体中文注册/安全标签组件二套 |
| 24.5 |  | 提供维修手册二套 |
| 24.6 |  | 提供英文原版技术白皮书一套 |
| 24.7 |  | 提供最新版本软件的证明一套 |

注：超过单价最高限价的分项报价，其投标文件按无效投标处理。