**青海省政府采购**

**竞争性磋商文件**

**项目编号：青海旺利欣竞磋（货物）2024-013号**

**项目名称：高原医学研究中心实验室设备购置**

 **采购单位：青海省心脑血管病专科医院**

**采购代理机构：青海旺利欣项目咨询管理有限公司**

**2024年4月**

 **目 录**

**[第一部分 磋商公告 1](#_Toc25898)**

**[第二部分 投标人须知前附表 3](#_Toc30337)**

**[第三部分 投标人须知 4](#_Toc19598)**

[一、说明 4](#_Toc12782)

[二、磋商文件说明 4](#_Toc4709)

[三、磋商响应文件的编制 5](#_Toc10664)

[四、磋商响应文件的递交 7](#_Toc14999)

[五、磋商过程 7](#_Toc16789)

[六、磋商程序及方法 8](#_Toc1386)

[七、确定成交供应商 10](#_Toc23797)

[八、授予合同 12](#_Toc9445)

[九、磋商活动终止 12](#_Toc31312)

[十、处罚 13](#_Toc26508)

[十一、招标代理费 13](#_Toc14288)

[十二、其他 13](#_Toc7628)

**[第四部分 青海省政府采购项目合同书（货物类） 14](#_Toc19312)**

**[第五部分 磋商响应文件格式 25](#_Toc4649)**

[附件1：磋商函 26](#_Toc8782)

[附件2：磋商首次报价表 27](#_Toc22867)

[附件3：分项报价表 28](#_Toc30278)

[附件4：技术规格响应表 29](#_Toc29650)

[附件5：法定代表人证明书 30](#_Toc28339)

[附件6：法定代表人授权书 31](#_Toc4471)

[附件7：投标人承诺函 32](#_Toc13119)

[附件8：供应商诚信承诺书 33](#_Toc7174)

[附件9：资格证明材料 34](#_Toc28700)

[附件10：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明 35](#_Toc22798)

[附件11：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明 36](#_Toc32076)

[附件12：投标产品相关资料 37](#_Toc1860)

[附件13：无重大违法记录声明 38](#_Toc2419)

[附件14：投标人的类似业绩证明材料 39](#_Toc7261)

[附件15：磋商保证金 40](#_Toc5110)

[附件16：享受政府采购政策优惠的证明资料 40](#_Toc5110)

[附件17：磋商最终报价 43](#_Toc25921)

**[第六部分 磋商及采购项目货物要求 44](#_Toc28306)**

[一、磋商要求 44](#_Toc6456)

[二、项目概况及技术参数 45](#_Toc18918)

# 第一部分 磋商公告

# 青海旺利欣项目咨询管理有限公司受青海省心脑血管病专科医院的委托，拟对“高原医学研究中心实验室设备购置”进行国内竞争性磋商，现予以公告，欢迎符合条件的供应商前来参加投标。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 青海旺利欣竞磋（货物）2024-013号 |
| 项目名称 | 高原医学研究中心实验室设备购置 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购预算控制额度 | 364.19万元  |
| 项目分包个数 | 2个包 包1：191.69万元；包2：172.5万元 |
| 要求 | 包1：生物安全柜等； 包2：显微镜 |
| 供应商资格条件 | 1、符合《政府采购法》第22条条件；2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）；3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；5、参加本项目的投标人为生产商的，须具备所投产品的有效医疗器械生产许可证或医疗器械注册证或备案凭证；投标人为代理商的,须具备所投产品的有效医疗器械经营许可证或医疗器械注册证或备案凭证；6、本项目不接受联合体投标。 |
| 公告发布时间 | 2024年04月26日 |
| 获取磋商文件时间 | 2024年04月26日至2024年05月07日（节假日除外） |
| 获取磋商文件方式 | 登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 |
| 获取磋商文件地点 | 通过政采云平台线上获取 |
| 提交响应文件地点 | 供应商应在投标截止时间前按磋商文件要求使用政采云电子投标客户端制作上传电子投标文件，并在开标后30分钟内远程解密投标文件。 |
| 提交响应文件截止时间响应文件开启时间 | 2024年05月10日09:00 |
| 采购单位及联系人电话 | 采购人：青海省心脑血管病专科医院联系人：丁先生联系电话：0971-6260171联系地址：西宁市砖厂路7号 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 采购代理机构：青海旺利欣项目咨询管理有限公司联系人：李女士联系电话：13519784540联系地址：西宁市城西区西川南路76号万达中心1号写字楼5楼10508室电子邮箱：QHWLX2018@163.com |
| 采购代理机构开户银行 | 青海银行城西支行 |
| 收款人 | 青海旺利欣项目咨询管理有限公司 |
| 银行账号 | 0201201000077792 |
| 其他事项 | 1、公告内容以青海政府采购网发布的为准。2、本次招标采用线上提交投标文件的方式进行采购，线上投标文件必须在投标截止时间前上传平台。3、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。 CA问题联系电话（人工）；天谷CA 400-087-8198。 |
| 财政部门监督电话 | 监督单位：青海省财政厅   联系电话：0971-3660357 |

**第二部分 投标人须知前附表**

|  |
| --- |
| 内容 |
| 采购项目编号 | 青海旺利欣竞磋（货物）2024-013号 |
| 采购项目名称 | 高原医学研究中心实验室设备购置 |
| 采购人 | 青海省心脑血管病专科医院 |
| 采购代理机构 | 青海旺利欣项目咨询管理有限公司 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 评分办法 | 综合评分法 |
| 递交响应文件方式 | 通过政采云平台上传响应文件 |
| 磋商保证金 | 磋商保证金：包1：38000元整；包2：34000元整收款单位：青海旺利欣项目咨询管理有限公司开 户 行：西宁农商银行西川南路支行银行账号：8201 0000 0006 0702 3行 号：402851020201交纳时间：投标截止时间，以银行到账时间为准。缴费方式：投标保证金应当以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 磋商保证金缴纳方式 | 磋商保证金应当以转账、电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。磋商供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，磋商无效。 |
| 答疑澄清方式 | 线上答疑，应在规定的时间内通过政采云平台进行答疑澄清，如在规定的时间内未按要求进行澄清，视同放弃答疑。 |
| 合同签订有效期 | 自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订供货合同 |
| 政府采购合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。采购代理机构留存两份原件备案。 |

**第三部分 投标人****须知**

**一、说 明**

**1.适用范围**

1.1本次采购依据相关采购计划，仅适用于本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）中所叙述的项目。

**2.采购方式、合格的投标人**

2.1本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

**二、磋商文件说明**

**4.磋商文件****的构成**

4.1磋商文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）投标人须知

（3）政府采购项目合同书

（4）磋商响应文件格式（相关附件）

（5）磋商及采购项目货物要求

（6）磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果投标人未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，将视为无效响应）。

**5.磋商文件的质疑**

投标人对磋商文件有异议的，应在获取磋商文件止日或者提交首次磋商响应文件截止时间至少2日前以书面形式（不接受匿名质疑）提出，采购代理机构在收到投标人的书面质疑后视情况予以答复，并将变更事宜在青海政府采购网上发布公告，告知本项目的所有潜在投标人。

**6.磋商文件的澄清、修改**

6.1 在投标截止期前，采购代理机构可对磋商文件进行必要的修改或者澄清。

6.2 采购代理机构对已发出磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在磋商文件要求提交首次磋商响应文件截止时间至少5日前，在青海政府采购网发布公告；不足5日的，顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6.3在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在磋商文件中要求的磋商截止时间和磋商时间的三日前，将变更公告发布在青海政府采购网上。

**三、磋商响应文件的编制**

**7.磋****商响应文件的语言****及度量衡单位**

7.1投标人提交的磋商响应文件以及投标人与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3附有外文资料的，须翻译成中文并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由投标人负责。

**8.磋商报价及币种**

8.l磋商报价为总报价。必须包括：安装费、产品费、检验费、手续费、包装费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 磋商函中应注明磋商有效期。

8.3 投标人应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 磋商最终报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.5 磋商币种为人民币。

**9.投标有效期**

投标有效期从提交投标文件的截止之日起60个日历日。

**10.磋商响应文件构成**

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和成交后有能力履行合同的证明。编写的磋商响应文件须包括以下内容：

 （1）：磋商函

 （2）：磋商首次报价表

 （3）：分项报价表

 （4）：技术响应规格表

 （5）：法定代表人证明

 （6）：法定代表人授权书

 （7）：投标人承诺函

（8）：供应商诚信承诺书

（9）：资格证明材料

(10)：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

(11)：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

(12)：投标产品相关资料

(13)：无重大违法记录声明

(14)：投标人的类似业绩证明材料

(15)：磋商保证金

(16)：享受政府采购政策优惠的证明资料

([17)：磋商最终报价](#_Toc22550)

注：磋商文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；投标人提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。投标人须按上述内容、顺序和格式编制磋商响应文件，并按要求编制目录、页码。

**11.磋商响应文件编印和签署**

11.1 投标人应按照磋商文件所提供的投标文件格式，分别填写磋商文件内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；

11.2磋商响应文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

11.3磋商响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字和盖章。

**四、磋商响应文件的递交**

**12.磋商响应文件的递交**

投标人应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将投标文件上传指定平台，任何单位和个人不得在开标前开启响应文件。

**13.递送磋商响应文件的地点、截止日期**

 13.1响应文件提交的截止时间及地点详见“投标人须知前附表”。

13.2所有磋商响应文件都必须按“投标人须知前附表”中规定的磋商截止时间之前上传。

**14.磋商响应文件的撤回**

允许投标人在提交最终报价之前声明撤回磋商响应文件，但提交最终报价之后不得撤回其投标，否则其磋商保证金将不予退还。

**五、磋商过程**

**15.磋商过程**

15.1采购代理机构按本磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。投标人应由其法定代表人或委托代理人参加。参加磋商的代表须签名报到以证明其出席开标会议。否则，视为自动弃权。

15.2 磋商时，磋商响应文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

15.3磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

**六、磋商程序及方法**

**16.磋商小组**

16.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

16.2磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查磋商响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；

（2）要求投标人对磋商响应文件有关事项作出解释或澄清；

（3）推荐预成交候选供应商；

（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

16.3磋商小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；

（3）对磋商响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

（4）参与磋商报告的起草；

（5）解答投标人及有关方面的质疑；

（6）配合纪检部门进行投诉处理工作。

16.4磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

16.5磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

**17.磋商程序**

17.1进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有磋商响应文件，并按先初审、后复审的程序对磋商响应文件进行评审、评分。

17.2初审阶段为资格性审查和符合性审查。磋商响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

17.2.1实质性偏离是指磋商响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离。

17.2.1.1资格审查时，磋商响应文件有下列情况之一的，按无效响应处理。

（1）不符合第2.2款“合格的投标人”之规定的；

（2）未按第10款(1)-(10)要求提供相关资料的；

（3）磋商响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

（4）磋商响应文件编排混乱，且擅自修改磋商文件规定的格式内容的；

（5）投标有效期不能满足磋商文件要求的；

（6）交货期不能满足磋商文件要求的；

（7）未按磋商文件要求交纳或未足额交纳保证金的；

17.2.1.2符合性审查时，磋商响应文件有下列情况之一的，按无效响应处理。

（1）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）投标报价出现前后不一致，又不按15.2进行修正确认的；

（3）投标产品未完全满足采购文件确定的重要技术指标、参数的；

（4）存在串通投标行为的；

（5）磋商响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

（6）磋商小组认为应按无效响应处理的其他情况；

（7）法律、法规规定的其他情形。

17.2.2非实质性偏离是对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正后这些内容不会改变磋商响应文件的实质性。以下情况属于非实质性偏离：

（1） 磋商响应文件文字表述的内容含义不明确；

（2） 同类问题表述不一致；

（3） 有明显文字和计算错误；

（4） 提供的技术信息和数据资料不完整；

（5） 磋商小组认定的其他非实质性偏离情况。

磋商响应文件有上述情形之一的，磋商小组应当要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明。澄清说明材料由投标人法定代表人或委托代理人在规定的时间到达指定地点等候答疑，并对评委提出的质疑做出应答（如不在场则视为自动放弃）。该内容不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容，并作为磋商响应文件的组成部分。答疑期间，投标人拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明，或澄清、说明的内容仍不能说明问题的，磋商小组将按照磋商文件的要求对现有的磋商资料做出评审意见。磋商小组对投标人主动提出的澄清、说明的内容将不予接受。

17.2.3 在磋商响应文件初审、复审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

17.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

17.4比较与评价：磋商小组将按磋商文件中规定的评审办法和标准，对初审阶段合格的磋商响应文件进行商务和货物评估方面的综合比较与评价。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人。若得分相同时，按最终报价由低到高顺序排列；得分相同且最终报价相同的，按管理能力与技术方案得分由高到低顺序排列。

**18.评审办法**

18.1、评本次评审方法采用综合评分法。

18.2、依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法，评审内容分为磋商报价（最终报价）、技术水平、履约能力及售后服务四部分组成（满分100分）。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | 项目 | 分值 | 评审标准 |
| 投标报价(30%) | 投标报价 | 30分 | 投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重（四舍五入后保留小数点后两位）。注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、中小企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。残疾人福利性单位属于中小企业的，不重复享受政策。 |
| 技术水平(50%) | 技术参数 | 30分 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于磋商文件要求的，得30分；每有一项负偏离扣3分，扣完为止。 |
| 项目管理及实施方案 | 10分 | 设置了项目管理机构，人员配置合理并且有科学、具体的项目管理措施；能够结合项目特点制定可实施的详尽方案，包括主要工作内容、实施步骤、实施计划和实施进度的科学性、全面性、合理性等。方案内容明确、周密、有突出特点的得10分；方案内容完善、合理的得7分；方案内容较为完善，可基本满足项目需求的得4分；方案内容粗略、简单的得1分；未提供不得分。 |
| 质量保证措施 | 10分 | 根据项目实际要求制定服务质量保证措施。方案内容明确、周密、有突出特点的得10分；方案内容完善、合理的得7分；方案内容较为完善，可基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得1分；未提供不得分。 |
| 履约能力(10%) | 类似业绩 | 10分 | 提供2021年以来的类似业绩证明材料。每提供1项得2分,满分10分；不提供不得分。需提供合同（合同包含首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页）的扫描件或复印件。 |
| 售后服务(10%) | 售后服务及承诺 | 10分 | 针对该项目须有完善的售后服务体系。有配送、安装、调试、验收等方面售后服务能力计划、措施以及服务承诺响应时间、后期效果调查等综合评定，均配备专业技术人员及专业设备，有明确的计划。承诺的售后服务内容详尽、准确、完整，有突出售后服务特点的得10分；售后服务内容合理、完善的得7分；售后服务内容较为完善，基本可行的得4分；售后服务内容粗略、简单的得1分；未提供不得分。 |

**七、确定成交供应商**

**19.推荐并确定成交供应商**

19.1磋商小组根据评审总得分由高到低排序推荐预成交供应商候选人，并由采购人按顺序确定成交供应商。

19.2成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照磋商报告推荐的预成交供应商候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可重新开展政府采购活动。

**20.成交通知**

20.1采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内发出《成交通知书》，并在青海政府采购网上公告成交结果。

20.2《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

**八、授予合同**

**21.签订合同**

21.1采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和货物要求等事项签订政府采购合同，并报采购代理机构审核备案。

21.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为订立合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和货物要求等实质性内容的协议。

21.3成交供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购人可依成交供应商候选人排序重新确定成交供应商，并协调双方签订采购合同。

21.4磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

21.5采购人或采购代理机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

**九、磋商活动终止**

**22. 终止情形**

22.1在竞争性磋商采购中，出现下列情形之一的，终止磋商活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

（2）出现影响采购活动公正的违法、违规行为的。

（3）符合要求的供应商或者报价未超过采购预算额度的供应商不足三家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

**十、处罚**

**23.处罚情形**

有下列情形之一的，投标人的磋商保证金不予退还；成交供应商的成交结果无效，履约保证金不予退还。情节严重的，报省财政厅依法进行处理：

23.1投标人在提交响应文件截止时间之后撤回响应文件的。

23.2投标人在响应文件中提供虚假材料的。

23.3采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

23.4有恶意串通等不正当竞争行为的。

23.5成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。

23.6未按照磋商文件、磋商响应文件确定的事项签订采购合同的。

23.7擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。

23.8成交供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的。

23.9法律、法规规定的其他情形的。

**十一、招标代理费**

1、收取对象：成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构缴纳。

2、收费金额：包1：27100元整；包2：25000元整

3、收款账户：

 收款名称：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

 收款银行：青海银行城西支行

 收款账号：0201 2010 0007 7792

**十二、其他**

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

**第四部分** **青海省政府采购项目合同书（货物类）**

# 青海省政府采购项目合同书

**项目名称：**

**项目编号:**

**合同编号： QHWLX-2024-013号**

**合同金额（人民币）：**

**采购单位（委托方）： （盖章）**

**成交供应商（受托方）： （盖章）**

**磋商日期：**

**（注：此合同仅供参考，具体事项及条款，待中标后，由甲方拟定。）**

**采 购 人（以下简称甲方）：**

**供 应 商（以下简称乙方）：**

甲、乙双方根据 年 月 日（ 项目） 项目编号：（ ）的磋商文件要求、采购代理机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.磋商文件；

2.磋商文件的澄清、变更公告；

3.成交供应商提交的磋商响应文件；

4.磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.成交通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币 （大写） （中标总金额） 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：安装费、产品费、检验费、手续费、包装费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货期：

2.交货地点：

3.免费质保期：

4.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

5.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

6.甲方应当在到货（安装、调试完）后 30 个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

7. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

8. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

9.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

1.合同签订后，乙方向甲方支付10%的履约保证金，待质保期满后设备无问题，由乙方提出申请甲方予以退还。

2.合同签订后，甲方向乙方支付30%合同款，设备到货验收合格后，甲方向乙方支付40%合同款，设备正常使用三个月后，甲方向乙方支付30%合同款。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现 情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

 开户银行：

联系电话： 账号：

  联系电话：

签约时间： 年 月 日

采购代理机构：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

负责人或经办人：

合同备案时间： 年 月 日

**合同通用条款**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

**1.定义**

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

**2.技术规格要求**

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

**3.合同范围**

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

**4.合同文件和资料**

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

**5.知识产权**

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

**6.保密**

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

**7. 质量保证**

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

**8.包装要求**

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

**9. 价格**

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

**10.交货方式及交货日期**

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

**12.付款条件**

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书”中具体规定。

**13.履约保证金**

13.1乙方应在合同签订前，按磋商文件第三部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（磋商文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

**14.索赔**

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

**15.迟延交货**

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

**16.违约赔偿**

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

**17.不可抗力**

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

**18.税费**

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

**19.合同争议的解决**

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

**20.违约解除合同**

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

**21.破产终止合同**

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

**22.转让和分包**

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

**23.合同修改**

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

**24.通知**

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

**25.计量单位**

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

1. **适用法律**

 本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

**第五部分 磋商响应文件格式**

**青海省政府采购项目**

**磋商响应文件**

 **项目编号：**

 **项目名称:**

 **供应商：** **（公章）**

 **法定代表人或委托代理人：** **（签字或盖章）**

 **年 月 日**

**附件****1：磋商函**

**磋商函**

**致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司**

我们收到 磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交磋商响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、投标有效期从提交响应文件的截止之日起 个日历日内有效。如果在规定的磋商时间后，我方在磋商有效期内撤回投标或成交后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人姓名： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **供应商：** **（公章）**

 **法定代表人或委托代理人：** **（签字或盖章）**

  **年 月 日**

**附件****2：磋商首次报价表**

 **首次报价表**

**投标供应商名称：** 单位：人民币(元)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **首次报价（元）** | **交货期** |
|  | **大写：** |  |
| **小写：** |
| **最终确定的质量保证及货物承诺（优惠条件）** |
|  |

**注：**1、填写此表时不得改变表格形式。

2、磋商报价为总报价。安装费、产品费、检验费、手续费、包装费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

 **供应商：** **（公章）**

 **法定代表人或委托代理人：** **（签字或盖章）**

 **年 月 日**

附件3：分项报价表

**分项报价表**

**投标供应商名称: 单位：人民币（元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： |
| 投标总价 | 大写：小写： |

注：本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

**供应商： （公章）**

 **法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）**

 **年 月 日**

附件4：技术规格响应表

**技术规格响应表**

**投标供应商名称:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采购需求技术参数、指标 | 投标产品技术参数、指标 | 偏离 |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 数量 | 名称 | 技术参数及配置 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

2.“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。

3. 投标人响应采购需求应具体、明确，应以招标项目参数要求为基本投标要求，对超出或不满足招标项目参数要求的指标需列出“+、-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4. 投标人应按投标产品实际情况填写，不得照抄、复制磋商文件技术参数要求。

5. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

**供应商： （公章）**

 **法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）**

 **年 月 日**

**附件****5：法定代表人证明书**

**法定代表人证明书**

**致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司**

 （法定代表人姓名） 现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别： 年龄： 民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

**供应商：** **（公章）**

**法定代表人：** **（签字）**

 **年 月 日**

**附件6：法定代表人授权书**

**法定代表人授权书**

**致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司**

 （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址 。

 （法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

 项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字： 授权人（法定代表人）签字：

职务： 职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

**供应商： （公章）**

**年 月 日**

**附件7：投标人承诺函**

**投标人承诺函**

**致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司**

关于贵方 年 月 日 采购项目，本签字人愿意参加磋商，提供采购项目货物要求的所有货物，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

 1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

 2、若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的货物。如果在合同执行过程中，发现货物质量、数量出现问题，我方一定尽快完善，并承担相应的经济责任；

 3、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。

 4、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

**供应商：** **（公章）**

 **法定代表人或委托代理人：** **（签字或盖章）**

 **年 月 日**

**附件****8：供应商诚信承诺书**

**供应商诚信承诺书**

**致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司**

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海旺利欣项目咨询管理有限公司组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目磋商响应文件的组成部分。

**供应商：** **（公章）**

 **法定代表人或委托代理人：** **（签字或盖章）**

 **年 月 日**

**附件9：资格证明材料**

**资格证明材料**

资格证明材料包括：

1. 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）磋商文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

**附件10：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明**

**财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明**

按照磋商文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1. 供应商是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或（2022或2023）年度经审计的完整的财务状况报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注）；供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、提供近半年内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；成立不足三个月的新公司无需提供依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料（提供情况说明即可，格式自拟）。

**附件11：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明**

**具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明**

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料。

**附件12：投标产品相关资料**

**投标产品相关资料**

根据采购项目内容，投标时提供投标产品相关检验报告或提供能够证明技术参数响应的相关资料。

**附件13：无重大违法记录声明**

**无重大违法记录声明**

**致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司**

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

**供应商： （公章）**

**法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）**

**年 月 日**

**附件14：投标人的类似业绩证明材料**

**投标人的类似业绩证明材料**

提供2021年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供合同（包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页）。

**附件15：磋商保证金**

**磋商保证金**

将银行出具的针对本项目投标的磋商保证金交款证明扫描（或复印）件粘贴后加盖公章）。

**附件16：享受政府采购政策优惠的证明资料**

**中小企业声明函**

**致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员 人， 营业收入为 万元， 资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业； 制造商为（ 企业名称），从业人员 人， 营业收入为 万元， 资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、若无此项内容，可不提供此函。

 **企业名称（盖章）：**

 **日期：**

**残疾人福利性单位声明函**

**致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司**

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为 人，安置的残疾人人数 人。且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

**企业名称：** **（公章）**

**企业法定代表人：** **（签字或盖章）**

**年 月 日**

**附件17：磋商最终报价**

**最终报价**

初审阶段，通过资格审查和符合性审查的供应商在政采云平台进行最终报价并上传最终分项报价表。

**第六部分 磋商及采购项目货物要求**

**一、磋商要求**

1.投标说明

1.1 投标人可以按照磋商文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 项目中标后分包情况：不允许。

2.重要指标

2.1 磋商文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有磋商文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

3.商务要求

3.1.交货期：合同签订后20天

3.2.交货地点：高原医学研究中心

3.3.付款方式：按合同约定执行

3.4.免费质保期：2年

1. 项目概况及技术参数

包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格要求 | 数量 |
| 1 | 超净工作台 | 1.洁净等级：ISO5级 （100级）；2.风速≥0.2m/s（可调）；3.菌落数≤0.5个/皿·时；4.噪声≤65dB(A)；5.振动半峰值≤4um；6.外形尺寸1000×740×1620mm±50mm7.工作区尺寸840×680×550mm±20mm、设备配备热式风速传感器，可实时显示风速，显示分辨率≥0.01m/s。8.设备采用直流风机，控制系统可根据风速反馈值自动调节风机输出，保持恒定风速。9.前窗应采用滑轮式配重平衡升降系统，不能采用卷簧形式，防止卷簧疲劳断裂发生故障。10.设备应预留高效过滤器漏过率检测口。11.初效过滤器应为可拆卸式，只需更换棉，降低维护成本。12.联动功能：开启玻璃门到标准高度后，设备自动开启风机和荧光灯，自动进入工作状态；关闭玻璃门后风机自动关闭，防止风机运行阻力过大而处于异常工况损坏风机。13.报警功能：前玻璃移门未在标准位置声光报警；风速偏离设定值声光报警。具有关闭报警的按键以关闭报警。14.紫外灯杀菌延时启动：紫外灯开关按下后延时启动，保护操作者免受紫外灯照射伤害。15.过滤器寿命提示功能，到达使用寿命后提醒用户更换高效过滤器。 | 11台 |
| 2 | 生物安全柜（1.2m） | 一、产品性能要求：1、气流模式：70%循环，30%外排。2、柜体和支架分体式结构，便于安装。柜体部分采用≥1.5mm厚的冷轧钢板，结构强度高，柜体表面静电喷涂。3、工作区均采用标准304不锈钢材质，强度高、耐腐蚀。左右后三面为一体圆弧成型，无死角。工作台面采用托盘式结构，易于清洗。4、前面板可拆卸式结构，风机、高效过滤器的维护可在前方完成，无需移动即可完成日后的维护。5、符合人体工程学原理的10°倾斜角设计，增加舒适度，降低使用者的工作疲劳。6、标配通体式搁手架，降低使用者的工作疲劳。7、可视前窗采用厚度≥6mm的钢化玻璃，无反光、防爆、防紫外线。8、玻璃下方设玻璃托架及硅胶条，防止玻璃与工作台面的直接碰撞。9、滑动前窗采用配重式悬挂升降系统，能任意升降定位、性能可靠、免维护。10、配备安全防溅插座和排水阀。11、垂直层流负压、气幕式隔离设计，完全杜绝玻璃前窗缝隙可能存在的泄漏，能有效保证操作人员安全。12、四面负压通道式设计，避免有害气体等的扩散，更安全可靠。13、静压箱采用送、排风高效过滤器零泄漏结构，可有效杜绝静压箱泄漏。14、控制系统采用液晶屏幕显示，流入气流、下降气流、运行状态、高效寿命等参数均为实时数字式显示。15、消毒定时功能及消毒完成自动关机功能，操作人员工作完成后即可离开，不必等待消毒过程完成后手动关机。16、风速自动调节功能：微处理系统根据在线检测的风速反馈，按照程序自动调节风机的输出，使风速稳定的维持在标称值，有效的防止高效过滤器堵塞导致的风速变化，可靠的保护操作人员安全的同时也增加了过滤器使用寿命。17、风量自动补偿系统，确保在过滤器阻力增加50%的情况下风机风量变化小于10%，充分保证运行稳定。18、完备的报警及互锁系统，增强安全性，防止误操作：(1)紫外线防误触：只有在荧光灯、风机和玻璃前窗全部关闭的情况下，紫外灯才能开启。(2)风机智能控制：关闭前窗玻璃，风机自动停止，防止风机空运转。(3)关闭前窗提示：前窗非关闭状态时无法关机，并提示“请先关闭前窗”， 防止未关前窗使实验微生物泄漏。(4)前窗限位报警：前窗高度超过安全高度报警，防止实验室微生物泄漏。(5)气流波动报警：气流波动超过20%报警，保证气流稳定。二、主要技术参数要求：

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **参数** |
| 气密度 | 500Pa压力下泄漏≤10%（30分钟内） |
| 噪音 | ≤65 dB（A） |
| 振动/半峰值 | ≤3 μm |
| 照度 | ≥800 lx |
| 紫外灯辐照强度 | ≥400 μW/m2 |
| 电源 | AC单相 220V/50Hz |
| 最大功率 | 1800 W（包含内部插座） |
| 下降气流 | ≤0.37 m/s |
| 流入风速 | ≥0.55 m/s |
| 工作区尺寸（宽×深×高） | ≤1000×625×640（mm） |
| 外形尺寸（宽×深×高） | ≤1100×830×2200（mm） |
| 荧光灯 | 30W×② |
| 紫外线灯 | 30W×① |

三、生物安全性要求：1、高效过滤器，工作区洁净度达到100级，过滤效率≥99.995% @0.3μm2、洁净等级：不低于或优于ISO 14644.1标准5级（美联邦209 E标准100级）。3、人员防护：撞击式采样器的菌落数≤10CFU/次，狭缝式采样器的菌落数≤5CFU/次（5-8×108/ml浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）；碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105。4、产品防护：菌落数≤5CFU/次（5-8×106/ml浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）。5、交叉污染防护：菌落数≤2CFU/次（5-8×104/ml浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）。四、质量要求：符合YY0569-2011标准中的二级生物安全柜中相关的要求。 | 1台 |
| 3 | 生物安全柜（1.8m） | 一、产品性能要求：1、气流模式：70%循环，30%外排。 2、柜体和支架分体式结构，便于安装。柜体部分采用≥1.5mm厚的冷轧钢板，结构强度高，柜体表面静电喷涂。3、工作区均采用标准304不锈钢材质，强度高、耐腐蚀。左右后三面为一体圆弧成型，无死角。工作台面采用托盘式结构，易于清洗。4、前面板可拆卸式结构，风机、高效过滤器的维护可在前方完成，无需移动即可完成日后的维护。5、符合人体工程学原理的10°倾斜角设计，增加舒适度，降低使用者的工作疲劳。6、标配通体式搁手架，降低使用者的工作疲劳。7、可视前窗采用厚度≥6mm的钢化玻璃，无反光、防爆、防紫外线。8、玻璃下方设玻璃托架及硅胶条，防止玻璃与工作台面的直接碰撞。9、滑动前窗采用配重式悬挂升降系统，能任意升降定位、性能可靠、免维护。10、选用进口风机，风量大，噪音低，能有效延长高效过滤器使用寿命，运行稳定。11、配备安全防溅插座和排水阀。12、垂直层流负压、气幕式隔离设计，完全杜绝玻璃前窗缝隙可能存在的泄漏，有效保证操作人员安全。13、四面负压通道式设计，避免有害气体等的扩散，更安全可靠。14、静压箱采用送、排风高效过滤器零泄漏结构，可有效杜绝静压箱泄漏。15、采用进口风速传感器，智能风速测量，显示精准、迅速。16、控制系统采用液晶屏幕显示，流入气流、下降气流、运行状态、高效寿命等参数均为实时数字式显示。17、消毒定时功能及消毒完成自动关机功能，操作人员工作完成后即可离开，不必等待消毒过程完成后手动关机。18、风速自动调节功能：微处理系统根据在线检测的风速反馈，按照程序自动调节风机的输出，使风速稳定的维持在标称值。19、风量自动补偿系统，确保在过滤器阻力增加50%的情况下风机风量变化小于10%，充分保证运行稳定。20、完备的报警及互锁系统，增强安全性，防止误操作：(1)紫外线防误触：只有在荧光灯、风机和玻璃前窗全部关闭的情况下，紫外灯才能开启。(2)风机智能控制：关闭前窗玻璃，风机自动停止，防止风机空运转。(3)关闭前窗提示：前窗非关闭状态时无法关机，并提示“请先关闭前窗”， 防止未关前窗使实验微生物泄漏。(4)前窗限位报警：前窗高度超过安全高度报警，防止实验室微生物泄漏。(5)气流波动报警：气流波动超过20%报警，保证气流稳定。二、主要技术参数要求：

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **参数** |
| 气密度 | 500Pa压力下泄漏≤10%（30分钟内） |
| 噪音 | ≤66 dB（A） |
| 振动/半峰值 | ≤3 μm |
| 照度 | ≥800 lx |
| 紫外灯辐照强度 | ≥400 μW/m2 |
| 电源 | AC单相 220V/50Hz |
| 最大功率 | 1800W（包含内部插座） |
| 下降气流 | ≤0.34m/s |
| 流入风速 | ≥0.55 m/s |
| 工作区尺寸（宽×深×高） | 1600×625×640（mm）±20mm |
| 外形尺寸（宽×深×高） | 1700×830×2200（mm）±20mm |
| 荧光灯 | 36W×② |
| 紫外线灯 | 30W×① |

三、生物安全性要求：1、采用进口高效过滤器，工作区洁净度达到100级，过滤效率≥99.995% @0.3μm（可选配U15等级高效过滤器：过滤效率≥99.9995%@0.12μm）。2、洁净等级：不低于ISO 14644.1标准5级（美联邦209 E标准100级）。3、人员防护：撞击式采样器的菌落数≤10 CFU/次，狭缝式采样器的菌落数≤5 CFU/次（5-8×108/ml浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）；碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105。4、产品防护：菌落数≤5 CFU/次（5-8×106/ml浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）。5、交叉污染防护：菌落数≤2 CFU/次（5-8×104/ml浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）。四、质量要求：符合YY0569-2011标准中的二级生物安全柜中相关的要求。 | 3台 |
| 4 | 防腐蚀水槽和三口水龙头（含上下水附件） | 防腐蚀水槽1. 防腐蚀水槽采用高品质PP新塑料成型，致密性高，稳定性强，并具有弹性、韧性，不易老化变形。2. PP过滤提笼，可解决杂质堵塞管道及不易清洁的问题。3. 标配附件:高强度PP去水，含阻水盖、PP过滤提笼 | 57套 |
| 三口水龙头1. 采用加厚铜质材料2. 高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射3. 陶瓷阀芯90”旋转，使用寿命开关≥50万次，静态最大耐压1.6mpa4. 经久耐用，不会出现渗水、断裂现象5. 特制鹅颈管可360°旋转6. 可拆卸铜质水嘴7. 底部增加过滤网，过滤水中杂质8. 肘动开关，防止二次污染 | 57套 |
| 5 | 实验中央台 | 1.实验室中央台柜体尺寸：L\*1500\*850（含台面）2.柜体材质：全钢1.0冷轧钢板3.柜体喷塑：环氧树脂静电喷塑，酸洗磷化工艺4.柜体配件：品牌液压铰链，静音三节滑轨5.柜体拉手：一字暗拉手与柜体一体折弯成型6.柜体结构：整装式7.柜体台面：台面12.7mm厚实芯理化板台面，耐酸碱，防腐蚀。8.四周边缘加厚至25mm（具有：耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火）、并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计。9.柜体采用整装式结构，安装方便，柜体整体效果平整，统一，柜体顶部有四个稳定片，增加柜体稳定性，柜门属于内嵌门，整体采用满焊，无缝焊接，更加平整光华，柜门板材内部填充蜂窝隔音材料，关门噪音更小，柜体底部内置调整脚，节省安装，更加平稳，适应更多场 景。配件采用不锈钢铰链，三节静音滑轨。 | 95m |
| 6 | 试验边台 | 1.柜体可采用1.0mm厚钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击，全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型，气体保护焊接。2.结构整体为拆装式结构分为多个单元独立柜体好运输成本低，门板抽面为内嵌式结构，门板抽面均为双层结构，默认柜体上部分为抽屉，下部分为柜门。3.柜体内部预留层板孔，可配置一块可调节活动层板。4.标准独立柜体，双柜尺寸1000、975、900、800mm。单柜尺寸500、450、400mm并可搭配空位，键盘位，单抽位等不同需求。5.拉手与面板一体折弯成型一字拉手。6.滑轨选用三节滚珠静音滑轨，耐用、顺滑、承重性好。7.铰链选用110度直弯弹簧铰链，经久耐用，不生锈。8.地脚8mm螺杆尼龙塑料底座承重及防腐蚀防水性强。9.台面12.7mm厚实芯理化板台面，耐酸碱，防腐蚀。 | 135m |
| 7 | 通风柜 | 1、外部尺寸≥（L×D×H）1000mm×800mm×2515mm；2、内部尺寸≥（L×D×H）790mm ×600mm×870mm。3、台面板到地面高度：900mm±10mm；4、吸入口风速：0.3～0.8m/s；5、系统排风量：≥570 m³/h；6、额定功率：400 W(不包括柜体插座负载的功率（负载不能超过500W）)；7、噪音等级：≤68dB（A）；8、照度：≥300lx；9、前窗玻璃开口高度：750mm±10mm；10、LED日光灯功率：20W；11、PP离心风机12、通风柜外壳采用1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂，具有较好的光洁度与耐腐蚀性。13、通风柜操作区采用抗倍特板，具有较高的防酸碱性；台面板采用实心理化板，能够拆卸便于清理。14、通风柜前视窗为手动视窗，可以在行程范围内的任意高度停止。15、通风柜控制面板采用轻触式开关，集通风柜电源键、风机键、风机调速键、插座键、日光灯键于一身，搭配LED三位数码显示屏，显示风机档位，使机器外形美观，易于操作。16、通风柜电控系统具有防过载、防触电等功能，性能稳定，使用寿命长。17、通风柜插座采用实验室专用安全产品，带透明防溅盖，美观，耐用。18、通风柜配置底柜，底柜采用1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂，具有较好的光洁度与耐腐蚀性；底柜860\*480\*730mm（L×D×H）±10mm的超大空间可以放置实验室用品；底柜与上柜体配套使通风柜更加美观实用。19、通风柜配置壁式供水考克、供水流量控制阀、实验室水槽，方便实验进行。20、通风柜内置PP离心风机，风量大、噪音小，方便安装。21、通风柜具有断电记忆功能，即当遇到突然断电后，再次通电可保持断电前的工作状态，方便实验操作。 | 5台 |
| 8 | 仪器台 | 1. 实验室仪器台柜体尺寸：（L\*900\*850）±10mm（含台面） 后面含背箱（L\*150\*830）±10mm2.柜体材质：全钢1.0冷轧钢板3.柜体喷塑：环氧树脂静电喷塑，酸洗磷化工艺4.柜体配件：品牌液压铰链，静音三节滑轨5.柜体拉手：一字暗拉手与柜体一体折弯成型6.柜体结构：整装式7.柜体台面：台面12.7mm厚实芯理化板台面，耐酸碱，防腐蚀。8.四周边缘加厚至25mm（具有：耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火）、并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计。9.柜体特点：柜体采用整装式结构，安装方便，柜体整体效果平整，统一，柜体顶部有四个稳定片，增加柜体稳定性，柜门属于内嵌门，整体采用满焊，无缝焊接，更加平整光华，柜门板材内部填充蜂窝隔音材料，关门噪音更小，柜体底部内置调整脚，节省安装，更加平稳，适应更多场 景。配件采用不锈钢铰链，三节静音滑轨。 | 164m |
| 9 | 普通试剂存储柜 | 1、全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层，可有效隔离热源；产品依 照 GB/T 10125-2021 进 行 盐 雾 试 验； 依 照 GB/T6461-2002 金属基体上和其他无机覆盖层经腐蚀试验，报告结果防盐雾腐蚀保护等级不低于 10 级（具有资质的第三方检测机构出具的整柜盐雾试验检测报告扫描件，报告满足以上参数要求，检测结果保护等级不低于10级）2、厚度≥1.0mm优质冷轧钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好；柜体在90分钟耐火实验过程中，提供安全柜在贮存易燃品毒害品时经过90分钟耐火实验过程中，内部温度不高于50℃，柜内易燃品、毒害品盛液容器或器皿表面无裂痕、无泄漏，完好无损的检测报告;符合爆炸环境检测要求，外壳可承受7.0J的冲击能量，符合NFPA30标准的90min燃烧时间-内部温度44.4℃的要求的检测报告3、采用双GA锁具三点联动式门锁（机械防盗锁符合GA/T 73的相关规定），不转动把手也可保证完全闭合，最大程度防火安全，并实现双锁控制；须提供锁具GA认证和检测报告4、钢琴式铰链平滑关闭，轻松自如启闭180度；5、柜门配有双钥匙（钥匙专锁专配非通开），实现双人双锁安全管理；6、50mm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢；7、专业规范的警示标签显而易见；8、装设有防闭火装置的双透气孔，有目的地置于底部及其相对的顶部；9、独有的防溢漏式层板可上下之间自由调节，承重≥100kg；10、柜子内外都喷涂有环氧树脂静电喷涂，保持高光洁度，最大限度降低腐蚀和湿气的影响；11、严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。12、针对原材料冷轧钢板、电线、电路板、显示屏进行铅、汞、镉、领苯二甲酸二酯（DEHP）、BBP、DBP、DIBP等有害物质进行检测的检测报告。13、外部尺寸：（H890\*W590\*D460mm）±10mm 内部尺寸：（H790\*W510\*D360mm）±10mm 层板尺寸：（W508\*D360\*H25mm）±10mm14、容积：45升±10% 重量：40kg±10% 开门方式：手动层板：一板可调门型：单门锁具：GA双锁颜色：黄色（环氧树脂喷涂） | 50个 |
| 10 | 器材存储柜 | 1、全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层，可有效隔离热源；产品依 照 GB/T 10125-2021 进 行 盐 雾 试 验 ， 依 照 GB/T6461-2002 金属基体上和其他无机覆盖层经腐蚀试验，报告结果防盐雾腐蚀保护等级不低于 10 级（响应文件须提供有资质的的第三方检测机构出具的整柜盐雾试验检测报告扫描件，报告满足以上参数要求，检测结果保护等级不低于10级）2、厚度≥1.0mm优质冷轧钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好；柜体在90分钟耐火实验过程中，提供安全柜在贮存易燃品毒害品时经过90分钟耐火实验过程中，内部温度不高于50℃，柜内易燃品、毒害品盛液容器或器皿表面无裂痕、无泄漏，完好无损的检测报告;符合爆炸环境检测要求，外壳可承受7.0J的冲击能量，符合NFPA30标准的90min燃烧时间-内部温度44.4℃的要求的检测报告3、采用双GA锁具三点联动式门锁（机械防盗锁符合GA/T 73的相关规定），不转动把手也可保证完全闭合，最大程度防火安全，并实现双锁控制；须提供锁具GA认证和检测报告4、钢琴式铰链平滑关闭，轻松自如启闭180度；5、柜门配有双钥匙（钥匙专锁专配非通开），实现双人双锁安全管理；6、50mm±5mm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢；7、专业规范的警示标签显而易见；8、装设有防闭火装置的双透气孔，有目的地置于底部及其相对的顶部；9、独有的防溢漏式层板可上下之间自由调节，承重≥100kg；10、柜子内外都喷涂有环氧树脂静电喷涂，保持高光洁度，最大限度降低腐蚀和湿气的影响；11、严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。12、针对原材料冷轧钢板、电线、电路板、显示屏进行铅、汞、镉、领苯二甲酸二酯（DEHP）、BBP、DBP、DIBP等有害物质进行检测的检测报告。13、外部尺寸：（H890\*W590\*D460mm）±10mm 内部尺寸：（H790\*W510\*D360mm）±10mm 层板尺寸：（W508\*D360\*H25mm）±10mm14、容积：45升±10% 重量：40kg±10% 开门方式：手动层板：一板可调门型：单门锁具：GA双锁颜色：黄色（环氧树脂喷涂） | 20个 |
| 11 | 双人双锁试剂柜 | 1、全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层，可有效隔离热源；产品依 照 GB/T 10125-2021 进 行 盐 雾 试 验 ， 依 照 GB/T6461-2002 金属基体上和其他无机覆盖层经腐蚀试验，报告结果防盐雾腐蚀保护等级不低于 10 级（响应文件须提供具有资质的第三方检测机构出具的整柜盐雾试验检测报告扫描件，报告满足以上参数要求，检测结果保护等级不低于10级）2、厚度≥1.0mm优质冷轧钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好；柜体在90分钟耐火实验过程中，提供安全柜在贮存易燃品毒害品时经过90分钟耐火实验过程中，内部温度不高于50℃，柜内易燃品、毒害品盛液容器或器皿表面无裂痕、无泄漏，完好无损的检测报告;符合爆炸环境检测要求，外壳可承受7.0J的冲击能量，符合NFPA30标准的90min燃烧时间-内部温度44.4℃的要求的检测报告3、采用双GA锁具三点联动式门锁（机械防盗锁符合GA/T 73的相关规定），不转动把手也可保证完全闭合，最大程度防火安全，并实现双锁控制；须提供锁具GA认证和检测报告4、钢琴式铰链平滑关闭，轻松自如启闭180度；5、柜门配有双钥匙（钥匙专锁专配非通开），实现双人双锁安全管理；6、50mm±5mm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢；7、专业规范的警示标签显而易见；8、装设有防闭火装置的双透气孔，有目的地置于底部及其相对的顶部；9、独有的防溢漏式层板可上下之间自由调节，承重≥100kg；10、柜子内外都喷涂有环氧树脂静电喷涂，保持高光洁度，最大限度降低腐蚀和湿气的影响；11、严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。12、针对原材料冷轧钢板、电线、电路板、显示屏进行铅、汞、镉、领苯二甲酸二酯（DEHP）、BBP、DBP、DIBP等有害物质进行检测的检测报告。13、外部尺寸：（H1650\*W590\*D460mm）±10mm内部尺寸：（H1550\*W520\*D360mm）±10mm层板尺寸：（W530\*D370\*H25mm）±10mm14、容积：83/升±10%重量：65kg±10%开门方式：手动，层板：三板可调门型：单门，锁具：GA双锁，颜色：黄色（环氧树脂喷涂） | 20个 |
| 12 | 危化品试剂柜 | 1、全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层，可有效隔离热源；产品依 照 GB/T 10125-2021 进 行 盐 雾 试 验 ， 依 照 GB/T6461-2002 金属基体上和其他无机覆盖层经腐蚀试验，报告结果防盐雾腐蚀保护等级不低于 10 级（响应文件须提供具有资质的第三方检测机构出具的整柜盐雾试验检测报告扫描件，报告满足以上参数要求，检测结果保护等级不低于10级）2、厚度≥1.0mm优质冷轧钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好；柜体在90分钟耐火实验过程中，提供安全柜在贮存易燃品毒害品时经过90分钟耐火实验过程中，内部温度不高于50℃，柜内易燃品、毒害品盛液容器或器皿表面无裂痕、无泄漏，完好无损的检测报告;符合爆炸环境检测要求，外壳可承受≥7.0J的冲击能量，符合NFPA30标准的90min燃烧时间-内部温度44.4℃的要求的检测报告3、采用双GA锁具三点联动式门锁（机械防盗锁符合GA/T 73的相关规定），不转动把手也可保证完全闭合，最大程度防火安全，并实现双锁控制；须提供锁具GA认证和检测报告4、钢琴式铰链平滑关闭，轻松自如启闭180度；5、柜门配有双钥匙（钥匙专锁专配非通开），实现双人双锁安全管理；6、50mm±5mm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢；7、专业规范的警示标签显而易见；8、装设有防闭火装置的双透气孔，有目的地置于底部及其相对的顶部；9、独有的防溢漏式层板可上下之间自由调节，承重≥100kg；10、柜子内外都喷涂有环氧树脂静电喷涂，保持高光洁度，最大限度降低腐蚀和湿气的影响；11、严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。12、针对原材料冷轧钢板、电线、电路板、显示屏进行铅、汞、镉、领苯二甲酸二酯（DEHP）、BBP、DBP、DIBP等有害物质进行检测的检测报告。13、外部尺寸：（H1650\*W1090\*D460mm）±10mm内部尺寸：（H1550\*W1010\*D360mm）±10mm层板尺寸：（W1008\*D360\*H25mm）±10mm14、容积：170升±10% 重量：105kg±10% 开门方式：手动层板：二板可调，门型：双门 | 10个 |

包2：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格要求 | 数量 |
| 1 | 荧光倒置显微镜 | 一、技术参数：1、荧光倒置显微镜：1.1、光学系统：CFI 60无限远光学系统，齐焦距离≥60mm；1.2、观察方式：明视场观察、落射荧光成像观察、浮雕反差观察（优于相差观察，效果更好）；1.3、调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。行程（手动）：上≥7mm，下≥1.5mm，粗调行程≥37.7mm/圈，微调行程≤0.2mm每圈；1.4、观察镜筒：宽视野双目镜筒，俯角≥45°，瞳距调整范围：50-75mm，目镜/端口100/0:0/100，视场数≥22；1.5、透射照明装置：高冷光白色LED照明，内置复眼透镜，更环保节能；1.6、物镜：1.6.1、高级平场荧光物镜4X（N.A.≥0. 13 ；W.D.≥17mm）；1.6.2、高级平场荧光物镜10X（N.A≥0.3；W.D.≥16.0mm）；1.6.3、超级平场荧光长工作距离切趾相差物镜20X（N.A≥0.45；W.D. 8.2-6.9mm）；1.6.4、超级平场荧光长工作距离切趾相差物镜40X（N.A≥0.6；W.D. 3.6-2.8mm）；1.7、机械载物台：行程：≥126mm×78mm，配备通用托板，用于Terasaki板托板、载玻片35-65培养皿和血球计；1.8、目镜：10×，宽视野≥22；1.9、备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥75mm；1.10、浮雕反差装置：配备浮雕反差调节滑块，可实现立体浮雕状观察效果；1.11、所采用光学元件均为环保无铅玻璃；1.12、物镜转盘：五孔物镜转盘；2、荧光观察系统：配备显微镜主机同品牌、同厂家、三种不同波长长寿命LED荧光单元，可用波长：≥385nm、≥470nm、≥560nm；3、图像采集系统：3.1 成像系统参数：3.1.1、图像传感器：≥1英寸2000万像素彩色传感器；3.1.2、量子效率：≥84%@535nm；3.1.3、分辨率：≥5472(H)x3648(V)；3.1.4、单个像元尺寸：≥2.40x2.40(μm)；3.1.5、快门模式：卷帘快门；3.1.6、读出噪声：<1e-；3.1.7、制冷温度：-15℃@室温25℃；3.1.8、帧率：≥14帧@5472x3648、≥53帧@2736x1824、≥67帧@1824x1216；3.1.9、Binning模式：2x2,3x3, 4x4；3.1.10、曝光模式：自动/手动；3.1.11、曝光时间：3us~60min；3.1.12、图片格式：JPG/PNG/TIFF/DICOM；3.1.13、数据传输：USB3.0；3.1.14、位数：16Bit/8Bit；3.1.15、供电：12V；3.2 分析软件参数：3.2.1、智能12位ISP色彩还原；3.2.2、实时景深融合；3.2.3、实时图像拼接；3.2.4、静态景深融合；3.2.5、静态图像拼接 (采图时，前后图像需确保20%-30%范围的重叠，图像命名请选择“时间戳”或使用连续的3位序号命名: 001，002....)；3.2.6、自动计数（能一次完成多种量化指标的批量测量和统计分析工作）；3.2.7、实时荧光图像合成和编辑；3.2.8、HDR合成高动态图像；3.2.9、基于显微成像的智能自动曝光；3.2.10、单拍、延时拍照；3.2.11、输出格式自主选择；3.2.12、录像、延时视频自动生成；3.2.13、动态/静态测量，支持分图层测量；3.2.14、自定义测量标尺、图层、精度、命名、样式；3.2.15、绘制：点、线、矩形、多边形、圆、圆弧、角度；3.2.16、数据导出至Txt或Excel；3.2.17、报告自动生成和打印；3.3 图像处理工作站参数：品牌电脑：i7处理器、≥16G内存、≥1T硬盘、≥23吋2K LED显示器。二、 基本配置：1、倒置显微镜主机：1台；2、10倍目镜：2只；3、机械载物台：1只；4、辅载物台：1只；5、通用托板：1只；6、浮雕反差调节滑块：1套(2只)；7、物镜：4支：7.1、4倍平常荧光物镜：1支；7.2、10倍平常荧光物镜：1支；7.3、20倍超级平常荧光长工作距离切趾相差物镜：1支；7.4、40倍超级平常荧光长工作距离切趾相差物镜：1支；8、相机分光端口：1只；9、0.7倍相机视频接口：1只；10、荧光LED光源、激发块：3套；11、彩色数字相机：1台；12、电脑：1台； | 4台 |
| 2 | 生物显微镜 | 一、技术参数：1、用途：显微镜切片的观察、分析及研究；2、光学系统：CFI 60无限远消色差光学系统，齐焦距离：≥50mm；3、照明：高亮度白色LED光源，使用寿命≥60000小时；4、光强管理：包含智能光强度（LIM）管理功能，可自动记忆并设置每个物镜的光强度级别。即使常规操作需要频繁改变倍率，也能提高用户舒适度并节省时间；5、ECO模式：配备ECO模式，在一段时间不活动后会自动关闭照明。待机时长可调整；6、状态显示功能：照明亮度在液晶屏上以条形图显示。在保持观察姿势的同时，可以一目了然地查看ECO模式状态、LIM功能状态、物镜名称、放大倍率及亮度状态；7、智能访问：只需扫描显微镜上粘贴的二维码标签，即可在智能手机上访问显微镜的网络操作手册。在线指南提供了包括动画在内的可视化说明，使您能够快速了解如何设置和使用显微镜；8、调焦：同轴粗/微对焦（位于两侧），交叉滚轮导轨，调焦行程：上方≥2 mm、下方≥13mm，粗调：每转≤37.7mm，微调：每转≤0.2mm，最小读数：≤2µm，配有粗调旋钮扭矩调节环和载物台高度上限设定功能；9、目镜：10×，视场数：≥20mm，可调节屈光度；10、镜筒：双目镜筒，倾角：≥45°，瞳距：50-75mm；11、眼点高度：无；12、物镜转换器：主机内置反向五孔物镜转换器；13、载物台：机械载物台（主体内），带2L标本夹和游标卡尺，横向行程 ：≥70(X)×50(Y)mm；14、物镜：平场消色差物镜 10X (N.A≥0.1，W.D≥30mm)；平场消色差物镜 10X (N.A≥0.25，W.D≥7mm)；平场消色差物镜 40X (N.A≥0.65，W.D≥0.65mm)；平场消色差物镜 100X (N.A≥1.25，W.D≥0.23mm)；15、聚光镜：Abbe聚光镜，NA≥1.25，可垂直移动和居中调节；16、观察方法：标配明场，可升级相差、透射荧光、暗场、简易偏光观察方式；17、防霉处理：光学系统周围涂有防霉涂料；18、电源：使用附带AC适配器； | 11台 |