公开招标文件

采购项目编号：兰州众信公招（货物）2022-032号

采购项目名称：青海省藏医院重点专科建设设备采购

采   购   人：青海省藏医院

采购代理机构：兰州众信招标有限公司

2022年09月

目  录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标人须知	4

一、说明	4

1.适用范围	4

2.采购方式、合格的投标人	4

3.投标费用	4

二、招标文件说明	4

4.招标文件的构成	4

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	4

6.招标文件的澄清或修改	5

三、投标文件的编制	5

7.投标文件的语言及度量衡单位	5

8.投标报价及币种	5

9.投标保证金	6

10.投标有效期	6

11.投标文件构成	7

12.投标文件的编制要求	7

四、投标文件的提交	8

13.投标文件的密封和标记	8

14.提交投标文件的时间、地点、方式	8

15.投标文件的补充、修改或者撤回	8

五、开标	8

16.开标	8

六、资格审查程序	9

17.资格审查	9

七、评审程序及方法	9

18.评标委员会	9

19.评审工作程序	11

20.评审方法和标准	14

八、中标	16

21.推荐并确定中标人	16

22.中标通知	16

九、授予合同	17

23.签订合同	17

十、其他	18

24. 串通投标的情形	18

25. 废标	18

26. 中标服务费	19

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	20

第四部分  投标文件格式	34

封面（上册）	34

目录（上册）	35

（1）投标函	36

（2）法定代表人证明书	37

（3）法定代表人授权书	38

（4）投标人承诺函	39

（5）投标人诚信承诺书	40

（6）资格证明材料	41

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	42

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	43

（9）无重大违法记录声明	44

（10）投标保证金证明	45

目录（下册）	47

（11）开标一览表（报价表）	48

（12）分项报价表	49

（13）技术规格响应表	50

（14）投标产品相关资料	51

（15）投标人的类似业绩证明材料	52

（16.1）中小企业声明函	53

（16.2）从业人员声明函	54

（17）残疾人福利性单位声明函	55

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	56

第五部分  采购项目要求及技术参数	57

（一）投标要求	57

1.投标说明	57

2.重要指标	57

3.商务要求	57

（二）项目概况及技术参数	58

第一部分  投标邀请

兰州众信招标有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海省藏医院（以下均简称“采购人”）委托,拟对青海省藏医院重点专科建设设备采购进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 兰州众信公招（货物）2022-032号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青海省藏医院重点专科建设设备采购 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 677万元（包1:260万元；包2:158万元；包3:109万元；包4:150万元；） |
| 最高限价 | 677万元（包1:260万元；包2:158万元；包3:109万元；包4:150万元；） |
| 项目分包个数 | 分4个包 |
| 各包要求 | 招标内容：青海省藏医院重点专科建设设备采购。具体内容详见《招标文件》 |
| 各包投标人资格要求 | 1、 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6、其他资质： 包1：（1）所投产品的制造商需分别具备特种设备（压力管道）设计安装改造维修许可证和特种设备制造许可证A5（医用氧舱）资质。 （2）投标人为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证、所投产品的备案凭证或注册证；投标人为代理商的，须具备有效的医疗器械经营许可证或经营备案凭证、所投产品的医疗备案凭证或注册证； 包2-包4：投标人为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证、所投产品的备案凭证或注册证；投标人为代理商的，须具备有效的医疗器械经营许可证或经营备案凭证、所投产品的医疗备案凭证或注册证； |
| 公告发布时间 | 2022年09月16日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2022年09月19日至09月23日，每天上午9:00-12:00,下午1:30-5:30（午休、节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） ，具体方式请咨询线上电子化交易系统：咨询电话：政采云400-811-7190。《青海省政府采购网》下载招标文件。（提示：请潜在投标人报名前务必完成网上企业注册及CA锁办理等手续；具体操作详见附件操作指南） |
| 招标文件售价 | 0元/份（招标文件售后不退,投标资格不能转让。） |
| 获取招标文件地点 | 地址：政采云平台线上获取 标书购买联系人：马女士 电话：18997165957，电子邮箱：740545637@qq.com |
| 购买招标文件时应提供材料 | 营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权书（参考招标文件格式3）。获取采购文件时，需上传以上资料。 |
| 投标截止及开标时间 | 2022年10月09日10时00分（北京时间） 注：投标人务必在开标当天10：00分之前进入电子开标系统完成电子签到。 |
| 投标及开标地点 | 青海省政务服务监督管理局.开标室3（地址：西宁市西川南路53号） 政采云线上平台（加密电子投标文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统。） |
| 采购人联系人 | 联系人：王老师 联系电话：0971-8278462 联系地址：青海省藏医院 |
| 代理机构联系人 | 联系人：马女士 联系电话：18997165957 联系地址：西宁市城西区唐道637唐府公寓7A-10704A |
| 代理机构开户行 | 青海银行股份有限公司中心广场支行 |
| 收款人 | 兰州众信招标有限公司青海分公司 |
| 银行账号 | 0701201000155335 |
| 其他事项 | 公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日；公告内容以青海政府采购网发布的为准 - 本次项目招标采用线上不见面开评标，线上电子加密投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传至电子开评标系统； - 2、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763。 3、线上CA： PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：400-0878-198。 4、公示网址： 青海省政府采购网（http://www.ccgp-qinghai.gov.cn/home.html） |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：青海省财政厅 联系电话：0971-6145505 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金：免缴

收款单位：兰州众信招标有限公司青海分公司

开 户 行：青海银行股份有限公司中心广场支行

银行账号：0701201000155335

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日（说明：一般为60天）。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 中小企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

- 12.2 投标人将加密电子响应文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统。加密电子投标文件制作详情请咨询政采云，咨询电话：400-881-7190.

12.3 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标人将加密电子投标文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统。

13.2 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定上传（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将加密电子投标文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统，在截止时间后上传的，采购人、采购机构或者评标委员会应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的；

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（14）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

评审方法一：最低评标价法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

技术、服务等标准统一的货物服务项目，应当采用最低评标价法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

评审方法二：采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、实施方案、项目管理机构、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | （1）货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30% （2）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重。 （3）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、监狱企业、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 （4）残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 2 | 技术水平（52分） | - 技术参数（38分）：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得38分；参数每有一项负偏离扣4分，扣完该项得分为止； - 节能和环保（2分）：所投产品为节能产品，每提供1份得0.5分，满分1分；所投产品为环保产品，每提供1份得0.5分，满分1分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》（原件备查）和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 - 实施方案（12分）：投标人根据项目实际情况，编制详细的产品运输、包装、交货和验收实施方案，评审小组根据投标人编制方案的完整性、可操作性、准确性横向比较进行综合评分，所投产品运输、包装、交货和验收方案全面，完全满足招标要求的得12分，实施方案基本能够满足招标要求的得8分，实施方案一般的得5分，实施方案不全面的得2分；未提供的不得分。 |
| 5 | 履约能力(10分) | （1）类似业绩情况（10分）：提供2019年1月1日至今投标人类似业绩证明材料。每提供1项得2分,满分10分；不提供不得分。（以完整采购合同复印件为准） |
| 6 | 售后服务(8分) | - （1）售后方案（5分）：根据投标人所投产品提供的售后服务方案、承诺以及响应时间及在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、部件更换、维修服务等进行综合评定，所提供的售后方案包含以上全部内容且完全满足本次招标要求的得5分，提供售后方案内容基本满足的得3分，售后方案内容不全面得1分；未提供的不得分。 （2）响应时间（3分）：投标人提供售后响应时间在2小时以内到达采购人指定地点的，得3分，不提供不得分。（需提供服务响应承诺函及相关证明材料） |

20.3 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

21.4 每个投标单位可以投报一个或多个包，但每个投标单位最多只能中1个包。得分由高从低排序，如有排序相同的包，按照大包优先原则评定中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳中标金额1.5%。

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：兰州众信公招（货物）2022-032号

采购项目名称：青海省藏医院重点专科建设设备采购

采购合同编号：LZZX-2022-032号（1/2/3/4）

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据XXXX年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：包1：自合同签订之日起45个工作日内，包2-包4：自合同签订之日起30日内。

交货地址：青海省藏医院指定地点

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

合同签订生效后，甲方需向乙方支付合同总价款的30%即人民币   元，产品全部到货并初步验收后支付合同总价款的50%即人民币  元，最终验收合格后支付合同金额的20%即人民币  元。

乙方向甲方提交的合同款3%的履约保证金计（大写）        元转为质量保证金。质量保证金在质保期满 叁 年且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

采购项目包号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- （10）投标保证金证明………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：兰州众信招标有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起60日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：兰州众信招标有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：兰州众信招标有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字或签章：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：兰州众信招标有限公司

关于贵方2022年   月   日(项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：兰州众信招标有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或上一年度（2020年度或2021年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、2022年1月至今任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：兰州众信招标有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：兰州众信招标有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖财务公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

本项目免缴，可不提供此项

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

采购项目包号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

- （11）开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- （12）分项报价表………………………………………………………所在页码

- （13）技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- （14）投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- （15）投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- （16）中小企业声明函、从业人员声明函……………………………所在页码

- （17）残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- （18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （11）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

包号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |
| 质保期 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间（工作日）。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （12）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                         包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （15）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自 2019年1月1日以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- （16.1）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- （16.2）从业人员声明函

从业人员声明函

致：兰州众信招标有限公司

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （17）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：兰州众信招标有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

- 2.重要指标

2.1 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

3.1.交货时间：包1：自合同签订之日起45个工作日内，包2-包4：自合同签订之日起30日内。

3.2.交货地点：青海省藏医院指定地点

3.3.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定

3.4.免费质保期：设备安装、调试、运行合格签字验收之日起，整机保修三年，空压机机头保修五年，终身服务。质保期内发生的一切费用由中标方承担。

（二）项目概况及技术参数

包1：

医用分子筛制氧系统1套

本次招标，中标人负责设备材料的运输、保险、装卸、安装、调试、备案、使用相关证照办理及验收、培训和售后服务，以及经相关部门检测合格后交付买方使用，本次招标包括制氧机房工作区域施工设计装修、设备安装及消防、底层加固等工程。

医用分子筛制氧系统制造原理必须为 PSA 双塔变压吸附技术，具有技术完整先进性。医用分子筛制氧系统输出氧气的理化指标必须符合或优于YY/T0298-1998标准的规定《医用分子筛制氧设备通用技术规范》、GB50751-2012《医用气体工程技术规范》和WS1-XG-008-2012《富氧空气（93%氧）质量标准》的等国家现行的标准要求。

一、主要技术指标

- 产氧量≥5 Nm3/h；

- 氧气浓度：≥93%（V/V）；

- 输出压力：0.3-0.55Mpa（可调）；

- 水分含量：≤0.07 g/m³；

- 二氧化碳含量：≤0.01％(V/V)；

- 一氧化碳含量：应符合YY/T0298-1998标准的规定；

- 气态酸和碱含量：应符合YY/T0298-1998标准的规定；

- 臭氧及其它气态氧化物含量：应符合YY/T0298-1998标准的规定；

- 气密性：所有坚固件连接应牢固，不得有任何松动，各种管路﹑管汇及阀门排列应整齐，其连接处不得漏气；

- 制氧计噪音符合国家标准：≤85dB（A）有相关降低噪音的技术；

- 制氧设备开机30分钟，其氧气产量应达到设计要求，且氧浓度应≥90％；

- 制氧设备的电气安全性能应符合GB9706.1-1995I类B型设备的规定；

- 整套机组断电时恢复自启，来电时5分钟后，整机自动运行，实现无人值守。

二、医用分子筛制氧系统主要配置技术要求

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆式空气压缩机 | - 单台排气量：≥2.7 m³/min； - 单台功率：≤15kW； - 单机功率符合制氧主机对压缩空气需求量的要求，噪音≤85dB； - 单台排气压力≥0.8Mpa； - 具有和制氧主机具有联动功能； - 具有EPC智能控制系统。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 精密过滤器 | - 单个过滤处理气量：≥2 m³/min，工作压力≥0.8Mpa； - 三级过滤，能有效的去除压缩空气中的油、游离状态的水分、尘； - 具有效率高、使用方便，自带排水功能 滤芯采用螺纹式滤芯（提供第三方检测报告） | 组 | 1 |  |
| 3 | 制氧主机 | - 要求为国内知名品牌 - 单台氧气产量：≥5N m³/h； - 采用双塔设计、多阀控制，全自动控制系统。 - 氧气浓度：≥93%（V/V）；(提供国家级医疗器械检测机构出具的检验合格报告) - 输出压力：0.3-0.55Mpa（可调）； - 水分含量：≤0.07 g/m³； - 二氧化碳含量：≤0.01％(V/V)； - 氧气无异味； - 采用国产优质分子筛，使用寿命大于10年; - 制氧机开机30分钟氧浓度可达到93±3%，并且理化指标必须符合或优于行业标准。 - 制氧机具备远程数据监控功能，可通过电脑或者手机下载APP操作，监控设备运行。 电磁兼容性能符合YY0505-2012标准。(提供国家级医疗器械检测机构出具的检验合格报告) - 内置干燥机单台处理气量：≥2m³/min 13、干燥机工作压力≥0.8Mpa 14、干燥机常压露点：≤-30℃（提供干燥机具有“CMA”标志的《检测报告》） 15、制氧机安装按三区分布。 | 台 | 1 |  |
| 4 | - 高效压 - 紧装置 | - 制氧主机吸附塔上设置提高产氧量和延长氧分子筛使用寿命的装置。（提供投标产品相关证明材料予以佐证） | 套 | 1 |  |
| 5 | - 节能回 - 流装置 | - 制氧主机输出管道上设置回流功能，设置汇流排并可接氧气瓶。 - 在氧仓汇流排加装1 m³储气罐，即节能又保证输出氧气品质。（提供投标产品相关证明材料予以佐证） | 套 | 1 |  |
| 6 | - 环保消 - 音装置 | - 1、对噪音进行消音处理，降噪效果明显 - 2、噪音：≤85dB（A）（提供投标产品相关证明材料予以佐证） | 台 | 1 |  |
| 7 | 高效除油器 | - 处理气量：≥2m³/min，工作压力≥0.8Mpa； - 能有效的出去压缩空气中的油； - 具有效率高、使用方便，自带排水功能 | 台 | 1 |  |
| 8 | PLC控制系统 | - 采用PLC控制具有断电、来电、自启等保护功能，出现故障时提供声光报警；（提供第三方检测报告） - 对制氧系统进行现场自动化控制，并对现场运行数据进行采集和显示设备运行状态（显示内容应包含氧气浓度、流量、压力等） 3、具有远程数据输出接口，方便远程数据传输。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 氧变送器 | - 线性误差：≤±2%FS，稳定性：＜±1%FS/7d； - 测量范围：10%-96.00%O²； - 能输送4-20mA模拟量信号； - 所有控制和调整均在制氧主机控制面板上进行；具有氧气低纯度报警功能，并有数据远传接口，方便远远程监控。（提供第三方检测报告） | 套 | 1 |  |
| 10 | 金属管浮子流量计 | - 瞬时流量显示范围:0.000-99999； - 累计流量显示范围:0.00-99999999； - 输出：4-20mA - 环境温度范围：-40--+150℃ | 套 | 1 |  |
| 11 | 全无油氧气增压机 | 1、单台进气压力：≥0.1Mpa，单台排气压力：≥1.0Mpa，单台排气量：5m3/h，单台功率：≤2.2kw。 2、具有和制氧主机具有联动功能； 3、新型箱式、静音、全无油； | 台 | 1 |  |
| 12 | 储气罐 | 1、材质为优质碳钢；（提供第三方检测报告） 2、单个有效容积≥1m³； 3、工作压力为≥0.8Mpa； 4、符合国家压力容器安全技术监察规程 | 台 | 1 |  |
| 13 | 活性炭过滤器 | - 单个空气处理量：≥1m³/min； - 工作压力≥1.0Mpa； - 有效滤除≤0.01μm的固态与液态颗粒； | 台 | 1 |  |
| 14 | 除菌过滤器 | - 单个空气处理量≥1m³/min； - 工作压力≥1.0Mpa； - 过滤精度为≤0.01μm，效率达到99.99%；能有效地除去氧气中的细菌、尘粒及微生物，维护保养方便。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 医用分子筛制氧系统远程监控系统 | 1、用户可在中央控制室通过监控计算机控制制氧系统的启动和停止； 2、可实时监控和医用分子筛制氧系统的以下运行参数 2.1 空压机的实时工作压力； 2.2 储气罐（空气）的实时压力, 当数据在非正常范围内则即时驱动报警； 2.3储气罐（氧气）的实时压力，当数据在非正常范围内则即时驱动报警； 2.4氧气输出纯度，当数据在非正常范围内则即时驱动报警； 2.5 氧气输出压力，当数据在非正常范围内则即时驱动报警； 2.6 氧气瞬时流量和累计流量，当数据在非正常范围内则即时驱动报警； 2.7制氧系统内管路的气体流动情况； 2.8空压机运行状态，包括停机、待机、空载运行、加载运行四种状态； 2.9制氧主机运行状态，包括停机、待机、加载产气三种状态； 2.10空气纯化干燥机运行状态，包括停机、运行两种状态。 2.11 氧气增压机运行状态，包括停机、运行、增压机情况等状态。 3、自动打印各种实时数据和历史数据； 4、当系统发生异常情况时，监视器和报警器将发出报警信号，并执行保护停机； 5、配备数据输出接口，可以支持数据远程传输，便于医院实现网络化管理和供货商售后服务的远程维护。 6、硬件：远程控制器； 7、软件：现场智能化监控软件与远程数据传输软件； 8、医用分子筛制氧系统应具有计算机软件著作权登记证书（著作权人应为制氧系统制造商）。 | 套 | 1 |  |
| 16 | 内部管道 | 符合制氧机要求 | 套 | 1 |  |
| 17 | 设备要求 | 1. 设备预留数据接口、免费实现运行数据采集、后期PACS、LIS系统联网，与医院网络对接，并负责承担联网接口费用，软件终身免费升级。 2.出检查报告的设备配备激光打印机，有图像报告的设备提供彩色激光打印机。 3. Windows全中文企业正版操作系统，商用品牌电脑≥3.5GHZ/i7/8G/256G固态+1T，显示器：≥23寸液晶。 4. 使用寿命大于10年。 |  |  |  |
|  | 其他要求及售后服务 | 本项目为交钥匙项目，交付使用时，须交竣工图纸2套，包括所有设备、材料、说明书、图纸等技术资料；该系统的操作规程（含系统运行记录表格等）；以及设备生产厂家的售后服务、服务承诺。 1、严格按照国家的有关标准、规范技术要求在满足安全、可靠的前提下采用先进技术，同时考虑经济、美观和维修方便的前提下，完成下述： （1）根据医院现有的实际使用情况，按照医院要求安全施工，包括但不限于：设备间装修、加固、设备供电、地沟开挖、桥架铺设、设备吊装、管道铺设等。 （2）负责对所有施工的现场按要求进行恢复，包括但不限于：水、电、气、汽、路面、墙面、地面、吊顶、管道等。 （3）在标准配置的基础外单独配置氧气表、安全阀、等附件各一套，以方便检测保养时备用以免影响工作。 2、生产企业必须具有自主安装、售后的资质能力，不得委托第三方安装和服务。 3、质量保证期：设备安装、调试、运行合格签字验收之日起，整机质保三年，空压机机头质保五年，终身服务。质保期内发生的一切费用由中标方承担。 |  |  |  |

2、医用空气加压氧舱1台

本次招标，中标人负责设备材料的运输、保险、装卸、安装、调试、备案、使用相关证照办理及验收、培训和售后服务，以及经相关部门检测合格后交付买方使用，本次招标包括加压氧舱工作区域施工设计装修、设备安装及消防等工程，投标人需出具详细的施工方案。

一、执行标准：

1．符合2016版TSG  24-2015《氧舱安全技术监察规程》

2．执行GB/T12130-2020《氧舱》国家标准

3．GB/T150-2011《压力容器》国家标准

4．《固定式压力容器安全技术监察规程》

5．GB9706.1-2007《医用电气设备》第一部分：安全通用要求

6．具备CMD医疗器械产品认证和质量管理体系认证资格

二、主要技术要求：

（一）舱体部分

1．氧舱结构形式：一舱两室四门式，采用平底结构，无地下室设计，舱体总体高度＜2600mm

投标设备为保证舱体强度，投标设备舱体应采用“高压氧舱的封头及耐压平移门结构” ，投标供应商所投产品的生产厂家须提供第三方权威部门认可的证明文件；

2．舱体规格：直径2600 mm，长度8000 mm

3．设计压力：0.3 MPa    最高工作压力：0.2 MPa

4．额定进舱人数：12人

治疗舱8人，过渡舱4人

5．人均舱容≥3m3

6．舱门透光尺寸及数量：采用氧舱新型平移门，以消除门坎，方便轮椅和担架的进出，舱门尺寸加宽为（宽×高）800×1700 mm，数量4个

投标设备应采用“平移门”相关技术，投标供应商所投产品的生产厂家须提供第三方权威部门认可的证明文件；

7．照明方式及数量：采用冷光源外照明装置，数量20只

治疗舱16只，过渡舱4只

8．观察窗尺寸及数量：透光直径300mm，数量8只

治疗舱6只，过渡舱2只

9．摄像窗数量： 6只

10．传物筒透光尺寸及数量：（直径×长度）DN 300×500mm    2套

每舱各1套

11．舱内座椅采用高靠背角度可调双扶手高级轿车座椅，要求该座椅可以任意固定和拆卸，当舱内选择座位式治疗时，该座椅可以通过设置在舱壁下部拉杆上的固定卡环实施固定，以满足坐式患者使用的需要；当舱内选择卧位式治疗时，可将该座椅移出，停放担架或ICU病床。

12．舱内采用全新的装饰布局模式，所有装饰板和舱内设施均采用模块化可拆卸固定结构，需要时可将所有装饰板和舱内设施快速拆除和恢复，以满足舱室内整体定期消毒的需要；舱内设施布局合理美观，充分满足操作和检修的方便性需要；座椅面料阻燃等级为≥B1级，要求具有较高的档次和人性化设计理念。

13．舱内配设吸痰器接口（负压吸引）12套

每座位设1套

14．舱内配设一级供氧接口12套

每座位设1套

15．舱内配设全方位拾音对讲装置

16．舱内配设急救呼叫装置12套

每座位设1套

17.设置新型无断点多用途过舱导联装置12套；

要求确保信号不衰减、图形不变形、监测结果真实、准确、可靠。应采用“氧舱新型无断点生物电导联”技术，投标供应商所投产品的生产厂家须提供第三方权威部门认可的证明文件；

18．每舱均配设输液吊架1套

19．舱内壁饰装采用彩色合金板

20．舱内天花板采用平顶装饰模式

21．舱内地板采用高强度、防静电石塑板铺设，地面采用全封闭结构，以满足舱室内整体消毒净化的要求，舱室一端留有积水排水槽，以确保将舱内的积水顺利的排至舱外。

22．供氧方式：单人单管流量计监控自动呼吸调节供氧

23．排氧方式：低阻力排氧方式

24．操作控制方式：手动（机械式）+电动遥控操作+计算机自动化操作控制

25．每舱室设置通风换气装置1套，共2套，通风换气装置规格为防爆轴流风机，为确保氧舱安全，要求具备逆向电源锁定控制装置；

投标设备应采用“医用氧舱舱内排风”技术，投标供应商所投产品的生产厂家须提供第三方权威部门认可的证明文件；

26．供气系统管路及阀件，以及消防水喷淋系统应符合GB/T12130-2020《氧舱》新标准要求。

（二）操作控制台

操作控制系统由1台数字自动化操作控制总台和2台机械式分控台组成；

㈠总控台

1．数显温控仪					           2套

2．高保真立体声氧舱专用主对讲机        	2台

3．应急呼叫显示报警装置                 2套

4．多功能数字刻录记录一体机		     	1台

具备刻录记录、多画面分割显示、视频信号转换与播放等功能。

5．功放机                               1台

6．高保真立体声音箱                     4套

7．电气控制系统                         1套

8．单人供氧动态显示仪                   12套

9．先进的触摸屏式微电脑操作控制系统     2套

具备自动调节控制加减压、稳压、排氧（呼吸排气）功能，并具备舱内温度、环境氧浓度监示控制功能。

10．应急电源（UPS1000VA）			       2台

11．氧气稳压分配管                      2套

12．标志、铭牌                                 1套

㈡分控台Ⅰ（治疗舱）

1．加减压操作阀门（配新型手动机械式拉杆操作阀）2套

加减压各1套

投标设备应采用“医用氧舱拉杆式机械操作阀门”，投标供应商所投产品的生产厂家须提供第三方权威部门认可的证明文件；

2．互通阀（配新型手动机械式拉杆操作阀）	1套

3．供氧操作阀门                          1套

4．压力显示系统                          4套

精密压力表1只

普通压力表1只

氧源压力表1只

供氧压力表1只

5．全自动声光报警式测氧仪（配记录仪） 	1台

6．采样流量计                          	1套

㈢分控台Ⅱ（过渡舱）

1．加减压操作阀门（配新型手动机械式拉杆操作阀）2套

加减压各1套

2．供氧操作阀门                           1套

3．压力显示系统                           4套

精密压力表	1只

普通压力表	1只

供气压力表	1只

消防水压力表       1只

4．全自动声光报警式测氧仪（配记录仪） 	  1台

5．采样流量计                             1套

（三）加减压系统

1．静音型螺杆空压机：排气压力1.25MPa，排气量≥1.8m3/min         2台

2．配冷干机2台

3．储气罐为：设计压力1.5MPa，最高工作压力1.4MPa，容积≥6m3，2台

4．配气水分离器，保证进舱气体符合国家卫生学标准。

5．系统管路及阀件符合GB/T12130-2020《氧舱》标准要求。

（五）氧舱空气净化及进舱空气质量检测系统

1.要求进舱气体质量满足GB/T12130-2020《氧舱》标准中规定空气质量指标要求；

2.要求设置检测系统，满足进舱气体质量检测需要；

3.设置空气质量检测装置1台，安装在分控台上，要求可手动切换不同舱室进行检测；

4.吸附干燥机工作压力≥16bar，空气流量≥3.5m³/min；

5.空气质量检测系统要求可检测压缩空气中颗粒物、含水量及碳氢化合物。同时通道应以小粒径通道为主，以提高测量精度，保证测量数值准确度。

（四）供排氧系统

1．供氧方式：采用低阻力供氧方式，单人单管供氧流量计监控，加装供氧缓冲箱（储氧筒）。

投标设备应采用“医用氧舱低阻力吸氧”技术，投标供应商所投产品的生产厂家须提供第三方权威部门认可的证明文件；

2．排氧方式：低阻力排氧方式

投标设备应采用“医用氧舱低阻力排氧”技术，投标供应商所投产品的生产厂家须提供第三方权威部门认可的证明文件；

3．系统管路及阀件符合GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》标准要求。

4．舱内配设具有国际先进水准的多功能呼吸气体医疗模块。

每组模块具备常规吸氧（呼吸调节器自动供氧）、无阻力一级吸氧、雾化吸氧和负压吸引接口及无触点感应式紧急呼叫报警装置五种功能。应采用“医用氧舱内多功能医疗模块”技术，投标供应商所投产品的生产厂家须提供第三方权威部门认可的证明文件；

（五）空调系统

1．空调送风方式：采用永磁耦合感应传动送风方式

2．采用吸顶式空调，治疗舱2P   1台，过渡舱2P    1台。

（六）电气控制柜

设立独立电气控制柜，对整套设备所有用电器进行控制，设立隔离变压器保护及备用电源1套。

（七）监控系统

1.配备彩色电视摄像监视系统6套，采用高性能广角彩色摄像机6台，广角、低照度镜头6只， ≥23寸彩色液晶显示器3台。

2.舱体外部正面加装不小于≥40寸LED液晶电视2台，每舱室1台，以满足实时显示舱内监视图像的需要。

要求液晶电视与舱体一体化设计；

（八）消防系统

1．按GB/T12130-2020《氧舱》标准之要求，各舱室均配置水喷淋消防设施，要求喷水强度不小于50L/（m2.min），喷水动作响应时间不大于3s，并在操作控制台及舱内醒目位置设置快开式电动调节阀，以确保紧急状态下使用。

2．配备消防水罐（工作压力：1.4MPa，容积：3m3）1台

（九）计算机自动化操作控制系统

投标设备应具有“高压氧舱自动操舱系统”的著作专利，投标供应商所投产品的生产厂家须提供第三方权威部门认可的证明文件；

计算机自动化操作控制系统要求具备以下功能

1．对加减压过程的程序化控制

2．智能排氧

3．氧浓度自动监控

4．故障自检功能

5．语音提示

6．舱内压力自动保护

7．智能记录

8．软件系统一键还原

9．断电自保

10．记录、存档和打印

三、设备各项性能指标必须达到或优于GB/T12130-2020《氧舱》和2016版TSG  24-2015《氧舱安全技术监察规程》。

五、其他要求及售后服务

本项目为交钥匙项目，交付使用时，须交竣工图纸2套，包括所有设备、材料、说明书、图纸等技术资料；该系统的操作规程（含系统运行记录表格等）；以及设备生产厂家的售后服务、服务承诺。

1、严格按照国家的有关标准、规范技术要求在满足安全、可靠的前提下采用先进技术，同时考虑经济、美观和维修方便的前提下，完成下述：

（1）根据医院现有的实际使用情况，按照医院要求安全施工，包括但不限于：工作区域装修改造、设备供电、地沟开挖、桥架铺设、设备吊装、管道铺设等。

（2）负责对所有施工的现场按要求进行恢复，包括但不限于：水、电、气、汽、路面、墙面、地面、吊顶、管道等。

（3）在标准配置的基础外单独配置氧气表、安全阀等附件各一套，以方便检测保养时备用。

2、生产企业必须具有自主安装、售后的资质能力，不得委托第三方安装和服务。

3、质量保证期：设备安装、调试、运行合格签字验收之日起，整机保修三年，空压机机头保修五年，终身服务。质保期内发生的一切费用由中标方承担。

4、使用寿命大于10年。

包2 ：

视频眼震图仪（1套）

一、主机眼罩：

1、不同分辨率下帧率的要求:

1920*1080P 60fps；

640*480P   60fps；

320*240P  440fps；

2、双眼眼罩设计，可以完成左、右双眼的检查

3、选配3D眼震，描记并分析水平、垂直、旋转眼震曲线

4、瞳孔定标：自动追踪瞳孔位置

5、眼球追踪：实时追踪眼球动态，高清传输每一帧画面

6、水平眼动识别准确度： 识别误差范围：±1.2°

-30°（左）≤ 眼动范围 ≤ +30°（右）

7、垂直眼动识别准确度： 识别误差范围：±1.2°

-30°（下）≤ 眼动范围 ≤ +30°（上）

8、轴向眼动识别准确度： 识别误差范围：±1°

-18°（顺时针）≤ 眼动范围 ≤ +18°（逆时针）

9、头动速度识别准确度： 头动速度识别准确度误差范围±3°/s，速度范围（±250°/s）

10、眼动刺激信号准确度： 频率准确度（正弦波、方波）误差范围±3%

速度准确度误差范围±6%

11、固视抑制功能： 具备固视抑制灯

二、软件功能要求：

1、试验模块：

必配试验：校准试验、自发性眼震试验、位置试验（静态、动态）、温度试验、视动试验（水平、垂直）、平稳追踪试验（水平、垂直）、扫视试验（水平、垂直）、凝视试验（水平、垂直）、视频头脉冲试验（甩头、甩头抑制）、自定义试验；

自发性眼震试验：记录时间0-600秒可调，显示水平、垂直、扭转眼震曲线

静态位置试验：记录时间0-600秒可调，显示水平、垂直、扭转眼震曲线

动态位置试验：记录时间0-600秒可调，显示水平、垂直、扭转眼震曲线

温度试验：含自发性眼震；灌注期、观察期、凝视抑制期记录时间0-300秒可调；自动计算CP、DP、FI值

视动试验（水平、垂直）；视靶速度0-100度/秒可调，记录时间0-300秒可调，三种诱发视靶平稳追踪试验（水平、垂直）；视靶0.1-3Hz可调，记录时间0-300秒可调

扫视试验（水平、垂直）；视靶随机显示，记录时间0-300秒可调

凝视试验（水平、垂直）：水平方向±30度可调，垂直方向±30度可调；靶点停留时间0-20秒可调

视频头脉冲试验（甩头、甩头抑制）：可以完成左、右双眼的检查，可进行甩头VVOR、甩头抑制VORS等试验

2、基本要求：自主研发诊断软件，视频图像清晰，包含视频储存回放功能。

3、可描记和分析眼球水平、垂直、扭转3D运动曲线，并且出具眼震报告。

4、四位一体同步显示：眼动视频、体位视频、眼震曲线、SPV值四位一体同步显示；可自动分析慢相角速度，且播放速度可调。

5、分析功能：每个实验可以单独获取的眼震数据，并进行独立分析；具备精确的眼震分析图；可以分析病人有无眼震，显示眼震的方向以及慢相角速度；精度0.1度

6、提供国家药监局审查认可的，国家级综合医疗器械质量监督检验机构出具的带有“试验界面示例”的检测报告。

三、其他要求：

1、内置问诊表：包含总结、眩晕及平衡失调、听力下降、耳鸣、步态失调、头痛、既往史、家族史、个人史和过往诊断治疗史等。

2、诊断报告：单独打印每个实验的分析数据图以及医生的初诊结果，可以展示中心医院专家会诊后的病例报告。

3、体位视频：同步体位视频采集，方便回顾实验时判断眼震方向

4、远程数据传输：建立中心医院与基层医院之间的连接，能够把病例上传到中心医院，专家可以看到眼动视频、体位视频、眼震曲线、SPV值四位一体同步显示，由中心医院专家诊断之后生成诊断报告，并将诊断报告通过同一平台发送回基层医院。

5、语言：中文、英文及德文

四、基本配置及配件要求：

主机眼罩*1

计算机：品牌电脑工作站*1

打印机：品牌打印机*1

视靶：LED视靶（50寸）*1

脚踏开关*1

体位视频摄像头*1

USB HUB*1

提供设备完整的检测报告

五、要求和保修：

1.要求免费质保≥3年。

2. 设备预留数据接口、免费实现运行数据采集、后期PACS、LIS系统联网，与医院网络对接，并负责承担联网接口费用，软件终身免费升级。

3.出检查报告的设备配备激光打印机，有图像报告的设备提供彩色激光打印机。

4. Windows全中文企业正版操作系统，商用品牌电脑≥3.5GHZ/i7/8G/256G固态+1T，显示器：≥23寸液晶。

5.配备不间断电源，要求工作站供电≥30分钟。

下肢运动康复训练器（1套）

1.适用范围

该产品适用于对因大脑、神经、脊柱、肌肉而导致的下肢功能障碍的患者辅助进行步行、坐站、平衡、游戏康复训练等，覆盖中期、后期患者训练人群。

2.适用场所

综合医院康复科、康复医院、康复中心、社区医院等。

3.产品功能

一机多能

具有精准动态减重行走训练、坐站训练、平衡评估与训练、游戏训练（坐站训练和重心转移训练）、步态分析等多种训练功能；

刚柔耦合全自由度骨盆支撑机构

训练过程中不限制患者任意运动自由度，确保骨盆运动自由度；同时，可根据患者病情，自由调节骨盆矢状面横移自由度和侧倾自由度；刚柔耦合结构提升康复训练舒适性。

- 精准动态减重

患者运动过程中提供精准动态减重，同时不限制患者骨盆上下运动自由度；

- 操控方式

意图操控无需学习、想走就走；双摇杆布局适应不同患侧患者；

- 步行训练

提供减重0~50KG下的，助力、阻抗、跟随三种步行训练模式，精准调节助力、阻力值；

- 坐站训练

采用航空动力学模型实现力场控制、构建空气动力椅，有效减轻患者膝关节出力，运动意图控制实时匹配患者所需支撑力；

- 平衡训练

安全防护、解放PT；实时骨盆形心变化、闭环反馈、提升患者主动控制意识；实时记录骨盆形心变化，评估算法实时计算形心轨迹。

- 游戏训练

将重心转移训练、坐站训练、步行训练等与情景互动相结合，提升训练趣味性。

- 安全性

实时监测力、位置、速度等信息，提供跌到保护、急停、避障等多重安全防护。

- 便捷性

2分钟快速穿戴，采用独创的一键连接技术，缩短穿戴准备时间；支持人脸识别和账号密码登陆；底盘避空设计，支持本体感知训练和步行任务训练；外宽可自由进出1000kg标准电梯、普通住宅入户门；内宽可自由进出600mm宽以内轮椅。

- 适应性

操作屏幕自由调节、骨盆高度自动适应，能满足95%以上成年人康复训练需求。

- 步态分析

设备集合激光雷达实时采集患者步态数据（步幅步频等数据），有利于做学术研究发文章，同时有利于分析患者康复情况

- 云平台

云平台：训练处方远程制定、练数据自动上传、医生患者互联互通，医生端APP和患者端小程序。

4.结构组成

1.采用高端控制系统提供ms级精确控制；

2.高端平板提供不一样的操控体验；

3.超大扭力伺服电机驱动提供澎拜动力；

4.采用高精密机械部件实现精准运动要求；

高安全、高密度动力锂电池，实时监控电池状态安全到家，大容量满足充电4小时使用不低于8小时的使用需求；

5.车载雷达系统避障系统，安全可靠；

6.高性能激光传感器实时监测；

7.42CrMo 、航空铝高性零件可担当150kg负重。

5.其他参数：

1.空间：建议使用面积2m*2m或康复步道空间；

2.尺寸： ≤1150mm(L)×890mm(W)×1610mm(H)；

3.重量 ：≤220kg；

4.精准减重： 0~50kg精准可调动态减重；

5.操作台可调角度：55°~88°；

6.步行最大速度：≤900mm/s ；

7、提供设备完整的检测报告.

包3：

按摩治疗床（11张）

- 产品描述：由床面、支撑杆、加固储物层、储物栏、单杠加固、双杠、六床腿、枕头、头洞款等组成。底脚处三角双重加固，产品为无源产品。

- 用于诊疗室、急救室医务人员实施检查、简单治疗等医疗过程中患者多体位支撑与操作，人性化设计，按摩时使人体舒适，不包括口腔科检查和诊断。

- 外形尺寸：≥1900*600*650mm

熏蒸治疗床（8张）

1、电源：AV220V±22V  50Hz±1Hz；

2、额定输入功率：2400W；

3、熏蒸温度：0～99℃可调（60～99℃为煎药温度）；

4、时间：0～60min可调；

5、负载：>150kg；

6、单区最大加液量：4.5L；三个温区最大加液量13.5L

7、臭氧消毒：防止异员交叉感染。臭氧消毒无限制使用

产品优势

1、独立的三个温区恒温控制：

颈肩熏蒸区：四个部位可选择熏蒸；

腰臀熏蒸区：三个部位可选择熏蒸并可调节熏蒸位置；

下肢熏蒸区：四个部位可选择熏蒸；

2、三个温区可独立使用，也可同时使用，任意两个温区可组合使用，可做颈、肩、脊柱、下肢等多部位局部熏蒸；

3、三区各自具备独立的自动送暖装置，自动吹送重要蒸汽，可均匀中药蒸汽温度，确保温度恒定；

4、设计有弧形的颈椎专用熏枕，上面雕刻有凹槽，更符合人体工学原理及气流原理；

5、三区温度独立控制调节，同时使用三区熏蒸时，可根据不同熏蒸部位针对温度耐受不同而设置不同的温度；

6、具有自动漏电保护、自动防干烧、自动报警、自动定时、自动恒温等功能；

7、抗菌、耐磨、耐热、耐药皮革；

8、玻璃钢床体，采用磨具一次成型，牢固、耐酸碱腐蚀；

9、独立的操作台，机电分离化设计；

10、食品级玻璃钢全身式熏蒸罩。

智能温热按摩床（4张）

1.微电脑控制，时间、温度、部位显示。

2.中医理论结合现代科技，按照人体曲线全身按摩，集柔软的滚轮和振管对人体各重要穴位的按摩刺激、远红外线热疗和磁疗等多种物理因子康复理疗疗法。

3.结构组成：滚动按摩部分、振动按摩部分、红外加热器热疗部分、磁滚轮磁疗部分、机械传动装置、床和控制部分。

4. 32个按摩滚轮分8组装在4个杠杆上，并能前后、左右摆动。当滚轮滚动时，能使整个身体和脊椎产生波浪状的被动运动。

5.按摩滚轮下面有压簧，使得按摩滚轮能随人体曲线上下浮动而按摩；

6.面布有四面弹和帆布两层组成，并由拉簧和挂钩固定在床架上，从而保证床面能随按摩滚轮的上下运动而上下浮动，并始终保持绷直。

7.滚动按摩

a） 范围（L×W）：应不小于1600mm×380mm。

b） 按摩周期：40s±5s。

C） 默认定时20min；定时范围1min－90min任意设定，步长为lmin；定时误差：±5％；

8.振动按摩

a）振动按摩范围（L×W）：应不小800mm×200mm；

b）振动负载：当床面均匀承载135kg时，应不停振；

c）振动频率：50Hz±3Hz

9.远红外线热疗

a）温度控制范围：30℃－40℃；

b）温度控制误差 -5℃～＋8℃；

c）升温时间：从23℃升温到35℃的时间应不大于20 min；

d）温度均匀性：在1600mm×380mm范围内，温度均匀性应不大于6℃；

e）超温报警：当床面中心点的温度接近50℃±3℃时，机器应切断加热器电源及

按摩电源，停止工作，大约在1－20秒内报警器应发出声响报警。

10.运动小车行程：应不小于800mm。

11.磁疗磁感应强度：床面150±30mT、磁滚轮300±50mT、上圆150±30mT。

12.治疗部位：全身、上身、颈部、腰部、腿部和下身任意选择。

13.整机噪音：应不大于55dB(A)。

14.国家中医药管理局首批和第二批中医诊疗设备推荐产品。

《国家中医药管理局办公室关于推荐第一批中医诊疗设备的通知》（国中医药办函）

15.U型安全轨道，上下限位运行小车平整稳定安全、小车滚轮被保护寿命长

16.分类：I类B型，连续运行。

17. 脚踝绑带拉伸牵引：

固定脚腕部，利用滚动按摩向上的力牵引拉伸下肢关节、腰椎和颈椎。

18. 头颈恒温砭灸枕

- 枕芯荞麦壳

- 砭石灸粒28粒；

- 最高温度50°C。

19. 腹部温热热敷压袋：

- 最高温度40°C。

- 尺寸：55*34cm（±2cm）

20. 膝盖温热热敷压袋：

- 最高温度40°C；

- 尺寸：56*34cm（±2cm）

21.体感音乐

  - 体感音波功放器，响应范围在16~20000 Hz之间；

  - 音乐振子6个，响应频率在16~200Hz之间，功率90W；

  - 喇叭2个，响应范围在50~20000 Hz之间，有效功率余不小于4Ω、3W；

  - 体感音乐播放器一个：

    - 可独立调节声音和振动强度；

    - 可独立静音或停止振动；

    - 可独立定时；

专业体感音乐音源；

包4：

黄红蓝光治疗仪1台

1.峰值波段（nm）：蓝光：415nm±10nm；红光：633nm±10nm；黄光：590±10nm。蓝光峰值波长要求为415nm无偏离国际最佳治疗波长。

2.光源类型：LED红光/LED蓝光/LED黄光。三种光源一键切换，无需更换治疗头。

3.蓝光辐照强度（mw/cm²）：≥200

4.红光辐照强度（mw/cm²）：≥90

5.黄光辐照强度（mw/cm²）：≥50

6.辐照时间范围：1s—59min59s

7.最大辐照面积（长×宽，mm）×模块数:≤（L150×70W）×5；

8.光源寿命：≥20000小时

9.重量（Kg）:  ≤100

10.电源频率（Hz）: 50±1;      输入功率（VA）: ≤800

11.LED数量≥1500颗

12.每个治疗板LED数量≥300颗

13. 配备不间断电源，要求工作站供电≥30分钟

调Q激光激光治疗机1台

1、激光工作物质：掺钕钇铝石榴石激光器激光器

2、激光波长：≤1064nm /532nm

3、传输方式：≥7关节平衡锤式导光臂。

4、治疗手具：光电旋转手具，具有光斑直径、能量密度调节与显示同步功能

5、光斑直径：≥1064nm:2～8mm（8mm为平行光传输）532nm:1.5～7mm（7mm为平行光传输）

6、脉冲宽度：6ns，6ns+6ns

7、终端单脉冲输出能量：≥1064nm：100mJ-1600mJ

532nm：20mJ-400mJ

8、光路系统：采用陶瓷双腔、双棒、双灯泵浦

9、重复频率：1～10Hz

10、激光瞄准：650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱可调

11、冷却系统：封闭内循环水制冷，外循环强风冷却，内置双过滤洁净装置

12、控制系统：彩色触摸屏显示，具有参数修正功能及升级接口，主电源工作电压、冷却水温度、光斑计数、计时显示，故障语言显示及声音提示，密码设置、常用数据储存等功能。

13、安全保护功能：激光器具有光闸保护功能。

14、电源：AC220V/50Hz/10A。

15、配备不间断电源，要求工作站供电≥30分钟

医用等离子体空气消毒器2台

外形：移动式

外型尺寸：（L×W×H）：325×420×825mm(±20mm)

重量：≤24kg

电气参数

输入功率：≤162W

电源：≥AC 220V  50Hz

技术参数

消毒方法：等离子体

最大适用体积：130 m³

额定循环风量：1300 m³/h

噪声：≤55dB(A)

负离子浓度：≥6×106  个/cm³

等离子体场强度：8 kV±0.3 kV

消毒过程空气中臭氧浓度：＜0.003mg/m³

颗粒物(0.5μm）去除率＞99.99%

气雾室细菌的杀灭率均＞99.99%

自然菌平均消亡率(消毒时间60min)均＞90.00%

性能参数

可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害。

外壳采用优质镀锌钢板，防老化防自燃，下进风顶部上出风结构。

采用新型两段式等离子体电场，杀菌效率高，积尘效果好。

选用优质分子过滤器，可有效去除微小颗粒物、有机气体和异味。

风量三挡可调，配有磁性遥控器，可吸附于机身或金属物体表面。

配有手动、预约模式，满足用户更多使用需求。

增强消毒功能，可紧急处理室内感染问题。

预约模式可实现9时段预约开关机。

模块化设计，方便用户维护保养。

工作时间自动累计功能，清洗维护自动提醒功能。

液晶中文显示屏，远红外线遥控，一键锁定功能，防止误操作。

负氧离子功能，清新空气。

等离子体杀菌净化模块故障报警、风机、温湿度、通讯故障报警功能。

打开面板维护设备时自动断电保护，设备自带备用保险管。

设备采用品字尾电源线，可根据用户要求更换电源线长度

便携式吸引器1台

- 极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg)

2、负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值; 1:0.01MPa(75mmHg)～极限负压值

3、瞬时抽气速率：≥20 L/min

4、贮液瓶：1000mL（PC塑料）

5、电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V

6、输入功率：110VA

7、电池类型：铅酸电池；锂离子电池

8、内置电池工作时间：≥25min；≥60min

指夹式脉搏血氧仪 2台

1、显示方式: OLED显示或LCD显示：脉搏氧饱和度显示范围为: 0% ~ 100%脉率显示范围为: 25bpm ~ 250bpm

2、电源要求: 2节AAA，每节1 .5V碱性电池电压适应范围: DC 2.3V~3.0V，内部电源供电设备

3、工作电流:≤30mA

4、进液防护程度: IPX1

5、测量精度:血氧饱和度在70%~99%段为±2%，小于70%无定义，

脉率为25bpm~ 250bpm，测量误差±1%或±1bpm，二者中较大者。

6、弱灌注情况下的测量性能：在脉搏充盈度为6%时能正确显示血氧饱和度值和脉率值。

7、具有功能开关，无手指插入时8秒后自动关机。

8、正常工作条件:环境温度范围： 5C ~ 40C相对湿度范围：≤80%大气压力范围： 860hPa~1060hPa

9、运行方式：间接运行

10、电气安全分类：BF型应用部门

11、不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备。

冷热温喷雾机8台

1、额定电压200V/50Hz

2、额定功率800W

3、热喷安全容积≥680ml

4、热喷喷雾时间≥30min

5、冷喷安全容积≥680ml

6、雾化量0-400ml

医用全自动电子血压计5台

1、测量原理示波法

2、显示屏 LCD显示屏

3、测量位置左右臂均可

4、适应臂周范围17～42cm

5、测量范围血压量程：0～299mmHg；脉博数：40～180次/分

6、手臂伸入检测功能手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导

7、测量精度压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）；脉搏测量精度：±2%或±2次/分（取最大者）

8、肘部位置传感器 电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确

9、臂筒角度调节自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度）

10、平均测量模式可进行2-3次的测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法）

11、超压保护压力超过300mmHg时,急速排气保护。急速排气时间不大于10秒。

12、二维码打印测量结果可以二维码形式打印出来

13、打印装置热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图

14、ID功能可连接扫描枪或身份证读卡器

15、抗菌设计对应外壳：抗菌树脂  袖带：抗菌布套

16、臂筒组件交换功能臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。

17、语音功能测量全程语音提示，测量结束播报测量结果

18、用户教育根据测量结果，显示提示信息

19、通信数据输出USB数据传输

腹水超滤浓缩回输装置（三泵）1套

由自弹式蠕动泵（三台）、微量泵、静脉压监测、跨膜压监测、气泡监测、报警保护系统等组成。

一、功能

1、腹水超滤浓缩回输

2、双重腹水滤过

3、单纯血浆置换疗法

4、血浆吸附（PA）

5、血液灌流/血浆灌流疗法（BP/HP）

二、结构及组成

- 基本硬件

| 名 称 | 数 量 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 显示屏 | 1 | 液晶显示屏 |
| 加温器 | 1 | 可对回输管路加温，控制温度35-40摄氏度 |
| 夹持器 | 2个 | 随机配备扩展夹，可增加至4个夹持器 |
| 管路阻断装置 | 1个 | 治疗过程中报警时，阻断静脉回路 |
| 血泵 | 1 | 流量范围：10mL/min~400mL/min 误差范围： 10% |
| 分浆/滤过泵 | 1个 | 流量范围：10mL/min~400mL/min 误差范围：±10% |
| 返浆/补液泵 | 1个 | 流量范围：10mL/min~400mL/min 误差范围：±10% |
| 微量泵 | 1个 | 微量泵推进速率范围：0ml/h-20ml/h，误差≤±10%，快进速率≥50ml/h（使用20ml针筒） |
| UPS电源 | 1台 | 配备不间断电源，要求工作站供电≥30分钟 |

2、监测及安全措施

| 名 称 | 数 量 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 静脉压监测 | 1 | 静脉压指示范围不小于—40kPa~40kPa（-300mmHg~300mmHg），精度为±1.3kPa(±10mmHg)。 |
| 跨膜压 |  | 跨膜压指示范围不小于—40kPa~40kPa（-300mmHg~300mmHg），精度为±1.3kPa(±10mmHg)。 |
| 压力报警 | 1个 | 该系统有静脉压、跨膜压、动脉压、膜外压、二次膜压、滤器前压监护，可调节的高低限报警，超限时声光报警，同时切断血泵，报警动作误差±1.3kPa（±10mmHg）。 |
| 气泡监测装置 | 1个 | 有血液管道气泡监护系统，检测灵敏度为0.2mL以上的单独气泡（血流量在200mL/min时）当出现气泡时，发出声光报警，切断血泵电源，并阻断血液管道。 |
| 微量泵0位报警 | 1个 | 微量泵推进速率范围：0ml/h-20ml/h，误差≤±10%，快进速率≥50ml/h（使用20ml针筒） |

生物信息红外肝病治疗仪1台

一、技术参数

光能发生器工作频率与心率同步。

灵敏度：高,3%(用Fluk血氧饱和度模拟测试)。

脉搏显示误差范围：±5％。

抗干扰度：脉搏传感器在离红外发射装置10cm处可正常同步工作。

脉搏传感器频率响应范围:50次/分～120次/分。

产品红光波长范围0.64µm～0.76µm，近红外光波长范围0.76µm～1.5µm。

辐射强度(照射距离20cm):>0.07(W/cm2)。

光能发生器半功率:75W；额定全功率:150W。

外观和系统软件:大屏显示；中级版系统软件。

时间设定范围:5min～90min。

每天累计工作时间：不少于45000次脉冲。

电源电压：单相AC 220V；电源频率：50Hz。

输入功率：≤300W。

工作制:连续运行。

防电击类型:I类B型。

机械稳定度:≤10º时不失衡。

配备不间断电源，要求工作站供电≥30分钟

多功能检查椅2个

1.电动控制背部倾斜角度：80°±5°

2.电动控制腿部倾斜角度：90°±5

3.电动控制整床面升降高度：0-400mm±5

4.电动控制床体倾斜角度：15°±5

5.手动控制3D枕头可调节角度：90°±5 、可轻松拆卸

6.手动控制扶手可调节高度：0-320mm

7.座垫外套皮材料：PVC皮

8.底座装饰外壳材料：ABS塑料（吸塑而成）

·床体可承重≥170KG   规格：1900*880*590-910MM

· 采用性能可靠持久耐用的一控四电机控制系统

·诊疗床根据人体工学原理设计，用作主体检查、诊疗设备的辅助器材

·床框、底座等骨架均采用优质钢材，强度高；静电涂装，美观，耐腐蚀、粘附性好，防锈效果。

颈椎牵引椅4张

1、电源电压：交流220V±22V   50Hz±1Hz；

2、额定输入功率：≤70VA；

3、颈椎牵引力：0～300N范围内调节；

4、颈椎牵引行程：0～500mm，允差±20mm；

5、牵引总时间：0～99min内设定，级差1min，允差±30s；

6、持续牵引时间：0～9min内设定，级差1min，允差±30s；

7、间歇牵引时间：0～90s内设定，级差10s，允差±3s；

8、颈、背部按摩，连续工作时间：≤30min   按摩转速：29转/min～45转/min，允差±15%；

9、配备颈部机械按摩功能，可在牵引过程中使用，也可单独使用，且可根据患者的高低调整按摩装置的高度；

10、配备腰部按摩装置及红外热疗功能，增加坐位治疗时的舒适性；

11、配有应急复位线控手柄开关，治疗时可随时解除牵引力，并恢复到初始状态；

12、牵引力自动补偿功能；

13、具备牵引力过大自动保护功能；

14、微电脑控制，显示部分为数码管显示；

15、产品通过（NQA）CE认证证书；

16、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录；

17、产品通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证；

智能双温补养生艾灸仪（医用）2台

1治疗温度：30℃至60℃范围内可调，误差不超过±3℃，最小调节温度步进应为5℃。

2定时功能：有定时装置，时间可在1min～60min范围设置，定时误差≤±5%，最小调节时间步进设定为1min。

3具有显示和设置当前治疗时间和治疗温度的功能。

4具有可手动停止输出的功能。

5具有灸头超温后自动停止加热（切断输出）并发出警示音的功能。

6噪声值：在工作状态下的噪声值应不大于60dB（A）。

7输入功率：≤500VA。

8机身是锌铝合金材质，关节为机械装置，根据灸头的重量，调节关节里面的弹簧扭力，扭力跟灸头的重量达到一定的比例，仪器关节就可以实现各角度自由固定 。

9电路板采用先进芯片和传感器，灸头是360度旋转，超静音排风扇和医用万向轮带刹车。

光电感应多媒体人体藏医灸疗穴位模型2套

光电感应多媒体人体藏医灸疗穴位模型2个（模型要突出藏医特色，藏文化特色。）

功能特点:模型结合了计算机技术、电子控制技术、多媒体技术、藏医灸穴理论于一体，声音、屏幕、人体模型同步控制经络的信息，显示穴位表层、浅层、深层信息。光电感应操作功能，只要手持笔状光电感应器，点击该模型某穴，其穴立即发光且自动播音，播报内容包括穴位名称、穴位代码、穴位经络，同时软件显示穴位图谱信息。

发光经络数:176穴

模型底盘:4脚轮木质底盘模型材质:玻璃钢

经络穴位名称代码:21世纪藏医本科教育规划教材（基础部分）

藏医外治学:三色高亮度LED

电脑接口:USB

模型尺寸:≥170cm，模型重量:≥20 kg

电源:AC220V50Hz，功耗:20W