公开招标文件

采购项目编号：青海开盛公招（货物）2022-222

采购项目名称：青海大学附属医院口腔内科购置牙科综合治疗台等医疗设备

采购人：青海大学附属医院

采购代理机构：青海开盛招标有限公司

2022年11月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	8

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	10

9.投标保证金	10

10.投标有效期	11

11.投标文件构成	11

12.投标文件的编制要求	12

四、投标文件的提交	12

13.投标文件的提交	12

14.提交投标文件的时间、地点、方式	12

15.投标文件的补充、修改或者撤回	12

五、开标	12

16.开标	12

六、资格审查程序	13

17.资格审查	13

七、评审程序及方法	13

18.评标委员会	13

19.评审工作程序	15

20.评审方法和标准	18

八、中标	21

21.推荐并确定中标人	21

22.中标通知	21

九、授予合同	22

23.签订合同	22

十、其他	23

24. 串通投标的情形	23

25. 废标	23

十一、中标服务费	24

26. 中标服务费	24

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	25

第四部分  投标文件格式	39

封面（上册）	39

目录（上册）	40

（1）投标函	41

（2）法定代表人证明书	42

（3）法定代表人授权书	43

（4）投标人承诺函	44

（5）投标人诚信承诺书	45

（6）资格证明材料	46

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	47

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	48

（9）无重大违法记录声明	49

（10）投标保证金证明	50

目录（下册）	52

（11）开标一览表（报价表）	53

（12）分项报价表	54

（13）技术规格响应表	55

（14）投标产品相关资料	56

（15）投标人的类似业绩证明材料	57

（16）中小企业声明函（货物）	58

（17）中小企业（监狱企业）声明函	59

（18）残疾人福利性单位声明函	60

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	61

第五部分  采购项目要求及技术参数	62

（一）投标要求	62

1.投标说明	62

2.重要指标	62

3.商务要求	63

（二） 项目概况及技术参数	64

第一部分  投标邀请

青海开盛招标有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海大学附属医院（以下均简称“采购人”）委托,拟对青海大学附属医院口腔内科购置牙科综合治疗台等医疗设备进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海开盛公招（货物）2022-222 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青海大学附属医院口腔内科购置牙科综合治疗台等医疗设备 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 621.6万元 |
| 最高限价 | 621.6万元 |
| 项目分包个数 | 不分包 |
| 各包要求 | 具体内容详见《招标文件》第五部分 |
| 各包投标人资格要求 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6、在中华人民共和国境内合法注册的，具有独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力； 7、本次采购要求投标人为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械注册证或备案凭证；投标人为代理商的，营业执照内须包含相关货物的经营范围，具备有效的医疗器械经营许可证及所投产品的医疗器械注册证或备案凭证； 8、投标人必须在报名时间截止前通过政采云投标客户端向采购代理机构提交报名资料，报名时间截止后递交的潜在投标人均无资格参加此次投标； |
| 公告发布时间 | 2022年11月7日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2022年11月8日至2022年11月14日， 每天上午9:00-12:00,下午2:30-5:00（午休、节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 政采云投标客户端 |
| 获取招标文件地点 | 地址：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 联系人：罗先生 电话：0971-6368214 电子邮箱：kstendering@vip.163.com |
| 获取招标文件时应提供材料 | 营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权书（参考招标文件格式3）。 在政采云获取招标文件时，请将以上内容作为附件上传。 |
| 投标截止及开标时间 | 2022年11月29日09时30分（北京时间） 本次采购为全流程电子化，解密时长为60分钟。 |
| 投标及开标地点 | 政采云投标客户端、青海省西宁市城西区西关大街130号唐道637唐府公寓D座（6号楼）7A |
| 采购人联系人 | 采购人：青海大学附属医院 联系人：赵老师 联系电话：0971-6162067 联系地址：青海省西宁市城西区同仁路29号 |
| 代理机构联系人 | 采购代理机构：青海开盛招标有限公司 联系人：李女士 联系电话：0971-6368214 邮箱地址：kstendering@vip.163.com 联系地址：青海省西宁市城西区西关大街130号唐道637唐府公寓D座（6号楼）7A |
| 代理机构开户行 | 中国银行股份有限公司青海省西宁市五四西路支行 |
| 收款人 | 青海开盛招标有限公司 |
| 银行账号 | 105022114848 |
| 其他事项 | 1、公告内容以青海政府采购网发布的为准。 2、本项目线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密投标文件无法解密、加密投标文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传至电子开评标系统； 3、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763； 4、线上CA PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：400-0878-198。 5、本次采购为全流程电子化，解密时长为60分钟。 |
| 财政监督部门及电话 | 单位名称：青海省财政厅 联系方式：0971-6142790 |

青海开盛招标有限公司

2022年11月7日

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）通过政采云客户端向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、进口报关费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金

投标保证金：

120000.00元（壹拾贰万元整）

收款单位：青海开盛招标有限公司

开 户 行：中国银行股份有限公司青海省西宁市五四西路支行

银行账号：105022114848

交纳时间：投标截止及开标时间前，以银行到账时间为准。（在附言中备注项目编号及包号）

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；通过银行转账的，由投标人汇（转）入9.1条规定的账户。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起 90 日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 中小企业声明函（货物）

- 中小企业（监狱企业）声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的提交

13.1 本次招标采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至政采云平台。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件上传至政采云投标客户端。

14.2 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间及开标时间前，未将投标文件上传至政采云投标客户端、或文件解密失败的，视为无效投标。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改或者撤回的内容作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，由采购代理机构工作人员当众通过政采云客户端进行解密程序，公布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按招标文件要求缴纳或未足额缴纳磋商保证金的；

- 未按第11.2（11）-（14）款要求提供相关资料的

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《中小企业声明函》，并由投标人加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，属监狱企业的，投标人须提供《中小企业（监狱企业）声明函》，并由投标人加盖公章，在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）投标人提供的《中小企业（监狱企业）声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

评审标准和分值分配：

| 类别 | 项目 | 满分分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 报价分 | 30 | - 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重（30%） （2）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，政策性价格给予10%的扣除。（残疾人福利性单位属于小型、微型企业及监狱企业的，不重复享受政策。） |
| 技术水平（46分） | 技术 参数 | 40 | 技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得40分；每有一项负偏离扣4分，扣完为止。 |
|  | 投标产品的可实施性 | 5 | 所投产品的技术支持能力强、技术指导完整详尽可行性强，产品取得国家相关部门的认可；备品备件供应渠道正常，无不良市场反馈；提供质量保证，产品便于操作、安全可靠、功能齐全、性能良好且满足或优于招标文件要求的得5分；所投产品备品备件供应渠道正常，无不良市场反馈的得3分；所投产品提供质量保证，产品便于操作、安全可靠、功能齐全、性能良好的得1分；不提供不得分。 |
|  | 节能和环保 | 1 | 所投产品为节能产品，每提供1份得0.5分，满分0.5分；所投产品为环保产品，每提供1份得0.5分，满分0.5分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》(原件备查）和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
| 履约能力（6分） | 类似业绩情况 | 6 | 提供投标截止日前3年的（提供的业绩为2019年11月29日至2022年11月28日）投标人类似业绩证明材料（以中标/成交通知书或者合同扫描件或复印件为准），每提供1项得1分,满分6分；不提供不得分。 |
| 售后服务（18分） | 项目管理及实施方案 | 9 | 针对本项目的设备供货、运输、产品验收以及售后服务中应包含的人员培训、定期回访、设备检修等服务环节设置了项目管理机构，并且对所投产品的定期维护、易损件更换以及软硬件升级有着详细的计划措施，能够结合项目特点制定实施方案得9分。针对本项目的设备供货、运输、产品验收,设置了项目管理机构以及软硬件升级有着详细的计划措施，制定实施方案得6分。针对本项目作出计划措施，制定实施方案得3分；不提供不得分。 |
|  | 售后服务计划、措施及服务承诺 | 6 | 根据投标人提供的售后服务方案、承诺以及售后服务网点分布情况、培训计划（技术实战操作培训）、在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务等，方案内容合理、准确、详尽、完善得6分。根据投标人提供的售后服务方案、承诺以及售后服务网点分布情况、培训计划（技术实战操作培训）、在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务等，方案内容合理、准确得4分。根据投标人提供的售后服务方案、承诺以及售后服务网点分布情况、培训计划（技术实战操作培训）、在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务等，方案内容合理得2分。不提供不得分。 |
|  | 售后服务响应时间 | 3 | 针对所投产品售后服务响应时间，投标人在1小时内响应，2小时内赶赴现场维修的，得3分；投标人在2小时内响应，3小时内赶赴现场维修的，得2分；投标人在3小时内响应，4小时内赶赴现场维修的，得1分。不提供不得分。 |

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价作最低的方式确定中标人。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

备注：政府采购合同备案：采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。

采购代理机构留存壹份备案。（所有合同必须胶装成册，活页装订不予备案）

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、中标通知书及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

23.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

十一、中标服务费

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2收取金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳：

54982.00元（大写：伍万肆仟玖佰捌拾贰元整）

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海开盛公招（货物）2022-222

采购项目名称：青海大学附属医院口腔内科购置牙科综合治疗台等医疗设备

采购合同编号：QHKS-2022-222

采购内容：                                   .

合同金额（人民币）：                         .

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：2022年11月29日

注：本合同书草案仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行补充修订，但合同标的、数量、金额、服务承诺等必须与招标文件和中标人的投标文件保持一致。

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2022年11月29日（青海大学附属医院口腔内科购置牙科综合治疗台等医疗设备）采购项目（青海开盛公招（货物）2022-222 ）的招标文件要求和青海开盛招标有限公司出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书。

6.青海省政府采购计划备案表（审核）表；

7.履约保证金回单。

二、合同标的及金额（附分项报价表）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、进口报关费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：                        ；（以中标通知书为准）

交货地点：青海大学附属医院指定地点。

2.乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招标文件、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

中标人给医院支付合同价款的10%（即人民币：       ，大写       ）履约保证金，设备购销合同签订后，中标人按医院要求在指定银行开立资金监管账户。医院、银行、供应商三方签订资金监管协议，并支付合同价款的100%（即人民币：       ，大写        ）货款到资金监管账户。待设备到货验收运行正常，经医院确认，解除监管，资金实际到账。设备使用一年后，经使用科室、相关职能部门确认无质量问题，运行正常，医院支付供应商10%（即人民币：       ，大写        ）的履约保证金。五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过      天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在     天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：无

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式捌份，经双方签字，并加盖公章即为生效。如有遗失，概不负责。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。（本项目具体交货时间按招标文件第五部分商务要求填写）

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 本项目履约保证金为合同价款的10%。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

- 适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

采 购 内 容：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明 ………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海开盛招标有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起     日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海开盛招标有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：___________

地址：__________________________________

身份证号码：____________________________

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海开盛招标有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：_____

职务：                               职务：_________________

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海开盛招标有限公司

关于贵方2022年11月29日          (项目名称)，项目编号采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海开盛招标有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或（2020年、2021年）任一年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近一年任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海开盛招标有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附网站查询截图，截图中须显示“报告查看时间”，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海开盛招标有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明、开户许可证复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

采 购 内 容：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

（11）开标一览表（报价表）…………………………………………… 所在页码

（12）分项报价表………………………………………………………… 所在页码

（13）技术规格响应表……………………………………………………所在页码（14）投标产品相关资料………………………………………………… 所在页码

（15）投标人的类似业绩证明材料……………………………………… 所在页码

（16）中小企业声明函（货物）………………………………………… 所在页码

（17）中小企业（监狱企业）声明函…………………………………… 所在页码

（18）残疾人福利性单位声明函………………………………………… 所在页码

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………… 所在页码

- （11）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

单位：  元

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |
| 优惠条件及其他 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

- “投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、进口报关费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （12）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                       包号：                单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，不得修改格式，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，不得修改格式，否则，按无效投标处理。

2.“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

3.填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）投标产品相关资料

投标产品相关资料

投标人须提供生产厂家针对此项目出具的唯一的有效授权书（进口产品）。

- （15）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自 2019  年以来的类似业绩证明材料（提供的业绩为2019年11月29日至2022年11月28日）。（需提供以中标/成交通知书或者包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的复印（或扫描）件）。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。

- （16）中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（ 采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为            万元，资产总额为       	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（ 采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为            万元，资产总额为       	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （17）中小企业（监狱企业）声明函

中小企业（监狱企业）声明函

致：青海开盛招标有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、供应商为非企业单位的，可不提供此声明。

企业名称（盖章）：          (公章)

企业法定代表人：             （签字或盖章）

年    月    日

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海开盛招标有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人    人数为      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

根据招标文件评分标准要求提供本项目的履约能力、售后服务、彩页等相关资料。（格式自定）

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

- 2.重要指标

2.1 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料，相关接口费用包含在投标报价中。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

2.3 招标文件中“★”为重要技术参数，每有一项不满足视为无效投标。

- 3.商务要求

3.1.交货时间：合同签订后国产设备60天内，进口设备90天内。

3.2.交货地点：青海大学附属医院指定地点。

3.3.付款方式：中标人向医院支付合同价款的10%作为履约保证金，设备购销合同签订后，中标人按医院要求在指定银行开立资金监管账户。医院、银行、供应商三方签订资金监管协议，并支付合同价款的100%到资金监管账户。待设备到货验收运行正常，经医院确认，解除监管，资金实际到账。设备使用一年后，经使用科室、相关职能部门确认无质量问题，运行正常，医院支付供应商10%的履约保证金。

3.4.质保期及免费服务期：壹年

- 项目概况及技术参数

设备一：口腔双波长激光治疗系统技术参数  整机原装进口

数量：1台     单价：187万元

一、主要功能

设备用途：用于口腔软、硬组织疾病的治疗。包括：口腔粘膜病，血管瘤病变，牙周疾病，牙龈成形术，牙龈切除术，开放刮治术，闭合刮治术，系带切断，血管瘤去除，种植体周围炎，种植二期开窗手术，种植窝洞处理，窝洞预备，根管消毒，根管荡洗，骨切除术，阿佛它溃疡，唇单纯性疱疹，口腔颌面外科，鼾症，口腔医美等。

二、技术参数

1、波长范围：2790nm～2940nm; 980nm～1064nm，双波长激光一体机(需提供厂商的图纸、说明书或图片证明)。

2、输出脉冲能量： 最低不小于5mJ，最高不大于1000mJ，输出能量可调，可以根据内置的参数进行微调，能更精确地用于不同病例情况(需提供厂商的图纸、说明书或图片证明)。

3、脉冲频率范围：铒激光不小于50Hz，钕激光不小于100Hz，必须可调；

4、脉冲宽度：铒激光的最短脉宽可以达到50us，最长可以接近1000us；钕激光的最短脉宽可以达到100us，最长可以达到650us。铒激光要求有不少于5种脉宽可调，钕激光要求有不少于3种脉宽可调。(需提供厂商的图纸、说明书或图片证明)。

5、最大输出功率：铒激光≥10W，钕激光≥8W。(需提供厂商的图纸、说明书或图片证明)。

6、光束传输系统：激光发生器置于机器内部，采用7节关节臂传导激光，导光臂具有配重或者阻尼调节功能，可以悬空停止，自动平衡，可方便医生在术中随时取用。(需提供厂商的图纸、说明书或图片证明)。

7、预设治疗程序的控制系统：预设程序≥40种操作模式；

8、存储功能：有记录参数和存储命名功能，医生可以将日常经常使用的参数修改后命名存储，每次直接可以调用。

9、参数存储功能：可自行调节参数并存储达40种以上治疗参数；

10、操作系统：中文界面，并同时配有英文、法文、德文等10种以上语言界面可选择；

11、水气系统：根据各椅位的临床需求，要求内置气泵，可随时移动操作地点。不需外接气泵到牙椅上，避免造成牙椅的气压不足及在牙椅上打孔，造成牙椅的售后问题(需提供厂商的图纸、说明书或图片证明)。

12、具有报警系统：提示水位不足；

13、指引光系统：具备与激光发射同向、同光斑大小的半导体激光指引光指示激光处于待发射状态，治疗时指引激光治疗的部位(需提供厂商的图纸、说明书或图片证明)。

14、屏幕：彩色液晶屏，高灵敏触摸屏，≥90度旋转。

15、脉冲计数功能：有脉冲计次可作为收费统计依据，需要有内置的脉冲计数功能，每个病人治疗前后可以显示治疗过程中的脉冲次数统计；

16、安全系统：设有紧急停止按钮，可在紧急情况下立即停止激光工作；

17、感应系统：手具自动识别感应系统(需提供厂商的图纸、说明书或图片证明)。

18、具备美容和鼾症治疗功能(需提供厂商的图纸、说明书或图片证明)。

三、配置：

1、双波长专业牙科激光主机：1套；

2、铒激光导光臂：1套；

3、铒激光工作尖：8支；

4、铒激光手机：1套含不同种类的手机（接触式和非接触式）；

5、钕激光手机：1套不同种类的手机（牙周、根管用）；

6、钕激光光纤：200um、320um各1根；

7、护目镜（多波长全范围保护）：3个；

8、脚踏开关及电源线路：1套；

9、一次性光纤保护尖：1盒；

10、中英文临床操作手册：各1套。

设备二：牙科综合治疗台技术参数  整机原装进口

数量：6台     单价：27万元

1.牙科椅工作条件：电源电压：220V，标准频率：50HZ，环境温度：5℃—40℃，相对湿度范围：10%-93%

2．结构形式 ：口腔治疗台结构上采用连体式设计，器械盘为下挂式。

3.牙椅中心主控阀采用稳定、可靠的气动驱动模块控制。主控阀体为黄铜加工一体成型，抗腐蚀性强，带有一个无逆流控水机制，和若干个快速安装接口。主控阀具备无故障运转。

4.医生操作台与患者椅采用分体式设计,能方便患者上下椅位；

5.管线全部内置，清晰简单，检修保养方便。

6.内置供水系统，方便连接独立供水系统；手机管线采用银离子抗菌处理,水管材质可持续稳定释放银离子达到抑制细菌繁殖速度，质保期10年；具备一键所有手机管线同时冲洗清洗功能，快速清洗手机导管内壁，具备每天开诊前所有手机导管冲水1分钟，每个患者之间冲水30秒，杜绝交叉感染(需提供厂商的图纸、说明书或图片证明)。

7.具备手机污油收集系统。

8.医生治疗台为气锁控制固定高度，在任何位置工作时器械盘的倾斜角度﹤3°。

9.医生治疗台配5个器械挂架，4组防回吸手机控制模块，内置预留洁牙机以及光固化机接口，具备高速手机冷却气和冷却水大小调节旋钮；助手位配4个器械挂架。

10.独立设计，器械盘可独立旋转，能够旋转到病人胸前，方便取放器械。不锈钢器械托盘与治疗器械之间的水平距离应在10cm以上，为分离式。

11.多功能液晶控制面板，具备三个程序椅位设定和记忆储存功能, 还可以控制口杯注水, 痰盂冲水及手术灯开关，椅位升降和靠背起伏等功能；可选配升级到根管治疗程序。

12.硅胶光滑手机线，采用银离子抗菌处理，杜绝交叉感染。

13.供水管线无死角设计。

14.快插式防回吸三用枪，整支三用枪采用黄铜加工一体成型，具备≥135℃高温高压灭菌，三用枪喷头具有三道卡环设计，要求使用≥10年。

15.可提供4组独立电压输出，能与其他品牌的光纤手机兼容。

16.双脚控设计，多功能脚踏开关具有单吹气吹屑功能，可以替代三用喷枪；可控制手机器械是否需要喷水，可控制高低速手机，电动马达转速，超声波洁牙机功率(需提供厂商的图纸、说明书或图片证明)。

17.患者椅采用电动液压驱动系统，可调节牙椅升降液压速度，运行平稳、低噪音，控制简单，故障率低，遇阻力或障碍物自动停止，患者椅升降承重能力≥136kg，液压缸质保期不少于10年 (需提供厂商的图纸、说明书或图片证明)。

18.患者椅靠背为高分子航空塑料设计，可选25毫米超薄软椅垫，平躺后总长度不短于185cm，腰部和臀部双联动设计，具有腰部补偿功能，专用医用面料，可升级为宽大舒适无缝超薄软沙发垫(需提供厂商的图纸、说明书或图片证明)。

19.双关节活动头枕，头枕角度高度可任意调节，头枕上下具备≥10cm滑轨道设计，可根据不同患者身高迅速调整到舒适治疗体位，也可调节为儿童治疗模式、或把头枕拔出反的插上调节成残疾人或轮椅患者治疗模式椅位(需提供厂商的图纸、说明书或图片证明)。

20.可选四记忆位脚控板式牙椅体位调节开关。

21.牙椅底座为钢铁铸造一体成型，安装时无需破坏地面打固定螺丝，涂有聚酯粉末保护层，抗氧化防生锈。

22.双侧扶手设计，活动扶手可旋转方便患者进出上下椅位，扶手可旋转隐藏在椅垫下方。

23.患者椅最低高度不高于349毫米，最高不低于849毫米。

24.超薄流线形地箱，内设供气调压装置及过滤网(70-90微米)，并有压力显示表及独立开关。设供水调压装置及过滤网(70-90微米)，并有压力显示表及独立开关；可选自动水气分隔装置。

25.配备300瓦特低压供电系统。

26.痰盂及助手操作台。

27.痰盂系统及助手操作台挂架要求固定于独立的落地式支架上，不能与病人椅相连，不受患者椅升降影响。

28.高级玻璃痰盂一体成型，可拆卸，表面光滑、易清洗不会溅出唾液。

29.内置固体废物收集器，防止污物堵塞下水道，便于清洗维护。

30.痰盂冲水和口杯注水有独立的按键冲水开关，并有安全保护。

31.口杯供水为单独供水，痰盂冲水为自来水。

32.漱口杯有2种注水设定模式，人工控制和设定时间自动口杯注水，并可调节水量。

33.痰盂冲洗有不少于2种冲水设定模式，人工控制和设定时间自动冲洗痰盂，并可调节水量。

34.助手操作台挂架可旋转180度，并可最大伸长40cm，两手操作、医生在11和12点位治疗时强弱吸和三用枪方便接近患者口腔，也方便进行四手操作和外科手术。

35.助手操作台挂架，≥4组挂架，挂架数量可以增减，以便满足四手或两手操作的要求，挂架连杆可以伸缩和旋转。连杆不短于700mm，伸缩范围不少于450mm，连杆的旋转角度不小于180°，半径不小于650mm；每个挂架都可以旋转360°，半径不小于200mm(需提供厂商的图纸、说明书或图片证明)。

36.1支强吸排唾控制阀，控制阀为铝合金材质可拆卸、可高温高压蒸气灭菌消毒。

37.1支弱吸排唾控制阀，控制阀为铝合金材质可拆卸、可高温高压蒸气灭菌消毒。

38.助手位配有四记忆椅位触控面板，可控手术灯开启、水杯注水及痰盂冲水；牙椅升降和靠背起伏。

39.牙椅内置入口器械用水独立供水系统，2升储水罐可添加医用级别消毒净水药片，也可以添加0.5%（双氧水和次氯酸钠）在2升水罐中，启动一键冲水开关给牙椅所有手机管线进行化学消毒和冲洗；并方便随时拆卸清洗消毒水罐，杜绝交叉感染。也可以选择连接医院集中供水系统(需提供厂商的图纸、说明书或图片证明)。

40.牙椅具备中央负压吸引设计。

41.手术灯要求固定于独立的落地式支架上，或者采用吊天花式和壁挂式分体设计，不能与病人椅相连，不受牙椅升降影响。

42.旋转式手术灯可以围绕牙椅360度转动，兼顾左右手位操作，提供最佳移动位置。

43.手术灯伸展臂最大伸展范围不少于15cm～170cm，高度范围不少于80cm～180cm。

44.多个光透镜直射式LED光源减少阴影，无反射罩，密封式灯头防尘设计无需清洁维护灯头内部（需提供厂商的图纸、说明书或图片证明）。

45.冷光源功率≤15W，内置冷却系统，无风扇设计。

46.手术灯亮度可调节，手术灯最大照度≥25000 lux，手术灯色温≥ 5000K。

47.具有与治疗椅位同步的自动开关功能要求无阴影渐进照明模式。

48.要求平衡臂造型流畅、光滑，聚酯粉粒保护涂层。

49.配备原厂医生椅1把。

50.无接缝式椅垫设计，和病人椅相同颜色。

51.坐板倾斜度可调，坐板与座椅三点支撑结构，坐板采用舒适记忆海绵和高分子航空塑料支撑设计，便于医生长时间久坐提供舒适的操作体位（需提供厂商的图纸、说明书或图片证明）。

52.可调节靠背高度及腰椎承托。

53.不锈钢压缩汽缸升降。

54.铝铸底座，聚酯粉粒保护涂层。

55.五轮滚动。

56.配备原厂助手椅1把。

57.无接缝式椅垫设计，和病人椅相同颜色。

58.助手椅升降高度可调，手枕扶手高度和打开收缩角度可任意调整；

59.坐板倾斜度可调，坐板与座椅三点支撑结构，坐板采用舒适记忆海绵和高分子航空塑料支撑设计（需提供厂商的图纸、说明书或图片证明）。

60.出厂满足中央负压抽吸系统，禁止使用国内改装。

设备三：口腔观察仪技术参数    数量：1台    单价：140万元

设备用途：口腔观察仪是口腔诊察专用设备，可以观察口腔内组织、龈下牙根根面、牙周袋内软组织的解剖结构、菌斑、牙结石、牙周袋深度、观察上颌窦等情况，同时也可以观察种植体窝洞的状况，辅助口腔诊断，指引以微创及可视的方式进行口腔治疗。

- 工作环境：温度5℃-40℃；

- 相对湿度：小于90%；

- 主机尺寸：≤364×275×160mm；

- 电源220V（±10%）,50Hz；

- 室温0-40℃的环境下工作，连续工作不少于8小时；

6.设备的插头符合中国电工标准，带接地。无其他特殊的工作条件；                           7.带有专用牙周DV探针≥4支，用于牙周袋探查。要求探针前端和手柄通体为医用不锈钢材料；（需提供国家医疗器械主管部门认证的第三方检测机构出具的生物学评价报告及彩页）。                                                                8.配备专用上颌窦手柄≥1支，用于种植体窝洞及上颌窦窦底黏膜探查。（需提供制造商公开印刷的彩页或说明书进行指向，需注明支持文件页码）                                               9.牙周治疗用光纤的集成式摄像机手柄与LED光源一体化设计，无单独导光接口，并可快速接驳不同直径、不同长度的探头；（摄像机手柄部分与LED光源需提供照片显示）

- 摄像手柄内置全高清≥1920×1080像素CMOS,摄像手柄配置有调焦功能；（需提供制造商公开印刷的彩页或说明书进行指向，需注明支持文件页码）

11.光纤一直径：小于1.0mm；光纤长度：大于1000mm。光纤二直径：大于等于1.8mm，小于等于2mm；长度大于1000mm；（需提供制造商公开印刷的彩页或说明书进行指向，需注明支持文件页码）

12.牙周治疗专用接口的光纤具有锁紧和伸缩装置,伸缩范围在0-2.5CM之间；（提供图片等相关资料）

13.高清摄像头：配1.9mm光纤使用，与目镜连接，观察上颌窦的情况；（需提供制造商公开印刷的彩页或说明书进行指向，需注明支持文件页码）

14.图像质量及放大倍数：高清显示，放大24-48倍

- 自带水冲洗系统，无需外接水源和气源保证用水安全，用于观察牙周袋内情况时冲洗血液和龈沟液；

16.自带水冲洗系统能支持原包装生理盐水直接作为冲洗水源供给；                           17.要求摄像机和LED光源为一体流线型设计，无凹凸不平不便清洁的表面。（需提供制造商公开印刷的摄像机和光源彩页）

18.摄像机末端电源线、信号输入和信号输出线合成为一条线包绕。（需提供制造商公开印刷的摄像机彩页）

19.冲水管路为鲁尔接头，可采用双管冲水管路，一条为透明蓝色，一条为无色透明，便于分辨，要求管路为自制产品，具有无菌生产的资质和洁净间；（提供第三方检验报告）

- 冲水管路在第三方检测机构进行检测；（需提供检测报告）

21.双供水系统，可采用压力水平或蠕动泵供水；

22.显示方式：彩色高清显示，LCD显示器≥22寸，分辨率≥1920x1080，需配备防护光学玻璃≥3mm；（需提供制造商公开印刷的彩页或说明书进行指向，需注明支持文件页码）

23.视野直径：≥3mm ；

24.观察距离：2-6mm ；

25.图像捕捉方式：CMOS或CCD，分辨率≥1440*1080；

26.可配备双LED光源系统；

27.内置照明方式：LED光源 ；

28.外置照明方式：LED光源，用于支持小于2mm光纤；（需提供外置照明光源及小于2mm光纤）

- 摄像主机前面板包含：开/关按钮、菜单、亮度+/-、拍照、白平衡；                       30.具备图像设置包括：亮度，对比度，边缘增强，颜色饱和度，窗口亮度调节， 3倍数码变焦，网格去除，噪点降低，图像旋转，图像翻转等图像设置功能                                    31.带影像功能，既支持动态录像也支持静态图片拍摄，能全程监控和记录治疗过程。可实现1080p和720p清晰度选择并具有多种输入模式；

32.整机总量：不大于40kg；

- 移动方式：支架具有带锁定功能的方向轮，可锁定在任意位置；

34.能够配备不同规格冲洗器来保护光纤并供给水源；

35.冲洗器远端窗口为蓝宝石打造，透光性强保障诊疗清晰度；（需提供制造商公开印刷的彩页或说明书进行指向，需注明支持文件页码）

36.配备支持1mm光纤及2.0mm光纤使用牙龈冲洗器数量各10根 ；

37.主机图像信号输出接口：2×DVI，2×HD-SDI，可四路输出视频信号及可接入不同接口的显示

38.摄像主机有两种摄像头可选：两倍光学变焦高清摄像头，集成式LED光源摄像手柄，可便捷更换，即插即用；

39.配置多功能脚踏；

40.光纤耦合端与锁紧装置长度≥30.5cm；

41.光纤耦合端为全金属双管一体化结构。（需提供图片显示）

设备四：电子咬合测力器技术参数   数量：1台   单价：64万元

1、环境温度范围：温度+5℃～+40℃室温；

2、相对湿度范围：≤80%。

3、大气压力范围：860hPa～1060hPa。

4、电源条件：计算机USB口供电。

设备用途及使用范围：

5、有源医疗器械，放入患者口腔内，采用电子数字传感技术，精确记录临床检查中患者的咬合数据，包括咬合发生的动态过程和力量分布状况。帮助临床医生精确地识别咬合早接触点、种植体早期负载、和尖牙交错位时咬合力的分布。可以广泛用于和咬合有关的临床、研究和教学领域以及活动和固定修复、种植修复、关节疾病、咬合创伤的定位与处理、牙周、正畸的咬合调整。

6、有源医疗器械，注册证产品内容与产品彩页信息一致。（需提供医疗器械注册证或备案证及附件溯源）

7、传输协议：通过USB2.0协议，使用USB2.0标准Type-A型公插头，将薄膜传感器采集的患者咬合数据传输给计算机。（需提供国家医疗器械主管部门认证的第三方医疗器械检验机构出具的检验报告溯源）

8、要求能利用触觉压力传感器技术检测咬合关系和周期。

9、在咬合发生的某一时间点能够将病人咬合过程可视化，包括咬合发生的动态过程和力量分布状况，并将整个过程精确记录为一个咬合数据。

10、咬合数据能通过可视化软件转换为二维和三维的力分布显示，在计算机上以柱状图形式模拟显示患者牙齿的咬合情况，清晰、快速、简便地对每个咬合点进行解读。（需提供国家医疗器械主管部门认证的第三方医疗器械检验机构出具的检验报告溯源）

11、人体工程学设计的手柄最大长度不超过185mm

12、人体工程学设计的手柄最大宽度不大于56mm

13、人体工程学设计的手柄最小宽度不大于32mm

14、人体工程学设计的手柄厚度最大不大于35mm

15、人体工程学设计的手柄，手柄宽窄连接位置要采用圆弧设计，要方便握持，满足医护人员单手操作。

16、手柄功能按键要求不超过3个，可单手操作，功能不少于控制设备记录数据、停止记录数据、播放记录数据，并有对应的指示灯。

17、手柄要求能够对传感器的灵敏度进行调节，精确设定。

18、测量手柄的工作电流不超过220mA（需提供国家医疗器械主管部门认证的第三方医疗器械检验机构出具的检验报告溯源）

19、更换传感器要求采用推拉式锁栓耦合传感器接触点，不能采用链轴压合杠杆设计，要满足医护人员单手更换传感器操作。

20、手柄背面要具备橡胶支点，手柄放置在台面上，要通过橡胶支点接触，手柄及传感器不能与台面直接接触，防止交叉感染。

21、传感器应无迟发性超敏反应（需提供国家医疗器械主管部门认证的第三方医疗器械检验机构出具的生物学评价试验报告溯源）

22、传感器体外细胞毒性应满足0～1级（需提供国家医疗器械主管部门认证的第三方医疗器械检验机构出具的生物学评价试验报告溯源）

23、传感器应通过皮内反应实验（需提供国家医疗器械主管部门认证的第三方医疗器械检验机构出具的生物学评价试验报告溯源）

24、传感器固定架要求能进行高温灭菌。

25、传感器固定架及传感器要具备多种型号可供选择，满足不同需求

26、传感器固定架要能够进行快速插拔更换，并具有正反面提示标记。

27、传感器固定架采用人体工程学设计，最大宽度不能大于75mm

28、传感器固定架的支架厚度小于等于5mm。

29、传感器固定架的连接手柄插头宽度应大于11mm，长度应大于21mm。

30、薄膜传感器的最小力敏单元不大于4平方毫米（需提供国家医疗器械主管部门认证的第三方医疗器械检验机构出具的检验报告溯源）

31、薄膜传感器的有效量程应满足100kPa-6000kPa（需提供国家医疗器械主管部门认证的第三方医疗器械检验机构出具的检验报告溯源）

32、传感器厚度：≤100微米。

33、扫描速度：≥500Hz。

34、数字式压力分辨率：≥8BIT。

35、传感器灵敏度：≥60感应点/cm2。

36、软件可升级肌电分析模块，可与肌电仪联合使用，可显示MIP或任意咬合过程中的咬合位置时肌电和咬合力的数据情况。

37、具有Disclusion Time Reduction（DTR）功能模块，分析不同咬合阶段的咬合时间、分离时间、异常咬合力分析，为TMD治疗提供依据。

38、传感器可采用非接触式支架的方式。

39、软件中可分别显示上、下颌牙列咬合接触点。

40、软件中有专门的种植修复分析模块，对不同牙位所受到的咬合力进行分析，当种植修复合力过大时进行报警提示。

41、要具有DIO功能，能与口内扫描仪配合使用，能将咬合接触数据和口内扫描数字模型的数据进行重叠，使每牙位的咬合力与三维数字印模牙齿关联起来，让使用者更直观的观察到每个牙位咬合接触的位置和咬合力的大小情况。

42、USB电缆长度：≥1800毫米，

43、工作电压：5VDC，200mA

44、重量：≤250g

45、一秒钟内采集的单帧数据应大于等于500帧。且每一帧数据可按咬合时序进行视图浏览分析咬合力的大小及变化。

46、可提供网络版软件。网络版软件内置网络模块，支持设置网络服务器和数据库，将不同客户端数据实时同步到服务器的数据库中。硬件手柄可连接不同电脑上传数据，每个客户端也可以实时下载服务器上的患者数据，做到数据实时共享。当不同客户端查询使用数据库时与正在采集数据的客户端互相不影响，实时同步操作。

47、后期可升级ASCII数据导出功能，导出原始格式的咬合力测量数据，量化每个具体的咬合力大小，按照牙弓形态和咬合力分布重新进行数据分析。

48、导出数据可以与DSD App云端数据库兼容。

49、手柄要具有灵敏度调节设定功能。

50、具有牙弓宽度及状态设定功能，可设定每一个牙位的大小及保存状态。

51、具有异常力值设置功能。

52、具有单颗牙齿力与时间变化分析功能。

53、具有生成咬合检查报告和视频记录导出功能。

54、在二维视图和三维视图中，咬合过程中每一帧数据，均可导出。

55、电子咬合测力器的电气安全应符合国家标准GB9706.1-2007 的要求（需提供国家医疗器械主管部门认证的第三方医疗器械检验机构出具的检验报告溯源）

56、电子咬合测力器应符合行业标准YY 0505电磁兼容要求（需提供国家医疗器械主管部门认证的第三方医疗器械检验机构出具的检验报告溯源）

57、为了验证电子咬合测力器的有效性，应提供经药监主管部门备案认可的医疗机构出具的临床试验评价报告（需提供证明文件）

设备五：	口腔诊室边柜数量、配置清单及技术参数

口腔诊室边柜和移动柜数量

| 名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 口腔诊室边柜（大理石台面） | 米 | 66 | 0.6 | 39.6 |
| 移动治疗柜 | 个 | 18 | 0.5 | 9 |
| 总预算 | 48.6（边柜配套14台牙椅） |  |  |  |

| 序号 | 口腔诊室边柜配置 |
| --- | --- |
| 1 | 带涂层人造大理石台面（含水盆） |
| 2 | 单体柜（镀锌钢）（主机柜，键盘柜，开门柜，抽屉开门柜，抽屉柜，水盆垃圾柜，多种颜色可选，可定制颜色） |
| 3 | 抽屉把手(6种颜色可选，可定制颜色) |
| 4 | 抽屉轨道（托底静音阻尼轨道） |
| 5 | 铰链(阻尼铰链) |
| 6 | 全铜水龙头（可调节冷热水） |
| 7 | 抽屉搁盘（根据口腔科材料及设备特点设计，适用于多种抽屉高度，多种规格可选） |
| 8 | 废物回收箱 |
| 9 | 九孔插座 |
| 10 | 扣锁组件（单锁/连锁） |
| 11 | 设备储存柜，门板及抽屉可伸缩，内置电源 |
| 12 | 电磁阀脚控出水装置 |
| 13 | 铜制弹跳下水阀 |
| 14 | 铜制下水管 |
| 15 | 冷热双上水系统 |
| 16 | 膝控式柜门开合装置 |
| 17 | 膝控斜开式垃圾柜 |
| 18 | 双气杆 |

一，口腔诊室边柜（满足治疗过程中取水需求，分类存储口腔材料，台面上操作调和材料，使用电脑需求等）配置清单及技术参数

| 序号 | 口腔诊室边柜技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 主体 |
| 1 | 全钢双层结构，主体采用鞍钢优质镀锌电解质板。主体框架另加承重方钢及内衬结构，保证足够强度及低噪音。主体钢板厚度1.0-1.2mm，静态顶置承重≥650kg。框架结构设计灵活多样，可按照医院需求进行多种组合。表面喷塑处理，防护层防锈、防酸、防碱、防静电、抗老化、耐腐蚀、防霉（达到0级标准，在放大约50倍下无明显长霉）、防菌，且防护层附着力经落物撞击试验测试合格，防护材料无毒、环保。形状位置公差、外观性能要求、安全性能要求、力学性能要求符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》要求并提供国家认定的第三方检测报告。顶底板持续加载≥650kg,1h试验合格报告。需提供国家认定的第三方防霉检测报告。主机柜采用伸缩式门板。 |
| 2 | 柜体下方的踢脚板和柜体为一体，耐腐蚀调节脚。 |
| 3 | 整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点 |
| 4 | 多种颜色可选，也可根据医院要求调定制颜色。 |
| 二 | 人造大理石台面 |
| 1 | 原材料选用优质人造大理石，台面有三种颜色选择；可根据医院要求定制颜色。台面耐化学腐蚀(符合JC/T 908-2013《人造石》要求并具有国家国家认定的第三方检测报告；耐磨性≤0.12g，最大污迹深度≤0.09mm，放射性IRa≤1BQ.kg-1,Ir≤1BQ.kg-1（符合JC/T 908-2013《人造石》并具有国家认定的第三方检测报告。放射性达到A类标准并提供放射性检测报告。台面需设计有≥30mm后挡水，台面整体厚度是≥12mm，前沿下挂≥30mm。边缘加厚并作弧形处理,台面和水槽及挡水边采用模具一次压注成型，无接缝，表面进行深度防护处理工艺处理覆盖抗酸碱耐磨树脂，完全达到具备防渗透着色功能，方便表面清洁；耐高温；抗化学腐蚀,防霉（达到0级标准，在放大约50倍下无明显长霉）、防菌（抗菌性能，抗菌率≥99.4，）。提供防霉检测报告，提供防菌检测报告。台面背部加筋处理；台面边角圆弧形设计；甲醛释放量mg/L＜0.1 。提供甲醛释放检测报告， |
| 2 | 可根据现场环境和医院要求制作。 |
| 三 | 五金件配置 |
| 1 | 铰链开关：选用铰链，表面为优质镀铬钢处理，永不生锈。铰链与柜体面水平角度≤30°时，柜门即可自行关闭，阻尼闭合，无碰撞。开启角度≥110°，附防滑落安全装置。 |
| 2 | 抽屉轨道：选用阻尼轨道，具有隐藏式、静音、三节自复位功能，抽屉拆卸方便，无需工具。自由开合10万次以上，使用过程无噪音，所有抽屉均加锁。 |
| 3 | 拉手：主体材质为欧式氧化铝、无锐角设计，表面涂层附着力强。拉手颜色：6色可选；也可根据医院要求定制颜色 |
| 4 | 配套插座 |
| 四 | 抽屉搁盘 |
| 1 | 抽屉搁盘：抽屉内置口腔科专用的各式搁盘（模塑成型），采用ABS 747板材，采用真空成型的工艺制作满足牙科专用器具科学有序的放置要求，并可取出清洗和消毒。配置可调节搁盘大小分割条。搁盘底部与抽屉底部紧贴。满足≥4中抽屉高度要求，搁盘尺寸分别：为长≥455mm宽≥335mm高≥45mm、长≥455mm宽≥335mm高≥45mm、长≥455mm宽≥335mm高≥45mm、长≥455mm宽≥335mm高≥90mm、长≥455mm宽≥335mm高≥110mm、长≥455mm宽≥335mm高≥135mm，附搁盘规格图 |
| 五 | 洗手及用水设施 |
| 1 | 洗手及用水设施：采用电磁阀脚控出水装置，脚控开关与柜体连为一体，脚控开关不能突出柜体，防治交叉感染；配置冷热双上水系统，可选择冷热水及水量大小，以方便调试牙科印模材需要的水量大小；全铜水龙头表面为多层电镀铬处理，耐酸碱，耐锈蚀。配置铜制弹跳下水阀，铜制下水管。 |
| 2 | 废物回收箱：隐蔽式置于洗手盆下方柜体内部，废物回收箱门采用膝顶式斜开的开关方式，采用进口配件，无需手动，避免二次污染；气撑采用液压缓冲气撑，配置双气杆；配置钢制垃圾回收箱。 |
| 六 | 规格 |
| 1 | 诊室边柜：宽≥490mm，高度≥880mm;可根据现场实际情况调整。 |

二，移动柜（满足临床四手操作需求；方便操作者取拿材料器械调拌材料；有序分类存放材料小器械一次性材料等；）配置清单及技术参数

| 序号 | 移动柜配置 |
| --- | --- |
| 1 | 瓷釉台面 |
| 2 | 单体柜（双层镀锌钢） |
| 3 | 抽屉把手(6种颜色可选) |
| 4 | 移动拉手 |
| 5 | 抽屉轨道（静音阻尼轨道） |
| 6 | 铰链(阻尼铰链) |
| 7 | 抽屉搁盘（根据口腔科材料及设备特点设计，可满足多种抽屉高度，多种规格可选） |
| 8 | 医用滑轮（定向轮/万向轮，前轮带脚刹） |
| 9 | 扣锁组件（连锁） |

| 名称 | 移动柜技术参数 |
| --- | --- |
| 一 | 柜体 |
| 1 | 柜体全钢双层结构，主体采用鞍钢优质镀锌冷轧钢板。主体框架另加承重方钢及内衬结构，保证足够强度及低噪音。主体钢板厚度1.0-1.2mm，静态顶置承重≥650kg。框架结构设计灵活多样，可按照医院需求进行多种组合。表面喷塑处理，防护层防锈、防酸、防碱、防静电、抗老化、耐腐蚀、防霉（达到0级标准，在放大约50倍下无明显长霉）、防菌，且防护层附着力经落物撞击试验测试合格，防护材料无毒、环保。形状位置公差、外观性能要求、安全性能要求、力学性能要求符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》要求并提供国家认定的第三方检测报告。提供国家认定的第三方检测顶底板持续加载≥650kg,1h试验合格报告。需提供国家认定的第三方防霉检测报告。 |
| 2 | 整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点 |
| 3 | 常规有多种颜色可选，也可根据医院要求定制颜色。 |
| 二 | 台面 |
| 1 | 原材料选用优质人造大理石，台面有三种颜色选择；可根据医院要求定制颜色。台面耐化学腐蚀符合JC/T 908-2013《人造石》要求并具有国家级检测报告；耐磨性≤0.12g，最大污迹深度≤0.09mm，放射性IRa≤1BQ.kg-1,Ir≤1BQ.kg-1 符合JC/T 908-2013《人造石》并具有国家级检测报告。放射性达到A类标准并提供放射性检测报告。台面需设计有≥30mm后挡水，台面整体厚度是12mm，前沿下挂30mm。边缘加厚并作弧形处理,台面和水槽及挡水边采用模具一次压注成型，无接缝，表面进行深度防护处理工艺处理覆盖抗酸碱耐磨树脂，完全达到具备防渗透着色功能，耐高温；抗化学腐蚀,防霉（达到0级标准，在放大约50倍下无明显长霉）、防菌（抗菌性能，抗菌率≥99.4，）。提供防霉检测报告，提供防菌检测报告。台面背部加筋处理；台面边角圆弧形设计；甲醛释放量mg/L＜0.1 。提供甲醛释放检测报告， |
| 2 | 新型瓷釉材料，开模高温一体压铸成型，边缘加厚整体制作，边缘作弧形处理，达到口腔所有耗材不着色功能；台面，两侧挡水边，背侧挡水边采用模具一次浇注成型，无接缝，三边挡水设计，表面采用特殊工艺处理，覆盖抗酸碱耐磨树脂层，具防渗透着色功能，耐高温，抗化学腐蚀不变色。防霉，防菌。 |
| 3 | 台面后挡水≥20mm，台面整体厚度≥12mm，前沿下挂≥30mm |
| 三 | 五金件配置 |
| 1 | 抽屉轨道：选用带阻尼轨道，具有隐藏式、静音、三节自复位功能，抽屉拆卸方便，无需工具。使用过程无噪音，可自由开合≥10万次，加锁。 |
| 2 | 拉手：主体材质为欧式氧化铝、无锐角设计，手感佳，表面涂层附着力强。可提供多种把手颜色作为医院的个性化选择 |
| 3 | 脚轮：配有医疗专用万向轮，采用TPR热塑性弹性体材质，运行安静无噪音。轮子两侧安装ABS材质大罩壳，防缠入。前轮带刹。 |
| 4 | 锁：带连排锁功能。 |
| 5 | 铰链开关：选用铰链，表面为优质镀铬钢处理，铰链与柜体面水平角度≤30°时，柜门即可自行关闭，阻尼闭合，无碰撞。开启角度≥110°，附防滑落安全装置。 |
| 6 | 拉手：主体材质为欧式氧化铝、无锐角设计，手感佳，表面涂层附着力强。拉手颜色：6色可选；也可根据医院要求定制颜色 |
| 四 | 抽屉搁盘 |
| 1 | 抽屉搁盘：抽屉内置口腔科专用的各式搁盘（模塑成型），采用ABS 747板材，采用真空成型的工艺制作满足牙科专用器具科学有序的放置要求，并可取出清洗和消毒。满足≥4中抽屉高度要求，搁盘尺寸分别：为长≥455mm宽≥335mm高≥45mm、长≥455mm宽≥335mm高≥45mm、长≥455mm宽≥335mm高≥45mm、长≥455mm宽≥335mm高≥90mm、长≥455mm宽≥335mm高≥110mm、长≥455mm宽≥335mm高≥135mm，附搁盘规格图 |
| 2 | 规格：长≥530mm,宽≥490mm，高度≥880mm; |

设备六：口腔数字印模仪技术参数    数量：1台   单价：20万元

一、技术参数

1、适用范围：采集口腔内牙齿、牙龈和粘膜等软组织数字化影像。

2、扫描条件：直接扫描，无需喷粉。

3、扫描技术：光学三角测量技术 。

4、成像类型：录像，视频扫描。

5、光源：LED。

6、扫描速度：25帧/秒。

7、数字印模：真彩技术。

8、扫描光源：LED蓝光和白光（白光可扫排龈后出血比较多的修复病例）可自由切换。

9、扫描精度：<10um（单颗）； <50um （全牙弓)。

10、产品重量：<285g。

11、扫描头尺寸：≤21.5 x 15.8mm。

12、输出数据格式：支持STL,OBJ,PLY格式。

13、扫描视窗大小：≥17.4 x 16.5mm （长x宽）。

14、扫描时间：≤2分钟。

15、电脑处理器：i7或以上。

16、电脑内存：32G DDR4或以上。

17、电脑操作系统：Windows10 64bit。

18、电脑显卡： 2060或以上。

19、软件语言：支持中文。

20、年费：无

21、扫描分辨率：＜0.15mm

22、配备同品牌自主设计软件，功能模块完整（包含且不限于修复、正畸、种植等），无需第三方许可，无软硬件使用年费及升级更新服务费。

23、口扫精准度高，修复、种植和正畸病例均可用。

24、输出数据格式支持STL、OBJ、 PLY, 完美支持所有CAD设计软件。

25、有高分辨率扫描功能，用于细节展示。

26、扫描头可拆卸，可采用符合医院感控要求的高温高压消毒后重复使用。

27、扫描手柄后端配有风扇，可防止镜面起雾。以及实时吹干患者口内牙齿颌面口水。

28、具有不同软组织过滤程度选项，可扫全口无牙颌。

29、高清相机功能：可重复多次拍摄照片，用于医患沟通，也可与加工厂共享。

30、咬合分析功能：分析上颌和下颌之间的咬合接触状况，并用彩色图呈现结果。

31、倒凹区分析功能：根据视图方向分析倒凹区域。

32、扫描重播功能:显示虚拟扫描头和扫描区域，可查看扫描环境和习惯等。

33、更改模型显示模式,提供三种方法:开启纹理、关闭纹理、可靠性图。

34、智能数据清理功能：提供以可靠图为选择而清除软组织的功能。

35、可以调整扫描深度，最高景深可达21mm，可以扫黑三角、牙龈萎缩、远中端难扫的区域、预留牙伸长、天然牙倾斜、倒凹较大区域等。

36、印模扫描功能：在牙齿扫描数据上可添加印模扫描数据。

37、数据一键发送功能：可一键将数据快速发送给加工厂。

38、术前扫描功能：保留患者术前影像。

39、正畸模拟、DSD微笑设计功能：正畸模拟：根据口扫数据，最大化模拟正畸效果，根据诊疗计划展示多种模拟方案，参考咬合分析个性化调整牙齿排列生成模拟动画，可快速分享用于医患沟通；DSD微笑设计功能：人工智能照片识别技术，自动完成瞳孔及口唇定位，快速完成椅旁DSD美学设计。

40、临时冠设计功能：无需第三方设计，口扫软件可自动设计临时冠，软件免费无其他费用。

41、独有智能种植扫描杆匹配功能，软件自带有各大种植体品牌的扫描杆数据库，简化种植扫描流程 。

42、更换音频功能，用户可以加上自己喜欢的音频而使用。

43、有数据检测和测量功能，可以测量长度、深度和面积。

44、多咬合功能，能同时扫描五个咬合，方便临床正畸分析，以及咬合重建。

45、口扫软件包含可摘活动义齿和全口义齿的扫描功能，通过复制义齿的方式，后期可判断患者咬合关系，并完成咬合功能的重建。

46、牙龈锁定功能：可以有助于牙龈及其周围软组织形变或回弹后造成的无法正确扫描的功能。

47、互换上下颌功能：可随意根据操作习惯先扫上，下颌步骤，方便临床操作。

48、自带划边缘线功能：可减少因边缘不清晰而返工现象。

49、软件自带10TB云储存服务，安全存储患者信息和扫描数据。

50、治疗对比分析功能：对比分析各类3D数据（包括扫描数据）可测量面积、长度、角度、表面光滑度等多种数据，可用于正畸治疗、科学研究和实验。

51、牙冠就位情况功能：检查义齿就位性，分析对比扫描数据和研磨后义齿数据，对于数字化无石膏模型流程，可智能检测出研磨后义齿的就位高点，方便调磨。

注：超过单价最高限价的分项报价，其投标文件按无效投标处理。