公开招标文件

采购项目编号：青海开盛公招（货物）2023-020

采购项目名称：青海省人民医院2023年医疗服务与保障能力提升项目医学检验科等医疗设备采购

采购人：青海省人民医院

采购代理机构：青海开盛招标有限公司

2023年3月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	8

一、说明	9

1.适用范围	9

2.采购方式、合格的投标人	9

3.投标费用	9

二、招标文件说明	9

4.招标文件的构成	9

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	9

6.招标文件的澄清或修改	10

三、投标文件的编制	10

7.投标文件的语言及度量衡单位	10

8.投标报价及币种	10

9.投标保证金	11

10.投标有效期	12

11.投标文件构成	12

12.投标文件的编制要求	13

四、投标文件的提交	13

13.投标文件的提交	13

14.提交投标文件的时间、地点、方式	13

15.投标文件的补充、修改或者撤回	13

五、开标	13

16.开标	13

六、资格审查程序	14

17.资格审查	14

七、评审程序及方法	14

18.评标委员会	14

19.评审工作程序	16

20.评审方法和标准	19

八、中标	22

21.推荐并确定中标人	22

22.中标通知	22

九、授予合同	23

23.签订合同	23

十、其他	24

24. 串通投标的情形	24

25. 废标	24

十一、中标服务费	25

26. 中标服务费	25

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	26

第四部分  投标文件格式	39

封面（上册）	39

目录（上册）	40

（1）投标函	41

（2）法定代表人证明书	42

（3）法定代表人授权书	43

（4）投标人承诺函	44

（5）投标人诚信承诺书	45

（6）资格证明材料	46

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	47

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	48

（9）无重大违法记录声明	49

（10）投标保证金证明	50

目录（下册）	52

（11）开标一览表（报价表）	53

（12）分项报价表	54

（13）技术规格响应表	55

（14）投标产品相关资料	56

（15）投标人的类似业绩证明材料	57

（16）中小企业声明函（货物）	58

（17）中小企业（监狱企业）声明函	59

（18）残疾人福利性单位声明函	60

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	61

第五部分  采购项目要求及技术参数	62

（一）投标要求	62

1.投标说明	62

2.重要指标	62

3.商务要求	62

（二） 项目概况及技术参数	64

第一部分  投标邀请

青海开盛招标有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海省人民医院（以下均简称“采购人”）委托,拟对青海省人民医院2023年医疗保障与服务能力提升项目、医学检验科等医疗设备采购进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海开盛公招（货物）2023-020 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青海省人民医院2023年医疗保障与服务能力提升项目医学检验科等医疗设备采购 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 643.2万元 |
| 最高限价 | 643.2万元 |
| 项目分包个数 | 3个包 |
| 各包要求 | 包一：二维液相色谱系统、全自动酶免分析仪，预算额度：126万元 包二：彩色多普勒超声诊断仪，预算额度：285万元 包三：其他设备，预算额度： 232.2万元 具体内容详见《招标文件》第五部分 |
| 各包投标人资格要求 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6、在中华人民共和国境内合法注册的，具有独立承担民事责任的能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力； 7、本次采购要求投标人为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械注册证或备案凭证；投标人为代理商的，营业执照内须包含相关货物的经营范围，具备有效的医疗器械经营许可证及所投产品的医疗器械注册证或备案凭证； 8、投标人必须在报名时间截止前通过政采云投标客户端向采购代理机构提交报名资料，报名时间截止后递交的潜在投标人均无资格参加此次投标； |
| 公告发布时间 | 2023年3月7日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2023年3月8日至2023年3月14日， 每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 |
| 获取招标文件方式 | 政采云投标客户端 |
| 获取招标文件地点 | 地址：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 联系人：罗先生 电话：0971-6368214 电子邮箱：kstendering@vip.163.com |
| 获取招标文件时应提供材料 | 营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权书（参考招标文件格式3）。 在政采云获取招标文件时，请将以上内容作为附件上传。 |
| 投标截止及开标时间 | 2023年3月28日09时00分（北京时间） 本次采购为全流程电子化，解密时长为60分钟。 |
| 投标及开标地点 | 政采云投标客户端、【青海省公共资源交易中心】城西区西川南路53号青海省政务服务监督管理局二楼省政务服务监管局开标室2 |
| 采购人联系人 | 采购人：青海省人民医院 联系人：苟老师 联系电话：0971-8066129 联系地址：青海省西宁市共和路2号 |
| 代理机构联系人 | 采购代理机构：青海开盛招标有限公司 联系人：李女士 联系电话：0971-6368214 邮箱地址：kstendering@vip.163.com 联系地址：青海省西宁市城西区西关大街130号唐道637唐府公寓D座（6号楼）7A |
| 代理机构开户行 | 中国银行股份有限公司青海省西宁市五四西路支行 |
| 收款人 | 青海开盛招标有限公司 |
| 银行账号 | 105022114848 |
| 其他事项 | 1、公告内容以青海政府采购网发布的为准，同时在青海省公共资源交易网发布。 2、本项目线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密投标文件无法解密、加密投标文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传至电子开评标系统； 3、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763； 4、线上CA PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：400-0878-198。 5、本次采购为全流程电子化，解密时长为60分钟。 |
| 财政监督部门及电话 | 单位名称：青海省财政厅 联系方式：0971-6142790 |

青海开盛招标有限公司

2023年3月7日

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）通过政采云客户端向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、进口报关费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金

投标保证金：

包一：25000.00元 （贰万伍仟元整）

包二：50000.00元 （伍万元整）

包三：46000.00元 （肆万陆仟元整）

收款单位：青海开盛招标有限公司

开 户 行：中国银行股份有限公司青海省西宁市五四西路支行

银行账号：105022114848

交纳时间：投标截止及开标时间前，以银行到账时间为准。（在附言中备注项目编号及包号）

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；通过银行转账的，由投标人汇（转）入9.1条规定的账户。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起 90 日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 中小企业声明函（货物）

- 中小企业（监狱企业）声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的提交

13.1 本次招标采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至政采云平台。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件上传至政采云投标客户端。

14.2 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间及开标时间前，未将投标文件上传至政采云投标客户端、或文件解密失败的，视为无效投标。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改或者撤回的内容作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，由采购代理机构工作人员当众通过政采云客户端进行解密程序，公布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按招标文件要求缴纳或未足额缴纳磋商保证金的；

- 未按第11.2（11）-（14）款要求提供相关资料的

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《中小企业声明函》，并由投标人加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，属监狱企业的，投标人须提供《中小企业（监狱企业）声明函》，并由投标人加盖公章，在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）投标人提供的《中小企业（监狱企业）声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

评审标准和分值分配：

| 类别 | 项目 | 满分分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 报价分 | 30 | - 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重（30%） （2）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，政策性价格给予10%的扣除。（残疾人福利性单位属于小型、微型企业及监狱企业的，不重复享受政策。） |
| 技术水平（46分） | 技术 参数 | 40 | 技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得40分；每有一项负偏离扣4分，扣完为止。 |
|  | 投标产品的可实施性 | 5 | 所投产品的技术支持能力强、技术指导完整详尽可行性强，产品取得国家相关部门的认可；备品备件供应渠道正常，无不良市场反馈；提供质量保证，产品便于操作、安全可靠、功能齐全、性能良好且满足或优于招标文件要求的得5分；所投产品备品备件供应渠道正常，无不良市场反馈的得3分；所投产品提供质量保证，产品便于操作、安全可靠、功能齐全、性能良好的得1分；不提供不得分。 |
|  | 节能和环保 | 1 | 所投产品为节能产品，每提供1份得0.5分，满分0.5分；所投产品为环保产品，每提供1份得0.5分，满分0.5分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》(原件备查）和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
| 履约能力（6分） | 类似业绩情况 | 6 | 提供投标截止日前3年的（提供的业绩为2020年3月28日至2023年3月27日）投标人类似业绩证明材料（以中标/成交通知书或者合同扫描件或复印件为准），每提供1项得1分,满分6分；不提供不得分。 |
| 售后服务（18分） | 项目管理及实施方案 | 9 | 针对本项目的设备供货、运输、产品验收以及售后服务中应包含的人员培训、定期回访、设备检修等服务环节设置了项目管理机构，并且对所投产品的定期维护、易损件更换以及软硬件升级有着详细的计划措施，能够结合项目特点制定实施方案得9分。针对本项目的设备供货、运输、产品验收,设置了项目管理机构以及软硬件升级有着详细的计划措施，制定实施方案得6分。针对本项目作出计划措施，制定实施方案得3分；不提供不得分。 |
|  | 售后服务计划、措施及服务承诺 | 6 | 根据投标人提供的售后服务方案、承诺以及售后服务网点分布情况、培训计划（技术实战操作培训）、在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务等，方案内容合理、准确、详尽、完善得6分。根据投标人提供的售后服务方案、承诺以及售后服务网点分布情况、培训计划（技术实战操作培训）、在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务等，方案内容合理、准确得4分。根据投标人提供的售后服务方案、承诺以及售后服务网点分布情况、培训计划（技术实战操作培训）、在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务等，方案内容合理得2分。不提供不得分。 |
|  | 售后服务响应时间 | 3 | 针对所投产品售后服务响应时间，投标人在1小时内响应，2小时内赶赴现场维修的，得3分；投标人在2小时内响应，3小时内赶赴现场维修的，得2分；投标人在3小时内响应，4小时内赶赴现场维修的，得1分。不提供不得分。 |

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价作最低的方式确定中标人。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

备注：政府采购合同备案：采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。

采购代理机构留存壹份备案。（所有合同必须胶装成册，活页装订不予备案）

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、中标通知书及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

23.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

十一、中标服务费

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳。

| 服务类型、费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100—500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500—1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000—100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30%计收。

2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元， 计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

- 第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海开盛公招（货物）2023-020     .

采购项目名称：青海省人民医院2023年医疗服务与保障能力提升项目医学检验科等医疗设备采购   .

采购合同编号：QHKS-2023-020-01/02/03           .

采购内容：                                      .

合同金额（人民币）：                            .

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：2023年3月28日

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2023年3月28日 （青海省人民医院2023年医疗保障与服务能力提升项目医学检验科等医疗设备采购）采购项目（青海开盛公招（货物）2023-020 ）的招标文件要求和青海开盛招标有限公司出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                     单位：元

| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、进口报关费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：                        ；（以中标通知书为准）

交货地点：青海省人民医院指定地点。

2.乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后20个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。

5.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

6.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收合格，乙方提供全额发票并办理相关手续后，甲方按合同总额的100%向乙方支付合同价款，即人民币      大写         。合同签订前，乙方按合同总额的10%向甲方缴纳履约保证金，即人民币      大写         ，等产品验收合格后转为质量保证金，待质量保证期满且提供产品无质量问题证明后一次性付清。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过      天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在     天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：无

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式捌份，经双方签字，并加盖公章即为生效。如有遗失，概不负责。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。（本项目具体交货时间按招标文件第五部分商务要求填写）

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 按合同约定。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

- 适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

采 购 内 容：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明 ………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海开盛招标有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起     日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海开盛招标有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：___________

地址：__________________________________

身份证号码：____________________________

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海开盛招标有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：         职务：             .

授权人（法定代表人）签字或盖章：         职务：_______________

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海开盛招标有限公司

关于贵方2023年3月28日           (项目名称)，项目编号采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海开盛招标有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或（2021年、2022年）任一年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近一年任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海开盛招标有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附网站查询截图，截图中须显示“报告查看时间”，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海开盛招标有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明、开户许可证复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

采 购 内 容：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

（11）开标一览表（报价表）…………………………………………… 所在页码

（12）分项报价表………………………………………………………… 所在页码

（13）技术规格响应表……………………………………………………所在页码（14）投标产品相关资料………………………………………………… 所在页码

（15）投标人的类似业绩证明材料……………………………………… 所在页码

（16）中小企业声明函（货物）………………………………………… 所在页码

（17）中小企业（监狱企业）声明函…………………………………… 所在页码

（18）残疾人福利性单位声明函………………………………………… 所在页码

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………… 所在页码

- （11）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

单位：  元

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |
| 优惠条件及其他 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

- “投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、进口报关费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （12）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                       包号：                单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 | 注册证名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，不得修改格式，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，不得修改格式，否则，按无效投标处理。

2.“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品相关支撑材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品相关支撑材料等证明材料的实质性响应情况不一致或接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

3.填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）投标产品相关资料

投标产品相关资料

投标人须提供生产厂家针对此项目出具的唯一的有效授权书（进口产品）。

- （15）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供近3年以来的类似业绩证明材料（提供的业绩为2020年3月28日至2023年3月27日）。（需提供以中标/成交通知书或者包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的复印（或扫描）件）。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。

- （16）中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（ 采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为            万元，资产总额为       	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（ 采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为            万元，资产总额为       	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （17）中小企业（监狱企业）声明函

中小企业（监狱企业）声明函

致：青海开盛招标有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、供应商为非企业单位的，可不提供此声明。

企业名称（盖章）：          (公章)

企业法定代表人：             （签字或盖章）

年    月    日

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海开盛招标有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人    人数为      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

根据招标文件评分标准要求提供本项目的履约能力、售后服务、彩页等相关资料。（格式自定）

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品相关支撑材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品相关支撑材料等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

- 2.重要指标

2.1 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料，相关接口费用包含在投标报价中。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

2.3 招标文件中“★”为重要技术参数，每有一项不满足视为无效投标。

- 3.商务要求

3.1.交货时间：合同签订后国产设备60天内，进口设备90天内。

3.2.交货地点：青海省人民医院指定地点。

3.3.付款方式：乙方所交付的产品由甲方验收合格，乙方提供全额发票并办理相关手续后，甲方按合同总额的100%向乙方支付合同价款。合同签订前，乙方按合同总额的10%向甲方缴纳履约保证金，等产品验收合格后转为质量保证金，待质量保证期满且提供产品无质量问题证明后一次性付清。

3.4.质保期及免费服务期：叁年，包含人工及配件等所有费用。

3.5所供应的设备须为最新生产设备（签订合同之日前，一年内生产的设备）。

- 项目概况及技术参数

- 包一：预算额度：126万元

一、二维液相色谱系统技术参数   数量：1台  单价：48万元

一、应用参数

1.满足临床需求，可测定包括但不限于以下常见药物种类：心境稳定剂类药物（丙戊酸、卡马西平、苯妥英钠、奥卡西平）；精神科常用药物（奥氮平、氯氮平/去甲氯氮平、喹硫平/去乙基喹硫平、利培酮/帕利哌酮、氯丙嗪、阿立哌唑/脱氢阿立哌唑、米氮平、西酞普兰/去甲西酞普兰）等药物；抗肿瘤类药物（甲氨蝶呤、5-FU、阿帕替尼、埃克替尼、吉非替尼、克唑替尼、舒尼替尼、伊马替尼）；抗微生物感染类药物（美罗培南、亚胺培南、替考拉宁、去甲万古霉素、万古霉素、替加环素、头孢哌酮、舒巴坦、莫西沙星、氧氟沙星、伏立康唑、氟康唑、泊沙康唑、两性霉素）等药物，提供血药浓度原始色谱图及技术标准资料、技术研究方案（提供佐证材料）。

2.满足科研需求，配备方法开发导引系统，亦可自建药物测定方法。

3.血药浓度测定技术参数

3.1 前处理过程简单，血样仅离心去蛋白，无需液液萃取或固相萃取，提供方法学验证资料及医院应用示范单位证明。

3.2 共柱体系：同一套色谱柱可测定多种药物，无需切换色谱柱和更换流动相，提供相应色谱柱型号、规格和应用单位情况。

3.3 测定速度：满足设备用于临床出具报告及时性需求，典型药物测定保留时间不大于9min，色谱图结束时间不大于9.8min，并提供相应血样中药物测定色谱图。

3.4 定标和质控系统：可提供在国家卫健委临检中心数据系统备案的商品化质控品、商品化校准品，以确保质控体系的权威性；药物测定的质控品和校准品提供相应规格和型号，并提供医院示范应用单位；

3.5 有能力提供国际血药浓度实验室比对服务，确保科研项目成果的国际认可性，附相关有效能力证明材料。（提供佐证材料，加盖医院应用方公章）。

3.6 试剂配套系统：可供应监测药物配套的测定试剂，该试剂技术指标至少包括颗粒度、吸光率、电导率、PH 值等指标，提供相应的试剂的规格、货号、厂地及技术指标。

二、硬件参数

4.系统功能参数

4.1 向下兼容常规液相模式、柱-柱转移二维模式（一级单工）、柱-陷阱柱-柱二维模式（二级单工），模式之间切换无需人为更改管路，工作站自动完成切换。（提供厂家盖章的相应技术证明材料）。

4.2 提供一维色谱柱检测模式，且工作站自动完成模式切换，无需人为更改色谱管路。

4.3具备二维直观导引界面，导引界面包含模式显示、色谱柱模拟和色谱柱工作状态；直观导引样品测定工序的状态。

4.4 具备一键断开功能，执行此功能时，色谱柱与色谱泵之间流路完全断开，方便用户检修和维护。

4.5 具备溶剂倒置装置，方便用户进行流动相的更换和排除气泡。

4.6 具备流动相在线净化功能，拦截流动相中杂质，避免色谱柱损坏。

5.液相色谱模块性能参数

5.1 溶液输送单元：最大流速不小于 5mL/min；步进调节流速精密度≤0.06%。输液泵流速显示与设定的位数不少于 0.001。具备在线脱气单元。

5.2 低压梯度单元系统：具备低压梯度混合单元；梯度混合准确度≥0.5%。

5.3 自动进样器：具备原装自动进样器；进样量准确度与精密度≤1%；进样量精密度 RSD≤0.2%；可选备96孔板托架，可放置至少两个96孔板；交叉污染≤0.005%(萘、洗必泰)；快速进样，10uL进样时≤20s。

5.4 紫外检测器：具备原装紫外检测器；波长范围：不窄于190-700nm；噪音（AU）：±0.25×10－5；波长精确度：±1nm；波长重现性：±0.1nm以下。

5.5 色谱系统控制器：可反控色谱泵、进样器等部件。

5.6 工作站：具备原装工作站；可实现与 HIS/LIS系统连接；实现报告互联网发送，以满足报告周转速度需求。

5.7配套电脑工作站：操作系统：Windows10；CPU：不低于15+二代；内存：不低于8G；固态硬盘：不低于500G；独立显卡;显示器:≥19寸，配备有线鼠标及标准键盘。

5.8配备激光黑白打印机。

6.产品与品牌成熟度参数

6.1提供本设备具备血药浓度相关的技术先进性证明材料。

6.2提供设备、色谱柱、试剂对应的已成功注册的II类医疗器械注册证及II类医疗器械生产证，确保项目成熟开展的合规性。

二、全自动酶免分析仪技术参数   数量：1台  单价：78万元

- 一、酶免分析仪参数

- 1.仪器构成：由试剂区、样本区、加样区、洗板机、酶标仪组成；

- 2.基本功能：自动完成ELISA实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断；

- 3.试剂系统：完全开放；

- 4.加样量：精密度CV≤0.75%，准确度±1%；

- 5.工作模式：可连续进样、连续进板、随到随做；

- 6.样本位：同时最大可容纳（非连续装载）样本位≥240个；

- 7.加样针：

- (1)8通道独立加样，使用透明一次性加样头；

- (2)具有撞针检测报警功能；

- (3)具有液面监测、凝块监测和空管监测功能；

- 8.加样板位：同时可装载≥16块96孔板；

- 9.加样原理：气动置换加样原理；探测原理为压力感应式液面和凝块探测原理；

- 10.振荡孵育模块：≥16个，能够同时孵育，并且每个孵育模块能够单独温控；每个孵育模块有独立振荡功能；

- 11.洗板机：

- (1)洗板位置≥3个；

- (2)洗板残留量≤1μl，每个洗板头为96通道192针；

- 12.酶标仪：

- (1)内置酶标仪≥1台；

- (2)滤光片：标准配置340 nm 、405nm、450nm、492nm、630nm波长；

- 13.试剂仓：≥40个试剂舱位，每个舱位试剂存储容量≥60ml；

- 14.机械手：具有红外抓板检测，防止运行中掉板的功能；

- 15.台面：样本、质控、试剂全部采用通用轨道式装载；

- 16.标本条码扫描：具备标本条码扫描仪,装载标本时自动扫描标本条码；

- 17.报警处理：

- (1)具有重试、忽略、终止运行可选择项，报警选择处理模式不影响整体实验运行；

- (2)可断点运行，可以从实验的任何一个步骤恢复实验；

- 18.运行保障：具有智能自动运行保障系统，可以屏蔽故障模块，保证其他模块的正常运行。

- 二、纯水系统参数

- 1.基本功能：使用市政自来水作为原水，原水被原水泵输送至预处理装置进行预处理，经过预处理后的原水进入反渗透装置，再经过EDI，最终制备成符合要求的纯化水；

- 2.供电电源：电源AC380±10%，控制电路电压为AC220V；

- 3.设备外观：主机组合式机，304不锈钢机架设计，主机系统连接管路采用UPVC材质；

- 4.产水工艺：原水系统+三级预处理（石英砂过滤器+活性炭过滤器+全自动软化器）+双级反渗透系统+EDI（连续电除盐技术）+PLC全自动控制系统+恒压供水系统,系统具备全自动触摸控制；

- 5.产水量及产水水质（25℃）：

- 一级产水量：≥1000L/h

- 一级产水电导率：≤15us/cm

- 二级产水量：≥500L/h

- 二级产水电导率：≤5us/cm

- EDI产水量：≥500L/h

- EDI产水电阻率：≥15MΩ.cm

- 6.离子去除率：≥99%；

- 7.主控软件：电路主控软件PLC，应具有国家软件著作权证书；

- 8.控制系统：采用全自动控制系统，仪表、按钮、阀门设置合理，便于操作，具有断水检测、满水自动停机、满水自动切断水源、工作状态监控等相应功能。同时，设备可实现一、二级切换单独使用；

- 9.供水压力：0.2～0.3MPa；进水TDS≤1000ppm；

- 10.运行压力：0.5～1.0MPa；

- 11.系统脱盐率：≥99%；

- 12.系统回收率：≥60%；

- 13.反渗透系统：采用双级反渗透工艺，全循环恒压式供水方式。反渗透采用国内知名品牌且具有反渗透膜组件清洗系统，可自动在线定时冲洗RO膜；膜壳采用304不锈钢外壳和低压进口膜元件；

- 14.EDI系统：采用双级反渗透和EDI连续电去离子模块的超纯水装置，EDI相关设备通过液位联锁实现自动运行；

- 15.维护保养：预处理系统能够自动正洗、反洗、吸盐、补水运行。反渗透具有RO膜防垢保护功能，反渗透自动在线冲洗、自动产水并且有显示屏提示。设备应配置一种新型过滤网组件及过滤柱；

- 16.安装与验收：具有快速安装快插接头的连接组件，提供产品检验合格证书；厂家负责免费安装调试；全面提供操作和维修技术培训；提供设备操作手册、维修保养手册。

- 包二：预算额度：285万元

全数字化心血管彩色多普勒超声诊断仪技术参数    整机原装进口

数量：1台    单价：285万元

一、设备用途及说明：用于成人心脏、儿童心脏、新生儿心脏及胎儿心脏、血管（外周、脑血管）、腹部、浅表器官等超声临床诊断应用和相关科研为主。

二、主要技术规格及系统概述：

2.1主机成像系统：

2.1.1高分辨率液晶显示器≥21.5英寸, 分辨率1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠；

2.1.2操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转；

2.1.3触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像；

2.1.4监视器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱等，并可任意显示及隐藏屏幕菜单；

2.1.5通用成像探头接口≥4个，微型无针式接口，4个接口通用，可任意互换；

2.1.6集束精准波束发射技术和海量并行处理技术，依次接收海量原始声学数据，系统进行全程动态聚焦；

2.1.7具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥5级），支持所有探头；

2.1.8数字化二维灰阶成像及M型显像单元；

2.1.9单晶体探头技术：支持相控阵、凸阵、高频线阵；

2.1.10解剖M型技术，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量；

2.1.11脉冲反向谐波成像单元；

2.1.12彩色多普勒成像技术；

2.1.13彩色多普勒能量图技术；

2.1.14方向性能量图技术；

2.1.15数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)；

2.1.16动态范围≥320dB；

2.1.17数字化通道≥7000000；

2.1.18智能全程聚焦技术；

2.1.19智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像；

2.1.20空间复合成像技术，可同时用于发射和接收，可支持多线偏转（可作曲别针试验)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头；

2.1.21实时双同步/三同步能力；

2.1.22内置DICOM 3.0 标准输出接口；

2.2二维灰阶成像单元：

2.2.1所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示；

2.2.2具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D），多级可调（≥5级）；

2.2.3实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，最大偏转角度≥5个；

2.2.4凸阵、线阵探头具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用，且扩展角度≥15度；

2.2.5一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC曲线；

2.2.6自动实时持续增益补偿；

2.2.7侧向增益补偿技术，且可视可调；

2.2.8具备双幅对比显示，可自动识别收缩期及舒张期，便捷Simpsons测量；

2.2.9分辨率和帧频可视可调，且支持凸阵、微凸阵、线阵、相控阵；

2.2.10超宽视野全景成像扫描技术(测量功能, 线阵和凸阵探头具备)，可与像素优化技术结合使用；

2.2.11穿刺引导功能：支持相控阵、凸阵、线阵探头穿刺引导功能；相控阵探头穿刺引导角度≥3个，凸阵探头穿刺引导角度≥4个；线阵探头穿刺引导角度≥3个；

2.2.12全屏高清显示，放大后图像显示区域尺寸≥21.5”,分辨率≥1080，放大后整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，而无其他菜单界面显示；

2.2.13扩展成像技术：凸阵、线阵探头均支持此功能，且可以联合空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术；

2.2.14具备专业心超工作者定制界面，提高心超医生易用性，可多达30余项功能操作位置自定义调节；

2.3彩色多普勒血流成像单元：

2.3.1具有二维彩色模式、能量图模式、彩色M型模式、组织速度图、组织位移图、组织应变、组织应变率等多种模式；

2.3.2自适应超宽频带彩色多普勒成像技术；

2.3.3彩色能量图及方向能量图（CPA）；

2.3.4单键预设血流成像参数；

2.3.5彩色实时同屏双幅对比显像；

2.3.6具备血流自动追踪技术，可一键实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等）；

2.3.7具备专业冠脉血流成像模式，可支持所有心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、小儿相控阵探头、新生儿相控阵探头）；

2.3.8彩色增益可独立调节，支持凸阵、线阵、相控阵；

2.4频谱多普勒成像单元：

2.4.1自适应多普勒技术，可一键实时追踪血管位置，调整彩色多普勒（包括取样框角度、位置、取样容积位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性；

2.4.2提供PW、CW、HPRF模式，高性能三同步成像；

2.4.3实时自动多普勒测量分析，可提供多参数选择；

2.4.4一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程；

2.4.5频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择；

2.5组织多普勒成像单元：

2.5.1高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像；

2.5.2二维、彩色M型、速度曲线同屏显示；

2.5.3专业TDI测量软件包；

2.5.4可进行组织速度、组织达峰时间、心肌应变、应变率、组织追踪、组织同步化定量分析；

2.5.5提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价；

2.6组织谐波成像单元:

2.6.1具备滤波式谐波技术；

2.6.2脉冲反相谐波技术；

2.6.3可显示谐波频率和基波频率；

2.7超声造影成像单元：

2.7.1造影剂二次谐波成像单元，包含低MI实时灌注成像和Flash爆破造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术；

2.7.2造影可与核磁像素优化技术结合使用，支持凸阵、线阵、相控阵；

2.7.3造影技术支持凸阵、线阵、相控阵探头，可满足临床对心腔、心肌、腹部、血管成像的需求；

2.7.4支持负荷超声成像下的心肌灌注造影；

2.7.5具有计时器及闪烁造影成像技术，且的闪烁帧数可调、机械指数可调、长度可调，可心电触发和时间触发；

2.7.6具备二维心脏造影技术；

2.7.7具备造影定量分析功能及运动补偿功能，实时追踪被定量组织，消除因患者呼吸、运动等产生的组织位移，使超声造影定量分析更加准确；

2.7.8有低机械指数用于心肌造影成像；

2.7.9具备在机及脱机造影定量分析，可提供≥8种参数；且造影连续采集时间≥6分钟；

2.7.10分析结果自动导入系统工作表进行存储；

2.8负荷超声成像单元：

2.8.1内置专业负荷超声模板；

2.8.2自定义编辑模板；

2.8.3支持运动负荷、药物负荷；

2.8.4支持室壁运动造影成像模板；

2.8.5可提供负荷超声斑点追踪定量分析；

2.9 测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

2.9.1  一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等），且面积狭窄率有椭圆描迹和自定义描迹；

2.9.2多普勒血流测量及分析；

2.9.3心脏功能测量与分析，可支持Simpson 三点法快速描记心内膜，加快工作流程；

2.9.4自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用；

2.9.5 心功能定量、半定量技术；

2.9.5.1 自动二维左心室功能定量依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV；

2.9.5.2 自动二维左心房功能定量依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，最大体积，最小体积；

2.9.5.3 也可提供更深层次报告页面，包括容积及左室有关收缩、舒张功能的高级参数：LVEF、PER、PRFR、AFF；

2.9.5.4自动组织瓣环位移功能可自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能；

2.9.5.5 可使用回放或存储剪辑分析，可在机、脱机分析；

2.10感兴趣区定量 ：

2.10.1 高达 10 个用户自定义的区域	；

2.10.2 像素密度分析，数据类型包括：灰阶回声、速度或能量（血管造影）；

2.10.3 自动标记 ECG 触发，以实现特定心动周期时相的定量分析；

2.10.4 平均值、中位数和标准差计算；

2.10.5 时间－密度曲线；

2.10.6曲线拟合工具

－ Gamma 变量(Wash-in/Wash-out)

－ 负指数方程

－ 线性方程

2.10.7分析结果包括每一帧图像的 dB 数值、密度或速度/频率、达峰时间、“A” 值，曲线下面积和峰值密度；

2.11心脏自动应变定量

2.11.1 专用的可用于结合智能化自动应变分析模块；

2.11.2 连接和未连接心电信号的超声图像均可在机分析；

2.11.3 支持心脏常规二维、心脏造影成像等多种模式下使用；

2.11.4 全自动识别左心室切面并追踪，快速获得左心室整体应变值、左心室长径值、左心室应变牛眼图和达峰时间牛眼图；

2.11.5 全自动识别追踪左心房切面，快速获取左心房储备功能、管道功能、收缩功能应变值及曲线，并同时提供ED、PreA两种参考时间点左心房应变值；

2.11.6全自动识别追踪右心室切面，快速获取右心室四腔和游离壁整体应变值，同时得到右心室游离壁三个节段应变曲线；

2. 12自动心肌运动定量：

2.12.1 根据选择的心脏长轴、短轴切面自动追踪相应节段，不依赖ECG、分析时无需切面顺序，无需手动操作（用户也可自行编辑感兴趣区），自动生成每个节段的整体长轴峰值应变值、位移曲线、心功能、达峰时间并生成表格，可在机分析内、中、外三层心肌，以17或18节段牛眼图显示，并可显示各种曲线。此外还可计算LVEF、ESV、EDV；

2.12.2自动组织瓣环位移功能可自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能；

2.12.3可使用存储剪辑分析，可在机、脱机分析心肌的内、中、外三层；

2.13 血管中内膜厚度自动测量：要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置，脱机数据可输出；

2.14负荷心肌运动定量：可对负荷试验左室整体和局部进行定量分析；

2.15图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元：

2.15.1 数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节；

2.15.2 硬盘≥1T，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元1280帧；

2.15.3 具备主机硬盘图像数据存储；

2.15.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

2.16参考信号：心电

2.17输入和输出信号：

2.17.1输入：DICOM DATA；

2.17.2 输出：S-视频、DP高清数字化输出；

2.18 图像管理与记录装置：

2.18.1 内置图像管理系统；

2.18.2 可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等；

2.19连通性：

2.19.1 医学数字图像和通信协议， DICOM 3.0 版接口部件；

三、 技术参数及要求

3.1 系统通用功能：

3.1.1 监视器: 高分辨率液晶显示器≥21.5英寸, 分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠；

3.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转；

3.1.3 标准成像探头接口≥4个，无针式微型接口，可通用；

3.1.4 功能分区控制面板，可升降、旋转、前后左右平移, 电子锁定；

3.2 探头规格：

3.2.1 频率：超宽频带探头, 可支持最高探头频率1 MHz-18 MHz；

3.2.2 类型：相控阵、凸阵、线阵；

3.2.3 压电晶体材料：线阵、相控阵、凸阵等均采用单晶体材料；

3.3 二维成像主要参数:

3.3.1 单晶体成人相控阵探头：超声频率 1-5MHz；

血管/小器官线阵探头：超声频率3-12MHz；

单晶体心脏相控阵探头：超声频率 1-5MHz

单晶体血管/小器官线阵探头：超声频率4-18MHz

小儿心脏相控阵探头：超声频率3-8MHz

3.3.2扫描速率：相控阵,全视野，17cm深度时，帧速率≥60帧/秒；

线阵,全视野，4cm深度时，帧速率≥140帧/秒；

3.3.3扫描深度：最大扫描深度40cm；

3.3.4声束聚焦：发射接收动态连续聚焦；

3.3.5回放重现及存储:灰阶图像回放＞1000幅，存储时间≥6分钟；

3.3.6预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节，每个探头可提供预设置≥40个；

3.3.7增益调节：2D/Color/Doppler可独立调节，TGC分段≥8， LGC分段≥4；

3.4频率多普勒：

3.4.1脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF；

3.4.2多普勒探头与频率：PW，CW；

3.4.3最大测量速度：PW，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥8m/s; CW，1.8MHz，0°时血流速度最大≥25m/s ；

3.4.4 最低测量速度1mm/s (非噪声信号)；

3.4.5 显示方式:B/D、B/C/D、D；

3.4.6 电影回放:≥1000帧；

3.4.7 零位移动: ≥6级；

3.48 取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm; 分级可调

3.4.9 滤波器:高通滤波或低通滤波两种,分级选择:PW高通≥10级,低通≥5级；CW高通≥8级,低通≥5级；

3.4.10 显示控制:反转显示(左/右,上/下)，零移位， D扩展，B/D扩展，局放及移位；

3.4.11 显示控制:反转显示(左/右,上/下)，零移位，D扩展， B/D扩展，局放及移位；

3.5 彩色多普勒：

3.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示；

3.5.2 二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示；

3.5.3 彩色显示角度： 20-90°选择；

3.5.4 彩色显示帧数：85°, 18cm深,帧频≥10帧/秒；

3.5.5 组织多普勒帧频：85°，18cm深，帧频≥110帧/秒；

3.5.6 显示位置调整:感兴趣的图像范围：-20°-+20°；

3.5.7 显示控制：零位移动分+15级,黑/白与彩色比较,彩色对比；

3.5.8 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE/CPI)；组织多普勒(TDI)；

3.6 超声图像及病案管理系统：

3.6.1 动态图像采集，存储，一次连续采集≥100幅；

3.6.2 同屏电影回放≥4画面，可调回放速度；

3.6.3 存储图像及文档：超大1TB硬盘，CD/DVD、5个USB存储；

3.6.4 报告存储、检索、统计；

3.6.5  为保护病人隐私，图像存储时可隐去病案信息进行存储；

3.6.6 DICOM QVue图像阅读器；

3.7超声功率输出调节: B/M，PW，CDFI,输出功率选择≥8级可调；

四、附件：

4.1  配套电脑工作站：操作系统：Windows10；CPU：不低于I5十二代；内存：不低于8G；固态硬盘：不低于500G；独立显卡；显示器：≥19寸，有线鼠标及标准键盘。

4.2  医用检查床及桌椅各一套,UPS稳压电源一台。

- 包三：预算额度：232.2万元

一、尿道膀胱镜、输尿管肾镜技术参数    数量：2台   单价：8万元

用途：膀胱镜在膀胱肿瘤、膀胱结石、膀胱憩室、膀胱炎等疾病的诊断中具有不可替代的作用。

尿道膀胱镜及配套手术器械

1.视 向 角：0°、30°、70°，

2.视 场 角：≥60°，

3.镜管直径：φ4.0mm，

4.景深范围：5mm～50mm ，

5.工作长度：≥300mm ，

6.分辨率：≥8.34lp/mm(物距20 mm)，

7.导向器自锁装置,分体式，

8.宝石镜片，

9.全医用不锈钢，

10.镜鞘：F16、F18、F21、F24，

11.镜鞘长度：≥230mm

12.导光束：4*2.5m。

二、大力碎石钳技术参数    数量：2台   单价：2万元

用途：用于膀胱结石，2cm以内的结石，碎石、取石快速便捷。

大力碎石钳外鞘F24*230mm，拉式碎石钳外鞘F24*240mm。

三、可调式尿道扩展切开器技术参数   数量：2台   单价：2万元

用途：用于尿道狭窄无法进行手术的患者，进行尿道扩展切开后进行下一步手术操作。

F18-F30可调 ，含一把刀

四、输尿管肾镜（F4.5）技术参数   数量：1套   单价：10万元

1.视向角：0°

2.视场角：≥75°

3.头端部外径：4.5Fr   中间是渐变过程  后端部9.1 Fr

4.工作长度：≥425mm

5.器械通道：Φ1

6.照度：≥2000 lx（工作距离10mm）

7.视场中心角分辨力：0.547C/°

8.景深:3~20 mm

| No. | 名 称 | 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输尿管肾镜 | F4.5×425mm | 1支 |
| 2 | 活检钳 | / | 1把 |
| 3 | 取石钳 | / | 1把 |
| 4 | 消毒盒 | / | 1个 |

五、输尿管肾镜（F7.5）技术参数  数量：1套  单价：7万元

- 视向角：0°

- 视场角：≥75°

- 头部最细端外径：≤Fr7.5  中间：Fr11.1  尾部：Fr 12.4

- 景深范围：3～20mm

- 工作长度：≥420

- 器械通道：≥Φ1.8

- 输尿管肾镜钳子: F5*580mm

| No. | 名 称 | 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输尿管肾镜 | F7.5×425mm | 1支 |
| 2 | 硬性活检钳 | F5 | 1把 |
| 3 | 硬性异物钳 | F5 | 1把 |
| 4 | 消毒盒 | / | 1个 |

六、输尿管肾镜（F8.5）技术参数  数量：1台  单价：7万元

- 视向角：0°

- 视场角：≥75°

- 头部最细端外径：Fr8.5

- 景深范围：3～20mm

- 工作长度：≥425

- 器械通道：F6

- 输尿管肾镜钳子: F5*580mm

| No. | 名 称 | 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输尿管肾镜 | F8.5×425mm | 1支 |
| 2 | 硬性活检钳 | F5 | 1把 |
| 3 | 硬性异物钳 | F5 | 1把 |
| 4 | 消毒盒 | / | 1个 |

七、输血、输液加温器技术参数    数量：8台  单价：3.9万元

一．技术参数要求

1、主机结构：一体化支架提手，方便移动仪器和固定加热管；

- 加热模式：全程包裹式加温，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人

体，热量不流失，适合寒冷环境使用；

3、温度可调范围： 33℃-41℃，连续可调，增率0.1℃，控温精度为0.1℃；

4、显示屏：微电脑PID闭环温控系统，配置高亮度彩色显示屏，尺寸≥80*90mm；

5、按键：轻触按键，操作可靠，非触摸屏，方便消毒，符合感控要求；

6、机器运行时屏幕可同时显示参数包括：加热时间，设定温度，加热温度，高温报警，低温报警，传感器故障；

7、耗材：直接加温常规输血输液管路，无需特殊耗材，节约使用成本；

8、安全控制：系统内置报警测试功能，在面板操作即可测试报警功能是否正常；

9、超温断电保护：超过42℃系统声光报警自动停止加热；

10、低温报警：低于32℃系统声光报警提示低温；

11、加热系统：可同时连接两条加热管，可单独设定每条加热管的温度并恒温控制；

12、预热时间：从20℃-36℃小于2分钟；

13、加热管结构：三腔硅胶柔性加热套管，集成4组发热丝，二组独立温度传感器，发热均匀，加温效果好；

14、加温管尾部开口≥45°，扩口设计，符合护理安装和感控要求；

15、两条加热管串联使用可满足大流量加温需要；

16、加热管可选长度≥10种，包括0.5米，0.6米，0.9米，1.0米，1.2米，1.4米，1.5米，1.8米，2.4米，2.8米；

17、加热管可选内径≥3种，包括3.5mm，6.5mm和14.5mm；

18、电气安全保护类别：I类；

19、电气安全保护级别：BF型，防除颤保护；

20、防潮保护级别：IPX2；

21、工作方式：连续运行；

22、电源：a.c.100-240V/50-60Hz；

23、输入功率：≤200VA（伏安）；

24、通过ISO13485医疗器械质量体系认证，提供证书复印件；

- 配置要求

1.双通道加温器主机             1台

2.插拔式加热管                 2条

3.加热管夹子                   2套

4.点滴架                       1套

5.操作指南                     1份

6.合格证                       1份

7.保修卡                       1份

8.使用说明书                   1本

八、体表升温仪技术参数    整机原装进口   数量：4台   单价：4万元

一、 用途：用于预防和治疗低温症和减少病人因寒冷引起的不适。

二 、技术参数：

- 采用充气式加温方式

- 运行温度≥4档：室温档，低档，中档，高档

  - 室温档：可作为病人降温策略的有益补充。

  - 低档：32℃（+/-1.5℃）

  - 中档：38℃（+/-1.5℃）

  - 高档43℃（+/-1.5℃）

- 风速:具备两档气流（高速≥48CFM.低速≥32CFM）

- 过滤器：高效空气过滤系统，空气过滤器≤0.2微米

- 温度感应器≥三个，可进行连续监测系统温度，精准保证出风口处的气流温度

- 保温毯采用排水孔的液体处理方式，收集术中液体装置，能预防压疮。

- 保温毯采用中央汇管技术保证毯子热量分布均匀.

- 多种保温毯毯型，满足不同类型手术的需求。包括全身毯，上身毯，下身毯，儿科毯，专科及心脏外科毯等，配置型号≥25种。

- 噪音：高速运行≤51分贝，低速运行≤48分贝

- 具备内置计时器，准确记录使用时间并及时安排维护

- 安全：

11.1过热测试：使用检测包直接在前面板调节

11.2 校准：使用检测包直接在前面板调节

11.3安全系统：图示及报警提示音功能。

11.4能监测并显示加温时间，最高温度≤56℃，具备过热警示功能，能提示错误代码，可将所有这些信息都能直观的在主面板上显示。

九、脚踏开关技术参数   整机原装进口   数量：8台   单价：1.4万元

1.与VIO系列电刀相匹配

2.满足IPX8要求

3.可清洗消毒温度不超过75℃

4.含≥5m长连接线

5.黄脚踏激活电切，蓝脚踏激活电凝

十、手术体位垫技术参数    数量：1台  单价：10万元

一、性能要求：

1、由高分子凝胶构成，有良好的柔软性和减震抗压性能；

2、不含硅胶、乳胶和塑化剂，环保无污染，对人体无不良反应，不支持细菌生长，符合医院感控要求；

3、面料及结合处均防水防渗防漏，防止术中污染液渗入里层，避免交叉感染，易清洗、消毒；

4、可为手术患者提供舒适、稳定的体位固定，多模块设计，操作摆放灵活自如；

5、能透过X线、CT检查等放射线；

6、有较好的耐候性，耐候温度-29℃—70℃，绝缘抗静电。

二、手术体位垫配置要求：

（1）全床体位垫  3个

1.尺寸 100*50*1.5cm（长宽尺寸±0.5cm）

2.尺寸 50*50*1.5cm（长宽尺寸±0.5cm）

3.尺寸 50*23*1.5cm（长宽尺寸±0.5cm）

(2)俯卧位垫  1对

1.尺寸50*16*13/9cm（长宽尺寸±0.5cm）

(3)跟骨垫  2个

1.尺寸18*10*7cm（长宽尺寸±0.5cm）

（4）圆形头圈 1个

1.尺寸20*7*5cm（长宽尺寸±0.5cm）

(5)臀垫 2个

1.尺寸 50*40*1.5cm（长宽尺寸±0.5cm）

十一、电动液压手术床技术参数   数量：2台  单价：45万元

（一）、性能要求：

1、采用精密的电动液压技术调节手术床柱及床面动作，保证操作平稳安全可靠。无任何机械马达、齿轮等机械结构系统。

2、电动液压调整手术床升高、降低、头脚倾、左右倾、背板等功能。

3、要求手术床具备电动调节一键式正反折刀位、一键式“0”位功能。

4、要求手术床必须设有双向体位模式即标准模式和反向模式（要求头脚可换向）。

5、操作方式：具备两套功能一致的独立操作系统，一套为有线控制，另一套手术床备用操作控制系统，确保手术床在一套发生故障时，另一套仍能可靠运行。

6、要求手术床配有高性能充电电池，充电一次既可满足80次手术需要，同时具有交流电源提供电能，确保最大的安全性。

7、具备带有背景灯的遥控器，所有功能键都是加亮呈现，简化操作，便于快速摆放体位。

8、具备平移功能：平移距离≥305MM

（二）、材料要求：

1、手术床床面框架和床柱外壳要求采用高品质18:10镍铬合金，坚固，耐腐蚀，永不磨损，稳定性好。床面下侧安装有片盒导轨，便于X光拍片 .

2、要求底座采用绝缘工艺处理，避免术中电流击伤，保证电外科手术医生安全。底座外壳以特制强化玻璃纤维高强度材料制成，采用多层渗透工艺。不掉漆，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用.

3、手术床底座平面平整无凸起，纤薄且侧方内凹，保证医生更好的接近病人，同时保证C臂的无障碍使用。（提供底座实物图片证明）

（三）、结构要求：

1、床板：采用五段式床面设计，由头板、上背板、下背板、坐板及可分开式的腿板等五段组成。头板可拆卸。模块化形式的床面设计又可满足各种手术台板灵活组合，同时与床的配件灵活组合。

2、床板均可透X线，床板下侧无任何横杆遮挡（提供图片证明），床板下侧具有X光片盒导轨，可插入X片盒。

3、腿板具有可拆卸、可下折和可分叉，及下折后再外展等多种功能（提供厂家盖章的腿板下折90°后外展90°实物照片证明）

4、模块化床板具有统一的标准化接口和快速卡接系统，采用一指按键快速卡接模式，轻松插拔，便捷拆卸和安装。（提供图片证明）

5、床垫：采用特殊柔软塑型海绵芯制成，双层设计，厚度≥78mm,可依照病人体温和体形重新自然塑形，有效防止病人失温及长时间手术病人褥疮形成。

6、配置直径≥120 mm的大尺寸双轮脚轮，带有中央锁定系统，保证手术床既可移动自如，又可稳如泰山。同时不损坏净化手术室地面。

7、手术床的刹车模式为三档位刹车模式，分别为全部锁定，全部放松，及锁定侧方移动（可前后移动）模式。

（四）、具体技术参数要求：

（1）手术床长度：≥1970 mm（含头板）

（2）手术床高度:低位≤610㎜，高位≥950㎜

（3）床板宽度（含边轨）：≥580㎜

（4）纵向倾斜（头倾/脚倾）：≥±25°

（5）横向倾斜（左倾/右倾）：≥±15°

（6）下背板（上/下）：≥70°/40°

（7）腿板下折：≥90°

（8）电动一键折刀位（下折）：≥20°/20°

（9）电动一键折刀位（上折）：≥25°/45°

（10）手术床最大承载重量：≥355KG

（五）、手术床配件配置要求：

（1）马镫式腿架

1. 要求具备腿部无限定位功能，方便医护灵活调整。

2. 要求具备腿部气动弹簧调整功能，单手操作，操作轻松灵活。

3. 要求腿部调整时可实现膝盖位置自动调整，保护患者的安全。

4．要求腿部具备减压垫，减轻小腿压力，保护患者安全。

5. 最大承载患者重量≥160KG

6. 要求具备标准固定夹，可轻松固定于手术床体边轨。

（2）侧卧位附件（耻骨骶骨托）

1.每套侧卧位支身架包含侧挡板支架2根，及2块侧挡板，其中一块侧挡板带有自锁装置。

2. 侧挡板支架可按需调整长度和高度，同时可水平旋转，具备标准固定夹，可固定于手术床体边轨。

3. 背部支撑侧挡板尺寸：≥120*170MM, 要求带有自动锁定装置，保证患者的安全。前部支撑侧挡板尺寸：≥85*85MM.

4．可根据患者身体具体情况调整整套附件，保证患者侧卧位时的安全支撑。

（3）三关节手板

1.具备灵活的三关节调节支架，通过中央螺钉可快速锁定手板，安全可靠。

2.手板具备保护肘关节的圆形衬垫，病人侧卧时不伤害肘部神经。

3.该手板即可做侧卧高位手板，同时又可实现公园躺椅位的低位手板，用途广泛。

4.可根据病人身体具体情况灵活调整三关节手板，保证患者侧卧体位手臂的安全支撑。

（六）、手术床配置：

（1）多功能电动液压手术床主床   2套

（2）头板                       2个

（3）延长板                     2个

（4）分体式腿板                 2套

（5）手板                       2双

（6）麻醉屏架                   2个

（7）有线控制器                 2个

（8）马镫式腿架                 1套

（9）仪器托盘                   1套

（10）侧卧位附件（耻骨骶骨托）  1对

（11）三关节手板                1套

十二、医用转运床技术参数    数量：4台   单价：4万元

基本尺寸：

1、多功能液压、手动抢救床。

2、规格：床板长≥1880mm、全长≥2152mm，床板宽≥620mm、全宽≥776mm。

基本功能：

1、背部升降0～90°；膝部上升0～40°；高低升降560～890mm；

床头尾倾斜-18°～18°。

2、具有足部床板角度调节功能，可以方便病人的脚部护理。

3、在护栏放下时，可以在四个方向同时护理病人。

基本配置：

1、床面板为优质ABS材质，4段式设计，保证床板的强度。

2、床体采用优质钢材，电泳+粉末双喷涂工艺制成，表面光滑，耐腐蚀。

3、采用双液压缸式设计，安全工作载荷≥225kg。

4、床板头部左、中、右各有红色按压抬升手柄，通过气压弹簧控制，便于实现背部升降操作。

5、膝部升降采用手摇柄操作，不用的时候手摇柄可以收纳，不占用空间。手摇柄具有过摇保护功能。

6、配备转动式护栏，可水平放置，易于点滴穿刺，承压为≥10kg。护栏板上U型设计，凹状的设计可防止导管滑落，起到固定作用。调节护栏锁扣采用W型安全锁，防止误操作，提高操作安全性。

7、标配有直径200mm中控锁树脂脚轮，防腐蚀、耐酸性佳。其中一个含碳导电轮(黄色),起到将静电随时转移至地面作用。

8、标配有导向功能的中心第五轮，直径100mm。

9、脚轮采用中控式刹车、定向设计，床体前、后、左、右4向均有操作踏板。

10、床头、足部各标配有1根（共2根）折叠升降式点滴杆，使用时升起，不用时可以收纳放置。

11、床尾配有记录台，台面可向前、后两面水平放置，可作为记录台或监护台使用。不使用时可以收纳放置，不占用空间。

12、配有符合人体工程学转运推行把手，头部P型，足部U型的时尚造型，方便推行。

13、床体两侧配有倾斜角度显示功能。

14、床体四角配有防撞缓冲轮。

15、病床两侧设附属吊架，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋。

16、床体底部托盘配有氧气瓶定位放置槽，可放置2L与4L的氧气瓶，最大直径为140mm。

17、床垫采用≥70mm厚度泡棉，患者平躺更舒适。

床垫尺寸≥：1860mm*600mm*70mm。

配置清单

1、床体    1套；

2、转动式护栏   2片；

3、单面脚轮（其中1只带导电功能）   4只；

4、中控锁踏板系统    1套；

5、中心第五轮   1套；

6、记录台   1个；

7、防撞轮   1套；

8、膝部升降手摇柄   1套；

9、推行把手  3个；

10、背部按压抬升手柄   3个；

11、高度上升踏板   2个；

12、高度下降与倾斜踏板   2个；

13、引流架  2个；

14、点滴架   2个；

15、床垫   1张

十三、电动洗胃机技术参数    数量：1台   单价：3万元

一、技术指标

  - 单片机自动压力反馈控制。

  - 具有强力换向防堵塞结构。

  - 点动控制进出胃液量平衡控制功能。

  - 进出胃压力数字显示。

  - 进出胃液路分离控制结构。（由内部完全独立的进出胃液路、外部独立进出胃插口和一次性使用连接管组成的进出胃分离控制结构。）

  - 压力、液量双重安全保护。

  - 无油膜式泵。

  - 强吸出胃，高效饱腹洗胃。

  - 预置式进出胃压力设置。

二、技术参数

1、洗胃压力：47kPa-55kPa

2、出胃液量：≤450ml/次

3、进胃液量：≤350ml/次

4、液量平衡：≤250ml/次

5、强吸出胃液量：≤450 ml/次

6、压力设置状态（调压）: 47kPa-60 kPa

7、噪声：≤65dB(A)

8、输入功率：≤150W

9、电源：AC220V±10%   50HZ±2%

三、主机、标准附件清单

- 主机                                 1台

- 一次性使用负压引流（吸引）接管       3包

- 一次性使用胃管                       3根

4、Φ6医用硅胶液管                      4根

5、强吸连接管                            1根

6.	2000 ml储液瓶                        1个

7、防尘堵                                4个

8、电源线                                1根

十四、微量注射泵（双通道）技术参数   数量：10台  单价：0.68万元

- 具有注射器品牌标定功能，适配所有品牌注射器；

- 具有注射器规格和安装状态指示灯，显示安装和注射状态；

3、使用“爪式可开启”机构的注射器推杆；

4、自动识别10ml、20ml、30ml、50ml注射器规格，注射速率：10ml：0.1ml/h—400ml/h， 20ml：0.1ml/h—600ml/h， 30ml：0.1ml/h—900ml/h，50ml：0.1ml/h—1500ml/h；

5、注射精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）；

6、具有三档阻塞报警阀选择：高800±200mmHg、中500±100mmHg、 低300±100mmHg；

7、报警方式以声、光和文字三种方式提示，报警音量可设置0~9档；

8、具有“管路阻塞”、“残留提示”、“注射完毕”、“注射器压杆安装错误报警”、“注射器推杆安装错误”、“电源线脱落报警”、“速率超范围”、“系统出错报警”、“遗忘操作报警”、“输液量等于限制量”等报警；

9、电气符合医院的工作要求，AC100-220V±10%，50-60Hz±1 Hz，内置电池充电12小时以上，可连续工作超过6小时；

10、泵固定夹跟泵是一体化装置，不需要任何工具进行安装；

11、泵固定夹在不需要任何工具的情况下可任意90℃旋转进行横竖固定；

12、可以根据实际需要选择在暂停状态下或注射过程中两种快速推注方式；

13、快进速度可设置，10ml:5~400ml/h, 20ml:5~600ml/h, 30ml:5~900ml/h, 50ml:5~1500ml/h；

14、注射中调速功能：在不暂停注射情况下，可以调整注射速度；

15、注射中Bolus可编辑功能：在不停止注射的情况下，可以设置一定限制量，一定的速度进行注射，注射完成或者中途按暂停，则自动恢复正常注射；

16、延长管脱落报警功能：在注射过程中，能够检测延长管或者针头脱落，并10s报警提示，提高安全性；

17、残余报警距离调整具有三种模式：“距离模式”、“时间模式”、“容量模式”

18、具有通道休眠功能，防止误操作。

19、开机具有保持上次参数或清零两种可选模式：可设置保存开机之前的参数或者开机显示速度清零。

20、KVO速度可设置：可根据不同的针筒规格设置KVO速度，KVO速度默认为0.5ml/h；10ml规格的注射器的KVO速度范围为0.1~1ml/h；20ml、30ml和50ml的KVO速度范围0.1~5ml/h；

21、支持至少20种注射器品牌；

22、紧急断电报警功能：在交流电源和电池同时被拔掉，内设纽扣电池还可以持续3分钟报警，更安全；

23、具有限制量设定、输出量查询、KVO速率、快速输液控制、快速推进键保险、流量设定键的锁定、市电及内置电池指示、历史数据查询等功能。

24、可选择升级无线输注监控系统，同时监控达500多台注射泵输液泵。

25、可选择和输液泵叠加组合成4-8通道输注集成系统，通过一条电源线输出。

26、双通道一体机，可以分速输注；

27、双色系设计，不同通道对应不同颜色；

28、采用两个显示屏幕分别显示各通道的情况

29、泵身上带有操作指南和各功能键的操作使用方法。

30、设备进液防护等级：IPX4

31、设备防电击安全等级：Ⅰ类、CF型

注：超过单价最高限价的分项报价，其投标文件按无效投标处理。