公开招标文件

采购项目编号：青海旺利欣公招（货物）2025-028号

采购项目名称：湟源县公立医院改革与高质量发展

示范项目

采   购   人：湟源县中医院

采购代理机构：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

2025年7月

目  录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标人须知	3

一、说明	3

1.适用范围	3

2.采购方式、合格的投标人	3

3.投标费用	3

二、招标文件说明	3

4.招标文件的构成	3

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	3

6.招标文件的澄清或修改	4

三、投标文件的编制	4

7.投标文件的语言及度量衡单位	4

8.投标报价及币种	5

9.投标保证金	5

10.投标有效期	5

11.投标文件构成	5

12.投标文件的编制要求	6

四、投标文件的提交	6

13.提交投标文件的时间、地点、方式	6

14.投标文件的补充、修改或者撤回	6

五、开标	6

15.开标	7

六、资格审查程序	7

16.资格审查	7

七、评审程序及方法	7

17.评标委员会	7

18.评审工作程序	9

19.评审方法和标准	11

八、中标	13

20.推荐并确定中标人	13

21.中标通知	14

九、授予合同	14

22.签订合同	14

十、其他	15

23. 串通投标的情形	15

24. 废标	15

25. 中标服务费	16

第三部分  青海省政府采购项目合同书	17

第四部分  投标文件格式	31

封面（上册）	31

目录（上册）	32

（1）投标函	33

（2）法定代表人证明书	34

（3）法定代表人授权书	35

（5）投标人诚信承诺书	37

（6）资格证明材料	38

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	39

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	40

（9）无重大违法记录声明	41

（下册）	42

目录（下册）	43

（10）评分对照表	44

（11）开标一览表（报价表）	45

（12）分项报价表	46

（13）技术规格响应表	47

（14）投标产品相关资料	48

（15）投标人的类似业绩证明材料	49

（16）中小企业声明函	50

（17）残疾人福利性单位声明函	51

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	52

第五部分  采购项目要求及技术参数	53

（一）投标要求	53

1.投标说明	53

2.重要指标	53

3.商务要求	53

（二） 项目概况及技术参数	54

第一部分  投标邀请

青海旺利欣项目咨询管理有限公司受湟源县中医院委托,拟对湟源县公立医院改革与高质量发展示范项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次采购活动。

| 采购项目编号 | 青海旺利欣公招（货物）2025-028号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 湟源县公立医院改革与高质量发展示范项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 1612万元 |
| 最高限价 | 1612万元 包1：99万元； 包2：99万元； 包3：286.5万元； 包4：233.5万元； 包5：235万元； 包6：161万元； 包7：278.8万元； 包8：219.2万元； |
| 项目分包个数 | 8个包 |
| 采购要求 | 详见技术参数 |
| 投标人资格要求 | 1、符合《政府采购法》第22条条件。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内） 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5、参加本项目的投标人为生产商的，须具备所投产品的有效医疗器械生产许可证和医疗器械注册证或备案凭证；投标人为代理商的,须具备所投产品的有效医疗器械经营许可证和医疗器械注册证或备案凭证。 6、本项目不接受联合体投标。 |
| 公告发布时间 | 2025年07月03日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2025年07月03日至2025年07月10日 |
| 获取招标文件方式 | 政采云平台线上获取 |
| 获取招标文件地点 | 登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 |
| 投标截止及开标时间 | 2025年07月30日09:00 |
| 提交响应文件地点 | 供应商应在投标截止时间前按招标文件要求使用政采云电子投标客户端制作上传电子投标文件，并在开标后30分钟内远程解密投标文件。 |
| 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心1号开标室 |
| 采购人联系人 | 采 购 人：湟源县中医院 联 系 人：董老师 联系电话：0971-2432946 联系地址：湟源县城关镇二中路16-2号 |
| 代理机构联系人 | 代理机构：青海旺利欣项目咨询管理有限公司 联 系 人：李女士 联系电话：13519784540 联系地址：西宁市西川南路76号万达中心1号写字楼5楼10508室 电子邮箱：QHWLX2018@163.com |
| 代理机构开户行 | 青海银行城西支行 |
| 收款人 | 青海旺利欣项目咨询管理有限公司 |
| 银行账号 | 0201 2010 0007 7792 |
| 其他事项 | 1、本公告内容以青海政府采购网发布的为准。 2、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。 CA问题联系电话（人工）；天谷CA 400-087-8198。 |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：湟源县财政局 联系电话：0971-2480721 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

无

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60个日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

1.投标函

2.法定代表人证明书

3.法定代表人授权书

4.投标人承诺函

5.投标人诚信承诺书

6.资格证明材料

7.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

8.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

9.无重大违法记录声明

11.2 投标文件（下册）

10.评分对照表

11.开标一览表（报价表）

12.分项报价表

13.技术规格响应表

14.投标产品相关资料

15.投标人的类似业绩证明材料

16.中小企业声明函

17.残疾人福利性单位声明函

18.投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.提交投标文件的时间、地点、方式

投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件上传指定平台，任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.投标文件的补充、修改或者撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五、开标

15.开标

15.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

15.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

15.3 开标时，由采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

15.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

16.资格审查

16.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

16.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

16.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

（1）不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

（2）未按第11.1要求提供相关资料的；

（3）资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

17.评标委员会

17.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有19.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

17.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（2）现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（3）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（4）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（5）对投标文件进行比较和评价；

（6） 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（7） 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（8）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

17.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

17.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

17.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.评审工作程序

18.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

18.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）未按第11.2（10）-（14）款要求提供相关资料的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）产品交货时间不能满足招标文件要求的；

（5）投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

（6）投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

（7）存在串通投标行为；

（8）投标报价出现前后不一致，又不按18.1.3进行确认的；

（9）评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

18.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件报价内容以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。

18.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，投标人提供的货物全

部由符合政策要求的中小企业制造，须提供《中小企业声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

18.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

18.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

19.评审方法和标准

19.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

19.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标标准和分值设置如下：

| 评审因素 | 项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 (30%) | 投标报价 | 30分 | 1、在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为评标基准，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重 2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，对符合规定的小微企业、残疾人福利性单位和监狱企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格计算投标报价得分，须提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》和监狱企业证明材料。 3、残疾人福利性单位（监狱企业）属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术水平 （50%） | 技术参数 | 33分 | 所投产品完全满足技术参数要求，没有负偏离的得33分，每有一项负偏离或每缺少一项扣3分，扣完为止。 |
|  | 节能和环保 | 2分 | 所投产品属于《品目清单》范围的节能产品得1分；环保产品得1分。（投标人必须提供财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定的品目清单和认证证书） |
|  | 项目管理及实施方案 | 15分 | 方案要求针对该项目特点进行技术剖析与描述，能够详细、完整描述产品的功能和技术要点，内容完整、合理且详实、充分，技术成熟。内容包含：①实施计划②实施团队③实施进度安排④质量控制措施⑤安全保障措施；得15分；方案中每有一项内容缺失扣3分，方案内容要素中每存在一处缺陷扣1.5分，扣完为止，不提供不得分。 |
| 履约能力 (10%) | 类似业绩 | 10分 | 提供2022年以来的类似业绩证明材料。每提供一项得2分，满分10分。（提供包含合同首页、合同金额所在页、供货合同签字盖章页的复印件）。 |
| 售后服务 (10%) | 售后服务 | 10分 | 根据招标文件要求提供本项目售后服务计划、措施内容，内容包含①售后服务计划②服务响应时间③服务团队④定期回访⑤技术支持；得10分 ；方案中每有一项内容缺失扣2分，方案内容要素中每存在一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。 |
| 注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等情况或对比其他供应商方案明显不如中的任意一种情形。 |  |  |  |

19.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

19.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

20.推荐并确定中标人

20.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

20.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

20.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

21.中标通知

21.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

21.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.3 中标公告期限为1个工作日。

21.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

21.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

22.签订合同

22.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

22.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

22.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

22.4招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

22.7采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

22.8采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

22.9采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

22.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

23. 串通投标的情形

23.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

23.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

24. 废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

24.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

25. 中标服务费

收取对象：中标人在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳。

收费金额：包1：15700元整；包2：15700元整；包3：36300元整；

包4：30500元整；包5：30600元整；包6：22500元整；

包7：35500元整；包8：28900元整；

收款账户：

收款名称：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

收款银行：青海银行城西支行

收款账号：0201 2010 0007 7792

26.其他事项

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：

采购项目名称：

采购合同编号：QHWLX-2025-028号-*

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采购人（以下简称甲方）：

中标人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据X年X月X日         （ 项目名称、项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币（大写） （中标总金额）  元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1. 交货时间：

交货地点：

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

按甲乙双方约定执行。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过  30  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在    天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：乙方提供的设备，必须符合甲方相关技术要求，与甲方现有信息系统无缝对接，所需费用由乙方全部承担。

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

备案时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

包        号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

1.投标函……………………………………………………………所在页码

2.法定代表人证明书………………………………………………所在页码

3.法定代表人授权书………………………………………………所在页码

4.投标人承诺函……………………………………………………所在页码

5.投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

6.资格证明材料……………………………………………………所在页码

7.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

8.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

9.无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起      内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：             职务：

授 权 人（法定代表人）签字或盖章：             职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

（4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

关于贵方   年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或2024年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）。

2、提供近半年内的任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

包        号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

10.评分对照表………………………………………………………所在页码

11.开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

12.分项报价表………………………………………………………所在页码

13.技术规格响应表…………………………………………………所在页码

14.投标产品相关资料………………………………………………所在页码

15.投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

16.中小企业声明函…………………………………………………所在页码

17.残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

18.投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （10）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （11）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.本项目各包投标总价不得超过预控价，否则按无效投标处理。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   日

- （12）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                           包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品按要求逐项填写，不得遗漏。

2、本项目投标总价不得超过预控价，否则按无效投标处理。

3、所投产品的分项单价不得超过技术参数规定的单价，否则按无效投标处理。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   日

- （13）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                           包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

2.“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。

3.填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   日

- （14）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （15）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供2022年以来的类似业绩证明材料。需提供合同（合同包含首页、标的及金额所在页、合同签字盖章页）。

- （16）中小企业声明函

中小企业声明函

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于    （采购文件中明确的所属行业）     行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员    人， 营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）    行业； 制造商为（ 企业名称），从业人员    人， 营业收入为    万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、若无此项内容，可不提供此函。

企业名称（盖章）：

- 日期：

- （17）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：    （签字或盖章）

年   月   日

- （18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1.投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2.投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。

1.3.招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4.所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5.本项目标的物所属行业属于工业。

- 重要指标

2.1.招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

2.2.技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

3.1.交货时间：合同签订之日起60个日历日

3.2.交货地点：采购人指定地点

3.3.付款方式：按合同约定执行

3.4.免费质保期：3年

- 项目概况及技术参数

包1：湟源县中医院疼痛科建设项目（99万）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭氧治疗仪（原装进口） | 1、产品必须为知名品牌原装进口设备。 2、臭氧浓度：0-80 µg/ml 。 3、医用臭氧浓度调节方式：步长1ug/ml连续可调。 4、臭氧浓度误差：±4%.（在10-35℃时）。 5、工作温度： 5℃～40℃ 6、湿度：小于 90 % RH，不凝固 7、储存温度：-10℃～60℃ 8、功能系统模块：自动灌注模式系统、臭氧化大自血模式系统、臭氧袋灌注模式系统、低压负罩灌注模式系统。适用于注射器灌注注射疗法、直肠灌注疗法、大自血疗法、臭氧化水疗法、低压负罩疗法、臭氧袋气浴疗法。 9、臭氧浓度显示方式：液晶触屏控制显示。 10、臭氧取气方式:图标显示注射器取气模式、图标显示自血疗法模式、图标显示外用套袋模式、图标显示制备臭氧水模式。 11、重量≤15千克，便于门诊、病房、手术室移动使用。 12、有2个出气口：注射器取气、自动灌注取气。 13、有真空负压装置，便于扩展糖尿病坏疽等套袋疗法。 14、结构有压力校正器。 15、有声光报警装置。 16、有臭氧净化装置，将剩余臭氧气体还原成氧气，避免造成环境污染，本装置不能用臭氧回收装置代替。 17、具有气路压力校正及控制装置，本装置不能用气路压力流量校正及控制装置代替。 18、仪器正常工作后，室内空气中臭氧浓度不能超过0.05mg/m³，小于国家标准3倍。 19、设备配置中需配置水平旋转摇床一台。 20、设备配置中需配置治疗台车一架。 21、设备配置中需配置专用臭氧水气溶合装置一套。 | 1台 | 55 |
| 2 | 射频消融治疗仪 | 一、名称：射频控温热凝器（一套），CFDAⅢ类产品。 二、性能指标及技术参数： 1、电阻抗模式: 人体生物阻抗特性的30-2999欧姆宽频数据显示范围； 2、电刺激模式：具有恒定电流、恒定电压刺激功能； （1）电压刺激模式：电压刺激幅度：0.00-10.0V （2）电流刺激模式：电流刺激幅度：0.00-10.00mA 3、射频治疗模式：具有单路应用、双极应用、双路应用等功能模式 双路模式下分别实时显示两个电极温度，并分别控制每个电极的温度。 连续射频模式：温度范围: 30℃-95℃； 4、脉冲射频模式： （1）高温脉冲射频温度：30-95℃ （2）高电压脉冲射频模式，脉冲射频最大电压幅度140V （3）脉宽脉冲射频模式：3-40ms 5、电刺激定位脉冲频率范围1-200Hz,电脉冲宽度范围0.05-3mS。 6、测温范围：20℃-99℃ 7、连续射频时间设定0-10min; 脉冲射频时间设定0-30min 8、射频输出功率：50W 9、连续射频工作模式：正常模式、阶段跳跃和功率模式 脉冲射频工作：温度模式、电压模式和脉宽模式 10、热凝工作频率：488KHZ±5 KHZ 11、全触摸屏模式：≥8寸全触摸屏操控 12、工作显示界面：具有数字式、图示式两种 13、负极片粘贴状态显示：能显示负极片粘贴是否良好。 14、常用参数储存功能：可存储≥5组常用电刺激和射频参数 15、有术前测试狗测试功能：可以对主机和电极测试，检测主机和电极状态是否良好。 | 1台 | 40 |
| 3 | TDP治疗仪 | 类型; 参数. 型式; 立式单头. 安全类型; II型. 额定电压; 220V. 额定频率; 50Hz. 时间设置; 30-90min. 温度设定; 3档可调. 按键控制; 有. 过热保护; 有. 电源线规格; ≥2m. 加热器使用寿命; ≥5000小时. 元素板直径; Φ160mm. 元素板使用寿命; ≥2000小时. 活动臂旋转角度; 360°. 智能保护; 45°倾斜. | 100台 | 0.04 |

包2：湟源县中医院皮肤科建设项目（99万）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮肤镜图像处理工作站 | 设备参数: 1、镜头分辨率：微观摄像机成像分辨率≥2592×1944，像素≥500万像素； 2、光源照度：微观摄像机LED光源照度≥3000Lux； 3、放大等级：20X～220X连续可调，放大等级支持无极变倍功能并具有放大等级锁定功能，无需更换镜头； 4、成像视觉分辨力：放大等级为20时，成像视觉分辨力≥70线对/mm；放大等级为100时，成像视觉分辨力≥100线对/mm; 5、成像视野范围：放大等级为20时≥19mm×14mm；放大等级为220倍≥1.6mm×1.2mm； 6、镜头：采用光学偏光镜，实时放大，镜头自带偏光功能，支持非偏振、偏振、浸润三种模式,偏振角度0-90可任意调整； 7、镜头罩(支架）：≥12种，用于支持各种皮损检测。 7.1、含锥形镜头罩(支架）用于指缝、耳背、外耳道、鼻腔等特殊部位。 7.2、含介入镜头罩(支架）用于支持标记活检部位、支持介入活检术功能。 7.3、含接触式浸润镜头罩（支架），接触面玻璃光学接触面，玻璃光学接触面必须刻有标尺； 7.4、镜头罩(支架）须通过细胞毒性、皮肤刺激检验。 软件参数： 1、支持实时动态高清晰数字图像显示，编写报告的整个过程图像在后台同步显示。 2、软件辅助诊断功能：提供科研皮肤分析模块≥5个，如：“三分法”、“七分法”、“Menzies’11分法”、“ABCD法”等，分析方法≥16种，分析方法中有名词解释功能； 3、危值提示功能：软件系统需支持“红、黄、绿”灯危值提示功能； 4、图库对比功能：软件需提供专家诊断图库对比功能； 5、数据库病种：软件系统数据库需涉及病种≥300种，包含常见皮肤肿瘤。配备皮肤病皮肤镜图谱的数据库，并对疾病有详细的文字描述； - 6、支持终毛、粗发、中间发、细发、毳毛自动和手动两种计数方式，毛发计数不能仅仅计算出终毛和毳毛两种参数。 - 7、头皮毛发计数功能，具有：终毛数量/FOV、细发数量、细发比例、中间发数量、中间发比例、粗发数量、粗发比例、毳毛数量、毳毛比例、头发密度/ cm²、视野面积自动计算。所有测量数值必须自动植入报告单。 - 8、头皮毛囊计数功能，包括：≥3根毛发、2根毛发、单根毛发的计数功能；具有黄点征数量/视野，新生毛发数量/视野等计数；支持自动计算褐色毛周征、≥3根毛发、2根毛发、单根毛发的占比；支持鳞屑等级录入功能；支持“黑点征”、“断发”、“纤维性白点”计数功能。所有指标均可自动植入报告单。 - 9、头皮毛发智能分析方法：包含“3-A系统-弥漫性非瘢痕性秃发”分析法、 “3-A系统-局限性非瘢痕性秃发”分析法、“3-A系统-瘢痕性秃发”分析法、“VSCAPSI头皮银屑病严重指数” 分析法等4大类15种分析方法。 - 10、包含毛发精简分析法（涉及≥35个毛发镜典型特征）、毛发精细分析法（涉及≥70个毛发镜典型特征）。 - 11、皮肤镜、毛发镜报告模版，模板根据不同分析方法自动切换。 12、统计检索项目，包括检查项目、分类、年龄、性别、申请科室、申请医生、检查医生、报告医生、病种等检索条件。 13、支持诊断符合率（与病理阳性率比对）统计。 | 1台 | 26 |
| 2 | 二氧化碳激光治疗机 | 1.激光波长：10.6ｕm； 2.输出功率：≥30w（可调）； 3.引导光束：红色半导体激光； 4.扫描器焦距：f=50mm ，f=100mm； 5.系统控制：微电脑控制； 6.排烟系统：内置吹烟系统； 7.冷却系统：内置封闭水冷循环系统； 8.显示方式：彩色触摸液晶显示屏； 9.导光系统：7关节扭簧导光臂； 10.控制方式：脚踏开关； 11.工作模式：至少具备连续、单次、脉冲、超脉冲、脉冲扫描； 12.输出方式：聚焦、散焦、扩束； 13.最大扫描范围：最大15X15mm； 14.扫描图形：矩形，正方形，圆形，椭圆形； 15.扫描速度：≥10M/S； 16.脉冲：开时间可正确显示和预置，0.01ms-999ms步进可调； 17.脉冲频率：调制频率为0.01Hz-299Hz，步进可调。 | 1台 | 20.5 |
| 3 | 强脉冲光治疗仪 | 1、可插拔滤光片技术 不需开关机，一个治疗手柄可直接进行不同波长滤光片的自由更换组合而开展全部波长范围的治疗，不需通过更换治疗手柄来改变波长的治疗方式 2、配置6种强脉冲光滤波片及波长范围: ①、420nm-1200nm；②、515nm-1200nm；③、560nm-1200nm ④、590nm-1200nm；⑤、640nm-1200nm；⑥、695nm-1200nm 3、最大能量密度：≥32J/cm2 4、治疗头保用发数：≥50万发 5、脉冲串宽度：≥800ms 6、单脉冲下最大子脉冲数：≥10个 7、光斑面积：≥6.5cm2 8、配备圆形和方形小光斑适配器用于不同细小部位或不平整部位治疗： - ①方形光斑适配器：面积≤2.25cm2 - ②圆形光斑适配器：直径≤11mm 9、冷却方式：同步蓝宝石接触持续式冷却系统0℃-30℃可调，步进5℃ 10、屏幕自带能量密度、脉宽显示 11、屏幕自带当前滤波片显示 12、屏幕自带冷却温度显示 13、屏幕自带可存储治疗方案显示 14、显示屏尺寸：≥15英寸 15、控制输出方式：脚踏开关控制 16、电源要求：电压220V、电流16A（提供产品说明书或检验报告证明） 17、设备使用年限：≥10年。 | 1台 | 52 |
| 4 | 伍德灯 | 1、检测色素异常性疾病，如白癜风的辅助诊断以及疗效判断，确定黄褐斑分型等； 2、 检测皮肤感染，指导临床早期诊断红癣感染，辅助诊断毛发真菌感染，辅助诊断糠秕孢子茵毛囊炎等； 3、 检测卟啉代谢异常性疾病； 4、 避免化学磨削中的用药过度； 5、监控局部用药效率； 6、光动力诊断； 7、 辐照面积：≥Φ60mm； 8、光源类型：环形UVA灯管。 | 1个 | 0.5 |

包3：湟源县中医院治未病中心建设项目（一）（286.5万）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪 | 一、主要技术规格及系统概述： 1.1 主机成像系统： 1.1.1 高分辨率液晶显示器≥23.5英寸分辨率≥1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 1.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。 1.1.3 全新集束精准发射技术 1.1.4 脉冲优化处理技术 1.1.5 海量并行处理技术 1.1.6 自适应增益补偿技术 1.1.7 数字化二维灰阶成像及M型显像单元； 1.1.8 解剖M型技术，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量。 1.1.9 脉冲反向谐波成像单元； 1.1.10 彩色多普勒成像技术； 1.1.11 彩色多普勒能量图技术； 1.1.12 方向性能量图技术 1.1.13 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)； 1.1.14 动态范围≥318dB 1.1.15 数字化通道≥4700000 1.1.16 智能全程聚焦技术； 1.1.17 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 1.1.18 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收（作曲别针试验），支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头 1.1.19自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。 1.1.20 内置 DICOM 3.0 标准输出接口； 1.2 先进成像技术： *1.2.1 具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥23.8”，显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080） 1.2.2 超宽视野成像扫描技术 - 测量功能，电影回放功能 - 线阵、凸具备 - 结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用 1.2.3 超声声速自动校正技术 1）针对肥胖及困难病人 2) 可用于乳腺检查，并可调整级别 3) 专门的预置条件 1.2.4 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。 1.2.5 组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具。 1.2.6 多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。 1.2.7 术者模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像。 1.2.8 造影成像技术 1）帧频造影模式：凸阵造影帧频≥50帧/秒；线阵造影帧频≥90帧/秒 2）造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像、中MI造影成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。 3）可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用 4）具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量 5）造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵，微凸探头，可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、心室腔、腔内的前列腺、经阴道妇科等需求 6）具有造影计时器以及闪烁造影成像技术 7) 实时微血管造影成像技术（以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式）可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果 8) 组织抑制技术功能，可以抑制非灌注区域的显像，增强微泡的对比显示，可开关，可分级，可视可调 9) 造影时间强度曲线定量分析 10) 具备造影定量分析组织运动追踪技术，实时追踪被定量组织，消除因患者呼吸、运动等产生的组织位移，使超声造影定量分析更加准确。 1.2.9 弹性成像技术 1）实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式 2）具备囊实性结构鉴别弹性成像技术 3）具备浅表及腔内弹性成像 4）主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。 1.2.10 肝脏剪切波定量技术 - 1）是无创评估肝组织弹性的超声成像技术，可以结合常规超声图像检测特定区域 组织的弹性硬度。 - 2）具有肝纤维化分级指示器，自动将获得的剪切波数值和肝纤维化分级关联显示。 - 3）测量值可以两种单位显示，KPa及m/s - 4）具备单一定量区域具有≥15组组测量值录入，并可存储导入报告体系，报告可输出打印 - 5）测量结果需包含：平均硬度及硬度标准差 - 6）可在1秒内快速获取剪切波数值 1.2.11实时剪切波弹性定量技术，可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价。 - 1）支持腹部及浅表探头。 - 2）具有彩色编码功能，可双幅显示灰阶图与彩色编码图，并具有置信图模式。 - 3） 取样框感兴趣区可调节大小，腹部凸阵最大达5x6cm；浅表线阵最大达5x3.6cm - 4）具有多种测量模式，可根据临床需求使用取样框、圆圈、描记、点式等方式进行测量； - 5）具有原始数据搜集及处理能力，可任意回放并进行回顾性测量计算 - 6）测量值可以两种单位显示，KPa及m/s 1.2.12具备智能多普勒血管检查技术 - 1）单键优化二维、多普勒图像质量 - 2）单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等 - 3）具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性 1.2.13脑卒中疾病诊断相关技术 - 1）可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果 - 2）自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值 - 3）计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比 1.3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) 1.3.1 一般测量：距离、面积、周长等； 1.3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等； 1.3.3 外周血管测量和计算功能； 1.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); 1.3.5 心脏功能测量； 1.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 1.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩， 可进行参数编程调节； 1.4.2 硬盘≥500G，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧； 1.4.3 具备主机硬盘图像数据存储； 1.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； 1.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节； 1.5 输入/输出信号： 1.5.1 输入：DICOM DATA 1.5.2 输出：S-视频、DP高清数字化输出 1.6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件 二、系统技术参数及要求： 2.1 系统通用功能： 2.1.1 高分辨率液晶显示器≥23.5寸, 分辨率≥1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 2.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。 2.1.3 探头接口选择：≥ 4个，微型非针式，并激活可互换通用 2.1.4 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 2.1.5 安全性能：符合国家医疗设备安全质量要求； 2.2 探头规格 2.2.1 频率：超宽频带探头，可支持最高频率≥22MHz, 从1 MHz到22 MHz 2.2.2 二维、彩色多普勒均可独立变频； 2.2.3 类型：线阵、凸阵 2.2.4 配置纯净波单晶体技术的探头数≥4把，具有心脏、腹部、浅表、腔内等临床领域 2.2.5 单晶体腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz） 单晶体心脏相控阵探头（1.0-5.0MHz） 单晶体血管/小器官线阵探头（5.0-12.0MHz） 单晶体腔内探头（3.0-10.0MHz） 小儿心脏探头（3.0-8.0MHz） 2.2.6 扫描深度≥40cm，支持成人、小儿经食道探头技术 2.2.7 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、 电子凸阵：B/PWD; 电子微凸阵：B/PWD 2.2.8 后期根据科室需求可扩展经食道功能，需支持小儿经食道和成人经食道两项功能。 2.3 二维显像主要参数： 2.3.1成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒 凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒 扫描线：每帧线密度≥320超声线 2.3.2 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8段，B/M 可独立调节； 2.3.3 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率； 2.3.4 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦; 2.3.5 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理； 2.3.6 接收超声信号系统动态范围≥320 dB 2.4 频谱多普勒： 2.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、 高脉冲重复频率 (HPRF)、 连续波多普勒（CW）； 2.4.2 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz 电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz 电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz 2.4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW； B/CPA/PW；B/CDV/CW； 2.4.4 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）； CWD:血流速度28.0m/s 2.4.5 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)； 2.4.6 Doppler及M型电影回放：48 秒； 2.4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； 2.4.8 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm多级可调； 2.4.9 零位移动： 8 级； 2.4.10显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D扩展、B/D 扩展， 局放及移位； 2.4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 2.5 彩色多普勒： 2.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA） 2.5.2 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE/CPI)；组织多普勒(TDI) 2.5.3 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV) 2.5.4 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号） 2.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 2.5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°； 2.6 超声功率输出调节： 2.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER 2.6.2 输出功率选择分级可调 2.7 记录装置： 2.7.1主机硬盘容量≥500G 2.7.2 DVD-RW 或USB图像存储 2.7.3 USB接口≥5个，用于图像传输 | 1台 | 200 |
| 2 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | - 系统技术规格及概述： - 系统通用功能 - ≥15.5英寸高分辨率LED显示器，可根据环境光变化自动调节亮度，可独立主机调节，角度≥170° - 主机内置相同大小探头接口2个 - 二维灰阶模式 - 组织谐波成像 - 组织特异性成像 - 多角度空间复合成像技术，3档可调 - 斑点噪声抑制成像，7档可调 - B图像偏转，5档可调 - TGC8段、LGC8段 - M型成像模式 - 彩色M型 - 解剖M型，取样线≥3线，可360度任意旋转 - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） - 高分辨率血流成像 - 双实时同屏对比显示 - 自动调节取样框的角度及位置 - 立体血流功能，支持彩色模式和能量模式，使血流呈现立体效果 - 取样框偏转：线阵探头支持≥ ±20 度，取样框可根据探头血流方向自动调节 - 频谱多普勒成像 - 脉冲多普勒、连续多普勒 - 自动计算心动周期 - PW最大速度720cm/s;CW最大速度3800cm/s - 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、造影等） - 穿刺针增强：应用于超声引导下的穿刺手术，动态增强超声图像中针体显示，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度 - 造影成像：支持凸阵，线阵，腔内探头 - 应变式弹性功能 - 超声教学助手 - 测量分析和报告 - 1.常规测量软件包 - 2.管内中膜自动测量 - ，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结 - 果 - 3.产科自动测量：支持 BPD，HC，OFD，FL，AC，HUM。自动测量≥ 6 项胎儿发育评估指标 - 4.胎儿颈项透明层自动检测与测量技术 - 电影回放及原始数据处理 - 电影回放 - 所有模式下支持手动、自动回放 - 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥7分钟的电影 - 支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态） - 原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节 - 信息管理与存储 - ≥512G SSD固态硬盘 - 内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作 - 动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM、MP4），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。 - 通过局域网将单帧图像或电影文件从超声系统分享到手机或平板等智能设备 - 通过扫描二维码实现图像分享 - 支持隐藏病人信息 - 连通性 - 主机内置HDMI、USB3.0、Type-c、网络接口 - DICOM3.0系统 - 多功能台车：可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架，防撞支架 - 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件 - 配置 - 主机1台 - 凸阵探头1把，频率范围：1.5-6.0MHz - 线阵探头1把，频率范围：3.0-13.0MHz | 1台 | 40 |
| 3 | 医用吊塔 | - 1.吊塔主体材料要求为6005高强度铝合金，全封闭式设计。 - 2.吊塔外壳在中性盐雾试验中，外观评价参照ISO10289-1999，评价等级最高为10。 - 3.吊塔的最大承重为≥250kg。 - 4.托盘的最大承重为≥60kg。 - 5.抽屉，采用抽拉式，且自带吸合功能； - 6.吊塔承载部件经承受2倍额定安全载荷后，应无永久性的损坏，且相对负载表面的偏移应≤10º。 - 7.安装预埋固定件吊架，平缓施加荷载至8000N.m的试验扭矩，法兰盘水平偏角≤0.4°，平缓施加荷载至16000N.m的试验扭矩，卸载后，法兰盘残余水平偏角≤0.5° - 8.吊塔额定负载下，终端箱倾斜角度应≤0.7°。 - 9.气体终端符合EN ISO 9170-1、EN ISO 9170-2标准；医用软管符合EN ISO 5359标准，符合医疗标准无异味，通过生物相容性测试 - 10.吊塔的医用气体管道系统应能承受1.2MPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象； - 11.吊塔的负压吸引系统应能承受500kPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象。 - 12.吊塔内部的医用气体管道系统的气密性应能在承受500（±100）kPa的气压，5min后，压降≤1%。 - 13.吊塔医用管道在内部压强为320kPa，流量为20 L/min的情况下，承受≥40kg重物时，流量减少不超过10%。 - 14.吊塔医用负压管道在内部压强为-90kPa，流量为20 L/min的情况下，承受30kg重物时，流量减少不超过10%。 - 15.底板具有开孔，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%。 - 16.吊塔的外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP20的规定。 - 17.吊塔的外壳防火等级至少为UL94-V0级。 | 8个 | 5 |
| 4 | 医用超声探头消毒器 | - 一、工作条件： - 1、环境温度： 0℃-40℃ - 2、大气压力：(70.0-106.0)kPa - 3、相对湿度：（30-80）% - 4、电源适配器：AC 220V-DC 36V - 5、额定频率：50Hz - 6、设备输入电压：DC 36V - 7、额定功率≤110W - 8、单光源输出光功率≥15mw；谱线宽度：240-280mm；峰值波长270nm±10nm - 9、消毒产品类别：第一类消毒产品 - 二、消毒效果： - 1、消毒时间：低水平消毒时间≤15s，高水平消毒时间≤30s - 2、启动消毒器15s对金黄色葡萄球菌的杀灭对数值≥3.00 - 3、启动消毒器15s对枯草干菌黑色变种芽孢的杀灭对数值≥3.00 - 4、启动消毒器30s对脊椎灰质炎病毒一型（PV-Ⅰ）疫苗株的杀灭对数值≥3.00 - 三、技术结构： - 1、设备可移动，消毒仓可以高低、左右、倾角调整；有触摸功能。 - 2、配备触摸触控屏，有开机、关机自检功能，有快捷消毒按键。 - 3、消毒光仓内有探头承载架，使被消毒的探头悬空，保证被消毒探头前段不与发光源接触，通过100%透光承载管，使用紫外线光源均匀分布围绕无死角照射从而达到消毒要求 - 4、具有人声提示开机、关机、声音播报自检和消毒情况。 - 四、提供省级以上检验机构出具的对医用超声探头消毒器实验的检验报告，证明消毒消杀符合国家卫生服务标准。 | 1台 | 6.5 |

包4：湟源县中医院治未病中心建设项目（二）（233.5万）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态平衡测试训练系统 | 一、软件 1.有蓝牙连接功能; 2.软件有评估、游戏训练、病例管理等功能; 3.软件可对患者的平衡能力进行评估，并根据评估结果推荐适宜的平衡训练角度，制定合适的训练计划; 4.软件中有多种游戏类型可选，每种游戏类型可根据患者的平衡能力选择适当的难度; 5.可对游戏中的多种数据进行设置，如距离、大小、数量、移动速度等; 6.软件可创建病人信息、进行训练设置、保存及查看训练记录; 二、硬件 7.训练架采用双轴。 8.训练架在竖直方向摆动角度分为3档可调，分别是 0°、6°、11°，实现静态与动态平衡训练; 9.训练架的摆动阻力分5档可调现动态平衡进阶训练; 10.训练架垂直方向高度可调，调节范围为0~33cm，误差为+10%; 11.训练架的高度调节方式为气弹簧调节; 12.训练架的承载能力:脚踏板最大承重≥ 1950N;腰部固定带的最大承重≥ 1000 N; 13.训练架左右两侧的髋部支持垫距离以及腰部固定带的长度可调，适合不同体型患者使用; 14.训练架的膝部支持垫的高度可调，适合不同身高的患者使用; 15.训练架的脚部固定装置使用弹簧开关设计，一踢一踩即可开关该装置，避免弯腰操作; 16.训练架左右两侧的髋部支持垫及腹部缓冲垫采用软硬适中的材料，减少训练过程中患者的不舒适感。 | 1台 | 18 |
| 2 | 低频脉冲治疗仪（多通道） | 1.彩色液晶中英文触摸屏设计，操作精准快捷;语言中英文可选。 2.[1/f节奏]模式，电流将更于被人体接受 3.脉冲频率范围:1Hz~999Hz;脉冲宽度:SSP 电极时≥ 50us,普通电极时≥ 150us; 4.负载为 500Q时，仪器最大输出电流有效值应≤50mA; 5.在接负载的情况下仪器的电压峰值应≤ 300V; 6.中央圆锥体、底部圆盘和周围密封硅胶式镀金属电极，导电性好，锥体电极精准电刺激，圆盘分散部分电流，避免电流过度集中，模拟无创针灸疗法，达到针灸镇痛的治疗效果； 7.吸附式电极，负压性能，工作压力设置范围在 5kPa~40kPa内可调; 8.八大治疗模式:连续(间歇、扫乳、主副、混合、1/F低、1/F高、1/F广域，可道了445后对参数自由调节; 9、治疗时间:1min ~99min 可调，步长1min; 10.自由模式中的输出频率，间歇时间，均可自由设定可为临床提供更多治疗选择； 11.治疗过程电极脱落，自动断路保护;多重安全保护:过电流保护、过电压保护、断路保护。 12.一键飞梭旋钮，360°无死角精准调控，还有自动锁定功能，防止误碰影响治疗电流。 | 1台 | 8 |
| 3 | 身高体重测量仪 | 1.毫米波无接触测量身高、洁净、卫生，测量速度快，测量精度高 2.身高测量：采用毫米波传感器，高频毫米波信号测距，并通过球型天线对信号角度进行约束，约束角度小于 10 °； 3.体重测量：高精度度、高灵敏、高性能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重； 4.身高范围：20-210cm，分度值：0.5cm 或者 0.1cm 可调 5.体重范围：2.0-500KG，分度值：0.1kg 或者 0.01kg 可调 6.BMI体型：自动计算BMI 体质指数，判断身体胖瘦状态(瘦，偏瘦，正常，偏胖，胖，5 种体型判断) 7.BMI标准：BMI 标准包括：WHO标准、亚洲标准、中国标准、儿童标准和自定义标准可选 8.LED显示：≥10.2 寸高清 LED全面屏，黑色面板全面屏，尊贵大气，超大字体，醒目清晰显示， 日期时间温度，待机显示时间日期温度； 9.语音播报：语音提示测量步骤，播报测量结果； 10.数据通信：标配：RS232 接 口，选配：蓝牙（4.0或2.0）接口 11.系统兼容：医院电脑、APP、幼儿园晨检系统、会员管理系统、健康管理系统等 12.打印系统：微型热敏打印机，全自动打印，可以用U盘配置打印页眉和页脚 13.电源电压：采用AC100V-240V/12V 直流电源，可根据要求加装聚合物电池（实现交直流两用） 14.消耗功率：≤6W 15.电击防护：I 类 B 型设备 16.工作环境：温度:-10℃至+50℃ 湿度：20%-85%RH | 2台 | 0.5 |
| 4 | 沙疗、盐疗、足浴设施 | 沙疗床 1.规格:长X宽X高(≥2.2X1.2X0.6)米; 2、功率参数：电压:220V:最大输出功率1500W+10%:设定温度40度-50度； 3、沙子配方:矿物混合配方沙 20-40目，含有几十种矿石及十多位中药成分，换经过机器打磨、抛光、筛选、清洗等复杂工艺，再经过中药浓缩液的浸泡，高温高压的压铸技术，将中药成份压铸进沙子中，经过远红外的激活下，沙粒中的中药成份缓慢释放达6年，带自清洁功能，永久性使用无汗臭味； 4、电路导线:2.5 M2国标耐高温、阻燃；1.5M2国标耐高温≥ 150度、导线外表为硅胶材料定制，阻燃，明火点不着； 5、加热系统:石墨烯碳品远红外频谱加热板石墨烯材料，热能转换≥ 99%，更节能省电，1500瓦24小时理论能耗5度电左右； 6、温控方式:按键式智能恒温沙疗床专用全自动智能温控调节，加热系统≥900W，辅加热系统≥600瓦，可根据沙子设定温度自动调节。 7、电流保护器:5个(内置)设备工作过程中如电流不稳,或电流超过0.25mA时，设备电流保护器自动关闭电源，设备停止工作，电流稳定后自动恢复加热； 8、电热保护器:≥5个(内置)如加热装置超过110摄氏度时，设备加热板上过热保护器自动断电，设备将停止加热，温度下降5度过热保护器自动恢复，设备自动加热； 9、漏电保护功能:电路板安装内置式漏电保护器，有电情况自动开启断电保护模式； 10、绝缘材料:加厚电机专用绝缘材料绝缘电阻为6加厚电机专用绝缘膜，绝沙子与电路系统，并杜绝漏电电流引入沙池； 11、消毒系统: 1、设备释放10-14纳米远红外光波，对盐粒进行消毒； 2、盐粒中含有硫磺石、电气石、负离子原矿等成份使使盐粒带有自清洁功能。 3、高温消毒。 盐疗床 1、规格型号:长X宽X高(≥2.2X1.2X0.6)米; 2、功率参数电压:220V:最大输出功率1600+10%:设定温度40度-50度。 3、盐沙配方:采用喜马拉雅山矿盐，带自消洁功能。 4、电路导线:2.5 M2 国标附高温、阻燃 1.5M2 国标耐高温 150度、导线外表为硅胶材料定制，阻燃，明火点不者。 5、加热系统:石墨烯孩远红外频谱加热板最先进石墨烯材料，热能转换 ≥99%，更节能24小时理论能耗5度左右省电，功率：1500 瓦； 6、温控方式:按键式智能恒温 沙疗床专用全自动智能温控调节，加热系统 9009，辅加热系统600瓦，可根据沙子设定温度自动调节； 7、电流保护器: ≥5个(内置)设备工作过程中如电流不稳,或漏电电流超过 0.25m 时，设备电流保护器自动关闭电源，设备停止工作，电流稳定后自动恢复加热。 8、电热保护器:5个(内置) 如加热装置超过110摄氏度时，设备加热板上过热保护器自动断电，设备将停止加热，温度下降5度过热保护器自动恢复，设备自动加热； 9、漏电保护功能:电路板安装内置式漏电保护器，有电情况自动开启断电保护模式； 10、绝缘材料:加厚电机专用绝缘材料绝缘电阻为6加厚电机专用绝缘，绝沙子与电路系统，并杜绝漏电电流引入沙池。 11、消毒系统: 1、设备释放10-14纳米远红外光波，对盐粒进行消毒； 2、盐粒中含有硫磺石、电气石、负离子原矿等成份使使盐粒带有自清洁功能， 3、高温消毒 远红外足疗桶 1.规格：（≥35x45x73）CM，时间范围：90-0分分钟， 2.发热材料：远红外发热板 3.商品材质：铁杉木 4.足底按摩：≥60颗砭石+40颗电气石4立柱支撑，宽版横拼，更加保温，牢固。 电动足疗桶 1.材质:铁衫木 2.规格:≥45cm*72cm*35cm 3.电压范围:220V-240V 4.温度设定范围:30℃-65℃ 5.时间设定范围:1-99分钟 泡脚桶 1.高≥39CM；上径≥41CM；下径≥31CM。 2.材质:香柏木、水性环保漆，Q235镀梓扁钢。 3.≥3公斤，用于足疗泡脚。 | 1套 | 10 |
| 5 | 非接触式眼压计 | 1.测量范围：≥（0～60）mmHg 2.测量量程：≥30mmHg，≥60mmHg 测量精度：≥1mmHg 3.工作距离：≥11mm 4.对焦方法：对焦点+对焦提示 5.对焦方式：三维自动对焦/手动对焦/触摸屏对 6.焦 内部固视灯：绿 LED 7.摇杆运动行程：前后：≥40mm ；左右：≥80mm ；上下：≥20mm 8.显示方式：≥6寸彩色大屏幕液晶显示屏 9.输出方式：快速热敏打印机 | 1台 | 10 |
| 6 | 听力计+隔音室 | 1.通道:两路独立输出通道 2.测试频率:气导125~8000Hz、骨导250~6000Hz，误差小于+2% 3.测试强度范围:气导-10~120dB骨导-10~70dB 4.掩蔽强度范围:-10~110dB 5.啭音调制频率:5Hz正弦波 6.测试信号:纯音、脉冲音、啭音和窄带噪声 7.显示屏: LCD 显示屏，双行精确数值显示 8.失真度:气导小于2.5%；骨导小于5.5% 9.精度:连续衰减/步进5dB，误差小于1dB 10.患者应答:外置应答手柄，内置蜂鸣提示 11.麦克风:内置麦克风、对讲系统，便于与受试者沟通(0-50强度可调) 12.给声方式:按键给声、触摸式给声(选配)输出:TDH39气导耳机、B71骨导耳机、自由声场 13.掩蔽:气导、骨导双路独立对侧掩蔽，可自由切换，无需调换气导耳机，自带掩蔽提示功能 14.声场测试:可接外置功放，内置声场校准功能 15.气骨导 PTA计算方式:世界卫生组织(WHO)标准，美国国家标准协会(ANSI)标准，自定义/可选 16.听力诊断辅助分析:单/双耳高频平均听阀，单/双耳语频平均听阀、单耳听阀加权值，爆震聋，单耳平均听阀，爆震聋辅助计算，噪声聋勃生成噪声聋报告自定义计算精度:原始数据、保留整数、保留小数点后2位 17.诊断模板:可自定义听力诊断模板(纯音听力诊断模板) 19.个性化报告设置:多种报告表头模板可供选择，报告参数自由组合，支持电子签名 20.报告命名:导出报告文件名可依姓名、编号，或自定义等命名 21.测试报告存储:依据PC容量，通过FTP传输至指定目录存储，可选多种存储格式UPG/PDF/XML) 22.数据传输:使用USB2.0接口连接PC端，实时获取听力计数据，存储测试数据打印测试报告 23.医疗系统对接:支持HL7协议对接，XML文件对接，数据库对接，轻松实现与医疗系统信息对接，获取受试者原始数据及修正后数据 隔音室 1.双隔声墙，钢木结构，模块拼装组合式，外尺寸：≥1.6*1.6*2.5（m），内尺寸：≥1.2*1.2*2（m） 2.面积（≥2.56m）²，墙厚约≥40mm，隔音观察窗尺寸为≥700*900mm。保证隔声量的同时，最大量的节省空间资源。外饰为钢板，内饰为金属吸音板 3.室内本底噪声≤28dB（A） 4.隔声室整体采用模块结构，具备隔振、隔声、吸声三大功能；具有换气、降噪、照明、配电、信号转接、防潮、防霉、防蛀无味等功能，地面铺地毯，易损件方便更换，美观，经济，符合消防规范要求。 5.隔声室主体：防火、防腐、防锈、防潮、防虫害、便于消毒、无毒、无味、无辐射 6.隔声室外观喷涂：≥1.5mm钢板喷涂，奶白色 7.隔声室内吸音处理：铝锰合金冲孔吸音板 8.隔振器：阻尼减振器 9.双层隔声窗：可视楔型阻尼隔声窗 10.隔声门：磁控隔声门 11.进气消声器：阻抗复合进气消声器 12.排气消声器：阻抗复合排气消声器 | 1套 | 12 |
| 7 | 纤维鼻咽喉系统 | 一、医用内窥镜摄像系统 1.1影像传感器：高敏感度CMOS影像传感器.噪点更低，图像细腻清晰 1.2扫描方式：逐行扫描16:9 1.3 摄像系统有效像素：水平有效像素1920pixel, 垂直有效像素1080pixel 1.4摄像系统清晰度：摄像系统的水平分辨力≥1200线，垂直分辨力≥700线 1.5信噪比：≥52 dB 1.6摄像头IPX8级防水设计，可浸泡消毒 1.7摄像头具有四个按键设计，可以实现锁定白平衡、图像冻结，亮度调节等多种遥控 功能 1.8多种高清视频输出接口：SDI/CVBS/DVI/HDMI/USB 1.9具有多科室手术检查场景切换选择功能，多种色调选择，亮度，锐度，饱和度，对比度，伽马值，可调，具有去除摩尔纹功能 1.10具有手术场景选择，色调调整，数字降噪，暗区改善等等各种图像调优设置，满足各种不同临床使用需求 1.11标配f:≥22mm 定焦或者选配14-32mm 齐焦变倍光学适配器 二、医用内窥镜冷光源 2.1LED冷光源具有触摸按键； 2.2色温：3000 K～7000K; 2.3显色指数： ≥ 90; 2.4光通量： ≥800lm 2.5光谱范围：400~700nm 2.6噪声： ≤60 dB; 2.7亮度调节：可调，液晶面板触摸按键； 2.8灯泡寿命：≥30000小时； 三 .监视器 3.1显示屏：≥24寸液晶屏 3.2屏幕比例：16:9 3.3可用遥控器控制开关机，菜单参数等减少手术室的污染 3.4点距：0.2475mm×0.2475mm 3.5最大分辨率： ≥1920×1080 3.6色度：16.7M 3.7对比度：1000:1 3.8响应时间：≤5ms 3.9亮度：600cd/m² 3.10可视角度：178° (H)×178°(V) 3.11输入信号：DVI-D/HDMI/VGA/CVBS 3.12电源：AC100~240V 50/60Hz 3.13功率：50VA 四、层式金属推车 4.1层式金属推车，带多功能插排及抽屉，饰角颜色可选。单层承重≥25kg,整体承重≥100kg。 万向轮可360°旋转。 五、纤维鼻咽喉镜 5.1视场角：90°直视 5.2景深：3mm~50mm 5.3接 口：可兼容所有品牌的摄像系统 5.4工作长度：≥365mm 5.5先端部外径：≤4.8mm 5.6插入部外径：≤ 4.9 mm 5.7钳道孔径：≥2.2mm 5.8弯曲角度：上≥130° 下≥130° 5.9防进液等级：IPX7 (全 防 水) 5.10防电击类型：BF 型 | 1台 | 13 |
| 8 | 远红外按摩理疗床 | 1.运动小车行程：≥780 mm, 允差±50mm; 2.滚动按摩范围(L×W):≥1600mm×380mm, 允差±50mm; 3.滚动按摩柱运动速度：40mm/s～70mm/s; 4.滚动按摩周期：40s±5s; 5.理疗床治疗时间可在1～90min 内设定，级差1min, 允差±30s; 6.振动按摩范围(L×W):≥800mm×200mm, 允差±50mm; 7.负载：床面均匀承载≥135kg 静载荷，经4h 不产生永久变形； 8.理疗床温度调节范围为：30℃~40℃,允差±5℃; 9.升温时间：25℃~40℃,所用时间≤20min; 10.温度保护：当最高温度超过工作温度设定值时，第一路保护装置动作，切断输出。当温度降低到设定值以下后可以恢复输出。如果保护装置失败造成最高温度继续上升到58℃, 允差±2℃,第二路保护装置会作动，切断电源； 11.整机最大噪音≤55dB; 12.定位按摩功能：可选择全身、上身、颈部、腰部、腿部、下身六个部位进行定位按摩； 13.振动按摩功能； 14.保温治疗舱功能及远红外热疗功能； 15.外壳采用亚克力材质制成； 16.配有恒温舱具有七彩光及MP3播放功能。 功能 1.集滚动按摩、振动按摩和远红外热疗于一体，并采用≥30个按摩轮浮动设计； 2.定位按摩功能 3.恒温保护 4.智能化数字治疗时间、温度 5.简捷的模式调整方式 6.保温治疗舱功能 7.MP3播放功能 | 1张 | 4.5 |
| 9 | 电子灸治疗仪 | 1.治疗温度：电子灸治疗仪治疗温度为 50ºC～60ºC 可调，治疗温度上限应不 大于 60ºC,温度误差±3ºC。根据患者需求，可适当的提高治疗温度，温度误差±3ºC，当治 疗温度超过 57ºC 时显示屏有（黄光符号闪烁）指示高温输出。 2.定时功能：电子灸治疗仪应有定时装置，范围应在 1 分钟～60 分钟，定时允差为±2%。 3.其他安全功能： a)手动停止红光辐射输出的功能； b)治疗仪倾倒自动切断输出功能；治疗仪在断电再恢复时， 不应有任何输出； c)治疗仪输出时应具有指示功能,当治疗温度超过 57ºC，还应有附加高温输出指示功能。 d)治疗仪应独立的恒温器的超温保护装置，当出口温度超过设定值，超温保护动作时，应能切断输出，并且出口温度应不高于 60ºC。 4.加热灸头的面积尺寸：加热灸头的加热面积应≥250cm²。 5.连续工作时间：电子灸治疗仪连续工作时间应≥60 分钟。 6.红光光谱： 1）辐射光谱：600nm～760nm 范围内的辐照度与 200nm～1400nm 范围内的辐 照度的比值应≥ 0.8。 2）紫外辐射：在有效辐照面上任一点的紫外辐射（波长从 200nm ～ 400nm ）， 不得超过 1×10-4mW/cm²。 3）红外辐射：有效辐射面上任一点的红外辐射（波长从 760nm～1400nm）不得 超过 10mW/cm² 4）有效红光辐照度：设备的有效红光辐照度应符合下列规定： 有效红光辐照度的标称值为 0.19mW/cm² , 仪器工作时误差应不大于±25%； 有效辐照面积大于 25cm²的情况下，有效红光辐照度的均匀性应大于 0.4； 有效红光辐照度的不稳定度应≤±10%。 7.工作噪声：电子灸治疗仪工作状态下的噪声≤60dB（A）。 8.灸包外观及灸包耐温性能： 1）灸包由耐高温牛皮纸制成，呈黄褐色或淡褐色；纸面应平整 不应有折皱、残 缺、斑点、裂口和条痕；切边应整齐洁净。（内含 黄金艾绒等灸材物质，不含其他杂质，使用时不发挥药理作用） 2）在 175℃±5℃的环境下，牛皮纸外壳与内部艾绒均不会燃烧。 2）要求：三面透气，共58个透气针孔 | 3台 | 0.5 |
| 10 | 刮痧椅 | 1.规格：≥（60X45X115）CM,可伸缩多角度调节。 2.材料：碳钢材料支架，金属烤漆。 | 5个 | 0.1 |
| 11 | 高压煎药包装机（3+1） | 1.规格：煎药容积 ≥20000ml*3 个 2.总 功 率：≥6500W 3.煎药部分功率：≥5.4KW 4.包装部分功率：≥0.74kw 5.额定电压: ≥220v | 2台 | 4 |
| 12 | 药丸烘干箱 | 一、热风循环烘箱特点： 1、温度实行自动控制。 2、箱体内温度上下温差±2℃。 3、整机密封性好，独特的导轨装置，保证了整机的密封性。 4、加热热源：蒸汽或电加热。 二、热风循环烘箱技术参数： 1、每次烘干量：50～80 ㎏。 2、内形尺寸（㎜）：≥长 800×深 1040×高 1500。 3、烘箱配用 1 门，不锈钢烘车 1 辆。 4、一次成型不锈钢烘盘≥ 24 只。 5、使用温度：25～140℃ 。（温度由仪表自动化调节） 三、热风循环烘箱制作材质及配置： 1、烘箱内壁 SUS304 不锈钢制作，板厚≥ 1.2 ㎜。 2、烘箱外表 SUS304 不锈钢制作，板厚 ≥1.2 ㎜。（拉丝板） 3、烘车 1 辆，制作材质为不锈钢角钢和方管。 烘车尺寸（㎜）：≥长 710×宽 920×高 1450。 每辆烘车≥ 12 层，每层放 2 只烘盘。 4、一次成型不锈钢烘盘 ≥24 只。 烘盘尺寸（㎜）：≥长 640×宽 460×高 45。 烘盘板厚：0.5 ㎜。 5、热风循环轴流风机 1 台，总功率 0.45KW/台。 6、保温材料为：玻璃纤维棉。 烘箱保温厚度≥ 80mm。 7、密封材料为：硅橡胶。 8、配电加热管 9KW±10%。 9、蒸汽散热气 10 ㎡ | 1台 | 2 |
| 13 | 中药破壁粉碎机 | 1.电机功率 ≥4Kw 2.主轴转速：≥4500r/min 3.进料粒度<10mm 4.出料细度：20-120目 5.粉碎主机：5.5KW±10% 6.除尘风机：0.55KW±10% 7.生产能力≥20-150kg/h 8.重量：≤200KG | 1台 | 8 |
| 14 | 多导睡眠检测仪 | 1、设备导联数≥52，包括脑电（7 导）、眼动电（2 导）、下颌肌电（3 导）、心电（2 导）、 下肢肌电活动（2 导）、呼吸气流（口鼻气流压力和口鼻气流热敏）、胸腹呼吸（独立RIP 胸、腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、脉搏波、五体位、压力鼾声、麦克风鼾声、环境光、 主动事件标记、实时阻抗、电池电量、血氧阈值报警、双模组蓝牙通道、高清视频、高清音频、无线外接扩展通道参数等。 2、 电生理信号共模抑制比≥ 110 dB，输入阻抗≥10 M Ω , 内部噪音≤1.5 μVp-p，信号精 度误差≤2%，24位高采样精度，采样频率即存储频率≥500Hz。 3、胸部主机重量≤45g；腕部主机重量≤85g（带电池），监测过程中不 影响患者进行小幅度的活动。 4、设备腕部主机可以显示记录状态、蓝牙状态、电池电量、受试者信息、设备版本号等信息，同时具备物理按键，用于患者主动标记夜间事件。 5、设备采用内置聚合物锂电池供电，实时监测模式下续航时间≥24 小时；电池无需拆卸更换。 6、腕部主机设备具备四合一接口，通过同一接口可以同时进行数据通讯传输与充电功能，无需对设备进行拔卡读取数据。数据通讯速率达到USB3.0，传输速率≥160Mb/s，单个初筛数据（≥24 小时记录）传输时间≤5s，单个多导数据（≥24 小时记录）传输时间≤60s。 7、主机内置双蓝牙模块，可通过电脑端蓝牙无线连接，软件进行无线初始化，录入患者基本信息及相关监测数据及指标的设置，可采用四合一接口进行数据初始化。主机可以通过无线通讯通道，可升级外接呼末、呼吸机等多种外扩无线设备，并支持通过软件进行远程操控，实时修改设备参数。 8、设备环境光监测功能，可通过环境光自动识别出关灯和开灯时间。 9、设备内存卡≥ 32Gb，可连续记录，存储并保留最近三个患者的睡眠数据，并可自动导入分析软件中进行分析。 10、高通、低通滤波，工频陷波功能，可对单个通道进行滤波参数调整。 11、实时阻抗检测功能，针对电生理信号（EXG 信号）进行阻抗测试，避免因穿戴或其它不当问题影响信号采集质量。 12、实时在线记录具有血氧过低报警，阈值自由设定，血氧过低时中控室电脑端会发出声音报警，屏幕闪烁红光来提醒。 13、数据文件格式采用EDF 格式，可导出为 WORD、EXCEL、PDF 格式，同时可自定义报告模板，同时支持一键导出不同病例患者的各项监测生理指标至Excel 中。 14、分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告。 15、软件具有设备管理功能，一套软件支持管理多套、不同型号的设备，类别分明，信息直观，简约高效；也可同时打开多个实时监测窗口，多个判图窗口（均可含不同模式）。 16、软件具备心电干扰滤除，眼电干扰滤除，特征波标注开关，优化判读体验，支持血氧探头触发监测，量身定制每个患者的监测开启时间。 17、软件回放诊断界面的时基可自定义调整，支持分屏且各个分区的时基独立，分区的占比也可自由调整；可以手动或自动分析睡眠分期、呼吸事件、缺氧、肢体运动等事件，并最终生成统计结果和报告；睡眠报告具有睡眠节律、血氧、氧减、心率、脉率、觉醒、腿动、呼吸事件、体动、体位的趋势图，压力滴定报表。 19、配有高清红外视频监控功能，实时监测患者夜间异常睡眠行为。 20、设备具备硅胶指套、硅胶戒指等多种睡眠监测血氧传感器，不会对人体产生压迫伤， 减少发生被动脱落的可能，确保整夜血氧指标监测的完整性。 | 1台 | 23 |
| 15 | 电子胃镜镜子（原装进口） | 一、系统硬件组成 1、电子上消化道内窥镜 1 条 二、系统功能要求及技术参数 （1）高清晰顺次成像方式的CCD； （2） ≥410-415nm 蓝色窄波光滤光功能； （3）视野角：常规近焦模式 140 ° ;近焦模式 140 ° （4）景深：常规近焦模式 7-100mm；近焦模式 3-7mm； （5）照明方式：光导方式； （6）插入部外径：≤9.9mm； （7）先端部 ≤10.2mm； （8）弯曲角度上 210 °,下 90 ° , 左 100 °右 100 ° ; （9）管道内径：≥2.8mm； （10）有效长度：≥1030mm，全长 ≥1350mm； （11）内镜遥控按钮数≥ 5； （13）内镜按钮控制：冻结图像、放大图像、打印、录像、照相等； （14）激光兼容性及高频兼容性； （15）防水式一触接头 （16）附送水功能 | 1条 | 60 |
| 16 | 电动密封下送车 | 用于无菌物品的密封下送，可有效避免无菌物品在下送过程中被污染，也可作密封回收车或密封下收下送车使用。 1.全不锈钢304材质，高度防尘密封式，整体焊接成型； 2.单面开门或双面开门。载重量≥1000kg。 3.产品有快、慢两档，使用者可根据实际场地情况调节运行速度。 4.产品在明显位置有电量显示表，可显示当前电压及电量， 5.可适用不同场地，如拐弯，上坡、下坡均可运行。 一次充电行驶里程≥45KM ； 6.旋转式手柄，前进/倒车/转弯轻松操控； 7.LED 电量实时显示； 8.配刹车控制、手刹； 9.手动速度调节器。 10.外形尺寸≥1300*650*1100mm±10。 | 2台 | 2 |
| 17 | 仪器车 | 1.外形尺寸:≥430mmX535mmx955mm; 2.工作台面尺寸:≥430mmX535mmx890m(离地高度)。 3.整体以优质 304全不锈钢材料制作，立柱管材≥25x1.0mm,台面板材厚度为≥1.0mm;两层凹型拉伸台面，凹槽采用模具焊接成型，凹深度为≥8mm，角度≤45”，并安装有护栏，以防止器械滚动落地; 4.台面折弯采用数控折弯机加工成型，保证台面外形尺寸的精度，台面承重≥15Kg;车体中部挂1只不锈钢盛物。抽高度≥100mm。 5.立柱及扶手采用不锈钢圆管，其材料为SUS304,扶手采用数控弯管机配以弯管专用模具来保证管材弯曲处平整光滑: 6.金属加工件均采用数控机床加工，确保各零件的精度: 7.整体焊接采用钨极手工氩弧焊，配有工艺工装保证了整体结构尺寸的稳定性: 8.脚轮用4寸±10%包罩螺杆万向轮，其中2只脚轮带刹车装置。 | 4台 | 0.5 |
| 18 | 磁振热治疗仪 | 1.采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗； 2.独立四通道输出，四通道参数可独立调节，可同时治疗四个患者或部位，节 约治疗时间提高临床效率； 3.磁场强度：磁感应强度在10mT~50mT 的范围内可调，步长为10mT, 误 差为±10%; 4.振动频率： (1)单一振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz 四种频率可调，误差±2Hz。 振动时间2s, 振动周期2s、3s、4s、5s 可调； (2)多频振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz 循环扫引，误差±2Hz。 振 动时 间 5s, 振动周期10s、12s、14s、16s 可调； 5.治疗温度40℃、46℃、52℃、58℃共4级可调，精度：±3℃; 6.颈肩型、标准型、膝肩型三种治疗导子可供选择； 7.无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗； 8.软件含有内置处方，具有三种治疗模式共13种处方；每种处方又分急性、 亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数； 9. 治疗时间1~99min 可调，以1min 为单位设定； 10. 输入功率：500VA±10%; 11. 具备磁疗开路错误提醒； 12. 具有多种安全保护装置： (1)输入过流保护装置； (2)输出过流保护装置； (3)双重过温度保护装置。 | 3台 | 7 |
| 19 | 微波治疗仪（带双头） | 1、微波频率：2450±30MHz。 2、输出功率：（双路 40W+40W）0-40W 连续可调。 3、微波泄露：≤1mW/cm2 。 4、定时范围：1-30min，误差不大于±1min。 5、输入功率：≤400VA。 6、工作方式：连续波。 7、输出通道：双路输出。可同时理疗≥2名患者。 8、显示方式：≥15 寸触摸显示屏。 9、微波固态源，输出更稳定。 10、PID 调节方式、 自动稳定功率，无需开机预热。 11、理疗结束时蜂鸣提示音。 12、微电脑智能输出控制，输出功率稳定。 13、偶极子型天线探头。 14、对患者同一病灶处对置辐射器理疗，微波的非热效应可得到充分利用。 15.辐射器配置： Ф 130㎜ 圆形辐射器 2 只 200*80㎜ 方形辐射器 2 只（全新外包壳，美观易操作） 17、随意悬停液压升降支架臂，轻松放置辐射器到理疗部位。 18、豪华推车，配有静音轮，移动简单，方便治疗。 19、不打开设备外壳即可更换熔断器。 | 1台 | 13 |
| 20 | 背心式全自动排痰仪 | 1、电源电压:AC220V士22V，50Hz士1Hz,功率:400VA; 3、时间设置:1-99min，步进值 1min,随时可调; 4、压力设置:3-30mmHg 步进值 1mmHg,,随时可调; 5、频率设置:1-18Hz,步进值 1Hz 随时可调; 6、显示方式:全智能化≥7寸彩色触摸屏显示，中文菜单操作，清晰直观; 7、七种工作模式:满足成人、儿童不同情况的患者; 一种常规模式:频率设置范围:1Hz-18Hz，步进值1Hz; 三种阶梯模式：(9Hz-11HZ-13HZ-15Hz)(7HZ-9Hz-11Hz-13Hz)(5Hz-7Hz-9Hz-11Hz)，设备按照选定的阶梯模式运行，每个频率值运行 1min; 三种循环模式:( 9Hz-15Hz)(7Hz-13Hz)(5Hz-11Hz),设备按照选定的循环模式运行，步进值 1Hz,每个频率值运行1min; 8、保险功能:排痰机设有手柄紧急开关，可以随时停止振动工作或继续振动工作; 9、自动检测漏气补偿功能:实时监测充气背心内气压,对意外情况造成的过压、欠压及时补偿; 10、工作噪音:最大噪音≤70dB(A); 11、提示功能:设定工作时间完成时，界面提示“工作结束”，有声音提示; 12、记忆功能:设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考; 13、排痰配件:全胸排痰背心3件、半胸排痰束带3条，背心外套可拆洗; 14、ABS 工程塑料机壳，全模具打造的流线型外观; | 2台 | 4 |
| 21 | 电动按摩椅 | 1.背部扇形摇摆：对背部的筋脉肌肉等软组织做扇形往复按摩梳理，配合背部加热，缓解肌肉酸胀。 2.高频短幅抖颤：通过脚部高频抖颤，带动全身抖动和放松，通畅气血，加快新陈代谢。自重动态牵引减轻椎间负荷 3.自动动态牵引：通过气囊将双脚固定，使人体处于倾斜状态，利用自身重量对脊柱进行牵拉，使全身肌肉自然放松，同时拉大椎间隙，减轻了椎间关节结构的负荷。 4.输入电压：AC220V，50Hz 5.功率(W)：250±1% 6.安全设计：I类 | 1个 | 1 |
| 22 | 臂式血压计 | 1.测量方法：示波测定法 2.电源：5号干电池4节或电源适配器电 3.测量臂筒≥170mm-320mm 4.测量范围：收缩压：60mmHg-200mmHg±1%，舒张压：30mmHg-150mmHg±1% 5.脉搏数:读数的±5%以内。 6.存储容量:可存储≥2组*90次测量值，两个使用者分开记录。 | 5台 | 0.2 |
| 23 | 紫外线消毒灯车 | 双灯管结构，可单独使用 1.灯管功率≥30W*2 2.灯管数量：≥2支 3.静态适用体积≥30m³ 4.电源电压：220V+10%，频率：50Hz+10% 5.输入功率：180VA±10% 6.紫外线波长：≥253.7nm 7.辐射照度≥214uw/㎡ 8.移动可折叠，灯管可内藏，可多角度调节30°、60°、90°、135°、180° 9.带定时装置0-120分钟 | 10台 | 0.04 |
| 24 | 神灯 | 1.治疗板直径：≥Φ166mm 2.额定电压：220V（伏特） 3.频 率：50HZ(赫兹) 4.输入功率：160 VA- 250VA（伏安）(可调) 5.治疗板表面温度：300度，280度，260度，240度，220度可调温 6.电磁波谱范围：2-25（微米） 7.治疗板使用寿命：≥1000小时 8.加热器使用寿命：≥2000小时 9.包装外形尺寸：≥550mm×397mm × 200mm 10.安全类型：I类B型连续运行的普通设备 11.活动臂升缩范围：30-135cm 12.活动臂伸缩范围：20-70cm 13.立柱杆升降范围：200mm 14.俯仰角：≥270度 15.治疗头转角：≥360度 16.计时方式：数显电子定时（0-90分及常通） 17.安全防护网罩直径：≥250mm 18.组合式塑料底座 | 100台 | 0.036 |

包5：湟源县中医院中医骨伤诊疗中心建设项目（一）（235万）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双能X线骨密度仪 | 1、X线源 1.1双能X线发生方式1.1.1 稳恒电压 1.1.2 K缘过滤，同时产生高低双能X线 1.2 X线扫描线束:窄角扇形，扇形开角≤4.5º 1.3采集成像方式:连续扫描式 1.4自动智能扫描 1.4.1无需预扫描,配置激光定位系统 1.4.2具备根据骨骼结构，自动调整扫描宽度功能 1.5X线球管最大电流≥3mA 2、探测器系统 2.1光子计数探测器，探测器材质LYSO或者CZT 2.3探测器通道数量:≥16个 3、扫描 3.1扫描床，长度:≥200cm;宽度:≥104cm 3.2最大有效扫描视野,长度*宽度:≥130cm* 59cm 3.3最大病人承重:≥155kg 3.4标准扫描时间，腰椎:≤30秒钟，股骨:≤30秒钟 3.5精确激光定位灯 3.6全配套扫描定位器（包括腰椎、髋关节等 3.7对腰椎质控模块扫描的精度(重复性误差):≤1.0% 3.8对活体常规部位扫描精度(重复性误差) 3.8.1腰椎、股骨:≤1.0% 3.8.2双侧股骨:≤0.6% 3.9多视角影像重建技术 3.10提供高清晰度骨骼影像 3.11具备系统能够自动检测脊柱、髋关节、前臂等部位是否存在摆位异常或是 分析异常，并能给出提示和纠正建议。 - 扫描部位及临床应用功能 4.1¦正位腰椎扫描 4.2单侧股骨扫描 4.3双侧股骨自动扫描 4.3.1一次定位，自动扫描完成，同屏显示双侧髋关节影像 4.3.2自动提供双侧股骨平均骨密度值以及差异分析功能并提供检测联合结果4.4前臂测量和分析 4.5人工髋关节置换后的自动扫描 4.5.1增强型骨科专用软件（髋关节)，用于人工髋关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估 4.5.2人工髋关节周围划分的评估区个数:≥17个 4.6一次定位,自动完成腰椎、双侧股骨扫描检测功能 4.7骨折风险评估软件 4.8计算机自动辅助诊断分析软件 - 临床应用软件包 5.1运行环境:预装中文WINDOWS操作系统 5.2¦骨密度仪中文操作软件及骨密度结果中文影像数据检测报告 5.3骨密度计算软件包 5.4自动确定骨边缘软件 5.5与前一次扫描结果对比分析 5.6异常骨密度区域或金属自动排除软件 5.7屏幕上扫描部位调整（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整 保证测量的精确性) 5.8体重/种族差异校正软件 5.9T值和Z值分析软件 5.10检测质量控制系统（含质量检测程序，QA态势分析) 5.11检测结果趋势分析功能 5.12 多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测结果打印在一张 报告上进行联合评估 5.13自动化报告编辑书写软件 5.14DICOM协议接口（存储、传输、检索/查询、Worklist、打印) - 放射剂量 6.1脊柱/股骨扫描放射剂量:≤0.042 mGy 6.2操作者散射剂量:距扫描床1米处外溢剂量≤6u Sv/Hr - 计算机系统 7.1主控计算机 7.1.1 CPU类型: Intel双核，主频≥3.40 GHz 7.1.2内存:≥4GB 7.1.3硬盘:≥500GB 7.1.4 DVD光驱 7.2显示器:≥23英寸液晶显示器 7.3彩色打印机 8、校准系统 8.1自动质控测试程序 8.2自动质控趋势分析 8.3质控模块（含大、中、小三种骨密度及肌肉脂肪校准，适合不同人群,请 提供检测报告六点校准软件界面及报告） | 1台 | 110 |
| 2 | 移动式平板C形臂X射线机 | - 技术指标 1、高频高压发生器 1.1主逆变频率：≥102kHz 1.2连续透视最大管电压：≥120kV 1.3连续透视最大管电流：≥4.0mA 1.4脉冲透视最大管电压：≥120kV 1.5脉冲透视最大管电流：≥26mA 1.6摄影最大管电压：≥120kV 1.7摄影最大mAs：≥280mAs 1.8标称阳极输出功率：≤5kW 1.9自动亮度跟踪功能（IBS）:具备 1.10数字点片功能:具备 1.11 X射线锁设计：具备 1.12束光器虚拟调整功能：具备 2、C形臂一体化机架 2.1 随遇平衡：具备 2.2 立柱电动最大升降范围：≥403mm 2.3 前后移动最大范围：≥202mm 2.4 绕水平轴旋转范围：≥±180° 2.5 焦屏距：≥1025mm 2.6 C臂开口：≥816mm 2.7 C臂弧深：≥660mm 2.8 绕水平轴旋转范围：≥±180° 2.9 沿轨道滑动最大范围：≥135° 2.10 绕垂直轴旋转最大范围：≥±15° 3、射线管组件 3.1标称焦点尺寸大焦：≥1.5mm/小焦≤0.6mm 3.2固定阳极：具备 4、平板探测器 4.1 平板探测器闪烁体类型：碘化铯 4.2 平板成像大小：≥30cm×30cm 4.3 图像采集矩阵：≥2015× 2015 4.4 动态范围：≥17 4.5DQE：≥72% 4.6滤线栅可插拔式：具备 4.7像素尺寸；≤150um - 显示器 5.1 显示器水平运动选装角度：≥±180° 5.2分辨率：≥3840*2160 5.3可视角度：≥178° 5.4显示器尺寸：≥27英寸 5.5显示器类型：触控 5.6内存：≥16G 5.7硬盘：≥1TB SSD 5.8图像储存：≥20万 5.9多功能触控屏≥11.5寸 6、图像采集处理系统软件 6.1 成像速度：≤1秒出图 6.2 信息管理：登记保存、病历查询、修改、远程查询登记、报表、保存、预览。 6.3 图像后处理：开始采集、准备录像、重置、水平镜像、垂直镜像、调窗、放大镜、负像、边缘增强、递归降噪。 6.4 图像存储与传输：打印胶片，检测SCP服务、发送文件。 6.5 图像测量与标识：测量、高级。 6.6 Dicom功能：支持DICOM3.0 6.7 整机图像清晰度指标之灰度等级：≥16级 6.8无网电待机设计：具备 6.9键开关机设计：具备 6.10金属射线滤过：具备 6.11束光器预览：具备束光器预览功能，可在无射线状态下，实现曝光范围大小的调节 6.12DAP剂量显示：可以在使用机器过程中，直接观察到剂量显示，保障医患健康 6.13智能变频技术：可以根据人体部位与射线剂量自动调整图像帧频，保证图像质量的同时降低射线剂量 6.14加载状态下的泄露辐射剂量：≤0.34mGy/h - 标准配置 - 一体式C形臂机架 1套 - 2、一体式X射线管组件（含高频高压发生器和逆变电源 ） 1套 3、限束器 1套 4、密纹滤线栅 1套 5、30cm*30cm动态平板探测器 1套 6、27英寸专业阅片触摸显示器 1套 7、液晶触摸PAD 1套 8、工作站处理器 1台 9、医用影像工作站软件 1套 10、DAP剂量显示系统 1套 11、激光一字定位器 4个 三、含机房防护改造、灭菌、预评、环评通过、手术净化 | 1套 | 125 |

包6：湟源县中医院中医骨伤诊疗中心建设项目（二）（161万）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肌骨超声治疗仪 | # 1、主要技术规格及系统概述： ## 1.1高档彩色多普勒超声诊断仪包括： ### 1.1.1彩色监视器：≥18寸高分辨率彩色LED显示器，电池的续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥240分钟，触摸屏：电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作 ### 1.1.2一体化的台车，带储物盒功能，台车支持电动升降，行程≥28cm，台车上自带专业的消毒用杯套. ### 1.1.3全数字化超宽频带波束形成器：数字通道≥19000 ### 1.1.4数字化高分辨率二维灰阶成像 ### 1.1.5谐波成像技术 ### 1.1.6彩色多普勒 ### 1.1.7能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图 ### 1.1.8M模式 ### 1.1.9脉冲波多普勒，连续多普勒 ### 1.1.10实时血流三同步 ### 1.1.11血流的自动频谱包络分析测量 ### 1.1.12实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收，≥7线。 ### 1.1.13自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率。 ### 1.1.14频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合。 ### 1.1.15智能穿刺增强技术，平面内的穿刺针增强角度自适应调整，无需手动选择角度。自动多普勒血管追踪技术：能自动寻找血管并把彩色取样框和PW的取样门定位到血管上。自动调节彩色框偏转、彩色框位置、PW取样门位置、PW取样线偏转。 ### 1.1.16智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像。 ### 1.1.17极简模式: 主机上可全屏显示图像而无任何其他按键界面，也可点击仅把常用几个按键调出，方便医生只关注图像或实施简单的操作。 ### 1.1.18康复疼痛科专用的成像条件：比如肌骨、臂丛神经、坐骨神经、CVC、桡动脉等。 ## 1.2测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式） ### 1.2.1一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流 速、压力、流速比等） ### 1.2.2多普勒血流测量与分析 ### 1.2.3全自动血流多普勒包络分析 ## 1.3输入/输出信号及参考信号： ### 1.3.1输入：网络 ### 1.3.2输出：HDMI， USB ## 1.4图像管理与记录装置： ### 1.4.1大容量硬盘≥240G ### 1.4.2图像可存储为PC兼容格式 ### 1.4.3USB接口支持打印和数据输出 ## 1.5云端互联功能 ### 1.5.1无需额外下载APP，手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，支持云端自动存储，导出，分析，测量，编辑等功能。内置4G网卡、无线网卡及远程超声工作站，便于超声影像的快速获取和快速分享，可实现临床超声远程诊断及远程教学 # 2、技术参数及要求： ## 2.1探头规格： ### 2.1.1频率：探头频率范围1.0-15.0MHz ### 2.1.2高频探头中心频率≥10MHz ### 2.1.3支持探头类型：凸阵，线阵，相控阵、腔内 ### 2.1.4线阵探头有效阵元≥192 ### 2.1.5线阵 凸阵探头上自带按键，可远程操控主机，能定义常规的操作如增益、深度、冻结解冻 ## 2.2二维图像主要参数： ### 2.2.1可选探头群工作频率范围（1.0-15.0MHz） ### 凸阵探头频率1-5.0MHz ### 线阵探头频率4-15MHz ## 2.3频谱多普勒成像技术参数： ### 2.3.1支持方式：PWD、CWD、HPRF ### 2.3.2最大测量速度：PWD：血流速度最大8.5 m/s CWD：血流速度最大35 m/s ### 2.3.3最低测量速度：≤3 mm/s（非噪声信号） ### 2.3.4显示方式：B、 B/PWD、B/CW、B/HPRF,、B/M、B/B、B/CFI/D ### 2.3.5电影回放：≥400秒，Doppler及M型电影回放时可以测量和计算 ### 2.3.6零位移动：≥8级 ### 2.3.7取样宽度及位置范围：宽度 1–29mm；分级； ## 2.4彩色多普勒 ### 2.4.1显示方式：能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 ### 2.4.2偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围：-25°~+25°，显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较双实时彩色对比 ### 2.4.3彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图 - 2.5超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Dopple输出功率可调。 | 1台 | 45 |
| 2 | 骨科手术器械 | 需求名称; 名称; 参数; 单位; 数量. 骨科器械包（脊柱前路器械包）; 海绵钳; 250×10，弯无齿; 把; 1. 海绵钳; 250×12，弯有齿; 把; 1. 持针钳; 250，直，粗针; 把; 2. 持针钳; 180，直，粗针; 把; 3. 组织钳; 180，直; 把; 6. 止血钳; 180，弯，全齿; 把; 6. 止血钳; 240，弯，全齿，有钩; 把; 1. 止血钳; 200，直，全齿，有钩; 把; 1. 胸腔止血钳; 250×2.7，圆弯R22×22（大弯）; 把; 2. 组织剪; 250，弯，综合; 把; 2. 组织剪; 200，弯; 把; 2. 组织剪; 180，弯，综合; 把; 1. 手术剪; 180，直尖; 把; 1. 医用镊; 250，直; 把; 1. 胸腔镊; 200，直无钩; 把; 1. 组织镊; 200，1×2钩; 把; 2. 手术刀柄; 4#; 把; 2. 手术刀柄; 3L#; 把; 2. 神经剥离器; 240×3; 把; 2. 骨膜剥离器; 220×20，弯，平刃; 把; 1. 骨膜剥离器; 280×20，直，圆刃，重切削型; 把; 2. 骨刮匙; 300×10，直; 把; 1. 咬骨钳; 240×3×20°，弯头，双关节; 把; 1. 咬骨剪; 290×16，双关节，棘突; 把; 1. 椎板咬骨钳; 180×2/10×130°，超硬膜，超薄型; 把; 1. 椎板咬骨钳; 180×2.5/10×130°，超硬膜，超薄型; 把; 1. 髓核钳; 180×2×6，握柄式，超硬膜; 把; 1. 骨凿; 240×10，直，平刃，六方柄; 把; 1. 骨凿; 240×15，直，平刃，六方柄; 把; 1. 骨锤; 220/450g; 把; 1. 肋骨合拢器; 170; 把; 1. 骨用牵开器; 60×52，240×170，胸骨; 把; 1. 甲状腺拉钩; 200，一副，带槽; 副; 2. 深部拉钩; 250×36×105，S形; 把; 1. 深部拉钩; 300×48×120，S形; 把; 1. 编网筐; 340×250×70; 套; 1. 骨科器械包; 脊柱后路专用手术器械包; 1本套器械适用于脊柱后路手术，包含椎板咬骨钳、髓核钳、咬骨钳、咬骨剪、骨膜剥离器、骨刀、骨凿、骨刮匙、棘突咬骨钳、脊柱牵开器共计 10 个品种，30 个规格，30 件产品。 2.头部采用不锈钢材料制成。可重复使用。其中椎板咬骨钳、咬骨钳、髓核钳表面纳米陶瓷涂层处理，表面粗糙度不大于0.8um。其余器械表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性粗糙度Ra不大于0.8µm。；外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。; 套; 1. 骨科器械包（膝关节器械包）; 海绵钳; 250×10，弯有齿; 把; 1. 持针钳; 180，直，粗针; 把; 2. 持针钳; 180，直，细针; 把; 1. 组织钳; 180，直; 把; 4. 止血钳; 200，弯，全齿; 把; 1. 止血钳; 180，弯，全齿; 把; 1. 止血钳; 160，弯，全齿; 把; 2. 止血钳; 125，弯蚊，全齿; 把; 2. 止血钳; 200，直，全齿，有钩; 把; 1. 止血钳; 180，直，全齿，有钩; 把; 1. 止血钳; 125，直蚊，全齿; 把; 2. 分离结扎钳; 220×20×90°，角弯，半齿; 把; 1. 止血钳; 180×R12×15×2.5，圆弯头，扁桃体; 把; 1. 帕巾钳; 140，尖头; 把; 4. 组织剪; 180，弯; 把; 1. 组织剪; 180，弯，综合; 把; 1. 组织剪; 140，直，综合，特快型; 把; 1. 医用镊; 160，直; 把; 1. 医用镊; 125，直; 把; 1. 组织镊; 125，1×2钩; 把; 2. 手术刀柄; 3#; 把; 1. 手术刀柄; 7#; 把; 1. 深部拉钩; 200×24×84，S形; 把; 1. 甲状腺拉钩; 200，一副，带槽; 副; 3. 阑尾拉钩; 260，29×48，20×41，双头; 把; 2. 编网筐; 340×250×70; 套; 1. 骨科器械包（髋关节下肢器械包）; 海绵钳; 250×10，弯有齿; 把; 2. 持针钳; 200，直，粗针; 把; 1. 持针钳; 180，直，粗针; 把; 2. 组织钳; 180，直; 把; 4. 止血钳; 200，弯，全齿; 把; 1. 止血钳; 180，弯，全齿; 把; 5. 止血钳; 125，弯蚊，全齿; 把; 2. 止血钳; 200，直，全齿，有钩; 把; 1. 止血钳; 180，直，全齿，有钩; 把; 1. 帕巾钳; 140，尖头; 把; 4. 分离结扎钳; 220×20×90°，角弯，半齿; 把; 1. 组织剪; 200，弯; 把; 1. 组织剪; 200，弯，综合; 把; 1. 组织剪; 180，弯; 把; 1. 手术剪; 180，直尖; 把; 1. 组织镊; 200，1×2钩; 把; 1. 组织镊; 125，1×2钩; 把; 1. 手术刀柄; 4#; 把; 2. 手术刀柄; 7#; 把; 1. 甲状腺拉钩; 200，一副，带槽; 副; 2. 腹壁拉钩; 280，37×60/45×80，空心柄，双头; 把; 2. 编网筐; 340×250×70; 套; 1. 骨科器械包 （髋关节器械包）; 组织钳; 140，直; 把; 1. 止血钳; 160，弯，全齿; 把; 1. 止血钳; 160，弯，全齿，有钩; 把; 1. 帕巾钳; 140，尖头; 把; 1. 组织镊; 125，1×2钩; 把; 1. 持针钳; 160，直，粗针; 把; 1. 医用镊; 250，直; 把; 1. 手术刀柄; 4#; 把; 1. 手术刀柄; 7#; 把; 1. 剥离器; 200×3，双头; 把; 1. 分离结扎钳; 200×14×90°，角弯，全齿; 把; 1. 阑尾拉钩; 205，钩17×22/17×38，双头; 把; 1. 骨撬; 240×40，尖头; 把; 1. 骨刮匙; 300×6×15°，前弯; 把; 1. 创口钩; 210×35，四爪，钝，扁柄; 把; 1. 创口钩; 210×35，三爪，钝，扁柄; 把; 1. 组织剪; 180，弯; 把; 1. 海绵钳; 250×10，弯有齿; 把; 1. 肾蒂钳; 240，头圆弯，25×28，有槽; 把; 1. 骨膜剥离器; 280×20，直，圆刃，重切削型; 把; 1. 骨凿; 240×8，直，平刃，六方柄; 把; 1. 骨锤; 220/270g; 把; 1. 咬骨钳; 240×5，直头，双关节; 把; 1. 咬骨钳; 240×3，直尖头，双关节; 把; 1. 骨膜剥离器; 280×20，弯，圆刃，重切削型; 把; 1. 髋关节牵开器; 285×248，框架，自动; 套; 1. 骨撬; 230×3，髋关节; 把; 1. 骨撬; 235×3，髋关节; 把; 1. 骨撬; 240×3，髋关节; 把; 1. 骨撬; 265×2，髋关节; 把; 1. 骨撬; 280×3，双钩，髋关节; 把; 1. 骨撬; 240×42，平头; 把; 1. 骨科器械包; 上肢手术器械包; 1.上肢手术器械包由骨用丝锥、螺钉打滑取出器、埋头钴、取钉器、持钉镊、起子、骨科复位钳、持骨钳、测深器、导钻、骨撬、钢板弯曲器、骨膜剥离器、骨科钻头组成，共 14 个品种，21个规格，24 件产品。 2.器械采用不锈钢材料制成。可重复使用。表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性粗糙度Ra不大于0.8µm。；外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。; 套; 1. 骨科器械包; 下肢手术器械包; 1.下肢手术器械包有 14 个品种，21 个规格，24 件产品组成。埋头钴、取钉器、持钉镊、起子、骨科复位钳、持骨钳、测深器、导钻、骨撬、钢板弯曲器、骨膜剥离器、骨科钻头等组成。 2.器械采用不锈钢材料制成。可重复使用。表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性粗糙度Ra不大于0.8µm。；外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。; 套; 1. 骨科器械包; 电池供电骨组织手术设备（往复锯）; - 适用范围:可用于创伤、关节等骨科手术。 - 主机： - 2.1一体式结构，防护效果好； 2.2 0-12500cpm，输出功率150W±5% 2.3 往复距离3.6±0.25mm； - 2.4 空载噪声≤75dB（A）； 3.电池： 3.1环保镍氢电池，大电流输出，使用安全； 3.2 充电时间≤2小时左右，无记忆效应，耐过充过放； - 3.3 ≥1800mAh - 4.充电器： - 4.1输入电压AC110-220V，50-60Hz； - 4.2充电状态有指示灯。; 台; 1. 骨科器械包; 电池供电骨组织手术设备（摆锯）; - 适用范围：可用于创伤、关节等骨科手术。 - 主机： 2.1一体式结构； 2.2 0-18000cpm，输出功率150W±5%； 2.3 摆角4±0.5°； - 2.4空载噪声≤75dB（A） - 电池： 3.1环保镍氢电池，大电流输出； 3.2充电时间≤2小时左右，无记忆效应，耐过充过放； 3.3 ≥1800mAh； 4.充电器： - 4.1输入电压AC110-220V，50-60Hz； - 4.2充电状态有指示灯。; 台; 1. 骨科器械包; 电池供电骨组织手术设备（骨钻）; - 适用范围：可用于创伤、关节等骨科手术。 - 主机： 2.1一体式结构，防护效果好； 2.2≥1100rpm； 2.3 额定扭矩≥3.5Nm； 2.4 空载噪声≤65dB（A）； 2.5机械换向，结构简单； - 2.6夹持范围1.0-8.1mm； - 电池： 3.1环保镍氢电池； 3.2充电时间≤2小时左右，无记忆效应，耐过充过放； 3.3 ≥1800mAh 4.充电器： - 4.1输入电压AC110-220V，50-60Hz； - 4.2充电状态有指示灯。; 台; 1. 骨科器械包; 骨科撑开器; 1.长170mm±5%，头部深40mm±5%，双孔一孔直径2.6mm±5%，另一孔直径1.6mm±5%，克氏针撑开牵引，足踝用； 2.采用国产优质医用不锈钢。; 把; 1. | 1套 | 25 |
| 3 | 超声刀 | 振动频率; 52kHz±5kHz. 主机输入; 电源：220VAC，50Hz，功率：150VA. 最大输出功率; ≥35W. 刀头振幅; 刀头振动幅度≤105μm. 主机性能; - 稳定的主机输出系统，52kHz±5kHz的工作频率。 - 主机具有彩色液晶显示器，显示清晰鲜艳，系统工作状态显示，且有功率大小的档位显示；主机多套界面风格； - 主机界面有帮助向导； - 主机具有开机智能自检系统； - 主机界面有手术时间，及多种状态显示； - 具有自动化故障检测功能，有文字提示； - 具有刀头连接检测功能； - 通过声音反馈提示工作状态，音量大小可调节； - 可使用“手控”和“脚控”控制超声输出，根据术者习惯进行随时切换。. 刀头性能; - 刀头可安全闭合5mm及以下的血管； - 刀头可提供5个工作面，满足手术中不同组织部位的切割止血需求； - 刀头可360度旋转，满足腔镜手术的需要；具有更大的滚动波轮，转动操作更加方便； - 刀头中心杆弧形设计； - 刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体，减少术中器械转换，节约手术时间； - 刀头可手控激发； - 刀头有24cm,34cm,43cm三种长度可供选择。 - 一体化的刀头，刀头与把手不分离保证切割速度与止血效果。 - 圆弧形刀尖设计，手术视野更清晰； - 具有切断和空夹提示功能； - 刀头闭合钳口有“咔嗒”的声音反馈。. 刀头工作温度; 较小的侧向热损伤，可做精确分离，对组织损伤小，确保在重要脏器附近安全操作. 配置清单; 超声刀主机 1台 换能器 2把 超声刀头 60把（按需求配置不同长短刀头） 脚踏开关 1个 台车 1个. | 1台 | 40 |
| 4 | 小夹板外固定器材 | 手指骨折内固定专用手术器械包 1.手指骨折内固定手术器械包由咬骨钳、持骨钳、持钉钳、测深器、起子、骨用丝锥、钢板弯曲器、骨锤、骨刀、骨膜剥离器、骨刮匙、骨锉、骨锥、拉钩、骨科钻头、持钉镊组成，共 17个品种，32 个规格，37件产品。 2.头部不锈钢材料制成。可重复使用。表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性粗糙度Ra不大于0.8µm。；外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 | 1套 | 1 |
| 5 | 骨伤急救推车 | 1、规格：≥1930 * 760 * 500/800mm 升降行程：≥300mm 2、车面ABS工程注塑料一次铸压成型，四角分别设计有把手。 3、四角有把手方便护理急救人员操作。 4、床身由冷轧钢管制成，高精度焊接工艺保证焊接质量.床体坚固.可承载≥240kg。 5、床身采用环保粉沫喷塑处理，起背气压系统，背部起升0-65°； 6、护栏采用ABS提拉升降式护栏，放下采用气弹簧缓冲。 7、整体升降采用摇杆式，升降行程500-800mm，摇把具有双向过盈保护功能。 8、平车底座为冷轧钢板，采用模具一次性冲压成型； 9、刹车采用先进的中控刹车系统，四个全制动脚轮，轮径φ150mm±10%，脚轮具有优良的耐油性、耐磨性、耐药性和耐化学品性，保证了脚轮的使用寿命。 10、床体前部带有氧气瓶托架，可放置≥5L氧气瓶。 11、平车头尾带有对角输液架插孔，并配有1根输液架； | 1台 | 0.5 |
| 6 | 按摩床（带洞） | 1、配有患者呼吸孔及海绵堵头。 2、呼吸孔下方配备支撑垫。 3、床体配备调节地脚，调整床体平整度。 4、床体尺寸（长宽高）：2000×620×660mm，允差±5%。 5、床体最大承载重量：≥200kg。 6、床体材质：钢制，喷塑。 | 3张 | 0.2 |
| 7 | 电动气压止血带 | - 技术参数： 1.压力设定范围：1～100Kpa(750mm/Hg) ，压力控制精度:±3KP 2.时间设定:1～120min，初始充气时间:≤60秒 3.噪音:≤65db ,输入功率:≤70VA 4.全数字微电脑控制，相关数据数字显示 5.工作压力自动补偿，失电压力保持功能，自动检测漏气功能 噪音低，寿命长，工况平稳 6.定时声光报警，电磁控制，快速冲气，缓慢放气确保手术安全 7.手术剩余时间10分钟、5分钟、1分钟时声音报警提示，工作时间结束后自动放气。 二、结构特点： 1.自检功能： 1.1.每次充放气自主步进式检测程序是否正确 1.2自主检测管路是否漏气 1.3自动检测漏气功能、欠压自动补偿 2.快速充气：防止动脉闭塞前，血液充盈动脉 3.自动记忆上次使用参数，以供下次使用参照，在该基础上设定参数。 | 1个 | 1 |
| 8 | 骨科手术牵引床 | 1、台面支撑架，两侧轨道为304不锈钢，底座为304不锈钢模压一次成型。“T”型底座圆弧表面。 2、床垫人造革包裹，海绵一次成型。 3、床面碳塑板，手术床采用边框式，中间无任何横杆，台面可纵向移动可满足C型臂全身检查、X线摄片。 4、整套液压系统为进口品牌（含电机泵、电磁阀、油管、液压缸） 5、床体的升降、左右倾斜、前后平移，前后倾斜，背部段的上下折，分别由单独的油缸独立控制操作。 6、电动液压工作原理，由手持遥控器和面板控制器两种方式控制各种动作，操作面板防水，并具有形象功能键及安全键. 7、内置电池，交直流电源可同时使用。确保手术床在一套发生故障时，另一套仍能可靠运行。 8、CPU控制，具有一键复位功能； 9、腿板为分腿式，进口气弹簧控制，可拆卸，可上下折，调节方便。 10、腰板可手动升降。 11、电动刹车装置，具有重力感应芯片自动找平功能，方便手术台移位，稳定性能好。具有一键成“∧”和“∨”形，方便手术。 - 12、手术台液压系统压力在极限压力下（5.5MPa）,应能历时10s无泄漏现象。 - 13、台面升降速度(误差±20％)：上升速度16mm/s±1mm/s，下降速度：26mm/s±1mm/s。 - 14、空载时，台面呈最高位置时，应保持水平，取下头板，足板和所有配套件后，手术台纵向摆动量≤10mm。 15、水平摆动量应≤3mm，横向摆动量≤4mm。 - 16、手术台在撑起滚动脚轮后，沿手术床纵向直线方向的起动力≤200N。 - 17.手术台可卸式一体腿板、搁肩架装卸应方便，传动部件折转时应灵活， 不得有阻滞现象，锁紧后应牢固可靠。 - 18、手术台工作时噪音小于60dB（A）。 19、牵引架与手术台配套使用，用于骨折或脱臼患者手术。 20、悬空式骨科牵引架，可用于多种骨科手术如髋骨固定、髓内钉固定、胫骨/腓骨手术。 21、牵引架碳纤维材料制成，X光透过率极高，且能承受牵时的强大拉力而不松动。其他附件兼具X光可透视功能，不影响影像质量和C臂机的进入。 22、技术规格： 22.1、电动手术台 22.1.1、台面长:2050±100mm,台面宽520±20mm 22.1.2、升降范围（750-1050）±50mm 22.1.3、台面左倾≥15°、台面右倾≥15° 22.1.4、台面前倾≥25°、台面后倾≥22° 22.1.5、头板上折≥45°、头板下折≥90° 22.1.6、背板上折≥70°、背板下折≥40° 22.1.7、腰上角“∧”/腰下角“∨”：≤140°/≤110° 22.1.8、腿板上折≥15°、腿板下折≥88°、腿板分叉≥180°（可拆卸） 22.1.9、腰板升高100±20mm 22.1.10、台面水平纵向移动：350±50mm（提供省级或省级以上检验报告） - 22.1.11、输入功率：400±10％VA 22.1.12、电源电压：AC 220V±22V 50Hz±1Hz - 22.2、骨科牵引架： 22.2.1、长：1700±100mm 宽：750±100mm（含定制推车） 22.2.2、牵引架水平调节范围:0-180° 22.2.3、牵引架牵引行程:（0-200）±10%mm 22.2.4、牵引架上下调节范围：≥400mm 23、基本配置： 23.1、电动手术台： 主 机 1台 屏风架 1个 电源线 1根 搁臂架 1付 高层托膀 1个 支肩架 1付 支腰架 1付 托腿架 1付 床 垫 1套 手持控制器 1套 束缚带 1套 - 23.2、骨科牵引架： - 小推车 1台 主支架部件 2件 柱形托臀架 1件 座板 1件 托腿部件 2件 牵引靴 2件 牵引杆 2件 落地支撑部件 2件 | 1张 | 26 |
| 9 | 便捷式X光机 | 1、技术性能： 成像部件：真空陶瓷影像增强器 有效视野 Φ50mm 被测物厚度 ≤300mm 管电压选择范围 45~75KV连续可调 管电压误差 ±10% 管电流选择范围 0.25~0.5mA连续可调 焦点位置与基准轴偏差 ±1㎜ 管电流误差 ±20% 图像分辨率 ≥40lp/cm 灰度等级 ≥7级 比度 4% 亮度 ≥25cd/m2 X射线漏率 ≤1.0mGy/h 2、环境条件 温 度 10oC~40oC 相对湿度 ≤75% 大气压力 700hpa~1060hpa 3、电源条件 电源电压 AC220V 电源频率 50Hz±1Hz 输入功率 ≤200W 供电网电阻最大允许值 0.5Ω 供电网过电流释放器 1 A - 4、 配置清单： - 整机 一台 - 屏蔽板 一只 - 仪器箱 一只 - 电源 一只 - 合格证、保修卡、说明书 | 1台 | 8.5 |
| 10 | 铅衣（铅衣、铅帽 、铅围脖） | 1.1 防护套裙 铅当量：前面≥0.5mmpb，后背≥0.25mmpb； - 1.2 铅胶帽 铅当量：前面≥0.5mmpb，后背≥0.25mmpb； - 1.3 防护围领 铅当量：前面≥0.5mmpb，后背≥0.25mmpb； 1.4 4层铅皮加工，能够屏蔽、衰减弥漫性散射线，防护严密；内部防护材料铅均匀度高，最大限度发挥防护性能；内部防护材料表面光洁度高。 | 2套 | 1 |
| 11 | 万能取出器械 | 内固定取断钉手术器械包 1.内固定取（断）钉手术器械包由10个品种，26个规格，42件产品组成。包内配有螺钉打滑取出器、取钉器、起子、断钉取出器，骨科钻头，骨刀，快装手柄等器械组成。 2.器械采用不锈钢材料制成。可重复使用。表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性粗糙度Ra不大于0.8µm。；外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 | 1套 | 1 |
| 12 | 推拿手法床 | 1.床头配备呼吸塞。 2.头板角度调节范围不窄于0°~65°，气动弹簧辅助靠背，满足治疗中的体位摆放需求。 3.采用碳素钢床体，床体结构更牢固。 4.采用抗菌皮革及高密度慢回弹海绵，在兼顾防菌抗菌标准的同时，床面软硬适中，使患者更舒适。 5.配备底部置物架。 6.最大静态承重≥200kg。 7.外形尺寸（L*W*H）：1900mm*635mm*650mm（±5%），呼吸塞尺寸（L*W*H）：178mm*103mm*55mm（±5%），置物架尺寸（L*W）：1304mm*210mm（±5%）。 | 2张 | 0.5 |
| 13 | 三维多功能牵引床 | 1、电源：220V±22V，频率50Hz±1Hz，额定输入功率：≥80VA； 2、颈腰椎一体化牵引，可以针对两个患者分别或同时进行颈椎或腰椎牵引。 3、牵引模式：间歇式牵引、间歇式上阶梯牵引、间歇式下阶梯牵引、反复式牵引、反复式上阶梯牵引、反复式下阶梯牵引、持续式牵引及持续式上阶梯牵引方式。 4、腰椎牵引行程：0～200mm，允差±10mm。 5、腰椎牵引总时间：0～99min，级差1min，允差≤30s。 6、腰椎牵引力：0～990N，级差10N。 7、颈椎牵引时间：0～9min，颈椎间歇时间：0～9min，级差1min。 8、颈椎牵引力：0～300N，级差10N。 9、颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm。 10、成角动作范围：0～+30°，允差±2°。 11、腰部热疗最高加热温度≥45℃，超过45℃超温保护装置启动。 12、腰椎牵引具有≥8种牵引模式，牵引力自动补偿功能。 13、≥20种治疗方案存储并读取。 14、多种安全设计：最大牵引力≥990N，患者应急复位线控手柄开关。 | 1张 | 1.9 |
| 14 | 治疗车 | 1. 规格：≥740*520*960mm； 2. 推车立柱采用高强度铝合金型材，侧板与背板采用厚度为≥4mm工业铝塑板； 3.台面及底座采用ABS工程塑料一次性注塑成型，台面三方带ABS围栏； 4. 抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分隔板组成，抽屉面板和框架为钢制结构，抽屉拉手为ABS弧形拉手； 5. 抽屉采用优质三节静音阻尼滑槽，有效伸缩距离为≥60cm,确保抽屉能够完全拉出，便于使用，后方带自锁功能； 6. 抽屉分为三种规格，内置三种不同规格的活动式塑料筐，塑料筐规格为（长×宽×高）： 400×600×200mm（大号）；400×600×100mm（中号）； 400×600×50mm（小号），每只塑料筐承重≥20Kg；三种规格的抽屉可以根据科室的要求进行多种组合 7. 抽屉内部配置标准ABS塑料活动式隔条，用户可以根据需要进行自由组合（ABS塑料活动式隔条既能实现平均分隔，也能实现异形分隔），并配置标准的标识牌，可对每一分隔进行标识，实现物品放置分类明确、标识明确。 8. 整车配置二个中号抽屉，抽屉下方设置放物平台，平台配置三方围栏，方便物品堆放；配置文件盒一个、锐器盒一个、两个塑料翻盖式污物桶，推车右侧面带侧抽板，有效扩大治疗时所需操作面积；推车左侧带铝合金扶手； 9. 整车配置4只4±10%寸高级全塑胶静音脚轮；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 | 10台 | 0.4 |
| 15 | 肩托 | - 1.调节角度多样，符合人体工程学，接触面积更大，能更好的定位和防止压疮； - 2.清洁、消毒、维护保养简单方便无特殊要求。 - 3.304不锈钢材质支架，高分子凝胶； - 4.高分子凝胶尺寸≥280*120*25mm； - 5.不锈钢支架尺寸≥25*6*225mm。 | 1套 | 0.5 |
| 16 | 移动式空气消毒机 | 1.1安装方式：移动安装 1.2输入电压：AC 220V±22V 50Hz±1Hz； 1.3工作温度：-10℃~40℃； 工作湿度：≤90%； 大气压力：86kPa~106kPa。 1.4作用空间（m3）：≤120 m3； 1.5触摸显示：设备上能通过指示灯和图文方式显示空气质量状态、运行状态、PM2.5、PM0.5、温度、湿度 1.6等离子体寿命：等离子体发生器和等离子体电极寿命≥40000小时； 1.7等离子体密度分布：1.0×1018/m-3～1.94×1019m-3； 1.8人机共存：可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染； 1.9等离子体发生器为高分子阻燃材料构成，阻燃等级达到V-0； 1.10臭氧残留量＜0.002mg/m³，符合《室内空气中臭氧卫生标准》； 1.11消毒效果：设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥97%、60min/20m³空气中的白色葡萄球菌杀灭率≥99.97%； 1.12智能提示功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能。 1.13净化性能要求：60分钟/100m³，对悬浮粒子≥0.5μm，≥5μm的净化级别达到空气洁净度7级（相当于原10000级） 1.14无线WIFI连接：使用手机APP远程控制，能够对设备进行集中的管理和控制，方便节省时间。 1.15初效过滤器：进风口处安装，初始阶段过滤掉空气中的较大微粒物，对等离子体发生装置进行保护，可拆卸清洗。 1.16等离子体发生装置：等离子电场杀菌，被强电场离子化而产生等离子体。通过等离子体富含的高能电子、自由基等活性粒子可以有效地杀灭空气中的微生物，降解空气中的有害物质，还能吸附微尘。 1.17温湿度传感器：实时监控使用的温度和湿度 1.18能通过遥控对设备进行开关机操作和设定档位等。 | 6台 | 0.5 |

包7：湟源县中医院中医急救及康复科服务能力提升项目（一）（278.8万）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 掺铥光纤激光治疗机 | - 1.用于泌尿系结石的粉碎，以及泌尿系肿瘤的汽化、凝固 - 2.激光终端输出方式：连续模式、脉冲模式以及脉冲串模式 - 3.核心部件：进口光纤激光器 - 4.激光注册单元内包含传输系统（光纤） - 5.激光原厂传输光纤有可重复使用和一次性光纤可选 - 6.设备注册内传输系统包含芯径为200μm、272μm、365μm、550μm、800μm和1000μm 6种规格光纤 - 7.冷却系统：风冷， - 8.设备重量：≤40KG，方便手术间转换。 - 9.设备外形：台式设备，高度≤30cm - 10.最大输出功率：55W-65W - 11.脉冲宽度可调范围：≤32000μs - 12.脉冲宽度：200μs~32000μs - 13.激光防电击等级：BF型 - 14.工作激光输出波长：1940nm±20nm - 15.脉冲频率：最小脉冲频率1Hz，最高脉冲频率2200Hz，可调 - 16.最大单脉冲能量：≥6J - 17.具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5% - 18.具有控制能量稳定功能，使激光输出功率的复现性：≤±5% - 19.最小单脉冲能量：0.025J - 20.激光输出接口：国际通用SMA905接口，无光纤使用次数限制装置 - 21.具有光纤破损自动识别保护报警功能 - 22.双脚踏开关，不同颜色的开关键，方便手术中不同需求时快速切换， - 23.具有功率反馈系统，可以自动跟踪、即时显示 - 24.激光主机控制系统包含软组织模式和结石模式 - 25.激光主机软组织控制系统包含≥4种方式 - 26.激光主机结石控制系统包含≥4种方式 - 27.激光主机设备发射激光时显示屏有指示光闪烁和声音提示 - 28.激光主机系统可收藏常用参数，供下次使用 - 29.激光开机为按钮一键启动 - 30.激光设备可查看患者治疗信息，可保存≥50条工作日志 - 31.激光主机控制系统有总能量记录 32.配置清单 序号; 品名; 数量; 单位. 1; 掺铥光纤激光治疗机主机; 1; 台. 2; 脚踏开关; 1; 套. 3; 掺铥光纤激光治疗机附件光纤550; 1; 根. 4; 掺铥光纤激光治疗机附件光纤 272; 1; 根. 5; 光纤剥离器; 1; 把. 6; 光纤切割器）; 1; 把. 7; 手持光纤端面检测仪; 1; 个. 8; 激光防护镜; 1; 副. 9; 电源线; 1; 根. 10; 使用说明书（电子版）; 1; 份. 11; 保修卡; 1; 份. 12; 合格证; 1; 份. 13; 刨削器主机; 1; 套. 14; 手 柄; 1; 把. 15; 刀 具; 2; 套. 16; 脚踏开关; 1; 只. 17; 负压吸引装置包括：; 1; 套. 17.1; 溢流保护杯; 1; 只. 17.2; 组织收集容器组件; 1; 只. 17.3; 废液收集容器组件; 2; 只. 17.4; 过滤网; 15; 只. 17.5; 软 管; 1; 套. 18; 电切镜; 1; 套. 19; 尿道膀胱镜; 1; 套. 20; 内窥镜附件包括：; 1; 套. 20.1; 工作把手; 1; 支. 20.2; 内鞘、闭孔器; 1; 支. 20.3; 外鞘、含闭孔器26Fr; 1; 支. 20.4; 连接器，配激光把手; 1; 支. 20.5; 连接器; 1; 支. 20.6; 进水阀门; 1; 支. 21; 医疗推车; 1; 台. 22; 硬性膀胱镜; 1; 支. 23; 输尿管硬镜; 1; 支. 24; 一次性输尿管软镜主机; 1; 支. 25; 三升袋架子; 1; 支. 26; 灌注泵; 1; 支. 27; 液体管路; 1; 支. | 1套 | 260 |
| 2 | 硬性宫腔内窥镜（一体式） | 一、宫腔一体镜（1套）： 1.视场角/(°)：≥90° 2.视向角/(°)：30° 3.视场中心角分辨力：2.5C/(°) 4.有效景深范围：4～100mm 5.综合边缘光效SLe-z(一体式宫腔内窥镜)：0.18 6.单位相对畸变Vu-z的控制量：25% 7.插入部分最大宽度D(Fr)：≤15.5Fr 8.器械通道最小宽度W(mm)：≤1.69mm 9.工作长度 L(mm)：≥180mm 10.通过硬性宫腔内窥镜观察，在工作距离20mm处，照明光斑应充满整个视场。内窥镜成像应清晰，视场边缘应圆整，视场内不得有影响观察的划痕、麻点及附着物等疵病。 11.硬性宫腔内窥镜插入部件外表面应光滑，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤、划痕，不能对人体造成任何意外伤害。 二、宫腔镜配套器械（4把）： 1.微型手术器械（异物钳） 规格：Φ1.6×410mm，钳类器械应具有良好的夹持能力，其夹持力应不小于5N。 2.微型手术器械（组织剪） 规格：Φ1.6×410mm，组织剪应锋利，具有良好的剪切性能。 3.微型手术器械（活检钳) 规格：Φ1.6×410mm，活检钳应有良好的咬切组织的性能。 4.微型手术器械(组织钳) - 规格：Φ1.6×410mm，钳类器械应具有良好的夹持能力，其夹持力应不小于5N。 | 1条 | 7.8 |
| 3 | 麻醉机、呼吸机内部回路消毒机 | - 消毒因子：注册证标明使用醇类复合消毒剂或过氧化氢消毒液、臭氧。 1.1醇类复合消毒液有效成份明确：乙醇、异丙醇（乙醇含量（78.0±5）%(v/v）；异丙醇（15±1）%(v/v））。且消毒液需提供无毒检验报告，消毒剂使用说明应包含适用于麻醉机、呼吸机消毒等字样，避免不当使用消毒剂导致麻醉机、呼吸机损坏。 1.2消毒因子：过氧化氢。 1.3消毒因子：医用氧源制备高纯度臭氧（空气源制备臭氧含大量氮化物，易腐蚀）。 1.4适用范围：设备能够对麻醉机内部回路消毒和对呼吸机内部回路、进气端和呼出端消毒。 2.消毒时间：（非手动调节） （1）麻醉机消毒模式： 运行时间：即：常规消毒20min，强化消毒30min （使用醇类复合消毒剂） （2）呼吸机消毒模式： 1）呼出端消毒运行时间： 常规模式:运行时间即：20min雾化消毒和10min干燥。（使用醇类复合消毒剂） 强化模式:运行时间即：20min雾化、10min消毒和10min干燥。 - 吸入端消毒运行时间即：20 min消毒和10 min解析。（纯氧制备活氧对呼吸机进气端动态消毒，呼吸机开机调整潮气量，氧浓度，呼吸频率） 3、消毒效果：满足《消毒技术规范》要求： 3.1必须杀灭芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求,枯草杆菌黑色变种芽孢灭菌对数值:≥3.0。 3.2特定菌株杀灭效果：龟分枝杆菌脓肿亚种的杀灭对数值≥4.0、脊髓灰质炎病毒的杀灭对数值≥4.0、白色念珠菌的杀灭对值≥4.0、大肠杆菌的杀灭对数值≥5.0、金黄色葡萄球菌的杀灭对数值≥5.0、铜绿假单菌的杀灭对数值≥5.0。 3.3对人类冠状病毒杀灭对数值≥4.0。 4、消毒安全性 4.1使用醇类复合消毒剂时无腐蚀性：有效避免呼吸机内部器件由腐蚀造成的漏气、检测不准确和损坏。 4.2无刺激性、无毒性:避免消毒过后，对病患造成呼吸道损害。 4.3为在保证消毒效果前提下，尽量降低对麻醉机、呼吸机的损害，消毒机消毒管路臭氧浓度152.361mg/m³。 5、消毒机提供双循环、六出口消毒系统与运行呼吸机进出端完成动态消毒。 6、温度检测：温度控制装置，监控核心部位温度，保证机器低于55°内部温度运行。 7、打印消毒记录：消毒结束后，可打印消毒记录，方便使用方查验。 8、自动加液:采用自动加液方式，无液自动报警，更加合理人性化。 9、消毒残留：符合GB/T18202-2000室内空气中臭氧卫生标准中1h平均最高容许的臭氧浓度≤0.003mg/m³。 10、其他：噪声≤55dB； | 1台 | 11 |

包8：湟源县中医院中医急救及康复科服务能力提升项目（二）（219.2万）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉工作站 | 1、货物名称：全能麻醉工作站 2.1 工作条件及基本配件 - 2.1.1 操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95% - 2.1.2. 电源：220V，50Hz - 2.1.3 后备电池使用时间≥90分钟 （标配两块锂电池） - 2.1.4 具有RJ45接口、HL7、以太网连接功能 - 2.1.5 机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉 - 2.1.6 适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明 - 2.1.7 适用于成人、小儿、新生儿 2.2 气源 - 2.2.1 标配氧气、空气双气源，可选笑气气源 - 2.2.2 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警 - 2.2.3 具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于21% - 2.2.4 快速充氧范围25 - 75L/min 2.3 流量计 - 2.3.1 全电子流量计 (可直接设置氧浓度和总流量) - 2.3.2 具备备用流量计 - 2.3.3 具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具 2.4挥发罐 - 2.4.1 标配双麻醉罐位 2.5 呼吸回路 - 2.5.1 回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路整体可旋转，回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染 - 2.5.1 二氧化碳吸收罐，容积1500ml±5% - 2.5.2 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端 - 2.5.3 低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障 - 2.5.4可选配共同新鲜气体输出口，输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等 - 2.5.5具有回路加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激 - 2.5.6具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示 2.6 呼吸机 - 2.6.1 气动电控呼吸机，全中文操作和显示 - 2.6.2 提供辅助/控制通气，可选通气模式：容量控制压力限制模式、SIMV-VG、CPAP/PS，带窒息后备保护通气的PS - 2.6.3 标配通气模式：压力控制通气（PCV）、容量控制通气（VCV）、压力控制容量保证通气（PCV-VG）等 - 2.6.4 潮气量设置范围：20ml-1500ml (在压力模式下潮气量可达5ml) - 2.6.5 吸气压力设置范围：PEEP+5～70 cmH2O - 2.6.6 呼吸频率：4-100 次/分钟 - 2.6.7 吸呼比：4:1到1:8 - 2.6.8 压力限制范围：10到 100 cmH2O - 2.6.9 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3 到 30 cmH2O - 2.6.10 吸气暂停：OFF，5%-60%吸气时间 - 2.6.11 上升式风箱 - 2.6.12 具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差 - 2.6.13 标配肺保护工具：专业PEEP递增法肺复张工具 2.7 数字和波形监测 - 2.7.1 具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示 - 2.7.2 ≥15寸彩色触摸屏，可同屏显示3通道波形 - 2.7.3 内置插件槽，可直接热插拔插件 - 2.7.4 可选插件式CO2模块、麻醉气体模块、麻醉深度模块，所有参数均可以显示在麻醉机主屏幕上 - 2.7.5 插件可在监护仪和麻醉机之间通用 - 2.7.6 标配麻醉气体监测监测功能，自动识别麻醉气体 - 2.7.7 监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；可选配氧电池吸入氧浓度监测，呼末CO2监测、麻醉气体浓度（顺磁氧浓度，N2O，ETCO2,五种麻醉气体）、呼吸环（P-V,P-F）监测、BIS监测 - 2.7.8 同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示 - 2.7.9 潮气量监测范围：0 到2500ml - 2.7.10 分钟通气量监测范围：0L/min 到100L/min - 2.7.11 PEEP监测范围：0－70cmH2O - 2.7.12 可触控报警：技术报警提示中对于导致报警的原因给于文字和图形提示，可视报警日志，报警信息中可直接设置报警上下限 - 2.7.13 智能化自检：图示化手动检测，检测失败时给于文字和图示提醒可能出错的原因 2.8 麻醉工作站功能 2.8.1 可扩展连接同一品牌监护仪，全面监测病人生命体征 2.8.2 可连接监护仪，麻醉机参数可以显示在监护仪上 2.8.3 可扩展连接支持HL7协议的设备 | 2台 | 35 |
| 2 | prp富血小板血浆制备器（医用离心机） | 1．一键制备 自动化制备，二次离心法。 2．PRP专用离心机。 3．制备时间≤7分钟。 4．微动马达双吸入式电子门锁。 5．离心结束后离心机盖自动打开。 6．AC 220V 50HZ。 7．具有转子平衡自动测定系统，不平衡发生时自动停止运转。 8．制备和提取过程全封闭。 9．使用环境温度 +5℃-+40℃ 10．设定时间范围 1s-99min59s 11．最高转速 ≥4200rpm 12．最大相对离心力≥3648xg 13．最大容量≥60m1x4支 14．上升速率 从零至最高转速的升速时间≤90秒 15．下降速率 从最高转速减速至零的时间≤90秒 16．噪声 <65dB(A) 17．外观尺寸：长x宽x高: 570x450x370mm±10% 18．净重45kg±10% | 1台 | 1 |
| 3 | 电动气压止血仪 | - 1.全数字微电脑控制 - 2.工作压力自动补偿，失电压力保持功能 - 3.最大压力≥650mmHg - 4.额定工作电压：220VAC±22VAC 50Hz - 5.时间设定：1-100min - 6.压力调节精度: ±25mmHg - 7.止血带达到最大额定气体压力的充气时间（从压力小于 50mmHg 起）：≤60s - 8.噪音：≤80dB - 9.功耗：≤80VA | 1个 | 0.5 |
| 4 | 4K荧光内窥镜摄像系统 | 一、4K荧光腹腔镜 - 1.1 30°4K荧光腹腔镜，直径≥10mm，长度≥320mm。 1.2 支持高温高压、等温等离子消毒灭菌方式。 1.3 导光束长度;≥3000mm；有效芯径：4.8mm。 1.4 导光束支持高温高压和低温等离子灭菌。 二、≥32英寸医用监视器 - 1.1.≥32英寸医用监视器，采用IPS液晶面板技术，，支持原生4K分辨率3840×2160和1080P视频输入。 - 1.2.亮度：≥850cd/m²。 - 1.3.对比度：≥1800:1。 - 1.4.显示色彩：≥10.7亿色。 - 1.5.支持视角：178°/178°（H/V）。 - 1.6.支持画中画/画边画显示功能。 - 1.7.配备感知量化(PQ)曲线和混合对数伽玛(HLG)，支持HDR。 - 1.8.支持多种输入端口：HDMI*1、DVI-D*1、DP*1、3G/HD-SDI*1、12G/6G/3G/HD-SDI*1。 - 1.9.支持多种输出端口：12G/6G/3G/HD-SDI*1、DVI-D*1、DP*1。 - 1.10.符合IEC60601-1产品安全标准。 - 1.11.高性能专用台车，结构主体全部采用优质钢材制作。 - 1.12.台车所有脚轮均为静音制动医疗脚轮。 - 三、4K荧光内窥镜摄像系统 - 1.1 4K荧光内窥镜摄像系统，支持4K视频输出分辨率≥4096×2160P和≥3840×2160P，全高清视频输出分辨率≥1920×1080P。 - 1.2.支持四种显示模式：白光模式、黑白荧光模式、彩色荧光模式和四分屏模式下的多画面显示，实现白光与荧光的快速切换与同屏显示。 - 1.3.可设置荧光伪色彩颜色，采用不同的颜色来标识荧光区域及强弱。 - 1.4.荧光模式下能够能精准标定荧光区域，并且荧光阈值、融合强度手动可调，使白光和荧光融合自然，层次分明。 - 1.5.摄像系统白光最小照度≤0.25Lux，感光灵敏度更高。 - 1.6.摄像系统荧光灵敏度≤0.08ug/ml，可协助医师对微小病灶和残余病灶进行侦测。 - 1.7.摄像系统荧光穿透深度≥10mm，可协助医师对组织下病灶进行探测，使肿瘤切除更完整、安全，降低手术复发率。 - 1.8.场景模式≥9种，包括：胸腹腔镜、腹腔镜（小）、关节镜、宫腔镜、膀胱镜、耳鼻喉镜、纤维镜、标准、自定义模式。 - 1.9.具有双光谱智能光源联动功能，无需任何手动按键全自动调节光源亮度，使手术更加高效便捷。 - 1.10.主机原生内置刻录功能，可录制白光画面、黑白荧光画面、彩色荧光画面和四分屏画面的视频，同时视频录制可设置4K（3840x2160）分辨率和全高清（1920x1080）分辨率，H.265和H.264编码，BT.2020和BT.709色彩空间，满足不同播放设备的播放需求。 - 1.11.集成图文工作站功能，可以采集4K（3840x2160）分辨率和全高清（1920x1080）分辨率图片，连接打印机后，能够一键生成纸质图片。 - 1.12.具有去网格功能，针对纤维镜在实际应用中由于光纤间隙产生的网格进行去网格处理。 - 1.13.具有血管增强功能，提高对血管的辨识度。 - 1.14.可通过移动存储设备一键导入导出医生的场景设置参数。 - 1.15.具有≥11倍电子放大，可自由调节图像大小。 - 1.16.具备白平衡、冻结、拍照、录像、场景模式、白光曝光亮度、白光锐度、图像翻转、电子放大、图像增强、自动对焦等菜单控制功能。 - 1.17.图像支持精准自动曝光控制，可进行白光和荧光曝光亮度调节，曝光亮度≥10级区间手动可调。 - 1.18.具有图像增益控制功能，如R增益、B增益、降噪、图像亮度、饱和度、对比度、锐度调节等图像调节功能。 - 1.19.USB接口≥4个，可通过USB接口连接键盘、鼠标、脚踏板、打印机、U盘、移动硬盘等外设。 - 1.20.支持多种输出端口：4×SDI*1/12G-SDI*1、HDMI2.0*1、SDI*2、HDMI1.4*1、DVI*1。 - 四、4K荧光摄像头 - 白光图像水平分辨率≥2500线，原始黑白荧光图像水平分辨率≥1100线。 - 摄像头的相对畸变≤1%。 - 摄像头采用人体工学防误触设计，摄像头重量≤220g，精巧轻便，减少医师握持压力。 - 摄像头采用先进的结构工学设计，在25°恒温环境下，平均温升≤5°，最大温升≤7°避免摄像头过热对医师造成的困扰。 - 摄像头支持邻苯二甲醛浸泡消毒，消毒次数≥500次。 - 摄像头防水防尘等级IPX8，支持低温等离子灭菌。 - 五、LED冷光源 - 冷光源触控屏≥7英寸，可调整光源亮度大小，具有防误触按钮，用以防止误按。 - 采用双光源设计，光源类型为LED+近红外激光，能够输出白光和荧光光源。 - 冷光源输出总光通量≥1900lm，显色指数≥92%。 - 冷光源最大中心照度≥3000000Lux。 - 白光照明下，冷光源光照均匀度≤0.25。 - 冷光源红外截止性能≤4mW/lm。 - 具有双光谱智能光源联动功能，无需任何手动按键全自动调节光源亮度，使手术更加高效便捷。 - 六、气腹机 - 1.1.流量调节范围0.1-50L/min，流量调节精度0.1L/min。 - 1.2.压力范围：1mmHg-30mmHg，压力调节精度1mmHg。 - 1.3.具有恒温加热功能，末端输入人体内的气体恒定为37℃。 - 1.4.在0.04-0.06MPa的负压吸引下，支持最大排烟流量≥15L/min。 - 1.5.具有开机自检功能，过压报警和过压释放功能。 - 1.6.具有双重安全保护设计，压力传感器双备份+电子低压安全阀，压力控制双重保险。 - 七、配置清单 - 名称 数量 - 30度4K腹腔镜 1 - 4K荧光内窥镜摄像系统 1 - 4K荧光摄像头 1 - LED冷光源 1 - 导光束 2 - 气腹机 1 - 32寸4K监视器 1 - 内镜专用台车 1 - 腹腔镜消毒盒 1 | 1套 | 119 |
| 5 | 高频电刀 | - 仪器类型：1类CF型，防除颤普通设备。 - 工作频率：512KHZ，工作方式：间隙加载连续运行，暂载率10S/30S。 - 输出功率：标准模式 单极纯切：350W（500Ω） 单极混一：250W（500Ω） 单极混二：200W（500Ω） 单极混三：120W（500Ω） 标准模式 柔和模式 单极电凝：120W（500Ω） 120W（500Ω） 标准模式 宏模式 双极电凝：50W（100Ω） 80W（200Ω） 4、电源：单相交流220V±22V，50HZ±1HZ，最大电流≤3.5A. 5、外形尺寸：450mm×355mm×175mm±10% 6、使用条件：环境温度5℃～40℃，湿度≤80% 7、纯切：小功率设定时，适合于精确无热损伤切割，如整形、切痂等。较大功率设定时（80W-180W），适用于泌尿外科、妇产科汽化电切手术。 8、混切：切割的同时具有凝血作用，广泛用于普外科、胸科、腹腔、宫腔镜和泌尿外科等手术。 9、适用于：普外、腹腔镜、宫腔镜、电切汽化镜等手术。 10、双电刀笔控制，能同时进行2台手术。 | 1台 | 4 |
| 6 | 急救箱 | 一、材质：防阻燃复合材料+环保EVA隔层 二、携带方式：单肩背/手提两种携带法。 三、内部设计：环保EVA防震发泡，橙色绒布贴合，底部可移动隔板四个、 松紧绑带设计（可安插器械）、网兜三个、中间一个加厚托盘。 四、外部设计：一个银行押款箱A级把手，两把金属安全锁设计，软体肩带一条。 五、外部logo：按要求定制logo； 六、箱体尺寸：39×25×26cm（±1cm） | 2个 | 0.1 |
| 7 | 超声波治疗仪 | 治疗原理： 超声波治疗仪是一种深层次的热疗，可以渗透到肌肉的下面，可以促进血液循环，愈合伤口和缓解疲劳的肌肉和韧带，通过影响神经系统有效的缓解疼痛，适用于慢性软组织伤痛、关节炎、风湿病等。 技术参数： 1、输入电压：220V±22V 2、输入频率：50Hz±1Hz 3、输入功率：70VA。 4、输出通道：双通道输出，可同时使用。 5、显示方式：≥5寸液晶显示。 6、声工作频率：1路1MHz，2路3MHz，允差±10%； 7、1路额定输出功率6W，2路额定输出功率3W； 8、输出模式： a)连续输出； b)断续1：输出1s，间歇1s； c)断续2：输出0.45s，间歇0.6s； d)断续3：输出0.25s，间歇0.4s； 9、有效声强：1路0W/cm²～1.5W/cm²，步进0.15W/cm²；2路0W/cm²～1.5W/cm²，步进0.3W/cm²。 - 10、定时:1min～30min，步进1min；＜10min，允差±10%，≥10min，允差±1min。 11、波束不均匀性系数RBN：≤8.0。 12、波束类型：准直型。 13、1路有效辐射面积：4cm²，2路有效辐射面积：2cm²，允差±20%。 - 尺寸：380mm×310mm×135mm - 15、具备治疗头连接提示功能。 - 16、具有超温保护功能，当温度超过41℃时，治疗头停止输出。 | 1台 | 4 |
| 8 | 多功能上肢综合康复训练系统 | 主机外形尺寸：(长)1210mm×（宽）1210mm×（高）1450mm，允差±20%。 特点： - 1、允许四个患者同时进行训练。 - 2、快速、精准的阻力调节，适应不同程度患者使用。 - 3、阻力调节范围：250g-1500g。 - 4、训练力量分6档可调。 - 5、工作噪音≤60dB（A）。 训练模式： - 1、手指屈伸训练：通过改变不同手指的牵引模式，逐渐递增阻力，进行渐进式训练，改善手指的关节活动度，增大肌力。 - 2、手掌抓握能力：通过抓握不同的圆柱体，增强手部的抓握能力，同时逐渐递增阻力，训练患者的抓握能力各腕部的屈伸能力。 - 3、手指对称位训练：通过对称位抓握（大拇指和四肢对称屈或伸），逐渐递增阻力，训练四肢的屈伸和肌力。 - 4、手指捏力训练：通过逐渐递增阻力，训练患者拇指与四肢的捏力。 - 5、拇指力量训练：通过逐渐递增阻力，和对拇指的牵拉，训练拇指的力量和活动度。 - 6、手柄平拉训练：通过不同的手握装置，逐渐递增阻力，训练患者的手部水平拉力。 - 7、手柄提升训练：通过不同的手握装置，逐渐新增阻力，训练患者的手部垂直拉力(提力）。 - 8、腕关节背屈背伸训练：通过手部抓握和上肢固定、抓柄旋转、逐渐递增阻力，训练患者腕关节屈伸活动度。 - 9、前臂旋转训练：通过手部特殊控制器，逐渐递增阻力，训练患者的前臂旋转活动度。 - 10、手指伸展训练：通过特殊定制的手指用具（挂钩）和腕部辅助用具（腕垫）逐渐递增阻力，训练患者手指的伸展功能。 - 11、手指抓握训练：通过五指抓握特殊定制圆球，逐渐递增阻力，训练患者的握力和腕部旋转能力（平转）。 - 12、腕关节尺偏桡偏训练：通过特殊固定装置，逐渐递增阻力，训练患者的尺骨、桡骨法度以及腕部的上下翻训练。 | 1台 | 6.5 |
| 9 | 经络导平治疗仪 | 1、全电脑控制，智能液晶触控屏显示，屏幕触摸按键，按键可快调慢调。 2、三参数液晶数码显示。 3、三组治疗频率【2.5 Hz 单向波 /10 Hz（慢快波） /60Hz（浪涌波）】。 4、输出强度:0~150Vpp(负载阻抗为国家标准规定的500Ω)， 注：负载阻抗20KΩ时的输出强度仍为3000Vpp。 输出强度显示0—255； 5、强度/自增调节0—255级；强度可从“0”调至最大。 6、输出极性为双模式：（1）极性手动转换 （2）极性自动转换（转换周期5分钟） 7、治疗输出≥20路。 8、输出开路保护。 9、输出导线防电击保护，防电磁干扰。 10、宽范围低电压稳压装置。 11、定时工作，倒计数计时（0~99分钟）。 12、连续工作8——12小时。 13、液晶屏内存有人体经络及人体部位穴位图，便于用户查找与参考。 14．适应范围：供临床机构代替针灸针，用高电压低频脉冲对人体穴位进行导平治疗。例如：如小儿脑瘫，中风后遗症、小儿抽动症、脑萎缩，面神经痉挛，小脑共济失调，多发性神经炎，颈椎病、椎间盘突出疾病等。 | 1台 | 5 |
| 10 | 中医定向透药治疗仪 | 1、低频调制频率0～150Hz; 2、中频脉冲工作频率4000±10%Hz。 3、定时时间：设定范围1～60分钟，默认20分钟； 4、治疗仪最大输出电流≤80mA(r.m.s)。 5、≥7寸真彩触摸液晶屏，全中文显示，全触控操作。 6、实时显示治疗电流和波形。 7、输出波形：载波波形为中频脉冲方波；输出波形为低频方波、锯齿波、三角波、棱形波、正弦波 8、具备按摩、导入、导入按摩三种治疗模式 9、两路4通道输出，可同时治疗≥2人； 10、治疗处方中文显示，≥20组专家治疗处方。 | 1台 | 3 |
| 11 | 多体位医用诊疗床 | 技术参数： 1、规格(mm)：2020mm×1240mm×500mm,允差±5%。 2、电源参数：220V、50Hz。 3、功率：130VA±5%。 5、升降功能：治疗床的床面升降行程为0～500mm范围连续可调，允差±10%。 6、床面升降速度为20mm/s，允差±20%。 7、可进行点动升降治疗床面；可减轻按摩治疗师的劳动强度。 8、配备有直线电机，起升下降行程长，无噪音，运行平稳。 9、配备有床腿调节螺杆，无论任何地面，均可调平多体位治疗床面。 适用范围： 用于诊疗床、急救室、医务人员实施检查、简单治疗医疗过程中患者多体位支撑与操作。 | 2套 | 3 |