招标编号：510101202101220

成都市第六人民医院监护仪等医疗设备采购项目

招

标

文

件

成都市第六人民医院

四川国际招标有限责任公司

共同编制

2021年8月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  投标文件格式	27

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	44

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	49

第六章  招标项目技术、服务、商务及其他要求	50

第七章  评标办法	101

第八章  政府采购合同	113

第一章  投标邀请

四川国际招标有限责任公司受成都市第六人民医院委托，拟对成都市第六人民医院监护仪等医疗设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：510101202101220

二、招标项目：成都市第六人民医院监护仪等医疗设备采购项目。

三、资金来源：财政性资金

四、招标项目简介：

本项目共7个包，详见下表：

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量（台/套/个） | 单项最高限价（万元） | 最高限价（万元） | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-01 | 监护仪1 | 2 | 40 | 62.1 | 否 |
|  | 01-02 | 监护仪体温监测线 | 5 | 2.5 |  | 否 |
|  | 01-03 | 监护仪有创压力连接线 | 2 | 1.6 |  | 否 |
|  | 01-04 | 肌松监测仪 | 1 | 5 |  | 否 |
|  | 01-05 | 十二导心电图机 | 1 | 3 |  | 否 |
|  | 01-06 | 心电监护仪1 | 10 | 10 |  | 否 |
| 02 | 02-01 | 臂筒式血压仪 | 1 | 0.15 | 64.15 | 否 |
|  | 02-02 | 无创心功能仪 | 1 | 20 |  | 否 |
|  | 02-03 | 心电图机及工作站 | 1 | 5 |  | 否 |
|  | 02-04 | 多参数监护仪 | 1 | 11 |  | 否 |
|  | 02-05 | 动态血压记录仪＋系统 | 10 | 15 |  | 否 |
|  | 02-06 | 动态心电图记录仪＋系统 | 10 | 13 |  | 否 |
| 03 | 03-01 | 脑氧饱和度检测仪 | 1 | 50 | 100 | 否 |
|  | 03-02 | PRP制备系统 | 1 | 50 |  | 否 |
| 04 | 04-01 | 睡眠呼吸初筛仪 | 10 | 20 | 20 | 否 |
| 05 | 05-01 | 便携式血气分析仪 | 1 | 7 | 70 | 是 |
|  | 05-02 | 多功能监护仪（手术室用） | 4 | 50 |  | 否 |
|  | 05-03 | 多功能监护仪（恢复室用） | 4 | 20 |  | 否 |
| 06 | 06-01 | 耳鼻诊断仪 | 1 | 35 | 84.77 | 是 |
|  | 06-02 | 病人监护仪 | 5 | 5 |  | 否 |
|  | 06-03 | 心电监护1 | 1 | 0.9 |  | 否 |
|  | 06-04 | 心电监护2 | 2 | 1.6 |  | 否 |
|  | 06-05 | 心电监护仪2 | 5 | 3 |  | 否 |
|  | 06-06 | 嗓音分析系统 | 1 | 30.48 |  | 是 |
|  | 06-07 | 心电图机 | 2 | 6 |  | 否 |
|  | 06-08 | 监护仪2 | 3 | 2.79 |  | 否 |
| 07 | 07-01 | 听力计 | 1 | 13.85 | 76.85 | 是 |
|  | 07-02 | 综合中耳分析仪 | 1 | 24 |  | 是 |
|  | 07-03 | 多导睡眠记录仪 | 1 | 39 |  | 是 |
| 注：本项目最高限价以上表和招标文件为准 |  |  |  |  |  |  |

（具体详见招标文件第六章）。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：

3.1若投标产品中有医疗器械的，所投医疗器械须符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可/备案凭证。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动

七、招标文件获取时间、地点：

招标文件自2021年8月30至2021年9月6日每天9:00-17:00（北京时间）节假日除外在我司指定网站(http://sale.scbid.net)获取，具体获取流程详见该网站的“标书领取操作手册”。

八、投标截止时间和开标时间：2021年9月22日10:30（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或没有密封的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。（文件接收时间：2021年9月22日10:00（北京时间）-2021年9月22日10:30（北京时间））

九、开标地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号1栋3层。

十、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

十一、供应商信用融资：

1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容详见招标文件附件“川财采〔2018〕123号”）。

2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标（成交）的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请（具体内容详见招标文件附件“成财采〔2019〕17号”、“成财采发〔2020〕20号”）。

十二、联系方式

采 购 人：成都市第六人民医院

地    址：四川省成都市成华区建设南街16号

联 系 人：刘老师

联系电话：68769655

采购代理机构：四川国际招标有限责任公司

地    址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号

邮    编：610000

联 系 人：敬女士

联系电话：13219086239

传    真：028-87793161

第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 预算金额：492.02万元 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 详见招标文件第一章“招标项目简介” 超过每样设备最高限价的报价为无效投标。 采购项目分包采购的，在采购金额未超过采购项目总预算金额前提下，采购人可以在评标过程中临时调剂各包采购限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评标报告中记录。 |
| 2 | 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 3 | 进口产品（实质性要求） | 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 |
| 4 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、参加政府采购活动的中小企业提供《中小企业声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 4、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 5、参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 6、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 |
| 5 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标无效。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| 6 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 7 | 投标保证金 | 本项目不适用 |
| 8 | 履约保证金 | 金 额：合同金额的10% 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。 收款账户信息中标后由采购人提供 交款时间：中标、成交通知书发放后，政府采购合同签订前。 履约保证金退还方式：对公转账。 履约保证金退还时间：验收合格并交付第一年之后设备无质量问题或违约行为无息退还履约保证金的50% ,第二年设备无质量问题或违约行为无息退还履约保证金的30% ,第三年设备无质量问题或违约行为无息退还履约保证金的20%。如采购人逾期付款，将承担相应责任。。 履约保证金不予退还情形：详见招标文件。 履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。 |
| 9 | 合同分包 （实质性要求） | ☑本项目不接受合同分包。 |
| 10 | 采购项目具体事项/采购文件内容咨询 | 联系人：黄小姐。 联系电话：13111881753 |
| 11 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：敬女士。 联系电话：13219086239 |
| 12 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请登录我司网站http://sale.scbid.net/ 办理代理服务费缴纳及中标通知书领取的事宜。 中标通知书领取：财务部 028-87797107转1 地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号。 |
| 13 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责统一答复。 项目问题询问： 联系人：黄小姐。 联系电话：13111881753 标书领取系统注册及网上报名询问：企业发展部 028-87793117 标书领取系统技术问题询问：信息管理部 028-87797107转734 服务质量投诉：企业发展部 028-87793117 联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号。 |
| 14 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，供应商质疑由采购代理机构负责统一接收、答复。 联系方式：质量技术部 028-87797776转820/725。 递交地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号1栋17层。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围, 供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 15 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即成都市财政局。 联系电话：028-61882648。 联系地址：成都市锦城大道366号 |
| 16 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 17 | 招标服务费 | 依照成本加合理利润的原则,以中标金额作为计算基数,按下列收费标准下浮20%进行收取: 服务类型 费率 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注: 1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。 2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 3、服务费收款单位、开户行、银行账号: 收款单位：四川国际招标有限责任公司 开 户 行：中国民生银行股份有限公司成都分行营业部 银行账号：9902001763430566 4、中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标服务费。 |
| 18 | 送样提醒 | 本项目若涉及样品，要求送样至航兴国际广场1号楼3楼的，供应商应乘坐货梯至三楼，并按现场工作人员要求摆样。 |
| 19 | 承诺提醒 | 关于供应商依法缴纳税收和社会保障资金的相关承诺，项目采购活动结束后，采购人或采购代理机构如有必要将核实供应商所作承诺真实性，如提供虚假承诺将报告监管部门严肃追究法律责任。 |
| 20 | 联合体（实质性要求） | ☑本项目不允许联合体参加 |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市第六人民医院。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川国际招标有限责任公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指获取了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按照规定获取了招标文件（实质性要求）。

由代理机构提供供应商获取招标文件情况的相关证明材料，供应商不用提供证明材料。

4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 提供相同品牌产品处理。

5.1.1 非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：01包：监护仪；02包：无创心功能仪； 03:脑氧饱和度检测仪；06包：多功能监护仪（手术室用）；07包：耳鼻诊断仪；08包：多导睡眠记录仪。

5.1.2 采用最低评标价法的采购项目。

提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

5.1.3 采用综合评分法的采购项目。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.2 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

三、招标文件

6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少１５日前、提交资格预审申请文件截止时间至少３日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 供应商应于投标文件递交截止时间之前在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

更正通知通过供应商报名时备注的电子邮箱发送至所有获取招标文件的供应商，供应商在收到相应更正通知后，以书面形式给予确认。如供应商未给予书面回复，则视为收到并认可该更正通知的内容。

7.4 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

现场考察或标前答疑会时间：本项目不组织。

现场考察或标前答疑会地点：本项目不组织。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、投标文件

9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12. 联合体投标（仅适用于允许联合体参与的项目）

联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应至少包括下列两部分文件：

文件一：资格性投标文件

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：其它响应性投标文件

严格按照招标文件要求提供以下五个方面的相关材料：

- 报价部分。

1、投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”、“报价明细表”（如涉及）。

2、本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

（3）在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%。（实质性要求）。

（二）技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容（如涉及）：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

（三）商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容（如涉及）：

（1）投标函；

（2）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（3）商务应答表；

（4）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

（四）售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容（如涉及）：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

（五）其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16．投标保证金（本项目不适用）

16.1投标人必须以人民币按招标文件要求足额缴纳投标保证金。

16.2投标保证金交款方式：详见投标人须知附表。

16.3未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）；

16.4发生下列情形之一的，采购代理机构可以不予退还投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

（8）投标有效期内，投标人撤销投标文件的。

17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18．投标文件的印制和签署

18.1投标文件分为“资格性投标文件”和“其他响应性投标文件”两部分，且该两部分应分册装订。

18.2资格性投标文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明资格性投标文件、项目名称、项目编号、包件号及名称（若有）、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.3其他响应性投标文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明其他响应性投标文件、项目名称、项目编号、包件号及名称（若有）、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.4“开标一览表”应编制于其他响应性投标文件正副本内，如有遗漏，将视为无效投标（实质性要求）。

注：本项目不需要提供单独密封的“开标一览表”。若投标人提供有单独密封的“开标一览表”，该单独密封的“开标一览表”不作为开标、唱标及评标的依据，但投标人在规定的投标截止时间前，按招标文件要求补充、修改投标文件中“开标一览表”内容的除外。

18.5 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。投标文件副本可采用正本的复印件，提供电子文档1份采用光盘或U盘制作。

18.6投标文件应由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表在投标文件要求的地方签字或加盖私人印章，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替（实质性要求）。

18.7 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.8 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者活页装订。

18.9 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

19.投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

注：投标人在递交投标文件时，请用正楷填写本招标文件附件二“递交投标文件签收表”然后将签收表和投标文件一并递交给本招标代理机构项目工作人员。

20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

21．投标文件的补充、修改或撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以补充、修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人补充、修改的内容，应由其法定代表人/单位负责人或授权代表签署并盖单位公章，并进行密封和标注。密封袋上应当注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包），并在密封袋上标注“补充”、“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

五、开标和中标

22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人应派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不参加开标活动。

22.2 开标时，可根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人的投标文件当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，应当当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，当场予以更正。

22.6 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的投标文件当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，应当当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

24．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

25.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

26.采购人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：

（1）发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）中标候选人因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）中标候选人提供虚假材料；

（5）中标候选人恶意串通。

27.中标通知书

27.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

27.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

27．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

27.4中标公告发出后，中标供应商领取中标通知书的，请登录我司网站http://sale.scbid.net/ 办理。（详见须知附表中联系方式）

六、签订及履行合同和验收

28.签订合同

28.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

28.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行实质性修改。

28.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式壹份）在我司指定网站（http://sale.scbid.net）上传。

29. 合同分包（实质性要求）

29.1本项目合同接受分包与否，以“投标人须知附表”勾选项为准。

29.2 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

30.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

31. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

32. 履约保证金（实质性要求）

32.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

32.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

33.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

34、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

35. 履行合同

35.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

35.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

36. 验收

36.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。

36.2 验收结果合格的，中标人凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规有关规定给予行政处罚。

37.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第六章商务要求中付款方式。

七、投标纪律要求

38. 投标人纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

38.1 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

38.2 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

八、询问、质疑和投诉

## 39．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

九、其他

## 40.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

41．（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

第三章  投标文件格式

## 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

## 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

## 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

第一部分     “资格性投标文件”格式

格式1-1

封面：

（正本/副本）

xxxxx项目

资格性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

包        号：

投标时间：年月日

格式1-2

一、法定代表人/单位负责人授权书

## XXXXXXXX（采购代理机构名称）：

## 本授权声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX” 项目（招标编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

## 特此声明。

## 法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章：XXXX。

## 授权代表（被授权人）签字：XXXX。

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 日    期：XXXX。

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

格式1-3

## 二、承诺函

## XXXX（采购代理机构名称）：

## 我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

## 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

## （一）具有独立承担民事责任的能力；

## （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## （六）法律、行政法规规定的其他条件；

## （七）根据采购项目提出的特殊条件。

## 本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

## 投标人名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 日    期：XXXX。

格式1-4

投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

格式1-5

## 承诺函(如涉及)

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，现郑重承诺如下：

根据本项目招标文件第四章资格证明要求中第项，我单位应具备（备案、登记、其他证照）。但因我单位所在地已对上述备案、登记、其他证照实行“多证合一”，故在此次采购活动中提供满足资格要求：（营业执照中对该备案、登记、其他证照的描述）的“多证合一”营业执照。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺内容存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX。

日    期：XXXX。

注：1.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供该承诺。

2.若已提供资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照的证明材料，无需提供该承诺。

3.若本项目资格要求不涉及，无需提供该承诺。

第二部分     “其他响应性投标文件”格式

格式2-1

封面：

（正本/副本）

项目

其他响应性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

包        号：

投标时间：年月日
格式2-2

## 一、投 标 函

## XXXX（采购代理机构名称）：

## 我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXXXXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

## 一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

## 二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

## 三、我方为本项目提交的投标文件正本壹份，副本XXXX份。

## 四、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后XXXX天，并满足招标文件中其他关于投标有效期的实质性要求。

## 五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

## 投标人名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 通讯地址：XXXX。

## 邮政编码：XXXX。

## 联系电话：XXXX。

## 传    真：XXXX。

## 日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

## 格式2-3

## 二、承诺函（实质性要求）

## XXXX（采购代理机构名称）：

## 我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

## 一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

## 二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

## 三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

## 四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

## 五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

## 六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

## 七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

## 八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

## 九、在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%，我方承诺符合该要求。

## 十、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 十一、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX

## 我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

## 投标人名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 日    期：XXXX。

格式2-4

三、开标一览表

## 第XX包

| ## 序号 | ## 货物名称 | ## 制造厂家及 ## 规格型号 | ## 数量 | ## 投标单价 ## （万元） | ## 投标总价 ## （万元） | ## 交货 ## 时间 | ## 是否属于进口产品 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

## 注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和招标文件规定的其它费用。

## 2.“开标一览表”为多页的，每页均须加盖投标人印章。

3．“开标一览表”以包为单位填写。

4．如是进口设备，须在表格中标明“进口”。招标文件未明确“允许进口”的，供应商以进口产品进行投标时，将视为无效投标。

## 投标人名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期：XXXX。

格式2-5

## 四、分项报价明细表

## 第XX包

| ## 序号 | ## 产品名称 | ## 规格型号 | ## 品牌 | ## 单位 | ## 数量 | ## 单价 | ## 金额 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 分项报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

## 注：1、投标人应按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

## 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期：XXXX。

## 格式2-6

## 五、商务应答表

## 招标编号：

| ## 序号 | ## 包号 | ## 招标要求 | ## 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |

## 注：1. 供应商必须把招标文件第六章全部商务要求列入此表。

## 2．按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。

## 3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX。

格式2-7

六、商务、技术、服务应答附表

（仅用于中标、成交结果公告，此表不作为评审内容）

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条第三款要求，中标、成交结果公告应当公告中标（成交）供应商的相关内容，请供应商根据响应情况如实完善以下内容，结果公告时公布中标（成交）供应商的相关信息。

| ## 中标（成交）供应商的相关信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## *项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## *投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## *注册地址 |  |  |  |  | ## *行政区域 |  |  |  |
| ## *供应商规模 |  | ## □大型企业 □中型企业 □小微型企业（对应处打“√”） |  |  |  |  |  |  |
| ## *单位联系方式 |  | ## *单位联系人 |  |  |  | ## *单位电话 |  |  |
|  |  | ## *单位邮箱 |  |  |  |  |  |  |
| ## 注：以上*号项信息供应商须如实填写，信息将录入四川省政府采购计划执行系统，若因供应商提供错误信息造成的问题，由其自身承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 供应商应答“采购文件”的主要内容 | 主要中标或者成交标的的名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的单价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的服务要求（如：交货期、质保期、售后服务等等） |  |  | - .... - .... - .... ...... |  |  |  |  |

注：

- 供应商需如实完善表格内容。

- 供应商应答的主要内容应与投标文件一致，可以进行简要概括性表述。

- 供应商应答的主要内容仅用于结果公告，供应商自行完善的内容视为不涉及供应商商业秘密。若供应商没有填写或没有递交此表，视为允许采购代理机构将供应商投标文件中所有相关的应答内容进行公告。

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX。

格式2-8

## 七、投标人基本情况表

| ## 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 注册地址 |  |  |  | ## 邮政编码 |  |  |  |
| ## 联系方式 | ## 联系人 |  |  | ## 电话 |  |  |  |
|  | ## 传真 |  |  | ## 网址 |  |  |  |
| ## 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 法定代表人/单位负责人 | ## 姓名 |  | ## 技术职称 |  | ## 电话 |  |  |
| ## 技术负责人 | ## 姓名 |  | ## 技术职称 |  | ## 电话 |  |  |
| ## 成立时间 |  |  | ## 员工总人数： |  |  |  |  |
| ## 企业资质等级 |  |  | ## 其中 | ## 项目经理 |  |  |  |
| ## 营业执照号 |  |  |  | ## 高级职称人员 |  |  |  |
| ## 注册资金 |  |  |  | ## 中级职称人员 |  |  |  |
| ## 开户银行 |  |  |  | ## 初级职称人员 |  |  |  |
| ## 账号 |  |  |  | ## 技工 |  |  |  |
| ## 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX。

格式2-9

## 八、类似项目业绩一览表

| ## 年份 | ## 用户名称 | ## 项目名称 | ## 完成时间 | ## 合同金额 | ## 是否通过验收 |  | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 注：以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX。
格式2-10

## 九、投标产品技术参数表

## 招标编号：

| ## 序号 | ## 包号 | ## 货物（设备）名称 | ## 招标文件要求 | ## 投标产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 注：1. 供应商必须把招标文件第六章技术服务要求全部列入此表。

## 2．按照招标项目技术要求的顺序逐条对应填写。

## 3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX。

格式2-11

## 十、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

## 招标编号：

| ## 类别 | ## 职务 | ## 姓名 | ## 职称 | ## 常住地 | ## 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## 证书 ## 名称 | ## 级别 | ## 证号 | ## 专业 |
| ## 管理 ## 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 技术 ## 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX。

## 备注：此表填写的管理人员将作为判定87号令第37条依据。

格式2-12

## 十一、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
　　1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
格式2-13

十二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

格式2-14

十三、监狱企业

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定监狱企业参加采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：

3.1若投标产品中有医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可/备案凭证。

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：

（1）授权参加本次投标活动的供应商代表证明材料

二、投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

（一）资格要求：

（1）若投标产品中有医疗器械的，所投医疗器械须符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证；

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：无

注：1、资格要求中“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款的具体金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证金额标准为准。

- 供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）；

2、具备良好商业信誉的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料；｛注：①可提供2019或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2019或2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件。｝

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函，格式详见第三章）；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）；

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式详见第三章）；

7、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）；

8、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

9、本项目的特定资格要求：

9.1若投标产品中有医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可/备案凭证；（提供相关复印件并加盖投标人公章）。

（二）资质性要求相关证明材料：无

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

（1）法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

（2）法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章；②如投标文件均由投标人法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。）。

二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

（1）若投标产品中有医疗器械的，所投医疗器械须符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证；（提供相关复印件并加盖投标人公章）

（二）资质性要求相关证明材料：无

（三）其他类似效力要求相关证明材料：无

注：1、以上要求的资料复印件均须加盖投标单位的公章（鲜章）。

2、根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供“多证合一”的营业执照，并就被“多证合一”整合的相关登记、备案和各类证照的真实性作出承诺（承诺函格式详见第三章）。

第六章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

前提：本章中标注“*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。

（一）. 项目概述

1.项目概况：本项目共7个包，采购医疗设备一批。

2.标的名称及所属行业：

| 包号：01 | 品目号 | 标的名称 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01-01 | 监护仪1 | 工业 |
|  | 01-02 | 监护仪体温监测线 |  |
|  | 01-03 | 监护仪有创压力连接线 |  |
|  | 01-04 | 肌松监测仪 |  |
|  | 01-05 | 十二导心电图机 |  |
|  | 01-06 | 心电监护仪1 |  |
| 包号：02 | 02-01 | 臂筒式血压仪 |  |
|  | 02-02 | 无创心功能仪 |  |
|  | 02-03 | 心电图机及工作站 |  |
|  | 02-04 | 多参数监护仪 |  |
|  | 02-05 | 动态血压记录仪＋系统 |  |
|  | 02-06 | 动态心电图记录仪＋系统 |  |
| 包号：03 | 03-01 | 脑氧饱和度检测仪 |  |
|  | 03-02 | PRP制备系统 |  |
| 包号：04 | 04-01 | 睡眠呼吸初筛仪 |  |
| 包号：05 | 05-01 | 便携式血气分析仪 |  |
|  | 05-02 | 多功能监护仪（手术室用） |  |
|  | 05-03 | 多功能监护仪（恢复室用） |  |
| 包号：06 | 07-01 | 耳鼻诊断仪 |  |
|  | 07-02 | 病人监护仪 |  |
|  | 07-03 | 心电监护1 |  |
|  | 07-04 | 心电监护2 |  |
|  | 07-05 | 心电监护仪2 |  |
|  | 07-06 | 嗓音分析系统 |  |
|  | 07-07 | 心电图机 |  |
|  | 07-08 | 监护仪2 |  |
| 包号：07 | 08-01 | 听力计 |  |
|  | 08-02 | 综合中耳分析仪 |  |
|  | 08-03 | 多导睡眠记录仪 |  |

## （二）. 商务要求（本节为通用商务条款，对本章“三、技术、服务要求”中未明确的设备适用，如“三、技术、服务要求”中有明确规定，以其规定为准）

*（一）交货期及地点

1、交货期：国产设备在合同签订后1个月内交货，进口设备在合同签订后3个月内交货。

2、交货地点: 成都市第六人民医院内指定地方

*（二）付款方法和条件：

1、在设备安装调试且经采购人验收全部合格并正常使用，采购人收到中标人提供合法有效的等额完税发票之后，60天内以银行转账方式向中标人支付全额货款。

（三）附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求

1、货物抵达医院3日内对方应派专业人员到达现场，依据设备装箱清单、检验合格证书、产品使用说明书、维修手册及质量标准等有关资料，由双方共同开箱检验。如有短缺、规格质量不符、资料不全等，由对方无偿更换、补齐。并承担由此产生的费用。

（四）验收标准和方法

1、中标人在货物抵达医院后7日内到达现场组织进行安装、调试，达到正式运行要求，保证采购人能正常使用。安装调试，经医院方正式验收合格后，方可付款。运费、开箱费用、安装费用等由中标人承担。

（五）安装调试及技术服务(含培训)要求：

1、设备安装、调试正常使用后，工程师现场对医院各操作人员进行免费培训，直到使用者能独立熟练操作为止。对医院的维修人员进行常见故障的判断、处理、维修培训。培训人数以医院制定的为准。

（六）售后服务要求：

1、提供售后服务承诺（投标人需单独提供书面售后服务承诺原件）。

*2、整套设备保修3年。

3、至少每季度提供一次巡检与性能标定服务，确保设备性能符合药监局注册时之标准性能，并向医院提供书面报告，维修响应时间2小时，24小时不能修复，投标人必须提供备用设备确保临床使用。（参数中有具体的商务、保修要求的以具体的参数要求为准）

4、保修期外为终身维护。

5、投标人应对操作人员进行培训，并保证正常使用。

★（七）为保证产品的合法来源，非生产厂家投标，核心产品须具有投标产品生产厂家或有效经销商针对本项目的授权委托书原件。

（八）投标人需提供所投设备涉及的配套耗材的价格清单，作为参考依据。（如涉及）（此项不进入价格评审）。

（九）其他要求：

9.1投标人应提供设备配套安装条件清单并加盖投标人公章。（包含但不限于重量、水、电、信息网络等）。

9.2中标交货的产品应为本项目开标前一年内生产的新设备。

9.3所有心电图机，动态心电及心电监护仪都具备标准网络接口

（十）所有设备，以下费用需由供应商承担（如涉及）：
10.1.设备与LIS、PACS等软件对接所需费用。
10.2.设备安装，安装地点房屋配套改造费用。

（十一）其余事项以合同约定为准。

（三）.技术、服务要求

01包

01-01：监护仪1

一、监护仪结构：

- ★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个，并可外接8槽位辅助插件箱方便升级；≥15英寸彩色电容触摸屏，支持多点触摸操作，高分辨率达1920 x 1080像素，10通道显示，显示屏亮度自动调节，采用无风扇设计

- 支持配置内置锂电池，供电时间≥2小时

- 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

二、监测参数：

- ★基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

- ★基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥4.5英寸，内置锂电池供电不小于4小时，无风扇设计

- ★支持3/5/6导心电监测,支持升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析，提供监护截图证明材料

- 支持房颤心律失常分析功能，支持不少于20种实时心律失常分析,提供监护截图证明材料

- ★提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，提供监护截图证明材料

- 监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

- 提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护。

- ★具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

- 提供QT和QTc模板显示。

- 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式

- 无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）；小儿测量范围：25-240mmHg（收缩压），10-200mmHg（舒张压），15-215mmHg（平均压）；新生儿测量范围：25-140mmHg（收缩压），10-115mmHg（舒张压），15-125mmHg（平均压）。

- 血氧监测提供灌注指数（PI）的监测

- 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级不低于IPx7

- 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测

- 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

- 支持多达4道IBP波形叠加显示

- 具有EtCO2监测模块，采用旁流技术

- 支持升级CO有创心输出量监测

- CO2波形提供填充和线条两种方式显示

- CO2波形最小走速为3mm/s

- 支持升级BISx4监测模块或者单机，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测

- ★支持升级PiCCO监测模块或者单机，采用PulsionPiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图，直观观察病人的变化情况

- 大字体界面支持不低于6个参数的设置和显示

- 具有图形化报警指示功能

- 所有参数报警限自动设置

- 能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。

- ★具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供截图证明材料

- 40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。不低于1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。

- ★具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能

- 120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。

- 提供24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。

- 具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。

- 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

- 具有血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。

- 可升级心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化

39、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

01-02：监护仪体温监测线

- 测量范围：0-50摄氏度

- 允许误差范围：±0.1摄氏度

- 工作环境：0-45摄氏度

- 长度：探头长度为不低于760mm

01-03：监护仪有创压力连接线

- 线缆长度：不低于4米

- 应用部件属CF型，有F型隔离（浮动）应用部分，具有抗除颤功能

01-04：肌松监测仪

1、刺激模式：

四个成串刺激（TOF）

强直刺激后计数（PTC）

双短强直刺激（DBS）

单次刺激（STS）

2、★刺激电流: 1mA – 70mA，以1mA递增。

3、★安全机制，最大刺激电压不超过350V。

4、刺激脉冲宽度：100µs、200µs、300µs。

5、刺激周期：

TOF,DBS (10sec-30min )

STS (1sec，10sec，20sec)

6、★手部温度监测：20℃-50℃

7、适配器电压输入范围：

交流100 — 240V，50/60Hz

电源电压：DC 15V。

内置可充电电池: DC 11.1V。

8、工作环境：

环境温度：5℃～40℃；

相对湿度：≤90％；

大气压力范围：700～1060hpa。

9、电池：具有电池容量显示，充电10小时，可以持续工作11小时以上。

10、电气安全II类 BF型

11、外壳防护等级不低于IPX0。

12、刺激电流自动校准功能。

13、趋势图显示，了解肌松变化趋势；柱状图显示，反映T1-T4的强度值；趋势图事件标记功能

14、电极阻抗检测功能，可检查自动检查电极粘贴是否可靠。

15、常用肌松药用药参考数据。

16、具有历史数据存储及导出功能，可通过USB接口将数据导出到电脑上。

17、报警功能： T1校准失败/完成、TOF值过高、体温过低、电缆未连接、检查电极、电池电量低、电池耗尽。

18、配置：

Veryark-TOF        1台

电源适配器          1个

主线（N合一电缆）   1条

传感器总成          1条

产品合格证          1张

USB线               1条

使用说明书           1本

售后服务说明书       1本

01-05：十二导心电图机

一、心电图机要求同时完成十二通道心电信号记录。

1.产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%~80%的环境下正常工作

2.ECG输入通道：标准12导联心电信息同步采集

3.输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）

4.频率响应：0.05-150Hz (-3db)

5.定标电压：1mV±2%

6.内部噪声：≤12.5µVp-p

7.时间常数：≥3.2s(0,+20%)

8.输入电流：≤0.01µA

9.除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

10.导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

11.中文输入及中文操作提示和中文报告语言

12.灵敏度选择：2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）

13.抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

14.自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR间期、ST段分析功能

15.自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

16.不低于5.7英寸彩色高清液晶显示屏；分辨率：不低于320*240

17.显示信息：同屏显示6-12导同步心电波形

18.显示内容：包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间等

19.走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ±3%

20.记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1

21.电源：交直流两用自动转换

22.心电图机不需其他关联科室支持。

01-06：心电监护仪1

1.监护仪外形结构：

1.1一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

1.2不低于10.4寸彩色LCD显示屏，LED背光，彩色高分辨率达不低于800*600，8通道波形显示

1.3主机带电池重量<4kg

1.4配置触摸屏

2.监测参数：

2.1标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

2.2具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测

2.3具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

★2.4标配显示PI血氧灌注指数，反映血氧灌注情况

2.5采用抗干扰和弱灌注血氧技术

★2.6支持心率变化统计

★2.7支持动态血压分析

3.系统功能：

3.1支持中/英文字符和条码扫描枪输入

3.2具有三级声光报警，参数报警级别可调

3.3具备报警集中设置功能

3.4具备血液动力学、药物计算功能

3.5配置内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能

3.6具备Nurse Call报警功能

3.7支持VGA外接拓展显示屏

3.8具备不低于1000小时趋势图表、不低于1500个报警事件、不低于1500组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.

3.9具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

3.10具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置

3.11标配锂电池，工作时间可达4小时以上；

3.12支持3通道记录仪

3.13整机无风扇设计

3.14具有附件收纳盒设计

★3.15防水等级达到不低于IPX1标准，具备心电，血压，血氧，体温，呼吸功能

02-01：臂筒式血压仪

1.配置要求：方便血压测量。

02-02：无创心功能仪

一、测量参数（52项血流动力学指标数据，全面评价心脏功能）

1、反映心脏泵血功能的参数: 左心搏指数LSI、右心搏指数RSI、左心排指数LCI、右心排指数RCI、左室喷血分数EF、左室喷血指数LVEI 、心输出量CO、心率HR

2、反映心脏作功的参数: 心脏总功率 LCWT、左室有效功率 LWE、左室总泵力 LTPF、室功率 LWT、左室机械效率 LEWK、动脉机械效率 AWK

3、反映心肌收缩力的参数: 射流压力EPE、左室喷血压 JP、左室有效泵力  VP

4、反映心室舒张功能的参数: 右室等容指数RCRI 、左室等容指数LCRI

5、反映左室前负荷的参数:左室舒末期血量LVDV、左室舒末期压力LVDP

6、反映左室后负荷的参数:左室喷血阻抗CR、平均舒张压PDM、平均收缩压 PSM、平均脉压PPM、平均动脉压 PM

7、反映右心功能的参数:中心静脉收缩压CVPS、中心静脉平均压CVPM、右室收缩压RVPS、右室平均压RVPM、肺动脉收缩压PAPS、肺动脉舒张压PAPD、肺动脉平均压PAPM、肺毛收缩压PWAPS、 肺毛平均压PWAPM、外周血管阻抗SVR、肺小动脉阻抗PVR

8、反映容量的参数: 有效循环容量GCV

9、反映阻抗的参数: 总阻抗RTM、动脉特性阻抗RS

10、反映心肌及动脉顺应性的参数:中心动脉平均压、心肌弹性模量VE、综合反射系数ETK、心率变异性分析、血液粘性V

11、反映冠脉循环参数:心肌耗氧量CMO、冠脉缺血域值CMR、血流平滑度CTN

12、反映外周代偿参数：静脉回流系数RVK、系统输运系数SK、主动脉输运系数BK、动脉终端输运系数DK

无创、安全，体表采集，具有高血压自动诊断分型功能，可与医院联网，

采用win10操作系统，为显示器安装了悬臂装置，并为主机两侧均配置了导联接入口

二、配置要求

1、主机1台，2、文字输出设备1台，3、图像输出设备1台，4、XF120操作系统1套，5、重力沙袋2个，6、心电夹子3个；易损件导联配件：心音2个，动脉2个，静脉2个，心电导联线2条；显示器配置有360度旋转悬臂

02-03：心电图机及工作站

（一）心电采集显示

1.1	信号输入：12导联同步采集，同步放大，12通道同步打印输出

1.2	输入方式：浮地输入，具有除颤保护和起搏脉冲抑制电路

1.3	★耐极化电压：≥±550mV

1.4	时间常数：≥3.2s

1.5	频率响应：0.05Hz¬ -150Hz

1.6	★增益类型：2.5、5、10、20、40、10/5、AGC（mm/mV）

1.7	输入阻抗：≥50MΩ

1.8	★输入回路电流：≤15 n A

1.9	患者漏电流：≤10 μ A

1.10共模抑制比：≥120dB

1.11★A/D转换：24位

（二）心电波形测量和诊断

1.12心率计算范围：30bpm -300bpm

1.13心率计算精度：±1bpm

1.14心电波形测量信息：P时限、PR间期、QRS时限、QT间期、QTC间期、RR间期、RV5振幅、SV1振幅、RV6振幅、SV2振幅、RV5+SV1振幅、P波电轴、QRS波群电轴、T波电轴

1.15诊断分析种类：≥140种

1.16检测结果支持明尼苏达码

（三）记录仪

1.17记录方式：热敏点阵式

1.18记录速度：5 mm/s、6.25 mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s

1.19记录纸规格：Z型折叠纸，210mm*140m*20m

1.20★记录类型：能够实现不少于12种的打印方法输出。（3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1、12×1_V6，手动3道、手动6道、手动12道、单导节律、三导节律，R-R等）

1.21可外接打印机直接在A4纸上打印

（四）输入输出接口

1.22网络接口：RJ-45（1个）TCP/IP ；升级、联网功能（含与医院心电电生理信息系统接口服务）

1.23★USB接口：USB Host（1个）连接USB设备，USB Device（1个），连接PC电脑，支持热拔插

1.24 SD卡接口：标准SD卡

（五）工作模式

★1.25手动模式、自动模式、节律模式、R-R模式、关闭模式

（六）存储规格

1.26 ★内置存储：800组ECG记录数据

1.27外置存储：支持SD卡和U盘存储方式，可实现数据转移和导入、导出

1.28 ★输出格式：PDF、DAT、Dicom(选配)、FDA-XML（配置）等

（七）显示

1.29★显示器尺寸：不低于8.0寸液晶显示屏，全屏触摸屏设计，具备背景网格功能

1.30 显示分辨率：不低于800×600

（八）操作

1.31 键盘输入： PC键盘可快捷实现记录、模式选择，快捷功能菜单选择

1.32触摸屏操作：标准触摸屏接口（4线）

1.33 配置条码枪

（九）电池

1.34电池类型：内置高聚能锂离子可充电电池

1.35 ★电池容量：能持续打印输出500份心电数据

02-04：多参数监护仪

1.	★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个，并可外接8槽位辅助插件箱方便升级

2.	★≥15英寸彩色电容触摸屏，支持多点触摸操作，高分辨率达1920x1080像素，10通道显示，显示屏亮度自动调节，采用无风扇设计

3.	配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

4.	支持扩展独立显示屏

5.	★基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

6.	★基本功能模块支持监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥4.5英寸，内置锂电池供电不小于4小时，无风扇设计

7.	★支持3/5/6导心电监测,支持升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析，并提供监护截图证明材料

8.	支持房颤心律失常分析功能，支持不少于20种实时心律失常分析,并提供监护截图证明材料

9.	★提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，并提供监护截图证明材料

10.	监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

11.	提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护

12.	★具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

13.	提供QT和QTc模板显示。

14.	无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式

15.	无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。

16.	无创血压小儿测量范围：25-240mmHg（收缩压），10-200mmHg（舒张压），15-215mmHg（平均压）。

17.	无创血压新生儿测量范围：25-140mmHg（收缩压），10-115mmHg（舒张压），15-125mmHg（平均压）。

18.	血氧监测提供灌注指数（PI）的监测

19.	配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级不低于IPx7

20.	支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测

21.	提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

22.	支持多达4道IBP波形叠加显示

23.	支持升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，水槽要求易用快速更换

24.	支持升级CO有创心输出量监测

25.	CO2波形提供填充和线条两种方式显示

26.	CO2波形最小走速为3mm/s

27.	支持升级BISx4监测模块或者单机，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测

28.	提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况。

29.	★支持升级PiCCO监测模块或者单机，采用PulsionPiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图

30.	支持升级ScvO2监测，监测组织氧供和氧耗情况

31.	支持升级EEG监测参数，支持进行4通道脑电的监测

32.	大字体界面支持6个参数的设置和显示

33.	具有图形化报警指示功能

34.	所有参数报警限自动设置

35.	能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人

36.	★标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供截图证明材料

37.	40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾，1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值，事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。

38.	★具备大于等于48小时全息波形的存储与回顾功能

39.	120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。提供24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。

40.	工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

41.	可升级早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力

42.	具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

43配置要求：

43.1病人监护仪（带转运监护）  1套

43.2标配ECG，Resp，SpO2，PI，NIBP，2通道Temp，2通道IBP，转运监护模块

02-05：动态血压记录仪＋系统

1测量方法：阶梯放气示波法。

2 收缩压测量范围40-260 mmHg。

3 舒张压测量范围20-210 mmHg。

4最大充气压力限制到290mmHg；断电自动安全打开阀门；最大BP测量时间限制到少于120秒。

5多个独立可程序化周期 (5，10，12、15，20，30，45，60，90、120min)

6体位信息记录，帮助医生判断血压升降原因。

7为防止病人随意按键，提供监护仪开关启动测量的停用功能。

8读数超标警示。血压读数超过设定的限值后，产生警示。警示有显示，声音两种方式。

9 电池剩余电量可观测

02-06：动态心电图记录仪＋系统

（1）硬件要求

1.导联数目：12导联/3导联二合一，一个记录器既有12导联记录模式，又有3导联记录模式。

2.数字式无压缩记录，12导联模式可提供24小时、48小时、72小时三种记录时间选择（可通过记录器设置），3导联模式提供1天—7天7种记录时间选择。

3.采样频率1024点/秒。

4.频率响应：0.05—60Hz。

5.共模抑制比不低于80dB。

6.16位A/D转换精度。

7.记录器自带独立起搏检测通道，无需设置起搏开关可完成起搏信号自动检测和记录。

8.LCD液晶显示波形、文字和各种提示信息，记录过程中能够随时查看心电图波形，提供记录时间和心电波形之间的任意切换。

9.记录器提供电池电量、导联线连接、闪存卡等自动检测功能，能够提示电池电量不足，导联线干扰和闪存卡不良等报警。

10.具有数据保护功能，对未经分析的数据提供删除提示，防止错误删除病人数据。

11.存储介质：采用通用型SD闪存卡存储，存储容量不低于8G。

12.电源：1节7号电池最少可完成2例24小时连续记录。

13.重量不低于60克（含电池）。

14.体积：不低于 70mm×60mm×20mm。

（2）分析软件功能：

1.全中文操作界面，支持英文、法文、意大利等多种语言切换；

2.12导联心电图同步显示和分析，同时兼容3导联心电数据分析功能；

3.提供分析参数的重新设置，根据不同的临床需求可以进行分析功能的场景设置；

4.采用多级模板分析技术，提供总模板、二级子模板和心搏三级分析和编辑功能。总模板包含房早、室早、正常、伪差、未知等类型，具有模板叠加功能。

5.提供心搏叠加显示窗口，可以将总模板内心搏列队显示，互相对比，提供对心搏叠加显示窗的心搏提供重新归类的编辑功能。

6.提供反混淆（DEMIX）心搏叠加分析功能，提供1000/2000等多个心搏叠加显示和分析。

7.具有心率变异性(HRV)分析功能，包括时域，频域分析和LORENZE散点图分析；提供5分钟、24小时心率变异性分析数据及图表。

8.具有专门程序提供房颤、房扑自动分析功能。心搏能量分布谱技术，起搏分析可以准确到心搏，提供独立的房颤、房扑分析报告。

9.起搏器分析功能，适用AAI、VVI、DDD等多种起搏器，提供独立起搏分析报告。

10.独立的12导联ST扫描分析功能，包括趋势图、表格和支持性报告，提供独立的ST段分析报告，提示升高/压低时间以及导联分布。

11.心率震荡（HRT）分析功能；

12.具有心向量和心室晚电位分析功能；

13.T波点交替分析功能；

14.提供睡眠呼吸暂停综合征分析功能；

15.提供心率减速力分析功能；

16.软件提供心搏颜色改变

17.开放的数据接口，方便接入医院信息管理系统（HIS）；

18.具有专门的客户端和分析端软件，可接入医院网络或互联网，实现院内、不同院区、医院与社区、不同城市之间的原始数据及电子报告的高速传输和共享

19.网络化功能采用数据库管理方式，实现海量数据的统一管理，便于医院进行病例的查询、统计和分析。

20.支持打印功能，医生可以任意选择需要的报告打印。可以任意选择导联，任意时间段、不同纸张的横打、竖打等多种方式。

21.配置需求：需要配备一台数据输出工作站。

03包

  - ：脑氧饱和度检测仪

1.通过贴放无创传感器测量患者大脑或局部组织血氧饱和度（rSO2），通过适配的传感器连接患者，并实时连续采集监测病人的数据。

2.适用于成人、儿童、新生儿，适用部位：头部、上肢、下肢、腹部、腰部。

3.通道数:≥4通道光源波段：≥4波段传感器型号：≥7种型号传感器双光源传感器：“蝶形”传感器设计，每个传感器有2个光源、2接收器，交叉多点测量，提高准确度组织氧饱和度（%rSO2）：显示范围0%~100%；数据更新频率：1.5秒支持报警功能.：自定义报警阈值、设置延迟报警、调节报警音量、关闭报警支持蓝牙、RS-232端口进行数据导出；

4.探测面积区间1.25cm×3.75cm~2.0cm×6.0cm充电电池（可续航≥6小时）具有配套数据分析软件：图像工作站

03-02：PRP制备系统

★1、带有通讯功能的电磁限位减振医用离心机。

★2、带无菌离心专用适配器。

★3、由控制系统、离心腔、驱动系统、转子、制冷系统（若为冷冻型医用离心机）和安全保护性装置等组成。

4、电源：AC220V±10%，50Hz，15A

★5、智能数据校准计数安全模块：0-9999 次计数校准模式；

6、内置智能温控系统，温度控制范围-20℃--40℃

7、精准容量：4*5ml（注射器）

8、最高制备转速：5000r/min，转速控制精度：±50r/min

9、最大相对离心力：4390*g、

10、时间控制范围：0-99min，时间控制精度：±1S；

11、外形尺寸：730mm*650mm*390mm±5mm

12、重量：不低于90kg

★13、设备运行双重防护装置（具有Emo）；同时具备紧急开口装置

★14、常规三类耗材制备，无专用高值耗材；

15、无菌模式：适配器121℃-134℃高压蒸汽灭菌

★16、PRP制备模块：单一恒速2次离心模块

★17、PRP凝胶专用制备盒。

04包

04-01：睡眠呼吸初筛仪

★1、鼻气流测量：

测量范围：0rpm（次/分钟）—40rpm（次/分钟）

分辨率：不低于1rpm

误差：±2rpm

★2、血氧饱和度测量

测量范围：0%—100%

分辨率：不低于1%

误差：当血氧饱和度的测量范围在70%—100%，允许绝对误差±2%

小于70%无定义

3、脉率测量：

测量范围：30bpm（次/分钟）—250bpm（次/分钟）

分辨率：不低于1bpm

误差：±2bpm or ±2%（取大值）

★4、弱灌注下的误差：

在脉搏充盈度为0.4%时，睡眠呼吸初筛仪能正确显示血氧饱和度和脉率数值，血氧饱和度误差为±4%；脉率误差为±2bpm或±2%取大值。

5、血氧测量的抗环境光干扰能力:

在室内自然光现有照明光源下的血氧测量值与暗室条件下的测量值相比，偏差小于±1%

★6、多个监测项目：血氧饱和度、脉率值显示、脉搏音、棒图显示、脉搏波、鼻气流波形显示。监测睡眠期间血氧脉率同时监测呼吸道气流情况。

7、分析软件：Resmon上位机分析软件

8、两种报告方式：（A）USB上传至电脑软件，直接出具报告。（B）USB上传至云端，远程出具报告。

9、多种应用场景：病房监测、患者运转过程监测、康复保健、社区门诊、家庭保健等。

10、储存功能：不低于4G大容量SD卡，多病历储存。

★11、远程传输：记录和存储呼吸气流波形和血氧饱和度、脉率数据，诊断筛查睡眠呼吸暂停低通气综合征和低氧血症。

12、异常情况报警：低电报警可设，手指脱落及血氧、脉率超限报警可设。

13、腕式设计，彩色液晶屏显示、体积小、重量轻。

14、预约开机记录：可预约到某个时间，自动开始开机记录。并设置记录时长。

15、电量显示状态，实时时钟，定时开关机，可连续工作12小时以上。

05包

05-01：便携式血气分析仪   允许采购进口产品

1.测定原理﹑方式：干式电化学法，生物电极法，微流体技术;

2.测量参数：Na,K,Cl,PH,PCO2,PO2,iCa,BUN,Glu,HCT,Lac,Crea,PT/InR,ACT,cTnI,BNP等,可采用样品: 动脉血﹑静脉血﹑毛细管血﹑脐带血﹑混合静脉血﹑体外循环血,最小样品量:17ul，加样后检测出结果低于40S，工作温度16-30℃，质控方式：卡片定标液；内部电子模拟器检测；通过卡片质控液进行质控（高﹑中﹑低三级质控液）,配置要求:具有后备电池、可连接CDS系统.具备自诊断程序,存储检测数据数量:不低于5000组.

3.血气分析系统的检测项目涵盖体外定量检测动脉全血样本中的pH、二氧化碳分压、氧分压、钠、钾、游离钙、红细胞压积、血红蛋白、实际碳酸氢盐、总二氧化碳、碱剩余、氧饱和度以及乳酸、血糖、肌酐等等

05包

05-02：多功能监护仪（手术室用）

1.	彩色电容触摸屏，支持多点触摸操作，不低于10通道显示

2.	支持3/5导心电监测,配置抗电刀电缆，支持升级6/12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析

3.	麻醉综合指示界面：在显示实时波形和数据的同时，通过结合反映意识程度的麻醉深度BIS、反映麻痹状态的NMT、反映疼痛情况的∆HR和∆Sys值的二维平衡视图界面动态呈现了整个围术期内病人麻醉情况

4.	具有专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。

5.	★模块化插件式床边监护仪，主机插槽位数>=6个，并可外接8槽位辅助插件箱方便升级

6.	★>=15英寸彩色触摸屏，高分辨率达1920x1080像素高清显示，显示屏亮度支持根据环境光自动调节

7.	标配内置高能锂电池，供电时间>=2小时

8.	配置>=4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

9.	★基本功能模块插入主机插槽支持心电（HR，心律失常，ST分析和QT/QTc），呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉率，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

10.	★基本功能模块从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转运监护，具有彩色液晶显示屏，屏幕尺寸>=5英寸，内置锂电池供电>=4小时，无风扇设计

11.	支持3/5导心电监测,支持升级6导/12导心电测量

12.	心电电缆配置抗电刀电缆，满足手术过程中电刀环境下患者心电的正常监护

13.	支持房颤心律失常分析功能，支持>=20种实时心律失常分析

14.	提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片

15.	★具有QT/QTc实时测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，并提供QTc参数的报警功能

16.	无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式

17.	血氧监测提供灌注指数（PI）的监测

18.	配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级不低于IPx7

19.	支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测

20.	支持Art动脉压监测时，同步提供PPV参数监测

21.	支持提供PAWP测量界面，进行PAWP的测量

22.	标配EtCO2监测模块，支持CO2和O2的监测，采用旁流技术，水槽要求易用快速更换

23.	CO2波形提供填充和线条两种方式显示，满足不同临床使用习惯

24.	CO2波形最小走速为3mm/s,满足同屏查看更多呼吸周期

25.	支持升级AG监测模块，满足不低于5种麻醉气体，笑气，CO2和O2的监测，提供MAC值的实时监测和显示。

26.	支持升级BISx4监测模块或者单机，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测

27.	支持升级提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况。

28.	★支持升级PiCCO监测模块或者单机，采用PulsionPiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图。

29.	支持升级RM呼吸力学监测，监测参数包括FEV1.0，RSBI，WOB等17种参数

30.	当同时监测RM和主流CO2参数时，提供扩展参数，包括容积CO2（VCO2）参数、通气参数和死腔参数，并提供容积CO2曲线

31.	当同时监测RM和旁流CO2或AG参数，并配备有O2监测时，提供扩展参数，包括容积CO2，RQ和EE参数。支持升级NMT监测参数，采用三轴加速度方向识别技术，支持TOF，ST0.1，ST1.0，DBS3.2，DBS3.3，PTC测量模式。

32.	支持升级EEG监测参数，支持进行4通道脑电的监测

33.	支持升级rSO2组织氧饱和度的监测，无创，连续，适用于成人，小儿和新生儿。

34.	支持升级与麻醉机相连，实现麻醉机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。所有参数报警限提供一键操作支持自动设置

35.	能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。

36.	界面参数区提供专门的计时器功能区，提供正计时和倒计时两种计时方式，满足临床麻醉过程中计时的需求。

37.	★标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能

38.	40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。

39.	不低于1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储不低于32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

40.	事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。

41.	★具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能

42.	支持≥120小时ST片段回顾。

43.	支持升级24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。

44.	工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

45.	提供专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。

46.	提供麻醉平衡指示界面，对于患者满足麻醉诱导，麻醉维持和麻醉复苏三个阶段进行专业界面显示，并提供麻醉复苏评分系统。

47.	具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。

48.	支持选择麻醉机固定支架方案，保证监护仪和麻醉机的协调稳定安装。

49.	提供麻醉平衡指示界面，对于患者满足麻醉诱导，麻醉维持和麻醉复苏三个阶段进行专业界面显示，并提供麻醉复苏评分系统。

50.	具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。

51.支持选择麻醉机固定支架方案，保证监护仪和麻醉机的协调稳定安装。

05-03：多功能监护仪（恢复室用）

1：整机要求：

★1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。

1.2、整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。

★1.3、≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥10通道波形显示。

1.4、屏幕采用电容屏非电阻屏。

1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。

★1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪,提供证明材料。

1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。

★1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型,提供机器接口防护等级丝印照片证明材料。

1.10、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，清晰列举清洁剂的种类，提供证明材料。

1.11、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

1.12、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

1.13、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供证明材料。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供界面截图证明材料。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看，提供界面截图证明材料。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果,提供证明材料。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，不低于IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

★2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用，并提供产品界面截图证明材料。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg，提供检测报告证明材料。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测,并可根据需要更改体温通道标名，提供界面截图。

2.16、支持升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿

2.17、支持升级移动监护功能，医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，并支持非生理参数监测，如运动时间、夜间静息时间和疼痛评分，监测数据通过无线发送至监护仪。移动模块采用防水抗摔设计，防水等级≥IPX2，通过1.5米6面跌落测试。

3：系统功能：

★3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能，提供界面截图。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，不低于IPX7。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、≥1000组NIBP测量结果

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式，提供界面截图证明材料。

★3.12、配置临床评分系统，可支持定时自动EWS评分功能，提供界面截图证明材料。

3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化，提供界面截图证明材料。

★3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择，供界面截图证明材料。

★3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示

3.16、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

06包

06-01：耳鼻诊断仪   允许采购进口产品

1测量数据结果可显示呼吸变化曲线和数据表格

2自动控制功能的测量手柄，拿起手柄可自动开启测试软件

★3可通过脚踏控制鼻阻力的开启和关闭

★4通过橄榄头测量鼻道呼吸阻塞程度

5实时显示测量曲线

6压力测量范围：-500Pa-+500Pa

7流量测量范围：最大700ml/s

8通过CAR计算法得出平均测量曲线，主机内微处理器自动消除偏离数据

9测量75/150/300Pa压力差下鼻腔流量值

10相同压力下两侧鼻阻力总值

11双侧鼻呼吸阻力、呼吸阻力平均总值

12两侧鼻阻力大小系比较结果，阻力测量百分比值

13双侧鼻腔对称性测量

14 150p到300p条件下流量增加百分比

15测量软件支持操作系统Windows XP，Windows 7，Windows 8

16安装光盘包含软件安装包和数据线驱动软件

17测试软件用于设备控制和数据存储（也可以从电子数据处理系统中分开）

18测试程序通过自动控制功能的测量手柄激活外部电子数据处理系统启动

19测量时若对得到结果不满意，需要重新测量，可在原来测量的基础上重新测量

20可进行患者信息存档管理，将鼻阻力测量历史记录保存

★21可将同一患者下任意3次检测结果在同一份报告中进行对比测量数据

22测量结束后可通过GDT结构将数据转入到电脑系统

23支持手动输入病理诊断结果并打印具有病理诊断的检测报告

24图表可输出转存到门诊信息系统

25特权管理和密码保护选择设定

26三种不同规格的测量橄榄头：size 1，size 2，size 3

27三种不同规格的压力橄榄头：size 1，size 2，size 3

★28带有橄榄头测量过滤片

29配置需求

| 配置名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机及软件 | 1套 |
| 鼻阻力仪模块-橄榄头测量模式 | 1套 |
| 用于控制鼻阻力仪的脚踏开关 | 1套 |
| 自动控制功能的手柄 | 1套 |
| 测量橄榄头size1，size2，size3 | 各1个 |
| 压力橄榄头size1，size2，size3 | 各1个 |
| 橄榄头测量过滤片 | 2包（大、小号过滤片各50片/包） |

06-02：病人监护仪

- 便携式一体化监护仪，固定式提手。

- 可监测心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2等参数。

- 心电（心律失常、ST段分析）、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等监测参数可适用于成人、小儿、新生儿。

- 仪器重量≤2.8kg。

- ≥12寸彩色TFT显示屏，分辨率不低于800*600。

- ★屏幕亮度10-100级调节。

- ★心电：支持3/5导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。

- ★心律失常分析≥26种。

- 具有ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

10.血氧：可选Masimo血氧，测量范围为1%-100%；在70%-100%范围内，成人/儿童测量精度为±2%（非运动状态下）、±3%（运动状态下），新生儿为±3%（非运动状态和运动状态下）。

11.★可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。（提供证明文件）

12.具有NIBP与血氧同侧测量功能。

13.NIBP具有手动、自动、连续、整点测量模式。

14.NIBP具有辅助经脉穿刺功能。

15.★血压测量按键单独设置在仪器右下角，人性化的设计减少误操作。

16.★升级IBP后可实时监测PPV/SPV，IBP波形叠加显示。

17.具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。

18.支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察、大字体界面、半屏7导、全屏7导界面等多种界面。

19.防液等级：不低于IPXI。

20.监护仪使用寿命不低于8年。

06-03：心电监护1

1.	便携式一体化监护仪，固定式提手。

2.	可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2等参数。

3.	心电（心律失常、ST段分析）、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等监测参数可适用于成人、小儿、新生儿。

4.	≥10.4英寸触摸屏，触控操作。

5.	★支持手写中文输入。

6.	支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察界面、大字体界面、半屏7导、全屏7导界面等多种界面。

7.	★心电：支持3/5/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。

8.	具有ECG全屏级联。

9.	★心律失常分析≥26种。（提供证明文件）

10.	具有ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

11.	血氧：可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

12.	★可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。

13.	具有NIBP与血氧同侧测量功能。

14.	NIBP具有手动、自动、连续、整点测量模式。

15.	NIBP具有辅助静脉穿刺功能。

16.	★IBP监护可实时监测PPV/SPV，IBP波形叠加显示。

17.	IBP监护可测量10余种压力项目。

18.	呼末CO2测量范围0-190mmHg，awRR测量范围0-150rpm。

19.	具有数据存储功能，120小时趋势图/趋势表、2000组无创血压测量回顾、48小时全息波形回顾。

20.	具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。

21.配置要求：

主机            一台

3导心电电缆线  一根

成人电极片     一包

血压导管    一根

成人血压袖带  一副

血氧探头     一根

06-04：心电监护2

1.彩色LED显示屏，支持8通道波形显示

2.具有突出显示的报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息；

3.标配锂电池，供电时间≥4小时；

4.标配可检测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温。

06-05：心电监护仪2

- 整机要求

适用于成人、儿童、新生儿

- 屏幕显示

  - 彩色液晶显示屏，屏幕大小≥10.4英寸

  - 高分辨率，至少为800×600

  - ★波形显示通道数≥8，可升级10通道波形显示，波形颜色与位置可调

  - 具备呼吸氧合图、趋势共存、大字体、NIBP回顾等多种显示界面

  - ★可选扩展显示接口，实现双屏显示功能

- 监测功能

  - 标配心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉搏、双通道体温监测

  - 可升级二氧化碳等高端参数

- 心电规格

  - 三/五导联自动切换

  - 具有7导联心电同屏显示

  - 具有监护、诊断、手术模式，可抗肌电、除颤等干扰

  - 具有心电级联功能

  - ★心率测量范围：10～350 bpm

  - 心率测量精度：±1％ 或 ±1bpm, 取大者

- 呼吸规格

  - 监测方法：阻抗法

  - 呼吸监测范围：0～150 bpm

  - 呼吸监测精度：±2 bpm

- 血氧饱和度规格

  - 数字式血氧，抗运动、抗弱灌注

  - 具有脉搏调制音功能

  - 血氧饱和度监测范围：0～100%

  - 血氧饱和度测量精度：±2%（70%-100%，成人/小儿，非运动状态）

  - 可升级Nellcor血氧技术，可升级灌注指数波形

  - ★可升级Masimo血氧技术，可升级灌注指数等监测参数（提供证明文件）

- 脉搏规格

  - 脉率测量范围：25 bpm～250 bpm

  - 脉率测量精度：±1% 或±1 bpm, 取大者

- 无创血压规格

  - 测量范围：成人10—270mmHg；小儿10-235mmHg；新生儿10—135mmHg

  - 具有成人、小儿、新生儿分段过压保护功能

  - 测量模式：手动、自动、快速（STAT）

- 体温规格

  - 双通道体温监测，具有温差显示

  - 测量范围：0～50 ℃

  - 精度：±0.1 ℃

- 操作方式

  - ★夜光按键和旋钮操作（提供证明文件）

  - 中/英文操作界面

- 报警

  - 声光双重三级报警

  - L型双报警灯，独立的生理报警和技术报警指示灯

- 数据存储（提供证明文件）

  - ★≥1000小时趋势图表存储与回顾功能

  - ★≥100分钟重点心电监护导联波形存储回放功能

  - ★具有报警回顾功能，128组报警事件

  - ★具有无创血压测量回顾功能，≥1000组无创血压测量数据

- 联网功能

  - 可通过有线、无线和混联方式联入中央机

- 电池

  - 可插拔铅酸电池，双电池仓，单个电池供电时间≥60分钟

  - 可升级锂电池，单个电池供电时间≥240分钟

- 记录仪

  - 可升级内置记录仪

  - 三通道记录，三档走纸速度可选

- 计算功能

  - 具有药物浓度计算和滴定表功能

  - ★具有心率变异分析、动态血压分析功能(提供证明文件)

- 质量保证体系（提供证明文件）

  - ★投标人具有ISO9001、ISO13485质量体系认证

06-06：嗓音分析系统  允许采购进口产品

1.具有嗓音记录，记录比较，编辑，剪切，黏贴，删除功能，病人数据库管理，打印功能，抓屏功能 （用于文本编辑的位图，剪贴版）

2.具有客户和数据库备份功能

3.具有嗓音障碍指数VHI-12（定量显示）

4.具有声谱图显示，音调/基频显示，能量图，快速傅里叶显示

★5.具有Vospector嗓音质量测量（定量显示），3秒快速测量

★6.具有TheraVox生物反馈，实时声谱图，专业实时声谱图（共振峰追踪）

7．具有线性预测编码LPC，平均幅度差函数，倒频谱，自动校正，基频微扰，振幅微扰，复合实时显示（时间信号，声谱图，声调，能量）

8.具有动力语言障碍评估

9.具有音域图

10．具有扩展乐音图含嗓音质量区域（不规则，噪音，整体指数，声带环/歌手规范，乐音规范图，乐音规范图区域计算）

★11.具有Vospector-DSI(发生障碍严重程度指数)，系统快速测量

12.具有VDC扩展语音图含语音图区域计算，比较图，同步显示嗓音质量

13.具有嗓音负荷/疲劳测试

★14.具有声级计，作为录音硬件设备的专业声级计,dBa（正常频率）和dBc（低频频率）整合高质量的麦克风及声卡（无需依赖于个人电脑质量不一的麦克风及声卡），测量数据结果具有统一标准

15.具有CD光盘1张，网络升级和支持说明，声级计/拾音器通过USB接口连接（含USB声卡，3m线），三脚架1个

16.配置要求

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 嗓音分析软件 | 1套 |
| 声级计 | 1套 |

06-07：心电图机

一、工作条件：

1.1 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%RH~80%RH的环境下正常工作

1.2  产品的电源插头符合中国标准，无需适配器

二、 ECG输入

2.1  ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集

★2.2 导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系）

2.3  输入阻抗：≥100M Ω（10Hz）

2.4  频率响应：0.01Hz ~ 300Hz （+0.4dB~-3.0dB）

2.5  定标电压：1mV±2%

★2.6  耐极化电压：±900mV（±5%）

2.7  内部噪声：≤12.5µVp-p

2.8  时间常数：≥3.2s

★2.9  共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭）

2.10 输入电流：≤0.01μA

三、波形处理：

★3.1  A/D转换：24bit

3.2   采样率：16kHz，每导联

★3.3  灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV

3.4  抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

3.5  自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能

3.6  自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

四、存储器

★4.1  设备内置存储器，存储病历800例

4.2  数据可通过SD卡、USB口导入导出

4.3  支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间

五、 显示器：

★5.1  不低于7英寸彩色液晶显示屏，倾斜角设计，支持显示背景网格

5.2  显示信息：同屏显示12导同步心电波形

5.3  显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等

六、记录器：

6.1  热敏式点阵打印机

6.2  走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （±3%）

6.3  记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1

6.4  记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：大于等于210mm

6.5  打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印

6.6  记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等

★6.7 可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告

七、功能

★7.1具有性别、年龄组快速切换键

7.2  可准确判定接触不良的电极并予以指示

7.3  拥有自动测量功能和自动诊断功能

7.4  手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择。

★7.5  自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输。

7.6  支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告

八、外部输入接口：

8.1  USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口

标配配置：主机1台  心电导联线   四肢夹   吸球

06-08：监护仪2

1.	设备性能及配置要求：

1.1便携式一体化监护仪，固定式提手。

1.2可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数。

1.3心电（心律失常、ST段分析）、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等监测参数可适用于成人、小儿、新生儿。

1.4仪器重量≤2.8kg。

1.5≥12寸彩色TFT显示屏，分辨率800*600。

1.6具有ECG全屏级联。

1.7具有ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

1.8血氧：测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

1.9可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。

1.10具有NIBP与血氧同侧测量功能。

1.11 NIBP具有手动、自动、连续、整点测量模式。

1.12NIBP具有辅助静脉穿刺功能。

1.13IBP监护可测量10余种压力项目。

1.14呼末CO2测量范围0-190mmHg，awRR测量范围0-150rpm。

1.15具有数据存储功能：趋势图/表，报警事件，无创血压测量数据，波形全息回顾。

1.16具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。

1.17支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察、大字体界面、半屏7导、全屏7导界面等多种界面。

1.18防液等级:不低于IPXI。

07包

07-01：听力计   允许采购进口产品

一.频率范围：

1.插入式耳机	        标准频率：125 - 8,000 Hz

2.TDH39气导耳机        标准频率： 125 - 12,500 Hz

3.HDA 200 高频耳机      标准频率：125 - 12,500 Hz

4.骨导耳机              标准频率：250 - 8,000 Hz

5.声场输出              标准频率：125 - 12,500 Hz

6.ME-70耳机             标准频率：125 - 12,500 Hz

7.HOLMCO耳机            标准频率：125 - 12,500 Hz

★8.精度                    ＞0.03%

9.窄带噪声掩蔽           适用于任意刺激频率

10.频率解析度             125 - 12,500 Hz标准频率

11、耳遂听软件，能够连接医院HIS系统

二、刺激声类型：

1.纯音测听              纯音、啭音、脉冲音、脉冲啭音,Fresh™Noiese

三、掩蔽类型：

1.气导、骨导、声场      窄带噪声（相关）

言语噪声（相关）

白噪声（宽带噪声）（相关）

四、刺激调制：

1.FM (啭音)		可调节调制率及带宽：

调制率：1-20 Hz (默认：5Hz)

调制带宽：1-25% 围绕中心频率 (默认：5%)

2.	SISI	      1，2, 5 dB 声强步进

3.

3.1全范围内精度(气导)    125 至 5,000 Hz：±3 dB

5,000至12,500 Hz：±5 dB

3.2全范围内精度(骨导)  250至5,000Hz：±4 dB

5,000至8,000 Hz：±5 dB

3.3声强解析度             全范围内1或5dB步进

3.4测听范围               最大输出受传感器输出限制

3.5总谐波失真            气导＜2.5%，骨导＜5%

4.给声形式：

4.1正常：按给声键发出刺激声

4.2持续给声：当给声键按下时信号中断

4.3脉冲：脉冲信号

4.4脉冲宽度：200 ms开启和200 ms关闭

5.配置传感器：

5.1气导   TDH39气导耳机、ME-70耳机、HOLMCO耳机、HDA200高频耳机和插入式耳机

5.2骨导   B71 (置于乳突)

6.输出

6.1气导：                 2 x 2 单声道插孔，6.3mm （1/4”）

6.2骨导：                 1 x 单声道插孔，6.3mm （1/4”）

6.3内置功放的声场输出：   3 x 2 声道音箱，3x 40W峰值，8Ω负载

6.4外接功放的声场输出：   2 x 1.6Vrms

7.输入

7.1CD/磁带                0.2至2.0Vrms，10K Ω立体3.5mm（1/8”）插孔

7.2对讲麦克风             驻极体麦克风

7.3输入电压               0.002至0.02Vrms

7.4输入电阻               2.21kΩ

3.5mm（1/8”）插孔

7.5 USB 2.0插孔       3 个高速驱动的USB A型端口

7.6  24V直流电源           直流电源，2.5mm

8.操作配件

8.1操作者监听耳机        40mW 16Ω3.5mm（1/8”）立体插孔

8.2操作者麦克风（台式或吊杆） 驻极体麦克风

8.3输入电压       0.002至0.02Vrms

8.4输入电阻       2.21kΩ3.5mm（1/8”）插孔

9.USB端口连接器

9.1类型                USB 2.0 B型端口

9.2速度                    高速

10扬声器

10.1连接

10.2 A型USB端口输出      主要是为USB蓝牙适配器

B型USB端口输入       通过USB与电脑连接

24V直流输入           直流电源，2.5mm

24V直流吞吐量         直流电源，2.5mm

扬声器输出            RCA耳机

11.其他功能

全中文操作界面

掩蔽助理

内置3种中文言语词表：单音节词表，双音节词表，句表

12.配置要求：

AUD 主机：1台；骨导耳机：1副；应答器：	1个；气导耳机：1副

07-02：综合中耳分析仪允许采购进口产品

1.具备自动/手动鼓室压测量 (包括筛查、诊断)。

2、具备听反射阈和听反射衰减测试。

3、具备耳咽管功能测试(包括完整鼓膜、穿孔鼓膜)。

★ 4、可做Y.B.G声导纳、声纳、声导测量（226 Hz；678 Hz；1000 Hz）。

5、可做双组分鼓室压、多频率鼓室压测量。

6、听反射潜伏期测试。

7、听反射敏感性测试。

★8、声压测量范围：正常：-400daPa ～+200Pa；

扩展：-600daPa ～+400Pa；

极限：-800daPa～+600daPa。

9、强度范围：35至120 dB Hz。

★ 10、听反射测试频率：250Hz、500Hz、1kHz、2 kHz、4 kHz、BBN、LBN、HBN。

11、可自动设置检测次序和镫骨反射阈值查寻。

12、可存储不低于100个测试结果。

13、外接打印输出。

★ 14、一体化≥12寸彩色触摸屏。

15、具备编程模式。

16、配置清单：

16.1、主机                                      1台

16.2、探头组件（包括信号封传耳塞机）            1套

16.3、标准尺寸耳塞                              1盒

16.4、校准件                                    1个

16.5、清洁套件                                  1套

16.6、探头固定装置（肩部、衣夹处）              1套

16.7、电源线                                    1条

07-03：多导睡眠记录仪允许采购进口产品

（一）、硬件系统

1.	适用于睡眠呼吸暂停低通气综合征诊断的临床和科研需要；

2.	全部硬件符合相关标准；

3.	★脑电、眼动、肌电、心电、压力气流，RIP气流、压力鼾声、MIC鼾声、鼾声录音、胸式呼吸、腹式呼吸、胸腹SUM、胸腹相位、心率、血氧饱和度、脉率、脉搏波、体位、体动、呼吸频率、呼吸机压力、环境光探测;

4.	★采样频率≥200kHz

5.	记录仪主机体积≥82mmX63mmX21mm；

6.	患者无需任何线缆便可连接数据采集硬件;

7.	★内置OLED显示屏，可实时观察信号质量；

8.	低功耗设计，仅用1节AA电池。

9.	与平板电脑应用程序通信，从而进行直接安装设置、生物定标及信号控制(支持完全连接和床头生物定标);

10.	可通过无线（蓝牙）连接扩展设备:呼吸机压力、呼末二氧化碳等；

11.	★可通过无线（蓝牙）连接血氧;

12.	胸腹运动采用RIP算法

13. RIP算法可模拟一导气流信号准确率高，可替代压力气流

14.	★内置已校准的鼾声话筒，具备打鼾及夜间磨牙分析。

15.	★内置3D加速度传感器。

16.	可记录患者多晚数据，方便多晚数据对比；

17.	★可配置压力滴定系统：可配置压力滴定系统（远程数据传输管理平台）：具有AutoSet CPAP工作模式，对睡眠呼吸障碍的患者进行压力滴定，具有面罩佩戴功能，具有面罩数据库功能；具有全自动温控功能；具有潮式呼吸监测；具有中枢性睡眠呼吸暂停监测；具有入睡起点监测功能

18.	★内置压差传感器。电池盖防脱落设计

（二）、软件系统

1.	睡眠软件符合相关标准；

2.	全中文操作软件，支持WINDOWSWin7以上平台；

3.	专业PSG分析软件包括：睡眠分期、呼吸事件、心血管事件分析、体位分析、微觉醒事件分析等；

4.	回放分析软件，标记睡眠各期特征波形

5.	软件自动分析：睡眠分期、呼吸事件、血氧饱和度、自发性微觉醒、运动相关性微觉醒、呼吸相关性微觉醒、PLM腿动、鼾声、多次小睡、清醒维持及其他自定义事件；

6.	PTT脉搏传输时间，反映睡眠事件中血压变化趋势；

7.	开放式数据库设计，满足个性化需求，可将数据报告据转换成PDF、EXCEL、WORD、HTML等格式；

8.	支持将数据转换成标准数据格式，便于数据交流和会诊。

9. ★具备流量环，PLETH软件波形分析。

第七章  评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、 评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2符合性检查。

3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2投标文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（二）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（三）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（四）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的；

（五）商务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（六）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的。

（七）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的（本章3.2.2规定的例外情形除外）；

（八）没有完全响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商排列顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；得分且投标报价相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；得分且投标报价相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.8.1-3.8.3的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9低于成本价投标处理。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（二）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（三）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（四）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

4.3.3综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)* 30%*100 |  | 共同评分因素 |
| 2 | 技术指标和配置55% | 55分 | 01包： 1、投标人针对招标文件第六章中的一般技术、服务要求条款的响应得分规则如下：（一般技术、服务要求条款指未标注“*”“★”的条款） 一般技术、服务要求条款响应得分=（投标人满足一般技术、服务要求条款的数量÷一般技术、服务要求条款的总数量）×15分。 2、投标人针对招标文件第六章的重要技术、服务要求条款的响应得分规则如下：（重要技术、服务要求条款指标注“★”的条款） “★”技术、服务要求条款响应得分=（投标人满足“★”技术、服务要求条款的数量÷“★”技术、服务要求条款的总数量）×40分。 “★”技术、服务要求条款共计16条，一般技术、服务要求条款共计95条。 02包： 1、投标人针对招标文件第六章中的一般技术、服务要求条款的响应得分规则如下：（一般技术、服务要求条款指未标注“*”“★”的条款） 一般技术、服务要求条款响应得分=（投标人满足一般技术、服务要求条款的数量÷一般技术、服务要求条款的总数量）×13分。 2、投标人针对招标文件第六章的重要技术、服务要求条款的响应得分规则如下：（重要技术、服务要求条款指标注“★”的条款） “★”技术、服务要求条款响应得分=（投标人满足“★”技术、服务要求条款的数量÷“★”技术、服务要求条款的总数量）×42分。 “★”技术、服务要求条款共计21条，一般技术、服务要求条款共计116条。 03包： 1、投标人针对招标文件第六章中的一般技术、服务要求条款的响应得分规则如下：（一般技术、服务要求条款指未标注“*”“★”的条款） 一般技术、服务要求条款响应得分=（投标人满足一般技术、服务要求条款的数量÷一般技术、服务要求条款的总数量）×23分。 2、投标人针对招标文件第六章的重要技术、服务要求条款的响应得分规则如下：（重要技术、服务要求条款指标注“★”的条款） “★”技术、服务要求条款响应得分=（投标人满足“★”技术、服务要求条款的数量÷“★”技术、服务要求条款的总数量）×32分。 “★”技术、服务要求条款共计8条，一般技术、服务要求条款共计13条。 04包： 1、投标人针对招标文件第六章中的一般技术、服务要求条款的响应得分规则如下：（一般技术、服务要求条款指未标注“*”“★”的条款） 一般技术、服务要求条款响应得分=（投标人满足一般技术、服务要求条款的数量÷一般技术、服务要求条款的总数量）×30分。 2、投标人针对招标文件第六章的重要技术、服务要求条款的响应得分规则如下：（重要技术、服务要求条款指标注“★”的条款） “★”技术、服务要求条款响应得分=（投标人满足“★”技术、服务要求条款的数量÷“★”技术、服务要求条款的总数量）×25分。 “★”技术、服务要求条款共计5条，一般技术、服务要求条款共计10条。 05包： 1、投标人针对招标文件第六章中的一般技术、服务要求条款的响应得分规则如下：（一般技术、服务要求条款指未标注“*”“★”的条款） 一般技术、服务要求条款响应得分=（投标人满足一般技术、服务要求条款的数量÷一般技术、服务要求条款的总数量）×19分。 2、投标人针对招标文件第六章的重要技术、服务要求条款的响应得分规则如下：（重要技术、服务要求条款指标注“★”的条款） “★”技术、服务要求条款响应得分=（投标人满足“★”技术、服务要求条款的数量÷“★”技术、服务要求条款的总数量）×36分。 “★”技术、服务要求条款共计18条，一般技术、服务要求条款共计82条。 06包： 1、投标人针对招标文件第六章中的一般技术、服务要求条款的响应得分规则如下：（一般技术、服务要求条款指未标注“*”“★”的条款） 一般技术、服务要求条款响应得分=（投标人满足一般技术、服务要求条款的数量÷一般技术、服务要求条款的总数量）×15分。 2、投标人针对招标文件第六章的重要技术、服务要求条款的响应得分规则如下：（重要技术、服务要求条款指标注“★”的条款） “★”技术、服务要求条款响应得分=（投标人满足“★”技术、服务要求条款的数量÷“★”技术、服务要求条款的总数量）×40分。 “★”技术、服务要求条款共计40条，一般技术、服务要求条款共计152条。 07包： 1、投标人针对招标文件第六章中的一般技术、服务要求条款的响应得分规则如下：（一般技术、服务要求条款指未标注“*”“★”的条款） 一般技术、服务要求条款响应得分=（投标人满足一般技术、服务要求条款的数量÷一般技术、服务要求条款的总数量）×13分。 2、投标人针对招标文件第六章的重要技术、服务要求条款的响应得分规则如下：（重要技术、服务要求条款指标注“★”的条款） “★”技术、服务要求条款响应得分=（投标人满足“★”技术、服务要求条款的数量÷“★”技术、服务要求条款的总数量）×42分。 “★”技术、服务要求条款共计14条，一般技术、服务要求条款共计82条。 注：注：技术、服务要求中标注有阿拉伯数字编号的，以“1、2、3......”标识为1条要求（标题除外）；若某级编号参数下无下级编号的则视为一条参数。 | 招标文件第六章“三、技术服务要求”中明确需提供相应的证明材料进行佐证的，供应商若提供非有效证明材料或未提供均视为负偏离。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 商务要求5% | 5分 | 1、投标人针对招标文件第六章中的一般商务要求条款的响应得分规则如下：（一般商务要求条款指未标注“*” “★”的条款） 一般商务要求条款响应得分=（投标人满足一般商务要求条款的数量÷一般商务要求条款的总数量）×3分。 2、投标人针对招标文件第六章的重要商务要求条款的响应得分规则如下：（重要商务要求条款指标注 “★”的条款） “★”商务要求条款响应得分=（投标人满足“★”商务要求条款的数量÷“★”商务要求条款的总数量）×2分。 注：以“1、2、3......”标识为一项，“★”商务要求条款共计1条，一般商务要求条款共计14条。 |  | 共同评分因素 |
| 3 | 售后服务4% | 4分 | 供应商提供完整的售后服务方案（含：1.质量保障措施、2.人员配置方案、3.响应措施和技术支持措施、4.培训方案），四项全都提供的，得4分；同时提供的售后服务方案中每一项存在缺失的或每有一项于本项目针对性不强的或每有一项内容存在明显漏洞于项目质量无益的，发现一项扣1分；扣完为止；无方案不得分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 业绩4% | 4分 | 投标人2017年至投标截止时间所投产品类似业绩情况，每提供一个得1分，最多得4分；提供合同复印件并加盖供应商公章（鲜章）。未提供的不得分。 | / | 共同评分因素 |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章（鲜章）。 3. 投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。 | / | 政策类评分因素 |

注： 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

4.3.4 本次综合评分法由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，

评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/NA＋（B1＋B2＋……＋Bn）/ NB＋（C1＋C2＋……＋Cn）/ NC＋（D1＋D2＋……＋Dn）/ ND

A1、A2……An分别为每个经济类评委（经济类专家）的打分，NA为经济类评委（经济类专家）人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（技术类专家和采购人代表）的打分，NB为技术类评委（技术类专家和采购人代表）人数；C1、C2……Cn 分别为每个政策合同类评委（法律类专家）的打分，NC为政策合同类评委（法律类专家）人数；D1、D2……Dn 分别为评审委员会每个成员的打分（共同评分类），ND为评标委员会人数。

5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。中标候选供应商并列的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第八章政府采购合同

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行。

五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥元，人民币大写元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥元， 人民币大写：元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥元，人民币大写：元整）后的日内支付合同金额百分之的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，提交支付凭证资料给财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之款项：￥元，人民币大写元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥元， 人民币大写：元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后小时内响应到场，小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之/天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定，鉴定费由乙方先行垫付。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，双方约定由本合同履行地人民法院管辖受理，本合同履行地为甲方住所地。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人/单位负责人（授权代表）：            法定代表人/单位负责人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

附件一：有关投标保证金收退的温馨提示

1.开标后，中标结果公告发布网站为：四川政府采购网

2.中标供应商：中标供应商需在我司指定网站（http://sale.scbid.net）上传有效的采购合同壹份（注意：①注册登录后在采购合同上传界面操作②合同上传咨询电话：028-87797776-714）。可拨打财务电话（028-87797107转2）查询。

附件二：递交投标文件签收表

| 递交投标文件签收表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  | 招标编号： |  |
| 开标时间： |  |  |  |  | 开标地点： |  |
| 包号 | 投标人 | 递交时间 | 密封合格与否 （签收人确认） | 联系方式 | 签收回执确认 | 签收人 |
|  |  | 年月日 时分 | □是 □否 | 联系人： | 投标人代表签字： |  |
|  |  |  |  | 电话： |  |  |
|  |  |  |  | 邮箱： |  |  |
| 备注：请以正楷字填写各项目内容，“递交时间”、“联系方式”请在现场签收时填写。我公司将向投标人出具投标文件签收回执，请投标人代表在“签收回执确认”签字确认。 |  |  |  |  |  |  |