公开招标文件

采购项目编号：青海沃德公招（货物）2022-027

采购项目名称：青海省人民医院麻醉科等医疗设备采购项目

采   购   人：青海省人民医院

采购代理机构：青海沃德项目管理有限公司

2022年11月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	8

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	10

9.投标保证金	10

10.投标有效期	11

11.投标文件构成	11

12.投标文件的编制要求	12

四、投标文件的提交	12

13.投标文件的密封和标记	12

14.提交投标文件的时间、地点、方式	13

15.投标文件的补充、修改或者撤回	13

五、开标	13

16.开标	13

六、资格审查程序	14

17.资格审查	14

七、评审程序及方法	14

18.评标委员会	14

19.评审工作程序	16

20.评审方法和标准	19

八、中标	21

21.推荐并确定中标人	21

22.中标通知	22

九、授予合同	22

23.签订合同	22

十、其他	23

24. 串通投标的情形	23

25. 废标	24

26. 中标服务费	24

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	25

第四部分  投标文件格式	40

封面（上册）	40

目录（上册）	41

（1）投标函	42

（2）法定代表人证明书	43

（3）法定代表人授权书	44

（4）投标人承诺函	45

（5）投标人诚信承诺书	46

（6）资格证明材料	47

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	48

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	49

（9）无重大违法记录声明	50

（10）投标保证金证明	51

目录（下册）	53

（11）评分对照表	54

（12）开标一览表（报价表）	55

（13）分项报价表	56

（14）技术规格响应表	57

（15）投标产品相关资料	58

（16）投标人的类似业绩证明材料	59

（17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	60

（17.2）从业人员声明函	61

（18）残疾人福利性单位声明函	62

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	63

第五部分  采购项目要求及技术参数	64

（一）投标要求	64

1.投标说明	64

2.重要指标	64

3.商务要求	65

（二）项目概况及技术参数	66

- 第一部分  投标邀请

青海沃德项目管理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海省人民医院（以下均简称“采购人”）委托,拟对青海省人民医院麻醉科等医疗设备采购项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海沃德公招（货物）2022-027 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青海省人民医院麻醉科等医疗设备采购项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 543万元，包一：401万元，包二：142万元。（供应商总报价不得超过采购预算控制价或最高限价，单项产品的单价报价不得超过单项预算控制价，否则视为无效响应） |
| 最高限价 | 543万元，包一：401万元，包二：142万元。（供应商总报价不得超过采购预算控制价或最高限价，单项产品的单价报价不得超过单项预算控制价，否则视为无效响应） |
| 项目分包个数 | 2 |
| 各包要求 | 具体内容详见《招标文件》 |
| 各包投标人资格要求 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 4、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 5、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 6、其他资质条件： 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准： （1）投标人为供货商的，应提供《医疗器械经营许可证》复印件；投标人为制造商的，应提供《医疗器械生产许可证》复印件；所投产品若属于二类医疗器械，须提供《二类医疗器械经营备案凭证》复印件，证件必须在有效期内； （2）投标人所投产品为进口产品的，须提供制造厂家或有授权权限的代理商针对本项目的产品授权书（有效授权的相关证明文件）； |
| 公告发布时间 | 2022年11月1日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2022年11月2日至11月9日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59（午休、节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） |
| 招标文件售价 | 0元/包（招标文件售后不退,投标资格不能转让。） |
| 获取招标文件地点 | 供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 标书购买联系人：山女士 电话：0971-7624666 电子邮箱：qhwdzb@163.com |
| 购买招标文件时应提供材料 | 单位介绍信或法人授权委托书（原件）、有效的企业营业执照、（复印件加盖公章）。 |
| 投标截止及开标时间 | 2022年11月22日09时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 政采云线上递交响应文件 地址：【青海省公共资源交易中心】城西区西川南路53号青海省政务服务监督管理局二楼开标室2 |
| 采购人联系人 | 单位名称：青海省人民医院 联系人：苟老师 联系电话：0971-8066129 联系地址：青海省西宁市城东区共和路2号 |
| 代理机构联系人 | 单位名称：青海沃德项目管理有限公司 联系人：山女士 联系电话：0971-7624666 联系地址：青海省西宁市东川工业园沪宁路8号21层2112室 邮箱：qhwdzb@163.com |
| 代理机构开户行 | 青海西宁农村商业银行股份有限公司市民中心支行 |
| 收款人 | 青海沃德项目管理有限公司 |
| 银行账号 | 8201 0000 0007 28037 |
| 其他事项 | 本公告同时在《青海省电子招标投标公共服务平台》《青海政府采购网》《中国采购与招标网》《青海项目信息网》上发布，公告内容以青海政府采购网发布的为准。 |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：青海省财政厅政府采购监督管理处 联系电话：0971-6142790 |

- 第二部分  投标人须知

- 一、说明

- 1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

- 2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

- 3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

- 二、招标文件说明

- 4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

- 6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

- 7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

- 8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

- 9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金：包一：80000元整（大写：捌万元整）。

包二：20000元整（大写：贰万元整）。

收款单位：青海沃德项目管理有限公司

开 户 行：青海西宁农村商业银行股份有限公司市民中心支行

银行账号：8201 0000 0007 28037

交纳时间：投标截止时间前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户(须提供开户许可证复印件)汇（转）入9.1条规定的账户

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

- 10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日（说明：一般为60天）。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

- 11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

- 12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本4份(上、下册)，电子文档1份(上、下册)。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

- 四、投标文件的提交

- 13.投标文件的密封和标记

13.1 供应商须登录政采云客户端进行电子标书制作，并在规定时间前上传。

13.2 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

- 14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点，并按要求递交投标文件，在截止时间后送达的，采购人、集中采购机构或者评标委员会应当拒收。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

- 15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- 五、开标

- 16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 六、资格审查程序

- 17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

- 七、评审程序及方法

- 18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

- 19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。 |
| 2 | 节能和环保（2分） | 所投产品为环保产品，每提供1份得0.5分，满分2分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》（原件备查）和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
| 3 | 企业业绩 （10分） | 近三年内采购的同类型项目业绩，需提供中标通知书或合同复印件（包含首页、金额、签字盖章页），每提供一项有效业绩得2分，提供5 项以上（含5项）的，以满分10分计算，未提供有效业绩证明材料的，不得分。 |
| 4 | 技术参数 （40分） | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得40分；每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 |
| 5 | 项目管理及实施方案(14分) | 1.实施方案（6分）：能够结合项目特点制定可实施的详尽方案，包括主要工作内容、实施步骤、实施计划和实施进度的科学性、全面性、合理性等。方案优秀得6分，良好得4分，一般得2分，差或未提供不得分。 2.项目管理机构（5分）：设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施。包含：①实施计划②实施团队③实施进度④质量控制措施⑤安全保障措施，进行横向比较，优秀得5分，良好得3分，一般得1分，差或未提供不得分。 3.质量保证（3分）：设置了产品质量保障体系，提供能够针对产品特点制定质量保障方案及详尽、具体的质量保证措施，质量保障体系健全且完全满足招标文件的，优秀得3分，良好得2分，一般得1分，差或未提供不得分。 |
| 6 | 售后服务（4分） | 1、针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④详尽的组织配送及验收，以上要求响应方案科学性、全面性、合理性优秀得4分，良好得3分，一般得1分，差或未提供不得分。 |
| 说明：（1）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 （2）该评分办法可根据项目特点进行细化，但原则上不能改变评分标准中的类别，确需改变的，须报同级财政部门同意。 |  |  |

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

- 八、中标

- 21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 九、授予合同

- 23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

- 十、其他

- 24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳。

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

- 第三部分 青海省政府采购项目合同书范本

青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：青海省人民医院麻醉科等医疗设备采购项目

采购项目编号：青海沃德公招（货物）2022-027

采购合同编号：QHWD-2022-027

合同金额（人民币）：

采购单位（委托方）：                        （盖章）

成交供应商（受托方）：                      （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2022年*月*日             项目（青海沃德公招（货物）2022-027）的磋商文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为                     的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.磋商文件；

2.磋商文件的澄清、变更公告；

3.成交供应商提交的磋商响应文件；

4.磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.成交通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7、省级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币        （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、系统集成费、税金及其他不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：签订合同后       日；交货地点：采购人指定地点。

2.乙方提供不符合磋商文件、磋商响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在安装、调试完后20个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按磋商文件、磋商响应文件的规定要求乙方及时予以解决。

6.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

一、合同签订前，乙方按合同总额的10%向甲方缴纳履约保证金，等产品验收合格后转为质量保证金，待质量保证期满且提供产品无质量问题证明后一次性付清，不计利息。

二、合同签订后，甲方按合同标的金额向银行申请贷款额度后，给乙方支付合同总额20%的预付款；乙方交付产品经甲方验收合格后，乙方提供发票并办理相关手续，甲方支付合同总额剩余80%的货款。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和磋商响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 30  天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现    无     情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《合同法》有关规定处理。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海沃德项目管理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海沃德项目管理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海沃德项目管理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海沃德项目管理有限公司

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海沃德项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或（2020或2021）年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海沃德项目管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海沃德项目管理有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（下册）

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间（日历日）。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告或证明技术参数响应的相关资料或彩页（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证等资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自2019年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供中标通知书或合同复印件（包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件）。

- （17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海沃德项目管理有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （17.2）从业人员声明函

从业人员声明函

致：青海沃德项目管理有限公司

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海沃德项目管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

- 第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

- 2.重要指标

2.1 “技术参数”中用“★”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料）。否则，投标无效。

2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

3.1.交货时间：90个日历日

3.2.交货地点：按采购人指定地点交货

3.3.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定

3.4.免费质保期：三年

3.5供应商所供应的设备须为最新生产设备（签订合同之日前，一年内生产的设备）。

3.6中标供应商须负责设备安装，调试和培训等。

注：供应商总报价不得超过采购预算控制价或最高限价，单项产品的单价报价不得超过单项预算控制价，否则视为无效响应。

- （二）项目概况及技术参数

青海省人民医院麻醉科等医疗设备采购项目包一参数

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量/单位（台套） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重症ICU |  |  |  |  |
| 1 | 体外膈肌起搏器（呼吸神经肌肉电刺激仪） | 一、产品组成 呼吸神经肌肉刺激仪应由主机、电极导线、电极、电源适配器、电源线组成。电极包含膈神经电极、腹肌电极、刺激电极和参考电极。 1.2 规格 1.2.1 产品重量 主机重量 ≤3Kg。 1.2.2 产品尺寸 主机尺寸（宽*高*深cm）：宽度≤28；高度≤23；深度≤18 电极尺寸(长*宽cm）：≤6.0*5.5 电极导线尺寸（长cm）：≤150； 二.性能参数 - 能同时对膈神经和腹肌进行闭环式电刺激训练，使膈肌和腹肌系统进行规律性收缩； 2、膈肌和腹肌独立的通道，可根据需要选择不同通道的电刺激，满足临床治疗的需要； - 能记录患者每次治疗参数，并可查询调取历史记录，协助临床制定合理化的治疗方案； 4、能根据患者的吸气和呼气节奏，个性化设置呼吸参数； 5、呼吸频率调节范围：(5-40)次/min，增量1次/min，可调； 6、脉冲重复频率调节范围：(20-100)Hz，增量5Hz，可调； 7、膈肌通道刺激电流幅度：调节范围：(1-50)mA，增量1mA,可调； 8、腹肌通道刺激电流幅度：调节范围：(1-50)mA，增量1mA,可调； 9、呼吸实时同步：设置呼吸参数后，通过灯光及语音引导患者呼吸锻炼； 10、便携手提式设计，能适应门诊、住院等不同医疗环境的诊疗需求； 11、配备大容量电池组，工作续航不低于3小时。 12、呼吸动态图开始/停止功能 a) 点击呼吸图案区域的开始/停止按键，状态变为<开始>后，开始呼吸动态图； b) 点击呼吸图案区域的开始/停止按键，状态变为<停止>后，停止呼吸动态图。 13、提示音设置功能 a) 有点击提示音按键 14、锁屏设置功能 a) 点击锁屏按键，，屏幕锁定； b) 点击锁屏按键，屏幕解锁。 15、语音提示功能 a) 膈肌模块输出指示灯亮时，发出“吸气”语音； b) 腹肌模块输出指示灯亮时，发出“呼气”语音； c) 语音可通过扬声器或耳机(需插入耳机)输出； d) 语音音量的强度在0%，25%，50%，75%，100%几档可调节。 | 1 | 26 |
| 2 | 电动移位机 | 1、移位机脚轮可电动或者脚踩分腿，角度可调节，适用于卧位移到各类轮椅、座椅、座便器和其他病床时的角度需求。 2、后轮带有制动刹车装置，防止吊起病人时移位机滑动，造成护理人员或病人无故受伤。 3、支柱和升降杆之间可以根据需要进行电动高度调节至合适的位置。 4、该产品带有安全急停装置。 5、该产品推动把手符合动力学原理，方便前后推动或侧向移动、旋转。吊臂在提升转移时吊钩可以360°任意旋转，以获得最佳体位 6、吊衣采用环保牛津布材料制作，防水、无毒、易清洗 7、整体尺寸：长度≥1245mm、宽度≥690mm、高 度≥1350 mm。 8、最大安全承重≥120kg 9、最小起升高度820±15mm、提 升 行 程820±15mm、分腿摆动角度≥30°。 10、吊架尺寸：≥606mm。 11、移位机为手推式，可推至病房任何区域。 | 2 | 20 |
| 3 | 监护仪 | 1 硬件结构 1.1 主机显示器一体化设计； 1.2 低功耗设计，无风扇等散热装置； 1.3 医用专业显示器：≥15” 彩色触摸屏，WXGA TFT显示器, 分辨率≥1280*768； 1.4 电阻屏，可用棉签操作屏幕，有效减少交叉感染； 1.5 ≥6通道波形显示； 1.6 整合式电源，无需电源适配器； 1.7 三色报警显示灯独立于显示屏幕之外，适合于远距离观察； 1.8 具有智能屏幕光控技术，可根据环境光线情况自动调节屏幕显示亮度，减少光污染； 1.9 配备RJ45网络接口； 1.10配备USB 2.0接口，可连接鼠标/键盘等输入设备 。 2 模块化设计 2.1 基本参数测量模块：通用于所有监护仪，可储存8小时监护数据（监护数据、报警设置、病人信息等），并且断电情况下存储的数据可至少保存6小时不丢失，实现数据转运； 2.2 主机内置插件框，兼容单/多参数插件模块，最多可支持13种功能同时监测（6参数+IBP+PICCO+CO+EtCO2+3个高级测量参数 如BIS／NMT/SO2）。 3 用户界面 3.1 内置专科显示界面≧ 8； 3.2 可根据临床需求自定显示界面≧ 10种； 3.3 动态波形大小调整。屏幕包含“动态波形”区域，在此区域内，可根据实际监测参数波形的数量，自动平均分配显示空间，避免频繁切换屏幕及调整通道显示； 3.4 屏幕上可设置“重叠波形显示区域”，在此区域内，可选择不同波形进行重叠显示。便于临床工作人将各种参数波形进行比较，并可更好地发现并定位各类临床事件发生的先后顺序； 3.5 波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警。 4 测量性能及软件 4.1 心电 4.1.1 标配12导联心电监护； 4.1.2 心电监测可用≤6个电极获得实时的同屏12导联心电。操作简便，病人舒适，节省科室成本； 4.1.3 诊断级心电监护带宽 0.05-150Hz； 4.1.4 具备≧23种心律失常分析，其中非致命性心律失常可根据临床需求单独开启或关闭； 4.1.5 12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新； 4.1.6 12导联ST 数值可以图形形式标记，实时更新，并可显示趋势； 4.1.7 实时自动进行QT及QTc分析，并可显示ΔQT和ΔQTc数值； 4.1.8 提供ST指数值 （基于V2、V5和aVF导联ST数值 绝对值的总和），方便提早预见心脏侧壁ST段变化情况； 4.2 呼吸：阻抗法 4.3 无创血压 4.3.1 双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法； 4.3.2 序列测量模式可根据患者的病情设定测量次数与间隔时间的组合； 4.4 脉搏血氧饱和度 4.4.1 原装进口血氧传感器； 4.4.2 指套式传感器； 4.4.3 灌注指数显示，指示外周小动脉充盈状态； 4.5 有创压力 4.5.1 测压范围： -40至360mmHg； 4.5.2 可提供每搏压力变异(PPV)实时显示； 4.5.3 可提供肺动脉楔压（PAWP），腹内压（IAP）及中心静脉压（CVP）； 4.6 监护仪可储存48小时趋势，并可以表格和图形形式进行回顾； 4.7 具备演示功能,方便培训及学习。 5 临床决策支持 5.1 目标导向性治疗决策支持 5.1.1 可设置各个参数的治疗目标值； 5.1.2 可用柱状图显示当前值与目标值的偏移程度； 5.1.3 可用箭头方式显示监测参数变化趋势，方便进行前瞻性风险评估； 5.2 可使用环状图显示ST段抬高和压低趋势，以图形的方式帮助临床工作人员更加容易识别ST段改变； 5.2.1 可创建并使用参照基线，方便医护人员观察到一项干预措施是否取得了理想的效果； 5.2.2 可提供趋势视图，根据同时显示的不同颜色的环形图，动态观察ST段的变化； 5.2.3 对于ST段抬高型患者，增加了区分性别的 STE 限值，超过这些限值的 ST 值标为红色； | 4 | 56 |
| 麻醉科 |  |  |  |  |
| 4 | 监护仪 | 一、设备名称：麻醉监护仪 二、主要规格及参数 监护仪结构： 1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥5个，并可外接8槽位辅助插件箱方便升级 2.主机屏幕≥15英寸彩色电容触摸屏，分辨率可达1920 x 1080像素，至少支持10通道显示，显示屏亮度根据环境光自动调节 3.标配内置高能锂电池，供电时间≥2小时 4.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备 监测参数： 1.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，支持双通道体温和双通道有创血压的同时监测 2.支持3/5导心电监测,支持升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析 3.心电电缆配置抗电刀电缆，满足手术过程中电刀环境下患者心电的正常监护 4.支持房颤心律失常分析功能，支持不少于20种实时心律失常分析 5.提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 6.监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值 报，并支持相对的报警限设置。 7.提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护 8.提供起搏信号智能识别。在尚不清楚病人是否佩戴有起搏器的情况下，能够进行自动起搏分析检测。 9.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 10.供QT和QTc模板显示。 11.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式 12.血氧监测提供灌注指数（PI）的监测 13.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒 14.配置体温监测，可支持升级6通道体温测量，提供其中两通道体温测量差值显示 15.配置有创压IBP监测，支持升级多达4通道有创压监测 16.有创压适用于成人，小儿和新生儿 17.支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求 18.配置呼气末二氧化碳监测模块，支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换 19.支持升级模块，进行BIS，NMT参数监测。 20.支持升级模块，与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 系统功能： 1.大字体界面支持基础6个参数的设置和显示 2.具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易 3.所有参数报警限自动设置,支持报警灯亮度可调节。 4.能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。这些病人之间能够互相进行它床观察。 5.具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能， 6.40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，能提供4小时及以上（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。 7.至少1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 8.事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。 9.具备大于等于48小时全息波形的存储与回顾功能 10.提供对比回顾功能，能够在同一个页面显示两种不同类型的回顾，并根据时间关联进行比较。 11.支持升级24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览，能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。 12.具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。 13.具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。 14.工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。 15.提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化 16.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 三、设备上带有计算机数据通讯口，提供数据通信线缆及数据解析协议，积极配合第三方信息厂家读取设备进行信息整合工作。 四.免费培训操作人员，确保被培训人员能熟练掌握技术操作 | 2 | 20 |
| 5 | 麻醉机 | 一、设备名称：麻醉机 二、主要规格及参数 1.技术规格： 1.1后备电池使用时间：≥80分钟 1.2机架：具备三个大抽屉，以便放置繁杂的手术器械。 1.3麻醉机工作台双层灯光，并且亮度可调 ，标配RS232接口，以太网络接口，投影仪分屏接口。 1.4电子气道压力表，可在主机屏幕上一体化显示，（非回路机械压力表设计） 1.5标配附加吸氧功能，具备单独流量计调节氧流量，不用开机即可给患者进行供氧。 2. 气源要求 2.1氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于252Kpa时报警，具有空气气源及接口，快速充氧范围25-75L/min 3.流量计 3.1电子流量计，氧气、空气源，流量通过呼吸机屏幕电子显示；流量范围0.1-15 l/min 3.2具备备用机械流量管，流量范围1-10 l/min，保证在停电时能正常工作 4.挥发罐 4.1 两个挥发罐的位置，带互锁装置(提供彩页证明)标配一个原装进口同品牌七氟醚挥发罐，快速加药器式挥发罐，既保证快速加药，又保证无药物泄漏造成的浪费和环境污染 4.2 具备挥发罐泄漏自检功能，自动检测挥发罐状态，提供挥发罐自检照片证明 5.呼吸回路 5.1模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内；所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装 5.2所有模块（包括流量传感器）可耐受134℃高温高压消毒避免院内交叉感染，内置冷凝功能，采用物理方式解决回路积水问题。 5.3标配内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换钠石灰，不用停机，不会产生漏气。智能回路系统，能识别和显示：正在使用呼吸模式以及CO2吸收罐状态 5.4最新的单向呼吸活瓣垂直设计，内置于回路中，减少因为水汽附着引起的回路打开失败。 6.呼吸机 6.1气动电控呼吸机 6.2应用范围： 能够满足儿童及成人，新生儿所有患者手术，（提供注册证证明） 6.3麻醉机出厂的原机屏幕（非外接扩展屏）要求≥15英寸外置悬挂式触摸显示屏（非一体化内置屏幕），屏幕角度可根据临床要求进行多角度旋转调节，不用移动机器即可实现屏幕角度调节。 6.4用户可选择的全面自检或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，可无限次跳过自检。 6.5提供辅助/控制/支持通气模式，呼吸模式: VCV、PCV、PCV-VG、SIMV、带窒息保护的PSV、手动通气、电子PEEP 6.6潮气量范围:5-1475ml 6.7呼吸频率：4-95次/分钟 6.8吸呼比：2:1到1:7 6.9最大吸气流速：≥119 l/min+新鲜气体流速 6.10压力范围（压力模式）： 5 到 60 cmH2O 6.11压力限制范围：12到 90 cmH2O 6.12 PEEP范围：关，4 到 28 cmH2O 6.13具备流量静态以及动态实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差； 6.14智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全，具备三种工作模式：通气模式、待机模式和心脏手术模式。 6.15具备回路呼吸环监测功能，可监测压力容量环，流速容量环和压力流速环。回路顺应性和气体流速 ，可同时冻结6个呼吸环。提供呼吸环照片证明。 7.数字和波形监测 7.1监测参数：吸入氧、空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）； 7.2潮气量监测范围：5 到1500ml 7.3报警参数：低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息 8.传感器 8.1高精度压差式加热流量传感器 8.2可耐受134℃高温高压消毒，且传感器实物标有134℃字样，（提供流量传感器实物照片证明） 8.3高精度流量传感器，最小潮气量监测值不大于5ml 9.配主动排污系统 三、设备上带有计算机数据通讯口，提供数据通信线缆及数据解析协议，积极配合第三方信息厂家读取设备进行信息整合工作。 四、负责对科室人员进行培训，并提供设备操作规程及注意事项手册，保证培训人员能够完全掌握设备的操作和使用，能进行常规的设备保养。 | 5 | 225 |
| 6 | 电子软镜（可视软性喉镜） | 一、设备名称：可视软性喉镜 二、主要规格及参数 1.整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出、吸痰、给药、吹氧等功能，显示器为专机专用，不可与其他喉镜内设备共用，最大限度保障使用寿命 2.3.0″±10%TFT显示屏，非触摸屏，分辨率9.92lp/mm±10%。 3.显示器具备优质的色彩还原能力，能在显示器上分辨标准色板上的至少6种颜色 4.显示器能上下0º～180º转动，左右0º～180º转动 5.设备成像应清晰,视场边缘清晰,在视场内不得有影响观察的划痕、麻点及附着物等疵病 6.软管直径：3.9mm±10%，内通道≥1.5mm 7.前端蛇骨弯曲角度：向上≥160°，向下≥130° 8.视场角：90°±10%，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变； 9.LED光源，光照度700Lux±10% 10.LED光源在7mm处照明光斑应充满视场，视场内无明显的亮暗分界线 11.红外截止性能≤6mw/1m 12.可分辨灰阶度≥10 13.景深：3-100mm（固定焦距） 14.插入部需置入人体口腔内部，要求材质：插入管材料为聚氨酯，弯曲部材料为氟橡胶，头端材料为PEEK 15.负压吸引按键可完全拆卸分体消毒，符合院感要求 16.具备拍照录像、数据存储功能，标配8G内置TF卡 17.充电器输入：100-240V AC，50-60Hz；充电器输出：5V DC,1A； 18.内置可充电式电池, 电池容量≥2300mAH； 19.配备测漏仪自检零件 三、设备上带有计算机数据通讯口，提供数据通信线缆及数据解析协议，积极配合第三方信息厂家读取设备进行信息整合工作。 四、免费培训操作人员，确保被培训人员能熟练掌握技术操作 | 1 | 9 |
| 急救中心 |  |  |  |  |
| 7 | 无创呼吸机 | 1、适用于成人和小儿患者进行无创呼吸支持。 2、彩色触摸屏（≥15英寸），中文操作界面。 3、采用涡轮系统供气方式，最大峰流速≥280L/min。 4、通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、自主/时控通气模式S/T、压力控制/辅助通气模式P-A/C、自主/时控通气+模式S/T+。 5、具备高流速氧疗功能。 6、配备呼末二氧化碳实时监测功能。 6、自动漏气补偿功能，最大漏气量≥120L/min。 7、支持识别和设置不同类型呼吸面罩和呼气端口的选择。 8、至少3小时内置可充电锂电池。 9、主要设置参数 9.1持续气道正压CPAP：4cmH2O-≥40cmH2O 9.2吸气正压IPAP：4cmH2O-≥25 cmH2O 9.3呼气压力EPAP：4cmH2O-≥25cmH2O 9.4潮气量：50ml—2000ml 9.5呼吸频率：1-≥50次/min 9.6吸气时间：0.2—≥3s 9.7氧浓度：21%—100%精确 17.9压力上升时间：≥5档可调 10、监测参数 10.1气道压力监测：气道峰压、呼气末正压等参数监测； 10.2潮气量监测：潮气量、分钟通气量、分钟泄漏量等参数监测； 10.3呼吸频率监测：呼吸频率、病人触发百分比监测； 10.4 实时提供监测参数的趋势图、表分析、事件记录； 11、报警参数 11.1具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示 11.2分级报警和声光报警 11.3气道压力：过高/过低报警 11.4分钟通气量：过高/过低报警 11.5 ETCO2上限报警/ETCO2故障报警 11.5潮气量：过高/过低报警 11.6呼吸频率：过高/过低报警 11.7吸入氧浓度：过高/过低报警 11.8电源、气源中断报警 11.9电池电量低报警 12、培训及售后 12.1、现场机器操作、维护保养培训及临床使用培训。 12.2、提供整机保修及终身维修服务，维修需在客户报修后72小时内完成。 | 3 | 45 |

青海省人民医院麻醉科等医疗设备采购项目包二参数

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量/单位（台套） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生殖中心 |  |  |  |  |
| 1 | 倒置显微镜（原装进口） | 1.显微照明系统支持明场、霍夫曼(或浮雕相称）、DIC等显微观察方式 2.主机采用独立校正色差无限远光学系统，物镜齐焦距离为≤60mm。 3.机身端口具备4种分光模式：目镜100%、左端口100%、右端口100%、目镜20%/左端口80%分光。 4.双目镜筒，倾斜角度≤35°，可调瞳距50-75mm。目镜视野≥22mm。调焦方式：借助于物镜转盘的升降运动，手动驱动，行程≥10mm；粗调行程：5.0mm/转，微调行程：0.1mm/转，最小微调读数≤1微米。 5..具备粗调再定焦机构，可锁定/释放当前调焦位置 6.主机机身内置≥1.5X变倍镜（或可选择2.0倍变倍镜），不占用荧光通道。 7.倒置显微镜侧端口视野≥25mm，可匹配大靶面相机。 8.照明立柱：聚光镜处置行程≥66mm，向后倾斜角度≤25度，有两个滤光片槽位置，可安装两个滤光片。 9.照明系统带视场光阑，可根据观察方式调节到最佳的大小。 10.透射照明灯室：LED照明，环保型光源，灯室内置复眼透镜。 11.聚光镜转盘≥7个手动位置，支持LWD /ELWD /CLWD /NAMC聚光镜 12.聚光镜：长工作距离聚光镜：NA：≤0.4，WD：≤44mm 13.聚光镜模块：3个模块10x，20x，40x； 可根据物镜的放大倍率匹配模块，保持最佳观察效果。 14.六孔物镜转盘，具备防水结构。 15.配置四个物镜，参数如下： 1) 4X消色差物镜，NA≤0.10, WD≤30.0 mm 2) 10X 消色差霍夫曼物镜，NA≤0.25, WD≤6.2mm 3) 20X超长工作距离霍夫曼萤石物镜，NA≤0.45, WD≤8.2-6.9mm 4) 40X超长工作距离霍夫曼萤石物镜，NA≤ 0.6, WD≤3.6-2.8mm 16.电脑：CPU:i5处理器，内存8G，机身存储1T，光驱DVD, WIN10,64位，8USB接口， 无线鼠标。 | 1 | 33 |
| 2 | 显微操作仪（原装进口） | 1.注射器：气压式注射 2.全机械传动,粗调控制：X和Y 方向移动，X和Y轴位移范围（0-4）mm，误差±0.05mm。微调控制：X、Y、Z方向位移， X、Y方向（0-0.75）mm，误差±0.1mm；Z方向（0-5）mm，误差±1mm。 3. 载物台：铝合金加热台板，X轴和Y轴位移≤40 mm, 误差±0.05mm，（25-33）mm/转。 4.配备低倍镜辅助调针物镜，可在皿上方≥15mm 处完成对焦和换针，并且有一键复位功能。 5.多区恒温体系，三个独立控制发热装置，独立温度控制器，精确度优于±0.3℃；对已知的参考值做校准，分辨率：±0.1℃。设置温度30℃-45℃，温度稳定不超过温度设定值的5%。 6. 气体恒温系统,采用带孔的金属板,并由载物台下方的气体喷射口将加热的 恒温气体喷射到培养皿底部。可独立设置温度,令培养皿的底部,得到更全面均匀加热。 7. 角度调节器：可快速安装调节持针器位置，角度可调整范围：16-43°。 8. 触控光源:物镜转换专用的触控光源，安装在载物台下，操作者手计入这个区域时自动亮灯，方便转换物镜操作。其持续时间为一到九秒或功能关闭。 9.报警：参数超标时状态指示灯闪烁同时有报警声。 10.全集成整体结构,显微操作载物台直接安装于显微镜机座上。同一手柄上进行三维操作。操作者无需移动手臂，采用单一手柄精确控制微针在任何方向的运动。 11.LCD触屏显示操作载物台热板和热风温度。通过其可实现加热装置的参数的设定及校准、秒表、计数及机械臂Z轴位置显示等功能。 12.通过USB端口可连接电脑，与 Viewer 软件互通，显微操作仪左边具有一键拍照按钮，实现摄像和图像抓拍功能。 13.具有医疗器械注册证。 | 1 | 45 |
| 3 | 生物显微镜 | 1. 光学系统：无限远光学系统，物镜的齐焦距离≤60mm 2. 调焦：同轴粗/微调焦旋钮（左右两侧都有），交叉滚轮导轨。聚焦行程≥15mm，同轴粗/微聚焦，粗调：≥37.7mm/转，微调：≤0.2 mm /圈，最小读数：≤2µm。配有粗调旋钮扭矩调节环和载物台高度上限设定功能。 3. 显微镜机身具备显示屏，可显示照明模式、照明亮度和放大倍数。且显示屏位于载物台下方，可在保持观察姿势的同时，查看显示屏。 4. 配备ECO模式，在一段时间不活动后会自动关闭照明。待机时长可调整。 5. 目镜筒：≥45°倾角，瞳距：50-75 mm，眼点高度：至少2个高度可选。 6. 目镜：10×目镜，视场数≥20mm，可调整屈光度 7. 机械载物台（主机内），带右手柄，带标本夹和游标卡尺，横向行程 ：≥76 (X) x 52 (Y) mm。 8. 载物台的高度≤135mm。 9. 聚光镜：相差聚光镜NA ≥1.25，含孔径光阑标记。配置相差片 10x - 40x，配置绿色滤光片。 10. 物镜转盘：≥5孔物镜转盘。 11. 10倍消色差DL相差物镜,N.A. ≥0.25,工作距离 ≥7.0 mm,Ph1。 12. 20倍消色差DL相差物镜,N.A. ≥0.40, 工作距离≥3.9 mm,Ph1。 13. 40倍平场消色差物镜,N.A. ≥0.65, 工作距离≥0.65 mm。 14. 100倍平场消色差物镜,N.A.≥ 1.25，工作距离≥0.23mm。 15. 照明装置：高强度白色LED光源，使用寿命≥60000小时，含复眼光学器件，即使在高倍率下也可以获得明亮且亮度均匀的图像。配备视场光阑。 16.具有智能光强管理（LIM）功能，可自动记忆并设置每个物镜的光强度级别。 | 1 | 4 |
| 检验科 |  |  |  |  |
| 4 | 全自动血液分析流水线 | 1. 全自动血液分析流水线基本功能及要求 1.1 全自动血液分析流水线由两台在轨全自动五分类血液细胞分析仪、一台在轨推片染色机、一台全自动阅片机组成。 1.2 具有全血细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞、体液常规检测、自动推片染色及自动阅片等功能。 1.3 可随时插入急诊标本。 1.4 支持自动室内、室间质控程序，可存储所有质控结果，绘制质控图，可随时查阅、打印统计图。 1.5 提供有溯源性的校准物，并有配套高、中、低3个水平质控物。 2. 各功能模块基本功能及要求 2.1 五分类血液细胞分析仪 2.1.1检测方法及原理：采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理。 2.1.2报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个。 2.1.3单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC≥110个样本/小时，CBC＋DIFF＋RET≥80个样本/小时。 2.1.4进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样； 全血或体液进样量≤85μl； 末梢全血检测CDR用血量≤40μl，预稀释模式CDR用血量≤20μl。 2.1.5标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能；有封闭进样急诊位，支持静脉血和末梢全血、末梢预稀释血急诊进样。 2.1.6末梢血预稀释模式能进行白细胞五分类、有核红细胞和网织红细胞检测，有急诊插入功能。 2.1.7具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。 2.1.8使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。 2.1.9具有全自动网织红细胞检测功能，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。 2.1.10 具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能。 2.1.11 具有低值白细胞检测功能。 2.1.12 血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，可转换。具有低值血小板检测功能。 2.1.13 具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学血小板，光学血小板对聚集血小板的解聚率≥80%（提供数据证明材料）。 2.1.14 血液分析线性范围（静脉血）： 白细胞：（0-500） 109/L 红细胞：（0-8.6） 1012/L 血小板：（0-5000） 109/L。 2.2 推片染色机 2.2.1 工作方式：在线自动进样推染片，也可独立工作，在没有血细胞分析HCT结果时可进行推染片。 2.2.2 工作速度：≥80张玻片/小时。 2.2.3 用血量：≤200μl。 2.2.4 推片规则：≥10项，用户可自定义推片规则。 2.2.5 仪器可自动检测血液粘稠度，根据粘稠度的不同对滴血量、推片的速度/角度、推刀在血滴上停留的时间等进行控制。 2.2.6 单次吸样最大推片数量：≥4张。 2.2.7 推片刀：采用终身免维护推片刀。 2.2.8 染色方式：≥7种。 2.2.9 染色盒方式：一片一盒。 2.2.10 染液：全开放，染色时间可自定义。 2.2.11 染色盒清洗维护：全自动维护程序，无需从机内取出手工清洗。 2.2.12 染色玻片储存：专用玻片篮，每篮可放置10张玻片，玻片篮可循环使用。 2.2.13 玻片识别：可直接在玻片上打印数字、条码和二维码。 2.3、阅片机 2.3.1 测定对象：供临床检验用于对外周血涂片上的血细胞形态的形态图像摄取、可视化观察及描述；可实现自动进样、扫描、定位、加油、各放大倍数间切换、拍摄、预分类完全自动化。 2.3.2 分析速度：外周血涂片：100WBC+RBC+PLT≥60张/小时； 2.3.3 涂片样本：支持全自动推染片机制作的涂片; 2.3.4 加油：自动滴加镜油； 2.3.5 白细胞预分类参数：不少于12类：杆状中性核粒细胞、分叶中性核粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、早幼粒细胞、中幼粒细胞、晚幼粒细胞、原始细胞、反应性淋巴细胞（又称异型淋巴细胞）和浆细胞等；并可添加自定义分类参数。 2.3.6 非白细胞预分类参数：不少于5类：有核红细胞、巨大血小板、血小板聚集、涂抹细胞、沉渣等。 2.3.7 红细胞形态定性类型：不少于6类：红细胞大小不均、大红细胞、小红细胞、嗜多色素红细胞、低色素性红细胞和红细胞畸形等。 2.3.8 血小板聚集：可扫描血涂片体部、边缘两侧、尾部以判断是否有血小板聚集； 2.3.9 血小板估数：人工估算外周血血小板数量的功能。 2.3.10 玻片回收：可回收存储60个分析完成的玻片 2.3.11 质控：检测细胞定位准确性，以检查硬件和染色的质量 2.3.12 数据存储：支持外周血涂片的数据和细胞图片存档，可存储≥5万个样本信息 2.3.13 定位准确性：平均定位和显示至少97%的有核细胞，标准偏差≤2% 2.3.14 预分类重复性：白细胞自动预分类结果的标准偏差≤2.5 2.4、其他 2.4.1 仪器配套电脑 2.4.1.1 操作系统 windows 10 64位 2.4.1.2 CPU ：intel core i5 10代CPU以上（≥3.6GHZ） 2.4.1.3 内存：8GB及以上 DDR4 RAM 2.4.1.4 硬盘：容量256 SSD+1TB 及以上 2.4.2 提供与流水线功率相适的UPS一套 2.4.2.1 UPS功率应不小于流水线功率的1.5倍。 2.4.2.2 断电后UPS配套电池可供流水线工作30分钟以上。 2.4.5 流水线数据管理系统 2.4.5.1 能够集中控制并管理在线仪器，监测和提供检测样本实时状态； 2.4.5.2 接口软件能与现有的LIS和HIS系统连接，应能提供相关技术支持； 2.4.5.3 可自定义实验室复检规则，具备自动复检功能，可根据复检规则对样本自动重做。 2.5、售后报务及技术支持 2.5.1 全年24小时原厂技术支持，报修后5小时内必须达现场进行维修。 2.5.2 仪器维修不会中断日常工作。 2.5.3 终身及时免费提供软件升级。 2.5.4 终身免费保养、维修，包含人工及配件。 2.5.5 厂家和销售公司负责按照医院要求进行应用和操作培训，包括自动化的维护和操作培训，并提供操作手册。 2.5.6 流水线安装完成后，厂家应对设备主要性能进行检测，并向实验室提供检测报告。若仪器安装后发现主要参数与标书或仪器说明书严重不符影响工作，应无条件退货，供应商承担全部损失。 2.5.7厂家提供承诺保证供应试剂不高于市场最低价。 | 1 | 60 |

附件1：青海省政府采购项目委托代理协议书格式

青海省政府采购项目委托代理协议书

委托人（采购人，简称甲方）：

受托人（采购代理机构，简称乙方）：

根据政府采购法律法规和政策规定，甲方自愿将本单位项目委托乙方实施政府采购，乙方愿意接受甲方委托，并在受托范围内依法实施采购。现经甲乙双方协商一致，达成以下协议：

一、委托项目情况：（据财政部门下达的政府采购计划填写）

（一）项目名称：                                        ；

（二）财政部门采购计划下达时间：                        ；

（三）预算金额：                   万元；

（四）采购方式：                   ；

（五）采购类型：货物□；工程□；服务□

二、甲方委托乙方办理的事项

（一）编制招标文件；

（二）组织专家对招标文件进行论证；

（三）制作、发布政府采购项目信息；

（四）依法组建评审委员会；

（五）资格审查；采购人□ 采购代理机构□

（六）邀请有关部门现场监督；

（七）组织政府采购活动，记录、整理评审委员会的评审意见，编写评审报告；

（八）发送中标（成交）通知书；

（九）答复投标人的询问和质疑，配合财政部门的投诉处理。

三、甲方的权利和义务

（一）甲方指定       为该项目负责人，代表甲方在授权范围内处理委托采购过程中的有关事宜；

（二）甲方应向乙方提交下列资料：

1、财政部门下达的政府采购计划；

2、提供采购项目技术参数、服务方案，工程量清单、招标预算控制价及图纸（如有）等有关资料；

3、办理委托采购事项所需要的其他资料。

（三）甲方有权就委托的项目提出合法、合理的要求，不得要求乙方在招标文件中以不合理的条件限制或排斥潜在的投标人，不得提出含有倾向性或者排斥潜在投标人的要求，不得指定投标人或指定产品品牌、型号，不得以任何方式向乙方和评审专家指定或暗示中标人；

（四）甲方配合乙方做好招标文件的编制、澄清和修改工作；

（五）甲方对乙方编制的招标文件及有关澄清、修改内容予以审核并签字盖章确认；

（六）甲方配合乙方组建评审委员会并监督政府采购活动。开标前指派本单位一名监督人员抽取评审专家并全程监督，如发现乙方有违法行为的，应当要求其改正。乙方拒不改正的，甲方应当向同级人民政府财政部门报告，财政部门应当依法处理；

（七）甲方指派专人参加评审委员会，但不得非法干预、影响政府采购评审过程和结果；

（八）甲方配合乙方对投标人的质疑进行答复；

（九）甲方有义务保守采购活动中的有关商业秘密，不得透露给利害关系人；

（十）甲方在签订本协议     个工作日内向乙方提供相关资料。

四、乙方的权利和义务

（一）乙方应当安排2名以上参加过政府采购培训，熟悉政府采购法规和代理业务的法律、经济和技术方面的专职人员代理本项目，其中      为本项目负责人，代表乙方在授权范围办理委托采购事宜；

（二）乙方依法组织实施受托项目的采购，及时向甲方通报进度，保证采购的顺利实施；

（三）乙方在组织实施受托项目时，应遵守政府采购法律法规，以及政府采购监督管理部门的有关规定；

（四）乙方发现甲方的采购需求存在以不合理的条件对投标人实行差别待遇、歧视待遇或者其他不符合法律、法规和政府采购规定内容，或者发现甲方有其他违法行为的，应当建议其改正。甲方拒不改正的，乙方应当向同级人民政府财政部门报告，财政部门应当依法处理；

（五）乙方依法就甲方委托授权范围内的事项答复投标人提出的质疑。对投标人提出的质疑超出甲方委托授权范围的，应告知投标人向甲方提出；

（六）乙方应当按照弥补编印成本的原则确定招标文件售价，不得以项目预算金额作为定价依据；

（七）乙方未经甲方同意，不得委托他人办理甲方委托的事项；

（八）乙方组织甲方与中标（成交）人签订采购合同，并负责合同的审核鉴证；

（九）乙方负责报送、备案和保存采购活动有关文件和资料；

（十）乙方有义务保守采购活动中的有关商业秘密，不得透露给利害关系人；

（十一）乙方在第三款第十条规定时间后      个工作日内在政府采购指定媒体发布采购项目公告。

五、有关约定事项

（一）中标（成交）供应商的确定：

1、甲方授权评审委员会直接确定□；

2、甲方在收到评审报告5个工作日内，按照评审委员会推荐的中标（成交）候选人顺序确定□。

（二）乙方应按协议约定完成全部委托工作；

（三）本项目招标代理费向中标人□、甲方□收取：XX元/包。

（四）委托代理期限：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日（自生效之日起至中标通知书发出30日止）

（五）在受托期间，因乙方违反政府采购法律法规或因乙方不作为导致项目被质疑、被废标的，甲方有权终止委托，如造成损失的，乙方承担赔偿责任。

（六）在采购活动中，甲乙双方有关人员如与投标人有利害关系的，都应当回避。

（七）甲乙双方自觉接受政府采购监督管理部门和监察、审计部门的监督检查。

（八）本协议履行中发生争议，双方可协商解决，也可以依法向人民法院提起诉讼。

（九）其他约定事项：本项目投标人资格审查由甲方或乙方完成。

六、协议的变更和终止

甲乙双方在协商一致的情况下，可以在法律法规许可范围内对委托协议内容做出变更，签订补充协议。如因不可抗力或政策原因，致使采购项目发生更改或撤消，本协议应作相应变更或终止。

七、违约责任

（一）乙方违背上述约定的，甲方有权向同级财政部门报告，并作如下处理：

1、终止本协议的继续执行。

2、选择其它有资格的集中采购机构或采购机构代理采购。

3、保留对乙方的违约追究。

（二）甲方违背上述约定的，乙方有权向同级财政部门报告：

1、终止本协议的继续执行。

2、保留对甲方的违约追究。

本协议一式三份，甲乙双方各执一份，对委托采购的项目负有监督管理职责的财政部门一份，甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

地址：                                 地址：

负责人或                               负责人（签字）：

委托代理人（签字）：

项目负责人：                           项目负责人：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：     年    月    日

附件2：告知函格式

告 知 函（投标无效）

致：投标人名称

你方于20XX年XX月XX日XX时XX分前提交的项目名称-包号（项目编号）投标文件，在资格审查或符合性审查时，未提供或提供不全XX材料，根据招标文件17.3或19.1.2的规定，其投标无效，特此告知。

采购人或采购代理机构（盖章）：                  20XX年XX月XX日

告 知 函（未中标人本人的评审得分与排序）

致：投标人名称

你方于20XX年XX月XX日XX时XX分前提交的项目名称-包号（项目编号）投标文件，经评标委员会按照招标文件评审因素的量化指标评审，你方的评审得分为：XX分，排序：第XX中标候选人，特此告知。

采购人或采购代理机构（盖章）：

20XX年XX月XX日