塔里木大学酿酒专业实验室

建设项目

招 标 文 件

采   购   人：塔里木大学

采购代理机构：新疆经纬招标有限责任公司

招  标 内 容：酿酒专业实验室仪器设备

项  目 编 号：XJBTBJ[2023]69号

目  录

第1章  投标人须知	3

一   总 则	3

1.采购人、采购代理机构及投标人	3

2.资金来源	4

3.投标费用	4

4.适用法律	4

二   招标文件	4

5.招标文件构成	4

6.招标文件的澄清与修改	5

7.投标截止时间的顺延	6

三   投标文件的编制	6

8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	6

9.投标文件组成	6

10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	6

11.投标报价	7

12.投标保证金	7

13.投标有效期	8

14.投标文件的制作	8

四   投标文件的递交	9

15.投标文件的密封和标记	9

16.投标截止	9

17.投标文件的接收、修改与撤回	9

五   开标及评标	9

18. 开标	9

19.资格审查及组建评标委员会	10

20.投标文件符合性审查与澄清	10

21.投标偏离	12

22.投标无效	12

23.比较与评价	13

24.废标	13

25.保密要求	14

六   确定中标	14

26.中标候选人的确定原则及标准	14

27.确定中标候选人和中标供应商	14

28.发出中标通知书	14

29.告知招标结果	15

30.签订合同	15

31.履约保证金	15

32.预付款	15

33.招标代理费	16

34.政府采购信用担保	16

35.廉洁自律规定	16

36.人员回避	16

37.质疑的提出与接收	16

第2章 投标文件格式	18

第一部分 开标一览表及资格证明文件	18

1 开标一览表	19

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明	20

3  法定代表人身份证明书	21

4  法定代表人授权委托书	22

5  投标保证承诺书	23

6  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	24

7  依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收	25

8  投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明	26

9  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书	26

10  投标须知前附表要求的其他资格证明文件	27

11  进口产品制造厂家的授权书	28

第二部分  商务及技术文件	29

1 投标书	30

2 投标分项报价表	32

3 货物及伴随服务说明一览表	33

4 技术规格偏离表	34

5 商务条款偏离表	35

6-1  中小企业声明函	36

6-2   投标人监狱企业声明函	37

6-3  残疾人福利性单位声明函	38

7 投标人关联单位的说明	39

8 评审所需要的其他商务文件	40

8.1业绩证明材料，自行拟定业绩汇总表并后附相应的证明材料。	40

8.2投标人认为必要提供其他的材料。	40

9  投标人须知第10条的所有技术文件	41

9.1货物说明	41

9.2项目实施方案	41

9.3售后服务方案	41

9.4配件供应	41

（由投标人自行、编写提供）	42

9.5招标文件中要求的或者投标人认为必要的其他资料（由投标人结合评标办法自行编制。）	42

10  投标须知前附表要求的其他文件	43

第3章 投标邀请	44

一、项目基本情况	44

二、申请人的资格要求：	44

三、获取招标文件	45

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	45

五、公告期限	45

六、其他补充事宜	45

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	46

第4章 投标人须知前附表	47

第5章 采购需求	53

第6章 评标方法和标准	106

第7章 政府采购合同	111

# 投标人须知

## 一   总 则

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1   采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标须知前附表。

1.2   采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标须知前附表。

1.3   投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4  符合投标须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求

1.3.5  若投标须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业或所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合本须知 1.3.2 规定。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.6   对联合体投标的其他资格要求见投标须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

## 二   招标文件

### 5.招标文件构成

5.1	招标文件分为二册共7章，构成如下：

- 投标人须知

- 投标文件格式

- 投标邀请

- 投标须知前附表

- 采购需求

- 评标方法和标准

- 政府采购合同

5.2	招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4     现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。

5.5     原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见投标须知前附表，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第6章。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

### 7.投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三   投标文件的编制

### 8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	投标人可对招标文件中一个或几个分包货物进行投标，除非在投标须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.投标文件组成

9.1     投标文件由“第一部分开标一览表及资格证明文件”、“第二部分商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件第一部分附公章授权书（格式自定）。

### 10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

10.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明及实现的功能或者目标；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号作为评标时判定其投标是否有效的标准。任何品牌的供应商均可依法参加本项目的采购活动。

10.4   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

### 11.投标报价

11.1	投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应包括：投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用；

11.4	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

### 12.投标保证金

12.1	投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第33条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	投标人未按本须知第12.1条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.5	投标保证金的退还

12.5.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.5.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

### 13.投标有效期

13.1	投标应在投标须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

13.3   投标截止时间至本项目发布中标公告为止撤销投标, 应当向采购代理机构或采购人支付本项目预算金额（或最高限价）的2%的违约赔偿金。

### 14.投标文件的制作

14.1    电子投标文件使用政采云平台投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

14.2    电子投标文件须使用投标人电子公章及法定代表人的电子签名。若无电子签章和签名，则视为无效响应。

14.3   电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

14.4   未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

## 四   投标文件的递交

### 15.投标文件的密封和标记

15.1    加密的电子投标文件（.jmbs格式）应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

15.2    逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

### 16.投标截止

16.1	投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到政采云平台。

### 17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，投标人不得对上传的投标文件撤销或修改。

## 五   开标及评标

### 开标

  - 采购人和采购代理机构将按投标须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标前，采购代理机构将会同监督人员或公证人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查投标人保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的加密的电子投标文件现场解密，采购代理机构工作人员在监督人员或公证人员监督下解密所有投标文件。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，并存档备查。

### 19.资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

### 20.投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构可以在投标须知前附表中载明核心产品，投标人提供的核心产品中只要有1个核心产品的品牌相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单或无线局域网产品清单，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第6章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如采购人所采购产品属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

### 21.投标偏离

21.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

21.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

### 22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

- 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第6章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10-20%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第6章。

### 24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.保密要求

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 六   确定中标

### 26.中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标供应商的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

### 27.确定中标候选人和中标供应商

27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按投标须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标供应商。

### 28.发出中标通知书

在投标有效期内，中标供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

### 29.告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标供应商本人的评审得分和排序。

### 30.签订合同

30.1	中标供应商应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如中标供应商拒绝与采购人签订合同的，中标供应商须按投标保证承诺书内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.履约保证金

31.1	如果需要履约保证金，中标供应商应按照投标须知前附表规定向采购人履约保证金保函。经采购人同意，中标供应商也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标供应商也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3   如果中标供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，中标供应商须按投标保证承诺书的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

### 32.预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标供应商预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标供应商在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标供应商向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标须知前附表。

### 33.招标代理费

本项目是否由中标供应商向采购代理机构支付招标代理费，按照投标须知前附表规定执行。

### 34.政府采购信用担保

34.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标须知前附表。

34.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用履约担保和融资担保。

34.2.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2.2 中标供应商可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

34.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标须知前附表。

### 35.廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

35.3   为强化内部监督机制，供应商可按投标须知前附表中代理机构的反腐倡廉监督电话/邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 36.人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 37.质疑的提出与接收

37.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标须知前附表的规定。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

37.3  质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标须知前附表。

# 投标文件格式

## 第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表（见投标文件格式一）

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须盖章）或自然人的身份证明复印件

3、法定代表人身份证明书（见投标文件格式二）

4、法定代表人授权书（见投标文件格式三）

5、投标保证承诺书（见投标文件格式四）

6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

7、社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收

8、投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明

9、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

10、投标须知前附表要求的其他资格证明文件

11、投标人所投产品为进口产品的，按照投标须知前附表中规定提供进口产品制造厂家的授权书（格式自拟）

## 开标一览表

（投标文件格式一）

项目名称：　                  招标编号：

报价单位：人民币万元

| 采购内容 | 投标总价 | 交货（完工）期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或签章):

注:此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

## 2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖章。

2.投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

## 3  法定代表人身份证明书

(投标文件格式二)

致（采购代理机构名称）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证正反面）

投标人（盖公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电　　　　话：

注：自然人投标的无需提供

## 4  法定代表人授权委托书

(投标文件格式三)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权在下面签字的（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

（附法定代表人身份证正反面）

（附被授权人身份证正反面）

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

身份证号码：__________________________________

委托代理人（签字或签章）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电　　　　话：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

## 5  投标保证承诺书

（投标文件格式四）

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和招标编号）的投标,并做出如下承诺：

- 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

- 自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

- 中标后不依法与采购人签订合同；

- 中标后不按照本招标文件规定向采购人提交履约保证金；

- 中标后不按照本招标文件规定向贵方缴纳招标代理费。

- 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：				     		（盖公章）

地址：

电话：

电子邮件：					邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

## 6  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

投标人提供上年度经审计财务会计报告或基本开户银行出具的资信证明证明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

说明：

会计师事务所出具的上一年度（2021年或2022年）财务审计报告（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）；

如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供开户银行出具的资信证明；

银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前十二个月内开具资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。银行资信证明的抬头可以与采购人或采购代理机构名称不同。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

## 7  依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收

说明：

（1）投标人是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供开标前半年内任意一个月的纳税凭据复印件，指投标人缴纳增值税、营业税和企业所得税任意一种的缴纳凭据；

（2）投标人是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供开标前半年内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

投标人是其他组织和自然人的，需要提供开标前半年内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

1）如投标人的社会保险为委托第三方代缴，还需同时提供投标人与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为投标人代缴其社会保险）；

2）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

## 8  投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明

本投标人郑重声明：

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签名）：

日    期：    年   月   日

## 9  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

（采购人）         ：

我公司参与                          （项目名称、编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的投标人条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签名）：

日    期：    年   月   日

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 10  投标须知前附表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标须知前附表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖公章。

3.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

## 11  进口产品制造厂家的授权书

（如需要，格式自拟）

致： （采购代理机构名称）

本授权书应包括但不限于以下内容：制造商的名称、所在国家和地区、经营地址；被授权人名称、经营地址；被授权设备名称、型号和事项，授权期限及制造商和被授权人签字或盖公章等。

注：仅限于招标文件第4章已将进口产品制造商授权作为资格条件。

## 第二部分  商务及技术文件

1、投标书（见投标文件格式五）

2、投标分项报价表（见投标文件格式六）

3、货物及伴随服务说明一览表（见投标文件格式七）

4、技术规格偏离表（见投标文件格式八）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式九）

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件或专门面向中小企业采购项目的投标人须提交

6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式十）

6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式十一）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式十二）

7、投标人关联单位的说明（格式自拟）

8、符合评分标准要求的商务文件

9、投标人须知第10条要求的所有技术文件

10、投标须知前附表要求的其他文件

## 投标书

（投标文件格式五）

致：   （采购代理机构名称）

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件加密的电子投标文件 (.jmbs格式)     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标分项报价表中规定的应提供货物及伴随服务的投标总价详见开标一览表。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（8）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（10）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：                              电子函件：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

投标人（盖公章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

日期：

## 投标分项报价表

（投标文件格式六）

项目名称:                      招标编号:                  包号: 　 　报价单位：人民币万元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商 （服务商）名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输（含保险） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他伴随的服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖公章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份本表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与本表内容和合计金额不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

## 货物及伴随服务说明一览表

（投标文件格式七）

项目名称:                招标编号:                       包号:

| 序号 | 货物及伴随服务名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 | 交货（完工）期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(盖公章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

注: 各项货物及伴随服务详细技术性能应另页描述。

## 技术规格偏离表

（投标文件格式八）

项目名称:                       招标编号:

| 序号 | 货物名称 及伴随服务 | 招标文件条款号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：采购需求中技术参数有具体数值要求的，供应商须提供响应产品彩页，检验检测报告、厂家使用说明书等证明材料，供应商须在技术规格偏离表（上表）中标注产品实际参数数值，照搬照抄采购文件参数，不注明实际数值者视为未响应投标。

投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

## 商务条款偏离表

（投标文件格式九）

项目名称:                      招标编号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

## 6-1  中小企业声明函

（投标文件格式十）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如未按上述要求提供、填写，评审时造成的资格审查不通过或价格评审时的价格扣除不予认定等后果，由投标人自行承担。

## 6-2   投标人监狱企业声明函

（投标文件格式十一）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日　期：

## 6-3  残疾人福利性单位声明函

（投标文件格式十二）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日  期：

## 7 投标人关联单位的说明

（格式自拟）

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 评审所需要的其他商务文件

## 8.1业绩证明材料，自行拟定业绩汇总表并后附相应的证明材料。

## 8.2投标人认为必要提供其他的材料。

## 9  投标人须知第10条的所有技术文件

## 另包括：

## 9.1货物说明

## （1）所投产品的质量检测报告复印件

## （2）生产厂家体系认证证书复印件

## （3）货物产品生产厂家授权书复印件

## （4）投标产品获得的奖项、荣誉证书复印件

## （5）其他投标人认为必要提供的证明材料

## 9.2项目实施方案

## （1）供货配送方案，供货进度计划及保证措施

## （2）质量保证措施

## （3）人员（包括人员数量及专业）、设备投入计划及措施

## （4）安装调试、培训、试运行、验收方案

## 9.3售后服务方案

## （由投标人自行、编写提供）

## 注解. 1.投标人需提供保修方案或承诺、维修响应方案和具体响应时间、巡检保养方案等售后服务内容。

## 2.制造商提供的保修或售后服务承诺附后。

## 9.4配件供应

## （由投标人自行、编写提供）

## 9.5招标文件中要求的或者投标人认为必要的其他资料（由投标人结合评标办法自行编制。）

## 10  投标须知前附表要求的其他文件

## 投标邀请

项目概况

塔里木大学酿酒专业实验室建设项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2023年4月4日11点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：XJBTBJ[2023]69号

项目名称：塔里木大学酿酒专业实验室建设项目

预算金额：290万元

最高限价：290万元

采购需求：塔里木大学酿酒专业实验室建设项目，包括：

| 序号 | 标的名称 | 简要技术需求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔里木大学酿酒专业实验室 仪器设备 | 详见招标文件采购需求 | 批 | 1 |  |

合同履行期限：合同签订后60日历日内完成货物进场及安装调试。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（1）有效的营业执照；（2）提供上年度经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明；（3）提供开标前半年内任意一个月的依法缴纳税收证明；（4）提供开标前半年内任意一个月的社保缴纳证明；（5）提供无重大违法记录声明书；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/；

3.本项目的其他资格要求：（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的投标；（3）供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）。

## 三、获取招标文件

时间：2023年3月13日至2023年3月22日；

地点：政采云平台线上获取采购文件（https://www.zcygov.cn/）；

方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单中选择所要获取采购文件的项目，申请获取采购文件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2023年4月4日11点00分（北京时间）；

开标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）不见面开标厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定政采云帐号，关联企业公章及法人章。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

2、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

3、加密的电子投标文件（.jmbs格式）应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

4、投标文件开启当日，投标人无需到达开标现场，仅需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密、开标唱标、询标澄清、在线多轮报价、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件。

5、逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

6、需要落实的政府采购政策：《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府强制执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：塔里木大学

地址：新疆阿拉尔市虹桥南路705号

联系方式：13779809673

2.采购代理机构信息

名    称：新疆经纬招标有限责任公司

地　　址：乌鲁木齐市天山区光明路276号E阳臻品15层1503室

联系方式：0991-2695578、2651309

3.项目联系方式

项目联系人：陆健、徐丁保

电　　 话：0991-2695578、2651309

# 投标人须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人：塔里木大学 地 址：新疆阿拉尔市虹桥南路705号 联系人：陈老师 联系电话：13779809673 |  |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆经纬招标有限责任公司 地址：新疆乌鲁木齐市光明路276号E阳臻品1503室 业务联系人：陆健 徐丁保 电话：0991-2695578、2651309 |  |
| 1.3.4 | 合格投标人的其他资格要求： 无 |  |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 不允许 |  |
| 1.3.6 | 1、是否为专门面向中小企业采购：否 2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）文件和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件的规定，对非专门面向中小企业采购的采购项目，采购人、采购代理机构将对小型或微型企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审（扣除后的价格仅作为评标使用）。本项目对全部提供小型和微型企业的价格给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。如供应商同时满足监狱企业、残疾人福利性单位和小型、微型企业中一种或多种情形，不叠加享受价格扣除优惠政策，其报价仅扣除一次。 3、如供应商所提供的货物如全部由符合政策要求的中小企业制造且使用该企业商号或者注册商标，可按招标文件要求提供填写完整的《中小企业声明函》，不允许修改规定格式或自拟格式，否则不予认可。 4、如供应商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件的规定，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 5、如供应商符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件的规定，可按规定提供填写完整的《残疾人福利性单位声明函》，不允许修改规定格式或自拟格式，否则不予认可。 6、供应商须对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 7、根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的划分标准，本项目所属行业为： 工业 。 划分标准：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 8、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十三条规定，《中小企业声明函》随中标、成交结果公开。《残疾人福利性单位声明函》随中标、成交结果公开。 |  |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否 |  |
| 1.4.6 | 联合体的其他资格要求：/ |  |
| 2.2 | 项目预算金额：290万元； 最高限价：290万元 |  |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会： 否 （投标人需自行踏勘现场） |  |
| 5.5 | 是否需要提供样品： 否 |  |
| 8.1 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标 / 包 |  |
| 12.1 | 投标保证金： 1、金额：55000元； 2、形式：网银转账或银行电汇至代理机构账户，或政采云电子保函，不接受现金形式； 3、递交时间：投标截止时间前缴纳且显账（以到账时间为准）； 4、投标人/供应商递交保证金后，需将网银转账的汇款凭证复印件加盖公章放至保证金缴纳凭证处； 5、投标人须在投标截止时间前由单位账户一次性汇入招标文件指定帐号（以到账时间为准），投标人须自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 6、账户信息： 收款单位名称：新疆经纬招标有限责任公司 账号：0000020070110084283987 开户行名称：乌鲁木齐银行天山区支行 开户银行代码：313881000027 |  |
| 13.1 | 投标有效期：提交投标文件截止之日起 90 日历日 |  |
| 14.1 | 加密的电子投标文件壹份(.jmbs格式)在政采云平台指定位置上传 |  |
| 16.1 | 投标截止时间：2023年4月4日11时 00 分 (北京时间) |  |
| 18.1 | 开标时间：2023年4月4日11时 00 分 (北京时间) 开标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）不见面开标厅 |  |
| 19.2 | 信用查询时间: 2023年4月4日11时00分-13时30分(北京时间) |  |
| 19.3 | 评标委员会的组成：评标委员会由采购人代表（如有）和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 评标委员会的抽取：政采云专家库随机抽取。 |  |
| 20.5 | 核心产品：50L白酒生产设备 |  |
| 23.2 | 评标方法：适用综合评分法 |  |
| 27.1 | 推荐中标候选人的数量： 3 |  |
| 27.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标供应商： 否 |  |
| 31.1 | 是否提交履约保证金： 是 履约保证金缴纳形式： 政采云保函 履约保证金金额：合同总价的 10% 提交履约保证金的时间及时效：乙方收到中标通知书之日起5日内，合同签订之前通过政采云系统向甲方提交履约保函，合同履行期满后自动失效。 |  |
| 32.1 | 预付款比例为： / |  |
| 33 | 是否由中标供应商缴纳招标代理费： 是 招标代理费：参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法下浮20%收取。 |  |
| 34.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 |  |
| 34.2.3 | 政府采购专业信用担保机构： 所有政府采购项目的专业信用担保的担保机构 中国投融资担保股份有限公司 本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定增加的担保机构： |  |
| 35.3 | 代理机构反腐倡廉监督电话/邮箱： / |  |
| 37.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数： 一次性提出 □多次提出 |  |
| 37.3 | 联系部门：新疆经纬招标有限责任公司 联系电话：0991-2651309 通讯地址：新疆乌鲁木齐市光明路276号E阳臻品15层1503室 |  |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |  |
| 1 |  | 进口产品制造商授权等是否作为资格要求： 否 |
| 2 |  | 根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件： 1、投标保证金缴纳凭证复印件：投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在投标文件中，复印件上应加盖本单位章； 2、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单；“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人； “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商提供的截图与采购人或采购代理机构查询截图不一致的，以采购人或采购代理机构查询结果为准。 |
| 3 |  | 投标人应提交的其他文件：中标人收到中标通知书与采购人签订合同时需向采购人递交政采云上传版纸质胶装投标文件2套及电子版优盘2份。 |

资格审查表

| 审查内容 |  | 审查标准 | 投标企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | … |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效 “企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件； 如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明； |  |  |  |
| 2 | 授权 | 按招标文件要求提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明，签字盖章齐全； |  |  |  |
| 3 | 健全的财务会计制度 | 提供会计师事务所出具的2021年或2022年财务审计报告或开标日前十二个月内银行开具资信证明； |  |  |  |
| 4 | 缴纳税收 | 缴纳税收的证明材料，应提供递交响应文件截止时间前半年内任意一个月的纳税凭据复印件，指供应商缴纳增值税、营业税和企业所得税任意一种的缴纳凭据； |  |  |  |
| 5 | 缴纳社会保障资金 | 缴纳社会保障资金的证明材料，应提供递交响应文件截止时间前半年内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）； |  |  |  |
| 6 | 履行合同所必需的设备和能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明； |  |  |  |
| 7 | 提供无重大违法记录声明书 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |  |  |
| 8 | 投标保证金 | 投标保证金缴纳凭证复印件：投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）或政采云电子保函的复印件作为缴纳凭证装订在响应文件中，复印件上应加盖本单位章； |  |  |  |
| 9 | 信用查询结果 | 1“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单； 2“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人； 3“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； |  |  |  |
| 10 | 其他资格要求 | （1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。 |  |  |  |
| 资格审查结果 |  |  |  |  |  |
| 不通过理由说明 |  |  |  |  |  |

审核人员签字：_________

注：1、本表由招标人或招标代理机构核对并如实填写。

2、审查项目有一项不满足则结论为不合格。

# 采购需求

（一）项目概况

本项目建设综合考虑酿酒专业的特点拟从工艺、分析检测、品鉴及酿酒用微生物酒类等几个方面开展建设：

A酿酒工艺实验室：

根据白酒酒品不同的生产工艺流程，为满足学生对工业化生产的了解，尽量采取机械化生产设备对原料进行不同的预处理，如榨汁、粉碎、蒸煮、杀菌等；通过现代化机械设备的利用，不仅提高了生产效率，缩减了生产劳动强度，同时加强了学生对生产实际的认识，对于学生实践动手能力的培养具有不可替代的作用。

B酒类分析实验室：

根据我国主要酒类生产及检测标准，通过对感官（色泽、香气与滋味、典型性）、理化（酒精度、总糖、还原糖、二氧化硫、总酸等）等指标进行检测。针对酒类产品品质检测指标选择气相色谱联用仪、液相色谱仪、原子吸收分光光度计等对酒品品质进行检测。

C酿酒微生物实验室

根据酿酒需要掌握的微生物相关知识，通过实验、实习课程培养学生微生物实操技能。针对微生物的培养、观察、保藏等购置相应的培养箱、显微镜、冰箱、超净工作台、灭菌锅、实验室桌台面、衣帽柜、投影仪、幕布等。

D酒类品鉴实验室

根据白酒、葡萄酒等酒类的感官特征，进行酒类的品鉴及勾兑。

针对所需要的感官指标购置台式光栅分光测色仪、酒鼻子、酒杯等（酒类品鉴实验室待建）。

（二）采购项目预（概）算

设备采购费用290.00万元整。

（三）采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 品目 | 计量 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分类编码 | 单位 |  |  |
| 1 | 高速冷冻离心机 | A02052501 | 台 | 4 | 否 |
| 2 | 高速台式离心机 | A02052501 | 台 | 4 | 否 |
| 3 | 超纯水机 | A02061818 | 台 | 2 | 否 |
| 4 | 紫外可见分光光度计 | A02100404 | 个 | 4 | 否 |
| 5 | 可见分光光度计 | A02100404 | 个 | 10 | 否 |
| 6 | 精密pH计 | A02100402 | 个 | 10 | 否 |
| 7 | 低速大容量多管离心机 | A02052501 | 台 | 3 | 否 |
| 8 | 冰箱 | A02061801 | 台 | 2 | 否 |
| 9 | 超低温冰箱 | A02061801 | 台 | 2 | 否 |
| 10 | 冰柜 | A02052303 | 台 | 2 | 否 |
| 11 | 原子吸收分光光度计 | A02100404 | 个 | 1 | 否 |
| 12 | 台式分光测色仪 | A02100404 | 台 | 3 | 否 |
| 13 | 电热恒温培养箱 | A02100603 | 台 | 6 | 否 |
| 14 | 立式压力蒸汽灭菌器 | A02322800 | 台 | 7 | 否 |
| 15 | 电热恒温鼓风干燥箱 | A02100603 | 台 | 5 | 否 |
| 16 | 恒温恒湿培养箱 | A02100603 | 台 | 4 | 否 |
| 17 | 超净工作台双人单面 | A05010203 | 台 | 6 | 否 |
| 18 | 旋涡混合器 | A02102100 | 台 | 10 | 否 |
| 19 | 旋转蒸发器 | A02102100 | 台 | 5 | 否 |
| 20 | 循环水真空泵 | A02051907 | 台 | 5 | 否 |
| 21 | 气相色谱仪 | A02100408 | 台 | 2 | 否 |
| 22 | 低温恒温培养箱 | A02100603 | 台 | 2 | 否 |
| 23 | 单道可调量程移液器 | A02102100 | 支 | 2 | 否 |
| 24 | 单道可调量程移液器 | A02102100 | 支 | 6 | 否 |
| 25 | 立式智能精密摇床 | A02100603 | 台 | 4 | 否 |
| 26 | 台式智能精密摇床 | A02100603 | 台 | 2 | 否 |
| 27 | 显微镜 | A02100301 | 台 | 20 | 否 |
| 28 | 高效液相色谱仪 | A02100408 | 台 | 1 | 否 |
| 29 | 衣帽柜 | A05010503 | 个 | 5 | 否 |
| 30 | 储物柜 | A05010504 | 个 | 2 | 否 |
| 31 | PP药品柜 | A05010599 | 个 | 10 | 否 |
| 32 | 全钢防爆双瓶气瓶柜 | A05010599 | 个 | 1 | 否 |
| 33 | 全钢防爆三瓶气瓶柜 | A05010599 | 个 | 2 | 否 |
| 34 | 50L白酒生产设备 | A02250100 | 套 | 1 | 否 |
| 35 | 万向轮手推车 | A02031001 | 个 | 4 | 否 |
| 36 | 驾驶式洗地机 | A02039900 | 个 | 2 | 否 |
| 37 | 幕布 | A02020300 | 块 | 1 | 否 |
| 38 | 投影仪 | A02020200 | 个 | 1 | 否 |
| 39 | 微型计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 否 |
| 40 | 数字粘度计 | A02100402 | 个 | 2 | 否 |
| 41 | 凯氏定氮仪 | A02102100 | 台 | 1 | 否 |
| 42 | 箱式电阻炉 | A02062001 | 台 | 3 | 否 |
| 43 | 垂直电泳槽 | A02100401 | 台 | 40 | 否 |
| 44 | 通用电泳仪电源 | A02100401 | 台 | 10 | 否 |
| 45 | 石墨消解仪 | A02102100 | 台 | 4 | 否 |
| 46 | 通风橱 | A05010599 | 个 | 3 | 否 |
| 47 | 果蔬呼吸测定仪 | A02100499 | 台 | 4 | 否 |
| 48 | 三孔电热恒温水槽 | A02100603 | 台 | 10 | 否 |
| 49 | 单目阿贝折光仪 | A02100404 | 台 | 10 | 否 |
| 50 | 多功能食品安全检测仪 | A02100499 | 台 | 1 | 否 |
| 51 | 器皿柜 | A05010599 | 个 | 12 | 否 |
| 52 | 数显糖度计 | A02100402 | 个 | 6 | 否 |
| 53 | 高压均质机 | A02102100 | 台 | 1 | 否 |
| 54 | 磁力加热搅拌器 | A02061817 | 台 | 10 | 否 |
| 55 | 制冰机 | A02052304 | 台 | 1 | 否 |
| 56 | 食品料理机 | A02061817 | 台 | 10 | 否 |
| 57 | 超声波清洗器 | A02053109 | 台 | 4 | 否 |
| 58 | 玻璃仪器气流烘干器 | A02053111 | 台 | 3 | 否 |
| 59 | 乳成分分析仪 | A02100499 | 台 | 1 | 否 |
| 60 | 冷藏展示柜 | A05010599 | 个 | 4 | 否 |
| 61 | 自动旋光仪 | A02100404 | 台 | 2 | 否 |

（四）商务要求

（1）验收标准：

1）设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。

2）仪器到货：仪器到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由仪器安装工程师当场进行开箱检查。

3）仪器安装调试：仪器经开箱检查确认一切正常后，由仪器安装工程师免费执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由用户单位进行使用性能方面的验收。设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。

为保证服务质量需提供业内经验丰富的酿酒师对人员进行酿酒技术及仪器使用的现场培训，达到熟练操作的效果。

（2）质保期：

1）质保期：三年。保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

2）安装及培训：供应商需对用户的场地及人员等进行规划提出可行性方案。验收完成后在安装调试时要进行操作培训。由专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直至采购人相关人员熟练掌握为止，所有培训费由中标人承担。

3）中标人必须提供具有合法销售途径及完善售后服务的原装正品、全新、符合有关质量标准的产品。设备到货安装前，采购人依据招标文件要求及投标文件承诺对产品逐条进行核验，验收不合格的，采购人有权终止合同并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。

（3）售后服务：质保期内中标公司负责维护，提供7×24小时售后响应服务。售后服务从货物终验通过之日起计算。乙方提供3年免费质保及售后服务，并提供终身定期维护保养服务，质保期内出现三次以上质量问题，免费更换同型号或质量更好的同类产品。保质期结束后，中标公司及时联系生产厂家提供维修服务。

（4）付款方式：合同履行并经双方验收合格后，由乙方向甲方提供本合同总金额全额的增值税专用发票，甲方见票支付合同全款，履约保函自动失效。

（5）交货期：合同签订后60日历日完成货物进场及安装调试。

（6）交货地点：采购人指定地点。

（7）其他商务要求（包装和运输，保险等）：每台设备有独立的包装，包装外观完好，无破损、变形，否则视为产品不合格。双层包装箱，并且有防潮设计，符合设备运输和存储要求。

- 技术参数

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数 | 数量 | 国产/进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高速冷冻离心机 | 机器采用彩色液晶触摸屏操控。 转速范围：300-20000rpm； 最大离心力：≥24900xg； 最大容量：≥50ml*8； 加减速控制：9档加减速控制； 噪音：≤60dB； 驱动系统：变频电机； 制冷系统：进口原装压缩机； 温度范围：―10℃―40℃； 离心时间设定：9小时59分钟内； 冷冻离心机功能特性： 1.采用高性能免维护变频电机； 2.大屏幕彩色液晶多功能显示屏； 3.可独立设定离心力（不用转速再换算离心力）； 4.触摸屏、微电脑程序控制，操作简便； 5.微电机安全连锁装置、吸入式电子门锁； 6.转子与轴防抱死功能，轻松可取； 7.配有应急内六角门锁开关，在无电源时也可轻松打开； 8.10段升降速设定，最快升降速为15S； 9.15段刹车系统设定； 10.10组程序记忆功能； 11.转子锁定自动识别，超速保护，安全装置； 12.进口整套制冷机组、环保冷媒制冷系统； 13.钢结构机体，医用316不锈钢内腔； 14.8*20mL适配器1套，8*10mL适配器1套 | 4 | 国产 |
|  | 高速台式离心机 | 最高转速：≥20000rpm 最大相对离心力：≥29068×g 最大容量：≥100ml×4 噪音：≤60dB 电源：AC220V 50Hz 10A 驱动系统：免维护无碳刷感应电机 温度范围：常温 离心时间设定：1 min～99min 最快升速时间：15s,降速：20s 电子门锁和机械应急开关，无电源时同样打开； 离心机产品安全性： 机体采用强固的钢结构，安全可靠。 不锈钢内腔和钢板保护腔双重保护。 采用发泡隔音。 内部钢结构不锈钢内腔； 20mL适配器1套 10mL适配器1套 | 4 | 国产 |
|  | 超纯水机 | 主要技术参数 1、进水水源：城市自来水（地下水需要加装软化器及水源预处理器） 2、进水压力：0.25-0.4Mpa 3、工作电源：220V/50Hz； 60-100W 4、工作环境：温度5-40℃ 5、取水速度：1.5-2.5L/min 6、RO纯水：电导率2-10μs/cm@25℃(源水TDS<200ppm)， 7、在线监控HC超纯水：电阻率18.2MΩ.cm@25℃ ，优于中国实验室用水规GB/T6682-2008一级水标准；热原<0.001EU/ml***，TOC<5ppb**，微生物<1cfu/ml，颗粒（>0.01um）<1个/ml， 8、产水量:≥10L/H, 9、高强度金属喷塑机箱，耐腐蚀；10、预处理、RO、超纯化组件，采用模块式独立结构，系统维护、滤芯更换更加便捷，符合GLP规范； 11、 RO膜组件设计，采用品牌RO膜片，实现了RO膜的长寿命与高品质水质的结合； 12、耗材一体化设计，可独立安装的一体化HC40-2双柱式超纯化柱组模块，可独立安装的预处理系统安装方便简单； 13、双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口灯管)，有效杀菌，降低TOC，增强系统适用范围； 14、采用进口的囊式终端过滤器，最终保证产品水水质，防止反串污染； 15、手机APP远程监控功能，可实现远程开关机，远程取水，远程定时定量取水， 16、远程实时查看机器运行状态及水质参数，远程管理耗材使用寿命，并可实现多人手机APP远程监控； 17、具备WIFI接口，采用国际先进的物联网技术，实现人机互联，提高用户的体验； 18、具备耗材芯片识别功能，耗材具备唯一身份ID识别功能，杜绝仿冒和劣质的非原装耗材； 19、采用低压24V电源，符合安全规范，满足潮湿环境使用； 20、水质电导率为0.0055ms/m(25℃)，吸光度0.0003（254nm,1cm光程） 主机配置清单； 1、3.2加仑10L压力水箱1个； 2、进口终端除菌过滤器1套； 3、185波长紫外灭菌装置1套； 4、双柱式一体化纯化柱1套； 5、反渗透膜过滤装置 1套； 6、预处理过滤装置 1套； 7、液晶显示控制系统 1套； 8.耗材芯片（独立身份ID识别）1套； 9、预处理扳手1套； 10、不锈钢三通，管件1套； | 2 | 国产 |
|  | 紫外可见分光光度计 | 波长范围：190-1100nm 光谱带宽：2nm 波长准确度：±0.5nm 波长重复性：≤0.2nm 波长设定：自动设定波长，波长分辨率0.1nm 光度准确度：±0.3%T（0-100%T） ±0.002Abs(0-0.5Abs) ±0.004Abs(0.5-1.0Abs) 光度重复性：≤0.15%T(0-100%T) ≤0.001Abs(0-0.5Abs) ≤0.002Abs(0.5-1Abs) 杂散光：≤0.05%T 基线漂移（稳定性）：±0.002A/h 基线平直度：±0.001A 测光方式：透过率T、吸光度A、浓度C、能量E 噪声水平：±0.001A 光度范围：0-200%T、-0.3-3.0A、0-9999C 键盘：数字式轻触薄膜按键 数据输出：USB接口 打印输出：并行口、微型打印机；PC打印机(联机用） 显示系统：128*64位点阵式大屏幕LCD 检测器：进口硅光二极管 光源：进口长寿命氘灯、钨灯 电源：AC 220V/50Hz或110V/60Hz | 4 | 国产 |
|  | 可见分光光度计 | 波长范围：320-1000nm 光谱带宽：2nm 波长准确度：±1nm 波长重复性： ≤0.2nm 波长设定：自动设定波长，波长分辨率0.1nm 光度准确度：±0.5%T 光度重复性：≤0.2%T 杂散光：≤0.05%T 基线漂移：±0.001A/h（500nm处） 测光方式：透过率T、吸光度A、浓度C 光度范围：0-200%T、-0.3-3.0A、0-9999C 键盘：数字式轻触薄膜按键 数据输出：USB接口 打印输出：并行口 显示系统：128*64位点阵式大屏幕LCD 检测器：进口硅光二极管 光源：进口长寿命钨灯 | 10 | 国产 |
|  | 精密pH计 | 仪器级别：0.01级 范围：≥(-2.00～18.00)pH 最小分辨率：0.01pH 电子单元示值误差：±0.01pH 电源：电源适配器（输入：AC100~240V，输出：DC9V） 主要特点 高清液晶显示，按键操作 支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能 支持IP54防护等级 标配复合pH电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲粉剂 智能检测、自动识别 智能判别终点，支持平衡测量模式和连续测量模式 支持手动温度补偿 支持1-3点pH电极标定 自动识别GB 4.00pH、6.86pH、9.18pH三种pH标准缓冲溶液，支持自定义pH缓冲溶液 | 10 | 国产 |
|  | 低速大容量多管离心机 | 转速范围：≥4000rpm 最大离心力：≥3200xg 最大容量：100mL×4 加减速控制：9档加减速控制 噪音：≤60dB 驱动系统：免维护无碳刷感应电机 温度范围：常温 离心时间设定：1 min～99min 适用50mL、20mL、10mL的适配器各一套。 | 3 | 国产 |
|  | 冰箱 | 能效等级：一级能效 变频/定频：变频 门款式：三门 控温方式：电脑控温 制冷方式：风冷 宽度：60cm以下 面板材质：PCM彩涂板 总容积：≥249L 放置方式：独立式 调温范围可从7℃到-24℃。 额定电压220V，额定频率50HZ,冷冻能力≥12kg/24h | 2 | 国产 |
|  | 超低温冰箱 | 1、工作条件 1.1环境温度10～32℃，环境湿度≤80%Rh，输入电压：220±10% 2、主要技术指标 2.1有效容积：≥718L 2.2样式：单门、立式 2.3温度在-40℃～-86℃范围调节，箱内温度均匀性≤5℃ 2.4独立双系统，单套系统可将箱体维持在-80℃运行 2.5采用品牌变频压缩机及变频风机 2.6 D型蒸发管路，换热面积更大，冷媒流速更高，降温速度更快 2.7优化PID控制算法 2.8多元环保冷媒：四种绿色环保冷媒，针对-86℃独特配比 2.9采用纳米级薄膜VIP真空板+LBA发泡剂 2.10五层门封结构优化.内门压紧式结构 2.11两种报警方式，声光报警；多种故障报警方式：高低温报警、开门报警、断电报警、冷凝器高温报警、环温报警、电池电量低报警、通讯故障报警、传感器故障报警 2.12多重保护功能：压机延时保护、压机高温保护 2.13标配蓄电池，可提供不少于12小时报警 2.14采用304镜面不锈钢内胆，除霜简单 2.15 10.1英寸智能大屏 | 2 | 国产 |
|  | 冰柜 | 冷冻力：≥11(kg) 容积：≥250L 电源：220V/50HZ 耗电量：0.72(KW·h/24h) 使用温度：－18℃~0℃和0~10℃ 备注：双温双室 蝴蝶门 内置玻璃门 | 2 | 国产 |
|  | 原子吸收分光光度计 | 一、工作条件： 1、电源：交流AC220V±10%，50Hz； 2、环境温度： 0℃-45℃； 3、环境湿度：10%-80% 二、产品特点： 1、竖式8 灯座同时点亮同时预热（提供证明文件、点亮照片佐证）。 2、主要光学部件采用全进口:光电倍增管、光栅、氘灯等。 3、一体化原子吸收光谱仪，Czerny-turner型光路设计，焦距270mm，光程短，能量强、气动泵一健转换简单方便。 4、稳定可靠的火焰原子化系统 5、性能优异的石墨炉系统 6、安全的监控系统 7、功能强大的数据处理系统 *8、回火式点燃方式（提供证明文件）。 1、火焰原子化系统： 1.1原子吸收分光光度计的元素切换装置，实用新型定位迅速，结构紧凑。 1.2 特征浓度(Cu)：0.02μg/mL/1%； 1.3 检出限(Cu)：0.003μg/mL； 1.4 精密度：RSD<0.6%； 1.5 燃烧器：采用耐高温、抗腐蚀金属钛合金燃烧器，可三维调节。 1.6 喷雾器：采用特殊处理技术的高强度混合雾室，抗腐蚀、易清洗，无记忆效应。 1.7 雾化室：防爆型耐腐蚀材料雾化室； 1.8 调节系统：全自动PC控制和调节燃气、助燃气流量及燃烧器位置和角度，并自动最佳化，自动点火，自动识别燃烧头类型； 1.9 安全保护：具有全套安全联锁系统，多种压力监测，自动安全保护功能，乙炔漏气报警、关闭系统（自动监控燃烧头类型，火焰状态，水封，气体压力，雾化系统压力，出现异常或断电时自动联锁和关火）。 2、光学系统 2.1 波长范围：190 nm－900nm； 2.2 波长重复性：<0.1nm； 2.3 波长精度 ：<±0.2nm； 2.4 光谱带宽：0.2，0.4，1.0，2.0nm四档自动切换 2.5 基线漂移：静态<0.003A/30min； 动态：<0.003 A/30min； 2.6 单色器：优化的消象差C-T型单色器，自动寻峰和扫描； 2.7 光栅：C-T型内光路设计、光栅刻线1800条/mm 2.8 光度计：高光通量全反射双光束分光系统； 2.9 检测器：高灵敏度、宽光谱范围光电倍增管； 2.10 分辨率：光谱带宽0.2nm时分开锰双线（279.5nm和279.8nm）且谷峰能量比＜25%； 2.11 转灯灯架：8灯位自动转换灯架，自动准直，可8灯同时预热、点亮； 3、石墨炉原子化系统 3.1 温度范围：室温-3000℃左右，并设有温度自校正功能； 3.2 控温精度：精度≤1%； 3.3 升温速率：升温速率快：≥2000℃/s，具有多项安全检测措施：石墨炉炉体温度检测、 冷却水压力检测、惰性气体压力检测、石墨管断裂或未夹紧检测 。 3.4 加热方式：纵向加热 3.5 特征量(Cd)：<0.2pg； 3.6 检出限(Cd)：<0.5pg； 3.7 精密度(Cd)：≤2％； 3.8 具有多项安全检测措施：石墨炉炉体温度检测、 冷却水压力检测、惰性气体压力检测、石墨管断裂或未夹紧检测 。 3.9 安全保护：有氩气欠压指示，冷却水流量不足，过热，过流报警及自动保护功能； 3.10 浓度计算方式：标准曲线法（1～3次曲线），自动拟合，标准加入法，重复测量次数1～ 99次，重复测量计算平均值，自动给出标准偏差和相对标准偏差； 3.11 软件及数据处理：高智能软件，全自动仪器及附件控制，可自动优化； 3.12 结果打印：参数打印，数据结果打印，图形打印，汇总报告，检测数据直接保存，可excel 的形式直接导出进行编辑； 4.自动进样器 4.1 样品盘数 50+5位 4.2 进样体积 0.5-70 uL 4.3体积重现性 0.01% 4.4交叉污染 <0.001% 三、配置要求： 3.1 主机（火焰石墨炉一体机）：1套 3.2 自动进样器：1套 3.3 无油空气压缩机：1套 气流量：20L/min 调压范围：0.005～0.30 Mpa 排水方式：手动 3.4 冷却循环水装置：1套 名义制冷量：900W（25℃） 输出温度范围：5～35℃ 控温精度：±1℃ 水箱大小：8L 输出压力：0.05Mpa~0.1Mpa 输出流量：8-15L/Min 过滤装置：10μm 报警信号：水位报警、高低温报警 3.5 品牌电脑、打印机：各1套 品牌电脑： 硬盘容量：1TB 显示器屏幕尺寸：19.5英寸 分辨率：1366*768 CPU：i5-9400 核心数：六核 主板：Inter B360 显卡类型：集成显卡 激光打印机： 单面支持纸张尺寸：A4、A5、信封DL 能效等级：二级能效 端口：USB 打印分辨率：1200*1200dpi 3.6 高纯乙炔气及钢瓶、减压阀：1套 3.7 高纯氩气及钢瓶、减压阀：1套 3.8 空心阴极灯：4支 | 1 | 国产 |
|  | 台式分光测色仪 | 照明方式：反射：D/8（漫射照明，8°方向接收）; 2.SCI/SCE测量;包括UV/排除UV测量； 3.透射：D/0（漫射照明，0°方向接收） 4.SCI/SCE测量;包括UV/排除UV测量； 5.符合标准CIE No.15，GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 6.积分球尺寸：Φ154mm 7.照明光源：360~780nm组合LED光源，400nm截止光源，420nm截止光源 8.分光方式：凹面光栅 9.感应器：256像元双阵列CMOS图像感应器 10.测量波长范围：360~780nm 11.波长间隔：10nm 12.半带宽：10nm 13.反射率测定范围：0~200% 14.测量口径：反射：Φ30mm/Φ25.4mm，Φ18mm/Φ15mm，Φ10mm/Φ8mm，Φ6mm/Φ4mm； 15.透射：Φ30mm/Φ25.4mm 16.切换口径自动识别 17.含光方式：反射SCI/SCE，透射SCI/SCE 18.颜色空间：CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 19.色差公式：ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) 20.其它色度指标：WI(ASTM E313，CIE/ISO,AATCC,Hunter)， YI(ASTM D1925，ASTM 313), TI(ASTM E313，CIE/ISO),同色异谱指数Mt，沾色牢度,变色牢度,力份,遮盖度，钴铂指数，Gardner指数，8度光泽度,555色调分类。 21.观察者角度：2°/10° 22.观测光源：D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 23.显示：光谱图/数据，样品色度值，色差值/图，色品图，颜色仿真，合格/不合格结果，颜色偏向 24.测量时间：约3s（同时测试SCI/SCE 约6s） 25.重复性： 分光反射率：Φ25.4mm/SCI,标准偏差0.05%以内（400~700nm：0.04%以内）： 色度值：Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.02以内（校正后,以间隔5s测量白板30次平均值） 分光透过率：Φ25.4mm/SCI,标准偏差0.05%以内（400~700nm：0.04%以内）： 色度值：Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.03以内（校正后,以间隔5s测量白板30次平均值 26.台间差：Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.15以内（BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值） 27.供电方式：直流24V,2A电源适配器供电 28.照明光源寿命:5年大于300万次测量 29.显示屏:TFT 真彩 7inch，电容触摸屏 30.接口:USB，蓝牙®2.1 31.存储数据:标样5000条，试样40000条（SCI/SCE算一条数据） 32.操作温度范围:0~40℃（32~104°F） 33.存储温度范围:-20~50℃（-4~122°F） 34.标准附件:标准校正板，检验绿板，黑校正盒、样品固定架，25.4mm口径，15mm口径，8mm口径，4mm口径，透射测试夹具组件 | 3 | 国产 |
|  | 电热恒温培养箱 | 产品特点： 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 温控系统采用微电脑单片机技术，液晶屏显示各种参数，温控具有控温、定时、超温报警等功能； 采用进口电机及风叶； 风机6段调速； 箱门具有大视角玻璃观察窗； 采用纳米材料门封条及保温材料可编程程序设计，可设置10段100周期； 具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 技术参数： 电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% 控温范围：室温+5℃-85℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±0.5℃（37℃时） 温度均匀度：±1℃（37℃时） 输入功率：450W 载物托架（标配/最多）：3块/7块 稳定时间：≤20min 定时范围：0-9999min/h（可切换） 容积：≥160L | 6 | 国产 |
|  | 立式压力蒸汽灭菌器 | 自控型 手轮式快开门安全连锁装置结构 外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 微电脑智能化自动控制 压力安全联锁装置，超温自动保护装置 自涨式密封圈，自动排放冷空气 高低水位报警，断水自控 超压自泄 内循坏排汽式，带3升集气瓶 灭菌终了可设自动排气、蜂鸣器提醒，自动停机 三种模式控制：a.加热-灭菌-快排汽 b.加热-灭菌-慢排气 c.加热-灭菌-不排汽 容积：≥75L 功率：3.5KW 电源：220V±10% 50Hz±2% 最高工作温度：≥139℃ 温度分辨力：1℃ 最高工作压力：≥0.25MPa 压力表显示范围：0~0.4MPa（1.6级） 定时范围（min）：≥4-120 | 7 | 国产 |
|  | 电热鼓风干燥箱 | 产品特点： 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 旋转式两级锁紧结构，保证门与进口封条贴合度更高，达到良好的密封性； 腔体四角采用圆角设计，搁架容易拆卸，方便清洁； 采用先进操作系统，触控式按键，彩色液晶显示各项参数指标，具备控温、定时、编程、风速调控、超温报警等功能； 具有倒计时预约功能； 可编程程序设计，可设置10段100周期； 预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果； 采用罩级电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环； 风机6段调速，可保证不同风速的要求，避免粉尘样品扬尘造成样品损耗； 具有来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失。 技术参数： 电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% 控温范围：≥室温+5～300℃ 分辨率：0.1℃ 波动度：≥±0.8℃(105℃) 均匀度：≥±2% 输入功率：2150W 定时范围：≥0～9999min/h（可切换） 预约范围：≥0～999min 编程控制：10段100周期 容积：≥129L 载物搁架：2/7块（标配/最多） 搁架承重：≥15Kg | 5 | 国产 |
|  | 恒温恒湿箱 | 产品特点： 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，搁板可以任意调节； 微电脑智能控制，液晶显示控制温度，湿度，时间，超温报警功能； 采用离芯风机； 配有玻璃观察内门； 箱体左右侧配有检测口接头，内径为30mm、外径为60mm； 采用品牌压缩机、无氟制冷剂； 可在密闭环境进行培养； 标配机械锁，防止任意开门； 集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定； 湿度传感器采用进口元器件，采用翅片加湿电热管加湿，外配大容量水箱，可长时间连续使用； 可编程程序设计，可设置30段99周期； 具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 技术参数： 控温范围：≥4℃-60℃（不控湿时），≥10℃-40℃（控湿时） 分辨率：0.1℃ 波动度：≥±0.5℃（25℃） 均匀度：±1℃（25℃） 控湿范围：≥50%-90% 湿度波动：≥±5% 输入功率：1500W 定时范围：0-9999分钟 容积：≥250L 载物托架：4块 | 4 | 国产 |
|  | 超净工作台双人单面 | 外壳采用优质冷轧钢板，静电喷塑，操作台采用SUS304拉丝不锈钢，耐腐蚀，清洗方便； 采用离心式风机； 液晶显示控制系统，配合轻触式微动开关，六段风速控制； 配备杀菌灯、照明灯的独立控制，杀菌装置具有定时功能（0-999min）； 垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体透入和操作区洁净； 配置有高效HEPA空气过滤器。 显示方式：LCD 空气流向：垂直流 工作面：一个 洁净等极：100级@≥0.5µm 工作区风速范围：0.3-0.6m/s（可调） 噪音：≤67dB 振动半峰值：≤5µm（X、Y、Z方向） 照度：≥300LX 工作区尺寸(mm)：≥1300×650×520 高效过滤器规格及数量(mm)：1250×560×50×① 荧光灯/紫外线规格及数量：20W×①/20W×① 功率(kw)：0.3 电源：AC220±10V 50/60Hz | 6 | 国产 |
|  | 旋涡混合器 | 产品特点： 1、特制机脚，超强防震，适合高速工作。 2、多种模式混匀，可以触发式点动运行、可长时间连续运行、还可设定运行时间。 3、转速可调，调速范围广，低速平稳，高速强劲。 4、振动模块安装方便，产品稳固可靠，偏心轴承设计经久耐用。 5、有多种振动模块适配器可供选择 操作显示方式：旋钮 + 刻度 圆周直径：3mm 振荡方式：圆周 运行方式：连续运转或点动 速度范围：≥0 ~2500rpm 输入电源：AC 220V / AC 110V, 50/60Hz 功率：60W 熔断器：250V, 1A, Φ5x20 | 10 | 国产 |
|  | 旋转蒸发器 | 1、工作条件 1.1使用环境温度 ：5℃~40℃；输入电源 ：AC220V/50HZ；加热功率: 1kw 2.技术要求及配置 2.1主要特点： 2.1.1球磨口冷凝管,冷却回收快,安装拆卸快捷； 2.1.2手动,自动两用升降功能操作方便； 2.1.3温度，转速同屏显示； 2.1.4密封部件：采用氟胶+双重PTEF进口材料与玻璃转轴组合； 2.2 技术指标： 2.2.1 .数显转速，旋钮式无级调速 0-150转/分； 2.2.2.升降行程 ：手 动,自动两用上下升降 0-150毫米，操作更方便； 2.2.3一次成型4L复合锅φ22×11.5cm,加热功率1KW，耐腐蚀，加热快,易清洗，配有透明防护罩： 2.2.4自动控温， 数字显示（温度显示精度：小数点后面有一位数） 水浴：室温-99度±1℃ 2.2.5冷凝管 ：立式,球磨口冷凝管（直径80mm，长度410mm实物为证)拆卸方便,冷却速度快； 2.2.6密封部件 ：采用聚四氟真空密封垫与玻璃导管紧密结合；2.2.7加 料 器: 阀门式加料管套接四氟乙烯管和挡水流圈 2.2.8容量范围: ≥25~2000ml 2.3 配置 2.3.1 主机、立式冷凝管，水浴锅各1台， S35球磨口收集瓶 500ml一个，24# 旋转（茄形）瓶250ml一个.24转24#玻璃接口一个。 | 5 | 国产 |
|  | 循环水真空泵 | 全不锈钢泵头，防腐真空泵 真空度：0.098Mpa（循环水温0℃-25℃） 泵排量:60L/min 单嘴抽气率:10L/min 抽气头数:2 水箱容量:15L 水箱材质:ABS 电动机功率:180W 工作电压:220V 50HZ 扬程:8m | 5 | 国产 |
|  | 气相色谱仪 | 基本要求 1.1 温度要求： 5℃—35℃； 1.2 湿度要求； 25%—80%； 1.3 电源要求： 220V±10%,50Hz； 1.4 功率要求：≥2500 W； 技术要求： 2.1 功能特点： 2.1.1 载气采用AFC气路控制，辅助气采用AFS（Advanced Flow Scout）监控，气路控制非常灵活； 2.1.2采用彩色大屏幕显示屏（5.6寸）显示，人性化的操作界面设计，显示直观、操作简洁，中英文相互切换，满足不同客户需求； 2.1.3通过键盘、反控工作站设定，可同时对8个模块进行温度控制； 2.2 主机 2.2.1 温控区：8路独立控温； 2.2.2 载气控制：EPC/AFC控制，可选择设定载气和尾吹气类型：载气系统均可实现恒压、恒流、恒速、程序压力、程序流量、程序线速度气体控制模式； 2.3 柱箱 2.3.1色谱柱安装间隔尺寸：152.4mm； 2.3.2 柱箱温度控制：室温上6℃～400℃ (以0.1℃增量任设)； 2.3.3 温度控制精度：±0.1℃ 2.3.4 温度波动：≤±0.1℃， 温度梯度：±1％； *2.3.5 程序升温：大于27阶； 2.3.6 升温速率：0.1～40℃/min（以0.1℃增量任设）； 2.3.7 降温速率：柱箱温度从200 ℃降至100℃时间不大于3min； 2.3.8 持续运行时间：≥9999（min）。 2.4 进样系统 2.4.1 最高使用温度：400℃； 2.4.2 进样模式：分流/不分流毛细进样； 2.4.3程序压力/流量/线速度：最大 8阶； 2.4.4 AFC压力控制精度：0.01psi； 2.4.5 AFC压力控制范围：0-100psi； 2.4.6最大分流比：4500:1； 2.4.7总流量范围：0-450mL/min； 2.5 检测系统 2.5.1 氢火焰检测器（FID）： 最高使用温度：400℃； 最小检测限：≤1.5 × 10-12g/s（正十六烷）； 线性动态范围：≥107 宽量程数字化输出，提升线性范围，溶剂峰不封顶； 标配电子点火功能。 2.6 工作站/数据处理软件 2.6.1 原厂专用反控色谱工作站； 2.6.2 信号采集：网络端口连接，信号范围全量程不分档； 2.6.3 具有LIMS接口，可以将结果自动传输到LIMS系统。 2.6.4自诊断系统：智能化的自诊断系统，自动识别错误操作信息并做出相应的自我保护措施； 2.6.5在线反控功能：实时控制及控制各模块的温度，可随时调出温度控制曲线，包括柱箱、进样口、检测器及辅助加热模块，提高条件摸索效率；可随时调出流量/压力控制曲线，提高条件摸索效率； 2.6.6支持多内标分析； 2.6.7在线分析预览功能：使得谱图未采集完毕，可提前知道关键组分的含量信息; 2.6.8一键恢复功能：一键调用谱图中的仪器控制参数信息、积分信息，迅速恢复初始设置; 2.6.9 支持模拟进样，提高工作站的培训效率; 2.6.10在线噪声及漂移自动计算，实现标准法、6-Signal法、ASTM法等三种计算方法，更为科学，无需手动计算，规避人为误差; 2.6.11 多项式计算功能：一次曲线校正（y=kx+b）、二次曲线校正（y=ax2+bx+c）、三次曲线校正（y=ax3+bx2+cx+d），提高非一次曲线样品的线性准确度; 2.6.12 峰锁定功能：减少那些不参与计算的干扰峰对主要组分的谱线或数据干扰，从而使得谱图报告更美观，数据更清晰; 2.6.13 支持分组计算功能，优化组分的合并运算，无需另外手动计算; 2.6.14 具有项目分组功能：在同项目、分析任务可依据需求进行组分或批次分组归档案例，全面简化样品谱图管理; 2.6.15模块式可定制化报告，支持批量谱图处理和数据分析; 2.6.16符合GMP“计算机系统”合规性要求; 3 气体净化器：全铝合金材质，耐高压，具有脱烃、脱水功能； | 2 | 国产 |
|  | 低温恒温培养箱 | 技术要求 5寸LCD液晶触摸屏，触摸式操作； 控制系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿； 多级密码管理功能； 控制器可保存5年以上数据记录（非SD卡存储），可实时查看仪器温度记录数据； 并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯； 事件管理功能：控制系统可以自行记录设备事件并带有确切时间； 具备公历预约、定时功能； 具备6级风速调控功能，确保不同培养物的循环风速要求，避免风量过大成样品挥发； 具备独立限温保护功能，超过限定温度，设备自动断电，确保样品和设备安全； 采用变频式制冷系统，环保制冷剂，高效率，低能耗，全温段持续无霜运行； 采用进口降噪压缩机组，噪音降低50%以上，性能稳定； 上下限超温报警，超温停机保护，门开报警，传感器故障报警，过载保护，漏电保护，压缩机超温保护； 结构特点 双层门设计，具备全景钢化玻璃观察内门，避免样品观察时造成温度波动； 设备配置一个USB接口，两路RS-485接口； 标配机械锁； 具备易拆卸式压缩机冷凝器保养窗口； 具备内门冷凝水回收系统和腔体冷凝水回收系统； 内腔采用圆角式设计，方便清洁； 设备左右侧各有一个内径为3cm的检测孔，方便客户在计量或者验证过程中布线； 设备腔体内标配220V防水电源插座，方便客户在箱体内直接接入其他设备使用； 设备内标配有8w的照明灯，方便客户观察内部样品； 技术参数 控温范围：0-80℃ 分辨率：0.1℃ 波动度：±0.3℃（加热）±0.5℃（制冷） 均匀度：±0.8℃（25℃时） 输入功率：1000W 定时范围:0-9999min/h(可切换） 预约范围：公历预约 编程控制：30段99周期 容积：≥150L | 2 | 国产 |
|  | 单道可调量程移液器 | 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌 伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。 四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察。 独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛。 多道移液器具备单独通道设计，灵活性更高，节省维修成本。 配置：0.1-2.5 µl,2-20 µl，0.5-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl, 各一支。 | 2 | 国产 |
|  | 单道可调量程移液器 | 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌 伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。 四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察。 独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛。 多道移液器具备单独通道设计，灵活性更高，节省维修成本。 配置：2-10 µl，5-50 µl,50-200 µl, 200-1000 µl, 1000-5000 µl, 各一支。 | 6 | 国产 |
|  | 立式智能精密摇床 | 立式双层结构，占地小、载瓶量大； 智能化声光报警环境扫描微处理控制器； LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数； 运行参数加密锁定； 曲线控制，可编程程序设计，可设置十段； 定时设定长达1000小时，终点自动停止振荡并声光报警； 直流无刷电机设计，宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养； 机芯采用进口轴承； 超温声光报警功能，电机过热、温度失控、异常超温等仪器自动切断各自供电； 具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行； 控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速，保证实验样品的安全； 静电喷塑箱体，内胆采用进口不锈钢镜面板，大屏幕钢化玻璃观察窗，工作腔四角圆角设计，便于清洁； 开关采用凹陷设计，运输途中不易碰坏； 增加充气口，满足需加惰性气体的特殊需要； 配有独立限温开关及门开关，保证安全； 配有门锁，防止门随意打开，导致实验终止； 振荡方式：回旋振荡式 控制方式：PID微电脑 显示：LCD 对流：强制对流 温控范围（℃）：RT+5～60 温控分辨精度（℃）：±0.1 温控波动度（℃）：±0.5（37℃时） 温控均匀度（℃）：±1（37℃空载时） 回旋/往复频率范围（r/min）：30～300 回旋/往复频率精度（r/min）：±1 振幅（mm）：Φ26 定时范围（h）：0～1000 摇板数量（块）：2 摇板尺寸（mm）：530*410 电源：AC220V、50/60Hz 标准配置（ml×支）：250ml×20 | 4 |  |
|  | 台式智能精密摇床 | 创单轴无级可调振荡技术，可满足不同溶氧量的实验要求 结合振荡幅度无级调节功能，振荡频率可大范围扩展至30-600rpm 便捷化设计 智能化声光报警环境扫描微处理控制器 LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数 运行参数加密锁定，避免人为误操作 运行参数记忆功能，避免繁琐操作 直流无刷电机设计，宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养，电网波动无影响 超温声光报警功能，温度失控、异常超温仪器自动切断各自供电 具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行 控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速，保证实验样品的安全 控制方式：P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片） 显示方式：LCD（液晶显示屏） 驱动方式：单轴驱动式 控温范围：5-60℃ 温度调节精度：±0.1℃ 温度均匀性：±1℃（37℃时） 机芯：旋转式 驱动电机：直流无刷电机 振动频率：30-250rpm（振幅＜5mm时，可达600rpm） 振动幅度：Φ0-40mm无级可调 定时范围：0～1000小时 容积：≥70L 摇板数量(块) ：1 摇板尺寸（mm）：440*390 标准配置(ml×支)：250×10 功 率(W)：800 电 源：AC220V 50/60Hz | 2 | 国产 |
|  | 显微镜 | 1、大视野目镜：双目视野 10×/20mm。 2、镜筒：铰链式双目镜筒，30°倾斜，瞳距调节范围48mm-75mm。可提升眼点高度。 3、N.A.1.25阿贝聚光镜，带可变光栏及滤色片托架。 4、转换器：内倾四孔转换器，增加载物台可操作面积。 5、原装LED光源，亮度连续可调。 6、载物台：机械移动载物台， 面积不小于230*mm*150mm，移动范围不小于78mm*52mm，上限位装置防挤压切片；焦距调节：粗微调同轴，粗微调具备自动泄力装置，避免打碎切片，微调最小读数值2um；调焦行程22mm。 7、无限远平场消色差物镜 8、4X物镜成像圆直径不小于7.4mm。 9、10X物镜成像圆直径不小于7.4mm； 10、40X（弹簧）物镜成像圆直径不小于7.0mm。 11、100X物镜（弹簧、油）成像圆直径不小于5.0mm 12、转换器定位稳定性≤0.006mm 13、载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.018mm 14、载物台侧向受5N水平方向作用力不重复性≤0.001mm 15、倾斜式目镜筒做360度旋转时目镜焦平面上像中心的位移小于0.10mm。 16、左右两系统放大率差≤0.42％ 17、零视度时，左右系统的目镜端面位置差0.06mm 18、电器安全性能抗电强度：接电阻抗≤0.021Ω 19、电器安全性能抗电强度：泄漏电流≤0.086mA | 20 | 国产 |
|  | 高效液相色谱仪 | 1 工作条件 1.1 温度要求：20℃—27℃； 1.2 湿度要求； 20%—80%； 1.3 电源要求： 220V±10%,50Hz； 1.4 功率要求： 最大 2500 W。 2 技术指标 2.1 高压恒流泵 2.1.1 输液方式：双柱塞往复串联泵 2.1.2 流量设定范围：0.001ml/min-10.000ml/min 2.1.3 流量准确度：≤±0.2% 2.1.4 流量稳定性：RSD≤0.06% 2.1.5 最高工作压力：45Mpa 2.1.6 梯度组成精度：≤0.1%RSD 2.1.7 梯度混合准确度：≤±0.5% 2.1.8在线自动柱塞清洗功能，自动可编程，隔膜泵免维护 2.2紫外检测器 2.2.1光源：氘灯 2.2.2波长范围：190-700nm 2.2.3谱带宽度：8nm 2.2.4波长重复性：≤0.1nm 2.2.5波长准确度：≤±1nm 2.2.6线性范围：2.0AU 2.2.7最小检测浓度：2×10-9 g/ml 2.2.8基线噪声：≤±0.25×10-5AU 2.2.9基线漂移：≤0.4×10-4AU/h 2.2.10检测池：分析池光程10mm,11ul 2.2.11检测池耐压：1500Psi 2.2.12具有波长扫描和时间程序功能 2.2.13具有色谱仪消二级光设计，以此获得极高光通量与极高分辨率。 *2.2.14产品可升级与主机同品牌的二极管阵列检测器和激光诱导荧光检测器。 *2.2.15设计的光栅驱动装置，极大简化机械结构提高可靠性，缩短光路系统波长校准时间，提高波长扫描系统中的波长准确性和重复性。 2.3 色谱柱恒温箱 2.3.1使用温度范围：室温+5℃～80℃ 2.3.2控温精度：≤0.1℃ 2.3.3温度准确度：±0.3℃ 2.3.4安全措施：内置机械式温度开关，超过限定温度后直接切断加热电源 2.3.5采用PID分段技术算法，升温迅速，冲温小，缩短温度平衡所需时间 2.4 色谱数据处理工作站 2.4.1满足GLP、FDA 21CFR Part II，具有序列分析和数据库功能 2.4.2可分级管理，选配审计追踪功能（样品、方法、序列、校准、色谱图和数据输出等的审计追踪），可自动生产文件且不允许修改。授权访问、自动生产电子签名，意外数据丢失的恢复功能保证数据真实有效 3 单台仪器配置清单 1、高压恒流泵 2台 2、紫外检测器 1台 3、手动进样系统 1套 4、色谱工作站 1套 5、色谱柱恒温箱 1台 6、C18 5μ 4.6mm×250mm色谱柱 1支 7、保护柱一套（包含：柱芯、柱套、U型连接件） 8、溶剂瓶托盘 1台 9、1000ml溶剂瓶 2个 10、500ml溶剂瓶 1个 11、Φ13一次性针筒式样品过滤器（水、油膜各100支） 1套 12、溶剂过滤器（Φ50水膜、油膜各1盒，每盒100片） 1套 13、GM隔膜真空泵 1台 抽气速度：20L/min 电机功率：160W 工作环境温度：7℃—40℃ 噪音：＜55DB 14、超声波清洗器 1台 清洗槽容量：6 L 超声功率：180 W ，超声功率0-100%无极可调 超声频率：40 KHz 加热功率：300W,温度可调：常温-80 ℃ 时间可调 1-240 min 面板采用有机玻璃 采用304不锈钢排水阀，配排水硅胶软管。 有不锈钢网架/托架 有不锈钢降音盖含3M硅胶降音垫 仪器内外壳均为优质不锈钢 电源：220V/50Hz 15、品牌电脑、激光打印机 1套 品牌电脑： 处理器：十代英特尔酷睿TMi5-10200H四核八线程 屏幕：23.8英寸高清大屏 硬盘：512G SSD高速固态硬盘 内存：16G DDR4 高频内存 接口：USB 3.0X4、USB2.0X2、HDMI*1、VGA*1 显卡：集成显卡 速度：2.4GHz 分辨率：1920*1080dpi 激光打印机： 单面支持纸张尺寸：A4、A5、信封DL 能效等级：二级能效 端口：USB 打印分辨率：1200*1200dpi 16、稳压电源（功率大于2.5KW） 1台 | 1 | 国产 |
|  | 衣帽柜 | 加厚冷轧钢板，钢制防互开锁具，不锈钢拉手，环保喷塑，静电粉末喷涂。 尺寸（mm）：≥900*450*1800 | 5 | 国产 |
|  | 储物柜 | 冷轧钢板，智能刷卡，一卡通，指纹识别，自编密码，二维码扫码，人脸识别系统。 尺寸（mm）：≥900*450*1800 规格：≥20~30个柜门 | 2 | 国产 |
|  | PP药品柜 | 双人双锁，pp材质锁具，有效个隔绝柜内化学品对锁具的腐蚀，大容量可调节层板，3C钢化玻璃，硬度高，不易破碎，更耐用，防腐蚀，优质pp聚乙烯板材。 材质：PP聚丙烯 尺寸（mm）：≥900*450*1800 颜色：PP瓷白色 技术指标：可调层板； 门类型：四门，手动；配双挂锁/双人控制管理； | 10 | 国产 |
|  | 全钢防爆双瓶气瓶柜 | 全钢智能，防火防爆认证，加厚层板防火钢板构造，加固链条防止倾倒，调节踏板方便装卸，通风口防火装置，镀锌层板防腐蚀。 尺寸（mm）：≥900*450*1800 带玻璃视窗，报警装置 产品颜色：黄色，环氧树脂烤漆 调节踏板：标配，方便气瓶装卸 固定链条：标配，防止气瓶倾倒 柜体锁具：有 | 1 | 国产 |
|  | 全钢防爆三瓶气瓶柜 | 全钢智能，防火防爆认证，加厚层板防火钢板构造，加固链条防止倾倒，调节踏板方便装卸，通风口防火装置，镀锌层板防腐蚀。 尺寸（mm）：≥900*450*1800 带玻璃视窗，报警装置 产品颜色：黄色，环氧树脂烤漆 调节踏板：标配，方便气瓶装卸 固定链条：标配，防止气瓶倾倒 柜体锁具：有 | 2 | 国产 |
|  | 50L白酒生产设备 | 1、原料处理设备： 粉碎机：1套；材质食品级；磨盘式粉碎机，粉碎粮食，处理量100kg/h。材质为不锈钢。 电压：380V 功率：0.5KW 2、蒸煮设备： 2.1、蒸煮摊凉机：1台；材质食品级不锈钢材质；板材厚度1.5mm，高度约0.5米，全套系统，功能包含蒸煮、自动冷却粮食，方便拌曲，处理量50kg/h，材质为食品级不锈钢。容积满足50kg/批的投料量，方便出料。 2.2、铁锹：1把；材质食品级；不锈钢铁锹。 3、能源系统： 电蒸汽发生器：1台；电蒸汽发生器,免检，带水处理，蒸汽量34kg/h。电压380V。 4、发酵系统 4.1、发酵缸：4个；材质食品级；厚度1.5mm，高度约0.7米，有效容积100升，材质为不锈钢，方便排污，带保温。移动式带脚刹。带阀门，顶部带盖子方便发酵使用。 4.2、高压水枪：1个，压力≥0.3mpa；清洗设备，可以调节出水模式。 5、蒸煮设备： 5.1、蒸酒设备：1套；材质食品级；厚度1.5mm，高度约1.7米，固态蒸馏，保证蒸馏设备，冷凝设备等，50公斤/次。包含蒸馏设备，连接通道，冷却设备等部分组成，操作方便。 5.2、储酒桶：5套；不锈钢接酒桶，厚度1.5mm，高度约0.4米，容积20升，可以封闭盖子。 6、管路阀门： 管路阀门：1套；包含系统内阀门、管路、三通、支架、保温等。 7、培训：20天。 | 1 | 国产 |
|  | 万向轮手推车 | 防氧化耐腐蚀，车板中间采用防滑点设计，增强车板摩擦力，有效防止货物滑落，底部四角加固。 尺寸（mm）：≥900*900*600 | 4 | 国产 |
|  | 驾驶式洗地机 | 洗擦吸三合一，大动力刷盘吸风电机，大容量清污水箱，大续航品牌电池，大尺寸清洁更给力。 刷盘宽度：≥600/700mm 吸水扒宽度：≥995mm 连续工作时间:≥2-3h 清洁效率:≥4000㎡/h 刷盘电机:550 w 驱动电机:500W 爬坡率：≥15% 吸水电机:500w 清水箱容量:≥80L 污水箱容量:≥85L 电瓶：24V/100AH | 2 | 国产 |
|  | 幕布 | 活动挂钩随挂随用，安装不受限，支持4k画质，漫反射科学防蓝光，护眼更健康，超大广视角角度，优选白玻纤。 | 1 | 国产 |
|  | 投影仪 | 光学参数 显示技术：DLP 显示芯片：0.47〞DMD 镜头：高透光镀膜镜头 投影机特性：3D 亮度：550ccb 标准分辨率：1920*1080 兼容分辨率：2K\4K 投影参数 投射比：1.2：1 梯形校正：全自动梯形校正±40度 投影方式：正装正投、正装背投、吊装正投、吊装背投 系统参数 CPU：MT9669 GPU：Mali-G52 RAM：4GB 内置存储：64GB 操作系统：GMUI 5.0 多屏互动：AirPlay、DLNA、极米APP 接口 输入接口：DC*1 HDMI 2.1*1 HDMI 2.0*1 USB2.0*1 输出接口：LAN*1 3.5mm Audio*1 OPTICAL*1 Wi-Fi：双频2.4\5GHz，802.11a\b\g\n\ac\ax 蓝牙：5.2/低功耗 电气规格 电源：AC200-240V，50\60Hz 噪音：<28dB（标准模式，1m） 功耗：<260W | 1 | 国产 |
|  | 微型计算机 | 内存：16GB 最大支持容量：≥32GB 插槽数量：2个 前(侧)面接口：USB接口数：3个 后面接口：USB接口数：4个 视频接口：VGA\HDMI接口 CPU型号：i5-12400 核心数：六核 显卡：集成显卡 硬盘：512GB高速固态硬盘+1TB机械硬盘 显示器：分辨率：1920*1080 屏幕尺寸：23英寸 输入设备：鼠标：有线鼠标、键盘：有线键盘 主板：芯片组：B660 声卡：集成声卡 显卡类型：集成显卡 | 1 | 国产 |
|  | 数字粘度计 | 1.采用高清彩屏，高性能处理器，操作方便，显示信息丰富。 2.全金属外壳，防干扰。 3. USB PC 界面：提供可选的电脑控制和自动数据采集功能 4.高精度温度探头。 5.高速芯片处理器，更快的处理数据。 6.采用高强度小轴，经久耐用。 7.带有 232 打印接口，可直接连接电脑或微型打印机，打印数据。 8.定时功能，自动完成非牛顿流体，能保证获得良好的一致性数据。 9.仪器粘度曲线， 10.自动量程显示：当前转子及转速组合下的最大测量粘度 11.仪器可以存储数据，方便客户查阅比对。 12.量程范围(毫帕·秒) 1~600万cp 旋转速度(转/分钟) 0.1 ～ 200（有级，无级变速任意切换）转子配置 1-4号转子各1件测量误差±1 %（FS）牛顿流体重复性±0.2%（FS）牛顿流体粘温曲线全系可输出粘温时间曲线显示功能 测量范围:≥1~600万cp 转子规格:1-4号转子各1件 转子转速: ≥0.1 ～ 200 （有级，无级变速任意切换） 测量误差 ：±1 %（FS）牛顿流体 重 复 性 ：±0.2%（FS）牛顿流体 粘温曲线 ：全系可输出粘温时间曲线 显示功能 ：液晶屏可显示粘度、剪切率、剪切应力、转速、温度、百分计扭矩、 转子编号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值等 温度范围（℃） ：-20～100 温度波动态（℃） ：± 0.05 控温方式 ：微机温控、PID 调节 显示分辨率（℃） ：0.01 内胆容积 ：≥6 L 开口尺寸（mm）：≥Φ90× 150 泵循环方式 ：内/外循环 泵流量（L） ：≥8 制冷方式 ：压缩机制冷 工作槽容积 ：≥250 × 200 × 150 | 2 | 国产 |
|  | 凯氏定氮仪 | 工作条件： 1.电源：220 VAC ±10% 50Hz； 2.温度：操作环境10-35℃； 3.冷凝水压：0.02MPa-1MPa； 4.冷凝水温度：≤20℃； 功能参数： 1.仪器配置：自动凯氏定氮仪，含蒸馏系统、软件系统； 2.采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收法； 3.检测范围：0.1-240mgN； 4.回收率≥99.5%（1-240mgN）； 5.重复性误差：RSD≤0.5%（1-240mgN）； 6.测定样品重量：固体≤6g 液体≤16ml； 7.操作系统：内置4.3寸高分标率彩页液晶显示屏，中文操作界面，可实时监测和显示实验过程； 8.全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏、全自动故障检测； 9.采用自动淋洗控制系统，实现智能化出液管路淋洗，保证样品的高回收率和结果的准确性； 10.蒸馏时间：0—60min 连续可调； 11.具备冷凝水流量检测功能，冷凝充分，保证回收率； 12.防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质； 13.具备安全门自动监测及消化管在位检测功能； 14.具有紧急停止操作功能，保证实验安全。 15.具有故障自动检测及声光报警系统智能化设计； | 1 | 国产 |
|  | 箱式电阻炉 | 产品特点： 微电脑PID控制器 耐腐蚀轻质炉膛 安全功能： 操作时只需开启炉门，炉门安全开关会自动断开加热电源，确保操作者安全。 设有过流、过压、过热等多种安全保护措施，确保电炉安全使用。 炉膛选择(用户可根据自己需要选用) 选用陶瓷纤维板作为隔热保温材料，具有隔热效果好，箱壳表面温度低等特点。 最高温度：≥1000℃ 炉膛容积：≥16L 电源电压：380V/50HZ 额定功率：8KW 加热元件：优质电炉丝 控温精度：±1℃ 温度均匀度：5℃（垂直方向） | 3 | 国产 |
|  | 垂直电泳槽 | 产品特点 1.通量：可容纳1～2块手灌胶或预制胶，1小时内完成电泳实验 2.封边隔条粘固在长玻璃板上，保证玻璃板精确对齐，避免漏胶 3.凸轮制胶框确保精确对齐 4.标有厚度和孔数的玻璃板和梳子，便于识别 5.封边隔条使得玻璃板加厚，不宜破碎 6.标配2个独立灌胶架，方便于在狭窄实验台上灵活放置，可同时灌制2块胶 7.带边齿的梳子和内置脊使凝胶与空气隔绝，避免抑制凝胶聚合反应 8.配100孔各种孔径多用途离心管架1个 9.配可放置14片玻璃的玻璃板支架1个 技术参数 1.凝胶数量：1-2块 2.凝胶厚度：1.0mm（标配）；0.75mm、1.5mm 3.预 制 胶：兼容PIERCE, BIO-RAD 4.玻璃板尺寸：100×83mm 5.凝胶尺寸：83×73mm 6.梳子规格：1.0mm厚, 10、15齿（标配）；0.75mm10、15齿；1.5mm10、15齿 7.铂金电极：φ0.25mm | 40 | 国产 |
|  | 通用电泳仪电源 | 产品特点 1.输出类型：恒压、恒流、恒功率 2.外观：透明仪器外壳，可视内部结构 3.蛋白功能：浓缩胶后电源自动衔接分离胶 4.显示功能：液晶屏同时显示电压、电流、功率、定时时间 5.自动生成功能：选定恒定值后，其余两项指标自动生成，避免人为操作的误恒定现象 6.微电流功能：电泳结束自动进入微电流，避免定时关机的样品扩散，防止样品跑过 7.安全性能：过压、电弧、空载和荷载突变监测；过载/短路监测；漏电保护；开路报警，断电自动恢复，暂停/恢复功能 8.可编程存储10种方法，每种方法最多包含10个步骤 9..四组并联，可同时带多个电泳槽 技术参数 1.输出范围：电压:5-600V；电流:1-1200mA；功率:1-500w 2.分 辨 率：电压1V、电流1mA、功率1w 3.定时范围：1min–99h59min | 10 | 国产 |
|  | 石墨消解仪 | 工作条件 1 工作环境温度：10℃～40℃ ； 2相对湿度：0～90% 不结露 ； 3 工作电压：AC220V±10%，50～60Hz。 功能参数 1消化能力：≥20个样品； 2 加热方式：采用红外一体式加热及高纯石墨传导； 3 控温方式：PID 控温；嵌入式软件控温技术； 4可存储：要求可存贮10组以上消解方法； 5 控温范围:室温+5℃～450℃（从室温到400℃≤25 分钟）； 6 升温计时方式：消解开始计时或达至设定温度计时两种可选； 7 显示系统：4.3寸真彩液晶显示屏； 8 隔热方式：陶瓷及风道隔热； 9 控温精度：±1℃； 10 消化管容量：300ml（满容量水，20℃） 11 表面外壳需喷涂特氟龙涂层，防止消解过程中产生的酸气或酸液对仪器的腐蚀； 12 自动检测加热单元工作故障并可判断出故障模块，便于维护； 13具备过压、过流、过热报警，故障自动报警功能； 14 具备导流槽结构，防止酸液腐蚀仪器； 15石墨表面处理方式：要求采用气相沉积技术，防止石墨高温氧化。 16梯度加热功能 | 4 | 国产 |
|  | 通风橱 | 1、通风柜基本参数： （1）外部尺寸≥（L×D×H）1800mm×800mm×2410mm； （2）内部尺寸≥（L×D×H）1590mm ×600mm×870mm 。 （3）台面板到地面高度：900mm； （4）所需排风量：1140 m³/h； （5）额定功率：550 W(含负载)； （6）照度：≥300lx； （7）前窗玻璃开口高度：750mm； （8）LED日光灯功率：40W； （9）使用人数：2—3人； 2、结构功能特点 1、通风柜外壳采用1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂，具有较好的光洁度与耐腐蚀性。 2、通风柜操作区采用抗倍特板，具有较高的防酸碱性；台面板采用实心理化板，能够拆卸便于清理。 3、通风柜前视窗为手动视窗，可以在行程范围内的任意高度停止。 4、通风柜前视窗玻璃是5mm厚钢化玻璃。 5、通风柜控制面板采用轻触式开关，集通风柜电源键、风机键、风机调速键、插座键、日光灯键于一身，搭配LED三位数码显示屏，显示风机档位，使机器外形美观，易于操作。 6、通风柜电控系统具有防过载、防触电等功能，性能稳定，使用寿命长。 7、通风柜插座采用实验室专用安全产品，带透明防溅盖，美观，耐用。 8、通风柜配置底柜，底柜采用1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂，具有较好的光洁度与耐腐蚀性；底柜1660*480*730mm（L×D×H）的超大空间可以放置实验室用品；底柜与上柜体配套使通风柜更加美观实用。 9、通风柜内置PP离心风机，风量大、噪音小，方便客户安装。 10、通风柜具有断电记忆功能，即当遇到突然断电后，再次通电可保持断电前的工作状态，方便实验操作。 | 3 | 国产 |
|  | 果蔬呼吸测定仪 | 仪器主要技术参数 二氧化碳（非分光红外法） 1.最低测量范围：0-5000ppmCO2 2.线性度：≤±2%FS 3.重复性：≤±1% 4.响应时间：t0-t90≤30s 5.零点漂移：≤±2%FS/24h 6.终点漂移：≤±2%FS/24h 氧气 1.测量范围：0-25%O2（电化学式） 2.线性度：≤±2%FS 3.重复性：≤±1% 4.响应时间：t0-t90≤30s 5.零点漂移：≤±2%FS/24h 6.终点漂移：≤±2%FS/24h 温度 测量范围：0-50℃ 分辨率：0.1℃ 精度：±0.2℃ 湿度 测量范围：0-100% 分辨率：0.1% 精度：±2%FS 仪器指标 仪器配备Φ100*140mm、Φ150*250mm两种体积的果蔬呼吸室 仪器特点 1.仪器精度高，测量准确 2.交流供电，恒温控制 3.温湿度显示，浓度数直读 4.可以连续测量 | 4 | 国产 |
|  | 三孔电热恒温水槽 | 采用不锈钢内胆，顶盖 三孔独立控制温度； 控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片，高灵敏、高精度铂电阻传感器，具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能；定时时间长达99小时； 控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术。 控温范围：RT+5～99℃ 温度精度：±0.1℃ 温度波动度：±0.3℃ 温度均匀度：±0.5℃ at 37℃ 定时时间：定时开、关（1分钟-99小时） 额定功率：300W*3 容积：≥3L 电源电压：AC220V 50Hz | 10 | 国产 |
|  | 单目阿贝折光仪 | 折射率 nD：1.3000~1.7000 准确度：±0.0002 糖溶液质量分散(Brix)：0-95% 最小分度值：0.25 （糖度）0.0005（折射率） | 10 | 国产 |
|  | 多功能食品安全检测仪 | 一、硬件指标 1．屏幕显示：≥10.1英寸彩色电容触摸屏，屏幕分辨率高达1920x1200,可旋转定位，非使用状态时可将屏幕平放，使用状态时可将屏幕按使用习惯固定在合适角度，防止反光且方便操作和观看 2.操作界面：Android智能操作系统 3．接口：3个USB接口、1个RS232接口、1个以太网接口 4．仪器支持3G /4G/WIFI连接网络。可将数据上传至云端服务器，具有用户权限管理功能，实现数据安全化管理，也可通过用户设置实现检测结果强制上传。可自动诊断系统故障，同时内置远程监管系统，与食品安全追溯系统进行数据传输 5.内置GPS模块，可实现检测地址精确定位 6.内置微型打印机（热敏/点阵），可随时打印检测报告 7.供电方式：12V/4A电源适配器，内置大容量锂离子电池 8.存储容量：可扩展内存卡，可保存不少于2万条检测数据 9.二维码识别：仪器具备二维码识别功能，方便实现信息的自动导入 10．具备联网功能，可通过webservice接口与物联网云平台对接，实时上传检测数据，样本信息全程严格保密。 二.技术指标 1.一体化主机，主机同时集成了光电比色模块、农残检测模块、胶体金检测模块、时间分辨荧光检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块、内嵌式打印模块等功能模块。 2. 光电比色模块： 2.1.比色池：≥16通道，通道可以以8*n的形式无限拼接，每个通道均配置4个波长光源，所有检测项目均可实现≥16通道数检测（包括农药残留检测）； 2.2采用分离式检测模块，可以不借助工具用手直接拆卸或增加； 2.3透射比重复性：≤0.1%； 2.4通道间误差：≤1.0% 2.5曲线形式：仪器内置曲线.客户可自制曲线双模式； 3.胶体金检测模块： 3.1.光源：LED光源； 3.2.检测通道：≥5通道，可自动进卡退卡，可兼容单卡、二联、三联卡等；可同时检测5个单卡或3个二联卡或2个三联卡； 3.3.结果显示：自动计算浓度，并给出阴性.阳性判定结果； 3.4.具有计时检测功能，检测过程自动计时，减少人为误差。 3.5. 检测卡托架可更换式设计，可进行拆卸清洗，有效防止污染。 3.6.样本切换时间：≤2s； 3.7光检重复性：CV≤1% 3.8稳定性：≤±0.5% 3.9通道间误差：≤3% 3.10自动识别无效或失效试纸条 3.11数据拟合：线性.对数变换.多项式.四参数.半定量等，可以根据需要选择CT线位置可自定义，支持线宽及线间距设定；可自动精确识别CT线位置，具有自动纠错功能，纠错范围可达±3mm 3.12检测卡信息自动识别：仪器具有检测卡二维码或条形码的自动识别.解码功能，实现检测卡的唯一识别，防止一卡重复使用。 4.时间分辨检测模块 4.1.光检重复性：≤2% 4.2.稳定性：≤±2% 4.3.线性相关性：≥0.99 4.4.检测时间：≤7s 4.5标准曲线：内置标准曲线,支持客户多种检测项目，进行原始数据分析，质量控制等； 5. 检测暗室可互换，可以根据客户需要定制暗室功能（胶体金或时间分辨荧光） 6. 采用先进的暗室设计，可有效过滤干扰光，增强反射光强度，提高仪器的灵敏度和可靠性 7.操作软件 自带智能化操作系统，采用开源软件编写，保证用户实验数据安全和避免知识产权纠纷。至少包含任务管理.样品管理.检测管理.数据管理.系统管理.应用工具.法规标准.视频教学等功能。支持自动将检测数据上传至后台系统的功能。 7.1.任务管理：仪器具备任务接收下载，显示未完成任务等； 7.2.样品管理：样品信息的保存.删除.查询.统计等； 7.3测管理：检测过程标准化，检测结果自动判读； 7.4.数据管理：包含各检测模块结果自动获取.报告整合打印.结果上传.检测数据查询.统计与分析.备份和转存.可导出数据到计算机等功能； 7.5.系统管理：包括设备基本信息.设备设置.权限管理.系统时间设置.重新启动等信息的维护； 7.6.状态管理：可通过配套网络平台监控仪器开关机状态； 7.7.曲线管理：内置检测曲线以及检测限参考值，自动对检测结果进行分析比对及判读，相关参数可添加或升级； 7.8.法规标准：需内置各类项目国标值，检测结果界面可即时与对应国标比对.判断，相关的政策法规.技术标准≥100个； 7.9.内置高清操作视频教程，用户可通过视频学习检测操作，方便用户自主学习或再培训； 7.10.软件更新：软件可自动联网检测是否有更新版本，如有则自动更新； 三、技术参数： 1、农残：检出下限：抑制率5%，检测范围：抑制率(0～100)% 2、甲醛：检出下限：2mg/kg；5mg/kg，检测范围：(0～100)mg/kg 3、亚硝酸盐：检出下限：0.4 mg/kg ；2mg/kg，检测范围：(0～100)mg/kg 4、二氧化硫：检出下限：30mg/kg，检测范围：(0～100)mg/kg；(0～500)mg/kg 5、吊白块：检出下限：10mg/kg，检测范围：(0～500)mg/kg 6、蛋白质：检出下限：0.5%，检测范围：(0～50)% 7、硼砂：检出下限：7.5mg/kg，检测范围：(0～100)mg/kg 8、双氧水：检出下限：0.5mg/L；2mg/kg；10mg/kg，检测范围：(0～500)mg/kg；(0～1000)mg/kg；(0～10000)mg/kg 9、硝酸盐：检出下限：0.4mg/kg；0.5 mg/kg；’2mg/kg，检测范围：(0～1000)mg/kg；(0～4000)mg/kg 10、重金属铅：检出下限：0.2 mg/kg；0.2mg/L；1 mg/kg，检测范围：(0～50)mg/kg；(0～20)mg/L | 1 | 国产 |
|  | 器皿柜 | 1.外壳、柜门：采用优质金属板，经酸洗磷化防腐处理，表面为EPOXY环氧树脂粉末静电喷涂处理。 2.柜体内: 采用优质金属板，经酸洗磷化防腐处理，表面为EPOXY环氧树脂粉末静电喷涂处理。 3.层板：采用宝钢优质金属板，表面层经耐酸漆涂处理，防酸碱及防锈。可调节高低。器皿柜可采用PP开孔层板，有效释放玻璃器皿内残留的液体。 4.接水盘：采用304型1.0mm不锈钢板，经裁剪，折弯，焊接，打磨，抛光等一系列工艺处理。当废液累积较多时，可抽出倒入相关储存桶，进行相关处理。 5.铰链：采用优质弹簧铰链，经磷化处理，环氧树脂喷涂。 6.拉手：采用PVC或不锈钢C型拉手。 7.钩件：采用2mm厚度镀锌板，经车床模具冲制而成，用于固定层板及配合层板的上下调节。 8.视窗：采用5mm厚度钢化玻璃，钢板镶边固定，并用透明硅胶增强粘固牢度。 9.地脚：采用优质品牌地脚，可自由调节高度及水平，调节高度为+25mm。 尺寸（mm）：≥900*450*1800 | 12 | 国产 |
|  | 数显糖度计 | 测量范围：0.0~53.0% 分辨率：0.1% 精度：±0.2% 测量温度：10~100℃ (ATC) 使用环境温度：10~40℃ 取样量：0.3ml以上 测量时间：约3秒 电源：7号碱性电池2个 防水保护等级：JIC-C09205级防喷流形 | 6 | 国产 |
|  | 高压均质机 | 产品特点 1、结构特点：单支陶瓷柱塞驱动，出料流量精准控制。可选配柱塞润滑装置，密封使用寿命更长 2、均质压力:最大设计压力2000bar/200MPa/29000psi。选用卫生级全进口数字隔膜压力表 3、均质流量：最小样品量15ml，可在线排空，零残留，特别适合昂贵的药剂生产。自动吸料，无需进料设备 4、部件技术：均质阀座组件采用氧化锆、钨钢、金刚石、司太立等材质，双面加工，双面使用，使用寿命加倍。二级阀分散乳化，使物料分布更加均匀一致。 5、节能技术：设备变频控制，品牌部件设备更稳定。 设计流量（L/H）：8-15 最高工作压力(bar/psi)：1500/21750 设计最高压力（bar/psi）：1800/26100 电压（V）：220 柱塞数量(支）：1 功率：2.2KW 主要功能：均质、破壁、细化（可选配冷水机，控温温度） 最小处理量：50ml 产品过程粘度：2000cp 最大进料颗粒尺寸：<300μm 工作压力显示：数字指针压力表 控制方式：手动操作 最大产品进料温度：90℃ 最高工作温度：≤145℃ | 1 | 国产 |
|  | 磁力加热搅拌器 | 1.加热温度室温-380℃。 2.LCD屏显示温度设定值和实际值，显示目标转速。 3.配有外置高精度温度传感器，可精确控制样品温度，控温精度±0.5℃。 4.独立的安全回路控制系统，超过安全温度420℃自动停止加热，保证用户使用安全。 5.铝合金陶瓷涂层盘面，耐高温耐腐蚀, 加热速度快，不易变形。 6.防爆直流无刷电机免维护。 7.最大搅拌量5L，最高转速1500rpm。 工作盘尺寸（mm）：φ140（6英寸） 盘面材料：铝盘面陶瓷涂层 电机类型：直流无刷电机 电机输入功率（W）：2.4 电机输出功率（W）：1.8 功率（W）：525 电压(VAC)：100-240 频率（Hz）：50/60 搅拌点位数量：1 最大搅拌量(H2O)（L）：≥5 搅拌子最大尺寸（mm）：50 转速范围（rpm）：200-1500 转速显示：LCD 热输出功率（W）：500 加热温度范围（℃）：室温-380，步长1 安全温度（℃）：420 温度显示：LCD 温度显示分辨率（℃）：±1 外置温度传感器控温精确度（℃）：±0.5 余热警告功能：50℃ DIN EN60529保护级别 ：IP21 允许环境温度（℃）：5-40 允许相对湿度：80% | 10 | 国产 |
|  | 制冰机 | 1. 采用进口压缩机，制冷效果好。 2. 纯铜冰桶,不锈钢冰刀,安全可靠。 3. 微电脑自动控制系统,安全、稳定。 4. 双螺旋挤压制冰方式, 所制冰形为不定形颗粒状冰,能渗入较窄空间,迅速冷却,冰浴效果好。 5. 有冰满显示,缺水显示,制冷剂缺少显示，故障警告显示等保护性停机功能。 6. 电源开关和功能指示灯置于机器前部，便于操作。 7. 主要零部件，如分水管和水槽的拆卸，不需任何工具，方便维修、清洗。 8. 创新的拉门式设计，方便维护，省时、省力。 9. 不锈钢外外壳饰以银灰色ABS工程塑料，造型幽雅、经久耐用。 制冰量：≥50(kg/24h) 储冰量：≥15(kg) 压缩机/制冷剂：进口无氟/R134a 箱体外壳：不锈钢 电压： 输入功率：285(w) 冰 形：不规则的微小颗粒雪花状冰 | 1 | 国产 |
|  | 食品料理机 | 额定电压: 220V/50HZ 额定功率:1250W 容杯容量:≥2 L 容杯材质:进口pc 刀片材质:不锈钢420深加工 安全保护:三重 安规认证: 3C | 10 | 国产 |
|  | 超声波清洗器 | 1.清洗槽容量：15 L； 2.超声功率：800 W ，超声功率0-100%无极可调； 3.超声频率：40 KHz； 4.加热功率：500W,温度可调：常温-80 ℃； 5.时间可调 1-999 min 或常开； 6.面板采用有机玻璃； 7.采用304不锈钢排水阀，配排水硅胶软管； 8.有不锈钢网架/托架； 9.有不锈钢降音盖含3M硅胶降音垫； 10.仪器内外壳均为优质不锈钢； 11.电源：220V/50Hz。 12.配置：清洗机主机1台、网架1个、不锈钢降音盖1个、 排水管1个、 不锈钢滤网1个。 产品特点: 内胆采用不锈钢SUS304一次冲压成型，无焊接处，防水性能好。 清洗篮采用不锈钢SUS304网筛氩焊成形。 清洗机的超声换能器发射功率为50/60W。 超声波工作时间（1-999分钟/常开）任意可调，适合不同场合使用。 6L及以上装有排水装置，人性化设计，快捷排出清洗后的废水。 清洗温度在室温-80℃范围内任意可调。 清洗机外壳采用进口雾化不锈钢板制作，耐酸碱。 采用优质进口核心部件，超声波功率转换效率高。 PTC加热，加热效果好，PCB板防潮、防腐蚀处理 采用时间、温度、功率三个拨码器，各项功能拨码器调节控制，三个程序设置 网架：有 降音盖：有 排水：有 | 4 | 国产 |
|  | 玻璃仪器气流烘干器 | 规格: (1)30孔。 (2)管子是标准管。 (3)管子粗细约10mm，13mm，17mm，长度约为16cm，30孔为10根。 功率：800W 工作电源：220V/50HZ 温度：40℃~120℃ 精度：±5℃ | 3 | 国产 |
|  | 乳成分分析仪 | 1、带蠕动泵，自动清洗。 2、便携式设计紧凑，可用于车载。 3、两个样本自校准。 4、只需少量牛奶，便可取得精确结果。 5、内置打印机，实现数据同步打印。 6、低功耗，不使用有害化学物质。 7、按键式操作，双泵头设计，3条管路，废液流出有独立通道流出，不从测量头流出，清洗有独立清洗通道不与测量通道共用。 测量范围： 脂肪，测量范围：0.01-45％，精度：± 0.06％ 非脂乳固体，测量范围：3％-40％，精度：± 0.15％ 密度，测量范围：1000-1160 kg/m ，精度：±0,3kg/m 蛋白质，测量范围：2％-15％，精度：± 0,15％ 乳糖，测量范围：0,01％-20％，精度：±0.2％ 掺水，测量范围：0％-70％，精度：± 3 冰点，测量范围：-0.4℃ - -0.7℃，精度：± 0.005％ 灰份，测量范围：0.4％-4％，精度：± 0.05％ | 1 | 国产 |
|  | 冷藏展示柜 | 容积：≥680L 功率：260W 温度：2℃~8℃ 材质：铝合金柜体，双层中空玻璃门 | 4 | 国产 |
|  | 自动旋光仪 | 工作条件： 1、电源：220 VAC ±10% 50Hz； 2、温度：操作环境10-35℃，标准温度为20℃±5℃； 3、实验室内的相对湿度一般应保持在50－70％。 功能参数： 1、5.6英寸彩色触摸屏， WINDOWS界面软件 2、光源：高亮度LED光源 3、可选测量模式：旋光度、比旋光度、糖度、浓度 4、可自动存储1000组数据信息 5、测量范围：±89.99°（旋光度） 6、测量精度：±0.01 (-45°≤旋光度≤+45°) ±0.02（旋光度<-45° 或 旋光度>+45°） 7、分辨率：0.001°（旋光度） 8、重复性（标准偏差s）：0.002° （旋光度） 9、可测样品最低透过率：1% 10、工作波长：≥589.3nm（钠D光谱） 11、校准方式：内置校准程序 12、输出方式：USB和RS232可直接连接PC | 2 | 国产 |

| 六、涉及项目的其他要求 |  |
| --- | --- |
| 为落实政府采购政策 需满足的要求 | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法”。 |
| 规范标准 | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规 范。 |
| 采购标的需满足的质 量、安全、技术规格、 物理特性等 | 见本表“参数要求”。 |
| 质量检测报告 | 投标人须在投标文件中提供投标包中各品种的检测报告，中标后采购人保留核查原件的权利，如发现虚假应标，采购人有权拒签合同，并申请将该单位列入市政府采购黑名单。 |
| 七、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |
| 采购人的特殊要求及说明 | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 |
| 产品资料说明文件 | 投标人所提供货物的材料使用、制作工艺、技术标准、检验要求、标志及包装必须符合中华人民共和国公共安全行业标准的要求及其相关补充规定、说明、调整等。所要求的标准为强制性标准，投标人所投货物达不到的，其投标将被拒绝。如有货物没有被列入以上标准，则参照国家相关标准执行。 本次招标项目相关货物、材料检验、标志、包装等要求按照中华人民共和国公共安全行业最新现行标准执行。提供中文技术资料。 |

八、其他要求：

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、为有助于投标人选择投标产品，项目说明中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料。

3、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；投标人应踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

4、如对本招标文件有任何疑问或要求澄清，请按本招标文件的规定提出，否则视同理解和接受。

5、本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定。

# 评标方法和标准

评标委员会将按照本项目招标文件第1章及本章的规定进行评标工作，采购代理机构负责评标的组织工作。工作程序如下：

- 评标准备工作，由采购代理机构负责

- 核对评审专家身份和采购人代表授权函；

- 宣布评标纪律，集中保管通讯工具；

- 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

- 组织评标委员会推选评标组长；

- 符合性审查工作

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应，填写“商务符合性审查表”。

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明（如有）

- 对投标文件进行比较和评价

本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

- 确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标供应商。

- 采购代理机构核对评标结果。

评审标准中应考虑下列因素：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的制造商，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体  /  %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3. 采购人采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中，每有一项产品为政府采购节能产品（不包括强制节能产品）或环境标志产品加0.5分（如果两者皆是加1分），最多加2分。

投标人所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中加  /  分 。

4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5.其他政府采购政策要求：     /       。

6.同品牌处理办法：

核心产品提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。。

7.中标候选人并列时的处理方式：

综合得分相同，按报价由低向高依次排序。

| 一、商务符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  | 投标人名称及审查情况 |  |  |
| 条款号 | 本项目要求 |  |  |  |
| 1.3.5 | 否 允许采购进口产品 |  |  |  |
| 1.3.6 | 否 专门面向中小企业 |  |  |  |
| 1.4 | 联合体投标规定 |  |  |  |
| 1.5 | 在同一标包内，单位负责人非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。 |  |  |  |
| 1.6 | 未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。 |  |  |  |
| 2.3 | 报价未超过招标文件规定的预算金额或最高限价。 |  |  |  |
| 8.2 | 投标人对所投分包招标文件中所列的所有服务内容进行投标。 |  |  |  |
| 9.1 | 投标文件完整，格式符合招标文件要求 |  |  |  |
| 11.4 | 投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |  |  |  |
| 12.1 | 投标保证金符合招标文件要求 |  |  |  |
| 13.1 | 投标有效期自提交投标文件截止之日起不少于 90 日历日 |  |  |  |
| 14.2 | 投标文件的签署和盖公章符合要求 |  |  |  |
| 20.3 | 接受价格的算术修正 |  |  |  |
| 20.6 | 符合强制采购节能产品要求 |  |  |  |
| 22.2 | 未发现串通投标 |  |  |  |
| 22.2 | 无需提供报价说明 或报价说明可以接受 |  |  |  |
| 22.2 | 无采购人不能接受的附加条件 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

评标委员会成员签字：__________

二、评审因素和指标

（采用综合评分法时适用）

| 项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| A：投标价格评分40分 |  |  |
| 价格 | 投标报价得分=(评标基准价/修正后投标报价)×40%×100 备注： 1.投标价格评分采用低价优先法计算； 2.评标基准价：满足招标文件要求且经算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价； 3.修正后投标报价：评标委员会以开标一览表中投标报价为基础，对其进行算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。 | 40分 |
| B：技术部分评分50分 |  |  |
| 技术参数指标响应程度 | 投标产品对招标文件技术需求书的响应程度： 1）完全满足的得40分； 2）技术参数一项不满足或缺漏扣2分,扣完为止； 3）不提供与投标产品型号及技术参数相关的佐证材料，如产品检测报告、鉴定证书、技术白皮书、说明书、产品彩页的每项产品扣2分（技术参数中明确要求提供检测报告的除外）。 | 40分 |
| 实施方案 | 1)（2分）：方案简单，基本可行。 2)（4分）：方案较详细，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等，整体方案符合实际情况的。 3)（6分）：方案详细完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、安装方案、风险防范措施，整体方案针对性强，可行性高。 4)（8分）：方案详细全面完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、安装方案、培训方案、风险防范措施，整体方案针对性较强，可行性较高。 不提供方案不得分。 | 8分 |
| 节能、环境标志产品 | 每有一项产品为政府采购节能产品（不包括强制节能产品）或环境标志产品得0.5分（如果两者皆是得1分），最多得2分（投标人须提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则不予认可） | 2分 |
| C：商务部分评分10分 |  |  |
| 经营业绩 | 投标人2021年2月1日以来同类项目合同，每有一份得0.5分，此项最多得2.5分（同类合同指：合同范围内包含与本次采购货物相同或相近的，须提供合同书关键页复印件（合同书关键页包括供货清单页、合同金额页、双方盖章页及签订时间页）。 | 2.5分 |
| 服务承诺及管理措施 | 对投标人的服务承诺和管理措施的合理性，从以下方面进行评估： 1)（1分）：包含了技术服务队伍、响应时间、服务承诺等，满足项目需求。 2)（2分）：包含了技术服务队伍、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求。 3)（4分）：包含了技术服务队伍、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件 要求，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等）整体方案符合用户需求，可行性较高。 4)（5.5分）：包含了技术服务队伍、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），产品的售后服务机构，提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等）整体方案优于用户需求，可行性高。 无或其他得0分。 | 5.5分 |
| 服务机构 | 供应商在项目所在地有长期固定的售后服务机构且能够提供证明材料或承诺中标后签订合同前在项目所在地设置售后服务机构的得2分，否则不得分； 说明：证明材料指：营业执照本地注册成立；非本地注册提供服务机构场地租赁合同复印件或房产证明复印件或委托本地机构服务合同。 | 2分 |

# 政府采购合同

政府采购合同

项目名称:

项目编号:

合同编号:

甲方:塔里木大学

乙方:

塔里木大学合同填写说明：

- 本合同为限制性编辑的制式合同模板，未经合同签订双方同意不得对限制编辑内容进行修改。

- 合同打印纸张不低于75g、A3双面打印、骑马装订。

3.合同签订需要双方法人或委托授权人代表签字盖章，公章（合同专用章）加盖骑缝章。

政府采购合同

合同编号：

项目编号：

采购人（全称）：塔里木大学  （甲方）

投标人（全称）：             （乙方）

塔里木大学（甲方）所需(项目名称)经（招标代理机构名称）以（项目编号）招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定（乙方）为中标人。

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目招标文件

（二）中标人投标文件

（三）合同通用条款

（四）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）中标通知书

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物、数量及价格

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
|  | 货物费用小计：（大写： ） |  |  |  |  |

合同总价包括货物费、运费、安装调试费、培训费、维护与技术支持、备品备件费用税金等所有费用。

四、合同金额

合同金额为人民币：元，大写：（分项价格详见合同货物清单）。

五、付款途径：财政性资金

甲方应按合同约定的付款期限，财务部门对支付申请审核无误后，将货款直接支付至乙方账户。

六、付款方式

付款方式：合同履行并经双方验收合格后，由乙方向甲方提供本合同总金额全额的增值税专用发票，甲方见票支付合同全款，履约保函自动失效。

七、交付日期、地点

1．交付日期：自合同签订之日起60日历日内，货到采购人指定现场，并安装调试完毕交付正常使用。

2．交付地点：塔里木大学

八、质量保证及售后服务

1.。

2.。

3．其它服务条款见乙方投标文件

九、违约责任

甲方为解决因履行本合同项下各条款产生的纠纷（乙方原因）而支出的各项费用包括但不限于诉讼费（仲裁费）、保全费、公证费、律师代理费、交通费等全部由乙方承担，乙方对此没有异议（具体违约责任事项详见合同通用条款）。

十、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章，乙方提交履约保证金后生效。

- 合同保存

- 本合同一式八份，甲方五份，乙方二份，采购代理一份。

| 甲方：（盖章） | 塔里木大学 | 乙方（盖章）： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 电 话： | 0997-4680626 | 电 话： |  |
| 单位地址： | 新疆阿拉尔市虹桥南路705号 | 开户银行： |  |
|  |  | 账 号： |  |
|  |  | 单位地址： |  |
| 签订日期： | 年月日 | 签订日期： | 年月日 |

合同通用条款

甲方在本项目中所需货物和服务在国内进行，经评标委员会评定，确定乙方为中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

1、“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件，还包括招标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。

2、“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

3、“货物”指合同货物清单（附件1）（同投标文件中货物明细表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

4、“服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）合同货物的乙方付费办妥清关、乙方付费运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。

5、“检验”指按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。

6、“项目验收单”指甲、乙双方验收完成后由合同双方签署的最终验收确认书。

7、“技术资料”指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件。

8、“保修期”指自验收单签署之日起，乙方免费对所卖给甲方货物更换整件或零部件，维修、保养及技术支持、产品升级并以自担费用方式保证项目正常运行的时期。

9、“第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。

10、“法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。

11、“招标文件”指采购代理机构发布的本项目招标文件。

12、“投标文件”指乙方按照本项目招标文件的要求编制和投递，并最终经采购代理机构接收的投标文件。

二、货物、数量及规格

本合同所提供的货物、数量及规格详见合同货物清单。

三、合同价格

1、合同金额详见合同格式。

2、除有另行规定外，本合同价格包括设备金额及运输、财产保险及第三方损害赔偿保险、安装、调试、及安装位置调整布置、使用环境形成或恢复以及相关服务等费用，是在项目交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养、技术支持、产品升级等售后服务价格的总和，且为完税后价格。

3、合同货物详细目录及销售价格详见合同格式附件1合同货物清单（同投标文件中报价明细表）。

四、付款

1、双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2、双方的帐户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。

3、付款途径：按照招标文件第二章“供应商须知前附表”第25项的规定。

4、付款方式：按照招标文件第二章“供应商须知前附表”第26项的规定。

5、如乙方根据本合同约定有责任向甲方支付违约金、赔偿金时，甲方有权直接从上述付款中扣除该等款项并于事后通知乙方，该情形下应当视为甲方已经依约履行了合同义务，而所扣乙方的款项金额未达到乙方依照其责任所应当向甲方支付的金额时，乙方仍应向甲方补足。同时，若乙方对甲方的扣款有异议而不能协商解决时，乙方应依照本合同关于解决争议的约定方式解决。但存在或解决相关争议的期间，乙方不得停滞或减缓其合同的履行，否则对因停滞或减缓合同的履行所引起的任何及所有责任均应当全部给予赔偿。

6、甲方直接与乙方付款结算，采购代理机构不对其付款承担连带责任或任何其它责任，在任何情形下乙方亦只能直接向甲方追索而不应当向采购代理机构追索。

五、交付

1、乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

2、货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，开箱清点及初步检验时双方应派人员参加。

3、所有货物运抵现场并且安装完毕经检验合格交付甲方，该日期为交付日期。双方签署交付收货单后为交付完毕。交付完毕货物所有权发生转移，此前货物毁坏的风险由乙方承担。

4、交付日期：按照招标文件第二章“供应商须知前附表”第27项的规定。

5、交付地点：按照招标文件第二章“供应商须知前附表”第28项的规定。

六、包装和标记

1、乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

2、凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

七、质量标准和检验方式

1、乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求。

2、乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。乙方承诺提供给甲方的合同货物的技术规范应与本项目招标文件中《采购需求》部分中的规定及投标文件中《技术规范偏离表》(如果被采购人接受) 相一致，同时，乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及相关标准及相应的技术规范中之较高者。

3、乙方保证提供的货物、服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物、服务来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物、服务交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

4、乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

5、乙方提供的货物抵达甲方指定地点后的开箱清点及初步检验，应依据乙方提供的开箱要求和环境要求进行。乙方应在收到甲方的验货通知后到现场参加开箱清点及初步检验，开箱清点及初步检验时双方均应派员参加，并签署《采购项目验收单》，以此作为乙方履约进度的依据。

6、甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行。

7、若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。

8、本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

八、技术服务和保修责任

1、乙方对合同货物、服务的保修期按照招标文件第二部分“供应商须知前附表”第30项的规定。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。(在本次采购文件所规定的期限中，若有不同期限自动适用其中期限较长者)。本合同项下货物的免费保修期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了项目验收单之日起算。

2、如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。

3、如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷、服务达不到要求，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能以及相关服务达到合同规定,由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

4、在免费保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物或更换服务，而造成本合同不得不停止运行，保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

5、在免费保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。

6、本合同签订后及货物使用中，如涉及增加或改进安全性的软件升级问题，无论甲方是否知晓或是否向乙方提出，乙方均应当在其刚开始应用该等软件时的第一时间内，立即主动地、无条件地给与免费更新并调试完好。

7、若由于甲方提出增加并不涉及安全性的新功能而引起的软件升级，相关成本费由甲方承担，乙方不得赚取利润或拒绝、拖延。

8、若由于乙方增加并不涉及安全性的新功能引起软件升级，而且甲方愿意增加该新功能时，由双方协商解决。

9、乙方保证，乙方依据本合同提供的货物、服务及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

九、违约责任

1、对本合同的任何违反均构成违约。

2、若乙方未如期按照合同约定交付合同货物或提供服务、补足或更换货物，或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

1）在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

2）在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的相关费用并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

3）根据货物、服务低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任，经双方商定降低货物、服务的价格或赔偿甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

4）按合同规定的同种货币将甲方所退货物已支付的货款全部退还给甲方，并承担由此发生的直接损失和相关费用及甲方因此产生的对第三方的责任。

5）甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

6）此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

3、如果乙方在收到甲方的违约通知书5个工作日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

4、除有另行约定外，乙方如延期交付，每延迟1日，按应交付货物总额0.3‰支付违约金。若乙方逾期交付时间超过30日的，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同，不再向乙方支付任何费用，同时乙方交付的履约保证金将全部扣除作为违约赔偿。

若乙方未按照本合同约定向甲方驻派工程师的，视为乙方违约，乙方应按照驻派工程的时间每缺席一日向甲方支付违约金合同总额0.3‰，若因乙方工程师不到位导致设备未及时得到维修的，一切损失由乙方负责，同时甲方有权聘请第三方进行维修，因此而产生的费用由乙方承担。

5、当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成根本违约时，守约方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约或赔偿责任。

7、以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

十、不可抗力

1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关做出的公证证明。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十一、联系方式

1、合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。

2、合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至招标文件与投标文件中的通讯地址，一方变更通讯地址或帐号，应自变更之日起3个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

3、上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十二、保密条款

1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

2、在下列情形下：当发布中标公告和其他公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

3、此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

十三、合同的解释

1、任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

2、本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

3、对本合同的任何解释均应以书面做出。

十四、合同的终止

1、本合同因下列原因而终止：

1）本合同正常履行完毕；

2）合同双方协议终止本合同的履行；

3）不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4）任何一方行使解除权，解除本合同。

2、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十五、法律适用

1、本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

2、在本合同履行期间，因中华人民共和国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

十六、权利的保留

1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

2、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

十七、争议的解决

1、合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，可以采用以下方式解决（按照招标文件第二部分“供应商须知前附表”第31项的规定）：向甲方所在地人民法院起诉。

2、本合同甲、乙双方一致认为，本合同仅属于甲、乙双方之间的协议，任何争议均只应当按照本合同的约定方式处理，任何情形下采购代理机构均不应当成为该等争议的当事人，无论该等仲裁或诉讼均不得针对采购代理机构提起。

3、在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十八、合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字或盖单位公章，乙方按时、足额提交履约保证金后生效。

十九、其他约定事项

1、本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

2、不得将合同转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得甲方和采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规；有关联合投标须在本次招标允许的情况下并须符合本次招标的全部规定。

3、本合同一式八份，甲方五份，乙方二份，招标代理机构一份，具有同等法律效力。

附件：项目技术参数要求：

说明：（下列技术参数仅列设备部分参数，项目详细技术参数及需实现的各项功能要求以招标文件、乙方投标文件为准）